## Sheet1
标题 | 国药监号 | 索引号 | 发布日期 | 主题分类 | 内容 | 内容2
国家药监局关于印发医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则的通知 | 国药监械管〔2024〕20号 | FGWJ-2024-10001 | 2024-07-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 新修订的《医疗器械经营质量管理规范》（以下简称《规范》）自2024年7月1日起施行。为规范和指导医疗器械经营质量管理规范现场检查工作，国家药监局组织制定了《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》（以下简称《指导原则》），现予印发。 本《指导原则》适用于药品监督管理部门依据《规范》，对医疗器械经营企业经营许可（含变更和延续）现场核查，或者经营备案后的现场检查，以及其他各类监督检查。检查过程中，医疗器械经营企业可以根据其经营方式、经营范围、经营品种等特点，确定合理缺项项目，并书面说明理由，由药品监督管理部门的检查组予以确认。 一、医疗器械经营许可（含变更和延续）现场核查 对医疗器械经营企业经营许可（含变更和延续）现场核查中，企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果为“通过检查”；关键项目（标识为“※”项）中不符合要求的项目数≤10%且一般项目（无标识项）中不符合要求的项目数≤20%的，检查结果为“限期整改”；关键项目中不符合要求的项目数＞10%或者一般项目中不符合要求的项目数＞20%的，检查结果为“未通过检查”。 检查结果为“限期整改”的，企业应当在现场检查结束后30个工作日内完成整改并向原检查部门一次性提交整改报告。经复查后，整改项目全部符合要求的，药品监督管理部门作出准予许可的书面决定。企业在30个工作日内未能提交整改报告或者经复查仍存在不符合要求项目的，药品监督管理部门作出不予许可的书面决定。检查结果为“未通过检查”的，药品监督管理部门可以直接作出不予许可的书面决定。 本《指导原则》所指的关键项目中不符合要求的项目数比例=关键项目中不符合要求的项目数÷（关键项目数总数－关键项目中确认的合理缺项项目数）×100%；一般项目中不符合要求的项目数比例=一般项目中不符合要求的项目数÷（一般项目数总数－一般项目中确认的合理缺项项目数）×100%。 二、其他监督检查 对医疗器械经营企业日常监督检查和经营备案后的现场检查中，企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果为“通过检查”。有项目不符合要求的且不能当场整改完成的，检查结果为“限期整改”。 检查中发现企业违反《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》有关规定的，应当依法依规处置。其中，经药品监督管理部门组织评估，检查发现的不符合项目影响或者不能保证产品安全、有效的，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条、《医疗器械经营监督管理办法》第二十二条、第二十四条等规定依法处置。 本《指导原则》自发布之日起施行。原食品药品监管总局印发的《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》（食药监械监〔2015〕239号）同时废止。 国家药监局 2024年7月30日 医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则.doc | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 新修订的《医疗器械经营质量管理规范》（以下简称《规范》）自2024年7月1日起施行。为规范和指导医疗器械经营质量管理规范现场检查工作，国家药监局组织制定了《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》（以下简称《指导原则》），现予印发。 本《指导原则》适用于药品监督管理部门依据《规范》，对医疗器械经营企业经营许可（含变更和延续）现场核查，或者经营备案后的现场检查，以及其他各类监督检查。检查过程中，医疗器械经营企业可以根据其经营方式、经营范围、经营品种等特点，确定合理缺项项目，并书面说明理由，由药品监督管理部门的检查组予以确认。 一、医疗器械经营许可（含变更和延续）现场核查 对医疗器械经营企业经营许可（含变更和延续）现场核查中，企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果为“通过检查”；关键项目（标识为“※”项）中不符合要求的项目数≤10%且一般项目（无标识项）中不符合要求的项目数≤20%的，检查结果为“限期整改”；关键项目中不符合要求的项目数＞10%或者一般项目中不符合要求的项目数＞20%的，检查结果为“未通过检查”。 检查结果为“限期整改”的，企业应当在现场检查结束后30个工作日内完成整改并向原检查部门一次性提交整改报告。经复查后，整改项目全部符合要求的，药品监督管理部门作出准予许可的书面决定。企业在30个工作日内未能提交整改报告或者经复查仍存在不符合要求项目的，药品监督管理部门作出不予许可的书面决定。检查结果为“未通过检查”的，药品监督管理部门可以直接作出不予许可的书面决定。 本《指导原则》所指的关键项目中不符合要求的项目数比例=关键项目中不符合要求的项目数÷（关键项目数总数－关键项目中确认的合理缺项项目数）×100%；一般项目中不符合要求的项目数比例=一般项目中不符合要求的项目数÷（一般项目数总数－一般项目中确认的合理缺项项目数）×100%。 二、其他监督检查 对医疗器械经营企业日常监督检查和经营备案后的现场检查中，企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果为“通过检查”。有项目不符合要求的且不能当场整改完成的，检查结果为“限期整改”。 检查中发现企业违反《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》有关规定的，应当依法依规处置。其中，经药品监督管理部门组织评估，检查发现的不符合项目影响或者不能保证产品安全、有效的，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条、《医疗器械经营监督管理办法》第二十二条、第二十四条等规定依法处置。 本《指导原则》自发布之日起施行。原食品药品监管总局印发的《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》（食药监械监〔2015〕239号）同时废止。 国家药监局 2024年7月30日 医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则.doc
国家药监局综合司关于印发2024年医疗器械行业标准制修订计划项目的通知 | 药监综械注〔2024〕27号 | FGWJ-2024-133 | 2024-04-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（器械标管中心），器审中心，北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所： 为贯彻国务院办公厅《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，落实《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》有关要求，按照国家药监局医疗器械行业标准制修订工作部署，现将2024年医疗器械行业标准制修订计划项目印发给你们，并就有关要求通知如下： 一、各相关省（市）药品监督管理局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保按要求完成各项工作任务。 二、国家药监局器械标管中心要认真组织协调各医疗器械标准化（分）技术委员会、工作组及技术归口单位，严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化（分）技术委员会、工作组及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，要广泛调研、深入研究，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 国家药监局综合司 2024年4月10日 2024年医疗器械行业标准制修订计划项目.docx | 北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（器械标管中心），器审中心，北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心，机械工业仪器仪表综合技术经济研究所： 为贯彻国务院办公厅《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，落实《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》有关要求，按照国家药监局医疗器械行业标准制修订工作部署，现将2024年医疗器械行业标准制修订计划项目印发给你们，并就有关要求通知如下： 一、各相关省（市）药品监督管理局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保按要求完成各项工作任务。 二、国家药监局器械标管中心要认真组织协调各医疗器械标准化（分）技术委员会、工作组及技术归口单位，严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化（分）技术委员会、工作组及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，要广泛调研、深入研究，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 国家药监局综合司 2024年4月10日 2024年医疗器械行业标准制修订计划项目.docx
国家药监局综合司关于印发2024年国家医疗器械抽检产品检验方案的通知 | 药监综械管〔2024〕32号 | FGWJ-2024-131 | 2024-03-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2024年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》（药监综械管〔2024〕14号），现将2024年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，请认真组织实施并提出以下要求： 一、检验工作要求 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局、中国食品药品检定研究院应当按照2024年国家医疗器械抽检品种检验方案（见附件1），组织相关检验机构按照医疗器械强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求开展检验工作。 检验机构应当加强对未能依照检验方案完成全部适用项目检验情况的收集。对于注册人备案人或者进口产品代理人未能提供完成检验所需全部资料和配套必需品的，以及产品技术要求不完善导致无法完成检验的，应当向注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门出具国家医疗器械抽检缺项检验提示函，该提示将通过国家医疗器械抽检信息系统传递，省级药品监督管理部门应当对相关情况及时调查处理。对于无正当理由不配合医疗器械质量抽查检验工作的，应当将调查结果记入企业信用档案，并通过其他形式加强对企业和相关产品的监督管理，增加监督检查强度和频次。对于产品技术要求不完善的，应当监督企业尽快完善产品技术要求，并依法依规完成变更。相关调查处理结果应当在提示函印发后30个工作日内录入国家医疗器械抽检信息系统。 二、复检工作要求 2024年国家监督抽检的复检受理部门为医疗器械注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。对同一检验报告的复检申请只办理一次。受理复检申请的省级药品监督管理部门依据2024年国家医疗器械抽检复检机构名单（见附件2），确定复检机构进行复检，复检机构不得拒绝。对检验方案中明确为风险监测抽检的，不予复检。 列入复检机构名单的检验机构，应当持续保持其相应品种及项目的检验能力、检验资质，有义务承接省级抽检和地方药品监督管理部门执法工作中的复检工作。复检机构应当主动公开复检联系方式，为复检工作提供便利。2024年国家医疗器械抽检复检工作要求详见附件3。 当事人对检验结论有异议且无法通过复检验证的，可以向所在地省级药品监督管理部门提出异议申诉书面申请，具体时限及流程按照《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》（药监综械管〔2021〕46号）中有关异议申诉规定办理。 三、检验结果处置要求 医疗器械注册人备案人和被抽样单位收到产品不符合规定报告后，应当立即采取风险控制措施。药品监督管理部门应当及时组织调查处置，符合立案条件的，及时立案查处；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。 附件：1.2024年国家医疗器械抽检品种检验方案 2.2024年国家医疗器械抽检复检机构名单 3.2024年国家医疗器械抽检复检工作要求 国家药监局综合司 2024年3月18日 药监综械管〔2024〕32号附件1.docx 药监综械管〔2024〕32号附件2.docx 药监综械管〔2024〕32号附件3.doc | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2024年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》（药监综械管〔2024〕14号），现将2024年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，请认真组织实施并提出以下要求： 一、检验工作要求 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局、中国食品药品检定研究院应当按照2024年国家医疗器械抽检品种检验方案（见附件1），组织相关检验机构按照医疗器械强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求开展检验工作。 检验机构应当加强对未能依照检验方案完成全部适用项目检验情况的收集。对于注册人备案人或者进口产品代理人未能提供完成检验所需全部资料和配套必需品的，以及产品技术要求不完善导致无法完成检验的，应当向注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门出具国家医疗器械抽检缺项检验提示函，该提示将通过国家医疗器械抽检信息系统传递，省级药品监督管理部门应当对相关情况及时调查处理。对于无正当理由不配合医疗器械质量抽查检验工作的，应当将调查结果记入企业信用档案，并通过其他形式加强对企业和相关产品的监督管理，增加监督检查强度和频次。对于产品技术要求不完善的，应当监督企业尽快完善产品技术要求，并依法依规完成变更。相关调查处理结果应当在提示函印发后30个工作日内录入国家医疗器械抽检信息系统。 二、复检工作要求 2024年国家监督抽检的复检受理部门为医疗器械注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。对同一检验报告的复检申请只办理一次。受理复检申请的省级药品监督管理部门依据2024年国家医疗器械抽检复检机构名单（见附件2），确定复检机构进行复检，复检机构不得拒绝。对检验方案中明确为风险监测抽检的，不予复检。 列入复检机构名单的检验机构，应当持续保持其相应品种及项目的检验能力、检验资质，有义务承接省级抽检和地方药品监督管理部门执法工作中的复检工作。复检机构应当主动公开复检联系方式，为复检工作提供便利。2024年国家医疗器械抽检复检工作要求详见附件3。 当事人对检验结论有异议且无法通过复检验证的，可以向所在地省级药品监督管理部门提出异议申诉书面申请，具体时限及流程按照《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》（药监综械管〔2021〕46号）中有关异议申诉规定办理。 三、检验结果处置要求 医疗器械注册人备案人和被抽样单位收到产品不符合规定报告后，应当立即采取风险控制措施。药品监督管理部门应当及时组织调查处置，符合立案条件的，及时立案查处；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。 附件：1.2024年国家医疗器械抽检品种检验方案 2.2024年国家医疗器械抽检复检机构名单 3.2024年国家医疗器械抽检复检工作要求 国家药监局综合司 2024年3月18日 药监综械管〔2024〕32号附件1.docx 药监综械管〔2024〕32号附件2.docx 药监综械管〔2024〕32号附件3.doc
2023年度医疗器械注册工作报告 |  | FGWJ-2024-113 | 2024-02-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 2023年，国家药监局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面落实党中央国务院重大决策部署，按照“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”的工作思路，继续深化医疗器械审评审批制度改革，全面加强医疗器械注册质量管理，统一规范各级医疗器械审评审批要求，不断夯实医疗器械监管基础，持续推动产业创新高质量发展。 一、医疗器械注册工作情况 （一）医疗器械监管法规制度体系更加完善。2023年9月8日，十四届全国人大常委会将《医疗器械管理法》列入立法规划项目，国家药监局已成立工作领导小组、工作组、专家咨询组，着手起草相关法律文本。会同国家卫生健康委、国家疾控局联合印发《医疗器械紧急使用管理规定（试行）》，为医疗器械紧急使用提供法律支撑。起草《医疗机构临床急需医疗器械临时进口使用管理要求》。 （二）创新医疗器械质量数量实现双丰收。2023年，国家药监局共批准创新医疗器械61个，优先审批医疗器械12个，创新医疗器械批准数量再创新高，比2022年增加6个。在数量增加的同时，创新医疗器械“含金量”不断提升，在全球率先批准通过破坏交感神经治疗肺动脉高压的一次性使用环形肺动脉射频消融导管上市，单光子发射及X射线计算机断层成像系统、腹腔内窥镜单孔手术系统、颅内取栓支架等产品技术达到国际领先水平，更好地满足了公众使用高端医疗器械的需求。 （三）服务国家重大战略稳步实施。大力支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区、海南自贸港、福建等重点区域建设。批准人工耳蜗声音处理器等3个海南临床真实世界应用试点产品上市，截至目前，累计批准产品9个，惠及更多患者。指导召开第二届博鳌国际药械真实世界研究大会。指导粤港澳大湾区使用20种、29批次港澳已上市的医疗器械，服务区域诊疗需要。设立医疗器械创新山东、北京、河北、湖北服务站，创新服务站数量已达11个，服务区域产业高质量发展成效初步显现。推进人工智能医疗器械、生物材料创新任务揭榜挂帅工作，共遴选出48个人工智能医疗器械、40个生物材料揭榜项目。筹建高端医疗装备创新合作平台，加速高端医疗器械创新转化速度。完善前置申请机制，加大前置审评辅导力度，9个产品通过辅导已申请注册。 （四）常态化疫情防控保障有力。应急批准广东、北京、江苏3家企业的3个国产体外膜肺氧合系统（ECMO）上市，助力疫情防控“保健康、防重症”目标落实。全年批准新冠病毒检测试剂21个，其中核酸检测试剂9个，抗原检测试剂12个。截至目前累计批准新冠病毒检测试剂157个，充分满足疫情防控需要。协同国家卫生健康委、国家疾控局联合推进猴痘检测试剂产品研发和产品注册上市。持续做好新冠病毒变异株监测和检测试剂能力评估，确保产品有效检出能力。 （五）医疗器械注册备案管理水平显著提升。部署各地开展第二类医疗器械注册清理规范全面整改，召开全国第二类医疗器械注册管理工作会议，印发强化医疗器械注册管理工作意见，部署全面加强注册管理有关工作。对一次性使用微波消融针、重组胶原蛋白创面敷料等，出台相关文件和指导原则，统一规范注册工作要求。指导基层做好第一类医疗器械备案工作。持续规范第一类产品备案，切实加强对市级监管部门的监督指导。 （六）医疗器械临床试验管理力度继续加大。开展27个品种的临床试验产品真实性核查，31个品种的临床试验监督抽查，较2022年数量加倍。发布监督抽查情况通报一期，对存在问题的产品严肃处理，作出不予注册、一年内不予受理的决定。截至2023年底，医疗器械临床试验机构备案数量达到1340家，与2022年相比增加13.8%。 （七）医疗器械标准质量不断提升。修订发布《医疗器械标准报批发布工作细则》《医疗器械标准验证工作细则》，制定《医疗器械标准实施评价工作细则》等文件，标准制修订管理更加精细。成立全国医用防护标准化工作组及口腔数字化医疗器械、医疗器械可靠性与维修性等2个标准化技术归口单位。发布28项医疗器械国家标准、131项行业标准及14项行业标准修改单。截至2023年底，现行有效医疗器械标准共1974项，其中国家标准271项，行业标准1703项，与国际标准一致性程度超过90%，标准体系覆盖性、系统性不断提升。我国主导制定的ISO 24072《输液器进气器件气溶胶细菌截留试验方法》国际标准正式发布，2名中国专家当选国际电工组织（IEC）技术委员会副主席和分技术委员会主席，《人工智能医疗器械 肺部影像辅助分析软件 算法性能测试方法》标准获批国际标准立项。发布《国家药品监督管理局关于GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准实施有关工作的通告》及两期解读，印发《GB 9706.1-2020标准检验要点》，公开发布41个新版GB 9706系列标准的检验报告模板，建立专家咨询机制，有效推动新版GB 9706系列标准的平稳有序实施。 （八）医疗器械分类管理扎实推进。发布《关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见》，强化分类管理顶层设计。完成医疗器械分类技术委员会换届工作，修订发布《医疗器械分类技术委员会工作规则》。动态调整分类目录，发布《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的公告》，涉及58个产品。发布《重组胶原蛋白生物材料命名指导原则》解读，进一步指导和规范医疗器械领域重组胶原蛋白生物材料的命名。组织成立中医（民族医）器械专项工作小组，统筹开展中医（民族医）器械分类、命名、标准、审评、检验、核查等工作。 （九）医疗器械唯一标识工作有序开展。开展唯一标识第一批、第二批实施工作总结，通报先进经验做法。发布《关于做好第三批实施医疗器械唯一标识工作的公告》，将临床需求量较大的一次性使用产品、集中带量采购中选产品、医疗美容相关产品等103种风险较高的第二类医疗器械纳入第三批实施范围。组建医疗器械唯一标识专家咨询团队，为深入推进唯一标识实施工作提供支撑。制定《医疗器械唯一标识的形式和内容》《医疗器械唯一标识的包装实施和应用》两项医疗器械行业标准，进一步指导医疗器械唯一标识工作实施。 （十）监管科学研究工作成果显著。组织推进第二批监管科学6个重点项目13个医疗器械子项目工作，已形成医疗器械监管新工具、新标准、新方法141项。组织药品监管科学体系建设第一批重点项目医疗器械领域重点项目申请和遴选；启动新一代基因测序产品评价方法研究、数字疗法医疗器械质量评价方法研究等9项重点项目。配合开展监管科学研究基地和重点实验室考核，促进研究质量提升。 （十一）医疗器械技术审查能力持续提升。技术审评质量管理体系与业务工作高效融合，审评质量监测、运行和改进体系持续完善。医疗器械注册审评购买服务工作稳步实施。长三角、大湾区审评分中心审评人员数量分别增加176%、109%。全年发布67项指导原则和6项审评要点，现行有效指导原则达到613项，对医疗器械分类目录覆盖率达92.2%。持续开展全系统医疗器械注册管理实务培训、充分发挥实训基地作用，线上举行12期省级医疗器械审评审批人员线上培训，8300余人参训，举办首次省级医疗器械审评员线下实地培训，提升培训效果。公开已发布的GB 9706相关医疗器械标准解读视频，150余万人次在线浏览学习。 二、医疗器械注册申请受理情况 2023年，国家药监局依职责共受理医疗器械首次注册、延续注册和变更注册申请共计13260项，与2022年相比增加25.4%。 （一）整体情况 受理境内第三类医疗器械注册申请7106项，受理进口医疗器械注册申请6154项。 按注册品种区分，医疗器械注册申请9968项，体外诊断试剂注册申请3292项。 按注册形式区分，首次注册申请3559项，占全部医疗器械注册申请的27%；延续注册申请4676项，占全部医疗器械注册申请的35%；变更注册申请5025项，占全部医疗器械注册申请的38%。注册形式与数量比例情况见图1。 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械注册受理情况 境内第三类医疗器械注册受理共7106项，与2022年相比增加31%。其中，医疗器械注册申请5432项，体外诊断试剂注册申请1674项。 从注册形式看，首次注册2860项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的40.2%；延续注册1914项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的26.9%；变更注册2332项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的32.8%。注册形式分布情况见图2。 2.进口第二类医疗器械注册受理情况 进口第二类医疗器械注册受理共3036项，与2022年相比增加23.1%。其中医疗器械注册申请1723项，体外诊断试剂注册申请1313项。 从注册形式看，首次注册300项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的9.9%；延续注册1631项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的53.7%；变更注册1105项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的36.4%。注册形式分布情况见图3。 3.进口第三类医疗器械注册受理情况 进口第三类医疗器械注册受理共3118项，与2022年相比增加16.4%。其中医疗器械注册申请2813项，体外诊断试剂注册申请305项。 从注册形式看，首次注册399项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的12.8%；延续注册1131项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的36.3%；变更注册1588项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的50.9%。注册形式分布情况见图4。 三、医疗器械注册审批情况 2023年，国家药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册12213项，与2022年相比注册批准总数量增长2.3%。 其中，首次注册2728项，与2022年相比增加9.1%。延续注册4788项，与2022年相比减少8.2%，连续两年减少。变更注册4697项，与2022年相比增加11.2%。 2023年，企业自行撤回首次注册申请、自行注销注册证书287项。 近10年国家药监局批准医疗器械注册情况见图5。 （一）整体情况 2023年，国家药监局批准境内第三类医疗器械注册6151项，与2022年相比增加8.1%，进口医疗器械6062项，与2022年相比减少3%。 按照注册品种区分，医疗器械9130项，占全部医疗器械注册数量的74.8%；体外诊断试剂3083项，占全部医疗器械注册数量的25.2%。 按照注册形式区分，首次注册2728项，占全部医疗器械注册数量的22.3%；延续注册4788项，占全部医疗器械注册数量的39.2%；变更注册4697项，占全部医疗器械注册数量的38.5%。注册形式比例情况见图6。 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械注册审批情况 境内第三类医疗器械注册6151项。其中，医疗器械4667项，体外诊断试剂1484项。 从注册形式看，首次注册2079项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的33.8%，延续注册1897项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的30.8%；许可事项变更注册2175项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的35.4%。注册形式分布情况见图7。 2.进口第二类医疗器械注册审批情况 进口第二类医疗器械注册2947项。其中，医疗器械注册1654项，体外诊断试剂注册1293项。 从注册形式看，首次注册300项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的10.2%；延续注册1707项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的57.9%；许可事项变更注册940项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的31.8%。注册形式分布情况见图8。 3.进口第三类医疗器械注册审批情况 进口第三类医疗器械注册3115项。其中，医疗器械注册2809项，体外诊断试剂注册306项。 从注册形式看，首次注册349项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的11.2%；延续注册1184项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的38%；许变更注册1582项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的50.8%。注册形式分布情况见图9。 （三）首次注册项目月度审批情况 2023年，国家药监局共批准医疗器械首次注册2728项，月度批准数量情况见图10。 （四）具体批准品种种类分析 注册的境内第三类医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中18个子目录的产品。 注册数量前五位的境内第三类医疗器械是：无源植入器械，神经和心血管手术器械，注输、护理和防护器械，有源手术器械，医用成像器械。与2022年相比，有源手术器械超过医用成像器械，注册数量同比增加54%，其他品类注册数量也有所增加，如注输、护理和防护器械增加26.2%，神经和心血管手术器械增加11%，无源植入器械增加18.8%。 注册的进口医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中22个子目录的产品。 注册数量前五位的进口医疗器械，主要是：无源植入器械，口腔科器械，眼科器械，医用成像器械，有源手术器械，与2022年相比，变化较大，眼科器械取代注输、护理和防护器械，有源手术器械取代神经和心血管手术器械，无源植入器械数量增加43.3%，口腔科器械数量增加57.8%，医用成像器械注册数量减少44.2%。 （五）进口医疗器械国别情况 2023年，共有31个国家（地区）产品在我国获批上市。 其中，美国、德国、日本、韩国、法国医疗器械在中国医疗器械进口产品首次注册数量位列前5位，注册产品数量约占2023年进口产品首次注册总数量的77%，与2022年相比略有增加。 从进口医疗器械代理人分布看，共有16个省涉及有本省企业作为进口医疗器械代理人，其中上海市的进口医疗器械代理人代理的进口医疗器械首次数量最多，占全部进口医疗器械首次注册数量的64%。 （六）境内第三类医疗器械首次注册省份分析 从2023年境内第三类医疗器械首次注册情况看，相关注册人主要集中在沿海经济较发达省份。青海首次有境内第三类医疗器械获准注册。 其中，江苏、广东、北京、浙江、上海是境内第三类医疗器械首次注册数量排前五名的省份，占2023年境内第三类医疗器械首次注册数量的68%，但与2022年相比略有减少。 四、创新医疗器械等产品注册审批情况 2023年，国家药监局按照《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》继续做好相关产品的审查工作，共收到创新医疗器械特别审批申请466项，比2022年增加35.9%，其中69项获准进入创新医疗器械特别审查程序。 从2014年至2023年，国家药监局共批准250个创新医疗器械。其中，境内创新医疗器械涉及16个省的167家企业，进口创新医疗器械涉及5个国家的18个企业。 北京、上海、广东、江苏、浙江创新医疗器械获批产品数量和相应企业数量最多，约占全部已批准的250个创新医疗器械的78.4%，但与2022年相比有所下降。 2023年，国家药监局共批准61个创新医疗器械产品上市，相比2022年增加11%。其中有源医疗器械43个，无源医疗器械16个，体外诊断试剂2个。有源手术器械、无源植入器械、医用软件、医用成像器械、放射治疗器械等高端医疗器械是2023年批准的创新医疗器械数量前五位。具体见图17。 这些创新产品核心技术都有我国的发明专利权或者发明专利申请已经国务院专利行政部门公开，产品主要工作原理/作用机理为国内首创，具有显著的临床应用价值。以下是已批准创新医疗器械产品介绍： （一）病人监护仪：该产品由主机、插件模块和附件组成。可对患者进行心电（含ST段测量及心律失常分析）、阻抗呼吸、体温、脉搏血氧饱和度、脉率、无创血压、有创血压、呼吸及呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量（仅适用于成人患者）、有创心输出量（仅适用于成人患者）监护，同时具有心电图、PICC、呼吸氧合图、肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算、记录仪功能。该产品预期在医疗机构由经培训合格的专业临床医生和护士使用，其应用领域包括手术室、ICU和普通科室。 该产品采用了心电信号自适应滤波技术和四电极心电系统技术，可通过实时观察腔内心电图P波的变化，反馈导管末端位置，实现置管操作过程中对导管末端的实时定位。与传统中心静脉置管术方法相比，该产品具有中心静脉置管末端定位功能，有助于提高PICC导管到位率。 （二）混合闭环胰岛素输注系统：该产品由胰岛素泵套件、发送器套件和葡萄糖传感器组成，具有两项主要核心技术：一是自动模式使用的混合闭环算法；二是用于检查传感器状态的电化学阻抗谱技术，该技术可确保葡萄糖传感器有充分的准确度。该产品通过人体佩戴的葡萄糖传感器对皮下组织间液的葡萄糖浓度趋势持续监测，根据接收的动态葡萄糖监测水平，混合闭环胰岛素泵可持续向14岁及以上Ⅰ型糖尿病患者体内输注基础量胰岛素（用户可选速率）与胰岛素大剂量输注（用户可选剂量），通过安全防护技术，可根据持续葡萄糖监测情况自动调整基础率胰岛素的输注，确保全天候的血糖可控，便利糖尿病患者的生活。 （三）血液透析尿素清除率计算软件：该产品是具有自主知识产权的国内首创产品，性能指标达到国际先进水平。临床用于维持性血液透析成年患者的血液透析尿素清除率计算，不适用于残肾功能计算。尿素清除率是衡量血液透析充分性的重要指标。目前主要采用有创方式取血法进行计算，存在操作繁琐、无法连续计算等问题，可能导致患者出现贫血。与取血法相比，该产品可结合患者已有指标和血液透析治疗参数计算尿素清除率，依据局部尿素动力学模型计算患者模拟体液量，具有无创、操作简单、可连续计算等优势，能够及时调整透析方案，有效提高患者透析效果。 （四）胶原蛋白软骨修复支架：该产品在生产中创新性地采用了胶原提取的过程除菌工艺，并去除了具有免疫原性的端肽结构，能够批量化、稳定地生产出具有完整三螺旋结构的胶原蛋白材料。该产品以胶原蛋白为主要成分，将其作为生物支架为自体骨髓间充质干细胞（BMSCs）提供细胞粘附、增殖、迁移的空间。胶原蛋白软骨修复支架植入后，其中的软骨细胞由BMSCs分化以及周围健康软骨组织中迁移并增殖。软骨细胞不断合成分泌II型胶原蛋白，形成新的软骨组织，进而修复缺损软骨。在此过程中，胶原蛋白支架逐步降解，降解产物可被软骨细胞作为营养物质吸收，也可经过代谢排出体外。现有的软骨损伤修复技术常见包括微骨折术、软骨移植、软骨细胞移植以及关节置换等。胶原蛋白软骨修复支架配合膝关节微骨折术使用，产品的上市预期让更多的患者受益。 （五）磁共振监测半导体激光治疗设备：该产品的磁共振监测核心技术具有国家发明专利，在激光治疗过程中，通过磁共振温度成像技术，实时接收磁共振设备的梯度回波序列，从而计算治疗区域温度，对治疗过程实时监控。该产品与一次性使用激光光纤套件配合，用于对药物难治性癫痫患者（有明确的致痫区部位或明确的癫痫传导途径）的局部病灶进行激光治疗且治疗时间短，对健康脑组织损伤小，术后并发症少，患者恢复快，降低了神经外科颅内病灶的治疗难度。 （六）冠状动脉CT血流储备分数计算软件：该产品基于冠脉CT血管造影图像计算获得CT血流储备分数，用于辅助评估稳定性冠心病患者的功能性心肌缺血状态，可以帮助临床医生判断冠脉狭窄是否引起心肌缺血，确定患者是否需要进一步进行介入检查和治疗。作为传统影像学检查的补充，相应软件的上市，将有助于进一步减少患者诊断时间和支出负担。 （七）一次性使用激光光纤套件：该产品的材料、结构和制作工艺等核心技术具有国家发明专利。在长时间工作状态下，光纤受热几乎不发生形变，沿其轴向散射出的激光强度能够保持相对一致，不仅可以增加治疗范围，同时也可降低激光功率密度，有效提高了使用安全性。该产品与磁共振监测半导体激光治疗设备配合使用，实现了神经外科颅内病灶的全微创治疗，用于对药物难治性癫痫患者（有明确的致痫区部位或明确的癫痫传导途径）的局部病灶进行激光治疗。治疗时间短，对健康脑组织损伤小，术后并发症少，患者恢复快，降低了神经外科颅内病灶的治疗难度。 （八）人工晶状体：该产品为一件式后房人工晶状体，采用专利波前塑形技术，可较为充分地利用进入眼内的光线，同时预期将改善衍射型人工晶状体普遍存在的光晕和/或其他视觉干扰的副反应。该产品适用于术前角膜散光＜1.00D且经囊外白内障摘除术摘除白内障晶状体后无晶状体眼的成人患者，一期植入人工晶状体进行视力矫正。该产品通过扩展焦深来减轻老视对患者近视力、中视力及远视力的影响，在保持相当远视力的前提下，扩展从远距离至功能性近距离的视力范围，降低患者对眼镜的依赖。产品的上市将为患者带来新的治疗选择。 （九）冠状动脉功能测量系统：该产品由工作站、传感器支架、IBP导联线、IBP信号输入电缆（选配）组成，仅限与该公司的一次性使用有创压力传感器配合使用。该产品通过对冠状动脉造影影像进行血管分割、三维重建，获取血流速度，结合有创压力传感器测量的主动脉压进行血流动力学分析，实现对冠状动脉造影微循环阻力指数（caIMR）的评估，辅助临床医生评价患者冠状动脉微循环功能情况。 （十）金属增材制造胸腰椎融合匹配式假体系统：该产品包括胸腰椎融合匹配式假体，以及配合组件钉扣、螺钉。该产品创新性采用聚乙烯钉扣作为柔性连接装置，联合后路钉棒系统，实现前后路联合固定的“桁架”结构。对于需进行多节段胸腰椎切除重建的患者人群，该产品采用多孔结构，同时可实现患者匹配设计（基于患者CT数据设计制造）和植入假体固定，可在一定程度提高患者术后生活质量和患者生存率。该产品适用于上胸椎至下腰椎（T1-L5）因肿瘤或其它病变需行连续三个及以上节段椎体切除后的结构重建，需与脊柱内固定系统匹配并实现永久植入。产品的上市将为患者治疗提供新的选择。 （十一）肠息肉电子下消化道内窥镜图像辅助检测软件：该产品在医疗机构供执业内窥镜医师用于成人结肠内窥镜检查时，在内窥镜图像处理器输出的独立视频图像中实时显示疑似息肉的区域。该产品为国内首个利用深度学习技术同时进行结直肠镜检查质量控制和息肉辅助检测的软件。该产品与现有国内外已上市同类产品相比，在识别息肉的同时，采用深度学习技术、感知哈希算法等技术辅助医生进行操作控制，进一步确保肠镜检查质量，减少漏检率，并提升检查操作的规范性。 （十二）血管内成像设备与一次性使用血管内成像导管：两个产品配合使用，用于经皮冠状动脉介入手术时对冠状动脉进行血管内成像。该产品成像导管远端安装有声学探头与光学探头，能自动获取图像并反馈至图像处理模块，实现同步配准的血管内超声和光学干涉断层成像。该产品优于同类已上市产品，能够同时实现上述两种成像，同步满足医生对分辨力和穿透力的要求，简化了医生操作，提高了成像的准确性和安全性。 （十三）放射治疗计划软件：该产品适用于制定光子束和电子线的外照射放疗计划。其核心技术主要包括自动布野技术和自动计划优化技术，前者根据患者体位、靶区位置和投影形状等信息，自动设计机架射束角度和准直器角度；后者通过预设的方案自动调整相关优化目标，使得最终计划的各项要求达到处方要求。与现有放射治疗计划软件相比，可减少人工操作步骤，降低用户工作强度，减轻对用户操作经验的依赖。 （十四）冠状动脉介入手术控制系统及其一次性使用附件：冠状动脉介入手术控制系统和一次性使用冠状动脉介入手术控制系统附件配套使用，辅助临床医生在经皮冠状动脉介入手术期间，输送和操作导丝、导引导管或者快速交换球囊扩张导管/支架。与传统冠状动脉介入手术方式相比，医生在屏蔽环境下通过该产品的操作控制台，驱动机械臂及其末端安装的配套附件，实现对介入器械的操控，减少了医生在手术中的射线暴露，并且该产品可实现量化的血管尺寸测量，辅助医生判断病变长度。 （十五）结肠息肉电子内窥镜图像辅助检测软件：该产品用于成人结肠息肉检查，可在电子内窥镜设备输出视频图像中显示疑似息肉区域。其原理是在电子内窥镜图像处理器输出的视频流中导入视频图像信号，经过软件深度学习算法分析后将疑似息肉位置进行标记，并在视频客户端显示，电子内窥镜原始图像显示不受影响。医生结合患者病情，根据电子内窥镜标记图像，研判是否存在息肉。 （十六）碳离子治疗系统：该产品为我国第二款具有自主知识产权的国产碳离子治疗系统，性能指标达到国际水平。该产品的获批，标志着我国高端医疗器械国产化又迈出重要一步，对于提升我国医学肿瘤诊疗手段和水平，具有重大意义。该产品包含4个治疗室，与此前已批准国产碳离子产品相比，增加45度和90度2个治疗室，缩小调制扫描治疗头束斑尺寸，提升束流强度，缩短束流关断时间，配置图像引导系统，升级患者支撑装置，提升了治疗的效率和安全性。该产品获批上市后，将进一步提升治疗水平，降低治疗成本，满足恶性实体肿瘤患者治疗需要。使用者应当严格按照产品批准的适用范围使用产品，同时应当严格遵守卫生健康部门的诊疗规范。 （十七）植入式左心室辅助系统：该产品由植入部件、体外部件、手术附件组成，与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。该产品为第三代非接触式磁悬浮离心泵，核心技术主要为盘式电机技术，其利用位置传感器检测并控制转子的转速和悬浮高度。该产品电机仅采用一组定子线圈同时控制转子的旋转和悬浮，结构更简单、重量更轻、体积更小、功耗更低，在临床应用中，手术切口较小，患者恢复较快，适用人群更广，并可降低血泵热量导致的血栓风险。 （十八）多模态肿瘤治疗系统：该产品是集液氮冷冻与射频加热于一体的多模态治疗系统，通过对目标病灶预冷冻，后续进行射频加热并对过程精确控制，从而实现加热区域与冷冻区域重合的多模态肿瘤消融，达到病灶精准治疗效果。该产品通过对消融针设计优化，有效克服气阻问题，实现高效相变换热。在消融针治疗段通过屏蔽射频干扰，实现治疗过程中肿瘤组织精准测量与实时反馈。在消融针非治疗段采用高真空工艺技术，构建超薄真空绝热层，实现射频电磁场屏蔽，在完全消融肿瘤的同时，最大程度避免周围组织的损伤。一体化控制系统通过对预冷冻和射频加热过程的精准控制，还可实现消融区域的可视化。 （十九）植入式骶神经刺激系统：该产品由“植入式骶神经刺激器”、“植入式骶神经刺激延伸导线”、“植入式骶神经刺激电极”三个产品配套使用，构成植入式骶神经刺激系统，其核心技术具有自主知识产权。该系统通过六触点骶神经刺激输出，可产生多路刺激脉冲信号，利用远场程控通信技术可实现非近距离接触下刺激器参数调控。而且，该系统结合六触点电极可提供更多刺激组合，调控范围更加精细，并增加了下尿路功能障碍治疗方法，进一步满足患者临床需要。 （二十）穿刺手术导航定位系统：该产品将导航配准、机械臂定位、呼吸追踪集成为胸腹部穿刺导航定位系统，为国内首创。与常规CT引导方式相比，该产品可以提高成人肺及腹部实体器官穿刺手术的一次到位率，减少进针次数和CT扫描次数，具有显著临床应用价值。 （二十一）锆铌合金股骨头：锆铌合金股骨头与该企业同系列髋关节假体组件配合使用，适用于全髋关节假体置换。该产品采用符合国际标准（ASTM F2384）的锆铌合金，经表面梯度氧化形成类陶瓷层，可以减少高交联聚乙烯髋臼内衬磨损，降低髋关节假体翻修率。与目前临床常用类似预期用途的钴铬合金股骨头产品相比，该产品可减少金属离子析出、降低关节面磨损；与陶瓷股骨头产品相比，可降低假体碎裂、关节异响等风险。该产品上市将为临床治疗提供更多选择。 （二十二）腹腔内窥镜单孔手术系统：该产品由医生控制台、患者手术平台、三维电子腹腔内窥镜、手术器械及附件组成，用于泌尿外科腹腔镜手术操作，为国内首个内窥镜单孔手术系统，有效填补了国内空白。该产品中的手术器械采用国际首创、拥有自主知识产权的创新技术，具有运动范围广、负载能力强和可靠性高等技术优势。该产品以单孔方式实施手术，减少患者腹部开孔数量。内窥镜及手术器械有多个主动自由度，仅通过手术器械在患者腹腔内的运动即可完成手术操作。体外定位臂在遥操作过程中保持静止，避免了术中相互碰撞的风险。医生利用该产品特有操控系统进行控制，可提高操作精细化水平，减少手术创伤。 （二十三）头颈部X射线立体定向放射外科治疗系统：该产品由3MV医用直线加速器、倾斜轴和垂直轴机架、X射线高压发生器、X射线管组件、X射线探测器、治疗床、空压机、主电源、副电源、水冷系统、悬吊式控制台、操作者控制台、治疗计划软件组成，用于颅内和颈部实体恶性肿瘤和病变的放射治疗。该产品的自屏蔽结构设计将辐射水平限制在可接受的安全阈值范围内，不需建设防护墙，降低了医院机房建设成本，加快了产品安装周期。钨轮准直器和优化的直线加速器进一步提高了剂量准确性，实现辐射束半影最小化，确保更多辐射剂量到达肿瘤区域，减少对肿瘤周围正常组织的辐射，具有一定临床优势。 （二十四）膝关节置换手术导航定位系统：该产品由主机、主控台车、导航定位工具包组成，在成人全膝关节置换手术过程中，应用六自由度机械臂辅助医生完成膝关节假体安装等工作，为国内首创。该产品与传统人工全膝关节置换术相比，可以保证手术定位精度，降低不良事件和并发症的发生概率，降低X射线对医生和患者的辐射损伤。 （二十五）人工晶状体：该产品为一件式后房人工晶状体，其前表面中心采用具有专利技术的波前塑形结构。该产品适用于存在角膜散光且经囊外白内障摘除术摘除白内障晶状体后的成人患者，一期植入该产品通过扩展焦点深度进行视力矫正，即在保持相当远视力的前提下，扩展从远距离至功能性近距离的视力范围，降低患者对眼镜的依赖。该产品上市将为临床治疗提供更多选择。 （二十六）静脉支架系统：静脉支架系统由自膨式镍钛合金支架和输送系统组成。自膨支架由镍钛丝编织而成，具有柔顺性、抗折性和耐疲劳性。该产品带有独特的释放自补偿结构，保证在手术过程中静脉支架释放形态稳定精准；还具有可回收功能，可在静脉支架没有被完全推出输送系统的情况下，将90%支架长度重新回收至输送系统内，并重新定位释放一次，解决释放中的异常问题，提高产品安全性。该产品预期在髂股静脉内使用，用于治疗非血栓性髂静脉压迫综合征和深静脉血栓形成后综合征。该产品上市将为临床治疗提供更多选择。 （二十七）冲击波治疗仪：产品由主机（含冲击波源、水处理装置、定位架、台车）、治疗头（含水囊）、脚踏开关（选配）组成。该产品在医疗机构中使用，用于对轻中度血管性勃起功能障碍的辅助治疗。 （二十八）医用电子直线加速器：该产品由机架、束流产生模块、射野成形模块、治疗床、图像引导系统、控制系统组成，属国内首创，用于对人体适合接受放射治疗的实体肿瘤和病变提供图像引导下的三维适形放射治疗、适形调强放射治疗、容积调强放射治疗以及体部立体定向放射治疗。该产品应用带导电滑环的环形机架，对于临床上较复杂的需要多次连续治疗的患者，可缩短治疗时间，提高治疗效率。 （二十九）硬性巩膜接触镜：该产品为日戴型硬性巩膜接触镜，是一种大直径的硬性接触镜（俗称“巩膜镜”），镜片材料为氟硅丙烯酸酯（hexafocon A），着冰蓝色。该产品由光学区（OZ）、中周区（PCCZ）、角膜缘区（LCZ）和巩膜着陆区（SLZ）四个弧段组成，在临床验配时可通过对各弧段进行参数调整获得更理想的镜下液厚度，改善患者视觉质量的同时还可保护角膜组织。该产品创新性采用双矢深非对称设计，能够更好地匹配不对称巩膜；巩膜着陆区为反转弧面设计，患者佩戴体验更舒适。该产品适用于矫正不规则散光，或同时合并有+25.00D至-25.00D，角膜规则散光小于5.00D的屈光不正患者。该产品上市将为临床治疗提供更多选择。 （三十）髋关节置换手术导航定位系统：该产品由机械臂台车、主控操作台车、光学追踪台车、脚踏开关、医用电动骨钻和手术工具组成，与经验证的髋关节假体和手术工具联合使用，可以在髋关节置换手术中辅助医生完成髋臼打磨、股骨截骨、髋关节假体安装等工作。该产品具有自主知识产权，各项性能指标达到国际同品种器械水平。与传统人工髋关节置换术相比，该产品可以提升手术定位精度，降低不良事件和并发症的发生概率，降低X射线对医生和患者的辐射损伤。 （三十一）磁共振成像系统：该产品由磁体、检查床、谱仪、梯度功率放大器、射频功率放大器、氙射频功率放大器、配电系统、生理信号门控单元等组成，拥有自主知识产权。该产品在常规磁共振成像系统基础上增加氙核成像功能，可使气体无侵入、无辐射地在肺部分布，为我国首款可用于肺部气体成像的磁共振成像系统。 （三十二）颅内取栓支架：该产品由头端、丝网、推送轴、控制丝和手柄组成，与国内外已上市同类产品相比，其可控膨胀技术为国际首创。在手术过程中，医生能实时控制该产品的膨胀程度和施加在血管与血栓上的径向力大小，使其安全输送至病变部位，释放过程更加精准，增加取栓成功率；回撤时，医生也可对该产品进行适度收缩，降低径向力从而减少对敏感脆弱血管壁的扰动和损伤。该产品预期可提高急性缺血性脑卒中患者的术后血管再通率，提高患者生活质量。 （三十三）冷冻消融设备和球囊型冷冻消融导管：两个产品配套使用，用于药物难治性、复发性、症状性的阵发性房颤治疗，属国内首创。其采用目标温度控制技术和多路测温技术，在治疗过程中可控制球囊内部温度，并实现球囊表面温度监测，确保手术更加安全。该产品的上市可进一步满足我国在阵发性房颤治疗领域的临床需求。 （三十四）注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液：该产品为无色或类白色液体，由重组Ⅲ型人源化胶原蛋白和0.9%的生理盐水组成，适用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）。该产品采用的重组胶原蛋白生物材料可组装成胶原蛋白纤维网，对细胞、组织起支撑作用，使皱纹塌陷的部位得到物理填充。产品免疫原性风险可控，注射后会逐渐被体内胶原蛋白酶分解吸收。 （三十五）二尖瓣夹系统：该产品由二尖瓣夹、输送系统和跨瓣器组成。其中，输送系统由输送器、推送器、装载器、导管鞘和扩张器组成。使用该产品，在手术中无需心脏停跳和体外循环，创口小，手术入路短，定位直接；且单纯超声引导介入，使得医生和患者不会受到X射线影响。其二尖瓣夹捕获范围较大，有利于操作；采用了闭合环设计，夹臂之间不易分开，保证夹合稳固。该产品采用经心尖手术方式，适用于经专业心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。该产品的上市将为临床治疗提供更多选择。 （三十六）非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法）：该产品用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB）。肿瘤突变负荷（TMB）是一个免疫检查点抑制剂治疗疗效预测标志物。该产品由我国自主研发并拥有知识产权，通过高通量测序技术检测425个基因，计算肿瘤突变负荷。临床研究数据显示，肿瘤突变负荷高的人群使用抗肿瘤药物卡瑞利珠单抗联合化疗比肿瘤突变负荷低的人群可显著延长无进展生存期。 （三十七）X射线计算机体层摄影设备：该产品由扫描架、高压发生器、X射线球管以及X射线管组件、限束器、光子计数探测器、电源分配单元、患者支架、激光器、控制台、图像处理软件、控制主机、重建工作站组成，用于常规CT检查，支持冠状动脉CT血管造影和能谱检查。该产品采用光子计数探测器创新技术，能够计算入射的X射线光子数量并测量光子的能级。与使用传统能量积分探测器的CT相比，该产品的空间分辨率更高，能够直接获取能谱图像，可以进一步满足临床影像诊断需求。 （三十八）关节置换手术模拟软件：该产品由扫描安装程序和授权文件组成。软件包括6个功能模块：用户管理模块、三维重建显像模块、基于深度学习的骨骼分割模块、骨骼髓腔中心线提取模块、基于深度学习的识别和测量模块、假体模板匹配模块。该产品采用国内首创的深度学习技术，对符合格式的CT图像进行三维重建、分割，自动识别解剖位点，辅助医生进行成人髋关节、全膝关节置换手术模拟。该产品上市预期可提高人工关节安放的精准性，减少术后并发症。 （三十九）质子治疗系统：该产品由加速器子系统和治疗子系统组成。加速器子系统包括主加速器系统、能量选择系统和射束传输系统，治疗子系统含3个治疗室，包括360度旋转束治疗系统和治疗计划系统。该产品提供质子束进行放射治疗，适用于治疗全身实体恶性肿瘤及三叉神经痛等良性疾病，具体适应症由临床医师根据实际情况确定。该产品是首台获批的采用超导回旋加速器技术和360度旋转机架的质子治疗系统。上述技术确保了产品结构紧凑，并可以实现多角度治疗。同时，该产品在保证患者治疗效果的前提下，能够有效缩短患者治疗时间。 （四十）单光子发射及X射线计算机断层成像系统：该产品由单光子发射计算机断层扫描系统（SPECT）主机（含两个SPECT探测器）、CT主机架、检查床、PDU服务器、采集客户端工作站、SPECT采集服务器工作站、CT采集重建工作站、影像处理工作站、患者定位监视器、SPECT准直器等组成。该产品临床用于肿瘤、心血管系统、泌尿系统、神经系统疾病的影像学检查及评估，其SPECT部分还可单独成像。作为国产首台可变角、双探头、通用型SPECT/CT一体机，该产品不仅填补了国内空白，而且各项性能指标达到国际先进水平，其临床应用可进一步提升我国肿瘤、缺血性心脏病、肾脏疾病的诊断能力，有助于节省临床资源、降低医疗成本。 （四十一）增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体：该产品基于患者颅骨缺损的影像学数据，创新性采用聚醚醚酮医用粉料，经选择性激光烧结增材制造加工而成，能够匹配患者缺损部位，通过三维嵌入方式实现颅骨缺损替代，恢复患者原颅骨曲率实现缺损区三维重建。该产品适用于颅骨缺损修复重建的外科治疗。其利用增材制造技术可打印更多复杂的颅颌骨形态，同时颅骨缺损修复假体的打印纹理对头皮无机械切削作用，无假体穿出风险。此外，该产品还解决了聚醚醚酮粉末在选择性激光烧结成形中的回收问题，在同等临床效果基础上，提高材料利用率，降低生产成本。产品上市将为患者治疗提供新选择。 （四十二）增材制造匹配式人工膝关节假体：该产品包含股骨髁假体、胫骨托假体、半月板假体。股骨髁假体和胫骨托假体由钴铬钼粉材经激光增材制造而成，半月板假体由超高分子量聚乙烯材料制成。该产品采用全膝关节假体的个性化设计，其关节曲面仿生设计能够重建正常股髌关节运动功能。该产品与骨水泥配合使用，适用于膝关节假体置换，骨关节炎患者和特殊患者均可使用。产品能够在各截骨面上实现良好覆盖，有效解决了不匹配和过覆盖问题。产品的上市将为患者治疗提供新的选择。 （四十三）腹腔内窥镜单孔手术系统：该产品由医生控制台、患者手术平台、图像处理机、三维电子腹腔内窥镜、手术器械和附件组成。基于单孔手术方式的腹腔内窥镜手术系统，设计了多自由度具有肩肘-腕柔性铰链关节的手术器械，实现操作灵活精准性和较大负载能力，在以单孔方式实施腹腔镜手术时，由于内窥镜及手术器械具有多个主动自由度，仅依靠手术器械在患者腹腔内的运动即可完成手术操作，而体外定位臂在遥操作过程中保持静止，避免了术中相互碰撞风险，可提高手术操作精细化水平，减少患者腹部开孔数量、减少手术创伤。 （四十四）一次性使用心腔内超声诊断导管：该产品由导管主体、操作手柄和连接器组成，配合该公司生产的便携式彩色超声诊断仪，适用于医疗机构开展心脏及心脏大血管、心内解剖结构的超声成像。该产品通过高频超声波对心脏部位进行二维成像和三维建模，能够准确、快速、高效地实现超声手术。该产品可提供实时精确的解剖图像，同时监测血流动力学变化，对于心脏组织特征及细微结构的显示较好，能够实时监测，及时发现与手术相关的并发症，最大限度保障手术安全。该产品的上市有利于降低临床治疗费用，使更多患者受益。 （四十五）明胶-聚己内酯分层牙龈修复膜：该产品为白色膜状，纤维层结构，是由明胶和聚己内酯经静电纺丝技术制成的三层复合膜，上下两层为明胶，中间层为聚己内酯，不区分正反面。其中，明胶纤维层与创面接触，协助角化龈增宽；聚己内酯纤维层为复合膜增加机械强度，方便操作及取出，不与人体组织直接接触。该产品适用于口腔角化龈增宽，加深前庭沟，可根据适用部位预期修复面积大小选择合适型号。产品的上市将为患者治疗提供新的选择。 （四十六）经导管二尖瓣夹系统：该产品由导引鞘、二尖瓣夹系统两个部件组成。其中，二尖瓣夹系统包含二尖瓣夹和输送系统，其二尖瓣夹的弹性中心封堵网结构，可以增加夹合密封性，降低中心残余反流，降低瓣叶夹合力；同时，二尖瓣夹还具有单独捕获瓣叶、重复定位抓捕等功能设计，可以提高操作精度，减少二尖瓣夹脱落及瓣叶穿孔的风险。该产品适用于经心脏团队评估后，认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。该产品的上市将为临床治疗提供更多的选择。 （四十七）冷冻消融设备和球囊型冷冻消融导管：“冷冻消融设备”由冷冻装置、真空系统、低温工质输送回路和控制系统组成。“球囊型冷冻消融导管”由设备连接部件、操作控制部件和血液接触部件组成。上述两个产品在医疗机构配套使用，用于药物难治性、复发性、症状性、阵发性房颤的治疗。治疗过程中，“冷冻消融设备”可将氮气经热交换器冷却后输送至球囊内腔，使与组织接触的球囊产生低温，并通过导管反馈的温度，动态调控冷冻介质的压力和流量，将球囊表面温度维持在规定范围内。同时，该设备真空泵持续抽取导管外层管路内的空气，使产品外层管路达到高真空的隔热状态，确保非消融区域的安全，提高了手术安全性。 （四十八）骨盆骨折复位手术导航定位系统：该产品由主控台车、机械臂台车、导航定位工具组成，用于成人骨盆骨折手术中骨折复位，以及手术过程中手术工具、骨针及螺钉植入物的导航定位。该产品基于术前CT与术中CBCT影像配准、镜像与曲面连续性约束、力—位置双重反馈控制等技术，实现术中骨块及工具三维实时导航、骨盆骨折闭合复位手术规划建议、机器人复位操作控制等功能。该产品是国内首个采用机器人技术实现骨盆骨折闭合复位的手术导航定位系统，与传统手术相比，可提高闭合复位的成功率，降低开放手术风险，缩短恢复时间和住院时间，同时减少患者、医护辐射暴露剂量。 （四十九）可降解镁金属闭合夹：该产品由可降解镁金属闭合夹和基座组成。镁金属闭合夹包括上臂、下臂和尾部O型结构三部分，放置于基座内。其中，可降解镁金属闭合夹由高纯镁材料制成，可避免现有镁合金产品中常用的铝、稀土等元素对人体健康的潜在风险，且植入后不影响术后X光、CT、核磁等影像学诊断；通过塑性变形和热处理技术调控，增强高纯镁金属的力学性能，提高了闭合夹的稳定性和可靠性。该产品适用于外科手术不需要提供永久闭合力的血管或胆管等管状组织的结扎和闭合，不适用于大动脉和大静脉。该产品的上市将为临床治疗提供更多的选择。 （五十）人乳腺癌分子分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）：该产品由检测体系混合液、酶混合液、阳性对照、阴性对照组成，用于体外半定量检测浸润性乳腺癌FFPE组织切片样本中基因ERBB2（HER2）、ESR1（ER）、PGR（PR）以及MKI67（Ki-67）的mRNA表达水平。该产品通过逆转录实时定量PCR（RT-qPCR），利用Taqman技术对四个目标基因（ERBB2、ESR1、PGR以及MKI67）及两个参考基因的mRNA表达水平进行定量检测。对传统免疫组化分析不易判定的情况，以及传统免疫组化分析结果与治疗预期有较大差别的病例样本可提供进一步检测，辅助判断乳腺癌分子分型，提高分型准确性，从而协助医生制定更合理的诊疗方案。 （五十一）一次性使用环形肺动脉射频消融导管：该产品由射频段、连接段、可弯段、主鞘管、色标、控制手柄和连接器组成，是由中国在全球率先批准的通过破坏交感神经治疗肺动脉高压的产品，为肺动脉高压患者提供了新的治疗方式选择，将使更多肺动脉高压患者受益。该产品采用穿刺介入方式通过血路进入人体，配合该公司生产的肺动脉射频消融仪使用，输送射频能量作用于肺动脉相应靶点，从而破坏交感神经，实现治疗肺动脉高压的效果。该产品适用于药物治疗无效、小于70周岁的特发性肺动脉高压、先天性心脏病相关肺动脉高压和结缔组织病相关肺动脉高压的成人患者的辅助治疗。 （五十二）一次性使用心脏脉冲电场消融导管和心脏脉冲电场消融仪：一次性使用心脏脉冲电场消融导管由导管和连接电缆组成，心脏脉冲电场消融仪由主机、输出盒和附件组成，这是国内首个心脏脉冲电场消融类产品。上述两个产品配套使用，通过控制、释放适当强度的脉冲电场能量，有选择性地对需要治疗的病灶部位的心肌细胞产生不可逆的电穿孔损伤，从而达到治疗房颤的目的，为药物难治性、复发性、症状性、阵发性房颤的治疗提供了更多选择。 （五十三）自膨式可载粒子胆道支架：该产品由内、外支架组成，各带有一个一次性使用置入器，外支架带有粒子囊（不含粒子）。该产品将放射性粒子与支架技术结合运用于胆道恶性梗阻治疗，采用内、外双支架结构设计，降低置入器的外管直径，实现微创介入治疗，在扩张支架的同时为三维立体空腔脏器内放射治疗提供载体。该产品适用于因恶性肿瘤导致的无法手术或者不愿手术切除的胆道狭窄/梗阻的扩张及治疗。自膨式可载粒子胆道支架植入后，能起到扩张胆道狭窄的作用，支架上携带的放射粒子对肿瘤组织进行近距离放射治疗，抑制肿瘤生长，预期延长胆管有效通畅时间，提高患者生存时间和生活质量。产品的上市将为患者治疗提供新的选择。 五、其他注册管理情况 （一）境内第二类医疗器械注册审批情况 2023年，各省级药品监管部门共批准境内第二类医疗器械注册33584项，与2022年相比增加2.1%。其中，首次注册13952项，与2022年相比增加4.6%。首次注册项目占全部境内第二类医疗器械注册数量的41.5%。延续注册9437项，与2022年相比减少11.3%，占全部境内第二类医疗器械注册数量的28.1%；变更注册10195项，与2022年相比增加14.3%，占全部境内第二类医疗器械注册数量的30.4%。境内第二类医疗器械注册形式及数量情况见图18。 从注册情况看，广东、江苏、北京、湖南、河南、浙江、山东、重庆、上海、湖北10省（直辖市）办理境内第二类医疗器械注册事项较多。 从首次注册情况看，广东、江苏、湖南、河南、浙江、山东、北京、吉林、湖北、重庆10省（区、市）首次注册的境内第二类医疗器械数量较多。各省第二类医疗器械首次注册数量排位见图20。 （二）第一类医疗器械备案情况 2023年，国家药监局依职责共办理进口第一类医疗器械备案数量2453项，与2022年相比增加21.2%。 全国设区的市级药品监管部门依职责共办理境内第一类医疗器械备案数量25681项，与2022年相比减少9.9%。此外，2023年各省取消第一类医疗器械备案9876项。其中江苏、山东、广东、浙江、湖北是第一类备案数量前五的省份。各省第一类医疗器械备案数量排位见图21。 （三）变更备案情况 2023年，国家药监局依职责共办理进口第二、三类和境内第三类医疗器械变更备案6352项，与2022年相比增加17.8%。 其中，境内第三类医疗器械变更备案4443项，进口第二类、三类医疗器械变更备案1909项。 各省级药品监管部门依职责共办理境内第二类医疗器械变更备案15583项，与2022年相比增加33.9%。 （四）医疗器械临床试验机构备案情况 自2018年1月1日《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》颁布实施以来，全国共计1340个机构完成了医疗器械临床试验机构备案工作，比2022年增加13.8%。 其中广东、山东、江苏、河南、浙江临床试验机构备案数量居全国前五名。全国医疗器械临床试验机构分布情况见图22。 注：本报告的数据统计自2023年1月1日至2023年12月31日。 附件1.docx 附件2.docx | 2023年，国家药监局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面落实党中央国务院重大决策部署，按照“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”的工作思路，继续深化医疗器械审评审批制度改革，全面加强医疗器械注册质量管理，统一规范各级医疗器械审评审批要求，不断夯实医疗器械监管基础，持续推动产业创新高质量发展。 一、医疗器械注册工作情况 （一）医疗器械监管法规制度体系更加完善。2023年9月8日，十四届全国人大常委会将《医疗器械管理法》列入立法规划项目，国家药监局已成立工作领导小组、工作组、专家咨询组，着手起草相关法律文本。会同国家卫生健康委、国家疾控局联合印发《医疗器械紧急使用管理规定（试行）》，为医疗器械紧急使用提供法律支撑。起草《医疗机构临床急需医疗器械临时进口使用管理要求》。 （二）创新医疗器械质量数量实现双丰收。2023年，国家药监局共批准创新医疗器械61个，优先审批医疗器械12个，创新医疗器械批准数量再创新高，比2022年增加6个。在数量增加的同时，创新医疗器械“含金量”不断提升，在全球率先批准通过破坏交感神经治疗肺动脉高压的一次性使用环形肺动脉射频消融导管上市，单光子发射及X射线计算机断层成像系统、腹腔内窥镜单孔手术系统、颅内取栓支架等产品技术达到国际领先水平，更好地满足了公众使用高端医疗器械的需求。 （三）服务国家重大战略稳步实施。大力支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区、海南自贸港、福建等重点区域建设。批准人工耳蜗声音处理器等3个海南临床真实世界应用试点产品上市，截至目前，累计批准产品9个，惠及更多患者。指导召开第二届博鳌国际药械真实世界研究大会。指导粤港澳大湾区使用20种、29批次港澳已上市的医疗器械，服务区域诊疗需要。设立医疗器械创新山东、北京、河北、湖北服务站，创新服务站数量已达11个，服务区域产业高质量发展成效初步显现。推进人工智能医疗器械、生物材料创新任务揭榜挂帅工作，共遴选出48个人工智能医疗器械、40个生物材料揭榜项目。筹建高端医疗装备创新合作平台，加速高端医疗器械创新转化速度。完善前置申请机制，加大前置审评辅导力度，9个产品通过辅导已申请注册。 （四）常态化疫情防控保障有力。应急批准广东、北京、江苏3家企业的3个国产体外膜肺氧合系统（ECMO）上市，助力疫情防控“保健康、防重症”目标落实。全年批准新冠病毒检测试剂21个，其中核酸检测试剂9个，抗原检测试剂12个。截至目前累计批准新冠病毒检测试剂157个，充分满足疫情防控需要。协同国家卫生健康委、国家疾控局联合推进猴痘检测试剂产品研发和产品注册上市。持续做好新冠病毒变异株监测和检测试剂能力评估，确保产品有效检出能力。 （五）医疗器械注册备案管理水平显著提升。部署各地开展第二类医疗器械注册清理规范全面整改，召开全国第二类医疗器械注册管理工作会议，印发强化医疗器械注册管理工作意见，部署全面加强注册管理有关工作。对一次性使用微波消融针、重组胶原蛋白创面敷料等，出台相关文件和指导原则，统一规范注册工作要求。指导基层做好第一类医疗器械备案工作。持续规范第一类产品备案，切实加强对市级监管部门的监督指导。 （六）医疗器械临床试验管理力度继续加大。开展27个品种的临床试验产品真实性核查，31个品种的临床试验监督抽查，较2022年数量加倍。发布监督抽查情况通报一期，对存在问题的产品严肃处理，作出不予注册、一年内不予受理的决定。截至2023年底，医疗器械临床试验机构备案数量达到1340家，与2022年相比增加13.8%。 （七）医疗器械标准质量不断提升。修订发布《医疗器械标准报批发布工作细则》《医疗器械标准验证工作细则》，制定《医疗器械标准实施评价工作细则》等文件，标准制修订管理更加精细。成立全国医用防护标准化工作组及口腔数字化医疗器械、医疗器械可靠性与维修性等2个标准化技术归口单位。发布28项医疗器械国家标准、131项行业标准及14项行业标准修改单。截至2023年底，现行有效医疗器械标准共1974项，其中国家标准271项，行业标准1703项，与国际标准一致性程度超过90%，标准体系覆盖性、系统性不断提升。我国主导制定的ISO 24072《输液器进气器件气溶胶细菌截留试验方法》国际标准正式发布，2名中国专家当选国际电工组织（IEC）技术委员会副主席和分技术委员会主席，《人工智能医疗器械 肺部影像辅助分析软件 算法性能测试方法》标准获批国际标准立项。发布《国家药品监督管理局关于GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准实施有关工作的通告》及两期解读，印发《GB 9706.1-2020标准检验要点》，公开发布41个新版GB 9706系列标准的检验报告模板，建立专家咨询机制，有效推动新版GB 9706系列标准的平稳有序实施。 （八）医疗器械分类管理扎实推进。发布《关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见》，强化分类管理顶层设计。完成医疗器械分类技术委员会换届工作，修订发布《医疗器械分类技术委员会工作规则》。动态调整分类目录，发布《关于调整〈医疗器械分类目录〉部分内容的公告》，涉及58个产品。发布《重组胶原蛋白生物材料命名指导原则》解读，进一步指导和规范医疗器械领域重组胶原蛋白生物材料的命名。组织成立中医（民族医）器械专项工作小组，统筹开展中医（民族医）器械分类、命名、标准、审评、检验、核查等工作。 （九）医疗器械唯一标识工作有序开展。开展唯一标识第一批、第二批实施工作总结，通报先进经验做法。发布《关于做好第三批实施医疗器械唯一标识工作的公告》，将临床需求量较大的一次性使用产品、集中带量采购中选产品、医疗美容相关产品等103种风险较高的第二类医疗器械纳入第三批实施范围。组建医疗器械唯一标识专家咨询团队，为深入推进唯一标识实施工作提供支撑。制定《医疗器械唯一标识的形式和内容》《医疗器械唯一标识的包装实施和应用》两项医疗器械行业标准，进一步指导医疗器械唯一标识工作实施。 （十）监管科学研究工作成果显著。组织推进第二批监管科学6个重点项目13个医疗器械子项目工作，已形成医疗器械监管新工具、新标准、新方法141项。组织药品监管科学体系建设第一批重点项目医疗器械领域重点项目申请和遴选；启动新一代基因测序产品评价方法研究、数字疗法医疗器械质量评价方法研究等9项重点项目。配合开展监管科学研究基地和重点实验室考核，促进研究质量提升。 （十一）医疗器械技术审查能力持续提升。技术审评质量管理体系与业务工作高效融合，审评质量监测、运行和改进体系持续完善。医疗器械注册审评购买服务工作稳步实施。长三角、大湾区审评分中心审评人员数量分别增加176%、109%。全年发布67项指导原则和6项审评要点，现行有效指导原则达到613项，对医疗器械分类目录覆盖率达92.2%。持续开展全系统医疗器械注册管理实务培训、充分发挥实训基地作用，线上举行12期省级医疗器械审评审批人员线上培训，8300余人参训，举办首次省级医疗器械审评员线下实地培训，提升培训效果。公开已发布的GB 9706相关医疗器械标准解读视频，150余万人次在线浏览学习。 二、医疗器械注册申请受理情况 2023年，国家药监局依职责共受理医疗器械首次注册、延续注册和变更注册申请共计13260项，与2022年相比增加25.4%。 （一）整体情况 受理境内第三类医疗器械注册申请7106项，受理进口医疗器械注册申请6154项。 按注册品种区分，医疗器械注册申请9968项，体外诊断试剂注册申请3292项。 按注册形式区分，首次注册申请3559项，占全部医疗器械注册申请的27%；延续注册申请4676项，占全部医疗器械注册申请的35%；变更注册申请5025项，占全部医疗器械注册申请的38%。注册形式与数量比例情况见图1。 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械注册受理情况 境内第三类医疗器械注册受理共7106项，与2022年相比增加31%。其中，医疗器械注册申请5432项，体外诊断试剂注册申请1674项。 从注册形式看，首次注册2860项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的40.2%；延续注册1914项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的26.9%；变更注册2332项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的32.8%。注册形式分布情况见图2。 2.进口第二类医疗器械注册受理情况 进口第二类医疗器械注册受理共3036项，与2022年相比增加23.1%。其中医疗器械注册申请1723项，体外诊断试剂注册申请1313项。 从注册形式看，首次注册300项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的9.9%；延续注册1631项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的53.7%；变更注册1105项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的36.4%。注册形式分布情况见图3。 3.进口第三类医疗器械注册受理情况 进口第三类医疗器械注册受理共3118项，与2022年相比增加16.4%。其中医疗器械注册申请2813项，体外诊断试剂注册申请305项。 从注册形式看，首次注册399项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的12.8%；延续注册1131项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的36.3%；变更注册1588项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的50.9%。注册形式分布情况见图4。 三、医疗器械注册审批情况 2023年，国家药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册12213项，与2022年相比注册批准总数量增长2.3%。 其中，首次注册2728项，与2022年相比增加9.1%。延续注册4788项，与2022年相比减少8.2%，连续两年减少。变更注册4697项，与2022年相比增加11.2%。 2023年，企业自行撤回首次注册申请、自行注销注册证书287项。 近10年国家药监局批准医疗器械注册情况见图5。 （一）整体情况 2023年，国家药监局批准境内第三类医疗器械注册6151项，与2022年相比增加8.1%，进口医疗器械6062项，与2022年相比减少3%。 按照注册品种区分，医疗器械9130项，占全部医疗器械注册数量的74.8%；体外诊断试剂3083项，占全部医疗器械注册数量的25.2%。 按照注册形式区分，首次注册2728项，占全部医疗器械注册数量的22.3%；延续注册4788项，占全部医疗器械注册数量的39.2%；变更注册4697项，占全部医疗器械注册数量的38.5%。注册形式比例情况见图6。 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械注册审批情况 境内第三类医疗器械注册6151项。其中，医疗器械4667项，体外诊断试剂1484项。 从注册形式看，首次注册2079项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的33.8%，延续注册1897项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的30.8%；许可事项变更注册2175项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的35.4%。注册形式分布情况见图7。 2.进口第二类医疗器械注册审批情况 进口第二类医疗器械注册2947项。其中，医疗器械注册1654项，体外诊断试剂注册1293项。 从注册形式看，首次注册300项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的10.2%；延续注册1707项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的57.9%；许可事项变更注册940项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的31.8%。注册形式分布情况见图8。 3.进口第三类医疗器械注册审批情况 进口第三类医疗器械注册3115项。其中，医疗器械注册2809项，体外诊断试剂注册306项。 从注册形式看，首次注册349项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的11.2%；延续注册1184项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的38%；许变更注册1582项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的50.8%。注册形式分布情况见图9。 （三）首次注册项目月度审批情况 2023年，国家药监局共批准医疗器械首次注册2728项，月度批准数量情况见图10。 （四）具体批准品种种类分析 注册的境内第三类医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中18个子目录的产品。 注册数量前五位的境内第三类医疗器械是：无源植入器械，神经和心血管手术器械，注输、护理和防护器械，有源手术器械，医用成像器械。与2022年相比，有源手术器械超过医用成像器械，注册数量同比增加54%，其他品类注册数量也有所增加，如注输、护理和防护器械增加26.2%，神经和心血管手术器械增加11%，无源植入器械增加18.8%。 注册的进口医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中22个子目录的产品。 注册数量前五位的进口医疗器械，主要是：无源植入器械，口腔科器械，眼科器械，医用成像器械，有源手术器械，与2022年相比，变化较大，眼科器械取代注输、护理和防护器械，有源手术器械取代神经和心血管手术器械，无源植入器械数量增加43.3%，口腔科器械数量增加57.8%，医用成像器械注册数量减少44.2%。 （五）进口医疗器械国别情况 2023年，共有31个国家（地区）产品在我国获批上市。 其中，美国、德国、日本、韩国、法国医疗器械在中国医疗器械进口产品首次注册数量位列前5位，注册产品数量约占2023年进口产品首次注册总数量的77%，与2022年相比略有增加。 从进口医疗器械代理人分布看，共有16个省涉及有本省企业作为进口医疗器械代理人，其中上海市的进口医疗器械代理人代理的进口医疗器械首次数量最多，占全部进口医疗器械首次注册数量的64%。 （六）境内第三类医疗器械首次注册省份分析 从2023年境内第三类医疗器械首次注册情况看，相关注册人主要集中在沿海经济较发达省份。青海首次有境内第三类医疗器械获准注册。 其中，江苏、广东、北京、浙江、上海是境内第三类医疗器械首次注册数量排前五名的省份，占2023年境内第三类医疗器械首次注册数量的68%，但与2022年相比略有减少。 四、创新医疗器械等产品注册审批情况 2023年，国家药监局按照《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》继续做好相关产品的审查工作，共收到创新医疗器械特别审批申请466项，比2022年增加35.9%，其中69项获准进入创新医疗器械特别审查程序。 从2014年至2023年，国家药监局共批准250个创新医疗器械。其中，境内创新医疗器械涉及16个省的167家企业，进口创新医疗器械涉及5个国家的18个企业。 北京、上海、广东、江苏、浙江创新医疗器械获批产品数量和相应企业数量最多，约占全部已批准的250个创新医疗器械的78.4%，但与2022年相比有所下降。 2023年，国家药监局共批准61个创新医疗器械产品上市，相比2022年增加11%。其中有源医疗器械43个，无源医疗器械16个，体外诊断试剂2个。有源手术器械、无源植入器械、医用软件、医用成像器械、放射治疗器械等高端医疗器械是2023年批准的创新医疗器械数量前五位。具体见图17。 这些创新产品核心技术都有我国的发明专利权或者发明专利申请已经国务院专利行政部门公开，产品主要工作原理/作用机理为国内首创，具有显著的临床应用价值。以下是已批准创新医疗器械产品介绍： （一）病人监护仪：该产品由主机、插件模块和附件组成。可对患者进行心电（含ST段测量及心律失常分析）、阻抗呼吸、体温、脉搏血氧饱和度、脉率、无创血压、有创血压、呼吸及呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量（仅适用于成人患者）、有创心输出量（仅适用于成人患者）监护，同时具有心电图、PICC、呼吸氧合图、肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算、记录仪功能。该产品预期在医疗机构由经培训合格的专业临床医生和护士使用，其应用领域包括手术室、ICU和普通科室。 该产品采用了心电信号自适应滤波技术和四电极心电系统技术，可通过实时观察腔内心电图P波的变化，反馈导管末端位置，实现置管操作过程中对导管末端的实时定位。与传统中心静脉置管术方法相比，该产品具有中心静脉置管末端定位功能，有助于提高PICC导管到位率。 （二）混合闭环胰岛素输注系统：该产品由胰岛素泵套件、发送器套件和葡萄糖传感器组成，具有两项主要核心技术：一是自动模式使用的混合闭环算法；二是用于检查传感器状态的电化学阻抗谱技术，该技术可确保葡萄糖传感器有充分的准确度。该产品通过人体佩戴的葡萄糖传感器对皮下组织间液的葡萄糖浓度趋势持续监测，根据接收的动态葡萄糖监测水平，混合闭环胰岛素泵可持续向14岁及以上Ⅰ型糖尿病患者体内输注基础量胰岛素（用户可选速率）与胰岛素大剂量输注（用户可选剂量），通过安全防护技术，可根据持续葡萄糖监测情况自动调整基础率胰岛素的输注，确保全天候的血糖可控，便利糖尿病患者的生活。 （三）血液透析尿素清除率计算软件：该产品是具有自主知识产权的国内首创产品，性能指标达到国际先进水平。临床用于维持性血液透析成年患者的血液透析尿素清除率计算，不适用于残肾功能计算。尿素清除率是衡量血液透析充分性的重要指标。目前主要采用有创方式取血法进行计算，存在操作繁琐、无法连续计算等问题，可能导致患者出现贫血。与取血法相比，该产品可结合患者已有指标和血液透析治疗参数计算尿素清除率，依据局部尿素动力学模型计算患者模拟体液量，具有无创、操作简单、可连续计算等优势，能够及时调整透析方案，有效提高患者透析效果。 （四）胶原蛋白软骨修复支架：该产品在生产中创新性地采用了胶原提取的过程除菌工艺，并去除了具有免疫原性的端肽结构，能够批量化、稳定地生产出具有完整三螺旋结构的胶原蛋白材料。该产品以胶原蛋白为主要成分，将其作为生物支架为自体骨髓间充质干细胞（BMSCs）提供细胞粘附、增殖、迁移的空间。胶原蛋白软骨修复支架植入后，其中的软骨细胞由BMSCs分化以及周围健康软骨组织中迁移并增殖。软骨细胞不断合成分泌II型胶原蛋白，形成新的软骨组织，进而修复缺损软骨。在此过程中，胶原蛋白支架逐步降解，降解产物可被软骨细胞作为营养物质吸收，也可经过代谢排出体外。现有的软骨损伤修复技术常见包括微骨折术、软骨移植、软骨细胞移植以及关节置换等。胶原蛋白软骨修复支架配合膝关节微骨折术使用，产品的上市预期让更多的患者受益。 （五）磁共振监测半导体激光治疗设备：该产品的磁共振监测核心技术具有国家发明专利，在激光治疗过程中，通过磁共振温度成像技术，实时接收磁共振设备的梯度回波序列，从而计算治疗区域温度，对治疗过程实时监控。该产品与一次性使用激光光纤套件配合，用于对药物难治性癫痫患者（有明确的致痫区部位或明确的癫痫传导途径）的局部病灶进行激光治疗且治疗时间短，对健康脑组织损伤小，术后并发症少，患者恢复快，降低了神经外科颅内病灶的治疗难度。 （六）冠状动脉CT血流储备分数计算软件：该产品基于冠脉CT血管造影图像计算获得CT血流储备分数，用于辅助评估稳定性冠心病患者的功能性心肌缺血状态，可以帮助临床医生判断冠脉狭窄是否引起心肌缺血，确定患者是否需要进一步进行介入检查和治疗。作为传统影像学检查的补充，相应软件的上市，将有助于进一步减少患者诊断时间和支出负担。 （七）一次性使用激光光纤套件：该产品的材料、结构和制作工艺等核心技术具有国家发明专利。在长时间工作状态下，光纤受热几乎不发生形变，沿其轴向散射出的激光强度能够保持相对一致，不仅可以增加治疗范围，同时也可降低激光功率密度，有效提高了使用安全性。该产品与磁共振监测半导体激光治疗设备配合使用，实现了神经外科颅内病灶的全微创治疗，用于对药物难治性癫痫患者（有明确的致痫区部位或明确的癫痫传导途径）的局部病灶进行激光治疗。治疗时间短，对健康脑组织损伤小，术后并发症少，患者恢复快，降低了神经外科颅内病灶的治疗难度。 （八）人工晶状体：该产品为一件式后房人工晶状体，采用专利波前塑形技术，可较为充分地利用进入眼内的光线，同时预期将改善衍射型人工晶状体普遍存在的光晕和/或其他视觉干扰的副反应。该产品适用于术前角膜散光＜1.00D且经囊外白内障摘除术摘除白内障晶状体后无晶状体眼的成人患者，一期植入人工晶状体进行视力矫正。该产品通过扩展焦深来减轻老视对患者近视力、中视力及远视力的影响，在保持相当远视力的前提下，扩展从远距离至功能性近距离的视力范围，降低患者对眼镜的依赖。产品的上市将为患者带来新的治疗选择。 （九）冠状动脉功能测量系统：该产品由工作站、传感器支架、IBP导联线、IBP信号输入电缆（选配）组成，仅限与该公司的一次性使用有创压力传感器配合使用。该产品通过对冠状动脉造影影像进行血管分割、三维重建，获取血流速度，结合有创压力传感器测量的主动脉压进行血流动力学分析，实现对冠状动脉造影微循环阻力指数（caIMR）的评估，辅助临床医生评价患者冠状动脉微循环功能情况。 （十）金属增材制造胸腰椎融合匹配式假体系统：该产品包括胸腰椎融合匹配式假体，以及配合组件钉扣、螺钉。该产品创新性采用聚乙烯钉扣作为柔性连接装置，联合后路钉棒系统，实现前后路联合固定的“桁架”结构。对于需进行多节段胸腰椎切除重建的患者人群，该产品采用多孔结构，同时可实现患者匹配设计（基于患者CT数据设计制造）和植入假体固定，可在一定程度提高患者术后生活质量和患者生存率。该产品适用于上胸椎至下腰椎（T1-L5）因肿瘤或其它病变需行连续三个及以上节段椎体切除后的结构重建，需与脊柱内固定系统匹配并实现永久植入。产品的上市将为患者治疗提供新的选择。 （十一）肠息肉电子下消化道内窥镜图像辅助检测软件：该产品在医疗机构供执业内窥镜医师用于成人结肠内窥镜检查时，在内窥镜图像处理器输出的独立视频图像中实时显示疑似息肉的区域。该产品为国内首个利用深度学习技术同时进行结直肠镜检查质量控制和息肉辅助检测的软件。该产品与现有国内外已上市同类产品相比，在识别息肉的同时，采用深度学习技术、感知哈希算法等技术辅助医生进行操作控制，进一步确保肠镜检查质量，减少漏检率，并提升检查操作的规范性。 （十二）血管内成像设备与一次性使用血管内成像导管：两个产品配合使用，用于经皮冠状动脉介入手术时对冠状动脉进行血管内成像。该产品成像导管远端安装有声学探头与光学探头，能自动获取图像并反馈至图像处理模块，实现同步配准的血管内超声和光学干涉断层成像。该产品优于同类已上市产品，能够同时实现上述两种成像，同步满足医生对分辨力和穿透力的要求，简化了医生操作，提高了成像的准确性和安全性。 （十三）放射治疗计划软件：该产品适用于制定光子束和电子线的外照射放疗计划。其核心技术主要包括自动布野技术和自动计划优化技术，前者根据患者体位、靶区位置和投影形状等信息，自动设计机架射束角度和准直器角度；后者通过预设的方案自动调整相关优化目标，使得最终计划的各项要求达到处方要求。与现有放射治疗计划软件相比，可减少人工操作步骤，降低用户工作强度，减轻对用户操作经验的依赖。 （十四）冠状动脉介入手术控制系统及其一次性使用附件：冠状动脉介入手术控制系统和一次性使用冠状动脉介入手术控制系统附件配套使用，辅助临床医生在经皮冠状动脉介入手术期间，输送和操作导丝、导引导管或者快速交换球囊扩张导管/支架。与传统冠状动脉介入手术方式相比，医生在屏蔽环境下通过该产品的操作控制台，驱动机械臂及其末端安装的配套附件，实现对介入器械的操控，减少了医生在手术中的射线暴露，并且该产品可实现量化的血管尺寸测量，辅助医生判断病变长度。 （十五）结肠息肉电子内窥镜图像辅助检测软件：该产品用于成人结肠息肉检查，可在电子内窥镜设备输出视频图像中显示疑似息肉区域。其原理是在电子内窥镜图像处理器输出的视频流中导入视频图像信号，经过软件深度学习算法分析后将疑似息肉位置进行标记，并在视频客户端显示，电子内窥镜原始图像显示不受影响。医生结合患者病情，根据电子内窥镜标记图像，研判是否存在息肉。 （十六）碳离子治疗系统：该产品为我国第二款具有自主知识产权的国产碳离子治疗系统，性能指标达到国际水平。该产品的获批，标志着我国高端医疗器械国产化又迈出重要一步，对于提升我国医学肿瘤诊疗手段和水平，具有重大意义。该产品包含4个治疗室，与此前已批准国产碳离子产品相比，增加45度和90度2个治疗室，缩小调制扫描治疗头束斑尺寸，提升束流强度，缩短束流关断时间，配置图像引导系统，升级患者支撑装置，提升了治疗的效率和安全性。该产品获批上市后，将进一步提升治疗水平，降低治疗成本，满足恶性实体肿瘤患者治疗需要。使用者应当严格按照产品批准的适用范围使用产品，同时应当严格遵守卫生健康部门的诊疗规范。 （十七）植入式左心室辅助系统：该产品由植入部件、体外部件、手术附件组成，与特定人工血管配套使用，为进展期难治性左心衰患者血液循环提供机械支持，用于心脏移植前或恢复心脏功能的过渡治疗。该产品为第三代非接触式磁悬浮离心泵，核心技术主要为盘式电机技术，其利用位置传感器检测并控制转子的转速和悬浮高度。该产品电机仅采用一组定子线圈同时控制转子的旋转和悬浮，结构更简单、重量更轻、体积更小、功耗更低，在临床应用中，手术切口较小，患者恢复较快，适用人群更广，并可降低血泵热量导致的血栓风险。 （十八）多模态肿瘤治疗系统：该产品是集液氮冷冻与射频加热于一体的多模态治疗系统，通过对目标病灶预冷冻，后续进行射频加热并对过程精确控制，从而实现加热区域与冷冻区域重合的多模态肿瘤消融，达到病灶精准治疗效果。该产品通过对消融针设计优化，有效克服气阻问题，实现高效相变换热。在消融针治疗段通过屏蔽射频干扰，实现治疗过程中肿瘤组织精准测量与实时反馈。在消融针非治疗段采用高真空工艺技术，构建超薄真空绝热层，实现射频电磁场屏蔽，在完全消融肿瘤的同时，最大程度避免周围组织的损伤。一体化控制系统通过对预冷冻和射频加热过程的精准控制，还可实现消融区域的可视化。 （十九）植入式骶神经刺激系统：该产品由“植入式骶神经刺激器”、“植入式骶神经刺激延伸导线”、“植入式骶神经刺激电极”三个产品配套使用，构成植入式骶神经刺激系统，其核心技术具有自主知识产权。该系统通过六触点骶神经刺激输出，可产生多路刺激脉冲信号，利用远场程控通信技术可实现非近距离接触下刺激器参数调控。而且，该系统结合六触点电极可提供更多刺激组合，调控范围更加精细，并增加了下尿路功能障碍治疗方法，进一步满足患者临床需要。 （二十）穿刺手术导航定位系统：该产品将导航配准、机械臂定位、呼吸追踪集成为胸腹部穿刺导航定位系统，为国内首创。与常规CT引导方式相比，该产品可以提高成人肺及腹部实体器官穿刺手术的一次到位率，减少进针次数和CT扫描次数，具有显著临床应用价值。 （二十一）锆铌合金股骨头：锆铌合金股骨头与该企业同系列髋关节假体组件配合使用，适用于全髋关节假体置换。该产品采用符合国际标准（ASTM F2384）的锆铌合金，经表面梯度氧化形成类陶瓷层，可以减少高交联聚乙烯髋臼内衬磨损，降低髋关节假体翻修率。与目前临床常用类似预期用途的钴铬合金股骨头产品相比，该产品可减少金属离子析出、降低关节面磨损；与陶瓷股骨头产品相比，可降低假体碎裂、关节异响等风险。该产品上市将为临床治疗提供更多选择。 （二十二）腹腔内窥镜单孔手术系统：该产品由医生控制台、患者手术平台、三维电子腹腔内窥镜、手术器械及附件组成，用于泌尿外科腹腔镜手术操作，为国内首个内窥镜单孔手术系统，有效填补了国内空白。该产品中的手术器械采用国际首创、拥有自主知识产权的创新技术，具有运动范围广、负载能力强和可靠性高等技术优势。该产品以单孔方式实施手术，减少患者腹部开孔数量。内窥镜及手术器械有多个主动自由度，仅通过手术器械在患者腹腔内的运动即可完成手术操作。体外定位臂在遥操作过程中保持静止，避免了术中相互碰撞的风险。医生利用该产品特有操控系统进行控制，可提高操作精细化水平，减少手术创伤。 （二十三）头颈部X射线立体定向放射外科治疗系统：该产品由3MV医用直线加速器、倾斜轴和垂直轴机架、X射线高压发生器、X射线管组件、X射线探测器、治疗床、空压机、主电源、副电源、水冷系统、悬吊式控制台、操作者控制台、治疗计划软件组成，用于颅内和颈部实体恶性肿瘤和病变的放射治疗。该产品的自屏蔽结构设计将辐射水平限制在可接受的安全阈值范围内，不需建设防护墙，降低了医院机房建设成本，加快了产品安装周期。钨轮准直器和优化的直线加速器进一步提高了剂量准确性，实现辐射束半影最小化，确保更多辐射剂量到达肿瘤区域，减少对肿瘤周围正常组织的辐射，具有一定临床优势。 （二十四）膝关节置换手术导航定位系统：该产品由主机、主控台车、导航定位工具包组成，在成人全膝关节置换手术过程中，应用六自由度机械臂辅助医生完成膝关节假体安装等工作，为国内首创。该产品与传统人工全膝关节置换术相比，可以保证手术定位精度，降低不良事件和并发症的发生概率，降低X射线对医生和患者的辐射损伤。 （二十五）人工晶状体：该产品为一件式后房人工晶状体，其前表面中心采用具有专利技术的波前塑形结构。该产品适用于存在角膜散光且经囊外白内障摘除术摘除白内障晶状体后的成人患者，一期植入该产品通过扩展焦点深度进行视力矫正，即在保持相当远视力的前提下，扩展从远距离至功能性近距离的视力范围，降低患者对眼镜的依赖。该产品上市将为临床治疗提供更多选择。 （二十六）静脉支架系统：静脉支架系统由自膨式镍钛合金支架和输送系统组成。自膨支架由镍钛丝编织而成，具有柔顺性、抗折性和耐疲劳性。该产品带有独特的释放自补偿结构，保证在手术过程中静脉支架释放形态稳定精准；还具有可回收功能，可在静脉支架没有被完全推出输送系统的情况下，将90%支架长度重新回收至输送系统内，并重新定位释放一次，解决释放中的异常问题，提高产品安全性。该产品预期在髂股静脉内使用，用于治疗非血栓性髂静脉压迫综合征和深静脉血栓形成后综合征。该产品上市将为临床治疗提供更多选择。 （二十七）冲击波治疗仪：产品由主机（含冲击波源、水处理装置、定位架、台车）、治疗头（含水囊）、脚踏开关（选配）组成。该产品在医疗机构中使用，用于对轻中度血管性勃起功能障碍的辅助治疗。 （二十八）医用电子直线加速器：该产品由机架、束流产生模块、射野成形模块、治疗床、图像引导系统、控制系统组成，属国内首创，用于对人体适合接受放射治疗的实体肿瘤和病变提供图像引导下的三维适形放射治疗、适形调强放射治疗、容积调强放射治疗以及体部立体定向放射治疗。该产品应用带导电滑环的环形机架，对于临床上较复杂的需要多次连续治疗的患者，可缩短治疗时间，提高治疗效率。 （二十九）硬性巩膜接触镜：该产品为日戴型硬性巩膜接触镜，是一种大直径的硬性接触镜（俗称“巩膜镜”），镜片材料为氟硅丙烯酸酯（hexafocon A），着冰蓝色。该产品由光学区（OZ）、中周区（PCCZ）、角膜缘区（LCZ）和巩膜着陆区（SLZ）四个弧段组成，在临床验配时可通过对各弧段进行参数调整获得更理想的镜下液厚度，改善患者视觉质量的同时还可保护角膜组织。该产品创新性采用双矢深非对称设计，能够更好地匹配不对称巩膜；巩膜着陆区为反转弧面设计，患者佩戴体验更舒适。该产品适用于矫正不规则散光，或同时合并有+25.00D至-25.00D，角膜规则散光小于5.00D的屈光不正患者。该产品上市将为临床治疗提供更多选择。 （三十）髋关节置换手术导航定位系统：该产品由机械臂台车、主控操作台车、光学追踪台车、脚踏开关、医用电动骨钻和手术工具组成，与经验证的髋关节假体和手术工具联合使用，可以在髋关节置换手术中辅助医生完成髋臼打磨、股骨截骨、髋关节假体安装等工作。该产品具有自主知识产权，各项性能指标达到国际同品种器械水平。与传统人工髋关节置换术相比，该产品可以提升手术定位精度，降低不良事件和并发症的发生概率，降低X射线对医生和患者的辐射损伤。 （三十一）磁共振成像系统：该产品由磁体、检查床、谱仪、梯度功率放大器、射频功率放大器、氙射频功率放大器、配电系统、生理信号门控单元等组成，拥有自主知识产权。该产品在常规磁共振成像系统基础上增加氙核成像功能，可使气体无侵入、无辐射地在肺部分布，为我国首款可用于肺部气体成像的磁共振成像系统。 （三十二）颅内取栓支架：该产品由头端、丝网、推送轴、控制丝和手柄组成，与国内外已上市同类产品相比，其可控膨胀技术为国际首创。在手术过程中，医生能实时控制该产品的膨胀程度和施加在血管与血栓上的径向力大小，使其安全输送至病变部位，释放过程更加精准，增加取栓成功率；回撤时，医生也可对该产品进行适度收缩，降低径向力从而减少对敏感脆弱血管壁的扰动和损伤。该产品预期可提高急性缺血性脑卒中患者的术后血管再通率，提高患者生活质量。 （三十三）冷冻消融设备和球囊型冷冻消融导管：两个产品配套使用，用于药物难治性、复发性、症状性的阵发性房颤治疗，属国内首创。其采用目标温度控制技术和多路测温技术，在治疗过程中可控制球囊内部温度，并实现球囊表面温度监测，确保手术更加安全。该产品的上市可进一步满足我国在阵发性房颤治疗领域的临床需求。 （三十四）注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白溶液：该产品为无色或类白色液体，由重组Ⅲ型人源化胶原蛋白和0.9%的生理盐水组成，适用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）。该产品采用的重组胶原蛋白生物材料可组装成胶原蛋白纤维网，对细胞、组织起支撑作用，使皱纹塌陷的部位得到物理填充。产品免疫原性风险可控，注射后会逐渐被体内胶原蛋白酶分解吸收。 （三十五）二尖瓣夹系统：该产品由二尖瓣夹、输送系统和跨瓣器组成。其中，输送系统由输送器、推送器、装载器、导管鞘和扩张器组成。使用该产品，在手术中无需心脏停跳和体外循环，创口小，手术入路短，定位直接；且单纯超声引导介入，使得医生和患者不会受到X射线影响。其二尖瓣夹捕获范围较大，有利于操作；采用了闭合环设计，夹臂之间不易分开，保证夹合稳固。该产品采用经心尖手术方式，适用于经专业心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。这些患者的基础疾病不应影响降低二尖瓣反流后带来的临床受益。该产品的上市将为临床治疗提供更多选择。 （三十六）非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法）：该产品用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB）。肿瘤突变负荷（TMB）是一个免疫检查点抑制剂治疗疗效预测标志物。该产品由我国自主研发并拥有知识产权，通过高通量测序技术检测425个基因，计算肿瘤突变负荷。临床研究数据显示，肿瘤突变负荷高的人群使用抗肿瘤药物卡瑞利珠单抗联合化疗比肿瘤突变负荷低的人群可显著延长无进展生存期。 （三十七）X射线计算机体层摄影设备：该产品由扫描架、高压发生器、X射线球管以及X射线管组件、限束器、光子计数探测器、电源分配单元、患者支架、激光器、控制台、图像处理软件、控制主机、重建工作站组成，用于常规CT检查，支持冠状动脉CT血管造影和能谱检查。该产品采用光子计数探测器创新技术，能够计算入射的X射线光子数量并测量光子的能级。与使用传统能量积分探测器的CT相比，该产品的空间分辨率更高，能够直接获取能谱图像，可以进一步满足临床影像诊断需求。 （三十八）关节置换手术模拟软件：该产品由扫描安装程序和授权文件组成。软件包括6个功能模块：用户管理模块、三维重建显像模块、基于深度学习的骨骼分割模块、骨骼髓腔中心线提取模块、基于深度学习的识别和测量模块、假体模板匹配模块。该产品采用国内首创的深度学习技术，对符合格式的CT图像进行三维重建、分割，自动识别解剖位点，辅助医生进行成人髋关节、全膝关节置换手术模拟。该产品上市预期可提高人工关节安放的精准性，减少术后并发症。 （三十九）质子治疗系统：该产品由加速器子系统和治疗子系统组成。加速器子系统包括主加速器系统、能量选择系统和射束传输系统，治疗子系统含3个治疗室，包括360度旋转束治疗系统和治疗计划系统。该产品提供质子束进行放射治疗，适用于治疗全身实体恶性肿瘤及三叉神经痛等良性疾病，具体适应症由临床医师根据实际情况确定。该产品是首台获批的采用超导回旋加速器技术和360度旋转机架的质子治疗系统。上述技术确保了产品结构紧凑，并可以实现多角度治疗。同时，该产品在保证患者治疗效果的前提下，能够有效缩短患者治疗时间。 （四十）单光子发射及X射线计算机断层成像系统：该产品由单光子发射计算机断层扫描系统（SPECT）主机（含两个SPECT探测器）、CT主机架、检查床、PDU服务器、采集客户端工作站、SPECT采集服务器工作站、CT采集重建工作站、影像处理工作站、患者定位监视器、SPECT准直器等组成。该产品临床用于肿瘤、心血管系统、泌尿系统、神经系统疾病的影像学检查及评估，其SPECT部分还可单独成像。作为国产首台可变角、双探头、通用型SPECT/CT一体机，该产品不仅填补了国内空白，而且各项性能指标达到国际先进水平，其临床应用可进一步提升我国肿瘤、缺血性心脏病、肾脏疾病的诊断能力，有助于节省临床资源、降低医疗成本。 （四十一）增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体：该产品基于患者颅骨缺损的影像学数据，创新性采用聚醚醚酮医用粉料，经选择性激光烧结增材制造加工而成，能够匹配患者缺损部位，通过三维嵌入方式实现颅骨缺损替代，恢复患者原颅骨曲率实现缺损区三维重建。该产品适用于颅骨缺损修复重建的外科治疗。其利用增材制造技术可打印更多复杂的颅颌骨形态，同时颅骨缺损修复假体的打印纹理对头皮无机械切削作用，无假体穿出风险。此外，该产品还解决了聚醚醚酮粉末在选择性激光烧结成形中的回收问题，在同等临床效果基础上，提高材料利用率，降低生产成本。产品上市将为患者治疗提供新选择。 （四十二）增材制造匹配式人工膝关节假体：该产品包含股骨髁假体、胫骨托假体、半月板假体。股骨髁假体和胫骨托假体由钴铬钼粉材经激光增材制造而成，半月板假体由超高分子量聚乙烯材料制成。该产品采用全膝关节假体的个性化设计，其关节曲面仿生设计能够重建正常股髌关节运动功能。该产品与骨水泥配合使用，适用于膝关节假体置换，骨关节炎患者和特殊患者均可使用。产品能够在各截骨面上实现良好覆盖，有效解决了不匹配和过覆盖问题。产品的上市将为患者治疗提供新的选择。 （四十三）腹腔内窥镜单孔手术系统：该产品由医生控制台、患者手术平台、图像处理机、三维电子腹腔内窥镜、手术器械和附件组成。基于单孔手术方式的腹腔内窥镜手术系统，设计了多自由度具有肩肘-腕柔性铰链关节的手术器械，实现操作灵活精准性和较大负载能力，在以单孔方式实施腹腔镜手术时，由于内窥镜及手术器械具有多个主动自由度，仅依靠手术器械在患者腹腔内的运动即可完成手术操作，而体外定位臂在遥操作过程中保持静止，避免了术中相互碰撞风险，可提高手术操作精细化水平，减少患者腹部开孔数量、减少手术创伤。 （四十四）一次性使用心腔内超声诊断导管：该产品由导管主体、操作手柄和连接器组成，配合该公司生产的便携式彩色超声诊断仪，适用于医疗机构开展心脏及心脏大血管、心内解剖结构的超声成像。该产品通过高频超声波对心脏部位进行二维成像和三维建模，能够准确、快速、高效地实现超声手术。该产品可提供实时精确的解剖图像，同时监测血流动力学变化，对于心脏组织特征及细微结构的显示较好，能够实时监测，及时发现与手术相关的并发症，最大限度保障手术安全。该产品的上市有利于降低临床治疗费用，使更多患者受益。 （四十五）明胶-聚己内酯分层牙龈修复膜：该产品为白色膜状，纤维层结构，是由明胶和聚己内酯经静电纺丝技术制成的三层复合膜，上下两层为明胶，中间层为聚己内酯，不区分正反面。其中，明胶纤维层与创面接触，协助角化龈增宽；聚己内酯纤维层为复合膜增加机械强度，方便操作及取出，不与人体组织直接接触。该产品适用于口腔角化龈增宽，加深前庭沟，可根据适用部位预期修复面积大小选择合适型号。产品的上市将为患者治疗提供新的选择。 （四十六）经导管二尖瓣夹系统：该产品由导引鞘、二尖瓣夹系统两个部件组成。其中，二尖瓣夹系统包含二尖瓣夹和输送系统，其二尖瓣夹的弹性中心封堵网结构，可以增加夹合密封性，降低中心残余反流，降低瓣叶夹合力；同时，二尖瓣夹还具有单独捕获瓣叶、重复定位抓捕等功能设计，可以提高操作精度，减少二尖瓣夹脱落及瓣叶穿孔的风险。该产品适用于经心脏团队评估后，认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的退行性二尖瓣反流（MR≥3+）患者。该产品的上市将为临床治疗提供更多的选择。 （四十七）冷冻消融设备和球囊型冷冻消融导管：“冷冻消融设备”由冷冻装置、真空系统、低温工质输送回路和控制系统组成。“球囊型冷冻消融导管”由设备连接部件、操作控制部件和血液接触部件组成。上述两个产品在医疗机构配套使用，用于药物难治性、复发性、症状性、阵发性房颤的治疗。治疗过程中，“冷冻消融设备”可将氮气经热交换器冷却后输送至球囊内腔，使与组织接触的球囊产生低温，并通过导管反馈的温度，动态调控冷冻介质的压力和流量，将球囊表面温度维持在规定范围内。同时，该设备真空泵持续抽取导管外层管路内的空气，使产品外层管路达到高真空的隔热状态，确保非消融区域的安全，提高了手术安全性。 （四十八）骨盆骨折复位手术导航定位系统：该产品由主控台车、机械臂台车、导航定位工具组成，用于成人骨盆骨折手术中骨折复位，以及手术过程中手术工具、骨针及螺钉植入物的导航定位。该产品基于术前CT与术中CBCT影像配准、镜像与曲面连续性约束、力—位置双重反馈控制等技术，实现术中骨块及工具三维实时导航、骨盆骨折闭合复位手术规划建议、机器人复位操作控制等功能。该产品是国内首个采用机器人技术实现骨盆骨折闭合复位的手术导航定位系统，与传统手术相比，可提高闭合复位的成功率，降低开放手术风险，缩短恢复时间和住院时间，同时减少患者、医护辐射暴露剂量。 （四十九）可降解镁金属闭合夹：该产品由可降解镁金属闭合夹和基座组成。镁金属闭合夹包括上臂、下臂和尾部O型结构三部分，放置于基座内。其中，可降解镁金属闭合夹由高纯镁材料制成，可避免现有镁合金产品中常用的铝、稀土等元素对人体健康的潜在风险，且植入后不影响术后X光、CT、核磁等影像学诊断；通过塑性变形和热处理技术调控，增强高纯镁金属的力学性能，提高了闭合夹的稳定性和可靠性。该产品适用于外科手术不需要提供永久闭合力的血管或胆管等管状组织的结扎和闭合，不适用于大动脉和大静脉。该产品的上市将为临床治疗提供更多的选择。 （五十）人乳腺癌分子分型检测试剂盒（PCR-荧光探针法）：该产品由检测体系混合液、酶混合液、阳性对照、阴性对照组成，用于体外半定量检测浸润性乳腺癌FFPE组织切片样本中基因ERBB2（HER2）、ESR1（ER）、PGR（PR）以及MKI67（Ki-67）的mRNA表达水平。该产品通过逆转录实时定量PCR（RT-qPCR），利用Taqman技术对四个目标基因（ERBB2、ESR1、PGR以及MKI67）及两个参考基因的mRNA表达水平进行定量检测。对传统免疫组化分析不易判定的情况，以及传统免疫组化分析结果与治疗预期有较大差别的病例样本可提供进一步检测，辅助判断乳腺癌分子分型，提高分型准确性，从而协助医生制定更合理的诊疗方案。 （五十一）一次性使用环形肺动脉射频消融导管：该产品由射频段、连接段、可弯段、主鞘管、色标、控制手柄和连接器组成，是由中国在全球率先批准的通过破坏交感神经治疗肺动脉高压的产品，为肺动脉高压患者提供了新的治疗方式选择，将使更多肺动脉高压患者受益。该产品采用穿刺介入方式通过血路进入人体，配合该公司生产的肺动脉射频消融仪使用，输送射频能量作用于肺动脉相应靶点，从而破坏交感神经，实现治疗肺动脉高压的效果。该产品适用于药物治疗无效、小于70周岁的特发性肺动脉高压、先天性心脏病相关肺动脉高压和结缔组织病相关肺动脉高压的成人患者的辅助治疗。 （五十二）一次性使用心脏脉冲电场消融导管和心脏脉冲电场消融仪：一次性使用心脏脉冲电场消融导管由导管和连接电缆组成，心脏脉冲电场消融仪由主机、输出盒和附件组成，这是国内首个心脏脉冲电场消融类产品。上述两个产品配套使用，通过控制、释放适当强度的脉冲电场能量，有选择性地对需要治疗的病灶部位的心肌细胞产生不可逆的电穿孔损伤，从而达到治疗房颤的目的，为药物难治性、复发性、症状性、阵发性房颤的治疗提供了更多选择。 （五十三）自膨式可载粒子胆道支架：该产品由内、外支架组成，各带有一个一次性使用置入器，外支架带有粒子囊（不含粒子）。该产品将放射性粒子与支架技术结合运用于胆道恶性梗阻治疗，采用内、外双支架结构设计，降低置入器的外管直径，实现微创介入治疗，在扩张支架的同时为三维立体空腔脏器内放射治疗提供载体。该产品适用于因恶性肿瘤导致的无法手术或者不愿手术切除的胆道狭窄/梗阻的扩张及治疗。自膨式可载粒子胆道支架植入后，能起到扩张胆道狭窄的作用，支架上携带的放射粒子对肿瘤组织进行近距离放射治疗，抑制肿瘤生长，预期延长胆管有效通畅时间，提高患者生存时间和生活质量。产品的上市将为患者治疗提供新的选择。 五、其他注册管理情况 （一）境内第二类医疗器械注册审批情况 2023年，各省级药品监管部门共批准境内第二类医疗器械注册33584项，与2022年相比增加2.1%。其中，首次注册13952项，与2022年相比增加4.6%。首次注册项目占全部境内第二类医疗器械注册数量的41.5%。延续注册9437项，与2022年相比减少11.3%，占全部境内第二类医疗器械注册数量的28.1%；变更注册10195项，与2022年相比增加14.3%，占全部境内第二类医疗器械注册数量的30.4%。境内第二类医疗器械注册形式及数量情况见图18。 从注册情况看，广东、江苏、北京、湖南、河南、浙江、山东、重庆、上海、湖北10省（直辖市）办理境内第二类医疗器械注册事项较多。 从首次注册情况看，广东、江苏、湖南、河南、浙江、山东、北京、吉林、湖北、重庆10省（区、市）首次注册的境内第二类医疗器械数量较多。各省第二类医疗器械首次注册数量排位见图20。 （二）第一类医疗器械备案情况 2023年，国家药监局依职责共办理进口第一类医疗器械备案数量2453项，与2022年相比增加21.2%。 全国设区的市级药品监管部门依职责共办理境内第一类医疗器械备案数量25681项，与2022年相比减少9.9%。此外，2023年各省取消第一类医疗器械备案9876项。其中江苏、山东、广东、浙江、湖北是第一类备案数量前五的省份。各省第一类医疗器械备案数量排位见图21。 （三）变更备案情况 2023年，国家药监局依职责共办理进口第二、三类和境内第三类医疗器械变更备案6352项，与2022年相比增加17.8%。 其中，境内第三类医疗器械变更备案4443项，进口第二类、三类医疗器械变更备案1909项。 各省级药品监管部门依职责共办理境内第二类医疗器械变更备案15583项，与2022年相比增加33.9%。 （四）医疗器械临床试验机构备案情况 自2018年1月1日《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》颁布实施以来，全国共计1340个机构完成了医疗器械临床试验机构备案工作，比2022年增加13.8%。 其中广东、山东、江苏、河南、浙江临床试验机构备案数量居全国前五名。全国医疗器械临床试验机构分布情况见图22。 注：本报告的数据统计自2023年1月1日至2023年12月31日。 附件1.docx 附件2.docx
国家药监局综合司关于“可降解膨胀止血绵”类产品分类界定的通知 | 药监综械注函〔2023〕631号 | FGWJ-2023-10001 | 2023-12-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为进一步明确“可降解膨胀止血绵”类产品的管理属性及类别，经研究，现将有关事项通知如下： 一、“可降解膨胀止血绵”类产品为多聚醚型聚氨酯海绵，由（DL-丙交酯-co-ε-己内酯）-氨酯共聚物组成，一次性使用。产品经辐照灭菌，应无菌。用于鼻腔、中耳与外耳术后的暂时压迫止血与支撑。 基于现有的科学认知，该产品的组成成分（DL-丙交酯-co-ε-己内酯）-氨酯共聚物是一种接触体液（如血液）后可被降解，且降解产物可被人体吸收的材料。参照《医疗器械分类目录》中类似风险产品“14-08-01可吸收外科止血材料”的管理属性和类别，该产品应当按照第三类医疗器械管理，分类编码：14-08。 自本通知发布之日起，药品监督管理部门按照上述管理类别受理产品的注册申请。 二、对于本通知发布之日前已取得第二类医疗器械注册证的，2025年12月31日前原第二类医疗器械注册证继续有效。各省级药品监督管理部门督促此类产品注册人按照相应管理类别的有关要求，积极开展注册证转换工作，于2025年12月31日前完成转换；督促相关注册人切实落实产品质量安全主体责任，确保上市产品的安全有效。 国家药监局综合司 2023年12月4日 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为进一步明确“可降解膨胀止血绵”类产品的管理属性及类别，经研究，现将有关事项通知如下： 一、“可降解膨胀止血绵”类产品为多聚醚型聚氨酯海绵，由（DL-丙交酯-co-ε-己内酯）-氨酯共聚物组成，一次性使用。产品经辐照灭菌，应无菌。用于鼻腔、中耳与外耳术后的暂时压迫止血与支撑。 基于现有的科学认知，该产品的组成成分（DL-丙交酯-co-ε-己内酯）-氨酯共聚物是一种接触体液（如血液）后可被降解，且降解产物可被人体吸收的材料。参照《医疗器械分类目录》中类似风险产品“14-08-01可吸收外科止血材料”的管理属性和类别，该产品应当按照第三类医疗器械管理，分类编码：14-08。 自本通知发布之日起，药品监督管理部门按照上述管理类别受理产品的注册申请。 二、对于本通知发布之日前已取得第二类医疗器械注册证的，2025年12月31日前原第二类医疗器械注册证继续有效。各省级药品监督管理部门督促此类产品注册人按照相应管理类别的有关要求，积极开展注册证转换工作，于2025年12月31日前完成转换；督促相关注册人切实落实产品质量安全主体责任，确保上市产品的安全有效。 国家药监局综合司 2023年12月4日
关于印发《GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准专家咨询机制》的通知 |  |  |  |  | 各有关单位： 为及时研究并解决GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准实施的重大技术问题，更好地发挥技术支撑作用，我中心根据《国家药品监督管理局关于GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准实施有关工作的通告》有关要求，制定了《GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准专家咨询机制》（见附件）。 现予以印发。 国家药品监督管理局 医疗器械标准管理中心 2023年8月29日 | 各有关单位： 为及时研究并解决GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准实施的重大技术问题，更好地发挥技术支撑作用，我中心根据《国家药品监督管理局关于GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准实施有关工作的通告》有关要求，制定了《GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准专家咨询机制》（见附件）。 现予以印发。 国家药品监督管理局 医疗器械标准管理中心 2023年8月29日
国家药监局综合司关于同意筹建医疗器械包装标准化技术归口单位的函 | 药监综械注函〔2023〕396号 | FGWJ-2023-10001 | 2023-07-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 器械标管中心： 《关于报送医疗器械包装标准化技术归口单位筹建申请的函》（国械标管函〔2023〕71号）及《关于报送医疗器械包装标准化技术归口单位筹建补充资料的函》（国械标管函〔2023〕144号）收悉。经研究，同意你中心组织筹建医疗器械包装标准化技术归口单位,请根据《医疗器械标准化技术归口单位管理细则（试行）》有关规定，组织相关单位按要求完成归口单位的组建工作。 国家药监局综合司 2023年7月19日 | 器械标管中心： 《关于报送医疗器械包装标准化技术归口单位筹建申请的函》（国械标管函〔2023〕71号）及《关于报送医疗器械包装标准化技术归口单位筹建补充资料的函》（国械标管函〔2023〕144号）收悉。经研究，同意你中心组织筹建医疗器械包装标准化技术归口单位,请根据《医疗器械标准化技术归口单位管理细则（试行）》有关规定，组织相关单位按要求完成归口单位的组建工作。 国家药监局综合司 2023年7月19日
国家药监局关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见 | 国药监械注〔2023〕16号 | FGWJ-2023-10001 | 2023-07-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 分类管理是医疗器械监管的重要基础性制度。近年来，我国医疗器械分类管理改革持续推进，管理制度与运行机制不断完善，分类规则与分类目录适时修订，监管效能和产业发展得到有力提升。随着医疗器械相关科技和产业高速发展，医疗器械监管工作面临新形势新任务新要求，分类管理工作流程有待进一步优化，支撑能力有待进一步提升，分类管理制度执行有待进一步严格。为贯彻《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》（国办发〔2021〕16号），落实深化医疗器械审评审批制度改革有关要求，现就进一步加强和完善医疗器械分类管理工作提出以下意见： 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻《医疗器械监督管理条例》，落实“四个最严”要求，立足我国实际，借鉴国际经验，优化管理体系，健全管理制度，强化支撑能力，提高质量效率，进一步提升医疗器械分类管理工作的科学化、法治化、国际化、现代化水平，有力助推产业高质量发展，更好地保护和促进公众健康。 二、重点任务 （一）优化分类管理组织体系 1.明晰各方工作职责。国家药监局负责制定医疗器械分类规则和分类目录，根据医疗器械生产、经营、使用情况，及时对医疗器械的风险变化进行分析、评价，对分类规则和分类目录进行动态调整并监督实施。省级药品监督管理部门负责监督实施医疗器械分类管理制度。医疗器械分类技术委员会在国家药监局领导下开展医疗器械分类及相关技术研究工作，为医疗器械分类管理工作提供技术支撑。 2.加强分类技术委员会管理。明晰医疗器械分类技术委员会执行委员会、专业组和秘书处职责要求，完善运行机制，强化委员管理，完善委员、专业组考核评价机制，探索建立激励约束机制，持续加大委员培训力度，强化分类技术委员会的技术支撑作用，促进分类管理有效服务监管。 （二）完善分类管理制度体系 3.细化分类原则要求。完善由分类规则、分类界定指导原则、分类目录组成的分类管理制度体系。研究修订《医疗器械分类规则》，为有序调整产品类别奠定基础。针对新材料、高新技术等领域，聚焦监管热点问题、共性问题和急需问题，在分类规则框架下研究细化分类界定指导原则，统一相关领域产品分类界定原则和尺度，服务产业高质量发展。 4.修订完善分类目录。依据《体外诊断试剂分类规则》，修订体外诊断试剂分类目录，完善分类框架，细化分类层级，规范预期用途，扩充代表性产品，扩大目录覆盖面。完善《医疗器械分类目录》《第一类医疗器械产品目录》，强化产品分类与通用名称命名有机衔接，建立医疗器械分类命名数据库，保障分类及命名规则有效实施。 （三）提升分类管理效率 5.优化分类界定工作程序。规范医疗器械产品分类界定工作，细化职责分工，进一步优化工作流程。完善分类界定申请资料要求和审查要点，畅通申请人沟通渠道，明确工作时限要求。对于突发公共卫生事件、监管急需的相关产品，快速研究、界定产品属性和管理类别。针对稽查办案、信访举报等情形设置分类界定特殊程序。 6.落实分类目录动态调整制度。鼓励医疗器械注册人/备案人、经营和使用单位、监管部门、协会学会等，按照《医疗器械分类目录动态调整工作程序》提出分类目录动态调整建议。综合考虑产品风险变化和审评审批能力、上市后监管等全生命周期监管工作需要，科学、合理、有序地调整医疗器械产品管理类别，优化监管资源配置，释放产业活力，有效管控产品风险。 （四） 提升分类管理能力 7.强化分类技术研究。紧盯国际前沿技术发展，重点关注产业创新发展的“卡脖子”问题，加强新兴技术领域分类管理政策的前瞻性研究，有针对性地开展分类管理相关课题研究，就分类管理涉及的热点、难点问题和共性问题及时研究并发布解读，进一步强化相关领域医疗器械分类工作指导。 8.加强分类工作调研。强化分类相关工作调研，针对调研中发现的问题，及时研究制定科学合理的解决措施，提升分类管理工作效能。充分发挥协会学会作用，及时收集业界关注，分析研判、组织研究、明确意见，提高分类工作的主动性。 9.加大分类培训宣贯。充分发挥分类技术委员会专业优势，定期开展分类规则、分类界定指导原则、分类目录等相关制度和政策、文件的宣贯培训，丰富培训形式、拓宽培训渠道，突出培训的针对性和实操性，进一步提升各有关方面对分类工作的认知能力和水平。 （五）提高分类管理服务水平 10.加强分类界定信息化建设。进一步加强医疗器械分类界定信息系统功能建设，优化医疗器械分类界定在线申请和信息查询方式等工作流程，不断提升在线申请工作的规范化和便利化水平，建立医疗器械分类数据共享的协调机制，推进分类信息资源共享。 11.强化分类界定信息公开。严格落实分类界定信息公开机制，主动公开分类相关政策文件、分类目录及动态调整信息，做好分类相关政策文件解读，及时公开分类界定信息，确保分类界定工作公正透明。 （六）强化分类实施监督 12.落实主体责任。根据产品注册备案需要，申请人可依程序提出分类界定申请。申请人应当落实主体责任，规范提交分类界定申请资料，并确保资料的合法、真实、准确、完整和可追溯。原则上产品注册申报/备案资料有关内容应当与分类界定申请资料有关内容保持一致。注册人、备案人及相关企业应当加强分类相关知识学习，密切关注产品管理类别调整情况，确保注册、备案及生产、经营等行为符合医疗器械分类及监管有关要求。 13.强化监管责任。严格按照分类管理要求实施产品注册或办理备案。监督检查中发现注册人/备案人存在未按照分类管理要求执行、产品实际生产与注册/备案管理类别不一致等行为的，应当依法依规处置。加强对下级药品监督管理部门的监督和指导，适时开展已注册和备案产品回顾性检查，纠正高类低批/备、非医疗器械作为医疗器械注册/备案等行为，切实维护医疗器械产品分类管理的统一性、权威性。 三、保障措施 （一）加强组织领导 各省级药品监督管理部门和各有关单位要高度重视医疗器械分类管理工作，进一步统一思想，充分认识分类管理是实施医疗器械风险管理的技术基础，是实现科学监管的重要前提，是优化监管资源配置、释放产业活力的有效手段，是严守安全底线、助推发展高线的重要支撑。切实加强分类管理的组织领导，按照国家药监局部署要求，扎实做好分类管理各项工作。 （二）完善工作机制 各省级药品监督管理部门和各有关单位要进一步加大医疗器械分类管理工作力度，紧密联系实际，建立科学顺畅的内部工作机制和协调联动机制，形成工作合力，切实提高医疗器械分类管理工作质量和效率。要完善分类管理专家咨询机制，积极发挥分类技术委员会专家优势，通过分类培训、实践指导、经验交流等多种方式，充实各省级药品监督管理部门专家咨询力量，强化各省级和国家级分类管理专家沟通交流机制，推动分类工作全国“一盘棋”。 （三）强化宣传引导 各省级药品监督管理部门和各有关单位要大力拓宽宣传渠道，创新宣传方式，充分发挥分类管理专家的专业特长，进一步加大医疗器械分类相关知识普及力度，通过政策引导、科学监管和优化服务，全力支持和引导医疗器械注册人、备案人及相关企业严格执行分类管理有关规定要求。要积极开展涉及面广、社会关注度高的热点难点问题解读，回应社会关切，着力为医疗器械分类管理打造统一、透明的政策环境，营造科学、规范的工作氛围。 国家药监局 2023年7月14日 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 分类管理是医疗器械监管的重要基础性制度。近年来，我国医疗器械分类管理改革持续推进，管理制度与运行机制不断完善，分类规则与分类目录适时修订，监管效能和产业发展得到有力提升。随着医疗器械相关科技和产业高速发展，医疗器械监管工作面临新形势新任务新要求，分类管理工作流程有待进一步优化，支撑能力有待进一步提升，分类管理制度执行有待进一步严格。为贯彻《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》（国办发〔2021〕16号），落实深化医疗器械审评审批制度改革有关要求，现就进一步加强和完善医疗器械分类管理工作提出以下意见： 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻《医疗器械监督管理条例》，落实“四个最严”要求，立足我国实际，借鉴国际经验，优化管理体系，健全管理制度，强化支撑能力，提高质量效率，进一步提升医疗器械分类管理工作的科学化、法治化、国际化、现代化水平，有力助推产业高质量发展，更好地保护和促进公众健康。 二、重点任务 （一）优化分类管理组织体系 1.明晰各方工作职责。国家药监局负责制定医疗器械分类规则和分类目录，根据医疗器械生产、经营、使用情况，及时对医疗器械的风险变化进行分析、评价，对分类规则和分类目录进行动态调整并监督实施。省级药品监督管理部门负责监督实施医疗器械分类管理制度。医疗器械分类技术委员会在国家药监局领导下开展医疗器械分类及相关技术研究工作，为医疗器械分类管理工作提供技术支撑。 2.加强分类技术委员会管理。明晰医疗器械分类技术委员会执行委员会、专业组和秘书处职责要求，完善运行机制，强化委员管理，完善委员、专业组考核评价机制，探索建立激励约束机制，持续加大委员培训力度，强化分类技术委员会的技术支撑作用，促进分类管理有效服务监管。 （二）完善分类管理制度体系 3.细化分类原则要求。完善由分类规则、分类界定指导原则、分类目录组成的分类管理制度体系。研究修订《医疗器械分类规则》，为有序调整产品类别奠定基础。针对新材料、高新技术等领域，聚焦监管热点问题、共性问题和急需问题，在分类规则框架下研究细化分类界定指导原则，统一相关领域产品分类界定原则和尺度，服务产业高质量发展。 4.修订完善分类目录。依据《体外诊断试剂分类规则》，修订体外诊断试剂分类目录，完善分类框架，细化分类层级，规范预期用途，扩充代表性产品，扩大目录覆盖面。完善《医疗器械分类目录》《第一类医疗器械产品目录》，强化产品分类与通用名称命名有机衔接，建立医疗器械分类命名数据库，保障分类及命名规则有效实施。 （三）提升分类管理效率 5.优化分类界定工作程序。规范医疗器械产品分类界定工作，细化职责分工，进一步优化工作流程。完善分类界定申请资料要求和审查要点，畅通申请人沟通渠道，明确工作时限要求。对于突发公共卫生事件、监管急需的相关产品，快速研究、界定产品属性和管理类别。针对稽查办案、信访举报等情形设置分类界定特殊程序。 6.落实分类目录动态调整制度。鼓励医疗器械注册人/备案人、经营和使用单位、监管部门、协会学会等，按照《医疗器械分类目录动态调整工作程序》提出分类目录动态调整建议。综合考虑产品风险变化和审评审批能力、上市后监管等全生命周期监管工作需要，科学、合理、有序地调整医疗器械产品管理类别，优化监管资源配置，释放产业活力，有效管控产品风险。 （四） 提升分类管理能力 7.强化分类技术研究。紧盯国际前沿技术发展，重点关注产业创新发展的“卡脖子”问题，加强新兴技术领域分类管理政策的前瞻性研究，有针对性地开展分类管理相关课题研究，就分类管理涉及的热点、难点问题和共性问题及时研究并发布解读，进一步强化相关领域医疗器械分类工作指导。 8.加强分类工作调研。强化分类相关工作调研，针对调研中发现的问题，及时研究制定科学合理的解决措施，提升分类管理工作效能。充分发挥协会学会作用，及时收集业界关注，分析研判、组织研究、明确意见，提高分类工作的主动性。 9.加大分类培训宣贯。充分发挥分类技术委员会专业优势，定期开展分类规则、分类界定指导原则、分类目录等相关制度和政策、文件的宣贯培训，丰富培训形式、拓宽培训渠道，突出培训的针对性和实操性，进一步提升各有关方面对分类工作的认知能力和水平。 （五）提高分类管理服务水平 10.加强分类界定信息化建设。进一步加强医疗器械分类界定信息系统功能建设，优化医疗器械分类界定在线申请和信息查询方式等工作流程，不断提升在线申请工作的规范化和便利化水平，建立医疗器械分类数据共享的协调机制，推进分类信息资源共享。 11.强化分类界定信息公开。严格落实分类界定信息公开机制，主动公开分类相关政策文件、分类目录及动态调整信息，做好分类相关政策文件解读，及时公开分类界定信息，确保分类界定工作公正透明。 （六）强化分类实施监督 12.落实主体责任。根据产品注册备案需要，申请人可依程序提出分类界定申请。申请人应当落实主体责任，规范提交分类界定申请资料，并确保资料的合法、真实、准确、完整和可追溯。原则上产品注册申报/备案资料有关内容应当与分类界定申请资料有关内容保持一致。注册人、备案人及相关企业应当加强分类相关知识学习，密切关注产品管理类别调整情况，确保注册、备案及生产、经营等行为符合医疗器械分类及监管有关要求。 13.强化监管责任。严格按照分类管理要求实施产品注册或办理备案。监督检查中发现注册人/备案人存在未按照分类管理要求执行、产品实际生产与注册/备案管理类别不一致等行为的，应当依法依规处置。加强对下级药品监督管理部门的监督和指导，适时开展已注册和备案产品回顾性检查，纠正高类低批/备、非医疗器械作为医疗器械注册/备案等行为，切实维护医疗器械产品分类管理的统一性、权威性。 三、保障措施 （一）加强组织领导 各省级药品监督管理部门和各有关单位要高度重视医疗器械分类管理工作，进一步统一思想，充分认识分类管理是实施医疗器械风险管理的技术基础，是实现科学监管的重要前提，是优化监管资源配置、释放产业活力的有效手段，是严守安全底线、助推发展高线的重要支撑。切实加强分类管理的组织领导，按照国家药监局部署要求，扎实做好分类管理各项工作。 （二）完善工作机制 各省级药品监督管理部门和各有关单位要进一步加大医疗器械分类管理工作力度，紧密联系实际，建立科学顺畅的内部工作机制和协调联动机制，形成工作合力，切实提高医疗器械分类管理工作质量和效率。要完善分类管理专家咨询机制，积极发挥分类技术委员会专家优势，通过分类培训、实践指导、经验交流等多种方式，充实各省级药品监督管理部门专家咨询力量，强化各省级和国家级分类管理专家沟通交流机制，推动分类工作全国“一盘棋”。 （三）强化宣传引导 各省级药品监督管理部门和各有关单位要大力拓宽宣传渠道，创新宣传方式，充分发挥分类管理专家的专业特长，进一步加大医疗器械分类相关知识普及力度，通过政策引导、科学监管和优化服务，全力支持和引导医疗器械注册人、备案人及相关企业严格执行分类管理有关规定要求。要积极开展涉及面广、社会关注度高的热点难点问题解读，回应社会关切，着力为医疗器械分类管理打造统一、透明的政策环境，营造科学、规范的工作氛围。 国家药监局 2023年7月14日
国家药监局综合司关于部分体外诊断试剂产品说明书变更有关事项的通知 | 药监综械注函〔2023〕349号 | FGWJ-2023-10001 | 2023-07-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 根据国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒感染诊疗方案》等文件，国家药监局组织修订发布了《新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂注册审查指导原则》等三项新冠病毒诊断产品指导原则，分别对新冠病毒核酸、抗原、抗体检测试剂说明书相关内容进行了修订，调整了预期用途等内容表述。 为更好地指导相关产品应用，在产品本身不发生变化和产品性能不发生改变的情况下，请已上市产品注册人根据本通知附件列明内容，自行修改产品说明书，无需申请变更注册或者备案。延续注册时，再行核发修改后的新版说明书。 如发生其他变化，应当按照《体外诊断试剂注册与备案管理办法》相关要求办理。 附件：新冠病毒检测试剂产品说明书变更对比表 国家药监局综合司 2023年6月28日 药监综械注函〔2023〕349号附件.docx | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 根据国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒感染诊疗方案》等文件，国家药监局组织修订发布了《新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂注册审查指导原则》等三项新冠病毒诊断产品指导原则，分别对新冠病毒核酸、抗原、抗体检测试剂说明书相关内容进行了修订，调整了预期用途等内容表述。 为更好地指导相关产品应用，在产品本身不发生变化和产品性能不发生改变的情况下，请已上市产品注册人根据本通知附件列明内容，自行修改产品说明书，无需申请变更注册或者备案。延续注册时，再行核发修改后的新版说明书。 如发生其他变化，应当按照《体外诊断试剂注册与备案管理办法》相关要求办理。 附件：新冠病毒检测试剂产品说明书变更对比表 国家药监局综合司 2023年6月28日 药监综械注函〔2023〕349号附件.docx
国家药监局综合司关于开展2023年全国医疗器械安全宣传周活动的通知 | 药监综械管〔2023〕58号 | FGWJ-2023-10001 | 2023-06-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械安全关系到人民生命健康。近年来，党中央、国务院高度重视医疗器械质量安全。为加强医疗器械科学监管，推动产业高质量发展，切实保障公众用械安全，国家药品监督管理局决定举办2023年“全国医疗器械安全宣传周”活动。现将有关事项通知如下： 一、时间安排 2023年全国医疗器械安全宣传周活动时间为7月10日至14日。 二、活动主题 2023年全国医疗器械安全宣传周主题为“安全用械 共享健康”。 三、宣传重点 （一）宣贯《医疗器械监督管理条例》及其配套规章。组织开展《医疗器械监督管理条例》及相关配套规章宣贯和实施座谈会，面向医疗器械注册人、备案人和基层监管人员进行法规制度宣贯，推动法规制度深入贯彻落实。 （二）宣传医疗器械创新监管政策。宣传鼓励医疗器械创新发展相关政策措施、医疗器械企业创新研发、推动产业高质量发展相关情况以及人工智能医疗器械创新合作平台、生物材料创新合作平台服务科学监管、科技创新、成果转化等方面工作，为企业研发创新提供更多优质服务。 （三）展示医疗器械创新成果。举办创新医疗器械成果报告会、监管科学研究成果交流会，充分展示近年来我国医疗器械创新工作所取得的成果，进一步推动医疗器械创新，增强行业竞争力，推动行业高质量发展。 （四）推进医疗器械质量管理体系建设。全面落实医疗器械注册人全生命周期质量管理责任，举办生产质量管理规范实施经验交流会，积极推进质量管理体系建设。组织开展医疗器械网络销售监管、医疗器械冷链及第三方物流质量管理、医疗美容医疗器械质量监管等交流活动。 （五）开展医疗器械知识科普宣传。组织开展公益讲座、科普宣传、互动交流等活动，通过多种形式开展医疗器械科普宣传活动，为消费者解答医疗器械使用常识，提升公众安全用械意识。 四、活动要求 （一）加强组织领导。各级药监部门要充分认识开展医疗器械宣传周活动的重要意义，围绕“安全用械 共享健康”主题，周密制定工作方案，精心组织实施，确保取得实效。 （二）突出活动重点。各省级药监部门要围绕宣传重点，使用统一的“全国医疗器械安全宣传周”标识，参照《2023年全国医疗器械安全宣传周重点活动安排》（附件1），结合本地区实际，精心策划开展宣传活动。请指定专人负责医疗器械安全宣传周事宜，7月3日前报送联系人信息表（附件2）至邮箱。 （三）扩大活动影响。各省级药监部门要高度重视医疗器械安全宣传周活动宣传报道，充分利用多种宣传媒介，扩大活动的覆盖面和影响力。 （四）总结工作情况。各省级药监部门要对本地宣传周活动开展情况进行认真总结，于2023年8月20日前提交总结报告（格式附件3）。国家局将及时跟踪汇总各地活动开展情况，对宣传周工作突出、实效显著的单位给予通报表扬。 五、联系方式 国家药监局器械监管司 联系人：吴小江 沈铭远 杨志强 电 话：（010）88331569 88331570 88330672 邮 箱：qxjgec@nmpa.gov.cn 国家药监局器械注册司 联系人：张 浩 电 话：（010）88330632 中国健康传媒集团 联系人：刘 博 电 话：（010）83025971 附件：1.2023年全国医疗器械安全宣传周重点活动安排 2.2023年全国医疗器械安全宣传周联系人信息表 3.2023年全国医疗器械安全宣传周活动总结报告格式 国家药监局综合司 2023年6月19日 药监综械管〔2023〕58号附件1.docx 药监综械管〔2023〕58号附件2.docx 药监综械管〔2023〕58号附件3.docx | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械安全关系到人民生命健康。近年来，党中央、国务院高度重视医疗器械质量安全。为加强医疗器械科学监管，推动产业高质量发展，切实保障公众用械安全，国家药品监督管理局决定举办2023年“全国医疗器械安全宣传周”活动。现将有关事项通知如下： 一、时间安排 2023年全国医疗器械安全宣传周活动时间为7月10日至14日。 二、活动主题 2023年全国医疗器械安全宣传周主题为“安全用械 共享健康”。 三、宣传重点 （一）宣贯《医疗器械监督管理条例》及其配套规章。组织开展《医疗器械监督管理条例》及相关配套规章宣贯和实施座谈会，面向医疗器械注册人、备案人和基层监管人员进行法规制度宣贯，推动法规制度深入贯彻落实。 （二）宣传医疗器械创新监管政策。宣传鼓励医疗器械创新发展相关政策措施、医疗器械企业创新研发、推动产业高质量发展相关情况以及人工智能医疗器械创新合作平台、生物材料创新合作平台服务科学监管、科技创新、成果转化等方面工作，为企业研发创新提供更多优质服务。 （三）展示医疗器械创新成果。举办创新医疗器械成果报告会、监管科学研究成果交流会，充分展示近年来我国医疗器械创新工作所取得的成果，进一步推动医疗器械创新，增强行业竞争力，推动行业高质量发展。 （四）推进医疗器械质量管理体系建设。全面落实医疗器械注册人全生命周期质量管理责任，举办生产质量管理规范实施经验交流会，积极推进质量管理体系建设。组织开展医疗器械网络销售监管、医疗器械冷链及第三方物流质量管理、医疗美容医疗器械质量监管等交流活动。 （五）开展医疗器械知识科普宣传。组织开展公益讲座、科普宣传、互动交流等活动，通过多种形式开展医疗器械科普宣传活动，为消费者解答医疗器械使用常识，提升公众安全用械意识。 四、活动要求 （一）加强组织领导。各级药监部门要充分认识开展医疗器械宣传周活动的重要意义，围绕“安全用械 共享健康”主题，周密制定工作方案，精心组织实施，确保取得实效。 （二）突出活动重点。各省级药监部门要围绕宣传重点，使用统一的“全国医疗器械安全宣传周”标识，参照《2023年全国医疗器械安全宣传周重点活动安排》（附件1），结合本地区实际，精心策划开展宣传活动。请指定专人负责医疗器械安全宣传周事宜，7月3日前报送联系人信息表（附件2）至邮箱。 （三）扩大活动影响。各省级药监部门要高度重视医疗器械安全宣传周活动宣传报道，充分利用多种宣传媒介，扩大活动的覆盖面和影响力。 （四）总结工作情况。各省级药监部门要对本地宣传周活动开展情况进行认真总结，于2023年8月20日前提交总结报告（格式附件3）。国家局将及时跟踪汇总各地活动开展情况，对宣传周工作突出、实效显著的单位给予通报表扬。 五、联系方式 国家药监局器械监管司 联系人：吴小江 沈铭远 杨志强 电 话：（010）88331569 88331570 88330672 邮 箱：qxjgec@nmpa.gov.cn 国家药监局器械注册司 联系人：张 浩 电 话：（010）88330632 中国健康传媒集团 联系人：刘 博 电 话：（010）83025971 附件：1.2023年全国医疗器械安全宣传周重点活动安排 2.2023年全国医疗器械安全宣传周联系人信息表 3.2023年全国医疗器械安全宣传周活动总结报告格式 国家药监局综合司 2023年6月19日 药监综械管〔2023〕58号附件1.docx 药监综械管〔2023〕58号附件2.docx 药监综械管〔2023〕58号附件3.docx
国家药监局综合司关于印发2023年医疗器械行业标准制修订计划项目的通知 | 药监综械注〔2023〕47号 | FGWJ-2023-10001 | 2023-05-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（器械标管中心），器审中心，北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心： 为贯彻国务院办公厅《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，落实《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》有关要求，按照国家药监局医疗器械行业标准制修订工作部署，现将2023年医疗器械行业标准制修订计划项目印发给你们，并就有关要求通知如下： 一、各相关省（市）药品监督管理局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保按要求完成各项工作任务。 二、国家药监局器械标管中心要认真组织协调各医疗器械标准化（分）技术委员会、工作组及技术归口单位，严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化（分）技术委员会、工作组及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，要广泛调研、深入研究，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 附件：1.2023年医疗器械强制性行业标准制修订计划项目 2.2023年医疗器械推荐性行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2023年5月23日 药监综械注〔2023〕47号附件1.docx 药监综械注〔2023〕47号附件2.docx | 北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（器械标管中心），器审中心，北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心： 为贯彻国务院办公厅《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，落实《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》有关要求，按照国家药监局医疗器械行业标准制修订工作部署，现将2023年医疗器械行业标准制修订计划项目印发给你们，并就有关要求通知如下： 一、各相关省（市）药品监督管理局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保按要求完成各项工作任务。 二、国家药监局器械标管中心要认真组织协调各医疗器械标准化（分）技术委员会、工作组及技术归口单位，严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化（分）技术委员会、工作组及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，要广泛调研、深入研究，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 附件：1.2023年医疗器械强制性行业标准制修订计划项目 2.2023年医疗器械推荐性行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2023年5月23日 药监综械注〔2023〕47号附件1.docx 药监综械注〔2023〕47号附件2.docx
国家药监局综合司关于印发《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理现场检查指导原则》的通知 | 药监综械管〔2023〕44号 | FGWJ-2023-10001 | 2023-05-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为强化医疗器械经营质量监督管理，规范和指导专门提供医疗器械运输贮存服务企业的现场检查，根据《医疗器械经营质量管理规范》及《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》（以下简称《规范附录》），国家药监局组织制定了《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理 现场检查指导原则》（以下简称《指导原则》），现印发你们，请遵照执行。 该《指导原则》适用于药品监督管理部门对专门提供医疗器械运输贮存服务的企业经营许可（含变更和延续）或者经营备案后的现场核查，以及对该类企业日常监督检查。检查时，应当按照《指导原则》的检查项目和所对应的重点检查内容，对企业实施《规范附录》情况进行检查。专门提供医疗器械运输贮存服务的企业可根据其经营范围、经营品种等特点，确定合理缺项项目，并书面说明理由，由检查组予以确认。 在对专门提供医疗器械运输贮存服务的企业经营许可（含变更和延续）的现场核查中，企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果则为“通过检查”。关键项目全部符合要求，一般项目中不符合要求的项目数小于等于10%的，检查结果为“限期整改”，企业应当在现场检查结束后30天内完成整改，并一次性提交整改报告，经复查整改项目全部符合要求的，药品监督管理部门作出准予许可的书面决定。企业若有关键项目不符合要求或者一般项目中不符合要求的项目数大于10%的，检查结果则为“未通过检查”；以及检查结果为“限期整改”的，企业在30天内未能提交整改报告或者经复查仍存在不符合要求项目的，药品监督管理部门作出不予许可的书面决定。 本《指导原则》所指的一般项目中不符合要求的项目数比例等于一般项目中不符合要求的项目数除以一般项目数总数减去一般项目中确认的合理缺项项目数再乘以100%。 在对专门提供医疗器械运输贮存服务的企业的日常监督检查和经营备案后的现场检查中，企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果为“通过检查”。有项目不符合要求的，检查结果为“限期整改”。 检查中发现企业违反《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》有关规定的，应当依法依规处置。 国家药监局综合司 2023年5月17日 医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理现场检查指导原则.docx | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为强化医疗器械经营质量监督管理，规范和指导专门提供医疗器械运输贮存服务企业的现场检查，根据《医疗器械经营质量管理规范》及《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》（以下简称《规范附录》），国家药监局组织制定了《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理 现场检查指导原则》（以下简称《指导原则》），现印发你们，请遵照执行。 该《指导原则》适用于药品监督管理部门对专门提供医疗器械运输贮存服务的企业经营许可（含变更和延续）或者经营备案后的现场核查，以及对该类企业日常监督检查。检查时，应当按照《指导原则》的检查项目和所对应的重点检查内容，对企业实施《规范附录》情况进行检查。专门提供医疗器械运输贮存服务的企业可根据其经营范围、经营品种等特点，确定合理缺项项目，并书面说明理由，由检查组予以确认。 在对专门提供医疗器械运输贮存服务的企业经营许可（含变更和延续）的现场核查中，企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果则为“通过检查”。关键项目全部符合要求，一般项目中不符合要求的项目数小于等于10%的，检查结果为“限期整改”，企业应当在现场检查结束后30天内完成整改，并一次性提交整改报告，经复查整改项目全部符合要求的，药品监督管理部门作出准予许可的书面决定。企业若有关键项目不符合要求或者一般项目中不符合要求的项目数大于10%的，检查结果则为“未通过检查”；以及检查结果为“限期整改”的，企业在30天内未能提交整改报告或者经复查仍存在不符合要求项目的，药品监督管理部门作出不予许可的书面决定。 本《指导原则》所指的一般项目中不符合要求的项目数比例等于一般项目中不符合要求的项目数除以一般项目数总数减去一般项目中确认的合理缺项项目数再乘以100%。 在对专门提供医疗器械运输贮存服务的企业的日常监督检查和经营备案后的现场检查中，企业适用项目全部符合要求或者能够当场整改完成的，检查结果为“通过检查”。有项目不符合要求的，检查结果为“限期整改”。 检查中发现企业违反《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》有关规定的，应当依法依规处置。 国家药监局综合司 2023年5月17日 医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理现场检查指导原则.docx
国家药监局综合司关于印发2023年国家医疗器械抽检产品检验方案的通知 | 药监综械管〔2023〕28号 | FGWJ-2023-10001 | 2023-03-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2023年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》（药监综械管〔2023〕5号），现将2023年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，请组织实施。现将有关要求通知如下： 一、检验工作要求 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局、中国食品药品检定研究院应当按照2023年国家医疗器械抽检品种检验方案（见附件1），组织相关检验机构按照医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求开展检验工作。 二、复检工作要求 2023年国家监督抽检的复检受理部门为医疗器械注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。对同一检验报告的复检申请只办理一次。受理复检申请的省级药品监督管理部门依据2023年国家医疗器械抽检复检机构名单（见附件2），确定复检机构进行复检，复检机构不得拒绝。对检验方案中明确为风险监测抽检的，不予复检。 列入复检机构名单的检验机构，应当持续保持其相应品种及项目的检验能力、检验资质，有义务承接省级抽检和地方药品监督管理部门执法工作中的复检工作。复检机构应当主动公开复检联系方式，为复检工作提供便利。2023年国家医疗器械抽检复检工作要求详见附件3。 当事人对检验结论有异议且无法通过复检验证的，可以向所在地省级药品监督管理部门提出异议申诉书面申请，具体时限及流程按照《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》（药监综械管〔2021〕46号）中有关异议申诉规定办理。 三、其他要求 医疗器械注册人备案人和被抽样单位收到产品不符合规定报告后，应当立即采取风险控制措施。药品监督管理部门应当及时组织调查处置，符合立案条件的，及时立案查处；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。 附件：1.2023年国家医疗器械抽检品种检验方案 2.2023年国家医疗器械抽检复检机构名单 3.2023年国家医疗器械抽检复检工作要求 国家药监局综合司 2023年3月28日 药监综械管〔2023〕28号附件1.doc 药监综械管〔2023〕28号附件2.docx 药监综械管〔2023〕28号附件3.doc | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2023年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》（药监综械管〔2023〕5号），现将2023年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，请组织实施。现将有关要求通知如下： 一、检验工作要求 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局、中国食品药品检定研究院应当按照2023年国家医疗器械抽检品种检验方案（见附件1），组织相关检验机构按照医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求开展检验工作。 二、复检工作要求 2023年国家监督抽检的复检受理部门为医疗器械注册人备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。对同一检验报告的复检申请只办理一次。受理复检申请的省级药品监督管理部门依据2023年国家医疗器械抽检复检机构名单（见附件2），确定复检机构进行复检，复检机构不得拒绝。对检验方案中明确为风险监测抽检的，不予复检。 列入复检机构名单的检验机构，应当持续保持其相应品种及项目的检验能力、检验资质，有义务承接省级抽检和地方药品监督管理部门执法工作中的复检工作。复检机构应当主动公开复检联系方式，为复检工作提供便利。2023年国家医疗器械抽检复检工作要求详见附件3。 当事人对检验结论有异议且无法通过复检验证的，可以向所在地省级药品监督管理部门提出异议申诉书面申请，具体时限及流程按照《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》（药监综械管〔2021〕46号）中有关异议申诉规定办理。 三、其他要求 医疗器械注册人备案人和被抽样单位收到产品不符合规定报告后，应当立即采取风险控制措施。药品监督管理部门应当及时组织调查处置，符合立案条件的，及时立案查处；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。 附件：1.2023年国家医疗器械抽检品种检验方案 2.2023年国家医疗器械抽检复检机构名单 3.2023年国家医疗器械抽检复检工作要求 国家药监局综合司 2023年3月28日 药监综械管〔2023〕28号附件1.doc 药监综械管〔2023〕28号附件2.docx 药监综械管〔2023〕28号附件3.doc
国家药监局综合司关于印发国家药品监督管理局医疗器械分类技术委员会工作规则的通知 | 药监综械注〔2023〕23号 | FGWJ-2023-150 | 2023-03-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 为加强和规范国家药品监督管理局医疗器械分类技术委员会工作管理，国家药品监督管理局修订原食品药品监管总局医疗器械分类技术委员会工作规则，形成《国家药品监督管理局医疗器械分类技术委员会工作规则》，现予印发，请遵照执行。 国家药监局综合司 2023年3月10日 药监综械注〔2023〕23号附件.docx | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 为加强和规范国家药品监督管理局医疗器械分类技术委员会工作管理，国家药品监督管理局修订原食品药品监管总局医疗器械分类技术委员会工作规则，形成《国家药品监督管理局医疗器械分类技术委员会工作规则》，现予印发，请遵照执行。 国家药监局综合司 2023年3月10日 药监综械注〔2023〕23号附件.docx
国家药监局综合司 市场监管总局办公厅关于推动医疗器械检验机构能力建设 保障新版GB 9706系列标准资质认定工作的通知 | 药监综械注〔2022〕87号 | FGWJ-2022-248 | 2022-11-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关检验机构： 2020年以来，GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准（以下简称新版GB 9706系列标准）陆续发布。作为医用电气设备的基础标准，该系列标准的实施对保障医疗器械安全，促进产业高质量发展，意义重大、影响深远。为有力推动新版GB 9706系列标准实施，以高标准助力产业高质量发展，更好地保障公众用械安全，现就有关事项通知如下： 一、加快推进医疗器械检验机构能力建设 对标新版GB 9706系列标准补齐检验检测能力，药品监督管理部门医疗器械检验机构要加快检验能力建设和相关资质认定申请工作，加快检验能力扩容扩项，全力提升新版GB 9706系列标准检验能力和效率。鼓励其他相关检验机构参与新版GB 9706系列标准检验工作，加快检验能力建设，加强检验人员培训，全面提升检验能力和检验效率，及时办理资质认定申请，服务市场需求。 具备新版GB 9706系列标准检验资质的检验机构，要充分预估检验量，优化检验流程，提高检验效率；对于2023年5月1日起实施的新版GB 9706系列标准检验申请，要按照优先办理的原则予以办理。检验机构要与企业充分沟通，加大咨询指导力度，合理选择检验方法，提高检验效率，确保注册检验项目和其他医疗器械检验机构分包检验项目在合同约定时限内完成。 二、优化GB 9706系列标准资质认定程序 依照《医疗器械监督管理条例》对医疗器械检验机构的资质要求，资质认定部门应当依申请开展涉及新版GB 9706系列标准相关检测能力的资质认定工作。做好新旧标准比对分析，对照《检验检测机构资质认定评审准则》《医疗器械检验机构资质认定条件》确定新版GB 9706系列标准相关检测能力资质认定技术评审工作关键点。对于涉及新版GB 9706系列标准相关检测能力的资质认定申请将优先安排受理审查及技术评审。对于受疫情影响无法全部实施现场评审的，实行远程和现场评审相结合的评审方式，统筹协调当地评审人员开展现场考核。对于具有旧版GB 9706系列标准检验资质的检验机构，仅针对与新版标准实质性变化相关的关键点进行评审，加快完成资质认定工作。为保障GB 9706系列标准换版相关检测能力资质认定工作，药品监督管理部门可向资质认定部门推荐有关技术专家，与相关领域资质认定评审员共同组成评审队伍，有效支持新版GB 9706系列标准相关检测能力资质认定技术评审。 三、落实省级药品监督管理部门管理责任 各省级药品监督管理部门要高度重视新版GB 9706系列标准实施相关工作，充分认识医疗器械检验在医疗器械注册备案及监督管理工作中的重要支撑作用，充分调动所属医疗器械检验机构主动性和积极性，督促所属检验机构加快检验能力建设和资质认定，加快检验能力扩容扩项。要积极引导和支持辖区内具备能力的系统外检验机构和第三方检验机构主动申请相应标准资质认定，扩充检验资源，提升检验能力，有效满足需求。 各省级药品监督管理部门要进一步加强对所属医疗器械检验机构的监督管理，指导畅通医疗器械检验工作沟通渠道，认真倾听申请企业相关诉求，了解实际困难，主动协调、及时解决检验过程中遇到的问题。要监督医疗器械检验机构按照检验工作相关规定开展检验，包括受理跨省检验申请、合同中明确规定具体检验时限、在合理工作时限内完成检验并及时出具检验报告等。 联系人：国家药监局器械注册司周雯雯，010-88330638 市场监管总局认可检测司王莹，010-82262693 国家药监局综合司 市场监管总局办公厅 2022年11月3日 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关检验机构： 2020年以来，GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准（以下简称新版GB 9706系列标准）陆续发布。作为医用电气设备的基础标准，该系列标准的实施对保障医疗器械安全，促进产业高质量发展，意义重大、影响深远。为有力推动新版GB 9706系列标准实施，以高标准助力产业高质量发展，更好地保障公众用械安全，现就有关事项通知如下： 一、加快推进医疗器械检验机构能力建设 对标新版GB 9706系列标准补齐检验检测能力，药品监督管理部门医疗器械检验机构要加快检验能力建设和相关资质认定申请工作，加快检验能力扩容扩项，全力提升新版GB 9706系列标准检验能力和效率。鼓励其他相关检验机构参与新版GB 9706系列标准检验工作，加快检验能力建设，加强检验人员培训，全面提升检验能力和检验效率，及时办理资质认定申请，服务市场需求。 具备新版GB 9706系列标准检验资质的检验机构，要充分预估检验量，优化检验流程，提高检验效率；对于2023年5月1日起实施的新版GB 9706系列标准检验申请，要按照优先办理的原则予以办理。检验机构要与企业充分沟通，加大咨询指导力度，合理选择检验方法，提高检验效率，确保注册检验项目和其他医疗器械检验机构分包检验项目在合同约定时限内完成。 二、优化GB 9706系列标准资质认定程序 依照《医疗器械监督管理条例》对医疗器械检验机构的资质要求，资质认定部门应当依申请开展涉及新版GB 9706系列标准相关检测能力的资质认定工作。做好新旧标准比对分析，对照《检验检测机构资质认定评审准则》《医疗器械检验机构资质认定条件》确定新版GB 9706系列标准相关检测能力资质认定技术评审工作关键点。对于涉及新版GB 9706系列标准相关检测能力的资质认定申请将优先安排受理审查及技术评审。对于受疫情影响无法全部实施现场评审的，实行远程和现场评审相结合的评审方式，统筹协调当地评审人员开展现场考核。对于具有旧版GB 9706系列标准检验资质的检验机构，仅针对与新版标准实质性变化相关的关键点进行评审，加快完成资质认定工作。为保障GB 9706系列标准换版相关检测能力资质认定工作，药品监督管理部门可向资质认定部门推荐有关技术专家，与相关领域资质认定评审员共同组成评审队伍，有效支持新版GB 9706系列标准相关检测能力资质认定技术评审。 三、落实省级药品监督管理部门管理责任 各省级药品监督管理部门要高度重视新版GB 9706系列标准实施相关工作，充分认识医疗器械检验在医疗器械注册备案及监督管理工作中的重要支撑作用，充分调动所属医疗器械检验机构主动性和积极性，督促所属检验机构加快检验能力建设和资质认定，加快检验能力扩容扩项。要积极引导和支持辖区内具备能力的系统外检验机构和第三方检验机构主动申请相应标准资质认定，扩充检验资源，提升检验能力，有效满足需求。 各省级药品监督管理部门要进一步加强对所属医疗器械检验机构的监督管理，指导畅通医疗器械检验工作沟通渠道，认真倾听申请企业相关诉求，了解实际困难，主动协调、及时解决检验过程中遇到的问题。要监督医疗器械检验机构按照检验工作相关规定开展检验，包括受理跨省检验申请、合同中明确规定具体检验时限、在合理工作时限内完成检验并及时出具检验报告等。 联系人：国家药监局器械注册司周雯雯，010-88330638 市场监管总局认可检测司王莹，010-82262693 国家药监局综合司 市场监管总局办公厅 2022年11月3日
国家药监局综合司关于加强医疗器械生产经营分级监管工作的指导意见 | 药监综械管〔2022〕78号 | FGWJ-2022-215 | 2022-09-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为贯彻实施《医疗器械监督管理条例》，贯彻落实《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》要求，进一步加强医疗器械生产经营监管工作，科学合理配置监管资源，依法保障医疗器械安全有效，推动医疗器械质量安全水平实现新提升，现提出以下指导意见。 一、总体要求 各级药品监督管理部门应当认真贯彻落实《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》要求，按照“风险分级、科学监管，全面覆盖、动态调整，落实责任、提升效能”的原则，开展医疗器械生产经营分级监管工作，夯实各级药品监管部门监管责任，建立健全科学高效的监管模式，加强医疗器械生产经营监督管理，保障人民群众用械安全。 二、开展医疗器械生产分级监管 （一）落实生产分级监管职责。国家药品监督管理局负责指导和检查全国医疗器械生产分级监管工作，制定医疗器械生产重点监管品种目录；省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责制定本行政区域医疗器械生产重点监管品种目录，组织实施医疗器械生产分级监管工作；设区的市级负责药品监督管理的部门依法按职责负责本行政区域第一类医疗器械生产分级监管的具体工作。 （二）结合实际确定重点监管品种目录。国家药品监督管理局根据医疗器械产品风险程度制定并动态调整医疗器械生产重点监管品种目录（见附件1）；省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当综合分析本行政区域同类产品注册数量、市场占有率、生产质量管理总体水平和风险会商情况等因素，对国家药品监督管理局制定的目录进行补充，确定本行政区域医疗器械生产重点监管品种目录并进行动态调整。 对于跨区域委托生产的医疗器械注册人，由注册人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责研究确定其产品是否纳入本行政区域医疗器械生产重点监管品种目录。 （三）制定分级监管细化规定。省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当结合本行政区域产业发展、企业质量管理状况和监管资源配备情况，制定并印发医疗器械生产分级监管细化规定，明确监管级别划分原则，以及对不同监管级别医疗器械注册人备案人、受托生产企业的监督检查形式、频次和覆盖率。 监管级别划分和检查要求可以按照以下原则： 对风险程度高的企业实施四级监管，主要包括生产本行政区域重点监管品种目录产品，以及质量管理体系运行状况差、有严重不良监管信用记录的企业； 对风险程度较高的企业实施三级监管，主要包括生产除本行政区域重点监管品种目录以外第三类医疗器械，以及质量管理体系运行状况较差、有不良监管信用记录的企业； 对风险程度一般的企业实施二级监管，主要包括生产除本行政区域重点监管品种目录以外第二类医疗器械的企业； 对风险程度较低的企业实施一级监管，主要包括生产第一类医疗器械的企业。 涉及多个监管级别的，按照最高级别进行监管。 一般情况下，对实施四级监管的企业，每年全项目检查不少于一次；对实施三级监管的，每年检查不少于一次，其中每两年全项目检查不少于一次；对实施二级监管的，原则上每两年检查不少于一次；对实施一级监管的，原则上每年随机抽取本行政区域25%以上的企业进行监督检查，并对新增第一类医疗器械生产企业在生产备案之日起3个月内开展现场检查，必要时对生产地址变更或者生产范围增加的第一类医疗器械生产企业进行现场核查。监督检查可以与产品注册体系核查、生产许可变更或者延续现场核查等相结合，提高监管效能。 全项目检查是指药品监督管理部门按照医疗器械生产质量管理规范及相应附录，对监管对象开展的覆盖全部适用项目的检查。对委托生产的医疗器械注册人备案人开展的全项目检查，应当包括对受托生产企业相应生产活动的检查。 （四）动态调整监管级别。省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当根据医疗器械生产分级监管细化规定，结合监督检查、监督抽验、不良事件监测、产品召回、投诉举报和案件查办等情况，每年组织对本行政区域医疗器械注册人备案人、受托生产企业风险程度进行科学研判，确定监管级别并告知企业。对于当年内医疗器械注册人备案人、受托生产企业出现严重质量事故，新增高风险产品、国家集中带量采购中选产品、创新产品等情况，应当即时评估并调整其监管级别。 对于长期以来监管信用状况较好的企业，可以酌情下调监管级别；对于以委托生产方式或者通过创新医疗器械审评审批通道取得产品上市许可，以及跨区域委托生产的医疗器械注册人，仅进行受托生产的受托生产企业，国家集中带量采购中选产品的医疗器械注册人备案人、受托生产企业应当酌情上调监管级别。具体调整方式由省、自治区、直辖市药品监管部门结合本行政区域企业整体监管信用状况、企业数量和监管资源配比等情况确定。 （五）根据监管级别强化监督检查。省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当按照分级监管规定，制定年度监督检查计划，明确检查频次和覆盖率，确定监管重点；坚持问题导向，综合运用监督检查、重点检查、跟踪检查、有因检查和专项检查等多种形式强化监督管理。监督检查可以采取非预先告知的方式进行，重点检查、有因检查和专项检查原则上采取非预先告知的方式进行。 对于通过国家药品监督管理局创新医疗器械审评审批通道取得产品上市许可的医疗器械注册人及其受托生产企业，应当充分考虑创新医疗器械监管会商确定的监管风险点和监管措施；对于因停产导致质量管理体系无法持续有效运行的企业，应当跟踪掌握相关情况，采取有针对性的监管措施。 三、开展医疗器械经营分级监管 （六）落实经营分级监管职责。国家药品监督管理局负责指导和检查全国医疗器械经营分级监管工作，并制定医疗器械经营重点监管品种目录；省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责指导和检查设区的市级负责药品监督管理的部门实施医疗器械经营分级监管工作；设区的市级负责药品监督管理的部门负责制定本行政区域医疗器械经营重点监管品种目录，组织实施医疗器械经营分级监管工作；县级负责药品监督管理的部门负责本行政区域内医疗器械经营分级监管具体工作。 对于跨设区的市增设库房的医疗器械经营企业，按照属地管理原则，由经营企业和仓库所在地设区的市级负责药品监督管理的部门分别负责确定其监管级别并实施监管工作。 （七）结合实际确定重点监管品种目录。国家药品监督管理局根据医疗器械产品和产品经营风险程度，制定并动态调整医疗器械经营重点监管品种目录（见附件2）；设区的市级负责药品监督管理的部门应当综合分析产品监督抽验、不良事件监测、产品召回、质量投诉、风险会商情况等因素，对国家药品监督管理局制定的目录进行补充，确定本行政区域医疗器械经营重点监管品种目录并进行动态调整。 对于跨设区的市增设库房的医疗器械经营企业，由库房所在地设区的市级负责药品监督管理的部门负责确定其库存的产品是否属于本行政区域医疗器械经营重点监管产品。 （八）制定分级监管细化规定。设区的市级负责药品监督管理的部门应当根据本行政区域医疗器械经营的风险程度、经营业态、质量管理水平和企业监管信用情况，结合医疗器械不良事件及产品投诉状况等因素，制定并印发分级监管细化规定，明确监管级别划分原则，以及对不同监管级别医疗器械经营企业的监督检查形式、频次和覆盖率。 监管级别划分和检查要求可以按照以下原则进行： 对风险程度高的企业实施四级监管，主要包括“为其他医疗器械注册人、备案人和生产经营企业专门提供贮存、运输服务的”经营企业和风险会商确定的重点检查企业； 对风险程度较高的企业实施三级监管，主要包括本行政区域医疗器械经营重点监管品种目录产品涉及的批发企业，上年度存在行政处罚或者存在不良监管信用记录的经营企业； 对风险程度一般的企业实施二级监管，主要包括除三级、四级监管以外的经营第二、三类医疗器械的批发企业，本行政区域医疗器械经营重点监管品种目录产品涉及的零售企业； 对风险程度较低的企业实施一级监管，主要包括除二、三、四级监管以外的其他医疗器械经营企业。 涉及多个监管级别的，按最高级别对其进行监管。 实施四级监管的企业，设区的市级负责药品监督管理的部门每年组织全项目检查不少于一次；实施三级监管的企业，设区的市级负责药品监督管理的部门每年组织检查不少于一次，其中每两年全项目检查不少于一次；实施二级监管的企业，县级负责药品监督管理的部门每两年组织检查不少于一次，对角膜接触镜类和防护类产品零售企业可以根据监管需要确定检查频次；实施一级监管的企业，县级负责药品监督管理的部门按照有关要求，每年随机抽取本行政区域25%以上的企业进行监督检查，4年内达到全覆盖。必要时，对新增经营业态的企业进行现场核查。 全项目检查是指药品监督管理部门按照医疗器械经营质量管理规范及相应附录，对经营企业开展的覆盖全部适用项目的检查。对“为其他医疗器械注册人、备案人和生产经营企业专门提供贮存、运输服务的”经营企业开展的全项目检查，应当包括对委托的经营企业的抽查。 （九）动态调整监管级别。设区的市级负责药品监督管理的部门应当根据医疗器械经营分级监管细化规定，在全面有效归集医疗器械产品、企业和监管等信息的基础上，每年组织对本行政区域医疗器械经营企业、跨设区的市增设库房的医疗器械经营企业进行评估，科学研判企业风险程度，确定监管级别并告知企业。对于新增经营业态等特殊情况可以即时确定或调整企业监管级别。 对于长期以来监管信用情况较好的企业，可以酌情下调监管级别；对于存在严重违法违规行为、异地增设库房、国家集中带量采购中选产品和疫情防控用产品经营企业应当酌情上调监管级别。具体调整方式由设区的市级负责药品监管的部门结合本行政区域企业整体监管信用状况、企业数量和监管资源配比等情况确定。 （十）根据监管级别强化监督检查。地方各级负责药品监督管理的部门应当根据监管级别，制定年度监督检查计划，明确检查重点、检查方式、检查频次和覆盖率。检查方式原则上应当采取突击性监督检查，鼓励采用现代信息技术手段实施监督管理，提高监管效率和水平。 四、加强监督管理，提高监管效能 （十一）加强组织领导。各级药品监督管理部门要切实提高政治站位，充分认识在监管对象数量大幅增加、注册人备案人制度全面实施、经营新业态层出不穷的形势下，进一步加强分级监管、提升监管效能、推进风险治理的重要意义。各省级药品监督管理部门要按照国家药品监督管理局统一部署，加强统筹协调，发挥主导作用，建立健全跨区域跨层级协同监管机制，强化协作配合，加强对市、县级负责药品监督管理的部门工作的监督指导，上下联动，一体推进医疗器械生产经营分级监管工作。 （十二）加强问题处置。地方各级药品监督管理部门应当贯彻“四个最严”要求，对检查发现的问题，严格依照法规、规章、标准、规范等要求处置，涉及重大问题的，应当及时处置并向上级药品监督管理部门报告。对于产业发展中出现的新问题，相关药品监管部门应当及时调整完善分级管理细化规定，实现监管精准化、科学化、实效化，确保监管全覆盖、无缝隙。各省级药品监督管理部门要定期组织专家研判本行政区域医疗器械生产经营安全形势，分析共性问题、突出问题、薄弱环节，提出改进措施，形成年度报告。 （十三）加强能力建设。各级药品监督管理部门要持续加强能力建设，完善检查执法体系和稽查办案机制，充实职业化专业化检查员队伍，加强稽查队伍建设，创新检查方式方法，强化检查稽查协同和执法联动。各级药品监督管理部门要查找监管能力短板，明确监管能力建设目标和建设方向，丰富监管资源，促进科学分配，助推医疗器械产业高质量发展，更好地满足人民群众对医疗器械安全的需求。 本指导意见自2023年1月1日起施行。原国家食品药品监督管理总局《关于印发〈医疗器械生产企业分类分级监督管理规定〉的通知》（食药监械监〔2014〕234号）、《关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》（食药监械监〔2014〕235号）、《关于印发〈医疗器械经营企业分类分级监督管理规定〉的通知》（食药监械监〔2015〕158号）和《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》（食药监械监〔2015〕159号）同时废止。 附件：1.医疗器械生产重点监管品种目录 2.医疗器械经营重点监管品种目录 国家药监局综合司 2022年9月7日 药监综械管〔2022〕78号附件1.docx 药监综械管〔2022〕78号附件2.docx | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为贯彻实施《医疗器械监督管理条例》，贯彻落实《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》要求，进一步加强医疗器械生产经营监管工作，科学合理配置监管资源，依法保障医疗器械安全有效，推动医疗器械质量安全水平实现新提升，现提出以下指导意见。 一、总体要求 各级药品监督管理部门应当认真贯彻落实《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》要求，按照“风险分级、科学监管，全面覆盖、动态调整，落实责任、提升效能”的原则，开展医疗器械生产经营分级监管工作，夯实各级药品监管部门监管责任，建立健全科学高效的监管模式，加强医疗器械生产经营监督管理，保障人民群众用械安全。 二、开展医疗器械生产分级监管 （一）落实生产分级监管职责。国家药品监督管理局负责指导和检查全国医疗器械生产分级监管工作，制定医疗器械生产重点监管品种目录；省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责制定本行政区域医疗器械生产重点监管品种目录，组织实施医疗器械生产分级监管工作；设区的市级负责药品监督管理的部门依法按职责负责本行政区域第一类医疗器械生产分级监管的具体工作。 （二）结合实际确定重点监管品种目录。国家药品监督管理局根据医疗器械产品风险程度制定并动态调整医疗器械生产重点监管品种目录（见附件1）；省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当综合分析本行政区域同类产品注册数量、市场占有率、生产质量管理总体水平和风险会商情况等因素，对国家药品监督管理局制定的目录进行补充，确定本行政区域医疗器械生产重点监管品种目录并进行动态调整。 对于跨区域委托生产的医疗器械注册人，由注册人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责研究确定其产品是否纳入本行政区域医疗器械生产重点监管品种目录。 （三）制定分级监管细化规定。省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当结合本行政区域产业发展、企业质量管理状况和监管资源配备情况，制定并印发医疗器械生产分级监管细化规定，明确监管级别划分原则，以及对不同监管级别医疗器械注册人备案人、受托生产企业的监督检查形式、频次和覆盖率。 监管级别划分和检查要求可以按照以下原则： 对风险程度高的企业实施四级监管，主要包括生产本行政区域重点监管品种目录产品，以及质量管理体系运行状况差、有严重不良监管信用记录的企业； 对风险程度较高的企业实施三级监管，主要包括生产除本行政区域重点监管品种目录以外第三类医疗器械，以及质量管理体系运行状况较差、有不良监管信用记录的企业； 对风险程度一般的企业实施二级监管，主要包括生产除本行政区域重点监管品种目录以外第二类医疗器械的企业； 对风险程度较低的企业实施一级监管，主要包括生产第一类医疗器械的企业。 涉及多个监管级别的，按照最高级别进行监管。 一般情况下，对实施四级监管的企业，每年全项目检查不少于一次；对实施三级监管的，每年检查不少于一次，其中每两年全项目检查不少于一次；对实施二级监管的，原则上每两年检查不少于一次；对实施一级监管的，原则上每年随机抽取本行政区域25%以上的企业进行监督检查，并对新增第一类医疗器械生产企业在生产备案之日起3个月内开展现场检查，必要时对生产地址变更或者生产范围增加的第一类医疗器械生产企业进行现场核查。监督检查可以与产品注册体系核查、生产许可变更或者延续现场核查等相结合，提高监管效能。 全项目检查是指药品监督管理部门按照医疗器械生产质量管理规范及相应附录，对监管对象开展的覆盖全部适用项目的检查。对委托生产的医疗器械注册人备案人开展的全项目检查，应当包括对受托生产企业相应生产活动的检查。 （四）动态调整监管级别。省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当根据医疗器械生产分级监管细化规定，结合监督检查、监督抽验、不良事件监测、产品召回、投诉举报和案件查办等情况，每年组织对本行政区域医疗器械注册人备案人、受托生产企业风险程度进行科学研判，确定监管级别并告知企业。对于当年内医疗器械注册人备案人、受托生产企业出现严重质量事故，新增高风险产品、国家集中带量采购中选产品、创新产品等情况，应当即时评估并调整其监管级别。 对于长期以来监管信用状况较好的企业，可以酌情下调监管级别；对于以委托生产方式或者通过创新医疗器械审评审批通道取得产品上市许可，以及跨区域委托生产的医疗器械注册人，仅进行受托生产的受托生产企业，国家集中带量采购中选产品的医疗器械注册人备案人、受托生产企业应当酌情上调监管级别。具体调整方式由省、自治区、直辖市药品监管部门结合本行政区域企业整体监管信用状况、企业数量和监管资源配比等情况确定。 （五）根据监管级别强化监督检查。省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当按照分级监管规定，制定年度监督检查计划，明确检查频次和覆盖率，确定监管重点；坚持问题导向，综合运用监督检查、重点检查、跟踪检查、有因检查和专项检查等多种形式强化监督管理。监督检查可以采取非预先告知的方式进行，重点检查、有因检查和专项检查原则上采取非预先告知的方式进行。 对于通过国家药品监督管理局创新医疗器械审评审批通道取得产品上市许可的医疗器械注册人及其受托生产企业，应当充分考虑创新医疗器械监管会商确定的监管风险点和监管措施；对于因停产导致质量管理体系无法持续有效运行的企业，应当跟踪掌握相关情况，采取有针对性的监管措施。 三、开展医疗器械经营分级监管 （六）落实经营分级监管职责。国家药品监督管理局负责指导和检查全国医疗器械经营分级监管工作，并制定医疗器械经营重点监管品种目录；省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责指导和检查设区的市级负责药品监督管理的部门实施医疗器械经营分级监管工作；设区的市级负责药品监督管理的部门负责制定本行政区域医疗器械经营重点监管品种目录，组织实施医疗器械经营分级监管工作；县级负责药品监督管理的部门负责本行政区域内医疗器械经营分级监管具体工作。 对于跨设区的市增设库房的医疗器械经营企业，按照属地管理原则，由经营企业和仓库所在地设区的市级负责药品监督管理的部门分别负责确定其监管级别并实施监管工作。 （七）结合实际确定重点监管品种目录。国家药品监督管理局根据医疗器械产品和产品经营风险程度，制定并动态调整医疗器械经营重点监管品种目录（见附件2）；设区的市级负责药品监督管理的部门应当综合分析产品监督抽验、不良事件监测、产品召回、质量投诉、风险会商情况等因素，对国家药品监督管理局制定的目录进行补充，确定本行政区域医疗器械经营重点监管品种目录并进行动态调整。 对于跨设区的市增设库房的医疗器械经营企业，由库房所在地设区的市级负责药品监督管理的部门负责确定其库存的产品是否属于本行政区域医疗器械经营重点监管产品。 （八）制定分级监管细化规定。设区的市级负责药品监督管理的部门应当根据本行政区域医疗器械经营的风险程度、经营业态、质量管理水平和企业监管信用情况，结合医疗器械不良事件及产品投诉状况等因素，制定并印发分级监管细化规定，明确监管级别划分原则，以及对不同监管级别医疗器械经营企业的监督检查形式、频次和覆盖率。 监管级别划分和检查要求可以按照以下原则进行： 对风险程度高的企业实施四级监管，主要包括“为其他医疗器械注册人、备案人和生产经营企业专门提供贮存、运输服务的”经营企业和风险会商确定的重点检查企业； 对风险程度较高的企业实施三级监管，主要包括本行政区域医疗器械经营重点监管品种目录产品涉及的批发企业，上年度存在行政处罚或者存在不良监管信用记录的经营企业； 对风险程度一般的企业实施二级监管，主要包括除三级、四级监管以外的经营第二、三类医疗器械的批发企业，本行政区域医疗器械经营重点监管品种目录产品涉及的零售企业； 对风险程度较低的企业实施一级监管，主要包括除二、三、四级监管以外的其他医疗器械经营企业。 涉及多个监管级别的，按最高级别对其进行监管。 实施四级监管的企业，设区的市级负责药品监督管理的部门每年组织全项目检查不少于一次；实施三级监管的企业，设区的市级负责药品监督管理的部门每年组织检查不少于一次，其中每两年全项目检查不少于一次；实施二级监管的企业，县级负责药品监督管理的部门每两年组织检查不少于一次，对角膜接触镜类和防护类产品零售企业可以根据监管需要确定检查频次；实施一级监管的企业，县级负责药品监督管理的部门按照有关要求，每年随机抽取本行政区域25%以上的企业进行监督检查，4年内达到全覆盖。必要时，对新增经营业态的企业进行现场核查。 全项目检查是指药品监督管理部门按照医疗器械经营质量管理规范及相应附录，对经营企业开展的覆盖全部适用项目的检查。对“为其他医疗器械注册人、备案人和生产经营企业专门提供贮存、运输服务的”经营企业开展的全项目检查，应当包括对委托的经营企业的抽查。 （九）动态调整监管级别。设区的市级负责药品监督管理的部门应当根据医疗器械经营分级监管细化规定，在全面有效归集医疗器械产品、企业和监管等信息的基础上，每年组织对本行政区域医疗器械经营企业、跨设区的市增设库房的医疗器械经营企业进行评估，科学研判企业风险程度，确定监管级别并告知企业。对于新增经营业态等特殊情况可以即时确定或调整企业监管级别。 对于长期以来监管信用情况较好的企业，可以酌情下调监管级别；对于存在严重违法违规行为、异地增设库房、国家集中带量采购中选产品和疫情防控用产品经营企业应当酌情上调监管级别。具体调整方式由设区的市级负责药品监管的部门结合本行政区域企业整体监管信用状况、企业数量和监管资源配比等情况确定。 （十）根据监管级别强化监督检查。地方各级负责药品监督管理的部门应当根据监管级别，制定年度监督检查计划，明确检查重点、检查方式、检查频次和覆盖率。检查方式原则上应当采取突击性监督检查，鼓励采用现代信息技术手段实施监督管理，提高监管效率和水平。 四、加强监督管理，提高监管效能 （十一）加强组织领导。各级药品监督管理部门要切实提高政治站位，充分认识在监管对象数量大幅增加、注册人备案人制度全面实施、经营新业态层出不穷的形势下，进一步加强分级监管、提升监管效能、推进风险治理的重要意义。各省级药品监督管理部门要按照国家药品监督管理局统一部署，加强统筹协调，发挥主导作用，建立健全跨区域跨层级协同监管机制，强化协作配合，加强对市、县级负责药品监督管理的部门工作的监督指导，上下联动，一体推进医疗器械生产经营分级监管工作。 （十二）加强问题处置。地方各级药品监督管理部门应当贯彻“四个最严”要求，对检查发现的问题，严格依照法规、规章、标准、规范等要求处置，涉及重大问题的，应当及时处置并向上级药品监督管理部门报告。对于产业发展中出现的新问题，相关药品监管部门应当及时调整完善分级管理细化规定，实现监管精准化、科学化、实效化，确保监管全覆盖、无缝隙。各省级药品监督管理部门要定期组织专家研判本行政区域医疗器械生产经营安全形势，分析共性问题、突出问题、薄弱环节，提出改进措施，形成年度报告。 （十三）加强能力建设。各级药品监督管理部门要持续加强能力建设，完善检查执法体系和稽查办案机制，充实职业化专业化检查员队伍，加强稽查队伍建设，创新检查方式方法，强化检查稽查协同和执法联动。各级药品监督管理部门要查找监管能力短板，明确监管能力建设目标和建设方向，丰富监管资源，促进科学分配，助推医疗器械产业高质量发展，更好地满足人民群众对医疗器械安全的需求。 本指导意见自2023年1月1日起施行。原国家食品药品监督管理总局《关于印发〈医疗器械生产企业分类分级监督管理规定〉的通知》（食药监械监〔2014〕234号）、《关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》（食药监械监〔2014〕235号）、《关于印发〈医疗器械经营企业分类分级监督管理规定〉的通知》（食药监械监〔2015〕158号）和《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》（食药监械监〔2015〕159号）同时废止。 附件：1.医疗器械生产重点监管品种目录 2.医疗器械经营重点监管品种目录 国家药监局综合司 2022年9月7日 药监综械管〔2022〕78号附件1.docx 药监综械管〔2022〕78号附件2.docx
国家药监局综合司关于汽车销售企业经营含有医疗器械产品的救护车是否应办理经营资质问题的复函 | 药监综械管函〔2022〕505号 | FGWJ-2022-205 | 2022-09-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 黑龙江省药品监督管理局： 你局《关于汽车销售企业经营的救护车中含有医疗器械产品是否应办理经营资质的请示》收悉。经研究，函复如下： 一、根据《医疗器械监督管理条例》第四十一条和第四十二条规定，从事第二类医疗器械经营的，由经营企业向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门备案；从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门申请经营许可。 来函中提及的救护车不按照医疗器械管理，吸痰器、除颤仪、呼吸机按照医疗器械管理。经营医疗器械，应当依法办理相应资质。 二、根据《医疗器械监督管理条例》第四十五条规定，医疗器械经营企业、使用单位应当从具备合法资质的医疗器械注册人、备案人、生产经营企业购进医疗器械。购进医疗器械时，应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度。来函中的使用单位购买医疗器械时，应当依法履行进货查验义务。 特此函复。 国家药监局综合司 2022年8月31日 | 黑龙江省药品监督管理局： 你局《关于汽车销售企业经营的救护车中含有医疗器械产品是否应办理经营资质的请示》收悉。经研究，函复如下： 一、根据《医疗器械监督管理条例》第四十一条和第四十二条规定，从事第二类医疗器械经营的，由经营企业向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门备案；从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级人民政府负责药品监督管理的部门申请经营许可。 来函中提及的救护车不按照医疗器械管理，吸痰器、除颤仪、呼吸机按照医疗器械管理。经营医疗器械，应当依法办理相应资质。 二、根据《医疗器械监督管理条例》第四十五条规定，医疗器械经营企业、使用单位应当从具备合法资质的医疗器械注册人、备案人、生产经营企业购进医疗器械。购进医疗器械时，应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度。来函中的使用单位购买医疗器械时，应当依法履行进货查验义务。 特此函复。 国家药监局综合司 2022年8月31日
国家药监局综合司关于开展规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治行动的通知 | 药监综械管〔2022〕75号 | FGWJ-2022-199 | 2022-08-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为进一步规范装饰性彩色隐形眼镜市场秩序，切实加强装饰性彩色隐形眼镜质量监管，保障消费者用械安全，按照国家药监局和市场监管总局联合印发的《关于深入开展药品安全专项整治行动的方案》（国药监综〔2022〕9号）工作安排，国家药监局决定自2022年9月1日起，在全国范围内组织开展为期3个月的规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治行动。现就有关事项通知如下： 一、工作目标 各医疗器械注册人、生产经营企业以及网络交易服务第三方平台要严格执行《医疗器械监督管理条例》及有关配套规章制度，严格落实企业和平台主体责任，持续加强风险防控和质量管理，切实保障装饰性彩色隐形眼镜质量安全。 各级药品监督管理部门要认真履行监管职责，按照“四个最严”要求，坚持深入开展专项整治与建立健全长效机制、严厉打击违法犯罪行为与强化日常监管相结合，针对群众反映装饰性彩色隐形眼镜市场中存在的突出问题，以严厉打击生产经营未经注册装饰性彩色隐形眼镜、网络违法违规销售、无医疗器械生产经营资质、超范围经营等行为为重点，严肃查处相关案件，惩处违法分子，曝光典型案例，消除质量安全风险隐患，建立健全长效监管机制，形成规范有序的市场秩序，保障消费者用械安全。 二、工作任务 （一）规范装饰性彩色隐形眼镜生产行为。生产企业应当按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械生产质量管理规范》的要求，建立质量管理体系并持续保持有效运行。要按照经注册的产品技术要求组织生产，保证出厂的装饰性彩色隐形眼镜符合相关标准以及经注册的产品技术要求，出厂的产品应当经检验合格并附有合格证明文件。 各省级药品监管部门应当重点检查生产企业是否按照相关标准以及经注册的产品技术要求组织生产，原材料采购和供应商管理是否符合要求，关键工序和特殊过程是否得到识别和有效控制，洁净室（区）控制是否符合要求，是否严格落实过程检验、成品检验和成品放行的各项要求。 （二）规范装饰性彩色隐形眼镜经营行为。经营企业应当按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》和《医疗器械经营质量管理规范》要求，建立质量管理体系并有效运行，保证经营条件和经营行为持续符合要求。应当从具有资质的生产企业或者经营企业购进装饰性彩色隐形眼镜，建立并执行进货查验记录制度和销售记录制度。 药品监管部门应当重点检查经营企业是否经营未取得注册证的装饰性彩色隐形眼镜行为，是否无证经营装饰性彩色隐形眼镜，是否超范围经营，是否存在销售假劣、过期装饰性彩色隐形眼镜及其护理产品等违法违规行为。以本行政区域内眼镜商城、眼镜店、居民区、车站码头、繁华街区、过街天桥、地下通道、夜市、购物商场、学校周边饰品店铺、美容美甲店、小商品批发市场、乡镇农村集贸市场等为重点区域，组织实行拉网式排查、对重点经营企业和网络交易服务第三方平台实施高密度的巡查和反复检查，全面排查风险点，严厉打击非法经营行为，务求取得实效。 （三）规范网络销售装饰性彩色隐形眼镜行为。医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当对平台上的装饰性彩色隐形眼镜销售行为及信息进行监测，发现入驻网络交易服务第三方平台的企业存在超范围经营、发布虚假信息、夸大宣传等违法违规行为、无法取得联系或者存在其他严重安全隐患的，应当立即对其停止网络交易服务，并保存有关记录，向所在地药品监管部门报告。从事装饰性彩色隐形眼镜销售的企业应当是依法取得医疗器械生产许可、经营许可的医疗器械生产经营企业，应当在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件，产品页面应当展示装饰性彩色隐形眼镜的医疗器械注册证，并展示产品正确使用方法及注意事项，产品参数指标，佩戴装饰性彩色隐形眼镜可能出现的不良反应等内容。 药品监管部门应当重点检查医疗器械网络交易服务第三方平台是否严格履行资质信息审核、商品信息监测、违规行为处置的法定义务；网络销售企业是否按要求展示生产经营许可证及产品注册证，发布的相关信息是否与经注册的内容保持一致，是否存在违规从事网络销售活动等。 （四）依法严查重处各类违法违规行为。各级药品监管部门要积极完善“线下+线上”监督平台，充分发挥投诉举报的作用，做到及时受理、及时处置、及时查办、及时反馈。要依法加大对违法违规生产经营装饰性彩色隐形眼镜行为的查处力度，对故意从事违法生产经营的医疗器械注册人、生产经营企业，依法从严从重处罚，落实违法行为处罚到人要求，对严重违法违规企业的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，依法予以严厉处罚，实施行业禁入。依法公开案件处罚信息，加大曝光力度，形成强大震慑。省级药品监管部门要加强对辖区内注册人、受托生产企业生产的装饰性彩色隐形眼镜抽检工作，对于监督抽检不合格的产品，要立即采取相应处置措施，责令企业暂停生产、分析不合格原因并开展整改，未经复查合格不得恢复生产。要持续加强装饰性彩色隐形眼镜不良事件监测，积极采取风险控制措施，有效提高上市后产品安全性。 三、工作要求 （一）加强组织领导，确保工作落实。装饰性彩色隐形眼镜质量安全关系到人民群众的切身利益，各级药品监管部门要提高政治站位，坚持以人民健康为中心，全面部署，精心组织，结合实际制定监督检查工作方案，分解细化目标任务，按时序进度抓好推进落实。 （二）完善工作机制，加强部门协作。各级药品监管部门要针对违法违规生产经营装饰性彩色隐形眼镜的特点，研究创新监管的方式方法，形成长效监管机制。要依托现有药品安全专项整治的协调机制，加强同网信、公安、卫生健康、海关和市场监管等部门协同监管和联合惩戒，共同打击违法违规行为。在案件查办过程中，涉及其他地区和部门的，要及时通报，加强沟通合作，形成合力；涉嫌犯罪的，要及时移送公安机关。 （三）强化宣传引导，营造良好氛围。各级药品监管部门要借助多种渠道、多种平台、多种方式向社会宣传，发挥新媒体快速广泛传播的优势，普及装饰性彩色隐形眼镜相关知识，引导消费者从正规渠道购买，在专业人员指导下正确使用产品，并重视使用注意事项和可能出现的不良反应。 国家药监局将适时组织检查组，对各地监督检查工作进行督导检查。请各省级药品监管部门于2022年12月10日前将专项整治工作总结，以及监督检查发现的主要问题、处置措施、相关意见和建议等报国家药监局器械监管司。 联 系 人：胡尊皓、雷智棋 电 话：010-88330682、88330612 传 真：010-88330682 电子邮箱：qxjgec@nmpa.gov.cn 附件：开展规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治情况统计表 国家药监局综合司 2022年8月30日 附件：开展规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治情况统计表.doc | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为进一步规范装饰性彩色隐形眼镜市场秩序，切实加强装饰性彩色隐形眼镜质量监管，保障消费者用械安全，按照国家药监局和市场监管总局联合印发的《关于深入开展药品安全专项整治行动的方案》（国药监综〔2022〕9号）工作安排，国家药监局决定自2022年9月1日起，在全国范围内组织开展为期3个月的规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治行动。现就有关事项通知如下： 一、工作目标 各医疗器械注册人、生产经营企业以及网络交易服务第三方平台要严格执行《医疗器械监督管理条例》及有关配套规章制度，严格落实企业和平台主体责任，持续加强风险防控和质量管理，切实保障装饰性彩色隐形眼镜质量安全。 各级药品监督管理部门要认真履行监管职责，按照“四个最严”要求，坚持深入开展专项整治与建立健全长效机制、严厉打击违法犯罪行为与强化日常监管相结合，针对群众反映装饰性彩色隐形眼镜市场中存在的突出问题，以严厉打击生产经营未经注册装饰性彩色隐形眼镜、网络违法违规销售、无医疗器械生产经营资质、超范围经营等行为为重点，严肃查处相关案件，惩处违法分子，曝光典型案例，消除质量安全风险隐患，建立健全长效监管机制，形成规范有序的市场秩序，保障消费者用械安全。 二、工作任务 （一）规范装饰性彩色隐形眼镜生产行为。生产企业应当按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械生产质量管理规范》的要求，建立质量管理体系并持续保持有效运行。要按照经注册的产品技术要求组织生产，保证出厂的装饰性彩色隐形眼镜符合相关标准以及经注册的产品技术要求，出厂的产品应当经检验合格并附有合格证明文件。 各省级药品监管部门应当重点检查生产企业是否按照相关标准以及经注册的产品技术要求组织生产，原材料采购和供应商管理是否符合要求，关键工序和特殊过程是否得到识别和有效控制，洁净室（区）控制是否符合要求，是否严格落实过程检验、成品检验和成品放行的各项要求。 （二）规范装饰性彩色隐形眼镜经营行为。经营企业应当按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》和《医疗器械经营质量管理规范》要求，建立质量管理体系并有效运行，保证经营条件和经营行为持续符合要求。应当从具有资质的生产企业或者经营企业购进装饰性彩色隐形眼镜，建立并执行进货查验记录制度和销售记录制度。 药品监管部门应当重点检查经营企业是否经营未取得注册证的装饰性彩色隐形眼镜行为，是否无证经营装饰性彩色隐形眼镜，是否超范围经营，是否存在销售假劣、过期装饰性彩色隐形眼镜及其护理产品等违法违规行为。以本行政区域内眼镜商城、眼镜店、居民区、车站码头、繁华街区、过街天桥、地下通道、夜市、购物商场、学校周边饰品店铺、美容美甲店、小商品批发市场、乡镇农村集贸市场等为重点区域，组织实行拉网式排查、对重点经营企业和网络交易服务第三方平台实施高密度的巡查和反复检查，全面排查风险点，严厉打击非法经营行为，务求取得实效。 （三）规范网络销售装饰性彩色隐形眼镜行为。医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当对平台上的装饰性彩色隐形眼镜销售行为及信息进行监测，发现入驻网络交易服务第三方平台的企业存在超范围经营、发布虚假信息、夸大宣传等违法违规行为、无法取得联系或者存在其他严重安全隐患的，应当立即对其停止网络交易服务，并保存有关记录，向所在地药品监管部门报告。从事装饰性彩色隐形眼镜销售的企业应当是依法取得医疗器械生产许可、经营许可的医疗器械生产经营企业，应当在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件，产品页面应当展示装饰性彩色隐形眼镜的医疗器械注册证，并展示产品正确使用方法及注意事项，产品参数指标，佩戴装饰性彩色隐形眼镜可能出现的不良反应等内容。 药品监管部门应当重点检查医疗器械网络交易服务第三方平台是否严格履行资质信息审核、商品信息监测、违规行为处置的法定义务；网络销售企业是否按要求展示生产经营许可证及产品注册证，发布的相关信息是否与经注册的内容保持一致，是否存在违规从事网络销售活动等。 （四）依法严查重处各类违法违规行为。各级药品监管部门要积极完善“线下+线上”监督平台，充分发挥投诉举报的作用，做到及时受理、及时处置、及时查办、及时反馈。要依法加大对违法违规生产经营装饰性彩色隐形眼镜行为的查处力度，对故意从事违法生产经营的医疗器械注册人、生产经营企业，依法从严从重处罚，落实违法行为处罚到人要求，对严重违法违规企业的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，依法予以严厉处罚，实施行业禁入。依法公开案件处罚信息，加大曝光力度，形成强大震慑。省级药品监管部门要加强对辖区内注册人、受托生产企业生产的装饰性彩色隐形眼镜抽检工作，对于监督抽检不合格的产品，要立即采取相应处置措施，责令企业暂停生产、分析不合格原因并开展整改，未经复查合格不得恢复生产。要持续加强装饰性彩色隐形眼镜不良事件监测，积极采取风险控制措施，有效提高上市后产品安全性。 三、工作要求 （一）加强组织领导，确保工作落实。装饰性彩色隐形眼镜质量安全关系到人民群众的切身利益，各级药品监管部门要提高政治站位，坚持以人民健康为中心，全面部署，精心组织，结合实际制定监督检查工作方案，分解细化目标任务，按时序进度抓好推进落实。 （二）完善工作机制，加强部门协作。各级药品监管部门要针对违法违规生产经营装饰性彩色隐形眼镜的特点，研究创新监管的方式方法，形成长效监管机制。要依托现有药品安全专项整治的协调机制，加强同网信、公安、卫生健康、海关和市场监管等部门协同监管和联合惩戒，共同打击违法违规行为。在案件查办过程中，涉及其他地区和部门的，要及时通报，加强沟通合作，形成合力；涉嫌犯罪的，要及时移送公安机关。 （三）强化宣传引导，营造良好氛围。各级药品监管部门要借助多种渠道、多种平台、多种方式向社会宣传，发挥新媒体快速广泛传播的优势，普及装饰性彩色隐形眼镜相关知识，引导消费者从正规渠道购买，在专业人员指导下正确使用产品，并重视使用注意事项和可能出现的不良反应。 国家药监局将适时组织检查组，对各地监督检查工作进行督导检查。请各省级药品监管部门于2022年12月10日前将专项整治工作总结，以及监督检查发现的主要问题、处置措施、相关意见和建议等报国家药监局器械监管司。 联 系 人：胡尊皓、雷智棋 电 话：010-88330682、88330612 传 真：010-88330682 电子邮箱：qxjgec@nmpa.gov.cn 附件：开展规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治情况统计表 国家药监局综合司 2022年8月30日 附件：开展规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治情况统计表.doc
国家药监局综合司关于开展2022年“全国医疗器械安全宣传周”活动的通知 | 药监综械注函〔2022〕370号 | FGWJ-2022-176 | 2022-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械安全与公众生命健康息息相关，为深入贯彻新修订的《医疗器械监督管理条例》，推动医疗器械产业创新和高质量发展，普及医疗器械安全使用知识，展示中国医疗器械近年来在法规体系建设、服务疫情防控大局、深化改革创新、推动产业高质量发展、提升监管能力等方面取得的成果，为党的二十大胜利召开营造良好氛围，今年将举办“全国医疗器械安全宣传周”活动。现将有关事项通知如下。 一、时间安排 2022年“全国医疗器械安全宣传周”活动时间为7月18日至22日。 二、活动主题 2022年“全国医疗器械安全宣传周”的主题为“安全用械 共治共享”。 三、宣传重点 （一）法治护航安全 安全促进发展—全国医疗器械安全宣传周启动仪式暨法规宣贯。举办《医疗器械监督管理条例》及相关配套法规宣贯和实施座谈会，研讨在新法规体系下，监管实践中存在的问题和建议，更好地推动相关规章规范性文件落实。开展家用医疗器械座谈会、医疗器械临床试验研讨会、医疗器械唯一标识实施情况座谈会，充分增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 （二）体系决定质量 质量制胜未来—医疗器械质量管理体系完善与高质量发展。举办新法规下的医疗器械质量管理体系经验交流会、第三方物流及体外诊断试剂高质量发展交流会、“互联网+”监管新模式交流会、生物3D打印定制式医疗器械检查要点座谈研讨会等，并开展“我是器械专职检查员”专访报道宣传。 （三）科学引领审评 研发推动升级—医疗器械审评科学化与现代化新进程。介绍鼓励医疗器械创新发展相关政策、医疗器械企业创新研发、推动产业高质量发展相关情况以及人工智能医疗器械创新合作平台、生物材料创新合作平台服务科学监管、科技创新、成果转化等方面工作。聚焦新时代下监管政策发展，为企业研发创新提供更多的优质服务，服务医药产业的创新发展。 （四）标准构建规范 规范强化安全—医疗器械标准和检验新行动。举办专题科普和检验标准专题讲座，展示医疗器械检验新方法、新工具、新装备，介绍标准进展与趋势、分类管理工作进展、分类目录动态调整情况，为医疗器械高质量发展打牢基础。 （五）创新赋能产业 产业保障健康—医疗器械供给侧新动能与需求新浪潮。开展医疗器械创新模式、创新趋势、创新创业工作思考和交流，搭建监管机构和医疗器械行业的深度交流平台，助力医疗器械行业发展。 四、活动要求 （一）加强组织统筹。要充分认识开展全国医疗器械宣传活动周的重要意义，围绕“安全用械 共治共享”的医疗器械安全宣传周主题，精心策划开展宣传活动，严格执行国家和各地联防联控机制部署，加强安全防范措施，防止聚集性感染事件发生，确保宣传周顺利进行。 （二）突出活动重点。各地要围绕宣传重点，使用统一的“全国医疗器械安全宣传周”标识，参照《2022年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动安排》（见附件），加强广电报刊等传统媒体和“两微一端”等新媒体的融合推广，确保宣传取得实效。 （三）扩大活动影响。各省级药品监管机构要加强与当地相关单位的沟通、协作，汇聚多方合力，增强活动影响和效果。同时加强宣传周相关舆情监测，及时研判舆情走势，稳妥发布相关信息，确保舆论环境平稳有序。 （四）总结工作情况。各省级药品监督管理部门要对活动开展情况进行认真总结，于2022年8月30日前提交工作总结。国家局将汇总各地情况，对于宣传周工作重点突出、实效显著的单位进行通报表扬。 五、联系方式 国家药监局器械注册司 联系人：金 辉 （010）88330602 张 浩 （010）88330632 邮 箱：qxzcs2020@126.com 中国健康传媒集团 联系人：刘 博 （010）83025971 附件：2022年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动安排 国家药监局综合司 2022年6月30日 药监综械注函〔2022〕370号附件.doc | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械安全与公众生命健康息息相关，为深入贯彻新修订的《医疗器械监督管理条例》，推动医疗器械产业创新和高质量发展，普及医疗器械安全使用知识，展示中国医疗器械近年来在法规体系建设、服务疫情防控大局、深化改革创新、推动产业高质量发展、提升监管能力等方面取得的成果，为党的二十大胜利召开营造良好氛围，今年将举办“全国医疗器械安全宣传周”活动。现将有关事项通知如下。 一、时间安排 2022年“全国医疗器械安全宣传周”活动时间为7月18日至22日。 二、活动主题 2022年“全国医疗器械安全宣传周”的主题为“安全用械 共治共享”。 三、宣传重点 （一）法治护航安全 安全促进发展—全国医疗器械安全宣传周启动仪式暨法规宣贯。举办《医疗器械监督管理条例》及相关配套法规宣贯和实施座谈会，研讨在新法规体系下，监管实践中存在的问题和建议，更好地推动相关规章规范性文件落实。开展家用医疗器械座谈会、医疗器械临床试验研讨会、医疗器械唯一标识实施情况座谈会，充分增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 （二）体系决定质量 质量制胜未来—医疗器械质量管理体系完善与高质量发展。举办新法规下的医疗器械质量管理体系经验交流会、第三方物流及体外诊断试剂高质量发展交流会、“互联网+”监管新模式交流会、生物3D打印定制式医疗器械检查要点座谈研讨会等，并开展“我是器械专职检查员”专访报道宣传。 （三）科学引领审评 研发推动升级—医疗器械审评科学化与现代化新进程。介绍鼓励医疗器械创新发展相关政策、医疗器械企业创新研发、推动产业高质量发展相关情况以及人工智能医疗器械创新合作平台、生物材料创新合作平台服务科学监管、科技创新、成果转化等方面工作。聚焦新时代下监管政策发展，为企业研发创新提供更多的优质服务，服务医药产业的创新发展。 （四）标准构建规范 规范强化安全—医疗器械标准和检验新行动。举办专题科普和检验标准专题讲座，展示医疗器械检验新方法、新工具、新装备，介绍标准进展与趋势、分类管理工作进展、分类目录动态调整情况，为医疗器械高质量发展打牢基础。 （五）创新赋能产业 产业保障健康—医疗器械供给侧新动能与需求新浪潮。开展医疗器械创新模式、创新趋势、创新创业工作思考和交流，搭建监管机构和医疗器械行业的深度交流平台，助力医疗器械行业发展。 四、活动要求 （一）加强组织统筹。要充分认识开展全国医疗器械宣传活动周的重要意义，围绕“安全用械 共治共享”的医疗器械安全宣传周主题，精心策划开展宣传活动，严格执行国家和各地联防联控机制部署，加强安全防范措施，防止聚集性感染事件发生，确保宣传周顺利进行。 （二）突出活动重点。各地要围绕宣传重点，使用统一的“全国医疗器械安全宣传周”标识，参照《2022年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动安排》（见附件），加强广电报刊等传统媒体和“两微一端”等新媒体的融合推广，确保宣传取得实效。 （三）扩大活动影响。各省级药品监管机构要加强与当地相关单位的沟通、协作，汇聚多方合力，增强活动影响和效果。同时加强宣传周相关舆情监测，及时研判舆情走势，稳妥发布相关信息，确保舆论环境平稳有序。 （四）总结工作情况。各省级药品监督管理部门要对活动开展情况进行认真总结，于2022年8月30日前提交工作总结。国家局将汇总各地情况，对于宣传周工作重点突出、实效显著的单位进行通报表扬。 五、联系方式 国家药监局器械注册司 联系人：金 辉 （010）88330602 张 浩 （010）88330632 邮 箱：qxzcs2020@126.com 中国健康传媒集团 联系人：刘 博 （010）83025971 附件：2022年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动安排 国家药监局综合司 2022年6月30日 药监综械注函〔2022〕370号附件.doc
国家药监局综合司关于同意筹建医疗器械可靠性与维修性标准化技术归口单位的复函 | 药监综械注函〔2022〕329号 | FGWJ-2022-168 | 2022-06-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家药监局医疗器械标准管理中心： 你中心《关于报送申请筹建医疗器械可靠性与维修性标准化技术归口单位相关材料的函》（国械标管函〔2022〕15号）、《关于报送筹建医疗器械可靠性与维修性标准化技术归口单位补充材料的函》（国械标管函〔2022〕104号）收悉。经研究，提出以下意见： 一、根据《医疗器械标准管理办法》有关规定，同意你中心组织筹建医疗器械可靠性与维修性标准化技术归口单位。 二、筹建工作有关程序和要求如下： （一）拟定专家组成方案。筹建单位按照相关方广泛参与的原则征集专家人选，鼓励企业、科研院所、临床机构专家参与，提高委员的代表性、广泛性。筹建单位要在本单位和你中心网站公开征集委员。根据征集情况，筹建单位与包括专家推荐单位在内的有关方面协商拟定专家组成方案。专家组成参照《全国专业标准化技术委员会管理规定》有关要求。 （二）研究标准领域和体系框架。筹建单位组织有关单位和专家对归口单位所负责的专业领域进一步研究论证，加强与其他相关技术委员会的沟通，提出归口单位的标准领域和体系框架。 （三）报送标准化技术归口单位组建方案。筹建单位准备归口单位组建方案材料（见附件）报你中心审查。 （四）对外公示。你中心在组建方案审查通过后，应向社会公示归口单位名称、专家名单、专业领域、对口国际组织、筹建单位、秘书处承担单位等信息，公示期为30天。公示期满，如符合要求，由你中心将组建方案报国家药监局审批。 附件：医疗器械标准化技术归口单位组建方案材料清单 国家药监局综合司 2022年6月16日 药监综械注函〔2022〕329号附件.docx | 国家药监局医疗器械标准管理中心： 你中心《关于报送申请筹建医疗器械可靠性与维修性标准化技术归口单位相关材料的函》（国械标管函〔2022〕15号）、《关于报送筹建医疗器械可靠性与维修性标准化技术归口单位补充材料的函》（国械标管函〔2022〕104号）收悉。经研究，提出以下意见： 一、根据《医疗器械标准管理办法》有关规定，同意你中心组织筹建医疗器械可靠性与维修性标准化技术归口单位。 二、筹建工作有关程序和要求如下： （一）拟定专家组成方案。筹建单位按照相关方广泛参与的原则征集专家人选，鼓励企业、科研院所、临床机构专家参与，提高委员的代表性、广泛性。筹建单位要在本单位和你中心网站公开征集委员。根据征集情况，筹建单位与包括专家推荐单位在内的有关方面协商拟定专家组成方案。专家组成参照《全国专业标准化技术委员会管理规定》有关要求。 （二）研究标准领域和体系框架。筹建单位组织有关单位和专家对归口单位所负责的专业领域进一步研究论证，加强与其他相关技术委员会的沟通，提出归口单位的标准领域和体系框架。 （三）报送标准化技术归口单位组建方案。筹建单位准备归口单位组建方案材料（见附件）报你中心审查。 （四）对外公示。你中心在组建方案审查通过后，应向社会公示归口单位名称、专家名单、专业领域、对口国际组织、筹建单位、秘书处承担单位等信息，公示期为30天。公示期满，如符合要求，由你中心将组建方案报国家药监局审批。 附件：医疗器械标准化技术归口单位组建方案材料清单 国家药监局综合司 2022年6月16日 药监综械注函〔2022〕329号附件.docx
国家药监局综合司关于同意筹建口腔数字化医疗器械标准化技术归口单位的复函 | 药监综械注函〔2022〕295号 | FGWJ-2022-164 | 2022-06-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家药监局医疗器械标准管理中心： 你中心《关于报送申请筹建口腔数字化医疗器械标准化技术归口单位相关材料的函》（国械标管函〔2022〕130号）收悉。经研究，提出以下意见： 一、根据《医疗器械标准管理办法》有关规定，同意你中心组织筹建口腔数字化医疗器械标准化技术归口单位。 二、筹建工作有关程序和要求如下： （一）拟定专家组成方案。筹建单位按照相关方广泛参与的原则征集专家人选，鼓励企业、科研院所、临床机构专家参与，提高委员的代表性、广泛性。筹建单位要在本单位和你中心网站公开征集委员。根据征集情况，筹建单位与包括专家推荐单位在内的有关方面协商拟定专家组成方案。专家组成参照《全国专业标准化技术委员会管理规定》有关要求。 （二）研究标准领域和体系框架。筹建单位组织有关单位和专家对归口单位所负责的专业领域进一步研究论证，加强与其他相关技术委员会的沟通，提出归口单位的标准领域和体系框架。 （三）报送标准化技术归口单位组建方案。筹建单位准备归口单位组建方案材料（见附件）报你中心审查。 （四）对外公示。你中心在组建方案审查通过后，应向社会公示归口单位名称、专家名单、专业领域、对口国际组织、筹建单位、秘书处承担单位等信息，公示期为30天。公示期满，如符合要求，由你中心将组建方案报国家药监局审批。 附件：医疗器械标准化技术归口单位组建方案材料清单 国家药监局综合司 2022年6月1日 药监综械注函〔2022〕295号附件.docx | 国家药监局医疗器械标准管理中心： 你中心《关于报送申请筹建口腔数字化医疗器械标准化技术归口单位相关材料的函》（国械标管函〔2022〕130号）收悉。经研究，提出以下意见： 一、根据《医疗器械标准管理办法》有关规定，同意你中心组织筹建口腔数字化医疗器械标准化技术归口单位。 二、筹建工作有关程序和要求如下： （一）拟定专家组成方案。筹建单位按照相关方广泛参与的原则征集专家人选，鼓励企业、科研院所、临床机构专家参与，提高委员的代表性、广泛性。筹建单位要在本单位和你中心网站公开征集委员。根据征集情况，筹建单位与包括专家推荐单位在内的有关方面协商拟定专家组成方案。专家组成参照《全国专业标准化技术委员会管理规定》有关要求。 （二）研究标准领域和体系框架。筹建单位组织有关单位和专家对归口单位所负责的专业领域进一步研究论证，加强与其他相关技术委员会的沟通，提出归口单位的标准领域和体系框架。 （三）报送标准化技术归口单位组建方案。筹建单位准备归口单位组建方案材料（见附件）报你中心审查。 （四）对外公示。你中心在组建方案审查通过后，应向社会公示归口单位名称、专家名单、专业领域、对口国际组织、筹建单位、秘书处承担单位等信息，公示期为30天。公示期满，如符合要求，由你中心将组建方案报国家药监局审批。 附件：医疗器械标准化技术归口单位组建方案材料清单 国家药监局综合司 2022年6月1日 药监综械注函〔2022〕295号附件.docx
国家药监局综合司关于全面加强医疗器械质量安全风险会商工作的通知 | 药监综械管〔2022〕57号 | FGWJ-2022-157 | 2022-05-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为全面落实《医疗器械监督管理条例》，深入开展医疗器械专项整治，切实加强医疗器械风险隐患排查治理，现就全面加强医疗器械质量安全风险会商工作提出以下要求： 一、深刻认识全面加强医疗器械质量安全风险会商工作的重要意义 近年来，我国医疗器械产业蓬勃发展，创新产品不断涌现，产品质量不断提高，较好地满足了公众用械需求。与此同时，我国医疗器械产业发展不平衡不充分的问题依然存在，新技术、新方法、新商业模式不断涌现，生产经营企业数量增长迅速，医疗器械质量安全风险隐患仍然存在，违法违规现象时有发生，严重损害公众健康权益。全面加强医疗器械质量安全风险会商，对提升医疗器械质量安全监管的针对性、靶向性和实效性具有重要意义。 各级药品监管部门要坚持风险管理、全程管控、科学监管、社会共治的原则，按照全面覆盖、突出重点、及时处置、注重实效的要求，全面加强医疗器械质量安全风险会商，及时发现并有效处置医疗器械质量安全风险隐患，进一步落实企业主体责任和监管部门监管责任，加快构建风险识别、风险评估及风险管控相结合的风险管理机制，切实保障我国医疗器械质量安全。 二、精心组织开展医疗器械质量安全风险会商 （一）定期开展风险会商。各级药品监管部门应当结合本地工作实际，定期组织开展医疗器械质量安全风险会商工作，原则上每季度应当开展一次，发现重大、紧急医疗器械质量安全风险隐患时应当立即开展。开展风险会商，要聚焦风险、聚焦企业、聚焦产品、聚焦处置，紧紧围绕医疗器械监管工作中发现的及相关部门通报的质量安全风险隐患展开。 （二）全面梳理风险信息。各级药品监管部门在风险会商前要全面梳理在监督检查、监督抽检、不良事件监测、网络销售监测、投诉举报、案件查办、产品召回、舆情监测等监管工作中发现的及相关部门通报的风险信息。要充分利用大数据等信息技术手段进行系统梳理。 （三）科学开展风险研判。各级药品监管部门对梳理出的风险信息，要通过集体研讨、科学分析、综合研判，从产品质量、社会影响、法律风险等多方面进行评价分析，评估其风险程度，确定与风险程度相适宜的处置措施。要重点关注质量体系检查整改不到位、多次抽检不合格、不良事件报告提示产品存在非常规风险、投诉举报和舆情较为集中等风险因素较为突出、风险成因较为复杂的情形。 （四）确保风险处置到位。各级药品监管部门要严格落实企业主体和属地监管责任，按照会商确定的处置措施及时控制和消除各类风险隐患。要督促企业落实主体责任，采取有效措施消除风险隐患，并积极配合监管部门做好风险处置工作。 三、扎实推进医疗器械质量安全风险会商落地见效 （一）切实加强组织领导。各级药品监管部门要高度重视医疗器械质量安全风险会商工作，切实加强组织领导，将质量安全风险会商作为强化医疗器械监管工作的重要内容,明确目标任务、细化具体举措、强化督促检查，确保风险发现在早期、处置在前期，杜绝本辖区内发生系统性、区域性医疗器械质量安全事件。 （二）稳步推进机制建设。各级药品监管部门要不断完善医疗器械质量安全风险会商机制，建立风险隐患排查、研判、防控的相关制度，推进风险会商工作制度化、规范化、常态化。对于风险会商工作中发现的普遍性问题，要挖掘其产生的根本原因，加强制度机制建设，从源头上防控质量安全风险。 （三）及时总结工作经验。各级药品监管部门要畅通信息交流渠道，搭建信息交流平台，加强风险沟通交流，及时总结推广典型经验，加快完善风险识别、风险评估及风险管控相结合的风险管理机制，进一步提升医疗器械质量安全风险防控能力和水平。 国家药监局综合司 2022年5月26日 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为全面落实《医疗器械监督管理条例》，深入开展医疗器械专项整治，切实加强医疗器械风险隐患排查治理，现就全面加强医疗器械质量安全风险会商工作提出以下要求： 一、深刻认识全面加强医疗器械质量安全风险会商工作的重要意义 近年来，我国医疗器械产业蓬勃发展，创新产品不断涌现，产品质量不断提高，较好地满足了公众用械需求。与此同时，我国医疗器械产业发展不平衡不充分的问题依然存在，新技术、新方法、新商业模式不断涌现，生产经营企业数量增长迅速，医疗器械质量安全风险隐患仍然存在，违法违规现象时有发生，严重损害公众健康权益。全面加强医疗器械质量安全风险会商，对提升医疗器械质量安全监管的针对性、靶向性和实效性具有重要意义。 各级药品监管部门要坚持风险管理、全程管控、科学监管、社会共治的原则，按照全面覆盖、突出重点、及时处置、注重实效的要求，全面加强医疗器械质量安全风险会商，及时发现并有效处置医疗器械质量安全风险隐患，进一步落实企业主体责任和监管部门监管责任，加快构建风险识别、风险评估及风险管控相结合的风险管理机制，切实保障我国医疗器械质量安全。 二、精心组织开展医疗器械质量安全风险会商 （一）定期开展风险会商。各级药品监管部门应当结合本地工作实际，定期组织开展医疗器械质量安全风险会商工作，原则上每季度应当开展一次，发现重大、紧急医疗器械质量安全风险隐患时应当立即开展。开展风险会商，要聚焦风险、聚焦企业、聚焦产品、聚焦处置，紧紧围绕医疗器械监管工作中发现的及相关部门通报的质量安全风险隐患展开。 （二）全面梳理风险信息。各级药品监管部门在风险会商前要全面梳理在监督检查、监督抽检、不良事件监测、网络销售监测、投诉举报、案件查办、产品召回、舆情监测等监管工作中发现的及相关部门通报的风险信息。要充分利用大数据等信息技术手段进行系统梳理。 （三）科学开展风险研判。各级药品监管部门对梳理出的风险信息，要通过集体研讨、科学分析、综合研判，从产品质量、社会影响、法律风险等多方面进行评价分析，评估其风险程度，确定与风险程度相适宜的处置措施。要重点关注质量体系检查整改不到位、多次抽检不合格、不良事件报告提示产品存在非常规风险、投诉举报和舆情较为集中等风险因素较为突出、风险成因较为复杂的情形。 （四）确保风险处置到位。各级药品监管部门要严格落实企业主体和属地监管责任，按照会商确定的处置措施及时控制和消除各类风险隐患。要督促企业落实主体责任，采取有效措施消除风险隐患，并积极配合监管部门做好风险处置工作。 三、扎实推进医疗器械质量安全风险会商落地见效 （一）切实加强组织领导。各级药品监管部门要高度重视医疗器械质量安全风险会商工作，切实加强组织领导，将质量安全风险会商作为强化医疗器械监管工作的重要内容,明确目标任务、细化具体举措、强化督促检查，确保风险发现在早期、处置在前期，杜绝本辖区内发生系统性、区域性医疗器械质量安全事件。 （二）稳步推进机制建设。各级药品监管部门要不断完善医疗器械质量安全风险会商机制，建立风险隐患排查、研判、防控的相关制度，推进风险会商工作制度化、规范化、常态化。对于风险会商工作中发现的普遍性问题，要挖掘其产生的根本原因，加强制度机制建设，从源头上防控质量安全风险。 （三）及时总结工作经验。各级药品监管部门要畅通信息交流渠道，搭建信息交流平台，加强风险沟通交流，及时总结推广典型经验，加快完善风险识别、风险评估及风险管控相结合的风险管理机制，进一步提升医疗器械质量安全风险防控能力和水平。 国家药监局综合司 2022年5月26日
国家药监局综合司关于医用射线防护喷剂管理属性的复函 | 药监综械注函〔2022〕231号 | FGWJ-2022-148 | 2022-04-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省药品监督管理局： 你局《关于明确医用射线防护喷剂分类界定的请示》（鲁药监字〔2021〕30号）收悉。经研究，现函复如下： 医用射线防护喷剂产品通常由超氧化物歧化酶及其稳定剂，和其他辅料（姜黄素、山梨醇、山梨酸醇等）组成，预期用途为预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体皮肤、粘膜组织造成的损伤，按照第二类医疗器械管理。 特此函复。 国家药监局综合司 2022年4月29日 | 山东省药品监督管理局： 你局《关于明确医用射线防护喷剂分类界定的请示》（鲁药监字〔2021〕30号）收悉。经研究，现函复如下： 医用射线防护喷剂产品通常由超氧化物歧化酶及其稳定剂，和其他辅料（姜黄素、山梨醇、山梨酸醇等）组成，预期用途为预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体皮肤、粘膜组织造成的损伤，按照第二类医疗器械管理。 特此函复。 国家药监局综合司 2022年4月29日
国家药监局综合司关于印发2022年医疗器械行业标准制修订计划项目的通知 | 药监综械注〔2022〕47号 | FGWJ-2022-147 | 2022-04-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（器械标管中心），器审中心，北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心： 为贯彻国务院办公厅《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，落实《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》有关要求，按照国家药监局医疗器械行业标准制修订工作部署，现将2022年医疗器械行业标准制修订计划项目印发给你们，有关要求通知如下： 一、各相关省（市）局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保按要求完成各项工作任务。 二、国家药监局器械标管中心要认真组织协调各医疗器械标准化（分）技术委员会及技术归口单位，严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化（分）技术委员会及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，要广泛调研、深入研究，积极借鉴国际标准，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 附件：1.2022年医疗器械强制性行业标准制修订计划项目 2.2022年医疗器械推荐性行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2022年4月25日 药监综械注〔2022〕47号附件1.docx 药监综械注〔2022〕47号附件2.doc | 北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（器械标管中心），器审中心，北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心： 为贯彻国务院办公厅《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，落实《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》有关要求，按照国家药监局医疗器械行业标准制修订工作部署，现将2022年医疗器械行业标准制修订计划项目印发给你们，有关要求通知如下： 一、各相关省（市）局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保按要求完成各项工作任务。 二、国家药监局器械标管中心要认真组织协调各医疗器械标准化（分）技术委员会及技术归口单位，严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化（分）技术委员会及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，要广泛调研、深入研究，积极借鉴国际标准，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 附件：1.2022年医疗器械强制性行业标准制修订计划项目 2.2022年医疗器械推荐性行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2022年4月25日 药监综械注〔2022〕47号附件1.docx 药监综械注〔2022〕47号附件2.doc
国家药监局综合司关于《重组人源化胶原蛋白》医疗器械行业标准立项的通知 | 药监综械注〔2022〕44号 | FGWJ-2022-143 | 2022-04-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 器械标管中心、器审中心： 为鼓励重组人源化胶原蛋白新型生物材料研发创新，推动医疗器械产业高质量发展，结合产业发展和监管工作需要，经研究，国家药监局批准《重组人源化胶原蛋白》医疗器械行业标准制修订项目立项。 请按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，采用快速程序开展标准制订，组织做好标准的起草、验证、征求意见和技术审查等工作，保证标准质量和水平。 附件：医疗器械行业标准制修订项目 国家药监局综合司 2022年4月22日 药监综械注〔2022〕44号附件.docx | 器械标管中心、器审中心： 为鼓励重组人源化胶原蛋白新型生物材料研发创新，推动医疗器械产业高质量发展，结合产业发展和监管工作需要，经研究，国家药监局批准《重组人源化胶原蛋白》医疗器械行业标准制修订项目立项。 请按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，采用快速程序开展标准制订，组织做好标准的起草、验证、征求意见和技术审查等工作，保证标准质量和水平。 附件：医疗器械行业标准制修订项目 国家药监局综合司 2022年4月22日 药监综械注〔2022〕44号附件.docx
国家药监局综合司关于加强医疗器械跨区域委托生产协同监管工作的意见 | 药监综械管〔2022〕21号 | FGWJ-2022-138 | 2022-04-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 实施医疗器械注册人制度是推进医疗器械审评审批制度改革、加强医疗器械全生命周期管理的重要举措。随着《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）的施行，注册人制度全面实施，医疗器械生产组织形式更加多样，特别是医疗器械注册人跨省、自治区、直辖市进行委托生产（以下简称“跨区域委托生产”），涉及省级药品监管部门的职责分工与协调配合，给监管工作带来新的挑战。为切实加强医疗器械注册人跨区域委托生产监管，夯实注册人医疗器械全生命周期质量管理责任，加强监管部门协同配合，保障医疗器械质量安全，现提出以下意见。 一、总体要求 各级药品监督管理部门要全面贯彻实施《医疗器械监督管理条例》及其配套规章制度，充分认识实施医疗器械注册人制度的重大意义，监督注册人对研制、生产、经营、使用全过程中医疗器械的安全性、有效性依法承担责任；省级药品监督管理部门应当切实履行监管责任，强化跨区域协同监管，形成职责清晰、信息通畅、衔接有序、协作有力的监管工作机制，推动医疗器械产业高质量发展，保障人民群众用械安全有效。 二、落实监管职责，加强监督检查 （一）加强注册申请人质量体系核查。跨区域委托生产申请产品注册的，医疗器械注册人申请人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责开展注册质量体系核查工作，并协同受托生产企业所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门（以下简称“受托生产企业所在地省局”），联合或者委托开展现场核查，受托生产企业所在地省局应当支持配合。注册申请人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门根据核查情况，提出核查结论，出具体系核查报告。体系核查报告应当包含对注册人和受托生产企业质量体系的检查情况，并抄送受托生产企业所在地省局。 获得批准上市的，应当在医疗器械注册证生产地址栏中登载受托生产地址并注明“（委托生产）”，备注栏备注受托生产企业名称。受托医疗器械生产不得再次委托，相关工作办理时限应当严格按照有关规定执行。 （二）加强生产环节监督检查。注册人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门（以下简称“注册人所在地省局”）应当落实监管责任，根据分级监管规定对注册人生产活动开展日常监督检查，根据不良事件监测、抽查检验、投诉举报等情况开展有因检查。受托生产企业所在地省局负责对受托生产企业生产活动开展日常监督检查，并配合注册人所在地省局对受托生产企业开展联合检查或者委托检查。 对注册人的全项目检查应当包括对受托生产企业相应受托生产活动的检查。注册人所在地省局可以自行或者联合受托生产企业所在地省局对受托生产企业开展跨区域检查，因客观因素限制难以开展跨区域检查的情况，经协商受托生产企业所在地省局同意后，可以开展委托检查。对于突发事件应急调查处置，注册人所在地省局因客观因素确实无法立即派出检查人员的，应当及时委托受托生产企业所在地省局开展检查，受托生产企业所在地省局应当提供监管支持，积极承接注册人所在地省局委托的检查任务。 注册人所在地省局自行对受托生产企业开展检查的，应当提前与受托生产企业所在地省局沟通，受托生产企业所在地省局派出观察员协助开展有关工作，检查报告抄送受托生产企业所在地省局；开展联合检查的，检查组组长原则上由注册人所在地省局检查人员担任，检查报告同时报送注册人所在地省局和受托生产企业所在地省局；开展委托检查的，受托生产企业所在地省局应当按照双方商定的方案开展检查，并于检查结束后10个工作日内向注册人所在地省局反馈检查结果。 （三）加强检查结果处置。注册人所在地省局对注册人监督检查中发现相关问题涉及受托生产企业的，应当通报受托生产企业所在地省局，联合或者委托受托生产企业所在地省局进行检查；对受托生产企业检查中发现受托生产企业存在涉嫌违法违规行为的，应当通报受托生产企业所在地省局，由受托生产企业所在地省局依法调查处置，处置完成后，原则上应当于10个工作日内将处置情况通报注册人所在地省局。 此外，如在注册质量体系核查中，发现已取得生产许可证的受托生产企业存在其他涉嫌违法违规行为的，由受托生产企业所在地省局负责处置，处置完成后，原则上应当于10个工作日内将处置情况通报注册申请人所在地省局。 三、明确责任义务，强化抽检监测 （四）加强医疗器械质量抽检工作。医疗器械注册人所在地省局负责组织对医疗器械注册人生产环节的质量抽检工作，可以委托受托企业所在地省局抽样。对于质量抽检发现的不符合规定要求，符合立案条件的，由医疗器械注册人所在地省局对注册人立案查处，并及时将检验结论、立案情况抄送受托企业所在地局。发布质量公告时，一并公告受托生产企业。 注册人所在地省局应当督促注册人彻底查找不合格原因，切实整改到位；涉及受托生产企业未按法规要求组织生产的，注册人所在地省局应当及时通报受托企业所在地省局，由受托企业所在地省局依法进行调查处置。 （五）加强注册人不良事件监测工作。医疗器械注册人所在地省局要督促注册人切实履行医疗器械不良事件监测的主体责任，医疗器械注册人依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》及相关指南文件的要求，建立不良事件监测制度，主动收集、报告、调查、评价产品发生的不良事件，及时发现和控制产品存在的不合理风险，确保上市产品的安全有效。 不良事件上报地省局调查认为产品涉嫌存在重大质量安全风险的，应当及时通报注册人所在地省局。注册人所在地省局开展调查评估，调查涉及跨区域委托生产情形的，受托企业所在地省局应当配合。确认相关产品存在重大质量安全风险的，注册人所在地省局应当监督注册人采取风险控制措施，并将调查评估结论和注册人采取的风险控制措施通报受托企业所在地省局，受托企业所在地省局应依法对受托生产企业进行调查处置。 四、完善协同监管体系，形成监管合力 （六）加强监管协同配合。在严格落实责任的基础上，各省局应当加强信息沟通和监管协同，建立运转顺畅的协同监管机制，形成有效监管闭环，确保对医疗器械全生命周期、全链条监管“无缝隙”“无死角”。鼓励各省局之间建立常态化的跨区域监管工作组，研究出台细化的监管指导文件，探索完善医疗器械跨区域协同监管机制；鼓励跨行政区域开展检查员集中培训和经验交流，统一检查尺度，明确检查要求，提高检查效能。 （七）加强监管信息互联互通。药品监督管理部门应当持续加强信息化建设，提高智慧监管水平，主动收集注册及监管各项信息，建立并持续更新注册人、受托生产企业信用档案，及时、完整、准确地与国家局数据共享平台进行数据交换，实现全系统数据协同共享。国家药监局负责持续完善医疗器械生产监管信息平台功能，加强抽检及不良事件数据更新，实现多维度查询统计分析；各省局应当切实加强医疗器械生产监管信息平台的使用和对接，加强医疗器械注册人制度下的数据互通、协同监管。 （八）严肃查处违法违规行为。发现涉嫌违反医疗器械法规、规章的行为，应当按照属地监管的原则，依据《医疗器械监督管理条例》规定，依法严肃查处，落实违法行为处罚到人要求，强化行刑衔接、行纪衔接。对于同时涉及注册人、受托生产企业的案件，相关省局应当加强协查合作，组织开展案件线索通报、调查取证、检验检测等工作，共同打击违法行为；对于查办的重大案件、典型案件应当及时上报，国家药监局负责遴选典型案例予以通报，形成利剑高悬震慑作用。 第一类医疗器械备案人和受托生产企业不在同一设区的市的，参照本意见进行监督管理。 附件：省局监管职责划分示意表 国家药监局综合司 2022年3月10日 药监综械管〔2022〕21号附件.docx | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 实施医疗器械注册人制度是推进医疗器械审评审批制度改革、加强医疗器械全生命周期管理的重要举措。随着《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）的施行，注册人制度全面实施，医疗器械生产组织形式更加多样，特别是医疗器械注册人跨省、自治区、直辖市进行委托生产（以下简称“跨区域委托生产”），涉及省级药品监管部门的职责分工与协调配合，给监管工作带来新的挑战。为切实加强医疗器械注册人跨区域委托生产监管，夯实注册人医疗器械全生命周期质量管理责任，加强监管部门协同配合，保障医疗器械质量安全，现提出以下意见。 一、总体要求 各级药品监督管理部门要全面贯彻实施《医疗器械监督管理条例》及其配套规章制度，充分认识实施医疗器械注册人制度的重大意义，监督注册人对研制、生产、经营、使用全过程中医疗器械的安全性、有效性依法承担责任；省级药品监督管理部门应当切实履行监管责任，强化跨区域协同监管，形成职责清晰、信息通畅、衔接有序、协作有力的监管工作机制，推动医疗器械产业高质量发展，保障人民群众用械安全有效。 二、落实监管职责，加强监督检查 （一）加强注册申请人质量体系核查。跨区域委托生产申请产品注册的，医疗器械注册人申请人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责开展注册质量体系核查工作，并协同受托生产企业所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门（以下简称“受托生产企业所在地省局”），联合或者委托开展现场核查，受托生产企业所在地省局应当支持配合。注册申请人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门根据核查情况，提出核查结论，出具体系核查报告。体系核查报告应当包含对注册人和受托生产企业质量体系的检查情况，并抄送受托生产企业所在地省局。 获得批准上市的，应当在医疗器械注册证生产地址栏中登载受托生产地址并注明“（委托生产）”，备注栏备注受托生产企业名称。受托医疗器械生产不得再次委托，相关工作办理时限应当严格按照有关规定执行。 （二）加强生产环节监督检查。注册人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门（以下简称“注册人所在地省局”）应当落实监管责任，根据分级监管规定对注册人生产活动开展日常监督检查，根据不良事件监测、抽查检验、投诉举报等情况开展有因检查。受托生产企业所在地省局负责对受托生产企业生产活动开展日常监督检查，并配合注册人所在地省局对受托生产企业开展联合检查或者委托检查。 对注册人的全项目检查应当包括对受托生产企业相应受托生产活动的检查。注册人所在地省局可以自行或者联合受托生产企业所在地省局对受托生产企业开展跨区域检查，因客观因素限制难以开展跨区域检查的情况，经协商受托生产企业所在地省局同意后，可以开展委托检查。对于突发事件应急调查处置，注册人所在地省局因客观因素确实无法立即派出检查人员的，应当及时委托受托生产企业所在地省局开展检查，受托生产企业所在地省局应当提供监管支持，积极承接注册人所在地省局委托的检查任务。 注册人所在地省局自行对受托生产企业开展检查的，应当提前与受托生产企业所在地省局沟通，受托生产企业所在地省局派出观察员协助开展有关工作，检查报告抄送受托生产企业所在地省局；开展联合检查的，检查组组长原则上由注册人所在地省局检查人员担任，检查报告同时报送注册人所在地省局和受托生产企业所在地省局；开展委托检查的，受托生产企业所在地省局应当按照双方商定的方案开展检查，并于检查结束后10个工作日内向注册人所在地省局反馈检查结果。 （三）加强检查结果处置。注册人所在地省局对注册人监督检查中发现相关问题涉及受托生产企业的，应当通报受托生产企业所在地省局，联合或者委托受托生产企业所在地省局进行检查；对受托生产企业检查中发现受托生产企业存在涉嫌违法违规行为的，应当通报受托生产企业所在地省局，由受托生产企业所在地省局依法调查处置，处置完成后，原则上应当于10个工作日内将处置情况通报注册人所在地省局。 此外，如在注册质量体系核查中，发现已取得生产许可证的受托生产企业存在其他涉嫌违法违规行为的，由受托生产企业所在地省局负责处置，处置完成后，原则上应当于10个工作日内将处置情况通报注册申请人所在地省局。 三、明确责任义务，强化抽检监测 （四）加强医疗器械质量抽检工作。医疗器械注册人所在地省局负责组织对医疗器械注册人生产环节的质量抽检工作，可以委托受托企业所在地省局抽样。对于质量抽检发现的不符合规定要求，符合立案条件的，由医疗器械注册人所在地省局对注册人立案查处，并及时将检验结论、立案情况抄送受托企业所在地局。发布质量公告时，一并公告受托生产企业。 注册人所在地省局应当督促注册人彻底查找不合格原因，切实整改到位；涉及受托生产企业未按法规要求组织生产的，注册人所在地省局应当及时通报受托企业所在地省局，由受托企业所在地省局依法进行调查处置。 （五）加强注册人不良事件监测工作。医疗器械注册人所在地省局要督促注册人切实履行医疗器械不良事件监测的主体责任，医疗器械注册人依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》及相关指南文件的要求，建立不良事件监测制度，主动收集、报告、调查、评价产品发生的不良事件，及时发现和控制产品存在的不合理风险，确保上市产品的安全有效。 不良事件上报地省局调查认为产品涉嫌存在重大质量安全风险的，应当及时通报注册人所在地省局。注册人所在地省局开展调查评估，调查涉及跨区域委托生产情形的，受托企业所在地省局应当配合。确认相关产品存在重大质量安全风险的，注册人所在地省局应当监督注册人采取风险控制措施，并将调查评估结论和注册人采取的风险控制措施通报受托企业所在地省局，受托企业所在地省局应依法对受托生产企业进行调查处置。 四、完善协同监管体系，形成监管合力 （六）加强监管协同配合。在严格落实责任的基础上，各省局应当加强信息沟通和监管协同，建立运转顺畅的协同监管机制，形成有效监管闭环，确保对医疗器械全生命周期、全链条监管“无缝隙”“无死角”。鼓励各省局之间建立常态化的跨区域监管工作组，研究出台细化的监管指导文件，探索完善医疗器械跨区域协同监管机制；鼓励跨行政区域开展检查员集中培训和经验交流，统一检查尺度，明确检查要求，提高检查效能。 （七）加强监管信息互联互通。药品监督管理部门应当持续加强信息化建设，提高智慧监管水平，主动收集注册及监管各项信息，建立并持续更新注册人、受托生产企业信用档案，及时、完整、准确地与国家局数据共享平台进行数据交换，实现全系统数据协同共享。国家药监局负责持续完善医疗器械生产监管信息平台功能，加强抽检及不良事件数据更新，实现多维度查询统计分析；各省局应当切实加强医疗器械生产监管信息平台的使用和对接，加强医疗器械注册人制度下的数据互通、协同监管。 （八）严肃查处违法违规行为。发现涉嫌违反医疗器械法规、规章的行为，应当按照属地监管的原则，依据《医疗器械监督管理条例》规定，依法严肃查处，落实违法行为处罚到人要求，强化行刑衔接、行纪衔接。对于同时涉及注册人、受托生产企业的案件，相关省局应当加强协查合作，组织开展案件线索通报、调查取证、检验检测等工作，共同打击违法行为；对于查办的重大案件、典型案件应当及时上报，国家药监局负责遴选典型案例予以通报，形成利剑高悬震慑作用。 第一类医疗器械备案人和受托生产企业不在同一设区的市的，参照本意见进行监督管理。 附件：省局监管职责划分示意表 国家药监局综合司 2022年3月10日 药监综械管〔2022〕21号附件.docx
国家药监局综合司关于做好新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管工作的通知 | 药监综械管〔2022〕23号 | FGWJ-2022-120 | 2022-03-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发了《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》。为切实保障新冠病毒抗原检测试剂产品质量安全，进一步强化新冠病毒抗原检测试剂产品质量安全监管，现就有关要求通知如下： 一、加强注册相关管理工作 各省级药品监督管理部门要加强研发注册环节指导，做好申报注册产品注册质量管理体系核查工作，确保企业研发过程规范，注册申报资料真实、准确、完整和可追溯。 二、加强生产环节监督检查 相关省级药品监督管理部门要加强监管，组织专业力量加强对行政区域内新冠病毒抗原检测试剂注册人及其受托生产企业的监督检查力度，监督指导企业严格落实主体责任，按照经注册的产品技术要求组织生产，确保质量管理体系持续有效运行。重点关注产品原材料采购、质量控制、洁净车间环境控制是否符合要求，不合格品等风险隐患是否依法及时控制，产品说明书是否载明消费者个人自行使用说明。督促企业认真做好产品销售记录，确保相关记录满足可追溯要求，畅通售后服务渠道，及时了解产品使用情况。 三、加强经营环节监督检查 根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》明确“社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测”的要求，在疫情防控期间，取得药品经营许可证或者医疗器械经营许可证，并具备相应储存条件的零售药店和医疗器械经营企业，可销售新冠病毒抗原检测试剂。地方各级药品监督管理部门要进一步做好对新冠病毒抗原检测试剂经营企业的监督检查，监督指导企业从具备合法资质的医疗器械注册人、生产经营企业购进新冠病毒抗原检测试剂，做好进货查验和销售等记录，配备相适应的设施设备，保证产品运输、储存条件符合标签和说明书的标示要求。重点关注企业经营的新冠病毒抗原检测试剂是否经注册批准并具备合格证明文件，产品说明书是否载明消费者个人自行使用说明等。对从事网络销售的医疗器械经营企业，还要督促其在网站主页面显著位置展示医疗器械经营许可证，在产品页面展示医疗器械注册证等信息。 各省级药品监督管理部门要继续加强对新冠病毒检测试剂网络交易信息的监测处置力度，对监测发现的违法违规线索要及时组织查处。加强对辖区医疗器械网络交易服务第三方平台的监督检查，监督指导其严格履行对入网医疗器械经营者的实名登记、资质审核、经营行为管理等义务，发现违法违规销售医疗器械行为，要及时制止并报告药品监督管理部门。 四、严厉打击违法违规行为 各级药品监督管理部门要高度重视网络监测、投诉举报、舆情监测、监督检查、监督抽检等渠道反映的案件线索，对未经许可生产经营、生产经营未经注册新冠病毒抗原检测试剂等违法违规行为，要依法从严查处。涉嫌犯罪的，要及时移送公安机关。 国家药监局综合司 2022年3月12日 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局： 近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发了《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》。为切实保障新冠病毒抗原检测试剂产品质量安全，进一步强化新冠病毒抗原检测试剂产品质量安全监管，现就有关要求通知如下： 一、加强注册相关管理工作 各省级药品监督管理部门要加强研发注册环节指导，做好申报注册产品注册质量管理体系核查工作，确保企业研发过程规范，注册申报资料真实、准确、完整和可追溯。 二、加强生产环节监督检查 相关省级药品监督管理部门要加强监管，组织专业力量加强对行政区域内新冠病毒抗原检测试剂注册人及其受托生产企业的监督检查力度，监督指导企业严格落实主体责任，按照经注册的产品技术要求组织生产，确保质量管理体系持续有效运行。重点关注产品原材料采购、质量控制、洁净车间环境控制是否符合要求，不合格品等风险隐患是否依法及时控制，产品说明书是否载明消费者个人自行使用说明。督促企业认真做好产品销售记录，确保相关记录满足可追溯要求，畅通售后服务渠道，及时了解产品使用情况。 三、加强经营环节监督检查 根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》明确“社区居民有自我检测需求的，可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测”的要求，在疫情防控期间，取得药品经营许可证或者医疗器械经营许可证，并具备相应储存条件的零售药店和医疗器械经营企业，可销售新冠病毒抗原检测试剂。地方各级药品监督管理部门要进一步做好对新冠病毒抗原检测试剂经营企业的监督检查，监督指导企业从具备合法资质的医疗器械注册人、生产经营企业购进新冠病毒抗原检测试剂，做好进货查验和销售等记录，配备相适应的设施设备，保证产品运输、储存条件符合标签和说明书的标示要求。重点关注企业经营的新冠病毒抗原检测试剂是否经注册批准并具备合格证明文件，产品说明书是否载明消费者个人自行使用说明等。对从事网络销售的医疗器械经营企业，还要督促其在网站主页面显著位置展示医疗器械经营许可证，在产品页面展示医疗器械注册证等信息。 各省级药品监督管理部门要继续加强对新冠病毒检测试剂网络交易信息的监测处置力度，对监测发现的违法违规线索要及时组织查处。加强对辖区医疗器械网络交易服务第三方平台的监督检查，监督指导其严格履行对入网医疗器械经营者的实名登记、资质审核、经营行为管理等义务，发现违法违规销售医疗器械行为，要及时制止并报告药品监督管理部门。 四、严厉打击违法违规行为 各级药品监督管理部门要高度重视网络监测、投诉举报、舆情监测、监督检查、监督抽检等渠道反映的案件线索，对未经许可生产经营、生产经营未经注册新冠病毒抗原检测试剂等违法违规行为，要依法从严查处。涉嫌犯罪的，要及时移送公安机关。 国家药监局综合司 2022年3月12日
国家药监局综合司关于印发2022年国家医疗器械抽检产品检验方案的通知 | 药监综械管〔2022〕15号 | FGWJ-2022-116 | 2022-02-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2022年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》（药监综械管〔2021〕108号），现将2022年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，并将有关要求通知如下： 一、检验工作要求 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局（以下简称省局）、中国食品药品检定研究院应当按照2022年国家医疗器械抽检品种检验方案（附件1）组织相关检验机构按照医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（注册产品标准）开展检验工作。 二、复检工作要求 2022年国家监督抽检的复检受理部门为医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。对同一检验报告的复检申请只办理一次。受理复检申请的省级药品监督管理部门依据2022年国家医疗器械抽检复检机构名单（附件2），确定复检机构进行复检，复检机构不得拒绝。对检验方案中明确为风险监测抽检的，不予复检。 自2022年起，列入复检机构名单的检验机构，应当持续保持其相应品种及项目的检验能力、检验资质，有义务承接省级抽检和地方药品监督管理部门执法工作中的复检工作。复检机构应当主动公开复检联系方式，为复检工作提供便利。有关复检工作的具体要求详见2022年国家医疗器械抽检复检工作要求（附件3）。 当事人对检验结论有异议且无法通过复检验证的，可以向所在地省级药品监督管理部门提出异议申诉书面申请，具体时限及流程按照《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》（药监综械管〔2021〕46号）中有关异议申诉规定办理。 三、其他要求 医疗器械注册人、备案人和被抽样单位收到产品不符合规定报告后，应当立即采取风险控制措施。药品监督管理部门应当及时组织调查处置，符合立案条件的，及时立案查处；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。 附件：1.2022年国家医疗器械抽检品种检验方案 2.2022年国家医疗器械抽检复检机构名单 3.2022年国家医疗器械抽检复检工作要求 国家药监局综合司 2022年2月21日 药监综械管〔2022〕15号附件1.docx 药监综械管〔2022〕15号附件2.docx 药监综械管〔2022〕15号附件3.docx | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2022年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》（药监综械管〔2021〕108号），现将2022年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，并将有关要求通知如下： 一、检验工作要求 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药品监督管理局（以下简称省局）、中国食品药品检定研究院应当按照2022年国家医疗器械抽检品种检验方案（附件1）组织相关检验机构按照医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（注册产品标准）开展检验工作。 二、复检工作要求 2022年国家监督抽检的复检受理部门为医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。对同一检验报告的复检申请只办理一次。受理复检申请的省级药品监督管理部门依据2022年国家医疗器械抽检复检机构名单（附件2），确定复检机构进行复检，复检机构不得拒绝。对检验方案中明确为风险监测抽检的，不予复检。 自2022年起，列入复检机构名单的检验机构，应当持续保持其相应品种及项目的检验能力、检验资质，有义务承接省级抽检和地方药品监督管理部门执法工作中的复检工作。复检机构应当主动公开复检联系方式，为复检工作提供便利。有关复检工作的具体要求详见2022年国家医疗器械抽检复检工作要求（附件3）。 当事人对检验结论有异议且无法通过复检验证的，可以向所在地省级药品监督管理部门提出异议申诉书面申请，具体时限及流程按照《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》（药监综械管〔2021〕46号）中有关异议申诉规定办理。 三、其他要求 医疗器械注册人、备案人和被抽样单位收到产品不符合规定报告后，应当立即采取风险控制措施。药品监督管理部门应当及时组织调查处置，符合立案条件的，及时立案查处；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关。 附件：1.2022年国家医疗器械抽检品种检验方案 2.2022年国家医疗器械抽检复检机构名单 3.2022年国家医疗器械抽检复检工作要求 国家药监局综合司 2022年2月21日 药监综械管〔2022〕15号附件1.docx 药监综械管〔2022〕15号附件2.docx 药监综械管〔2022〕15号附件3.docx
国家药监局综合司关于印发境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序的通知 | 药监综械注〔2022〕13号 | FGWJ-2022-113 | 2022-02-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为做好医疗器械注册质量管理体系核查工作，根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等相关法规规章，国家局组织修订了《境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序》，现予印发，自发布之日起施行。原国家食品药品监督管理总局《关于印发境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序（暂行）的通知》（食药监械管〔2015〕63号）同时废止。 国家药监局综合司 2022年2月9日 境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序.docx 药监综械注〔2022〕13号附件1.doc 药监综械注〔2022〕13号附件2.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为做好医疗器械注册质量管理体系核查工作，根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《体外诊断试剂注册与备案管理办法》等相关法规规章，国家局组织修订了《境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序》，现予印发，自发布之日起施行。原国家食品药品监督管理总局《关于印发境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序（暂行）的通知》（食药监械管〔2015〕63号）同时废止。 国家药监局综合司 2022年2月9日 境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序.docx 药监综械注〔2022〕13号附件1.doc 药监综械注〔2022〕13号附件2.doc
国家药监局综合司关于进一步做好医疗器械唯一标识示范推广工作的通知 | 药监综械注函〔2022〕54号 | FGWJ-2022-111 | 2022-01-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药监局，各有关单位： 医疗器械唯一标识制度是贯彻落实《医疗器械监督管理条例》，切实推进国务院治理高值医用耗材改革和国务院深化医药卫生体制改革的重要举措，是创新监管方式、提升监管效能、强化全生命周期精细化管理、促进产业高质量发展的重要手段。自2021年1月1日首批医疗器械唯一标识实施工作开展以来，唯一标识在医疗器械生产、流通、使用全链条各环节成功得到示范应用，有力助推了医疗器械从源头生产到临床使用全链条联动。 为进一步做好唯一标识示范推广，国家药监局组织医药、卫生、医保领域专家开展了唯一标识示范单位遴选工作，坚持先进性、示范性，综合考虑地域、环节、实施品种、企业规模、技术先进程度等遴选出首批15家医疗器械唯一标识示范单位。 各唯一标识实施示范单位要进一步拓展唯一标识实施应用，主动与上下游开展衔接，强化唯一标识全链条联动；要进一步总结经验，形成长效机制，不断提升工作水平，切实发挥引领示范作用；要固定专人负责，按照培训需求合理制定培训计划，认真组织开展唯一标识宣贯培训和观摩学习，鼓励示范单位间开展合作交流，进一步提升示范应用效果，每半年总结示范应用工作情况报送国家药监局。 各省（区、市）药监局要强化示范引领，积极推进辖区唯一标识示范工程建设，制定年度工作方案，充分利用唯一标识实施示范单位，以点带面、以面扩域，扎实推进唯一标识制度有效实施。示范推广工作情况于年底前报送国家药监局。 特此通知。 附件：首批医疗器械唯一标识实施示范单位名单 国家药监局综合司 2022年1月26日 药监综械注函〔2022〕54号附件.docx | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团药监局，各有关单位： 医疗器械唯一标识制度是贯彻落实《医疗器械监督管理条例》，切实推进国务院治理高值医用耗材改革和国务院深化医药卫生体制改革的重要举措，是创新监管方式、提升监管效能、强化全生命周期精细化管理、促进产业高质量发展的重要手段。自2021年1月1日首批医疗器械唯一标识实施工作开展以来，唯一标识在医疗器械生产、流通、使用全链条各环节成功得到示范应用，有力助推了医疗器械从源头生产到临床使用全链条联动。 为进一步做好唯一标识示范推广，国家药监局组织医药、卫生、医保领域专家开展了唯一标识示范单位遴选工作，坚持先进性、示范性，综合考虑地域、环节、实施品种、企业规模、技术先进程度等遴选出首批15家医疗器械唯一标识示范单位。 各唯一标识实施示范单位要进一步拓展唯一标识实施应用，主动与上下游开展衔接，强化唯一标识全链条联动；要进一步总结经验，形成长效机制，不断提升工作水平，切实发挥引领示范作用；要固定专人负责，按照培训需求合理制定培训计划，认真组织开展唯一标识宣贯培训和观摩学习，鼓励示范单位间开展合作交流，进一步提升示范应用效果，每半年总结示范应用工作情况报送国家药监局。 各省（区、市）药监局要强化示范引领，积极推进辖区唯一标识示范工程建设，制定年度工作方案，充分利用唯一标识实施示范单位，以点带面、以面扩域，扎实推进唯一标识制度有效实施。示范推广工作情况于年底前报送国家药监局。 特此通知。 附件：首批医疗器械唯一标识实施示范单位名单 国家药监局综合司 2022年1月26日 药监综械注函〔2022〕54号附件.docx
国家药监局关于对“10·21”打击非法医疗美容设备专项整治行动有关单位和个人予以表扬的通报 | 国药监械管〔2021〕61号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-11-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 近期，上海市药品监督管理部门会同上海市公安机关开展了打击“10·21”非法医疗美容设备专项整治行动。对上海市涉嫌使用非法医疗美容设备的医疗美容服务机构进行集中收网，查获涉嫌假冒射频美容设备16台，射频美容设备使用的面部治疗头端900/1200发51个、眼周治疗头端450发74个、身体治疗头端500发6个和7D聚拉提美容设备2台。根据前期联合排摸线索，赴广东侦破一起制售假冒射频美容设备产品案，抓获涉案人员120余名，捣毁犯罪窝点15处，查处提供医疗美容服务的单位15家，查获假冒射频美容设备54台、探头等耗材4.6万余件、包材6.1万余件，涉案金额9200余万元。相关案件在进一步侦办中。 上海市药品监督管理局高度重视此次专项整治工作，局党组书记、局长闻大翔同志多次作出指示批示，指导专项行动；分管副局长郭术廷同志多次听取工作进展的汇报，研究部署专项整治行动；业务监督处处长叶宝法同志、副处长孟琪瑛同志具体协调及指导专项整治工作的开展。市药监局稽查局局长刘丹华同志带队深入线索排摸一线，多次组织专题会议研究走访、排摸情况，全面把握并科学指挥专项整治行动；副局长赵宇翔同志具体指挥专项整治行动，制定行动方案，抽调业务骨干成立专案组，协调区县市场局完成后续调查处置，为专项整治行动的顺利开展发挥了重要作用；医疗器械稽查科负责人、四级高级主办姜海鑫同志全程参与专项行动研判，积极协调与公安机关加强案件行刑衔接；医疗器械稽查科一级主办付长鸿同志带队深入办案一线，具体指导专项行动调查取证工作；医疗器械监管科鲁中亚、王晨寅、史维刚同志，具体负责专项行动的调查取证工作，克服时间短、任务重的困难，多次辗转相关区县对涉案产品进行连续追查，与公安干警密切配合对犯罪嫌疑人进行调查，为专项行动的圆满完成付出了艰辛的努力。 “10·21”非法医疗美容设备专项整治行动以多家高风险售假网店为线索，深挖上游供货源头和下游，并经走访海关、医疗器械检测等部门和智慧公安成果应用，最终锁定本市涉嫌医疗美容服务机构。涉案美容设备严重危害群众健康安全，使用过程中可能引发烫伤、水泡等医疗事故。该专项行动的圆满完成，有力打击了射频美容设备市场乱象，体现了药品监管部门专业执法、积极作为、严查大案、坚决维护公众健康安全的决心和意志。 为进一步增强医疗器械安全监管执法人员责任感和使命感，不断加大案件查处力度，始终保持对医疗器械违法行为的高压态势，为保障人民群众的健康安全作出新的更大的贡献。国家药监局对上海市药品监督管理局、上海市药品监督管理局稽查局和闻大翔、郭术廷、叶宝法、孟琪瑛、刘丹华、赵宇翔、姜海鑫、付长鸿、鲁中亚、王晨寅、史维刚等同志予以通报表扬。 希望各级药品监管部门深入贯彻落实习近平总书记关于药品安全工作的一系列重要指示精神，贯彻实施新修订的《医疗器械监督管理条例》，进一步增强责任感和使命感，始终保持主动出击、勇于担当的工作作风，继续加大案件查处力度，严厉打击医疗器械违法行为，为保障公众健康作出新的更大的贡献。 国家药监局 2021年11月26日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 近期，上海市药品监督管理部门会同上海市公安机关开展了打击“10·21”非法医疗美容设备专项整治行动。对上海市涉嫌使用非法医疗美容设备的医疗美容服务机构进行集中收网，查获涉嫌假冒射频美容设备16台，射频美容设备使用的面部治疗头端900/1200发51个、眼周治疗头端450发74个、身体治疗头端500发6个和7D聚拉提美容设备2台。根据前期联合排摸线索，赴广东侦破一起制售假冒射频美容设备产品案，抓获涉案人员120余名，捣毁犯罪窝点15处，查处提供医疗美容服务的单位15家，查获假冒射频美容设备54台、探头等耗材4.6万余件、包材6.1万余件，涉案金额9200余万元。相关案件在进一步侦办中。 上海市药品监督管理局高度重视此次专项整治工作，局党组书记、局长闻大翔同志多次作出指示批示，指导专项行动；分管副局长郭术廷同志多次听取工作进展的汇报，研究部署专项整治行动；业务监督处处长叶宝法同志、副处长孟琪瑛同志具体协调及指导专项整治工作的开展。市药监局稽查局局长刘丹华同志带队深入线索排摸一线，多次组织专题会议研究走访、排摸情况，全面把握并科学指挥专项整治行动；副局长赵宇翔同志具体指挥专项整治行动，制定行动方案，抽调业务骨干成立专案组，协调区县市场局完成后续调查处置，为专项整治行动的顺利开展发挥了重要作用；医疗器械稽查科负责人、四级高级主办姜海鑫同志全程参与专项行动研判，积极协调与公安机关加强案件行刑衔接；医疗器械稽查科一级主办付长鸿同志带队深入办案一线，具体指导专项行动调查取证工作；医疗器械监管科鲁中亚、王晨寅、史维刚同志，具体负责专项行动的调查取证工作，克服时间短、任务重的困难，多次辗转相关区县对涉案产品进行连续追查，与公安干警密切配合对犯罪嫌疑人进行调查，为专项行动的圆满完成付出了艰辛的努力。 “10·21”非法医疗美容设备专项整治行动以多家高风险售假网店为线索，深挖上游供货源头和下游，并经走访海关、医疗器械检测等部门和智慧公安成果应用，最终锁定本市涉嫌医疗美容服务机构。涉案美容设备严重危害群众健康安全，使用过程中可能引发烫伤、水泡等医疗事故。该专项行动的圆满完成，有力打击了射频美容设备市场乱象，体现了药品监管部门专业执法、积极作为、严查大案、坚决维护公众健康安全的决心和意志。 为进一步增强医疗器械安全监管执法人员责任感和使命感，不断加大案件查处力度，始终保持对医疗器械违法行为的高压态势，为保障人民群众的健康安全作出新的更大的贡献。国家药监局对上海市药品监督管理局、上海市药品监督管理局稽查局和闻大翔、郭术廷、叶宝法、孟琪瑛、刘丹华、赵宇翔、姜海鑫、付长鸿、鲁中亚、王晨寅、史维刚等同志予以通报表扬。 希望各级药品监管部门深入贯彻落实习近平总书记关于药品安全工作的一系列重要指示精神，贯彻实施新修订的《医疗器械监督管理条例》，进一步增强责任感和使命感，始终保持主动出击、勇于担当的工作作风，继续加大案件查处力度，严厉打击医疗器械违法行为，为保障公众健康作出新的更大的贡献。 国家药监局 2021年11月26日
国家药监局关于印发境内第二类医疗器械注册审批操作规范的通知 | 国药监械注〔2021〕54号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-11-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为落实《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）要求，根据《医疗器械注册与备案管理办法》（市场监管总局令第47号）和《体外诊断试剂注册与备案管理办法》（市场监管总局令第48号），国家局组织修订了《境内第二类医疗器械注册审批操作规范》，现予印发，自发布之日起施行。《食品药品监管总局关于印发境内第二类医疗器械注册审批操作规范的通知》（食药监械管〔2014〕209号）同时废止。 附件：《境内第二类医疗器械注册审批操作规范》 国家药监局 2021年11月2日 国药监械注〔2021〕54号附件.docx | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为落实《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）要求，根据《医疗器械注册与备案管理办法》（市场监管总局令第47号）和《体外诊断试剂注册与备案管理办法》（市场监管总局令第48号），国家局组织修订了《境内第二类医疗器械注册审批操作规范》，现予印发，自发布之日起施行。《食品药品监管总局关于印发境内第二类医疗器械注册审批操作规范的通知》（食药监械管〔2014〕209号）同时废止。 附件：《境内第二类医疗器械注册审批操作规范》 国家药监局 2021年11月2日 国药监械注〔2021〕54号附件.docx
国家药监局关于印发境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范的通知 | 国药监械注〔2021〕53号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-11-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为落实《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）要求，根据《医疗器械注册与备案管理办法》（市场监管总局令第47号）《体外诊断试剂注册与备案管理办法》（市场监管总局令第48号），国家局组织修订了《境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范》，现予印发，自发布之日起施行。《食品药品监管总局关于印发境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范的通知》（食药监械管〔2014〕208号）同时废止。 附件：《境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范》 国家药监局 2021年11月2日 国药监械注〔2021〕53号附件.docx | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为落实《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）要求，根据《医疗器械注册与备案管理办法》（市场监管总局令第47号）《体外诊断试剂注册与备案管理办法》（市场监管总局令第48号），国家局组织修订了《境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范》，现予印发，自发布之日起施行。《食品药品监管总局关于印发境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范的通知》（食药监械管〔2014〕208号）同时废止。 附件：《境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范》 国家药监局 2021年11月2日 国药监械注〔2021〕53号附件.docx
国家药监局综合司关于开展2021年全国医疗器械安全宣传周活动的通知 | 药监综械管〔2021〕71号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-07-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械安全与公众生命健康息息相关。为深入贯彻新修订的《医疗器械监督管理条例》，推动医疗器械产业创新发展高质量发展，普及医疗器械安全使用知识，更好地满足公众健康需求，国家局研究决定举办2021年“全国医疗器械安全宣传周”活动。现将有关事项通知如下： 一、时间安排 2021年“全国医疗器械安全宣传周”活动时间为7月19日至23日。 二、活动主题 2021年“全国医疗器械安全宣传周”的主题为“安全用械 创新发展”。 三、宣传重点 （一）展示建党百年医疗器械成果 开展中国医疗器械监管发展史和技术发展史宣传活动，紧密结合宣传周主题，回顾不断成长的医疗器械监管事业，了解我国医疗器械技术发展的历程，展望监管事业和产业发展未来。 （二）宣贯《医疗器械监督管理条例》及其配套规章 组织开展《医疗器械监督管理条例》及相关配套规章网络公益培训。面向医疗器械注册人、备案人和基层监管人员进行法规制度宣贯，推动相关法规制度的贯彻落实，加强行业自律，落实企业主体责任。 （三）促进医疗器械技术创新与高质量发展 加强医疗器械创新技术的宣传，鼓励医疗器械新技术应用，促进科学成果的转化与应用。贯彻新发展理念，聚焦新时代监管改革创新，为企业研发创新提供更多的优质服务，促进产业高质量发展。 （四）开展医疗器械知识科普宣传 组织开展公益讲座、科普展览、互动交流等活动，通过多种形式开展医疗器械科普宣传活动，向社会播放系列科普宣传视频，普及医疗器械安全使用知识。进校园、进社区，为消费者解答医疗器械常识，提升公众安全用械和合理用械的意识。 四、活动要求 （一）加强组织领导。各省级局要充分认识开展全国医疗器械宣传活动周的重要意义，围绕“安全用械 创新发展”的主题，周密制定工作方案，精心组织实施，确保取得实效。严格按照疫情防控工作要求，加强安全防范措施，防止聚集性感染事件发生，确保宣传周顺利进行。 （二）突出活动重点。各省级局要围绕宣传重点，使用统一的“全国医疗器械安全宣传周”标识，参照《2021年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动方案》（附件1），结合本地区实际，精心策划开展宣传活动。请各省级局指定专人负责医疗器械安全宣传周事宜，7月12日前报送联系人信息表（附件2）至邮箱。 （三）增强活动影响。各省级局要加强与当地工信、卫健、医保，医疗器械行业协会、医疗机构等单位的沟通协作，汇聚多方合力，增强活动影响和效果。要重视2021年医疗器械活动周的宣传报道，充分利用多种宣传媒介，扩大活动的影响力和覆盖面。同时加强宣传周相关舆情监测，及时研判舆情，稳妥发布相关信息。 （四）总结工作情况。各省级局要对活动开展情况进行认真总结，于2021年8月30日前提交总结报告（附件3）。国家局将及时跟踪汇总各地活动开展情况，对于宣传周工作重点突出、实效显著的单位进行通报表扬。 五、联系方式 国家药监局器械监管司 联系人：马忠明 赵 彬 电 话：（010）88330617 国家药监局器械注册司 联系人：边 旭 张 浩 电 话：（010）88330632 中国健康传媒集团 联系人：刘 博 电 话：（010）83025971 邮 箱：569961331@qq.com 附件：1.2021年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动安排 2.2021年“全国医疗器械安全宣传周”联系人信息表 3.2021年“全国医疗器械安全宣传周”活动总结报告格式 国家药监局综合司 2021年7月8日 药监综械管〔2021〕71号附件1.docx 药监综械管〔2021〕71号附件2.doc 药监综械管〔2021〕71号附件3.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械安全与公众生命健康息息相关。为深入贯彻新修订的《医疗器械监督管理条例》，推动医疗器械产业创新发展高质量发展，普及医疗器械安全使用知识，更好地满足公众健康需求，国家局研究决定举办2021年“全国医疗器械安全宣传周”活动。现将有关事项通知如下： 一、时间安排 2021年“全国医疗器械安全宣传周”活动时间为7月19日至23日。 二、活动主题 2021年“全国医疗器械安全宣传周”的主题为“安全用械 创新发展”。 三、宣传重点 （一）展示建党百年医疗器械成果 开展中国医疗器械监管发展史和技术发展史宣传活动，紧密结合宣传周主题，回顾不断成长的医疗器械监管事业，了解我国医疗器械技术发展的历程，展望监管事业和产业发展未来。 （二）宣贯《医疗器械监督管理条例》及其配套规章 组织开展《医疗器械监督管理条例》及相关配套规章网络公益培训。面向医疗器械注册人、备案人和基层监管人员进行法规制度宣贯，推动相关法规制度的贯彻落实，加强行业自律，落实企业主体责任。 （三）促进医疗器械技术创新与高质量发展 加强医疗器械创新技术的宣传，鼓励医疗器械新技术应用，促进科学成果的转化与应用。贯彻新发展理念，聚焦新时代监管改革创新，为企业研发创新提供更多的优质服务，促进产业高质量发展。 （四）开展医疗器械知识科普宣传 组织开展公益讲座、科普展览、互动交流等活动，通过多种形式开展医疗器械科普宣传活动，向社会播放系列科普宣传视频，普及医疗器械安全使用知识。进校园、进社区，为消费者解答医疗器械常识，提升公众安全用械和合理用械的意识。 四、活动要求 （一）加强组织领导。各省级局要充分认识开展全国医疗器械宣传活动周的重要意义，围绕“安全用械 创新发展”的主题，周密制定工作方案，精心组织实施，确保取得实效。严格按照疫情防控工作要求，加强安全防范措施，防止聚集性感染事件发生，确保宣传周顺利进行。 （二）突出活动重点。各省级局要围绕宣传重点，使用统一的“全国医疗器械安全宣传周”标识，参照《2021年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动方案》（附件1），结合本地区实际，精心策划开展宣传活动。请各省级局指定专人负责医疗器械安全宣传周事宜，7月12日前报送联系人信息表（附件2）至邮箱。 （三）增强活动影响。各省级局要加强与当地工信、卫健、医保，医疗器械行业协会、医疗机构等单位的沟通协作，汇聚多方合力，增强活动影响和效果。要重视2021年医疗器械活动周的宣传报道，充分利用多种宣传媒介，扩大活动的影响力和覆盖面。同时加强宣传周相关舆情监测，及时研判舆情，稳妥发布相关信息。 （四）总结工作情况。各省级局要对活动开展情况进行认真总结，于2021年8月30日前提交总结报告（附件3）。国家局将及时跟踪汇总各地活动开展情况，对于宣传周工作重点突出、实效显著的单位进行通报表扬。 五、联系方式 国家药监局器械监管司 联系人：马忠明 赵 彬 电 话：（010）88330617 国家药监局器械注册司 联系人：边 旭 张 浩 电 话：（010）88330632 中国健康传媒集团 联系人：刘 博 电 话：（010）83025971 邮 箱：569961331@qq.com 附件：1.2021年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动安排 2.2021年“全国医疗器械安全宣传周”联系人信息表 3.2021年“全国医疗器械安全宣传周”活动总结报告格式 国家药监局综合司 2021年7月8日 药监综械管〔2021〕71号附件1.docx 药监综械管〔2021〕71号附件2.doc 药监综械管〔2021〕71号附件3.doc
国家药监局综合司关于印发2021年医疗器械行业标准制修订计划项目的通知 | 药监综械注〔2021〕69号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-07-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京、天津、辽宁、上海、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（国家药监局医疗器械标准管理中心），北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心： 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》和国务院办公厅《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，按照国家药监局医疗器械行业标准制修订工作部署，现将2021年医疗器械行业标准制修订计划项目印发给你们，有关要求通知如下： 一、各相关省（市）局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保按要求完成各项工作任务。 二、国家药监局医疗器械标准管理中心要认真组织协调各医疗器械标准化技术委员会及技术归口单位，严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化技术委员会及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，要广泛调研、深入研究，积极借鉴国际标准，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 附件：2021年医疗器械行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2021年7月2日 药监综械注〔2021〕69号附件.docx | 北京、天津、辽宁、上海、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（国家药监局医疗器械标准管理中心），北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心： 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》和国务院办公厅《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，按照国家药监局医疗器械行业标准制修订工作部署，现将2021年医疗器械行业标准制修订计划项目印发给你们，有关要求通知如下： 一、各相关省（市）局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保按要求完成各项工作任务。 二、国家药监局医疗器械标准管理中心要认真组织协调各医疗器械标准化技术委员会及技术归口单位，严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化技术委员会及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，要广泛调研、深入研究，积极借鉴国际标准，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 附件：2021年医疗器械行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2021年7月2日 药监综械注〔2021〕69号附件.docx
国家药监局综合司关于同意筹建中医器械标准化技术归口单位和医用高通量测序标准化技术归口单位的复函 | 药监综械注函〔2021〕311号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-05-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家药监局医疗器械标准管理中心： 你中心《关于报送申请筹建中医器械标准化技术归口单位相关材料的函》（国械标管函〔2021〕129号）和《关于建议同意筹建医用高通量测序标准化技术归口单位的函》（国械标管函〔2019〕193号）收悉。经研究，提出以下意见： 一、根据《医疗器械标准管理办法》有关规定，同意你中心组织筹建中医器械标准化技术归口单位和医用高通量测序标准化技术归口单位。 二、筹建工作有关程序和要求如下： （一）拟定专家组成方案。筹建单位按照相关方广泛参与的原则征集专家人选，并将征集专家函在本单位和你中心网站公布。根据征集情况，筹建单位与包括专家推荐单位在内的有关方面协商拟定专家组成方案。专家组成参照《全国专业标准化技术委员会管理规定》有关要求。 （二）研究标准领域和体系框架。筹建单位组织有关单位和专家对归口单位所负责的专业领域进一步研究论证，加强与其他相关技术委员会的沟通，提出归口单位的标准领域和体系框架。 （三）报送标准化技术归口单位组建方案。筹建单位准备归口单位组建方案材料（见附件）报你中心审查。 （四）对外公示。你中心在组建方案审查通过后，应向社会公示归口单位名称、专家名单、专业领域、对口国际组织、筹建单位、秘书处承担单位等信息，公示期为30天。公示期满，如符合要求，由你中心将组建方案报国家药监局审批。 附件：医疗器械标准化技术归口单位组建方案材料清单 国家药监局综合司 2021年5月27日 药监综械注函〔2021〕311号附件.doc | 国家药监局医疗器械标准管理中心： 你中心《关于报送申请筹建中医器械标准化技术归口单位相关材料的函》（国械标管函〔2021〕129号）和《关于建议同意筹建医用高通量测序标准化技术归口单位的函》（国械标管函〔2019〕193号）收悉。经研究，提出以下意见： 一、根据《医疗器械标准管理办法》有关规定，同意你中心组织筹建中医器械标准化技术归口单位和医用高通量测序标准化技术归口单位。 二、筹建工作有关程序和要求如下： （一）拟定专家组成方案。筹建单位按照相关方广泛参与的原则征集专家人选，并将征集专家函在本单位和你中心网站公布。根据征集情况，筹建单位与包括专家推荐单位在内的有关方面协商拟定专家组成方案。专家组成参照《全国专业标准化技术委员会管理规定》有关要求。 （二）研究标准领域和体系框架。筹建单位组织有关单位和专家对归口单位所负责的专业领域进一步研究论证，加强与其他相关技术委员会的沟通，提出归口单位的标准领域和体系框架。 （三）报送标准化技术归口单位组建方案。筹建单位准备归口单位组建方案材料（见附件）报你中心审查。 （四）对外公示。你中心在组建方案审查通过后，应向社会公示归口单位名称、专家名单、专业领域、对口国际组织、筹建单位、秘书处承担单位等信息，公示期为30天。公示期满，如符合要求，由你中心将组建方案报国家药监局审批。 附件：医疗器械标准化技术归口单位组建方案材料清单 国家药监局综合司 2021年5月27日 药监综械注函〔2021〕311号附件.doc
国家药监局综合司关于印发国家医疗器械质量抽查检验工作程序的通知 | 药监综械管〔2021〕46号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-04-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院: 为规范国家医疗器械质量抽查检验工作，依据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械质量抽查检验管理办法》（国药监械管〔2020〕9号），国家药监局组织起草了《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》，现予印发，请遵照执行。 附件:国家医疗器械质量抽查检验工作程序 国家药监局综合司 2021年4月12日 药监综械管【2021】46号附件.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院: 为规范国家医疗器械质量抽查检验工作，依据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械质量抽查检验管理办法》（国药监械管〔2020〕9号），国家药监局组织起草了《国家医疗器械质量抽查检验工作程序》，现予印发，请遵照执行。 附件:国家医疗器械质量抽查检验工作程序 国家药监局综合司 2021年4月12日 药监综械管【2021】46号附件.doc
国家药监局综合司关于印发2021年国家医疗器械抽检产品检验方案的通知 | 药监综械管〔2021〕45号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-04-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2021年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》（药监综械管〔2021〕18号），现将2021年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，并将有关要求通知如下： 一、检验工作 各省、自治区、直辖市药品监督管理局及新疆生产建设兵团药品监督管理局（下简称省局）、中国食品药品检定研究院应按照《2021年国家医疗器械抽检品种检验方案》（附件1）组织相关检验机构按医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（注册产品标准）开展检验工作。 二、复检工作 根据《医疗器械质量抽查检验管理办法》第三十二条规定，被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人对检验结论有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内优先向本方案推荐的复检机构（附件2）提出复检申请。复检机构应当及时受理复检申请并开展检验工作。逾期提出复检申请的，检验机构不再受理。 三、异议申诉工作 被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人以及进口产品代理人对检验方法、判定依据等存在异议，且无法通过复检进行验证的，应当自收到检验报告之日起10个工作日内，向所在地省局提出异议申诉书面申请，并提交相关证明材料。 所在地省局应当在收到申请后2个工作日内，将异议申诉情况填报至国家医疗器械抽检信息系统，并在15个工作日内进行调查核实、确认核实结果，提出处理建议报中国食品药品检定研究院技术监督中心。相关省局未进行调查审核、未提出核实结果和处理建议的，有关材料不予办理。 四、其他要求 医疗器械注册人、备案人收到风险监测产品的检测结果，应当根据风险监测提示，主动评估和消除风险，所在地省局应当监督指导企业管控风险。风险监测产品的检测结果不作为行政处罚和公告依据。 附件：1. 2021年国家医疗器械抽检品种检验方案 2. 2021年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单 国家药监局综合司 2021年4月9日 药监综械管〔2021〕45号附件1.doc 药监综械管〔2021〕45号附件2.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2021年国家医疗器械质量抽查检验工作的通知》（药监综械管〔2021〕18号），现将2021年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，并将有关要求通知如下： 一、检验工作 各省、自治区、直辖市药品监督管理局及新疆生产建设兵团药品监督管理局（下简称省局）、中国食品药品检定研究院应按照《2021年国家医疗器械抽检品种检验方案》（附件1）组织相关检验机构按医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（注册产品标准）开展检验工作。 二、复检工作 根据《医疗器械质量抽查检验管理办法》第三十二条规定，被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人对检验结论有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内优先向本方案推荐的复检机构（附件2）提出复检申请。复检机构应当及时受理复检申请并开展检验工作。逾期提出复检申请的，检验机构不再受理。 三、异议申诉工作 被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人以及进口产品代理人对检验方法、判定依据等存在异议，且无法通过复检进行验证的，应当自收到检验报告之日起10个工作日内，向所在地省局提出异议申诉书面申请，并提交相关证明材料。 所在地省局应当在收到申请后2个工作日内，将异议申诉情况填报至国家医疗器械抽检信息系统，并在15个工作日内进行调查核实、确认核实结果，提出处理建议报中国食品药品检定研究院技术监督中心。相关省局未进行调查审核、未提出核实结果和处理建议的，有关材料不予办理。 四、其他要求 医疗器械注册人、备案人收到风险监测产品的检测结果，应当根据风险监测提示，主动评估和消除风险，所在地省局应当监督指导企业管控风险。风险监测产品的检测结果不作为行政处罚和公告依据。 附件：1. 2021年国家医疗器械抽检品种检验方案 2. 2021年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单 国家药监局综合司 2021年4月9日 药监综械管〔2021〕45号附件1.doc 药监综械管〔2021〕45号附件2.doc
国家药监局综合司关于印发医疗器械注册人备案人开展不良事件监测工作检查要点的通知 | 药监综械管〔2021〕43号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-04-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为贯彻实施《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》，落实医疗器械注册人备案人主体责任，加强医疗器械不良事件监测检查工作，国家药监局组织制定了《医疗器械注册人备案人开展不良事件监测工作检查要点》，以规范和指导对医疗器械注册人备案人的质量管理体系检查、不良事件监测专项检查、日常监督检查等工作。现印发你们，请结合工作实际贯彻执行。 附件：医疗器械注册人备案人开展不良事件监测工作检查要点 国家药监局综合司 2021年4月6日 药监综械管〔2021〕43号附件.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为贯彻实施《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》，落实医疗器械注册人备案人主体责任，加强医疗器械不良事件监测检查工作，国家药监局组织制定了《医疗器械注册人备案人开展不良事件监测工作检查要点》，以规范和指导对医疗器械注册人备案人的质量管理体系检查、不良事件监测专项检查、日常监督检查等工作。现印发你们，请结合工作实际贯彻执行。 附件：医疗器械注册人备案人开展不良事件监测工作检查要点 国家药监局综合司 2021年4月6日 药监综械管〔2021〕43号附件.doc
国家药监局综合司关于明确医用几丁糖（关节腔内注射用）分类界定的复函 | 药监综械注函〔2021〕182号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-03-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市药品监督管理局： 你局《关于请求明确医用几丁糖（关节腔内注射用）分类界定的请示》（沪药监械注〔2020〕96号）收悉。经研究，根据《医疗器械监督管理条例》，用于关节腔发挥物理阻隔和润滑作用的医用几丁糖（关节腔内注射用）产品按照第三类医疗器械管理。 国家药监局综合司 2021年3月29日 | 上海市药品监督管理局： 你局《关于请求明确医用几丁糖（关节腔内注射用）分类界定的请示》（沪药监械注〔2020〕96号）收悉。经研究，根据《医疗器械监督管理条例》，用于关节腔发挥物理阻隔和润滑作用的医用几丁糖（关节腔内注射用）产品按照第三类医疗器械管理。 国家药监局综合司 2021年3月29日
国家药品监督管理局 国家标准化管理委员会关于进一步促进医疗器械标准化工作高质量发展的意见 | 国药监械注〔2021〕21号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-03-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）、药监局，各医疗器械领域全国专业标准化技术委员会、分技术委员会，各医疗器械标准化技术归口单位，各有关单位： 医疗器械安全与人民群众身体健康和生命安全息息相关，是健康中国的重要组成部分。近年来，医疗器械科技和产业迅猛发展，医疗器械监管改革深入推进，创新、质量、效率持续提升，医疗器械标准化工作发挥了重要的基础保障作用。为贯彻十九届五中全会精神，落实党中央、国务院关于标准化工作改革决策部署，坚持科学化、法治化、国际化、现代化发展方向，以高标准夯实医疗器械监管和产业高质量发展基础，更好发挥标准在制械大国向制械强国跨越中的支撑和引领作用，现就进一步加强医疗器械标准化工作，提出以下意见： 一、总体要求 （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实发展战略性新兴产业和全面推进健康中国建设重大战略部署，落实标准化工作改革和医疗器械审评审批制度改革精神，完善“最严谨的标准”工作体系，更好地发挥标准在保安全、促发展中的重要支撑作用。 （二）主要目标。到2025年，基本建成适应我国医疗器械研制、生产、经营、使用、监督管理等全生命周期管理需要，符合严守安全底线和助推质量高线新要求，与国际接轨、有中国特色、科学先进的医疗器械标准体系，实现标准质量全面提升，标准供给更加优质、及时、多元，标准管理更加健全、高效、协调，标准国际交流合作更加深入、更富成效。 二、重点任务 （一）优化标准体系 1.完善标准体系结构。研究制定标准体系建设的通用原则和基本要求，合理规划标准体系布局，围绕医疗器械监管和产业发展重大部署，科学编制标准规划。落实强制性国家标准实施情况统计分析报告制度，全面开展强制性标准评估，持续优化医疗器械强制性标准，严格限定强制性标准制定范围，逐步将适用范围广、影响面大的强制性行业标准转化为强制性国家标准。优化推荐性标准，重点支持基础通用、与强制性国家标准配套、对产业有引领作用的推荐性国家标准制修订；鼓励新兴技术领域、监管急需的推荐性行业标准制修订。培育团体标准发展，鼓励社会团体围绕新技术、新业态，积极开展医疗器械领域团体标准制定工作。构建形成结构合理、层次清晰、协调配套，守底线保安全、追高线促发展的医疗器械标准体系。 2.加强基础通用标准研制。完善医疗器械术语定义、标记标识、风险管理、质量管理、临床评价管理、可用性工程、统计技术、数字安全等覆盖医疗器械全生命周期的基础标准。加快制修订医用电气设备基本安全和基本性能、生物学评价等通用标准。 3.加强有源医疗器械标准研制。加快推进医用机器人、人工智能、有源植入物、医用软件、5G+工业互联网、多技术融合等医疗器械新兴领域共性技术研究和标准制定工作。探索推动医疗器械关键核心零部件标准制定。完善医用呼吸及麻醉设备、消毒灭菌设备、口腔数字化设备、医用体循设备、放射治疗及核医学设备、医用超声设备、物理治疗设备、医用实验室设备、医用X射线诊断设备、医用激光设备、医用射频设备等领域高端医疗器械相关标准。 4.加强无源医疗器械标准研制。加强新型生物医用材料标准研究，推动药械组合产品、增材制造、可降解类、组织工程类、重组胶原蛋白类、纳米类等新技术、新工艺、新材料标准的制修订工作。开展有害物质表征及毒理学评价方法研究及标准制定。建立临床前动物试验标准体系。深入开展无源植入物、医用敷料、生物防护器械、口腔器械、光学等新产品的标准化工作。 5.加强体外诊断试剂标准研制。加快高风险传染性疾病诊断试剂及相关方法标准制定，开展新冠肺炎疫情防控相关体外诊断试剂标准研究。推进高通量测序等新型分子诊断技术、临床质谱技术、伴随诊断试剂、即时检验、溯源和参考测量系统等领域标准制修订工作。 （二）强化标准精细化管理 6.推进急需标准快速制定。落实深化标准化改革精神，对重大突发应急事件等确保公共卫生安全的监管急需标准，快速立项、快速制定、及时发布。对量大面广、影响力强、监管急需的重要强制性标准以及国内首创、国际领先的新技术、新产业相关标准，经专家论证，条件成熟的，进入标准制修订快速通道。 7.优化标准制修订工作机制。全面梳理标准制修订各环节工作程序，围绕质量、效率优化工作机制，鼓励企业、科研院所、社会团体等各相关方积极参与标准制修订工作，引导行业领军企业在标准制修订工作中发挥更大作用。加强标准验证，广泛公开征集验证单位，扩大验证产品的覆盖面。强制性标准验证范围应当覆盖典型产品。探索设立医疗器械标准验证点。 8.加快标准更新速度。对技术发展迅速的相关标准及时复审，确保标准的科学性、适用性、先进性。建立与国际标准快速联动的标准更新机制，探索国内标准与国际标准同步立项，缩短国际标准转化周期。加强国际标准的跟踪、比对和评估，在符合有关国际组织版权政策前提下，及时转化符合我国国情的国际标准，提升国内外标准一致性程度。 （三）加强标准监督实施 9.落实企业在标准实施中的主体责任。进一步压实企业实施标准的主体责任，把标准作为生产、经营等环节风险控制的依据和手段，保证出厂产品符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。鼓励企业制定高于国家标准和行业标准的产品技术要求，支持企业瞄准先进标杆企业实施技术改造，积极引导企业提升产品质量。探索建立产品执行标准自我公开和监督制度，形成企业承诺和社会监督并行的标准实施监督机制。宣传一批标准实施“标杆”企业。 10.强化标准实施工作。各级医疗器械监管部门要将标准宣贯培训纳入年度培训计划，并将企业执行标准情况作为日常监督检查的重要内容，督促企业落实质量安全主体责任。强化检验、审评、审批、许可、检查、执法等过程中强制性标准实施机制，保障强制性标准严格执行。积极鼓励实施推荐性标准，促进规范性文件或者指导性文件积极引用推荐性标准，统一执行尺度。畅通标准实施的投诉举报渠道，加强标准实施的社会监督，努力营造标准化领域良好的社会共治局面。 11.健全标准实施反馈协调机制。完善医疗器械标准实施信息反馈和沟通渠道，建立医疗器械标准意见反馈平台。加强标准解释工作，健全标准解释机制，及时解决标准实施过程中反馈的问题。建立标准协调解决机制，加强跨产业、跨领域标准合作，促进标准的统一执行。健全标准实施情况评估机制，组织开展标准实施评价工作，实现标准闭环管理。 （四）完善医疗器械标准组织体系 12.加强组织体系建设。建立深化医疗器械标准化工作改革领导小组，为医疗器械标准体系顶层设计和重大战略性决策提供支撑。优化医疗器械领域全国专业标准化技术委员会、分技术委员会和医疗器械标准化技术归口单位（以下简称“医疗器械标委会和归口单位”）体系结构，合理布局标准化组织。加快推进医用防护产品标准化技术委员会等监管急需和战略性新兴产业医疗器械标准化组织筹建。协调解决医疗器械领域与其他行业的管理归口交叉问题。建立跨领域、综合性医疗器械标准联合工作机制，做到优势互补、整体提升。 13.加强医疗器械标委会和归口单位管理。进一步加强和规范医疗器械标委会和归口单位管理，优化委员构成，增强委员构成的广泛性、代表性、先进性，强化对主任委员、副主任委员、秘书长等核心人员管理。构建医疗器械标委会和归口单位考核评价指标体系，加大考核评估工作力度，强化考核评估结果应用，健全考核激励和退出机制，对工作优秀的医疗器械标委会和归口单位予以通报表扬，对不能履职尽责的实施动态调整。 （五）深化国际交流与合作 14.深度参与国际标准化活动。深化与国际标准化组织交流与合作，更广泛、更深入参与国际标准协作验证，推荐更多专家成为国际标准组织注册专家，积极参与国际标准化活动。鼓励积极参与国际标准制修订工作，提出更多医疗器械领域国际标准项目提案，为医疗器械监管国际合作与交流提供“中国智慧”。 15.深化区域交流与合作。积极发挥医疗器械标准对“一带一路”的服务和支撑作用，引导和鼓励国内医疗器械企业、科研单位、检测机构、审评核查机构积极参与“一带一路”建设，鼓励制定国家标准、行业标准外文版，促进沿线国家医疗器械标准工作对话交流。 （六）提升标准技术支撑能力 16.提升标准科技支撑能力。推动标准化工作与科技创新体系深度融合，注重科研与标准的有效衔接，加强标准科研支撑能力，促进医疗器械标准化与科技创新、产业发展紧密结合，将医疗器械标准纳入药品监管科学行动计划，持续稳定支持基础性、战略性、前沿性关键技术标准和共性标准研究。探索将医疗器械标准领域关键问题研究与各领域重点实验室工作有机衔接。 17.加强标准人才队伍建设。充分发挥高等院校和国家药监局医疗器械监管科学研究基地的作用，加强医疗器械标准人才队伍建设，做到标准管理有专职机构、专职人员，形成以专职标准化队伍为主体、兼职标准化队伍为补充的标准人才队伍。医疗器械标准化各相关部门结合工作实际，制定标准人才培养计划，培养一批既懂专业、又懂标准管理且具有综合协调能力和国际视野的专业人才队伍。鼓励医疗器械企业建立标准化人才队伍。 18.加强标准信息化管理水平。进一步提升标准信息化管理水平，提高标准制修订工作透明度。进一步增强标准可及性，持续推进强制性标准公开，加大推荐性标准公开力度，全面提升标准信息化服务能力和水平。 19.建立标准工作激励机制。鼓励各相关单位在科研奖励、职称评审和工作绩效等工作中认可标准成果，探索建立参与标准工作激励机制，对在医疗器械标准工作中做出重大贡献的相关单位和人员给予表扬。 三、保障措施 （一）加强组织领导 各级药品监督管理部门和各级标准化行政主管部门要高度重视医疗器械标准化工作，统一思想，提高认识，切实加强统筹协调和组织领导，加大医疗器械标准化工作支持力度，紧密联系实际，建立科学合理的工作机制，充分发挥各方合力，确保医疗器械标准化工作顺利开展。 （二）加强经费保障 要加大医疗器械标准工作的经费支持力度，根据标准种类合理设定经费支持标准，形成持续稳定的经费保障机制，标准工作经费做到专款专用，建立与标准制修订、国际标准化活动挂钩的长效投入机制，切实保障标准制修订、监督实施、跟踪评价、参与国际标准化活动的开展。 （三）加强部门协作 要充分发挥国务院标准化协调推进部际联席会议成员单位作用，做好医疗器械标准化工作的组织领导，加强与工业和信息化部、国家卫生健康委等部门的沟通协调，扎实推动医疗器械标准化工作高质量发展。 国家药品监督管理局 国家标准化管理委员会 2021年3月26日 | 各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局（厅、委）、药监局，各医疗器械领域全国专业标准化技术委员会、分技术委员会，各医疗器械标准化技术归口单位，各有关单位： 医疗器械安全与人民群众身体健康和生命安全息息相关，是健康中国的重要组成部分。近年来，医疗器械科技和产业迅猛发展，医疗器械监管改革深入推进，创新、质量、效率持续提升，医疗器械标准化工作发挥了重要的基础保障作用。为贯彻十九届五中全会精神，落实党中央、国务院关于标准化工作改革决策部署，坚持科学化、法治化、国际化、现代化发展方向，以高标准夯实医疗器械监管和产业高质量发展基础，更好发挥标准在制械大国向制械强国跨越中的支撑和引领作用，现就进一步加强医疗器械标准化工作，提出以下意见： 一、总体要求 （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实发展战略性新兴产业和全面推进健康中国建设重大战略部署，落实标准化工作改革和医疗器械审评审批制度改革精神，完善“最严谨的标准”工作体系，更好地发挥标准在保安全、促发展中的重要支撑作用。 （二）主要目标。到2025年，基本建成适应我国医疗器械研制、生产、经营、使用、监督管理等全生命周期管理需要，符合严守安全底线和助推质量高线新要求，与国际接轨、有中国特色、科学先进的医疗器械标准体系，实现标准质量全面提升，标准供给更加优质、及时、多元，标准管理更加健全、高效、协调，标准国际交流合作更加深入、更富成效。 二、重点任务 （一）优化标准体系 1.完善标准体系结构。研究制定标准体系建设的通用原则和基本要求，合理规划标准体系布局，围绕医疗器械监管和产业发展重大部署，科学编制标准规划。落实强制性国家标准实施情况统计分析报告制度，全面开展强制性标准评估，持续优化医疗器械强制性标准，严格限定强制性标准制定范围，逐步将适用范围广、影响面大的强制性行业标准转化为强制性国家标准。优化推荐性标准，重点支持基础通用、与强制性国家标准配套、对产业有引领作用的推荐性国家标准制修订；鼓励新兴技术领域、监管急需的推荐性行业标准制修订。培育团体标准发展，鼓励社会团体围绕新技术、新业态，积极开展医疗器械领域团体标准制定工作。构建形成结构合理、层次清晰、协调配套，守底线保安全、追高线促发展的医疗器械标准体系。 2.加强基础通用标准研制。完善医疗器械术语定义、标记标识、风险管理、质量管理、临床评价管理、可用性工程、统计技术、数字安全等覆盖医疗器械全生命周期的基础标准。加快制修订医用电气设备基本安全和基本性能、生物学评价等通用标准。 3.加强有源医疗器械标准研制。加快推进医用机器人、人工智能、有源植入物、医用软件、5G+工业互联网、多技术融合等医疗器械新兴领域共性技术研究和标准制定工作。探索推动医疗器械关键核心零部件标准制定。完善医用呼吸及麻醉设备、消毒灭菌设备、口腔数字化设备、医用体循设备、放射治疗及核医学设备、医用超声设备、物理治疗设备、医用实验室设备、医用X射线诊断设备、医用激光设备、医用射频设备等领域高端医疗器械相关标准。 4.加强无源医疗器械标准研制。加强新型生物医用材料标准研究，推动药械组合产品、增材制造、可降解类、组织工程类、重组胶原蛋白类、纳米类等新技术、新工艺、新材料标准的制修订工作。开展有害物质表征及毒理学评价方法研究及标准制定。建立临床前动物试验标准体系。深入开展无源植入物、医用敷料、生物防护器械、口腔器械、光学等新产品的标准化工作。 5.加强体外诊断试剂标准研制。加快高风险传染性疾病诊断试剂及相关方法标准制定，开展新冠肺炎疫情防控相关体外诊断试剂标准研究。推进高通量测序等新型分子诊断技术、临床质谱技术、伴随诊断试剂、即时检验、溯源和参考测量系统等领域标准制修订工作。 （二）强化标准精细化管理 6.推进急需标准快速制定。落实深化标准化改革精神，对重大突发应急事件等确保公共卫生安全的监管急需标准，快速立项、快速制定、及时发布。对量大面广、影响力强、监管急需的重要强制性标准以及国内首创、国际领先的新技术、新产业相关标准，经专家论证，条件成熟的，进入标准制修订快速通道。 7.优化标准制修订工作机制。全面梳理标准制修订各环节工作程序，围绕质量、效率优化工作机制，鼓励企业、科研院所、社会团体等各相关方积极参与标准制修订工作，引导行业领军企业在标准制修订工作中发挥更大作用。加强标准验证，广泛公开征集验证单位，扩大验证产品的覆盖面。强制性标准验证范围应当覆盖典型产品。探索设立医疗器械标准验证点。 8.加快标准更新速度。对技术发展迅速的相关标准及时复审，确保标准的科学性、适用性、先进性。建立与国际标准快速联动的标准更新机制，探索国内标准与国际标准同步立项，缩短国际标准转化周期。加强国际标准的跟踪、比对和评估，在符合有关国际组织版权政策前提下，及时转化符合我国国情的国际标准，提升国内外标准一致性程度。 （三）加强标准监督实施 9.落实企业在标准实施中的主体责任。进一步压实企业实施标准的主体责任，把标准作为生产、经营等环节风险控制的依据和手段，保证出厂产品符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。鼓励企业制定高于国家标准和行业标准的产品技术要求，支持企业瞄准先进标杆企业实施技术改造，积极引导企业提升产品质量。探索建立产品执行标准自我公开和监督制度，形成企业承诺和社会监督并行的标准实施监督机制。宣传一批标准实施“标杆”企业。 10.强化标准实施工作。各级医疗器械监管部门要将标准宣贯培训纳入年度培训计划，并将企业执行标准情况作为日常监督检查的重要内容，督促企业落实质量安全主体责任。强化检验、审评、审批、许可、检查、执法等过程中强制性标准实施机制，保障强制性标准严格执行。积极鼓励实施推荐性标准，促进规范性文件或者指导性文件积极引用推荐性标准，统一执行尺度。畅通标准实施的投诉举报渠道，加强标准实施的社会监督，努力营造标准化领域良好的社会共治局面。 11.健全标准实施反馈协调机制。完善医疗器械标准实施信息反馈和沟通渠道，建立医疗器械标准意见反馈平台。加强标准解释工作，健全标准解释机制，及时解决标准实施过程中反馈的问题。建立标准协调解决机制，加强跨产业、跨领域标准合作，促进标准的统一执行。健全标准实施情况评估机制，组织开展标准实施评价工作，实现标准闭环管理。 （四）完善医疗器械标准组织体系 12.加强组织体系建设。建立深化医疗器械标准化工作改革领导小组，为医疗器械标准体系顶层设计和重大战略性决策提供支撑。优化医疗器械领域全国专业标准化技术委员会、分技术委员会和医疗器械标准化技术归口单位（以下简称“医疗器械标委会和归口单位”）体系结构，合理布局标准化组织。加快推进医用防护产品标准化技术委员会等监管急需和战略性新兴产业医疗器械标准化组织筹建。协调解决医疗器械领域与其他行业的管理归口交叉问题。建立跨领域、综合性医疗器械标准联合工作机制，做到优势互补、整体提升。 13.加强医疗器械标委会和归口单位管理。进一步加强和规范医疗器械标委会和归口单位管理，优化委员构成，增强委员构成的广泛性、代表性、先进性，强化对主任委员、副主任委员、秘书长等核心人员管理。构建医疗器械标委会和归口单位考核评价指标体系，加大考核评估工作力度，强化考核评估结果应用，健全考核激励和退出机制，对工作优秀的医疗器械标委会和归口单位予以通报表扬，对不能履职尽责的实施动态调整。 （五）深化国际交流与合作 14.深度参与国际标准化活动。深化与国际标准化组织交流与合作，更广泛、更深入参与国际标准协作验证，推荐更多专家成为国际标准组织注册专家，积极参与国际标准化活动。鼓励积极参与国际标准制修订工作，提出更多医疗器械领域国际标准项目提案，为医疗器械监管国际合作与交流提供“中国智慧”。 15.深化区域交流与合作。积极发挥医疗器械标准对“一带一路”的服务和支撑作用，引导和鼓励国内医疗器械企业、科研单位、检测机构、审评核查机构积极参与“一带一路”建设，鼓励制定国家标准、行业标准外文版，促进沿线国家医疗器械标准工作对话交流。 （六）提升标准技术支撑能力 16.提升标准科技支撑能力。推动标准化工作与科技创新体系深度融合，注重科研与标准的有效衔接，加强标准科研支撑能力，促进医疗器械标准化与科技创新、产业发展紧密结合，将医疗器械标准纳入药品监管科学行动计划，持续稳定支持基础性、战略性、前沿性关键技术标准和共性标准研究。探索将医疗器械标准领域关键问题研究与各领域重点实验室工作有机衔接。 17.加强标准人才队伍建设。充分发挥高等院校和国家药监局医疗器械监管科学研究基地的作用，加强医疗器械标准人才队伍建设，做到标准管理有专职机构、专职人员，形成以专职标准化队伍为主体、兼职标准化队伍为补充的标准人才队伍。医疗器械标准化各相关部门结合工作实际，制定标准人才培养计划，培养一批既懂专业、又懂标准管理且具有综合协调能力和国际视野的专业人才队伍。鼓励医疗器械企业建立标准化人才队伍。 18.加强标准信息化管理水平。进一步提升标准信息化管理水平，提高标准制修订工作透明度。进一步增强标准可及性，持续推进强制性标准公开，加大推荐性标准公开力度，全面提升标准信息化服务能力和水平。 19.建立标准工作激励机制。鼓励各相关单位在科研奖励、职称评审和工作绩效等工作中认可标准成果，探索建立参与标准工作激励机制，对在医疗器械标准工作中做出重大贡献的相关单位和人员给予表扬。 三、保障措施 （一）加强组织领导 各级药品监督管理部门和各级标准化行政主管部门要高度重视医疗器械标准化工作，统一思想，提高认识，切实加强统筹协调和组织领导，加大医疗器械标准化工作支持力度，紧密联系实际，建立科学合理的工作机制，充分发挥各方合力，确保医疗器械标准化工作顺利开展。 （二）加强经费保障 要加大医疗器械标准工作的经费支持力度，根据标准种类合理设定经费支持标准，形成持续稳定的经费保障机制，标准工作经费做到专款专用，建立与标准制修订、国际标准化活动挂钩的长效投入机制，切实保障标准制修订、监督实施、跟踪评价、参与国际标准化活动的开展。 （三）加强部门协作 要充分发挥国务院标准化协调推进部际联席会议成员单位作用，做好医疗器械标准化工作的组织领导，加强与工业和信息化部、国家卫生健康委等部门的沟通协调，扎实推动医疗器械标准化工作高质量发展。 国家药品监督管理局 国家标准化管理委员会 2021年3月26日
国家医疗器械不良事件监测年度报告（2020年） |  | FGWJ-2021-10001 | 2021-03-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 为全面反映2020年我国医疗器械不良事件监测工作情况，国家药品不良反应监测中心编撰了《国家医疗器械不良事件监测年度报告（2020年）》。 一、医疗器械不良事件监测工作进展 2020年，我国医疗器械不良事件监测工作继续坚持“四个最严”的要求，贯彻落实《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（以下简称《办法》），以评价医疗器械风险为主线，以落实医疗器械注册人和备案人（以下简称注册人）不良事件监测主体责任为重点，继续加强制度体系建设、不断拓展宣传培训方式、深入探索监测评价方法、全面提升风险预警和处置能力，医疗器械不良事件监测工作取得了新的进展。 （一）推进报告收集工作、扩大系统覆盖用户 2020年，国家医疗器械不良事件监测信息系统接收到医疗器械不良事件报告53万余份，每百万人口平均报告数为402份。28个省（自治区、直辖市）的医疗器械不良事件报告县级覆盖率达到100%。此外，医疗器械不良事件监测系统基层注册用户数量持续提升，达到35万余家，其中医疗器械注册人达27,195家。 （二）深入挖掘产品风险、完成重点监测工作 2020年，医疗器械不良事件风险评价处置工作深入开展。强化对全国医疗器械不良事件报告的日常监测、预警分析及季度汇总，根据发现的风险情况，全年共发布《医疗器械不良事件信息通报》1期、《医疗器械警戒快讯》12期。完成“十三五”医疗器械不良事件重点监测工作任务，各承担单位积极回顾前期工作，梳理产品风险，按要求报送重点监测品种风险评价报告和“十三五”重点监测工作总结报告。 （三）开展法律法规培训、积极参与国际交流 2020年，国家药品不良反应监测中心共培训注册人、医疗机构、监测机构人员1000余人次，同时为各级药品监管部门、监测机构组织开展的相关培训班提供师资，强化注册人主体责任，提升监测人员能力水平，取得了较好的培训效果。此外，积极跟进国际医疗器械监管机构论坛不良事件术语和编码（AET）、患者登记（PR）两个项目的工作进展，并积极参与国家监管机构报告（NCAR）项目工作，开展报告信息交换，国际化水平进一步提升。 二、全国医疗器械不良事件报告总体情况 （一）年度报告总体情况 1.全国医疗器械不良事件报告数量。2020年，国家医疗器械不良事件监测信息系统共收到医疗器械不良事件报告536,055份，比上年增加35.25%（图1）。 图1 2016-2020年全国医疗器械不良事件报告数量 2.每百万人口平均报告数量。2020年，我国每百万人口平均医疗器械不良事件报告数为402份，比上年增加35.35%（图2）。 图2 2016-2020年全国每百万人口平均医疗器械不良事件报告数比较 （二）全国注册基层用户数量 截至2020年12月31日，在国家医疗器械不良事件监测信息系统中注册的基层用户（包括注册人、经营企业和使用单位）共350,973家，其中注册人27,195家，占用户总数的7.75%；经营企业198,833家，占用户总数的56.65%；使用单位124,945家，占用户总数的35.60%（图3）。 图3 2020年国家医疗器械不良事件监测信息系统注册基层用户情况 2020年，注册基层用户总数比上年增长10.03%。其中，注册人注册基层用户比上年增长38.31%，经营企业和使用单位的注册基层用户分别比上年增长11.52%和3.24%（图4）。 图4 2019、2020年国家医疗器械不良事件监测信息系统注册基层用户分类比较情况 三、全国医疗器械不良事件报告统计分析 （一）按报告来源统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，使用单位上报455,782份，占报告总数的85.03%；注册人上报11,191份，占报告总数的2.09%；经营企业上报68,902份，占报告总数的12.85%；其他来源的报告180份，占报告总数的0.03%（图5）。 图5 2020年医疗器械不良事件报告来源情况 （二）按事件伤害程度统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，伤害程度为死亡的报告218份，占报告总数的0.04%；伤害程度为严重伤害的报告32,874份，占报告总数的6.13%；伤害程度为其他的报告502,963份，占报告总数的93.83%（图6）。 图6 2020年医疗器械不良事件报告涉及事件伤害程度情况 2020年，对于事件伤害程度为死亡的医疗器械不良事件报告，国家药品不良反应监测中心均及时进行了处置，督促注册人开展调查、评价。在目前完成分析评价的事件中，绝大多数与涉及医疗器械无明确相关性。后续监测中，尚未发现上述事件涉及医疗器械风险异常增高情况。 （三）按医疗器械管理类别统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，涉及Ⅲ类医疗器械的报告178,305份，占报告总数的33.26%；涉及Ⅱ类医疗器械的报告242,457份，占报告总数的45.23%；涉及Ⅰ类医疗器械的报告46,995份，占报告总数的8.77%；未填写医疗器械管理类别的报告68,298份,占报告总数的12.74%。（图7）。 图7 2020年医疗器械不良事件报告涉及医疗器械管理类别情况 （四）按医疗器械分类目录统计分析 2020年，国家医疗器械不良事件监测信息系统收到的医疗器械不良事件报告涉及了医疗器械分类目录中的所有类别。其中，报告数量排名前十位的医疗器械类别见表1。 表1 2020年医疗器械不良事件报告涉及医疗器械分类目录情况 （五）按医疗器械结构特征统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，涉及无源医疗器械的报告345,326份，占报告总数的64.42%；涉及有源医疗器械的报告118,730份，占报告总数的22.15%；涉及体外诊断试剂的报告3,672份，占报告总数的0.69%；未填写医疗器械结构特征的报告68,327份,占报告总数的12.75%（图8）。 图8 2020年医疗器械不良事件报告涉及医疗器械结构特征情况 （六）按实际使用场所统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，使用场所为“医疗机构”的报告459,553份，占报告总数的85.73%；使用场所为“家庭”的报告64,109份，占报告总数的11.96%；使用场所为“其他”的报告12,393份，占报告总数的2.31%（图9）。 图9 2020年医疗器械不良事件报告涉及实际使用场所情况 四、医疗器械不良事件信息通报发布情况 为及时控制医疗器械风险，对可能出现的风险提出警示，2020年，国家药品不良反应监测中心根据日常监测中发现的风险情况，汇总相关医疗器械的主要不良事件表现，发布了1期《医疗器械不良事件信息通报》，涉及吻合器产品，向相关注册人、使用单位等提出风险控制建议。 五、医疗器械警戒快讯发布情况 2020年，国家药品不良反应监测中心密切跟踪全球医疗器械监管情况，发布12期《医疗器械警戒快讯》，汇总了美国、英国、澳大利亚以及加拿大发布的包括心脏瓣膜、导尿管、监护仪、胰岛素泵、呼吸机等医疗器械共79条安全性信息，为相关医疗器械在我国的安全性评价和风险控制提供参考借鉴。 六、有关情况说明 （一）与大多数国家一样，我国医疗器械不良事件报告通过自发报告系统收集并录入到数据库中，即当怀疑某种事件可能与医疗器械有关时，就可以上报。受报告者主观意识、经验水平、认知程度、甚至所持立场等影响，医疗器械不良事件的报告可能存在片面性和局限性，如伤害程度判读不准确、报告填写不规范、信息不完善等，甚至将与医疗器械无关的事件也按照不良事件上报，因此统计结果与实际发生的医疗器械不良事件情况存在偏差。 （二）不同医疗器械的不良事件报告数量受使用数量、风险程度、报告意识等诸多因素影响，因此报告数量的多少不直接代表医疗器械不良事件发生率的高低或者风险严重程度。 （三）上述统计数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统中2020年1月1日至2020年12月31日接收的数据，统计中由于四舍五入的进位规则，会出现百分比加和不等于100%的情况。 （四）本年度报告完成时，部分严重伤害医疗器械不良事件报告尚处在调查和评价的过程中，因此统计结果为统计时数据收集情况的真实反映，并不代表医疗器械安全性评价的最终结论。 小贴士 1.医疗器械：是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件；其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用；其目的是： （1）疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解； （2）损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿； （3）生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持； （4）生命的支持或者维持； （5）妊娠控制； （6）通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。 2.医疗器械不良事件监测：是指对医疗器械不良事件的收集、报告、调查、分析、评价和控制的过程。 3.医疗器械不良事件：是指已上市的医疗器械,在正常使用情况下发生的、导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。 4.死亡医疗器械不良事件报告：指患者最终结果为死亡的医疗器械不良事件报告。不表示患者的死亡与使用医疗器械有明确的关联性。 5.医疗器械不良事件报告原则：报告医疗器械不良事件应当遵循可疑即报的原则，即怀疑某事件为医疗器械不良事件时，均可以作为医疗器械不良事件进行报告。报告内容应当真实、完整、准确。 导致或者可能导致严重伤害或者死亡的医疗器械不良事件应当报告；创新医疗器械在首个注册周期内，应当报告该产品的所有医疗器械不良事件。 6.国家医疗器械不良事件监测信息系统注册要求：注册人、经营企业和二级以上医疗机构应当注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户，主动维护其用户信息，报告医疗器械不良事件。注册人应当持续跟踪和处理监测信息；产品注册信息发生变化的，应当在系统中立即更新。鼓励其他使用单位注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户，报告医疗器械不良事件相关信息。 | 为全面反映2020年我国医疗器械不良事件监测工作情况，国家药品不良反应监测中心编撰了《国家医疗器械不良事件监测年度报告（2020年）》。 一、医疗器械不良事件监测工作进展 2020年，我国医疗器械不良事件监测工作继续坚持“四个最严”的要求，贯彻落实《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（以下简称《办法》），以评价医疗器械风险为主线，以落实医疗器械注册人和备案人（以下简称注册人）不良事件监测主体责任为重点，继续加强制度体系建设、不断拓展宣传培训方式、深入探索监测评价方法、全面提升风险预警和处置能力，医疗器械不良事件监测工作取得了新的进展。 （一）推进报告收集工作、扩大系统覆盖用户 2020年，国家医疗器械不良事件监测信息系统接收到医疗器械不良事件报告53万余份，每百万人口平均报告数为402份。28个省（自治区、直辖市）的医疗器械不良事件报告县级覆盖率达到100%。此外，医疗器械不良事件监测系统基层注册用户数量持续提升，达到35万余家，其中医疗器械注册人达27,195家。 （二）深入挖掘产品风险、完成重点监测工作 2020年，医疗器械不良事件风险评价处置工作深入开展。强化对全国医疗器械不良事件报告的日常监测、预警分析及季度汇总，根据发现的风险情况，全年共发布《医疗器械不良事件信息通报》1期、《医疗器械警戒快讯》12期。完成“十三五”医疗器械不良事件重点监测工作任务，各承担单位积极回顾前期工作，梳理产品风险，按要求报送重点监测品种风险评价报告和“十三五”重点监测工作总结报告。 （三）开展法律法规培训、积极参与国际交流 2020年，国家药品不良反应监测中心共培训注册人、医疗机构、监测机构人员1000余人次，同时为各级药品监管部门、监测机构组织开展的相关培训班提供师资，强化注册人主体责任，提升监测人员能力水平，取得了较好的培训效果。此外，积极跟进国际医疗器械监管机构论坛不良事件术语和编码（AET）、患者登记（PR）两个项目的工作进展，并积极参与国家监管机构报告（NCAR）项目工作，开展报告信息交换，国际化水平进一步提升。 二、全国医疗器械不良事件报告总体情况 （一）年度报告总体情况 1.全国医疗器械不良事件报告数量。2020年，国家医疗器械不良事件监测信息系统共收到医疗器械不良事件报告536,055份，比上年增加35.25%（图1）。 图1 2016-2020年全国医疗器械不良事件报告数量 2.每百万人口平均报告数量。2020年，我国每百万人口平均医疗器械不良事件报告数为402份，比上年增加35.35%（图2）。 图2 2016-2020年全国每百万人口平均医疗器械不良事件报告数比较 （二）全国注册基层用户数量 截至2020年12月31日，在国家医疗器械不良事件监测信息系统中注册的基层用户（包括注册人、经营企业和使用单位）共350,973家，其中注册人27,195家，占用户总数的7.75%；经营企业198,833家，占用户总数的56.65%；使用单位124,945家，占用户总数的35.60%（图3）。 图3 2020年国家医疗器械不良事件监测信息系统注册基层用户情况 2020年，注册基层用户总数比上年增长10.03%。其中，注册人注册基层用户比上年增长38.31%，经营企业和使用单位的注册基层用户分别比上年增长11.52%和3.24%（图4）。 图4 2019、2020年国家医疗器械不良事件监测信息系统注册基层用户分类比较情况 三、全国医疗器械不良事件报告统计分析 （一）按报告来源统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，使用单位上报455,782份，占报告总数的85.03%；注册人上报11,191份，占报告总数的2.09%；经营企业上报68,902份，占报告总数的12.85%；其他来源的报告180份，占报告总数的0.03%（图5）。 图5 2020年医疗器械不良事件报告来源情况 （二）按事件伤害程度统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，伤害程度为死亡的报告218份，占报告总数的0.04%；伤害程度为严重伤害的报告32,874份，占报告总数的6.13%；伤害程度为其他的报告502,963份，占报告总数的93.83%（图6）。 图6 2020年医疗器械不良事件报告涉及事件伤害程度情况 2020年，对于事件伤害程度为死亡的医疗器械不良事件报告，国家药品不良反应监测中心均及时进行了处置，督促注册人开展调查、评价。在目前完成分析评价的事件中，绝大多数与涉及医疗器械无明确相关性。后续监测中，尚未发现上述事件涉及医疗器械风险异常增高情况。 （三）按医疗器械管理类别统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，涉及Ⅲ类医疗器械的报告178,305份，占报告总数的33.26%；涉及Ⅱ类医疗器械的报告242,457份，占报告总数的45.23%；涉及Ⅰ类医疗器械的报告46,995份，占报告总数的8.77%；未填写医疗器械管理类别的报告68,298份,占报告总数的12.74%。（图7）。 图7 2020年医疗器械不良事件报告涉及医疗器械管理类别情况 （四）按医疗器械分类目录统计分析 2020年，国家医疗器械不良事件监测信息系统收到的医疗器械不良事件报告涉及了医疗器械分类目录中的所有类别。其中，报告数量排名前十位的医疗器械类别见表1。 表1 2020年医疗器械不良事件报告涉及医疗器械分类目录情况 （五）按医疗器械结构特征统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，涉及无源医疗器械的报告345,326份，占报告总数的64.42%；涉及有源医疗器械的报告118,730份，占报告总数的22.15%；涉及体外诊断试剂的报告3,672份，占报告总数的0.69%；未填写医疗器械结构特征的报告68,327份,占报告总数的12.75%（图8）。 图8 2020年医疗器械不良事件报告涉及医疗器械结构特征情况 （六）按实际使用场所统计分析 2020年，国家药品不良反应监测中心收到的医疗器械不良事件报告中，使用场所为“医疗机构”的报告459,553份，占报告总数的85.73%；使用场所为“家庭”的报告64,109份，占报告总数的11.96%；使用场所为“其他”的报告12,393份，占报告总数的2.31%（图9）。 图9 2020年医疗器械不良事件报告涉及实际使用场所情况 四、医疗器械不良事件信息通报发布情况 为及时控制医疗器械风险，对可能出现的风险提出警示，2020年，国家药品不良反应监测中心根据日常监测中发现的风险情况，汇总相关医疗器械的主要不良事件表现，发布了1期《医疗器械不良事件信息通报》，涉及吻合器产品，向相关注册人、使用单位等提出风险控制建议。 五、医疗器械警戒快讯发布情况 2020年，国家药品不良反应监测中心密切跟踪全球医疗器械监管情况，发布12期《医疗器械警戒快讯》，汇总了美国、英国、澳大利亚以及加拿大发布的包括心脏瓣膜、导尿管、监护仪、胰岛素泵、呼吸机等医疗器械共79条安全性信息，为相关医疗器械在我国的安全性评价和风险控制提供参考借鉴。 六、有关情况说明 （一）与大多数国家一样，我国医疗器械不良事件报告通过自发报告系统收集并录入到数据库中，即当怀疑某种事件可能与医疗器械有关时，就可以上报。受报告者主观意识、经验水平、认知程度、甚至所持立场等影响，医疗器械不良事件的报告可能存在片面性和局限性，如伤害程度判读不准确、报告填写不规范、信息不完善等，甚至将与医疗器械无关的事件也按照不良事件上报，因此统计结果与实际发生的医疗器械不良事件情况存在偏差。 （二）不同医疗器械的不良事件报告数量受使用数量、风险程度、报告意识等诸多因素影响，因此报告数量的多少不直接代表医疗器械不良事件发生率的高低或者风险严重程度。 （三）上述统计数据来源于国家医疗器械不良事件监测信息系统中2020年1月1日至2020年12月31日接收的数据，统计中由于四舍五入的进位规则，会出现百分比加和不等于100%的情况。 （四）本年度报告完成时，部分严重伤害医疗器械不良事件报告尚处在调查和评价的过程中，因此统计结果为统计时数据收集情况的真实反映，并不代表医疗器械安全性评价的最终结论。 小贴士 1.医疗器械：是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件；其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用；其目的是： （1）疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解； （2）损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿； （3）生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持； （4）生命的支持或者维持； （5）妊娠控制； （6）通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。 2.医疗器械不良事件监测：是指对医疗器械不良事件的收集、报告、调查、分析、评价和控制的过程。 3.医疗器械不良事件：是指已上市的医疗器械,在正常使用情况下发生的、导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。 4.死亡医疗器械不良事件报告：指患者最终结果为死亡的医疗器械不良事件报告。不表示患者的死亡与使用医疗器械有明确的关联性。 5.医疗器械不良事件报告原则：报告医疗器械不良事件应当遵循可疑即报的原则，即怀疑某事件为医疗器械不良事件时，均可以作为医疗器械不良事件进行报告。报告内容应当真实、完整、准确。 导致或者可能导致严重伤害或者死亡的医疗器械不良事件应当报告；创新医疗器械在首个注册周期内，应当报告该产品的所有医疗器械不良事件。 6.国家医疗器械不良事件监测信息系统注册要求：注册人、经营企业和二级以上医疗机构应当注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户，主动维护其用户信息，报告医疗器械不良事件。注册人应当持续跟踪和处理监测信息；产品注册信息发生变化的，应当在系统中立即更新。鼓励其他使用单位注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户，报告医疗器械不良事件相关信息。
国家药监局综合司关于推荐医疗器械质量抽查检验复检机构的通知 | 药监综械管〔2021〕33号​ | FGWJ-2021-10001 | 2021-03-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，中检院： 为贯彻落实《医疗器械监督管理条例》有关规定，进一步加强医疗器械质量抽查检验复检工作，现决定开展医疗器械质量抽查检验复检机构推荐工作。现将有关事项通知如下： 一、推荐原则 推荐的检验机构应当具备医疗器械检验资质和复检工作能力，具有丰富的医疗器械检验和相关研究经验，有意愿承担医疗器械复检工作，能够及时、准确、规范完成复检工作。 二、推荐条件 （一）基本条件 1.依法成立的医疗器械检验机构，具有独立法人资格，能够承担相应法律责任。不具备独立法人资格的，需经所在法人单位授权。 2.取得医疗器械领域的检验检测机构资质认定（CMA），且取得资质认定的能力范围能够满足复检工作需要。 3.拥有完备的医疗器械检验检测机构质量管理体系，并能够持续良好运行。 4.能够对出具的检验报告负责，并承担相应的法律责任。 5.自2016年起，承担2年（含）以上由国家药品监督管理部门委托的国家医疗器械抽检任务（包括监督抽检、风险监测涉及的检验任务）。 6.近3年无违法违规行为，未发生重大质量安全事故。 （二）能力要求 1.近3年组织或参加3次（含）以上医疗器械领域的国际能力验证、国家级检验检测机构能力验证，并取得满意结果。 2.具备与复检项目相匹配的检验工作经历，配备与复检项目相匹配的固定且能够独立运行的实验场所、实验室环境设施、人员及技术能力。 3.具备在医疗器械相关法规、标准、规范等变化时，及时进行相应变更和扩项的能力。 4.具备对检验结果进行分析研判，并按照要求开展相关技术交流的能力。 5.检验报告授权签字人具有3年（含）以上医疗器械检验检测领域工作经验，并具有高级专业技术职称。 三、工作程序 （一）推荐。每个省级药品监督管理部门原则上推荐1家辖区内的医疗器械检验机构。中检院推荐全国范围内3家医疗器械检验机构。无符合条件的，可不推荐。 （二）专家评审。各省级药品监督管理部门、中检院书面推荐后，通过国家医疗器械抽检信息系统提交申报材料，中检院组织专家对提交的材料进行评审。 （三）现场核查。中检院组织对通过专家评审的检验机构开展现场核查，重点核查申报材料的真实性，并对检验机构整体质量体系和实际工作情况进行审查。 （四）发布名单。根据专家评审、现场核查的情况，兼顾复检工作需要及复检机构地域分布，形成复检机构名单，经国家药监局核准后发布。 各省级药品监督管理部门和中检院应当高度重视，充分认识医疗器械复检工作的重要性，严格按照原则、条件和程序组织开展推荐工作。请于2021年4月30日前研究确定推荐机构，按要求填写《医疗器械复检机构推荐表》（见附件），并附佐证材料（原件一套由省级局留存至少五年），同时在国家医疗器械抽检信息系统中上传推荐表及佐证材料的电子扫描件。 联系人：中检院技术监督中心 郝擎（010-53851433） 器械监管司 王晓雪（010-88330619） 附件：医疗器械复检机构推荐表 国家药监局综合司 2021年3月15日 附件：医疗器械复检机构推荐表.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，中检院： 为贯彻落实《医疗器械监督管理条例》有关规定，进一步加强医疗器械质量抽查检验复检工作，现决定开展医疗器械质量抽查检验复检机构推荐工作。现将有关事项通知如下： 一、推荐原则 推荐的检验机构应当具备医疗器械检验资质和复检工作能力，具有丰富的医疗器械检验和相关研究经验，有意愿承担医疗器械复检工作，能够及时、准确、规范完成复检工作。 二、推荐条件 （一）基本条件 1.依法成立的医疗器械检验机构，具有独立法人资格，能够承担相应法律责任。不具备独立法人资格的，需经所在法人单位授权。 2.取得医疗器械领域的检验检测机构资质认定（CMA），且取得资质认定的能力范围能够满足复检工作需要。 3.拥有完备的医疗器械检验检测机构质量管理体系，并能够持续良好运行。 4.能够对出具的检验报告负责，并承担相应的法律责任。 5.自2016年起，承担2年（含）以上由国家药品监督管理部门委托的国家医疗器械抽检任务（包括监督抽检、风险监测涉及的检验任务）。 6.近3年无违法违规行为，未发生重大质量安全事故。 （二）能力要求 1.近3年组织或参加3次（含）以上医疗器械领域的国际能力验证、国家级检验检测机构能力验证，并取得满意结果。 2.具备与复检项目相匹配的检验工作经历，配备与复检项目相匹配的固定且能够独立运行的实验场所、实验室环境设施、人员及技术能力。 3.具备在医疗器械相关法规、标准、规范等变化时，及时进行相应变更和扩项的能力。 4.具备对检验结果进行分析研判，并按照要求开展相关技术交流的能力。 5.检验报告授权签字人具有3年（含）以上医疗器械检验检测领域工作经验，并具有高级专业技术职称。 三、工作程序 （一）推荐。每个省级药品监督管理部门原则上推荐1家辖区内的医疗器械检验机构。中检院推荐全国范围内3家医疗器械检验机构。无符合条件的，可不推荐。 （二）专家评审。各省级药品监督管理部门、中检院书面推荐后，通过国家医疗器械抽检信息系统提交申报材料，中检院组织专家对提交的材料进行评审。 （三）现场核查。中检院组织对通过专家评审的检验机构开展现场核查，重点核查申报材料的真实性，并对检验机构整体质量体系和实际工作情况进行审查。 （四）发布名单。根据专家评审、现场核查的情况，兼顾复检工作需要及复检机构地域分布，形成复检机构名单，经国家药监局核准后发布。 各省级药品监督管理部门和中检院应当高度重视，充分认识医疗器械复检工作的重要性，严格按照原则、条件和程序组织开展推荐工作。请于2021年4月30日前研究确定推荐机构，按要求填写《医疗器械复检机构推荐表》（见附件），并附佐证材料（原件一套由省级局留存至少五年），同时在国家医疗器械抽检信息系统中上传推荐表及佐证材料的电子扫描件。 联系人：中检院技术监督中心 郝擎（010-53851433） 器械监管司 王晓雪（010-88330619） 附件：医疗器械复检机构推荐表 国家药监局综合司 2021年3月15日 附件：医疗器械复检机构推荐表.doc
国家药监局综合司关于成立《医疗器械监督管理条例》宣讲团的通知 | 药监综法函〔2021〕160号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-03-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，国家药监局机关各司局、各直属单位： 《医疗器械监督管理条例》（以下简称《条例》）经国务院第119次常务会议审议通过，自2021年6月1日起施行。为加强《条例》学习宣传贯彻工作，国家药监局决定组建宣讲团。现就相关事项通知如下： 一、目的和主要任务 组建宣讲团，是国家药监局全面加强《条例》宣传贯彻工作的重要措施。学习宣传《条例》，需要有专门的宣讲力量予以充分保障。 宣讲团组成人员，长期研究医疗器械监管政策，深入参与《条例》修订过程，具有较深的法律理论功底和丰富的监管实践经验。 宣讲团主要任务是，面向有关部门、药品监管部门和医疗器械行业等，深入宣传解读《条例》的立法精神和主要内容，大力推进《条例》普法宣传工作深入开展，进一步提升有关方面的法治意识、风险意识和责任意识。 二、宣讲团组成人员 （一）宣讲团团长 徐景和 国家药监局副局长 （二）宣讲团副团长 刘 沛 国家药监局政法司司长 江德元 国家药监局器械注册司司长 王者雄 国家药监局器械监管司司长 孙 磊 国家药监局器审中心主任 李福荣 国家药监局高研院院长 （三）宣讲团成员 国家药监局政法司 吴利雅、刘继红、李璐 国家药监局器械注册司 王兰明、杜惠琴、张华、袁鹏、胡雪燕、赵阳、边旭、李军 国家药监局器械监管司 王树才、张琪、马忠明、王昕、李一捷 国家药监局器审中心 卢忠、许伟、邓刚、吴琨、刘英慧、董劲春 国家药监局中检院 张辉、余新华、李静莉 国家药监局评价中心 曹国芳、赵燕 国家药监局核查中心 石磊、陈燕 国家药监局高研院 弓志军、赵拓 中国药品监督管理研究会 王宝亭 中国医疗器械行业协会 常永亨 上海市食品药品安全研究会 唐民皓 清华大学药学院 杨悦 清华大学技术转移研究院 卢爱丽 （四）宣讲团联络人 国家药监局高研院 李晓、曹亢 三、工作要求 （一）宣讲团要充分认识普法宣传活动对于《条例》贯彻实施的重要意义，根据国家药监局关于学习宣传贯彻《条例》工作安排，开展宣讲活动。要严格按照立法精神和立法原意，深入解读《条例》的立法精神和重要内容，坚持统一性、准确性和权威性。 （二）宣讲团开展宣讲活动，要严格遵守《国家药品监督管理局领导干部上讲台管理办法》以及相关纪律要求，履行请示报告制度。 （三）宣讲团秘书处设在国家药监局高研院，负责宣讲团日常管理工作。拟邀请国家药监局宣讲团成员宣讲的，原则上提前10天与国家药监局高研院沟通。普及宣传活动如需要录制网络授课课件的，由国家药监局高研院和宣讲团成员本人协商同意后录制，课件知识产权归国家药监局所有。 （四）各地区、各单位要积极创新普法方式方法，提高宣贯工作的针对性和实效性，面向地方人民政府、监管部门、医疗器械注册人备案人、医疗器械生产经营企业、行业协会、社会公众等不同对象，有计划地开展培训。各地区、各单位要结合本单位《条例》宣贯工作的有关安排和需求，充分发挥宣讲团和宣贯师资作用，鼓励各级药品监管部门组织成立本地《条例》宣讲团，优先使用本地宣贯师资开展宣贯工作。 国家药监局综合司 2021年3月18日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，国家药监局机关各司局、各直属单位： 《医疗器械监督管理条例》（以下简称《条例》）经国务院第119次常务会议审议通过，自2021年6月1日起施行。为加强《条例》学习宣传贯彻工作，国家药监局决定组建宣讲团。现就相关事项通知如下： 一、目的和主要任务 组建宣讲团，是国家药监局全面加强《条例》宣传贯彻工作的重要措施。学习宣传《条例》，需要有专门的宣讲力量予以充分保障。 宣讲团组成人员，长期研究医疗器械监管政策，深入参与《条例》修订过程，具有较深的法律理论功底和丰富的监管实践经验。 宣讲团主要任务是，面向有关部门、药品监管部门和医疗器械行业等，深入宣传解读《条例》的立法精神和主要内容，大力推进《条例》普法宣传工作深入开展，进一步提升有关方面的法治意识、风险意识和责任意识。 二、宣讲团组成人员 （一）宣讲团团长 徐景和 国家药监局副局长 （二）宣讲团副团长 刘 沛 国家药监局政法司司长 江德元 国家药监局器械注册司司长 王者雄 国家药监局器械监管司司长 孙 磊 国家药监局器审中心主任 李福荣 国家药监局高研院院长 （三）宣讲团成员 国家药监局政法司 吴利雅、刘继红、李璐 国家药监局器械注册司 王兰明、杜惠琴、张华、袁鹏、胡雪燕、赵阳、边旭、李军 国家药监局器械监管司 王树才、张琪、马忠明、王昕、李一捷 国家药监局器审中心 卢忠、许伟、邓刚、吴琨、刘英慧、董劲春 国家药监局中检院 张辉、余新华、李静莉 国家药监局评价中心 曹国芳、赵燕 国家药监局核查中心 石磊、陈燕 国家药监局高研院 弓志军、赵拓 中国药品监督管理研究会 王宝亭 中国医疗器械行业协会 常永亨 上海市食品药品安全研究会 唐民皓 清华大学药学院 杨悦 清华大学技术转移研究院 卢爱丽 （四）宣讲团联络人 国家药监局高研院 李晓、曹亢 三、工作要求 （一）宣讲团要充分认识普法宣传活动对于《条例》贯彻实施的重要意义，根据国家药监局关于学习宣传贯彻《条例》工作安排，开展宣讲活动。要严格按照立法精神和立法原意，深入解读《条例》的立法精神和重要内容，坚持统一性、准确性和权威性。 （二）宣讲团开展宣讲活动，要严格遵守《国家药品监督管理局领导干部上讲台管理办法》以及相关纪律要求，履行请示报告制度。 （三）宣讲团秘书处设在国家药监局高研院，负责宣讲团日常管理工作。拟邀请国家药监局宣讲团成员宣讲的，原则上提前10天与国家药监局高研院沟通。普及宣传活动如需要录制网络授课课件的，由国家药监局高研院和宣讲团成员本人协商同意后录制，课件知识产权归国家药监局所有。 （四）各地区、各单位要积极创新普法方式方法，提高宣贯工作的针对性和实效性，面向地方人民政府、监管部门、医疗器械注册人备案人、医疗器械生产经营企业、行业协会、社会公众等不同对象，有计划地开展培训。各地区、各单位要结合本单位《条例》宣贯工作的有关安排和需求，充分发挥宣讲团和宣贯师资作用，鼓励各级药品监管部门组织成立本地《条例》宣讲团，优先使用本地宣贯师资开展宣贯工作。 国家药监局综合司 2021年3月18日
国家药监局关于学习宣传贯彻《医疗器械监督管理条例》的通知 | 国药监法〔2021〕19号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-03-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，局机关各司局、各直属单位： 《医疗器械监督管理条例》（以下简称《条例》）于2020年12月21日经国务院第119次常务会议审议通过，自2021年6月1日起施行。为做好《条例》学习宣传贯彻工作，现就有关事项通知如下： 一、充分认识《条例》修订的必要性和学习宣传贯彻的重要意义 医疗器械直接关系人民群众生命健康，关系国家经济社会发展大局。党中央、国务院高度重视医疗器械质量安全与创新发展。《条例》是我国医疗器械监督管理的“基本法”。修订后的《条例》总结了现行《条例》施行以来的经验，全面落实党中央、国务院关于药品医疗器械审评审批制度改革的一系列决策部署，以法律形式巩固改革成果，为保证医疗器械质量、保障公众用械安全和合法权益、激励产业创新发展，提供了充分的法律依据。 各地区、各单位要以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，以习近平总书记“四个最严”为根本遵循，坚持把以人民为中心作为出发点和落脚点，从全面贯彻落实党中央、国务院关于药品医疗器械安全监管重要指示批示精神，从坚决维护广大人民群众切身利益，从服务促进医疗器械产业高质量发展的高度，充分认识学习宣传贯彻《条例》的重要意义，切实增强责任感和使命感，加强组织领导，明确工作任务，落实工作责任，强化经费保障，严格督查考核，把学习宣传贯彻《条例》作为当前和今后一段时间的重要任务，扎实推进《条例》学习宣传贯彻工作。 二、深入领会学习，准确把握立法精神和基本内容 《条例》坚持风险管理、全程管控、科学监管、社会共治的原则，落实医疗器械审评审批制度改革要求，建立注册人、备案人制度，夯实企业主体责任；同时，进一步简政放权，巩固“放管服”改革成果，鼓励行业创新发展，释放市场创新活力。《条例》明确设立了医疗器械注册人备案人、临床评价、附条件批准、紧急使用、唯一标识追溯、职业化专业化检查员、责任约谈、处罚到人等多项重要制度，围绕鼓励创新发展、全生命周期质量监管要求，对医疗器械注册与备案、生产、经营与使用、不良事件的处理与召回、监督检查、法律责任等作出全面规定。 各地区、各单位要认认真真地逐条逐款地学习《条例》，努力深刻领会《条例》的立法精神和基本原则，积极学习宣传企业主体责任、鼓励创新发展、全过程管理、违法行为查处、监管责任落实等重点内容，准确把握监管理念及监管制度的改革和创新，结合监管事权和辖区实际认真学习，及时向当地党委、政府请示汇报，加强与相关部门的沟通交流，提出完善医疗器械监管工作的方案，确保医疗器械监管工作符合《条例》的最新要求，满足人民群众对高质量医疗器械的期待。 三、加快制修订配套规章和文件，确保有效贯彻实施 《条例》将于2021年6月1日实施，规定了国家应当建立完善多项制度。宣传贯彻《条例》，重点要抓好配套规章制度的落实，积极做好《条例》实施的准备工作。国家药监局对《条例》配套规章和文件制修订工作进行专题研究，已作出明确部署。目前，国家药监局正在按照立法计划，积极开展医疗器械注册管理办法、医疗器械生产监督管理办法、医疗器械经营监督管理办法等多部规章制修订和相关规范性文件、技术指南的起草和制修订工作，力争核心配套规章与《条例》同步实施。各地要大力配合国家药监局相关规章和规范性文件制修订，积极研究提出修改意见建议。 各地区要认真总结监管执法经验，加强调研和论证，对医疗器械注册人、备案人制度下的协同监管、告知性备案后的监督检查、行政处罚幅度大幅提升后自由裁量权的规范等问题，进行认真研究。鼓励各地从当地监管实际出发，根据法规规章和国家药监局规定，因地制宜制定具体办法，确保《条例》的有效贯彻执行。 四、创新方式方法，积极开展宣传及培训 国家药监局将组建《条例》宣讲团，面向有关部门、药品监管部门、医疗器械行业等开展宣讲活动，组织对地方宣讲骨干专题培训，加强地方培训师资力量建设。国家药监局将适时举办全国《条例》知识竞赛活动，以赛促学，以学促用，促进监管人员、行业从业人员和全社会对《条例》及其配套规章的学习，加深全行业对医疗器械监管法规规章的理解和运用。 各地、各单位要加强统筹，整合资源，创新方式，积极开展《条例》的学习、宣传和培训工作。一是把握重点内容，围绕企业主体责任，鼓励创新等，突出培训的针对性。二是把握重点对象，加大对医疗器械研发机构和生产经营企业的宣传力度，指导企业学通、学懂法规条文，强化企业主体意识和守法意识；加强对各级监管人员特别是基层监管人员的培训，提高监管人员监管能力和执法水平。三是创新宣传形式和手段，按照当前疫情防控的总体要求，充分发挥报刊、广播、电影、电视、互联网、手机等各类媒介作用，采取开设专题专栏、在线访谈、专家解读以及政策图解、微视频等群众喜闻乐见的形式，主动宣传《条例》的新制度、新举措、新规定、新要求，充分利用网络技术和平台，通过举办培训班、研讨会、专题讲座、线上培训等多种方式，进行系统宣传和培训，营造《条例》宣传贯彻的良好氛围。 五、夯实监管基础，加强监管体系和监管能力建设 各级药品监管部门要按照《条例》要求，进一步落实审评审批制度改革各项举措，加强审评审批和检查能力建设，打造适合产业发展和监管创新的人才队伍，做好监管科学研究，夯实注册管理基础工作，提升审评审批能力。要推动医疗器械注册人制度全面实施，持续鼓励医疗器械创新发展。省级药品监督管理部门要着力提升第二类医疗器械审评审批质量，进一步做好第一类医疗器械备案督导和指导，加强医疗器械临床试验监管，稳步推进医疗器械唯一标识试点应用。 持续推进职业化专业化检查员队伍建设，完善检查员培训、管理使用制度，适应新形势下医疗器械监督检查需要。省级药品监督管理部门要落实生产环节监管责任，通过日常巡查、专项检查和飞行检查等多种形式，强化对企业的监督检查。优化医疗器械生产监管信息平台，加强系统平台使用和数据对接，充分运用信息化手段防控风险、优化监管效能。各地要充分利用网络交易监测平台，加强对辖区内医疗器械网络交易服务企业网络监测力度，及时发现查处利用网络违法违规销售医疗器械等行为，规范医疗器械网络交易市场秩序。积极推进不良事件监测体系建设，进一步发挥检验检测对监督抽检工作的支撑作用。 各地要以宣传贯彻《条例》为契机，深化医疗器械监管改革，全力推进医疗器械全生命周期质量监管，切实落实监管责任，强化监管执法，严厉打击医疗器械违法行为，保障人民群众用械安全有效，服务促进医疗器械产业高质量发展，以优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年。 国家药监局 2021年3月18日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，局机关各司局、各直属单位： 《医疗器械监督管理条例》（以下简称《条例》）于2020年12月21日经国务院第119次常务会议审议通过，自2021年6月1日起施行。为做好《条例》学习宣传贯彻工作，现就有关事项通知如下： 一、充分认识《条例》修订的必要性和学习宣传贯彻的重要意义 医疗器械直接关系人民群众生命健康，关系国家经济社会发展大局。党中央、国务院高度重视医疗器械质量安全与创新发展。《条例》是我国医疗器械监督管理的“基本法”。修订后的《条例》总结了现行《条例》施行以来的经验，全面落实党中央、国务院关于药品医疗器械审评审批制度改革的一系列决策部署，以法律形式巩固改革成果，为保证医疗器械质量、保障公众用械安全和合法权益、激励产业创新发展，提供了充分的法律依据。 各地区、各单位要以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，以习近平总书记“四个最严”为根本遵循，坚持把以人民为中心作为出发点和落脚点，从全面贯彻落实党中央、国务院关于药品医疗器械安全监管重要指示批示精神，从坚决维护广大人民群众切身利益，从服务促进医疗器械产业高质量发展的高度，充分认识学习宣传贯彻《条例》的重要意义，切实增强责任感和使命感，加强组织领导，明确工作任务，落实工作责任，强化经费保障，严格督查考核，把学习宣传贯彻《条例》作为当前和今后一段时间的重要任务，扎实推进《条例》学习宣传贯彻工作。 二、深入领会学习，准确把握立法精神和基本内容 《条例》坚持风险管理、全程管控、科学监管、社会共治的原则，落实医疗器械审评审批制度改革要求，建立注册人、备案人制度，夯实企业主体责任；同时，进一步简政放权，巩固“放管服”改革成果，鼓励行业创新发展，释放市场创新活力。《条例》明确设立了医疗器械注册人备案人、临床评价、附条件批准、紧急使用、唯一标识追溯、职业化专业化检查员、责任约谈、处罚到人等多项重要制度，围绕鼓励创新发展、全生命周期质量监管要求，对医疗器械注册与备案、生产、经营与使用、不良事件的处理与召回、监督检查、法律责任等作出全面规定。 各地区、各单位要认认真真地逐条逐款地学习《条例》，努力深刻领会《条例》的立法精神和基本原则，积极学习宣传企业主体责任、鼓励创新发展、全过程管理、违法行为查处、监管责任落实等重点内容，准确把握监管理念及监管制度的改革和创新，结合监管事权和辖区实际认真学习，及时向当地党委、政府请示汇报，加强与相关部门的沟通交流，提出完善医疗器械监管工作的方案，确保医疗器械监管工作符合《条例》的最新要求，满足人民群众对高质量医疗器械的期待。 三、加快制修订配套规章和文件，确保有效贯彻实施 《条例》将于2021年6月1日实施，规定了国家应当建立完善多项制度。宣传贯彻《条例》，重点要抓好配套规章制度的落实，积极做好《条例》实施的准备工作。国家药监局对《条例》配套规章和文件制修订工作进行专题研究，已作出明确部署。目前，国家药监局正在按照立法计划，积极开展医疗器械注册管理办法、医疗器械生产监督管理办法、医疗器械经营监督管理办法等多部规章制修订和相关规范性文件、技术指南的起草和制修订工作，力争核心配套规章与《条例》同步实施。各地要大力配合国家药监局相关规章和规范性文件制修订，积极研究提出修改意见建议。 各地区要认真总结监管执法经验，加强调研和论证，对医疗器械注册人、备案人制度下的协同监管、告知性备案后的监督检查、行政处罚幅度大幅提升后自由裁量权的规范等问题，进行认真研究。鼓励各地从当地监管实际出发，根据法规规章和国家药监局规定，因地制宜制定具体办法，确保《条例》的有效贯彻执行。 四、创新方式方法，积极开展宣传及培训 国家药监局将组建《条例》宣讲团，面向有关部门、药品监管部门、医疗器械行业等开展宣讲活动，组织对地方宣讲骨干专题培训，加强地方培训师资力量建设。国家药监局将适时举办全国《条例》知识竞赛活动，以赛促学，以学促用，促进监管人员、行业从业人员和全社会对《条例》及其配套规章的学习，加深全行业对医疗器械监管法规规章的理解和运用。 各地、各单位要加强统筹，整合资源，创新方式，积极开展《条例》的学习、宣传和培训工作。一是把握重点内容，围绕企业主体责任，鼓励创新等，突出培训的针对性。二是把握重点对象，加大对医疗器械研发机构和生产经营企业的宣传力度，指导企业学通、学懂法规条文，强化企业主体意识和守法意识；加强对各级监管人员特别是基层监管人员的培训，提高监管人员监管能力和执法水平。三是创新宣传形式和手段，按照当前疫情防控的总体要求，充分发挥报刊、广播、电影、电视、互联网、手机等各类媒介作用，采取开设专题专栏、在线访谈、专家解读以及政策图解、微视频等群众喜闻乐见的形式，主动宣传《条例》的新制度、新举措、新规定、新要求，充分利用网络技术和平台，通过举办培训班、研讨会、专题讲座、线上培训等多种方式，进行系统宣传和培训，营造《条例》宣传贯彻的良好氛围。 五、夯实监管基础，加强监管体系和监管能力建设 各级药品监管部门要按照《条例》要求，进一步落实审评审批制度改革各项举措，加强审评审批和检查能力建设，打造适合产业发展和监管创新的人才队伍，做好监管科学研究，夯实注册管理基础工作，提升审评审批能力。要推动医疗器械注册人制度全面实施，持续鼓励医疗器械创新发展。省级药品监督管理部门要着力提升第二类医疗器械审评审批质量，进一步做好第一类医疗器械备案督导和指导，加强医疗器械临床试验监管，稳步推进医疗器械唯一标识试点应用。 持续推进职业化专业化检查员队伍建设，完善检查员培训、管理使用制度，适应新形势下医疗器械监督检查需要。省级药品监督管理部门要落实生产环节监管责任，通过日常巡查、专项检查和飞行检查等多种形式，强化对企业的监督检查。优化医疗器械生产监管信息平台，加强系统平台使用和数据对接，充分运用信息化手段防控风险、优化监管效能。各地要充分利用网络交易监测平台，加强对辖区内医疗器械网络交易服务企业网络监测力度，及时发现查处利用网络违法违规销售医疗器械等行为，规范医疗器械网络交易市场秩序。积极推进不良事件监测体系建设，进一步发挥检验检测对监督抽检工作的支撑作用。 各地要以宣传贯彻《条例》为契机，深化医疗器械监管改革，全力推进医疗器械全生命周期质量监管，切实落实监管责任，强化监管执法，严厉打击医疗器械违法行为，保障人民群众用械安全有效，服务促进医疗器械产业高质量发展，以优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年。 国家药监局 2021年3月18日
国家药监局综合司关于《重组胶原蛋白》等2项医疗器械行业标准立项的通知 | 药监综械注〔2021〕34号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-03-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 中检院（国家药监局医疗器械标准管理中心），全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会组织工程医疗器械产品分技术委员会： 为鼓励新型生物材料研发创新，推动相关领域高质量发展，结合产业发展实际和监管工作需要，经研究，国家药监局批准《重组胶原蛋白》和《组织工程医疗器械产品 胶原蛋白 第3部分：胶原蛋白含量检测-液相色谱仪-质谱法》2项医疗器械行业标准制修订项目立项。 请按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，采用快速程序开展标准制订，做好标准的起草、验证、征求意见和技术审查等工作，保证标准质量和水平。 附件：医疗器械行业标准制修订项目 国家药监局综合司 2021年3月16日 药监综械注〔2021〕34号附件.doc | 中检院（国家药监局医疗器械标准管理中心），全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会组织工程医疗器械产品分技术委员会： 为鼓励新型生物材料研发创新，推动相关领域高质量发展，结合产业发展实际和监管工作需要，经研究，国家药监局批准《重组胶原蛋白》和《组织工程医疗器械产品 胶原蛋白 第3部分：胶原蛋白含量检测-液相色谱仪-质谱法》2项医疗器械行业标准制修订项目立项。 请按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，采用快速程序开展标准制订，做好标准的起草、验证、征求意见和技术审查等工作，保证标准质量和水平。 附件：医疗器械行业标准制修订项目 国家药监局综合司 2021年3月16日 药监综械注〔2021〕34号附件.doc
国家药监局关于表扬医疗器械唯一标识工作成绩突出单位的通报 | 国药监械注〔2021〕15号 | FGWJ-2021-10001 | 2021-03-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 医疗器械唯一标识制度是落实国务院治理高值医用耗材改革和国务院深化医药卫生体制改革重点工作，也是提升医疗器械监管效能、强化全生命周期精细化管理、促进产业高质量发展的重要举措。2019年8月，国家药监局印发《医疗器械唯一标识系统规则》，联合国家卫生健康委、国家医保局开展唯一标识试点工作。通过试点，唯一标识在医疗器械生产、流通、使用全链条各环节成功得到示范应用，有力助推了医疗器械从源头生产到临床使用全链条联动。 各参与试点省（区、市）积极探索，为唯一标识实施积累了宝贵经验。天津市药监局周密部署、协同推进，积极会同天津市卫生健康委、医保局推进“三医联动”新模式，建立唯一标识可追踪系统与市医保局采购平台、医疗机构业务系统串链，打破信息孤岛，实现医疗器械审评审批、日常监管、临床应用、采购流向、价格监测、医保结算等信息平台互联互通。上海市药监局抓辖区制度、抓试点范围、抓数据质量、抓拓展应用，持续扩大试点品种范围，覆盖不同种类、不同风险等级医疗器械，严把数据质量关，积极推进拓展应用，探索建立基于唯一标识的医疗器械生产、流通、使用、监管协同一体化全链条数据应用模式，创造性开展唯一标识拓展应用。福建省药监局联合福建省卫生健康委、医保局建立唯一标识试点协作工作机制，应用唯一标识强化医疗器械监管、临床使用管控、医保用械监督，大力促进医疗器械产业高质量发展，探索全域医疗器械监管、生产、流通、使用全环节“一码联通”，得到各方点赞。为表扬先进，激励工作，经研究决定，对在医疗器械唯一标识工作中成绩突出的天津、上海、福建省（市）药监局予以通报表扬。 希望各省级药品监管部门继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实国务院治理高值医用耗材改革和国务院深化医药卫生体制改革有关要求，以先进典型为榜样，强化与卫生健康、医保等部门沟通协调，扎实推进唯一标识实施工作，积极探索唯一标识在医药、医疗、医保等领域的拓展应用，持续提升医疗器械全生命周期全链条管理效能，为维护公众用械安全做出新的更大的贡献。 国家药监局 2021年3月1日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 医疗器械唯一标识制度是落实国务院治理高值医用耗材改革和国务院深化医药卫生体制改革重点工作，也是提升医疗器械监管效能、强化全生命周期精细化管理、促进产业高质量发展的重要举措。2019年8月，国家药监局印发《医疗器械唯一标识系统规则》，联合国家卫生健康委、国家医保局开展唯一标识试点工作。通过试点，唯一标识在医疗器械生产、流通、使用全链条各环节成功得到示范应用，有力助推了医疗器械从源头生产到临床使用全链条联动。 各参与试点省（区、市）积极探索，为唯一标识实施积累了宝贵经验。天津市药监局周密部署、协同推进，积极会同天津市卫生健康委、医保局推进“三医联动”新模式，建立唯一标识可追踪系统与市医保局采购平台、医疗机构业务系统串链，打破信息孤岛，实现医疗器械审评审批、日常监管、临床应用、采购流向、价格监测、医保结算等信息平台互联互通。上海市药监局抓辖区制度、抓试点范围、抓数据质量、抓拓展应用，持续扩大试点品种范围，覆盖不同种类、不同风险等级医疗器械，严把数据质量关，积极推进拓展应用，探索建立基于唯一标识的医疗器械生产、流通、使用、监管协同一体化全链条数据应用模式，创造性开展唯一标识拓展应用。福建省药监局联合福建省卫生健康委、医保局建立唯一标识试点协作工作机制，应用唯一标识强化医疗器械监管、临床使用管控、医保用械监督，大力促进医疗器械产业高质量发展，探索全域医疗器械监管、生产、流通、使用全环节“一码联通”，得到各方点赞。为表扬先进，激励工作，经研究决定，对在医疗器械唯一标识工作中成绩突出的天津、上海、福建省（市）药监局予以通报表扬。 希望各省级药品监管部门继续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实国务院治理高值医用耗材改革和国务院深化医药卫生体制改革有关要求，以先进典型为榜样，强化与卫生健康、医保等部门沟通协调，扎实推进唯一标识实施工作，积极探索唯一标识在医药、医疗、医保等领域的拓展应用，持续提升医疗器械全生命周期全链条管理效能，为维护公众用械安全做出新的更大的贡献。 国家药监局 2021年3月1日
国家药监局综合司关于明确《医疗器械检验工作规范》标注资质认定标志有关事项的通知 | 药监综科外函〔2020〕746号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-12-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 2020年9月27日，国家药监局综合司发布了《国家药监局综合司关于明确医疗器械检验检测工作有关事项的通知》（药监综械注函〔2020〕603号，以下简称《通知》）。根据《通知》要求，现对《国家药监局关于印发医疗器械检验工作规范的通知》（国药监科外〔2019〕41号）中《医疗器械检验工作规范》第二十九条补充规定如下： 检验机构应当独立、客观地出具准确、清晰、完整的检验报告，并在报告上加盖检验报告专用章。 对于产品技术要求完全采用国家标准、行业标准的，检验机构必须取得该国家标准、行业标准的资质认定，报告封面加盖资质认定标志CMA章，并在报告备注中注明。 对于产品技术要求不涉及或部分涉及国家标准、行业标准进行检验并出具报告的，应在检验报告书备注中对承检能力予以自我声明，并承担相应的法律责任。自我声明内容为“该产品技术要求不涉及/部分涉及国家标准、行业标准，不能直接作为资质认定许可的依据，但本实验室对报告涉及的检验项目具备相应的承检能力”。 特此通知。 国家药监局综合司 2020年12月3日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 2020年9月27日，国家药监局综合司发布了《国家药监局综合司关于明确医疗器械检验检测工作有关事项的通知》（药监综械注函〔2020〕603号，以下简称《通知》）。根据《通知》要求，现对《国家药监局关于印发医疗器械检验工作规范的通知》（国药监科外〔2019〕41号）中《医疗器械检验工作规范》第二十九条补充规定如下： 检验机构应当独立、客观地出具准确、清晰、完整的检验报告，并在报告上加盖检验报告专用章。 对于产品技术要求完全采用国家标准、行业标准的，检验机构必须取得该国家标准、行业标准的资质认定，报告封面加盖资质认定标志CMA章，并在报告备注中注明。 对于产品技术要求不涉及或部分涉及国家标准、行业标准进行检验并出具报告的，应在检验报告书备注中对承检能力予以自我声明，并承担相应的法律责任。自我声明内容为“该产品技术要求不涉及/部分涉及国家标准、行业标准，不能直接作为资质认定许可的依据，但本实验室对报告涉及的检验项目具备相应的承检能力”。 特此通知。 国家药监局综合司 2020年12月3日
国家药监局综合司关于带垫片的不可吸收缝合线等产品分类及注册有关事项的通知 | 药监综械注函〔2020〕721号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-11-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为加强医疗器械监督管理，按照《医疗器械监督管理条例》有关要求，国家药监局对带垫片的不可吸收缝合线等产品的分类及注册有关事项进行明确。现将有关内容通知如下： 一、 配合不可吸收缝合线使用的垫片（以下简称垫片）、带垫片的不可吸收缝合线均按照第三类医疗器械管理，分类编码02-13。 二、 自本通知发布之日起，垫片、带垫片的不可吸收缝合线按照第三类医疗器械申请注册。已受理的垫片、带垫片的不可吸收缝合线产品，继续按照原受理类别进行审评审批。 三、 原带垫片的不可吸收缝合线产品注册证在有效期内继续有效。在注册证有效期内提出注册申请的，如在开展产品类别转换期间注册证到期，注册人可向原审批部门提出原医疗器械注册证延期申请。予以延期的，原则上原注册证有效期不得超过2023年12月31日。 四、垫片、带垫片的不可吸收缝合线产品相关注册人应当切实落实产品质量安全主体责任，确保上市产品的安全有效。自2025年12月31日起，垫片、带垫片的不可吸收缝合线产品未依法取得第三类医疗器械注册证不得生产、进口和销售。 国家药监局综合司 2020年11月11日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为加强医疗器械监督管理，按照《医疗器械监督管理条例》有关要求，国家药监局对带垫片的不可吸收缝合线等产品的分类及注册有关事项进行明确。现将有关内容通知如下： 一、 配合不可吸收缝合线使用的垫片（以下简称垫片）、带垫片的不可吸收缝合线均按照第三类医疗器械管理，分类编码02-13。 二、 自本通知发布之日起，垫片、带垫片的不可吸收缝合线按照第三类医疗器械申请注册。已受理的垫片、带垫片的不可吸收缝合线产品，继续按照原受理类别进行审评审批。 三、 原带垫片的不可吸收缝合线产品注册证在有效期内继续有效。在注册证有效期内提出注册申请的，如在开展产品类别转换期间注册证到期，注册人可向原审批部门提出原医疗器械注册证延期申请。予以延期的，原则上原注册证有效期不得超过2023年12月31日。 四、垫片、带垫片的不可吸收缝合线产品相关注册人应当切实落实产品质量安全主体责任，确保上市产品的安全有效。自2025年12月31日起，垫片、带垫片的不可吸收缝合线产品未依法取得第三类医疗器械注册证不得生产、进口和销售。 国家药监局综合司 2020年11月11日
国家药监局综合司关于加强国家集中带量采购中选冠脉支架质量监管工作的通知 | 药监综械管〔2020〕103号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-11-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 近日，国家医保局会同相关部门组织开展了冠脉支架集中带量采购工作。各省级药品监管部门要充分认识本次集中采购工作的重要性，始终坚持以人民健康为中心，全面落实药品安全“四个最严”要求，推动企业落实主体责任，严格落实属地监管责任，切实保证集中带量采购冠脉支架的质量安全。现将有关工作要求通知如下： 一、全面落实企业质量安全主体责任 冠脉支架生产企业要牢固树立质量主体责任意识，严格按照生产质量管理规范要求，健全质量管理体系并保持有效运行，保证出厂的产品符合质量要求。中选企业要严把原材料审核和供应商管理，认真排查生产环节风险隐患，切实加强生产过程、质量控制和成品放行环节的管控，采取有效措施切实保证产品质量符合强制性标准以及经注册的产品技术要求。要按照《国家药监局 国家卫生健康委 国家医保局关于深入推进试点做好第一批实施医疗器械唯一标识的公告》（2020年第106号）的要求做好产品标识，建立健全冠脉支架产品的追溯体系，切实做好产品召回、追踪追溯有关工作。 二、切实加强生产环节监督检查 各省级药品监管部门要坚持问题导向，加强冠脉支架生产企业的日常监管，督促企业落实主体责任。中选企业所在地省级药品监管部门要加大企业现场检查力度，组织精干专业力量对中选企业全项目监督检查每年至少一次，并将检查情况每年底报国家药监局器械监管司。最近一次监督检查应当在2020年底前完成。 重点检查：生产、检验人员是否经过与岗位相适应的培训，并具有相应的知识和技能；支架平台材料、涂层聚合物、药物等关键原材料是否发生变化；酸洗抛光、药物涂层涂覆、灭菌等关键工序/特殊过程是否与验证/确认的相一致；洁净室（区）控制是否符合要求；是否严格落实过程检验、成品检验和成品放行的各项要求；对生产中发现的问题，是否能够深入分析原因并及时采取措施。 三、扎实做好流通使用环节监督检查 各省级药品监管部门督促指导各市县负责药品监管的部门要切实加强流通、使用环节监管工作，督促中选冠脉支架产品的配送单位严格执行医疗器械经营质量管理规范要求，采取有效措施，确保中选冠脉支架产品运输、贮存过程符合产品说明书或者标签标示要求，并做好运输、贮存的相应记录；督促医疗机构严格按照《医疗器械使用质量监督管理办法》要求，做好医疗器械采购、验收和储存等质量管理工作，确保中选冠脉支架产品在流通使用环节的质量安全和可追溯。 四、认真开展中选品种质量抽检 各省级药品监管部门要加强对冠脉支架产品的质量抽检工作，根据日常监管中发现的问题，对生产、流通、使用环节抽取样品开展重点项目质量检验。对于中选企业的抽检应与生产企业现场检查相结合，每年应至少抽检一次。对发现的不合格产品要依法严肃查处，发布质量公告，并通报同级医保部门和卫生行政部门。相关医疗器械检验机构，要优先安排省级药品监管部门对中选冠脉支架产品的委托检验，及时安排检验并出具报告。中选企业所在地省级药品监管部门要将年度冠脉支架产品的质量抽检情况及处置结果，在次年第一季度报国家药监局器械监管司。国家药监局将组织对中选产品进行专项抽检。 五、持续加强不良事件监测 各省级药品监管部门要加强对冠脉支架产品的不良事件监测工作，督促中选企业按照《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家市场监管总局 国家卫生健康委 1号令）要求落实不良事件监测主体责任，建立完善的不良事件监测体系，及时发现、调查、评价可疑不良事件，按时上报定期风险评价报告。监测技术机构对监测中发现的异常风险信号、聚集性信号要及时组织调查处置，并报告相应监管部门。 六、强化部门协调和信息沟通 各省级药品监管部门要高度重视高值耗材集中带量采购相关产品和企业的质量监管工作，加强与卫生健康、医疗保障等部门的工作协调配合，切实保障中选医疗器械的安全有效。中选企业所在地省级药品监管部门要督促企业落实产品供应保障责任，严格执行停产报告有关法规要求，及时掌握企业中选品种产销情况，协同推动带量采购工作平稳有序推进。要建立健全冠脉支架质量问题应急处置工作机制，妥善处置热点问题，公开投诉举报渠道，及时查处违法违纪行为。 各省级药品监管部门在监管工作中遇到重大问题应当及时向国家药监局报告，国家药监局将适时对各省级药品监管部门工作情况进行督导检查。 国家药监局综合司 2020年11月10日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 近日，国家医保局会同相关部门组织开展了冠脉支架集中带量采购工作。各省级药品监管部门要充分认识本次集中采购工作的重要性，始终坚持以人民健康为中心，全面落实药品安全“四个最严”要求，推动企业落实主体责任，严格落实属地监管责任，切实保证集中带量采购冠脉支架的质量安全。现将有关工作要求通知如下： 一、全面落实企业质量安全主体责任 冠脉支架生产企业要牢固树立质量主体责任意识，严格按照生产质量管理规范要求，健全质量管理体系并保持有效运行，保证出厂的产品符合质量要求。中选企业要严把原材料审核和供应商管理，认真排查生产环节风险隐患，切实加强生产过程、质量控制和成品放行环节的管控，采取有效措施切实保证产品质量符合强制性标准以及经注册的产品技术要求。要按照《国家药监局 国家卫生健康委 国家医保局关于深入推进试点做好第一批实施医疗器械唯一标识的公告》（2020年第106号）的要求做好产品标识，建立健全冠脉支架产品的追溯体系，切实做好产品召回、追踪追溯有关工作。 二、切实加强生产环节监督检查 各省级药品监管部门要坚持问题导向，加强冠脉支架生产企业的日常监管，督促企业落实主体责任。中选企业所在地省级药品监管部门要加大企业现场检查力度，组织精干专业力量对中选企业全项目监督检查每年至少一次，并将检查情况每年底报国家药监局器械监管司。最近一次监督检查应当在2020年底前完成。 重点检查：生产、检验人员是否经过与岗位相适应的培训，并具有相应的知识和技能；支架平台材料、涂层聚合物、药物等关键原材料是否发生变化；酸洗抛光、药物涂层涂覆、灭菌等关键工序/特殊过程是否与验证/确认的相一致；洁净室（区）控制是否符合要求；是否严格落实过程检验、成品检验和成品放行的各项要求；对生产中发现的问题，是否能够深入分析原因并及时采取措施。 三、扎实做好流通使用环节监督检查 各省级药品监管部门督促指导各市县负责药品监管的部门要切实加强流通、使用环节监管工作，督促中选冠脉支架产品的配送单位严格执行医疗器械经营质量管理规范要求，采取有效措施，确保中选冠脉支架产品运输、贮存过程符合产品说明书或者标签标示要求，并做好运输、贮存的相应记录；督促医疗机构严格按照《医疗器械使用质量监督管理办法》要求，做好医疗器械采购、验收和储存等质量管理工作，确保中选冠脉支架产品在流通使用环节的质量安全和可追溯。 四、认真开展中选品种质量抽检 各省级药品监管部门要加强对冠脉支架产品的质量抽检工作，根据日常监管中发现的问题，对生产、流通、使用环节抽取样品开展重点项目质量检验。对于中选企业的抽检应与生产企业现场检查相结合，每年应至少抽检一次。对发现的不合格产品要依法严肃查处，发布质量公告，并通报同级医保部门和卫生行政部门。相关医疗器械检验机构，要优先安排省级药品监管部门对中选冠脉支架产品的委托检验，及时安排检验并出具报告。中选企业所在地省级药品监管部门要将年度冠脉支架产品的质量抽检情况及处置结果，在次年第一季度报国家药监局器械监管司。国家药监局将组织对中选产品进行专项抽检。 五、持续加强不良事件监测 各省级药品监管部门要加强对冠脉支架产品的不良事件监测工作，督促中选企业按照《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家市场监管总局 国家卫生健康委 1号令）要求落实不良事件监测主体责任，建立完善的不良事件监测体系，及时发现、调查、评价可疑不良事件，按时上报定期风险评价报告。监测技术机构对监测中发现的异常风险信号、聚集性信号要及时组织调查处置，并报告相应监管部门。 六、强化部门协调和信息沟通 各省级药品监管部门要高度重视高值耗材集中带量采购相关产品和企业的质量监管工作，加强与卫生健康、医疗保障等部门的工作协调配合，切实保障中选医疗器械的安全有效。中选企业所在地省级药品监管部门要督促企业落实产品供应保障责任，严格执行停产报告有关法规要求，及时掌握企业中选品种产销情况，协同推动带量采购工作平稳有序推进。要建立健全冠脉支架质量问题应急处置工作机制，妥善处置热点问题，公开投诉举报渠道，及时查处违法违纪行为。 各省级药品监管部门在监管工作中遇到重大问题应当及时向国家药监局报告，国家药监局将适时对各省级药品监管部门工作情况进行督导检查。 国家药监局综合司 2020年11月10日
国家药监局综合司关于同意筹建全国医疗器械临床评价标准化技术归口单位的复函 | 药监综械注函〔2020〕671号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-11-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家药监局医疗器械标准管理中心： 你中心《关于建议同意国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心申请筹建全国医疗器械临床评价（含临床试验）质量管理和通用要求标准化技术归口单位相关材料的函》（国械标管函〔2020〕236号）收悉。经研究，现提出以下意见： 一、根据《医疗器械标准管理办法》有关规定，同意你中心组织筹建医疗器械临床评价标准化技术归口单位。 二、筹建工作有关程序和要求如下： （一）拟定专家组成方案。筹建单位按照相关方广泛参与的原则征集专家人选，并将征集专家函在本单位和你中心网站公布。根据征集情况，筹建单位与包括专家推荐单位在内的有关方面协商拟定专家组成方案。专家组成和条件参照《全国专业标准化技术委员会管理规定》有关要求。 （二）研究标准领域和体系框架。筹建单位组织有关单位和专家对归口单位所负责的专业领域进一步研究论证，加强与其他相关技术委员会的沟通，提出归口单位的标准领域和体系框架。 （三）报送标准化技术归口单位组建方案。筹建单位准备归口单位组建方案材料（见附件），于2020年11月底前报你中心审查。 （四）对外公示。你中心在组建方案审查通过后，应向社会公示归口单位名称、专家名单、专业领域、对口国际组织、筹建单位、秘书处承担单位等信息，公示期为30天。公示期满，如符合要求，由你中心将组建方案报国家药监局审批。 附件：医疗器械标准化技术归口单位组建方案材料清单 国家药监局综合司 2020年10月30日 药监综械注函〔2020〕671号附件.doc | 国家药监局医疗器械标准管理中心： 你中心《关于建议同意国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心申请筹建全国医疗器械临床评价（含临床试验）质量管理和通用要求标准化技术归口单位相关材料的函》（国械标管函〔2020〕236号）收悉。经研究，现提出以下意见： 一、根据《医疗器械标准管理办法》有关规定，同意你中心组织筹建医疗器械临床评价标准化技术归口单位。 二、筹建工作有关程序和要求如下： （一）拟定专家组成方案。筹建单位按照相关方广泛参与的原则征集专家人选，并将征集专家函在本单位和你中心网站公布。根据征集情况，筹建单位与包括专家推荐单位在内的有关方面协商拟定专家组成方案。专家组成和条件参照《全国专业标准化技术委员会管理规定》有关要求。 （二）研究标准领域和体系框架。筹建单位组织有关单位和专家对归口单位所负责的专业领域进一步研究论证，加强与其他相关技术委员会的沟通，提出归口单位的标准领域和体系框架。 （三）报送标准化技术归口单位组建方案。筹建单位准备归口单位组建方案材料（见附件），于2020年11月底前报你中心审查。 （四）对外公示。你中心在组建方案审查通过后，应向社会公示归口单位名称、专家名单、专业领域、对口国际组织、筹建单位、秘书处承担单位等信息，公示期为30天。公示期满，如符合要求，由你中心将组建方案报国家药监局审批。 附件：医疗器械标准化技术归口单位组建方案材料清单 国家药监局综合司 2020年10月30日 药监综械注函〔2020〕671号附件.doc
国家药监局综合司关于履行《关于汞的水俣公约》有关事项的通知 | 药监综械注〔2020〕95号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-10-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 根据原环境保护部会同相关部委2017年发布的第38号公告（以下简称38号公告），《关于汞的水俣公约》（以下简称《汞公约》）自2017年8月16日起对我国生效，其中明确“自2026年1月1日起，禁止生产含汞体温计和含汞血压计。”为贯彻落实《汞公约》和38号公告，做好含汞体温计和含汞血压计产品的注册和生产有关工作，现就有关要求通知如下： 一、 已经取得医疗器械注册证的含汞体温计和含汞血压计产品，原注册证在证书有效期内继续有效；注册证有效期届满可以申请延续注册，但限定其注册证有效期不得超过2025年12月31日。 二、 已经按照医疗器械受理的含汞体温计和含汞血压计产品，继续按照医疗器械进行审评审批，准予注册的，发给医疗器械注册证，限定其注册证书有效期不得超过2025年12月31日。 三、 自2026年1月1日起，全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团药品监督管理局要高度重视，指导辖区内相关企业做好自2026年1月1日起全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计相关工作，切实履行《汞公约》及38号公告有关要求。 国家药监局综合司 2020年10月14日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 根据原环境保护部会同相关部委2017年发布的第38号公告（以下简称38号公告），《关于汞的水俣公约》（以下简称《汞公约》）自2017年8月16日起对我国生效，其中明确“自2026年1月1日起，禁止生产含汞体温计和含汞血压计。”为贯彻落实《汞公约》和38号公告，做好含汞体温计和含汞血压计产品的注册和生产有关工作，现就有关要求通知如下： 一、 已经取得医疗器械注册证的含汞体温计和含汞血压计产品，原注册证在证书有效期内继续有效；注册证有效期届满可以申请延续注册，但限定其注册证有效期不得超过2025年12月31日。 二、 已经按照医疗器械受理的含汞体温计和含汞血压计产品，继续按照医疗器械进行审评审批，准予注册的，发给医疗器械注册证，限定其注册证书有效期不得超过2025年12月31日。 三、 自2026年1月1日起，全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团药品监督管理局要高度重视，指导辖区内相关企业做好自2026年1月1日起全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计相关工作，切实履行《汞公约》及38号公告有关要求。 国家药监局综合司 2020年10月14日
国家药监局综合司关于开展2020年“全国医疗器械安全宣传周”活动的通知 | 药监综械注〔2020〕88号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-09-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械安全关系人民生命健康。近年来，党中央、国务院高度重视医疗器械安全和高质量发展。为推进医疗器械科学监管，推动行业高质量发展，切实保障公众用械安全，今年将举办“全国医疗器械安全宣传周”活动。现将有关事项通知如下： 一、 时间安排 2020年“全国医疗器械安全宣传周”活动时间为10月19日至10月25日。 二、 活动主题 2020年“全国医疗器械安全宣传周”的主题为“安全用械 守护健康”。 三、 宣传重点 以“弘扬改革创新主旋律，提升产业发展新动能”为重点，在监管创新、产业发展、科普宣传、成果展示等四个方面开展宣传。 （一）监管创新 宣传近年来我国医疗器械领域监管创新工作及监管政策，包含但不限于创新医疗器械审评审批、医疗器械注册人制度、UDI、真实世界数据应用及有关医疗器械上市后监管决策等。 （二） 产业发展 开展多种形式宣传活动，充分展示在政策推动下我国医疗器械行业蓬勃发展态势。 （三）科普宣传 通过科普医疗器械相关知识，帮助公众进一步了解医疗器械，防范医疗器械使用风险，确保用械安全。 （四）成果展示 围绕近年来审批的创新医疗器械、防疫用医疗器械及应急审批等，展示近年来医疗器械领域取得的重要成果。 四、活动要求 （一）加强组织统筹 各地要围绕活动主题，参照《2020年“全国医疗器械安全宣传周”活动方案》（见附件），结合本地区实际，精心策划开展科普宣传活动，确保各项活动顺利进行。同时，加强宣传周相关舆情监测，及时研判舆情走势，稳妥发布相关信息，确保舆论环境平稳有序。 （二）增强活动实效 使用统一的“全国医疗器械安全宣传周”标识。加强广电报刊等传统媒体和“两微一端”等新媒体的融合推广，切实形成全媒体全覆盖宣传格局。遵循传播规律，围绕公众关切，不断丰富和完善宣传内容形式。 （三）严格纪律要求 宣传周活动是药品监管部门服务公众安全消费和使用医疗器械的品牌活动，也是塑造监管形象的重要举措，各地药品监管部门要严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。 （四）总结报告情况 各省、自治区、直辖市药品监督管理部门要及时汇总活动情况，总结工作成效经验，于2020年11月30日前将活动总结电子版报送至国家药监局器械注册司。 五、联系方式 国家药监局器械注册司、器械监管司 联系人：张浩、杨志强 电话：（010）88330632、88330642 中国健康传媒集团 联系人：刘博 电话：18301488535 邮箱：569961331＠qq.com 附件：2020年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动方案及分工安排 国家药监局综合司 药监综械注〔2020〕88号附件.doc 2020年9月11日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械安全关系人民生命健康。近年来，党中央、国务院高度重视医疗器械安全和高质量发展。为推进医疗器械科学监管，推动行业高质量发展，切实保障公众用械安全，今年将举办“全国医疗器械安全宣传周”活动。现将有关事项通知如下： 一、 时间安排 2020年“全国医疗器械安全宣传周”活动时间为10月19日至10月25日。 二、 活动主题 2020年“全国医疗器械安全宣传周”的主题为“安全用械 守护健康”。 三、 宣传重点 以“弘扬改革创新主旋律，提升产业发展新动能”为重点，在监管创新、产业发展、科普宣传、成果展示等四个方面开展宣传。 （一）监管创新 宣传近年来我国医疗器械领域监管创新工作及监管政策，包含但不限于创新医疗器械审评审批、医疗器械注册人制度、UDI、真实世界数据应用及有关医疗器械上市后监管决策等。 （二） 产业发展 开展多种形式宣传活动，充分展示在政策推动下我国医疗器械行业蓬勃发展态势。 （三）科普宣传 通过科普医疗器械相关知识，帮助公众进一步了解医疗器械，防范医疗器械使用风险，确保用械安全。 （四）成果展示 围绕近年来审批的创新医疗器械、防疫用医疗器械及应急审批等，展示近年来医疗器械领域取得的重要成果。 四、活动要求 （一）加强组织统筹 各地要围绕活动主题，参照《2020年“全国医疗器械安全宣传周”活动方案》（见附件），结合本地区实际，精心策划开展科普宣传活动，确保各项活动顺利进行。同时，加强宣传周相关舆情监测，及时研判舆情走势，稳妥发布相关信息，确保舆论环境平稳有序。 （二）增强活动实效 使用统一的“全国医疗器械安全宣传周”标识。加强广电报刊等传统媒体和“两微一端”等新媒体的融合推广，切实形成全媒体全覆盖宣传格局。遵循传播规律，围绕公众关切，不断丰富和完善宣传内容形式。 （三）严格纪律要求 宣传周活动是药品监管部门服务公众安全消费和使用医疗器械的品牌活动，也是塑造监管形象的重要举措，各地药品监管部门要严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。 （四）总结报告情况 各省、自治区、直辖市药品监督管理部门要及时汇总活动情况，总结工作成效经验，于2020年11月30日前将活动总结电子版报送至国家药监局器械注册司。 五、联系方式 国家药监局器械注册司、器械监管司 联系人：张浩、杨志强 电话：（010）88330632、88330642 中国健康传媒集团 联系人：刘博 电话：18301488535 邮箱：569961331＠qq.com 附件：2020年“全国医疗器械安全宣传周”重点活动方案及分工安排 国家药监局综合司 药监综械注〔2020〕88号附件.doc 2020年9月11日
国家药监局综合司关于进一步加强医疗器械强制性行业标准管理有关事项的通知 | 药监综械注〔2020〕72号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-07-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 为进一步统一对强制性行业标准的认识，切实推进医疗器械强制性行业标准规范、有效实施，根据《中华人民共和国标准化法》《医疗器械监督管理条例》《强制性国家标准管理办法》和《医疗器械标准管理办法》，现就进一步加强医疗器械强制性行业标准管理有关事项通知如下： 一、切实维护强制性行业标准的法律地位 医疗器械强制性行业标准是由国家药监局组织制修订、批准发布，在医疗器械研制、生产、经营、使用及其监督管理活动中遵循的统一技术要求。《中华人民共和国标准化法》第十条规定“法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。”《医疗器械监督管理条例》第六条规定“医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。”各有关单位要充分认识强制性行业标准的法律地位，切实维护强制性行业标准的权威性，确保强制性行业标准规范、有效实施。 二、进一步完善强制性行业标准体系 医疗器械强制性行业标准是为保障人体健康和生命安全，涉及产品安全和基本性能要求的标准。制定强制性标准应当坚持通用性原则，优先制定针对某个或多个特定领域共性的技术要求。 国家药监局组织开展强制性行业标准全面评估论证，持续优化医疗器械强制性行业标准体系。需制定强制性行业标准的，尽快启动标准制定程序；需更新完善的，尽快启动修订程序；不宜强制的，转化为推荐性标准；不再适用的，及时予以废止。 三、完善强制性行业标准起草和实施 医疗器械标准管理部门要加强标准立项、起草、征求意见、技术审查、批准发布、复审等全过程精细化管理。强制性行业标准起草应当广泛调研、深入研究，积极借鉴国际标准。制定技术指标时，尽可能采用与产品使用功能相关的技术性能特征，而不简单用设计和描述特征表示。强制性行业标准的技术要求应当可验证、可操作，强制性行业标准编写应当遵守国家标准化工作有关规定，强制性行业标准前言中不再载明具体起草单位和起草人信息，可在标准编制说明中体现起草单位和起草人信息。 强制性行业标准实施日期应当依据产业和监管实际确定。强制性行业标准发布后实施前，医疗器械企业可选择执行新强制性行业标准或者原强制性行业标准。新强制性行业标准实施后，原强制性行业标准同时废止。 四、加强强制性行业标准的宣贯培训 各医疗器械标准化技术委员会（技术归口单位）要全力承担好本专业领域标准的宣贯培训和解读工作。各级药品监管部门应当组织开展已发布强制性标准的培训。医疗器械相关协会、学会等社会团体应当积极主动组织标准培训，规范提升行业、团体贯彻标准能力。医疗器械研制、生产、经营、使用单位应当积极参加培训并主动开展内部培训，提高标准理解力，确保标准实施到位。 五、规范强制性行业标准的执行 医疗器械技术审评部门应当加强技术审评过程中对产品执行强制性行业标准的审核，充分利用强制性行业标准进一步简化成熟产品技术审评要求，不断提升审评工作效率。 医疗器械相关科技和产业不断发展，新技术、新工艺、新产品不断涌现，若新产品结构特征、预期用途、使用方式等与强制性行业标准的适用范围不一致，医疗器械企业在申请注册时，可提出不适用强制性行业标准的说明，并提供经验证的证明性资料。上述不适用强制性行业标准的说明和证明性资料由医疗器械技术审评部门组织判定，必要时可会同医疗器械标准化技术委员会（技术归口单位）予以判定。强制性行业标准不适用情况应当在获准注册的产品技术要求中予以明确，并由医疗器械技术审评部门向国家药监局医疗器械标准管理中心予以通报，医疗器械标准管理中心根据上述情况尽快组织修订完善强制性行业标准。 各级药品监管部门在上市后监管工作中，应当将企业执行强制性行业标准情况作为日常监督检查的重要内容，强化标准执行，督促企业落实质量安全主体责任。 六、强化强制性行业标准的实施评估 强制性行业标准实施中，各级药品监管部门、医疗器械标准管理部门、技术审评部门等，应当将标准实施中存在的问题及时反馈相应标准化技术委员会（技术归口单位）。各医疗器械标准化技术委员会（技术归口单位）应当对强制性行业标准的实施情况进行跟踪评估，及时研究解决相关问题。需要进一步明确标准内容的，要及时发布标准解读，统一理解和认识；需要制修订相关标准的，要按程序提出标准制修订立项申请。国家药监局医疗器械标准管理中心根据跟踪评估情况对强制性行业标准实施情况进行统计分析，形成统计分析报告，持续推进医疗器械强制性行业标准制修订全生命周期闭环管理，不断提升标准质量和水平。 国家药监局综合司 2020年7月7日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 为进一步统一对强制性行业标准的认识，切实推进医疗器械强制性行业标准规范、有效实施，根据《中华人民共和国标准化法》《医疗器械监督管理条例》《强制性国家标准管理办法》和《医疗器械标准管理办法》，现就进一步加强医疗器械强制性行业标准管理有关事项通知如下： 一、切实维护强制性行业标准的法律地位 医疗器械强制性行业标准是由国家药监局组织制修订、批准发布，在医疗器械研制、生产、经营、使用及其监督管理活动中遵循的统一技术要求。《中华人民共和国标准化法》第十条规定“法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。”《医疗器械监督管理条例》第六条规定“医疗器械产品应当符合医疗器械强制性国家标准；尚无强制性国家标准的，应当符合医疗器械强制性行业标准。”各有关单位要充分认识强制性行业标准的法律地位，切实维护强制性行业标准的权威性，确保强制性行业标准规范、有效实施。 二、进一步完善强制性行业标准体系 医疗器械强制性行业标准是为保障人体健康和生命安全，涉及产品安全和基本性能要求的标准。制定强制性标准应当坚持通用性原则，优先制定针对某个或多个特定领域共性的技术要求。 国家药监局组织开展强制性行业标准全面评估论证，持续优化医疗器械强制性行业标准体系。需制定强制性行业标准的，尽快启动标准制定程序；需更新完善的，尽快启动修订程序；不宜强制的，转化为推荐性标准；不再适用的，及时予以废止。 三、完善强制性行业标准起草和实施 医疗器械标准管理部门要加强标准立项、起草、征求意见、技术审查、批准发布、复审等全过程精细化管理。强制性行业标准起草应当广泛调研、深入研究，积极借鉴国际标准。制定技术指标时，尽可能采用与产品使用功能相关的技术性能特征，而不简单用设计和描述特征表示。强制性行业标准的技术要求应当可验证、可操作，强制性行业标准编写应当遵守国家标准化工作有关规定，强制性行业标准前言中不再载明具体起草单位和起草人信息，可在标准编制说明中体现起草单位和起草人信息。 强制性行业标准实施日期应当依据产业和监管实际确定。强制性行业标准发布后实施前，医疗器械企业可选择执行新强制性行业标准或者原强制性行业标准。新强制性行业标准实施后，原强制性行业标准同时废止。 四、加强强制性行业标准的宣贯培训 各医疗器械标准化技术委员会（技术归口单位）要全力承担好本专业领域标准的宣贯培训和解读工作。各级药品监管部门应当组织开展已发布强制性标准的培训。医疗器械相关协会、学会等社会团体应当积极主动组织标准培训，规范提升行业、团体贯彻标准能力。医疗器械研制、生产、经营、使用单位应当积极参加培训并主动开展内部培训，提高标准理解力，确保标准实施到位。 五、规范强制性行业标准的执行 医疗器械技术审评部门应当加强技术审评过程中对产品执行强制性行业标准的审核，充分利用强制性行业标准进一步简化成熟产品技术审评要求，不断提升审评工作效率。 医疗器械相关科技和产业不断发展，新技术、新工艺、新产品不断涌现，若新产品结构特征、预期用途、使用方式等与强制性行业标准的适用范围不一致，医疗器械企业在申请注册时，可提出不适用强制性行业标准的说明，并提供经验证的证明性资料。上述不适用强制性行业标准的说明和证明性资料由医疗器械技术审评部门组织判定，必要时可会同医疗器械标准化技术委员会（技术归口单位）予以判定。强制性行业标准不适用情况应当在获准注册的产品技术要求中予以明确，并由医疗器械技术审评部门向国家药监局医疗器械标准管理中心予以通报，医疗器械标准管理中心根据上述情况尽快组织修订完善强制性行业标准。 各级药品监管部门在上市后监管工作中，应当将企业执行强制性行业标准情况作为日常监督检查的重要内容，强化标准执行，督促企业落实质量安全主体责任。 六、强化强制性行业标准的实施评估 强制性行业标准实施中，各级药品监管部门、医疗器械标准管理部门、技术审评部门等，应当将标准实施中存在的问题及时反馈相应标准化技术委员会（技术归口单位）。各医疗器械标准化技术委员会（技术归口单位）应当对强制性行业标准的实施情况进行跟踪评估，及时研究解决相关问题。需要进一步明确标准内容的，要及时发布标准解读，统一理解和认识；需要制修订相关标准的，要按程序提出标准制修订立项申请。国家药监局医疗器械标准管理中心根据跟踪评估情况对强制性行业标准实施情况进行统计分析，形成统计分析报告，持续推进医疗器械强制性行业标准制修订全生命周期闭环管理，不断提升标准质量和水平。 国家药监局综合司 2020年7月7日
国家药监局综合司关于印发医疗器械生产质量管理规范独立软件现场检查指导原则的通知 | 药监综械管〔2020〕57号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-06-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为加强医疗器械生产企业实施《医疗器械生产质量管理规范》及其附录独立软件的监督检查，指导监管部门开展现场检查和检查结果评估，国家药监局组织制定了《医疗器械生产质量管理规范独立软件现场检查指导原则》。现印发给你们，请遵照执行。 国家药监局综合司 2020年5月29日医疗器械生产质量管理规范独立软件.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为加强医疗器械生产企业实施《医疗器械生产质量管理规范》及其附录独立软件的监督检查，指导监管部门开展现场检查和检查结果评估，国家药监局组织制定了《医疗器械生产质量管理规范独立软件现场检查指导原则》。现印发给你们，请遵照执行。 国家药监局综合司 2020年5月29日医疗器械生产质量管理规范独立软件.doc
国家药监局综合司关于印发2020年国家医疗器械抽检产品检验方案的通知 | 药监综械管〔2020〕46号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2020年国家医疗器械监督抽检工作的通知》（药监综械管〔2020〕28号），现将2020年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，并将有关要求通知如下： 一、检验工作 各省、自治区、直辖市药品监督管理局及新疆生产建设兵团药品监督管理局（下简称省局）、中国食品药品检定研究院应当按照《2020年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案》（附件1）、《2020年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案》（附件2）组织相关检验机构按医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（注册产品标准）开展检验工作。 二、复检工作 根据《医疗器械质量抽查检验管理办法》第三十二条规定，被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人对检验结论有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内优先向本方案推荐的复检机构（附件3）提出复检申请。复检机构应当及时受理复检申请并开展检验工作。逾期提出复检申请的，检验机构不再受理。 三、异议申诉工作 被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人对检验方法、判定依据等存在异议，且无法通过复检进行验证的，应当自收到检验报告之日起7个工作日内，向所在地省局提出异议申诉书面申请，并提交相关证明材料。 所在地省局应当在收到申请后2个工作日内，将异议申诉情况填报至国家医疗器械抽检信息系统，并在15个工作日内进行调查核实、确认核实结果，提出处理建议报中国食品药品检定研究院技术监督中心。相关省局未进行调查审核、未提出核实结果和处理建议的，有关材料将予以退回。逾期未提出异议或者未提供有效证明材料的，视为申请人认可该检验结果。 四、其他要求 风险监测产品的检测结果不作为行政处罚和公告依据。医疗器械注册人、备案人应当根据监测提示，主动评估和消除风险，所在地省局应当监督指导。 根据《医疗器械质量抽查检验管理办法》第三十条规定，标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人认为所抽样品非其产品的，应当自其收到不符合规定的检验报告之日起7个工作日内，向其所在地省局提供充分准确的证明材料，所在地省局应当组织调查核实。未能按时提交材料的，视为标示医疗器械注册人、备案人确认所抽样品为其产品。 附件：1.2020年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案 2.2020年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案 3.2020年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单 国家药监局综合司 2020年5月11日 附件1.2020年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案.doc 附件2.2020年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案.doc 附件3.2020年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单.docx | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院、相关检验机构： 根据《国家药监局综合司关于开展2020年国家医疗器械监督抽检工作的通知》（药监综械管〔2020〕28号），现将2020年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，并将有关要求通知如下： 一、检验工作 各省、自治区、直辖市药品监督管理局及新疆生产建设兵团药品监督管理局（下简称省局）、中国食品药品检定研究院应当按照《2020年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案》（附件1）、《2020年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案》（附件2）组织相关检验机构按医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（注册产品标准）开展检验工作。 二、复检工作 根据《医疗器械质量抽查检验管理办法》第三十二条规定，被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人对检验结论有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内优先向本方案推荐的复检机构（附件3）提出复检申请。复检机构应当及时受理复检申请并开展检验工作。逾期提出复检申请的，检验机构不再受理。 三、异议申诉工作 被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人对检验方法、判定依据等存在异议，且无法通过复检进行验证的，应当自收到检验报告之日起7个工作日内，向所在地省局提出异议申诉书面申请，并提交相关证明材料。 所在地省局应当在收到申请后2个工作日内，将异议申诉情况填报至国家医疗器械抽检信息系统，并在15个工作日内进行调查核实、确认核实结果，提出处理建议报中国食品药品检定研究院技术监督中心。相关省局未进行调查审核、未提出核实结果和处理建议的，有关材料将予以退回。逾期未提出异议或者未提供有效证明材料的，视为申请人认可该检验结果。 四、其他要求 风险监测产品的检测结果不作为行政处罚和公告依据。医疗器械注册人、备案人应当根据监测提示，主动评估和消除风险，所在地省局应当监督指导。 根据《医疗器械质量抽查检验管理办法》第三十条规定，标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人认为所抽样品非其产品的，应当自其收到不符合规定的检验报告之日起7个工作日内，向其所在地省局提供充分准确的证明材料，所在地省局应当组织调查核实。未能按时提交材料的，视为标示医疗器械注册人、备案人确认所抽样品为其产品。 附件：1.2020年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案 2.2020年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案 3.2020年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单 国家药监局综合司 2020年5月11日 附件1.2020年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案.doc 附件2.2020年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案.doc 附件3.2020年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单.docx
国家药监局综合司关于加强无菌和植入性医疗器械监督检查的通知 | 药监综械管〔2020〕34号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-04-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为进一步加强无菌和植入性医疗器械（含高值医用耗材）监督检查，贯彻《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37号）要求，全面落实企业主体责任，保障医疗器械安全有效。根据2020年医疗器械监管工作安排，并结合新冠肺炎疫情防控情况，现就进一步加强无菌和植入性医疗器械（含高值医用耗材）监督检查通知如下： 一、检查目标 （一）医疗器械生产经营企业和使用单位严格执行《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等法规规章制度，严格落实企业主体责任，不断提升法治意识、责任意识、风险意识、质量意识、自律意识、诚信意识，严格依照法规和标准从事生产经营活动，全面加强风险防控和质量管理，保障医疗器械质量安全。 （二）各级药品监督管理部门认真履行监管职责，全面加强医疗器械生产经营使用环节监管，做到工作有部署、有检查、有督导、有落实；依法严厉查处违法违规行为，落实处罚到人要求，加强行刑衔接，对严重违法行为，实行严格的行业准入限制，保障公众用械安全。 二、检查重点 （一）重点品种。在对无菌植入医疗器械进行全面检查的基础上，重点关注：高值医用耗材；用于新冠疫情防控使用的医疗器械，特别是医用防护服、医用口罩等量大面广的产品；一次性使用输注器具等。 （二）重点企业。重点检查存在同年多批次，多年同品种、多年多品种抽检不合格情形的企业；在既往监督检查、飞行检查中存在严重缺陷项或者整改不到位的企业；企业培训不到位，自查不彻底，未如期提交自查报告或者自查报告流于形式的企业；其他可能存在严重安全隐患、需要重点关注的企业。 （三）重点环节。 1.生产环节检查重点。《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录、《医疗器械说明书和标签管理规定》、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等法规、规范、标准要求是否全面落实。重点检查：（1）上一年度企业质量管理体系自查报告、监督管理部门抽验和检查发现的问题是否完成整改；（2）企业法定代表人（企业负责人）、管理者代表及相关质量人员是否接受过法规培训和考核；（3）洁净室（区）的控制是否符合要求；（4）生产设备、检验设备是否与所生产产品和规模相匹配；（5）产品变更是否履行变更程序，特别是强制性标准实施后是否履行变更程序；（6）采购环节是否符合要求，是否对供应商进行审核评价，特别是一次性使用输注器具生产企业是否符合聚氯乙烯输液输血器具中荧光物质识别及定量补充检验方法的要求，是否对原材料进行控制；（7）生产环节是否对特殊工序和关键过程进行识别和有效控制；（8）灭菌过程控制是否符合要求，尤其是产品的无菌性能和环氧乙烷残留量是否满足标准要求，有相应的检验或者验证记录；（9）质量控制及产品放行是否符合强制性标准以及经注册的产品技术要求；（10）是否建立与所生产产品相适应的医疗器械不良事件收集方法，是否及时收集医疗器械不良事件信息，对存在安全隐患的医疗器械，是否采取召回等措施，并按规定向有关部门进行报告。 2.流通环节检查重点。《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》《医疗器械冷链（运输）管理指南》等法规、规范、标准要求是否全面落实。重点检查：（1）是否未经许可（备案）从事经营（网络销售）医疗器械；（2）是否经营（网络销售）未取得注册证或者备案凭证的医疗器械；（3）购销渠道是否合法；（4）进货查验记录和销售记录是否真实完整，相关信息是否能够追溯；（5）是否经营无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械；（6）运输、储存条件是否符合标签和说明书的标示要求，经营需冷链管理的医疗器械是否配备相适应的设施设备；（7）是否履行医疗器械不良事件监测相关义务。 3.使用环节检查重点。《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《医疗器械冷链（运输）管理指南》等法规、规范、标准要求是否全面落实。重点检查：（1）是否购进、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械；（2）是否建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度；（3）是否严格查验供货商资质和产品证明文件；（4）对无菌和植入类医疗器械是否建立并执行使用前质量检查制度；（5）是否对植入和介入类的医疗器械建立使用记录，植入性医疗器械使用记录是否永久保存，相关资料是否纳入信息化管理系统，相关信息是否能够追溯；（6）储存条件是否符合标签和说明书的标示要求，对需冷链管理的医疗器械是否配备相适应的设施设备；（7）是否履行医疗器械不良事件监测相关义务。 三、检查方式 （一）企业自查。无菌和植入性医疗器械生产经营企业和使用单位在全面自查的基础上，分别填写自查表（附件1、2、3），由生产经营企业或者医疗机构盖章，法定代表人（或主要负责人）签字，并对自查报告的真实性、准确性和完整性负责。6月底前，生产企业自查表报所在地省级药品监督管理部门，经营企业、医疗机构自查表报所在地市县级负责医疗器械监督管理的部门。 （二）监督检查。 1.各省级药品监督管理部门应当针对企业自查情况组织对本行政区域无菌和植入性医疗器械生产企业开展全覆盖检查，特别是对重点检查项目的检查，督促企业认真进行自查并及时完成整改。各省级药品监督管理部门应当结合本行政区域无菌和植入性医疗器械生产企业情况，以及风险等级和信用等情况合理设置检查频次，突出检查效能，对植入性医疗器械和高值医用耗材生产企业每年开展不少于1次全项目检查。各市县级负责医疗器械监督管理的部门要抽取不少于15%的本行政区域经营无菌和植入性医疗器械企业和医疗机构开展经营使用环节的监督检查。对未提交自查报告和自查报告弄虚作假的企业和医疗机构，应当严格监管，对于存在违法违规行为的从重处罚。 2.各市县级负责医疗器械监督管理的部门发现非法经营关注度高、使用量大的注射用透明质酸钠等产品和利用体验式、会销等营销方式进行超范围经营，无证经营和经营无证医疗器械的违法行为，要依法严肃查处。 必要时国家药监局可组织检查组，对各地监督检查工作进行督导检查，既检查省药品监督管理部门和市县负责医疗器械监督管理的部门监督检查工作情况，又随机检查部分企业的自查、监督检查以及处罚情况等，监督检查工作情况纳入地方政府绩效考核指标中。 四、工作要求 （一）夯实责任，提升企业自身管理水平。全面落实企业主体责任，督促企业开展内部自我培训，通过多种方式，切实提升企业自身质量体系管理能力，鼓励企业参与各省局、协会举办的相关培训。各省级药品监督管理部门要组织对无菌和植入性医疗器械生产企业法定代表人和管理者代表进行法规、标准培训。 （二）高度重视，落实属地监管责任。各级监管部门要深化风险管理意识，采取更加有效措施，落实属地管理责任，全面加强对无菌和植入性医疗器械的监管。地方药品监管局要选择部分企业进行示范建设。国家药监局选取部分省市县级监管部门作为医疗器械生产、经营、使用的联系点，开展调研和座谈活动，不断总结各地可推广可复制的经验做法，并通报相关单位，逐步统筹提升医疗器械监管水平。 （三）完善机制，拓宽发现问题渠道。各级监管部门要通过各种渠道，收集安全风险信息，通过风险会商及时研判，以问题为导向及时采取措施加强监管。鼓励有奖举报，形成社会共治合力，并从投诉举报中挖掘有价值的违法违规案件线索。 （四）严格履职，确保监督检查任务落到实处。各级监管部门要精心安排、认真组织开展监督检查工作，确保各项工作任务落到实处。对于监管不力、执法不严、失职渎职，造成严重后果的，要依纪依规追究相关人员责任。 （五）及时报告，严厉查处违法违规行为。请各省级药品监督管理部门于2020年12月10日前将监督检查总结报告的电子版和纸质版报送国家药监局。总结报告应当包括对本行政区域内医疗器械生产高值医用耗材和一次性使用输注器具的监督检查情况，经营和使用环节检查情况，检查发现的主要问题、处理措施、相关意见和建议等。 联系人：王昕（生产）、杨志强（流通） 电 话：010-88330651、88330642 传 真：010-88363234、88330682 邮 箱：qxjgsc@nmpa.gov.cn（生产） qxjglt@nmpa.gov.cn（流通） 附件：1.2020年无菌和植入性医疗器械生产企业自查表 2.2020年无菌和植入性医疗器械经营企业自查要点 3.2020年医疗器械使用质量管理自查表 4.2020年无菌和植入性医疗器械生产企业监督检查情况汇总表 5.2020年无菌和植入性医疗器械经营使用单位监督检查情况汇总表 国家药监局综合司 2020年4月9日 药监综械管〔2020〕34号附件1.doc 药监综械管〔2020〕34号附件2.doc 药监综械管〔2020〕34号附件3.doc 药监综械管〔2020〕34号附件4.doc 药监综械管〔2020〕34号附件5.docx | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 为进一步加强无菌和植入性医疗器械（含高值医用耗材）监督检查，贯彻《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国办发〔2019〕37号）要求，全面落实企业主体责任，保障医疗器械安全有效。根据2020年医疗器械监管工作安排，并结合新冠肺炎疫情防控情况，现就进一步加强无菌和植入性医疗器械（含高值医用耗材）监督检查通知如下： 一、检查目标 （一）医疗器械生产经营企业和使用单位严格执行《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等法规规章制度，严格落实企业主体责任，不断提升法治意识、责任意识、风险意识、质量意识、自律意识、诚信意识，严格依照法规和标准从事生产经营活动，全面加强风险防控和质量管理，保障医疗器械质量安全。 （二）各级药品监督管理部门认真履行监管职责，全面加强医疗器械生产经营使用环节监管，做到工作有部署、有检查、有督导、有落实；依法严厉查处违法违规行为，落实处罚到人要求，加强行刑衔接，对严重违法行为，实行严格的行业准入限制，保障公众用械安全。 二、检查重点 （一）重点品种。在对无菌植入医疗器械进行全面检查的基础上，重点关注：高值医用耗材；用于新冠疫情防控使用的医疗器械，特别是医用防护服、医用口罩等量大面广的产品；一次性使用输注器具等。 （二）重点企业。重点检查存在同年多批次，多年同品种、多年多品种抽检不合格情形的企业；在既往监督检查、飞行检查中存在严重缺陷项或者整改不到位的企业；企业培训不到位，自查不彻底，未如期提交自查报告或者自查报告流于形式的企业；其他可能存在严重安全隐患、需要重点关注的企业。 （三）重点环节。 1.生产环节检查重点。《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录、《医疗器械说明书和标签管理规定》、《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》等法规、规范、标准要求是否全面落实。重点检查：（1）上一年度企业质量管理体系自查报告、监督管理部门抽验和检查发现的问题是否完成整改；（2）企业法定代表人（企业负责人）、管理者代表及相关质量人员是否接受过法规培训和考核；（3）洁净室（区）的控制是否符合要求；（4）生产设备、检验设备是否与所生产产品和规模相匹配；（5）产品变更是否履行变更程序，特别是强制性标准实施后是否履行变更程序；（6）采购环节是否符合要求，是否对供应商进行审核评价，特别是一次性使用输注器具生产企业是否符合聚氯乙烯输液输血器具中荧光物质识别及定量补充检验方法的要求，是否对原材料进行控制；（7）生产环节是否对特殊工序和关键过程进行识别和有效控制；（8）灭菌过程控制是否符合要求，尤其是产品的无菌性能和环氧乙烷残留量是否满足标准要求，有相应的检验或者验证记录；（9）质量控制及产品放行是否符合强制性标准以及经注册的产品技术要求；（10）是否建立与所生产产品相适应的医疗器械不良事件收集方法，是否及时收集医疗器械不良事件信息，对存在安全隐患的医疗器械，是否采取召回等措施，并按规定向有关部门进行报告。 2.流通环节检查重点。《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》《医疗器械冷链（运输）管理指南》等法规、规范、标准要求是否全面落实。重点检查：（1）是否未经许可（备案）从事经营（网络销售）医疗器械；（2）是否经营（网络销售）未取得注册证或者备案凭证的医疗器械；（3）购销渠道是否合法；（4）进货查验记录和销售记录是否真实完整，相关信息是否能够追溯；（5）是否经营无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械；（6）运输、储存条件是否符合标签和说明书的标示要求，经营需冷链管理的医疗器械是否配备相适应的设施设备；（7）是否履行医疗器械不良事件监测相关义务。 3.使用环节检查重点。《医疗器械监督管理条例》《医疗器械使用质量监督管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《医疗器械冷链（运输）管理指南》等法规、规范、标准要求是否全面落实。重点检查：（1）是否购进、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械；（2）是否建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度；（3）是否严格查验供货商资质和产品证明文件；（4）对无菌和植入类医疗器械是否建立并执行使用前质量检查制度；（5）是否对植入和介入类的医疗器械建立使用记录，植入性医疗器械使用记录是否永久保存，相关资料是否纳入信息化管理系统，相关信息是否能够追溯；（6）储存条件是否符合标签和说明书的标示要求，对需冷链管理的医疗器械是否配备相适应的设施设备；（7）是否履行医疗器械不良事件监测相关义务。 三、检查方式 （一）企业自查。无菌和植入性医疗器械生产经营企业和使用单位在全面自查的基础上，分别填写自查表（附件1、2、3），由生产经营企业或者医疗机构盖章，法定代表人（或主要负责人）签字，并对自查报告的真实性、准确性和完整性负责。6月底前，生产企业自查表报所在地省级药品监督管理部门，经营企业、医疗机构自查表报所在地市县级负责医疗器械监督管理的部门。 （二）监督检查。 1.各省级药品监督管理部门应当针对企业自查情况组织对本行政区域无菌和植入性医疗器械生产企业开展全覆盖检查，特别是对重点检查项目的检查，督促企业认真进行自查并及时完成整改。各省级药品监督管理部门应当结合本行政区域无菌和植入性医疗器械生产企业情况，以及风险等级和信用等情况合理设置检查频次，突出检查效能，对植入性医疗器械和高值医用耗材生产企业每年开展不少于1次全项目检查。各市县级负责医疗器械监督管理的部门要抽取不少于15%的本行政区域经营无菌和植入性医疗器械企业和医疗机构开展经营使用环节的监督检查。对未提交自查报告和自查报告弄虚作假的企业和医疗机构，应当严格监管，对于存在违法违规行为的从重处罚。 2.各市县级负责医疗器械监督管理的部门发现非法经营关注度高、使用量大的注射用透明质酸钠等产品和利用体验式、会销等营销方式进行超范围经营，无证经营和经营无证医疗器械的违法行为，要依法严肃查处。 必要时国家药监局可组织检查组，对各地监督检查工作进行督导检查，既检查省药品监督管理部门和市县负责医疗器械监督管理的部门监督检查工作情况，又随机检查部分企业的自查、监督检查以及处罚情况等，监督检查工作情况纳入地方政府绩效考核指标中。 四、工作要求 （一）夯实责任，提升企业自身管理水平。全面落实企业主体责任，督促企业开展内部自我培训，通过多种方式，切实提升企业自身质量体系管理能力，鼓励企业参与各省局、协会举办的相关培训。各省级药品监督管理部门要组织对无菌和植入性医疗器械生产企业法定代表人和管理者代表进行法规、标准培训。 （二）高度重视，落实属地监管责任。各级监管部门要深化风险管理意识，采取更加有效措施，落实属地管理责任，全面加强对无菌和植入性医疗器械的监管。地方药品监管局要选择部分企业进行示范建设。国家药监局选取部分省市县级监管部门作为医疗器械生产、经营、使用的联系点，开展调研和座谈活动，不断总结各地可推广可复制的经验做法，并通报相关单位，逐步统筹提升医疗器械监管水平。 （三）完善机制，拓宽发现问题渠道。各级监管部门要通过各种渠道，收集安全风险信息，通过风险会商及时研判，以问题为导向及时采取措施加强监管。鼓励有奖举报，形成社会共治合力，并从投诉举报中挖掘有价值的违法违规案件线索。 （四）严格履职，确保监督检查任务落到实处。各级监管部门要精心安排、认真组织开展监督检查工作，确保各项工作任务落到实处。对于监管不力、执法不严、失职渎职，造成严重后果的，要依纪依规追究相关人员责任。 （五）及时报告，严厉查处违法违规行为。请各省级药品监督管理部门于2020年12月10日前将监督检查总结报告的电子版和纸质版报送国家药监局。总结报告应当包括对本行政区域内医疗器械生产高值医用耗材和一次性使用输注器具的监督检查情况，经营和使用环节检查情况，检查发现的主要问题、处理措施、相关意见和建议等。 联系人：王昕（生产）、杨志强（流通） 电 话：010-88330651、88330642 传 真：010-88363234、88330682 邮 箱：qxjgsc@nmpa.gov.cn（生产） qxjglt@nmpa.gov.cn（流通） 附件：1.2020年无菌和植入性医疗器械生产企业自查表 2.2020年无菌和植入性医疗器械经营企业自查要点 3.2020年医疗器械使用质量管理自查表 4.2020年无菌和植入性医疗器械生产企业监督检查情况汇总表 5.2020年无菌和植入性医疗器械经营使用单位监督检查情况汇总表 国家药监局综合司 2020年4月9日 药监综械管〔2020〕34号附件1.doc 药监综械管〔2020〕34号附件2.doc 药监综械管〔2020〕34号附件3.doc 药监综械管〔2020〕34号附件4.doc 药监综械管〔2020〕34号附件5.docx
国家药监局综合司关于严厉打击非法制售新冠肺炎病毒检测试剂的通知 | 药监综械管函〔2020〕203号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-03-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 新冠肺炎疫情暴发以来，国家药监局已批准22个检测试剂产品注册，不断满足疫情防控需要。近期发现，个别未经注册的相关检测试剂产品进行虚假宣传，严重扰乱市场秩序。为有效净化市场环境，切实保障公众健康权益，现就严厉打击非法制售新冠肺炎病毒检测试剂等医疗器械违法违规行为有关要求通知如下： 一、 各级药品监督管理部门要切实落实药品安全“四个最严”要求，按照《国家药监局综合司关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎防控用药用械质量监管工作的通知》（药监综电〔2020〕2号）等文件部署，加大对相关诊断试剂生产、经营企业、医疗器械网络交易服务第三方平台及网络销售企业监督检查力度。对违法违规线索，各级药品监督管理部门要及时组织查处，并将查处情况报送国家药监局。 二、 各级药品监督管理部门要高度重视通过网络监测、投诉举报、舆情监测、监督检查、部门通报等渠道反映的案件线索，深挖细查。对未经许可从事生产、经营活动的，生产、经营未经注册批准相关检测试剂产品的，要依法从严从快查处。对医疗器械网络第三方平台经营者未履行对入驻电商的登记核查等义务的，未对平台内相关虚假信息及时处置的，要约谈告诫并限期整改。对拒不整改或者整改不到位的，要依法严肃查处，并予以曝光。 三、各级药品监督管理部门要加强与公安、网信、通信主管等部门的协调配合，对发布虚假信息，生产销售非法新冠肺炎病毒检测试剂等产品的网站、APP等，要及时通报网信、通信主管部门；对涉嫌犯罪的，要依法及时移送公安机关。 国家药品监督管理局已批准的新冠肺炎病毒检测试剂相关信息，可通过国家药监局官方网站（http://www.nmpa.gov.cn/）动态查询。发现有违法违规行为的，请及时向12315投诉举报。 国家药监局综合司 2020年3月26日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 新冠肺炎疫情暴发以来，国家药监局已批准22个检测试剂产品注册，不断满足疫情防控需要。近期发现，个别未经注册的相关检测试剂产品进行虚假宣传，严重扰乱市场秩序。为有效净化市场环境，切实保障公众健康权益，现就严厉打击非法制售新冠肺炎病毒检测试剂等医疗器械违法违规行为有关要求通知如下： 一、 各级药品监督管理部门要切实落实药品安全“四个最严”要求，按照《国家药监局综合司关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎防控用药用械质量监管工作的通知》（药监综电〔2020〕2号）等文件部署，加大对相关诊断试剂生产、经营企业、医疗器械网络交易服务第三方平台及网络销售企业监督检查力度。对违法违规线索，各级药品监督管理部门要及时组织查处，并将查处情况报送国家药监局。 二、 各级药品监督管理部门要高度重视通过网络监测、投诉举报、舆情监测、监督检查、部门通报等渠道反映的案件线索，深挖细查。对未经许可从事生产、经营活动的，生产、经营未经注册批准相关检测试剂产品的，要依法从严从快查处。对医疗器械网络第三方平台经营者未履行对入驻电商的登记核查等义务的，未对平台内相关虚假信息及时处置的，要约谈告诫并限期整改。对拒不整改或者整改不到位的，要依法严肃查处，并予以曝光。 三、各级药品监督管理部门要加强与公安、网信、通信主管等部门的协调配合，对发布虚假信息，生产销售非法新冠肺炎病毒检测试剂等产品的网站、APP等，要及时通报网信、通信主管部门；对涉嫌犯罪的，要依法及时移送公安机关。 国家药品监督管理局已批准的新冠肺炎病毒检测试剂相关信息，可通过国家药监局官方网站（http://www.nmpa.gov.cn/）动态查询。发现有违法违规行为的，请及时向12315投诉举报。 国家药监局综合司 2020年3月26日
国家药监局综合司关于2020年医疗器械行业标准制修订计划项目公示 |  | FGWJ-2020-10001 | 2020-03-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》要求，国家药监局组织开展了2020年医疗器械行业标准制修订项目遴选工作，经公开征求意见和组织专家论证，确定了2020年86项医疗器械行业标准制修订计划项目，现予公示。公示期间，如对计划项目有异议，请向国家药监局反馈。 公示时间：国家药监局发布该公示之日起7日 联系电话：010-88330608 电子邮箱：mdct@nmpa.gov.cn（邮件主题请注明“2020年行业标准制修订项目反馈意见”） 附件：2020年医疗器械行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2020年3月17日附件：2020年医疗器械行业标准制修订计划项目.doc | 按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》要求，国家药监局组织开展了2020年医疗器械行业标准制修订项目遴选工作，经公开征求意见和组织专家论证，确定了2020年86项医疗器械行业标准制修订计划项目，现予公示。公示期间，如对计划项目有异议，请向国家药监局反馈。 公示时间：国家药监局发布该公示之日起7日 联系电话：010-88330608 电子邮箱：mdct@nmpa.gov.cn（邮件主题请注明“2020年行业标准制修订项目反馈意见”） 附件：2020年医疗器械行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2020年3月17日附件：2020年医疗器械行业标准制修订计划项目.doc
国家药监局综合司关于《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条有关适用问题的复函 | 药监综械管函〔2020〕166号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-03-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省药品监督管理局： 你局《关于适用〈医疗器械经营监督管理办法〉第五十四条有关问题的请示》（川药监〔2020〕8号）收悉。经研究，现函复如下： 根据《医疗器械经营监督管理办法》（原国家食品药品监督管理总局令第8号）第三十三条规定，医疗器械经营企业应当从具有资质的生产企业或者经营企业购进医疗器械。医疗器械经营企业违反上述规定，从个人或者其他单位购进医疗器械的，适用《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第（四）项规定予以处罚。同时，对于个人或者相关单位未依法取得医疗器械经营许可或者备案，从事第三类或者第二类医疗器械经营活动的，应当依法进行处理。 请你局加强对案件查办指导和法制审核，确保事实清楚、证据确凿、程序合法、适用相关规定准确，依法查处违法违规行为。 国家药监局综合司 2020年3月16日 | 四川省药品监督管理局： 你局《关于适用〈医疗器械经营监督管理办法〉第五十四条有关问题的请示》（川药监〔2020〕8号）收悉。经研究，现函复如下： 根据《医疗器械经营监督管理办法》（原国家食品药品监督管理总局令第8号）第三十三条规定，医疗器械经营企业应当从具有资质的生产企业或者经营企业购进医疗器械。医疗器械经营企业违反上述规定，从个人或者其他单位购进医疗器械的，适用《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条第（四）项规定予以处罚。同时，对于个人或者相关单位未依法取得医疗器械经营许可或者备案，从事第三类或者第二类医疗器械经营活动的，应当依法进行处理。 请你局加强对案件查办指导和法制审核，确保事实清楚、证据确凿、程序合法、适用相关规定准确，依法查处违法违规行为。 国家药监局综合司 2020年3月16日
国家药监局关于印发医疗器械质量抽查检验管理办法的通知 | 国药监械管〔2020〕9号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-03-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院： 为加强医疗器械监督管理，规范医疗器械质量抽查检验工作，国家药监局组织修订了《医疗器械质量抽查检验管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。 原国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》（食药监械监〔2013〕212号）和《国家医疗器械抽查检验工作程序》（食药监办〔2014〕213号）同时废止。 国家药监局 2020年3月10日 医疗器械质量抽查检验管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械质量监督管理，规范医疗器械质量抽查检验工作，根据《医疗器械监督管理条例》规定，制定本办法。 第二条 药品监督管理部门在中华人民共和国境内开展医疗器械质量抽查检验工作，适用本办法。 第三条 国家药品监督管理局负责组织国家医疗器械质量抽查检验工作。 省级药品监督管理部门负责组织实施本行政区域内国家医疗器械质量抽查检验相关工作，负责组织本行政区域内的省级医疗器械质量抽查检验工作。 设区的市级、县级人民政府承担药品监督管理职责的部门按照省级药品监督管理部门的统一安排，组织实施本行政区域内医疗器械质量抽查检验相关工作。 第四条 中国食品药品检定研究院负责拟订国家医疗器械质量抽查检验计划和方案，按要求组织实施并提供技术指导，负责汇总、分析、报送国家医疗器械质量抽查检验数据，组织开展质量分析和信息共享应用。 具有相应检验资质的医疗器械检验机构承担相关检验任务。 第五条 医疗器械质量抽查检验，应当遵循科学、规范、合法、公正的原则。 第六条 医疗器械注册人、备案人以及从事医疗器械生产、经营、使用活动的单位和个人，应当配合药品监督管理部门组织实施的医疗器械质量抽查检验，不得干扰、阻挠或者拒绝抽查检验工作，不得转移、藏匿医疗器械，不得拒绝提供证明材料或者故意提供虚假资料。 对抽查检验发现的不符合规定的产品，医疗器械注册人、备案人以及从事医疗器械生产、经营、使用活动的单位和个人，应当积极采取措施控制风险，保证医疗器械使用安全。 进口医疗器械注册人、备案人应当指定我国境内企业法人作为代理人，配合对进口医疗器械的抽查检验工作。 第七条 国家药品监督管理局组织建立国家医疗器械质量抽查检验信息化管理系统（以下简称国家抽检系统）。省级药品监督管理部门和承检机构应当按照规定，通过国家抽检系统及时报送国家医疗器械质量抽查检验和省级医疗器械质量抽查检验相关数据。 省级药品监督管理部门应当加强本行政区内医疗器械质量抽查检验工作的信息化建设。 第二章 计划方案 第八条 国家药品监督管理局和省级药品监督管理部门应当在每年第一季度制定年度医疗器械质量抽查检验计划，按照目标明确、重点突出、统筹兼顾的要求安排医疗器械质量抽查检验工作。 省级药品监督管理部门制定的医疗器械质量抽查检验计划，应当与国家医疗器械质量抽查检验计划目标一致、各有侧重、互为补充、避免重复。 根据监管情况的变化，组织抽查检验的药品监督管理部门可以对医疗器械质量抽查检验计划进行调整。 第九条 国家医疗器械质量抽查检验将以下医疗器械作为重点： （一）安全风险性高，需要重点监管的； （二）临床用量大、使用人群和使用范围广的； （三）投诉举报较多、舆情关注度高的； （四）不良事件监测提示可能存在质量问题的； （五）产品质量易受储存运输条件影响的； （六）其他监管需要的。 省级医疗器械质量抽查检验将以下医疗器械作为重点： （一）本行政区域内注册或者备案的产品； （二）未列入国家医疗器械质量抽查检验品种，且产品安全风险较高的； （三）列入上一年抽查检验计划但实际未抽到的； （四）既往抽查检验不符合规定的； （五）日常监管、不良事件监测等发现可能存在质量问题的； （六）其他监管需要的。 第十条 组织医疗器械质量抽查检验的部门应当根据计划制定抽查检验方案，主要包括以下内容： （一）检验品种和拟抽查企业范围； （二）检验依据和检验项目； （三）承担检验和复检的检验机构。 第三章 检查抽样 第十一条 组织实施医疗器械抽样的药品监督管理部门可以根据上级药品监督管理部门制定的计划和抽查检验方案，结合实际情况，制定本行政区域内抽查检验实施方案。 第十二条 药品监督管理部门可以自行抽样，也可以委托具有相应工作能力的医疗器械监管技术机构抽样。 第十三条 抽样人员应当熟悉医疗器械专业知识和医疗器械管理相关法律法规。 抽样人员执行现场抽样任务时不得少于2人，应当向被抽样单位出示抽样工作证明文件和抽样人员身份证明文件。原则上同一人不应当同时承担当次抽样和检验工作。 第十四条 抽样人员在执行抽样任务时，应当核查被抽样单位的证照信息。发现未经许可从事生产、经营活动的，生产经营无证医疗器械等违法行为，应当终止本次抽样，将有关情况通报具有管辖权的药品监管部门依法处置。抽样人员可以通过拍照、录像、录音等方式对现场检查情况进行记录。 第十五条 抽样场所应当由抽样人员根据被抽样单位类型确定。从生产环节抽样的，一般在医疗器械注册人、备案人或者受托生产企业的成品仓库进行；从经营环节抽样的，一般在经营企业的医疗器械仓库或者零售企业的营业场所进行；从使用单位抽样的，一般在医疗器械库房进行；从互联网交易环节抽样的，一般在与线上一致的线下医疗器械仓库进行。 第十六条 抽取的样品应当是已经验收合格入库的待销售（使用）产品，并经被抽样单位确认。样品应当随机抽取，不得由被抽样单位自行选择提供。 第十七条 有下列情形之一的，原则上不属于抽样范围： （一）被抽样单位无抽检方案所列产品； （二）有充分证据证明拟抽样产品是用于科学研究等非销售目的； （三）有充分证据证明拟抽样产品为企业仅用于出口； （四）产品或者包装、标签、说明书标有“试制”、“样品”等字样。 第十八条 抽样人员应当索取抽查检验所需的资料和配套必需品。被抽样单位应当予以配合，主动提供以下材料： （一）产品注册证复印件/备案凭证复印件； （二）经注册或者备案的产品技术要求； （三）生产经营使用有关记录； （四）开展检验所需配套必需品。 第十九条 在医疗器械经营或者使用单位抽样时，抽样人员应当与被抽样单位共同填写资料和配套必需品清单，由被抽样单位寄送至样品标示的医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人，并通知其按文书要求向相关检验机构提供资料和配套必需品。 对逾期不配合的，承检机构应当及时书面通知医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。省级药品监督管理部门应当予以督促。 第二十条 抽样人员应当使用专用封签现场签封样品，按要求填写医疗器械抽样记录及凭证，并分别由抽样人员和被抽样单位有关人员签字，加盖抽样单位和被抽样单位有效印章。 被抽样单位拒绝签字或者盖章时，抽样人员应当在医疗器械抽样记录及凭证上注明并签字。 第二十一条 被抽样单位因故不能提供样品的，应当说明原因并提供有关证明材料。抽样人员应当填写相关记录。抽样人员查阅有关生产、销售及使用记录后，可以组织对该单位再次抽样或者追踪到其他环节抽样。相应单位所在地负责药品监督管理的部门应当配合。 第二十二条 抽样单位应当按规定时限将样品、抽样文书及相关资料送达至承检机构。 抽取的样品应当按照其规定的储运条件进行储存和运输。 第二十三条 抽样人员在抽样过程中不得有下列行为： （一）样品签封后擅自拆封或者更换样品； （二）泄露被抽样单位商业秘密或者技术秘密； （三）其他影响抽样公正性的行为。 第四章 检验管理和报告送达 第二十四条 承检机构应当对所承担的抽查检验工作负责，按照医疗器械检验工作规范和相关技术规范开展检验工作。 第二十五条 承检机构应当对送检样品的外观、状态、封签、包装等可能影响检验结果的情况，以及抽样凭证、防拆封措施、签字盖章等情况进行核对，确认无误后予以签收。 对存在可能影响检验结果判定的，承检机构应当拒绝接收，向抽样单位说明理由，退返样品，并向组织抽查检验工作的药品监督管理部门报告。 第二十六条 检验应当严格按照抽检方案规定的依据、项目、方法和工作要求执行。检验过程中遇有样品失效或者其他情况致使检验无法进行的，承检机构应当如实记录，提供充分的证明材料，并将有关情况报送至组织抽查检验工作的药品监督管理部门。 第二十七条 除抽检计划另有规定外，承检机构原则上应当自收到样品之日起40个工作日内出具检验报告；特殊情况需延期的，应当报组织抽查检验工作的药品监督管理部门批准。 第二十八条 承检机构应当对出具的检验报告负责。检验报告应当格式规范、内容真实齐全、数据准确、结论明确。 检验原始记录、检验报告的保存期限不少于5年。 第二十九条 承检机构应当按照规定时间寄送检验报告。检验结果为不符合规定的，应当在检验报告出具后2个工作日内将检验报告和相关材料寄送至被抽样单位所在地省级药品监督管理部门和标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。 药品监督管理部门应当自收到检验结论为不符合规定的检验报告之日起5个工作日内组织将检验报告送达本辖区内被抽样单位和标示医疗器械注册人、备案人，进口产品的相关检验报告应送达至其代理人。 第三十条 在国家医疗器械质量抽查检验过程中，标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人认为所抽样品非其产品的，应当自其收到不符合规定的检验报告之日起7个工作日内，向其所在地省级药品监督管理部门提供充分准确的证明材料，所在地省级药品监督管理部门应当组织调查核实。未能按时向省级药品监督管理部门提交材料的，视为标示医疗器械注册人、备案人确认所抽样品为其产品。 经省级药品监督管理部门调查核实确非标示医疗器械注册人、备案人的产品的，由企业所在地省级药品监督管理部门报告国家药品监督管理局，并通报被抽样单位所在地省级药品监督管理部门。 对查实确非标示医疗器械注册人、备案人的产品的，被抽样单位所在地药品监督管理部门和标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地药品监督管理部门应当相互配合，共同核查问题产品来源。 第三十一条 检验结果为符合规定的，样品应当在检验报告印发3个月后及时退还被抽样单位。样品因检验造成破坏或者损耗而无法退还的，应当向被抽样单位说明情况。检验结果为不符合规定的，样品应当在检验结果通告发布满3个月后退还至医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。 相关药品监督管理部门和被抽样单位应当在规定时限内接收样品。逾期不配合的，样品可由检验机构自行处理。 第五章 复检处置 第三十二条 被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人对检验结果有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内优先向检验方案中推荐的复检机构提出复检申请。复检机构无正当理由不得拒绝。逾期提出申请的，检验机构不再受理。 第三十三条 申请复检应当提交以下资料： （一）加盖申请单位公章的复检申请表及授权书； （二）原检验报告全本复印件； （三）经办人身份证明； （四）自收到检验报告之日起7个工作日内提出复检申请的时限证明资料； （五）其他需要说明的资料。 第三十四条 复检机构应当在收到复检申请之日起对资料进行审核，3个工作日内做出是否受理的书面决定，并于做出书面决定当日报告组织抽查检验的药品监督管理部门。有下列情形之一的，不予受理复检申请： （一）抽检方案中规定不予复检的检验项目； （二）样品不能满足复检需要量、超过效期或者效期内不足以完成复检的； （三）未在规定期限内提出复检申请或者复检已被受理的； （四）不按规定预先支付复检费用的； （五）特殊原因导致留存样品无法实现复检目的的。 第三十五条 复检机构应当在做出受理决定之日起3个工作日内向原检机构发出调样通知，原检机构应当在收到调样通知后5个工作日内提供样品。 双方检验机构应当按照产品储存运输条件审慎稳妥转移样品。 第三十六条 复检仅针对原检不符合规定项目，应当按照原抽检方案规定的检验要求和判定原则出具检验报告。原则上不得引入新的样品和资料。 复检机构一般应当在收到复检样品后15个工作日内做出复检结论，并自检验报告印发之日起2个工作日内，将检验报告寄送给标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门，以及被抽样单位所在地省级药品监督管理部门、复检申请人、原检机构。特殊情况需要延期的，应当报请组织抽查检验工作的药品监督管理部门批准。 复检机构出具的复检结论为最终检验结论。 第三十七条 复检申请人应当向复检机构预先支付复检费用。复检结论与原检验结论不一致的，复检费用由原检机构承担。 国务院有关部门或者省级人民政府有关部门另有特殊规定的，从其规定。 第六章 监督管理 第三十八条 医疗器械注册人、备案人和被抽样单位获知产品不符合规定后，应当履行以下义务： （一）实施产品召回并发布召回信息； （二）立即深入进行自查，分析原因，进行风险评估； （三）根据调查评估情况采取必要的风险控制措施。 申请复检期间，应当继续实施对不符合规定产品的风险控制措施。 第三十九条 对涉及的相关单位具有管辖权的药品监督管理部门应当对抽查检验中发现的不符合规定结果及其他问题进行调查处理。符合立案条件的，要按规定立案查处，并按要求公开查处结果。涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。同时，督促被抽样单位和标示医疗器械注册人、备案人履行相关义务。 复检期间，不影响对不符合规定产品的调查与控制。 第四十条 承检机构在检验过程中发现下列情形时，应当立即将相关信息书面通知标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门，同时抄送组织医疗器械抽查检验的药品监督管理部门： （一）存在严重质量安全风险需立即采取控制措施的； （二）涉嫌违法违规生产行为的； （三）同一企业多批次产品检验不符合规定，质量体系可能存在严重问题的。 标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门应当立即组织对相关情况进行调查核实，及时采取相应风险控制措施并依法进行查处。 第四十一条 医疗器械注册人、备案人、进口产品代理人以及从事医疗器械生产、经营和使用的单位和个人无正当理由拒绝接受抽查抽检的，由组织医疗器械抽查检验的药品监督管理部门向社会公告。负责药品监督管理的部门应当将有关情况录入信用档案，增加监督检查频次。 第四十二条 参与抽查检验工作的单位和个人，应当依法规范工作行为，不得出现以下违反法律、法规和有关纪律要求的情形： （一）擅自发布抽查检验信息； （二）泄露抽查检验样品的有关资料； （三）接受被抽查检验单位的馈赠； （四）利用抽查检验工作之便牟取其他不正当利益。 第四十三条 省级以上药品监督管理部门负责对本部门组织开展的医疗器械质量抽查检验结果的信息公开工作。 未经批准，任何单位和个人不得擅自公布抽查检验信息。 医疗器械质量抽查检验结果公开不当的，应当自确认公开内容不当之日起5日内，在原公开范围内予以更正。 对可能产生重大影响的医疗器械抽查检验信息，发布部门在质量公告发布前，应当进行评估研判。信息发布按照政府信息公开有关规定执行。 第四十四条 药品监督管理部门应当充分利用国家抽检系统中的数据，开展汇总分析，及时发现医疗器械安全系统性风险，及时消除区域性医疗器械安全隐患。 第七章 附 则 第四十五条 根据医疗器械监管工作需要，药品监督管理部门可适时组织开展专项抽查检验，相关工作可参照本办法执行。 第四十六条 因监督检查、监测评价、稽查执法等工作需要开展抽样、检验的，不受抽样数量、地点、样品状态等限制，具体程序可参照本办法执行。 第四十七条 本办法自发布之日起施行。《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》（食药监械监〔2013〕212号）和《国家医疗器械抽查检验工作程序》（食药监办〔2014〕213号）同时废止。 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，中国食品药品检定研究院： 为加强医疗器械监督管理，规范医疗器械质量抽查检验工作，国家药监局组织修订了《医疗器械质量抽查检验管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。 原国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》（食药监械监〔2013〕212号）和《国家医疗器械抽查检验工作程序》（食药监办〔2014〕213号）同时废止。 国家药监局 2020年3月10日 医疗器械质量抽查检验管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械质量监督管理，规范医疗器械质量抽查检验工作，根据《医疗器械监督管理条例》规定，制定本办法。 第二条 药品监督管理部门在中华人民共和国境内开展医疗器械质量抽查检验工作，适用本办法。 第三条 国家药品监督管理局负责组织国家医疗器械质量抽查检验工作。 省级药品监督管理部门负责组织实施本行政区域内国家医疗器械质量抽查检验相关工作，负责组织本行政区域内的省级医疗器械质量抽查检验工作。 设区的市级、县级人民政府承担药品监督管理职责的部门按照省级药品监督管理部门的统一安排，组织实施本行政区域内医疗器械质量抽查检验相关工作。 第四条 中国食品药品检定研究院负责拟订国家医疗器械质量抽查检验计划和方案，按要求组织实施并提供技术指导，负责汇总、分析、报送国家医疗器械质量抽查检验数据，组织开展质量分析和信息共享应用。 具有相应检验资质的医疗器械检验机构承担相关检验任务。 第五条 医疗器械质量抽查检验，应当遵循科学、规范、合法、公正的原则。 第六条 医疗器械注册人、备案人以及从事医疗器械生产、经营、使用活动的单位和个人，应当配合药品监督管理部门组织实施的医疗器械质量抽查检验，不得干扰、阻挠或者拒绝抽查检验工作，不得转移、藏匿医疗器械，不得拒绝提供证明材料或者故意提供虚假资料。 对抽查检验发现的不符合规定的产品，医疗器械注册人、备案人以及从事医疗器械生产、经营、使用活动的单位和个人，应当积极采取措施控制风险，保证医疗器械使用安全。 进口医疗器械注册人、备案人应当指定我国境内企业法人作为代理人，配合对进口医疗器械的抽查检验工作。 第七条 国家药品监督管理局组织建立国家医疗器械质量抽查检验信息化管理系统（以下简称国家抽检系统）。省级药品监督管理部门和承检机构应当按照规定，通过国家抽检系统及时报送国家医疗器械质量抽查检验和省级医疗器械质量抽查检验相关数据。 省级药品监督管理部门应当加强本行政区内医疗器械质量抽查检验工作的信息化建设。 第二章 计划方案 第八条 国家药品监督管理局和省级药品监督管理部门应当在每年第一季度制定年度医疗器械质量抽查检验计划，按照目标明确、重点突出、统筹兼顾的要求安排医疗器械质量抽查检验工作。 省级药品监督管理部门制定的医疗器械质量抽查检验计划，应当与国家医疗器械质量抽查检验计划目标一致、各有侧重、互为补充、避免重复。 根据监管情况的变化，组织抽查检验的药品监督管理部门可以对医疗器械质量抽查检验计划进行调整。 第九条 国家医疗器械质量抽查检验将以下医疗器械作为重点： （一）安全风险性高，需要重点监管的； （二）临床用量大、使用人群和使用范围广的； （三）投诉举报较多、舆情关注度高的； （四）不良事件监测提示可能存在质量问题的； （五）产品质量易受储存运输条件影响的； （六）其他监管需要的。 省级医疗器械质量抽查检验将以下医疗器械作为重点： （一）本行政区域内注册或者备案的产品； （二）未列入国家医疗器械质量抽查检验品种，且产品安全风险较高的； （三）列入上一年抽查检验计划但实际未抽到的； （四）既往抽查检验不符合规定的； （五）日常监管、不良事件监测等发现可能存在质量问题的； （六）其他监管需要的。 第十条 组织医疗器械质量抽查检验的部门应当根据计划制定抽查检验方案，主要包括以下内容： （一）检验品种和拟抽查企业范围； （二）检验依据和检验项目； （三）承担检验和复检的检验机构。 第三章 检查抽样 第十一条 组织实施医疗器械抽样的药品监督管理部门可以根据上级药品监督管理部门制定的计划和抽查检验方案，结合实际情况，制定本行政区域内抽查检验实施方案。 第十二条 药品监督管理部门可以自行抽样，也可以委托具有相应工作能力的医疗器械监管技术机构抽样。 第十三条 抽样人员应当熟悉医疗器械专业知识和医疗器械管理相关法律法规。 抽样人员执行现场抽样任务时不得少于2人，应当向被抽样单位出示抽样工作证明文件和抽样人员身份证明文件。原则上同一人不应当同时承担当次抽样和检验工作。 第十四条 抽样人员在执行抽样任务时，应当核查被抽样单位的证照信息。发现未经许可从事生产、经营活动的，生产经营无证医疗器械等违法行为，应当终止本次抽样，将有关情况通报具有管辖权的药品监管部门依法处置。抽样人员可以通过拍照、录像、录音等方式对现场检查情况进行记录。 第十五条 抽样场所应当由抽样人员根据被抽样单位类型确定。从生产环节抽样的，一般在医疗器械注册人、备案人或者受托生产企业的成品仓库进行；从经营环节抽样的，一般在经营企业的医疗器械仓库或者零售企业的营业场所进行；从使用单位抽样的，一般在医疗器械库房进行；从互联网交易环节抽样的，一般在与线上一致的线下医疗器械仓库进行。 第十六条 抽取的样品应当是已经验收合格入库的待销售（使用）产品，并经被抽样单位确认。样品应当随机抽取，不得由被抽样单位自行选择提供。 第十七条 有下列情形之一的，原则上不属于抽样范围： （一）被抽样单位无抽检方案所列产品； （二）有充分证据证明拟抽样产品是用于科学研究等非销售目的； （三）有充分证据证明拟抽样产品为企业仅用于出口； （四）产品或者包装、标签、说明书标有“试制”、“样品”等字样。 第十八条 抽样人员应当索取抽查检验所需的资料和配套必需品。被抽样单位应当予以配合，主动提供以下材料： （一）产品注册证复印件/备案凭证复印件； （二）经注册或者备案的产品技术要求； （三）生产经营使用有关记录； （四）开展检验所需配套必需品。 第十九条 在医疗器械经营或者使用单位抽样时，抽样人员应当与被抽样单位共同填写资料和配套必需品清单，由被抽样单位寄送至样品标示的医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人，并通知其按文书要求向相关检验机构提供资料和配套必需品。 对逾期不配合的，承检机构应当及时书面通知医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。省级药品监督管理部门应当予以督促。 第二十条 抽样人员应当使用专用封签现场签封样品，按要求填写医疗器械抽样记录及凭证，并分别由抽样人员和被抽样单位有关人员签字，加盖抽样单位和被抽样单位有效印章。 被抽样单位拒绝签字或者盖章时，抽样人员应当在医疗器械抽样记录及凭证上注明并签字。 第二十一条 被抽样单位因故不能提供样品的，应当说明原因并提供有关证明材料。抽样人员应当填写相关记录。抽样人员查阅有关生产、销售及使用记录后，可以组织对该单位再次抽样或者追踪到其他环节抽样。相应单位所在地负责药品监督管理的部门应当配合。 第二十二条 抽样单位应当按规定时限将样品、抽样文书及相关资料送达至承检机构。 抽取的样品应当按照其规定的储运条件进行储存和运输。 第二十三条 抽样人员在抽样过程中不得有下列行为： （一）样品签封后擅自拆封或者更换样品； （二）泄露被抽样单位商业秘密或者技术秘密； （三）其他影响抽样公正性的行为。 第四章 检验管理和报告送达 第二十四条 承检机构应当对所承担的抽查检验工作负责，按照医疗器械检验工作规范和相关技术规范开展检验工作。 第二十五条 承检机构应当对送检样品的外观、状态、封签、包装等可能影响检验结果的情况，以及抽样凭证、防拆封措施、签字盖章等情况进行核对，确认无误后予以签收。 对存在可能影响检验结果判定的，承检机构应当拒绝接收，向抽样单位说明理由，退返样品，并向组织抽查检验工作的药品监督管理部门报告。 第二十六条 检验应当严格按照抽检方案规定的依据、项目、方法和工作要求执行。检验过程中遇有样品失效或者其他情况致使检验无法进行的，承检机构应当如实记录，提供充分的证明材料，并将有关情况报送至组织抽查检验工作的药品监督管理部门。 第二十七条 除抽检计划另有规定外，承检机构原则上应当自收到样品之日起40个工作日内出具检验报告；特殊情况需延期的，应当报组织抽查检验工作的药品监督管理部门批准。 第二十八条 承检机构应当对出具的检验报告负责。检验报告应当格式规范、内容真实齐全、数据准确、结论明确。 检验原始记录、检验报告的保存期限不少于5年。 第二十九条 承检机构应当按照规定时间寄送检验报告。检验结果为不符合规定的，应当在检验报告出具后2个工作日内将检验报告和相关材料寄送至被抽样单位所在地省级药品监督管理部门和标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。 药品监督管理部门应当自收到检验结论为不符合规定的检验报告之日起5个工作日内组织将检验报告送达本辖区内被抽样单位和标示医疗器械注册人、备案人，进口产品的相关检验报告应送达至其代理人。 第三十条 在国家医疗器械质量抽查检验过程中，标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人认为所抽样品非其产品的，应当自其收到不符合规定的检验报告之日起7个工作日内，向其所在地省级药品监督管理部门提供充分准确的证明材料，所在地省级药品监督管理部门应当组织调查核实。未能按时向省级药品监督管理部门提交材料的，视为标示医疗器械注册人、备案人确认所抽样品为其产品。 经省级药品监督管理部门调查核实确非标示医疗器械注册人、备案人的产品的，由企业所在地省级药品监督管理部门报告国家药品监督管理局，并通报被抽样单位所在地省级药品监督管理部门。 对查实确非标示医疗器械注册人、备案人的产品的，被抽样单位所在地药品监督管理部门和标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地药品监督管理部门应当相互配合，共同核查问题产品来源。 第三十一条 检验结果为符合规定的，样品应当在检验报告印发3个月后及时退还被抽样单位。样品因检验造成破坏或者损耗而无法退还的，应当向被抽样单位说明情况。检验结果为不符合规定的，样品应当在检验结果通告发布满3个月后退还至医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门。 相关药品监督管理部门和被抽样单位应当在规定时限内接收样品。逾期不配合的，样品可由检验机构自行处理。 第五章 复检处置 第三十二条 被抽样单位或者标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人对检验结果有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内优先向检验方案中推荐的复检机构提出复检申请。复检机构无正当理由不得拒绝。逾期提出申请的，检验机构不再受理。 第三十三条 申请复检应当提交以下资料： （一）加盖申请单位公章的复检申请表及授权书； （二）原检验报告全本复印件； （三）经办人身份证明； （四）自收到检验报告之日起7个工作日内提出复检申请的时限证明资料； （五）其他需要说明的资料。 第三十四条 复检机构应当在收到复检申请之日起对资料进行审核，3个工作日内做出是否受理的书面决定，并于做出书面决定当日报告组织抽查检验的药品监督管理部门。有下列情形之一的，不予受理复检申请： （一）抽检方案中规定不予复检的检验项目； （二）样品不能满足复检需要量、超过效期或者效期内不足以完成复检的； （三）未在规定期限内提出复检申请或者复检已被受理的； （四）不按规定预先支付复检费用的； （五）特殊原因导致留存样品无法实现复检目的的。 第三十五条 复检机构应当在做出受理决定之日起3个工作日内向原检机构发出调样通知，原检机构应当在收到调样通知后5个工作日内提供样品。 双方检验机构应当按照产品储存运输条件审慎稳妥转移样品。 第三十六条 复检仅针对原检不符合规定项目，应当按照原抽检方案规定的检验要求和判定原则出具检验报告。原则上不得引入新的样品和资料。 复检机构一般应当在收到复检样品后15个工作日内做出复检结论，并自检验报告印发之日起2个工作日内，将检验报告寄送给标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门，以及被抽样单位所在地省级药品监督管理部门、复检申请人、原检机构。特殊情况需要延期的，应当报请组织抽查检验工作的药品监督管理部门批准。 复检机构出具的复检结论为最终检验结论。 第三十七条 复检申请人应当向复检机构预先支付复检费用。复检结论与原检验结论不一致的，复检费用由原检机构承担。 国务院有关部门或者省级人民政府有关部门另有特殊规定的，从其规定。 第六章 监督管理 第三十八条 医疗器械注册人、备案人和被抽样单位获知产品不符合规定后，应当履行以下义务： （一）实施产品召回并发布召回信息； （二）立即深入进行自查，分析原因，进行风险评估； （三）根据调查评估情况采取必要的风险控制措施。 申请复检期间，应当继续实施对不符合规定产品的风险控制措施。 第三十九条 对涉及的相关单位具有管辖权的药品监督管理部门应当对抽查检验中发现的不符合规定结果及其他问题进行调查处理。符合立案条件的，要按规定立案查处，并按要求公开查处结果。涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。同时，督促被抽样单位和标示医疗器械注册人、备案人履行相关义务。 复检期间，不影响对不符合规定产品的调查与控制。 第四十条 承检机构在检验过程中发现下列情形时，应当立即将相关信息书面通知标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门，同时抄送组织医疗器械抽查检验的药品监督管理部门： （一）存在严重质量安全风险需立即采取控制措施的； （二）涉嫌违法违规生产行为的； （三）同一企业多批次产品检验不符合规定，质量体系可能存在严重问题的。 标示医疗器械注册人、备案人或者进口产品代理人所在地省级药品监督管理部门应当立即组织对相关情况进行调查核实，及时采取相应风险控制措施并依法进行查处。 第四十一条 医疗器械注册人、备案人、进口产品代理人以及从事医疗器械生产、经营和使用的单位和个人无正当理由拒绝接受抽查抽检的，由组织医疗器械抽查检验的药品监督管理部门向社会公告。负责药品监督管理的部门应当将有关情况录入信用档案，增加监督检查频次。 第四十二条 参与抽查检验工作的单位和个人，应当依法规范工作行为，不得出现以下违反法律、法规和有关纪律要求的情形： （一）擅自发布抽查检验信息； （二）泄露抽查检验样品的有关资料； （三）接受被抽查检验单位的馈赠； （四）利用抽查检验工作之便牟取其他不正当利益。 第四十三条 省级以上药品监督管理部门负责对本部门组织开展的医疗器械质量抽查检验结果的信息公开工作。 未经批准，任何单位和个人不得擅自公布抽查检验信息。 医疗器械质量抽查检验结果公开不当的，应当自确认公开内容不当之日起5日内，在原公开范围内予以更正。 对可能产生重大影响的医疗器械抽查检验信息，发布部门在质量公告发布前，应当进行评估研判。信息发布按照政府信息公开有关规定执行。 第四十四条 药品监督管理部门应当充分利用国家抽检系统中的数据，开展汇总分析，及时发现医疗器械安全系统性风险，及时消除区域性医疗器械安全隐患。 第七章 附 则 第四十五条 根据医疗器械监管工作需要，药品监督管理部门可适时组织开展专项抽查检验，相关工作可参照本办法执行。 第四十六条 因监督检查、监测评价、稽查执法等工作需要开展抽样、检验的，不受抽样数量、地点、样品状态等限制，具体程序可参照本办法执行。 第四十七条 本办法自发布之日起施行。《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》（食药监械监〔2013〕212号）和《国家医疗器械抽查检验工作程序》（食药监办〔2014〕213号）同时废止。
国家药监局综合司关于印发《重复性使用医用防护服》医疗器械行业标准立项的通知 | 药监综械注〔2020〕17号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-03-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 中检院（国家药监局医疗器械标准管理中心）、北京市医疗器械检验所、山东省医疗器械产品质量检验中心： 为贯彻落实党中央、国务院应对新冠肺炎疫情防控工作有关精神，积极做好疫情防控工作，经研究，国家药监局批准《重复性使用医用防护服》医疗器械行业标准制修订项目应急立项。 为满足疫情防控需要，请按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，采用快速程序开展标准制订工作，做好标准的起草、验证、征求意见和技术审查等工作，保证标准质量和水平。 附件：医疗器械行业标准制修订项目 国家药监局综合司 2020年3月10日 附件：医疗器械行业标准制修订项目.doc | 中检院（国家药监局医疗器械标准管理中心）、北京市医疗器械检验所、山东省医疗器械产品质量检验中心： 为贯彻落实党中央、国务院应对新冠肺炎疫情防控工作有关精神，积极做好疫情防控工作，经研究，国家药监局批准《重复性使用医用防护服》医疗器械行业标准制修订项目应急立项。 为满足疫情防控需要，请按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，采用快速程序开展标准制订工作，做好标准的起草、验证、征求意见和技术审查等工作，保证标准质量和水平。 附件：医疗器械行业标准制修订项目 国家药监局综合司 2020年3月10日 附件：医疗器械行业标准制修订项目.doc
国家药监局综合司关于加快医用防护服注册审批和生产许可的通知 | 药监综械管函﹝2020﹞71号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-02-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 根据国务院联防联控工作机制物资保障组有关工作安排，为进一步提升医用防护服产能，切实做好新型冠状病毒疫情的防控工作，现就加快医用防护服注册审批和生产许可事项通知如下： 一、支持和鼓励医用防护服生产企业扩大产能。对医用防护服生产企业新增生产场地的，所在地省级药品监管部门按照《医疗器械注册管理办法》第四十九条和《医疗器械生产监督管理办法》第十五条的规定，快速办理。 二、支持和鼓励其他生产企业转产医用防护服。对生产出口符合美国、欧盟、日本等国家（地区）相关标准的防护服企业和有一定生产能力的工业防护服生产企业，通过完善生产条件，健全生产质量管理体系，其产品能够符合《医用一次性防护服技术要求》（GB19082-2009），所在地省级药品监管部门按照《医疗器械注册管理办法》第五章和《医疗器械生产监督管理办法》第八条的规定，加快办理产品注册和生产许可。 三、优化医用防护服产品注册和生产许可程序。各地在办理医用防护服注册申请时，可参照《关于印发医疗器械应急审批程序的通知》（国食药监械﹝2009﹞565号），开展应急审批。 办理医用防护服生产许可时，生产许可现场检查可与注册现场核查合并进行，根据医疗器械生产质量管理规范相关要求检查，重点关注人员和设施管理、生产过程控制、成品检验和出厂放行等环节。 对符合条件的，同步发放产品注册证和生产许可证。产品注册证和生产许可证有效期原则上均不超过一年。 四、深入企业服务指导。各省级药品监管部门应当根据当地企业的实际情况，派员深入企业加强指导，帮助企业尽快达到相关要求。同时，要切实加强产品质量安全监管，监督企业持续符合法规标准要求。 以上措施属于此次疫情防控期间的临时应急措施，疫情结束后自行解除。 国家药监局综合司 2020年2月7日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局： 根据国务院联防联控工作机制物资保障组有关工作安排，为进一步提升医用防护服产能，切实做好新型冠状病毒疫情的防控工作，现就加快医用防护服注册审批和生产许可事项通知如下： 一、支持和鼓励医用防护服生产企业扩大产能。对医用防护服生产企业新增生产场地的，所在地省级药品监管部门按照《医疗器械注册管理办法》第四十九条和《医疗器械生产监督管理办法》第十五条的规定，快速办理。 二、支持和鼓励其他生产企业转产医用防护服。对生产出口符合美国、欧盟、日本等国家（地区）相关标准的防护服企业和有一定生产能力的工业防护服生产企业，通过完善生产条件，健全生产质量管理体系，其产品能够符合《医用一次性防护服技术要求》（GB19082-2009），所在地省级药品监管部门按照《医疗器械注册管理办法》第五章和《医疗器械生产监督管理办法》第八条的规定，加快办理产品注册和生产许可。 三、优化医用防护服产品注册和生产许可程序。各地在办理医用防护服注册申请时，可参照《关于印发医疗器械应急审批程序的通知》（国食药监械﹝2009﹞565号），开展应急审批。 办理医用防护服生产许可时，生产许可现场检查可与注册现场核查合并进行，根据医疗器械生产质量管理规范相关要求检查，重点关注人员和设施管理、生产过程控制、成品检验和出厂放行等环节。 对符合条件的，同步发放产品注册证和生产许可证。产品注册证和生产许可证有效期原则上均不超过一年。 四、深入企业服务指导。各省级药品监管部门应当根据当地企业的实际情况，派员深入企业加强指导，帮助企业尽快达到相关要求。同时，要切实加强产品质量安全监管，监督企业持续符合法规标准要求。 以上措施属于此次疫情防控期间的临时应急措施，疫情结束后自行解除。 国家药监局综合司 2020年2月7日
国家药监局综合司关于召开2020年全国医疗器械监督管理工作会议的通知 | 药监综械管函〔2020〕49号 | FGWJ-2020-10001 | 2020-01-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，局机关有关司局、有关直属单位： 经国家局领导同意，定于2020年2月13日—14日在北京召开2020年全国医疗器械监督管理工作会议。现将有关事项通知如下： 一、会议主题 贯彻落实2020年全国药品监督管理工作暨党风廉政建设工作会议精神，总结2019年医疗器械注册管理和监督管理工作，分析面临的形势，研究部署2020年重点工作和任务。 二、会议时间、地点 （一）时间：2020年2月12日报到，2月13日—14日开会，会期2天。 （二）地点：北京友谊宾馆（北京市海淀区中关村南大街1号，电话：010-68498888）。 三、参加人员 （一）各省、自治区、直辖市药品监督管理局和新疆生产建设兵团药品监督管理局分管医疗器械工作的局领导以及医疗器械注册处和监管处处长各1人，中央军委后勤保障部卫生局分管药品器材处领导及有关人员。 （二）中检院（医疗器械标准管理中心）、核查中心、评价中心、器审中心、受理和举报中心、信息中心、高研院、健康传媒集团、国际交流中心、南方所负责人各1人。 （三）北京、天津、上海、浙江医疗器械审评中心负责人各1人；北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东省（市）医疗器械检测机构以及北京大学口腔医疗器械检测中心负责人各1人；中国医疗器械行业协会、中国生物医学工程学会、中国生物材料学会、中国药品监督管理研究会、国家药监局监管科学研究基地四川大学、沈阳药科大学、山东大学、华南理工大学负责人各1人。 （四）国家局分管局领导，器械注册司和器械监管司负责人及有关人员，综合司、政法司、科技国合司、人事司负责人各1人。 四、其他事项 （一）报到地点：北京友谊宾馆敬宾楼大厅（2号楼大堂）。 （二）本次会议不安排接送站，请参会人员自行前往宾馆。 （三）请各参会单位填写会议回执（见附件），并于2020年2月3日前发送至邮箱qxjgjb@163.com。 （四）请严格按照限定人数报名，不得超员。 （五）联系方式 联系人：黄勤、张华 电 话：010-88330677、88331103 附件：会议回执 国家药监局综合司 2020年1月14日 药监综械管函〔2020〕49号附件.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，局机关有关司局、有关直属单位： 经国家局领导同意，定于2020年2月13日—14日在北京召开2020年全国医疗器械监督管理工作会议。现将有关事项通知如下： 一、会议主题 贯彻落实2020年全国药品监督管理工作暨党风廉政建设工作会议精神，总结2019年医疗器械注册管理和监督管理工作，分析面临的形势，研究部署2020年重点工作和任务。 二、会议时间、地点 （一）时间：2020年2月12日报到，2月13日—14日开会，会期2天。 （二）地点：北京友谊宾馆（北京市海淀区中关村南大街1号，电话：010-68498888）。 三、参加人员 （一）各省、自治区、直辖市药品监督管理局和新疆生产建设兵团药品监督管理局分管医疗器械工作的局领导以及医疗器械注册处和监管处处长各1人，中央军委后勤保障部卫生局分管药品器材处领导及有关人员。 （二）中检院（医疗器械标准管理中心）、核查中心、评价中心、器审中心、受理和举报中心、信息中心、高研院、健康传媒集团、国际交流中心、南方所负责人各1人。 （三）北京、天津、上海、浙江医疗器械审评中心负责人各1人；北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东省（市）医疗器械检测机构以及北京大学口腔医疗器械检测中心负责人各1人；中国医疗器械行业协会、中国生物医学工程学会、中国生物材料学会、中国药品监督管理研究会、国家药监局监管科学研究基地四川大学、沈阳药科大学、山东大学、华南理工大学负责人各1人。 （四）国家局分管局领导，器械注册司和器械监管司负责人及有关人员，综合司、政法司、科技国合司、人事司负责人各1人。 四、其他事项 （一）报到地点：北京友谊宾馆敬宾楼大厅（2号楼大堂）。 （二）本次会议不安排接送站，请参会人员自行前往宾馆。 （三）请各参会单位填写会议回执（见附件），并于2020年2月3日前发送至邮箱qxjgjb@163.com。 （四）请严格按照限定人数报名，不得超员。 （五）联系方式 联系人：黄勤、张华 电 话：010-88330677、88331103 附件：会议回执 国家药监局综合司 2020年1月14日 药监综械管函〔2020〕49号附件.doc
国家药监局关于印发医疗器械检验工作规范的通知 | （国药监科外〔2019〕41号） | FGWJ-2020-1740 | 2019-09-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 为进一步规范医疗器械检验工作，提升医疗器械检验机构的检验能力、管理水平、工作质量和效率，国家药品监督管理局组织制定了《医疗器械检验工作规范》，现予印发，请遵照执行。 国家药监局 2019年8月30日 附件：医疗器械检验工作规范.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 为进一步规范医疗器械检验工作，提升医疗器械检验机构的检验能力、管理水平、工作质量和效率，国家药品监督管理局组织制定了《医疗器械检验工作规范》，现予印发，请遵照执行。 国家药监局 2019年8月30日 附件：医疗器械检验工作规范.doc
国家药监局关于印发医疗器械检验检测机构能力建设指导原则的通知 | 国药监科外〔2019〕36号 | FGWJ-2020-1764 | 2019-08-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械检验检测体系是医疗器械监管体系的重要组成部分，按照《“十三五”国家药品安全规划》及《医疗器械检验检测中心（院、所）建设标准》（建标188-2017）等文件要求，为加强对医疗器械检验检测机构在能力建设方面的指导，提升检验检测能力，国家药品监督管理局组织制定了《医疗器械检验检测机构能力建设指导原则》，现予以印发。国家药监局2019年8月22日 附件：医疗器械检验检测机构能力建设指导原则.doc | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，新疆生产建设兵团药品监督管理局，各有关单位： 医疗器械检验检测体系是医疗器械监管体系的重要组成部分，按照《“十三五”国家药品安全规划》及《医疗器械检验检测中心（院、所）建设标准》（建标188-2017）等文件要求，为加强对医疗器械检验检测机构在能力建设方面的指导，提升检验检测能力，国家药品监督管理局组织制定了《医疗器械检验检测机构能力建设指导原则》，现予以印发。国家药监局2019年8月22日 附件：医疗器械检验检测机构能力建设指导原则.doc
国家药监局综合司 国家卫生健康委办公厅 关于成立医疗器械唯一标识系统试点工作部门协作工作小组的通知 | （药监综械注〔2019〕76号） | FGWJ-2020-1758 | 2019-08-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 为进一步加强医疗器械唯一标识系统试点工作的组织领导和统筹协调，确保试点工作顺利开展，国家药监局联合国家卫生健康委员会成立医疗器械唯一标识系统试点工作部门协作工作小组（以下简称协作小组），作为试点工作议事协调机构。现将有关事项通知如下： 一、主要职责 负责组织医疗器械唯一标识系统试点工作，协调解决试点工作中的重大问题，指导协调各单位开展医疗器械唯一标识系统试点工作。 协作小组实行工作会议制度，工作会议由组长或其委托的副组长召集，根据工作需要定期或者不定期召开。 二、组成人员 组 长： 徐景和 国家药监局副局长 副组长： 张宗久 国家卫生健康委员会医政医管局局长 江德元 国家药监局器械注册司药品稽查专员 成 员： 张志军 国家药监局医疗器械标准管理中心副主任 曹国芳 国家药监局评价中心副主任 卢 忠 国家药监局器审中心副主任 陈 锋 国家药监局信息中心副主任 张文宝 国家卫生健康委员会医政医管局副处长 郝敏哲 国家卫生健康委员会药政司调研员 李 军 国家药监局器械注册司处长 王 昕 国家药监局器械监管司处长 余新华 国家药监局医疗器械标准管理中心副所长 董 放 国家药监局评价中心处长 李耀华 国家药监局器审中心处长 郭媛媛 国家药监局信息中心副处长 三、专业工作组 协作小组下设综合管理、临床应用、技术标准、信息化4个专业工作组。 （一）综合管理组：负责落实协作小组部署，组织实施医疗器械唯一标识系统试点工作，协调各相关单位研究解决试点过程中的有关问题，负责试点工作相关请示、报告、信息报送等日常事务性工作。 组 长：江德元 国家药监局器械注册司药品稽查专员 成 员：郝敏哲 国家卫生健康委员会药政司调研员 李 军 国家药监局器械注册司处长 （二）临床应用组：负责协调指导医疗器械唯一标识在临床工作中的应用，研究解决唯一标识与医疗器械管理、临床应用等系统衔接中的问题。 组 长：张宗久 国家卫生健康委员会医政医管局局长 成 员：张文宝 国家卫生健康委员会医政医管局副处长 （三）技术标准组：负责医疗器械唯一标识相关技术标准的宣贯培训和解释，指导协调试点工作中标准的应用，收集标准实施过程中的问题，修订完善技术标准。 组 长：张志军 国家药监局医疗器械标准管理中心副主任 成 员：余新华 国家药监局医疗器械标准管理中心副所长 郭媛媛 国家药监局信息中心副处长 （四）信息化组：负责建立医疗器械唯一标识数据库，收集各方信息化需求，开发唯一标识相关数据上传下载软件和共享功能，测试验证唯一标识数据平台的整体功能，指导协调各方应用数据库，研究解决试点工作中数据相关的问题等。 组长：陈 锋 国家药监局信息中心副主任 成员：董 放 国家药监局评价中心处长 李耀华 国家药监局器审中心处长 郭媛媛 国家药监局信息中心副处长 国家药监局综合司 国家卫生健康委办公厅 2019年8月26日 | 各有关单位： 为进一步加强医疗器械唯一标识系统试点工作的组织领导和统筹协调，确保试点工作顺利开展，国家药监局联合国家卫生健康委员会成立医疗器械唯一标识系统试点工作部门协作工作小组（以下简称协作小组），作为试点工作议事协调机构。现将有关事项通知如下： 一、主要职责 负责组织医疗器械唯一标识系统试点工作，协调解决试点工作中的重大问题，指导协调各单位开展医疗器械唯一标识系统试点工作。 协作小组实行工作会议制度，工作会议由组长或其委托的副组长召集，根据工作需要定期或者不定期召开。 二、组成人员 组 长： 徐景和 国家药监局副局长 副组长： 张宗久 国家卫生健康委员会医政医管局局长 江德元 国家药监局器械注册司药品稽查专员 成 员： 张志军 国家药监局医疗器械标准管理中心副主任 曹国芳 国家药监局评价中心副主任 卢 忠 国家药监局器审中心副主任 陈 锋 国家药监局信息中心副主任 张文宝 国家卫生健康委员会医政医管局副处长 郝敏哲 国家卫生健康委员会药政司调研员 李 军 国家药监局器械注册司处长 王 昕 国家药监局器械监管司处长 余新华 国家药监局医疗器械标准管理中心副所长 董 放 国家药监局评价中心处长 李耀华 国家药监局器审中心处长 郭媛媛 国家药监局信息中心副处长 三、专业工作组 协作小组下设综合管理、临床应用、技术标准、信息化4个专业工作组。 （一）综合管理组：负责落实协作小组部署，组织实施医疗器械唯一标识系统试点工作，协调各相关单位研究解决试点过程中的有关问题，负责试点工作相关请示、报告、信息报送等日常事务性工作。 组 长：江德元 国家药监局器械注册司药品稽查专员 成 员：郝敏哲 国家卫生健康委员会药政司调研员 李 军 国家药监局器械注册司处长 （二）临床应用组：负责协调指导医疗器械唯一标识在临床工作中的应用，研究解决唯一标识与医疗器械管理、临床应用等系统衔接中的问题。 组 长：张宗久 国家卫生健康委员会医政医管局局长 成 员：张文宝 国家卫生健康委员会医政医管局副处长 （三）技术标准组：负责医疗器械唯一标识相关技术标准的宣贯培训和解释，指导协调试点工作中标准的应用，收集标准实施过程中的问题，修订完善技术标准。 组 长：张志军 国家药监局医疗器械标准管理中心副主任 成 员：余新华 国家药监局医疗器械标准管理中心副所长 郭媛媛 国家药监局信息中心副处长 （四）信息化组：负责建立医疗器械唯一标识数据库，收集各方信息化需求，开发唯一标识相关数据上传下载软件和共享功能，测试验证唯一标识数据平台的整体功能，指导协调各方应用数据库，研究解决试点工作中数据相关的问题等。 组长：陈 锋 国家药监局信息中心副主任 成员：董 放 国家药监局评价中心处长 李耀华 国家药监局器审中心处长 郭媛媛 国家药监局信息中心副处长 国家药监局综合司 国家卫生健康委办公厅 2019年8月26日
国家药监局综合司关于开展医疗器械唯一标识系统试点工作培训的通知（药监综械注函〔2019〕381号） |  | FGWJ-2020-1755 | 2019-08-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 《医疗器械唯一标识系统试点工作方案》已经国家药监局和国家卫生健康委联合印发。为确保相关工作顺利开展，国家药监局牵头组织开展医疗器械唯一标识系统试点培训。现将有关事项通知如下： 一、培训内容 （一）医疗器械注册和监管工作进展； （二）医疗器械唯一标识系统建设相关法规、标准和数据库建设情况； （三）医疗器械注册人和生产企业、经营企业、使用单位等应用情况及实施案例。 二、培训时间 2019年8月27日至28日。会期两天，8月26日报到。 三、培训地点 北京云瑧金陵莲花酒店。地址：北京市丰台区莲花池南路1号院。 四、参加人员 （一）国家卫生健康委相关司局负责人及有关人员；北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、重庆、四川、新疆省（区、市）卫生健康管理部门相关处室负责人各1人； （二）国家药监局器械注册司、器械监管司、标管中心、评价中心、器审中心、信息中心主要负责人及有关人员；北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、重庆、四川、新疆省（区、市）药监局医疗器械相关处负责人各1人； （三）中国医疗器械行业协会、中国医学装备协会、中国医院协会负责人及有关人员各1人； （四）第一批参与唯一标识系统试点的使用单位、医疗器械注册人、生产经营企业（附件）各1人； （五）参与唯一标识系统试点的相关技术支撑单位有关人员各1人。 五、其他事项 （一）本次培训为公益培训，由国家药监局高级研修学院承办，不收取培训费。参会人员食宿交通费用自理； （二）报名办法:请于8月20日前扫描下方二维码报名。点击报名，仅填写“*”项，发票类型无需更改，纳税人识别号请填“0”； （三）联系方式：马 静 010-63316018 曹 亢 010-63368326 黄伦亮 010-88330608 附件：1.第一批参与唯一标识系统试点使用单位 2.第一批参与唯一标识系统试点医疗器械企业 国家药监局综合司 2019年8月7日 附件1 ：第一批参与唯一标识系统试点使用单位.docx 附件2 ：第一批参与唯一标识系统试点医疗器械企业.docx | 各有关单位： 《医疗器械唯一标识系统试点工作方案》已经国家药监局和国家卫生健康委联合印发。为确保相关工作顺利开展，国家药监局牵头组织开展医疗器械唯一标识系统试点培训。现将有关事项通知如下： 一、培训内容 （一）医疗器械注册和监管工作进展； （二）医疗器械唯一标识系统建设相关法规、标准和数据库建设情况； （三）医疗器械注册人和生产企业、经营企业、使用单位等应用情况及实施案例。 二、培训时间 2019年8月27日至28日。会期两天，8月26日报到。 三、培训地点 北京云瑧金陵莲花酒店。地址：北京市丰台区莲花池南路1号院。 四、参加人员 （一）国家卫生健康委相关司局负责人及有关人员；北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、重庆、四川、新疆省（区、市）卫生健康管理部门相关处室负责人各1人； （二）国家药监局器械注册司、器械监管司、标管中心、评价中心、器审中心、信息中心主要负责人及有关人员；北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、重庆、四川、新疆省（区、市）药监局医疗器械相关处负责人各1人； （三）中国医疗器械行业协会、中国医学装备协会、中国医院协会负责人及有关人员各1人； （四）第一批参与唯一标识系统试点的使用单位、医疗器械注册人、生产经营企业（附件）各1人； （五）参与唯一标识系统试点的相关技术支撑单位有关人员各1人。 五、其他事项 （一）本次培训为公益培训，由国家药监局高级研修学院承办，不收取培训费。参会人员食宿交通费用自理； （二）报名办法:请于8月20日前扫描下方二维码报名。点击报名，仅填写“*”项，发票类型无需更改，纳税人识别号请填“0”； （三）联系方式：马 静 010-63316018 曹 亢 010-63368326 黄伦亮 010-88330608 附件：1.第一批参与唯一标识系统试点使用单位 2.第一批参与唯一标识系统试点医疗器械企业 国家药监局综合司 2019年8月7日 附件1 ：第一批参与唯一标识系统试点使用单位.docx 附件2 ：第一批参与唯一标识系统试点医疗器械企业.docx
国家药监局关于扩大医疗器械注册人制度试点工作的通知 | （国药监械注〔2019〕33号） | FGWJ-2020-1372 | 2019-08-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西省（自治区、直辖市）药品监督管理局： 为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号），加快推进医疗器械产业创新发展，为全面实施医疗器械注册人制度进一步积累经验，在上海、广东、天津自贸区开展医疗器械注册人制度试点工作的基础上，国家药品监督管理局（以下简称国家局）决定进一步扩大医疗器械注册人制度试点工作，现将有关事项通知如下： 一、试点范围 北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西省（自治区、直辖市）。 二、试点内容和目标 （一）探索建立医疗器械委托生产管理制度，优化资源配置，落实主体责任。医疗器械注册申请人（以下简称“申请人”）申请并取得医疗器械注册证的，成为医疗器械注册人（以下简称“注册人”）。申请人可以委托具备相应生产能力的企业生产样品，注册人可以将已获证产品委托给具备生产能力的一家或者多家企业生产产品。鼓励集团公司通过注册人制度试点进一步整合、优化资源配置，落实医疗器械注册人主体责任。 （二）探索建立完善的注册人医疗器械质量管理体系，明确医疗器械注册人、受托人等主体之间的法律关系，在责任清晰、风险可控的基础上，构建注册人全生命周期质量管理制度和体系。 （三）探索创新医疗器械监管方式，有效落实“监管工作一定要跟上”的要求，完善事中事后监管体系，厘清跨区域监管责任，形成完善的跨区域协同监管机制，增强监管合力，提升监管效能。 （四）探索释放医疗器械注册人制度红利，鼓励医疗器械创新，推动医疗器械产业高质量发展。 （五）积累医疗器械注册人制度试点经验，为全面推进实施医疗器械注册人管理制度提供重要支撑。 属于原国家食品药品监督管理总局发布的禁止委托生产医疗器械目录的产品，暂不列入试点。 三、注册人条件和义务责任 （一）注册人条件 1.住所或者生产地址位于参与试点的省、自治区和直辖市内的企业、科研机构。 2.具备专职的法规事务、质量管理、上市后事务等工作相关的技术与管理人员，具有医疗器械监管法规和标准相关知识和经验。 3.建立与产品相适应的质量管理体系并保持有效运行，有对质量管理体系独立进行评估、审核和监督的人员。 4.具备承担医疗器械质量安全责任的能力。 （二）注册人的义务责任 1.依法承担医疗器械设计开发、临床试验、生产制造、销售配送、售后服务、产品召回、不良事件报告等环节中的相应法律责任。 2.与受托生产企业签订委托合同和质量协议，明确委托生产中技术要求、质量保证、责任划分、放行要求等责任，明确生产放行要求和产品上市放行方式。 3.加强对受托生产企业的监督管理，对受托生产企业的质量管理能力进行评估，定期对受托生产企业开展质量管理体系评估和审核。 4.加强不良事件监测，根据风险等级建立医疗器械相应的追溯管理制度，确保医疗器械产品可满足全程追溯的要求。 5.可以自行销售医疗器械，也可以委托具有相关资质的医疗器械经营企业销售。自行销售的注册人应当具备规定的医疗器械经营能力和条件；委托销售的，应当签订委托合同，明确各方权利义务。 6.通过信息化手段，对研发、生产、销售和不良事件监测情况进行全流程追溯、监控。 7.确保提交的研究资料和临床试验数据真实可靠、系统完整、可追溯。 四、受托生产企业条件和义务责任 （一）受托生产企业条件 1.住所或者生产地址位于参与试点的省、自治区和直辖市内的企业。 2.具备与受托生产医疗器械相适应的质量管理体系和生产能力。 （二）受托生产企业义务责任 1.承担《医疗器械监督管理条例》、以及其他相关法律法规以及委托合同、质量协议规定的义务，并承担相应的法律责任。 2.按照医疗器械相关法规规定以及委托合同、质量协议约定的要求组织生产，对注册人负相应质量责任。 3.发现上市后医疗器械发生重大质量事故的，应当及时报告所在地省级药品监管部门。 4.受托生产终止时，受托生产企业应当向所在地省级药品监管部门申请减少医疗器械生产许可所附生产产品登记表中登载的受托产品信息。 5.受托生产企业不得再次转托。 五、办理程序 （一）注册申请。注册申请人提交医疗器械注册申请的，向相应药品监管部门提交注册申请资料，经审查符合要求的，核发医疗器械注册证，医疗器械注册证中登载的生产地址为受托生产地址的，备注栏标注受托企业名称。 （二）生产许可办理。受托生产企业不具备相应生产资质的，可提交注册人的医疗器械注册证申请生产许可或者申请生产许可变更，跨区域试点的向受托生产企业所在地省级药品监管部门提交。 （三）生产地址登记事项变更办理。对于注册人拟通过委托生产方式变更注册证生产地址的，由受托生产企业所在地省级药品监管部门会同注册人所在地省级药品监管部门开展现场核查，并由受托生产企业所在地省级药品监管部门变更《医疗器械生产许可证》。注册人提交受托生产企业变更后《医疗器械生产许可证》和委托协议向相应药品监管部门办理登记事项变更。 （四）受托备案。受托生产企业应当向所在地省级药品监管部门备案，备案时应当提交委托合同、质量协议等资料。 六、工作要求 （一）加强组织协调。国家局负责组织全国医疗器械注册人制度试点工作。各试点省级药品监管部门要成立由分管局领导担任组长的试点工作组，研究拟定试点工作实施方案和相关管理制度，完善工作机制，加强力量投入，加强职业化、专业化检查员队伍建设，扎实推进试点工作开展。各试点省级药品监管部门结合本地医疗器械产业和监管情况，在充分调研论证的基础上尽快制定试点工作方案，及时上报国家局。 （二）强化监督管理。各级药品监管部门应当加强对注册人履行保证医疗器械质量、上市销售与服务、医疗器械不良事件监测与评价、医疗器械召回等义务情况的监督管理。涉及跨区域试点的，各省级药品监管部门要在协调一致的基础上，确定跨区域监管各方职责划分，落实日常监管责任主体，确保对医疗器械全生命周期全链条监管无缝隙无死角。要建立协同管理、信息共享与结果互认机制。对为医疗器械研制、生产、经营、使用等活动提供产品或者服务的其他相关单位，药品监管部门可以进行延伸检查。 （三）鼓励社会参与。各试点省级药品监管部门要充分发挥行业协会的作用，通过行业协会充分听取企业意见和建议；组织法律专家研究起草委托协议范本；鼓励社会力量以适当形式积极参与企业质量责任保证能力建设。 （四）推动信息共享。各试点省级药品监管部门应当按规定主动公开并及时向国家局报送试点工作进展和最新情况。 （五）及时总结经验。各试点省级药品监管部门要全程关注跟踪试点情况，及时总结，对取得成效和面临问题进行分析，并形成解决建议，及时上报国家局。 国家药监局 2019年8月1日 | 北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西省（自治区、直辖市）药品监督管理局： 为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号），加快推进医疗器械产业创新发展，为全面实施医疗器械注册人制度进一步积累经验，在上海、广东、天津自贸区开展医疗器械注册人制度试点工作的基础上，国家药品监督管理局（以下简称国家局）决定进一步扩大医疗器械注册人制度试点工作，现将有关事项通知如下： 一、试点范围 北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西省（自治区、直辖市）。 二、试点内容和目标 （一）探索建立医疗器械委托生产管理制度，优化资源配置，落实主体责任。医疗器械注册申请人（以下简称“申请人”）申请并取得医疗器械注册证的，成为医疗器械注册人（以下简称“注册人”）。申请人可以委托具备相应生产能力的企业生产样品，注册人可以将已获证产品委托给具备生产能力的一家或者多家企业生产产品。鼓励集团公司通过注册人制度试点进一步整合、优化资源配置，落实医疗器械注册人主体责任。 （二）探索建立完善的注册人医疗器械质量管理体系，明确医疗器械注册人、受托人等主体之间的法律关系，在责任清晰、风险可控的基础上，构建注册人全生命周期质量管理制度和体系。 （三）探索创新医疗器械监管方式，有效落实“监管工作一定要跟上”的要求，完善事中事后监管体系，厘清跨区域监管责任，形成完善的跨区域协同监管机制，增强监管合力，提升监管效能。 （四）探索释放医疗器械注册人制度红利，鼓励医疗器械创新，推动医疗器械产业高质量发展。 （五）积累医疗器械注册人制度试点经验，为全面推进实施医疗器械注册人管理制度提供重要支撑。 属于原国家食品药品监督管理总局发布的禁止委托生产医疗器械目录的产品，暂不列入试点。 三、注册人条件和义务责任 （一）注册人条件 1.住所或者生产地址位于参与试点的省、自治区和直辖市内的企业、科研机构。 2.具备专职的法规事务、质量管理、上市后事务等工作相关的技术与管理人员，具有医疗器械监管法规和标准相关知识和经验。 3.建立与产品相适应的质量管理体系并保持有效运行，有对质量管理体系独立进行评估、审核和监督的人员。 4.具备承担医疗器械质量安全责任的能力。 （二）注册人的义务责任 1.依法承担医疗器械设计开发、临床试验、生产制造、销售配送、售后服务、产品召回、不良事件报告等环节中的相应法律责任。 2.与受托生产企业签订委托合同和质量协议，明确委托生产中技术要求、质量保证、责任划分、放行要求等责任，明确生产放行要求和产品上市放行方式。 3.加强对受托生产企业的监督管理，对受托生产企业的质量管理能力进行评估，定期对受托生产企业开展质量管理体系评估和审核。 4.加强不良事件监测，根据风险等级建立医疗器械相应的追溯管理制度，确保医疗器械产品可满足全程追溯的要求。 5.可以自行销售医疗器械，也可以委托具有相关资质的医疗器械经营企业销售。自行销售的注册人应当具备规定的医疗器械经营能力和条件；委托销售的，应当签订委托合同，明确各方权利义务。 6.通过信息化手段，对研发、生产、销售和不良事件监测情况进行全流程追溯、监控。 7.确保提交的研究资料和临床试验数据真实可靠、系统完整、可追溯。 四、受托生产企业条件和义务责任 （一）受托生产企业条件 1.住所或者生产地址位于参与试点的省、自治区和直辖市内的企业。 2.具备与受托生产医疗器械相适应的质量管理体系和生产能力。 （二）受托生产企业义务责任 1.承担《医疗器械监督管理条例》、以及其他相关法律法规以及委托合同、质量协议规定的义务，并承担相应的法律责任。 2.按照医疗器械相关法规规定以及委托合同、质量协议约定的要求组织生产，对注册人负相应质量责任。 3.发现上市后医疗器械发生重大质量事故的，应当及时报告所在地省级药品监管部门。 4.受托生产终止时，受托生产企业应当向所在地省级药品监管部门申请减少医疗器械生产许可所附生产产品登记表中登载的受托产品信息。 5.受托生产企业不得再次转托。 五、办理程序 （一）注册申请。注册申请人提交医疗器械注册申请的，向相应药品监管部门提交注册申请资料，经审查符合要求的，核发医疗器械注册证，医疗器械注册证中登载的生产地址为受托生产地址的，备注栏标注受托企业名称。 （二）生产许可办理。受托生产企业不具备相应生产资质的，可提交注册人的医疗器械注册证申请生产许可或者申请生产许可变更，跨区域试点的向受托生产企业所在地省级药品监管部门提交。 （三）生产地址登记事项变更办理。对于注册人拟通过委托生产方式变更注册证生产地址的，由受托生产企业所在地省级药品监管部门会同注册人所在地省级药品监管部门开展现场核查，并由受托生产企业所在地省级药品监管部门变更《医疗器械生产许可证》。注册人提交受托生产企业变更后《医疗器械生产许可证》和委托协议向相应药品监管部门办理登记事项变更。 （四）受托备案。受托生产企业应当向所在地省级药品监管部门备案，备案时应当提交委托合同、质量协议等资料。 六、工作要求 （一）加强组织协调。国家局负责组织全国医疗器械注册人制度试点工作。各试点省级药品监管部门要成立由分管局领导担任组长的试点工作组，研究拟定试点工作实施方案和相关管理制度，完善工作机制，加强力量投入，加强职业化、专业化检查员队伍建设，扎实推进试点工作开展。各试点省级药品监管部门结合本地医疗器械产业和监管情况，在充分调研论证的基础上尽快制定试点工作方案，及时上报国家局。 （二）强化监督管理。各级药品监管部门应当加强对注册人履行保证医疗器械质量、上市销售与服务、医疗器械不良事件监测与评价、医疗器械召回等义务情况的监督管理。涉及跨区域试点的，各省级药品监管部门要在协调一致的基础上，确定跨区域监管各方职责划分，落实日常监管责任主体，确保对医疗器械全生命周期全链条监管无缝隙无死角。要建立协同管理、信息共享与结果互认机制。对为医疗器械研制、生产、经营、使用等活动提供产品或者服务的其他相关单位，药品监管部门可以进行延伸检查。 （三）鼓励社会参与。各试点省级药品监管部门要充分发挥行业协会的作用，通过行业协会充分听取企业意见和建议；组织法律专家研究起草委托协议范本；鼓励社会力量以适当形式积极参与企业质量责任保证能力建设。 （四）推动信息共享。各试点省级药品监管部门应当按规定主动公开并及时向国家局报送试点工作进展和最新情况。 （五）及时总结经验。各试点省级药品监管部门要全程关注跟踪试点情况，及时总结，对取得成效和面临问题进行分析，并形成解决建议，及时上报国家局。 国家药监局 2019年8月1日
国家药监局综合司 国家卫生健康委办公厅关于印发医疗器械唯一标识系统试点工作方案的通知 | 药监综械注〔2019〕56号 | FGWJ-2020-1363 | 2019-07-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 为加强医疗器械全生命周期管理，提升医疗器械监管和卫生管理效能，进一步保障公众用械安全，国家药品监督管理局会同国家卫生健康委员会开展医疗器械唯一标识系统试点工作。现将《医疗器械唯一标识系统试点工作方案》予以印发，请认真贯彻执行。 国家药监局综合司 国家卫生健康委办公厅 2019年7月1日 医疗器械唯一标识系统试点工作方案 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》和国务院办公厅《深化医药卫生体制改革2019年重点任务》，国家药品监督管理局会同国家卫生健康委员会开展医疗器械唯一标识系统试点工作，现制定以下方案。一、指导思想 深入贯彻党中央、国务院关于实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署，落实习近平总书记有关药品安全“四个最严”的要求，加强对医疗器械全生命周期监管，初步建立医疗器械唯一标识系统，实现唯一标识在生产、经营、流通和使用中的示范应用，探索形成从源头生产到最终临床使用全链条联动，不断累积经验，为后期全面推行医疗器械唯一标识制度，提升医疗器械监管效能和卫生健康管理效率，切实保障公众用械安全，推动形成医疗器械监管治理新格局奠定基础。 二、基本原则 （一）突出重点，兼顾拓展性。根据当前医药卫生改革需要，重点选取第一批实施唯一标识的部分高风险医疗器械作为试点品种，同时考虑到今后的全面实施，将不同种类的典型产品纳入试点工作，便于推广和扩展。 （二）多方参与，展现示范性。充分调动医疗器械注册人，生产、经营、流通企业，使用单位的积极性，鼓励有条件的单位参与试点工作，实现各关键环节参与，展现医疗器械全链条的示范应用。 （三）及时总结，注重实效性。扎实推进试点工作开展，及时总结试点工作经验，评估实施效果，形成可复制、可推广的标准和规范。 三、工作目标 （一）建立医疗器械唯一标识系统框架。实现医疗器械唯一标识的创建、赋予以及数据上传下载和共享功能，形成试点品种的医疗器械唯一标识数据库，建立唯一标识数据平台。 （二）开展唯一标识在医疗器械生产、经营、流通和使用等各环节的试点应用，形成示范应用标准和规范。 （三）探索利用唯一标识实现医疗器械不良事件报告、产品召回及追踪追溯等实施应用。 （四）探索医疗器械唯一标识在卫生、医保等领域的衔接应用，实现注册审批、临床应用、医保结算等信息平台的数据共享。 四、试点范围 （一）参与单位。国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会，部分省级药品监督管理部门、省级卫生健康管理部门，遴选的境内外医疗器械注册人、经营企业、流通企业、使用单位、学会协会以及发码机构等。 （二）试点品种。以心脏、颅脑植入物、假体类等高风险植（介）入类医疗器械为重点品种，同时覆盖不同种类的典型产品。 五、职责任务 （一）医疗器械注册人。按照唯一标识系统规则和标准，对其产品创建和赋予唯一标识，完成唯一标识数据库数据上传工作，向下游企业或者使用单位提供唯一标识信息，探索建立唯一标识在产品追溯中的应用模式，形成相应的操作规范。 （二）经营流通企业。形成医疗器械经营流通业务中应用唯一标识的工作流程，验证多码并行的操作性，制定唯一标识数据库数据与业务系统的对接操作流程，探索与医疗器械注册人、使用单位、监管部门协同机制。 （三）使用单位。做好唯一标识与医疗业务系统的对接工作，探索唯一标识与医疗器械管理、临床应用等系统的衔接。 （四）发码机构。制定针对本机构的唯一标识编制标准及指南，指导医疗器械注册人开展唯一标识创建、赋码工作，验证本机构唯一标识编制标准符合国家药品监督管理局制定的相关标准，并确保唯一标识的唯一性，验证按其标准编制的唯一标识在流通、使用等环节可识读性。 （五）行业协会。组织相关企业积极参与医疗器械唯一标识试点工作，定期收集和汇总试点企业的反馈意见，提出完善建议。 （六）国家卫生健康委员会相关单位。组织研究卫生健康管理中对唯一标识系统建设的需求，提出数据共享的要求，组织部分使用单位开展唯一标识试点应用，进一步规范医疗器械临床应用管理。 （七）省级卫生健康管理部门。会同省级药品监督管理部门组织本行政区域内使用单位参与唯一标识试点，探索唯一标识在日常卫生健康管理中的应用模式和方法，形成可推广的经验。 （八）国家药品监督管理局相关单位。负责统筹推进试点工作，开展试点培训，验证医疗器械唯一标识系统规则、标准、数据库平台的整体功能，在不良事件报告、产品召回等监管工作中尝试应用唯一标识，推进唯一标识在医药、医疗、医保领域的衔接应用。 （九）省级药品监督管理部门。督促本行政区域内试点企业积极配合试点工作，探索唯一标识在日常监管工作中的应用。 六、试点进度安排 （一）2019年7月，确定试点品种、参与单位。成立唯一标识系统试点工作部门协作工作小组，印发试点工作方案。组织开展试点培训，启动试点工作。试点单位制定实施方案，细化任务措施，明确验收指标。 （二）2019年8月—11月，组织验证医疗器械唯一标识的创建和赋予。 （三）2019年12月—2020年2月，组织验证医疗器械唯一标识数据库的上传、下载和接口标准。 （四）2020年3月—6月，组织验证唯一标识数据的部门间衔接和扩展应用。 （五）2020年7月，组织召开试点总结会，形成试点报告，完善首批产品唯一标识实施方案。 七、保障措施 （一）组织保障。医疗器械唯一标识系统建设是一项重要的系统性工程，涉及面广、影响深远，是创新医疗器械治理模式的重要手段，是推进医疗卫生体制改革的关键举措，开展试点工作意义重大。各试点单位要充分认识试点工作的重要意义，根据试点工作统一部署，加强协调，落实责任，密切配合，共同推进试点工作开展。各试点单位要高度重视，指派专人负责，确保试点工作的顺利开展。 （二）技术保障。医疗器械唯一标识系统工作专业性、技术性强，需要强有力的技术保障。各方要充分利用相关领域的技术力量，必要时建立专门的技术咨询小组，以支持各试点单位开展试点工作，并为后期全面推行唯一标识制度提供长效的技术支撑保障。 （三）机制保障。医疗器械唯一标识系统试点工作涉及多方参与，是跨部门、跨领域的项目，需要各方积极沟通，及时研究问题，形成解决方案，保障试点工作的有序开展。各试点单位在实施过程中应当及时分析、总结，重要问题和建议，及时报告，确保试点工作顺利推进。 | 各有关单位： 为加强医疗器械全生命周期管理，提升医疗器械监管和卫生管理效能，进一步保障公众用械安全，国家药品监督管理局会同国家卫生健康委员会开展医疗器械唯一标识系统试点工作。现将《医疗器械唯一标识系统试点工作方案》予以印发，请认真贯彻执行。 国家药监局综合司 国家卫生健康委办公厅 2019年7月1日 医疗器械唯一标识系统试点工作方案 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》和国务院办公厅《深化医药卫生体制改革2019年重点任务》，国家药品监督管理局会同国家卫生健康委员会开展医疗器械唯一标识系统试点工作，现制定以下方案。一、指导思想 深入贯彻党中央、国务院关于实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署，落实习近平总书记有关药品安全“四个最严”的要求，加强对医疗器械全生命周期监管，初步建立医疗器械唯一标识系统，实现唯一标识在生产、经营、流通和使用中的示范应用，探索形成从源头生产到最终临床使用全链条联动，不断累积经验，为后期全面推行医疗器械唯一标识制度，提升医疗器械监管效能和卫生健康管理效率，切实保障公众用械安全，推动形成医疗器械监管治理新格局奠定基础。 二、基本原则 （一）突出重点，兼顾拓展性。根据当前医药卫生改革需要，重点选取第一批实施唯一标识的部分高风险医疗器械作为试点品种，同时考虑到今后的全面实施，将不同种类的典型产品纳入试点工作，便于推广和扩展。 （二）多方参与，展现示范性。充分调动医疗器械注册人，生产、经营、流通企业，使用单位的积极性，鼓励有条件的单位参与试点工作，实现各关键环节参与，展现医疗器械全链条的示范应用。 （三）及时总结，注重实效性。扎实推进试点工作开展，及时总结试点工作经验，评估实施效果，形成可复制、可推广的标准和规范。 三、工作目标 （一）建立医疗器械唯一标识系统框架。实现医疗器械唯一标识的创建、赋予以及数据上传下载和共享功能，形成试点品种的医疗器械唯一标识数据库，建立唯一标识数据平台。 （二）开展唯一标识在医疗器械生产、经营、流通和使用等各环节的试点应用，形成示范应用标准和规范。 （三）探索利用唯一标识实现医疗器械不良事件报告、产品召回及追踪追溯等实施应用。 （四）探索医疗器械唯一标识在卫生、医保等领域的衔接应用，实现注册审批、临床应用、医保结算等信息平台的数据共享。 四、试点范围 （一）参与单位。国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会，部分省级药品监督管理部门、省级卫生健康管理部门，遴选的境内外医疗器械注册人、经营企业、流通企业、使用单位、学会协会以及发码机构等。 （二）试点品种。以心脏、颅脑植入物、假体类等高风险植（介）入类医疗器械为重点品种，同时覆盖不同种类的典型产品。 五、职责任务 （一）医疗器械注册人。按照唯一标识系统规则和标准，对其产品创建和赋予唯一标识，完成唯一标识数据库数据上传工作，向下游企业或者使用单位提供唯一标识信息，探索建立唯一标识在产品追溯中的应用模式，形成相应的操作规范。 （二）经营流通企业。形成医疗器械经营流通业务中应用唯一标识的工作流程，验证多码并行的操作性，制定唯一标识数据库数据与业务系统的对接操作流程，探索与医疗器械注册人、使用单位、监管部门协同机制。 （三）使用单位。做好唯一标识与医疗业务系统的对接工作，探索唯一标识与医疗器械管理、临床应用等系统的衔接。 （四）发码机构。制定针对本机构的唯一标识编制标准及指南，指导医疗器械注册人开展唯一标识创建、赋码工作，验证本机构唯一标识编制标准符合国家药品监督管理局制定的相关标准，并确保唯一标识的唯一性，验证按其标准编制的唯一标识在流通、使用等环节可识读性。 （五）行业协会。组织相关企业积极参与医疗器械唯一标识试点工作，定期收集和汇总试点企业的反馈意见，提出完善建议。 （六）国家卫生健康委员会相关单位。组织研究卫生健康管理中对唯一标识系统建设的需求，提出数据共享的要求，组织部分使用单位开展唯一标识试点应用，进一步规范医疗器械临床应用管理。 （七）省级卫生健康管理部门。会同省级药品监督管理部门组织本行政区域内使用单位参与唯一标识试点，探索唯一标识在日常卫生健康管理中的应用模式和方法，形成可推广的经验。 （八）国家药品监督管理局相关单位。负责统筹推进试点工作，开展试点培训，验证医疗器械唯一标识系统规则、标准、数据库平台的整体功能，在不良事件报告、产品召回等监管工作中尝试应用唯一标识，推进唯一标识在医药、医疗、医保领域的衔接应用。 （九）省级药品监督管理部门。督促本行政区域内试点企业积极配合试点工作，探索唯一标识在日常监管工作中的应用。 六、试点进度安排 （一）2019年7月，确定试点品种、参与单位。成立唯一标识系统试点工作部门协作工作小组，印发试点工作方案。组织开展试点培训，启动试点工作。试点单位制定实施方案，细化任务措施，明确验收指标。 （二）2019年8月—11月，组织验证医疗器械唯一标识的创建和赋予。 （三）2019年12月—2020年2月，组织验证医疗器械唯一标识数据库的上传、下载和接口标准。 （四）2020年3月—6月，组织验证唯一标识数据的部门间衔接和扩展应用。 （五）2020年7月，组织召开试点总结会，形成试点报告，完善首批产品唯一标识实施方案。 七、保障措施 （一）组织保障。医疗器械唯一标识系统建设是一项重要的系统性工程，涉及面广、影响深远，是创新医疗器械治理模式的重要手段，是推进医疗卫生体制改革的关键举措，开展试点工作意义重大。各试点单位要充分认识试点工作的重要意义，根据试点工作统一部署，加强协调，落实责任，密切配合，共同推进试点工作开展。各试点单位要高度重视，指派专人负责，确保试点工作的顺利开展。 （二）技术保障。医疗器械唯一标识系统工作专业性、技术性强，需要强有力的技术保障。各方要充分利用相关领域的技术力量，必要时建立专门的技术咨询小组，以支持各试点单位开展试点工作，并为后期全面推行唯一标识制度提供长效的技术支撑保障。 （三）机制保障。医疗器械唯一标识系统试点工作涉及多方参与，是跨部门、跨领域的项目，需要各方积极沟通，及时研究问题，形成解决方案，保障试点工作的有序开展。各试点单位在实施过程中应当及时分析、总结，重要问题和建议，及时报告，确保试点工作顺利推进。
国家药监局综合司关于印发2019年医疗器械行业标准制修订项目计划的通知 | 药监综械注〔2019〕23号 | FGWJ-2020-1587 | 2019-03-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京、天津、辽宁、上海、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（国家药监局医疗器械标准管理中心），北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心，北京国医械华光认证有限公司： 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，按照《“十三五”国家药品安全规划》有关医疗器械行业标准制修订工作要求，现将2019年医疗器械行业标准制修订项目印发给你们，并将有关要求通知如下： 一、各相关省（市）局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保各项工作任务按要求完成。 二、国家药监局医疗器械标准管理中心要认真组织协调各医疗器械标准化技术委员会及技术归口单位严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化技术委员会及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，广泛听取意见，加强与有关方面的沟通协调，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 附件：2019年医疗器械行业标准制修订项目 国家药监局综合司 2019年3月15日 附件：2019年医疗器械行业标准制修订项目.doc | 北京、天津、辽宁、上海、浙江、山东、湖北、广东省（市）药品监督管理局，中检院（国家药监局医疗器械标准管理中心），北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心，北京国医械华光认证有限公司： 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，按照《“十三五”国家药品安全规划》有关医疗器械行业标准制修订工作要求，现将2019年医疗器械行业标准制修订项目印发给你们，并将有关要求通知如下： 一、各相关省（市）局要高度重视，认真组织本行政区域标准承担单位开展标准制修订工作，加强监督管理，确保各项工作任务按要求完成。 二、国家药监局医疗器械标准管理中心要认真组织协调各医疗器械标准化技术委员会及技术归口单位严格按照《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展标准制修订工作，加强业务管理和检查指导，保证标准质量和水平。 三、承担标准制修订任务的医疗器械标准化技术委员会及技术归口单位要做好标准的组织起草、验证、征求意见和技术审查等工作，广泛听取意见，加强与有关方面的沟通协调，确保标准技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。 附件：2019年医疗器械行业标准制修订项目 国家药监局综合司 2019年3月15日 附件：2019年医疗器械行业标准制修订项目.doc
国家药监局关于同意福建省药品监督管理局《承接台湾地区生产且经平潭口岸进口第一类医疗器械备案工作方案》的批复 | 国药监械注函〔2019〕6号 | FGWJ-2020-1592 | 2019-01-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 福建省药品监督管理局： 你局关于报送《承接台湾地区生产且经平潭口岸进口第一类医疗器械备案工作方案》的请示（闽药监〔2018〕12号）收悉。现批复如下： 一、经研究，同意你局请示中所附工作方案。 二、请你局组织实施，并及时总结、报送实施情况。 国家药监局 2019年1月14日 | 福建省药品监督管理局： 你局关于报送《承接台湾地区生产且经平潭口岸进口第一类医疗器械备案工作方案》的请示（闽药监〔2018〕12号）收悉。现批复如下： 一、经研究，同意你局请示中所附工作方案。 二、请你局组织实施，并及时总结、报送实施情况。 国家药监局 2019年1月14日
国家药监局综合司关于明确预充式导管冲洗器（生理盐水）注册质量管理体系核查有关问题的复函 | 药监综械注函〔2019〕17号 | FGWJ-2020-1591 | 2019-01-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖南省药品监督管理局： 你局《关于明确预充式导管冲洗器（生理盐水）注册质量管理体系核查有关问题的请示》（湘药监〔2018〕7号）收悉。经研究，现函复如下： 根据《医疗器械分类目录》，预充式导管冲洗器按照第三类医疗器械管理。鉴于该类产品所含氯化钠注射液虽用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端，但会有一定体积的液体进入人体循环系统，为保证产品的安全性，该产品生产过程除须符合《医疗器械生产质量管理规范》及相关规定外，其预充氯化钠注射液的生产灌装过程还应同时符合《药品生产质量管理规范》的有关规定；产品中预充的氯化钠注射液应取得我国的药品批准证明文件，并符合《中华人民共和国药典》关于氯化钠注射液的检验要求。请你局按照上述原则制定相应的注册质量管理体系核查方案并组织开展核查工作。国家药监局综合司2019年1月9日 | 湖南省药品监督管理局： 你局《关于明确预充式导管冲洗器（生理盐水）注册质量管理体系核查有关问题的请示》（湘药监〔2018〕7号）收悉。经研究，现函复如下： 根据《医疗器械分类目录》，预充式导管冲洗器按照第三类医疗器械管理。鉴于该类产品所含氯化钠注射液虽用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端，但会有一定体积的液体进入人体循环系统，为保证产品的安全性，该产品生产过程除须符合《医疗器械生产质量管理规范》及相关规定外，其预充氯化钠注射液的生产灌装过程还应同时符合《药品生产质量管理规范》的有关规定；产品中预充的氯化钠注射液应取得我国的药品批准证明文件，并符合《中华人民共和国药典》关于氯化钠注射液的检验要求。请你局按照上述原则制定相应的注册质量管理体系核查方案并组织开展核查工作。国家药监局综合司2019年1月9日
国家药监局综合司关于2019年医疗器械行业标准制修订计划项目公示 |  | FGWJ-2020-1668 | 2018-12-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》要求，国家药品监督管理局组织开展了2019年医疗器械行业标准制修订项目遴选工作，经公开征求意见和组织专家论证，确定了2019年94项医疗器械行业标准制修订计划项目，现予以公示。公示期间，如对计划项目有异议，请向国家药品监督管理局反馈。 公示时间：2018年12月11日至12月17日 联系人及电话：黄伦亮，010-88331421 通讯地址：北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼国家药品监督管理局器械注册司 邮编：100053 附件：2019年医疗器械行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2018年12月10日 附件.2019年医疗器械行业标准制修订计划项目.doc | 按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》要求，国家药品监督管理局组织开展了2019年医疗器械行业标准制修订项目遴选工作，经公开征求意见和组织专家论证，确定了2019年94项医疗器械行业标准制修订计划项目，现予以公示。公示期间，如对计划项目有异议，请向国家药品监督管理局反馈。 公示时间：2018年12月11日至12月17日 联系人及电话：黄伦亮，010-88331421 通讯地址：北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼国家药品监督管理局器械注册司 邮编：100053 附件：2019年医疗器械行业标准制修订计划项目 国家药监局综合司 2018年12月10日 附件.2019年医疗器械行业标准制修订计划项目.doc
国家药监局综合司关于印发医疗器械临床试验检查要点及判定原则的通知 | 药监综械注〔2018〕45号 | FGWJ-2020-1636 | 2018-11-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），核查中心： 为加强医疗器械临床试验过程的监督管理，指导监管部门开展医疗器械临床试验监督检查工作，根据《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械临床试验质量管理规范》要求，国家药品监督管理局组织制定了《医疗器械临床试验检查要点及判定原则》，现予以发布。 国家药监局综合司 2018年11月19日 医疗器械临床试验检查要点及判定原则 根据《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械临床试验质量管理规范》等要求制定本检查要点及判定原则，用于指导医疗器械临床试验现场检查工作。 一、检查要点 序号 现场检查要点 检查内容 1 临床试验前准备 1.1 临床试验机构应具有开展相关医疗器械产品临床试验的资质 检查药物临床试验机构资格证明或医疗器械临床试验机构备案证明 1.2 需要进行临床试验审批的第三类医疗器械应获得批准 检查医疗器械临床试验批件，且批件日期不晚于临床试验开始日期 1.3 临床试验项目按相关规定备案 检查省局出具的《医疗器械临床试验备案表》，备案日期不晚于临床试验开始日期 1.4 临床试验应获得临床试验机构伦理委员会批准 检查伦理审查批件，批准日期不晚于临床试验开始入组日期 1.5 试验用医疗器械研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求 检查试验用医疗器械的研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求的声明 1.6 试验用医疗器械有自检报告和具有资质的检验机构出具的一年内的产品注册检验合格报告 检查相应检验报告 1.7 临床试验机构设施和条件与临床试验项目相适应 检查试验方案中涉及的主要仪器设备及设施条件 1.8 临床试验机构具有医学或实验室操作的质控证明（若有） 临床检验室开展临床检验室内质量控制，检查有效的临床检验室间质量评价合格证书 1.9 试验相关仪器和设备应定期维护和校准 检查试验相关仪器和设备维护、校准记录 1.10 研究者应具有执业资格、临床试验的专业特长、资格和能力 检查研究者的执业资格、职称证书、履历等。负责临床试验的研究者应当在该临床试验机构中具有副高以上相关专业技术职称和资质 1.11 研究者经过临床试验方案和试验用医疗器械使用和维护的培训 检查研究者临床试验方案和试验用医疗器械使用和维护的培训记录，培训日期不晚于临床试验开始日期 1.12 临床试验签署临床试验协议/合同 检查申办者/代理人与临床试验机构签订的协议/合同，规定了各自职责 1.13 协议/合同内容与试验用医疗器械信息相符 检查协议/合同与临床试验方案，相关信息一致 2 受试者权益保障 2.1 伦理审查 2.1.1 伦理委员会委员经过培训 检查伦理委员会委员培训记录或培训证书 2.1.2 伦理审查内容符合相关规范、指导原则和SOP要求 检查伦理审查内容应当符合《医疗器械临床试验质量管理规范》（以下简称医疗器械GCP）第17、33条，相关指导原则和医院伦理SOP的要求 2.1.3 伦理审查记录应完整 检查伦理委员会保存的资料的完整性，应当具有审查材料、审查表格、签到表、表决票、会议记录、审查批件等SOP中规定的文件 2.1.4 伦理委员会表决符合相关规范、指导原则和SOP要求 检查伦理审查意见、伦理委员会成员组成、表决记录，应当符合医疗器械GCP第30、32、35条，指导原则和SOP的要求 2.1.5 临床试验方案、知情同意书等文件的修订、请求偏离、恢复已暂停临床试验，应获得伦理委员会的书面批准 检查相关情况的伦理委员会批准文件 2.1.6 伦理委员会对已批准的临床试验进行跟踪监督 检查临床试验的跟踪记录 2.2 知情同意 2.2.1 知情同意书内容符合相关规范、指导原则和SOP要求 检查知情同意书内容，应当符合医疗器械GCP第22条、指导原则和SOP的要求 2.2.2 临床试验前受试者或者其监护人和研究者均在知情同意书上签署姓名和日期,符合相关规范、指导原则和SOP要求 检查受试者筛选表和签名的知情同意书，人数应当一致，应当由受试者本人或者其监护人/见证人和研究者在参与临床试验前签署 2.2.3 已签署的知情同意书版本与伦理审查通过的版本一致 检查知情同意书版本和内容，签署的知情同意书应当与伦理审查通过的版本和内容应一致 2.2.4 知情同意书内容更新，应再次获得临床试验中受影响的受试者或者其监护人知情同意 检查知情同意书更新版本，更新后，试验中受影响的受试者或者其监护人应当重新签署新版本的知情同意书 3 临床试验方案 3.1 临床试验方案有所有中心研究者和申办者确认 检查临床试验方案中研究者的确认情况，临床试验方案应当获得所有中心研究者和申办者签字，加盖临床试验机构公章 3.2 执行的临床试验方案内容与伦理审查的临床试验方案内容一致 检查临床试验方案与伦理委员会保存的临床试验方案，版本和内容应当一致 3.3 多中心临床试验各中心执行的试验方案为同一版本 检查各临床试验中心保存并执行的临床试验方案版本，应当为同一版本 3.4 注册申请提交的临床试验方案内容应与临床试验机构保存的临床试验方案内容一致 检查注册申请提交的临床试验方案和临床试验机构保存的临床试验方案，版本和内容应一致 4 临床试验过程 4.1 临床试验相关人员应获得主要研究者授权和相关培训 检查分工授权表和研究者培训记录、签名 4.2 临床试验相关的医疗决定应由研究者负责 检查人员履历和人员分工表，分工表中人员授权应当合理，原始文件中的医疗决定由研究者签字 4.3 具有病例筛选入选记录 检查病例筛选入选记录，筛选入选记录中受试者筛选失败应当明确记录其原因，研究者可提供受试者鉴认文件 4.4 受试者鉴认文件或筛选入选、体检等原始记录涵盖受试者身份鉴别信息 检查受试者鉴认文件或筛选入选、体检等原始记录，记录包含受试者身份证号、姓名等身份鉴别信息 4.5 研究者应遵守临床试验的随机化程序（如适用） 检查受试者入选号、随机号的分配，应当符合临床试验方案 4.6 受试者体检和实验室等辅助检查项目应与试验方案一致 检查原始病历中的体检和实验室等辅助检查项目，应当与临床试验方案要求一致，偏离方案的检查应当进行记录 4.7 实验室等辅助检查是否在方案规定的时间范围内 检查实验室等辅助检查时间，应当在临床试验方案规定的时间范围内，偏离时间范围的应当进行记录 4.8 受试者入组符合试验方案的入选与排除标准 检查原始病历中的病史、用药史、实验室检查、诊断等，受试者应当符合临床试验方案中的全部入选与排除标准 4.9 试验用医疗器械使用有原始记录 检查原始病历、器械使用记录、受试者日记卡，应当记录试验用医疗器械使用情况 4.10 试验用医疗器械产品名称、规格型号、使用方法（如日期、时间、状态等）与临床试验方案和研究者手册、说明书一致 检查原始病历、器械使用记录、受试者日记卡中记录的试验用医疗器械产品名称、规格型号、使用方法(如日期、时间、状态等)，应当与临床试验方案和研究者手册、说明书一致 4.11 观察随访点与方案一致，应如实记录未能做到的随访、未进行的试验、未做的检查 检查原始病历中的随访记录，与病例报告表（以下简称CRF）中的数据一致，偏离方案的应当进行记录 4.12 紧急情况下偏离方案，应以书面形式报告 检查紧急情况下偏离方案的情况，应当有记录，并检查提交给申办者、伦理委员会和临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门的报告情况 4.13 受试者任何原因退出与失访应记录并详细说明 检查筛选入选表、原始病历、CRF或分中心临床试验小结中受试者完成试验情况，退出与失访应当记录并详细说明 4.14 安全性、有效性评价应符合试验方案要求 检查原始病历中的安全性、有效性评价方法应当按照临床试验方案要求执行，原始数据与CRF一致 4.15 研究者应对显著偏离临床试验方案或者在临床可接受范围以外的数据进行核实 检查检验报告单，研究者对其中的异常值应当进行判定 4.16 合并使用药品、医疗器械情况应按照试验方案记录，不应有违反试验方案要求的合并用药品、医疗器械（如适用） 检查原始病历、医院HIS系统，研究者对合并使用药品、医疗器械情况应当进行记录，并与CRF、临床试验统计数据库中数据一致 4.17 不良事件、并发症和器械缺陷应记录 检查原始病历、医院HIS系统，研究者对不良事件、并发症和器械缺陷应当进行记录，并与CRF和临床试验统计数据库中数据一致 4.18 及时治疗和处理严重不良事件/不良事件（SAE/AE），跟踪随访 检查原始病历或严重不良事件/不良事件报告表，严重不良事件/不良事件处理应当及时，并进行跟踪随访 4.19 严重不良事件（SAE）和可能导致严重不良事件的器械缺陷在规定时间内报告给规定部门 检查严重不良事件报告表，记录应当完整，证明研究者在24小时内书面报告相应的伦理委员会以及临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生计生主管部门。检查器械缺陷报告情况，证明器械缺陷已经临床试验机构医疗器械临床试验管理部门报伦理委员会审查 4.20 暂停或者终止临床试验时，受试者应得到适当治疗和随访 检查原始病历，受试者有适当治疗和随访 4.21 盲法试验按照试验方案的要求进行揭盲（若有） 检查揭盲记录，核实揭盲符合方案规定 4.22 申办方对临床试验实施监查 检查监查员的监查记录，研究者对监查发现的问题应当及时采取改正措施 5 记录与报告 5.1 临床试验记录 5.1.1 临床试验记录的填写准确、完整、清晰、及时 检查原始病历、CRF，记录应当准确、完整、清晰、及时 5.1.2 对错误、遗漏做出纠正 检查原始病历中的修改记录、数据质疑表及应答记录，对错误、遗漏应当做出纠正 5.1.3 临床试验记录的修改应说明理由，修改者签名并注明日期，保持原始记录清晰可辨 检查原始病历修改记录，修改应当符合要求，并记录修改理由 5.1.4 检验科、影像科、心电室、内镜室等检查检验结果可溯源 检查医院LIS、PACS等系统，相关辅助检查数据应当可在系统中溯源 5.1.5 CRF中的数据与原始病历一致 检查CRF和原始病历，数据应当一致 5.1.6 电子临床数据库或者远程电子临床数据系统，应确保临床数据的受控、真实，并有完整的验证文件（如适用） 检查电子临床数据库或者远程电子临床数据系统，应当有培训记录、独立账号、使用权限、数据审核、验证文件，有审计追踪功能 5.2 临床试验报告 5.2.1 多中心临床试验结束后，各分中心有临床试验小结或临床试验报告 检查各分中心临床试验小结或临床试验报告，应当保存完整 5.2.2 临床试验小结或临床试验报告有研究者签名、注明日期，有临床试验机构审核意见、注明日期并加盖临床试验机构印章 检查临床试验小结或临床试验报告，应当有研究者签名、注明日期，有临床试验机构审核意见、注明日期并加盖临床试验机构印章 5.2.3 用于统计的数据库数据或分中心临床试验小结数据与CRF一致 抽查CRF临床试验统计与数据库中的数据，数据应当一致 5.2.4 临床试验报告或统计分析报告与用于统计的数据库数据或分中心临床试验小结数据一致 检查临床试验报告或统计分析报告与临床试验统计数据库或分中心临床试验小结数据，数据应当一致 5.2.5 注册申请提交的临床试验报告内容与临床试验机构保存的临床试验报告内容一致 检查注册申请提交的临床试验报告和临床试验机构保存的临床试验报告，版本、内容应当一致 6 试验用医疗器械管理 6.1 保存信息包括名称、型号、规格、接收日期、生产日期、产品批号或者序列号等 检查试验用医疗器械交接单或其他相关记录，应当有名称、型号、规格、接收日期、生产日期、产品批号或者序列号、数量等信息 6.2 与检测报告、临床试验报告中的产品名称、规格型号一致 检查临床实际使用、检测报告、临床试验报告中试验用医疗器械的规格型号，信息应当一致 6.3 运输、接收、储存、分发、回收与处理等记录应完整 检查运输、接收、储存、分发、回收与处理等记录，内容应当完整，数量不一致的记录原因 6.4 运输条件、储存条件、储存时间、有效期等是否符合要求 检查运输、接收、储存记录，运输条件、储存条件、储存时间、有效期等应当符合要求 6.5 所使用的、废弃的或者返还的数量与申办者提供的数量一致 检查接收、使用、废弃、回收记录，数量应当与申办者提供的数据一致 6.6 特殊医疗器械保存和使用情况与总结报告内容一致 检查有特殊场地保存要求的医疗器械（如需放射防护、需低温冷藏等），保存条件和使用情况应当与总结报告内容一致 二、判定原则 根据检查发现的问题，检查结果按以下原则判定： （一）有以下情形之一的，判定为存在真实性问题： 1.编造受试者信息、主要试验过程记录、研究数据、检测数据等临床试验数据，影响医疗器械安全性、有效性评价结果的； 2.临床试验数据，如入选排除标准、主要疗效指标、重要的安全性指标等不能溯源的； 3.试验用医疗器械不真实，如以对照用医疗器械替代试验用医疗器械、以试验用医疗器械替代对照用医疗器械，以及以其他方式使用虚假试验用医疗器械的； 4.瞒报与临床试验用医疗器械相关的严重不良事件和可能导致严重不良事件的医疗器械缺陷、使用方案禁用的合并用药或医疗器械的； 5.注册申请的临床试验报告中数据与临床试验机构保存的临床试验报告中的数据不一致，影响医疗器械安全性、有效性评价结果的; 6.注册申请的临床试验统计分析报告中数据与临床试验统计数据库中数据或分中心临床试验小结中数据不一致，影响医疗器械安全性、有效性评价结果的； 7.其他故意破坏医疗器械临床试验数据真实性的情形。 （二）未发现真实性问题的，但临床试验过程不符合医疗器械临床试验相关规定要求的，判定为存在合规性问题。 （三）未发现上述问题的，判定为符合要求。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），核查中心： 为加强医疗器械临床试验过程的监督管理，指导监管部门开展医疗器械临床试验监督检查工作，根据《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械临床试验质量管理规范》要求，国家药品监督管理局组织制定了《医疗器械临床试验检查要点及判定原则》，现予以发布。 国家药监局综合司 2018年11月19日 医疗器械临床试验检查要点及判定原则 根据《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械临床试验质量管理规范》等要求制定本检查要点及判定原则，用于指导医疗器械临床试验现场检查工作。 一、检查要点 序号 现场检查要点 检查内容 1 临床试验前准备 1.1 临床试验机构应具有开展相关医疗器械产品临床试验的资质 检查药物临床试验机构资格证明或医疗器械临床试验机构备案证明 1.2 需要进行临床试验审批的第三类医疗器械应获得批准 检查医疗器械临床试验批件，且批件日期不晚于临床试验开始日期 1.3 临床试验项目按相关规定备案 检查省局出具的《医疗器械临床试验备案表》，备案日期不晚于临床试验开始日期 1.4 临床试验应获得临床试验机构伦理委员会批准 检查伦理审查批件，批准日期不晚于临床试验开始入组日期 1.5 试验用医疗器械研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求 检查试验用医疗器械的研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求的声明 1.6 试验用医疗器械有自检报告和具有资质的检验机构出具的一年内的产品注册检验合格报告 检查相应检验报告 1.7 临床试验机构设施和条件与临床试验项目相适应 检查试验方案中涉及的主要仪器设备及设施条件 1.8 临床试验机构具有医学或实验室操作的质控证明（若有） 临床检验室开展临床检验室内质量控制，检查有效的临床检验室间质量评价合格证书 1.9 试验相关仪器和设备应定期维护和校准 检查试验相关仪器和设备维护、校准记录 1.10 研究者应具有执业资格、临床试验的专业特长、资格和能力 检查研究者的执业资格、职称证书、履历等。负责临床试验的研究者应当在该临床试验机构中具有副高以上相关专业技术职称和资质 1.11 研究者经过临床试验方案和试验用医疗器械使用和维护的培训 检查研究者临床试验方案和试验用医疗器械使用和维护的培训记录，培训日期不晚于临床试验开始日期 1.12 临床试验签署临床试验协议/合同 检查申办者/代理人与临床试验机构签订的协议/合同，规定了各自职责 1.13 协议/合同内容与试验用医疗器械信息相符 检查协议/合同与临床试验方案，相关信息一致 2 受试者权益保障 2.1 伦理审查 2.1.1 伦理委员会委员经过培训 检查伦理委员会委员培训记录或培训证书 2.1.2 伦理审查内容符合相关规范、指导原则和SOP要求 检查伦理审查内容应当符合《医疗器械临床试验质量管理规范》（以下简称医疗器械GCP）第17、33条，相关指导原则和医院伦理SOP的要求 2.1.3 伦理审查记录应完整 检查伦理委员会保存的资料的完整性，应当具有审查材料、审查表格、签到表、表决票、会议记录、审查批件等SOP中规定的文件 2.1.4 伦理委员会表决符合相关规范、指导原则和SOP要求 检查伦理审查意见、伦理委员会成员组成、表决记录，应当符合医疗器械GCP第30、32、35条，指导原则和SOP的要求 2.1.5 临床试验方案、知情同意书等文件的修订、请求偏离、恢复已暂停临床试验，应获得伦理委员会的书面批准 检查相关情况的伦理委员会批准文件 2.1.6 伦理委员会对已批准的临床试验进行跟踪监督 检查临床试验的跟踪记录 2.2 知情同意 2.2.1 知情同意书内容符合相关规范、指导原则和SOP要求 检查知情同意书内容，应当符合医疗器械GCP第22条、指导原则和SOP的要求 2.2.2 临床试验前受试者或者其监护人和研究者均在知情同意书上签署姓名和日期,符合相关规范、指导原则和SOP要求 检查受试者筛选表和签名的知情同意书，人数应当一致，应当由受试者本人或者其监护人/见证人和研究者在参与临床试验前签署 2.2.3 已签署的知情同意书版本与伦理审查通过的版本一致 检查知情同意书版本和内容，签署的知情同意书应当与伦理审查通过的版本和内容应一致 2.2.4 知情同意书内容更新，应再次获得临床试验中受影响的受试者或者其监护人知情同意 检查知情同意书更新版本，更新后，试验中受影响的受试者或者其监护人应当重新签署新版本的知情同意书 3 临床试验方案 3.1 临床试验方案有所有中心研究者和申办者确认 检查临床试验方案中研究者的确认情况，临床试验方案应当获得所有中心研究者和申办者签字，加盖临床试验机构公章 3.2 执行的临床试验方案内容与伦理审查的临床试验方案内容一致 检查临床试验方案与伦理委员会保存的临床试验方案，版本和内容应当一致 3.3 多中心临床试验各中心执行的试验方案为同一版本 检查各临床试验中心保存并执行的临床试验方案版本，应当为同一版本 3.4 注册申请提交的临床试验方案内容应与临床试验机构保存的临床试验方案内容一致 检查注册申请提交的临床试验方案和临床试验机构保存的临床试验方案，版本和内容应一致 4 临床试验过程 4.1 临床试验相关人员应获得主要研究者授权和相关培训 检查分工授权表和研究者培训记录、签名 4.2 临床试验相关的医疗决定应由研究者负责 检查人员履历和人员分工表，分工表中人员授权应当合理，原始文件中的医疗决定由研究者签字 4.3 具有病例筛选入选记录 检查病例筛选入选记录，筛选入选记录中受试者筛选失败应当明确记录其原因，研究者可提供受试者鉴认文件 4.4 受试者鉴认文件或筛选入选、体检等原始记录涵盖受试者身份鉴别信息 检查受试者鉴认文件或筛选入选、体检等原始记录，记录包含受试者身份证号、姓名等身份鉴别信息 4.5 研究者应遵守临床试验的随机化程序（如适用） 检查受试者入选号、随机号的分配，应当符合临床试验方案 4.6 受试者体检和实验室等辅助检查项目应与试验方案一致 检查原始病历中的体检和实验室等辅助检查项目，应当与临床试验方案要求一致，偏离方案的检查应当进行记录 4.7 实验室等辅助检查是否在方案规定的时间范围内 检查实验室等辅助检查时间，应当在临床试验方案规定的时间范围内，偏离时间范围的应当进行记录 4.8 受试者入组符合试验方案的入选与排除标准 检查原始病历中的病史、用药史、实验室检查、诊断等，受试者应当符合临床试验方案中的全部入选与排除标准 4.9 试验用医疗器械使用有原始记录 检查原始病历、器械使用记录、受试者日记卡，应当记录试验用医疗器械使用情况 4.10 试验用医疗器械产品名称、规格型号、使用方法（如日期、时间、状态等）与临床试验方案和研究者手册、说明书一致 检查原始病历、器械使用记录、受试者日记卡中记录的试验用医疗器械产品名称、规格型号、使用方法(如日期、时间、状态等)，应当与临床试验方案和研究者手册、说明书一致 4.11 观察随访点与方案一致，应如实记录未能做到的随访、未进行的试验、未做的检查 检查原始病历中的随访记录，与病例报告表（以下简称CRF）中的数据一致，偏离方案的应当进行记录 4.12 紧急情况下偏离方案，应以书面形式报告 检查紧急情况下偏离方案的情况，应当有记录，并检查提交给申办者、伦理委员会和临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门的报告情况 4.13 受试者任何原因退出与失访应记录并详细说明 检查筛选入选表、原始病历、CRF或分中心临床试验小结中受试者完成试验情况，退出与失访应当记录并详细说明 4.14 安全性、有效性评价应符合试验方案要求 检查原始病历中的安全性、有效性评价方法应当按照临床试验方案要求执行，原始数据与CRF一致 4.15 研究者应对显著偏离临床试验方案或者在临床可接受范围以外的数据进行核实 检查检验报告单，研究者对其中的异常值应当进行判定 4.16 合并使用药品、医疗器械情况应按照试验方案记录，不应有违反试验方案要求的合并用药品、医疗器械（如适用） 检查原始病历、医院HIS系统，研究者对合并使用药品、医疗器械情况应当进行记录，并与CRF、临床试验统计数据库中数据一致 4.17 不良事件、并发症和器械缺陷应记录 检查原始病历、医院HIS系统，研究者对不良事件、并发症和器械缺陷应当进行记录，并与CRF和临床试验统计数据库中数据一致 4.18 及时治疗和处理严重不良事件/不良事件（SAE/AE），跟踪随访 检查原始病历或严重不良事件/不良事件报告表，严重不良事件/不良事件处理应当及时，并进行跟踪随访 4.19 严重不良事件（SAE）和可能导致严重不良事件的器械缺陷在规定时间内报告给规定部门 检查严重不良事件报告表，记录应当完整，证明研究者在24小时内书面报告相应的伦理委员会以及临床试验机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门和卫生计生主管部门。检查器械缺陷报告情况，证明器械缺陷已经临床试验机构医疗器械临床试验管理部门报伦理委员会审查 4.20 暂停或者终止临床试验时，受试者应得到适当治疗和随访 检查原始病历，受试者有适当治疗和随访 4.21 盲法试验按照试验方案的要求进行揭盲（若有） 检查揭盲记录，核实揭盲符合方案规定 4.22 申办方对临床试验实施监查 检查监查员的监查记录，研究者对监查发现的问题应当及时采取改正措施 5 记录与报告 5.1 临床试验记录 5.1.1 临床试验记录的填写准确、完整、清晰、及时 检查原始病历、CRF，记录应当准确、完整、清晰、及时 5.1.2 对错误、遗漏做出纠正 检查原始病历中的修改记录、数据质疑表及应答记录，对错误、遗漏应当做出纠正 5.1.3 临床试验记录的修改应说明理由，修改者签名并注明日期，保持原始记录清晰可辨 检查原始病历修改记录，修改应当符合要求，并记录修改理由 5.1.4 检验科、影像科、心电室、内镜室等检查检验结果可溯源 检查医院LIS、PACS等系统，相关辅助检查数据应当可在系统中溯源 5.1.5 CRF中的数据与原始病历一致 检查CRF和原始病历，数据应当一致 5.1.6 电子临床数据库或者远程电子临床数据系统，应确保临床数据的受控、真实，并有完整的验证文件（如适用） 检查电子临床数据库或者远程电子临床数据系统，应当有培训记录、独立账号、使用权限、数据审核、验证文件，有审计追踪功能 5.2 临床试验报告 5.2.1 多中心临床试验结束后，各分中心有临床试验小结或临床试验报告 检查各分中心临床试验小结或临床试验报告，应当保存完整 5.2.2 临床试验小结或临床试验报告有研究者签名、注明日期，有临床试验机构审核意见、注明日期并加盖临床试验机构印章 检查临床试验小结或临床试验报告，应当有研究者签名、注明日期，有临床试验机构审核意见、注明日期并加盖临床试验机构印章 5.2.3 用于统计的数据库数据或分中心临床试验小结数据与CRF一致 抽查CRF临床试验统计与数据库中的数据，数据应当一致 5.2.4 临床试验报告或统计分析报告与用于统计的数据库数据或分中心临床试验小结数据一致 检查临床试验报告或统计分析报告与临床试验统计数据库或分中心临床试验小结数据，数据应当一致 5.2.5 注册申请提交的临床试验报告内容与临床试验机构保存的临床试验报告内容一致 检查注册申请提交的临床试验报告和临床试验机构保存的临床试验报告，版本、内容应当一致 6 试验用医疗器械管理 6.1 保存信息包括名称、型号、规格、接收日期、生产日期、产品批号或者序列号等 检查试验用医疗器械交接单或其他相关记录，应当有名称、型号、规格、接收日期、生产日期、产品批号或者序列号、数量等信息 6.2 与检测报告、临床试验报告中的产品名称、规格型号一致 检查临床实际使用、检测报告、临床试验报告中试验用医疗器械的规格型号，信息应当一致 6.3 运输、接收、储存、分发、回收与处理等记录应完整 检查运输、接收、储存、分发、回收与处理等记录，内容应当完整，数量不一致的记录原因 6.4 运输条件、储存条件、储存时间、有效期等是否符合要求 检查运输、接收、储存记录，运输条件、储存条件、储存时间、有效期等应当符合要求 6.5 所使用的、废弃的或者返还的数量与申办者提供的数量一致 检查接收、使用、废弃、回收记录，数量应当与申办者提供的数据一致 6.6 特殊医疗器械保存和使用情况与总结报告内容一致 检查有特殊场地保存要求的医疗器械（如需放射防护、需低温冷藏等），保存条件和使用情况应当与总结报告内容一致 二、判定原则 根据检查发现的问题，检查结果按以下原则判定： （一）有以下情形之一的，判定为存在真实性问题： 1.编造受试者信息、主要试验过程记录、研究数据、检测数据等临床试验数据，影响医疗器械安全性、有效性评价结果的； 2.临床试验数据，如入选排除标准、主要疗效指标、重要的安全性指标等不能溯源的； 3.试验用医疗器械不真实，如以对照用医疗器械替代试验用医疗器械、以试验用医疗器械替代对照用医疗器械，以及以其他方式使用虚假试验用医疗器械的； 4.瞒报与临床试验用医疗器械相关的严重不良事件和可能导致严重不良事件的医疗器械缺陷、使用方案禁用的合并用药或医疗器械的； 5.注册申请的临床试验报告中数据与临床试验机构保存的临床试验报告中的数据不一致，影响医疗器械安全性、有效性评价结果的; 6.注册申请的临床试验统计分析报告中数据与临床试验统计数据库中数据或分中心临床试验小结中数据不一致，影响医疗器械安全性、有效性评价结果的； 7.其他故意破坏医疗器械临床试验数据真实性的情形。 （二）未发现真实性问题的，但临床试验过程不符合医疗器械临床试验相关规定要求的，判定为存在合规性问题。 （三）未发现上述问题的，判定为符合要求。
国家药监局综合司关于贯彻落实“证照分离”改革措施进一步推进医疗器械审评审批制度改革的通知 | 药监综械注〔2018〕43号 | FGWJ-2020-1627 | 2018-11-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据《国务院关于在全国推开“证照分离”改革的通知》（国发〔2018〕35号，以下简称《通知》）要求，为进一步深化“放管服”改革优化准入服务，全面深化医疗器械审评审批制度改革，促进医疗器械技术创新，推动医疗器械高质量发展，满足公众临床需求，现将有关事项通知如下： 一、总体要求 各省、自治区、直辖市药品监督管理部门要高度重视，充分认识“证照分离”改革工作的重大意义，对照《通知》中明确的改革具体事项认真贯彻执行。 要按照《通知》要求，参照已发布的医疗器械相关规章和文件，结合本地产业发展特点和审评审批实践情况，制定工作方案，细化落实工作措施，严格按照《通知》和各自的工作方案推进工作。 二、贯彻落实“证照分离”改革的具体措施 （一）压缩审批时限。调整国产第二类医疗器械产品注册审批时限为“受理国产第二类医疗器械注册申请的食品药品监督管理部门应当自收到审评意见之日起14个工作日内作出决定。” （二）出台鼓励创新医疗和临床急需医疗器械产品上市的优化措施。参照已发布的《创新医疗器械特别审查程序》（国家药品监督管理局公告2018年第83号）、《医疗器械优先审批程序》（原国家食品药品监督管理总局公告2016年第168号），结合本地区产业发展和审评审批改革情况，出台鼓励境内第二类创新医疗器械和临床急需医疗器械产品上市的优化措施。 （三）加快和优化注册质量体系审查工作。参照原食品药品监管总局发布的《境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序》（食药监械管〔2015〕63号），结合本地区产业发展和审评审批改革情况，于2019年3月31日前出台境内第二类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序。明确对注册申请人提交的注册质量管理体系核查，应当根据企业的具体情况、监督检查的情况、本次申请注册产品与既往已通过核查产品生产条件及工艺对比情况，酌情安排现场检查的内容，扩大免于现场检查或者可优化现场检查项目，扩大在生产许可证审批过程中可优化现场检查项目、流程的医疗器械范围，避免重复检查。 （四）精简审批材料。要推进在线获取核验营业执照、法定代表人或者主要负责人身份证明等材料。继续按照《医疗器械临床评价技术指导原则》的相关要求，对已有同品种医疗器械的产品和列入《免于进行临床试验的医疗器械目录》的产品分路径开展临床评价，简化临床评价的要求。 （五）公示审批程序、受理条件、办理标准和办理进度。继续按照原食品药品监管总局《境内第二类医疗器械注册审批操作规范》（食药监械管〔2014〕209号）的相关要求开展审评审批工作，明确受理条件、办理标准，公开受理、审评、审批、制证等环节的办理进度。 三、信息报送要求 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当指定联系人，于2018年12月1日前将联系人及联系方式报送国家药品监督管理局医疗器械注册管理司。每年6月10日前和12月10日前，将落实《通知》精神的工作进展情况书面报送国家局。实施中，如涉及政策法规方面的问题或者建议，请及时报告国家局，必要时国家局研究出台相关文件予以明确。 国家药监局综合司 2018年11月13日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据《国务院关于在全国推开“证照分离”改革的通知》（国发〔2018〕35号，以下简称《通知》）要求，为进一步深化“放管服”改革优化准入服务，全面深化医疗器械审评审批制度改革，促进医疗器械技术创新，推动医疗器械高质量发展，满足公众临床需求，现将有关事项通知如下： 一、总体要求 各省、自治区、直辖市药品监督管理部门要高度重视，充分认识“证照分离”改革工作的重大意义，对照《通知》中明确的改革具体事项认真贯彻执行。 要按照《通知》要求，参照已发布的医疗器械相关规章和文件，结合本地产业发展特点和审评审批实践情况，制定工作方案，细化落实工作措施，严格按照《通知》和各自的工作方案推进工作。 二、贯彻落实“证照分离”改革的具体措施 （一）压缩审批时限。调整国产第二类医疗器械产品注册审批时限为“受理国产第二类医疗器械注册申请的食品药品监督管理部门应当自收到审评意见之日起14个工作日内作出决定。” （二）出台鼓励创新医疗和临床急需医疗器械产品上市的优化措施。参照已发布的《创新医疗器械特别审查程序》（国家药品监督管理局公告2018年第83号）、《医疗器械优先审批程序》（原国家食品药品监督管理总局公告2016年第168号），结合本地区产业发展和审评审批改革情况，出台鼓励境内第二类创新医疗器械和临床急需医疗器械产品上市的优化措施。 （三）加快和优化注册质量体系审查工作。参照原食品药品监管总局发布的《境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序》（食药监械管〔2015〕63号），结合本地区产业发展和审评审批改革情况，于2019年3月31日前出台境内第二类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序。明确对注册申请人提交的注册质量管理体系核查，应当根据企业的具体情况、监督检查的情况、本次申请注册产品与既往已通过核查产品生产条件及工艺对比情况，酌情安排现场检查的内容，扩大免于现场检查或者可优化现场检查项目，扩大在生产许可证审批过程中可优化现场检查项目、流程的医疗器械范围，避免重复检查。 （四）精简审批材料。要推进在线获取核验营业执照、法定代表人或者主要负责人身份证明等材料。继续按照《医疗器械临床评价技术指导原则》的相关要求，对已有同品种医疗器械的产品和列入《免于进行临床试验的医疗器械目录》的产品分路径开展临床评价，简化临床评价的要求。 （五）公示审批程序、受理条件、办理标准和办理进度。继续按照原食品药品监管总局《境内第二类医疗器械注册审批操作规范》（食药监械管〔2014〕209号）的相关要求开展审评审批工作，明确受理条件、办理标准，公开受理、审评、审批、制证等环节的办理进度。 三、信息报送要求 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当指定联系人，于2018年12月1日前将联系人及联系方式报送国家药品监督管理局医疗器械注册管理司。每年6月10日前和12月10日前，将落实《通知》精神的工作进展情况书面报送国家局。实施中，如涉及政策法规方面的问题或者建议，请及时报告国家局，必要时国家局研究出台相关文件予以明确。 国家药监局综合司 2018年11月13日
国家药监局综合司关于贯彻落实国务院“证照分离”改革要求做好医疗器械上市后监管审批相关工作的通知 | 药监综械管〔2018〕39号 | FGWJ-2020-1664 | 2018-11-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为贯彻落实国务院《关于在全国推开“证照分离”改革的通知》（国发〔2018〕35号）文件要求，加快推进政府职能转变，做到放管结合、放管并重、宽进严管，强化事中事后监管，推动部分医疗器械生产经营企业行政审批事项改革，现对有关事项通知如下： 一、统筹推进，确保改革任务落地见效。要认真梳理“证照分离”改革与“多证合一”等其他行政审批制度改革、“放管服”改革的内容，明确任务，统筹部署，协调推进。要通过加大制度创新和政府职能转变，尽可能减少或整合现有的审批发证。对试行告知承诺的事项，有关改革举措应在法律框架内实施。 二、简化流程，提升审批服务水平。要深化行政审批标准化管理，细化各类审查要求，精简审批环节，优化审批流程。一是优化窗口办理程序。负责医疗器械行政事项审批的部门，要结合行政区域实际，整合业务办理窗口，力争实行集中统一受理，并在门户网站、受理场所公示相关流程和时限要求；要积极探索网上业务办理模式，网上申请，网上审批，一次告知，一次办结。二是压缩审批时限。在保证审批质量的前提下，进一步简化审批步骤，将法定审批时限压缩三分之一。三是加快推进在线服务工作。进一步完善和优化行政审批系统，精简材料审核过程，鼓励使用在线核验证照等方式，节约审批成本。及时公开审批进度，方便申请人查询。 三、放管结合，营造公平公正市场环境。要创新监管举措和手段，强化事中事后监管。要依法依规、合理设置审批条件和标准。对于涉及医疗器械质量安全的审批事项务必严格把关，注意防止出现简化流程、提升服务后降低审批标准现象。要结合“三定”事权划分，明确“谁审批谁监管”原则，加强对医疗器械生产、经营和使用环节的监督检查；进一步强化风险和隐患的排查，突出重点，压实责任，多措并举提升监管成效。要做到放开准入和严格监管相结合，督促从业者持续合法合规，守住医疗器械产品质量安全的底线。 四、部门协作，强化信用体系建设。建立行政许可事项申请人的信用管理制度，将提交虚假材料、违背承诺或取得许可后严重违反许可要求的申请人，纳入信用“黑名单”向社会公示，在其申办其他审批事项时予以联合惩戒，并推送社会信用体系建设成员单位实施联合惩戒。要加强与相关部门的协作，发挥社会引导和舆论监督作用，让违规失信者受到严惩。 各省级药品监督管理部门要切实履行职责，主动作为，按照通知要求梳理改革事项，制定改革具体措施，明确责任人，细化服务管理措施，落实审批改革要求。 附件：医疗器械上市后监管行政审批“证照分离”改革事项梳理表 国家药监局综合司 2018年11月9日 附件：医疗器械上市后监管行政审批“证照分离”改革事项梳理表.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为贯彻落实国务院《关于在全国推开“证照分离”改革的通知》（国发〔2018〕35号）文件要求，加快推进政府职能转变，做到放管结合、放管并重、宽进严管，强化事中事后监管，推动部分医疗器械生产经营企业行政审批事项改革，现对有关事项通知如下： 一、统筹推进，确保改革任务落地见效。要认真梳理“证照分离”改革与“多证合一”等其他行政审批制度改革、“放管服”改革的内容，明确任务，统筹部署，协调推进。要通过加大制度创新和政府职能转变，尽可能减少或整合现有的审批发证。对试行告知承诺的事项，有关改革举措应在法律框架内实施。 二、简化流程，提升审批服务水平。要深化行政审批标准化管理，细化各类审查要求，精简审批环节，优化审批流程。一是优化窗口办理程序。负责医疗器械行政事项审批的部门，要结合行政区域实际，整合业务办理窗口，力争实行集中统一受理，并在门户网站、受理场所公示相关流程和时限要求；要积极探索网上业务办理模式，网上申请，网上审批，一次告知，一次办结。二是压缩审批时限。在保证审批质量的前提下，进一步简化审批步骤，将法定审批时限压缩三分之一。三是加快推进在线服务工作。进一步完善和优化行政审批系统，精简材料审核过程，鼓励使用在线核验证照等方式，节约审批成本。及时公开审批进度，方便申请人查询。 三、放管结合，营造公平公正市场环境。要创新监管举措和手段，强化事中事后监管。要依法依规、合理设置审批条件和标准。对于涉及医疗器械质量安全的审批事项务必严格把关，注意防止出现简化流程、提升服务后降低审批标准现象。要结合“三定”事权划分，明确“谁审批谁监管”原则，加强对医疗器械生产、经营和使用环节的监督检查；进一步强化风险和隐患的排查，突出重点，压实责任，多措并举提升监管成效。要做到放开准入和严格监管相结合，督促从业者持续合法合规，守住医疗器械产品质量安全的底线。 四、部门协作，强化信用体系建设。建立行政许可事项申请人的信用管理制度，将提交虚假材料、违背承诺或取得许可后严重违反许可要求的申请人，纳入信用“黑名单”向社会公示，在其申办其他审批事项时予以联合惩戒，并推送社会信用体系建设成员单位实施联合惩戒。要加强与相关部门的协作，发挥社会引导和舆论监督作用，让违规失信者受到严惩。 各省级药品监督管理部门要切实履行职责，主动作为，按照通知要求梳理改革事项，制定改革具体措施，明确责任人，细化服务管理措施，落实审批改革要求。 附件：医疗器械上市后监管行政审批“证照分离”改革事项梳理表 国家药监局综合司 2018年11月9日 附件：医疗器械上市后监管行政审批“证照分离”改革事项梳理表.doc
国家药监局综合司关于贯彻实施《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》有关事项的通知 | 药监综械管〔2018〕35号 | FGWJ-2020-1654 | 2018-10-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家市场监督管理总局令第1号，以下简称《办法》）已发布，自2019年1月1日起施行。为贯彻实施好《办法》，切实加强医疗器械不良事件监测评价工作，现将有关事项通知如下： 一、充分认识医疗器械不良事件监测工作的重要意义 医疗器械不良事件监测是实施医疗器械上市后监管的重要工作内容，是强化医疗器械全生命周期科学监管，提高监管成效的重要举措。2017年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（以下简称《意见》），提出要进一步建立上市许可持有人直接报告不良事件制度，完善医疗器械再评价制度。《办法》的发布是落实《意见》的重要举措，对严防严控医疗器械产品风险、保护公众用械安全，具有重要意义。各级药品监管部门要充分认识《办法》实施的重要意义，认真学习、深刻理解、熟练掌握，结合本地区工作实际，认真抓好贯彻落实的各项工作。 二、认真做好《办法》的宣传贯彻和培训工作 各省级药品监管部门要高度重视，认真宣传贯彻落实《办法》，制定专门宣传贯彻培训计划，切实做好宣传贯彻培训工作。国家局将组织对省级药品监管部门及监测机构骨干人员培训。省级药品监管部门要组织对市、县级负责药品监管的部门及监测机构工作人员培训，并加强对上市许可持有人、经营企业负责人及监测工作人员等的培训和指导，配合或者会同同级卫生行政部门对使用单位负责监测工作的人员开展培训和指导，做到层层负责、统筹推进。培训工作应当配以优质师资力量，做到讲稿统一、以考促学，确保培训质量。 三、切实将《办法》规定各项制度落到实处 各省级药品监管部门要督促医疗器械上市许可持有人切实履行不良事件监测责任，包括完善质量管理体系、配备机构和人员、建立相应工作制度、及时分析评价并报告、对上市产品的安全性进行持续研究等。 国家局监测评价机构要加快完善国家医疗器械不良事件监测信息系统。各省级药品监管部门要督促医疗器械上市许可持有人按照《办法》规定，注册为系统用户，主动维护其用户信息，报告医疗器械不良事件，持续跟踪和处理监测信息。 为保障《办法》落实落地，国家局将陆续发布医疗器械不良事件监测、再评价、不良事件监测工作检查、定期风险评价报告等指导原则指导上市许可持有人、经营使用单位和各级监管部门按要求开展相关工作。 四、全面加强医疗器械不良事件监测的监督检查 各省级药品监管部门要将不良事件监测和再评价的监督检查纳入对医疗器械上市许可持有人的质量管理体系检查中，根据《办法》第六十七条规定的情形开展重点检查，发现违法违规行为的，要及时采取控制措施并严肃查处。以查促建、以查促管，强化上市许可持有人开展不良事件监测和再评价工作的责任意识，指导企业提高开展不良事件监测和再评价的工作水平，确保医疗器械上市许可持有人落实主体责任。 国家局将适时组织对部分省局的医疗器械不良事件监测工作开展督导检查，推动《办法》贯彻实施落实到位。 国家药监局综合司 2018年10月23日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》（国家市场监督管理总局令第1号，以下简称《办法》）已发布，自2019年1月1日起施行。为贯彻实施好《办法》，切实加强医疗器械不良事件监测评价工作，现将有关事项通知如下： 一、充分认识医疗器械不良事件监测工作的重要意义 医疗器械不良事件监测是实施医疗器械上市后监管的重要工作内容，是强化医疗器械全生命周期科学监管，提高监管成效的重要举措。2017年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（以下简称《意见》），提出要进一步建立上市许可持有人直接报告不良事件制度，完善医疗器械再评价制度。《办法》的发布是落实《意见》的重要举措，对严防严控医疗器械产品风险、保护公众用械安全，具有重要意义。各级药品监管部门要充分认识《办法》实施的重要意义，认真学习、深刻理解、熟练掌握，结合本地区工作实际，认真抓好贯彻落实的各项工作。 二、认真做好《办法》的宣传贯彻和培训工作 各省级药品监管部门要高度重视，认真宣传贯彻落实《办法》，制定专门宣传贯彻培训计划，切实做好宣传贯彻培训工作。国家局将组织对省级药品监管部门及监测机构骨干人员培训。省级药品监管部门要组织对市、县级负责药品监管的部门及监测机构工作人员培训，并加强对上市许可持有人、经营企业负责人及监测工作人员等的培训和指导，配合或者会同同级卫生行政部门对使用单位负责监测工作的人员开展培训和指导，做到层层负责、统筹推进。培训工作应当配以优质师资力量，做到讲稿统一、以考促学，确保培训质量。 三、切实将《办法》规定各项制度落到实处 各省级药品监管部门要督促医疗器械上市许可持有人切实履行不良事件监测责任，包括完善质量管理体系、配备机构和人员、建立相应工作制度、及时分析评价并报告、对上市产品的安全性进行持续研究等。 国家局监测评价机构要加快完善国家医疗器械不良事件监测信息系统。各省级药品监管部门要督促医疗器械上市许可持有人按照《办法》规定，注册为系统用户，主动维护其用户信息，报告医疗器械不良事件，持续跟踪和处理监测信息。 为保障《办法》落实落地，国家局将陆续发布医疗器械不良事件监测、再评价、不良事件监测工作检查、定期风险评价报告等指导原则指导上市许可持有人、经营使用单位和各级监管部门按要求开展相关工作。 四、全面加强医疗器械不良事件监测的监督检查 各省级药品监管部门要将不良事件监测和再评价的监督检查纳入对医疗器械上市许可持有人的质量管理体系检查中，根据《办法》第六十七条规定的情形开展重点检查，发现违法违规行为的，要及时采取控制措施并严肃查处。以查促建、以查促管，强化上市许可持有人开展不良事件监测和再评价工作的责任意识，指导企业提高开展不良事件监测和再评价的工作水平，确保医疗器械上市许可持有人落实主体责任。 国家局将适时组织对部分省局的医疗器械不良事件监测工作开展督导检查，推动《办法》贯彻实施落实到位。 国家药监局综合司 2018年10月23日
国家药品监督管理局关于同意开展医疗器械注册人制度试点工作的批复 | 国药监函〔2018〕43号 | FGWJ-2020-1706 | 2018-08-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市市场和质量监督管理委员会： 你委《关于在中国（天津）自由贸易试验区内开展医疗器械注册人制度试点工作的请示》（津市场监管械注〔2018〕6号）收悉。经研究，现批复如下： 一、同意你委请示中所附实施方案。方案中有关内容与现行规章和规范性文件规定不一致的，按照方案执行。 二、请你委结合天津市医疗器械监管实际，组织实施，并及时总结、报送实施情况。 国家药品监督管理局 2018年8月14日 | 天津市市场和质量监督管理委员会： 你委《关于在中国（天津）自由贸易试验区内开展医疗器械注册人制度试点工作的请示》（津市场监管械注〔2018〕6号）收悉。经研究，现批复如下： 一、同意你委请示中所附实施方案。方案中有关内容与现行规章和规范性文件规定不一致的，按照方案执行。 二、请你委结合天津市医疗器械监管实际，组织实施，并及时总结、报送实施情况。 国家药品监督管理局 2018年8月14日
国家药品监督管理局办公室关于印发2018年医疗器械行业标准制修订项目的通知 | 药监办〔2018〕26号 | FGWJ-2020-1683 | 2018-08-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，中国食品药品检定研究院（国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心），国家食品药品监督管理总局信息中心，北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心：为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，按照《“十三五”国家药品安全规划》有关医疗器械行业标准制修订工作要求，现将2018年医疗器械行业标准制修订项目印发给你们，并将有关要求通知如下：一、国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心要严格按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》组织开展医疗器械行业标准制修订工作，加强制修订工作和经费管理，确保各项工作任务按要求完成。二、各标准制修订项目承担单位要严格按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展医疗器械行业标准制修订工作，要在制修订过程中充分了解和掌握所涉及的主要产品情况，做好标准技术内容的验证工作，其中对于修订的标准项目，要明确标准变化的内容，并对标准实施时间和注册等环节提出实施意见建议。三、各相关省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局要高度重视，加强对本行政区域标准制修订项目承担单位的监督和管理，督促各相关单位按照标准制修订工作有关要求，完成标准起草、验证、征求意见、技术审查及报批工作。 附件：2018年医疗器械行业标准制修订项目 国家药品监督管理局办公室 2018年8月3日 附件：2018年医疗器械行业标准制修订项目.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，中国食品药品检定研究院（国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心），国家食品药品监督管理总局信息中心，北京大学口腔医学院口腔医疗器械检测中心：为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，按照《“十三五”国家药品安全规划》有关医疗器械行业标准制修订工作要求，现将2018年医疗器械行业标准制修订项目印发给你们，并将有关要求通知如下：一、国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心要严格按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》组织开展医疗器械行业标准制修订工作，加强制修订工作和经费管理，确保各项工作任务按要求完成。二、各标准制修订项目承担单位要严格按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》开展医疗器械行业标准制修订工作，要在制修订过程中充分了解和掌握所涉及的主要产品情况，做好标准技术内容的验证工作，其中对于修订的标准项目，要明确标准变化的内容，并对标准实施时间和注册等环节提出实施意见建议。三、各相关省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局要高度重视，加强对本行政区域标准制修订项目承担单位的监督和管理，督促各相关单位按照标准制修订工作有关要求，完成标准起草、验证、征求意见、技术审查及报批工作。 附件：2018年医疗器械行业标准制修订项目 国家药品监督管理局办公室 2018年8月3日 附件：2018年医疗器械行业标准制修订项目.doc
国家药品监督管理局办公室关于加强医疗器械生产经营许可（备案）信息管理有关工作的通知 |  | FGWJ-2020-1662 | 2018-08-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局：为不断完善医疗器械生产经营许可（备案）工作，加强医疗器械生产经营许可（备案）信息管理，方便监管部门和企业使用“医疗器械生产经营许可（备案）信息系统”，适应医疗器械有关管理工作的要求，现将有关工作通知如下： 一、做好医疗器械经营许可（备案）信息有关内容调整工作。根据《关于实施〈医疗器械分类目录〉有关事项的通告》（国家食品药品监督管理总局通告2017年第143号）要求，自2018年8月1日起，新发放的医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证的经营范围应当分为原《医疗器械分类目录》分类编码区和新《医疗器械分类目录》分类编码区，并明确标识。经营范围填写到子目录类别。鉴于医疗器械经营许可证和备案凭证中的经营范围空间有限，现将医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证列明的经营范围由“医疗器械分类编码及名称”简化为“分类编码”，分类编码按照国家药品监督管理局发布的医疗器械分类目录核定。“医疗器械生产经营许可（备案）信息系统”按以上原则调整。二、做好医疗器械生产经营许可（备案）信息公开工作。信息公开是推进权力运行公开化、规范化的基本要求，对保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权有着重要意义。依据《食品药品监管总局关于印发食品药品安全监管信息公开管理办法的通知》（食药监法〔2017〕125号）要求，食品药品监督管理部门应当依职责在其政府网站公开医疗器械生产经营许可和备案信息。对使用国家药品监督管理局“医疗器械生产经营许可（备案）信息系统”的，由国家药品监督管理局及时对外公开；对使用本省（区、市）自行开发的系统进行医疗器械生产经营许可（备案）的，由各省（区、市）食品药品监督管理部门和设区的市级负责药品监督管理的部门依职责通过其政府网站及时对外公开。生产许可信息公开内容包括：许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、生产地址、生产范围、发证部门（以上内容为字符型）、发证日期和有效期限（日期型）、生产产品登记表。备案信息公开内容包括：备案凭证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、生产地址、生产范围、备案部门（以上内容为字符型）、备案日期（日期型）、生产产品登记表。经营许可信息公开内容包括：许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、发证部门（以上内容为字符型）、发证日期和有效期限（日期型）。备案信息公开内容包括：编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、备案部门（以上内容为字符型）、备案日期（日期型）。未依照《食品药品安全监管信息公开管理办法》履行信息公开义务的，按有关规定处理。三、做好医疗器械生产经营许可（备案）信息上传工作。医疗器械生产经营许可（备案）信息的完整和准确对于分析防控风险、开展监管工作极为重要。各省（区、市）食品药品监督管理部门要指定专人负责及时上传医疗器械生产经营许可（备案）信息。使用本省（区、市）自行开发的系统进行医疗器械生产经营许可（备案）的，省（区、市）食品药品监督管理部门应当于每月1日将本省全部生产经营许可（备案）信息向国家药品监督管理局的“医疗器械生产经营许可（备案）信息系统”上传数据，确保该系统数据完整准确、及时更新，以便实现医疗器械监管信息的互联互通和全国共享。国家药品监督管理局办公室 2018年7月31日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局：为不断完善医疗器械生产经营许可（备案）工作，加强医疗器械生产经营许可（备案）信息管理，方便监管部门和企业使用“医疗器械生产经营许可（备案）信息系统”，适应医疗器械有关管理工作的要求，现将有关工作通知如下： 一、做好医疗器械经营许可（备案）信息有关内容调整工作。根据《关于实施〈医疗器械分类目录〉有关事项的通告》（国家食品药品监督管理总局通告2017年第143号）要求，自2018年8月1日起，新发放的医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证的经营范围应当分为原《医疗器械分类目录》分类编码区和新《医疗器械分类目录》分类编码区，并明确标识。经营范围填写到子目录类别。鉴于医疗器械经营许可证和备案凭证中的经营范围空间有限，现将医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证列明的经营范围由“医疗器械分类编码及名称”简化为“分类编码”，分类编码按照国家药品监督管理局发布的医疗器械分类目录核定。“医疗器械生产经营许可（备案）信息系统”按以上原则调整。二、做好医疗器械生产经营许可（备案）信息公开工作。信息公开是推进权力运行公开化、规范化的基本要求，对保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权有着重要意义。依据《食品药品监管总局关于印发食品药品安全监管信息公开管理办法的通知》（食药监法〔2017〕125号）要求，食品药品监督管理部门应当依职责在其政府网站公开医疗器械生产经营许可和备案信息。对使用国家药品监督管理局“医疗器械生产经营许可（备案）信息系统”的，由国家药品监督管理局及时对外公开；对使用本省（区、市）自行开发的系统进行医疗器械生产经营许可（备案）的，由各省（区、市）食品药品监督管理部门和设区的市级负责药品监督管理的部门依职责通过其政府网站及时对外公开。生产许可信息公开内容包括：许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、生产地址、生产范围、发证部门（以上内容为字符型）、发证日期和有效期限（日期型）、生产产品登记表。备案信息公开内容包括：备案凭证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、生产地址、生产范围、备案部门（以上内容为字符型）、备案日期（日期型）、生产产品登记表。经营许可信息公开内容包括：许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、发证部门（以上内容为字符型）、发证日期和有效期限（日期型）。备案信息公开内容包括：编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、备案部门（以上内容为字符型）、备案日期（日期型）。未依照《食品药品安全监管信息公开管理办法》履行信息公开义务的，按有关规定处理。三、做好医疗器械生产经营许可（备案）信息上传工作。医疗器械生产经营许可（备案）信息的完整和准确对于分析防控风险、开展监管工作极为重要。各省（区、市）食品药品监督管理部门要指定专人负责及时上传医疗器械生产经营许可（备案）信息。使用本省（区、市）自行开发的系统进行医疗器械生产经营许可（备案）的，省（区、市）食品药品监督管理部门应当于每月1日将本省全部生产经营许可（备案）信息向国家药品监督管理局的“医疗器械生产经营许可（备案）信息系统”上传数据，确保该系统数据完整准确、及时更新，以便实现医疗器械监管信息的互联互通和全国共享。国家药品监督管理局办公室 2018年7月31日
国家药品监督管理局办公室关于印发2018年国家医疗器械抽检产品检验方案的通知 | 药监办〔2018〕14号 | FGWJ-2020-1419 | 2018-05-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 根据《国家药品监督管理局办公室关于开展2018年国家医疗器械抽检工作的通知》（药监办〔2018〕2号）的要求，现将2018年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，请按照如下要求认真组织实施： 一、检验工作要求 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（下简称省局）应当按照《2018年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案》、《2018年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案》（附件1、2）组织相关检验机构按强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（注册产品标准）开展检验工作。 二、复检工作要求 被抽样单位或标示生产企业（下简称申请人）对检验结论有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内向相应的医疗器械检验机构提出复检申请。为保证复检效果，申请人可以优先从2018年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单（附件3）中选择。复检机构应及时受理复检申请并开展检验工作。逾期未申请复检的，视为申请人认可该检验结果，检验机构不再受理复检申请。 三、异议申诉工作要求 被抽样单位或标示生产企业对检验方法、判定依据等存在异议，且无法通过复检进行验证的，应当自收到检验报告之日起7个工作日内，向所在地省局提出异议申诉书面申请，并提交相关证明材料。 所在地省局应当在收到申请后2个工作日内，将异议申诉情况填报至国家医疗器械抽检信息系统，并在15个工作日内进行调查核实、确认核实结果，提出处理建议报国家药品监督管理局。逾期未提出异议或者未提供有效证明材料的，视为申请人认可该检验结果。 附件：1.2018年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案 2.2018年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案 3.2018年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单 国家药品监督管理局办公室 2018年5月25日 附件1.2018年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案.docx 附件2.2018年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案.docx 附件3.2018年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 根据《国家药品监督管理局办公室关于开展2018年国家医疗器械抽检工作的通知》（药监办〔2018〕2号）的要求，现将2018年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，请按照如下要求认真组织实施： 一、检验工作要求 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（下简称省局）应当按照《2018年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案》、《2018年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案》（附件1、2）组织相关检验机构按强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求（注册产品标准）开展检验工作。 二、复检工作要求 被抽样单位或标示生产企业（下简称申请人）对检验结论有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内向相应的医疗器械检验机构提出复检申请。为保证复检效果，申请人可以优先从2018年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单（附件3）中选择。复检机构应及时受理复检申请并开展检验工作。逾期未申请复检的，视为申请人认可该检验结果，检验机构不再受理复检申请。 三、异议申诉工作要求 被抽样单位或标示生产企业对检验方法、判定依据等存在异议，且无法通过复检进行验证的，应当自收到检验报告之日起7个工作日内，向所在地省局提出异议申诉书面申请，并提交相关证明材料。 所在地省局应当在收到申请后2个工作日内，将异议申诉情况填报至国家医疗器械抽检信息系统，并在15个工作日内进行调查核实、确认核实结果，提出处理建议报国家药品监督管理局。逾期未提出异议或者未提供有效证明材料的，视为申请人认可该检验结果。 附件：1.2018年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案 2.2018年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案 3.2018年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单 国家药品监督管理局办公室 2018年5月25日 附件1.2018年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案.docx 附件2.2018年国家医疗器械抽检（国家级预算项目）产品检验方案.docx 附件3.2018年国家医疗器械抽检复检机构推荐名单.docx
国家药品监督管理局办公室关于印发医疗器械注册技术审查指导原则制修订工作管理规范的通知 | 药监办〔2018〕13号 | FGWJ-2020-1418 | 2018-05-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，器审中心： 为加强医疗器械注册管理和医疗器械注册技术审查指导原则制修订工作的规范化管理，国家药品监督管理局组织制定了《医疗器械注册技术审查指导原则制修订工作管理规范》，现予印发，自发布之日起实施。 国家药品监督管理局办公室 2018年5月28日 医疗器械注册技术审查指导原则制修订工作管理规范.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，器审中心： 为加强医疗器械注册管理和医疗器械注册技术审查指导原则制修订工作的规范化管理，国家药品监督管理局组织制定了《医疗器械注册技术审查指导原则制修订工作管理规范》，现予印发，自发布之日起实施。 国家药品监督管理局办公室 2018年5月28日 医疗器械注册技术审查指导原则制修订工作管理规范.doc
国家药品监督管理局办公室关于强脉冲光脱毛类产品分类界定的通知 | 药监办〔2018〕10号 | FGWJ-2020-1416 | 2018-05-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强医疗器械监督管理，国家药品监督管理局组织对强脉冲光脱毛类产品的管理属性及管理类别进行了界定。现将有关事项通知如下： 一、本通知涉及的强脉冲光脱毛类产品，通常由光源、控制装置、闪光窗口、闪光发射按钮、指示灯/屏、电源适配器等组成，通过产生强脉冲光照射皮肤，使毛囊及周围组织因温度升高而发生结构改变，从而抑制毛发生长或使毛发萎缩脱落。该类产品为便携手持式设备，可由个人按照说明书自行使用。 按照《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）第七十六条的规定，根据《医疗器械分类规则》（国家食品药品监督管理总局令第15号）和《医疗器械分类目录》（国家食品药品监督管理总局公告2017年第104号），强脉冲光脱毛类产品按第二类医疗器械管理，分类编码为09—03—04。 二、强脉冲光脱毛类产品相关企业应当切实落实产品质量安全主体责任，确保上市产品的安全有效。自本通知发布之日起，可按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）的规定申请注册。自2023年1月1日起，强脉冲光脱毛类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售。 国家药品监督管理局办公室 2018年5月23日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强医疗器械监督管理，国家药品监督管理局组织对强脉冲光脱毛类产品的管理属性及管理类别进行了界定。现将有关事项通知如下： 一、本通知涉及的强脉冲光脱毛类产品，通常由光源、控制装置、闪光窗口、闪光发射按钮、指示灯/屏、电源适配器等组成，通过产生强脉冲光照射皮肤，使毛囊及周围组织因温度升高而发生结构改变，从而抑制毛发生长或使毛发萎缩脱落。该类产品为便携手持式设备，可由个人按照说明书自行使用。 按照《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）第七十六条的规定，根据《医疗器械分类规则》（国家食品药品监督管理总局令第15号）和《医疗器械分类目录》（国家食品药品监督管理总局公告2017年第104号），强脉冲光脱毛类产品按第二类医疗器械管理，分类编码为09—03—04。 二、强脉冲光脱毛类产品相关企业应当切实落实产品质量安全主体责任，确保上市产品的安全有效。自本通知发布之日起，可按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）的规定申请注册。自2023年1月1日起，强脉冲光脱毛类产品未依法取得医疗器械注册证不得生产、进口和销售。 国家药品监督管理局办公室 2018年5月23日
国家药品监督管理局办公室关于2018年医疗器械行业标准制修订计划项目公示 |  | FGWJ-2020-1425 | 2018-05-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》要求，国家药品监督管理局组织开展了2018年医疗器械行业标准制修订项目遴选工作，经公开征求意见和组织专家论证，确定了2018年99项医疗器械行业标准制修订计划项目，现予以公示。公示期间，如对计划项目有异议，请向国家药品监督管理局反馈。 公示时间：2018年5月17日至5月23日 联系人及电话：黄伦亮，010-88331463 通讯地址：北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼国家药品监督管理局 邮编：100053 附件：2018年医疗器械行业标准制修订计划项目 国家药品监督管理局办公室 2018年5月15日 附件：2018年医疗器械行业标准制修订计划项目.doc | 按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》要求，国家药品监督管理局组织开展了2018年医疗器械行业标准制修订项目遴选工作，经公开征求意见和组织专家论证，确定了2018年99项医疗器械行业标准制修订计划项目，现予以公示。公示期间，如对计划项目有异议，请向国家药品监督管理局反馈。 公示时间：2018年5月17日至5月23日 联系人及电话：黄伦亮，010-88331463 通讯地址：北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼国家药品监督管理局 邮编：100053 附件：2018年医疗器械行业标准制修订计划项目 国家药品监督管理局办公室 2018年5月15日 附件：2018年医疗器械行业标准制修订计划项目.doc
国家药品监督管理局关于印发2018年严厉打击违法违规经营使用医疗器械专项整治工作方案的通知 | 国药监〔2018〕11号 | FGWJ-2020-1420 | 2018-04-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 国家药品监督管理局决定开展严厉打击经营使用无证医疗器械、未经许可（备案）从事经营医疗器械等违法违规行为专项整治。现将《2018年严厉打击违法违规经营使用医疗器械专项整治工作方案》印发给你们，请认真组织实施。 国家药品监督管理局 2018年4月24日 2018年严厉打击违法违规经营使用医疗器械专项整治工作方案.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 国家药品监督管理局决定开展严厉打击经营使用无证医疗器械、未经许可（备案）从事经营医疗器械等违法违规行为专项整治。现将《2018年严厉打击违法违规经营使用医疗器械专项整治工作方案》印发给你们，请认真组织实施。 国家药品监督管理局 2018年4月24日 2018年严厉打击违法违规经营使用医疗器械专项整治工作方案.doc
2017年度医疗器械注册工作报告 |  | FGWJ-2018-10069 | 2018-03-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 2017年，食品药品监管总局认真贯彻落实《医疗器械监督管理条例》，按照《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、中共中央办公厅国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号），持续深化医疗器械审评审批制度改革，进一步加强对全国医疗器械注册工作监督和管理，加大注册现场核查和临床试验监督抽查力度，不断提升医疗器械注册审评审批的质量与效率。 一、医疗器械注册工作情况 （一）医疗器械注册管理法规体系逐步完善 继续完善医疗器械注册管理法规体系，配合完成《医疗器械监督管理条例》修正案，发布了《医疗器械标准管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第33号）、《体外诊断试剂注册管理办法修正案》（国家食品药品监督管理总局令第30号）、《关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》（国家食品药品监督管理总局令第32号）、《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》（国家食品药品监督管理总局 国家卫生和计划生育委员公告2017年第145号）、《第三批免于进行临床试验医疗器械目录》（国家食品药品监管总局通告2017年第130号）。标志着我国医疗器械注册管理法规体系逐步完善，为医疗器械注册管理工作提供了制度保障，同时也为医疗器械企业注册申报工作的有序开展提供了良好的法规基础。 （二）医疗器械审评审批制度改革持续深入 积极落实医疗器械审评审批改革措施，完善审评审批体系，督促指导改革工作，各项改革任务有序推进。 1.持续做好鼓励医疗器械创新相关改革工作，贯彻实施《关于改革审评审批制度鼓励药品医疗器械创新的意见》，组织召开全国医疗器械审评审批制度改革宣贯会，传达改革精神，解读改革政策，安排部署重点工作。发布《关于上海市食品药品监督管理局开展医疗器械注册人制度试点工作的公告》，推动医疗器械注册人制度在上海开展试点工作，保证《意见》要求的有效落实。 2.发布《医疗器械审评沟通交流管理办法（试行）》《关于发布医疗器械技术审评专家咨询委员会管理办法的公告》，持续规范医疗器械审评工作，完善沟通交流制度，规范专家咨询。不断完善审评质量管理体系和制度文件，继续推进项目小组审评制度，规范延续注册的审查要求，提高审评效率。 3.发布《关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》，将第三类高风险医疗器械临床试验审批、境内第三类医疗器械和进口医疗器械延续注册审批和许可事项变更审批调整至器审中心，进一步简政放权，减少审批环节，优化审批流程，提升审批效率。 4.成立医疗器械分类技术委员会，建立分类技术专业组。发布新《医疗器械分类目录》，开展综合培训，加强政策解读，全面宣传贯彻新《医疗器械分类目录》，做好目录实施准备工作。 5.修订《医疗器械标准制修订工作管理规范》，细化医疗器械标准制修订工作程序。组织开展86项医疗器械行业标准制修订工作，审核发布《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》等98项医疗器械行业标准。 6.发布《第三批免于进行临床试验医疗器械目录》，对153种第二类医疗器械、11种第三类医疗器械，合计164种医疗器械产品豁免临床试验，其中包含116种体外诊断试剂产品，进一步扩大了免于进行临床试验的医疗器械目录范围，减轻管理相对人负担。同时配套发布《免于进行临床试验体外诊断试剂临床评价资料基本要求》，指导申请人开展体外诊断试剂临床评价相关工作。 7.完成过敏原类、流式细胞仪配套用、免疫组化和原位杂交类体外诊断试剂产品属性及类别调整工作，合理降低有关产品类别，满足临床使用需求。 8.临床试验监督抽查力度不断加大。组织2批医疗器械临床试验监督检查，抽取19家企业的19个注册申请项目，对涉及的38家临床试验机构进行检查, 对3个存在真实性问题的注册申请，作出不予注册、自不予注册之日起一年内不予再次受理的处理决定。共有169家企业主动撤回了261项医疗器械注册申请。省局开展了第二类医疗器械产品临床试验监督抽查。 通过现场监督检查，强化了医疗器械注册申请人和临床试验机构的法律意识、诚信意识、责任意识和质量意识，有力地规范医疗器械临床试验过程，打击弄虚作假行为，起到了巨大的震慑作用。 （三）加强医疗器械注册工作监督管理 1.发布《关于做好医疗器械检验有关工作的通知》，确保注册检验工作稳定有序。发布《关于进口医疗器械注册申请人和备案人名称使用中文的公告》，规范相关工作要求。 2.发布了人工耳蜗植入系统、医用磁共振成像系统、髋关节假体系统等80项医疗器械注册技术审查指导原则，其中制定52项，修订28项。针对目前医疗器械发展实际，发布《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》《移动医疗器械注册技术审查指导原则》《医疗器械注册单元划分指导原则》，有效地统一了相关审查要求，进一步规范指导相关产业健康发展。 二、医疗器械注册申请受理情况 2017年，食品药品监管总局依职责共受理医疗器械注册、延续注册和许可事项变更申请6834项，与2016年相比注册受理项目减少23.4%。 （一）整体情况 受理境内第三类医疗器械注册申请2457项，受理进口医疗器械注册申请4377项。 按注册品种区分，医疗器械注册申请4748项，体外诊断试剂注册申请2086项。 按注册形式区分，首次注册申请1429项，占全部医疗器械注册申请的20.9%；延续注册申请3306项，占全部医疗器械注册申请的48.4%；许可事项变更注册申请2099项，占全部医疗器械注册申请的30.7%。注册形式比例情况见图1。 图1.注册形式比例图 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械注册受理情况 境内第三类医疗器械注册受理共2457项，与2016年相比减少18.3%。其中，医疗器械注册申请1612项，体外诊断试剂注册申请845项。 从注册形式看，首次注册796项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的32.4%；延续注册1151项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的46.8%；许可事项变更510项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的20.8%。注册形式分布情况见图2。 图2.境内第三类注册申请注册形式分布图 2.进口第二类医疗器械注册受理情况 进口第二类医疗器械注册受理共2057项，与2016年相比减少33.5%。其中医疗器械注册申请1283项，体外诊断试剂注册申请774项。 从注册形式看，首次注册331项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的16.1%；延续注册985项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的47.9%；许可事项变更741项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的36.0%。注册形式分布情况见图3。 图3.进口第二类注册申请注册形式分布图 3.进口第三类医疗器械注册受理情况 进口第三类医疗器械注册受理共2320项，与2016年相比减少17.7%。其中医疗器械注册申请1853项，体外诊断试剂注册申请467项。 从注册形式看，首次注册302项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的13.0%；延续注册1170项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的50.4%；许可事项变更848项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的36.6%。注册形式分布情况见图4。 图4.进口第三类注册申请注册形式分布图 三、医疗器械注册审评审批情况 2017年，食品药品监管总局共完成医疗器械注册申请技术审评8579项，与2016年相比减少8.1% 。其中，首次注册 1507项，延续注册5218项，许可事项变更1854项。 2017年，食品药品监管总局共批准医疗器械注册、延续注册和许可事项变更注册项8923。与2016年相比注册批准总数量增长3.1%。 2017年，食品药品监管总局共对223项医疗器械注册申请不予注册，企业自行撤回331项。 近五年总局批准医疗器械注册情况见图5。 图5.2013-2017年度注册数据图 （一）整体情况 2017年，总局批准境内第三类医疗器械注册3300项，与2016年相比增加13.7%，进口医疗器械5623项，与2016年相比减少2.3%。 按照注册品种区分，医疗器械5475项，占全部医疗器械注册数量的61.4%；体外诊断试剂3178项，占全部医疗器械注册数量的35.6%。 按照注册式形区分，首次注册1379项，占全部医疗器械注册数量的15.5%；延续注册5614项，占全部医疗器械注册数量的62.9%；许可事项变更注册1930项，占全部医疗器械注册数量的21.6%。注册形式比例情况见图6。 图6.2017年注册形式比例图 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械审评审批情况 境内第三类医疗器械注册3300项。其中，医疗器械1910项，体外诊断试剂1390项。 从注册形式看，首次注册813项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的24.6%，延续注册1941项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的58.8%；许可事项变更546项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的16.5%。注册形式分布情况见图7。 图7. 境内第三类医疗器械注册形式分布图 2.进口第二类医疗器械审评审批情况 进口第二类医疗器械注册2823项。其中，医疗器械注册1593项，体外诊断试剂注册1230项。 从注册形式看，首次注册375项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的13.3%；延续注册1769项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的62.6%；许可事项变更679项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的24.1%。注册形式分布情况见图8。 图8. 进口第二类医疗器械注册形式分布图 3.进口第三类医疗器械审评审批情况 进口第三类医疗器械注册2800项。其中，医疗器械注册2242项，体外诊断试剂注册558项。 从注册形式看，首次注册191项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的6.8%；延续注册1904项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的68.0%；许可事项变更705项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的25.2%。注册形式分布情况见图9。 图9.进口第三类医疗器械注册形式分布图 （三）首次注册项目月度审批情况 2017年，食品药品监管总局共批准首次注册医疗器械首次注册共1379项，月度审批情况见图10。 图10.2017年度月度审批首次注册医疗器械数据图 （四）具体批准品种种类分析 2017年，注册的境内第三类医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中25个子目录中产品。 注册数量前五位的境内第三类医疗器械是：医用高分子材料及制品，植入材料和人工器官，注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具。 与2016年相比，医用高分子材料及制品产品增长56.5%，从第二位跃升至第一位，而植入材料和人工器官产品下降10.5%位居第二位，医用光学器具、仪器及内窥镜设备和注射穿刺器械产品数量与2016年基本持平，手术室、急救室、诊疗室设备及器具产品虽增长24.3%，但仍然位居第五位。 图11.境内第三类医疗器械注册品种排位图 2017年，注册的进口医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中40个子目录中产品。 注册数量前五位的进口医疗器械，主要是：植入材料和人工器官，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，口腔科材料，医用高分子材料及制品，医用电子仪器设备。 与2016年相比，虽然植入材料和人工器官类产品仍位居第一位，但同比下降5.1%，医用高分子材料及制品，医用电子仪器设备均有下降，而口腔科材料产品上升幅度较大，取代了手术室、急救室、诊疗室设备及器具进入前五位。 图12.进口医疗器械注册品种排位图 （五）进口医疗器械国别情况 2017年，美国、德国、日本、英国和韩国医疗器械在中国医疗器械注册数量排前五位，注册产品数量约占2017年进口产品注册总数量的73.9%，与2016年基本持平。 图13.进口医疗器械国别注册排位图 （六）境内第三类医疗器械省份分析 从2017年境内第三类医疗器械注册情况看，相关注册产品生产企业主要集中在沿海经济较发达省份。 其中，北京、江苏、广东、上海、浙江是境内第三类医疗器械注册数量排前五名的省份，占2017年境内第三类医疗器械注册数量的66.7%。 图14.境内第三类医疗器械注册省份排位图 四、创新医疗器械等产品审评审批情况 2017年，食品药品监管总局按照《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，继续做好创新医疗器械审查工作，并批准了部分创新医疗器械产品上市。 2017年，食品药品监管总局共收到创新医疗器械特别审批申请273项，完成323项审查（含2016年申请事项），确定63个产品进入创新医疗器械特别审批通道。批准注册分支型主动脉覆膜支架及输送系统等12个创新产品上市。其中，有源医疗器械4项，无源医疗器械8项，与2016相比总数增加2项。 这些创新产品核心技术都有我国的发明专利权或者发明专利申请已经国务院专利行政部门公开，产品主要工作原理/作用机理为国内首创，具有显著的临床应用价值。 （一）分支型主动脉覆膜支架及输送系统（国械注准20173463241，上海微创医疗器械（集团）有限公司）。该产品由预装覆膜支架和输送系统组成，适用于治疗胸主动脉夹层近端破口在左颈总动脉远端15mm与左锁骨下动脉（LSA）远端20mm之间或夹层逆撕至左锁骨下动脉的患者。该产品的技术属于国内首创，作为首个批准上市的分支型主动脉覆膜支架，为胸主动脉夹层患者的临床治疗提供了新的治疗方法。 （二）折叠式人工玻璃体球囊（国械注准20173223296，广州卫视博生物科技有限公司）。该产品由球囊、引流管和引流阀组成，由医用硅橡胶材料制成，适用于严重视网膜脱离，不能用现有的玻璃体替代物进行治疗的患者。该产品是我国独立研制的创新产品,属于国际首创。该产品可长期填充在眼内，解决了玻璃体替代物不能长期停留在眼内、不能长期顶压视网膜或需反复手术等问题，避免患者眼球摘除和植入义眼座。 （三）经皮介入人工心脏瓣膜系统（国械注准20173460680，杭州启明医疗器械有限公司）。该产品由主动脉瓣膜、输送系统组成，适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有症状的、钙化的、重度主动脉瓣狭窄，且不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。该产品是国内首个自膨式经皮介入人工心脏瓣膜，为不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者带来了显著的临床获益。 （四）一次性可吸收钉皮内吻合器（国械注准20173650874，北京颐合恒瑞医疗科技有限公司）。该产品由可吸收缝合钉和吻合器组成，其中可吸收缝合钉是由L-丙交酯和乙交酯共聚物经注塑而成，适用于腹部手术皮内缝合。该产品的技术属于国内首创，其临床应用可在不改变医生常用的缝合方式前提下，实现闭合速度的提升，利于渗液的排出，且不需拆除缝合钉，为外科手术的术后缝合提供一种新的解决方案。 （五）介入人工生物心脏瓣膜（国械注准20173460698，苏州杰成医疗科技有限公司）。该产品由自膨胀介入瓣膜、经心尖介入器、瓣膜装载件组成，适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为不适合进行外科手术的自体主动脉瓣病变患者，包括主动脉瓣狭窄患者、主动脉瓣关闭不全患者。该产品在无需心脏快速起搏的情况下自动定位植入位点，用于主动脉瓣关闭不全患者的治疗。该产品的上市将为患有主动脉瓣狭窄患者和主动脉瓣关闭不全患者带来了显著的临床获益。 （六）左心耳封堵器系统（国械注准20173770881，先健科技（深圳）有限公司）。该产品由左心耳封堵器和输送器两部分组成，其中左心耳封堵器由密封盘和固定盘组成。该产品主要用于卒中风险较高且长期口服抗凝治疗禁忌或抗凝治疗后仍有卒中风险的非瓣膜性房颤患者，可避免或降低左心耳内血栓脱落带来的卒中风险。该产品作为首个批准上市的国产左心耳封堵产品，为患者提供更多选择。 （七）腹主动脉覆膜支架系统（国械注准20173461434，北京华脉泰科医疗器械有限公司）。该产品由预装的覆膜支架及输送系统组成，适用于肾下腹主动脉瘤和主髂动脉瘤的腔内治疗。该产品作为首个批准上市的国产采用带倒刺裸支架设计的腹主动脉覆膜支架系统，增加了患者的临床选择，有效降低了临床治疗成本，减轻了患者的负担。 （八）全降解鼻窦药物支架系统（国械注准20173460679，浦易（上海）生物技术有限公司）。该产品由自膨式全降解编织鼻窦支架、药物涂层、输送系统和辅助工具组成，适用于慢性鼻窦炎实施功能性内窥镜鼻窦手术（FESS）患者，防止FESS术后粘连，保持鼻腔通畅，减少炎症。该产品是境内批准的首例生物可降解鼻窦药物支架类产品，其上市有助于降低慢性鼻窦炎患者FESS术后复发率，提高患者生活质量。 （九）可变角双探头单光子发射计算机断层成像设备（国械注准20173330681，北京永新医疗设备有限公司）。该产品由主机、检查床、配电柜、准直器车、采集处理工作站、采集主控工作站组成。用于对神经系统、心血管、肿瘤的核医学诊断。该产品是国产首台可变角、全数字化双探头临床通用型SPECT，通过加装多针孔准直器，无需探头旋转即可实现对心脏、甲状腺等小器官快速高效精准的图像采集。 （十）低温冷冻手术系统（国械注准20173583088，海杰亚（北京）医疗器械有限公司）、一次性使用无菌冷冻消融针（国械注准20173583089，海杰亚（北京）医疗器械有限公司）。两个产品配合使用，组成一个系统。该系统主要由冷冻消融针、传输管路、低温容器、高温容器、流体电气控制系统、计算机控制系统以及数据采集系统构成，用于临床中除空腔肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗。该系统采用超低温冷冻和高强度复温的复合式治疗模式，实现了液氮制冷探针细化技术的突破，通过超低温冰球对瘤体的包围杀伤，避免了肿瘤细胞被消融针带出到正常组织上的隐患，减少了出血的机率。 （十一）植入式心脏起搏器（国械注准20173211570，先健科技（深圳）有限公司）。该产品由植入式脉冲发生器及其附件转矩扳手组成。适用于治疗慢性心律失常。 食品药品监管总局2017年还批准了部分有较好临床应用前景的医疗器械产品注册。如： （一）药物洗脱球囊导管（国械注准20173771535，辽宁垠艺生物科技股份有限公司）。该产品为Rx型球囊扩张导管，球囊表面涂有药物涂层，适用于原发冠状动脉分叉病变狭窄的扩张。该产品为国际首个批准用于冠状动脉分叉病变的药物洗脱球囊导管，为临床急需的分叉病变治疗提供了新的治疗策略。 （二）基因测序仪（国械注准20173401605，武汉华大智造科技有限公司）。该产品采用联合探针锚定聚合测序技术，在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）进行测序，以检测基因序列，这些基因序列变化可能导致疾病或疾病易感性。该仪器在临床上仅限于与国家食品药品监督管理部门批准的体外诊断试剂以及软件配合使用，不用于人类全基因组的测序或从头测序。 （三）尿中游离巯基检测试剂盒（生化法）（国械注准20173403176，无锡市申瑞生物制品有限公司）。该产品用于30岁及以上的女性体外定性检测尿液中游离巯基含量，适合于对宫颈CIN（宫颈上皮细胞不典型增生的）的辅助诊断，CIN分级的确定及肿瘤的确诊必须依靠组织学确定，该产品检测不能作为任何恶性肿瘤的早期诊断或确诊依据，不用于普通人群的肿瘤筛查，不能替代宫颈细胞学、阴道镜及组织病理学检查。 五、其他注册管理情况 （一）境内第二类医疗器械注册情况 2017年，各省级食品药品监管部门共批准境内第二类医疗器械注册18582项，与2016年相比增长19.5%。其中首次注册6605项，延续注册7436项，许可事项变更注册4541项。 境内第二类医疗器械分项注册情况见图15。 图15.境内第二类医疗器械注册形式比例图 从注册情况看，江苏、广东、浙江、北京、河南、山东、上海七省（直辖市）注册的境内第二类医疗器械数量较多。第二类医疗器械注册具体数据见下表及图16。 地区 境内第二类医疗器械注册 首次注册 延续注册 许可事项变更 总计 北 京 482 707 630 1819 天 津 158 170 185 513 河 北 283 93 94 470 山 西 45 78 15 138 内蒙古 17 12 1 30 辽 宁 84 153 58 295 吉 林 191 170 39 400 黑龙江 39 55 18 112 上 海 211 586 92 889 江 苏 1301 1270 675 3246 浙 江 619 700 636 1955 安 徽 59 139 157 355 福 建 52 182 61 295 江 西 87 195 28 310 山 东 636 361 203 1200 河 南 365 757 222 1344 湖 北 102 201 141 444 湖 南 245 117 119 481 广 东 1146 919 719 2784 广 西 112 114 38 264 海 南 3 7 1 11 重 庆 104 109 48 261 四 川 82 200 323 605 贵 州 48 15 4 67 云 南 24 24 6 54 西 藏 3 0 0 3 陕 西 65 66 11 142 甘 肃 20 17 16 53 青 海 5 0 0 5 宁 夏 1 3 1 5 新 疆 16 16 0 32 总 计 6605 7436 4541 18582 图16.各省境内第二类医疗器械注册数据图 （二）第一类医疗器械备案情况 2017年，食品药品监管总局依职责共办理进口第一类医疗器械备案数量2315项，与2016年相比减少7.8%。全国设区的市级食品药品监管部门依职责共办理境内第一类医疗器械备案数量13203项，与2016年相比增长15.2%。 （三）登记事项变更情况 2017年，食品药品监管总局依职责共办理进口第二、三类和境内第三类医疗器械登记事项变更5181项。与2016年相比减少26.8%。 其中，境内第三类医疗器械登记事项变更2100项，进口第二类、三类医疗器械登记事项变更3081项。 各省级食品药品监管部门依职责共办理境内第二类医疗器械登记事项变更6326项，与2016年相比减少13.6%。 注：本报告的数据统计自2017年1月1日至2017年12月31日。 | 2017年，食品药品监管总局认真贯彻落实《医疗器械监督管理条例》，按照《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、中共中央办公厅国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号），持续深化医疗器械审评审批制度改革，进一步加强对全国医疗器械注册工作监督和管理，加大注册现场核查和临床试验监督抽查力度，不断提升医疗器械注册审评审批的质量与效率。 一、医疗器械注册工作情况 （一）医疗器械注册管理法规体系逐步完善 继续完善医疗器械注册管理法规体系，配合完成《医疗器械监督管理条例》修正案，发布了《医疗器械标准管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第33号）、《体外诊断试剂注册管理办法修正案》（国家食品药品监督管理总局令第30号）、《关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》（国家食品药品监督管理总局令第32号）、《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》（国家食品药品监督管理总局 国家卫生和计划生育委员公告2017年第145号）、《第三批免于进行临床试验医疗器械目录》（国家食品药品监管总局通告2017年第130号）。标志着我国医疗器械注册管理法规体系逐步完善，为医疗器械注册管理工作提供了制度保障，同时也为医疗器械企业注册申报工作的有序开展提供了良好的法规基础。 （二）医疗器械审评审批制度改革持续深入 积极落实医疗器械审评审批改革措施，完善审评审批体系，督促指导改革工作，各项改革任务有序推进。 1.持续做好鼓励医疗器械创新相关改革工作，贯彻实施《关于改革审评审批制度鼓励药品医疗器械创新的意见》，组织召开全国医疗器械审评审批制度改革宣贯会，传达改革精神，解读改革政策，安排部署重点工作。发布《关于上海市食品药品监督管理局开展医疗器械注册人制度试点工作的公告》，推动医疗器械注册人制度在上海开展试点工作，保证《意见》要求的有效落实。 2.发布《医疗器械审评沟通交流管理办法（试行）》《关于发布医疗器械技术审评专家咨询委员会管理办法的公告》，持续规范医疗器械审评工作，完善沟通交流制度，规范专家咨询。不断完善审评质量管理体系和制度文件，继续推进项目小组审评制度，规范延续注册的审查要求，提高审评效率。 3.发布《关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》，将第三类高风险医疗器械临床试验审批、境内第三类医疗器械和进口医疗器械延续注册审批和许可事项变更审批调整至器审中心，进一步简政放权，减少审批环节，优化审批流程，提升审批效率。 4.成立医疗器械分类技术委员会，建立分类技术专业组。发布新《医疗器械分类目录》，开展综合培训，加强政策解读，全面宣传贯彻新《医疗器械分类目录》，做好目录实施准备工作。 5.修订《医疗器械标准制修订工作管理规范》，细化医疗器械标准制修订工作程序。组织开展86项医疗器械行业标准制修订工作，审核发布《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》等98项医疗器械行业标准。 6.发布《第三批免于进行临床试验医疗器械目录》，对153种第二类医疗器械、11种第三类医疗器械，合计164种医疗器械产品豁免临床试验，其中包含116种体外诊断试剂产品，进一步扩大了免于进行临床试验的医疗器械目录范围，减轻管理相对人负担。同时配套发布《免于进行临床试验体外诊断试剂临床评价资料基本要求》，指导申请人开展体外诊断试剂临床评价相关工作。 7.完成过敏原类、流式细胞仪配套用、免疫组化和原位杂交类体外诊断试剂产品属性及类别调整工作，合理降低有关产品类别，满足临床使用需求。 8.临床试验监督抽查力度不断加大。组织2批医疗器械临床试验监督检查，抽取19家企业的19个注册申请项目，对涉及的38家临床试验机构进行检查, 对3个存在真实性问题的注册申请，作出不予注册、自不予注册之日起一年内不予再次受理的处理决定。共有169家企业主动撤回了261项医疗器械注册申请。省局开展了第二类医疗器械产品临床试验监督抽查。 通过现场监督检查，强化了医疗器械注册申请人和临床试验机构的法律意识、诚信意识、责任意识和质量意识，有力地规范医疗器械临床试验过程，打击弄虚作假行为，起到了巨大的震慑作用。 （三）加强医疗器械注册工作监督管理 1.发布《关于做好医疗器械检验有关工作的通知》，确保注册检验工作稳定有序。发布《关于进口医疗器械注册申请人和备案人名称使用中文的公告》，规范相关工作要求。 2.发布了人工耳蜗植入系统、医用磁共振成像系统、髋关节假体系统等80项医疗器械注册技术审查指导原则，其中制定52项，修订28项。针对目前医疗器械发展实际，发布《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》《移动医疗器械注册技术审查指导原则》《医疗器械注册单元划分指导原则》，有效地统一了相关审查要求，进一步规范指导相关产业健康发展。 二、医疗器械注册申请受理情况 2017年，食品药品监管总局依职责共受理医疗器械注册、延续注册和许可事项变更申请6834项，与2016年相比注册受理项目减少23.4%。 （一）整体情况 受理境内第三类医疗器械注册申请2457项，受理进口医疗器械注册申请4377项。 按注册品种区分，医疗器械注册申请4748项，体外诊断试剂注册申请2086项。 按注册形式区分，首次注册申请1429项，占全部医疗器械注册申请的20.9%；延续注册申请3306项，占全部医疗器械注册申请的48.4%；许可事项变更注册申请2099项，占全部医疗器械注册申请的30.7%。注册形式比例情况见图1。 图1.注册形式比例图 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械注册受理情况 境内第三类医疗器械注册受理共2457项，与2016年相比减少18.3%。其中，医疗器械注册申请1612项，体外诊断试剂注册申请845项。 从注册形式看，首次注册796项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的32.4%；延续注册1151项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的46.8%；许可事项变更510项，占全部境内第三类医疗器械注册申请数量的20.8%。注册形式分布情况见图2。 图2.境内第三类注册申请注册形式分布图 2.进口第二类医疗器械注册受理情况 进口第二类医疗器械注册受理共2057项，与2016年相比减少33.5%。其中医疗器械注册申请1283项，体外诊断试剂注册申请774项。 从注册形式看，首次注册331项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的16.1%；延续注册985项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的47.9%；许可事项变更741项，占全部进口第二类医疗器械注册申请数量的36.0%。注册形式分布情况见图3。 图3.进口第二类注册申请注册形式分布图 3.进口第三类医疗器械注册受理情况 进口第三类医疗器械注册受理共2320项，与2016年相比减少17.7%。其中医疗器械注册申请1853项，体外诊断试剂注册申请467项。 从注册形式看，首次注册302项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的13.0%；延续注册1170项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的50.4%；许可事项变更848项，占全部进口第三类医疗器械注册申请数量的36.6%。注册形式分布情况见图4。 图4.进口第三类注册申请注册形式分布图 三、医疗器械注册审评审批情况 2017年，食品药品监管总局共完成医疗器械注册申请技术审评8579项，与2016年相比减少8.1% 。其中，首次注册 1507项，延续注册5218项，许可事项变更1854项。 2017年，食品药品监管总局共批准医疗器械注册、延续注册和许可事项变更注册项8923。与2016年相比注册批准总数量增长3.1%。 2017年，食品药品监管总局共对223项医疗器械注册申请不予注册，企业自行撤回331项。 近五年总局批准医疗器械注册情况见图5。 图5.2013-2017年度注册数据图 （一）整体情况 2017年，总局批准境内第三类医疗器械注册3300项，与2016年相比增加13.7%，进口医疗器械5623项，与2016年相比减少2.3%。 按照注册品种区分，医疗器械5475项，占全部医疗器械注册数量的61.4%；体外诊断试剂3178项，占全部医疗器械注册数量的35.6%。 按照注册式形区分，首次注册1379项，占全部医疗器械注册数量的15.5%；延续注册5614项，占全部医疗器械注册数量的62.9%；许可事项变更注册1930项，占全部医疗器械注册数量的21.6%。注册形式比例情况见图6。 图6.2017年注册形式比例图 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械审评审批情况 境内第三类医疗器械注册3300项。其中，医疗器械1910项，体外诊断试剂1390项。 从注册形式看，首次注册813项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的24.6%，延续注册1941项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的58.8%；许可事项变更546项，占全部境内第三类医疗器械注册数量的16.5%。注册形式分布情况见图7。 图7. 境内第三类医疗器械注册形式分布图 2.进口第二类医疗器械审评审批情况 进口第二类医疗器械注册2823项。其中，医疗器械注册1593项，体外诊断试剂注册1230项。 从注册形式看，首次注册375项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的13.3%；延续注册1769项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的62.6%；许可事项变更679项，占全部进口第二类医疗器械注册数量的24.1%。注册形式分布情况见图8。 图8. 进口第二类医疗器械注册形式分布图 3.进口第三类医疗器械审评审批情况 进口第三类医疗器械注册2800项。其中，医疗器械注册2242项，体外诊断试剂注册558项。 从注册形式看，首次注册191项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的6.8%；延续注册1904项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的68.0%；许可事项变更705项，占全部进口第三类医疗器械注册数量的25.2%。注册形式分布情况见图9。 图9.进口第三类医疗器械注册形式分布图 （三）首次注册项目月度审批情况 2017年，食品药品监管总局共批准首次注册医疗器械首次注册共1379项，月度审批情况见图10。 图10.2017年度月度审批首次注册医疗器械数据图 （四）具体批准品种种类分析 2017年，注册的境内第三类医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中25个子目录中产品。 注册数量前五位的境内第三类医疗器械是：医用高分子材料及制品，植入材料和人工器官，注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具。 与2016年相比，医用高分子材料及制品产品增长56.5%，从第二位跃升至第一位，而植入材料和人工器官产品下降10.5%位居第二位，医用光学器具、仪器及内窥镜设备和注射穿刺器械产品数量与2016年基本持平，手术室、急救室、诊疗室设备及器具产品虽增长24.3%，但仍然位居第五位。 图11.境内第三类医疗器械注册品种排位图 2017年，注册的进口医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中40个子目录中产品。 注册数量前五位的进口医疗器械，主要是：植入材料和人工器官，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，口腔科材料，医用高分子材料及制品，医用电子仪器设备。 与2016年相比，虽然植入材料和人工器官类产品仍位居第一位，但同比下降5.1%，医用高分子材料及制品，医用电子仪器设备均有下降，而口腔科材料产品上升幅度较大，取代了手术室、急救室、诊疗室设备及器具进入前五位。 图12.进口医疗器械注册品种排位图 （五）进口医疗器械国别情况 2017年，美国、德国、日本、英国和韩国医疗器械在中国医疗器械注册数量排前五位，注册产品数量约占2017年进口产品注册总数量的73.9%，与2016年基本持平。 图13.进口医疗器械国别注册排位图 （六）境内第三类医疗器械省份分析 从2017年境内第三类医疗器械注册情况看，相关注册产品生产企业主要集中在沿海经济较发达省份。 其中，北京、江苏、广东、上海、浙江是境内第三类医疗器械注册数量排前五名的省份，占2017年境内第三类医疗器械注册数量的66.7%。 图14.境内第三类医疗器械注册省份排位图 四、创新医疗器械等产品审评审批情况 2017年，食品药品监管总局按照《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，继续做好创新医疗器械审查工作，并批准了部分创新医疗器械产品上市。 2017年，食品药品监管总局共收到创新医疗器械特别审批申请273项，完成323项审查（含2016年申请事项），确定63个产品进入创新医疗器械特别审批通道。批准注册分支型主动脉覆膜支架及输送系统等12个创新产品上市。其中，有源医疗器械4项，无源医疗器械8项，与2016相比总数增加2项。 这些创新产品核心技术都有我国的发明专利权或者发明专利申请已经国务院专利行政部门公开，产品主要工作原理/作用机理为国内首创，具有显著的临床应用价值。 （一）分支型主动脉覆膜支架及输送系统（国械注准20173463241，上海微创医疗器械（集团）有限公司）。该产品由预装覆膜支架和输送系统组成，适用于治疗胸主动脉夹层近端破口在左颈总动脉远端15mm与左锁骨下动脉（LSA）远端20mm之间或夹层逆撕至左锁骨下动脉的患者。该产品的技术属于国内首创，作为首个批准上市的分支型主动脉覆膜支架，为胸主动脉夹层患者的临床治疗提供了新的治疗方法。 （二）折叠式人工玻璃体球囊（国械注准20173223296，广州卫视博生物科技有限公司）。该产品由球囊、引流管和引流阀组成，由医用硅橡胶材料制成，适用于严重视网膜脱离，不能用现有的玻璃体替代物进行治疗的患者。该产品是我国独立研制的创新产品,属于国际首创。该产品可长期填充在眼内，解决了玻璃体替代物不能长期停留在眼内、不能长期顶压视网膜或需反复手术等问题，避免患者眼球摘除和植入义眼座。 （三）经皮介入人工心脏瓣膜系统（国械注准20173460680，杭州启明医疗器械有限公司）。该产品由主动脉瓣膜、输送系统组成，适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为患有症状的、钙化的、重度主动脉瓣狭窄，且不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者。该产品是国内首个自膨式经皮介入人工心脏瓣膜，为不适合接受常规外科手术置换瓣膜的患者带来了显著的临床获益。 （四）一次性可吸收钉皮内吻合器（国械注准20173650874，北京颐合恒瑞医疗科技有限公司）。该产品由可吸收缝合钉和吻合器组成，其中可吸收缝合钉是由L-丙交酯和乙交酯共聚物经注塑而成，适用于腹部手术皮内缝合。该产品的技术属于国内首创，其临床应用可在不改变医生常用的缝合方式前提下，实现闭合速度的提升，利于渗液的排出，且不需拆除缝合钉，为外科手术的术后缝合提供一种新的解决方案。 （五）介入人工生物心脏瓣膜（国械注准20173460698，苏州杰成医疗科技有限公司）。该产品由自膨胀介入瓣膜、经心尖介入器、瓣膜装载件组成，适用于经心脏团队结合评分系统评估后认为不适合进行外科手术的自体主动脉瓣病变患者，包括主动脉瓣狭窄患者、主动脉瓣关闭不全患者。该产品在无需心脏快速起搏的情况下自动定位植入位点，用于主动脉瓣关闭不全患者的治疗。该产品的上市将为患有主动脉瓣狭窄患者和主动脉瓣关闭不全患者带来了显著的临床获益。 （六）左心耳封堵器系统（国械注准20173770881，先健科技（深圳）有限公司）。该产品由左心耳封堵器和输送器两部分组成，其中左心耳封堵器由密封盘和固定盘组成。该产品主要用于卒中风险较高且长期口服抗凝治疗禁忌或抗凝治疗后仍有卒中风险的非瓣膜性房颤患者，可避免或降低左心耳内血栓脱落带来的卒中风险。该产品作为首个批准上市的国产左心耳封堵产品，为患者提供更多选择。 （七）腹主动脉覆膜支架系统（国械注准20173461434，北京华脉泰科医疗器械有限公司）。该产品由预装的覆膜支架及输送系统组成，适用于肾下腹主动脉瘤和主髂动脉瘤的腔内治疗。该产品作为首个批准上市的国产采用带倒刺裸支架设计的腹主动脉覆膜支架系统，增加了患者的临床选择，有效降低了临床治疗成本，减轻了患者的负担。 （八）全降解鼻窦药物支架系统（国械注准20173460679，浦易（上海）生物技术有限公司）。该产品由自膨式全降解编织鼻窦支架、药物涂层、输送系统和辅助工具组成，适用于慢性鼻窦炎实施功能性内窥镜鼻窦手术（FESS）患者，防止FESS术后粘连，保持鼻腔通畅，减少炎症。该产品是境内批准的首例生物可降解鼻窦药物支架类产品，其上市有助于降低慢性鼻窦炎患者FESS术后复发率，提高患者生活质量。 （九）可变角双探头单光子发射计算机断层成像设备（国械注准20173330681，北京永新医疗设备有限公司）。该产品由主机、检查床、配电柜、准直器车、采集处理工作站、采集主控工作站组成。用于对神经系统、心血管、肿瘤的核医学诊断。该产品是国产首台可变角、全数字化双探头临床通用型SPECT，通过加装多针孔准直器，无需探头旋转即可实现对心脏、甲状腺等小器官快速高效精准的图像采集。 （十）低温冷冻手术系统（国械注准20173583088，海杰亚（北京）医疗器械有限公司）、一次性使用无菌冷冻消融针（国械注准20173583089，海杰亚（北京）医疗器械有限公司）。两个产品配合使用，组成一个系统。该系统主要由冷冻消融针、传输管路、低温容器、高温容器、流体电气控制系统、计算机控制系统以及数据采集系统构成，用于临床中除空腔肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗。该系统采用超低温冷冻和高强度复温的复合式治疗模式，实现了液氮制冷探针细化技术的突破，通过超低温冰球对瘤体的包围杀伤，避免了肿瘤细胞被消融针带出到正常组织上的隐患，减少了出血的机率。 （十一）植入式心脏起搏器（国械注准20173211570，先健科技（深圳）有限公司）。该产品由植入式脉冲发生器及其附件转矩扳手组成。适用于治疗慢性心律失常。 食品药品监管总局2017年还批准了部分有较好临床应用前景的医疗器械产品注册。如： （一）药物洗脱球囊导管（国械注准20173771535，辽宁垠艺生物科技股份有限公司）。该产品为Rx型球囊扩张导管，球囊表面涂有药物涂层，适用于原发冠状动脉分叉病变狭窄的扩张。该产品为国际首个批准用于冠状动脉分叉病变的药物洗脱球囊导管，为临床急需的分叉病变治疗提供了新的治疗策略。 （二）基因测序仪（国械注准20173401605，武汉华大智造科技有限公司）。该产品采用联合探针锚定聚合测序技术，在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）进行测序，以检测基因序列，这些基因序列变化可能导致疾病或疾病易感性。该仪器在临床上仅限于与国家食品药品监督管理部门批准的体外诊断试剂以及软件配合使用，不用于人类全基因组的测序或从头测序。 （三）尿中游离巯基检测试剂盒（生化法）（国械注准20173403176，无锡市申瑞生物制品有限公司）。该产品用于30岁及以上的女性体外定性检测尿液中游离巯基含量，适合于对宫颈CIN（宫颈上皮细胞不典型增生的）的辅助诊断，CIN分级的确定及肿瘤的确诊必须依靠组织学确定，该产品检测不能作为任何恶性肿瘤的早期诊断或确诊依据，不用于普通人群的肿瘤筛查，不能替代宫颈细胞学、阴道镜及组织病理学检查。 五、其他注册管理情况 （一）境内第二类医疗器械注册情况 2017年，各省级食品药品监管部门共批准境内第二类医疗器械注册18582项，与2016年相比增长19.5%。其中首次注册6605项，延续注册7436项，许可事项变更注册4541项。 境内第二类医疗器械分项注册情况见图15。 图15.境内第二类医疗器械注册形式比例图 从注册情况看，江苏、广东、浙江、北京、河南、山东、上海七省（直辖市）注册的境内第二类医疗器械数量较多。第二类医疗器械注册具体数据见下表及图16。 地区 境内第二类医疗器械注册 首次注册 延续注册 许可事项变更 总计 北 京 482 707 630 1819 天 津 158 170 185 513 河 北 283 93 94 470 山 西 45 78 15 138 内蒙古 17 12 1 30 辽 宁 84 153 58 295 吉 林 191 170 39 400 黑龙江 39 55 18 112 上 海 211 586 92 889 江 苏 1301 1270 675 3246 浙 江 619 700 636 1955 安 徽 59 139 157 355 福 建 52 182 61 295 江 西 87 195 28 310 山 东 636 361 203 1200 河 南 365 757 222 1344 湖 北 102 201 141 444 湖 南 245 117 119 481 广 东 1146 919 719 2784 广 西 112 114 38 264 海 南 3 7 1 11 重 庆 104 109 48 261 四 川 82 200 323 605 贵 州 48 15 4 67 云 南 24 24 6 54 西 藏 3 0 0 3 陕 西 65 66 11 142 甘 肃 20 17 16 53 青 海 5 0 0 5 宁 夏 1 3 1 5 新 疆 16 16 0 32 总 计 6605 7436 4541 18582 图16.各省境内第二类医疗器械注册数据图 （二）第一类医疗器械备案情况 2017年，食品药品监管总局依职责共办理进口第一类医疗器械备案数量2315项，与2016年相比减少7.8%。全国设区的市级食品药品监管部门依职责共办理境内第一类医疗器械备案数量13203项，与2016年相比增长15.2%。 （三）登记事项变更情况 2017年，食品药品监管总局依职责共办理进口第二、三类和境内第三类医疗器械登记事项变更5181项。与2016年相比减少26.8%。 其中，境内第三类医疗器械登记事项变更2100项，进口第二类、三类医疗器械登记事项变更3081项。 各省级食品药品监管部门依职责共办理境内第二类医疗器械登记事项变更6326项，与2016年相比减少13.6%。 注：本报告的数据统计自2017年1月1日至2017年12月31日。
总局办公厅关于印发医疗器械标准化技术委员会考核评估方案的通知 | 食药监办科〔2018〕38号 | FGWJ-2018-10053 | 2018-03-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心，医疗器械标准化技术委员会、医疗器械标准化分技术委员会、医疗器械标准化归口单位，医疗器械标准化技术委员会秘书处承担单位： 为加强对医疗器械标准化技术委员会的管理，提升标准工作水平，按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》《医疗器械标准报批发布工作细则》规定，总局研究制定了《医疗器械标准化技术委员会考核评估方案》。现印发给你们，请认真执行。 食品药品监管总局办公厅 2018年3月15日 医疗器械标准化技术委员会考核评估方案.doc | 国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心，医疗器械标准化技术委员会、医疗器械标准化分技术委员会、医疗器械标准化归口单位，医疗器械标准化技术委员会秘书处承担单位： 为加强对医疗器械标准化技术委员会的管理，提升标准工作水平，按照《医疗器械标准管理办法》《医疗器械标准制修订工作管理规范》《医疗器械标准报批发布工作细则》规定，总局研究制定了《医疗器械标准化技术委员会考核评估方案》。现印发给你们，请认真执行。 食品药品监管总局办公厅 2018年3月15日 医疗器械标准化技术委员会考核评估方案.doc
总局办公厅关于实施《医疗器械网络销售监督管理办法》有关事项的通知 | 食药监办械监〔2018〕31号 | FGWJ-2018-10040 | 2018-02-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 《医疗器械网络销售监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第38号）（以下简称《办法》）已发布，自2018年3月1日起施行。为贯彻落实《办法》的有关要求，现将有关事项通知如下： 一、大力做好《办法》宣传贯彻和培训工作 各级食品药品监督管理部门要高度重视，认真宣传贯彻落实《办法》，专门制定宣传贯彻培训计划，切实做好宣传贯彻培训工作。总局已于2018年1月对省级食品药品监督管理部门等开展了培训，省级食品药品监督管理部门要加强对市、县级食品药品监督管理部门及企业的培训和相关工作的指导。 二、切实做好医疗器械网络销售监督管理工作 （一）各级食品药品监督管理部门要切实做好医疗器械网络销售监督管理工作，《办法》施行后，要加强对行政区域内从事医疗器械网络销售的企业和医疗器械网络交易服务第三方平台提供者的监督管理，督促企业和医疗器械网络交易服务第三方平台提供者切实履行主体责任。 （二）省级食品药品监督管理部门要按照《办法》等规定要求，切实做好医疗器械网络销售和交易监测信息的处置工作，指定专人负责国家医疗器械网络交易监测平台信息接收、调查处理结果上传等相关工作，并于2018年2月28日前将医疗器械网络交易监测平台注册申请表（附件1）报送总局器械监管司。 三、关于医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务第三方平台备案工作 （一）总局在“医疗器械生产经营许可备案信息系统”（以下简称“信息系统”）中增加了医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务第三方平台备案等功能，将于2018年3月1日起正式启用。办理医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务第三方平台备案、变更等业务时，相关监管人员和企业有关人员可从国家食品药品监督管理总局网站首页（http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/）“网上办事”栏目中的“医疗器械生产经营许可备案信息系统”点击进入。 （二）从事医疗器械网络销售的企业可通过“信息系统”向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理备案并填报医疗器械网络销售信息表（附件2），设区的市级食品药品监督管理部门对填报的信息进行核实，符合规定的，应当于7个工作日内向社会公开备案信息。 （三）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者可通过“信息系统”向所在地省级食品药品监督管理部门办理备案，填报医疗器械网络交易服务第三方平台备案表（附件3）并提交相关材料（附件4），省级食品药品监督管理部门应当当场对企业提交材料的完整性进行核对，符合规定的予以备案，发给医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证（附件5）并在备案后7个工作日内向社会公开相关备案信息。 系统咨询邮箱：cfda_qa@163.com 附件：1.医疗器械网络交易监测平台注册申请表 2.医疗器械网络销售信息表 3.医疗器械网络交易服务第三方平台备案表 4.医疗器械网络交易服务第三方平台备案所需材料 5.医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证 食品药品监管总局办公厅 2018年2月24日 附件1.医疗器械网络交易监测平台注册申请表.doc 附件2.医疗器械网络销售信息表.doc 附件3.医疗器械网络交易服务第三方平台备案表.doc 附件4.医疗器械网络交易服务第三方平台备案所需材料.doc 附件5.医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 《医疗器械网络销售监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第38号）（以下简称《办法》）已发布，自2018年3月1日起施行。为贯彻落实《办法》的有关要求，现将有关事项通知如下： 一、大力做好《办法》宣传贯彻和培训工作 各级食品药品监督管理部门要高度重视，认真宣传贯彻落实《办法》，专门制定宣传贯彻培训计划，切实做好宣传贯彻培训工作。总局已于2018年1月对省级食品药品监督管理部门等开展了培训，省级食品药品监督管理部门要加强对市、县级食品药品监督管理部门及企业的培训和相关工作的指导。 二、切实做好医疗器械网络销售监督管理工作 （一）各级食品药品监督管理部门要切实做好医疗器械网络销售监督管理工作，《办法》施行后，要加强对行政区域内从事医疗器械网络销售的企业和医疗器械网络交易服务第三方平台提供者的监督管理，督促企业和医疗器械网络交易服务第三方平台提供者切实履行主体责任。 （二）省级食品药品监督管理部门要按照《办法》等规定要求，切实做好医疗器械网络销售和交易监测信息的处置工作，指定专人负责国家医疗器械网络交易监测平台信息接收、调查处理结果上传等相关工作，并于2018年2月28日前将医疗器械网络交易监测平台注册申请表（附件1）报送总局器械监管司。 三、关于医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务第三方平台备案工作 （一）总局在“医疗器械生产经营许可备案信息系统”（以下简称“信息系统”）中增加了医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务第三方平台备案等功能，将于2018年3月1日起正式启用。办理医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务第三方平台备案、变更等业务时，相关监管人员和企业有关人员可从国家食品药品监督管理总局网站首页（http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/）“网上办事”栏目中的“医疗器械生产经营许可备案信息系统”点击进入。 （二）从事医疗器械网络销售的企业可通过“信息系统”向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理备案并填报医疗器械网络销售信息表（附件2），设区的市级食品药品监督管理部门对填报的信息进行核实，符合规定的，应当于7个工作日内向社会公开备案信息。 （三）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者可通过“信息系统”向所在地省级食品药品监督管理部门办理备案，填报医疗器械网络交易服务第三方平台备案表（附件3）并提交相关材料（附件4），省级食品药品监督管理部门应当当场对企业提交材料的完整性进行核对，符合规定的予以备案，发给医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证（附件5）并在备案后7个工作日内向社会公开相关备案信息。 系统咨询邮箱：cfda_qa@163.com 附件：1.医疗器械网络交易监测平台注册申请表 2.医疗器械网络销售信息表 3.医疗器械网络交易服务第三方平台备案表 4.医疗器械网络交易服务第三方平台备案所需材料 5.医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证 食品药品监管总局办公厅 2018年2月24日 附件1.医疗器械网络交易监测平台注册申请表.doc 附件2.医疗器械网络销售信息表.doc 附件3.医疗器械网络交易服务第三方平台备案表.doc 附件4.医疗器械网络交易服务第三方平台备案所需材料.doc 附件5.医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证.doc
总局关于印发《医疗器械标准规划（2018—2020年）》的通知 | 食药监科〔2018〕9号 | FGWJ-2018-10018 | 2018-01-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，中国食品药品检定研究院（医疗器械标准管理中心），医疗器械标准化技术委员会、医疗器械标准化分技术委员会、标准化技术归口单位： 为深入贯彻《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24号）和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号），提高医疗器械标准水平，加强标准实施的监督检查，助推医疗器械创新发展，按照《医疗器械标准管理办法》和《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，食品药品监管总局组织制定了《医疗器械标准规划（2018—2020年）》。现予印发，请遵照执行。 食品药品监管总局 2018年1月29日 医疗器械标准规划（2018—2020年）.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，中国食品药品检定研究院（医疗器械标准管理中心），医疗器械标准化技术委员会、医疗器械标准化分技术委员会、标准化技术归口单位： 为深入贯彻《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24号）和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号），提高医疗器械标准水平，加强标准实施的监督检查，助推医疗器械创新发展，按照《医疗器械标准管理办法》和《医疗器械标准制修订工作管理规范》有关要求，食品药品监管总局组织制定了《医疗器械标准规划（2018—2020年）》。现予印发，请遵照执行。 食品药品监管总局 2018年1月29日 医疗器械标准规划（2018—2020年）.doc
总局办公厅关于做好医疗器械检验有关工作的通知 | 食药监办械管〔2017〕187号 | FGWJ-2018-10001 | 2018-01-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号）和《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号），切实发挥好医疗器械检验机构技术支撑力量，保证医疗器械注册工作秩序，现就有关要求通知如下： 一、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局要高度重视医疗器械检验工作，充分认识医疗器械检验在医疗器械注册工作中的重要支撑作用，从全国医疗器械注册管理工作大局出发，进一步增强责任感和使命感，积极落实《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）和《食品药品监管总局办公厅关于停征部分行政事业性收费后做好经费保障确保工作正常开展的通知》（食药监办财函〔2017〕199号）的要求，争取各级财政对所属医疗器械检验机构支持，妥善做好检验工作经费保障，调动所属医疗器械检验机构主动性和积极性，在医疗器械检验环节做好技术服务工作，确保检验相关工作有序开展，为深化审评审批制度改革鼓励医疗器械研发创新贡献力量。 二、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局要进一步加强对所属医疗器械检验机构的监督管理，做好指导协调，畅通医疗器械检验工作投诉渠道，认真倾听申请企业相关诉求，了解实际困难，主动协调相关工作，妥善处理检验过程中的相关问题，监督医疗器械检验机构按照检验工作相关规定开展检验，包括受理跨省检验申请、合同中明确规定具体检验时限、在合理工作时限内完成检验并出具检验报告等，对于存在问题的，要加强协调督办和通报，并及时予以纠正。 三、各医疗器械检验机构要按照《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）和《医疗器械注册管理办法》（食品药品监管总局令第4号）、《体外诊断试剂注册管理办法》（食品药品监管总局令第5号）等规定，对医疗器械注册申请人委托检验的注册产品依据产品技术要求进行检验，并出具检验报告用于产品注册。各医疗器械检验机构要严格按照《食品药品监管总局关于印发医疗器械检验机构开展医疗器械产品技术要求预评价工作规定的通知》（食药监械管〔2014〕192号）的要求开展产品技术要求预评价工作，充分考虑国家标准、行业标准的完整性和适宜性，确保检验报告符合产品注册的相关要求。 食品药品监管总局办公厅 2017年12月29日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号）和《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号），切实发挥好医疗器械检验机构技术支撑力量，保证医疗器械注册工作秩序，现就有关要求通知如下： 一、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局要高度重视医疗器械检验工作，充分认识医疗器械检验在医疗器械注册工作中的重要支撑作用，从全国医疗器械注册管理工作大局出发，进一步增强责任感和使命感，积极落实《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）和《食品药品监管总局办公厅关于停征部分行政事业性收费后做好经费保障确保工作正常开展的通知》（食药监办财函〔2017〕199号）的要求，争取各级财政对所属医疗器械检验机构支持，妥善做好检验工作经费保障，调动所属医疗器械检验机构主动性和积极性，在医疗器械检验环节做好技术服务工作，确保检验相关工作有序开展，为深化审评审批制度改革鼓励医疗器械研发创新贡献力量。 二、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局要进一步加强对所属医疗器械检验机构的监督管理，做好指导协调，畅通医疗器械检验工作投诉渠道，认真倾听申请企业相关诉求，了解实际困难，主动协调相关工作，妥善处理检验过程中的相关问题，监督医疗器械检验机构按照检验工作相关规定开展检验，包括受理跨省检验申请、合同中明确规定具体检验时限、在合理工作时限内完成检验并出具检验报告等，对于存在问题的，要加强协调督办和通报，并及时予以纠正。 三、各医疗器械检验机构要按照《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）和《医疗器械注册管理办法》（食品药品监管总局令第4号）、《体外诊断试剂注册管理办法》（食品药品监管总局令第5号）等规定，对医疗器械注册申请人委托检验的注册产品依据产品技术要求进行检验，并出具检验报告用于产品注册。各医疗器械检验机构要严格按照《食品药品监管总局关于印发医疗器械检验机构开展医疗器械产品技术要求预评价工作规定的通知》（食药监械管〔2014〕192号）的要求开展产品技术要求预评价工作，充分考虑国家标准、行业标准的完整性和适宜性，确保检验报告符合产品注册的相关要求。 食品药品监管总局办公厅 2017年12月29日
《医疗器械网络销售监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第38号） |  | FGWJ-2017-10491 | 2017-12-22 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第38号 《医疗器械网络销售监督管理办法》已于2017年11月7日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2018年3月1日起施行。 局长：毕井泉 2017年12月20日 医疗器械网络销售监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务监督管理，保障公众用械安全，根据《中华人民共和国网络安全法》《医疗器械监督管理条例》《互联网信息服务管理办法》等法律法规，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械网络销售、提供医疗器械网络交易服务及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责指导全国医疗器械网络销售、医疗器械网络交易服务的监督管理，并组织开展全国医疗器械网络销售和网络交易服务监测。 省级食品药品监督管理部门负责医疗器械网络交易服务的监督管理。 县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械网络销售的监督管理。 第四条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当遵守医疗器械法规、规章和规范，建立健全管理制度，依法诚信经营，保证医疗器械质量安全。 从事医疗器械网络销售的企业，是指通过网络销售医疗器械的医疗器械上市许可持有人（即医疗器械注册人或者备案人，以下简称持有人）和医疗器械生产经营企业。 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者，是指在医疗器械网络交易中仅提供网页空间、虚拟交易场所、交易规则、交易撮合、电子订单等交易服务，供交易双方或者多方开展交易活动，不直接参与医疗器械销售的企业。 第五条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当采取技术措施，保障医疗器械网络销售数据和资料的真实、完整、可追溯。 第六条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当积极配合食品药品监督管理部门开展网络监测、抽样检验、现场检查等监督管理，按照食品药品监督管理部门的要求存储数据，提供信息查询、数据提取等相关支持。 第二章 医疗器械网络销售 第七条 从事医疗器械网络销售的企业应当是依法取得医疗器械生产许可、经营许可或者办理备案的医疗器械生产经营企业。法律法规规定不需要办理许可或者备案的除外。 持有人通过网络销售其医疗器械，医疗器械生产企业受持有人委托通过网络销售受托生产的医疗器械，不需要办理经营许可或者备案，其销售条件应当符合《医疗器械监督管理条例》和本办法的要求。 持有人委托开展医疗器械网络销售的，应当评估确认受托方的合法资质、销售条件、技术水平和质量管理能力，对网络销售过程和质量控制进行指导和监督，对网络销售的医疗器械质量负责。 第八条 从事医疗器械网络销售的企业，应当填写医疗器械网络销售信息表，将企业名称、法定代表人或者主要负责人、网站名称、网络客户端应用程序名、网站域名、网站IP地址、电信业务经营许可证或者非经营性互联网信息服务备案编号、医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证编号等信息事先向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案。相关信息发生变化的，应当及时变更备案。 第九条 从事医疗器械网络销售的企业，应当通过自建网站或者医疗器械网络交易服务第三方平台开展医疗器械网络销售活动。 通过自建网站开展医疗器械网络销售的企业，应当依法取得《互联网药品信息服务资格证书》，并具备与其规模相适应的办公场所以及数据备份、故障恢复等技术条件。 第十条 从事医疗器械网络销售的企业，应当在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证，产品页面应当展示该产品的医疗器械注册证或者备案凭证。相关展示信息应当画面清晰，容易辨识。其中，医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证、医疗器械注册证或者备案凭证的编号还应当以文本形式展示。相关信息发生变更的，应当及时更新展示内容。 第十一条 从事医疗器械网络销售的企业在网上发布的医疗器械名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、医疗器械注册证编号或者备案凭证编号、注册人或者备案人信息、生产许可证或者备案凭证编号、产品技术要求编号、禁忌症等信息，应当与经注册或者备案的相关内容保持一致。 第十二条 从事医疗器械网络销售的企业应当记录医疗器械销售信息，记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，保存时间不得少于5年；植入类医疗器械的销售信息应当永久保存。相关记录应当真实、完整、可追溯。 第十三条 从事医疗器械网络销售的企业，经营范围不得超出其生产经营许可或者备案的范围。 医疗器械批发企业从事医疗器械网络销售，应当销售给具有资质的医疗器械经营企业或者使用单位。 医疗器械零售企业从事医疗器械网络销售，应当销售给消费者。销售给消费者个人的医疗器械，应当是可以由消费者个人自行使用的，其说明书应当符合医疗器械说明书和标签管理相关规定，标注安全使用的特别说明。 第十四条 从事医疗器械网络销售的企业，应当按照医疗器械标签和说明书标明的条件贮存和运输医疗器械。委托其他单位贮存和运输医疗器械的，应当对被委托方贮存和运输医疗器械的质量保障能力进行考核评估，明确贮存和运输过程中的质量安全责任，确保贮存和运输过程中的质量安全。 第三章 医疗器械网络交易服务 第十五条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当依法取得《互联网药品信息服务资格证书》，具备与其规模相适应的办公场所以及数据备份、故障恢复等技术条件，设置专门的医疗器械网络质量安全管理机构或者配备医疗器械质量安全管理人员。 第十六条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当向所在地省级食品药品监督管理部门备案，填写医疗器械网络交易服务第三方平台备案表，并提交以下材料： （一）营业执照原件、复印件； （二）法定代表人或者主要负责人、医疗器械质量安全管理人身份证明原件、复印件； （三）组织机构与部门设置说明； （四）办公场所地理位置图、房屋产权证明文件或者租赁协议（附房屋产权证明文件）原件、复印件； （五）电信业务经营许可证原件、复印件或者非经营性互联网信息服务备案说明； （六）《互联网药品信息服务资格证书》原件、复印件； （七）医疗器械网络交易服务质量管理制度等文件目录； （八）网站或者网络客户端应用程序基本情况介绍和功能说明； （九）其他相关证明材料。 第十七条 省级食品药品监督管理部门应当当场对企业提交材料的完整性进行核对，符合规定的予以备案，发给医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证；提交资料不齐全或者不符合法定情形的，应当一次性告知需要补充材料的事项。 省级食品药品监督管理部门应当在备案后7个工作日内向社会公开相关备案信息。备案信息包括企业名称、法定代表人或者主要负责人、网站名称、网络客户端应用程序名、网站域名、网站IP地址、电信业务经营许可证或者非经营性互联网信息服务备案编号、医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号等。 省级食品药品监督管理部门应当在医疗器械网络交易服务第三方平台提供者备案后3个月内，对医疗器械网络交易服务第三方平台开展现场检查。 第十八条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者名称、法定代表人或者主要负责人、网站名称、网络客户端应用程序名、网站域名、网站IP地址、电信业务经营许可证或者非经营性互联网信息服务备案编号等备案信息发生变化的，应当及时变更备案。 第十九条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者，应当在其网站主页面显著位置标注医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证的编号。 第二十条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当建立包括入驻平台的企业核实登记、质量安全监测、交易安全保障、网络销售违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、安全投诉举报处理、消费者权益保护、质量安全信息公告等管理制度。 第二十一条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当对申请入驻平台的企业提供的医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证、医疗器械注册证或者备案凭证、企业营业执照等材料进行核实，建立档案并及时更新，保证入驻平台的企业许可证件或者备案凭证所载明的生产经营场所等许可或者备案信息真实。 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当与入驻平台的企业签订入驻协议，并在协议中明确双方义务及违约处置措施等相关内容。 第二十二条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当记录在其平台上开展的医疗器械交易信息，记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，保存时间不得少于5年；植入类医疗器械交易信息应当永久保存。相关记录应当真实、完整、可追溯。 第二十三条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当对平台上的医疗器械销售行为及信息进行监测，发现入驻网络交易服务第三方平台的企业存在超范围经营、发布虚假信息、夸大宣传等违法违规行为、无法取得联系或者存在其他严重安全隐患的，应当立即对其停止网络交易服务，并保存有关记录，向所在地省级食品药品监督管理部门报告。 发现入驻网络交易服务第三方平台的企业被食品药品监督管理部门责令停产停业、吊销许可证件等处罚，或者平台交易的产品被食品药品监督管理部门暂停销售或者停止销售的，应当立即停止提供相关网络交易服务。 第二十四条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当在网站醒目位置及时发布产品质量安全隐患等相关信息。 第四章 监督检查 第二十五条 食品药品监督管理部门依照法律、法规、规章的规定，依职权对从事医疗器械网络销售的企业和医疗器械网络交易服务第三方平台实施监督检查和抽样检验。 第二十六条 对从事医疗器械网络销售的企业违法行为的查处，由其所在地县级以上地方食品药品监督管理部门管辖。 未经许可或者备案从事医疗器械网络销售，能确定违法销售企业地址的，由违法销售企业所在地县级以上地方食品药品监督管理部门管辖；不能确定违法销售企业所在地的，由违法行为发生地或者违法行为结果地的县级以上地方食品药品监督管理部门管辖。通过医疗器械网络交易服务第三方平台销售的，由医疗器械网络交易服务第三方平台提供者所在地省级食品药品监督管理部门管辖；经调查后能够确定管辖地的，及时移送有管辖权的食品药品监督管理部门。 对医疗器械网络交易服务第三方平台提供者违法行为的查处，由其所在地省级食品药品监督管理部门管辖。 网络销售的医疗器械发生重大质量事故或者造成其他严重危害后果的，可以由违法企业所在地、违法行为发生地或者违法行为结果地省级食品药品监督管理部门管辖；后果特别严重的，省级食品药品监督管理部门可以报请国家食品药品监督管理总局协调或者组织直接查处。 对发生医疗器械网络销售违法行为的网站，由省级食品药品监督管理部门通报同级通信主管部门。 第二十七条 国家食品药品监督管理总局组织建立国家医疗器械网络交易监测平台，开展全国医疗器械网络销售和网络交易监测与处置，监测情况定期通报省级食品药品监督管理部门。对监测发现的涉嫌违法违规信息，及时转送相关省级食品药品监督管理部门。省级食品药品监督管理部门应当及时组织处理。 第二十八条 省级食品药品监督管理部门自行建立的医疗器械网络销售监测平台，应当与国家医疗器械网络交易监测平台实现数据对接。 第二十九条 食品药品监督管理部门开展医疗器械网络销售日常监督管理，或者对涉嫌违法违规的医疗器械网络销售行为进行查处时，有权采取下列措施： （一）进入企业医疗器械经营场所、办公场所和服务器所在地等实施现场检查； （二）对网络销售的医疗器械进行抽样检验； （三）询问有关人员，调查企业从事医疗器械网络销售行为的相关情况； （四）查阅、复制企业的交易数据、合同、票据、账簿以及其他相关资料； （五）调取网络销售的技术监测、记录资料； （六）依法查封扣押数据存储介质等； （七）法律、法规规定可以采取的其他措施。 第三十条 对网络销售医疗器械的抽样检验，按照医疗器械质量监督抽查检验相关管理规定实施。 检验结果不符合医疗器械质量安全标准的，食品药品监督管理部门收到检验报告后，应当及时对相关生产经营企业开展监督检查，采取控制措施，及时发布质量公告，对违法行为依法查处。 第三十一条 食品药品监督管理部门对医疗器械网络销售的技术监测记录、信息追溯资料等，可以作为认定医疗器械网络销售违法事实的依据。 第三十二条 从事医疗器械网络销售的企业实际情况与备案信息不符且无法取得联系的，经所在地设区的市级食品药品监督管理部门公示后，依法注销其《医疗器械经营许可证》或者在第二类医疗器械经营备案信息中予以标注，并向社会公告。相关网站由省级食品药品监督管理部门通报同级通信主管部门。 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者实际情况与备案信息不符且无法取得联系的，经原备案所在地省级食品药品监督管理部门公示后，在其备案信息中予以标注，向社会公告；备案时提供虚假资料的，由省级食品药品监督管理部门向社会公告备案单位。其网站由省级食品药品监督管理部门通报同级通信主管部门。 第三十三条 食品药品监督管理部门在检查中发现从事医疗器械网络销售的企业或者医疗器械网络交易服务第三方平台未按规定建立并执行相关质量管理制度，且存在医疗器械质量安全隐患的，食品药品监督管理部门可以责令其暂停网络销售或者暂停提供相关网络交易服务。 恢复网络销售或者恢复提供相关网络交易服务的，从事医疗器械网络销售的企业或者医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当向原作出处理决定的食品药品监督管理部门提出申请，经食品药品监督管理部门检查通过后方可恢复。 第三十四条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者，有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以依职责对其法定代表人或者主要负责人进行约谈： （一）发生医疗器械质量安全问题，可能引发医疗器械质量安全风险的； （二）未及时妥善处理投诉举报的医疗器械质量问题，可能存在医疗器械质量安全隐患的； （三）未及时采取有效措施排查、消除医疗器械质量安全隐患，未落实医疗器械质量安全责任的； （四）需要进行约谈的其他情形。 约谈不影响食品药品监督管理部门依法对其进行行政处理，约谈情况及后续处理情况可以向社会公开。 被约谈企业无正当理由未按照要求落实整改的，省级食品药品监督管理部门、所在地设区的市级食品药品监督管理部门应当依职责增加监督检查频次。 第三十五条 有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以将从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者及其法定代表人或者主要负责人列入失信企业和失信人员名单，并向社会公开： （一）拒不执行暂停网络销售或者暂停提供相关网络交易服务决定的； （二）企业被约谈后拒不按照要求整改的。 第三十六条 县级以上地方食品药品监督管理部门应当定期汇总分析本行政区域医疗器械网络销售监督管理情况，报告上一级食品药品监督管理部门，并依法向社会公开。 省级食品药品监督管理部门应当每年汇总分析医疗器械网络销售和网络交易服务第三方平台监督管理情况，报告国家食品药品监督管理总局，并依法向社会公开。 第五章 法律责任 第三十七条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者违反法律法规有关规定从事销售或者交易服务，法律法规已有规定的，从其规定。构成犯罪的，移送公安机关处理。 第三十八条 违反本办法规定，未取得医疗器械经营许可从事网络第三类医疗器械销售的，依照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定予以处罚；未取得第二类医疗器械经营备案凭证从事网络第二类医疗器械销售的，依照《医疗器械监督管理条例》第六十五条的规定予以处罚。 第三十九条 从事医疗器械网络销售的企业未按照本办法规定备案的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令限期改正，给予警告；拒不改正的，向社会公告，处1万元以下罚款。 第四十条 有下列情形之一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1万元以下罚款： （一）从事医疗器械网络销售的企业未按照本办法要求展示医疗器械生产经营许可证或者备案凭证、医疗器械注册证或者备案凭证的； （二）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者未按照本办法要求展示医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号的。 第四十一条 有下列情形之一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款： （一）从事医疗器械网络销售的企业备案信息发生变化，未按规定变更的； （二）从事医疗器械网络销售的企业未按规定建立并执行质量管理制度的； （三）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者备案事项发生变化未按规定办理变更的； （四）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者未按规定要求设置与其规模相适应的质量安全管理机构或者配备质量安全管理人员的； （五）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者未按规定建立并执行质量管理制度的。 第四十二条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者未按本办法规定备案的，由省级食品药品监督管理部门责令限期改正；拒不改正的，向社会公告，处3万元以下罚款。 第四十三条 有下列情形之一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款： （一）从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台条件发生变化，不再满足规定要求的； （二）从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者不配合食品药品监督管理部门的监督检查，或者拒绝、隐瞒、不如实提供相关材料和数据的。 第四十四条 有下列情形之一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款： （一）从事医疗器械网络销售的企业超出经营范围销售的； （二）医疗器械批发企业销售给不具有资质的经营企业、使用单位的。 医疗器械零售企业将非消费者自行使用的医疗器械销售给消费者个人的，依照前款第一项规定予以处罚。 第四十五条 从事医疗器械网络销售的企业未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定予以处罚。 第四十六条 负责监管医疗器械网络销售的食品药品监督管理部门工作人员不履行职责或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法追究行政责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。 第四十七条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者提供的医疗器械产品或者服务造成他人人身、财产损失的，根据相关法律法规的规定承担民事责任。 第六章 附 则 第四十八条 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证的格式由国家食品药品监督管理总局统一制定。 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证由省级食品药品监督管理部门印制。 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号的编排方式为：（X）网械平台备字〔XXXX〕第XXXXX号。其中： 第一位X代表备案部门所在地省、自治区、直辖市的简称； 第二到五位X代表4位数备案年份； 第六到十位X代表5位数备案流水号。 第四十九条 医疗器械网络信息服务按照《互联网药品信息服务管理办法》执行。 第五十条 本办法自2018年3月1日起施行。 | 国家食品药品监督管理总局令 第38号 《医疗器械网络销售监督管理办法》已于2017年11月7日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2018年3月1日起施行。 局长：毕井泉 2017年12月20日 医疗器械网络销售监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械网络销售和医疗器械网络交易服务监督管理，保障公众用械安全，根据《中华人民共和国网络安全法》《医疗器械监督管理条例》《互联网信息服务管理办法》等法律法规，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械网络销售、提供医疗器械网络交易服务及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责指导全国医疗器械网络销售、医疗器械网络交易服务的监督管理，并组织开展全国医疗器械网络销售和网络交易服务监测。 省级食品药品监督管理部门负责医疗器械网络交易服务的监督管理。 县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械网络销售的监督管理。 第四条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当遵守医疗器械法规、规章和规范，建立健全管理制度，依法诚信经营，保证医疗器械质量安全。 从事医疗器械网络销售的企业，是指通过网络销售医疗器械的医疗器械上市许可持有人（即医疗器械注册人或者备案人，以下简称持有人）和医疗器械生产经营企业。 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者，是指在医疗器械网络交易中仅提供网页空间、虚拟交易场所、交易规则、交易撮合、电子订单等交易服务，供交易双方或者多方开展交易活动，不直接参与医疗器械销售的企业。 第五条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当采取技术措施，保障医疗器械网络销售数据和资料的真实、完整、可追溯。 第六条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当积极配合食品药品监督管理部门开展网络监测、抽样检验、现场检查等监督管理，按照食品药品监督管理部门的要求存储数据，提供信息查询、数据提取等相关支持。 第二章 医疗器械网络销售 第七条 从事医疗器械网络销售的企业应当是依法取得医疗器械生产许可、经营许可或者办理备案的医疗器械生产经营企业。法律法规规定不需要办理许可或者备案的除外。 持有人通过网络销售其医疗器械，医疗器械生产企业受持有人委托通过网络销售受托生产的医疗器械，不需要办理经营许可或者备案，其销售条件应当符合《医疗器械监督管理条例》和本办法的要求。 持有人委托开展医疗器械网络销售的，应当评估确认受托方的合法资质、销售条件、技术水平和质量管理能力，对网络销售过程和质量控制进行指导和监督，对网络销售的医疗器械质量负责。 第八条 从事医疗器械网络销售的企业，应当填写医疗器械网络销售信息表，将企业名称、法定代表人或者主要负责人、网站名称、网络客户端应用程序名、网站域名、网站IP地址、电信业务经营许可证或者非经营性互联网信息服务备案编号、医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证编号等信息事先向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案。相关信息发生变化的，应当及时变更备案。 第九条 从事医疗器械网络销售的企业，应当通过自建网站或者医疗器械网络交易服务第三方平台开展医疗器械网络销售活动。 通过自建网站开展医疗器械网络销售的企业，应当依法取得《互联网药品信息服务资格证书》，并具备与其规模相适应的办公场所以及数据备份、故障恢复等技术条件。 第十条 从事医疗器械网络销售的企业，应当在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证，产品页面应当展示该产品的医疗器械注册证或者备案凭证。相关展示信息应当画面清晰，容易辨识。其中，医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证、医疗器械注册证或者备案凭证的编号还应当以文本形式展示。相关信息发生变更的，应当及时更新展示内容。 第十一条 从事医疗器械网络销售的企业在网上发布的医疗器械名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、医疗器械注册证编号或者备案凭证编号、注册人或者备案人信息、生产许可证或者备案凭证编号、产品技术要求编号、禁忌症等信息，应当与经注册或者备案的相关内容保持一致。 第十二条 从事医疗器械网络销售的企业应当记录医疗器械销售信息，记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，保存时间不得少于5年；植入类医疗器械的销售信息应当永久保存。相关记录应当真实、完整、可追溯。 第十三条 从事医疗器械网络销售的企业，经营范围不得超出其生产经营许可或者备案的范围。 医疗器械批发企业从事医疗器械网络销售，应当销售给具有资质的医疗器械经营企业或者使用单位。 医疗器械零售企业从事医疗器械网络销售，应当销售给消费者。销售给消费者个人的医疗器械，应当是可以由消费者个人自行使用的，其说明书应当符合医疗器械说明书和标签管理相关规定，标注安全使用的特别说明。 第十四条 从事医疗器械网络销售的企业，应当按照医疗器械标签和说明书标明的条件贮存和运输医疗器械。委托其他单位贮存和运输医疗器械的，应当对被委托方贮存和运输医疗器械的质量保障能力进行考核评估，明确贮存和运输过程中的质量安全责任，确保贮存和运输过程中的质量安全。 第三章 医疗器械网络交易服务 第十五条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当依法取得《互联网药品信息服务资格证书》，具备与其规模相适应的办公场所以及数据备份、故障恢复等技术条件，设置专门的医疗器械网络质量安全管理机构或者配备医疗器械质量安全管理人员。 第十六条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当向所在地省级食品药品监督管理部门备案，填写医疗器械网络交易服务第三方平台备案表，并提交以下材料： （一）营业执照原件、复印件； （二）法定代表人或者主要负责人、医疗器械质量安全管理人身份证明原件、复印件； （三）组织机构与部门设置说明； （四）办公场所地理位置图、房屋产权证明文件或者租赁协议（附房屋产权证明文件）原件、复印件； （五）电信业务经营许可证原件、复印件或者非经营性互联网信息服务备案说明； （六）《互联网药品信息服务资格证书》原件、复印件； （七）医疗器械网络交易服务质量管理制度等文件目录； （八）网站或者网络客户端应用程序基本情况介绍和功能说明； （九）其他相关证明材料。 第十七条 省级食品药品监督管理部门应当当场对企业提交材料的完整性进行核对，符合规定的予以备案，发给医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证；提交资料不齐全或者不符合法定情形的，应当一次性告知需要补充材料的事项。 省级食品药品监督管理部门应当在备案后7个工作日内向社会公开相关备案信息。备案信息包括企业名称、法定代表人或者主要负责人、网站名称、网络客户端应用程序名、网站域名、网站IP地址、电信业务经营许可证或者非经营性互联网信息服务备案编号、医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号等。 省级食品药品监督管理部门应当在医疗器械网络交易服务第三方平台提供者备案后3个月内，对医疗器械网络交易服务第三方平台开展现场检查。 第十八条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者名称、法定代表人或者主要负责人、网站名称、网络客户端应用程序名、网站域名、网站IP地址、电信业务经营许可证或者非经营性互联网信息服务备案编号等备案信息发生变化的，应当及时变更备案。 第十九条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者，应当在其网站主页面显著位置标注医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证的编号。 第二十条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当建立包括入驻平台的企业核实登记、质量安全监测、交易安全保障、网络销售违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、安全投诉举报处理、消费者权益保护、质量安全信息公告等管理制度。 第二十一条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当对申请入驻平台的企业提供的医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证、医疗器械注册证或者备案凭证、企业营业执照等材料进行核实，建立档案并及时更新，保证入驻平台的企业许可证件或者备案凭证所载明的生产经营场所等许可或者备案信息真实。 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当与入驻平台的企业签订入驻协议，并在协议中明确双方义务及违约处置措施等相关内容。 第二十二条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当记录在其平台上开展的医疗器械交易信息，记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，保存时间不得少于5年；植入类医疗器械交易信息应当永久保存。相关记录应当真实、完整、可追溯。 第二十三条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当对平台上的医疗器械销售行为及信息进行监测，发现入驻网络交易服务第三方平台的企业存在超范围经营、发布虚假信息、夸大宣传等违法违规行为、无法取得联系或者存在其他严重安全隐患的，应当立即对其停止网络交易服务，并保存有关记录，向所在地省级食品药品监督管理部门报告。 发现入驻网络交易服务第三方平台的企业被食品药品监督管理部门责令停产停业、吊销许可证件等处罚，或者平台交易的产品被食品药品监督管理部门暂停销售或者停止销售的，应当立即停止提供相关网络交易服务。 第二十四条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当在网站醒目位置及时发布产品质量安全隐患等相关信息。 第四章 监督检查 第二十五条 食品药品监督管理部门依照法律、法规、规章的规定，依职权对从事医疗器械网络销售的企业和医疗器械网络交易服务第三方平台实施监督检查和抽样检验。 第二十六条 对从事医疗器械网络销售的企业违法行为的查处，由其所在地县级以上地方食品药品监督管理部门管辖。 未经许可或者备案从事医疗器械网络销售，能确定违法销售企业地址的，由违法销售企业所在地县级以上地方食品药品监督管理部门管辖；不能确定违法销售企业所在地的，由违法行为发生地或者违法行为结果地的县级以上地方食品药品监督管理部门管辖。通过医疗器械网络交易服务第三方平台销售的，由医疗器械网络交易服务第三方平台提供者所在地省级食品药品监督管理部门管辖；经调查后能够确定管辖地的，及时移送有管辖权的食品药品监督管理部门。 对医疗器械网络交易服务第三方平台提供者违法行为的查处，由其所在地省级食品药品监督管理部门管辖。 网络销售的医疗器械发生重大质量事故或者造成其他严重危害后果的，可以由违法企业所在地、违法行为发生地或者违法行为结果地省级食品药品监督管理部门管辖；后果特别严重的，省级食品药品监督管理部门可以报请国家食品药品监督管理总局协调或者组织直接查处。 对发生医疗器械网络销售违法行为的网站，由省级食品药品监督管理部门通报同级通信主管部门。 第二十七条 国家食品药品监督管理总局组织建立国家医疗器械网络交易监测平台，开展全国医疗器械网络销售和网络交易监测与处置，监测情况定期通报省级食品药品监督管理部门。对监测发现的涉嫌违法违规信息，及时转送相关省级食品药品监督管理部门。省级食品药品监督管理部门应当及时组织处理。 第二十八条 省级食品药品监督管理部门自行建立的医疗器械网络销售监测平台，应当与国家医疗器械网络交易监测平台实现数据对接。 第二十九条 食品药品监督管理部门开展医疗器械网络销售日常监督管理，或者对涉嫌违法违规的医疗器械网络销售行为进行查处时，有权采取下列措施： （一）进入企业医疗器械经营场所、办公场所和服务器所在地等实施现场检查； （二）对网络销售的医疗器械进行抽样检验； （三）询问有关人员，调查企业从事医疗器械网络销售行为的相关情况； （四）查阅、复制企业的交易数据、合同、票据、账簿以及其他相关资料； （五）调取网络销售的技术监测、记录资料； （六）依法查封扣押数据存储介质等； （七）法律、法规规定可以采取的其他措施。 第三十条 对网络销售医疗器械的抽样检验，按照医疗器械质量监督抽查检验相关管理规定实施。 检验结果不符合医疗器械质量安全标准的，食品药品监督管理部门收到检验报告后，应当及时对相关生产经营企业开展监督检查，采取控制措施，及时发布质量公告，对违法行为依法查处。 第三十一条 食品药品监督管理部门对医疗器械网络销售的技术监测记录、信息追溯资料等，可以作为认定医疗器械网络销售违法事实的依据。 第三十二条 从事医疗器械网络销售的企业实际情况与备案信息不符且无法取得联系的，经所在地设区的市级食品药品监督管理部门公示后，依法注销其《医疗器械经营许可证》或者在第二类医疗器械经营备案信息中予以标注，并向社会公告。相关网站由省级食品药品监督管理部门通报同级通信主管部门。 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者实际情况与备案信息不符且无法取得联系的，经原备案所在地省级食品药品监督管理部门公示后，在其备案信息中予以标注，向社会公告；备案时提供虚假资料的，由省级食品药品监督管理部门向社会公告备案单位。其网站由省级食品药品监督管理部门通报同级通信主管部门。 第三十三条 食品药品监督管理部门在检查中发现从事医疗器械网络销售的企业或者医疗器械网络交易服务第三方平台未按规定建立并执行相关质量管理制度，且存在医疗器械质量安全隐患的，食品药品监督管理部门可以责令其暂停网络销售或者暂停提供相关网络交易服务。 恢复网络销售或者恢复提供相关网络交易服务的，从事医疗器械网络销售的企业或者医疗器械网络交易服务第三方平台提供者应当向原作出处理决定的食品药品监督管理部门提出申请，经食品药品监督管理部门检查通过后方可恢复。 第三十四条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者，有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以依职责对其法定代表人或者主要负责人进行约谈： （一）发生医疗器械质量安全问题，可能引发医疗器械质量安全风险的； （二）未及时妥善处理投诉举报的医疗器械质量问题，可能存在医疗器械质量安全隐患的； （三）未及时采取有效措施排查、消除医疗器械质量安全隐患，未落实医疗器械质量安全责任的； （四）需要进行约谈的其他情形。 约谈不影响食品药品监督管理部门依法对其进行行政处理，约谈情况及后续处理情况可以向社会公开。 被约谈企业无正当理由未按照要求落实整改的，省级食品药品监督管理部门、所在地设区的市级食品药品监督管理部门应当依职责增加监督检查频次。 第三十五条 有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以将从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者及其法定代表人或者主要负责人列入失信企业和失信人员名单，并向社会公开： （一）拒不执行暂停网络销售或者暂停提供相关网络交易服务决定的； （二）企业被约谈后拒不按照要求整改的。 第三十六条 县级以上地方食品药品监督管理部门应当定期汇总分析本行政区域医疗器械网络销售监督管理情况，报告上一级食品药品监督管理部门，并依法向社会公开。 省级食品药品监督管理部门应当每年汇总分析医疗器械网络销售和网络交易服务第三方平台监督管理情况，报告国家食品药品监督管理总局，并依法向社会公开。 第五章 法律责任 第三十七条 从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者违反法律法规有关规定从事销售或者交易服务，法律法规已有规定的，从其规定。构成犯罪的，移送公安机关处理。 第三十八条 违反本办法规定，未取得医疗器械经营许可从事网络第三类医疗器械销售的，依照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定予以处罚；未取得第二类医疗器械经营备案凭证从事网络第二类医疗器械销售的，依照《医疗器械监督管理条例》第六十五条的规定予以处罚。 第三十九条 从事医疗器械网络销售的企业未按照本办法规定备案的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令限期改正，给予警告；拒不改正的，向社会公告，处1万元以下罚款。 第四十条 有下列情形之一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1万元以下罚款： （一）从事医疗器械网络销售的企业未按照本办法要求展示医疗器械生产经营许可证或者备案凭证、医疗器械注册证或者备案凭证的； （二）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者未按照本办法要求展示医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号的。 第四十一条 有下列情形之一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款： （一）从事医疗器械网络销售的企业备案信息发生变化，未按规定变更的； （二）从事医疗器械网络销售的企业未按规定建立并执行质量管理制度的； （三）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者备案事项发生变化未按规定办理变更的； （四）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者未按规定要求设置与其规模相适应的质量安全管理机构或者配备质量安全管理人员的； （五）医疗器械网络交易服务第三方平台提供者未按规定建立并执行质量管理制度的。 第四十二条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者未按本办法规定备案的，由省级食品药品监督管理部门责令限期改正；拒不改正的，向社会公告，处3万元以下罚款。 第四十三条 有下列情形之一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款： （一）从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台条件发生变化，不再满足规定要求的； （二）从事医疗器械网络销售的企业、医疗器械网络交易服务第三方平台提供者不配合食品药品监督管理部门的监督检查，或者拒绝、隐瞒、不如实提供相关材料和数据的。 第四十四条 有下列情形之一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款： （一）从事医疗器械网络销售的企业超出经营范围销售的； （二）医疗器械批发企业销售给不具有资质的经营企业、使用单位的。 医疗器械零售企业将非消费者自行使用的医疗器械销售给消费者个人的，依照前款第一项规定予以处罚。 第四十五条 从事医疗器械网络销售的企业未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定予以处罚。 第四十六条 负责监管医疗器械网络销售的食品药品监督管理部门工作人员不履行职责或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法追究行政责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。 第四十七条 医疗器械网络交易服务第三方平台提供者提供的医疗器械产品或者服务造成他人人身、财产损失的，根据相关法律法规的规定承担民事责任。 第六章 附 则 第四十八条 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证的格式由国家食品药品监督管理总局统一制定。 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证由省级食品药品监督管理部门印制。 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号的编排方式为：（X）网械平台备字〔XXXX〕第XXXXX号。其中： 第一位X代表备案部门所在地省、自治区、直辖市的简称； 第二到五位X代表4位数备案年份； 第六到十位X代表5位数备案流水号。 第四十九条 医疗器械网络信息服务按照《互联网药品信息服务管理办法》执行。 第五十条 本办法自2018年3月1日起施行。
总局办公厅关于做好医疗器械临床试验机构备案工作的通知 | 食药监办械管〔2017〕161号 | FGWJ-2017-10427 | 2017-11-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》（以下简称《备案办法》）已经发布，自2018年1月1日起施行。为做好医疗器械临床试验机构备案工作，现将有关事项通知如下： 一、充分认识医疗器械临床试验机构备案工作重要性 为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见〉的通知》（厅字〔2017〕42号）和《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第680号）要求，医疗器械临床试验机构实行备案管理，将有利于释放临床资源，扩大临床试验机构的数量，更好地满足医疗器械临床试验需求，对鼓励医疗器械创新、促进产业健康发展具有重要意义。各省级食品药品监督管理局要高度重视《备案办法》实施工作，监督指导行政区域内拟开展医疗器械临床试验的临床试验机构开展备案工作。 二、做好医疗器械临床试验机构备案宣贯培训工作 各省级食品药品监督管理局要加强与同级卫生计生行政部门的协调配合，推动《备案办法》的宣传贯彻和培训工作，指导行政区域内医疗机构和有关单位尽快使用医疗器械临床试验机构备案管理信息系统进行备案。 申请医疗器械临床试验的机构自2018年1月1日起可登录食品药品监管总局网站（网址http://www.cfda.gov.cn），点击“医疗器械临床试验机构备案管理信息系统（以下简称备案系统）”进行备案。有关单位和个人可登录备案系统查询医疗器械临床试验机构备案信息。医疗器械临床试验申办者可以登录备案系统选择已经备案的医疗器械临床试验机构开展临床试验。 备案系统由食品药品监管总局组织建立，日常管理工作由食品药品监管总局核查中心负责。 三、做好医疗器械临床试验机构备案过渡期相关工作 为了保证临床试验工作的持续开展，自2018年1月1日至2018年12月31日，医疗器械临床试验申办者可以继续选择经食品药品监管总局会同国家卫生计生委认定的药物临床试验机构开展临床试验。其中，体外诊断试剂临床试验申办者还可以继续按照《食品药品监管总局关于实施〈医疗器械注册管理办法〉和〈体外诊断试剂注册管理办法〉有关事项的通知》（食药监械管〔2014〕144号）中的有关规定，选择省级卫生医疗机构开展临床试验；对于特殊使用目的体外诊断试剂，可以在符合要求的市级以上的疾病预防控制中心、专科医院或检验检疫所、戒毒中心等机构开展临床试验。 自2019年1月1日起，医疗器械（包括体外诊断试剂）临床试验申办者应当选取已经在备案系统备案的医疗器械临床试验机构，按照《医疗器械临床试验质量管理规范》（食品药品监管总局 国家卫生计生委令第25号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（食品药品监管总局令第5号）的有关要求开展临床试验。 四、加强医疗器械临床试验机构监督检查 各省级食品药品监督管理局要切实落实属地监管责任，加强对医疗器械临床试验事中事后监管。做好与同级卫生计生行政部门的协调配合及信息通报工作；督促医疗器械临床试验机构在每年1月31日前提交上一年度开展医疗器械临床试验工作总结报告。组织制定并落实监督检查计划，加强对行政区域内医疗器械临床试验机构的监督检查；对发现的违法违规行为，按照《医疗器械监督管理条例》及其他相关规定组织查处。 对医疗机构和有关单位在执行《备案办法》过程中遇到的情况和问题，应注意收集、及时沟通并报告总局器械注册司。 食品药品监管总局办公厅 2017年11月24日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械临床试验机构条件和备案管理办法》（以下简称《备案办法》）已经发布，自2018年1月1日起施行。为做好医疗器械临床试验机构备案工作，现将有关事项通知如下： 一、充分认识医疗器械临床试验机构备案工作重要性 为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见〉的通知》（厅字〔2017〕42号）和《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第680号）要求，医疗器械临床试验机构实行备案管理，将有利于释放临床资源，扩大临床试验机构的数量，更好地满足医疗器械临床试验需求，对鼓励医疗器械创新、促进产业健康发展具有重要意义。各省级食品药品监督管理局要高度重视《备案办法》实施工作，监督指导行政区域内拟开展医疗器械临床试验的临床试验机构开展备案工作。 二、做好医疗器械临床试验机构备案宣贯培训工作 各省级食品药品监督管理局要加强与同级卫生计生行政部门的协调配合，推动《备案办法》的宣传贯彻和培训工作，指导行政区域内医疗机构和有关单位尽快使用医疗器械临床试验机构备案管理信息系统进行备案。 申请医疗器械临床试验的机构自2018年1月1日起可登录食品药品监管总局网站（网址http://www.cfda.gov.cn），点击“医疗器械临床试验机构备案管理信息系统（以下简称备案系统）”进行备案。有关单位和个人可登录备案系统查询医疗器械临床试验机构备案信息。医疗器械临床试验申办者可以登录备案系统选择已经备案的医疗器械临床试验机构开展临床试验。 备案系统由食品药品监管总局组织建立，日常管理工作由食品药品监管总局核查中心负责。 三、做好医疗器械临床试验机构备案过渡期相关工作 为了保证临床试验工作的持续开展，自2018年1月1日至2018年12月31日，医疗器械临床试验申办者可以继续选择经食品药品监管总局会同国家卫生计生委认定的药物临床试验机构开展临床试验。其中，体外诊断试剂临床试验申办者还可以继续按照《食品药品监管总局关于实施〈医疗器械注册管理办法〉和〈体外诊断试剂注册管理办法〉有关事项的通知》（食药监械管〔2014〕144号）中的有关规定，选择省级卫生医疗机构开展临床试验；对于特殊使用目的体外诊断试剂，可以在符合要求的市级以上的疾病预防控制中心、专科医院或检验检疫所、戒毒中心等机构开展临床试验。 自2019年1月1日起，医疗器械（包括体外诊断试剂）临床试验申办者应当选取已经在备案系统备案的医疗器械临床试验机构，按照《医疗器械临床试验质量管理规范》（食品药品监管总局 国家卫生计生委令第25号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（食品药品监管总局令第5号）的有关要求开展临床试验。 四、加强医疗器械临床试验机构监督检查 各省级食品药品监督管理局要切实落实属地监管责任，加强对医疗器械临床试验事中事后监管。做好与同级卫生计生行政部门的协调配合及信息通报工作；督促医疗器械临床试验机构在每年1月31日前提交上一年度开展医疗器械临床试验工作总结报告。组织制定并落实监督检查计划，加强对行政区域内医疗器械临床试验机构的监督检查；对发现的违法违规行为，按照《医疗器械监督管理条例》及其他相关规定组织查处。 对医疗机构和有关单位在执行《备案办法》过程中遇到的情况和问题，应注意收集、及时沟通并报告总局器械注册司。 食品药品监管总局办公厅 2017年11月24日
医疗器械经营监督管理办法 |  | FGWJ-2017-10495 | 2017-11-21 |  | 医疗器械经营监督管理办法 （2014年7月30日国家食品药品监督管理总局令第8号公布 根据2017年11月7日国家食品药品监督管理总局局务会议《关于修改部分规章的决定》修正） 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械经营监督管理，规范医疗器械经营行为，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械经营活动及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械经营监督管理工作。县级以上食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械经营监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械经营监督管理工作。 第四条 按照医疗器械风险程度，医疗器械经营实施分类管理。 经营第一类医疗器械不需许可和备案，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第三类医疗器械实行许可管理。 第五条 国家食品药品监督管理总局制定医疗器械经营质量管理规范并监督实施。 第六条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械经营许可和备案信息。申请人可以查询审批进度和审批结果，公众可以查阅审批结果。 第二章 经营许可与备案管理 第七条 从事医疗器械经营，应当具备以下条件： （一）具有与经营范围和经营规模相适应的质量管理机构或者质量管理人员，质量管理人员应当具有国家认可的相关专业学历或者职称； （二）具有与经营范围和经营规模相适应的经营、贮存场所； （三）具有与经营范围和经营规模相适应的贮存条件，全部委托其他医疗器械经营企业贮存的可以不设立库房； （四）具有与经营的医疗器械相适应的质量管理制度； （五）具备与经营的医疗器械相适应的专业指导、技术培训和售后服务的能力，或者约定由相关机构提供技术支持。 从事第三类医疗器械经营的企业还应当具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统，保证经营的产品可追溯。鼓励从事第一类、第二类医疗器械经营的企业建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统。 第八条 从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提出申请，并提交以下资料： （一）营业执照复印件； （二）法定代表人、企业负责人、质量负责人的身份证明、学历或者职称证明复印件； （三）组织机构与部门设置说明； （四）经营范围、经营方式说明； （五）经营场所、库房地址的地理位置图、平面图、房屋产权证明文件或者租赁协议（附房屋产权证明文件）复印件； （六）经营设施、设备目录； （七）经营质量管理制度、工作程序等文件目录； （八）计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明； （九）经办人授权证明； （十）其他证明材料。 第九条 对于申请人提出的第三类医疗器械经营许可申请，设区的市级食品药品监督管理部门应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项属于其职权范围，申请资料齐全、符合法定形式的，应当受理申请； （二）申请资料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理； （三）申请资料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政部门申请。 设区的市级食品药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械经营许可申请的，应当出具受理或者不予受理的通知书。 第十条 设区的市级食品药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内对申请资料进行审核，并按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查。需要整改的，整改时间不计入审核时限。 符合规定条件的，依法作出准予许可的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械经营许可证》；不符合规定条件的，作出不予许可的书面决定，并说明理由。 第十一条 医疗器械经营许可申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，食品药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人依照法律、法规以及国家食品药品监督管理总局的有关规定享有申请听证的权利；在对医疗器械经营许可进行审查时，食品药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第十二条 从事第二类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案，填写第二类医疗器械经营备案表，并提交本办法第八条规定的资料（第八项除外）。 第十三条 食品药品监督管理部门应当当场对企业提交资料的完整性进行核对，符合规定的予以备案，发给第二类医疗器械经营备案凭证。 第十四条 设区的市级食品药品监督管理部门应当在医疗器械经营企业备案之日起3个月内，按照医疗器械经营质量管理规范的要求对第二类医疗器械经营企业开展现场核查。 第十五条 《医疗器械经营许可证》有效期为5年，载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、发证部门、发证日期和有效期限等事项。 医疗器械经营备案凭证应当载明编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、备案部门、备案日期等事项。 第十六条 《医疗器械经营许可证》事项的变更分为许可事项变更和登记事项变更。 许可事项变更包括经营场所、经营方式、经营范围、库房地址的变更。 登记事项变更是指上述事项以外其他事项的变更。 第十七条 许可事项变更的，应当向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》变更申请，并提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。 跨行政区域设置库房的，应当向库房所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理备案。 原发证部门应当自收到变更申请之日起15个工作日内进行审核，并作出准予变更或者不予变更的决定；需要按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查的，自收到变更申请之日起30个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。不予变更的，应当书面说明理由并告知申请人。变更后的《医疗器械经营许可证》编号和有效期限不变。 第十八条 新设立独立经营场所的，应当单独申请医疗器械经营许可或者备案。 第十九条 登记事项变更的，医疗器械经营企业应当及时向设区的市级食品药品监督管理部门办理变更手续。 第二十条 因分立、合并而存续的医疗器械经营企业，应当依照本办法规定申请变更许可；因企业分立、合并而解散的，应当申请注销《医疗器械经营许可证》；因企业分立、合并而新设立的，应当申请办理《医疗器械经营许可证》。 第二十一条 医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，应当按照规定办理经营许可或者备案。 第二十二条 《医疗器械经营许可证》有效期届满需要延续的，医疗器械经营企业应当在有效期届满6个月前，向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》延续申请。 原发证部门应当按照本办法第十条的规定对延续申请进行审核,必要时开展现场核查，在《医疗器械经营许可证》有效期届满前作出是否准予延续的决定。符合规定条件的，准予延续，延续后的《医疗器械经营许可证》编号不变。不符合规定条件的，责令限期整改；整改后仍不符合规定条件的，不予延续，并书面说明理由。逾期未作出决定的，视为准予延续。 第二十三条 医疗器械经营备案凭证中企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址等备案事项发生变化的，应当及时变更备案。 第二十四条 《医疗器械经营许可证》遗失的，医疗器械经营企业应当立即在原发证部门指定的媒体上登载遗失声明。自登载遗失声明之日起满1个月后，向原发证部门申请补发。原发证部门及时补发《医疗器械经营许可证》。 补发的《医疗器械经营许可证》编号和有效期限与原证一致。 第二十五条 医疗器械经营备案凭证遗失的，医疗器械经营企业应当及时向原备案部门办理补发手续。 第二十六条 医疗器械经营企业因违法经营被食品药品监督管理部门立案调查但尚未结案的，或者收到行政处罚决定但尚未履行的，设区的市级食品药品监督管理部门应当中止许可，直至案件处理完毕。 第二十七条 医疗器械经营企业有法律、法规规定应当注销的情形，或者有效期未满但企业主动提出注销的，设区的市级食品药品监督管理部门应当依法注销其《医疗器械经营许可证》，并在网站上予以公布。 第二十八条 设区的市级食品药品监督管理部门应当建立《医疗器械经营许可证》核发、延续、变更、补发、撤销、注销等许可档案和医疗器械经营备案信息档案。 第二十九条 任何单位以及个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证。 第三章 经营质量管理 第三十条 医疗器械经营企业应当按照医疗器械经营质量管理规范要求，建立覆盖质量管理全过程的经营管理制度，并做好相关记录，保证经营条件和经营行为持续符合要求。 第三十一条 医疗器械经营企业对其办事机构或者销售人员以本企业名义从事的医疗器械购销行为承担法律责任。医疗器械经营企业销售人员销售医疗器械，应当提供加盖本企业公章的授权书。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 第三十二条 医疗器械经营企业应当建立并执行进货查验记录制度。从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业应当建立销售记录制度。进货查验记录和销售记录信息应当真实、准确、完整。 从事医疗器械批发业务的企业，其购进、贮存、销售等记录应当符合可追溯要求。 进货查验记录和销售记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。 鼓励其他医疗器械经营企业建立销售记录制度。 第三十三条 医疗器械经营企业应当从具有资质的生产企业或者经营企业购进医疗器械。 医疗器械经营企业应当与供货者约定质量责任和售后服务责任，保证医疗器械售后的安全使用。 与供货者或者相应机构约定由其负责产品安装、维修、技术培训服务的医疗器械经营企业，可以不设从事技术培训和售后服务的部门，但应当有相应的管理人员。 第三十四条 医疗器械经营企业应当采取有效措施，确保医疗器械运输、贮存过程符合医疗器械说明书或者标签标示要求，并做好相应记录，保证医疗器械质量安全。 说明书和标签标示要求低温、冷藏的，应当按照有关规定，使用低温、冷藏设施设备运输和贮存。 第三十五条 医疗器械经营企业委托其他单位运输医疗器械的，应当对承运方运输医疗器械的质量保障能力进行考核评估，明确运输过程中的质量责任，确保运输过程中的质量安全。 第三十六条 医疗器械经营企业为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的，应当与委托方签订书面协议，明确双方权利义务，并具有与产品贮存配送条件和规模相适应的设备设施，具备与委托方开展实时电子数据交换和实现产品经营全过程可追溯的计算机信息管理平台和技术手段。 第三十七条 从事医疗器械批发业务的经营企业应当销售给具有资质的经营企业或者使用单位。 第三十八条 医疗器械经营企业应当配备专职或者兼职人员负责售后管理，对客户投诉的质量问题应当查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录，必要时应当通知供货者及医疗器械生产企业。 第三十九条 医疗器械经营企业不具备原经营许可条件或者与备案信息不符且无法取得联系的，经原发证或者备案部门公示后，依法注销其《医疗器械经营许可证》或者在第二类医疗器械经营备案信息中予以标注，并向社会公告。 第四十条 第三类医疗器械经营企业应当建立质量管理自查制度，并按照医疗器械经营质量管理规范要求进行全项目自查，于每年年底前向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提交年度自查报告。 第四十一条 第三类医疗器械经营企业自行停业一年以上，重新经营时，应当提前书面报告所在地设区的市级食品药品监督管理部门，经核查符合要求后方可恢复经营。 第四十二条 医疗器械经营企业不得经营未经注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 第四十三条 医疗器械经营企业经营的医疗器械发生重大质量事故的，应当在24小时内报告所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当立即报告国家食品药品监督管理总局。 第四章 监督管理 第四十四条 食品药品监督管理部门应当定期或者不定期对医疗器械经营企业符合经营质量管理规范要求的情况进行监督检查，督促企业规范经营活动。对第三类医疗器械经营企业按照医疗器械经营质量管理规范要求进行全项目自查的年度自查报告，应当进行审查，必要时开展现场核查。 第四十五条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当编制本行政区域的医疗器械经营企业监督检查计划，并监督实施。设区的市级食品药品监督管理部门应当制定本行政区域的医疗器械经营企业的监管重点、检查频次和覆盖率，并组织实施。 第四十六条 食品药品监督管理部门组织监督检查，应当制定检查方案，明确检查标准，如实记录现场检查情况，将检查结果书面告知被检查企业。需要整改的，应当明确整改内容以及整改期限，并实施跟踪检查。 第四十七条 食品药品监督管理部门应当加强对医疗器械的抽查检验。 省级以上食品药品监督管理部门应当根据抽查检验结论及时发布医疗器械质量公告。 第四十八条 有下列情形之一的，食品药品监督管理部门应当加强现场检查： （一）上一年度监督检查中存在严重问题的； （二）因违反有关法律、法规受到行政处罚的； （三）新开办的第三类医疗器械经营企业； （四）食品药品监督管理部门认为需要进行现场检查的其他情形。 第四十九条 食品药品监督管理部门应当建立医疗器械经营日常监督管理制度，加强对医疗器械经营企业的日常监督检查。 第五十条 对投诉举报或者其他信息显示以及日常监督检查发现可能存在产品安全隐患的医疗器械经营企业，或者有不良行为记录的医疗器械经营企业，食品药品监督管理部门可以实施飞行检查。 第五十一条 有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以对医疗器械经营企业的法定代表人或者企业负责人进行责任约谈： （一）经营存在严重安全隐患的； （二）经营产品因质量问题被多次举报投诉或者媒体曝光的； （三）信用等级评定为不良信用企业的； （四）食品药品监督管理部门认为有必要开展责任约谈的其他情形。 第五十二条 食品药品监督管理部门应当建立医疗器械经营企业监管档案，记录许可和备案信息、日常监督检查结果、违法行为查处等情况，并对有不良信用记录的医疗器械经营企业实施重点监管。 第五章 法律责任 第五十三条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款： （一）医疗器械经营企业未依照本办法规定办理登记事项变更的； （二）医疗器械经营企业派出销售人员销售医疗器械，未按照本办法要求提供授权书的； （三）第三类医疗器械经营企业未在每年年底前向食品药品监督管理部门提交年度自查报告的。 第五十四条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款： （一）医疗器械经营企业经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改的； （二）医疗器械经营企业擅自变更经营场所或者库房地址、扩大经营范围或者擅自设立库房的； （三）从事医疗器械批发业务的经营企业销售给不具有资质的经营企业或者使用单位的； （四）医疗器械经营企业从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械的。 第五十五条 未经许可从事医疗器械经营活动，或者《医疗器械经营许可证》有效期届满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定予以处罚。 第五十六条 提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得《医疗器械经营许可证》的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十四条的规定予以处罚。 第五十七条 伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十四条的规定予以处罚。 伪造、变造、买卖、出租、出借医疗器械经营备案凭证的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，并处1万元以下罚款。 第五十八条 未依照本办法规定备案或者备案时提供虚假资料的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十五条的规定予以处罚。 第五十九条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令限期改正，并按照《医疗器械监督管理条例》第六十六条的规定予以处罚： （一）经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的； （二）经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械的； （三）食品药品监督管理部门责令停止经营后，仍拒不停止经营医疗器械的。 第六十条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，并按照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定予以处罚： （一）经营的医疗器械的说明书、标签不符合有关规定的； （二）未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的。 第六十一条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，并按照《医疗器械监督管理条例》第六十八条的规定予以处罚： （一）经营企业未依照本办法规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的； （二）从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未依照本办法规定建立并执行销售记录制度的。 第六章 附 则 第六十二条 本办法下列用语的含义是： 医疗器械经营，是指以购销的方式提供医疗器械产品的行为，包括采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等。 医疗器械批发，是指将医疗器械销售给具有资质的经营企业或者使用单位的医疗器械经营行为。 医疗器械零售，是指将医疗器械直接销售给消费者的医疗器械经营行为。 第六十三条 互联网医疗器械经营有关管理规定由国家食品药品监督管理总局另行制定。 第六十四条 《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证的格式由国家食品药品监督管理总局统一制定。 《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证由设区的市级食品药品监督管理部门印制。 《医疗器械经营许可证》编号的编排方式为：XX食药监械经营许XXXXXXXX号。其中： 第一位X代表许可部门所在地省、自治区、直辖市的简称； 第二位X代表所在地设区的市级行政区域的简称； 第三到六位X代表4位数许可年份； 第七到十位X代表4位数许可流水号。 第二类医疗器械经营备案凭证备案编号的编排方式为：XX食药监械经营备XXXXXXXX号。其中： 第一位X代表备案部门所在地省、自治区、直辖市的简称； 第二位X代表所在地设区的市级行政区域的简称； 第三到六位X代表4位数备案年份； 第七到十位X代表4位数备案流水号。 第六十五条 《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证列明的经营范围按照医疗器械管理类别、分类编码及名称确定。医疗器械管理类别、分类编码及名称按照国家食品药品监督管理总局发布的医疗器械分类目录核定。 第六十六条 食品药品监督管理部门制作的医疗器械经营许可电子证书与印制的医疗器械经营许可证书具有同等法律效力。 第六十七条 本办法自2014年10月1日起施行。2004年8月9日公布的《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局令第15号）同时废止。 | 医疗器械经营监督管理办法 （2014年7月30日国家食品药品监督管理总局令第8号公布 根据2017年11月7日国家食品药品监督管理总局局务会议《关于修改部分规章的决定》修正） 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械经营监督管理，规范医疗器械经营行为，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械经营活动及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械经营监督管理工作。县级以上食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械经营监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械经营监督管理工作。 第四条 按照医疗器械风险程度，医疗器械经营实施分类管理。 经营第一类医疗器械不需许可和备案，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第三类医疗器械实行许可管理。 第五条 国家食品药品监督管理总局制定医疗器械经营质量管理规范并监督实施。 第六条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械经营许可和备案信息。申请人可以查询审批进度和审批结果，公众可以查阅审批结果。 第二章 经营许可与备案管理 第七条 从事医疗器械经营，应当具备以下条件： （一）具有与经营范围和经营规模相适应的质量管理机构或者质量管理人员，质量管理人员应当具有国家认可的相关专业学历或者职称； （二）具有与经营范围和经营规模相适应的经营、贮存场所； （三）具有与经营范围和经营规模相适应的贮存条件，全部委托其他医疗器械经营企业贮存的可以不设立库房； （四）具有与经营的医疗器械相适应的质量管理制度； （五）具备与经营的医疗器械相适应的专业指导、技术培训和售后服务的能力，或者约定由相关机构提供技术支持。 从事第三类医疗器械经营的企业还应当具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统，保证经营的产品可追溯。鼓励从事第一类、第二类医疗器械经营的企业建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统。 第八条 从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提出申请，并提交以下资料： （一）营业执照复印件； （二）法定代表人、企业负责人、质量负责人的身份证明、学历或者职称证明复印件； （三）组织机构与部门设置说明； （四）经营范围、经营方式说明； （五）经营场所、库房地址的地理位置图、平面图、房屋产权证明文件或者租赁协议（附房屋产权证明文件）复印件； （六）经营设施、设备目录； （七）经营质量管理制度、工作程序等文件目录； （八）计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明； （九）经办人授权证明； （十）其他证明材料。 第九条 对于申请人提出的第三类医疗器械经营许可申请，设区的市级食品药品监督管理部门应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项属于其职权范围，申请资料齐全、符合法定形式的，应当受理申请； （二）申请资料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理； （三）申请资料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政部门申请。 设区的市级食品药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械经营许可申请的，应当出具受理或者不予受理的通知书。 第十条 设区的市级食品药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内对申请资料进行审核，并按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查。需要整改的，整改时间不计入审核时限。 符合规定条件的，依法作出准予许可的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械经营许可证》；不符合规定条件的，作出不予许可的书面决定，并说明理由。 第十一条 医疗器械经营许可申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，食品药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人依照法律、法规以及国家食品药品监督管理总局的有关规定享有申请听证的权利；在对医疗器械经营许可进行审查时，食品药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第十二条 从事第二类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案，填写第二类医疗器械经营备案表，并提交本办法第八条规定的资料（第八项除外）。 第十三条 食品药品监督管理部门应当当场对企业提交资料的完整性进行核对，符合规定的予以备案，发给第二类医疗器械经营备案凭证。 第十四条 设区的市级食品药品监督管理部门应当在医疗器械经营企业备案之日起3个月内，按照医疗器械经营质量管理规范的要求对第二类医疗器械经营企业开展现场核查。 第十五条 《医疗器械经营许可证》有效期为5年，载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、发证部门、发证日期和有效期限等事项。 医疗器械经营备案凭证应当载明编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、备案部门、备案日期等事项。 第十六条 《医疗器械经营许可证》事项的变更分为许可事项变更和登记事项变更。 许可事项变更包括经营场所、经营方式、经营范围、库房地址的变更。 登记事项变更是指上述事项以外其他事项的变更。 第十七条 许可事项变更的，应当向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》变更申请，并提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。 跨行政区域设置库房的，应当向库房所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理备案。 原发证部门应当自收到变更申请之日起15个工作日内进行审核，并作出准予变更或者不予变更的决定；需要按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查的，自收到变更申请之日起30个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。不予变更的，应当书面说明理由并告知申请人。变更后的《医疗器械经营许可证》编号和有效期限不变。 第十八条 新设立独立经营场所的，应当单独申请医疗器械经营许可或者备案。 第十九条 登记事项变更的，医疗器械经营企业应当及时向设区的市级食品药品监督管理部门办理变更手续。 第二十条 因分立、合并而存续的医疗器械经营企业，应当依照本办法规定申请变更许可；因企业分立、合并而解散的，应当申请注销《医疗器械经营许可证》；因企业分立、合并而新设立的，应当申请办理《医疗器械经营许可证》。 第二十一条 医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，应当按照规定办理经营许可或者备案。 第二十二条 《医疗器械经营许可证》有效期届满需要延续的，医疗器械经营企业应当在有效期届满6个月前，向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》延续申请。 原发证部门应当按照本办法第十条的规定对延续申请进行审核,必要时开展现场核查，在《医疗器械经营许可证》有效期届满前作出是否准予延续的决定。符合规定条件的，准予延续，延续后的《医疗器械经营许可证》编号不变。不符合规定条件的，责令限期整改；整改后仍不符合规定条件的，不予延续，并书面说明理由。逾期未作出决定的，视为准予延续。 第二十三条 医疗器械经营备案凭证中企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址等备案事项发生变化的，应当及时变更备案。 第二十四条 《医疗器械经营许可证》遗失的，医疗器械经营企业应当立即在原发证部门指定的媒体上登载遗失声明。自登载遗失声明之日起满1个月后，向原发证部门申请补发。原发证部门及时补发《医疗器械经营许可证》。 补发的《医疗器械经营许可证》编号和有效期限与原证一致。 第二十五条 医疗器械经营备案凭证遗失的，医疗器械经营企业应当及时向原备案部门办理补发手续。 第二十六条 医疗器械经营企业因违法经营被食品药品监督管理部门立案调查但尚未结案的，或者收到行政处罚决定但尚未履行的，设区的市级食品药品监督管理部门应当中止许可，直至案件处理完毕。 第二十七条 医疗器械经营企业有法律、法规规定应当注销的情形，或者有效期未满但企业主动提出注销的，设区的市级食品药品监督管理部门应当依法注销其《医疗器械经营许可证》，并在网站上予以公布。 第二十八条 设区的市级食品药品监督管理部门应当建立《医疗器械经营许可证》核发、延续、变更、补发、撤销、注销等许可档案和医疗器械经营备案信息档案。 第二十九条 任何单位以及个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证。 第三章 经营质量管理 第三十条 医疗器械经营企业应当按照医疗器械经营质量管理规范要求，建立覆盖质量管理全过程的经营管理制度，并做好相关记录，保证经营条件和经营行为持续符合要求。 第三十一条 医疗器械经营企业对其办事机构或者销售人员以本企业名义从事的医疗器械购销行为承担法律责任。医疗器械经营企业销售人员销售医疗器械，应当提供加盖本企业公章的授权书。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 第三十二条 医疗器械经营企业应当建立并执行进货查验记录制度。从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业应当建立销售记录制度。进货查验记录和销售记录信息应当真实、准确、完整。 从事医疗器械批发业务的企业，其购进、贮存、销售等记录应当符合可追溯要求。 进货查验记录和销售记录应当保存至医疗器械有效期后2年；无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。 鼓励其他医疗器械经营企业建立销售记录制度。 第三十三条 医疗器械经营企业应当从具有资质的生产企业或者经营企业购进医疗器械。 医疗器械经营企业应当与供货者约定质量责任和售后服务责任，保证医疗器械售后的安全使用。 与供货者或者相应机构约定由其负责产品安装、维修、技术培训服务的医疗器械经营企业，可以不设从事技术培训和售后服务的部门，但应当有相应的管理人员。 第三十四条 医疗器械经营企业应当采取有效措施，确保医疗器械运输、贮存过程符合医疗器械说明书或者标签标示要求，并做好相应记录，保证医疗器械质量安全。 说明书和标签标示要求低温、冷藏的，应当按照有关规定，使用低温、冷藏设施设备运输和贮存。 第三十五条 医疗器械经营企业委托其他单位运输医疗器械的，应当对承运方运输医疗器械的质量保障能力进行考核评估，明确运输过程中的质量责任，确保运输过程中的质量安全。 第三十六条 医疗器械经营企业为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的，应当与委托方签订书面协议，明确双方权利义务，并具有与产品贮存配送条件和规模相适应的设备设施，具备与委托方开展实时电子数据交换和实现产品经营全过程可追溯的计算机信息管理平台和技术手段。 第三十七条 从事医疗器械批发业务的经营企业应当销售给具有资质的经营企业或者使用单位。 第三十八条 医疗器械经营企业应当配备专职或者兼职人员负责售后管理，对客户投诉的质量问题应当查明原因，采取有效措施及时处理和反馈，并做好记录，必要时应当通知供货者及医疗器械生产企业。 第三十九条 医疗器械经营企业不具备原经营许可条件或者与备案信息不符且无法取得联系的，经原发证或者备案部门公示后，依法注销其《医疗器械经营许可证》或者在第二类医疗器械经营备案信息中予以标注，并向社会公告。 第四十条 第三类医疗器械经营企业应当建立质量管理自查制度，并按照医疗器械经营质量管理规范要求进行全项目自查，于每年年底前向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提交年度自查报告。 第四十一条 第三类医疗器械经营企业自行停业一年以上，重新经营时，应当提前书面报告所在地设区的市级食品药品监督管理部门，经核查符合要求后方可恢复经营。 第四十二条 医疗器械经营企业不得经营未经注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 第四十三条 医疗器械经营企业经营的医疗器械发生重大质量事故的，应当在24小时内报告所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当立即报告国家食品药品监督管理总局。 第四章 监督管理 第四十四条 食品药品监督管理部门应当定期或者不定期对医疗器械经营企业符合经营质量管理规范要求的情况进行监督检查，督促企业规范经营活动。对第三类医疗器械经营企业按照医疗器械经营质量管理规范要求进行全项目自查的年度自查报告，应当进行审查，必要时开展现场核查。 第四十五条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当编制本行政区域的医疗器械经营企业监督检查计划，并监督实施。设区的市级食品药品监督管理部门应当制定本行政区域的医疗器械经营企业的监管重点、检查频次和覆盖率，并组织实施。 第四十六条 食品药品监督管理部门组织监督检查，应当制定检查方案，明确检查标准，如实记录现场检查情况，将检查结果书面告知被检查企业。需要整改的，应当明确整改内容以及整改期限，并实施跟踪检查。 第四十七条 食品药品监督管理部门应当加强对医疗器械的抽查检验。 省级以上食品药品监督管理部门应当根据抽查检验结论及时发布医疗器械质量公告。 第四十八条 有下列情形之一的，食品药品监督管理部门应当加强现场检查： （一）上一年度监督检查中存在严重问题的； （二）因违反有关法律、法规受到行政处罚的； （三）新开办的第三类医疗器械经营企业； （四）食品药品监督管理部门认为需要进行现场检查的其他情形。 第四十九条 食品药品监督管理部门应当建立医疗器械经营日常监督管理制度，加强对医疗器械经营企业的日常监督检查。 第五十条 对投诉举报或者其他信息显示以及日常监督检查发现可能存在产品安全隐患的医疗器械经营企业，或者有不良行为记录的医疗器械经营企业，食品药品监督管理部门可以实施飞行检查。 第五十一条 有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以对医疗器械经营企业的法定代表人或者企业负责人进行责任约谈： （一）经营存在严重安全隐患的； （二）经营产品因质量问题被多次举报投诉或者媒体曝光的； （三）信用等级评定为不良信用企业的； （四）食品药品监督管理部门认为有必要开展责任约谈的其他情形。 第五十二条 食品药品监督管理部门应当建立医疗器械经营企业监管档案，记录许可和备案信息、日常监督检查结果、违法行为查处等情况，并对有不良信用记录的医疗器械经营企业实施重点监管。 第五章 法律责任 第五十三条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款： （一）医疗器械经营企业未依照本办法规定办理登记事项变更的； （二）医疗器械经营企业派出销售人员销售医疗器械，未按照本办法要求提供授权书的； （三）第三类医疗器械经营企业未在每年年底前向食品药品监督管理部门提交年度自查报告的。 第五十四条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款： （一）医疗器械经营企业经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改的； （二）医疗器械经营企业擅自变更经营场所或者库房地址、扩大经营范围或者擅自设立库房的； （三）从事医疗器械批发业务的经营企业销售给不具有资质的经营企业或者使用单位的； （四）医疗器械经营企业从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械的。 第五十五条 未经许可从事医疗器械经营活动，或者《医疗器械经营许可证》有效期届满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定予以处罚。 第五十六条 提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得《医疗器械经营许可证》的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十四条的规定予以处罚。 第五十七条 伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十四条的规定予以处罚。 伪造、变造、买卖、出租、出借医疗器械经营备案凭证的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，并处1万元以下罚款。 第五十八条 未依照本办法规定备案或者备案时提供虚假资料的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十五条的规定予以处罚。 第五十九条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令限期改正，并按照《医疗器械监督管理条例》第六十六条的规定予以处罚： （一）经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的； （二）经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械的； （三）食品药品监督管理部门责令停止经营后，仍拒不停止经营医疗器械的。 第六十条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，并按照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定予以处罚： （一）经营的医疗器械的说明书、标签不符合有关规定的； （二）未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的。 第六十一条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，并按照《医疗器械监督管理条例》第六十八条的规定予以处罚： （一）经营企业未依照本办法规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的； （二）从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未依照本办法规定建立并执行销售记录制度的。 第六章 附 则 第六十二条 本办法下列用语的含义是： 医疗器械经营，是指以购销的方式提供医疗器械产品的行为，包括采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等。 医疗器械批发，是指将医疗器械销售给具有资质的经营企业或者使用单位的医疗器械经营行为。 医疗器械零售，是指将医疗器械直接销售给消费者的医疗器械经营行为。 第六十三条 互联网医疗器械经营有关管理规定由国家食品药品监督管理总局另行制定。 第六十四条 《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证的格式由国家食品药品监督管理总局统一制定。 《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证由设区的市级食品药品监督管理部门印制。 《医疗器械经营许可证》编号的编排方式为：XX食药监械经营许XXXXXXXX号。其中： 第一位X代表许可部门所在地省、自治区、直辖市的简称； 第二位X代表所在地设区的市级行政区域的简称； 第三到六位X代表4位数许可年份； 第七到十位X代表4位数许可流水号。 第二类医疗器械经营备案凭证备案编号的编排方式为：XX食药监械经营备XXXXXXXX号。其中： 第一位X代表备案部门所在地省、自治区、直辖市的简称； 第二位X代表所在地设区的市级行政区域的简称； 第三到六位X代表4位数备案年份； 第七到十位X代表4位数备案流水号。 第六十五条 《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证列明的经营范围按照医疗器械管理类别、分类编码及名称确定。医疗器械管理类别、分类编码及名称按照国家食品药品监督管理总局发布的医疗器械分类目录核定。 第六十六条 食品药品监督管理部门制作的医疗器械经营许可电子证书与印制的医疗器械经营许可证书具有同等法律效力。 第六十七条 本办法自2014年10月1日起施行。2004年8月9日公布的《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局令第15号）同时废止。
医疗器械生产监督管理办法 |  | FGWJ-2017-10496 | 2017-11-21 |  | 医疗器械生产监督管理办法 （2014年7月30日国家食品药品监督管理总局令第7号公布 根据2017年11月7日国家食品药品监督管理总局局务会议《关于修改部分规章的决定》修正）第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械生产监督管理，规范医疗器械生产行为，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械生产活动及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械生产监督管理工作。县级以上食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械生产监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械生产监督管理工作。 第四条 国家食品药品监督管理总局制定医疗器械生产质量管理规范并监督实施。 第五条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械生产许可和备案相关信息。申请人可以查询审批进度和审批结果；公众可以查阅审批结果。 第六条 医疗器械生产企业应当对生产的医疗器械质量负责。委托生产的，委托方对所委托生产的医疗器械质量负责。 第二章 生产许可与备案管理 第七条 从事医疗器械生产，应当具备以下条件： （一）有与生产的医疗器械相适应的生产场地、环境条件、生产设备以及专业技术人员； （二）有对生产的医疗器械进行质量检验的机构或者专职检验人员以及检验设备； （三）有保证医疗器械质量的管理制度； （四）有与生产的医疗器械相适应的售后服务能力； （五）符合产品研制、生产工艺文件规定的要求。 第八条 开办第二类、第三类医疗器械生产企业的，应当向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请生产许可，并提交以下资料： （一）营业执照复印件； （二）申请企业持有的所生产医疗器械的注册证及产品技术要求复印件； （三）法定代表人、企业负责人身份证明复印件； （四）生产、质量和技术负责人的身份、学历、职称证明复印件； （五）生产管理、质量检验岗位从业人员学历、职称一览表； （六）生产场地的证明文件，有特殊生产环境要求的还应当提交设施、环境的证明文件复印件； （七）主要生产设备和检验设备目录； （八）质量手册和程序文件； （九）工艺流程图； （十）经办人授权证明； （十一）其他证明资料。 第九条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门收到申请后，应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项属于其职权范围，申请资料齐全、符合法定形式的，应当受理申请； （二）申请资料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理； （三）申请资料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政部门申请。 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械生产许可申请的，应当出具受理或者不予受理的通知书。 第十条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内对申请资料进行审核，并按照医疗器械生产质量管理规范的要求开展现场核查。现场核查应当根据情况，避免重复核查。需要整改的，整改时间不计入审核时限。 符合规定条件的，依法作出准予许可的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械生产许可证》；不符合规定条件的，作出不予许可的书面决定，并说明理由。 第十一条 开办第一类医疗器械生产企业的，应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理第一类医疗器械生产备案，提交备案企业持有的所生产医疗器械的备案凭证复印件和本办法第八条规定的资料（第二项除外）。 食品药品监督管理部门应当当场对企业提交资料的完整性进行核对，符合规定条件的予以备案，发给第一类医疗器械生产备案凭证。 第十二条 医疗器械生产许可申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，食品药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人依照法律、法规以及国家食品药品监督管理总局的有关规定享有申请听证的权利；在对医疗器械生产许可进行审查时，食品药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第十三条 《医疗器械生产许可证》有效期为5年，载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、生产地址、生产范围、发证部门、发证日期和有效期限等事项。 《医疗器械生产许可证》附医疗器械生产产品登记表，载明生产产品名称、注册号等信息。 第十四条 增加生产产品的，医疗器械生产企业应当向原发证部门提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。 申请增加生产的产品不属于原生产范围的，原发证部门应当依照本办法第十条的规定进行审核并开展现场核查，符合规定条件的，变更《医疗器械生产许可证》载明的生产范围，并在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息。 申请增加生产的产品属于原生产范围，并且与原许可生产产品的生产工艺和生产条件等要求相似的，原发证部门应当对申报资料进行审核，符合规定条件的，在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息；与原许可生产产品的生产工艺和生产条件要求有实质性不同的，应当依照本办法第十条的规定进行审核并开展现场核查，符合规定条件的，在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息。 第十五条 生产地址非文字性变更的，应当向原发证部门申请医疗器械生产许可变更，并提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。原发证部门应当依照本办法第十条的规定审核并开展现场核查，于30个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。医疗器械生产企业跨省、自治区、直辖市设立生产场地的，应当单独申请医疗器械生产许可。 第十六条 企业名称、法定代表人、企业负责人、住所变更或者生产地址文字性变更的，医疗器械生产企业应当在变更后30个工作日内，向原发证部门办理《医疗器械生产许可证》变更登记，并提交相关部门的证明资料。原发证部门应当及时办理变更。对变更资料不齐全或者不符合形式审查规定的，应当一次告知需要补正的全部内容。 第十七条 《医疗器械生产许可证》有效期届满延续的，医疗器械生产企业应当自有效期届满6个月前，向原发证部门提出《医疗器械生产许可证》延续申请。 原发证部门应当依照本办法第十条的规定对延续申请进行审查，必要时开展现场核查，在《医疗器械生产许可证》有效期届满前作出是否准予延续的决定。符合规定条件的，准予延续。不符合规定条件的，责令限期整改；整改后仍不符合规定条件的，不予延续，并书面说明理由。逾期未作出决定的，视为准予延续。 第十八条 因分立、合并而存续的医疗器械生产企业，应当依照本办法规定申请变更许可；因企业分立、合并而解散的医疗器械生产企业，应当申请注销《医疗器械生产许可证》；因企业分立、合并而新设立的医疗器械生产企业应当申请办理《医疗器械生产许可证》。 第十九条 《医疗器械生产许可证》遗失的，医疗器械生产企业应当立即在原发证部门指定的媒体上登载遗失声明。自登载遗失声明之日起满1个月后，向原发证部门申请补发。原发证部门及时补发《医疗器械生产许可证》。 第二十条 变更、补发的《医疗器械生产许可证》编号和有效期限不变。延续的《医疗器械生产许可证》编号不变。 第二十一条 第一类医疗器械生产备案凭证内容发生变化的，应当变更备案。 备案凭证遗失的，医疗器械生产企业应当及时向原备案部门办理补发手续。 第二十二条 医疗器械生产企业因违法生产被食品药品监督管理部门立案调查但尚未结案的，或者收到行政处罚决定但尚未履行的，食品药品监督管理部门应当中止许可，直至案件处理完毕。 第二十三条 医疗器械生产企业有法律、法规规定应当注销的情形，或者有效期未满但企业主动提出注销的，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当依法注销其《医疗器械生产许可证》，并在网站上予以公布。 第二十四条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当建立《医疗器械生产许可证》核发、延续、变更、补发、撤销和注销等许可档案。 设区的市级食品药品监督管理部门应当建立第一类医疗器械生产备案信息档案。 第二十五条 任何单位或者个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械生产许可证》和医疗器械生产备案凭证。 第三章 委托生产管理 第二十六条 医疗器械委托生产的委托方应当是委托生产医疗器械的境内注册人或者备案人。其中，委托生产不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，委托方应当取得委托生产医疗器械的生产许可或者办理第一类医疗器械生产备案。 医疗器械委托生产的受托方应当是取得受托生产医疗器械相应生产范围的生产许可或者办理第一类医疗器械生产备案的境内生产企业。受托方对受托生产医疗器械的质量负相应责任。 第二十七条 委托方应当向受托方提供委托生产医疗器械的质量管理体系文件和经注册或者备案的产品技术要求，对受托方的生产条件、技术水平和质量管理能力进行评估，确认受托方具有受托生产的条件和能力，并对生产过程和质量控制进行指导和监督。 第二十八条 受托方应当按照医疗器械生产质量管理规范、强制性标准、产品技术要求和委托生产合同组织生产，并保存所有受托生产文件和记录。 第二十九条 委托方和受托方应当签署委托生产合同，明确双方的权利、义务和责任。 第三十条 委托生产第二类、第三类医疗器械的，委托方应当向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门办理委托生产备案；委托生产第一类医疗器械的，委托方应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理委托生产备案。符合规定条件的，食品药品监督管理部门应当发给医疗器械委托生产备案凭证。 备案时应当提交以下资料： （一）委托生产医疗器械的注册证或者备案凭证复印件； （二）委托方和受托方企业营业执照复印件； （三）受托方的《医疗器械生产许可证》或者第一类医疗器械生产备案凭证复印件； （四）委托生产合同复印件； （五）经办人授权证明。 委托生产不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，还应当提交委托方的《医疗器械生产许可证》或者第一类医疗器械生产备案凭证复印件；属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，应当提交创新医疗器械特别审批证明资料。 第三十一条 受托生产第二类、第三类医疗器械的，受托方应当依照本办法第十四条的规定办理相关手续，在医疗器械生产产品登记表中登载受托生产产品信息。 受托生产第一类医疗器械的，受托方应当依照本办法第二十一条的规定，向原备案部门办理第一类医疗器械生产备案变更。 第三十二条 受托方办理增加受托生产产品信息或者第一类医疗器械生产备案变更时，除提交符合本办法规定的资料外，还应当提交以下资料： （一）委托方和受托方营业执照复印件； （二）受托方《医疗器械生产许可证》或者第一类医疗器械生产备案凭证复印件； （三）委托方医疗器械委托生产备案凭证复印件； （四）委托生产合同复印件； （五）委托生产医疗器械拟采用的说明书和标签样稿； （六）委托方对受托方质量管理体系的认可声明； （七）委托方关于委托生产医疗器械质量、销售及售后服务责任的自我保证声明。 受托生产不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，还应当提交委托方的《医疗器械生产许可证》或者第一类医疗器械生产备案凭证复印件；属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，应当提交创新医疗器械特别审批证明资料。 第三十三条 受托方《医疗器械生产许可证》生产产品登记表和第一类医疗器械生产备案凭证中的受托生产产品应当注明“受托生产”字样和受托生产期限。 第三十四条 委托生产医疗器械的说明书、标签除应当符合有关规定外，还应当标明受托方的企业名称、住所、生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号。 第三十五条 委托生产终止时，委托方和受托方应当向所在地省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门及时报告。 第三十六条 委托方在同一时期只能将同一医疗器械产品委托一家医疗器械生产企业（绝对控股企业除外）进行生产。 第三十七条 具有高风险的植入性医疗器械不得委托生产，具体目录由国家食品药品监督管理总局制定、调整并公布。 第四章 生产质量管理 第三十八条 医疗器械生产企业应当按照医疗器械生产质量管理规范的要求，建立质量管理体系并保持有效运行。 第三十九条 医疗器械生产企业应当开展医疗器械法律、法规、规章、标准等知识培训，并建立培训档案。 生产岗位操作人员应当具有相应的理论知识和实际操作技能。 第四十条 医疗器械生产企业应当按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。出厂的医疗器械应当经检验合格并附有合格证明文件。 第四十一条 医疗器械生产企业应当定期按照医疗器械生产质量管理规范的要求对质量管理体系运行情况进行全面自查，并于每年年底前向所在地省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门提交年度自查报告。 第四十二条 医疗器械生产企业的生产条件发生变化，不再符合医疗器械质量管理体系要求的，医疗器械生产企业应当立即采取整改措施；可能影响医疗器械安全、有效的，应当立即停止生产活动，并向所在地县级食品药品监督管理部门报告。 第四十三条 医疗器械产品连续停产一年以上且无同类产品在产的，重新生产时，医疗器械生产企业应当提前书面报告所在地省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门，经核查符合要求后方可恢复生产。 第四十四条 医疗器械生产企业不具备原生产许可条件或者与备案信息不符，且无法取得联系的，经原发证或者备案部门公示后，依法注销其《医疗器械生产许可证》或者在第一类医疗器械生产备案信息中予以标注，并向社会公告。 第四十五条 医疗器械生产企业应当在经许可或者备案的生产场地进行生产，对生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备进行维护，保证其正常运行。 第四十六条 医疗器械生产企业应当加强采购管理，建立供应商审核制度，对供应商进行评价，确保采购产品符合法定要求。 第四十七条 医疗器械生产企业应当对原材料采购、生产、检验等过程进行记录。记录应当真实、准确、完整，并符合可追溯的要求。 第四十八条 国家鼓励医疗器械生产企业采用先进技术手段，建立信息化管理系统。 第四十九条 医疗器械生产企业生产的医疗器械发生重大质量事故的，应当在24小时内报告所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当立即报告国家食品药品监督管理总局。 第五章 监督管理 第五十条 食品药品监督管理部门依照风险管理原则，对医疗器械生产实施分类分级管理。 第五十一条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当编制本行政区域的医疗器械生产企业监督检查计划，确定医疗器械监管的重点、检查频次和覆盖率，并监督实施。 第五十二条 医疗器械生产监督检查应当检查医疗器械生产企业执行法律、法规、规章、规范、标准等要求的情况，重点检查《医疗器械监督管理条例》第五十三条规定的事项。 第五十三条 食品药品监督管理部门组织监督检查，应当制定检查方案，明确检查标准，如实记录现场检查情况，将检查结果书面告知被检查企业。需要整改的，应当明确整改内容及整改期限，并实施跟踪检查。 第五十四条 食品药品监督管理部门应当加强对医疗器械的抽查检验。 省级以上食品药品监督管理部门应当根据抽查检验结论及时发布医疗器械质量公告。 第五十五条 对投诉举报或者其他信息显示以及日常监督检查发现可能存在产品安全隐患的医疗器械生产企业，或者有不良行为记录的医疗器械生产企业，食品药品监督管理部门可以实施飞行检查。 第五十六条 有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以对医疗器械生产企业的法定代表人或者企业负责人进行责任约谈： （一）生产存在严重安全隐患的； （二）生产产品因质量问题被多次举报投诉或者媒体曝光的； （三）信用等级评定为不良信用企业的； （四）食品药品监督管理部门认为有必要开展责任约谈的其他情形。 第五十七条 地方各级食品药品监督管理部门应当建立本行政区域医疗器械生产企业的监管档案。监管档案应当包括医疗器械生产企业产品注册和备案、生产许可和备案、委托生产、监督检查、抽查检验、不良事件监测、产品召回、不良行为记录和投诉举报等信息。 第五十八条 国家食品药品监督管理总局建立统一的医疗器械生产监督管理信息平台，地方各级食品药品监督管理部门应当加强信息化建设，保证信息衔接。 第五十九条 地方各级食品药品监督管理部门应当根据医疗器械生产企业监督管理的有关记录，对医疗器械生产企业进行信用评价，建立信用档案。对有不良信用记录的企业，应当增加检查频次。 对列入“黑名单”的企业，按照国家食品药品监督管理总局的相关规定执行。 第六十条 个人和组织发现医疗器械生产企业进行违法生产的活动，有权向食品药品监督管理部门举报，食品药品监督管理部门应当及时核实、处理。经查证属实的，应当按照有关规定给予奖励。 第六章 法律责任 第六十一条 有下列情形之一的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定处罚： （一）生产未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的； （二）未经许可从事第二类、第三类医疗器械生产活动的； （三）生产超出生产范围或者与医疗器械生产产品登记表载明生产产品不一致的第二类、第三类医疗器械的； （四）在未经许可的生产场地生产第二类、第三类医疗器械的； （五）第二类、第三类医疗器械委托生产终止后，受托方继续生产受托产品的。 第六十二条 《医疗器械生产许可证》有效期届满后,未依法办理延续，仍继续从事医疗器械生产的,按照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定予以处罚。 第六十三条 提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得《医疗器械生产许可证》的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十四条第一款的规定处罚。 第六十四条 从事第一类医疗器械生产活动未按规定向食品药品监督管理部门备案的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十五条第一款的规定处罚；备案时提供虚假资料的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十五条第二款的规定处罚。 第六十五条 伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械生产许可证》的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十四条第二款的规定处罚。 伪造、变造、买卖、出租、出借医疗器械生产备案凭证的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以下罚款。 第六十六条 有下列情形之一的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十六条的规定处罚： （一）生产不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的； （二）医疗器械生产企业未按照经注册、备案的产品技术要求组织生产，或者未依照本办法规定建立质量管理体系并保持有效运行的； （三）委托不具备本办法规定条件的企业生产医疗器械或者未对受托方的生产行为进行管理的。 第六十七条 医疗器械生产企业的生产条件发生变化、不再符合医疗器械质量管理体系要求，未依照本办法规定整改、停止生产、报告的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定处罚。 第六十八条 医疗器械生产企业未按规定向省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门提交本企业质量管理体系运行情况自查报告的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十八条的规定处罚。 第六十九条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门给予警告，责令限期改正，可以并处3万元以下罚款： （一）出厂医疗器械未按照规定进行检验的； （二）出厂医疗器械未按照规定附有合格证明文件的； （三）未按照本办法第十六条规定办理《医疗器械生产许可证》变更登记的； （四）未按照规定办理委托生产备案手续的； （五）医疗器械产品连续停产一年以上且无同类产品在产，未经所在地省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门核查符合要求即恢复生产的； （六）向监督检查的食品药品监督管理部门隐瞒有关情况、提供虚假资料或者拒绝提供反映其活动的真实资料的。 有前款所列情形，情节严重或者造成危害后果，属于违反《医疗器械监督管理条例》相关规定的，依照《医疗器械监督管理条例》的规定处罚。 第七章 附 则 第七十条 生产出口医疗器械的，应当保证其生产的医疗器械符合进口国（地区）的要求，并将产品相关信息向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案。 生产企业接受境外企业委托生产在境外上市销售的医疗器械的，应当取得医疗器械质量管理体系第三方认证或者同类产品境内生产许可或者备案。 第七十一条 《医疗器械生产许可证》和第一类医疗器械生产备案凭证的格式由国家食品药品监督管理总局统一制定。 《医疗器械生产许可证》由省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门印制。 《医疗器械生产许可证》编号的编排方式为：X食药监械生产许XXXXXXXX号。其中： 第一位X代表许可部门所在地省、自治区、直辖市的简称; 第二到五位X代表4位数许可年份； 第六到九位X代表4位数许可流水号。 第一类医疗器械生产备案凭证备案编号的编排方式为：XX食药监械生产备XXXXXXXX号。其中： 第一位X代表备案部门所在地省、自治区、直辖市的简称； 第二位X代表备案部门所在地设区的市级行政区域的简称； 第三到六位X代表4位数备案年份； 第七到十位X代表4位数备案流水号。 第七十二条 食品药品监督管理部门制作的医疗器械生产许可电子证书与印制的医疗器械生产许可证书具有同等法律效力。 第七十三条 本办法自2014年10月1日起施行。2004年7月20日公布的《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理局令第12号）同时废止。 | 医疗器械生产监督管理办法 （2014年7月30日国家食品药品监督管理总局令第7号公布 根据2017年11月7日国家食品药品监督管理总局局务会议《关于修改部分规章的决定》修正）第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械生产监督管理，规范医疗器械生产行为，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械生产活动及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械生产监督管理工作。县级以上食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械生产监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械生产监督管理工作。 第四条 国家食品药品监督管理总局制定医疗器械生产质量管理规范并监督实施。 第五条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械生产许可和备案相关信息。申请人可以查询审批进度和审批结果；公众可以查阅审批结果。 第六条 医疗器械生产企业应当对生产的医疗器械质量负责。委托生产的，委托方对所委托生产的医疗器械质量负责。 第二章 生产许可与备案管理 第七条 从事医疗器械生产，应当具备以下条件： （一）有与生产的医疗器械相适应的生产场地、环境条件、生产设备以及专业技术人员； （二）有对生产的医疗器械进行质量检验的机构或者专职检验人员以及检验设备； （三）有保证医疗器械质量的管理制度； （四）有与生产的医疗器械相适应的售后服务能力； （五）符合产品研制、生产工艺文件规定的要求。 第八条 开办第二类、第三类医疗器械生产企业的，应当向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请生产许可，并提交以下资料： （一）营业执照复印件； （二）申请企业持有的所生产医疗器械的注册证及产品技术要求复印件； （三）法定代表人、企业负责人身份证明复印件； （四）生产、质量和技术负责人的身份、学历、职称证明复印件； （五）生产管理、质量检验岗位从业人员学历、职称一览表； （六）生产场地的证明文件，有特殊生产环境要求的还应当提交设施、环境的证明文件复印件； （七）主要生产设备和检验设备目录； （八）质量手册和程序文件； （九）工艺流程图； （十）经办人授权证明； （十一）其他证明资料。 第九条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门收到申请后，应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项属于其职权范围，申请资料齐全、符合法定形式的，应当受理申请； （二）申请资料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理； （三）申请资料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政部门申请。 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械生产许可申请的，应当出具受理或者不予受理的通知书。 第十条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内对申请资料进行审核，并按照医疗器械生产质量管理规范的要求开展现场核查。现场核查应当根据情况，避免重复核查。需要整改的，整改时间不计入审核时限。 符合规定条件的，依法作出准予许可的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械生产许可证》；不符合规定条件的，作出不予许可的书面决定，并说明理由。 第十一条 开办第一类医疗器械生产企业的，应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理第一类医疗器械生产备案，提交备案企业持有的所生产医疗器械的备案凭证复印件和本办法第八条规定的资料（第二项除外）。 食品药品监督管理部门应当当场对企业提交资料的完整性进行核对，符合规定条件的予以备案，发给第一类医疗器械生产备案凭证。 第十二条 医疗器械生产许可申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，食品药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人依照法律、法规以及国家食品药品监督管理总局的有关规定享有申请听证的权利；在对医疗器械生产许可进行审查时，食品药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第十三条 《医疗器械生产许可证》有效期为5年，载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、生产地址、生产范围、发证部门、发证日期和有效期限等事项。 《医疗器械生产许可证》附医疗器械生产产品登记表，载明生产产品名称、注册号等信息。 第十四条 增加生产产品的，医疗器械生产企业应当向原发证部门提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。 申请增加生产的产品不属于原生产范围的，原发证部门应当依照本办法第十条的规定进行审核并开展现场核查，符合规定条件的，变更《医疗器械生产许可证》载明的生产范围，并在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息。 申请增加生产的产品属于原生产范围，并且与原许可生产产品的生产工艺和生产条件等要求相似的，原发证部门应当对申报资料进行审核，符合规定条件的，在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息；与原许可生产产品的生产工艺和生产条件要求有实质性不同的，应当依照本办法第十条的规定进行审核并开展现场核查，符合规定条件的，在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息。 第十五条 生产地址非文字性变更的，应当向原发证部门申请医疗器械生产许可变更，并提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。原发证部门应当依照本办法第十条的规定审核并开展现场核查，于30个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。医疗器械生产企业跨省、自治区、直辖市设立生产场地的，应当单独申请医疗器械生产许可。 第十六条 企业名称、法定代表人、企业负责人、住所变更或者生产地址文字性变更的，医疗器械生产企业应当在变更后30个工作日内，向原发证部门办理《医疗器械生产许可证》变更登记，并提交相关部门的证明资料。原发证部门应当及时办理变更。对变更资料不齐全或者不符合形式审查规定的，应当一次告知需要补正的全部内容。 第十七条 《医疗器械生产许可证》有效期届满延续的，医疗器械生产企业应当自有效期届满6个月前，向原发证部门提出《医疗器械生产许可证》延续申请。 原发证部门应当依照本办法第十条的规定对延续申请进行审查，必要时开展现场核查，在《医疗器械生产许可证》有效期届满前作出是否准予延续的决定。符合规定条件的，准予延续。不符合规定条件的，责令限期整改；整改后仍不符合规定条件的，不予延续，并书面说明理由。逾期未作出决定的，视为准予延续。 第十八条 因分立、合并而存续的医疗器械生产企业，应当依照本办法规定申请变更许可；因企业分立、合并而解散的医疗器械生产企业，应当申请注销《医疗器械生产许可证》；因企业分立、合并而新设立的医疗器械生产企业应当申请办理《医疗器械生产许可证》。 第十九条 《医疗器械生产许可证》遗失的，医疗器械生产企业应当立即在原发证部门指定的媒体上登载遗失声明。自登载遗失声明之日起满1个月后，向原发证部门申请补发。原发证部门及时补发《医疗器械生产许可证》。 第二十条 变更、补发的《医疗器械生产许可证》编号和有效期限不变。延续的《医疗器械生产许可证》编号不变。 第二十一条 第一类医疗器械生产备案凭证内容发生变化的，应当变更备案。 备案凭证遗失的，医疗器械生产企业应当及时向原备案部门办理补发手续。 第二十二条 医疗器械生产企业因违法生产被食品药品监督管理部门立案调查但尚未结案的，或者收到行政处罚决定但尚未履行的，食品药品监督管理部门应当中止许可，直至案件处理完毕。 第二十三条 医疗器械生产企业有法律、法规规定应当注销的情形，或者有效期未满但企业主动提出注销的，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当依法注销其《医疗器械生产许可证》，并在网站上予以公布。 第二十四条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当建立《医疗器械生产许可证》核发、延续、变更、补发、撤销和注销等许可档案。 设区的市级食品药品监督管理部门应当建立第一类医疗器械生产备案信息档案。 第二十五条 任何单位或者个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械生产许可证》和医疗器械生产备案凭证。 第三章 委托生产管理 第二十六条 医疗器械委托生产的委托方应当是委托生产医疗器械的境内注册人或者备案人。其中，委托生产不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，委托方应当取得委托生产医疗器械的生产许可或者办理第一类医疗器械生产备案。 医疗器械委托生产的受托方应当是取得受托生产医疗器械相应生产范围的生产许可或者办理第一类医疗器械生产备案的境内生产企业。受托方对受托生产医疗器械的质量负相应责任。 第二十七条 委托方应当向受托方提供委托生产医疗器械的质量管理体系文件和经注册或者备案的产品技术要求，对受托方的生产条件、技术水平和质量管理能力进行评估，确认受托方具有受托生产的条件和能力，并对生产过程和质量控制进行指导和监督。 第二十八条 受托方应当按照医疗器械生产质量管理规范、强制性标准、产品技术要求和委托生产合同组织生产，并保存所有受托生产文件和记录。 第二十九条 委托方和受托方应当签署委托生产合同，明确双方的权利、义务和责任。 第三十条 委托生产第二类、第三类医疗器械的，委托方应当向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门办理委托生产备案；委托生产第一类医疗器械的，委托方应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理委托生产备案。符合规定条件的，食品药品监督管理部门应当发给医疗器械委托生产备案凭证。 备案时应当提交以下资料： （一）委托生产医疗器械的注册证或者备案凭证复印件； （二）委托方和受托方企业营业执照复印件； （三）受托方的《医疗器械生产许可证》或者第一类医疗器械生产备案凭证复印件； （四）委托生产合同复印件； （五）经办人授权证明。 委托生产不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，还应当提交委托方的《医疗器械生产许可证》或者第一类医疗器械生产备案凭证复印件；属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，应当提交创新医疗器械特别审批证明资料。 第三十一条 受托生产第二类、第三类医疗器械的，受托方应当依照本办法第十四条的规定办理相关手续，在医疗器械生产产品登记表中登载受托生产产品信息。 受托生产第一类医疗器械的，受托方应当依照本办法第二十一条的规定，向原备案部门办理第一类医疗器械生产备案变更。 第三十二条 受托方办理增加受托生产产品信息或者第一类医疗器械生产备案变更时，除提交符合本办法规定的资料外，还应当提交以下资料： （一）委托方和受托方营业执照复印件； （二）受托方《医疗器械生产许可证》或者第一类医疗器械生产备案凭证复印件； （三）委托方医疗器械委托生产备案凭证复印件； （四）委托生产合同复印件； （五）委托生产医疗器械拟采用的说明书和标签样稿； （六）委托方对受托方质量管理体系的认可声明； （七）委托方关于委托生产医疗器械质量、销售及售后服务责任的自我保证声明。 受托生产不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，还应当提交委托方的《医疗器械生产许可证》或者第一类医疗器械生产备案凭证复印件；属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械的，应当提交创新医疗器械特别审批证明资料。 第三十三条 受托方《医疗器械生产许可证》生产产品登记表和第一类医疗器械生产备案凭证中的受托生产产品应当注明“受托生产”字样和受托生产期限。 第三十四条 委托生产医疗器械的说明书、标签除应当符合有关规定外，还应当标明受托方的企业名称、住所、生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号。 第三十五条 委托生产终止时，委托方和受托方应当向所在地省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门及时报告。 第三十六条 委托方在同一时期只能将同一医疗器械产品委托一家医疗器械生产企业（绝对控股企业除外）进行生产。 第三十七条 具有高风险的植入性医疗器械不得委托生产，具体目录由国家食品药品监督管理总局制定、调整并公布。 第四章 生产质量管理 第三十八条 医疗器械生产企业应当按照医疗器械生产质量管理规范的要求，建立质量管理体系并保持有效运行。 第三十九条 医疗器械生产企业应当开展医疗器械法律、法规、规章、标准等知识培训，并建立培训档案。 生产岗位操作人员应当具有相应的理论知识和实际操作技能。 第四十条 医疗器械生产企业应当按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。出厂的医疗器械应当经检验合格并附有合格证明文件。 第四十一条 医疗器械生产企业应当定期按照医疗器械生产质量管理规范的要求对质量管理体系运行情况进行全面自查，并于每年年底前向所在地省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门提交年度自查报告。 第四十二条 医疗器械生产企业的生产条件发生变化，不再符合医疗器械质量管理体系要求的，医疗器械生产企业应当立即采取整改措施；可能影响医疗器械安全、有效的，应当立即停止生产活动，并向所在地县级食品药品监督管理部门报告。 第四十三条 医疗器械产品连续停产一年以上且无同类产品在产的，重新生产时，医疗器械生产企业应当提前书面报告所在地省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门，经核查符合要求后方可恢复生产。 第四十四条 医疗器械生产企业不具备原生产许可条件或者与备案信息不符，且无法取得联系的，经原发证或者备案部门公示后，依法注销其《医疗器械生产许可证》或者在第一类医疗器械生产备案信息中予以标注，并向社会公告。 第四十五条 医疗器械生产企业应当在经许可或者备案的生产场地进行生产，对生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备进行维护，保证其正常运行。 第四十六条 医疗器械生产企业应当加强采购管理，建立供应商审核制度，对供应商进行评价，确保采购产品符合法定要求。 第四十七条 医疗器械生产企业应当对原材料采购、生产、检验等过程进行记录。记录应当真实、准确、完整，并符合可追溯的要求。 第四十八条 国家鼓励医疗器械生产企业采用先进技术手段，建立信息化管理系统。 第四十九条 医疗器械生产企业生产的医疗器械发生重大质量事故的，应当在24小时内报告所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当立即报告国家食品药品监督管理总局。 第五章 监督管理 第五十条 食品药品监督管理部门依照风险管理原则，对医疗器械生产实施分类分级管理。 第五十一条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当编制本行政区域的医疗器械生产企业监督检查计划，确定医疗器械监管的重点、检查频次和覆盖率，并监督实施。 第五十二条 医疗器械生产监督检查应当检查医疗器械生产企业执行法律、法规、规章、规范、标准等要求的情况，重点检查《医疗器械监督管理条例》第五十三条规定的事项。 第五十三条 食品药品监督管理部门组织监督检查，应当制定检查方案，明确检查标准，如实记录现场检查情况，将检查结果书面告知被检查企业。需要整改的，应当明确整改内容及整改期限，并实施跟踪检查。 第五十四条 食品药品监督管理部门应当加强对医疗器械的抽查检验。 省级以上食品药品监督管理部门应当根据抽查检验结论及时发布医疗器械质量公告。 第五十五条 对投诉举报或者其他信息显示以及日常监督检查发现可能存在产品安全隐患的医疗器械生产企业，或者有不良行为记录的医疗器械生产企业，食品药品监督管理部门可以实施飞行检查。 第五十六条 有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以对医疗器械生产企业的法定代表人或者企业负责人进行责任约谈： （一）生产存在严重安全隐患的； （二）生产产品因质量问题被多次举报投诉或者媒体曝光的； （三）信用等级评定为不良信用企业的； （四）食品药品监督管理部门认为有必要开展责任约谈的其他情形。 第五十七条 地方各级食品药品监督管理部门应当建立本行政区域医疗器械生产企业的监管档案。监管档案应当包括医疗器械生产企业产品注册和备案、生产许可和备案、委托生产、监督检查、抽查检验、不良事件监测、产品召回、不良行为记录和投诉举报等信息。 第五十八条 国家食品药品监督管理总局建立统一的医疗器械生产监督管理信息平台，地方各级食品药品监督管理部门应当加强信息化建设，保证信息衔接。 第五十九条 地方各级食品药品监督管理部门应当根据医疗器械生产企业监督管理的有关记录，对医疗器械生产企业进行信用评价，建立信用档案。对有不良信用记录的企业，应当增加检查频次。 对列入“黑名单”的企业，按照国家食品药品监督管理总局的相关规定执行。 第六十条 个人和组织发现医疗器械生产企业进行违法生产的活动，有权向食品药品监督管理部门举报，食品药品监督管理部门应当及时核实、处理。经查证属实的，应当按照有关规定给予奖励。 第六章 法律责任 第六十一条 有下列情形之一的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定处罚： （一）生产未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的； （二）未经许可从事第二类、第三类医疗器械生产活动的； （三）生产超出生产范围或者与医疗器械生产产品登记表载明生产产品不一致的第二类、第三类医疗器械的； （四）在未经许可的生产场地生产第二类、第三类医疗器械的； （五）第二类、第三类医疗器械委托生产终止后，受托方继续生产受托产品的。 第六十二条 《医疗器械生产许可证》有效期届满后,未依法办理延续，仍继续从事医疗器械生产的,按照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定予以处罚。 第六十三条 提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得《医疗器械生产许可证》的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十四条第一款的规定处罚。 第六十四条 从事第一类医疗器械生产活动未按规定向食品药品监督管理部门备案的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十五条第一款的规定处罚；备案时提供虚假资料的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十五条第二款的规定处罚。 第六十五条 伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械生产许可证》的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十四条第二款的规定处罚。 伪造、变造、买卖、出租、出借医疗器械生产备案凭证的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以下罚款。 第六十六条 有下列情形之一的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十六条的规定处罚： （一）生产不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的； （二）医疗器械生产企业未按照经注册、备案的产品技术要求组织生产，或者未依照本办法规定建立质量管理体系并保持有效运行的； （三）委托不具备本办法规定条件的企业生产医疗器械或者未对受托方的生产行为进行管理的。 第六十七条 医疗器械生产企业的生产条件发生变化、不再符合医疗器械质量管理体系要求，未依照本办法规定整改、停止生产、报告的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定处罚。 第六十八条 医疗器械生产企业未按规定向省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门提交本企业质量管理体系运行情况自查报告的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十八条的规定处罚。 第六十九条 有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门给予警告，责令限期改正，可以并处3万元以下罚款： （一）出厂医疗器械未按照规定进行检验的； （二）出厂医疗器械未按照规定附有合格证明文件的； （三）未按照本办法第十六条规定办理《医疗器械生产许可证》变更登记的； （四）未按照规定办理委托生产备案手续的； （五）医疗器械产品连续停产一年以上且无同类产品在产，未经所在地省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门核查符合要求即恢复生产的； （六）向监督检查的食品药品监督管理部门隐瞒有关情况、提供虚假资料或者拒绝提供反映其活动的真实资料的。 有前款所列情形，情节严重或者造成危害后果，属于违反《医疗器械监督管理条例》相关规定的，依照《医疗器械监督管理条例》的规定处罚。 第七章 附 则 第七十条 生产出口医疗器械的，应当保证其生产的医疗器械符合进口国（地区）的要求，并将产品相关信息向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案。 生产企业接受境外企业委托生产在境外上市销售的医疗器械的，应当取得医疗器械质量管理体系第三方认证或者同类产品境内生产许可或者备案。 第七十一条 《医疗器械生产许可证》和第一类医疗器械生产备案凭证的格式由国家食品药品监督管理总局统一制定。 《医疗器械生产许可证》由省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门印制。 《医疗器械生产许可证》编号的编排方式为：X食药监械生产许XXXXXXXX号。其中： 第一位X代表许可部门所在地省、自治区、直辖市的简称; 第二到五位X代表4位数许可年份； 第六到九位X代表4位数许可流水号。 第一类医疗器械生产备案凭证备案编号的编排方式为：XX食药监械生产备XXXXXXXX号。其中： 第一位X代表备案部门所在地省、自治区、直辖市的简称； 第二位X代表备案部门所在地设区的市级行政区域的简称； 第三到六位X代表4位数备案年份； 第七到十位X代表4位数备案流水号。 第七十二条 食品药品监督管理部门制作的医疗器械生产许可电子证书与印制的医疗器械生产许可证书具有同等法律效力。 第七十三条 本办法自2014年10月1日起施行。2004年7月20日公布的《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理局令第12号）同时废止。
总局办公厅关于规范医疗器械产品分类有关工作的通知【废止】 | 食药监办械管〔2017〕127号 | FGWJ-2017-10341 | 2017-09-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位： 为加强医疗器械分类管理，进一步规范医疗器械产品分类有关工作的程序和要求，根据《医疗器械监督管理条例》等相关规定，现就有关事项通知如下： 一、分类界定工作程序 （一）申请人应当依据《医疗器械分类规则》（总局令第15号）、《体外诊断试剂注册管理办法》（总局令第5号）、《体外诊断试剂注册管理办法修正案》（总局令第30号）、《关于发布第一类医疗器械产品目录的通告》（总局通告2014年第8号）、《医疗器械分类目录》（以下简称《分类目录》）、《6840体外诊断试剂分类子目录（2013版）》及分类界定通知等文件判定产品类别。对于新研制的尚未列入《分类目录》或分类界定通知等文件的医疗器械，按照《医疗器械监督管理条例》第十六条规定申请类别确认的，申请人应当通过总局医疗器械标准管理中心（以下简称标管中心）分类界定信息系统提出分类界定申请，具体流程见附件。 新研制的尚未列入《分类目录》或分类界定通知等文件的医疗器械是指未在我国境内上市的全新产品；或者与已上市产品相比，产品的技术原理、结构组成、使用部位或技术特点、预期目的等发生了影响产品分类的实质性变化，根据《分类目录》或分类界定通知等文件难以确定管理类别的医疗器械。 （二）省级食品药品监督管理部门负责对行政区域内申请人提出的产品分类界定申请进行审查，经综合判定确定类别或提出预分类界定意见。对经审查可以确定为《分类目录》等文件中产品的，直接在分类界定信息系统告知申请人产品类别；对经审查认为属于新研制尚未列入《分类目录》等文件中的医疗器械的，应依据《医疗器械分类规则》《体外诊断试剂注册管理办法》《分类目录》等文件提出预分类界定意见，通过分类界定信息系统将相关资料提交至标管中心，并将纸质版资料寄送至标管中心。 （三）标管中心负责对进口及港、澳、台产品的分类界定申请和省级食品药品监督管理部门出具预分类界定意见的分类界定申请组织研究审核。 标管中心对进口及港、澳、台产品的分类界定申请和省级食品药品监督管理部门出具预分类界定意见的分类界定申请组织审核后，认为属于《分类目录》等文件中的医疗器械的，标管中心直接在分类界定信息系统告知申请人分类界定结果；认为属于新研制的尚未列入《分类目录》等文件中的医疗器械的，组织医疗器械分类技术委员会相关专业组研究提出产品分类技术建议，标管中心复核后在分类界定信息系统告知申请人。标管中心应当自其受理分类界定申请之日起20个工作日内完成类别确认工作。需要补充资料的，申请人应当在30个工作日内按照补正通知的要求一次提供补充资料。如申请人未按要求提交补充资料，或逾期未提交补充资料的，标管中心将退回申请。补充资料及专家研讨所需时间不计算在时限内。 （四）医疗器械分类界定信息系统由标管中心负责建设、维护。省级食品药品监督管理部门及标管中心出具的分类界定结果可供申请人、各省级食品药品监督管理部门、各级医疗器械技术审评部门等适时查询。 二、涉及类别确认的其他情况 （五）医疗器械技术审评部门在技术审评中发现产品未列入《分类目录》等文件中，或者未经分类界定信息系统告知分类界定结果的，按照以下程序办理：总局医疗器械技术审评中心应当按照《医疗器械分类规则》《体外诊断试剂注册管理办法》等，结合技术审评判定产品类别，对于无法确定类别的，应当会同标管中心确定在审产品的管理类别；省级医疗器械技术审评部门将产品分类有关情况上报省级食品药品监督管理部门，由省级食品药品监督管理部门按照医疗器械分类界定程序办理。 （六）对于日常监管、稽查、投诉举报中涉及产品类别确认的，由所在地省级食品药品监督管理部门根据实际情况作出判定。必要时，省级食品药品监督管理部门可向总局提出分类界定请示，并提供用于支持分类的相应详细资料及预分类界定意见，由总局医疗器械注册管理司组织标管中心研究确定。 （七）申请创新医疗器械特别审批程序的医疗器械的分类按照创新医疗器械特别审批程序中的规定办理。 （八）药械组合产品的属性界定按照药械组合产品有关规定办理。 三、分类目录调整 （九）标管中心将适时建立公开的分类目录数据库，并基于产品上市信息及既往分类界定确认的结果，经对产品名称及描述、预期用途、产品类别、分类编码等内容进行梳理归纳，维护分类目录数据库。 （十）总局相关部门、单位及省级食品药品监督管理部门等可根据医疗器械生产、经营、使用等情况，提出对《分类目录》调整的意见并反馈标管中心。标管中心对医疗器械的风险变化进行分析、评价，必要时组织医疗器械分类技术委员会提出对医疗器械管理类别调整的建议和意见，经总局审核后，由标管中心对分类目录数据库进行调整。 本通知自2018年8月1日起实施，《国家食品药品监督管理局办公室关于进一步做好医疗器械产品分类界定工作的通知》（食药监办械〔2013〕36号）及《食品药品监管总局办公厅关于进一步加强医疗器械分类界定管理的通知》（食药监办械管〔2015〕124号）同时废止。 附件：医疗器械分类界定工作流程 食品药品监管总局办公厅 2017年9月21日 附件：医疗器械分类界定工作流程.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位： 为加强医疗器械分类管理，进一步规范医疗器械产品分类有关工作的程序和要求，根据《医疗器械监督管理条例》等相关规定，现就有关事项通知如下： 一、分类界定工作程序 （一）申请人应当依据《医疗器械分类规则》（总局令第15号）、《体外诊断试剂注册管理办法》（总局令第5号）、《体外诊断试剂注册管理办法修正案》（总局令第30号）、《关于发布第一类医疗器械产品目录的通告》（总局通告2014年第8号）、《医疗器械分类目录》（以下简称《分类目录》）、《6840体外诊断试剂分类子目录（2013版）》及分类界定通知等文件判定产品类别。对于新研制的尚未列入《分类目录》或分类界定通知等文件的医疗器械，按照《医疗器械监督管理条例》第十六条规定申请类别确认的，申请人应当通过总局医疗器械标准管理中心（以下简称标管中心）分类界定信息系统提出分类界定申请，具体流程见附件。 新研制的尚未列入《分类目录》或分类界定通知等文件的医疗器械是指未在我国境内上市的全新产品；或者与已上市产品相比，产品的技术原理、结构组成、使用部位或技术特点、预期目的等发生了影响产品分类的实质性变化，根据《分类目录》或分类界定通知等文件难以确定管理类别的医疗器械。 （二）省级食品药品监督管理部门负责对行政区域内申请人提出的产品分类界定申请进行审查，经综合判定确定类别或提出预分类界定意见。对经审查可以确定为《分类目录》等文件中产品的，直接在分类界定信息系统告知申请人产品类别；对经审查认为属于新研制尚未列入《分类目录》等文件中的医疗器械的，应依据《医疗器械分类规则》《体外诊断试剂注册管理办法》《分类目录》等文件提出预分类界定意见，通过分类界定信息系统将相关资料提交至标管中心，并将纸质版资料寄送至标管中心。 （三）标管中心负责对进口及港、澳、台产品的分类界定申请和省级食品药品监督管理部门出具预分类界定意见的分类界定申请组织研究审核。 标管中心对进口及港、澳、台产品的分类界定申请和省级食品药品监督管理部门出具预分类界定意见的分类界定申请组织审核后，认为属于《分类目录》等文件中的医疗器械的，标管中心直接在分类界定信息系统告知申请人分类界定结果；认为属于新研制的尚未列入《分类目录》等文件中的医疗器械的，组织医疗器械分类技术委员会相关专业组研究提出产品分类技术建议，标管中心复核后在分类界定信息系统告知申请人。标管中心应当自其受理分类界定申请之日起20个工作日内完成类别确认工作。需要补充资料的，申请人应当在30个工作日内按照补正通知的要求一次提供补充资料。如申请人未按要求提交补充资料，或逾期未提交补充资料的，标管中心将退回申请。补充资料及专家研讨所需时间不计算在时限内。 （四）医疗器械分类界定信息系统由标管中心负责建设、维护。省级食品药品监督管理部门及标管中心出具的分类界定结果可供申请人、各省级食品药品监督管理部门、各级医疗器械技术审评部门等适时查询。 二、涉及类别确认的其他情况 （五）医疗器械技术审评部门在技术审评中发现产品未列入《分类目录》等文件中，或者未经分类界定信息系统告知分类界定结果的，按照以下程序办理：总局医疗器械技术审评中心应当按照《医疗器械分类规则》《体外诊断试剂注册管理办法》等，结合技术审评判定产品类别，对于无法确定类别的，应当会同标管中心确定在审产品的管理类别；省级医疗器械技术审评部门将产品分类有关情况上报省级食品药品监督管理部门，由省级食品药品监督管理部门按照医疗器械分类界定程序办理。 （六）对于日常监管、稽查、投诉举报中涉及产品类别确认的，由所在地省级食品药品监督管理部门根据实际情况作出判定。必要时，省级食品药品监督管理部门可向总局提出分类界定请示，并提供用于支持分类的相应详细资料及预分类界定意见，由总局医疗器械注册管理司组织标管中心研究确定。 （七）申请创新医疗器械特别审批程序的医疗器械的分类按照创新医疗器械特别审批程序中的规定办理。 （八）药械组合产品的属性界定按照药械组合产品有关规定办理。 三、分类目录调整 （九）标管中心将适时建立公开的分类目录数据库，并基于产品上市信息及既往分类界定确认的结果，经对产品名称及描述、预期用途、产品类别、分类编码等内容进行梳理归纳，维护分类目录数据库。 （十）总局相关部门、单位及省级食品药品监督管理部门等可根据医疗器械生产、经营、使用等情况，提出对《分类目录》调整的意见并反馈标管中心。标管中心对医疗器械的风险变化进行分析、评价，必要时组织医疗器械分类技术委员会提出对医疗器械管理类别调整的建议和意见，经总局审核后，由标管中心对分类目录数据库进行调整。 本通知自2018年8月1日起实施，《国家食品药品监督管理局办公室关于进一步做好医疗器械产品分类界定工作的通知》（食药监办械〔2013〕36号）及《食品药品监管总局办公厅关于进一步加强医疗器械分类界定管理的通知》（食药监办械管〔2015〕124号）同时废止。 附件：医疗器械分类界定工作流程 食品药品监管总局办公厅 2017年9月21日 附件：医疗器械分类界定工作流程.docx
总局办公厅关于第一类、第二类医疗器械生产企业实施医疗器械生产质量管理规范有关工作的通知 | 食药监办械监〔2017〕120号 | FGWJ-2017-10319 | 2017-09-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 依法实施《医疗器械生产质量管理规范》（以下简称《规范》），是加强医疗器械全生命周期的质量管理、保障医疗器械安全有效的重要措施。《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号，以下简称《条例》）明确要求医疗器械生产企业应当按照《规范》建立健全与所生产产品相适应的质量管理体系并保证其有效运行。《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）进一步细化了医疗器械生产企业实施《规范》的主体责任以及监管部门按照《规范》进行监督检查的有关要求。 为有序推进《规范》及相关法规的实施，确保实现平稳过渡，综合考虑我国企业质量管理水平和监管工作基础，2014年，国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）发布了《关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》（2014年第15号，以下简称《通告》），按照风险管理、分类推进的原则，确定了不同类型医疗器械生产企业实施《规范》的具体时限要求。按照《通告》要求，自2018年1月1日起，所有医疗器械生产企业均应当符合《规范》要求。为确保《规范》按时限全面落实到位，特别是推进第一类、第二类医疗器械生产企业实施《规范》，现就有关工作通知如下： 一、加强组织领导，做好统筹规划 各省级食品药品监管部门应高度重视《规范》实施工作，充分认识实施《规范》对提升医疗器械生产企业质量管理意识、提升产品质量安全保证水平的重要意义，全面掌握和了解行政区域内不同类别医疗器械生产企业质量管理体系运行的现状及问题，统筹规划安排，制定具有针对性和可操作性的实施方案，确保《规范》实施各项工作落到实处。 要继续做好无菌、植入性医疗器械、体外诊断试剂和其他第三类医疗器械生产企业的《规范》实施工作，保障高风险产品的安全有效。同时，要督促第一类、第二类医疗器械生产企业积极按照《规范》进行对照整改，定制式义齿生产企业还应当符合定制式义齿附录，确保在2018年1月1日达到《规范》及相关附录的要求。 二、强化宣传培训，营造良好氛围 各省级食品药品监管部门要加强行政区域内检查员队伍建设和检查能力建设，规范检查工作流程，规范检查员的聘用、培训和考核，检查员必须由省级食品药品监管部门组织培训并考核合格后方可上岗，并进行持续培训。总局将继续推进国家级医疗器械检查员队伍建设，并指导和协助地方不断提升检查员的业务水平和综合能力。 各省级食品药品监管部门要做好宣传培训，督促医疗器械生产企业牢固树立质量意识和主体责任意识，严格依据《条例》要求建立与所生产产品相适应的质量管理体系并保持有效运行。要注重发挥行业协会和相关组织的桥梁纽带作用，以企业法定代表人、企业负责人、管理者代表为抓手，做好对医疗器械生产企业的宣传培训，特别是要重视对第一类医疗器械生产企业的教育和引导。同时，继续推进体系运行示范企业建设，充分发挥引领带动、以点带面的示范作用，形成行业自律、共同推进《规范》实施的良好氛围。 三、加强监督检查，严格依规查处 第一类、第二类医疗器械生产企业应当依据《条例》第二十四条的规定，按照《规范》及相关附录的要求对质量管理体系进行全面自查，自2018年1月1日起仍不能达到《规范》要求的，应当停止生产并向所在地市级食品药品监管部门报告。 自2018年1月1日起，各省级食品药品监管部门应当严格按照《规范》及相关附录的要求组织对行政区域内第一类、第二类医疗器械生产企业开展监督检查。在按照《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》（食药监械监〔2014〕234号）做好日常监管的基础上，根据《“十三五”国家药品安全规划》，对第一类、第二类医疗器械生产企业，应当按照“双随机、一公开”的原则每年抽取不少于50%的企业进行检查。同时，要突出风险管理和问题导向，对发生投诉举报、抽验不合格等情形做到必查全查，排除产品质量安全隐患。 在监督检查中，发现生产企业未依照《条例》规定建立质量管理体系并保持有效运行的，应当依照《条例》第六十六条进行处罚；对质量管理体系不符合要求且未依照《条例》规定整改、停止生产、报告的，依照《条例》第六十七条进行处罚。要通过公开检查结果、曝光违法违规企业等形式，形成《规范》实施的高压态势，督促生产企业落实主体责任。 总局将继续强化对第三类医疗器械生产企业以及投诉举报等有因情形的飞行检查，并适时开展对第一类、第二类医疗器械生产企业的飞行检查，以及对各地《规范》实施工作的监督抽查。地方各级食品药品监管部门在执行中遇到的问题以及建议，应及时反馈总局医疗器械监管司。 食品药品监管总局办公厅 2017年8月31日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 依法实施《医疗器械生产质量管理规范》（以下简称《规范》），是加强医疗器械全生命周期的质量管理、保障医疗器械安全有效的重要措施。《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号，以下简称《条例》）明确要求医疗器械生产企业应当按照《规范》建立健全与所生产产品相适应的质量管理体系并保证其有效运行。《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）进一步细化了医疗器械生产企业实施《规范》的主体责任以及监管部门按照《规范》进行监督检查的有关要求。 为有序推进《规范》及相关法规的实施，确保实现平稳过渡，综合考虑我国企业质量管理水平和监管工作基础，2014年，国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）发布了《关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》（2014年第15号，以下简称《通告》），按照风险管理、分类推进的原则，确定了不同类型医疗器械生产企业实施《规范》的具体时限要求。按照《通告》要求，自2018年1月1日起，所有医疗器械生产企业均应当符合《规范》要求。为确保《规范》按时限全面落实到位，特别是推进第一类、第二类医疗器械生产企业实施《规范》，现就有关工作通知如下： 一、加强组织领导，做好统筹规划 各省级食品药品监管部门应高度重视《规范》实施工作，充分认识实施《规范》对提升医疗器械生产企业质量管理意识、提升产品质量安全保证水平的重要意义，全面掌握和了解行政区域内不同类别医疗器械生产企业质量管理体系运行的现状及问题，统筹规划安排，制定具有针对性和可操作性的实施方案，确保《规范》实施各项工作落到实处。 要继续做好无菌、植入性医疗器械、体外诊断试剂和其他第三类医疗器械生产企业的《规范》实施工作，保障高风险产品的安全有效。同时，要督促第一类、第二类医疗器械生产企业积极按照《规范》进行对照整改，定制式义齿生产企业还应当符合定制式义齿附录，确保在2018年1月1日达到《规范》及相关附录的要求。 二、强化宣传培训，营造良好氛围 各省级食品药品监管部门要加强行政区域内检查员队伍建设和检查能力建设，规范检查工作流程，规范检查员的聘用、培训和考核，检查员必须由省级食品药品监管部门组织培训并考核合格后方可上岗，并进行持续培训。总局将继续推进国家级医疗器械检查员队伍建设，并指导和协助地方不断提升检查员的业务水平和综合能力。 各省级食品药品监管部门要做好宣传培训，督促医疗器械生产企业牢固树立质量意识和主体责任意识，严格依据《条例》要求建立与所生产产品相适应的质量管理体系并保持有效运行。要注重发挥行业协会和相关组织的桥梁纽带作用，以企业法定代表人、企业负责人、管理者代表为抓手，做好对医疗器械生产企业的宣传培训，特别是要重视对第一类医疗器械生产企业的教育和引导。同时，继续推进体系运行示范企业建设，充分发挥引领带动、以点带面的示范作用，形成行业自律、共同推进《规范》实施的良好氛围。 三、加强监督检查，严格依规查处 第一类、第二类医疗器械生产企业应当依据《条例》第二十四条的规定，按照《规范》及相关附录的要求对质量管理体系进行全面自查，自2018年1月1日起仍不能达到《规范》要求的，应当停止生产并向所在地市级食品药品监管部门报告。 自2018年1月1日起，各省级食品药品监管部门应当严格按照《规范》及相关附录的要求组织对行政区域内第一类、第二类医疗器械生产企业开展监督检查。在按照《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》（食药监械监〔2014〕234号）做好日常监管的基础上，根据《“十三五”国家药品安全规划》，对第一类、第二类医疗器械生产企业，应当按照“双随机、一公开”的原则每年抽取不少于50%的企业进行检查。同时，要突出风险管理和问题导向，对发生投诉举报、抽验不合格等情形做到必查全查，排除产品质量安全隐患。 在监督检查中，发现生产企业未依照《条例》规定建立质量管理体系并保持有效运行的，应当依照《条例》第六十六条进行处罚；对质量管理体系不符合要求且未依照《条例》规定整改、停止生产、报告的，依照《条例》第六十七条进行处罚。要通过公开检查结果、曝光违法违规企业等形式，形成《规范》实施的高压态势，督促生产企业落实主体责任。 总局将继续强化对第三类医疗器械生产企业以及投诉举报等有因情形的飞行检查，并适时开展对第一类、第二类医疗器械生产企业的飞行检查，以及对各地《规范》实施工作的监督抽查。地方各级食品药品监管部门在执行中遇到的问题以及建议，应及时反馈总局医疗器械监管司。 食品药品监管总局办公厅 2017年8月31日
总局办公厅关于督促浙江康康医疗器械有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕461号 | FGWJ-2017-10247 | 2017-07-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省浙江康康医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对浙江康康医疗器械有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：浙江康康医疗器械有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件：浙江康康医疗器械有限公司检查情况表.docx | 浙江省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省浙江康康医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对浙江康康医疗器械有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：浙江康康医疗器械有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件：浙江康康医疗器械有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于督促云南好迪医疗器械有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕460号 | FGWJ-2017-10250 | 2017-07-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 云南省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省云南好迪医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对云南好迪医疗器械有限公司生产质量管理体系存在的严重问题，请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：云南好迪医疗器械有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件：云南好迪医疗器械有限公司飞行检查情况表.docx | 云南省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省云南好迪医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对云南好迪医疗器械有限公司生产质量管理体系存在的严重问题，请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：云南好迪医疗器械有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件：云南好迪医疗器械有限公司飞行检查情况表.docx
总局办公厅关于督促广州市万和整形材料有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕459号 | FGWJ-2017-10249 | 2017-07-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省广州市万和整形材料有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对广州市万和整形材料有限公司生产质量管理体系存在的严重问题，请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第102号）的要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：广州市万和整形材料有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件：广州市万和整形材料有限公司飞行检查情况表.docx | 广东省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省广州市万和整形材料有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对广州市万和整形材料有限公司生产质量管理体系存在的严重问题，请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第102号）的要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：广州市万和整形材料有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件：广州市万和整形材料有限公司飞行检查情况表.docx
总局办公厅关于督促广西双健科技有限公司和广西昌鑫科技有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕458号 | FGWJ-2017-10251 | 2017-07-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你区广西双健科技有限公司和广西昌鑫科技有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对广西双健科技有限公司和广西昌鑫科技有限公司生产质量管理体系存在的严重问题，请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.广西双健科技有限公司飞行检查情况表 2.广西昌鑫科技有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件1.广西双健科技有限公司飞行检查情况表.docx 附件2.广西昌鑫科技有限公司飞行检查情况表.docx | 广西壮族自治区食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你区广西双健科技有限公司和广西昌鑫科技有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对广西双健科技有限公司和广西昌鑫科技有限公司生产质量管理体系存在的严重问题，请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.广西双健科技有限公司飞行检查情况表 2.广西昌鑫科技有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件1.广西双健科技有限公司飞行检查情况表.docx 附件2.广西昌鑫科技有限公司飞行检查情况表.docx
总局办公厅关于督促佛山市博新生物科技有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕457号 | FGWJ-2017-10252 | 2017-07-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省佛山市博新生物科技有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对佛山市博新生物科技有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时报送总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：佛山市博新生物科技有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件：佛山市博新生物科技有限公司检查情况表.docx | 广东省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省佛山市博新生物科技有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对佛山市博新生物科技有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时报送总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实质量管理责任。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：佛山市博新生物科技有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月11日 附件：佛山市博新生物科技有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于印发2017年医疗器械行业标准制修订项目的通知 | 食药监办械管〔2017〕94号 | FGWJ-2017-10222 | 2017-07-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京、天津、辽宁、上海、浙江、山东、湖北、广东省（市）食品药品监督管理局，中国食品药品检定研究院（总局医疗器械标准管理中心），北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心，北京国医械华光认证有限公司： 根据2017年医疗器械行业标准制修订工作安排，现将2017年医疗器械行业标准制修订项目印发给你们。其中，中央补助地方医疗器械标准制修订项目71项，中央财政支持的医疗器械标准制修订项目15项。为做好标准制修订工作，现将有关要求通知如下： 一、各标准制修订项目承担单位要严格按照《医疗器械标准管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第33号）开展医疗器械行业标准制修订工作，确保各项工作任务按要求完成。 二、总局医疗器械标准管理中心要认真组织协调各标准计划项目承担单位开展标准制修订工作，加强管理和检查指导。对涉及强制性标准的，要明确要求相关医疗器械标准化技术委员会在制修订过程中了解和掌握所涉及的主要产品情况；对修订的标准要明确发生变化的内容，对标准实施时间和注册等环节需要明确的要求应当提出技术建议，并在标准审查及报批材料中包括上述内容。 三、各相关省（市）食品药品监督管理局要高度重视，加强对本行政区域标准制修订项目承担单位的监督和管理，督促各相关单位按照标准制修订工作有关要求，完成标准起草、验证、征求意见、标准审查及报批工作。 四、各相关省（市）食品药品监督管理局和医疗器械标准制修订项目承担单位要严格按照国家财政经费管理规定和财务制度要求，各负其责，加强对标准制修订资金分配使用过程的监督管理，专款专用，提高资金使用效益。 附件：1.2017年中央补助地方医疗器械标准制修订项目 2.2017年中央财政支持医疗器械标准制修订项目 食品药品监管总局办公厅 2017年7月7日 附件1.2017年中央补助地方医疗器械标准制修订项目.docx 附件2.2017年中央财政支持医疗器械标准制修订项目.docx | 北京、天津、辽宁、上海、浙江、山东、湖北、广东省（市）食品药品监督管理局，中国食品药品检定研究院（总局医疗器械标准管理中心），北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心，北京国医械华光认证有限公司： 根据2017年医疗器械行业标准制修订工作安排，现将2017年医疗器械行业标准制修订项目印发给你们。其中，中央补助地方医疗器械标准制修订项目71项，中央财政支持的医疗器械标准制修订项目15项。为做好标准制修订工作，现将有关要求通知如下： 一、各标准制修订项目承担单位要严格按照《医疗器械标准管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第33号）开展医疗器械行业标准制修订工作，确保各项工作任务按要求完成。 二、总局医疗器械标准管理中心要认真组织协调各标准计划项目承担单位开展标准制修订工作，加强管理和检查指导。对涉及强制性标准的，要明确要求相关医疗器械标准化技术委员会在制修订过程中了解和掌握所涉及的主要产品情况；对修订的标准要明确发生变化的内容，对标准实施时间和注册等环节需要明确的要求应当提出技术建议，并在标准审查及报批材料中包括上述内容。 三、各相关省（市）食品药品监督管理局要高度重视，加强对本行政区域标准制修订项目承担单位的监督和管理，督促各相关单位按照标准制修订工作有关要求，完成标准起草、验证、征求意见、标准审查及报批工作。 四、各相关省（市）食品药品监督管理局和医疗器械标准制修订项目承担单位要严格按照国家财政经费管理规定和财务制度要求，各负其责，加强对标准制修订资金分配使用过程的监督管理，专款专用，提高资金使用效益。 附件：1.2017年中央补助地方医疗器械标准制修订项目 2.2017年中央财政支持医疗器械标准制修订项目 食品药品监管总局办公厅 2017年7月7日 附件1.2017年中央补助地方医疗器械标准制修订项目.docx 附件2.2017年中央财政支持医疗器械标准制修订项目.docx
总局办公厅关于督促安徽康泰医疗器具有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕439号 | FGWJ-2017-10253 | 2017-07-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省安徽康泰医疗器具有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对安徽康泰医疗器具有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时报送总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：安徽康泰医疗器具有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件：安徽康泰医疗器具有限公司检查情况表.docx | 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省安徽康泰医疗器具有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对安徽康泰医疗器具有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时报送总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：安徽康泰医疗器具有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件：安徽康泰医疗器具有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于督促甘肃辰旭医疗科技有限公司对飞行检查发现问题进行跟踪检查的通知 | 食药监办械监函〔2017〕438号 | FGWJ-2017-10217 | 2017-07-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 甘肃省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省甘肃辰旭医疗科技有限公司检查中发现，该企业已于2013年1月停产。检查情况（详见附件）已由检查组告知你局派出的观察员。该企业恢复生产前应当按照有关规定书面报告你局，经你局核查符合要求后方可恢复生产，并请你局将企业恢复生产相关情况及时报送总局医疗器械监管司。 附件:甘肃辰旭医疗科技有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件：甘肃辰旭医疗科技有限公司检查情况表.docx | 甘肃省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省甘肃辰旭医疗科技有限公司检查中发现，该企业已于2013年1月停产。检查情况（详见附件）已由检查组告知你局派出的观察员。该企业恢复生产前应当按照有关规定书面报告你局，经你局核查符合要求后方可恢复生产，并请你局将企业恢复生产相关情况及时报送总局医疗器械监管司。 附件:甘肃辰旭医疗科技有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件：甘肃辰旭医疗科技有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于督促淄博康贝医疗器械有限公司和山东侨牌集团有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕437号 | FGWJ-2017-10254 | 2017-07-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省淄博康贝医疗器械有限公司和山东侨牌集团有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对淄博康贝医疗器械有限公司和山东侨牌集团有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.淄博康贝医疗器械有限公司检查情况表 2.山东侨牌集团有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件1.淄博康贝医疗器械有限公司检查情况表.docx 附件2.山东侨牌集团有限公司检查情况表.docx | 山东省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省淄博康贝医疗器械有限公司和山东侨牌集团有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对淄博康贝医疗器械有限公司和山东侨牌集团有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.淄博康贝医疗器械有限公司检查情况表 2.山东侨牌集团有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件1.淄博康贝医疗器械有限公司检查情况表.docx 附件2.山东侨牌集团有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于督促普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司对飞行检查发现问题进行跟踪检查的通知 | 食药监办械监函〔2017〕436号 | FGWJ-2017-10215 | 2017-07-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司的检查中发现，该企业已于2016年9月25日向你局提交“一次性使用胰岛素泵用输注组件”产品停产报告，产品未正常生产，但同一厂房“动态葡萄糖监测系统”产品处正常生产状态。 检查结果显示，该企业存在与关联企业共用检验场所和设施、共用制水设备等问题（详见附件），生产质量管理体系存在缺陷，请你局及时对企业在产产品及关联企业开展跟踪检查，如不符合《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）和《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）相关规定，应立即责令企业整改。 该企业停产品种恢复生产前应当按照有关规定书面报告你局，经你局核查符合要求后方可恢复生产，并请你局将企业恢复生产相关情况及跟踪检查情况及时报送总局医疗器械监管司。 附件：普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件：普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司检查情况表.docx | 广东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司的检查中发现，该企业已于2016年9月25日向你局提交“一次性使用胰岛素泵用输注组件”产品停产报告，产品未正常生产，但同一厂房“动态葡萄糖监测系统”产品处正常生产状态。 检查结果显示，该企业存在与关联企业共用检验场所和设施、共用制水设备等问题（详见附件），生产质量管理体系存在缺陷，请你局及时对企业在产产品及关联企业开展跟踪检查，如不符合《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）和《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）相关规定，应立即责令企业整改。 该企业停产品种恢复生产前应当按照有关规定书面报告你局，经你局核查符合要求后方可恢复生产，并请你局将企业恢复生产相关情况及跟踪检查情况及时报送总局医疗器械监管司。 附件：普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件：普林斯顿医疗科技（珠海）有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于督促深圳市益心达医学新技术有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕435号 | FGWJ-2017-10255 | 2017-07-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省深圳市益心达医学新技术有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对深圳市益心达医学新技术有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：深圳市益心达医学新技术有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件：深圳市益心达医学新技术有限公司检查情况表.docx | 广东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省深圳市益心达医学新技术有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对深圳市益心达医学新技术有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：深圳市益心达医学新技术有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年7月5日 附件：深圳市益心达医学新技术有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于督促江西红新医疗器械集团有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕401号 | FGWJ-2017-10256 | 2017-06-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 江西省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对江西红新医疗器械集团有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对江西红新医疗器械集团有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：江西红新医疗器械集团有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：江西红新医疗器械集团有限公司飞行检查情况表.docx | 江西省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对江西红新医疗器械集团有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对江西红新医疗器械集团有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：江西红新医疗器械集团有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：江西红新医疗器械集团有限公司飞行检查情况表.docx
总局办公厅关于督促天津市阳权医疗器械有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕402号 | FGWJ-2017-10257 | 2017-06-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市市场和质量监督管理委员会： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对天津市阳权医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你委派出的观察员。现请你委根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对天津市阳权医疗器械有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你委依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理；对涉及违反《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）相关规定的，及时督促企业整改落实。企业停产整改情况及你委采取的监管措施须及时在你委网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你委跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：天津市阳权医疗器械有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：天津市阳权医疗器械有限公司飞行检查情况表.docx | 天津市市场和质量监督管理委员会： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对天津市阳权医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你委派出的观察员。现请你委根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对天津市阳权医疗器械有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你委依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理；对涉及违反《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）相关规定的，及时督促企业整改落实。企业停产整改情况及你委采取的监管措施须及时在你委网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你委跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：天津市阳权医疗器械有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：天津市阳权医疗器械有限公司飞行检查情况表.docx
总局办公厅关于督促浙江苏嘉医疗器械股份有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕400号 | FGWJ-2017-10258 | 2017-06-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省浙江苏嘉医疗器械股份有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对浙江苏嘉医疗器械股份有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：浙江苏嘉医疗器械股份有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：浙江苏嘉医疗器械股份有限公司检查情况表.docx | 浙江省食品药品监督管理局: 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省浙江苏嘉医疗器械股份有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对浙江苏嘉医疗器械股份有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理。企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站发布。企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：浙江苏嘉医疗器械股份有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：浙江苏嘉医疗器械股份有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于督促北京普润医疗器械有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕398号 | FGWJ-2017-10259 | 2017-06-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市北京普润医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对北京普润医疗器械有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：北京普润医疗器械有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：北京普润医疗器械有限公司飞行检查情况表.docx | 北京市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市北京普润医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对北京普润医疗器械有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：北京普润医疗器械有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：北京普润医疗器械有限公司飞行检查情况表.docx
总局办公厅关于督促天津市紫波高科技有限公司对飞行检查发现问题进行跟踪检查的通知 | 食药监办械监函〔2017〕397号 | FGWJ-2017-10205 | 2017-06-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市市场和质量监督管理委员会： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市天津市紫波高科技有限公司检查中发现，天津市紫波高科技有限公司生产许可证已过期，实际已停产。检查情况（详见附件）已由检查组告知你委派出的观察员。该企业应经你委核查符合相关要求并取得《医疗器械生产许可证》后方可生产。 请你委将企业获得生产许可及恢复生产情况及时报送总局器械监管司。 附件：天津市紫波高科技有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：天津市紫波高科技有限公司飞行检查情况表.docx | 天津市市场和质量监督管理委员会： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市天津市紫波高科技有限公司检查中发现，天津市紫波高科技有限公司生产许可证已过期，实际已停产。检查情况（详见附件）已由检查组告知你委派出的观察员。该企业应经你委核查符合相关要求并取得《医疗器械生产许可证》后方可生产。 请你委将企业获得生产许可及恢复生产情况及时报送总局器械监管司。 附件：天津市紫波高科技有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：天津市紫波高科技有限公司飞行检查情况表.docx
总局办公厅关于督促浙江一益医疗器械有限公司和浙江信纳医疗器械科技有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕396号 | FGWJ-2017-10260 | 2017-06-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省浙江一益医疗器械有限公司和浙江信纳医疗器械科技有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对浙江一益医疗器械有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时报送总局器械监管司。 二、针对浙江信纳医疗器械科技有限公司生产车间已停用，实际已停产情况，请你局及时掌握企业生产恢复情况。企业恢复生产前应当按照有关规定书面报告你局，经你局核查符合要求后方可恢复生产，并请你局将企业恢复生产相关情况及时报送总局器械监管司。 三、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.浙江一益医疗器械有限公司检查情况表 2.浙江信纳医疗器械科技有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件1.浙江一益医疗器械有限公司检查情况表.docx 附件2.浙江信纳医疗器械科技有限公司检查情况表.docx | 浙江省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省浙江一益医疗器械有限公司和浙江信纳医疗器械科技有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对浙江一益医疗器械有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时报送总局器械监管司。 二、针对浙江信纳医疗器械科技有限公司生产车间已停用，实际已停产情况，请你局及时掌握企业生产恢复情况。企业恢复生产前应当按照有关规定书面报告你局，经你局核查符合要求后方可恢复生产，并请你局将企业恢复生产相关情况及时报送总局器械监管司。 三、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.浙江一益医疗器械有限公司检查情况表 2.浙江信纳医疗器械科技有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件1.浙江一益医疗器械有限公司检查情况表.docx 附件2.浙江信纳医疗器械科技有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于督促沧州市康乐医疗器械有限责任公司对飞行检查发现问题进行跟踪检查的通知 | 食药监办械监函〔2017〕395号 | FGWJ-2017-10207 | 2017-06-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省沧州市康乐医疗器械有限责任公司检查中发现，该企业已于2016年4月21日和2016年9月6日申报停产。检查情况（详见附件）已由检查组告知你局派出的观察员。该企业恢复生产前应当按照有关规定书面报告你局，经你局核查符合要求后方可恢复生产，并请你局将企业恢复生产相关情况及时报送总局器械监管司。 附件：沧州市康乐医疗器械有限责任公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：沧州市康乐医疗器械有限责任公司检查情况表.docx | 河北省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省沧州市康乐医疗器械有限责任公司检查中发现，该企业已于2016年4月21日和2016年9月6日申报停产。检查情况（详见附件）已由检查组告知你局派出的观察员。该企业恢复生产前应当按照有关规定书面报告你局，经你局核查符合要求后方可恢复生产，并请你局将企业恢复生产相关情况及时报送总局器械监管司。 附件：沧州市康乐医疗器械有限责任公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件：沧州市康乐医疗器械有限责任公司检查情况表.docx
总局办公厅关于督促苏州法兰克曼医疗器械有限公司和常州威克医疗器械有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕394号 | FGWJ-2017-10261 | 2017-06-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省苏州法兰克曼医疗器械有限公司和常州威克医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对苏州法兰克曼医疗器械有限公司和常州威克医疗器械有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.苏州法兰克曼医疗器械有限公司检查情况表 2.常州威克医疗器械有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件1.苏州法兰克曼医疗器械有限公司检查情况表.docx 附件2.常州威克医疗器械有限公司检查情况表.docx | 江苏省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省苏州法兰克曼医疗器械有限公司和常州威克医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对苏州法兰克曼医疗器械有限公司和常州威克医疗器械有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.苏州法兰克曼医疗器械有限公司检查情况表 2.常州威克医疗器械有限公司检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月20日 附件1.苏州法兰克曼医疗器械有限公司检查情况表.docx 附件2.常州威克医疗器械有限公司检查情况表.docx
总局办公厅关于调查处理Becton Dickinson and Company生产的真空采血管有关问题的通知 | 食药监办械监函〔2017〕408号 | FGWJ-2017-10190 | 2017-06-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 近日，食品药品监管总局收到质检总局办公厅通报新疆出入境检验检疫局在进口医疗器械风险监测工作中，发现由英国Becton Dickinson and Company生产的一批真空采血管［注册证号：国械注进20152410400；批号：6166824；代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司］管内、管壁有黑色异物，存在质量安全隐患。经新疆维吾尔自治区食品药品检验所检验，该批次真空采血管不符合“《真空采血管》YZB/BDP 010-2013”标准规定。目前碧迪医疗器械（上海）有限公司正在对该批次产品进行召回。鉴于该批次产品涉及其他省市多家经营企业和使用单位，为做好风险防控等工作，现就有关事项通知如下： 一、请你局依据《医疗器械召回管理办法》（食品药品监管总局令第29号），对碧迪医疗器械（上海）有限公司提交的召回计划进行评估，监督企业做好医疗器械召回工作，涉嫌违法行为的，依法立案查处。 二、对流向其他省（区、市）的不符合标准的真空采血管，要立即通知相关省（区、市）食品药品监管部门协助做好产品召回的监督工作，防止危害扩大。 三、请你局加强对碧迪医疗器械（上海）有限公司的监督检查，督促该企业履行代理人的相关职责，要求境外Becton Dickinson and Company对质量体系的运行情况进行全面自查，并于2017年7月21日前提交自查报告。 四、按照《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》（食药监械监〔2013〕212号），对该企业经营Becton Dickinson and Company生产的其他批次真空采血管进行跟踪抽检。 五、有关工作落实情况于2017年7月21日前上报总局。 联 系 人：杨晓沫、黄勤 联系电话：010-88331431、88331411 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 食品药品监管总局办公厅 2017年6月22日 | 上海市食品药品监督管理局： 近日，食品药品监管总局收到质检总局办公厅通报新疆出入境检验检疫局在进口医疗器械风险监测工作中，发现由英国Becton Dickinson and Company生产的一批真空采血管［注册证号：国械注进20152410400；批号：6166824；代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司］管内、管壁有黑色异物，存在质量安全隐患。经新疆维吾尔自治区食品药品检验所检验，该批次真空采血管不符合“《真空采血管》YZB/BDP 010-2013”标准规定。目前碧迪医疗器械（上海）有限公司正在对该批次产品进行召回。鉴于该批次产品涉及其他省市多家经营企业和使用单位，为做好风险防控等工作，现就有关事项通知如下： 一、请你局依据《医疗器械召回管理办法》（食品药品监管总局令第29号），对碧迪医疗器械（上海）有限公司提交的召回计划进行评估，监督企业做好医疗器械召回工作，涉嫌违法行为的，依法立案查处。 二、对流向其他省（区、市）的不符合标准的真空采血管，要立即通知相关省（区、市）食品药品监管部门协助做好产品召回的监督工作，防止危害扩大。 三、请你局加强对碧迪医疗器械（上海）有限公司的监督检查，督促该企业履行代理人的相关职责，要求境外Becton Dickinson and Company对质量体系的运行情况进行全面自查，并于2017年7月21日前提交自查报告。 四、按照《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》（食药监械监〔2013〕212号），对该企业经营Becton Dickinson and Company生产的其他批次真空采血管进行跟踪抽检。 五、有关工作落实情况于2017年7月21日前上报总局。 联 系 人：杨晓沫、黄勤 联系电话：010-88331431、88331411 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 食品药品监管总局办公厅 2017年6月22日
总局办公厅关于开展医疗器械检验检测机构监督检查工作的通知 | 食药监办科〔2017〕81号 | FGWJ-2017-10181 | 2017-06-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，各有关医疗器械检验检测机构： 为加强医疗器械检验检测机构管理，规范医疗器械检验检测工作，总局科技标准司定于2017年6月19日—6月30日组织开展医疗器械检验检测机构监督检查。现就有关事项通知如下： 一、检查目的 通过检查加强医疗器械检验检测机构管理，规范检验检测工作，推动医疗器械检验检测机构管理水平和技术能力不断提升，更好地服务于医疗器械监管。 二、检查范围 在统筹考虑专业领域和地域分布覆盖面的基础上，从依法获得医疗器械检验资质的各检验检测机构中随机抽取6—8家进行检查。 三、检查内容 主要针对与医疗器械监管相关的检验工作开展符合性和规范性检查。具体内容包括相关法规掌握、医疗器械产品注册检验、质量监督抽验等涉及的相关工作。 四、检查组织 本次检查的组织工作委托中国食品药品检定研究院承担。检查实行组长负责制，根据被检查机构规模，并按照主要专业覆盖原则，选择3—5名相关技术专家组成检查组，每组检查两家检验检测机构。总局相关部门根据工作需要派观察员参加。 五、检查要求 （一）各省级局要高度重视本次监督检查，指导和督促本辖区内相关检验检测机构做好迎接检查的准备工作。被检查机构所在省级局要设联络员一名，负责检查期间的沟通、协调工作。 （二）检查组应根据总局分配的检查任务要求，制定详细的检查方案，客观、公正地开展检查，如实反映被检查机构的情况，并完成检查报告。检查报告要在检查结束后一周内提交。 （三）被检查机构应积极配合检查工作，按照检查组的要求提供相应的材料，并对材料的真实性负责。 六、其他要求 （一）检查组应严格落实中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项要求，不接受任何礼品和宴请。同时，严格遵守保密规定。 （二）检查组的食宿、差旅费用由总局承担。 中检院联系人：苑富强，联系电话：010-53852541。 科技标准司联系人：贾璇、曹晨光，联系电话：010-88330993、88330913。 食品药品监管总局办公厅 2017年6月12日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，各有关医疗器械检验检测机构： 为加强医疗器械检验检测机构管理，规范医疗器械检验检测工作，总局科技标准司定于2017年6月19日—6月30日组织开展医疗器械检验检测机构监督检查。现就有关事项通知如下： 一、检查目的 通过检查加强医疗器械检验检测机构管理，规范检验检测工作，推动医疗器械检验检测机构管理水平和技术能力不断提升，更好地服务于医疗器械监管。 二、检查范围 在统筹考虑专业领域和地域分布覆盖面的基础上，从依法获得医疗器械检验资质的各检验检测机构中随机抽取6—8家进行检查。 三、检查内容 主要针对与医疗器械监管相关的检验工作开展符合性和规范性检查。具体内容包括相关法规掌握、医疗器械产品注册检验、质量监督抽验等涉及的相关工作。 四、检查组织 本次检查的组织工作委托中国食品药品检定研究院承担。检查实行组长负责制，根据被检查机构规模，并按照主要专业覆盖原则，选择3—5名相关技术专家组成检查组，每组检查两家检验检测机构。总局相关部门根据工作需要派观察员参加。 五、检查要求 （一）各省级局要高度重视本次监督检查，指导和督促本辖区内相关检验检测机构做好迎接检查的准备工作。被检查机构所在省级局要设联络员一名，负责检查期间的沟通、协调工作。 （二）检查组应根据总局分配的检查任务要求，制定详细的检查方案，客观、公正地开展检查，如实反映被检查机构的情况，并完成检查报告。检查报告要在检查结束后一周内提交。 （三）被检查机构应积极配合检查工作，按照检查组的要求提供相应的材料，并对材料的真实性负责。 六、其他要求 （一）检查组应严格落实中央八项规定精神，严格执行廉洁自律各项要求，不接受任何礼品和宴请。同时，严格遵守保密规定。 （二）检查组的食宿、差旅费用由总局承担。 中检院联系人：苑富强，联系电话：010-53852541。 科技标准司联系人：贾璇、曹晨光，联系电话：010-88330993、88330913。 食品药品监管总局办公厅 2017年6月12日
总局办公厅关于督促金宝医疗器材（上海）有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕343号 | FGWJ-2017-10180 | 2017-06-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。在对你市金宝医疗器材（上海）有限公司的检查中发现，该企业生产地址已无与生产医疗器械产品相关的设施设备，企业处于停产状态。检查情况（详见附件）已由检查组告知你局派出的观察员。请你局及时掌握企业注销情况，并及时报送总局医疗器械监管司。 附件：金宝医疗器材（上海）有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月1日 附件：金宝医疗器材（上海）有限公司飞行检查情况表.docx | 上海市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。在对你市金宝医疗器材（上海）有限公司的检查中发现，该企业生产地址已无与生产医疗器械产品相关的设施设备，企业处于停产状态。检查情况（详见附件）已由检查组告知你局派出的观察员。请你局及时掌握企业注销情况，并及时报送总局医疗器械监管司。 附件：金宝医疗器材（上海）有限公司飞行检查情况表 食品药品监管总局办公厅 2017年6月1日 附件：金宝医疗器材（上海）有限公司飞行检查情况表.docx
总局办公厅关于印发2017年国家医疗器械抽检产品检验方案的通知 | 食药监办械监〔2017〕67号 | FGWJ-2017-10165 | 2017-05-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 根据《食品药品监管总局办公厅关于开展2017年国家医疗器械抽检工作的通知》（食药监办械监〔2017〕41号）要求，现将2017年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，请认真组织实施。 附件：1.2017年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案 2.2017年国家医疗器械抽检（总局本级项目）产品检验方案 3.有因抽检产品检验方案 食品药品监管总局办公厅 2017年5月8日 附件1.2017年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案.doc 附件2.2017年国家医疗器械抽检（总局本级项目）产品检验方案.doc 附件3.有因抽检产品检验方案.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 根据《食品药品监管总局办公厅关于开展2017年国家医疗器械抽检工作的通知》（食药监办械监〔2017〕41号）要求，现将2017年国家医疗器械抽检产品检验方案印发给你们，请认真组织实施。 附件：1.2017年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案 2.2017年国家医疗器械抽检（总局本级项目）产品检验方案 3.有因抽检产品检验方案 食品药品监管总局办公厅 2017年5月8日 附件1.2017年国家医疗器械抽检（中央补助地方项目）产品检验方案.doc 附件2.2017年国家医疗器械抽检（总局本级项目）产品检验方案.doc 附件3.有因抽检产品检验方案.doc
总局办公厅关于督促江苏尊龙光学有限公司和海昌隐形眼镜有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕285号 | FGWJ-2017-10151 | 2017-05-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省江苏尊龙光学有限公司和海昌隐形眼镜有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对江苏尊龙光学有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、针对海昌隐形眼镜有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 三、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.江苏尊龙光学有限公司飞行检查情况 2.海昌隐形眼镜有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件1.江苏尊龙光学有限公司飞行检查情况.docx 附件2.海昌隐形眼镜有限公司飞行检查情况.docx | 江苏省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省江苏尊龙光学有限公司和海昌隐形眼镜有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对江苏尊龙光学有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、针对海昌隐形眼镜有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 三、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.江苏尊龙光学有限公司飞行检查情况 2.海昌隐形眼镜有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件1.江苏尊龙光学有限公司飞行检查情况.docx 附件2.海昌隐形眼镜有限公司飞行检查情况.docx
总局办公厅关于督促赛诺医疗科学技术有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕284号 | FGWJ-2017-10150 | 2017-05-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市市场和质量监督管理委员会： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市赛诺医疗科学技术有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对赛诺医疗科学技术有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第102号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：赛诺医疗科学技术有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件：赛诺医疗科学技术有限公司飞行检查情况.docx | 天津市市场和质量监督管理委员会： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市赛诺医疗科学技术有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对赛诺医疗科学技术有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第102号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：赛诺医疗科学技术有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件：赛诺医疗科学技术有限公司飞行检查情况.docx
总局办公厅关于督促华大基因生物科技（深圳）有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕283号 | FGWJ-2017-10149 | 2017-05-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省华大基因生物科技（深圳）有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对华大基因生物科技（深圳）有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：华大基因生物科技（深圳）有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件：华大基因生物科技（深圳）有限公司飞行检查情况.docx | 广东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省华大基因生物科技（深圳）有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对华大基因生物科技（深圳）有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：华大基因生物科技（深圳）有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件：华大基因生物科技（深圳）有限公司飞行检查情况.docx
总局办公厅关于督促甘肃康视达科技集团有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕282号 | FGWJ-2017-10148 | 2017-05-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 甘肃省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省甘肃康视达科技集团有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对甘肃康视达科技集团有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：甘肃康视达科技集团有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件：甘肃康视达科技集团有限公司飞行检查情况.docx | 甘肃省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省甘肃康视达科技集团有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对甘肃康视达科技集团有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：甘肃康视达科技集团有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件：甘肃康视达科技集团有限公司飞行检查情况.docx
总局办公厅关于督促易生科技（北京）有限公司和北京美中双和医疗器械股份有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕281号 | FGWJ-2017-10146 | 2017-05-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市易生科技（北京）有限公司和北京美中双和医疗器械股份有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对易生科技（北京）有限公司和北京美中双和医疗器械股份有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第102号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.易生科技（北京）有限公司飞行检查情况 2.北京美中双和医疗器械股份有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件1.易生科技（北京）有限公司飞行检查情况.docx 附件2.北京美中双和医疗器械股份有限公司飞行检查情况.docx | 北京市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市易生科技（北京）有限公司和北京美中双和医疗器械股份有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对易生科技（北京）有限公司和北京美中双和医疗器械股份有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第102号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：1.易生科技（北京）有限公司飞行检查情况 2.北京美中双和医疗器械股份有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件1.易生科技（北京）有限公司飞行检查情况.docx 附件2.北京美中双和医疗器械股份有限公司飞行检查情况.docx
总局办公厅关于督促辽宁垠艺生物科技股份有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕280号 | FGWJ-2017-10145 | 2017-05-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 辽宁省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省辽宁垠艺生物科技股份有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对辽宁垠艺生物科技股份有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：辽宁垠艺生物科技股份有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件：辽宁垠艺生物科技股份有限公司飞行检查情况.docx | 辽宁省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省辽宁垠艺生物科技股份有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对辽宁垠艺生物科技股份有限公司中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：辽宁垠艺生物科技股份有限公司飞行检查情况 食品药品监管总局办公厅 2017年5月3日 附件：辽宁垠艺生物科技股份有限公司飞行检查情况.docx
国家医疗器械不良事件监测年度报告（2016年度） |  | FGWJ-2017-10142 | 2017-05-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 一、全国医疗器械不良事件报告总体情况 2016年，全国医疗器械不良事件监测工作继续稳步发展，全年可疑医疗器械不良事件报告数已超过35万份。在报告数量持续增长的同时，报告质量也不断提升，为医疗器械上市后风险的分析与评价提供了依据。 （一）2016年全国可疑不良事件报告总体情况 1、2002年至2016年全国可疑不良事件报告数量 2016年，国家药品不良反应监测中心共收到《可疑医疗器械不良事件报告表》353240份，比2015年增长了10.0%（图1-1）。2002年1月1日至2016年12月31日，国家药品不良反应监测中心累计收到《可疑医疗器械不良事件报告表》1,675,299份。 图1-1 2011-2015年全国可疑医疗器械不良事件报告数量 2、死亡及严重伤害可疑不良事件报告数量 2016年，国家药品不良反应监测中心共收到严重伤害可疑不良事件报告52,331份，死亡可疑不良事件报告181份，共计52,512份，比2015年增长了11.1%（图1-2）。2016年死亡及严重伤害可疑不良事件报告数量占报告总数的比例为14.9%，比2015年增长了0.2%。 图1-2 2011-2016年全国死亡及严重伤害可疑不良事件报告数比较 3、每百万人口平均报告数量 2016年，我国每百万人口平均可疑医疗器械不良事件报告数为264份，与2015年相比增长了24份（图1-3）。 图1-3 2011-2016年全国每百万人口平均报告数比较 （二）注册基层用户数量 截止2016年12月31日，在全国医疗器械不良事件监测系统中，注册基层用户（包括医疗器械生产企业、经营企业和使用单位）共231,872家。其中，医疗器械生产企业10,534家，占注册基层用户总数的4.5%；经营企业115,622家，占注册基层用户的49.9%；使用单位105,716家，占注册基层用户的45.6%（图1-4）。 图1-4 2016年全国医疗器械不良事件监测系统注册基层用户情况 2016年，注册基层用户（包括医疗器械生产企业、经营企业和使用单位）总数比2015年增长了16.8%。其中，医疗器械生产企业、经营企业和使用单位的注册基层用户分别比2015年增长了1.8%、26.6%和9.1%（图1-5）。 图1-5 2015年和2016年全国注册基层用户分类比较情况 二、2016年医疗器械不良事件报告统计分析 （一）按报告来源统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，使用单位上报297,435份，占总报告数的84.2%；生产企业上报6,604份，占总报告数的1.9%；经营企业上报49,002份，占总报告数的13.9%；还有190份报告来自于个人，占总报告数的0.05%；此外还有9份报告来源不详（图2-1）。 图2-1 2016年医疗器械不良事件报告来源情况 总体来看，不良事件报告仍主要来源于使用单位，其次来源于经营企业。生产企业提交的报告所占比例不足2%，与其器械使用安全第一责任人的地位不符，其履行职责的自觉性有待提高。 （二）按事件伤害程度统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，事件伤害为死亡的报告共181份，占总报告数的0.05%；事件为严重伤害的报告共52,331份，占总报告数的14.8%；事件伤害为其他的报告共300,728份，占总报告数的85.1%（图2-2）。2016年，各类伤害程度的报告所占比例与2015年基本一致。 图2-2 2016年医疗器械不良事件报告事件伤害程度情况 （三）按医疗器械管理类别统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，涉及Ⅲ类医疗器械的报告146,689份，占总报告数的41.5%；涉及Ⅱ类医疗器械的报告148,945份，占总报告数的42.2%；涉及Ⅰ类医疗器械的报告38,728份，占总报告数的11.0%；部分报告涉及的器械管理类别不详，共18,878份，占总报告数的5.3%。数据显示，涉及Ⅲ类和Ⅱ类医疗器械的报告占绝大多数，这与医疗器械风险程度高低相吻合（图2-3）。 图2-3 2016年医疗器械不良事件报告涉及产品管理类别情况 （四）按医疗器械分类目录统计分析 按照现行的《医疗器械分类目录》，2016年全国上报的可疑医疗器械不良事件报告共涉及43类产品，涵盖了《医疗器械分类目录》中的所有医疗器械类别。其中，报告数量位列前十位的产品类别见表2-1。与2015年相比，报告数量排名前十位的产品类别没有变化，仅部分产品类别的排名略有变化。 表2-1 2015年医疗器械不良事件报告数量排名前十位的产品类别情况 （五）按医疗器械产品名称统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，报告数量排名前十位的无源医疗器械分别为一次性使用输液器、一次性使用无菌注射器、宫内节育器、静脉留置针、角膜接触镜、玻璃体温计、导尿包、医用胶带、医用输液贴和导尿管，占总报告数的38.26%，详见表2-2。 表2-2 报告数量排名前十位的无源医疗器械 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，报告数量排名前十位的有源医疗器械分别为病人监护仪、输液泵和注射泵、电子血压计、心电图机、血液透析机、呼吸机、血糖仪、婴儿培养箱、电子体温计和微波治疗机，占总报告数的8.79%，详见表2-3。 表2-3 报告数量排名前十位的有源医疗器械 （六）按涉及实际使用场所统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，使用场所为“医疗机构”的报告278,561份，占79%；使用场所为“家庭”的报告37,343份，占11%；使用场所为“其他”的报告7,559份，占2%；使用场所未填写的报告29,777份，占8%（图2-4）。使用场所的复杂性是分析不良事件发生原因时需要考量的因素之一。 图2-4 2016年医疗器械不良事件报告涉及实际使用场所情况 三、医疗器械不良事件重点监测情况 （一）“十二五”重点监测结果应用 “十二五”期间，总局组织对100个医疗器械品种开展了重点监测工作，主动收集产品的不良事件信息，分析评价暴露的风险，对发现的值得关注的产品风险，深入分析其产生原因，提出针对性的风险控制措施建议。总局医疗器械监管司对这些风险控制措施建议进行了汇总分析，并以此为依据采取了相应的监管措施，将相关的评价结果反馈给生产企业、国家卫计委和各省局，为更好的开展医疗器械上市后监管提供参考。 （二）“十三五”重点监测工作情况 2016年，总局在总结“十二五”期间开展100个品种重点监测经验基础之上，精心遴选了 “十三五”期间开展的100个重点监测品种。在遴选品种上，充分考虑了产品的风险特点、使用状况、不良事件数据、抽验中发现的问题、文献报道中存在风险隐患以及刚上市的创新产品临床例数少等因素，并邀请临床、工程学以及总局相关专家对品种进行多次讨论、筛选，最终予以确定。其中，输液泵等46个产品为“十二五”期间已经开展过的产品，“十三五”期间将针对“十二五”重点监测中已发现的风险点继续开展有针对性的监测。 四、医疗器械不良事件报告质量评估情况 （一）发布《医疗器械不良事件报告表质量评估规定（试行）》 2016年是总局狠抓医疗器械不良事件报告质量的一年。为落实这项工作，2016年6月国家中心发布了《医疗器械不良事件报告表质量评估规定（试行）》，为基层报告单位提升医疗器械不良事件报告的完整性和准确性提供了具体的参考标准。 该规定明确了质量评估工作职责、开展质量评估的报告范围以及具体的报告评分标准，可操作性强。报告的评分标准中规定，报告真实性为否决项。评分项目包括报告时限、报告来源、患者信息、不良事件情况、器械信息以及评价处理六部分，共计100分。评分项目中的不良事件情况和器械信息为评分重点，分别占到46分和34分，因为这两部分内容为开展报告的分析评价提供了主要信息。 （二）全国医疗器械不良事件报告质量评估工作情况 《医疗器械不良事件报告表质量评估规定（试行）》颁布后，国家中心举办了全国医疗器械不良事件报告质量评估培训班，对全国31个省（区、市）、国家卫生计划委员会、新疆生产建设兵团及中国人民解放军药品不良反应监测中心以及所有地市级药品不良反应监测中心进行了培训，极大的提高了全国医疗器械不良事件监测体系人员对报告质量的认识，对我国医疗器械不良事件监测工作起到了积极的推动作用。 按照《医疗器械不良事件报告表质量评估规定（试行）》的要求，各省（区、市）从2016年第三季度起对本省的医疗器械不良事件报告按季度开展了质量评估工作。 五、2016年医疗器械警戒快讯发布情况 2016年，国家药品不良反应监测中心共发布10期《医疗器械警戒快讯》，包括49条国外医疗器械监管机构发布的安全性信息，涉及电子十二指肠镜、神经外科头部固定器、人工膝关节、注射泵、便携式应急供氧系统等产品。 医疗器械不良事件监测小贴士 1.医疗器械：是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件；其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用；其目的是： （1）疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解； （2）损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿； （3）生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持； （4）生命的支持或者维持； （5）妊娠控制； （6）通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。 2.医疗器械不良事件：指获准注册或已备案、质量合格的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或可能导致人体伤害的各种有害事件。 根据医疗器械不良事件的危害程度和发生的原因，医疗器械生产企业必要时应当采取警示、检查、修理、重新标签、修改说明书、软件升级、替换、收回、销毁等控制措施。 目前，我国医疗器械不良事件监测按照“可疑即报”原则收集报告，即为可疑医疗器械不良事件报告。 3.医疗器械不良事件监测：是指对医疗器械不良事件的发现、报告、调查、评价和控制的过程。 4.严重医疗器械不良事件：指有下列情况之一者： （1）导致死亡； （2）危及生命； （3）导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤； （4）必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤； （5）由于医疗器械故障、可用性等问题可能导致上述所列情况的。 5.死亡可疑不良事件报告：指患者最终结果为死亡的可疑医疗器械不良事件报告。不表示患者的死亡与使用医疗器械有明确的关联性。 6.医疗器械不良事件与质量事故、医疗事故的区别 （1）医疗器械不良事件主要是由于产品的设计缺陷、已经注册审核的使用说明书不准确或不充分等原因造成的，但其产品的质量是合格的。 （2）医疗器械质量事故主要是指其质量不符合注册产品标准等规定造成的事故。 （3）医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。（摘自卫生部《医疗事故处理条例》） | 一、全国医疗器械不良事件报告总体情况 2016年，全国医疗器械不良事件监测工作继续稳步发展，全年可疑医疗器械不良事件报告数已超过35万份。在报告数量持续增长的同时，报告质量也不断提升，为医疗器械上市后风险的分析与评价提供了依据。 （一）2016年全国可疑不良事件报告总体情况 1、2002年至2016年全国可疑不良事件报告数量 2016年，国家药品不良反应监测中心共收到《可疑医疗器械不良事件报告表》353240份，比2015年增长了10.0%（图1-1）。2002年1月1日至2016年12月31日，国家药品不良反应监测中心累计收到《可疑医疗器械不良事件报告表》1,675,299份。 图1-1 2011-2015年全国可疑医疗器械不良事件报告数量 2、死亡及严重伤害可疑不良事件报告数量 2016年，国家药品不良反应监测中心共收到严重伤害可疑不良事件报告52,331份，死亡可疑不良事件报告181份，共计52,512份，比2015年增长了11.1%（图1-2）。2016年死亡及严重伤害可疑不良事件报告数量占报告总数的比例为14.9%，比2015年增长了0.2%。 图1-2 2011-2016年全国死亡及严重伤害可疑不良事件报告数比较 3、每百万人口平均报告数量 2016年，我国每百万人口平均可疑医疗器械不良事件报告数为264份，与2015年相比增长了24份（图1-3）。 图1-3 2011-2016年全国每百万人口平均报告数比较 （二）注册基层用户数量 截止2016年12月31日，在全国医疗器械不良事件监测系统中，注册基层用户（包括医疗器械生产企业、经营企业和使用单位）共231,872家。其中，医疗器械生产企业10,534家，占注册基层用户总数的4.5%；经营企业115,622家，占注册基层用户的49.9%；使用单位105,716家，占注册基层用户的45.6%（图1-4）。 图1-4 2016年全国医疗器械不良事件监测系统注册基层用户情况 2016年，注册基层用户（包括医疗器械生产企业、经营企业和使用单位）总数比2015年增长了16.8%。其中，医疗器械生产企业、经营企业和使用单位的注册基层用户分别比2015年增长了1.8%、26.6%和9.1%（图1-5）。 图1-5 2015年和2016年全国注册基层用户分类比较情况 二、2016年医疗器械不良事件报告统计分析 （一）按报告来源统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，使用单位上报297,435份，占总报告数的84.2%；生产企业上报6,604份，占总报告数的1.9%；经营企业上报49,002份，占总报告数的13.9%；还有190份报告来自于个人，占总报告数的0.05%；此外还有9份报告来源不详（图2-1）。 图2-1 2016年医疗器械不良事件报告来源情况 总体来看，不良事件报告仍主要来源于使用单位，其次来源于经营企业。生产企业提交的报告所占比例不足2%，与其器械使用安全第一责任人的地位不符，其履行职责的自觉性有待提高。 （二）按事件伤害程度统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，事件伤害为死亡的报告共181份，占总报告数的0.05%；事件为严重伤害的报告共52,331份，占总报告数的14.8%；事件伤害为其他的报告共300,728份，占总报告数的85.1%（图2-2）。2016年，各类伤害程度的报告所占比例与2015年基本一致。 图2-2 2016年医疗器械不良事件报告事件伤害程度情况 （三）按医疗器械管理类别统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，涉及Ⅲ类医疗器械的报告146,689份，占总报告数的41.5%；涉及Ⅱ类医疗器械的报告148,945份，占总报告数的42.2%；涉及Ⅰ类医疗器械的报告38,728份，占总报告数的11.0%；部分报告涉及的器械管理类别不详，共18,878份，占总报告数的5.3%。数据显示，涉及Ⅲ类和Ⅱ类医疗器械的报告占绝大多数，这与医疗器械风险程度高低相吻合（图2-3）。 图2-3 2016年医疗器械不良事件报告涉及产品管理类别情况 （四）按医疗器械分类目录统计分析 按照现行的《医疗器械分类目录》，2016年全国上报的可疑医疗器械不良事件报告共涉及43类产品，涵盖了《医疗器械分类目录》中的所有医疗器械类别。其中，报告数量位列前十位的产品类别见表2-1。与2015年相比，报告数量排名前十位的产品类别没有变化，仅部分产品类别的排名略有变化。 表2-1 2015年医疗器械不良事件报告数量排名前十位的产品类别情况 （五）按医疗器械产品名称统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，报告数量排名前十位的无源医疗器械分别为一次性使用输液器、一次性使用无菌注射器、宫内节育器、静脉留置针、角膜接触镜、玻璃体温计、导尿包、医用胶带、医用输液贴和导尿管，占总报告数的38.26%，详见表2-2。 表2-2 报告数量排名前十位的无源医疗器械 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，报告数量排名前十位的有源医疗器械分别为病人监护仪、输液泵和注射泵、电子血压计、心电图机、血液透析机、呼吸机、血糖仪、婴儿培养箱、电子体温计和微波治疗机，占总报告数的8.79%，详见表2-3。 表2-3 报告数量排名前十位的有源医疗器械 （六）按涉及实际使用场所统计分析 2016年，全国上报的可疑医疗器械不良事件报告中，使用场所为“医疗机构”的报告278,561份，占79%；使用场所为“家庭”的报告37,343份，占11%；使用场所为“其他”的报告7,559份，占2%；使用场所未填写的报告29,777份，占8%（图2-4）。使用场所的复杂性是分析不良事件发生原因时需要考量的因素之一。 图2-4 2016年医疗器械不良事件报告涉及实际使用场所情况 三、医疗器械不良事件重点监测情况 （一）“十二五”重点监测结果应用 “十二五”期间，总局组织对100个医疗器械品种开展了重点监测工作，主动收集产品的不良事件信息，分析评价暴露的风险，对发现的值得关注的产品风险，深入分析其产生原因，提出针对性的风险控制措施建议。总局医疗器械监管司对这些风险控制措施建议进行了汇总分析，并以此为依据采取了相应的监管措施，将相关的评价结果反馈给生产企业、国家卫计委和各省局，为更好的开展医疗器械上市后监管提供参考。 （二）“十三五”重点监测工作情况 2016年，总局在总结“十二五”期间开展100个品种重点监测经验基础之上，精心遴选了 “十三五”期间开展的100个重点监测品种。在遴选品种上，充分考虑了产品的风险特点、使用状况、不良事件数据、抽验中发现的问题、文献报道中存在风险隐患以及刚上市的创新产品临床例数少等因素，并邀请临床、工程学以及总局相关专家对品种进行多次讨论、筛选，最终予以确定。其中，输液泵等46个产品为“十二五”期间已经开展过的产品，“十三五”期间将针对“十二五”重点监测中已发现的风险点继续开展有针对性的监测。 四、医疗器械不良事件报告质量评估情况 （一）发布《医疗器械不良事件报告表质量评估规定（试行）》 2016年是总局狠抓医疗器械不良事件报告质量的一年。为落实这项工作，2016年6月国家中心发布了《医疗器械不良事件报告表质量评估规定（试行）》，为基层报告单位提升医疗器械不良事件报告的完整性和准确性提供了具体的参考标准。 该规定明确了质量评估工作职责、开展质量评估的报告范围以及具体的报告评分标准，可操作性强。报告的评分标准中规定，报告真实性为否决项。评分项目包括报告时限、报告来源、患者信息、不良事件情况、器械信息以及评价处理六部分，共计100分。评分项目中的不良事件情况和器械信息为评分重点，分别占到46分和34分，因为这两部分内容为开展报告的分析评价提供了主要信息。 （二）全国医疗器械不良事件报告质量评估工作情况 《医疗器械不良事件报告表质量评估规定（试行）》颁布后，国家中心举办了全国医疗器械不良事件报告质量评估培训班，对全国31个省（区、市）、国家卫生计划委员会、新疆生产建设兵团及中国人民解放军药品不良反应监测中心以及所有地市级药品不良反应监测中心进行了培训，极大的提高了全国医疗器械不良事件监测体系人员对报告质量的认识，对我国医疗器械不良事件监测工作起到了积极的推动作用。 按照《医疗器械不良事件报告表质量评估规定（试行）》的要求，各省（区、市）从2016年第三季度起对本省的医疗器械不良事件报告按季度开展了质量评估工作。 五、2016年医疗器械警戒快讯发布情况 2016年，国家药品不良反应监测中心共发布10期《医疗器械警戒快讯》，包括49条国外医疗器械监管机构发布的安全性信息，涉及电子十二指肠镜、神经外科头部固定器、人工膝关节、注射泵、便携式应急供氧系统等产品。 医疗器械不良事件监测小贴士 1.医疗器械：是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件；其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用；其目的是： （1）疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解； （2）损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿； （3）生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持； （4）生命的支持或者维持； （5）妊娠控制； （6）通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。 2.医疗器械不良事件：指获准注册或已备案、质量合格的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或可能导致人体伤害的各种有害事件。 根据医疗器械不良事件的危害程度和发生的原因，医疗器械生产企业必要时应当采取警示、检查、修理、重新标签、修改说明书、软件升级、替换、收回、销毁等控制措施。 目前，我国医疗器械不良事件监测按照“可疑即报”原则收集报告，即为可疑医疗器械不良事件报告。 3.医疗器械不良事件监测：是指对医疗器械不良事件的发现、报告、调查、评价和控制的过程。 4.严重医疗器械不良事件：指有下列情况之一者： （1）导致死亡； （2）危及生命； （3）导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤； （4）必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤； （5）由于医疗器械故障、可用性等问题可能导致上述所列情况的。 5.死亡可疑不良事件报告：指患者最终结果为死亡的可疑医疗器械不良事件报告。不表示患者的死亡与使用医疗器械有明确的关联性。 6.医疗器械不良事件与质量事故、医疗事故的区别 （1）医疗器械不良事件主要是由于产品的设计缺陷、已经注册审核的使用说明书不准确或不充分等原因造成的，但其产品的质量是合格的。 （2）医疗器械质量事故主要是指其质量不符合注册产品标准等规定造成的事故。 （3）医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。（摘自卫生部《医疗事故处理条例》）
总局办公厅关于监督广州科甫眼镜有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕256号 | FGWJ-2017-10135 | 2017-05-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省广州科甫眼镜有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对广州科甫眼镜有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月24日 食药监办械监函〔2017〕256号附件：现场检查缺陷表.docx | 广东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省广州科甫眼镜有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对广州科甫眼镜有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月24日 食药监办械监函〔2017〕256号附件：现场检查缺陷表.docx
总局办公厅关于监督北京自然美光学有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕255号 | FGWJ-2017-10134 | 2017-05-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市北京自然美光学有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对北京自然美光学有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当立案调查，依法处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布。 二、请你局结合实际情况，加强《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）的宣贯，采取有效措施进一步加强对辖区医疗器械生产企业的监管，严厉打击在未经许可的生产地址生产医疗器械产品的行为。 三、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月24日 食药监办械监函〔2017〕255号附件：现场检查缺陷表.docx | 北京市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市北京自然美光学有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对北京自然美光学有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当立案调查，依法处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布。 二、请你局结合实际情况，加强《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）的宣贯，采取有效措施进一步加强对辖区医疗器械生产企业的监管，严厉打击在未经许可的生产地址生产医疗器械产品的行为。 三、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月24日 食药监办械监函〔2017〕255号附件：现场检查缺陷表.docx
总局办公厅关于监督江苏海伦隐形眼镜有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕254号 | FGWJ-2017-10133 | 2017-05-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省江苏海伦眼镜有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对江苏海伦眼镜有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月24日 食药监办械监函〔2017〕254号附件：现场检查缺陷表.docx | 江苏省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省江苏海伦眼镜有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对江苏海伦眼镜有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现请你局依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）的有关规定依法责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，应当依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月24日 食药监办械监函〔2017〕254号附件：现场检查缺陷表.docx
总局办公厅关于实施《医疗器械召回管理办法》有关事项的通知 |  | FGWJ-2017-10127 | 2017-04-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号，以下简称《办法》）自2017年5月1日起正式实施，为贯彻落实《办法》有关要求，保障人民群众用械安全，督促医疗器械生产企业落实产品质量安全主体责任，现将有关事项通知如下： 一、医疗器械召回组织工作要求 省级食品药品监督管理部门要高度重视医疗器械召回工作，以保障医疗器械产品安全为出发点，切实加强对本省医疗器械召回的组织工作。各级食品药品监管部门要加强对《办法》的宣贯培训，加强对医疗器械生产经营企业、使用单位的宣传教育，督促企业切实履行召回义务，确保《办法》落实落地。 二、医疗器械召回报告要求 医疗器械产品注册人或者备案人、进口医疗器械的境外制造厂商履行《办法》中生产企业的义务，承担相应法律责任。 医疗器械生产企业作出医疗器械主动召回决定的，应当按照《办法》第十六条规定，立即向所在地省级食品药品监督管理部门和批准该产品注册或者办理备案的食品药品监督管理部门提交医疗器械召回事件报告表（附件1），并在5个工作日内将调查评估报告和召回计划提交至所在地省级食品药品监督管理部门和批准注册或者办理备案的食品药品监督管理部门备案。 （一）进口医疗器械和境内第三类医疗器械实施主动召回的，生产企业应当按上述要求将相关材料报至企业所在地省级食品药品监督管理部门和国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）。 （二）境内第二类医疗器械实施主动召回的，生产企业应当按上述要求将相关材料报至企业所在地省级食品药品监督管理部门。 （三）境内第一类医疗器械实施主动召回的，生产企业应当按上述要求将相关材料报至企业所在地省级食品药品监督管理部门和办理备案的设区的市级食品药品监督管理部门。 （四）进口医疗器械仅在境外实施召回的，生产企业应当及时向总局提交医疗器械召回事件报告表。 三、医疗器械召回信息发布要求 （一）总局政府网站设有“医疗器械召回”专栏，发布一级召回、境内已上市产品仅在境外实施的召回和总局作出的责令召回等信息。省级食品药品监督管理部门应当在政府网站设置“医疗器械召回”专栏，发布二级、三级召回信息和本省作出的责令召回等信息，并使用统一的信息发布格式及内容（见附件2、3）。 总局政府网站通过信息采集标准接口自动抓取省级食品药品监督管理部门政府网站对应栏目的相应内容，请各省级食品药品监督管理部门按照《总局政府网站信息采集接口标准规范》（附件6）做好接口开发和调试工作，确保在省级食品药品监督管理部门政府网站发布的医疗器械召回信息能够被总局政府网站自动抓取，同步发布。 （二）医疗器械生产企业决定并实施召回的，应同时向社会发布产品召回信息。鼓励生产企业利用公共媒体发布召回信息。实施一级召回的，总局政府网站医疗器械召回专栏可视为中央主要媒体。 四、医疗器械召回监管工作要求 各级食品药品监督管理部门要准确把握《办法》中监管部门的职责和对医疗器械生产经营使用者的要求，做好各部门沟通协调，落实强化责任追究制度。结合《办法》要求加强日常监管，督促企业落实主体责任、健全质量管理体系。对不依法履行责任的和不配合监管部门开展召回工作的医疗器械生产经营企业、使用单位进行严肃查处，确保医疗器械召回工作的有序开展，保障公众用械安全。 附件：1.医疗器械召回事件报告表 2.医疗器械主动召回信息发布模板 3.医疗器械责令召回信息发布模板 4.召回计划实施情况报告表 5.责令召回通知书 6.总局政府网站信息采集接口标准规范 食品药品监管总局办公厅 2017年4月27日 附件1.医疗器械召回事件报告表.doc 附件2.医疗器械主动召回信息发布模板.doc 附件3.医疗器械责令召回信息发布模板.doc 附件4.召回计划实施情况报告表.doc 附件5.责令召回通知书.doc 附件6.总局政府网站信息采集接口标准规范.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号，以下简称《办法》）自2017年5月1日起正式实施，为贯彻落实《办法》有关要求，保障人民群众用械安全，督促医疗器械生产企业落实产品质量安全主体责任，现将有关事项通知如下： 一、医疗器械召回组织工作要求 省级食品药品监督管理部门要高度重视医疗器械召回工作，以保障医疗器械产品安全为出发点，切实加强对本省医疗器械召回的组织工作。各级食品药品监管部门要加强对《办法》的宣贯培训，加强对医疗器械生产经营企业、使用单位的宣传教育，督促企业切实履行召回义务，确保《办法》落实落地。 二、医疗器械召回报告要求 医疗器械产品注册人或者备案人、进口医疗器械的境外制造厂商履行《办法》中生产企业的义务，承担相应法律责任。 医疗器械生产企业作出医疗器械主动召回决定的，应当按照《办法》第十六条规定，立即向所在地省级食品药品监督管理部门和批准该产品注册或者办理备案的食品药品监督管理部门提交医疗器械召回事件报告表（附件1），并在5个工作日内将调查评估报告和召回计划提交至所在地省级食品药品监督管理部门和批准注册或者办理备案的食品药品监督管理部门备案。 （一）进口医疗器械和境内第三类医疗器械实施主动召回的，生产企业应当按上述要求将相关材料报至企业所在地省级食品药品监督管理部门和国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）。 （二）境内第二类医疗器械实施主动召回的，生产企业应当按上述要求将相关材料报至企业所在地省级食品药品监督管理部门。 （三）境内第一类医疗器械实施主动召回的，生产企业应当按上述要求将相关材料报至企业所在地省级食品药品监督管理部门和办理备案的设区的市级食品药品监督管理部门。 （四）进口医疗器械仅在境外实施召回的，生产企业应当及时向总局提交医疗器械召回事件报告表。 三、医疗器械召回信息发布要求 （一）总局政府网站设有“医疗器械召回”专栏，发布一级召回、境内已上市产品仅在境外实施的召回和总局作出的责令召回等信息。省级食品药品监督管理部门应当在政府网站设置“医疗器械召回”专栏，发布二级、三级召回信息和本省作出的责令召回等信息，并使用统一的信息发布格式及内容（见附件2、3）。 总局政府网站通过信息采集标准接口自动抓取省级食品药品监督管理部门政府网站对应栏目的相应内容，请各省级食品药品监督管理部门按照《总局政府网站信息采集接口标准规范》（附件6）做好接口开发和调试工作，确保在省级食品药品监督管理部门政府网站发布的医疗器械召回信息能够被总局政府网站自动抓取，同步发布。 （二）医疗器械生产企业决定并实施召回的，应同时向社会发布产品召回信息。鼓励生产企业利用公共媒体发布召回信息。实施一级召回的，总局政府网站医疗器械召回专栏可视为中央主要媒体。 四、医疗器械召回监管工作要求 各级食品药品监督管理部门要准确把握《办法》中监管部门的职责和对医疗器械生产经营使用者的要求，做好各部门沟通协调，落实强化责任追究制度。结合《办法》要求加强日常监管，督促企业落实主体责任、健全质量管理体系。对不依法履行责任的和不配合监管部门开展召回工作的医疗器械生产经营企业、使用单位进行严肃查处，确保医疗器械召回工作的有序开展，保障公众用械安全。 附件：1.医疗器械召回事件报告表 2.医疗器械主动召回信息发布模板 3.医疗器械责令召回信息发布模板 4.召回计划实施情况报告表 5.责令召回通知书 6.总局政府网站信息采集接口标准规范 食品药品监管总局办公厅 2017年4月27日 附件1.医疗器械召回事件报告表.doc 附件2.医疗器械主动召回信息发布模板.doc 附件3.医疗器械责令召回信息发布模板.doc 附件4.召回计划实施情况报告表.doc 附件5.责令召回通知书.doc 附件6.总局政府网站信息采集接口标准规范.doc
《医疗器械标准管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第33号） |  | FGWJ-2017-10123 | 2017-04-26 |  | 《医疗器械标准管理办法》已于2017年2月21日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2017年7月1日起施行。 局长：毕井泉 2017年4月17日 医疗器械标准管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进科学技术进步，保障医疗器械安全有效，提高健康保障水平，加强医疗器械标准管理，根据《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国标准化法实施条例》和《医疗器械监督管理条例》等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称医疗器械标准，是指由国家食品药品监督管理总局依据职责组织制修订，依法定程序发布，在医疗器械研制、生产、经营、使用、监督管理等活动中遵循的统一的技术要求。 第三条 在中华人民共和国境内从事医疗器械标准的制修订、实施及监督管理，应当遵守法律、行政法规及本办法的规定。 第四条 医疗器械标准按照其效力分为强制性标准和推荐性标准。 对保障人体健康和生命安全的技术要求，应当制定为医疗器械强制性国家标准和强制性行业标准。 对满足基础通用、与强制性标准配套、对医疗器械产业起引领作用等需要的技术要求，可以制定为医疗器械推荐性国家标准和推荐性行业标准。 第五条 医疗器械标准按照其规范对象分为基础标准、方法标准、管理标准和产品标准。 第六条 国家食品药品监督管理总局依法编制医疗器械标准规划，建立医疗器械标准管理工作制度，健全医疗器械标准管理体系。 第七条 鼓励企业、社会团体、教育科研机构及个人广泛参与医疗器械标准制修订工作，并对医疗器械标准执行情况进行监督。 第八条 鼓励参与国际标准化活动，参与制定和采用国际医疗器械标准。 第九条 国家食品药品监督管理总局对在医疗器械标准工作中做出显著成绩的组织和个人，按照国家有关规定给予表扬和奖励。 第二章 标准管理职责 第十条 国家食品药品监督管理总局履行下列职责： （一）组织贯彻医疗器械标准管理相关法律、法规，制定医疗器械标准管理工作制度； （二）组织拟定医疗器械标准规划，编制标准制修订年度工作计划； （三）依法组织医疗器械标准制修订，发布医疗器械行业标准； （四）依法指导、监督医疗器械标准管理工作。 第十一条 国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心（以下简称“医疗器械标准管理中心”）履行下列职责： （一）组织开展医疗器械标准体系的研究，拟定医疗器械标准规划草案和标准制修订年度工作计划建议； （二）依法承担医疗器械标准制修订的管理工作； （三）依法承担医疗器械标准化技术委员会的管理工作； （四）承担医疗器械标准宣传、培训的组织工作； （五）组织对标准实施情况进行调研，协调解决标准实施中的重大技术问题； （六）承担医疗器械国际标准化活动和对外合作交流的相关工作； （七）承担医疗器械标准信息化工作，组织医疗器械行业标准出版； （八）承担国家食品药品监督管理总局交办的其他标准管理工作。 第十二条 国家食品药品监督管理总局根据医疗器械标准化工作的需要，经批准依法组建医疗器械标准化技术委员会。 医疗器械标准化技术委员会履行下列职责： （一）开展医疗器械标准研究工作，提出本专业领域标准发展规划、标准体系意见； （二）承担本专业领域医疗器械标准起草、征求意见、技术审查等组织工作，并对标准的技术内容和质量负责； （三）承担本专业领域医疗器械标准的技术指导工作，协助解决标准实施中的技术问题； （四）负责收集、整理本专业领域的医疗器械标准资料，并建立技术档案； （五）负责本专业领域医疗器械标准实施情况的跟踪评价; （六）负责本专业领域医疗器械标准技术内容的咨询和解释; （七）承担本专业领域医疗器械标准的宣传、培训、学术交流和相关国际标准化活动。 第十三条 在现有医疗器械标准化技术委员会不能覆盖的专业技术领域，国家食品药品监督管理总局可以根据监管需要，按程序确定医疗器械标准化技术归口单位。标准化技术归口单位参照医疗器械标准化技术委员会的职责和有关规定开展相应领域医疗器械标准工作。 第十四条 地方食品药品监督管理部门在本行政区域依法履行下列职责： （一）组织贯彻医疗器械标准管理的法律法规； （二）组织、参与医疗器械标准的制修订相关工作； （三）监督医疗器械标准的实施； （四）收集并向上一级食品药品监督管理部门报告标准实施过程中的问题。 第十五条 医疗器械研制机构、生产经营企业和使用单位应当严格执行医疗器械强制性标准。 鼓励医疗器械研制机构、生产经营企业和使用单位积极研制和采用医疗器械推荐性标准，积极参与医疗器械标准制修订工作，及时向有关部门反馈医疗器械标准实施问题和提出改进建议。 第三章 标准制定与修订 第十六条 医疗器械标准制修订程序包括标准立项、起草、征求意见、技术审查、批准发布、复审和废止等。具体规定由国家食品药品监督管理总局制定。 对医疗器械监管急需制修订的标准，可以按照国家食品药品监督管理总局规定的快速程序开展。 第十七条 医疗器械标准管理中心应当根据医疗器械标准规划，向社会公开征集医疗器械标准制定、修订立项提案。 对征集到的立项提案，由相应的医疗器械标准化技术委员会（包括标准化技术归口单位,下同）进行研究后，提出本专业领域标准计划项目立项申请。 涉及两个或者两个以上医疗器械标准化技术委员会的标准计划项目立项提案，应当由医疗器械标准管理中心负责协调，确定牵头医疗器械标准化技术委员会，并由其提出标准计划项目立项申请。 第十八条 医疗器械标准管理中心对医疗器械标准计划项目立项申请，经公开征求意见并组织专家论证后，提出医疗器械标准计划项目，编制标准制修订年度工作计划建议，报国家食品药品监督管理总局审核。 国家食品药品监督管理总局审核通过的医疗器械标准计划项目，应当向社会公示。国家标准计划项目送国务院标准化行政主管部门批准下达；行业标准计划项目由国家食品药品监督管理总局批准下达。 第十九条 医疗器械生产经营企业、使用单位、监管部门、检测机构以及有关教育科研机构、社会团体等，可以向承担医疗器械标准计划项目的医疗器械标准化技术委员会提出起草相关医疗器械标准的申请。医疗器械标准化技术委员会结合标准的技术内容，按照公开、公正、择优的原则，选定起草单位。 起草单位应当广泛调研、深入分析研究，积极借鉴相关国际标准，在对技术内容进行充分验证的基础上起草医疗器械标准，形成医疗器械标准征求意见稿，经医疗器械标准化技术委员会初步审查后，报送医疗器械标准管理中心。 第二十条 医疗器械标准征求意见稿在医疗器械标准管理中心网站向社会公开征求意见，征求意见的期限一般为两个月。承担医疗器械标准计划项目的医疗器械标准化技术委员会对征集到的意见进行汇总后，反馈给标准起草单位，起草单位应当对汇总意见进行认真研究，对征求意见稿进行修改完善，形成医疗器械标准送审稿。 第二十一条 承担医疗器械标准计划项目的医疗器械标准化技术委员会负责组织对医疗器械标准送审稿进行技术审查。审查通过后，将医疗器械标准报批稿、实施建议及相关资料报送医疗器械标准管理中心进行审核。 第二十二条 医疗器械标准管理中心将审核通过后的医疗器械标准报批稿及审核结论等报送国家食品药品监督管理总局审查。审查通过的医疗器械国家标准送国务院标准化行政主管部门批准、发布；审查通过的医疗器械行业标准由国家食品药品监督管理总局确定实施日期和实施要求，以公告形式发布。 医疗器械国家标准、行业标准按照国务院标准化行政主管部门的相关规定进行公开，供公众查阅。 第二十三条 医疗器械标准批准发布后，因个别技术内容影响标准使用、需要进行修改，或者对原标准内容进行少量增减时，应当采用标准修改单方式修改。标准修改单应当按照标准制修订程序制定，由医疗器械标准的原批准部门审查发布。 第二十四条 医疗器械标准化技术委员会应当对已发布实施的医疗器械标准开展复审工作，根据科学技术进步、产业发展以及监管需要对其有效性、适用性和先进性及时组织复审，提出复审结论。复审结论分为继续有效、修订或者废止。复审周期原则上不超过5年。 医疗器械标准复审结论由医疗器械标准管理中心审核通过后，报送国家食品药品监督管理总局审查。医疗器械国家标准复审结论，送国务院标准化行政主管部门批准；医疗器械行业标准复审结论由国家食品药品监督管理总局审查批准，并对复审结论为废止的标准以公告形式发布。 第四章 标准实施与监督 第二十五条 医疗器械企业应当严格按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。 第二十六条 医疗器械推荐性标准被法律法规、规范性文件及经注册或者备案的产品技术要求引用的内容应当强制执行。 第二十七条 医疗器械产品技术要求，应当与产品设计特性、预期用途和质量控制水平相适应，并不得低于产品适用的强制性国家标准和强制性行业标准。 第二十八条 食品药品监督管理部门对医疗器械企业实施医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求的情况进行监督检查。 第二十九条 任何单位和个人有权向食品药品监督管理部门举报或者反映违反医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求的行为。收到举报或者反映的部门，应当及时按规定作出处理。 第三十条 医疗器械标准实行信息化管理，标准立项、发布、实施等信息应当及时向公众公开。 第三十一条 食品药品监督管理部门应当在医疗器械标准发布后，及时组织、指导标准的宣传、培训。 第三十二条 医疗器械标准化技术委员会对标准的实施情况进行跟踪评价。医疗器械标准管理中心根据跟踪评价情况对强制性标准实施情况进行统计分析。 第五章 附 则 第三十三条 医疗器械国家标准的编号按照国务院标准化行政主管部门的规定编制。医疗器械行业标准的代号由大写汉语拼音字母等构成。强制性行业标准的代号为“YY”，推荐性行业标准的代号为“YY／Ｔ”。 行业标准的编号由行业标准的代号、标准号和标准发布的年号构成。其形式为：YY ××××1-××××2和YY／Ｔ ××××1-××××2。 ××××1为标准号，××××2为标准发布年号。 第三十四条 依法成立的社会团体可以制定发布团体标准。团体标准的管理应当符合国家相关规定。 第三十五条 医疗器械标准样品是医疗器械检验检测中的实物标准，其管理应当符合国家有关规定。 第三十六条 本办法自2017年7月1日起施行。2002年1月4日发布的《医疗器械标准管理办法（试行）》（原国家药品监督管理局令第31号）同时废止。 | 《医疗器械标准管理办法》已于2017年2月21日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2017年7月1日起施行。 局长：毕井泉 2017年4月17日 医疗器械标准管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进科学技术进步，保障医疗器械安全有效，提高健康保障水平，加强医疗器械标准管理，根据《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国标准化法实施条例》和《医疗器械监督管理条例》等法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称医疗器械标准，是指由国家食品药品监督管理总局依据职责组织制修订，依法定程序发布，在医疗器械研制、生产、经营、使用、监督管理等活动中遵循的统一的技术要求。 第三条 在中华人民共和国境内从事医疗器械标准的制修订、实施及监督管理，应当遵守法律、行政法规及本办法的规定。 第四条 医疗器械标准按照其效力分为强制性标准和推荐性标准。 对保障人体健康和生命安全的技术要求，应当制定为医疗器械强制性国家标准和强制性行业标准。 对满足基础通用、与强制性标准配套、对医疗器械产业起引领作用等需要的技术要求，可以制定为医疗器械推荐性国家标准和推荐性行业标准。 第五条 医疗器械标准按照其规范对象分为基础标准、方法标准、管理标准和产品标准。 第六条 国家食品药品监督管理总局依法编制医疗器械标准规划，建立医疗器械标准管理工作制度，健全医疗器械标准管理体系。 第七条 鼓励企业、社会团体、教育科研机构及个人广泛参与医疗器械标准制修订工作，并对医疗器械标准执行情况进行监督。 第八条 鼓励参与国际标准化活动，参与制定和采用国际医疗器械标准。 第九条 国家食品药品监督管理总局对在医疗器械标准工作中做出显著成绩的组织和个人，按照国家有关规定给予表扬和奖励。 第二章 标准管理职责 第十条 国家食品药品监督管理总局履行下列职责： （一）组织贯彻医疗器械标准管理相关法律、法规，制定医疗器械标准管理工作制度； （二）组织拟定医疗器械标准规划，编制标准制修订年度工作计划； （三）依法组织医疗器械标准制修订，发布医疗器械行业标准； （四）依法指导、监督医疗器械标准管理工作。 第十一条 国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心（以下简称“医疗器械标准管理中心”）履行下列职责： （一）组织开展医疗器械标准体系的研究，拟定医疗器械标准规划草案和标准制修订年度工作计划建议； （二）依法承担医疗器械标准制修订的管理工作； （三）依法承担医疗器械标准化技术委员会的管理工作； （四）承担医疗器械标准宣传、培训的组织工作； （五）组织对标准实施情况进行调研，协调解决标准实施中的重大技术问题； （六）承担医疗器械国际标准化活动和对外合作交流的相关工作； （七）承担医疗器械标准信息化工作，组织医疗器械行业标准出版； （八）承担国家食品药品监督管理总局交办的其他标准管理工作。 第十二条 国家食品药品监督管理总局根据医疗器械标准化工作的需要，经批准依法组建医疗器械标准化技术委员会。 医疗器械标准化技术委员会履行下列职责： （一）开展医疗器械标准研究工作，提出本专业领域标准发展规划、标准体系意见； （二）承担本专业领域医疗器械标准起草、征求意见、技术审查等组织工作，并对标准的技术内容和质量负责； （三）承担本专业领域医疗器械标准的技术指导工作，协助解决标准实施中的技术问题； （四）负责收集、整理本专业领域的医疗器械标准资料，并建立技术档案； （五）负责本专业领域医疗器械标准实施情况的跟踪评价; （六）负责本专业领域医疗器械标准技术内容的咨询和解释; （七）承担本专业领域医疗器械标准的宣传、培训、学术交流和相关国际标准化活动。 第十三条 在现有医疗器械标准化技术委员会不能覆盖的专业技术领域，国家食品药品监督管理总局可以根据监管需要，按程序确定医疗器械标准化技术归口单位。标准化技术归口单位参照医疗器械标准化技术委员会的职责和有关规定开展相应领域医疗器械标准工作。 第十四条 地方食品药品监督管理部门在本行政区域依法履行下列职责： （一）组织贯彻医疗器械标准管理的法律法规； （二）组织、参与医疗器械标准的制修订相关工作； （三）监督医疗器械标准的实施； （四）收集并向上一级食品药品监督管理部门报告标准实施过程中的问题。 第十五条 医疗器械研制机构、生产经营企业和使用单位应当严格执行医疗器械强制性标准。 鼓励医疗器械研制机构、生产经营企业和使用单位积极研制和采用医疗器械推荐性标准，积极参与医疗器械标准制修订工作，及时向有关部门反馈医疗器械标准实施问题和提出改进建议。 第三章 标准制定与修订 第十六条 医疗器械标准制修订程序包括标准立项、起草、征求意见、技术审查、批准发布、复审和废止等。具体规定由国家食品药品监督管理总局制定。 对医疗器械监管急需制修订的标准，可以按照国家食品药品监督管理总局规定的快速程序开展。 第十七条 医疗器械标准管理中心应当根据医疗器械标准规划，向社会公开征集医疗器械标准制定、修订立项提案。 对征集到的立项提案，由相应的医疗器械标准化技术委员会（包括标准化技术归口单位,下同）进行研究后，提出本专业领域标准计划项目立项申请。 涉及两个或者两个以上医疗器械标准化技术委员会的标准计划项目立项提案，应当由医疗器械标准管理中心负责协调，确定牵头医疗器械标准化技术委员会，并由其提出标准计划项目立项申请。 第十八条 医疗器械标准管理中心对医疗器械标准计划项目立项申请，经公开征求意见并组织专家论证后，提出医疗器械标准计划项目，编制标准制修订年度工作计划建议，报国家食品药品监督管理总局审核。 国家食品药品监督管理总局审核通过的医疗器械标准计划项目，应当向社会公示。国家标准计划项目送国务院标准化行政主管部门批准下达；行业标准计划项目由国家食品药品监督管理总局批准下达。 第十九条 医疗器械生产经营企业、使用单位、监管部门、检测机构以及有关教育科研机构、社会团体等，可以向承担医疗器械标准计划项目的医疗器械标准化技术委员会提出起草相关医疗器械标准的申请。医疗器械标准化技术委员会结合标准的技术内容，按照公开、公正、择优的原则，选定起草单位。 起草单位应当广泛调研、深入分析研究，积极借鉴相关国际标准，在对技术内容进行充分验证的基础上起草医疗器械标准，形成医疗器械标准征求意见稿，经医疗器械标准化技术委员会初步审查后，报送医疗器械标准管理中心。 第二十条 医疗器械标准征求意见稿在医疗器械标准管理中心网站向社会公开征求意见，征求意见的期限一般为两个月。承担医疗器械标准计划项目的医疗器械标准化技术委员会对征集到的意见进行汇总后，反馈给标准起草单位，起草单位应当对汇总意见进行认真研究，对征求意见稿进行修改完善，形成医疗器械标准送审稿。 第二十一条 承担医疗器械标准计划项目的医疗器械标准化技术委员会负责组织对医疗器械标准送审稿进行技术审查。审查通过后，将医疗器械标准报批稿、实施建议及相关资料报送医疗器械标准管理中心进行审核。 第二十二条 医疗器械标准管理中心将审核通过后的医疗器械标准报批稿及审核结论等报送国家食品药品监督管理总局审查。审查通过的医疗器械国家标准送国务院标准化行政主管部门批准、发布；审查通过的医疗器械行业标准由国家食品药品监督管理总局确定实施日期和实施要求，以公告形式发布。 医疗器械国家标准、行业标准按照国务院标准化行政主管部门的相关规定进行公开，供公众查阅。 第二十三条 医疗器械标准批准发布后，因个别技术内容影响标准使用、需要进行修改，或者对原标准内容进行少量增减时，应当采用标准修改单方式修改。标准修改单应当按照标准制修订程序制定，由医疗器械标准的原批准部门审查发布。 第二十四条 医疗器械标准化技术委员会应当对已发布实施的医疗器械标准开展复审工作，根据科学技术进步、产业发展以及监管需要对其有效性、适用性和先进性及时组织复审，提出复审结论。复审结论分为继续有效、修订或者废止。复审周期原则上不超过5年。 医疗器械标准复审结论由医疗器械标准管理中心审核通过后，报送国家食品药品监督管理总局审查。医疗器械国家标准复审结论，送国务院标准化行政主管部门批准；医疗器械行业标准复审结论由国家食品药品监督管理总局审查批准，并对复审结论为废止的标准以公告形式发布。 第四章 标准实施与监督 第二十五条 医疗器械企业应当严格按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。 第二十六条 医疗器械推荐性标准被法律法规、规范性文件及经注册或者备案的产品技术要求引用的内容应当强制执行。 第二十七条 医疗器械产品技术要求，应当与产品设计特性、预期用途和质量控制水平相适应，并不得低于产品适用的强制性国家标准和强制性行业标准。 第二十八条 食品药品监督管理部门对医疗器械企业实施医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求的情况进行监督检查。 第二十九条 任何单位和个人有权向食品药品监督管理部门举报或者反映违反医疗器械强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求的行为。收到举报或者反映的部门，应当及时按规定作出处理。 第三十条 医疗器械标准实行信息化管理，标准立项、发布、实施等信息应当及时向公众公开。 第三十一条 食品药品监督管理部门应当在医疗器械标准发布后，及时组织、指导标准的宣传、培训。 第三十二条 医疗器械标准化技术委员会对标准的实施情况进行跟踪评价。医疗器械标准管理中心根据跟踪评价情况对强制性标准实施情况进行统计分析。 第五章 附 则 第三十三条 医疗器械国家标准的编号按照国务院标准化行政主管部门的规定编制。医疗器械行业标准的代号由大写汉语拼音字母等构成。强制性行业标准的代号为“YY”，推荐性行业标准的代号为“YY／Ｔ”。 行业标准的编号由行业标准的代号、标准号和标准发布的年号构成。其形式为：YY ××××1-××××2和YY／Ｔ ××××1-××××2。 ××××1为标准号，××××2为标准发布年号。 第三十四条 依法成立的社会团体可以制定发布团体标准。团体标准的管理应当符合国家相关规定。 第三十五条 医疗器械标准样品是医疗器械检验检测中的实物标准，其管理应当符合国家有关规定。 第三十六条 本办法自2017年7月1日起施行。2002年1月4日发布的《医疗器械标准管理办法（试行）》（原国家药品监督管理局令第31号）同时废止。
总局办公厅关于督促山东三月三基因技术有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕231号 | FGWJ-2017-10120 | 2017-04-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省山东三月三基因技术有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对山东三月三基因技术有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕231号 附件.docx | 山东省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省山东三月三基因技术有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对山东三月三基因技术有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕231号 附件.docx
总局办公厅关于督促湖北朗德医疗科技有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕230号 | FGWJ-2017-10119 | 2017-04-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖北省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省湖北朗德医疗科技有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对湖北朗德医疗科技有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕230号 附件.docx | 湖北省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省湖北朗德医疗科技有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对湖北朗德医疗科技有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕230号 附件.docx
总局办公厅关于督促云南德华生物药业有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕229号 | FGWJ-2017-10118 | 2017-04-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 云南省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省云南德华生物药业有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对云南德华生物药业有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕229号 附件.docx | 云南省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省云南德华生物药业有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对云南德华生物药业有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第101号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕229号 附件.docx
总局办公厅关于督促同昕生物技术（北京）有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕228号 | FGWJ-2017-10117 | 2017-04-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市同昕生物技术（北京）有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对同昕生物技术（北京）有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕228号 附件.docx | 北京市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市同昕生物技术（北京）有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对同昕生物技术（北京）有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕228号 附件.docx
总局办公厅关于督促上海之江生物科技股份有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕227号 | FGWJ-2017-10116 | 2017-04-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市上海之江生物科技股份有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对上海之江生物科技股份有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕227号 附件.docx | 上海市食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你市上海之江生物科技股份有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对上海之江生物科技股份有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕227号 附件.docx
总局办公厅关于督促浙江东瓯诊断产品有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕226号 | FGWJ-2017-10115 | 2017-04-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省浙江东瓯诊断产品有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对浙江东瓯诊断产品有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕226号 附件：现场检查缺陷表.docx | 浙江省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，组织开展了2017年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省浙江东瓯诊断产品有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件），进一步做好以下工作： 一、针对浙江东瓯诊断产品有限公司检查中发现的问题，责成企业限期整改，必要时跟踪复查，评估产品安全风险，对有可能导致安全隐患的，应按照《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）的规定，召回相关产品。企业完成整改后，将情况及时上报总局医疗器械监管司。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》（国家食品药品监督管理总局公告2015年第103号）要求，确保医疗器械产品安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2017年4月17日 食药监办械监函〔2017〕226号 附件：现场检查缺陷表.docx
总局办公厅关于印发国家食品药品监督管理总局医疗器械分类技术委员会工作规则的通知 | 食药监办械管〔2017〕56号 | FGWJ-2017-10090 | 2017-04-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位： 为加强和规范国家食品药品监督管理总局医疗器械分类技术委员会工作管理，国家食品药品监督管理总局制定了《国家食品药品监督管理总局医疗器械分类技术委员会工作规则》，现予印发，请遵照执行。 食品药品监管总局办公厅 2017年4月13日 国家食品药品监督管理总局医疗器械分类技术委员会工作规则.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位： 为加强和规范国家食品药品监督管理总局医疗器械分类技术委员会工作管理，国家食品药品监督管理总局制定了《国家食品药品监督管理总局医疗器械分类技术委员会工作规则》，现予印发，请遵照执行。 食品药品监管总局办公厅 2017年4月13日 国家食品药品监督管理总局医疗器械分类技术委员会工作规则.docx
总局办公厅关于角膜塑形镜零售经营有关问题的复函 | 食药监办械监函〔2017〕212号 | FGWJ-2017-10086 | 2017-04-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市市场和质量监督管理委员会: 你委《关于角膜塑形镜零售经营有关问题的请示》（津市场监管械监〔2017〕2号）收悉，经研究，现函复如下： 角膜塑形镜（俗称OK镜）是一种通过与眼球直接接触，改变角膜形态来矫治屈光不正的第三类医疗器械。因此，拟从事角膜塑形镜经营的企业，应当取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。 具有相应资质的医疗器械生产经营企业可以零售角膜塑形镜，但生产经营行为应当符合相关质量管理规范和产品说明书的要求。 附件：关于印发角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指导原则的通知（食药监办械函〔2011〕143号） 食品药品监管总局办公厅 2017年4月10日 附件：关于印发角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指导原则的通知.pdf | 天津市市场和质量监督管理委员会: 你委《关于角膜塑形镜零售经营有关问题的请示》（津市场监管械监〔2017〕2号）收悉，经研究，现函复如下： 角膜塑形镜（俗称OK镜）是一种通过与眼球直接接触，改变角膜形态来矫治屈光不正的第三类医疗器械。因此，拟从事角膜塑形镜经营的企业，应当取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。 具有相应资质的医疗器械生产经营企业可以零售角膜塑形镜，但生产经营行为应当符合相关质量管理规范和产品说明书的要求。 附件：关于印发角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指导原则的通知（食药监办械函〔2011〕143号） 食品药品监管总局办公厅 2017年4月10日 附件：关于印发角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指导原则的通知.pdf
《国家食品药品监督管理总局关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》（国家食品药品监督管理总局令第32号） |  | FGWJ-2017-10097 | 2017-04-06 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第32号 《国家食品药品监督管理总局关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》已于2017年2月21日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2017年7月1日起施行。 局长：毕井泉 2017年3月20日 国家食品药品监督管理总局关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定 为贯彻落实《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）以及国务院有关行政审批制度改革精神，进一步加强医疗器械注册管理，切实提高审评审批效率，经国家食品药品监督管理总局局务会议研究决定，将下列由国家食品药品监督管理总局作出的医疗器械行政审批决定，调整为由国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心以国家食品药品监督管理总局名义作出： 一、第三类高风险医疗器械临床试验审批决定； 二、国产第三类医疗器械和进口医疗器械许可事项变更审批决定； 三、国产第三类医疗器械和进口医疗器械延续注册审批决定。 其他医疗器械注册申请的审批决定，按现程序，由国家食品药品监督管理总局作出。 调整后的审批决定由国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心负责人签发。申请人对审批结论不服的，可以向国家食品药品监督管理总局提起行政复议或者依法提起行政诉讼。 医疗器械监管相关规章中审批程序与本决定不一致的，按照本决定执行。 本决定自2017年7月1日起施行。 | 国家食品药品监督管理总局令 第32号 《国家食品药品监督管理总局关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定》已于2017年2月21日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2017年7月1日起施行。 局长：毕井泉 2017年3月20日 国家食品药品监督管理总局关于调整部分医疗器械行政审批事项审批程序的决定 为贯彻落实《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）以及国务院有关行政审批制度改革精神，进一步加强医疗器械注册管理，切实提高审评审批效率，经国家食品药品监督管理总局局务会议研究决定，将下列由国家食品药品监督管理总局作出的医疗器械行政审批决定，调整为由国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心以国家食品药品监督管理总局名义作出： 一、第三类高风险医疗器械临床试验审批决定； 二、国产第三类医疗器械和进口医疗器械许可事项变更审批决定； 三、国产第三类医疗器械和进口医疗器械延续注册审批决定。 其他医疗器械注册申请的审批决定，按现程序，由国家食品药品监督管理总局作出。 调整后的审批决定由国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心负责人签发。申请人对审批结论不服的，可以向国家食品药品监督管理总局提起行政复议或者依法提起行政诉讼。 医疗器械监管相关规章中审批程序与本决定不一致的，按照本决定执行。 本决定自2017年7月1日起施行。
总局关于成立医疗器械分类技术委员会专业组的通知 | 食药监械管〔2017〕27号 | FGWJ-2017-10069 | 2017-03-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位： 为贯彻实施《医疗器械监督管理条例》和《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号），推进医疗器械分类管理改革工作，国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）于2015年11月成立了第一届医疗器械分类技术委员会，作为总局医疗器械分类管理工作的技术支撑。经各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局推荐和总局定向邀请，总局审核确定了医疗器械分类技术委员会专业组委员名单。 现将第一届医疗器械分类技术委员会专业组委员名单予以公布。 附件：国家食品药品监督管理总局第一届医疗器械分类技术委员会专业组委员名单 食品药品监管总局 2017年3月28日 附件：国家食品药品监督管理总局第一届医疗器械分类技术委员会专业组委员名单.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位： 为贯彻实施《医疗器械监督管理条例》和《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号），推进医疗器械分类管理改革工作，国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）于2015年11月成立了第一届医疗器械分类技术委员会，作为总局医疗器械分类管理工作的技术支撑。经各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局推荐和总局定向邀请，总局审核确定了医疗器械分类技术委员会专业组委员名单。 现将第一届医疗器械分类技术委员会专业组委员名单予以公布。 附件：国家食品药品监督管理总局第一届医疗器械分类技术委员会专业组委员名单 食品药品监管总局 2017年3月28日 附件：国家食品药品监督管理总局第一届医疗器械分类技术委员会专业组委员名单.docx
总局办公厅关于责令湖南国科恒康医疗科技有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕81号 | FGWJ-2017-10049 | 2017-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对湖南国科恒康医疗科技有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题（详见附件）。 请你局责令企业限期整改，并监督企业切实整改到位。企业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将整改后复查情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：湖南国科恒康医疗科技有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：湖南国科恒康医疗科技有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.doc | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对湖南国科恒康医疗科技有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题（详见附件）。 请你局责令企业限期整改，并监督企业切实整改到位。企业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将整改后复查情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：湖南国科恒康医疗科技有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：湖南国科恒康医疗科技有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.doc
总局办公厅关于责令碧迪医疗器械（上海）有限公司和罗氏诊断产品（上海）有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕80号 | FGWJ-2017-10047 | 2017-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对碧迪医疗器械（上海）有限公司和罗氏诊断产品（上海）有限公司进行了飞行检查，发现上述企业存在不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题（详见附件）。 请你局责令企业限期整改，并监督企业切实整改到位。企业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将整改后复查情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：1.碧迪医疗器械（上海）有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 2.罗氏诊断产品（上海）有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件1.碧迪医疗器械（上海）有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.doc 附件2.罗氏诊断产品（上海）有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.docx | 上海市食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对碧迪医疗器械（上海）有限公司和罗氏诊断产品（上海）有限公司进行了飞行检查，发现上述企业存在不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题（详见附件）。 请你局责令企业限期整改，并监督企业切实整改到位。企业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将整改后复查情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：1.碧迪医疗器械（上海）有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 2.罗氏诊断产品（上海）有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件1.碧迪医疗器械（上海）有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.doc 附件2.罗氏诊断产品（上海）有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.docx
总局办公厅关于责令国药集团（天津）医疗器械有限公司和天津凯文恒泰科技发展有限公司对飞行检查发现问题进行整改的通知 | 食药监办械监函〔2017〕79号 | FGWJ-2017-10046 | 2017-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市市场和质量监督管理委员会： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对国药集团（天津）医疗器械有限公司和天津凯文恒泰科技发展有限公司进行了飞行检查，发现上述企业存在不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题（详见附件1、2）。 请你委责令企业限期整改，并监督企业切实整改到位。企业整改情况及你委采取的监管措施须及时在你委网站上发布，并于2017年3月7日前将整改后复查情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：1.国药集团（天津）医疗器械有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 2.天津凯文恒泰科技发展有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件1.国药集团（天津）医疗器械有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.docx 附件2.天津凯文恒泰科技发展有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.docx | 天津市市场和质量监督管理委员会： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对国药集团（天津）医疗器械有限公司和天津凯文恒泰科技发展有限公司进行了飞行检查，发现上述企业存在不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题（详见附件1、2）。 请你委责令企业限期整改，并监督企业切实整改到位。企业整改情况及你委采取的监管措施须及时在你委网站上发布，并于2017年3月7日前将整改后复查情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：1.国药集团（天津）医疗器械有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 2.天津凯文恒泰科技发展有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件1.国药集团（天津）医疗器械有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.docx 附件2.天津凯文恒泰科技发展有限公司不符合《医疗器械经营质量管理规范》的问题.docx
总局办公厅关于严厉查处贵州毕节森悦医疗器械有限公司违法经营行为的通知 | 食药监办械监函〔2017〕78号 | FGWJ-2017-10045 | 2017-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 贵州省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对贵州毕节森悦医疗器械有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在违法经营行为（详见附件）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：贵州毕节森悦医疗器械有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：贵州毕节森悦医疗器械有限公司违法经营行为.docx | 贵州省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对贵州毕节森悦医疗器械有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在违法经营行为（详见附件）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：贵州毕节森悦医疗器械有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：贵州毕节森悦医疗器械有限公司违法经营行为.docx
总局办公厅关于严厉查处江苏科宇医疗器械贸易有限公司和江苏泰德医药有限公司违法经营行为的通知 | 食药监办械监函〔2017〕77号 | FGWJ-2017-10044 | 2017-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对江苏科宇医疗器械贸易有限公司和江苏泰德医药有限公司进行了飞行检查，发现上述企业存在违法经营行为（详见附件1、2）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：1.江苏科宇医疗器械贸易有限公司违法经营行为 2.江苏泰德医药有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件1.江苏科宇医疗器械贸易有限公司违法经营行为.docx 附件2.江苏泰德医药有限公司违法经营行为.docx | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对江苏科宇医疗器械贸易有限公司和江苏泰德医药有限公司进行了飞行检查，发现上述企业存在违法经营行为（详见附件1、2）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：1.江苏科宇医疗器械贸易有限公司违法经营行为 2.江苏泰德医药有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件1.江苏科宇医疗器械贸易有限公司违法经营行为.docx 附件2.江苏泰德医药有限公司违法经营行为.docx
总局办公厅关于严厉查处华润吉林康乃尔医药有限公司违法经营行为的通知 | 食药监办械监函〔2017〕76号 | FGWJ-2017-10043 | 2017-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 吉林省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对华润吉林康乃尔医药有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在违法经营行为（详见附件）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：华润吉林康乃尔医药有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：华润吉林康乃尔医药有限公司违法经营行为.docx | 吉林省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对华润吉林康乃尔医药有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在违法经营行为（详见附件）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：华润吉林康乃尔医药有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：华润吉林康乃尔医药有限公司违法经营行为.docx
总局办公厅关于严厉查处黑龙江省仁泽医疗器械有限公司违法经营行为的通知 | 食药监办械监函〔2017〕75号 | FGWJ-2017-10042 | 2017-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对黑龙江省仁泽医疗器械有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在违法经营行为（详见附件）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：黑龙江省仁泽医疗器械有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：黑龙江省仁泽医疗器械有限公司违法经营行为.docx | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对黑龙江省仁泽医疗器械有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在违法经营行为（详见附件）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：黑龙江省仁泽医疗器械有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：黑龙江省仁泽医疗器械有限公司违法经营行为.docx
总局办公厅关于严厉查处北京汉通睿诚医疗器械有限公司违法经营行为的通知 | 食药监办械监函〔2017〕74号 | FGWJ-2017-10041 | 2017-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对北京汉通睿诚医疗器械有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在违法经营行为（详见附件）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布,并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：北京汉通睿诚医疗器械有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：北京汉通睿诚医疗器械有限公司违法经营行为.docx | 北京市食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对北京汉通睿诚医疗器械有限公司进行了飞行检查，发现该企业存在违法经营行为（详见附件）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布,并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：北京汉通睿诚医疗器械有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件：北京汉通睿诚医疗器械有限公司违法经营行为.docx
总局办公厅关于严厉查处益善生物技术股份有限公司和广东合鑫生物科技有限公司违法经营行为的通知 | 食药监办械监函〔2017〕73号 | FGWJ-2017-10039 | 2017-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对益善生物技术股份有限公司和广东合鑫生物科技有限公司进行了飞行检查，发现上述企业存在违法经营行为（详见附件1、2）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：1.益善生物技术股份有限公司违法经营行为 2.广东合鑫生物科技有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件1.益善生物技术股份有限公司违法经营行为.docx 附件2.广东合鑫生物科技有限公司违法经营行为.docx | 广东省食品药品监督管理局： 根据《关于整治医疗器械流通领域违法经营行为的公告》（2016年第112号）部署，按照《药品医疗器械飞行检查办法》（国家食品药品监督管理总局令第14号）要求，总局组织对益善生物技术股份有限公司和广东合鑫生物科技有限公司进行了飞行检查，发现上述企业存在违法经营行为（详见附件1、2）。 请你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，立即对其违法经营行为立案调查，依法严肃处理。情节严重的，责令停业，直至吊销《医疗器械经营许可证》。构成犯罪的，依法追究刑事责任。企业停业整改情况及你局采取的监管措施须及时在你局网站上发布，并于2017年3月7日前将相关查处情况报总局医疗器械监管司。 联系人：谢俊 联系电话：010-88331431 传真：010-88331441 附件：1.益善生物技术股份有限公司违法经营行为 2.广东合鑫生物科技有限公司违法经营行为 食品药品监管总局办公厅 2017年2月10日 附件1.益善生物技术股份有限公司违法经营行为.docx 附件2.广东合鑫生物科技有限公司违法经营行为.docx
总局关于印发一次性使用塑料血袋等21种医疗器械生产环节风险清单和检查要点的通知 | 食药监械监〔2017〕14号 | FGWJ-2017-10035 | 2017-02-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为增强医疗器械监管人员的风险识别能力，提升医疗器械生产监管风险防控水平，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令650号）、《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）、《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及其配套文件，食品药品监管总局组织制定了《一次性使用塑料血袋等21种医疗器械生产环节风险清单和检查要点》（以下简称《风险清单和检查要点》），现予印发。 《风险清单和检查要点》主要供各级食品药品监督管理部门监管人员对相关医疗器械生产企业实施监督检查时，配合《医疗器械生产质量管理规范》相关现场检查指导原则作为指南使用，其他类型的检查也可参照使用。 附件：一次性使用塑料血袋等21种医疗器械生产环节风险清单和检查要点 食品药品监管总局 2017年2月3日 附件：一次性使用塑料血袋等21种医疗器械生产环节风险清单和检查要点.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为增强医疗器械监管人员的风险识别能力，提升医疗器械生产监管风险防控水平，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令650号）、《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）、《医疗器械生产质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第64号）及其配套文件，食品药品监管总局组织制定了《一次性使用塑料血袋等21种医疗器械生产环节风险清单和检查要点》（以下简称《风险清单和检查要点》），现予印发。 《风险清单和检查要点》主要供各级食品药品监督管理部门监管人员对相关医疗器械生产企业实施监督检查时，配合《医疗器械生产质量管理规范》相关现场检查指导原则作为指南使用，其他类型的检查也可参照使用。 附件：一次性使用塑料血袋等21种医疗器械生产环节风险清单和检查要点 食品药品监管总局 2017年2月3日 附件：一次性使用塑料血袋等21种医疗器械生产环节风险清单和检查要点.docx
《体外诊断试剂注册管理办法修正案》（国家食品药品监督管理总局令第30号） |  | FGWJ-2017-10098 | 2017-02-08 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第30号 《体外诊断试剂注册管理办法修正案》已于2017年1月5日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 局长：毕井泉 2017年1月25日 体外诊断试剂注册管理办法修正案 将第二十条第一款修改为：“本办法第十七条、第十八条、第十九条所述的体外诊断试剂分类规则，用于指导体外诊断试剂分类目录的制定和调整，以及确定新的体外诊断试剂的管理类别。国家食品药品监督管理总局可以根据体外诊断试剂的风险变化，对分类规则进行调整。” 本修正案自公布之日起施行。 | 国家食品药品监督管理总局令 第30号 《体外诊断试剂注册管理办法修正案》已于2017年1月5日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 局长：毕井泉 2017年1月25日 体外诊断试剂注册管理办法修正案 将第二十条第一款修改为：“本办法第十七条、第十八条、第十九条所述的体外诊断试剂分类规则，用于指导体外诊断试剂分类目录的制定和调整，以及确定新的体外诊断试剂的管理类别。国家食品药品监督管理总局可以根据体外诊断试剂的风险变化，对分类规则进行调整。” 本修正案自公布之日起施行。
《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号） |  | FGWJ-2017-10099 | 2017-02-08 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第29号 《医疗器械召回管理办法》已于2017年1月5日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2017年5月1日起施行。 局长：毕井泉 2017年1月25日 医疗器械召回管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械监督管理，控制存在缺陷的医疗器械产品，消除医疗器械安全隐患，保证医疗器械的安全、有效，保障人体健康和生命安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 中华人民共和国境内已上市医疗器械的召回及其监督管理，适用本办法。 第三条 本办法所称医疗器械召回，是指医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售的某一类别、型号或者批次的存在缺陷的医疗器械产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件更新、替换、收回、销毁等方式进行处理的行为。 前款所述医疗器械生产企业，是指境内医疗器械产品注册人或者备案人、进口医疗器械的境外制造厂商在中国境内指定的代理人。 第四条 本办法所称存在缺陷的医疗器械产品包括： （一）正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险的产品； （二）不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求的产品； （三）不符合医疗器械生产、经营质量管理有关规定导致可能存在不合理风险的产品； （四）其他需要召回的产品。 第五条 医疗器械生产企业是控制与消除产品缺陷的责任主体，应当主动对缺陷产品实施召回。 第六条 医疗器械生产企业应当按照本办法的规定建立健全医疗器械召回管理制度，收集医疗器械安全相关信息，对可能的缺陷产品进行调查、评估，及时召回缺陷产品。 进口医疗器械的境外制造厂商在中国境内指定的代理人应当将仅在境外实施医疗器械召回的有关信息及时报告国家食品药品监督管理总局；凡涉及在境内实施召回的，中国境内指定的代理人应当按照本办法的规定组织实施。 医疗器械经营企业、使用单位应当积极协助医疗器械生产企业对缺陷产品进行调查、评估，主动配合生产企业履行召回义务，按照召回计划及时传达、反馈医疗器械召回信息，控制和收回缺陷产品。 第七条 医疗器械经营企业、使用单位发现其经营、使用的医疗器械可能为缺陷产品的，应当立即暂停销售或者使用该医疗器械，及时通知医疗器械生产企业或者供货商，并向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门报告；使用单位为医疗机构的，还应当同时向所在地省、自治区、直辖市卫生行政部门报告。 医疗器械经营企业、使用单位所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门收到报告后，应当及时通报医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 第八条 召回医疗器械的生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门负责医疗器械召回的监督管理，其他省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当配合做好本行政区域内医疗器械召回的有关工作。 国家食品药品监督管理总局监督全国医疗器械召回的管理工作。 第九条 国家食品药品监督管理总局和省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当按照医疗器械召回信息通报和信息公开有关制度，采取有效途径向社会公布缺陷产品信息和召回信息，必要时向同级卫生行政部门通报相关信息。 第二章 医疗器械缺陷的调查与评估 第十条 医疗器械生产企业应当按照规定建立健全医疗器械质量管理体系和医疗器械不良事件监测系统，收集、记录医疗器械的质量投诉信息和医疗器械不良事件信息，对收集的信息进行分析，对可能存在的缺陷进行调查和评估。 医疗器械经营企业、使用单位应当配合医疗器械生产企业对有关医疗器械缺陷进行调查，并提供有关资料。 第十一条 医疗器械生产企业应当按照规定及时将收集的医疗器械不良事件信息向食品药品监督管理部门报告，食品药品监督管理部门可以对医疗器械不良事件或者可能存在的缺陷进行分析和调查，医疗器械生产企业、经营企业、使用单位应当予以配合。 第十二条 对存在缺陷的医疗器械产品进行评估的主要内容包括： （一）产品是否符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求； （二）在使用医疗器械过程中是否发生过故障或者伤害； （三）在现有使用环境下是否会造成伤害，是否有科学文献、研究、相关试验或者验证能够解释伤害发生的原因； （四）伤害所涉及的地区范围和人群特点； （五）对人体健康造成的伤害程度； （六）伤害发生的概率； （七）发生伤害的短期和长期后果； （八）其他可能对人体造成伤害的因素。 第十三条 根据医疗器械缺陷的严重程度，医疗器械召回分为： （一）一级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起严重健康危害的； （二）二级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起暂时的或者可逆的健康危害的； （三）三级召回：使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要召回的。 医疗器械生产企业应当根据具体情况确定召回级别并根据召回级别与医疗器械的销售和使用情况，科学设计召回计划并组织实施。 第三章 主动召回 第十四条 医疗器械生产企业按照本办法第十条、第十二条的要求进行调查评估后，确定医疗器械产品存在缺陷的，应当立即决定并实施召回，同时向社会发布产品召回信息。 实施一级召回的，医疗器械召回公告应当在国家食品药品监督管理总局网站和中央主要媒体上发布；实施二级、三级召回的，医疗器械召回公告应当在省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门网站发布，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门网站发布的召回公告应当与国家食品药品监督管理总局网站链接。 第十五条 医疗器械生产企业作出医疗器械召回决定的，一级召回应当在1日内，二级召回应当在3日内，三级召回应当在7日内，通知到有关医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者。 召回通知应当包括以下内容： （一）召回医疗器械名称、型号规格、批次等基本信息； （二）召回的原因； （三）召回的要求，如立即暂停销售和使用该产品、将召回通知转发到相关经营企业或者使用单位等； （四）召回医疗器械的处理方式。 第十六条 医疗器械生产企业作出医疗器械召回决定的，应当立即向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和批准该产品注册或者办理备案的食品药品监督管理部门提交医疗器械召回事件报告表，并在5个工作日内将调查评估报告和召回计划提交至所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和批准注册或者办理备案的食品药品监督管理部门备案。 医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当在收到召回事件报告表1个工作日内将召回的有关情况报告国家食品药品监督管理总局。 第十七条 调查评估报告应当包括以下内容： （一）召回医疗器械的具体情况，包括名称、型号规格、批次等基本信息； （二）实施召回的原因； （三）调查评估结果； （四）召回分级。 召回计划应当包括以下内容： （一）医疗器械生产销售情况及拟召回的数量； （二）召回措施的具体内容，包括实施的组织、范围和时限等； （三）召回信息的公布途径与范围； （四）召回的预期效果； （五）医疗器械召回后的处理措施。 第十八条 医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门可以对生产企业提交的召回计划进行评估，认为生产企业所采取的措施不能有效消除产品缺陷或者控制产品风险的，应当书面要求其采取提高召回等级、扩大召回范围、缩短召回时间或者改变召回产品的处理方式等更为有效的措施进行处理。医疗器械生产企业应当按照食品药品监督管理部门的要求修改召回计划并组织实施。 第十九条 医疗器械生产企业对上报的召回计划进行变更的，应当及时报所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门备案。 第二十条 医疗器械生产企业在实施召回的过程中，应当根据召回计划定期向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提交召回计划实施情况报告。 第二十一条 医疗器械生产企业对召回医疗器械的处理应当有详细的记录，并向医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门报告，记录应当保存至医疗器械注册证失效后5年，第一类医疗器械召回的处理记录应当保存5年。对通过警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件更新、替换、销毁等方式能够消除产品缺陷的，可以在产品所在地完成上述行为。需要销毁的，应当在食品药品监督管理部门监督下销毁。 第二十二条 医疗器械生产企业应当在召回完成后10个工作日内对召回效果进行评估，并向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提交医疗器械召回总结评估报告。 第二十三条 医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当自收到总结评估报告之日起10个工作日内对报告进行审查，并对召回效果进行评估；认为召回尚未有效消除产品缺陷或者控制产品风险的，应当书面要求生产企业重新召回。医疗器械生产企业应当按照食品药品监督管理部门的要求进行重新召回。 第四章 责令召回 第二十四条 食品药品监督管理部门经过调查评估，认为医疗器械生产企业应当召回存在缺陷的医疗器械产品而未主动召回的，应当责令医疗器械生产企业召回医疗器械。 责令召回的决定可以由医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门作出，也可以由批准该医疗器械注册或者办理备案的食品药品监督管理部门作出。作出该决定的食品药品监督管理部门，应当在其网站向社会公布责令召回信息。 医疗器械生产企业应当按照食品药品监督管理部门的要求进行召回，并按本办法第十四条第二款的规定向社会公布产品召回信息。 必要时，食品药品监督管理部门可以要求医疗器械生产企业、经营企业和使用单位立即暂停生产、销售和使用，并告知使用者立即暂停使用该缺陷产品。 第二十五条 食品药品监督管理部门作出责令召回决定，应当将责令召回通知书送达医疗器械生产企业，通知书包括以下内容： （一）召回医疗器械的具体情况，包括名称、型号规格、批次等基本信息； （二）实施召回的原因； （三）调查评估结果； （四）召回要求，包括范围和时限等。 第二十六条 医疗器械生产企业收到责令召回通知书后，应当按照本办法第十五条、第十六条的规定通知医疗器械经营企业和使用单位或者告知使用者，制定、提交召回计划，并组织实施。 第二十七条 医疗器械生产企业应当按照本办法第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条的规定向食品药品监督管理部门报告医疗器械召回的相关情况，进行召回医疗器械的后续处理。 食品药品监督管理部门应当按照本办法第二十三条的规定对医疗器械生产企业提交的医疗器械召回总结评估报告进行审查，并对召回效果进行评价，必要时通报同级卫生行政部门。经过审查和评价，认为召回不彻底、尚未有效消除产品缺陷或者控制产品风险的，食品药品监督管理部门应当书面要求医疗器械生产企业重新召回。医疗器械生产企业应当按照食品药品监督管理部门的要求进行重新召回。 第五章 法律责任 第二十八条 医疗器械生产企业因违反法律、法规、规章规定造成上市医疗器械存在缺陷，依法应当给予行政处罚，但该企业已经采取召回措施主动消除或者减轻危害后果的，食品药品监督管理部门依照《中华人民共和国行政处罚法》的规定给予从轻或者减轻处罚；违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予处罚。 医疗器械生产企业召回医疗器械的，不免除其依法应当承担的其他法律责任。 第二十九条 医疗器械生产企业违反本办法第二十四条规定，拒绝召回医疗器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条的规定进行处理。 第三十条 医疗器械生产企业有下列情形之一的，予以警告，责令限期改正，并处3万元以下罚款： （一）违反本办法第十四条规定，未按照要求及时向社会发布产品召回信息的； （二）违反本办法第十五条规定，未在规定时间内将召回医疗器械的决定通知到医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者的； （三）违反本办法第十八条、第二十三条、第二十七条第二款规定，未按照食品药品监督管理部门要求采取改正措施或者重新召回医疗器械的； （四）违反本办法第二十一条规定，未对召回医疗器械的处理作详细记录或者未向食品药品监督管理部门报告的。 第三十一条 医疗器械生产企业有下列情形之一的，予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以下罚款： （一）未按照本办法规定建立医疗器械召回管理制度的； （二）拒绝配合食品药品监督管理部门开展调查的； （三）未按照本办法规定提交医疗器械召回事件报告表、调查评估报告和召回计划、医疗器械召回计划实施情况和总结评估报告的； （四）变更召回计划，未报食品药品监督管理部门备案的。 第三十二条 医疗器械经营企业、使用单位违反本办法第七条第一款规定的，责令停止销售、使用存在缺陷的医疗器械，并处5000元以上3万元以下罚款；造成严重后果的，由原发证部门吊销《医疗器械经营许可证》。 第三十三条 医疗器械经营企业、使用单位拒绝配合有关医疗器械缺陷调查、拒绝协助医疗器械生产企业召回医疗器械的，予以警告，责令限期改正；逾期拒不改正的，处3万元以下罚款。 第三十四条 食品药品监督管理部门及其工作人员不履行医疗器械监督管理职责或者滥用职权、玩忽职守，有下列情形之一的，由监察机关或者任免机关根据情节轻重，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予批评教育，或者依法给予警告、记过或者记大过的处分；造成严重后果的，给予降级、撤职或者开除的处分： （一）未按规定向社会发布召回信息的； （二）未按规定向相关部门报告或者通报有关召回信息的； （三）应当责令召回而未采取责令召回措施的； （四）违反本办法第二十三条和第二十七条第二款规定，未能督促医疗器械生产企业有效实施召回的。 第六章 附 则 第三十五条 召回的医疗器械已经植入人体的，医疗器械生产企业应当与医疗机构和患者共同协商，根据召回的不同原因，提出对患者的处理意见和应当采取的预案措施。 第三十六条 召回的医疗器械给患者造成损害的，患者可以向医疗器械生产企业要求赔偿，也可以向医疗器械经营企业、使用单位要求赔偿。患者向医疗器械经营企业、使用单位要求赔偿的，医疗器械经营企业、使用单位赔偿后，有权向负有责任的医疗器械生产企业追偿。 第三十七条 本办法自2017年5月1日起施行。2011年7月1日起施行的《医疗器械召回管理办法（试行）》（中华人民共和国卫生部令第82号）同时废止。 | 国家食品药品监督管理总局令 第29号 《医疗器械召回管理办法》已于2017年1月5日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2017年5月1日起施行。 局长：毕井泉 2017年1月25日 医疗器械召回管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械监督管理，控制存在缺陷的医疗器械产品，消除医疗器械安全隐患，保证医疗器械的安全、有效，保障人体健康和生命安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 中华人民共和国境内已上市医疗器械的召回及其监督管理，适用本办法。 第三条 本办法所称医疗器械召回，是指医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售的某一类别、型号或者批次的存在缺陷的医疗器械产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件更新、替换、收回、销毁等方式进行处理的行为。 前款所述医疗器械生产企业，是指境内医疗器械产品注册人或者备案人、进口医疗器械的境外制造厂商在中国境内指定的代理人。 第四条 本办法所称存在缺陷的医疗器械产品包括： （一）正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险的产品； （二）不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求的产品； （三）不符合医疗器械生产、经营质量管理有关规定导致可能存在不合理风险的产品； （四）其他需要召回的产品。 第五条 医疗器械生产企业是控制与消除产品缺陷的责任主体，应当主动对缺陷产品实施召回。 第六条 医疗器械生产企业应当按照本办法的规定建立健全医疗器械召回管理制度，收集医疗器械安全相关信息，对可能的缺陷产品进行调查、评估，及时召回缺陷产品。 进口医疗器械的境外制造厂商在中国境内指定的代理人应当将仅在境外实施医疗器械召回的有关信息及时报告国家食品药品监督管理总局；凡涉及在境内实施召回的，中国境内指定的代理人应当按照本办法的规定组织实施。 医疗器械经营企业、使用单位应当积极协助医疗器械生产企业对缺陷产品进行调查、评估，主动配合生产企业履行召回义务，按照召回计划及时传达、反馈医疗器械召回信息，控制和收回缺陷产品。 第七条 医疗器械经营企业、使用单位发现其经营、使用的医疗器械可能为缺陷产品的，应当立即暂停销售或者使用该医疗器械，及时通知医疗器械生产企业或者供货商，并向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门报告；使用单位为医疗机构的，还应当同时向所在地省、自治区、直辖市卫生行政部门报告。 医疗器械经营企业、使用单位所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门收到报告后，应当及时通报医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 第八条 召回医疗器械的生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门负责医疗器械召回的监督管理，其他省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当配合做好本行政区域内医疗器械召回的有关工作。 国家食品药品监督管理总局监督全国医疗器械召回的管理工作。 第九条 国家食品药品监督管理总局和省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当按照医疗器械召回信息通报和信息公开有关制度，采取有效途径向社会公布缺陷产品信息和召回信息，必要时向同级卫生行政部门通报相关信息。 第二章 医疗器械缺陷的调查与评估 第十条 医疗器械生产企业应当按照规定建立健全医疗器械质量管理体系和医疗器械不良事件监测系统，收集、记录医疗器械的质量投诉信息和医疗器械不良事件信息，对收集的信息进行分析，对可能存在的缺陷进行调查和评估。 医疗器械经营企业、使用单位应当配合医疗器械生产企业对有关医疗器械缺陷进行调查，并提供有关资料。 第十一条 医疗器械生产企业应当按照规定及时将收集的医疗器械不良事件信息向食品药品监督管理部门报告，食品药品监督管理部门可以对医疗器械不良事件或者可能存在的缺陷进行分析和调查，医疗器械生产企业、经营企业、使用单位应当予以配合。 第十二条 对存在缺陷的医疗器械产品进行评估的主要内容包括： （一）产品是否符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求； （二）在使用医疗器械过程中是否发生过故障或者伤害； （三）在现有使用环境下是否会造成伤害，是否有科学文献、研究、相关试验或者验证能够解释伤害发生的原因； （四）伤害所涉及的地区范围和人群特点； （五）对人体健康造成的伤害程度； （六）伤害发生的概率； （七）发生伤害的短期和长期后果； （八）其他可能对人体造成伤害的因素。 第十三条 根据医疗器械缺陷的严重程度，医疗器械召回分为： （一）一级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起严重健康危害的； （二）二级召回：使用该医疗器械可能或者已经引起暂时的或者可逆的健康危害的； （三）三级召回：使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要召回的。 医疗器械生产企业应当根据具体情况确定召回级别并根据召回级别与医疗器械的销售和使用情况，科学设计召回计划并组织实施。 第三章 主动召回 第十四条 医疗器械生产企业按照本办法第十条、第十二条的要求进行调查评估后，确定医疗器械产品存在缺陷的，应当立即决定并实施召回，同时向社会发布产品召回信息。 实施一级召回的，医疗器械召回公告应当在国家食品药品监督管理总局网站和中央主要媒体上发布；实施二级、三级召回的，医疗器械召回公告应当在省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门网站发布，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门网站发布的召回公告应当与国家食品药品监督管理总局网站链接。 第十五条 医疗器械生产企业作出医疗器械召回决定的，一级召回应当在1日内，二级召回应当在3日内，三级召回应当在7日内，通知到有关医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者。 召回通知应当包括以下内容： （一）召回医疗器械名称、型号规格、批次等基本信息； （二）召回的原因； （三）召回的要求，如立即暂停销售和使用该产品、将召回通知转发到相关经营企业或者使用单位等； （四）召回医疗器械的处理方式。 第十六条 医疗器械生产企业作出医疗器械召回决定的，应当立即向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和批准该产品注册或者办理备案的食品药品监督管理部门提交医疗器械召回事件报告表，并在5个工作日内将调查评估报告和召回计划提交至所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和批准注册或者办理备案的食品药品监督管理部门备案。 医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当在收到召回事件报告表1个工作日内将召回的有关情况报告国家食品药品监督管理总局。 第十七条 调查评估报告应当包括以下内容： （一）召回医疗器械的具体情况，包括名称、型号规格、批次等基本信息； （二）实施召回的原因； （三）调查评估结果； （四）召回分级。 召回计划应当包括以下内容： （一）医疗器械生产销售情况及拟召回的数量； （二）召回措施的具体内容，包括实施的组织、范围和时限等； （三）召回信息的公布途径与范围； （四）召回的预期效果； （五）医疗器械召回后的处理措施。 第十八条 医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门可以对生产企业提交的召回计划进行评估，认为生产企业所采取的措施不能有效消除产品缺陷或者控制产品风险的，应当书面要求其采取提高召回等级、扩大召回范围、缩短召回时间或者改变召回产品的处理方式等更为有效的措施进行处理。医疗器械生产企业应当按照食品药品监督管理部门的要求修改召回计划并组织实施。 第十九条 医疗器械生产企业对上报的召回计划进行变更的，应当及时报所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门备案。 第二十条 医疗器械生产企业在实施召回的过程中，应当根据召回计划定期向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提交召回计划实施情况报告。 第二十一条 医疗器械生产企业对召回医疗器械的处理应当有详细的记录，并向医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门报告，记录应当保存至医疗器械注册证失效后5年，第一类医疗器械召回的处理记录应当保存5年。对通过警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件更新、替换、销毁等方式能够消除产品缺陷的，可以在产品所在地完成上述行为。需要销毁的，应当在食品药品监督管理部门监督下销毁。 第二十二条 医疗器械生产企业应当在召回完成后10个工作日内对召回效果进行评估，并向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提交医疗器械召回总结评估报告。 第二十三条 医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当自收到总结评估报告之日起10个工作日内对报告进行审查，并对召回效果进行评估；认为召回尚未有效消除产品缺陷或者控制产品风险的，应当书面要求生产企业重新召回。医疗器械生产企业应当按照食品药品监督管理部门的要求进行重新召回。 第四章 责令召回 第二十四条 食品药品监督管理部门经过调查评估，认为医疗器械生产企业应当召回存在缺陷的医疗器械产品而未主动召回的，应当责令医疗器械生产企业召回医疗器械。 责令召回的决定可以由医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门作出，也可以由批准该医疗器械注册或者办理备案的食品药品监督管理部门作出。作出该决定的食品药品监督管理部门，应当在其网站向社会公布责令召回信息。 医疗器械生产企业应当按照食品药品监督管理部门的要求进行召回，并按本办法第十四条第二款的规定向社会公布产品召回信息。 必要时，食品药品监督管理部门可以要求医疗器械生产企业、经营企业和使用单位立即暂停生产、销售和使用，并告知使用者立即暂停使用该缺陷产品。 第二十五条 食品药品监督管理部门作出责令召回决定，应当将责令召回通知书送达医疗器械生产企业，通知书包括以下内容： （一）召回医疗器械的具体情况，包括名称、型号规格、批次等基本信息； （二）实施召回的原因； （三）调查评估结果； （四）召回要求，包括范围和时限等。 第二十六条 医疗器械生产企业收到责令召回通知书后，应当按照本办法第十五条、第十六条的规定通知医疗器械经营企业和使用单位或者告知使用者，制定、提交召回计划，并组织实施。 第二十七条 医疗器械生产企业应当按照本办法第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条的规定向食品药品监督管理部门报告医疗器械召回的相关情况，进行召回医疗器械的后续处理。 食品药品监督管理部门应当按照本办法第二十三条的规定对医疗器械生产企业提交的医疗器械召回总结评估报告进行审查，并对召回效果进行评价，必要时通报同级卫生行政部门。经过审查和评价，认为召回不彻底、尚未有效消除产品缺陷或者控制产品风险的，食品药品监督管理部门应当书面要求医疗器械生产企业重新召回。医疗器械生产企业应当按照食品药品监督管理部门的要求进行重新召回。 第五章 法律责任 第二十八条 医疗器械生产企业因违反法律、法规、规章规定造成上市医疗器械存在缺陷，依法应当给予行政处罚，但该企业已经采取召回措施主动消除或者减轻危害后果的，食品药品监督管理部门依照《中华人民共和国行政处罚法》的规定给予从轻或者减轻处罚；违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予处罚。 医疗器械生产企业召回医疗器械的，不免除其依法应当承担的其他法律责任。 第二十九条 医疗器械生产企业违反本办法第二十四条规定，拒绝召回医疗器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条的规定进行处理。 第三十条 医疗器械生产企业有下列情形之一的，予以警告，责令限期改正，并处3万元以下罚款： （一）违反本办法第十四条规定，未按照要求及时向社会发布产品召回信息的； （二）违反本办法第十五条规定，未在规定时间内将召回医疗器械的决定通知到医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者的； （三）违反本办法第十八条、第二十三条、第二十七条第二款规定，未按照食品药品监督管理部门要求采取改正措施或者重新召回医疗器械的； （四）违反本办法第二十一条规定，未对召回医疗器械的处理作详细记录或者未向食品药品监督管理部门报告的。 第三十一条 医疗器械生产企业有下列情形之一的，予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以下罚款： （一）未按照本办法规定建立医疗器械召回管理制度的； （二）拒绝配合食品药品监督管理部门开展调查的； （三）未按照本办法规定提交医疗器械召回事件报告表、调查评估报告和召回计划、医疗器械召回计划实施情况和总结评估报告的； （四）变更召回计划，未报食品药品监督管理部门备案的。 第三十二条 医疗器械经营企业、使用单位违反本办法第七条第一款规定的，责令停止销售、使用存在缺陷的医疗器械，并处5000元以上3万元以下罚款；造成严重后果的，由原发证部门吊销《医疗器械经营许可证》。 第三十三条 医疗器械经营企业、使用单位拒绝配合有关医疗器械缺陷调查、拒绝协助医疗器械生产企业召回医疗器械的，予以警告，责令限期改正；逾期拒不改正的，处3万元以下罚款。 第三十四条 食品药品监督管理部门及其工作人员不履行医疗器械监督管理职责或者滥用职权、玩忽职守，有下列情形之一的，由监察机关或者任免机关根据情节轻重，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予批评教育，或者依法给予警告、记过或者记大过的处分；造成严重后果的，给予降级、撤职或者开除的处分： （一）未按规定向社会发布召回信息的； （二）未按规定向相关部门报告或者通报有关召回信息的； （三）应当责令召回而未采取责令召回措施的； （四）违反本办法第二十三条和第二十七条第二款规定，未能督促医疗器械生产企业有效实施召回的。 第六章 附 则 第三十五条 召回的医疗器械已经植入人体的，医疗器械生产企业应当与医疗机构和患者共同协商，根据召回的不同原因，提出对患者的处理意见和应当采取的预案措施。 第三十六条 召回的医疗器械给患者造成损害的，患者可以向医疗器械生产企业要求赔偿，也可以向医疗器械经营企业、使用单位要求赔偿。患者向医疗器械经营企业、使用单位要求赔偿的，医疗器械经营企业、使用单位赔偿后，有权向负有责任的医疗器械生产企业追偿。 第三十七条 本办法自2017年5月1日起施行。2011年7月1日起施行的《医疗器械召回管理办法（试行）》（中华人民共和国卫生部令第82号）同时废止。
总局关于印发医疗器械生产质量管理规范定制式义齿现场检查指导原则的通知 | 食药监械监〔2016〕165号 | FGWJ-2016-10534 | 2016-12-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械生产监督管理，指导监管部门对医疗器械生产企业实施《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录的现场检查和对检查结果的评估，根据《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械生产质量管理规范定制式义齿现场检查指导原则》。现印发给你们，请遵照执行。 食品药品监管总局 2016年12月16日 附件：医疗器械生产质量管理规范定制式义齿现场检查指导原则.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械生产监督管理，指导监管部门对医疗器械生产企业实施《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录的现场检查和对检查结果的评估，根据《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械生产质量管理规范定制式义齿现场检查指导原则》。现印发给你们，请遵照执行。 食品药品监管总局 2016年12月16日 附件：医疗器械生产质量管理规范定制式义齿现场检查指导原则.docx
总局办公厅关于监督苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2016〕868号 | FGWJ-2016-10498 | 2016-11-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（总局令第14号）要求，组织开展了2016年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现责成你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施，及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后，方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业，要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（总局公告2014年第64号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2016年11月25日 附件：苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司现场检查缺陷表.pdf | 江苏省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（总局令第14号）要求，组织开展了2016年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现责成你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施，及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后，方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业，要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（总局公告2014年第64号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2016年11月25日 附件：苏州康特蓝思眼睛护理产品有限公司现场检查缺陷表.pdf
总局办公厅关于监督成都恒波医疗器械有限公司对飞行检查发现问题进行停产整改的通知 | 食药监办械监函〔2016〕869号 | FGWJ-2016-10499 | 2016-11-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（总局令第14号）要求，组织开展了2016年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省成都恒波医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对成都恒波医疗器械有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现责成你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施，及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后，方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业，要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（总局公告2014年第64号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2016年11月25日 附件：成都恒波医疗器械有限公司现场检查缺陷表.pdf | 四川省食品药品监督管理局： 近期，国家食品药品监督管理总局按照《药品医疗器械飞行检查办法》（总局令第14号）要求，组织开展了2016年医疗器械生产企业飞行检查工作。对你省成都恒波医疗器械有限公司检查中发现的问题，已由检查组告知你局派出的观察员。现请你局根据检查中发现的问题（详见附件）进一步做好以下工作： 一、针对成都恒波医疗器械有限公司生产质量管理体系存在严重问题，现责成你局依据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，责令上述企业立即停产整改；对涉及违反《医疗器械监督管理条例》及相关法律法规的，依法严肃处理；企业停产整改情况及你局采取的监管措施，及时在你局网站上发布。上述企业应当完成全部缺陷项整改并经你局跟踪检查合格后，方可恢复生产。 二、进一步强化日常监管，严格落实“四有两责”。对检查中发现问题的企业，要加大监督检查频次和力度。深入分析日常监管工作中存在的问题及原因，细化工作要求，及时消除监管风险隐患，切实贯彻落实《医疗器械生产质量管理规范》（总局公告2014年第64号）的要求，确保医疗器械产品的安全有效。 附件：现场检查缺陷表 食品药品监管总局办公厅 2016年11月25日 附件：成都恒波医疗器械有限公司现场检查缺陷表.pdf
总局办公厅关于血糖试纸等体外诊断试剂经营备案有关问题的复函 | 食药监办械监函〔2016〕629号 | FGWJ-2016-10399 | 2016-08-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局: 你局《关于血糖试纸等体外诊断试剂经营备案有关问题的请示》（冀食药监〔2016〕32号）收悉。现将函复如下： 一、《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）第三十四条规定：医疗器械经营企业应当采取有效措施，确保医疗器械运输、贮存过程符合医疗器械说明书或者标签标示要求，并做好相应记录，保证医疗器械质量安全。说明书和标签标示要求低温、冷藏的，应当按照有关规定，使用低温、冷藏设施设备运输和贮存。因此，对于专营不需要低温、冷藏运输和贮存医疗器械的经营企业可以不配备冷链运输和贮存设备。 二、《医疗器械经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第58号）第十二条规定：从事体外诊断试剂的质量管理人员中，应当有1人为主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。因此，从事体外诊断试剂经营的企业质量管理人员应当满足以上要求。 三、根据你局建议和实际情况，已对医疗器械生产经营许可（备案）信息系统进行了调整。对于申请许可或备案从事临床检验分析仪器及诊断试剂经营的企业，可在医疗器械生产经营许可（备案）信息系统的“经营范围”中选择：6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂需低温冷藏运输贮存）；6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存）；6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外）。 食品药品监管总局办公厅 2016年8月29日 | 河北省食品药品监督管理局: 你局《关于血糖试纸等体外诊断试剂经营备案有关问题的请示》（冀食药监〔2016〕32号）收悉。现将函复如下： 一、《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）第三十四条规定：医疗器械经营企业应当采取有效措施，确保医疗器械运输、贮存过程符合医疗器械说明书或者标签标示要求，并做好相应记录，保证医疗器械质量安全。说明书和标签标示要求低温、冷藏的，应当按照有关规定，使用低温、冷藏设施设备运输和贮存。因此，对于专营不需要低温、冷藏运输和贮存医疗器械的经营企业可以不配备冷链运输和贮存设备。 二、《医疗器械经营质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局公告2014年第58号）第十二条规定：从事体外诊断试剂的质量管理人员中，应当有1人为主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。因此，从事体外诊断试剂经营的企业质量管理人员应当满足以上要求。 三、根据你局建议和实际情况，已对医疗器械生产经营许可（备案）信息系统进行了调整。对于申请许可或备案从事临床检验分析仪器及诊断试剂经营的企业，可在医疗器械生产经营许可（备案）信息系统的“经营范围”中选择：6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂需低温冷藏运输贮存）；6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存）；6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外）。 食品药品监管总局办公厅 2016年8月29日
总局办公厅关于体外诊断试剂说明书文字性变更有关问题的通知 | 食药监办械管〔2016〕117号 | FGWJ-2016-10365 | 2016-08-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为进一步落实《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）要求，做好体外诊断试剂注册管理工作，现对部分体外诊断试剂说明书文字性变更有关问题通知如下： 一、对于体外诊断试剂说明书“基本信息”项目中下列内容变化的，包括体外诊断试剂的注册人或者生产企业联系方式、售后服务单位名称及联系方式、生产许可证编号或者生产备案凭证编号的变化，进口体外诊断试剂代理人联系方式变化的情况，注册人应在相关信息变化后，自行修改。其中，生产许可证编号或者生产备案凭证编号应在相应省级食品药品监督管理部门发放生产许可证或者生产备案凭证后再行修改。 二、对于体外诊断试剂说明书“医疗器械注册证编号/产品技术要求编号”项目，在相应食品药品监督管理部门发放医疗器械注册证后，导致该项内容变化的情况，注册人应自行修改。 三、对于体外诊断试剂说明书“标识的解释”项目，因注册人按照YY/T 0466系列标准完善体外诊断试剂说明书中相应标识的解释内容，导致该项内容变化，但不涉及其他需办理许可事项变更的情况，注册人应自行修改。 四、体外诊断试剂说明书“主要组成成分”中列明，必须配套使用的医疗器械或体外诊断试剂，由于相应食品药品监督管理部门发放医疗器械注册证/备案凭证后，导致说明书中载明的配套使用的医疗器械或体外诊断试剂注册证编号/备案凭证编号发生变化的情况，注册人应自行修改。 食品药品监管总局办公厅 2016年8月3日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为进一步落实《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）要求，做好体外诊断试剂注册管理工作，现对部分体外诊断试剂说明书文字性变更有关问题通知如下： 一、对于体外诊断试剂说明书“基本信息”项目中下列内容变化的，包括体外诊断试剂的注册人或者生产企业联系方式、售后服务单位名称及联系方式、生产许可证编号或者生产备案凭证编号的变化，进口体外诊断试剂代理人联系方式变化的情况，注册人应在相关信息变化后，自行修改。其中，生产许可证编号或者生产备案凭证编号应在相应省级食品药品监督管理部门发放生产许可证或者生产备案凭证后再行修改。 二、对于体外诊断试剂说明书“医疗器械注册证编号/产品技术要求编号”项目，在相应食品药品监督管理部门发放医疗器械注册证后，导致该项内容变化的情况，注册人应自行修改。 三、对于体外诊断试剂说明书“标识的解释”项目，因注册人按照YY/T 0466系列标准完善体外诊断试剂说明书中相应标识的解释内容，导致该项内容变化，但不涉及其他需办理许可事项变更的情况，注册人应自行修改。 四、体外诊断试剂说明书“主要组成成分”中列明，必须配套使用的医疗器械或体外诊断试剂，由于相应食品药品监督管理部门发放医疗器械注册证/备案凭证后，导致说明书中载明的配套使用的医疗器械或体外诊断试剂注册证编号/备案凭证编号发生变化的情况，注册人应自行修改。 食品药品监管总局办公厅 2016年8月3日
总局办公厅关于涉嫌经营未依法注册的弹性体印模材料有关问题的复函 | 食药监办械管函〔2016〕534号 | FGWJ-2016-10353 | 2016-07-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市食品药品监督管理局: 你局《关于某商贸有限公司涉嫌经营未依法注册的医疗器械有关问题的请示》（京食药监办〔2016〕28号）收悉。经研究，函复如下： 按照《医疗器械监督管理条例》第十一条、十三条、四十二条的规定，进口第二类、第三类医疗器械应当取得国务院食品药品监督管理部门准予注册的医疗器械注册证。获准注册的医疗器械，是指与该医疗器械注册证书及附件限定内容一致且在医疗器械注册证有效期内生产的医疗器械。 请你局调查核实，如企业存在经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的情形，应当按照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定予以处罚。 食品药品监管总局办公厅 2016年7月21日 | 北京市食品药品监督管理局: 你局《关于某商贸有限公司涉嫌经营未依法注册的医疗器械有关问题的请示》（京食药监办〔2016〕28号）收悉。经研究，函复如下： 按照《医疗器械监督管理条例》第十一条、十三条、四十二条的规定，进口第二类、第三类医疗器械应当取得国务院食品药品监督管理部门准予注册的医疗器械注册证。获准注册的医疗器械，是指与该医疗器械注册证书及附件限定内容一致且在医疗器械注册证有效期内生产的医疗器械。 请你局调查核实，如企业存在经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的情形，应当按照《医疗器械监督管理条例》第六十三条的规定予以处罚。 食品药品监管总局办公厅 2016年7月21日
总局办公厅关于阴茎增大增粗拉伸器具产品分类界定事项的复函 | 食药监办械管函〔2016〕480号 | FGWJ-2016-10321 | 2016-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局: 你局《关于阴茎增大增粗拉伸器具产品分类界定的请示》（冀食药监〔2016〕21号）收悉。经研究，现函复如下： 你局请示所述产品的作用原理为“阴茎主体内勃起肌和阴茎海绵体可以通过锻炼来达到增大长充，增加粗壮度和增强硬度的目的。伴随着新细胞的生长，阴茎体就会增生变粗，同时还能矫正阴茎体的曲度。通过训练阴茎内的肌肉细胞壁得以增厚，阴茎内部血液循环系统得以提升，使得阴茎达到增大的目的。” 根据该产品预期用途和工作原理，同意你局的意见，按照《关于胶原蛋折软骨载体等产品分类界定的通知》（国食药监〔2008〕251号）中“阴茎增大器”的分类，该产品按第三类医疗器械管理。 食品药品监管总局办公厅 2016年6月30日 | 河北省食品药品监督管理局: 你局《关于阴茎增大增粗拉伸器具产品分类界定的请示》（冀食药监〔2016〕21号）收悉。经研究，现函复如下： 你局请示所述产品的作用原理为“阴茎主体内勃起肌和阴茎海绵体可以通过锻炼来达到增大长充，增加粗壮度和增强硬度的目的。伴随着新细胞的生长，阴茎体就会增生变粗，同时还能矫正阴茎体的曲度。通过训练阴茎内的肌肉细胞壁得以增厚，阴茎内部血液循环系统得以提升，使得阴茎达到增大的目的。” 根据该产品预期用途和工作原理，同意你局的意见，按照《关于胶原蛋折软骨载体等产品分类界定的通知》（国食药监〔2008〕251号）中“阴茎增大器”的分类，该产品按第三类医疗器械管理。 食品药品监管总局办公厅 2016年6月30日
总局办公厅关于印发2016年国家医疗器械抽验产品检验方案的通知 | 食药监办械监〔2016〕76号 | FGWJ-2016-10292 | 2016-06-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 根据《食品药品监管总局办公厅关于开展2016年国家医疗器械抽验工作的通知》（食药监办械监〔2016〕39号）要求，现将2016年国家医疗器械抽验产品检验方案印发给你们，请认真组织实施。 附件：1. 2016年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案 2. 2016年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品检验方案 食品药品监管总局办公厅 2016年5月31日 附件1： 2016年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案.doc 附件2.：2016年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品检验方案.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 根据《食品药品监管总局办公厅关于开展2016年国家医疗器械抽验工作的通知》（食药监办械监〔2016〕39号）要求，现将2016年国家医疗器械抽验产品检验方案印发给你们，请认真组织实施。 附件：1. 2016年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案 2. 2016年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品检验方案 食品药品监管总局办公厅 2016年5月31日 附件1： 2016年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案.doc 附件2.：2016年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品检验方案.doc
总局办公厅关于及时公开第二类医疗器械注册信息和第一类医疗器械产品备案信息的通知 | 食药监办械管〔2016〕65号 | FGWJ-2016-10272 | 2016-05-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 依照《中华人民共和国人民政府信息公开条例》《医疗器械监管管理条例》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》要求，现就进一步做好第二类医疗器械注册信息及第一类医疗器械产品备案信息公开工作通知如下： 一、各省（区、市）食品药品监督管理局应通过本局政府网站信息平台及时公布行政区域内的第二类医疗器械注册信息，监督指导设区的市级人民政府食品药品监督管理部门按照《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（食品药品监管总局公告2014年第26号）要求，将备案信息表中登载的信息在其网站上予以公布。 二、各省（区、市）食品药品监督管理局要继续认真做好第二类医疗器械注册信息、第一类医疗器械备案信息上报工作，及时将相关数据上传至总局医疗器械注册数据库。总局将定期对上报数据进行核查，对于存在问题较多的省（区、市）食品药品监督管理局进行通报。在2016年即将开展的医疗器械省级审评审批能力评估工作中，数据上传情况将作为重要考核内容。 三、各省（区、市）食品药品监督管理局应按照《医疗器械注册管理办法》（食品药品监管总局令第4号）第六十三条要求，建立进口医疗器械注册代理人检查工作机制，建立相应数据库，掌握代理人信息，做好行政区域内进口医疗器械代理人注册与备案相关工作日常监督管理工作。 各省（区、市）食品药品监督管理局要高度重视第二类医疗器械注册信息和第一类医疗器械产品备案信息公开工作，以高度的责任心，认真组织审核，确保医疗器械注册或备案信息公开及时、准确。 食品药品监管总局办公厅 2016年5月13日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 依照《中华人民共和国人民政府信息公开条例》《医疗器械监管管理条例》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》要求，现就进一步做好第二类医疗器械注册信息及第一类医疗器械产品备案信息公开工作通知如下： 一、各省（区、市）食品药品监督管理局应通过本局政府网站信息平台及时公布行政区域内的第二类医疗器械注册信息，监督指导设区的市级人民政府食品药品监督管理部门按照《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（食品药品监管总局公告2014年第26号）要求，将备案信息表中登载的信息在其网站上予以公布。 二、各省（区、市）食品药品监督管理局要继续认真做好第二类医疗器械注册信息、第一类医疗器械备案信息上报工作，及时将相关数据上传至总局医疗器械注册数据库。总局将定期对上报数据进行核查，对于存在问题较多的省（区、市）食品药品监督管理局进行通报。在2016年即将开展的医疗器械省级审评审批能力评估工作中，数据上传情况将作为重要考核内容。 三、各省（区、市）食品药品监督管理局应按照《医疗器械注册管理办法》（食品药品监管总局令第4号）第六十三条要求，建立进口医疗器械注册代理人检查工作机制，建立相应数据库，掌握代理人信息，做好行政区域内进口医疗器械代理人注册与备案相关工作日常监督管理工作。 各省（区、市）食品药品监督管理局要高度重视第二类医疗器械注册信息和第一类医疗器械产品备案信息公开工作，以高度的责任心，认真组织审核，确保医疗器械注册或备案信息公开及时、准确。 食品药品监管总局办公厅 2016年5月13日
总局关于印发一次性使用无菌注射器等25种医疗器械生产环节风险清单和检查要点的通知 | 食药监械监〔2016〕37号 | FGWJ-2016-10205 | 2016-04-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为增强医疗器械监管人员的风险识别能力，提升医疗器械生产监管的风险防控水平，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令650号）、《医疗器械生产监督管理办法》（食品药品监管总局令第7号）、《医疗器械生产质量管理规范》（食品药品监管总局公告2014年第64号）及其配套文件，食品药品监管总局组织制定了《一次性使用无菌注射器等25种医疗器械生产环节风险清单和检查要点》（以下简称《风险清单和检查要点》），现予印发。 《风险清单和检查要点》根据《医疗器械生产质量管理规范》及其相关文件，结合不同品种的典型特点和典型生产工艺流程，对医疗器械生产企业的风险环节、风险点和对应的检查要点进行了梳理，重点关注采购、生产控制、质量控制等与产品实现过程密切相关且风险相对较高的环节。对《医疗器械生产质量管理规范》及其相关配套文件中已作出较详细规定的，《风险清单和检查要点》则不再涉及。 《风险清单和检查要点》主要供各级食品药品监督管理部门监管人员对相关医疗器械生产企业实施监督检查时，配合《医疗器械生产质量管理规范》相关现场检查指导原则作为指南使用，其他类型的检查也可参照使用。 附件：一次性使用无菌注射器等25种医疗器械生产环节风险清单和检查要点 食品药品监管总局 2016年3月31日 一次性使用无菌注射器等25种医疗器械生产环节风险清单和检查要点.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为增强医疗器械监管人员的风险识别能力，提升医疗器械生产监管的风险防控水平，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令650号）、《医疗器械生产监督管理办法》（食品药品监管总局令第7号）、《医疗器械生产质量管理规范》（食品药品监管总局公告2014年第64号）及其配套文件，食品药品监管总局组织制定了《一次性使用无菌注射器等25种医疗器械生产环节风险清单和检查要点》（以下简称《风险清单和检查要点》），现予印发。 《风险清单和检查要点》根据《医疗器械生产质量管理规范》及其相关文件，结合不同品种的典型特点和典型生产工艺流程，对医疗器械生产企业的风险环节、风险点和对应的检查要点进行了梳理，重点关注采购、生产控制、质量控制等与产品实现过程密切相关且风险相对较高的环节。对《医疗器械生产质量管理规范》及其相关配套文件中已作出较详细规定的，《风险清单和检查要点》则不再涉及。 《风险清单和检查要点》主要供各级食品药品监督管理部门监管人员对相关医疗器械生产企业实施监督检查时，配合《医疗器械生产质量管理规范》相关现场检查指导原则作为指南使用，其他类型的检查也可参照使用。 附件：一次性使用无菌注射器等25种医疗器械生产环节风险清单和检查要点 食品药品监管总局 2016年3月31日 一次性使用无菌注射器等25种医疗器械生产环节风险清单和检查要点.doc
总局办公厅关于贯彻实施《医疗器械临床试验质量管理规范》的通知 | 食药监办械管〔2016〕41号 | FGWJ-2016-10192 | 2016-04-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第25号，以下简称《规范》）将于2016年6月1日施行。为做好贯彻实施工作，现将有关事宜通知如下： 一、充分认识实施《规范》的重要意义。《规范》是对医疗器械临床试验全过程的基本要求，是医疗器械临床试验质量的制度保障，各省级食品药品监管部门要高度重视，统一思想，提高认识，按照“四个最严”和“四有两责”要求，采取有效措施，加强监督检查，督促本行政区域内医疗器械临床试验申办者和临床试验机构切实把《规范》的要求落实到临床试验管理的各个环节，保证临床试验过程科学规范，结果真实可靠，受试者合法权益得到充分保障。 二、大力开展《规范》宣传贯彻和培训。各省级食品药品监管部门要制定工作计划，推动《规范》的学习、宣传贯彻和培训工作，加强对行政区域内申办者、临床试验机构和审评审批人员的培训和指导，引导相关人员认真学习、准确理解《规范》内容，督促申办者和临床试验机构完善临床试验组织机构，配置专业人员，制定标准操作规程，建立良好的临床试验管理制度和运行机制。总局将分期分批组织《规范》培训工作，各省级食品药品监督管理局要选派有关人员参加。 三、加强临床试验日常监督检查。各省级食品药品监管部门应当切实落实属地监管责任，完善相关管理制度，加强医疗器械临床试验监督管理。对行政区域内申办者自2016年6月1日起开展的医疗器械临床试验，应严格按照《规范》的原则及要求适时开展日常监督检查，同时要求申办者在医疗器械临床试验机构资质认定相关规定出台前，仍然选择经国务院食品药品监督管理部门会同国务院卫生行政部门认定的药物临床试验机构开展临床试验。对2016年6月1日前开展的医疗器械临床试验，按照《医疗器械临床试验规定》的要求进行监督检查。 食品药品监管总局办公厅 2016年4月5日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局令第25号，以下简称《规范》）将于2016年6月1日施行。为做好贯彻实施工作，现将有关事宜通知如下： 一、充分认识实施《规范》的重要意义。《规范》是对医疗器械临床试验全过程的基本要求，是医疗器械临床试验质量的制度保障，各省级食品药品监管部门要高度重视，统一思想，提高认识，按照“四个最严”和“四有两责”要求，采取有效措施，加强监督检查，督促本行政区域内医疗器械临床试验申办者和临床试验机构切实把《规范》的要求落实到临床试验管理的各个环节，保证临床试验过程科学规范，结果真实可靠，受试者合法权益得到充分保障。 二、大力开展《规范》宣传贯彻和培训。各省级食品药品监管部门要制定工作计划，推动《规范》的学习、宣传贯彻和培训工作，加强对行政区域内申办者、临床试验机构和审评审批人员的培训和指导，引导相关人员认真学习、准确理解《规范》内容，督促申办者和临床试验机构完善临床试验组织机构，配置专业人员，制定标准操作规程，建立良好的临床试验管理制度和运行机制。总局将分期分批组织《规范》培训工作，各省级食品药品监督管理局要选派有关人员参加。 三、加强临床试验日常监督检查。各省级食品药品监管部门应当切实落实属地监管责任，完善相关管理制度，加强医疗器械临床试验监督管理。对行政区域内申办者自2016年6月1日起开展的医疗器械临床试验，应严格按照《规范》的原则及要求适时开展日常监督检查，同时要求申办者在医疗器械临床试验机构资质认定相关规定出台前，仍然选择经国务院食品药品监督管理部门会同国务院卫生行政部门认定的药物临床试验机构开展临床试验。对2016年6月1日前开展的医疗器械临床试验，按照《医疗器械临床试验规定》的要求进行监督检查。 食品药品监管总局办公厅 2016年4月5日
总局2015年度医疗器械注册工作报告 |  | FGWJ-2016-10181 | 2016-04-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 2015年，国家食品药品监督管理总局（以下简称食品药品监管总局）以维护和促进公众健康为己任，深入贯彻落实《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）和《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号),推进医疗器械审评审批制度改革，规范和指导全国医疗器械注册工作，提升医疗器械注册审评质量与效率。 一、医疗器械注册工作情况 依据《医疗器械监督管理条例》,食品药品监管总局负责境内第三类和进口第二、三类医疗器械注册受理、技术审评和行政审批工作。省级食品药品监督管理部门负责境内第二类医疗器械注册受理、技术审评和行政审批工作。 （一）完善医疗器械注册管理法规体系 制定发布了《医疗器械分类规则》《医疗器械通用名称命名规则》《医疗器械临床评价技术指导原则》《境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序》等16个规章及规范性文件。进一步完善了医疗器械注册管理法规体系，规范了医疗器械技术审查、注册核查等相关工作，为各级食品药品监管部门注册管理工作和行政相对人注册申报工作的有序开展提供了良好的法规基础。 （二）推进医疗器械审评审批制度改革 2015年，食品药品监管总局医疗器械技术审评中心研究制定了审评机制改革实施方案，进一步加强了审评员岗前培训和继续教育培训工作，提升审评员综合素质。 食品药品监管总局审核发布了《有源植入式医疗器械》等28项国家标准和《血液透析及相关治疗用水》等90项行业标准。制定了《医疗器械分类管理改革工作方案》，成立医疗器械分类技术委员会，启动《医疗器械分类目录》修订工作。继续按照《创新医疗器械特别审批程序（试行）》做好创新医疗器械审查工作，推动医疗器械行业创新发展。 （三）开展省级医疗器械审评审批能力考核评估 食品药品监管总局发布了《关于加强省级医疗器械技术审评能力建设的指导意见》，组织制定了《省级医疗器械审评审批能力考核评估工作方案》，并组织开展了省级医疗器械审评审批能力考核试点评估工作，促进了省级食品药品监管部门注册管理水平和质量的提升。 （四）加强注册基础工作建设 食品药品监管总局继续推动医疗器械注册技术审查指导原则的制修订工作，共发布“乙型肝炎病毒基因分型检测试剂”等12个产品注册技术指导原则和“软性亲水接触镜”等2项说明书编写指导原则。截至2015年底共发布医疗器械注册技术审查指导原则125项。通过指导原则的发布，进一步统一了特定医疗器械注册在全国范围内尺度，也为管理相对人办理注册申报提供了有效指导。 2015年9月10日，食品药品监管总局上线启用了医疗器械注册管理第一类备案子系统，规范、指导了各地第一类医疗器械备案工作。2015年12月20日，上线启用了食品药品监管总局医疗器械注册管理新系统，规范注册电子申报要求，提升审查工作的信息化水平和工作效率。 二、医疗器械注册申请受理情况 2015年，食品药品监管总局共受理医疗器械（体外诊断试剂）注册申请9396项，其中，首次注册申请2402项，延续注册申请5105项，许可事项变更申请1889项，同比2014年相应注册受理项目减少6.7%。 （一）整体情况 2015年，受理境内第三类医疗器械（体外诊断试剂）注册申请3921项，受理进口医疗器械（体外诊断试剂）注册申请5475项。 按注册品种区分，医疗器械注册申请5509项，体外诊断试剂注册申请3887项。 按注册形式区分，首次注册申请2402项，延续注册申请5105项，许可事项变更申请1889项。 图1.注册形式比例图 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械注册受理情况 2015年，境内第三类医疗器械注册受理共3921项。其中，医疗器械注册申请2219项，体外诊断试剂注册申请1702项。 从注册形式看，首次注册申请1562项，占40%；延续注册申请1635项，占42%；许可事项变更注册申请724项，占18%。 2.进口第二类医疗器械注册受理情况 2015年，进口第二类医疗器械注册受理共3024项。其中医疗器械注册申请1339项，体外诊断试剂注册申请1685项。 从注册形式看，首次注册申请499项，占17%；延续注册申请1895项，占63%；许可事项变更注册申请，占20%。 3.进口第三类医疗器械注册受理情况 2015年，进口第三类医疗器械注册受理共2451项。其中医疗器械注册申请1951项，体外诊断试剂注册申请500项。 从注册形式看，首次注册申请341项，占14%；延续注册申请1575项，占64%；许可事项变更注册申请535项，占22%。 图2.境内第三类、进口第二类和第三类注册形式分布图 综上，境内第三类体外诊断试剂首次注册申请数量多于延续注册数量外，境内第三类医疗器械、进口医疗器械和体外诊断试剂均是延续注册申请数量多于首次注册申请数量。而无论是境内第三类还是进口医疗器械，其许可事项变更注册申请大致相当，均为20%左右。 三、医疗器械注册审评审批情况 （一）整体情况 2015年，食品药品监管总局共批准医疗器械注册7530项。其中，首次注册2707项，延续注册4072项，许可事项变更注册751项。与2013、2014年相比，注册批准总数量略有下降。 2015年食品药品监管总局共对1297项医疗器械注册申请不予注册。 图3.2013-2015年度注册数据图 其中境内第三类医疗器械（含体外诊断试剂）注册2730项，进口第二类、第三类医疗器械（含体外诊断试剂）4800项。 图4.2015年度国产和进口医疗器械注册数据图 按照注册品种区分，其中医疗器械4823项，体外诊断试剂2707项，二者比例约为6:4。按照注册形式区分，具体比例分布见下图。 图5.注册形式比例图 （二）分项统计情况 1.境内第三类医疗器械(体外诊断试剂) 境内第三类医疗器械首次注册334项，延续注册1074项，许可事项变更注册86项。 境内第三类体外诊断试剂首次注册514项，延续注册479项，许可事项变更243项。 图6.境内第三类医疗器械和体外诊断试剂注册形式比例图 2.进口医疗器械（体外诊断试剂） 进口医疗器械首次注册1533项，延续注册1640项，许可事项变更注册156项。 进口体外诊断试剂首次注册326项，延续注册879项，许可事项变更注册266项。 图7.进口医疗器械和体外诊断试剂注册形式比例图 综上，从批准的产品整体情况看，延续注册批准数量多于首次注册批准数量，对于境内第三类体外诊断试剂，其首次注册数量多于延续注册数量。 3.具体批准品种种类分析 从首次和延续注册数据看，体外诊断试剂在相应注册中产品比率占据明显优势。 其中，境内第三类医疗器械中，体外诊断试剂注册数量占全部注册比率45%，进口医疗器械中，体外诊断试剂比率达31%。 2015年，注册的境内第三类医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中26个子目录中产品。 注册数量前五位的境内第三类医疗器械是：医用高分子材料及制品,植入材料和人工器官,注射穿刺器械,医用光学器具、仪器及内窥镜设备，介入器材。 图8.境内第三类医疗器械注册品种排位图 2015年，注册的进口医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中41个子目录中产品。 注册数量前五位的进口医疗器械，主要是：医用光学器具、仪器及内窥镜设备，植入材料和人工器官，口腔科材料，医用电子仪器设备，医用高分子材料及制品。 图9.进口医疗器械注册品种排位图 4.进口医疗器械国别分析 2015年，美国、德国、日本、英国和韩国医疗器械在中国医疗器械注册数量排前五位，约占2015年进口产品首次、延续注册总数量的67%。 图10.进口医疗器械国别注册排位图 5.境内第三类医疗器械省份分析 从2015年境内第三类医疗器械注册情况看，相关注册产品生产企业主要集中在沿海经济较发达省份。 图11.境内第三类医疗器械省份注册分布图 其中，北京、江苏、广东、上海、山东是境内第三类医疗器械注册数量最多的省份，占2015年境内第三类医疗器械首次、延续注册数量的67%。 图12.境内第三类医疗器械注册省份排位图 四、创新医疗器械等产品审评审批情况 2015年，食品药品监管总局按照《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，继续做好创新医疗器械审查工作，并批准了部分创新医疗器械产品上市。 2015年，食品药品监管总局共收到创新医疗器械特别审批申请157项，完成166项审查（含2014年申请事项），审查确定29个产品可以进入创新医疗器械特别审批通道。批准注册脱细胞角膜基质等9个产品上市。其中，有源医疗器械5项，体外诊断试剂3项，无源医疗器械1项。 这些创新产品核心技术都有我国的发明专利权或者发明专利申请已经国务院专利行政部门公开，产品主要工作原理/作用机理为国内首创，具有显著的临床应用价值。 （一）恒温扩增微流控芯片核酸分析仪（国械注准20153400580，博奥生物集团有限公司）。该仪器将微流控芯片技术与恒温扩增技术相结合，可同时对多个核酸靶序列进行高通量并行检测。与配套体外诊断试剂联合使用，用于对人体生物样本中的核酸(DNA)进行检测。 （二）脱细胞角膜基质（国械注准20153460581，深圳艾尼尔角膜工程有限公司）。用于用药无效的尚未穿孔角膜溃疡的治疗，以及角膜穿孔的临时性覆盖。是我国首个人工角膜产品，为角膜溃疡患者提供了新的治疗选择。 （三）双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件、植入式脑深部电刺激电极导线套件和植入式脑深部电刺激延伸导线套件。（国械注准20153210970、国械注准20153210971、国械注准20153210972，苏州景昱医疗器械有限公司）。上述产品配合使用，对丘脑底核(STN)进行刺激, 用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森患者的治疗。 （四）MTHFR C677T 基因检测试剂盒(PCR-金磁微粒层析法)(国械注准20153401148，西安金磁纳米生物技术有限公司)。用于从人外周血提取的基因组DNA中定性检测亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)C677T的基因型。可快速、便捷实现对目标基因位点的分型，为辅助诊断高同型半胱氨酸水平或叶酸代谢异常患者提供更多手段。 （五）Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR荧光探针法)。(国械注准20153401481，博尔诚(北京)科技有限公司)用于体外定性检测人外周血血浆中Septin9基因甲基化，为病人提供了一种非创性结直肠癌辅助诊断方法的选择。 （六）乳腺X射线数字化体层摄影设备(国械注准20153302052，科宁(天津)医疗设备有限公司)。用于乳腺疾病的诊断和鉴别诊断。是我国境内首例真实三维乳腺成像系统，解决了钼靶成像的乳腺组织重叠问题，可在不挤压乳房的情况下采集乳腺的CT断层影像，采集图像在三个坐标轴上具有相同的空间分辨率，能够更好地检测定性钙化簇和其三维分布，同时可用于评估肿瘤血管的生成。 （七）运动神经元存活基因1（SMN1）外显子缺失检测试剂盒（荧光定量PCR法）（国械注准20153402293，上海五色石医学研究有限公司）。该产品采用多重实时荧光MGB-TaqMan探针PCR法，对SMN1基因第7外显子和第8外显子拷贝数进行相对定量检测，用于脊肌萎缩症(SMA)患者的体外辅助分子诊断。 食品药品监管总局2015年还批准了部分有较好临床应用前景的医疗器械产品注册。如： （一）粒子治疗设备（国械注进20153320876，Siemens AG），是2015年食品药品监管总局批准的中国首台质子/碳离子治疗系统，用于治疗全身实体恶性肿瘤及某些良性疾病。 （二）正电子发射磁共振成像系统（国械注进20153282530，Siemens AG和国械注进20153333982，GE Medical Systems，LLC），结合了磁共振诊断设备和正电子发射断层成像扫描系统，能通过同步和等中心方式采集的生理、解剖等信息。 （三）左心耳封堵器（国械注进20153773158，St.Jude Medical Coordination Center BVBA），是近期发展的经皮介入治疗非瓣膜性心房颤动患者心源性卒中的植入器械，继2013年食品药品监管总局批准Boston Scientific Ireland Limited公司相应产品后，2015年再次批准一个产品，是目前生产企业研发的热点产品。 （四）超高效液相串联质谱系统及试剂（国械注进20152400515、国械注进20152401820，Waters Corporation），该产品主要用于分析包括诊断指示物和治疗监控化合物等多种化合物，对于部分新的治疗药物监测方面，该系统可以做到直接建立检测方法，在微量检测方面比现有方法更为精确。 （五）部分新病原体检测试剂，如人鼻病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、人博卡病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国械注准20153400295、国械注准20153400294，湖北朗德医疗科技有限公司）等，给临床相关病原体感染诊断提供了有效的工具。 2015年，在医疗器械应急产品审查方面，食品药品监管总局根据《医疗器械应急审批程序》要求，经组织专家论证，批准了5家企业的中东呼吸综合征冠状病毒检测试剂进入应急审批程序。继2014年审查批准3个埃博拉病毒应急检测试剂审批的基础上，2015年再次批准2个埃博拉病毒检测试剂：埃博拉病毒(扎伊尔型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) (国械注准20153400327，华大生物科技(武汉)有限公司)，埃博拉病毒(扎伊尔型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) (国械注准20153400224，苏州天隆生物科技有限公司) 五、其他信息 （一）境内第二类医疗器械注册情况 2015年，各省级食品药品监管部门共批准境内第二类医疗器械注册12284项。其中首次注册5566项，延续注册4918项，许可事项变更注册1800项。 图13.境内第二类医疗器械注册形式比例图 各省份分项数据： 图14.境内第二类医疗器械省份注册数据图 从省级食品药品监管部门注册情况看，广东、江苏、北京、浙江、上海、山东、河南七省（直辖市）注册的境内第二类医疗器械数量较多。 （二）一类医疗器械备案情况 2015年，食品药品监管总局依职责共办理进口第一类医疗器械备案数量2488项。 全国设区的市级食品药品监管部门共依职责办理境内第一类医疗器械备案数量13516项。 （三）登记事项变更情况 2015年，食品药品监管总局依职责共办理进口第二、三类和境内第三类医疗器械登记事项变更4691项。其中，境内第三类医疗器械登记事项变更1590项，进口第二类、三类医疗器械登记事项变更3101项。 全国各省级食品药品监管部门共依职责办理境内第二类医疗器械登记事项变更5255项。 | 2015年，国家食品药品监督管理总局（以下简称食品药品监管总局）以维护和促进公众健康为己任，深入贯彻落实《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）和《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号),推进医疗器械审评审批制度改革，规范和指导全国医疗器械注册工作，提升医疗器械注册审评质量与效率。 一、医疗器械注册工作情况 依据《医疗器械监督管理条例》,食品药品监管总局负责境内第三类和进口第二、三类医疗器械注册受理、技术审评和行政审批工作。省级食品药品监督管理部门负责境内第二类医疗器械注册受理、技术审评和行政审批工作。 （一）完善医疗器械注册管理法规体系 制定发布了《医疗器械分类规则》《医疗器械通用名称命名规则》《医疗器械临床评价技术指导原则》《境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序》等16个规章及规范性文件。进一步完善了医疗器械注册管理法规体系，规范了医疗器械技术审查、注册核查等相关工作，为各级食品药品监管部门注册管理工作和行政相对人注册申报工作的有序开展提供了良好的法规基础。 （二）推进医疗器械审评审批制度改革 2015年，食品药品监管总局医疗器械技术审评中心研究制定了审评机制改革实施方案，进一步加强了审评员岗前培训和继续教育培训工作，提升审评员综合素质。 食品药品监管总局审核发布了《有源植入式医疗器械》等28项国家标准和《血液透析及相关治疗用水》等90项行业标准。制定了《医疗器械分类管理改革工作方案》，成立医疗器械分类技术委员会，启动《医疗器械分类目录》修订工作。继续按照《创新医疗器械特别审批程序（试行）》做好创新医疗器械审查工作，推动医疗器械行业创新发展。 （三）开展省级医疗器械审评审批能力考核评估 食品药品监管总局发布了《关于加强省级医疗器械技术审评能力建设的指导意见》，组织制定了《省级医疗器械审评审批能力考核评估工作方案》，并组织开展了省级医疗器械审评审批能力考核试点评估工作，促进了省级食品药品监管部门注册管理水平和质量的提升。 （四）加强注册基础工作建设 食品药品监管总局继续推动医疗器械注册技术审查指导原则的制修订工作，共发布“乙型肝炎病毒基因分型检测试剂”等12个产品注册技术指导原则和“软性亲水接触镜”等2项说明书编写指导原则。截至2015年底共发布医疗器械注册技术审查指导原则125项。通过指导原则的发布，进一步统一了特定医疗器械注册在全国范围内尺度，也为管理相对人办理注册申报提供了有效指导。 2015年9月10日，食品药品监管总局上线启用了医疗器械注册管理第一类备案子系统，规范、指导了各地第一类医疗器械备案工作。2015年12月20日，上线启用了食品药品监管总局医疗器械注册管理新系统，规范注册电子申报要求，提升审查工作的信息化水平和工作效率。 二、医疗器械注册申请受理情况 2015年，食品药品监管总局共受理医疗器械（体外诊断试剂）注册申请9396项，其中，首次注册申请2402项，延续注册申请5105项，许可事项变更申请1889项，同比2014年相应注册受理项目减少6.7%。 （一）整体情况 2015年，受理境内第三类医疗器械（体外诊断试剂）注册申请3921项，受理进口医疗器械（体外诊断试剂）注册申请5475项。 按注册品种区分，医疗器械注册申请5509项，体外诊断试剂注册申请3887项。 按注册形式区分，首次注册申请2402项，延续注册申请5105项，许可事项变更申请1889项。 图1.注册形式比例图 （二）分项情况 1.境内第三类医疗器械注册受理情况 2015年，境内第三类医疗器械注册受理共3921项。其中，医疗器械注册申请2219项，体外诊断试剂注册申请1702项。 从注册形式看，首次注册申请1562项，占40%；延续注册申请1635项，占42%；许可事项变更注册申请724项，占18%。 2.进口第二类医疗器械注册受理情况 2015年，进口第二类医疗器械注册受理共3024项。其中医疗器械注册申请1339项，体外诊断试剂注册申请1685项。 从注册形式看，首次注册申请499项，占17%；延续注册申请1895项，占63%；许可事项变更注册申请，占20%。 3.进口第三类医疗器械注册受理情况 2015年，进口第三类医疗器械注册受理共2451项。其中医疗器械注册申请1951项，体外诊断试剂注册申请500项。 从注册形式看，首次注册申请341项，占14%；延续注册申请1575项，占64%；许可事项变更注册申请535项，占22%。 图2.境内第三类、进口第二类和第三类注册形式分布图 综上，境内第三类体外诊断试剂首次注册申请数量多于延续注册数量外，境内第三类医疗器械、进口医疗器械和体外诊断试剂均是延续注册申请数量多于首次注册申请数量。而无论是境内第三类还是进口医疗器械，其许可事项变更注册申请大致相当，均为20%左右。 三、医疗器械注册审评审批情况 （一）整体情况 2015年，食品药品监管总局共批准医疗器械注册7530项。其中，首次注册2707项，延续注册4072项，许可事项变更注册751项。与2013、2014年相比，注册批准总数量略有下降。 2015年食品药品监管总局共对1297项医疗器械注册申请不予注册。 图3.2013-2015年度注册数据图 其中境内第三类医疗器械（含体外诊断试剂）注册2730项，进口第二类、第三类医疗器械（含体外诊断试剂）4800项。 图4.2015年度国产和进口医疗器械注册数据图 按照注册品种区分，其中医疗器械4823项，体外诊断试剂2707项，二者比例约为6:4。按照注册形式区分，具体比例分布见下图。 图5.注册形式比例图 （二）分项统计情况 1.境内第三类医疗器械(体外诊断试剂) 境内第三类医疗器械首次注册334项，延续注册1074项，许可事项变更注册86项。 境内第三类体外诊断试剂首次注册514项，延续注册479项，许可事项变更243项。 图6.境内第三类医疗器械和体外诊断试剂注册形式比例图 2.进口医疗器械（体外诊断试剂） 进口医疗器械首次注册1533项，延续注册1640项，许可事项变更注册156项。 进口体外诊断试剂首次注册326项，延续注册879项，许可事项变更注册266项。 图7.进口医疗器械和体外诊断试剂注册形式比例图 综上，从批准的产品整体情况看，延续注册批准数量多于首次注册批准数量，对于境内第三类体外诊断试剂，其首次注册数量多于延续注册数量。 3.具体批准品种种类分析 从首次和延续注册数据看，体外诊断试剂在相应注册中产品比率占据明显优势。 其中，境内第三类医疗器械中，体外诊断试剂注册数量占全部注册比率45%，进口医疗器械中，体外诊断试剂比率达31%。 2015年，注册的境内第三类医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中26个子目录中产品。 注册数量前五位的境内第三类医疗器械是：医用高分子材料及制品,植入材料和人工器官,注射穿刺器械,医用光学器具、仪器及内窥镜设备，介入器材。 图8.境内第三类医疗器械注册品种排位图 2015年，注册的进口医疗器械，除体外诊断试剂外，共涉及《医疗器械分类目录》中41个子目录中产品。 注册数量前五位的进口医疗器械，主要是：医用光学器具、仪器及内窥镜设备，植入材料和人工器官，口腔科材料，医用电子仪器设备，医用高分子材料及制品。 图9.进口医疗器械注册品种排位图 4.进口医疗器械国别分析 2015年，美国、德国、日本、英国和韩国医疗器械在中国医疗器械注册数量排前五位，约占2015年进口产品首次、延续注册总数量的67%。 图10.进口医疗器械国别注册排位图 5.境内第三类医疗器械省份分析 从2015年境内第三类医疗器械注册情况看，相关注册产品生产企业主要集中在沿海经济较发达省份。 图11.境内第三类医疗器械省份注册分布图 其中，北京、江苏、广东、上海、山东是境内第三类医疗器械注册数量最多的省份，占2015年境内第三类医疗器械首次、延续注册数量的67%。 图12.境内第三类医疗器械注册省份排位图 四、创新医疗器械等产品审评审批情况 2015年，食品药品监管总局按照《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，继续做好创新医疗器械审查工作，并批准了部分创新医疗器械产品上市。 2015年，食品药品监管总局共收到创新医疗器械特别审批申请157项，完成166项审查（含2014年申请事项），审查确定29个产品可以进入创新医疗器械特别审批通道。批准注册脱细胞角膜基质等9个产品上市。其中，有源医疗器械5项，体外诊断试剂3项，无源医疗器械1项。 这些创新产品核心技术都有我国的发明专利权或者发明专利申请已经国务院专利行政部门公开，产品主要工作原理/作用机理为国内首创，具有显著的临床应用价值。 （一）恒温扩增微流控芯片核酸分析仪（国械注准20153400580，博奥生物集团有限公司）。该仪器将微流控芯片技术与恒温扩增技术相结合，可同时对多个核酸靶序列进行高通量并行检测。与配套体外诊断试剂联合使用，用于对人体生物样本中的核酸(DNA)进行检测。 （二）脱细胞角膜基质（国械注准20153460581，深圳艾尼尔角膜工程有限公司）。用于用药无效的尚未穿孔角膜溃疡的治疗，以及角膜穿孔的临时性覆盖。是我国首个人工角膜产品，为角膜溃疡患者提供了新的治疗选择。 （三）双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件、植入式脑深部电刺激电极导线套件和植入式脑深部电刺激延伸导线套件。（国械注准20153210970、国械注准20153210971、国械注准20153210972，苏州景昱医疗器械有限公司）。上述产品配合使用，对丘脑底核(STN)进行刺激, 用于对药物不能有效控制运动障碍症状的晚期原发性帕金森患者的治疗。 （四）MTHFR C677T 基因检测试剂盒(PCR-金磁微粒层析法)(国械注准20153401148，西安金磁纳米生物技术有限公司)。用于从人外周血提取的基因组DNA中定性检测亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)C677T的基因型。可快速、便捷实现对目标基因位点的分型，为辅助诊断高同型半胱氨酸水平或叶酸代谢异常患者提供更多手段。 （五）Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR荧光探针法)。(国械注准20153401481，博尔诚(北京)科技有限公司)用于体外定性检测人外周血血浆中Septin9基因甲基化，为病人提供了一种非创性结直肠癌辅助诊断方法的选择。 （六）乳腺X射线数字化体层摄影设备(国械注准20153302052，科宁(天津)医疗设备有限公司)。用于乳腺疾病的诊断和鉴别诊断。是我国境内首例真实三维乳腺成像系统，解决了钼靶成像的乳腺组织重叠问题，可在不挤压乳房的情况下采集乳腺的CT断层影像，采集图像在三个坐标轴上具有相同的空间分辨率，能够更好地检测定性钙化簇和其三维分布，同时可用于评估肿瘤血管的生成。 （七）运动神经元存活基因1（SMN1）外显子缺失检测试剂盒（荧光定量PCR法）（国械注准20153402293，上海五色石医学研究有限公司）。该产品采用多重实时荧光MGB-TaqMan探针PCR法，对SMN1基因第7外显子和第8外显子拷贝数进行相对定量检测，用于脊肌萎缩症(SMA)患者的体外辅助分子诊断。 食品药品监管总局2015年还批准了部分有较好临床应用前景的医疗器械产品注册。如： （一）粒子治疗设备（国械注进20153320876，Siemens AG），是2015年食品药品监管总局批准的中国首台质子/碳离子治疗系统，用于治疗全身实体恶性肿瘤及某些良性疾病。 （二）正电子发射磁共振成像系统（国械注进20153282530，Siemens AG和国械注进20153333982，GE Medical Systems，LLC），结合了磁共振诊断设备和正电子发射断层成像扫描系统，能通过同步和等中心方式采集的生理、解剖等信息。 （三）左心耳封堵器（国械注进20153773158，St.Jude Medical Coordination Center BVBA），是近期发展的经皮介入治疗非瓣膜性心房颤动患者心源性卒中的植入器械，继2013年食品药品监管总局批准Boston Scientific Ireland Limited公司相应产品后，2015年再次批准一个产品，是目前生产企业研发的热点产品。 （四）超高效液相串联质谱系统及试剂（国械注进20152400515、国械注进20152401820，Waters Corporation），该产品主要用于分析包括诊断指示物和治疗监控化合物等多种化合物，对于部分新的治疗药物监测方面，该系统可以做到直接建立检测方法，在微量检测方面比现有方法更为精确。 （五）部分新病原体检测试剂，如人鼻病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）、人博卡病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国械注准20153400295、国械注准20153400294，湖北朗德医疗科技有限公司）等，给临床相关病原体感染诊断提供了有效的工具。 2015年，在医疗器械应急产品审查方面，食品药品监管总局根据《医疗器械应急审批程序》要求，经组织专家论证，批准了5家企业的中东呼吸综合征冠状病毒检测试剂进入应急审批程序。继2014年审查批准3个埃博拉病毒应急检测试剂审批的基础上，2015年再次批准2个埃博拉病毒检测试剂：埃博拉病毒(扎伊尔型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) (国械注准20153400327，华大生物科技(武汉)有限公司)，埃博拉病毒(扎伊尔型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) (国械注准20153400224，苏州天隆生物科技有限公司) 五、其他信息 （一）境内第二类医疗器械注册情况 2015年，各省级食品药品监管部门共批准境内第二类医疗器械注册12284项。其中首次注册5566项，延续注册4918项，许可事项变更注册1800项。 图13.境内第二类医疗器械注册形式比例图 各省份分项数据： 图14.境内第二类医疗器械省份注册数据图 从省级食品药品监管部门注册情况看，广东、江苏、北京、浙江、上海、山东、河南七省（直辖市）注册的境内第二类医疗器械数量较多。 （二）一类医疗器械备案情况 2015年，食品药品监管总局依职责共办理进口第一类医疗器械备案数量2488项。 全国设区的市级食品药品监管部门共依职责办理境内第一类医疗器械备案数量13516项。 （三）登记事项变更情况 2015年，食品药品监管总局依职责共办理进口第二、三类和境内第三类医疗器械登记事项变更4691项。其中，境内第三类医疗器械登记事项变更1590项，进口第二类、三类医疗器械登记事项变更3101项。 全国各省级食品药品监管部门共依职责办理境内第二类医疗器械登记事项变更5255项。
总局关于实施《医疗器械通用名称命名规则》有关事项的通知 | 食药监械管〔2016〕35号 | FGWJ-2016-10171 | 2016-03-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，有关单位： 《医疗器械通用名称命名规则》（国家食品药品监督管理总局令第19号）（以下简称《命名规则》）已发布，自2016年4月1日起施行。为做好《命名规则》实施工作，现将有关事项通知如下： 一、切实提高对医疗器械命名工作重要性的认识 规范医疗器械命名是医疗器械监管的重要基础性工作。使用医疗器械通用名称有助于研制、生产、流通、使用等各监管环节对医疗器械产品的有效识别，逐步推进、全面实现医疗器械通用名称是科学有效监管的有力保障。 医疗器械产品种类繁多、技术特点复杂、组成结构差异大，需要建立一套以“规则—术语—数据库”为架构的医疗器械命名体系。《命名规则》的发布实施，重点解决当前医疗器械名称相对混乱、误导识别、存在夸张绝对用语等问题。《命名规则》实施后，国家食品药品监督管理总局将在“十三五”期间针对医疗器械产品结构组成、技术特性和预期目的等，结合医疗器械分类目录，组织研究医疗器械产品核心词和特征词，制定发布命名术语指南，搭建通用名称数据库，逐步推进医疗器械通用名称的实施。 二、大力做好《命名规则》宣传贯彻和培训工作 各级食品药品监督管理部门要认真贯彻落实《命名规则》，制定计划并加强宣传贯彻和培训工作。各省级食品药品监督管理部门要加强对设区市级食品药品监督管理部门相关工作的指导。国家食品药品监督管理总局将适时组织集中培训。 三、关于《命名规则》实施后注册申请项目的处理 自2016年4月1日起受理的医疗器械注册申请，注册申请人应当按照《命名规则》拟定产品名称，医疗器械技术审评机构应当对产品名称予以审核规范。 在2016年4月1日前已受理尚处于技术审评环节的医疗器械注册申请，医疗器械技术审评机构也应当对产品名称予以审核规范。 四、关于《命名规则》实施前已获准注册项目的处理 在2016年4月1日前已获准注册的医疗器械，其产品名称可在注册证有效期内继续使用。 延续注册时，在产品不变的情况下，为符合《命名规则》而改变产品名称，注册申请人可以按照延续注册提交申请，并提供产品名称变化的说明，医疗器械技术审评机构应当对产品名称予以审核规范，并在注册证备注栏中注明原产品名称。 注册证在有效期内，注册申请人如申请产品名称许可事项变更的，应当按照《命名规则》拟定产品名称，医疗器械技术审评机构应当对产品名称予以审核规范。 五、关于《命名规则》实施后备案项目的处理 自2016年4月1日起，办理第一类医疗器械备案的产品，备案人应当按照《命名规则》及备案的相关规定确定产品名称。 地方各级食品药品监督管理部门要注意收集《命名规则》实施情况和实施过程中遇到的问题，并及时向上级食品药品监督管理部门报告。 食品药品监管总局 2016年3月29日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，有关单位： 《医疗器械通用名称命名规则》（国家食品药品监督管理总局令第19号）（以下简称《命名规则》）已发布，自2016年4月1日起施行。为做好《命名规则》实施工作，现将有关事项通知如下： 一、切实提高对医疗器械命名工作重要性的认识 规范医疗器械命名是医疗器械监管的重要基础性工作。使用医疗器械通用名称有助于研制、生产、流通、使用等各监管环节对医疗器械产品的有效识别，逐步推进、全面实现医疗器械通用名称是科学有效监管的有力保障。 医疗器械产品种类繁多、技术特点复杂、组成结构差异大，需要建立一套以“规则—术语—数据库”为架构的医疗器械命名体系。《命名规则》的发布实施，重点解决当前医疗器械名称相对混乱、误导识别、存在夸张绝对用语等问题。《命名规则》实施后，国家食品药品监督管理总局将在“十三五”期间针对医疗器械产品结构组成、技术特性和预期目的等，结合医疗器械分类目录，组织研究医疗器械产品核心词和特征词，制定发布命名术语指南，搭建通用名称数据库，逐步推进医疗器械通用名称的实施。 二、大力做好《命名规则》宣传贯彻和培训工作 各级食品药品监督管理部门要认真贯彻落实《命名规则》，制定计划并加强宣传贯彻和培训工作。各省级食品药品监督管理部门要加强对设区市级食品药品监督管理部门相关工作的指导。国家食品药品监督管理总局将适时组织集中培训。 三、关于《命名规则》实施后注册申请项目的处理 自2016年4月1日起受理的医疗器械注册申请，注册申请人应当按照《命名规则》拟定产品名称，医疗器械技术审评机构应当对产品名称予以审核规范。 在2016年4月1日前已受理尚处于技术审评环节的医疗器械注册申请，医疗器械技术审评机构也应当对产品名称予以审核规范。 四、关于《命名规则》实施前已获准注册项目的处理 在2016年4月1日前已获准注册的医疗器械，其产品名称可在注册证有效期内继续使用。 延续注册时，在产品不变的情况下，为符合《命名规则》而改变产品名称，注册申请人可以按照延续注册提交申请，并提供产品名称变化的说明，医疗器械技术审评机构应当对产品名称予以审核规范，并在注册证备注栏中注明原产品名称。 注册证在有效期内，注册申请人如申请产品名称许可事项变更的，应当按照《命名规则》拟定产品名称，医疗器械技术审评机构应当对产品名称予以审核规范。 五、关于《命名规则》实施后备案项目的处理 自2016年4月1日起，办理第一类医疗器械备案的产品，备案人应当按照《命名规则》及备案的相关规定确定产品名称。 地方各级食品药品监督管理部门要注意收集《命名规则》实施情况和实施过程中遇到的问题，并及时向上级食品药品监督管理部门报告。 食品药品监管总局 2016年3月29日
《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第25号）【废止】 |  | FGWJ-2016-10559 | 2016-03-23 |  | 第25号 《医疗器械临床试验质量管理规范》已经国家食品药品监督管理总局局务会议、国家卫生和计划生育委员会委主任会议审议通过，现予公布，自2016年6月1日起施行。 局 长 毕井泉 主 任 李斌 2016年3月1日 医疗器械临床试验质量管理规范 第一章 总 则 第一条 为加强对医疗器械临床试验的管理，维护医疗器械临床试验过程中受试者权益，保证医疗器械临床试验过程规范，结果真实、科学、可靠和可追溯，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规范。 第二条 在中华人民共和国境内开展医疗器械临床试验，应当遵循本规范。 本规范涵盖医疗器械临床试验全过程，包括临床试验的方案设计、实施、监查、核查、检查，以及数据的采集、记录，分析总结和报告等。 第三条 本规范所称医疗器械临床试验，是指在经资质认定的医疗器械临床试验机构中，对拟申请注册的医疗器械在正常使用条件下的安全性和有效性进行确认或者验证的过程。 第四条 医疗器械临床试验应当遵循依法原则、伦理原则和科学原则。 第五条 省级以上食品药品监督管理部门负责对医疗器械临床试验的监督管理。 卫生计生主管部门在职责范围内加强对医疗器械临床试验的管理。 食品药品监督管理部门、卫生计生主管部门应当建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制，加强第三类医疗器械、列入国家大型医用设备配置管理品目的医疗器械开展临床试验审批情况以及相应的临床试验监督管理数据的信息通报。 第二章 临床试验前准备 第六条 进行医疗器械临床试验应当有充分的科学依据和明确的试验目的，并权衡对受试者和公众健康预期的受益以及风险，预期的受益应当超过可能出现的损害。 第七条 临床试验前，申办者应当完成试验用医疗器械的临床前研究，包括产品设计（结构组成、工作原理和作用机理、预期用途以及适用范围、适用的技术要求）和质量检验、动物试验以及风险分析等，且结果应当能够支持该项临床试验。质量检验结果包括自检报告和具有资质的检验机构出具的一年内的产品注册检验合格报告。 第八条 临床试验前，申办者应当准备充足的试验用医疗器械。试验用医疗器械的研制应当符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求。 第九条 医疗器械临床试验应当在两个或者两个以上医疗器械临床试验机构中进行。 所选择的试验机构应当是经资质认定的医疗器械临床试验机构，且设施和条件应当满足安全有效地进行临床试验的需要。研究者应当具备承担该项临床试验的专业特长、资格和能力，并经过培训。 医疗器械临床试验机构资质认定管理办法由国家食品药品监督管理总局会同国家卫生和计划生育委员会另行制定。 第十条 临床试验前，申办者与临床试验机构和研究者应当就试验设计、试验质量控制、试验中的职责分工、申办者承担的临床试验相关费用以及试验中可能发生的伤害处理原则等达成书面协议。 第十一条 临床试验应当获得医疗器械临床试验机构伦理委员会的同意。列入需进行临床试验审批的第三类医疗器械目录的，还应当获得国家食品药品监督管理总局的批准。 第十二条 临床试验前，申办者应当向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门备案。 接受备案的食品药品监督管理部门应当将备案情况通报临床试验机构所在地的同级食品药品监督管理部门以及卫生计生主管部门。 第三章 受试者权益保障 第十三条 医疗器械临床试验应当遵循《世界医学大会赫尔辛基宣言》确定的伦理准则。 第十四条 伦理审查与知情同意是保障受试者权益的主要措施。 参与临床试验的各方应当按照试验中各自的职责承担相应的伦理责任。 第十五条 申办者应当避免对受试者、临床试验机构和研究者等临床试验参与者或者相关方产生不当影响或者误导。 临床试验机构和研究者应当避免对受试者、申办者等临床试验参与者或者相关方产生不当影响或者误导。 第十六条 申办者、临床试验机构和研究者不得夸大参与临床试验的补偿措施，误导受试者参与临床试验。 第十七条 临床试验前，申办者应当通过研究者和临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门向伦理委员会提交下列文件： （一）临床试验方案； （二）研究者手册； （三）知情同意书文本和其他任何提供给受试者的书面材料； （四）招募受试者和向其宣传的程序性文件； （五）病例报告表文本； （六）自检报告和产品注册检验报告； （七）研究者简历、专业特长、能力、接受培训和其他能够证明其资格的文件； （八）临床试验机构的设施和条件能够满足试验的综述； （九）试验用医疗器械的研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求的声明； （十）与伦理审查相关的其他文件。 伦理委员会应当秉承伦理和科学的原则，审查和监督临床试验的实施。 第十八条 在临床试验过程中发生下列情况之一的，研究者应当及时向临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门报告，并经其及时通报申办者、报告伦理委员会： （一）严重不良事件； （二）进度报告，包括安全性总结和偏离报告； （三）对伦理委员会已批准文件的任何修订，不影响受试者权益、安全和健康，或者与临床试验目的或终点不相关的非实质性改变无需事前报告，但事后应当书面告知； （四）暂停、终止或者暂停后请求恢复临床试验； （五）影响受试者权益、安全和健康或者临床试验科学性的临床试验方案偏离，包括请求偏离和报告偏离。 为保护受试者权益、安全和健康，在紧急情况下发生的偏离无法及时报告的，应当在事后以书面形式尽快按照相关规定报告。 第十九条 临床试验过程中，如修订临床试验方案以及知情同意书等文件、请求偏离、恢复已暂停临床试验，应当在获得伦理委员会的书面批准后方可继续实施。 第二十条 应当尽量避免选取未成年人、孕妇、老年人、智力障碍人员、处于生命危急情况的患者等作为受试者；确需选取时，应当遵守伦理委员会提出的有关附加要求，在临床试验中针对其健康状况进行专门设计，并应当有益于其健康。 第二十一条 在受试者参与临床试验前，研究者应当充分向受试者或者无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人说明临床试验的详细情况，包括已知的、可以预见的风险和可能发生的不良事件等。经充分和详细解释后由受试者或者其监护人在知情同意书上签署姓名和日期，研究者也需在知情同意书上签署姓名和日期。 第二十二条 知情同意书一般应当包括下列内容以及对事项的说明： （一）研究者的姓名以及相关信息； （二）临床试验机构的名称； （三）试验名称、目的、方法、内容； （四）试验过程、期限； （五）试验的资金来源、可能的利益冲突； （六）预期受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险以及可能发生的不良事件； （七）受试者可以获得的替代诊疗方法以及其潜在受益和风险的信息； （八）需要时，说明受试者可能被分配到试验的不同组别； （九）受试者参加试验应当是自愿的，且在试验的任何阶段有权退出而不会受到歧视或者报复，其医疗待遇与权益不受影响； （十）告知受试者参加试验的个人资料属于保密，但伦理委员会、食品药品监督管理部门、卫生计生主管部门或者申办者在工作需要时按照规定程序可以查阅受试者参加试验的个人资料； （十一）如发生与试验相关的伤害，受试者可以获得治疗和经济补偿； （十二）受试者在试验期间可以随时了解与其有关的信息资料； （十三）受试者在试验期间可能获得的免费诊疗项目和其他相关补助。 知情同意书应当采用受试者或者监护人能够理解的语言和文字。知情同意书不应当含有会引起受试者放弃合法权益以及免除临床试验机构和研究者、申办者或者其代理人应当负责任的内容。 第二十三条 获得知情同意还应当符合下列要求： （一）对无行为能力的受试者，如果伦理委员会原则上同意、研究者认为受试者参加临床试验符合其自身利益时，也可以进入临床试验，但试验前应当由其监护人签名并注明日期； （二）受试者或者其监护人均无阅读能力时，在知情过程中应当有一名见证人在场，经过详细解释知情同意书后，见证人阅读知情同意书与口头知情内容一致，由受试者或者其监护人口头同意后，见证人在知情同意书上签名并注明日期，见证人的签名与研究者的签名应当在同一天； （三）未成年人作为受试者，应当征得其监护人的知情同意并签署知情同意书，未成年人能对是否参加试验作出意思表示的，还应当征得其本人同意； （四）如发现涉及试验用医疗器械的重要信息或者预期以外的临床影响，应当对知情同意书相关内容进行修改，修改的知情同意书经伦理委员会认可后，应当由受试者或者其监护人重新签名确认。 第二十四条 知情同意书应当注明制定的日期或者修订后版本的日期。如知情同意书在试验过程中有修订，修订版的知情同意书执行前需再次经伦理委员会同意。修订版的知情同意书报临床试验机构后，所有未结束试验流程的受试者如受影响，都应当签署新修订的知情同意书。 第二十五条 受试者有权在临床试验的任何阶段退出并不承担任何经济责任。 第四章 临床试验方案 第二十六条 开展医疗器械临床试验，申办者应当按照试验用医疗器械的类别、风险、预期用途等组织制定科学、合理的临床试验方案。 第二十七条 未在境内外批准上市的新产品，安全性以及性能尚未经医学证实的，临床试验方案设计时应当先进行小样本可行性试验，待初步确认其安全性后，再根据统计学要求确定样本量开展后续临床试验。 第二十八条 医疗器械临床试验方案应当包括下列内容： （一）一般信息； （二）临床试验的背景资料； （三）试验目的； （四）试验设计； （五）安全性评价方法； （六）有效性评价方法； （七）统计学考虑； （八）对临床试验方案修正的规定； （九）对不良事件和器械缺陷报告的规定； （十）直接访问源数据、文件； （十一）临床试验涉及的伦理问题和说明以及知情同意书文本； （十二）数据处理与记录保存； （十三）财务和保险； （十四）试验结果发表约定。 上述部分内容可以包括在方案的其他相关文件如研究者手册中。临床试验机构的具体信息、试验结果发表约定、财务和保险可以在试验方案中表述，也可以另行制定协议加以规定。 第二十九条 多中心临床试验由多位研究者按照同一试验方案在不同的临床试验机构中同期进行。其试验方案的设计和实施应当至少包括以下内容： （一）试验方案由申办者组织制定并经各临床试验机构以及研究者共同讨论认定，且明确牵头单位临床试验机构的研究者为协调研究者； （二）协调研究者负责临床试验过程中各临床试验机构间的工作协调，在临床试验前期、中期和后期组织研究者会议，并与申办者共同对整个试验的实施负责； （三）各临床试验机构原则上应当同期开展和结束临床试验； （四）各临床试验机构试验样本量以及分配、符合统计分析要求的理由； （五）申办者和临床试验机构对试验培训的计划与培训记录要求； （六）建立试验数据传递、管理、核查与查询程序，尤其明确要求各临床试验机构试验数据有关资料应当由牵头单位集中管理与分析； （七）多中心临床试验结束后，各临床试验机构研究者应当分别出具临床试验小结，连同病历报告表按规定经审核后交由协调研究者汇总完成总结报告。 第五章 伦理委员会职责 第三十条 医疗器械临床试验机构伦理委员会应当至少由5名委员组成，包括医学专业人员、非医学专业人员，其中应当有不同性别的委员。非医学专业委员中至少有一名为法律工作者，一名为该临床试验机构以外的人员。伦理委员会委员应当具有评估和评价该项临床试验的科学、医学和伦理学等方面的资格或者经验。所有委员应当熟悉医疗器械临床试验的伦理准则和相关规定，并遵守伦理委员会的章程。 第三十一条 医疗器械伦理委员会应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》伦理准则和食品药品监督管理部门的规定，建立相应的工作程序并形成文件，按照工作程序履行职责。 伦理委员会中独立于研究者和申办者的委员有权发表意见并参与有关试验的表决。 第三十二条 伦理委员会召开会议应当事先通知，参加评审和表决人数不能少于5人，作出任何决定应当由伦理委员会组成成员半数以上通过。 研究者可以提供有关试验的任何方面的信息，但不应当参与评审、投票或者发表意见。 伦理委员会在审查某些特殊试验时，可以邀请相关领域的专家参加。 第三十三条 伦理委员会应当从保障受试者权益的角度严格审议试验方案以及相关文件，并应当重点关注下列内容： （一）研究者的资格、经验以及是否有充分的时间参加该临床试验。 （二）临床试验机构的人员配备以及设备条件等是否符合试验要求。 （三）受试者可能遭受的风险程度与试验预期的受益相比是否合适。 （四）试验方案是否充分考虑了伦理原则，是否符合科学性，包括研究目的是否适当、受试者的权益是否得到保障、其他人员可能遭受风险的保护以及受试者入选的方法是否科学。 （五）受试者入选方法，向受试者或者其监护人提供的有关本试验的信息资料是否完整、受试者是否可以理解，获取知情同意书的方法是否适当；必要时，伦理委员会应当组织受试人群代表对资料的可理解程度进行测试，评估知情同意是否适当，评估结果应当书面记录并保存至临床试验结束后10年。 （六）受试者若发生与临床试验相关的伤害或者死亡，给予的治疗和保险措施是否充分。 （七）对试验方案提出的修改意见是否可以接受。 （八）是否能够在临床试验进行中定期分析评估对受试者的可能危害。 （九）对试验方案的偏离可能影响受试者权益、安全和健康，或者影响试验的科学性、完整性，是否可以接受。 第三十四条 多中心临床试验的伦理审查应当由牵头单位伦理委员会负责建立协作审查工作程序，保证审查工作的一致性和及时性。 各临床试验机构试验开始前应当由牵头单位伦理委员会负责审查试验方案的伦理合理性和科学性，参加试验的其他临床试验机构伦理委员会在接受牵头单位伦理委员会审查意见的前提下，可以采用会议审查或者文件审查的方式，审查该项试验在本临床试验机构的可行性，包括研究者的资格与经验、设备与条件等，一般情况下不再对试验方案设计提出修改意见，但是有权不批准在其临床试验机构进行试验。 第三十五条 伦理委员会接到医疗器械临床试验的申请后应当召开会议，审阅讨论，签发书面意见、盖章，并附出席会议的人员名单、专业以及本人签名。伦理委员会的意见可以是： （一）同意； （二）作必要的修改后同意； （三）不同意； （四）暂停或者终止已批准的试验。 第三十六条 伦理委员会应当对本临床试验机构的临床试验进行跟踪监督，发现受试者权益不能得到保障等情形，可以在任何时间书面要求暂停或者终止该项临床试验。 被暂停的临床试验，未经伦理委员会同意，不得恢复。 第三十七条 伦理委员会应当保留全部有关记录至临床试验完成后至少10年。 第六章 申办者职责 第三十八条 申办者负责发起、申请、组织、监查临床试验，并对临床试验的真实性、可靠性负责。申办者通常为医疗器械生产企业。申办者为境外机构的，应当按规定在我国境内指定代理人。 第三十九条 申办者负责组织制定和修改研究者手册、临床试验方案、知情同意书、病例报告表、有关标准操作规程以及其他相关文件,并负责组织开展临床试验所必需的培训。 第四十条 申办者应当根据试验用医疗器械的特性，在经资质认定的医疗器械临床试验机构中选择试验机构及其研究者。申办者在与临床试验机构签署临床试验协议前，应当向临床试验机构和研究者提供最新的研究者手册以及其他相关文件，以供其决定是否可以承担该项临床试验。 第四十一条 研究者手册应当包括下列主要内容： （一）申办者、研究者基本信息； （二）试验用医疗器械的概要说明； （三）支持试验用医疗器械预期用途和临床试验设计理由的概要和评价； （四）试验用医疗器械的制造符合适用的医疗器械质量管理体系要求的声明。 第四十二条 申办者在组织临床试验方案的制定中不得夸大宣传试验用医疗器械的机理和疗效。 第四十三条 在临床试验过程中，申办者得到影响临床试验的重要信息时，应当及时对研究者手册以及相关文件进行修改，并通过临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门提交伦理委员会审查同意。 第四十四条 申办者应当与临床试验机构和研究者就下列事项达成书面协议： （一）按照相关法律法规和临床试验方案实施临床试验，并接受监查、核查和检查； （二）遵循数据记录和报告程序； （三）保留与试验有关的基本文件不少于法定时间，直至申办者通知临床试验机构和研究者不再需要该文件为止； （四）申办者得到伦理委员会批准后，负责向临床试验机构和研究者提供试验用医疗器械，并确定其运输条件、储存条件、储存时间、有效期等； （五）试验用医疗器械应当质量合格，具有易于识别、正确编码以及贴有“试验用”的特殊标识，并按照临床试验方案要求进行适当包装和保存； （六）申办者应当制定临床试验质量控制相关的标准操作规程，如试验用医疗器械的运输、接收、储存、分发、处理、回收等，供临床试验机构和研究者遵循。 第四十五条 申办者对试验用医疗器械在临床试验中的安全性负责。当发现可能影响受试者安全或者试验实施可能改变伦理委员会对继续试验的批准情况时，申办者应当立即通知所有临床试验机构和研究者，并作出相应处理。 第四十六条 申办者决定暂停或者终止临床试验的，应当在5日内通知所有临床试验机构医疗器械临床试验管理部门，并书面说明理由。临床试验机构医疗器械临床试验管理部门应当及时通知相应的研究者、伦理委员会。对暂停的临床试验，未经伦理委员会同意，不得恢复。临床试验结束后，申办者应当书面告知其所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 第四十七条 申办者应当保证实施临床试验的所有研究者严格遵循临床试验方案，发现临床试验机构和研究者不遵从有关法律法规、本规范和临床试验方案的，应当及时指出并予以纠正；如情况严重或者持续不改，应当终止试验，并向临床试验机构所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和国家食品药品监督管理总局报告。 第四十八条 申办者应当为发生与临床试验相关的伤害或者死亡的受试者承担治疗的费用以及相应的经济补偿，但在诊疗活动中由医疗机构及其医务人员过错造成的损害除外。 第四十九条 申办者应当对临床试验承担监查责任，并选择符合要求的监查员履行监查职责。 监查员人数以及监查的次数取决于临床试验的复杂程度和参与试验的临床试验机构数目。 第五十条 监查员应当有相应的临床医学、药学、生物医学工程、统计学等相关专业背景，并经过必要的培训，熟悉有关法规和本规范，熟悉有关试验用医疗器械的非临床和同类产品临床方面的信息、临床试验方案及其相关的文件。 第五十一条 监查员应当遵循由申办者制定的试验用医疗器械临床试验监查标准操作规程，督促临床试验按照方案实施。具体职责包括： （一）在试验前确认临床试验机构已具有适当的条件，包括人员配备与培训符合要求，实验室设备齐全、工作情况良好，预期有足够数量的受试者，参与研究人员熟悉试验要求。 （二）在试验前、中、后期监查临床试验机构和研究者是否遵循有关法规、本规范和临床试验方案。 （三）确认每位受试者在参与临床试验前签署知情同意书，了解受试者的入选情况以及试验的进展状况；对研究者未能做到的随访、未进行的试验、未做的检查，以及是否对错误、遗漏做出纠正等，应当清楚、如实记录；对修订的知情同意书，确认未结束临床试验流程并受影响的受试者重新签署。 （四）确认所有病例报告表填写正确，并与原始资料一致；所有错误或者遗漏均已改正或者注明，经研究者签名并注明日期；每一试验的病种、病例总数和病例的性别、年龄、治疗效果等均应当确认并记录。 （五）确认受试者退出临床试验或者不依从知情同意书规定要求的情况记录在案，并与研究者讨论此种情况。 （六）确认所有不良事件、并发症和其他器械缺陷均记录在案，严重不良事件和可能导致严重不良事件的器械缺陷在规定时间内作出报告并记录在案。 （七）监查试验用医疗器械样品的供给、使用、维护以及运输、接收、储存、分发、处理与回收。 （八）监督临床试验过程中相关设备的定期维护和校准。 （九）确保研究者收到的所有临床试验相关文件为最新版本。 （十）每次监查后应当书面报告申办者，报告应当包括监查员姓名、监查日期、监查时间、监查地点、监查内容、研究者姓名、项目完成情况、存在的问题、结论以及对错误、遗漏做出的纠正等。 第五十二条 申办者为保证临床试验的质量，可以组织独立于临床试验、并具有相应培训和经验的核查员对临床试验开展情况进行核查，评估临床试验是否符合试验方案的要求。 核查可以作为申办者临床试验质量管理常规工作的一部分，也可以用于评估监查活动的有效性，或者针对严重的或者反复的临床试验方案偏离、涉嫌造假等情况开展核查。 第五十三条 核查员应当根据临床试验的重要性、受试者数量、临床试验的类型以及复杂性、受试者风险水平等制定核查方案和核查程序。 第五十四条 对于严重不良事件和可能导致严重不良事件的器械缺陷，申办者应当在获知后5个工作日内向所备案的食品药品监督管理部门和同级卫生计生主管部门报告，同时应当向参与试验的其他临床试验机构和研究者通报，并经其医疗器械临床试验管理部门及时通知该临床试验机构的伦理委员会。 第五十五条 申办者若采用电子临床数据库或者远程电子临床数据系统，应当确保临床数据的受控、真实，并形成完整的验证文件。 第五十六条 对于多中心临床试验，申办者应当保证在临床试验前已制定文件，明确协调研究者和其他研究者的职责分工。 第五十七条 对于多中心临床试验，申办者应当按照临床试验方案组织制定标准操作规程，并组织对参与试验的所有研究者进行临床试验方案和试验用医疗器械使用和维护的培训，确保在临床试验方案执行、试验用医疗器械使用方面的一致性。 第五十八条 在多中心临床试验中，申办者应当保证病例报告表的设计严谨合理，能够使协调研究者获得各分中心临床试验机构的所有数据。 第七章 临床试验机构和研究者职责 第五十九条 临床试验机构在接受临床试验前，应当根据试验用医疗器械的特性，对相关资源进行评估，以决定是否接受该临床试验。 第六十条 临床试验机构应当按照与申办者的约定妥善保存临床试验记录和基本文件。 第六十一条 负责临床试验的研究者应当具备下列条件： （一）在该临床试验机构中具有副主任医师、副教授、副研究员等副高级以上相关专业技术职称和资质； （二）具有试验用医疗器械所要求的专业知识和经验，必要时应当经过有关培训； （三）熟悉申办者要求和其所提供的与临床试验有关的资料、文献； （四）有能力协调、支配和使用进行该项试验的人员和设备，且有能力处理试验用医疗器械发生的不良事件和其他关联事件； （五）熟悉国家有关法律、法规以及本规范。 第六十二条 临床试验前，临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门应当配合申办者向伦理委员会提出申请，并按照规定递交相关文件。 第六十三条 研究者应当确保参与试验的有关工作人员熟悉试验用医疗器械的原理、适用范围、产品性能、操作方法、安装要求以及技术指标，了解该试验用医疗器械的临床前研究资料和安全性资料，掌握临床试验可能产生风险的防范以及紧急处理方法。 第六十四条 研究者应当保证所有临床试验参与人员充分了解临床试验方案、相关规定、试验用医疗器械特性以及与临床试验相关的职责，并确保有足够数量并符合临床试验方案入选标准的受试者进入临床试验、确保有足够的时间在协议约定的试验期内，按照相关规定安全地实施和完成临床试验。 第六十五条 研究者应当保证将试验用医疗器械只用于该临床试验的受试者，并不得收取任何费用。 第六十六条 研究者应当严格遵循临床试验方案，未经申办者和伦理委员会的同意，或者未按照规定经国家食品药品监督管理总局批准，不得偏离方案或者实质性改变方案。但在受试者面临直接危险等需要立即消除的紧急情况下，也可以事后以书面形式报告。 第六十七条 研究者负责招募受试者、与受试者或者其监护人谈话。研究者有责任向受试者说明试验用医疗器械以及临床试验有关的详细情况，告知受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险，并取得受试者或者其监护人签字和注明日期的知情同意书。 第六十八条 研究者或者参与试验的其他人员，不应当强迫或者以其他不正当方式诱使受试者参加试验。 第六十九条 研究者在临床试验中发现试验用医疗器械预期以外的不良事件时，应当和申办者共同对知情同意书相关内容进行修改，按照相关工作程序报伦理委员会审查同意后，由受影响的受试者或者其监护人对修改后的知情同意书进行重新签名确认。 第七十条 研究者负责作出与临床试验相关的医疗决定，在发生与临床试验相关的不良事件时，临床试验机构和研究者应当保证为受试者提供足够、及时的治疗和处理。当受试者出现并发疾病需要治疗和处理时，研究者应当及时告知受试者。 第七十一条 在临床试验中出现严重不良事件的，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施，同时书面报告所属的临床试验机构医疗器械临床试验管理部门，并经其书面通知申办者。医疗器械临床试验管理部门应当在24小时内书面报告相应的伦理委员会以及临床试验机构所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门。对于死亡事件，临床试验机构和研究者应当向伦理委员会和申办者提供所需要的全部资料。 第七十二条 研究者应当记录临床试验过程中发生的所有不良事件和发现的器械缺陷，并与申办者共同分析事件原因，形成书面分析报告，提出继续、暂停或者终止试验的意见，经临床试验机构医疗器械临床试验管理部门报伦理委员会审查。 第七十三条 研究者应当保证将临床试验数据准确、完整、清晰、及时地载入病例报告表。病例报告表由研究者签署姓名，任何数据的更改均应当由研究者签名并标注日期，同时保留原始记录，原始记录应当清晰可辨识。 第七十四条 临床试验机构和研究者应当确保临床试验所形成数据、文件和记录的真实、准确、清晰、安全。 第七十五条 临床试验机构和研究者应当接受申办者的监查、核查以及伦理委员会的监督，并提供所需的与试验有关的全部记录。食品药品监督管理部门、卫生计生主管部门派检查员开展检查的， 临床试验机构和研究者应当予以配合。 第七十六条 临床试验机构和研究者发现风险超过可能的受益，或者已经得出足以判断试验用医疗器械安全性和有效性的结果等，需要暂停或者终止临床试验时，应当通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访，同时按照规定报告，提供详细书面解释。必要时，报告所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 研究者接到申办者或者伦理委员会需要暂停或者终止临床试验的通知时，应当及时通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访。 第七十七条 临床试验机构和研究者对申办者违反有关规定或者要求改变试验数据、结论的，应当向申办者所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门或者国家食品药品监督管理总局报告。 第七十八条 临床试验结束时，研究者应当确保完成各项记录、报告。同时，研究者还应当确保收到的试验用医疗器械与所使用的、废弃的或者返还的数量相符合，确保剩余的试验用医疗器械妥善处理并记录存档。 第七十九条 研究者可以根据临床试验的需要，授权相应人员进行受试者招募、与受试者持续沟通、临床试验数据记录、试验用医疗器械管理等。研究者应当对其授权的人员进行相关的培训并形成相应的文件。 第八章 记录与报告 第八十条 在临床试验中，研究者应当确保将任何观察与发现均正确完整地予以记录，并认真填写病例报告表。记录至少应当包括： （一）所使用的试验用医疗器械的信息，包括名称、型号、规格、接收日期、批号或者系列号等； （二）每个受试者相关的病史以及病情进展等医疗记录、护理记录等； （三）每个受试者使用试验用医疗器械的记录，包括每次使用的日期、时间、试验用医疗器械的状态等； （四）记录者的签名以及日期。 第八十一条 临床试验记录作为原始资料，不得随意更改；确需作更改时应当说明理由，签名并注明日期。 对显著偏离临床试验方案或者在临床可接受范围以外的数据应当加以核实，由研究者作必要的说明。 第八十二条 申办者应当准确、完整地记录与临床试验相关的信息，内容包括： （一）试验用医疗器械运送和处理记录，包括名称、型号、规格、批号或者序列号，接收人的姓名、地址，运送日期，退回维修或者临床试验后医疗器械样品回收与处置日期、原因和处理方法等； （二）与临床试验机构签订的协议； （三）监查报告、核查报告； （四）严重不良事件和可能导致严重不良事件的器械缺陷的记录与报告。 第八十三条 研究者应当按照临床试验方案的设计要求，验证或者确认试验用医疗器械的安全性和有效性，并完成临床试验报告。多中心临床试验的临床试验报告应当包含各分中心的临床试验小结。 第八十四条 对于多中心临床试验，各分中心临床试验小结应当至少包括临床试验概况、临床一般资料、试验用医疗器械以及对照用医疗器械的信息描述、安全性和有效性数据集、不良事件的发生率以及处理情况、方案偏离情况说明等，并附病例报告表。 第八十五条 临床试验报告应当与临床试验方案一致，主要包括： （一）一般信息； （二）摘要； （三）简介； （四）临床试验目的； （五）临床试验方法； （六）临床试验内容； （七）临床一般资料； （八）试验用医疗器械和对照用医疗器械或者对照诊疗方法； （九）所采用的统计分析方法以及评价方法； （十）临床评价标准； （十一）临床试验的组织结构； （十二）伦理情况说明； （十三）临床试验结果； （十四）临床试验中发现的不良事件以及其处理情况； （十五）临床试验结果分析、讨论，尤其是适应症、适用范围、禁忌症和注意事项； （十六）临床试验结论； （十七）存在问题以及改进建议； （十八）试验人员名单； （十九）其他需要说明的情况。 第八十六条 临床试验报告应当由研究者签名、注明日期，经临床试验机构医疗器械临床试验管理部门审核出具意见、注明日期并加盖临床试验机构印章后交申办者。 多中心临床试验中，各分中心临床试验小结应当由该中心的研究者签名并注明日期，经该中心的医疗器械临床试验管理部门审核、注明日期并加盖临床试验机构印章后交牵头单位。 第九章 试验用医疗器械管理 第八十七条 申办者应当参照国家食品药品监督管理总局有关医疗器械说明书和标签管理的规定，对试验用医疗器械作适当的标识，并标注“试验用”。 第八十八条 试验用医疗器械的记录包括生产日期、产品批号、序列号等与生产有关的记录，与产品质量和稳定性有关的检验记录，运输、维护、交付各临床试验机构使用的记录，以及试验后回收与处置日期等方面的信息。 第八十九条 试验用医疗器械的使用由临床试验机构和研究者负责，研究者应当保证所有试验用医疗器械仅用于该临床试验的受试者，在试验期间按照要求储存和保管试验用医疗器械，在临床试验后按照国家有关规定和与申办者的协议对试验用医疗器械进行处理。上述过程需由专人负责并记录。研究者不得把试验用医疗器械转交任何非临床试验参加者。 第十章 基本文件管理 第九十条 临床试验机构、研究者、申办者应当建立基本文件保存制度。临床试验基本文件按临床试验阶段分为三部分：准备阶段文件、进行阶段文件和终止或者完成后文件。 第九十一条 临床试验机构应当保存临床试验资料至临床试验结束后10年。申办者应当保存临床试验资料至无该医疗器械使用时。 第九十二条 临床试验基本文件可以用于评价申办者、临床试验机构和研究者对本规范和食品药品监督管理部门有关要求的执行情况。食品药品监督管理部门可以对临床试验基本文件进行检查。 第十一章 附 则 第九十三条 本规范下列用语的含义： 医疗器械临床试验机构，是指经国家食品药品监督管理总局会同国家卫生和计划生育委员会认定的承担医疗器械临床试验的医疗机构。如无特别说明，本规范中“临床试验机构”即指“医疗器械临床试验机构”。 试验用医疗器械，是指临床试验中对其安全性、有效性进行确认或者验证的拟申请注册的医疗器械。 申办者，是指临床试验的发起、管理和提供财务支持的机构或者组织。 研究者，是指在临床试验机构中负责实施临床试验的人。如果在临床试验机构中是由一组人员实施试验的，则研究者是指该组的负责人，也称主要研究者。 伦理委员会，是指临床试验机构设置的对医疗器械临床试验项目的科学性和伦理性进行审查的独立的机构。 医疗器械临床试验管理部门，是指临床试验机构内设置的负责医疗器械临床试验组织管理和质量控制的处室或者部门。 多中心临床试验，是指按照同一临床试验方案，在三个以上（含三个）临床试验机构实施的临床试验。 受试者，是指被招募接受医疗器械临床试验的个人。 知情同意，是指向受试者告知临床试验的各方面情况后，受试者确认自愿参加该项临床试验的过程，应当以签名和注明日期的知情同意书作为证明文件。 知情同意书，是指受试者表示自愿参加临床试验的证明性文件。 监查，是指申办者为保证开展的临床试验能够遵循临床试验方案、标准操作规程、本规范和有关适用的管理要求，选派专门人员对临床试验机构、研究者进行评价调查，对临床试验过程中的数据进行验证并记录和报告的活动。 监查员，是指申办者选派的对医疗器械临床试验项目进行监查的专门人员。 核查，是指由申办者组织的对临床试验相关活动和文件进行系统性的独立检查，以确定此类活动的执行、数据的记录、分析和报告是否符合临床试验方案、标准操作规程、本规范和有关适用的管理要求。 核查员，是指受申办者委托对医疗器械临床试验项目进行核查的人员。 检查，是指监管部门对临床试验的有关文件、设施、记录和其他方面进行的监督管理活动。 检查员，是指监管部门选派的对医疗器械临床试验项目进行检查的人员。 偏离，是指有意或者无意地未遵循临床试验方案要求的情形。 病例报告表，是指按照临床试验方案所规定设计的文件，用以记录试验过程中获得的每个受试者的全部信息和数据。 终点，是指用于评估临床试验假设的指标。 源数据，是指临床试验中的临床发现、观察和其他活动的原始记录以及其经核准的副本中的所有信息，可以用于临床试验重建和评价。 源文件，是指包含源数据的印刷文件、可视文件或者电子文件等。 不良事件，是指在临床试验过程中出现的不利的医学事件，无论是否与试验用医疗器械相关。 严重不良事件，是指临床试验过程中发生的导致死亡或者健康状况严重恶化，包括致命的疾病或者伤害、身体结构或者身体功能的永久性缺陷、需住院治疗或者延长住院时间、需要进行医疗或者手术介入以避免对身体结构或者身体功能造成永久性缺陷；导致胎儿窘迫、胎儿死亡或者先天性异常、先天缺损等事件。 器械缺陷，是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险，如标签错误、质量问题、故障等。 标准操作规程，是指为有效地实施和完成临床试验中每项工作所拟定的标准和详细的书面规程。 临床数据，是指在有关文献或者医疗器械的临床使用中获得的安全性、性能的信息。 第九十四条 医疗器械临床试验伦理审查申请审批表等文书的格式范本由国家食品药品监督管理总局另行制定。 第九十五条 本规范不适用于按照医疗器械管理的体外诊断试剂。 第九十六条 本规范自2016年6月1日起施行。2004年1月17日发布的《医疗器械临床试验规定》（国家食品药品监督管理局令第5号）同时废止。 | 第25号 《医疗器械临床试验质量管理规范》已经国家食品药品监督管理总局局务会议、国家卫生和计划生育委员会委主任会议审议通过，现予公布，自2016年6月1日起施行。 局 长 毕井泉 主 任 李斌 2016年3月1日 医疗器械临床试验质量管理规范 第一章 总 则 第一条 为加强对医疗器械临床试验的管理，维护医疗器械临床试验过程中受试者权益，保证医疗器械临床试验过程规范，结果真实、科学、可靠和可追溯，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规范。 第二条 在中华人民共和国境内开展医疗器械临床试验，应当遵循本规范。 本规范涵盖医疗器械临床试验全过程，包括临床试验的方案设计、实施、监查、核查、检查，以及数据的采集、记录，分析总结和报告等。 第三条 本规范所称医疗器械临床试验，是指在经资质认定的医疗器械临床试验机构中，对拟申请注册的医疗器械在正常使用条件下的安全性和有效性进行确认或者验证的过程。 第四条 医疗器械临床试验应当遵循依法原则、伦理原则和科学原则。 第五条 省级以上食品药品监督管理部门负责对医疗器械临床试验的监督管理。 卫生计生主管部门在职责范围内加强对医疗器械临床试验的管理。 食品药品监督管理部门、卫生计生主管部门应当建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制，加强第三类医疗器械、列入国家大型医用设备配置管理品目的医疗器械开展临床试验审批情况以及相应的临床试验监督管理数据的信息通报。 第二章 临床试验前准备 第六条 进行医疗器械临床试验应当有充分的科学依据和明确的试验目的，并权衡对受试者和公众健康预期的受益以及风险，预期的受益应当超过可能出现的损害。 第七条 临床试验前，申办者应当完成试验用医疗器械的临床前研究，包括产品设计（结构组成、工作原理和作用机理、预期用途以及适用范围、适用的技术要求）和质量检验、动物试验以及风险分析等，且结果应当能够支持该项临床试验。质量检验结果包括自检报告和具有资质的检验机构出具的一年内的产品注册检验合格报告。 第八条 临床试验前，申办者应当准备充足的试验用医疗器械。试验用医疗器械的研制应当符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求。 第九条 医疗器械临床试验应当在两个或者两个以上医疗器械临床试验机构中进行。 所选择的试验机构应当是经资质认定的医疗器械临床试验机构，且设施和条件应当满足安全有效地进行临床试验的需要。研究者应当具备承担该项临床试验的专业特长、资格和能力，并经过培训。 医疗器械临床试验机构资质认定管理办法由国家食品药品监督管理总局会同国家卫生和计划生育委员会另行制定。 第十条 临床试验前，申办者与临床试验机构和研究者应当就试验设计、试验质量控制、试验中的职责分工、申办者承担的临床试验相关费用以及试验中可能发生的伤害处理原则等达成书面协议。 第十一条 临床试验应当获得医疗器械临床试验机构伦理委员会的同意。列入需进行临床试验审批的第三类医疗器械目录的，还应当获得国家食品药品监督管理总局的批准。 第十二条 临床试验前，申办者应当向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门备案。 接受备案的食品药品监督管理部门应当将备案情况通报临床试验机构所在地的同级食品药品监督管理部门以及卫生计生主管部门。 第三章 受试者权益保障 第十三条 医疗器械临床试验应当遵循《世界医学大会赫尔辛基宣言》确定的伦理准则。 第十四条 伦理审查与知情同意是保障受试者权益的主要措施。 参与临床试验的各方应当按照试验中各自的职责承担相应的伦理责任。 第十五条 申办者应当避免对受试者、临床试验机构和研究者等临床试验参与者或者相关方产生不当影响或者误导。 临床试验机构和研究者应当避免对受试者、申办者等临床试验参与者或者相关方产生不当影响或者误导。 第十六条 申办者、临床试验机构和研究者不得夸大参与临床试验的补偿措施，误导受试者参与临床试验。 第十七条 临床试验前，申办者应当通过研究者和临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门向伦理委员会提交下列文件： （一）临床试验方案； （二）研究者手册； （三）知情同意书文本和其他任何提供给受试者的书面材料； （四）招募受试者和向其宣传的程序性文件； （五）病例报告表文本； （六）自检报告和产品注册检验报告； （七）研究者简历、专业特长、能力、接受培训和其他能够证明其资格的文件； （八）临床试验机构的设施和条件能够满足试验的综述； （九）试验用医疗器械的研制符合适用的医疗器械质量管理体系相关要求的声明； （十）与伦理审查相关的其他文件。 伦理委员会应当秉承伦理和科学的原则，审查和监督临床试验的实施。 第十八条 在临床试验过程中发生下列情况之一的，研究者应当及时向临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门报告，并经其及时通报申办者、报告伦理委员会： （一）严重不良事件； （二）进度报告，包括安全性总结和偏离报告； （三）对伦理委员会已批准文件的任何修订，不影响受试者权益、安全和健康，或者与临床试验目的或终点不相关的非实质性改变无需事前报告，但事后应当书面告知； （四）暂停、终止或者暂停后请求恢复临床试验； （五）影响受试者权益、安全和健康或者临床试验科学性的临床试验方案偏离，包括请求偏离和报告偏离。 为保护受试者权益、安全和健康，在紧急情况下发生的偏离无法及时报告的，应当在事后以书面形式尽快按照相关规定报告。 第十九条 临床试验过程中，如修订临床试验方案以及知情同意书等文件、请求偏离、恢复已暂停临床试验，应当在获得伦理委员会的书面批准后方可继续实施。 第二十条 应当尽量避免选取未成年人、孕妇、老年人、智力障碍人员、处于生命危急情况的患者等作为受试者；确需选取时，应当遵守伦理委员会提出的有关附加要求，在临床试验中针对其健康状况进行专门设计，并应当有益于其健康。 第二十一条 在受试者参与临床试验前，研究者应当充分向受试者或者无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人说明临床试验的详细情况，包括已知的、可以预见的风险和可能发生的不良事件等。经充分和详细解释后由受试者或者其监护人在知情同意书上签署姓名和日期，研究者也需在知情同意书上签署姓名和日期。 第二十二条 知情同意书一般应当包括下列内容以及对事项的说明： （一）研究者的姓名以及相关信息； （二）临床试验机构的名称； （三）试验名称、目的、方法、内容； （四）试验过程、期限； （五）试验的资金来源、可能的利益冲突； （六）预期受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险以及可能发生的不良事件； （七）受试者可以获得的替代诊疗方法以及其潜在受益和风险的信息； （八）需要时，说明受试者可能被分配到试验的不同组别； （九）受试者参加试验应当是自愿的，且在试验的任何阶段有权退出而不会受到歧视或者报复，其医疗待遇与权益不受影响； （十）告知受试者参加试验的个人资料属于保密，但伦理委员会、食品药品监督管理部门、卫生计生主管部门或者申办者在工作需要时按照规定程序可以查阅受试者参加试验的个人资料； （十一）如发生与试验相关的伤害，受试者可以获得治疗和经济补偿； （十二）受试者在试验期间可以随时了解与其有关的信息资料； （十三）受试者在试验期间可能获得的免费诊疗项目和其他相关补助。 知情同意书应当采用受试者或者监护人能够理解的语言和文字。知情同意书不应当含有会引起受试者放弃合法权益以及免除临床试验机构和研究者、申办者或者其代理人应当负责任的内容。 第二十三条 获得知情同意还应当符合下列要求： （一）对无行为能力的受试者，如果伦理委员会原则上同意、研究者认为受试者参加临床试验符合其自身利益时，也可以进入临床试验，但试验前应当由其监护人签名并注明日期； （二）受试者或者其监护人均无阅读能力时，在知情过程中应当有一名见证人在场，经过详细解释知情同意书后，见证人阅读知情同意书与口头知情内容一致，由受试者或者其监护人口头同意后，见证人在知情同意书上签名并注明日期，见证人的签名与研究者的签名应当在同一天； （三）未成年人作为受试者，应当征得其监护人的知情同意并签署知情同意书，未成年人能对是否参加试验作出意思表示的，还应当征得其本人同意； （四）如发现涉及试验用医疗器械的重要信息或者预期以外的临床影响，应当对知情同意书相关内容进行修改，修改的知情同意书经伦理委员会认可后，应当由受试者或者其监护人重新签名确认。 第二十四条 知情同意书应当注明制定的日期或者修订后版本的日期。如知情同意书在试验过程中有修订，修订版的知情同意书执行前需再次经伦理委员会同意。修订版的知情同意书报临床试验机构后，所有未结束试验流程的受试者如受影响，都应当签署新修订的知情同意书。 第二十五条 受试者有权在临床试验的任何阶段退出并不承担任何经济责任。 第四章 临床试验方案 第二十六条 开展医疗器械临床试验，申办者应当按照试验用医疗器械的类别、风险、预期用途等组织制定科学、合理的临床试验方案。 第二十七条 未在境内外批准上市的新产品，安全性以及性能尚未经医学证实的，临床试验方案设计时应当先进行小样本可行性试验，待初步确认其安全性后，再根据统计学要求确定样本量开展后续临床试验。 第二十八条 医疗器械临床试验方案应当包括下列内容： （一）一般信息； （二）临床试验的背景资料； （三）试验目的； （四）试验设计； （五）安全性评价方法； （六）有效性评价方法； （七）统计学考虑； （八）对临床试验方案修正的规定； （九）对不良事件和器械缺陷报告的规定； （十）直接访问源数据、文件； （十一）临床试验涉及的伦理问题和说明以及知情同意书文本； （十二）数据处理与记录保存； （十三）财务和保险； （十四）试验结果发表约定。 上述部分内容可以包括在方案的其他相关文件如研究者手册中。临床试验机构的具体信息、试验结果发表约定、财务和保险可以在试验方案中表述，也可以另行制定协议加以规定。 第二十九条 多中心临床试验由多位研究者按照同一试验方案在不同的临床试验机构中同期进行。其试验方案的设计和实施应当至少包括以下内容： （一）试验方案由申办者组织制定并经各临床试验机构以及研究者共同讨论认定，且明确牵头单位临床试验机构的研究者为协调研究者； （二）协调研究者负责临床试验过程中各临床试验机构间的工作协调，在临床试验前期、中期和后期组织研究者会议，并与申办者共同对整个试验的实施负责； （三）各临床试验机构原则上应当同期开展和结束临床试验； （四）各临床试验机构试验样本量以及分配、符合统计分析要求的理由； （五）申办者和临床试验机构对试验培训的计划与培训记录要求； （六）建立试验数据传递、管理、核查与查询程序，尤其明确要求各临床试验机构试验数据有关资料应当由牵头单位集中管理与分析； （七）多中心临床试验结束后，各临床试验机构研究者应当分别出具临床试验小结，连同病历报告表按规定经审核后交由协调研究者汇总完成总结报告。 第五章 伦理委员会职责 第三十条 医疗器械临床试验机构伦理委员会应当至少由5名委员组成，包括医学专业人员、非医学专业人员，其中应当有不同性别的委员。非医学专业委员中至少有一名为法律工作者，一名为该临床试验机构以外的人员。伦理委员会委员应当具有评估和评价该项临床试验的科学、医学和伦理学等方面的资格或者经验。所有委员应当熟悉医疗器械临床试验的伦理准则和相关规定，并遵守伦理委员会的章程。 第三十一条 医疗器械伦理委员会应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》伦理准则和食品药品监督管理部门的规定，建立相应的工作程序并形成文件，按照工作程序履行职责。 伦理委员会中独立于研究者和申办者的委员有权发表意见并参与有关试验的表决。 第三十二条 伦理委员会召开会议应当事先通知，参加评审和表决人数不能少于5人，作出任何决定应当由伦理委员会组成成员半数以上通过。 研究者可以提供有关试验的任何方面的信息，但不应当参与评审、投票或者发表意见。 伦理委员会在审查某些特殊试验时，可以邀请相关领域的专家参加。 第三十三条 伦理委员会应当从保障受试者权益的角度严格审议试验方案以及相关文件，并应当重点关注下列内容： （一）研究者的资格、经验以及是否有充分的时间参加该临床试验。 （二）临床试验机构的人员配备以及设备条件等是否符合试验要求。 （三）受试者可能遭受的风险程度与试验预期的受益相比是否合适。 （四）试验方案是否充分考虑了伦理原则，是否符合科学性，包括研究目的是否适当、受试者的权益是否得到保障、其他人员可能遭受风险的保护以及受试者入选的方法是否科学。 （五）受试者入选方法，向受试者或者其监护人提供的有关本试验的信息资料是否完整、受试者是否可以理解，获取知情同意书的方法是否适当；必要时，伦理委员会应当组织受试人群代表对资料的可理解程度进行测试，评估知情同意是否适当，评估结果应当书面记录并保存至临床试验结束后10年。 （六）受试者若发生与临床试验相关的伤害或者死亡，给予的治疗和保险措施是否充分。 （七）对试验方案提出的修改意见是否可以接受。 （八）是否能够在临床试验进行中定期分析评估对受试者的可能危害。 （九）对试验方案的偏离可能影响受试者权益、安全和健康，或者影响试验的科学性、完整性，是否可以接受。 第三十四条 多中心临床试验的伦理审查应当由牵头单位伦理委员会负责建立协作审查工作程序，保证审查工作的一致性和及时性。 各临床试验机构试验开始前应当由牵头单位伦理委员会负责审查试验方案的伦理合理性和科学性，参加试验的其他临床试验机构伦理委员会在接受牵头单位伦理委员会审查意见的前提下，可以采用会议审查或者文件审查的方式，审查该项试验在本临床试验机构的可行性，包括研究者的资格与经验、设备与条件等，一般情况下不再对试验方案设计提出修改意见，但是有权不批准在其临床试验机构进行试验。 第三十五条 伦理委员会接到医疗器械临床试验的申请后应当召开会议，审阅讨论，签发书面意见、盖章，并附出席会议的人员名单、专业以及本人签名。伦理委员会的意见可以是： （一）同意； （二）作必要的修改后同意； （三）不同意； （四）暂停或者终止已批准的试验。 第三十六条 伦理委员会应当对本临床试验机构的临床试验进行跟踪监督，发现受试者权益不能得到保障等情形，可以在任何时间书面要求暂停或者终止该项临床试验。 被暂停的临床试验，未经伦理委员会同意，不得恢复。 第三十七条 伦理委员会应当保留全部有关记录至临床试验完成后至少10年。 第六章 申办者职责 第三十八条 申办者负责发起、申请、组织、监查临床试验，并对临床试验的真实性、可靠性负责。申办者通常为医疗器械生产企业。申办者为境外机构的，应当按规定在我国境内指定代理人。 第三十九条 申办者负责组织制定和修改研究者手册、临床试验方案、知情同意书、病例报告表、有关标准操作规程以及其他相关文件,并负责组织开展临床试验所必需的培训。 第四十条 申办者应当根据试验用医疗器械的特性，在经资质认定的医疗器械临床试验机构中选择试验机构及其研究者。申办者在与临床试验机构签署临床试验协议前，应当向临床试验机构和研究者提供最新的研究者手册以及其他相关文件，以供其决定是否可以承担该项临床试验。 第四十一条 研究者手册应当包括下列主要内容： （一）申办者、研究者基本信息； （二）试验用医疗器械的概要说明； （三）支持试验用医疗器械预期用途和临床试验设计理由的概要和评价； （四）试验用医疗器械的制造符合适用的医疗器械质量管理体系要求的声明。 第四十二条 申办者在组织临床试验方案的制定中不得夸大宣传试验用医疗器械的机理和疗效。 第四十三条 在临床试验过程中，申办者得到影响临床试验的重要信息时，应当及时对研究者手册以及相关文件进行修改，并通过临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门提交伦理委员会审查同意。 第四十四条 申办者应当与临床试验机构和研究者就下列事项达成书面协议： （一）按照相关法律法规和临床试验方案实施临床试验，并接受监查、核查和检查； （二）遵循数据记录和报告程序； （三）保留与试验有关的基本文件不少于法定时间，直至申办者通知临床试验机构和研究者不再需要该文件为止； （四）申办者得到伦理委员会批准后，负责向临床试验机构和研究者提供试验用医疗器械，并确定其运输条件、储存条件、储存时间、有效期等； （五）试验用医疗器械应当质量合格，具有易于识别、正确编码以及贴有“试验用”的特殊标识，并按照临床试验方案要求进行适当包装和保存； （六）申办者应当制定临床试验质量控制相关的标准操作规程，如试验用医疗器械的运输、接收、储存、分发、处理、回收等，供临床试验机构和研究者遵循。 第四十五条 申办者对试验用医疗器械在临床试验中的安全性负责。当发现可能影响受试者安全或者试验实施可能改变伦理委员会对继续试验的批准情况时，申办者应当立即通知所有临床试验机构和研究者，并作出相应处理。 第四十六条 申办者决定暂停或者终止临床试验的，应当在5日内通知所有临床试验机构医疗器械临床试验管理部门，并书面说明理由。临床试验机构医疗器械临床试验管理部门应当及时通知相应的研究者、伦理委员会。对暂停的临床试验，未经伦理委员会同意，不得恢复。临床试验结束后，申办者应当书面告知其所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 第四十七条 申办者应当保证实施临床试验的所有研究者严格遵循临床试验方案，发现临床试验机构和研究者不遵从有关法律法规、本规范和临床试验方案的，应当及时指出并予以纠正；如情况严重或者持续不改，应当终止试验，并向临床试验机构所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和国家食品药品监督管理总局报告。 第四十八条 申办者应当为发生与临床试验相关的伤害或者死亡的受试者承担治疗的费用以及相应的经济补偿，但在诊疗活动中由医疗机构及其医务人员过错造成的损害除外。 第四十九条 申办者应当对临床试验承担监查责任，并选择符合要求的监查员履行监查职责。 监查员人数以及监查的次数取决于临床试验的复杂程度和参与试验的临床试验机构数目。 第五十条 监查员应当有相应的临床医学、药学、生物医学工程、统计学等相关专业背景，并经过必要的培训，熟悉有关法规和本规范，熟悉有关试验用医疗器械的非临床和同类产品临床方面的信息、临床试验方案及其相关的文件。 第五十一条 监查员应当遵循由申办者制定的试验用医疗器械临床试验监查标准操作规程，督促临床试验按照方案实施。具体职责包括： （一）在试验前确认临床试验机构已具有适当的条件，包括人员配备与培训符合要求，实验室设备齐全、工作情况良好，预期有足够数量的受试者，参与研究人员熟悉试验要求。 （二）在试验前、中、后期监查临床试验机构和研究者是否遵循有关法规、本规范和临床试验方案。 （三）确认每位受试者在参与临床试验前签署知情同意书，了解受试者的入选情况以及试验的进展状况；对研究者未能做到的随访、未进行的试验、未做的检查，以及是否对错误、遗漏做出纠正等，应当清楚、如实记录；对修订的知情同意书，确认未结束临床试验流程并受影响的受试者重新签署。 （四）确认所有病例报告表填写正确，并与原始资料一致；所有错误或者遗漏均已改正或者注明，经研究者签名并注明日期；每一试验的病种、病例总数和病例的性别、年龄、治疗效果等均应当确认并记录。 （五）确认受试者退出临床试验或者不依从知情同意书规定要求的情况记录在案，并与研究者讨论此种情况。 （六）确认所有不良事件、并发症和其他器械缺陷均记录在案，严重不良事件和可能导致严重不良事件的器械缺陷在规定时间内作出报告并记录在案。 （七）监查试验用医疗器械样品的供给、使用、维护以及运输、接收、储存、分发、处理与回收。 （八）监督临床试验过程中相关设备的定期维护和校准。 （九）确保研究者收到的所有临床试验相关文件为最新版本。 （十）每次监查后应当书面报告申办者，报告应当包括监查员姓名、监查日期、监查时间、监查地点、监查内容、研究者姓名、项目完成情况、存在的问题、结论以及对错误、遗漏做出的纠正等。 第五十二条 申办者为保证临床试验的质量，可以组织独立于临床试验、并具有相应培训和经验的核查员对临床试验开展情况进行核查，评估临床试验是否符合试验方案的要求。 核查可以作为申办者临床试验质量管理常规工作的一部分，也可以用于评估监查活动的有效性，或者针对严重的或者反复的临床试验方案偏离、涉嫌造假等情况开展核查。 第五十三条 核查员应当根据临床试验的重要性、受试者数量、临床试验的类型以及复杂性、受试者风险水平等制定核查方案和核查程序。 第五十四条 对于严重不良事件和可能导致严重不良事件的器械缺陷，申办者应当在获知后5个工作日内向所备案的食品药品监督管理部门和同级卫生计生主管部门报告，同时应当向参与试验的其他临床试验机构和研究者通报，并经其医疗器械临床试验管理部门及时通知该临床试验机构的伦理委员会。 第五十五条 申办者若采用电子临床数据库或者远程电子临床数据系统，应当确保临床数据的受控、真实，并形成完整的验证文件。 第五十六条 对于多中心临床试验，申办者应当保证在临床试验前已制定文件，明确协调研究者和其他研究者的职责分工。 第五十七条 对于多中心临床试验，申办者应当按照临床试验方案组织制定标准操作规程，并组织对参与试验的所有研究者进行临床试验方案和试验用医疗器械使用和维护的培训，确保在临床试验方案执行、试验用医疗器械使用方面的一致性。 第五十八条 在多中心临床试验中，申办者应当保证病例报告表的设计严谨合理，能够使协调研究者获得各分中心临床试验机构的所有数据。 第七章 临床试验机构和研究者职责 第五十九条 临床试验机构在接受临床试验前，应当根据试验用医疗器械的特性，对相关资源进行评估，以决定是否接受该临床试验。 第六十条 临床试验机构应当按照与申办者的约定妥善保存临床试验记录和基本文件。 第六十一条 负责临床试验的研究者应当具备下列条件： （一）在该临床试验机构中具有副主任医师、副教授、副研究员等副高级以上相关专业技术职称和资质； （二）具有试验用医疗器械所要求的专业知识和经验，必要时应当经过有关培训； （三）熟悉申办者要求和其所提供的与临床试验有关的资料、文献； （四）有能力协调、支配和使用进行该项试验的人员和设备，且有能力处理试验用医疗器械发生的不良事件和其他关联事件； （五）熟悉国家有关法律、法规以及本规范。 第六十二条 临床试验前，临床试验机构的医疗器械临床试验管理部门应当配合申办者向伦理委员会提出申请，并按照规定递交相关文件。 第六十三条 研究者应当确保参与试验的有关工作人员熟悉试验用医疗器械的原理、适用范围、产品性能、操作方法、安装要求以及技术指标，了解该试验用医疗器械的临床前研究资料和安全性资料，掌握临床试验可能产生风险的防范以及紧急处理方法。 第六十四条 研究者应当保证所有临床试验参与人员充分了解临床试验方案、相关规定、试验用医疗器械特性以及与临床试验相关的职责，并确保有足够数量并符合临床试验方案入选标准的受试者进入临床试验、确保有足够的时间在协议约定的试验期内，按照相关规定安全地实施和完成临床试验。 第六十五条 研究者应当保证将试验用医疗器械只用于该临床试验的受试者，并不得收取任何费用。 第六十六条 研究者应当严格遵循临床试验方案，未经申办者和伦理委员会的同意，或者未按照规定经国家食品药品监督管理总局批准，不得偏离方案或者实质性改变方案。但在受试者面临直接危险等需要立即消除的紧急情况下，也可以事后以书面形式报告。 第六十七条 研究者负责招募受试者、与受试者或者其监护人谈话。研究者有责任向受试者说明试验用医疗器械以及临床试验有关的详细情况，告知受试者可能的受益和已知的、可以预见的风险，并取得受试者或者其监护人签字和注明日期的知情同意书。 第六十八条 研究者或者参与试验的其他人员，不应当强迫或者以其他不正当方式诱使受试者参加试验。 第六十九条 研究者在临床试验中发现试验用医疗器械预期以外的不良事件时，应当和申办者共同对知情同意书相关内容进行修改，按照相关工作程序报伦理委员会审查同意后，由受影响的受试者或者其监护人对修改后的知情同意书进行重新签名确认。 第七十条 研究者负责作出与临床试验相关的医疗决定，在发生与临床试验相关的不良事件时，临床试验机构和研究者应当保证为受试者提供足够、及时的治疗和处理。当受试者出现并发疾病需要治疗和处理时，研究者应当及时告知受试者。 第七十一条 在临床试验中出现严重不良事件的，研究者应当立即对受试者采取适当的治疗措施，同时书面报告所属的临床试验机构医疗器械临床试验管理部门，并经其书面通知申办者。医疗器械临床试验管理部门应当在24小时内书面报告相应的伦理委员会以及临床试验机构所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门。对于死亡事件，临床试验机构和研究者应当向伦理委员会和申办者提供所需要的全部资料。 第七十二条 研究者应当记录临床试验过程中发生的所有不良事件和发现的器械缺陷，并与申办者共同分析事件原因，形成书面分析报告，提出继续、暂停或者终止试验的意见，经临床试验机构医疗器械临床试验管理部门报伦理委员会审查。 第七十三条 研究者应当保证将临床试验数据准确、完整、清晰、及时地载入病例报告表。病例报告表由研究者签署姓名，任何数据的更改均应当由研究者签名并标注日期，同时保留原始记录，原始记录应当清晰可辨识。 第七十四条 临床试验机构和研究者应当确保临床试验所形成数据、文件和记录的真实、准确、清晰、安全。 第七十五条 临床试验机构和研究者应当接受申办者的监查、核查以及伦理委员会的监督，并提供所需的与试验有关的全部记录。食品药品监督管理部门、卫生计生主管部门派检查员开展检查的， 临床试验机构和研究者应当予以配合。 第七十六条 临床试验机构和研究者发现风险超过可能的受益，或者已经得出足以判断试验用医疗器械安全性和有效性的结果等，需要暂停或者终止临床试验时，应当通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访，同时按照规定报告，提供详细书面解释。必要时，报告所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 研究者接到申办者或者伦理委员会需要暂停或者终止临床试验的通知时，应当及时通知受试者，并保证受试者得到适当治疗和随访。 第七十七条 临床试验机构和研究者对申办者违反有关规定或者要求改变试验数据、结论的，应当向申办者所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门或者国家食品药品监督管理总局报告。 第七十八条 临床试验结束时，研究者应当确保完成各项记录、报告。同时，研究者还应当确保收到的试验用医疗器械与所使用的、废弃的或者返还的数量相符合，确保剩余的试验用医疗器械妥善处理并记录存档。 第七十九条 研究者可以根据临床试验的需要，授权相应人员进行受试者招募、与受试者持续沟通、临床试验数据记录、试验用医疗器械管理等。研究者应当对其授权的人员进行相关的培训并形成相应的文件。 第八章 记录与报告 第八十条 在临床试验中，研究者应当确保将任何观察与发现均正确完整地予以记录，并认真填写病例报告表。记录至少应当包括： （一）所使用的试验用医疗器械的信息，包括名称、型号、规格、接收日期、批号或者系列号等； （二）每个受试者相关的病史以及病情进展等医疗记录、护理记录等； （三）每个受试者使用试验用医疗器械的记录，包括每次使用的日期、时间、试验用医疗器械的状态等； （四）记录者的签名以及日期。 第八十一条 临床试验记录作为原始资料，不得随意更改；确需作更改时应当说明理由，签名并注明日期。 对显著偏离临床试验方案或者在临床可接受范围以外的数据应当加以核实，由研究者作必要的说明。 第八十二条 申办者应当准确、完整地记录与临床试验相关的信息，内容包括： （一）试验用医疗器械运送和处理记录，包括名称、型号、规格、批号或者序列号，接收人的姓名、地址，运送日期，退回维修或者临床试验后医疗器械样品回收与处置日期、原因和处理方法等； （二）与临床试验机构签订的协议； （三）监查报告、核查报告； （四）严重不良事件和可能导致严重不良事件的器械缺陷的记录与报告。 第八十三条 研究者应当按照临床试验方案的设计要求，验证或者确认试验用医疗器械的安全性和有效性，并完成临床试验报告。多中心临床试验的临床试验报告应当包含各分中心的临床试验小结。 第八十四条 对于多中心临床试验，各分中心临床试验小结应当至少包括临床试验概况、临床一般资料、试验用医疗器械以及对照用医疗器械的信息描述、安全性和有效性数据集、不良事件的发生率以及处理情况、方案偏离情况说明等，并附病例报告表。 第八十五条 临床试验报告应当与临床试验方案一致，主要包括： （一）一般信息； （二）摘要； （三）简介； （四）临床试验目的； （五）临床试验方法； （六）临床试验内容； （七）临床一般资料； （八）试验用医疗器械和对照用医疗器械或者对照诊疗方法； （九）所采用的统计分析方法以及评价方法； （十）临床评价标准； （十一）临床试验的组织结构； （十二）伦理情况说明； （十三）临床试验结果； （十四）临床试验中发现的不良事件以及其处理情况； （十五）临床试验结果分析、讨论，尤其是适应症、适用范围、禁忌症和注意事项； （十六）临床试验结论； （十七）存在问题以及改进建议； （十八）试验人员名单； （十九）其他需要说明的情况。 第八十六条 临床试验报告应当由研究者签名、注明日期，经临床试验机构医疗器械临床试验管理部门审核出具意见、注明日期并加盖临床试验机构印章后交申办者。 多中心临床试验中，各分中心临床试验小结应当由该中心的研究者签名并注明日期，经该中心的医疗器械临床试验管理部门审核、注明日期并加盖临床试验机构印章后交牵头单位。 第九章 试验用医疗器械管理 第八十七条 申办者应当参照国家食品药品监督管理总局有关医疗器械说明书和标签管理的规定，对试验用医疗器械作适当的标识，并标注“试验用”。 第八十八条 试验用医疗器械的记录包括生产日期、产品批号、序列号等与生产有关的记录，与产品质量和稳定性有关的检验记录，运输、维护、交付各临床试验机构使用的记录，以及试验后回收与处置日期等方面的信息。 第八十九条 试验用医疗器械的使用由临床试验机构和研究者负责，研究者应当保证所有试验用医疗器械仅用于该临床试验的受试者，在试验期间按照要求储存和保管试验用医疗器械，在临床试验后按照国家有关规定和与申办者的协议对试验用医疗器械进行处理。上述过程需由专人负责并记录。研究者不得把试验用医疗器械转交任何非临床试验参加者。 第十章 基本文件管理 第九十条 临床试验机构、研究者、申办者应当建立基本文件保存制度。临床试验基本文件按临床试验阶段分为三部分：准备阶段文件、进行阶段文件和终止或者完成后文件。 第九十一条 临床试验机构应当保存临床试验资料至临床试验结束后10年。申办者应当保存临床试验资料至无该医疗器械使用时。 第九十二条 临床试验基本文件可以用于评价申办者、临床试验机构和研究者对本规范和食品药品监督管理部门有关要求的执行情况。食品药品监督管理部门可以对临床试验基本文件进行检查。 第十一章 附 则 第九十三条 本规范下列用语的含义： 医疗器械临床试验机构，是指经国家食品药品监督管理总局会同国家卫生和计划生育委员会认定的承担医疗器械临床试验的医疗机构。如无特别说明，本规范中“临床试验机构”即指“医疗器械临床试验机构”。 试验用医疗器械，是指临床试验中对其安全性、有效性进行确认或者验证的拟申请注册的医疗器械。 申办者，是指临床试验的发起、管理和提供财务支持的机构或者组织。 研究者，是指在临床试验机构中负责实施临床试验的人。如果在临床试验机构中是由一组人员实施试验的，则研究者是指该组的负责人，也称主要研究者。 伦理委员会，是指临床试验机构设置的对医疗器械临床试验项目的科学性和伦理性进行审查的独立的机构。 医疗器械临床试验管理部门，是指临床试验机构内设置的负责医疗器械临床试验组织管理和质量控制的处室或者部门。 多中心临床试验，是指按照同一临床试验方案，在三个以上（含三个）临床试验机构实施的临床试验。 受试者，是指被招募接受医疗器械临床试验的个人。 知情同意，是指向受试者告知临床试验的各方面情况后，受试者确认自愿参加该项临床试验的过程，应当以签名和注明日期的知情同意书作为证明文件。 知情同意书，是指受试者表示自愿参加临床试验的证明性文件。 监查，是指申办者为保证开展的临床试验能够遵循临床试验方案、标准操作规程、本规范和有关适用的管理要求，选派专门人员对临床试验机构、研究者进行评价调查，对临床试验过程中的数据进行验证并记录和报告的活动。 监查员，是指申办者选派的对医疗器械临床试验项目进行监查的专门人员。 核查，是指由申办者组织的对临床试验相关活动和文件进行系统性的独立检查，以确定此类活动的执行、数据的记录、分析和报告是否符合临床试验方案、标准操作规程、本规范和有关适用的管理要求。 核查员，是指受申办者委托对医疗器械临床试验项目进行核查的人员。 检查，是指监管部门对临床试验的有关文件、设施、记录和其他方面进行的监督管理活动。 检查员，是指监管部门选派的对医疗器械临床试验项目进行检查的人员。 偏离，是指有意或者无意地未遵循临床试验方案要求的情形。 病例报告表，是指按照临床试验方案所规定设计的文件，用以记录试验过程中获得的每个受试者的全部信息和数据。 终点，是指用于评估临床试验假设的指标。 源数据，是指临床试验中的临床发现、观察和其他活动的原始记录以及其经核准的副本中的所有信息，可以用于临床试验重建和评价。 源文件，是指包含源数据的印刷文件、可视文件或者电子文件等。 不良事件，是指在临床试验过程中出现的不利的医学事件，无论是否与试验用医疗器械相关。 严重不良事件，是指临床试验过程中发生的导致死亡或者健康状况严重恶化，包括致命的疾病或者伤害、身体结构或者身体功能的永久性缺陷、需住院治疗或者延长住院时间、需要进行医疗或者手术介入以避免对身体结构或者身体功能造成永久性缺陷；导致胎儿窘迫、胎儿死亡或者先天性异常、先天缺损等事件。 器械缺陷，是指临床试验过程中医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险，如标签错误、质量问题、故障等。 标准操作规程，是指为有效地实施和完成临床试验中每项工作所拟定的标准和详细的书面规程。 临床数据，是指在有关文献或者医疗器械的临床使用中获得的安全性、性能的信息。 第九十四条 医疗器械临床试验伦理审查申请审批表等文书的格式范本由国家食品药品监督管理总局另行制定。 第九十五条 本规范不适用于按照医疗器械管理的体外诊断试剂。 第九十六条 本规范自2016年6月1日起施行。2004年1月17日发布的《医疗器械临床试验规定》（国家食品药品监督管理局令第5号）同时废止。
总局办公厅关于医疗器械产品技术要求有关问题的通知 | 食药监办械管〔2016〕22号 | FGWJ-2016-10060 | 2016-03-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为贯彻实施《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号，以下简称《条例》），进一步明确产品技术要求有关问题，现将有关事项通知如下： 一、《条例》中明确了产品技术要求的法律地位。第一类医疗器械产品备案和申请第二类、第三类医疗器械产品注册，应当提交产品技术要求等资料；医疗器械生产企业应当严格按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。 二、医疗器械注册申请人应当根据医疗器械成品的性能指标和检验方法编制产品技术要求，在注册申请时提交产品技术要求及其他注册申报资料。 三、承担注册检验的医疗器械检验机构应当依据产品技术要求对相关产品进行注册检验，并根据《食品药品监管总局关于印发医疗器械检验机构开展医疗器械产品技术要求预评价工作规定的通知》（食药监械管〔2014〕192号）的要求，对注册申请人提交的产品技术要求进行预评价。 四、医疗器械技术审评机构在对申请注册医疗器械技术审评时，应当根据产品技术要求及其他注册申报资料，对其安全性、有效性研究和结果进行系统评价，提出结论性审评意见。 五、产品技术要求主要包括医疗器械成品的性能指标和检验方法，其中哪些项目需要出厂检验，不在产品技术要求中规定。企业应当根据产品技术要求、产品特性、生产工艺、生产过程、质量管理体系等确定生产过程中各个环节的检验项目，最终以产品检验规程的形式予以细化和固化，用以指导企业的出厂检验和放行工作，确保出厂的产品质量符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。 医疗器械生产企业发现其生产的医疗器械不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求或者存在其他缺陷的，应当立即停止生产，通知相关生产经营企业、使用单位和消费者停止经营和使用，召回已经上市销售的医疗器械，采取补救、销毁等措施，记录相关情况，发布相关信息，并将医疗器械召回和处理情况向食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门报告。 六、食品药品监督管理部门应当加强本行政区域医疗器械生产企业的监督检查，并对医疗器械生产企业是否按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产等事项进行重点监督检查。产品技术要求是载明产品性能指标和检验方法的文件，可作为监督抽验的抽验依据。 七、产品技术要求是针对一个具体注册申报产品制定的，依据产品技术要求认可医疗器械检验机构检验资质，不能解决承检范围覆盖问题，按照检验项目和参数进行检验机构资质认定，可以满足注册检验和监督抽验的要求，符合监管工作需求。总局将积极协调，依法配合国务院有关部门推进医疗器械检验机构资质认定工作，并加强对相关检验机构资质认定工作的培训和指导。 食品药品监管总局办公厅 2016年2月26日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为贯彻实施《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号，以下简称《条例》），进一步明确产品技术要求有关问题，现将有关事项通知如下： 一、《条例》中明确了产品技术要求的法律地位。第一类医疗器械产品备案和申请第二类、第三类医疗器械产品注册，应当提交产品技术要求等资料；医疗器械生产企业应当严格按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。 二、医疗器械注册申请人应当根据医疗器械成品的性能指标和检验方法编制产品技术要求，在注册申请时提交产品技术要求及其他注册申报资料。 三、承担注册检验的医疗器械检验机构应当依据产品技术要求对相关产品进行注册检验，并根据《食品药品监管总局关于印发医疗器械检验机构开展医疗器械产品技术要求预评价工作规定的通知》（食药监械管〔2014〕192号）的要求，对注册申请人提交的产品技术要求进行预评价。 四、医疗器械技术审评机构在对申请注册医疗器械技术审评时，应当根据产品技术要求及其他注册申报资料，对其安全性、有效性研究和结果进行系统评价，提出结论性审评意见。 五、产品技术要求主要包括医疗器械成品的性能指标和检验方法，其中哪些项目需要出厂检验，不在产品技术要求中规定。企业应当根据产品技术要求、产品特性、生产工艺、生产过程、质量管理体系等确定生产过程中各个环节的检验项目，最终以产品检验规程的形式予以细化和固化，用以指导企业的出厂检验和放行工作，确保出厂的产品质量符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。 医疗器械生产企业发现其生产的医疗器械不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求或者存在其他缺陷的，应当立即停止生产，通知相关生产经营企业、使用单位和消费者停止经营和使用，召回已经上市销售的医疗器械，采取补救、销毁等措施，记录相关情况，发布相关信息，并将医疗器械召回和处理情况向食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门报告。 六、食品药品监督管理部门应当加强本行政区域医疗器械生产企业的监督检查，并对医疗器械生产企业是否按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产等事项进行重点监督检查。产品技术要求是载明产品性能指标和检验方法的文件，可作为监督抽验的抽验依据。 七、产品技术要求是针对一个具体注册申报产品制定的，依据产品技术要求认可医疗器械检验机构检验资质，不能解决承检范围覆盖问题，按照检验项目和参数进行检验机构资质认定，可以满足注册检验和监督抽验的要求，符合监管工作需求。总局将积极协调，依法配合国务院有关部门推进医疗器械检验机构资质认定工作，并加强对相关检验机构资质认定工作的培训和指导。 食品药品监管总局办公厅 2016年2月26日
总局办公厅关于医用分子筛制氧相关问题的复函 | 食药监办械管函〔2016〕117号 | FGWJ-2016-10049 | 2016-02-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 海南省食品药品监督管理局： 你局《关于对医用分子筛制氧相关问题的请示》（琼食药监〔2015〕85号）收悉。经研究，现函复如下： 一、医用分子筛制氧设备作为二类医疗器械管理，其在医疗机构使用应遵守《医疗器械使用质量监督管理办法》（食品药品监管总局令第18号）要求，无需向食品药品监督管理部门备案。 二、医用分子筛制氧设备制备的富氧空气按药品监管，其质量应符合国家药典委员会制定的富氧空气标准（93%氧，标准编号：WS1-XG-008-2012）要求。 食品药品监管总局办公厅 2016年2月23日 | 海南省食品药品监督管理局： 你局《关于对医用分子筛制氧相关问题的请示》（琼食药监〔2015〕85号）收悉。经研究，现函复如下： 一、医用分子筛制氧设备作为二类医疗器械管理，其在医疗机构使用应遵守《医疗器械使用质量监督管理办法》（食品药品监管总局令第18号）要求，无需向食品药品监督管理部门备案。 二、医用分子筛制氧设备制备的富氧空气按药品监管，其质量应符合国家药典委员会制定的富氧空气标准（93%氧，标准编号：WS1-XG-008-2012）要求。 食品药品监管总局办公厅 2016年2月23日
总局办公厅关于切实做好第三类医疗器械生产企业实施医疗器械生产质量管理规范有关工作的通知 | 食药监办械监〔2016〕12号 | FGWJ-2016-10050 | 2016-02-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 根据医疗器械生产质量管理规范实施规划，国家食品药品监督管理总局发布了《关于第三类医疗器械生产企业实施医疗器械生产质量管理规范有关事宜的通告》（2016年第19号，以下简称《通告》）。为落实《通告》要求，现将有关工作通知如下： 一、各省级食品药品监督管理部门要充分认识贯彻实施医疗器械生产质量管理规范的重要性，摸清行政区域内第三类医疗器械生产企业质量管理体系运行现状及问题，统筹规划安排，制定具体的检查方案和对企业的宣传培训工作方案，推进工作有序开展，确保贯彻实施工作落到实处。 二、各地食品药品监管部门要加强对行政区域内第三类医疗器械生产企业的监督检查。2016年要按照医疗器械生产质量管理规范的要求，完成对行政区域内所有第三类医疗器械生产企业质量管理体系的全面检查。 在检查中，发现关键项目不符合的，或不符合项可能对产品质量产生直接影响的，应当要求企业停产整改；仅发现一般项目不符合要求，且不对产品质量产生直接影响的，应当要求企业限期整改。涉及违反《医疗器械监督管理条例》和相关法律法规的，应当依法依规进行处理。 三、各地食品药品监管部门对总局已发布的《医疗器械生产质量管理规范》、相关附录、现场检查指导原则和其他指南性文件，要积极组织培训，提升监管人员对医疗器械质量管理体系的认识，努力提高检查质量和水平。 要做好行政区域内医疗器械生产企业的宣传和培训工作，指导相关生产企业贯彻实施医疗器械生产质量管理规范，可根据实际情况采取树立医疗器械生产质量管理规范典型示范企业、组织企业间相互交流等形式，发挥引领带动作用，推动医疗器械生产质量管理规范的施行。在确保第三类医疗器械生产企业落实医疗器械生产质量管理规范要求的同时，引导现有第二类、第一类医疗器械生产企业积极对照整改，不断完善质量管理体系，确保按照总局《关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》（2014年第15号）规定的时限，达到医疗器械生产质量管理规范的要求。 总局将适时组织对相关生产企业的飞行检查、监督检查，以及对各地实施工作的监督抽查。各级食品药品监管部门在执行中遇到的问题以及建议，应当及时反馈总局医疗器械监管司。 食品药品监管总局办公厅 2016年2月3日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 根据医疗器械生产质量管理规范实施规划，国家食品药品监督管理总局发布了《关于第三类医疗器械生产企业实施医疗器械生产质量管理规范有关事宜的通告》（2016年第19号，以下简称《通告》）。为落实《通告》要求，现将有关工作通知如下： 一、各省级食品药品监督管理部门要充分认识贯彻实施医疗器械生产质量管理规范的重要性，摸清行政区域内第三类医疗器械生产企业质量管理体系运行现状及问题，统筹规划安排，制定具体的检查方案和对企业的宣传培训工作方案，推进工作有序开展，确保贯彻实施工作落到实处。 二、各地食品药品监管部门要加强对行政区域内第三类医疗器械生产企业的监督检查。2016年要按照医疗器械生产质量管理规范的要求，完成对行政区域内所有第三类医疗器械生产企业质量管理体系的全面检查。 在检查中，发现关键项目不符合的，或不符合项可能对产品质量产生直接影响的，应当要求企业停产整改；仅发现一般项目不符合要求，且不对产品质量产生直接影响的，应当要求企业限期整改。涉及违反《医疗器械监督管理条例》和相关法律法规的，应当依法依规进行处理。 三、各地食品药品监管部门对总局已发布的《医疗器械生产质量管理规范》、相关附录、现场检查指导原则和其他指南性文件，要积极组织培训，提升监管人员对医疗器械质量管理体系的认识，努力提高检查质量和水平。 要做好行政区域内医疗器械生产企业的宣传和培训工作，指导相关生产企业贯彻实施医疗器械生产质量管理规范，可根据实际情况采取树立医疗器械生产质量管理规范典型示范企业、组织企业间相互交流等形式，发挥引领带动作用，推动医疗器械生产质量管理规范的施行。在确保第三类医疗器械生产企业落实医疗器械生产质量管理规范要求的同时，引导现有第二类、第一类医疗器械生产企业积极对照整改，不断完善质量管理体系，确保按照总局《关于医疗器械生产质量管理规范执行有关事宜的通告》（2014年第15号）规定的时限，达到医疗器械生产质量管理规范的要求。 总局将适时组织对相关生产企业的飞行检查、监督检查，以及对各地实施工作的监督抽查。各级食品药品监管部门在执行中遇到的问题以及建议，应当及时反馈总局医疗器械监管司。 食品药品监管总局办公厅 2016年2月3日
总局办公厅关于进一步加强医疗器械抽验工作的通知 | 食药监办械监〔2016〕9号 | FGWJ-2016-10051 | 2016-02-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，中国食品药品检定研究院： 为加强上市后医疗器械监管，规范医疗器械市场秩序，及时发现和控制风险，各级食品药品监管部门按照总局要求，组织开展了医疗器械质量监督抽验工作（下简称抽验工作），取得了一定成绩，但仍存在一些问题，如：对抽验工作重视程度不足、组织协调性不强、抽验品种重点不够突出、针对性不强、样本抽取不充分、抽样检验复检等环节规范性不足、风险评估和处置力度不足、信息上报不及时等问题。为进一步加强医疗器械抽验管理，发挥抽验工作在监管工作中的作用，现就有关要求通知如下： 一、强化抽验工作责任意识 各省级食品药品监管部门要进一步提高对医疗器械监管工作的认识，认真落实总局“四有两责”要求，切实加强组织领导，提高工作责任意识，加强对医疗器械抽验工作的机构设置、人员配备和资金支持，规范抽样检验行为，强化抽验结果的分析运用，推进核查处置工作，确保国家和省级医疗器械抽验工作有序推进。 二、进一步加强省级抽验工作 各省级食品药品监管部门在执行国家医疗器械监督抽验计划的同时，应按照目标一致、互为补充、避免重复的原则，科学制定省级医疗器械监督抽验计划。省级医疗器械抽验品种选择应当主要考虑《国家重点监管医疗器械目录》中未列入当年度国家抽验品种的产品、《省级重点监管医疗器械目录》品种以及列入上一年抽验计划但实际未抽到样品的产品。同时，对上一年抽验不符合标准规定的产品组织开展跟踪抽验。 三、规范对不符合标准规定产品的处置工作 对抽验中发现的不符合标准规定产品，相关食品药品监管部门应当依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）第六十六条进行处理，并监督生产企业严格按照第五十二条开展相关工作。对抽验中多次不符合标准规定或跟踪抽验仍不符合标准规定等情节严重的，应当依法从严查处，立即采取停产整改，责令召回产品等措施。 同时，相关食品药品监管部门应对不符合标准规定产品生产企业开展体系检查，如发现可能影响其他产品质量问题，应立即责令生产企业全面停产停业整改。对于原因未查明、整改未到位的，一律不得恢复生产。涉嫌犯罪的，应当及时移交公安机关。 四、督促企业履行产品召回责任 各省级食品药品监管部门应加强对处置不符合标准规定产品有关法规的宣传，并监督企业执行。相关医疗器械生产企业所在地省级食品药品监管部门应对企业召回情况进行监督，应予召回而未组织召回的应责令召回，召回级别与风险情况不相符的，责令修正召回级别；如发现不符合标准规定医疗器械产品对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的，可以采取暂停生产、进口、经营、使用的紧急控制措施。其他各级食品药品监管部门要积极配合，监督本行政区域内经营企业、使用单位协助做好产品控制和召回工作。 省级食品药品监管部门应当将相关查处结果、产品召回信息等及时上传至“国家医疗器械抽验信息系统”。 五、进一步推进检验信息上报和公开工作 省级食品药品监管部门要高度重视抽验和处置信息的上报工作，做到专人负责，信息上报及时、准确。此外，省级食品药品监管部门要及时向社会公布国家医疗器械质量公告中对不符合标准规定产品的处置结果以及省级医疗器械抽验和处置结果。 六、强化对抽验结果的综合分析和运用 各级食品药品监管部门要加强对监督抽验数据的统计分析的组织工作，强化检验结果的横向对比与纵向分析，及时发现系统性、区域性的监管风险，掌握产品质量安全趋势。各省级食品药品监管部门要不断加大对抽验结果的分析和运用，做好省级抽验产品质量评估工作。对抽验中发现的可能影响产品质量安全性、可靠性、有效性的风险因素，进行识别、分析和评价，制定并落实风险防控措施。 七、强化抽验工作规范管理 各省级食品药品监管部门要加强对抽样和检验工作的规范管理，要指派专人负责，在收到检验报告书之日起5个工作日内送达标示生产企业或被抽样企业和单位，及时将相关工作情况录入抽验系统，确保抽验工作的质量与效率。各省级食品药品监管部门要加强对相关医疗器械检验机构内部工作流程的管理，严格按照检验方案开展监督抽验。 中国食品药品检定研究院要加强对国家医疗器械监督抽验中不符合标准产品复检合格情况的收集和分析。对检验机构出具虚假检验报告的，总局将依法处理。 食品药品监管总局将组织对各省级食品药品监管部门承担国家医疗器械抽验工作以及组织开展省级医疗器械抽验工作的督查和考核。各省级食品药品监管部门要对所组织开展或承担的抽验工作进行督查和自查，确保各项工作按计划顺利推进。此外，省级及以上食品药品监管部门要对承担抽验工作的检验机构加强管理，对于检验机构在检测过程中违反《国家医疗器械抽查检验工作程序》和《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》，并直接影响检测结果的，一律予以通报批评，并在一年内不再委托监督抽验任务。 食品药品监管总局办公厅 2016年2月2日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，中国食品药品检定研究院： 为加强上市后医疗器械监管，规范医疗器械市场秩序，及时发现和控制风险，各级食品药品监管部门按照总局要求，组织开展了医疗器械质量监督抽验工作（下简称抽验工作），取得了一定成绩，但仍存在一些问题，如：对抽验工作重视程度不足、组织协调性不强、抽验品种重点不够突出、针对性不强、样本抽取不充分、抽样检验复检等环节规范性不足、风险评估和处置力度不足、信息上报不及时等问题。为进一步加强医疗器械抽验管理，发挥抽验工作在监管工作中的作用，现就有关要求通知如下： 一、强化抽验工作责任意识 各省级食品药品监管部门要进一步提高对医疗器械监管工作的认识，认真落实总局“四有两责”要求，切实加强组织领导，提高工作责任意识，加强对医疗器械抽验工作的机构设置、人员配备和资金支持，规范抽样检验行为，强化抽验结果的分析运用，推进核查处置工作，确保国家和省级医疗器械抽验工作有序推进。 二、进一步加强省级抽验工作 各省级食品药品监管部门在执行国家医疗器械监督抽验计划的同时，应按照目标一致、互为补充、避免重复的原则，科学制定省级医疗器械监督抽验计划。省级医疗器械抽验品种选择应当主要考虑《国家重点监管医疗器械目录》中未列入当年度国家抽验品种的产品、《省级重点监管医疗器械目录》品种以及列入上一年抽验计划但实际未抽到样品的产品。同时，对上一年抽验不符合标准规定的产品组织开展跟踪抽验。 三、规范对不符合标准规定产品的处置工作 对抽验中发现的不符合标准规定产品，相关食品药品监管部门应当依据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）第六十六条进行处理，并监督生产企业严格按照第五十二条开展相关工作。对抽验中多次不符合标准规定或跟踪抽验仍不符合标准规定等情节严重的，应当依法从严查处，立即采取停产整改，责令召回产品等措施。 同时，相关食品药品监管部门应对不符合标准规定产品生产企业开展体系检查，如发现可能影响其他产品质量问题，应立即责令生产企业全面停产停业整改。对于原因未查明、整改未到位的，一律不得恢复生产。涉嫌犯罪的，应当及时移交公安机关。 四、督促企业履行产品召回责任 各省级食品药品监管部门应加强对处置不符合标准规定产品有关法规的宣传，并监督企业执行。相关医疗器械生产企业所在地省级食品药品监管部门应对企业召回情况进行监督，应予召回而未组织召回的应责令召回，召回级别与风险情况不相符的，责令修正召回级别；如发现不符合标准规定医疗器械产品对人体造成伤害或者有证据证明可能危害人体健康的，可以采取暂停生产、进口、经营、使用的紧急控制措施。其他各级食品药品监管部门要积极配合，监督本行政区域内经营企业、使用单位协助做好产品控制和召回工作。 省级食品药品监管部门应当将相关查处结果、产品召回信息等及时上传至“国家医疗器械抽验信息系统”。 五、进一步推进检验信息上报和公开工作 省级食品药品监管部门要高度重视抽验和处置信息的上报工作，做到专人负责，信息上报及时、准确。此外，省级食品药品监管部门要及时向社会公布国家医疗器械质量公告中对不符合标准规定产品的处置结果以及省级医疗器械抽验和处置结果。 六、强化对抽验结果的综合分析和运用 各级食品药品监管部门要加强对监督抽验数据的统计分析的组织工作，强化检验结果的横向对比与纵向分析，及时发现系统性、区域性的监管风险，掌握产品质量安全趋势。各省级食品药品监管部门要不断加大对抽验结果的分析和运用，做好省级抽验产品质量评估工作。对抽验中发现的可能影响产品质量安全性、可靠性、有效性的风险因素，进行识别、分析和评价，制定并落实风险防控措施。 七、强化抽验工作规范管理 各省级食品药品监管部门要加强对抽样和检验工作的规范管理，要指派专人负责，在收到检验报告书之日起5个工作日内送达标示生产企业或被抽样企业和单位，及时将相关工作情况录入抽验系统，确保抽验工作的质量与效率。各省级食品药品监管部门要加强对相关医疗器械检验机构内部工作流程的管理，严格按照检验方案开展监督抽验。 中国食品药品检定研究院要加强对国家医疗器械监督抽验中不符合标准产品复检合格情况的收集和分析。对检验机构出具虚假检验报告的，总局将依法处理。 食品药品监管总局将组织对各省级食品药品监管部门承担国家医疗器械抽验工作以及组织开展省级医疗器械抽验工作的督查和考核。各省级食品药品监管部门要对所组织开展或承担的抽验工作进行督查和自查，确保各项工作按计划顺利推进。此外，省级及以上食品药品监管部门要对承担抽验工作的检验机构加强管理，对于检验机构在检测过程中违反《国家医疗器械抽查检验工作程序》和《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》，并直接影响检测结果的，一律予以通报批评，并在一年内不再委托监督抽验任务。 食品药品监管总局办公厅 2016年2月2日
总局办公厅关于推荐医疗器械分类技术委员会专业组委员的通知 | 食药监办械管函〔2015〕838号 | FGWJ-2015-10527 | 2015-12-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位: 为进一步加强医疗器械分类管理，发挥专业人员在医疗器械分类工作中的作用，依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械分类规则》有关规定，食品药品监管总局决定成立医疗器械分类技术委员会（以下简称分类技术委员会），下设专业组。根据工作安排，现开展各专业组委员的推荐工作，请各省（区、市）食品药品监督管理局及有关单位，对照专业组设置（见附件1），推荐临床医学、工程技术、医疗器械技术审评、检验检测、监督管理等领域符合条件的人员。现将有关事宜通知如下： 一、推荐专业组委员的条件 （一）遵纪守法，作风正派，工作认真负责，具有良好职业道德和廉政意识； （二）熟悉医疗器械相关法律法规，具有丰富的医疗器械相关工作经验，对医疗器械分类工作有深入了解，从事相关领域工作8年以上； （三）技术领域的委员应当具有正高级专业技术职称或相当水平，掌握本专业领域学术前沿和技术发展动态，在业界享有较高声誉和威望； （四）管理领域的委员应当深入了解国内外医疗器械法规，熟悉医疗器械分类管理现状和发展动态，从事医疗器械分类及相关事务的管理工作； （五）年龄原则上应为65周岁以下的在职人员（院士年龄可适当放宽）。 二、专业组委员的职责与义务 （一）收集医疗器械技术发展相关信息，跟踪国内外技术发展和监管政策发展动态，对医疗器械监管建言献策； （二）参与医疗器械产品风险评估、相应技术领域医疗器械产品分类界定分类目录维护等相关工作； （三）承担分配的各项工作任务并按时出席各种会议、活动； （四）执行委员会的各项决议； （五）保守工作秘密，当相关会议、活动或文件与本人利益相关时，应当主动提出回避； （六）诚实守信，廉洁公正，不得利用委员身份获取不正当利益。 三、推荐工作流程 （一）各单位每个专业组推荐人选不超过2名，各省（区、市）每个专业组推荐人选不超过10名。各单位拟推荐委员请登陆信息系统填报信息，系统网址。委员推荐网络办理说明详见附件2。 （二）推荐委员应当按照要求如实在线填写相关信息，信息填报完成后，根据系统提示，用A4纸打印推荐表。 （三）推荐委员所在单位审核填报内容并同意后，由所在地省（区、市）食品药品监督管理局负责综合审查。省（区、市）食品药品监督管理局和推荐委员所在单位须在《医疗器械分类技术委员会专业组委员推荐表》中签署意见并加盖公章。 （四）委员会秘书处负责对被推荐委员的资格和资料信息进行审查，按照专业组组成原则，提出专业组成员建议名单。 （五）委员候选人主要信息将在食品药品监管总局网站公示7个工作日，由分类技术委员会执行委员会审议，报食品药品监管总局按程序批准公布。各单位推荐的其余专家列入备选专家库。 四、其他事项 请各省（区、市）局于2016年1月31日前将纸质材料寄至国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心（北京市东城区天坛西里2号，邮编：100050） 联系人：张春青 电话：010-67095908 传真：010-67095900 附件：1.专业组设置及主要技术领域对应关系表 2.委员推荐网络办理说明 3.医疗器械分类技术委员会专业组委员推荐表 食品药品监管总局办公厅 2015年12月24日 838号附件1.doc 838号附件2.doc 838号附件3.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位: 为进一步加强医疗器械分类管理，发挥专业人员在医疗器械分类工作中的作用，依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械分类规则》有关规定，食品药品监管总局决定成立医疗器械分类技术委员会（以下简称分类技术委员会），下设专业组。根据工作安排，现开展各专业组委员的推荐工作，请各省（区、市）食品药品监督管理局及有关单位，对照专业组设置（见附件1），推荐临床医学、工程技术、医疗器械技术审评、检验检测、监督管理等领域符合条件的人员。现将有关事宜通知如下： 一、推荐专业组委员的条件 （一）遵纪守法，作风正派，工作认真负责，具有良好职业道德和廉政意识； （二）熟悉医疗器械相关法律法规，具有丰富的医疗器械相关工作经验，对医疗器械分类工作有深入了解，从事相关领域工作8年以上； （三）技术领域的委员应当具有正高级专业技术职称或相当水平，掌握本专业领域学术前沿和技术发展动态，在业界享有较高声誉和威望； （四）管理领域的委员应当深入了解国内外医疗器械法规，熟悉医疗器械分类管理现状和发展动态，从事医疗器械分类及相关事务的管理工作； （五）年龄原则上应为65周岁以下的在职人员（院士年龄可适当放宽）。 二、专业组委员的职责与义务 （一）收集医疗器械技术发展相关信息，跟踪国内外技术发展和监管政策发展动态，对医疗器械监管建言献策； （二）参与医疗器械产品风险评估、相应技术领域医疗器械产品分类界定分类目录维护等相关工作； （三）承担分配的各项工作任务并按时出席各种会议、活动； （四）执行委员会的各项决议； （五）保守工作秘密，当相关会议、活动或文件与本人利益相关时，应当主动提出回避； （六）诚实守信，廉洁公正，不得利用委员身份获取不正当利益。 三、推荐工作流程 （一）各单位每个专业组推荐人选不超过2名，各省（区、市）每个专业组推荐人选不超过10名。各单位拟推荐委员请登陆信息系统填报信息，系统网址。委员推荐网络办理说明详见附件2。 （二）推荐委员应当按照要求如实在线填写相关信息，信息填报完成后，根据系统提示，用A4纸打印推荐表。 （三）推荐委员所在单位审核填报内容并同意后，由所在地省（区、市）食品药品监督管理局负责综合审查。省（区、市）食品药品监督管理局和推荐委员所在单位须在《医疗器械分类技术委员会专业组委员推荐表》中签署意见并加盖公章。 （四）委员会秘书处负责对被推荐委员的资格和资料信息进行审查，按照专业组组成原则，提出专业组成员建议名单。 （五）委员候选人主要信息将在食品药品监管总局网站公示7个工作日，由分类技术委员会执行委员会审议，报食品药品监管总局按程序批准公布。各单位推荐的其余专家列入备选专家库。 四、其他事项 请各省（区、市）局于2016年1月31日前将纸质材料寄至国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心（北京市东城区天坛西里2号，邮编：100050） 联系人：张春青 电话：010-67095908 传真：010-67095900 附件：1.专业组设置及主要技术领域对应关系表 2.委员推荐网络办理说明 3.医疗器械分类技术委员会专业组委员推荐表 食品药品监管总局办公厅 2015年12月24日 838号附件1.doc 838号附件2.doc 838号附件3.doc
《医疗器械通用名称命名规则》（国家食品药品监督管理总局令第19号） |  | FGWJ-2015-10516 | 2015-12-21 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第19号 《医疗器械通用名称命名规则》已经2015年12月8日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2016年4月1日起施行。 局长 毕井泉 2015年12月21日 医疗器械通用名称命名规则 第一条 为加强医疗器械监督管理，保证医疗器械通用名称命名科学、规范，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规则。 第二条 凡在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械应当使用通用名称，通用名称的命名应当符合本规则。 第三条 医疗器械通用名称应当符合国家有关法律、法规的规定，科学、明确，与产品的真实属性相一致。 第四条 医疗器械通用名称应当使用中文，符合国家语言文字规范。 第五条 具有相同或者相似的预期目的、共同技术的同品种医疗器械应当使用相同的通用名称。 第六条 医疗器械通用名称由一个核心词和一般不超过三个特征词组成。 核心词是对具有相同或者相似的技术原理、结构组成或者预期目的的医疗器械的概括表述。 特征词是对医疗器械使用部位、结构特点、技术特点或者材料组成等特定属性的描述。使用部位是指产品在人体的作用部位，可以是人体的系统、器官、组织、细胞等。结构特点是对产品特定结构、外观形态的描述。技术特点是对产品特殊作用原理、机理或者特殊性能的说明或者限定。材料组成是对产品的主要材料或者主要成分的描述。 第七条 医疗器械通用名称除应当符合本规则第六条的规定外，不得含有下列内容： （一）型号、规格； （二）图形、符号等标志； （三）人名、企业名称、注册商标或者其他类似名称； （四）“最佳”、“唯一”、“精确”、“速效”等绝对化、排他性的词语，或者表示产品功效的断言或者保证； （五）说明有效率、治愈率的用语； （六）未经科学证明或者临床评价证明，或者虚无、假设的概念性名称； （七）明示或者暗示包治百病，夸大适用范围，或者其他具有误导性、欺骗性的内容； （八）“美容”、“保健”等宣传性词语； （九）有关法律、法规禁止的其他内容。 第八条 根据《中华人民共和国商标法》第十一条第一款的规定，医疗器械通用名称不得作为商标注册。 第九条 按照医疗器械管理的体外诊断试剂的命名依照《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）的有关规定执行。 第十条 本规则自2016年4月1日起施行。 | 国家食品药品监督管理总局令 第19号 《医疗器械通用名称命名规则》已经2015年12月8日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2016年4月1日起施行。 局长 毕井泉 2015年12月21日 医疗器械通用名称命名规则 第一条 为加强医疗器械监督管理，保证医疗器械通用名称命名科学、规范，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规则。 第二条 凡在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械应当使用通用名称，通用名称的命名应当符合本规则。 第三条 医疗器械通用名称应当符合国家有关法律、法规的规定，科学、明确，与产品的真实属性相一致。 第四条 医疗器械通用名称应当使用中文，符合国家语言文字规范。 第五条 具有相同或者相似的预期目的、共同技术的同品种医疗器械应当使用相同的通用名称。 第六条 医疗器械通用名称由一个核心词和一般不超过三个特征词组成。 核心词是对具有相同或者相似的技术原理、结构组成或者预期目的的医疗器械的概括表述。 特征词是对医疗器械使用部位、结构特点、技术特点或者材料组成等特定属性的描述。使用部位是指产品在人体的作用部位，可以是人体的系统、器官、组织、细胞等。结构特点是对产品特定结构、外观形态的描述。技术特点是对产品特殊作用原理、机理或者特殊性能的说明或者限定。材料组成是对产品的主要材料或者主要成分的描述。 第七条 医疗器械通用名称除应当符合本规则第六条的规定外，不得含有下列内容： （一）型号、规格； （二）图形、符号等标志； （三）人名、企业名称、注册商标或者其他类似名称； （四）“最佳”、“唯一”、“精确”、“速效”等绝对化、排他性的词语，或者表示产品功效的断言或者保证； （五）说明有效率、治愈率的用语； （六）未经科学证明或者临床评价证明，或者虚无、假设的概念性名称； （七）明示或者暗示包治百病，夸大适用范围，或者其他具有误导性、欺骗性的内容； （八）“美容”、“保健”等宣传性词语； （九）有关法律、法规禁止的其他内容。 第八条 根据《中华人民共和国商标法》第十一条第一款的规定，医疗器械通用名称不得作为商标注册。 第九条 按照医疗器械管理的体外诊断试剂的命名依照《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）的有关规定执行。 第十条 本规则自2016年4月1日起施行。
总局办公厅关于启用医疗器械注册管理信息系统受理和制证、技术审评、行政审批子系统的通知 | 食药监办械管函〔2015〕804号 | FGWJ-2015-10528 | 2015-12-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 食品药品监管总局器审中心、受理和举报中心、信息中心: 为做好医疗器械注册管理信息化工作，提升监管效能，食品药品监管总局组织开发了“医疗器械注册管理信息系统受理和制证、技术审评、行政审批子系统”（以下简称审评审批子系统）。现将有关事项通知如下： 一、该审评审批子系统于2015年12月20日起正式启用，用于办理国产第三类、进口第二、三类医疗器械的注册、变更注册、延续注册、注销等业务。 二、请受理和举报中心发布公告，告知企业在医疗器械注册申请时使用该系统。企业使用该系统办理相关业务需同时提交纸质申请资料。相关监管人员和企业人员可从食品药品监管总局网站首页（http://www.cfda.gov.cn）“网上办事”栏目中的“医疗器械注册管理信息系统”点击进入。操作手册和演示视频可从本系统中下载。 三、各相关单位要高度重视，加强操作人员培训和使用管理，协调配合及时解决使用中发生的问题。如有问题，请及时与食品药品监管总局医疗器械注册司、信息中心或软件模块技术支持人员联系。 医疗器械注册司：张浩 联系电话:（010）88331469 总局信息中心：张玥、陆颖 联系电话：（010）88330138、88330130 软件模块技术支持：李祐祥、段少洁、汪涛 联系电话：18910681032、18810208401、18611115033 附件：医疗器械行政许可信息管理系统受理和制证、技术审评、行政审批子系统启用说明 食品药品监管总局办公厅 2015年12月15日 食药监办械管函〔2015〕804号附件.docx | 食品药品监管总局器审中心、受理和举报中心、信息中心: 为做好医疗器械注册管理信息化工作，提升监管效能，食品药品监管总局组织开发了“医疗器械注册管理信息系统受理和制证、技术审评、行政审批子系统”（以下简称审评审批子系统）。现将有关事项通知如下： 一、该审评审批子系统于2015年12月20日起正式启用，用于办理国产第三类、进口第二、三类医疗器械的注册、变更注册、延续注册、注销等业务。 二、请受理和举报中心发布公告，告知企业在医疗器械注册申请时使用该系统。企业使用该系统办理相关业务需同时提交纸质申请资料。相关监管人员和企业人员可从食品药品监管总局网站首页（http://www.cfda.gov.cn）“网上办事”栏目中的“医疗器械注册管理信息系统”点击进入。操作手册和演示视频可从本系统中下载。 三、各相关单位要高度重视，加强操作人员培训和使用管理，协调配合及时解决使用中发生的问题。如有问题，请及时与食品药品监管总局医疗器械注册司、信息中心或软件模块技术支持人员联系。 医疗器械注册司：张浩 联系电话:（010）88331469 总局信息中心：张玥、陆颖 联系电话：（010）88330138、88330130 软件模块技术支持：李祐祥、段少洁、汪涛 联系电话：18910681032、18810208401、18611115033 附件：医疗器械行政许可信息管理系统受理和制证、技术审评、行政审批子系统启用说明 食品药品监管总局办公厅 2015年12月15日 食药监办械管函〔2015〕804号附件.docx
食品药品监管总局办公厅关于医疗器械检验机构资质认定条件有关事项的通知 | 食药监办科函〔2015〕775号 | FGWJ-2015-10472 | 2015-12-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，各医疗器械检验机构: 2015年11月6日，食品药品监管总局发布了《食品药品监管总局关于印发医疗器械检验机构资质认定条件的通知》（食药监科〔2015〕249号）。现将有关事项和相关要求通知如下： 一、根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）第五十七条“医疗器械检验机构资质认定工作按照国家有关规定实行统一管理。经国务院认证认可监督管理部门会同国务院食品药品监督管理部门认定的检验机构，方可对医疗器械实施检验”的规定，自2014年6月1日起，医疗器械检验机构资质认定工作由国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）会同食品药品监管总局组织实施。 二、食品药品监管总局印发的《医疗器械检验机构资质认定条件》作为国家认监委《检验检测机构资质认定 医疗器械检验机构评审补充要求》，在国家认监委组织医疗器械检验机构资质认定评审时，与其制定印发的通用的《检验检测机构资质认定评审准则》合并使用。 三、各医疗器械检验机构作为资质认定工作的申请主体，应当严格按照《医疗器械检验机构资质认定条件》，在组织、管理体系、检验能力、人员、环境和设施、设备、检测样品的处置等方面具备其要求后，方可向国家认监委申请资质认定工作。 四、各省（区、市）食品药品监督管理局要加强对《医疗器械检验机构资质认定条件》的宣贯，督促相关医疗器械检验机构尽快达到《医疗器械检验机构资质认定条件》的要求并积极申请资质认定。同时要了解和掌握相关医疗器械检验机构资质认定的情况以及在资质认定过程中遇到的问题，并及时向食品药品监管总局科技标准司反映。 联 系 人：张学博、曹晨光 联系电话：010-88330923 食品药品监管总局办公厅 2015年12月7日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，各医疗器械检验机构: 2015年11月6日，食品药品监管总局发布了《食品药品监管总局关于印发医疗器械检验机构资质认定条件的通知》（食药监科〔2015〕249号）。现将有关事项和相关要求通知如下： 一、根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）第五十七条“医疗器械检验机构资质认定工作按照国家有关规定实行统一管理。经国务院认证认可监督管理部门会同国务院食品药品监督管理部门认定的检验机构，方可对医疗器械实施检验”的规定，自2014年6月1日起，医疗器械检验机构资质认定工作由国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）会同食品药品监管总局组织实施。 二、食品药品监管总局印发的《医疗器械检验机构资质认定条件》作为国家认监委《检验检测机构资质认定 医疗器械检验机构评审补充要求》，在国家认监委组织医疗器械检验机构资质认定评审时，与其制定印发的通用的《检验检测机构资质认定评审准则》合并使用。 三、各医疗器械检验机构作为资质认定工作的申请主体，应当严格按照《医疗器械检验机构资质认定条件》，在组织、管理体系、检验能力、人员、环境和设施、设备、检测样品的处置等方面具备其要求后，方可向国家认监委申请资质认定工作。 四、各省（区、市）食品药品监督管理局要加强对《医疗器械检验机构资质认定条件》的宣贯，督促相关医疗器械检验机构尽快达到《医疗器械检验机构资质认定条件》的要求并积极申请资质认定。同时要了解和掌握相关医疗器械检验机构资质认定的情况以及在资质认定过程中遇到的问题，并及时向食品药品监管总局科技标准司反映。 联 系 人：张学博、曹晨光 联系电话：010-88330923 食品药品监管总局办公厅 2015年12月7日
食品药品监管总局关于成立医疗器械分类技术委员会的通知 | 食药监械管〔2015〕259号 | FGWJ-2015-10460 | 2015-11-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位： 推进医疗器械分类管理改革是贯彻落实《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）的重要举措。为进一步加强医疗器械分类管理，发挥专家在医疗器械分类工作中的作用，依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械分类规则》有关规定，国家食品药品监督管理总局决定成立医疗器械分类技术委员会，作为医疗器械分类及相关工作的技术支撑。分类技术委员会由执行委员会（以下简称执委会）和若干专业组组成，秘书处设在国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心。现将第一届医疗器械分类技术委员会执行委员会委员名单予以公布。专业组委员另行公布。 附件：国家食品药品监督管理总局第一届医疗器械分类技术委员会执行委员会委员名单 食品药品监管总局 2015年11月26日 食药监械管〔2015〕259号附件.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，各有关单位： 推进医疗器械分类管理改革是贯彻落实《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）的重要举措。为进一步加强医疗器械分类管理，发挥专家在医疗器械分类工作中的作用，依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械分类规则》有关规定，国家食品药品监督管理总局决定成立医疗器械分类技术委员会，作为医疗器械分类及相关工作的技术支撑。分类技术委员会由执行委员会（以下简称执委会）和若干专业组组成，秘书处设在国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心。现将第一届医疗器械分类技术委员会执行委员会委员名单予以公布。专业组委员另行公布。 附件：国家食品药品监督管理总局第一届医疗器械分类技术委员会执行委员会委员名单 食品药品监管总局 2015年11月26日 食药监械管〔2015〕259号附件.docx
食品药品监管总局关于印发医疗器械检验机构资质认定条件的通知 | 食药监科〔2015〕249号 | FGWJ-2015-10416 | 2015-11-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，各医疗器械检验机构： 为加强医疗器械检验机构管理，规范医疗器械检验机构资质认定工作，根据《国家食品药品监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定》（国办发〔2013〕24号）和《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号），总局组织制定了《医疗器械检验机构资质认定条件》，经会商国家认证认可监督管理委员会，现予印发，请遵照执行。 附件：医疗器械检验机构资质认定条件 食品药品监管总局 2015年11月4日 食药监科〔2015〕249号附件.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，各医疗器械检验机构： 为加强医疗器械检验机构管理，规范医疗器械检验机构资质认定工作，根据《国家食品药品监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定》（国办发〔2013〕24号）和《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号），总局组织制定了《医疗器械检验机构资质认定条件》，经会商国家认证认可监督管理委员会，现予印发，请遵照执行。 附件：医疗器械检验机构资质认定条件 食品药品监管总局 2015年11月4日 食药监科〔2015〕249号附件.doc
食品药品监管总局关于执行医疗器械和体外诊断试剂注册管理办法有关问题的通知【废止】 | 食药监械管〔2015〕247号 | FGWJ-2015-10441 | 2015-11-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 新修订《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）已于2014年10月1日起实施。为进一步做好规章实施的衔接工作，现将有关问题通知如下： 一、关于新的强制性标准实施之日前受理产品审查问题 对于申报注册的医疗器械，其产品技术要求中引用的强制性标准发生变化的，除总局在发布、实施标准文件中另有规定外，在新标准实施之日前受理注册检验的产品，仍按照原标准进行检验、审评和审批。自新标准实施之日起，企业应实施新标准，产品应符合新标准要求。 二、关于延续注册涉及强制性标准变化的问题 延续注册时，企业在产品不变的情况下，为适应强制性标准变化而修改产品技术要求和注册证载明的其他许可事项（如性能结构组成等）的情形，可以按照延续注册提交申请，但应提交由医疗器械检验机构出具的符合强制性标准的检验报告。 延续注册审查时，需要根据新的强制性标准补充资料的，食品药品监督管理部门可要求企业补充相关资料，经审查确认产品不符合新的强制性标准的不予延续注册。 三、关于医疗器械生物学试验 （一）医疗器械生物学评价中涉及生物学试验的，其生物学试验报告由申请人在申请注册时作为研究资料提交。 （二）开展生物学试验，应委托具有医疗器械检验资质认定、在其承检范围之内的生物学实验室按照相关标准进行试验。国外实验室出具的生物学试验报告，应附有国外实验室表明其符合GLP实验室要求的质量保证文件。 四、关于补充检验的检验机构 注册审查时提出补充检验要求的，应在原检验机构进行检验。 五、关于延续注册和原注册证变更的衔接 企业对原注册证申请注册变更，注册变更文件登载的注册证编号为原注册证编号；如企业同时又对原注册证申请延续注册，延续注册需核发新的注册证编号。此种情况下，为了使延续注册的注册证关联到注册变更文件，可在延续注册证备注栏中载明原注册证编号，而无论本次注册变更文件批准时间在延续注册批准时间之前或之后，均可以与其延续注册批准的注册证共同使用。 六、关于医疗器械临床评价资料提交 依据《医疗器械临床评价技术指导原则》第六条开展临床评价的，如使用了同品种医疗器械的生产工艺、临床数据等资料，申请人应提交同品种医疗器械生产工艺、临床数据等资料的使用授权书。 七、关于补证 补发医疗器械注册证的，应在补发的医疗器械注册证备注栏中载明“xxxx年xx月xx日补发。原xxxx年xx月xx日发放的注册证作废”。 八、关于获准注册的医疗器械 获准注册的医疗器械，是指与该医疗器械注册证及附件限定内容一致且在医疗器械注册证有效期内生产的医疗器械。 食品药品监管总局 2015年11月4日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 新修订《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）已于2014年10月1日起实施。为进一步做好规章实施的衔接工作，现将有关问题通知如下： 一、关于新的强制性标准实施之日前受理产品审查问题 对于申报注册的医疗器械，其产品技术要求中引用的强制性标准发生变化的，除总局在发布、实施标准文件中另有规定外，在新标准实施之日前受理注册检验的产品，仍按照原标准进行检验、审评和审批。自新标准实施之日起，企业应实施新标准，产品应符合新标准要求。 二、关于延续注册涉及强制性标准变化的问题 延续注册时，企业在产品不变的情况下，为适应强制性标准变化而修改产品技术要求和注册证载明的其他许可事项（如性能结构组成等）的情形，可以按照延续注册提交申请，但应提交由医疗器械检验机构出具的符合强制性标准的检验报告。 延续注册审查时，需要根据新的强制性标准补充资料的，食品药品监督管理部门可要求企业补充相关资料，经审查确认产品不符合新的强制性标准的不予延续注册。 三、关于医疗器械生物学试验 （一）医疗器械生物学评价中涉及生物学试验的，其生物学试验报告由申请人在申请注册时作为研究资料提交。 （二）开展生物学试验，应委托具有医疗器械检验资质认定、在其承检范围之内的生物学实验室按照相关标准进行试验。国外实验室出具的生物学试验报告，应附有国外实验室表明其符合GLP实验室要求的质量保证文件。 四、关于补充检验的检验机构 注册审查时提出补充检验要求的，应在原检验机构进行检验。 五、关于延续注册和原注册证变更的衔接 企业对原注册证申请注册变更，注册变更文件登载的注册证编号为原注册证编号；如企业同时又对原注册证申请延续注册，延续注册需核发新的注册证编号。此种情况下，为了使延续注册的注册证关联到注册变更文件，可在延续注册证备注栏中载明原注册证编号，而无论本次注册变更文件批准时间在延续注册批准时间之前或之后，均可以与其延续注册批准的注册证共同使用。 六、关于医疗器械临床评价资料提交 依据《医疗器械临床评价技术指导原则》第六条开展临床评价的，如使用了同品种医疗器械的生产工艺、临床数据等资料，申请人应提交同品种医疗器械生产工艺、临床数据等资料的使用授权书。 七、关于补证 补发医疗器械注册证的，应在补发的医疗器械注册证备注栏中载明“xxxx年xx月xx日补发。原xxxx年xx月xx日发放的注册证作废”。 八、关于获准注册的医疗器械 获准注册的医疗器械，是指与该医疗器械注册证及附件限定内容一致且在医疗器械注册证有效期内生产的医疗器械。 食品药品监管总局 2015年11月4日
食品药品监管总局办公厅关于经营体外诊断试剂相关问题的复函 | 食药监办械监函〔2015〕646号 | FGWJ-2015-10524 | 2015-10-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 全国人大教科文卫委员会办公室: 你办转来的21家体外诊断试剂经营企业《关于五种按药品注册的体外诊断试剂在市场中明确政策和统一执行标准的请求》收悉。经研究，现就相关问题答复如下： 《中华人民共和国药品管理法实施条例》（国务院令第360号）第三十九条明确规定“疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外诊断试剂以及国务院药品监督管理部门规定的其他生物制品在销售前或者进口时，应当按照国务院药品监督管理部门的规定进行检验或者审核批准；检验不合格或者未获批准的，不得销售或者进口。”基于上述规定，2007年4月原国家食品药品监督管理局发布《关于实施体外诊断试剂注册管理办法（试行）有关问题的通知》（国食药监办〔2007〕230号），明确用于血源筛查的体外诊断试剂按照药品进行管理。 国家食品药品监督管理总局根据《医疗器械监督管理条例》制定的《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）第三条明确规定“本办法所称体外诊断试剂，是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括在疾病的预测、预防、诊断、治疗检测、预后观察和健康状态评价的过程中，用于人体样本体外检测的试剂、试剂盒、校准品、质控品等产品。可以单独使用，也可以与仪器、器具、设备或者系统组合使用。按照药品管理的用于血源筛查的体外诊断试剂和采用放射性核素标记的体外诊断试剂，不属于本办法管理范围”。据此，目前对体外诊断试剂的注册管理分为两类，其中用于血源筛查和采用放射性核素标记的体外诊断试剂按照药品进行管理；其他体外诊断试剂均按照医疗器械进行管理。 按照药品管理的体外诊断试剂的注册申请，均按照《药品注册管理办法》规定的注册程序进行审评审批；对于符合要求的，发放药品批准文号，企业生产经营行为按照药品生产、经营等法规规定进行管理。对按照医疗器械管理的体外诊断试剂的注册申请，均按照《体外诊断试剂注册管理办法》规定的注册程序进行审评审批；对于符合要求的，发放医疗器械注册证书，企业生产经营行为按照医疗器械生产、经营法规规定进行管理。 综上所述，体外诊断试剂生产经营企业必须按照现行相关法规规定依法进行注册、生产和经营。但针对企业提出的问题，并考虑到按照药品管理的体外诊断试剂与其他药品不同的产品属性以及经营中不同的条件要求，我局正在研究制定专门适用于按照药品管理的体外诊断试剂专营批发企业《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，科学合理地设置此类企业执行《药品经营质量管理规范》的特殊要求，并统一各地执行工作。 食品药品监管总局办公厅 2015年10月22日 | 全国人大教科文卫委员会办公室: 你办转来的21家体外诊断试剂经营企业《关于五种按药品注册的体外诊断试剂在市场中明确政策和统一执行标准的请求》收悉。经研究，现就相关问题答复如下： 《中华人民共和国药品管理法实施条例》（国务院令第360号）第三十九条明确规定“疫苗类制品、血液制品、用于血源筛查的体外诊断试剂以及国务院药品监督管理部门规定的其他生物制品在销售前或者进口时，应当按照国务院药品监督管理部门的规定进行检验或者审核批准；检验不合格或者未获批准的，不得销售或者进口。”基于上述规定，2007年4月原国家食品药品监督管理局发布《关于实施体外诊断试剂注册管理办法（试行）有关问题的通知》（国食药监办〔2007〕230号），明确用于血源筛查的体外诊断试剂按照药品进行管理。 国家食品药品监督管理总局根据《医疗器械监督管理条例》制定的《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）第三条明确规定“本办法所称体外诊断试剂，是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括在疾病的预测、预防、诊断、治疗检测、预后观察和健康状态评价的过程中，用于人体样本体外检测的试剂、试剂盒、校准品、质控品等产品。可以单独使用，也可以与仪器、器具、设备或者系统组合使用。按照药品管理的用于血源筛查的体外诊断试剂和采用放射性核素标记的体外诊断试剂，不属于本办法管理范围”。据此，目前对体外诊断试剂的注册管理分为两类，其中用于血源筛查和采用放射性核素标记的体外诊断试剂按照药品进行管理；其他体外诊断试剂均按照医疗器械进行管理。 按照药品管理的体外诊断试剂的注册申请，均按照《药品注册管理办法》规定的注册程序进行审评审批；对于符合要求的，发放药品批准文号，企业生产经营行为按照药品生产、经营等法规规定进行管理。对按照医疗器械管理的体外诊断试剂的注册申请，均按照《体外诊断试剂注册管理办法》规定的注册程序进行审评审批；对于符合要求的，发放医疗器械注册证书，企业生产经营行为按照医疗器械生产、经营法规规定进行管理。 综上所述，体外诊断试剂生产经营企业必须按照现行相关法规规定依法进行注册、生产和经营。但针对企业提出的问题，并考虑到按照药品管理的体外诊断试剂与其他药品不同的产品属性以及经营中不同的条件要求，我局正在研究制定专门适用于按照药品管理的体外诊断试剂专营批发企业《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，科学合理地设置此类企业执行《药品经营质量管理规范》的特殊要求，并统一各地执行工作。 食品药品监管总局办公厅 2015年10月22日
《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号） |  | FGWJ-2015-10404 | 2015-10-21 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第18号 《医疗器械使用质量监督管理办法》已经2015年9月29日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2016年2月1日起施行。 局 长 毕井泉 2015年10月21日 医疗器械使用质量监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械使用质量监督管理，保证医疗器械使用安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 使用环节的医疗器械质量管理及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械使用质量监督管理工作。县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械使用质量监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械使用质量监督管理工作。 第四条 医疗器械使用单位应当按照本办法，配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员，建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度，承担本单位使用医疗器械的质量管理责任。 鼓励医疗器械使用单位采用信息化技术手段进行医疗器械质量管理。 第五条 医疗器械生产经营企业销售的医疗器械应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。医疗器械生产经营企业应当按照与医疗器械使用单位的合同约定，提供医疗器械售后服务，指导和配合医疗器械使用单位开展质量管理工作。 第六条 医疗器械使用单位发现所使用的医疗器械发生不良事件或者可疑不良事件的，应当按照医疗器械不良事件监测的有关规定报告并处理。 第二章 采购、验收与贮存 第七条 医疗器械使用单位应当对医疗器械采购实行统一管理，由其指定的部门或者人员统一采购医疗器械，其他部门或者人员不得自行采购。 第八条 医疗器械使用单位应当从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械，索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。对购进的医疗器械应当验明产品合格证明文件，并按规定进行验收。对有特殊储运要求的医疗器械还应当核实储运条件是否符合产品说明书和标签标示的要求。 第九条 医疗器械使用单位应当真实、完整、准确地记录进货查验情况。进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止后2年。大型医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年；植入性医疗器械进货查验记录应当永久保存。 医疗器械使用单位应当妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料，确保信息具有可追溯性。 第十条 医疗器械使用单位贮存医疗器械的场所、设施及条件应当与医疗器械品种、数量相适应，符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，还应当监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。 第十一条 医疗器械使用单位应当按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录。 第十二条 医疗器械使用单位不得购进和使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 第三章 使用、维护与转让 第十三条 医疗器械使用单位应当建立医疗器械使用前质量检查制度。在使用医疗器械前，应当按照产品说明书的有关要求进行检查。 使用无菌医疗器械前，应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期限。包装破损、标示不清、超过有效期限或者可能影响使用安全、有效的，不得使用。 第十四条 医疗器械使用单位对植入和介入类医疗器械应当建立使用记录，植入性医疗器械使用记录永久保存，相关资料应当纳入信息化管理系统，确保信息可追溯。 第十五条 医疗器械使用单位应当建立医疗器械维护维修管理制度。对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。 对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案，记录其使用、维护等情况。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年。 第十六条 医疗器械使用单位应当按照产品说明书等要求使用医疗器械。一次性使用的医疗器械不得重复使用，对使用过的应当按照国家有关规定销毁并记录。 第十七条 医疗器械使用单位可以按照合同的约定要求医疗器械生产经营企业提供医疗器械维护维修服务，也可以委托有条件和能力的维修服务机构进行医疗器械维护维修，或者自行对在用医疗器械进行维护维修。 医疗器械使用单位委托维修服务机构或者自行对在用医疗器械进行维护维修的，医疗器械生产经营企业应当按照合同的约定提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 第十八条 由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进行维护维修的，应当在合同中约定明确的质量要求、维修要求等相关事项，医疗器械使用单位应当在每次维护维修后索取并保存相关记录；医疗器械使用单位自行对医疗器械进行维护维修的，应当加强对从事医疗器械维护维修的技术人员的培训考核，并建立培训档案。 第十九条 医疗器械使用单位发现使用的医疗器械存在安全隐患的，应当立即停止使用，通知检修；经检修仍不能达到使用安全标准的，不得继续使用，并按照有关规定处置。 第二十条 医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械，转让方应当确保所转让的医疗器械安全、有效，并提供产品合法证明文件。 转让双方应当签订协议，移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料，并经有资质的检验机构检验合格后方可转让。受让方应当参照本办法第八条关于进货查验的规定进行查验，符合要求后方可使用。 不得转让未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 第二十一条 医疗器械使用单位接受医疗器械生产经营企业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的，捐赠方应当提供医疗器械的相关合法证明文件，受赠方应当参照本办法第八条关于进货查验的规定进行查验，符合要求后方可使用。 不得捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 医疗器械使用单位之间捐赠在用医疗器械的，参照本办法第二十条关于转让在用医疗器械的规定办理。 第四章 监督管理 第二十二条 食品药品监督管理部门按照风险管理原则，对使用环节的医疗器械质量实施监督管理。 设区的市级食品药品监督管理部门应当编制并实施本行政区域的医疗器械使用单位年度监督检查计划，确定监督检查的重点、频次和覆盖率。对存在较高风险的医疗器械、有特殊储运要求的医疗器械以及有不良信用记录的医疗器械使用单位等，应当实施重点监管。 年度监督检查计划及其执行情况应当报告省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 第二十三条 食品药品监督管理部门对医疗器械使用单位建立、执行医疗器械使用质量管理制度的情况进行监督检查，应当记录监督检查结果，并纳入监督管理档案。 食品药品监督管理部门对医疗器械使用单位进行监督检查时，可以对相关的医疗器械生产经营企业、维修服务机构等进行延伸检查。 医疗器械使用单位、生产经营企业和维修服务机构等应当配合食品药品监督管理部门的监督检查，如实提供有关情况和资料，不得拒绝和隐瞒。 第二十四条 医疗器械使用单位应当按照本办法和本单位建立的医疗器械使用质量管理制度，每年对医疗器械质量管理工作进行全面自查，并形成自查报告。食品药品监督管理部门在监督检查中对医疗器械使用单位的自查报告进行抽查。 第二十五条 食品药品监督管理部门应当加强对使用环节医疗器械的抽查检验。省级以上食品药品监督管理部门应当根据抽查检验结论，及时发布医疗器械质量公告。 第二十六条 个人和组织发现医疗器械使用单位有违反本办法的行为，有权向医疗器械使用单位所在地食品药品监督管理部门举报。接到举报的食品药品监督管理部门应当及时核实、处理。经查证属实的，应当按照有关规定对举报人给予奖励。 第五章 法律责任 第二十七条 医疗器械使用单位有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》第六十六条的规定予以处罚： （一）使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的； （二）使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的。 第二十八条 医疗器械使用单位有下列情形之一的,由县级以上食品药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定予以处罚： （一）未按照医疗器械产品说明书和标签标示要求贮存医疗器械的； （二）转让或者捐赠过期、失效、淘汰、检验不合格的在用医疗器械的。 第二十九条 医疗器械使用单位有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》第六十八条的规定予以处罚： （一）未建立并执行医疗器械进货查验制度，未查验供货者的资质，或者未真实、完整、准确地记录进货查验情况的； （二）未按照产品说明书的要求进行定期检查、检验、校准、保养、维护并记录的； （三）发现使用的医疗器械存在安全隐患未立即停止使用、通知检修，或者继续使用经检修仍不能达到使用安全标准的医疗器械的； （四）未妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料的； （五）未按规定建立和保存植入和介入类医疗器械使用记录的。 第三十条 医疗器械使用单位有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款： （一）未按规定配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员，或者未按规定建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度的； （二）未按规定由指定的部门或者人员统一采购医疗器械的； （三）购进、使用未备案的第一类医疗器械，或者从未备案的经营企业购进第二类医疗器械的； （四）贮存医疗器械的场所、设施及条件与医疗器械品种、数量不相适应的，或者未按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录的； （五）未按规定建立、执行医疗器械使用前质量检查制度的； （六）未按规定索取、保存医疗器械维护维修相关记录的； （七）未按规定对本单位从事医疗器械维护维修的相关技术人员进行培训考核、建立培训档案的； （八）未按规定对其医疗器械质量管理工作进行自查、形成自查报告的。 第三十一条 医疗器械生产经营企业违反本办法第十七条规定，未按要求提供维护维修服务，或者未按要求提供维护维修所必需的材料和信息的，由县级以上食品药品监督管理部门给予警告，责令限期改正；情节严重或者拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 第三十二条 医疗器械使用单位、生产经营企业和维修服务机构等不配合食品药品监督管理部门的监督检查，或者拒绝、隐瞒、不如实提供有关情况和资料的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，可以并处2万元以下罚款。 第六章 附 则 第三十三条 用于临床试验的试验用医疗器械的质量管理，按照医疗器械临床试验等有关规定执行。 第三十四条 对使用环节的医疗器械使用行为的监督管理，按照国家卫生和计划生育委员会的有关规定执行。 第三十五条 本办法自2016年2月1日起施行。 | 国家食品药品监督管理总局令 第18号 《医疗器械使用质量监督管理办法》已经2015年9月29日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2016年2月1日起施行。 局 长 毕井泉 2015年10月21日 医疗器械使用质量监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械使用质量监督管理，保证医疗器械使用安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 使用环节的医疗器械质量管理及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械使用质量监督管理工作。县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械使用质量监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械使用质量监督管理工作。 第四条 医疗器械使用单位应当按照本办法，配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员，建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度，承担本单位使用医疗器械的质量管理责任。 鼓励医疗器械使用单位采用信息化技术手段进行医疗器械质量管理。 第五条 医疗器械生产经营企业销售的医疗器械应当符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。医疗器械生产经营企业应当按照与医疗器械使用单位的合同约定，提供医疗器械售后服务，指导和配合医疗器械使用单位开展质量管理工作。 第六条 医疗器械使用单位发现所使用的医疗器械发生不良事件或者可疑不良事件的，应当按照医疗器械不良事件监测的有关规定报告并处理。 第二章 采购、验收与贮存 第七条 医疗器械使用单位应当对医疗器械采购实行统一管理，由其指定的部门或者人员统一采购医疗器械，其他部门或者人员不得自行采购。 第八条 医疗器械使用单位应当从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械，索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。对购进的医疗器械应当验明产品合格证明文件，并按规定进行验收。对有特殊储运要求的医疗器械还应当核实储运条件是否符合产品说明书和标签标示的要求。 第九条 医疗器械使用单位应当真实、完整、准确地记录进货查验情况。进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止后2年。大型医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年；植入性医疗器械进货查验记录应当永久保存。 医疗器械使用单位应当妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料，确保信息具有可追溯性。 第十条 医疗器械使用单位贮存医疗器械的场所、设施及条件应当与医疗器械品种、数量相适应，符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，还应当监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。 第十一条 医疗器械使用单位应当按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录。 第十二条 医疗器械使用单位不得购进和使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 第三章 使用、维护与转让 第十三条 医疗器械使用单位应当建立医疗器械使用前质量检查制度。在使用医疗器械前，应当按照产品说明书的有关要求进行检查。 使用无菌医疗器械前，应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期限。包装破损、标示不清、超过有效期限或者可能影响使用安全、有效的，不得使用。 第十四条 医疗器械使用单位对植入和介入类医疗器械应当建立使用记录，植入性医疗器械使用记录永久保存，相关资料应当纳入信息化管理系统，确保信息可追溯。 第十五条 医疗器械使用单位应当建立医疗器械维护维修管理制度。对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。 对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案，记录其使用、维护等情况。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年。 第十六条 医疗器械使用单位应当按照产品说明书等要求使用医疗器械。一次性使用的医疗器械不得重复使用，对使用过的应当按照国家有关规定销毁并记录。 第十七条 医疗器械使用单位可以按照合同的约定要求医疗器械生产经营企业提供医疗器械维护维修服务，也可以委托有条件和能力的维修服务机构进行医疗器械维护维修，或者自行对在用医疗器械进行维护维修。 医疗器械使用单位委托维修服务机构或者自行对在用医疗器械进行维护维修的，医疗器械生产经营企业应当按照合同的约定提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 第十八条 由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进行维护维修的，应当在合同中约定明确的质量要求、维修要求等相关事项，医疗器械使用单位应当在每次维护维修后索取并保存相关记录；医疗器械使用单位自行对医疗器械进行维护维修的，应当加强对从事医疗器械维护维修的技术人员的培训考核，并建立培训档案。 第十九条 医疗器械使用单位发现使用的医疗器械存在安全隐患的，应当立即停止使用，通知检修；经检修仍不能达到使用安全标准的，不得继续使用，并按照有关规定处置。 第二十条 医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械，转让方应当确保所转让的医疗器械安全、有效，并提供产品合法证明文件。 转让双方应当签订协议，移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料，并经有资质的检验机构检验合格后方可转让。受让方应当参照本办法第八条关于进货查验的规定进行查验，符合要求后方可使用。 不得转让未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 第二十一条 医疗器械使用单位接受医疗器械生产经营企业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的，捐赠方应当提供医疗器械的相关合法证明文件，受赠方应当参照本办法第八条关于进货查验的规定进行查验，符合要求后方可使用。 不得捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。 医疗器械使用单位之间捐赠在用医疗器械的，参照本办法第二十条关于转让在用医疗器械的规定办理。 第四章 监督管理 第二十二条 食品药品监督管理部门按照风险管理原则，对使用环节的医疗器械质量实施监督管理。 设区的市级食品药品监督管理部门应当编制并实施本行政区域的医疗器械使用单位年度监督检查计划，确定监督检查的重点、频次和覆盖率。对存在较高风险的医疗器械、有特殊储运要求的医疗器械以及有不良信用记录的医疗器械使用单位等，应当实施重点监管。 年度监督检查计划及其执行情况应当报告省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 第二十三条 食品药品监督管理部门对医疗器械使用单位建立、执行医疗器械使用质量管理制度的情况进行监督检查，应当记录监督检查结果，并纳入监督管理档案。 食品药品监督管理部门对医疗器械使用单位进行监督检查时，可以对相关的医疗器械生产经营企业、维修服务机构等进行延伸检查。 医疗器械使用单位、生产经营企业和维修服务机构等应当配合食品药品监督管理部门的监督检查，如实提供有关情况和资料，不得拒绝和隐瞒。 第二十四条 医疗器械使用单位应当按照本办法和本单位建立的医疗器械使用质量管理制度，每年对医疗器械质量管理工作进行全面自查，并形成自查报告。食品药品监督管理部门在监督检查中对医疗器械使用单位的自查报告进行抽查。 第二十五条 食品药品监督管理部门应当加强对使用环节医疗器械的抽查检验。省级以上食品药品监督管理部门应当根据抽查检验结论，及时发布医疗器械质量公告。 第二十六条 个人和组织发现医疗器械使用单位有违反本办法的行为，有权向医疗器械使用单位所在地食品药品监督管理部门举报。接到举报的食品药品监督管理部门应当及时核实、处理。经查证属实的，应当按照有关规定对举报人给予奖励。 第五章 法律责任 第二十七条 医疗器械使用单位有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》第六十六条的规定予以处罚： （一）使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的； （二）使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的。 第二十八条 医疗器械使用单位有下列情形之一的,由县级以上食品药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定予以处罚： （一）未按照医疗器械产品说明书和标签标示要求贮存医疗器械的； （二）转让或者捐赠过期、失效、淘汰、检验不合格的在用医疗器械的。 第二十九条 医疗器械使用单位有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》第六十八条的规定予以处罚： （一）未建立并执行医疗器械进货查验制度，未查验供货者的资质，或者未真实、完整、准确地记录进货查验情况的； （二）未按照产品说明书的要求进行定期检查、检验、校准、保养、维护并记录的； （三）发现使用的医疗器械存在安全隐患未立即停止使用、通知检修，或者继续使用经检修仍不能达到使用安全标准的医疗器械的； （四）未妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料的； （五）未按规定建立和保存植入和介入类医疗器械使用记录的。 第三十条 医疗器械使用单位有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款： （一）未按规定配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员，或者未按规定建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度的； （二）未按规定由指定的部门或者人员统一采购医疗器械的； （三）购进、使用未备案的第一类医疗器械，或者从未备案的经营企业购进第二类医疗器械的； （四）贮存医疗器械的场所、设施及条件与医疗器械品种、数量不相适应的，或者未按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录的； （五）未按规定建立、执行医疗器械使用前质量检查制度的； （六）未按规定索取、保存医疗器械维护维修相关记录的； （七）未按规定对本单位从事医疗器械维护维修的相关技术人员进行培训考核、建立培训档案的； （八）未按规定对其医疗器械质量管理工作进行自查、形成自查报告的。 第三十一条 医疗器械生产经营企业违反本办法第十七条规定，未按要求提供维护维修服务，或者未按要求提供维护维修所必需的材料和信息的，由县级以上食品药品监督管理部门给予警告，责令限期改正；情节严重或者拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 第三十二条 医疗器械使用单位、生产经营企业和维修服务机构等不配合食品药品监督管理部门的监督检查，或者拒绝、隐瞒、不如实提供有关情况和资料的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，可以并处2万元以下罚款。 第六章 附 则 第三十三条 用于临床试验的试验用医疗器械的质量管理，按照医疗器械临床试验等有关规定执行。 第三十四条 对使用环节的医疗器械使用行为的监督管理，按照国家卫生和计划生育委员会的有关规定执行。 第三十五条 本办法自2016年2月1日起施行。
食品药品监管总局关于印发医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则的通知【废止】 | 食药监械监〔2015〕239号 | FGWJ-2015-10518 | 2015-10-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为强化医疗器械经营质量监督管理，规范和指导医疗器械经营质量管理规范现场检查工作，根据《医疗器械经营质量管理规范》，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》（以下简称《指导原则》），现予印发。 《指导原则》适用于食品药品监管部门对第三类医疗器械批发/零售经营企业经营许可（含变更和延续）的现场核查，第二类医疗器械批发/零售经营企业经营备案后的现场核查，以及医疗器械经营企业的各类监督检查。现场检查时，应当按照《指导原则》中包含的检查项目和所对应的重点检查内容，对医疗器械经营企业实施《医疗器械经营质量管理规范》情况进行检查。医疗器械经营企业可根据其经营方式、经营范围、经营品种等特点，确定合理缺项项目，并书面说明理由，由检查组予以确认。 在对第三类医疗器械批发/零售经营企业经营许可（含变更和延续）的现场核查中，经营企业适用项目全部符合要求的为“通过检查”。有关键项目不符合要求或者一般项目中不符合要求的项目数＞10%的为“未通过检查”。食品药品监管部门根据审查情况，作出是否准予许可的书面决定。 关键项目全部符合要求，一般项目中不符合要求的项目数≤10%的为“限期整改”，企业应当在现场检查结束后30天内完成整改并向原审查部门一次性提交整改报告。经复查后，整改项目全部符合要求的，食品药品监管部门作出准予许可的书面决定；在30天内未能提交整改报告或复查仍存在不符合要求项目的，食品药品监管部门作出不予许可的书面决定。 本《指导原则》所指的一般项目中不符合要求的项目数比例=一般项目中不符合要求的项目数/(一般项目数总数－一般项目中确认的合理缺项项目数)*100%。 在对医疗器械经营企业的各类监督检查和第二类医疗器械批发/零售经营企业经营备案后的现场核查中，经营企业适用项目全部符合要求的为“通过检查”；有项目不符合要求的为“限期整改”。 检查中发现违反《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营监督管理办法》有关规定的，应依法依规处理。 检查组检查结束后应填写《医疗器械经营质量管理规范现场检查表》和《医疗器械经营质量管理规范现场检查报告》。 食品药品监管总局 2015年10月15日 医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为强化医疗器械经营质量监督管理，规范和指导医疗器械经营质量管理规范现场检查工作，根据《医疗器械经营质量管理规范》，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》（以下简称《指导原则》），现予印发。 《指导原则》适用于食品药品监管部门对第三类医疗器械批发/零售经营企业经营许可（含变更和延续）的现场核查，第二类医疗器械批发/零售经营企业经营备案后的现场核查，以及医疗器械经营企业的各类监督检查。现场检查时，应当按照《指导原则》中包含的检查项目和所对应的重点检查内容，对医疗器械经营企业实施《医疗器械经营质量管理规范》情况进行检查。医疗器械经营企业可根据其经营方式、经营范围、经营品种等特点，确定合理缺项项目，并书面说明理由，由检查组予以确认。 在对第三类医疗器械批发/零售经营企业经营许可（含变更和延续）的现场核查中，经营企业适用项目全部符合要求的为“通过检查”。有关键项目不符合要求或者一般项目中不符合要求的项目数＞10%的为“未通过检查”。食品药品监管部门根据审查情况，作出是否准予许可的书面决定。 关键项目全部符合要求，一般项目中不符合要求的项目数≤10%的为“限期整改”，企业应当在现场检查结束后30天内完成整改并向原审查部门一次性提交整改报告。经复查后，整改项目全部符合要求的，食品药品监管部门作出准予许可的书面决定；在30天内未能提交整改报告或复查仍存在不符合要求项目的，食品药品监管部门作出不予许可的书面决定。 本《指导原则》所指的一般项目中不符合要求的项目数比例=一般项目中不符合要求的项目数/(一般项目数总数－一般项目中确认的合理缺项项目数)*100%。 在对医疗器械经营企业的各类监督检查和第二类医疗器械批发/零售经营企业经营备案后的现场核查中，经营企业适用项目全部符合要求的为“通过检查”；有项目不符合要求的为“限期整改”。 检查中发现违反《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营监督管理办法》有关规定的，应依法依规处理。 检查组检查结束后应填写《医疗器械经营质量管理规范现场检查表》和《医疗器械经营质量管理规范现场检查报告》。 食品药品监管总局 2015年10月15日 医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则.docx
食品药品监管总局等部门关于印发开展打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动工作方案的通知 | 食药监械监〔2015〕236号 | FGWJ-2015-10445 | 2015-10-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团食品药品监督管理局、通信管理局、公安厅（局）、卫生计生委（卫生局）、工商行政管理局（市场监督管理局）: 目前，国内部分美容医疗机构和美容院非法销售和使用注射用透明质酸钠现象时有发生。一些非法机构或个人通过网络拉“业务”，给消费者注射未取得医疗器械注册证的透明质酸钠，已形成非法牟取暴利的地下产业链。为切实维护广大消费者合法权益，保障消费者用械安全，国家食品药品监管总局、工业和信息化部、公安部、国家卫生计生委、国家工商总局联合制定了《开展打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动工作方案》。现印发给你们，请认真组织实施。 食品药品监管总局 工业和信息化部 公安部 国家卫生计生委 国家工商总局 2015年10月14日 开展打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动工作方案 为切实维护广大消费者合法权益，保障消费者用械安全，严厉打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为，国家食品药品监管总局联合工业和信息化部、公安部、国家卫生计生委和国家工商总局等部门，自2015年10月—2016年3月在全国范围内开展打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动。现制定本方案。 一、工作目标 由国家食品药品监管总局牵头，联合工业和信息化部、公安部、国家卫生计生委和国家工商总局等部门，严厉打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为。重点查处一批大案要案，曝光一批非法制售和使用注射用透明质酸钠的企业和单位，在全社会产生震慑作用，坚决有效遏制非法制售和使用注射用透明质酸钠行为，达到“整治一类产品、规范一种行为”的目的。不断健全“部门联合、区域协作、打防并举、标本兼治”的工作机制，形成部门联动、齐抓共管的局面。 二、职责分工 （一）国家食品药品监管总局负责牵头组织各成员单位协调行动，负责组织各级食品药品监督管理部门加强对注射用透明质酸钠生产经营企业和使用单位的监管，依法查处未经许可生产经营注射用透明质酸钠产品和生产经营使用未取得医疗器械注册证的透明质酸钠产品等违法违规行为。 （二）卫生计生部门负责加强对美容医疗机构的监管，查处使用非法注射用透明质酸钠的行为；查处美容院未取得《医疗机构执业许可证》开展医疗美容服务的行为。 （三）工商行政管理部门依法加强对美容院的监管，对发现的美容院涉嫌未取得《医疗机构执业许可证》开展医疗美容的，依法移送卫生计生部门；对发现的美容院涉嫌未取得《医疗器械经营许可证》经营注射用透明质酸钠的，依法移送食品药品监管部门。 （四）通信主管部门负责加强互联网的监管，对相关部门认定的发布虚假违法信息、擅自从事医疗器械互联网信息和交易服务且拒不整改的单位，依法吊销其互联网信息服务经营许可证或注销网站备案，停止相关互联网接入服务。 （五）公安机关对非法制售和使用注射用透明质酸钠涉嫌犯罪的案件，依法立案侦查。 三、时间安排 （一）集中整治阶段（2015年10月—2016年1月）。国家食品药品监管总局会同相关部门联合印发工作方案。各省（区、市）相关部门按照方案内容制定具体措施，建立协调机制。 （二）专项督查阶段（2016年1月—2月）。国家食品药品监管总局会同有关部门组织开展对部分省（区、市）的专项督查。 （三）总结巩固阶段（2016年3月）。全面总结专项行动工作情况。 四、工作要求 （一）高度重视，加强领导。打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为关系到人民群众的切身利益，社会关注度高，各地相关部门要充分认识加强打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为的重要性和紧迫性，切实加强领导，健全“部门联合、区域协作、打防并举、标本兼治”的工作机制，形成统筹安排、齐抓共管的局面。 （二）全面排查，不留死角。畅通举报渠道，鼓励社会各界投诉举报。一旦发现非法制售和使用注射用透明质酸钠行为，要坚决予以彻查和打击。做到有案必查，违法必究，并加大曝光力度。发现跨地区的案件，涉案地区要相互配合、积极查处。 （三）加强宣传，社会共治。通过多种形式和渠道广泛开展科普宣传，发布警示信息，引导公众理性认知，提高人民群众识假辩假能力，防范风险。 （四）加强督查，狠抓落实。各相关部门要定期组织督查工作，履行好工作职责，确保打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动取得实效。 | 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团食品药品监督管理局、通信管理局、公安厅（局）、卫生计生委（卫生局）、工商行政管理局（市场监督管理局）: 目前，国内部分美容医疗机构和美容院非法销售和使用注射用透明质酸钠现象时有发生。一些非法机构或个人通过网络拉“业务”，给消费者注射未取得医疗器械注册证的透明质酸钠，已形成非法牟取暴利的地下产业链。为切实维护广大消费者合法权益，保障消费者用械安全，国家食品药品监管总局、工业和信息化部、公安部、国家卫生计生委、国家工商总局联合制定了《开展打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动工作方案》。现印发给你们，请认真组织实施。 食品药品监管总局 工业和信息化部 公安部 国家卫生计生委 国家工商总局 2015年10月14日 开展打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动工作方案 为切实维护广大消费者合法权益，保障消费者用械安全，严厉打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为，国家食品药品监管总局联合工业和信息化部、公安部、国家卫生计生委和国家工商总局等部门，自2015年10月—2016年3月在全国范围内开展打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动。现制定本方案。 一、工作目标 由国家食品药品监管总局牵头，联合工业和信息化部、公安部、国家卫生计生委和国家工商总局等部门，严厉打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为。重点查处一批大案要案，曝光一批非法制售和使用注射用透明质酸钠的企业和单位，在全社会产生震慑作用，坚决有效遏制非法制售和使用注射用透明质酸钠行为，达到“整治一类产品、规范一种行为”的目的。不断健全“部门联合、区域协作、打防并举、标本兼治”的工作机制，形成部门联动、齐抓共管的局面。 二、职责分工 （一）国家食品药品监管总局负责牵头组织各成员单位协调行动，负责组织各级食品药品监督管理部门加强对注射用透明质酸钠生产经营企业和使用单位的监管，依法查处未经许可生产经营注射用透明质酸钠产品和生产经营使用未取得医疗器械注册证的透明质酸钠产品等违法违规行为。 （二）卫生计生部门负责加强对美容医疗机构的监管，查处使用非法注射用透明质酸钠的行为；查处美容院未取得《医疗机构执业许可证》开展医疗美容服务的行为。 （三）工商行政管理部门依法加强对美容院的监管，对发现的美容院涉嫌未取得《医疗机构执业许可证》开展医疗美容的，依法移送卫生计生部门；对发现的美容院涉嫌未取得《医疗器械经营许可证》经营注射用透明质酸钠的，依法移送食品药品监管部门。 （四）通信主管部门负责加强互联网的监管，对相关部门认定的发布虚假违法信息、擅自从事医疗器械互联网信息和交易服务且拒不整改的单位，依法吊销其互联网信息服务经营许可证或注销网站备案，停止相关互联网接入服务。 （五）公安机关对非法制售和使用注射用透明质酸钠涉嫌犯罪的案件，依法立案侦查。 三、时间安排 （一）集中整治阶段（2015年10月—2016年1月）。国家食品药品监管总局会同相关部门联合印发工作方案。各省（区、市）相关部门按照方案内容制定具体措施，建立协调机制。 （二）专项督查阶段（2016年1月—2月）。国家食品药品监管总局会同有关部门组织开展对部分省（区、市）的专项督查。 （三）总结巩固阶段（2016年3月）。全面总结专项行动工作情况。 四、工作要求 （一）高度重视，加强领导。打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为关系到人民群众的切身利益，社会关注度高，各地相关部门要充分认识加强打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为的重要性和紧迫性，切实加强领导，健全“部门联合、区域协作、打防并举、标本兼治”的工作机制，形成统筹安排、齐抓共管的局面。 （二）全面排查，不留死角。畅通举报渠道，鼓励社会各界投诉举报。一旦发现非法制售和使用注射用透明质酸钠行为，要坚决予以彻查和打击。做到有案必查，违法必究，并加大曝光力度。发现跨地区的案件，涉案地区要相互配合、积极查处。 （三）加强宣传，社会共治。通过多种形式和渠道广泛开展科普宣传，发布警示信息，引导公众理性认知，提高人民群众识假辩假能力，防范风险。 （四）加强督查，狠抓落实。各相关部门要定期组织督查工作，履行好工作职责，确保打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动取得实效。
食品药品监管总局关于印发医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则等4个指导原则的通知 | 食药监械监〔2015〕218号 | FGWJ-2015-10517 | 2015-09-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械生产监督管理，指导监管部门对医疗器械生产企业实施《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录的现场检查和对检查结果的评估，根据《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则》《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则》《医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械现场检查指导原则》《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》。现印发给你们，请遵照执行。 指导原则用于指导监管部门对医疗器械生产企业实施《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录的现场检查和对检查结果的评估，适用于医疗器械注册现场核查、医疗器械生产许可（含延续或变更）现场检查，以及根据工作需要对医疗器械生产企业开展的各类监督检查。 在医疗器械注册现场核查、生产许可（含变更）现场检查中，检查组应当依据指导原则对现场检查情况出具建议结论，建议结论分为“通过检查”“未通过检查”“整改后复查”三种情况。现场检查中未发现企业有不符合项目的，建议结论为“通过检查”。现场检查中发现企业关键项目（标识“*”项）不符合要求的，或虽然仅有一般项目（未标识“*”项）不符合要求，但可能对产品质量产生直接影响的，建议结论为“未通过检查”。仅存在一般项目不符合要求，且不对产品质量产生直接影响的，建议结论为“整改后复查”。检查结论为“整改后复查”的企业应当在现场检查结束后的规定时限内[其中注册核查在6个月内，生产许可（含变更）现场检查在30天内]完成整改并向原审查部门一次性提交整改报告，审查部门必要时可安排进行现场复查，全部项目符合要求的，建议结论为“通过检查”。对于规定时限内未能提交整改报告或复查仍存在不符合项目的，建议结论为“未通过检查”。在生产许可延续现场检查中发现企业存在不符合项目的，应当通知企业限期整改，整改后仍不符合要求的，不予延续。 在各类监督检查中，发现关键项目不符合要求的，或虽然仅有一般项目不符合要求，但可能对产品质量产生直接影响的，应当要求企业停产整改；仅发现一般项目不符合要求，且不对产品质量产生直接影响的，应当要求企业限期整改。 监管部门应当对检查组提交的建议结论和现场检查资料进行审核，出具最终检查结果。 对于涉及违反《医疗器械监督管理条例》和相关法律法规的，应当依法依规进行处理。 附件：1.医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则 2.医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则 3.医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械现场检查指导原则 4.医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则 食品药品监管总局 2015年9月25日 食药监械监〔2015〕218号附件1.docx 食药监械监〔2015〕218号附件2.docx 食药监械监〔2015〕218号附件3.docx 食药监械监〔2015〕218号附件4.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械生产监督管理，指导监管部门对医疗器械生产企业实施《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录的现场检查和对检查结果的评估，根据《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则》《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则》《医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械现场检查指导原则》《医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则》。现印发给你们，请遵照执行。 指导原则用于指导监管部门对医疗器械生产企业实施《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录的现场检查和对检查结果的评估，适用于医疗器械注册现场核查、医疗器械生产许可（含延续或变更）现场检查，以及根据工作需要对医疗器械生产企业开展的各类监督检查。 在医疗器械注册现场核查、生产许可（含变更）现场检查中，检查组应当依据指导原则对现场检查情况出具建议结论，建议结论分为“通过检查”“未通过检查”“整改后复查”三种情况。现场检查中未发现企业有不符合项目的，建议结论为“通过检查”。现场检查中发现企业关键项目（标识“*”项）不符合要求的，或虽然仅有一般项目（未标识“*”项）不符合要求，但可能对产品质量产生直接影响的，建议结论为“未通过检查”。仅存在一般项目不符合要求，且不对产品质量产生直接影响的，建议结论为“整改后复查”。检查结论为“整改后复查”的企业应当在现场检查结束后的规定时限内[其中注册核查在6个月内，生产许可（含变更）现场检查在30天内]完成整改并向原审查部门一次性提交整改报告，审查部门必要时可安排进行现场复查，全部项目符合要求的，建议结论为“通过检查”。对于规定时限内未能提交整改报告或复查仍存在不符合项目的，建议结论为“未通过检查”。在生产许可延续现场检查中发现企业存在不符合项目的，应当通知企业限期整改，整改后仍不符合要求的，不予延续。 在各类监督检查中，发现关键项目不符合要求的，或虽然仅有一般项目不符合要求，但可能对产品质量产生直接影响的，应当要求企业停产整改；仅发现一般项目不符合要求，且不对产品质量产生直接影响的，应当要求企业限期整改。 监管部门应当对检查组提交的建议结论和现场检查资料进行审核，出具最终检查结果。 对于涉及违反《医疗器械监督管理条例》和相关法律法规的，应当依法依规进行处理。 附件：1.医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则 2.医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则 3.医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械现场检查指导原则 4.医疗器械生产质量管理规范体外诊断试剂现场检查指导原则 食品药品监管总局 2015年9月25日 食药监械监〔2015〕218号附件1.docx 食药监械监〔2015〕218号附件2.docx 食药监械监〔2015〕218号附件3.docx 食药监械监〔2015〕218号附件4.docx
食品药品监管总局办公厅关于启用医疗器械注册管理信息系统备案子系统的通知 | 食药监办械管函〔2015〕534号 | FGWJ-2015-10463 | 2015-09-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，总局信息中心、受理和举报中心: 为做好医疗器械备案管理信息化工作，提升监管效能，总局组织开发了“医疗器械注册管理信息系统备案子系统”（以下简称备案子系统）。现将有关事项通知如下： 一、该备案子系统于2015年9月10日起正式启用，用于办理第一类医疗器械备案、变更备案和取消备案等业务时。企业使用该系统办理相关业务需同时提交纸质申请资料。相关监管人员和企业人员可从总局网站首页（http://www.cfda.gov.cn）“网上办事”栏目中的“医疗器械注册管理信息系统”点击进入。操作手册和演示视频可从本系统中下载。 二、各省（区、市）局要加强组织领导，明确系统管理的职责分工，确定系统管理员，分配系统使用权限，确保系统按时启用，确保医疗器械备案相关数据统一、权威。相关监管部门在使用本系统办理相关业务时应严格执行有关第一类医疗器械备案的法规要求。 三、各省（区、市）局医疗器械注册管理部门应作为行政区域内该系统管理的牵头协调部门，负责组织相关宣传培训和应用。 四、各级食品药品监督管理部门应按照信息公开有关要求，及时公布第一类医疗器械备案信息。 请各省（区、市）局组织将备案子系统启用前行政区域内所有第一类医疗器械备案信息，通过该系统传送至总局。 总局备案子系统启用后，有关省（区、市）局、设区的市级局仍需使用原有的信息系统进行第一类医疗器械备案的，应当将备案信息通过本备案子系统传送至总局，进行数据统一管理和公开查询。 五、该软件模块使用过程中，如有问题，请及时与医疗器械注册管理司或技术人员联系。 医疗器械注册管理司联系人：李卓琦 联系电话:（010）88331469 总局信息中心联系人：张玥 联系电话：（010）88330138 软件模块技术支持联系人：李祐祥 联系电话：18910681032 附件：医疗器械行政许可信息管理系统备案子系统启用说明 食品药品监管总局办公厅 2015年9月2日 食药监办械管函〔2015〕534号附件.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，总局信息中心、受理和举报中心: 为做好医疗器械备案管理信息化工作，提升监管效能，总局组织开发了“医疗器械注册管理信息系统备案子系统”（以下简称备案子系统）。现将有关事项通知如下： 一、该备案子系统于2015年9月10日起正式启用，用于办理第一类医疗器械备案、变更备案和取消备案等业务时。企业使用该系统办理相关业务需同时提交纸质申请资料。相关监管人员和企业人员可从总局网站首页（http://www.cfda.gov.cn）“网上办事”栏目中的“医疗器械注册管理信息系统”点击进入。操作手册和演示视频可从本系统中下载。 二、各省（区、市）局要加强组织领导，明确系统管理的职责分工，确定系统管理员，分配系统使用权限，确保系统按时启用，确保医疗器械备案相关数据统一、权威。相关监管部门在使用本系统办理相关业务时应严格执行有关第一类医疗器械备案的法规要求。 三、各省（区、市）局医疗器械注册管理部门应作为行政区域内该系统管理的牵头协调部门，负责组织相关宣传培训和应用。 四、各级食品药品监督管理部门应按照信息公开有关要求，及时公布第一类医疗器械备案信息。 请各省（区、市）局组织将备案子系统启用前行政区域内所有第一类医疗器械备案信息，通过该系统传送至总局。 总局备案子系统启用后，有关省（区、市）局、设区的市级局仍需使用原有的信息系统进行第一类医疗器械备案的，应当将备案信息通过本备案子系统传送至总局，进行数据统一管理和公开查询。 五、该软件模块使用过程中，如有问题，请及时与医疗器械注册管理司或技术人员联系。 医疗器械注册管理司联系人：李卓琦 联系电话:（010）88331469 总局信息中心联系人：张玥 联系电话：（010）88330138 软件模块技术支持联系人：李祐祥 联系电话：18910681032 附件：医疗器械行政许可信息管理系统备案子系统启用说明 食品药品监管总局办公厅 2015年9月2日 食药监办械管函〔2015〕534号附件.docx
食品药品监管总局关于印发医疗器械经营企业分类分级监督管理规定的通知【废止】 | 食药监械监〔2015〕158号 | FGWJ-2015-10519 | 2015-08-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为提高医疗器械经营监管的科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）和《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号），总局组织制定了《医疗器械经营企业分类分级监督管理规定》，现予印发，请遵照执行。 食品药品监管总局 2015年8月17日 医疗器械经营企业分类分级监督管理规定 第一章 总则 第一条 为提高医疗器械经营企业监督管理科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，提升监管效能，保证公众用械安全，根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械经营监督管理办法》等，制定本规定。 第二条 本规定中的分类分级监督管理，是指食品药品监督管理部门根据医疗器械的风险程度、医疗器械经营企业业态、质量管理水平和遵守法规的情况，结合医疗器械不良事件及产品投诉状况等因素，将医疗器械经营企业分为不同的类别，并按照属地监管的原则，实施分级动态管理的活动。 第三条 本规定适用于各级食品药品监督管理部门对医疗器械经营企业分类分级监督管理活动的全过程。 第四条 国家食品药品监督管理总局负责指导和检查全国医疗器械经营企业分类分级监督管理工作。 省级食品药品监督管理部门负责编制本省的医疗器械经营企业监督检查计划，并监督实施医疗器械经营企业分类分级监督管理工作。 设区的市级食品药品监督管理部门结合实际确定本行政区域内医疗器械经营企业的监管级别,明确监管重点,规定检查频次和覆盖率，并组织实施。 县(区)级食品药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械经营企业分类分级监督管理的具体工作。 第二章 经营企业的分类分级 第五条 国家食品药品监督管理总局根据经营环节产品的特殊储运要求和监督抽验、不良事件监测、风险监测、召回等情况，以及质量投诉多、社会关注度高的产品，制定公布《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》。 第六条 医疗器械经营企业分为三个监管级别。 三级监管为风险最高级别的监管，主要是对医疗器械经营环节重点监管目录涉及的经营企业，为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的经营企业，上年度存在行政处罚且整改不到位和存在不良信用记录的经营企业进行的监管。 二级监管为风险一般级别的监管，主要是对除三级监管外的经营第二、三类医疗器械的批发企业进行的监管。 一级监管为风险较低级别的监管，主要是对除二、三级监管外的其他医疗器械经营企业进行的监管。 医疗器械经营企业涉及多个监管级别的，按最高级别对其进行监管。 第七条 医疗器械经营企业监管级别确定工作按年度进行并向社会公布，对于企业存在严重违法违规行为或新增经营业态等特殊情况可即时确定并调整企业监管级别。各级食品药品监督管理部门按照确定的级别进行相应的监督管理。 第三章 监管措施 第八条 地方各级食品药品监督管理部门应当督促医疗器械经营企业按照《医疗器械经营质量管理规范》要求，采取有效的质量控制措施，保障经营过程中产品的质量安全，防止发生重大医疗器械质量事故。 第九条 地方各级食品药品监督管理部门根据监管级别，制定监督计划，综合运用全项目检查、飞行检查、跟踪检查和监督抽验等多种形式强化监督管理。 第十条 设区的市级食品药品监督管理部门应结合监管实际，依据确定的监管级别，制定本行政区域内医疗器械经营企业的监督检查频次和覆盖率，原则要求如下： （一）实施三级监管的经营企业，设区的市级食品药品监督管理部门组织每年检查不少于一次，角膜接触镜类和计划生育类产品各地可根据监管需要确定检查频次。对整改企业跟踪检查覆盖率要达到100%，直至企业整改到位。 （二）实施二级监管的经营企业，县（区）级食品药品监督管理部门每两年检查不少于一次。对整改企业跟踪检查覆盖率要达到100%，直至企业整改到位。 （三）实施一级监管的经营企业，县（区）级食品药品监督管理部门按照有关要求，随机抽取本行政区域内30%以上的企业进行监督检查，3年内达到全覆盖。 第十一条 省级食品药品监督管理部门应当每年随机抽取本行政区域内一定比例的医疗器械经营企业进行监督检查。 第十二条 对于经营企业发生重大质量事故，省级食品药品监督管理部门应当及时组织检查，并同时上报国家食品药品监督管理总局。一般质量事故由设区的市级食品药品监督管理部门组织检查。 第十三条 地方各级食品药品监督管理部门对于监管中发现的共性问题、突出问题或企业质量管理薄弱环节，要结合本行政区域的监管实际，制定加强监管的措施并组织实施。涉及重大问题的，应当及时向上一级食品药品监督管理部门报告。 第十四条 地方各级食品药品监督管理部门应当及时主动向社会公开监督检查的结果、对企业经营的产品开展抽验的结果、查处的意见等监管信息，合格的、不合格的企业都要公开。 第十五条 设区的市级及以下食品药品监督管理部门应当建立本行政区域内医疗器械经营企业分类分级监督管理档案。监督管理档案应当包括医疗器械经营企业许可和备案、监督检查、监督抽验、不良事件监测、产品召回、处罚情况和投诉举报等信息，同时应当录入医疗器械经营企业监管信息系统并定期更新，确保相关信息及时、准确。 第十六条 上级食品药品监督管理部门应采取措施，对下级食品药品监督管理部门开展医疗器械经营企业分类分级监督管理工作进行督查，落实监管责任。对监管责任落实不到位的，可以通报当地政府。 第四章 附则 第十七条 地方各级食品药品监督管理部门对医疗器械经营企业实施的监督检查主要包括全项目检查、飞行检查、跟踪检查等。 全项目检查是指按照医疗器械经营质量管理规范逐条开展的检查。 本规定飞行检查是指针对医疗器械经营企业开展的不预先告知的监督检查。 跟踪检查是指对医疗器械经营企业有关问题的整改措施与整改效果的复核性检查。 第十八条 本规定自发布之日起施行。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为提高医疗器械经营监管的科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）和《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号），总局组织制定了《医疗器械经营企业分类分级监督管理规定》，现予印发，请遵照执行。 食品药品监管总局 2015年8月17日 医疗器械经营企业分类分级监督管理规定 第一章 总则 第一条 为提高医疗器械经营企业监督管理科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，提升监管效能，保证公众用械安全，根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械经营监督管理办法》等，制定本规定。 第二条 本规定中的分类分级监督管理，是指食品药品监督管理部门根据医疗器械的风险程度、医疗器械经营企业业态、质量管理水平和遵守法规的情况，结合医疗器械不良事件及产品投诉状况等因素，将医疗器械经营企业分为不同的类别，并按照属地监管的原则，实施分级动态管理的活动。 第三条 本规定适用于各级食品药品监督管理部门对医疗器械经营企业分类分级监督管理活动的全过程。 第四条 国家食品药品监督管理总局负责指导和检查全国医疗器械经营企业分类分级监督管理工作。 省级食品药品监督管理部门负责编制本省的医疗器械经营企业监督检查计划，并监督实施医疗器械经营企业分类分级监督管理工作。 设区的市级食品药品监督管理部门结合实际确定本行政区域内医疗器械经营企业的监管级别,明确监管重点,规定检查频次和覆盖率，并组织实施。 县(区)级食品药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械经营企业分类分级监督管理的具体工作。 第二章 经营企业的分类分级 第五条 国家食品药品监督管理总局根据经营环节产品的特殊储运要求和监督抽验、不良事件监测、风险监测、召回等情况，以及质量投诉多、社会关注度高的产品，制定公布《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》。 第六条 医疗器械经营企业分为三个监管级别。 三级监管为风险最高级别的监管，主要是对医疗器械经营环节重点监管目录涉及的经营企业，为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的经营企业，上年度存在行政处罚且整改不到位和存在不良信用记录的经营企业进行的监管。 二级监管为风险一般级别的监管，主要是对除三级监管外的经营第二、三类医疗器械的批发企业进行的监管。 一级监管为风险较低级别的监管，主要是对除二、三级监管外的其他医疗器械经营企业进行的监管。 医疗器械经营企业涉及多个监管级别的，按最高级别对其进行监管。 第七条 医疗器械经营企业监管级别确定工作按年度进行并向社会公布，对于企业存在严重违法违规行为或新增经营业态等特殊情况可即时确定并调整企业监管级别。各级食品药品监督管理部门按照确定的级别进行相应的监督管理。 第三章 监管措施 第八条 地方各级食品药品监督管理部门应当督促医疗器械经营企业按照《医疗器械经营质量管理规范》要求，采取有效的质量控制措施，保障经营过程中产品的质量安全，防止发生重大医疗器械质量事故。 第九条 地方各级食品药品监督管理部门根据监管级别，制定监督计划，综合运用全项目检查、飞行检查、跟踪检查和监督抽验等多种形式强化监督管理。 第十条 设区的市级食品药品监督管理部门应结合监管实际，依据确定的监管级别，制定本行政区域内医疗器械经营企业的监督检查频次和覆盖率，原则要求如下： （一）实施三级监管的经营企业，设区的市级食品药品监督管理部门组织每年检查不少于一次，角膜接触镜类和计划生育类产品各地可根据监管需要确定检查频次。对整改企业跟踪检查覆盖率要达到100%，直至企业整改到位。 （二）实施二级监管的经营企业，县（区）级食品药品监督管理部门每两年检查不少于一次。对整改企业跟踪检查覆盖率要达到100%，直至企业整改到位。 （三）实施一级监管的经营企业，县（区）级食品药品监督管理部门按照有关要求，随机抽取本行政区域内30%以上的企业进行监督检查，3年内达到全覆盖。 第十一条 省级食品药品监督管理部门应当每年随机抽取本行政区域内一定比例的医疗器械经营企业进行监督检查。 第十二条 对于经营企业发生重大质量事故，省级食品药品监督管理部门应当及时组织检查，并同时上报国家食品药品监督管理总局。一般质量事故由设区的市级食品药品监督管理部门组织检查。 第十三条 地方各级食品药品监督管理部门对于监管中发现的共性问题、突出问题或企业质量管理薄弱环节，要结合本行政区域的监管实际，制定加强监管的措施并组织实施。涉及重大问题的，应当及时向上一级食品药品监督管理部门报告。 第十四条 地方各级食品药品监督管理部门应当及时主动向社会公开监督检查的结果、对企业经营的产品开展抽验的结果、查处的意见等监管信息，合格的、不合格的企业都要公开。 第十五条 设区的市级及以下食品药品监督管理部门应当建立本行政区域内医疗器械经营企业分类分级监督管理档案。监督管理档案应当包括医疗器械经营企业许可和备案、监督检查、监督抽验、不良事件监测、产品召回、处罚情况和投诉举报等信息，同时应当录入医疗器械经营企业监管信息系统并定期更新，确保相关信息及时、准确。 第十六条 上级食品药品监督管理部门应采取措施，对下级食品药品监督管理部门开展医疗器械经营企业分类分级监督管理工作进行督查，落实监管责任。对监管责任落实不到位的，可以通报当地政府。 第四章 附则 第十七条 地方各级食品药品监督管理部门对医疗器械经营企业实施的监督检查主要包括全项目检查、飞行检查、跟踪检查等。 全项目检查是指按照医疗器械经营质量管理规范逐条开展的检查。 本规定飞行检查是指针对医疗器械经营企业开展的不预先告知的监督检查。 跟踪检查是指对医疗器械经营企业有关问题的整改措施与整改效果的复核性检查。 第十八条 本规定自发布之日起施行。
食品药品监管总局关于印发医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容的通知【废止】 | 食药监械监〔2015〕159号 | FGWJ-2015-10520 | 2015-08-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强医疗器械经营监管，根据《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）和《医疗器械经营企业分类分级监督管理规定》（食药监械监〔2015〕158号），总局组织制定了《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》，现印发给你们，请按照《医疗器械经营企业分类分级监督管理规定》对《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》中所列品种的经营实施重点监管。 附件：医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容 食品药品监管总局 2015年8月17日 食药监械监〔2015〕159号附件.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强医疗器械经营监管，根据《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）和《医疗器械经营企业分类分级监督管理规定》（食药监械监〔2015〕158号），总局组织制定了《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》，现印发给你们，请按照《医疗器械经营企业分类分级监督管理规定》对《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》中所列品种的经营实施重点监管。 附件：医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容 食品药品监管总局 2015年8月17日 食药监械监〔2015〕159号附件.doc
食品药品监管总局办公厅关于天津晶明新技术开发有限公司生产的眼用全氟丙烷气体可疑群体不良事件后续处置情况的通报 | 食药监办械监〔2015〕114号 | FGWJ-2015-10274 | 2015-07-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 近日，标识为天津晶明新技术开发有限公司生产的眼用全氟丙烷气体[注册证号：国食药监械(准)字2014第3221571号，生产批号：15040001]在北京、江苏两地发生可疑群体不良事件。为控制产品风险，保障公众用械安全，7月8日，总局办公厅印发《关于暂停销售使用天津晶明新技术开发有限公司生产的眼用全氟丙烷气体的通知》（食药监办械监〔2015〕94号），在全国范围内暂停销售和使用该公司生产的批号为15040001的眼用全氟丙烷气体，并立即向国家卫生计生委通报了有关不良事件情况和使用该批次产品的医疗机构。现将相关后续处置情况通报如下： 一、不良事件调查与监测情况 接到报告后，总局立即要求国家药品不良反应监测中心组织专家组对相关医疗机构开展现场调查。根据专家组调查报告，高度怀疑为该产品引起的可疑群体不良事件。 国家药品不良反应监测中心监测数据显示，除前期北京、江苏两地可疑群体不良事件涉及的两家医院外，后续未收到其他关于该产品可疑不良事件的报告。截至目前，全国范围内无新增眼用全氟丙烷气体可疑不良事件报告。 二、产品召回情况 目前，天津晶明新技术开发有限公司已完成对2015年生产的两个批次（生产批号为15040001、15040002）共计8632盒眼用全氟丙烷气体的召回工作，产品已全部得到控制。 三、产品检验情况 经对北京和江苏两地涉事产品和企业召回产品按注册产品标准进行检验，上述产品“含量”项目不符合标准规定，江苏涉事产品和企业召回产品“皮内反应”项目不符合标准规定。 该产品可疑群体不良事件发生后，天津市市场和质量监督管理委员会按总局要求，立即责令天津晶明新技术开发有限公司暂停生产眼用全氟丙烷气体并召回相关产品。组织对该公司进行现场检查并查明产品流向，抽取了相应批次产品开展了检验工作。目前，根据上述检验结果，天津市市场和质量监督管理委员会已对该企业立案调查。 总局要求天津市市场和质量监督管理委员会督促天津晶明新技术开发有限公司切实落实企业主体责任，并责令该公司在查明事件原因前，不得恢复眼用全氟丙烷气体的生产。同时，要继续加大对相关事件的调查力度，依法进行严肃查处；涉嫌犯罪的，立即移交公安部门，追究刑事责任。 食品药品监管总局办公厅 2015年7月30日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 近日，标识为天津晶明新技术开发有限公司生产的眼用全氟丙烷气体[注册证号：国食药监械(准)字2014第3221571号，生产批号：15040001]在北京、江苏两地发生可疑群体不良事件。为控制产品风险，保障公众用械安全，7月8日，总局办公厅印发《关于暂停销售使用天津晶明新技术开发有限公司生产的眼用全氟丙烷气体的通知》（食药监办械监〔2015〕94号），在全国范围内暂停销售和使用该公司生产的批号为15040001的眼用全氟丙烷气体，并立即向国家卫生计生委通报了有关不良事件情况和使用该批次产品的医疗机构。现将相关后续处置情况通报如下： 一、不良事件调查与监测情况 接到报告后，总局立即要求国家药品不良反应监测中心组织专家组对相关医疗机构开展现场调查。根据专家组调查报告，高度怀疑为该产品引起的可疑群体不良事件。 国家药品不良反应监测中心监测数据显示，除前期北京、江苏两地可疑群体不良事件涉及的两家医院外，后续未收到其他关于该产品可疑不良事件的报告。截至目前，全国范围内无新增眼用全氟丙烷气体可疑不良事件报告。 二、产品召回情况 目前，天津晶明新技术开发有限公司已完成对2015年生产的两个批次（生产批号为15040001、15040002）共计8632盒眼用全氟丙烷气体的召回工作，产品已全部得到控制。 三、产品检验情况 经对北京和江苏两地涉事产品和企业召回产品按注册产品标准进行检验，上述产品“含量”项目不符合标准规定，江苏涉事产品和企业召回产品“皮内反应”项目不符合标准规定。 该产品可疑群体不良事件发生后，天津市市场和质量监督管理委员会按总局要求，立即责令天津晶明新技术开发有限公司暂停生产眼用全氟丙烷气体并召回相关产品。组织对该公司进行现场检查并查明产品流向，抽取了相应批次产品开展了检验工作。目前，根据上述检验结果，天津市市场和质量监督管理委员会已对该企业立案调查。 总局要求天津市市场和质量监督管理委员会督促天津晶明新技术开发有限公司切实落实企业主体责任，并责令该公司在查明事件原因前，不得恢复眼用全氟丙烷气体的生产。同时，要继续加大对相关事件的调查力度，依法进行严肃查处；涉嫌犯罪的，立即移交公安部门，追究刑事责任。 食品药品监管总局办公厅 2015年7月30日
食品药品监管总局办公厅关于多功能超声骨刀等127个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2015〕104号 | FGWJ-2015-10265 | 2015-07-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对多功能超声骨刀等127个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（8个） （一）多功能超声骨刀：由主机、手机、工作尖、冲洗管和脚踏组成，用于牙科和口腔外科的植牙切骨手术、鼻窦增高手术、骨修型、拔牙、残根、断裂植体移除、牙周病治疗、根体清洁和根管移除。分类编码：6823。 （二）磁场成像系统：由操作台、数据采集室、患者检查床体、龙门、传感器系统和数据分析系统以及软件组成，通过磁传感器采集心脏的电生理功能的磁信号并以图形方式显示这些数据，对被检测人员进行心脏猝死风险分析预测。分类编码：6821。 （三）糖尿病管理应用程序：软件产品。通过蓝牙连接特定的血糖仪，将血糖值从血糖仪传输到移动设备，同时，具有药物计算（用药剂量指导）功能。分类编码6870。 （四）胶囊式内窥镜镜姿态控制器：由永磁体和外壳组成，通过产生驱动磁场，对人体吞服的胶囊内镜产生拉力和扭矩力，改变驱动磁场的方向和作用在胶囊内镜上的强度，从而驱动胶囊内镜在胃腔或结肠内滚动、旋转和倾斜运动，实现对胶囊内镜的运动控制和姿态调整。用于在患者进行消化道胶囊内窥镜检查时控制胶囊内窥镜的运动。分类编码：6822。 （五）胶囊式内窥镜控制系统：由电动检查床、体外磁控装置、图像工作站和紧急控制装置组成，与胶囊式内窥镜配套使用，用于在人体胃和十二指肠检查中，控制患者吞服的胶囊式内窥镜的姿态、方向和运动。分类编码：6822。 （六）内镜用气囊控制器：由主机（包括气泵、传感器）、手控面板、脚踏开关、供气导管、电源、连接器、过滤器组成。配合特定的一次性气囊辅助导引导管使用，控制气囊充气、放气。分类编码：6877。 （七）基因检测试剂盒（微阵列芯片法）：由微阵列芯片（用于飞行时间质谱系统对核酸样本分析时的核酸样本的承载）、质控品（用于对微阵列芯片的性能指标的质控）、引物P1（与自备试剂合用，扩增质控品，产物对微阵列芯片的性能进行质控）、引物P2（与自备试剂合用，扩增质控品，产物对微阵列芯片的性能进行质控）、引物Y（与自备试剂合用，扩增目的核酸片段，对微阵列芯片性能进行质控）5 部分组成。产品适用于飞行时间质谱系统对人体来源样本中的特定基因进行分析。用于临床体外诊断。分类编码：6840。 （八）8种食源性细菌核酸检测试剂盒（LAMP法）：由8连反应液管、阳性对照、基因组、阴性对照、DNA 提取液组成。用于疑为食源性疾病病人粪便、肛拭、呕吐物等样本中8 种常见食源性细菌（沙门菌、志贺菌、金黄色葡萄球菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、单增李斯特菌、奇异变形杆菌、大肠杆菌O157) 核酸的快速检测，用于食源性疾病的辅助诊断。分类编码：6840。 二、作为II类医疗器械管理的产品（60个） （一）牙齿研磨器：由一次性无菌研磨容器和研磨机组成，用于将拔掉的牙齿研磨成符合一定大小的颗粒物。颗粒物经过清洗液消毒转化为无菌颗粒，移植到牙洞和骨缺损处。分类编码：6806。 （二）上／下肢功能康复训练器：由基座、活动部件以及控制部件组成，由电机驱动，设备带动患者上肢和（或）下肢进行被动运动，从而进行上肢和（或）下肢的康复性训练。分类编码：6826。 （三）认知康复诊断系统：由硬件和专用软件组成，用于脑外伤、脑卒中、帕金森病、各种痴呆等脑部疾病或创伤所致认知障碍，儿童疾病如脑瘫、儿童多动症、自闭症以及智障等各种原因导致的认知障碍的诊断及辅助康复。分类编码：6826。 （四）认知康复训练与评估软件：用于脑外伤、脑卒中、帕金森病、各种痴呆等脑部疾病或创伤所致认知障碍的评估及训练。分类编码：6870。 （五）关节活动度评估与训练系统：主要由传感器、软件、绑带和蓝牙模块组成，用于脑卒中（脑梗死、脑出血）患者肢体运动功能障碍的康复评估与主动运动训练。分类编码：6826。 （六）上肢康复训练数据采集传输系统：主要由上肢运动数据采集模块（采集模块可为手套形式）和无线数据接收模块组成，用于将脑卒中（中风）、脊髓损伤（偏瘫）、工伤、外伤等引起的上肢功能障碍患者主动康复训练的运动数据采集并提交远程康复医生，作为医生诊断和指导训练的依据。分类编码：6821。 （七）下肢淋巴水肿治疗仪：由控制台、球形阀、隔板圈环、治疗床遥控装置、紧急关闭按钮、治疗床和电缆组成。在下肢上施加间歇性负压，用于治疗下肢淋巴水肿。分类编码：6826。 （八）上肢康复仪：由机器手、塑料手托、手垫套装、控制盒、前臂支撑座、前臂支撑座承托件、连接线、电源适配器和训练软件组成，通过采集表面肌电信号并进行处理，判断使用者的意图，训练软件控制机器手的运动从而协助使用者进行手部运动。用于脑卒中后导致上肢瘫痪患者的康复训练。分类编码：6826。 （九）诊断检查灯：包含LED 光源，用于为诊断、治疗的局部区域提供照明。分类编码：6820。 （十）上消化道pH-阻抗动态监测仪：主要由pH-阻抗动态监测采集仪、上消化道pH-阻抗分析软件、pH-阻抗导管电极和电源适配器组成，用于胃食管反流病（GERD) 、食管内酸或非酸反流、喉咽反流等反流性疾病的临床诊断，评估药物及手术治疗的效果。分类编码：6821。 （十一）胃肠电检测系统：主要由胃肠电图仪及胃肠电检测与自动分析软件组成，通过检测病人多通道胃电，记录人体胃肠部体表生物电信号，来评估胃慢波，供胃肠疾病临床诊断参考。分类编码：6821。 （十二）医用神经电刺激仪：主要由神经电刺激仪主机、人机交互软件、电极电缆线和电极片组成。非高频电刺激治疗设备。用于功能性消化不良及颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎引起的颈肩腰腿疼痛的治疗。分类编码：6826。 （十三）刺激呈现与响应收集系统：由视觉刺激系统、音频系统、反应控制手柄、同步盒及处理软件组成。配合功能磁共振扫描器，用于在功能磁共振成像时为患者呈现音频和视频的刺激，并完成对该刺激响应的收集。分类编码：6828。 （十四）一次性雾化器套件：由雾化杯、伸缩波纹管、咬嘴组成，配合超声雾化机使用，超声雾化机产生的超声波作用于雾化杯内的药液，使药液雾化成微小颗粒，通过导管输送给患者。无菌产品。类编码：6866。 （十五）低周波治疗仪：主要由主机、导电线、电池组成，用于促进精明穴、耳垂穴周围相关部位的血液循环，缓解肌肉因疲惫或受伤而引起的疼痛。分类编码：6826。 （十六）护眼仪：由主机、眼罩、耳机、电源适配器组成，通过由微电脑芯片控制眼罩来产生磁场，作用于眼部周围的睛明、攒竹、太阳、四白等穴位。用于假性近视和轻度近视青少年，预防近视发生。分类编码：6826。 （十七）色觉缺陷检查仪：由主机、舒适控制器（选配件）及电源电缆组成。根据患者的主观判断给出人眼色觉的定性结论和参考数据，用于测试人眼色觉缺陷。分类编码：6821。 （十八）直肠测压管：由管体、塑配件和球囊组成，与肛肠动力仪配套，用于对直肠内压力进行测量。无菌产品。分类编码：6866。 （十九）尿动力学导管：由管体、塑配件和球囊组成，与尿动力仪配套，用于对尿道内压力和膀胱内压力进行测量。无菌产品。分类编码：6866。 （二十）测压连接套装：由灌注连接管、硅胶连接管、连接管和三通延长管组成，与肛肠动力仪和尿动力仪配套，用于将直肠测压管或尿动力学导管与肛肠动力仪或尿动力仪直接连接。无菌产品。分类编码：6866。 （二十一）髓内钉远端孔瞄准系统：通过电子感应器感应置于髓内钉内部的磁导针的位置，再利用外部机械结构实现外部支架的调整，以找到远端交锁螺丝的螺孔。用于股骨髓内钉和胫骨髓内钉手术中辅助瞄准髓内钉远端交锁螺丝螺孔。分类编码：6821。 （二十二）一次性使用输尿管结石封堵器：由外鞘管、弹簧圈内芯和推进器组成，用于以内窥镜方式抓取、移除结石时固定输尿管内的结石。分类编码：6822。 （二十三）双目视力仪：由主机、手持式控制器和电源线组成。根据患者的主观判断给出人眼视力的定性结论和参考数据，用于测试人眼视敏度、视力和色觉缺陷。分类编码：6820。 （二十四）一次性使用肛瘘旋转锉削器：由内撬柄、外撬柄组成，与外接的有源吸引切割器配合，在肛瘘管里使用。用于摘除剥离瘘管壁硬结组织。无菌产品。分类编码：6809。 （二十五）组配式软钻接头：由卡头和连杆组成，髋关节置换手术工具。用于在术中与钻头连接，为髋臼螺钉钻孔。分类编码：6810。 （二十六）软钻：主要由接头、钢丝绳和钻头组成，配合软钻导向器，并连接电动工具或软钻手柄，用于骨科髋关节置换手术时，在髋臼钻孔。分类编码：6810。 （二十七）柱形开髓钻：骨科髋关节置换手术时，与有源器械相连接，用于钻开髓腔。分类编码：6810。 （二十八）自闭与多动障碍干预仪：主要由单通道低通滤波器、听觉统合训练器、主机、自闭与多动评估和训练用具以及专用软件组成。通过对音乐、听觉语言、可视序列诱导信号进行实时检测、处理，为沟通交流、语言听处理功能的评估诊断和康复训练提供相关信息，以及康复过程的动态评估与实时监控。用于自闭症、注意力缺陷与多动障碍的诊断评估、康复训练及康复指导。分类编码：6826。 （二十九）电刀清洁片：由泡棉垫、粗糙面、背胶和x 光感应线构成。用于手术中电刀的清洁使用，不和人体接触，一次性使用。无菌产品。分类编码：6801。 （三十）放射性粒子植入防护枪：主要由一次性植入枪芯、一次性弹夹、植入枪托、专用配套推杆、弹夹防护套组成。与一次性使用粒子及输送用穿刺针配套，用于对操作者为肿瘤患者的内放射性治疗时的防护及粒子输送、防护。分类编码：6834。 （三十一）医用X线胶片扫描仪：扫描医用X射线胶片提取影像，用于医生阅片及诊断。分类编码：6831。 （三十二）口腔影像获取软件：由安装光盘及随机文件组成。安装于计算机上，与口腔设备通过数据传输获取影像，再将获取的影像传输给影像归档系统。分类编码：6870。 （三十三）呼吸阀：由呼气阀主体、进气口、排气口、阀盖、阀盖对准凹口、阀盖对准翼片、隔膜、隔膜对准凹口、隔膜对准翼片和压力传感器端口盖组成，接口符合YY1040.1-2003中非金属圆锥接头的要求。是一种多患者使用的呼气器械，与持续正压通气系统一同使用，使用时一端连接面罩，另一端连接呼吸管路。用于在低持续正压通气压力时，在患者回路中提供连续泄漏通路，从而减少患者对CO2的重复呼吸。分类编码6854。 (三十四)皮肤放大镜：主要由灯头（包含LED光源）、放大镜、物镜、手柄、电池组成，用于对患者皮肤的病变组织进行放大观察。分类编码：6822。 （三十五）认知功能训练系统：主要由显示屏、主机、嵌入式软件构成，从视、听及视听结合等方面来训练受训者的注意力、记忆力、手眼协调和执行能力，通过对训练者的成绩分析，针对性的给训练者进行训练，以提高训练者的执行功能。用于认知功能缺陷的辅助治疗。分类编码：6826。 （三十六）医用康复理疗仪：主要由助步行走装置、颈椎牵引装置、腰部按摩装置、腰椎牵引装置、电机及智能控制部分组成，用于颈椎病、腰椎病及下肢体运动障碍的康复理疗。分类编码：6826。 （三十七）非标准视标液晶视力表：主要由主机和红绿识别镜组成。在液晶屏幕上显示各种检查用视标及图形，使用非标准视标，用于视力检查以及其他视觉功能的检查。分类编码：6820。 (三十八)电子助视器：由图像采集控制模块、稳压电路控制模块、阅读平台滑动模块、液晶显示模块及电池充电模块组成，由摄像头对目标进行图像取样，并通过电子技术对图像进行放大、对比度调整、色彩模式调整处理。用于辅助眼科疾病患者 (弱视)日常阅读。分类编码：6820。 （三十九）电热煮沸消毒器：主要由主体、器盖、电热管和电器控制组成，利用电热管进行加热。用于医疗器械的煮沸消毒。分类编码：6857。 （四十）上肢功能康复系统：由手柄传感器（含绑带）、多功能训练球（含绑带）、多功能训练板、计算机、垫子、USB转接盒和软件组成。用于通过训练，帮助神经、骨科康复患者进行上肢功能训练，辅助提高其上肢运动功能及手部精细运动能力。分类编码：6826。 （四十一）胸腹传感带：主要由胸腹传感织带（含有传感器）、电极扣、自粘带组成，将胸部、背部以及腹部起伏变化转变为电信号，采集记录人体呼吸规律变化。与呼吸监测仪器配合，用于呼吸运动检测、睡眠呼吸检测，检测结果用于疾病诊断。分类编码：6821。 （四十二）灸用灸疗机：主要由机头、支架、遥控器及底座构成。具有根据实时监测的温度控制驱动电机，在超过安全温度设定时控制灸疗机自动报警并且停止灸疗；设定灸疗时间，确保灸疗的灸量；选择灸疗手法和模式；监控施灸的灸量、施灸时皮肤的温度、施灸时间、灸疗手法及模式等功能。不含灸治用灸。用于替代传统手工灸疗。分类编码：6827。 （四十三）酸性氧化电位水中心供水系统：主要由一台主控机及被其控制的多台（两台或以上）酸性氧化电位水生成机组成，将产生的酸化水用容器收集在一起，再通过管道将容器中的酸化水输送到各使用科室。用于医用器具、手术器械的常规消毒。分类编码：6857。 （四十四）冷敷器（冷敷袋）：冷敷器由冰桶、控制盒、水管、气管、电源及冰袋组成。冷敷袋由冰袋、快速接头、连接管组成。冷敷器利用外来冷源配合加压装置对损伤组织局部进行冷敷、加压，降低局部组织温度，用于急性软组织损伤（踝、肘、肩部扭伤、肌肉损伤）早期、闭合性四肢关节骨折早期、四肢骨折及关节术后的早期和急性软组织疼痛的冷敷治疗。冷敷袋配合冷敷器，用于急性软组织损伤（踝、肘、肩部扭伤、肌肉损伤）早期、闭合性四肢关节骨折早期、四肢骨折及关节术后的早期和急性软组织疼痛的冷敷治疗。分类编码：6858。 （四十五）手术导航光学定位用反光小球：由载体球和反光罩组成，其中载体球中加工有支座安装孔，反光球罩表面的反光膜用于从空间各方向发射设备发射的外光。无菌产品。通过安装支座将小球支撑在手术工具上，利用追踪反光小球的空间位置，获取工具空间位置和方向。用于为手术导航的光学定位设备或其他光学设备提供空间位置标识。分类编码：6854。 （四十六）痕迹蛋白测定试剂盒（散射比浊法）：由β痕迹蛋白试剂（抗体）、β痕迹蛋白补充试剂（缓冲液）组成。用于体外定量测定人血清、血浆、尿、脑脊液和含有鼻或耳分泌物的脑脊液（脑脊液漏）中β痕迹蛋白（BTP)。临床上用于残余肾功能、肾小管损伤、脑脊液渗漏的辅助评估和辅助诊断。分类编码：6840。 (四十七)尿半乳糖检测试剂盒：由反应装置、纯化装置、标准液组成，用于定性检测人体尿液中半乳糖，临床上仅用于乳糖不耐受的辅助诊断，不用于遗传性半乳糖血症的辅助诊断。分类编码：6840。 （四十八）金黄色葡萄球菌鉴定试剂盒（乳胶凝集法）：由试剂1（包被人血纤维蛋白原的致敏乳胶颗粒试剂）、试剂2（包被未致敏的乳胶颗粒的阴性质控试剂）和检测卡组成，用于经形态学观察、革兰染色、触酶试验等确认为葡萄球菌后的进一步鉴定。分类编码：6840。 （四十九）三磷酸腺苷检测试剂盒：主要由裂解试剂、质控品、ATP 检测试剂、过滤柱组成，通过检测临床痰液或尿液样本中病原菌（包括细菌和真菌）胞内的ATP，可用于临床痰液样本中病原菌感染的快速筛选。分类编码：6840。 （五十）胰岛素样生长因子结合蛋白3 (IGFBP-3) 测定试剂盒（酶联免疫法）：由校准品、质控品、反应板、酶结合物、校准品／质控品信息卡及其它必要辅助试剂组成，用于定量测定人血清胰岛素样生长因子结合蛋白3 (IGFBP-3) 。临床用于生长激素分泌异常的辅助诊断、评估垂体功能、监测生长激素疗法的疗效。分类编码：6840。 （五十一）抑制素A (INH A）测定试剂盒（酶联免疫法）：由校准品、质控品、反应板、酶结合物、校准品／质控品信息卡及其它必要辅助试剂组成，用于定量测定人血清抑制素A (INH A)。临床上用于唐氏综合征的产前筛查，在辅助生殖技术中应用于黄体功能的异常检测。分类编码：6840。 （五十二）特异性生长因子测定试剂盒（化学法）：由试剂1（识别物）、试剂2（显色剂）、校准品、质控品组成，用于体外测定人血清中特异性生长因子的含量。临床上用于急性炎症监测、免疫系统紊乱的辅助诊断。分类编码：6840。 （五十三）小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒：由试剂1和试剂2 组成，用于体外定量测定人血清中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量，辅助诊断动脉粥样硬化。分类编码：6840。 （五十四）免疫细胞培养基和处理试剂：由基础培养基和白细胞介素（IL)、干扰素（INF)、肿瘤坏死因子（TNF)、生长因子（GF）等细胞因子或它诱导剂组成。用于骨髓、外周血、脐带血等样本中淋巴细胞的体外诱导、处理和分离培养。培养后的细胞仅用于临床体外诊断，不用于回输等治疗用途。分类编码：6840。 （五十五）糖化血红蛋白层析柱：主要由聚合物凝胶、层析柱件、密封栓等组成，配合高效液相色谱仪或特定糖化血红蛋白分析仪使用，检测人体样本中的糖化血红蛋白，用于血糖监测和糖尿病的辅助诊断。分类编码：6840。 （五十六）泪液渗透压测定仪：由读卡器、测定笔、测定卡配件托盘、电子检测卡、测定卡、质控液组成，用于测定人类泪液渗透压的仪器。用于同其他临床诊断方法一起，协助对疑似患有干眼症的患者进行诊断。分类编码：6840。 （五十七）集成式细胞处理系统：由超净工作台、离心机、紫外消毒装置、恒温振荡器、保暖桶、配料置物架组成。用于医疗机构及实验室在百级洁净环境下用专用的一次性耗材对从人体抽取的脂肪组织进行分离、提取操作，提取其中的脂肪间充质细胞群。用于临床检验。分类编码：6841。 （五十八）一次性使用运送采样盒：由采样棒、试管、管帽、试剂管、生理盐水组成，临床上用于对患者耳、鼻、咽喉、生殖等分泌物的样本采集及预处理。以无菌形式提供。分类编码：6841。 (五十九)内窥镜用送水送气附件：该产品由送水管路、送水送气管路、适配器、一次性内窥镜用水瓶和卡扣组成。除适配器外，其他均为环氧乙烷灭菌，无菌包装。与内窥镜配合使用，用于向胃肠道内窥镜输送空气或CO2以及无菌水。分类编码：6822。 （六十）静脉用药配置舱：主要由通风系统、空调系统、电气系统组成。通过正压保护和负压屏障及气流循环过滤避免药液在配置过程中因空气传播造成的污染，为静脉用药配制提供洁净配置环境，并为配置工作人员提供防护。用于静脉药物调配和菌种培养等需要在无菌环境下进行操作，避免操作过程中产生的生物气溶胶对操作人员和操作对象的污染。分类编码：6840。 三、作为I类医疗器械管理的产品（36个） （一）马镫形多功能腿架：由脚靴、靴垫、气压杆、锁紧把手和脚靴支撑杆组成。利用边轨夹固定在手术床两侧，通过操作手柄，在气动助力下实现上下、左右调节。用于为泌尿科、妇产科及普外科截石位体位提供定位支撑。分类编码：6854。 （二）飞秒透镜分离铲：由铲片和柄部组成。非无菌提供，可重复使用。用于在飞秒激光手术过程中，待激光机打出透镜瓣后，铲起分离上皮和透镜瓣之间的粘联，便于透镜镊夹持透镜瓣从上皮层中取出。分类编码：6804。 （三）飞秒透镜镊：由头部和柄部组成。用于飞秒激光手术过程中夹持角膜瓣，从上皮层中取出。非无菌提供，可重复使用。分类编码：6804。 （四）飞秒分离匙：由匙状头部和柄部组成。用于飞秒激光手术过程中，分离角膜瓣。非无菌提供，可重复使用。分类编码：6804。 （五）位置定位器：种植手术修复过程中，用于标记和确定替代体在模型和牙桥架上的相应位置。在口腔外部环境使用，非无菌产品。分类编码：6806。 （六）钻针深度停止器：为带有螺丝的空心圆柱体，可以固定在牙钻上。在种植手术过程中，用于控制钻孔的深度，使牙钻停止于设置的深度。非无菌产品。分类编码：6806。 （七）钻针引导器：为一个套管。在种植手术过程中，用于将牙钻引导至正确方向。非无菌产品。分类编码：6806。 （八）骨磨引导器：在口腔内使用。使用时，将本产品固定到种植体内，然后将骨磨安放到本产品上。在种植手术过程中，用于引导骨磨放入正确的位置。非无菌产品。分类编码：6806。 （九）一次性使用胃镜咬口：由咬口、鼻部吸氧口、口部吸氧口、供氧管接口、弹力带系环和弹力带组成。设有吸氧通道。用于胃镜检查时维持被检者的开口状态。非无菌产品。分类编码：6866。 （十）种植体扫描体：固定在种植体上。用于牙科修复体计算机辅助设计的制作过程中，辅助口内扫描机获取清晰的3D 图像。非无菌产品。分类编码：6806。 （十一）机用螺丝刀：与有源牙科手机相连，用于旋紧、旋松种植体附件。非无菌提供，不接触中枢神经系统或血液循环系统，不在内窥镜下使用。分类编码：6806。 （十二）视功能检查仪：主要由主机、手柄控制器或操控软件、外接口组成。采用标准视标，通过更换不同视表图的视标，用于眼科常规视觉功能检查。分类编码：6820。 （十三）胸腰骶固定器：主要由背板、控制手柄、搭扣、腰带连接魔术贴、腰带、后板紧固带、前板紧固带、硬性前板、硬性后板、硬板衬垫套和腰带组成。用于手术后辅助固定，非移位脊椎骨折、椎管狭窄、椎间盘突出、退行性脊柱病变的辅助固定。分类编码：6826。 （十四）自助取片机：与医用胶片配套使用，供自助打印胶片和报告使用。分类编码：6831。 （十五）热敏胶片：由热敏层、PET 胶片基、保护层组成。用于记录CT、MRI、CR、DR、胸部X射线透视系统输出的数字信号的图像。用于记录影像图像供临床诊断。分类编码：6831。 （十六）一次性五官科清洗套装：主要由鼻罩、眼罩、集水杯和吸头组成，与五官科清洗器配套使用，对人体的鼻腔、眼睛进行清洗。分类编码：6866。 （十七）肢体压力套：由尼龙纤维（或聚丙烯/聚酰胺纤维）布料、塑料拉链（或魔术贴）、气囊、橡胶连接头组成，配合原位空气波压力治疗仪和深部静脉血栓防治仪使用。通过仪器给肢体压力套充气加压，压力套挤压肌肉群，促进血液和淋巴液回流。分类编码：6866。 （十八）超声波清洗机：由换能器、清洗槽、控制面板、外壳和排水阀组成，用于医疗器械的清洗。分类编码：6857。 （十九）一次性使用CT定位穿刺角度引导器：具有刻度数值的立体定位装置。依靠位于同一平面的二个相互垂直的水平仪来确定一个空间平面，利用标示刻度数值的量角器，达到角度定 位的目的。非无菌产品。用于临床辅助靶点定位穿刺。分类编码：6831。 （二十）大豆酪蛋白琼脂培养基：由大豆酪蛋白琼脂培养基干粉、灭菌纯化水、一次性无菌培养皿组成。临床上用于临床普通细菌的分离、培养和计数，不用于微生物鉴别。分类编码：6840。 （二十一）绒毛膜细胞处理试剂：由胰蛋白酶、胶原酶、透明质酸酶及其他必要的辅助成分组成。临床上用于绒毛组织的预处理，以获得更多游离的绒毛细胞。分类编码：6840。 （二十二）胰酶消化溶液：由胰蛋白酶、氯化钠、氯化钾、葡萄糖、碳酸氢钠、EDTA-Na2、酚红组成。通过胰酶消化溶液的处理，使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态，用于临床体外诊断。分类编码：6840。 （二十三）胰酶分带溶液：由胰蛋白酶、氯化钠、水组成。用于染色体G显带制备。临床上用于染色体检查。分类编码：6840。 （二十四）脱蜡热修复液：由氢化脂肪烃、表面活性剂、磷酸盐／柠檬酸盐／EDTA、防腐剂组成。临床上用于免疫组织化学染色前组织切片预处理，包括对福尔马林固定或石蜡包埋的组织切片进行脱蜡和热诱导抗原的修复。分类编码：6840。 （二十五）脱蜡液：由脱蜡液、防腐液、专用水等组成，临床上用于对样本进行染色前预处理，去除石蜡包埋组织样本上的石蜡。分类编码：6840。 （二十六）低离子强度盐溶液：由甘氨酸、澳甲酚紫和叠氮纳等低离子溶液组成，临床上用于提供抗体扑获时的最佳离子强度和血样添加指示剂。分类编码：6840。 （二十七）荧光原位杂交样品处理试剂盒：由预处理液、蛋白酶液、洗涤缓冲液、封片剂组成，临床上用于荧光原位杂交（FISH）检测过程中的样本处理。分类编码：6840。 （二十八）细胞蜡块制备试剂盒：由试剂A(含微量甲醛、海藻酸及其钠盐的水溶液）、试剂B(含氯化钙的水溶液）、一次性吸管、脱水盒、圆孔纸板和长纸盖片组成，临床上用于细针穿刺物、切割针活检、体液以及其他细胞学制备的残余沉积物和各种组织微小碎片的石蜡包埋块制作。分类编码： 6841。 （二十九）组织微阵列制作仪：产品由主机，内置摄像头，传动装置，钻头和取样装置组成。临床上用于提取多个石蜡样本块中的有用部分样本，注入到一个或多个未使用的石蜡块中，形成新的包含样本阵列的石蜡样本块，供后续石蜡切片机进行切片。还可以将提取的样本放置到PCR盒中，供后续DNA萃取以及PCR 分析。分类编码：6841。 （三十）标本液化处理仪：由样本瓶放置转盘、穿刺加液机构、混匀装置、过滤升降机构、试管放置转盘、样本瓶转移机械手及标本采集瓶、过滤试管等组成。用于临床检验分析前对粪便、痰液等固态、粘稠性状的标本进行加液、混匀、过滤分离等前期处理。分类编码：6841。 （三十一）全自动推片染片系统：由制片模块、染色模块和控制系统组成，用于对全血样品进行涂片和染色。分类编码：6841。 （三十二）粪便检验预处理装置：产品由塑料盛液管、连接固定件、样品管、采样棒及滴嘴盖等组成，临床上用于分辨检验前取样及预处理。分类编码：6841。 （三十三）一次性使用微量采血吸管：由一次性使用微量采血吸管和橡胶吸头组成，用于采集末梢血，适用于临床化验取血使用。产品以非无菌型式提供。分类编码：6841。 （三十四）细胞过滤器：由过滤管和过滤膜组成，用于将提取的异常上皮细胞样本并转移到玻片上。临床上用于病理检查的标本制作。分类编码：6841。 （三十五）一次性使用细胞过滤采集器：由过滤器筒体和过滤膜组成，临床上用于液基细胞的分离、制片，对细胞进行病理学分析。分类编码：6841。 (三十六) 棉胶剂：主要由火棉胶（硝化棉）、乙醇和无水乙醚组成，用于非介入性脑电测定时，作为固定电极的粘贴剂，非导电胶。分类编码：6821。 四、不作为医疗器械管理（18个） （一）药粉吸入器记录仪：记录患者每次使用药粉吸入器的时间和日期，不指示药粉吸入器中剩余的药物量，不具有剂量计算功能。 （二）恒温控制仪：由控制仪机箱、部分内嵌于控制仪机箱内的加热筒体部分、测温装置部分、显示和控制部分、无菌管组成。通过对控制仪器内固定管加入无菌水，在保温及控制装置共同作用下实现加热和保持恒温的功能，仅用于为器械进行加热保温。 （三）蜡塑平台：在技工室制作蜡型基台时，用于作为蜡塑套管的基座或平台。 （四）转接头：用于内窥镜冷光源主机与导光束以及内窥镜之间的连接。 （五）全自动碎药机：由门、保险盒、开／关按钮、碎药专用药杯固定器、固定托盘、研磨头、电源LED 指示灯、输入衔接器、存放托盘组成，用于将药碾碎或者碾成粉末状。 （六）床垫消毒器：由消毒腔体和机械管线组成，用于消毒床垫、枕头、毛毯。 （七）多单位基台扫描体：技工室设备。用于牙科修复体计算机辅助设计的制作过程，固定在牙模上，以辅助牙科扫描机获取清晰的3D 图像。 （八）热合控制器：由热合控制器主机、热合钳和电源线组成，用于在内窥镜一次性使用护套系统从内窥镜拆卸时，对一次性钳道管进行热合封口。 （九）身高预测软件：根据手腕部X影像（DICOM文件）识别手腕部骨的等级、预测成年身高。 （十）电动排气筒：由交流电机和活塞装置组成。通过活塞上的密封圈使活塞筒密封，在往复运动的过程中产生负压，代替手动排气筒为负压罐排气。 （十一）医用胶片纸：由纸基与纳米级涂层组成，用于医学影像系统（CT、DR、MR、CR、DSA、US等）产生的DICOM影像输出，输出影像不作为诊断依据。 (十二) 药洗仪：由用于放置药液的容器、通过水管与容器连接的过滤装置、通过水管与过滤装置连接的水泵、通过水管与水泵连接的即时加热装置、设置在水管上的换向阀和用于喷药液的喷杆组成（不含药液）。用于肛肠手术、外阴手术患者的伤口药浴清洗。 （十三）层流空气消毒机：由机箱、控制器、支架、脚轮、风机、空气过滤器、消音棉和围档、框架、照明组成，通过循环风动系统使空气通过过滤器装置，对室内局部空气进行过滤净化消毒。用于对患者所处环境的净化消毒。 （十四）治疗用蛋白等化合物：应用蛋白重组技术，构建EpCAM-GM-CSF 融合蛋白，并验证其稳定性和毒性。用于腺癌患者术后治疗。 （十五）样本收集、承载器具：由样本杯、样本袋、导管、载玻片等组成，临床上仅用于样本的收集、承载。 （十六）仪器管路清洗液：由水溶性盐（氯化钾、氯化钠等）、缓冲对、去污剂及防腐剂组成。用于电解质、血气分析仪在分析标本前，检测液体通路气密性及传感器响应电位（是否在线性范围内），在分析标本后冲洗液体通路管道。 （十七）吸样延长臂：由延长轨道、延长盖板组成。与特定分析仪配合使用，轨道延长系统，使分析仪的吸样臂和吸样头可以达到第三方自动化轨道系统上新的吸液位点，实现分析仪与第三方自动化轨道系统配合使用。 （十八）健身运动用血氧测量系统：由手机和随机软件组成，通过手机上的传感器，测量使用者血氧浓度和心率，并传到手机软件中，形成记录文件。用于使用者查看每天的血氧浓度和心率变化，帮助用户了解运动状况，不具有《医疗器械监督管理条例》第七十六条明确的目的，测量得到的数据不作为诊断依据。 五、视具体情况而定的产品（5个） （一）粪便分析前处理仪：主要由粪便样本采集机构（粪便样本盒：粪便样本分析实现用耗材）、粪便分析前处理仪主机（包括实现粪便分析前处理的粪便样本稀释液加注、搅拌实现机构）组成。在粪便分析工作中，对待分析的粪便样本进行分析前规范化前处理（包括对采集粪便样本、粪便样本稀释试剂加注、粪便样本稀释液加注后的搅拌混匀）。如不含有显微镜、不具有精密加样功能，作为I类医疗器械管理。否则作为II类医疗器械管理。分类编码：6841。 （二）射线束扫描测量系统：由水箱、控制单元、静电计、控制软件和电缆线组成。通过调强验证二维矩阵对患者特定体位的射线束剂量进行测量并得出数据，测量的数据传输到装有软件的电脑进行计算分析，并给出相应的验证信息。如治疗计划将使用该射线束扫描测量系统比较结果进行修改。作为III 类医疗器械管理，分类编码：6832。否则不作为医疗器械管理。 （三）生物光子系统：由发光二极管灯和光子转化凝胶（不含药）组成。发光二极管灯产生峰值未为446 nm的蓝光，部分蓝光经光子转化凝胶吸收后被转化发射出470～550nm、560～590nm和615～625nm的不同波长光的集合，不同波长的光具有不同皮肤穿透特性，并以光子能的形式同时作用于表皮和真皮。用于治疗16岁（含）以上患者的寻常痤疮。如产品依据GB/T 20145的蓝光视网膜危害类别为II类，作为II类医疗器械管理；如产品依据GB/T 20145的蓝光视网膜危害类别为III类，作为III类医疗器械管理。分类编码：6826。 （四）混合配药针：由储液腔、过滤器、进气器件帽、穿刺器保护套组成。通过混合配药针内外大气压差进行液体的分配或抽取，用于药液的配制和抽取。如仅作为指定中继泵的附件，不作为医疗器械管理；如用于药房或病房的普通配药，作为II类医疗器械管理，分类编码：6815。 （五）一次性使用无菌配药针：由针管、进排气槽和针座组成，用于药液的抽取和加注。如仅作为指定中继泵的附件，不作为医疗器械管理；如用于药房或病房的普通配药，作为II类医疗器械管理。分类编码：6815。 对于不作为医疗器械管理的，如已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证书不得继续使用。 食品药品监管总局办公厅 2015年7月20日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对多功能超声骨刀等127个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（8个） （一）多功能超声骨刀：由主机、手机、工作尖、冲洗管和脚踏组成，用于牙科和口腔外科的植牙切骨手术、鼻窦增高手术、骨修型、拔牙、残根、断裂植体移除、牙周病治疗、根体清洁和根管移除。分类编码：6823。 （二）磁场成像系统：由操作台、数据采集室、患者检查床体、龙门、传感器系统和数据分析系统以及软件组成，通过磁传感器采集心脏的电生理功能的磁信号并以图形方式显示这些数据，对被检测人员进行心脏猝死风险分析预测。分类编码：6821。 （三）糖尿病管理应用程序：软件产品。通过蓝牙连接特定的血糖仪，将血糖值从血糖仪传输到移动设备，同时，具有药物计算（用药剂量指导）功能。分类编码6870。 （四）胶囊式内窥镜镜姿态控制器：由永磁体和外壳组成，通过产生驱动磁场，对人体吞服的胶囊内镜产生拉力和扭矩力，改变驱动磁场的方向和作用在胶囊内镜上的强度，从而驱动胶囊内镜在胃腔或结肠内滚动、旋转和倾斜运动，实现对胶囊内镜的运动控制和姿态调整。用于在患者进行消化道胶囊内窥镜检查时控制胶囊内窥镜的运动。分类编码：6822。 （五）胶囊式内窥镜控制系统：由电动检查床、体外磁控装置、图像工作站和紧急控制装置组成，与胶囊式内窥镜配套使用，用于在人体胃和十二指肠检查中，控制患者吞服的胶囊式内窥镜的姿态、方向和运动。分类编码：6822。 （六）内镜用气囊控制器：由主机（包括气泵、传感器）、手控面板、脚踏开关、供气导管、电源、连接器、过滤器组成。配合特定的一次性气囊辅助导引导管使用，控制气囊充气、放气。分类编码：6877。 （七）基因检测试剂盒（微阵列芯片法）：由微阵列芯片（用于飞行时间质谱系统对核酸样本分析时的核酸样本的承载）、质控品（用于对微阵列芯片的性能指标的质控）、引物P1（与自备试剂合用，扩增质控品，产物对微阵列芯片的性能进行质控）、引物P2（与自备试剂合用，扩增质控品，产物对微阵列芯片的性能进行质控）、引物Y（与自备试剂合用，扩增目的核酸片段，对微阵列芯片性能进行质控）5 部分组成。产品适用于飞行时间质谱系统对人体来源样本中的特定基因进行分析。用于临床体外诊断。分类编码：6840。 （八）8种食源性细菌核酸检测试剂盒（LAMP法）：由8连反应液管、阳性对照、基因组、阴性对照、DNA 提取液组成。用于疑为食源性疾病病人粪便、肛拭、呕吐物等样本中8 种常见食源性细菌（沙门菌、志贺菌、金黄色葡萄球菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、单增李斯特菌、奇异变形杆菌、大肠杆菌O157) 核酸的快速检测，用于食源性疾病的辅助诊断。分类编码：6840。 二、作为II类医疗器械管理的产品（60个） （一）牙齿研磨器：由一次性无菌研磨容器和研磨机组成，用于将拔掉的牙齿研磨成符合一定大小的颗粒物。颗粒物经过清洗液消毒转化为无菌颗粒，移植到牙洞和骨缺损处。分类编码：6806。 （二）上／下肢功能康复训练器：由基座、活动部件以及控制部件组成，由电机驱动，设备带动患者上肢和（或）下肢进行被动运动，从而进行上肢和（或）下肢的康复性训练。分类编码：6826。 （三）认知康复诊断系统：由硬件和专用软件组成，用于脑外伤、脑卒中、帕金森病、各种痴呆等脑部疾病或创伤所致认知障碍，儿童疾病如脑瘫、儿童多动症、自闭症以及智障等各种原因导致的认知障碍的诊断及辅助康复。分类编码：6826。 （四）认知康复训练与评估软件：用于脑外伤、脑卒中、帕金森病、各种痴呆等脑部疾病或创伤所致认知障碍的评估及训练。分类编码：6870。 （五）关节活动度评估与训练系统：主要由传感器、软件、绑带和蓝牙模块组成，用于脑卒中（脑梗死、脑出血）患者肢体运动功能障碍的康复评估与主动运动训练。分类编码：6826。 （六）上肢康复训练数据采集传输系统：主要由上肢运动数据采集模块（采集模块可为手套形式）和无线数据接收模块组成，用于将脑卒中（中风）、脊髓损伤（偏瘫）、工伤、外伤等引起的上肢功能障碍患者主动康复训练的运动数据采集并提交远程康复医生，作为医生诊断和指导训练的依据。分类编码：6821。 （七）下肢淋巴水肿治疗仪：由控制台、球形阀、隔板圈环、治疗床遥控装置、紧急关闭按钮、治疗床和电缆组成。在下肢上施加间歇性负压，用于治疗下肢淋巴水肿。分类编码：6826。 （八）上肢康复仪：由机器手、塑料手托、手垫套装、控制盒、前臂支撑座、前臂支撑座承托件、连接线、电源适配器和训练软件组成，通过采集表面肌电信号并进行处理，判断使用者的意图，训练软件控制机器手的运动从而协助使用者进行手部运动。用于脑卒中后导致上肢瘫痪患者的康复训练。分类编码：6826。 （九）诊断检查灯：包含LED 光源，用于为诊断、治疗的局部区域提供照明。分类编码：6820。 （十）上消化道pH-阻抗动态监测仪：主要由pH-阻抗动态监测采集仪、上消化道pH-阻抗分析软件、pH-阻抗导管电极和电源适配器组成，用于胃食管反流病（GERD) 、食管内酸或非酸反流、喉咽反流等反流性疾病的临床诊断，评估药物及手术治疗的效果。分类编码：6821。 （十一）胃肠电检测系统：主要由胃肠电图仪及胃肠电检测与自动分析软件组成，通过检测病人多通道胃电，记录人体胃肠部体表生物电信号，来评估胃慢波，供胃肠疾病临床诊断参考。分类编码：6821。 （十二）医用神经电刺激仪：主要由神经电刺激仪主机、人机交互软件、电极电缆线和电极片组成。非高频电刺激治疗设备。用于功能性消化不良及颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎引起的颈肩腰腿疼痛的治疗。分类编码：6826。 （十三）刺激呈现与响应收集系统：由视觉刺激系统、音频系统、反应控制手柄、同步盒及处理软件组成。配合功能磁共振扫描器，用于在功能磁共振成像时为患者呈现音频和视频的刺激，并完成对该刺激响应的收集。分类编码：6828。 （十四）一次性雾化器套件：由雾化杯、伸缩波纹管、咬嘴组成，配合超声雾化机使用，超声雾化机产生的超声波作用于雾化杯内的药液，使药液雾化成微小颗粒，通过导管输送给患者。无菌产品。类编码：6866。 （十五）低周波治疗仪：主要由主机、导电线、电池组成，用于促进精明穴、耳垂穴周围相关部位的血液循环，缓解肌肉因疲惫或受伤而引起的疼痛。分类编码：6826。 （十六）护眼仪：由主机、眼罩、耳机、电源适配器组成，通过由微电脑芯片控制眼罩来产生磁场，作用于眼部周围的睛明、攒竹、太阳、四白等穴位。用于假性近视和轻度近视青少年，预防近视发生。分类编码：6826。 （十七）色觉缺陷检查仪：由主机、舒适控制器（选配件）及电源电缆组成。根据患者的主观判断给出人眼色觉的定性结论和参考数据，用于测试人眼色觉缺陷。分类编码：6821。 （十八）直肠测压管：由管体、塑配件和球囊组成，与肛肠动力仪配套，用于对直肠内压力进行测量。无菌产品。分类编码：6866。 （十九）尿动力学导管：由管体、塑配件和球囊组成，与尿动力仪配套，用于对尿道内压力和膀胱内压力进行测量。无菌产品。分类编码：6866。 （二十）测压连接套装：由灌注连接管、硅胶连接管、连接管和三通延长管组成，与肛肠动力仪和尿动力仪配套，用于将直肠测压管或尿动力学导管与肛肠动力仪或尿动力仪直接连接。无菌产品。分类编码：6866。 （二十一）髓内钉远端孔瞄准系统：通过电子感应器感应置于髓内钉内部的磁导针的位置，再利用外部机械结构实现外部支架的调整，以找到远端交锁螺丝的螺孔。用于股骨髓内钉和胫骨髓内钉手术中辅助瞄准髓内钉远端交锁螺丝螺孔。分类编码：6821。 （二十二）一次性使用输尿管结石封堵器：由外鞘管、弹簧圈内芯和推进器组成，用于以内窥镜方式抓取、移除结石时固定输尿管内的结石。分类编码：6822。 （二十三）双目视力仪：由主机、手持式控制器和电源线组成。根据患者的主观判断给出人眼视力的定性结论和参考数据，用于测试人眼视敏度、视力和色觉缺陷。分类编码：6820。 （二十四）一次性使用肛瘘旋转锉削器：由内撬柄、外撬柄组成，与外接的有源吸引切割器配合，在肛瘘管里使用。用于摘除剥离瘘管壁硬结组织。无菌产品。分类编码：6809。 （二十五）组配式软钻接头：由卡头和连杆组成，髋关节置换手术工具。用于在术中与钻头连接，为髋臼螺钉钻孔。分类编码：6810。 （二十六）软钻：主要由接头、钢丝绳和钻头组成，配合软钻导向器，并连接电动工具或软钻手柄，用于骨科髋关节置换手术时，在髋臼钻孔。分类编码：6810。 （二十七）柱形开髓钻：骨科髋关节置换手术时，与有源器械相连接，用于钻开髓腔。分类编码：6810。 （二十八）自闭与多动障碍干预仪：主要由单通道低通滤波器、听觉统合训练器、主机、自闭与多动评估和训练用具以及专用软件组成。通过对音乐、听觉语言、可视序列诱导信号进行实时检测、处理，为沟通交流、语言听处理功能的评估诊断和康复训练提供相关信息，以及康复过程的动态评估与实时监控。用于自闭症、注意力缺陷与多动障碍的诊断评估、康复训练及康复指导。分类编码：6826。 （二十九）电刀清洁片：由泡棉垫、粗糙面、背胶和x 光感应线构成。用于手术中电刀的清洁使用，不和人体接触，一次性使用。无菌产品。分类编码：6801。 （三十）放射性粒子植入防护枪：主要由一次性植入枪芯、一次性弹夹、植入枪托、专用配套推杆、弹夹防护套组成。与一次性使用粒子及输送用穿刺针配套，用于对操作者为肿瘤患者的内放射性治疗时的防护及粒子输送、防护。分类编码：6834。 （三十一）医用X线胶片扫描仪：扫描医用X射线胶片提取影像，用于医生阅片及诊断。分类编码：6831。 （三十二）口腔影像获取软件：由安装光盘及随机文件组成。安装于计算机上，与口腔设备通过数据传输获取影像，再将获取的影像传输给影像归档系统。分类编码：6870。 （三十三）呼吸阀：由呼气阀主体、进气口、排气口、阀盖、阀盖对准凹口、阀盖对准翼片、隔膜、隔膜对准凹口、隔膜对准翼片和压力传感器端口盖组成，接口符合YY1040.1-2003中非金属圆锥接头的要求。是一种多患者使用的呼气器械，与持续正压通气系统一同使用，使用时一端连接面罩，另一端连接呼吸管路。用于在低持续正压通气压力时，在患者回路中提供连续泄漏通路，从而减少患者对CO2的重复呼吸。分类编码6854。 (三十四)皮肤放大镜：主要由灯头（包含LED光源）、放大镜、物镜、手柄、电池组成，用于对患者皮肤的病变组织进行放大观察。分类编码：6822。 （三十五）认知功能训练系统：主要由显示屏、主机、嵌入式软件构成，从视、听及视听结合等方面来训练受训者的注意力、记忆力、手眼协调和执行能力，通过对训练者的成绩分析，针对性的给训练者进行训练，以提高训练者的执行功能。用于认知功能缺陷的辅助治疗。分类编码：6826。 （三十六）医用康复理疗仪：主要由助步行走装置、颈椎牵引装置、腰部按摩装置、腰椎牵引装置、电机及智能控制部分组成，用于颈椎病、腰椎病及下肢体运动障碍的康复理疗。分类编码：6826。 （三十七）非标准视标液晶视力表：主要由主机和红绿识别镜组成。在液晶屏幕上显示各种检查用视标及图形，使用非标准视标，用于视力检查以及其他视觉功能的检查。分类编码：6820。 (三十八)电子助视器：由图像采集控制模块、稳压电路控制模块、阅读平台滑动模块、液晶显示模块及电池充电模块组成，由摄像头对目标进行图像取样，并通过电子技术对图像进行放大、对比度调整、色彩模式调整处理。用于辅助眼科疾病患者 (弱视)日常阅读。分类编码：6820。 （三十九）电热煮沸消毒器：主要由主体、器盖、电热管和电器控制组成，利用电热管进行加热。用于医疗器械的煮沸消毒。分类编码：6857。 （四十）上肢功能康复系统：由手柄传感器（含绑带）、多功能训练球（含绑带）、多功能训练板、计算机、垫子、USB转接盒和软件组成。用于通过训练，帮助神经、骨科康复患者进行上肢功能训练，辅助提高其上肢运动功能及手部精细运动能力。分类编码：6826。 （四十一）胸腹传感带：主要由胸腹传感织带（含有传感器）、电极扣、自粘带组成，将胸部、背部以及腹部起伏变化转变为电信号，采集记录人体呼吸规律变化。与呼吸监测仪器配合，用于呼吸运动检测、睡眠呼吸检测，检测结果用于疾病诊断。分类编码：6821。 （四十二）灸用灸疗机：主要由机头、支架、遥控器及底座构成。具有根据实时监测的温度控制驱动电机，在超过安全温度设定时控制灸疗机自动报警并且停止灸疗；设定灸疗时间，确保灸疗的灸量；选择灸疗手法和模式；监控施灸的灸量、施灸时皮肤的温度、施灸时间、灸疗手法及模式等功能。不含灸治用灸。用于替代传统手工灸疗。分类编码：6827。 （四十三）酸性氧化电位水中心供水系统：主要由一台主控机及被其控制的多台（两台或以上）酸性氧化电位水生成机组成，将产生的酸化水用容器收集在一起，再通过管道将容器中的酸化水输送到各使用科室。用于医用器具、手术器械的常规消毒。分类编码：6857。 （四十四）冷敷器（冷敷袋）：冷敷器由冰桶、控制盒、水管、气管、电源及冰袋组成。冷敷袋由冰袋、快速接头、连接管组成。冷敷器利用外来冷源配合加压装置对损伤组织局部进行冷敷、加压，降低局部组织温度，用于急性软组织损伤（踝、肘、肩部扭伤、肌肉损伤）早期、闭合性四肢关节骨折早期、四肢骨折及关节术后的早期和急性软组织疼痛的冷敷治疗。冷敷袋配合冷敷器，用于急性软组织损伤（踝、肘、肩部扭伤、肌肉损伤）早期、闭合性四肢关节骨折早期、四肢骨折及关节术后的早期和急性软组织疼痛的冷敷治疗。分类编码：6858。 （四十五）手术导航光学定位用反光小球：由载体球和反光罩组成，其中载体球中加工有支座安装孔，反光球罩表面的反光膜用于从空间各方向发射设备发射的外光。无菌产品。通过安装支座将小球支撑在手术工具上，利用追踪反光小球的空间位置，获取工具空间位置和方向。用于为手术导航的光学定位设备或其他光学设备提供空间位置标识。分类编码：6854。 （四十六）痕迹蛋白测定试剂盒（散射比浊法）：由β痕迹蛋白试剂（抗体）、β痕迹蛋白补充试剂（缓冲液）组成。用于体外定量测定人血清、血浆、尿、脑脊液和含有鼻或耳分泌物的脑脊液（脑脊液漏）中β痕迹蛋白（BTP)。临床上用于残余肾功能、肾小管损伤、脑脊液渗漏的辅助评估和辅助诊断。分类编码：6840。 (四十七)尿半乳糖检测试剂盒：由反应装置、纯化装置、标准液组成，用于定性检测人体尿液中半乳糖，临床上仅用于乳糖不耐受的辅助诊断，不用于遗传性半乳糖血症的辅助诊断。分类编码：6840。 （四十八）金黄色葡萄球菌鉴定试剂盒（乳胶凝集法）：由试剂1（包被人血纤维蛋白原的致敏乳胶颗粒试剂）、试剂2（包被未致敏的乳胶颗粒的阴性质控试剂）和检测卡组成，用于经形态学观察、革兰染色、触酶试验等确认为葡萄球菌后的进一步鉴定。分类编码：6840。 （四十九）三磷酸腺苷检测试剂盒：主要由裂解试剂、质控品、ATP 检测试剂、过滤柱组成，通过检测临床痰液或尿液样本中病原菌（包括细菌和真菌）胞内的ATP，可用于临床痰液样本中病原菌感染的快速筛选。分类编码：6840。 （五十）胰岛素样生长因子结合蛋白3 (IGFBP-3) 测定试剂盒（酶联免疫法）：由校准品、质控品、反应板、酶结合物、校准品／质控品信息卡及其它必要辅助试剂组成，用于定量测定人血清胰岛素样生长因子结合蛋白3 (IGFBP-3) 。临床用于生长激素分泌异常的辅助诊断、评估垂体功能、监测生长激素疗法的疗效。分类编码：6840。 （五十一）抑制素A (INH A）测定试剂盒（酶联免疫法）：由校准品、质控品、反应板、酶结合物、校准品／质控品信息卡及其它必要辅助试剂组成，用于定量测定人血清抑制素A (INH A)。临床上用于唐氏综合征的产前筛查，在辅助生殖技术中应用于黄体功能的异常检测。分类编码：6840。 （五十二）特异性生长因子测定试剂盒（化学法）：由试剂1（识别物）、试剂2（显色剂）、校准品、质控品组成，用于体外测定人血清中特异性生长因子的含量。临床上用于急性炎症监测、免疫系统紊乱的辅助诊断。分类编码：6840。 （五十三）小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒：由试剂1和试剂2 组成，用于体外定量测定人血清中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量，辅助诊断动脉粥样硬化。分类编码：6840。 （五十四）免疫细胞培养基和处理试剂：由基础培养基和白细胞介素（IL)、干扰素（INF)、肿瘤坏死因子（TNF)、生长因子（GF）等细胞因子或它诱导剂组成。用于骨髓、外周血、脐带血等样本中淋巴细胞的体外诱导、处理和分离培养。培养后的细胞仅用于临床体外诊断，不用于回输等治疗用途。分类编码：6840。 （五十五）糖化血红蛋白层析柱：主要由聚合物凝胶、层析柱件、密封栓等组成，配合高效液相色谱仪或特定糖化血红蛋白分析仪使用，检测人体样本中的糖化血红蛋白，用于血糖监测和糖尿病的辅助诊断。分类编码：6840。 （五十六）泪液渗透压测定仪：由读卡器、测定笔、测定卡配件托盘、电子检测卡、测定卡、质控液组成，用于测定人类泪液渗透压的仪器。用于同其他临床诊断方法一起，协助对疑似患有干眼症的患者进行诊断。分类编码：6840。 （五十七）集成式细胞处理系统：由超净工作台、离心机、紫外消毒装置、恒温振荡器、保暖桶、配料置物架组成。用于医疗机构及实验室在百级洁净环境下用专用的一次性耗材对从人体抽取的脂肪组织进行分离、提取操作，提取其中的脂肪间充质细胞群。用于临床检验。分类编码：6841。 （五十八）一次性使用运送采样盒：由采样棒、试管、管帽、试剂管、生理盐水组成，临床上用于对患者耳、鼻、咽喉、生殖等分泌物的样本采集及预处理。以无菌形式提供。分类编码：6841。 (五十九)内窥镜用送水送气附件：该产品由送水管路、送水送气管路、适配器、一次性内窥镜用水瓶和卡扣组成。除适配器外，其他均为环氧乙烷灭菌，无菌包装。与内窥镜配合使用，用于向胃肠道内窥镜输送空气或CO2以及无菌水。分类编码：6822。 （六十）静脉用药配置舱：主要由通风系统、空调系统、电气系统组成。通过正压保护和负压屏障及气流循环过滤避免药液在配置过程中因空气传播造成的污染，为静脉用药配制提供洁净配置环境，并为配置工作人员提供防护。用于静脉药物调配和菌种培养等需要在无菌环境下进行操作，避免操作过程中产生的生物气溶胶对操作人员和操作对象的污染。分类编码：6840。 三、作为I类医疗器械管理的产品（36个） （一）马镫形多功能腿架：由脚靴、靴垫、气压杆、锁紧把手和脚靴支撑杆组成。利用边轨夹固定在手术床两侧，通过操作手柄，在气动助力下实现上下、左右调节。用于为泌尿科、妇产科及普外科截石位体位提供定位支撑。分类编码：6854。 （二）飞秒透镜分离铲：由铲片和柄部组成。非无菌提供，可重复使用。用于在飞秒激光手术过程中，待激光机打出透镜瓣后，铲起分离上皮和透镜瓣之间的粘联，便于透镜镊夹持透镜瓣从上皮层中取出。分类编码：6804。 （三）飞秒透镜镊：由头部和柄部组成。用于飞秒激光手术过程中夹持角膜瓣，从上皮层中取出。非无菌提供，可重复使用。分类编码：6804。 （四）飞秒分离匙：由匙状头部和柄部组成。用于飞秒激光手术过程中，分离角膜瓣。非无菌提供，可重复使用。分类编码：6804。 （五）位置定位器：种植手术修复过程中，用于标记和确定替代体在模型和牙桥架上的相应位置。在口腔外部环境使用，非无菌产品。分类编码：6806。 （六）钻针深度停止器：为带有螺丝的空心圆柱体，可以固定在牙钻上。在种植手术过程中，用于控制钻孔的深度，使牙钻停止于设置的深度。非无菌产品。分类编码：6806。 （七）钻针引导器：为一个套管。在种植手术过程中，用于将牙钻引导至正确方向。非无菌产品。分类编码：6806。 （八）骨磨引导器：在口腔内使用。使用时，将本产品固定到种植体内，然后将骨磨安放到本产品上。在种植手术过程中，用于引导骨磨放入正确的位置。非无菌产品。分类编码：6806。 （九）一次性使用胃镜咬口：由咬口、鼻部吸氧口、口部吸氧口、供氧管接口、弹力带系环和弹力带组成。设有吸氧通道。用于胃镜检查时维持被检者的开口状态。非无菌产品。分类编码：6866。 （十）种植体扫描体：固定在种植体上。用于牙科修复体计算机辅助设计的制作过程中，辅助口内扫描机获取清晰的3D 图像。非无菌产品。分类编码：6806。 （十一）机用螺丝刀：与有源牙科手机相连，用于旋紧、旋松种植体附件。非无菌提供，不接触中枢神经系统或血液循环系统，不在内窥镜下使用。分类编码：6806。 （十二）视功能检查仪：主要由主机、手柄控制器或操控软件、外接口组成。采用标准视标，通过更换不同视表图的视标，用于眼科常规视觉功能检查。分类编码：6820。 （十三）胸腰骶固定器：主要由背板、控制手柄、搭扣、腰带连接魔术贴、腰带、后板紧固带、前板紧固带、硬性前板、硬性后板、硬板衬垫套和腰带组成。用于手术后辅助固定，非移位脊椎骨折、椎管狭窄、椎间盘突出、退行性脊柱病变的辅助固定。分类编码：6826。 （十四）自助取片机：与医用胶片配套使用，供自助打印胶片和报告使用。分类编码：6831。 （十五）热敏胶片：由热敏层、PET 胶片基、保护层组成。用于记录CT、MRI、CR、DR、胸部X射线透视系统输出的数字信号的图像。用于记录影像图像供临床诊断。分类编码：6831。 （十六）一次性五官科清洗套装：主要由鼻罩、眼罩、集水杯和吸头组成，与五官科清洗器配套使用，对人体的鼻腔、眼睛进行清洗。分类编码：6866。 （十七）肢体压力套：由尼龙纤维（或聚丙烯/聚酰胺纤维）布料、塑料拉链（或魔术贴）、气囊、橡胶连接头组成，配合原位空气波压力治疗仪和深部静脉血栓防治仪使用。通过仪器给肢体压力套充气加压，压力套挤压肌肉群，促进血液和淋巴液回流。分类编码：6866。 （十八）超声波清洗机：由换能器、清洗槽、控制面板、外壳和排水阀组成，用于医疗器械的清洗。分类编码：6857。 （十九）一次性使用CT定位穿刺角度引导器：具有刻度数值的立体定位装置。依靠位于同一平面的二个相互垂直的水平仪来确定一个空间平面，利用标示刻度数值的量角器，达到角度定 位的目的。非无菌产品。用于临床辅助靶点定位穿刺。分类编码：6831。 （二十）大豆酪蛋白琼脂培养基：由大豆酪蛋白琼脂培养基干粉、灭菌纯化水、一次性无菌培养皿组成。临床上用于临床普通细菌的分离、培养和计数，不用于微生物鉴别。分类编码：6840。 （二十一）绒毛膜细胞处理试剂：由胰蛋白酶、胶原酶、透明质酸酶及其他必要的辅助成分组成。临床上用于绒毛组织的预处理，以获得更多游离的绒毛细胞。分类编码：6840。 （二十二）胰酶消化溶液：由胰蛋白酶、氯化钠、氯化钾、葡萄糖、碳酸氢钠、EDTA-Na2、酚红组成。通过胰酶消化溶液的处理，使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态，用于临床体外诊断。分类编码：6840。 （二十三）胰酶分带溶液：由胰蛋白酶、氯化钠、水组成。用于染色体G显带制备。临床上用于染色体检查。分类编码：6840。 （二十四）脱蜡热修复液：由氢化脂肪烃、表面活性剂、磷酸盐／柠檬酸盐／EDTA、防腐剂组成。临床上用于免疫组织化学染色前组织切片预处理，包括对福尔马林固定或石蜡包埋的组织切片进行脱蜡和热诱导抗原的修复。分类编码：6840。 （二十五）脱蜡液：由脱蜡液、防腐液、专用水等组成，临床上用于对样本进行染色前预处理，去除石蜡包埋组织样本上的石蜡。分类编码：6840。 （二十六）低离子强度盐溶液：由甘氨酸、澳甲酚紫和叠氮纳等低离子溶液组成，临床上用于提供抗体扑获时的最佳离子强度和血样添加指示剂。分类编码：6840。 （二十七）荧光原位杂交样品处理试剂盒：由预处理液、蛋白酶液、洗涤缓冲液、封片剂组成，临床上用于荧光原位杂交（FISH）检测过程中的样本处理。分类编码：6840。 （二十八）细胞蜡块制备试剂盒：由试剂A(含微量甲醛、海藻酸及其钠盐的水溶液）、试剂B(含氯化钙的水溶液）、一次性吸管、脱水盒、圆孔纸板和长纸盖片组成，临床上用于细针穿刺物、切割针活检、体液以及其他细胞学制备的残余沉积物和各种组织微小碎片的石蜡包埋块制作。分类编码： 6841。 （二十九）组织微阵列制作仪：产品由主机，内置摄像头，传动装置，钻头和取样装置组成。临床上用于提取多个石蜡样本块中的有用部分样本，注入到一个或多个未使用的石蜡块中，形成新的包含样本阵列的石蜡样本块，供后续石蜡切片机进行切片。还可以将提取的样本放置到PCR盒中，供后续DNA萃取以及PCR 分析。分类编码：6841。 （三十）标本液化处理仪：由样本瓶放置转盘、穿刺加液机构、混匀装置、过滤升降机构、试管放置转盘、样本瓶转移机械手及标本采集瓶、过滤试管等组成。用于临床检验分析前对粪便、痰液等固态、粘稠性状的标本进行加液、混匀、过滤分离等前期处理。分类编码：6841。 （三十一）全自动推片染片系统：由制片模块、染色模块和控制系统组成，用于对全血样品进行涂片和染色。分类编码：6841。 （三十二）粪便检验预处理装置：产品由塑料盛液管、连接固定件、样品管、采样棒及滴嘴盖等组成，临床上用于分辨检验前取样及预处理。分类编码：6841。 （三十三）一次性使用微量采血吸管：由一次性使用微量采血吸管和橡胶吸头组成，用于采集末梢血，适用于临床化验取血使用。产品以非无菌型式提供。分类编码：6841。 （三十四）细胞过滤器：由过滤管和过滤膜组成，用于将提取的异常上皮细胞样本并转移到玻片上。临床上用于病理检查的标本制作。分类编码：6841。 （三十五）一次性使用细胞过滤采集器：由过滤器筒体和过滤膜组成，临床上用于液基细胞的分离、制片，对细胞进行病理学分析。分类编码：6841。 (三十六) 棉胶剂：主要由火棉胶（硝化棉）、乙醇和无水乙醚组成，用于非介入性脑电测定时，作为固定电极的粘贴剂，非导电胶。分类编码：6821。 四、不作为医疗器械管理（18个） （一）药粉吸入器记录仪：记录患者每次使用药粉吸入器的时间和日期，不指示药粉吸入器中剩余的药物量，不具有剂量计算功能。 （二）恒温控制仪：由控制仪机箱、部分内嵌于控制仪机箱内的加热筒体部分、测温装置部分、显示和控制部分、无菌管组成。通过对控制仪器内固定管加入无菌水，在保温及控制装置共同作用下实现加热和保持恒温的功能，仅用于为器械进行加热保温。 （三）蜡塑平台：在技工室制作蜡型基台时，用于作为蜡塑套管的基座或平台。 （四）转接头：用于内窥镜冷光源主机与导光束以及内窥镜之间的连接。 （五）全自动碎药机：由门、保险盒、开／关按钮、碎药专用药杯固定器、固定托盘、研磨头、电源LED 指示灯、输入衔接器、存放托盘组成，用于将药碾碎或者碾成粉末状。 （六）床垫消毒器：由消毒腔体和机械管线组成，用于消毒床垫、枕头、毛毯。 （七）多单位基台扫描体：技工室设备。用于牙科修复体计算机辅助设计的制作过程，固定在牙模上，以辅助牙科扫描机获取清晰的3D 图像。 （八）热合控制器：由热合控制器主机、热合钳和电源线组成，用于在内窥镜一次性使用护套系统从内窥镜拆卸时，对一次性钳道管进行热合封口。 （九）身高预测软件：根据手腕部X影像（DICOM文件）识别手腕部骨的等级、预测成年身高。 （十）电动排气筒：由交流电机和活塞装置组成。通过活塞上的密封圈使活塞筒密封，在往复运动的过程中产生负压，代替手动排气筒为负压罐排气。 （十一）医用胶片纸：由纸基与纳米级涂层组成，用于医学影像系统（CT、DR、MR、CR、DSA、US等）产生的DICOM影像输出，输出影像不作为诊断依据。 (十二) 药洗仪：由用于放置药液的容器、通过水管与容器连接的过滤装置、通过水管与过滤装置连接的水泵、通过水管与水泵连接的即时加热装置、设置在水管上的换向阀和用于喷药液的喷杆组成（不含药液）。用于肛肠手术、外阴手术患者的伤口药浴清洗。 （十三）层流空气消毒机：由机箱、控制器、支架、脚轮、风机、空气过滤器、消音棉和围档、框架、照明组成，通过循环风动系统使空气通过过滤器装置，对室内局部空气进行过滤净化消毒。用于对患者所处环境的净化消毒。 （十四）治疗用蛋白等化合物：应用蛋白重组技术，构建EpCAM-GM-CSF 融合蛋白，并验证其稳定性和毒性。用于腺癌患者术后治疗。 （十五）样本收集、承载器具：由样本杯、样本袋、导管、载玻片等组成，临床上仅用于样本的收集、承载。 （十六）仪器管路清洗液：由水溶性盐（氯化钾、氯化钠等）、缓冲对、去污剂及防腐剂组成。用于电解质、血气分析仪在分析标本前，检测液体通路气密性及传感器响应电位（是否在线性范围内），在分析标本后冲洗液体通路管道。 （十七）吸样延长臂：由延长轨道、延长盖板组成。与特定分析仪配合使用，轨道延长系统，使分析仪的吸样臂和吸样头可以达到第三方自动化轨道系统上新的吸液位点，实现分析仪与第三方自动化轨道系统配合使用。 （十八）健身运动用血氧测量系统：由手机和随机软件组成，通过手机上的传感器，测量使用者血氧浓度和心率，并传到手机软件中，形成记录文件。用于使用者查看每天的血氧浓度和心率变化，帮助用户了解运动状况，不具有《医疗器械监督管理条例》第七十六条明确的目的，测量得到的数据不作为诊断依据。 五、视具体情况而定的产品（5个） （一）粪便分析前处理仪：主要由粪便样本采集机构（粪便样本盒：粪便样本分析实现用耗材）、粪便分析前处理仪主机（包括实现粪便分析前处理的粪便样本稀释液加注、搅拌实现机构）组成。在粪便分析工作中，对待分析的粪便样本进行分析前规范化前处理（包括对采集粪便样本、粪便样本稀释试剂加注、粪便样本稀释液加注后的搅拌混匀）。如不含有显微镜、不具有精密加样功能，作为I类医疗器械管理。否则作为II类医疗器械管理。分类编码：6841。 （二）射线束扫描测量系统：由水箱、控制单元、静电计、控制软件和电缆线组成。通过调强验证二维矩阵对患者特定体位的射线束剂量进行测量并得出数据，测量的数据传输到装有软件的电脑进行计算分析，并给出相应的验证信息。如治疗计划将使用该射线束扫描测量系统比较结果进行修改。作为III 类医疗器械管理，分类编码：6832。否则不作为医疗器械管理。 （三）生物光子系统：由发光二极管灯和光子转化凝胶（不含药）组成。发光二极管灯产生峰值未为446 nm的蓝光，部分蓝光经光子转化凝胶吸收后被转化发射出470～550nm、560～590nm和615～625nm的不同波长光的集合，不同波长的光具有不同皮肤穿透特性，并以光子能的形式同时作用于表皮和真皮。用于治疗16岁（含）以上患者的寻常痤疮。如产品依据GB/T 20145的蓝光视网膜危害类别为II类，作为II类医疗器械管理；如产品依据GB/T 20145的蓝光视网膜危害类别为III类，作为III类医疗器械管理。分类编码：6826。 （四）混合配药针：由储液腔、过滤器、进气器件帽、穿刺器保护套组成。通过混合配药针内外大气压差进行液体的分配或抽取，用于药液的配制和抽取。如仅作为指定中继泵的附件，不作为医疗器械管理；如用于药房或病房的普通配药，作为II类医疗器械管理，分类编码：6815。 （五）一次性使用无菌配药针：由针管、进排气槽和针座组成，用于药液的抽取和加注。如仅作为指定中继泵的附件，不作为医疗器械管理；如用于药房或病房的普通配药，作为II类医疗器械管理。分类编码：6815。 对于不作为医疗器械管理的，如已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证书不得继续使用。 食品药品监管总局办公厅 2015年7月20日
食品药品监管总局办公厅关于印发2015年国家医疗器械抽验产品检验方案的通知 | 食药监办械监〔2015〕100号 | FGWJ-2015-10248 | 2015-07-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 根据《食品药品监管总局办公厅关于开展2015年国家医疗器械抽验工作的通知》（食药监办械监〔2015〕76号）要求，现将2015年国家医疗器械抽验产品检验方案印发给你们，请相关单位遵照执行。 附件：1.2015年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案 2.2015年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品检验方案 食品药品监管总局办公厅 2015年7月16日 食药监办械监〔2015〕100号附件1.doc 食药监办械监〔2015〕100号附件2.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 根据《食品药品监管总局办公厅关于开展2015年国家医疗器械抽验工作的通知》（食药监办械监〔2015〕76号）要求，现将2015年国家医疗器械抽验产品检验方案印发给你们，请相关单位遵照执行。 附件：1.2015年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案 2.2015年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品检验方案 食品药品监管总局办公厅 2015年7月16日 食药监办械监〔2015〕100号附件1.doc 食药监办械监〔2015〕100号附件2.doc
食品药品监管总局办公厅关于经营免验配耳背式数字助听器有关问题的复函 | 食药监办械监函〔2015〕414号 | FGWJ-2015-10522 | 2015-07-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 你局《关于耳背式数字助听器免验配助听器经营备案条件有关问题的请示》（苏食药监械管 〔2015〕142号）收悉。经研究，现函复如下： 一、在产品注册证书适用范围中明确有“不需验配，直接佩戴”标示的助听器，应属于对验配无特殊要求的医疗器械。 二、对仅零售医疗器械注册证书适用范围标示“不需验配，直接佩戴”的助听器产品，企业备案条件可以免除验配人员及验配设施设备的要求。应当根据《医疗器械经营质量管理规范》第十三条规定，配备相应的售后服务人员和售后服务条件，也可以约定由生产企业或者第三方提供售后服务支持。 食品药品监管总局办公厅2015年7月14日 | 江苏省食品药品监督管理局： 你局《关于耳背式数字助听器免验配助听器经营备案条件有关问题的请示》（苏食药监械管 〔2015〕142号）收悉。经研究，现函复如下： 一、在产品注册证书适用范围中明确有“不需验配，直接佩戴”标示的助听器，应属于对验配无特殊要求的医疗器械。 二、对仅零售医疗器械注册证书适用范围标示“不需验配，直接佩戴”的助听器产品，企业备案条件可以免除验配人员及验配设施设备的要求。应当根据《医疗器械经营质量管理规范》第十三条规定，配备相应的售后服务人员和售后服务条件，也可以约定由生产企业或者第三方提供售后服务支持。 食品药品监管总局办公厅2015年7月14日
《医疗器械分类规则》（国家食品药品监督管理总局令第15号） |  | FGWJ-2015-10232 | 2015-07-14 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第15号 《医疗器械分类规则》已经2015年6月3日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2016年1月1日起施行。 局 长 毕井泉 2015年7月14日 医疗器械分类规则 第一条 为规范医疗器械分类，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规则。 第二条 本规则用于指导制定医疗器械分类目录和确定新的医疗器械的管理类别。 第三条 本规则有关用语的含义是： （一）预期目的 指产品说明书、标签或者宣传资料载明的，使用医疗器械应当取得的作用。 （二）无源医疗器械 不依靠电能或者其他能源，但是可以通过由人体或者重力产生的能量，发挥其功能的医疗器械。 （三）有源医疗器械 任何依靠电能或者其他能源，而不是直接由人体或者重力产生的能量，发挥其功能的医疗器械。 （四）侵入器械 借助手术全部或者部分通过体表侵入人体，接触体内组织、血液循环系统、中枢神经系统等部位的医疗器械，包括介入手术中使用的器材、一次性使用无菌手术器械和暂时或短期留在人体内的器械等。本规则中的侵入器械不包括重复使用手术器械。 （五）重复使用手术器械 用于手术中进行切、割、钻、锯、抓、刮、钳、抽、夹等过程，不连接任何有源医疗器械，通过一定的处理可以重新使用的无源医疗器械。 （六）植入器械 借助手术全部或者部分进入人体内或腔道（口）中，或者用于替代人体上皮表面或眼表面，并且在手术过程结束后留在人体内30日（含）以上或者被人体吸收的医疗器械。 （七）接触人体器械 直接或间接接触患者或者能够进入患者体内的医疗器械。 （八）使用时限 1.连续使用时间：医疗器械按预期目的、不间断的实际作用时间； 2.暂时：医疗器械预期的连续使用时间在24小时以内； 3.短期：医疗器械预期的连续使用时间在24小时（含）以上、30日以内； 4.长期：医疗器械预期的连续使用时间在30日（含）以上。 （九）皮肤 未受损皮肤表面。 （十）腔道（口） 口腔、鼻腔、食道、外耳道、直肠、阴道、尿道等人体自然腔道和永久性人造开口。 （十一）创伤 各种致伤因素作用于人体所造成的组织结构完整性破坏或者功能障碍。 （十二）组织 人体体内组织，包括骨、牙髓或者牙本质，不包括血液循环系统和中枢神经系统。 （十三）血液循环系统 血管（毛细血管除外）和心脏。 （十四）中枢神经系统 脑和脊髓。 （十五）独立软件 具有一个或者多个医疗目的，无需医疗器械硬件即可完成自身预期目的，运行于通用计算平台的软件。 （十六）具有计量测试功能的医疗器械 用于测定生理、病理、解剖参数，或者定量测定进出人体的能量或物质的医疗器械，其测量结果需要精确定量，并且该结果的准确性会对患者的健康和安全产生明显影响。 （十七）慢性创面 各种原因形成的长期不愈合创面，如静脉性溃疡、动脉性溃疡、糖尿病性溃疡、创伤性溃疡、压力性溃疡等。 第四条 医疗器械按照风险程度由低到高，管理类别依次分为第一类、第二类和第三类。 医疗器械风险程度，应当根据医疗器械的预期目的，通过结构特征、使用形式、使用状态、是否接触人体等因素综合判定。 第五条 依据影响医疗器械风险程度的因素，医疗器械可以分为以下几种情形： （一）根据结构特征的不同，分为无源医疗器械和有源医疗器械。 （二）根据是否接触人体，分为接触人体器械和非接触人体器械。 （三）根据不同的结构特征和是否接触人体，医疗器械的使用形式包括： 无源接触人体器械：液体输送器械、改变血液体液器械、医用敷料、侵入器械、重复使用手术器械、植入器械、避孕和计划生育器械、其他无源接触人体器械。 无源非接触人体器械：护理器械、医疗器械清洗消毒器械、其他无源非接触人体器械。 有源接触人体器械：能量治疗器械、诊断监护器械、液体输送器械、电离辐射器械、植入器械、其他有源接触人体器械。 有源非接触人体器械：临床检验仪器设备、独立软件、医疗器械消毒灭菌设备、其他有源非接触人体器械。 （四）根据不同的结构特征、是否接触人体以及使用形式，医疗器械的使用状态或者其产生的影响包括以下情形： 无源接触人体器械：根据使用时限分为暂时使用、短期使用、长期使用；接触人体的部位分为皮肤或腔道（口）、创伤或组织、血液循环系统或中枢神经系统。 无源非接触人体器械：根据对医疗效果的影响程度分为基本不影响、轻微影响、重要影响。 有源接触人体器械：根据失控后可能造成的损伤程度分为轻微损伤、中度损伤、严重损伤。 有源非接触人体器械：根据对医疗效果的影响程度分为基本不影响、轻微影响、重要影响。 第六条 医疗器械的分类应当根据医疗器械分类判定表（见附件）进行分类判定。有以下情形的，还应当结合下述原则进行分类： （一）如果同一医疗器械适用两个或者两个以上的分类，应当采取其中风险程度最高的分类；由多个医疗器械组成的医疗器械包，其分类应当与包内风险程度最高的医疗器械一致。 （二）可作为附件的医疗器械，其分类应当综合考虑该附件对配套主体医疗器械安全性、有效性的影响；如果附件对配套主体医疗器械有重要影响，附件的分类应不低于配套主体医疗器械的分类。 （三）监控或者影响医疗器械主要功能的医疗器械，其分类应当与被监控、影响的医疗器械的分类一致。 （四）以医疗器械作用为主的药械组合产品，按照第三类医疗器械管理。 （五）可被人体吸收的医疗器械，按照第三类医疗器械管理。 （六）对医疗效果有重要影响的有源接触人体器械，按照第三类医疗器械管理。 （七）医用敷料如果有以下情形，按照第三类医疗器械管理，包括：预期具有防组织或器官粘连功能，作为人工皮肤，接触真皮深层或其以下组织受损的创面，用于慢性创面，或者可被人体全部或部分吸收的。 （八）以无菌形式提供的医疗器械，其分类应不低于第二类。 （九）通过牵拉、撑开、扭转、压握、弯曲等作用方式，主动施加持续作用力于人体、可动态调整肢体固定位置的矫形器械（不包括仅具有固定、支撑作用的医疗器械，也不包括配合外科手术中进行临时矫形的医疗器械或者外科手术后或其他治疗中进行四肢矫形的医疗器械），其分类应不低于第二类。 （十）具有计量测试功能的医疗器械，其分类应不低于第二类。 （十一）如果医疗器械的预期目的是明确用于某种疾病的治疗，其分类应不低于第二类。 （十二）用于在内窥镜下完成夹取、切割组织或者取石等手术操作的无源重复使用手术器械，按照第二类医疗器械管理。 第七条 体外诊断试剂按照有关规定进行分类。 第八条 国家食品药品监督管理总局根据医疗器械生产、经营、使用情况，及时对医疗器械的风险变化进行分析、评价，对医疗器械分类目录进行调整。 第九条 国家食品药品监督管理总局可以组织医疗器械分类专家委员会制定、调整医疗器械分类目录。 第十条 本规则自2016年1月1日起施行。2000年4月5日公布的《医疗器械分类规则》（原国家药品监督管理局令第15号）同时废止。 附件：医疗器械分类判定表 第15号总局令附件.docx | 国家食品药品监督管理总局令 第15号 《医疗器械分类规则》已经2015年6月3日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2016年1月1日起施行。 局 长 毕井泉 2015年7月14日 医疗器械分类规则 第一条 为规范医疗器械分类，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规则。 第二条 本规则用于指导制定医疗器械分类目录和确定新的医疗器械的管理类别。 第三条 本规则有关用语的含义是： （一）预期目的 指产品说明书、标签或者宣传资料载明的，使用医疗器械应当取得的作用。 （二）无源医疗器械 不依靠电能或者其他能源，但是可以通过由人体或者重力产生的能量，发挥其功能的医疗器械。 （三）有源医疗器械 任何依靠电能或者其他能源，而不是直接由人体或者重力产生的能量，发挥其功能的医疗器械。 （四）侵入器械 借助手术全部或者部分通过体表侵入人体，接触体内组织、血液循环系统、中枢神经系统等部位的医疗器械，包括介入手术中使用的器材、一次性使用无菌手术器械和暂时或短期留在人体内的器械等。本规则中的侵入器械不包括重复使用手术器械。 （五）重复使用手术器械 用于手术中进行切、割、钻、锯、抓、刮、钳、抽、夹等过程，不连接任何有源医疗器械，通过一定的处理可以重新使用的无源医疗器械。 （六）植入器械 借助手术全部或者部分进入人体内或腔道（口）中，或者用于替代人体上皮表面或眼表面，并且在手术过程结束后留在人体内30日（含）以上或者被人体吸收的医疗器械。 （七）接触人体器械 直接或间接接触患者或者能够进入患者体内的医疗器械。 （八）使用时限 1.连续使用时间：医疗器械按预期目的、不间断的实际作用时间； 2.暂时：医疗器械预期的连续使用时间在24小时以内； 3.短期：医疗器械预期的连续使用时间在24小时（含）以上、30日以内； 4.长期：医疗器械预期的连续使用时间在30日（含）以上。 （九）皮肤 未受损皮肤表面。 （十）腔道（口） 口腔、鼻腔、食道、外耳道、直肠、阴道、尿道等人体自然腔道和永久性人造开口。 （十一）创伤 各种致伤因素作用于人体所造成的组织结构完整性破坏或者功能障碍。 （十二）组织 人体体内组织，包括骨、牙髓或者牙本质，不包括血液循环系统和中枢神经系统。 （十三）血液循环系统 血管（毛细血管除外）和心脏。 （十四）中枢神经系统 脑和脊髓。 （十五）独立软件 具有一个或者多个医疗目的，无需医疗器械硬件即可完成自身预期目的，运行于通用计算平台的软件。 （十六）具有计量测试功能的医疗器械 用于测定生理、病理、解剖参数，或者定量测定进出人体的能量或物质的医疗器械，其测量结果需要精确定量，并且该结果的准确性会对患者的健康和安全产生明显影响。 （十七）慢性创面 各种原因形成的长期不愈合创面，如静脉性溃疡、动脉性溃疡、糖尿病性溃疡、创伤性溃疡、压力性溃疡等。 第四条 医疗器械按照风险程度由低到高，管理类别依次分为第一类、第二类和第三类。 医疗器械风险程度，应当根据医疗器械的预期目的，通过结构特征、使用形式、使用状态、是否接触人体等因素综合判定。 第五条 依据影响医疗器械风险程度的因素，医疗器械可以分为以下几种情形： （一）根据结构特征的不同，分为无源医疗器械和有源医疗器械。 （二）根据是否接触人体，分为接触人体器械和非接触人体器械。 （三）根据不同的结构特征和是否接触人体，医疗器械的使用形式包括： 无源接触人体器械：液体输送器械、改变血液体液器械、医用敷料、侵入器械、重复使用手术器械、植入器械、避孕和计划生育器械、其他无源接触人体器械。 无源非接触人体器械：护理器械、医疗器械清洗消毒器械、其他无源非接触人体器械。 有源接触人体器械：能量治疗器械、诊断监护器械、液体输送器械、电离辐射器械、植入器械、其他有源接触人体器械。 有源非接触人体器械：临床检验仪器设备、独立软件、医疗器械消毒灭菌设备、其他有源非接触人体器械。 （四）根据不同的结构特征、是否接触人体以及使用形式，医疗器械的使用状态或者其产生的影响包括以下情形： 无源接触人体器械：根据使用时限分为暂时使用、短期使用、长期使用；接触人体的部位分为皮肤或腔道（口）、创伤或组织、血液循环系统或中枢神经系统。 无源非接触人体器械：根据对医疗效果的影响程度分为基本不影响、轻微影响、重要影响。 有源接触人体器械：根据失控后可能造成的损伤程度分为轻微损伤、中度损伤、严重损伤。 有源非接触人体器械：根据对医疗效果的影响程度分为基本不影响、轻微影响、重要影响。 第六条 医疗器械的分类应当根据医疗器械分类判定表（见附件）进行分类判定。有以下情形的，还应当结合下述原则进行分类： （一）如果同一医疗器械适用两个或者两个以上的分类，应当采取其中风险程度最高的分类；由多个医疗器械组成的医疗器械包，其分类应当与包内风险程度最高的医疗器械一致。 （二）可作为附件的医疗器械，其分类应当综合考虑该附件对配套主体医疗器械安全性、有效性的影响；如果附件对配套主体医疗器械有重要影响，附件的分类应不低于配套主体医疗器械的分类。 （三）监控或者影响医疗器械主要功能的医疗器械，其分类应当与被监控、影响的医疗器械的分类一致。 （四）以医疗器械作用为主的药械组合产品，按照第三类医疗器械管理。 （五）可被人体吸收的医疗器械，按照第三类医疗器械管理。 （六）对医疗效果有重要影响的有源接触人体器械，按照第三类医疗器械管理。 （七）医用敷料如果有以下情形，按照第三类医疗器械管理，包括：预期具有防组织或器官粘连功能，作为人工皮肤，接触真皮深层或其以下组织受损的创面，用于慢性创面，或者可被人体全部或部分吸收的。 （八）以无菌形式提供的医疗器械，其分类应不低于第二类。 （九）通过牵拉、撑开、扭转、压握、弯曲等作用方式，主动施加持续作用力于人体、可动态调整肢体固定位置的矫形器械（不包括仅具有固定、支撑作用的医疗器械，也不包括配合外科手术中进行临时矫形的医疗器械或者外科手术后或其他治疗中进行四肢矫形的医疗器械），其分类应不低于第二类。 （十）具有计量测试功能的医疗器械，其分类应不低于第二类。 （十一）如果医疗器械的预期目的是明确用于某种疾病的治疗，其分类应不低于第二类。 （十二）用于在内窥镜下完成夹取、切割组织或者取石等手术操作的无源重复使用手术器械，按照第二类医疗器械管理。 第七条 体外诊断试剂按照有关规定进行分类。 第八条 国家食品药品监督管理总局根据医疗器械生产、经营、使用情况，及时对医疗器械的风险变化进行分析、评价，对医疗器械分类目录进行调整。 第九条 国家食品药品监督管理总局可以组织医疗器械分类专家委员会制定、调整医疗器械分类目录。 第十条 本规则自2016年1月1日起施行。2000年4月5日公布的《医疗器械分类规则》（原国家药品监督管理局令第15号）同时废止。 附件：医疗器械分类判定表 第15号总局令附件.docx
食品药品监管总局办公厅关于暂停销售使用天津晶明新技术开发有限公司生产的眼用全氟丙烷气体的通知 | 食药监办械监〔2015〕94号 | FGWJ-2015-10221 | 2015-07-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 近日，国家药品不良反应监测中心监测数据显示，标示为天津晶明新技术开发有限公司生产的眼用全氟丙烷气体（生产批号：15040001）在北京、江苏两地发生可疑群体不良事件。为控制产品风险，保障人民群众用械安全，依据《医疗器械监督管理条例》，国家食品药品监督管理总局决定立即暂停销售和使用天津晶明新技术开发有限公司生产的批号为15040001的眼用全氟丙烷气体。请各地食品药品监管部门立即通知本行政区域内相关经营企业和使用单位，配合做好该产品的召回和调查工作。 该产品用于医疗机构眼科手术，目前有关情况已向国家卫生计生委通报，相关食品药品监管部门已对此不良事件开展调查处理工作。 各地食品药品监管部门应当加强对该产品不良事件监测工作，发现可疑不良事件及时上报。 食品药品监管总局办公厅 2015年7月8日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 近日，国家药品不良反应监测中心监测数据显示，标示为天津晶明新技术开发有限公司生产的眼用全氟丙烷气体（生产批号：15040001）在北京、江苏两地发生可疑群体不良事件。为控制产品风险，保障人民群众用械安全，依据《医疗器械监督管理条例》，国家食品药品监督管理总局决定立即暂停销售和使用天津晶明新技术开发有限公司生产的批号为15040001的眼用全氟丙烷气体。请各地食品药品监管部门立即通知本行政区域内相关经营企业和使用单位，配合做好该产品的召回和调查工作。 该产品用于医疗机构眼科手术，目前有关情况已向国家卫生计生委通报，相关食品药品监管部门已对此不良事件开展调查处理工作。 各地食品药品监管部门应当加强对该产品不良事件监测工作，发现可疑不良事件及时上报。 食品药品监管总局办公厅 2015年7月8日
食品药品监管总局办公厅关于恒温核酸扩增检测仪等22个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2015〕75号 | FGWJ-2015-10191 | 2015-06-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对恒温核酸扩增检测仪等22个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（1个） 恒温核酸扩增检测仪：由检测系统、加热模块、温控系统、触摸屏和随机软件组成。基于荧光检测的恒温核酸扩增检测技术，定性检测样本中的目标核酸有无扩增。分类编码：6840。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（7个） （一）免疫磁微粒捕获仪：由蠕动泵、管路、永磁铁及其他必要辅助器具组成。用于磁微粒免疫分析中捕获磁微粒复合物，是临床免疫磁微粒检验分析的前处理设备。分类编码：6841。 （二）精液采集器：由精液收集套、润滑剂、精液采集管、采集漏斗、袖珍剪组成。产品以无菌型式提供。临床上用于收集成年男性精液，为评价男性生育能力提供完整标本。分类编码：6841。 （三）干式血细胞微量样品测试管：由测试管体、封管器、浮子、肝素钠抗凝剂和荧光吖啶橙染料组成。用于收集末梢血样和静脉血样，临床上与干式血细胞计数仪配合使用，对样本染色、抗凝和分类。分类编码：6841。 （四）胎盘生长因子检测试剂盒（时间分辨荧光法）：由校准品、铕标示踪抗体、分析缓冲液、生物素抗体、链霉亲和素微孔板条、条形码标签等组成。用于定量测定孕妇血清中的胎盘生长因子。临床上用于辅助筛查妊娠妇女孕早期唐氏综合症风险。分类编码：6840。 （五）脂联素检测试剂盒（免疫比浊法）：由试剂1（缓冲液）和试剂2（乳胶抗体试剂）组成。用于体外定量检测人血清或血浆中脂联素浓度。临床上用于评估2型糖尿病和心血管疾病的风险。分类编码：6840。 （六）小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接清除法）：由试剂（含过氧化氢酶、胆固醇氧化酶、胆固醇脂酶、显色剂的缓冲液）和试剂（含过氧化物酶、酶稳定剂、显色剂的缓冲液）组成。用于体外定量检测人血清中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量，临床上用于动脉粥样硬化的辅助诊断。分类编码：6840。 （七）尿液游离Lambda-轻链测定试剂盒（免疫比浊法）：由定标液、试剂缓冲液和试剂（游离Lambda-轻链抗血清）组成。用于体外定量测定尿液游离Lambda-轻链浓度，临床上用于单克隆丙种球蛋白增多症的辅助诊断。分类编码：6840。 三、作为第Ⅰ类医疗器械管理的产品（13个） （一）制片染色一体机：通常由离心模块、制片模块、染色模块、控制系统等功能模块组成。用于病理分析前对人体细胞或细菌样本进行制片及染色。分类编码：6841。 （二）细胞分离制片染色一体机：通常由控制系统、过滤器、多路阀注射泵、贮液瓶、废液瓶等组成。适用于病理分析前对人体外周血或组织样本中细胞的分离、过滤、制片和染色。分类编码：6841。 （三）试剂卡孵育器：由塑料外壳、温控模块、电器元件组成。用于特定试剂卡的孵育。分类编码：6840。 （四）细胞过滤采集器：由软管、过滤收集病变细胞装置、抽吸装置组成。用于病理分析前对人体内脱落病变细胞的采集。分类编码：6841。 （五）液基细胞和微生物处理、保存试剂：主要由细胞保存液、细胞裂解液、提取液、稀释液、消化酶、防腐剂等及必要的细胞承载或制片器具组成。用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。分类编码：6840。 （六）病理分析前处理试剂：主要由组织固定液、组织脱水液、透明液、清洗剂等组成。用于病理分析前组织标本的固定、梯度脱水、透明、浸蜡和包埋制片。分类编码：6840。 （七）脱蜡液：由脱蜡液、防腐液、专用水等组成。用于对样本进行染色前预处理，去除石蜡包埋组织样本上的石蜡。分类编码：6840。 （八）触发缓冲液：由0. 9％的氯化钠等渗溶液组成。与血小板功能分析仪及配套检测试剂盒配套使用，用于在检测前润湿生化活性膜。分类编码：6840。 （九）流式细胞分析用鞘液：由含盐缓冲液和防腐剂组成。用于与流式技术相关的分析中对样本进行检测时形成鞘流，以利于仪器进行计数分析。分类编码：6840。 （十）流式细胞分析用溶血剂：由浓度小于2％的甲醛和浓度小于15％的甘油组成。用于快速裂解人类外周血中红细胞，维持白细胞基本形态，临床上用于流式细胞仪检测前样本处理。分类编码：6840。 （十一）抗体稀释液：由缓冲液和防腐剂组成。用于临床检验时抗血清的稀释。分类编码：6840。 （十二）溶痰剂：由次氯酸钠、表面活性剂组成。用于抗酸染色前痰标本的均质化处理，以提高阳性检出率。分类编码：6840。 （十三）精液液化剂：由菠萝蛋白酶和蔗糖组成。用于精液检查前促进液化迟缓的精液标本的液化、降低精液的粘稠度。分类编码：6840。 四、不按照医疗器械管理的产品（1个） 瓷珠菌种保存管：由表面多孔的小瓷珠、胰蛋白脉大豆肉汤、甘油和蔗糖按一定比例混合组成。用于微生物检验中菌种的保存。 自本文件发布之日起，对于不作为医疗器械管理的，如已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证书不得继续使用。 食品药品监管总局办公厅 2015年6月11日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对恒温核酸扩增检测仪等22个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（1个） 恒温核酸扩增检测仪：由检测系统、加热模块、温控系统、触摸屏和随机软件组成。基于荧光检测的恒温核酸扩增检测技术，定性检测样本中的目标核酸有无扩增。分类编码：6840。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（7个） （一）免疫磁微粒捕获仪：由蠕动泵、管路、永磁铁及其他必要辅助器具组成。用于磁微粒免疫分析中捕获磁微粒复合物，是临床免疫磁微粒检验分析的前处理设备。分类编码：6841。 （二）精液采集器：由精液收集套、润滑剂、精液采集管、采集漏斗、袖珍剪组成。产品以无菌型式提供。临床上用于收集成年男性精液，为评价男性生育能力提供完整标本。分类编码：6841。 （三）干式血细胞微量样品测试管：由测试管体、封管器、浮子、肝素钠抗凝剂和荧光吖啶橙染料组成。用于收集末梢血样和静脉血样，临床上与干式血细胞计数仪配合使用，对样本染色、抗凝和分类。分类编码：6841。 （四）胎盘生长因子检测试剂盒（时间分辨荧光法）：由校准品、铕标示踪抗体、分析缓冲液、生物素抗体、链霉亲和素微孔板条、条形码标签等组成。用于定量测定孕妇血清中的胎盘生长因子。临床上用于辅助筛查妊娠妇女孕早期唐氏综合症风险。分类编码：6840。 （五）脂联素检测试剂盒（免疫比浊法）：由试剂1（缓冲液）和试剂2（乳胶抗体试剂）组成。用于体外定量检测人血清或血浆中脂联素浓度。临床上用于评估2型糖尿病和心血管疾病的风险。分类编码：6840。 （六）小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接清除法）：由试剂（含过氧化氢酶、胆固醇氧化酶、胆固醇脂酶、显色剂的缓冲液）和试剂（含过氧化物酶、酶稳定剂、显色剂的缓冲液）组成。用于体外定量检测人血清中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量，临床上用于动脉粥样硬化的辅助诊断。分类编码：6840。 （七）尿液游离Lambda-轻链测定试剂盒（免疫比浊法）：由定标液、试剂缓冲液和试剂（游离Lambda-轻链抗血清）组成。用于体外定量测定尿液游离Lambda-轻链浓度，临床上用于单克隆丙种球蛋白增多症的辅助诊断。分类编码：6840。 三、作为第Ⅰ类医疗器械管理的产品（13个） （一）制片染色一体机：通常由离心模块、制片模块、染色模块、控制系统等功能模块组成。用于病理分析前对人体细胞或细菌样本进行制片及染色。分类编码：6841。 （二）细胞分离制片染色一体机：通常由控制系统、过滤器、多路阀注射泵、贮液瓶、废液瓶等组成。适用于病理分析前对人体外周血或组织样本中细胞的分离、过滤、制片和染色。分类编码：6841。 （三）试剂卡孵育器：由塑料外壳、温控模块、电器元件组成。用于特定试剂卡的孵育。分类编码：6840。 （四）细胞过滤采集器：由软管、过滤收集病变细胞装置、抽吸装置组成。用于病理分析前对人体内脱落病变细胞的采集。分类编码：6841。 （五）液基细胞和微生物处理、保存试剂：主要由细胞保存液、细胞裂解液、提取液、稀释液、消化酶、防腐剂等及必要的细胞承载或制片器具组成。用于临床检验分析前细胞或微生物的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片等。分类编码：6840。 （六）病理分析前处理试剂：主要由组织固定液、组织脱水液、透明液、清洗剂等组成。用于病理分析前组织标本的固定、梯度脱水、透明、浸蜡和包埋制片。分类编码：6840。 （七）脱蜡液：由脱蜡液、防腐液、专用水等组成。用于对样本进行染色前预处理，去除石蜡包埋组织样本上的石蜡。分类编码：6840。 （八）触发缓冲液：由0. 9％的氯化钠等渗溶液组成。与血小板功能分析仪及配套检测试剂盒配套使用，用于在检测前润湿生化活性膜。分类编码：6840。 （九）流式细胞分析用鞘液：由含盐缓冲液和防腐剂组成。用于与流式技术相关的分析中对样本进行检测时形成鞘流，以利于仪器进行计数分析。分类编码：6840。 （十）流式细胞分析用溶血剂：由浓度小于2％的甲醛和浓度小于15％的甘油组成。用于快速裂解人类外周血中红细胞，维持白细胞基本形态，临床上用于流式细胞仪检测前样本处理。分类编码：6840。 （十一）抗体稀释液：由缓冲液和防腐剂组成。用于临床检验时抗血清的稀释。分类编码：6840。 （十二）溶痰剂：由次氯酸钠、表面活性剂组成。用于抗酸染色前痰标本的均质化处理，以提高阳性检出率。分类编码：6840。 （十三）精液液化剂：由菠萝蛋白酶和蔗糖组成。用于精液检查前促进液化迟缓的精液标本的液化、降低精液的粘稠度。分类编码：6840。 四、不按照医疗器械管理的产品（1个） 瓷珠菌种保存管：由表面多孔的小瓷珠、胰蛋白脉大豆肉汤、甘油和蔗糖按一定比例混合组成。用于微生物检验中菌种的保存。 自本文件发布之日起，对于不作为医疗器械管理的，如已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证书不得继续使用。 食品药品监管总局办公厅 2015年6月11日
食品药品监管总局关于印发境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序（暂行）的通知【废止】 | 食药监械管〔2015〕63号 | FGWJ-2015-10344 | 2015-06-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为做好医疗器械注册质量管理体系核查工作，总局组织制定了《境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序（暂行）》，现印发给你们，请遵照执行。 食品药品监管总局 2015年6月8日 境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序（暂行） 第一条 为做好医疗器械注册质量管理体系核查工作，根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）等相关规定，制定本程序。 第二条 本程序适用于境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查。 第三条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门负责境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作，国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）技术审评机构必要时参与核查。 第四条 总局技术审评机构自收到境内第三类医疗器械注册申请资料起30个工作日内，通知相应省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门开展注册质量管理体系核查。总局技术审评机构参与核查的，在通知中告知省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门（通知格式见附件1）。 第五条 注册申请人应当在注册申请受理后10个工作日内向省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提交体系核查资料（见附件2）。注册申请人对所提交资料内容的真实性负责。 第六条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门按照医疗器械生产质量管理规范以及相关附录的要求开展与产品研制、生产有关的质量管理体系核查。 在核查过程中，应当同时对企业注册检验样品和临床试验用样品的真实性进行核查。重点查阅设计和开发过程实施策划和控制的相关记录、用于样品生产的采购记录、生产记录、检验记录和留样观察记录等。 第七条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门对注册申请人提交的体系核查资料进行资料审查，根据企业的具体情况、监督检查的情况、本次申请注册产品与既往已通过核查产品生产条件及工艺对比情况，酌情安排现场检查的内容，避免重复检查。 产品具有相同工作原理、预期用途，并且具有基本相同的结构组成、生产条件、生产工艺的，现场检查时，可仅对企业注册检验样品和临床试验用样品的真实性进行核查，重点查阅设计和开发过程实施策划和控制的相关记录、用于样品生产的采购记录、生产记录、检验记录和留样观察记录等。 第八条 对注册申请人提交的体系核查资料符合要求的，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当自收到体系核查通知起30个工作日内完成质量管理体系核查工作。因注册申请人未能提交符合要求的体系核查资料，导致体系核查不能开展的，所延误的时间不计算在核查工作时限内。 对于总局技术审评机构参与核查的项目，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当在开展现场检查5个工作日前书面通知总局技术审评机构。 第九条 检查组实施现场检查前应当制定现场检查方案。现场检查方案内容包括：企业基本情况、检查品种、检查目的、检查依据、现场检查时间、日程安排、检查项目、检查组成员及分工等。现场检查时间一般为1至3天，如3天仍不能完成检查的可适当延长时间。 检查组应当由2名以上（含2名）检查员组成，企业所在的设区的市级食品药品监督管理部门可派1名观察员参加现场检查。必要时，食品药品监督管理部门可邀请有关专家参加现场检查。 第十条 现场检查实行检查组长负责制。检查组长负责组织召开现场检查首次会议、末次会议以及检查组内部会议，负责现场检查资料汇总，审定现场检查结论。 第十一条 现场检查开始时，应当召开首次会议。首次会议应当由检查组成员、观察员、企业负责人和/或管理者代表、相关人员参加。内容包括确认检查范围、落实检查日程、宣布检查纪律和注意事项、确定企业联络人员等。 第十二条 检查员应当按照检查方案进行检查，对检查发现的问题如实记录。 第十三条 在现场检查期间，检查组应当召开内部会议，交流检查情况，对疑难问题进行研究并提出处理意见，必要时应予取证。检查结束前，检查组应当召开内部会议，进行汇总、评定，并如实记录。检查组内部会议期间，企业人员应当回避。 第十四条 现场检查结束时，应当召开末次会议。末次会议应当由检查组成员、观察员、企业负责人和/或管理者代表、相关人员参加。内容包括检查组向企业通报现场检查情况，企业对现场检查情况进行确认。对于检查中发现的问题有异议的，企业应当提供书面说明。 第十五条 检查组对现场检查出具建议结论，建议结论分为“通过检查”、“整改后复查”、“未通过检查”三种情况。 第十六条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当对检查组提交的现场检查资料进行审核，提出核查结论，核查结论为“通过核查”、“整改后复查”、“未通过核查”三种情况。 第十七条 整改后复查的，企业应当在6个月内一次性向原核查部门提交复查申请及整改报告。原核查部门应当在收到复查申请后30个工作日内完成复查。 未在规定期限内提交复查申请和整改报告的，以及整改复查后仍达不到“通过核查”要求的，核查结论为“整改后未通过核查”。整改后通过核查的，核查结论为“整改后通过核查”。 第十八条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应在做出“通过核查”、“整改后通过核查”、“未通过核查”、“整改后未通过核查”的结论后10个工作日内，将核查结果通知（格式见附件3）原件寄送总局技术审评机构。 第十九条 未通过核查的，技术审评机构提出不予注册的审评意见，食品药品监督管理部门作出不予注册的决定。 第二十条 本程序自公布之日起施行。省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门可参照本程序制定境内第二类医疗器械注册质量管理体系核查的工作程序。 附件：1.关于开展医疗器械注册质量管理体系核查的通知（格式） 2.医疗器械注册质量管理体系核查提交资料 3.境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查结果通知（格式） 食药监械管〔2015〕63号附件1.docx 食药监械管〔2015〕63号附件2.docx 食药监械管〔2015〕63号附件3.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为做好医疗器械注册质量管理体系核查工作，总局组织制定了《境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序（暂行）》，现印发给你们，请遵照执行。 食品药品监管总局 2015年6月8日 境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序（暂行） 第一条 为做好医疗器械注册质量管理体系核查工作，根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）等相关规定，制定本程序。 第二条 本程序适用于境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查。 第三条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门负责境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查工作，国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）技术审评机构必要时参与核查。 第四条 总局技术审评机构自收到境内第三类医疗器械注册申请资料起30个工作日内，通知相应省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门开展注册质量管理体系核查。总局技术审评机构参与核查的，在通知中告知省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门（通知格式见附件1）。 第五条 注册申请人应当在注册申请受理后10个工作日内向省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提交体系核查资料（见附件2）。注册申请人对所提交资料内容的真实性负责。 第六条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门按照医疗器械生产质量管理规范以及相关附录的要求开展与产品研制、生产有关的质量管理体系核查。 在核查过程中，应当同时对企业注册检验样品和临床试验用样品的真实性进行核查。重点查阅设计和开发过程实施策划和控制的相关记录、用于样品生产的采购记录、生产记录、检验记录和留样观察记录等。 第七条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门对注册申请人提交的体系核查资料进行资料审查，根据企业的具体情况、监督检查的情况、本次申请注册产品与既往已通过核查产品生产条件及工艺对比情况，酌情安排现场检查的内容，避免重复检查。 产品具有相同工作原理、预期用途，并且具有基本相同的结构组成、生产条件、生产工艺的，现场检查时，可仅对企业注册检验样品和临床试验用样品的真实性进行核查，重点查阅设计和开发过程实施策划和控制的相关记录、用于样品生产的采购记录、生产记录、检验记录和留样观察记录等。 第八条 对注册申请人提交的体系核查资料符合要求的，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当自收到体系核查通知起30个工作日内完成质量管理体系核查工作。因注册申请人未能提交符合要求的体系核查资料，导致体系核查不能开展的，所延误的时间不计算在核查工作时限内。 对于总局技术审评机构参与核查的项目，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当在开展现场检查5个工作日前书面通知总局技术审评机构。 第九条 检查组实施现场检查前应当制定现场检查方案。现场检查方案内容包括：企业基本情况、检查品种、检查目的、检查依据、现场检查时间、日程安排、检查项目、检查组成员及分工等。现场检查时间一般为1至3天，如3天仍不能完成检查的可适当延长时间。 检查组应当由2名以上（含2名）检查员组成，企业所在的设区的市级食品药品监督管理部门可派1名观察员参加现场检查。必要时，食品药品监督管理部门可邀请有关专家参加现场检查。 第十条 现场检查实行检查组长负责制。检查组长负责组织召开现场检查首次会议、末次会议以及检查组内部会议，负责现场检查资料汇总，审定现场检查结论。 第十一条 现场检查开始时，应当召开首次会议。首次会议应当由检查组成员、观察员、企业负责人和/或管理者代表、相关人员参加。内容包括确认检查范围、落实检查日程、宣布检查纪律和注意事项、确定企业联络人员等。 第十二条 检查员应当按照检查方案进行检查，对检查发现的问题如实记录。 第十三条 在现场检查期间，检查组应当召开内部会议，交流检查情况，对疑难问题进行研究并提出处理意见，必要时应予取证。检查结束前，检查组应当召开内部会议，进行汇总、评定，并如实记录。检查组内部会议期间，企业人员应当回避。 第十四条 现场检查结束时，应当召开末次会议。末次会议应当由检查组成员、观察员、企业负责人和/或管理者代表、相关人员参加。内容包括检查组向企业通报现场检查情况，企业对现场检查情况进行确认。对于检查中发现的问题有异议的，企业应当提供书面说明。 第十五条 检查组对现场检查出具建议结论，建议结论分为“通过检查”、“整改后复查”、“未通过检查”三种情况。 第十六条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当对检查组提交的现场检查资料进行审核，提出核查结论，核查结论为“通过核查”、“整改后复查”、“未通过核查”三种情况。 第十七条 整改后复查的，企业应当在6个月内一次性向原核查部门提交复查申请及整改报告。原核查部门应当在收到复查申请后30个工作日内完成复查。 未在规定期限内提交复查申请和整改报告的，以及整改复查后仍达不到“通过核查”要求的，核查结论为“整改后未通过核查”。整改后通过核查的，核查结论为“整改后通过核查”。 第十八条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应在做出“通过核查”、“整改后通过核查”、“未通过核查”、“整改后未通过核查”的结论后10个工作日内，将核查结果通知（格式见附件3）原件寄送总局技术审评机构。 第十九条 未通过核查的，技术审评机构提出不予注册的审评意见，食品药品监督管理部门作出不予注册的决定。 第二十条 本程序自公布之日起施行。省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门可参照本程序制定境内第二类医疗器械注册质量管理体系核查的工作程序。 附件：1.关于开展医疗器械注册质量管理体系核查的通知（格式） 2.医疗器械注册质量管理体系核查提交资料 3.境内第三类医疗器械注册质量管理体系核查结果通知（格式） 食药监械管〔2015〕63号附件1.docx 食药监械管〔2015〕63号附件2.docx 食药监械管〔2015〕63号附件3.docx
食品药品监管总局办公厅关于人工血管接环等172个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2015〕69号 | FGWJ-2015-10163 | 2015-05-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作需要，总局组织有关单位和专家对人工血管接环等172个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（5个） （一）人工血管接环：采用钛合金材料制成。用于人工血管植入手术中，辅助人工血管和人体血管的连接。使用时将人工血管和人体血管套在产品外侧，用尼龙结扎带从血管外部绑住血管与产品的重叠部分，形成非缝合式人工血管和人体血管连接。手术后，产品将长期留置于人体内。分类编码：6846。 （二）海藻酸钠凝胶：由天然海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、水组成。用于一度和二度烧伤伤口，可吸收伤口渗出物、清除坏死腐烂组织，并利用凝胶物理封闭作用止住创面渗血。分类编码：6864。 （三）海藻多糖凝胶：由海藻多糖、羧甲基纤维素钠、水组成。用于急性、慢性皮肤创面，起物理屏障创面、吸收渗出液、为创面愈合提供微环境作用。分类编码：6864。 （四）藻酸盐填充条：由藻酸盐（不含银）纤维制成条状敷料。用于耳鼻腔、肛肠手术，体表溃疡或穿刺、引流及造口等导致的带有腔隙的伤口，创伤导致组织缺损的伤口，填充后起物理屏障创面、吸收渗出液、为创面愈合提供微环境作用。分类编码：6864。 （五）支气管止血球囊导管：由球囊导管、接头组成。用于治疗支气管动脉出血。使用时，沿鼻腔将球囊导管输送到出血支气管部位，利用生理盐水充盈球囊，压迫支气管壁，挤压支气管出血部位血管，达到止血目的。分类编码：6866。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（24个） （一）一次性外科使用曲面垫：由不锈钢网和医用级硅橡胶制成。通过施加外力，可使不锈钢网弯折成适宜的形状。无菌提供。用于腹部开放式外科手术中放入患者腹腔隔离器官和手术区域，收拢、保护器官，避免器官阻挡手术视野。无防粘连作用。分类编码：6801。 （二）医用皮肤记号笔（含墨水）：由卷包芯、墨水、涤纶纤维笔头、笔套、笔杆、尾帽和标尺组成，其中墨水由水、酒精、乙二醇、龙胆紫和苯甲酸钠组成。应用于外科手术、放射治疗和皮肤治疗时在病人皮肤（无黏膜及皮肤破损处）上作标记和定位。分类编码：6801。 （三）小血管测量尺：为一有角度的卡尺，卡尺上标有刻度。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于显微外科手术时测量小血管的外径。分类编码：6802。 （四）脑科平面定位尺：由冠状面、矢状面和中间板三部分组成。一次性使用无菌产品。用于脑外科手术中辅助测量、定位平面。分类编码：6803。 （五）经导管植入式人工心脏瓣膜预置装置：由转动手柄和底座两部分组成，底座上带有支架，支架上的孔洞用于放置待压缩的经导管植入式人工心脏瓣膜。无菌提供。用于经导管植入式人工心脏瓣膜植入手术中，在体外压缩经导管心脏瓣膜，将其安装到配套输送系统上。分类编码：6807。 （六）胆管引流针：由针头、针管、连接头组成。采用不锈钢材料制造。可重复使用。使用时针头插入胆管内，连接头连接有源吸引设备，实现胆汁的引流。用于腹腔微创手术中，作为引流胆汁的通道。分类编码：6808。 （七）腹腔手术用推结器：由推结器管、推结器柄组成。采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。用于腹腔微创手术中在腹腔镜下辅助对病理部位打结。分类编码：6808。 （八）活检枪：由枪体盖、前盖、后盖、枪体、后滑块、前滑块、后击发开关、前击发开关、保险按钮、主弹簧、拉手组成。配合活检针使用，可施加作用力，击发活检针，从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结以及各种软组织肿瘤等脏器组织获取标本进行活检。分类编码：6815。 （九）脂肪移植手术套装：由瓶塞穿刺器、内牙管连接头、硅胶管、外牙管连接头、弹簧、四通、鸭嘴单向阀、堵头、吸脂针组成。用于整形外科手术中的自体脂肪移植手术，利用压缩弹簧产生负压实现吸脂、注脂、注水，达到转移脂肪的目的。分类编码：6816。 （十）一次性使用阴茎勃起强度测量带：由固定带、压力带、粘接头组成。非无菌提供，一次性使用。压力带分为红、黄、蓝三种。依据阴茎勃起的生理解剖和力学基础设计，不同阴茎勃起程度可拉断相应压力带。用于男性勃起功能障碍的筛选诊断、心理性阳痿和器质性阳痿的鉴别诊断、心理性阳痿的辅助治疗、阳痿诊疗过程中疗效观察、视听刺激下阴茎硬度辅助检测。分类编码：6820。 （十一）鼻内镜引导器：由头端、引导管、接头、手柄组成。非无菌提供，可重复使用。使用时先将产品插入鼻腔，再通过手柄将鼻内导管或鼻内镜固定在产品内部，推动产品手柄将鼻内导管或鼻内镜经产品内腔输送至鼻腔内。分类编码：6822。 （十二）关节康复训练器：由主构件、套具、绷带和手动治疗按钮组成。无源产品。通过主构件、套具和绷带固定患者的受损肢体，旋转治疗按钮实现受损肢体角度的调节。对肩关节、肘关节、指关节、前臂关节、腕关节、膝关节、踝关节和趾关节进行康复性训练，部分或完全打开受限关节的活动度。用于骨折和关节手术后的辅助治疗。分类编码：6826。 （十三）腕道贴：由聚酯材料、医用胶组成。利用物理粘贴固定作用，抬起压于手掌正中神经的皮肤以减轻神经所受的压力，缓解腕管综合征患者手指麻痹、手腕疼痛、握力与手臂活动不便等症状。分类编码：6826。 （十四）骨盆矫形器：由骨盆架和髋膝踝足矫形器组成。通过改善髋关节活动度（内收、外展，内外旋，屈伸），使骨盆逐步恢复正常的位置。用于对骨盆畸形、髋关节发育不良、髋关节半脱位术后患者的矫正训练。分类编码：6826。 （十五）嵌甲矫正钩：由弹性带（医用硅橡胶制成）和两只矫正钩（不锈钢制成）组成，弹性带连接两只矫正钩。使用时两只矫正钩分别钩住患者脚趾趾甲两侧的边缘，通过弹性带对矫正钩施加拉力，防止趾甲向肌肉内生长。用于治疗或矫正嵌甲。分类编码：6826。 （十六）腹膜透析外接管：主要由管体、松紧帽、腹膜透析液接头、腹透管接头、锁管接头和保护帽组成。无菌提供。用于病人腹膜透析时，连接腹膜透析导管和腹膜透析液管路，通过管路既可向患者腹腔灌入新的透析液，也可引流患者腹腔内的液体进入引流袋。分类编码：6845。 （十七）骨磨：由研磨头和研磨腔组成。用于口腔科手术过程中将碎骨研磨成骨粉，所得骨粉在手术中使用。分类编码：6855。 （十八）颌外牵引装置：由下颌牵引装置、联合牵引装置、高位牵引装置、颈带、前方牵引器、口外唇弓、J形钩构成。用于口腔正畸治疗中，佩戴于颌骨非正常生长、发育的患者口外，利用产品产生的外力牵引，辅助矫正颌骨畸形。分类编码：6855。 （十九）疤痕皮肤减张器：由医用不锈钢制成的连锁扣、医用橡皮胶带、医用肤色胶布、防滑固定带组成。使用时对称地粘贴在疤痕两侧的正常皮肤上，捏起疤痕两侧皮肤，减小疤痕的张力，防止疤痕增生，用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，不用于未愈合的伤口。分类编码：6864。 （二十）医用输液贴：由基材层、医用热熔压敏胶层、吸水垫、离型纸组成，基材层采用无纺布或聚乙烯材料制造。无菌提供，一次性使用。用于临床输液、输血时保护输液输血针孔，辅助固定输液针、输血针。分类编码：6864。 （二十一）医用显影纱布块：主体为医用脱脂棉纱布，纱布中混有X光可检测钡线（片）。无菌提供。用作外科手术敷料，同时具有X射线可探测功能。分类编码：6864。 （二十二）一次性使用负压引流器：由器身、弹簧、连接管、接头、调节器组成，含手动负压源（负压球），不包括插入体内的引流导管。用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，收集引流液。分类编码：6866。 （二十三）球囊加压装置：由充气装置、压力表、连接管和接头组成。心脏介入手术中，与球囊扩张导管连接使用，通过器械上的压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。分类编码：6866。 （二十四）一次性使用无菌腹裂治疗袋：产品由带凸缘的外套管、抽液管、定位夹、吊攀、气阀、气阀外套组成。无菌提供。用于辅助治疗新生儿先天性腹壁缺陷。使用时将患儿外露肠管、脏器轻柔挤压入产品袋体内，然后将产品凸缘端放入腹裂内壁固定并将产品袋体悬吊，利用袋中肠管、脏器的重力作用使其逐渐全部回纳到腹腔内，之后取出本产品，缝合患儿腹壁缺损处。接触人体时间不超过10天。分类编码：6866。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（106个） （一）结扎缝合引线器：由柄部和钩针组成，头端钩针形状分环形圆头和镰状尖头。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于外科手术缝合组织或血管时，钩出缝线，辅助打结。分类编码：6801。 （二）肌腱套取器：由手柄、套取杆和套取杆头部的套筒组成，套筒顶端有锋口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于手部外科手术时，通过套筒顶端的锋口将肌腱与其周围组织分隔开，套取肌腱。分类编码：6801。 （三）气管扩张钳：由钳头、关节和柄部组成，柄部为带弹簧撑片的指圈柄，头部为二叶或三叶。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于气管切开后扩张气管。分类编码：6801。 （四）拆钉钳：由钳头、关节和柄部组成，柄部为带弹簧撑片的握手柄，柄尾部内侧有一对半圆形的钩，关节为穿鳃铆钉连接，钳头两侧分别为弯形带齿的薄片和弯形带凹槽的匙。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于拆除皮肤缝钉。分类编码：6801。 （五）异物钳：由钳头、关节和柄部组成，柄部为两指圈，关节为叠鳃铆钉连接，头部内表面为有齿带凹槽，可制成直形或弯形。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于外科手术时，钳取人体内的金属异物。分类编码：6801。 （六）微创手术扩张钳：由左钳柄、锁紧装置、弹簧片、右钳柄组成。采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于微创手术中扩张切口。分类编码：6801。 （七）一次性使用敷料镊：由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿。非无菌提供，一次性使用。用于临床外科换药时夹持敷料。分类编码：6801。 （八）显微血管吻合牵线夹：由一块金属薄片弯曲，并使头部交叉相扣形成的夹子。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于显微外科手术进行血管吻合时，夹住缝合线垂吊，防止手术时血管产生扭转。分类编码：6802。 （九）卷棉子：尾部为螺旋柄或圈柄，头部为三角棱棒或螺纹棒，有直、弯两种。不含脱脂棉。采用不锈钢或铜材料制成。非无菌提供，可重复使用。卷缠脱脂棉后用于敷药。分类编码：6801。 （十）虹膜刀：由刀片和刀柄组成，采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术中切开虹膜。分类编码：6804。 （十一）截囊刀：尖端有刃口，分直形和弯形两种型式。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时切割截取晶体囊。分类编码：6804。 （十二）角巩膜缘切开刀：由刀片和刀柄组成，刀片呈三角形。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时切开角膜缘。分类编码：6804。 （十三）劈核刀：由刀片和刀柄组成。分左角形、右角形、左楔形、右楔形、拦截形、圆头、弯圆形、灌注楔形、灌注鞍形、灌注铲形、侧切口、小切口、微切口等型式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科白内障手术时切开晶状体核。分类编码：6804。 （十四）眼球摘出剪：由一对中间连接的叶片组成；头部为刀刃，微弯；尾部为指圈。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术中，剪切眼球周围的组织，摘除眼球。分类编码：6804。 （十五）视网膜剥离镊：由头部和手柄两部分组成，镊子为钩形形式。通常由金属材料制成，手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于眼内手术时，夹持和剥离视网膜前的增生膜。分类编码：6804。 （十六）眼用四面镜夹持镊：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时夹持四面镜。分类编码：6804。 （十七）眼科前房用针：由针头和柄部组成，分直形和角形两种型式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时进行前房穿刺。分类编码：6804。 （十八）截囊钩：钩边缘有刃口，分直形、左角形和右角形三种型式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时切割截取晶体囊。分类编码：6804。 （十九）视网膜铲：由铲片和柄部组成。分为圆头、平头、尖头三种型式。采用钛合金材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时铲刮视网膜。分类编码：6804。 （二十）人工晶体辅助植入器：眼科手术辅助工具。由推杆、推动管两部分组成。分为旋入式和推入式两种。采用钛合金材料制成，手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于小切口超声乳化白内障吸除及折叠式人工晶状体植入手术时，辅助植入折叠式人工晶状体。分类编码：6804。 （二十一）巩膜塞：形似螺钉，外形圆滑。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时暂时堵塞巩膜切口。分类编码：6804。 （二十二）巩膜压迫器：由中间的杆和两端的球组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时，压迫巩膜，以便于观察周边视网膜。分类编码：6804。 （二十三）眼科微型器械手柄：采用不锈钢和聚醚醚酮树脂制成。手动器械。在使用过程中不接触中枢神经系统或血液循环系统，非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时，连接微型器械头，如微型眼用剪刀头、微型眼用镊子头，通过手动控制眼科器械手柄，控制剪刀头和镊子头的闭合。分类编码：6804。 （二十四）角膜标记环：由柄部和头部组成，头部呈环状。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科屈光、青光眼手术时，标记角膜瓣位置。分类编码：6804。 （二十五）白内障手术切口测量尺：由一系列不同尺寸的测量尺构成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科微切口白内障手术时测试切口宽度。分类编码：6804。 （二十六）咽喉部脓疱切开器：由动钳头、外钳管、芯杆、前手柄、后手柄、弹簧片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于喉科手术中切开咽喉部脓疱。分类编码：6805。 （二十七）乳突咬骨钳：由钳柄、钳头、弹簧片和腮轴螺钉组成，或由前手柄、推杆、后手柄、弹性锁片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳科手术中咬除乳突外层骨质或咬断乳突。分类编码：6805。 （二十八）耳止血钳：由推杆、前手柄、后手柄、弹性锁片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于乳突入路的耳科手术中夹持血管、组织以止血。分类编码：6805。 （二十九）镫骨钳：钳状，耳科手术器械钳。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳科手术中安装镫骨。分类编码：6805。 （三十）鼻异物钳：枪形、盖板式（有钩或无钩）器械钳。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于外科手术时，钳取鼻腔异物。分类编码：6805。 （三十一）喉异物钳：由动钳头、外钳管、芯杆、前手柄、后手柄、弹簧片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于外科手术时钳取喉部异物。分类编码：6805。 （三十二）气管导管夹持钳：由钳喙、关节和钳柄组成，头部为有齿的环形，中间穿鳃后用铆钉连接固定，尾部为指圈。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于急救病人、需插入气管导管时，钳夹气管导管并将其引入气管内。分类编码：6805。 （三十三）内耳手术剥离针：由头部、杆部和手柄组成，头部尖锐，可制成直、弯或角弯三种型式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳部手术，可拨动分离听骨周围或鼓室的粘连，也可通过穿刺进行镫骨足板开窗。分类编码：6805。 （三十四）耳刮匙：由柄部和头部组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于耳科手术中刮除外耳道的骨组织或异物。分类编码：6805。 （三十五）鼻刮匙：由头部、杆、手柄组成。采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于手术中刮除鼻部病理组织。分类编码：6805。 （三十六）外耳道扩张器：外形似喇叭，大口直径固定不变，小口直径有多种规格。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。不含光源。用于耳科手术或检查时撑开或暴露患者耳道。分类编码：6805。 （三十七）喉扩张器：由撑开头、柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于喉部手术时扩张喉部。分类编码：6805。 （三十八）乳突器械敲击锤：由锤头、锤柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳科手术中敲击其他手术器械（如乳突凿），辅助完成相应手术操作。分类编码：6805。 （三十九）耳息肉圈断器：由圈断针、前杆、前杆座、滑块、大小指环、后指环座组成。采用不锈钢材料制成。手动器械，非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳科手术中圈断截取耳道内息肉。分类编码：6805。 （四十）扁桃体圈断器：由圈断针、前套管、推杆、前手柄、后手柄组成。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于喉科手术中圈断截取扁桃体。分类编码：6805。 （四十一）鼻骨复位器：由头部和柄部组成，可为双头式。采用不锈钢材料制成。鼻科手术辅助工具。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于鼻科手术中使鼻中隔复位，或者拨动或抬起骨折的鼻骨，使其复位。分类编码：6805。 （四十二）喉显微手术器械手柄：由手柄和套筒接口组成，接口与手柄成角度，在接口处有一紧固螺钉。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于喉显微手术时，作为显微喉刀、喉针、喉钩、喉剥离子的手柄。分类编码：6805。 （四十三）牙科器械钳：由钳喙、关节和钳柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于在牙科修复过程中夹持牙科器械。分类编码：6806。 （四十四）牙科钛板（网）切断钳：由钳喙、单（双）铰链及手柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于颌面外科手术中剪切钛板、钛网，使其成形。分类编码：6806。 （四十五）针孔镊：由一对尾部叠合的叶片组成。叶片头部有柱状突起和孔。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于在牙科修复过程中夹持配套的楔形保护片及成形片，辅助在后牙区域放置修复体。分类编码：6806。 （四十六）成形片：带有孔的薄片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，一次性使用。用于在牙科Ⅱ类龋洞洞形充填过程中对充填材料进行塑形。分类编码：6806。 （四十七）成形片夹：有开口的环形器械。通常采用金属材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于在牙科修复过程中稳定成形片的位置并使两牙邻接点适当分离。分类编码：6806。 （四十八）楔子：由楔形前端和孔状尾端组成。采用聚缩醛热塑性塑料制成。非无菌提供，一次性使用。用于在牙科修复过程中稳固成形片，并防止牙科充填材料压入龈沟形成悬突，损伤牙周组织。分类编码：6806。 （四十九）楔形保护片：由上部薄片和下部楔形物组成。采用不锈钢材料和聚缩醛热塑性塑料制成。非无菌提供，一次性使用。用于在制备牙科Ⅱ类、Ⅲ类龋洞洞形及贴面和制备牙冠时保护涉及的相邻组织。分类编码：6806。 （五十）转移帽：分为开窗式、闭窗式TL和闭窗式BL三种型式。开窗式转移帽主要由转移杆和中央螺栓组成，闭窗式TL转移帽由转移套和定位柱组成，闭窗式BL转移帽由转移杆、中央螺栓和印模帽组成。采用铝合金、钛合金和高分子材料制成。非无菌提供，一次性使用。用于种植义齿修复时将种植体和基台在口腔的位置转移到病患口腔的牙模上。分类编码：6806。 （五十一）牙科祛腐工作尖：由手柄和工作头两部分组成，手柄由不锈钢或硅胶制成，工作头由不锈钢制成。非无菌提供，可重复使用。用于龋齿的手工微创祛腐，同时也可作为车针祛腐的辅助工具。分类编码：6806。 （五十二）根管中器械取出器：由套管和针芯两部分组成，采用医用不锈钢制造。非无菌提供，可重复使用，手动器械。用于口腔科根管治疗时，取出断裂的根管挫。分类编码：6806。 （五十三）牙科种植体种植工具：牙科种植手术中的辅助器械，由插入/取出头、柱塞和手柄组成，各部分可通过螺纹连接。采用钛合金材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于牙科种植手术中辅助种植体的安装和取出。分类编码：6806。 （五十四）口腔麻醉注射架（不含针头）：由丝嘴、推杆、套筒、顶紧套、连接套、弹簧、手扣、锁紧螺母、连接柱、拉环组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔治疗局部麻醉时注射药液，不接触患者和药液，无剂量控制功能。分类编码：6806。 （五十五）旋入扳手：由旋入手柄及旋入头组成。旋入手柄按照形态可以分为直形、弯形和模块形。通常采用金属材料制成。手动器械，非无菌提供，可重复使用。用于正畸治疗时，旋紧、松动正畸支抗。分类编码：6806。 （五十六）自锁托槽开启工具：由手柄和头部组成，采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔正畸治疗过程中开启自锁托槽。分类编码：6806。 （五十七）托槽定位器：分星形前牙用、星形后牙用、单杆双头、活动双头四种型号。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔正畸过程中粘贴托槽前进行定位。分类编码：6806。 （五十八）方丝弓成型器：由压柄、槽柄、转轴、压针、卡环组成。压柄、槽柄表面为直槽、圈槽或网纹。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于正畸治疗中将放入槽沟的方丝弓弯制成初具牙弓的形态。分类编码：6806。 （五十九）方丝扭转器：采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。用于口腔科牙列正畸时将方形弓丝局部扭转至需要的角度，使方丝形成转矩。分类编码：6806。 （六十）颌面外科钛板定位器：由手柄、球头杆和凹头杆组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于颌面外科手术中将钛板放置和定位在需要连接的骨折骨骼上。分类编码：6806。 （六十一）颌面外科手术颊部穿通器：由手柄、牵开器、套管针、套管组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔颌面外科手术中穿通颊部，提供穿通通道，辅助导向定位。分类编码：6806。 （六十二）微创手术用胆总管切开刀：由切刀、外管、定位锁紧栓、手柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于微创手术中切开胆总管。分类编码：6808。 （六十三）引导棒：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于腹腔手术时辅助将扩张器和套管引导入腹部切口内，建立气腹。分类编码：6808。 （六十四）颈椎前路手术定位针：由头部、针体和尾部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于在骨折手术过程中固定，不与椎间隙直接接触。分类编码：6810。 （六十五）髓内定位杆：直杆状器械，近端有手柄。膝关节置换术配套手术器械。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中为股骨远端基架提供基准。分类编码：6810。 （六十六）膝关节植入物试模：采用钴铬钼合金和聚醚酰亚胺材料制成。尺寸和相应的膝关 节植入物相同。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中测量植入部位的直径、深度、孔径、角度、弧度，便于在安装膝关节植入物前对其进行初步的尺寸筛选。分类编码：6810。 （六十七）股骨试模：采用高分子材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中评估股骨髁的截骨效果、确定股骨假体的型号并评估膝关节的平衡与活动度。分类编码：6810。 （六十八）膝关节间隙评估块：由8mm基本块及10mm、12.5mm、15mm三个垫块组成。采用铝合金材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中评估屈膝间隙和伸直间隙。分类编码：6810。 （六十九）膝关节伸直间隙评估片：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中与膝关节间隙评估块配合进行伸直间隙的评估。分类编码：6810。 （七十）胫骨冲头：采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中为胫骨托假体的植入冲出相应的型腔。分类编码：6810。 （七十一）胫骨冲头导板：采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中为胫骨冲头提供基准。分类编码：6810。 （七十二）截骨板：板状，采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节初次置换术中为股骨髁或股骨髁间窝截骨提供基准。分类编码：6810。 （七十三）对线杆：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中确认下肢力线。分类编码：6810。 （七十四）股骨测定导板：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中测定股骨型号及确定相应截骨板的安放位置。分类编码：6810。 （七十五）胫骨截骨定位工具：由胫骨近端调节杆、3度胫骨截骨板、胫骨定值笔针、胫骨远端基架、胫骨远端卡钳、踝关节带组成。采用不锈钢和硅橡胶材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中实现后倾为3度且高度合适的胫骨近端截骨。分类编码：6810。 （七十六）股骨截骨定位工具：由股骨远端截骨板、股骨远端舷外架杆、股骨远端基架组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中实现外翻角为5度或7度的9mm股骨远端截骨。分类编码：6810。 （七十七）对线手柄：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中与胫骨托试模、对线杆配合使用，将胫骨托试模放置在截切好的胫骨平台上。分类编码：6810。 （七十八）固定平台胫骨托试模：由一系列不同尺寸的测试模块构成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中确认胫骨平台的截骨精度和胫骨托假体的型号，并评估膝关节活动度及假体安装位置。分类编码：6810。 （七十九）膝关节骨撬：由头部及柄部两部分组成，不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于在膝关节手术时，撬起膝关节筋膜下方两侧游离皮瓣，显露股四头肌腱、髌骨及髌韧带止点，也可用于骨科手术时牵拉组织显露骨折端。分类编码：6810。 （八十）膝关节手术用打击器：采用聚苯砜树脂制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中击打试模和假体。分类编码：6810。 （八十一）关节假体夹持器：采用不锈钢和乙缩醛共聚物材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于关节置换术中夹持关节假体。分类编码：6810。 （八十二）上肢关节骨撬：由头部及柄部两部分组成。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于上肢关节骨科手术时撬起肱骨、桡骨、尺骨的顶端，暴露骨关节面，也可用于骨科手术时牵拉组织显露骨折端。分类编码：6810。 （八十三）髋关节骨撬：由头部及柄部两部分组成。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于在髋关节手术时撬起股骨粗隆远端，暴露关节囊以及股骨头，也可用于骨科手术时牵拉组织显露骨折端。分类编码：6810。 （八十四）脊柱微创手术通道建立器械包：由定位针、软组织扩张器、自由臂、手术床轨道夹头、扩张管左叶、扩张管右叶、撑开器、自由臂连接头、辅助撑开扳手、侧方自动牵开器、宽板、窄板组成。采用不锈钢和铝合金材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。使用过程中不接触中枢神经系统或血液循环系统，不与椎间隙直接接触，不在内窥镜下使用。用于脊柱微创手术中建立微创手术的通道。分类编码：6810。 （八十五）膝关节手术通用手柄：采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中，作为手柄与胫骨冲头、股骨插入器、股骨打击器以及胫骨和衬垫打击器配合使用。分类编码：6810。 （八十六）快装手柄：骨科手术配套工具。采用不锈钢材料和硅橡胶制成。非无菌提供，可重复使用。用于骨科手术中，作为手柄与尖锥、丝攻、螺丝刀等其他手术器械连接在一起使用，辅助完成骨的重构。分类编码：6810。 （八十七）指骨夹板：骨科创伤手术配套工具。采用聚乙烯材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于固定受伤的手或手指。分类编码：6810。 （八十八）上/下肢医用外固定支具：包括膝关节护具、臀部护具、肩关节护具、肘关节护具。采用金属材料和高分子材料制成。非无菌提供，可重复使用。膝关节护具用于膝关节手术或受伤后支撑和固定膝关节，限制膝关节的活动范围，防止关节错位和关节损伤，减少关键部位负重，缓解疼痛。臀部护具用于臀部手术恢复期或臀部受伤的患者臀部进行支撑和固定，限制其活动范围。肩关节护具用于肩袖损伤、盂肱韧带脱位/半脱位、肩部软组织拉伤患者肩部关节的支撑和固定。肘关节护具用于肘关节手术或受伤后支撑和固定肘关节，限制肘关节的活动范围，防止肘关节的过度伸展。分类编码：6810。 （八十九）颈椎固定带：由上支撑带和下支撑带组成，骨科创伤手术后辅助固定装置。非无菌提供，可重复使用。用于保持颈椎稳定，辅助伤口愈合。分类编码：6810。 （九十）腰椎固定带：由腰托、支撑条、腰衬、腹衬、伸展带或弹性松紧带、人造革、支撑钢板、粘扣组成。骨科创伤手术后辅助固定装置。非无菌提供，可重复使用。用于保持腰椎稳定，辅助伤口愈合。分类编码：6810。 （九十一）子宫深度测量棒：由测量棒和调节柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于手术中测量子宫深度。分类编码：6812。 （九十二）输卵管提取钩：由拉钩、外管、芯杆、外管接头、小指环、推杆大指环组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于输卵管结扎手术时提取输卵管。分类编码：6813。 （九十三）子宫肌瘤钻：由钻头、外管、手柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。手动器械。用于手术中固定子宫肌瘤。分类编码：6812。 （九十四）注射助推器（不含注射器）：由外筒体与助力推杆组两部分组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于辅助医用注射器注射药物，不接触患者和药液，无剂量控制功能。分类编码：6815。 （九十五）盆底肌肉康复器：由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。康复器主体可完全由高分子材料制成，也可由高分子材料和内置配重金属块组成；尾部引线为尼龙线。用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂、慢性疼痛、便秘等症状。分类编码：6826。 （九十六）热塑固定板：采用聚氨酯和聚乙烯交联而成。用于放疗患者的体位固定和骨科患者的骨折外固定。分类编码：6831。 （九十七）外科手术固定装置：由体位椅、垫子、固定夹、牵引装置、手板和配件小车组成。采用不锈钢材料和高分子材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。可固定安装于手术床的两侧边轨上，用于外科手术时支撑、固定患者。分类编码：6854。 （九十八）一次性使用捆扎止血带：采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。分类编码：6854。 （九十九）硬膜外穿刺体位约束带：由尼龙带、调节扣、毛刺贴组成。采用尼龙和不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于硬膜外穿刺时对人体有效约束，减少由于身体自然反应移位导致的二次穿刺。分类编码：6854。 （一〇〇）氟化泡沫盛装牙托：采用辐射交联聚乙烯泡沫材料制成。非无菌提供，一次性使用。非定制式产品。用于口腔科治疗时，装入氟化泡沫后，让患者咬合，使牙齿浸入氟化泡沫一定时间，预防儿童龋齿。分类编码：6855。 （一〇一）口腔正畸用反光镜：口腔正畸治疗辅助器械。一面为镜面。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔科正畸治疗时，利用镜面反射原理，辅助医师进行口内拍照。分类编码：6855。 （一〇二）牙科用毛刷：由杆部和头部组成。杆部采用聚酰胺材料制成，头部为聚酰胺材料制成的毛。非无菌提供，一次性使用。用于口腔科手术中在牙齿表面或缺损处涂抹牙科粘结剂、封填剂。分类编码：6855。 （一〇三）造口减压环：采用低密度乙烯材料制成。非无菌提供。配合造口底盘和造口袋使用。使用时可连接造口袋和造口底盘，以减少造口袋扣到造口底盘上时对腹部的压力，不与皮肤接触。分类编码：6866。 （一〇四）造口凸面嵌圈：采用聚丙烯材料制成。非无菌提供。使用时嵌于造口底盘的卡环内，不直接接触人体。可使造口底盘与齐平及凹陷造口周围的皮肤之间得到更佳的接触，也可使造口底盘与造口周围凹陷、疤痕或褶皱的皮肤之间得到更佳的接触，还可延长造口底盘的敷贴时间。分类编码：6866。 （一〇五）一次性使用备皮包：由治疗巾、备皮刀、薄膜手套、消毒刷（不含消毒剂）、镊子、棉球、辅料片组成，不含软皂液。非无菌提供，一次性使用。供临床手术前备皮用。分类编码：6866。 （一〇六）口腔撑开器：由左撑开柄、右撑开柄、齿片、棘爪组成。采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于急救时或喉科手术中撑开口腔用。分类编码：6866。 四、不作为医疗器械管理的产品（27个） （一）穿刺托架：由托架、把手、调节拉杆组成。在临床上手腕处的动静脉穿刺时，放置患者手腕。 （二）安瓿瓶折断器：由导向套、折断板、弹性片和导向板组成。用于在局部密闭情况下折断安瓿瓶，使玻璃渣无法向外飞溅，保护医护人员。 （三）一次性采血巾：由无纺布采血巾和转轴构成。采血时置于被采血者的小臂下方，避免与采血台直接接触。 （四）糖尿病足膜系统：由海绵敷料、弹力织物长筒袜、胫骨前嵴/踝/足垫、防护套、固定袜、外用防护鞋、纸/塑料胶带组成。主要通过将足底压力分散到腿部，以减轻足底面糖尿病溃疡伤口的压力，减少足底面的摩擦，用于患有糖尿病足的病人的足部保护，并同时改变病人不良的走路方式和习惯。 （五）穴位固定贴：由无纺布基衬、泡沫棉垫圈、珠光防渗膜、丙烯酸涂层、离型纸和含水无纺棉组成。用于贴敷于穴位中药的外固定和理疗电极的外固定。 （六）退热凝胶：由液态凝胶与涂抹走珠瓶组成，凝胶由薄荷脑、对羟基苯甲酸、乙醇、甘油、水组成。用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 （七）透明质酸乳头皲裂湿巾：由透明质酸钠、橄榄油乳液和无纺布组成。用于预防和辅助治疗乳头皲裂。 （八）壳聚糖褥疮湿巾：由无纺布吸附抗菌胶体溶液制成。抗菌胶体溶液由壳聚糖、卡波姆、吡咯烷酮羧酸锌、维生素E、聚氧乙烯氢化蓖麻油、纯净水组成。主要利用抑制和杀灭致病菌的作用，达到预防和辅助治疗褥疮的目的。 （九）壳聚糖痔疮湿巾：由无纺布吸附抗菌胶体溶液制成。抗菌胶体溶液由壳聚糖、卡波姆、金缕梅、薄荷脑、纯净水组成。主要利用抑制和杀灭致病菌的作用，达到预防和辅助治疗痔疮的目的。 （十）壳聚糖皮肤护理湿巾：由无纺布吸附抗菌胶体溶液制成。抗菌胶体溶液由壳聚糖、卡波姆、氯化钠、芦荟胶、纯净水组成。主要利用抑制和杀灭致病菌的作用，用于皮肤疾病（包括皮肤湿疹、真菌感染引起的体癣、足癣、手癣及霉菌引起的其他皮肤病）、皮肤干燥症及激光束后创面的护理、小面积皮肤创面感染的防治、流涕引起的鼻周围皮肤黏膜损伤的治疗及预防。还可起到皮肤隔离保护的作用，预防细菌性感染和外界中物理、化学、机械等不良刺激引起的皮肤损伤。 （十一）防褥疮垫：采用聚丙烯酸、薄荷油、水、聚乙烯醇组成的凝胶制成。用于术后或长期卧床患者预防褥疮。 （十二）水凝胶乳垫：由水、甘油、交联聚合物构成。用于缓解与母乳喂养有关的乳头损伤症状。 （十三）湿疗伤口敷料：由伤口垫和聚丙烯酸酯层构成。伤口垫采用涂有硅酮的聚丙烯制成，聚丙烯酸酯层含有聚六亚甲基双胍。用于有愈合不良趋势的创面伤口和清创期的慢性或难愈性创面伤口。使用时，可吸收伤口渗出液，并利用聚六亚甲基双胍的抗菌作用，抑制伤口细菌繁殖，降低感染风险。同时聚丙烯酸酯可使阻碍伤口愈合进程的基质金属蛋白酶（MMP）失活，使慢性伤口中停滞的愈合过程再度被激活。 （十四）牙周敷料：由全氟萘烷、甘油、水、乳化蜡、氢化磷脂酰胆碱、维生素E、苯甲醇、氧气组成。用于口腔和牙周手术后，利用全氟萘烷对氧气的高亲和性，形成较高的氧气浓度，促进牙周组织伤口的愈合。 （十五）医用健齿膏：由活性玻璃、甘油、聚乙二醇和二氧化硅等组成。利用活性玻璃与水及唾液发生反应，释放钙离子和磷离子，补充牙结构矿物质，产生沉淀在牙本质小管之上和之内的结晶状羟基磷灰石层（矿化），促使牙组织生长，诱导新的牙釉面形成。用于普通人群牙本质过敏、牙龈出血、牙菌斑的治疗与预防。 （十六）透明质酸钠溶液：由白色灌肠瓶、悬浊液及保护帽组成，溶液由透明质酸钠、尼泊金、磷酸二氢钾、二水合磷酸氢二钠、氯化钠、十八醇十六醇混合物、吐温、去水山梨糖醇月桂酸酯、防腐剂、黄原胶及注射用水组成。使用时直肠给药，在结肠黏膜表面形成膜状屏障，用于促进结肠黏膜组织自然愈合，缓解轻度至中度溃疡性结肠炎的症状。 （十七）一次性使用膀胱冲洗包：主要由贮液袋、冲洗液、双头冲洗管组成。冲洗液为灭菌水或含0.9%氯化钠的灭菌水溶液。与导尿管配套使用，用于临床进行膀胱冲洗。 （十八）膀胱灌注冲洗液：由胶原蛋白、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠及注射用水组成。无菌提供。用于临时替代膀胱上皮缺失，缓解各种膀胱炎症状。 （十九）手动诊疗椅：由头枕、扶手、靠背和座椅及底盘组成。用作医疗机构患者座椅（不含口腔科）。 （二十）义脚及配件：由踝关节、踝关节衬套、足装配、轴向针、轴向针螺钉、前缓冲件、后缓冲件、润滑剂及义脚外壳、袜子、盖子、EXO模块套装组成。通过建立模拟的人“脚”或踝“关节—脚”结构，帮助需要安装足部假肢的成人和儿童，恢复支撑和行走的功能。 （二十一）耳喷剂：由乙酸铝、乙酰酒石酸铝、乙酸和水组成。提供酸性高盐环境，改变渗透压，破坏微生物细胞壁，使微生物死亡。用于预防及治疗各种外耳道炎症、湿疹。 （二十二）保温呼吸罩：由设有通气孔的外罩、内罩、硅胶垫圈和固定带组成。独立使用，佩戴于脸部，罩住口鼻部分。用于适当提升呼吸温度，对呼吸道进行保温。 （二十三）吞咽润滑凝胶：由琼脂、赤藓糖醇、麦芽糖醇、槐豆胶、蔗糖脂肪酸酯、枸橼酸、香精、色素和纯化水组成。使用时将凝胶包裹到药物上，利用凝胶的润滑作用通过食道进入到胃。用于辅助吞咽障碍患者口服固体药物。也可用于对吞咽障碍患者进行吞咽功能训练。 （二十四）造血祖细胞、干细胞贮存袋：用于储存可直接用于临床的造血祖细胞、干细胞。 （二十五）产道减阻剂：由丙二醇、羟乙基纤维素和适量注射用水组成。用于降低产道分娩的产妇分娩时的阻力。 （二十六）鼻喷雾剂：由喷出系统、喷雾剂组成，喷雾剂由卡拉胶和生理盐水溶液组成。用于预防及保持鼻黏膜湿润，也可用于治疗由干燥和刺激引起的鼻黏膜不适，治疗病毒引起的感冒以及急性鼻炎和急性鼻窦炎。 （二十七）非灭菌药液过滤器：由壳体、过滤膜组成。非无菌提供。作为输液器、注射器、连接管等器械的配件供应输注器具等相关生产企业。 五、视具体情况而定的产品（10个） （一）聚丙烯酸钠吸水性敷料：由聚乙烯层、聚丙烯酸钠层和聚丙烯层组成，其中聚丙烯酸钠层能吸收伤口渗出物，为伤口愈合提供湿润的环境。如果接触真皮深层及其以下创面或溃疡，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果仅接触真皮浅层及其以上的浅表性创面，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （二）海藻酸钙敷料：由海藻酸钙纤维采用非织造工艺制成的片装或条状敷料。一次性使用无菌产品。用于屏障创面，吸收创面渗出液，为创面愈合提供微环境。如果接触真皮深层及其以下创面或溃疡（含深Ⅱ度烧伤创面），按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果仅接触真皮浅层及其以上的浅表性创面，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （三）封闭式负压引流装置产品：由护创敷料、医用贴膜、负压引流管和部分选配件（连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、引流瓶、负压吸引源）组成，不含药物成分、中药材（或天然植物）及其提取物等。用于急性创面、慢性难愈合创面及外科手术后渗出液较多的创面进行引流，为创面提供愈合环境。一次性使用无菌产品。如果产品中含有可被人体全部或部分吸收的组分，或者预期用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织创面的引流治疗，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果不符合上述情形的封闭式负压引流装置产品，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （四）非封闭式负压引流装置产品：由相关选配件（如负压引流管、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、负压泵）组成。用于急性创面、慢性难愈合创面及外科手术后渗出液较多的创面进行引流，仅起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。如果产品预期用于胸腔和腹腔、或人体体内创面、或体表真皮深层及其以下组织创面，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6866。如果不属于上述情形的非封闭式负压引流装置产品，一次性使用无菌产品，或产品中包括负压吸引源（电动），或含有负压引流管，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6866；非一次性使用无菌产品，且产品中不包括负压吸引源（电动）和负压引流管的，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6866。 （五）一次性使用换药护理包：由敷料盘和敷料镊组成。用于外科换药时盛装敷料和器械或夹持敷料。如果产品为无菌提供，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果产品为非无菌提供，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （六）医用冲洗头：由冲洗头座、冲洗头组成，不含冲洗液。采用高分子材料制成。用于鼻炎患者的鼻腔冲洗，耵聍、中耳炎患者的外耳道冲洗。如果产品为无菌提供，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6866。如果产品为非无菌提供，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6866。 （七）肛门冲洗器：由冲洗瓶体、气阀、冲洗头组成，不含冲洗液。采用高分子和不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。如果用于肛门手术患者冲洗肛门，达到治疗目的，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6866。如果用于普通人群日常肛门清洁清洗，不作为医疗器械管理。 （八）一次性使用口腔涂药棒：由塑料杆和尼龙绒毛组成。用于口腔治疗时，牙科医师清洁牙齿内污垢，并将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处。如果产品为无菌提供，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果产品为非无菌提供，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （九）医用金属丝（带针）：由金属丝和缝合针组成。金属丝通常采用金属钛或钽制成。如果用于骨科手术中胸骨闭合等非软组织缝合或捆绑固定，在人体内预期最长留置时间超过30天，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6846。如果仅用于腹部伤口缝合、疝修补等软组织缝合，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6865。 （十）采血针类产品：一次性使用静脉采血针，用于在静脉穿刺下采集静脉血，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6815。一次性使用末梢采血针，供人体指尖、耳垂等循环末梢点刺取血样化验用，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6841。 自本文件发布之日起，管理类别调整为高类的，对已经获准注册的医疗器械产品，应向相应食品药品监管部门申报注册，在此注册审批决定作出之前，原医疗器械注册证书在有效期内可以继续使用；已受理但尚未作出审批决定的医疗器械产品，原受理部门可按照原管理类别及相应法规要求开展技术审评、行政审批，予以批准注册的，按照原管理类别发放医疗器械注册证书，产品获得注册证书后应向相应食品药品监管部门申报注册。 对于不作为医疗器械管理的，如已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证书不得继续使用。 食品药品监管总局办公厅 2015年5月18日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作需要，总局组织有关单位和专家对人工血管接环等172个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（5个） （一）人工血管接环：采用钛合金材料制成。用于人工血管植入手术中，辅助人工血管和人体血管的连接。使用时将人工血管和人体血管套在产品外侧，用尼龙结扎带从血管外部绑住血管与产品的重叠部分，形成非缝合式人工血管和人体血管连接。手术后，产品将长期留置于人体内。分类编码：6846。 （二）海藻酸钠凝胶：由天然海藻酸钠、羧甲基纤维素钠、水组成。用于一度和二度烧伤伤口，可吸收伤口渗出物、清除坏死腐烂组织，并利用凝胶物理封闭作用止住创面渗血。分类编码：6864。 （三）海藻多糖凝胶：由海藻多糖、羧甲基纤维素钠、水组成。用于急性、慢性皮肤创面，起物理屏障创面、吸收渗出液、为创面愈合提供微环境作用。分类编码：6864。 （四）藻酸盐填充条：由藻酸盐（不含银）纤维制成条状敷料。用于耳鼻腔、肛肠手术，体表溃疡或穿刺、引流及造口等导致的带有腔隙的伤口，创伤导致组织缺损的伤口，填充后起物理屏障创面、吸收渗出液、为创面愈合提供微环境作用。分类编码：6864。 （五）支气管止血球囊导管：由球囊导管、接头组成。用于治疗支气管动脉出血。使用时，沿鼻腔将球囊导管输送到出血支气管部位，利用生理盐水充盈球囊，压迫支气管壁，挤压支气管出血部位血管，达到止血目的。分类编码：6866。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（24个） （一）一次性外科使用曲面垫：由不锈钢网和医用级硅橡胶制成。通过施加外力，可使不锈钢网弯折成适宜的形状。无菌提供。用于腹部开放式外科手术中放入患者腹腔隔离器官和手术区域，收拢、保护器官，避免器官阻挡手术视野。无防粘连作用。分类编码：6801。 （二）医用皮肤记号笔（含墨水）：由卷包芯、墨水、涤纶纤维笔头、笔套、笔杆、尾帽和标尺组成，其中墨水由水、酒精、乙二醇、龙胆紫和苯甲酸钠组成。应用于外科手术、放射治疗和皮肤治疗时在病人皮肤（无黏膜及皮肤破损处）上作标记和定位。分类编码：6801。 （三）小血管测量尺：为一有角度的卡尺，卡尺上标有刻度。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于显微外科手术时测量小血管的外径。分类编码：6802。 （四）脑科平面定位尺：由冠状面、矢状面和中间板三部分组成。一次性使用无菌产品。用于脑外科手术中辅助测量、定位平面。分类编码：6803。 （五）经导管植入式人工心脏瓣膜预置装置：由转动手柄和底座两部分组成，底座上带有支架，支架上的孔洞用于放置待压缩的经导管植入式人工心脏瓣膜。无菌提供。用于经导管植入式人工心脏瓣膜植入手术中，在体外压缩经导管心脏瓣膜，将其安装到配套输送系统上。分类编码：6807。 （六）胆管引流针：由针头、针管、连接头组成。采用不锈钢材料制造。可重复使用。使用时针头插入胆管内，连接头连接有源吸引设备，实现胆汁的引流。用于腹腔微创手术中，作为引流胆汁的通道。分类编码：6808。 （七）腹腔手术用推结器：由推结器管、推结器柄组成。采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。用于腹腔微创手术中在腹腔镜下辅助对病理部位打结。分类编码：6808。 （八）活检枪：由枪体盖、前盖、后盖、枪体、后滑块、前滑块、后击发开关、前击发开关、保险按钮、主弹簧、拉手组成。配合活检针使用，可施加作用力，击发活检针，从肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结以及各种软组织肿瘤等脏器组织获取标本进行活检。分类编码：6815。 （九）脂肪移植手术套装：由瓶塞穿刺器、内牙管连接头、硅胶管、外牙管连接头、弹簧、四通、鸭嘴单向阀、堵头、吸脂针组成。用于整形外科手术中的自体脂肪移植手术，利用压缩弹簧产生负压实现吸脂、注脂、注水，达到转移脂肪的目的。分类编码：6816。 （十）一次性使用阴茎勃起强度测量带：由固定带、压力带、粘接头组成。非无菌提供，一次性使用。压力带分为红、黄、蓝三种。依据阴茎勃起的生理解剖和力学基础设计，不同阴茎勃起程度可拉断相应压力带。用于男性勃起功能障碍的筛选诊断、心理性阳痿和器质性阳痿的鉴别诊断、心理性阳痿的辅助治疗、阳痿诊疗过程中疗效观察、视听刺激下阴茎硬度辅助检测。分类编码：6820。 （十一）鼻内镜引导器：由头端、引导管、接头、手柄组成。非无菌提供，可重复使用。使用时先将产品插入鼻腔，再通过手柄将鼻内导管或鼻内镜固定在产品内部，推动产品手柄将鼻内导管或鼻内镜经产品内腔输送至鼻腔内。分类编码：6822。 （十二）关节康复训练器：由主构件、套具、绷带和手动治疗按钮组成。无源产品。通过主构件、套具和绷带固定患者的受损肢体，旋转治疗按钮实现受损肢体角度的调节。对肩关节、肘关节、指关节、前臂关节、腕关节、膝关节、踝关节和趾关节进行康复性训练，部分或完全打开受限关节的活动度。用于骨折和关节手术后的辅助治疗。分类编码：6826。 （十三）腕道贴：由聚酯材料、医用胶组成。利用物理粘贴固定作用，抬起压于手掌正中神经的皮肤以减轻神经所受的压力，缓解腕管综合征患者手指麻痹、手腕疼痛、握力与手臂活动不便等症状。分类编码：6826。 （十四）骨盆矫形器：由骨盆架和髋膝踝足矫形器组成。通过改善髋关节活动度（内收、外展，内外旋，屈伸），使骨盆逐步恢复正常的位置。用于对骨盆畸形、髋关节发育不良、髋关节半脱位术后患者的矫正训练。分类编码：6826。 （十五）嵌甲矫正钩：由弹性带（医用硅橡胶制成）和两只矫正钩（不锈钢制成）组成，弹性带连接两只矫正钩。使用时两只矫正钩分别钩住患者脚趾趾甲两侧的边缘，通过弹性带对矫正钩施加拉力，防止趾甲向肌肉内生长。用于治疗或矫正嵌甲。分类编码：6826。 （十六）腹膜透析外接管：主要由管体、松紧帽、腹膜透析液接头、腹透管接头、锁管接头和保护帽组成。无菌提供。用于病人腹膜透析时，连接腹膜透析导管和腹膜透析液管路，通过管路既可向患者腹腔灌入新的透析液，也可引流患者腹腔内的液体进入引流袋。分类编码：6845。 （十七）骨磨：由研磨头和研磨腔组成。用于口腔科手术过程中将碎骨研磨成骨粉，所得骨粉在手术中使用。分类编码：6855。 （十八）颌外牵引装置：由下颌牵引装置、联合牵引装置、高位牵引装置、颈带、前方牵引器、口外唇弓、J形钩构成。用于口腔正畸治疗中，佩戴于颌骨非正常生长、发育的患者口外，利用产品产生的外力牵引，辅助矫正颌骨畸形。分类编码：6855。 （十九）疤痕皮肤减张器：由医用不锈钢制成的连锁扣、医用橡皮胶带、医用肤色胶布、防滑固定带组成。使用时对称地粘贴在疤痕两侧的正常皮肤上，捏起疤痕两侧皮肤，减小疤痕的张力，防止疤痕增生，用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，不用于未愈合的伤口。分类编码：6864。 （二十）医用输液贴：由基材层、医用热熔压敏胶层、吸水垫、离型纸组成，基材层采用无纺布或聚乙烯材料制造。无菌提供，一次性使用。用于临床输液、输血时保护输液输血针孔，辅助固定输液针、输血针。分类编码：6864。 （二十一）医用显影纱布块：主体为医用脱脂棉纱布，纱布中混有X光可检测钡线（片）。无菌提供。用作外科手术敷料，同时具有X射线可探测功能。分类编码：6864。 （二十二）一次性使用负压引流器：由器身、弹簧、连接管、接头、调节器组成，含手动负压源（负压球），不包括插入体内的引流导管。用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，收集引流液。分类编码：6866。 （二十三）球囊加压装置：由充气装置、压力表、连接管和接头组成。心脏介入手术中，与球囊扩张导管连接使用，通过器械上的压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的。分类编码：6866。 （二十四）一次性使用无菌腹裂治疗袋：产品由带凸缘的外套管、抽液管、定位夹、吊攀、气阀、气阀外套组成。无菌提供。用于辅助治疗新生儿先天性腹壁缺陷。使用时将患儿外露肠管、脏器轻柔挤压入产品袋体内，然后将产品凸缘端放入腹裂内壁固定并将产品袋体悬吊，利用袋中肠管、脏器的重力作用使其逐渐全部回纳到腹腔内，之后取出本产品，缝合患儿腹壁缺损处。接触人体时间不超过10天。分类编码：6866。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（106个） （一）结扎缝合引线器：由柄部和钩针组成，头端钩针形状分环形圆头和镰状尖头。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于外科手术缝合组织或血管时，钩出缝线，辅助打结。分类编码：6801。 （二）肌腱套取器：由手柄、套取杆和套取杆头部的套筒组成，套筒顶端有锋口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于手部外科手术时，通过套筒顶端的锋口将肌腱与其周围组织分隔开，套取肌腱。分类编码：6801。 （三）气管扩张钳：由钳头、关节和柄部组成，柄部为带弹簧撑片的指圈柄，头部为二叶或三叶。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于气管切开后扩张气管。分类编码：6801。 （四）拆钉钳：由钳头、关节和柄部组成，柄部为带弹簧撑片的握手柄，柄尾部内侧有一对半圆形的钩，关节为穿鳃铆钉连接，钳头两侧分别为弯形带齿的薄片和弯形带凹槽的匙。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于拆除皮肤缝钉。分类编码：6801。 （五）异物钳：由钳头、关节和柄部组成，柄部为两指圈，关节为叠鳃铆钉连接，头部内表面为有齿带凹槽，可制成直形或弯形。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于外科手术时，钳取人体内的金属异物。分类编码：6801。 （六）微创手术扩张钳：由左钳柄、锁紧装置、弹簧片、右钳柄组成。采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于微创手术中扩张切口。分类编码：6801。 （七）一次性使用敷料镊：由一对尾部叠合的叶片组成。镊端有齿。非无菌提供，一次性使用。用于临床外科换药时夹持敷料。分类编码：6801。 （八）显微血管吻合牵线夹：由一块金属薄片弯曲，并使头部交叉相扣形成的夹子。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于显微外科手术进行血管吻合时，夹住缝合线垂吊，防止手术时血管产生扭转。分类编码：6802。 （九）卷棉子：尾部为螺旋柄或圈柄，头部为三角棱棒或螺纹棒，有直、弯两种。不含脱脂棉。采用不锈钢或铜材料制成。非无菌提供，可重复使用。卷缠脱脂棉后用于敷药。分类编码：6801。 （十）虹膜刀：由刀片和刀柄组成，采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术中切开虹膜。分类编码：6804。 （十一）截囊刀：尖端有刃口，分直形和弯形两种型式。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时切割截取晶体囊。分类编码：6804。 （十二）角巩膜缘切开刀：由刀片和刀柄组成，刀片呈三角形。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时切开角膜缘。分类编码：6804。 （十三）劈核刀：由刀片和刀柄组成。分左角形、右角形、左楔形、右楔形、拦截形、圆头、弯圆形、灌注楔形、灌注鞍形、灌注铲形、侧切口、小切口、微切口等型式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科白内障手术时切开晶状体核。分类编码：6804。 （十四）眼球摘出剪：由一对中间连接的叶片组成；头部为刀刃，微弯；尾部为指圈。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术中，剪切眼球周围的组织，摘除眼球。分类编码：6804。 （十五）视网膜剥离镊：由头部和手柄两部分组成，镊子为钩形形式。通常由金属材料制成，手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于眼内手术时，夹持和剥离视网膜前的增生膜。分类编码：6804。 （十六）眼用四面镜夹持镊：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时夹持四面镜。分类编码：6804。 （十七）眼科前房用针：由针头和柄部组成，分直形和角形两种型式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时进行前房穿刺。分类编码：6804。 （十八）截囊钩：钩边缘有刃口，分直形、左角形和右角形三种型式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时切割截取晶体囊。分类编码：6804。 （十九）视网膜铲：由铲片和柄部组成。分为圆头、平头、尖头三种型式。采用钛合金材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时铲刮视网膜。分类编码：6804。 （二十）人工晶体辅助植入器：眼科手术辅助工具。由推杆、推动管两部分组成。分为旋入式和推入式两种。采用钛合金材料制成，手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于小切口超声乳化白内障吸除及折叠式人工晶状体植入手术时，辅助植入折叠式人工晶状体。分类编码：6804。 （二十一）巩膜塞：形似螺钉，外形圆滑。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时暂时堵塞巩膜切口。分类编码：6804。 （二十二）巩膜压迫器：由中间的杆和两端的球组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时，压迫巩膜，以便于观察周边视网膜。分类编码：6804。 （二十三）眼科微型器械手柄：采用不锈钢和聚醚醚酮树脂制成。手动器械。在使用过程中不接触中枢神经系统或血液循环系统，非无菌提供，可重复使用。用于眼科手术时，连接微型器械头，如微型眼用剪刀头、微型眼用镊子头，通过手动控制眼科器械手柄，控制剪刀头和镊子头的闭合。分类编码：6804。 （二十四）角膜标记环：由柄部和头部组成，头部呈环状。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科屈光、青光眼手术时，标记角膜瓣位置。分类编码：6804。 （二十五）白内障手术切口测量尺：由一系列不同尺寸的测量尺构成。采用不锈钢或钛合金材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于眼科微切口白内障手术时测试切口宽度。分类编码：6804。 （二十六）咽喉部脓疱切开器：由动钳头、外钳管、芯杆、前手柄、后手柄、弹簧片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于喉科手术中切开咽喉部脓疱。分类编码：6805。 （二十七）乳突咬骨钳：由钳柄、钳头、弹簧片和腮轴螺钉组成，或由前手柄、推杆、后手柄、弹性锁片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳科手术中咬除乳突外层骨质或咬断乳突。分类编码：6805。 （二十八）耳止血钳：由推杆、前手柄、后手柄、弹性锁片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于乳突入路的耳科手术中夹持血管、组织以止血。分类编码：6805。 （二十九）镫骨钳：钳状，耳科手术器械钳。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳科手术中安装镫骨。分类编码：6805。 （三十）鼻异物钳：枪形、盖板式（有钩或无钩）器械钳。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于外科手术时，钳取鼻腔异物。分类编码：6805。 （三十一）喉异物钳：由动钳头、外钳管、芯杆、前手柄、后手柄、弹簧片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于外科手术时钳取喉部异物。分类编码：6805。 （三十二）气管导管夹持钳：由钳喙、关节和钳柄组成，头部为有齿的环形，中间穿鳃后用铆钉连接固定，尾部为指圈。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于急救病人、需插入气管导管时，钳夹气管导管并将其引入气管内。分类编码：6805。 （三十三）内耳手术剥离针：由头部、杆部和手柄组成，头部尖锐，可制成直、弯或角弯三种型式。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳部手术，可拨动分离听骨周围或鼓室的粘连，也可通过穿刺进行镫骨足板开窗。分类编码：6805。 （三十四）耳刮匙：由柄部和头部组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于耳科手术中刮除外耳道的骨组织或异物。分类编码：6805。 （三十五）鼻刮匙：由头部、杆、手柄组成。采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于手术中刮除鼻部病理组织。分类编码：6805。 （三十六）外耳道扩张器：外形似喇叭，大口直径固定不变，小口直径有多种规格。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。不含光源。用于耳科手术或检查时撑开或暴露患者耳道。分类编码：6805。 （三十七）喉扩张器：由撑开头、柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于喉部手术时扩张喉部。分类编码：6805。 （三十八）乳突器械敲击锤：由锤头、锤柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳科手术中敲击其他手术器械（如乳突凿），辅助完成相应手术操作。分类编码：6805。 （三十九）耳息肉圈断器：由圈断针、前杆、前杆座、滑块、大小指环、后指环座组成。采用不锈钢材料制成。手动器械，非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于耳科手术中圈断截取耳道内息肉。分类编码：6805。 （四十）扁桃体圈断器：由圈断针、前套管、推杆、前手柄、后手柄组成。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于喉科手术中圈断截取扁桃体。分类编码：6805。 （四十一）鼻骨复位器：由头部和柄部组成，可为双头式。采用不锈钢材料制成。鼻科手术辅助工具。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于鼻科手术中使鼻中隔复位，或者拨动或抬起骨折的鼻骨，使其复位。分类编码：6805。 （四十二）喉显微手术器械手柄：由手柄和套筒接口组成，接口与手柄成角度，在接口处有一紧固螺钉。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于喉显微手术时，作为显微喉刀、喉针、喉钩、喉剥离子的手柄。分类编码：6805。 （四十三）牙科器械钳：由钳喙、关节和钳柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于在牙科修复过程中夹持牙科器械。分类编码：6806。 （四十四）牙科钛板（网）切断钳：由钳喙、单（双）铰链及手柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于颌面外科手术中剪切钛板、钛网，使其成形。分类编码：6806。 （四十五）针孔镊：由一对尾部叠合的叶片组成。叶片头部有柱状突起和孔。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于在牙科修复过程中夹持配套的楔形保护片及成形片，辅助在后牙区域放置修复体。分类编码：6806。 （四十六）成形片：带有孔的薄片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，一次性使用。用于在牙科Ⅱ类龋洞洞形充填过程中对充填材料进行塑形。分类编码：6806。 （四十七）成形片夹：有开口的环形器械。通常采用金属材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于在牙科修复过程中稳定成形片的位置并使两牙邻接点适当分离。分类编码：6806。 （四十八）楔子：由楔形前端和孔状尾端组成。采用聚缩醛热塑性塑料制成。非无菌提供，一次性使用。用于在牙科修复过程中稳固成形片，并防止牙科充填材料压入龈沟形成悬突，损伤牙周组织。分类编码：6806。 （四十九）楔形保护片：由上部薄片和下部楔形物组成。采用不锈钢材料和聚缩醛热塑性塑料制成。非无菌提供，一次性使用。用于在制备牙科Ⅱ类、Ⅲ类龋洞洞形及贴面和制备牙冠时保护涉及的相邻组织。分类编码：6806。 （五十）转移帽：分为开窗式、闭窗式TL和闭窗式BL三种型式。开窗式转移帽主要由转移杆和中央螺栓组成，闭窗式TL转移帽由转移套和定位柱组成，闭窗式BL转移帽由转移杆、中央螺栓和印模帽组成。采用铝合金、钛合金和高分子材料制成。非无菌提供，一次性使用。用于种植义齿修复时将种植体和基台在口腔的位置转移到病患口腔的牙模上。分类编码：6806。 （五十一）牙科祛腐工作尖：由手柄和工作头两部分组成，手柄由不锈钢或硅胶制成，工作头由不锈钢制成。非无菌提供，可重复使用。用于龋齿的手工微创祛腐，同时也可作为车针祛腐的辅助工具。分类编码：6806。 （五十二）根管中器械取出器：由套管和针芯两部分组成，采用医用不锈钢制造。非无菌提供，可重复使用，手动器械。用于口腔科根管治疗时，取出断裂的根管挫。分类编码：6806。 （五十三）牙科种植体种植工具：牙科种植手术中的辅助器械，由插入/取出头、柱塞和手柄组成，各部分可通过螺纹连接。采用钛合金材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于牙科种植手术中辅助种植体的安装和取出。分类编码：6806。 （五十四）口腔麻醉注射架（不含针头）：由丝嘴、推杆、套筒、顶紧套、连接套、弹簧、手扣、锁紧螺母、连接柱、拉环组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔治疗局部麻醉时注射药液，不接触患者和药液，无剂量控制功能。分类编码：6806。 （五十五）旋入扳手：由旋入手柄及旋入头组成。旋入手柄按照形态可以分为直形、弯形和模块形。通常采用金属材料制成。手动器械，非无菌提供，可重复使用。用于正畸治疗时，旋紧、松动正畸支抗。分类编码：6806。 （五十六）自锁托槽开启工具：由手柄和头部组成，采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔正畸治疗过程中开启自锁托槽。分类编码：6806。 （五十七）托槽定位器：分星形前牙用、星形后牙用、单杆双头、活动双头四种型号。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔正畸过程中粘贴托槽前进行定位。分类编码：6806。 （五十八）方丝弓成型器：由压柄、槽柄、转轴、压针、卡环组成。压柄、槽柄表面为直槽、圈槽或网纹。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于正畸治疗中将放入槽沟的方丝弓弯制成初具牙弓的形态。分类编码：6806。 （五十九）方丝扭转器：采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。用于口腔科牙列正畸时将方形弓丝局部扭转至需要的角度，使方丝形成转矩。分类编码：6806。 （六十）颌面外科钛板定位器：由手柄、球头杆和凹头杆组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于颌面外科手术中将钛板放置和定位在需要连接的骨折骨骼上。分类编码：6806。 （六十一）颌面外科手术颊部穿通器：由手柄、牵开器、套管针、套管组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔颌面外科手术中穿通颊部，提供穿通通道，辅助导向定位。分类编码：6806。 （六十二）微创手术用胆总管切开刀：由切刀、外管、定位锁紧栓、手柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于微创手术中切开胆总管。分类编码：6808。 （六十三）引导棒：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于腹腔手术时辅助将扩张器和套管引导入腹部切口内，建立气腹。分类编码：6808。 （六十四）颈椎前路手术定位针：由头部、针体和尾部组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于在骨折手术过程中固定，不与椎间隙直接接触。分类编码：6810。 （六十五）髓内定位杆：直杆状器械，近端有手柄。膝关节置换术配套手术器械。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中为股骨远端基架提供基准。分类编码：6810。 （六十六）膝关节植入物试模：采用钴铬钼合金和聚醚酰亚胺材料制成。尺寸和相应的膝关 节植入物相同。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中测量植入部位的直径、深度、孔径、角度、弧度，便于在安装膝关节植入物前对其进行初步的尺寸筛选。分类编码：6810。 （六十七）股骨试模：采用高分子材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中评估股骨髁的截骨效果、确定股骨假体的型号并评估膝关节的平衡与活动度。分类编码：6810。 （六十八）膝关节间隙评估块：由8mm基本块及10mm、12.5mm、15mm三个垫块组成。采用铝合金材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中评估屈膝间隙和伸直间隙。分类编码：6810。 （六十九）膝关节伸直间隙评估片：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中与膝关节间隙评估块配合进行伸直间隙的评估。分类编码：6810。 （七十）胫骨冲头：采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中为胫骨托假体的植入冲出相应的型腔。分类编码：6810。 （七十一）胫骨冲头导板：采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中为胫骨冲头提供基准。分类编码：6810。 （七十二）截骨板：板状，采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节初次置换术中为股骨髁或股骨髁间窝截骨提供基准。分类编码：6810。 （七十三）对线杆：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中确认下肢力线。分类编码：6810。 （七十四）股骨测定导板：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中测定股骨型号及确定相应截骨板的安放位置。分类编码：6810。 （七十五）胫骨截骨定位工具：由胫骨近端调节杆、3度胫骨截骨板、胫骨定值笔针、胫骨远端基架、胫骨远端卡钳、踝关节带组成。采用不锈钢和硅橡胶材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中实现后倾为3度且高度合适的胫骨近端截骨。分类编码：6810。 （七十六）股骨截骨定位工具：由股骨远端截骨板、股骨远端舷外架杆、股骨远端基架组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中实现外翻角为5度或7度的9mm股骨远端截骨。分类编码：6810。 （七十七）对线手柄：采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中与胫骨托试模、对线杆配合使用，将胫骨托试模放置在截切好的胫骨平台上。分类编码：6810。 （七十八）固定平台胫骨托试模：由一系列不同尺寸的测试模块构成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中确认胫骨平台的截骨精度和胫骨托假体的型号，并评估膝关节活动度及假体安装位置。分类编码：6810。 （七十九）膝关节骨撬：由头部及柄部两部分组成，不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于在膝关节手术时，撬起膝关节筋膜下方两侧游离皮瓣，显露股四头肌腱、髌骨及髌韧带止点，也可用于骨科手术时牵拉组织显露骨折端。分类编码：6810。 （八十）膝关节手术用打击器：采用聚苯砜树脂制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中击打试模和假体。分类编码：6810。 （八十一）关节假体夹持器：采用不锈钢和乙缩醛共聚物材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于关节置换术中夹持关节假体。分类编码：6810。 （八十二）上肢关节骨撬：由头部及柄部两部分组成。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于上肢关节骨科手术时撬起肱骨、桡骨、尺骨的顶端，暴露骨关节面，也可用于骨科手术时牵拉组织显露骨折端。分类编码：6810。 （八十三）髋关节骨撬：由头部及柄部两部分组成。采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于在髋关节手术时撬起股骨粗隆远端，暴露关节囊以及股骨头，也可用于骨科手术时牵拉组织显露骨折端。分类编码：6810。 （八十四）脊柱微创手术通道建立器械包：由定位针、软组织扩张器、自由臂、手术床轨道夹头、扩张管左叶、扩张管右叶、撑开器、自由臂连接头、辅助撑开扳手、侧方自动牵开器、宽板、窄板组成。采用不锈钢和铝合金材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。使用过程中不接触中枢神经系统或血液循环系统，不与椎间隙直接接触，不在内窥镜下使用。用于脊柱微创手术中建立微创手术的通道。分类编码：6810。 （八十五）膝关节手术通用手柄：采用不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。用于膝关节置换术中，作为手柄与胫骨冲头、股骨插入器、股骨打击器以及胫骨和衬垫打击器配合使用。分类编码：6810。 （八十六）快装手柄：骨科手术配套工具。采用不锈钢材料和硅橡胶制成。非无菌提供，可重复使用。用于骨科手术中，作为手柄与尖锥、丝攻、螺丝刀等其他手术器械连接在一起使用，辅助完成骨的重构。分类编码：6810。 （八十七）指骨夹板：骨科创伤手术配套工具。采用聚乙烯材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于固定受伤的手或手指。分类编码：6810。 （八十八）上/下肢医用外固定支具：包括膝关节护具、臀部护具、肩关节护具、肘关节护具。采用金属材料和高分子材料制成。非无菌提供，可重复使用。膝关节护具用于膝关节手术或受伤后支撑和固定膝关节，限制膝关节的活动范围，防止关节错位和关节损伤，减少关键部位负重，缓解疼痛。臀部护具用于臀部手术恢复期或臀部受伤的患者臀部进行支撑和固定，限制其活动范围。肩关节护具用于肩袖损伤、盂肱韧带脱位/半脱位、肩部软组织拉伤患者肩部关节的支撑和固定。肘关节护具用于肘关节手术或受伤后支撑和固定肘关节，限制肘关节的活动范围，防止肘关节的过度伸展。分类编码：6810。 （八十九）颈椎固定带：由上支撑带和下支撑带组成，骨科创伤手术后辅助固定装置。非无菌提供，可重复使用。用于保持颈椎稳定，辅助伤口愈合。分类编码：6810。 （九十）腰椎固定带：由腰托、支撑条、腰衬、腹衬、伸展带或弹性松紧带、人造革、支撑钢板、粘扣组成。骨科创伤手术后辅助固定装置。非无菌提供，可重复使用。用于保持腰椎稳定，辅助伤口愈合。分类编码：6810。 （九十一）子宫深度测量棒：由测量棒和调节柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于手术中测量子宫深度。分类编码：6812。 （九十二）输卵管提取钩：由拉钩、外管、芯杆、外管接头、小指环、推杆大指环组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于输卵管结扎手术时提取输卵管。分类编码：6813。 （九十三）子宫肌瘤钻：由钻头、外管、手柄组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。手动器械。用于手术中固定子宫肌瘤。分类编码：6812。 （九十四）注射助推器（不含注射器）：由外筒体与助力推杆组两部分组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于辅助医用注射器注射药物，不接触患者和药液，无剂量控制功能。分类编码：6815。 （九十五）盆底肌肉康复器：由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。康复器主体可完全由高分子材料制成，也可由高分子材料和内置配重金属块组成；尾部引线为尼龙线。用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂、慢性疼痛、便秘等症状。分类编码：6826。 （九十六）热塑固定板：采用聚氨酯和聚乙烯交联而成。用于放疗患者的体位固定和骨科患者的骨折外固定。分类编码：6831。 （九十七）外科手术固定装置：由体位椅、垫子、固定夹、牵引装置、手板和配件小车组成。采用不锈钢材料和高分子材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。可固定安装于手术床的两侧边轨上，用于外科手术时支撑、固定患者。分类编码：6854。 （九十八）一次性使用捆扎止血带：采用热塑性弹性体或热塑性橡胶材料制成。非无菌提供，一次性使用。用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。分类编码：6854。 （九十九）硬膜外穿刺体位约束带：由尼龙带、调节扣、毛刺贴组成。采用尼龙和不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于硬膜外穿刺时对人体有效约束，减少由于身体自然反应移位导致的二次穿刺。分类编码：6854。 （一〇〇）氟化泡沫盛装牙托：采用辐射交联聚乙烯泡沫材料制成。非无菌提供，一次性使用。非定制式产品。用于口腔科治疗时，装入氟化泡沫后，让患者咬合，使牙齿浸入氟化泡沫一定时间，预防儿童龋齿。分类编码：6855。 （一〇一）口腔正畸用反光镜：口腔正畸治疗辅助器械。一面为镜面。采用不锈钢材料制成。非无菌提供，可重复使用。用于口腔科正畸治疗时，利用镜面反射原理，辅助医师进行口内拍照。分类编码：6855。 （一〇二）牙科用毛刷：由杆部和头部组成。杆部采用聚酰胺材料制成，头部为聚酰胺材料制成的毛。非无菌提供，一次性使用。用于口腔科手术中在牙齿表面或缺损处涂抹牙科粘结剂、封填剂。分类编码：6855。 （一〇三）造口减压环：采用低密度乙烯材料制成。非无菌提供。配合造口底盘和造口袋使用。使用时可连接造口袋和造口底盘，以减少造口袋扣到造口底盘上时对腹部的压力，不与皮肤接触。分类编码：6866。 （一〇四）造口凸面嵌圈：采用聚丙烯材料制成。非无菌提供。使用时嵌于造口底盘的卡环内，不直接接触人体。可使造口底盘与齐平及凹陷造口周围的皮肤之间得到更佳的接触，也可使造口底盘与造口周围凹陷、疤痕或褶皱的皮肤之间得到更佳的接触，还可延长造口底盘的敷贴时间。分类编码：6866。 （一〇五）一次性使用备皮包：由治疗巾、备皮刀、薄膜手套、消毒刷（不含消毒剂）、镊子、棉球、辅料片组成，不含软皂液。非无菌提供，一次性使用。供临床手术前备皮用。分类编码：6866。 （一〇六）口腔撑开器：由左撑开柄、右撑开柄、齿片、棘爪组成。采用不锈钢材料制造。非无菌提供，可重复使用。不在内窥镜下使用。用于急救时或喉科手术中撑开口腔用。分类编码：6866。 四、不作为医疗器械管理的产品（27个） （一）穿刺托架：由托架、把手、调节拉杆组成。在临床上手腕处的动静脉穿刺时，放置患者手腕。 （二）安瓿瓶折断器：由导向套、折断板、弹性片和导向板组成。用于在局部密闭情况下折断安瓿瓶，使玻璃渣无法向外飞溅，保护医护人员。 （三）一次性采血巾：由无纺布采血巾和转轴构成。采血时置于被采血者的小臂下方，避免与采血台直接接触。 （四）糖尿病足膜系统：由海绵敷料、弹力织物长筒袜、胫骨前嵴/踝/足垫、防护套、固定袜、外用防护鞋、纸/塑料胶带组成。主要通过将足底压力分散到腿部，以减轻足底面糖尿病溃疡伤口的压力，减少足底面的摩擦，用于患有糖尿病足的病人的足部保护，并同时改变病人不良的走路方式和习惯。 （五）穴位固定贴：由无纺布基衬、泡沫棉垫圈、珠光防渗膜、丙烯酸涂层、离型纸和含水无纺棉组成。用于贴敷于穴位中药的外固定和理疗电极的外固定。 （六）退热凝胶：由液态凝胶与涂抹走珠瓶组成，凝胶由薄荷脑、对羟基苯甲酸、乙醇、甘油、水组成。用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。 （七）透明质酸乳头皲裂湿巾：由透明质酸钠、橄榄油乳液和无纺布组成。用于预防和辅助治疗乳头皲裂。 （八）壳聚糖褥疮湿巾：由无纺布吸附抗菌胶体溶液制成。抗菌胶体溶液由壳聚糖、卡波姆、吡咯烷酮羧酸锌、维生素E、聚氧乙烯氢化蓖麻油、纯净水组成。主要利用抑制和杀灭致病菌的作用，达到预防和辅助治疗褥疮的目的。 （九）壳聚糖痔疮湿巾：由无纺布吸附抗菌胶体溶液制成。抗菌胶体溶液由壳聚糖、卡波姆、金缕梅、薄荷脑、纯净水组成。主要利用抑制和杀灭致病菌的作用，达到预防和辅助治疗痔疮的目的。 （十）壳聚糖皮肤护理湿巾：由无纺布吸附抗菌胶体溶液制成。抗菌胶体溶液由壳聚糖、卡波姆、氯化钠、芦荟胶、纯净水组成。主要利用抑制和杀灭致病菌的作用，用于皮肤疾病（包括皮肤湿疹、真菌感染引起的体癣、足癣、手癣及霉菌引起的其他皮肤病）、皮肤干燥症及激光束后创面的护理、小面积皮肤创面感染的防治、流涕引起的鼻周围皮肤黏膜损伤的治疗及预防。还可起到皮肤隔离保护的作用，预防细菌性感染和外界中物理、化学、机械等不良刺激引起的皮肤损伤。 （十一）防褥疮垫：采用聚丙烯酸、薄荷油、水、聚乙烯醇组成的凝胶制成。用于术后或长期卧床患者预防褥疮。 （十二）水凝胶乳垫：由水、甘油、交联聚合物构成。用于缓解与母乳喂养有关的乳头损伤症状。 （十三）湿疗伤口敷料：由伤口垫和聚丙烯酸酯层构成。伤口垫采用涂有硅酮的聚丙烯制成，聚丙烯酸酯层含有聚六亚甲基双胍。用于有愈合不良趋势的创面伤口和清创期的慢性或难愈性创面伤口。使用时，可吸收伤口渗出液，并利用聚六亚甲基双胍的抗菌作用，抑制伤口细菌繁殖，降低感染风险。同时聚丙烯酸酯可使阻碍伤口愈合进程的基质金属蛋白酶（MMP）失活，使慢性伤口中停滞的愈合过程再度被激活。 （十四）牙周敷料：由全氟萘烷、甘油、水、乳化蜡、氢化磷脂酰胆碱、维生素E、苯甲醇、氧气组成。用于口腔和牙周手术后，利用全氟萘烷对氧气的高亲和性，形成较高的氧气浓度，促进牙周组织伤口的愈合。 （十五）医用健齿膏：由活性玻璃、甘油、聚乙二醇和二氧化硅等组成。利用活性玻璃与水及唾液发生反应，释放钙离子和磷离子，补充牙结构矿物质，产生沉淀在牙本质小管之上和之内的结晶状羟基磷灰石层（矿化），促使牙组织生长，诱导新的牙釉面形成。用于普通人群牙本质过敏、牙龈出血、牙菌斑的治疗与预防。 （十六）透明质酸钠溶液：由白色灌肠瓶、悬浊液及保护帽组成，溶液由透明质酸钠、尼泊金、磷酸二氢钾、二水合磷酸氢二钠、氯化钠、十八醇十六醇混合物、吐温、去水山梨糖醇月桂酸酯、防腐剂、黄原胶及注射用水组成。使用时直肠给药，在结肠黏膜表面形成膜状屏障，用于促进结肠黏膜组织自然愈合，缓解轻度至中度溃疡性结肠炎的症状。 （十七）一次性使用膀胱冲洗包：主要由贮液袋、冲洗液、双头冲洗管组成。冲洗液为灭菌水或含0.9%氯化钠的灭菌水溶液。与导尿管配套使用，用于临床进行膀胱冲洗。 （十八）膀胱灌注冲洗液：由胶原蛋白、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠及注射用水组成。无菌提供。用于临时替代膀胱上皮缺失，缓解各种膀胱炎症状。 （十九）手动诊疗椅：由头枕、扶手、靠背和座椅及底盘组成。用作医疗机构患者座椅（不含口腔科）。 （二十）义脚及配件：由踝关节、踝关节衬套、足装配、轴向针、轴向针螺钉、前缓冲件、后缓冲件、润滑剂及义脚外壳、袜子、盖子、EXO模块套装组成。通过建立模拟的人“脚”或踝“关节—脚”结构，帮助需要安装足部假肢的成人和儿童，恢复支撑和行走的功能。 （二十一）耳喷剂：由乙酸铝、乙酰酒石酸铝、乙酸和水组成。提供酸性高盐环境，改变渗透压，破坏微生物细胞壁，使微生物死亡。用于预防及治疗各种外耳道炎症、湿疹。 （二十二）保温呼吸罩：由设有通气孔的外罩、内罩、硅胶垫圈和固定带组成。独立使用，佩戴于脸部，罩住口鼻部分。用于适当提升呼吸温度，对呼吸道进行保温。 （二十三）吞咽润滑凝胶：由琼脂、赤藓糖醇、麦芽糖醇、槐豆胶、蔗糖脂肪酸酯、枸橼酸、香精、色素和纯化水组成。使用时将凝胶包裹到药物上，利用凝胶的润滑作用通过食道进入到胃。用于辅助吞咽障碍患者口服固体药物。也可用于对吞咽障碍患者进行吞咽功能训练。 （二十四）造血祖细胞、干细胞贮存袋：用于储存可直接用于临床的造血祖细胞、干细胞。 （二十五）产道减阻剂：由丙二醇、羟乙基纤维素和适量注射用水组成。用于降低产道分娩的产妇分娩时的阻力。 （二十六）鼻喷雾剂：由喷出系统、喷雾剂组成，喷雾剂由卡拉胶和生理盐水溶液组成。用于预防及保持鼻黏膜湿润，也可用于治疗由干燥和刺激引起的鼻黏膜不适，治疗病毒引起的感冒以及急性鼻炎和急性鼻窦炎。 （二十七）非灭菌药液过滤器：由壳体、过滤膜组成。非无菌提供。作为输液器、注射器、连接管等器械的配件供应输注器具等相关生产企业。 五、视具体情况而定的产品（10个） （一）聚丙烯酸钠吸水性敷料：由聚乙烯层、聚丙烯酸钠层和聚丙烯层组成，其中聚丙烯酸钠层能吸收伤口渗出物，为伤口愈合提供湿润的环境。如果接触真皮深层及其以下创面或溃疡，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果仅接触真皮浅层及其以上的浅表性创面，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （二）海藻酸钙敷料：由海藻酸钙纤维采用非织造工艺制成的片装或条状敷料。一次性使用无菌产品。用于屏障创面，吸收创面渗出液，为创面愈合提供微环境。如果接触真皮深层及其以下创面或溃疡（含深Ⅱ度烧伤创面），按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果仅接触真皮浅层及其以上的浅表性创面，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （三）封闭式负压引流装置产品：由护创敷料、医用贴膜、负压引流管和部分选配件（连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、引流瓶、负压吸引源）组成，不含药物成分、中药材（或天然植物）及其提取物等。用于急性创面、慢性难愈合创面及外科手术后渗出液较多的创面进行引流，为创面提供愈合环境。一次性使用无菌产品。如果产品中含有可被人体全部或部分吸收的组分，或者预期用于人体体内或体表真皮深层及其以下组织创面的引流治疗，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果不符合上述情形的封闭式负压引流装置产品，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （四）非封闭式负压引流装置产品：由相关选配件（如负压引流管、连接接头、连接管、止流夹、护帽、引流袋、负压泵）组成。用于急性创面、慢性难愈合创面及外科手术后渗出液较多的创面进行引流，仅起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。如果产品预期用于胸腔和腹腔、或人体体内创面、或体表真皮深层及其以下组织创面，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6866。如果不属于上述情形的非封闭式负压引流装置产品，一次性使用无菌产品，或产品中包括负压吸引源（电动），或含有负压引流管，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6866；非一次性使用无菌产品，且产品中不包括负压吸引源（电动）和负压引流管的，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6866。 （五）一次性使用换药护理包：由敷料盘和敷料镊组成。用于外科换药时盛装敷料和器械或夹持敷料。如果产品为无菌提供，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果产品为非无菌提供，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （六）医用冲洗头：由冲洗头座、冲洗头组成，不含冲洗液。采用高分子材料制成。用于鼻炎患者的鼻腔冲洗，耵聍、中耳炎患者的外耳道冲洗。如果产品为无菌提供，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6866。如果产品为非无菌提供，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6866。 （七）肛门冲洗器：由冲洗瓶体、气阀、冲洗头组成，不含冲洗液。采用高分子和不锈钢材料制成。手动器械。非无菌提供，可重复使用。如果用于肛门手术患者冲洗肛门，达到治疗目的，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6866。如果用于普通人群日常肛门清洁清洗，不作为医疗器械管理。 （八）一次性使用口腔涂药棒：由塑料杆和尼龙绒毛组成。用于口腔治疗时，牙科医师清洁牙齿内污垢，并将酸蚀剂、粘结剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处。如果产品为无菌提供，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6864。如果产品为非无菌提供，按Ⅰ类医疗器械管理，分类编码：6864。 （九）医用金属丝（带针）：由金属丝和缝合针组成。金属丝通常采用金属钛或钽制成。如果用于骨科手术中胸骨闭合等非软组织缝合或捆绑固定，在人体内预期最长留置时间超过30天，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6846。如果仅用于腹部伤口缝合、疝修补等软组织缝合，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6865。 （十）采血针类产品：一次性使用静脉采血针，用于在静脉穿刺下采集静脉血，按Ⅲ类医疗器械管理，分类编码：6815。一次性使用末梢采血针，供人体指尖、耳垂等循环末梢点刺取血样化验用，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6841。 自本文件发布之日起，管理类别调整为高类的，对已经获准注册的医疗器械产品，应向相应食品药品监管部门申报注册，在此注册审批决定作出之前，原医疗器械注册证书在有效期内可以继续使用；已受理但尚未作出审批决定的医疗器械产品，原受理部门可按照原管理类别及相应法规要求开展技术审评、行政审批，予以批准注册的，按照原管理类别发放医疗器械注册证书，产品获得注册证书后应向相应食品药品监管部门申报注册。 对于不作为医疗器械管理的，如已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证书不得继续使用。 食品药品监管总局办公厅 2015年5月18日
食品药品监管总局办公厅关于印发体外诊断试剂质量评估和综合治理工作方案的通知 | 食药监办械监〔2015〕55号 | FGWJ-2015-10105 | 2015-04-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为全面了解体外诊断试剂质量安全状况，进一步规范体外诊断试剂生产、经营和使用秩序，切实加强监管，严厉打击违法违规行为，总局组织制定了体外诊断试剂质量评估和综合治理工作方案。现印发给你们，请认真组织实施。 食品药品监管总局办公厅 2015年4月7日 体外诊断试剂质量评估和综合治理工作方案 为全面了解体外诊断试剂质量安全状况，进一步规范体外诊断试剂生产、经营和使用秩序，切实加强监管，严厉打击违法违规行为，特制定本工作方案。 一、指导思想 体外诊断试剂涉及诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病诊治的全过程，需求量大，直接关系人民群众切身利益。为查找体外诊断试剂产品监管隐患，了解质量安全状况，进一步规范生产、经营和使用秩序，严厉打击违法违规行为，保障公众用械安全有效，集中开展体外诊断试剂质量评估和综合治理工作。 二、工作目标 采取风险排查、质量调查、专题调研和专项整治等方式，将质量评估和综合治理有机结合，通过质量评估达到摸清底数、找准问题、提出监管措施的目的，通过综合治理达到分步整治、综合施策、逐步建立长效监管机制的目标，继续巩固“多方参与、打防结合、打建结合、公众受益、行业发展”的医疗器械监管专项治理新模式。 此次质量评估和综合治理注重“三个同步”：同步开展“打、防、建”，严厉打击违法违规行为，全面防范质量安全风险隐患，建立完善监管长效机制；同步开展体外诊断试剂质量万里行活动，加强科普宣传，营造社会共治氛围；同步开展专项培训，提高基层监管人员对体外诊断试剂的监管能力。 三、具体措施 （一）开展风险排查。对体外诊断试剂生产、经营和使用环节开展“百日风险大排查”，摸清体外诊断试剂生产经营企业（含进口总代理）的底数，了解医院使用体外诊断试剂的基本情况，建立健全监管档案。对排查中发现的风险隐患应当立即采取防控措施，督促生产经营企业和医院落实整改，深挖潜规则，防止发生区域性、系统性风险，对发现的违法违规行为，应当及时立案调查，依法查处，典型案件应当公开曝光。 （二）开展专项整治。在体外诊断试剂生产、经营和使用环节，集中开展专项整治。在生产环节，重点整治原材料不合规、用水制备不合规、擅自变更生产工艺、产品质量不稳定等方面问题；在经营环节，重点整治无证经营、经营无证产品、冷链储运不合规、标签标示不合规等方面问题；在使用环节，重点整治医院使用无证产品、使用过期产品、储存条件不合规、标签标示不合规等方面问题。 （三）开展质量调查。针对部分临床使用量大、面广的体外诊断试剂，在生产、经营和使用环节开展监督抽验，提高体外诊断试剂产品问题发现率。选取部分产品开展风险监测，查找产品在原材料、质量稳定性或均一性等方面存在的潜在问题和风险。 （四）开展专题调研。针对体外诊断试剂存在的一些突出问题，组织对现有体外诊断试剂产品标准的符合性和适用性进行梳理，了解掌握医院体外诊断试剂研究与临床使用的有关情况，调查生产体外诊断试剂的部分原材料来源，排查隐患风险,有针对性地提出相关措施建议。 （五）开展“体外诊断试剂质量万里行”活动。组织主流媒体深入体外诊断试剂生产经营企业、医院、检测机构和监管部门，开展大型调研采访报道活动，宣传典型企业，曝光违法违规行为。结合质量万里行活动，组织编写体外诊断试剂科普知识读物，开展体外诊断试剂生产企业、检验机构和使用单位开放日活动，通过电视、网络、微博等广泛宣传普及体外诊断试剂基本知识和实用常识，引导公众理性认知。 （六）开展专项培训。组织开展基层监管人员体外诊断试剂监管法规和相关专业知识培训，统一监管尺度，规范监管行为，避免执法不严、执法不一的现象。 （七）组织查办案件。严格执行《医疗器械监督管理条例》等法律法规，做好日常监管与稽查执法的衔接，对监管中发现的违法线索，要深挖扩线，构成案件的要及时立案调查。涉嫌犯罪的，一律移送公安机关依法追究刑事责任。对存在质量安全隐患的产品，一律停止销售、使用，必要时应责令企业召回并监督销毁。对医院违法违规情况，应通报同级卫生计生部门。 （八）建立长效机制。通过质量评估和综合治理，进一步完善各环节的监管制度，制定体外诊断试剂生产企业现场检查指导原则和关键环节的质量管理指南。同时，总结行之有效的经验做法，形成长效监管机制。 四、时间安排 （一）2015年4月上旬，总局召开体外诊断试剂质量评估和综合治理工作部署视频会议。 （二）各省（区、市）食品药品监管部门结合本行政区域实际，制定具体实施方案，并将具体实施方案于4月19日前报送总局器械监管司。 （三）4月中旬至7月中旬，各省（区、市）食品药品监管部门组织对本行政区域内体外诊断试剂生产经营企业和医院开展“百日风险大排查”和专项整治。7月16日前，将本地风险排查和专项整治的总结报告报送总局器械监管司。 （四）4月至9月，总局组织相关食品药品监管部门和检测机构开展体外诊断试剂质量调查，11月底前公布监督抽验结果。 （五）4月至5月，总局组织相关单位开展专题调研，6月形成调研报告。 （六）4月至6月，总局指导相关单位开展“体外诊断试剂质量万里行”活动。在活动期间，总局器械监管司和各地食品药品监管部门组织开展体外诊断试剂生产企业、检测机构和使用单位开放日活动。 （七）5月下旬，总局器械监管司组织召开风险排查情况交流会。 （八）7月下旬，总局组织督查组对部分省（区、市）食品药品监管部门开展综合治理情况进行督查。各省（区、市）食品药品监管部门应根据本地工作开展情况，适时组织监督检查。 （九）11月，完成体外诊断试剂质量评估和综合治理工作报告。 五、工作要求 （一）加强组织领导。各省（区、市）食品药品监管部门要结合本行政区域实际，成立领导机构，明确职责分工，落实责任部门，制定具体实施方案，确保工作有章可循。地方各级食品药品监管部门要按照具体实施方案，认真组织实施，一级抓一级，层层抓落实。对于总局器械监管司牵头组织的质量调查、专题调研、质量万里行和培训宣传等工作，各相关省（区、市）食品药品监管部门和单位要积极予以配合。 （二）做好统筹协调。地方各级食品药品监管部门要根据总局2015年的重点工作，结合本地监管实际，借助体外诊断试剂质量评估和综合治理工作，将全面排查风险隐患和重点环节集中整治相结合，将监督抽验、风险监测和专题调研等方式相结合，合理安排好监管资源和时间进度，统筹安排好全年的专项治理和重点整治工作。 （三）注重工作实效。地方各级食品药品监管部门要认真扎实做好体外诊断试剂质量评估和综合治理的各项工作。风险排查要全面摸清情况并找准隐患，专项整治要针对重点问题深入检查并逐一落实整改措施，对发现的违法违规行为要及时依法查处。同时，要注重建立监管长效机制，促进基层监管人员能力水平提升，主动开展科普宣传活动，营造良好社会氛围。 （四）做好信息报送。各省（区、市）食品药品监管部门要及时向总局器械监管司报送相关工作进展、主要成效、重大案件、工作中遇到的重要问题等情况，要按规定时间节点报送总结报告。同时，各省（区、市）食品药品监督管理部门要规范新闻发布，发布重大信息须事前向总局报告。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为全面了解体外诊断试剂质量安全状况，进一步规范体外诊断试剂生产、经营和使用秩序，切实加强监管，严厉打击违法违规行为，总局组织制定了体外诊断试剂质量评估和综合治理工作方案。现印发给你们，请认真组织实施。 食品药品监管总局办公厅 2015年4月7日 体外诊断试剂质量评估和综合治理工作方案 为全面了解体外诊断试剂质量安全状况，进一步规范体外诊断试剂生产、经营和使用秩序，切实加强监管，严厉打击违法违规行为，特制定本工作方案。 一、指导思想 体外诊断试剂涉及诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病诊治的全过程，需求量大，直接关系人民群众切身利益。为查找体外诊断试剂产品监管隐患，了解质量安全状况，进一步规范生产、经营和使用秩序，严厉打击违法违规行为，保障公众用械安全有效，集中开展体外诊断试剂质量评估和综合治理工作。 二、工作目标 采取风险排查、质量调查、专题调研和专项整治等方式，将质量评估和综合治理有机结合，通过质量评估达到摸清底数、找准问题、提出监管措施的目的，通过综合治理达到分步整治、综合施策、逐步建立长效监管机制的目标，继续巩固“多方参与、打防结合、打建结合、公众受益、行业发展”的医疗器械监管专项治理新模式。 此次质量评估和综合治理注重“三个同步”：同步开展“打、防、建”，严厉打击违法违规行为，全面防范质量安全风险隐患，建立完善监管长效机制；同步开展体外诊断试剂质量万里行活动，加强科普宣传，营造社会共治氛围；同步开展专项培训，提高基层监管人员对体外诊断试剂的监管能力。 三、具体措施 （一）开展风险排查。对体外诊断试剂生产、经营和使用环节开展“百日风险大排查”，摸清体外诊断试剂生产经营企业（含进口总代理）的底数，了解医院使用体外诊断试剂的基本情况，建立健全监管档案。对排查中发现的风险隐患应当立即采取防控措施，督促生产经营企业和医院落实整改，深挖潜规则，防止发生区域性、系统性风险，对发现的违法违规行为，应当及时立案调查，依法查处，典型案件应当公开曝光。 （二）开展专项整治。在体外诊断试剂生产、经营和使用环节，集中开展专项整治。在生产环节，重点整治原材料不合规、用水制备不合规、擅自变更生产工艺、产品质量不稳定等方面问题；在经营环节，重点整治无证经营、经营无证产品、冷链储运不合规、标签标示不合规等方面问题；在使用环节，重点整治医院使用无证产品、使用过期产品、储存条件不合规、标签标示不合规等方面问题。 （三）开展质量调查。针对部分临床使用量大、面广的体外诊断试剂，在生产、经营和使用环节开展监督抽验，提高体外诊断试剂产品问题发现率。选取部分产品开展风险监测，查找产品在原材料、质量稳定性或均一性等方面存在的潜在问题和风险。 （四）开展专题调研。针对体外诊断试剂存在的一些突出问题，组织对现有体外诊断试剂产品标准的符合性和适用性进行梳理，了解掌握医院体外诊断试剂研究与临床使用的有关情况，调查生产体外诊断试剂的部分原材料来源，排查隐患风险,有针对性地提出相关措施建议。 （五）开展“体外诊断试剂质量万里行”活动。组织主流媒体深入体外诊断试剂生产经营企业、医院、检测机构和监管部门，开展大型调研采访报道活动，宣传典型企业，曝光违法违规行为。结合质量万里行活动，组织编写体外诊断试剂科普知识读物，开展体外诊断试剂生产企业、检验机构和使用单位开放日活动，通过电视、网络、微博等广泛宣传普及体外诊断试剂基本知识和实用常识，引导公众理性认知。 （六）开展专项培训。组织开展基层监管人员体外诊断试剂监管法规和相关专业知识培训，统一监管尺度，规范监管行为，避免执法不严、执法不一的现象。 （七）组织查办案件。严格执行《医疗器械监督管理条例》等法律法规，做好日常监管与稽查执法的衔接，对监管中发现的违法线索，要深挖扩线，构成案件的要及时立案调查。涉嫌犯罪的，一律移送公安机关依法追究刑事责任。对存在质量安全隐患的产品，一律停止销售、使用，必要时应责令企业召回并监督销毁。对医院违法违规情况，应通报同级卫生计生部门。 （八）建立长效机制。通过质量评估和综合治理，进一步完善各环节的监管制度，制定体外诊断试剂生产企业现场检查指导原则和关键环节的质量管理指南。同时，总结行之有效的经验做法，形成长效监管机制。 四、时间安排 （一）2015年4月上旬，总局召开体外诊断试剂质量评估和综合治理工作部署视频会议。 （二）各省（区、市）食品药品监管部门结合本行政区域实际，制定具体实施方案，并将具体实施方案于4月19日前报送总局器械监管司。 （三）4月中旬至7月中旬，各省（区、市）食品药品监管部门组织对本行政区域内体外诊断试剂生产经营企业和医院开展“百日风险大排查”和专项整治。7月16日前，将本地风险排查和专项整治的总结报告报送总局器械监管司。 （四）4月至9月，总局组织相关食品药品监管部门和检测机构开展体外诊断试剂质量调查，11月底前公布监督抽验结果。 （五）4月至5月，总局组织相关单位开展专题调研，6月形成调研报告。 （六）4月至6月，总局指导相关单位开展“体外诊断试剂质量万里行”活动。在活动期间，总局器械监管司和各地食品药品监管部门组织开展体外诊断试剂生产企业、检测机构和使用单位开放日活动。 （七）5月下旬，总局器械监管司组织召开风险排查情况交流会。 （八）7月下旬，总局组织督查组对部分省（区、市）食品药品监管部门开展综合治理情况进行督查。各省（区、市）食品药品监管部门应根据本地工作开展情况，适时组织监督检查。 （九）11月，完成体外诊断试剂质量评估和综合治理工作报告。 五、工作要求 （一）加强组织领导。各省（区、市）食品药品监管部门要结合本行政区域实际，成立领导机构，明确职责分工，落实责任部门，制定具体实施方案，确保工作有章可循。地方各级食品药品监管部门要按照具体实施方案，认真组织实施，一级抓一级，层层抓落实。对于总局器械监管司牵头组织的质量调查、专题调研、质量万里行和培训宣传等工作，各相关省（区、市）食品药品监管部门和单位要积极予以配合。 （二）做好统筹协调。地方各级食品药品监管部门要根据总局2015年的重点工作，结合本地监管实际，借助体外诊断试剂质量评估和综合治理工作，将全面排查风险隐患和重点环节集中整治相结合，将监督抽验、风险监测和专题调研等方式相结合，合理安排好监管资源和时间进度，统筹安排好全年的专项治理和重点整治工作。 （三）注重工作实效。地方各级食品药品监管部门要认真扎实做好体外诊断试剂质量评估和综合治理的各项工作。风险排查要全面摸清情况并找准隐患，专项整治要针对重点问题深入检查并逐一落实整改措施，对发现的违法违规行为要及时依法查处。同时，要注重建立监管长效机制，促进基层监管人员能力水平提升，主动开展科普宣传活动，营造良好社会氛围。 （四）做好信息报送。各省（区、市）食品药品监管部门要及时向总局器械监管司报送相关工作进展、主要成效、重大案件、工作中遇到的重要问题等情况，要按规定时间节点报送总结报告。同时，各省（区、市）食品药品监督管理部门要规范新闻发布，发布重大信息须事前向总局报告。
食品药品监管总局办公厅关于乳腺摄影立体定位装置等153个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2015〕49号 | FGWJ-2015-10100 | 2015-03-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对乳腺摄影立体定位装置等153个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（15个） （一）乳腺摄影立体定位装置：主要由三个分别安装在X、Y、Z轴上的直线运动模块以及安装在数字乳腺X 射线摄影系统工作站上的控制软件组成，直线运动模块包含电机、传动齿轮、丝杆、精密电位器。配合数字乳腺X射线摄影系统一起使用，通过不同角度对乳腺进行摄影成像，再通过对图像进行处理分析，计算出乳腺中病灶的空间位置（三维坐标）。用于对乳腺病灶进行活检穿刺。分类编码：6830。 （二）放射治疗用光学定位系统：主要由计算机工作站、三维摄像机装置及其电源、用于摄像机校准的电缆和模板、头部调节器、隔离变压器组件及KVM接口模块（控制室、治疗室）、OSMS软件组成。通过在患者身上投射光点，利用摄像机对许多个光点位置的判断，显示患者整体的外表面信息。用于在放射治疗之前和期间，以3D形式对患者的皮肤表面成像。分类编码：6833。 （三）激光眼前房闪辉测试仪：具有裂隙灯模式和闪辉计模式。在裂隙灯模式中，裂隙光能够进入被检查的眼睛中，而反射的表面则可以通过显微镜进行放大，用于测量目标位置。在闪辉计模式中，激光光束进入眼前房，用于测量眼前房房水中的蛋白浓度。分类编码：6824。 （四）动态光学乳腺成像系统：主要由C型支臂、控制器和计算机系统组成。采用特定波段可见光，通过乳腺病变组织对特定波段的光吸收情况来判断早期乳腺肿瘤的病变状况。用于乳腺癌检查并为乳腺良/恶性肿瘤鉴别诊断提供依据。分类编码：6821。 （五）十二指肠-空肠内置套管及输送器：由肠套管和输送器组成。肠套管由一层柱状薄膜和端部的支架组成，肠套管经过折叠，放置于输送器端部的支架仓内。肠套管为植入部分，输送器仅用于将肠套管输送到位。通过使吞咽的食物不经过十二指肠和上段空肠，减少抗-肠降血糖素分泌，解除对胰岛素的抵抗，起到控制血糖的作用，并通过控制营养吸收能使体重降低。分类编码：6846。 （六）一次性使用体外引流装置：由引流管路（包括接头、PVC管、三通阀、螺旋帽及传感器）、滴瓶、二通阀、止流器和收集容器组成。利用虹吸或负压吸引原理，放置在人体手术区或体腔并经过皮肤切口穿出体外，将人体组织间或体腔中积聚的脓、渗出血液、组织液及其他液体导引至体外，同时利用传感器监测所引流液体的压力。用于脑脊液的体外引流；并与颅内压监测设备配套使用，用于监测颅内压。分类编码：6821。 （七）隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法）：由胶体金免疫层析检测卡、样本稀释液组成。用于对人体脑脊液或血清中隐球菌荚膜抗原进行定性检测，临床上用于隐球菌病的辅助诊断。分类编码：6840。 （八）活化CD4细胞ATP检测试剂盒（化学发光法）：由培养板、样本稀释液、刺激剂、CD4磁珠、洗涤液、裂解试剂、发光试剂、ATP 校准品、测量板组成。用于体外检测经植物血凝素（PHA）刺激活化的人体全血CD4细胞内三磷酸腺苷(ATP）浓度，临床上辅助评估肝移植术后受者的感染风险。分类编码：6840。 （九）血糖血酮仪（含胰岛素用药计算软件）：由血糖血酮仪主机和操作软件组成。用于测定全血中的葡萄糖和β-羟丁酸浓度。计算软件可以根据专业医护人员输入的数据向患者提供建议的胰岛素剂量，帮助糖尿病治疗。分类编码：6840。 （十）放射性粒子植入器：由枪体、手柄、粒子推进杆、弹夹型粒子仓及附件组成，不含放射性粒子。附件包括粒子装载台、装载台消毒盒。配合穿刺针，手工将放射性粒子植入到预定的位置。用于为患者植入碘-125 粒子。分类编码：6833。 （十一）无创超声青光眼治疗仪：由控制台、耗材和配件组成。耗材包括治疗探头和定位环（配有集液器），配件为脚踏开关。使用高能聚焦超声（HIFU）使睫状体凝固性坏死，减少眼房水的产生，降低眼内压。用于顽固性青光眼的非侵入式治疗。分类编码：6823。 （十二）电子胰岛素注射器：主要由笔帽、笔芯端盖、笔芯支架、笔身、屏幕、按键、输注机构、单片机处理器及控制电路组成。与特定的胰岛素注射针或标准注射针配套，用于为糖尿病患者注射胰岛素。分类编码：6854。 （十三）无创血糖仪：由主机、探头和附件组成。探头部分主要包括热敏电阻、温度传感器、湿度传感器、红外光发射器阵列、光电接收器等元器件及检测放大电路、光电驱动电路；主机部分主要包括数字信号处理器、信号调理电路、电源、放大电路、滤波电路、数模转换电路、光电接收器检测电路、外围存储器、液晶显示器。探头部分夹持手指，从手指处采集信息。通过测试血流量补偿得到的代谢热和氧含量估计血糖浓度。用于无创检测人体血糖。分类编码：6821。 （十四）腰椎穿刺针：由针芯和针管组成。与医用臭氧治疗仪配合使用，将医用臭氧治疗仪产生的臭氧气体通过穿刺针注射到椎间盘内。用于缓解椎间盘突出症引起的疼痛。分类编码：6815。 （十五）溺水者急救仓：主要由担架、固定式舱体系统、储液输液系统、供氧系统、机电控制系统和生命体征监视仪组成。主要针对控水（倒水）和心肺复苏（CPR）两个环节进行复合设计，结合高压氧舱和水疗的临床作用，解决干性淹溺所引起的急性窒息和缺氧，及湿性淹溺所造成的呼吸道阻塞和肺组织损伤，主要适用于溺水者的救治，同时也适用于有害气体中毒、急性气栓症、窒息、心脑复苏后缺氧性脑功能障碍、脑血栓、脑梗死、脑水肿、急性心肌梗死、冠状动脉供血不足、神经功能失调、神经官能症等病患者进行治疗。分类编码：6854。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（58个） （一）可视耳鼻喉检查镜：主要由CMOS摄像机、光纤、LED灯泡、LCD屏、电路板、SD卡及手柄组成。用于耳部、鼻部、喉部检查。分类编码：6822。 （二）头戴式放大镜头灯：主要由LED灯头、头带、主控制器和放大镜组成。用于辅助耳鼻喉科、眼科、妇科检查、住院查房及手术治疗。分类编码：6822。 （三） 医用诊疗床：主要由床面部分（床板、软垫）、床架部分（上床板、下床架、中柜、脚轮、升降、倾斜、平移机构件）及附件（耦合剂加热器、一次性纸床单卷纸装置、输液架、脚托）组成。供医务人员为患者作检查、诊断、护理、治疗用。分类编码：6854。 （四）口腔开口器：主要由开口器、LED 灯泡、电池盒组成。具有固定开口功能，并充分显示上、下前牙的唇侧。用于口腔科医生为患者作牙齿检查治疗时用。分类编码：6855。 （五）脑保护装置：主要由外壳、气囊、充气管、指示球囊、单向阀及压力测量模块组成。根据病人伤口的具体位置将气囊固定在外壳的透气织物上，帽子形的外壳佩戴在病人脑部，使用调节开关调节外壳大小。通过单向阀给气囊充气至需要的压力值。用于为去骨瓣减压术后大面积颅骨缺损患者保持颅压的稳定，避免大气压直接脑压迫作用；使骨窗压力在适当的恒压压力水平上，避免脑移位，用于脑保护及帮助神经功能康复。分类编码：6854。 （六）漏血监测器：由监测器本体、连接器及充电器组成。当进行血液净化治疗的患者穿刺部位发生漏血或者留置针滑落时，传感器会将接收到的信号通过连接器传输到监测仪本体上，监测器会根据不同的信号发出漏液警告或拔针警告，以便护士及时发现。用于血液净化治疗过程中，患者穿刺部位血液泄漏、留置针滑落的监测和报警。分类编码：6821。 （七）医用输液监视器仪：通过传感器检测输液瓶（袋）重量或液滴信号，将相应数据通过有线/无线方式传输至相应接收系统。用于患者输液时输液状态监视，便于异常情况下紧急处理。不能用于胰岛素、镇痛药、化疗药物等的输液监视。分类编码：6854。 （八）内镜下喷洒给药装置：主要由喷洒管（软管）、手柄部分和输送部分组成。其软管部分，在内窥镜监视器的观察下，通过内窥镜钳道进入人体自然腔道。利用外部气体（外部供气装置）或内置压缩气瓶，以一定压力的气流作为运输载体和输送驱动，将药物吸引、运载并喷洒到人体自然腔道的黏膜创面。用于向病灶部位喷洒给药。分类编码：6822。 （九）三维足底检测系统：主要由扫描台、电源适配器和USB数据线组成。通过激光扫描系统对人体的足底进行扫描，并通过软件生成三维高度图像。用于检测足弓的高度和病变情况。分类编码：6821。 （十）检查镜摄像系统：主要由控制单元、视网膜镜、检耳镜、皮肤镜和普通成像镜组成。通过控制单元与不同的检查镜头连接，使用可见或红外LED光源进行图像搜索，可见LED光源进行拍照或采集视频。用于眼底、耳道和鼓膜、皮肤以及人体检查时进行图像和视频拍摄。分类编码：6822。 （十一）一次性使用异物网兜：主要由手柄部分、鞘管、牵引绳索和网兜组成。通过内窥镜钳道进入人体消化道，在内窥镜监视器的观察下，利用网兜兜住异物后同内窥镜一并退出体外。产品为一次性使用。用于内窥镜监视器监视下将消化道异物的取出。分类编码：6822。 （十二）踝关节训练器：主要由升降固定部分、单关节智能训练单元、训练控制部分、肢体固定部分、显示部分和训练座椅组成。通过单关节的康复性训练，降低肌张力，抑制痉挛，预防关节挛缩。用于尖足和足下垂的治疗。分类编码：6826。 （十三）脑室导管放置用导向器：主要由基底部件、主体、滑动部件、锁定部件组成。用于脑室导管插入过程中控制脑室导管其插入方向，指导脑室导管的放置，仅作导航辅助用。分类编码：6803。 （十四）气压止血器：主要由止血袖带、压力传感器、微型气泵、气嘴连接器、参数设置显示装置和电器控制器组成。通过对止血袖带充气形成压力，压迫血管来达到止血目的。用于患者肢体手术时的止血（不适用于股动脉止血）。分类编码：6854。 （十五）心血管检测仪：主要由主机、臂带和脉搏传感器组成。通过采集人体桡动脉脉搏信息，通过A/D转换和信号放大电路，进入专用计算机进行处理。用于成人心血管状况的检测，为心脑血管疾病诊断提供参考。分类编码：6821。 （十六）全自动核酸检测反应体系构建系统:由样本架、试剂架、运动系统、加样系统、核酸提取模块、核酸检测反应体系构建模块等组成。用于试剂加样、核酸的提取、纯化，以及检测试剂的分装、核酸模板的加入等核酸检测前处理工作。分类编码：6841。 （十七）酶联免疫斑点分析仪:由成像系统、运动系统、控制处理系统、显示系统组成。用于对酶联免疫吸附技术（ELISPOT）制作的标本进行图像采集和斑点计数分析，临床上用于体外评估细胞免疫功能。分类编码：6840。 （十八）放射性粒子防护植入器：由放射性粒子植入防护器和附件组成。通过镍黄铜材质来实现防护放射性粒子产生的辐射。用于在植入放射性粒子的手术中对操作者及其他周边的人群进行放射防护。分类编码：6834。 （十九）透明质酸-单精子选择装置：由培养皿及覆盖在其表面的透明质酸组成。用于在体外对具有透明质酸结合位点的成熟精子进行精子功能分析和研究，临床上用于评判精子功能。分类编码：6840。 （二十）嗜酸性粒细胞阳离子蛋白检测试剂（荧光免疫法）：由抗嗜酸性粒细胞阳离子蛋白抗体、纤维素固相载体、叠氮化钠和笔状圆筒组成。用于体外定量检测人血清中嗜酸性阳离子蛋白，临床上用于气喘和多种过敏疾病引起的发炎反应的辅助诊断。分类编码：6840。 （二十一）嗜酸性粒细胞阳离子蛋白酶标特异性抗体：由β-半乳糖苷酶-抗嗜酸性阳离子蛋白酶标特异性抗体、叠氮化钠、牛血清白蛋白和水组成。与嗜酸性粒细胞阳离子蛋白检测试剂（荧光免疫法）配套使用，用于体外定量检测人血清中嗜酸性阳离子蛋白。分类编码：6840。 （二十二）甲胎蛋白测定试剂盒（时间分辨荧光法）：由人甲胎蛋白校准物、小鼠抗人甲胎蛋白单克隆抗体包被微孔板条、铺标记的小鼠抗人甲胎蛋白单克隆抗体贮存液及其他必要的辅助试剂组成。用于体外定量测定孕妇血清及羊水中人甲胎蛋白的含量，临床上用于评估孕妇异常妊娠和唐氏综合征的风险，不适用于肿瘤检测。分类编码：6840。 （二十三）抗缪勒氏管激素（AMH）测定试剂盒（酶联免疫法）：由AMH 包被的微孔板、AMH 校准品、酶联物、抗AMH 抗体-生物素结合物、AMH 检测缓冲液及其他必要辅助试剂组成。用于体外定量检测人血清或血浆中的抗缪勒氏管激素，临床上主要用于监测卵巢储备力、预测体外受精联合胚胎移植技术（IVF)的卵巢反应性、预防卵巢过度刺激综合征（OHSS）的并发症、男性生殖功能的评估等。分类编码：6840。 （二十四）抑制素B测定试剂盒（酶联免疫法）：由抑制素B包被微孔反应板、抑制素B校准品、酶联物、抗抑制素B抗体-生物素结合物、检测缓冲液等主要组成成分及其他必要的反应试剂组成。用于体外定量检测人血清中的抑制素B，临床上主要用于评价男性睾丸生精功能以及女性卵巢储备功能。分类编码：6840。 （二十五）人乳头瘤病毒核酸分型分析软件：由用户登录、样本录入、实验信息录入、数据分析、报告查看、报表、系统设置模块组成。与适用的测序试剂盒配套使用，通过对宫颈脱落细胞中16 种型别人乳头瘤病毒（HPV6、11、16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58 、59、66、68)的测序数据进行定性及分型分析，临床上用于HPV感染的辅助诊断。分类编码：6870。 （二十六）温热低电位治疗仪：由电源适配器、主机、治疗用组件和固定带组成。利用加热功能和低电位，用于关节疼痛和肌肉损伤的辅助治疗。分类编码：6826。 （二十七）皮肤镜耦合剂：主要由醇类化合物（丙三醇、丙二醇、乙醇、异丙醇）、防腐剂（甲氯基异噻唑啉酮）、皮肤镜耦合剂媒介混合物组成（不含药物成分）。喷涂于皮肤镜和皮肤之间的透光媒质。分类编码6822。 （二十八）温针灸包：由针灸针（毫针）、温针加热托、加热灶和镊子组成。加热灶由木炭粉和粘稠剂（梭甲基纤维素钠）组成。使用时将针灸针刺入皮肤并进针至适当的深度后，通过在针柄处加热（点燃加热灶使其暗燃）。用于辅助治疗风湿性关节炎、膝关节、腰椎间盘突出症、肩周炎等疾病。分类编码：6827。 （二十九）平衡康复系统：主要由治疗板、滚动底盘、蓝牙接收器、充电装置、计算机、垫子和软件组成。患者坐/站/手部支撑在平衡板上，通过移动身体，实现重心的转移变化。用于辅助提高神经、骨科康复患者平衡运动控制能力。分类编码：6826。 （三十）平衡机能检测分析仪：由平衡测量台、数据电缆线、电脑、打印机以及平衡机能检测分析系统软件组成。对直立姿势时所表现的身体重心位置移动进行测试，并对测试结果进行分析。用于诊断是否存在影响行走及其他功能性活动的平衡障碍、确定平衡障碍的性质及程度、寻找和确定平衡障碍发生的原因、指导制订康复治疗计划、监测平衡功能障碍的治疗和康复训练的疗效、预测跌倒风险以及帮助病人提高平衡功能。分类编码：6821。 （三十一）心脏监测用一次性生物阻抗传感器：主要由银/氯化银电极传感器、电极扣、无纺布或海锦、标签、医用导电胶、基衬材料组成。利用心脏射血所引起的胸部血流阻抗的改变来计算每搏射血输出，计算出心排量和其他血液动力学参数。与多种监护仪配合，用于充血性心力衰竭、冠状动脉疾病、肺及胸膜疾病、心包疾病、起搏器综合征、临界多系统功能疾病的心脏监测。分类编码：6821。 （三十二）四肢联动康复训练仪：主要由设备主体、触摸显示屏、座椅、可调角度脚踏鞋、四肢力反馈模块组成。患者坐在设备座椅上，四肢分别放在扶手和脚踏上，利用健肢带动患肢进行主动康复，提高患者四肢运动功能。用于辅助提高偏瘫、骨关节损伤等患者四肢的肌力、关节活动度及协调性。分类编码：6826。 （三十三）照明鼻镜：主要由灯头、放大镜、手柄、电池组成。用于鼻腔检查。分类编码：6822。 （三十四）皮肤病变组织放大镜：主要由灯头、放大镜、物镜、手柄、电池和充电电源组成。用于对患者皮肤病变组织的放大观察。分类编码：6822。 （三十五）照明口镜：主要由灯头、导光光纤、折射镜、手柄、电池组成。用于口腔和咽喉部的检查和照明。分类编码：6822。 （三十六）照明压舌板夹持器：主要由灯头、手柄、电池组成。通过夹持压舌板，用于口腔和咽部的检查。分类编码：6822。 （三十七）陶瓷研磨器：主要由磨具部分和不锈钢轴组成。不锈钢轴与牙科手机连接，带动磨具部分旋转。用于加工义齿或在口腔内部对义齿进行精磨和整形。分类编码：6855。 （三十八）鼓气电耳镜：由耳镜头、观镜头组件、气管、筒身、橡胶鼓气球组成。将耳镜塞入患者耳道，在照明的情况下进行观察诊治，同时按需捏动橡皮球鼓气。用于检查耳道和鼓膜。分类编码：6822。 （三十九）橡胶抛光器：由工作部位（由橡胶和磨料组成）和不锈钢轴组成。不锈钢轴是工具使用时与牙科手机连接的夹持部位，利用手机旋转，通过不锈钢轴带动工作部位旋转，对义齿工件进行抛光和精磨。用于加工义齿或在口腔内部对义齿抛光和精磨。分类编码：6855。 （四十）低频声波药物导入仪：主要由机身、按摩头、充电器及充电电源线组成。利用按摩头的微米级快速移动产生低频声波，低频声波与皮肤产生共振，可以改变皮肤的通透性，促进药物的透皮吸收。用于增加皮肤的通透性，促进药物的透皮吸收，以达到更好的用药效果。分类编码：6826。 （四十一）麻醉咽喉镜/光导纤维麻醉咽喉镜：由窥视片和手柄组成。光导纤维麻醉咽喉镜窥视片一边装导光束，另一边为可插气管插管的引导槽。用于插入患者咽喉施行麻醉手术或抢救窒息，医务人员向患者喉部插管提供照明。分类编码：6822。 （四十二）经皮穿刺角度定位器：由定位座、具有中心孔的定位环、旋转盘和固定穿刺组合件组成。通过固定座固定在病人病灶部位，固定座上安装旋转盘，旋转盘上安装穿刺针固定组合件（分为单导向孔、单层多导向孔和多层多导向孔三种）。用于计算机断层扫描仪引导下穿刺角度定位。分类编码：6831。 （四十三）一次性集成电极：主要由银电极传感器、柔性线路、标签、医用导电胶、基衬材料组成，一次性使用。配套心电图机、心电监护仪、心电监测仪（系统）等设备，观察、记录人体相关部位的生物电变化，传输人体生物电信号，用于心脏监测。分类编码：6821。 （四十四）激光定位器：主要由光扫描仪、控制箱、开关箱、软件、遥控器和红外接收器组成。在治疗前和治疗期间持续监测患者、提供患者位置信息和所需调整信息，报告患者在治疗中位置的偏离情况。用于对需要放射治疗的患者的进行位置定位和监控。分类编码：6832。 （四十五）输水管：由穿刺器、卡子、管路组成。用于牙科动力系统蠕动泵输送冲洗口腔的生理盐水。分类编码：6866。 （四十六）体温计/耳温仪探头套：套在体温计或者耳温仪探头上，用于防止交叉感染。一次性无菌产品。分类编码6864。 （四十七）颈腰部康复理疗仪：主要由助步行走装置、颈椎牵引装置、腰部按摩装置、腰椎牵引装置、电机及智能控制部分组成。用于颈椎病、腰椎病及下肢体运动障碍的康复理疗。分类编码：6826。 （四十八）烧伤磨削痴机：主要由手持机、一次性螺旋刀、调节及吸引装置组成，有源产品。通过磨削去除创面坏死组织，减轻或降低烧伤毒素，促进创面愈合。分类编码：6821。 （四十九）压缩雾化水疗仪:主要由主机、靶向雾化水疗头、连接管组成（不含药液）。利用压缩空气调节气压，带动药液雾化，将液态药物雾化喷附于患者皮肤。分类编码：6826。 （五十）一次性使用CO2探测接头：由树脂外壳、泡沫过滤膜及二氧化碳比色卡组成。连接于呼吸管路和气管导管之间，通过二氧化碳比色卡的颜色变化来判断病人呼气末二氧化碳的含量，辅助评估气管插管患者病情发展，不适合深度麻醉患者及重症患者使用。分类编码：6854。 （五十一）气体管理系统:由气体汇流排、压缩空气系统、真空系统、区域控制、中央报警系统和气体终端组成。用于医院内医用气体传输及供气系统相关参数的控制管理。分类编码：6856。 （五十二）咬合引导板：由光敏树脂材料制成。板上下两面分布牙齿印。用于手术中引导上颌骨就位，不接触创面和循环系统，仅接触口腔钻膜。分类编码：6866。 （五十三）消化道扩张用一次性球囊扩张导管：由显影环、球囊、联接件组成。产品沿预先放置的导丝进入到病变的狭窄部位，通过配合用的充盈器对球囊施加压力，球囊逐渐膨胀到额定的扩张直径，狭窄部位的内径在球囊膨胀力的作用下逐渐变大。无菌产品，一次性使用，用于消化道狭窄扩张或辅助扩张。分类编码：6866。 （五十四）皮肤温湿度控制床罩：由床罩和风扇组成。放在床上或床垫上。通过床罩尾部的风扇从床罩内部来抽取病人接触面的液体。用于预防和辅助治疗皮肤破裂和压力溃疡。分类编码： 6854。 （五十五）导引导丝扭矩夹：由帽、导引导丝扭矩夹主体、连接和电极导管夹组成。用于将特定的导引导丝与电极导线固定在一起。无菌产品。分类编码：6877。 （五十六）乳腺超声检查台：主要由患者检查台、检查槽、胸板、液晶触控板组成。用于患者乳腺的超声检查及诊断过程中对于患者的支撑和超声探头的移动控制。分类编码：6854。 （五十七）视力检查设备（非标准视标）：有源医疗器械，检查过程中采用非标准视标，用于视力及其他视觉功能的检查。分类编码：6820。 （五十八）多导管近距离放射治疗装置：由通道锥（可重复使用）、治疗套件（包括HDR 适配器、治疗导管、CT 标志、内六角扳手及拔出器，可重复使用）、治疗扩展套件（包括扩展装置和密封帽，一次性耗材）、植入套件（包含切刀、内六角扳手、定位法兰组件和硅胶垫圈，一次性耗材）组成。与后装机配合使用，将放射源送入至植入患者体内的内导管中。分类编码：6833。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品:（51个） （一）鼻镜：主要由左手柄、右手柄、固定螺母、支撑弹簧、手柄螺母组成。使用时将鼻镜放入鼻腔。用于鼻腔及鼻甲检查。分类编码：6805。 （二）医用打印胶片：由聚对苯二甲酸乙二醇醋(PET) 树脂片材与涂层（二氧化硅、氧化铝）相合成。配合打印机，仅用于普通X 射线医学影像的打印。分类编码：6831。 （三）医用干式胶片：由PET基板包被银盐和保护层组成。作为干式成像设备硬拷贝输出，用于记录医用影像图像。分类编码：6831。 （四）一次性雾化吸入管：由喷嘴和雾化管组成。将一次性雾化吸入管与雾化机对应的接头进行连接，将喷嘴对准鼻孔。非无菌提供。与雾化机配合使用，供患者进行雾化治疗时使用。分类编码：6866。 （五）四面镜：由表面形状为球面的四面镜、用于固定镜芯的外壳，边侧板及手柄组成。可与裂隙灯显微镜配合检查人眼底部和前房角；也可以单独使用，作为广角的医用放大镜，用于对眼底的检查。分类编码：6822。 （六）斜视检查镜：主要由镜头和手柄组成。检查者通过半透半反镜片观察被检查者的眼球移动情况。用于判断被检查者眼睛是否存在斜视。分类编码：6820。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对乳腺摄影立体定位装置等153个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（15个） （一）乳腺摄影立体定位装置：主要由三个分别安装在X、Y、Z轴上的直线运动模块以及安装在数字乳腺X 射线摄影系统工作站上的控制软件组成，直线运动模块包含电机、传动齿轮、丝杆、精密电位器。配合数字乳腺X射线摄影系统一起使用，通过不同角度对乳腺进行摄影成像，再通过对图像进行处理分析，计算出乳腺中病灶的空间位置（三维坐标）。用于对乳腺病灶进行活检穿刺。分类编码：6830。 （二）放射治疗用光学定位系统：主要由计算机工作站、三维摄像机装置及其电源、用于摄像机校准的电缆和模板、头部调节器、隔离变压器组件及KVM接口模块（控制室、治疗室）、OSMS软件组成。通过在患者身上投射光点，利用摄像机对许多个光点位置的判断，显示患者整体的外表面信息。用于在放射治疗之前和期间，以3D形式对患者的皮肤表面成像。分类编码：6833。 （三）激光眼前房闪辉测试仪：具有裂隙灯模式和闪辉计模式。在裂隙灯模式中，裂隙光能够进入被检查的眼睛中，而反射的表面则可以通过显微镜进行放大，用于测量目标位置。在闪辉计模式中，激光光束进入眼前房，用于测量眼前房房水中的蛋白浓度。分类编码：6824。 （四）动态光学乳腺成像系统：主要由C型支臂、控制器和计算机系统组成。采用特定波段可见光，通过乳腺病变组织对特定波段的光吸收情况来判断早期乳腺肿瘤的病变状况。用于乳腺癌检查并为乳腺良/恶性肿瘤鉴别诊断提供依据。分类编码：6821。 （五）十二指肠-空肠内置套管及输送器：由肠套管和输送器组成。肠套管由一层柱状薄膜和端部的支架组成，肠套管经过折叠，放置于输送器端部的支架仓内。肠套管为植入部分，输送器仅用于将肠套管输送到位。通过使吞咽的食物不经过十二指肠和上段空肠，减少抗-肠降血糖素分泌，解除对胰岛素的抵抗，起到控制血糖的作用，并通过控制营养吸收能使体重降低。分类编码：6846。 （六）一次性使用体外引流装置：由引流管路（包括接头、PVC管、三通阀、螺旋帽及传感器）、滴瓶、二通阀、止流器和收集容器组成。利用虹吸或负压吸引原理，放置在人体手术区或体腔并经过皮肤切口穿出体外，将人体组织间或体腔中积聚的脓、渗出血液、组织液及其他液体导引至体外，同时利用传感器监测所引流液体的压力。用于脑脊液的体外引流；并与颅内压监测设备配套使用，用于监测颅内压。分类编码：6821。 （七）隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法）：由胶体金免疫层析检测卡、样本稀释液组成。用于对人体脑脊液或血清中隐球菌荚膜抗原进行定性检测，临床上用于隐球菌病的辅助诊断。分类编码：6840。 （八）活化CD4细胞ATP检测试剂盒（化学发光法）：由培养板、样本稀释液、刺激剂、CD4磁珠、洗涤液、裂解试剂、发光试剂、ATP 校准品、测量板组成。用于体外检测经植物血凝素（PHA）刺激活化的人体全血CD4细胞内三磷酸腺苷(ATP）浓度，临床上辅助评估肝移植术后受者的感染风险。分类编码：6840。 （九）血糖血酮仪（含胰岛素用药计算软件）：由血糖血酮仪主机和操作软件组成。用于测定全血中的葡萄糖和β-羟丁酸浓度。计算软件可以根据专业医护人员输入的数据向患者提供建议的胰岛素剂量，帮助糖尿病治疗。分类编码：6840。 （十）放射性粒子植入器：由枪体、手柄、粒子推进杆、弹夹型粒子仓及附件组成，不含放射性粒子。附件包括粒子装载台、装载台消毒盒。配合穿刺针，手工将放射性粒子植入到预定的位置。用于为患者植入碘-125 粒子。分类编码：6833。 （十一）无创超声青光眼治疗仪：由控制台、耗材和配件组成。耗材包括治疗探头和定位环（配有集液器），配件为脚踏开关。使用高能聚焦超声（HIFU）使睫状体凝固性坏死，减少眼房水的产生，降低眼内压。用于顽固性青光眼的非侵入式治疗。分类编码：6823。 （十二）电子胰岛素注射器：主要由笔帽、笔芯端盖、笔芯支架、笔身、屏幕、按键、输注机构、单片机处理器及控制电路组成。与特定的胰岛素注射针或标准注射针配套，用于为糖尿病患者注射胰岛素。分类编码：6854。 （十三）无创血糖仪：由主机、探头和附件组成。探头部分主要包括热敏电阻、温度传感器、湿度传感器、红外光发射器阵列、光电接收器等元器件及检测放大电路、光电驱动电路；主机部分主要包括数字信号处理器、信号调理电路、电源、放大电路、滤波电路、数模转换电路、光电接收器检测电路、外围存储器、液晶显示器。探头部分夹持手指，从手指处采集信息。通过测试血流量补偿得到的代谢热和氧含量估计血糖浓度。用于无创检测人体血糖。分类编码：6821。 （十四）腰椎穿刺针：由针芯和针管组成。与医用臭氧治疗仪配合使用，将医用臭氧治疗仪产生的臭氧气体通过穿刺针注射到椎间盘内。用于缓解椎间盘突出症引起的疼痛。分类编码：6815。 （十五）溺水者急救仓：主要由担架、固定式舱体系统、储液输液系统、供氧系统、机电控制系统和生命体征监视仪组成。主要针对控水（倒水）和心肺复苏（CPR）两个环节进行复合设计，结合高压氧舱和水疗的临床作用，解决干性淹溺所引起的急性窒息和缺氧，及湿性淹溺所造成的呼吸道阻塞和肺组织损伤，主要适用于溺水者的救治，同时也适用于有害气体中毒、急性气栓症、窒息、心脑复苏后缺氧性脑功能障碍、脑血栓、脑梗死、脑水肿、急性心肌梗死、冠状动脉供血不足、神经功能失调、神经官能症等病患者进行治疗。分类编码：6854。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（58个） （一）可视耳鼻喉检查镜：主要由CMOS摄像机、光纤、LED灯泡、LCD屏、电路板、SD卡及手柄组成。用于耳部、鼻部、喉部检查。分类编码：6822。 （二）头戴式放大镜头灯：主要由LED灯头、头带、主控制器和放大镜组成。用于辅助耳鼻喉科、眼科、妇科检查、住院查房及手术治疗。分类编码：6822。 （三） 医用诊疗床：主要由床面部分（床板、软垫）、床架部分（上床板、下床架、中柜、脚轮、升降、倾斜、平移机构件）及附件（耦合剂加热器、一次性纸床单卷纸装置、输液架、脚托）组成。供医务人员为患者作检查、诊断、护理、治疗用。分类编码：6854。 （四）口腔开口器：主要由开口器、LED 灯泡、电池盒组成。具有固定开口功能，并充分显示上、下前牙的唇侧。用于口腔科医生为患者作牙齿检查治疗时用。分类编码：6855。 （五）脑保护装置：主要由外壳、气囊、充气管、指示球囊、单向阀及压力测量模块组成。根据病人伤口的具体位置将气囊固定在外壳的透气织物上，帽子形的外壳佩戴在病人脑部，使用调节开关调节外壳大小。通过单向阀给气囊充气至需要的压力值。用于为去骨瓣减压术后大面积颅骨缺损患者保持颅压的稳定，避免大气压直接脑压迫作用；使骨窗压力在适当的恒压压力水平上，避免脑移位，用于脑保护及帮助神经功能康复。分类编码：6854。 （六）漏血监测器：由监测器本体、连接器及充电器组成。当进行血液净化治疗的患者穿刺部位发生漏血或者留置针滑落时，传感器会将接收到的信号通过连接器传输到监测仪本体上，监测器会根据不同的信号发出漏液警告或拔针警告，以便护士及时发现。用于血液净化治疗过程中，患者穿刺部位血液泄漏、留置针滑落的监测和报警。分类编码：6821。 （七）医用输液监视器仪：通过传感器检测输液瓶（袋）重量或液滴信号，将相应数据通过有线/无线方式传输至相应接收系统。用于患者输液时输液状态监视，便于异常情况下紧急处理。不能用于胰岛素、镇痛药、化疗药物等的输液监视。分类编码：6854。 （八）内镜下喷洒给药装置：主要由喷洒管（软管）、手柄部分和输送部分组成。其软管部分，在内窥镜监视器的观察下，通过内窥镜钳道进入人体自然腔道。利用外部气体（外部供气装置）或内置压缩气瓶，以一定压力的气流作为运输载体和输送驱动，将药物吸引、运载并喷洒到人体自然腔道的黏膜创面。用于向病灶部位喷洒给药。分类编码：6822。 （九）三维足底检测系统：主要由扫描台、电源适配器和USB数据线组成。通过激光扫描系统对人体的足底进行扫描，并通过软件生成三维高度图像。用于检测足弓的高度和病变情况。分类编码：6821。 （十）检查镜摄像系统：主要由控制单元、视网膜镜、检耳镜、皮肤镜和普通成像镜组成。通过控制单元与不同的检查镜头连接，使用可见或红外LED光源进行图像搜索，可见LED光源进行拍照或采集视频。用于眼底、耳道和鼓膜、皮肤以及人体检查时进行图像和视频拍摄。分类编码：6822。 （十一）一次性使用异物网兜：主要由手柄部分、鞘管、牵引绳索和网兜组成。通过内窥镜钳道进入人体消化道，在内窥镜监视器的观察下，利用网兜兜住异物后同内窥镜一并退出体外。产品为一次性使用。用于内窥镜监视器监视下将消化道异物的取出。分类编码：6822。 （十二）踝关节训练器：主要由升降固定部分、单关节智能训练单元、训练控制部分、肢体固定部分、显示部分和训练座椅组成。通过单关节的康复性训练，降低肌张力，抑制痉挛，预防关节挛缩。用于尖足和足下垂的治疗。分类编码：6826。 （十三）脑室导管放置用导向器：主要由基底部件、主体、滑动部件、锁定部件组成。用于脑室导管插入过程中控制脑室导管其插入方向，指导脑室导管的放置，仅作导航辅助用。分类编码：6803。 （十四）气压止血器：主要由止血袖带、压力传感器、微型气泵、气嘴连接器、参数设置显示装置和电器控制器组成。通过对止血袖带充气形成压力，压迫血管来达到止血目的。用于患者肢体手术时的止血（不适用于股动脉止血）。分类编码：6854。 （十五）心血管检测仪：主要由主机、臂带和脉搏传感器组成。通过采集人体桡动脉脉搏信息，通过A/D转换和信号放大电路，进入专用计算机进行处理。用于成人心血管状况的检测，为心脑血管疾病诊断提供参考。分类编码：6821。 （十六）全自动核酸检测反应体系构建系统:由样本架、试剂架、运动系统、加样系统、核酸提取模块、核酸检测反应体系构建模块等组成。用于试剂加样、核酸的提取、纯化，以及检测试剂的分装、核酸模板的加入等核酸检测前处理工作。分类编码：6841。 （十七）酶联免疫斑点分析仪:由成像系统、运动系统、控制处理系统、显示系统组成。用于对酶联免疫吸附技术（ELISPOT）制作的标本进行图像采集和斑点计数分析，临床上用于体外评估细胞免疫功能。分类编码：6840。 （十八）放射性粒子防护植入器：由放射性粒子植入防护器和附件组成。通过镍黄铜材质来实现防护放射性粒子产生的辐射。用于在植入放射性粒子的手术中对操作者及其他周边的人群进行放射防护。分类编码：6834。 （十九）透明质酸-单精子选择装置：由培养皿及覆盖在其表面的透明质酸组成。用于在体外对具有透明质酸结合位点的成熟精子进行精子功能分析和研究，临床上用于评判精子功能。分类编码：6840。 （二十）嗜酸性粒细胞阳离子蛋白检测试剂（荧光免疫法）：由抗嗜酸性粒细胞阳离子蛋白抗体、纤维素固相载体、叠氮化钠和笔状圆筒组成。用于体外定量检测人血清中嗜酸性阳离子蛋白，临床上用于气喘和多种过敏疾病引起的发炎反应的辅助诊断。分类编码：6840。 （二十一）嗜酸性粒细胞阳离子蛋白酶标特异性抗体：由β-半乳糖苷酶-抗嗜酸性阳离子蛋白酶标特异性抗体、叠氮化钠、牛血清白蛋白和水组成。与嗜酸性粒细胞阳离子蛋白检测试剂（荧光免疫法）配套使用，用于体外定量检测人血清中嗜酸性阳离子蛋白。分类编码：6840。 （二十二）甲胎蛋白测定试剂盒（时间分辨荧光法）：由人甲胎蛋白校准物、小鼠抗人甲胎蛋白单克隆抗体包被微孔板条、铺标记的小鼠抗人甲胎蛋白单克隆抗体贮存液及其他必要的辅助试剂组成。用于体外定量测定孕妇血清及羊水中人甲胎蛋白的含量，临床上用于评估孕妇异常妊娠和唐氏综合征的风险，不适用于肿瘤检测。分类编码：6840。 （二十三）抗缪勒氏管激素（AMH）测定试剂盒（酶联免疫法）：由AMH 包被的微孔板、AMH 校准品、酶联物、抗AMH 抗体-生物素结合物、AMH 检测缓冲液及其他必要辅助试剂组成。用于体外定量检测人血清或血浆中的抗缪勒氏管激素，临床上主要用于监测卵巢储备力、预测体外受精联合胚胎移植技术（IVF)的卵巢反应性、预防卵巢过度刺激综合征（OHSS）的并发症、男性生殖功能的评估等。分类编码：6840。 （二十四）抑制素B测定试剂盒（酶联免疫法）：由抑制素B包被微孔反应板、抑制素B校准品、酶联物、抗抑制素B抗体-生物素结合物、检测缓冲液等主要组成成分及其他必要的反应试剂组成。用于体外定量检测人血清中的抑制素B，临床上主要用于评价男性睾丸生精功能以及女性卵巢储备功能。分类编码：6840。 （二十五）人乳头瘤病毒核酸分型分析软件：由用户登录、样本录入、实验信息录入、数据分析、报告查看、报表、系统设置模块组成。与适用的测序试剂盒配套使用，通过对宫颈脱落细胞中16 种型别人乳头瘤病毒（HPV6、11、16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58 、59、66、68)的测序数据进行定性及分型分析，临床上用于HPV感染的辅助诊断。分类编码：6870。 （二十六）温热低电位治疗仪：由电源适配器、主机、治疗用组件和固定带组成。利用加热功能和低电位，用于关节疼痛和肌肉损伤的辅助治疗。分类编码：6826。 （二十七）皮肤镜耦合剂：主要由醇类化合物（丙三醇、丙二醇、乙醇、异丙醇）、防腐剂（甲氯基异噻唑啉酮）、皮肤镜耦合剂媒介混合物组成（不含药物成分）。喷涂于皮肤镜和皮肤之间的透光媒质。分类编码6822。 （二十八）温针灸包：由针灸针（毫针）、温针加热托、加热灶和镊子组成。加热灶由木炭粉和粘稠剂（梭甲基纤维素钠）组成。使用时将针灸针刺入皮肤并进针至适当的深度后，通过在针柄处加热（点燃加热灶使其暗燃）。用于辅助治疗风湿性关节炎、膝关节、腰椎间盘突出症、肩周炎等疾病。分类编码：6827。 （二十九）平衡康复系统：主要由治疗板、滚动底盘、蓝牙接收器、充电装置、计算机、垫子和软件组成。患者坐/站/手部支撑在平衡板上，通过移动身体，实现重心的转移变化。用于辅助提高神经、骨科康复患者平衡运动控制能力。分类编码：6826。 （三十）平衡机能检测分析仪：由平衡测量台、数据电缆线、电脑、打印机以及平衡机能检测分析系统软件组成。对直立姿势时所表现的身体重心位置移动进行测试，并对测试结果进行分析。用于诊断是否存在影响行走及其他功能性活动的平衡障碍、确定平衡障碍的性质及程度、寻找和确定平衡障碍发生的原因、指导制订康复治疗计划、监测平衡功能障碍的治疗和康复训练的疗效、预测跌倒风险以及帮助病人提高平衡功能。分类编码：6821。 （三十一）心脏监测用一次性生物阻抗传感器：主要由银/氯化银电极传感器、电极扣、无纺布或海锦、标签、医用导电胶、基衬材料组成。利用心脏射血所引起的胸部血流阻抗的改变来计算每搏射血输出，计算出心排量和其他血液动力学参数。与多种监护仪配合，用于充血性心力衰竭、冠状动脉疾病、肺及胸膜疾病、心包疾病、起搏器综合征、临界多系统功能疾病的心脏监测。分类编码：6821。 （三十二）四肢联动康复训练仪：主要由设备主体、触摸显示屏、座椅、可调角度脚踏鞋、四肢力反馈模块组成。患者坐在设备座椅上，四肢分别放在扶手和脚踏上，利用健肢带动患肢进行主动康复，提高患者四肢运动功能。用于辅助提高偏瘫、骨关节损伤等患者四肢的肌力、关节活动度及协调性。分类编码：6826。 （三十三）照明鼻镜：主要由灯头、放大镜、手柄、电池组成。用于鼻腔检查。分类编码：6822。 （三十四）皮肤病变组织放大镜：主要由灯头、放大镜、物镜、手柄、电池和充电电源组成。用于对患者皮肤病变组织的放大观察。分类编码：6822。 （三十五）照明口镜：主要由灯头、导光光纤、折射镜、手柄、电池组成。用于口腔和咽喉部的检查和照明。分类编码：6822。 （三十六）照明压舌板夹持器：主要由灯头、手柄、电池组成。通过夹持压舌板，用于口腔和咽部的检查。分类编码：6822。 （三十七）陶瓷研磨器：主要由磨具部分和不锈钢轴组成。不锈钢轴与牙科手机连接，带动磨具部分旋转。用于加工义齿或在口腔内部对义齿进行精磨和整形。分类编码：6855。 （三十八）鼓气电耳镜：由耳镜头、观镜头组件、气管、筒身、橡胶鼓气球组成。将耳镜塞入患者耳道，在照明的情况下进行观察诊治，同时按需捏动橡皮球鼓气。用于检查耳道和鼓膜。分类编码：6822。 （三十九）橡胶抛光器：由工作部位（由橡胶和磨料组成）和不锈钢轴组成。不锈钢轴是工具使用时与牙科手机连接的夹持部位，利用手机旋转，通过不锈钢轴带动工作部位旋转，对义齿工件进行抛光和精磨。用于加工义齿或在口腔内部对义齿抛光和精磨。分类编码：6855。 （四十）低频声波药物导入仪：主要由机身、按摩头、充电器及充电电源线组成。利用按摩头的微米级快速移动产生低频声波，低频声波与皮肤产生共振，可以改变皮肤的通透性，促进药物的透皮吸收。用于增加皮肤的通透性，促进药物的透皮吸收，以达到更好的用药效果。分类编码：6826。 （四十一）麻醉咽喉镜/光导纤维麻醉咽喉镜：由窥视片和手柄组成。光导纤维麻醉咽喉镜窥视片一边装导光束，另一边为可插气管插管的引导槽。用于插入患者咽喉施行麻醉手术或抢救窒息，医务人员向患者喉部插管提供照明。分类编码：6822。 （四十二）经皮穿刺角度定位器：由定位座、具有中心孔的定位环、旋转盘和固定穿刺组合件组成。通过固定座固定在病人病灶部位，固定座上安装旋转盘，旋转盘上安装穿刺针固定组合件（分为单导向孔、单层多导向孔和多层多导向孔三种）。用于计算机断层扫描仪引导下穿刺角度定位。分类编码：6831。 （四十三）一次性集成电极：主要由银电极传感器、柔性线路、标签、医用导电胶、基衬材料组成，一次性使用。配套心电图机、心电监护仪、心电监测仪（系统）等设备，观察、记录人体相关部位的生物电变化，传输人体生物电信号，用于心脏监测。分类编码：6821。 （四十四）激光定位器：主要由光扫描仪、控制箱、开关箱、软件、遥控器和红外接收器组成。在治疗前和治疗期间持续监测患者、提供患者位置信息和所需调整信息，报告患者在治疗中位置的偏离情况。用于对需要放射治疗的患者的进行位置定位和监控。分类编码：6832。 （四十五）输水管：由穿刺器、卡子、管路组成。用于牙科动力系统蠕动泵输送冲洗口腔的生理盐水。分类编码：6866。 （四十六）体温计/耳温仪探头套：套在体温计或者耳温仪探头上，用于防止交叉感染。一次性无菌产品。分类编码6864。 （四十七）颈腰部康复理疗仪：主要由助步行走装置、颈椎牵引装置、腰部按摩装置、腰椎牵引装置、电机及智能控制部分组成。用于颈椎病、腰椎病及下肢体运动障碍的康复理疗。分类编码：6826。 （四十八）烧伤磨削痴机：主要由手持机、一次性螺旋刀、调节及吸引装置组成，有源产品。通过磨削去除创面坏死组织，减轻或降低烧伤毒素，促进创面愈合。分类编码：6821。 （四十九）压缩雾化水疗仪:主要由主机、靶向雾化水疗头、连接管组成（不含药液）。利用压缩空气调节气压，带动药液雾化，将液态药物雾化喷附于患者皮肤。分类编码：6826。 （五十）一次性使用CO2探测接头：由树脂外壳、泡沫过滤膜及二氧化碳比色卡组成。连接于呼吸管路和气管导管之间，通过二氧化碳比色卡的颜色变化来判断病人呼气末二氧化碳的含量，辅助评估气管插管患者病情发展，不适合深度麻醉患者及重症患者使用。分类编码：6854。 （五十一）气体管理系统:由气体汇流排、压缩空气系统、真空系统、区域控制、中央报警系统和气体终端组成。用于医院内医用气体传输及供气系统相关参数的控制管理。分类编码：6856。 （五十二）咬合引导板：由光敏树脂材料制成。板上下两面分布牙齿印。用于手术中引导上颌骨就位，不接触创面和循环系统，仅接触口腔钻膜。分类编码：6866。 （五十三）消化道扩张用一次性球囊扩张导管：由显影环、球囊、联接件组成。产品沿预先放置的导丝进入到病变的狭窄部位，通过配合用的充盈器对球囊施加压力，球囊逐渐膨胀到额定的扩张直径，狭窄部位的内径在球囊膨胀力的作用下逐渐变大。无菌产品，一次性使用，用于消化道狭窄扩张或辅助扩张。分类编码：6866。 （五十四）皮肤温湿度控制床罩：由床罩和风扇组成。放在床上或床垫上。通过床罩尾部的风扇从床罩内部来抽取病人接触面的液体。用于预防和辅助治疗皮肤破裂和压力溃疡。分类编码： 6854。 （五十五）导引导丝扭矩夹：由帽、导引导丝扭矩夹主体、连接和电极导管夹组成。用于将特定的导引导丝与电极导线固定在一起。无菌产品。分类编码：6877。 （五十六）乳腺超声检查台：主要由患者检查台、检查槽、胸板、液晶触控板组成。用于患者乳腺的超声检查及诊断过程中对于患者的支撑和超声探头的移动控制。分类编码：6854。 （五十七）视力检查设备（非标准视标）：有源医疗器械，检查过程中采用非标准视标，用于视力及其他视觉功能的检查。分类编码：6820。 （五十八）多导管近距离放射治疗装置：由通道锥（可重复使用）、治疗套件（包括HDR 适配器、治疗导管、CT 标志、内六角扳手及拔出器，可重复使用）、治疗扩展套件（包括扩展装置和密封帽，一次性耗材）、植入套件（包含切刀、内六角扳手、定位法兰组件和硅胶垫圈，一次性耗材）组成。与后装机配合使用，将放射源送入至植入患者体内的内导管中。分类编码：6833。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品:（51个） （一）鼻镜：主要由左手柄、右手柄、固定螺母、支撑弹簧、手柄螺母组成。使用时将鼻镜放入鼻腔。用于鼻腔及鼻甲检查。分类编码：6805。 （二）医用打印胶片：由聚对苯二甲酸乙二醇醋(PET) 树脂片材与涂层（二氧化硅、氧化铝）相合成。配合打印机，仅用于普通X 射线医学影像的打印。分类编码：6831。 （三）医用干式胶片：由PET基板包被银盐和保护层组成。作为干式成像设备硬拷贝输出，用于记录医用影像图像。分类编码：6831。 （四）一次性雾化吸入管：由喷嘴和雾化管组成。将一次性雾化吸入管与雾化机对应的接头进行连接，将喷嘴对准鼻孔。非无菌提供。与雾化机配合使用，供患者进行雾化治疗时使用。分类编码：6866。 （五）四面镜：由表面形状为球面的四面镜、用于固定镜芯的外壳，边侧板及手柄组成。可与裂隙灯显微镜配合检查人眼底部和前房角；也可以单独使用，作为广角的医用放大镜，用于对眼底的检查。分类编码：6822。 （六）斜视检查镜：主要由镜头和手柄组成。检查者通过半透半反镜片观察被检查者的眼球移动情况。用于判断被检查者眼睛是否存在斜视。分类编码：6820。
食品药品监管总局办公厅关于严厉打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为的通知 | 食药监办械监〔2015〕48号 | FGWJ-2015-10346 | 2015-03-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局: 为严厉打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为，切实维护广大消费者合法权益，保障消费者用械安全，现就有关事项通知如下： 一、工作目标 各地食品药品监管部门要将严厉打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为列入医疗器械监管工作重点。按照有关法律法规，以更加严密的组织方式、更加有效的监管手段、更加有力的打击措施，严厉打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为，特别是游商小贩的非法经营行为，严肃查处相关案件，捣毁制售黑窝点，吊销违法企业生产经营许可证，曝光典型案件，惩处违法分子，建立健全长效监管机制，形成规范有序的经营秩序。 二、工作任务 （一）严厉打击游商小贩无证经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为。各地食品药品监管部门应主动与有关部门建立反应迅速、配合密切、应对有力的工作机制，以本行政区域内眼镜商城、眼镜店、居民区、车站码头、繁华街区、过街天桥、地下通道、夜市、购物商场、学校周边饰品店铺、小商品批发市场、乡镇农村集贸市场等为重点区域，组织实行拉网式排查、定期巡查，坚持露头就打，始终保持高压态势。 （二）严厉打击医疗器械经营企业超范围经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为。各地食品药品监管部门应逐一排查医疗器械经营企业，发现超范围经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为的，必须及时依法严肃查处，该吊证的吊证，该停业整改的停业整改，该限期整改的限期整改，并认真开展跟踪检查，确保各项措施落实到位。 （三）严厉打击医疗器械经营企业经营未取得装饰性彩色平光隐形眼镜注册证行为。各地食品药品监管部门在监督检查中发现经营未取得注册证的装饰性彩色平光隐形眼镜的，本着“从严、从重、从快”处理的原则，依法严肃查处并及时予以曝光，包括公布医疗器械经营企业名称、组织机构代码、法定代表人姓名及其他有关信息等。 三、工作要求 （一）加强组织领导。打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为关系到人民群众的切身利益，社会关注度高，各地食品药品监管部门要增强责任感和紧迫感，本着“标本兼治，着力治本”的原则，加强领导、明确责任、抓好落实。要充分发挥“横向到边、纵向到底、责任到人”的网格化管理优势，及时掌握本地游商小贩的活动规律和活动区域，合理调整检查时间，对重点部位实施高密度的巡查和反复检查，全面排查风险点，严厉打击非法经营行为，务求取得看得见的实效。 （二）畅通举报渠道。要充分发挥投诉举报机构和“12331”投诉举报电话的作用，完善首问责任制，建立健全投诉举报处置制度和有奖举报制度，做到“事事有落实，件件有回音”，并从投诉举报中挖掘有价值的违法违规案件线索。 （三）加强科普宣传。要通过丰富多彩的形式和渠道广泛开展科普宣传，发挥新媒体快速广泛传播的优势，提高人民群众维权意识和识假辨假能力。通过发布消费警示、质量公告等多种形式进一步加强预警和引导，防范使用风险，引导人民群众正确选购和使用装饰性彩色平光隐形眼镜。 （四）完善社会共治。要进一步完善群防群控监管体系，发挥部门联合联动的作用，形成监管合力。要与新闻媒体探索建立合作曝光机制，充分发挥社会监督以及志愿者等群众性队伍的协管监督作用，形成全社会齐抓共管的良好氛围。 为掌握全国打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为情况，各省食品药品监管部门要将工作总结（包括加强监管创新举措，加强科普宣传、社会共治的举措及成效等）和报表于每年11月30前报送总局医疗器械监管司。 联系人：杨志强 电 话：010-88331471 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 附件：打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为情况统计表 食品药品监管总局办公厅 2015年3月30日 食药监办械监〔2015〕48号 附件.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局: 为严厉打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为，切实维护广大消费者合法权益，保障消费者用械安全，现就有关事项通知如下： 一、工作目标 各地食品药品监管部门要将严厉打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为列入医疗器械监管工作重点。按照有关法律法规，以更加严密的组织方式、更加有效的监管手段、更加有力的打击措施，严厉打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为，特别是游商小贩的非法经营行为，严肃查处相关案件，捣毁制售黑窝点，吊销违法企业生产经营许可证，曝光典型案件，惩处违法分子，建立健全长效监管机制，形成规范有序的经营秩序。 二、工作任务 （一）严厉打击游商小贩无证经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为。各地食品药品监管部门应主动与有关部门建立反应迅速、配合密切、应对有力的工作机制，以本行政区域内眼镜商城、眼镜店、居民区、车站码头、繁华街区、过街天桥、地下通道、夜市、购物商场、学校周边饰品店铺、小商品批发市场、乡镇农村集贸市场等为重点区域，组织实行拉网式排查、定期巡查，坚持露头就打，始终保持高压态势。 （二）严厉打击医疗器械经营企业超范围经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为。各地食品药品监管部门应逐一排查医疗器械经营企业，发现超范围经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为的，必须及时依法严肃查处，该吊证的吊证，该停业整改的停业整改，该限期整改的限期整改，并认真开展跟踪检查，确保各项措施落实到位。 （三）严厉打击医疗器械经营企业经营未取得装饰性彩色平光隐形眼镜注册证行为。各地食品药品监管部门在监督检查中发现经营未取得注册证的装饰性彩色平光隐形眼镜的，本着“从严、从重、从快”处理的原则，依法严肃查处并及时予以曝光，包括公布医疗器械经营企业名称、组织机构代码、法定代表人姓名及其他有关信息等。 三、工作要求 （一）加强组织领导。打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为关系到人民群众的切身利益，社会关注度高，各地食品药品监管部门要增强责任感和紧迫感，本着“标本兼治，着力治本”的原则，加强领导、明确责任、抓好落实。要充分发挥“横向到边、纵向到底、责任到人”的网格化管理优势，及时掌握本地游商小贩的活动规律和活动区域，合理调整检查时间，对重点部位实施高密度的巡查和反复检查，全面排查风险点，严厉打击非法经营行为，务求取得看得见的实效。 （二）畅通举报渠道。要充分发挥投诉举报机构和“12331”投诉举报电话的作用，完善首问责任制，建立健全投诉举报处置制度和有奖举报制度，做到“事事有落实，件件有回音”，并从投诉举报中挖掘有价值的违法违规案件线索。 （三）加强科普宣传。要通过丰富多彩的形式和渠道广泛开展科普宣传，发挥新媒体快速广泛传播的优势，提高人民群众维权意识和识假辨假能力。通过发布消费警示、质量公告等多种形式进一步加强预警和引导，防范使用风险，引导人民群众正确选购和使用装饰性彩色平光隐形眼镜。 （四）完善社会共治。要进一步完善群防群控监管体系，发挥部门联合联动的作用，形成监管合力。要与新闻媒体探索建立合作曝光机制，充分发挥社会监督以及志愿者等群众性队伍的协管监督作用，形成全社会齐抓共管的良好氛围。 为掌握全国打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为情况，各省食品药品监管部门要将工作总结（包括加强监管创新举措，加强科普宣传、社会共治的举措及成效等）和报表于每年11月30前报送总局医疗器械监管司。 联系人：杨志强 电 话：010-88331471 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 附件：打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为情况统计表 食品药品监管总局办公厅 2015年3月30日 食药监办械监〔2015〕48号 附件.docx
食品药品监管总局关于加强避孕套质量安全管理的通知 | 食药监械监〔2015〕30号 | FGWJ-2015-10345 | 2015-03-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局,新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 避孕套作为一种特殊医疗器械，与人类生殖健康密切相关，在计划生育和预防艾滋病、性病等传染性疾病流行方面发挥了重要作用。近年来，各级食品药品监管部门完善机制、强化监管、落实责任，严厉查处违法违规行为，有效净化生产经营市场秩序，避孕套产品质量安全水平稳步提升。但是，一些企业主体责任不落实、管理体系不健全、质量安全保障能力不到位、违法违规生产经营行为时有发生，避孕套质量安全形势不容乐观。为认真贯彻落实《医疗器械监督管理条例》，巩固整治医疗器械虚假注册申报、违规生产、非法经营、夸大宣传、使用无证产品专项行动成果，进一步落实企业主体责任，加强避孕套质量安全管理，建立监管长效机制，推动社会共治，现就有关事项通知如下： 一、总体要求和工作目标 （一）总体要求。坚持“多措并举、综合施治、疏堵结合、惩防并举”的原则；进一步健全完善质量管理制度，严格源头管理、突出过程管控、强化质量意识，全面落实避孕套生产经营企业质量安全主体责任；进一步加强生产经营准入管理，优化日常监管举措，对违法行为坚持违法必查、严格惩处，强化科普宣传和社会共治。 （二）工作目标。净化市场土壤、营造良好风气，构建诚信守法、行业自律的避孕套生产经营市场秩序，使“守信者一路畅通、失信者寸步难行”；全面提升人民群众和社会各界知假、拒假、打假的能力和主动性，构建广泛参与、共同监督的避孕套质量安全群防群控体系。 二、落实生产质量要求 （三）依法依规生产。生产企业应当依法取得医疗器械生产许可证和产品注册证，严禁无证生产或生产无证避孕套；委托生产避孕套的委托双方应当依法办理医疗器械委托生产手续，避孕套委托生产过程应当符合法规要求，严禁采购裸套包装后上市；生产出口避孕套的生产企业应当严格执行出口备案要求，严禁出口假冒伪劣产品。 （四）加强生产质量控制。生产企业应当按照规定建立供应商审核制度，严格原材料进货查验，严禁使用不符合相关规定和标准的原材料；应当按照医疗器械生产质量管理规范的要求建立质量管理体系并保持有效运行，严禁擅自降低生产条件、违规生产。 （五）严格产品出厂检验。生产企业应当完善相关检验能力，配备与产品检验要求相适应的检验人员和设备，严格执行检验规程，产品出厂实施逐批检验。严禁未经检验或经检验不合格的避孕套出厂。 三、规范经营流通管理 （六）依法依规经营。经营企业应当依法取得医疗器械经营许可证或备案凭证，互联网经营者经营避孕套应当符合相关法规要求，保证所经营避孕套来源合法、质量合格。严禁无证经营或经营无证避孕套。 （七）加强经营过程管理。经营企业应当确保采购的避孕套来源合法，严禁从无证生产经营企业采购或采购无证的避孕套；按照医疗器械经营质量管理规范的有关要求建立经营管理制度并保证经营条件和经营行为持续符合要求，严禁擅自降低经营条件、违规经营。 （八）落实市场管理责任。避孕套集散市场管理者应当审查入场避孕套经营者资质是否合法，定期对入场经营者的经营行为进行检查；发现市场内违法违规行为应当及时制止，并立即报告当地食品药品监管部门，严禁包庇违法违规行为。 四、强化企业社会责任 （九）开展便民服务。企业应当通过企业网站、宣传资料、产品说明书等各类媒介宣传避孕套正确使用和选购常识，积极开展或参与相关知识讲座，主动承担社会责任；在依法依规的前提下，鼓励主动采取设置自动售货机等便民措施，方便群众购买，及时回应消费者咨询投诉，树立企业良好形象。 （十）规范广告宣传。企业应当依法进行避孕套产品宣传，广告内容应当以批准的产品说明书或产品注册证明文件为准，不得出现有碍文明、有悖社会习俗和道德观念、直接表现性器官、过分渲染产品功效等内容。有关广告应当经食品药品监管部门审查批准，严禁非法宣传，严禁以不正当手段推销产品。 （十一）加强产品质量跟踪。企业应当加强对上市产品质量跟踪和渠道监控，发现违法违规行为和产品应当及时上报相关部门。鼓励建立健全企业打假维权机制，采取措施对市场上假冒本企业的产品进行监控和打击，发现线索应当及时向当地食品药品监管部门举报。 五、严格生产经营监管 （十二）严把准入关。按照《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》等法规要求，规范注册、许可和备案行为，严格避孕套产品注册、生产、经营许可。各地应当按照国家标准审批，验收、检查，规范审批程序，达不到法规要求的，一律不予许可。要依法实施备案，简化相关手续，对资料齐全的应当按规定及时备案。严禁擅自降低或抬高审批许可及备案条件。 （十三）强化重点环节检查。生产环节要重点检查生产企业是否建立并执行供应商审核制度，是否按照生产质量管理有关要求开展生产活动，产品出厂是否实施逐批检验，是否涵盖了产品检验要求中全部的出厂检验项目，经检验不合格的产品是否进行了有效处置。委托双方是否根据有关要求办理了委托生产手续，委托生产的避孕套是否取得产品注册证，是否存在采购裸套包装后上市问题。 流通环节要重点检查经营企业是否按照医疗器械经营质量管理规范的有关要求建立经营管理制度并保证经营条件和经营行为持续符合要求，是否建立并执行进货查验记录制度，是否按照相关规定建立并执行销售记录制度，互联网经营行为是否依法合规。同时，要重点检查计划生育技术服务机构进货渠道是否合法合规，是否具有产品合格证明文件。 （十四）落实各项监管举措。 利用科技手段，建立监管档案，建设监督管理信息平台，依法公开避孕套注册和监管信息。结合本地实际，科学划分监管网格，明确质量负责人，落实监管责任，按照产品风险程度和适用范围，对避孕套生产经营企业实施分类分级管理。进一步加强监督巡查，对重点企业、失信企业和存在安全隐患的企业实施飞行检查和责任约谈。加强监督抽验频次和覆盖面，对检验不合格产品采取有效防控措施。 六、严厉打击违法违规行为 （十五）规范投诉举报处置。建立健全投诉举报处置制度和有奖举报制度，畅通投诉举报渠道，做到“事事有落实，件件有回复”，并从投诉举报中挖掘有价值的违法违规案件线索。 （十六）严厉惩处违法行为。对违法违规行为严格依法查处。严打避孕套无证生产经营“黑窝点”，全面排查，不留空隙，发现一个取缔一个；严查无注册证、不符合强制性标准和不符合注册产品技术要求的避孕套产品。加强对违法广告的监测，严惩发布严重违法广告的企业。加强行刑衔接，涉嫌犯罪的，一律移送公安机关。 （十七）加大曝光力度。检查的结果、检验的结论、查处的意见要及时主动向社会公开，合格的、不合格的企业都要公开，不合格企业要公开企业法定代表人名单。违法违规案件统一由省级食品药品监管部门公开曝光，并直接链接到总局在政务网站“曝光栏”予以曝光。切实营造“执法必严、违法必究”的监管氛围，彰显监管的权威性和严肃性。 七、切实推动社会共治 （十八）加大科普宣传力度。通过丰富多彩的形式和渠道广泛开展科普宣传，发挥新媒体快速广泛传播的优势，提高人民群众维权意识和识假辨假能力。通过发布消费警示、质量公告等多种形式进一步加强预警和引导，防范使用风险，引导人民群众正确选购和使用避孕套。 （十九）构建群防群控体系。建立区域间、部门间以及上下级间的联动机制，加强与卫生计生、公安、工商、工业和信息化等部门的协作，实现资源共享、信息互通、联合查处，构建“大监管”格局，形成监管合力。充分发挥人民群众、新闻媒体、人大代表和政协委员监督作用，有效提升协管员、信息员和志愿者参与度，搭建“全民参与、共同监督”的群防群控体系。 （二十）大力推动行业自律。发挥行业组织作用，强化自我约束，规范企业行为，鼓励建立企业打假联盟、诚信网站联盟等组织，在全行业内倡导“诚实守信、守法经营”的企业行为准则，督促企业把主体责任落实到生产经营服务活动的全过程。 地方各级食品药品监管部门要结合本地实际，督促指导避孕套生产经营企业及计划生育技术服务机构切实落实质量安全主体责任的要求，强化质量管理，保证产品安全有效。对违法违规行为坚持露头就打，严查严办，让违法分子无处藏身，让失信企业付出高昂代价。有针对性地建立长效监管机制，进一步保障避孕套产品质量安全，确保人民群众用械安全有效。各省（区、市）食品药品监管部门要将本地加强避孕套质量安全管理工作的年度总结（包括加强监管的创新举措，加强科普宣传、社会共治的举措及成效等）和报表于每年11月30前报送总局医疗器械监管司。 联系人：杨志强 电 话：010-88331471 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 附件：加强避孕套质量安全管理工作统计表 食品药品监管总局 2015年3月23日 食药监械监〔2015〕30号附件.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局,新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 避孕套作为一种特殊医疗器械，与人类生殖健康密切相关，在计划生育和预防艾滋病、性病等传染性疾病流行方面发挥了重要作用。近年来，各级食品药品监管部门完善机制、强化监管、落实责任，严厉查处违法违规行为，有效净化生产经营市场秩序，避孕套产品质量安全水平稳步提升。但是，一些企业主体责任不落实、管理体系不健全、质量安全保障能力不到位、违法违规生产经营行为时有发生，避孕套质量安全形势不容乐观。为认真贯彻落实《医疗器械监督管理条例》，巩固整治医疗器械虚假注册申报、违规生产、非法经营、夸大宣传、使用无证产品专项行动成果，进一步落实企业主体责任，加强避孕套质量安全管理，建立监管长效机制，推动社会共治，现就有关事项通知如下： 一、总体要求和工作目标 （一）总体要求。坚持“多措并举、综合施治、疏堵结合、惩防并举”的原则；进一步健全完善质量管理制度，严格源头管理、突出过程管控、强化质量意识，全面落实避孕套生产经营企业质量安全主体责任；进一步加强生产经营准入管理，优化日常监管举措，对违法行为坚持违法必查、严格惩处，强化科普宣传和社会共治。 （二）工作目标。净化市场土壤、营造良好风气，构建诚信守法、行业自律的避孕套生产经营市场秩序，使“守信者一路畅通、失信者寸步难行”；全面提升人民群众和社会各界知假、拒假、打假的能力和主动性，构建广泛参与、共同监督的避孕套质量安全群防群控体系。 二、落实生产质量要求 （三）依法依规生产。生产企业应当依法取得医疗器械生产许可证和产品注册证，严禁无证生产或生产无证避孕套；委托生产避孕套的委托双方应当依法办理医疗器械委托生产手续，避孕套委托生产过程应当符合法规要求，严禁采购裸套包装后上市；生产出口避孕套的生产企业应当严格执行出口备案要求，严禁出口假冒伪劣产品。 （四）加强生产质量控制。生产企业应当按照规定建立供应商审核制度，严格原材料进货查验，严禁使用不符合相关规定和标准的原材料；应当按照医疗器械生产质量管理规范的要求建立质量管理体系并保持有效运行，严禁擅自降低生产条件、违规生产。 （五）严格产品出厂检验。生产企业应当完善相关检验能力，配备与产品检验要求相适应的检验人员和设备，严格执行检验规程，产品出厂实施逐批检验。严禁未经检验或经检验不合格的避孕套出厂。 三、规范经营流通管理 （六）依法依规经营。经营企业应当依法取得医疗器械经营许可证或备案凭证，互联网经营者经营避孕套应当符合相关法规要求，保证所经营避孕套来源合法、质量合格。严禁无证经营或经营无证避孕套。 （七）加强经营过程管理。经营企业应当确保采购的避孕套来源合法，严禁从无证生产经营企业采购或采购无证的避孕套；按照医疗器械经营质量管理规范的有关要求建立经营管理制度并保证经营条件和经营行为持续符合要求，严禁擅自降低经营条件、违规经营。 （八）落实市场管理责任。避孕套集散市场管理者应当审查入场避孕套经营者资质是否合法，定期对入场经营者的经营行为进行检查；发现市场内违法违规行为应当及时制止，并立即报告当地食品药品监管部门，严禁包庇违法违规行为。 四、强化企业社会责任 （九）开展便民服务。企业应当通过企业网站、宣传资料、产品说明书等各类媒介宣传避孕套正确使用和选购常识，积极开展或参与相关知识讲座，主动承担社会责任；在依法依规的前提下，鼓励主动采取设置自动售货机等便民措施，方便群众购买，及时回应消费者咨询投诉，树立企业良好形象。 （十）规范广告宣传。企业应当依法进行避孕套产品宣传，广告内容应当以批准的产品说明书或产品注册证明文件为准，不得出现有碍文明、有悖社会习俗和道德观念、直接表现性器官、过分渲染产品功效等内容。有关广告应当经食品药品监管部门审查批准，严禁非法宣传，严禁以不正当手段推销产品。 （十一）加强产品质量跟踪。企业应当加强对上市产品质量跟踪和渠道监控，发现违法违规行为和产品应当及时上报相关部门。鼓励建立健全企业打假维权机制，采取措施对市场上假冒本企业的产品进行监控和打击，发现线索应当及时向当地食品药品监管部门举报。 五、严格生产经营监管 （十二）严把准入关。按照《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》等法规要求，规范注册、许可和备案行为，严格避孕套产品注册、生产、经营许可。各地应当按照国家标准审批，验收、检查，规范审批程序，达不到法规要求的，一律不予许可。要依法实施备案，简化相关手续，对资料齐全的应当按规定及时备案。严禁擅自降低或抬高审批许可及备案条件。 （十三）强化重点环节检查。生产环节要重点检查生产企业是否建立并执行供应商审核制度，是否按照生产质量管理有关要求开展生产活动，产品出厂是否实施逐批检验，是否涵盖了产品检验要求中全部的出厂检验项目，经检验不合格的产品是否进行了有效处置。委托双方是否根据有关要求办理了委托生产手续，委托生产的避孕套是否取得产品注册证，是否存在采购裸套包装后上市问题。 流通环节要重点检查经营企业是否按照医疗器械经营质量管理规范的有关要求建立经营管理制度并保证经营条件和经营行为持续符合要求，是否建立并执行进货查验记录制度，是否按照相关规定建立并执行销售记录制度，互联网经营行为是否依法合规。同时，要重点检查计划生育技术服务机构进货渠道是否合法合规，是否具有产品合格证明文件。 （十四）落实各项监管举措。 利用科技手段，建立监管档案，建设监督管理信息平台，依法公开避孕套注册和监管信息。结合本地实际，科学划分监管网格，明确质量负责人，落实监管责任，按照产品风险程度和适用范围，对避孕套生产经营企业实施分类分级管理。进一步加强监督巡查，对重点企业、失信企业和存在安全隐患的企业实施飞行检查和责任约谈。加强监督抽验频次和覆盖面，对检验不合格产品采取有效防控措施。 六、严厉打击违法违规行为 （十五）规范投诉举报处置。建立健全投诉举报处置制度和有奖举报制度，畅通投诉举报渠道，做到“事事有落实，件件有回复”，并从投诉举报中挖掘有价值的违法违规案件线索。 （十六）严厉惩处违法行为。对违法违规行为严格依法查处。严打避孕套无证生产经营“黑窝点”，全面排查，不留空隙，发现一个取缔一个；严查无注册证、不符合强制性标准和不符合注册产品技术要求的避孕套产品。加强对违法广告的监测，严惩发布严重违法广告的企业。加强行刑衔接，涉嫌犯罪的，一律移送公安机关。 （十七）加大曝光力度。检查的结果、检验的结论、查处的意见要及时主动向社会公开，合格的、不合格的企业都要公开，不合格企业要公开企业法定代表人名单。违法违规案件统一由省级食品药品监管部门公开曝光，并直接链接到总局在政务网站“曝光栏”予以曝光。切实营造“执法必严、违法必究”的监管氛围，彰显监管的权威性和严肃性。 七、切实推动社会共治 （十八）加大科普宣传力度。通过丰富多彩的形式和渠道广泛开展科普宣传，发挥新媒体快速广泛传播的优势，提高人民群众维权意识和识假辨假能力。通过发布消费警示、质量公告等多种形式进一步加强预警和引导，防范使用风险，引导人民群众正确选购和使用避孕套。 （十九）构建群防群控体系。建立区域间、部门间以及上下级间的联动机制，加强与卫生计生、公安、工商、工业和信息化等部门的协作，实现资源共享、信息互通、联合查处，构建“大监管”格局，形成监管合力。充分发挥人民群众、新闻媒体、人大代表和政协委员监督作用，有效提升协管员、信息员和志愿者参与度，搭建“全民参与、共同监督”的群防群控体系。 （二十）大力推动行业自律。发挥行业组织作用，强化自我约束，规范企业行为，鼓励建立企业打假联盟、诚信网站联盟等组织，在全行业内倡导“诚实守信、守法经营”的企业行为准则，督促企业把主体责任落实到生产经营服务活动的全过程。 地方各级食品药品监管部门要结合本地实际，督促指导避孕套生产经营企业及计划生育技术服务机构切实落实质量安全主体责任的要求，强化质量管理，保证产品安全有效。对违法违规行为坚持露头就打，严查严办，让违法分子无处藏身，让失信企业付出高昂代价。有针对性地建立长效监管机制，进一步保障避孕套产品质量安全，确保人民群众用械安全有效。各省（区、市）食品药品监管部门要将本地加强避孕套质量安全管理工作的年度总结（包括加强监管的创新举措，加强科普宣传、社会共治的举措及成效等）和报表于每年11月30前报送总局医疗器械监管司。 联系人：杨志强 电 话：010-88331471 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 附件：加强避孕套质量安全管理工作统计表 食品药品监管总局 2015年3月23日 食药监械监〔2015〕30号附件.doc
食品药品监管总局办公厅关于开展医疗器械“五整治”专项行动“回头看”的通知 | 食药监办械监〔2015〕37号 | FGWJ-2015-10071 | 2015-03-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械监管，2014年总局组织开展了医疗器械“五整治”专项行动，进一步规范了医疗器械市场秩序，严厉打击了违法违规行为，专项行动取得了显著成效。为深入推进整治工作，持续有力抓好各项整治任务落实，按照总局工作部署，决定开展专项行动“回头看”，现就有关事宜通知如下： 一、“回头看”的重点内容 （一）风险隐患整改落实情况。重点检查专项行动期间排查出的风险隐患是否制定了整改措施，整改措施是否得到落实，风险隐患是否已经消除。 （二）不合格产品和相关企业整改情况。重点检查专项行动期间抽验发现的不合格产品是否采取了相应处置措施，相关企业是否制定了整改措施，整改和处罚措施是否得到落实。 （三）投诉举报核查情况。重点检查专项行动期间受理的群众投诉举报是否进行了核实，发现的问题是否进行了处理，该移送的案件线索是否进行了移送。 （四）违法违规行为查处情况。重点检查专项行动期间发现的违法违规行为该立案的是否立案，该移送的是否移送，该查处的是否得到查处。 （五）建立完善制度机制情况。重点检查专项行动期间拟建立或完善的制度和机制是否建立完善，各项制度和机制是否得到落实。 二、“回头看”的实施步骤 （一）开展自查。各省（区、市）食品药品监管部门要按照“回头看”的重点内容，拟定工作方案，组织开展自查，并于5月底前完成本行政区域内的自查工作。对自查发现整改未落实或发现的新问题，要逐一分析，提出深化整治的具体措施，并督促整改落实到位。 （二）组织检查。6月1日至6月底，各省（区、市）食品药品监管部门要组织力量，对下级食品药品监管部门整治任务落实情况进行专项检查。7月5日前要将本省的专项行动“回头看”总结报告（含统计表，见附件）纸质版和电子版报送总局器械监管司。 （三）重点抽查。7月15日至7月底，总局组织检查组，对部分省（区、市）食品药品监管部门专项行动“回头看”开展的情况进行重点抽查，并于9月底前通报抽查情况。 三、“回头看”的有关要求 地方各级食品药品监管部门要通过专项行动“回头看”，结合今年的重点工作和本地实际，切实加强医疗器械监管，确保专项行动“回头看”取得实效。 （一）加强组织领导。各省（区、市）食品药品监管部门要加强对专项行动“回头看”的组织领导，明确牵头部门，细化责任分工，拟定工作方案，并及时督查督办。地方各级食品药品监管部门要按照具体工作方案，认真组织实施；要一级抓一级，层层抓落实；牵头部门要与相关部门统筹协调，整合资源、共同推进。 （二）做好统筹协调。医疗器械“五整治”专项行动的整治重点是社会关注度高、群众反映强烈的医疗器械热点、难点问题，持续抓好重点问题的整治是加强医疗器械监管工作的关键。地方各级食品药品监管部门要根据总局2015年的重点工作，结合本地监管实际，借助专项行动“回头看”，将深入排查风险隐患、加强重点环节和产品监管及研究建立长效监管机制相结合，统筹安排好全年的专项治理和重点整治工作。 （三）注重监督检查。地方各级食品药品监管部门要做好监督检查工作，检查前要制定检查方案，明确重点检查内容和检查范围；要深入基层听意见、看变化、问实效，防止简单听汇报、查资料，流于形式；要采取适当方式，对重点单位、重点问题专项整治情况进行抽查，抽查要确保一定的覆盖面；对于群众高度关注的问题，要逐一了解整改进展，逐一落实整改成效。 （四）狠抓整改落实。地方各级食品药品监管部门要通过专项行动“回头看”，将整治措施不折不扣落到实处，将整治内容一条一条予以兑现。对专项行动“回头看”中发现整治任务尚未完成的，要逐项明确责任，限期完成；对整治效果不理想、群众不满意的，要责成有关单位“补课”，限期整治到位；对新发现的问题，要及时制定整改方案，限期落实。同时要加大“回头看”宣传力度，通过电视、报纸、网络等媒体对整改不到位或拒不整改的要坚决给予曝光，及时公布专项行动“回头看”进展情况，接受公众监督。 联 系 人：总局器械监管司 孙春峰 联系电话：010-88331435 传 真：010-88373514 邮 箱：qxjgzh@cfda.gov.cn 附件：医疗器械“五整治”专项行动“回头看”统计表 食品药品监管总局办公厅 2015年3月5日 食药监办械监〔2015〕37号 附件.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械监管，2014年总局组织开展了医疗器械“五整治”专项行动，进一步规范了医疗器械市场秩序，严厉打击了违法违规行为，专项行动取得了显著成效。为深入推进整治工作，持续有力抓好各项整治任务落实，按照总局工作部署，决定开展专项行动“回头看”，现就有关事宜通知如下： 一、“回头看”的重点内容 （一）风险隐患整改落实情况。重点检查专项行动期间排查出的风险隐患是否制定了整改措施，整改措施是否得到落实，风险隐患是否已经消除。 （二）不合格产品和相关企业整改情况。重点检查专项行动期间抽验发现的不合格产品是否采取了相应处置措施，相关企业是否制定了整改措施，整改和处罚措施是否得到落实。 （三）投诉举报核查情况。重点检查专项行动期间受理的群众投诉举报是否进行了核实，发现的问题是否进行了处理，该移送的案件线索是否进行了移送。 （四）违法违规行为查处情况。重点检查专项行动期间发现的违法违规行为该立案的是否立案，该移送的是否移送，该查处的是否得到查处。 （五）建立完善制度机制情况。重点检查专项行动期间拟建立或完善的制度和机制是否建立完善，各项制度和机制是否得到落实。 二、“回头看”的实施步骤 （一）开展自查。各省（区、市）食品药品监管部门要按照“回头看”的重点内容，拟定工作方案，组织开展自查，并于5月底前完成本行政区域内的自查工作。对自查发现整改未落实或发现的新问题，要逐一分析，提出深化整治的具体措施，并督促整改落实到位。 （二）组织检查。6月1日至6月底，各省（区、市）食品药品监管部门要组织力量，对下级食品药品监管部门整治任务落实情况进行专项检查。7月5日前要将本省的专项行动“回头看”总结报告（含统计表，见附件）纸质版和电子版报送总局器械监管司。 （三）重点抽查。7月15日至7月底，总局组织检查组，对部分省（区、市）食品药品监管部门专项行动“回头看”开展的情况进行重点抽查，并于9月底前通报抽查情况。 三、“回头看”的有关要求 地方各级食品药品监管部门要通过专项行动“回头看”，结合今年的重点工作和本地实际，切实加强医疗器械监管，确保专项行动“回头看”取得实效。 （一）加强组织领导。各省（区、市）食品药品监管部门要加强对专项行动“回头看”的组织领导，明确牵头部门，细化责任分工，拟定工作方案，并及时督查督办。地方各级食品药品监管部门要按照具体工作方案，认真组织实施；要一级抓一级，层层抓落实；牵头部门要与相关部门统筹协调，整合资源、共同推进。 （二）做好统筹协调。医疗器械“五整治”专项行动的整治重点是社会关注度高、群众反映强烈的医疗器械热点、难点问题，持续抓好重点问题的整治是加强医疗器械监管工作的关键。地方各级食品药品监管部门要根据总局2015年的重点工作，结合本地监管实际，借助专项行动“回头看”，将深入排查风险隐患、加强重点环节和产品监管及研究建立长效监管机制相结合，统筹安排好全年的专项治理和重点整治工作。 （三）注重监督检查。地方各级食品药品监管部门要做好监督检查工作，检查前要制定检查方案，明确重点检查内容和检查范围；要深入基层听意见、看变化、问实效，防止简单听汇报、查资料，流于形式；要采取适当方式，对重点单位、重点问题专项整治情况进行抽查，抽查要确保一定的覆盖面；对于群众高度关注的问题，要逐一了解整改进展，逐一落实整改成效。 （四）狠抓整改落实。地方各级食品药品监管部门要通过专项行动“回头看”，将整治措施不折不扣落到实处，将整治内容一条一条予以兑现。对专项行动“回头看”中发现整治任务尚未完成的，要逐项明确责任，限期完成；对整治效果不理想、群众不满意的，要责成有关单位“补课”，限期整治到位；对新发现的问题，要及时制定整改方案，限期落实。同时要加大“回头看”宣传力度，通过电视、报纸、网络等媒体对整改不到位或拒不整改的要坚决给予曝光，及时公布专项行动“回头看”进展情况，接受公众监督。 联 系 人：总局器械监管司 孙春峰 联系电话：010-88331435 传 真：010-88373514 邮 箱：qxjgzh@cfda.gov.cn 附件：医疗器械“五整治”专项行动“回头看”统计表 食品药品监管总局办公厅 2015年3月5日 食药监办械监〔2015〕37号 附件.docx
关于转发国家标准委办公室同意全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会等3个技术委员会换届及组成方案有关批复的函 | 食药监科便函〔2014〕103号 | FGWJ-2014-10288 | 2014-12-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 总局医疗器械标准管理中心： 现将《国家标准委办公室关于全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会等3个技术委员会换届及组成方案的复函》（标委办综合函〔2014〕222号）转发你单位，请通知相关技委会遵照执行。 附件：国家标准委办公室关于全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会等3个技术委员会换届及组成方案的复函（标委办综合函〔2014〕222号） 国家食品药品监督管理总局科技和标准司 2014年12月1日 食药监科便函〔2014〕103 号 附件.PDF | 总局医疗器械标准管理中心： 现将《国家标准委办公室关于全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会等3个技术委员会换届及组成方案的复函》（标委办综合函〔2014〕222号）转发你单位，请通知相关技委会遵照执行。 附件：国家标准委办公室关于全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会等3个技术委员会换届及组成方案的复函（标委办综合函〔2014〕222号） 国家食品药品监督管理总局科技和标准司 2014年12月1日 食药监科便函〔2014〕103 号 附件.PDF
关于转发国家标准委办公室同意全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会换届及组成方案有关批复的函 | 食药监科便函〔2014〕104号 | FGWJ-2014-10289 | 2014-12-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 总局医疗器械标准管理中心： 现将《国家标准委办公室关于全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会换届及组成方案的复函》（标委办综合函〔2014〕206号）转发你单位，请通知相关技委会遵照执行。 附件：国家标准委办公室关于全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会换届及组成方案的复函（标委办综合函〔2014〕206号） 国家食品药品监督管理总局科技和标准司 2014年12月1日 食药监科便函〔2014〕104 号 附件.PDF | 总局医疗器械标准管理中心： 现将《国家标准委办公室关于全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会换届及组成方案的复函》（标委办综合函〔2014〕206号）转发你单位，请通知相关技委会遵照执行。 附件：国家标准委办公室关于全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会换届及组成方案的复函（标委办综合函〔2014〕206号） 国家食品药品监督管理总局科技和标准司 2014年12月1日 食药监科便函〔2014〕104 号 附件.PDF
食品药品监管总局办公厅关于腹腔镜手术用内窥镜自动调控定位装置等61个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2014〕198号 | FGWJ-2014-10280 | 2014-11-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对腹腔镜手术用内窥镜自动调控定位装置等61个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（5个） （一）腹腔镜手术用内窥镜自动调控定位装置：主要由主机、聚焦模块、头盖（信号发射用）、脚踏板、显示器组成。通过信号发射头盖和显示器来决定硬镜的活动方向和位置，然后踩脚踏板可将硬镜活动到所需位置和方向，与患者接触。用于在腹腔镜术中协助医生操作硬镜的位置和方向。分类编码：6822。 （二）髓内钉延长系统：由磁手柄、控制面板及电源适配器组成。与特定的可延长髓内钉配合使用，用于控制髓内钉在髓腔里的缩回或伸长。分类编码：6821。 （三）电子交叉配血系统：通过采集献血者血袋及患者的血型和抗体筛查检测结果，对采集数据进行确认，在抗体筛查结果均为阴性的条件下，匹配相同血型的献血者与患者血液。可以独立使用，也可与血液配型设备配合使用。用于指导医疗机构输血前配血工作。分类编码：6870。 （四）数字化X射线透视摄影系统：由高压发生器、X射线管组件、限束器、诊断床、图像处理装置、平板探测器组成。用于对患者的头部、躯干、四肢进行数字X射线摄影、透视和胃肠诊断、数字减影血管造影、体层摄影、泌尿摄影。分类编码：6830。 （五）电子宫腔观察镜：由镜芯(包含CMOS摄像头和LED冷光源)、操作手柄、数据传输线等组成。与一次性镜鞘配套使用，通过阴道进入子宫宫腔进行观察。用于辅助医生观察宫腔内情况。分类编码：6822。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（30个） （一）癫痫发作报警器：由床垫传感器和电路盒组成。床垫传感器可以检测人体的动作信息，从而转化为电信号。用于癫痫患者或小儿惊厥患者睡眠状态下，癫痫发作时即时报警。分类编码：6821。 （二）睑板腺热脉动治疗仪：由主机以及一次性使用无菌眼睑治疗头（包含眼杯和眼睑加热器等）组成。通过为眼睑内表面的睑板腺附近提供受控的热量，促进囊性睑板腺排出脂质，形成泪液的表层，防止泪液过度蒸发。用于对慢性眼皮囊性症状的成人患者眼部加热和加压治疗。分类编码：6826。 （三）曲臂照明灯：主要由灯头（包含LED光源）、导光光纤、折射镜、手柄、电池组成。用于口腔和咽喉部的检查照明。分类编码：6822。 （四）皮肤病变组织放大观察镜：主要由灯头（包含LED光源）、放大镜、物镜、手柄、电池组成。用于对患者皮肤的病变组织进行放大观察。分类编码：6822。 （五）照明式鼻镜：主要由灯头（包含LED光源）、放大镜、手柄、电池组成。用于鼻腔检查。分类编码：6822。 （六）照明式压舌板夹持器：主要由灯头（包含LED光源）、手柄、电池组成。通过夹持压舌板，用于口腔和咽部的检查。分类编码：6822。 （七）电激光生发仪：由头盔（包含二极管激光器和发光二极管）、控制器、电源和连线组成。通过发出波长约655nm的激光照射头皮，为弱激光治疗设备。用于促进男性雄激素源性脱发患者头发生长。分类编码：6824。 （八）眼科冷冻治疗仪：主要由主机、探针、电源线、气体软管及脚踏开关组成。采用冷冻探针暂时接触患者的病变部位，通过操作脚踏开关控制冻融循环。用于眼科手术中对患者眼部疾病的冷冻治疗。分类编码：6858。 （九）医用臭氧灭菌器：主要由柜体（包括灭菌室）、真空系统、臭氧发生注入系统、活化（加湿）系统、臭氧分解系统和控制系统组成。通过臭氧发生器产生臭氧。用于对医疗器械进行灭菌。分类编码：6857。 （十）视功能检查仪：主要由液晶显示屏、遥控器、电源适配器、电源线、壁挂套件（用于挂壁式安装时支撑机器）、3D偏振眼镜组成。被检查者通过观察显示屏上的不同视标并通过遥控器进行应答来确定其视力情况。用于自主视力测试、色盲色弱检查、散光测试、双眼平衡检查和立体视觉检查。分类编码6820。 （十一）皮肤毛发观察仪：由摄像头、LED光源、电脑、打印机及软件组成。利用高像素摄像头对皮肤表面和毛发进行拍摄，将图像保存，并可回放。用于对人皮肤、毛发的病变组织进行拍照和观察。分类编码：6822。 （十二）便携式电子皮肤镜：主要由镜头模块、光电转换模块、主控模块组成。用于观察病变皮肤的表皮和真皮及病变毛囊，并可采集影像图片用于诊断。分类编码：6822。 （十三）乳腺触诊诊断仪：主要由主机、探头、适配器组成。使用由压力传感元件组成的手持式探头接触人体，产生压力图像，对组织弹性参数或硬度进行成像或量化。分类编码：6821。 （十四）饲管定位系统：由带导丝发射头的导丝、监视器、接收器、电缆和支架组成。在饲管置入过程中显示并追踪饲管的路径，协助操作者将特定的饲管置入需要肠道营养患者的胃部或小肠，用于在开始进行肠内营养前确认饲管置管位置。分类编码：6821。 （十五）喷粉器：由喷粉器主体、可拆卸式喷头、可更换式喷粉瓶和电池组成，用于将口腔成像用喷粉喷覆至牙齿、牙龈及相邻组织等需要成像扫描区域。分类编码：6855。 （十六）激光显微切割系统：主要由显微镜、荧光光源、控制装置和软件组成。用于在显微镜下通过激光对非均一性样品进行特定分选、收集，所得样品不用于辅助生育等高风险领域。分类编码：6841。 （十七）空气微尘粒子阻隔器：由主机（含高效微粒空气过滤器）和一次性空气过滤喷嘴(含软管)组成。通过对手术部位产生经过滤的非湍流空气, 减少手术过程中手术现场的直径大于特定尺寸的所有微粒，降低手术过程中患者感染风险。分类编码：6854。 （十八）医用胶片数字化扫描仪：通过读取X射线胶片上的图像信息，获取X射线数字图像，将X射线胶片上的信息保存到电脑，用于医生阅片及诊断。分类编码：6831。 （十九）接触式等离子体灭菌笔：主要由陶瓷等离子体发生笔头、笔身外壳（内含电源）和电源适配器组成。在陶瓷等离子体发生笔头与皮肤表面接触时，在皮肤表面便形成微等离子体。用于皮肤表面感染部位的杀菌消毒。分类编码：6821。 （二十）种植体定位器: 由传感器、保护盖、LED指示灯、手柄(含电池盖)及标记探针(含探针头和探针柄)组成。通过感应到金属种植体，由指示灯提示，确定种植体的位置。用于探测并定位包埋在牙龈下方的种植体位置。分类编码：6855。 （二十一）生物反馈胃肠动力仪：主要由主机、电极片、主板、电源和打印机组成。通过粘附在人体胃肠起搏点的电极片实时采集人体的胃肠电信号，作为胃肠功能的指标。用于辅助临床诊断和疗效评价。分类编码：6826。 （二十二）麻醉咽喉镜：主要由窥视片、手柄及电池组成。将窥视片插入喉部使用。用于在麻醉条件下进行喉部检查。分类编码：6822。 （二十三）低周波治疗仪：由外部刺激装置、吸附装置和电极组成。通过吸附装置吸附于体表，对体表至患部肌肉及神经进行电刺激。用于经皮镇痛或改善肌肉萎缩。分类编码：6826。 （二十四）支撑喉镜成套手术器械：主要由喉镜持针器、喉钳、喉剪、喉钩、喉刀及吸引管组成。用作对病人声带息肉、声带小结摘除手术中的辅助器械。分类编码：6805。 （二十五）口腔胶片读取器：以特殊波长光源照射胶片，转化为数字信号后传输给工作站。用于读取胶片中的病人牙齿X射线拍摄图像，输出到工作站中还原为数字图像后供医生诊断用。分类编码：6831。 （二十六）热塑笔：主要由热塑笔杆、切割头、熨烫头组成。在手术过程中进行骨组织加工，通过切割头和熨烫头加热材料来切割和塑形骨板的残端和边缘。用于进行颅骨切开术骨瓣回复固定和颅颌面创伤手术的骨骼重建手术。包含一次性无菌组件。分类编码：6810。 （二十七）医学影像图文存储介质：用于医疗机构内医学影像、胃镜检查图文报告等的分发、保存、备份和使用，同时内置DICOM浏览器，可在普通电脑上浏览患者DICOM检查图像。用于医学影像、报告的存储和医生阅片、诊断。分类编码：6821。 （二十八）新生儿蓝光治疗仪：由蓝光灯箱和支架等组成，用于新生儿高胆红素血症的治疗。分类编码：6826。 （二十九）体外用电动骨组织加工装置：由骨研磨机、一次性无菌粉碎组件和控制台等组成，其中粉碎组件包含切割圆盘、活塞和收骨屉。在骨科植入手术过程中进行骨组织加工，于无菌区内将移植用骨材料加工成尺寸适宜的骨颗粒。包含一次性无菌组件。分类编码：6810。 （三十）基质金属蛋白酶3（NMP-3）测定试剂盒（免疫比浊法）：由特异性检测试剂及其辅助试剂组成，检测人体样本中的基质金属蛋白酶3。用于风湿性关节炎的辅助诊断。分类编码：6840。 三、不作为医疗器械管理的产品（25个） （一）外部数据导入部件：由用于数据输入的模块、打开和关闭数据输入的控制盒、摄像头控制单元和电缆连接组成。用于辅助将数据从外部设备导入并显示在眼科手术显微镜的目镜视野下。 （二）CO2测定用管路：由气道转接头，采样管和接口组成。与特定监护类设备联合使用，将气体从呼吸管道传输至监护设备，对微流CO2进行测定。 （三）左/右角度控制旋钮：内部轮廓与左/右弯角手轮相嵌合，安装在内窥镜左/右弯角手轮上，通过对其操作可带动左/右弯角手轮，控制弯曲部的方向。 （四）一次性使用玻切头连管：用于在眼科玻璃体切割手术中连接特定的玻切头与玻璃体切割器，建立一个玻切头与玻璃体切割器之间的密闭通道，玻璃体切割器产生的气体和负压通过该连管传输到玻切头。 （五）管道系统：由管道、接头、分离柱、容积袋等组成，作为细胞分选系统的组成部件。 （六）血液辐照指示标签：包含辐照感光胶片，通过铯或钴放射源的辐照机或X射线辐照机的辐照，感光胶片在高能量放射线曝光下改变颜色。用于显示在输血前是否对血液成分进行辐照。 （七）剂量测量暗盒：仅用于将辐射感光胶片安装在其中。辐射感光胶片被血液辐照及照射后，再使用软件进行分析可以检测血液辐照机的辐照性能（剂量分布）。 （八）艾灸床：主要由床面（有开洞）、箱体、控制器和脚轮组成，不含艾条。由人躺在床面上使用，配合艾条使用，用于人体穴位艾灸。 （九）高频皮肤美容仪：主要由主机、高频发射头、电源线、触笔组成。采用射频技术作用于人体，达到胶原纤维的收缩和新生胶原纤维沉积，并增加胶原纤维弹性的目的。用于紧致松弛皮肤，减少皮肤皱纹和褶皱，改善皮肤外观。 （十）软式内镜一次性使用按钮：由一次性无菌的吸引按钮，送水、送气按钮，活检管道开口阀及活检阀管道开口阀冲洗器组成。与内镜配合使用。 （十一）放射剂量数据存储软件：通过网络与医学影像存储和传输系统（PACS/RIS）连接，收集PACS/RIS扫描系统的检查设定参数和X射线放射剂量以及其他信息，存储并显示基于设备和基于患者的累积剂量记录，对所收集的放射量数据进行分析，对方案进行管理，同时管理设备使用情况并显示结果。所收集的数据和分析结果不用于患者诊断或治疗目的。 （十二）射线束剂量测量系统：该系统是三维圆柱形探测器阵列，用于测量辐射剂量分布，以便在同一模体几何条件下，比较模拟剂量分布与治疗计划系统（TPS）所计算出来的剂量分布。治疗计划不使用该射线束剂量测量系统比较结果进行修改。 （十三）自动拔盖机：由试管架和拔盖机主机组成。用于医院检验科或医学实验室，用于代替由人工完成的真空采血管试管盖子拔除。不含生物安全柜模块。 （十四）溶血、脂血、黄疸样本检查液：主要成分为0.9%氯化钠溶液，在专用分析仪上在不同波长下半定量测定样本中的溶血、脂血、黄疸。用于检测前样本状态的评估。 （十五）脉搏血样饱和度探头延长线：由仪器端连接器、电缆、探头连接插头组成。与血样探头配套使用，用于采集和传递人体血氧、脉搏等生理信号。 （十六）闭孔器：与双极电手术系统配套使用，作为旋转外鞘的内芯，可闭塞旋转外鞘喙部的窗口，辅助旋转外鞘进入宫腔。 （十七）无线数据传输终端：与特定的植入式心脏起搏器/除颤器配合使用，用于建立植入式心脏起搏器/除颤器与程控仪的数据交换，以遥感方式从植入式心脏起搏器/除颤器中读取或输入数据（读取或输入的数据发送到或来源于配套用程控仪）。不干扰或处理从植入式心脏起搏器/除颤器中接受的数据，仅用于数据传输。 （十八）柔性气管切开转接头：由阳连接器接口、管路、阴连接器接口组成。与呼吸机配合使用，连接呼吸管路和气切套管。 （十九）滚动台车：主要由扳手、标准设备支架、关节臂、通道盖、延长设备支架和遥控器座组成，不含电源。用于支撑和移动特定的设备。 （二十）吸引调节器及配件：由压力表、调节钮、接头、安全瓶、硅胶连接管、污秽瓶组成。借助医疗中央气体吸引系统的负压源，协助调整吸引系统的终端达到所需的负压值，并提供适当及持续性的抽吸压力。用于医疗中作为负压吸引的负压调节装置。 （二十一）标本摄影系统：主要由推车、箱式X射线系统（含高压发生器、X射线管、非晶硒数字探测器、曝光计时器）、采集工作站、标本托架组成。用于各解剖部位手术和组织芯活检标本的数字X射线成像，不作为诊断依据。 （二十二）医用流量计及配件：由医用流量计本体、接口、流量管、湿润杯、透明鼻管（或流量计塑料接头）组成。可设置于医院病房中每张病床边的墙上，也可以被安装在氧气压力调节器上。用于为患者提供气体时的流量控制。 （二十三）送水管：作为内镜送水泵的附件，一头连接水瓶，一头连接副送水管，与带有副送水口的内镜配合，用于送水过程使用。 （二十四）纳米晶片微粒按摩头：由纳米晶片和塑料按摩手柄组成。与按摩仪配合使用。 （二十五）透析器预冲装置：由控制系统、蠕动泵、预冲水路和透析器固定支架等组成。利用透析用反渗水来填充透析器、排除透析器中的空气，是供透析前对透析器进行预冲以排除透析器中的消毒液或空气的设备，以达到节约生理盐水的目的。用于血液透析前对透析器进行预冲处理，以排除透析器中的消毒液或空气。 四、需视情况确定类别的产品（1个） 医用胶片数字化扫描仪：通过读取X射线胶片上的图像信息，获取X射线数字图像，将X射线胶片上的信息转换为常用的DICOM、JPEG、BMP的文件形式保存到电脑里。若扫描所得影像用于诊断，作为II类医疗器械管理，分类编码：6821；否则不作为医疗器械管理。 自本文件发布之日起，管理类别调整为高类的，对已经获准注册的医疗器械产品，应向相应食品药品监管部门申报注册，在此注册审批决定作出之前，原医疗器械注册证书在有效期内可以继续使用；已受理但尚未作出审批决定的医疗器械产品，原受理部门可按照原管理类别及相应法规要求开展技术审评、行政审批，予以批准注册的，按照原管理类别发放医疗器械注册证书，产品获得注册证书后应向相应食品药品监管部门申报注册。 对于不作为医疗器械管理的，如已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证书不得继续使用。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年11月24日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对腹腔镜手术用内窥镜自动调控定位装置等61个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（5个） （一）腹腔镜手术用内窥镜自动调控定位装置：主要由主机、聚焦模块、头盖（信号发射用）、脚踏板、显示器组成。通过信号发射头盖和显示器来决定硬镜的活动方向和位置，然后踩脚踏板可将硬镜活动到所需位置和方向，与患者接触。用于在腹腔镜术中协助医生操作硬镜的位置和方向。分类编码：6822。 （二）髓内钉延长系统：由磁手柄、控制面板及电源适配器组成。与特定的可延长髓内钉配合使用，用于控制髓内钉在髓腔里的缩回或伸长。分类编码：6821。 （三）电子交叉配血系统：通过采集献血者血袋及患者的血型和抗体筛查检测结果，对采集数据进行确认，在抗体筛查结果均为阴性的条件下，匹配相同血型的献血者与患者血液。可以独立使用，也可与血液配型设备配合使用。用于指导医疗机构输血前配血工作。分类编码：6870。 （四）数字化X射线透视摄影系统：由高压发生器、X射线管组件、限束器、诊断床、图像处理装置、平板探测器组成。用于对患者的头部、躯干、四肢进行数字X射线摄影、透视和胃肠诊断、数字减影血管造影、体层摄影、泌尿摄影。分类编码：6830。 （五）电子宫腔观察镜：由镜芯(包含CMOS摄像头和LED冷光源)、操作手柄、数据传输线等组成。与一次性镜鞘配套使用，通过阴道进入子宫宫腔进行观察。用于辅助医生观察宫腔内情况。分类编码：6822。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（30个） （一）癫痫发作报警器：由床垫传感器和电路盒组成。床垫传感器可以检测人体的动作信息，从而转化为电信号。用于癫痫患者或小儿惊厥患者睡眠状态下，癫痫发作时即时报警。分类编码：6821。 （二）睑板腺热脉动治疗仪：由主机以及一次性使用无菌眼睑治疗头（包含眼杯和眼睑加热器等）组成。通过为眼睑内表面的睑板腺附近提供受控的热量，促进囊性睑板腺排出脂质，形成泪液的表层，防止泪液过度蒸发。用于对慢性眼皮囊性症状的成人患者眼部加热和加压治疗。分类编码：6826。 （三）曲臂照明灯：主要由灯头（包含LED光源）、导光光纤、折射镜、手柄、电池组成。用于口腔和咽喉部的检查照明。分类编码：6822。 （四）皮肤病变组织放大观察镜：主要由灯头（包含LED光源）、放大镜、物镜、手柄、电池组成。用于对患者皮肤的病变组织进行放大观察。分类编码：6822。 （五）照明式鼻镜：主要由灯头（包含LED光源）、放大镜、手柄、电池组成。用于鼻腔检查。分类编码：6822。 （六）照明式压舌板夹持器：主要由灯头（包含LED光源）、手柄、电池组成。通过夹持压舌板，用于口腔和咽部的检查。分类编码：6822。 （七）电激光生发仪：由头盔（包含二极管激光器和发光二极管）、控制器、电源和连线组成。通过发出波长约655nm的激光照射头皮，为弱激光治疗设备。用于促进男性雄激素源性脱发患者头发生长。分类编码：6824。 （八）眼科冷冻治疗仪：主要由主机、探针、电源线、气体软管及脚踏开关组成。采用冷冻探针暂时接触患者的病变部位，通过操作脚踏开关控制冻融循环。用于眼科手术中对患者眼部疾病的冷冻治疗。分类编码：6858。 （九）医用臭氧灭菌器：主要由柜体（包括灭菌室）、真空系统、臭氧发生注入系统、活化（加湿）系统、臭氧分解系统和控制系统组成。通过臭氧发生器产生臭氧。用于对医疗器械进行灭菌。分类编码：6857。 （十）视功能检查仪：主要由液晶显示屏、遥控器、电源适配器、电源线、壁挂套件（用于挂壁式安装时支撑机器）、3D偏振眼镜组成。被检查者通过观察显示屏上的不同视标并通过遥控器进行应答来确定其视力情况。用于自主视力测试、色盲色弱检查、散光测试、双眼平衡检查和立体视觉检查。分类编码6820。 （十一）皮肤毛发观察仪：由摄像头、LED光源、电脑、打印机及软件组成。利用高像素摄像头对皮肤表面和毛发进行拍摄，将图像保存，并可回放。用于对人皮肤、毛发的病变组织进行拍照和观察。分类编码：6822。 （十二）便携式电子皮肤镜：主要由镜头模块、光电转换模块、主控模块组成。用于观察病变皮肤的表皮和真皮及病变毛囊，并可采集影像图片用于诊断。分类编码：6822。 （十三）乳腺触诊诊断仪：主要由主机、探头、适配器组成。使用由压力传感元件组成的手持式探头接触人体，产生压力图像，对组织弹性参数或硬度进行成像或量化。分类编码：6821。 （十四）饲管定位系统：由带导丝发射头的导丝、监视器、接收器、电缆和支架组成。在饲管置入过程中显示并追踪饲管的路径，协助操作者将特定的饲管置入需要肠道营养患者的胃部或小肠，用于在开始进行肠内营养前确认饲管置管位置。分类编码：6821。 （十五）喷粉器：由喷粉器主体、可拆卸式喷头、可更换式喷粉瓶和电池组成，用于将口腔成像用喷粉喷覆至牙齿、牙龈及相邻组织等需要成像扫描区域。分类编码：6855。 （十六）激光显微切割系统：主要由显微镜、荧光光源、控制装置和软件组成。用于在显微镜下通过激光对非均一性样品进行特定分选、收集，所得样品不用于辅助生育等高风险领域。分类编码：6841。 （十七）空气微尘粒子阻隔器：由主机（含高效微粒空气过滤器）和一次性空气过滤喷嘴(含软管)组成。通过对手术部位产生经过滤的非湍流空气, 减少手术过程中手术现场的直径大于特定尺寸的所有微粒，降低手术过程中患者感染风险。分类编码：6854。 （十八）医用胶片数字化扫描仪：通过读取X射线胶片上的图像信息，获取X射线数字图像，将X射线胶片上的信息保存到电脑，用于医生阅片及诊断。分类编码：6831。 （十九）接触式等离子体灭菌笔：主要由陶瓷等离子体发生笔头、笔身外壳（内含电源）和电源适配器组成。在陶瓷等离子体发生笔头与皮肤表面接触时，在皮肤表面便形成微等离子体。用于皮肤表面感染部位的杀菌消毒。分类编码：6821。 （二十）种植体定位器: 由传感器、保护盖、LED指示灯、手柄(含电池盖)及标记探针(含探针头和探针柄)组成。通过感应到金属种植体，由指示灯提示，确定种植体的位置。用于探测并定位包埋在牙龈下方的种植体位置。分类编码：6855。 （二十一）生物反馈胃肠动力仪：主要由主机、电极片、主板、电源和打印机组成。通过粘附在人体胃肠起搏点的电极片实时采集人体的胃肠电信号，作为胃肠功能的指标。用于辅助临床诊断和疗效评价。分类编码：6826。 （二十二）麻醉咽喉镜：主要由窥视片、手柄及电池组成。将窥视片插入喉部使用。用于在麻醉条件下进行喉部检查。分类编码：6822。 （二十三）低周波治疗仪：由外部刺激装置、吸附装置和电极组成。通过吸附装置吸附于体表，对体表至患部肌肉及神经进行电刺激。用于经皮镇痛或改善肌肉萎缩。分类编码：6826。 （二十四）支撑喉镜成套手术器械：主要由喉镜持针器、喉钳、喉剪、喉钩、喉刀及吸引管组成。用作对病人声带息肉、声带小结摘除手术中的辅助器械。分类编码：6805。 （二十五）口腔胶片读取器：以特殊波长光源照射胶片，转化为数字信号后传输给工作站。用于读取胶片中的病人牙齿X射线拍摄图像，输出到工作站中还原为数字图像后供医生诊断用。分类编码：6831。 （二十六）热塑笔：主要由热塑笔杆、切割头、熨烫头组成。在手术过程中进行骨组织加工，通过切割头和熨烫头加热材料来切割和塑形骨板的残端和边缘。用于进行颅骨切开术骨瓣回复固定和颅颌面创伤手术的骨骼重建手术。包含一次性无菌组件。分类编码：6810。 （二十七）医学影像图文存储介质：用于医疗机构内医学影像、胃镜检查图文报告等的分发、保存、备份和使用，同时内置DICOM浏览器，可在普通电脑上浏览患者DICOM检查图像。用于医学影像、报告的存储和医生阅片、诊断。分类编码：6821。 （二十八）新生儿蓝光治疗仪：由蓝光灯箱和支架等组成，用于新生儿高胆红素血症的治疗。分类编码：6826。 （二十九）体外用电动骨组织加工装置：由骨研磨机、一次性无菌粉碎组件和控制台等组成，其中粉碎组件包含切割圆盘、活塞和收骨屉。在骨科植入手术过程中进行骨组织加工，于无菌区内将移植用骨材料加工成尺寸适宜的骨颗粒。包含一次性无菌组件。分类编码：6810。 （三十）基质金属蛋白酶3（NMP-3）测定试剂盒（免疫比浊法）：由特异性检测试剂及其辅助试剂组成，检测人体样本中的基质金属蛋白酶3。用于风湿性关节炎的辅助诊断。分类编码：6840。 三、不作为医疗器械管理的产品（25个） （一）外部数据导入部件：由用于数据输入的模块、打开和关闭数据输入的控制盒、摄像头控制单元和电缆连接组成。用于辅助将数据从外部设备导入并显示在眼科手术显微镜的目镜视野下。 （二）CO2测定用管路：由气道转接头，采样管和接口组成。与特定监护类设备联合使用，将气体从呼吸管道传输至监护设备，对微流CO2进行测定。 （三）左/右角度控制旋钮：内部轮廓与左/右弯角手轮相嵌合，安装在内窥镜左/右弯角手轮上，通过对其操作可带动左/右弯角手轮，控制弯曲部的方向。 （四）一次性使用玻切头连管：用于在眼科玻璃体切割手术中连接特定的玻切头与玻璃体切割器，建立一个玻切头与玻璃体切割器之间的密闭通道，玻璃体切割器产生的气体和负压通过该连管传输到玻切头。 （五）管道系统：由管道、接头、分离柱、容积袋等组成，作为细胞分选系统的组成部件。 （六）血液辐照指示标签：包含辐照感光胶片，通过铯或钴放射源的辐照机或X射线辐照机的辐照，感光胶片在高能量放射线曝光下改变颜色。用于显示在输血前是否对血液成分进行辐照。 （七）剂量测量暗盒：仅用于将辐射感光胶片安装在其中。辐射感光胶片被血液辐照及照射后，再使用软件进行分析可以检测血液辐照机的辐照性能（剂量分布）。 （八）艾灸床：主要由床面（有开洞）、箱体、控制器和脚轮组成，不含艾条。由人躺在床面上使用，配合艾条使用，用于人体穴位艾灸。 （九）高频皮肤美容仪：主要由主机、高频发射头、电源线、触笔组成。采用射频技术作用于人体，达到胶原纤维的收缩和新生胶原纤维沉积，并增加胶原纤维弹性的目的。用于紧致松弛皮肤，减少皮肤皱纹和褶皱，改善皮肤外观。 （十）软式内镜一次性使用按钮：由一次性无菌的吸引按钮，送水、送气按钮，活检管道开口阀及活检阀管道开口阀冲洗器组成。与内镜配合使用。 （十一）放射剂量数据存储软件：通过网络与医学影像存储和传输系统（PACS/RIS）连接，收集PACS/RIS扫描系统的检查设定参数和X射线放射剂量以及其他信息，存储并显示基于设备和基于患者的累积剂量记录，对所收集的放射量数据进行分析，对方案进行管理，同时管理设备使用情况并显示结果。所收集的数据和分析结果不用于患者诊断或治疗目的。 （十二）射线束剂量测量系统：该系统是三维圆柱形探测器阵列，用于测量辐射剂量分布，以便在同一模体几何条件下，比较模拟剂量分布与治疗计划系统（TPS）所计算出来的剂量分布。治疗计划不使用该射线束剂量测量系统比较结果进行修改。 （十三）自动拔盖机：由试管架和拔盖机主机组成。用于医院检验科或医学实验室，用于代替由人工完成的真空采血管试管盖子拔除。不含生物安全柜模块。 （十四）溶血、脂血、黄疸样本检查液：主要成分为0.9%氯化钠溶液，在专用分析仪上在不同波长下半定量测定样本中的溶血、脂血、黄疸。用于检测前样本状态的评估。 （十五）脉搏血样饱和度探头延长线：由仪器端连接器、电缆、探头连接插头组成。与血样探头配套使用，用于采集和传递人体血氧、脉搏等生理信号。 （十六）闭孔器：与双极电手术系统配套使用，作为旋转外鞘的内芯，可闭塞旋转外鞘喙部的窗口，辅助旋转外鞘进入宫腔。 （十七）无线数据传输终端：与特定的植入式心脏起搏器/除颤器配合使用，用于建立植入式心脏起搏器/除颤器与程控仪的数据交换，以遥感方式从植入式心脏起搏器/除颤器中读取或输入数据（读取或输入的数据发送到或来源于配套用程控仪）。不干扰或处理从植入式心脏起搏器/除颤器中接受的数据，仅用于数据传输。 （十八）柔性气管切开转接头：由阳连接器接口、管路、阴连接器接口组成。与呼吸机配合使用，连接呼吸管路和气切套管。 （十九）滚动台车：主要由扳手、标准设备支架、关节臂、通道盖、延长设备支架和遥控器座组成，不含电源。用于支撑和移动特定的设备。 （二十）吸引调节器及配件：由压力表、调节钮、接头、安全瓶、硅胶连接管、污秽瓶组成。借助医疗中央气体吸引系统的负压源，协助调整吸引系统的终端达到所需的负压值，并提供适当及持续性的抽吸压力。用于医疗中作为负压吸引的负压调节装置。 （二十一）标本摄影系统：主要由推车、箱式X射线系统（含高压发生器、X射线管、非晶硒数字探测器、曝光计时器）、采集工作站、标本托架组成。用于各解剖部位手术和组织芯活检标本的数字X射线成像，不作为诊断依据。 （二十二）医用流量计及配件：由医用流量计本体、接口、流量管、湿润杯、透明鼻管（或流量计塑料接头）组成。可设置于医院病房中每张病床边的墙上，也可以被安装在氧气压力调节器上。用于为患者提供气体时的流量控制。 （二十三）送水管：作为内镜送水泵的附件，一头连接水瓶，一头连接副送水管，与带有副送水口的内镜配合，用于送水过程使用。 （二十四）纳米晶片微粒按摩头：由纳米晶片和塑料按摩手柄组成。与按摩仪配合使用。 （二十五）透析器预冲装置：由控制系统、蠕动泵、预冲水路和透析器固定支架等组成。利用透析用反渗水来填充透析器、排除透析器中的空气，是供透析前对透析器进行预冲以排除透析器中的消毒液或空气的设备，以达到节约生理盐水的目的。用于血液透析前对透析器进行预冲处理，以排除透析器中的消毒液或空气。 四、需视情况确定类别的产品（1个） 医用胶片数字化扫描仪：通过读取X射线胶片上的图像信息，获取X射线数字图像，将X射线胶片上的信息转换为常用的DICOM、JPEG、BMP的文件形式保存到电脑里。若扫描所得影像用于诊断，作为II类医疗器械管理，分类编码：6821；否则不作为医疗器械管理。 自本文件发布之日起，管理类别调整为高类的，对已经获准注册的医疗器械产品，应向相应食品药品监管部门申报注册，在此注册审批决定作出之前，原医疗器械注册证书在有效期内可以继续使用；已受理但尚未作出审批决定的医疗器械产品，原受理部门可按照原管理类别及相应法规要求开展技术审评、行政审批，予以批准注册的，按照原管理类别发放医疗器械注册证书，产品获得注册证书后应向相应食品药品监管部门申报注册。 对于不作为医疗器械管理的，如已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证书不得继续使用。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年11月24日
关于进一步加强装饰性彩色平光隐形眼镜监督检查的通知 | 食药监械监便函〔2014〕110号 | FGWJ-2014-10241 | 2014-10-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 全国开展医疗器械“五整治”专项行动以来，违法违规经营医疗器械行为得到了有效遏制，查处了一批大案要案，市场秩序明显好转，专项整治取得了阶段性成果。但是，近期一些地方非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为屡屡出现，10月18日中央电视台“朝闻天下”播出“伤人的美瞳”节目，对个别地区装饰性彩色平光隐形眼镜经营中出现的违法违规行为进行了报道，暴露出一些地方在医疗器械监管方面还存在薄弱环节，各级监管部门必须高度重视，以保障广大群众用械安全的高度责任感，切实采取有效措施，组织专门力量开展监督检查，严厉打击违规经营医疗器械行为，把“五整治”专项行动不断推向深入。现将进一步加强装饰性彩色平光隐形眼镜监督检查的有关事宜通知如下： 一、检查重点 重点检查装饰性彩色平光隐形眼镜和护理液等产品的经营企业，以眼镜商城、小商品市场、隐形眼镜经营店、眼镜店、购物商场、学校周边饰品店铺等较集中的场所为重点检查区域，全面排查，不留死角。 二、检查内容 （一）经营企业是否取得经营许可证及是否超范围经营装饰性彩色平光隐形眼镜等。 （二）经营的装饰性彩色平光隐形眼镜等是否取得《医疗器械注册证》等相关法定证明文件。 （三）购销渠道是否合法，是否建立进货查验制度，购销记录是否健全、真实和可追溯。 （四）是否销售过期、淘汰、伪劣假冒产品。 三、工作要求 （一）提高认识，加强领导。地方各级食品药品监督管理部门要进一步提高开展装饰性彩色平光隐形眼镜监督检查的认识，加强领导，精心组织，制定切实可行的监督检查工作方案。要以更坚定的决心、更有力的措施，对本行政区域内经营装饰性彩色平光隐形眼镜企业开展全面监督检查，不断巩固和扩大已有成果。监督检查过程中，要切实转变作风，层层落实监管责任，确保监督检查取得实效。 （二）突出重点，严肃查处。地方各级食品药品监督管理部门要按照此次监督检查的检查重点和检查内容，集中力量，做好监督检查，由点向面拓展。对监督检查中发现的问题，必须要求相关企业限期整改，并积极开展跟踪检查，督促整改到位；对检查中发现的违法违规问题要及时依法严肃查处，坚持露头就打和“从严、从重、从快”处理的原则，对违法行为始终保持高压态势；涉嫌犯罪的一律移送公安机关依法追究刑事责任。情节严重的，要坚决予以曝光。 （三）标本兼治，综合治理。地方各级食品药品监督管理部门要把监督检查作为突破口，创新监管方式，持续有序地制定一些标本兼治的真招实策，为建立健全最严格的监管制度打好基础。要大力加强科普知识宣传和舆论的正面引导工作，指导消费者正确选购和使用医疗器械。要畅通投诉举报渠道，充分发挥公众的监督作用。要与相关部门、新闻媒体等密切配合，群策群力，着力提升社会共治水平，构建监管长效机制，努力做好医疗器械质量安全监管工作。 （四）严格纪律，依法问责。在监督检查中，地方各级食品药品监督管理部门必须认真落实责任，严格执法，文明执法，坚决防止走过场、摆样子，坚决杜绝借检查之机乱收费、乱罚款，树立食品药品监督管理部门的良好形象。 联 系 人：杨志强 电 话：010-88331471 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年10月21日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 全国开展医疗器械“五整治”专项行动以来，违法违规经营医疗器械行为得到了有效遏制，查处了一批大案要案，市场秩序明显好转，专项整治取得了阶段性成果。但是，近期一些地方非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为屡屡出现，10月18日中央电视台“朝闻天下”播出“伤人的美瞳”节目，对个别地区装饰性彩色平光隐形眼镜经营中出现的违法违规行为进行了报道，暴露出一些地方在医疗器械监管方面还存在薄弱环节，各级监管部门必须高度重视，以保障广大群众用械安全的高度责任感，切实采取有效措施，组织专门力量开展监督检查，严厉打击违规经营医疗器械行为，把“五整治”专项行动不断推向深入。现将进一步加强装饰性彩色平光隐形眼镜监督检查的有关事宜通知如下： 一、检查重点 重点检查装饰性彩色平光隐形眼镜和护理液等产品的经营企业，以眼镜商城、小商品市场、隐形眼镜经营店、眼镜店、购物商场、学校周边饰品店铺等较集中的场所为重点检查区域，全面排查，不留死角。 二、检查内容 （一）经营企业是否取得经营许可证及是否超范围经营装饰性彩色平光隐形眼镜等。 （二）经营的装饰性彩色平光隐形眼镜等是否取得《医疗器械注册证》等相关法定证明文件。 （三）购销渠道是否合法，是否建立进货查验制度，购销记录是否健全、真实和可追溯。 （四）是否销售过期、淘汰、伪劣假冒产品。 三、工作要求 （一）提高认识，加强领导。地方各级食品药品监督管理部门要进一步提高开展装饰性彩色平光隐形眼镜监督检查的认识，加强领导，精心组织，制定切实可行的监督检查工作方案。要以更坚定的决心、更有力的措施，对本行政区域内经营装饰性彩色平光隐形眼镜企业开展全面监督检查，不断巩固和扩大已有成果。监督检查过程中，要切实转变作风，层层落实监管责任，确保监督检查取得实效。 （二）突出重点，严肃查处。地方各级食品药品监督管理部门要按照此次监督检查的检查重点和检查内容，集中力量，做好监督检查，由点向面拓展。对监督检查中发现的问题，必须要求相关企业限期整改，并积极开展跟踪检查，督促整改到位；对检查中发现的违法违规问题要及时依法严肃查处，坚持露头就打和“从严、从重、从快”处理的原则，对违法行为始终保持高压态势；涉嫌犯罪的一律移送公安机关依法追究刑事责任。情节严重的，要坚决予以曝光。 （三）标本兼治，综合治理。地方各级食品药品监督管理部门要把监督检查作为突破口，创新监管方式，持续有序地制定一些标本兼治的真招实策，为建立健全最严格的监管制度打好基础。要大力加强科普知识宣传和舆论的正面引导工作，指导消费者正确选购和使用医疗器械。要畅通投诉举报渠道，充分发挥公众的监督作用。要与相关部门、新闻媒体等密切配合，群策群力，着力提升社会共治水平，构建监管长效机制，努力做好医疗器械质量安全监管工作。 （四）严格纪律，依法问责。在监督检查中，地方各级食品药品监督管理部门必须认真落实责任，严格执法，文明执法，坚决防止走过场、摆样子，坚决杜绝借检查之机乱收费、乱罚款，树立食品药品监督管理部门的良好形象。 联 系 人：杨志强 电 话：010-88331471 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年10月21日
关于转发国家标准委办公室同意全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会骨科植入物分技术委员会换届及组成方案有关批复的函 | 食药监科便函〔2014〕87号 | FGWJ-2014-10236 | 2014-10-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 标管中心： 现将《国家标准委办公室关于全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会骨科植入物分技术委员会换届及组成方案的复函》（标委办综合函〔2014〕149号）转发你单位，请通知相关技委会遵照执行。 附件：国家标准委办公室关于全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会骨科植入物分技术委员会换届及组成方案的复函 国家食品药品监督管理总局科技和标准司 2014年10月9日 食药监科便函〔2014〕87号 附件.PDF | 标管中心： 现将《国家标准委办公室关于全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会骨科植入物分技术委员会换届及组成方案的复函》（标委办综合函〔2014〕149号）转发你单位，请通知相关技委会遵照执行。 附件：国家标准委办公室关于全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会骨科植入物分技术委员会换届及组成方案的复函 国家食品药品监督管理总局科技和标准司 2014年10月9日 食药监科便函〔2014〕87号 附件.PDF
食品药品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知【废止】 | 食药监械监〔2014〕235号 | FGWJ-2014-10396 | 2014-09-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强医疗器械生产监管，根据《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）和《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》（食药监械监〔2014〕234号），总局组织修订了《国家重点监管医疗器械目录》（以下简称《目录》），现印发给你们，请按照《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》对《目录》中所列品种的生产实施重点监管。 原国家食品药品监督管理局发布的《关于印发国家重点监管医疗器械目录（2009年版）的通知》（国食药监械〔2009〕395号）即行废止。 附件：国家重点监管医疗器械目录 国家食品药品监督管理总局 2014年9月30日 附件 国家重点监管医疗器械目录 一、一次性使用输血、输液、注射用医疗器械 1．一次性使用无菌注射器（含自毁式、胰岛素注射、高压造影用）； 2．一次性使用无菌注射针（含牙科、注射笔用）； 3．一次性使用输液器（含精密、避光、压力输液等各型式）； 4．一次性使用静脉输液针； 5．一次性使用静脉留置针； 6．一次性使用真空采血器； 7．一次性使用输血器； 8．一次性使用塑料血袋； 9．一次性使用麻醉穿刺包。 二、植入材料和人工器官类医疗器械 1．普通骨科植入物（含金属、无机、聚合物等材料的板、钉、针、棒、丝、填充、修复材料等）； 2．脊柱内固定器材； 3．人工关节； 4．人工晶体； 5．血管支架（含动静脉及颅内等中枢及外周血管用支架）； 6．心脏缺损修补/封堵器械； 7．人工心脏瓣膜； 8．血管吻合器械（含血管吻合器、动脉瘤夹）； 9．组织填充材料（含乳房、整形及眼科填充等）。 三、同种异体医疗器械 四、动物源医疗器械 五、计划生育用医疗器械 1．宫内节育器； 2．避孕套（含天然胶乳橡胶和人工合成材料）。 六、体外循环及血液处理医疗器械 1．人工心肺设备辅助装置（含接触血液的管路、滤器等）； 2．血液净化用器具（含接触血液的管路、过滤/透析/吸附器械）； 3．透析粉、透析液； 4．氧合器； 5．人工心肺设备； 6．血液净化用设备。 七、循环系统介入医疗器械 1．血管内造影导管； 2．球囊扩张导管； 3．中心静脉导管； 4．外周血管套管； 5．动静脉介入导丝、鞘管； 6．血管内封堵器械（含封堵器、栓塞栓子、微球）。 八、高风险体外诊断试剂 1．人间传染高致病性病原微生物（第三、四类危害）检测相关的试剂； 2．与血型、组织配型相关的试剂。 九、其他 1．角膜接触镜（含角膜塑形镜）； 2．医用可吸收缝线； 3．婴儿保育设备（含各类培养箱、抢救台）； 4．麻醉机/麻醉呼吸机； 5．生命支持用呼吸机； 6．除颤仪； 7．心脏起搏器； 8．医用防护口罩、医用防护服； 9．一次性使用非电驱动式输注泵； 10．电驱动式输注泵。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强医疗器械生产监管，根据《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）和《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》（食药监械监〔2014〕234号），总局组织修订了《国家重点监管医疗器械目录》（以下简称《目录》），现印发给你们，请按照《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》对《目录》中所列品种的生产实施重点监管。 原国家食品药品监督管理局发布的《关于印发国家重点监管医疗器械目录（2009年版）的通知》（国食药监械〔2009〕395号）即行废止。 附件：国家重点监管医疗器械目录 国家食品药品监督管理总局 2014年9月30日 附件 国家重点监管医疗器械目录 一、一次性使用输血、输液、注射用医疗器械 1．一次性使用无菌注射器（含自毁式、胰岛素注射、高压造影用）； 2．一次性使用无菌注射针（含牙科、注射笔用）； 3．一次性使用输液器（含精密、避光、压力输液等各型式）； 4．一次性使用静脉输液针； 5．一次性使用静脉留置针； 6．一次性使用真空采血器； 7．一次性使用输血器； 8．一次性使用塑料血袋； 9．一次性使用麻醉穿刺包。 二、植入材料和人工器官类医疗器械 1．普通骨科植入物（含金属、无机、聚合物等材料的板、钉、针、棒、丝、填充、修复材料等）； 2．脊柱内固定器材； 3．人工关节； 4．人工晶体； 5．血管支架（含动静脉及颅内等中枢及外周血管用支架）； 6．心脏缺损修补/封堵器械； 7．人工心脏瓣膜； 8．血管吻合器械（含血管吻合器、动脉瘤夹）； 9．组织填充材料（含乳房、整形及眼科填充等）。 三、同种异体医疗器械 四、动物源医疗器械 五、计划生育用医疗器械 1．宫内节育器； 2．避孕套（含天然胶乳橡胶和人工合成材料）。 六、体外循环及血液处理医疗器械 1．人工心肺设备辅助装置（含接触血液的管路、滤器等）； 2．血液净化用器具（含接触血液的管路、过滤/透析/吸附器械）； 3．透析粉、透析液； 4．氧合器； 5．人工心肺设备； 6．血液净化用设备。 七、循环系统介入医疗器械 1．血管内造影导管； 2．球囊扩张导管； 3．中心静脉导管； 4．外周血管套管； 5．动静脉介入导丝、鞘管； 6．血管内封堵器械（含封堵器、栓塞栓子、微球）。 八、高风险体外诊断试剂 1．人间传染高致病性病原微生物（第三、四类危害）检测相关的试剂； 2．与血型、组织配型相关的试剂。 九、其他 1．角膜接触镜（含角膜塑形镜）； 2．医用可吸收缝线； 3．婴儿保育设备（含各类培养箱、抢救台）； 4．麻醉机/麻醉呼吸机； 5．生命支持用呼吸机； 6．除颤仪； 7．心脏起搏器； 8．医用防护口罩、医用防护服； 9．一次性使用非电驱动式输注泵； 10．电驱动式输注泵。
食品药品监管总局关于印发医疗器械生产企业分类分级监督管理规定的通知【废止】 | 食药监械监〔2014〕234号 | FGWJ-2014-10395 | 2014-09-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为提高医疗器械生产监管的科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，根据《医疗器械监督管理条 例》（国务院令第650号）和《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号），总局组织制定了《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。 附件：医疗器械生产企业分类分级监督管理规定 国家食品药品监督管理总局总局 2014年9月30日 附件 医疗器械生产企业分类分级监督管理规定 第一章 总 则 第一条 为提高医疗器械生产企业监督管理科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，提高监管效能，依法保障医疗器械安全有效，根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械生产监督管理办法》等，特制定本规定。 第二条 本规定中的分类分级监督管理，是指根据医疗器械的风险程度、医疗器械生产企业的质量管理水平，并结合医疗器械不良事件、企业监管信用及产品投诉状况等因素，将医疗器械生产企业分为不同的类别，并按照属地监管原则，实施分级动态管理的活动。 第三条 本规定适用于各级食品药品监督管理部门对医疗器械生产企业分类分级监督管理活动的全过程。 第四条 国家食品药品监督管理总局负责制定《国家重点监管医疗器械目录》，指导和检查全国医疗器械生产企业分类分级监督管理工作。 省级食品药品监督管理部门负责制定《省级重点监管医疗器械目录》，并根据《国家重点监管医疗器械目录》、《省级重点监管医疗器械目录》和本行政区域内生产企业的质量管理水平，确定生产企业的监管级别，组织实施分类分级监督管理工作。 设区的市及以下食品药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械生产企业分类分级监督管理的具体工作。 第二章 生产企业的分类分级 第五条 医疗器械生产企业分为四个监管级别。 四级监管是对《国家重点监管医疗器械目录》涉及的生产企业和质量管理体系运行状况差、存在较大产品质量安全隐患的生产企业进行的监管活动。 三级监管是对《省级重点监管医疗器械目录》涉及的生产企业和质量管理体系运行状况较差、存在产品质量安全隐患的生产企业进行的监管活动。 二级监管是对除《国家重点监管医疗器械目录》和《省级重点监管医疗器械目录》以外的第二类医疗器械涉及的生产企业进行的监管活动。 一级监管是对除《国家重点监管医疗器械目录》和《省级重点监管医疗器械目录》以外的第一类医疗器械涉及的生产企业进行的监管活动。 医疗器械生产企业涉及多个监管级别的，按最高级别对其进行监管。 第六条 重点监管医疗器械目录的制定应当重点考虑以下因素： 产品的风险程度； 同类产品的注册数量与生产情况； 产品的市场占有率； 产品的监督抽验情况； 产品不良事件监测及召回情况； 产品质量投诉情况。 第七条 国家食品药品监督管理总局根据产品风险程度和监管工作实际，并根据风险较高的部分第三类产品，以及不良事件监测、风险监测和监督抽验等发现普遍存在严重问题的产品，制定《国家重点监管医疗器械目录》。 省级食品药品监督管理部门根据除《国家重点监管医疗器械目录》以外的其他第三类产品和部分第二类产品，以及不良事件监测、风险监测和监督抽验发现存在较严重问题的产品，制定《省级重点监管医疗器械目录》。 第八条 省级食品药品监督管理部门依据上述原则对本行政区域内医疗器械生产企业进行评估，并确定监管级别。 医疗器械生产企业监管级别评定工作按年度进行，对于企业出现重大质量事故或新增高风险产品等情况可即时评定并调整企业监管级别。各级食品药品监督管理部门按照评定的级别进行相应的监督管理。 第三章 监管措施 第九条 省级食品药品监督管理部门应当编制本行政区域的医疗器械生产企业监督检查计划，确定医疗器械监管的重点、检查频次和覆盖率，并监督实施。 第十条 各级食品药品监督管理部门对医疗器械生产企业按照监管级别确定监督检查的层级、方式、频次和其他管理措施，并综合运用全项目检查、飞行检查、日常检查、跟踪检查和监督抽验等多种形式强化监督管理。 第十一条 实施四级监管的医疗器械生产企业，各级食品药品监督管理部门应当采取特别严格的措施，加强监管。省级食品药品监督管理部门确定本行政区域内四级监管企业的检查频次，实施重点监管，每年对每家企业的全项目检查不少于一次。 第十二条 实施三级监管的医疗器械生产企业，各级食品药品监督管理部门应当采取严格的措施，防控风险。省级食品药品监督管理部门确定本行政区域内三级监管企业的检查频次，每两年对每家企业的全项目检查不少于一次。 第十三条 实施二级监管的医疗器械生产企业，由设区的市级食品药品监督管理部门确定本行政区域内二级监管企业的检查频次，每四年对每家企业的全项目检查不少于一次。 第十四条 实施一级监管的医疗器械生产企业，设区的市级食品药品监督管理部门在第一类产品生产企业备案后三个月内须组织开展一次全项目检查，并每年安排对本行政区域内一定比例的一级监管企业进行抽查。 第十五条 地方各级食品药品监督管理部门对于监管中发现的共性问题、突出问题或企业质量管理薄弱环节，要结合本行政区域的监管实际，制定加强监管的措施并组织实施。涉及重大问题的，应当及时向上一级食品药品监督管理部门报告。 第十六条 对于处于停产状态的生产企业，食品药品监督管理部门应当根据实际情况约谈企业负责人了解相关情况，以便开展后续监管工作。 第十七条 各级食品药品监督管理部门应当督促医疗器械生产企业加强风险管理，做好风险评估和风险控制，预防系统性风险，防止发生重大医疗器械质量事故。 第十八条 对于生产企业发生产品重大质量事故并造成严重后果的，省级食品药品监督管理部门应当及时组织检查，检查结果上报国家食品药品监督管理总局。一般质量事故由设区的市级食品药品监督管理部门组织检查。 第十九条 对于未按医疗器械产品技术要求组织生产，生产质量管理体系运行状况差，擅自降低生产条件，不能执行医疗器械相关法律法规的医疗器械生产企业，可视其情节依法责令其整改、限期整改、停产整改，直至吊销医疗器械生产许可证。 第二十条 地方各级食品药品监督管理部门应当建立本行政区域内医疗器械生产企业分类监督管理档案。监督管理档案应当包括医疗器械生产企业产品注册和备案、生产许可和备案、委托生产、监督检查、监督抽验、不良事件监测、产品召回、处罚情况、不良行为记录和投诉举报等信息，同时应当录入医疗器械生产企业监管信息系统并定期更新，确保相关信息及时、准确。 第四章 附 则 第二十一条 各级食品药品监督管理部门对医疗器械生产企业实施的监督检查主要包括全项目检查、飞行检查、日常检查和跟踪检查等。 全项目检查是指按照医疗器械生产质量管理规范逐条开展的检查。 飞行检查是指根据监管工作需要，对医疗器械生产企业开展的突击性有因检查。 日常检查是指对医疗器械生产企业开展的一般性监督检查或有侧重的单项监督检查。 跟踪检查是指对医疗器械生产企业有关问题的整改措施与整改效果的复核性检查。 第二十二条 本规定自发布之日起施行。原国家食品药品监督管理局《关于印发〈医疗器械生产日常监督管理规定〉的通知》（国食药监械〔2006〕19号）同时废止。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为提高医疗器械生产监管的科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，根据《医疗器械监督管理条 例》（国务院令第650号）和《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号），总局组织制定了《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。 附件：医疗器械生产企业分类分级监督管理规定 国家食品药品监督管理总局总局 2014年9月30日 附件 医疗器械生产企业分类分级监督管理规定 第一章 总 则 第一条 为提高医疗器械生产企业监督管理科学化水平，明确各级食品药品监督管理部门的监管责任，提高监管效能，依法保障医疗器械安全有效，根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械生产监督管理办法》等，特制定本规定。 第二条 本规定中的分类分级监督管理，是指根据医疗器械的风险程度、医疗器械生产企业的质量管理水平，并结合医疗器械不良事件、企业监管信用及产品投诉状况等因素，将医疗器械生产企业分为不同的类别，并按照属地监管原则，实施分级动态管理的活动。 第三条 本规定适用于各级食品药品监督管理部门对医疗器械生产企业分类分级监督管理活动的全过程。 第四条 国家食品药品监督管理总局负责制定《国家重点监管医疗器械目录》，指导和检查全国医疗器械生产企业分类分级监督管理工作。 省级食品药品监督管理部门负责制定《省级重点监管医疗器械目录》，并根据《国家重点监管医疗器械目录》、《省级重点监管医疗器械目录》和本行政区域内生产企业的质量管理水平，确定生产企业的监管级别，组织实施分类分级监督管理工作。 设区的市及以下食品药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械生产企业分类分级监督管理的具体工作。 第二章 生产企业的分类分级 第五条 医疗器械生产企业分为四个监管级别。 四级监管是对《国家重点监管医疗器械目录》涉及的生产企业和质量管理体系运行状况差、存在较大产品质量安全隐患的生产企业进行的监管活动。 三级监管是对《省级重点监管医疗器械目录》涉及的生产企业和质量管理体系运行状况较差、存在产品质量安全隐患的生产企业进行的监管活动。 二级监管是对除《国家重点监管医疗器械目录》和《省级重点监管医疗器械目录》以外的第二类医疗器械涉及的生产企业进行的监管活动。 一级监管是对除《国家重点监管医疗器械目录》和《省级重点监管医疗器械目录》以外的第一类医疗器械涉及的生产企业进行的监管活动。 医疗器械生产企业涉及多个监管级别的，按最高级别对其进行监管。 第六条 重点监管医疗器械目录的制定应当重点考虑以下因素： 产品的风险程度； 同类产品的注册数量与生产情况； 产品的市场占有率； 产品的监督抽验情况； 产品不良事件监测及召回情况； 产品质量投诉情况。 第七条 国家食品药品监督管理总局根据产品风险程度和监管工作实际，并根据风险较高的部分第三类产品，以及不良事件监测、风险监测和监督抽验等发现普遍存在严重问题的产品，制定《国家重点监管医疗器械目录》。 省级食品药品监督管理部门根据除《国家重点监管医疗器械目录》以外的其他第三类产品和部分第二类产品，以及不良事件监测、风险监测和监督抽验发现存在较严重问题的产品，制定《省级重点监管医疗器械目录》。 第八条 省级食品药品监督管理部门依据上述原则对本行政区域内医疗器械生产企业进行评估，并确定监管级别。 医疗器械生产企业监管级别评定工作按年度进行，对于企业出现重大质量事故或新增高风险产品等情况可即时评定并调整企业监管级别。各级食品药品监督管理部门按照评定的级别进行相应的监督管理。 第三章 监管措施 第九条 省级食品药品监督管理部门应当编制本行政区域的医疗器械生产企业监督检查计划，确定医疗器械监管的重点、检查频次和覆盖率，并监督实施。 第十条 各级食品药品监督管理部门对医疗器械生产企业按照监管级别确定监督检查的层级、方式、频次和其他管理措施，并综合运用全项目检查、飞行检查、日常检查、跟踪检查和监督抽验等多种形式强化监督管理。 第十一条 实施四级监管的医疗器械生产企业，各级食品药品监督管理部门应当采取特别严格的措施，加强监管。省级食品药品监督管理部门确定本行政区域内四级监管企业的检查频次，实施重点监管，每年对每家企业的全项目检查不少于一次。 第十二条 实施三级监管的医疗器械生产企业，各级食品药品监督管理部门应当采取严格的措施，防控风险。省级食品药品监督管理部门确定本行政区域内三级监管企业的检查频次，每两年对每家企业的全项目检查不少于一次。 第十三条 实施二级监管的医疗器械生产企业，由设区的市级食品药品监督管理部门确定本行政区域内二级监管企业的检查频次，每四年对每家企业的全项目检查不少于一次。 第十四条 实施一级监管的医疗器械生产企业，设区的市级食品药品监督管理部门在第一类产品生产企业备案后三个月内须组织开展一次全项目检查，并每年安排对本行政区域内一定比例的一级监管企业进行抽查。 第十五条 地方各级食品药品监督管理部门对于监管中发现的共性问题、突出问题或企业质量管理薄弱环节，要结合本行政区域的监管实际，制定加强监管的措施并组织实施。涉及重大问题的，应当及时向上一级食品药品监督管理部门报告。 第十六条 对于处于停产状态的生产企业，食品药品监督管理部门应当根据实际情况约谈企业负责人了解相关情况，以便开展后续监管工作。 第十七条 各级食品药品监督管理部门应当督促医疗器械生产企业加强风险管理，做好风险评估和风险控制，预防系统性风险，防止发生重大医疗器械质量事故。 第十八条 对于生产企业发生产品重大质量事故并造成严重后果的，省级食品药品监督管理部门应当及时组织检查，检查结果上报国家食品药品监督管理总局。一般质量事故由设区的市级食品药品监督管理部门组织检查。 第十九条 对于未按医疗器械产品技术要求组织生产，生产质量管理体系运行状况差，擅自降低生产条件，不能执行医疗器械相关法律法规的医疗器械生产企业，可视其情节依法责令其整改、限期整改、停产整改，直至吊销医疗器械生产许可证。 第二十条 地方各级食品药品监督管理部门应当建立本行政区域内医疗器械生产企业分类监督管理档案。监督管理档案应当包括医疗器械生产企业产品注册和备案、生产许可和备案、委托生产、监督检查、监督抽验、不良事件监测、产品召回、处罚情况、不良行为记录和投诉举报等信息，同时应当录入医疗器械生产企业监管信息系统并定期更新，确保相关信息及时、准确。 第四章 附 则 第二十一条 各级食品药品监督管理部门对医疗器械生产企业实施的监督检查主要包括全项目检查、飞行检查、日常检查和跟踪检查等。 全项目检查是指按照医疗器械生产质量管理规范逐条开展的检查。 飞行检查是指根据监管工作需要，对医疗器械生产企业开展的突击性有因检查。 日常检查是指对医疗器械生产企业开展的一般性监督检查或有侧重的单项监督检查。 跟踪检查是指对医疗器械生产企业有关问题的整改措施与整改效果的复核性检查。 第二十二条 本规定自发布之日起施行。原国家食品药品监督管理局《关于印发〈医疗器械生产日常监督管理规定〉的通知》（国食药监械〔2006〕19号）同时废止。
食品药品监管总局办公厅关于启用医疗器械生产经营许可备案信息系统的通知 | 食药监办械监函〔2014〕476号 | FGWJ-2014-10230 | 2014-09-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》已经总局颁布，于2014年10月1日起施行。为做好医疗器械生产经营许可备案信息化工作，提升监管效能，总局组织开发了“医疗器械生产经营许可备案信息系统”，现将有关事项通知如下： 一、该系统于2014年10月1日起正式启用。办理医疗器械生产经营许可备案、延续、变更、补发和注销等业务时，相关监管人员和企业有关人员可从国家食品药品监督管理总局网站首页（http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/）“网上办事”栏目中的“医疗器械生产经营许可备案信息系统”点击进入。使用手册和演示视频可从系统中下载。 二、各地要加强组织领导，明确系统管理的职责分工，确定系统管理员，分配系统使用权限，确保系统按时启用，确保医疗器械生产经营许可备案相关数据统一、权威。 三、各地医疗器械生产经营监管部门应作为本行政区域内该系统管理的牵头协调部门，负责组织相关宣贯培训和推广应用。 四、2014年10月1日后，有关省（区、市）局、设区的市级局仍需使用自行开发的系统进行医疗器械生产经营许可备案的，应当按照总局有关要求，于2014年底前做好与该系统的数据对接，确保该系统数据完整准确、及时更新，实现全国医疗器械监管信息的共享和互联互通。 系统咨询电话：010-88331479（生产监管） 010-88331471（经营监管） 系统咨询邮箱：cfda_qa@163.com 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年9月26日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》已经总局颁布，于2014年10月1日起施行。为做好医疗器械生产经营许可备案信息化工作，提升监管效能，总局组织开发了“医疗器械生产经营许可备案信息系统”，现将有关事项通知如下： 一、该系统于2014年10月1日起正式启用。办理医疗器械生产经营许可备案、延续、变更、补发和注销等业务时，相关监管人员和企业有关人员可从国家食品药品监督管理总局网站首页（http://www.sfda.gov.cn/WS01/CL0001/）“网上办事”栏目中的“医疗器械生产经营许可备案信息系统”点击进入。使用手册和演示视频可从系统中下载。 二、各地要加强组织领导，明确系统管理的职责分工，确定系统管理员，分配系统使用权限，确保系统按时启用，确保医疗器械生产经营许可备案相关数据统一、权威。 三、各地医疗器械生产经营监管部门应作为本行政区域内该系统管理的牵头协调部门，负责组织相关宣贯培训和推广应用。 四、2014年10月1日后，有关省（区、市）局、设区的市级局仍需使用自行开发的系统进行医疗器械生产经营许可备案的，应当按照总局有关要求，于2014年底前做好与该系统的数据对接，确保该系统数据完整准确、及时更新，实现全国医疗器械监管信息的共享和互联互通。 系统咨询电话：010-88331479（生产监管） 010-88331471（经营监管） 系统咨询邮箱：cfda_qa@163.com 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年9月26日
关于召开医疗器械生产经营企业及使用单位座谈会的通知 | 食药监械监便函〔2014〕99号 | FGWJ-2014-10227 | 2014-09-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 有关单位： 为广泛听取监管相对人对医疗器械监管工作的意见和建议，进一步推进政务公开，不断提高监管工作质量和水平，现定于2014年9月29日在北京召开医疗器械生产经营企业及使用单位座谈会。现将有关事项通知如下： 一、会议内容 1、总局医疗器械监管司介绍医疗器械监管工作有关情况。 2、听取生产经营企业及使用单位对医疗器械监督管理方面的意见和建议。 二、会议时间、地点 （一）会议时间：2014年9月29日9:00-16:00 （二）会议地点：中国职工之家A座四层22会议室（北京市西城区真武庙路1号长安商场正对面，电话：010-68576699） 三、参会单位及人员 （一）参会单位名单详见附件。 （二）特邀参会单位：南方医药经济研究所、中国社会科学院、中国药品监督管理研究会、中国医疗器械行业协会、中国医学装备协会、中国医药保健品进出口商会、中国保健协会。 （三）总局医疗器械监管司有关负责人。 四、其他事项 （一）请参会代表将意见和建议的书面材料带至会场，会前交到报到处。 （二）由于会场场地有限，此次座谈会未被邀请的企业可将意见和建议于9月29日前发送至邮箱（邮箱：qxjgzh@cfda.gov.cn） 附 件：参会单位名单 食品药品监管总局器械监管司 2014-09-23 食药监械监便函〔2014〕99号 附件.docx | 有关单位： 为广泛听取监管相对人对医疗器械监管工作的意见和建议，进一步推进政务公开，不断提高监管工作质量和水平，现定于2014年9月29日在北京召开医疗器械生产经营企业及使用单位座谈会。现将有关事项通知如下： 一、会议内容 1、总局医疗器械监管司介绍医疗器械监管工作有关情况。 2、听取生产经营企业及使用单位对医疗器械监督管理方面的意见和建议。 二、会议时间、地点 （一）会议时间：2014年9月29日9:00-16:00 （二）会议地点：中国职工之家A座四层22会议室（北京市西城区真武庙路1号长安商场正对面，电话：010-68576699） 三、参会单位及人员 （一）参会单位名单详见附件。 （二）特邀参会单位：南方医药经济研究所、中国社会科学院、中国药品监督管理研究会、中国医疗器械行业协会、中国医学装备协会、中国医药保健品进出口商会、中国保健协会。 （三）总局医疗器械监管司有关负责人。 四、其他事项 （一）请参会代表将意见和建议的书面材料带至会场，会前交到报到处。 （二）由于会场场地有限，此次座谈会未被邀请的企业可将意见和建议于9月29日前发送至邮箱（邮箱：qxjgzh@cfda.gov.cn） 附 件：参会单位名单 食品药品监管总局器械监管司 2014-09-23 食药监械监便函〔2014〕99号 附件.docx
食品药品监管总局办公厅关于交联胺化聚乙烯醇泡沫封堵肺减容系统等34个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2014〕177号 | FGWJ-2014-10228 | 2014-09-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对交联胺化聚乙烯醇泡沫封堵肺减容系统等34个产品的管理类别进行了分类界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（7个） （一）交联胺化聚乙烯醇泡沫封堵肺减容系统：由泡沫封闭剂组件、导管和附属品盒组成。泡沫封闭剂组件由A液（含2.1%胺化的聚乙烯醇、溶解于pH6.5的磷酸缓冲液中）和B液（含1.25%戊二醛、溶解于pH4.0磷酸缓冲液中）组成；附属品盒内有注射器、注射针头、旋塞和包裹。使用时将A液、B液与空气混合后制成泡沫封闭胶；再用注射器和导管通过支气管镜将泡沫封闭胶投入肺上部的大泡内，用于减少肺容量，阻塞肺部小的气道和侧枝旁路通道，治疗进展性肺气肿。分类编码：6846。 （二）青光眼治疗用引流多肽凝胶：由人工合成多肽和磷酸盐缓冲液组成。是青光眼滤过手术过程中使用的辅助器械。在手术中于创口处注射后，液态的凝胶在体温环境中变成固态的凝胶，靠其自身的膨胀和弹性将手术创口适当撑开，有效防止伤口闭合。该凝胶还能以适当的速度自发降解，起到引流房水的作用，使眼压在术后一段时间内保持在一定水平内。分类编码：6822。 （三）细菌纤维素壳聚糖敷料：由细菌纤维素和壳聚糖组成。用于各种开放性或闭合性感染创面和非感染性创面，可保护创面、吸收渗出液、为创面提供愈合环境。分类编码：6864。 （四）结晶纤维素敷料：由纤维素微纤维组成。用于烧伤、创伤、溃疡、褥疮、自体植皮供皮区，起创面保护、吸收渗出液和提供愈合环境的作用。分类编码：6864。 （五）前庭大腺扩张球囊：由硅胶球囊导管、带针注射器及手术刀组成，一次性使用无菌产品。用于治疗前庭大腺脓肿和囊肿，临床手术时用手术刀切开前庭大腺囊肿或脓肿进行引流，然后将球囊导管放置在囊肿腔或脓肿腔中扩张，防止其术后粘连闭合，再次形成脓肿或囊肿，直到手术开口自然愈合后取出球囊。分类编码：6866。 （六）齿科敷料：由金毛狗脊毛、橄榄油、丁香酚、碳酸钙、十二烷基硫酸钠、薄荷香精、纯水组成。用作干槽症敷料或创伤性或困难性拔牙后创面敷料。使用时直接放入牙槽窝，形成一层物理屏障，防止细菌接触创面引起感染。待创面愈合后，可自动脱落。分类编码：6863。 （七）聚硅酮敷料：由两面涂覆软聚硅酮层的无纺布材料构成。用于处理部分皮层至全层皮肤伤口，如二度烧伤、植皮区、供皮区、术后伤口、皮肤撕裂和割伤、I—Ⅳ期压疮、静脉性、动脉性和神经性溃疡。可使伤口渗出液透过至其他二级吸收性敷料，防止伤口边缘浸渍，促进伤口愈合。分类编码：6864。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（8个） （一）疤痕凝胶或敷料：由聚二甲基硅氧烷构成，用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，不用于未愈合的伤口。分类编码：6864。 （二）直肠测压导管：由管体、分支器、接头、球囊组成。使用时，产品与尿动力学分析仪相连，用于直肠压力（腹压）的传递和测量。分类编码：6866。 （三）一次性产时集血袋：由聚乙烯隔离单和三角收集计量袋构成。三角收集计量袋下方粘附或印刷有容量刻度指示。用于收集产妇分娩或引产时的出血并计量出血量。分类编码：6866。 （四）排痰器：一种带有吹嘴的器械。当患者通过吹嘴向器械吹气时，器械和肺腔一起振动产生声波，传送到气道和肺部，使痰液从粘稠变为流体，让痰液松动，易于咳出。适用于痰液较多且不易排出的患者排出痰液。分类编码：6826。 （五）宫颈癌筛查用器械包：由荧光检查棒（不含试剂）、妇科检查垫巾、棉签组成。使用时，将荧光检查棒插入阴道, 暴露宫颈, 观察其表面变色情况。荧光下正常组织呈淡蓝色, 病变或潜在病变区域呈现境界清楚边界明确的醋酸白色区。为宫颈癌体内初步筛查时使用的器具。分类编码：6822。 （六）可重复使用无针头注射器：由筒体、套筒、手柄、剂量杆、复位开关和剂量活塞组成。用于口腔正畸治疗时麻醉剂的注射。可重复使用。分类编码：6815。 （七）正畸托槽粘膜保护硅胶：由聚乙烯硅氧烷硅树脂橡胶材料制成。黏附在托槽和正畸丝上，保护黏膜不受托槽和正畸丝尖角的划伤或磨损。分类编码：6863。 （八）矫正用耳模型：由支架（底架和外盖）、耳甲矫正器、牵引器及海绵构成。用于完好皮肤的小儿耳畸形矫正。分类编码：6826。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（4个） （一）髋膝踝足截瘫行走支具：由胸腰椎固定支具及双下肢体固定支具组成。用于脊髓完全性损伤和不完全损伤的固定，康复期站立训练以及移步训练。无源产品。分类编码：6826。 （二）造口灌洗器：由冲洗水袋、灌洗锥头、压力板、灌洗袖、迷你帽、夹子、绑带组成。用于常规造口护理中的肠道灌洗。分类编码：6866。 （三）光子冷凝胶：由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水组成。与光子治疗设备配合使用，起隔热和导光的作用，防止皮肤烫伤，缓解病人的疼痛。分类编码：6826。 （四）测瓣器：由测瓣器头部和手柄组成，测瓣器头部由聚砜材料制成，手柄由不锈钢材料制成，可重复使用。在心脏瓣膜置换手术中，用于测量需置换的人体生理瓣膜尺寸，以帮助外科手术医生选择合适尺寸的人工心脏瓣膜。分类编码：6807。 四、拟不作为医疗器械管理的产品（13个） （一）采血针固定器：分为常规式和安全式两种型式。常规式由带螺口的外套构成；安全式由带螺口的外套、激发装置和回收管构成。适用于临床采血时固定采血针，以辅助完成采血操作。 （二）鼻腔过滤器：由医用硅胶鼻塞和覆盖在鼻塞管路上的凝胶（由聚乙烯醇、交联葡聚糖、氢化蓖麻油、蜂胶、香精、水组成）构成。用于过滤空气中的颗粒、灰尘和过敏原。 （三）体内染色用碘酊棉签：由1%碘酊和棉签组成。用于临床病理学检查前对宫颈、阴道、外阴等处的上皮组织染色。 （四）体内染色用醋酸棉签：由3%醋酸和棉签组成。用于临床病理学检查前对宫颈、阴道、外阴等处的上皮组织染色。 （五）减压鼻垫：由热塑性弹性体制成。配合呼吸机用鼻罩和全脸面罩使用,可以减少鼻罩和全脸面罩对鼻部皮肤的压力，增加佩戴鼻罩和全脸面罩时的舒适性。 （六）壳聚糖前列腺栓：由壳聚糖、聚乙二醇6000、聚乙二醇400组成。利用壳聚糖抑菌消炎作用，治疗前列腺炎。 （七）壳聚糖抗菌材料：由壳聚糖液体与医用塑料喷液瓶组成。主要利用壳聚糖抑菌消炎作用，治疗及预防皮肤、粘膜及各种伤口创面的感染。 （八）灼晒伤喷雾：由纯净水、右泛醇、卵磷脂、无水乙醇、油酸钠、苯氧乙醇、二水合磷酸二氢钠、乙二胺四乙酸二钠、磷酸氢二钠二水合物、辛酰/癸酰胺丙基甜菜碱组成。储存于高压容器中，使用时，喷涂于轻度灼和轻微晒伤的皮肤，通过冷却、保湿、防护屏障作用，减缓皮肤刺激并起到舒缓作用。 （九）清创水凝胶：由卡波姆、肌肽、水、柠檬酸银、硬脂醇庚酸酯、鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯组成。用于浅表性烧伤、皮肤擦伤、外科伤口、压疮（褥疮）伤口，通过调节伤口pH环境间接促进伤口愈合。 （十）胸膜滑石粉：由胸膜滑石粉、球囊、插管和小瓶组成。胸膜滑石粉为片状水和硅酸镁粉末，粒度在10μm—50μm之间，可用针直接吹至胸膜或者将其与等渗无菌生理盐水混合，然后通过引流管或针注入胸膜腔，使滑石粉均匀地分布于胸膜（壁层和脏层），引起机械磨擦，导致两表面发生炎性反应而粘连在一起，实现胸膜粘连。用于治疗自发性气胸和通常为恶性起源的慢性胸膜炎。 （十一）欧卡夫牙凝胶：由卡拉胶、次氯酸钠、纯化水组成。主要利用亚氯酸钠的抗菌特性，用于预防口臭、牙龈炎、口腔溃疡、牙龈出血等疾病，缓解因口腔溃疡、口腔炎症、牙科手术、牙箍或假牙造成的微小创口所带来的疼痛，消除牙龈水肿及炎症，促进伤口愈合。 （十二）蛋白质补充液：由人血清蛋白、人α和β球蛋白、人γ球蛋白、辛酸钠、乙酰氨酸和水组成。用于对辅助生殖技术中使用的培养基和其他溶液进行蛋白质补充。 （十三）鱼胶蛋白贴敷料：由鱼胶原蛋白、角鲨烷、表面活性剂和非织造布组成。用于美容目的，如缓解痤疮、痤疮愈后的早期色素沉着、去除早期表浅性疤痕。 五、需视情况确定类别的产品（2个） （一）口腔溃疡含漱液（凝胶、膜）：用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、牙箍或假牙造成的微小创口所带来的疼痛。如果仅通过在溃疡表面形成保护膜，物理遮蔽创口，达到预期用途，按照Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6863。 （二）体表导管固定装置：用于在体表固定医用导管。如导管固定装置不与创口接触，不作为医疗器械管理。如导管固定装置接触创口，且为一次性使用无菌产品，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6866。如导管固定装置接触创口，但不是一次性使用无菌产品，按Ⅰ类医疗器械管理。分类编码：6866。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年9月22日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对交联胺化聚乙烯醇泡沫封堵肺减容系统等34个产品的管理类别进行了分类界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（7个） （一）交联胺化聚乙烯醇泡沫封堵肺减容系统：由泡沫封闭剂组件、导管和附属品盒组成。泡沫封闭剂组件由A液（含2.1%胺化的聚乙烯醇、溶解于pH6.5的磷酸缓冲液中）和B液（含1.25%戊二醛、溶解于pH4.0磷酸缓冲液中）组成；附属品盒内有注射器、注射针头、旋塞和包裹。使用时将A液、B液与空气混合后制成泡沫封闭胶；再用注射器和导管通过支气管镜将泡沫封闭胶投入肺上部的大泡内，用于减少肺容量，阻塞肺部小的气道和侧枝旁路通道，治疗进展性肺气肿。分类编码：6846。 （二）青光眼治疗用引流多肽凝胶：由人工合成多肽和磷酸盐缓冲液组成。是青光眼滤过手术过程中使用的辅助器械。在手术中于创口处注射后，液态的凝胶在体温环境中变成固态的凝胶，靠其自身的膨胀和弹性将手术创口适当撑开，有效防止伤口闭合。该凝胶还能以适当的速度自发降解，起到引流房水的作用，使眼压在术后一段时间内保持在一定水平内。分类编码：6822。 （三）细菌纤维素壳聚糖敷料：由细菌纤维素和壳聚糖组成。用于各种开放性或闭合性感染创面和非感染性创面，可保护创面、吸收渗出液、为创面提供愈合环境。分类编码：6864。 （四）结晶纤维素敷料：由纤维素微纤维组成。用于烧伤、创伤、溃疡、褥疮、自体植皮供皮区，起创面保护、吸收渗出液和提供愈合环境的作用。分类编码：6864。 （五）前庭大腺扩张球囊：由硅胶球囊导管、带针注射器及手术刀组成，一次性使用无菌产品。用于治疗前庭大腺脓肿和囊肿，临床手术时用手术刀切开前庭大腺囊肿或脓肿进行引流，然后将球囊导管放置在囊肿腔或脓肿腔中扩张，防止其术后粘连闭合，再次形成脓肿或囊肿，直到手术开口自然愈合后取出球囊。分类编码：6866。 （六）齿科敷料：由金毛狗脊毛、橄榄油、丁香酚、碳酸钙、十二烷基硫酸钠、薄荷香精、纯水组成。用作干槽症敷料或创伤性或困难性拔牙后创面敷料。使用时直接放入牙槽窝，形成一层物理屏障，防止细菌接触创面引起感染。待创面愈合后，可自动脱落。分类编码：6863。 （七）聚硅酮敷料：由两面涂覆软聚硅酮层的无纺布材料构成。用于处理部分皮层至全层皮肤伤口，如二度烧伤、植皮区、供皮区、术后伤口、皮肤撕裂和割伤、I—Ⅳ期压疮、静脉性、动脉性和神经性溃疡。可使伤口渗出液透过至其他二级吸收性敷料，防止伤口边缘浸渍，促进伤口愈合。分类编码：6864。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（8个） （一）疤痕凝胶或敷料：由聚二甲基硅氧烷构成，用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，不用于未愈合的伤口。分类编码：6864。 （二）直肠测压导管：由管体、分支器、接头、球囊组成。使用时，产品与尿动力学分析仪相连，用于直肠压力（腹压）的传递和测量。分类编码：6866。 （三）一次性产时集血袋：由聚乙烯隔离单和三角收集计量袋构成。三角收集计量袋下方粘附或印刷有容量刻度指示。用于收集产妇分娩或引产时的出血并计量出血量。分类编码：6866。 （四）排痰器：一种带有吹嘴的器械。当患者通过吹嘴向器械吹气时，器械和肺腔一起振动产生声波，传送到气道和肺部，使痰液从粘稠变为流体，让痰液松动，易于咳出。适用于痰液较多且不易排出的患者排出痰液。分类编码：6826。 （五）宫颈癌筛查用器械包：由荧光检查棒（不含试剂）、妇科检查垫巾、棉签组成。使用时，将荧光检查棒插入阴道, 暴露宫颈, 观察其表面变色情况。荧光下正常组织呈淡蓝色, 病变或潜在病变区域呈现境界清楚边界明确的醋酸白色区。为宫颈癌体内初步筛查时使用的器具。分类编码：6822。 （六）可重复使用无针头注射器：由筒体、套筒、手柄、剂量杆、复位开关和剂量活塞组成。用于口腔正畸治疗时麻醉剂的注射。可重复使用。分类编码：6815。 （七）正畸托槽粘膜保护硅胶：由聚乙烯硅氧烷硅树脂橡胶材料制成。黏附在托槽和正畸丝上，保护黏膜不受托槽和正畸丝尖角的划伤或磨损。分类编码：6863。 （八）矫正用耳模型：由支架（底架和外盖）、耳甲矫正器、牵引器及海绵构成。用于完好皮肤的小儿耳畸形矫正。分类编码：6826。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（4个） （一）髋膝踝足截瘫行走支具：由胸腰椎固定支具及双下肢体固定支具组成。用于脊髓完全性损伤和不完全损伤的固定，康复期站立训练以及移步训练。无源产品。分类编码：6826。 （二）造口灌洗器：由冲洗水袋、灌洗锥头、压力板、灌洗袖、迷你帽、夹子、绑带组成。用于常规造口护理中的肠道灌洗。分类编码：6866。 （三）光子冷凝胶：由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水组成。与光子治疗设备配合使用，起隔热和导光的作用，防止皮肤烫伤，缓解病人的疼痛。分类编码：6826。 （四）测瓣器：由测瓣器头部和手柄组成，测瓣器头部由聚砜材料制成，手柄由不锈钢材料制成，可重复使用。在心脏瓣膜置换手术中，用于测量需置换的人体生理瓣膜尺寸，以帮助外科手术医生选择合适尺寸的人工心脏瓣膜。分类编码：6807。 四、拟不作为医疗器械管理的产品（13个） （一）采血针固定器：分为常规式和安全式两种型式。常规式由带螺口的外套构成；安全式由带螺口的外套、激发装置和回收管构成。适用于临床采血时固定采血针，以辅助完成采血操作。 （二）鼻腔过滤器：由医用硅胶鼻塞和覆盖在鼻塞管路上的凝胶（由聚乙烯醇、交联葡聚糖、氢化蓖麻油、蜂胶、香精、水组成）构成。用于过滤空气中的颗粒、灰尘和过敏原。 （三）体内染色用碘酊棉签：由1%碘酊和棉签组成。用于临床病理学检查前对宫颈、阴道、外阴等处的上皮组织染色。 （四）体内染色用醋酸棉签：由3%醋酸和棉签组成。用于临床病理学检查前对宫颈、阴道、外阴等处的上皮组织染色。 （五）减压鼻垫：由热塑性弹性体制成。配合呼吸机用鼻罩和全脸面罩使用,可以减少鼻罩和全脸面罩对鼻部皮肤的压力，增加佩戴鼻罩和全脸面罩时的舒适性。 （六）壳聚糖前列腺栓：由壳聚糖、聚乙二醇6000、聚乙二醇400组成。利用壳聚糖抑菌消炎作用，治疗前列腺炎。 （七）壳聚糖抗菌材料：由壳聚糖液体与医用塑料喷液瓶组成。主要利用壳聚糖抑菌消炎作用，治疗及预防皮肤、粘膜及各种伤口创面的感染。 （八）灼晒伤喷雾：由纯净水、右泛醇、卵磷脂、无水乙醇、油酸钠、苯氧乙醇、二水合磷酸二氢钠、乙二胺四乙酸二钠、磷酸氢二钠二水合物、辛酰/癸酰胺丙基甜菜碱组成。储存于高压容器中，使用时，喷涂于轻度灼和轻微晒伤的皮肤，通过冷却、保湿、防护屏障作用，减缓皮肤刺激并起到舒缓作用。 （九）清创水凝胶：由卡波姆、肌肽、水、柠檬酸银、硬脂醇庚酸酯、鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯组成。用于浅表性烧伤、皮肤擦伤、外科伤口、压疮（褥疮）伤口，通过调节伤口pH环境间接促进伤口愈合。 （十）胸膜滑石粉：由胸膜滑石粉、球囊、插管和小瓶组成。胸膜滑石粉为片状水和硅酸镁粉末，粒度在10μm—50μm之间，可用针直接吹至胸膜或者将其与等渗无菌生理盐水混合，然后通过引流管或针注入胸膜腔，使滑石粉均匀地分布于胸膜（壁层和脏层），引起机械磨擦，导致两表面发生炎性反应而粘连在一起，实现胸膜粘连。用于治疗自发性气胸和通常为恶性起源的慢性胸膜炎。 （十一）欧卡夫牙凝胶：由卡拉胶、次氯酸钠、纯化水组成。主要利用亚氯酸钠的抗菌特性，用于预防口臭、牙龈炎、口腔溃疡、牙龈出血等疾病，缓解因口腔溃疡、口腔炎症、牙科手术、牙箍或假牙造成的微小创口所带来的疼痛，消除牙龈水肿及炎症，促进伤口愈合。 （十二）蛋白质补充液：由人血清蛋白、人α和β球蛋白、人γ球蛋白、辛酸钠、乙酰氨酸和水组成。用于对辅助生殖技术中使用的培养基和其他溶液进行蛋白质补充。 （十三）鱼胶蛋白贴敷料：由鱼胶原蛋白、角鲨烷、表面活性剂和非织造布组成。用于美容目的，如缓解痤疮、痤疮愈后的早期色素沉着、去除早期表浅性疤痕。 五、需视情况确定类别的产品（2个） （一）口腔溃疡含漱液（凝胶、膜）：用于缓解因口腔溃疡、口腔炎症、牙箍或假牙造成的微小创口所带来的疼痛。如果仅通过在溃疡表面形成保护膜，物理遮蔽创口，达到预期用途，按照Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6863。 （二）体表导管固定装置：用于在体表固定医用导管。如导管固定装置不与创口接触，不作为医疗器械管理。如导管固定装置接触创口，且为一次性使用无菌产品，按Ⅱ类医疗器械管理，分类编码：6866。如导管固定装置接触创口，但不是一次性使用无菌产品，按Ⅰ类医疗器械管理。分类编码：6866。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年9月22日
食品药品监管总局办公厅关于表扬医疗器械“五整治”专项行动期间查办案件成绩突出单位的通报 | 食药监办稽〔2014〕168号 | FGWJ-2014-10232 | 2014-09-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 医疗器械“五整治”专项行动期间，各级食品药品监管部门密切配合，认真履职，以高度的责任感和使命感，攻坚克难，依法查处了一批医疗器械违法犯罪案件，保障了人民群众的用械安全，树立了食品药品监管部门的良好形象。 为弘扬食品药品监管部门在查办案件中不畏艰难、恪尽职守的精神，现对协调案件查处和具体查办重大案件突出的有关单位予以通报表扬（详见附件）。 希望各级食品药品监管部门向此次受表扬的单位学习，继续加大案件查办力度，保持高压震慑态势，全面贯彻落实总局2014年工作部署和要求，为保障人民群众饮食用药安全做出更大的贡献。 附件：查办案件成绩突出的单位名单 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年9月10日 食药监办稽〔2014〕168号 附件.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 医疗器械“五整治”专项行动期间，各级食品药品监管部门密切配合，认真履职，以高度的责任感和使命感，攻坚克难，依法查处了一批医疗器械违法犯罪案件，保障了人民群众的用械安全，树立了食品药品监管部门的良好形象。 为弘扬食品药品监管部门在查办案件中不畏艰难、恪尽职守的精神，现对协调案件查处和具体查办重大案件突出的有关单位予以通报表扬（详见附件）。 希望各级食品药品监管部门向此次受表扬的单位学习，继续加大案件查办力度，保持高压震慑态势，全面贯彻落实总局2014年工作部署和要求，为保障人民群众饮食用药安全做出更大的贡献。 附件：查办案件成绩突出的单位名单 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年9月10日 食药监办稽〔2014〕168号 附件.docx
食品药品监管总局办公厅关于实施第一类医疗器械备案有关事项的通知【废止】 | 食药监办械管〔2014〕174号 | FGWJ-2014-10394 | 2014-09-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为做好第一类医疗器械备案工作，根据总局《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（2014年第26号，以下简称26号公告）、《关于发布第一类医疗器械产品目录的通告》（2014年第8号）的有关规定，现就有关事项通知如下： 一、关于第一类医疗器械备案产品范围 列入第一类医疗器械产品目录的医疗器械及体外诊断试剂分类子目录中的第一类体外诊断试剂，或经分类界定属于第一类医疗器械产品的，均应按26号公告的规定进行产品备案。 二、关于第一类医疗器械备案形式审查中应注意的问题 26号公告明确规定了第一类医疗器械备案资料的要求、备案操作规范等内容，承担备案的食品药品监督管理部门应按照备案资料形式审查的要求和备案操作规范的程序进行形式审查。在形式审查中对第一类医疗器械产品目录及体外诊断试剂分类子目录的使用，应注意以下问题： （一）关于第一类医疗器械产品目录的品名举例、产品描述和预期用途等相关内容 1.实施备案的医疗器械，应首先根据其“产品描述”和“预期用途”的实际情况，通过与目录中“产品描述”和“预期用途”的内容综合判定产品的归属类别，包括所属子目录、一级及二级类别。 2.根据所属类别，应直接使用目录中“品名举例”所列举的名称，“预期用途”的基本内容应与目录中的相应内容一致，通常情况下对产品进行具体描述的，不应超出目录中“产品描述”相关内容的范围。 （二）关于目录中“除外”的和不属于第一类产品的情形 1.目录中有“除外”和特别注明的情形。如6820、6822中，“检查用光源”和“医用放大器具”类别项下明确“LED光源除外”，是指这两个类别的产品如使用LED光源则不属于第一类医疗器械产品；“产品描述”中特别注明“无源产品”、“手动”等，是对该类别下属于第一类产品的限定。对于上述情形，企业在备案的产品描述中应予以说明。 2.2002版分类目录及有关分类界定文件中明确为第一类医疗器械的，若以无菌形式提供，包括可重复使用的，不属于备案的第一类医疗器械，应按第二类医疗器械管理。属于第一类医疗器械备案的，产品描述中应说明以非无菌形式提供。 3.含消毒剂的卫生材料，如以往分类界定文件中曾明确按第一类医疗器械管理，使用酒精、碘酊或碘伏为消毒剂，且仅用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用的医疗器械，应按第二类医疗器械管理。除上述情形之外的，按药械组合产品及消毒剂的有关规定执行。 4.有关手术器械如为在内窥镜下完成夹取、切割等手术操作的，且在2002版分类目录及以后发布的分类界定文件中界定为第一类医疗器械的，应按第二类医疗器械管理。 5.使用过程中与椎间隙直接接触的矫形外科（骨科）手术器械，因在脊柱手术中有损伤椎管的风险，应按第二类医疗器械管理。属于备案的第一类矫形外科（骨科）手术器械，用于脊柱手术的，应在产品预期用途中说明该产品不与椎间隙直接接触。 （三）关于组合包类产品 由需配合使用从而实现某一预期用途的一种以上医疗器械组合而成的产品，若组合中所有产品均为第一类医疗器械（不得含有任何形式的非医疗器械产品），且组合后不改变各组成器械的预期用途，可按照第一类医疗器械备案。其产品名称应体现组合特性，原则上按其主要临床预期用途命名，名称的组成内容应在所属相关目录“产品类别（一级或者二级）”、所含各产品的“预期用途”范围内，如上肢内固定手术器械（包）、膝关节手术器械（包）等。同时，“产品描述”应包含所有组成的医疗器械，并说明各组成医疗器械的“产品描述”和“预期用途”，且其基本内容均应与目录中的相应内容一致。 （四）关于第一类体外诊断试剂 1.列入《体外诊断试剂分类子目录》中的第一类体外诊断试剂，备案时使用目录中的“产品分类名称”。其中，染色液类产品44项，不用于微生物鉴别和药敏鉴别的微生物培养基14项，其余样本处理用产品26项。 2.除《体外诊断试剂分类子目录》中列入的染色液类和微生物培养基类产品外，其他所有染色液类产品、不用于微生物鉴别和药敏鉴别的微生物培养基均属于第一类体外诊断试剂。该类产品备案，产品名称应为“XX染色液”或“XX培养基”，并根据产品实际情况，参照目录中的相关产品描述其预期用途（其中微生物培养基类产品应不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用）。 3.《体外诊断试剂分类子目录》中未包含细胞培养基类产品。根据《食品药品监管总局办公厅关于电子宫腔观察镜等30个产品分类界定的通知》（食药监办械管〔2014〕149号）的有关规定，仅用于细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于体外诊断的细胞培养基属于第一类体外诊断试剂。细胞培养基类产品备案，产品名称应为“XX培养基”，并根据产品实际情况，参照目录中的培养基产品描述其预期用途，预期用途中应包含“仅用于细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于体外诊断”的内容。 三、关于第一类医疗器械产品分类界定的申请 申请分类界定的，按照《国家食品药品监督管理局办公室关于进一步做好医疗器械产品分类界定工作的通知》（食药监办械〔2013〕36号）规定的程序进行。确认为第一类产品的，告知内容应包括产品类别、分类代码、产品名称、产品描述和预期用途。备案人可根据确认结果依照有关规定办理备案。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年9月15日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为做好第一类医疗器械备案工作，根据总局《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（2014年第26号，以下简称26号公告）、《关于发布第一类医疗器械产品目录的通告》（2014年第8号）的有关规定，现就有关事项通知如下： 一、关于第一类医疗器械备案产品范围 列入第一类医疗器械产品目录的医疗器械及体外诊断试剂分类子目录中的第一类体外诊断试剂，或经分类界定属于第一类医疗器械产品的，均应按26号公告的规定进行产品备案。 二、关于第一类医疗器械备案形式审查中应注意的问题 26号公告明确规定了第一类医疗器械备案资料的要求、备案操作规范等内容，承担备案的食品药品监督管理部门应按照备案资料形式审查的要求和备案操作规范的程序进行形式审查。在形式审查中对第一类医疗器械产品目录及体外诊断试剂分类子目录的使用，应注意以下问题： （一）关于第一类医疗器械产品目录的品名举例、产品描述和预期用途等相关内容 1.实施备案的医疗器械，应首先根据其“产品描述”和“预期用途”的实际情况，通过与目录中“产品描述”和“预期用途”的内容综合判定产品的归属类别，包括所属子目录、一级及二级类别。 2.根据所属类别，应直接使用目录中“品名举例”所列举的名称，“预期用途”的基本内容应与目录中的相应内容一致，通常情况下对产品进行具体描述的，不应超出目录中“产品描述”相关内容的范围。 （二）关于目录中“除外”的和不属于第一类产品的情形 1.目录中有“除外”和特别注明的情形。如6820、6822中，“检查用光源”和“医用放大器具”类别项下明确“LED光源除外”，是指这两个类别的产品如使用LED光源则不属于第一类医疗器械产品；“产品描述”中特别注明“无源产品”、“手动”等，是对该类别下属于第一类产品的限定。对于上述情形，企业在备案的产品描述中应予以说明。 2.2002版分类目录及有关分类界定文件中明确为第一类医疗器械的，若以无菌形式提供，包括可重复使用的，不属于备案的第一类医疗器械，应按第二类医疗器械管理。属于第一类医疗器械备案的，产品描述中应说明以非无菌形式提供。 3.含消毒剂的卫生材料，如以往分类界定文件中曾明确按第一类医疗器械管理，使用酒精、碘酊或碘伏为消毒剂，且仅用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用的医疗器械，应按第二类医疗器械管理。除上述情形之外的，按药械组合产品及消毒剂的有关规定执行。 4.有关手术器械如为在内窥镜下完成夹取、切割等手术操作的，且在2002版分类目录及以后发布的分类界定文件中界定为第一类医疗器械的，应按第二类医疗器械管理。 5.使用过程中与椎间隙直接接触的矫形外科（骨科）手术器械，因在脊柱手术中有损伤椎管的风险，应按第二类医疗器械管理。属于备案的第一类矫形外科（骨科）手术器械，用于脊柱手术的，应在产品预期用途中说明该产品不与椎间隙直接接触。 （三）关于组合包类产品 由需配合使用从而实现某一预期用途的一种以上医疗器械组合而成的产品，若组合中所有产品均为第一类医疗器械（不得含有任何形式的非医疗器械产品），且组合后不改变各组成器械的预期用途，可按照第一类医疗器械备案。其产品名称应体现组合特性，原则上按其主要临床预期用途命名，名称的组成内容应在所属相关目录“产品类别（一级或者二级）”、所含各产品的“预期用途”范围内，如上肢内固定手术器械（包）、膝关节手术器械（包）等。同时，“产品描述”应包含所有组成的医疗器械，并说明各组成医疗器械的“产品描述”和“预期用途”，且其基本内容均应与目录中的相应内容一致。 （四）关于第一类体外诊断试剂 1.列入《体外诊断试剂分类子目录》中的第一类体外诊断试剂，备案时使用目录中的“产品分类名称”。其中，染色液类产品44项，不用于微生物鉴别和药敏鉴别的微生物培养基14项，其余样本处理用产品26项。 2.除《体外诊断试剂分类子目录》中列入的染色液类和微生物培养基类产品外，其他所有染色液类产品、不用于微生物鉴别和药敏鉴别的微生物培养基均属于第一类体外诊断试剂。该类产品备案，产品名称应为“XX染色液”或“XX培养基”，并根据产品实际情况，参照目录中的相关产品描述其预期用途（其中微生物培养基类产品应不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用）。 3.《体外诊断试剂分类子目录》中未包含细胞培养基类产品。根据《食品药品监管总局办公厅关于电子宫腔观察镜等30个产品分类界定的通知》（食药监办械管〔2014〕149号）的有关规定，仅用于细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于体外诊断的细胞培养基属于第一类体外诊断试剂。细胞培养基类产品备案，产品名称应为“XX培养基”，并根据产品实际情况，参照目录中的培养基产品描述其预期用途，预期用途中应包含“仅用于细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能，培养后的细胞用于体外诊断”的内容。 三、关于第一类医疗器械产品分类界定的申请 申请分类界定的，按照《国家食品药品监督管理局办公室关于进一步做好医疗器械产品分类界定工作的通知》（食药监办械〔2013〕36号）规定的程序进行。确认为第一类产品的，告知内容应包括产品类别、分类代码、产品名称、产品描述和预期用途。备案人可根据确认结果依照有关规定办理备案。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年9月15日
食品药品监管总局关于印发境内第二类医疗器械注册审批操作规范的通知【废止】 | 食药监械管〔2014〕209号 | FGWJ-2014-10393 | 2014-09-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为规范境内第二类医疗器械注册审批工作，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）、《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号），总局组织制定了《境内第二类医疗器械注册审批操作规范》，现予印发，自2014年10月1日起施行。 国家食品药品监督管理总局 2014年9月11日 食药监械管〔2014〕209号 境内第二类医疗器械注册审批操作规范.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为规范境内第二类医疗器械注册审批工作，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）、《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号），总局组织制定了《境内第二类医疗器械注册审批操作规范》，现予印发，自2014年10月1日起施行。 国家食品药品监督管理总局 2014年9月11日 食药监械管〔2014〕209号 境内第二类医疗器械注册审批操作规范.doc
食品药品监管总局关于印发境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范的通知【废止】 | 食药监械管〔2014〕208号 | FGWJ-2014-10392 | 2014-09-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为规范境内第三类和进口医疗器械注册审批工作，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）、《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号），总局组织制定了《境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范》，现予印发，自2014年10月1日起施行。 国家食品药品监督管理总局 2014年9月11日 食药监械管〔2014〕208号 境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为规范境内第三类和进口医疗器械注册审批工作，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）、《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号），总局组织制定了《境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范》，现予印发，自2014年10月1日起施行。 国家食品药品监督管理总局 2014年9月11日 食药监械管〔2014〕208号 境内第三类和进口医疗器械注册审批操作规范.doc
关于报名参加医疗器械生产经营企业及使用单位座谈会的通知 | 食药监械监便函〔2014〕90号 | FGWJ-2014-10204 | 2014-08-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 有关企业和单位： 为广泛听取监管相对人对医疗器械监管工作的意见和建议，推进政务公开，不断提高监管工作质量和水平，我司拟于9月下旬召开医疗器械生产经营企业及使用单位座谈会，从即日起凡符合以下条件的企业和单位，其有关负责人可报名参加座谈会： 一、所在企业（单位）社会信誉好，没有违法违规的行为； 二、从事医疗器械生产经营或在使用单位工作三年以上； 三、熟悉医疗器械法律法规和相关政策，熟悉医疗器械生产经营管理、质量管理和相关业务知识； 四、关注医疗器械监管工作，能够提出合理化意见和建议。 请报名参加座谈会的人员认真填写报名表，并加盖企业（单位）公章，于2014年9月14日前将报名表反馈我司综合处。我司将根据报名情况选取有代表性的企业（单位）有关负责人参加座谈会，具体名单和参会时间、地点将另行通知。 联 系 人：李 梦 联系电话：010－88331425 电子邮件：qxjgzh@cfda.gov.cn 附件：座谈会报名表 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年8月26日 食药监械监便函〔2014〕90号 附件.docx | 有关企业和单位： 为广泛听取监管相对人对医疗器械监管工作的意见和建议，推进政务公开，不断提高监管工作质量和水平，我司拟于9月下旬召开医疗器械生产经营企业及使用单位座谈会，从即日起凡符合以下条件的企业和单位，其有关负责人可报名参加座谈会： 一、所在企业（单位）社会信誉好，没有违法违规的行为； 二、从事医疗器械生产经营或在使用单位工作三年以上； 三、熟悉医疗器械法律法规和相关政策，熟悉医疗器械生产经营管理、质量管理和相关业务知识； 四、关注医疗器械监管工作，能够提出合理化意见和建议。 请报名参加座谈会的人员认真填写报名表，并加盖企业（单位）公章，于2014年9月14日前将报名表反馈我司综合处。我司将根据报名情况选取有代表性的企业（单位）有关负责人参加座谈会，具体名单和参会时间、地点将另行通知。 联 系 人：李 梦 联系电话：010－88331425 电子邮件：qxjgzh@cfda.gov.cn 附件：座谈会报名表 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年8月26日 食药监械监便函〔2014〕90号 附件.docx
食品药品监管总局关于印发医疗器械检验机构开展医疗器械产品技术要求预评价工作规定的通知【废止】 | 食药监械管〔2014〕192号 | FGWJ-2014-10400 | 2014-08-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为做好医疗器械产品注册检验工作，根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号），总局组织制定了《医疗器械检验机构开展医疗器械产品技术要求预评价工作规定》，现予印发，自2014年10月1日起施行。 国家食品药品监督管理总局 2014年8月21日 医疗器械检验机构开展 医疗器械产品技术要求预评价工作规定 一、医疗器械检验机构对注册申请人提交的产品技术要求进行预评价，应当主要从以下方面进行评价： （一）产品技术要求中性能指标的完整性与适用性；检验方法是否可具有可操作性和可重复性，是否与检验要求相适应。 （二）依据现行强制性或推荐性国家标准、行业标准检验的，所用强制性国家标准、行业标准的完整性，所用标准与产品的适宜性，所用条款的适用性。 （三）如检验内容涉及引用中国药典的相关内容，其引用的完整性、适宜性和适用性。 二、医疗器械检验机构应当将预评价中发现的产品技术要求中存在的问题及其他相关问题记录在《医疗器械产品技术要求预评价意见》（见附件）中，并将预评价意见向注册申请人反馈。 三、医疗器械检验机构在填写预评价意见时，应当根据评价内容的不同，分别在对应的栏目中填写，并出具综合评价意见。对于在注册检验过程中发现的产品技术要求的问题，如检验机构认为有必要，可在预评价意见中予以说明。 四、经过预评价的产品技术要求和预评价意见应当加盖与医疗器械检验报告相同印章，随检验报告一同出具给注册申请人。 附件：医疗器械产品技术要求预评价意见 食药监械管〔2014〕192号 附件.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为做好医疗器械产品注册检验工作，根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号），总局组织制定了《医疗器械检验机构开展医疗器械产品技术要求预评价工作规定》，现予印发，自2014年10月1日起施行。 国家食品药品监督管理总局 2014年8月21日 医疗器械检验机构开展 医疗器械产品技术要求预评价工作规定 一、医疗器械检验机构对注册申请人提交的产品技术要求进行预评价，应当主要从以下方面进行评价： （一）产品技术要求中性能指标的完整性与适用性；检验方法是否可具有可操作性和可重复性，是否与检验要求相适应。 （二）依据现行强制性或推荐性国家标准、行业标准检验的，所用强制性国家标准、行业标准的完整性，所用标准与产品的适宜性，所用条款的适用性。 （三）如检验内容涉及引用中国药典的相关内容，其引用的完整性、适宜性和适用性。 二、医疗器械检验机构应当将预评价中发现的产品技术要求中存在的问题及其他相关问题记录在《医疗器械产品技术要求预评价意见》（见附件）中，并将预评价意见向注册申请人反馈。 三、医疗器械检验机构在填写预评价意见时，应当根据评价内容的不同，分别在对应的栏目中填写，并出具综合评价意见。对于在注册检验过程中发现的产品技术要求的问题，如检验机构认为有必要，可在预评价意见中予以说明。 四、经过预评价的产品技术要求和预评价意见应当加盖与医疗器械检验报告相同印章，随检验报告一同出具给注册申请人。 附件：医疗器械产品技术要求预评价意见 食药监械管〔2014〕192号 附件.doc
食品药品监管总局关于实施《医疗器械注册管理办法》和《体外诊断试剂注册管理办法》有关事项的通知【废止】 | 食药监械管〔2014〕144号 | FGWJ-2014-10399 | 2014-08-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）（以下统称《办法》）已发布，自2014年10月1日起施行。为做好《办法》实施工作，现将有关事项通知如下： 一、做好《办法》宣贯和培训工作 各级食品药品监督管理部门要认真贯彻执行《办法》，加强对《办法》的宣贯和培训，并注意了解《办法》执行过程中遇到的重要情况和问题，及时沟通和向总局反馈。 二、关于《办法》实施前已获准注册项目的处理 在2014年10月1日前已获准注册的第二类、第三类医疗器械，注册证在有效期内继续有效，经注册审查的医疗器械说明书和原标签可继续使用。 延续注册时，注册人按照《办法》规定提交申报资料，同时还应当提交原注册产品标准原件、产品技术要求、产品技术要求与原注册产品标准的对比说明,以及最小销售单元的标签设计样稿。经审查予以注册的，发放新格式的医疗器械注册证，并按照《办法》规定的编排格式重新编写注册证编号。 延续注册时，注册人应当按照新修订的《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）编写说明书和标签。如说明书与原经注册审查的医疗器械说明书有变化的，应当提供更改情况对比说明等相关文件。 对注册证在有效期内，原注册证载明内容发生变更及体外诊断试剂发生变更事项的，2014年10月1日前，按照原《医疗器械注册管理办法》（原国家食品药品监督管理局令第16号）、《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）的规定申请变更或者重新注册；自2014年10月1日起，应当按照《办法》的相应规定申请注册变更，予以变更的，发放新格式的医疗器械注册变更文件，与原医疗器械注册证合并使用，注册证编号不变。 2014年10月1日前已经按原办法申请变更，并于2014年10月1日后作出准予变更决定的，发放新格式的医疗器械注册变更文件，与原医疗器械注册证合并使用，注册证编号不变。 三、关于《办法》实施前已受理注册申请项目的处理 《办法》实施前各级食品药品监督管理部门已受理尚未作出审批决定的第二类、第三类医疗器械，按原规定继续审评、审批，予以注册的，按照《办法》规定的格式发放医疗器械注册证，注册证“附件”栏将“产品技术要求”改为“注册产品标准”，并将经复核的注册产品标准加盖标准复核章，作为注册证附件发放。注册证有效期内，经注册审查的医疗器械说明书和原标签可继续使用。 《办法》实施前受理并于《办法》实施后获准注册的，申请延续注册及注册变更时，按照本文件中“二、关于《办法》实施前已获准注册项目的处理”有关规定办理。 四、关于注册检验 （一）《办法》实施前已出具注册检验报告项目的处理 《办法》实施前已出具注册检验报告的，申请人申报注册时，可将该注册检验报告和产品标准预评价意见作为注册申报资料，同时按照《办法》的要求提交产品技术要求等其他申报资料。 （二）《办法》实施前已受理注册检验项目的处理 《办法》实施前已受理注册检验但尚未出具注册检验报告的,申请人应当按照《办法》要求向检验机构补充提交产品技术要求等文件，检验机构按照《办法》要求实施检验并出具注册检验报告。 五、关于延续注册申请时间 （一）自2015年4月1日起，凡是未在医疗器械注册证有效期届满6个月前提出延续注册申请的，食品药品监督管理部门均不受理延续注册申请。申请人应当按照《医疗器械注册管理办法》第五章、《体外诊断试剂注册管理办法》第六章的规定申请注册。 自2015年4月1日起，注册人应当在医疗器械注册证有效期届满6个月前申请延续注册。受理延续注册的食品药品监督管理部门应当在医疗器械注册证有效期届满前作出决定，逾期未作决定的，视为准予延续。 （二）2015年4月1日前，延续注册和注册变更可以合并申请，按延续注册和注册变更的要求提交申报资料。 自2015年4月1日起，延续注册和注册变更应当分别提出申请，注册变更应当按照《办法》相应要求提交相关资料。 六、关于医疗器械注册管理相关文件 （一）《办法》实施后，附件中列出的医疗器械注册管理相关文件同时废止。 （二）《办法》中未涉及的事项，如国家食品药品监督管理总局（包括原国家食品药品监督管理局、原国家药品监督管理局）以前发布的医疗器械注册管理的文件中（包括局发文件、局办公室文件）有明确规定且文件有效的，仍执行原规定。 七、其他事项 （一）《办法》实施前后相应内容的衔接 1.《办法》实施前相关医疗器械注册管理文件中涉及对生产企业要求的，《办法》实施后指对申请人、注册人以及备案人的要求。 2.《办法》实施前的文件中涉及临床试验资料的，《办法》实施后以临床评价资料代替。 3.《办法》实施前的文件中涉及注册产品标准的，《办法》实施后以产品技术要求代替。 4.《办法》实施前的文件中要求重新注册时履行的事项，《办法》实施后应当在延续注册时履行。 （二）关于医疗器械产品注册技术审查指导原则 《办法》实施前国家食品药品监督管理总局组织制定并发布的医疗器械产品注册技术审查指导原则，申请人和食品药品监督管理部门可继续将其中的技术内容作为参考，同时注意按照《办法》的要求开展注册相关工作。 （三）关于体外诊断试剂临床试验 1. 临床试验机构 在国家食品药品监督管理总局发布医疗器械临床试验机构目录前，申请人应当在省级卫生医疗机构开展体外诊断试剂临床试验。 对于特殊使用目的产品，可以在符合要求的市级以上的疾病控制中心、专科医院或检验检疫所、戒毒中心等机构开展体外诊断试剂临床试验。 2. 临床试验开始时间 《办法》实施后，体外诊断试剂应当在注册检验合格后进行临床试验。如临床试验协议在《办法》实施前已经签署，注册检验前进行的临床试验，其临床试验报告可作为注册申报资料予以提交，并同时提交临床试验协议。 （四）关于进口医疗器械和境内生产的医疗器械 医疗器械注册申请人和备案人应当是依法进行登记的企业。 进口医疗器械，应当由境外申请人（备案人）申请注册或者办理备案；境内生产的医疗器械，应当由境内申请人（备案人）申请注册或者办理备案。 （五）关于不适用的条款 《办法》实施后，《国家食品药品监督管理总局关于部分医疗器械变更审批和质量管理体系检查职责调整有关事宜的通知》（食药监械管〔2013〕28号）第一条第（一）项、第（二）项和第二条不再适用。 附件：废止文件目录 国家食品药品监督管理总局 2014年8月1日 食药监械管〔2014〕144号 附件.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）和《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）（以下统称《办法》）已发布，自2014年10月1日起施行。为做好《办法》实施工作，现将有关事项通知如下： 一、做好《办法》宣贯和培训工作 各级食品药品监督管理部门要认真贯彻执行《办法》，加强对《办法》的宣贯和培训，并注意了解《办法》执行过程中遇到的重要情况和问题，及时沟通和向总局反馈。 二、关于《办法》实施前已获准注册项目的处理 在2014年10月1日前已获准注册的第二类、第三类医疗器械，注册证在有效期内继续有效，经注册审查的医疗器械说明书和原标签可继续使用。 延续注册时，注册人按照《办法》规定提交申报资料，同时还应当提交原注册产品标准原件、产品技术要求、产品技术要求与原注册产品标准的对比说明,以及最小销售单元的标签设计样稿。经审查予以注册的，发放新格式的医疗器械注册证，并按照《办法》规定的编排格式重新编写注册证编号。 延续注册时，注册人应当按照新修订的《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）编写说明书和标签。如说明书与原经注册审查的医疗器械说明书有变化的，应当提供更改情况对比说明等相关文件。 对注册证在有效期内，原注册证载明内容发生变更及体外诊断试剂发生变更事项的，2014年10月1日前，按照原《医疗器械注册管理办法》（原国家食品药品监督管理局令第16号）、《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）的规定申请变更或者重新注册；自2014年10月1日起，应当按照《办法》的相应规定申请注册变更，予以变更的，发放新格式的医疗器械注册变更文件，与原医疗器械注册证合并使用，注册证编号不变。 2014年10月1日前已经按原办法申请变更，并于2014年10月1日后作出准予变更决定的，发放新格式的医疗器械注册变更文件，与原医疗器械注册证合并使用，注册证编号不变。 三、关于《办法》实施前已受理注册申请项目的处理 《办法》实施前各级食品药品监督管理部门已受理尚未作出审批决定的第二类、第三类医疗器械，按原规定继续审评、审批，予以注册的，按照《办法》规定的格式发放医疗器械注册证，注册证“附件”栏将“产品技术要求”改为“注册产品标准”，并将经复核的注册产品标准加盖标准复核章，作为注册证附件发放。注册证有效期内，经注册审查的医疗器械说明书和原标签可继续使用。 《办法》实施前受理并于《办法》实施后获准注册的，申请延续注册及注册变更时，按照本文件中“二、关于《办法》实施前已获准注册项目的处理”有关规定办理。 四、关于注册检验 （一）《办法》实施前已出具注册检验报告项目的处理 《办法》实施前已出具注册检验报告的，申请人申报注册时，可将该注册检验报告和产品标准预评价意见作为注册申报资料，同时按照《办法》的要求提交产品技术要求等其他申报资料。 （二）《办法》实施前已受理注册检验项目的处理 《办法》实施前已受理注册检验但尚未出具注册检验报告的,申请人应当按照《办法》要求向检验机构补充提交产品技术要求等文件，检验机构按照《办法》要求实施检验并出具注册检验报告。 五、关于延续注册申请时间 （一）自2015年4月1日起，凡是未在医疗器械注册证有效期届满6个月前提出延续注册申请的，食品药品监督管理部门均不受理延续注册申请。申请人应当按照《医疗器械注册管理办法》第五章、《体外诊断试剂注册管理办法》第六章的规定申请注册。 自2015年4月1日起，注册人应当在医疗器械注册证有效期届满6个月前申请延续注册。受理延续注册的食品药品监督管理部门应当在医疗器械注册证有效期届满前作出决定，逾期未作决定的，视为准予延续。 （二）2015年4月1日前，延续注册和注册变更可以合并申请，按延续注册和注册变更的要求提交申报资料。 自2015年4月1日起，延续注册和注册变更应当分别提出申请，注册变更应当按照《办法》相应要求提交相关资料。 六、关于医疗器械注册管理相关文件 （一）《办法》实施后，附件中列出的医疗器械注册管理相关文件同时废止。 （二）《办法》中未涉及的事项，如国家食品药品监督管理总局（包括原国家食品药品监督管理局、原国家药品监督管理局）以前发布的医疗器械注册管理的文件中（包括局发文件、局办公室文件）有明确规定且文件有效的，仍执行原规定。 七、其他事项 （一）《办法》实施前后相应内容的衔接 1.《办法》实施前相关医疗器械注册管理文件中涉及对生产企业要求的，《办法》实施后指对申请人、注册人以及备案人的要求。 2.《办法》实施前的文件中涉及临床试验资料的，《办法》实施后以临床评价资料代替。 3.《办法》实施前的文件中涉及注册产品标准的，《办法》实施后以产品技术要求代替。 4.《办法》实施前的文件中要求重新注册时履行的事项，《办法》实施后应当在延续注册时履行。 （二）关于医疗器械产品注册技术审查指导原则 《办法》实施前国家食品药品监督管理总局组织制定并发布的医疗器械产品注册技术审查指导原则，申请人和食品药品监督管理部门可继续将其中的技术内容作为参考，同时注意按照《办法》的要求开展注册相关工作。 （三）关于体外诊断试剂临床试验 1. 临床试验机构 在国家食品药品监督管理总局发布医疗器械临床试验机构目录前，申请人应当在省级卫生医疗机构开展体外诊断试剂临床试验。 对于特殊使用目的产品，可以在符合要求的市级以上的疾病控制中心、专科医院或检验检疫所、戒毒中心等机构开展体外诊断试剂临床试验。 2. 临床试验开始时间 《办法》实施后，体外诊断试剂应当在注册检验合格后进行临床试验。如临床试验协议在《办法》实施前已经签署，注册检验前进行的临床试验，其临床试验报告可作为注册申报资料予以提交，并同时提交临床试验协议。 （四）关于进口医疗器械和境内生产的医疗器械 医疗器械注册申请人和备案人应当是依法进行登记的企业。 进口医疗器械，应当由境外申请人（备案人）申请注册或者办理备案；境内生产的医疗器械，应当由境内申请人（备案人）申请注册或者办理备案。 （五）关于不适用的条款 《办法》实施后，《国家食品药品监督管理总局关于部分医疗器械变更审批和质量管理体系检查职责调整有关事宜的通知》（食药监械管〔2013〕28号）第一条第（一）项、第（二）项和第二条不再适用。 附件：废止文件目录 国家食品药品监督管理总局 2014年8月1日 食药监械管〔2014〕144号 附件.docx
食品药品监管总局关于实施《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械经营监督管理办法》有关事项的通知【废止】 | 食药监械监〔2014〕143号 | FGWJ-2014-10397 | 2014-08-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）（以下简称《生产办法》）和《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）（以下简称《经营办法》）已发布，自2014年10月1日起实施。现将有关事项通知如下： 一、各级食品药品监督管理部门要加强对《生产办法》、《经营办法》的宣贯和培训，深刻理解、熟练掌握，并结合本行政区域的工作实际，认真贯彻落实。 二、自2014年10月1日起，新开办医疗器械生产企业的生产许可、备案应当按照《生产办法》有关规定办理。 2014年10月1日前已受理但尚未批准的新开办医疗器械生产企业许可申请，在《生产办法》实施后，应当按照《生产办法》有关规定进行办理。 三、现有《医疗器械生产企业许可证》在有效期内继续有效。《生产办法》实施后，对于医疗器械生产企业申请变更、延续、补发的，应当按照《生产办法》有关要求进行审核，必要时进行现场核查，符合规定条件的，发给新的《医疗器械生产许可证》，有效期自发证之日起计算。 已办理第一类医疗器械生产企业登记的，生产企业应当于2015年3月31日前按照《生产办法》的有关规定，向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理第一类医疗器械生产备案。 四、原已办理第二类、第三类医疗器械委托生产登记备案的，《生产办法》实施后，委托双方任何一方的《医疗器械生产企业许可证》到期或者发生变更、延续、补发时，原委托生产登记备案应当终止，需要继续委托生产的，应当按照《生产办法》的有关规定办理委托生产手续。 原已办理第一类医疗器械委托生产登记备案的，其委托生产登记备案至2015年3月31日终止，需要继续委托生产的，按照《生产办法》有关规定办理委托生产相关手续。 五、医疗器械生产企业的《医疗器械生产企业许可证》涉及跨省设立生产场地的，可生产至《医疗器械生产企业许可证》有效期止。跨省设立的生产场地需要继续生产的，应当按照《生产办法》的有关规定，单独向其所在地省级食品药品监督管理部门申请生产许可。 医疗器械生产企业的《第一类医疗器械生产企业登记表》涉及跨设区的市设立生产场地的，可生产至2015年3月31日止。跨设区市设立的生产场地需要继续生产的，应当按照《生产办法》的有关规定，单独向其所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理第一类医疗器械生产备案。 六、出口医疗器械的生产企业应当将出口产品相关信息向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案。相关信息包括出口产品、生产企业、出口企业、销往国家（地区）以及是否境外企业委托生产等内容。 七、自2014年10月1日起，新开办医疗器械经营企业的经营许可、备案应当按照《经营办法》有关规定办理。 2014年10月1日前已受理但尚未批准的新开办医疗器械经营企业许可申请，在《经营办法》实施后，应当按照《经营办法》有关规定进行办理。 八、现有医疗器械经营企业的《医疗器械经营企业许可证》在有效期内继续有效。《经营办法》实施后，对于医疗器械经营企业申请变更、延续、补发的，涉及经营第三类医疗器械，应当按照《经营办法》有关要求进行审核，必要时进行现场核查，符合规定条件的，发给新的《医疗器械经营许可证》，有效期自发证之日起计算；涉及经营第二类医疗器械，应当按照《经营办法》有关要求办理备案。 九、《生产办法》、《经营办法》和本通知中涉及的相关表格见附件。 十、自《生产办法》和《经营办法》实施之日起，凡与本通知要求不一致的，按本通知要求执行，工作中遇到相关问题应当及时反馈总局。 附件：1.医疗器械生产许可证（样本）及制证规格 2.医疗器械生产许可申请表（样表） 3.医疗器械生产许可变更申请表（样表） 4.医疗器械生产许可延续申请表（样表） 5.医疗器械生产许可证补发申请表（样表） 6.医疗器械生产许可注销申请表（样表） 7.第一类医疗器械生产备案表（样表） 8.第一类医疗器械生产备案凭证（样表） 9.第一类医疗器械生产备案变更表（样表） 10.第一类医疗器械生产备案凭证补发表（样表） 11.医疗器械委托生产备案表（样表） 12.医疗器械委托生产备案凭证（样表） 13.医疗器械出口备案表（样表） 14.医疗器械经营许可证（样本）及制证规格 15.医疗器械经营许可申请表（样表） 16.医疗器械经营许可变更申请表（样表） 17.医疗器械经营许可延续申请表（样表） 18.医疗器械经营许可证补发申请表（样表） 19.医疗器械经营许可注销申请表（样表） 20.第二类医疗器械经营备案表（样表） 21.第二类医疗器械经营备案凭证（样表） 22.第二类医疗器械经营备案变更表（样表） 23.第二类医疗器械经营备案凭证补发表（样表） 国家食品药品监督管理总局 2014年8月1日 食药监械监〔2014〕143号 附件.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）（以下简称《生产办法》）和《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）（以下简称《经营办法》）已发布，自2014年10月1日起实施。现将有关事项通知如下： 一、各级食品药品监督管理部门要加强对《生产办法》、《经营办法》的宣贯和培训，深刻理解、熟练掌握，并结合本行政区域的工作实际，认真贯彻落实。 二、自2014年10月1日起，新开办医疗器械生产企业的生产许可、备案应当按照《生产办法》有关规定办理。 2014年10月1日前已受理但尚未批准的新开办医疗器械生产企业许可申请，在《生产办法》实施后，应当按照《生产办法》有关规定进行办理。 三、现有《医疗器械生产企业许可证》在有效期内继续有效。《生产办法》实施后，对于医疗器械生产企业申请变更、延续、补发的，应当按照《生产办法》有关要求进行审核，必要时进行现场核查，符合规定条件的，发给新的《医疗器械生产许可证》，有效期自发证之日起计算。 已办理第一类医疗器械生产企业登记的，生产企业应当于2015年3月31日前按照《生产办法》的有关规定，向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理第一类医疗器械生产备案。 四、原已办理第二类、第三类医疗器械委托生产登记备案的，《生产办法》实施后，委托双方任何一方的《医疗器械生产企业许可证》到期或者发生变更、延续、补发时，原委托生产登记备案应当终止，需要继续委托生产的，应当按照《生产办法》的有关规定办理委托生产手续。 原已办理第一类医疗器械委托生产登记备案的，其委托生产登记备案至2015年3月31日终止，需要继续委托生产的，按照《生产办法》有关规定办理委托生产相关手续。 五、医疗器械生产企业的《医疗器械生产企业许可证》涉及跨省设立生产场地的，可生产至《医疗器械生产企业许可证》有效期止。跨省设立的生产场地需要继续生产的，应当按照《生产办法》的有关规定，单独向其所在地省级食品药品监督管理部门申请生产许可。 医疗器械生产企业的《第一类医疗器械生产企业登记表》涉及跨设区的市设立生产场地的，可生产至2015年3月31日止。跨设区市设立的生产场地需要继续生产的，应当按照《生产办法》的有关规定，单独向其所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理第一类医疗器械生产备案。 六、出口医疗器械的生产企业应当将出口产品相关信息向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案。相关信息包括出口产品、生产企业、出口企业、销往国家（地区）以及是否境外企业委托生产等内容。 七、自2014年10月1日起，新开办医疗器械经营企业的经营许可、备案应当按照《经营办法》有关规定办理。 2014年10月1日前已受理但尚未批准的新开办医疗器械经营企业许可申请，在《经营办法》实施后，应当按照《经营办法》有关规定进行办理。 八、现有医疗器械经营企业的《医疗器械经营企业许可证》在有效期内继续有效。《经营办法》实施后，对于医疗器械经营企业申请变更、延续、补发的，涉及经营第三类医疗器械，应当按照《经营办法》有关要求进行审核，必要时进行现场核查，符合规定条件的，发给新的《医疗器械经营许可证》，有效期自发证之日起计算；涉及经营第二类医疗器械，应当按照《经营办法》有关要求办理备案。 九、《生产办法》、《经营办法》和本通知中涉及的相关表格见附件。 十、自《生产办法》和《经营办法》实施之日起，凡与本通知要求不一致的，按本通知要求执行，工作中遇到相关问题应当及时反馈总局。 附件：1.医疗器械生产许可证（样本）及制证规格 2.医疗器械生产许可申请表（样表） 3.医疗器械生产许可变更申请表（样表） 4.医疗器械生产许可延续申请表（样表） 5.医疗器械生产许可证补发申请表（样表） 6.医疗器械生产许可注销申请表（样表） 7.第一类医疗器械生产备案表（样表） 8.第一类医疗器械生产备案凭证（样表） 9.第一类医疗器械生产备案变更表（样表） 10.第一类医疗器械生产备案凭证补发表（样表） 11.医疗器械委托生产备案表（样表） 12.医疗器械委托生产备案凭证（样表） 13.医疗器械出口备案表（样表） 14.医疗器械经营许可证（样本）及制证规格 15.医疗器械经营许可申请表（样表） 16.医疗器械经营许可变更申请表（样表） 17.医疗器械经营许可延续申请表（样表） 18.医疗器械经营许可证补发申请表（样表） 19.医疗器械经营许可注销申请表（样表） 20.第二类医疗器械经营备案表（样表） 21.第二类医疗器械经营备案凭证（样表） 22.第二类医疗器械经营备案变更表（样表） 23.第二类医疗器械经营备案凭证补发表（样表） 国家食品药品监督管理总局 2014年8月1日 食药监械监〔2014〕143号 附件.docx
《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第8号）【废止】 |  | FGWJ-2014-10224 | 2014-07-30 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第 8 号 《医疗器械经营监督管理办法》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 医疗器械经营监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械经营监督管理，规范医疗器械经营行为，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械经营活动及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械经营监督管理工作。县级以上食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械经营监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械经营监督管理工作。 第四条 按照医疗器械风险程度，医疗器械经营实施分类管理。 经营第一类医疗器械不需许可和备案，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第三类医疗器械实行许可管理。 第五条 国家食品药品监督管理总局制定医疗器械经营质量管理规范并监督实施。 第六条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械经营许可和备案信息。申请人可以查询审批进度和审批结果，公众可以查阅审批结果。 第二章 经营许可与备案管理 第七条 从事医疗器械经营，应当具备以下条件： （一）具有与经营范围和经营规模相适应的质量管理机构或者质量管理人员，质量管理人员应当具有国家认可的相关专业学历或者职称； （二）具有与经营范围和经营规模相适应的经营、贮存场所； （三）具有与经营范围和经营规模相适应的贮存条件，全部委托其他医疗器械经营企业贮存的可以不设立库房； （四）具有与经营的医疗器械相适应的质量管理制度； （五）具备与经营的医疗器械相适应的专业指导、技术培训和售后服务的能力，或者约定由相关机构提供技术支持。 从事第三类医疗器械经营的企业还应当具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统，保证经营的产品可追溯。鼓励从事第一类、第二类医疗器械经营的企业建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统。 第八条 从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提出申请，并提交以下资料： （一）营业执照和组织机构代码证复印件； （二）法定代表人、企业负责人、质量负责人的身份证明、学历或者职称证明复印件； （三）组织机构与部门设置说明； （四）经营范围、经营方式说明； （五）经营场所、库房地址的地理位置图、平面图、房屋产权证明文件或者租赁协议（附房屋产权证明文件）复印件； （六）经营设施、设备目录； （七）经营质量管理制度、工作程序等文件目录； （八）计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明； （九）经办人授权证明； （十）其他证明材料。 第九条 对于申请人提出的第三类医疗器械经营许可申请，设区的市级食品药品监督管理部门应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项属于其职权范围，申请资料齐全、符合法定形式的，应当受理申请； （二）申请资料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理； （三）申请资料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政部门申请。 设区的市级食品药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械经营许可申请的，应当出具受理或者不予受理的通知书。 第十条 设区的市级食品药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内对申请资料进行审核，并按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查。需要整改的，整改时间不计入审核时限。 符合规定条件的，依法作出准予许可的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械经营许可证》；不符合规定条件的，作出不予许可的书面决定，并说明理由。 第十一条 医疗器械经营许可申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，食品药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人依照法律、法规以及国家食品药品监督管理总局的有关规定享有申请听证的权利；在对医疗器械经营许可进行审查时，食品药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第十二条 从事第二类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案，填写第二类医疗器械经营备案表，并提交本办法第八条规定的资料（第八项除外）。 第十三条 食品药品监督管理部门应当当场对企业提交资料的完整性进行核对，符合规定的予以备案，发给第二类医疗器械经营备案凭证。 第十四条 设区的市级食品药品监督管理部门应当在医疗器械经营企业备案之日起3个月内，按照医疗器械经营质量管理规范的要求对第二类医疗器械经营企业开展现场核查。 第十五条 《医疗器械经营许可证》有效期为5年，载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、发证部门、发证日期和有效期限等事项。 医疗器械经营备案凭证应当载明编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、备案部门、备案日期等事项。 第十六条 《医疗器械经营许可证》事项的变更分为许可事项变更和登记事项变更。 许可事项变更包括经营场所、经营方式、经营范围、库房地址的变更。 登记事项变更是指上述事项以外其他事项的变更。 第十七条 许可事项变更的，应当向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》变更申请，并提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。 跨行政区域设置库房的，应当向库房所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理备案。 原发证部门应当自收到变更申请之日起15个工作日内进行审核，并作出准予变更或者不予变更的决定；需要按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查的，自收到变更申请之日起30个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。不予变更的，应当书面说明理由并告知申请人。变更后的《医疗器械经营许可证》编号和有效期限不变。 第十八条 新设立独立经营场所的，应当单独申请医疗器械经营许可或者备案。 第十九条 登记事项变更的，医疗器械经营企业应当及时向设区的市级食品药品监督管理部门办理变更手续。 第二十条 因分立、合并而存续的医疗器械经营企业，应当依照本办法规定申请变更许可；因企业分立、合并而解散的，应当申请注销《医疗器械经营许可证》；因企业分立、合并而新设立的，应当申请办理《医疗器械经营许可证》。 第二十一条 医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，应当按照规定办理经营许可或者备案。 第二十二条 《医疗器械经营许可证》有效期届满需要延续的，医疗器械经营企业应当在有效期届满6个月前，向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》延续申请。 原发证部门应当按照本办法第十条的规定对延续申请进行审核,必要时开展现场核查，在《医疗器械经营许可证》有效期届满前作出是否准予延续的决定。符合规定条件的，准予延续，延续后的《医疗器械经营许可证》编号不变。不符合规定条件的，责令限期整改；整改后仍不符合规定条件的，不予延续，并书面说明理由。逾期未作出决定的，视为准予延续。 第二十三条 医疗器械经营备案凭证中企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址等备案事项发生变化的，应当及时变更备案。 第二十四条 《医疗器械经营许可证》遗失的，医疗器械经营企业应当立即在原发证部门指定的媒体上登载遗失声明。自登载遗失声明之日起满1个月后，向原发证部门申请补发。原发证部门及时补发《医疗器械经营许可证》。 补发的《医疗器械经营许可证》编号和有效期限与原证一致。 第二十五条 医疗器械经营备案凭证遗失的，医疗器械经营企业应当及时向原备案部门办理补发手续。 第二十六条 医疗器械经营企业因违法经营被食品药品监督管理部门立案调查但尚未结案的，或者收到行政处罚决定但尚未履行的，设区的市级食品药品监督管理部门应当中止许可，直至案件处理完毕。 第二十七条 医疗器械经营企业有法律、法规规定应当注销的情形，或者有效期未满但企业主动提出注销的，设区的市级食品药品监督管理部门应当依法注销其《医疗器械经营许可证》，并在网站上予以公布。 第二十八条 设区的市级食品药品监督管理部门应当建立《医疗器械经营许可证》核发、延续、变更、补发、撤销、注销等许可档案和医疗器械经营备案信息档案。 第二十九条 任何单位以及个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证。 | 国家食品药品监督管理总局令 第 8 号 《医疗器械经营监督管理办法》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 医疗器械经营监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械经营监督管理，规范医疗器械经营行为，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械经营活动及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械经营监督管理工作。县级以上食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械经营监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械经营监督管理工作。 第四条 按照医疗器械风险程度，医疗器械经营实施分类管理。 经营第一类医疗器械不需许可和备案，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第三类医疗器械实行许可管理。 第五条 国家食品药品监督管理总局制定医疗器械经营质量管理规范并监督实施。 第六条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械经营许可和备案信息。申请人可以查询审批进度和审批结果，公众可以查阅审批结果。 第二章 经营许可与备案管理 第七条 从事医疗器械经营，应当具备以下条件： （一）具有与经营范围和经营规模相适应的质量管理机构或者质量管理人员，质量管理人员应当具有国家认可的相关专业学历或者职称； （二）具有与经营范围和经营规模相适应的经营、贮存场所； （三）具有与经营范围和经营规模相适应的贮存条件，全部委托其他医疗器械经营企业贮存的可以不设立库房； （四）具有与经营的医疗器械相适应的质量管理制度； （五）具备与经营的医疗器械相适应的专业指导、技术培训和售后服务的能力，或者约定由相关机构提供技术支持。 从事第三类医疗器械经营的企业还应当具有符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统，保证经营的产品可追溯。鼓励从事第一类、第二类医疗器械经营的企业建立符合医疗器械经营质量管理要求的计算机信息管理系统。 第八条 从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提出申请，并提交以下资料： （一）营业执照和组织机构代码证复印件； （二）法定代表人、企业负责人、质量负责人的身份证明、学历或者职称证明复印件； （三）组织机构与部门设置说明； （四）经营范围、经营方式说明； （五）经营场所、库房地址的地理位置图、平面图、房屋产权证明文件或者租赁协议（附房屋产权证明文件）复印件； （六）经营设施、设备目录； （七）经营质量管理制度、工作程序等文件目录； （八）计算机信息管理系统基本情况介绍和功能说明； （九）经办人授权证明； （十）其他证明材料。 第九条 对于申请人提出的第三类医疗器械经营许可申请，设区的市级食品药品监督管理部门应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项属于其职权范围，申请资料齐全、符合法定形式的，应当受理申请； （二）申请资料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理； （三）申请资料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政部门申请。 设区的市级食品药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械经营许可申请的，应当出具受理或者不予受理的通知书。 第十条 设区的市级食品药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内对申请资料进行审核，并按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查。需要整改的，整改时间不计入审核时限。 符合规定条件的，依法作出准予许可的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械经营许可证》；不符合规定条件的，作出不予许可的书面决定，并说明理由。 第十一条 医疗器械经营许可申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，食品药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人依照法律、法规以及国家食品药品监督管理总局的有关规定享有申请听证的权利；在对医疗器械经营许可进行审查时，食品药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第十二条 从事第二类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案，填写第二类医疗器械经营备案表，并提交本办法第八条规定的资料（第八项除外）。 第十三条 食品药品监督管理部门应当当场对企业提交资料的完整性进行核对，符合规定的予以备案，发给第二类医疗器械经营备案凭证。 第十四条 设区的市级食品药品监督管理部门应当在医疗器械经营企业备案之日起3个月内，按照医疗器械经营质量管理规范的要求对第二类医疗器械经营企业开展现场核查。 第十五条 《医疗器械经营许可证》有效期为5年，载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、发证部门、发证日期和有效期限等事项。 医疗器械经营备案凭证应当载明编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址、备案部门、备案日期等事项。 第十六条 《医疗器械经营许可证》事项的变更分为许可事项变更和登记事项变更。 许可事项变更包括经营场所、经营方式、经营范围、库房地址的变更。 登记事项变更是指上述事项以外其他事项的变更。 第十七条 许可事项变更的，应当向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》变更申请，并提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。 跨行政区域设置库房的，应当向库房所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理备案。 原发证部门应当自收到变更申请之日起15个工作日内进行审核，并作出准予变更或者不予变更的决定；需要按照医疗器械经营质量管理规范的要求开展现场核查的，自收到变更申请之日起30个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。不予变更的，应当书面说明理由并告知申请人。变更后的《医疗器械经营许可证》编号和有效期限不变。 第十八条 新设立独立经营场所的，应当单独申请医疗器械经营许可或者备案。 第十九条 登记事项变更的，医疗器械经营企业应当及时向设区的市级食品药品监督管理部门办理变更手续。 第二十条 因分立、合并而存续的医疗器械经营企业，应当依照本办法规定申请变更许可；因企业分立、合并而解散的，应当申请注销《医疗器械经营许可证》；因企业分立、合并而新设立的，应当申请办理《医疗器械经营许可证》。 第二十一条 医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，应当按照规定办理经营许可或者备案。 第二十二条 《医疗器械经营许可证》有效期届满需要延续的，医疗器械经营企业应当在有效期届满6个月前，向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》延续申请。 原发证部门应当按照本办法第十条的规定对延续申请进行审核,必要时开展现场核查，在《医疗器械经营许可证》有效期届满前作出是否准予延续的决定。符合规定条件的，准予延续，延续后的《医疗器械经营许可证》编号不变。不符合规定条件的，责令限期整改；整改后仍不符合规定条件的，不予延续，并书面说明理由。逾期未作出决定的，视为准予延续。 第二十三条 医疗器械经营备案凭证中企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、经营场所、经营方式、经营范围、库房地址等备案事项发生变化的，应当及时变更备案。 第二十四条 《医疗器械经营许可证》遗失的，医疗器械经营企业应当立即在原发证部门指定的媒体上登载遗失声明。自登载遗失声明之日起满1个月后，向原发证部门申请补发。原发证部门及时补发《医疗器械经营许可证》。 补发的《医疗器械经营许可证》编号和有效期限与原证一致。 第二十五条 医疗器械经营备案凭证遗失的，医疗器械经营企业应当及时向原备案部门办理补发手续。 第二十六条 医疗器械经营企业因违法经营被食品药品监督管理部门立案调查但尚未结案的，或者收到行政处罚决定但尚未履行的，设区的市级食品药品监督管理部门应当中止许可，直至案件处理完毕。 第二十七条 医疗器械经营企业有法律、法规规定应当注销的情形，或者有效期未满但企业主动提出注销的，设区的市级食品药品监督管理部门应当依法注销其《医疗器械经营许可证》，并在网站上予以公布。 第二十八条 设区的市级食品药品监督管理部门应当建立《医疗器械经营许可证》核发、延续、变更、补发、撤销、注销等许可档案和医疗器械经营备案信息档案。 第二十九条 任何单位以及个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》和医疗器械经营备案凭证。
食品药品监管总局办公厅关于电子宫腔观察镜等30个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2014〕149号 | FGWJ-2014-10192 | 2014-08-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对电子宫腔观察镜等30个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（3个） （一）眼压持续监测仪：由记录器、传感器、天线、数据线、充电器和软件等组成，其中传感器是一个带有嵌入式芯片的一次性硅胶软性接触镜。用于对青光眼患者进行连续24小时的眼内压监测。分类编码：6822。 （二）气压弹道式体外冲击波治疗仪：由主机（包括空气压缩机和台车）和冲击枪（包括治疗头和控制手柄）组成。将由压缩空气经程序控制产生的脉冲声波转换成弹道式冲击波，利用指定频率，通过治疗头的定位和移动作用于阴茎海绵体。用于治疗勃起功能障碍。分类编码：6826。 （三）麻醉信息管理软件：用于采集和存储手术过程中麻醉机和监护仪等设备生命体征数据，生成标准化电子麻醉记录单，辅助指导医生麻醉用药，同时具有对各项生命体征监测参数报警功能。分类编码：6870。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（13个） （一）多体位分娩装置：由分娩吊架、分娩凳、助产球和胶垫等组成，可独立或根据分娩需要组合使用。用于辅助产妇选择站、坐、跪等不同的分娩体位，使产妇合理用力，顺利自然分娩。分类编码：6854。 （二）光诱导失眠治疗仪：由床体、头罩（包含LED光源）、控制台和控制软件组成。使用时，通过特定频率的光作用于闭合人眼，使大脑产生同步频率的神经元电活动，诱导大脑皮层从紧张、兴奋的状态至放松的状态，并辅以低频振动作用于人体背部。用于治疗由于非器质性原因引起的失眠。分类编码：6821。 （三）全膝关节置换术用软组织应力感应器：由感应板、获取模块、激活标签和显示屏组成。为一次性无菌产品。用于在全膝关节置换术中，为平衡膝关节屈曲间隙提供感应读数以获得最佳的植入效果。分类编码：6821。 （四）根管荡洗器：由针头和手柄（内装电池）组成。在牙髓治疗过程中，采用声波能量驱动，通过声波荡洗来增加回流。用于对根管侧支进行清洗消毒。分类编码：6855。 （五）医用冷敷装置：由主机、适配器、冰桶和冷敷袋组成，其中主机包含直流活塞泵、电磁阀、温度传感器和软性水管。通过冷敷，收缩毛细血管，减轻疼痛及炎症反应，达到消肿止痛的作用。用于四肢急性软组织损伤和关节扭伤的早期疼痛的冷敷。分类编码：6858。 （六）口腔治疗用冲击器：由主机和冲击头组成，其中主机包含马达连接器、冲击头连接器和手柄。使用时，与电动马达连接，在种植体轴向延长线的方向上冲击基台。用于指定型号种植牙基台的就位和放置。分类编码：6855。 七）激光定位系统：由激光驱动器、数字化定位框和定位框遥控器组成。安装在Ｃ型臂Ｘ射线机的影像增强器上。用于骨科手术中目标对应点的体表定位。分类编码：6824。 （八）核酸检测管理软件：用于收集指定核酸检测分析系统提供的数据，使操作人员追踪样本，并对混样检测结果和个体检测结果进行对比，根据检验判定规则向各样本赋予结果，发送至实验室信息管理系统，还可生成结果总结资料报告和分析报告。分类编码：6870。 （九）导光鼻塞：由治疗头和光导纤维组成。用于将半导体激光治疗仪发射的激光传输入鼻腔进行治疗。分类编码：6824。 （十）腔内吸引旋切器：由动力主机、带粉碎刀头的操作手柄、负压吸引主机、脚踏开关等组成。用于在医用内窥镜直视下，将胸腹腔手术已切割下来的前列腺体、子宫肌瘤等病变组织在腔内进行粉碎并吸出体外。分类编码：6822。 （十一）抗生素类药物诱导型溶血性贫血检测试剂盒（微柱凝胶法）：由药物诱导型溶血性贫血检测试剂卡、抗体释放液、药物稀释液等组成。用于检测抗生素类药物引起的溶血性贫血药物的鉴别，指导临床合理选择使用药物。分类编码：6840。 （十二）壳多糖酶3样蛋白1 (CHI3L1）检测试剂盒（酶联免疫法）：由CHI3L1微孔酶标板、CHI3L1检测抗体、HRP标记亲和素及稀释液、显色剂等组成。用于体外定量检测人血清样本中的CHI3L1，辅助肝硬化的诊断。分类编码：6840。 （十三）胰岛素样生长因子-I检测试剂：由包被珠、试剂楔、校正品和样本稀释液组成。用于体外定量检测血清或肝素化血浆中胰岛素样生长因子-I(IGF-I)含量。对生长紊乱评估起辅助诊断作用。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（2个） （一）类风湿因子吸附剂：由经过处理的山羊抗人IgG免疫血清组成，仅用于检测特异性IgM抗体前对血清或者血浆样本的预处理。分类编码：6840。 （二）细胞培养基：由1640培养基或RPMI-1640培养基及其他必要的辅助成分组成。仅用于细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能。培养后的细胞用于体外诊断。 四、不作为医疗器械管理的产品（11个） （一）腹腔镜烟雾过滤系统：由过滤器、管路、滚筒调节夹和鲁尔接头组成。与腹腔穿刺器连接使用。利用过滤器拦截细菌和病毒，同时减少燃烧中产生的气味、挥发性气体和烟雾等副产物。用于清除微创腹腔镜手术过程中视野范围内烟雾。 （二）俯卧支撑枕：用于眼科视网膜脱落手术后患者俯卧时的头部支撑。 （三）医用气泵：由无油气泵、控制器和喷气输出口组成。在电机带动下由隔膜上下移动将空气压缩成有一定流量的气流，为蛋白胶配制雾化器（管）提供动力。 （四）母乳脂肪检测系统：由主机、电源适配器和控制软件组成。采用超声波技术，通过分析超声波通过乳汁时的传播速度和衰减系数，检测乳汁中脂肪含量。用于体外定量检测母乳中脂肪含量。 （五）呼气口：由主体和套筒组成。作为呼吸机用呼吸管路的附件。用于在患者回路中提供持续的漏气通路，从而减少患者对二氧化碳的重复吸入。 （六）支气管镜弯管：由弯管主体、支气管镜接口和压力传感器端口组成。作为指定面罩的附件。在对实施无创呼吸机治疗的患者进行支气管镜检查时，用于替换指定面罩的普通弯管，以不影响患者正常的无创通气治疗。 （七）一次性探头保护膜：由框架、薄膜和铁片组成。为指定三维乳腺超声诊断仪的必备配件。使用时，加装在三维乳腺超声诊断仪探头上。用于保护探头。 （八）一次性治疗罩：为指定微波治疗机的必备配件。治疗时，套在微波治疗手柄上，使人体组织通过负压吸进治疗罩进行治疗，负压由微波治疗机主机提供，同时保护微波治疗手柄，防止交叉感染。 （九）医用微量氧气泵：由储气罐、进气单向阀、减压稳压阀、过滤器、连接管和限流管组成。使用时，在储气罐中充入氧气，把限流管出气孔置于创面边缘并固定后，将医用敷料覆盖在创面，持续向创面释放少量氧气。该产品属于便携式装置，仅用于控制氧气流量，不含氧气和敷料。 （十）淋巴细胞生长因子：主要成分为重组人白细胞介素-12（rhIL-12），使用时加入淋巴细胞培养液，经培养后的淋巴细胞用于染色体核型分析等体外诊断。 （十一）人类间充质干细胞培养试剂盒：由人类间充质干细胞无血清基础培养基、人类间充质干细胞无血清营养添加物等组成。用于人类间充质干细胞体外培养，培养后的间充质干细胞用于科研及临床研究。 五、需视情况确定类别的产品（1个） 一次性腹腔穿刺器：由穿刺套管和穿刺针组成。为一次性无菌产品。用于腹腔镜手术中进行腹腔穿刺，以及穿刺后建立内窥镜和手术器械从外界进出腹腔的通道，并可向腹腔内输送气体用。若穿刺针内集成有COMS摄像头和LED冷光源，用于辅助医生通过观察摄像头拍摄的图像准确判断穿刺针穿刺的路径和是否穿刺进入腹腔，作为Ⅲ类医疗器械管理；否则，作为Ⅱ类医疗器械管理。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年8月1日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局: 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对电子宫腔观察镜等30个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（3个） （一）眼压持续监测仪：由记录器、传感器、天线、数据线、充电器和软件等组成，其中传感器是一个带有嵌入式芯片的一次性硅胶软性接触镜。用于对青光眼患者进行连续24小时的眼内压监测。分类编码：6822。 （二）气压弹道式体外冲击波治疗仪：由主机（包括空气压缩机和台车）和冲击枪（包括治疗头和控制手柄）组成。将由压缩空气经程序控制产生的脉冲声波转换成弹道式冲击波，利用指定频率，通过治疗头的定位和移动作用于阴茎海绵体。用于治疗勃起功能障碍。分类编码：6826。 （三）麻醉信息管理软件：用于采集和存储手术过程中麻醉机和监护仪等设备生命体征数据，生成标准化电子麻醉记录单，辅助指导医生麻醉用药，同时具有对各项生命体征监测参数报警功能。分类编码：6870。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（13个） （一）多体位分娩装置：由分娩吊架、分娩凳、助产球和胶垫等组成，可独立或根据分娩需要组合使用。用于辅助产妇选择站、坐、跪等不同的分娩体位，使产妇合理用力，顺利自然分娩。分类编码：6854。 （二）光诱导失眠治疗仪：由床体、头罩（包含LED光源）、控制台和控制软件组成。使用时，通过特定频率的光作用于闭合人眼，使大脑产生同步频率的神经元电活动，诱导大脑皮层从紧张、兴奋的状态至放松的状态，并辅以低频振动作用于人体背部。用于治疗由于非器质性原因引起的失眠。分类编码：6821。 （三）全膝关节置换术用软组织应力感应器：由感应板、获取模块、激活标签和显示屏组成。为一次性无菌产品。用于在全膝关节置换术中，为平衡膝关节屈曲间隙提供感应读数以获得最佳的植入效果。分类编码：6821。 （四）根管荡洗器：由针头和手柄（内装电池）组成。在牙髓治疗过程中，采用声波能量驱动，通过声波荡洗来增加回流。用于对根管侧支进行清洗消毒。分类编码：6855。 （五）医用冷敷装置：由主机、适配器、冰桶和冷敷袋组成，其中主机包含直流活塞泵、电磁阀、温度传感器和软性水管。通过冷敷，收缩毛细血管，减轻疼痛及炎症反应，达到消肿止痛的作用。用于四肢急性软组织损伤和关节扭伤的早期疼痛的冷敷。分类编码：6858。 （六）口腔治疗用冲击器：由主机和冲击头组成，其中主机包含马达连接器、冲击头连接器和手柄。使用时，与电动马达连接，在种植体轴向延长线的方向上冲击基台。用于指定型号种植牙基台的就位和放置。分类编码：6855。 七）激光定位系统：由激光驱动器、数字化定位框和定位框遥控器组成。安装在Ｃ型臂Ｘ射线机的影像增强器上。用于骨科手术中目标对应点的体表定位。分类编码：6824。 （八）核酸检测管理软件：用于收集指定核酸检测分析系统提供的数据，使操作人员追踪样本，并对混样检测结果和个体检测结果进行对比，根据检验判定规则向各样本赋予结果，发送至实验室信息管理系统，还可生成结果总结资料报告和分析报告。分类编码：6870。 （九）导光鼻塞：由治疗头和光导纤维组成。用于将半导体激光治疗仪发射的激光传输入鼻腔进行治疗。分类编码：6824。 （十）腔内吸引旋切器：由动力主机、带粉碎刀头的操作手柄、负压吸引主机、脚踏开关等组成。用于在医用内窥镜直视下，将胸腹腔手术已切割下来的前列腺体、子宫肌瘤等病变组织在腔内进行粉碎并吸出体外。分类编码：6822。 （十一）抗生素类药物诱导型溶血性贫血检测试剂盒（微柱凝胶法）：由药物诱导型溶血性贫血检测试剂卡、抗体释放液、药物稀释液等组成。用于检测抗生素类药物引起的溶血性贫血药物的鉴别，指导临床合理选择使用药物。分类编码：6840。 （十二）壳多糖酶3样蛋白1 (CHI3L1）检测试剂盒（酶联免疫法）：由CHI3L1微孔酶标板、CHI3L1检测抗体、HRP标记亲和素及稀释液、显色剂等组成。用于体外定量检测人血清样本中的CHI3L1，辅助肝硬化的诊断。分类编码：6840。 （十三）胰岛素样生长因子-I检测试剂：由包被珠、试剂楔、校正品和样本稀释液组成。用于体外定量检测血清或肝素化血浆中胰岛素样生长因子-I(IGF-I)含量。对生长紊乱评估起辅助诊断作用。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（2个） （一）类风湿因子吸附剂：由经过处理的山羊抗人IgG免疫血清组成，仅用于检测特异性IgM抗体前对血清或者血浆样本的预处理。分类编码：6840。 （二）细胞培养基：由1640培养基或RPMI-1640培养基及其他必要的辅助成分组成。仅用于细胞增殖培养，不具备对细胞的选择、诱导、分化功能。培养后的细胞用于体外诊断。 四、不作为医疗器械管理的产品（11个） （一）腹腔镜烟雾过滤系统：由过滤器、管路、滚筒调节夹和鲁尔接头组成。与腹腔穿刺器连接使用。利用过滤器拦截细菌和病毒，同时减少燃烧中产生的气味、挥发性气体和烟雾等副产物。用于清除微创腹腔镜手术过程中视野范围内烟雾。 （二）俯卧支撑枕：用于眼科视网膜脱落手术后患者俯卧时的头部支撑。 （三）医用气泵：由无油气泵、控制器和喷气输出口组成。在电机带动下由隔膜上下移动将空气压缩成有一定流量的气流，为蛋白胶配制雾化器（管）提供动力。 （四）母乳脂肪检测系统：由主机、电源适配器和控制软件组成。采用超声波技术，通过分析超声波通过乳汁时的传播速度和衰减系数，检测乳汁中脂肪含量。用于体外定量检测母乳中脂肪含量。 （五）呼气口：由主体和套筒组成。作为呼吸机用呼吸管路的附件。用于在患者回路中提供持续的漏气通路，从而减少患者对二氧化碳的重复吸入。 （六）支气管镜弯管：由弯管主体、支气管镜接口和压力传感器端口组成。作为指定面罩的附件。在对实施无创呼吸机治疗的患者进行支气管镜检查时，用于替换指定面罩的普通弯管，以不影响患者正常的无创通气治疗。 （七）一次性探头保护膜：由框架、薄膜和铁片组成。为指定三维乳腺超声诊断仪的必备配件。使用时，加装在三维乳腺超声诊断仪探头上。用于保护探头。 （八）一次性治疗罩：为指定微波治疗机的必备配件。治疗时，套在微波治疗手柄上，使人体组织通过负压吸进治疗罩进行治疗，负压由微波治疗机主机提供，同时保护微波治疗手柄，防止交叉感染。 （九）医用微量氧气泵：由储气罐、进气单向阀、减压稳压阀、过滤器、连接管和限流管组成。使用时，在储气罐中充入氧气，把限流管出气孔置于创面边缘并固定后，将医用敷料覆盖在创面，持续向创面释放少量氧气。该产品属于便携式装置，仅用于控制氧气流量，不含氧气和敷料。 （十）淋巴细胞生长因子：主要成分为重组人白细胞介素-12（rhIL-12），使用时加入淋巴细胞培养液，经培养后的淋巴细胞用于染色体核型分析等体外诊断。 （十一）人类间充质干细胞培养试剂盒：由人类间充质干细胞无血清基础培养基、人类间充质干细胞无血清营养添加物等组成。用于人类间充质干细胞体外培养，培养后的间充质干细胞用于科研及临床研究。 五、需视情况确定类别的产品（1个） 一次性腹腔穿刺器：由穿刺套管和穿刺针组成。为一次性无菌产品。用于腹腔镜手术中进行腹腔穿刺，以及穿刺后建立内窥镜和手术器械从外界进出腹腔的通道，并可向腹腔内输送气体用。若穿刺针内集成有COMS摄像头和LED冷光源，用于辅助医生通过观察摄像头拍摄的图像准确判断穿刺针穿刺的路径和是否穿刺进入腹腔，作为Ⅲ类医疗器械管理；否则，作为Ⅱ类医疗器械管理。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年8月1日
《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）【废止】 |  | FGWJ-2014-10223 | 2014-07-30 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第 7 号 《医疗器械生产监督管理办法》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 医疗器械生产监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械生产监督管理，规范医疗器械生产行为，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械生产活动及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械生产监督管理工作。县级以上食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械生产监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械生产监督管理工作。 第四条 国家食品药品监督管理总局制定医疗器械生产质量管理规范并监督实施。 第五条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械生产许可和备案相关信息。申请人可以查询审批进度和审批结果；公众可以查阅审批结果。 第六条 医疗器械生产企业应当对生产的医疗器械质量负责。委托生产的，委托方对所委托生产的医疗器械质量负责。 第二章 生产许可与备案管理 第七条 从事医疗器械生产，应当具备以下条件： （一）有与生产的医疗器械相适应的生产场地、环境条件、生产设备以及专业技术人员； （二）有对生产的医疗器械进行质量检验的机构或者专职检验人员以及检验设备； （三）有保证医疗器械质量的管理制度； （四）有与生产的医疗器械相适应的售后服务能力； （五）符合产品研制、生产工艺文件规定的要求。 第八条 开办第二类、第三类医疗器械生产企业的，应当向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请生产许可，并提交以下资料： （一）营业执照、组织机构代码证复印件； （二）申请企业持有的所生产医疗器械的注册证及产品技术要求复印件； （三）法定代表人、企业负责人身份证明复印件； （四）生产、质量和技术负责人的身份、学历、职称证明复印件； （五）生产管理、质量检验岗位从业人员学历、职称一览表； （六）生产场地的证明文件，有特殊生产环境要求的还应当提交设施、环境的证明文件复印件； （七）主要生产设备和检验设备目录； （八）质量手册和程序文件； （九）工艺流程图； （十）经办人授权证明； （十一）其他证明资料。 第九条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门收到申请后，应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项属于其职权范围，申请资料齐全、符合法定形式的，应当受理申请； （二）申请资料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理； （三）申请资料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政部门申请。 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械生产许可申请的，应当出具受理或者不予受理的通知书。 第十条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内对申请资料进行审核，并按照医疗器械生产质量管理规范的要求开展现场核查。现场核查应当根据情况，避免重复核查。需要整改的，整改时间不计入审核时限。 符合规定条件的，依法作出准予许可的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械生产许可证》；不符合规定条件的，作出不予许可的书面决定，并说明理由。 第十一条 开办第一类医疗器械生产企业的，应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理第一类医疗器械生产备案，提交备案企业持有的所生产医疗器械的备案凭证复印件和本办法第八条规定的资料（第二项除外）。 食品药品监督管理部门应当当场对企业提交资料的完整性进行核对，符合规定条件的予以备案，发给第一类医疗器械生产备案凭证。 第十二条 医疗器械生产许可申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，食品药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人依照法律、法规以及国家食品药品监督管理总局的有关规定享有申请听证的权利；在对医疗器械生产许可进行审查时，食品药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第十三条 《医疗器械生产许可证》有效期为5年，载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、生产地址、生产范围、发证部门、发证日期和有效期限等事项。 《医疗器械生产许可证》附医疗器械生产产品登记表，载明生产产品名称、注册号等信息。 第十四条 增加生产产品的，医疗器械生产企业应当向原发证部门提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。 申请增加生产的产品不属于原生产范围的，原发证部门应当依照本办法第十条的规定进行审核并开展现场核查，符合规定条件的，变更《医疗器械生产许可证》载明的生产范围，并在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息。 申请增加生产的产品属于原生产范围，并且与原许可生产产品的生产工艺和生产条件等要求相似的，原发证部门应当对申报资料进行审核，符合规定条件的，在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息；与原许可生产产品的生产工艺和生产条件要求有实质性不同的，应当依照本办法第十条的规定进行审核并开展现场核查，符合规定条件的，在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息。 第十五条 生产地址非文字性变更的，应当向原发证部门申请医疗器械生产许可变更，并提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。原发证部门应当依照本办法第十条的规定审核并开展现场核查，于30个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。医疗器械生产企业跨省、自治区、直辖市设立生产场地的，应当单独申请医疗器械生产许可。 第十六条 企业名称、法定代表人、企业负责人、住所变更或者生产地址文字性变更的，医疗器械生产企业应当在变更后30个工作日内，向原发证部门办理《医疗器械生产许可证》变更登记，并提交相关部门的证明资料。原发证部门应当及时办理变更。对变更资料不齐全或者不符合形式审查规定的，应当一次告知需要补正的全部内容。 第十七条 《医疗器械生产许可证》有效期届满延续的，医疗器械生产企业应当自有效期届满6个月前，向原发证部门提出《医疗器械生产许可证》延续申请。 原发证部门应当依照本办法第十条的规定对延续申请进行审查，必要时开展现场核查，在《医疗器械生产许可证》有效期届满前作出是否准予延续的决定。符合规定条件的，准予延续。不符合规定条件的，责令限期整改；整改后仍不符合规定条件的，不予延续，并书面说明理由。逾期未作出决定的，视为准予延续。 第十八条 因分立、合并而存续的医疗器械生产企业，应当依照本办法规定申请变更许可；因企业分立、合并而解散的医疗器械生产企业，应当申请注销《医疗器械生产许可证》；因企业分立、合并而新设立的医疗器械生产企业应当申请办理《医疗器械生产许可证》。 第十九条 《医疗器械生产许可证》遗失的，医疗器械生产企业应当立即在原发证部门指定的媒体上登载遗失声明。自登载遗失声明之日起满1个月后，向原发证部门申请补发。原发证部门及时补发《医疗器械生产许可证》。 第二十条 变更、补发的《医疗器械生产许可证》编号和有效期限不变。延续的《医疗器械生产许可证》编号不变。 第二十一条 第一类医疗器械生产备案凭证内容发生变化的，应当变更备案。 备案凭证遗失的，医疗器械生产企业应当及时向原备案部门办理补发手续。 第二十二条 医疗器械生产企业因违法生产被食品药品监督管理部门立案调查但尚未结案的，或者收到行政处罚决定但尚未履行的，食品药品监督管理部门应当中止许可，直至案件处理完毕。 第二十三条 医疗器械生产企业有法律、法规规定应当注销的情形，或者有效期未满但企业主动提出注销的，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当依法注销其《医疗器械生产许可证》，并在网站上予以公布。 第二十四条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当建立《医疗器械生产许可证》核发、延续、变更、补发、撤销和注销等许可档案。 设区的市级食品药品监督管理部门应当建立第一类医疗器械生产备案信息档案。 第二十五条 任何单位或者个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械生产许可证》和医疗器械生产备案凭证。 | 国家食品药品监督管理总局令 第 7 号 《医疗器械生产监督管理办法》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 医疗器械生产监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械生产监督管理，规范医疗器械生产行为，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内从事医疗器械生产活动及其监督管理，应当遵守本办法。 第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械生产监督管理工作。县级以上食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械生产监督管理工作。 上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械生产监督管理工作。 第四条 国家食品药品监督管理总局制定医疗器械生产质量管理规范并监督实施。 第五条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械生产许可和备案相关信息。申请人可以查询审批进度和审批结果；公众可以查阅审批结果。 第六条 医疗器械生产企业应当对生产的医疗器械质量负责。委托生产的，委托方对所委托生产的医疗器械质量负责。 第二章 生产许可与备案管理 第七条 从事医疗器械生产，应当具备以下条件： （一）有与生产的医疗器械相适应的生产场地、环境条件、生产设备以及专业技术人员； （二）有对生产的医疗器械进行质量检验的机构或者专职检验人员以及检验设备； （三）有保证医疗器械质量的管理制度； （四）有与生产的医疗器械相适应的售后服务能力； （五）符合产品研制、生产工艺文件规定的要求。 第八条 开办第二类、第三类医疗器械生产企业的，应当向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门申请生产许可，并提交以下资料： （一）营业执照、组织机构代码证复印件； （二）申请企业持有的所生产医疗器械的注册证及产品技术要求复印件； （三）法定代表人、企业负责人身份证明复印件； （四）生产、质量和技术负责人的身份、学历、职称证明复印件； （五）生产管理、质量检验岗位从业人员学历、职称一览表； （六）生产场地的证明文件，有特殊生产环境要求的还应当提交设施、环境的证明文件复印件； （七）主要生产设备和检验设备目录； （八）质量手册和程序文件； （九）工艺流程图； （十）经办人授权证明； （十一）其他证明资料。 第九条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门收到申请后，应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项属于其职权范围，申请资料齐全、符合法定形式的，应当受理申请； （二）申请资料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理； （三）申请资料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政部门申请。 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械生产许可申请的，应当出具受理或者不予受理的通知书。 第十条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内对申请资料进行审核，并按照医疗器械生产质量管理规范的要求开展现场核查。现场核查应当根据情况，避免重复核查。需要整改的，整改时间不计入审核时限。 符合规定条件的，依法作出准予许可的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械生产许可证》；不符合规定条件的，作出不予许可的书面决定，并说明理由。 第十一条 开办第一类医疗器械生产企业的，应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门办理第一类医疗器械生产备案，提交备案企业持有的所生产医疗器械的备案凭证复印件和本办法第八条规定的资料（第二项除外）。 食品药品监督管理部门应当当场对企业提交资料的完整性进行核对，符合规定条件的予以备案，发给第一类医疗器械生产备案凭证。 第十二条 医疗器械生产许可申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，食品药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人依照法律、法规以及国家食品药品监督管理总局的有关规定享有申请听证的权利；在对医疗器械生产许可进行审查时，食品药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第十三条 《医疗器械生产许可证》有效期为5年，载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、住所、生产地址、生产范围、发证部门、发证日期和有效期限等事项。 《医疗器械生产许可证》附医疗器械生产产品登记表，载明生产产品名称、注册号等信息。 第十四条 增加生产产品的，医疗器械生产企业应当向原发证部门提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。 申请增加生产的产品不属于原生产范围的，原发证部门应当依照本办法第十条的规定进行审核并开展现场核查，符合规定条件的，变更《医疗器械生产许可证》载明的生产范围，并在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息。 申请增加生产的产品属于原生产范围，并且与原许可生产产品的生产工艺和生产条件等要求相似的，原发证部门应当对申报资料进行审核，符合规定条件的，在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息；与原许可生产产品的生产工艺和生产条件要求有实质性不同的，应当依照本办法第十条的规定进行审核并开展现场核查，符合规定条件的，在医疗器械生产产品登记表中登载产品信息。 第十五条 生产地址非文字性变更的，应当向原发证部门申请医疗器械生产许可变更，并提交本办法第八条规定中涉及变更内容的有关资料。原发证部门应当依照本办法第十条的规定审核并开展现场核查，于30个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。医疗器械生产企业跨省、自治区、直辖市设立生产场地的，应当单独申请医疗器械生产许可。 第十六条 企业名称、法定代表人、企业负责人、住所变更或者生产地址文字性变更的，医疗器械生产企业应当在变更后30个工作日内，向原发证部门办理《医疗器械生产许可证》变更登记，并提交相关部门的证明资料。原发证部门应当及时办理变更。对变更资料不齐全或者不符合形式审查规定的，应当一次告知需要补正的全部内容。 第十七条 《医疗器械生产许可证》有效期届满延续的，医疗器械生产企业应当自有效期届满6个月前，向原发证部门提出《医疗器械生产许可证》延续申请。 原发证部门应当依照本办法第十条的规定对延续申请进行审查，必要时开展现场核查，在《医疗器械生产许可证》有效期届满前作出是否准予延续的决定。符合规定条件的，准予延续。不符合规定条件的，责令限期整改；整改后仍不符合规定条件的，不予延续，并书面说明理由。逾期未作出决定的，视为准予延续。 第十八条 因分立、合并而存续的医疗器械生产企业，应当依照本办法规定申请变更许可；因企业分立、合并而解散的医疗器械生产企业，应当申请注销《医疗器械生产许可证》；因企业分立、合并而新设立的医疗器械生产企业应当申请办理《医疗器械生产许可证》。 第十九条 《医疗器械生产许可证》遗失的，医疗器械生产企业应当立即在原发证部门指定的媒体上登载遗失声明。自登载遗失声明之日起满1个月后，向原发证部门申请补发。原发证部门及时补发《医疗器械生产许可证》。 第二十条 变更、补发的《医疗器械生产许可证》编号和有效期限不变。延续的《医疗器械生产许可证》编号不变。 第二十一条 第一类医疗器械生产备案凭证内容发生变化的，应当变更备案。 备案凭证遗失的，医疗器械生产企业应当及时向原备案部门办理补发手续。 第二十二条 医疗器械生产企业因违法生产被食品药品监督管理部门立案调查但尚未结案的，或者收到行政处罚决定但尚未履行的，食品药品监督管理部门应当中止许可，直至案件处理完毕。 第二十三条 医疗器械生产企业有法律、法规规定应当注销的情形，或者有效期未满但企业主动提出注销的，省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当依法注销其《医疗器械生产许可证》，并在网站上予以公布。 第二十四条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当建立《医疗器械生产许可证》核发、延续、变更、补发、撤销和注销等许可档案。 设区的市级食品药品监督管理部门应当建立第一类医疗器械生产备案信息档案。 第二十五条 任何单位或者个人不得伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械生产许可证》和医疗器械生产备案凭证。
《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号） |  | FGWJ-2014-10222 | 2014-07-30 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第 6 号 《医疗器械说明书和标签管理规定》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 医疗器械说明书和标签管理规定 第一条 为规范医疗器械说明书和标签，保证医疗器械使用的安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规定。 第二条 凡在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械，应当按照本规定要求附有说明书和标签。 第三条 医疗器械说明书是指由医疗器械注册人或者备案人制作，随产品提供给用户，涵盖该产品安全有效的基本信息，用以指导正确安装、调试、操作、使用、维护、保养的技术文件。 医疗器械标签是指在医疗器械或者其包装上附有的用于识别产品特征和标明安全警示等信息的文字说明及图形、符号。 第四条 医疗器械说明书和标签的内容应当科学、真实、完整、准确，并与产品特性相一致。 医疗器械说明书和标签的内容应当与经注册或者备案的相关内容一致。 医疗器械标签的内容应当与说明书有关内容相符合。 第五条 医疗器械说明书和标签对疾病名称、专业名词、诊断治疗过程和结果的表述，应当采用国家统一发布或者规范的专用词汇，度量衡单位应当符合国家相关标准的规定。 第六条 医疗器械说明书和标签中使用的符号或者识别颜色应当符合国家相关标准的规定；无相关标准规定的，该符号及识别颜色应当在说明书中描述。 第七条 医疗器械最小销售单元应当附有说明书。 医疗器械的使用者应当按照说明书使用医疗器械。 第八条 医疗器械的产品名称应当使用通用名称，通用名称应当符合国家食品药品监督管理总局制定的医疗器械命名规则。第二类、第三类医疗器械的产品名称应当与医疗器械注册证中的产品名称一致。 产品名称应当清晰地标明在说明书和标签的显著位置。 第九条 医疗器械说明书和标签文字内容应当使用中文，中文的使用应当符合国家通用的语言文字规范。医疗器械说明书和标签可以附加其他文种，但应当以中文表述为准。 医疗器械说明书和标签中的文字、符号、表格、数字、图形等应当准确、清晰、规范。 第十条 医疗器械说明书一般应当包括以下内容： （一）产品名称、型号、规格； （二）注册人或者备案人的名称、住所、联系方式及售后服务单位，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式； （三）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号； （四）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号； （五）产品技术要求的编号； （六）产品性能、主要结构组成或者成分、适用范围； （七）禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容； （八）安装和使用说明或者图示，由消费者个人自行使用的医疗器械还应当具有安全使用的特别说明； （九）产品维护和保养方法，特殊储存、运输条件、方法； （十）生产日期，使用期限或者失效日期； （十一）配件清单，包括配件、附属品、损耗品更换周期以及更换方法的说明等； （十二）医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释； （十三）说明书的编制或者修订日期； （十四）其他应当标注的内容。 第十一条 医疗器械说明书中有关注意事项、警示以及提示性内容主要包括： （一）产品使用的对象； （二）潜在的安全危害及使用限制； （三）产品在正确使用过程中出现意外时，对操作者、使用者的保护措施以及应当采取的应急和纠正措施； （四）必要的监测、评估、控制手段； （五）一次性使用产品应当注明“一次性使用”字样或者符号，已灭菌产品应当注明灭菌方式以及灭菌包装损坏后的处理方法，使用前需要消毒或者灭菌的应当说明消毒或者灭菌的方法； （六）产品需要同其他医疗器械一起安装或者联合使用时，应当注明联合使用器械的要求、使用方法、注意事项； （七）在使用过程中，与其他产品可能产生的相互干扰及其可能出现的危害； （八）产品使用中可能带来的不良事件或者产品成分中含有的可能引起副作用的成分或者辅料； （九）医疗器械废弃处理时应当注意的事项，产品使用后需要处理的，应当注明相应的处理方法； （十）根据产品特性，应当提示操作者、使用者注意的其他事项。 第十二条 重复使用的医疗器械应当在说明书中明确重复使用的处理过程，包括清洁、消毒、包装及灭菌的方法和重复使用的次数或者其他限制。 第十三条 医疗器械标签一般应当包括以下内容： （一）产品名称、型号、规格； （二）注册人或者备案人的名称、住所、联系方式，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式； （三）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号； （四）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号； （五）生产日期，使用期限或者失效日期； （六）电源连接条件、输入功率； （七）根据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容； （八）必要的警示、注意事项； （九）特殊储存、操作条件或者说明； （十）使用中对环境有破坏或者负面影响的医疗器械，其标签应当包含警示标志或者中文警示说明； （十一）带放射或者辐射的医疗器械，其标签应当包含警示标志或者中文警示说明。 医疗器械标签因位置或者大小受限而无法全部标明上述内容的，至少应当标注产品名称、型号、规格、生产日期和使用期限或者失效日期，并在标签中明确“其他内容详见说明书”。 第十四条 医疗器械说明书和标签不得有下列内容： （一）含有“疗效最佳”、“保证治愈”、“包治”、“根治”、“即刻见效”、“完全无毒副作用”等表示功效的断言或者保证的； （二）含有“最高技术”、“最科学”、“最先进”、“最佳”等绝对化语言和表示的； （三）说明治愈率或者有效率的； （四）与其他企业产品的功效和安全性相比较的； （五）含有“保险公司保险”、“无效退款”等承诺性语言的； （六）利用任何单位或者个人的名义、形象作证明或者推荐的； （七）含有误导性说明，使人感到已经患某种疾病，或者使人误解不使用该医疗器械会患某种疾病或者加重病情的表述，以及其他虚假、夸大、误导性的内容； （八）法律、法规规定禁止的其他内容。 第十五条 医疗器械说明书应当由注册申请人或者备案人在医疗器械注册或者备案时，提交食品药品监督管理部门审查或者备案，提交的说明书内容应当与其他注册或者备案资料相符合。 第十六条 经食品药品监督管理部门注册审查的医疗器械说明书的内容不得擅自更改。 已注册的医疗器械发生注册变更的，申请人应当在取得变更文件后，依据变更文件自行修改说明书和标签。 说明书的其他内容发生变化的，应当向医疗器械注册的审批部门书面告知，并提交说明书更改情况对比说明等相关文件。审批部门自收到书面告知之日起20个工作日内未发出不予同意通知件的，说明书更改生效。 第十七条 已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容、备案产品技术要求以及说明书其他内容发生变化的，备案人自行修改说明书和标签的相关内容。 第十八条 说明书和标签不符合本规定要求的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定予以处罚。 第十九条 本规定自2014年10月1日起施行。2004年7月8日公布的《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（原国家食品药品监督管理局令第10号）同时废止。 | 国家食品药品监督管理总局令 第 6 号 《医疗器械说明书和标签管理规定》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 医疗器械说明书和标签管理规定 第一条 为规范医疗器械说明书和标签，保证医疗器械使用的安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规定。 第二条 凡在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械，应当按照本规定要求附有说明书和标签。 第三条 医疗器械说明书是指由医疗器械注册人或者备案人制作，随产品提供给用户，涵盖该产品安全有效的基本信息，用以指导正确安装、调试、操作、使用、维护、保养的技术文件。 医疗器械标签是指在医疗器械或者其包装上附有的用于识别产品特征和标明安全警示等信息的文字说明及图形、符号。 第四条 医疗器械说明书和标签的内容应当科学、真实、完整、准确，并与产品特性相一致。 医疗器械说明书和标签的内容应当与经注册或者备案的相关内容一致。 医疗器械标签的内容应当与说明书有关内容相符合。 第五条 医疗器械说明书和标签对疾病名称、专业名词、诊断治疗过程和结果的表述，应当采用国家统一发布或者规范的专用词汇，度量衡单位应当符合国家相关标准的规定。 第六条 医疗器械说明书和标签中使用的符号或者识别颜色应当符合国家相关标准的规定；无相关标准规定的，该符号及识别颜色应当在说明书中描述。 第七条 医疗器械最小销售单元应当附有说明书。 医疗器械的使用者应当按照说明书使用医疗器械。 第八条 医疗器械的产品名称应当使用通用名称，通用名称应当符合国家食品药品监督管理总局制定的医疗器械命名规则。第二类、第三类医疗器械的产品名称应当与医疗器械注册证中的产品名称一致。 产品名称应当清晰地标明在说明书和标签的显著位置。 第九条 医疗器械说明书和标签文字内容应当使用中文，中文的使用应当符合国家通用的语言文字规范。医疗器械说明书和标签可以附加其他文种，但应当以中文表述为准。 医疗器械说明书和标签中的文字、符号、表格、数字、图形等应当准确、清晰、规范。 第十条 医疗器械说明书一般应当包括以下内容： （一）产品名称、型号、规格； （二）注册人或者备案人的名称、住所、联系方式及售后服务单位，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式； （三）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号； （四）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号； （五）产品技术要求的编号； （六）产品性能、主要结构组成或者成分、适用范围； （七）禁忌症、注意事项、警示以及提示的内容； （八）安装和使用说明或者图示，由消费者个人自行使用的医疗器械还应当具有安全使用的特别说明； （九）产品维护和保养方法，特殊储存、运输条件、方法； （十）生产日期，使用期限或者失效日期； （十一）配件清单，包括配件、附属品、损耗品更换周期以及更换方法的说明等； （十二）医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释； （十三）说明书的编制或者修订日期； （十四）其他应当标注的内容。 第十一条 医疗器械说明书中有关注意事项、警示以及提示性内容主要包括： （一）产品使用的对象； （二）潜在的安全危害及使用限制； （三）产品在正确使用过程中出现意外时，对操作者、使用者的保护措施以及应当采取的应急和纠正措施； （四）必要的监测、评估、控制手段； （五）一次性使用产品应当注明“一次性使用”字样或者符号，已灭菌产品应当注明灭菌方式以及灭菌包装损坏后的处理方法，使用前需要消毒或者灭菌的应当说明消毒或者灭菌的方法； （六）产品需要同其他医疗器械一起安装或者联合使用时，应当注明联合使用器械的要求、使用方法、注意事项； （七）在使用过程中，与其他产品可能产生的相互干扰及其可能出现的危害； （八）产品使用中可能带来的不良事件或者产品成分中含有的可能引起副作用的成分或者辅料； （九）医疗器械废弃处理时应当注意的事项，产品使用后需要处理的，应当注明相应的处理方法； （十）根据产品特性，应当提示操作者、使用者注意的其他事项。 第十二条 重复使用的医疗器械应当在说明书中明确重复使用的处理过程，包括清洁、消毒、包装及灭菌的方法和重复使用的次数或者其他限制。 第十三条 医疗器械标签一般应当包括以下内容： （一）产品名称、型号、规格； （二）注册人或者备案人的名称、住所、联系方式，进口医疗器械还应当载明代理人的名称、住所及联系方式； （三）医疗器械注册证编号或者备案凭证编号； （四）生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号或者生产备案凭证编号，委托生产的还应当标注受托企业的名称、住所、生产地址、生产许可证编号或者生产备案凭证编号； （五）生产日期，使用期限或者失效日期； （六）电源连接条件、输入功率； （七）根据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容； （八）必要的警示、注意事项； （九）特殊储存、操作条件或者说明； （十）使用中对环境有破坏或者负面影响的医疗器械，其标签应当包含警示标志或者中文警示说明； （十一）带放射或者辐射的医疗器械，其标签应当包含警示标志或者中文警示说明。 医疗器械标签因位置或者大小受限而无法全部标明上述内容的，至少应当标注产品名称、型号、规格、生产日期和使用期限或者失效日期，并在标签中明确“其他内容详见说明书”。 第十四条 医疗器械说明书和标签不得有下列内容： （一）含有“疗效最佳”、“保证治愈”、“包治”、“根治”、“即刻见效”、“完全无毒副作用”等表示功效的断言或者保证的； （二）含有“最高技术”、“最科学”、“最先进”、“最佳”等绝对化语言和表示的； （三）说明治愈率或者有效率的； （四）与其他企业产品的功效和安全性相比较的； （五）含有“保险公司保险”、“无效退款”等承诺性语言的； （六）利用任何单位或者个人的名义、形象作证明或者推荐的； （七）含有误导性说明，使人感到已经患某种疾病，或者使人误解不使用该医疗器械会患某种疾病或者加重病情的表述，以及其他虚假、夸大、误导性的内容； （八）法律、法规规定禁止的其他内容。 第十五条 医疗器械说明书应当由注册申请人或者备案人在医疗器械注册或者备案时，提交食品药品监督管理部门审查或者备案，提交的说明书内容应当与其他注册或者备案资料相符合。 第十六条 经食品药品监督管理部门注册审查的医疗器械说明书的内容不得擅自更改。 已注册的医疗器械发生注册变更的，申请人应当在取得变更文件后，依据变更文件自行修改说明书和标签。 说明书的其他内容发生变化的，应当向医疗器械注册的审批部门书面告知，并提交说明书更改情况对比说明等相关文件。审批部门自收到书面告知之日起20个工作日内未发出不予同意通知件的，说明书更改生效。 第十七条 已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容、备案产品技术要求以及说明书其他内容发生变化的，备案人自行修改说明书和标签的相关内容。 第十八条 说明书和标签不符合本规定要求的，由县级以上食品药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》第六十七条的规定予以处罚。 第十九条 本规定自2014年10月1日起施行。2004年7月8日公布的《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（原国家食品药品监督管理局令第10号）同时废止。
《体外诊断试剂注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第5号）【废止】 |  | FGWJ-2014-10220 | 2014-07-30 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第 5 号 《体外诊断试剂注册管理办法》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 体外诊断试剂注册管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范体外诊断试剂的注册与备案管理，保证体外诊断试剂的安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内销售、使用的体外诊断试剂，应当按照本办法的规定申请注册或者办理备案。 第三条 本办法所称体外诊断试剂，是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括在疾病的预测、预防、诊断、治疗监测、预后观察和健康状态评价的过程中，用于人体样本体外检测的试剂、试剂盒、校准品、质控品等产品。可以单独使用，也可以与仪器、器具、设备或者系统组合使用。 按照药品管理的用于血源筛查的体外诊断试剂和采用放射性核素标记的体外诊断试剂，不属于本办法管理范围。 第四条 体外诊断试剂注册是食品药品监督管理部门根据注册申请人的申请，依照法定程序，对其拟上市体外诊断试剂的安全性、有效性研究及其结果进行系统评价，以决定是否同意其申请的过程。 体外诊断试剂备案是备案人向食品药品监督管理部门提交备案资料，食品药品监督管理部门对提交的备案资料存档备查。 第五条 体外诊断试剂注册与备案应当遵循公开、公平、公正的原则。 第六条 第一类体外诊断试剂实行备案管理，第二类、第三类体外诊断试剂实行注册管理。 境内第一类体外诊断试剂备案，备案人向设区的市级食品药品监督管理部门提交备案资料。 境内第二类体外诊断试剂由省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审查，批准后发给医疗器械注册证。 境内第三类体外诊断试剂由国家食品药品监督管理总局审查，批准后发给医疗器械注册证。 进口第一类体外诊断试剂备案，备案人向国家食品药品监督管理总局提交备案资料。 进口第二类、第三类体外诊断试剂由国家食品药品监督管理总局审查，批准后发给医疗器械注册证。 香港、澳门、台湾地区体外诊断试剂的注册、备案，参照进口体外诊断试剂办理。 第七条 体外诊断试剂注册人、备案人以自己名义把产品推向市场，对产品负法律责任。 第八条 食品药品监督管理部门依法及时公布体外诊断试剂注册、备案相关信息。申请人可以查询审批进度和结果，公众可以查阅审批结果。 第九条 国家鼓励体外诊断试剂的研究与创新，对创新体外诊断试剂实行特别审批，促进体外诊断试剂新技术的推广与应用，推动医疗器械产业的发展。 第二章 基本要求 第十条 体外诊断试剂注册申请人和备案人应当建立与产品研制、生产有关的质量管理体系，并保持有效运行。 按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内体外诊断试剂申请注册时，样品委托其他企业生产的，应当委托具有相应生产范围的医疗器械生产企业；不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内体外诊断试剂申请注册时，样品不得委托其他企业生产。 第十一条 办理体外诊断试剂注册或者备案事务的人员应当具有相应的专业知识，熟悉医疗器械注册或者备案管理的法律、法规、规章和技术要求。 第十二条 体外诊断试剂产品研制包括：主要原材料的选择、制备，产品生产工艺的确定，产品技术要求的拟订，产品稳定性研究，阳性判断值或者参考区间确定，产品分析性能评估，临床评价等相关工作。 申请人或者备案人可以参考相关技术指导原则进行产品研制，也可以采用不同的实验方法或者技术手段，但应当说明其合理性。 第十三条 申请人或者备案人申请注册或者办理备案，应当遵循体外诊断试剂安全有效的各项要求，保证研制过程规范，所有数据真实、完整和可溯源。 第十四条 申请注册或者办理备案的资料应当使用中文。根据外文资料翻译的，应当同时提供原文。引用未公开发表的文献资料时，应当提供资料所有者许可使用的证明文件。 申请人、备案人对资料的真实性负责。 第十五条 申请注册或者办理备案的进口体外诊断试剂，应当在申请人或者备案人注册地或者生产地址所在国家（地区）已获准上市销售。 申请人或者备案人注册地或者生产地址所在国家（地区）未将该产品作为医疗器械管理的，申请人或者备案人需提供相关证明文件，包括注册地或者生产地址所在国家（地区）准许该产品上市销售的证明文件。 第十六条 境外申请人或者备案人应当通过其在中国境内设立的代表机构或者指定中国境内的企业法人作为代理人，配合境外申请人或者备案人开展相关工作。 代理人除办理体外诊断试剂注册或者备案事宜外，还应当承担以下责任： （一）与相应食品药品监督管理部门、境外申请人或者备案人的联络； （二）向申请人或者备案人如实、准确传达相关的法规和技术要求； （三）收集上市后体外诊断试剂不良事件信息并反馈境外注册人或者备案人，同时向相应的食品药品监督管理部门报告； （四）协调体外诊断试剂上市后的产品召回工作，并向相应的食品药品监督管理部门报告； （五）其他涉及产品质量和售后服务的连带责任。 第三章 产品的分类与命名 第十七条 根据产品风险程度由低到高，体外诊断试剂分为第一类、第二类、第三类产品。 （一）第一类产品 1.微生物培养基（不用于微生物鉴别和药敏试验）； 2.样本处理用产品，如溶血剂、稀释液、染色液等。 （二）第二类产品 除已明确为第一类、第三类的产品，其他为第二类产品，主要包括： 1.用于蛋白质检测的试剂； 2.用于糖类检测的试剂； 3.用于激素检测的试剂； 4.用于酶类检测的试剂； 5.用于酯类检测的试剂； 6.用于维生素检测的试剂； 7.用于无机离子检测的试剂； 8.用于药物及药物代谢物检测的试剂； 9.用于自身抗体检测的试剂； 10.用于微生物鉴别或者药敏试验的试剂； 11.用于其他生理、生化或者免疫功能指标检测的试剂。 （三）第三类产品 1.与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂； 2.与血型、组织配型相关的试剂； 3.与人类基因检测相关的试剂； 4.与遗传性疾病相关的试剂； 5.与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂； 6.与治疗药物作用靶点检测相关的试剂; 7.与肿瘤标志物检测相关的试剂; 8.与变态反应（过敏原）相关的试剂。 第十八条 第十七条所列的第二类产品如用于肿瘤的诊断、辅助诊断、治疗过程的监测，或者用于遗传性疾病的诊断、辅助诊断等，按第三类产品注册管理。用于药物及药物代谢物检测的试剂，如该药物属于麻醉药品、精神药品或者医疗用毒性药品范围的，按第三类产品注册管理。 第十九条 校准品、质控品可以与配合使用的体外诊断试剂合并申请注册，也可以单独申请注册。 与第一类体外诊断试剂配合使用的校准品、质控品，按第二类产品进行注册；与第二类、第三类体外诊断试剂配合使用的校准品、质控品单独申请注册时，按与试剂相同的类别进行注册；多项校准品、质控品，按其中的高类别进行注册。 第二十条 国家食品药品监督管理总局负责体外诊断试剂产品分类目录的制定和调整。 对新研制的尚未列入体外诊断试剂分类目录的体外诊断试剂，申请人可以直接申请第三类体外诊断试剂产品注册，也可以依据分类规则判断产品类别向国家食品药品监督管理总局申请类别确认后，申请产品注册或者办理产品备案。 直接申请第三类体外诊断试剂注册的，国家食品药品监督管理总局按照风险程度确定类别。境内体外诊断试剂确定为第二类的，国家食品药品监督管理总局将申报资料转申请人所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审评审批；境内体外诊断试剂确定为第一类的，国家食品药品监督管理总局将申报资料转申请人所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案。 第二十一条 体外诊断试剂的命名应当遵循以下原则： 体外诊断试剂的产品名称一般可以由三部分组成。第一部分：被测物质的名称；第二部分：用途，如诊断血清、测定试剂盒、质控品等；第三部分：方法或者原理，如酶联免疫吸附法、胶体金法等，本部分应当在括号中列出。 如果被测物组分较多或者有其他特殊情况，可以采用与产品相关的适应症名称或者其他替代名称。 第一类产品和校准品、质控品，依据其预期用途进行命名。 | 国家食品药品监督管理总局令 第 5 号 《体外诊断试剂注册管理办法》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 体外诊断试剂注册管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范体外诊断试剂的注册与备案管理，保证体外诊断试剂的安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内销售、使用的体外诊断试剂，应当按照本办法的规定申请注册或者办理备案。 第三条 本办法所称体外诊断试剂，是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括在疾病的预测、预防、诊断、治疗监测、预后观察和健康状态评价的过程中，用于人体样本体外检测的试剂、试剂盒、校准品、质控品等产品。可以单独使用，也可以与仪器、器具、设备或者系统组合使用。 按照药品管理的用于血源筛查的体外诊断试剂和采用放射性核素标记的体外诊断试剂，不属于本办法管理范围。 第四条 体外诊断试剂注册是食品药品监督管理部门根据注册申请人的申请，依照法定程序，对其拟上市体外诊断试剂的安全性、有效性研究及其结果进行系统评价，以决定是否同意其申请的过程。 体外诊断试剂备案是备案人向食品药品监督管理部门提交备案资料，食品药品监督管理部门对提交的备案资料存档备查。 第五条 体外诊断试剂注册与备案应当遵循公开、公平、公正的原则。 第六条 第一类体外诊断试剂实行备案管理，第二类、第三类体外诊断试剂实行注册管理。 境内第一类体外诊断试剂备案，备案人向设区的市级食品药品监督管理部门提交备案资料。 境内第二类体外诊断试剂由省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审查，批准后发给医疗器械注册证。 境内第三类体外诊断试剂由国家食品药品监督管理总局审查，批准后发给医疗器械注册证。 进口第一类体外诊断试剂备案，备案人向国家食品药品监督管理总局提交备案资料。 进口第二类、第三类体外诊断试剂由国家食品药品监督管理总局审查，批准后发给医疗器械注册证。 香港、澳门、台湾地区体外诊断试剂的注册、备案，参照进口体外诊断试剂办理。 第七条 体外诊断试剂注册人、备案人以自己名义把产品推向市场，对产品负法律责任。 第八条 食品药品监督管理部门依法及时公布体外诊断试剂注册、备案相关信息。申请人可以查询审批进度和结果，公众可以查阅审批结果。 第九条 国家鼓励体外诊断试剂的研究与创新，对创新体外诊断试剂实行特别审批，促进体外诊断试剂新技术的推广与应用，推动医疗器械产业的发展。 第二章 基本要求 第十条 体外诊断试剂注册申请人和备案人应当建立与产品研制、生产有关的质量管理体系，并保持有效运行。 按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内体外诊断试剂申请注册时，样品委托其他企业生产的，应当委托具有相应生产范围的医疗器械生产企业；不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内体外诊断试剂申请注册时，样品不得委托其他企业生产。 第十一条 办理体外诊断试剂注册或者备案事务的人员应当具有相应的专业知识，熟悉医疗器械注册或者备案管理的法律、法规、规章和技术要求。 第十二条 体外诊断试剂产品研制包括：主要原材料的选择、制备，产品生产工艺的确定，产品技术要求的拟订，产品稳定性研究，阳性判断值或者参考区间确定，产品分析性能评估，临床评价等相关工作。 申请人或者备案人可以参考相关技术指导原则进行产品研制，也可以采用不同的实验方法或者技术手段，但应当说明其合理性。 第十三条 申请人或者备案人申请注册或者办理备案，应当遵循体外诊断试剂安全有效的各项要求，保证研制过程规范，所有数据真实、完整和可溯源。 第十四条 申请注册或者办理备案的资料应当使用中文。根据外文资料翻译的，应当同时提供原文。引用未公开发表的文献资料时，应当提供资料所有者许可使用的证明文件。 申请人、备案人对资料的真实性负责。 第十五条 申请注册或者办理备案的进口体外诊断试剂，应当在申请人或者备案人注册地或者生产地址所在国家（地区）已获准上市销售。 申请人或者备案人注册地或者生产地址所在国家（地区）未将该产品作为医疗器械管理的，申请人或者备案人需提供相关证明文件，包括注册地或者生产地址所在国家（地区）准许该产品上市销售的证明文件。 第十六条 境外申请人或者备案人应当通过其在中国境内设立的代表机构或者指定中国境内的企业法人作为代理人，配合境外申请人或者备案人开展相关工作。 代理人除办理体外诊断试剂注册或者备案事宜外，还应当承担以下责任： （一）与相应食品药品监督管理部门、境外申请人或者备案人的联络； （二）向申请人或者备案人如实、准确传达相关的法规和技术要求； （三）收集上市后体外诊断试剂不良事件信息并反馈境外注册人或者备案人，同时向相应的食品药品监督管理部门报告； （四）协调体外诊断试剂上市后的产品召回工作，并向相应的食品药品监督管理部门报告； （五）其他涉及产品质量和售后服务的连带责任。 第三章 产品的分类与命名 第十七条 根据产品风险程度由低到高，体外诊断试剂分为第一类、第二类、第三类产品。 （一）第一类产品 1.微生物培养基（不用于微生物鉴别和药敏试验）； 2.样本处理用产品，如溶血剂、稀释液、染色液等。 （二）第二类产品 除已明确为第一类、第三类的产品，其他为第二类产品，主要包括： 1.用于蛋白质检测的试剂； 2.用于糖类检测的试剂； 3.用于激素检测的试剂； 4.用于酶类检测的试剂； 5.用于酯类检测的试剂； 6.用于维生素检测的试剂； 7.用于无机离子检测的试剂； 8.用于药物及药物代谢物检测的试剂； 9.用于自身抗体检测的试剂； 10.用于微生物鉴别或者药敏试验的试剂； 11.用于其他生理、生化或者免疫功能指标检测的试剂。 （三）第三类产品 1.与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂； 2.与血型、组织配型相关的试剂； 3.与人类基因检测相关的试剂； 4.与遗传性疾病相关的试剂； 5.与麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品检测相关的试剂； 6.与治疗药物作用靶点检测相关的试剂; 7.与肿瘤标志物检测相关的试剂; 8.与变态反应（过敏原）相关的试剂。 第十八条 第十七条所列的第二类产品如用于肿瘤的诊断、辅助诊断、治疗过程的监测，或者用于遗传性疾病的诊断、辅助诊断等，按第三类产品注册管理。用于药物及药物代谢物检测的试剂，如该药物属于麻醉药品、精神药品或者医疗用毒性药品范围的，按第三类产品注册管理。 第十九条 校准品、质控品可以与配合使用的体外诊断试剂合并申请注册，也可以单独申请注册。 与第一类体外诊断试剂配合使用的校准品、质控品，按第二类产品进行注册；与第二类、第三类体外诊断试剂配合使用的校准品、质控品单独申请注册时，按与试剂相同的类别进行注册；多项校准品、质控品，按其中的高类别进行注册。 第二十条 国家食品药品监督管理总局负责体外诊断试剂产品分类目录的制定和调整。 对新研制的尚未列入体外诊断试剂分类目录的体外诊断试剂，申请人可以直接申请第三类体外诊断试剂产品注册，也可以依据分类规则判断产品类别向国家食品药品监督管理总局申请类别确认后，申请产品注册或者办理产品备案。 直接申请第三类体外诊断试剂注册的，国家食品药品监督管理总局按照风险程度确定类别。境内体外诊断试剂确定为第二类的，国家食品药品监督管理总局将申报资料转申请人所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审评审批；境内体外诊断试剂确定为第一类的，国家食品药品监督管理总局将申报资料转申请人所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案。 第二十一条 体外诊断试剂的命名应当遵循以下原则： 体外诊断试剂的产品名称一般可以由三部分组成。第一部分：被测物质的名称；第二部分：用途，如诊断血清、测定试剂盒、质控品等；第三部分：方法或者原理，如酶联免疫吸附法、胶体金法等，本部分应当在括号中列出。 如果被测物组分较多或者有其他特殊情况，可以采用与产品相关的适应症名称或者其他替代名称。 第一类产品和校准品、质控品，依据其预期用途进行命名。
《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）【废止】 |  | FGWJ-2014-10219 | 2014-07-30 |  | 国家食品药品监督管理总局令 第 4 号 《医疗器械注册管理办法》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 医疗器械注册管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范医疗器械的注册与备案管理，保证医疗器械的安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械,应当按照本办法的规定申请注册或者办理备案。 第三条 医疗器械注册是食品药品监督管理部门根据医疗器械注册申请人的申请，依照法定程序，对其拟上市医疗器械的安全性、有效性研究及其结果进行系统评价，以决定是否同意其申请的过程。 医疗器械备案是医疗器械备案人向食品药品监督管理部门提交备案资料，食品药品监督管理部门对提交的备案资料存档备查。 第四条 医疗器械注册与备案应当遵循公开、公平、公正的原则。 第五条 第一类医疗器械实行备案管理。第二类、第三类医疗器械实行注册管理。 境内第一类医疗器械备案，备案人向设区的市级食品药品监督管理部门提交备案资料。 境内第二类医疗器械由省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审查，批准后发给医疗器械注册证。 境内第三类医疗器械由国家食品药品监督管理总局审查，批准后发给医疗器械注册证。 进口第一类医疗器械备案，备案人向国家食品药品监督管理总局提交备案资料。 进口第二类、第三类医疗器械由国家食品药品监督管理总局审查，批准后发给医疗器械注册证。 香港、澳门、台湾地区医疗器械的注册、备案，参照进口医疗器械办理。 第六条 医疗器械注册人、备案人以自己名义把产品推向市场，对产品负法律责任。 第七条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械注册、备案相关信息。申请人可以查询审批进度和结果，公众可以查阅审批结果。 第八条 国家鼓励医疗器械的研究与创新，对创新医疗器械实行特别审批，促进医疗器械新技术的推广与应用，推动医疗器械产业的发展。 第二章 基本要求 第九条 医疗器械注册申请人和备案人应当建立与产品研制、生产有关的质量管理体系，并保持有效运行。 按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械申请注册时，样品委托其他企业生产的，应当委托具有相应生产范围的医疗器械生产企业；不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械申请注册时，样品不得委托其他企业生产。 第十条 办理医疗器械注册或者备案事务的人员应当具有相应的专业知识，熟悉医疗器械注册或者备案管理的法律、法规、规章和技术要求。 第十一条 申请人或者备案人申请注册或者办理备案，应当遵循医疗器械安全有效基本要求，保证研制过程规范，所有数据真实、完整和可溯源。 第十二条 申请注册或者办理备案的资料应当使用中文。根据外文资料翻译的，应当同时提供原文。引用未公开发表的文献资料时，应当提供资料所有者许可使用的证明文件。 申请人、备案人对资料的真实性负责。 第十三条 申请注册或者办理备案的进口医疗器械，应当在申请人或者备案人注册地或者生产地址所在国家（地区）已获准上市销售。 申请人或者备案人注册地或者生产地址所在国家（地区）未将该产品作为医疗器械管理的，申请人或者备案人需提供相关证明文件，包括注册地或者生产地址所在国家（地区）准许该产品上市销售的证明文件。 第十四条 境外申请人或者备案人应当通过其在中国境内设立的代表机构或者指定中国境内的企业法人作为代理人，配合境外申请人或者备案人开展相关工作。 代理人除办理医疗器械注册或者备案事宜外，还应当承担以下责任： （一）与相应食品药品监督管理部门、境外申请人或者备案人的联络； （二）向申请人或者备案人如实、准确传达相关的法规和技术要求； （三）收集上市后医疗器械不良事件信息并反馈境外注册人或者备案人，同时向相应的食品药品监督管理部门报告； （四）协调医疗器械上市后的产品召回工作，并向相应的食品药品监督管理部门报告； （五）其他涉及产品质量和售后服务的连带责任。 第三章 产品技术要求和注册检验 第十五条 申请人或者备案人应当编制拟注册或者备案医疗器械的产品技术要求。第一类医疗器械的产品技术要求由备案人办理备案时提交食品药品监督管理部门。第二类、第三类医疗器械的产品技术要求由食品药品监督管理部门在批准注册时予以核准。 产品技术要求主要包括医疗器械成品的性能指标和检验方法，其中性能指标是指可进行客观判定的成品的功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标。 在中国上市的医疗器械应当符合经注册核准或者备案的产品技术要求。 第十六条 申请第二类、第三类医疗器械注册，应当进行注册检验。医疗器械检验机构应当依据产品技术要求对相关产品进行注册检验。 注册检验样品的生产应当符合医疗器械质量管理体系的相关要求，注册检验合格的方可进行临床试验或者申请注册。 办理第一类医疗器械备案的，备案人可以提交产品自检报告。 第十七条 申请注册检验，申请人应当向检验机构提供注册检验所需要的有关技术资料、注册检验用样品及产品技术要求。 第十八条 医疗器械检验机构应当具有医疗器械检验资质、在其承检范围内进行检验，并对申请人提交的产品技术要求进行预评价。预评价意见随注册检验报告一同出具给申请人。 尚未列入医疗器械检验机构承检范围的医疗器械，由相应的注册审批部门指定有能力的检验机构进行检验。 第十九条 同一注册单元内所检验的产品应当能够代表本注册单元内其他产品的安全性和有效性。 | 国家食品药品监督管理总局令 第 4 号 《医疗器械注册管理办法》已于2014年6月27日经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，现予公布，自2014年10月1日起施行。 局 长 张勇 2014年7月30日 医疗器械注册管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范医疗器械的注册与备案管理，保证医疗器械的安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械,应当按照本办法的规定申请注册或者办理备案。 第三条 医疗器械注册是食品药品监督管理部门根据医疗器械注册申请人的申请，依照法定程序，对其拟上市医疗器械的安全性、有效性研究及其结果进行系统评价，以决定是否同意其申请的过程。 医疗器械备案是医疗器械备案人向食品药品监督管理部门提交备案资料，食品药品监督管理部门对提交的备案资料存档备查。 第四条 医疗器械注册与备案应当遵循公开、公平、公正的原则。 第五条 第一类医疗器械实行备案管理。第二类、第三类医疗器械实行注册管理。 境内第一类医疗器械备案，备案人向设区的市级食品药品监督管理部门提交备案资料。 境内第二类医疗器械由省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审查，批准后发给医疗器械注册证。 境内第三类医疗器械由国家食品药品监督管理总局审查，批准后发给医疗器械注册证。 进口第一类医疗器械备案，备案人向国家食品药品监督管理总局提交备案资料。 进口第二类、第三类医疗器械由国家食品药品监督管理总局审查，批准后发给医疗器械注册证。 香港、澳门、台湾地区医疗器械的注册、备案，参照进口医疗器械办理。 第六条 医疗器械注册人、备案人以自己名义把产品推向市场，对产品负法律责任。 第七条 食品药品监督管理部门依法及时公布医疗器械注册、备案相关信息。申请人可以查询审批进度和结果，公众可以查阅审批结果。 第八条 国家鼓励医疗器械的研究与创新，对创新医疗器械实行特别审批，促进医疗器械新技术的推广与应用，推动医疗器械产业的发展。 第二章 基本要求 第九条 医疗器械注册申请人和备案人应当建立与产品研制、生产有关的质量管理体系，并保持有效运行。 按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械申请注册时，样品委托其他企业生产的，应当委托具有相应生产范围的医疗器械生产企业；不属于按照创新医疗器械特别审批程序审批的境内医疗器械申请注册时，样品不得委托其他企业生产。 第十条 办理医疗器械注册或者备案事务的人员应当具有相应的专业知识，熟悉医疗器械注册或者备案管理的法律、法规、规章和技术要求。 第十一条 申请人或者备案人申请注册或者办理备案，应当遵循医疗器械安全有效基本要求，保证研制过程规范，所有数据真实、完整和可溯源。 第十二条 申请注册或者办理备案的资料应当使用中文。根据外文资料翻译的，应当同时提供原文。引用未公开发表的文献资料时，应当提供资料所有者许可使用的证明文件。 申请人、备案人对资料的真实性负责。 第十三条 申请注册或者办理备案的进口医疗器械，应当在申请人或者备案人注册地或者生产地址所在国家（地区）已获准上市销售。 申请人或者备案人注册地或者生产地址所在国家（地区）未将该产品作为医疗器械管理的，申请人或者备案人需提供相关证明文件，包括注册地或者生产地址所在国家（地区）准许该产品上市销售的证明文件。 第十四条 境外申请人或者备案人应当通过其在中国境内设立的代表机构或者指定中国境内的企业法人作为代理人，配合境外申请人或者备案人开展相关工作。 代理人除办理医疗器械注册或者备案事宜外，还应当承担以下责任： （一）与相应食品药品监督管理部门、境外申请人或者备案人的联络； （二）向申请人或者备案人如实、准确传达相关的法规和技术要求； （三）收集上市后医疗器械不良事件信息并反馈境外注册人或者备案人，同时向相应的食品药品监督管理部门报告； （四）协调医疗器械上市后的产品召回工作，并向相应的食品药品监督管理部门报告； （五）其他涉及产品质量和售后服务的连带责任。 第三章 产品技术要求和注册检验 第十五条 申请人或者备案人应当编制拟注册或者备案医疗器械的产品技术要求。第一类医疗器械的产品技术要求由备案人办理备案时提交食品药品监督管理部门。第二类、第三类医疗器械的产品技术要求由食品药品监督管理部门在批准注册时予以核准。 产品技术要求主要包括医疗器械成品的性能指标和检验方法，其中性能指标是指可进行客观判定的成品的功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标。 在中国上市的医疗器械应当符合经注册核准或者备案的产品技术要求。 第十六条 申请第二类、第三类医疗器械注册，应当进行注册检验。医疗器械检验机构应当依据产品技术要求对相关产品进行注册检验。 注册检验样品的生产应当符合医疗器械质量管理体系的相关要求，注册检验合格的方可进行临床试验或者申请注册。 办理第一类医疗器械备案的，备案人可以提交产品自检报告。 第十七条 申请注册检验，申请人应当向检验机构提供注册检验所需要的有关技术资料、注册检验用样品及产品技术要求。 第十八条 医疗器械检验机构应当具有医疗器械检验资质、在其承检范围内进行检验，并对申请人提交的产品技术要求进行预评价。预评价意见随注册检验报告一同出具给申请人。 尚未列入医疗器械检验机构承检范围的医疗器械，由相应的注册审批部门指定有能力的检验机构进行检验。 第十九条 同一注册单元内所检验的产品应当能够代表本注册单元内其他产品的安全性和有效性。
关于2014年国家医疗器械抽验产品抽样方案和检验方案的通知 | 食药监械监便函〔2014〕84号 | FGWJ-2014-10191 | 2014-07-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省（区、市）食品药品监督管理局、相关医疗器械检验机构和单位： 根据《食品药品监管总局办公厅关于开展2014年国家医疗器械抽验工作的通知》（食药监办械监〔2014〕 124号）文件安排，为保证抽验工作顺利进行，现将2014年国家医疗器械抽验产品抽样方案和检验方案印发给你们，请认真组织实施。 附件：1.2014年国家医疗器械抽验（总局本级）产品抽样方案 2.2014年国家医疗器械抽验（总局本级）产品检验方案 3.2014年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品抽样方案 4.2014年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年7月26日 食药监械监便函〔2014〕84号 附件1：2014年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品抽样方案.doc 食药监械监便函〔2014〕84号 附件2：2014年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品检验方案.doc 食药监械监便函〔2014〕84号 附件3：2014年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品抽样方案.doc 食药监械监便函〔2014〕84号 附件4：2014年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案.doc | 各省（区、市）食品药品监督管理局、相关医疗器械检验机构和单位： 根据《食品药品监管总局办公厅关于开展2014年国家医疗器械抽验工作的通知》（食药监办械监〔2014〕 124号）文件安排，为保证抽验工作顺利进行，现将2014年国家医疗器械抽验产品抽样方案和检验方案印发给你们，请认真组织实施。 附件：1.2014年国家医疗器械抽验（总局本级）产品抽样方案 2.2014年国家医疗器械抽验（总局本级）产品检验方案 3.2014年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品抽样方案 4.2014年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年7月26日 食药监械监便函〔2014〕84号 附件1：2014年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品抽样方案.doc 食药监械监便函〔2014〕84号 附件2：2014年国家医疗器械抽验（总局本级项目）产品检验方案.doc 食药监械监便函〔2014〕84号 附件3：2014年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品抽样方案.doc 食药监械监便函〔2014〕84号 附件4：2014年国家医疗器械抽验（中央补助地方项目）产品检验方案.doc
食品药品监管总局办公厅关于开展定制式义齿监督检查的通知 | 食药监办械监〔2014〕125号 | FGWJ-2014-10163 | 2014-06-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 针对当前定制式义齿生产、使用环节存在的突出问题，为进一步加强定制式义齿监管，规范定制式义齿市场秩序，结合医疗器械“五整治”专项行动，总局决定在生产使用环节开展定制式义齿监督检查，现将有关事宜通知如下： 一、生产环节监督检查 （一）检查对象 取得《医疗器械生产企业许可证》的定制式义齿生产企业。 （二）检查重点 1.是否具有有效的《医疗器械生产企业许可证》和产品注册证书，是否存在无证生产和生产无证产品的情况； 2.企业的生产和检验条件是否满足产品生产要求，是否存在擅自降低生产条件的情况； 3.是否从正规渠道采购原材料，能否提供有效票据和供方资质证明； 4.企业的产品是否销售给具有合法资质的医疗机构。 二、使用环节监督检查 （一）检查对象 取得《医疗机构执业许可证》且诊疗科目中包含“口腔科”的医疗机构，包括乡镇级卫生院和社区卫生服务中心，以及专门的口腔诊所和门诊部。 （二）检查重点 1.采购和使用的定制式义齿产品是否从已取得《医疗器械生产企业许可证》的企业购进； 2.产品是否具有医疗器械注册证书，产品的结构形式和原材料等是否与注册证书核准内容一致； 3.采购的定制式义齿产品是否有验收记录； 4.是否有定制式义齿质量追溯记录，包括患者、产品及供货者等信息； 5.核查定制式义齿的相关档案，包括供货单位及产品的合法资质证明材料、义齿生产企业的定制单、产品标签或说明书以及使用记录，以确保定制式义齿具有可追溯性。 三、工作要求 （一）各省（区、市）食品药品监督管理部门要高度重视，精心组织，并结合医疗器械“五整治”专项行动和本行政区域内实际情况，制定切实可行的工作方案，突出检查重点，务求整治效果。监督检查总结及监督检查情况统计表（附件1、2，电子版可在总局政府网站下载）及电子版请于2014年8月10日前报送至总局医疗器械监管司。 （二）对在检查过程中发现问题的，各地应当要求被检查单位立即进行整改，涉嫌违法违规行为的，应当依据《医疗器械监督管理条例》严肃查处。同时，对发现的无证产品要追查来源，严厉打击非法加工黑窝点。 （三）总局将根据监督检查进展情况，适时对各地食品药品监督管理部门的相关工作进行督查督办。各地也应结合工作实际，开展相关督查督办工作。 四、联系方式 联系人：李一捷、王聪 联系电话：010-88331429、88331440 传 真：010-88363234 邮 箱：qxjgsc@cfda.gov.cn 附件：1.定制式义齿生产环节监督检查情况统计表 2.定制式义齿使用环节监督检查情况统计表 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年6月26日 食药监办械监〔2014〕125号 附件.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 针对当前定制式义齿生产、使用环节存在的突出问题，为进一步加强定制式义齿监管，规范定制式义齿市场秩序，结合医疗器械“五整治”专项行动，总局决定在生产使用环节开展定制式义齿监督检查，现将有关事宜通知如下： 一、生产环节监督检查 （一）检查对象 取得《医疗器械生产企业许可证》的定制式义齿生产企业。 （二）检查重点 1.是否具有有效的《医疗器械生产企业许可证》和产品注册证书，是否存在无证生产和生产无证产品的情况； 2.企业的生产和检验条件是否满足产品生产要求，是否存在擅自降低生产条件的情况； 3.是否从正规渠道采购原材料，能否提供有效票据和供方资质证明； 4.企业的产品是否销售给具有合法资质的医疗机构。 二、使用环节监督检查 （一）检查对象 取得《医疗机构执业许可证》且诊疗科目中包含“口腔科”的医疗机构，包括乡镇级卫生院和社区卫生服务中心，以及专门的口腔诊所和门诊部。 （二）检查重点 1.采购和使用的定制式义齿产品是否从已取得《医疗器械生产企业许可证》的企业购进； 2.产品是否具有医疗器械注册证书，产品的结构形式和原材料等是否与注册证书核准内容一致； 3.采购的定制式义齿产品是否有验收记录； 4.是否有定制式义齿质量追溯记录，包括患者、产品及供货者等信息； 5.核查定制式义齿的相关档案，包括供货单位及产品的合法资质证明材料、义齿生产企业的定制单、产品标签或说明书以及使用记录，以确保定制式义齿具有可追溯性。 三、工作要求 （一）各省（区、市）食品药品监督管理部门要高度重视，精心组织，并结合医疗器械“五整治”专项行动和本行政区域内实际情况，制定切实可行的工作方案，突出检查重点，务求整治效果。监督检查总结及监督检查情况统计表（附件1、2，电子版可在总局政府网站下载）及电子版请于2014年8月10日前报送至总局医疗器械监管司。 （二）对在检查过程中发现问题的，各地应当要求被检查单位立即进行整改，涉嫌违法违规行为的，应当依据《医疗器械监督管理条例》严肃查处。同时，对发现的无证产品要追查来源，严厉打击非法加工黑窝点。 （三）总局将根据监督检查进展情况，适时对各地食品药品监督管理部门的相关工作进行督查督办。各地也应结合工作实际，开展相关督查督办工作。 四、联系方式 联系人：李一捷、王聪 联系电话：010-88331429、88331440 传 真：010-88363234 邮 箱：qxjgsc@cfda.gov.cn 附件：1.定制式义齿生产环节监督检查情况统计表 2.定制式义齿使用环节监督检查情况统计表 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年6月26日 食药监办械监〔2014〕125号 附件.doc
食品药品监管总局办公厅关于进一步做好医疗器械召回信息公开工作的通知 | 食药监办械监〔2014〕107号 | FGWJ-2014-10398 | 2014-05-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为贯彻实施《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械召回管理办法》（以下简称《办法》），规范召回信息发布行为，畅通公众获得医疗器械召回信息渠道，现就有关工作通知如下： 一、各省（区、市）食品药品监督管理部门应监督本行政区域内医疗器械生产企业和进口医疗器械境外制造厂商指定的境内代理人（以下简称境内代理人）按照《办法》的规定及时报告医疗器械召回信息，并要求其在企业官方网站或通过其他有效途径告知相关方面。 医疗器械生产企业以及进口医疗器械境外制造厂商在境内外同时实施医疗器械召回的，生产企业或境内代理人应及时报告所在地省(区、市)食品药品监督管理部门。 二、各省（区、市）食品药品监督管理部门应按照《办法》的规定，加强医疗器械召回监督管理工作，建立和完善医疗器械召回信息通报和公开制度。 各省（区、市）食品药品监督管理部门应在官方网站设置“医疗器械召回”专栏，及时公布本行政区域内责令召回信息和主动召回信息，并通报同级卫生计生部门。“医疗器械召回”专栏应分设“主动召回信息”和“责令召回信息”栏目,发布召回信息的格式及内容见附件。如企业对已报信息进行修正或补充，食品药品监督管理部门应及时更新。 三、各省（区、市）食品药品监督管理部门发布召回信息时应同时将所发布信息的电子版（包括发布信息的链接）报送总局。总局官方网站（www.cfda.gov.cn）设有“医疗器械召回”专栏，对省（区、市）食品药品监督管理部门报送的召回信息予以转发，并发布仅在境外实施医疗器械召回的信息和总局责令召回信息。 总局将加强对各省（区、市）医疗器械召回信息公开工作的监督检查，督促及时公开医疗器械召回信息。 总局医疗器械召回信息网上发布工作联系人：袁东宁 联系电话：010-88330317 报送邮箱：qxzhaohui@cfda.gov.cn 附件：1.医疗器械主动召回信息发布模板 2.医疗器械责令召回信息发布模板 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年5月29日 食药监办械监〔2014〕107号 附件.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为贯彻实施《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械召回管理办法》（以下简称《办法》），规范召回信息发布行为，畅通公众获得医疗器械召回信息渠道，现就有关工作通知如下： 一、各省（区、市）食品药品监督管理部门应监督本行政区域内医疗器械生产企业和进口医疗器械境外制造厂商指定的境内代理人（以下简称境内代理人）按照《办法》的规定及时报告医疗器械召回信息，并要求其在企业官方网站或通过其他有效途径告知相关方面。 医疗器械生产企业以及进口医疗器械境外制造厂商在境内外同时实施医疗器械召回的，生产企业或境内代理人应及时报告所在地省(区、市)食品药品监督管理部门。 二、各省（区、市）食品药品监督管理部门应按照《办法》的规定，加强医疗器械召回监督管理工作，建立和完善医疗器械召回信息通报和公开制度。 各省（区、市）食品药品监督管理部门应在官方网站设置“医疗器械召回”专栏，及时公布本行政区域内责令召回信息和主动召回信息，并通报同级卫生计生部门。“医疗器械召回”专栏应分设“主动召回信息”和“责令召回信息”栏目,发布召回信息的格式及内容见附件。如企业对已报信息进行修正或补充，食品药品监督管理部门应及时更新。 三、各省（区、市）食品药品监督管理部门发布召回信息时应同时将所发布信息的电子版（包括发布信息的链接）报送总局。总局官方网站（www.cfda.gov.cn）设有“医疗器械召回”专栏，对省（区、市）食品药品监督管理部门报送的召回信息予以转发，并发布仅在境外实施医疗器械召回的信息和总局责令召回信息。 总局将加强对各省（区、市）医疗器械召回信息公开工作的监督检查，督促及时公开医疗器械召回信息。 总局医疗器械召回信息网上发布工作联系人：袁东宁 联系电话：010-88330317 报送邮箱：qxzhaohui@cfda.gov.cn 附件：1.医疗器械主动召回信息发布模板 2.医疗器械责令召回信息发布模板 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年5月29日 食药监办械监〔2014〕107号 附件.docx
食品药品监管总局办公厅关于角膜治疗仪等12个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2014〕103号 | FGWJ-2014-10148 | 2014-05-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对角膜治疗仪等12个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（5个） （一）角膜治疗仪：由电源控制盒、触控液晶电脑显示器、活动式手臂、UV-A传输系统、医疗级推车、工作托盘组成。利用照射光敏剂核黄素浸润的角膜，核黄素分子被激发产生活性氧族，诱导胶原纤维的氨基（团）之间发生化学交联反应，从而增加了胶原纤维的机械强度和抵抗角膜扩张的能力。用于治疗圆锥角膜手术、角膜溃疡和LASIK（准分子激光原位角膜磨镶术）术后角膜膨胀症。不含光敏剂。分类编码6822。 （二）冷冻减脂仪：由主机、电源线、探头、装水容器、探头插头组成。用于临床对局部脂肪组织进行冷冻，使脂肪细胞凝固、凋亡。分类编码6858。 （三）检查定位系统：由医学影像工作站、电磁跟踪定位装置、体位探测器、定位导线和专用仪器车构成，定位导线为一次性使用无菌产品。该系统依据患者肺部CT数据和定位导线（固定在支气管镜工作通道内）探测的支气管镜头端的信息，引导支气管镜沿着预设路径，准确到达预定病灶部位，提高支气管镜检查或取样活检的诊断成功率。适用于需要辅助支气管镜肺癌诊断、肺癌分期、指导肺癌个性化治疗的人群。分类编码6854。 （四）非侵入式组织间液葡萄糖监测系统：由监测器、绑带、锂电池、充电器、光学表面凝胶、C8应用程序等附件组成。监测器使用拉曼光谱原理监测人体组织间液葡萄糖水平，C8应用程序用于接收并显示监测器测得的葡萄糖数值。用于连续或定时记录和显示Ⅰ型和Ⅱ型糖尿病成人（18周岁以上）患者的组织间液葡萄糖水平。分类编码6821。 （五）毫米波免疫治疗系统：由主机、毫米波照射头、特定电磁波照射器、计算机系统、支架等组成。用于免疫功能低下患者的辅助治疗。分类编码：6826。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（3个） （一）阴茎勃起检测仪：由分析器、一次性电极，以及计算机组成。用于男性阴茎勃起功能障碍记录检查和诊断。适用于有性功能障碍的男性患者。分类编码6821。 （二）头戴式视觉增强设备：由眼镜式支架、微显示器芯片、光学棱镜和图像控制电路组成。微显示器芯片主动发光，大视场角光学棱镜对微显示器芯片发出的光进行曲面反射处理再传送到人眼。立体图像控制电路为微显示器芯片提供各种需要的逻辑控制信号。用于近视、弱视的物理治疗，或青少年近视的预防。分类编码：6826。 （三）气腹机气体管路过滤器：由过滤器、接头和管路组成。与气腹机气体管路连接配合使用，使用时，将其置于气腹机前端部分。利用过滤器中的过滤装置，去除二氧化碳及其他医用气体中的细菌、病毒或其他污染物。一次性无菌产品。分类编码：6866。 三、不作为医疗器械管理的产品（2个） （一）持续正压通气系统用呼吸阀：由呼气阀主体、进气口、排气口、阀盖、阀盖对准凹口、阀盖对准翼片、隔膜、隔膜对准凹口、隔膜对准翼片和压力传感器端口盖组成，接口符合YY1040.1-2003中非金属圆锥接头的要求。与持续正压通气系统一同使用，在低压力时，用户接口端和呼吸管路端中间增加此呼气阀后，可在患者回路中提供连续泄漏通路，从而减少患者对CO2的重复呼吸。使用时一端连接面罩，另一端连接呼吸管路。 （二）压紧圈线：由绑线、把手和袢扣组成。仅与锁定探针一起使用，用于绑束心脏电极近端各组件，以辅助经皮取出心脏电极、留置导管、导管或导丝碎片和其他异物。 四、需视情况确定类别的产品（2个） （一）冲击波治疗仪：由主机和治疗头组成。通过对线圈施加高压脉冲产生时变磁场，利用电磁效应推动金属振膜产生冲击波，利用冲击波对人体病灶进行治疗。若用于辅助治疗肩周炎，缓解肩部疼痛，按照Ⅱ类医疗器械管理；若用于治疗男性功能勃起障碍，按照Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 （二）口腔3D摄像机：由可移动尖端探头和手持躯干组成，其中，可移动尖端探头部分包括光学镜和控制电路，手持躯干部分包括光学影像系统以及通过IEEE1394b电线电缆连接于电脑的电子器件。可获取口腔牙齿的三维模拟影像数据，该影像可用于辅助设计制作牙科修复体。从患者口内获取牙齿的三维模拟影像数据，用于辅助设计制作牙科修复体。若是强激光，按照Ⅲ类医疗器械管理；若是弱激光，按照Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6824。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年5月22日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对角膜治疗仪等12个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（5个） （一）角膜治疗仪：由电源控制盒、触控液晶电脑显示器、活动式手臂、UV-A传输系统、医疗级推车、工作托盘组成。利用照射光敏剂核黄素浸润的角膜，核黄素分子被激发产生活性氧族，诱导胶原纤维的氨基（团）之间发生化学交联反应，从而增加了胶原纤维的机械强度和抵抗角膜扩张的能力。用于治疗圆锥角膜手术、角膜溃疡和LASIK（准分子激光原位角膜磨镶术）术后角膜膨胀症。不含光敏剂。分类编码6822。 （二）冷冻减脂仪：由主机、电源线、探头、装水容器、探头插头组成。用于临床对局部脂肪组织进行冷冻，使脂肪细胞凝固、凋亡。分类编码6858。 （三）检查定位系统：由医学影像工作站、电磁跟踪定位装置、体位探测器、定位导线和专用仪器车构成，定位导线为一次性使用无菌产品。该系统依据患者肺部CT数据和定位导线（固定在支气管镜工作通道内）探测的支气管镜头端的信息，引导支气管镜沿着预设路径，准确到达预定病灶部位，提高支气管镜检查或取样活检的诊断成功率。适用于需要辅助支气管镜肺癌诊断、肺癌分期、指导肺癌个性化治疗的人群。分类编码6854。 （四）非侵入式组织间液葡萄糖监测系统：由监测器、绑带、锂电池、充电器、光学表面凝胶、C8应用程序等附件组成。监测器使用拉曼光谱原理监测人体组织间液葡萄糖水平，C8应用程序用于接收并显示监测器测得的葡萄糖数值。用于连续或定时记录和显示Ⅰ型和Ⅱ型糖尿病成人（18周岁以上）患者的组织间液葡萄糖水平。分类编码6821。 （五）毫米波免疫治疗系统：由主机、毫米波照射头、特定电磁波照射器、计算机系统、支架等组成。用于免疫功能低下患者的辅助治疗。分类编码：6826。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（3个） （一）阴茎勃起检测仪：由分析器、一次性电极，以及计算机组成。用于男性阴茎勃起功能障碍记录检查和诊断。适用于有性功能障碍的男性患者。分类编码6821。 （二）头戴式视觉增强设备：由眼镜式支架、微显示器芯片、光学棱镜和图像控制电路组成。微显示器芯片主动发光，大视场角光学棱镜对微显示器芯片发出的光进行曲面反射处理再传送到人眼。立体图像控制电路为微显示器芯片提供各种需要的逻辑控制信号。用于近视、弱视的物理治疗，或青少年近视的预防。分类编码：6826。 （三）气腹机气体管路过滤器：由过滤器、接头和管路组成。与气腹机气体管路连接配合使用，使用时，将其置于气腹机前端部分。利用过滤器中的过滤装置，去除二氧化碳及其他医用气体中的细菌、病毒或其他污染物。一次性无菌产品。分类编码：6866。 三、不作为医疗器械管理的产品（2个） （一）持续正压通气系统用呼吸阀：由呼气阀主体、进气口、排气口、阀盖、阀盖对准凹口、阀盖对准翼片、隔膜、隔膜对准凹口、隔膜对准翼片和压力传感器端口盖组成，接口符合YY1040.1-2003中非金属圆锥接头的要求。与持续正压通气系统一同使用，在低压力时，用户接口端和呼吸管路端中间增加此呼气阀后，可在患者回路中提供连续泄漏通路，从而减少患者对CO2的重复呼吸。使用时一端连接面罩，另一端连接呼吸管路。 （二）压紧圈线：由绑线、把手和袢扣组成。仅与锁定探针一起使用，用于绑束心脏电极近端各组件，以辅助经皮取出心脏电极、留置导管、导管或导丝碎片和其他异物。 四、需视情况确定类别的产品（2个） （一）冲击波治疗仪：由主机和治疗头组成。通过对线圈施加高压脉冲产生时变磁场，利用电磁效应推动金属振膜产生冲击波，利用冲击波对人体病灶进行治疗。若用于辅助治疗肩周炎，缓解肩部疼痛，按照Ⅱ类医疗器械管理；若用于治疗男性功能勃起障碍，按照Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 （二）口腔3D摄像机：由可移动尖端探头和手持躯干组成，其中，可移动尖端探头部分包括光学镜和控制电路，手持躯干部分包括光学影像系统以及通过IEEE1394b电线电缆连接于电脑的电子器件。可获取口腔牙齿的三维模拟影像数据，该影像可用于辅助设计制作牙科修复体。从患者口内获取牙齿的三维模拟影像数据，用于辅助设计制作牙科修复体。若是强激光，按照Ⅲ类医疗器械管理；若是弱激光，按照Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6824。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年5月22日
食品药品监管总局关于认可河北省医疗器械与药品包装材料检验所医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕56号 | FGWJ-2014-10136 | 2014-05-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月21日至22日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所417个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月14日 食药监科〔2014〕56号 附件.doc | 河北省医疗器械与药品包装材料检验所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月21日至22日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所417个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月14日 食药监科〔2014〕56号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可广东省医疗器械质量监督检验所（国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心）医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕55号 | FGWJ-2014-10135 | 2014-05-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省医疗器械质量监督检验所（国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月15日至16日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所在“广州市萝岗区科学城光谱西路1号”114个检测对象的检测资格，在“广东省东莞市东城区樟村工业区”2个检测对象的检测资格，在“广东省佛山市三水区乐平工业园东南路2号”68个检测对象的检测资格，在“深圳市南山区科技园南区高新南一道013赋安科技大楼西侧106室”15个检测对象的检测资格，在“广东省湛江市霞山区椹川大道60号”19个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月14日 食药监科〔2014〕55号 附件.doc | 广东省医疗器械质量监督检验所（国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月15日至16日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所在“广州市萝岗区科学城光谱西路1号”114个检测对象的检测资格，在“广东省东莞市东城区樟村工业区”2个检测对象的检测资格，在“广东省佛山市三水区乐平工业园东南路2号”68个检测对象的检测资格，在“深圳市南山区科技园南区高新南一道013赋安科技大楼西侧106室”15个检测对象的检测资格，在“广东省湛江市霞山区椹川大道60号”19个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月14日 食药监科〔2014〕55号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可深圳市药品检验所（深圳市医疗器械检测中心）医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕45号 | FGWJ-2014-10129 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 深圳市药品检验所（深圳市医疗器械检测中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月18日至19日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所61个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕45号 附件.doc | 深圳市药品检验所（深圳市医疗器械检测中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月18日至19日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所61个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕45号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心(国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心)医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕43号 | FGWJ-2014-10128 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心(国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心)： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月5日至6日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心在“湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号G区”313个检测对象的检测资格，在“湖北省武汉市洪山区中北东路24-9号”70个检测对象的检测资格，在“湖北省武汉市武昌区丁字桥路54号”1个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕43号 附件.doc | 国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心(国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心)： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月5日至6日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心在“湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号G区”313个检测对象的检测资格，在“湖北省武汉市洪山区中北东路24-9号”70个检测对象的检测资格，在“湖北省武汉市武昌区丁字桥路54号”1个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕43号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可新疆维吾尔自治区医疗器械检测中心医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕39号 | FGWJ-2014-10127 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 新疆维吾尔自治区医疗器械检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月18日至19日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心208个医疗器械检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕39号 附件.doc | 新疆维吾尔自治区医疗器械检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月18日至19日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心208个医疗器械检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕39号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可四川医疗器械生物材料和制品检验中心医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕51号 | FGWJ-2014-10125 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川医疗器械生物材料和制品检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月5日至6日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心92个医疗器械检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕51号 附件.doc | 四川医疗器械生物材料和制品检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月5日至6日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心92个医疗器械检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕51号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可上海市医疗器械检测所（国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心）医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕49号 | FGWJ-2014-10124 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市医疗器械检测所（国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月1日至2日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所在“上海市浦东新区金银花路1号”30个检测对象的检测资格，在“上海市浦东新区富特西一路479号4楼西侧”43个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕49号 附件.doc | 上海市医疗器械检测所（国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月1日至2日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所在“上海市浦东新区金银花路1号”30个检测对象的检测资格，在“上海市浦东新区富特西一路479号4楼西侧”43个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕49号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可广西壮族自治区医疗器械检测中心医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕44号 | FGWJ-2014-10123 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月10日至11日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心在“广西南宁市青湖路9号”2个检测对象的检测资格，在“广西南宁市新民路1-1号”15个检测对象的检测资格，在“广西南宁市保爱路60号”8个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕44号 附件.doc | 广西壮族自治区医疗器械检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月10日至11日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心在“广西南宁市青湖路9号”2个检测对象的检测资格，在“广西南宁市新民路1-1号”15个检测对象的检测资格，在“广西南宁市保爱路60号”8个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕44号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕42号 | FGWJ-2014-10122 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月27日至28日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所在“湖南省长沙市八一路60号”78个检测对象的检测资格，在“湖南省长沙市香樟路396号”1个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕42号 附件.doc | 湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月27日至28日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所在“湖南省长沙市八一路60号”78个检测对象的检测资格，在“湖南省长沙市香樟路396号”1个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕42号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可云南省医疗器械检验所医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕41号 | FGWJ-2014-10121 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 云南省医疗器械检验所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月25日至26日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所26个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕41号 附件.doc | 云南省医疗器械检验所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月25日至26日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所26个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕41号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕40号 | FGWJ-2014-10126 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月21日至22日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所117个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕40号 附件.doc | 中国人民解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月21日至22日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所117个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕40号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可广西壮族自治区产品质量监督检验研究院医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕38号 | FGWJ-2014-10119 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月12日至13日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你院在“广西南宁市科园西九路23号”16个检测对象的检测资格，在“广西南宁市高新区高新五路5号”1个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕38号 附件.doc | 广西壮族自治区产品质量监督检验研究院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月12日至13日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你院在“广西南宁市科园西九路23号”16个检测对象的检测资格，在“广西南宁市高新区高新五路5号”1个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕38号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可江西省医疗器械检测中心医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕52号 | FGWJ-2014-10134 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 江西省医疗器械检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月29日至30日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心在“江西省南昌市省府大院西二路10号”178个检测对象的检测资格，在“江西省南昌市北京东路1566号”107个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕52号 附件.doc | 江西省医疗器械检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月29日至30日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心在“江西省南昌市省府大院西二路10号”178个检测对象的检测资格，在“江西省南昌市北京东路1566号”107个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕52号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家人口计生委药具质量监测中心医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕50号 | FGWJ-2014-10133 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家人口计生委药具质量监测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月31日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心1个医疗器械检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕50号 附件.doc | 国家人口计生委药具质量监测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年3月31日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心1个医疗器械检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕50号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可四川省食品药品检验检测院医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕48号 | FGWJ-2014-10132 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省食品药品检验检测院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月2日至3日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你院186个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕48号 附件.doc | 四川省食品药品检验检测院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月2日至3日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你院186个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕48号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可北京市医疗器械检验所（国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心）医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕47号 | FGWJ-2014-10131 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市医疗器械检验所（国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月7日至8日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所在“北京市中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光二街7号”923个检测对象的检测资格，在“北京市北三环中路2号”134个检测对象的检测资格，在“北京市丰台区南三环中路20号”2个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕47号 附件.doc | 北京市医疗器械检验所（国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月7日至8日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你所在“北京市中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光二街7号”923个检测对象的检测资格，在“北京市北三环中路2号”134个检测对象的检测资格，在“北京市丰台区南三环中路20号”2个检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕47号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家乳胶制品质量监督检验中心(中国化工橡胶株洲研究设计院乳胶制品质量监督检验中心）医疗器械检测对象检测资格的通知 | 食药监科〔2014〕46号 | FGWJ-2014-10130 | 2014-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家乳胶制品质量监督检验中心(中国化工橡胶株洲研究设计院乳胶制品质量监督检验中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月10日至11日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心11个医疗器械检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕46号 附件.doc | 国家乳胶制品质量监督检验中心(中国化工橡胶株洲研究设计院乳胶制品质量监督检验中心）： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2014年4月10日至11日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心11个医疗器械检测对象的检测资格（见附件），有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2014年5月13日 食药监科〔2014〕46号 附件.doc
食品药品监管总局办公厅关于开展注射用透明质酸钠监督检查的通知 | 食药监办械监〔2014〕80号 | FGWJ-2014-10113 | 2014-04-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强注射用透明质酸钠经营使用的监管，保证产品质量安全，结合医疗器械“五整治”专项行动，总局决定自即日起至2014年5月20日开展注射用透明质酸钠产品经营使用环节的监督检查。现将有关事宜通知如下： 一、检查范围和内容 请各省（区、市）食品药品监督管理部门组织对行政区域内经营和使用注射用透明质酸钠企业、医疗美容机构及互联网进行监督检查。检查重点为经营和使用注射用透明质酸钠的单位及网站是否有相应资质；经营和使用的注射用透明质酸钠是否从已取得相应资质的企业购进；经营和使用的注射用透明质酸钠产品是否具有医疗器械产品注册证书；互联网经营企业是否按《互联网药品交易服务资格证书》的服务范围销售注射用透明质酸钠产品。 对在检查过程中发现的问题，应要求被检查单位及网站立即进行整改；对违法违规行为，应按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》、《互联网药品交易服务审批暂行规定》等有关规定严肃查处；对使用未经注册的注射用透明质酸钠产品的医疗美容机构，应同时将有关情况通报相关卫生行政主管部门；对于销售未经注册的产品，应追查其来源，发现并严厉打击违法生产注射用透明质酸钠的黑窝点，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关追究刑事责任。 二、工作要求 各省（区、市）食品药品监督管理部门要充分认识此次监督检查的重要意义，结合本行政区域内实际情况，制订切实可行的工作方案，明确实施步骤、突出重点内容、落实职责分工，并于2014年5月30日前，将监督检查总结报告报送总局医疗器械监管司。总结报告内容应包括对本行政区域内注射用透明质酸钠产品经营使用单位及互联网检查与处理的详细情况（有关数据请填写附件1、2，电子版可在总局外网下载）、产品经营和使用环节存在的主要问题、相关监管工作的意见和建议等。 总局将根据监督检查进展情况，适时对各地食品药品监督管理部门的相关工作进行督查督办。 联 系 人：赵彬、黄勤 联系电话：010-88331431、88331411 传 真：010-88331441 邮 箱：qxjglt@cfda.gov.cn 附件：1.注射用透明质酸钠经营环节监督检查情况统计表 2.注射用透明质酸钠使用环节监督检查情况统计表 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年4月25日 食药监办械监〔2014〕80号 附件.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强注射用透明质酸钠经营使用的监管，保证产品质量安全，结合医疗器械“五整治”专项行动，总局决定自即日起至2014年5月20日开展注射用透明质酸钠产品经营使用环节的监督检查。现将有关事宜通知如下： 一、检查范围和内容 请各省（区、市）食品药品监督管理部门组织对行政区域内经营和使用注射用透明质酸钠企业、医疗美容机构及互联网进行监督检查。检查重点为经营和使用注射用透明质酸钠的单位及网站是否有相应资质；经营和使用的注射用透明质酸钠是否从已取得相应资质的企业购进；经营和使用的注射用透明质酸钠产品是否具有医疗器械产品注册证书；互联网经营企业是否按《互联网药品交易服务资格证书》的服务范围销售注射用透明质酸钠产品。 对在检查过程中发现的问题，应要求被检查单位及网站立即进行整改；对违法违规行为，应按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》、《互联网药品交易服务审批暂行规定》等有关规定严肃查处；对使用未经注册的注射用透明质酸钠产品的医疗美容机构，应同时将有关情况通报相关卫生行政主管部门；对于销售未经注册的产品，应追查其来源，发现并严厉打击违法生产注射用透明质酸钠的黑窝点，涉嫌犯罪的，及时移送公安机关追究刑事责任。 二、工作要求 各省（区、市）食品药品监督管理部门要充分认识此次监督检查的重要意义，结合本行政区域内实际情况，制订切实可行的工作方案，明确实施步骤、突出重点内容、落实职责分工，并于2014年5月30日前，将监督检查总结报告报送总局医疗器械监管司。总结报告内容应包括对本行政区域内注射用透明质酸钠产品经营使用单位及互联网检查与处理的详细情况（有关数据请填写附件1、2，电子版可在总局外网下载）、产品经营和使用环节存在的主要问题、相关监管工作的意见和建议等。 总局将根据监督检查进展情况，适时对各地食品药品监督管理部门的相关工作进行督查督办。 联 系 人：赵彬、黄勤 联系电话：010-88331431、88331411 传 真：010-88331441 邮 箱：qxjglt@cfda.gov.cn 附件：1.注射用透明质酸钠经营环节监督检查情况统计表 2.注射用透明质酸钠使用环节监督检查情况统计表 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年4月25日 食药监办械监〔2014〕80号 附件.doc
关于收集报送医疗器械“五整治”专项行动相关资料的通知 | 食药监械监便函〔2014〕41号 | FGWJ-2014-10110 | 2014-04-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为全面了解各地开展医疗器械“五整治”专项行动的情况，根据《食品药品监管总局关于印发医疗器械“五整治”专项行动方案的通知》（食药监械监〔2014〕24号）（以下简称《通知》）的要求，现就收集报送医疗器械“五整治”专项行动相关资料通知如下： 一、加强相关资料的收集整理。随着医疗器械“五整治”专项行动的深入开展，各地应按照《通知》的要求，结合制定的医疗器械“五整治”专项行动实施方案，在做好相关工作的同时，尽可能收集整理相关音像、图片及配套文字资料，全面准确地反映各地医疗器械“五整治”专项行动工作进展情况。 二、规范相关资料的收集内容。主要包括各地开展质量万里行、开放日、科普宣传等系列活动，以及专项检查、案件查处、建章立制等相关工作的音像、图片及配套文字资料。专项行动结束后及时将相关资料归档保存。 三、请各省（区、市）食品药品监督管理局于2014年8月15日前,将整理好的相关资料刻录成光盘后，报送总局医疗器械“五整治”专项行动日常事务办公室。 联系人：王健、肖洋 联系电话：010-88331408 传 真：010-88331478 邮 箱：wzzb＠cfda.gov.cn 地 址：北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼 邮政编码：100053 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年4月22日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为全面了解各地开展医疗器械“五整治”专项行动的情况，根据《食品药品监管总局关于印发医疗器械“五整治”专项行动方案的通知》（食药监械监〔2014〕24号）（以下简称《通知》）的要求，现就收集报送医疗器械“五整治”专项行动相关资料通知如下： 一、加强相关资料的收集整理。随着医疗器械“五整治”专项行动的深入开展，各地应按照《通知》的要求，结合制定的医疗器械“五整治”专项行动实施方案，在做好相关工作的同时，尽可能收集整理相关音像、图片及配套文字资料，全面准确地反映各地医疗器械“五整治”专项行动工作进展情况。 二、规范相关资料的收集内容。主要包括各地开展质量万里行、开放日、科普宣传等系列活动，以及专项检查、案件查处、建章立制等相关工作的音像、图片及配套文字资料。专项行动结束后及时将相关资料归档保存。 三、请各省（区、市）食品药品监督管理局于2014年8月15日前,将整理好的相关资料刻录成光盘后，报送总局医疗器械“五整治”专项行动日常事务办公室。 联系人：王健、肖洋 联系电话：010-88331408 传 真：010-88331478 邮 箱：wzzb＠cfda.gov.cn 地 址：北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼 邮政编码：100053 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年4月22日
食品药品监管总局关于认真贯彻实施《医疗器械监督管理条例》的通知 | 食药监法〔2014〕31号 | FGWJ-2014-10106 | 2014-04-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，总局机关各司局、各直属单位： 《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)已于2014年2月12日经国务院常务会议审议通过，将于2014年6月1日起施行。《条例》的公布实施，对规范医疗器械研制、生产、经营和使用活动，加强医疗器械监督管理，提高我国医疗器械质量和安全整体水平，具有重要意义。为确保《条例》的贯彻实施工作，现将有关要求通知如下： 一、充分认识《条例》的重要意义 《条例》体现了党中央国务院关于建立最严格的覆盖全过程的食品药品监管制度、加快政府职能转变和深化行政审批制度改革的精神，建立完善了医疗器械注册与备案制度、生产经营和使用管理制度、不良事件监测和再评价制度等，对于强化医疗器械监督管理，保障公众身体健康和生命安全，将发挥重要作用。 各级食品药品监督管理部门要充分认识《条例》修订的重要意义，把学习宣传贯彻《条例》作为当前和今后一段时间的重要任务，深刻领会、准确把握、全面落实《条例》，扎实推进《条例》实施工作。〖JP〗 二、积极开展《条例》的学习、宣传和培训 各级食品药品监督管理部门要加强组织领导，深入开展《条例》学习宣传活动。一是要制定学习培训计划。统筹安排部署，明确学习任务，做到有计划、有执行、有考核，确保培训取得实效。二是要把握学习重点。紧密结合党中央国务院关于加强新时期食品药品安全工作的新理念、新论断和新要求，重点学习《条例》修订的总体思路、基本原则和各项重要制度。三是要创新学习方式。采取当面授课、网络授课、业务交流、专题研讨等多种形式，通过系统的学习和讨论，使监管人员准确领会《条例》的立法原则和精神实质，进一步提高依法行政的能力和水平。同时，要指导和督促本行政区域内的医疗器械研制、生产、经营和使用单位认真学习贯彻《条例》，全面落实企业主体责任，确保医疗器械安全有效。 各省（区、市）食品药品监督管理部门还应当结合本地情况，充分利用报纸、电视、电台和互联网等各种媒体，采取群众喜闻乐见的形式，持续广泛地宣传《条例》，使《条例》的有关要求深入人心，营造良好的宣传氛围。 三、抓紧制定、完善相关配套规章和制度 为使《条例》的各项规定有效落实，总局各相关部门要组织力量，抓紧研究、起草和修订医疗器械注册、生产监督、经营监督的管理办法等配套规章及其他规范性文件，部分实践急需的要争取在 2014年6月1日前出台。各级食品药品监督管理部门要对现行的与医疗器械监管有关的部门规章、地方性法规、地方政府规章和规范性文件进行清理，依法修订、废止与《条例》不一致的内容。地方各级食品药品监督管理部门要从监管实际出发，加强调研和论证，提出有关制度设计的建议，配合总局开展有关工作；并积极推动地方政府规章和规范性文件的制定和实施。 四、加强医疗器械监管能力建设 《条例》进一步强化监管职能，细化重点检查要求，明确了监督检查职权，要求建立统一的医疗器械监督管理信息平台和信用档案，加强医疗器械不良事件监测信息网络建设，强调医疗器械安全的社会共治，倡导行业协会加强自律。各级食品药品监督管理部门要在发挥政府主导作用的同时，鼓励和支持企业、社会组织、公众等社会各界参与管理，形成监管合力，实现政府治理和行业自律的良性互动。 各级食品药品监督管理部门要针对机构改革后人员变动大、岗位新、业务新、情况不熟悉等情况，加大培训力度，加快医疗器械审评员、监督检查员的队伍建设，提高监管人员综合素质和能力；积极争取地方人民政府的支持，加强人员、经费、设备等的保障水平；将信息化建设作为提高医疗器械监管效能的重要手段，切实加强医疗器械监管能力。 五、以贯彻实施《条例》为重要契机，扎实做好医疗器械专项整治工作 当前，总局已作出在全国集中开展医疗器械“五整治”专项行动的部署，重点整治虚假注册申报、违规生产、非法经营、夸大宣传、使用无证产品等五种行为。地方各级食品药品监督管理部门要以贯彻实施《条例》为重要契机，强化督促检查，以重点产品、重点企业、重点案件线索为突破口，保持严厉打击的高压态势，有效惩处违法违规行为，切实保障公众用械安全。各级食品药品监督管理部门在案件查办中要严格执行《条例》的有关规定，遵守办案程序，科学准确定性，严管自由裁量，加强行政执法监督，维护社会公平正义。要积极主动和公安、工商、卫生计生等部门协商，进一步强化部门联动、执法衔接等工作。 各地要认真总结学习贯彻《条例》的经验，及时向总局报送相关信息和工作动态。在执行《条例》中遇到问题或者困难，请及时向总局反映。 国家食品药品监督管理总局 2014年4月11日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局，总局机关各司局、各直属单位： 《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)已于2014年2月12日经国务院常务会议审议通过，将于2014年6月1日起施行。《条例》的公布实施，对规范医疗器械研制、生产、经营和使用活动，加强医疗器械监督管理，提高我国医疗器械质量和安全整体水平，具有重要意义。为确保《条例》的贯彻实施工作，现将有关要求通知如下： 一、充分认识《条例》的重要意义 《条例》体现了党中央国务院关于建立最严格的覆盖全过程的食品药品监管制度、加快政府职能转变和深化行政审批制度改革的精神，建立完善了医疗器械注册与备案制度、生产经营和使用管理制度、不良事件监测和再评价制度等，对于强化医疗器械监督管理，保障公众身体健康和生命安全，将发挥重要作用。 各级食品药品监督管理部门要充分认识《条例》修订的重要意义，把学习宣传贯彻《条例》作为当前和今后一段时间的重要任务，深刻领会、准确把握、全面落实《条例》，扎实推进《条例》实施工作。〖JP〗 二、积极开展《条例》的学习、宣传和培训 各级食品药品监督管理部门要加强组织领导，深入开展《条例》学习宣传活动。一是要制定学习培训计划。统筹安排部署，明确学习任务，做到有计划、有执行、有考核，确保培训取得实效。二是要把握学习重点。紧密结合党中央国务院关于加强新时期食品药品安全工作的新理念、新论断和新要求，重点学习《条例》修订的总体思路、基本原则和各项重要制度。三是要创新学习方式。采取当面授课、网络授课、业务交流、专题研讨等多种形式，通过系统的学习和讨论，使监管人员准确领会《条例》的立法原则和精神实质，进一步提高依法行政的能力和水平。同时，要指导和督促本行政区域内的医疗器械研制、生产、经营和使用单位认真学习贯彻《条例》，全面落实企业主体责任，确保医疗器械安全有效。 各省（区、市）食品药品监督管理部门还应当结合本地情况，充分利用报纸、电视、电台和互联网等各种媒体，采取群众喜闻乐见的形式，持续广泛地宣传《条例》，使《条例》的有关要求深入人心，营造良好的宣传氛围。 三、抓紧制定、完善相关配套规章和制度 为使《条例》的各项规定有效落实，总局各相关部门要组织力量，抓紧研究、起草和修订医疗器械注册、生产监督、经营监督的管理办法等配套规章及其他规范性文件，部分实践急需的要争取在 2014年6月1日前出台。各级食品药品监督管理部门要对现行的与医疗器械监管有关的部门规章、地方性法规、地方政府规章和规范性文件进行清理，依法修订、废止与《条例》不一致的内容。地方各级食品药品监督管理部门要从监管实际出发，加强调研和论证，提出有关制度设计的建议，配合总局开展有关工作；并积极推动地方政府规章和规范性文件的制定和实施。 四、加强医疗器械监管能力建设 《条例》进一步强化监管职能，细化重点检查要求，明确了监督检查职权，要求建立统一的医疗器械监督管理信息平台和信用档案，加强医疗器械不良事件监测信息网络建设，强调医疗器械安全的社会共治，倡导行业协会加强自律。各级食品药品监督管理部门要在发挥政府主导作用的同时，鼓励和支持企业、社会组织、公众等社会各界参与管理，形成监管合力，实现政府治理和行业自律的良性互动。 各级食品药品监督管理部门要针对机构改革后人员变动大、岗位新、业务新、情况不熟悉等情况，加大培训力度，加快医疗器械审评员、监督检查员的队伍建设，提高监管人员综合素质和能力；积极争取地方人民政府的支持，加强人员、经费、设备等的保障水平；将信息化建设作为提高医疗器械监管效能的重要手段，切实加强医疗器械监管能力。 五、以贯彻实施《条例》为重要契机，扎实做好医疗器械专项整治工作 当前，总局已作出在全国集中开展医疗器械“五整治”专项行动的部署，重点整治虚假注册申报、违规生产、非法经营、夸大宣传、使用无证产品等五种行为。地方各级食品药品监督管理部门要以贯彻实施《条例》为重要契机，强化督促检查，以重点产品、重点企业、重点案件线索为突破口，保持严厉打击的高压态势，有效惩处违法违规行为，切实保障公众用械安全。各级食品药品监督管理部门在案件查办中要严格执行《条例》的有关规定，遵守办案程序，科学准确定性，严管自由裁量，加强行政执法监督，维护社会公平正义。要积极主动和公安、工商、卫生计生等部门协商，进一步强化部门联动、执法衔接等工作。 各地要认真总结学习贯彻《条例》的经验，及时向总局报送相关信息和工作动态。在执行《条例》中遇到问题或者困难，请及时向总局反映。 国家食品药品监督管理总局 2014年4月11日
食品药品监管总局办公厅关于加强高风险医疗器械经营使用关键环节监督检查的通知 | 食药监办械监〔2014〕59号 | FGWJ-2014-10104 | 2014-04-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为进一步规范医疗器械流通和使用秩序，切实加强高风险医疗器械经营使用关键环节监管，结合医疗器械“五整治”专项行动，总局决定开展高风险医疗器械经营使用关键环节监督检查。现将有关事宜通知如下： 一、工作目标 通过加强对高风险医疗器械经营索证索票、储存环节，以及对体外诊断试剂和高值耗材类医疗器械采购、验收环节的监督检查，切实督促医疗器械经营企业和使用单位落实索证索票和进货验收制度，有效遏制经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械或者使用未依法注册的医疗器械等违法违规行为。同时，强化医疗器械风险管理和全过程监管，构建有效的风险防控体系，实现医疗器械市场秩序的明显好转。 二、检查内容 地方各级食品药品监督管理部门要根据《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》（国务院令第503号）、《体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准》（食药监〔2013〕18号）的有关规定，结合本行政区域经营企业检查验收标准和经营使用单位监督检查的具体要求，以一次性无菌医疗器械、植（介）入类医疗器械、体外诊断试剂、高值耗材类医疗器械等为重点产品，组织对本行政区域高风险医疗器械经营使用单位开展全面的监督检查。在监督检查中，要重点检查以下内容： （一）经营环节。经营场所和储存设施、条件是否符合要求；经营产品质量管理制度是否健全、执行并落实，特别是购销记录是否完整、规范，是否满足可追溯要求；是否建立并执行高风险医疗器械索证索票制度；是否经营未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰的医疗器械等。 （二）使用环节。医疗器械使用单位是否从具有合法资质的医疗器械生产经营企业购进合格的体外诊断试剂和高值耗材类医疗器械；是否建立医疗器械验收管理制度，对采购的医疗器械进行验收，核实储运条件是否符合产品标签及说明书的要求；使用过的一次性无菌医疗器械是否按照规定销毁，并有相关记录等。 三、工作要求 （一）提高认识，加强领导。高风险医疗器械经营使用环节监督检查是医疗器械“五整治”专项行动的一个重要内容。地方各级食品药品监督管理部门要充分认识此次监督检查的重要意义，加强领导，精心组织，认真结合本行政区域情况制定切实可行的工作方案，对本行政区域高风险医疗器械经营使用单位开展全面的监督检查。监督检查过程中，地方各级食品药品监督管理部门要层层落实监管责任，切实转变作风，确保监督检查工作取得实效。 （二）突出重点，集中整治。地方各级食品药品监督管理部门要按照此次监督检查的重点内容，针对本行政区域的突出问题和薄弱环节，集中力量，做好监督检查。对监督检查中发现的问题，地方各级食品药品监督管理部门必须要求相关经营使用单位限期整改，并积极开展跟踪检查，督促经营使用单位整改到位。对检查中发现的违法违规问题要及时依法查处；情节严重的，要予以曝光。总局将适时对各地工作开展情况进行监督检查。 （三）标本兼治，综合治理。地方各级食品药品监督管理部门要把监督检查作为突破口，将监督检查与建立健全医疗器械安全监管制度，整合医疗器械安全监管资源结合起来；与探索新的监管思路和管理模式结合起来；与推动产业升级，建立长效机制结合起来。各地要创造性地开展监督检查工作，持续有序地制定一些标本兼治的真招实策，为建立健全最严格的监管制度打好基础。 （四）严格纪律，依法问责。在监督检查中，地方各级食品药品监督管理部门要严格依法行政，文明执法，坚决防止工作方法简单粗暴，坚决杜绝借检查之机乱收费、乱罚款。 省级食品药品监督管理部门要加强监督检查工作信息的收集和报送。从2014年4月起，要在每月30日前将填写完整并加盖公章的《医疗器械经营和使用关键环节监督检查情况统计表》（见附件1和2）电子版和纸质版报送总局医疗器械监管司。监督检查结束后，要形成书面报告，并于2014年7月30日前将报告电子版和纸质版报送总局医疗器械监管司。 联 系 人：赵 彬、杨志强 电 话：010-88331431、88331471 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 附件：1.医疗器械经营关键环节监督检查情况统计表 2.医疗器械使用关键环节监督检查情况统计表 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年4月4日 食药监办械监〔2014〕59号 附件.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为进一步规范医疗器械流通和使用秩序，切实加强高风险医疗器械经营使用关键环节监管，结合医疗器械“五整治”专项行动，总局决定开展高风险医疗器械经营使用关键环节监督检查。现将有关事宜通知如下： 一、工作目标 通过加强对高风险医疗器械经营索证索票、储存环节，以及对体外诊断试剂和高值耗材类医疗器械采购、验收环节的监督检查，切实督促医疗器械经营企业和使用单位落实索证索票和进货验收制度，有效遏制经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械或者使用未依法注册的医疗器械等违法违规行为。同时，强化医疗器械风险管理和全过程监管，构建有效的风险防控体系，实现医疗器械市场秩序的明显好转。 二、检查内容 地方各级食品药品监督管理部门要根据《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》（国务院令第503号）、《体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准》（食药监〔2013〕18号）的有关规定，结合本行政区域经营企业检查验收标准和经营使用单位监督检查的具体要求，以一次性无菌医疗器械、植（介）入类医疗器械、体外诊断试剂、高值耗材类医疗器械等为重点产品，组织对本行政区域高风险医疗器械经营使用单位开展全面的监督检查。在监督检查中，要重点检查以下内容： （一）经营环节。经营场所和储存设施、条件是否符合要求；经营产品质量管理制度是否健全、执行并落实，特别是购销记录是否完整、规范，是否满足可追溯要求；是否建立并执行高风险医疗器械索证索票制度；是否经营未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰的医疗器械等。 （二）使用环节。医疗器械使用单位是否从具有合法资质的医疗器械生产经营企业购进合格的体外诊断试剂和高值耗材类医疗器械；是否建立医疗器械验收管理制度，对采购的医疗器械进行验收，核实储运条件是否符合产品标签及说明书的要求；使用过的一次性无菌医疗器械是否按照规定销毁，并有相关记录等。 三、工作要求 （一）提高认识，加强领导。高风险医疗器械经营使用环节监督检查是医疗器械“五整治”专项行动的一个重要内容。地方各级食品药品监督管理部门要充分认识此次监督检查的重要意义，加强领导，精心组织，认真结合本行政区域情况制定切实可行的工作方案，对本行政区域高风险医疗器械经营使用单位开展全面的监督检查。监督检查过程中，地方各级食品药品监督管理部门要层层落实监管责任，切实转变作风，确保监督检查工作取得实效。 （二）突出重点，集中整治。地方各级食品药品监督管理部门要按照此次监督检查的重点内容，针对本行政区域的突出问题和薄弱环节，集中力量，做好监督检查。对监督检查中发现的问题，地方各级食品药品监督管理部门必须要求相关经营使用单位限期整改，并积极开展跟踪检查，督促经营使用单位整改到位。对检查中发现的违法违规问题要及时依法查处；情节严重的，要予以曝光。总局将适时对各地工作开展情况进行监督检查。 （三）标本兼治，综合治理。地方各级食品药品监督管理部门要把监督检查作为突破口，将监督检查与建立健全医疗器械安全监管制度，整合医疗器械安全监管资源结合起来；与探索新的监管思路和管理模式结合起来；与推动产业升级，建立长效机制结合起来。各地要创造性地开展监督检查工作，持续有序地制定一些标本兼治的真招实策，为建立健全最严格的监管制度打好基础。 （四）严格纪律，依法问责。在监督检查中，地方各级食品药品监督管理部门要严格依法行政，文明执法，坚决防止工作方法简单粗暴，坚决杜绝借检查之机乱收费、乱罚款。 省级食品药品监督管理部门要加强监督检查工作信息的收集和报送。从2014年4月起，要在每月30日前将填写完整并加盖公章的《医疗器械经营和使用关键环节监督检查情况统计表》（见附件1和2）电子版和纸质版报送总局医疗器械监管司。监督检查结束后，要形成书面报告，并于2014年7月30日前将报告电子版和纸质版报送总局医疗器械监管司。 联 系 人：赵 彬、杨志强 电 话：010-88331431、88331471 传 真：010-88331441 电子邮箱：qxjglt@cfda.gov.cn 附件：1.医疗器械经营关键环节监督检查情况统计表 2.医疗器械使用关键环节监督检查情况统计表 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年4月4日 食药监办械监〔2014〕59号 附件.doc
食品药品监管总局办公厅关于在全国开展“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛的通知 | 食药监办械监〔2014〕47号 | FGWJ-2014-10090 | 2014-03-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为进一步推动医疗器械相关知识的深入普及，增强全社会医疗器械使用的安全意识，食品药品监管总局于2014年3月至4月在全国范围内开展“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛。现将有关事宜通知如下： 一、活动时间 2014年3月19日—4月17日。 二、组织机构 主办单位：国家食品药品监督管理总局 承办单位：中国医药报社 协办单位：新浪网 三、参与方式 参赛者可通过网络在线答题或答题卡答题参与竞赛。 （一）网络在线答题。通过新浪网健康频道（http://health.sina.com.cn）进行在线答题，答题结束后可即时查看答案。 （二）答题卡答题。通过填写答题卡（见附件）参与答题，应当于4月17日前（以邮戳为准）将答题卡寄至全国“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛办公室。 竞赛试题和答题卡在2014年3月19日《中国医药报》第四版刊登，同时公布竞赛规则、评奖事项。 四、参赛规则 （一）参赛者应在答题卡（或答题网页）上认真填写姓名、身份证号、通信地址、电话等信息，以备确认身份、抽奖后取得联系和邮寄奖金使用。个人信息不全的答题卡，将视为无效。 （二）未完整答题的答题卡，将视为无效。 （三）每位参赛者只准答题一次，若同一人多次参与答题，将以提交时间最早，且完整答题的答题卡为有效答题卡。 五、奖励 为鼓励公众积极参与，竞赛活动设置单项奖和组织奖。单项奖共设置一等奖10名、二等奖100名、三等奖200名，将从符合参赛规则、答题正确的参赛者中抽取单项奖获奖者。 组织奖共设置10名，将由竞赛评选委员会根据各组织单位组织公众参与竞赛活动的情况评定，对组织参赛人员达到一定规模的单位颁发优秀组织奖。 六、要求 （一）各省级食品药品监督管理部门要高度重视，认真组织实施，广泛动员和组织各有关部门、单位和社会力量共同组织参与竞赛。并结合开展的医疗器械知识宣传活动，采取进社区、进校园、走上街头派发报纸，吸引更多的公众参与活动，扩大活动范围，增强活动影响力。 （二）竞赛活动结束后，各省级食品药品监督管理部门要认真总结，并于4月25日前将总结材料报送食品药品监管总局器械监管司，总结中应包括组织方式、宣传途径及参与活动的人数等。总结将作为参评“全国医疗器械知识竞赛优秀组织单位”的重要依据。 联 系 人：李娜、赵彬、黄勤 联系电话：010-62212356、88331431、88331411 传 真：010-62213699 电子信箱：bgs62212356@sina.com 邮寄地址：北京市海淀区文慧园南路甲2号 全国“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛办公室 邮 编：100082 附件：1.全国“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛试题 2.全国“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛答题卡 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年3月13日 食药监办械监〔2014〕47号 附件.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为进一步推动医疗器械相关知识的深入普及，增强全社会医疗器械使用的安全意识，食品药品监管总局于2014年3月至4月在全国范围内开展“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛。现将有关事宜通知如下： 一、活动时间 2014年3月19日—4月17日。 二、组织机构 主办单位：国家食品药品监督管理总局 承办单位：中国医药报社 协办单位：新浪网 三、参与方式 参赛者可通过网络在线答题或答题卡答题参与竞赛。 （一）网络在线答题。通过新浪网健康频道（http://health.sina.com.cn）进行在线答题，答题结束后可即时查看答案。 （二）答题卡答题。通过填写答题卡（见附件）参与答题，应当于4月17日前（以邮戳为准）将答题卡寄至全国“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛办公室。 竞赛试题和答题卡在2014年3月19日《中国医药报》第四版刊登，同时公布竞赛规则、评奖事项。 四、参赛规则 （一）参赛者应在答题卡（或答题网页）上认真填写姓名、身份证号、通信地址、电话等信息，以备确认身份、抽奖后取得联系和邮寄奖金使用。个人信息不全的答题卡，将视为无效。 （二）未完整答题的答题卡，将视为无效。 （三）每位参赛者只准答题一次，若同一人多次参与答题，将以提交时间最早，且完整答题的答题卡为有效答题卡。 五、奖励 为鼓励公众积极参与，竞赛活动设置单项奖和组织奖。单项奖共设置一等奖10名、二等奖100名、三等奖200名，将从符合参赛规则、答题正确的参赛者中抽取单项奖获奖者。 组织奖共设置10名，将由竞赛评选委员会根据各组织单位组织公众参与竞赛活动的情况评定，对组织参赛人员达到一定规模的单位颁发优秀组织奖。 六、要求 （一）各省级食品药品监督管理部门要高度重视，认真组织实施，广泛动员和组织各有关部门、单位和社会力量共同组织参与竞赛。并结合开展的医疗器械知识宣传活动，采取进社区、进校园、走上街头派发报纸，吸引更多的公众参与活动，扩大活动范围，增强活动影响力。 （二）竞赛活动结束后，各省级食品药品监督管理部门要认真总结，并于4月25日前将总结材料报送食品药品监管总局器械监管司，总结中应包括组织方式、宣传途径及参与活动的人数等。总结将作为参评“全国医疗器械知识竞赛优秀组织单位”的重要依据。 联 系 人：李娜、赵彬、黄勤 联系电话：010-62212356、88331431、88331411 传 真：010-62213699 电子信箱：bgs62212356@sina.com 邮寄地址：北京市海淀区文慧园南路甲2号 全国“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛办公室 邮 编：100082 附件：1.全国“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛试题 2.全国“理性选购 正确使用”医疗器械安全知识竞赛答题卡 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年3月13日 食药监办械监〔2014〕47号 附件.docx
关于开展定制式义齿产品长效监管机制书面调研的通知 | 食药监械监便函〔2014〕17号 | FGWJ-2014-10059 | 2014-02-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为进一步开展定制式义齿产品监管机制研究，提高科学监管水平，我司组织开展定制式义齿产品监管调研工作。现请你局组织相关部门、单位和企业填写调研问卷（见附件，相关电子版在总局官网下载），并于2014年3月20日前将调研问卷汇总后报送我司（含纸质版和电子版）。 联 系 人：程锦 李延敏 电 话：（010）83979531 88331409 电子邮箱：qixiechu@bjda.gov.cn 附件：1.填写说明 2.定制式义齿产品监管工作调研问卷（省局） 3.定制式义齿产品监管工作调研问卷（检测机构） 4.定制式义齿产品监管工作调研问卷（生产企业） 5.定制式义齿产品监管工作调研问卷(医疗机构)〖ZK)〗 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年2月26日 食药监械监便函〔2014〕17号 附件.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为进一步开展定制式义齿产品监管机制研究，提高科学监管水平，我司组织开展定制式义齿产品监管调研工作。现请你局组织相关部门、单位和企业填写调研问卷（见附件，相关电子版在总局官网下载），并于2014年3月20日前将调研问卷汇总后报送我司（含纸质版和电子版）。 联 系 人：程锦 李延敏 电 话：（010）83979531 88331409 电子邮箱：qixiechu@bjda.gov.cn 附件：1.填写说明 2.定制式义齿产品监管工作调研问卷（省局） 3.定制式义齿产品监管工作调研问卷（检测机构） 4.定制式义齿产品监管工作调研问卷（生产企业） 5.定制式义齿产品监管工作调研问卷(医疗机构)〖ZK)〗 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年2月26日 食药监械监便函〔2014〕17号 附件.doc
关于请协助开展定制式义齿产品长效监管机制调查的函 | 食药监械监便函〔2014〕19号 | FGWJ-2014-10060 | 2014-02-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 中华口腔医学会： 为进一步开展定制式义齿产品监管机制研究，提高科学监管水平，我司组织开展定制式义齿产品监管调研工作。为更好了解临床机构的使用情况，现请你单位协助对口腔门诊部或口腔诊所发放相关调查问卷（见附件，电子版在总局官网下载）。 因该项调查工作关系我国定制式义齿产品监管政策的调整，请贵单位协助做好调查的组织工作，确保有效问卷能够至少回收200份，并于2014年3月20日前将调查问卷汇总后，报送我司（含纸质版和电子版）。 特此函达。 联 系 人：程锦 李延敏 电 话：（010）83979531 88331409 电子邮箱：qixiechu@bjda.gov.cn 附件：定制式义齿产品监管工作调查问卷（医疗机构） 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年2月26日 食药监械监便函〔2014〕19号 附件.doc | 中华口腔医学会： 为进一步开展定制式义齿产品监管机制研究，提高科学监管水平，我司组织开展定制式义齿产品监管调研工作。为更好了解临床机构的使用情况，现请你单位协助对口腔门诊部或口腔诊所发放相关调查问卷（见附件，电子版在总局官网下载）。 因该项调查工作关系我国定制式义齿产品监管政策的调整，请贵单位协助做好调查的组织工作，确保有效问卷能够至少回收200份，并于2014年3月20日前将调查问卷汇总后，报送我司（含纸质版和电子版）。 特此函达。 联 系 人：程锦 李延敏 电 话：（010）83979531 88331409 电子邮箱：qixiechu@bjda.gov.cn 附件：定制式义齿产品监管工作调查问卷（医疗机构） 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2014年2月26日 食药监械监便函〔2014〕19号 附件.doc
食品药品监管总局办公厅 国家卫生计生委办公厅关于加强临床使用基因测序相关产品和技术管理的通知 | 食药监办械管〔2014〕25号 | FGWJ-2014-10044 | 2014-02-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局、卫生计生委（卫生厅局），新疆生产建设兵团食品药品监督管理局、卫生局： 包括产前基因检测在内的基因测序相关产品和技术属于当代前沿产品和技术研究范畴，涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全以及医疗机构开展基因诊断服务技术管理、价格、质量监管等问题。目前，基因测序相关产品和技术已由实验室研究演变到临床使用，对此，国务院有关部门高度重视。为保证公众使用基因测序诊断产品的安全、有效，加强医疗技术临床应用管理，经食品药品监管总局和国家卫生计生委调查研究，并组织相关领域专家论证，现就加强临床使用基因测序相关产品和技术管理通知如下： 一、按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》等规定，基因测序诊断产品（包括基因测序仪及相关诊断试剂和软件），通过对人体样本进行体外检测，用于疾病的预防、诊断、监护、治疗监测、健康状态评价和遗传性疾病的预测等，符合医疗器械的定义，应作为医疗器械管理，并应按照《医疗器械监督管理条例》及相关产品注册的规定申请产品注册；未获准注册的医疗器械产品，不得生产、进口、销售和使用。 二、自本通知发布之日起，包括产前基因检测在内的所有医疗技术需要应用的检测仪器、诊断试剂和相关医用软件等产品，如用于疾病的预防、诊断、监护、治疗监测、健康状态评价和遗传性疾病的预测，需经食品药品监管部门审批注册，并经卫生计生行政部门批准技术准入方可应用。已经应用的，必须立即停止。 三、上述相关产品应按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》的规定申请产品注册。其中，用于临床检测的基因测序仪、诊断软件产品，按照《医疗器械注册管理办法》的相关程序和要求申请注册；相关体外诊断试剂，按照《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》的相关程序和要求申请注册。为申请产品注册在医疗机构开展临床试验，应符合《医疗器械临床试验规定》及相关规定的要求。食品药品监管总局鼓励和支持创新医疗器械发展。 四、国家卫生计生委负责基因测序技术的临床应用管理。国家卫生计生委确定的基因测序临床应用试点单位，可以按照医疗技术临床应用管理的相关规定试用基因测序产品，并做好相应技术的验证与评价。 各省、自治区、直辖市卫生计生委（卫生厅局）要加强对基因测序技术的管理。在相关的准入标准、管理规范出台以前，任何医疗机构不得开展基因测序临床应用，已经开展的，要立即停止。通知下发后仍继续开展的，要依法依规予以查处，并将相关情况及时上报国家卫生计生委。 五、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局要依职责加强对相关产品研制、生产、流通和使用环节医疗器械质量的监管。对存在基因测序相关产品未经注册应用于临床的行为，按通知要求监督相关单位整改落实到位。对应当停止但继续开展的，按照《医疗器械监督管理条例》及相关规定依法予以查处，并将相关情况及时上报食品药品监管总局。 国家食品药品监督管理总局办公厅 国家卫生和计划计生育委员会办公厅 2014年2月9日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局、卫生计生委（卫生厅局），新疆生产建设兵团食品药品监督管理局、卫生局： 包括产前基因检测在内的基因测序相关产品和技术属于当代前沿产品和技术研究范畴，涉及伦理、隐私和人类遗传资源保护、生物安全以及医疗机构开展基因诊断服务技术管理、价格、质量监管等问题。目前，基因测序相关产品和技术已由实验室研究演变到临床使用，对此，国务院有关部门高度重视。为保证公众使用基因测序诊断产品的安全、有效，加强医疗技术临床应用管理，经食品药品监管总局和国家卫生计生委调查研究，并组织相关领域专家论证，现就加强临床使用基因测序相关产品和技术管理通知如下： 一、按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》等规定，基因测序诊断产品（包括基因测序仪及相关诊断试剂和软件），通过对人体样本进行体外检测，用于疾病的预防、诊断、监护、治疗监测、健康状态评价和遗传性疾病的预测等，符合医疗器械的定义，应作为医疗器械管理，并应按照《医疗器械监督管理条例》及相关产品注册的规定申请产品注册；未获准注册的医疗器械产品，不得生产、进口、销售和使用。 二、自本通知发布之日起，包括产前基因检测在内的所有医疗技术需要应用的检测仪器、诊断试剂和相关医用软件等产品，如用于疾病的预防、诊断、监护、治疗监测、健康状态评价和遗传性疾病的预测，需经食品药品监管部门审批注册，并经卫生计生行政部门批准技术准入方可应用。已经应用的，必须立即停止。 三、上述相关产品应按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》的规定申请产品注册。其中，用于临床检测的基因测序仪、诊断软件产品，按照《医疗器械注册管理办法》的相关程序和要求申请注册；相关体外诊断试剂，按照《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》的相关程序和要求申请注册。为申请产品注册在医疗机构开展临床试验，应符合《医疗器械临床试验规定》及相关规定的要求。食品药品监管总局鼓励和支持创新医疗器械发展。 四、国家卫生计生委负责基因测序技术的临床应用管理。国家卫生计生委确定的基因测序临床应用试点单位，可以按照医疗技术临床应用管理的相关规定试用基因测序产品，并做好相应技术的验证与评价。 各省、自治区、直辖市卫生计生委（卫生厅局）要加强对基因测序技术的管理。在相关的准入标准、管理规范出台以前，任何医疗机构不得开展基因测序临床应用，已经开展的，要立即停止。通知下发后仍继续开展的，要依法依规予以查处，并将相关情况及时上报国家卫生计生委。 五、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局要依职责加强对相关产品研制、生产、流通和使用环节医疗器械质量的监管。对存在基因测序相关产品未经注册应用于临床的行为，按通知要求监督相关单位整改落实到位。对应当停止但继续开展的，按照《医疗器械监督管理条例》及相关规定依法予以查处，并将相关情况及时上报食品药品监管总局。 国家食品药品监督管理总局办公厅 国家卫生和计划计生育委员会办公厅 2014年2月9日
食品药品监管总局关于印发创新医疗器械特别审批程序（试行）的通知【废止】 | 食药监械管〔2014〕13号 | FGWJ-2014-10391 | 2014-02-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为了保障医疗器械的安全、有效，鼓励医疗器械的研究与创新，促进医疗器械新技术的推广和应用，推动医疗器械产业发展，总局组织制定了《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理总局 2014年2月7日 创新医疗器械特别审批程序（试行） 第一条 为了保障医疗器械的安全、有效，鼓励医疗器械的研究与创新，促进医疗器械新技术的推广和应用，推动医疗器械产业发展，根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规和规章，制定本程序。 第二条 食品药品监督管理部门对同时符合下列情形的医疗器械按本程序实施审评审批： （一）申请人经过其技术创新活动，在中国依法拥有产品核心技术发明专利权，或者依法通过受让取得在中国发明专利权或其使用权；或者核心技术发明专利的申请已由国务院专利行政部门公开。 （二）产品主要工作原理/作用机理为国内首创，产品性能或者安全性与同类产品比较有根本性改进，技术上处于国际领先水平，并且具有显著的临床应用价值。 （三）申请人已完成产品的前期研究并具有基本定型产品，研究过程真实和受控，研究数据完整和可溯源。 第三条 各级食品药品监督管理部门及相关技术机构，根据各自职责和本程序规定，按照早期介入、专人负责、科学审批的原则，在标准不降低、程序不减少的前提下，对创新医疗器械予以优先办理，并加强与申请人的沟通交流。 第四条 申请人申请创新医疗器械特别审批，应当填写《创新医疗器械特别审批申请表》（见附件1），并提交支持拟申请产品符合本程序第二条要求的资料。资料应当包括： （一）申请人企业法人资格证明文件。 （二）产品知识产权情况及证明文件。 （三）产品研发过程及结果的综述。 （四）产品技术文件，至少应当包括： 1.产品的预期用途; 2.产品工作原理/作用机理； 3.产品主要技术指标及确定依据，主要原材料、关键元器件的指标要求，主要生产工艺过程及流程图，主要技术指标的检验方法。 （五）产品创新的证明性文件，至少应当包括： 1.信息或者专利检索机构出具的查新报告； 2.核心刊物公开发表的能够充分说明产品临床应用价值的学术论文、专著及文件综述； 3.国内外已上市同类产品应用情况的分析及对比（如有）； 4.产品的创新内容及在临床应用的显著价值。 （六）产品安全风险管理报告。 （七）产品说明书（样稿）。 （八）其他证明产品符合本程序第二条的资料。 （九）境外申请人应当委托中国境内的企业法人作为代理人或者由其在中国境内的办事机构提出申请，并提交以下文件： 1.境外申请人委托代理人或者其在中国境内办事机构办理创新医疗器械特别审批申请的委托书； 2.代理人或者申请人在中国境内办事机构的承诺书; 3.代理人营业执照或者申请人在中国境内办事机构的机构登记证明。 （十）所提交资料真实性的自我保证声明。 申报资料应当使用中文。原文为外文的，应当有中文译本。 第五条 境内申请人应当向其所在地的省级食品药品监督管理部门提出创新医疗器械特别审批申请。省级食品药品监督管理部门对申报项目是否符合本程序第二条要求进行初审，并于20个工作日内出具初审意见。经初审不符合第二条要求的，省级食品药品监督管理部门应当通知申请人；符合第二条要求的，省级食品药品监督管理部门将申报资料和初审意见一并报送国家食品药品监督管理总局（以下简称食品药品监管总局）行政受理服务中心。 境外申请人应当向食品药品监管总局提出创新医疗器械特别审批申请，食品药品监管总局行政受理服务中心对申报资料进行形式审查，对符合本程序第四条规定的形式要求的予以受理。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为了保障医疗器械的安全、有效，鼓励医疗器械的研究与创新，促进医疗器械新技术的推广和应用，推动医疗器械产业发展，总局组织制定了《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理总局 2014年2月7日 创新医疗器械特别审批程序（试行） 第一条 为了保障医疗器械的安全、有效，鼓励医疗器械的研究与创新，促进医疗器械新技术的推广和应用，推动医疗器械产业发展，根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规和规章，制定本程序。 第二条 食品药品监督管理部门对同时符合下列情形的医疗器械按本程序实施审评审批： （一）申请人经过其技术创新活动，在中国依法拥有产品核心技术发明专利权，或者依法通过受让取得在中国发明专利权或其使用权；或者核心技术发明专利的申请已由国务院专利行政部门公开。 （二）产品主要工作原理/作用机理为国内首创，产品性能或者安全性与同类产品比较有根本性改进，技术上处于国际领先水平，并且具有显著的临床应用价值。 （三）申请人已完成产品的前期研究并具有基本定型产品，研究过程真实和受控，研究数据完整和可溯源。 第三条 各级食品药品监督管理部门及相关技术机构，根据各自职责和本程序规定，按照早期介入、专人负责、科学审批的原则，在标准不降低、程序不减少的前提下，对创新医疗器械予以优先办理，并加强与申请人的沟通交流。 第四条 申请人申请创新医疗器械特别审批，应当填写《创新医疗器械特别审批申请表》（见附件1），并提交支持拟申请产品符合本程序第二条要求的资料。资料应当包括： （一）申请人企业法人资格证明文件。 （二）产品知识产权情况及证明文件。 （三）产品研发过程及结果的综述。 （四）产品技术文件，至少应当包括： 1.产品的预期用途; 2.产品工作原理/作用机理； 3.产品主要技术指标及确定依据，主要原材料、关键元器件的指标要求，主要生产工艺过程及流程图，主要技术指标的检验方法。 （五）产品创新的证明性文件，至少应当包括： 1.信息或者专利检索机构出具的查新报告； 2.核心刊物公开发表的能够充分说明产品临床应用价值的学术论文、专著及文件综述； 3.国内外已上市同类产品应用情况的分析及对比（如有）； 4.产品的创新内容及在临床应用的显著价值。 （六）产品安全风险管理报告。 （七）产品说明书（样稿）。 （八）其他证明产品符合本程序第二条的资料。 （九）境外申请人应当委托中国境内的企业法人作为代理人或者由其在中国境内的办事机构提出申请，并提交以下文件： 1.境外申请人委托代理人或者其在中国境内办事机构办理创新医疗器械特别审批申请的委托书； 2.代理人或者申请人在中国境内办事机构的承诺书; 3.代理人营业执照或者申请人在中国境内办事机构的机构登记证明。 （十）所提交资料真实性的自我保证声明。 申报资料应当使用中文。原文为外文的，应当有中文译本。 第五条 境内申请人应当向其所在地的省级食品药品监督管理部门提出创新医疗器械特别审批申请。省级食品药品监督管理部门对申报项目是否符合本程序第二条要求进行初审，并于20个工作日内出具初审意见。经初审不符合第二条要求的，省级食品药品监督管理部门应当通知申请人；符合第二条要求的，省级食品药品监督管理部门将申报资料和初审意见一并报送国家食品药品监督管理总局（以下简称食品药品监管总局）行政受理服务中心。 境外申请人应当向食品药品监管总局提出创新医疗器械特别审批申请，食品药品监管总局行政受理服务中心对申报资料进行形式审查，对符合本程序第四条规定的形式要求的予以受理。
食品药品监管总局办公厅关于生物电导扫描仪等11个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2014〕10号 | FGWJ-2014-10034 | 2014-01-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对生物电导扫描仪等11个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（3个） （一）生物电导扫描仪：由主机、数据采集探测器、数据上传模块和软件等组成。用于测试人体皮肤表面多点的电生理特性，通过检测生物电导性诊断肿瘤患者的肺部组织和细胞损伤的大小和类别。分类编码：6821。 （二）角膜接触镜护理仪：由控制电路、紫外线灯、外壳等构成。用于各类角膜接触镜（硬性、软性及塑型镜）的清洗和消毒。分类编码6822。 （三）手术设备集总控制系统：由主机、连接第三方设备的模块、控制模块、连接线和电源线组成。用于集总控制高频电刀等手术室设备，具有控制手术室设备的开启、档位选择等功能。分类编码6854。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（4个） （一）牙科用数字印模系统：由一根与计算机连接的手持式扫描棒、内置有专用的数字化三维影像数据采集、处理和存储软件的计算机和一个与计算机连接的触摸屏显示器组成。用于通过数字化方式获取人口腔内牙齿、齿龈和/或颌骨的三维图像，以记录牙科正畸患者的牙齿结构特征。分类编码6855。 （二）医用微型照明灯：本产品由LED灯（含灯罩）、固定圈、柔性引线、控制开关（含电池、电路板、开关、开关罩）组成。为医生检查耳道、口腔、阴道、肛门等部位提供照明，接触检查部位皮肤和粘膜。分类编码6854。 （三）一次性使用无菌保护罩：用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。分类编码6854。 （四）呼出CO2采样装置：该产品为一次性使用的无菌耗材，由鼻腔采样管、压力连接管、干燥管、脱水过滤器、三通、调节环、鲁尔圆锥接头、保护帽组成，与监护仪的呼吸系统配套使用，适用于患者气道呼出的CO2采样后获得压力或含量及气道呼吸率来源的装置。分类编码6821。 三、不作为医疗器械管理的产品（4个） （一）电动肌肉振动仪：由主机、振动头、手柄、电源和电源线组成，采用不锈钢与钛金属材料。适用于物理按摩，用于缓解肌肉疼痛，放松肌肉缓解肌肉疲劳。 （二）健康管理软件：由舒适程度、健走伙伴、运动伙伴、食物追踪器、血糖、血压、体重、睡眠体动检测、设置功能模块组成。通过蓝牙、USB与外接测量设备（血压计、血糖仪）连接，自动或者手动导入、存储和整理用户数据，帮助用户进行健康管理。不具有数据采集功能，不用于《医疗器械监督管理条例》第三条所定义的目的。 （三）组织和细胞匀浆仪：用于分子生物学方面的细胞裂解仪器，是DNA、RNA和蛋白质被纯化前的样本处理仪器，适用于人体组织、细胞、血液制品、头发、骨、唾液等不同的生物样本。 （四）呼吸机插管低压套囊稳压器：由活动衡重锤、活动壁、固定施压锤、恒稳压储气囊等4个部分组成。使用时连接在气管插管或气管切开插管低压套囊在患者体外的气压调节接口上，用于调节稳定气管插管或气管切开插管低压套囊内的气压，以避免当气管收缩时由于套囊受到挤压而对气管壁过度压迫而使气管壁受损，又在气管扩张时，可使适当体积的气体补充到套囊内，防止套囊与气管壁之间出现空隙而导致外来微粒落入肺内，减少呼吸机相关肺炎VAP出现的几率。预期在重症监护或急救科室使用，使用时，该产品在患者体外。 国家食品药品监督管理总局 2014年1月21日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，总局组织有关单位和专家对生物电导扫描仪等11个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（3个） （一）生物电导扫描仪：由主机、数据采集探测器、数据上传模块和软件等组成。用于测试人体皮肤表面多点的电生理特性，通过检测生物电导性诊断肿瘤患者的肺部组织和细胞损伤的大小和类别。分类编码：6821。 （二）角膜接触镜护理仪：由控制电路、紫外线灯、外壳等构成。用于各类角膜接触镜（硬性、软性及塑型镜）的清洗和消毒。分类编码6822。 （三）手术设备集总控制系统：由主机、连接第三方设备的模块、控制模块、连接线和电源线组成。用于集总控制高频电刀等手术室设备，具有控制手术室设备的开启、档位选择等功能。分类编码6854。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（4个） （一）牙科用数字印模系统：由一根与计算机连接的手持式扫描棒、内置有专用的数字化三维影像数据采集、处理和存储软件的计算机和一个与计算机连接的触摸屏显示器组成。用于通过数字化方式获取人口腔内牙齿、齿龈和/或颌骨的三维图像，以记录牙科正畸患者的牙齿结构特征。分类编码6855。 （二）医用微型照明灯：本产品由LED灯（含灯罩）、固定圈、柔性引线、控制开关（含电池、电路板、开关、开关罩）组成。为医生检查耳道、口腔、阴道、肛门等部位提供照明，接触检查部位皮肤和粘膜。分类编码6854。 （三）一次性使用无菌保护罩：用于手术环境中保护手术室设备的显示器和手控器，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。分类编码6854。 （四）呼出CO2采样装置：该产品为一次性使用的无菌耗材，由鼻腔采样管、压力连接管、干燥管、脱水过滤器、三通、调节环、鲁尔圆锥接头、保护帽组成，与监护仪的呼吸系统配套使用，适用于患者气道呼出的CO2采样后获得压力或含量及气道呼吸率来源的装置。分类编码6821。 三、不作为医疗器械管理的产品（4个） （一）电动肌肉振动仪：由主机、振动头、手柄、电源和电源线组成，采用不锈钢与钛金属材料。适用于物理按摩，用于缓解肌肉疼痛，放松肌肉缓解肌肉疲劳。 （二）健康管理软件：由舒适程度、健走伙伴、运动伙伴、食物追踪器、血糖、血压、体重、睡眠体动检测、设置功能模块组成。通过蓝牙、USB与外接测量设备（血压计、血糖仪）连接，自动或者手动导入、存储和整理用户数据，帮助用户进行健康管理。不具有数据采集功能，不用于《医疗器械监督管理条例》第三条所定义的目的。 （三）组织和细胞匀浆仪：用于分子生物学方面的细胞裂解仪器，是DNA、RNA和蛋白质被纯化前的样本处理仪器，适用于人体组织、细胞、血液制品、头发、骨、唾液等不同的生物样本。 （四）呼吸机插管低压套囊稳压器：由活动衡重锤、活动壁、固定施压锤、恒稳压储气囊等4个部分组成。使用时连接在气管插管或气管切开插管低压套囊在患者体外的气压调节接口上，用于调节稳定气管插管或气管切开插管低压套囊内的气压，以避免当气管收缩时由于套囊受到挤压而对气管壁过度压迫而使气管壁受损，又在气管扩张时，可使适当体积的气体补充到套囊内，防止套囊与气管壁之间出现空隙而导致外来微粒落入肺内，减少呼吸机相关肺炎VAP出现的几率。预期在重症监护或急救科室使用，使用时，该产品在患者体外。 国家食品药品监督管理总局 2014年1月21日
食品药品监管总局办公厅关于基因分析仪等3个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2014〕8号 | FGWJ-2014-10027 | 2014-01-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监管工作需要，总局组织有关单位和专家对基因分析仪等3个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（1个） 基因分析仪：由移液模块、成像检测模块、数据处理模块及显示控制部分组成，通过对样本中DNA或RNA分析，检测人基因数量和序列的变化。本产品不用于全基因组测序。分类编码6840。 二、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（1个） 测序反应通用试剂盒（测序法）：由制备DNA纳米球试剂和联合探针锚定连接（cPAL）测序通用试剂组成，是检测人类基因组DNA文库的一组常用试剂和耗材，基于联合探针锚定连接技术的测序原理，与BGISEQ基因分析仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。分类编码：6840。 三、需视情况确定类别的产品（1个） 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）基因检测（测序法）Z值计算软件：由表1、表2两部分组成，导入并计算由BGISEQ基因分析仪输出的特定（21、18和13号）染色体上的有效DNA序列数据，获得对应染色体唯一比对比率（UR%），与正常样本比较获得Z值，用于产前染色体非整倍体（T21、T18和T13）基因检测数据计算。如果软件仅使用通用函数计算，不按照医疗器械管理；如果使用企业特有算法，则作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码6870。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年1月14日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监管工作需要，总局组织有关单位和专家对基因分析仪等3个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（1个） 基因分析仪：由移液模块、成像检测模块、数据处理模块及显示控制部分组成，通过对样本中DNA或RNA分析，检测人基因数量和序列的变化。本产品不用于全基因组测序。分类编码6840。 二、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（1个） 测序反应通用试剂盒（测序法）：由制备DNA纳米球试剂和联合探针锚定连接（cPAL）测序通用试剂组成，是检测人类基因组DNA文库的一组常用试剂和耗材，基于联合探针锚定连接技术的测序原理，与BGISEQ基因分析仪配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。本产品不用于全基因组测序。分类编码：6840。 三、需视情况确定类别的产品（1个） 胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）基因检测（测序法）Z值计算软件：由表1、表2两部分组成，导入并计算由BGISEQ基因分析仪输出的特定（21、18和13号）染色体上的有效DNA序列数据，获得对应染色体唯一比对比率（UR%），与正常样本比较获得Z值，用于产前染色体非整倍体（T21、T18和T13）基因检测数据计算。如果软件仅使用通用函数计算，不按照医疗器械管理；如果使用企业特有算法，则作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码6870。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年1月14日
食品药品监管总局办公厅关于印发医疗器械生产日常监督现场检查工作指南的通知 | 食药监办械监〔2014〕7号 | FGWJ-2014-10026 | 2014-01-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为指导和规范医疗器械生产企业日常监督现场检查工作，统一和细化现场检查工作要求和方法，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械生产日常监督现场检查工作指南》，现予印发，请参照执行。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年1月13日 医疗器械生产日常监督现场检查工作指南 一、适用范围 本指南依据现行《医疗器械监督管理条例》及相关法规、规章、标准及规范性文件编写,适用于各级食品药品监督管理部门医疗器械生产监管人员对已取得《医疗器械生产企业许可证》或已按照有关规定办理备案的医疗器械生产企业进行的日常监督现场检查，指导和规范医疗器械生产企业日常监督现场检查工作。 二、检查职责和人员要求 （一）日常监督现场检查实行检查组长负责制。检查组长对具体检查工作负总责，检查员对所承担的检查项目和检查内容负责。检查组应至少由2名执法人员组成。 （二）检查人员应符合以下要求： 检查人员应遵纪守法、廉洁正派、坚持原则、实事求是；应熟悉掌握国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和有关要求；了解所检查产品的有关技术知识，熟悉相关产品标准；具有较强的沟通能力和理解能力，在检查中能够正确表述检查要求，能够正确理解对方所表达的意见；具有较强的分析能力和判断能力，对检查中出现的问题能够客观分析，并作出正确判断。检查人员应对检查过程中所涉及的被检查企业技术资料和商业秘密保密。 检查组长作为现场检查工作第一责任人，除应具备检查员的基本条件外，还应具有较强的组织协调能力，能够合理安排检查分工，控制检查进度，按照计划组织完成检查任务。 三、检查准备 （一）根据既往检查和企业报送资料的情况，了解企业近期生产经营状况，主要包括： 1.企业相应证照取得或变化情况（如营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械产品注册证）及质量管理体系认证情况； 2.企业质量管理人员变动情况； 3.企业生产工艺、生产检验设备、主要原材料变化情况； 4.产品生产、销售情况； 5.既往检查发现问题及整改情况； 6.企业产品及市场上同类产品不良事件发生情况; 7.医疗器械质量监督抽验情况等。 （二）根据对影响产品质量因素（人员、设备、物料、制度、环境）的变化情况及既往检查情况，确定本次检查产品范围（可以是某类产品或某类中的部分产品）和检查方式（事先通知或突击性检查）。 （三）结合《医疗器械生产质量管理规范》的要求，确定本次检查重点内容（如证照情况、原材料控制、洁净车间管理、出厂检验控制、销售、售后服务等部分或全部项目）。对无菌、植入性医疗器械和体外诊断试剂生产企业，应严格按照相应实施细则和检查评定标准进行检查。总局无特殊规定的医疗器械可参照医疗器械生产质量管理规范检查评定标准进行检查，但不作为处罚依据。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为指导和规范医疗器械生产企业日常监督现场检查工作，统一和细化现场检查工作要求和方法，国家食品药品监督管理总局组织制定了《医疗器械生产日常监督现场检查工作指南》，现予印发，请参照执行。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2014年1月13日 医疗器械生产日常监督现场检查工作指南 一、适用范围 本指南依据现行《医疗器械监督管理条例》及相关法规、规章、标准及规范性文件编写,适用于各级食品药品监督管理部门医疗器械生产监管人员对已取得《医疗器械生产企业许可证》或已按照有关规定办理备案的医疗器械生产企业进行的日常监督现场检查，指导和规范医疗器械生产企业日常监督现场检查工作。 二、检查职责和人员要求 （一）日常监督现场检查实行检查组长负责制。检查组长对具体检查工作负总责，检查员对所承担的检查项目和检查内容负责。检查组应至少由2名执法人员组成。 （二）检查人员应符合以下要求： 检查人员应遵纪守法、廉洁正派、坚持原则、实事求是；应熟悉掌握国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和有关要求；了解所检查产品的有关技术知识，熟悉相关产品标准；具有较强的沟通能力和理解能力，在检查中能够正确表述检查要求，能够正确理解对方所表达的意见；具有较强的分析能力和判断能力，对检查中出现的问题能够客观分析，并作出正确判断。检查人员应对检查过程中所涉及的被检查企业技术资料和商业秘密保密。 检查组长作为现场检查工作第一责任人，除应具备检查员的基本条件外，还应具有较强的组织协调能力，能够合理安排检查分工，控制检查进度，按照计划组织完成检查任务。 三、检查准备 （一）根据既往检查和企业报送资料的情况，了解企业近期生产经营状况，主要包括： 1.企业相应证照取得或变化情况（如营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械产品注册证）及质量管理体系认证情况； 2.企业质量管理人员变动情况； 3.企业生产工艺、生产检验设备、主要原材料变化情况； 4.产品生产、销售情况； 5.既往检查发现问题及整改情况； 6.企业产品及市场上同类产品不良事件发生情况; 7.医疗器械质量监督抽验情况等。 （二）根据对影响产品质量因素（人员、设备、物料、制度、环境）的变化情况及既往检查情况，确定本次检查产品范围（可以是某类产品或某类中的部分产品）和检查方式（事先通知或突击性检查）。 （三）结合《医疗器械生产质量管理规范》的要求，确定本次检查重点内容（如证照情况、原材料控制、洁净车间管理、出厂检验控制、销售、售后服务等部分或全部项目）。对无菌、植入性医疗器械和体外诊断试剂生产企业，应严格按照相应实施细则和检查评定标准进行检查。总局无特殊规定的医疗器械可参照医疗器械生产质量管理规范检查评定标准进行检查，但不作为处罚依据。
食品药品监管总局关于认可国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕267号 | FGWJ-2014-10013 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月28日至29日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心医用成像磁共振设备主要图像质量参数的测定等45个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕267号 附件.doc | 国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月28日至29日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心医用成像磁共振设备主要图像质量参数的测定等45个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕267号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕261号 | FGWJ-2014-10007 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月30日至31日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心医用电气设备电磁兼容、体外诊断医疗设备电磁兼容医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕261号 附件.doc | 国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月30日至31日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心医用电气设备电磁兼容、体外诊断医疗设备电磁兼容医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕261号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可陕西省医疗器械检测中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕266号 | FGWJ-2014-10012 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 陕西省医疗器械检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年11月2日至3日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心医用成像磁共振设备主要图像质量参数等270个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕266号 附件.doc | 陕西省医疗器械检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年11月2日至3日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心医用成像磁共振设备主要图像质量参数等270个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕266号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家康复辅具质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕265号 | FGWJ-2014-10011 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家康复辅具质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月30日至31日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心腋拐等17个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕265号 附件.doc | 国家康复辅具质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月30日至31日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心腋拐等17个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕265号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕264号 | FGWJ-2014-10010 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月28日至29日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心多床透析和相关治疗用水处理设备等114个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕264号 附件.doc | 国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月28日至29日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心多床透析和相关治疗用水处理设备等114个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕264号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕268号 | FGWJ-2014-10014 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月26日至27日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心眼科光学 接触镜等23个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕268号 附件.doc | 国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月26日至27日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心眼科光学 接触镜等23个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕268号 附件.doc
食品药品监管总局关于认可中国食品药品检定研究院医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕260号 | FGWJ-2014-10006 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 中国食品药品检定研究院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月30日至31日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你院医用电气设备等163个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕260 号附件.doc | 中国食品药品检定研究院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月30日至31日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你院医用电气设备等163个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕260 号附件.doc
食品药品监管总局关于认可河北省电子信息产品监督检验院医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕259号 | FGWJ-2014-10005 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省电子信息产品监督检验院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年11月7日至8日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你院医用电气设备安全等81个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕259号附件.doc | 河北省电子信息产品监督检验院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年11月7日至8日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你院医用电气设备安全等81个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕259号附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕258号 | FGWJ-2014-10003 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月26日至27日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心医用电气设备电磁兼容、体外诊断医疗设备电磁兼容医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕258 号附件.doc | 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年10月26日至27日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心医用电气设备电磁兼容、体外诊断医疗设备电磁兼容医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕258 号附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕262号 | FGWJ-2014-10008 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年11月2日至3日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心人工心脏瓣膜等36个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕262号附件.doc | 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年11月2日至3日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心人工心脏瓣膜等36个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕262号附件.doc
食品药品监管总局关于认可国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监科〔2013〕263号 | FGWJ-2014-10009 | 2013-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年11月2日至3日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心牙科学义齿基托聚合物（义齿基托树脂）等36个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕263号附件.doc | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年11月2日至3日,国家食品药品监督管理总局组织专家组对你中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可你中心牙科学义齿基托聚合物（义齿基托树脂）等36个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年12月30日 食药监科〔2013〕263号附件.doc
食品药品监管总局关于印发体外诊断试剂分类子目录的通知 | 食药监械管〔2013〕242号 | FGWJ-2013-10391 | 2013-11-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强体外诊断试剂分类管理，依据《医疗器械监督管理条例》、《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）等有关规定，总局组织制定了《6840 体外诊断试剂分类子目录（2013版）》，现予印发。有关情况和实施要求通知如下： 一、本目录所包括体外诊断试剂，是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，不包括国家法定用于血源筛查的体外诊断试剂和采用放射性核素标记的体外诊断试剂。 二、本目录根据体外诊断试剂的特点编制而成，目录结构中设置了“序号、产品类别、产品分类名称、预期用途、管理类别”等五个部分。 三、本目录中的“产品分类名称”中未包括方法或原理，“预期用途”涉及的内容为被测物及主要临床用途，其目的主要用于确定产品的管理类别，而不一定是相关产品申请注册时的完全描述。申请注册时，有关产品名称和预期用途应按《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》及相关要求执行。 四、本目录中“预期用途”的内容涉及人体样本的，如果该样本特指脑脊液、尿液、胃液等，则明确写明为相应样本；如用于多种样本测试，则表述为“用于检测人体样本”。 五、被测物相同但在临床上用于不同预期用途的产品，且根据《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》第十三条的规定属于不同管理类别的（如HCG、铁蛋白为被测物的产品），在本目录中则分别按不同的管理类别列出。 六、本目录新增“Ⅲ-9与流式技术相关的试剂”；在“I-2 样本处理用产品”项下，补充并明确了缓冲液、萃取液、清洗液、固定液、保存液、底物液、终止液、提取纯化试剂等产品形式。 七、根据《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》第十二条、第十三条规定，与麻醉药品、精神药品或医疗用毒性药品检测相关的试剂，按第三类产品注册管理。麻醉药品、精神药品或医疗用毒性药品的范围根据《麻醉药品品种目录（2007年版）》、《精神药品目录（2007年版）》、《医疗用毒性药品管理办法 》的毒性药品品种确定。 八、本目录未包括校准品和质控品。与第二类、第三类体外诊断试剂配合使用的校准品和质控品的类别，与试剂类别相同；与第一类体外诊断试剂配合使用的校准品和质控品，按第二类产品管理。 九、本目录原则上不包括组合产品的分类。目录中所列举的组合产品均为非单独申报和注册的产品。注册申请时，组合产品应按照所包含的单项产品的最高管理类别确定其管理类别。 十、已发布的体外诊断试剂产品类别与本目录不同的，按本目录执行。对于本目录中未包含的产品，其管理类别应按照《体外诊断试剂管理办法（试行）》第十二条进行判定。 十一、本目录自发布后6个月施行。有关产品涉及类别变化的，按照《关于医疗器械管理类别调整后注册相关工作要求的通知》（国食药监械〔2012〕70号）的有关要求执行。 附件：6840 体外诊断试剂分类子目录（2013版） 国家食品药品监督管理总局 2013年11月26日 食药监械管〔2013〕242号 附件.xls | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强体外诊断试剂分类管理，依据《医疗器械监督管理条例》、《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）等有关规定，总局组织制定了《6840 体外诊断试剂分类子目录（2013版）》，现予印发。有关情况和实施要求通知如下： 一、本目录所包括体外诊断试剂，是指按医疗器械管理的体外诊断试剂，不包括国家法定用于血源筛查的体外诊断试剂和采用放射性核素标记的体外诊断试剂。 二、本目录根据体外诊断试剂的特点编制而成，目录结构中设置了“序号、产品类别、产品分类名称、预期用途、管理类别”等五个部分。 三、本目录中的“产品分类名称”中未包括方法或原理，“预期用途”涉及的内容为被测物及主要临床用途，其目的主要用于确定产品的管理类别，而不一定是相关产品申请注册时的完全描述。申请注册时，有关产品名称和预期用途应按《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》及相关要求执行。 四、本目录中“预期用途”的内容涉及人体样本的，如果该样本特指脑脊液、尿液、胃液等，则明确写明为相应样本；如用于多种样本测试，则表述为“用于检测人体样本”。 五、被测物相同但在临床上用于不同预期用途的产品，且根据《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》第十三条的规定属于不同管理类别的（如HCG、铁蛋白为被测物的产品），在本目录中则分别按不同的管理类别列出。 六、本目录新增“Ⅲ-9与流式技术相关的试剂”；在“I-2 样本处理用产品”项下，补充并明确了缓冲液、萃取液、清洗液、固定液、保存液、底物液、终止液、提取纯化试剂等产品形式。 七、根据《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》第十二条、第十三条规定，与麻醉药品、精神药品或医疗用毒性药品检测相关的试剂，按第三类产品注册管理。麻醉药品、精神药品或医疗用毒性药品的范围根据《麻醉药品品种目录（2007年版）》、《精神药品目录（2007年版）》、《医疗用毒性药品管理办法 》的毒性药品品种确定。 八、本目录未包括校准品和质控品。与第二类、第三类体外诊断试剂配合使用的校准品和质控品的类别，与试剂类别相同；与第一类体外诊断试剂配合使用的校准品和质控品，按第二类产品管理。 九、本目录原则上不包括组合产品的分类。目录中所列举的组合产品均为非单独申报和注册的产品。注册申请时，组合产品应按照所包含的单项产品的最高管理类别确定其管理类别。 十、已发布的体外诊断试剂产品类别与本目录不同的，按本目录执行。对于本目录中未包含的产品，其管理类别应按照《体外诊断试剂管理办法（试行）》第十二条进行判定。 十一、本目录自发布后6个月施行。有关产品涉及类别变化的，按照《关于医疗器械管理类别调整后注册相关工作要求的通知》（国食药监械〔2012〕70号）的有关要求执行。 附件：6840 体外诊断试剂分类子目录（2013版） 国家食品药品监督管理总局 2013年11月26日 食药监械管〔2013〕242号 附件.xls
食品药品监管总局办公厅关于重症及麻醉临床信息系统等9个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2013〕109号 | FGWJ-2013-10392 | 2013-11-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对重症及麻醉临床信息系统等9个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（1个） 重症及麻醉临床信息系统：通过独立的床旁设备以及直接或经网络连接的辅助系统，进行数据采集、存储和管理，用于医护人员记录患者信息并进行药物剂量的计算。分类编码6870。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（2个） （一）带LED灯医用放大镜：由LED灯、物镜、目镜、控制按钮、可充电锂电池和系带组成。通过可放大的镜头（物镜），用于观察患者皮肤病变组织，也可用于早期皮肤癌、基底细胞癌和角质性硬化等疾病的观测。分类编码：6822。 （二）口腔检查灯：由照明装置和检测观察装置组成。照明装置包括无线照明手柄（带有两个可换的LED灯头）、充电座、电源适配器和患者护目镜。检测观察装置包括观察镜。用于口腔照明及检测观察，并且辅助增强口腔检查中粘膜异常和口腔病变的可视化程度。分类编码：6821。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（1个） 一次性微波标记纸：在微波治疗时用来标记治疗部位，指示麻醉剂注射的参考位置。分类编码：6825。 四、不作为医疗器械管理的产品（4个） （一）可调多导管施源器：由通道锥、治疗套件（HDR适配器、治疗导管、CT标志、内六角扳手及拔出器）、治疗扩展套件（包括扩展装置和密封帽）、植入套件（包含切刀、内六角扳手、定位法兰组件和硅胶垫圈）组成。配合后装机使用，通过后装机将放射源送入至植入患者体内的内导管中，按治疗计划实施近距离放射治疗。 （二）电极导线适配器：用于带DF4接头的电极导线与患者电缆或患者适配器鳄鱼夹的连接。 （三）医用内窥镜 照明用光缆：由内窥镜接头、光孔插头（套管）和光纤组成。连接医用冷光源和硬性内窥镜，通过光导纤维传递照明用光，不能独立使用。 （四）乳房活检与旋切系统附件：无动力系统，作为乳房活检与旋切系统附件，对患者乳腺组织进行活检取样时使用，不能独立使用。 五、需视情况确定类别的产品（1个） 口内扫描仪：由光栅发射器、光学窗、感应器、特殊非球面透镜、电源、电源线组成。扫描需要正畸或牙体修复的患者的口内牙齿、牙齿石膏模型及橡胶模型，获得扫描对象的数字模型。若是强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理，若是弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码6824。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年11月7日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对重症及麻醉临床信息系统等9个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（1个） 重症及麻醉临床信息系统：通过独立的床旁设备以及直接或经网络连接的辅助系统，进行数据采集、存储和管理，用于医护人员记录患者信息并进行药物剂量的计算。分类编码6870。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（2个） （一）带LED灯医用放大镜：由LED灯、物镜、目镜、控制按钮、可充电锂电池和系带组成。通过可放大的镜头（物镜），用于观察患者皮肤病变组织，也可用于早期皮肤癌、基底细胞癌和角质性硬化等疾病的观测。分类编码：6822。 （二）口腔检查灯：由照明装置和检测观察装置组成。照明装置包括无线照明手柄（带有两个可换的LED灯头）、充电座、电源适配器和患者护目镜。检测观察装置包括观察镜。用于口腔照明及检测观察，并且辅助增强口腔检查中粘膜异常和口腔病变的可视化程度。分类编码：6821。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（1个） 一次性微波标记纸：在微波治疗时用来标记治疗部位，指示麻醉剂注射的参考位置。分类编码：6825。 四、不作为医疗器械管理的产品（4个） （一）可调多导管施源器：由通道锥、治疗套件（HDR适配器、治疗导管、CT标志、内六角扳手及拔出器）、治疗扩展套件（包括扩展装置和密封帽）、植入套件（包含切刀、内六角扳手、定位法兰组件和硅胶垫圈）组成。配合后装机使用，通过后装机将放射源送入至植入患者体内的内导管中，按治疗计划实施近距离放射治疗。 （二）电极导线适配器：用于带DF4接头的电极导线与患者电缆或患者适配器鳄鱼夹的连接。 （三）医用内窥镜 照明用光缆：由内窥镜接头、光孔插头（套管）和光纤组成。连接医用冷光源和硬性内窥镜，通过光导纤维传递照明用光，不能独立使用。 （四）乳房活检与旋切系统附件：无动力系统，作为乳房活检与旋切系统附件，对患者乳腺组织进行活检取样时使用，不能独立使用。 五、需视情况确定类别的产品（1个） 口内扫描仪：由光栅发射器、光学窗、感应器、特殊非球面透镜、电源、电源线组成。扫描需要正畸或牙体修复的患者的口内牙齿、牙齿石膏模型及橡胶模型，获得扫描对象的数字模型。若是强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理，若是弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码6824。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年11月7日
食品药品监管总局关于加强省级医疗器械技术审评能力建设的指导意见 | 食药监械管〔2013〕220号 | FGWJ-2013-10337 | 2013-10-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 医疗器械产品质量事关公众健康与生命安全，事关民生与社会和谐。医疗器械注册管理工作是保证医疗器械安全有效的重要手段，医疗器械技术审评工作是注册管理工作的重要技术支撑。目前，地方医疗器械技术审评能力不足、审评人员配备不充足、审评制度建设滞后的现象普遍存在，医疗器械技术审评的能力和水平亟待全面提升。为进一步加强医疗器械注册管理工作，根据《医疗器械监督管理条例》、《国家药品安全“十二五”规划》、《国务院关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见》(国发〔2013〕18号)，现就进一步加强省级医疗器械技术审评能力建设，提出以下指导意见： 一、指导思想 全面贯彻落实科学发展观，以保证公众用械安全有效为目的，努力建立最严格的医疗器械安全监管制度，不断创新医疗器械技术审评工作机制，全面提升医疗器械技术审评能力，为医疗器械注册管理工作提供强有力的技术保障。 二、总体目标 力争通过2～3年的时间，省级医疗器械技术审评能力逐步提高，审评人员配置合理，规章制度不断完善，信息化水平不断提高，以实现制度化、规范化、科学化的审评工作目标，对医疗器械注册管理工作和监管工作提供有力的技术支撑，为保证公众用械安全有效服务。 三、基本原则 （一）国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）应当加强对地方医疗器械技术审评能力建设的指导。总局医疗器械技术审评机构负责对省级医疗器械技术审评机构的业务指导，建立人员与技术的培训交流机制，不断提升技术审评能力。建立省级医疗器械技术审评机构之间的业务沟通渠道，逐步形成国家指导、地方互通、全国协调一致的工作格局。 （二）省级食品药品监督管理部门应当按照地方政府对食品药品监管工作的整体要求和部署，积极推动医疗器械技术审评能力建设，落实人员编制，争取财政支持，逐步达到与本地区医疗器械产业发展水平和监管要求相适应、职责分工明确、规模结构合理的医疗器械技术审评能力要求。 （三）省级医疗器械技术审评机构应当在当地食品药品监督管理部门的组织领导下，按照职能分工和工作要求，建立健全工作机制、完善工作程序、提高队伍素质，确保医疗器械技术审评等各项业务工作规范有序地开展。 四、主要任务 （一）明确省级医疗器械技术审评的相关职责。为提高工作效率，加强沟通协调，形成监管合力，充分发挥技术支撑作用，鼓励省级食品药品监督管理部门将医疗器械相关技术支撑资源进行整合。 省级医疗器械技术审评机构主要承担如下工作： 1.承担境内第二类医疗器械产品的技术审评； 2.承担第二类医疗器械产品的注册审查和临床试验指导原则的起草工作； 3.对省级以下医疗器械技术审评工作进行业务指导和培训； 4.负责医疗器械审评专家库的管理、培训和考核； 5.参与医疗器械产品的质量管理体系现场考核和注册申报资料的真实性核查； 6.承担总局委托的医疗器械技术审评任务和医疗器械产品注册审查指导原则的起草工作； 7.承担省级食品药品监督管理部门下达的其他任务。 （二）加强医疗器械技术审评队伍建设。省级医疗器械技术审评机构，应当合理配置技术审评人员。专职审评人员的配备，应当考虑本行政区域医疗器械产业发展、机构的具体职能、医疗器械产品年均申报注册数量以及产品技术审评的专业需求等。原则上，年均申报注册数每30～50件，应当配备1～2名专职审评员；年均申报注册数不足30件的，至少应当配备1名专职审评员。 省级医疗器械技术审评机构，应当具有与其审评工作任务和人员数量相适应的办公用房和办公设施，包括审评办公室、会议室、咨询室、档案资料室、信息化系统和设备等。 省级医疗器械技术审评机构，要健全人才选用机制，健全考评和激励机制，加强培训力度，不断提高医疗器械技术审评工作质量和效率。鼓励参加国内外学术交流，参与医疗器械标准制修订工作。要加强对审评专家的培训与管理，充分发挥其对技术审评工作的技术咨询作用。 （三）加强医疗器械技术审评制度和信息化建设。省级医疗器械技术审评机构，要逐步建立健全与有效履行技术审评职能有关的制度和规定，如：审评程序、审查规范、审评标准、审评指导原则等。建立健全与加强监督规范审评行为有关的制度和规定，如：审评纪律、职业道德规范、审评评议考核和审评责任追究制度等。省级食品药品监督管理部门要大力加强医疗器械审评审批信息化建设，建立健全医疗器械审评审批系统，完善注册基础数据库，推进审评审批信息公开，提高医疗器械技术审评工作信息化水平。 五、保障措施 （一）组织保障。省级食品药品监督管理部门要统一思想，提高认识，加强对医疗器械技术审评能力建设的组织领导。要坚持一把手负总责，分管领导具体抓，落实责任，明确任务，切实把医疗器械技术审评能力建设作为一件大事摆上重要位置。 （二）机制保障。省级食品药品监督管理部门要主动与其他相关部门加强沟通协商，拓展工作思路，改进工作方法，创新工作模式，建立健全工作机制，着力推动医疗器械技术审评能力建设各项目标任务的落实。 （三）经费保障。省级食品药品监督管理部门要充分利用现有资源，积极争取地方财政支持，保障医疗器械技术审评能力建设和工作开展所必需的场地、设施和经费。 总局将组织开展对省级医疗器械技术审评能力建设情况进行考核和评估，并进行通报。对于达不到相关要求的，要积极进行整改。整改后仍达不到要求的，省级食品药品监督管理部门应当将相关审评工作，委托给具备审评能力的其他省级医疗器械技术审评机构。 国家食品药品监督管理总局 2013年10月23日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 医疗器械产品质量事关公众健康与生命安全，事关民生与社会和谐。医疗器械注册管理工作是保证医疗器械安全有效的重要手段，医疗器械技术审评工作是注册管理工作的重要技术支撑。目前，地方医疗器械技术审评能力不足、审评人员配备不充足、审评制度建设滞后的现象普遍存在，医疗器械技术审评的能力和水平亟待全面提升。为进一步加强医疗器械注册管理工作，根据《医疗器械监督管理条例》、《国家药品安全“十二五”规划》、《国务院关于地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见》(国发〔2013〕18号)，现就进一步加强省级医疗器械技术审评能力建设，提出以下指导意见： 一、指导思想 全面贯彻落实科学发展观，以保证公众用械安全有效为目的，努力建立最严格的医疗器械安全监管制度，不断创新医疗器械技术审评工作机制，全面提升医疗器械技术审评能力，为医疗器械注册管理工作提供强有力的技术保障。 二、总体目标 力争通过2～3年的时间，省级医疗器械技术审评能力逐步提高，审评人员配置合理，规章制度不断完善，信息化水平不断提高，以实现制度化、规范化、科学化的审评工作目标，对医疗器械注册管理工作和监管工作提供有力的技术支撑，为保证公众用械安全有效服务。 三、基本原则 （一）国家食品药品监督管理总局（以下简称总局）应当加强对地方医疗器械技术审评能力建设的指导。总局医疗器械技术审评机构负责对省级医疗器械技术审评机构的业务指导，建立人员与技术的培训交流机制，不断提升技术审评能力。建立省级医疗器械技术审评机构之间的业务沟通渠道，逐步形成国家指导、地方互通、全国协调一致的工作格局。 （二）省级食品药品监督管理部门应当按照地方政府对食品药品监管工作的整体要求和部署，积极推动医疗器械技术审评能力建设，落实人员编制，争取财政支持，逐步达到与本地区医疗器械产业发展水平和监管要求相适应、职责分工明确、规模结构合理的医疗器械技术审评能力要求。 （三）省级医疗器械技术审评机构应当在当地食品药品监督管理部门的组织领导下，按照职能分工和工作要求，建立健全工作机制、完善工作程序、提高队伍素质，确保医疗器械技术审评等各项业务工作规范有序地开展。 四、主要任务 （一）明确省级医疗器械技术审评的相关职责。为提高工作效率，加强沟通协调，形成监管合力，充分发挥技术支撑作用，鼓励省级食品药品监督管理部门将医疗器械相关技术支撑资源进行整合。 省级医疗器械技术审评机构主要承担如下工作： 1.承担境内第二类医疗器械产品的技术审评； 2.承担第二类医疗器械产品的注册审查和临床试验指导原则的起草工作； 3.对省级以下医疗器械技术审评工作进行业务指导和培训； 4.负责医疗器械审评专家库的管理、培训和考核； 5.参与医疗器械产品的质量管理体系现场考核和注册申报资料的真实性核查； 6.承担总局委托的医疗器械技术审评任务和医疗器械产品注册审查指导原则的起草工作； 7.承担省级食品药品监督管理部门下达的其他任务。 （二）加强医疗器械技术审评队伍建设。省级医疗器械技术审评机构，应当合理配置技术审评人员。专职审评人员的配备，应当考虑本行政区域医疗器械产业发展、机构的具体职能、医疗器械产品年均申报注册数量以及产品技术审评的专业需求等。原则上，年均申报注册数每30～50件，应当配备1～2名专职审评员；年均申报注册数不足30件的，至少应当配备1名专职审评员。 省级医疗器械技术审评机构，应当具有与其审评工作任务和人员数量相适应的办公用房和办公设施，包括审评办公室、会议室、咨询室、档案资料室、信息化系统和设备等。 省级医疗器械技术审评机构，要健全人才选用机制，健全考评和激励机制，加强培训力度，不断提高医疗器械技术审评工作质量和效率。鼓励参加国内外学术交流，参与医疗器械标准制修订工作。要加强对审评专家的培训与管理，充分发挥其对技术审评工作的技术咨询作用。 （三）加强医疗器械技术审评制度和信息化建设。省级医疗器械技术审评机构，要逐步建立健全与有效履行技术审评职能有关的制度和规定，如：审评程序、审查规范、审评标准、审评指导原则等。建立健全与加强监督规范审评行为有关的制度和规定，如：审评纪律、职业道德规范、审评评议考核和审评责任追究制度等。省级食品药品监督管理部门要大力加强医疗器械审评审批信息化建设，建立健全医疗器械审评审批系统，完善注册基础数据库，推进审评审批信息公开，提高医疗器械技术审评工作信息化水平。 五、保障措施 （一）组织保障。省级食品药品监督管理部门要统一思想，提高认识，加强对医疗器械技术审评能力建设的组织领导。要坚持一把手负总责，分管领导具体抓，落实责任，明确任务，切实把医疗器械技术审评能力建设作为一件大事摆上重要位置。 （二）机制保障。省级食品药品监督管理部门要主动与其他相关部门加强沟通协商，拓展工作思路，改进工作方法，创新工作模式，建立健全工作机制，着力推动医疗器械技术审评能力建设各项目标任务的落实。 （三）经费保障。省级食品药品监督管理部门要充分利用现有资源，积极争取地方财政支持，保障医疗器械技术审评能力建设和工作开展所必需的场地、设施和经费。 总局将组织开展对省级医疗器械技术审评能力建设情况进行考核和评估，并进行通报。对于达不到相关要求的，要积极进行整改。整改后仍达不到要求的，省级食品药品监督管理部门应当将相关审评工作，委托给具备审评能力的其他省级医疗器械技术审评机构。 国家食品药品监督管理总局 2013年10月23日
食品药品监管总局关于印发豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（第二批）的通知 | 食药监械管〔2013〕211号 | FGWJ-2013-10313 | 2013-10-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为进一步加强医疗器械注册管理，严格规范第二类医疗器械注册申报资料要求，在总结各地实践经验的基础上，国家食品药品监督管理总局组织制定了《豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（第二批）》（见附件），现予印发，并就有关事宜通知如下： 一、医疗器械生产企业在申报本目录范围内产品注册时，可以书面申请免于提交临床试验资料，但应同时提交申报产品与已上市同类产品的对比说明。对比说明应当包括工作原理、产品材质、结构组成、主要技术性能指标、消毒/灭菌方法（如有）、预期用途、是否家庭使用等内容。 二、根据《医疗器械注册管理办法》附件12的规定，虽未列入本目录，但执行国家标准、行业标准的检验、诊断类第二类医疗器械，申报产品注册时，不需要提供临床试验资料。 三、本目录自发布之日起实施。本目录发布前已受理的注册申报项目，按原规定继续审评、审批。 国家食品药品监督管理总局 2013年10月11日 食药监械管〔2013〕211号 附件.rar | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为进一步加强医疗器械注册管理，严格规范第二类医疗器械注册申报资料要求，在总结各地实践经验的基础上，国家食品药品监督管理总局组织制定了《豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（第二批）》（见附件），现予印发，并就有关事宜通知如下： 一、医疗器械生产企业在申报本目录范围内产品注册时，可以书面申请免于提交临床试验资料，但应同时提交申报产品与已上市同类产品的对比说明。对比说明应当包括工作原理、产品材质、结构组成、主要技术性能指标、消毒/灭菌方法（如有）、预期用途、是否家庭使用等内容。 二、根据《医疗器械注册管理办法》附件12的规定，虽未列入本目录，但执行国家标准、行业标准的检验、诊断类第二类医疗器械，申报产品注册时，不需要提供临床试验资料。 三、本目录自发布之日起实施。本目录发布前已受理的注册申报项目，按原规定继续审评、审批。 国家食品药品监督管理总局 2013年10月11日 食药监械管〔2013〕211号 附件.rar
食品药品监管总局关于印发医疗器械质量监督抽查检验管理规定的通知【废止】 | 食药监械监〔2013〕212号 | FGWJ-2013-10322 | 2013-10-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械产品质量监督管理，规范医疗器械质量监督抽查检验工作，国家食品药品监督管理总局组织修订了《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。 2006年9月7日原国家食品药品监督管理局发布的《国家医疗器械质量监督抽验管理规定（试行）》同时废止。 国家食品药品监督管理总局 2013年10月11日 医疗器械质量监督抽查检验管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械产品质量监督管理，规范医疗器械产品质量监督抽查检验工作，根据《医疗器械监督管理条例》（以下称《条例》）及相关规章，制定本规定。 第二条 本规定所称医疗器械质量监督抽查检验（以下称监督抽验）是指由食品药品监督管理部门依法定程序抽取、确认样品，并指定具有资质的医疗器械检验机构进行标准符合性检验，根据抽验结果进行公告和监督管理的活动。 第三条 本规定适用于中华人民共和国境内的食品药品监督管理部门、医疗器械检验机构以及医疗器械生产、经营企业和使用单位。 第四条 国家食品药品监督管理总局负责全国监督抽验工作的管理。地方各级食品药品监督管理部门负责组织实施行政区域内的监督抽验工作。 国家食品药品监督管理总局负责制定国家年度监督抽验工作方案，并对抽样单位和检验机构的工作进行协调、指导、督查和质量考核。 地方各级食品药品监督管理部门应当加强对行政区域内生产、经营、使用医疗器械产品的监督抽验，并依据国家食品药品监督管理总局的工作部署，结合本地区实际制定本行政区域年度监督抽验工作方案。 第五条 监督抽验的样品获得分为样品购买、样品返还和无偿提供三种方式。 第二章 方 案 第六条 各级食品药品监督管理部门应当根据医疗器械监管的需要，制定年度监督抽验工作方案，提供必要的经费支持和保障。 监督抽验工作方案应当包括抽验的范围、方式、数量、检验项目和判定原则、工作要求和完成时限（含复验完成时限）等。 第七条 监督抽验品种遴选的基本原则： （一）对人体有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械； （二）使用量大、使用范围广，可能造成大面积危害的医疗器械；〖JP〗 （三）出现过质量问题的医疗器械； （四）投诉举报较集中的医疗器械； （五）通过医疗器械风险监测发现存在产品质量风险，需要开展监督抽验的医疗器械； （六）在既往监督抽验中被判不符合标准规定的医疗器械； （七）其他需要重点监控的医疗器械。 第三章 抽 样 第八条 食品药品监督管理部门开展医疗器械抽样时，应当由2名以上（含2名）执法人员实施。在抽样过程中，应当依法对被抽样单位开展监督检查，核查其生产、经营资质和产品来源。 第九条 抽样人员在执行抽样任务时，应当主动出示行政执法证件和抽样文件。 第十条 被抽样单位应当配合抽样工作，并提供以下资料： （一）被抽样单位为医疗器械生产企业的，应当提供医疗器械生产许可证、被抽取医疗器械的产品注册证、产品注册标准等相关资料的复印件； （二）被抽样单位为医疗器械经营企业的，应当提供医疗器械经营许可证、被抽取医疗器械的产品注册证、合格证明等相关资料的复印件； （三）被抽样单位为医疗器械使用单位的，应当提供执业许可证，被抽取医疗器械的产品注册证、合格证明等相关资料的复印件； 以上资料提供复印件的，由被抽样单位有关人员签字并标明与原件相符，加盖被抽样单位印章。 第十一条 抽样应当在被抽样单位存放医疗器械的现场进行，有关单位应当配合完成样品确认。抽取的样品应当根据产品的贮存与运输条件及时寄、送承检机构并做交接记录。 第十二条 抽样人员应当用医疗器械抽样封签签封所抽样品，填写医疗器械抽样记录及凭证，并经被抽样单位主管人员认可后签字，加盖被抽样单位印章。 第十三条 生产企业因故不能提供样品的，应当说明原因并提供有关证明材料、填写未能提供被抽样品的证明；抽样人员应当检查生产现场，查阅有关生产、销售记录后，可追踪到经营企业或使用单位对产品进行抽样。 第十四条 被抽样单位无正当理由不得拒绝抽样。需要被抽样单位协助寄送样品的，被抽样单位应当协助。 第十五条 抽样中发现被抽样单位有违反《条例》等有关规定或发现假冒产品的，应当依法处理。 第四章 检 验 第十六条 承检机构应当具有相应的医疗器械检验检测资质，并在授检范围内按照产品生产时有效的产品注册标准依法开展相关检验工作。 在医疗器械经营企业、使用单位所抽的样品，其产品注册标准由相应的审批部门提供复印件并加盖单位印章。 承检机构对不宜移动的医疗器械可开展现场检验，被抽样单位应当配合。 第十七条 承检机构接收样品时，应当检查并记录样品的封签、包装有无破损，样品外观等状态有无异常情况；核对样品与医疗器械抽样记录及凭证上的记录是否相符等。 如样品与医疗器械抽样记录及凭证上的记录不相符的，承检机构应当与抽样单位核实，由抽样单位进行纠正。对不符合检验有关规定的不得开展检验工作，并将结果上报组织监督抽验的部门或单位。 所抽样品不属于监督抽验工作方案中规定的抽样范围或不符合监督抽验要求等情况的，承检机构应当在收到样品5个工作日内与抽样单位联系并安排样品退回。抽样单位应当按照监督抽验工作方案抽取补足样品并及时寄、送承检机构。 第十八条 承检机构应当按照检验检测要求制定相关管理和质量控制制度，严格按照相关制度及检验质量规范要求开展检验工作，保证检验工作公正、规范，如实填写原始记录。 第十九条 承检机构应当及时出具科学有效的检验报告，报告应当内容完整、数据准确、结论明确。原始记录及检验报告保存期不得少于5年。 第二十条 国家食品药品监督管理总局组织的监督抽验中，承检机构在完成检验工作后，应当按照监督抽验工作方案的要求，将医疗器械质量监督抽查检验结果通知书和检验报告寄送抽样单位及标示生产企业所在地的省级食品药品监督管理部门；抽样单位及标示生产企业所在地的省级食品药品监督管理部门应当在收到后的5个工作日内送达被抽样单位或标示生产企业。 省级及省级以下食品药品监督管理部门组织的监督抽验中，检验报告及相关文件的送达应当按照各省监督抽验有关规定执行。 第二十一条 承检机构应当及时按监督抽验工作方案要求将检验任务的完成情况及相关资料报组织监督抽验的部门或单位。 第二十二条 对于监督抽验结果为不符合标准规定的样品，应当在监督抽验结果发布后继续保留3个月。监督抽验工作方案中规定返还的样品应当及时返还。因正常检验造成破坏或损耗的样品应当在返还同时说明情况。 第五章 复 验 第二十三条 被抽样单位或标示生产企业（以下称申请人）对检验结果有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内向具有相应资质的医疗器械检验机构提出复验申请，检验机构无正当理由不得推诿。逾期视为申请人认可该检验结果，检验机构将不再受理复验申请。 第二十四条 申请人应当向复验机构提交复验申请表及需要说明的其他资料。监督抽验工作方案中规定不得复验的检验项目，复验申请不予受理。复验费用由申请人承担。 第二十五条 复验机构接受复验申请后，应当通知原承检机构，原承检机构应当及时将样品及产品注册标准寄、送复验机构。复验应当按照监督抽验工作方案进行，复验机构出具的复验结论为最终检验结论。 国家食品药品监督管理总局组织的监督抽验中，复验结束后，复验机构应当在2个工作日内将复验报告分别寄送申请人、原承检机构、抽样单位和标示生产企业所在地的省级食品药品监督管理部门。 省级及省级以下食品药品监督管理部门组织的监督抽验中，复验报告及相关文件的送达应当按照各省监督抽验有关规定执行。 第六章 结果处理 第二十六条 各地食品药品监督管理部门收到检验报告后，应当及时对不符合标准规定产品的相关生产、经营企业、使用单位开展监督检查，采取控制措施，对违法行为依法查处。 第二十七条 国家食品药品监督管理总局、省级食品药品监督管理部门应当及时发布医疗器械质量公告。 医疗器械质量公告在发布前，组织监督抽验的部门应当对公告内容进行核实。 第二十八条 公告不当的，应当在原公告范围内予以更正。 第七章 监督管理 第二十九条 抽样人员在监督抽验中向被抽样单位索取超过检验需要的样品或收取检验费用的，由其所在部门或上级主管部门责令退还；情节严重的，应当给予行政处分。 第三十条 承检机构伪造检验结果或者出具虚假证明的，按照《条例》处理；违反纪律泄露和对外公布检验结果的，对有关责任人员给予行政处分。 第三十一条 抽样、检验和相关工作人员应当对被抽样单位提供的有关资料保密，不得擅自泄露和对外公布检验结果。 第八章 附 则 第三十二条 本规定由国家食品药品监督管理总局负责解释。 第三十三条 本规定自发布之日起施行。 抄送：中国食品药品检定研究院，解放军总后勤部卫生部药品监督管理局。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械产品质量监督管理，规范医疗器械质量监督抽查检验工作，国家食品药品监督管理总局组织修订了《医疗器械质量监督抽查检验管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。 2006年9月7日原国家食品药品监督管理局发布的《国家医疗器械质量监督抽验管理规定（试行）》同时废止。 国家食品药品监督管理总局 2013年10月11日 医疗器械质量监督抽查检验管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械产品质量监督管理，规范医疗器械产品质量监督抽查检验工作，根据《医疗器械监督管理条例》（以下称《条例》）及相关规章，制定本规定。 第二条 本规定所称医疗器械质量监督抽查检验（以下称监督抽验）是指由食品药品监督管理部门依法定程序抽取、确认样品，并指定具有资质的医疗器械检验机构进行标准符合性检验，根据抽验结果进行公告和监督管理的活动。 第三条 本规定适用于中华人民共和国境内的食品药品监督管理部门、医疗器械检验机构以及医疗器械生产、经营企业和使用单位。 第四条 国家食品药品监督管理总局负责全国监督抽验工作的管理。地方各级食品药品监督管理部门负责组织实施行政区域内的监督抽验工作。 国家食品药品监督管理总局负责制定国家年度监督抽验工作方案，并对抽样单位和检验机构的工作进行协调、指导、督查和质量考核。 地方各级食品药品监督管理部门应当加强对行政区域内生产、经营、使用医疗器械产品的监督抽验，并依据国家食品药品监督管理总局的工作部署，结合本地区实际制定本行政区域年度监督抽验工作方案。 第五条 监督抽验的样品获得分为样品购买、样品返还和无偿提供三种方式。 第二章 方 案 第六条 各级食品药品监督管理部门应当根据医疗器械监管的需要，制定年度监督抽验工作方案，提供必要的经费支持和保障。 监督抽验工作方案应当包括抽验的范围、方式、数量、检验项目和判定原则、工作要求和完成时限（含复验完成时限）等。 第七条 监督抽验品种遴选的基本原则： （一）对人体有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械； （二）使用量大、使用范围广，可能造成大面积危害的医疗器械；〖JP〗 （三）出现过质量问题的医疗器械； （四）投诉举报较集中的医疗器械； （五）通过医疗器械风险监测发现存在产品质量风险，需要开展监督抽验的医疗器械； （六）在既往监督抽验中被判不符合标准规定的医疗器械； （七）其他需要重点监控的医疗器械。 第三章 抽 样 第八条 食品药品监督管理部门开展医疗器械抽样时，应当由2名以上（含2名）执法人员实施。在抽样过程中，应当依法对被抽样单位开展监督检查，核查其生产、经营资质和产品来源。 第九条 抽样人员在执行抽样任务时，应当主动出示行政执法证件和抽样文件。 第十条 被抽样单位应当配合抽样工作，并提供以下资料： （一）被抽样单位为医疗器械生产企业的，应当提供医疗器械生产许可证、被抽取医疗器械的产品注册证、产品注册标准等相关资料的复印件； （二）被抽样单位为医疗器械经营企业的，应当提供医疗器械经营许可证、被抽取医疗器械的产品注册证、合格证明等相关资料的复印件； （三）被抽样单位为医疗器械使用单位的，应当提供执业许可证，被抽取医疗器械的产品注册证、合格证明等相关资料的复印件； 以上资料提供复印件的，由被抽样单位有关人员签字并标明与原件相符，加盖被抽样单位印章。 第十一条 抽样应当在被抽样单位存放医疗器械的现场进行，有关单位应当配合完成样品确认。抽取的样品应当根据产品的贮存与运输条件及时寄、送承检机构并做交接记录。 第十二条 抽样人员应当用医疗器械抽样封签签封所抽样品，填写医疗器械抽样记录及凭证，并经被抽样单位主管人员认可后签字，加盖被抽样单位印章。 第十三条 生产企业因故不能提供样品的，应当说明原因并提供有关证明材料、填写未能提供被抽样品的证明；抽样人员应当检查生产现场，查阅有关生产、销售记录后，可追踪到经营企业或使用单位对产品进行抽样。 第十四条 被抽样单位无正当理由不得拒绝抽样。需要被抽样单位协助寄送样品的，被抽样单位应当协助。 第十五条 抽样中发现被抽样单位有违反《条例》等有关规定或发现假冒产品的，应当依法处理。 第四章 检 验 第十六条 承检机构应当具有相应的医疗器械检验检测资质，并在授检范围内按照产品生产时有效的产品注册标准依法开展相关检验工作。 在医疗器械经营企业、使用单位所抽的样品，其产品注册标准由相应的审批部门提供复印件并加盖单位印章。 承检机构对不宜移动的医疗器械可开展现场检验，被抽样单位应当配合。 第十七条 承检机构接收样品时，应当检查并记录样品的封签、包装有无破损，样品外观等状态有无异常情况；核对样品与医疗器械抽样记录及凭证上的记录是否相符等。 如样品与医疗器械抽样记录及凭证上的记录不相符的，承检机构应当与抽样单位核实，由抽样单位进行纠正。对不符合检验有关规定的不得开展检验工作，并将结果上报组织监督抽验的部门或单位。 所抽样品不属于监督抽验工作方案中规定的抽样范围或不符合监督抽验要求等情况的，承检机构应当在收到样品5个工作日内与抽样单位联系并安排样品退回。抽样单位应当按照监督抽验工作方案抽取补足样品并及时寄、送承检机构。 第十八条 承检机构应当按照检验检测要求制定相关管理和质量控制制度，严格按照相关制度及检验质量规范要求开展检验工作，保证检验工作公正、规范，如实填写原始记录。 第十九条 承检机构应当及时出具科学有效的检验报告，报告应当内容完整、数据准确、结论明确。原始记录及检验报告保存期不得少于5年。 第二十条 国家食品药品监督管理总局组织的监督抽验中，承检机构在完成检验工作后，应当按照监督抽验工作方案的要求，将医疗器械质量监督抽查检验结果通知书和检验报告寄送抽样单位及标示生产企业所在地的省级食品药品监督管理部门；抽样单位及标示生产企业所在地的省级食品药品监督管理部门应当在收到后的5个工作日内送达被抽样单位或标示生产企业。 省级及省级以下食品药品监督管理部门组织的监督抽验中，检验报告及相关文件的送达应当按照各省监督抽验有关规定执行。 第二十一条 承检机构应当及时按监督抽验工作方案要求将检验任务的完成情况及相关资料报组织监督抽验的部门或单位。 第二十二条 对于监督抽验结果为不符合标准规定的样品，应当在监督抽验结果发布后继续保留3个月。监督抽验工作方案中规定返还的样品应当及时返还。因正常检验造成破坏或损耗的样品应当在返还同时说明情况。 第五章 复 验 第二十三条 被抽样单位或标示生产企业（以下称申请人）对检验结果有异议的，可以自收到检验报告之日起7个工作日内向具有相应资质的医疗器械检验机构提出复验申请，检验机构无正当理由不得推诿。逾期视为申请人认可该检验结果，检验机构将不再受理复验申请。 第二十四条 申请人应当向复验机构提交复验申请表及需要说明的其他资料。监督抽验工作方案中规定不得复验的检验项目，复验申请不予受理。复验费用由申请人承担。 第二十五条 复验机构接受复验申请后，应当通知原承检机构，原承检机构应当及时将样品及产品注册标准寄、送复验机构。复验应当按照监督抽验工作方案进行，复验机构出具的复验结论为最终检验结论。 国家食品药品监督管理总局组织的监督抽验中，复验结束后，复验机构应当在2个工作日内将复验报告分别寄送申请人、原承检机构、抽样单位和标示生产企业所在地的省级食品药品监督管理部门。 省级及省级以下食品药品监督管理部门组织的监督抽验中，复验报告及相关文件的送达应当按照各省监督抽验有关规定执行。 第六章 结果处理 第二十六条 各地食品药品监督管理部门收到检验报告后，应当及时对不符合标准规定产品的相关生产、经营企业、使用单位开展监督检查，采取控制措施，对违法行为依法查处。 第二十七条 国家食品药品监督管理总局、省级食品药品监督管理部门应当及时发布医疗器械质量公告。 医疗器械质量公告在发布前，组织监督抽验的部门应当对公告内容进行核实。 第二十八条 公告不当的，应当在原公告范围内予以更正。 第七章 监督管理 第二十九条 抽样人员在监督抽验中向被抽样单位索取超过检验需要的样品或收取检验费用的，由其所在部门或上级主管部门责令退还；情节严重的，应当给予行政处分。 第三十条 承检机构伪造检验结果或者出具虚假证明的，按照《条例》处理；违反纪律泄露和对外公布检验结果的，对有关责任人员给予行政处分。 第三十一条 抽样、检验和相关工作人员应当对被抽样单位提供的有关资料保密，不得擅自泄露和对外公布检验结果。 第八章 附 则 第三十二条 本规定由国家食品药品监督管理总局负责解释。 第三十三条 本规定自发布之日起施行。 抄送：中国食品药品检定研究院，解放军总后勤部卫生部药品监督管理局。
食品药品监管总局关于进一步加强医疗器械不良事件监测体系建设的指导意见 | 食药监械监〔2013〕205号 | FGWJ-2013-10571 | 2013-10-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为进一步加强医疗器械不良事件监测工作，完善不良事件监测体系，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价和风险预警能力，有效保障公众用械安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《国家药品安全“十二五”规划》和《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》（以下称《办法》），现就进一步加强医疗器械不良事件监测体系建设，提出以下指导意见： 一、指导思想 深入贯彻落实科学发展观，大力践行科学监管理念，以食品药品监管体制改革为契机，以保障人民群众用械安全有效为目的，完善医疗器械不良事件监测机制，加强基层医疗器械不良事件监测，健全重点监测与日常监测相结合的监测机制，强化医疗器械不良事件评价与预警，全面提升监测与评价能力。 二、总体目标 力争通过3年左右时间，建立健全各级医疗器械不良事件监测技术机构和监测网络，完善监测机制，落实监测责任，健全监测制度，规范监测工作，进一步扩大监测覆盖面，探索哨点监测模式、逐步建立监测哨点，使风险预警能力明显提升，形成比较完善的全国医疗器械不良事件监测体系。 三、职责分工 各级食品药品监管部门（以下称监管部门）、医疗器械不良事件监测技术机构（以下称监测机构），应按照《办法》、《医疗器械不良事件监测工作指南（试行）》（以下称《指南》）的规定和要求建立健全各项工作制度，严格履行工作职责。 国家医疗器械不良事件监测机构：负责全国医疗器械不良事件监测信息的收集、评价、反馈和上报，对地方各级医疗器械不良事件监测机构进行技术指导；组织开展严重医疗器械不良事件的调查和评价，协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查；组织开展医疗器械不良事件监测的宣传和培训工作；不断完善国家医疗器械不良事件监测数据库和信息网络。 省（区、市）医疗器械不良事件监测机构：负责本行政区域内医疗器械不良事件信息的收集、评价、反馈和上报，组织开展严重医疗器械不良事件的调查和评价；协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查；开展医疗器械不良事件监测的宣传和培训。 设区的市级以及县级医疗器械不良事件监测机构：承担本行政区域内医疗器械不良事件报告和监测技术工作，负责医疗器械不良事件信息的收集、调查、核实、评价、反馈和上报；协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查；开展医疗器械不良事件监测的宣传等工作。 医疗器械生产企业应确实履行医疗器械产品安全第一责任人职责，履行报告义务，主动发现、收集、调查、分析所生产医疗器械发生的所有可疑不良事件，控制医疗器械安全风险。 医疗器械经营企业、使用单位及相关人员应按照《办法》、《指南》要求落实各项监测、上报责任，积极配合生产企业和监管部门、监测机构开展相关工作。 四、工作重点 （一）建立健全机构 各级监管部门要建立健全医疗器械不良事件监测技术机构，具备条件的应成立或以加挂牌子方式成立监测机构；一般应至少在相关机构设置独立的医疗器械不良事件监测部门。 （二）完善三个机制 加强组织领导，重点完善以下三个工作机制： 1.协调机制。建立各级监管部门与同级卫生计生行政部门之间的协调机制，推动医疗机构主动开展医疗器械不良事件监测工作，使医疗机构相关人员强化监测意识，增强报告主动性。 2.保障机制。各级监管部门应在同级地方人民政府的领导下，积极争取编办、发展改革委、财政等部门的支持，切实保障监测工作所需的人员、经费、装备等，加强对不良事件监测工作的领导，做到有计划、有目标、有督查、有考核、有奖惩。 3.沟通机制。强化各级监测机构之间的纵向指导及横向交流，建立与同级医疗器械审评、检查、检测等技术部门的协作机制。 （三）健全三项制度 严格按照《办法》的要求，在日常监测与评价工作的基础上，健全以下三项制度： 1.监测网络管理制度。以第三类医疗器械生产企业、经营企业及二级以上医疗机构为核心，逐步健全全国医疗器械不良事件监测网络。建立医疗器械不良事件监测哨点管理制度，选择有条件有能力的单位建立监测哨点，推进哨点监测模式。对哨点和第三类医疗器械生产企业实行“零报告”制度，落实第一、二类医疗器械生产企业年度报告制度。 2.风险预警制度。各级监测机构要建立医疗器械不良事件评价、预警制度，强化数据挖掘、信号检出、风险评估能力，特别是提高对突发、群发事件的预警和评价能力，切实做到安全风险“早发现、早报告、早评价、早控制”。 3.信息管理制度。各级监管部门要按照相关法规要求，制定医疗器械不良事件信息发布、反馈与管理制度，加强信息管理和信息交流，严格信息发布。 （四）实现三个覆盖 加强监测网络建设，对没有履行报告义务的单位应加强监督检查，重点要实现三个覆盖： 1.第三类医疗器械生产企业全覆盖。 2.第三类医疗器械经营企业基本覆盖。 3.二级以上医疗机构基本覆盖。 五、建设要求 （一）监测机构：各级监管部门应综合考虑本地区人口数量、经济社会发展水平和医疗器械不良事件报告数、医疗器械企业数等因素，按照各地编办的要求，合理制订本级医疗器械不良事件监测机构设置标准和要求，建立健全医疗器械不良事件监测机构。 （二）监测队伍：选拔业务素质强、专业水平高的人员充实到监测岗位，以具有生物医学工程、医学等相关专业背景人员为主构建、充实监测技术骨干团队。加强业务培训，提高监测工作能力和水平。建立各级医疗器械不良事件监测专家库，充分发挥专家在医疗器械不良事件监测与评价中的决策咨询和技术指导作用。 （三）监测装备：医疗器械不良事件监测机构应有固定的工作场所，配备必要的办公设备，如可上网的电脑、电话、传真机、打印机、录音笔等；配备符合现场调查、应急处置需要的交通、通讯、记录工具和设备。 （四）信息化建设：信息化建设是医疗器械不良事件监测体系基础设施建设的重要组成部分。地方各级监测机构应按照国家医疗器械不良事件监测机构的统一规划、部署和要求，统筹规划、分步实施，做好行政区域内信息化工作的组织、协调和落实，加强网络系统的日常应用、维护和管理，保障网络系统安全、有效运转。 六、实施步骤（2013年～2015年） （一）建设与完善阶段（2013年～2014年） 1.各级监管部门要与同级卫生计生行政部门建立工作协调机制，制定相关工作制度。同时，要建立和完善各级监测机构与各相关技术支撑机构之间的工作协作机制。 2.各级监管部门应明确承担医疗器械不良事件监测的机构或部门，配备专职医疗器械不良事件监测人员。监测人员应具有生物医学工程、医学等相关专业背景。同时，要加强对监测人员的培训，尤其要提高省级监测机构人员开展评价的能力。 3.各级监测机构应按照《办法》和《指南》的要求，规范日常监测工作，积极探索监测工作方法和模式，完善各项监测工作制度。要通过日常监测和再评价发现产品风险信号，以重点监测为抓手，评价和控制产品风险，建立重点监测与日常监测相结合的监测工作机制。 4.第三类医疗器械生产企业、二级以上医疗机构和高风险类医疗器械经营企业应使用全国医疗器械不良事件监测平台（www.adr.gov.cn），及时上报可疑医疗器械不良事件。 （二）深化与提高阶段（2015年） 1.建成全国县级行政区域全覆盖的医疗器械不良事件监测网络。 2.形成医疗器械不良事件日常监测和重点监测互为补充的监测工作模式，根据日常监测情况每年确定医疗器械品种开展重点监测。 七、保障措施 （一）组织保障。各级监管部门要统一思想，提高认识，加强对监测体系建设的组织领导，落实责任，明确任务，制定加快推进监测体系建设的具体实施方案。各级监测机构要在监管部门的统一领导下，做好各项任务的落实工作。 （二）机制保障。各级监管部门和监测机构要加强协调配合，拓展工作思路，改进工作方法，创新工作模式，建立与监测体系建设相适应的工作机制与奖惩机制。对于不按照要求开展医疗器械不良事件监测工作的单位，要加大督促检查力度，必要时给予通报、曝光等处理。 （三）经费保障。各级监管部门应积极争取各级编办、发展改革委、财政等部门的支持，充分利用现有资源，加大对医疗器械不良事件监测体系建设的投入，保障开展医疗器械不良事件监测工作所必需的装备和经费。 国家食品药品监督管理总局 2013年10月8日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为进一步加强医疗器械不良事件监测工作，完善不良事件监测体系，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价和风险预警能力，有效保障公众用械安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《国家药品安全“十二五”规划》和《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》（以下称《办法》），现就进一步加强医疗器械不良事件监测体系建设，提出以下指导意见： 一、指导思想 深入贯彻落实科学发展观，大力践行科学监管理念，以食品药品监管体制改革为契机，以保障人民群众用械安全有效为目的，完善医疗器械不良事件监测机制，加强基层医疗器械不良事件监测，健全重点监测与日常监测相结合的监测机制，强化医疗器械不良事件评价与预警，全面提升监测与评价能力。 二、总体目标 力争通过3年左右时间，建立健全各级医疗器械不良事件监测技术机构和监测网络，完善监测机制，落实监测责任，健全监测制度，规范监测工作，进一步扩大监测覆盖面，探索哨点监测模式、逐步建立监测哨点，使风险预警能力明显提升，形成比较完善的全国医疗器械不良事件监测体系。 三、职责分工 各级食品药品监管部门（以下称监管部门）、医疗器械不良事件监测技术机构（以下称监测机构），应按照《办法》、《医疗器械不良事件监测工作指南（试行）》（以下称《指南》）的规定和要求建立健全各项工作制度，严格履行工作职责。 国家医疗器械不良事件监测机构：负责全国医疗器械不良事件监测信息的收集、评价、反馈和上报，对地方各级医疗器械不良事件监测机构进行技术指导；组织开展严重医疗器械不良事件的调查和评价，协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查；组织开展医疗器械不良事件监测的宣传和培训工作；不断完善国家医疗器械不良事件监测数据库和信息网络。 省（区、市）医疗器械不良事件监测机构：负责本行政区域内医疗器械不良事件信息的收集、评价、反馈和上报，组织开展严重医疗器械不良事件的调查和评价；协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查；开展医疗器械不良事件监测的宣传和培训。 设区的市级以及县级医疗器械不良事件监测机构：承担本行政区域内医疗器械不良事件报告和监测技术工作，负责医疗器械不良事件信息的收集、调查、核实、评价、反馈和上报；协助有关部门开展医疗器械群体不良事件的调查；开展医疗器械不良事件监测的宣传等工作。 医疗器械生产企业应确实履行医疗器械产品安全第一责任人职责，履行报告义务，主动发现、收集、调查、分析所生产医疗器械发生的所有可疑不良事件，控制医疗器械安全风险。 医疗器械经营企业、使用单位及相关人员应按照《办法》、《指南》要求落实各项监测、上报责任，积极配合生产企业和监管部门、监测机构开展相关工作。 四、工作重点 （一）建立健全机构 各级监管部门要建立健全医疗器械不良事件监测技术机构，具备条件的应成立或以加挂牌子方式成立监测机构；一般应至少在相关机构设置独立的医疗器械不良事件监测部门。 （二）完善三个机制 加强组织领导，重点完善以下三个工作机制： 1.协调机制。建立各级监管部门与同级卫生计生行政部门之间的协调机制，推动医疗机构主动开展医疗器械不良事件监测工作，使医疗机构相关人员强化监测意识，增强报告主动性。 2.保障机制。各级监管部门应在同级地方人民政府的领导下，积极争取编办、发展改革委、财政等部门的支持，切实保障监测工作所需的人员、经费、装备等，加强对不良事件监测工作的领导，做到有计划、有目标、有督查、有考核、有奖惩。 3.沟通机制。强化各级监测机构之间的纵向指导及横向交流，建立与同级医疗器械审评、检查、检测等技术部门的协作机制。 （三）健全三项制度 严格按照《办法》的要求，在日常监测与评价工作的基础上，健全以下三项制度： 1.监测网络管理制度。以第三类医疗器械生产企业、经营企业及二级以上医疗机构为核心，逐步健全全国医疗器械不良事件监测网络。建立医疗器械不良事件监测哨点管理制度，选择有条件有能力的单位建立监测哨点，推进哨点监测模式。对哨点和第三类医疗器械生产企业实行“零报告”制度，落实第一、二类医疗器械生产企业年度报告制度。 2.风险预警制度。各级监测机构要建立医疗器械不良事件评价、预警制度，强化数据挖掘、信号检出、风险评估能力，特别是提高对突发、群发事件的预警和评价能力，切实做到安全风险“早发现、早报告、早评价、早控制”。 3.信息管理制度。各级监管部门要按照相关法规要求，制定医疗器械不良事件信息发布、反馈与管理制度，加强信息管理和信息交流，严格信息发布。 （四）实现三个覆盖 加强监测网络建设，对没有履行报告义务的单位应加强监督检查，重点要实现三个覆盖： 1.第三类医疗器械生产企业全覆盖。 2.第三类医疗器械经营企业基本覆盖。 3.二级以上医疗机构基本覆盖。 五、建设要求 （一）监测机构：各级监管部门应综合考虑本地区人口数量、经济社会发展水平和医疗器械不良事件报告数、医疗器械企业数等因素，按照各地编办的要求，合理制订本级医疗器械不良事件监测机构设置标准和要求，建立健全医疗器械不良事件监测机构。 （二）监测队伍：选拔业务素质强、专业水平高的人员充实到监测岗位，以具有生物医学工程、医学等相关专业背景人员为主构建、充实监测技术骨干团队。加强业务培训，提高监测工作能力和水平。建立各级医疗器械不良事件监测专家库，充分发挥专家在医疗器械不良事件监测与评价中的决策咨询和技术指导作用。 （三）监测装备：医疗器械不良事件监测机构应有固定的工作场所，配备必要的办公设备，如可上网的电脑、电话、传真机、打印机、录音笔等；配备符合现场调查、应急处置需要的交通、通讯、记录工具和设备。 （四）信息化建设：信息化建设是医疗器械不良事件监测体系基础设施建设的重要组成部分。地方各级监测机构应按照国家医疗器械不良事件监测机构的统一规划、部署和要求，统筹规划、分步实施，做好行政区域内信息化工作的组织、协调和落实，加强网络系统的日常应用、维护和管理，保障网络系统安全、有效运转。 六、实施步骤（2013年～2015年） （一）建设与完善阶段（2013年～2014年） 1.各级监管部门要与同级卫生计生行政部门建立工作协调机制，制定相关工作制度。同时，要建立和完善各级监测机构与各相关技术支撑机构之间的工作协作机制。 2.各级监管部门应明确承担医疗器械不良事件监测的机构或部门，配备专职医疗器械不良事件监测人员。监测人员应具有生物医学工程、医学等相关专业背景。同时，要加强对监测人员的培训，尤其要提高省级监测机构人员开展评价的能力。 3.各级监测机构应按照《办法》和《指南》的要求，规范日常监测工作，积极探索监测工作方法和模式，完善各项监测工作制度。要通过日常监测和再评价发现产品风险信号，以重点监测为抓手，评价和控制产品风险，建立重点监测与日常监测相结合的监测工作机制。 4.第三类医疗器械生产企业、二级以上医疗机构和高风险类医疗器械经营企业应使用全国医疗器械不良事件监测平台（www.adr.gov.cn），及时上报可疑医疗器械不良事件。 （二）深化与提高阶段（2015年） 1.建成全国县级行政区域全覆盖的医疗器械不良事件监测网络。 2.形成医疗器械不良事件日常监测和重点监测互为补充的监测工作模式，根据日常监测情况每年确定医疗器械品种开展重点监测。 七、保障措施 （一）组织保障。各级监管部门要统一思想，提高认识，加强对监测体系建设的组织领导，落实责任，明确任务，制定加快推进监测体系建设的具体实施方案。各级监测机构要在监管部门的统一领导下，做好各项任务的落实工作。 （二）机制保障。各级监管部门和监测机构要加强协调配合，拓展工作思路，改进工作方法，创新工作模式，建立与监测体系建设相适应的工作机制与奖惩机制。对于不按照要求开展医疗器械不良事件监测工作的单位，要加大督促检查力度，必要时给予通报、曝光等处理。 （三）经费保障。各级监管部门应积极争取各级编办、发展改革委、财政等部门的支持，充分利用现有资源，加大对医疗器械不良事件监测体系建设的投入，保障开展医疗器械不良事件监测工作所必需的装备和经费。 国家食品药品监督管理总局 2013年10月8日
食品药品监管总局办公厅关于实施避孕套出口备案管理的通知 | 食药监办械监〔2013〕72号 | FGWJ-2013-10308 | 2013-09-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强避孕套出口监管，实现对出口避孕套的溯源和追踪，根据国家食品药品监督管理总局《关于进一步加强避孕套监管的通告》（2013年第6号），自2013年11月1日起，国家对避孕套出口实行备案管理，现将有关事项通知如下： 一、避孕套生产企业出口避孕套，应当在完成生产后，凭订购合同或订单填写《出口避孕套生产备案表》（以下简称《备案表》，见附件），向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案，并提交以下资料： （一）生产企业的《医疗器械生产企业许可证》正副本、《医疗器械注册证》（包括医疗器械注册登记表）复印件； （二）与境外订货方或出口贸易商签订的购货合同或订单复印件； （三）出口避孕套的质量标准，包装、标签式样； （四）该批次的出厂检验报告及合格证明。 备案资料齐全的，食品药品监督管理部门当场予以备案，并在《备案表》上盖章确认。 《备案表》格式编号为：省（区、市）简称+（设区的市简称）+4位年份数+4位顺序编号。 二、生产出口避孕套的企业，应当建立并保存出口产品档案，内容包括每批次出口产品的购货合同或订单、产品标准、包装、标签式样、《备案表》、报关单等，以保证产品的追踪追溯。 三、未经备案生产出口避孕套，或在备案中提供虚假资料及采取其他欺骗手段的，食品药品监督管理部门应予以通报曝光。 四、市级食品药品监督管理部门应及时将出口避孕套备案情况报送所在地省级食品药品监督管理部门。 省级食品药品监督管理部门应在官方网站开设专栏，对避孕套出口备案情况，包括生产企业信息、出口企业信息、出口产品批次等及时进行公开。 附件：出口避孕套生产备案表 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年9月29日 食药监办械监〔2013〕72号 附件.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为加强避孕套出口监管，实现对出口避孕套的溯源和追踪，根据国家食品药品监督管理总局《关于进一步加强避孕套监管的通告》（2013年第6号），自2013年11月1日起，国家对避孕套出口实行备案管理，现将有关事项通知如下： 一、避孕套生产企业出口避孕套，应当在完成生产后，凭订购合同或订单填写《出口避孕套生产备案表》（以下简称《备案表》，见附件），向所在地设区的市级食品药品监督管理部门备案，并提交以下资料： （一）生产企业的《医疗器械生产企业许可证》正副本、《医疗器械注册证》（包括医疗器械注册登记表）复印件； （二）与境外订货方或出口贸易商签订的购货合同或订单复印件； （三）出口避孕套的质量标准，包装、标签式样； （四）该批次的出厂检验报告及合格证明。 备案资料齐全的，食品药品监督管理部门当场予以备案，并在《备案表》上盖章确认。 《备案表》格式编号为：省（区、市）简称+（设区的市简称）+4位年份数+4位顺序编号。 二、生产出口避孕套的企业，应当建立并保存出口产品档案，内容包括每批次出口产品的购货合同或订单、产品标准、包装、标签式样、《备案表》、报关单等，以保证产品的追踪追溯。 三、未经备案生产出口避孕套，或在备案中提供虚假资料及采取其他欺骗手段的，食品药品监督管理部门应予以通报曝光。 四、市级食品药品监督管理部门应及时将出口避孕套备案情况报送所在地省级食品药品监督管理部门。 省级食品药品监督管理部门应在官方网站开设专栏，对避孕套出口备案情况，包括生产企业信息、出口企业信息、出口产品批次等及时进行公开。 附件：出口避孕套生产备案表 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年9月29日 食药监办械监〔2013〕72号 附件.doc
食品药品监管总局办公厅关于血细胞分离机用耗材等11个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2013〕68号 | FGWJ-2013-10310 | 2013-09-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对血细胞分离机用耗材等11个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（1个） 血细胞分离机用耗材：由离心杯、管路、副产物收集袋组成。该产品是一次性使用无菌产品，和血细胞分离机配合使用，是血细胞分离机的专属耗材。用于分离脐带血、骨髓和外周血干细胞。分类编码：6845。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（5个） （一）神经病变诊断仪：由主机、锂电池、生物传感器和USB线缆组成。通过测定神经肌肉信号，用于诊断和评估全身性神经病变。分类编码：6821。 （二）正压呼气治疗系统：由正压呼气治疗装置、可拆卸咬嘴或面罩组成。用于为患有囊性纤维化、带有分泌问题的肺疾病和肺不张的患者提供正压呼气治疗。分类编码：6826。 （三）振动正压通气治疗系统：由振动正压通气装置、可拆卸咬嘴、小容量药物雾化器、折叠式储液管、氧气管组成。用于为患有囊性纤维化、慢性阻塞性肺病、哮喘和带有分泌问题的肺疾病以及肺不张患者提供正压通气治疗。分类编码：6826。 （四）呼吸机插管套囊压力调节装置：由活动横重锤、活动臂、固定施压锤、恒稳压储气囊组成。用于自动调节呼吸机气管插管、气管切开套管或类似器械上附带的套囊内部气压。在患者体外与气管插管配套使用。分类编码：6866。 （五）电动拔罐器：由真空源、导管、玻璃罐、电源和三通阀组成。采用真空负压原理，使玻璃罐吸附在肌肉上或者在肌肉上有节奏地收缩拉伸从而达到拔罐治疗的作用。分类编码：6827。 四、不作为医疗器械管理的产品（5个） （一）医学影像报告浏览软件：采用web2.0标准集成技术，根据所集成的各种数据来源分别访问相关数据。预期用于浏览医学影像与医学报告的参考视图，不用于影像的诊断性阅读。 （二）抽血监控和混合仪：由测力称重传感器、混合装置、微控制器和关联电子线路、液晶数字显示屏和控制键组成。具有对血液进行称重、使血液和抗凝剂进行均匀混合两项功能。 （三）除皱系统：由使用手柄、导热胶、底座组成。用于去除眼睛周围皱纹。不用于医疗美容。 （四）焕彩美容仪：由压电超声换能器、集成声波模块、锂离子充电电池、通用AC充电器、充电底座组成。设备将平均值3W（最大不超过3.5W）的低功率超声波，作用于皮肤区域（眼眶以下的面部及脸颊皮肤、颏和颈部区域）,用于个人美容护理，提升、收紧脸部及颈部肌肤，改善及均匀肤色，延缓皱纹产生。 （五）患者自控输注电缆：由患者手柄、给药按钮、电缆、输液泵接口组成。与指定型号的输液泵配合，代替输液泵上的给药按钮，由患者通过按给药按钮来自行控制输注入体内的药液容量。 国家食品药品监督管理总局 2013年9月27日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对血细胞分离机用耗材等11个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（1个） 血细胞分离机用耗材：由离心杯、管路、副产物收集袋组成。该产品是一次性使用无菌产品，和血细胞分离机配合使用，是血细胞分离机的专属耗材。用于分离脐带血、骨髓和外周血干细胞。分类编码：6845。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（5个） （一）神经病变诊断仪：由主机、锂电池、生物传感器和USB线缆组成。通过测定神经肌肉信号，用于诊断和评估全身性神经病变。分类编码：6821。 （二）正压呼气治疗系统：由正压呼气治疗装置、可拆卸咬嘴或面罩组成。用于为患有囊性纤维化、带有分泌问题的肺疾病和肺不张的患者提供正压呼气治疗。分类编码：6826。 （三）振动正压通气治疗系统：由振动正压通气装置、可拆卸咬嘴、小容量药物雾化器、折叠式储液管、氧气管组成。用于为患有囊性纤维化、慢性阻塞性肺病、哮喘和带有分泌问题的肺疾病以及肺不张患者提供正压通气治疗。分类编码：6826。 （四）呼吸机插管套囊压力调节装置：由活动横重锤、活动臂、固定施压锤、恒稳压储气囊组成。用于自动调节呼吸机气管插管、气管切开套管或类似器械上附带的套囊内部气压。在患者体外与气管插管配套使用。分类编码：6866。 （五）电动拔罐器：由真空源、导管、玻璃罐、电源和三通阀组成。采用真空负压原理，使玻璃罐吸附在肌肉上或者在肌肉上有节奏地收缩拉伸从而达到拔罐治疗的作用。分类编码：6827。 四、不作为医疗器械管理的产品（5个） （一）医学影像报告浏览软件：采用web2.0标准集成技术，根据所集成的各种数据来源分别访问相关数据。预期用于浏览医学影像与医学报告的参考视图，不用于影像的诊断性阅读。 （二）抽血监控和混合仪：由测力称重传感器、混合装置、微控制器和关联电子线路、液晶数字显示屏和控制键组成。具有对血液进行称重、使血液和抗凝剂进行均匀混合两项功能。 （三）除皱系统：由使用手柄、导热胶、底座组成。用于去除眼睛周围皱纹。不用于医疗美容。 （四）焕彩美容仪：由压电超声换能器、集成声波模块、锂离子充电电池、通用AC充电器、充电底座组成。设备将平均值3W（最大不超过3.5W）的低功率超声波，作用于皮肤区域（眼眶以下的面部及脸颊皮肤、颏和颈部区域）,用于个人美容护理，提升、收紧脸部及颈部肌肤，改善及均匀肤色，延缓皱纹产生。 （五）患者自控输注电缆：由患者手柄、给药按钮、电缆、输液泵接口组成。与指定型号的输液泵配合，代替输液泵上的给药按钮，由患者通过按给药按钮来自行控制输注入体内的药液容量。 国家食品药品监督管理总局 2013年9月27日
食品药品监管总局办公厅关于自体富血小板凝胶制备用套装等23个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2013〕69号 | FGWJ-2013-10305 | 2013-09-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对自体富血小板凝胶制备用套装等23个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（4个）： （一）自体富血小板凝胶制备用套装：由注射器式离心管（包括注射器式离心管外套、注射器式离心管拉杆、活塞、离心管帽）、双管针、喷头、注射枪柄、枪底座、离心管保护套组成。是制备富血小板凝胶、并将其喷涂于患处的工具。分类编码：6866。 （二）防鼻窦阻塞微流间隔器系统：由微流间隔器和展开引导装置组成。一次性使用无菌产品。主要用于鼻窦手术后，展开引导装置将微流间隔器送至额窦内的理想位置展开固定，起到维持通往额窦的开口并防止鼻窦再次阻塞的作用。分类编码：6877。 （三）复合前列腺特异性抗原预处理剂：由游离前列腺特异性抗原的单克隆抗体以及含牛血清白蛋白、防腐剂的缓冲液组成。用于封闭游离前列腺特异性抗原，使其在测定复合前列腺特异性抗原时不起反应。分类编码：6840。 （四）免疫血液检测中性试剂卡：由6个反应柱组成。柱内装有玻璃珠和缓冲试剂。为血型分析检测不规则抗体提供反应环境。分类编码：6840。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（3个）： （一）笔式注射器（不带药筒和注射针头）：由笔式注射器主体、活塞、注射按钮、剂量显示窗、剂量调节旋钮、剂量校正按钮、药筒仓、笔式注射器帽组成；不包含药筒和注射针头。笔式注射器与注射针头及筒装药物配合使用，完成药物的皮下注射过程。笔式注射器所有部件不与注射部位直接接触。分类编码：6815。 （二）隆胸手术用漏斗：是漏斗形隆胸手术辅助器械，一次性使用无菌产品。由弹性尼龙材料制成，内表面涂有由聚氨酯和聚乙烯吡咯烷酮共混物构成的亲水涂层。在外科隆胸手术时，将植入物置于本器械含有亲水性润滑涂层的内表面，通过挤压，使植入物轻易通过漏斗的小开口，可在隆胸手术时缩小患者的伤口。分类编码：6866。 （三）预装式虹膜扩张器：由虹膜扩张器、导入器两部分构成。虹膜扩张器由含染料酞菁蓝的聚丙烯材料制成，所含酞菁蓝不作为手术中的染料。为一次性无菌产品。适用于眼科手术需穿过瞳孔的病人，手术时通过导入器将虹膜扩张器导入人眼前房，使虹膜边缘进入虹膜扩张器4个角的凹口内，从而对虹膜起扩张和支撑的作用，便于手术的进行。手术结束后，将虹膜扩张器取出。分类编码：6804。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（8个）： （一）烧结膏：由氧化铝、石英、羟乙基纤维素、聚乙二醇蒸馏水组成。用于在烧制过程中稳定直接置于结晶盘上或结晶针上的计算机辅助切削瓷块修复体，也可用于在烧制过程中保护置于金属针上的陶瓷修复体。分类编码：6863。 （二）阳极缓冲液(槽)、阴极缓冲液(槽)：由电极（阳极或阴极）缓冲液预装于固定容器中。用于核酸或蛋白电泳分析仪。分类编码：6840。 （三）甲酰胺进样溶剂：由高度去离子甲酰胺和稳定剂组成。用于基因分析仪的进样。分类编码：6840。 （四）质谱样品处理基质溶液：由α-氰基-4-羟基肉桂酸（CHCA）以及乙醇、乙腈、纯水组成。使用时将该基质溶液加入到涂有临床样本的样品板上,将样品带入分析部位。分类编码：6840。 （五）增强液：由TritonX-100（聚乙二醇辛基苯基醚）、乙酸和螯合剂组成的即用型溶液，用于解离增强时间分辨荧光免疫分析中的铕离子（Eu3+）或钐离子（Sm3+）。经解离洗脱后的铕离子或钐离子与增强液中的螯合物形成胶态分子团，分子团在激发光的激发下发出强荧光，信号放大，利于定量检测。用于时间分辨荧光免疫分析封闭系统。分类编码：6840。 （六）诱导剂：由TritonX-100（聚乙二醇辛基苯基醚）、甘氨酸、盐酸和螯合剂组成的即用型溶液，用于解离增强时间分辨荧光免疫分析中的铕离子（Eu3+），经解离洗脱后的铕离子与增强液中的螯合物形成胶态分子团，分子团在激发光的激发下发出强荧光，信号放大，利于定量检测。用于时间分辨荧光免疫分析封闭系统。分类编码：6840。 （七）蓝化剂：由三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、三羟甲基氨基甲烷、固绿组成。用于病理组织样本的染色。分类编码：6840。 （八）触发液：由0.9%的氯化钠溶液组成。与血小板功能分析仪配套试剂配套使用，用于检测前润湿生化活性膜。分类编码6840。 四、不作为医疗器械管理的产品（8个）： （一）酸洗液：由硫酸、氢氟酸和蒸馏水组成。用于软化压铸瓷块铸造的修复体表面形成的反应层。 （二）依克多因雾化溶液：由一种环状氨基酸（2-甲基-1，4，5，6-四氢嘧啶-4-羧酸）、水和海盐组成。用于治疗或辅助性治疗和缓解由过敏性或慢性支气管炎或过敏性和慢性支气管哮喘引起的上、下呼吸道症状。 （三）无菌透明质酸硫酸软骨素灌注液：由透明质酸、硫酸软骨素、氯化钙、水组成的一次性使用无菌溶液。注入膀胱后，可修复膀胱上皮氨基葡萄糖保护层，用于膀胱上皮氨基葡萄糖保护层缺乏的临时替代。 （四）液态敷料:由二甲基硅油、己二酸二异辛酯、PPG-15硬酯醇醚、二丙基二醇、椰子油、棕榈酸异丙酯、矿物油、乙烯丙烯酸共聚物、丙烯酸酯三聚物、石蜡、硫酸镁、对羟基苯甲酸酯、对羟基苯甲酸丙酯和水组成。外敷于完整皮肤，用于隔离、保护因大小便失禁而处于浸渍危险的皮肤，也可用于滋润和保护严重干燥皮肤。 （五）康复凝胶：由凝胶和消毒剂组成。其中，凝胶由亲水性高分子材料、水及植物精油等组成，消毒剂由聚维酮碘或葡萄糖酸氯己定或醋酸氯己定组成。使用时将产品适量涂抹于所需部位，用于对皮肤表面的清理、杀菌消毒。 （六）一次性使用医用脱毛喷剂：由卡波姆、巯基乙酸钙组成。用于术前备皮。其原理为巯基乙酸钙通过其活泼的H还原作用，使毛发中二巯键R-S-S-R断裂成R-S-H，胱氨酸还原成半胱氨酸，使毛发机械强度降低，被折断除去，达到去除体毛的目的。 （七）天然湿敷剂：由原花青素（OPC）、改性壳聚糖（活性多糖）组成。主要利用OPC降低脱脂转化酶（LPA）刺激下的RAW264.7细胞引起的NF-kB与脱氧核糖核酸（DNA）的结合活性升高这一原理，用于治疗各种皮炎、湿疹、特应性皮炎、促进创面愈合。 （八）调节清洗液：水预装于即用型的袋子中，用于AppliedBiosystems3500Dx系列基因分析仪胶泵的启动和清洗。属于仪器管路清洗液。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年9月27日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对自体富血小板凝胶制备用套装等23个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（4个）： （一）自体富血小板凝胶制备用套装：由注射器式离心管（包括注射器式离心管外套、注射器式离心管拉杆、活塞、离心管帽）、双管针、喷头、注射枪柄、枪底座、离心管保护套组成。是制备富血小板凝胶、并将其喷涂于患处的工具。分类编码：6866。 （二）防鼻窦阻塞微流间隔器系统：由微流间隔器和展开引导装置组成。一次性使用无菌产品。主要用于鼻窦手术后，展开引导装置将微流间隔器送至额窦内的理想位置展开固定，起到维持通往额窦的开口并防止鼻窦再次阻塞的作用。分类编码：6877。 （三）复合前列腺特异性抗原预处理剂：由游离前列腺特异性抗原的单克隆抗体以及含牛血清白蛋白、防腐剂的缓冲液组成。用于封闭游离前列腺特异性抗原，使其在测定复合前列腺特异性抗原时不起反应。分类编码：6840。 （四）免疫血液检测中性试剂卡：由6个反应柱组成。柱内装有玻璃珠和缓冲试剂。为血型分析检测不规则抗体提供反应环境。分类编码：6840。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（3个）： （一）笔式注射器（不带药筒和注射针头）：由笔式注射器主体、活塞、注射按钮、剂量显示窗、剂量调节旋钮、剂量校正按钮、药筒仓、笔式注射器帽组成；不包含药筒和注射针头。笔式注射器与注射针头及筒装药物配合使用，完成药物的皮下注射过程。笔式注射器所有部件不与注射部位直接接触。分类编码：6815。 （二）隆胸手术用漏斗：是漏斗形隆胸手术辅助器械，一次性使用无菌产品。由弹性尼龙材料制成，内表面涂有由聚氨酯和聚乙烯吡咯烷酮共混物构成的亲水涂层。在外科隆胸手术时，将植入物置于本器械含有亲水性润滑涂层的内表面，通过挤压，使植入物轻易通过漏斗的小开口，可在隆胸手术时缩小患者的伤口。分类编码：6866。 （三）预装式虹膜扩张器：由虹膜扩张器、导入器两部分构成。虹膜扩张器由含染料酞菁蓝的聚丙烯材料制成，所含酞菁蓝不作为手术中的染料。为一次性无菌产品。适用于眼科手术需穿过瞳孔的病人，手术时通过导入器将虹膜扩张器导入人眼前房，使虹膜边缘进入虹膜扩张器4个角的凹口内，从而对虹膜起扩张和支撑的作用，便于手术的进行。手术结束后，将虹膜扩张器取出。分类编码：6804。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（8个）： （一）烧结膏：由氧化铝、石英、羟乙基纤维素、聚乙二醇蒸馏水组成。用于在烧制过程中稳定直接置于结晶盘上或结晶针上的计算机辅助切削瓷块修复体，也可用于在烧制过程中保护置于金属针上的陶瓷修复体。分类编码：6863。 （二）阳极缓冲液(槽)、阴极缓冲液(槽)：由电极（阳极或阴极）缓冲液预装于固定容器中。用于核酸或蛋白电泳分析仪。分类编码：6840。 （三）甲酰胺进样溶剂：由高度去离子甲酰胺和稳定剂组成。用于基因分析仪的进样。分类编码：6840。 （四）质谱样品处理基质溶液：由α-氰基-4-羟基肉桂酸（CHCA）以及乙醇、乙腈、纯水组成。使用时将该基质溶液加入到涂有临床样本的样品板上,将样品带入分析部位。分类编码：6840。 （五）增强液：由TritonX-100（聚乙二醇辛基苯基醚）、乙酸和螯合剂组成的即用型溶液，用于解离增强时间分辨荧光免疫分析中的铕离子（Eu3+）或钐离子（Sm3+）。经解离洗脱后的铕离子或钐离子与增强液中的螯合物形成胶态分子团，分子团在激发光的激发下发出强荧光，信号放大，利于定量检测。用于时间分辨荧光免疫分析封闭系统。分类编码：6840。 （六）诱导剂：由TritonX-100（聚乙二醇辛基苯基醚）、甘氨酸、盐酸和螯合剂组成的即用型溶液，用于解离增强时间分辨荧光免疫分析中的铕离子（Eu3+），经解离洗脱后的铕离子与增强液中的螯合物形成胶态分子团，分子团在激发光的激发下发出强荧光，信号放大，利于定量检测。用于时间分辨荧光免疫分析封闭系统。分类编码：6840。 （七）蓝化剂：由三羟甲基氨基甲烷盐酸盐、三羟甲基氨基甲烷、固绿组成。用于病理组织样本的染色。分类编码：6840。 （八）触发液：由0.9%的氯化钠溶液组成。与血小板功能分析仪配套试剂配套使用，用于检测前润湿生化活性膜。分类编码6840。 四、不作为医疗器械管理的产品（8个）： （一）酸洗液：由硫酸、氢氟酸和蒸馏水组成。用于软化压铸瓷块铸造的修复体表面形成的反应层。 （二）依克多因雾化溶液：由一种环状氨基酸（2-甲基-1，4，5，6-四氢嘧啶-4-羧酸）、水和海盐组成。用于治疗或辅助性治疗和缓解由过敏性或慢性支气管炎或过敏性和慢性支气管哮喘引起的上、下呼吸道症状。 （三）无菌透明质酸硫酸软骨素灌注液：由透明质酸、硫酸软骨素、氯化钙、水组成的一次性使用无菌溶液。注入膀胱后，可修复膀胱上皮氨基葡萄糖保护层，用于膀胱上皮氨基葡萄糖保护层缺乏的临时替代。 （四）液态敷料:由二甲基硅油、己二酸二异辛酯、PPG-15硬酯醇醚、二丙基二醇、椰子油、棕榈酸异丙酯、矿物油、乙烯丙烯酸共聚物、丙烯酸酯三聚物、石蜡、硫酸镁、对羟基苯甲酸酯、对羟基苯甲酸丙酯和水组成。外敷于完整皮肤，用于隔离、保护因大小便失禁而处于浸渍危险的皮肤，也可用于滋润和保护严重干燥皮肤。 （五）康复凝胶：由凝胶和消毒剂组成。其中，凝胶由亲水性高分子材料、水及植物精油等组成，消毒剂由聚维酮碘或葡萄糖酸氯己定或醋酸氯己定组成。使用时将产品适量涂抹于所需部位，用于对皮肤表面的清理、杀菌消毒。 （六）一次性使用医用脱毛喷剂：由卡波姆、巯基乙酸钙组成。用于术前备皮。其原理为巯基乙酸钙通过其活泼的H还原作用，使毛发中二巯键R-S-S-R断裂成R-S-H，胱氨酸还原成半胱氨酸，使毛发机械强度降低，被折断除去，达到去除体毛的目的。 （七）天然湿敷剂：由原花青素（OPC）、改性壳聚糖（活性多糖）组成。主要利用OPC降低脱脂转化酶（LPA）刺激下的RAW264.7细胞引起的NF-kB与脱氧核糖核酸（DNA）的结合活性升高这一原理，用于治疗各种皮炎、湿疹、特应性皮炎、促进创面愈合。 （八）调节清洗液：水预装于即用型的袋子中，用于AppliedBiosystems3500Dx系列基因分析仪胶泵的启动和清洗。属于仪器管路清洗液。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年9月27日
食品药品监管总局办公厅关于小型医用吸氧器监管有关问题的通知 | 食药监办法〔2013〕63号 | FGWJ-2013-10303 | 2013-09-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为进一步规范小型医用吸氧器生产经营行为，强化质量安全监管，现将有关事项通知如下： 一、对于不含医用氧的小型医用吸氧器，继续按照第二类医疗器械进行审批。 二、对于小型医用吸氧器中灌装医用氧气的，纳入药品监管。持有氧批准文号的药品生产企业，应当在符合药品GMP要求下，按照注册的工艺流程进行氧气生产和灌装。 三、各地要继续加强对小型医用吸氧器和医用氧的监管。对于小型医用吸氧器的生产经营行为违反药品、医疗器械监管法律法规的，要加大案件查处力度，保证公众用药用械安全。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年9月16日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局，新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为进一步规范小型医用吸氧器生产经营行为，强化质量安全监管，现将有关事项通知如下： 一、对于不含医用氧的小型医用吸氧器，继续按照第二类医疗器械进行审批。 二、对于小型医用吸氧器中灌装医用氧气的，纳入药品监管。持有氧批准文号的药品生产企业，应当在符合药品GMP要求下，按照注册的工艺流程进行氧气生产和灌装。 三、各地要继续加强对小型医用吸氧器和医用氧的监管。对于小型医用吸氧器的生产经营行为违反药品、医疗器械监管法律法规的，要加大案件查处力度，保证公众用药用械安全。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年9月16日
国家食品药品监督管理总局器械监管司关于召开医疗器械生产经营企业座谈会的通知 | 食药监械监便函〔2013〕51号 | FGWJ-2013-10286 | 2013-08-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 有关单位： 为深入开展党的群众路线教育实践活动，广泛听取监管相对人对医疗器械监管工作的意见和建议，进一步推进政务公开，不断提高监管工作质量和水平，现定于2013年8月8日在北京召开医疗器械生产经营企业座谈会。现将有关事项通知如下： 一、会议内容 1、总局医疗器械监管司介绍医疗器械监管工作有关情况。 2、听取生产经营企业对医疗器械监督管理方面的意见和建议。 3、听取生产经营企业对医疗器械监管司的意见和建议。 二、会议时间、地点 （一）会议时间：2013年8月8日9:00-16:00 （二）会议地点：中国职工之家B座三层多功能西厅（北京市西城区真武庙路1号长安商场正对面，电话：010-68576699） 三、参会单位及人员 （一）参会单位名单详见附件（可带助手1名）。 （二）总局相关司局有关负责人。 四、其他事项 （一）请参会代表将意见和建议的书面材料带至会场，会前交到报到处。 （二）由于会场场地有限，此次座谈会未被邀请的企业可将意见和建议于8月8日前发送至邮箱。 联 系 人: 李 梦 联系电话：010-88331425 邮 箱：li_meng@sfda.gov.cn 附 件：参会单位名单 名单.doc 国家食品药品监督管理总局器械监管司 2013年8月2日 | 有关单位： 为深入开展党的群众路线教育实践活动，广泛听取监管相对人对医疗器械监管工作的意见和建议，进一步推进政务公开，不断提高监管工作质量和水平，现定于2013年8月8日在北京召开医疗器械生产经营企业座谈会。现将有关事项通知如下： 一、会议内容 1、总局医疗器械监管司介绍医疗器械监管工作有关情况。 2、听取生产经营企业对医疗器械监督管理方面的意见和建议。 3、听取生产经营企业对医疗器械监管司的意见和建议。 二、会议时间、地点 （一）会议时间：2013年8月8日9:00-16:00 （二）会议地点：中国职工之家B座三层多功能西厅（北京市西城区真武庙路1号长安商场正对面，电话：010-68576699） 三、参会单位及人员 （一）参会单位名单详见附件（可带助手1名）。 （二）总局相关司局有关负责人。 四、其他事项 （一）请参会代表将意见和建议的书面材料带至会场，会前交到报到处。 （二）由于会场场地有限，此次座谈会未被邀请的企业可将意见和建议于8月8日前发送至邮箱。 联 系 人: 李 梦 联系电话：010-88331425 邮 箱：li_meng@sfda.gov.cn 附 件：参会单位名单 名单.doc 国家食品药品监督管理总局器械监管司 2013年8月2日
国家食品药品监督管理总局办公厅关于开展2012年国家医疗器械计划抽验不合格产品相关生产企业监督检查的通知 | 食药监办械监〔2013〕41号 | FGWJ-2013-10278 | 2013-07-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京、辽宁、上海、江苏、浙江、湖北、广东省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2012年，原国家食品药品监督管理局组织对金属接骨板、光学治疗设备、内窥镜、球囊扩张导管和低中频治疗设备5类产品进行了抽验。抽验结果显示，部分批次的产品不合格（不合格产品及相关生产企业名单见附件）。为保障公众用械安全，加强生产质量监管，现就监督检查有关工作通知如下： 一、在对相关产品采取措施的基础上，立即组织对辖区内不合格产品的生产企业实施监督检查，对检查中发现的问题，该限期整改的必须限期整改，该停产整顿的必须停产整顿；发现有违法违规行为的，必须按有关法规和规定依法从严处理，该处罚的必须处罚，该曝光的必须曝光。涉嫌犯罪的必须移送公安部门。 二、针对辖区内企业产品不合格的情况，认真梳理监管风险点，查找监管薄弱环节，采取措施堵塞漏洞、防控风险，切实把生产质量监管工作落到实处。 请于2013年9月15日前将不合格产品生产企业的具体检查情况、产生问题的原因、整改情况、监督处理结果和后续防控措施报送至国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司（联系电话：010-88331429）。 附件：2012年国家医疗器械计划抽验不合格产品及生产企业名单 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年7月17日 食药监办械监〔2013〕41号 附件.docx | 北京、辽宁、上海、江苏、浙江、湖北、广东省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2012年，原国家食品药品监督管理局组织对金属接骨板、光学治疗设备、内窥镜、球囊扩张导管和低中频治疗设备5类产品进行了抽验。抽验结果显示，部分批次的产品不合格（不合格产品及相关生产企业名单见附件）。为保障公众用械安全，加强生产质量监管，现就监督检查有关工作通知如下： 一、在对相关产品采取措施的基础上，立即组织对辖区内不合格产品的生产企业实施监督检查，对检查中发现的问题，该限期整改的必须限期整改，该停产整顿的必须停产整顿；发现有违法违规行为的，必须按有关法规和规定依法从严处理，该处罚的必须处罚，该曝光的必须曝光。涉嫌犯罪的必须移送公安部门。 二、针对辖区内企业产品不合格的情况，认真梳理监管风险点，查找监管薄弱环节，采取措施堵塞漏洞、防控风险，切实把生产质量监管工作落到实处。 请于2013年9月15日前将不合格产品生产企业的具体检查情况、产生问题的原因、整改情况、监督处理结果和后续防控措施报送至国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司（联系电话：010-88331429）。 附件：2012年国家医疗器械计划抽验不合格产品及生产企业名单 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年7月17日 食药监办械监〔2013〕41号 附件.docx
国家食品药品监督管理总局器械监管司关于报名参加医疗器械生产经营企业及使用单位座谈会的通知 | 食药监械监便函〔2013〕41号 | FGWJ-2013-10259 | 2013-07-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 有关企业和单位： 为深入开展党的群众路线教育实践活动，广泛听取监管相对人对医疗器械监管工作的意见和建议，推进政务公开，不断提高监管工作质量和水平，我司拟于8月上旬召开医疗器械生产经营企业及使用单位座谈会，从即日起凡符合以下条件的企业和单位，其有关负责人可报名参加座谈会： 一、所在企业（单位）社会信誉好，没有违法违规的行为； 二、从事医疗器械生产经营或使用单位工作三年以上； 三、熟悉医疗器械法律法规和相关政策，熟悉医疗器械生产经营管理、质量管理和相关业务知识； 四、关注医疗器械监管工作，能够提出合理化意见和建议。 请报名参加座谈会的人员认真填写报名表，并加盖企业（单位）公章，于2013年8月1日前将报名表反馈我司综合处。我司将根据报名情况选取有代表性的企业（单位）有关负责人参加座谈会，具体名单确定后，我司将提前通知有关企业和单位。参会时间另行通知。 联 系 人：李 梦 联系电话：010－88331425 电子邮件：li_meng@sfda.gov.cn 传 真：010-88373514 附件：座谈会报名表 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2013年7月16日 食药监械监便函〔2013〕41号 附件.doc | 有关企业和单位： 为深入开展党的群众路线教育实践活动，广泛听取监管相对人对医疗器械监管工作的意见和建议，推进政务公开，不断提高监管工作质量和水平，我司拟于8月上旬召开医疗器械生产经营企业及使用单位座谈会，从即日起凡符合以下条件的企业和单位，其有关负责人可报名参加座谈会： 一、所在企业（单位）社会信誉好，没有违法违规的行为； 二、从事医疗器械生产经营或使用单位工作三年以上； 三、熟悉医疗器械法律法规和相关政策，熟悉医疗器械生产经营管理、质量管理和相关业务知识； 四、关注医疗器械监管工作，能够提出合理化意见和建议。 请报名参加座谈会的人员认真填写报名表，并加盖企业（单位）公章，于2013年8月1日前将报名表反馈我司综合处。我司将根据报名情况选取有代表性的企业（单位）有关负责人参加座谈会，具体名单确定后，我司将提前通知有关企业和单位。参会时间另行通知。 联 系 人：李 梦 联系电话：010－88331425 电子邮件：li_meng@sfda.gov.cn 传 真：010-88373514 附件：座谈会报名表 国家食品药品监督管理总局医疗器械监管司 2013年7月16日 食药监械监便函〔2013〕41号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局办公厅关于体外高频治疗机等47个产品分类界定的通知 | 食药监办械管〔2013〕31号 | FGWJ-2013-10277 | 2013-07-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对体外高频治疗机等47个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（4个） （一）体外高频治疗机：由高频功率源、操作台、治疗床等组成。用于前列腺和前列腺增生、盆腔炎、附件炎等慢性炎症和癌症的辅助治疗。分类编码6825。 （二）光学分子影像手术导航系统：由光学信号采集模块、光源模块、系统支撑模块以及计算机处理模块等组成。用于辅助临床医生完成对乳腺癌等癌症前哨淋巴的术中准确定位和切除操作。该产品不包含荧光染料。分类编码6824。 （三）低频电刺激治疗仪：分为可移动式和便携式两种型号。可移动式型号由主机、机架、储物台和输出电极夹组成，便携式型号由主机和输出电极组成。通过输出一组特定电刺激波形，对患者脑部相关穴位进行刺激。用于改善人体抑郁、焦虑及失眠等症状。分类编码6826。 （四）近红外光脑血肿检测仪：由脑血肿探测器、一次性防护套和座充组成。用于辅助筛查评估疑似颅脑创伤颅内血肿（血量大于3.5毫升、距离大脑表面2.5厘米内）的成年患者。分类编码6821。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（15个） （一）腹腔镜线结推送器：由线结固定槽、推送杆和手柄组成，固定槽材料为304不锈钢。用于将体外打结缝线放入腹腔镜术区中。分类编码6822。 （二）腹腔镜组织袋导入器：由导入器和手柄组成，导入器材料为304不锈钢。用于辅助导入组织袋。该产品不含组织袋。分类编码6822。 （三）臭氧消毒护理器：主要由臭氧消毒装置、吸引装置、污水桶、坐垫和腰垫等组成。用于大小便不能自理的人员，自动吸取其便溺物，并对其私处进行清洗和消毒，具备预防褥疮的功能。分类编码6856。 （四）上肢康复机器人：由计算机、推动把手、支撑杆、操作面板、可拆卸面板、机械臂、脚轮等组成。用于对神经肌肉损伤的患者进行康复训练。分类编码6826。 （五）医用护理垫：由垫体和遥控手柄组成。用于预防褥疮并能使患者局部升温或降温。分类编码6856。 （六）助步仪：由机盒（腿部传感器、微处理器、电源）、足部传感器/腿部传感器、电极片及其连接线（有线/无线）、绑带等构成。用于下肢功能障碍致足内翻、足下垂等异常步态患者的步态康复训练。分类编码6826。 （七）阴道清洗器：由外箱、储液杯、水泵、电池、水压控制装置、硅胶管、清洗笔组成。用于预防妇科疾病、治疗妇科炎症和妇科护理保健。分类编码6854。 （八）负氧离子热疗仪：由主机和开关电源组成。用于缓解感冒引起的鼻塞、流涕等症状。分类编号6826。 （九）内窥镜用送水装置：与指定的带有射水功能的内窥镜配套使用。由主机、贮水瓶、脚踏开关和管道等组成，主机包括电机、泵盒等。用于内腔冲洗时的送水。分类编码6822。 （十）认知能力的测试和评估设备：由软件、计算机、麦克风、专业工作台等组成。用于听障儿童智力的评价。分类编码6821。 （十一）认知能力训练设备：由软件、计算机、麦克风、专业工作台组成。用于对残障儿童进行认知能力训练。分类编码6826。 （十二）听障儿童康复设备：由软件、计算机、麦克风、专业工作台组成。用于对听障儿童进行听觉、（早期）语言和言语障碍、超音段音位和音段音位、言语沟通和理解能力等功能的康复和训练。分类编码6826。 （十三）听障儿童听觉、语言、语音障碍评估设备：由软件、计算机、麦克风、专业工作台等组成。用于对听障儿童进行言语和早期语言障碍、超音段音位和音段音位的测试及评估，或对植入人工耳蜗、佩戴助听器的儿童进行听觉康复的评估。分类编码6821。 （十四）医学影像储存、管理系统：由主机、磁盘阵列组和客户端工作站软件等组成。用于DICOM或其他格式医学影像的存储、读取，传输给客户端以供查阅或进行光盘刻录。该产品不具备图像处理功能。分类编码6821。 （十五）远程医疗系统：由远程会诊和双向转诊模块等组成。用于医疗机构内部以及医疗机构之间共享、交换患者信息以及患者会诊和转诊等。分类编码6870。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（4个） （一）全自动样品处理系统：与指定的酶联免疫分析系统配套使用。由移液器、光度计、机柜、传送带等组成。用于样本的自动化稀释、分配和混匀。分类编码6841。 （二）辐射防护系统：由辐射防护服和支架组成。用于射线辐射防护以及防护服的支撑。分类编码6834。 （三）可加热镊子：由控制器、控制面板、镊子、镊子搁架、石蜡收集盘组成。用于组织学样品转移和放置。分类编码6841。 （四）牙胶加热器：由加热腔、牙胶固定架、电源组成。在体外加热，并且加热过程中牙胶不接触加热腔。用于为指定的根管牙胶的加热，以使牙胶加热软化易于充填。分类编码6855。 四、不作为医疗器械管理的产品（23个） （一）B粉末自动溶解装置：由操作面板、贮料器（贮存B粉末）、混合槽、搅拌泵、供液泵、管路（供水、供液和排液）等部件组成。通过填充B粉末，自动制作血液透析用B液。用于向血液透析装置供应B液。 （二）A粉末自动溶解装置：由操作面板、贮料器（贮存A粉末）、混合槽、搅拌泵、供液泵、管路（供水、供液和排液）等部件组成。通过填充A粉末，自动制作血液透析用A液。用于向血液透析装置供应A液。 （三）娱乐系统：由操作者计算机、显示器、键盘、患者界面显示器、电源等组成。用于提供音频和视频媒体，以增强用户的娱乐体验。 （四）全自动试管管理系统：由分选模块、标识模块、次级管准备模块、分装模块、封盖模块、分流器模块、运输模块和出入口控制模块以及配套使用的次级管、试管架、试管托盘组成。用于实验室中对试管进行记录、分类和分装。 （五）皮肤美容仪：由主机和附件组成，附件包括超声波探头、高频脉冲探头、离子导入探头、去角质探头、远红外探头。不用于医疗目的，仅用于面部清洁、去除角质、祛皱、淡化色斑、提紧皮肤。 （六）磁性取针器：可重复使用，与人体短暂接触。通过磁性头端获取和移除外壳手术部分处的缝针。 （七）医用拖鞋清洗机：用于清洗拖鞋等非医疗器械。 （八）超微粒子淋浴装置：由舱体、主机、管道等组成。用于帮助无法自理的人员沐浴，扩张毛细血管、促进新陈代谢。 （九）干式水力按摩舱：由舱体、主机等组成。利用水波振动的方式，用于人体按摩。 （十）艾蒸灸慰仪：由风扇、蒸汽发生室、药物蒸发室、输送管道和喷头组成。用于蒸发出艾绒的有效成分。 （十一）一次性无菌电缆：与电极导管连接使用。由电缆线和鳄鱼夹组成。用于通过安全适配器连接到起搏系统分析仪。 （十二）磁共振线圈：由接头、电缆和线圈主体组成，线圈主体包括调谐/解调电路、接收/发射环路和前置放大器等。通过线圈插头插到指定的磁共振系统上，将感兴趣的患者部位置于合适的线圈中。用于发射和接收射频信号，以供磁共振系统成像。 （十三）数据传输接口设备：由RS-232连接器、以太网连接器、串行端口、状态指示灯、电源连接器和电源开关等组成。用于将麻醉机、输液泵等医用设备采集的数据传输给指定的监护仪。 （十四）移动台车：与呼吸机配套使用。带有充电电池。用于承载呼吸机主机及固定所有相关附件，提供可移动脚轮，以便于呼吸机及其附件使用时的固定和必要时的整体移动，并可通过电缆连接于充电回路进行充电，为呼吸机提供临时电力支持。 （十五）手术灯配用摄像系统：由摄像头、连接线和控制器等组成。通过摄像头对手术过程进行摄像。安装在手术灯头使用。 （十六）心房内心电图专用接头：用于将心房内心电图专用接头上所带的电缆接头与心电监护仪和体表电极及引线电缆相连接，并通过开关完成体表心电图和心房内心电图信号的切换。 （十七）核心模块：与指定的全自动生化分析仪和免疫分析仪配合使用。主要由架子取样单元、架子转盘、传送带、供水系统和供电系统等组成。用于把体外诊断样本（如血清、血浆和尿液等）通过样本架传送到生化分析仪或免疫分析仪，检测完成后再将样品推回到模块中，并为和生化分析仪/免疫分析仪连接后的整个系统供水和供电。 （十八）伽马定位系统：与其配套的伽马相机配套使用。由准直系统和定位系统组成。主要为伽玛相机提供支撑和定位作用。该产品是伽玛相机的无源附件，不能独立实现定位功能。 （十九）手术用摄像装置：由摄像头、控制单元、遥控器、摄像头连接电缆组成。配合手术显微镜使用，安装在手术显微镜的分光器上。用于手术过程的观察和记录。 （二十）内窥镜用贮水瓶：与指定的带有送水功能的内窥镜（自身含泵）组合使用。由瓶体、连接器、连接器支架、瓶体保护器、清洗适配器、连接插头和管道组成。用于内腔冲洗时送水过程的贮水。 （二十一）脑电导联线：与脑电电极连接使用。用于将电极和设备连接，传导信号。该产品不含脑电电极。 （二十二）银汞分离器：牙科治疗机的一个组成部分。通过和治疗机连接，收集治疗中排除的废水，利用离心原理将汞粒子分离。用于从牙科治疗废水中分离汞粒子。 （二十三）助充器：由储药器座、发光二极管、按钮、电池等组成。通过推拉储药器的推拉杆，将胰岛素药瓶中的胰岛素助充至指定的胰岛素泵用储药器中，发光二极管的作用是作为指示灯提示助充器的工作状态。产品仅和储药器及胰岛素的安培瓶外壁接触，不会直接接触药液。 五、视具体情况而定的产品（1个） 统一数据集成系统：与医院的现有信息系统协同工作，复制并存储这些系统产生的数据。若数据包含心电图、医学影像等医学信息，则按照Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6870。否则，不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年7月8日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对体外高频治疗机等47个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（4个） （一）体外高频治疗机：由高频功率源、操作台、治疗床等组成。用于前列腺和前列腺增生、盆腔炎、附件炎等慢性炎症和癌症的辅助治疗。分类编码6825。 （二）光学分子影像手术导航系统：由光学信号采集模块、光源模块、系统支撑模块以及计算机处理模块等组成。用于辅助临床医生完成对乳腺癌等癌症前哨淋巴的术中准确定位和切除操作。该产品不包含荧光染料。分类编码6824。 （三）低频电刺激治疗仪：分为可移动式和便携式两种型号。可移动式型号由主机、机架、储物台和输出电极夹组成，便携式型号由主机和输出电极组成。通过输出一组特定电刺激波形，对患者脑部相关穴位进行刺激。用于改善人体抑郁、焦虑及失眠等症状。分类编码6826。 （四）近红外光脑血肿检测仪：由脑血肿探测器、一次性防护套和座充组成。用于辅助筛查评估疑似颅脑创伤颅内血肿（血量大于3.5毫升、距离大脑表面2.5厘米内）的成年患者。分类编码6821。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（15个） （一）腹腔镜线结推送器：由线结固定槽、推送杆和手柄组成，固定槽材料为304不锈钢。用于将体外打结缝线放入腹腔镜术区中。分类编码6822。 （二）腹腔镜组织袋导入器：由导入器和手柄组成，导入器材料为304不锈钢。用于辅助导入组织袋。该产品不含组织袋。分类编码6822。 （三）臭氧消毒护理器：主要由臭氧消毒装置、吸引装置、污水桶、坐垫和腰垫等组成。用于大小便不能自理的人员，自动吸取其便溺物，并对其私处进行清洗和消毒，具备预防褥疮的功能。分类编码6856。 （四）上肢康复机器人：由计算机、推动把手、支撑杆、操作面板、可拆卸面板、机械臂、脚轮等组成。用于对神经肌肉损伤的患者进行康复训练。分类编码6826。 （五）医用护理垫：由垫体和遥控手柄组成。用于预防褥疮并能使患者局部升温或降温。分类编码6856。 （六）助步仪：由机盒（腿部传感器、微处理器、电源）、足部传感器/腿部传感器、电极片及其连接线（有线/无线）、绑带等构成。用于下肢功能障碍致足内翻、足下垂等异常步态患者的步态康复训练。分类编码6826。 （七）阴道清洗器：由外箱、储液杯、水泵、电池、水压控制装置、硅胶管、清洗笔组成。用于预防妇科疾病、治疗妇科炎症和妇科护理保健。分类编码6854。 （八）负氧离子热疗仪：由主机和开关电源组成。用于缓解感冒引起的鼻塞、流涕等症状。分类编号6826。 （九）内窥镜用送水装置：与指定的带有射水功能的内窥镜配套使用。由主机、贮水瓶、脚踏开关和管道等组成，主机包括电机、泵盒等。用于内腔冲洗时的送水。分类编码6822。 （十）认知能力的测试和评估设备：由软件、计算机、麦克风、专业工作台等组成。用于听障儿童智力的评价。分类编码6821。 （十一）认知能力训练设备：由软件、计算机、麦克风、专业工作台组成。用于对残障儿童进行认知能力训练。分类编码6826。 （十二）听障儿童康复设备：由软件、计算机、麦克风、专业工作台组成。用于对听障儿童进行听觉、（早期）语言和言语障碍、超音段音位和音段音位、言语沟通和理解能力等功能的康复和训练。分类编码6826。 （十三）听障儿童听觉、语言、语音障碍评估设备：由软件、计算机、麦克风、专业工作台等组成。用于对听障儿童进行言语和早期语言障碍、超音段音位和音段音位的测试及评估，或对植入人工耳蜗、佩戴助听器的儿童进行听觉康复的评估。分类编码6821。 （十四）医学影像储存、管理系统：由主机、磁盘阵列组和客户端工作站软件等组成。用于DICOM或其他格式医学影像的存储、读取，传输给客户端以供查阅或进行光盘刻录。该产品不具备图像处理功能。分类编码6821。 （十五）远程医疗系统：由远程会诊和双向转诊模块等组成。用于医疗机构内部以及医疗机构之间共享、交换患者信息以及患者会诊和转诊等。分类编码6870。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（4个） （一）全自动样品处理系统：与指定的酶联免疫分析系统配套使用。由移液器、光度计、机柜、传送带等组成。用于样本的自动化稀释、分配和混匀。分类编码6841。 （二）辐射防护系统：由辐射防护服和支架组成。用于射线辐射防护以及防护服的支撑。分类编码6834。 （三）可加热镊子：由控制器、控制面板、镊子、镊子搁架、石蜡收集盘组成。用于组织学样品转移和放置。分类编码6841。 （四）牙胶加热器：由加热腔、牙胶固定架、电源组成。在体外加热，并且加热过程中牙胶不接触加热腔。用于为指定的根管牙胶的加热，以使牙胶加热软化易于充填。分类编码6855。 四、不作为医疗器械管理的产品（23个） （一）B粉末自动溶解装置：由操作面板、贮料器（贮存B粉末）、混合槽、搅拌泵、供液泵、管路（供水、供液和排液）等部件组成。通过填充B粉末，自动制作血液透析用B液。用于向血液透析装置供应B液。 （二）A粉末自动溶解装置：由操作面板、贮料器（贮存A粉末）、混合槽、搅拌泵、供液泵、管路（供水、供液和排液）等部件组成。通过填充A粉末，自动制作血液透析用A液。用于向血液透析装置供应A液。 （三）娱乐系统：由操作者计算机、显示器、键盘、患者界面显示器、电源等组成。用于提供音频和视频媒体，以增强用户的娱乐体验。 （四）全自动试管管理系统：由分选模块、标识模块、次级管准备模块、分装模块、封盖模块、分流器模块、运输模块和出入口控制模块以及配套使用的次级管、试管架、试管托盘组成。用于实验室中对试管进行记录、分类和分装。 （五）皮肤美容仪：由主机和附件组成，附件包括超声波探头、高频脉冲探头、离子导入探头、去角质探头、远红外探头。不用于医疗目的，仅用于面部清洁、去除角质、祛皱、淡化色斑、提紧皮肤。 （六）磁性取针器：可重复使用，与人体短暂接触。通过磁性头端获取和移除外壳手术部分处的缝针。 （七）医用拖鞋清洗机：用于清洗拖鞋等非医疗器械。 （八）超微粒子淋浴装置：由舱体、主机、管道等组成。用于帮助无法自理的人员沐浴，扩张毛细血管、促进新陈代谢。 （九）干式水力按摩舱：由舱体、主机等组成。利用水波振动的方式，用于人体按摩。 （十）艾蒸灸慰仪：由风扇、蒸汽发生室、药物蒸发室、输送管道和喷头组成。用于蒸发出艾绒的有效成分。 （十一）一次性无菌电缆：与电极导管连接使用。由电缆线和鳄鱼夹组成。用于通过安全适配器连接到起搏系统分析仪。 （十二）磁共振线圈：由接头、电缆和线圈主体组成，线圈主体包括调谐/解调电路、接收/发射环路和前置放大器等。通过线圈插头插到指定的磁共振系统上，将感兴趣的患者部位置于合适的线圈中。用于发射和接收射频信号，以供磁共振系统成像。 （十三）数据传输接口设备：由RS-232连接器、以太网连接器、串行端口、状态指示灯、电源连接器和电源开关等组成。用于将麻醉机、输液泵等医用设备采集的数据传输给指定的监护仪。 （十四）移动台车：与呼吸机配套使用。带有充电电池。用于承载呼吸机主机及固定所有相关附件，提供可移动脚轮，以便于呼吸机及其附件使用时的固定和必要时的整体移动，并可通过电缆连接于充电回路进行充电，为呼吸机提供临时电力支持。 （十五）手术灯配用摄像系统：由摄像头、连接线和控制器等组成。通过摄像头对手术过程进行摄像。安装在手术灯头使用。 （十六）心房内心电图专用接头：用于将心房内心电图专用接头上所带的电缆接头与心电监护仪和体表电极及引线电缆相连接，并通过开关完成体表心电图和心房内心电图信号的切换。 （十七）核心模块：与指定的全自动生化分析仪和免疫分析仪配合使用。主要由架子取样单元、架子转盘、传送带、供水系统和供电系统等组成。用于把体外诊断样本（如血清、血浆和尿液等）通过样本架传送到生化分析仪或免疫分析仪，检测完成后再将样品推回到模块中，并为和生化分析仪/免疫分析仪连接后的整个系统供水和供电。 （十八）伽马定位系统：与其配套的伽马相机配套使用。由准直系统和定位系统组成。主要为伽玛相机提供支撑和定位作用。该产品是伽玛相机的无源附件，不能独立实现定位功能。 （十九）手术用摄像装置：由摄像头、控制单元、遥控器、摄像头连接电缆组成。配合手术显微镜使用，安装在手术显微镜的分光器上。用于手术过程的观察和记录。 （二十）内窥镜用贮水瓶：与指定的带有送水功能的内窥镜（自身含泵）组合使用。由瓶体、连接器、连接器支架、瓶体保护器、清洗适配器、连接插头和管道组成。用于内腔冲洗时送水过程的贮水。 （二十一）脑电导联线：与脑电电极连接使用。用于将电极和设备连接，传导信号。该产品不含脑电电极。 （二十二）银汞分离器：牙科治疗机的一个组成部分。通过和治疗机连接，收集治疗中排除的废水，利用离心原理将汞粒子分离。用于从牙科治疗废水中分离汞粒子。 （二十三）助充器：由储药器座、发光二极管、按钮、电池等组成。通过推拉储药器的推拉杆，将胰岛素药瓶中的胰岛素助充至指定的胰岛素泵用储药器中，发光二极管的作用是作为指示灯提示助充器的工作状态。产品仅和储药器及胰岛素的安培瓶外壁接触，不会直接接触药液。 五、视具体情况而定的产品（1个） 统一数据集成系统：与医院的现有信息系统协同工作，复制并存储这些系统产生的数据。若数据包含心电图、医学影像等医学信息，则按照Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6870。否则，不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年7月8日
国家食品药品监督管理总局办公厅关于进一步加强定制式义齿生产监管的通知 | 食药监办械监〔2013〕30号 | FGWJ-2013-10244 | 2013-07-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强定制式义齿的监督管理，严厉打击生产环节的违法违规行为，原国家食品药品监督管理局于2013年1月至4月，在全国范围内开展了定制式义齿生产监督检查，并分阶段有侧重地进行了督导。在本次检查中，各级食品药品监管部门高度重视、精心组织，对定制式义齿生产的重点内容和关键环节，进行了细致扎实的检查，严肃查处了一批违法违规企业，坚决取缔了一批无证生产黑窝点，进一步规范了企业生产经营行为，净化了市场秩序，工作取得了阶段性成效。为进一步加强定制式义齿生产监管，现就有关工作通知如下： 一、持续推进，巩固专项检查成果 各地要认真总结专项检查中取得的成绩和经验，做好跟踪检查工作，落实整改措施，推广典型经验，持续推进监管工作，不断巩固并扩大检查成果。对相关企业要“一查到底”，查一处、治一处、巩固一处。对检查中责令限期整改的企业，必须及时进行跟踪检查，督促企业整改到位，消除质量隐患；对责令停产整顿的企业，要重点关注，企业恢复生产前必须进行全面检查，严防“带病生产”；对违法违规企业，必须依法严肃处理。符合立案条件的，坚决移送有关部门处理。同时，本次专项检查结果要及时向社会通报，引导社会力量发挥监督作用。 二、严格门槛，完善义齿生产准入标准 各地要细化定制式义齿生产企业质量管理体系考核要求，严格准入门槛。结合定制式义齿生产“以单定产、定销”、企业工业化规模化水平低的特点，在取得专项检查成果的基础上，将典型经验转化为生产许可、现场检查、日常监管的要求和措施，特别是要从厂区环境控制、生产和检验设备配置、人力资源配备、义齿原材料采购控制及生产质量管理等方面进一步把好生产准入关。 三、强化监管，创新义齿生产监管方式 各地要继续加大对生产企业的日常监督检查力度，提高监管效能。要采取切实有效措施，对义齿生产企业集中的重点区域，问题多发、风险隐患较多的重点企业和企业生产的重点环节进行风险排查，真正做到查问题、堵漏洞、治隐患。尤其要注重对义齿企业生产资质、采购控制、生产条件、产品标识和可追溯性以及执行相关法律法规和标准规定情况的检查。同时，要认真总结定制式义齿生产监管的规律，创新监管方式，坚持治标与治本同步，严格执法与科学管理同步，继续完善退出机制，积极探索长效监管模式。要通过政策引导，逐步淘汰落后产能，促进企业生产行为不断规范，促进产业规模化、现代化发展，确保监管工作取得成效。 四、加大查处力度，有效震慑违法者 各地要加强协同联动，确保日常监管与行政执法有效衔接，形成监管合力。要注意运用“三结合”的方式，通过日常监管与稽查处罚相结合，食品药品监管部门和卫生行政部门相结合，对生产企业流出渠道的正向检查和对医疗机构购进渠道的逆向溯源相结合等手段，切实加大监督工作的力度，依法严厉查处生产企业的违法违规行为。对检查中发现的问题，应视情节责令企业限期整改或停产整顿；发现其他违法违规行为的，按有关法规和规定严肃处理，该曝光的必须曝光，该立案的必须立案，该移送司法机关的必须移送，始终保持对违法违规生产企业打击的高压态势，对违法者形成有效震慑。 五、宣教并举，营造义齿监管良好环境 各地要强化对本辖区内义齿生产企业从业人员的培训，增强相关从业者的产品质量安全意识和风险防范意识。要建立社会监督机制，加大对公众的宣传教育力度，引导市场理性消费，促进行业自律，营造义齿生产监管良好的社会环境，推动构建政府监管、行业自律、社会协同、公众参与、法治保障的社会共治监管格局。 各级食品药品监督管理部门要统一思想，加强领导，大力践行科学监管理念，以保障公众用械安全为己任，落实企业的首付责任，规范和净化定制式义齿生产秩序，完善监管机制，加大打击力度，推进定制式义齿生产监管工作取得新成绩。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年7月5日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强定制式义齿的监督管理，严厉打击生产环节的违法违规行为，原国家食品药品监督管理局于2013年1月至4月，在全国范围内开展了定制式义齿生产监督检查，并分阶段有侧重地进行了督导。在本次检查中，各级食品药品监管部门高度重视、精心组织，对定制式义齿生产的重点内容和关键环节，进行了细致扎实的检查，严肃查处了一批违法违规企业，坚决取缔了一批无证生产黑窝点，进一步规范了企业生产经营行为，净化了市场秩序，工作取得了阶段性成效。为进一步加强定制式义齿生产监管，现就有关工作通知如下： 一、持续推进，巩固专项检查成果 各地要认真总结专项检查中取得的成绩和经验，做好跟踪检查工作，落实整改措施，推广典型经验，持续推进监管工作，不断巩固并扩大检查成果。对相关企业要“一查到底”，查一处、治一处、巩固一处。对检查中责令限期整改的企业，必须及时进行跟踪检查，督促企业整改到位，消除质量隐患；对责令停产整顿的企业，要重点关注，企业恢复生产前必须进行全面检查，严防“带病生产”；对违法违规企业，必须依法严肃处理。符合立案条件的，坚决移送有关部门处理。同时，本次专项检查结果要及时向社会通报，引导社会力量发挥监督作用。 二、严格门槛，完善义齿生产准入标准 各地要细化定制式义齿生产企业质量管理体系考核要求，严格准入门槛。结合定制式义齿生产“以单定产、定销”、企业工业化规模化水平低的特点，在取得专项检查成果的基础上，将典型经验转化为生产许可、现场检查、日常监管的要求和措施，特别是要从厂区环境控制、生产和检验设备配置、人力资源配备、义齿原材料采购控制及生产质量管理等方面进一步把好生产准入关。 三、强化监管，创新义齿生产监管方式 各地要继续加大对生产企业的日常监督检查力度，提高监管效能。要采取切实有效措施，对义齿生产企业集中的重点区域，问题多发、风险隐患较多的重点企业和企业生产的重点环节进行风险排查，真正做到查问题、堵漏洞、治隐患。尤其要注重对义齿企业生产资质、采购控制、生产条件、产品标识和可追溯性以及执行相关法律法规和标准规定情况的检查。同时，要认真总结定制式义齿生产监管的规律，创新监管方式，坚持治标与治本同步，严格执法与科学管理同步，继续完善退出机制，积极探索长效监管模式。要通过政策引导，逐步淘汰落后产能，促进企业生产行为不断规范，促进产业规模化、现代化发展，确保监管工作取得成效。 四、加大查处力度，有效震慑违法者 各地要加强协同联动，确保日常监管与行政执法有效衔接，形成监管合力。要注意运用“三结合”的方式，通过日常监管与稽查处罚相结合，食品药品监管部门和卫生行政部门相结合，对生产企业流出渠道的正向检查和对医疗机构购进渠道的逆向溯源相结合等手段，切实加大监督工作的力度，依法严厉查处生产企业的违法违规行为。对检查中发现的问题，应视情节责令企业限期整改或停产整顿；发现其他违法违规行为的，按有关法规和规定严肃处理，该曝光的必须曝光，该立案的必须立案，该移送司法机关的必须移送，始终保持对违法违规生产企业打击的高压态势，对违法者形成有效震慑。 五、宣教并举，营造义齿监管良好环境 各地要强化对本辖区内义齿生产企业从业人员的培训，增强相关从业者的产品质量安全意识和风险防范意识。要建立社会监督机制，加大对公众的宣传教育力度，引导市场理性消费，促进行业自律，营造义齿生产监管良好的社会环境，推动构建政府监管、行业自律、社会协同、公众参与、法治保障的社会共治监管格局。 各级食品药品监督管理部门要统一思想，加强领导，大力践行科学监管理念，以保障公众用械安全为己任，落实企业的首付责任，规范和净化定制式义齿生产秩序，完善监管机制，加大打击力度，推进定制式义齿生产监管工作取得新成绩。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年7月5日
国家食品药品监督管理总局关于认可云南省医疗器械检验所医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕43号 | FGWJ-2013-10276 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 云南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年12月7日至8日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对云南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所外科纱布敷料等126个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕43号 附件.doc | 云南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年12月7日至8日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对云南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所外科纱布敷料等126个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕43号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕42号 | FGWJ-2013-10275 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年6月23日至24日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心修复用人工牙等133个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕42号 附件.doc | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年6月23日至24日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心修复用人工牙等133个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕42号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕41号 | FGWJ-2013-10274 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年12月15日至16日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心临床化学体外诊断试剂（盒）等66个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕41号 附件.doc | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年12月15日至16日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心临床化学体外诊断试剂（盒）等66个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕41号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可山西省医疗器械检测中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕46号 | FGWJ-2013-10264 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 山西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年12月3日至4日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对山西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用输液器等170个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 SYJXG46 附件.doc | 山西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年12月3日至4日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对山西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用输液器等170个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 SYJXG46 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可吉林省医疗器械检验所医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕40号 | FGWJ-2013-10270 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 吉林省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年11月24日至25日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对吉林省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用精密过滤器输液器等717个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕40号 附件.doc | 吉林省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年11月24日至25日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对吉林省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用精密过滤器输液器等717个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕40号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可广西壮族自治区食品药品检验所医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕39号 | FGWJ-2013-10269 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年3月30日至31日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对广西壮族自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医用脱脂纱布（及其后续产品）等39个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕39号 附件.doc | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年3月30日至31日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对广西壮族自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医用脱脂纱布（及其后续产品）等39个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕39号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕38号 | FGWJ-2013-10268 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年8月3日至5日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心封堵器及输送器等639个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕38号 附件.doc | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年8月3日至5日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心封堵器及输送器等639个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕38号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可黑龙江省医疗器械检测所医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕37号 | FGWJ-2013-10267 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年6月2日至3日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对黑龙江省医疗器械检测所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医用脱脂棉等528个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕37号 附件.doc | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年6月2日至3日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对黑龙江省医疗器械检测所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医用脱脂棉等528个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕37号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可甘肃省医疗器械检验所医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕35号 | FGWJ-2013-10263 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 甘肃省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年5月4日至5日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对甘肃省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用输液器等598个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕35号 附件.doc | 甘肃省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年5月4日至5日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对甘肃省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用输液器等598个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕35号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可重庆医疗器械质量检测中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕45号 | FGWJ-2013-10262 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 重庆市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年4月13日至14日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对重庆医疗器械质量检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用输液、输血、注射器具化学分析方法等427个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 SYJXG45 附件.docx | 重庆市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年4月13日至14日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对重庆医疗器械质量检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用输液、输血、注射器具化学分析方法等427个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 SYJXG45 附件.docx
国家食品药品监督管理总局关于认可青海省医疗器械检测中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕44号 | FGWJ-2013-10261 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 青海省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年1月12日至13日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对青海省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等24个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 SYJXG44 附件.doc | 青海省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2013年1月12日至13日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对青海省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等24个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 SYJXG44 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕47号 | FGWJ-2013-10266 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年11月2日至4日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心超声理疗设备等43个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 SYJXG47 附件.doc | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年11月2日至4日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心超声理疗设备等43个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 SYJXG47 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于认可广州市药品检验所医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 食药监械管〔2013〕36号 | FGWJ-2013-10280 | 2013-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年12月1日至2日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对广州市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用无菌注射器等12个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕36号 附件.doc | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年12月1日至2日,原国家食品药品监督管理局组织专家组对广州市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用无菌注射器等12个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理总局 2013年7月1日 食药监械管〔2013〕36号 附件.doc
国家食品药品监督管理总局关于部分医疗器械变更审批和质量管理体系检查职责调整有关事宜的通知 | 食药监械管 〔2013〕 28号 | FGWJ-2013-10223 | 2013-06-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为贯彻落实《国务院机构改革和职能转变方案》，进一步深化医疗器械行政审批制度改革，依据《国务院办公厅关于印发国家食品药品监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2013〕24号）要求，经研究，决定将部分由国家食品药品监督管理总局承担的有关职责调整至省级食品药品监督管理部门。现就有关事项通知如下： 一、职责调整范围 （一）自2013年10月1日起，将国家食品药品监督管理总局依据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号，以下简称第16号令）第三十八条规定开展的，下述境内第三类医疗器械注册证书变更审批事项调整至省级食品药品监督管理部门实施： 1.生产企业实体不变，企业名称改变； 2.生产企业注册地址改变； 3.生产地址的文字性改变。 （二）自2013年10月1日起，将国家食品药品监督管理总局依据《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）第六十三条开展的，下述境内第三类体外诊断试剂登记事项变更审批调整至省级食品药品监督管理部门实施： 1.变更生产企业名称； 2.变更生产企业注册地址。 对境内第三类体外诊断试剂生产地址文字性变更的审批，参照变更生产企业注册地址方式，一并调整至省级食品药品监督管理部门实施。 （三）自2013年7月1日起，将原国家食品药品监督管理局药品认证管理中心（以下简称认证管理中心）组织开展的下述医疗器械和第三类体外诊断试剂质量管理体系检查（考核）工作调整至省级食品药品监督管理部门实施： 1.部分医疗器械：心脏起搏器、人工心脏瓣膜、血管内支架及导管、一次性使用塑料血袋、动物源医疗器械和同种异体医疗器械。 2.部分第三类体外诊断试剂：与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂；与血型、组织配型相关的试剂；与变态反应（过敏原）相关的试剂。 二、医疗器械变更审批职责调整有关工作要求 （一）第16号令第三十八条中“生产企业实体不变，企业名称改变”系指生产企业因收购、重组、股份转让等原因需改变企业名称，但产品生产地址、标准、生产工艺、工序等没有发生改变的情形。 （二）自2013年10月1日起，生产企业申请有关事项变更的，应向生产企业所在地省级食品药品监督管理部门递交申请。 境内第三类医疗器械注册证书有关变更申请，生产企业应依据第16号令附件10和省级食品药品监督管理部门有关医疗器械注册证书变更规定递交申请材料。其中，生产企业名称变更应提交原注册批准时的产品标准复印件和标准修改单各两份。 境内第三类体外诊断试剂有关登记事项变更和生产地址的文字性变更申请，生产企业应依据国食药监械〔2007〕229号文件附件2和省级食品药品监督管理部门有关体外诊断试剂登记事项变更规定递交有关材料。生产地址的文字性变更参照附件2中变更生产企业注册地址的要求提交申请材料。 同时，生产企业还须提交申请材料真实性自我保证声明，保证有关申请材料与原注册申请和审查批准的材料相同。必要时，省级食品药品监管部门可对申报材料真实性进行核查。 （三）各省级食品药品监督管理部门应按照第16号令第三十九和四十条要求、国食药监械〔2007〕229号文件第六十九条以及本省境内第二类医疗器械注册证书变更、体外诊断试剂登记事项变更工作程序和时限开展有关审查工作。 （四）境内第三类医疗器械注册证书变更，经审查符合规定予以变更的，应发给变更后的医疗器械注册证书。证书格式采用原国家食品药品监督管理局医疗器械注册证书格式，变更后的医疗器械注册证书用原编号，编号末尾加带括号的“更”字。同时应在注册登记表备注栏中注明变更次数和本次变更内容。 境内第三类体外诊断试剂登记事项变更和生产地址的文字性变更，经审查符合规定予以变更的，应发给《医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂）》（格式见附件）。 经审查不符合规定的，省级食品药品监督管理部门应作出不予变更的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或提起行政诉讼的权利。 （五）各省级食品药品监督管理部门应根据信息公开有关规定，对相关审批过程和审批结果予以公示，同时应每半个月将变更后医疗器械注册证书或医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂）复印件及电子信息汇总后，按照境内第一、二类医疗器械注册数据信息报送要求报送至国家食品药品监督管理总局，相关信息将通过国家食品药品监督管理总局网站对外发布。 各省级食品药品监督管理部门应按照本省档案管理要求做好相关资料存档工作，存档资料应长期或永久保管，期限不得低于16年。 （六）2013年9月30日前，国家食品药品监督管理总局已受理的有关医疗器械注册证书变更、体外诊断试剂登记事项变更申请，继续按程序审查审批。 三、质量管理体系检查职责调整有关工作要求 （一）各省级食品药品监督管理部门要对有关品种的质量管理体系检查（考核）下放后的工作应尽快做出安排、做好衔接。要完善开展质量管理体系检查（考核）工作的制度，明确检查（考核）工作程序和要求，并及时告知管理相对人，确保自2013年7月1日起，所有品种的质量管理体系检查（考核）工作能够顺利开展。 （二）各省级食品药品监督管理部门要加强对本辖区内检查员队伍的培训和管理，重点要加强对下放品种质量管理体系检查（考核）技术要求的培训，做到质量管理体系检查（考核）标准要求不降低，监管力度不放松，确保医疗器械生产企业建立与产品相适应的质量管理体系并有效运行。需要认证管理中心协助的，可向认证管理中心提出，认证管理中心应做好相关支持工作。 （三）部分医疗器械质量管理体系检查（考核）工作下放后，各省级食品药品监督管理部门要按照《关于印发医疗器械生产质量管理规范（试行）的通知》（国食药监械〔2009〕833号）和《关于印发〈体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）〉〈体外诊断试剂生产实施细则（试行）〉和〈体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核评定标准（试行）〉的通知》（国食药监械〔2007〕239号）及相关配套文件的要求，对下放的部分医疗器械生产企业进行检查，对下放的部分第三类体外诊断试剂医疗器械生产企业进行考核。认证管理中心负责对部分医疗器械质量管理体系检查（考核）工作下放后的技术指导。 （四）2013年6月30日（含6月30日）前，各省级食品药品监督管理部门对已受理的部分医疗器械和部分第三类体外诊断试剂质量管理体系检查（考核）申请，应在5个工作日内转寄认证管理中心。认证管理中心应按现有工作程序和要求及时完成相关工作。 各省级食品药品监管部门要高度重视有关职责调整工作，充分做好准备，完成信息系统调整，严格受理标准，规范审查要求，加强各级食品药品监督管理部门沟通，保证有关工作的落实。 附件：医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂） 国家食品药品监督管理总局 2013年6月21日 附件：医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂）.docx | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为贯彻落实《国务院机构改革和职能转变方案》，进一步深化医疗器械行政审批制度改革，依据《国务院办公厅关于印发国家食品药品监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2013〕24号）要求，经研究，决定将部分由国家食品药品监督管理总局承担的有关职责调整至省级食品药品监督管理部门。现就有关事项通知如下： 一、职责调整范围 （一）自2013年10月1日起，将国家食品药品监督管理总局依据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号，以下简称第16号令）第三十八条规定开展的，下述境内第三类医疗器械注册证书变更审批事项调整至省级食品药品监督管理部门实施： 1.生产企业实体不变，企业名称改变； 2.生产企业注册地址改变； 3.生产地址的文字性改变。 （二）自2013年10月1日起，将国家食品药品监督管理总局依据《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）第六十三条开展的，下述境内第三类体外诊断试剂登记事项变更审批调整至省级食品药品监督管理部门实施： 1.变更生产企业名称； 2.变更生产企业注册地址。 对境内第三类体外诊断试剂生产地址文字性变更的审批，参照变更生产企业注册地址方式，一并调整至省级食品药品监督管理部门实施。 （三）自2013年7月1日起，将原国家食品药品监督管理局药品认证管理中心（以下简称认证管理中心）组织开展的下述医疗器械和第三类体外诊断试剂质量管理体系检查（考核）工作调整至省级食品药品监督管理部门实施： 1.部分医疗器械：心脏起搏器、人工心脏瓣膜、血管内支架及导管、一次性使用塑料血袋、动物源医疗器械和同种异体医疗器械。 2.部分第三类体外诊断试剂：与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂；与血型、组织配型相关的试剂；与变态反应（过敏原）相关的试剂。 二、医疗器械变更审批职责调整有关工作要求 （一）第16号令第三十八条中“生产企业实体不变，企业名称改变”系指生产企业因收购、重组、股份转让等原因需改变企业名称，但产品生产地址、标准、生产工艺、工序等没有发生改变的情形。 （二）自2013年10月1日起，生产企业申请有关事项变更的，应向生产企业所在地省级食品药品监督管理部门递交申请。 境内第三类医疗器械注册证书有关变更申请，生产企业应依据第16号令附件10和省级食品药品监督管理部门有关医疗器械注册证书变更规定递交申请材料。其中，生产企业名称变更应提交原注册批准时的产品标准复印件和标准修改单各两份。 境内第三类体外诊断试剂有关登记事项变更和生产地址的文字性变更申请，生产企业应依据国食药监械〔2007〕229号文件附件2和省级食品药品监督管理部门有关体外诊断试剂登记事项变更规定递交有关材料。生产地址的文字性变更参照附件2中变更生产企业注册地址的要求提交申请材料。 同时，生产企业还须提交申请材料真实性自我保证声明，保证有关申请材料与原注册申请和审查批准的材料相同。必要时，省级食品药品监管部门可对申报材料真实性进行核查。 （三）各省级食品药品监督管理部门应按照第16号令第三十九和四十条要求、国食药监械〔2007〕229号文件第六十九条以及本省境内第二类医疗器械注册证书变更、体外诊断试剂登记事项变更工作程序和时限开展有关审查工作。 （四）境内第三类医疗器械注册证书变更，经审查符合规定予以变更的，应发给变更后的医疗器械注册证书。证书格式采用原国家食品药品监督管理局医疗器械注册证书格式，变更后的医疗器械注册证书用原编号，编号末尾加带括号的“更”字。同时应在注册登记表备注栏中注明变更次数和本次变更内容。 境内第三类体外诊断试剂登记事项变更和生产地址的文字性变更，经审查符合规定予以变更的，应发给《医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂）》（格式见附件）。 经审查不符合规定的，省级食品药品监督管理部门应作出不予变更的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或提起行政诉讼的权利。 （五）各省级食品药品监督管理部门应根据信息公开有关规定，对相关审批过程和审批结果予以公示，同时应每半个月将变更后医疗器械注册证书或医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂）复印件及电子信息汇总后，按照境内第一、二类医疗器械注册数据信息报送要求报送至国家食品药品监督管理总局，相关信息将通过国家食品药品监督管理总局网站对外发布。 各省级食品药品监督管理部门应按照本省档案管理要求做好相关资料存档工作，存档资料应长期或永久保管，期限不得低于16年。 （六）2013年9月30日前，国家食品药品监督管理总局已受理的有关医疗器械注册证书变更、体外诊断试剂登记事项变更申请，继续按程序审查审批。 三、质量管理体系检查职责调整有关工作要求 （一）各省级食品药品监督管理部门要对有关品种的质量管理体系检查（考核）下放后的工作应尽快做出安排、做好衔接。要完善开展质量管理体系检查（考核）工作的制度，明确检查（考核）工作程序和要求，并及时告知管理相对人，确保自2013年7月1日起，所有品种的质量管理体系检查（考核）工作能够顺利开展。 （二）各省级食品药品监督管理部门要加强对本辖区内检查员队伍的培训和管理，重点要加强对下放品种质量管理体系检查（考核）技术要求的培训，做到质量管理体系检查（考核）标准要求不降低，监管力度不放松，确保医疗器械生产企业建立与产品相适应的质量管理体系并有效运行。需要认证管理中心协助的，可向认证管理中心提出，认证管理中心应做好相关支持工作。 （三）部分医疗器械质量管理体系检查（考核）工作下放后，各省级食品药品监督管理部门要按照《关于印发医疗器械生产质量管理规范（试行）的通知》（国食药监械〔2009〕833号）和《关于印发〈体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）〉〈体外诊断试剂生产实施细则（试行）〉和〈体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核评定标准（试行）〉的通知》（国食药监械〔2007〕239号）及相关配套文件的要求，对下放的部分医疗器械生产企业进行检查，对下放的部分第三类体外诊断试剂医疗器械生产企业进行考核。认证管理中心负责对部分医疗器械质量管理体系检查（考核）工作下放后的技术指导。 （四）2013年6月30日（含6月30日）前，各省级食品药品监督管理部门对已受理的部分医疗器械和部分第三类体外诊断试剂质量管理体系检查（考核）申请，应在5个工作日内转寄认证管理中心。认证管理中心应按现有工作程序和要求及时完成相关工作。 各省级食品药品监管部门要高度重视有关职责调整工作，充分做好准备，完成信息系统调整，严格受理标准，规范审查要求，加强各级食品药品监督管理部门沟通，保证有关工作的落实。 附件：医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂） 国家食品药品监督管理总局 2013年6月21日 附件：医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂）.docx
国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准的通知 | 食药监〔2013〕18号 | FGWJ-2013-10150 | 2013-05-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强体外诊断试剂（医疗器械）经营企业的监督管理，规范相关产品的经营行为，根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局令第15号），对第二类、第三类体外诊断试剂（医疗器械）的经营许可，国家食品药品监督管理总局制定了《体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准》。现印发给你们，请遵照执行。 体外诊断试剂（医疗器械）经营企业的开办申请程序，按《医疗器械经营企业许可证管理办法》的有关规定执行。 原国家食品药品监督管理局发布的关于体外诊断试剂（医疗器械）经营监管工作的文件与本通知不一致的，以本通知为准。 附件：体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准 国家食品药品监督管理总局 2013年5月16日 附件 体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准 第一章 机构与人员 第一条 体外诊断试剂（医疗器械）经营企业的法定代表人或企业负责人、质量管理人员无《医疗器械监督管理条例》第四十条规定的情形。 企业负责人应具有大专以上学历，熟悉国家有关体外诊断试剂管理的法律、法规、规章和所经营体外诊断试剂的知识。 第二条 应有与经营规模相适应的质量管理人员，质量管理人员应行使质量管理职能，对诊断试剂质量具有裁决权。其中1人为主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。 质量管理人员应在职在岗，不得兼职。 第三条 验收、售后服务人员应具有检验学中专以上学历；企业保管、销售等工作人员，应具有高中或中专以上文化程度。 第四条 质量管理、验收、保管、销售等工作岗位的人员，应接受上岗培训，考试合格，方可上岗。 第二章 制度与管理 第五条 应根据医疗器械管理的法律法规和相关文件制定符合企业实际的质量管理文件，包括质量管理制度、职责、工作程序。 （一）质量管理制度应包括：质量管理文件的管理，内部评审的规定，质量否决的规定，诊断试剂购进、验收、储存、销售、出库、运输、售后服务的管理，诊断试剂有效期的管理，不合格诊断试剂的管理，退货诊断试剂的管理，设施设备的管理，人员培训的管理，人员健康状况的管理，计算机信息化管理。 （二）质量管理职责应包括：质量管理、购进、验收、储存、销售、运输、售后服务、信息技术等岗位的职责。 （三）工作程序应包括：质量管理文件管理的程序，诊断试剂购进、验收、储存、销售、出库、运输、售后服务等程序，诊断试剂销后退回的程序，不合格诊断试剂的确认及处理程序。 第六条 应建立购进、验收、销售、出库、运输等内容的质量管理记录。 第三章 设施与设备 第七条 应有明亮整洁的办公、营业场所，其面积应与经营规模相适应，但不得少于100平方米。 第八条 应设置符合诊断试剂储存要求的仓库，其面积应与经营规模相适应，但不得少于60平方米，且库区环境整洁，无污染源；诊断试剂储存作业区应与经营、办公等其他区域有效隔离；库房内墙、顶和地面应光洁、平整，门窗结构严密。 第九条 住宅用房不得用作仓库。 第十条 应设置储存诊断试剂的冷库，其容积应与经营规模相适应，但不得小于20立方米。冷库应配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备，备用发电机组或安装双路电路，备用制冷机组。 第十一条 储存诊断试剂的仓库应有以下设施和设备： （一）诊断试剂与地面之间有效隔离的设备； （二）通风及避免阳光直射的设备； （三）有效调控、检测温湿度的设备； （四）符合储存作业要求的照明设备； （五）不合格诊断试剂、退货诊断试剂专用存放区域或设施设备； （六）包装物料的储存场所和设备； （七）诊断试剂的质量状态应实行色标管理，待确定诊断试剂为黄色，合格诊断试剂为绿色，不合格诊断试剂为红色。 第十二条 应有与经营规模和经营品种相适应，符合诊断试剂储存温度等特性要求的运输设施设备。 第十三条 应有计算机管理信息系统，能满足诊断试剂经营管理全过程及质量控制的有关要求，并有可以实现接受当地食品药品监督管理部门监管的条件。 第十四条 应对所用设施和设备的检查、保养、校准、维修、清洁建立档案。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强体外诊断试剂（医疗器械）经营企业的监督管理，规范相关产品的经营行为，根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局令第15号），对第二类、第三类体外诊断试剂（医疗器械）的经营许可，国家食品药品监督管理总局制定了《体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准》。现印发给你们，请遵照执行。 体外诊断试剂（医疗器械）经营企业的开办申请程序，按《医疗器械经营企业许可证管理办法》的有关规定执行。 原国家食品药品监督管理局发布的关于体外诊断试剂（医疗器械）经营监管工作的文件与本通知不一致的，以本通知为准。 附件：体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准 国家食品药品监督管理总局 2013年5月16日 附件 体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准 第一章 机构与人员 第一条 体外诊断试剂（医疗器械）经营企业的法定代表人或企业负责人、质量管理人员无《医疗器械监督管理条例》第四十条规定的情形。 企业负责人应具有大专以上学历，熟悉国家有关体外诊断试剂管理的法律、法规、规章和所经营体外诊断试剂的知识。 第二条 应有与经营规模相适应的质量管理人员，质量管理人员应行使质量管理职能，对诊断试剂质量具有裁决权。其中1人为主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。 质量管理人员应在职在岗，不得兼职。 第三条 验收、售后服务人员应具有检验学中专以上学历；企业保管、销售等工作人员，应具有高中或中专以上文化程度。 第四条 质量管理、验收、保管、销售等工作岗位的人员，应接受上岗培训，考试合格，方可上岗。 第二章 制度与管理 第五条 应根据医疗器械管理的法律法规和相关文件制定符合企业实际的质量管理文件，包括质量管理制度、职责、工作程序。 （一）质量管理制度应包括：质量管理文件的管理，内部评审的规定，质量否决的规定，诊断试剂购进、验收、储存、销售、出库、运输、售后服务的管理，诊断试剂有效期的管理，不合格诊断试剂的管理，退货诊断试剂的管理，设施设备的管理，人员培训的管理，人员健康状况的管理，计算机信息化管理。 （二）质量管理职责应包括：质量管理、购进、验收、储存、销售、运输、售后服务、信息技术等岗位的职责。 （三）工作程序应包括：质量管理文件管理的程序，诊断试剂购进、验收、储存、销售、出库、运输、售后服务等程序，诊断试剂销后退回的程序，不合格诊断试剂的确认及处理程序。 第六条 应建立购进、验收、销售、出库、运输等内容的质量管理记录。 第三章 设施与设备 第七条 应有明亮整洁的办公、营业场所，其面积应与经营规模相适应，但不得少于100平方米。 第八条 应设置符合诊断试剂储存要求的仓库，其面积应与经营规模相适应，但不得少于60平方米，且库区环境整洁，无污染源；诊断试剂储存作业区应与经营、办公等其他区域有效隔离；库房内墙、顶和地面应光洁、平整，门窗结构严密。 第九条 住宅用房不得用作仓库。 第十条 应设置储存诊断试剂的冷库，其容积应与经营规模相适应，但不得小于20立方米。冷库应配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备，备用发电机组或安装双路电路，备用制冷机组。 第十一条 储存诊断试剂的仓库应有以下设施和设备： （一）诊断试剂与地面之间有效隔离的设备； （二）通风及避免阳光直射的设备； （三）有效调控、检测温湿度的设备； （四）符合储存作业要求的照明设备； （五）不合格诊断试剂、退货诊断试剂专用存放区域或设施设备； （六）包装物料的储存场所和设备； （七）诊断试剂的质量状态应实行色标管理，待确定诊断试剂为黄色，合格诊断试剂为绿色，不合格诊断试剂为红色。 第十二条 应有与经营规模和经营品种相适应，符合诊断试剂储存温度等特性要求的运输设施设备。 第十三条 应有计算机管理信息系统，能满足诊断试剂经营管理全过程及质量控制的有关要求，并有可以实现接受当地食品药品监督管理部门监管的条件。 第十四条 应对所用设施和设备的检查、保养、校准、维修、清洁建立档案。
国家食品药品监督管理总局办公厅关于加强医用防护口罩、医用防护服等流感防控医疗器械监管工作的通知 | 食药监办〔2013〕5号 | FGWJ-2013-10116 | 2013-04-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为做好H7N9流感的防控工作，确保防控H7N9流感所需医疗器械的质量，现就加强医用防护口罩、医用防护服、呼吸机、麻醉机、体外诊断试剂等防控H7N9流感有关医疗器械的监管工作通知如下： 一、高度重视防控H7N9流感有关医疗器械的监管工作。要切实加强工作领导和部署，把防控H7N9流感有关医疗器械的监管工作作为当前医疗器械监管工作的重点任务抓好、做实。 二、全面及时掌握本辖区内防控H7N9流感有关医疗器械生产企业的生产动态、销售情况，以及在经营企业中的各类产品销售情况，做好企业监督指导工作，督促企业规范生产、经营，保证防控产品的质量安全。 三、立即组织人员对本辖区内防控H7N9流感有关医疗器械的生产、经营企业进行监督检查。 （一）生产企业重点检查： 企业是否建立质量管理体系并保持有效运行；企业生产的产品是否取得医疗器械产品注册证，是否按质量标准生产，并检验合格；原材料控制是否到位，是否有进厂检验记录并能满足规定的性能要求；企业的生产条件是否能够满足产品生产要求；企业产品的说明书、标签、标识是否符合有关规定。 （二）经营企业重点检查： 企业是否按照批准的范围经营；企业经营的防控H7N9流感有关医疗器械是否合法产品；企业是否在符合经营企业检查验收标准所规定的条件下经营，是否建立了完善的购销记录，保证满足产品追踪和追溯要求。 四、及时了解辖区内针对H7N9病毒的体外诊断试剂的研制情况，加强指导，督促企业严格按照《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》和《医疗器械应急审批程序》等规定申请产品注册。 五、对监督检查中发现的违法违规生产、经营活动要依法严肃处理，同时采取有力措施严厉打击非法产品。 六、加强防控H7N9流感有关医疗器械的监管信息沟通，保证监管信息及时上报。总局将根据情况组织防控H7N9流感有关医疗器械监管工作督查。 国家食品药品监督管理总局办公厅 （国家食品药品监督管理局办公室代章） 2013年4月8日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为做好H7N9流感的防控工作，确保防控H7N9流感所需医疗器械的质量，现就加强医用防护口罩、医用防护服、呼吸机、麻醉机、体外诊断试剂等防控H7N9流感有关医疗器械的监管工作通知如下： 一、高度重视防控H7N9流感有关医疗器械的监管工作。要切实加强工作领导和部署，把防控H7N9流感有关医疗器械的监管工作作为当前医疗器械监管工作的重点任务抓好、做实。 二、全面及时掌握本辖区内防控H7N9流感有关医疗器械生产企业的生产动态、销售情况，以及在经营企业中的各类产品销售情况，做好企业监督指导工作，督促企业规范生产、经营，保证防控产品的质量安全。 三、立即组织人员对本辖区内防控H7N9流感有关医疗器械的生产、经营企业进行监督检查。 （一）生产企业重点检查： 企业是否建立质量管理体系并保持有效运行；企业生产的产品是否取得医疗器械产品注册证，是否按质量标准生产，并检验合格；原材料控制是否到位，是否有进厂检验记录并能满足规定的性能要求；企业的生产条件是否能够满足产品生产要求；企业产品的说明书、标签、标识是否符合有关规定。 （二）经营企业重点检查： 企业是否按照批准的范围经营；企业经营的防控H7N9流感有关医疗器械是否合法产品；企业是否在符合经营企业检查验收标准所规定的条件下经营，是否建立了完善的购销记录，保证满足产品追踪和追溯要求。 四、及时了解辖区内针对H7N9病毒的体外诊断试剂的研制情况，加强指导，督促企业严格按照《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》和《医疗器械应急审批程序》等规定申请产品注册。 五、对监督检查中发现的违法违规生产、经营活动要依法严肃处理，同时采取有力措施严厉打击非法产品。 六、加强防控H7N9流感有关医疗器械的监管信息沟通，保证监管信息及时上报。总局将根据情况组织防控H7N9流感有关医疗器械监管工作督查。 国家食品药品监督管理总局办公厅 （国家食品药品监督管理局办公室代章） 2013年4月8日
国家食品药品监督管理总局办公厅关于可降解泪道栓子等53个产品分类界定的通知 | 食药监办〔2013〕11号 | FGWJ-2013-10129 | 2013-04-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对可降解泪道栓子等53个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（7个）： （一）可降解泪道栓子：由L-丙交酯-己内酯共聚物制成。从泪小点植入，通过机械阻塞泪液流出的通道，贮存眼表泪液量。用于缓解和治疗各种干眼症等病症。分类编码：6866。 （二）青光眼引流膜：由L-丙交酯－乙交酯共聚物经采用纳米静电纺丝技术制成，具有纤维织构。用于针对青光眼的复合型小梁切除手术，防止术后滤过道瘢痕化。分类编码：6866。 （三）PTCA手术用Y型连接阀：由Y形连接体、垫片、垫片O形圈、卡环和垫圈组成。用于经皮经腔冠脉血管成型术（PTCA）和其他需要导引导管的血管内手术过程中，引导、放置及锁定导管导丝。分类编码6877。 （四）CD4检测试剂盒（免疫组化）：由即用型抗人CD4抗体、通用型HRP标记二抗、DAB染色液、阳性对照片组成。用于免疫组织化学法，对石蜡组织切片、冰冻组织切片中CD4蛋白进行标识。分类编码6840。 （五）难辨梭菌谷氨酸脱氢酶检测试剂盒（胶体金法）：由检测板和粪便采样器组成。其中试剂部分包含胶体金标记的抗难辨梭菌谷氨酸脱氢酶的抗体A（鼠），抗谷氨酸脱氢酶抗体B（鼠）和鼠IgG多克隆抗体用于检测人类粪便样本中的谷氨酸脱氢酶，以特异性鉴别难辨梭菌。分类编码6840。 （六）即溶止血微粉：主要由羟乙基纤维素组成。用于体表创伤止血、急救创伤止血、创面护理、防粘连。分类编码6864。 （七）二尖瓣成形夹及导管输送系统：由一个输送系统和一个二尖瓣夹组成，其中输送系统由输送导管和可扭控套管组成。成形夹用于夹住二尖瓣，以使其关闭不全的状况有所改善，从而减轻二尖瓣的返流状况。分类编码：6846。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（17个）： （一）静脉曲张手术工具：由塑料手柄、不锈钢切刀及钢管、不锈钢外套钢管、切刀拔纽部件组成。无菌产品。用于静脉曲张手术时大隐静脉的剥离和切断。分类编码6801。 （二）推结器：由头端和把柄组成。头端有缝线穿入孔。用于胸腔手术中，可将体外缝线结推到体表面或胸腔内。分类编码6807。 （三）软组织牵开器：由镍钛合金和不锈钢制成。一次性使用。用于心脏外科手术中，将其放入肋间从而牵开组织形成手术操作口，可见胸腔内结构。分类编码6807。 （四）瓣膜安装工具套件：由推结器、瓣膜探测针、瓣膜安置器组成。推结器用于体外缝线结推到体表面或胸腔内；瓣膜探针用于检验机械瓣膜瓣叶的灵活性；安置器用于放置机械瓣膜。分类编码6807。 （五）瓣叶开合测瓣器：由医用硅橡胶制成的探针。用于检测机械心脏瓣膜的瓣叶的灵活性。分类编码6807。 （六）皮肤点刺盒：由聚甲基丙烯酸甲酯聚合物等制成。由测试头和盘组成。用于过敏人群过敏原的测试工具。分类编码6815。 （七）口腔科用抛光刷：由刷毛和杆部组成；刷毛由含有碳化硅磨料的聚酰胺组成，杆部由镀金黄铜组成。用于临床中抛光修复体，以及在预防治疗过程中去除牙龈附近的变色。分类编码6855。 （八）粪便分析工作站：由工作站控制台、染色输送带、全自动双吸样针、光学流动计数池（OSA）、便携式试管座等组成。与粪便寄生虫离心管配套使用，离心粪便、浓缩寄生虫等，以利于镜检分析。分类编码6841。 （九）微量采血管：由医用聚丙烯制成，管内壁附着乙二胺四乙酸（EDTA)。用于病人末梢血的采集。分类编码6841。 （十）血小板功能检测试剂盒：由一根毛细管、一个样本池以及一个中央带孔隙的生化活性膜组成。生化活性膜包被有二磷酸腺苷（ADP）、钙离子和前列腺素E1（PGE1）等。用于血小板功能，如P2Y12受体功能的检测。分类编码6840。 （十一）酶免分析加样系统：由吸管和自动化装置等组成，用于酶联免疫吸附试验中加入抗原、抗体、酶或底物等，以进行相应的免疫反应或酶的催化反应。分类编码6840。 （十二）心房牵开器：由三角支架和牵开叶片、镊子组成。由医用不锈钢制成。用于瓣膜手术中，牵开右心房前壁以暴露二尖瓣，便于观察内部和外部心脏结构。分类编码6807。 （十三）瓣膜手术用钳：由医用不锈钢制成。用于瓣膜手术中抓取和移除心脏结构上的硬物质，如钙化物质和纤维组织。分类编码6807。 （十四）微创心外科手术用镊：由医用不锈钢制成。在微创心外科手术中用于夹捏和操作心脏结构。分类编码6807。 （十五）一次性使用无菌鼻窦导引导管：由转角头端、杆体、吸液管座、吸液管及连接组件组成。用于鼻窦手术时，为球囊导管和鼻窦照明系统进入鼻窦腔提供一条通路。分类编码6866。 （十六）硬膜外腔穿刺指示器：由腔体、单向阀、指示膜、O型环等组成。在硬膜外麻醉穿刺进程中为穿刺针针尖抵达硬膜外腔提供一个明确的、可视化的信号指示。分类编码6815。 （十七）角膜散光定量检查镜：检查镜上有两片平凸柱面透镜。在进行白内障摘除、角膜移植等眼内手术及各种角膜屈光性手术时，可在眼科手术显微镜下检查被手术眼的角膜表面散光度。分类编码6822。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（4个）： （一）内窥镜咬口：由聚甲醛制成。用于使用内窥镜时使患者保持开口的状态，避免咬损窥镜设备。分类编码6866。 （二）DNA样品保持卡：由含有化学物质涂层的纤维素纸张并和普通纤维素纸张（记录样品信息用）组成。用于DNA样品的室温稳定化保存和运输。分类编码6840。 （三）肋骨牵开器：由医用不锈钢制成。用于主动脉瓣、二尖瓣或其他微创心脏外科手术中，通过物理牵开作用牵开肋骨，以扩大手术视野。可重复使用。分类编码6807。 （四）腱索缝线量规：由医用不锈钢制成。用于瓣膜手术中测量心脏腱索长度。分类编码6807。 四、不作为医疗器械管理的产品（25个）： （一）伤口愈合酶藻胶敷料：由藻酸盐、酶系统（葡萄糖氧化酶、乳过氧化物酶、葡萄糖、愈创木酚）、山梨酸钾、缓冲剂、纯化水等组成。适用于中度至重度的渗出性伤口。 （二）身体保护装置：由弹性材料等组成。用于保护膝部、肘部、脚踝和腰部等。 （三）无菌袋：由聚乙烯材料制成。用于在手术过程中套罩在设备附件上以防止被血液污染。 （四）抗病毒凝胶：由皂土和木糖醇制成。用于减轻感冒症状。 （五）耳道清洁器：由生理海水、外壳、内胆、喷嘴和喷嘴盖组成。用于清洗耳垢，维持耳道清洁。 （六）聚维酮碘创面敷料：由纤维织物，聚维酮碘药膏（聚乙二醇、聚维酮碘、纯净水等）和隔离纸组成。用于处理溃疡伤口，保护轻度烧伤和轻度伤口创面不被污染。 （七）一次性使用医用针垫：由海绵、硬卡纸、胶纸组成。用于收集手术后所用刀针等利器，以防丢失。 （八）液体伤口敷料：由聚乙二醇400、双癸基二甲基氯化铵、N-烷基二甲基苄基氯化铵、邻苯二甲醛及酒精组成。用于创面的处理，促进创面愈合、防止组织粘连，具有杀灭细菌、预防感染、灭活病毒的作用。 （九）口腔滋润人体润滑液凝胶：由山梨醇、麦芽糖醇、甘油聚甲基丙烯酸酯等材料制成。用于缓解口腔干燥带来的干燥感觉和不适。 （十）保湿人体润滑液：由水、甘油、丙二醇、羟乙基纤维素、茴香酸、氢氧化钠、乙酰丙酸、柠檬酸等组成。缓解阴道干涩及相关症状，减少性交过程中的不适和疼痛感。 （十一）乳酸人体润滑液：由水、丙二醇、羟丙基甲基纤维素、乳酸钠、乳酸、肝糖、茴香酸、乙酰丙酸、氢氧化钠等组成。用于控制阴道内PH值，缓解阴道干、痒、不适感。 （十二）氯化钠溶液滴鼻剂：由生理盐水组成。用于冲洗或清洁干燥堵塞的鼻腔。可用于儿童和成人。 （十三）组织安全定向盒：由组织盒和海绵组成，组织盒底部有若干孔。用于人体组织切片前对人体组织进行定向固定。 （十四）CHO细胞培养基：由无机盐、氨基酸、维生素、葡萄糖、微量元素、生长促进剂组成等组成。用于蛋白质药物及抗体的细胞培养。 （十五）Vero细胞培养基：由无机盐、氨基酸、维生素、葡萄糖、微量元素、生长促进剂等组成。用于vero细胞培养，从而生产脊髓灰质炎、狂犬病毒、乙脑病毒等疫苗。 （十六）T－细胞培养基：由无机盐、氨基酸、维生素、葡萄糖、微量元素、生长促进剂组成。用于培养从癌症患者体内取出的T-细胞，经过培养增值及分离后，再输回病人体内杀灭癌症细胞。 （十七）包埋模具：由凹槽状模具组成。用于组织包埋，将组织包埋到石蜡中。 （十八）非定值质控品：由血清或血浆制备。用于体外诊断试剂实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 （十九）玻片储藏盒：由聚丙烯或聚苯乙烯材料制成。用于储存载玻片，确保完全保护玻片。 （二十）婴儿吸鼻器：由吸鼻器和一次性管嘴组成。用于清除婴儿受凉引起的婴儿鼻腔堵塞物、分泌物。 （二十一）粘性敷料清除液：由粘性敷料清除液、涂抹管和外包装组成。清除液的主要成分为无臭的氢化石脑油溶剂。用于清除皮肤表面的胶带、胶布、胶条等粘性敷料材料及其残留物。 （二十二）呼吸管路细菌过滤器：由过滤器滤膜、外壳和顶盖等组成。用于呼吸管路呼气端,过滤气体中的细菌、病毒，保护机器、环境。 （二十三）润喉片：由黄色素、卡波姆、透明质酸钠、甘露醇、碳酸氢钠、木糖醇、柠檬酸、聚乙二醇、天冬甜二肽和调味剂等组成。含化后，形成一个含有透明质酸的水凝胶络合物粘附在咽喉粘膜上，形成一层保护膜，使其免受外部环境的刺激。 （二十四）鼻可乐：由精制芝麻油、碳酸二辛脂、橙皮油、柠檬油、抗氧化剂混合物等组成。使用时向鼻腔喷出喷雾，用于干燥或受损鼻粘膜的治疗和增湿等。 （二十五）生物长效抗菌液：由双葵基二甲基氯化铵、N-烷基二甲基苄基氯化铵、溶菌酶、聚乙二醇400及酒精组成。用于创面、痂面的处理，促进创面愈合、防止组织粘连。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年4月24日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理总局组织有关单位和专家对可降解泪道栓子等53个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（7个）： （一）可降解泪道栓子：由L-丙交酯-己内酯共聚物制成。从泪小点植入，通过机械阻塞泪液流出的通道，贮存眼表泪液量。用于缓解和治疗各种干眼症等病症。分类编码：6866。 （二）青光眼引流膜：由L-丙交酯－乙交酯共聚物经采用纳米静电纺丝技术制成，具有纤维织构。用于针对青光眼的复合型小梁切除手术，防止术后滤过道瘢痕化。分类编码：6866。 （三）PTCA手术用Y型连接阀：由Y形连接体、垫片、垫片O形圈、卡环和垫圈组成。用于经皮经腔冠脉血管成型术（PTCA）和其他需要导引导管的血管内手术过程中，引导、放置及锁定导管导丝。分类编码6877。 （四）CD4检测试剂盒（免疫组化）：由即用型抗人CD4抗体、通用型HRP标记二抗、DAB染色液、阳性对照片组成。用于免疫组织化学法，对石蜡组织切片、冰冻组织切片中CD4蛋白进行标识。分类编码6840。 （五）难辨梭菌谷氨酸脱氢酶检测试剂盒（胶体金法）：由检测板和粪便采样器组成。其中试剂部分包含胶体金标记的抗难辨梭菌谷氨酸脱氢酶的抗体A（鼠），抗谷氨酸脱氢酶抗体B（鼠）和鼠IgG多克隆抗体用于检测人类粪便样本中的谷氨酸脱氢酶，以特异性鉴别难辨梭菌。分类编码6840。 （六）即溶止血微粉：主要由羟乙基纤维素组成。用于体表创伤止血、急救创伤止血、创面护理、防粘连。分类编码6864。 （七）二尖瓣成形夹及导管输送系统：由一个输送系统和一个二尖瓣夹组成，其中输送系统由输送导管和可扭控套管组成。成形夹用于夹住二尖瓣，以使其关闭不全的状况有所改善，从而减轻二尖瓣的返流状况。分类编码：6846。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（17个）： （一）静脉曲张手术工具：由塑料手柄、不锈钢切刀及钢管、不锈钢外套钢管、切刀拔纽部件组成。无菌产品。用于静脉曲张手术时大隐静脉的剥离和切断。分类编码6801。 （二）推结器：由头端和把柄组成。头端有缝线穿入孔。用于胸腔手术中，可将体外缝线结推到体表面或胸腔内。分类编码6807。 （三）软组织牵开器：由镍钛合金和不锈钢制成。一次性使用。用于心脏外科手术中，将其放入肋间从而牵开组织形成手术操作口，可见胸腔内结构。分类编码6807。 （四）瓣膜安装工具套件：由推结器、瓣膜探测针、瓣膜安置器组成。推结器用于体外缝线结推到体表面或胸腔内；瓣膜探针用于检验机械瓣膜瓣叶的灵活性；安置器用于放置机械瓣膜。分类编码6807。 （五）瓣叶开合测瓣器：由医用硅橡胶制成的探针。用于检测机械心脏瓣膜的瓣叶的灵活性。分类编码6807。 （六）皮肤点刺盒：由聚甲基丙烯酸甲酯聚合物等制成。由测试头和盘组成。用于过敏人群过敏原的测试工具。分类编码6815。 （七）口腔科用抛光刷：由刷毛和杆部组成；刷毛由含有碳化硅磨料的聚酰胺组成，杆部由镀金黄铜组成。用于临床中抛光修复体，以及在预防治疗过程中去除牙龈附近的变色。分类编码6855。 （八）粪便分析工作站：由工作站控制台、染色输送带、全自动双吸样针、光学流动计数池（OSA）、便携式试管座等组成。与粪便寄生虫离心管配套使用，离心粪便、浓缩寄生虫等，以利于镜检分析。分类编码6841。 （九）微量采血管：由医用聚丙烯制成，管内壁附着乙二胺四乙酸（EDTA)。用于病人末梢血的采集。分类编码6841。 （十）血小板功能检测试剂盒：由一根毛细管、一个样本池以及一个中央带孔隙的生化活性膜组成。生化活性膜包被有二磷酸腺苷（ADP）、钙离子和前列腺素E1（PGE1）等。用于血小板功能，如P2Y12受体功能的检测。分类编码6840。 （十一）酶免分析加样系统：由吸管和自动化装置等组成，用于酶联免疫吸附试验中加入抗原、抗体、酶或底物等，以进行相应的免疫反应或酶的催化反应。分类编码6840。 （十二）心房牵开器：由三角支架和牵开叶片、镊子组成。由医用不锈钢制成。用于瓣膜手术中，牵开右心房前壁以暴露二尖瓣，便于观察内部和外部心脏结构。分类编码6807。 （十三）瓣膜手术用钳：由医用不锈钢制成。用于瓣膜手术中抓取和移除心脏结构上的硬物质，如钙化物质和纤维组织。分类编码6807。 （十四）微创心外科手术用镊：由医用不锈钢制成。在微创心外科手术中用于夹捏和操作心脏结构。分类编码6807。 （十五）一次性使用无菌鼻窦导引导管：由转角头端、杆体、吸液管座、吸液管及连接组件组成。用于鼻窦手术时，为球囊导管和鼻窦照明系统进入鼻窦腔提供一条通路。分类编码6866。 （十六）硬膜外腔穿刺指示器：由腔体、单向阀、指示膜、O型环等组成。在硬膜外麻醉穿刺进程中为穿刺针针尖抵达硬膜外腔提供一个明确的、可视化的信号指示。分类编码6815。 （十七）角膜散光定量检查镜：检查镜上有两片平凸柱面透镜。在进行白内障摘除、角膜移植等眼内手术及各种角膜屈光性手术时，可在眼科手术显微镜下检查被手术眼的角膜表面散光度。分类编码6822。 三、作为Ⅰ类医疗器械管理的产品（4个）： （一）内窥镜咬口：由聚甲醛制成。用于使用内窥镜时使患者保持开口的状态，避免咬损窥镜设备。分类编码6866。 （二）DNA样品保持卡：由含有化学物质涂层的纤维素纸张并和普通纤维素纸张（记录样品信息用）组成。用于DNA样品的室温稳定化保存和运输。分类编码6840。 （三）肋骨牵开器：由医用不锈钢制成。用于主动脉瓣、二尖瓣或其他微创心脏外科手术中，通过物理牵开作用牵开肋骨，以扩大手术视野。可重复使用。分类编码6807。 （四）腱索缝线量规：由医用不锈钢制成。用于瓣膜手术中测量心脏腱索长度。分类编码6807。 四、不作为医疗器械管理的产品（25个）： （一）伤口愈合酶藻胶敷料：由藻酸盐、酶系统（葡萄糖氧化酶、乳过氧化物酶、葡萄糖、愈创木酚）、山梨酸钾、缓冲剂、纯化水等组成。适用于中度至重度的渗出性伤口。 （二）身体保护装置：由弹性材料等组成。用于保护膝部、肘部、脚踝和腰部等。 （三）无菌袋：由聚乙烯材料制成。用于在手术过程中套罩在设备附件上以防止被血液污染。 （四）抗病毒凝胶：由皂土和木糖醇制成。用于减轻感冒症状。 （五）耳道清洁器：由生理海水、外壳、内胆、喷嘴和喷嘴盖组成。用于清洗耳垢，维持耳道清洁。 （六）聚维酮碘创面敷料：由纤维织物，聚维酮碘药膏（聚乙二醇、聚维酮碘、纯净水等）和隔离纸组成。用于处理溃疡伤口，保护轻度烧伤和轻度伤口创面不被污染。 （七）一次性使用医用针垫：由海绵、硬卡纸、胶纸组成。用于收集手术后所用刀针等利器，以防丢失。 （八）液体伤口敷料：由聚乙二醇400、双癸基二甲基氯化铵、N-烷基二甲基苄基氯化铵、邻苯二甲醛及酒精组成。用于创面的处理，促进创面愈合、防止组织粘连，具有杀灭细菌、预防感染、灭活病毒的作用。 （九）口腔滋润人体润滑液凝胶：由山梨醇、麦芽糖醇、甘油聚甲基丙烯酸酯等材料制成。用于缓解口腔干燥带来的干燥感觉和不适。 （十）保湿人体润滑液：由水、甘油、丙二醇、羟乙基纤维素、茴香酸、氢氧化钠、乙酰丙酸、柠檬酸等组成。缓解阴道干涩及相关症状，减少性交过程中的不适和疼痛感。 （十一）乳酸人体润滑液：由水、丙二醇、羟丙基甲基纤维素、乳酸钠、乳酸、肝糖、茴香酸、乙酰丙酸、氢氧化钠等组成。用于控制阴道内PH值，缓解阴道干、痒、不适感。 （十二）氯化钠溶液滴鼻剂：由生理盐水组成。用于冲洗或清洁干燥堵塞的鼻腔。可用于儿童和成人。 （十三）组织安全定向盒：由组织盒和海绵组成，组织盒底部有若干孔。用于人体组织切片前对人体组织进行定向固定。 （十四）CHO细胞培养基：由无机盐、氨基酸、维生素、葡萄糖、微量元素、生长促进剂组成等组成。用于蛋白质药物及抗体的细胞培养。 （十五）Vero细胞培养基：由无机盐、氨基酸、维生素、葡萄糖、微量元素、生长促进剂等组成。用于vero细胞培养，从而生产脊髓灰质炎、狂犬病毒、乙脑病毒等疫苗。 （十六）T－细胞培养基：由无机盐、氨基酸、维生素、葡萄糖、微量元素、生长促进剂组成。用于培养从癌症患者体内取出的T-细胞，经过培养增值及分离后，再输回病人体内杀灭癌症细胞。 （十七）包埋模具：由凹槽状模具组成。用于组织包埋，将组织包埋到石蜡中。 （十八）非定值质控品：由血清或血浆制备。用于体外诊断试剂实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 （十九）玻片储藏盒：由聚丙烯或聚苯乙烯材料制成。用于储存载玻片，确保完全保护玻片。 （二十）婴儿吸鼻器：由吸鼻器和一次性管嘴组成。用于清除婴儿受凉引起的婴儿鼻腔堵塞物、分泌物。 （二十一）粘性敷料清除液：由粘性敷料清除液、涂抹管和外包装组成。清除液的主要成分为无臭的氢化石脑油溶剂。用于清除皮肤表面的胶带、胶布、胶条等粘性敷料材料及其残留物。 （二十二）呼吸管路细菌过滤器：由过滤器滤膜、外壳和顶盖等组成。用于呼吸管路呼气端,过滤气体中的细菌、病毒，保护机器、环境。 （二十三）润喉片：由黄色素、卡波姆、透明质酸钠、甘露醇、碳酸氢钠、木糖醇、柠檬酸、聚乙二醇、天冬甜二肽和调味剂等组成。含化后，形成一个含有透明质酸的水凝胶络合物粘附在咽喉粘膜上，形成一层保护膜，使其免受外部环境的刺激。 （二十四）鼻可乐：由精制芝麻油、碳酸二辛脂、橙皮油、柠檬油、抗氧化剂混合物等组成。使用时向鼻腔喷出喷雾，用于干燥或受损鼻粘膜的治疗和增湿等。 （二十五）生物长效抗菌液：由双葵基二甲基氯化铵、N-烷基二甲基苄基氯化铵、溶菌酶、聚乙二醇400及酒精组成。用于创面、痂面的处理，促进创面愈合、防止组织粘连。 国家食品药品监督管理总局办公厅 2013年4月24日
国家食品药品监督管理局办公室关于进一步做好医疗器械产品分类界定工作的通知【废止】 | 食药监办械〔2013〕36号 | FGWJ-2013-10113 | 2013-03-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为完善和规范医疗器械产品分类界定工作程序，提高分类界定工作的质量和效率，根据国家局医疗器械标准管理中心（以下简称标管中心）的职能和工作需要，由标管中心在中国食品药品检定研究院二级网站建立了医疗器械分类界定信息系统（以下简称分类信息系统），将利用信息化手段，对企业不能自行判断产品类别、需要申请类别确认的医疗器械产品，实行网上申报、审查和结果反馈。为做好此项工作，现将有关事项通知如下： 一、分类界定申请实行网上提交。申请企业应通过分类信息系统提出分类申请，具体流程见附件。 二、省级食品药品监督管理部门负责对辖区内生产企业的产品分类界定申请进行初审，确定类别或提出预分类界定意见。对经审查可以明确产品类别的，直接在分类信息系统告知申请企业分类界定结果。对不能确定类别的，应提出预分类意见，通过分类信息系统将相关资料提交至标管中心，并将相关材料寄送至标管中心。 三、标管中心负责对境外及港、澳、台产品的分类界定申请和省级食品药品监督管理部门的预分类界定意见组织研究，确定类别或提出分类界定意见。对经审查可以明确产品类别的，直接在分类信息系统告知申请企业分类界定结果。对于新出现的产品，应将分类界定的技术意见报国家局医疗器械监管司审核，通过分类界定文件等形式予以公布。 四、各省级食品药品监督管理部门和申请企业可登录分类信息系统查看分类申请状态和结果。 五、有关分类信息系统的运行、维护和相关咨询的答复等工作由标管中心负责。 六、药械组合产品的属性界定不适于本通知范围的，应按照《关于药械组合产品注册有关事宜的通告》（2009年第16号）规定的程序进行。 七、自本通知发布之日起通过分类信息系统开展分类界定的申请、审查、答复等相关工作。请各有关单位加强协调，指导医疗器械生产企业做好产品分类界定工作。 附件：医疗器械产品分类界定工作流程 国家食品药品监督管理局办公室 2013年3月28日 附件 医疗器械产品分类界定工作流程 一、申请方式 申请企业通过中国食品药品检定研究院网站进入“医疗器械标准管理研究所医疗器械分类界定信息系统”页面，点击进入“医疗器械分类界定信息系统”，注册后填写《分类界定申请表》，并上传其他申请材料。 在线打印《分类界定申请表》，连同其他申请材料（应与网上上传的资料完全相同）加盖申请企业骑缝章，邮寄送至相关单位。境内产品的相关材料寄至申请企业所在地的省级食品药品监督管理部门，境外及港、澳、台产品的相关材料寄至国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心（地址：北京天坛西里2号，邮编：100050）。 二、申请材料要求 （一）分类界定申请表； （二）产品照片和/或产品结构图； （三）产品标准和编制说明（如有）； （四）境外上市证明材料（如是进口产品）； （五）其他与产品分类界定有关的材料。 所有申请材料应为中文本。 三、申请状态和结果查询 申请企业登陆“医疗器械分类界定信息系统”，点击“查询”界面下的“当前状态”，即可查询申请状态和结果。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为完善和规范医疗器械产品分类界定工作程序，提高分类界定工作的质量和效率，根据国家局医疗器械标准管理中心（以下简称标管中心）的职能和工作需要，由标管中心在中国食品药品检定研究院二级网站建立了医疗器械分类界定信息系统（以下简称分类信息系统），将利用信息化手段，对企业不能自行判断产品类别、需要申请类别确认的医疗器械产品，实行网上申报、审查和结果反馈。为做好此项工作，现将有关事项通知如下： 一、分类界定申请实行网上提交。申请企业应通过分类信息系统提出分类申请，具体流程见附件。 二、省级食品药品监督管理部门负责对辖区内生产企业的产品分类界定申请进行初审，确定类别或提出预分类界定意见。对经审查可以明确产品类别的，直接在分类信息系统告知申请企业分类界定结果。对不能确定类别的，应提出预分类意见，通过分类信息系统将相关资料提交至标管中心，并将相关材料寄送至标管中心。 三、标管中心负责对境外及港、澳、台产品的分类界定申请和省级食品药品监督管理部门的预分类界定意见组织研究，确定类别或提出分类界定意见。对经审查可以明确产品类别的，直接在分类信息系统告知申请企业分类界定结果。对于新出现的产品，应将分类界定的技术意见报国家局医疗器械监管司审核，通过分类界定文件等形式予以公布。 四、各省级食品药品监督管理部门和申请企业可登录分类信息系统查看分类申请状态和结果。 五、有关分类信息系统的运行、维护和相关咨询的答复等工作由标管中心负责。 六、药械组合产品的属性界定不适于本通知范围的，应按照《关于药械组合产品注册有关事宜的通告》（2009年第16号）规定的程序进行。 七、自本通知发布之日起通过分类信息系统开展分类界定的申请、审查、答复等相关工作。请各有关单位加强协调，指导医疗器械生产企业做好产品分类界定工作。 附件：医疗器械产品分类界定工作流程 国家食品药品监督管理局办公室 2013年3月28日 附件 医疗器械产品分类界定工作流程 一、申请方式 申请企业通过中国食品药品检定研究院网站进入“医疗器械标准管理研究所医疗器械分类界定信息系统”页面，点击进入“医疗器械分类界定信息系统”，注册后填写《分类界定申请表》，并上传其他申请材料。 在线打印《分类界定申请表》，连同其他申请材料（应与网上上传的资料完全相同）加盖申请企业骑缝章，邮寄送至相关单位。境内产品的相关材料寄至申请企业所在地的省级食品药品监督管理部门，境外及港、澳、台产品的相关材料寄至国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心（地址：北京天坛西里2号，邮编：100050）。 二、申请材料要求 （一）分类界定申请表； （二）产品照片和/或产品结构图； （三）产品标准和编制说明（如有）； （四）境外上市证明材料（如是进口产品）； （五）其他与产品分类界定有关的材料。 所有申请材料应为中文本。 三、申请状态和结果查询 申请企业登陆“医疗器械分类界定信息系统”，点击“查询”界面下的“当前状态”，即可查询申请状态和结果。
国家食品药品监督管理局办公室关于开展贴敷类医疗器械注册专项检查的通知【失效】 | 食药监办械[2013]34号 | FGWJ-2013-10104 | 2013-03-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为明确贴敷类产品的管理类别，规范相关医疗器械注册，自2004年4月以来，国家局相继印发了《关于药械结合类产品管理有关问题的通知》（国食药监械〔2006〕519号）、《关于远红外贴膏类产品注册问题的意见》（国食药监械〔2007〕282号）和《关于药械组合产品注册有关事宜的通告》（2009年第16号），陆续发布了相关产品分类界定文件，对贴敷类产品的管理属性和分类原则做出了明确规定，并多次部署规范该类产品注册的专项工作，取得了阶段性成效。为进一步巩固工作成果，按照2013年全国医疗器械监管重点工作的安排，国家局决定组织开展贴敷类医疗器械注册专项检查工作，现将有关事宜通知如下： 一、工作目标 本次注册专项检查工作的范围是以无纺布等材料作为背衬而制成的，含药及/或热、磁等材料的贴敷类产品。通过本项工作，进一步统一相关产品的注册审批尺度，切实解决非医疗器械按照医疗器械审批及高类低批等问题。 二、主要任务 （一）检查原则 1．对仅含有化学成分、中药材（或天然植物）及其提取物等的贴敷类产品，所含成分无论药典是否收载，都必须说明并验证添加此类成分的预期目的和作用机理。如所含成分发挥药理学、免疫学或者代谢作用的，或者不能证明不发挥药理学、免疫学或者代谢作用的，则不应按医疗器械进行注册管理。 2．对含有药物成分并含有磁性或发热材料等物质的贴敷类产品，不能证明以物理作用为主的，不按医疗器械进行注册管理。以物理作用为主的含药器械应按照第三类医疗器械管理。 3．卫生部公布的《关于进一步规范保健食品原料管理的通知》（卫法监发〔2002〕51号）中《既是食品又是药品的物品名单》及《可用于保健食品的物品名单》，是针对保健食品原料管理的规定，不能作为含有这些成分的贴敷类产品可按医疗器械管理的依据。 4．对仅含有磁性或发热材料等物质，发挥物理治疗作用，不含其他添加成分的具有治疗或辅助治疗作用的贴敷类产品，应按照第二类医疗器械管理。 （二）检查内容 根据上述原则，对辖区内第一、二类贴敷类医疗器械进行汇总并进行检查，主要包括所审批的产品是否存在将非医疗器械作为医疗器械审批的情况；是否存在高类低批的情况；已批准的产品名称和适用范围等注册信息是否存在夸大、断言功效以及容易造成与药品名称混淆的情况等。 三、工作要求 （一）按照第一类医疗器械审批的贴敷类产品的专项检查工作，纳入境内第一类医疗器械注册工作检查同步进行。各省级食品药品监督管理部门应组织辖区内设区的市局，按照境内第一类医疗器械注册工作检查方案，针对辖区内贴敷类产品监管特点，制定好工作计划并抓好落实。 （二）省级食品药品监督管理部门开展本辖区按照第二类医疗器械审批的贴敷类产品的专项检查工作，应参照境内第一类医疗器械注册工作检查方案，按照相应工作阶段、工作要求和问题处理的原则，制定专项检查工作计划，并组织实施。 （三）贴敷类产品专项检查所形成的工作材料，按照境内第一类医疗器械注册工作检查方案的附件2和附件3的内容和要求提交。 （四）根据各地报送情况，国家局组建督查组，对部分地区检查工作开展督查，进一步了解贴敷类产品注册工作中存在的问题，督促各地整改落实。督查工作结束后，国家局医疗器械监管司将对检查情况予以通报。 （五）各级食品药品监督管理部门在开展贴敷类产品的专项检查过程中，要注重加强宣传报道，营造良好的氛围，增强企业的责任意识、守法意识、诚信意识和自律意识，增强消费者自我保护意识，及时报道专项检查和注册管理工作取得的成效。 国家食品药品监督管理局办公室 2013年3月18日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为明确贴敷类产品的管理类别，规范相关医疗器械注册，自2004年4月以来，国家局相继印发了《关于药械结合类产品管理有关问题的通知》（国食药监械〔2006〕519号）、《关于远红外贴膏类产品注册问题的意见》（国食药监械〔2007〕282号）和《关于药械组合产品注册有关事宜的通告》（2009年第16号），陆续发布了相关产品分类界定文件，对贴敷类产品的管理属性和分类原则做出了明确规定，并多次部署规范该类产品注册的专项工作，取得了阶段性成效。为进一步巩固工作成果，按照2013年全国医疗器械监管重点工作的安排，国家局决定组织开展贴敷类医疗器械注册专项检查工作，现将有关事宜通知如下： 一、工作目标 本次注册专项检查工作的范围是以无纺布等材料作为背衬而制成的，含药及/或热、磁等材料的贴敷类产品。通过本项工作，进一步统一相关产品的注册审批尺度，切实解决非医疗器械按照医疗器械审批及高类低批等问题。 二、主要任务 （一）检查原则 1．对仅含有化学成分、中药材（或天然植物）及其提取物等的贴敷类产品，所含成分无论药典是否收载，都必须说明并验证添加此类成分的预期目的和作用机理。如所含成分发挥药理学、免疫学或者代谢作用的，或者不能证明不发挥药理学、免疫学或者代谢作用的，则不应按医疗器械进行注册管理。 2．对含有药物成分并含有磁性或发热材料等物质的贴敷类产品，不能证明以物理作用为主的，不按医疗器械进行注册管理。以物理作用为主的含药器械应按照第三类医疗器械管理。 3．卫生部公布的《关于进一步规范保健食品原料管理的通知》（卫法监发〔2002〕51号）中《既是食品又是药品的物品名单》及《可用于保健食品的物品名单》，是针对保健食品原料管理的规定，不能作为含有这些成分的贴敷类产品可按医疗器械管理的依据。 4．对仅含有磁性或发热材料等物质，发挥物理治疗作用，不含其他添加成分的具有治疗或辅助治疗作用的贴敷类产品，应按照第二类医疗器械管理。 （二）检查内容 根据上述原则，对辖区内第一、二类贴敷类医疗器械进行汇总并进行检查，主要包括所审批的产品是否存在将非医疗器械作为医疗器械审批的情况；是否存在高类低批的情况；已批准的产品名称和适用范围等注册信息是否存在夸大、断言功效以及容易造成与药品名称混淆的情况等。 三、工作要求 （一）按照第一类医疗器械审批的贴敷类产品的专项检查工作，纳入境内第一类医疗器械注册工作检查同步进行。各省级食品药品监督管理部门应组织辖区内设区的市局，按照境内第一类医疗器械注册工作检查方案，针对辖区内贴敷类产品监管特点，制定好工作计划并抓好落实。 （二）省级食品药品监督管理部门开展本辖区按照第二类医疗器械审批的贴敷类产品的专项检查工作，应参照境内第一类医疗器械注册工作检查方案，按照相应工作阶段、工作要求和问题处理的原则，制定专项检查工作计划，并组织实施。 （三）贴敷类产品专项检查所形成的工作材料，按照境内第一类医疗器械注册工作检查方案的附件2和附件3的内容和要求提交。 （四）根据各地报送情况，国家局组建督查组，对部分地区检查工作开展督查，进一步了解贴敷类产品注册工作中存在的问题，督促各地整改落实。督查工作结束后，国家局医疗器械监管司将对检查情况予以通报。 （五）各级食品药品监督管理部门在开展贴敷类产品的专项检查过程中，要注重加强宣传报道，营造良好的氛围，增强企业的责任意识、守法意识、诚信意识和自律意识，增强消费者自我保护意识，及时报道专项检查和注册管理工作取得的成效。 国家食品药品监督管理局办公室 2013年3月18日
国家食品药品监督管理局办公室关于印发酶联免疫法检测试剂注册技术审查等6项指导原则的通知 | 食药监办械函[2013]3号 | FGWJ-2013-10019 | 2013-01-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 有关单位： 为加强对医疗器械注册工作的监督和指导，提高注册工作水平和审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了酶联免疫法检测试剂注册技术审查等6项指导原则（见附件），现予印发，供医疗器械注册相关机构和人员参考。 附件：1.酶联免疫法检测试剂注册技术审查指导原则 2.发光免疫类检测试剂注册技术审查指导原则 3.核酸扩增法检测试剂注册技术审查指导原则 4.金标类检测试剂注册技术审查指导原则 5.生物芯片类检测试剂注册技术审查指导原则 6.一次性使用透析器产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 2013年1月4日 | 有关单位： 为加强对医疗器械注册工作的监督和指导，提高注册工作水平和审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了酶联免疫法检测试剂注册技术审查等6项指导原则（见附件），现予印发，供医疗器械注册相关机构和人员参考。 附件：1.酶联免疫法检测试剂注册技术审查指导原则 2.发光免疫类检测试剂注册技术审查指导原则 3.核酸扩增法检测试剂注册技术审查指导原则 4.金标类检测试剂注册技术审查指导原则 5.生物芯片类检测试剂注册技术审查指导原则 6.一次性使用透析器产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 2013年1月4日
国家食品药品监督管理局办公室关于YY 0505-2012医疗器械行业标准实施有关工作要求的通知 | 食药监办械[2012]151号 | FGWJ-2013-10003 | 2012-12-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心： YY 0505医用电气电磁兼容标准作为与GB 9706.1医用电气安全标准并列的医用电气设备通用安全标准，对于控制产品电磁兼容指标，保证人民群众用械安全起着重要的作用。按照有关标准制修订计划,国家食品药品监督管理局修订完成了YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》标准（以下简称电磁兼容标准），代替原YY 0505-2005标准。为保证标准顺利有序实施，现将相关工作要求通知如下： 一、医疗器械生产企业作为保证产品质量的第一责任人，应积极主动学习电磁兼容标准，充分理解并掌握标准要求，充分利用各种社会检测资源，从产品研制阶段开始，做好相应标准实施准备工作。 在电磁兼容标准发布实施后，医疗器械生产企业应立即在研制、生产等全过程中贯彻实施电磁兼容标准，并按照《关于印发进一步加强和规范医疗器械注册管理暂行规定的通知》（国食药监械〔2008〕409号）要求组织生产，确保产品符合电磁兼容标准要求。 二、自电磁兼容标准实施之日起，首次申报注册的第Ⅲ类医用电气设备在注册申报时应提交由医疗器械检测机构出具的符合电磁兼容标准要求的检测报告。在此之前申请注册并获得受理的和已获准注册的第Ⅲ类医用电气设备，在重新注册时再提交符合电磁兼容标准要求的相应检测报告。 自电磁兼容标准实施一年后，首次申报注册的第Ⅱ类医用电气设备，在注册申报时应提交由医疗器械检测机构出具的符合电磁兼容标准要求的检测报告。首次申报注册的第I类医用电气设备提交包含电磁兼容标准要求的全性能检测报告。在此之前申请注册并获得受理和已获准注册的第I、Ⅱ类医用电气设备，在重新注册时再提交符合电磁兼容标准要求的相应检测报告。 三、医用电气设备在实施GB 9706.1标准全项检测时，应对电磁兼容性能按照电磁兼容标准要求实施检测，并对涉及电磁兼容性能的检测出具相应格式要求的检测报告。（检测报告格式另文公布） 如具有GB 9706.1标准承检资格的医疗器械检测机构不具备电磁兼容标准承检资格，可根据本单位工作程序实施分包检测，具备电磁兼容标准承检能力的医疗器械检测机构应积极承接有关分包检测。分包方应对GB 9706.1和由被分包方出具的电磁兼容标准检测报告负责，并按本单位工作程序审核后出具相应检测报告。 生产企业应确保实施GB 9706.1标准和电磁兼容标准检测的产品一致，并与相关医疗器械检测机构及时沟通，通报问题，协助做好有关检测工作。不同医疗器械检测机构之间也应充分做好协调和沟通，监督企业做好有关工作。 对于检测过程中发现的重大问题，如基本性能判据、型号覆盖等问题，应在检测报告备注中详细载明有关问题并注明自身意见，以供具体技术审查部门参考。 四、各级食品药品监督管理部门应督促企业按照法规要求组织生产，并在注册审查过程中严格审查是否符合电磁兼容标准要求。 五、各具备电磁兼容标准承检能力的医疗器械检测机构应充分预估检测量，加大电磁兼容检测实验室建设，加强内部管理，与企业充分沟通，合理选择检测方法，提高检测效率，确保注册检测项目和其他医疗器械检测机构分包检测项目在合同约定时限内完成。 国家食品药品监督管理局鼓励各医疗器械检测机构积极与外系统相应优质电磁兼容实验室资源开展合作共建，并将对有关电磁兼容检测项目认证申请予以尽快处理。 六、在电磁兼容标准实施过程中，如出现不同医疗器械检测机构或技术审评部门等单位对标准条款、要求理解不同等影响标准全面实施的整体性、共性问题，相关单位可向国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心提出申请，由其根据情况，决定是否启动专家咨询机制，并按程序经专家咨询提出解决建议，报国家食品药品监督管理局医疗器械监管司。 七、检验诊断类医用电气设备执行GB/T 18268.1：2010《测量、控制和实验室用的电气设备 电磁兼容性要求 第一部分：通用要求》标准，可参照本实施通知执行。 各级食品药品监督管理部门应加强协调，保证有关工作的落实，确保标准得以顺利实施。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年12月19日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心： YY 0505医用电气电磁兼容标准作为与GB 9706.1医用电气安全标准并列的医用电气设备通用安全标准，对于控制产品电磁兼容指标，保证人民群众用械安全起着重要的作用。按照有关标准制修订计划,国家食品药品监督管理局修订完成了YY 0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》标准（以下简称电磁兼容标准），代替原YY 0505-2005标准。为保证标准顺利有序实施，现将相关工作要求通知如下： 一、医疗器械生产企业作为保证产品质量的第一责任人，应积极主动学习电磁兼容标准，充分理解并掌握标准要求，充分利用各种社会检测资源，从产品研制阶段开始，做好相应标准实施准备工作。 在电磁兼容标准发布实施后，医疗器械生产企业应立即在研制、生产等全过程中贯彻实施电磁兼容标准，并按照《关于印发进一步加强和规范医疗器械注册管理暂行规定的通知》（国食药监械〔2008〕409号）要求组织生产，确保产品符合电磁兼容标准要求。 二、自电磁兼容标准实施之日起，首次申报注册的第Ⅲ类医用电气设备在注册申报时应提交由医疗器械检测机构出具的符合电磁兼容标准要求的检测报告。在此之前申请注册并获得受理的和已获准注册的第Ⅲ类医用电气设备，在重新注册时再提交符合电磁兼容标准要求的相应检测报告。 自电磁兼容标准实施一年后，首次申报注册的第Ⅱ类医用电气设备，在注册申报时应提交由医疗器械检测机构出具的符合电磁兼容标准要求的检测报告。首次申报注册的第I类医用电气设备提交包含电磁兼容标准要求的全性能检测报告。在此之前申请注册并获得受理和已获准注册的第I、Ⅱ类医用电气设备，在重新注册时再提交符合电磁兼容标准要求的相应检测报告。 三、医用电气设备在实施GB 9706.1标准全项检测时，应对电磁兼容性能按照电磁兼容标准要求实施检测，并对涉及电磁兼容性能的检测出具相应格式要求的检测报告。（检测报告格式另文公布） 如具有GB 9706.1标准承检资格的医疗器械检测机构不具备电磁兼容标准承检资格，可根据本单位工作程序实施分包检测，具备电磁兼容标准承检能力的医疗器械检测机构应积极承接有关分包检测。分包方应对GB 9706.1和由被分包方出具的电磁兼容标准检测报告负责，并按本单位工作程序审核后出具相应检测报告。 生产企业应确保实施GB 9706.1标准和电磁兼容标准检测的产品一致，并与相关医疗器械检测机构及时沟通，通报问题，协助做好有关检测工作。不同医疗器械检测机构之间也应充分做好协调和沟通，监督企业做好有关工作。 对于检测过程中发现的重大问题，如基本性能判据、型号覆盖等问题，应在检测报告备注中详细载明有关问题并注明自身意见，以供具体技术审查部门参考。 四、各级食品药品监督管理部门应督促企业按照法规要求组织生产，并在注册审查过程中严格审查是否符合电磁兼容标准要求。 五、各具备电磁兼容标准承检能力的医疗器械检测机构应充分预估检测量，加大电磁兼容检测实验室建设，加强内部管理，与企业充分沟通，合理选择检测方法，提高检测效率，确保注册检测项目和其他医疗器械检测机构分包检测项目在合同约定时限内完成。 国家食品药品监督管理局鼓励各医疗器械检测机构积极与外系统相应优质电磁兼容实验室资源开展合作共建，并将对有关电磁兼容检测项目认证申请予以尽快处理。 六、在电磁兼容标准实施过程中，如出现不同医疗器械检测机构或技术审评部门等单位对标准条款、要求理解不同等影响标准全面实施的整体性、共性问题，相关单位可向国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心提出申请，由其根据情况，决定是否启动专家咨询机制，并按程序经专家咨询提出解决建议，报国家食品药品监督管理局医疗器械监管司。 七、检验诊断类医用电气设备执行GB/T 18268.1：2010《测量、控制和实验室用的电气设备 电磁兼容性要求 第一部分：通用要求》标准，可参照本实施通知执行。 各级食品药品监督管理部门应加强协调，保证有关工作的落实，确保标准得以顺利实施。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年12月19日
国家食品药品监督管理局办公室关于印发YY 0505-2012医疗器械行业标准实施工作方案的通知 | 食药监办械[2012]149号 | FGWJ-2013-10004 | 2012-12-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心： 为做好YY 0505-2012医疗器械行业标准发布实施工作，国家局组织制定了《YY 0505-2012医疗器械行业标准实施工作方案》，现予印发。请各单位高度重视，按照方案确定的工作要求和时限，高质高效完成有关工作。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年12月19日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心： 为做好YY 0505-2012医疗器械行业标准发布实施工作，国家局组织制定了《YY 0505-2012医疗器械行业标准实施工作方案》，现予印发。请各单位高度重视，按照方案确定的工作要求和时限，高质高效完成有关工作。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年12月19日
关于印发《高值医用耗材集中采购工作规范（试行）》的通知 | 卫规财发[2012]86号 | FGWJ-2013-10036 | 2012-12-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市卫生厅局、纠风办、发展改革委（物价局）、监察厅局、工商行政管理局、食品药品监管局（药品监管局），新疆生产建设兵团卫生局、纠风办、发展改革委、监察局、食品药品监管局： 按照深化医药卫生体制改革要求，为规范各地高值医用耗材集中采购工作，我们研究制定了《高值医用耗材集中采购工作规范（试行）》。现印发你们，请遵照执行，并将工作中发现的问题及时反馈给我们。 中华人民共和国卫生部 国务院纠正行业不正之风办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国监察部 中华人民共和国国家工商行政管理总局 国家食品药品监督管理局 2012年12月17日 高值医用耗材集中采购工作规范（试行） 第一章 总则 第一条 为进一步规范高值医用耗材集中采购工作，明确当事人的行为规范，依据有关法律法规，制定本规范。 第二条 本规范所指高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材。参考目录详见附件。 第三条 县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）举办的有资质的非营利性医疗机构采购高值医用耗材，必须全部参加集中采购。鼓励其他具有资质的医疗机构自愿参与高值医用耗材集中采购。 第四条 实行以政府为主导、以省（区、市）为单位的网上高值医用耗材集中采购（以下简称集中采购）工作。医疗机构和医用耗材生产经营企业必须通过各省（区、市）建立的集中采购工作平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。研究探索部分省（区、市）联合开展集中采购的方式。 第五条 集中采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁和科学诚信原则，保证医用耗材生产经营企业平等参与，禁止任何形式的地方保护。 第六条 集中采购周期原则上为两年一次。开展产品增补工作期限不得超过一年。 第七条 依照本规范需要进行集中采购的高值医用耗材，有下列情形之一的，可以不实行集中采购： （一）因战争、自然灾害等，需进行紧急采购的； （二）发生重大疫情、重大事故等，需进行紧急采购的； （三）卫生部和省级卫生行政部门认定的其他情形。 第二章 集中采购机构 第八条 各省（区、市）人民政府不再新设集中采购机构，沿用现有药品集中采购工作领导机构、管理机构、工作机构和监督机构，依据有关法律法规开展工作。 第九条 集中采购领导机构负责制订本省（区、市）集中采购工作的实施意见和监督管理办法，研究集中采购工作的重大问题，协调并督促各部门按照各自职责做好集中采购相关工作。 第十条 集中采购管理机构主要职责是制订计划和规则、组织管理、监督检查，具体包括： （一）按照领导机构的要求，根据各省（区、市）医疗需求情况，制订年度集中采购计划、采购产品类别和工作方案。未列入省级集中采购计划的高值医用耗材，各地（市）报集中采购管理机构备案后，可以自行组织采购； （二）组织、协调、推动本省（区、市）集中采购工作； （三）组建并管理本省（区、市）集中采购专家库； （四）指导、管理并监督集中采购工作机构按照规定程序，公开、公平、公正地开展集中采购工作； （五）审核集中采购工作机构报送的集中采购文件及集中采购结果等； （六）组织对医疗机构和医用耗材生产经营企业的履约情况进行监督检查； （七）调查、处理相关投诉和举报； （八）向集中采购领导机构负责并报告工作； （九）承办集中采购领导机构交办的其他事项。 第十一条 集中采购工作机构接受集中采购管理机构的领导，负责本省（区、市）集中采购工作的具体实施，建立完善的管理体制、工作制度、工作守则和工作流程。主要职责包括： （一）根据集中采购工作方案制订采购实施细则，编制集中采购文件，报集中采购管理机构审核通过后公布； （二）受理医用耗材生产经营企业资质证明文件、产品资质证明文件等，提请并协助有关部门进行审核； （三）组织实施产品填报、网上报价和产品遴选等工作； （四）报集中采购管理机构审定并公告集中采购结果； （五）督促医疗机构与医用耗材生产经营企业在集中采购结果范围内签订购销合同，并协助集中采购管理机构监督合同的执行； （六）负责本省（区、市）集中采购工作平台的技术管理、网络安全、数据和设备的维护，提供相关的服务和技术支持； （七）为医疗机构和医用耗材生产经营企业提供咨询服务； （八）定期统计分析本省（区、市）医疗机构和医用耗材生产经营企业网上采购、配送、回款等情况，做好网上监控； （九）组织相关业务技术培训； （十）协助调查和处理相关申投诉和举报； （十一）向集中采购管理机构负责并报告工作情况； （十二）负责集中采购工作相关资料归档和保存； （十三）承办集中采购管理机构交办的其他事项。 第十二条 集中采购监督机构对参与集中采购工作的部门、机构、人员以及工作全过程进行监督管理。 第三章 医疗机构 第十三条 医疗机构必须具备开展相关高值医用耗材临床治疗的有关资质，主要职责包括： （一）通过政府建立的非营利性集中采购工作平台采购集中采购入围目录内的高值医用耗材； （二）在规定时间内，根据本单位的临床需求，提供采购信息； （三）按照《合同法》的规定与医用耗材生产企业或被授权的经营企业签订购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容； （四）严格按照合同约定的时间付款； （五）严格执行价格主管部门规定的价格政策，按照有关规定对主要高值医用耗材的购入价、销售价、生产厂商和经销商等信息进行公示； （六）配合集中采购工作机构开展工作； （七）加强内部管理，对高值医用耗材的采购、储存和使用全过程进行规范管理。 第十四条 医疗机构原则上不得购买集中采购入围品种外的高值医用耗材，有特殊需要的，须经集中采购管理机构审批同意。 第十五条 医疗机构在集中采购活动中，不得发生下列行为： （一）不参加集中采购活动，或以其他任何方式规避集中采购活动； （二）提供虚假的采购信息和历史资料； （三）未按照要求同医用耗材生产经营企业签订医用耗材购销合同； （四）不按照购销合同采购高值医用耗材，擅自采购入围品种外高值医用耗材，不按时结算货款或其他不履行合同义务的行为； （五）与医用耗材生产经营企业订立背离合同实质性内容的其他协议，牟取不正当利益； （六）未按照规定向卫生行政部门报送履约情况报表；（七）其他违反法律法规的行为。 第四章 医用耗材生产经营企业 第十六条 集中采购实行医用耗材生产企业直接投标。医用耗材生产企业设立的仅销售本公司产品的商业公司、境外产品国内总代理可以视同生产企业。 第十七条 参加集中采购活动的医用耗材生产企业应当按照集中采购文件的要求，按时提供真实、有效、合法的委托书、产品和企业资质证明文件、近2-3年出厂（口岸）价、保证供应承诺函及被授权的经营企业名单等资料，在集中采购平台上如实申报相关信息。 第十八条 入围高值医用耗材可以由生产企业直接配送，也可以委托医用耗材经营企业配送，有条件的地区可以逐步研究探索减少流通环节，降低配送成本。负责配送的医用耗材生产经营企业应当具备在集中采购平台上进行销售的条件，按照有关规定进行订单确认、备货、配送。 医用耗材生产经营企业必须提供合法生产的高值医用耗材，并按照购销合同规定的产品及时供货，不得提供入围品种外的高值医用耗材。 医用耗材生产经营企业必须按照购销合同规定，按时、按质、按量向医疗机构提供入围品种，承担配送任务，配送费用包含在集中采购价格之内。 第十九条 医用耗材生产经营企业参加集中采购活动应当具备以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）依法取得相应的资质证书； （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （四）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力； （五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （六）参加集中采购活动前3年内，在生产或经营活动中没有不良记录； （七）具有及时供货、售后服务和技术支持能力； （八）法律法规规定的其他条件。 第二十条 医用耗材生产经营企业在集中采购活动中，不得发生下列行为： （一）进行虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为； （二）以低于成本的价格恶意投标，扰乱市场秩序； （三）相互串通报价、妨碍公平竞争； （四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假； （五）在规定期限内不签订购销合同或者不履行义务； （六）擅自提供入围品种外高值医用耗材替代入围品种； （七）其他违反法律法规及有关规定的行为。 第五章 集中采购目录和采购方式 第二十一条 各省（区、市）集中采购管理机构负责组织编制本行政区域内高值医用耗材集中采购目录。 产品分类目录是集中采购的重要组成部分，产品分类目录的制订要求坚持“公开、公平、公正、科学、规范”的原则。具备兼容性、竞争性和可操作性。 第二十二条 对纳入集中采购目录的高值医用耗材，可以实行公开招标和邀请招标以及国家法律法规认定的其他方式进行采购。各省（区、市）可以结合实际情况，探索和确定集中采购方式。积极探索推进带量采购、量价挂钩的购销模式。 公开招标，是指以招标公告的方式，邀请不特定的医用耗材生产企业投标的采购方式。 邀请招标，是指以投标邀请书的方式，邀请特定的医用耗材生产企业投标的采购方式。 第六章 集中采购工作平台 第二十三条 集中采购工作平台是政府建立的采购、监管平台。政府拥有平台的所有权和使用权。硬件设置要依托现有药品集中采购工作平台，软件平台的开发和管理要安全可靠、功能完善、数据齐全、监管严密、专人负责、严格权限。 第二十四条 集中采购工作平台应当具备以下功能： （一）公示集中采购各个环节、各类信息； （二）提供与集中采购相关的信息查询和服务； （三）准确汇总动态采购数据和统计分析数据； （四）数据备份及网上动态监管； （五）安全维护，有条件的省（区、市）可以引入数字认证机制； （六）具有兼容性，具备同时开展其他医用耗材集中采购的功能。 第二十五条 集中采购工作平台必须设立产品名称、规格、型号、计量单位、中标价格、生产企业、供应商、注册证号、出厂（口岸）价等字段。集中采购结果电子版上传至卫生部药品集中采购信息交流平台。 第七章 集中采购实施程序 第二十六条 集中采购要建立科学的评价办法，要坚持“质量优先、价格合理、性价比适宜”的原则，考虑临床疗效、质量标准、科技水平、应用范围等因素，对质量、价格、服务和信誉等进行综合评价。积极研究探索将经济学评价指标纳入综合评价体系。 第二十七条 集中采购工作主要按照以下程序实施： （一）制订集中采购工作方案和集中采购文件等，并公开征求意见； （二）发布集中采购公告和集中采购文件； （三）接受企业咨询，接收企业提交的相关资质证明文件； （四）集中采购工作机构协同相关部门对企业递交的材料进行审核； （五）公示审核结果，接受企业咨询和申诉，并及时回复； （六）集中采购管理机构抽取各专业评审专家参与评审工作； （七）组织开展高值医用耗材评价，根据评价结果合理划分产品类别，确定入围企业及其产品； （八）公示入围品种，受理企业申诉并及时处理； （九）入围品种报集中采购管理机构审核； （十）公布入围品种，并报监督机构备案； （十一）医疗机构与医用耗材生产企业或被授权的经营企业按照卫生部统一制定的合同范本签订购销合同并开展采购活动。 第二十八条 集中采购文件主要包括集中采购产品分类目录、评价办法、医用耗材生产经营企业应当提交的资质证明文件、配送方法和要求、网上采购办法、采购工作监督等内容。 第二十九条 集中采购公告应当通过网络、报刊等媒介发布。公告应当载明集中采购工作机构、地址、采购范围以及获取集中采购文件的办法等。 第八章 专家库的建设与管理 第三十条 集中采购管理机构负责专家库的建立和管理，集中采购工作机构负责专家在集中采购工作中的使用。 集中采购专家库根据产品的专业应用特点设不同组别，由临床、设备采购和管理专家组成，须经所在单位推荐审核后进入专家库。专家库人员数量储备应当达到使用专家的5倍以上。 入库专家应当具备以下基本条件： （一）具有较高的业务水平和良好的职业道德，在集中采购工作中能够客观公正、廉洁自律、遵纪守法； （二）临床专家须具有大学本科（含）以上文化程度、副高（含）以上专业职称，且有十年（含）以上执业经历，熟悉本专业知识，能胜任集中采购评审工作； （三）设备采购和管理专家原则上须具有大学本科（含）以上文化程度，十年（含）以上工作经历，熟悉政府采购、招标投标的相关政策法规和业务知识，能胜任集中采购评审工作； （四）管理专家可邀请医保、财政、消费者协会等有关部门代表参加； （五）熟悉本专业领域国内外技术水平和发展动向； （六）身体健康，能积极参加集中采购工作，原则上年龄在65岁（含）以下； （七）无违纪违规等不良纪录，并自觉接受监督管理。 第三十一条 集中采购专家库维护管理与专家抽取使用相互分离，评审专家应当以随机方式抽取确定。评审专家的抽取过程如下： （一） 在监督机构的监督下，集中采购管理机构在专家库中随机抽取各专业评审专家参与评审工作； （二） 专家人数应当为单数，每次不应当少于7人； （三） 评审专家的抽取及通知工作在评审活动开始前24小时内完成； （四） 评审专家名单一经确定必须严格保密，抽取结果及通知情况当场备案； （五） 实行专家回避与监督评价制度，与采购工作存在利害关系的专家一律不得参与评审工作。 第三十二条 专家在集中采购工作中，享有以下权利： （一）对集中采购制度及相关情况的知情权； （二）依法按照集中采购文件确定的标准和办法进行评审，提出评审意见，不受任何单位或个人的干预； （三）推荐入围品种； （四）向有关行政监督部门反映评审活动中发现的违法违规行为； （五）法律、法规规定的其他权利。 第三十三条 专家在集中采购工作中，承担以下义务： （一）准时出席评审活动，客观公正地进行评审； （二）严格遵守评审工作纪律，不得私下接触参加此次集中采购的医用耗材生产经营企业，不得向外界透露评审情况，不得收受有关人员的财物； （三）积极协助和配合监督机构的监督检查，发现医用耗材生产经营企业在集中采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为的，应当及时向监督机构或工作机构报告并加以制止； （四）具有法定回避情形的，应当主动提出回避； （五）遵守集中采购工作守则； （六）法律、法规规定的其他义务。 第三十四条 集中采购管理机构对入库专家进行动态管理，建立健全专家监督评价制度和退出机制，对不能公正、廉洁履行职责的专家应当及时取消其评审资格并从专家库中清除。情节严重的，依据有关法律法规进行处罚。 第九章 质疑与投诉 第三十五条 医用耗材生产经营企业对集中采购相关事项有疑问的，可以向集中采购工作机构提出询问。集中采购工作机构应当及时作出答复。 第三十六条 医用耗材生产经营企业认为集中采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在相关信息公示之日起7个工作日内，以书面形式向集中采购工作机构提出质疑。 第三十七条 集中采购工作机构应当在收到书面质疑后7个工作日内作出答复。 第三十八条 提出质疑的医用耗材生产经营企业对集中采购工作机构答复不满意，或者集中采购工作机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向集中采购管理机构投诉。 第三十九条 集中采购管理机构应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并告知投诉人和与投诉事项有关的当事人。 第四十条 集中采购管理机构在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知集中采购工作机构暂停涉及该事项的采购活动。 第四十一条 投诉人对集中采购管理机构的投诉处理决定不服或者集中采购管理机构逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 第十章 监督管理及处罚 第四十二条 集中采购管理机构要设立举报电话、开通电子邮箱等并向社会公布，使医疗机构、医用耗材生产经营企业以及社会公众对相关人员履行职责的情况进行监督。 第四十三条 建立集中采购工作流程、监督制度和多重复核制度，使每个环节和程序都处于监督之下。 第四十四条 集中采购监督机构监督管理的主要内容包括： （一）有关法律法规和规章的执行情况； （二）采购方式和采购程序的组织实施情况； （三）采购信息公开情况； （四）采购制度建设情况； （五）询问和质疑处理情况； （六）集中采购不良记录管理机制建立健全情况； （七）其他需要监督管理的情况。 第四十五条 实行医用耗材生产经营企业不良记录动态管理制度。医用耗材生产经营企业有下列行为之一的，列入不良记录并网上公示，取消该企业所有产品的入围资格，自取消之日起两年内，集中采购管理机构不得接受其任何产品集中采购申请，全省（区、市）医疗机构不得以任何形式采购其产品，原签订的购销合同终止。 （一）经执法执纪机关认定，在高值医用耗材购销活动中存在商业贿赂行为的； （二）提供虚假、无效文件的； （三）以其他方式弄虚作假，骗取入围的; （四）以低于成本的价格恶意投标，扰乱市场秩序的； （五）对入围品种擅自涨价或变相涨价的； （六）不配送或不按时配送入围品种，影响医疗机构临床诊治的； （七）经医疗机构验收确认，配送的高值医用耗材规格、包装等信息与入围品种规格、包装等信息不一致并不同意更换的； （八）以入围品种外高值医用耗材取代入围品种进行配送的； （九）违反现行医疗器械价格管理规定的； （十）恶意申投诉，扰乱集中采购正常秩序的； （十一）集中采购管理机构规定的其他情形。 第四十六条 参与集中采购的医疗机构及其工作人员有下列行为之一的，除追究当事人的责任外，视其情节追究主管领导的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。 （一）不参加高值医用耗材集中采购活动，以其他任何方式规避集中采购活动的； （二）提供虚假的高值医用耗材采购历史资料的； （三）不按照规定同医用耗材生产经营企业签订购销合同的； （四）不按照购销合同采购入围品种，擅自采购入围品种外高值医用耗材替代入围品种，不按时结算货款或者其他不履行合同义务行为的； （五）高值医用耗材购销合同签订后，再同企业订立背离合同实质性内容的其他协议，牟取其他不正当利益的； （六）收受医用耗材生产经营企业钱物或其他利益的； （七）其他违反法律法规的行为。 第四十七条 集中采购工作人员有下列行为之一的，除追究当事人的责任外，视其情节追究主管领导的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。 （一）违反集中采购方式、程序、时限要求和信息发布等有关规定实施集中采购的； （二）在文件材料审核、高值医用耗材评审遴选等方面疏于监管或设置歧视性条件的； （三）违反规定建设、管理和使用专家库的； （四）违反有关信息维护和安全保障规定，或者谎报、瞒报、擅自更改高值医用耗材采购数据信息的； （五）对医疗机构和医用耗材生产经营企业的违约情况调查处理不及时的； （六）接受可能有碍公正的参观、考察、学术研讨交流等，索取或收受钱物，谋取单位或个人不正当利益的； （七）其他违法违规行为。 第十一章 附 则 第四十八条 本规范未尽事宜，按照政府相关部门政策法规执行。其他医用耗材集中采购可以参照本规范执行。 第四十九条 本规范由卫生部会同相关部门负责解释。 第五十条 本规范自印发之日起施行。 附件：参考目录 附件 参考目录 类别 包括但不限于以下品目 血管介入类 涉及：冠状动脉、结构性心脏病、先天性心脏病、周围血管等 导管、导丝、球囊、支架及辅助材料 非血管介入类 涉及：气管、消化道（食管、肠道、胆道、胰腺）、膀胱、直肠等 导管、导丝、球囊、支架、各种内窥镜涉及的材料 骨科植入 涉及：脊柱、关节、创伤等 人工关节（椎体、椎板），固定板（钉、针、架、棒、钩），人工骨、修补材料等 神经外科 颅内植入物、填充物等 电生理类 标测导管、消融导管等 起搏器类 涉及：心脏、膀胱等 永久、临时、起搏导管、心脏复律除颤器、起搏导线等 体外循环及血液净化 人工心肺辅助材料、透析管路、滤器、分离器、附件等 眼科材料 晶体、眼内填充物等 口腔科 印膜、种植、颌面创伤修复、口腔充填、根管治疗、粘接、义齿、正畸、矫治等材料 其他 人工瓣膜、人工补片、人工血管、高分子材料等 | 各省、自治区、直辖市卫生厅局、纠风办、发展改革委（物价局）、监察厅局、工商行政管理局、食品药品监管局（药品监管局），新疆生产建设兵团卫生局、纠风办、发展改革委、监察局、食品药品监管局： 按照深化医药卫生体制改革要求，为规范各地高值医用耗材集中采购工作，我们研究制定了《高值医用耗材集中采购工作规范（试行）》。现印发你们，请遵照执行，并将工作中发现的问题及时反馈给我们。 中华人民共和国卫生部 国务院纠正行业不正之风办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国监察部 中华人民共和国国家工商行政管理总局 国家食品药品监督管理局 2012年12月17日 高值医用耗材集中采购工作规范（试行） 第一章 总则 第一条 为进一步规范高值医用耗材集中采购工作，明确当事人的行为规范，依据有关法律法规，制定本规范。 第二条 本规范所指高值医用耗材是指直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、社会反映强烈的医用耗材。参考目录详见附件。 第三条 县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）举办的有资质的非营利性医疗机构采购高值医用耗材，必须全部参加集中采购。鼓励其他具有资质的医疗机构自愿参与高值医用耗材集中采购。 第四条 实行以政府为主导、以省（区、市）为单位的网上高值医用耗材集中采购（以下简称集中采购）工作。医疗机构和医用耗材生产经营企业必须通过各省（区、市）建立的集中采购工作平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。研究探索部分省（区、市）联合开展集中采购的方式。 第五条 集中采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁和科学诚信原则，保证医用耗材生产经营企业平等参与，禁止任何形式的地方保护。 第六条 集中采购周期原则上为两年一次。开展产品增补工作期限不得超过一年。 第七条 依照本规范需要进行集中采购的高值医用耗材，有下列情形之一的，可以不实行集中采购： （一）因战争、自然灾害等，需进行紧急采购的； （二）发生重大疫情、重大事故等，需进行紧急采购的； （三）卫生部和省级卫生行政部门认定的其他情形。 第二章 集中采购机构 第八条 各省（区、市）人民政府不再新设集中采购机构，沿用现有药品集中采购工作领导机构、管理机构、工作机构和监督机构，依据有关法律法规开展工作。 第九条 集中采购领导机构负责制订本省（区、市）集中采购工作的实施意见和监督管理办法，研究集中采购工作的重大问题，协调并督促各部门按照各自职责做好集中采购相关工作。 第十条 集中采购管理机构主要职责是制订计划和规则、组织管理、监督检查，具体包括： （一）按照领导机构的要求，根据各省（区、市）医疗需求情况，制订年度集中采购计划、采购产品类别和工作方案。未列入省级集中采购计划的高值医用耗材，各地（市）报集中采购管理机构备案后，可以自行组织采购； （二）组织、协调、推动本省（区、市）集中采购工作； （三）组建并管理本省（区、市）集中采购专家库； （四）指导、管理并监督集中采购工作机构按照规定程序，公开、公平、公正地开展集中采购工作； （五）审核集中采购工作机构报送的集中采购文件及集中采购结果等； （六）组织对医疗机构和医用耗材生产经营企业的履约情况进行监督检查； （七）调查、处理相关投诉和举报； （八）向集中采购领导机构负责并报告工作； （九）承办集中采购领导机构交办的其他事项。 第十一条 集中采购工作机构接受集中采购管理机构的领导，负责本省（区、市）集中采购工作的具体实施，建立完善的管理体制、工作制度、工作守则和工作流程。主要职责包括： （一）根据集中采购工作方案制订采购实施细则，编制集中采购文件，报集中采购管理机构审核通过后公布； （二）受理医用耗材生产经营企业资质证明文件、产品资质证明文件等，提请并协助有关部门进行审核； （三）组织实施产品填报、网上报价和产品遴选等工作； （四）报集中采购管理机构审定并公告集中采购结果； （五）督促医疗机构与医用耗材生产经营企业在集中采购结果范围内签订购销合同，并协助集中采购管理机构监督合同的执行； （六）负责本省（区、市）集中采购工作平台的技术管理、网络安全、数据和设备的维护，提供相关的服务和技术支持； （七）为医疗机构和医用耗材生产经营企业提供咨询服务； （八）定期统计分析本省（区、市）医疗机构和医用耗材生产经营企业网上采购、配送、回款等情况，做好网上监控； （九）组织相关业务技术培训； （十）协助调查和处理相关申投诉和举报； （十一）向集中采购管理机构负责并报告工作情况； （十二）负责集中采购工作相关资料归档和保存； （十三）承办集中采购管理机构交办的其他事项。 第十二条 集中采购监督机构对参与集中采购工作的部门、机构、人员以及工作全过程进行监督管理。 第三章 医疗机构 第十三条 医疗机构必须具备开展相关高值医用耗材临床治疗的有关资质，主要职责包括： （一）通过政府建立的非营利性集中采购工作平台采购集中采购入围目录内的高值医用耗材； （二）在规定时间内，根据本单位的临床需求，提供采购信息； （三）按照《合同法》的规定与医用耗材生产企业或被授权的经营企业签订购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容； （四）严格按照合同约定的时间付款； （五）严格执行价格主管部门规定的价格政策，按照有关规定对主要高值医用耗材的购入价、销售价、生产厂商和经销商等信息进行公示； （六）配合集中采购工作机构开展工作； （七）加强内部管理，对高值医用耗材的采购、储存和使用全过程进行规范管理。 第十四条 医疗机构原则上不得购买集中采购入围品种外的高值医用耗材，有特殊需要的，须经集中采购管理机构审批同意。 第十五条 医疗机构在集中采购活动中，不得发生下列行为： （一）不参加集中采购活动，或以其他任何方式规避集中采购活动； （二）提供虚假的采购信息和历史资料； （三）未按照要求同医用耗材生产经营企业签订医用耗材购销合同； （四）不按照购销合同采购高值医用耗材，擅自采购入围品种外高值医用耗材，不按时结算货款或其他不履行合同义务的行为； （五）与医用耗材生产经营企业订立背离合同实质性内容的其他协议，牟取不正当利益； （六）未按照规定向卫生行政部门报送履约情况报表；（七）其他违反法律法规的行为。 第四章 医用耗材生产经营企业 第十六条 集中采购实行医用耗材生产企业直接投标。医用耗材生产企业设立的仅销售本公司产品的商业公司、境外产品国内总代理可以视同生产企业。 第十七条 参加集中采购活动的医用耗材生产企业应当按照集中采购文件的要求，按时提供真实、有效、合法的委托书、产品和企业资质证明文件、近2-3年出厂（口岸）价、保证供应承诺函及被授权的经营企业名单等资料，在集中采购平台上如实申报相关信息。 第十八条 入围高值医用耗材可以由生产企业直接配送，也可以委托医用耗材经营企业配送，有条件的地区可以逐步研究探索减少流通环节，降低配送成本。负责配送的医用耗材生产经营企业应当具备在集中采购平台上进行销售的条件，按照有关规定进行订单确认、备货、配送。 医用耗材生产经营企业必须提供合法生产的高值医用耗材，并按照购销合同规定的产品及时供货，不得提供入围品种外的高值医用耗材。 医用耗材生产经营企业必须按照购销合同规定，按时、按质、按量向医疗机构提供入围品种，承担配送任务，配送费用包含在集中采购价格之内。 第十九条 医用耗材生产经营企业参加集中采购活动应当具备以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）依法取得相应的资质证书； （三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （四）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力； （五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （六）参加集中采购活动前3年内，在生产或经营活动中没有不良记录； （七）具有及时供货、售后服务和技术支持能力； （八）法律法规规定的其他条件。 第二十条 医用耗材生产经营企业在集中采购活动中，不得发生下列行为： （一）进行虚假宣传、商业贿赂等不正当竞争行为； （二）以低于成本的价格恶意投标，扰乱市场秩序； （三）相互串通报价、妨碍公平竞争； （四）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假； （五）在规定期限内不签订购销合同或者不履行义务； （六）擅自提供入围品种外高值医用耗材替代入围品种； （七）其他违反法律法规及有关规定的行为。 第五章 集中采购目录和采购方式 第二十一条 各省（区、市）集中采购管理机构负责组织编制本行政区域内高值医用耗材集中采购目录。 产品分类目录是集中采购的重要组成部分，产品分类目录的制订要求坚持“公开、公平、公正、科学、规范”的原则。具备兼容性、竞争性和可操作性。 第二十二条 对纳入集中采购目录的高值医用耗材，可以实行公开招标和邀请招标以及国家法律法规认定的其他方式进行采购。各省（区、市）可以结合实际情况，探索和确定集中采购方式。积极探索推进带量采购、量价挂钩的购销模式。 公开招标，是指以招标公告的方式，邀请不特定的医用耗材生产企业投标的采购方式。 邀请招标，是指以投标邀请书的方式，邀请特定的医用耗材生产企业投标的采购方式。 第六章 集中采购工作平台 第二十三条 集中采购工作平台是政府建立的采购、监管平台。政府拥有平台的所有权和使用权。硬件设置要依托现有药品集中采购工作平台，软件平台的开发和管理要安全可靠、功能完善、数据齐全、监管严密、专人负责、严格权限。 第二十四条 集中采购工作平台应当具备以下功能： （一）公示集中采购各个环节、各类信息； （二）提供与集中采购相关的信息查询和服务； （三）准确汇总动态采购数据和统计分析数据； （四）数据备份及网上动态监管； （五）安全维护，有条件的省（区、市）可以引入数字认证机制； （六）具有兼容性，具备同时开展其他医用耗材集中采购的功能。 第二十五条 集中采购工作平台必须设立产品名称、规格、型号、计量单位、中标价格、生产企业、供应商、注册证号、出厂（口岸）价等字段。集中采购结果电子版上传至卫生部药品集中采购信息交流平台。 第七章 集中采购实施程序 第二十六条 集中采购要建立科学的评价办法，要坚持“质量优先、价格合理、性价比适宜”的原则，考虑临床疗效、质量标准、科技水平、应用范围等因素，对质量、价格、服务和信誉等进行综合评价。积极研究探索将经济学评价指标纳入综合评价体系。 第二十七条 集中采购工作主要按照以下程序实施： （一）制订集中采购工作方案和集中采购文件等，并公开征求意见； （二）发布集中采购公告和集中采购文件； （三）接受企业咨询，接收企业提交的相关资质证明文件； （四）集中采购工作机构协同相关部门对企业递交的材料进行审核； （五）公示审核结果，接受企业咨询和申诉，并及时回复； （六）集中采购管理机构抽取各专业评审专家参与评审工作； （七）组织开展高值医用耗材评价，根据评价结果合理划分产品类别，确定入围企业及其产品； （八）公示入围品种，受理企业申诉并及时处理； （九）入围品种报集中采购管理机构审核； （十）公布入围品种，并报监督机构备案； （十一）医疗机构与医用耗材生产企业或被授权的经营企业按照卫生部统一制定的合同范本签订购销合同并开展采购活动。 第二十八条 集中采购文件主要包括集中采购产品分类目录、评价办法、医用耗材生产经营企业应当提交的资质证明文件、配送方法和要求、网上采购办法、采购工作监督等内容。 第二十九条 集中采购公告应当通过网络、报刊等媒介发布。公告应当载明集中采购工作机构、地址、采购范围以及获取集中采购文件的办法等。 第八章 专家库的建设与管理 第三十条 集中采购管理机构负责专家库的建立和管理，集中采购工作机构负责专家在集中采购工作中的使用。 集中采购专家库根据产品的专业应用特点设不同组别，由临床、设备采购和管理专家组成，须经所在单位推荐审核后进入专家库。专家库人员数量储备应当达到使用专家的5倍以上。 入库专家应当具备以下基本条件： （一）具有较高的业务水平和良好的职业道德，在集中采购工作中能够客观公正、廉洁自律、遵纪守法； （二）临床专家须具有大学本科（含）以上文化程度、副高（含）以上专业职称，且有十年（含）以上执业经历，熟悉本专业知识，能胜任集中采购评审工作； （三）设备采购和管理专家原则上须具有大学本科（含）以上文化程度，十年（含）以上工作经历，熟悉政府采购、招标投标的相关政策法规和业务知识，能胜任集中采购评审工作； （四）管理专家可邀请医保、财政、消费者协会等有关部门代表参加； （五）熟悉本专业领域国内外技术水平和发展动向； （六）身体健康，能积极参加集中采购工作，原则上年龄在65岁（含）以下； （七）无违纪违规等不良纪录，并自觉接受监督管理。 第三十一条 集中采购专家库维护管理与专家抽取使用相互分离，评审专家应当以随机方式抽取确定。评审专家的抽取过程如下： （一） 在监督机构的监督下，集中采购管理机构在专家库中随机抽取各专业评审专家参与评审工作； （二） 专家人数应当为单数，每次不应当少于7人； （三） 评审专家的抽取及通知工作在评审活动开始前24小时内完成； （四） 评审专家名单一经确定必须严格保密，抽取结果及通知情况当场备案； （五） 实行专家回避与监督评价制度，与采购工作存在利害关系的专家一律不得参与评审工作。 第三十二条 专家在集中采购工作中，享有以下权利： （一）对集中采购制度及相关情况的知情权； （二）依法按照集中采购文件确定的标准和办法进行评审，提出评审意见，不受任何单位或个人的干预； （三）推荐入围品种； （四）向有关行政监督部门反映评审活动中发现的违法违规行为； （五）法律、法规规定的其他权利。 第三十三条 专家在集中采购工作中，承担以下义务： （一）准时出席评审活动，客观公正地进行评审； （二）严格遵守评审工作纪律，不得私下接触参加此次集中采购的医用耗材生产经营企业，不得向外界透露评审情况，不得收受有关人员的财物； （三）积极协助和配合监督机构的监督检查，发现医用耗材生产经营企业在集中采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为的，应当及时向监督机构或工作机构报告并加以制止； （四）具有法定回避情形的，应当主动提出回避； （五）遵守集中采购工作守则； （六）法律、法规规定的其他义务。 第三十四条 集中采购管理机构对入库专家进行动态管理，建立健全专家监督评价制度和退出机制，对不能公正、廉洁履行职责的专家应当及时取消其评审资格并从专家库中清除。情节严重的，依据有关法律法规进行处罚。 第九章 质疑与投诉 第三十五条 医用耗材生产经营企业对集中采购相关事项有疑问的，可以向集中采购工作机构提出询问。集中采购工作机构应当及时作出答复。 第三十六条 医用耗材生产经营企业认为集中采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在相关信息公示之日起7个工作日内，以书面形式向集中采购工作机构提出质疑。 第三十七条 集中采购工作机构应当在收到书面质疑后7个工作日内作出答复。 第三十八条 提出质疑的医用耗材生产经营企业对集中采购工作机构答复不满意，或者集中采购工作机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向集中采购管理机构投诉。 第三十九条 集中采购管理机构应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并告知投诉人和与投诉事项有关的当事人。 第四十条 集中采购管理机构在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知集中采购工作机构暂停涉及该事项的采购活动。 第四十一条 投诉人对集中采购管理机构的投诉处理决定不服或者集中采购管理机构逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 第十章 监督管理及处罚 第四十二条 集中采购管理机构要设立举报电话、开通电子邮箱等并向社会公布，使医疗机构、医用耗材生产经营企业以及社会公众对相关人员履行职责的情况进行监督。 第四十三条 建立集中采购工作流程、监督制度和多重复核制度，使每个环节和程序都处于监督之下。 第四十四条 集中采购监督机构监督管理的主要内容包括： （一）有关法律法规和规章的执行情况； （二）采购方式和采购程序的组织实施情况； （三）采购信息公开情况； （四）采购制度建设情况； （五）询问和质疑处理情况； （六）集中采购不良记录管理机制建立健全情况； （七）其他需要监督管理的情况。 第四十五条 实行医用耗材生产经营企业不良记录动态管理制度。医用耗材生产经营企业有下列行为之一的，列入不良记录并网上公示，取消该企业所有产品的入围资格，自取消之日起两年内，集中采购管理机构不得接受其任何产品集中采购申请，全省（区、市）医疗机构不得以任何形式采购其产品，原签订的购销合同终止。 （一）经执法执纪机关认定，在高值医用耗材购销活动中存在商业贿赂行为的； （二）提供虚假、无效文件的； （三）以其他方式弄虚作假，骗取入围的; （四）以低于成本的价格恶意投标，扰乱市场秩序的； （五）对入围品种擅自涨价或变相涨价的； （六）不配送或不按时配送入围品种，影响医疗机构临床诊治的； （七）经医疗机构验收确认，配送的高值医用耗材规格、包装等信息与入围品种规格、包装等信息不一致并不同意更换的； （八）以入围品种外高值医用耗材取代入围品种进行配送的； （九）违反现行医疗器械价格管理规定的； （十）恶意申投诉，扰乱集中采购正常秩序的； （十一）集中采购管理机构规定的其他情形。 第四十六条 参与集中采购的医疗机构及其工作人员有下列行为之一的，除追究当事人的责任外，视其情节追究主管领导的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。 （一）不参加高值医用耗材集中采购活动，以其他任何方式规避集中采购活动的； （二）提供虚假的高值医用耗材采购历史资料的； （三）不按照规定同医用耗材生产经营企业签订购销合同的； （四）不按照购销合同采购入围品种，擅自采购入围品种外高值医用耗材替代入围品种，不按时结算货款或者其他不履行合同义务行为的； （五）高值医用耗材购销合同签订后，再同企业订立背离合同实质性内容的其他协议，牟取其他不正当利益的； （六）收受医用耗材生产经营企业钱物或其他利益的； （七）其他违反法律法规的行为。 第四十七条 集中采购工作人员有下列行为之一的，除追究当事人的责任外，视其情节追究主管领导的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。 （一）违反集中采购方式、程序、时限要求和信息发布等有关规定实施集中采购的； （二）在文件材料审核、高值医用耗材评审遴选等方面疏于监管或设置歧视性条件的； （三）违反规定建设、管理和使用专家库的； （四）违反有关信息维护和安全保障规定，或者谎报、瞒报、擅自更改高值医用耗材采购数据信息的； （五）对医疗机构和医用耗材生产经营企业的违约情况调查处理不及时的； （六）接受可能有碍公正的参观、考察、学术研讨交流等，索取或收受钱物，谋取单位或个人不正当利益的； （七）其他违法违规行为。 第十一章 附 则 第四十八条 本规范未尽事宜，按照政府相关部门政策法规执行。其他医用耗材集中采购可以参照本规范执行。 第四十九条 本规范由卫生部会同相关部门负责解释。 第五十条 本规范自印发之日起施行。 附件：参考目录 附件 参考目录 类别 包括但不限于以下品目 血管介入类 涉及：冠状动脉、结构性心脏病、先天性心脏病、周围血管等 导管、导丝、球囊、支架及辅助材料 非血管介入类 涉及：气管、消化道（食管、肠道、胆道、胰腺）、膀胱、直肠等 导管、导丝、球囊、支架、各种内窥镜涉及的材料 骨科植入 涉及：脊柱、关节、创伤等 人工关节（椎体、椎板），固定板（钉、针、架、棒、钩），人工骨、修补材料等 神经外科 颅内植入物、填充物等 电生理类 标测导管、消融导管等 起搏器类 涉及：心脏、膀胱等 永久、临时、起搏导管、心脏复律除颤器、起搏导线等 体外循环及血液净化 人工心肺辅助材料、透析管路、滤器、分离器、附件等 眼科材料 晶体、眼内填充物等 口腔科 印膜、种植、颌面创伤修复、口腔充填、根管治疗、粘接、义齿、正畸、矫治等材料 其他 人工瓣膜、人工补片、人工血管、高分子材料等
国家食品药品监督管理局办公室关于做好医疗器械经营监管工作的通知【废止】 | 食药监办械[2012]145号 | FGWJ-2012-10424 | 2012-12-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为贯彻落实《国家食品药品监督管理局关于落实国务院决定做好第六批取消调整行政审批项目后续监管和衔接工作的通知》（国食药监法[2012]323号，以下简称《通知》）要求，在做好第二、三类医疗器械经营企业许可下放工作的同时，继续做好医疗器械经营监管工作，现就有关事项通知如下： 一、各省级食品药品监督管理部门在落实医疗器械经营企业许可下放工作中，要严格执行《通知》的有关要求，对下放后医疗器械经营企业许可的受理和审批工作应根据具体情况尽快作出调整和安排，做好工作衔接，及时告知管理相对人，保障审批工作顺利进行。加强对调整后承担医疗器械经营企业许可受理和审批的食品药品监督管理部门相关人员的培训，重点是《医疗器械经营企业许可证管理办法》（局令第15号）的有关规定和关于医疗器械经营企业准入标准的培训，确保管理落实到位，准入标准和要求不降低。 各省级食品药品监督管理部门完成医疗器械经营企业许可下放工作后，及时报告国家局。 二、各级食品药品监督管理部门要以第二、三类医疗器械经营企业许可下放为契机，进一步加强制度建设，规范审批行为，建立有效的监督机制。同时，要探索和创新医疗器械经营企业监管方式，特别是要根据不同类别医疗器械风险程度和管理现状，科学合理地完善医疗器械经营企业的准入标准，合理配置监管资源，简化审批程序，提高审批效率。省级食品药品监督管理部门要加强对审批工作指导和督查，确保本辖区医疗器械经营企业许可工作依法依规、合理有序地开展。涉及有关政策问题，及时报告国家局。 三、各地食品药品监督管理部门要继续做好对医疗器械经营环节的监管工作。在落实企业是产品质量第一责任人的同时，研究制定监管的重点品种和监督内容，特别是要针对植（介）入类和无菌类医疗器械等高风险产品的经营企业，重点检查产品质量管理制度是否健全；储存设施和条件是否符合要求；购销记录是否完整、规范，是否可以保证对产品追踪、追溯要求的实现。对经营不规范的企业坚决依法处理，保障医疗器械产品的安全有效。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年12月10日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为贯彻落实《国家食品药品监督管理局关于落实国务院决定做好第六批取消调整行政审批项目后续监管和衔接工作的通知》（国食药监法[2012]323号，以下简称《通知》）要求，在做好第二、三类医疗器械经营企业许可下放工作的同时，继续做好医疗器械经营监管工作，现就有关事项通知如下： 一、各省级食品药品监督管理部门在落实医疗器械经营企业许可下放工作中，要严格执行《通知》的有关要求，对下放后医疗器械经营企业许可的受理和审批工作应根据具体情况尽快作出调整和安排，做好工作衔接，及时告知管理相对人，保障审批工作顺利进行。加强对调整后承担医疗器械经营企业许可受理和审批的食品药品监督管理部门相关人员的培训，重点是《医疗器械经营企业许可证管理办法》（局令第15号）的有关规定和关于医疗器械经营企业准入标准的培训，确保管理落实到位，准入标准和要求不降低。 各省级食品药品监督管理部门完成医疗器械经营企业许可下放工作后，及时报告国家局。 二、各级食品药品监督管理部门要以第二、三类医疗器械经营企业许可下放为契机，进一步加强制度建设，规范审批行为，建立有效的监督机制。同时，要探索和创新医疗器械经营企业监管方式，特别是要根据不同类别医疗器械风险程度和管理现状，科学合理地完善医疗器械经营企业的准入标准，合理配置监管资源，简化审批程序，提高审批效率。省级食品药品监督管理部门要加强对审批工作指导和督查，确保本辖区医疗器械经营企业许可工作依法依规、合理有序地开展。涉及有关政策问题，及时报告国家局。 三、各地食品药品监督管理部门要继续做好对医疗器械经营环节的监管工作。在落实企业是产品质量第一责任人的同时，研究制定监管的重点品种和监督内容，特别是要针对植（介）入类和无菌类医疗器械等高风险产品的经营企业，重点检查产品质量管理制度是否健全；储存设施和条件是否符合要求；购销记录是否完整、规范，是否可以保证对产品追踪、追溯要求的实现。对经营不规范的企业坚决依法处理，保障医疗器械产品的安全有效。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年12月10日
国家食品药品监督管理局关于超声肿瘤治疗系统等17个产品分类界定的通知 | 国食药监械[2012]361号 | FGWJ-2012-10431 | 2012-12-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理局组织有关单位和专家对超声肿瘤治疗系统等产品的管理类别进行了界定，现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（2个）： （一）超声肿瘤治疗系统：由主机和治疗床等组成。治疗时，患者注射或口服声敏剂，以一定频率、声强的超声波对患者进行全身辐照。利用超声波辐照激活患者服入体内的声敏剂，该声敏剂能特异性地积聚在肿瘤细胞和其他异常细胞中，达到杀伤恶性肿瘤细胞和其他异常细胞的目的。用于各种恶性肿瘤的治疗。该产品不含声敏剂。分类编码：6823。 （二）皮肤镜图像诊断仪：由计算机、图像采集装置、图像分析处理软件、隔离电源等组成，图像采集装置由医用放大镜、图像传感器和光源等组成。具有图像实时观测、采集、按良性皮损/恶性皮损等对采集图像进行分类、测量病灶部位的形态尺寸等功能。用于筛查、诊断皮肤肿瘤、白癜风等皮肤病。分类编码：6821。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（10个）： （三）压力分布测量垫：由一个或多个传感器、连接电缆和软件等组成。使用时，患者躺或坐于传感垫上。用于压力测试。自身无分析诊断功能，其测试结果可辅助分析康复治疗的效果。分类编码：6821。 （四）中医汗出检测仪：由主机和固定在人体皮肤表面的探头等组成。通过检测病人的出汗特征和情况，辅助医生诊断。分类编码：6827。 （五）医学影像处理软件：用于对CT、MRI等医学影像信息进行立体三维重建。分类编码：6870。 （六）荧光成像和图文报告软件：用于保存和处理与荧光显微镜连接的摄像头所采集的图像，提供辅助诊断信息，制作和管理图文报告。分类编码：6870。 （七）呼吸机呼气加温过滤器：安装在呼吸机呼气管路中。用于将病人呼出的废气加温、过滤，减少呼吸机末端排气对室内空气的污染，同时保护呼吸机的呼气传感器。分类编码：6854。 （八）医用激光光纤：与激光发生器配套使用。由连接器和光导纤维等组成。用于静脉炎手术和颈腰椎介入手术传导激光能量。分类编码：6824。 （九）人工耳蜗信号转换器：与听觉脑干反应（ABR)设备连接使用。由主体、模拟器和连接线等组成。体外使用，使用时，将模拟器吸附到已植入人体的人工耳蜗植入体上。用于将ABR设备的声音信号转换成电信号，通过模拟器传给人工耳蜗植入体，然后通过ABR设备来观察大脑产生的波形，以确认人工耳蜗植入体的状态。分类编码：6821。 （十）带眩光的对比敏感度仪：由主机灯箱、眩光灯和检测面板组成。通过眩光灯干扰正常状态下的对比敏感度检测，来检测人眼在光照等特殊环境下的对比敏感度功能。分类编码：6822。 （十一）纤维胆道镜：由头端部、弯曲部（内有扎丝）、插入部（内有导像束）、操作部（带有可控制方向的控制杆）、导光束、导光接头和目镜部组成，目镜部下方装有吸引管接头和器械孔道，头端部装有物镜、两个导光窗和一个钳道孔，导光接头外接光源。通过导光束将光传导到头端部的导光窗，对腔内组织照明，被观察的腔内组织图像通过物镜、导像束和目镜传递，操作者通过控制操作部的控制杆可以控制头端部的方向，对腔内组织进行观察。用于对人体胆道病变的诊察。不与高频手术设备配合使用。分类编码：6822。 （十二）超声光散射乳腺诊断系统：由主机（含光散射成像模块和黑白超声模块）、复合探头等组成。通过超声检查确定乳腺可疑区域后，通过光散射模块测量可疑区域组织。用于乳腺健康普查与乳腺疾病的临床检查。分类编码：6824。 三、作为I类医疗器械管理的产品（1个）： （十三）眼科手术非接触观察装置：由前置眼底镜、旋转组件、显微镜固定装置、镜头定位装置和镜片反转系统等组成。使用时，将前置眼底镜片固定在显微镜上，无需医生手拿镜片操作。用于眼科手术观察。分类编码：6822。 四、不作为医疗器械管理的产品（4个）： （十四）医疗用注射头高效处理器：由主机和电极板等组成。通过超高温金属熔解处理，破坏针头的尖锐部分，使其丧失针刺功能，并达到密封状态，使注射器中残留的血液、药物等无法泄露。 （十五）一站式冲洗液生产系统：由纯水加工系统、配药及供应系统组成。通过适当的膜法水处理技术处理（含蒸馏处理）和添加适宜的药品。按预期的要求获得不同用途的冲洗液并直接提供患者使用。 （十六）医用空气清净机：由主机、过滤网和送风机等组成。利用过滤网，对需要无菌手术的手术室内的空气进行过滤，以净化空气。 （十七）移动推车：用于摆放内窥镜摄像系统的图像采集主机、冷光源、显示器等部件以方便移动。该产品不含电源。 国家食品药品监督管理局 2012年12月10日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理局组织有关单位和专家对超声肿瘤治疗系统等产品的管理类别进行了界定，现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（2个）： （一）超声肿瘤治疗系统：由主机和治疗床等组成。治疗时，患者注射或口服声敏剂，以一定频率、声强的超声波对患者进行全身辐照。利用超声波辐照激活患者服入体内的声敏剂，该声敏剂能特异性地积聚在肿瘤细胞和其他异常细胞中，达到杀伤恶性肿瘤细胞和其他异常细胞的目的。用于各种恶性肿瘤的治疗。该产品不含声敏剂。分类编码：6823。 （二）皮肤镜图像诊断仪：由计算机、图像采集装置、图像分析处理软件、隔离电源等组成，图像采集装置由医用放大镜、图像传感器和光源等组成。具有图像实时观测、采集、按良性皮损/恶性皮损等对采集图像进行分类、测量病灶部位的形态尺寸等功能。用于筛查、诊断皮肤肿瘤、白癜风等皮肤病。分类编码：6821。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的产品（10个）： （三）压力分布测量垫：由一个或多个传感器、连接电缆和软件等组成。使用时，患者躺或坐于传感垫上。用于压力测试。自身无分析诊断功能，其测试结果可辅助分析康复治疗的效果。分类编码：6821。 （四）中医汗出检测仪：由主机和固定在人体皮肤表面的探头等组成。通过检测病人的出汗特征和情况，辅助医生诊断。分类编码：6827。 （五）医学影像处理软件：用于对CT、MRI等医学影像信息进行立体三维重建。分类编码：6870。 （六）荧光成像和图文报告软件：用于保存和处理与荧光显微镜连接的摄像头所采集的图像，提供辅助诊断信息，制作和管理图文报告。分类编码：6870。 （七）呼吸机呼气加温过滤器：安装在呼吸机呼气管路中。用于将病人呼出的废气加温、过滤，减少呼吸机末端排气对室内空气的污染，同时保护呼吸机的呼气传感器。分类编码：6854。 （八）医用激光光纤：与激光发生器配套使用。由连接器和光导纤维等组成。用于静脉炎手术和颈腰椎介入手术传导激光能量。分类编码：6824。 （九）人工耳蜗信号转换器：与听觉脑干反应（ABR)设备连接使用。由主体、模拟器和连接线等组成。体外使用，使用时，将模拟器吸附到已植入人体的人工耳蜗植入体上。用于将ABR设备的声音信号转换成电信号，通过模拟器传给人工耳蜗植入体，然后通过ABR设备来观察大脑产生的波形，以确认人工耳蜗植入体的状态。分类编码：6821。 （十）带眩光的对比敏感度仪：由主机灯箱、眩光灯和检测面板组成。通过眩光灯干扰正常状态下的对比敏感度检测，来检测人眼在光照等特殊环境下的对比敏感度功能。分类编码：6822。 （十一）纤维胆道镜：由头端部、弯曲部（内有扎丝）、插入部（内有导像束）、操作部（带有可控制方向的控制杆）、导光束、导光接头和目镜部组成，目镜部下方装有吸引管接头和器械孔道，头端部装有物镜、两个导光窗和一个钳道孔，导光接头外接光源。通过导光束将光传导到头端部的导光窗，对腔内组织照明，被观察的腔内组织图像通过物镜、导像束和目镜传递，操作者通过控制操作部的控制杆可以控制头端部的方向，对腔内组织进行观察。用于对人体胆道病变的诊察。不与高频手术设备配合使用。分类编码：6822。 （十二）超声光散射乳腺诊断系统：由主机（含光散射成像模块和黑白超声模块）、复合探头等组成。通过超声检查确定乳腺可疑区域后，通过光散射模块测量可疑区域组织。用于乳腺健康普查与乳腺疾病的临床检查。分类编码：6824。 三、作为I类医疗器械管理的产品（1个）： （十三）眼科手术非接触观察装置：由前置眼底镜、旋转组件、显微镜固定装置、镜头定位装置和镜片反转系统等组成。使用时，将前置眼底镜片固定在显微镜上，无需医生手拿镜片操作。用于眼科手术观察。分类编码：6822。 四、不作为医疗器械管理的产品（4个）： （十四）医疗用注射头高效处理器：由主机和电极板等组成。通过超高温金属熔解处理，破坏针头的尖锐部分，使其丧失针刺功能，并达到密封状态，使注射器中残留的血液、药物等无法泄露。 （十五）一站式冲洗液生产系统：由纯水加工系统、配药及供应系统组成。通过适当的膜法水处理技术处理（含蒸馏处理）和添加适宜的药品。按预期的要求获得不同用途的冲洗液并直接提供患者使用。 （十六）医用空气清净机：由主机、过滤网和送风机等组成。利用过滤网，对需要无菌手术的手术室内的空气进行过滤，以净化空气。 （十七）移动推车：用于摆放内窥镜摄像系统的图像采集主机、冷光源、显示器等部件以方便移动。该产品不含电源。 国家食品药品监督管理局 2012年12月10日
国家食品药品监督管理局关于认可总后勤部卫生部药品仪器检验所医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械〔2012〕336号 | FGWJ-2013-10148 | 2012-11-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 总后勤部卫生部药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年9月15日至16日,国家食品药品监督管理局组织专家组对总后勤部卫生部药品仪器检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所康复训练器械等11个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日 附件 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 名称：总后勤部卫生部药品仪器检验所 地址：北京市丰台西路17号 序号 产 品 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说 明 序号 名称 1 康复训练器械 全部参数 康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 2 体外充电器 全部参数 R801型体外充电器 Q/CPPIN002-2011 3 鼻炎光疗仪 全部参数 鼻炎光疗仪 YZB/ SYRO 0002-2011 4 数字X线平板探测器 全部参数 数字X线平板探测器 YZB/VATE 0002-2010 5 高频皮肤治疗仪 全部参数 高频皮肤治疗仪 YZB/EndyMed 001-2011 6 软件 全部参数 软件工程 软件产品质量要求与评价商业现货软件产品的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2010 7 肺功能仪 全部参数 肺功能仪 YZB/SCHILLER 004-2007 8 电动吸引设备 部分参数 医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求 YY 0636.1-2008 不做飞溅物、对不需要和过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气体点燃的防护 9 人工驱动吸引设备 全部参数 医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备 YY 0636.2-2008 10 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 部分参数 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机YY 0600.2-2007 不做飞溅物、对不需要和过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气体点燃的防护 11 睡眠呼吸暂停治疗设备 部分参数 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 YY 0671.1-2009 不做飞溅物、对不需要和过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气体点燃的防护 | 总后勤部卫生部药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年9月15日至16日,国家食品药品监督管理局组织专家组对总后勤部卫生部药品仪器检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所康复训练器械等11个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日 附件 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 名称：总后勤部卫生部药品仪器检验所 地址：北京市丰台西路17号 序号 产 品 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说 明 序号 名称 1 康复训练器械 全部参数 康复训练器械 安全通用要求 GB 24436-2009 2 体外充电器 全部参数 R801型体外充电器 Q/CPPIN002-2011 3 鼻炎光疗仪 全部参数 鼻炎光疗仪 YZB/ SYRO 0002-2011 4 数字X线平板探测器 全部参数 数字X线平板探测器 YZB/VATE 0002-2010 5 高频皮肤治疗仪 全部参数 高频皮肤治疗仪 YZB/EndyMed 001-2011 6 软件 全部参数 软件工程 软件产品质量要求与评价商业现货软件产品的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2010 7 肺功能仪 全部参数 肺功能仪 YZB/SCHILLER 004-2007 8 电动吸引设备 部分参数 医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求 YY 0636.1-2008 不做飞溅物、对不需要和过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气体点燃的防护 9 人工驱动吸引设备 全部参数 医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备 YY 0636.2-2008 10 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 部分参数 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机YY 0600.2-2007 不做飞溅物、对不需要和过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气体点燃的防护 11 睡眠呼吸暂停治疗设备 部分参数 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 YY 0671.1-2009 不做飞溅物、对不需要和过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气体点燃的防护
国家食品药品监督管理局关于认可河南省医疗器械检验所医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]332号 | FGWJ-2012-10410 | 2012-11-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年6月17日至18日,国家食品药品监督管理局组织专家组对河南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等935个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年6月17日至18日,国家食品药品监督管理局组织专家组对河南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等935个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日
国家食品药品监督管理局关于认可国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]331号 | FGWJ-2012-10419 | 2012-11-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年7月7日至8日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心硅橡胶外科植入物等42个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年7月7日至8日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心硅橡胶外科植入物等42个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日
国家食品药品监督管理局关于认可陕西省医疗器械检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]335号 | FGWJ-2012-10412 | 2012-11-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 陕西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年7月17日至18日,国家食品药品监督管理局组织专家组对陕西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心心电监护仪等588个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日 | 陕西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年7月17日至18日,国家食品药品监督管理局组织专家组对陕西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心心电监护仪等588个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日
国家食品药品监督管理局关于认可国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]333号 | FGWJ-2012-10411 | 2012-11-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年4月20日至22日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心灯和灯系统的光生物安全性等64个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年4月20日至22日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心灯和灯系统的光生物安全性等64个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月22日
国家食品药品监督管理局关于认可国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]329号 | FGWJ-2012-10374 | 2012-11-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年7月13日至15日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用输液器等511个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月21日 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年7月13日至15日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用输液器等511个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月21日
国家食品药品监督管理局关于认可天津市医药科学研究所医疗器械项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]330号 | FGWJ-2012-10375 | 2012-11-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年6月9日至10日,国家食品药品监督管理局组织专家组对天津市医药科学研究所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医疗器械项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月21日 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年6月9日至10日,国家食品药品监督管理局组织专家组对天津市医药科学研究所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医疗器械项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年11月21日
国家食品药品监督管理局关于规范境外医疗器械标签和包装标识的通知【废止】 | 国食药监械[2012]280号 | FGWJ-2012-10301 | 2012-09-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关单位： 为加强医疗器械监督管理，保证公众用械安全，根据《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（国家食品药品监督管理局令第10号，以下简称《管理规定》），现就规范境外医疗器械标签和包装标识的有关事项通知如下： 一、在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械应当按照《管理规定》附有标签和包装标识。标签和包装标识文字内容必须使用中文，可以附加其他文种。未按规定附有中文标签和包装标识的境外医疗器械，不得销售和使用。 二、境外医疗器械生产企业应当在质量管理体系中建立保证其在中国境内销售、使用的医疗器械符合《管理规定》的控制程序，形成文件，并有效实施，以确保其在中国境内销售、使用的医疗器械安全有效。 三、本通知中涉及的名词、术语的含义与《管理规定》、《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号）中的有关名词、术语含义相同。 本通知自2013年4月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 2012年9月24日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关单位： 为加强医疗器械监督管理，保证公众用械安全，根据《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（国家食品药品监督管理局令第10号，以下简称《管理规定》），现就规范境外医疗器械标签和包装标识的有关事项通知如下： 一、在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械应当按照《管理规定》附有标签和包装标识。标签和包装标识文字内容必须使用中文，可以附加其他文种。未按规定附有中文标签和包装标识的境外医疗器械，不得销售和使用。 二、境外医疗器械生产企业应当在质量管理体系中建立保证其在中国境内销售、使用的医疗器械符合《管理规定》的控制程序，形成文件，并有效实施，以确保其在中国境内销售、使用的医疗器械安全有效。 三、本通知中涉及的名词、术语的含义与《管理规定》、《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号）中的有关名词、术语含义相同。 本通知自2013年4月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 2012年9月24日
国家食品药品监督管理局办公室关于开展2012年医疗器械生产企业飞行检查的通知 | 食药监办械[2012]118号 | FGWJ-2012-10287 | 2012-09-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），中国食品药品检定研究院、国家食品药品监督管理局药品认证管理中心、国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心，各相关医疗器械检测机构： 为进一步加强医疗器械生产监督管理，推动医疗器械监督检查工作的开展，根据国家食品药品监督管理局2012年度医疗器械监管工作总体安排，定于2012年10月组织开展医疗器械生产企业飞行检查。现将有关事项通知如下： 一、检查目的 进一步强化医疗器械生产企业监管，督促和指导地方监管部门有效落实监管职责，及时消除监管风险隐患和产品质量安全隐患，不断提高医疗器械质量安全水平。 二、检查依据 《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产日常监督管理规定》、《医疗器械生产质量管理规范（试行）》、《医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）》。 三、检查范围 （一）在《关于高风险医疗器械生产企业生产质量管理体系专项检查涉及有关企业处理意见》（食药监办械﹝2011﹞496号）中规定的，国家食品药品监督管理局将视情况安排抽查的企业。 （二）在《关于加强一次性使用无菌导尿管生产企业监管的通知》（食药监械函﹝2012﹞7号）中规定的，国家食品药品监督管理局将根据具体情况组织实施飞行检查的企业。 （三）其他根据《医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）》规定，食品药品监管部门可实施飞行检查的企业。 四、检查工作安排和要求 （一）选调检查员 国家食品药品监督管理局将根据检查工作需要从有关省（区、市）局和单位选调检查员，请被选调的单位和个人积极支持检查工作，认真履行职责。 （二）检查员培训 检查开始前，国家食品药品监督管理局将组织对参加飞行检查的检查员进行统一培训。 （三）实施检查 1．国家食品药品监督管理局将适时通知被检查企业属地省（区、市）局检查组到达的相关信息。 2．请被检查企业属地省（区、市）局选派观察员协助开展检查工作。 3．检查组到达后，对于检查范围中第（一）、（二）项的情况，请被检查企业属地省（区、市）局向检查组通报文件要求落实情况，并提供被检查企业日常监管档案供检查组查阅；对于检查范围中第（三）项的情况，请被检查企业属地省（区、市）局向检查组提供被检查企业日常监管档案供查阅。 4．检查程序按照《医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）》开展。 （四）检查总结 检查结束后，国家食品药品监督管理局将组织召开总结会，听取检查情况汇报，确定检查结论，并研究处理措施。 五、其他事项 （一）检查员交通、食宿费用由国家食品药品监督管理局承担。 （二）联系方式 联 系 人：杜晓 丹朱宁 联系电话：（010）88331496、88331426 传 真：（010）88363234 国家食品药品监督管理局办公室 2012年9月21日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），中国食品药品检定研究院、国家食品药品监督管理局药品认证管理中心、国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心，各相关医疗器械检测机构： 为进一步加强医疗器械生产监督管理，推动医疗器械监督检查工作的开展，根据国家食品药品监督管理局2012年度医疗器械监管工作总体安排，定于2012年10月组织开展医疗器械生产企业飞行检查。现将有关事项通知如下： 一、检查目的 进一步强化医疗器械生产企业监管，督促和指导地方监管部门有效落实监管职责，及时消除监管风险隐患和产品质量安全隐患，不断提高医疗器械质量安全水平。 二、检查依据 《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产日常监督管理规定》、《医疗器械生产质量管理规范（试行）》、《医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）》。 三、检查范围 （一）在《关于高风险医疗器械生产企业生产质量管理体系专项检查涉及有关企业处理意见》（食药监办械﹝2011﹞496号）中规定的，国家食品药品监督管理局将视情况安排抽查的企业。 （二）在《关于加强一次性使用无菌导尿管生产企业监管的通知》（食药监械函﹝2012﹞7号）中规定的，国家食品药品监督管理局将根据具体情况组织实施飞行检查的企业。 （三）其他根据《医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）》规定，食品药品监管部门可实施飞行检查的企业。 四、检查工作安排和要求 （一）选调检查员 国家食品药品监督管理局将根据检查工作需要从有关省（区、市）局和单位选调检查员，请被选调的单位和个人积极支持检查工作，认真履行职责。 （二）检查员培训 检查开始前，国家食品药品监督管理局将组织对参加飞行检查的检查员进行统一培训。 （三）实施检查 1．国家食品药品监督管理局将适时通知被检查企业属地省（区、市）局检查组到达的相关信息。 2．请被检查企业属地省（区、市）局选派观察员协助开展检查工作。 3．检查组到达后，对于检查范围中第（一）、（二）项的情况，请被检查企业属地省（区、市）局向检查组通报文件要求落实情况，并提供被检查企业日常监管档案供检查组查阅；对于检查范围中第（三）项的情况，请被检查企业属地省（区、市）局向检查组提供被检查企业日常监管档案供查阅。 4．检查程序按照《医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）》开展。 （四）检查总结 检查结束后，国家食品药品监督管理局将组织召开总结会，听取检查情况汇报，确定检查结论，并研究处理措施。 五、其他事项 （一）检查员交通、食宿费用由国家食品药品监督管理局承担。 （二）联系方式 联 系 人：杜晓 丹朱宁 联系电话：（010）88331496、88331426 传 真：（010）88363234 国家食品药品监督管理局办公室 2012年9月21日
国家食品药品监督管理局关于吸入笑气镇痛装置等76个产品医疗器械分类界定的通知 | 国食药监械[2012]271号 | FGWJ-2012-10312 | 2012-09-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理局组织有关单位和专家对吸入笑气镇痛装置等产品的管理类别进行了界定，现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（9个）： （一）吸入笑气镇痛装置：由主机、脉搏血氧指夹探头和液晶屏等组成。根据笑气镇痛的原理，调节吸入的笑、氧混合气的浓度。用于在口腔治疗和妇科人流及分娩时进行镇痛。分类编码：6854。 （二）超声骨手术设备：由主机、脚踏开关、机头等组成。采用40KHz的超声振荡，将关节置换植入物与表面长入的骨质及附着的骨水泥分离。用于取出置换植入物。分类编码：6823。 （三）体外无线充电器：由无线充电器和电源适配器组成。用于对植入体内配套的可充电神经刺激器进行经皮无线充电。分类编码：6821。 （四）眼内照明光纤探头：为一次性无菌器械。与眼科照明光源连接使用，可直接插入人眼，也可和套管针系统一起使用。用于眼内手术时传输照明光源发出的光，进行眼内照明。分类编码：6822。 （五）细胞分选仪：由计算机、永久性磁铁、蠕动泵、液体感受器和挤压阀等组成。用于从混合细胞群体中分选出特定的细胞亚群。不含细胞分选剂。分类编码：6821。 （六）脊柱探针：由尖端含传感器的探针和含电路的手柄等组成。通过测量和分析不同组织的电阻，检测并反馈探头尖端与软组织的接触情况。用于判断是否出现椎骨皮质穿孔。分类编码：6854 （七）热能手术系统：由主机和足控开关等组成。用于外科手术中不失血的封闭、切割粗大血管及腺体和软组织（如肝、脾等）。分类编码：6854。 （八）臭氧前列腺治疗仪：由超声雾化臭氧发生器、除臭装置、专用床、导管等组成。使用导管将臭氧通过男性尿道至前列腺部位进行治疗。用于改善前列腺临床症状。分类编码：6826。 （九）真空采血管脱盖机（含生物安全柜处理模块）：由传送装置、横移推进装置、定位推进装置、管盖夹持装置、揭盖装置和生物安全处理模块等组成。用于替代采血管的人工脱盖操作并具生物安全处理功能，以避免脱盖过程中产生的气溶胶对操作人员造成感染。分类编码：6840。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理局组织有关单位和专家对吸入笑气镇痛装置等产品的管理类别进行了界定，现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（9个）： （一）吸入笑气镇痛装置：由主机、脉搏血氧指夹探头和液晶屏等组成。根据笑气镇痛的原理，调节吸入的笑、氧混合气的浓度。用于在口腔治疗和妇科人流及分娩时进行镇痛。分类编码：6854。 （二）超声骨手术设备：由主机、脚踏开关、机头等组成。采用40KHz的超声振荡，将关节置换植入物与表面长入的骨质及附着的骨水泥分离。用于取出置换植入物。分类编码：6823。 （三）体外无线充电器：由无线充电器和电源适配器组成。用于对植入体内配套的可充电神经刺激器进行经皮无线充电。分类编码：6821。 （四）眼内照明光纤探头：为一次性无菌器械。与眼科照明光源连接使用，可直接插入人眼，也可和套管针系统一起使用。用于眼内手术时传输照明光源发出的光，进行眼内照明。分类编码：6822。 （五）细胞分选仪：由计算机、永久性磁铁、蠕动泵、液体感受器和挤压阀等组成。用于从混合细胞群体中分选出特定的细胞亚群。不含细胞分选剂。分类编码：6821。 （六）脊柱探针：由尖端含传感器的探针和含电路的手柄等组成。通过测量和分析不同组织的电阻，检测并反馈探头尖端与软组织的接触情况。用于判断是否出现椎骨皮质穿孔。分类编码：6854 （七）热能手术系统：由主机和足控开关等组成。用于外科手术中不失血的封闭、切割粗大血管及腺体和软组织（如肝、脾等）。分类编码：6854。 （八）臭氧前列腺治疗仪：由超声雾化臭氧发生器、除臭装置、专用床、导管等组成。使用导管将臭氧通过男性尿道至前列腺部位进行治疗。用于改善前列腺临床症状。分类编码：6826。 （九）真空采血管脱盖机（含生物安全柜处理模块）：由传送装置、横移推进装置、定位推进装置、管盖夹持装置、揭盖装置和生物安全处理模块等组成。用于替代采血管的人工脱盖操作并具生物安全处理功能，以避免脱盖过程中产生的气溶胶对操作人员造成感染。分类编码：6840。
国家食品药品监督管理局办公室关于印发医用X射线设备等4个医疗器械分类目录子目录的通知 | 食药监办械[2012]108号 | FGWJ-2012-10284 | 2012-08-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械分类管理，科学划分医疗器械管理类别,依据《医疗器械监督管理条例》有关规定，国家局组织对2002年印发的《医疗器械分类目录》（ 国药监械〔2002〕302号）中部分子目录进行了修订。现将修订后的《6823 医用超声仪器及有关设备》、《6830 医用X射线设备》、《6831医用X射线附属设备及部件》、《6834医用射线防护用品、装置》等4个子目录（附件1-4）予以印发，原《医疗器械分类目录》中相应子目录废止。原6831《医用X射附属设备及部件》目录中“暗室灯”和“洗片架”不再作为医疗器械管理。以往发布的产品类别与本目录不同的，按本目录要求执行。 特此通知。 附件：1．6823医用超声仪器及有关设备 2．6830 医用X射线设备 3．6831 医用X射线附属设备及部件 4．6834 医用射线防护用品、装置 国家食品药品监督管理局办公室 2012年8月28日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械分类管理，科学划分医疗器械管理类别,依据《医疗器械监督管理条例》有关规定，国家局组织对2002年印发的《医疗器械分类目录》（ 国药监械〔2002〕302号）中部分子目录进行了修订。现将修订后的《6823 医用超声仪器及有关设备》、《6830 医用X射线设备》、《6831医用X射线附属设备及部件》、《6834医用射线防护用品、装置》等4个子目录（附件1-4）予以印发，原《医疗器械分类目录》中相应子目录废止。原6831《医用X射附属设备及部件》目录中“暗室灯”和“洗片架”不再作为医疗器械管理。以往发布的产品类别与本目录不同的，按本目录要求执行。 特此通知。 附件：1．6823医用超声仪器及有关设备 2．6830 医用X射线设备 3．6831 医用X射线附属设备及部件 4．6834 医用射线防护用品、装置 国家食品药品监督管理局办公室 2012年8月28日
国家食品药品监督管理局办公室关于加强高电位治疗设备监督管理的通知【废止】 | 食药监办械[2012]114号 | FGWJ-2012-10283 | 2012-09-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），国家局医疗器械标准管理中心，各医疗器械专业标准化技术委员会，各相关医疗器械检测机构： 为加强医疗器械监督管理，保证公众用械安全，针对国家医疗器械质量公告（2012第2期，总第53期）反映的高电位治疗设备不合格率高、强制性行业标准执行不到位的问题，现就加强该类产品监督管理的有关事项通知如下： 一、医疗器械生产企业作为保证医疗器械质量的第一责任人，必须认真学习有关强制性行业标准，了解标准要求，在产品研发、生产、经营中全面贯彻强制性行业标准及相关法规要求，确保产品质量。 二、各省（区、市）食品药品监督管理局要加强对辖区内高电位治疗设备生产企业的日常监管，监督企业根据《关于印发进一步加强和规范医疗器械注册管理暂行规定的通知》（国食药监械﹝2008﹞409号）要求组织生产。 三、各省（区、市）食品药品监督管理局要严格依照YY 0649-2008《高电位治疗设备》行业标准要求，特别是依照标准中高电位治疗设备定义，明晰产品类别，做好相关产品重新注册等工作。 四、国家局医疗器械标准管理中心和有关标准化分技术委员会要做好YY 0649-2008《高电位治疗设备》行业标准的宣贯工作，为企业及时掌握标准信息，正确了解标准内容和要求提供技术支持。 五、各相关医疗器械检测机构要加强高电位治疗设备检测工作，在注册检测中严格执行YY 0649-2008《高电位治疗设备》行业标准要求。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年9月11日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），国家局医疗器械标准管理中心，各医疗器械专业标准化技术委员会，各相关医疗器械检测机构： 为加强医疗器械监督管理，保证公众用械安全，针对国家医疗器械质量公告（2012第2期，总第53期）反映的高电位治疗设备不合格率高、强制性行业标准执行不到位的问题，现就加强该类产品监督管理的有关事项通知如下： 一、医疗器械生产企业作为保证医疗器械质量的第一责任人，必须认真学习有关强制性行业标准，了解标准要求，在产品研发、生产、经营中全面贯彻强制性行业标准及相关法规要求，确保产品质量。 二、各省（区、市）食品药品监督管理局要加强对辖区内高电位治疗设备生产企业的日常监管，监督企业根据《关于印发进一步加强和规范医疗器械注册管理暂行规定的通知》（国食药监械﹝2008﹞409号）要求组织生产。 三、各省（区、市）食品药品监督管理局要严格依照YY 0649-2008《高电位治疗设备》行业标准要求，特别是依照标准中高电位治疗设备定义，明晰产品类别，做好相关产品重新注册等工作。 四、国家局医疗器械标准管理中心和有关标准化分技术委员会要做好YY 0649-2008《高电位治疗设备》行业标准的宣贯工作，为企业及时掌握标准信息，正确了解标准内容和要求提供技术支持。 五、各相关医疗器械检测机构要加强高电位治疗设备检测工作，在注册检测中严格执行YY 0649-2008《高电位治疗设备》行业标准要求。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年9月11日
国家食品药品监督管理局关于囊袋扩张环等158个产品分类界定的通知 | 国食药监械[2012]241号 | FGWJ-2012-10268 | 2012-08-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理局组织有关单位和专家对囊袋扩张环等158个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（27个） （一）囊袋扩张环：由聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）制成，为过半圆的圆弧环结构，圆弧环两端有手术夹持定位孔。与人工晶状体配套用于白内障摘除和晶体乳化后囊袋张力的保持，可防止囊膜皱褶，对抗囊袋收缩。适用于有悬韧带断裂、悬韧带脆弱及囊袋皱缩风险的患者。分类编码：6822。 （二）猪皮生物敷料：由猪皮消除脂肪层，进行常规清洗并灭菌的表皮与真皮相连部分组成，厚度0.5mm－0.8mm。用于深Ⅱ度烧伤创面和Ⅲ度烧伤创面切削痂后临时覆盖。分类编码：6864。 （三）手术用一次性使用麻醉导管：由导管、导管接头、麻醉套筒及手柄组成，材质主要是软聚氯乙烯。与麻醉针麻醉仪配合使用，用于口腔内实施手术中提供麻醉注射通道。分类编码：6866。 （四）人白蛋白医用可吸收缝线：运用基因工程技术生产重组人血清蛋白，再使用电纺丝技术生产出医用可吸收白蛋白纤维材料，用该材料纺织成纤维缝合线。用于创口的缝合，为无菌产品。分类编码：6865。 （五）胶原贴敷料：由胶原液及无纺布组成。用于烧伤切痂创面、烧伤创面、肉芽植皮创面、激光治疗后损伤创面的覆盖，促进伤口愈合。分类编码：6864。 （六）牙本质封闭剂：由异丙醇、环己烷、低分子聚酰胺100组成。用于封闭暴露的牙本质小管及术后牙齿敏感区域。分类编码：6863。 （七）防渗医用涂敷系统：由医用高分子聚合物粉末、缓冲溶液、凝胶溶液和混合涂敷装置组成。用于在脊椎外科或脑外科手术后涂敷在脊椎或脑硬膜伤口外表面，形成水凝胶。分类编码：6866。 （八）快速交换治疗灌注导管：是一种治疗灌注导管，导管末梢部分为双内腔，其中外侧内腔用于球囊充气，而内侧内腔作为导丝通道。用于将溶血栓剂定点传送至冠状或外周脉管系统。分类编码：6877。 （九）髋关节用骨水泥定型模具：由一个不锈钢制成的加固柄和医用级硅胶制成的骨水泥定型模具组成，一次性使用无菌产品。适用于塑造临时半髋关节置换假体，为因脓毒性感染而需进行二期翻修的骨骼发育成熟患者使用。分类编码：6846。 （十）宫腔防粘连海绵：由壳聚糖、去离子水、pvf海绵等组成。用于预防宫腔内膜粘连。分类编码：6864。 （十一）宫腔防粘连凝胶：由壳聚糖、生理平衡液等组成。用于预防宫腔内膜粘连，防止渗血。分类编码：6864。 （十二）男性真空治疗仪：由套环、传送套管、手动气泵等组成。由手动持续缓慢抽气，促进血液流入阴茎的方式，引发勃起。用于阴茎不能正常勃起的辅助治疗。分类编码：6826。 （十三）骨活组织切片检查套件：由手动操作的套管针、探针、钻子和弹出器组成。用于经由皮肤进行的骨活组织切片检查的仪器，核磁共振成像后，在磁场环境中进行骨组织的活检。分类编码：6815。 （十四）外用可溶性止血纱布：由天然棉纤维、羧甲基纤维素钠盐构成。用于拔牙术、皮肤外科术、外伤止血及保护创伤面。分类编码：6864。 （十五）牙齿美白贴：主要成份有水、氟化钠、氢氧化钠、甘油、过氧化脲、木糖醇、卡波姆、过氧化氢、二氧化硅、香料以及其它微量添加剂。靠近牙龈部分的胶体成份为甘油、聚山梨醇酯、二氧化硅以及微量填料。用于16岁以上身体健康人群外源性染色牙的牙齿美白。分类编码：6863。 （十六）一次性自动使用混药注射器：由溶质瓶外套、溶媒瓶外套、混药制动外套、推进机构、注射推竿和针头组成。不含溶媒、溶质卡式瓶。配合相应溶媒、溶质卡式瓶使用，用于混合后注射。为一次性使用无菌产品。分类编码：6815。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理局组织有关单位和专家对囊袋扩张环等158个产品的管理类别进行了界定。现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（27个） （一）囊袋扩张环：由聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）制成，为过半圆的圆弧环结构，圆弧环两端有手术夹持定位孔。与人工晶状体配套用于白内障摘除和晶体乳化后囊袋张力的保持，可防止囊膜皱褶，对抗囊袋收缩。适用于有悬韧带断裂、悬韧带脆弱及囊袋皱缩风险的患者。分类编码：6822。 （二）猪皮生物敷料：由猪皮消除脂肪层，进行常规清洗并灭菌的表皮与真皮相连部分组成，厚度0.5mm－0.8mm。用于深Ⅱ度烧伤创面和Ⅲ度烧伤创面切削痂后临时覆盖。分类编码：6864。 （三）手术用一次性使用麻醉导管：由导管、导管接头、麻醉套筒及手柄组成，材质主要是软聚氯乙烯。与麻醉针麻醉仪配合使用，用于口腔内实施手术中提供麻醉注射通道。分类编码：6866。 （四）人白蛋白医用可吸收缝线：运用基因工程技术生产重组人血清蛋白，再使用电纺丝技术生产出医用可吸收白蛋白纤维材料，用该材料纺织成纤维缝合线。用于创口的缝合，为无菌产品。分类编码：6865。 （五）胶原贴敷料：由胶原液及无纺布组成。用于烧伤切痂创面、烧伤创面、肉芽植皮创面、激光治疗后损伤创面的覆盖，促进伤口愈合。分类编码：6864。 （六）牙本质封闭剂：由异丙醇、环己烷、低分子聚酰胺100组成。用于封闭暴露的牙本质小管及术后牙齿敏感区域。分类编码：6863。 （七）防渗医用涂敷系统：由医用高分子聚合物粉末、缓冲溶液、凝胶溶液和混合涂敷装置组成。用于在脊椎外科或脑外科手术后涂敷在脊椎或脑硬膜伤口外表面，形成水凝胶。分类编码：6866。 （八）快速交换治疗灌注导管：是一种治疗灌注导管，导管末梢部分为双内腔，其中外侧内腔用于球囊充气，而内侧内腔作为导丝通道。用于将溶血栓剂定点传送至冠状或外周脉管系统。分类编码：6877。 （九）髋关节用骨水泥定型模具：由一个不锈钢制成的加固柄和医用级硅胶制成的骨水泥定型模具组成，一次性使用无菌产品。适用于塑造临时半髋关节置换假体，为因脓毒性感染而需进行二期翻修的骨骼发育成熟患者使用。分类编码：6846。 （十）宫腔防粘连海绵：由壳聚糖、去离子水、pvf海绵等组成。用于预防宫腔内膜粘连。分类编码：6864。 （十一）宫腔防粘连凝胶：由壳聚糖、生理平衡液等组成。用于预防宫腔内膜粘连，防止渗血。分类编码：6864。 （十二）男性真空治疗仪：由套环、传送套管、手动气泵等组成。由手动持续缓慢抽气，促进血液流入阴茎的方式，引发勃起。用于阴茎不能正常勃起的辅助治疗。分类编码：6826。 （十三）骨活组织切片检查套件：由手动操作的套管针、探针、钻子和弹出器组成。用于经由皮肤进行的骨活组织切片检查的仪器，核磁共振成像后，在磁场环境中进行骨组织的活检。分类编码：6815。 （十四）外用可溶性止血纱布：由天然棉纤维、羧甲基纤维素钠盐构成。用于拔牙术、皮肤外科术、外伤止血及保护创伤面。分类编码：6864。 （十五）牙齿美白贴：主要成份有水、氟化钠、氢氧化钠、甘油、过氧化脲、木糖醇、卡波姆、过氧化氢、二氧化硅、香料以及其它微量添加剂。靠近牙龈部分的胶体成份为甘油、聚山梨醇酯、二氧化硅以及微量填料。用于16岁以上身体健康人群外源性染色牙的牙齿美白。分类编码：6863。 （十六）一次性自动使用混药注射器：由溶质瓶外套、溶媒瓶外套、混药制动外套、推进机构、注射推竿和针头组成。不含溶媒、溶质卡式瓶。配合相应溶媒、溶质卡式瓶使用，用于混合后注射。为一次性使用无菌产品。分类编码：6815。
国家食品药品监督管理局办公室关于纳米银类产品重新注册有关事宜的通知【失效】 | 食药监办械[2012]105号 | FGWJ-2012-10270 | 2012-08-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 国家食品药品监督管理局《关于纳米生物材料类医疗器械产品分类调整的通知》（国食药监械〔2006〕146号），将纳米生物材料类医疗器械（如纳米金属银材料制成的医疗器械）明确为第三类医疗器械管理，并要求已取得第二类医疗器械注册证的纳米生物材料产品到期需重新注册的，按第三类医疗器械注册的有关规定办理。目前，有关企业申请的纳米银类产品的重新注册事项正在技术审评中。为充分认识和把握该类产品的安全性问题，国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心经过专家论证，向企业发出了补充资料通知，分别要求补充纳米材料的表征、质量控制、生物相容性、细胞毒性和基因毒性的评价等方面的研究和验证资料。 为妥善解决目前企业在申请重新注册过程中面临的问题，经研究，现就该类产品重新注册的有关事宜通知如下： 一、对于已经按照第三类医疗器械申请重新注册的纳米银类产品，申请人应当在2014年8月31日前按照补充资料通知的要求一次性补齐。对届时不能补充资料的，或者补充的资料仍不能符合安全性有效性要求的，不予注册。 二、自本通知发布之日起，至作出重新注册审批决定前，有关纳米银类产品的原医疗器械注册证书可以继续使用。作出重新注册审批决定后，获准重新注册的，应当凭新核发的医疗器械注册证书作为产品合法上市的批准证明文件；未获准重新注册的，原医疗器械注册证书不得继续使用。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年8月22日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 国家食品药品监督管理局《关于纳米生物材料类医疗器械产品分类调整的通知》（国食药监械〔2006〕146号），将纳米生物材料类医疗器械（如纳米金属银材料制成的医疗器械）明确为第三类医疗器械管理，并要求已取得第二类医疗器械注册证的纳米生物材料产品到期需重新注册的，按第三类医疗器械注册的有关规定办理。目前，有关企业申请的纳米银类产品的重新注册事项正在技术审评中。为充分认识和把握该类产品的安全性问题，国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心经过专家论证，向企业发出了补充资料通知，分别要求补充纳米材料的表征、质量控制、生物相容性、细胞毒性和基因毒性的评价等方面的研究和验证资料。 为妥善解决目前企业在申请重新注册过程中面临的问题，经研究，现就该类产品重新注册的有关事宜通知如下： 一、对于已经按照第三类医疗器械申请重新注册的纳米银类产品，申请人应当在2014年8月31日前按照补充资料通知的要求一次性补齐。对届时不能补充资料的，或者补充的资料仍不能符合安全性有效性要求的，不予注册。 二、自本通知发布之日起，至作出重新注册审批决定前，有关纳米银类产品的原医疗器械注册证书可以继续使用。作出重新注册审批决定后，获准重新注册的，应当凭新核发的医疗器械注册证书作为产品合法上市的批准证明文件；未获准重新注册的，原医疗器械注册证书不得继续使用。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年8月22日
国家食品药品监督管理局关于认可国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]220号 | FGWJ-2012-10254 | 2012-08-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年11月19日至20日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等629个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年8月14日 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年11月19日至20日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等629个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年8月14日
国家食品药品监督管理局关于认可深圳市医疗器械检测中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]218号 | FGWJ-2012-10253 | 2012-08-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年2月25日至26日,国家食品药品监督管理局组织专家组对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用精密过滤输液器等225个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年8月13日 附件 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 名称：深圳市医疗器械检测中心 地址：深圳市南山区高新中二道28号 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 专用输液器 第1部分: 一次性使用精密过滤输液器GB 18458.1-2001； 专用输液器 第1部分 一次性使用精密过滤输液器YY 0286.1-2007 2 一次性使用避光输液器 全部参数 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器GB 18458.3-2005 3 一次性使用压力输液设备用输液器 全部参数 专用输液器 第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器YY 0286.4-2006 4 一次性使用吊瓶式和吊袋式输液器 全部参数 专用输液器 第5部分 一次性使用吊瓶式和吊袋式输液器YY 0286.5-2008 5 一次性使用流量设定微调式输液器 全部参数 专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器YY0286.6-2009 6 压力输液设备用一次性使用液路及附件：附件 全部参数 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第2部分：附件YY0585.2-2005 7 压力输液设备用一次性使用液路及附件：过滤器 全部参数 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第3部分：过滤器 YY0585.3-2005 8 输液用肝素帽 全部参数 输液用肝素帽 YY0581-2005 9 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件 全部参数 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件YY/T 0031-2008 10 一次性使用无菌胰岛素注射器 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器 YY 0497-2005 11 自毁型固定剂量疫苗注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 YY 0573.3-2005 ISO 7886-3 2005 12 一次性使用无菌注射器活塞 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞YY/T0243-2003 13 一次性使用无菌牙科注射针 全部参数 一次性使用无菌牙科注射针 YY0587－2005 14 非血管内导管 全部参数 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法GB T 15812.1-2005 15 一次性使用无菌血管内导管辅件（套针外周导管管塞） 全部参数 一次性使用无菌血管内导管辅件 第2部分：套针外周导管管塞YY0450.2-2003 不测射线可探测性 16 软组织扩张器 全部参数 软组织扩张器YY 0333-2002 17 硅橡胶外科植入物 全部参数 硅橡胶外科植入物通用要求YY 0334-2002 18 气管插管 全部参数 气管插管 第2部分 柯尔型(Cole)插管YY 0337.2-2002 19 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2009 20 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 全部参数 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器YY 0053-2008 21 一次性使用空心纤维血浆分离器 全部参数 一次性使用空心纤维血浆分离器YY 0465-2009 22 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器YY 0328-2002 23 人工心肺机体外循环管道 全部参数 人工心肺机体外循环管道YY 1048-2007 24 敷布生产用非织造布 全部参数 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布YY/T 0472.1-2004 25 成品敷布 全部参数 医用非织造敷布试验方法 第2部分：成品敷布YY/T 0472.2-2004 26 石膏绷带 全部参数 石膏绷带 粉状型 YY/T 1117-2001 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 27 腐蚀敏感性 全部参数 小型植入器械腐蚀敏感性的循环动电位极化标准测试方法YY/T 0695-2008 28 医用超声耦合剂 全部参数 医用超声耦合剂YY 0299-2008 29 动脉支架 全部参数 无源外科植入物 心脏和血管植入物的特殊要求 动脉支架的专用要求YY 0663-2008 不测磁共振成像(MRI)相容性评价、 可视性 30 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 全部参数 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 YY 0461-2003 31 锥头与锥套 全部参数 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分：锥头与锥套YY 1040.1-2003 32 麻醉剂专用灌充系统 全部参数 麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统 YY 0755-2009 33 氧气透过性 氧气透过性 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 GB/T 19789-2005 34 水蒸气透过率 水蒸气透过率 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法GB/T 26253-2010 35 封堵器 全部参数 房间隔缺损封堵器YZB/国 1417-2008 动脉导管未闭封堵器 YZB/国 0632-2008 36 冠状动脉支架 全部参数 冠状动脉支架YZB/国 0918-2008 37 腔静脉滤器 全部参数 腔静脉滤器YZB/国 4573-2011 38 输送鞘 全部参数 输送鞘YZB/国 3428-2011 39 二尖瓣球囊扩张导管配套附件 全部参数 一次性无菌血管内导引导丝、金属延伸器、扩张器YZB/国 2766-77-2004 40 可控射频消融电极导管 全部参数 可控射频消融电极导管 YZB/国 0210-2009 41 一次性使用引流导管包 全部参数 一次性使用引流导管包 YZB/国 1730-2009 42 改性甲壳素生物修复膜 全部参数 改性甲壳素生物修复膜 YZB/粤 0508-2009 43 改性甲壳素创面修复凝露 全部参数 改性甲壳素创面修复凝露 YZB/粤 0849-2009 44 纳米银妇女外用抗菌器 全部参数 纳米银妇女外用抗菌器 YZB/粤 0329-2003 纳米银妇女外用抗菌器（片型） YZB/国 1312-2006 45 纳米银抗菌医用敷料 全部参数 纳米银抗菌医用敷料 YZB/粤 0333-2003 46 一次性使用动、静脉留置针 全部参数 一次性使用动、静脉留置针 YZB/国 0598-2006 47 一次性使用静脉采血针 全部参数 一次性使用静脉采血针 YZB/国 3285-2011 48 一次性使用聚乙烯薄膜手套 全部参数 一次性使用聚乙烯薄膜手套 YZB/粤惠 0001-2009 49 中心静脉导管包 全部参数 中心静脉导管包 YZB/国 0238-2010 50 一次性使用压力传感器 全部参数 一次性使用压力传感器 YZB/粤 0012-2009 51 正压无针密闭输液接头 全部参数 正压无针密闭输液接头YZB/国 1385-2011 52 导管鞘组 全部参数 导管鞘组YZB/国 0872-2011 53 一次性使用环柄注射器 全部参数 一次性使用环柄注射器YZB/国 0750-2011 54 连通板 全部参数 连通板YZB/国 0751-2011 55 面罩 全部参数 面罩YZB/粤0214-2011 56 抗核抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 抗核抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤0171-2010 57 自身免疫性血管炎抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 自身免疫性血管炎抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤0183-2010 58 自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） YZB/粤0184-2010 59 自身免疫性肌炎抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 自身免疫性肌炎抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤0185-2010 60 胃肠疾病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 胃肠疾病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤0186-2010 61 抗核小体抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗核小体抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0172-2010 62 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0173-2010 63 抗C1q抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗C1q抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0174-2010 64 抗RA33抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗RA33抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0175-2010 65 抗β2糖蛋白I抗体(IgG、A、M)测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗β2糖蛋白I抗体(IgG、A、M)测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0176-2010 66 抗Sp100抗体IgG测定试剂盒（酶免法） 全部参数 抗Sp100抗体IgG测定试剂盒（酶免法）YZB/粤0177-2010 67 抗可溶性肝抗原抗体IgG检测试剂盒(酶免法) 全部参数 抗可溶性肝抗原抗体IgG检测试剂盒(酶免法) YZB/粤0178-2010 68 抗麦胶蛋白抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗麦胶蛋白抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0179-2010 69 抗麦胶蛋白抗体IgA测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗麦胶蛋白抗体IgA测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0180-2010 70 幽门螺杆菌快速测定试剂盒(比浊法) 全部参数 幽门螺杆菌快速测定试剂盒(比浊法) YZB/粤0187-2010 71 糖化血红蛋白（HbA1c）测试试剂盒（酶法） 全部参数 糖化血红蛋白（HbA1c）测试试剂盒（酶法）YZB/粤 0623-2010 72 果糖胺（FUN）测定试剂盒（比色法） 全部参数 果糖胺（FUN）测定试剂盒（比色法）YZB/粤 0621-2010 73 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶法） 全部参数 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶法）YZB/粤 0618-2010 74 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（酶法） 全部参数 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（酶法）YZB/粤 0622-2010 75 脂肪酶（LIP）测定试剂盒（酶显色法） 全部参数 脂肪酶（LIP）测定试剂盒（酶显色法）YZB/粤 0619-2010 76 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（连续监测发） 全部参数 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（连续监测发）YZB/粤 0616-2010 77 铁（Fe）测定试剂盒（比色法） 全部参数 铁（Fe）测定试剂盒（比色法） YZB/粤 0620-2010 78 抗链球菌溶血素“O”（ASO）测定试剂盒（胶乳增强比浊法） 全部参数 抗链球菌溶血素“O”（ASO）测定试剂盒（胶乳增强比浊法） YZB/粤 0615-2010 79 类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳增强比浊法） 全部参数 类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳增强比浊法）YZB/粤 0617-2010 80 特种蛋白质控品 全部参数 特种蛋白质控品YZB/粤 0703-2010 81 脂类质控品 全部参数 脂类质控品YZB/粤 0701-2010 82 脂类校准品 全部参数 脂类校准品YZB/粤 0708-2010 83 高/低密度脂蛋白质胆固醇质控品（病理水平） 全部参数 高/低密度脂蛋白质胆固醇质控品（病理水平）YZB/粤 0705-2010 84 脂蛋白（a）校准品 全部参数 脂蛋白（a）校准品YZB/粤 0709-2010 85 脂蛋白（a）质控品（两水平） 全部参数 脂蛋白（a）质控品（两水平） YZB/粤 0702-2010 86 特种蛋白校准品 全部参数 特种蛋白校准品YZB/粤 0710-2010 87 常规生化复合校准品 全部参数 常规生化复合校准品YZB/粤 0713-2010 88 前白蛋白质控品（两水平） 全部参数 前白蛋白质控品（两水平） YZB/粤 0704-2010 89 前白蛋白校准品 全部参数 前白蛋白校准品YZB/粤 0711-2010 90 常规生化复合定值质控品 全部参数 常规生化复合定值质控品 YZB/粤 0707-2010 91 肌酸激酶同工酶校准品 全部参数 肌酸激酶同工酶校准品 YZB/粤 0712-2010 92 肌酸激酶同工酶质控品 全部参数 肌酸激酶同工酶质控品 YZB/粤 0706-2010 93 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 94 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1439-2008 95 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1442-2008 96 乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1441-2008 97 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1440-2008 98 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 99 EB病毒VCA抗体（IgA）诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 EB病毒VCA抗体（IgA）诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 100 精子核蛋白组型检测试剂盒（苯胺蓝染色法） 全部参数 精子核蛋白组型检测试剂盒（苯胺蓝染色法）YZB/国 0834-2008 101 精子膜表面抗体IgG检测试剂盒（混合凝集反应） 全部参数 精子膜表面抗体IgG检测试剂盒（混合凝集反应）YZB/国 0843-2008 102 精浆锌定量检测试剂盒（改良PAR法） 全部参数 精浆锌定量检测试剂盒（改良PAR法）YZB/国 0837-2008 103 精浆果糖定量检测试剂盒（吲哚法） 全部参数 精浆果糖定量检测试剂盒（吲哚法）YZB/国 0839-2008 104 精子顶体酶活性定量检测试剂盒（改良Kennedy法） 全部参数 精子顶体酶活性定量检测试剂盒（改良Kennedy法）YZB/国 0840-2008 105 精液白细胞过氧化酶染色试剂盒（正甲苯胺法） 全部参数 精液白细胞过氧化酶染色试剂盒（正甲苯胺法）YZB/国 0844-2008 106 精液乳酸脱氢酶X同工酶定量检测试剂盒（速率法） 全部参数 精液乳酸脱氢酶X同工酶定量检测试剂盒（速率法）YZB/国 0842-2008 107 精浆中性a-葡糖苷酶定量检测试剂盒（酶法） 全部参数 精浆中性a-葡糖苷酶定量检测试剂盒（酶法）YZB/国 0841-2008 108 精浆柠檬酸定量检测试剂盒（酶法） 全部参数 精浆柠檬酸定量检测试剂盒（酶法）YZB/国 0836-2008 109 精浆酸性磷酸酶定量检测试剂盒（对硝基酚法） 全部参数 精浆酸性磷酸酶定量检测试剂盒（对硝基酚法）YZB/国 0833-2008 110 精浆弹性硬蛋白酶定量检测试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 精浆弹性硬蛋白酶定量检测试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 0832-2008 111 抗滋养层细胞（Ta）抗体检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗滋养层细胞（Ta）抗体检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0412-2007 112 抗绒毛膜促性腺激素（HCG）抗体检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗绒毛膜促性腺激素（HCG）抗体检测试剂盒（化学发光法） YZB/国 0418-2007 113 抗透明带（ZP）抗体检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗透明带（ZP）抗体检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0419-2007 114 抗胰岛细胞抗体（ICA）检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗胰岛细胞抗体（ICA）检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0414-2007 115 抗核周因子抗体（APF）检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗核周因子抗体（APF）检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0416-2007 116 抗角蛋白抗体（AKA）检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗角蛋白抗体（AKA）检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0417-2007 117 不孕不育症自身抗体联检试剂盒（玻片法） 全部参数 不孕不育症自身抗体联检试剂盒（玻片法）YZB/国 0415-2007 118 糖尿病自身抗体联检试剂盒（玻片法） 全部参数 糖尿病自身抗体联检试剂盒（玻片法）YZB/国 0413-2007 119 免疫球蛋白IgM测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 120 免疫球蛋白IgG测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 121 免疫球蛋白IgA测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 122 补体C3测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 123 补体C4测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 124 1ambda轻链测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 125 kappa轻链测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 126 类风湿因子测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 127 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 128 C1失活因子测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 129 β2-微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0240-2009 130 胱抑素C测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0240-2009 131 尿微量白蛋白测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0240-2009 132 α2－巨球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0240-2009 133 风湿病自身抗体免疫印迹试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 风湿病自身抗体免疫印迹试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤 0524-2009 134 隐血珠－胃隐血快速检测试剂盒(化学反应法) 全部参数 隐血珠－胃隐血快速检测试剂盒(化学反应法) YZB/粤 0526-2009 135 糖尿病自身抗体免疫印迹试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 糖尿病自身抗体免疫印迹试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤 0525-2009 136 IgG抗A(B)抗体检测试剂盒 全部参数 IgG抗A(B)抗体检测试剂盒 YZB/国 0632－2005 136 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒(免疫印迹法) 全部参数 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒(免疫印迹法) YZB/国 2397－2011 137 乙型肝炎病毒（HBV）核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） 全部参数 乙型肝炎病毒（HBV）核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） YZB/国 0401-2010 138 人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） 全部参数 人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）YZB/国 1742-2009 139 人类免疫缺陷病毒(HIV-1)核酸定量检测试剂盒(RT-PCR-荧光探针法) 全部参数 人类免疫缺陷病毒(HIV-1)核酸定量检测试剂盒(RT-PCR-荧光探针法) YZB/国 1697-2009 140 结核分枝杆菌（TB）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） 全部参数 结核分枝杆菌（TB）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） YZB/国 0342-2009 141 丙型肝炎病毒(HCV)核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) 全部参数 丙型肝炎病毒(HCV)核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) YZB/国 3765-2010 142 β-地中海贫血基因检测试剂盒（反向点杂交法） 全部参数 β-地中海贫血基因检测试剂盒（反向点杂交法）YZB/国 0447-2009 143 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） 全部参数 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）制造及检定规程 144 α-地中海贫血基因检测试剂盒 全部参数 α-地中海贫血基因检测试剂盒制造及检定规程 145 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（胶体金法） 全部参数 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（胶体金法）YZB/粤 0103-2011 146 心肌肌钙蛋白I检测试剂（胶体金法） 全部参数 心肌肌钙蛋白I检测试剂（胶体金法）YZB/粤 0106-2011 147 人心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂（双向侧流免疫法） 全部参数 人心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂（双向侧流免疫法） YZB/粤 0118-2009 148 肌红蛋白（Myoglobin）检测试剂（胶体金法） 全部参数 肌红蛋白（Myoglobin）检测试剂（胶体金法）YZB/粤 0105-2011 149 N末端脑钠肽（NT-proBNP）检测试剂（胶体金法） 全部参数 N末端脑钠肽（NT-proBNP）检测试剂（胶体金法） YZB/粤 0104-2011 150 D-二聚体（D-Dimer）检测试纸（双向侧流免疫法） 全部参数 D-二聚体（D-Dimer）检测试纸（双向侧流免疫法）YZB/粤 0039-2010 151 α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF法） 全部参数 α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF）法YZB/粤 0201-2011 152 分枝杆菌快速变色液体培养基 全部参数 分枝杆菌快速变色液体培养基 YZB/粤 0162-2011 153 结核分枝杆菌快速鉴定和药敏检测试剂盒（培养法） 全部参数 结核分枝杆菌快速鉴定和药敏检测试剂盒（培养法）YZB/粤 0164-2011 154 一次性使用无菌溶药用注射器 全部参数 一次性使用无菌溶药用注射器 YZB/粤 0052-2011 155 一次性使用输液连接管 全部参数 一次性使用输液连接管 YZB/国 0314-2007 156 一次性使用无菌血管内导管 全部参数 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求YY0285.1-2004 一次性使用无菌血管内导管 第2部分：造影导管YY0285.2-1999 一次性使用无菌血管内导管 第3部分:中心静脉导管YY 0285.3-1999/ISO 10555-3:1995 一次性使用无菌血管内导管 第4部分：球囊扩张导管YY0285.4-1999 一次性使用无菌血管内导管 第5部分:套针外周导管YY 0285.5-2004/ISO 10555-5:1996 一次性使用冠状动脉双导丝球囊扩张导管YZB/国 3302-2010 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管YZB/国 4368-2010 一次性使用导引导管YZB/国 0824-2008 一次性使用无菌血管内导管：造影导管YZB/国 0210-2010 不测射线可探测性 157 一次性使用无菌血管内导管辅件 全部参数 一次性使用无菌血管内导管辅件 第一部分：导引器械YY 0450.1-2003/ISO 11070:1998 ADVANCE NM TM一次性使用导管外鞘YZB/国 896-77-2004 一次性无菌血管内导引导丝、金属延伸器、扩张器YZB/国 2766-77-2004 导管鞘组YZB/国 0872-2011 158 动脉支架 全部参数 无源外科植入物 心脏和血管植入物的特殊要求 动脉支架的专用要求YY 0663-2008 R-STENT TM EVOLUTION 2冠状动脉支架系统YZB/USA 3443-2005 冠状动脉支架YZB/国 0918-2008 159 洁净区（室）环境 1 悬浮粒子检测 药品生产质量管理规范（2010年修订） 医药工业洁净室（区） 悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T 16292（16293、16294）-2010 无菌医疗器具生产管理规范YY0033-2000 药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法YBB00412004 体外诊断试剂生产实施细则 洁净室施工及验收规范(附条文说明)GB 50591-2010 层流洁净工作台检验标准JG/T 19-1999 生物安全柜JG 170-2005 2 浮游菌检测 3 沉降菌检测 4 空气压差检测 5 风速 6 换气次数 7 温度 8 相对湿度 160 细菌内毒素 细菌内毒素 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 中国药典2010年版 二部附录Ⅺ 161 细胞毒性试验 细胞毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 /ISO 10993-5:1999 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 细胞毒性试验：琼脂扩散法及滤膜扩散法YY/T 0127.9-2009 162 植入试验 植入试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医疗器械生物学评价 第6部分:植 入后局部反应试验 GB/T 16886.6-1997 /ISO 10993-6:1994 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物学评价 第2单元:试验方法 骨埋植试验YY/T 0127.4-2009 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 163 可吸收性外科缝线 全部参数 可吸收性外科缝线YY 1116-2010 164 一次性使用肝素帽 全部参数 一次性使用肝素帽 YZB/国1960-2011 165 一次性使用有创压力监测传感器 全部参数 一次性使用有创压力监测传感器 YZB/国0402-2011 166 一次性使用三通旋塞 全部参数 一次性使用三通旋塞 YZB/国1256-2011 167 一次性使用压力延长管 全部参数 一次性使用压力延长管 YZB/国0763-2008 168 一次性使用单向阀多通器 全部参数 一次性使用单向阀多通器 YZB/国 1325-2008 169 封堵器 全部参数 室间隔缺损封堵器 YZB/国 0277-2009 房间隔缺损封堵器YZB/国 1417-2008 动脉导管未闭封堵器YZB/国 0632-2008 170 急性全身毒性试验 急性全身毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008； 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005/ISO 10993-12:2002； 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性全身毒性试验：静脉途径 YY/T0127.2-2009 口腔材料生物试验方法短期全身毒性试验:经口途径YY/T 0244-1996 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-2011/ISO 10993-11:2006 171 亚急性全身毒性试验 亚急性全身毒性试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008； 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005/ISO 10993-12:2002； 口腔材料生物试验方法短期全身毒性试验:经口途径YY/T 0244-1996 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-2011/ISO 10993-11:2006 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15-2009 172 亚慢性全身毒性试验 亚慢性全身毒性试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008； 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005； 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-2011/ISO 10993-11:2006 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15-2009 173 遗传毒性试验 1 Ames试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008； 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3-2008；Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity ISO 10993-3:2003; 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2009 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验YY/T 0127.16-2009 2 小鼠淋巴瘤细胞突变试验 3 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 4 微核实验 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年2月25日至26日,国家食品药品监督管理局组织专家组对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用精密过滤输液器等225个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 2012年8月13日 附件 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 名称：深圳市医疗器械检测中心 地址：深圳市南山区高新中二道28号 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 专用输液器 第1部分: 一次性使用精密过滤输液器GB 18458.1-2001； 专用输液器 第1部分 一次性使用精密过滤输液器YY 0286.1-2007 2 一次性使用避光输液器 全部参数 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器GB 18458.3-2005 3 一次性使用压力输液设备用输液器 全部参数 专用输液器 第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器YY 0286.4-2006 4 一次性使用吊瓶式和吊袋式输液器 全部参数 专用输液器 第5部分 一次性使用吊瓶式和吊袋式输液器YY 0286.5-2008 5 一次性使用流量设定微调式输液器 全部参数 专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器YY0286.6-2009 6 压力输液设备用一次性使用液路及附件：附件 全部参数 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第2部分：附件YY0585.2-2005 7 压力输液设备用一次性使用液路及附件：过滤器 全部参数 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第3部分：过滤器 YY0585.3-2005 8 输液用肝素帽 全部参数 输液用肝素帽 YY0581-2005 9 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件 全部参数 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件YY/T 0031-2008 10 一次性使用无菌胰岛素注射器 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器 YY 0497-2005 11 自毁型固定剂量疫苗注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 YY 0573.3-2005 ISO 7886-3 2005 12 一次性使用无菌注射器活塞 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞YY/T0243-2003 13 一次性使用无菌牙科注射针 全部参数 一次性使用无菌牙科注射针 YY0587－2005 14 非血管内导管 全部参数 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法GB T 15812.1-2005 15 一次性使用无菌血管内导管辅件（套针外周导管管塞） 全部参数 一次性使用无菌血管内导管辅件 第2部分：套针外周导管管塞YY0450.2-2003 不测射线可探测性 16 软组织扩张器 全部参数 软组织扩张器YY 0333-2002 17 硅橡胶外科植入物 全部参数 硅橡胶外科植入物通用要求YY 0334-2002 18 气管插管 全部参数 气管插管 第2部分 柯尔型(Cole)插管YY 0337.2-2002 19 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2009 20 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 全部参数 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器YY 0053-2008 21 一次性使用空心纤维血浆分离器 全部参数 一次性使用空心纤维血浆分离器YY 0465-2009 22 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器YY 0328-2002 23 人工心肺机体外循环管道 全部参数 人工心肺机体外循环管道YY 1048-2007 24 敷布生产用非织造布 全部参数 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布YY/T 0472.1-2004 25 成品敷布 全部参数 医用非织造敷布试验方法 第2部分：成品敷布YY/T 0472.2-2004 26 石膏绷带 全部参数 石膏绷带 粉状型 YY/T 1117-2001 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 27 腐蚀敏感性 全部参数 小型植入器械腐蚀敏感性的循环动电位极化标准测试方法YY/T 0695-2008 28 医用超声耦合剂 全部参数 医用超声耦合剂YY 0299-2008 29 动脉支架 全部参数 无源外科植入物 心脏和血管植入物的特殊要求 动脉支架的专用要求YY 0663-2008 不测磁共振成像(MRI)相容性评价、 可视性 30 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 全部参数 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 YY 0461-2003 31 锥头与锥套 全部参数 麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分：锥头与锥套YY 1040.1-2003 32 麻醉剂专用灌充系统 全部参数 麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统 YY 0755-2009 33 氧气透过性 氧气透过性 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法 GB/T 19789-2005 34 水蒸气透过率 水蒸气透过率 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法GB/T 26253-2010 35 封堵器 全部参数 房间隔缺损封堵器YZB/国 1417-2008 动脉导管未闭封堵器 YZB/国 0632-2008 36 冠状动脉支架 全部参数 冠状动脉支架YZB/国 0918-2008 37 腔静脉滤器 全部参数 腔静脉滤器YZB/国 4573-2011 38 输送鞘 全部参数 输送鞘YZB/国 3428-2011 39 二尖瓣球囊扩张导管配套附件 全部参数 一次性无菌血管内导引导丝、金属延伸器、扩张器YZB/国 2766-77-2004 40 可控射频消融电极导管 全部参数 可控射频消融电极导管 YZB/国 0210-2009 41 一次性使用引流导管包 全部参数 一次性使用引流导管包 YZB/国 1730-2009 42 改性甲壳素生物修复膜 全部参数 改性甲壳素生物修复膜 YZB/粤 0508-2009 43 改性甲壳素创面修复凝露 全部参数 改性甲壳素创面修复凝露 YZB/粤 0849-2009 44 纳米银妇女外用抗菌器 全部参数 纳米银妇女外用抗菌器 YZB/粤 0329-2003 纳米银妇女外用抗菌器（片型） YZB/国 1312-2006 45 纳米银抗菌医用敷料 全部参数 纳米银抗菌医用敷料 YZB/粤 0333-2003 46 一次性使用动、静脉留置针 全部参数 一次性使用动、静脉留置针 YZB/国 0598-2006 47 一次性使用静脉采血针 全部参数 一次性使用静脉采血针 YZB/国 3285-2011 48 一次性使用聚乙烯薄膜手套 全部参数 一次性使用聚乙烯薄膜手套 YZB/粤惠 0001-2009 49 中心静脉导管包 全部参数 中心静脉导管包 YZB/国 0238-2010 50 一次性使用压力传感器 全部参数 一次性使用压力传感器 YZB/粤 0012-2009 51 正压无针密闭输液接头 全部参数 正压无针密闭输液接头YZB/国 1385-2011 52 导管鞘组 全部参数 导管鞘组YZB/国 0872-2011 53 一次性使用环柄注射器 全部参数 一次性使用环柄注射器YZB/国 0750-2011 54 连通板 全部参数 连通板YZB/国 0751-2011 55 面罩 全部参数 面罩YZB/粤0214-2011 56 抗核抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 抗核抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤0171-2010 57 自身免疫性血管炎抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 自身免疫性血管炎抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤0183-2010 58 自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） YZB/粤0184-2010 59 自身免疫性肌炎抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 自身免疫性肌炎抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤0185-2010 60 胃肠疾病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 胃肠疾病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤0186-2010 61 抗核小体抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗核小体抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0172-2010 62 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗组蛋白抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0173-2010 63 抗C1q抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗C1q抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0174-2010 64 抗RA33抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗RA33抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0175-2010 65 抗β2糖蛋白I抗体(IgG、A、M)测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗β2糖蛋白I抗体(IgG、A、M)测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0176-2010 66 抗Sp100抗体IgG测定试剂盒（酶免法） 全部参数 抗Sp100抗体IgG测定试剂盒（酶免法）YZB/粤0177-2010 67 抗可溶性肝抗原抗体IgG检测试剂盒(酶免法) 全部参数 抗可溶性肝抗原抗体IgG检测试剂盒(酶免法) YZB/粤0178-2010 68 抗麦胶蛋白抗体IgG测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗麦胶蛋白抗体IgG测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0179-2010 69 抗麦胶蛋白抗体IgA测定试剂盒(酶免法) 全部参数 抗麦胶蛋白抗体IgA测定试剂盒(酶免法) YZB/粤0180-2010 70 幽门螺杆菌快速测定试剂盒(比浊法) 全部参数 幽门螺杆菌快速测定试剂盒(比浊法) YZB/粤0187-2010 71 糖化血红蛋白（HbA1c）测试试剂盒（酶法） 全部参数 糖化血红蛋白（HbA1c）测试试剂盒（酶法）YZB/粤 0623-2010 72 果糖胺（FUN）测定试剂盒（比色法） 全部参数 果糖胺（FUN）测定试剂盒（比色法）YZB/粤 0621-2010 73 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶法） 全部参数 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶法）YZB/粤 0618-2010 74 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（酶法） 全部参数 二氧化碳（CO2）测定试剂盒（酶法）YZB/粤 0622-2010 75 脂肪酶（LIP）测定试剂盒（酶显色法） 全部参数 脂肪酶（LIP）测定试剂盒（酶显色法）YZB/粤 0619-2010 76 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（连续监测发） 全部参数 胆碱酯酶（CHE）测定试剂盒（连续监测发）YZB/粤 0616-2010 77 铁（Fe）测定试剂盒（比色法） 全部参数 铁（Fe）测定试剂盒（比色法） YZB/粤 0620-2010 78 抗链球菌溶血素“O”（ASO）测定试剂盒（胶乳增强比浊法） 全部参数 抗链球菌溶血素“O”（ASO）测定试剂盒（胶乳增强比浊法） YZB/粤 0615-2010 79 类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳增强比浊法） 全部参数 类风湿因子（RF）测定试剂盒（胶乳增强比浊法）YZB/粤 0617-2010 80 特种蛋白质控品 全部参数 特种蛋白质控品YZB/粤 0703-2010 81 脂类质控品 全部参数 脂类质控品YZB/粤 0701-2010 82 脂类校准品 全部参数 脂类校准品YZB/粤 0708-2010 83 高/低密度脂蛋白质胆固醇质控品（病理水平） 全部参数 高/低密度脂蛋白质胆固醇质控品（病理水平）YZB/粤 0705-2010 84 脂蛋白（a）校准品 全部参数 脂蛋白（a）校准品YZB/粤 0709-2010 85 脂蛋白（a）质控品（两水平） 全部参数 脂蛋白（a）质控品（两水平） YZB/粤 0702-2010 86 特种蛋白校准品 全部参数 特种蛋白校准品YZB/粤 0710-2010 87 常规生化复合校准品 全部参数 常规生化复合校准品YZB/粤 0713-2010 88 前白蛋白质控品（两水平） 全部参数 前白蛋白质控品（两水平） YZB/粤 0704-2010 89 前白蛋白校准品 全部参数 前白蛋白校准品YZB/粤 0711-2010 90 常规生化复合定值质控品 全部参数 常规生化复合定值质控品 YZB/粤 0707-2010 91 肌酸激酶同工酶校准品 全部参数 肌酸激酶同工酶校准品 YZB/粤 0712-2010 92 肌酸激酶同工酶质控品 全部参数 肌酸激酶同工酶质控品 YZB/粤 0706-2010 93 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 94 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1439-2008 95 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 乙型肝炎病毒e抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1442-2008 96 乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 乙型肝炎病毒e抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1441-2008 97 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 1440-2008 98 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 《中国生物制品规程》（2000年版）丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 99 EB病毒VCA抗体（IgA）诊断试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 EB病毒VCA抗体（IgA）诊断试剂盒（酶联免疫法）制造及检定规程 100 精子核蛋白组型检测试剂盒（苯胺蓝染色法） 全部参数 精子核蛋白组型检测试剂盒（苯胺蓝染色法）YZB/国 0834-2008 101 精子膜表面抗体IgG检测试剂盒（混合凝集反应） 全部参数 精子膜表面抗体IgG检测试剂盒（混合凝集反应）YZB/国 0843-2008 102 精浆锌定量检测试剂盒（改良PAR法） 全部参数 精浆锌定量检测试剂盒（改良PAR法）YZB/国 0837-2008 103 精浆果糖定量检测试剂盒（吲哚法） 全部参数 精浆果糖定量检测试剂盒（吲哚法）YZB/国 0839-2008 104 精子顶体酶活性定量检测试剂盒（改良Kennedy法） 全部参数 精子顶体酶活性定量检测试剂盒（改良Kennedy法）YZB/国 0840-2008 105 精液白细胞过氧化酶染色试剂盒（正甲苯胺法） 全部参数 精液白细胞过氧化酶染色试剂盒（正甲苯胺法）YZB/国 0844-2008 106 精液乳酸脱氢酶X同工酶定量检测试剂盒（速率法） 全部参数 精液乳酸脱氢酶X同工酶定量检测试剂盒（速率法）YZB/国 0842-2008 107 精浆中性a-葡糖苷酶定量检测试剂盒（酶法） 全部参数 精浆中性a-葡糖苷酶定量检测试剂盒（酶法）YZB/国 0841-2008 108 精浆柠檬酸定量检测试剂盒（酶法） 全部参数 精浆柠檬酸定量检测试剂盒（酶法）YZB/国 0836-2008 109 精浆酸性磷酸酶定量检测试剂盒（对硝基酚法） 全部参数 精浆酸性磷酸酶定量检测试剂盒（对硝基酚法）YZB/国 0833-2008 110 精浆弹性硬蛋白酶定量检测试剂盒（酶联免疫法） 全部参数 精浆弹性硬蛋白酶定量检测试剂盒（酶联免疫法）YZB/国 0832-2008 111 抗滋养层细胞（Ta）抗体检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗滋养层细胞（Ta）抗体检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0412-2007 112 抗绒毛膜促性腺激素（HCG）抗体检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗绒毛膜促性腺激素（HCG）抗体检测试剂盒（化学发光法） YZB/国 0418-2007 113 抗透明带（ZP）抗体检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗透明带（ZP）抗体检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0419-2007 114 抗胰岛细胞抗体（ICA）检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗胰岛细胞抗体（ICA）检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0414-2007 115 抗核周因子抗体（APF）检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗核周因子抗体（APF）检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0416-2007 116 抗角蛋白抗体（AKA）检测试剂盒（化学发光法） 全部参数 抗角蛋白抗体（AKA）检测试剂盒（化学发光法）YZB/国 0417-2007 117 不孕不育症自身抗体联检试剂盒（玻片法） 全部参数 不孕不育症自身抗体联检试剂盒（玻片法）YZB/国 0415-2007 118 糖尿病自身抗体联检试剂盒（玻片法） 全部参数 糖尿病自身抗体联检试剂盒（玻片法）YZB/国 0413-2007 119 免疫球蛋白IgM测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 120 免疫球蛋白IgG测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 121 免疫球蛋白IgA测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 122 补体C3测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 123 补体C4测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 124 1ambda轻链测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 125 kappa轻链测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 126 类风湿因子测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 127 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 128 C1失活因子测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 免疫测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0244-2009 129 β2-微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0240-2009 130 胱抑素C测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0240-2009 131 尿微量白蛋白测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0240-2009 132 α2－巨球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） 全部参数 肾病测定特定蛋白比浊试剂盒 YZB/粤 0240-2009 133 风湿病自身抗体免疫印迹试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 风湿病自身抗体免疫印迹试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤 0524-2009 134 隐血珠－胃隐血快速检测试剂盒(化学反应法) 全部参数 隐血珠－胃隐血快速检测试剂盒(化学反应法) YZB/粤 0526-2009 135 糖尿病自身抗体免疫印迹试剂盒（免疫印迹法） 全部参数 糖尿病自身抗体免疫印迹试剂盒（免疫印迹法）YZB/粤 0525-2009 136 IgG抗A(B)抗体检测试剂盒 全部参数 IgG抗A(B)抗体检测试剂盒 YZB/国 0632－2005 136 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒(免疫印迹法) 全部参数 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒(免疫印迹法) YZB/国 2397－2011 137 乙型肝炎病毒（HBV）核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） 全部参数 乙型肝炎病毒（HBV）核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法） YZB/国 0401-2010 138 人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） 全部参数 人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）YZB/国 1742-2009 139 人类免疫缺陷病毒(HIV-1)核酸定量检测试剂盒(RT-PCR-荧光探针法) 全部参数 人类免疫缺陷病毒(HIV-1)核酸定量检测试剂盒(RT-PCR-荧光探针法) YZB/国 1697-2009 140 结核分枝杆菌（TB）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） 全部参数 结核分枝杆菌（TB）核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） YZB/国 0342-2009 141 丙型肝炎病毒(HCV)核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) 全部参数 丙型肝炎病毒(HCV)核酸定量检测试剂盒(PCR-荧光探针法) YZB/国 3765-2010 142 β-地中海贫血基因检测试剂盒（反向点杂交法） 全部参数 β-地中海贫血基因检测试剂盒（反向点杂交法）YZB/国 0447-2009 143 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） 全部参数 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）制造及检定规程 144 α-地中海贫血基因检测试剂盒 全部参数 α-地中海贫血基因检测试剂盒制造及检定规程 145 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（胶体金法） 全部参数 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（胶体金法）YZB/粤 0103-2011 146 心肌肌钙蛋白I检测试剂（胶体金法） 全部参数 心肌肌钙蛋白I检测试剂（胶体金法）YZB/粤 0106-2011 147 人心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂（双向侧流免疫法） 全部参数 人心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）检测试剂（双向侧流免疫法） YZB/粤 0118-2009 148 肌红蛋白（Myoglobin）检测试剂（胶体金法） 全部参数 肌红蛋白（Myoglobin）检测试剂（胶体金法）YZB/粤 0105-2011 149 N末端脑钠肽（NT-proBNP）检测试剂（胶体金法） 全部参数 N末端脑钠肽（NT-proBNP）检测试剂（胶体金法） YZB/粤 0104-2011 150 D-二聚体（D-Dimer）检测试纸（双向侧流免疫法） 全部参数 D-二聚体（D-Dimer）检测试纸（双向侧流免疫法）YZB/粤 0039-2010 151 α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF法） 全部参数 α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF）法YZB/粤 0201-2011 152 分枝杆菌快速变色液体培养基 全部参数 分枝杆菌快速变色液体培养基 YZB/粤 0162-2011 153 结核分枝杆菌快速鉴定和药敏检测试剂盒（培养法） 全部参数 结核分枝杆菌快速鉴定和药敏检测试剂盒（培养法）YZB/粤 0164-2011 154 一次性使用无菌溶药用注射器 全部参数 一次性使用无菌溶药用注射器 YZB/粤 0052-2011 155 一次性使用输液连接管 全部参数 一次性使用输液连接管 YZB/国 0314-2007 156 一次性使用无菌血管内导管 全部参数 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求YY0285.1-2004 一次性使用无菌血管内导管 第2部分：造影导管YY0285.2-1999 一次性使用无菌血管内导管 第3部分:中心静脉导管YY 0285.3-1999/ISO 10555-3:1995 一次性使用无菌血管内导管 第4部分：球囊扩张导管YY0285.4-1999 一次性使用无菌血管内导管 第5部分:套针外周导管YY 0285.5-2004/ISO 10555-5:1996 一次性使用冠状动脉双导丝球囊扩张导管YZB/国 3302-2010 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管YZB/国 4368-2010 一次性使用导引导管YZB/国 0824-2008 一次性使用无菌血管内导管：造影导管YZB/国 0210-2010 不测射线可探测性 157 一次性使用无菌血管内导管辅件 全部参数 一次性使用无菌血管内导管辅件 第一部分：导引器械YY 0450.1-2003/ISO 11070:1998 ADVANCE NM TM一次性使用导管外鞘YZB/国 896-77-2004 一次性无菌血管内导引导丝、金属延伸器、扩张器YZB/国 2766-77-2004 导管鞘组YZB/国 0872-2011 158 动脉支架 全部参数 无源外科植入物 心脏和血管植入物的特殊要求 动脉支架的专用要求YY 0663-2008 R-STENT TM EVOLUTION 2冠状动脉支架系统YZB/USA 3443-2005 冠状动脉支架YZB/国 0918-2008 159 洁净区（室）环境 1 悬浮粒子检测 药品生产质量管理规范（2010年修订） 医药工业洁净室（区） 悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T 16292（16293、16294）-2010 无菌医疗器具生产管理规范YY0033-2000 药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法YBB00412004 体外诊断试剂生产实施细则 洁净室施工及验收规范(附条文说明)GB 50591-2010 层流洁净工作台检验标准JG/T 19-1999 生物安全柜JG 170-2005 2 浮游菌检测 3 沉降菌检测 4 空气压差检测 5 风速 6 换气次数 7 温度 8 相对湿度 160 细菌内毒素 细菌内毒素 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 中国药典2010年版 二部附录Ⅺ 161 细胞毒性试验 细胞毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 /ISO 10993-5:1999 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 细胞毒性试验：琼脂扩散法及滤膜扩散法YY/T 0127.9-2009 162 植入试验 植入试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医疗器械生物学评价 第6部分:植 入后局部反应试验 GB/T 16886.6-1997 /ISO 10993-6:1994 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物学评价 第2单元:试验方法 骨埋植试验YY/T 0127.4-2009 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 163 可吸收性外科缝线 全部参数 可吸收性外科缝线YY 1116-2010 164 一次性使用肝素帽 全部参数 一次性使用肝素帽 YZB/国1960-2011 165 一次性使用有创压力监测传感器 全部参数 一次性使用有创压力监测传感器 YZB/国0402-2011 166 一次性使用三通旋塞 全部参数 一次性使用三通旋塞 YZB/国1256-2011 167 一次性使用压力延长管 全部参数 一次性使用压力延长管 YZB/国0763-2008 168 一次性使用单向阀多通器 全部参数 一次性使用单向阀多通器 YZB/国 1325-2008 169 封堵器 全部参数 室间隔缺损封堵器 YZB/国 0277-2009 房间隔缺损封堵器YZB/国 1417-2008 动脉导管未闭封堵器YZB/国 0632-2008 170 急性全身毒性试验 急性全身毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008； 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005/ISO 10993-12:2002； 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性全身毒性试验：静脉途径 YY/T0127.2-2009 口腔材料生物试验方法短期全身毒性试验:经口途径YY/T 0244-1996 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-2011/ISO 10993-11:2006 171 亚急性全身毒性试验 亚急性全身毒性试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008； 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005/ISO 10993-12:2002； 口腔材料生物试验方法短期全身毒性试验:经口途径YY/T 0244-1996 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-2011/ISO 10993-11:2006 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15-2009 172 亚慢性全身毒性试验 亚慢性全身毒性试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008； 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005； 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-2011/ISO 10993-11:2006 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15-2009 173 遗传毒性试验 1 Ames试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008； 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3-2008；Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity ISO 10993-3:2003; 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2009 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验YY/T 0127.16-2009 2 小鼠淋巴瘤细胞突变试验 3 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 4 微核实验
国家食品药品监督管理局办公室关于进一步明确定制式义齿原材料及产品标准实施要求的通知 | 食药监办械[2012]101号 | FGWJ-2012-10244 | 2012-08-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强定制式义齿原材料及产品的管理，保证定制式义齿的安全性和有效性，结合实际工作有关情况，现就进一步明确定制式义齿金属原材料及产品有关标准的实施要求通知如下： 一、齿科烤瓷合金、齿科铸造合金等定制式义齿金属原材料应按照《关于加强定制式义齿注册产品标准管理的通知》（食药监办械〔2010〕28号）的规定，符合YY0621-2008《牙科金属 烤瓷修复体系》、YY0620-2008《牙科学 铸造金合金》和YY0626-2008《贵金属含量25%～75%的牙科铸造合金》等标准的要求。对用于生产铸造金属冠、桥、支架的贱金属铸造合金，应参照YY0621-2008《牙科金属 烤瓷修复体系》中4.1.1项的要求，在注册产品标准中规定其金属元素的限定指标。 二、凡齿科烤瓷合金、齿科铸造合金等金属原材料的生产企业，金属冠、桥、支架的贱金属铸造合金的生产企业，以及使用未注册的材料生产定制式义齿的生产企业，应当按照有关医疗器械国家标准和行业标准组织生产，并且按照《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号）第三十四条的规定重新注册的程序修订注册产品标准并办理重新注册。自本通知发布之日起，所有定制式义齿金属原材料必须将有关金属元素限定指标列入出厂检验项目，逐批检验，合格后方能出厂。 三、自本通知发布之日起，使用已注册的义齿材料生产定制式义齿的生产企业，必须使用符合上述行业标准要求的金属原材料，并在进货检验时查阅、留存该批号原材料的出厂检验报告（检验项目须涵盖有关金属元素限定指标），可不必对所使用金属原材料的相关指标进行重复检验。但在定制式义齿生产过程中可能增加或产生有害元素的，还应按照上述行业标准的要求对有关金属元素限定指标进行检验。 请各地通知辖区内相关企业严格执行上述要求。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年8月9日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强定制式义齿原材料及产品的管理，保证定制式义齿的安全性和有效性，结合实际工作有关情况，现就进一步明确定制式义齿金属原材料及产品有关标准的实施要求通知如下： 一、齿科烤瓷合金、齿科铸造合金等定制式义齿金属原材料应按照《关于加强定制式义齿注册产品标准管理的通知》（食药监办械〔2010〕28号）的规定，符合YY0621-2008《牙科金属 烤瓷修复体系》、YY0620-2008《牙科学 铸造金合金》和YY0626-2008《贵金属含量25%～75%的牙科铸造合金》等标准的要求。对用于生产铸造金属冠、桥、支架的贱金属铸造合金，应参照YY0621-2008《牙科金属 烤瓷修复体系》中4.1.1项的要求，在注册产品标准中规定其金属元素的限定指标。 二、凡齿科烤瓷合金、齿科铸造合金等金属原材料的生产企业，金属冠、桥、支架的贱金属铸造合金的生产企业，以及使用未注册的材料生产定制式义齿的生产企业，应当按照有关医疗器械国家标准和行业标准组织生产，并且按照《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号）第三十四条的规定重新注册的程序修订注册产品标准并办理重新注册。自本通知发布之日起，所有定制式义齿金属原材料必须将有关金属元素限定指标列入出厂检验项目，逐批检验，合格后方能出厂。 三、自本通知发布之日起，使用已注册的义齿材料生产定制式义齿的生产企业，必须使用符合上述行业标准要求的金属原材料，并在进货检验时查阅、留存该批号原材料的出厂检验报告（检验项目须涵盖有关金属元素限定指标），可不必对所使用金属原材料的相关指标进行重复检验。但在定制式义齿生产过程中可能增加或产生有害元素的，还应按照上述行业标准的要求对有关金属元素限定指标进行检验。 请各地通知辖区内相关企业严格执行上述要求。 国家食品药品监督管理局办公室 2012年8月9日
关于印发医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）的通知【废止】 | 国食药监械[2012]153号 | FGWJ-2012-10188 | 2012-06-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械生产监督管理，规范医疗器械监督检查工作，根据《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械生产日常监督管理规定》，国家局组织制定了《医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）》。现印发给你们，请参照执行。 国家食品药品监督管理局 二○一二年六月十八日 （公开属性：主动公开） 医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行） 第一条 为加强医疗器械生产监督管理，深化医疗器械监督检查工作，根据《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械生产日常监督管理规定》，制定本程序。 第二条 医疗器械生产企业飞行检查（以下简称“飞行检查”）是指食品药品监督管理部门根据监管工作需要，对医疗器械生产企业实施的突击性有因检查。 第三条 飞行检查是食品药品监督管理部门对医疗器械生产企业实施监督检查的一种特殊方式。对于下列情形的监督检查，食品药品监管部门可采取飞行检查的方式实施： （一）对涉嫌违法违规企业的监督检查； （二）对发生重大产品质量事故企业的监督检查； （三）对国家质量监督抽验产品不合格企业的监督检查； （四）对质量管理体系存在严重缺陷企业的跟踪检查； （五）对生产企业信用管理记录中不守信企业的监督检查； （六）其他情形的有因检查。 第四条 飞行检查过程中应对该企业前次质量管理体系检查中发现的缺陷或问题的整改情况进行检查确认。 第五条 飞行检查由食品药品监督管理部门组织实施，包括检查准备、现场检查和检查结果处理三个阶段。 第六条 检查准备阶段，飞行检查组织部门主要做好以下工作： （一）选派检查组。检查组一般由2名以上从事医疗器械监管的人员或具有医疗器械生产质量管理规范检查员资格的人员组成，必要时可邀请有关专家参加。 （二）根据实施飞行检查的缘由，并参考企业日常监管档案中的有关信息，按照有关法规和文件的要求，制定详细的有针对性的检查方案。 （三）确定检查时间。 （四）填写飞行检查任务书（格式见附件1）。 （五）组织检查组进行监督检查纪律学习。 （六）必要时，适时通知企业所在地的下一级食品药品监督管理部门选派相关监管人员担任观察员协助检查。 第七条 现场检查前，检查组成员应到指定地点集中，统一前往被检查的医疗器械生产企业。 第八条 现场检查实行检查组长负责制。检查组长要组织检查组做好下列工作： （一）向被检查企业出示飞行检查任务书； （二）按照检查方案实施现场检查； （三）在检查过程中完成有关问题的调查、取证工作； （四）在现场检查记录表（见附件2）中如实记录现场检查发现的缺陷、问题及判定依据，并请生产企业负责人签字，加盖企业公章； （五）完成检查报告。 第九条 现场检查过程中发现的缺陷或问题，被检查企业提出现场整改措施，经检查组确认可行的，允许企业现场整改；但检查组应在现场检查记录表中如实记录该缺陷或问题，并记录现场整改情况。 第十条 现场检查过程中，如被检查企业对检查组发现的缺陷或问题有异议，检查组应听取企业的陈述、申辩。双方意见无法达成一致的，应如实记录有关情况，并请企业提交书面说明，作为飞行检查组织部门依据检查结果作出处理决定时的参考。 第十一条 现场检查过程中，发现企业违法违规行为，应中止检查并将其移交企业所在地食品药品监督管理部门处理。 第十二条 现场检查结束后，检查组应在3个工作日内向飞行检查组织部门提交检查报告（格式见附件3）。 检查报告应至少包括以下内容：被检查企业信息、检查任务信息、检查过程及缺陷和问题的描述、对前次检查发现问题整改情况以及检查组处理建议等。 检查任务书、现场检查记录表、企业说明材料以及现场检查过程中收集的证据等，应作为检查报告的附件一并提交。 第十三条 飞行检查组织部门应根据检查组提交的检查报告，就检查结果进行评估，依法作出处理决定，并采取相应的处理措施。 第十四条 知悉飞行检查任务的监管人员要严格遵守监督检查纪律，不得向无关人员或被检查企业提前泄露飞行检查信息。对违反有关工作纪律的人员，依法依纪处理。 第十五条 本程序自发布之日起施行。 附件：1．检查任务书 2．现场检查记录表 3．检查报告 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械生产监督管理，规范医疗器械监督检查工作，根据《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械生产日常监督管理规定》，国家局组织制定了《医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行）》。现印发给你们，请参照执行。 国家食品药品监督管理局 二○一二年六月十八日 （公开属性：主动公开） 医疗器械生产企业飞行检查工作程序（试行） 第一条 为加强医疗器械生产监督管理，深化医疗器械监督检查工作，根据《医疗器械生产监督管理办法》和《医疗器械生产日常监督管理规定》，制定本程序。 第二条 医疗器械生产企业飞行检查（以下简称“飞行检查”）是指食品药品监督管理部门根据监管工作需要，对医疗器械生产企业实施的突击性有因检查。 第三条 飞行检查是食品药品监督管理部门对医疗器械生产企业实施监督检查的一种特殊方式。对于下列情形的监督检查，食品药品监管部门可采取飞行检查的方式实施： （一）对涉嫌违法违规企业的监督检查； （二）对发生重大产品质量事故企业的监督检查； （三）对国家质量监督抽验产品不合格企业的监督检查； （四）对质量管理体系存在严重缺陷企业的跟踪检查； （五）对生产企业信用管理记录中不守信企业的监督检查； （六）其他情形的有因检查。 第四条 飞行检查过程中应对该企业前次质量管理体系检查中发现的缺陷或问题的整改情况进行检查确认。 第五条 飞行检查由食品药品监督管理部门组织实施，包括检查准备、现场检查和检查结果处理三个阶段。 第六条 检查准备阶段，飞行检查组织部门主要做好以下工作： （一）选派检查组。检查组一般由2名以上从事医疗器械监管的人员或具有医疗器械生产质量管理规范检查员资格的人员组成，必要时可邀请有关专家参加。 （二）根据实施飞行检查的缘由，并参考企业日常监管档案中的有关信息，按照有关法规和文件的要求，制定详细的有针对性的检查方案。 （三）确定检查时间。 （四）填写飞行检查任务书（格式见附件1）。 （五）组织检查组进行监督检查纪律学习。 （六）必要时，适时通知企业所在地的下一级食品药品监督管理部门选派相关监管人员担任观察员协助检查。 第七条 现场检查前，检查组成员应到指定地点集中，统一前往被检查的医疗器械生产企业。 第八条 现场检查实行检查组长负责制。检查组长要组织检查组做好下列工作： （一）向被检查企业出示飞行检查任务书； （二）按照检查方案实施现场检查； （三）在检查过程中完成有关问题的调查、取证工作； （四）在现场检查记录表（见附件2）中如实记录现场检查发现的缺陷、问题及判定依据，并请生产企业负责人签字，加盖企业公章； （五）完成检查报告。 第九条 现场检查过程中发现的缺陷或问题，被检查企业提出现场整改措施，经检查组确认可行的，允许企业现场整改；但检查组应在现场检查记录表中如实记录该缺陷或问题，并记录现场整改情况。 第十条 现场检查过程中，如被检查企业对检查组发现的缺陷或问题有异议，检查组应听取企业的陈述、申辩。双方意见无法达成一致的，应如实记录有关情况，并请企业提交书面说明，作为飞行检查组织部门依据检查结果作出处理决定时的参考。 第十一条 现场检查过程中，发现企业违法违规行为，应中止检查并将其移交企业所在地食品药品监督管理部门处理。 第十二条 现场检查结束后，检查组应在3个工作日内向飞行检查组织部门提交检查报告（格式见附件3）。 检查报告应至少包括以下内容：被检查企业信息、检查任务信息、检查过程及缺陷和问题的描述、对前次检查发现问题整改情况以及检查组处理建议等。 检查任务书、现场检查记录表、企业说明材料以及现场检查过程中收集的证据等，应作为检查报告的附件一并提交。 第十三条 飞行检查组织部门应根据检查组提交的检查报告，就检查结果进行评估，依法作出处理决定，并采取相应的处理措施。 第十四条 知悉飞行检查任务的监管人员要严格遵守监督检查纪律，不得向无关人员或被检查企业提前泄露飞行检查信息。对违反有关工作纪律的人员，依法依纪处理。 第十五条 本程序自发布之日起施行。 附件：1．检查任务书 2．现场检查记录表 3．检查报告
关于认可上海生物材料研究测试中心医疗器械、口腔材料和生物材料评价和检测项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]142号 | FGWJ-2012-10185 | 2012-06-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年3月17日至18日,国家食品药品监督管理局组织专家组对上海生物材料研究测试中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医疗器械、口腔材料和生物材料的评价和检测项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年六月六日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 名称：上海生物材料研究测试中心 地址：上海市局门路427号2号楼201-301 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围 及说明 序号 名称 1 医疗器械、口腔材料和生物材料的评价和检测 1 体外细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 细胞毒性试验：琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T 0127.9-2009 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 2 致敏试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验 GB/T 16886.10-2005/ISO10993-10:2010 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 3 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0127.13-2009 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 4 全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 急性全身毒性试验：静脉途径 YY/T 0127.2-2009 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 急性经口全身毒性试验 YY/T 0127.14-2009 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15-2009 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 医疗器械、口腔材料和生物材料的评价和检测 5 热原试验(兔法和细菌内毒素法) 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 6 遗传毒性试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-2008 只做哺乳动物培养细胞染色体畸变试验、骨髓微核试验、鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验、体外哺乳动物细胞基因突变试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验 YY/T 0127.16-2009 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 微核试验 YY/T 0127.12-2008 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2009 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 7 植入后局部反应试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-2009 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 多孔生物陶瓷体内降解和成骨性能的评价试验方法 YY/T 0511-2009 医疗器械、口腔材料和生物材料的评价和检测 8 与血液相互作用试验 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 只做溶血试验、凝血时间试验、血栓形成试验、血小板粘附试验、补体激活试验、白细胞计数试验、替代途径补体激活试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T 0127.1-93 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 9 生物降解试验 医疗器械生物学评价 第9部分：潜在降解产物的定性和定量框架GB/T 16886.9-2001 医疗器械生物学评价 第13部分：聚合物医疗器械的降解产物的定性与定量GB/T 16886.13-2001 医疗器械生物学评价 第14部分：陶瓷制品降解产物的定性与定量GB/T 16886.14-2003 10 免疫毒性试验 医疗器械生物学评价 第20部分：医疗器械的免疫毒性试验的原则和方法ISO 10993-20: 2006 只做1.免疫器官重量/体重比、免疫器官细胞总数及病理；2.体液免疫中ELISA、细胞表面分子分析、血清补体C5a测定；3.细胞免疫中的细胞表面分子分析、T细胞亚群分析；4.巨噬细胞及其它单个核细胞分泌的细胞因子（TNF-α）分析；5.外周血白细胞分析；6.淋巴细胞增殖试验 非活性的外科植入体 － 乳房假体植入 － 特殊要求 ISO 14607-2007 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 11 致癌试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-2008 只做仓鼠胚胎细胞转化试验 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 12 生殖毒性试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-2008 胚胎发育试验、生殖/发育毒性筛选试验 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年3月17日至18日,国家食品药品监督管理局组织专家组对上海生物材料研究测试中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医疗器械、口腔材料和生物材料的评价和检测项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年六月六日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 名称：上海生物材料研究测试中心 地址：上海市局门路427号2号楼201-301 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围 及说明 序号 名称 1 医疗器械、口腔材料和生物材料的评价和检测 1 体外细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 细胞毒性试验：琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T 0127.9-2009 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 2 致敏试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验 GB/T 16886.10-2005/ISO10993-10:2010 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 3 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0127.13-2009 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 4 全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 急性全身毒性试验：静脉途径 YY/T 0127.2-2009 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 急性经口全身毒性试验 YY/T 0127.14-2009 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15-2009 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 医疗器械、口腔材料和生物材料的评价和检测 5 热原试验(兔法和细菌内毒素法) 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 6 遗传毒性试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-2008 只做哺乳动物培养细胞染色体畸变试验、骨髓微核试验、鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验、体外哺乳动物细胞基因突变试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验 YY/T 0127.16-2009 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 微核试验 YY/T 0127.12-2008 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2009 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 7 植入后局部反应试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-2009 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 多孔生物陶瓷体内降解和成骨性能的评价试验方法 YY/T 0511-2009 医疗器械、口腔材料和生物材料的评价和检测 8 与血液相互作用试验 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 只做溶血试验、凝血时间试验、血栓形成试验、血小板粘附试验、补体激活试验、白细胞计数试验、替代途径补体激活试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T 0127.1-93 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 9 生物降解试验 医疗器械生物学评价 第9部分：潜在降解产物的定性和定量框架GB/T 16886.9-2001 医疗器械生物学评价 第13部分：聚合物医疗器械的降解产物的定性与定量GB/T 16886.13-2001 医疗器械生物学评价 第14部分：陶瓷制品降解产物的定性与定量GB/T 16886.14-2003 10 免疫毒性试验 医疗器械生物学评价 第20部分：医疗器械的免疫毒性试验的原则和方法ISO 10993-20: 2006 只做1.免疫器官重量/体重比、免疫器官细胞总数及病理；2.体液免疫中ELISA、细胞表面分子分析、血清补体C5a测定；3.细胞免疫中的细胞表面分子分析、T细胞亚群分析；4.巨噬细胞及其它单个核细胞分泌的细胞因子（TNF-α）分析；5.外周血白细胞分析；6.淋巴细胞增殖试验 非活性的外科植入体 － 乳房假体植入 － 特殊要求 ISO 14607-2007 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 11 致癌试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-2008 只做仓鼠胚胎细胞转化试验 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 12 生殖毒性试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-2008 胚胎发育试验、生殖/发育毒性筛选试验 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005
关于认可国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]144号 | FGWJ-2012-10187 | 2012-06-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年12月23日至24日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心194个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年六月六日 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年12月23日至24日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心194个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年六月六日
关于认可国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心医用电气设备等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]143号 | FGWJ-2012-10186 | 2012-06-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年2月25日至26日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等726个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年六月六日 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年2月25日至26日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等726个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年六月六日
关于认可天津市药品检验所医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测等医疗器械项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]136号 | FGWJ-2012-10167 | 2012-05-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年3月26日至27日,国家食品药品监督管理局组织专家组对天津市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测等2个医疗器械项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月二十二日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 医疗器械生产企业洁净室(区）环境检测 1 洁净度级别 1.医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法GB/T16292-2010 2.医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法GB/T16293-2010 3.医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法GB/T16294-2010 4.药品生产质量管理规范（2010年修订） 5.洁净室施工及验收规范GB50591-2010 6.洁净厂房设计规范GB50073-2001 7.医药工业洁净厂房设计规范 GB50457-2008 8.直接接触药品的包装材料和容器管理办法 9.生物安全实验室建筑技术规范GB50346-2004 10.医疗机构制剂配制质量管理规范 2 沉降菌 3 浮游菌 4 平均风速 5 换气次数 6 静压差 7 温度 8 相对湿度 9 照度 10 噪声 11 过滤器泄漏测试 2 医疗器械及医用材料 12 微生物回复突变试验 （Ames试验） 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3-2008 口腔医疗器械生物学评价第2单元：试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T0127.10-2009 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 13 哺乳动物染色体诱变试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3-2008 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 2 医疗器械及医用材料 14 小鼠微核试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3-2008 15 溶血试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T0127.1-1993 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 16 血栓形成试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003 17 凝血试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003 只限做APTT、PT、PTT、FIB测定 18 血液学试验 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 19 细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验GB/T 16886.5-2003 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 琼脂覆盖法及分子过滤法YY/T0127.9-2001 20 骨植入试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T16886.6-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 骨埋植试验YY/T0127.4-1998 21 肌肉植入试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T16886.6-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 2 医疗器械及医用材料 22 皮下植入试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T16886.6-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法B/T14233.2-2005 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 23 皮内反应试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 24 皮肤刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 25 眼刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 26 口腔粘膜刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 口腔材料生物实验方法 口腔粘膜刺激实验 YY/T 0279-1995 27 阴茎刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 28 阴道刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 29 直肠刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 30 迟发型超敏反应试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 2 医疗器械及医用材料 31 急性全身毒性 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T16886.11-1997 口腔医疗器械生物学评价第2单位：试验方法急性全身毒性试验：静脉途径 YY/T 0127.2-2009 口腔材料生物实验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 32 亚急性全身毒性 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T16886.11-1997 口腔材料生物实验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 33 亚慢性全身毒性 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T16886.11-1997 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 34 热原 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 《中国药典》2010年版 35 细菌内毒素试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T16886.11-1997 《中国药典》2010年版 36 无菌试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验法GB/T14233.2-2005 《中国药典》2010年版 37 环氧乙烷残留量 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量GB/T 16886.7-2001 医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分：化学分析方法GB/T14233.1-1998 38 微生物限度 《中国药典》2010年版 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2012年3月26日至27日,国家食品药品监督管理局组织专家组对天津市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测等2个医疗器械项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月二十二日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 医疗器械生产企业洁净室(区）环境检测 1 洁净度级别 1.医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法GB/T16292-2010 2.医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法GB/T16293-2010 3.医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法GB/T16294-2010 4.药品生产质量管理规范（2010年修订） 5.洁净室施工及验收规范GB50591-2010 6.洁净厂房设计规范GB50073-2001 7.医药工业洁净厂房设计规范 GB50457-2008 8.直接接触药品的包装材料和容器管理办法 9.生物安全实验室建筑技术规范GB50346-2004 10.医疗机构制剂配制质量管理规范 2 沉降菌 3 浮游菌 4 平均风速 5 换气次数 6 静压差 7 温度 8 相对湿度 9 照度 10 噪声 11 过滤器泄漏测试 2 医疗器械及医用材料 12 微生物回复突变试验 （Ames试验） 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3-2008 口腔医疗器械生物学评价第2单元：试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T0127.10-2009 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 13 哺乳动物染色体诱变试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3-2008 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 2 医疗器械及医用材料 14 小鼠微核试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3-2008 15 溶血试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T0127.1-1993 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 16 血栓形成试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003 17 凝血试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003 只限做APTT、PT、PTT、FIB测定 18 血液学试验 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T16886.4-2003 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 19 细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验GB/T 16886.5-2003 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 琼脂覆盖法及分子过滤法YY/T0127.9-2001 20 骨植入试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T16886.6-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 骨埋植试验YY/T0127.4-1998 21 肌肉植入试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T16886.6-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 2 医疗器械及医用材料 22 皮下植入试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T16886.6-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法B/T14233.2-2005 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 23 皮内反应试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 24 皮肤刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 25 眼刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 26 口腔粘膜刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 口腔材料生物实验方法 口腔粘膜刺激实验 YY/T 0279-1995 27 阴茎刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 28 阴道刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 29 直肠刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 30 迟发型超敏反应试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 2 医疗器械及医用材料 31 急性全身毒性 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T16886.11-1997 口腔医疗器械生物学评价第2单位：试验方法急性全身毒性试验：静脉途径 YY/T 0127.2-2009 口腔材料生物实验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 32 亚急性全身毒性 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T16886.11-1997 口腔材料生物实验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 33 亚慢性全身毒性 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T16886.11-1997 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 34 热原 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 《中国药典》2010年版 35 细菌内毒素试验 医用输液输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T16886.11-1997 《中国药典》2010年版 36 无菌试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验法GB/T14233.2-2005 《中国药典》2010年版 37 环氧乙烷残留量 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量GB/T 16886.7-2001 医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分：化学分析方法GB/T14233.1-1998 38 微生物限度 《中国药典》2010年版
关于发布凝血分析仪等12个医疗器械产品注册技术审查指导原则的通知 | 食药监办械函[2012]210号 | FGWJ-2012-10157 | 2012-05-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械产品注册工作的监督和指导，进一步提高注册审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了凝血分析仪等12个医疗器械产品注册技术审查指导原则（详见附件），现予发布。上述指导原则在国家局网站上发布，不再印发纸质文件，请登陆www.nmpa.gov.cn，在“医疗器械监管司”专栏的“指导原则”栏目中查询。 附件：1．凝血分析仪产品注册技术审查指导原则 2．血糖仪产品注册技术审查指导原则 3．医用雾化器产品注册技术审查指导原则 4．手术电极产品注册技术审查指导原则 5．超声多普勒胎儿监护仪产品注册技术审查指导原则 6．助听器产品注册技术审查指导原则 7．超声洁牙设备产品注册技术审查指导原则 8．手术动力设备产品注册技术审查指导原则 9．医用分子筛制氧设备产品注册技术审查指导原则 10．吻（缝）合器产品注册技术审查指导原则 11．麻醉机和呼吸机用呼吸管路产品注册技术审查指导原则 12．全瓷义齿用氧化锆瓷块产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 二○一二年五月十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械产品注册工作的监督和指导，进一步提高注册审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了凝血分析仪等12个医疗器械产品注册技术审查指导原则（详见附件），现予发布。上述指导原则在国家局网站上发布，不再印发纸质文件，请登陆www.nmpa.gov.cn，在“医疗器械监管司”专栏的“指导原则”栏目中查询。 附件：1．凝血分析仪产品注册技术审查指导原则 2．血糖仪产品注册技术审查指导原则 3．医用雾化器产品注册技术审查指导原则 4．手术电极产品注册技术审查指导原则 5．超声多普勒胎儿监护仪产品注册技术审查指导原则 6．助听器产品注册技术审查指导原则 7．超声洁牙设备产品注册技术审查指导原则 8．手术动力设备产品注册技术审查指导原则 9．医用分子筛制氧设备产品注册技术审查指导原则 10．吻（缝）合器产品注册技术审查指导原则 11．麻醉机和呼吸机用呼吸管路产品注册技术审查指导原则 12．全瓷义齿用氧化锆瓷块产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 二○一二年五月十日
关于认可中国食品药品检定研究院二氧化碳激光治疗机等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]119号 | FGWJ-2012-10155 | 2012-05-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 中国食品药品检定研究院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年11月26日至27日,国家食品药品监督管理局组织专家组对中国食品药品检定研究院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院二氧化碳激光治疗机等163个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月八日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围 及说明 序号 名称 1 二氧化碳激光治疗机 全项目 二氧化碳激光治疗机 GB11748-2005 2 氦氖激光治疗机 全项目 氦氖激光治疗机GB12257-2000 3 氦氖激光血管内照射治疗仪 全项目 氦氖激光血管内照射治疗仪YY0284-2004 4 激光防护镜 全项目 激光防护镜主要参数测试方法GB/T17736-1999 5 治疗用激光光纤 全项目 治疗用激光光纤通用要求 YY/T0758-2009 6 准分子激光角膜屈光治疗机 全项目 准分子激光角膜屈光治疗机 YY0599-2007 7 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 全项目 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机YY0307-2004 8 Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机 全项目 Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机YY0789-2010 9 硬性气管内窥镜 全项目 硬性气管内窥镜专用要求 YY0069-2009 10 食管窥镜 全项目 食管窥镜YY0070-2008 11 直肠、乙状结肠窥镜 全项目 直肠、乙状结肠窥镜 YY0071-2008 12 纤维大肠内窥镜 全项目 纤维大肠内窥镜YY/T0283-2007 13 肛门镜 全项目 肛门镜YY/T0190-2008 14 照明用光缆 全项目 医用内窥镜照明用光缆 YY0763-2009 15 硬性内窥镜 全项目 医用内窥镜硬性内窥镜第4部分：基本要求 YY0068.4-2009 16 纤维上消化道内窥镜 全项目 纤维上消化道内窥镜 YY1028-2008 17 硬性电凝切割内窥镜 全项目 硬性电凝切割内窥镜 YY0619-2007 18 硬性宫腔内窥镜 全项目 硬性宫腔内窥镜YY1075-2007 19 硬性关节内窥镜 全项目 硬性关节内窥镜YY1082-2007 20 鼻镜 全项目 鼻镜YY/T0189-2008 21 腹腔镜用穿刺器 全项目 内镜器械第1部分：腹腔镜用穿刺器YY0672.1-2008 22 内镜用软管式活组织取样钳 全项目 内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件YY/T1076-2004 23 手术器械鳃轴、螺钉和铆钉 全项目 手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉YY/T0173-2010 24 直肠、乙状结肠活体取样钳 全项目 直肠、乙状结肠活体取样钳 YY/T0178-2010 25 鼻咽活体取样钳 全项目 鼻咽活体取样钳YY/T0246-2010 26 眼科镊 全项目 眼科镊YY/T0819-2010 27 微循环显微镜 全项目 微循环显微镜YY0067-2007 28 显微镜-物镜 全项目 显微镜-物镜GB/T2609-2006 29 显微镜-目镜 全项目 显微镜-目镜GB/T9246-2008 30 显微镜-聚光镜 全项目 显微镜-聚光镜GB/T9247-2008 31 显微镜-物镜和目镜的标志 全项目 显微镜-物镜和目镜的标志 GB/T22056-2008 32 显微镜相对机械参考平面的成像距离 1 全项目 显微镜相对机械参考平面的成像距离第1部分：筒长160mmGB/T22057.1-2008 2 全项目 显微镜相对机械参考平面的成像距离第2部分：无限远校正光学系统GB/T22057.2-2008 33 显微镜载物台装压簧和移动尺用孔的尺寸和位置 全项目 显微镜载物台装压簧和移动尺用孔的尺寸和位置 JB/T8230.7-1999 34 显微镜可拆卸之聚光镜及滤色片的连接尺寸 全项目 显微镜可拆卸之聚光镜及滤色片的连接尺寸 JB/T8230.8-1999 35 视野计 全项目 眼科仪器视野计YY0676-2008 36 检影镜 全项目 眼科仪器检影镜YY0718-2009 37 直接检眼镜 全项目 眼科仪器直接检眼镜 YY1080-2009 38 间接检眼镜 1 全项目 眼科仪器间接检眼镜YY0633-2008 2 全项目 间接检眼镜 YZB/TOPCON-ID-2006 39 眼底照相机 1 全项目 眼科仪器眼底照相机 YY0634-2008 2 全项目 眼底照相机 YZB/JAP0706-2007 40 视力表投影仪 全项目 眼科仪器视力表投影仪 YY0764-2009 41 微型角膜刀 部分项目 眼科仪器微型角膜刀 YY0788-2010 不测EMC 42 眼内照明器 1 全项目 眼科仪器眼内照明器第1部分：通用要求 YY0792.1-2011 2 全项目 眼科仪器眼内照明器第2部分：光辐射安全的基本要求和试验方法YY0792.2-2010 43 光学助视器 全项目 眼科光学和仪器光学助视器 GB23719-2009 44 红外乳腺检查仪 全项目 红外乳腺检查仪YY0324-2008 45 特定电磁波治疗仪 部分项目 特定电磁波治疗器 YY/T0061-2007 不测EMC 46 热辐射类治疗设备 全项目 热辐射类治疗设备安全专用要求YY0306-2008 47 热垫式治疗仪 部分项目 热垫式治疗仪YY/T0165-2007 不测EMC 48 神经肌肉刺激设备输出特性测量 全项目 神经肌肉刺激设备输出特性测量YY/T0696-2008 49 妇科射频治疗仪 部分项目 妇科射频治疗仪YY0650-2008 不测EMC 50 电针治疗仪 部分项目 电针治疗仪YY0780-2010 不测EMC 51 干式化学分析仪 全项目 干式化学分析仪 YY/T0655-2008 52 聚合酶链反应分析仪 全项目 聚合酶链反应分析仪 YY/T1173-2010 53 半自动化学发光免疫分析仪 全项目 半自动化学发光免疫分析仪 YY/T1174-2010 54 血红蛋白计 全项目 血红蛋白计 YY/T0032-2004 55 流式细胞仪 全项目 流式细胞仪 YY/T0588-2005 56 电解质分析仪 全项目 电解质分析仪 YY/T0589-2005 57 自动化血液培养系统 全项目 自动化血液培养系统 YY/T0656-2008 58 电泳装置 全项目 电泳装置YY/T0087-2004 59 血液冷冻箱 全项目 血液冷冻箱YZB/USAA-002-2010 60 程序冷冻仪 全项目 程序冷冻仪YZB/AME-002-2009 61 B型超声诊断设备 全项目 B型超声诊断设备 GB10152-2009 62 超声诊断设备M模式试验方法 全项目 超声诊断设备M模式试验方法YY/T0108-2008 63 超声多普勒胎儿监护仪 1 全项目 超声手持探头式多普勒胎儿心率检测仪性能要求及测量和报告方法 YY/T0749-2009 2 全项目 超声多普勒胎儿监护仪 YY0449-2009 64 超声声场特性确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 全项目 超声声场特性确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 YY/T0642-2008 65 医用超声设备档次系列 全项目 医用超声设备档次系列第1部分：B型超声诊断设备 YY/T0162.1-2009 66 医用超声耦合剂 全项目 医用超声耦合剂YY0299-2008 67 超声治疗设备专用安全要求 部分项目 医用电气设备第2-5部分超声治疗设备专用安全要求GB9706.7-2008 不测EMC 68 超声经颅多普勒血流分析仪 全项目 超声经颅多普勒血流分析仪 YY0593-2005 69 超声诊断和监护设备安全专用要求 部分项目 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求GB9706.9-2008 不测EMC 70 医用超声诊断和监护设备频率特性的测试方法 全项目 医用超声诊断和监护设备频率特性的测试方法 YY/T1142-2011 71 医用超声诊断设备输出功率的测量方法 全项目 医用超声诊断设备输出功率的测量方法YY/T1084-2007 72 眼科A型超声测量仪 全项目 眼科A型超声测量仪 YY0107-2005 73 医用超声雾化器 全项目 医用超声雾化器YY0109-2011 74 超声理疗设备 全项目 超声理疗设备YY1090-2009 75 超声彩色血流成像系统 全项目 超声彩色血流成像系统 YY0767-2009 76 超声多普勒胎儿心率仪 全项目 超声多普勒胎儿心率仪 YY0448-2009 77 医用超声诊断设备声输出公布要求 全项目 医用超声诊断设备声输出公布要求GB/T16846-2008 78 超声乳化设备 全项目 超声乳化设备 YZB/ITAOP237–2010 79 超声骨密度仪 全项目 超声骨密度仪YY0774-2010 80 输液泵 部分项目 医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专业要求 GB9706.27-2005 不测EMC 81 脑电图机 部分项目 医用电气设备第2-26部分脑电图机GB9706.26-2005 不测EMC 82 记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求 全项目 医用电气设备第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求YY0782-2010 83 有创血压检测设备的安全和基本性能专用要求 部分项目 医用电气设备第2-34部分：有创血压检测设备的安全和基本性能专用要求YY0783-2010 不测EMC 84 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求 部分项目 医用电气设备——医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求YY0784-2010 不测EMC 85 血压传感器 全项目 血压传感器YY0781-2010 86 自动体外除颤仪 1 全项目 自动体外除颤仪 YZB/GEM-029-2011 2 部分项目 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求GB9706.8-2009 不测EMC 87 医用分子筛制氧设备 1 全项目 医用分子筛制氧设备 YY/T0298-1998 2 全项目 DXY型医用分子筛制氧设备 YZB/冀1005-2010 88 麻醉系统的安全和基本性能专用要求 全项目 麻醉系统的安全和基本性能专用要求GB9706.29-2006 89 吸入式麻醉系统 1 全项目 吸入式麻醉系统第1部分：成人麻醉呼吸系统YY0635.1-2008 2 全项目 吸入式麻醉系统第2部分：麻醉气体净化系统传递和收集系统YY0635.2-2009 3 全项目 吸入式麻醉系统第3部分：麻醉气体输送装置YY0635.3-2009 4 全项目 吸入式麻醉系统第4部分：麻醉呼吸机YY0635.4-2009 90 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求 部分项目 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求YY0601-2009 不测EMC 91 呼吸机安全专用要求治疗呼吸机 部分项目 呼吸机安全专用要求治疗呼吸机GB9706.28-2006 不测EMC 92 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求 1 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第1部分：家用呼吸支持设备YY0600.1-2007 不测EMC 2 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 YY0600.2-2007 不测EMC 3 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第3部分：急救和转运用呼吸机YY0600.3-2007 不测EMC 93 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 全项目 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 YY0461-2003 94 麻醉和呼吸设备圆锥接头 1 全项目 麻醉和呼吸设备圆锥接头第1部分：锥头与锥套 YY1040.1-2003 2 全项目 麻醉和呼吸设备圆锥接头第2部分：螺纹承重接头 YY1040.2-2008 95 医用氧气浓缩器安全要求 部分项目 医用氧气浓缩器安全要求YY0732-2009 不测EMC 96 麻醉蒸发器麻醉剂专用灌充系统 全项目 麻醉蒸发器麻醉剂专用灌充系统YY0755-2009 97 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 全项目 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器第2部分：非过滤方面 YY/T0753.2-2009 98 医用吸引设备 全项目 医用吸引设备第3部分：以负压或压力源为动力的吸引设备 YY0636.3-2008 99 喉镜连接件 1 全项目 喉镜连接件第1部分：常规挂钩型手柄-窥视片接头 YY0498.1-2004 2 全项目 喉镜连接件第2部分：微型电灯螺纹和带常规窥视片的灯座 YY0498.2-2004 100 麻醉喉镜 全项目 麻醉喉镜通用技术条件 YY0499-2004 101 医用软件 1 全项目 软件工程软件产品质量要求和评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则GB/T25000.51-2010 2 全项目 医疗器械软件软件生存周期过程 YY/T0664-2008 3 全项目 医用电气设备第1-4部分：安全通用要求并列要求：可编程医用电气系统 YY/T0708-2009 4 全项目 医学影像存档与通信系统YZB/Infinitt0002-2010 102 可变脉冲光脱毛嫩肤仪 全项目 可变脉冲光脱毛嫩肤仪YZB/Energist001-2009 103 组合眼科激光治疗机 全项目 组合眼科激光治疗机 YZB/CarlZeiss003-2008 104 2微米铥激光手术系统 全项目 2微米铥激光手术系统YZB/ITY1865-2011 105 紫光治疗仪 全项目 XD-Ⅱ型旭达紫外光治疗仪 YZB/京0308-2011 106 激光治疗仪 全项目 激光治疗仪YZB/京002-2011 107 电子内窥镜 全项目 电子十二指肠镜 YZB/JAPOLY-GI-024-2010 108 脊柱内窥镜 全项目 脊柱内窥镜 YZB/ABS002-2011 109 鼻窦镜 全项目 鼻窦镜YZB/浙001-2011 110 耳镜 全项目 耳镜YZB/浙002-2011 111 尿道膀胱镜 全项目 尿道膀胱镜YZB/浙003-2011 112 腹腔镜 全项目 腹腔镜YZB/浙004-2011 113 医用内窥镜系统 1 全项目 电子腹腔镜 YZB/GEM0138-2008 2 全项目 图像处理中心 YZB/JAP2506-2006 114 内窥镜高清摄像系统 全项目 内窥镜高清摄像系统 YZB/JAPOLT-SP-012-2010 115 角膜内皮细胞计 全项目 SP-3000P角膜内皮细胞计YZB/JAP0852-2006 116 眼震电图仪 全项目 眼震电图仪 YZB/GN008-2007 117 眼科激光系统 全项目 眼科激光系统 YZB/SLOOP261-2010 118 眼科激光光凝器 全项目 眼科激光光凝器 YZB/AUSELL01-2010 119 眼内激光探针 全项目 眼内激光探针 YZB/国（台）LTM002-2010 120 眼摄影装置 全项目 眼摄影装置 YZB/JAPKOW201-2010 121 非接触光电眼压计 全项目 非接触光电眼压计 YZB/JAPKOW203-2010 122 三维地形图仪及眼前节分析系统 全项目 三维地形图仪及眼前节分析系统 YZB/ITACSO201-2010 123 电脑视力检查器 全项目 电脑视力检查器 YZB/JAP1908-2008 124 压平眼压笔 全项目 压平眼压笔 YZB/USAREI202-2011 125 无散瞳眼底照相机 全项目 无散瞳眼底照相机 YZB/TOPCONTRC-NW系列2008 126 动态轮廓眼压计 全项目 动态轮廓眼压计 YZB/SWIZI212-2005 127 眼科手术非接触观察系统 全项目 眼科手术非接触观察系统 YZB/US001-2011 128 视觉功能测试仪 全项目 视觉功能测试仪 YZB/USASL250-2009 129 眼诊断设备 全项目 眼诊断设备 YZB/GERMED01-2010 130 黄斑完整性评估仪 全项目 黄斑完整性评估仪 YZB/ITACE257-2010 131 尿液沉渣分析仪 全项目 SB-3000尿液沉渣分析仪 YZB/京0285-2008 132 自动血流变测试仪 全项目 SA系列自动血流变测试仪 YZB/京0284-2008 133 血小板聚集测试仪 全项目 SC-2000血小板聚集测试仪 YZB/京0971-2007 134 便潜血分析仪 全项目 华晟S-600A便潜血分析仪 YZB/京0989-2010 135 干式血细胞计数仪 全项目 QBCRD干式血细胞计数仪 YZB/京0537-2011 136 动态血沉压积测试仪 全项目 SD-100动态血沉压积测试仪 YZB/京0972-2007 137 化学发光分析仪 全项目 化学发光分析仪 YZB/国（台）1332-2011 138 超脉冲等离子电刀及附件 全项目 超脉冲等离子电刀及附件YZB/GRY001-2009 139 电刀负极板 全项目 电刀负极板 YZB/USA1332-2011 140 心电导联线 全项目 U系列心电导联线 YZB/京0923-2009 141 导管推进系统 全项目 导管推进系统 YZB/stereotaxis-005-2009 142 肾脏保护仪 全项目 肾脏保护仪YZB/PLC001-2010 143 失禁磁治疗仪 全项目 失禁磁治疗仪 YZB/Mcu001-2009 144 温热刺激治疗床 全项目 温热刺激治疗床企 YZB/Korea001-2006 145 温控仪 全项目 温控仪 YZB/GEM3045-2010 146 加热手术床垫 全项目 加热手术床垫 YZB/GEM3044-2011 147 医用洁牙机 全项目 医用洁牙机 YZB/Switzerland002-2009 148 冠状动脉内皮功能障碍检测分析仪 全项目 冠状动脉内皮功能障碍检测分析仪Endo-PAT2000 YZB/Itamar001-2008 149 干扰波治疗仪 全项目 干扰波治疗仪 YZB/Jap001-2010 150 完全血管试验系统 全项目 完全血管试验系统YZB/VIC001-2010 151 微波手术刀 全项目 HWB—2D微波手术刀 YZB/国0802-2008 152 血管成像仪 全项目 血管成像仪 YZB/CMH002-2010 153 便秘生物反馈治疗仪 全项目 便秘生物反馈治疗仪 YZB/ABS008-2009 154 睡眠监测及阻塞定位系统 全项目 睡眠监测及阻塞定位系统YZB/UK001-2010 155 子午流注低频治疗仪 全项目 ZWLZ-子午流注低频治疗仪 YZB/京0192-2011 156 环氧乙烷灭菌器 全项目 环氧乙烷灭菌器 YZB/USA05-2010 157 病人加温系统 全项目 病人加温系统 YZB/Cocoon01-2011 158 心电遥测中心监护站 全项目 JB2001系列心电遥测中心监护站YZB/京1578-2010 159 微晶磨削仪 全项目 微晶磨削仪 YZB/ITA001-2011 160 强光治疗仪 全项目 强光治疗仪 YZB/ITA-0002-2011 161 气腹机 全项目 气腹机 YZB/JAPOLY-SP-003-2011 162 载玻片扫描仪 全项目 载玻片扫描仪 YZB/Leica2503-2011 163 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 全项目 医用电气设备第1-8部分：安全通用要求并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南YY0709-2009 | 中国食品药品检定研究院： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年11月26日至27日,国家食品药品监督管理局组织专家组对中国食品药品检定研究院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院二氧化碳激光治疗机等163个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月八日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围 及说明 序号 名称 1 二氧化碳激光治疗机 全项目 二氧化碳激光治疗机 GB11748-2005 2 氦氖激光治疗机 全项目 氦氖激光治疗机GB12257-2000 3 氦氖激光血管内照射治疗仪 全项目 氦氖激光血管内照射治疗仪YY0284-2004 4 激光防护镜 全项目 激光防护镜主要参数测试方法GB/T17736-1999 5 治疗用激光光纤 全项目 治疗用激光光纤通用要求 YY/T0758-2009 6 准分子激光角膜屈光治疗机 全项目 准分子激光角膜屈光治疗机 YY0599-2007 7 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 全项目 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机YY0307-2004 8 Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机 全项目 Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机YY0789-2010 9 硬性气管内窥镜 全项目 硬性气管内窥镜专用要求 YY0069-2009 10 食管窥镜 全项目 食管窥镜YY0070-2008 11 直肠、乙状结肠窥镜 全项目 直肠、乙状结肠窥镜 YY0071-2008 12 纤维大肠内窥镜 全项目 纤维大肠内窥镜YY/T0283-2007 13 肛门镜 全项目 肛门镜YY/T0190-2008 14 照明用光缆 全项目 医用内窥镜照明用光缆 YY0763-2009 15 硬性内窥镜 全项目 医用内窥镜硬性内窥镜第4部分：基本要求 YY0068.4-2009 16 纤维上消化道内窥镜 全项目 纤维上消化道内窥镜 YY1028-2008 17 硬性电凝切割内窥镜 全项目 硬性电凝切割内窥镜 YY0619-2007 18 硬性宫腔内窥镜 全项目 硬性宫腔内窥镜YY1075-2007 19 硬性关节内窥镜 全项目 硬性关节内窥镜YY1082-2007 20 鼻镜 全项目 鼻镜YY/T0189-2008 21 腹腔镜用穿刺器 全项目 内镜器械第1部分：腹腔镜用穿刺器YY0672.1-2008 22 内镜用软管式活组织取样钳 全项目 内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件YY/T1076-2004 23 手术器械鳃轴、螺钉和铆钉 全项目 手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉YY/T0173-2010 24 直肠、乙状结肠活体取样钳 全项目 直肠、乙状结肠活体取样钳 YY/T0178-2010 25 鼻咽活体取样钳 全项目 鼻咽活体取样钳YY/T0246-2010 26 眼科镊 全项目 眼科镊YY/T0819-2010 27 微循环显微镜 全项目 微循环显微镜YY0067-2007 28 显微镜-物镜 全项目 显微镜-物镜GB/T2609-2006 29 显微镜-目镜 全项目 显微镜-目镜GB/T9246-2008 30 显微镜-聚光镜 全项目 显微镜-聚光镜GB/T9247-2008 31 显微镜-物镜和目镜的标志 全项目 显微镜-物镜和目镜的标志 GB/T22056-2008 32 显微镜相对机械参考平面的成像距离 1 全项目 显微镜相对机械参考平面的成像距离第1部分：筒长160mmGB/T22057.1-2008 2 全项目 显微镜相对机械参考平面的成像距离第2部分：无限远校正光学系统GB/T22057.2-2008 33 显微镜载物台装压簧和移动尺用孔的尺寸和位置 全项目 显微镜载物台装压簧和移动尺用孔的尺寸和位置 JB/T8230.7-1999 34 显微镜可拆卸之聚光镜及滤色片的连接尺寸 全项目 显微镜可拆卸之聚光镜及滤色片的连接尺寸 JB/T8230.8-1999 35 视野计 全项目 眼科仪器视野计YY0676-2008 36 检影镜 全项目 眼科仪器检影镜YY0718-2009 37 直接检眼镜 全项目 眼科仪器直接检眼镜 YY1080-2009 38 间接检眼镜 1 全项目 眼科仪器间接检眼镜YY0633-2008 2 全项目 间接检眼镜 YZB/TOPCON-ID-2006 39 眼底照相机 1 全项目 眼科仪器眼底照相机 YY0634-2008 2 全项目 眼底照相机 YZB/JAP0706-2007 40 视力表投影仪 全项目 眼科仪器视力表投影仪 YY0764-2009 41 微型角膜刀 部分项目 眼科仪器微型角膜刀 YY0788-2010 不测EMC 42 眼内照明器 1 全项目 眼科仪器眼内照明器第1部分：通用要求 YY0792.1-2011 2 全项目 眼科仪器眼内照明器第2部分：光辐射安全的基本要求和试验方法YY0792.2-2010 43 光学助视器 全项目 眼科光学和仪器光学助视器 GB23719-2009 44 红外乳腺检查仪 全项目 红外乳腺检查仪YY0324-2008 45 特定电磁波治疗仪 部分项目 特定电磁波治疗器 YY/T0061-2007 不测EMC 46 热辐射类治疗设备 全项目 热辐射类治疗设备安全专用要求YY0306-2008 47 热垫式治疗仪 部分项目 热垫式治疗仪YY/T0165-2007 不测EMC 48 神经肌肉刺激设备输出特性测量 全项目 神经肌肉刺激设备输出特性测量YY/T0696-2008 49 妇科射频治疗仪 部分项目 妇科射频治疗仪YY0650-2008 不测EMC 50 电针治疗仪 部分项目 电针治疗仪YY0780-2010 不测EMC 51 干式化学分析仪 全项目 干式化学分析仪 YY/T0655-2008 52 聚合酶链反应分析仪 全项目 聚合酶链反应分析仪 YY/T1173-2010 53 半自动化学发光免疫分析仪 全项目 半自动化学发光免疫分析仪 YY/T1174-2010 54 血红蛋白计 全项目 血红蛋白计 YY/T0032-2004 55 流式细胞仪 全项目 流式细胞仪 YY/T0588-2005 56 电解质分析仪 全项目 电解质分析仪 YY/T0589-2005 57 自动化血液培养系统 全项目 自动化血液培养系统 YY/T0656-2008 58 电泳装置 全项目 电泳装置YY/T0087-2004 59 血液冷冻箱 全项目 血液冷冻箱YZB/USAA-002-2010 60 程序冷冻仪 全项目 程序冷冻仪YZB/AME-002-2009 61 B型超声诊断设备 全项目 B型超声诊断设备 GB10152-2009 62 超声诊断设备M模式试验方法 全项目 超声诊断设备M模式试验方法YY/T0108-2008 63 超声多普勒胎儿监护仪 1 全项目 超声手持探头式多普勒胎儿心率检测仪性能要求及测量和报告方法 YY/T0749-2009 2 全项目 超声多普勒胎儿监护仪 YY0449-2009 64 超声声场特性确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 全项目 超声声场特性确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 YY/T0642-2008 65 医用超声设备档次系列 全项目 医用超声设备档次系列第1部分：B型超声诊断设备 YY/T0162.1-2009 66 医用超声耦合剂 全项目 医用超声耦合剂YY0299-2008 67 超声治疗设备专用安全要求 部分项目 医用电气设备第2-5部分超声治疗设备专用安全要求GB9706.7-2008 不测EMC 68 超声经颅多普勒血流分析仪 全项目 超声经颅多普勒血流分析仪 YY0593-2005 69 超声诊断和监护设备安全专用要求 部分项目 医用电气设备第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求GB9706.9-2008 不测EMC 70 医用超声诊断和监护设备频率特性的测试方法 全项目 医用超声诊断和监护设备频率特性的测试方法 YY/T1142-2011 71 医用超声诊断设备输出功率的测量方法 全项目 医用超声诊断设备输出功率的测量方法YY/T1084-2007 72 眼科A型超声测量仪 全项目 眼科A型超声测量仪 YY0107-2005 73 医用超声雾化器 全项目 医用超声雾化器YY0109-2011 74 超声理疗设备 全项目 超声理疗设备YY1090-2009 75 超声彩色血流成像系统 全项目 超声彩色血流成像系统 YY0767-2009 76 超声多普勒胎儿心率仪 全项目 超声多普勒胎儿心率仪 YY0448-2009 77 医用超声诊断设备声输出公布要求 全项目 医用超声诊断设备声输出公布要求GB/T16846-2008 78 超声乳化设备 全项目 超声乳化设备 YZB/ITAOP237–2010 79 超声骨密度仪 全项目 超声骨密度仪YY0774-2010 80 输液泵 部分项目 医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专业要求 GB9706.27-2005 不测EMC 81 脑电图机 部分项目 医用电气设备第2-26部分脑电图机GB9706.26-2005 不测EMC 82 记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求 全项目 医用电气设备第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求YY0782-2010 83 有创血压检测设备的安全和基本性能专用要求 部分项目 医用电气设备第2-34部分：有创血压检测设备的安全和基本性能专用要求YY0783-2010 不测EMC 84 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求 部分项目 医用电气设备——医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求YY0784-2010 不测EMC 85 血压传感器 全项目 血压传感器YY0781-2010 86 自动体外除颤仪 1 全项目 自动体外除颤仪 YZB/GEM-029-2011 2 部分项目 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求GB9706.8-2009 不测EMC 87 医用分子筛制氧设备 1 全项目 医用分子筛制氧设备 YY/T0298-1998 2 全项目 DXY型医用分子筛制氧设备 YZB/冀1005-2010 88 麻醉系统的安全和基本性能专用要求 全项目 麻醉系统的安全和基本性能专用要求GB9706.29-2006 89 吸入式麻醉系统 1 全项目 吸入式麻醉系统第1部分：成人麻醉呼吸系统YY0635.1-2008 2 全项目 吸入式麻醉系统第2部分：麻醉气体净化系统传递和收集系统YY0635.2-2009 3 全项目 吸入式麻醉系统第3部分：麻醉气体输送装置YY0635.3-2009 4 全项目 吸入式麻醉系统第4部分：麻醉呼吸机YY0635.4-2009 90 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求 部分项目 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求YY0601-2009 不测EMC 91 呼吸机安全专用要求治疗呼吸机 部分项目 呼吸机安全专用要求治疗呼吸机GB9706.28-2006 不测EMC 92 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求 1 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第1部分：家用呼吸支持设备YY0600.1-2007 不测EMC 2 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 YY0600.2-2007 不测EMC 3 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第3部分：急救和转运用呼吸机YY0600.3-2007 不测EMC 93 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 全项目 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 YY0461-2003 94 麻醉和呼吸设备圆锥接头 1 全项目 麻醉和呼吸设备圆锥接头第1部分：锥头与锥套 YY1040.1-2003 2 全项目 麻醉和呼吸设备圆锥接头第2部分：螺纹承重接头 YY1040.2-2008 95 医用氧气浓缩器安全要求 部分项目 医用氧气浓缩器安全要求YY0732-2009 不测EMC 96 麻醉蒸发器麻醉剂专用灌充系统 全项目 麻醉蒸发器麻醉剂专用灌充系统YY0755-2009 97 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 全项目 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器第2部分：非过滤方面 YY/T0753.2-2009 98 医用吸引设备 全项目 医用吸引设备第3部分：以负压或压力源为动力的吸引设备 YY0636.3-2008 99 喉镜连接件 1 全项目 喉镜连接件第1部分：常规挂钩型手柄-窥视片接头 YY0498.1-2004 2 全项目 喉镜连接件第2部分：微型电灯螺纹和带常规窥视片的灯座 YY0498.2-2004 100 麻醉喉镜 全项目 麻醉喉镜通用技术条件 YY0499-2004 101 医用软件 1 全项目 软件工程软件产品质量要求和评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则GB/T25000.51-2010 2 全项目 医疗器械软件软件生存周期过程 YY/T0664-2008 3 全项目 医用电气设备第1-4部分：安全通用要求并列要求：可编程医用电气系统 YY/T0708-2009 4 全项目 医学影像存档与通信系统YZB/Infinitt0002-2010 102 可变脉冲光脱毛嫩肤仪 全项目 可变脉冲光脱毛嫩肤仪YZB/Energist001-2009 103 组合眼科激光治疗机 全项目 组合眼科激光治疗机 YZB/CarlZeiss003-2008 104 2微米铥激光手术系统 全项目 2微米铥激光手术系统YZB/ITY1865-2011 105 紫光治疗仪 全项目 XD-Ⅱ型旭达紫外光治疗仪 YZB/京0308-2011 106 激光治疗仪 全项目 激光治疗仪YZB/京002-2011 107 电子内窥镜 全项目 电子十二指肠镜 YZB/JAPOLY-GI-024-2010 108 脊柱内窥镜 全项目 脊柱内窥镜 YZB/ABS002-2011 109 鼻窦镜 全项目 鼻窦镜YZB/浙001-2011 110 耳镜 全项目 耳镜YZB/浙002-2011 111 尿道膀胱镜 全项目 尿道膀胱镜YZB/浙003-2011 112 腹腔镜 全项目 腹腔镜YZB/浙004-2011 113 医用内窥镜系统 1 全项目 电子腹腔镜 YZB/GEM0138-2008 2 全项目 图像处理中心 YZB/JAP2506-2006 114 内窥镜高清摄像系统 全项目 内窥镜高清摄像系统 YZB/JAPOLT-SP-012-2010 115 角膜内皮细胞计 全项目 SP-3000P角膜内皮细胞计YZB/JAP0852-2006 116 眼震电图仪 全项目 眼震电图仪 YZB/GN008-2007 117 眼科激光系统 全项目 眼科激光系统 YZB/SLOOP261-2010 118 眼科激光光凝器 全项目 眼科激光光凝器 YZB/AUSELL01-2010 119 眼内激光探针 全项目 眼内激光探针 YZB/国（台）LTM002-2010 120 眼摄影装置 全项目 眼摄影装置 YZB/JAPKOW201-2010 121 非接触光电眼压计 全项目 非接触光电眼压计 YZB/JAPKOW203-2010 122 三维地形图仪及眼前节分析系统 全项目 三维地形图仪及眼前节分析系统 YZB/ITACSO201-2010 123 电脑视力检查器 全项目 电脑视力检查器 YZB/JAP1908-2008 124 压平眼压笔 全项目 压平眼压笔 YZB/USAREI202-2011 125 无散瞳眼底照相机 全项目 无散瞳眼底照相机 YZB/TOPCONTRC-NW系列2008 126 动态轮廓眼压计 全项目 动态轮廓眼压计 YZB/SWIZI212-2005 127 眼科手术非接触观察系统 全项目 眼科手术非接触观察系统 YZB/US001-2011 128 视觉功能测试仪 全项目 视觉功能测试仪 YZB/USASL250-2009 129 眼诊断设备 全项目 眼诊断设备 YZB/GERMED01-2010 130 黄斑完整性评估仪 全项目 黄斑完整性评估仪 YZB/ITACE257-2010 131 尿液沉渣分析仪 全项目 SB-3000尿液沉渣分析仪 YZB/京0285-2008 132 自动血流变测试仪 全项目 SA系列自动血流变测试仪 YZB/京0284-2008 133 血小板聚集测试仪 全项目 SC-2000血小板聚集测试仪 YZB/京0971-2007 134 便潜血分析仪 全项目 华晟S-600A便潜血分析仪 YZB/京0989-2010 135 干式血细胞计数仪 全项目 QBCRD干式血细胞计数仪 YZB/京0537-2011 136 动态血沉压积测试仪 全项目 SD-100动态血沉压积测试仪 YZB/京0972-2007 137 化学发光分析仪 全项目 化学发光分析仪 YZB/国（台）1332-2011 138 超脉冲等离子电刀及附件 全项目 超脉冲等离子电刀及附件YZB/GRY001-2009 139 电刀负极板 全项目 电刀负极板 YZB/USA1332-2011 140 心电导联线 全项目 U系列心电导联线 YZB/京0923-2009 141 导管推进系统 全项目 导管推进系统 YZB/stereotaxis-005-2009 142 肾脏保护仪 全项目 肾脏保护仪YZB/PLC001-2010 143 失禁磁治疗仪 全项目 失禁磁治疗仪 YZB/Mcu001-2009 144 温热刺激治疗床 全项目 温热刺激治疗床企 YZB/Korea001-2006 145 温控仪 全项目 温控仪 YZB/GEM3045-2010 146 加热手术床垫 全项目 加热手术床垫 YZB/GEM3044-2011 147 医用洁牙机 全项目 医用洁牙机 YZB/Switzerland002-2009 148 冠状动脉内皮功能障碍检测分析仪 全项目 冠状动脉内皮功能障碍检测分析仪Endo-PAT2000 YZB/Itamar001-2008 149 干扰波治疗仪 全项目 干扰波治疗仪 YZB/Jap001-2010 150 完全血管试验系统 全项目 完全血管试验系统YZB/VIC001-2010 151 微波手术刀 全项目 HWB—2D微波手术刀 YZB/国0802-2008 152 血管成像仪 全项目 血管成像仪 YZB/CMH002-2010 153 便秘生物反馈治疗仪 全项目 便秘生物反馈治疗仪 YZB/ABS008-2009 154 睡眠监测及阻塞定位系统 全项目 睡眠监测及阻塞定位系统YZB/UK001-2010 155 子午流注低频治疗仪 全项目 ZWLZ-子午流注低频治疗仪 YZB/京0192-2011 156 环氧乙烷灭菌器 全项目 环氧乙烷灭菌器 YZB/USA05-2010 157 病人加温系统 全项目 病人加温系统 YZB/Cocoon01-2011 158 心电遥测中心监护站 全项目 JB2001系列心电遥测中心监护站YZB/京1578-2010 159 微晶磨削仪 全项目 微晶磨削仪 YZB/ITA001-2011 160 强光治疗仪 全项目 强光治疗仪 YZB/ITA-0002-2011 161 气腹机 全项目 气腹机 YZB/JAPOLY-SP-003-2011 162 载玻片扫描仪 全项目 载玻片扫描仪 YZB/Leica2503-2011 163 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 全项目 医用电气设备第1-8部分：安全通用要求并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南YY0709-2009
关于认可上海市食品药品包装材料测试所医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]114号 | FGWJ-2012-10154 | 2012-05-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年12月2日至3日,国家食品药品监督管理局组织专家组对上海市食品药品包装材料测试所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测 1 洁净度级别 1.医疗机构制剂配制质量管理规范 2.《药品生产质量管理规范》（2010年修订） 3.《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》附件7 ：药包材生产洁净室（区）要求 4.《无菌医疗器具生产管理规范》YY0033-2000 5.《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》GB16292-2010 6.《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》GB16293-2010 7.《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》GB16294-2010 8.《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年12月2日至3日,国家食品药品监督管理局组织专家组对上海市食品药品包装材料测试所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测 1 洁净度级别 1.医疗机构制剂配制质量管理规范 2.《药品生产质量管理规范》（2010年修订） 3.《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》附件7 ：药包材生产洁净室（区）要求 4.《无菌医疗器具生产管理规范》YY0033-2000 5.《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》GB16292-2010 6.《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》GB16293-2010 7.《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》GB16294-2010 8.《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
关于认可江苏省医疗器械检验所医用电气设备等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]115号 | FGWJ-2012-10156 | 2012-05-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年7月22日至24日,国家食品药品监督管理局组织专家组对江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医用电气设备等152个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月四日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 名称：江苏省医疗器械检验所 地址：江苏省南京市秦淮区土城头113号（本部） 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围或说明 序号 名称 1 医用电气设备 1 部分参数 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求IEC60601-1:2005 不测富氧空气、超温和其他安全方面危险防护（AP/APG、易燃介质中的使用） 2 全部参数 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求：可编程医用电气系统YY/T0708-2009 2 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 全部参数 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南YY/T0709-2009 3 电动骨组织手术设备 全部参数 电动骨组织手术设备YY/T 0752-2009 4 有创血压监护仪 全部参数 有创血压监护仪JJG（京）34-2004 5 无创自动测量血压计 全部参数 无创自动测量血压计YY0670-2008 6 医用电子体温计 全部参数 医用电子体温计GB/T21416-2008 7 耳腔式医用红外体温计 部分参数 医用红外体温计 第1部分：耳腔式GB/T 21417.1-2008 不测最大允许临床重复性 8 麻醉气体监护仪 部分参数 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求YY0601-2009 不测AP、APG型设备 9 红外人体表面温度快速筛检仪 全部参数 红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件 GB/T 19146-2010 10 睡眠呼吸暂停治疗设备 全部参数 睡眠呼吸暂停治疗第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备YY0671.1-2009 11 直接式阻抗血流图仪 全部参数 直接式阻抗血流图仪YY/T 1078-2008 12 电桥式阻抗血流图仪 全部参数 电桥式阻抗血流图仪YY/T1143-2008 13 听力计 全部参数 听力计第一部分纯音听力计GB/T7341.1-1998 14 硬性宫腔内窥镜 全部参数 硬性宫腔内窥镜YY 1075-2007 15 硬性电凝切割内窥镜 全部参数 硬性电凝切割内窥镜YY0619-2007 16 纤维大肠内窥镜 全部参数 纤维大肠内窥镜YY/T0283-2007 17 直接检眼镜 全部参数 眼科仪器 直接检眼镜YY1080-2009 18 间接检眼镜 全部参数 眼科仪器 间接检眼镜YY 0633-2008 19 检影镜 全部参数 眼科仪器 检影镜YY 0718-2009 20 硬性气管内窥镜 全部参数 硬性气管内窥镜专用要求YY0069-2009 21 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备YY/T1090-2009 22 B型超声诊断设备 全部参数 B型超声诊断设备GB10152-2009 23 超声多普勒胎儿心率仪 全部参数 超声多普勒胎儿心率仪YY 0448-2009 24 超声多普勒胎儿监护仪 全部参数 超声多普勒胎儿监护仪YY0449-2009 25 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备YY0460-2009 26 医用超声设备 全部参数 医用超声设备档次系列 第1部分：B型超声诊断设备YY/T 0162.1-2009 27 超声脉冲回波诊断设备 全部参数 超声脉冲回波诊断设备性能测试方法YY/T 0643-2008 28 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 全部参数 超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法YY/T 0749-2009 29 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法YY/T0750-2009 30 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备 输出特性的测量和公布YY/T 0751-2009 31 激光产品 部分参数 激光产品的安全 第1部分:设备分类,要求和用户指南GB 7247.1-2001 不测1200nm以上及脉冲式激光产品 32 准分子激光角膜屈光治疗机 全部参数 准分子激光角膜屈光治疗机YY0599-2007 33 氦氖激光血管内照射治疗仪 全部参数 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件YY 0284-2004 34 治疗用激光光纤 全部参数 治疗用激光光纤通用要求 YY/T0758-2009 35 高频电灼治疗仪 全部参数 高频电灼治疗仪YY0322-2009 36 神经和肌肉刺激器 全部参数 神经和肌肉刺激器输出特性的测量YY/T0696-2008 37 医疗诊断用磁共振设备 全部参数 医用电气设备 第2-33部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求YY0319-2008 38 医疗诊断用磁共振设备 全部参数 医疗诊断用磁共振设备技术要求及试验方法YY/T0482-2004 39 医学影像照片观察装置 全部参数 医学影像照片观察装置通用技术条件YY/T0610-2007 40 医用X射线影像增强器电视系统 全部参数 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件YY/T0608-2007 41 医用X射线摄影床 全部参数 医用X射线摄影床专用技术条件YY/T 0737-2009 42 医用X射线导管床 全部参数 医用X射线导管床专用技术条件YY/T 0738-2009 43 X射线胃肠诊断床 全部参数 X射线胃肠诊断床专用技术条件YY/T0743-2009 44 实验室用混合和搅拌设备 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分：实验室用混合和搅拌设备的特殊要求GB4793.3-2008 不测防辐射、超声压力 45 实验室用材料加热设备 全部参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分：实验室用材料加热设备的特殊要求GB 4793.6-2008 46 助听器 全部参数 电声学 助听器通用规范GB/T14199-2010 47 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 部分参数 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机YY 0600.2-2007 不测AP、APG型设备 48 吸入式麻醉系统 全部参数 吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统YY0635.2-2009 49 吸入式麻醉系统 全部参数 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置YY0635.3-2009 50 麻醉呼吸机 部分参数 吸入式麻醉系统第4部分：麻醉呼吸机YY0635.4-2009 不测AP、APG型设备 51 医用氧气浓缩器 全部参数 医用氧气浓缩器 安全要求YY0732-2009 52 光固化机 全部参数 牙科 光固化机 第1部分：石英钨卤素灯 YY0055.1-2009 53 光固化机 全部参数 牙科 光固化机 第2部分:发光二极管（LED）灯 YY0055.2-2009 54 牙科手机 全部参数 牙科手机第1部分：高速气涡轮手机YY1045.1-2009 55 口腔灯 全部参数 牙科学 口腔灯YY/T 1120-2009 56 使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器 全部参数 测量、控制及实验室电气设备安全要求 第2-042部分：使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器专用要求GB4793.8-2008 57 大型蒸汽灭菌器 全部参数 大型蒸汽灭菌器 手动控制型YY0731-2009 58 医用低温蒸汽甲醛灭菌器 全部参数 医用低温蒸汽甲醛灭菌器YY0679-2008 59 使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器 部分参数 测量、控制和试验室用电气设备的安全 使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 YY 0602-2007 不测防辐射、超声压力 60 液氮冷冻外科治疗设备 全部参数 液氮冷冻外科治疗设备YY0677-2008 61 医用冷冻外科治疗设备 全部参数 医用冷冻外科治疗设备性能和安全YY0678-2008 62 生物安全柜 部分参数 生物安全柜YY0569-2005 63 软件 全部参数 软件工程 产品质量 第1部分:质量模型GB/T 16260.1-2006 软件工程 产品质量 第2部分:外部度量GB/T 16260.2-2006 软件工程 产品质量 第3部分:内部度量GB/T 16260.3-2006 软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）SQuaRE指南GB/T 25000.1-2010 软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则GB/T 25000.51-2010 64 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2009 65 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2009 66 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 全部参数 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头GB/T1962.1-2001 67 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 全部参数 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头GB/T1962.2-2001 68 角膜接触镜附属用品 全部参数 角膜接触镜附属用品GB20812-2006 69 手动轮椅车 部分参数 手动轮椅车GB/T13800-2009 不测制动器、强度 70 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2009 71 一次性使用医用手套 全部参数 一次性使用医用手套YY/T 0616-2007 72 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 一次性使用精密过滤输液器YY0286.1-2007 73 一次性使用避光输液器 全部参数 一次性使用避光输液器GB18458.3-2005 74 橡胶输液胶管 全部参数 橡胶输液胶管GB4491-2003 75 一次性使用压力输液设备输液器 全部参数 一次性使用压力输液设备输液器YY0286.4-2006 76 一次性使用流量设定微调式输液器 全部参数 一次性使用流量设定微调式输液器YY0286.6-2009 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年7月22日至24日,国家食品药品监督管理局组织专家组对江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所医用电气设备等152个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月四日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 名称：江苏省医疗器械检验所 地址：江苏省南京市秦淮区土城头113号（本部） 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围或说明 序号 名称 1 医用电气设备 1 部分参数 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求IEC60601-1:2005 不测富氧空气、超温和其他安全方面危险防护（AP/APG、易燃介质中的使用） 2 全部参数 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求：可编程医用电气系统YY/T0708-2009 2 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 全部参数 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南YY/T0709-2009 3 电动骨组织手术设备 全部参数 电动骨组织手术设备YY/T 0752-2009 4 有创血压监护仪 全部参数 有创血压监护仪JJG（京）34-2004 5 无创自动测量血压计 全部参数 无创自动测量血压计YY0670-2008 6 医用电子体温计 全部参数 医用电子体温计GB/T21416-2008 7 耳腔式医用红外体温计 部分参数 医用红外体温计 第1部分：耳腔式GB/T 21417.1-2008 不测最大允许临床重复性 8 麻醉气体监护仪 部分参数 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求YY0601-2009 不测AP、APG型设备 9 红外人体表面温度快速筛检仪 全部参数 红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件 GB/T 19146-2010 10 睡眠呼吸暂停治疗设备 全部参数 睡眠呼吸暂停治疗第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备YY0671.1-2009 11 直接式阻抗血流图仪 全部参数 直接式阻抗血流图仪YY/T 1078-2008 12 电桥式阻抗血流图仪 全部参数 电桥式阻抗血流图仪YY/T1143-2008 13 听力计 全部参数 听力计第一部分纯音听力计GB/T7341.1-1998 14 硬性宫腔内窥镜 全部参数 硬性宫腔内窥镜YY 1075-2007 15 硬性电凝切割内窥镜 全部参数 硬性电凝切割内窥镜YY0619-2007 16 纤维大肠内窥镜 全部参数 纤维大肠内窥镜YY/T0283-2007 17 直接检眼镜 全部参数 眼科仪器 直接检眼镜YY1080-2009 18 间接检眼镜 全部参数 眼科仪器 间接检眼镜YY 0633-2008 19 检影镜 全部参数 眼科仪器 检影镜YY 0718-2009 20 硬性气管内窥镜 全部参数 硬性气管内窥镜专用要求YY0069-2009 21 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备YY/T1090-2009 22 B型超声诊断设备 全部参数 B型超声诊断设备GB10152-2009 23 超声多普勒胎儿心率仪 全部参数 超声多普勒胎儿心率仪YY 0448-2009 24 超声多普勒胎儿监护仪 全部参数 超声多普勒胎儿监护仪YY0449-2009 25 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备YY0460-2009 26 医用超声设备 全部参数 医用超声设备档次系列 第1部分：B型超声诊断设备YY/T 0162.1-2009 27 超声脉冲回波诊断设备 全部参数 超声脉冲回波诊断设备性能测试方法YY/T 0643-2008 28 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 全部参数 超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法YY/T 0749-2009 29 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法YY/T0750-2009 30 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备 输出特性的测量和公布YY/T 0751-2009 31 激光产品 部分参数 激光产品的安全 第1部分:设备分类,要求和用户指南GB 7247.1-2001 不测1200nm以上及脉冲式激光产品 32 准分子激光角膜屈光治疗机 全部参数 准分子激光角膜屈光治疗机YY0599-2007 33 氦氖激光血管内照射治疗仪 全部参数 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件YY 0284-2004 34 治疗用激光光纤 全部参数 治疗用激光光纤通用要求 YY/T0758-2009 35 高频电灼治疗仪 全部参数 高频电灼治疗仪YY0322-2009 36 神经和肌肉刺激器 全部参数 神经和肌肉刺激器输出特性的测量YY/T0696-2008 37 医疗诊断用磁共振设备 全部参数 医用电气设备 第2-33部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求YY0319-2008 38 医疗诊断用磁共振设备 全部参数 医疗诊断用磁共振设备技术要求及试验方法YY/T0482-2004 39 医学影像照片观察装置 全部参数 医学影像照片观察装置通用技术条件YY/T0610-2007 40 医用X射线影像增强器电视系统 全部参数 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件YY/T0608-2007 41 医用X射线摄影床 全部参数 医用X射线摄影床专用技术条件YY/T 0737-2009 42 医用X射线导管床 全部参数 医用X射线导管床专用技术条件YY/T 0738-2009 43 X射线胃肠诊断床 全部参数 X射线胃肠诊断床专用技术条件YY/T0743-2009 44 实验室用混合和搅拌设备 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分：实验室用混合和搅拌设备的特殊要求GB4793.3-2008 不测防辐射、超声压力 45 实验室用材料加热设备 全部参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分：实验室用材料加热设备的特殊要求GB 4793.6-2008 46 助听器 全部参数 电声学 助听器通用规范GB/T14199-2010 47 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 部分参数 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机YY 0600.2-2007 不测AP、APG型设备 48 吸入式麻醉系统 全部参数 吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统YY0635.2-2009 49 吸入式麻醉系统 全部参数 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置YY0635.3-2009 50 麻醉呼吸机 部分参数 吸入式麻醉系统第4部分：麻醉呼吸机YY0635.4-2009 不测AP、APG型设备 51 医用氧气浓缩器 全部参数 医用氧气浓缩器 安全要求YY0732-2009 52 光固化机 全部参数 牙科 光固化机 第1部分：石英钨卤素灯 YY0055.1-2009 53 光固化机 全部参数 牙科 光固化机 第2部分:发光二极管（LED）灯 YY0055.2-2009 54 牙科手机 全部参数 牙科手机第1部分：高速气涡轮手机YY1045.1-2009 55 口腔灯 全部参数 牙科学 口腔灯YY/T 1120-2009 56 使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器 全部参数 测量、控制及实验室电气设备安全要求 第2-042部分：使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器专用要求GB4793.8-2008 57 大型蒸汽灭菌器 全部参数 大型蒸汽灭菌器 手动控制型YY0731-2009 58 医用低温蒸汽甲醛灭菌器 全部参数 医用低温蒸汽甲醛灭菌器YY0679-2008 59 使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器 部分参数 测量、控制和试验室用电气设备的安全 使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 YY 0602-2007 不测防辐射、超声压力 60 液氮冷冻外科治疗设备 全部参数 液氮冷冻外科治疗设备YY0677-2008 61 医用冷冻外科治疗设备 全部参数 医用冷冻外科治疗设备性能和安全YY0678-2008 62 生物安全柜 部分参数 生物安全柜YY0569-2005 63 软件 全部参数 软件工程 产品质量 第1部分:质量模型GB/T 16260.1-2006 软件工程 产品质量 第2部分:外部度量GB/T 16260.2-2006 软件工程 产品质量 第3部分:内部度量GB/T 16260.3-2006 软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）SQuaRE指南GB/T 25000.1-2010 软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则GB/T 25000.51-2010 64 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2009 65 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2009 66 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 全部参数 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头GB/T1962.1-2001 67 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 全部参数 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头GB/T1962.2-2001 68 角膜接触镜附属用品 全部参数 角膜接触镜附属用品GB20812-2006 69 手动轮椅车 部分参数 手动轮椅车GB/T13800-2009 不测制动器、强度 70 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2009 71 一次性使用医用手套 全部参数 一次性使用医用手套YY/T 0616-2007 72 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 一次性使用精密过滤输液器YY0286.1-2007 73 一次性使用避光输液器 全部参数 一次性使用避光输液器GB18458.3-2005 74 橡胶输液胶管 全部参数 橡胶输液胶管GB4491-2003 75 一次性使用压力输液设备输液器 全部参数 一次性使用压力输液设备输液器YY0286.4-2006 76 一次性使用流量设定微调式输液器 全部参数 一次性使用流量设定微调式输液器YY0286.6-2009
关于认可安徽省医疗器械检测中心一次性使用无菌注射器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]113号 | FGWJ-2012-10153 | 2012-05-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 安徽省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年10月22日至23日，国家食品药品监督管理局组织专家组对安徽省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等145个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月四日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 序号 产品/产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制要求及说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GBl5810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GBl581l-2001 3 一次性使用输液器 重力输液式 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 4 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GBl8671-2009 5 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器 GB8369-2005 6 医用一次性防护服技术要求 部分参数 医用一次性防护服技术要求GBl9082-2003 不能测4.4.3合成血液穿透、4.7过滤效率 7 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 7543-2006 8 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用医用橡胶检查手套 GB 10213-2006 9 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB 7544-2009/ISO4074:2002 10 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GBl9084-2003 11 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2009 12 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2009 13 一次性使用麻醉过滤器 全部参数 一次性使用麻醉过滤器YY0321.3-2009 14 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器YY0115-1993 15 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 16 非吸收外科缝线 部分参数 非吸收外科缝线YY0167-2005 不测4.10.4遗传毒性 17 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 18 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY 0331-2006 19 医用胶带通用要求 全部参数 医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006 20 石膏绷带粉状型 全部参数 石膏绷带粉状型 YY1ll7-2001 21 石膏绷带粘胶型 全部参数 石膏绷带粘胶型 YYlll8-2001 22 YH04幽门螺旋杆菌检测仪呼吸卡 全部参数 YH04幽门螺旋杆菌检测仪呼吸卡YZB/皖0023-2002 23 无菌婴儿护脐 全部参数 无菌婴儿护脐YZB/皖0022-2005 24 一次性使用清创缝合换药包 全部参数 一次性使用清创缝合换药包 YZB/皖0035-2006 25 一次性使用产包 全部参数 一次性使用产包 YZB/皖0033-2006 26 一次性使用引尿包 全部参数 一次性使用引尿包 YZB/皖0034-2006 27 一次性使用备皮包 全部参数 一次性使用备皮包 YZB/皖0036-2006 28 非织造布医用手术包 全部参数 非织造布医用手术包 YZB/皖0017-2003 29 医用脱脂纱布块 全部参数 医用脱脂纱布块 YZB/皖0001-2005 30 脂类与脂蛋白测定试剂盒 全部参数 脂类与脂蛋白测定试剂盒 YZB/皖0032-2004 31 肝功能测定试剂盒 全部参数 肝功能测定试剂盒 YZB/皖0036-2004 32 无机离子测定试剂盒 全部参数 无机离子测定试剂盒 YZB/皖0035-2004 33 凝聚胺试剂盒 全部参数 凝聚胺试剂盒YZB/国0617-2005 34 蛋白测定试剂盒 全部参数 蛋白测定试剂盒 YZB/皖0067-2005 35 一次性使用微创手术包 全部参数 一次性使用微创手术包 YZB/皖0032-2005 36 一次性使用医疗内窥镜包 全部参数 一次性使用医疗内窥镜包 YZB/皖0034-2005 37 一次性使用手术包 全部参数 一次性使用手术包 YZB/皖0002-2005 38 一次性使用输液贴 全部参数 一次性使用输液贴 YZB/皖0016-2005 39 一次性使用采血针 全部参数 一次性使用采血针 YZB/皖0031-2006 40 医用脱脂纱布块(垫) 全部参数 医用脱脂纱布块(垫) YZB/皖0028-2006 41 热敷灵 全部参数 热敷灵YY 0060-91 42 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 WS/T 124-1999 43 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布 全部参数 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布 YY/T 0472.1-2004 44 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 全部参数 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T 3923.1-1997 45 织物透湿量测定方法 透湿杯法 全部参数 织物透湿量测定方法 透湿杯法GB/T 12704.1-2009 46 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验 全部参数 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验GB/T 4745-1997 47 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验 全部参数 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验GB/T 4744-1997 48 纺织品 燃烧性能试验 全部参数 纺织品 燃烧性能试验 GB/T 5455-1997 49 纺织品静电测试方法 全部参数 纺织品静电测试方法 GB/T 12703.1-2008 50 溶解止血性纱布 全部参数 溶解止血性纱布 YZB/皖0044-2004 51 一次性使用输液器 带针 全部参数 一次性使用输液器 带针 YZB/国1212-2006 52 一次性使用无菌注射器 带针 全部参数 一次性使用无菌注射器 带针YZB/国1209-2006 53 糖类测定试剂盒 全部参数 糖类测定试剂盒 YZB/皖0034-2004 54 制造医疗器械用不锈钢针管 全部参数 制造医疗器械用不锈钢针管 GB 18457-2001 55 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分 通用要求 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分GB/T1962.1-2001 56 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分 锁定接头 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分GB/T1962.2-2001 57 注射针针管刚度试验方法 刚度试验 注射针针管刚度试验方法GB12256-1990 58 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 59 医用无菌敷贴 全部参数 医用无菌敷贴YZB/皖0006-2005 60 新生儿护脐带 全部参数 新生儿护脐带YZB/皖0008-2005 61 一次性包皮环切吻合器 全部参数 一次性包皮环切吻合器 YZB/皖0050-2005 62 医用敷料块 全部参数 医用敷料块YZB/皖0076-2005 63 一次性使用无菌自毁微量输入注射器（带针） 全部参数 一次性使用无菌自毁微量输入注射器（带针）YZB/国1564-2003 64 肾功能测定试剂盒 全部参数 肾功能测定试剂盒 YZB/皖0068-2005 65 临床酶活性浓度测定试剂盒 全部参数 临床酶活性浓度测定试剂盒 YZB/皖0038-2004 66 血红蛋白目测试剂 全部参数 血红蛋白目测试剂 YZB/皖0018-2006 67 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（赖氏法） 全部参数 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（赖氏法）YZB/皖0006-2007 68 壳聚糖婴儿抗菌贴 全部参数 壳聚糖婴儿抗菌贴 YZB/皖0054-2006 69 湿性创口敷料 全部参数 湿性创口敷料YZB/皖0051-2005 70 陶瓷托槽 全部参数 陶瓷托槽 YZB/皖0042-2006 71 医用手术膜 全部参数 医用手术膜 YZB/皖0021-2005 72 固定义齿修复体 全部参数 固定义齿修复体 YZB/皖0010-2005 73 活动义齿修复体 全部参数 活动义齿修复体 YZB/皖0011-2005 74 幽门螺杆菌尿素酶试纸 全部参数 幽门螺杆菌尿素酶试纸 YZB/皖0055-2005 75 一次性使用腹腔镜器械密封鞘 全部参数 一次性使用腹腔镜器械密封鞘YZB/皖0009-2005 76 一次性使用无菌注射器第三部分:自毁型固定剂量注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器第三部分:自毁型固定剂量注射器 YY 0573.3-2005 77 全玻璃注射器 全部参数 全玻璃注射器 YY 1001.1-2004 不能测锥头密合性 78 蓝芯全玻璃注射器 全部参数 蓝芯全玻璃注射器 YY 1001.2-2004 不能测锥头密合性 79 一次性使用避光输液器 全部参数 一次性使用避光输液器 GB 18458.3-2005 80 血细胞分析仪应用试剂 第1部分：清洗液 全部参数 血细胞分析仪应用试剂 第1部分：清洗液YY/T 0456.1-2003 81 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂 全部参数 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂 YY/T 0456.2-2003 82 血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液 全部参数 血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液 YY/T 0456.3-2003 83 远红外痛可贴 部分参数 远红外痛可贴 YZB/皖0011-2008 不测4.3.6远红外发射波长，4.3.7远红外法发射率 84 远红外磁疗消痛贴 部分参数 远红外磁疗消痛贴 YZB/皖0012-2008 不测.3.7远红外发射波长，5.3.8远红外法发射率 85 康成磁贴 全部参数 康成磁贴 YZB/皖0021-2008 86 远红外关节止痛贴 部分参数 远红外关节止痛贴 YZB/皖0028-2008 不测4.7远红外发射波长，4.8远红外法发射率 87 远红外风湿康贴 部分参数 远红外风湿康贴 YZB/皖0027-2008 不测4.7远红外发射波长4.8远红外法发射率 88 细菌性阴道病(唾液酸酶法)检测试剂盒 全部参数 细菌性阴道病（唾液酸酶法）检测试剂盒YZB/皖0013-2008 89 义齿安固粉 全部参数 义齿安固粉 YZB/皖0041-2008 90 医用缝合针 全部参数 医用缝合针 YY 0043-2005 91 一次性使用无菌阴道扩张器 全部参数 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 92 一次性使用无菌注射器用活塞 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞 YY/T 0243-2003 不测活塞材料的物理机械性能 93 手术刀片 全部参数 手术刀片 YY/T 0174-2005 94 一次性细菌培养基 全部参数 一次性细菌培养基 YZB /皖0010-2007 95 一次性使用输注泵 全部参数 一次性使用输注泵 YY 0451- 2003 96 针灸针 全部参数 针灸针 GB 2024-94 97 生物要求（性能）及评价 1 细菌内毒素试验 中国药典2010年版二部附录 XI E 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（4 细菌内毒素试验） 97 生物要求（性能）及评价 2 热原试验 中国药典2010年版二部附录XI D。 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（5 热原试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（10 热原试验） 医疗器械生物学评价 第11部分 全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 3 急性全身毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（6急性全身毒性试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（8急性全身毒性试验） 医疗器械生物学评价 第11部分 全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 4 溶血试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（7溶血试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（13溶血试验） 医疗器械生物学评价第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/T 16886.4-2003 5 细胞毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（8 细胞毒性试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（5细胞毒性试验） 医疗器械生物学评价 第5部分 体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 97 生物要求（性能）及评价 6 致敏试验(迟发型超敏反应试验) 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（9致敏试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（6迟发型超敏反应试验） 医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 7 皮内反应试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（10皮内反应试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（7.7皮内反应试验） 医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 8 植入试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（11植入试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008（12 植入试验） 医疗器械生物学评价 第6部分 植入后局部反应试验 GB/T 16886.6-1997 9 皮肤刺激试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（7.5皮肤刺激试验） 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 10 眼刺激试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（7.6眼刺激试验） 医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 11 无菌试验 卫生指标 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分 生物学试验方法 GB/T l4233.2-2005 一次性使用医疗用品卫生标准GB15980-1995 一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002 中国药典二部附录 98 洁净度测试 1 尘埃(悬浮)粒子数的测试 无菌医疗器具生产管理规范YY0033-2000 医药工业洁净区（室）悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-2010 实验动物 环境及设施GBl4925-2010 2 沉降菌的测试 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 医药工业洁净区（室）沉降菌的测试方法GB/T16294-2010 实验动物 环境及设施 GBl4925-2010 3 浮游菌的测试 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 医药工业洁净区（室）浮游菌的测试方法 GB/T16293-2010 实验动物 环境及设施 GBl4925-2010 4 梯度压差 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 5 温度 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 6 相对湿度 实验动物 环境及设施GBl4925-2010 7 噪声 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 实验动物 环境及设施 GBl4925-2010 8 风速 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 实验动物 环境及设施 GBl4925-2010 9 换气次数 99 医用电气设备安全 部分参数 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 GB9706.1-2007 不测AP、APG、压力容器 《医用电气设备第2-5部分 超声理疗设备安全专用要求》 GB9706.7-2008 不测声输出公布 全部参数 《医用电气设备第2部分：心电图机安全专用要求》 GB10793-2000 《医用电气设备 第二部分 微波治疗设备安全专用要求》 GB9706.6-2007 《医用电器环境要求及试验方法》 GB/T14710-2009 《医用电气设备 第2-37部分 超声诊断和监护设备安全专用要求》GB9706.9-2008 《医用电气设备 第1-1部分 通用安全要求 并列标准 医用电气系统安全要求》 GB9706.15-2008 100 生物电仿真治疗仪 全部参数 《《FZ型人体生物电仿真治疗仪》 YZB/皖0002-2011 101 乳腺诊断仪 部分参数 《HA—2000系列近红外线乳腺诊断仪》 YZB/皖0013-2002 不测探头有效光谱波长范围 《红外乳腺检查仪》 YY0324-2008 102 多参数监护仪 部分参数 《YH09彩色多参数监护仪》 YZB/皖0024-2002 不测ECG部分 103 电子平衡治疗仪 全部参数 《SDP-501型生物电子平衡治疗仪》 YZB/皖0031-2002 104 胃肠电图仪 全部参数 《EGEG系列胃肠电图仪》 YZB/皖0002-2007 105 超低温冷冻储存箱 全部参数 《DW系列超低温冷冻储存箱》 YZB/皖0002-2003 106 心血管功能诊断仪 全部参数 《ZXG-□型自动心血管功能 诊断仪》 YZB/皖0003-2003 107 尿液分析系统 全部参数 《SQ-3000型全自动尿液分析仪》 YZB/皖0006-2003 108 逐博体表希氏束 检测仪 部分参数 《ZTXD-□逐博体表希氏束检测仪》 YZB/皖 -2009 不测共模抑制比、输入阻抗和内部噪声 109 光谱治疗仪 全部参数 《PLM-1型脉冲光谱治疗仪》 YZB/皖0011-2003 110 关节康复治疗仪 全部参数 《BRT-□型骨骼关节康复治疗仪》 YZB/皖0012-2003 111 电解质分析仪 全部参数 《HX—7185电解质分析仪》 YZB/皖0018-2003 112 光谱理疗机 全部参数 《RH型智能碳素光谱理疗机》 YZB/皖0028-2003 113 医学影像工作站 全部参数 《菲特MiStudio医学影像工作站》 YZB/皖0041-2003 114 血压、血氧监护仪 全部参数 《XXJ型血压、血氧监护仪》 YZB/皖0044-2003 115 热辐射类治疗仪 全部参数 《热辐射类治疗设备安全专用要求》 YY 0306-2008 《远红外辐射治疗仪》YZB/皖0039-2002 116 性辅助器具 部分参数 《性辅助器具通用技术条件》 YY 0312-1998 不测材料 117 心电图机 全部参数 《单道和多道心电图机》 YY1139-2000 《心电图机可靠性试验方法》 YY/T 0195-1994 118 口腔灯 部分参数 《牙科学 口腔灯》 YY/T 1120-2009 不测色温 119 心电监护仪 全部参数 《心电监护仪》 YY1079-2008 120 超短波治疗设备 全部参数 《超短波治疗设备技术条件》 YY 91086-1999 《超短波治疗设备专用安全要求》YY 91087-1999 121 超声理疗设备 部分参数 《超声理疗设备》YY 1090-2009 不测声输出公布 122 脉冲治疗仪 全部参数 《医用电气设备 第2部分 神经和肌肉刺激器安全专用要求》 YY0607-2007 123 雾化器 全部参数 《医用超声雾化器》YY0109-2003 124 消毒灯 全部参数 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》YY/T 0160-1994 125 胎儿监护仪 全部参数 《超声多普勒胎儿监护仪》 YY 0449-2009 126 热垫式治疗仪 全部参数 《热垫式治疗仪》 YY/T 0165-2007 127 消毒柜 全部参数 《医用臭氧消毒柜 YY 0215-2008 128 洗胃机 全部参数 《电动洗胃机》 YY 1105-2008 129 电动手术台 全部参数 《电动手术台》 YY/T1106-2008 130 B型超声诊断设备 部分参数 《B型超声诊断设 GB10152-2009 不测声输出公布 131 细菌分析仪 全部参数 《HX-21A细菌分析仪》 YZB/皖0001-2004 132 多功能理疗床 全部参数 《ITB-333多功能理疗床》 YZB/皖0045-2010 133 γ放射免疫记数器 部分参数 《γ放射免疫计数器》 GB/T10255-1996 不测γ源 134 妊高征监测系统 全部参数 《BR-MP妊高征监测系统》 YZB/皖0002-2006 135 生物光消痤仪 部分参数 《生物光消痤仪》YZB/皖-2010 不测照射光波长 136 肛肠疾病治疗机 全部参数 《ZGZ-Ⅲ肛肠疾病治疗机》 YZB/皖0025-2004 137 肛肠压力检测仪 全部参数 《ZGJ-D3肛肠压力检测仪》 YZB/皖0024-2004 138 医用血液血浆加温仪 全部参数 《YXJ-800医用血液血浆加温仪》 YZB/皖-2008 139 真空冷冻干燥机 全部参数 《真空冷冻干燥机》YZB/皖-2008 140 CO2气腹仪 全部参数 《I’750CO2气腹仪》 YZB/0049-2006 141 医用快速灭菌器 全部参数 《RJ-A医用快速灭菌器》 YZB/皖004-2007 142 医用吸引切割器 全部参数 《RJ-W-ZD-1医用吸引切割器》 YZB/皖002-2007 143 测量、控制和实验室用 电气设备的安全要求 部分参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求，第1部分：通用要求》 GB4793.1-2007 不测防辐射（包括激光源）、声压力和超声压力，对释放的气体、爆炸和内爆的防护，元器件，利用联锁装置的保护，特殊保护的设备 144 软件工程 软件产品质量要求和评价 全部参数 《软件工程 软件产品质量要求和评价 商业现货软件产品的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2010 145 软件工程 产品质量 全部参数 《软件工程 产品质量 第1部分质量模型》 GB/T16260.1-2006 《软件工程 产品质量 第2部分外部度量》 GB/T16260.2-2006 《软件工程 产品质量 第3部分 内部度量》GB/T16260.3-2006 《软件工程 产品质量 第4部分使用质量的度量》 GB/T16260.4-2006 | 安徽省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年10月22日至23日，国家食品药品监督管理局组织专家组对安徽省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等145个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：医疗器械检测资格认可范围及限制要求 国家食品药品监督管理局 二○一二年五月四日 附件： 医疗器械检测资格认可范围及限制要求 序号 产品/产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制要求及说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GBl5810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GBl581l-2001 3 一次性使用输液器 重力输液式 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 4 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GBl8671-2009 5 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器 GB8369-2005 6 医用一次性防护服技术要求 部分参数 医用一次性防护服技术要求GBl9082-2003 不能测4.4.3合成血液穿透、4.7过滤效率 7 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 7543-2006 8 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用医用橡胶检查手套 GB 10213-2006 9 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB 7544-2009/ISO4074:2002 10 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GBl9084-2003 11 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2009 12 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2009 13 一次性使用麻醉过滤器 全部参数 一次性使用麻醉过滤器YY0321.3-2009 14 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器YY0115-1993 15 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 16 非吸收外科缝线 部分参数 非吸收外科缝线YY0167-2005 不测4.10.4遗传毒性 17 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 18 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY 0331-2006 19 医用胶带通用要求 全部参数 医用胶带通用要求 YY/T 0148-2006 20 石膏绷带粉状型 全部参数 石膏绷带粉状型 YY1ll7-2001 21 石膏绷带粘胶型 全部参数 石膏绷带粘胶型 YYlll8-2001 22 YH04幽门螺旋杆菌检测仪呼吸卡 全部参数 YH04幽门螺旋杆菌检测仪呼吸卡YZB/皖0023-2002 23 无菌婴儿护脐 全部参数 无菌婴儿护脐YZB/皖0022-2005 24 一次性使用清创缝合换药包 全部参数 一次性使用清创缝合换药包 YZB/皖0035-2006 25 一次性使用产包 全部参数 一次性使用产包 YZB/皖0033-2006 26 一次性使用引尿包 全部参数 一次性使用引尿包 YZB/皖0034-2006 27 一次性使用备皮包 全部参数 一次性使用备皮包 YZB/皖0036-2006 28 非织造布医用手术包 全部参数 非织造布医用手术包 YZB/皖0017-2003 29 医用脱脂纱布块 全部参数 医用脱脂纱布块 YZB/皖0001-2005 30 脂类与脂蛋白测定试剂盒 全部参数 脂类与脂蛋白测定试剂盒 YZB/皖0032-2004 31 肝功能测定试剂盒 全部参数 肝功能测定试剂盒 YZB/皖0036-2004 32 无机离子测定试剂盒 全部参数 无机离子测定试剂盒 YZB/皖0035-2004 33 凝聚胺试剂盒 全部参数 凝聚胺试剂盒YZB/国0617-2005 34 蛋白测定试剂盒 全部参数 蛋白测定试剂盒 YZB/皖0067-2005 35 一次性使用微创手术包 全部参数 一次性使用微创手术包 YZB/皖0032-2005 36 一次性使用医疗内窥镜包 全部参数 一次性使用医疗内窥镜包 YZB/皖0034-2005 37 一次性使用手术包 全部参数 一次性使用手术包 YZB/皖0002-2005 38 一次性使用输液贴 全部参数 一次性使用输液贴 YZB/皖0016-2005 39 一次性使用采血针 全部参数 一次性使用采血针 YZB/皖0031-2006 40 医用脱脂纱布块(垫) 全部参数 医用脱脂纱布块(垫) YZB/皖0028-2006 41 热敷灵 全部参数 热敷灵YY 0060-91 42 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 WS/T 124-1999 43 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布 全部参数 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布 YY/T 0472.1-2004 44 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 全部参数 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T 3923.1-1997 45 织物透湿量测定方法 透湿杯法 全部参数 织物透湿量测定方法 透湿杯法GB/T 12704.1-2009 46 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验 全部参数 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验GB/T 4745-1997 47 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验 全部参数 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验GB/T 4744-1997 48 纺织品 燃烧性能试验 全部参数 纺织品 燃烧性能试验 GB/T 5455-1997 49 纺织品静电测试方法 全部参数 纺织品静电测试方法 GB/T 12703.1-2008 50 溶解止血性纱布 全部参数 溶解止血性纱布 YZB/皖0044-2004 51 一次性使用输液器 带针 全部参数 一次性使用输液器 带针 YZB/国1212-2006 52 一次性使用无菌注射器 带针 全部参数 一次性使用无菌注射器 带针YZB/国1209-2006 53 糖类测定试剂盒 全部参数 糖类测定试剂盒 YZB/皖0034-2004 54 制造医疗器械用不锈钢针管 全部参数 制造医疗器械用不锈钢针管 GB 18457-2001 55 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分 通用要求 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分GB/T1962.1-2001 56 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分 锁定接头 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分GB/T1962.2-2001 57 注射针针管刚度试验方法 刚度试验 注射针针管刚度试验方法GB12256-1990 58 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 59 医用无菌敷贴 全部参数 医用无菌敷贴YZB/皖0006-2005 60 新生儿护脐带 全部参数 新生儿护脐带YZB/皖0008-2005 61 一次性包皮环切吻合器 全部参数 一次性包皮环切吻合器 YZB/皖0050-2005 62 医用敷料块 全部参数 医用敷料块YZB/皖0076-2005 63 一次性使用无菌自毁微量输入注射器（带针） 全部参数 一次性使用无菌自毁微量输入注射器（带针）YZB/国1564-2003 64 肾功能测定试剂盒 全部参数 肾功能测定试剂盒 YZB/皖0068-2005 65 临床酶活性浓度测定试剂盒 全部参数 临床酶活性浓度测定试剂盒 YZB/皖0038-2004 66 血红蛋白目测试剂 全部参数 血红蛋白目测试剂 YZB/皖0018-2006 67 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（赖氏法） 全部参数 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（赖氏法）YZB/皖0006-2007 68 壳聚糖婴儿抗菌贴 全部参数 壳聚糖婴儿抗菌贴 YZB/皖0054-2006 69 湿性创口敷料 全部参数 湿性创口敷料YZB/皖0051-2005 70 陶瓷托槽 全部参数 陶瓷托槽 YZB/皖0042-2006 71 医用手术膜 全部参数 医用手术膜 YZB/皖0021-2005 72 固定义齿修复体 全部参数 固定义齿修复体 YZB/皖0010-2005 73 活动义齿修复体 全部参数 活动义齿修复体 YZB/皖0011-2005 74 幽门螺杆菌尿素酶试纸 全部参数 幽门螺杆菌尿素酶试纸 YZB/皖0055-2005 75 一次性使用腹腔镜器械密封鞘 全部参数 一次性使用腹腔镜器械密封鞘YZB/皖0009-2005 76 一次性使用无菌注射器第三部分:自毁型固定剂量注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器第三部分:自毁型固定剂量注射器 YY 0573.3-2005 77 全玻璃注射器 全部参数 全玻璃注射器 YY 1001.1-2004 不能测锥头密合性 78 蓝芯全玻璃注射器 全部参数 蓝芯全玻璃注射器 YY 1001.2-2004 不能测锥头密合性 79 一次性使用避光输液器 全部参数 一次性使用避光输液器 GB 18458.3-2005 80 血细胞分析仪应用试剂 第1部分：清洗液 全部参数 血细胞分析仪应用试剂 第1部分：清洗液YY/T 0456.1-2003 81 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂 全部参数 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂 YY/T 0456.2-2003 82 血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液 全部参数 血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液 YY/T 0456.3-2003 83 远红外痛可贴 部分参数 远红外痛可贴 YZB/皖0011-2008 不测4.3.6远红外发射波长，4.3.7远红外法发射率 84 远红外磁疗消痛贴 部分参数 远红外磁疗消痛贴 YZB/皖0012-2008 不测.3.7远红外发射波长，5.3.8远红外法发射率 85 康成磁贴 全部参数 康成磁贴 YZB/皖0021-2008 86 远红外关节止痛贴 部分参数 远红外关节止痛贴 YZB/皖0028-2008 不测4.7远红外发射波长，4.8远红外法发射率 87 远红外风湿康贴 部分参数 远红外风湿康贴 YZB/皖0027-2008 不测4.7远红外发射波长4.8远红外法发射率 88 细菌性阴道病(唾液酸酶法)检测试剂盒 全部参数 细菌性阴道病（唾液酸酶法）检测试剂盒YZB/皖0013-2008 89 义齿安固粉 全部参数 义齿安固粉 YZB/皖0041-2008 90 医用缝合针 全部参数 医用缝合针 YY 0043-2005 91 一次性使用无菌阴道扩张器 全部参数 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 92 一次性使用无菌注射器用活塞 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞 YY/T 0243-2003 不测活塞材料的物理机械性能 93 手术刀片 全部参数 手术刀片 YY/T 0174-2005 94 一次性细菌培养基 全部参数 一次性细菌培养基 YZB /皖0010-2007 95 一次性使用输注泵 全部参数 一次性使用输注泵 YY 0451- 2003 96 针灸针 全部参数 针灸针 GB 2024-94 97 生物要求（性能）及评价 1 细菌内毒素试验 中国药典2010年版二部附录 XI E 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（4 细菌内毒素试验） 97 生物要求（性能）及评价 2 热原试验 中国药典2010年版二部附录XI D。 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（5 热原试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（10 热原试验） 医疗器械生物学评价 第11部分 全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 3 急性全身毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（6急性全身毒性试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（8急性全身毒性试验） 医疗器械生物学评价 第11部分 全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 4 溶血试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（7溶血试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（13溶血试验） 医疗器械生物学评价第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/T 16886.4-2003 5 细胞毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（8 细胞毒性试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（5细胞毒性试验） 医疗器械生物学评价 第5部分 体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 97 生物要求（性能）及评价 6 致敏试验(迟发型超敏反应试验) 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（9致敏试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（6迟发型超敏反应试验） 医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 7 皮内反应试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（10皮内反应试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（7.7皮内反应试验） 医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 8 植入试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法 GB/T 14233.2-2005（11植入试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008（12 植入试验） 医疗器械生物学评价 第6部分 植入后局部反应试验 GB/T 16886.6-1997 9 皮肤刺激试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（7.5皮肤刺激试验） 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 10 眼刺激试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008（7.6眼刺激试验） 医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 11 无菌试验 卫生指标 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分 生物学试验方法 GB/T l4233.2-2005 一次性使用医疗用品卫生标准GB15980-1995 一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002 中国药典二部附录 98 洁净度测试 1 尘埃(悬浮)粒子数的测试 无菌医疗器具生产管理规范YY0033-2000 医药工业洁净区（室）悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-2010 实验动物 环境及设施GBl4925-2010 2 沉降菌的测试 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 医药工业洁净区（室）沉降菌的测试方法GB/T16294-2010 实验动物 环境及设施 GBl4925-2010 3 浮游菌的测试 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 医药工业洁净区（室）浮游菌的测试方法 GB/T16293-2010 实验动物 环境及设施 GBl4925-2010 4 梯度压差 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 5 温度 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 6 相对湿度 实验动物 环境及设施GBl4925-2010 7 噪声 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 实验动物 环境及设施 GBl4925-2010 8 风速 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033-2000 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 实验动物 环境及设施 GBl4925-2010 9 换气次数 99 医用电气设备安全 部分参数 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 GB9706.1-2007 不测AP、APG、压力容器 《医用电气设备第2-5部分 超声理疗设备安全专用要求》 GB9706.7-2008 不测声输出公布 全部参数 《医用电气设备第2部分：心电图机安全专用要求》 GB10793-2000 《医用电气设备 第二部分 微波治疗设备安全专用要求》 GB9706.6-2007 《医用电器环境要求及试验方法》 GB/T14710-2009 《医用电气设备 第2-37部分 超声诊断和监护设备安全专用要求》GB9706.9-2008 《医用电气设备 第1-1部分 通用安全要求 并列标准 医用电气系统安全要求》 GB9706.15-2008 100 生物电仿真治疗仪 全部参数 《《FZ型人体生物电仿真治疗仪》 YZB/皖0002-2011 101 乳腺诊断仪 部分参数 《HA—2000系列近红外线乳腺诊断仪》 YZB/皖0013-2002 不测探头有效光谱波长范围 《红外乳腺检查仪》 YY0324-2008 102 多参数监护仪 部分参数 《YH09彩色多参数监护仪》 YZB/皖0024-2002 不测ECG部分 103 电子平衡治疗仪 全部参数 《SDP-501型生物电子平衡治疗仪》 YZB/皖0031-2002 104 胃肠电图仪 全部参数 《EGEG系列胃肠电图仪》 YZB/皖0002-2007 105 超低温冷冻储存箱 全部参数 《DW系列超低温冷冻储存箱》 YZB/皖0002-2003 106 心血管功能诊断仪 全部参数 《ZXG-□型自动心血管功能 诊断仪》 YZB/皖0003-2003 107 尿液分析系统 全部参数 《SQ-3000型全自动尿液分析仪》 YZB/皖0006-2003 108 逐博体表希氏束 检测仪 部分参数 《ZTXD-□逐博体表希氏束检测仪》 YZB/皖 -2009 不测共模抑制比、输入阻抗和内部噪声 109 光谱治疗仪 全部参数 《PLM-1型脉冲光谱治疗仪》 YZB/皖0011-2003 110 关节康复治疗仪 全部参数 《BRT-□型骨骼关节康复治疗仪》 YZB/皖0012-2003 111 电解质分析仪 全部参数 《HX—7185电解质分析仪》 YZB/皖0018-2003 112 光谱理疗机 全部参数 《RH型智能碳素光谱理疗机》 YZB/皖0028-2003 113 医学影像工作站 全部参数 《菲特MiStudio医学影像工作站》 YZB/皖0041-2003 114 血压、血氧监护仪 全部参数 《XXJ型血压、血氧监护仪》 YZB/皖0044-2003 115 热辐射类治疗仪 全部参数 《热辐射类治疗设备安全专用要求》 YY 0306-2008 《远红外辐射治疗仪》YZB/皖0039-2002 116 性辅助器具 部分参数 《性辅助器具通用技术条件》 YY 0312-1998 不测材料 117 心电图机 全部参数 《单道和多道心电图机》 YY1139-2000 《心电图机可靠性试验方法》 YY/T 0195-1994 118 口腔灯 部分参数 《牙科学 口腔灯》 YY/T 1120-2009 不测色温 119 心电监护仪 全部参数 《心电监护仪》 YY1079-2008 120 超短波治疗设备 全部参数 《超短波治疗设备技术条件》 YY 91086-1999 《超短波治疗设备专用安全要求》YY 91087-1999 121 超声理疗设备 部分参数 《超声理疗设备》YY 1090-2009 不测声输出公布 122 脉冲治疗仪 全部参数 《医用电气设备 第2部分 神经和肌肉刺激器安全专用要求》 YY0607-2007 123 雾化器 全部参数 《医用超声雾化器》YY0109-2003 124 消毒灯 全部参数 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》YY/T 0160-1994 125 胎儿监护仪 全部参数 《超声多普勒胎儿监护仪》 YY 0449-2009 126 热垫式治疗仪 全部参数 《热垫式治疗仪》 YY/T 0165-2007 127 消毒柜 全部参数 《医用臭氧消毒柜 YY 0215-2008 128 洗胃机 全部参数 《电动洗胃机》 YY 1105-2008 129 电动手术台 全部参数 《电动手术台》 YY/T1106-2008 130 B型超声诊断设备 部分参数 《B型超声诊断设 GB10152-2009 不测声输出公布 131 细菌分析仪 全部参数 《HX-21A细菌分析仪》 YZB/皖0001-2004 132 多功能理疗床 全部参数 《ITB-333多功能理疗床》 YZB/皖0045-2010 133 γ放射免疫记数器 部分参数 《γ放射免疫计数器》 GB/T10255-1996 不测γ源 134 妊高征监测系统 全部参数 《BR-MP妊高征监测系统》 YZB/皖0002-2006 135 生物光消痤仪 部分参数 《生物光消痤仪》YZB/皖-2010 不测照射光波长 136 肛肠疾病治疗机 全部参数 《ZGZ-Ⅲ肛肠疾病治疗机》 YZB/皖0025-2004 137 肛肠压力检测仪 全部参数 《ZGJ-D3肛肠压力检测仪》 YZB/皖0024-2004 138 医用血液血浆加温仪 全部参数 《YXJ-800医用血液血浆加温仪》 YZB/皖-2008 139 真空冷冻干燥机 全部参数 《真空冷冻干燥机》YZB/皖-2008 140 CO2气腹仪 全部参数 《I’750CO2气腹仪》 YZB/0049-2006 141 医用快速灭菌器 全部参数 《RJ-A医用快速灭菌器》 YZB/皖004-2007 142 医用吸引切割器 全部参数 《RJ-W-ZD-1医用吸引切割器》 YZB/皖002-2007 143 测量、控制和实验室用 电气设备的安全要求 部分参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求，第1部分：通用要求》 GB4793.1-2007 不测防辐射（包括激光源）、声压力和超声压力，对释放的气体、爆炸和内爆的防护，元器件，利用联锁装置的保护，特殊保护的设备 144 软件工程 软件产品质量要求和评价 全部参数 《软件工程 软件产品质量要求和评价 商业现货软件产品的质量要求和测试细则》 GB/T 25000.51-2010 145 软件工程 产品质量 全部参数 《软件工程 产品质量 第1部分质量模型》 GB/T16260.1-2006 《软件工程 产品质量 第2部分外部度量》 GB/T16260.2-2006 《软件工程 产品质量 第3部分 内部度量》GB/T16260.3-2006 《软件工程 产品质量 第4部分使用质量的度量》 GB/T16260.4-2006
关于进一步加强结核病血液检测试剂监管有关事宜的通知【失效】 | 食药监办械[2012]48号 | FGWJ-2012-10124 | 2012-04-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强结核病血液检测试剂的管理，参考世界卫生组织公布的使用血液（血清学）检测手段诊断活动性结核病将导致误诊和不当治疗的有关报告和建议，经研究，现就进一步加强结核病血液检测试剂有关事宜通知如下： 一、结核病血液检测试剂仅用于结核病临床辅助诊断。 二、按照《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）的规定，与结核分枝杆菌检测相关的试剂属于第三类体外诊断试剂。该类产品凡未按照第三类体外诊断试剂实施注册的，设区的市级以上食品药品监督管理部门应予立即纠正，并将有关情况上报国家局医疗器械监管司。 三、国家局委托中国食品药品检定研究院组织开展我国结核病血液检测试剂的抗原来源及质控标准等有关情况的调研。所有生产结核病血液检测试剂的生产企业均应按照结核病血液诊断试剂调查表（见附件）的内容填报相关资料。进口注册的结核病血液检测试剂由境外生产企业的国内代理人填报相关资料。 相关资料应于2012年5月20日前报送至中国食品药品检定研究院医疗器械检定所（地址：北京天坛西里2号，联系人：李丽莉，联系电话：010-67095599），注明“结核病血液诊断试剂调查资料”。 四、请各省（区、市）食品药品监管局按照本通知要求对行政区域内有关结核病血液检测试剂的注册审批情况开展检查，并组织行政区域内有关生产企业按照要求填报相关资料。 附件：1．结核病血液诊断试剂调查表 2．结核病血液诊断试剂调查表填写说明 国家食品药品监督管理局办公室 二○一二年四月十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强结核病血液检测试剂的管理，参考世界卫生组织公布的使用血液（血清学）检测手段诊断活动性结核病将导致误诊和不当治疗的有关报告和建议，经研究，现就进一步加强结核病血液检测试剂有关事宜通知如下： 一、结核病血液检测试剂仅用于结核病临床辅助诊断。 二、按照《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）的规定，与结核分枝杆菌检测相关的试剂属于第三类体外诊断试剂。该类产品凡未按照第三类体外诊断试剂实施注册的，设区的市级以上食品药品监督管理部门应予立即纠正，并将有关情况上报国家局医疗器械监管司。 三、国家局委托中国食品药品检定研究院组织开展我国结核病血液检测试剂的抗原来源及质控标准等有关情况的调研。所有生产结核病血液检测试剂的生产企业均应按照结核病血液诊断试剂调查表（见附件）的内容填报相关资料。进口注册的结核病血液检测试剂由境外生产企业的国内代理人填报相关资料。 相关资料应于2012年5月20日前报送至中国食品药品检定研究院医疗器械检定所（地址：北京天坛西里2号，联系人：李丽莉，联系电话：010-67095599），注明“结核病血液诊断试剂调查资料”。 四、请各省（区、市）食品药品监管局按照本通知要求对行政区域内有关结核病血液检测试剂的注册审批情况开展检查，并组织行政区域内有关生产企业按照要求填报相关资料。 附件：1．结核病血液诊断试剂调查表 2．结核病血液诊断试剂调查表填写说明 国家食品药品监督管理局办公室 二○一二年四月十六日
关于规范医疗器械检测机构比对试验管理工作的通知 | 国食药监械[2012]92号 | FGWJ-2012-10103 | 2012-03-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为保证医疗器械检测数据的科学、可靠，提高医疗器械检测机构的技术能力和质量管理水平，国家局自2006年起每年委托中检院，组织开展医疗器械检测机构实验室间比对试验（以下简称比对试验）。为进一步规范医疗器械检测机构比对试验管理工作，现将有关事项通知如下： 一、组织领导 国家局组织制定医疗器械检测机构比对试验工作规划、年度计划，组织指导全国医疗器械检测机构比对试验技术交流与培训。 中检院根据比对试验年度计划，组织制定和实施比对试验实施方案，组织开展比对试验结果的评价工作，并向国家局报送比对试验总结报告。建立并保存比对试验档案，包括比对试验的计划、方案、参加的医疗器械检测机构名单、样品的有关文件、技术报告和结果等相关记录。组织成立比对试验专家组，对医疗器械检测机构技术能力进行综合评价。 比对试验专家组成员由医疗器械相关专业专家及统计学专家组成，负责统计分析比对试验数据，评价医疗器械检测机构的技术能力，对有争议的技术问题和医疗器械检测机构比对试验工作提出意见及建议。 二、实施方案与样品 比对试验实施方案包括比对试验的样品、样品管理要求、比对项目、适用标准、作业指导书、结果反馈报告单、统计分析原则和日程安排等。比对试验的样品应当满足均匀性、稳定性要求，并统一提供。 中检院选择有资质、具有相应检验经验的医疗器械检测机构进行样品均匀性、稳定性试验，出具试验报告。按照比对试验实施方案的要求，负责样品的标识、包装及发放, 确保样品不受包装、分发过程的影响。参加比对试验的医疗器械检测机构接到样品后,填写样品确认单，确认样品未受包装、分发过程的影响。 三、检验与报告 医疗器械检测机构在接到样品后按照比对试验实施方案的作业指导书、标准进行相关项目的检验，并在规定时间内将检验记录和相关数据报送中检院。 中检院组织比对试验专家组对医疗器械检测机构报送的检验记录和结果进行技术审核，并对相关数据进行统计分析，形成中期报告，再经医疗器械检测机构确认。比对试验专家组对医疗器械检测机构确认后的相关数据进行分析和评价，编制比对试验结果的评价报告。评价结果分为：满意、可疑和不满意三种。 中检院根据比对试验结果评价报告，起草比对试验总结报告报送国家局。比对试验总结报告包括计划的完成情况、比对试验结果、相关技术能力的评价以及后续处理措施的建议等有关内容。 四、异议和处理 医疗器械检测机构收到比对试验中期报告后，如有异议，自收到之日起7个工作日内可向中检院提出书面申诉材料，说明理由，并提交相关的证明资料。逾期视为认同该结果。中检院根据实际情况，组织有关单位对申诉进行处理，提出意见和建议，必要时可进行现场核查。 五、监督管理 国家局根据比对试验总结报告，通报比对试验的有关情况及结果，采取处理措施。 比对试验评价结果为“满意”的，医疗器械检测机构3年内在进行医疗器械检测机构现场评审时可直接确认该项目相应的技术能力。 比对试验结果为“可疑”的，已获得相应项目检测资格认可的医疗器械检测机构应当采取有效的纠正措施，在规定的时间内向中检院提交相应的说明和整改报告。逾期未整改或未达到整改要求的，国家局暂停该项目的认可资格。在暂停期间，医疗器械检测机构不得从事相应项目的检验工作，直至完成整改并经中检院审核确认后，国家局恢复该项目的认可资格。 比对试验结果为“不满意”的，国家局暂停该项目的认可资格。已获得相应项目检测资格认可的医疗器械检测机构,立即采取有效的纠正措施，在规定的时间内向中检院提交纠正措施和整改报告。完成整改并经中检院审核确认后，国家局恢复该项目的认可资格。逾期未整改或未达到整改要求的，国家局撤销该项目的认可资格。 比对试验结果为“可疑”的或者“不满意”的，尚未通过相应项目检测资格认可的医疗器械检测机构，可以向中检院提交纠正措施和整改报告。中检院应当对纠正措施和整改报告进行审核，并提出指导性意见。 已获得相应项目检测资格认可的医疗器械检测机构，未经批准无故不参加比对试验的，按比对试验结果“不满意”进行处理。 医疗器械检测机构伪造比对试验结果或者与其他医疗器械检测机构串通数据的，撤销其项目的检验资格并通报批评。中检院、比对试验专家组在比对试验工作结束前，均不得泄露有关医疗器械检测机构的身份以及比对试验结果。违反规定泄露比对试验结果的，视情节对有关责任人和单位给予相应处理。 国家食品药品监督管理局 二○一二年三月三十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为保证医疗器械检测数据的科学、可靠，提高医疗器械检测机构的技术能力和质量管理水平，国家局自2006年起每年委托中检院，组织开展医疗器械检测机构实验室间比对试验（以下简称比对试验）。为进一步规范医疗器械检测机构比对试验管理工作，现将有关事项通知如下： 一、组织领导 国家局组织制定医疗器械检测机构比对试验工作规划、年度计划，组织指导全国医疗器械检测机构比对试验技术交流与培训。 中检院根据比对试验年度计划，组织制定和实施比对试验实施方案，组织开展比对试验结果的评价工作，并向国家局报送比对试验总结报告。建立并保存比对试验档案，包括比对试验的计划、方案、参加的医疗器械检测机构名单、样品的有关文件、技术报告和结果等相关记录。组织成立比对试验专家组，对医疗器械检测机构技术能力进行综合评价。 比对试验专家组成员由医疗器械相关专业专家及统计学专家组成，负责统计分析比对试验数据，评价医疗器械检测机构的技术能力，对有争议的技术问题和医疗器械检测机构比对试验工作提出意见及建议。 二、实施方案与样品 比对试验实施方案包括比对试验的样品、样品管理要求、比对项目、适用标准、作业指导书、结果反馈报告单、统计分析原则和日程安排等。比对试验的样品应当满足均匀性、稳定性要求，并统一提供。 中检院选择有资质、具有相应检验经验的医疗器械检测机构进行样品均匀性、稳定性试验，出具试验报告。按照比对试验实施方案的要求，负责样品的标识、包装及发放, 确保样品不受包装、分发过程的影响。参加比对试验的医疗器械检测机构接到样品后,填写样品确认单，确认样品未受包装、分发过程的影响。 三、检验与报告 医疗器械检测机构在接到样品后按照比对试验实施方案的作业指导书、标准进行相关项目的检验，并在规定时间内将检验记录和相关数据报送中检院。 中检院组织比对试验专家组对医疗器械检测机构报送的检验记录和结果进行技术审核，并对相关数据进行统计分析，形成中期报告，再经医疗器械检测机构确认。比对试验专家组对医疗器械检测机构确认后的相关数据进行分析和评价，编制比对试验结果的评价报告。评价结果分为：满意、可疑和不满意三种。 中检院根据比对试验结果评价报告，起草比对试验总结报告报送国家局。比对试验总结报告包括计划的完成情况、比对试验结果、相关技术能力的评价以及后续处理措施的建议等有关内容。 四、异议和处理 医疗器械检测机构收到比对试验中期报告后，如有异议，自收到之日起7个工作日内可向中检院提出书面申诉材料，说明理由，并提交相关的证明资料。逾期视为认同该结果。中检院根据实际情况，组织有关单位对申诉进行处理，提出意见和建议，必要时可进行现场核查。 五、监督管理 国家局根据比对试验总结报告，通报比对试验的有关情况及结果，采取处理措施。 比对试验评价结果为“满意”的，医疗器械检测机构3年内在进行医疗器械检测机构现场评审时可直接确认该项目相应的技术能力。 比对试验结果为“可疑”的，已获得相应项目检测资格认可的医疗器械检测机构应当采取有效的纠正措施，在规定的时间内向中检院提交相应的说明和整改报告。逾期未整改或未达到整改要求的，国家局暂停该项目的认可资格。在暂停期间，医疗器械检测机构不得从事相应项目的检验工作，直至完成整改并经中检院审核确认后，国家局恢复该项目的认可资格。 比对试验结果为“不满意”的，国家局暂停该项目的认可资格。已获得相应项目检测资格认可的医疗器械检测机构,立即采取有效的纠正措施，在规定的时间内向中检院提交纠正措施和整改报告。完成整改并经中检院审核确认后，国家局恢复该项目的认可资格。逾期未整改或未达到整改要求的，国家局撤销该项目的认可资格。 比对试验结果为“可疑”的或者“不满意”的，尚未通过相应项目检测资格认可的医疗器械检测机构，可以向中检院提交纠正措施和整改报告。中检院应当对纠正措施和整改报告进行审核，并提出指导性意见。 已获得相应项目检测资格认可的医疗器械检测机构，未经批准无故不参加比对试验的，按比对试验结果“不满意”进行处理。 医疗器械检测机构伪造比对试验结果或者与其他医疗器械检测机构串通数据的，撤销其项目的检验资格并通报批评。中检院、比对试验专家组在比对试验工作结束前，均不得泄露有关医疗器械检测机构的身份以及比对试验结果。违反规定泄露比对试验结果的，视情节对有关责任人和单位给予相应处理。 国家食品药品监督管理局 二○一二年三月三十日
关于认可西藏自治区食品药品检验所一次性使用无菌注射器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]68号 | FGWJ-2012-10071 | 2012-02-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 西藏自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年8月4日,国家食品药品监督管理局组织专家组对西藏自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用无菌注射器等13个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分参数 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 环氧乙烷残留量、溶血、急性全身性毒性试验不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分参数 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 溶血、急性全身性毒性试验不能测 3 医用脱脂棉 部分参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 环氧乙烷残留量不能测 4 医用脱脂纱布 部分参数 YY0331-2006脱脂棉纱布、脱脂粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 环氧乙烷残留不能测 5 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器 GB 8368-2005 微粒污染、环氧乙烷残留量、溶血、毒性试验不能测 6 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB 8369-2005 微粒污染、血液及血液成分过滤器滤除率、环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 7 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 微粒污染、生物相容性不能测 8 医用分子筛制氧设备 部分参数 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T 0298-1998 仅做氧浓度、二氧化碳含量、一氧化碳含量、臭氧及其他气态氧化物含量 9 手术刀片 部分参数 手术刀片YY/0174-2005 尺寸、表面粗糙度、硬度不能测 10 医用缝合针 部分参数 医用缝合针YY0043-2005 仅做使用性能、物理性能、外观 11 一次性使用输注泵 部分参数 一次性使用输注泵YY0451-2003 药液过滤装置、微粒污染、环氧乙烷残留量、生物项不能测 12 一次性使用阴道扩张器 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 环氧乙烷残留量、细胞毒性、致敏、刺激不能测 13 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2009 仅做麻醉包配置、一次性使用麻醉用针尺寸、导管尺寸、麻醉用针针座圆锥接头、麻醉用针连接牢固度、麻醉用针刃口、针 管刚性、针管韧性、针管耐腐蚀性能、空气过滤器滤除率、药液过滤器壳体密合性、空气过滤器壳体密合性、液体流量、导管断裂力、导管接头圆锥接头物理性能、导管与导管接头连接流量、导管与导管接头连接牢固度、、导管与导管接头连接密封性、导管分度线褪色试验、麻醉包外观、一次性使用麻醉用针外观、一次性使用麻醉用过滤器外观、导管接头外观、导管外观、导管分度线外观 | 西藏自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年8月4日,国家食品药品监督管理局组织专家组对西藏自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用无菌注射器等13个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分参数 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 环氧乙烷残留量、溶血、急性全身性毒性试验不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分参数 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 溶血、急性全身性毒性试验不能测 3 医用脱脂棉 部分参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 环氧乙烷残留量不能测 4 医用脱脂纱布 部分参数 YY0331-2006脱脂棉纱布、脱脂粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 环氧乙烷残留不能测 5 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器 GB 8368-2005 微粒污染、环氧乙烷残留量、溶血、毒性试验不能测 6 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB 8369-2005 微粒污染、血液及血液成分过滤器滤除率、环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 7 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 微粒污染、生物相容性不能测 8 医用分子筛制氧设备 部分参数 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T 0298-1998 仅做氧浓度、二氧化碳含量、一氧化碳含量、臭氧及其他气态氧化物含量 9 手术刀片 部分参数 手术刀片YY/0174-2005 尺寸、表面粗糙度、硬度不能测 10 医用缝合针 部分参数 医用缝合针YY0043-2005 仅做使用性能、物理性能、外观 11 一次性使用输注泵 部分参数 一次性使用输注泵YY0451-2003 药液过滤装置、微粒污染、环氧乙烷残留量、生物项不能测 12 一次性使用阴道扩张器 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 环氧乙烷残留量、细胞毒性、致敏、刺激不能测 13 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2009 仅做麻醉包配置、一次性使用麻醉用针尺寸、导管尺寸、麻醉用针针座圆锥接头、麻醉用针连接牢固度、麻醉用针刃口、针 管刚性、针管韧性、针管耐腐蚀性能、空气过滤器滤除率、药液过滤器壳体密合性、空气过滤器壳体密合性、液体流量、导管断裂力、导管接头圆锥接头物理性能、导管与导管接头连接流量、导管与导管接头连接牢固度、、导管与导管接头连接密封性、导管分度线褪色试验、麻醉包外观、一次性使用麻醉用针外观、一次性使用麻醉用过滤器外观、导管接头外观、导管外观、导管分度线外观
关于医疗器械管理类别调整后注册相关工作要求的通知【废止】 | 国食药监械[2012]70号 | FGWJ-2012-10063 | 2012-02-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步规范医疗器械注册管理，依据《医疗器械注册管理办法》和《关于印发进一步加强和规范医疗器械注册管理暂行规定的通知》（国食药监械〔2008〕409号）等有关规定，现就医疗器械管理类别调整后相关注册工作实施要求通知如下: 一、管理类别由高类别调整为低类别 （一）对于已获准注册的医疗器械，在其医疗器械注册证有效期内产品无其他变化的，其重新注册事项按照国食药监械〔2008〕409号文件第六条执行，在有效期内的医疗器械注册证书继续有效。生产企业应当在医疗器械注册证书有效期届满前，按照改变后的类别到相应的食品药品监管部门申请重新注册。 对于在有效期内产品发生《医疗器械注册管理办法》第三十四条、第三十八条所规定的变化，或者发生《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》第十九条规定的说明书变化的，生产企业应当按照调整后管理类别向相应的食品药品监管部门提出申请。 （二）原审批部门自管理类别调整之日起，不再受理产品重新注册申请。已受理但尚未作出审批决定的，继续由原受理部门按照相关法规要求开展技术审评、行政审批；批准注册的，按照原管理类别发放医疗器械注册证书。 二、管理类别由低类别调整为高类别 （一）对于已获准注册的医疗器械，生产企业应当按照《医疗器械注册管理办法》第三十五条的规定申请变更重新注册。对于按规定申请变更重新注册的，在重新注册审批决定作出之前，其原注册证在其有效期内继续有效。未按规定在6个月内申请重新注册的，原注册证书不得继续使用。 （二）原审批部门自管理类别调整之日起不再受理产品重新注册申请。已受理但尚未作出审批决定的，除国家食品药品监督管理局有特殊规定外，原受理部门按照相应法规要求开展技术审评、行政审批；批准注册的，按照原管理类别发放医疗器械注册证书。产品获得注册证书6个月内，应向类别调整后相应食品药品监管部门提出变更重新注册申请。 （三）对于在有效期内产品发生《医疗器械注册管理办法》第三十八条所规定的变化，或者发生《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》第十九条规定的说明书变化的，生产企业应当按照调整后管理类别向相应的食品药品监管部门提出申请。 三、管理类别调整后办理相关注册申请时的资料要求 生产企业在按有关规定提交申请资料的同时，还应当提交原注册时核准的说明书、标准等资料。此外，还须提交资料真实性自我保证声明，保证申报资料与原注册审查批准的资料相同。必要时，食品药品监管部门可对申报资料真实性进行核查。管理类别升高的产品，食品药品监管部门依据系统评价的需要可以要求企业补充产品相关临床试验资料或上市后临床评价资料。 四、不再继续作为医疗器械管理的产品 食品药品监管部门不再受理其注册申请，对于已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证不得继续使用。 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步规范医疗器械注册管理，依据《医疗器械注册管理办法》和《关于印发进一步加强和规范医疗器械注册管理暂行规定的通知》（国食药监械〔2008〕409号）等有关规定，现就医疗器械管理类别调整后相关注册工作实施要求通知如下: 一、管理类别由高类别调整为低类别 （一）对于已获准注册的医疗器械，在其医疗器械注册证有效期内产品无其他变化的，其重新注册事项按照国食药监械〔2008〕409号文件第六条执行，在有效期内的医疗器械注册证书继续有效。生产企业应当在医疗器械注册证书有效期届满前，按照改变后的类别到相应的食品药品监管部门申请重新注册。 对于在有效期内产品发生《医疗器械注册管理办法》第三十四条、第三十八条所规定的变化，或者发生《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》第十九条规定的说明书变化的，生产企业应当按照调整后管理类别向相应的食品药品监管部门提出申请。 （二）原审批部门自管理类别调整之日起，不再受理产品重新注册申请。已受理但尚未作出审批决定的，继续由原受理部门按照相关法规要求开展技术审评、行政审批；批准注册的，按照原管理类别发放医疗器械注册证书。 二、管理类别由低类别调整为高类别 （一）对于已获准注册的医疗器械，生产企业应当按照《医疗器械注册管理办法》第三十五条的规定申请变更重新注册。对于按规定申请变更重新注册的，在重新注册审批决定作出之前，其原注册证在其有效期内继续有效。未按规定在6个月内申请重新注册的，原注册证书不得继续使用。 （二）原审批部门自管理类别调整之日起不再受理产品重新注册申请。已受理但尚未作出审批决定的，除国家食品药品监督管理局有特殊规定外，原受理部门按照相应法规要求开展技术审评、行政审批；批准注册的，按照原管理类别发放医疗器械注册证书。产品获得注册证书6个月内，应向类别调整后相应食品药品监管部门提出变更重新注册申请。 （三）对于在有效期内产品发生《医疗器械注册管理办法》第三十八条所规定的变化，或者发生《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》第十九条规定的说明书变化的，生产企业应当按照调整后管理类别向相应的食品药品监管部门提出申请。 三、管理类别调整后办理相关注册申请时的资料要求 生产企业在按有关规定提交申请资料的同时，还应当提交原注册时核准的说明书、标准等资料。此外，还须提交资料真实性自我保证声明，保证申报资料与原注册审查批准的资料相同。必要时，食品药品监管部门可对申报资料真实性进行核查。管理类别升高的产品，食品药品监管部门依据系统评价的需要可以要求企业补充产品相关临床试验资料或上市后临床评价资料。 四、不再继续作为医疗器械管理的产品 食品药品监管部门不再受理其注册申请，对于已受理尚未完成注册审批的，食品药品监管部门应按规定不予注册，相关注册申请资料予以存档。尚在有效期内的医疗器械注册证不得继续使用。 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十九日
关于认可四川医疗器械生物材料和制品检验中心髋关节假体等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]69号 | FGWJ-2012-10072 | 2012-02-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年12月17至18日,国家食品药品监督管理局组织专家组对四川医疗器械生物材料和制品检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心髋关节假体等43个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5 年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 髋关节假体 部分项目 髋关节假体 YY 0118-2005 不测疲劳性能，全髋关节置换的磨损试验，环氧乙烷残留量， C，H，O，N，Si 2 口腔刺激试验 全项目 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0127.13-2009 3 短期全身毒性试验：经口途径 全项目 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性经口全身毒性试验 YY/T 0127.14-2009 4 热原试验 全项目 中国药典2010版二部 5 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验） 全项目 口腔医疗器械生物学评价第2单元：试验方法鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2009 6 骨埋植试验 全项目 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-2009 7 体外细胞毒性试验 全项目 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 细胞毒性试验：琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T 0127.9-2009 8 金属直型接骨板 部分 项目 骨接合植入物 金属接骨板 YY 0017-2008 不测C，H， O，N。 9 金属接骨螺钉 部分 项目 骨接合植入物 金属接骨螺钉YY 0018-2008 不测C，H，O，N； 10 金属髓内针 部分 项目 骨接合植入物 金属髓内针 YY 0019-2002 不测C，H，O，N 11 磷酸钙涂层人工髋关节 部分 项目 磷酸钙涂层人工髋关节 Q/20199056-5.4 不测C，H，O，N； 12 外科植入物：羟基磷灰石涂层 全项目 外科植入物 羟基磷灰石 第2部分：羟基磷灰石涂层 ISO 13779-2：2008 13 植入玻璃和玻璃陶瓷生物材料 全项目 植入玻璃和玻璃陶瓷生物材料 ASTM F1538-2003 14 硅橡胶输液（血）管 全项目 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件 YY/T 0031-2008 15 钛及钛合金人工牙种植体 全项目 钛及钛合金人工牙种植体YY 0315-2008 16 等离子喷涂羟基磷灰石涂层---钛基牙种植体 全项目 等离子喷涂羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 YY0304-2009 17 壳聚糖 全项目 组织工程医疗产品 第7部分：壳聚糖YY/T 0606.7-2008 18 透明质酸钠 全项目 组织工程医疗产品 第9部分：透明质酸钠 YY/T 0606.9－2007 19 医用几丁糖 全项目 YZB/国 0305-2005医用几丁糖 20 修复用人工牙(合成树脂牙/陶瓷牙） 部分 项目 牙科学修复用人工牙 YY0300-2009 不测放射性 21 义齿基托聚合物 全项目 牙科学 义齿基托聚合物 YY0270-2003 22 烤瓷合金 部分 项目 牙科金属 烤瓷修复体系 YY 0621-2008 不测Si、Ga 23 齿科根管填充材料 全项目 牙科根管封闭材料YY 0717-2009 24 齿科铸造合金 部分 项目 牙科学 铸造金合金 YY 0620-2008 不测C 25 烤瓷粉 全项目 牙科金属 烤瓷修复体系 YY 0621-2008 26 齿科陶瓷 全项目 牙科陶瓷 YY 0716-2009 27 齿科水基水门汀 全项目 牙科水基水门汀 第1部分：粉/液酸基水门汀YY 0271.1-2009 牙科水基水门汀 第2部分：光固化水门汀YY 0271.2-2009 28 齿科氧化锌丁香酚水门汀 全项目 牙科学 氧化锌∕丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 YY 0272-2009 29 牙科预成根管桩 全项目 牙科预成根管桩YY/T 0517-2009 30 牙科正畸托槽粘接材料 全项目 牙科正畸托槽粘接材料 YY/T 0269-2009 31 牙根管充填尖 全项目 牙根管充填尖 YY 0495-2009 32 牙科EDTA根管润滑/清洗剂 全项目 牙科EDTA根管润滑/清洗剂 YY/T 0516-2009 33 牙科修复体用聚合物基粘结剂 全项目 牙科修复体用聚合物基粘接剂 YY/T 0518-2009 34 牙科用磷酸酸蚀剂 全项目 牙科用磷酸酸蚀剂YY 0769-2009 35 医用透明质酸钠凝胶 部分 项目 医用透明质酸钠凝胶 YY 0308-2004 不测渗透压 36 聚乳酸防粘连膜 部分 项目 聚乳酸防粘连膜 YZB/国 0805-2005 不测环氧乙烷残留，旋光度 37 交联透明质酸钠凝胶 部分 项目 交联透明质酸钠凝胶 YZB/国 QYB001-2009 不测渗透压 38 钛及钛合金材质牙种植体附件 部分 项目 钛及钛合金材质牙种植体附件 YY 0520-2009 不测疲劳极限 39 软组织修复补片 部分 项目 软组织修复补片 Q/SY MZ 0018-2010 不测环氧乙烷残留 40 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 全项目 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第一部分：通用要求 YY/T 0466.1-2009 41 角膜细胞载体膜片 全项目 角膜细胞载体膜片 YZB/国 BYTQD008-2009 42 医用胶原基水凝胶 全项目 医用胶原基水凝胶 Q/20199056-5.9-2010 43 骨诱导磷酸钙生物陶瓷（骨诱导人工骨） 全项目 骨诱导磷酸钙生物陶瓷（骨诱导人工骨） Q/20199056-5.5-2009 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年12月17至18日,国家食品药品监督管理局组织专家组对四川医疗器械生物材料和制品检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心髋关节假体等43个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5 年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 髋关节假体 部分项目 髋关节假体 YY 0118-2005 不测疲劳性能，全髋关节置换的磨损试验，环氧乙烷残留量， C，H，O，N，Si 2 口腔刺激试验 全项目 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0127.13-2009 3 短期全身毒性试验：经口途径 全项目 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性经口全身毒性试验 YY/T 0127.14-2009 4 热原试验 全项目 中国药典2010版二部 5 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验） 全项目 口腔医疗器械生物学评价第2单元：试验方法鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2009 6 骨埋植试验 全项目 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-2009 7 体外细胞毒性试验 全项目 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 细胞毒性试验：琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T 0127.9-2009 8 金属直型接骨板 部分 项目 骨接合植入物 金属接骨板 YY 0017-2008 不测C，H， O，N。 9 金属接骨螺钉 部分 项目 骨接合植入物 金属接骨螺钉YY 0018-2008 不测C，H，O，N； 10 金属髓内针 部分 项目 骨接合植入物 金属髓内针 YY 0019-2002 不测C，H，O，N 11 磷酸钙涂层人工髋关节 部分 项目 磷酸钙涂层人工髋关节 Q/20199056-5.4 不测C，H，O，N； 12 外科植入物：羟基磷灰石涂层 全项目 外科植入物 羟基磷灰石 第2部分：羟基磷灰石涂层 ISO 13779-2：2008 13 植入玻璃和玻璃陶瓷生物材料 全项目 植入玻璃和玻璃陶瓷生物材料 ASTM F1538-2003 14 硅橡胶输液（血）管 全项目 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件 YY/T 0031-2008 15 钛及钛合金人工牙种植体 全项目 钛及钛合金人工牙种植体YY 0315-2008 16 等离子喷涂羟基磷灰石涂层---钛基牙种植体 全项目 等离子喷涂羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 YY0304-2009 17 壳聚糖 全项目 组织工程医疗产品 第7部分：壳聚糖YY/T 0606.7-2008 18 透明质酸钠 全项目 组织工程医疗产品 第9部分：透明质酸钠 YY/T 0606.9－2007 19 医用几丁糖 全项目 YZB/国 0305-2005医用几丁糖 20 修复用人工牙(合成树脂牙/陶瓷牙） 部分 项目 牙科学修复用人工牙 YY0300-2009 不测放射性 21 义齿基托聚合物 全项目 牙科学 义齿基托聚合物 YY0270-2003 22 烤瓷合金 部分 项目 牙科金属 烤瓷修复体系 YY 0621-2008 不测Si、Ga 23 齿科根管填充材料 全项目 牙科根管封闭材料YY 0717-2009 24 齿科铸造合金 部分 项目 牙科学 铸造金合金 YY 0620-2008 不测C 25 烤瓷粉 全项目 牙科金属 烤瓷修复体系 YY 0621-2008 26 齿科陶瓷 全项目 牙科陶瓷 YY 0716-2009 27 齿科水基水门汀 全项目 牙科水基水门汀 第1部分：粉/液酸基水门汀YY 0271.1-2009 牙科水基水门汀 第2部分：光固化水门汀YY 0271.2-2009 28 齿科氧化锌丁香酚水门汀 全项目 牙科学 氧化锌∕丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 YY 0272-2009 29 牙科预成根管桩 全项目 牙科预成根管桩YY/T 0517-2009 30 牙科正畸托槽粘接材料 全项目 牙科正畸托槽粘接材料 YY/T 0269-2009 31 牙根管充填尖 全项目 牙根管充填尖 YY 0495-2009 32 牙科EDTA根管润滑/清洗剂 全项目 牙科EDTA根管润滑/清洗剂 YY/T 0516-2009 33 牙科修复体用聚合物基粘结剂 全项目 牙科修复体用聚合物基粘接剂 YY/T 0518-2009 34 牙科用磷酸酸蚀剂 全项目 牙科用磷酸酸蚀剂YY 0769-2009 35 医用透明质酸钠凝胶 部分 项目 医用透明质酸钠凝胶 YY 0308-2004 不测渗透压 36 聚乳酸防粘连膜 部分 项目 聚乳酸防粘连膜 YZB/国 0805-2005 不测环氧乙烷残留，旋光度 37 交联透明质酸钠凝胶 部分 项目 交联透明质酸钠凝胶 YZB/国 QYB001-2009 不测渗透压 38 钛及钛合金材质牙种植体附件 部分 项目 钛及钛合金材质牙种植体附件 YY 0520-2009 不测疲劳极限 39 软组织修复补片 部分 项目 软组织修复补片 Q/SY MZ 0018-2010 不测环氧乙烷残留 40 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 全项目 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第一部分：通用要求 YY/T 0466.1-2009 41 角膜细胞载体膜片 全项目 角膜细胞载体膜片 YZB/国 BYTQD008-2009 42 医用胶原基水凝胶 全项目 医用胶原基水凝胶 Q/20199056-5.9-2010 43 骨诱导磷酸钙生物陶瓷（骨诱导人工骨） 全项目 骨诱导磷酸钙生物陶瓷（骨诱导人工骨） Q/20199056-5.5-2009
关于认可国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心注射针等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2012]67号 | FGWJ-2012-10070 | 2012-02-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年11月26日至27日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心注射针等71个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 注射针 全部参数 注射针YY/T 0282-2009 2 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2009 3 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包YY 0321.1-2009 不测X光显影 4 一次性使用麻醉用过滤器 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器YY 0321.3-2009 5 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY 0321.2-2009 6 含铜宫腔形宫内节育器 全部参数 一次性使用圆型宫内节育器放置器 YY/T 0470-2004 7 塑料离心管 全部参数 一次性使用人体末梢血样采集容器 YY/T 0617-2007 8 宫颈采样器 全部参数 宫颈采样器YZB/USA 3725-2010 9 医用输液、输血、注射器具 部分参数 医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 不测铅、原子荧光光谱法 10 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(IFCC速率法)YZB/鄂 0791-2010 11 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法) 全部参数 肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）测定试剂盒（免疫抑制法） YZB/鄂 0799-2010 12 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸法) 全部参数 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸法)YZB/鄂 0796-2010 13 γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定试剂盒(IFCC速率法)YZB/鄂 0797-2010 14 α-羟丁酸脱氢酶(HBDH)测定试剂盒(紫外动力学法) 全部参数 α-羟丁酸脱氢酶(HBDH)测定试剂盒(紫外动力学法) YZB/鄂 0790-2010 15 亮氨酸氨基肽酶(LAP)测定试剂盒(速率法) 全部参数 亮氨酸氨基肽酶(LAP)测定试剂盒(速率法)YZB/鄂 0793-2010 16 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(乳酸→丙酮酸连续监测法) 全部参数 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(乳酸→丙酮酸连续监测法) YZB/鄂 0795-2010 17 α-淀粉酶(AMY)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 α-淀粉酶(AMY)测定试剂盒(IFCC速率法)YZB/鄂 0792-2010 18 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC速率法) YZB/鄂 0794-2010 19 红细胞脆性(EFT)测定试剂盒(直接比色法) 全部参数 红细胞脆性(EFT)测定试剂盒(直接比色法)YZB/鄂 0825-2011 20 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) 全部参数 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳增强比浊法)YZB/鄂 0830-2011 21 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) 全部参数 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)YZB/鄂 0826-2011 22 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) 全部参数 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/鄂 0835-2011 23 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝比色法) 全部参数 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝比色法)YZB/鄂 0839-2011 24 无机磷(P)测定试剂盒(紫外分光光度法) 全部参数 无机磷(P)测定试剂盒(紫外分光光度法)YZB/鄂 0838-2011 25 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶偶联法) 全部参数 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶偶联法) YZB/鄂 0818-2011 26 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) 全部参数 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法)YZB/鄂 0817-2011 27 超敏C反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) 全部参数 超敏C反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) YZB/鄂 0831-2011 28 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) 全部参数 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) YZB/鄂 0824-2011 29 葡萄糖(GLU)测定试剂盒(己糖激酶法) 全部参数 葡萄糖(GLU)测定试剂盒(己糖激酶法)YZB/鄂 0821-2011 30 铁(Fe)测定试剂盒(亚铁嗪比色法) 全部参数 铁(Fe)测定试剂盒(亚铁嗪比色法) YZB/鄂 0840-2011 31 天冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 天冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC速率法) YZB/鄂 0798-2010 32 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲比吸光度法) 全部参数 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲比吸光度法) YZB/鄂 0832-2011 33 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) 全部参数 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法)YZB/鄂 0829-2011 34 甘油三酯(TG)测定试剂盒(GPO-PAP法) 全部参数 甘油三酯(TG)测定试剂盒(GPO-PAP法)YZB/鄂 0823-2011 35 脂蛋白a(LPa)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) 全部参数 脂蛋白a(LPa)测定试剂盒(胶乳增强比浊法)YZB/鄂 0822-2011 36 前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) 全部参数 前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/鄂 0820-2011 37 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接测定法) 全部参数 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接测定法) YZB/鄂 0833-2011 38 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(选择性抑制法) 全部参数 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(选择性抑制法) YZB/鄂 0834-2011 39 谷氨酸脱氢酶(GLDH)测定试剂盒(速率法) 全部参数 谷氨酸脱氢酶(GLDH)测定试剂盒(速率法)YZB/鄂 0828-2011 40 总胆固醇(CHOL)测定试剂盒(COD-PAP法) 全部参数 总胆固醇(CHOL)测定试剂盒(COD-PAP法)YZB/鄂 0836-2011 41 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) 全部参数 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/鄂 0819-2011 42 医疗器械 全部参数 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求YY/T 0466.1-2009/ISO 15223-1：2007 43 电动牵引床 全部参数 电动牵引床YY 0697-2008 44 治疗用激光光纤 全部参数 治疗用激光光纤通用要求 YY/T 0758-2009 45 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备 全部参数 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备YY 0766-2009 46 医用超声耦合剂 全部参数 医用超声耦合剂YY 0299-2008 47 医用电子体温计 全部参数 医用电子体温计GB/T 21416-2008 48 高频电灼治疗仪 全部参数 高频电灼治疗仪YY 0322-2009 49 硬性内窥镜 1 全部参数 医用内窥镜 硬性内窥镜第2部分：机械性能及测试方法 YY 0068.2-2008 2 全部参数 医用内窥镜 硬性内窥镜第3部分：标签及随附资料YY 0068.3-2008 50 人体安全使用激光束 全部参数 人体安全使用激光束的指南 YY/T 0757-2009/IEC/TR 60825-8：2006 51 低温变速降温仪 全部参数 低温变速降温仪YZB/鄂 0781-2010 52 阴道镜 全部参数 阴道镜YZB/鄂 0815-2011 53 脑电图机 全部参数 医用电气设备 第2-26部分：脑电图机安全专用要求GB 9706.26－2005/IEC 60601-2-26:2003 54 一次性使用袋式和吊瓶式输液器 全部参数 专用输液器 第5部分:一次性使用吊瓶式和袋式输液器 YY 0286.5-2008 55 超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 全部参数 超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪性能要求及测量和报告方法 YY/T 0749-2009/IEC61266：1994 56 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备YY 1090-2009 57 B型超声诊断设备 全部参数 医用超声设备档次系列 第一部分 B型超声诊断设备 YY/T 0162.1-2009 58 超声诊断设备M模式试验方法 全部参数 超声诊断设备M模式试验方法 YY/T 0108-2008 59 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备输出特性的测量和公布YY/T 0751-2009/IEC 61205:1993 60 超声多普勒胎儿心率仪 全部参数 超声多普勒胎儿心率仪 YY 0448-2009 61 超声多普勒胎儿监护仪 全部参数 超声多普勒胎儿监护仪YY 0449-2009 62 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备YY 0460-2009 63 超声彩色血流成像系统 全部参数 超声彩色血流成像系统 YY 0767-2009 64 超声外科手术系统 全部参数 超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布YY/T 0644-2008 65 超声诊断设备 全部参数 超声诊断设备可靠性试验要求和方法GB/T 15214-2008 66 妇科射频治疗仪 全部参数 妇科射频治疗仪YY 0650－2008 67 电解质分析仪 全部参数 电解质分析仪YY/T 0589-2005 68 可编程医用电气系统 全部参数 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：可编程医用电气系统YY/T 0708-2009/IEC 60601-1-4：2000 69 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 部分参数 医用电气设备 第1-8部分:安全通用要求 并列标准:通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY 0709-2009/IEC 60601-1-8:2003 不测听觉报警信号 70 净洁室（区） 全部参数 无菌医疗器具生产管理规范YY 0033-2000 附录A、附录C[洁净室(区)空气洁净度和环境要求] 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌、和沉降菌的测试方法 GB/T 16292～16294-2010 71 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB 7544-2009 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年11月26日至27日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心注射针等71个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 注射针 全部参数 注射针YY/T 0282-2009 2 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2009 3 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包YY 0321.1-2009 不测X光显影 4 一次性使用麻醉用过滤器 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器YY 0321.3-2009 5 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY 0321.2-2009 6 含铜宫腔形宫内节育器 全部参数 一次性使用圆型宫内节育器放置器 YY/T 0470-2004 7 塑料离心管 全部参数 一次性使用人体末梢血样采集容器 YY/T 0617-2007 8 宫颈采样器 全部参数 宫颈采样器YZB/USA 3725-2010 9 医用输液、输血、注射器具 部分参数 医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 不测铅、原子荧光光谱法 10 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(IFCC速率法)YZB/鄂 0791-2010 11 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法) 全部参数 肌酸激酶MB型同工酶（CK-MB）测定试剂盒（免疫抑制法） YZB/鄂 0799-2010 12 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸法) 全部参数 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸法)YZB/鄂 0796-2010 13 γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定试剂盒(IFCC速率法)YZB/鄂 0797-2010 14 α-羟丁酸脱氢酶(HBDH)测定试剂盒(紫外动力学法) 全部参数 α-羟丁酸脱氢酶(HBDH)测定试剂盒(紫外动力学法) YZB/鄂 0790-2010 15 亮氨酸氨基肽酶(LAP)测定试剂盒(速率法) 全部参数 亮氨酸氨基肽酶(LAP)测定试剂盒(速率法)YZB/鄂 0793-2010 16 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(乳酸→丙酮酸连续监测法) 全部参数 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(乳酸→丙酮酸连续监测法) YZB/鄂 0795-2010 17 α-淀粉酶(AMY)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 α-淀粉酶(AMY)测定试剂盒(IFCC速率法)YZB/鄂 0792-2010 18 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC速率法) YZB/鄂 0794-2010 19 红细胞脆性(EFT)测定试剂盒(直接比色法) 全部参数 红细胞脆性(EFT)测定试剂盒(直接比色法)YZB/鄂 0825-2011 20 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) 全部参数 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳增强比浊法)YZB/鄂 0830-2011 21 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) 全部参数 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法)YZB/鄂 0826-2011 22 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) 全部参数 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/鄂 0835-2011 23 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝比色法) 全部参数 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝比色法)YZB/鄂 0839-2011 24 无机磷(P)测定试剂盒(紫外分光光度法) 全部参数 无机磷(P)测定试剂盒(紫外分光光度法)YZB/鄂 0838-2011 25 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶偶联法) 全部参数 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶偶联法) YZB/鄂 0818-2011 26 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) 全部参数 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法)YZB/鄂 0817-2011 27 超敏C反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) 全部参数 超敏C反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) YZB/鄂 0831-2011 28 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) 全部参数 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) YZB/鄂 0824-2011 29 葡萄糖(GLU)测定试剂盒(己糖激酶法) 全部参数 葡萄糖(GLU)测定试剂盒(己糖激酶法)YZB/鄂 0821-2011 30 铁(Fe)测定试剂盒(亚铁嗪比色法) 全部参数 铁(Fe)测定试剂盒(亚铁嗪比色法) YZB/鄂 0840-2011 31 天冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC速率法) 全部参数 天冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC速率法) YZB/鄂 0798-2010 32 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲比吸光度法) 全部参数 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲比吸光度法) YZB/鄂 0832-2011 33 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) 全部参数 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法)YZB/鄂 0829-2011 34 甘油三酯(TG)测定试剂盒(GPO-PAP法) 全部参数 甘油三酯(TG)测定试剂盒(GPO-PAP法)YZB/鄂 0823-2011 35 脂蛋白a(LPa)测定试剂盒(胶乳增强比浊法) 全部参数 脂蛋白a(LPa)测定试剂盒(胶乳增强比浊法)YZB/鄂 0822-2011 36 前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) 全部参数 前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/鄂 0820-2011 37 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接测定法) 全部参数 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接测定法) YZB/鄂 0833-2011 38 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(选择性抑制法) 全部参数 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(选择性抑制法) YZB/鄂 0834-2011 39 谷氨酸脱氢酶(GLDH)测定试剂盒(速率法) 全部参数 谷氨酸脱氢酶(GLDH)测定试剂盒(速率法)YZB/鄂 0828-2011 40 总胆固醇(CHOL)测定试剂盒(COD-PAP法) 全部参数 总胆固醇(CHOL)测定试剂盒(COD-PAP法)YZB/鄂 0836-2011 41 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) 全部参数 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法)YZB/鄂 0819-2011 42 医疗器械 全部参数 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求YY/T 0466.1-2009/ISO 15223-1：2007 43 电动牵引床 全部参数 电动牵引床YY 0697-2008 44 治疗用激光光纤 全部参数 治疗用激光光纤通用要求 YY/T 0758-2009 45 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备 全部参数 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备YY 0766-2009 46 医用超声耦合剂 全部参数 医用超声耦合剂YY 0299-2008 47 医用电子体温计 全部参数 医用电子体温计GB/T 21416-2008 48 高频电灼治疗仪 全部参数 高频电灼治疗仪YY 0322-2009 49 硬性内窥镜 1 全部参数 医用内窥镜 硬性内窥镜第2部分：机械性能及测试方法 YY 0068.2-2008 2 全部参数 医用内窥镜 硬性内窥镜第3部分：标签及随附资料YY 0068.3-2008 50 人体安全使用激光束 全部参数 人体安全使用激光束的指南 YY/T 0757-2009/IEC/TR 60825-8：2006 51 低温变速降温仪 全部参数 低温变速降温仪YZB/鄂 0781-2010 52 阴道镜 全部参数 阴道镜YZB/鄂 0815-2011 53 脑电图机 全部参数 医用电气设备 第2-26部分：脑电图机安全专用要求GB 9706.26－2005/IEC 60601-2-26:2003 54 一次性使用袋式和吊瓶式输液器 全部参数 专用输液器 第5部分:一次性使用吊瓶式和袋式输液器 YY 0286.5-2008 55 超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 全部参数 超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪性能要求及测量和报告方法 YY/T 0749-2009/IEC61266：1994 56 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备YY 1090-2009 57 B型超声诊断设备 全部参数 医用超声设备档次系列 第一部分 B型超声诊断设备 YY/T 0162.1-2009 58 超声诊断设备M模式试验方法 全部参数 超声诊断设备M模式试验方法 YY/T 0108-2008 59 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备输出特性的测量和公布YY/T 0751-2009/IEC 61205:1993 60 超声多普勒胎儿心率仪 全部参数 超声多普勒胎儿心率仪 YY 0448-2009 61 超声多普勒胎儿监护仪 全部参数 超声多普勒胎儿监护仪YY 0449-2009 62 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备YY 0460-2009 63 超声彩色血流成像系统 全部参数 超声彩色血流成像系统 YY 0767-2009 64 超声外科手术系统 全部参数 超声外科手术系统基本输出特性的测量和公布YY/T 0644-2008 65 超声诊断设备 全部参数 超声诊断设备可靠性试验要求和方法GB/T 15214-2008 66 妇科射频治疗仪 全部参数 妇科射频治疗仪YY 0650－2008 67 电解质分析仪 全部参数 电解质分析仪YY/T 0589-2005 68 可编程医用电气系统 全部参数 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：可编程医用电气系统YY/T 0708-2009/IEC 60601-1-4：2000 69 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 部分参数 医用电气设备 第1-8部分:安全通用要求 并列标准:通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY 0709-2009/IEC 60601-1-8:2003 不测听觉报警信号 70 净洁室（区） 全部参数 无菌医疗器具生产管理规范YY 0033-2000 附录A、附录C[洁净室(区)空气洁净度和环境要求] 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌、和沉降菌的测试方法 GB/T 16292～16294-2010 71 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB 7544-2009
关于装饰性彩色平光隐形眼镜按照医疗器械管理有关工作的通知 | 国食药监械[2012]66号 | FGWJ-2012-10062 | 2012-02-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 经中央机构编制委员会办公室同意，装饰性彩色平光隐形眼镜纳入角膜接触镜监管范畴。近日，国家食品药品监管局发布了《关于装饰性彩色平光隐形眼镜按照医疗器械管理的公告》。现将做好该类产品监管的有关事宜通知如下： 一、今后，国家食品药品监管局按照第三类医疗器械受理装饰性彩色平光隐形眼镜的注册申请。该类产品的注册申报资料除不涉及矫正视力的功能外，应符合角膜接触镜的其他所有要求。 二、该类产品的生产许可、经营许可、质量管理体系检查和日常监管等工作，按照角膜接触镜的有关标准和规定进行。 三、各省（区、市）食品药品监管部门要高度重视装饰性彩色平光隐形眼镜监管工作，结合行政区域内该类产品的市场现状，加强宣传引导，开展有针对性的专项治理工作，确保该类产品研制、生产、经营和使用符合医疗器械监督管理的有关规定。 四、自2012年4月1日起，未取得该类产品医疗器械注册证书，以及相应生产、经营资质证书的，不得生产和经营该类产品。违反医疗器械监督管理有关规定生产、经营该类产品的，一律按照《医疗器械监督管理条例》等有关规定严肃查处。 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 经中央机构编制委员会办公室同意，装饰性彩色平光隐形眼镜纳入角膜接触镜监管范畴。近日，国家食品药品监管局发布了《关于装饰性彩色平光隐形眼镜按照医疗器械管理的公告》。现将做好该类产品监管的有关事宜通知如下： 一、今后，国家食品药品监管局按照第三类医疗器械受理装饰性彩色平光隐形眼镜的注册申请。该类产品的注册申报资料除不涉及矫正视力的功能外，应符合角膜接触镜的其他所有要求。 二、该类产品的生产许可、经营许可、质量管理体系检查和日常监管等工作，按照角膜接触镜的有关标准和规定进行。 三、各省（区、市）食品药品监管部门要高度重视装饰性彩色平光隐形眼镜监管工作，结合行政区域内该类产品的市场现状，加强宣传引导，开展有针对性的专项治理工作，确保该类产品研制、生产、经营和使用符合医疗器械监督管理的有关规定。 四、自2012年4月1日起，未取得该类产品医疗器械注册证书，以及相应生产、经营资质证书的，不得生产和经营该类产品。违反医疗器械监督管理有关规定生产、经营该类产品的，一律按照《医疗器械监督管理条例》等有关规定严肃查处。 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十七日
关于印发全国医疗器械检测机构基本仪器装备标准（2011—2015年）的通知【失效】 | 国食药监械[2012]63号 | FGWJ-2012-10060 | 2012-02-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械检测机构检验能力建设，规范医疗器械检测机构仪器装备，提高医疗器械监管水平，国家局组织制定了《全国医疗器械检测机构基本仪器装备标准（2011—2015年）》，现印发给你们，并将有关事项通知如下： 一、本标准是在《全国医疗器械检测机构基本仪器装备标准（试行）》（2005年—2010年）基础上，以医疗器械国家标准、行业标准的检验为装备依据，参考了部分国际标准，并考虑其前瞻性，以保障“十二五”期间医疗器械监管工作发展的需要，是开展医疗器械注册检验、监督抽验、应急保障和安全性评价等工作所需装备。 二、各省、自治区、直辖市食品药品监管部门应结合《国家药品安全“十二五”规划》、本辖区专项规划和医疗器械监管工作的实际情况，统筹安排、突出重点、加快配备，以适应医疗器械监管工作的需要。医疗器械检测机构根据所承担的检验任务、现有检验仪器装备能力和检验技术发展方向，依据本标准选择配备相关的检验仪器装备。 附件：全国医疗器械检测机构基本仪器装备标准（2011—2015年） 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械检测机构检验能力建设，规范医疗器械检测机构仪器装备，提高医疗器械监管水平，国家局组织制定了《全国医疗器械检测机构基本仪器装备标准（2011—2015年）》，现印发给你们，并将有关事项通知如下： 一、本标准是在《全国医疗器械检测机构基本仪器装备标准（试行）》（2005年—2010年）基础上，以医疗器械国家标准、行业标准的检验为装备依据，参考了部分国际标准，并考虑其前瞻性，以保障“十二五”期间医疗器械监管工作发展的需要，是开展医疗器械注册检验、监督抽验、应急保障和安全性评价等工作所需装备。 二、各省、自治区、直辖市食品药品监管部门应结合《国家药品安全“十二五”规划》、本辖区专项规划和医疗器械监管工作的实际情况，统筹安排、突出重点、加快配备，以适应医疗器械监管工作的需要。医疗器械检测机构根据所承担的检验任务、现有检验仪器装备能力和检验技术发展方向，依据本标准选择配备相关的检验仪器装备。 附件：全国医疗器械检测机构基本仪器装备标准（2011—2015年） 国家食品药品监督管理局 二○一二年二月二十四日
关于发布流行性感冒病毒核酸检测试剂等2个医疗器械产品注册申报资料指导原则的通知 | 食药监办械函[2011]540号 | FGWJ-2012-10002 | 2011-12-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了流行性感冒病毒核酸检测试剂、流行性感冒病毒抗原检测试剂等2个医疗器械注册申报资料指导原则（详见附件，已在国家局网站“法规文件”栏目上发布）。现予印发，供医疗器械注册相关机构和人员参考使用。 附件：1.流行性感冒病毒核酸检测试剂注册申报资料指导原则 2.流行性感冒病毒抗原检测试剂注册申报资料指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年十二月二十三日 附件1： 流行性感冒病毒核酸检测试剂注册申报资料指导原则 一、前言 本指导原则旨在指导注册申请人对流行性感冒病毒（以下简称流感病毒）核酸检测试剂注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门对注册申报资料的技术审评提供参考。 本指导原则是对流感病毒核酸检测试剂的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用，若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。 本指导原则是对申请人和审查人员的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但需要提供详细的研究资料和验证资料，相关人员应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。 本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将适时进行调整。 二、适用范围 流感病毒核酸检测试剂是指利用荧光探针聚合酶链式反应（PCR）或其他类分子生物学方法，以特定的流感病毒基因序列为检测目标，对人咽拭子、呼吸道洗液、抽吸液或其他呼吸道分泌物样本中的流感病毒进行体外定性检测的试剂。 本指导原则适用于进行首次注册申报和相关许可事项变更的产品。 三、注册申报资料要求 （一）综述资料 流感病毒包括甲、乙、丙三型，甲型最容易引起流行，乙型次之，丙型极少引起流行。依据病毒颗粒外膜血凝素（HA）和神经氨酸酶（NA）蛋白抗原性的不同，甲型流感病毒目前可分为16个H亚型（H1-H16）和9个N亚型（N1-N9），目前已有H1、H2、H3、H5、H7和H9等亚型有人感染的报道。由于编码HA和（或）NA的核苷酸序列容易发生突变，致使HA和（或）NA的抗原表位发生改变，这种抗原性的改变使人群原有的特异性免疫力失效，故甲型流感病毒常引起较大规模甚至世界性的流感流行。按照流行特点，造成人间流感流行的流感病毒可区分为季节性流感病毒和新型甲型流感病毒。季节性流感病毒通常在年度间发生小范围的基因变异，这种基因变异会导致微小的抗原性改变，称为抗原漂移（antigenic drift）。因此，季节性流感病毒虽具有年度特异性且抗原性的改变使感染者不易获得持久免疫力，但传播范围通常局限于较小的人群范围，一般不会造成太高的发病率和死亡率，易感人群多为老年人（>65岁）和婴幼儿（<6岁）。在过去的几十年中，季节性流感病毒主要集中在甲型H3N2和H1N1亚型。近年来，新型甲型流感病毒亚型暴发流行的案例时有发生。例如，2009年新型甲型H1N1流感病毒造成全球性流感大流行；人感染高致病性禽流感（H5亚型）病毒的病例时有报道，禽类甲型H5N1亚型流感病毒被认为具有造成人间大范围流感流行的潜力。新型甲型流感病毒通常由于基因的节段性重组所致，这种大范围的基因改变易导致病毒抗原特性的重大改变，称为抗原转变（antigenic shift）。新型甲型H1N1流感病毒（2009）即同时包含了禽流感、猪流感和人季节性流感的基因片段从而导致病毒在抗原水平发生了明显改变。由于抗原性的明显改变以及可能由此造成的病毒毒力的增强，病毒的传染性和致病严重程度都有所增加，故新型甲型流感病毒可能造成更高的发病率和死亡率。 流感病毒主要经空气飞沫传播，常引起发热、乏力、肌肉酸痛以及轻到中度的呼吸道症状，重者可致肺炎、心肌炎和心衰。流感病毒核酸检测试剂可用于流感的辅助诊断，甲型流感病毒各亚型检测试剂还可用于区分季节性流感病毒和新型甲型流感病毒，并可获得关于流感暴发的流行病学信息。 用于流感病毒检测的样本采集无法标准化，且具有一定的随意性，利用核酸定量检测的方法对流感病人进行病情监测或疗效观察，并无合理的临床指导意义，甚至可能导致错误的医学解释，误导用药量的增减或其他诊疗措施，因此，不建议企业研发流感病毒核酸的定量检测试剂。 在注册申报资料中，流感病毒的命名应采用世界卫生组织关于流感病毒毒株命名的相关要求进行。流感病毒毒株命名包括6个要素：型别/宿主/分离地区/毒株序号/分离年份（Hn和Nn），H和N分别代表血凝素和神经氨酸酶，n是阿拉伯数字，对于人流感病毒可以省略宿主信息。如名为“A/Shanghai/37T/2009（H1N1）”的病毒株代表2009年在上海分离的以人为宿主的甲型H1N1亚型流感病毒，毒株序号为37T。 综述资料主要包括产品预期用途、产品描述、有关生物安全性的说明、研究结果的总结评价以及同类产品上市情况介绍等内容，其中同类产品上市情况介绍部分应着重从方法学及不同类型毒株检出能力等方面写明拟申报产品与目前市场上已获批准的同类产品之间的主要区别。应符合《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（以下简称《办法》）和《体外诊断试剂注册申报资料基本要求》（国食药监械〔2007〕609号）的相关要求。 首页 1 2 3 4 5 下一页 末页 共11页 div.gray { font-size: 12px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; padding: 3px; margin: 3px; text-align: center; color:#999999; } div.gray a { border: #E1E2E3 1px solid; padding: 7px 14px; margin: 2px; color: #0000CC; text-decoration: none; } div.gray a:hover { border: #3388FF 1px solid; background: #F2F8FF; } div.gray a:active { color: #FF0000; } div.gray span.current { border: transparent 1px solid; font-weight: bold; margin: 2px; padding: 7px 14px; color: #333333; } | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了流行性感冒病毒核酸检测试剂、流行性感冒病毒抗原检测试剂等2个医疗器械注册申报资料指导原则（详见附件，已在国家局网站“法规文件”栏目上发布）。现予印发，供医疗器械注册相关机构和人员参考使用。 附件：1.流行性感冒病毒核酸检测试剂注册申报资料指导原则 2.流行性感冒病毒抗原检测试剂注册申报资料指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年十二月二十三日 附件1： 流行性感冒病毒核酸检测试剂注册申报资料指导原则 一、前言 本指导原则旨在指导注册申请人对流行性感冒病毒（以下简称流感病毒）核酸检测试剂注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门对注册申报资料的技术审评提供参考。 本指导原则是对流感病毒核酸检测试剂的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用，若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。 本指导原则是对申请人和审查人员的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但需要提供详细的研究资料和验证资料，相关人员应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。 本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将适时进行调整。 二、适用范围 流感病毒核酸检测试剂是指利用荧光探针聚合酶链式反应（PCR）或其他类分子生物学方法，以特定的流感病毒基因序列为检测目标，对人咽拭子、呼吸道洗液、抽吸液或其他呼吸道分泌物样本中的流感病毒进行体外定性检测的试剂。 本指导原则适用于进行首次注册申报和相关许可事项变更的产品。 三、注册申报资料要求 （一）综述资料 流感病毒包括甲、乙、丙三型，甲型最容易引起流行，乙型次之，丙型极少引起流行。依据病毒颗粒外膜血凝素（HA）和神经氨酸酶（NA）蛋白抗原性的不同，甲型流感病毒目前可分为16个H亚型（H1-H16）和9个N亚型（N1-N9），目前已有H1、H2、H3、H5、H7和H9等亚型有人感染的报道。由于编码HA和（或）NA的核苷酸序列容易发生突变，致使HA和（或）NA的抗原表位发生改变，这种抗原性的改变使人群原有的特异性免疫力失效，故甲型流感病毒常引起较大规模甚至世界性的流感流行。按照流行特点，造成人间流感流行的流感病毒可区分为季节性流感病毒和新型甲型流感病毒。季节性流感病毒通常在年度间发生小范围的基因变异，这种基因变异会导致微小的抗原性改变，称为抗原漂移（antigenic drift）。因此，季节性流感病毒虽具有年度特异性且抗原性的改变使感染者不易获得持久免疫力，但传播范围通常局限于较小的人群范围，一般不会造成太高的发病率和死亡率，易感人群多为老年人（>65岁）和婴幼儿（<6岁）。在过去的几十年中，季节性流感病毒主要集中在甲型H3N2和H1N1亚型。近年来，新型甲型流感病毒亚型暴发流行的案例时有发生。例如，2009年新型甲型H1N1流感病毒造成全球性流感大流行；人感染高致病性禽流感（H5亚型）病毒的病例时有报道，禽类甲型H5N1亚型流感病毒被认为具有造成人间大范围流感流行的潜力。新型甲型流感病毒通常由于基因的节段性重组所致，这种大范围的基因改变易导致病毒抗原特性的重大改变，称为抗原转变（antigenic shift）。新型甲型H1N1流感病毒（2009）即同时包含了禽流感、猪流感和人季节性流感的基因片段从而导致病毒在抗原水平发生了明显改变。由于抗原性的明显改变以及可能由此造成的病毒毒力的增强，病毒的传染性和致病严重程度都有所增加，故新型甲型流感病毒可能造成更高的发病率和死亡率。 流感病毒主要经空气飞沫传播，常引起发热、乏力、肌肉酸痛以及轻到中度的呼吸道症状，重者可致肺炎、心肌炎和心衰。流感病毒核酸检测试剂可用于流感的辅助诊断，甲型流感病毒各亚型检测试剂还可用于区分季节性流感病毒和新型甲型流感病毒，并可获得关于流感暴发的流行病学信息。 用于流感病毒检测的样本采集无法标准化，且具有一定的随意性，利用核酸定量检测的方法对流感病人进行病情监测或疗效观察，并无合理的临床指导意义，甚至可能导致错误的医学解释，误导用药量的增减或其他诊疗措施，因此，不建议企业研发流感病毒核酸的定量检测试剂。 在注册申报资料中，流感病毒的命名应采用世界卫生组织关于流感病毒毒株命名的相关要求进行。流感病毒毒株命名包括6个要素：型别/宿主/分离地区/毒株序号/分离年份（Hn和Nn），H和N分别代表血凝素和神经氨酸酶，n是阿拉伯数字，对于人流感病毒可以省略宿主信息。如名为“A/Shanghai/37T/2009（H1N1）”的病毒株代表2009年在上海分离的以人为宿主的甲型H1N1亚型流感病毒，毒株序号为37T。 综述资料主要包括产品预期用途、产品描述、有关生物安全性的说明、研究结果的总结评价以及同类产品上市情况介绍等内容，其中同类产品上市情况介绍部分应着重从方法学及不同类型毒株检出能力等方面写明拟申报产品与目前市场上已获批准的同类产品之间的主要区别。应符合《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（以下简称《办法》）和《体外诊断试剂注册申报资料基本要求》（国食药监械〔2007〕609号）的相关要求。 首页 1 2 3 4 5 下一页 末页 共11页 div.gray { font-size: 12px; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; padding: 3px; margin: 3px; text-align: center; color:#999999; } div.gray a { border: #E1E2E3 1px solid; padding: 7px 14px; margin: 2px; color: #0000CC; text-decoration: none; } div.gray a:hover { border: #3388FF 1px solid; background: #F2F8FF; } div.gray a:active { color: #FF0000; } div.gray span.current { border: transparent 1px solid; font-weight: bold; margin: 2px; padding: 7px 14px; color: #333333; }
关于印发豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（试行）的通知【废止】 | 国食药监械[2011]475号 | FGWJ-2011-10343 | 2011-11-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强医疗器械注册管理，严格规范第二类医疗器械注册申报资料要求，在总结各地实践经验的基础上，国家食品药品监督管理局组织制定了《豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（试行）》（见附件），现予印发，并就有关事宜通知如下： 一、医疗器械生产企业在申报本目录范围内产品注册时，可以书面申请免于提交临床试验资料，但应同时提交申报产品与已上市同类产品的对比说明。对比说明应当包括工作原理、产品材质、结构组成、主要技术性能指标、消毒/灭菌方法（如有）、预期用途、是否家庭使用等内容。 二、根据《医疗器械注册管理办法》附件12的规定，虽未列入本目录，但执行国家标准、行业标准的检验、诊断类第二类医疗器械，申报产品注册时，不需要提供临床试验资料。 三、本目录自发布之日起实施。地方各级食品药品监管部门要严格管理，不得擅自扩大目录范围。本目录发布前已受理的注册申报项目，按原规定继续审评、审批。 附件：豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（试行） 国家食品药品监督管理局 二○一一年十一月二十四日 附件： 豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（试行） 序号 编码代号 品种名称 1 6801 医用缝合针(不带线)、无菌手术刀片、无菌塑柄手术刀、一次性使用脐带剪、无菌手术电极（刀头）清洁片 2 6810 电动骨组织手术设备（电动骨钻/锯、无菌骨钻、无菌骨锯）、咬骨钳（剪）、电池式电动骨组织手术设备（电池式自停颅骨钻）、髓核钳、骨凿 3 6815 全玻璃注射器、蓝芯全玻璃注射器、金属注射针、金属腰椎穿刺针、腹腔镜用穿刺器、一次性使用配药用注射器、一次性使用配药用注射针、金属胸穿针、一次性使用牙科平头冲洗针 4 6820 玻璃体温计、汞柱式血压计、机械弹性元件式血压表、简易肺活量计、医用电子体温计（非预测模式、非红外式） 5 6821 单道或多道心电图机（不含分析功能）、一次性使用心电电极、医用导电膏 6 6822 裂隙灯显微镜、直接检眼镜、间接检眼镜、检影镜、回弹式眼压计、验光镜片、医用光学无创硬管内窥镜（检耳镜、喉镜、鼻镜、膀胱镜、子宫镜、直肠镜、羊水镜）、医用内窥镜用冷光源、生物显微镜、微循环显微镜、数码电子阴道镜 7 6823 超声雾化器、电子线阵探头、机械扫描探头、电子凸阵探头 8 6825 高频中性极板、高频手术电极（电凝钳、电凝剪、电凝镊、电刀笔） 9 6827 针灸针、揿针、三棱针、皮内针、皮肤滚针、耳针、梅花针、小针刀 10 6831 医用诊断X射线管（固定阳极、旋转阳极）、医用诊断X射线影像增强器、医用诊断X射线管组件、诊断X射线发生装置的高压发生器、X射线CT管、牙用增感屏、X射线检查用电动胃肠床、电动摄影平床、电动导管床、电动断层床、X射线机用限束器、胸片架 11 6840 血红蛋白计、超净工作台、血球记数板、洗板机 12 6841 电热恒温培养箱、CO2培养箱、超净恒温培养箱、厌氧培养装置、一次性使用无菌末梢采血针 13 6845 血液透析和相关治疗用水处理设备 14 6854 脚踏吸引器、电动/液压手术台（含电动产床）、手术无影灯、小型医用氧气浓缩器、一次性使用水封式胸腔引流装置（含单瓶式）、麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器、麻醉残气吸附器、简易呼吸器、耳鼻喉科检查治疗台、医用冷光纤维导光手术灯 15 6855 电动牙科椅、液压牙科椅、电动牙钻、牙科中/高容量吸引器及附件、牙科车针、三用喷枪 16 6856 医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、浮标式氧气吸入器、电动病床、手动轮椅车、吸氧调节器、氧浓度监测仪、氧气减压装置、电动防褥疮床垫、一次性使用输氧面罩、一次性使用鼻氧管 17 6857 脉动真空压力蒸汽灭菌器、预真空压力蒸汽灭菌器、手提式压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、医用低温蒸汽甲醛灭菌器、大型蒸汽灭菌器（手动型、自动控制型）、立式蒸汽灭菌器、自动控制型小型蒸汽灭菌器、干热灭菌器、超声消毒设备、口腔科消毒设备 18 6858 医用低温箱、血液冷藏箱、脏器冷藏装置、冷冻干燥血浆机、真空冷冻干燥箱、冰冻血浆解冻箱 19 6863 定制式固定义齿、定制式活动义齿、齿科藻酸盐印模材料、弹性体印模材料、琼脂基水胶体印模材料、印模石膏、氧化锌印模糊剂 20 6864 医用脱脂棉及其制品、脱脂棉粘胶混纺纱布及其制品、医用防护服、医用防护口罩、医用防护帽、医用防护鞋套、手术衣、洁净服、手术单、隔离衣、手术洞巾、医用外科口罩、一次性使用拭子、医用口罩（非外科用） 21 6866 一次性使用无菌阴道扩张器、天然胶乳橡胶避孕套、一次性使用无菌导尿管、呼吸道用吸引导管、麻醉机和呼吸机用呼吸管路、一次性使用无菌直肠导管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用宫颈扩张棒、一次性宫腔组织吸引管、一次性使用胃管、麻醉机用呼吸囊、一次性使用妇科刮板、一次性使用麻醉咽喉镜窥片、一次性使用宫腔通液造影管、一次性使用无菌头皮夹 注：1．本目录中编码代号是指《医疗器械分类目录（2002版）》中的编码代号。 2．本目录中的品种若有国家标准或行业标准，则品种名称原则上采用国家标准或行业标准名称。为避免产生歧 义，个别品种名称增加了定语或后缀，如机械弹性元件式血压表等。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强医疗器械注册管理，严格规范第二类医疗器械注册申报资料要求，在总结各地实践经验的基础上，国家食品药品监督管理局组织制定了《豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（试行）》（见附件），现予印发，并就有关事宜通知如下： 一、医疗器械生产企业在申报本目录范围内产品注册时，可以书面申请免于提交临床试验资料，但应同时提交申报产品与已上市同类产品的对比说明。对比说明应当包括工作原理、产品材质、结构组成、主要技术性能指标、消毒/灭菌方法（如有）、预期用途、是否家庭使用等内容。 二、根据《医疗器械注册管理办法》附件12的规定，虽未列入本目录，但执行国家标准、行业标准的检验、诊断类第二类医疗器械，申报产品注册时，不需要提供临床试验资料。 三、本目录自发布之日起实施。地方各级食品药品监管部门要严格管理，不得擅自扩大目录范围。本目录发布前已受理的注册申报项目，按原规定继续审评、审批。 附件：豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（试行） 国家食品药品监督管理局 二○一一年十一月二十四日 附件： 豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（试行） 序号 编码代号 品种名称 1 6801 医用缝合针(不带线)、无菌手术刀片、无菌塑柄手术刀、一次性使用脐带剪、无菌手术电极（刀头）清洁片 2 6810 电动骨组织手术设备（电动骨钻/锯、无菌骨钻、无菌骨锯）、咬骨钳（剪）、电池式电动骨组织手术设备（电池式自停颅骨钻）、髓核钳、骨凿 3 6815 全玻璃注射器、蓝芯全玻璃注射器、金属注射针、金属腰椎穿刺针、腹腔镜用穿刺器、一次性使用配药用注射器、一次性使用配药用注射针、金属胸穿针、一次性使用牙科平头冲洗针 4 6820 玻璃体温计、汞柱式血压计、机械弹性元件式血压表、简易肺活量计、医用电子体温计（非预测模式、非红外式） 5 6821 单道或多道心电图机（不含分析功能）、一次性使用心电电极、医用导电膏 6 6822 裂隙灯显微镜、直接检眼镜、间接检眼镜、检影镜、回弹式眼压计、验光镜片、医用光学无创硬管内窥镜（检耳镜、喉镜、鼻镜、膀胱镜、子宫镜、直肠镜、羊水镜）、医用内窥镜用冷光源、生物显微镜、微循环显微镜、数码电子阴道镜 7 6823 超声雾化器、电子线阵探头、机械扫描探头、电子凸阵探头 8 6825 高频中性极板、高频手术电极（电凝钳、电凝剪、电凝镊、电刀笔） 9 6827 针灸针、揿针、三棱针、皮内针、皮肤滚针、耳针、梅花针、小针刀 10 6831 医用诊断X射线管（固定阳极、旋转阳极）、医用诊断X射线影像增强器、医用诊断X射线管组件、诊断X射线发生装置的高压发生器、X射线CT管、牙用增感屏、X射线检查用电动胃肠床、电动摄影平床、电动导管床、电动断层床、X射线机用限束器、胸片架 11 6840 血红蛋白计、超净工作台、血球记数板、洗板机 12 6841 电热恒温培养箱、CO2培养箱、超净恒温培养箱、厌氧培养装置、一次性使用无菌末梢采血针 13 6845 血液透析和相关治疗用水处理设备 14 6854 脚踏吸引器、电动/液压手术台（含电动产床）、手术无影灯、小型医用氧气浓缩器、一次性使用水封式胸腔引流装置（含单瓶式）、麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器、麻醉残气吸附器、简易呼吸器、耳鼻喉科检查治疗台、医用冷光纤维导光手术灯 15 6855 电动牙科椅、液压牙科椅、电动牙钻、牙科中/高容量吸引器及附件、牙科车针、三用喷枪 16 6856 医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、浮标式氧气吸入器、电动病床、手动轮椅车、吸氧调节器、氧浓度监测仪、氧气减压装置、电动防褥疮床垫、一次性使用输氧面罩、一次性使用鼻氧管 17 6857 脉动真空压力蒸汽灭菌器、预真空压力蒸汽灭菌器、手提式压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷灭菌器、医用低温蒸汽甲醛灭菌器、大型蒸汽灭菌器（手动型、自动控制型）、立式蒸汽灭菌器、自动控制型小型蒸汽灭菌器、干热灭菌器、超声消毒设备、口腔科消毒设备 18 6858 医用低温箱、血液冷藏箱、脏器冷藏装置、冷冻干燥血浆机、真空冷冻干燥箱、冰冻血浆解冻箱 19 6863 定制式固定义齿、定制式活动义齿、齿科藻酸盐印模材料、弹性体印模材料、琼脂基水胶体印模材料、印模石膏、氧化锌印模糊剂 20 6864 医用脱脂棉及其制品、脱脂棉粘胶混纺纱布及其制品、医用防护服、医用防护口罩、医用防护帽、医用防护鞋套、手术衣、洁净服、手术单、隔离衣、手术洞巾、医用外科口罩、一次性使用拭子、医用口罩（非外科用） 21 6866 一次性使用无菌阴道扩张器、天然胶乳橡胶避孕套、一次性使用无菌导尿管、呼吸道用吸引导管、麻醉机和呼吸机用呼吸管路、一次性使用无菌直肠导管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用宫颈扩张棒、一次性宫腔组织吸引管、一次性使用胃管、麻醉机用呼吸囊、一次性使用妇科刮板、一次性使用麻醉咽喉镜窥片、一次性使用宫腔通液造影管、一次性使用无菌头皮夹 注：1．本目录中编码代号是指《医疗器械分类目录（2002版）》中的编码代号。 2．本目录中的品种若有国家标准或行业标准，则品种名称原则上采用国家标准或行业标准名称。为避免产生歧 义，个别品种名称增加了定语或后缀，如机械弹性元件式血压表等。
关于高风险医疗器械生产企业质量管理体系专项检查涉及有关企业处理意见的通知 | 食药监办械函[2011]496号 | FGWJ-2011-10359 | 2011-11-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 按照《关于开展部分高风险医疗器械生产企业生产质量管理体系专项检查的通知》（食药监办械〔2011〕46号）要求，国家局于2011年9月组织开展了透析类、血管内支架类和同种异体骨医疗器械生产企业生产质量管理体系的专项抽查。现就涉及有关企业的处理意见通知如下： 一、根据检查结果，请相关省（市）局对下列质量管理体系运行存在缺陷的企业采取如下措施： （一）责令哈尔滨万晟翔科技开发有限公司停产整改。整改结束后，由黑龙江省局组织进行全面的质量管理体系检查，通过后方可恢复生产。 （二）责令天津舒好医用器械有限公司、河北紫薇山制药有限公司、吉林省富生医疗器械有限公司、重庆市奥凯龙医疗器械研究有限公司、成都欧赛医疗器械有限公司限期整改。整改结束后，由相关省（市）局组织复查。复查仍不合格的，责令其停产整改。 二、对因洁净区改造或变更场地重新注册等原因自行停产，未列入抽查范围或在抽查中未进行全面检查的生产企业（名单见附件），恢复生产前，由相关省（市）局组织进行全面的质量管理体系检查，通过后方可恢复生产。 三、在自行停产整改企业恢复生产、限期整改企业复查通过后，请相关省（市）局将检查（复查）情况和企业恢复生产时间报送国家局。国家局将视情况安排抽查工作。 相关省（市）局要严格按照本通知要求，做好有关工作。各省（区、市）局要以本次专项检查为契机，认真抓好医疗器械生产企业的日常监管工作，督促企业不断完善质量管理体系，切实提高医疗器械的质量保障水平。 附件：因洁净区改造或变更场地重新注册等原因停产的生产企业名单 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年十一月二十二日 附件： 因洁净区改造或变更场地重新注册等原因停产的 生产企业名单 1．北京运康恒业生物技术有限公司 2．北京德得创业科技有限公司 3．北京福基阳光科技有限公司 4．北京益康维德医疗器械有限公司 5．湖北联结生物材料有限公司 6．山西奥瑞生物材料有限公司 7．上海百洛普医疗科技有限公司 8．维科医疗器械（苏州）有限公司 9．常州聚荣创业医疗器械有限公司 10．沈阳永通医疗器械有限公司 11．沈阳中科天成医疗器械有限公司 12．辽宁生物医学材料研发中心有限公司 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 按照《关于开展部分高风险医疗器械生产企业生产质量管理体系专项检查的通知》（食药监办械〔2011〕46号）要求，国家局于2011年9月组织开展了透析类、血管内支架类和同种异体骨医疗器械生产企业生产质量管理体系的专项抽查。现就涉及有关企业的处理意见通知如下： 一、根据检查结果，请相关省（市）局对下列质量管理体系运行存在缺陷的企业采取如下措施： （一）责令哈尔滨万晟翔科技开发有限公司停产整改。整改结束后，由黑龙江省局组织进行全面的质量管理体系检查，通过后方可恢复生产。 （二）责令天津舒好医用器械有限公司、河北紫薇山制药有限公司、吉林省富生医疗器械有限公司、重庆市奥凯龙医疗器械研究有限公司、成都欧赛医疗器械有限公司限期整改。整改结束后，由相关省（市）局组织复查。复查仍不合格的，责令其停产整改。 二、对因洁净区改造或变更场地重新注册等原因自行停产，未列入抽查范围或在抽查中未进行全面检查的生产企业（名单见附件），恢复生产前，由相关省（市）局组织进行全面的质量管理体系检查，通过后方可恢复生产。 三、在自行停产整改企业恢复生产、限期整改企业复查通过后，请相关省（市）局将检查（复查）情况和企业恢复生产时间报送国家局。国家局将视情况安排抽查工作。 相关省（市）局要严格按照本通知要求，做好有关工作。各省（区、市）局要以本次专项检查为契机，认真抓好医疗器械生产企业的日常监管工作，督促企业不断完善质量管理体系，切实提高医疗器械的质量保障水平。 附件：因洁净区改造或变更场地重新注册等原因停产的生产企业名单 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年十一月二十二日 附件： 因洁净区改造或变更场地重新注册等原因停产的 生产企业名单 1．北京运康恒业生物技术有限公司 2．北京德得创业科技有限公司 3．北京福基阳光科技有限公司 4．北京益康维德医疗器械有限公司 5．湖北联结生物材料有限公司 6．山西奥瑞生物材料有限公司 7．上海百洛普医疗科技有限公司 8．维科医疗器械（苏州）有限公司 9．常州聚荣创业医疗器械有限公司 10．沈阳永通医疗器械有限公司 11．沈阳中科天成医疗器械有限公司 12．辽宁生物医学材料研发中心有限公司
关于认可内蒙古自治区医疗器械检测中心一次性使用灭菌橡胶外科手套等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]465号 | FGWJ-2011-10340 | 2011-11-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年5月14日至15日,国家食品药品监督管理局组织专家组对内蒙古自治区医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用灭菌橡胶外科手套等79个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年十一月九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 说明 序号 名称 及编号（含年号） 1 一次性使用灭菌橡胶外科手套 部分参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 7543-2006 不能测定伸负荷 2 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器重力输液式 GB 8368-2005 不能测细胞毒性 3 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB 8369-2005 不能测细胞毒性 4 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-2006 5 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 6 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 7 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 不能测细胞毒性 8 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） 全部参数 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） GB/T 18990-2008 9 医用一次性防护服 部分参数 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 不能测防水、透湿量、血液穿透、沾水、过滤效率、阻燃性能、抗静电性 10 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 不能测过滤效率、气流阻力、合成血穿透阻隔性能、阻燃性能 11 洁净室检测 部分参数 无菌医疗器具生产管理规范 YY 0033-2000， 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T16292~4-2010 洁净厂房设计规范 GB 50073-2008 药品生产质量管理规范 不能测浮游菌 12 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器 YY 0115-93 13 医用胶带 全部参数 医用胶带 通用要求 YY 0148-2006 14 非吸收性外科缝线 部分参数 非吸收性外科缝线 YY 0167-2005 不能测线径、细胞毒性、遗传毒性、植入 15 一次性使用微量采血吸管 全部参数 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 16 一次性使用静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-2007 17 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2009 不能测细胞毒性 18 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2009 19 一次性使用麻醉用过滤器 部分参数 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2009 不能测细胞毒性 20 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管 YY 0325-2002 21 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉 YY 0330-2002 22 医用脱脂纱布 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY 0331-2006 23 一次性使用无菌阴道扩张器 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器 YY-0336-2002 不能测细胞毒性 24 可吸收性外科缝线 部分参数 可吸收性外科缝线 YY 1116-2002 不能测线径、细胞毒性、植入 25 石膏绷带（粉状型） 全部参数 石膏绷带（粉状型） YY/T 1117-2001 26 石膏绷带（粘胶型） 全部参数 石膏绷带（粘胶型） YY/T 1118-2001 27 牙胶尖 部分参数 Meta 牙胶尖 YZB/国 0156-2010 不能测X射线阻射性、细胞毒性 28 吸潮纸尖 全部参数 Meta 吸潮纸尖 YZB//MT 003-2005 29 胃肠道造影显像剂 全部参数 胃肠道造影显像剂 YZB/国2599-30-2004 30 一次性使用无菌妇科检查包 部分参数 一次性使用无菌妇科检查包 YZB/内蒙 0002-2003 不能测液体穿透性 31 一次性使用无菌医用口罩、帽、垫（单） 部分参数 一次性使用无菌医用口罩、帽、垫（单） YZB/内蒙 0003-2003 不能测液体穿透性 32 中健金属烤瓷牙 全部参数 中健金属烤瓷牙 YZB/内蒙0004-2004 33 一次性使用产包 部分参数 一次性使用产包 YZB/内蒙 0005-2004 0022-2005 不能测液体穿透性 34 中健金属支架修复体 部分参数 中健金属支架修复体 YZB/内蒙0012-2004 不能测硬度 35 一次性使用肺通气导入器 全部参数 一次性使用肺通气导入器 YZB/内蒙0014-2005 36 一次性口腔器械盒 全部参数 一次性口腔器械盒 YZB/内蒙0020-2005 37 一次性使用手术包 部分参数 一次性使用手术包 YZB/内蒙 0021-2005 不能测液体穿透性 38 纳米硒加磁腰腹带 全部参数 纳米硒加磁腰腹带 YZB/内蒙0025-2005 39 早早孕（HCG）快速检测尿试纸 全部参数 早早孕（HCG）快速检测尿试纸 YZB/内蒙 0002-2006 40 阴道清洗器 全部参数 阴道清洗器 YZB/内蒙0046-2006 41 定制式义齿 固定修复体 全部参数 定制式义齿 固定修复体 YZB/内蒙 0010-2007 42 定制式义齿 活动修复体 全部参数 定制式义齿 活动修复体 YZB/内蒙 0011-2007 43 一次性使用雾化器 全部参数 一次性使用雾化器 YZB/内蒙0016-2007 44 一次性溶药注射器（带针） 全部参数 一次性溶药注射器 YZB/内蒙0028-2008 45 鼻腔止血固定夹板 部分参数 鼻腔止血固定夹板 YZB/内蒙 0023-2008 不能测细胞毒性 46 一次性使用换药包 全部参数 一次性使用换药包 YZB/内蒙 0024-2008 47 医用外科口罩 部分参数 医用外科口罩技术要求 YY 0469-2004 不能测细菌过滤效率、气体交换压力差、呼吸阻力 48 医用输液器具输血器具检验方法第1部分：化学分析方法 全部参数 医用输液器、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 49 医用输液器具输血器具检验方法第2部分：生物试验方法 部分参数 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物试验方法 GB/T 14233..2-2005 不能测细胞毒性、植入 50 一次性使用卫生用品 全部参数 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 51 外科纱布敷料 部分参数 外科纱布敷料通用要求 YY 0594-2006 不能测X射线可探测组件一般要求、X射线可探测组件的质量、X射线不透性 52 一次性使用滴定管式输液器 部分参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006 不能测细胞毒性 53 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 54 纳米银祛痘抗菌凝胶 全部参数 纳米银祛痘抗菌凝胶 YZB/内蒙0008-2005 YZB/内蒙0023-2006 55 纳米银鼻咽喷雾器 全部参数 纳米银鼻咽喷雾器 YZB/内蒙0005-2005 56 纳米银妇女外用抗菌器 全部参数 纳米银妇女外用抗菌器 YZB/内蒙0006-2005 57 纳米银祛狐臭喷雾器 全部参数 纳米银祛狐臭喷雾器 YZB/内蒙0007-2005 58 纳米银抗宫炎外用抗菌器 全部参数 纳米银抗宫炎外用抗菌器 YZB/内蒙0018-2005 59 纳米银泌尿抗菌喷雾器 全部参数 纳米银泌尿抗菌喷雾器 YZB/内蒙0027-2005 60 纳米银妇科外用抗菌器 全部参数 纳米银妇科外用抗菌器 YZB/内蒙0028-2005 61 纳米银泌尿抗菌水凝胶洗液 全部参数 纳米银泌尿抗菌水凝胶洗液 YZB/内蒙0003-2006 62 纳米银妇科抗菌泡腾片 全部参数 纳米银妇科抗菌泡腾片 YZB/内蒙0004-2006 63 纳米银妇科抗菌栓剂 全部参数 纳米银妇科抗菌栓剂 YZB/内蒙0005-2006 64 纳米银妇用抗菌器 全部参数 纳米银妇用抗菌器 YZB/内蒙0006-2006 65 纳米银男科泌尿抗菌水凝胶喷雾器 全部参数 纳米银男科泌尿抗菌水凝胶喷雾器 YZB/内蒙0007-2006 66 纳米银祛狐臭抗菌凝胶 全部参数 纳米银祛狐臭抗菌凝胶 YZB/内蒙0008-2006 67 纳米银鼻咽水凝胶喷雾器 全部参数 纳米银鼻咽水凝胶喷雾器 YZB/内蒙0010-2006 68 纳米银鼻腔抗菌冲洗器 全部参数 纳米银鼻腔抗菌冲洗器 YZB/内蒙0011-2006 69 纳米银口腔抗菌冲洗器 全部参数 纳米银口腔抗菌冲洗器 YZB/内蒙0012-2006 70 纳米银妇科外用泡沫剂 全部参数 纳米银妇科外用泡沫剂 YZB/内蒙0013-2006 YZB/内蒙0025-2006 71 纳米银妇科抗菌洗液 全部参数 纳米银妇科抗菌洗液 YZB/内蒙0017-2006 72 纳米银鼻咽抗菌喷雾器 全部参数 纳米银鼻咽抗菌喷雾器 YZB/内蒙0018-2006 73 纳米银妇科外用抗菌凝胶 全部参数 纳米银妇科外用抗菌凝胶 YZB/内蒙0019-2006 74 纳米银痔疮抗菌凝胶 全部参数 纳米银痔疮抗菌凝胶 YZB/内蒙0020-2006 75 纳米银皮炎抗菌凝胶 全部参数 纳米银皮炎抗菌凝胶 YZB/内蒙009-2006 YZB/内蒙0021-2006 76 纳米银烧烫创伤抗菌凝胶 全部参数 纳米银烧烫创伤抗菌凝胶 YZB/内蒙0014-2006 YZB/内蒙0022-2006 77 纳米银亮甲抗菌凝胶 全部参数 纳米银亮甲抗菌凝胶 YZB/内蒙0024-2006 78 纳米银妇科外用栓 全部参数 纳米银妇科外用栓 YZB/内蒙0026-2006 79 纳米银妇科外用泡腾片 全部参数 纳米银妇科外用泡腾片 YZB/内蒙0027-2006 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年5月14日至15日,国家食品药品监督管理局组织专家组对内蒙古自治区医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用灭菌橡胶外科手套等79个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年十一月九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 说明 序号 名称 及编号（含年号） 1 一次性使用灭菌橡胶外科手套 部分参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 7543-2006 不能测定伸负荷 2 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器重力输液式 GB 8368-2005 不能测细胞毒性 3 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB 8369-2005 不能测细胞毒性 4 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-2006 5 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 6 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 7 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 不能测细胞毒性 8 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） 全部参数 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） GB/T 18990-2008 9 医用一次性防护服 部分参数 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 不能测防水、透湿量、血液穿透、沾水、过滤效率、阻燃性能、抗静电性 10 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2010 不能测过滤效率、气流阻力、合成血穿透阻隔性能、阻燃性能 11 洁净室检测 部分参数 无菌医疗器具生产管理规范 YY 0033-2000， 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T16292~4-2010 洁净厂房设计规范 GB 50073-2008 药品生产质量管理规范 不能测浮游菌 12 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器 YY 0115-93 13 医用胶带 全部参数 医用胶带 通用要求 YY 0148-2006 14 非吸收性外科缝线 部分参数 非吸收性外科缝线 YY 0167-2005 不能测线径、细胞毒性、遗传毒性、植入 15 一次性使用微量采血吸管 全部参数 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 16 一次性使用静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-2007 17 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2009 不能测细胞毒性 18 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2009 19 一次性使用麻醉用过滤器 部分参数 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2009 不能测细胞毒性 20 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管 YY 0325-2002 21 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉 YY 0330-2002 22 医用脱脂纱布 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY 0331-2006 23 一次性使用无菌阴道扩张器 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器 YY-0336-2002 不能测细胞毒性 24 可吸收性外科缝线 部分参数 可吸收性外科缝线 YY 1116-2002 不能测线径、细胞毒性、植入 25 石膏绷带（粉状型） 全部参数 石膏绷带（粉状型） YY/T 1117-2001 26 石膏绷带（粘胶型） 全部参数 石膏绷带（粘胶型） YY/T 1118-2001 27 牙胶尖 部分参数 Meta 牙胶尖 YZB/国 0156-2010 不能测X射线阻射性、细胞毒性 28 吸潮纸尖 全部参数 Meta 吸潮纸尖 YZB//MT 003-2005 29 胃肠道造影显像剂 全部参数 胃肠道造影显像剂 YZB/国2599-30-2004 30 一次性使用无菌妇科检查包 部分参数 一次性使用无菌妇科检查包 YZB/内蒙 0002-2003 不能测液体穿透性 31 一次性使用无菌医用口罩、帽、垫（单） 部分参数 一次性使用无菌医用口罩、帽、垫（单） YZB/内蒙 0003-2003 不能测液体穿透性 32 中健金属烤瓷牙 全部参数 中健金属烤瓷牙 YZB/内蒙0004-2004 33 一次性使用产包 部分参数 一次性使用产包 YZB/内蒙 0005-2004 0022-2005 不能测液体穿透性 34 中健金属支架修复体 部分参数 中健金属支架修复体 YZB/内蒙0012-2004 不能测硬度 35 一次性使用肺通气导入器 全部参数 一次性使用肺通气导入器 YZB/内蒙0014-2005 36 一次性口腔器械盒 全部参数 一次性口腔器械盒 YZB/内蒙0020-2005 37 一次性使用手术包 部分参数 一次性使用手术包 YZB/内蒙 0021-2005 不能测液体穿透性 38 纳米硒加磁腰腹带 全部参数 纳米硒加磁腰腹带 YZB/内蒙0025-2005 39 早早孕（HCG）快速检测尿试纸 全部参数 早早孕（HCG）快速检测尿试纸 YZB/内蒙 0002-2006 40 阴道清洗器 全部参数 阴道清洗器 YZB/内蒙0046-2006 41 定制式义齿 固定修复体 全部参数 定制式义齿 固定修复体 YZB/内蒙 0010-2007 42 定制式义齿 活动修复体 全部参数 定制式义齿 活动修复体 YZB/内蒙 0011-2007 43 一次性使用雾化器 全部参数 一次性使用雾化器 YZB/内蒙0016-2007 44 一次性溶药注射器（带针） 全部参数 一次性溶药注射器 YZB/内蒙0028-2008 45 鼻腔止血固定夹板 部分参数 鼻腔止血固定夹板 YZB/内蒙 0023-2008 不能测细胞毒性 46 一次性使用换药包 全部参数 一次性使用换药包 YZB/内蒙 0024-2008 47 医用外科口罩 部分参数 医用外科口罩技术要求 YY 0469-2004 不能测细菌过滤效率、气体交换压力差、呼吸阻力 48 医用输液器具输血器具检验方法第1部分：化学分析方法 全部参数 医用输液器、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 49 医用输液器具输血器具检验方法第2部分：生物试验方法 部分参数 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物试验方法 GB/T 14233..2-2005 不能测细胞毒性、植入 50 一次性使用卫生用品 全部参数 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 51 外科纱布敷料 部分参数 外科纱布敷料通用要求 YY 0594-2006 不能测X射线可探测组件一般要求、X射线可探测组件的质量、X射线不透性 52 一次性使用滴定管式输液器 部分参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006 不能测细胞毒性 53 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 54 纳米银祛痘抗菌凝胶 全部参数 纳米银祛痘抗菌凝胶 YZB/内蒙0008-2005 YZB/内蒙0023-2006 55 纳米银鼻咽喷雾器 全部参数 纳米银鼻咽喷雾器 YZB/内蒙0005-2005 56 纳米银妇女外用抗菌器 全部参数 纳米银妇女外用抗菌器 YZB/内蒙0006-2005 57 纳米银祛狐臭喷雾器 全部参数 纳米银祛狐臭喷雾器 YZB/内蒙0007-2005 58 纳米银抗宫炎外用抗菌器 全部参数 纳米银抗宫炎外用抗菌器 YZB/内蒙0018-2005 59 纳米银泌尿抗菌喷雾器 全部参数 纳米银泌尿抗菌喷雾器 YZB/内蒙0027-2005 60 纳米银妇科外用抗菌器 全部参数 纳米银妇科外用抗菌器 YZB/内蒙0028-2005 61 纳米银泌尿抗菌水凝胶洗液 全部参数 纳米银泌尿抗菌水凝胶洗液 YZB/内蒙0003-2006 62 纳米银妇科抗菌泡腾片 全部参数 纳米银妇科抗菌泡腾片 YZB/内蒙0004-2006 63 纳米银妇科抗菌栓剂 全部参数 纳米银妇科抗菌栓剂 YZB/内蒙0005-2006 64 纳米银妇用抗菌器 全部参数 纳米银妇用抗菌器 YZB/内蒙0006-2006 65 纳米银男科泌尿抗菌水凝胶喷雾器 全部参数 纳米银男科泌尿抗菌水凝胶喷雾器 YZB/内蒙0007-2006 66 纳米银祛狐臭抗菌凝胶 全部参数 纳米银祛狐臭抗菌凝胶 YZB/内蒙0008-2006 67 纳米银鼻咽水凝胶喷雾器 全部参数 纳米银鼻咽水凝胶喷雾器 YZB/内蒙0010-2006 68 纳米银鼻腔抗菌冲洗器 全部参数 纳米银鼻腔抗菌冲洗器 YZB/内蒙0011-2006 69 纳米银口腔抗菌冲洗器 全部参数 纳米银口腔抗菌冲洗器 YZB/内蒙0012-2006 70 纳米银妇科外用泡沫剂 全部参数 纳米银妇科外用泡沫剂 YZB/内蒙0013-2006 YZB/内蒙0025-2006 71 纳米银妇科抗菌洗液 全部参数 纳米银妇科抗菌洗液 YZB/内蒙0017-2006 72 纳米银鼻咽抗菌喷雾器 全部参数 纳米银鼻咽抗菌喷雾器 YZB/内蒙0018-2006 73 纳米银妇科外用抗菌凝胶 全部参数 纳米银妇科外用抗菌凝胶 YZB/内蒙0019-2006 74 纳米银痔疮抗菌凝胶 全部参数 纳米银痔疮抗菌凝胶 YZB/内蒙0020-2006 75 纳米银皮炎抗菌凝胶 全部参数 纳米银皮炎抗菌凝胶 YZB/内蒙009-2006 YZB/内蒙0021-2006 76 纳米银烧烫创伤抗菌凝胶 全部参数 纳米银烧烫创伤抗菌凝胶 YZB/内蒙0014-2006 YZB/内蒙0022-2006 77 纳米银亮甲抗菌凝胶 全部参数 纳米银亮甲抗菌凝胶 YZB/内蒙0024-2006 78 纳米银妇科外用栓 全部参数 纳米银妇科外用栓 YZB/内蒙0026-2006 79 纳米银妇科外用泡腾片 全部参数 纳米银妇科外用泡腾片 YZB/内蒙0027-2006
关于认可国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心医用电气设备等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]464号 | FGWJ-2011-10338 | 2011-11-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 辽宁省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年8月20日至22日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等572个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年十一月九日 | 辽宁省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年8月20日至22日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等572个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格，有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年十一月九日
关于公布第二批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录的通知【废止】 | 国食药监械[2011]462号 | FGWJ-2011-10387 | 2011-11-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局第15号令）中“不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录由国家食品药品监督管理局制定”的规定，在征求各省（区、市）食品药品监督管理局意见的基础上，经国家食品药品监督管理局审定，现公布第二批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录（见附件）。 此次公布的名录，共6个产品。名录公布后，请按照有关规定要求做好相关工作。 附件：第二批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录 国家食品药品监督管理局 二○一一年十一月三日 附件： 第二批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的 第二类医疗器械产品名录 产品名称 所属类代码 电子血压脉搏仪 6821 梅花针 6827 三棱针 6827 针灸针 6827 排卵检测试纸 6840 手提式氧气发生器 6854 注：1．经营本名录所列医疗器械产品（以医疗器械注册证书登载的产品名称为准），不需取得《医疗器械经营企业许可证》。 2．本名录中产品名称和所属类代码依据国家食品药品监督管理局2002版《医疗器械分类目录》确定。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局第15号令）中“不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录由国家食品药品监督管理局制定”的规定，在征求各省（区、市）食品药品监督管理局意见的基础上，经国家食品药品监督管理局审定，现公布第二批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录（见附件）。 此次公布的名录，共6个产品。名录公布后，请按照有关规定要求做好相关工作。 附件：第二批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录 国家食品药品监督管理局 二○一一年十一月三日 附件： 第二批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的 第二类医疗器械产品名录 产品名称 所属类代码 电子血压脉搏仪 6821 梅花针 6827 三棱针 6827 针灸针 6827 排卵检测试纸 6840 手提式氧气发生器 6854 注：1．经营本名录所列医疗器械产品（以医疗器械注册证书登载的产品名称为准），不需取得《医疗器械经营企业许可证》。 2．本名录中产品名称和所属类代码依据国家食品药品监督管理局2002版《医疗器械分类目录》确定。
关于认可总后勤部卫生部药品仪器检验所微波治疗设备等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]440号 | FGWJ-2011-10319 | 2011-10-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 总后勤部卫生部药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年9月3日至4日,国家食品药品监督管理局组织专家组对总后勤部卫生部药品仪器检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所微波治疗设备等22个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年十月十一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 微波治疗设备 部分参数 医用电气设备 第二部分：微波治疗设备安全专用要求GB 9706.6-2007 不做电磁兼容 2 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 全部参数 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY 0709-2009 3 可编程医用电气系统 全部参数 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：可编程医用电气系统YY/T 0708-2009 4 神经肌肉刺激器 部分参数 1.医用电气设备 第2部分 神经和肌肉刺激器安全专用要求YY0607-2007 2.神经和肌肉刺激器输出特性的测量YY/T 0696-2008 不做电磁兼容 5 红外治疗设备 部分参数 红外治疗设备安全专用要求YY 0323-2008 不做电磁兼容 6 高电位治疗设备 部分参数 高电位治疗设备YY 0649-2008 不做电磁兼容 7 动态（可移动）心电图机 部分参数 YZB/USA 0088-2006 动态心电分析系统 不做电磁兼容 8 多参数患者监护设备 部分参数 1.医用电气设备第2-27部分：心电监护设备安全专用要求GB9706.25-2005 2.心电监护仪YY1079-2008 3.医用电气设备第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求YY0668-2008 4.医用电气设备第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求YY0667-2008 5.无创自动测量血压计YY0670-2008 不做电磁兼容 9 无创自动测量血压计 部分参数 无创自动测量血压计YY0670-2008 不做电磁兼容 10 脉搏血氧仪 部分参数 多参数监护仪中脉搏血氧仪模块Q/HDTMU003-2010 不做电磁兼容 11 体外诊断试剂 全部参数 1.卫药政发（1997）第115号文附发质量标准 2.临床化学体外诊断试剂盒通用要求WS/T124-1999 3.卫药发（1992）第1号文附发质量标准 4.卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 5.黄体生成素（LH）检测试纸(胶体金免疫层析法)GB/T18990-2008 6.中国生物制品规程（2000年版）2002年增补本 7.中国生物制品规程（2000年版） 8.便潜血（FOB）检测试条YZB/甘0013-2006 9.弓型虫抗体金标检测卡YZB/甘0012-2006 10.沙眼衣原体金标检测试剂盒YZB/甘0010-2006 11.结核抗体金标检测卡YZB/甘0010-2006 12.临床化学体外诊断试剂盒GB/T26124-2011 12 乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置 部分参数 1.医用电气设备第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求GB9706.24－2005 2.医用成像部门的评价及例行试验第3-2部分：乳腺摄影X射线设备成像性能验收试验GB/T19042.2-2005 3.医用成像部门的评价及例行试验第2－10部分：稳定性试验乳腺X射线摄影设备GB/T17006.9-2003 不做电磁兼容 13 体外诊断（IVD）医用设备 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求YY0648-2008 不做电磁兼容 14 医用电气设备环境要求 全部参数 医用电器环境要求及试验方法GB/T 14710-2009 15 麻醉系统 全部参数 1.吸入式麻醉系统第2部分：麻醉气体净化系统传递和收集系统YY0635.2-2009 2.吸入式麻醉系统第3部分：麻醉气体输送装置YY0635.3-2009 3.吸入式麻醉系统第4部分：麻醉呼吸机YY0635.4-2009 16 γ射线立体定向放射治疗系统 全部参数 1.医用电气设备 第2部分：γ射束治疗设备安全专用要求GB9706.17-2009 2.伽玛射线立体定向回转聚焦放疗机YZB/国XET001-2008 17 准分子激光角膜屈光治疗机 部分参数 1.准分子激光角膜屈光治疗机YY 0599-2007 2.医用电气设备 第2部分 诊断和治疗激光设备安全专用要求GB 9706.20-2000 3.激光产品的安全 第1部分 设备分类、要求和用户指南GB7247.1-2001 不做电磁兼容 18 超短波治疗机 全部参数 1.超短波治疗设备技术条件YY91086-1999 2.超短波治疗设备的专用安全要求YY91087-1999 19 B型超声诊断设备 部分参数 1.B型超声诊断设备GB 10152-2009 2.医用电气设备 第2-37部分：医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-2008/IEC 60601-2-37：2001 不做电磁兼容 20 超声影像系统 部分参数 1.B型超声诊断设备GB10152-2009 2.医用超声多普勒诊断设备超声源FB-07-001 3.医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-2008/IEC60601-2-37：2001 不做电磁兼容 21 高频手术设备 全部参数 医用电气设备 第2部分：高频手术设备安全专用要求GB9706.4-2009 22 酶标分析仪 全部参数 酶标仪YZB/鲁0132-2007 | 总后勤部卫生部药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年9月3日至4日,国家食品药品监督管理局组织专家组对总后勤部卫生部药品仪器检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所微波治疗设备等22个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年十月十一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 微波治疗设备 部分参数 医用电气设备 第二部分：微波治疗设备安全专用要求GB 9706.6-2007 不做电磁兼容 2 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 全部参数 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY 0709-2009 3 可编程医用电气系统 全部参数 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：可编程医用电气系统YY/T 0708-2009 4 神经肌肉刺激器 部分参数 1.医用电气设备 第2部分 神经和肌肉刺激器安全专用要求YY0607-2007 2.神经和肌肉刺激器输出特性的测量YY/T 0696-2008 不做电磁兼容 5 红外治疗设备 部分参数 红外治疗设备安全专用要求YY 0323-2008 不做电磁兼容 6 高电位治疗设备 部分参数 高电位治疗设备YY 0649-2008 不做电磁兼容 7 动态（可移动）心电图机 部分参数 YZB/USA 0088-2006 动态心电分析系统 不做电磁兼容 8 多参数患者监护设备 部分参数 1.医用电气设备第2-27部分：心电监护设备安全专用要求GB9706.25-2005 2.心电监护仪YY1079-2008 3.医用电气设备第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求YY0668-2008 4.医用电气设备第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求YY0667-2008 5.无创自动测量血压计YY0670-2008 不做电磁兼容 9 无创自动测量血压计 部分参数 无创自动测量血压计YY0670-2008 不做电磁兼容 10 脉搏血氧仪 部分参数 多参数监护仪中脉搏血氧仪模块Q/HDTMU003-2010 不做电磁兼容 11 体外诊断试剂 全部参数 1.卫药政发（1997）第115号文附发质量标准 2.临床化学体外诊断试剂盒通用要求WS/T124-1999 3.卫药发（1992）第1号文附发质量标准 4.卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 5.黄体生成素（LH）检测试纸(胶体金免疫层析法)GB/T18990-2008 6.中国生物制品规程（2000年版）2002年增补本 7.中国生物制品规程（2000年版） 8.便潜血（FOB）检测试条YZB/甘0013-2006 9.弓型虫抗体金标检测卡YZB/甘0012-2006 10.沙眼衣原体金标检测试剂盒YZB/甘0010-2006 11.结核抗体金标检测卡YZB/甘0010-2006 12.临床化学体外诊断试剂盒GB/T26124-2011 12 乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置 部分参数 1.医用电气设备第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求GB9706.24－2005 2.医用成像部门的评价及例行试验第3-2部分：乳腺摄影X射线设备成像性能验收试验GB/T19042.2-2005 3.医用成像部门的评价及例行试验第2－10部分：稳定性试验乳腺X射线摄影设备GB/T17006.9-2003 不做电磁兼容 13 体外诊断（IVD）医用设备 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求YY0648-2008 不做电磁兼容 14 医用电气设备环境要求 全部参数 医用电器环境要求及试验方法GB/T 14710-2009 15 麻醉系统 全部参数 1.吸入式麻醉系统第2部分：麻醉气体净化系统传递和收集系统YY0635.2-2009 2.吸入式麻醉系统第3部分：麻醉气体输送装置YY0635.3-2009 3.吸入式麻醉系统第4部分：麻醉呼吸机YY0635.4-2009 16 γ射线立体定向放射治疗系统 全部参数 1.医用电气设备 第2部分：γ射束治疗设备安全专用要求GB9706.17-2009 2.伽玛射线立体定向回转聚焦放疗机YZB/国XET001-2008 17 准分子激光角膜屈光治疗机 部分参数 1.准分子激光角膜屈光治疗机YY 0599-2007 2.医用电气设备 第2部分 诊断和治疗激光设备安全专用要求GB 9706.20-2000 3.激光产品的安全 第1部分 设备分类、要求和用户指南GB7247.1-2001 不做电磁兼容 18 超短波治疗机 全部参数 1.超短波治疗设备技术条件YY91086-1999 2.超短波治疗设备的专用安全要求YY91087-1999 19 B型超声诊断设备 部分参数 1.B型超声诊断设备GB 10152-2009 2.医用电气设备 第2-37部分：医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-2008/IEC 60601-2-37：2001 不做电磁兼容 20 超声影像系统 部分参数 1.B型超声诊断设备GB10152-2009 2.医用超声多普勒诊断设备超声源FB-07-001 3.医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-2008/IEC60601-2-37：2001 不做电磁兼容 21 高频手术设备 全部参数 医用电气设备 第2部分：高频手术设备安全专用要求GB9706.4-2009 22 酶标分析仪 全部参数 酶标仪YZB/鲁0132-2007
关于认可国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心心脏除颤器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]429号 | FGWJ-2011-10313 | 2011-09-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年6月11日至12日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心心脏除颤器等38个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年九月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 心脏除颤器 全项目 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求GB 9706.8-2009/IEC60601-2-4:2002 2 光固化机 全项目 牙科-光固化机 第2部分：发光二极管（LED）灯YY 0055.2-2009 3 超声多普勒胎儿监护仪 部分项目 超声多普勒胎儿监护仪YY 0449-2009 不测超声工作频率、胎心率测量和显示范围、胎心率测量误差和报警功能。 4 医用硬性内窥镜 全项目 医用内窥镜 硬性内窥镜 第4部分：基本要求YY 0068.4-2009 5 医用软件 1 全项目 软件工程 产品评价 第5部分 评价者用的过程GB/T 18905.5-2002/ISO/IEC14598-5:1998 2 全项目 软件工程_软件产品质量要求与评价（SQuaRE） SQuaRE指南GB/T 25000.1-2010/ISO/IEC25000:2005 3 全项目 软件工程软件产品质量要求与评价（SQuaRE） 商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则GB/T 25000.51-2010/ISO/IEC25051:2006 4 全项目 医疗器械软件 软件生存周期过程YY/T 0664-2008/IEC62034:2006 6 呼吸气体监护仪 部分项目 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求YY 0601-2009/ISO21647:2004 不测X射线辐射和AP/APG。 7 超声理疗设备 部分项目 超声理疗设备YY 1090-2009 不测声工作频率、波束不均匀性系统和波束类型。 8 超声多普勒胎儿心率仪 部分项目 超声多普勒胎儿心率仪YY 0448-2009 不测声工作频率和综合灵敏度。 9 超声洁牙设备 全项目 超声洁牙设备YY 0460-2009 10 特定电磁波治疗器 全项目 特定电磁波治疗器YY/T 0061-2007 11 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 全项目 直管形石英紫外线低压汞消毒灯YY/T 0160-94 12 医疗器械标签、标记和提供信息的符号 全项目 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求YY/T 0466.1-2009/ISO15233-1:2007 13 干热灭菌器 全项目 测量、控制和试验室用电气设备的安全 使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求YY 0602-2007/IEC61010-2-043:1997 14 医学影像照片观察装置 全项目 医学影像照片观察装置通用技术条件YY/T 0610-2007 15 可编程医用电气系统 全项目 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：可编程医用电气系统YY/T 0708-2009/IEC60601-1-4:2000 16 报警系统 全项目 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南YY 0709-2009/IEC60601-1-8:2003 17 清洗消毒器 1 全项目 清洗消毒器 第1部分：通用要求、术语定义和试验YY/T 0734.1-2009 2 全项目 清洗消毒器 第2部分：对外科和麻醉器械等进行湿热消毒的清洗消毒器 要求和试验YY/T 0734.2-2009 3 全项目 清洗消毒器 第3部分：对人体废弃物容器进行湿热消毒的清洗消毒器 要求和试验YY/T 0734.3-2009 18 热湿交换器 部分项目 麻醉和呼吸设备 湿化人体呼吸气体的热湿交换器(HME) 第1部分：用于最小潮气量为250mL的HMEYY/T 0735.1-2009/ISO9360-1:2000 不测无菌包装，水分损失。 19 电动骨组织手术设备 全项目 电动骨组织手术设备YY/T 0752-2009 20 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 全项目 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第2部分：非过滤方面YY/T 0753.2-2009/ISO23328-2:2002 21 麻醉剂专用灌充系统 全项目 麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统YY 0755-2009/ISO5360:2006 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年6月11日至12日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心心脏除颤器等38个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年九月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 心脏除颤器 全项目 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求GB 9706.8-2009/IEC60601-2-4:2002 2 光固化机 全项目 牙科-光固化机 第2部分：发光二极管（LED）灯YY 0055.2-2009 3 超声多普勒胎儿监护仪 部分项目 超声多普勒胎儿监护仪YY 0449-2009 不测超声工作频率、胎心率测量和显示范围、胎心率测量误差和报警功能。 4 医用硬性内窥镜 全项目 医用内窥镜 硬性内窥镜 第4部分：基本要求YY 0068.4-2009 5 医用软件 1 全项目 软件工程 产品评价 第5部分 评价者用的过程GB/T 18905.5-2002/ISO/IEC14598-5:1998 2 全项目 软件工程_软件产品质量要求与评价（SQuaRE） SQuaRE指南GB/T 25000.1-2010/ISO/IEC25000:2005 3 全项目 软件工程软件产品质量要求与评价（SQuaRE） 商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则GB/T 25000.51-2010/ISO/IEC25051:2006 4 全项目 医疗器械软件 软件生存周期过程YY/T 0664-2008/IEC62034:2006 6 呼吸气体监护仪 部分项目 医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求YY 0601-2009/ISO21647:2004 不测X射线辐射和AP/APG。 7 超声理疗设备 部分项目 超声理疗设备YY 1090-2009 不测声工作频率、波束不均匀性系统和波束类型。 8 超声多普勒胎儿心率仪 部分项目 超声多普勒胎儿心率仪YY 0448-2009 不测声工作频率和综合灵敏度。 9 超声洁牙设备 全项目 超声洁牙设备YY 0460-2009 10 特定电磁波治疗器 全项目 特定电磁波治疗器YY/T 0061-2007 11 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 全项目 直管形石英紫外线低压汞消毒灯YY/T 0160-94 12 医疗器械标签、标记和提供信息的符号 全项目 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求YY/T 0466.1-2009/ISO15233-1:2007 13 干热灭菌器 全项目 测量、控制和试验室用电气设备的安全 使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求YY 0602-2007/IEC61010-2-043:1997 14 医学影像照片观察装置 全项目 医学影像照片观察装置通用技术条件YY/T 0610-2007 15 可编程医用电气系统 全项目 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：可编程医用电气系统YY/T 0708-2009/IEC60601-1-4:2000 16 报警系统 全项目 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南YY 0709-2009/IEC60601-1-8:2003 17 清洗消毒器 1 全项目 清洗消毒器 第1部分：通用要求、术语定义和试验YY/T 0734.1-2009 2 全项目 清洗消毒器 第2部分：对外科和麻醉器械等进行湿热消毒的清洗消毒器 要求和试验YY/T 0734.2-2009 3 全项目 清洗消毒器 第3部分：对人体废弃物容器进行湿热消毒的清洗消毒器 要求和试验YY/T 0734.3-2009 18 热湿交换器 部分项目 麻醉和呼吸设备 湿化人体呼吸气体的热湿交换器(HME) 第1部分：用于最小潮气量为250mL的HMEYY/T 0735.1-2009/ISO9360-1:2000 不测无菌包装，水分损失。 19 电动骨组织手术设备 全项目 电动骨组织手术设备YY/T 0752-2009 20 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 全项目 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第2部分：非过滤方面YY/T 0753.2-2009/ISO23328-2:2002 21 麻醉剂专用灌充系统 全项目 麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统YY 0755-2009/ISO5360:2006
关于印发医疗器械不良事件监测工作指南（试行）的通知【废止】 | 国食药监械[2011]425号 | FGWJ-2011-10308 | 2011-09-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械不良事件监测工作，依据《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》及有关规定，国家食品药品监督管理局组织制定了《医疗器械不良事件监测工作指南（试行）》，现予印发，请参照执行。 附件：医疗器械不良事件监测工作指南（试行） 国家食品药品监督管理局 二○一一年九月十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），新疆生产建设兵团食品药品监督管理局： 为加强医疗器械不良事件监测工作，依据《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》及有关规定，国家食品药品监督管理局组织制定了《医疗器械不良事件监测工作指南（试行）》，现予印发，请参照执行。 附件：医疗器械不良事件监测工作指南（试行） 国家食品药品监督管理局 二○一一年九月十六日
关于认可国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心医用电气设备等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]324号 | FGWJ-2011-10639 | 2011-07-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年3月25日至26日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等678个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年七月二十一日 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年3月25日至26日,国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等678个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年七月二十一日
关于认可黑龙江省纤维检验局医用脱脂棉等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]319号 | FGWJ-2011-10267 | 2011-07-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年3月30日至31日，国家食品药品监督管理局组织专家组对黑龙江省纤维检验局的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可黑龙江省纤维检验局医用脱脂棉等24个医疗器械（见附件）检测资格。有效期5年。附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年七月二十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 2 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 3 医用一次性防护服 部分参数 医用一次性防护服技术要求GB 19082-2009 不测皮肤刺激性、合成血渗透、静电衰减性能 4 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩技术要求GB 19083-2003 不测皮肤刺激性、合成血渗透、阻燃性能 5 医用胶带 部分参数 医用胶带 通用要求YY/T 0148-2006 不测生物相容性、特殊要求等 6 医用外科口罩 部分参数 医用外科口罩技术要求YY 0469-2004 不测皮肤刺激性、合成血渗透、气体交换、细菌过滤效率、阻燃性能 7 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GB 19084-2003 8 自粘性无菌敷料贴 全部参数 自粘性无菌敷料贴YZB/黑0017-2004 9 一次性使用无菌手术包 部分参数 一次性使用无菌手术包YZB/黑0049-2007 不测皮肤刺激性、合成血渗透 10 医用脱脂纱布绷带 全部参数 医用脱脂纱布绷带YZB/黑哈0013-2009 11 脱脂纱布块 全部参数 脱脂纱布块YZB/黑0023-2003 12 一次性使用手术卫生用品 全部参数 一次性使用手术卫生用品YZB/黑008-2002 13 一次性使用无菌手术帽 全部参数 一次性使用无菌手术帽Q/HTG 003-2009 14 医用棉球 全部参数 医用棉球YZB/豫新0040-2006 15 医用脱脂棉签 全部参数 医用脱脂棉签YZB/黑哈0018-2009 16 医用脱脂折叠棉 全部参数 医用脱脂折叠棉Q/HTW 002-2009 17 医用橡皮膏 部分参数 医用橡皮膏YZB/黑哈0014-2009 不测生物相容性、特殊要求等 18 医用输液胶贴 部分参数 医用输液胶贴YZB/黑哈0016-2009 不测安全性、生物相容性、特殊要求 19 妇女卫生栓 全部参数 妇女卫生栓YZB/黑0005-2003 20 一次性使用无菌手术衣 全部参数 一次性使用无菌手术衣YZ黑0037-2007 21 一次性使用无菌手术垫单 全部参数 一次性使用无菌手术垫单Q/HTG 006-2009 22 一次性使用换药包 全部参数 一次性使用换药包YZB/黑0012-2006 23 脑用脱脂棉片 部分参数 脑用脱脂棉片YZB/黑0011-2007 不测脱毛率、安全性 24 一次性使用导尿包 部分参数 一次性使用导尿包YZB/黑0019-2007 不测导尿管性能 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年3月30日至31日，国家食品药品监督管理局组织专家组对黑龙江省纤维检验局的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可黑龙江省纤维检验局医用脱脂棉等24个医疗器械（见附件）检测资格。有效期5年。附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年七月二十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 2 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 3 医用一次性防护服 部分参数 医用一次性防护服技术要求GB 19082-2009 不测皮肤刺激性、合成血渗透、静电衰减性能 4 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩技术要求GB 19083-2003 不测皮肤刺激性、合成血渗透、阻燃性能 5 医用胶带 部分参数 医用胶带 通用要求YY/T 0148-2006 不测生物相容性、特殊要求等 6 医用外科口罩 部分参数 医用外科口罩技术要求YY 0469-2004 不测皮肤刺激性、合成血渗透、气体交换、细菌过滤效率、阻燃性能 7 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GB 19084-2003 8 自粘性无菌敷料贴 全部参数 自粘性无菌敷料贴YZB/黑0017-2004 9 一次性使用无菌手术包 部分参数 一次性使用无菌手术包YZB/黑0049-2007 不测皮肤刺激性、合成血渗透 10 医用脱脂纱布绷带 全部参数 医用脱脂纱布绷带YZB/黑哈0013-2009 11 脱脂纱布块 全部参数 脱脂纱布块YZB/黑0023-2003 12 一次性使用手术卫生用品 全部参数 一次性使用手术卫生用品YZB/黑008-2002 13 一次性使用无菌手术帽 全部参数 一次性使用无菌手术帽Q/HTG 003-2009 14 医用棉球 全部参数 医用棉球YZB/豫新0040-2006 15 医用脱脂棉签 全部参数 医用脱脂棉签YZB/黑哈0018-2009 16 医用脱脂折叠棉 全部参数 医用脱脂折叠棉Q/HTW 002-2009 17 医用橡皮膏 部分参数 医用橡皮膏YZB/黑哈0014-2009 不测生物相容性、特殊要求等 18 医用输液胶贴 部分参数 医用输液胶贴YZB/黑哈0016-2009 不测安全性、生物相容性、特殊要求 19 妇女卫生栓 全部参数 妇女卫生栓YZB/黑0005-2003 20 一次性使用无菌手术衣 全部参数 一次性使用无菌手术衣YZ黑0037-2007 21 一次性使用无菌手术垫单 全部参数 一次性使用无菌手术垫单Q/HTG 006-2009 22 一次性使用换药包 全部参数 一次性使用换药包YZB/黑0012-2006 23 脑用脱脂棉片 部分参数 脑用脱脂棉片YZB/黑0011-2007 不测脱毛率、安全性 24 一次性使用导尿包 部分参数 一次性使用导尿包YZB/黑0019-2007 不测导尿管性能
关于认可国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心牙科设备给排管路等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]292号 | FGWJ-2011-10203 | 2011-06-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年4月8日至4月10日，国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心牙科设备给排管路等116项检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年六月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 牙科设备给排管路 全部项目 牙科设备 给排管路的连接 YY/T 0725-2009/ISO 11144：1995 2 自动循环无创血压监护设备 全部项目 医用电气设备 第二部分:自动循环无创血压监护设备的安全和性能专用要求 YY0667-2008/IEC 60601-2-30：1999 3 多参数患者监护设备 全部项目 医用电气设备 第2-49部分:多参数患者监护设备安全专用要求 YY0668-2008/IEC 60601-2-49：2001 4 超声彩色血流成像系统 全部项目 超声彩色血流成像系统 YY 0767-2009 5 液氮冷冻外科治疗设备 全部项目 液氮冷冻外科治疗设备 YY 0677-2008 6 医用冷冻外科治疗设备 全部项目 医用冷冻外科治疗设备性能和安全 YY 0678-2008 7 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 全部项目 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY0709-2009/IEC 60601-1-8:2003 8 可编程医用电气系统 全部项目 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：可编程医用电气系统 YY/T0708-2009/IEC 60601-1-4:2000 9 手持式多普勒胎儿心率检测仪 全部项目 超声 手持式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法 YY/T0749-2009/IEC 61266:1994 10 超声理疗设备 全部项目 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法 YY/T0750-2009/IEC 61689:2007 11 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 全部项目 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第一部分：通用要求 YY/T0466.1-2009/ISO 15223-1:2007 12 人工心肺机 1 全部项目 人工心肺机 滚压式血泵 GB 12260-2005 2 全部项目 人工心肺机 热交换水箱 GB 12263-2005 13 齿科银汞调和器 全部项目 齿科银汞调和器 YY/T 0273-2009 14 电动骨组织手术设备 全部项目 电动骨组织手术设备 YY/T 0752-2009 15 医用氧气浓缩器 全部项目 医用氧气浓缩器 安全要求 YY 0732-2009/ISO 8359：1996 16 吸入式麻醉系统 1 全部项目 吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统 YY 0635.2-2009/ISO 8835-3：1997 2 全部项目 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置 YY 0635.3-2009/ISO 8835-4：2004 3 全部项目 吸入式麻醉系统 第4部分：麻醉呼吸机 YY 0635.4-2009/ISO 8835-5：2004 17 睡眠呼吸暂停治疗 全部项目 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 YY 0671.1-2009 18 放射治疗记录与验证系统 全部项目 医用电气设备 放射治疗记录与验证系统的安全 YY 0721-2009 19 双能X射线骨密度仪 全部项目 双能X射线骨密度仪专用技术条件 YY/T 0724-2009 20 医用X射线摄影床 全部项目 医用X射线摄影床专用技术条件 YY/T 0737-2009 21 医用X射线导管床 全部项目 医用X射线导管床专用技术条件 YY/T 0738-2009 22 医用X射线立式摄影架 全部项目 医用X射线立式摄影架专用技术条件 YY/T 0739-2009 23 医用血管造影X射线机 全部项目 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 24 数字化医用X射线摄影系统 全部项目 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件 YY/T 0741-2009 25 胃肠X射线机 全部项目 胃肠X射线机专用技术条件 YY/T 0742-2009 26 X射线胃肠诊断床 全部项目 X射线胃肠诊断床专用技术条件 YY/T 0743-2009 27 移动式C形臂X射线机 全部项目 移动式C形臂X射线机专用技术条件 YY/T 0744-2009 28 遥控透视X射线机 全部项目 遥控透视X射线机专用技术条件 YY/T 0745-2009 29 车载X射线机 全部项目 车载X射线机专用技术条件 YY/T 0746-2009 30 口腔灯 全部项目 牙科学 口腔灯 YY/T 1120-2009 31 治疗用激光光纤 全部项目 治疗用激光光纤通用要求 YY/T 0758-2009 32 大型蒸汽灭菌器 全部项目 大型蒸汽灭菌器 手动控制型 YY 0731-2009 33 医用诊断X射线体层摄影装置 全部项目 医用诊断X射线体层摄影装置技术条件 YY/T 0202-2009 34 医用χ射线管 全部项目 医用χ射线管通用技术条件 GB/T 13797-2009 35 电工电子产品着火危险试验 全部项目 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2008/ IEC 60695-11-10:2003 36 光固化机 全部项目 牙科 光固化机 第2部分：发光二极管（LED）灯YY 0055.2-2009 37 医用电气设备（环境试验） 全部项目 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 38 医用电气设备（安全试验） 部分项目 医用电气设备 IEC 60601-1:2005 不测富氧空气下的正常状态、富氧空气下的单一故障、AP、APG设备、混合易燃气下用的设备 39 钴-60远距离治疗机 全部项目 钴-60远距离治疗机 YY 0096-2009 全部项目 医用电气设备 第2部分：γ射束治疗设备安全专用要求 GB 9706.17-2009 40 超声多普勒诊断/监护仪 全部项目 超声多普勒胎儿监护仪 YY 0449-2009 全部项目 超声多普勒胎儿心率仪 YY0448-2009 41 超声诊断设备 全部项目 B型超声诊断设备 GB 10152-2009 42 超声治疗设备 全部项目 超声理疗设备 YY 1090-2009/IEC 61689:1996,MOD 全部项目 超声洁牙设备 YY0460-2009/MOD IEC61205:1993 43 牙科治疗设备 全部项目 牙科手机 第1部分：高速气涡轮手机 YY 1045.1-2009/ISO 7785-1：1997，IDT 44 光固化机 全部项目 牙科-光固化机 第1部分：石英钨卤素灯 YY0055.1-2009/ISO 10650-1：2004，IDT 45 灭菌器 全部项目 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制器 GB 8599-2008 46 消毒柜 全部项目 医用臭氧消毒柜 YY 0215-2008 47 微型医用诊断X射线机 全部项目 微型医用诊断X射线机专用技术条件 YY/T 0347-2009 48 B型超声诊断设备 全部项目 医用超声设备档次系列 第一部分：B型超声诊断设备 YY/T0162.1-2009 49 手动轮椅车 全部项目 手动轮椅车 GB/T 13800-2009 50 软件 全部项目 软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE)SQuaRE指南 GB/T 25000.1-2010 51 助听器 全部项目 电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量 GB/T 25102.100-2010/IEC 60118-0:1983,MOD 电声学 助听器 第1部分：具有感应拾音线圈输入的助听器 GB/T 25102.1-2010/IEC 60118-1:1999,IDT 电声学 助听器 第2部分：具有自动增益控制电路的助听器 GB/T 25102.2-2010/IEC 60118-2:1983,MOD 电声学 助听器通用规范GB/T14199-2010 52 吸引器 全部项目 医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备 YY 0636.2-2008 53 牙科吸潮纸尖 全部项目 牙科吸潮纸尖 YY 0711-2009 54 外科植入物 部分项目 外科植入物 金属髓内钉系统 第1部分：髓内钉 YY/T 0727.1-2009 不测不锈钢：（碳、磷、硫、氮）含量不测钛：氮、碳、氧、氢不测ICP测定微量元素方法 部分项目 外科植入物 金属髓内钉系统 第2部分：锁定部件 YY/T 0727.2-2009 部分项目 外科植入物 金属髓内钉系统 第3部分：连接器械及髓腔扩大器直径的测量 YY/T 0727.3-2009 55 一次性使用产包 全部项目 一次性使用产包 自然分娩用 YY/T 0720-2009 56 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 全部项目 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 GB 24786-2009 57 牙科基台 全部项目 牙科基台 YZB/ISRAEL 003-2009 58 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 全部项目 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 YY 0053-2008/ISO 8637：2004，MOD 59 一次性使用高压造影注射器及附件 部分项目 一次性使用高压造影注射器及附件 YY0614-2007 YZB/国KK001-2008 不测密合性 60 前列腺针 全部项目 前列腺针 YZB/USA 04-2009 61 桩核材料 全部项目 桩核材料 YZB/US-PT03-2009 62 根管治疗头 全部项目 根管治疗头 YZB/SUISSE 0001-2010 63 呼吸管路细菌过滤器 全部项目 呼吸管路细菌过滤器 YZB/台-007-2009 64 封堵器/房间隔缺损封堵器 全部项目 房间隔缺损封堵器 YZB/国 0276-2009 室间隔缺损封堵器 YZB/国 0396-2007 65 齿科水门汀 全部项目 牙科水基水门汀 第2部分：光固化水门汀 YY 0271.2-2009 66 齿科铸造包埋材料 全部项目 牙科硅酸乙酯结合剂铸造包埋材料 YY 0712-2009 全部项目 牙科石膏结合剂铸造包埋材料 YY 0713-2009 67 短期使用义齿弹衬材料 全部项目 牙科学 活动义齿软衬材料 第1部分：短期使用材料 YY 0714.1-2009 68 长期使用义齿软衬材料 全部项目 牙科学 活动义齿软衬材料 第2 部分：长期使用材料 YY 0714.2-2009 69 齿科永久性充填材料 全部项目 牙科学 银汞合金胶囊 YY 0715-2009 70 金属陶瓷类义齿材料 全部项目 牙科陶瓷 YY 0716-2009 71 齿科永久性充填材料 全部项目 牙科根管封闭材料 YY 0717-2009 72 牙科冠桥树脂 全部项目 牙科学 聚合物基冠桥材料 YY 0710-2009 73 医用橡胶手套 全部项目 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 GB 24787-2009 74 牙科正畸橡皮圈 全部项目 牙科学 正畸产品 正畸弹性体附件 YY 0624-2008 75 医用氧 部分项目 医用及航空呼吸用氧 GB 8982-2009 中华人民共和国药典 2010版 不测二氧化碳含量、一氧化碳含量、总烃含量 76 一次性使用麻醉穿刺包 全部项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2009 全部项目 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2009 全部项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2009 77 一次性使用血液灌流器 全部项目 一次性使用血液灌流 YY 0464-2009 78 一次性使用空心纤维血浆分离器 全部项目 一次性使用空心纤维血浆分离器 YY 0465-2009 79 齿科水门汀 全部项目 牙科水基水门汀 第1部分：粉/液酸基水门汀 YY 0271.1-2009 全部项目 牙科学 氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀YY 0272-2009 80 高分子义齿材料 全部项目 牙科学 修复用人工牙 YY 0300-2009 81 注射针 全部项目 注射针 YY/T 0282-2009 82 口罩 全部项目 医用防护口罩技术条件 GB19083-2010 83 医药工业洁净室（区） 全部项目 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-2010 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T16293-2010 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T16294-2010 84 避孕套 全部项目 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB 7544-2009/ISO 4074: 2002 85 金属陶瓷类义齿材料 全部项目 齿科陶瓷材料 ISO 6872:2008 86 一次性使用输注泵 全部项目 一次性使用输注泵 YY 0451-2010 87 缝合针和可吸收缝合线 全部项目 可吸收性外科缝线 YY 1116-2010 88 牙膏 部分项目 牙科学-牙膏-要求、测试方法和标记 ISO 11609:2010 89 骨接合植入物 部分项目 骨接合用非有源外科金属植入物 YY 0341-2009 90 全自动发光免疫分析仪 全部项目 全自动发光免疫分析仪 YY /T 1155 —2009 91 体外诊断用蛋白质微阵列芯片 全部项目 体外诊断用蛋白质微阵列芯片 YY /T 1151 —2009 92 体外诊断用DNA微阵列芯片 全部项目 体外诊断用DNA微阵列芯片 YY /T 1153—2009 93 生物芯片用醛基基片 全部项目 生物芯片用醛基基片 YY /T 1152—2009 94 激光共聚焦扫描仪 全部项目 激光共聚焦扫描仪YY /T 1154—2009 95 癌胚抗原（CEA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） 全部项目 癌胚抗原（CEA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1160-2009 96 肿瘤相关抗原 CA125 定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） 全部项目 肿瘤相关抗原 CA125 定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1161—2009 97 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） 全部项目 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1162—2009 98 总前列腺特异性抗原（t-PSA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） 全部项目 总前列腺特异性抗原（t-PSA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1163—2009 99 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法） 全部项目 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法）YY/T 1164—2009 100 凝血酶时间检测试剂(盒) 全部项目 凝血酶时间检测试剂(盒) YY/T 1156—2009 101 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) 全部项目 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) YY/T 1157—2009 102 凝血酶原时间检测试剂(盒) 全部项目 凝血酶原时间检测试剂(盒) YY/T 1158—2009 103 纤维蛋白原检测试剂(盒) 全部项目 纤维蛋白原检测试剂(盒) YY/T 1159—2009 104 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求 全部项目 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求 YY/T 1150—2009 105 沙保弱琼脂培养基 全部项目 沙保弱琼脂培养基 YY/T 1165—2009 106 淋球菌琼脂基础培养基 全部项目 淋球菌琼脂基础培养基 YY/T 1166—2009 107 厌氧血琼脂基础培养基 全部项目 厌氧血琼脂基础培养基 YY/T 1167—2009 108 巧克力琼脂基础培养基 全部项目 巧克力琼脂基础培养基 YY/T 1168—2009 109 麦康凯琼脂培养基 全部项目 麦康凯琼脂培养基 YY/T 1169—2009 110 碱性蛋白胨水培养基 全部项目 碱性蛋白胨水培养基 YY/T 1170—2009 111 医疗器械 （生物学评价） 1 急性全身毒性试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性经口全身毒性试验 YY/T 0127.14-2009 2 亚急性全身毒性试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15 3 亚慢性全身毒性试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15 6 细胞染色体畸变试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验YY/T 0127.16 25 与血液相互作用试验（血液学） 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择 GB/T 16886.4-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物实验方法 溶血试验 YY/T0127.1-1993 26 与血液相互作用试验（血小板） 27 与血液相互作用试验（血凝） 28 与血液相互作用试验（补体） 29 显性致死试验 口腔材料生物学评价 第2单元：显性致死试验 YY/T 0127.6-1999 30 微核试验 牙科学 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 微核试验 YY/T 0127.12-2008 112 改良罗氏基础培养基 全部项目 改良罗氏基础培养基 YY/T 1171—2009 113 内分泌检验试剂（盒） 全部项目 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 114 化妆品 1 急性皮肤毒性试验 化妆品安全评价程序和方法 GB 7919-87 2 急性经口毒性试验 3 皮肤刺激试验 4 皮肤变态反应试验 5 亚慢性皮肤毒性试验 6 亚慢性经口毒性试验 7 慢性毒性试验 8 鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验（Ames试验） 9 体外哺乳动物细胞的染色体畸变 10 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变率检测试验 11 动物骨髓嗜多染细胞微核试验 115 医疗器械 （生物学评价） 1 急性全身毒性试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性全身毒性试验：静脉途径 YY/T 0127.2-2009 4 Ames试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2009 8 细胞毒性（琼脂扩散法） 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法细胞毒性试验： 琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T 0127.9 9 细胞毒性（滤膜扩散法） 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法细胞毒性试验： 琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T 0127.9 14 口腔粘膜刺激试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0127.13-2009 20 骨植入试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4 24 热原试验 中华人民共和国药典2010年 116 医用电气设备及体外诊断设备（电磁兼容） 全部项目 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备GB/T18268.26-2010 全部项目 电磁兼容性(EMC) 第4-8部分:试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC61000-4-8：2009 全部项目 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性限值和测量方法CISPR11：2009 全部项目 电磁兼容性(EMC) 第4-3部分:辐射的RF电磁场IEC61000-4-3：2010 全部项目 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T18268.1-2010 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2011年4月8日至4月10日，国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心牙科设备给排管路等116项检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年六月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 牙科设备给排管路 全部项目 牙科设备 给排管路的连接 YY/T 0725-2009/ISO 11144：1995 2 自动循环无创血压监护设备 全部项目 医用电气设备 第二部分:自动循环无创血压监护设备的安全和性能专用要求 YY0667-2008/IEC 60601-2-30：1999 3 多参数患者监护设备 全部项目 医用电气设备 第2-49部分:多参数患者监护设备安全专用要求 YY0668-2008/IEC 60601-2-49：2001 4 超声彩色血流成像系统 全部项目 超声彩色血流成像系统 YY 0767-2009 5 液氮冷冻外科治疗设备 全部项目 液氮冷冻外科治疗设备 YY 0677-2008 6 医用冷冻外科治疗设备 全部项目 医用冷冻外科治疗设备性能和安全 YY 0678-2008 7 医用电气设备和医用电气系统中报警系统 全部项目 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求并列标准：通用要求 医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 YY0709-2009/IEC 60601-1-8:2003 8 可编程医用电气系统 全部项目 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准：可编程医用电气系统 YY/T0708-2009/IEC 60601-1-4:2000 9 手持式多普勒胎儿心率检测仪 全部项目 超声 手持式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法 YY/T0749-2009/IEC 61266:1994 10 超声理疗设备 全部项目 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法 YY/T0750-2009/IEC 61689:2007 11 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 全部项目 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第一部分：通用要求 YY/T0466.1-2009/ISO 15223-1:2007 12 人工心肺机 1 全部项目 人工心肺机 滚压式血泵 GB 12260-2005 2 全部项目 人工心肺机 热交换水箱 GB 12263-2005 13 齿科银汞调和器 全部项目 齿科银汞调和器 YY/T 0273-2009 14 电动骨组织手术设备 全部项目 电动骨组织手术设备 YY/T 0752-2009 15 医用氧气浓缩器 全部项目 医用氧气浓缩器 安全要求 YY 0732-2009/ISO 8359：1996 16 吸入式麻醉系统 1 全部项目 吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统 YY 0635.2-2009/ISO 8835-3：1997 2 全部项目 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置 YY 0635.3-2009/ISO 8835-4：2004 3 全部项目 吸入式麻醉系统 第4部分：麻醉呼吸机 YY 0635.4-2009/ISO 8835-5：2004 17 睡眠呼吸暂停治疗 全部项目 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 YY 0671.1-2009 18 放射治疗记录与验证系统 全部项目 医用电气设备 放射治疗记录与验证系统的安全 YY 0721-2009 19 双能X射线骨密度仪 全部项目 双能X射线骨密度仪专用技术条件 YY/T 0724-2009 20 医用X射线摄影床 全部项目 医用X射线摄影床专用技术条件 YY/T 0737-2009 21 医用X射线导管床 全部项目 医用X射线导管床专用技术条件 YY/T 0738-2009 22 医用X射线立式摄影架 全部项目 医用X射线立式摄影架专用技术条件 YY/T 0739-2009 23 医用血管造影X射线机 全部项目 医用血管造影X射线机专用技术条件 YY/T 0740-2009 24 数字化医用X射线摄影系统 全部项目 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件 YY/T 0741-2009 25 胃肠X射线机 全部项目 胃肠X射线机专用技术条件 YY/T 0742-2009 26 X射线胃肠诊断床 全部项目 X射线胃肠诊断床专用技术条件 YY/T 0743-2009 27 移动式C形臂X射线机 全部项目 移动式C形臂X射线机专用技术条件 YY/T 0744-2009 28 遥控透视X射线机 全部项目 遥控透视X射线机专用技术条件 YY/T 0745-2009 29 车载X射线机 全部项目 车载X射线机专用技术条件 YY/T 0746-2009 30 口腔灯 全部项目 牙科学 口腔灯 YY/T 1120-2009 31 治疗用激光光纤 全部项目 治疗用激光光纤通用要求 YY/T 0758-2009 32 大型蒸汽灭菌器 全部项目 大型蒸汽灭菌器 手动控制型 YY 0731-2009 33 医用诊断X射线体层摄影装置 全部项目 医用诊断X射线体层摄影装置技术条件 YY/T 0202-2009 34 医用χ射线管 全部项目 医用χ射线管通用技术条件 GB/T 13797-2009 35 电工电子产品着火危险试验 全部项目 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2008/ IEC 60695-11-10:2003 36 光固化机 全部项目 牙科 光固化机 第2部分：发光二极管（LED）灯YY 0055.2-2009 37 医用电气设备（环境试验） 全部项目 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 38 医用电气设备（安全试验） 部分项目 医用电气设备 IEC 60601-1:2005 不测富氧空气下的正常状态、富氧空气下的单一故障、AP、APG设备、混合易燃气下用的设备 39 钴-60远距离治疗机 全部项目 钴-60远距离治疗机 YY 0096-2009 全部项目 医用电气设备 第2部分：γ射束治疗设备安全专用要求 GB 9706.17-2009 40 超声多普勒诊断/监护仪 全部项目 超声多普勒胎儿监护仪 YY 0449-2009 全部项目 超声多普勒胎儿心率仪 YY0448-2009 41 超声诊断设备 全部项目 B型超声诊断设备 GB 10152-2009 42 超声治疗设备 全部项目 超声理疗设备 YY 1090-2009/IEC 61689:1996,MOD 全部项目 超声洁牙设备 YY0460-2009/MOD IEC61205:1993 43 牙科治疗设备 全部项目 牙科手机 第1部分：高速气涡轮手机 YY 1045.1-2009/ISO 7785-1：1997，IDT 44 光固化机 全部项目 牙科-光固化机 第1部分：石英钨卤素灯 YY0055.1-2009/ISO 10650-1：2004，IDT 45 灭菌器 全部项目 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制器 GB 8599-2008 46 消毒柜 全部项目 医用臭氧消毒柜 YY 0215-2008 47 微型医用诊断X射线机 全部项目 微型医用诊断X射线机专用技术条件 YY/T 0347-2009 48 B型超声诊断设备 全部项目 医用超声设备档次系列 第一部分：B型超声诊断设备 YY/T0162.1-2009 49 手动轮椅车 全部项目 手动轮椅车 GB/T 13800-2009 50 软件 全部项目 软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE)SQuaRE指南 GB/T 25000.1-2010 51 助听器 全部项目 电声学 助听器 第0部分：电声特性的测量 GB/T 25102.100-2010/IEC 60118-0:1983,MOD 电声学 助听器 第1部分：具有感应拾音线圈输入的助听器 GB/T 25102.1-2010/IEC 60118-1:1999,IDT 电声学 助听器 第2部分：具有自动增益控制电路的助听器 GB/T 25102.2-2010/IEC 60118-2:1983,MOD 电声学 助听器通用规范GB/T14199-2010 52 吸引器 全部项目 医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备 YY 0636.2-2008 53 牙科吸潮纸尖 全部项目 牙科吸潮纸尖 YY 0711-2009 54 外科植入物 部分项目 外科植入物 金属髓内钉系统 第1部分：髓内钉 YY/T 0727.1-2009 不测不锈钢：（碳、磷、硫、氮）含量不测钛：氮、碳、氧、氢不测ICP测定微量元素方法 部分项目 外科植入物 金属髓内钉系统 第2部分：锁定部件 YY/T 0727.2-2009 部分项目 外科植入物 金属髓内钉系统 第3部分：连接器械及髓腔扩大器直径的测量 YY/T 0727.3-2009 55 一次性使用产包 全部项目 一次性使用产包 自然分娩用 YY/T 0720-2009 56 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 全部项目 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 GB 24786-2009 57 牙科基台 全部项目 牙科基台 YZB/ISRAEL 003-2009 58 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 全部项目 心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 YY 0053-2008/ISO 8637：2004，MOD 59 一次性使用高压造影注射器及附件 部分项目 一次性使用高压造影注射器及附件 YY0614-2007 YZB/国KK001-2008 不测密合性 60 前列腺针 全部项目 前列腺针 YZB/USA 04-2009 61 桩核材料 全部项目 桩核材料 YZB/US-PT03-2009 62 根管治疗头 全部项目 根管治疗头 YZB/SUISSE 0001-2010 63 呼吸管路细菌过滤器 全部项目 呼吸管路细菌过滤器 YZB/台-007-2009 64 封堵器/房间隔缺损封堵器 全部项目 房间隔缺损封堵器 YZB/国 0276-2009 室间隔缺损封堵器 YZB/国 0396-2007 65 齿科水门汀 全部项目 牙科水基水门汀 第2部分：光固化水门汀 YY 0271.2-2009 66 齿科铸造包埋材料 全部项目 牙科硅酸乙酯结合剂铸造包埋材料 YY 0712-2009 全部项目 牙科石膏结合剂铸造包埋材料 YY 0713-2009 67 短期使用义齿弹衬材料 全部项目 牙科学 活动义齿软衬材料 第1部分：短期使用材料 YY 0714.1-2009 68 长期使用义齿软衬材料 全部项目 牙科学 活动义齿软衬材料 第2 部分：长期使用材料 YY 0714.2-2009 69 齿科永久性充填材料 全部项目 牙科学 银汞合金胶囊 YY 0715-2009 70 金属陶瓷类义齿材料 全部项目 牙科陶瓷 YY 0716-2009 71 齿科永久性充填材料 全部项目 牙科根管封闭材料 YY 0717-2009 72 牙科冠桥树脂 全部项目 牙科学 聚合物基冠桥材料 YY 0710-2009 73 医用橡胶手套 全部项目 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 GB 24787-2009 74 牙科正畸橡皮圈 全部项目 牙科学 正畸产品 正畸弹性体附件 YY 0624-2008 75 医用氧 部分项目 医用及航空呼吸用氧 GB 8982-2009 中华人民共和国药典 2010版 不测二氧化碳含量、一氧化碳含量、总烃含量 76 一次性使用麻醉穿刺包 全部项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2009 全部项目 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2009 全部项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2009 77 一次性使用血液灌流器 全部项目 一次性使用血液灌流 YY 0464-2009 78 一次性使用空心纤维血浆分离器 全部项目 一次性使用空心纤维血浆分离器 YY 0465-2009 79 齿科水门汀 全部项目 牙科水基水门汀 第1部分：粉/液酸基水门汀 YY 0271.1-2009 全部项目 牙科学 氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀YY 0272-2009 80 高分子义齿材料 全部项目 牙科学 修复用人工牙 YY 0300-2009 81 注射针 全部项目 注射针 YY/T 0282-2009 82 口罩 全部项目 医用防护口罩技术条件 GB19083-2010 83 医药工业洁净室（区） 全部项目 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-2010 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T16293-2010 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T16294-2010 84 避孕套 全部项目 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB 7544-2009/ISO 4074: 2002 85 金属陶瓷类义齿材料 全部项目 齿科陶瓷材料 ISO 6872:2008 86 一次性使用输注泵 全部项目 一次性使用输注泵 YY 0451-2010 87 缝合针和可吸收缝合线 全部项目 可吸收性外科缝线 YY 1116-2010 88 牙膏 部分项目 牙科学-牙膏-要求、测试方法和标记 ISO 11609:2010 89 骨接合植入物 部分项目 骨接合用非有源外科金属植入物 YY 0341-2009 90 全自动发光免疫分析仪 全部项目 全自动发光免疫分析仪 YY /T 1155 —2009 91 体外诊断用蛋白质微阵列芯片 全部项目 体外诊断用蛋白质微阵列芯片 YY /T 1151 —2009 92 体外诊断用DNA微阵列芯片 全部项目 体外诊断用DNA微阵列芯片 YY /T 1153—2009 93 生物芯片用醛基基片 全部项目 生物芯片用醛基基片 YY /T 1152—2009 94 激光共聚焦扫描仪 全部项目 激光共聚焦扫描仪YY /T 1154—2009 95 癌胚抗原（CEA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） 全部项目 癌胚抗原（CEA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1160-2009 96 肿瘤相关抗原 CA125 定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） 全部项目 肿瘤相关抗原 CA125 定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1161—2009 97 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） 全部项目 甲胎蛋白（AFP）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1162—2009 98 总前列腺特异性抗原（t-PSA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法） 全部项目 总前列腺特异性抗原（t-PSA）定量测定试剂（盒）（化学发光免疫分析法）YY/T 1163—2009 99 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法） 全部项目 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法）YY/T 1164—2009 100 凝血酶时间检测试剂(盒) 全部项目 凝血酶时间检测试剂(盒) YY/T 1156—2009 101 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) 全部项目 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) YY/T 1157—2009 102 凝血酶原时间检测试剂(盒) 全部项目 凝血酶原时间检测试剂(盒) YY/T 1158—2009 103 纤维蛋白原检测试剂(盒) 全部项目 纤维蛋白原检测试剂(盒) YY/T 1159—2009 104 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求 全部项目 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求 YY/T 1150—2009 105 沙保弱琼脂培养基 全部项目 沙保弱琼脂培养基 YY/T 1165—2009 106 淋球菌琼脂基础培养基 全部项目 淋球菌琼脂基础培养基 YY/T 1166—2009 107 厌氧血琼脂基础培养基 全部项目 厌氧血琼脂基础培养基 YY/T 1167—2009 108 巧克力琼脂基础培养基 全部项目 巧克力琼脂基础培养基 YY/T 1168—2009 109 麦康凯琼脂培养基 全部项目 麦康凯琼脂培养基 YY/T 1169—2009 110 碱性蛋白胨水培养基 全部项目 碱性蛋白胨水培养基 YY/T 1170—2009 111 医疗器械 （生物学评价） 1 急性全身毒性试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性经口全身毒性试验 YY/T 0127.14-2009 2 亚急性全身毒性试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15 3 亚慢性全身毒性试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径YY/T 0127.15 6 细胞染色体畸变试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验YY/T 0127.16 25 与血液相互作用试验（血液学） 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择 GB/T 16886.4-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物实验方法 溶血试验 YY/T0127.1-1993 26 与血液相互作用试验（血小板） 27 与血液相互作用试验（血凝） 28 与血液相互作用试验（补体） 29 显性致死试验 口腔材料生物学评价 第2单元：显性致死试验 YY/T 0127.6-1999 30 微核试验 牙科学 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 微核试验 YY/T 0127.12-2008 112 改良罗氏基础培养基 全部项目 改良罗氏基础培养基 YY/T 1171—2009 113 内分泌检验试剂（盒） 全部项目 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 114 化妆品 1 急性皮肤毒性试验 化妆品安全评价程序和方法 GB 7919-87 2 急性经口毒性试验 3 皮肤刺激试验 4 皮肤变态反应试验 5 亚慢性皮肤毒性试验 6 亚慢性经口毒性试验 7 慢性毒性试验 8 鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验（Ames试验） 9 体外哺乳动物细胞的染色体畸变 10 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变率检测试验 11 动物骨髓嗜多染细胞微核试验 115 医疗器械 （生物学评价） 1 急性全身毒性试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 急性全身毒性试验：静脉途径 YY/T 0127.2-2009 4 Ames试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2009 8 细胞毒性（琼脂扩散法） 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法细胞毒性试验： 琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T 0127.9 9 细胞毒性（滤膜扩散法） 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法细胞毒性试验： 琼脂扩散法及滤膜扩散法 YY/T 0127.9 14 口腔粘膜刺激试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0127.13-2009 20 骨植入试验 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4 24 热原试验 中华人民共和国药典2010年 116 医用电气设备及体外诊断设备（电磁兼容） 全部项目 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备GB/T18268.26-2010 全部项目 电磁兼容性(EMC) 第4-8部分:试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC61000-4-8：2009 全部项目 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性限值和测量方法CISPR11：2009 全部项目 电磁兼容性(EMC) 第4-3部分:辐射的RF电磁场IEC61000-4-3：2010 全部项目 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求 GB/T18268.1-2010
关于冷热双控消融针等166个产品医疗器械分类界定的通知 | 国食药监械[2011]231号 | FGWJ-2011-10163 | 2011-05-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理局组织有关单位和专家对冷热双控消融针等产品的管理类别进行了界定，现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（16个） （一）冷热双控消融针：分针头、手柄、导管三部分。消融针针头材质为LNCONEL625镍铬合金（适用MRI设备）或AIS1316L不锈钢（适用非MRI设备）。与低温冷冻手术系统配合使用实施冷冻消融术。分类编码：6858。 （二）钛网修复体：用于神经外科领域的颅骨修补。分类编码：6846。 （三）纳米包皮环切器：由复合齿外环双切口、硅橡胶垫环和内环等组成，用于阴茎包皮过长或包茎的环切。分类编码：6809。 （四）玻璃体切除头：切割机配套产品，用于玻切手术，由切割管路和切割刀组成。分类编码：6804。 （五）生物敷料：由猪胶原（皮）制成，用于烧烫伤及创伤、皮肤缺损及所致深层创面（采用手术及非手术医治时）的覆盖治疗。分类编码：6864。 （六）透析机消毒液或透析器消毒液：由过氧乙酸、过氧化氢等组成，用于杀灭透析机或透析器的致病性酵母菌、黑曲霉菌及细菌芽孢。分类编码：6845。 （七）生物电解治疗仪：由机箱、控制板、显示板和治疗电极等组成。运用人体生物电场和细胞电子学理论，破坏病灶区离子动态平衡。用于治疗慢性宫颈炎、表皮赘生物。分类编码：6826。 （八）磁感应治疗机和医用磁感应热籽：对植入患者肿瘤部位的介质进行交变磁场作用，热籽感应磁场能量而升至治疗温度。用于辅助治疗肿瘤。分类编码：6826。 （九）乳腺计算机辅助检测系统：主要由患者管理模块、影像处理模块、检测分析模块、胶片打印模块和报告输出模块组成。辅助检测数字乳腺图像上的钙化簇、团状肿块、星形肿块和腋窝肿大淋巴结。分类编码：6870。 （十）辅助生育激光系统：由OCTAX激光发射器、OCTAX激光镜头、OCTAX Eye USB照相机及软件组成。使用时，通过视频定位卵裂期胚胎，激活激光并调整脉冲长度、时间。用于体外辅助生殖技术领域的显微手术激光系统，在体外对受精卵进行辅助孵化。分类编码：6824。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家食品药品监督管理局组织有关单位和专家对冷热双控消融针等产品的管理类别进行了界定，现通知如下： 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品（16个） （一）冷热双控消融针：分针头、手柄、导管三部分。消融针针头材质为LNCONEL625镍铬合金（适用MRI设备）或AIS1316L不锈钢（适用非MRI设备）。与低温冷冻手术系统配合使用实施冷冻消融术。分类编码：6858。 （二）钛网修复体：用于神经外科领域的颅骨修补。分类编码：6846。 （三）纳米包皮环切器：由复合齿外环双切口、硅橡胶垫环和内环等组成，用于阴茎包皮过长或包茎的环切。分类编码：6809。 （四）玻璃体切除头：切割机配套产品，用于玻切手术，由切割管路和切割刀组成。分类编码：6804。 （五）生物敷料：由猪胶原（皮）制成，用于烧烫伤及创伤、皮肤缺损及所致深层创面（采用手术及非手术医治时）的覆盖治疗。分类编码：6864。 （六）透析机消毒液或透析器消毒液：由过氧乙酸、过氧化氢等组成，用于杀灭透析机或透析器的致病性酵母菌、黑曲霉菌及细菌芽孢。分类编码：6845。 （七）生物电解治疗仪：由机箱、控制板、显示板和治疗电极等组成。运用人体生物电场和细胞电子学理论，破坏病灶区离子动态平衡。用于治疗慢性宫颈炎、表皮赘生物。分类编码：6826。 （八）磁感应治疗机和医用磁感应热籽：对植入患者肿瘤部位的介质进行交变磁场作用，热籽感应磁场能量而升至治疗温度。用于辅助治疗肿瘤。分类编码：6826。 （九）乳腺计算机辅助检测系统：主要由患者管理模块、影像处理模块、检测分析模块、胶片打印模块和报告输出模块组成。辅助检测数字乳腺图像上的钙化簇、团状肿块、星形肿块和腋窝肿大淋巴结。分类编码：6870。 （十）辅助生育激光系统：由OCTAX激光发射器、OCTAX激光镜头、OCTAX Eye USB照相机及软件组成。使用时，通过视频定位卵裂期胚胎，激活激光并调整脉冲长度、时间。用于体外辅助生殖技术领域的显微手术激光系统，在体外对受精卵进行辅助孵化。分类编码：6824。
《医疗器械召回管理办法（试行）》（卫生部令第82号）【废止】 |  | FGWJ-2011-10641 | 2011-05-20 |  | 中华人民共和国卫生部令 第 82号 《医疗器械召回管理办法（试行）》已于2010年6月28日经卫生部部务会议审议通过，现予以发布，自2011年7月1日起施行。 部 长 陈 竺 二○一一年五月二十日 医疗器械召回管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强对医疗器械的监督管理，保障人体健康和生命安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内销售的医疗器械的召回及其监督管理，适用本办法。 第三条 本办法所称医疗器械召回，是指医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售的存在缺陷的某一类别、型号或者批次的产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件升级、替换、收回、销毁等方式消除缺陷的行为。 第四条 本办法所称缺陷，是指医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理的风险。 第五条 医疗器械生产企业是控制与消除产品缺陷的主体，应当对其生产的产品安全负责。 第六条 医疗器械生产企业应当按照本办法的规定建立和完善医疗器械召回制度，收集医疗器械安全的相关信息，对可能存在缺陷的医疗器械进行调查、评估，及时召回存在缺陷的医疗器械。 医疗器械经营企业、使用单位应当协助医疗器械生产企业履行召回义务，按照召回计划的要求及时传达、反馈医疗器械召回信息，控制和收回存在缺陷的医疗器械。 第七条 医疗器械经营企业、使用单位发现其经营、使用的医疗器械存在缺陷的，应当立即暂停销售或者使用该医疗器械，及时通知医疗器械生产企业或者供货商，并向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告；使用单位为医疗机构的，还应当同时向所在地省、自治区、直辖市卫生行政部门报告。 医疗器械经营企业、使用单位所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门收到报告后，应当及时通报医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门。 第八条 召回医疗器械的生产企业、进口医疗器械的境外制造厂商在中国境内指定的代理人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责医疗器械召回的监督管理工作，其他省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当配合、协助做好本辖区内医疗器械召回的有关工作。 国家食品药品监督管理局监督全国医疗器械召回的管理工作。 第九条 国家食品药品监督管理局和省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当建立医疗器械召回信息通报和公开制度，及时向同级卫生行政部门通报相关信息，采取有效途径向社会公布存在缺陷的医疗器械信息和医疗器械召回的情况。 | 中华人民共和国卫生部令 第 82号 《医疗器械召回管理办法（试行）》已于2010年6月28日经卫生部部务会议审议通过，现予以发布，自2011年7月1日起施行。 部 长 陈 竺 二○一一年五月二十日 医疗器械召回管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强对医疗器械的监督管理，保障人体健康和生命安全，根据《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内销售的医疗器械的召回及其监督管理，适用本办法。 第三条 本办法所称医疗器械召回，是指医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售的存在缺陷的某一类别、型号或者批次的产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件升级、替换、收回、销毁等方式消除缺陷的行为。 第四条 本办法所称缺陷，是指医疗器械在正常使用情况下存在可能危及人体健康和生命安全的不合理的风险。 第五条 医疗器械生产企业是控制与消除产品缺陷的主体，应当对其生产的产品安全负责。 第六条 医疗器械生产企业应当按照本办法的规定建立和完善医疗器械召回制度，收集医疗器械安全的相关信息，对可能存在缺陷的医疗器械进行调查、评估，及时召回存在缺陷的医疗器械。 医疗器械经营企业、使用单位应当协助医疗器械生产企业履行召回义务，按照召回计划的要求及时传达、反馈医疗器械召回信息，控制和收回存在缺陷的医疗器械。 第七条 医疗器械经营企业、使用单位发现其经营、使用的医疗器械存在缺陷的，应当立即暂停销售或者使用该医疗器械，及时通知医疗器械生产企业或者供货商，并向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门报告；使用单位为医疗机构的，还应当同时向所在地省、自治区、直辖市卫生行政部门报告。 医疗器械经营企业、使用单位所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门收到报告后，应当及时通报医疗器械生产企业所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门。 第八条 召回医疗器械的生产企业、进口医疗器械的境外制造厂商在中国境内指定的代理人所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责医疗器械召回的监督管理工作，其他省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当配合、协助做好本辖区内医疗器械召回的有关工作。 国家食品药品监督管理局监督全国医疗器械召回的管理工作。 第九条 国家食品药品监督管理局和省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当建立医疗器械召回信息通报和公开制度，及时向同级卫生行政部门通报相关信息，采取有效途径向社会公布存在缺陷的医疗器械信息和医疗器械召回的情况。
关于发布磁疗产品等12个医疗器械产品注册技术审查指导原则的通知 | 食药监办械函[2011]187号 | FGWJ-2011-10161 | 2011-05-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了磁疗产品、电动病床、3A类半导体激光治疗机、电子血压计（示波法）、红外乳腺检查仪、注射泵、超声理疗设备、牙科综合治疗机、一次性使用真空采血管、定制式义齿、天然胶乳橡胶避孕套、一次性使用手术衣等12个医疗器械产品注册技术审查指导原则（详见附件，已在国家局网站上发布，不再印发纸质文件，请登陆www.sfda.gov.cn，在“法规文件”栏目中查询）。 附件：1．磁疗产品注册技术审查指导原则 2．电动病床产品注册技术审查指导原则 3．3A类半导体激光治疗机产品注册技术审查指导原则 4．电子血压计（示波法）产品注册技术审查指导原则 5．红外乳腺检查仪产品注册技术审查指导原则 6．注射泵产品注册技术审查指导原则 7．超声理疗设备产品注册技术审查指导原则 8．牙科综合治疗机产品注册技术审查指导原则 9．一次性使用真空采血管产品注册技术审查指导原则 10．定制式义齿产品注册技术审查指导原则 11．天然胶乳橡胶避孕套产品注册技术审查指导原则 12．一次性使用手术衣产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局医疗器械监管司 二○一一年五月十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了磁疗产品、电动病床、3A类半导体激光治疗机、电子血压计（示波法）、红外乳腺检查仪、注射泵、超声理疗设备、牙科综合治疗机、一次性使用真空采血管、定制式义齿、天然胶乳橡胶避孕套、一次性使用手术衣等12个医疗器械产品注册技术审查指导原则（详见附件，已在国家局网站上发布，不再印发纸质文件，请登陆www.sfda.gov.cn，在“法规文件”栏目中查询）。 附件：1．磁疗产品注册技术审查指导原则 2．电动病床产品注册技术审查指导原则 3．3A类半导体激光治疗机产品注册技术审查指导原则 4．电子血压计（示波法）产品注册技术审查指导原则 5．红外乳腺检查仪产品注册技术审查指导原则 6．注射泵产品注册技术审查指导原则 7．超声理疗设备产品注册技术审查指导原则 8．牙科综合治疗机产品注册技术审查指导原则 9．一次性使用真空采血管产品注册技术审查指导原则 10．定制式义齿产品注册技术审查指导原则 11．天然胶乳橡胶避孕套产品注册技术审查指导原则 12．一次性使用手术衣产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局医疗器械监管司 二○一一年五月十一日
转发国家标准化管理委员会关于同意一次性使用静脉输液针（GB18671—2009）国家标准实施建议复函的通知 | 食药监办械[2011]70号 | FGWJ-2011-10131 | 2011-05-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 现将国家标准化管理委员会《关于同意〈一次性使用静脉输液针〉（GB18671—2009）国家标准实施建议的复函》（国标委工二函〔2011〕8号）转发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年五月五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 现将国家标准化管理委员会《关于同意〈一次性使用静脉输液针〉（GB18671—2009）国家标准实施建议的复函》（国标委工二函〔2011〕8号）转发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年五月五日
关于认可国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心一次性使用流量设定微调式输液器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]204号 | FGWJ-2011-10128 | 2011-05-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月27日至28日，国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用流量设定微调式输液器等76个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年五月九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 限制范围 序号 名称 1 一次性使用流量设定微调式输液器 全项目 专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器 YY 0286.6-2009 2 产包 全项目 一次性使用产包 自然分娩用YY/T 0720-2009 3 组织粘合剂 1 搭接-剪切拉伸承载强度 组织粘合剂粘接性能试验方法 第1部分：搭接-剪切拉伸承载强度 YY/T 0729.1-2009 2 T-剥离拉伸承载强度 组织粘合剂粘接性能试验方法 第2部分：T-剥离拉伸承载强度 YY/T 0729.2-2009 3 拉伸强度 组织粘合剂粘接性能试验方法 第3部分：拉伸强度 YY/T 0729.3-2009 4 伤口闭合强度 组织粘合剂粘接性能试验方法 第4部分：伤口闭合强度 YY/T 0729.4-2009 4 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 全项目 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第一部分：通用要求 YY/T 0466.1-2009 5 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 全项目 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第1部分：评价过滤性能的盐试验方法 YY/T 0753.1-2009 全项目 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第2部分：非过滤方面 YY/T 0753.2-2009 6 压力输液设备用一次性使用液路及附件 全项目 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第4部分：防回流阀YY 0585.4-2009 7 一次性使用血液及血液成分病毒灭活器材 全项目 一次性使用血液及血液成分病毒灭活器材 第1部分：亚甲蓝病毒灭活器材YY 0765.1-2009 8 医用输、注器具用过滤材料 药液过滤材料 全项目 医用输、注器具用过滤材料 第1部分：药液过滤材料YY 0770.1-2009 9 医用输、注器具用过滤材料 空气过滤材料 全项目 医用输、注器具用过滤材料 第2部分：空气过滤材料 YY 0770.2-2009 10 口腔医疗器械生物学评价 1 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-2009 2 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径 YY/T 0127.15-2009 3 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验 YY/T 0127.16-2009 11 转输袋 全项目 转输袋 YZB/USA2738-2003 12 血栓保护系统 全项目 血栓保护系统 YZB/USA 0154-2010 13 手术衣 全项目 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和性能水平 YY/T 0506.2-2009 全项目 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第5部分：阻干态微生物穿透试验方法 YY/T 0506.5-2009 全项目 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分：阻湿态微生物穿透试验方法 YY/T 0506.6-2009 14 麻醉和呼吸设备湿化人体呼吸气体的热湿交换器 全项目 麻醉和呼吸设备 湿化人体呼吸气体的热湿交换器YY/T0735.1-2009 15 封闭吸引装置 全项目 封闭吸引装置 YZB/ITA 1294-2008 16 一次性使用抗激光气管插管 全项目 一次性使用抗激光气管插管 YZB/IRE 0304-2010 17 食道气管双腔急救导管 全项目 食道气管双腔急救导管 YZB/USA1361-2010 18 麻醉面罩 全项目 麻醉面罩YZB/ITA1344-2010 19 内视镜手术用组织拉构 全项目 内视镜手术用组织拉构 YZB/USA 1334-2008 20 荷包钳 全项目 荷包钳 YZB/USA 1642－2008 21 气腹针 全项目 气腹针YZB/USA 4164－2008 22 内视镜手术用组织抓钳 全项目 内视镜手术用组织抓钳 YZB/USA 4365－2008 23 内视镜手术缝合器械 全项目 内视镜手术缝合器械 YZB/USA 4931－2008 24 抗血栓压力带 全项目 抗血栓压力带 YZB/USA0030-2009 25 水凝胶乳垫 全项目 水凝胶乳垫YZB/USA1210-2006 26 抗菌纱布 全项目 抗菌纱布 YZB/USA1072-2009 27 压力腿套 全项目 压力腿套 YZB/USA 0921-2009 28 腹腔镜用施加钳及可吸收结扎夹 全项目 腹腔镜用施加钳及可吸收结扎夹 YZB/USA 1672－2008 29 分离器系统 全项目 分离器系统 YZB/USA 1861－2008 30 尿道支持系统 全项目 尿道支持系统YZB/FRC 4891-2008 31 可吸收钉修补固定器 全项目 可吸收钉修补固定器 YZB/USA 0080－2010 32 生物可降解吻合环 全项目 生物可降解吻合环 YZB/USA 0568－2010 33 医用弹性绷带 全项目 医用弹性绷带 基本性能参数表征及试验方法YY/T 0507-2009 34 外固定支架 全项目 外固定支架专用要求 YY/T 0508-2009 35 与无源外科植入物联用的器械 全项目 与无源外科植入物联用的器械 通用要求 YY/T 0726-2009 36 外科植入物基本原则 全项目 外科植入物基本原则 YY/T 0340-2009 37 心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性使用管道套包 全项目 心血管外科植入物和人工器官 心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性使用管道套包的要求 YY/T 0730-2009 38 B型超声诊断设备 全项目 B型超声诊断设备GB 10152-2009 39 医用电子体温计 全项目 医用电子体温计 GB/T 21416-2008 40 心电图机 全项目 医用电气设备 第2-25部分:心电图机安全专用要求 GB 10793-2000（IEC 60601-2-25-1993+AMD1-1999） 41 单道和多道心电图机 全项目 单道和多道心电图机YY 1139-2000 42 心电监护设备 全项目 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 43 多参数患者监护设备 部分项目 医用电气设备 第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求 YY 0668-200 （IEC 60601-2-49:2001） 不测电磁兼容 44 心电监护仪 全项目 心电监护仪 YY 1079-2008 45 无创自动测量血压计 全项目 无创自动测量血压计 YY 0670-2008 46 高电位治疗设备 部分项目 高电位治疗设备YY0649-2008 不测电磁兼容 47 大型蒸汽灭菌器自动控制型 部分项目 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型 GB8599-2008 不测电磁兼容 48 小型蒸汽灭菌器自动控制型 部分项目 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY0646-2008 不测电磁兼容 49 立式压力蒸汽灭菌器 部分项目 立式压力蒸汽灭菌器 YY1007-2005 不测水压试验 50 实验室用处理医用材料的蒸压器 全项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB4793.4-2001 51 使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器 全项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全要求 第2-042部分：使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器的专用要求 GB4793.8-2008/IEC 61010-2-042:1997 52 医用低温甲醛灭菌器 全项目 医用低温甲醛灭菌器 YY 0679-2008 53 测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器 全项目 测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 YY 0602-2007/ IEC61010-2-043 54 环氧乙烷灭菌器 部分项目 环氧乙烷灭菌器YY 0503-2005 不测水压试验 55 低温等离子体灭菌器 全项目 低温等离子体灭菌器 YZB/鲁 0223-2008 56 磁疗贴 全项目 磁疗贴 YZB/鲁 0079-2010 57 恒温循环解冻箱 全项目 恒温循环解冻箱 YZB/鲁 0060-2009 58 医用分子筛制氧设备 部分项目 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T0298-1998 不测气的理化指标、氧产量及氧浓度 59 医用中心吸引系统 部分项目 医用中心吸引系统通用技术条件 YY/T0186-94 不测细菌数量 60 医用中心供氧系统 部分项目 医用中心供氧系统通用技术条件 YY/T0187-94 不测安全阀、欠压报警 61 灭菌包裹材料 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分：灭菌包裹材料 要求和试验方法YY/T 0698.2-2009 62 纸袋、组合袋和卷材 生产用纸 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第3部分：纸袋（YY/T 0698.4所规定）、组合袋和卷材（YY/T 0698.5所规定）生产用纸 要求和试验方法 YY/T 0698.3-2009 63 纸袋 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第4部分：纸袋 要求和试验 方法 YY/T 0698.4-2009 64 透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第5部分：透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 要求和试验方法 YY/T 0698.5-2009 65 用于低温灭菌过程或辐射灭菌的无菌屏障系统生产用纸 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第6部分：用于低温灭菌过程或辐射灭菌的无菌屏障系统生产用纸 要求和试验方法YY/T 0698.6-2009 66 环氧乙烷或辐射灭菌无菌屏障系统生产用可密封涂胶纸 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第7部分：环氧乙烷或辐射灭菌无菌屏障系统生产用可密封涂胶纸 要求和试验方法 YY/T 0698.7-2009 67 蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第8部分：蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 要求和试验方法 YY/T 0698.8-2009 68 可密封组合袋、卷材和盖材生产用无涂胶聚烯烃非制造布材料 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第9部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用无涂胶聚烯烃非制造布材料 要求和试验 方法 YY/T 0698.9-2009 69 可密封组合袋、卷材和盖材生产用涂胶聚烯烃非制造布材料 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第10部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用涂胶聚烯烃非制造布材料 要求和试验方法 YY/T 0698.10-2009 70 最终灭菌医疗器械的包装 全项目 最终灭菌医疗器械的包装 GB/T 19633-2005 71 无菌医疗器械包装 全项目 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南 YY/T 0681.1-2009 72 软性亲水接触镜 部分项目 软性亲水接触镜GB 11417.2-89 不测透射比 73 金属接骨板 全项目 骨接合植入物 金属接骨板 YY0017-2008 74 金属接骨螺钉 全项目 骨接合植入物 金属接骨螺钉 YY0018-2008 75 医用输液.输血.注射器用聚乙烯专用料 部分项目 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料YY/T 0114-2008 不测密度.弯曲模量 76 医用输液.输血.注射器用聚丙烯专用料 部分项目 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料YY/T 0242-2007 不测密度.弯曲模量 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月27日至28日，国家食品药品监督管理局组织专家组对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用流量设定微调式输液器等76个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年五月九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 限制范围 序号 名称 1 一次性使用流量设定微调式输液器 全项目 专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器 YY 0286.6-2009 2 产包 全项目 一次性使用产包 自然分娩用YY/T 0720-2009 3 组织粘合剂 1 搭接-剪切拉伸承载强度 组织粘合剂粘接性能试验方法 第1部分：搭接-剪切拉伸承载强度 YY/T 0729.1-2009 2 T-剥离拉伸承载强度 组织粘合剂粘接性能试验方法 第2部分：T-剥离拉伸承载强度 YY/T 0729.2-2009 3 拉伸强度 组织粘合剂粘接性能试验方法 第3部分：拉伸强度 YY/T 0729.3-2009 4 伤口闭合强度 组织粘合剂粘接性能试验方法 第4部分：伤口闭合强度 YY/T 0729.4-2009 4 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 全项目 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第一部分：通用要求 YY/T 0466.1-2009 5 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 全项目 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第1部分：评价过滤性能的盐试验方法 YY/T 0753.1-2009 全项目 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第2部分：非过滤方面 YY/T 0753.2-2009 6 压力输液设备用一次性使用液路及附件 全项目 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第4部分：防回流阀YY 0585.4-2009 7 一次性使用血液及血液成分病毒灭活器材 全项目 一次性使用血液及血液成分病毒灭活器材 第1部分：亚甲蓝病毒灭活器材YY 0765.1-2009 8 医用输、注器具用过滤材料 药液过滤材料 全项目 医用输、注器具用过滤材料 第1部分：药液过滤材料YY 0770.1-2009 9 医用输、注器具用过滤材料 空气过滤材料 全项目 医用输、注器具用过滤材料 第2部分：空气过滤材料 YY 0770.2-2009 10 口腔医疗器械生物学评价 1 口腔医疗器械生物学评价 第2单元: 试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-2009 2 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 亚急性和亚慢性全身毒性试验：经口途径 YY/T 0127.15-2009 3 口腔医疗器械生物学评价 第2单元：试验方法 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验 YY/T 0127.16-2009 11 转输袋 全项目 转输袋 YZB/USA2738-2003 12 血栓保护系统 全项目 血栓保护系统 YZB/USA 0154-2010 13 手术衣 全项目 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和性能水平 YY/T 0506.2-2009 全项目 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第5部分：阻干态微生物穿透试验方法 YY/T 0506.5-2009 全项目 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分：阻湿态微生物穿透试验方法 YY/T 0506.6-2009 14 麻醉和呼吸设备湿化人体呼吸气体的热湿交换器 全项目 麻醉和呼吸设备 湿化人体呼吸气体的热湿交换器YY/T0735.1-2009 15 封闭吸引装置 全项目 封闭吸引装置 YZB/ITA 1294-2008 16 一次性使用抗激光气管插管 全项目 一次性使用抗激光气管插管 YZB/IRE 0304-2010 17 食道气管双腔急救导管 全项目 食道气管双腔急救导管 YZB/USA1361-2010 18 麻醉面罩 全项目 麻醉面罩YZB/ITA1344-2010 19 内视镜手术用组织拉构 全项目 内视镜手术用组织拉构 YZB/USA 1334-2008 20 荷包钳 全项目 荷包钳 YZB/USA 1642－2008 21 气腹针 全项目 气腹针YZB/USA 4164－2008 22 内视镜手术用组织抓钳 全项目 内视镜手术用组织抓钳 YZB/USA 4365－2008 23 内视镜手术缝合器械 全项目 内视镜手术缝合器械 YZB/USA 4931－2008 24 抗血栓压力带 全项目 抗血栓压力带 YZB/USA0030-2009 25 水凝胶乳垫 全项目 水凝胶乳垫YZB/USA1210-2006 26 抗菌纱布 全项目 抗菌纱布 YZB/USA1072-2009 27 压力腿套 全项目 压力腿套 YZB/USA 0921-2009 28 腹腔镜用施加钳及可吸收结扎夹 全项目 腹腔镜用施加钳及可吸收结扎夹 YZB/USA 1672－2008 29 分离器系统 全项目 分离器系统 YZB/USA 1861－2008 30 尿道支持系统 全项目 尿道支持系统YZB/FRC 4891-2008 31 可吸收钉修补固定器 全项目 可吸收钉修补固定器 YZB/USA 0080－2010 32 生物可降解吻合环 全项目 生物可降解吻合环 YZB/USA 0568－2010 33 医用弹性绷带 全项目 医用弹性绷带 基本性能参数表征及试验方法YY/T 0507-2009 34 外固定支架 全项目 外固定支架专用要求 YY/T 0508-2009 35 与无源外科植入物联用的器械 全项目 与无源外科植入物联用的器械 通用要求 YY/T 0726-2009 36 外科植入物基本原则 全项目 外科植入物基本原则 YY/T 0340-2009 37 心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性使用管道套包 全项目 心血管外科植入物和人工器官 心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）使用的一次性使用管道套包的要求 YY/T 0730-2009 38 B型超声诊断设备 全项目 B型超声诊断设备GB 10152-2009 39 医用电子体温计 全项目 医用电子体温计 GB/T 21416-2008 40 心电图机 全项目 医用电气设备 第2-25部分:心电图机安全专用要求 GB 10793-2000（IEC 60601-2-25-1993+AMD1-1999） 41 单道和多道心电图机 全项目 单道和多道心电图机YY 1139-2000 42 心电监护设备 全项目 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 GB 9706.25-2005 43 多参数患者监护设备 部分项目 医用电气设备 第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求 YY 0668-200 （IEC 60601-2-49:2001） 不测电磁兼容 44 心电监护仪 全项目 心电监护仪 YY 1079-2008 45 无创自动测量血压计 全项目 无创自动测量血压计 YY 0670-2008 46 高电位治疗设备 部分项目 高电位治疗设备YY0649-2008 不测电磁兼容 47 大型蒸汽灭菌器自动控制型 部分项目 大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型 GB8599-2008 不测电磁兼容 48 小型蒸汽灭菌器自动控制型 部分项目 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY0646-2008 不测电磁兼容 49 立式压力蒸汽灭菌器 部分项目 立式压力蒸汽灭菌器 YY1007-2005 不测水压试验 50 实验室用处理医用材料的蒸压器 全项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB4793.4-2001 51 使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器 全项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全要求 第2-042部分：使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器的专用要求 GB4793.8-2008/IEC 61010-2-042:1997 52 医用低温甲醛灭菌器 全项目 医用低温甲醛灭菌器 YY 0679-2008 53 测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器 全项目 测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 YY 0602-2007/ IEC61010-2-043 54 环氧乙烷灭菌器 部分项目 环氧乙烷灭菌器YY 0503-2005 不测水压试验 55 低温等离子体灭菌器 全项目 低温等离子体灭菌器 YZB/鲁 0223-2008 56 磁疗贴 全项目 磁疗贴 YZB/鲁 0079-2010 57 恒温循环解冻箱 全项目 恒温循环解冻箱 YZB/鲁 0060-2009 58 医用分子筛制氧设备 部分项目 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T0298-1998 不测气的理化指标、氧产量及氧浓度 59 医用中心吸引系统 部分项目 医用中心吸引系统通用技术条件 YY/T0186-94 不测细菌数量 60 医用中心供氧系统 部分项目 医用中心供氧系统通用技术条件 YY/T0187-94 不测安全阀、欠压报警 61 灭菌包裹材料 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分：灭菌包裹材料 要求和试验方法YY/T 0698.2-2009 62 纸袋、组合袋和卷材 生产用纸 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第3部分：纸袋（YY/T 0698.4所规定）、组合袋和卷材（YY/T 0698.5所规定）生产用纸 要求和试验方法 YY/T 0698.3-2009 63 纸袋 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第4部分：纸袋 要求和试验 方法 YY/T 0698.4-2009 64 透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第5部分：透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 要求和试验方法 YY/T 0698.5-2009 65 用于低温灭菌过程或辐射灭菌的无菌屏障系统生产用纸 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第6部分：用于低温灭菌过程或辐射灭菌的无菌屏障系统生产用纸 要求和试验方法YY/T 0698.6-2009 66 环氧乙烷或辐射灭菌无菌屏障系统生产用可密封涂胶纸 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第7部分：环氧乙烷或辐射灭菌无菌屏障系统生产用可密封涂胶纸 要求和试验方法 YY/T 0698.7-2009 67 蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第8部分：蒸汽灭菌器用重复性使用灭菌容器 要求和试验方法 YY/T 0698.8-2009 68 可密封组合袋、卷材和盖材生产用无涂胶聚烯烃非制造布材料 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第9部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用无涂胶聚烯烃非制造布材料 要求和试验 方法 YY/T 0698.9-2009 69 可密封组合袋、卷材和盖材生产用涂胶聚烯烃非制造布材料 全项目 最终灭菌医疗器械包装材料 第10部分：可密封组合袋、卷材和盖材生产用涂胶聚烯烃非制造布材料 要求和试验方法 YY/T 0698.10-2009 70 最终灭菌医疗器械的包装 全项目 最终灭菌医疗器械的包装 GB/T 19633-2005 71 无菌医疗器械包装 全项目 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南 YY/T 0681.1-2009 72 软性亲水接触镜 部分项目 软性亲水接触镜GB 11417.2-89 不测透射比 73 金属接骨板 全项目 骨接合植入物 金属接骨板 YY0017-2008 74 金属接骨螺钉 全项目 骨接合植入物 金属接骨螺钉 YY0018-2008 75 医用输液.输血.注射器用聚乙烯专用料 部分项目 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料YY/T 0114-2008 不测密度.弯曲模量 76 医用输液.输血.注射器用聚丙烯专用料 部分项目 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料YY/T 0242-2007 不测密度.弯曲模量
关于印发角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指导原则的通知 | 食药监办械函[2011]143号 | FGWJ-2011-10395 | 2011-04-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 为进一步加强角膜塑形用硬性透气接触镜（俗称OK镜，以下简称角膜塑形镜）的管理，国家食品药品监督管理局组织制定了《角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指导原则》，现予印发，并将有关实施要求通知如下： 一、角膜塑形镜应当在符合《卫生部关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》（卫医发〔2001〕258号）规定的医疗机构验配。 二、自本指导原则发布之日起，申请注册角膜塑形镜产品，生产企业应当提交根据本指导原则编写的中文说明书；境外产品还应提交产品在境外上市所使用的正式说明书及翻译件。 三、已经受理，尚未完成审批的产品，由医疗器械技术审评机构通知生产企业补充根据本指导原则编写的说明书。 四、已取得医疗器械注册证的产品，生产企业应当根据本指导原则修改说明书，并于本指导原则发布之日起一个月内按照说明书备案要求，履行说明书备案手续。境外产品还应同时提交产品在境外上市所使用的正式说明书及翻译件。自2011年6月1日起，所有销售使用的塑形镜产品都应配有经重新备案的产品说明书。 附件：角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指原则导 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年四月十一日 | 各有关单位： 为进一步加强角膜塑形用硬性透气接触镜（俗称OK镜，以下简称角膜塑形镜）的管理，国家食品药品监督管理局组织制定了《角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指导原则》，现予印发，并将有关实施要求通知如下： 一、角膜塑形镜应当在符合《卫生部关于加强医疗机构验配角膜塑形镜管理的通知》（卫医发〔2001〕258号）规定的医疗机构验配。 二、自本指导原则发布之日起，申请注册角膜塑形镜产品，生产企业应当提交根据本指导原则编写的中文说明书；境外产品还应提交产品在境外上市所使用的正式说明书及翻译件。 三、已经受理，尚未完成审批的产品，由医疗器械技术审评机构通知生产企业补充根据本指导原则编写的说明书。 四、已取得医疗器械注册证的产品，生产企业应当根据本指导原则修改说明书，并于本指导原则发布之日起一个月内按照说明书备案要求，履行说明书备案手续。境外产品还应同时提交产品在境外上市所使用的正式说明书及翻译件。自2011年6月1日起，所有销售使用的塑形镜产品都应配有经重新备案的产品说明书。 附件：角膜塑形用硬性透气接触镜说明书编写指原则导 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年四月十一日
关于印发接触镜护理产品注册技术审查等9项指导原则的通知 | 食药监办械函[2011]116号 | FGWJ-2011-10099 | 2011-03-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 为加强对医疗器械注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了接触镜护理产品注册技术审查等9项指导原则（见附件），现予印发，供医疗器械注册相关机构和人员参考。 附件：1．接触镜护理产品注册技术审查指导原则 2．乳房植入体产品注册技术审查指导原则 3．同种异体植入性医疗器械病毒灭活工艺验证技术审查指导原则 4．无源植入性医疗器械货架寿命申报资料指导原则 5．体外诊断试剂分析性能评估（准确度—方法学比对）技术审查指导原则 6．体外诊断试剂分析性能评估（准确度—回收试验）技术审查指导原则 7．肿瘤标志物类定量检测试剂注册申报资料指导原则 8．一次性使用输注器具产品注册技术审查指导原则 9．牙科种植体（系统）产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年三月二十四日 | 各有关单位： 为加强对医疗器械注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家食品药品监督管理局组织制定了接触镜护理产品注册技术审查等9项指导原则（见附件），现予印发，供医疗器械注册相关机构和人员参考。 附件：1．接触镜护理产品注册技术审查指导原则 2．乳房植入体产品注册技术审查指导原则 3．同种异体植入性医疗器械病毒灭活工艺验证技术审查指导原则 4．无源植入性医疗器械货架寿命申报资料指导原则 5．体外诊断试剂分析性能评估（准确度—方法学比对）技术审查指导原则 6．体外诊断试剂分析性能评估（准确度—回收试验）技术审查指导原则 7．肿瘤标志物类定量检测试剂注册申报资料指导原则 8．一次性使用输注器具产品注册技术审查指导原则 9．牙科种植体（系统）产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年三月二十四日
关于开展部分高风险医疗器械生产企业生产质量管理体系专项检查的通知 | 食药监办械[2011]46号 | FGWJ-2011-10117 | 2011-03-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），中国食品药品检定研究院，国家食品药品监督管理局药品认证管理中心： 为贯彻落实2011年全国食品药品监督管理工作会议和全国医疗器械监督管理工作会议精神，切实加强高风险产品的生产监管工作，全力推进无菌和植入类医疗器械生产企业的《医疗器械生产质量管理规范（试行）》（以下简称《规范》）实施工作，决定对部分高风险医疗器械生产企业开展生产质量管理体系专项检查。现将有关事项通知如下： 一、检查目的 （一）加强对透析类、血管内支架类及同种异体产品生产企业生产质量管理体系的监管，进一步规范此类产品的生产秩序，提高产品质量保障水平。 （二）强化《规范》在无菌和植入类医疗器械生产企业的落实和实施。 二、主要法规依据 《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产企业质量体系考核办法》、《医疗器械生产质量管理规范（试行）》、《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则（试行）》和《医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械实施细则（试行）》等。 三、检查范围 （一）透析类产品生产企业：包括用于血液透析、腹膜透析和结肠透析的透析机、透析器、透析管路、透析粉、透析液、透析复用机、透析水处理系统等7种产品的生产企业。 （二）血管内支架类产品生产企业：包括冠脉支架、肾动脉支架、脑动脉支架、大动脉支架以及配套导管和输送系统的生产企业。 （三）同种异体产品生产企业：限于同种异体骨产品生产企业。 四、工作安排 （一）准备阶段 各省（区、市）局汇总本辖区内透析类、血管内支架类以及同种异体骨产品的生产企业信息，研究制定检查方案。5月30日前将生产企业信息（EXCEL表格，电子版）（见附件）及检查方案一并报送国家局医疗器械监管司。 （二）组织实施阶段 7月底前，各省（区、市）局完成对本辖区相关产品生产企业的检查，并于8月20日前将检查工作总结报送国家局医疗器械监管司。 9月下旬国家局将组织开展抽查工作。 五、相关要求 （一）各省（区、市）局要高度重视此次专项检查工作，精心组织、认真部署，务求实效。 （二）对专项检查中发现的问题，应责令企业限期改正；对违法行为，应视情节轻重依法给予警告、责令停产、直至吊销许可证的处罚。 （三）为确保专项检查工作按计划实施完成，请各省（区、市）局指定专人负责本次专项检查的数据整理及材料报送工作。 （四）各省（区、市）局要在专项检查的基础上，认真分析，总结经验，查找监管中存在的问题，举一反三，切实做好生产企业日常监管工作。 联 系 人：方 玉 谭 杰 联系电话：（010）88331496、88331486 传 真：（010）88363234 E-mail：fangyu@nicpbp.org.cn 附件：生产企业信息表 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年三月二十三日 附件： 生产企业信息表 序号 企业 名称 生产 许可证号 产品名称 产品种类 编号 注册证号 年产量 年销量 产量 产值 （万元） 销量 销售额 （万元） 备注：1. 同种异体骨产品种类编号统一填写为B； 2. 透析类和血管内支架产品种类编号按下表所示填写； 3. 一个产品可同时涉及2个或2个以上的种类编号，例如：某产品名称为药物洗脱冠脉支架系统， 根据注册信息，其产品结构组成为药物涂层、支架和球囊输送/扩张导管，因此其产品种类编号项应填写为 C1、C5、C8。 透析类 A 血液透析 A1 产品种类 种类编号 透析机 A1-1 透析器 A1-2 透析管路 A1-3 透析液/粉 A1-4 水处理系统 A1-5 透析复用机 A1-6 其他 A1-7 腹膜透析 A2 透析管路 A2-1 透析液/粉 A2-2 结肠透析 A3 透析机 A3-1 透析管路 A3-2 血管内支架 C 冠脉支架 C1 肾动脉支架 C2 脑动脉支架 C3 大动脉支架 C4 导管及输送系统 C5 裸支架 C6 覆膜支架 C7 药物涂层 C8 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），中国食品药品检定研究院，国家食品药品监督管理局药品认证管理中心： 为贯彻落实2011年全国食品药品监督管理工作会议和全国医疗器械监督管理工作会议精神，切实加强高风险产品的生产监管工作，全力推进无菌和植入类医疗器械生产企业的《医疗器械生产质量管理规范（试行）》（以下简称《规范》）实施工作，决定对部分高风险医疗器械生产企业开展生产质量管理体系专项检查。现将有关事项通知如下： 一、检查目的 （一）加强对透析类、血管内支架类及同种异体产品生产企业生产质量管理体系的监管，进一步规范此类产品的生产秩序，提高产品质量保障水平。 （二）强化《规范》在无菌和植入类医疗器械生产企业的落实和实施。 二、主要法规依据 《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产企业质量体系考核办法》、《医疗器械生产质量管理规范（试行）》、《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则（试行）》和《医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械实施细则（试行）》等。 三、检查范围 （一）透析类产品生产企业：包括用于血液透析、腹膜透析和结肠透析的透析机、透析器、透析管路、透析粉、透析液、透析复用机、透析水处理系统等7种产品的生产企业。 （二）血管内支架类产品生产企业：包括冠脉支架、肾动脉支架、脑动脉支架、大动脉支架以及配套导管和输送系统的生产企业。 （三）同种异体产品生产企业：限于同种异体骨产品生产企业。 四、工作安排 （一）准备阶段 各省（区、市）局汇总本辖区内透析类、血管内支架类以及同种异体骨产品的生产企业信息，研究制定检查方案。5月30日前将生产企业信息（EXCEL表格，电子版）（见附件）及检查方案一并报送国家局医疗器械监管司。 （二）组织实施阶段 7月底前，各省（区、市）局完成对本辖区相关产品生产企业的检查，并于8月20日前将检查工作总结报送国家局医疗器械监管司。 9月下旬国家局将组织开展抽查工作。 五、相关要求 （一）各省（区、市）局要高度重视此次专项检查工作，精心组织、认真部署，务求实效。 （二）对专项检查中发现的问题，应责令企业限期改正；对违法行为，应视情节轻重依法给予警告、责令停产、直至吊销许可证的处罚。 （三）为确保专项检查工作按计划实施完成，请各省（区、市）局指定专人负责本次专项检查的数据整理及材料报送工作。 （四）各省（区、市）局要在专项检查的基础上，认真分析，总结经验，查找监管中存在的问题，举一反三，切实做好生产企业日常监管工作。 联 系 人：方 玉 谭 杰 联系电话：（010）88331496、88331486 传 真：（010）88363234 E-mail：fangyu@nicpbp.org.cn 附件：生产企业信息表 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年三月二十三日 附件： 生产企业信息表 序号 企业 名称 生产 许可证号 产品名称 产品种类 编号 注册证号 年产量 年销量 产量 产值 （万元） 销量 销售额 （万元） 备注：1. 同种异体骨产品种类编号统一填写为B； 2. 透析类和血管内支架产品种类编号按下表所示填写； 3. 一个产品可同时涉及2个或2个以上的种类编号，例如：某产品名称为药物洗脱冠脉支架系统， 根据注册信息，其产品结构组成为药物涂层、支架和球囊输送/扩张导管，因此其产品种类编号项应填写为 C1、C5、C8。 透析类 A 血液透析 A1 产品种类 种类编号 透析机 A1-1 透析器 A1-2 透析管路 A1-3 透析液/粉 A1-4 水处理系统 A1-5 透析复用机 A1-6 其他 A1-7 腹膜透析 A2 透析管路 A2-1 透析液/粉 A2-2 结肠透析 A3 透析机 A3-1 透析管路 A3-2 血管内支架 C 冠脉支架 C1 肾动脉支架 C2 脑动脉支架 C3 大动脉支架 C4 导管及输送系统 C5 裸支架 C6 覆膜支架 C7 药物涂层 C8
《中华人民共和国行政许可法》（主席令第7号）（已修改） |  | FGWJ-2011-10633 | 2011-03-09 |  | 《中华人民共和国行政许可法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于2003年8月27日通过，现予公布，自2004年7月1日起施行。 中华人民共和国主席 胡锦涛 2003年8月27日 中华人民共和国行政许可法 （2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 行政许可的设定 第三章 行政许可的实施机关 第四章 行政许可的实施程序 第一节 申请与受理 第二节 审查与决定 第三节 期限 第四节 听证 第五节 变更与延续 第六节 特别规定 第五章 行政许可的费用 第六章 监督检查 第七章 法律责任 第八章 附则 第一章 总则 第一条为了规范行政许可的设定和实施，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护公共利益和社会秩序，保障和监督行政机关有效实施行政管理，根据宪法，制定本法。 第二条 本法所称行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。 第三条 行政许可的设定和实施，适用本法。 有关行政机关对其他机关或者对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批，不适用本法。 第四条 设定和实施行政许可，应当依照法定的权限、范围、条件和程序。 第五条 设定和实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正的原则。 有关行政许可的规定应当公布；未经公布的，不得作为实施行政许可的依据。行政许可的实施和结果，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的外，应当公开。 符合法定条件、标准的，申请人有依法取得行政许可的平等权利，行政机关不得歧视。 第六条 实施行政许可，应当遵循便民的原则，提高办事效率，提供优质服务。 第七条 公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有陈述权、申辩权；有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿。 第八条 公民、法人或者其他组织依法取得的行政许可受法律保护，行政机关不得擅自改变已经生效的行政许可。 行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止，或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的，为了公共利益的需要，行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可。由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的，行政机关应当依法给予补偿。 第九条 依法取得的行政许可，除法律、法规规定依照法定条件和程序可以转让的外，不得转让。 第十条 县级以上人民政府应当建立健全对行政机关实施行政许可的监督制度，加强对行政机关实施行政许可的监督检查。 行政机关应当对公民、法人或者其他组织从事行政许可事项的活动实施有效监督。 第二章 行政许可的设定 第十一条设定行政许可，应当遵循经济和社会发展规律，有利于发挥公民、法人或者其他组织的积极性、主动性，维护公共利益和社会秩序，促进经济、社会和生态环境协调发展。 第十二条 下列事项可以设定行政许可： （一）直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项； （二）有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要赋予特定权利的事项； （三）提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项； （四）直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品，需要按照技术标准、技术规范，通过检验、检测、检疫等方式进行审定的事项； （五）企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项； （六）法律、行政法规规定可以设定行政许可的其他事项。 第十三条 本法第十二条所列事项，通过下列方式能够予以规范的，可以不设行政许可： （一）公民、法人或者其他组织能够自主决定的； （二）市场竞争机制能够有效调节的； （三）行业组织或者中介机构能够自律管理的； （四）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。 第十四条 本法第十二条所列事项，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。 必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可事项外，国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。 第十五条本法第十二条所列事项，尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满一年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。 地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。 第十六条 行政法规可以在法律设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。 地方性法规可以在法律、行政法规设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。 规章可以在上位法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。 法规、规章对实施上位法设定的行政许可作出的具体规定，不得增设行政许可；对行政许可条件作出的具体规定，不得增设违反上位法的其他条件。 第十七条 除本法第十四条、第十五条规定的外，其他规范性文件一律不得设定行政许可。 第十八条 设定行政许可，应当规定行政许可的实施机关、条件、程序、期限。 第十九条起草法律草案、法规草案和省、自治区、直辖市人民政府规章草案，拟设定行政许可的，起草单位应当采取听证会、论证会等形式听取意见，并向制定机关说明设定该行政许可的必要性、对经济和社会可能产生的影响以及听取和采纳意见的情况。 第二十条行政许可的设定机关应当定期对其设定的行政许可进行评价；对已设定的行政许可，认为通过本法第十三条所列方式能够解决的，应当对设定该行政许可的规定及时予以修改或者废止。 行政许可的实施机关可以对已设定的行政许可的实施情况及存在的必要性适时进行评价，并将意见报告该行政许可的设定机关。 公民、法人或者其他组织可以向行政许可的设定机关和实施机关就行政许可的设定和实施提出意见和建议。 第二十一条省、自治区、直辖市人民政府对行政法规设定的有关经济事务的行政许可，根据本行政区域经济和社会发展情况，认为通过本法第十三条所列方式能够解决的，报国务院批准后，可以在本行政区域内停止实施该行政许可。 第三章 行政许可的实施机关 第二十二条 行政许可由具有行政许可权的行政机关在其法定职权范围内实施。 第二十三条法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，在法定授权范围内，以自己的名义实施行政许可。被授权的组织适用本法有关行政机关的规定。 第二十四条行政机关在其法定职权范围内，依照法律、法规、规章的规定，可以委托其他行政机关实施行政许可。委托机关应当将受委托行政机关和受委托实施行政许可的内容予以公告。 委托行政机关对受委托行政机关实施行政许可的行为应当负责监督，并对该行为的后果承担法律责任。 受委托行政机关在委托范围内，以委托行政机关名义实施行政许可；不得再委托其他组织或者个人实施行政许可。 第二十五条经国务院批准，省、自治区、直辖市人民政府根据精简、统一、效能的原则，可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权。 第二十六条行政许可需要行政机关内设的多个机构办理的，该行政机关应当确定一个机构统一受理行政许可申请，统一送达行政许可决定。 行政许可依法由地方人民政府两个以上部门分别实施的，本级人民政府可以确定一个部门受理行政许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理，或者组织有关部门联合办理、集中办理。 第二十七条 行政机关实施行政许可，不得向申请人提出购买指定商品、接受有偿服务等不正当要求。 行政机关工作人员办理行政许可，不得索取或者收受申请人的财物，不得谋取其他利益。 第二十八条对直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的设备、设施、产品、物品的检验、检测、检疫，除法律、行政法规规定由行政机关实施的外，应当逐步由符合法定条件的专业技术组织实施。专业技术组织及其有关人员对所实施的检验、检测、检疫结论承担法律责任。 第四章 行政许可的实施程序 第一节 申请与受理 第二十九条公民、法人或者其他组织从事特定活动，依法需要取得行政许可的，应当向行政机关提出申请。申请书需要采用格式文本的，行政机关应当向申请人提供行政许可申请书格式文本。申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容。 申请人可以委托代理人提出行政许可申请。但是，依法应当由申请人到行政机关办公场所提出行政许可申请的除外。 行政许可申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式提出。 第三十条行政机关应当将法律、法规、规章规定的有关行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及需要提交的全部材料的目录和申请书示范文本等在办公场所公示。 申请人要求行政机关对公示内容予以说明、解释的，行政机关应当说明、解释，提供准确、可靠的信息。 第三十一条申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。 第三十二条 行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理； （二）申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请； （三）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理； （五）申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。 行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。 第三十三条行政机关应当建立和完善有关制度，推行电子政务，在行政机关的网站上公布行政许可事项，方便申请人采取数据电文等方式提出行政许可申请；应当与其他行政机关共享有关行政许可信息，提高办事效率。 第二节 审查与决定 第三十四条 行政机关应当对申请人提交的申请材料进行审查。 申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。 根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关应当指派两名以上工作人员进行核查。 第三十五条依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可，下级行政机关应当在法定期限内将初步审查意见和全部申请材料直接报送上级行政机关。上级行政机关不得要求申请人重复提供申请材料。 第三十六条行政机关对行政许可申请进行审查时，发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人。申请人、利害关系人有权进行陈述和申辩。行政机关应当听取申请人、利害关系人的意见。 第三十七条 行政机关对行政许可申请进行审查后，除当场作出行政许可决定的外，应当在法定期限内按照规定程序作出行政许可决定。 第三十八条 申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定。 行政机关依法作出不予行政许可的书面决定的，应当说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第三十九条 行政机关作出准予行政许可的决定，需要颁发行政许可证件的，应当向申请人颁发加盖本行政机关印章的下列行政许可证件： （一）许可证、执照或者其他许可证书； （二）资格证、资质证或者其他合格证书； （三）行政机关的批准文件或者证明文件； （四）法律、法规规定的其他行政许可证件。 行政机关实施检验、检测、检疫的，可以在检验、检测、检疫合格的设备、设施、产品、物品上加贴标签或者加盖检验、检测、检疫印章。 第四十条 行政机关作出的准予行政许可决定，应当予以公开，公众有权查阅。 第四十一条 法律、行政法规设定的行政许可，其适用范围没有地域限制的，申请人取得的行政许可在全国范围内有效。 第三节 期限 第四十二条除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长十日，并应当将延长期限的理由告知申请人。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。 依照本法第二十六条的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过四十五日；四十五日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长十五日，并应当将延长期限的理由告知申请人。 第四十三条依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可，下级行政机关应当自其受理行政许可申请之日起二十日内审查完毕。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。 第四十四条行政机关作出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起十日内向申请人颁发、送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章。 第四十五条行政机关作出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在本节规定的期限内。行政机关应当将所需时间书面告知申请人。 第四节 听证 第四十六条法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。 第四十七条行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。 第四十八条 听证按照下列程序进行： （一）行政机关应当于举行听证的七日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告； （二）听证应当公开举行； （三）行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人，申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避； （四）举行听证时，审查该行政许可申请的工作人员应当提供审查意见的证据、理由，申请人、利害关系人可以提出证据，并进行申辩和质证； （五）听证应当制作笔录，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。 行政机关应当根据听证笔录，作出行政许可决定。 第五节 变更与延续 第四十九条被许可人要求变更行政许可事项的，应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请；符合法定条件、标准的，行政机关应当依法办理变更手续。 第五十条被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的，应当在该行政许可有效期届满三十日前向作出行政许可决定的行政机关提出申请。但是，法律、法规、规章另有规定的，依照其规定。 行政机关应当根据被许可人的申请，在该行政许可有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作决定的，视为准予延续。 第六节 特别规定 第五十一条 实施行政许可的程序，本节有规定的，适用本节规定；本节没有规定的，适用本章其他有关规定。 第五十二条 国务院实施行政许可的程序，适用有关法律、行政法规的规定。 第五十三条 实施本法第十二条第二项所列事项的行政许可的，行政机关应当通过招标、拍卖等公平竞争的方式作出决定。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 行政机关通过招标、拍卖等方式作出行政许可决定的具体程序，依照有关法律、行政法规的规定。 行政机关按照招标、拍卖程序确定中标人、买受人后，应当作出准予行政许可的决定，并依法向中标人、买受人颁发行政许可证件。 行政机关违反本条规定，不采用招标、拍卖方式，或者违反招标、拍卖程序，损害申请人合法权益的，申请人可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 第五十四条实施本法第十二条第三项所列事项的行政许可，赋予公民特定资格，依法应当举行国家考试的，行政机关根据考试成绩和其他法定条件作出行政许可决定；赋予法人或者其他组织特定的资格、资质的，行政机关根据申请人的专业人员构成、技术条件、经营业绩和管理水平等的考核结果作出行政许可决定。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 公民特定资格的考试依法由行政机关或者行业组织实施，公开举行。行政机关或者行业组织应当事先公布资格考试的报名条件、报考办法、考试科目以及考试大纲。但是，不得组织强制性的资格考试的考前培训，不得指定教材或者其他助考材料。 第五十五条实施本法第十二条第四项所列事项的行政许可的，应当按照技术标准、技术规范依法进行检验、检测、检疫，行政机关根据检验、检测、检疫的结果作出行政许可决定。 行政机关实施检验、检测、检疫，应当自受理申请之日起五日内指派两名以上工作人员按照技术标准、技术规范进行检验、检测、检疫。不需要对检验、检测、检疫结果作进一步技术分析即可认定设备、设施、产品、物品是否符合技术标准、技术规范的，行政机关应当当场作出行政许可决定。 行政机关根据检验、检测、检疫结果，作出不予行政许可决定的，应当书面说明不予行政许可所依据的技术标准、技术规范。 第五十六条实施本法第十二条第五项所列事项的行政许可，申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式的，行政机关应当当场予以登记。需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关依照本法第三十四条第三款的规定办理。 第五十七条有数量限制的行政许可，两个或者两个以上申请人的申请均符合法定条件、标准的，行政机关应当根据受理行政许可申请的先后顺序作出准予行政许可的决定。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 第五章 行政许可的费用 第五十八条行政机关实施行政许可和对行政许可事项进行监督检查，不得收取任何费用。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 行政机关提供行政许可申请书格式文本，不得收费。 行政机关实施行政许可所需经费应当列入本行政机关的预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。 第五十九条行政机关实施行政许可，依照法律、行政法规收取费用的，应当按照公布的法定项目和标准收费；所收取的费用必须全部上缴国库，任何机关或者个人不得以任何形式截留、挪用、私分或者变相私分。财政部门不得以任何形式向行政机关返还或者变相返还实施行政许可所收取的费用。 第六章 监督检查 第六十条 上级行政机关应当加强对下级行政机关实施行政许可的监督检查，及时纠正行政许可实施中的违法行为。 第六十一条 行政机关应当建立健全监督制度，通过核查反映被许可人从事行政许可事项活动情况的有关材料，履行监督责任。 行政机关依法对被许可人从事行政许可事项的活动进行监督检查时，应当将监督检查的情况和处理结果予以记录，由监督检查人员签字后归档。公众有权查阅行政机关监督检查记录。 行政机关应当创造条件，实现与被许可人、其他有关行政机关的计算机档案系统互联，核查被许可人从事行政许可事项活动情况。 第六十二条行政机关可以对被许可人生产经营的产品依法进行抽样检查、检验、检测，对其生产经营场所依法进行实地检查。检查时，行政机关可以依法查阅或者要求被许可人报送有关材料；被许可人应当如实提供有关情况和材料。 行政机关根据法律、行政法规的规定，对直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施进行定期检验。对检验合格的，行政机关应当发给相应的证明文件。 第六十三条 行政机关实施监督检查，不得妨碍被许可人正常的生产经营活动，不得索取或者收受被许可人的财物，不得谋取其他利益。 第六十四条被许可人在作出行政许可决定的行政机关管辖区域外违法从事行政许可事项活动的，违法行为发生地的行政机关应当依法将被许可人的违法事实、处理结果抄告作出行政许可决定的行政机关。 第六十五条 个人和组织发现违法从事行政许可事项的活动，有权向行政机关举报，行政机关应当及时核实、处理。 第六十六条被许可人未依法履行开发利用自然资源义务或者未依法履行利用公共资源义务的，行政机关应当责令限期改正；被许可人在规定期限内不改正的，行政机关应当依照有关法律、行政法规的规定予以处理。 第六十七条取得直接关系公共利益的特定行业的市场准入行政许可的被许可人，应当按照国家规定的服务标准、资费标准和行政机关依法规定的条件，向用户提供安全、方便、稳定和价格合理的服务，并履行普遍服务的义务；未经作出行政许可决定的行政机关批准，不得擅自停业、歇业。 被许可人不履行前款规定的义务的，行政机关应当责令限期改正，或者依法采取有效措施督促其履行义务。 第六十八条对直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施，行政机关应当督促设计、建造、安装和使用单位建立相应的自检制度。 行政机关在监督检查时，发现直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施存在安全隐患的，应当责令停止建造、安装和使用，并责令设计、建造、安装和使用单位立即改正。 第六十九条有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可： （一）行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的； （二）超越法定职权作出准予行政许可决定的； （三）违反法定程序作出准予行政许可决定的； （四）对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的； （五）依法可以撤销行政许可的其他情形。 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。 依照前两款的规定撤销行政许可，可能对公共利益造成重大损害的，不予撤销。 依照本条第一款的规定撤销行政许可，被许可人的合法权益受到损害的，行政机关应当依法给予赔偿。依照本条第二款的规定撤销行政许可的，被许可人基于行政许可取得的利益不受保护。 第七十条 有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续： （一）行政许可有效期届满未延续的； （二）赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的； （三）法人或者其他组织依法终止的； （四）行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的； （五）因不可抗力导致行政许可事项无法实施的； （六）法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。 第七章 法律责任 第七十一条 违反本法第十七条规定设定的行政许可，有关机关应当责令设定该行政许可的机关改正，或者依法予以撤销。 第七十二条行政机关及其工作人员违反本法的规定，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分： （一）对符合法定条件的行政许可申请不予受理的； （二）不在办公场所公示依法应当公示的材料的； （三）在受理、审查、决定行政许可过程中，未向申请人、利害关系人履行法定告知义务的； （四）申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式，不一次告知申请人必须补正的全部内容的； （五）未依法说明不受理行政许可申请或者不予行政许可的理由的； （六）依法应当举行听证而不举行听证的。 第七十三条行政机关工作人员办理行政许可、实施监督检查，索取或者收受他人财物或者谋取其他利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 第七十四条行政机关实施行政许可，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的； （二）对符合法定条件的申请人不予行政许可或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的； （三）依法应当根据招标、拍卖结果或者考试成绩择优作出准予行政许可决定，未经招标、拍卖或者考试，或者不根据招标、拍卖结果或者考试成绩择优作出准予行政许可决定的。 第七十五条行政机关实施行政许可，擅自收费或者不按照法定项目和标准收费的，由其上级行政机关或者监察机关责令退还非法收取的费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。 截留、挪用、私分或者变相私分实施行政许可依法收取的费用的，予以追缴；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第七十六条 行政机关违法实施行政许可，给当事人的合法权益造成损害的，应当依照国家赔偿法的规定给予赔偿。 第七十七条行政机关不依法履行监督职责或者监督不力，造成严重后果的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第七十八条行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在一年内不得再次申请该行政许可。 第七十九条被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当依法给予行政处罚；取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在三年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十条 被许可人有下列行为之一的，行政机关应当依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）涂改、倒卖、出租、出借行政许可证件，或者以其他形式非法转让行政许可的； （二）超越行政许可范围进行活动的； （三）向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的； （四）法律、法规、规章规定的其他违法行为。 第八十一条公民、法人或者其他组织未经行政许可，擅自从事依法应当取得行政许可的活动的，行政机关应当依法采取措施予以制止，并依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八章 附 则 第八十二条 本法规定的行政机关实施行政许可的期限以工作日计算，不含法定节假日。 第八十三条 本法自2004年7月1日起施行。 本法施行前有关行政许可的规定，制定机关应当依照本法规定予以清理；不符合本法规定的，自本法施行之日起停止执行。 | 《中华人民共和国行政许可法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于2003年8月27日通过，现予公布，自2004年7月1日起施行。 中华人民共和国主席 胡锦涛 2003年8月27日 中华人民共和国行政许可法 （2003年8月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 行政许可的设定 第三章 行政许可的实施机关 第四章 行政许可的实施程序 第一节 申请与受理 第二节 审查与决定 第三节 期限 第四节 听证 第五节 变更与延续 第六节 特别规定 第五章 行政许可的费用 第六章 监督检查 第七章 法律责任 第八章 附则 第一章 总则 第一条为了规范行政许可的设定和实施，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护公共利益和社会秩序，保障和监督行政机关有效实施行政管理，根据宪法，制定本法。 第二条 本法所称行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。 第三条 行政许可的设定和实施，适用本法。 有关行政机关对其他机关或者对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批，不适用本法。 第四条 设定和实施行政许可，应当依照法定的权限、范围、条件和程序。 第五条 设定和实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正的原则。 有关行政许可的规定应当公布；未经公布的，不得作为实施行政许可的依据。行政许可的实施和结果，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的外，应当公开。 符合法定条件、标准的，申请人有依法取得行政许可的平等权利，行政机关不得歧视。 第六条 实施行政许可，应当遵循便民的原则，提高办事效率，提供优质服务。 第七条 公民、法人或者其他组织对行政机关实施行政许可，享有陈述权、申辩权；有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼；其合法权益因行政机关违法实施行政许可受到损害的，有权依法要求赔偿。 第八条 公民、法人或者其他组织依法取得的行政许可受法律保护，行政机关不得擅自改变已经生效的行政许可。 行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止，或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的，为了公共利益的需要，行政机关可以依法变更或者撤回已经生效的行政许可。由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的，行政机关应当依法给予补偿。 第九条 依法取得的行政许可，除法律、法规规定依照法定条件和程序可以转让的外，不得转让。 第十条 县级以上人民政府应当建立健全对行政机关实施行政许可的监督制度，加强对行政机关实施行政许可的监督检查。 行政机关应当对公民、法人或者其他组织从事行政许可事项的活动实施有效监督。 第二章 行政许可的设定 第十一条设定行政许可，应当遵循经济和社会发展规律，有利于发挥公民、法人或者其他组织的积极性、主动性，维护公共利益和社会秩序，促进经济、社会和生态环境协调发展。 第十二条 下列事项可以设定行政许可： （一）直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项； （二）有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等，需要赋予特定权利的事项； （三）提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业，需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项； （四）直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品，需要按照技术标准、技术规范，通过检验、检测、检疫等方式进行审定的事项； （五）企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项； （六）法律、行政法规规定可以设定行政许可的其他事项。 第十三条 本法第十二条所列事项，通过下列方式能够予以规范的，可以不设行政许可： （一）公民、法人或者其他组织能够自主决定的； （二）市场竞争机制能够有效调节的； （三）行业组织或者中介机构能够自律管理的； （四）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。 第十四条 本法第十二条所列事项，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。 必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可事项外，国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。 第十五条本法第十二条所列事项，尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满一年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。 地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。 第十六条 行政法规可以在法律设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。 地方性法规可以在法律、行政法规设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。 规章可以在上位法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定。 法规、规章对实施上位法设定的行政许可作出的具体规定，不得增设行政许可；对行政许可条件作出的具体规定，不得增设违反上位法的其他条件。 第十七条 除本法第十四条、第十五条规定的外，其他规范性文件一律不得设定行政许可。 第十八条 设定行政许可，应当规定行政许可的实施机关、条件、程序、期限。 第十九条起草法律草案、法规草案和省、自治区、直辖市人民政府规章草案，拟设定行政许可的，起草单位应当采取听证会、论证会等形式听取意见，并向制定机关说明设定该行政许可的必要性、对经济和社会可能产生的影响以及听取和采纳意见的情况。 第二十条行政许可的设定机关应当定期对其设定的行政许可进行评价；对已设定的行政许可，认为通过本法第十三条所列方式能够解决的，应当对设定该行政许可的规定及时予以修改或者废止。 行政许可的实施机关可以对已设定的行政许可的实施情况及存在的必要性适时进行评价，并将意见报告该行政许可的设定机关。 公民、法人或者其他组织可以向行政许可的设定机关和实施机关就行政许可的设定和实施提出意见和建议。 第二十一条省、自治区、直辖市人民政府对行政法规设定的有关经济事务的行政许可，根据本行政区域经济和社会发展情况，认为通过本法第十三条所列方式能够解决的，报国务院批准后，可以在本行政区域内停止实施该行政许可。 第三章 行政许可的实施机关 第二十二条 行政许可由具有行政许可权的行政机关在其法定职权范围内实施。 第二十三条法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，在法定授权范围内，以自己的名义实施行政许可。被授权的组织适用本法有关行政机关的规定。 第二十四条行政机关在其法定职权范围内，依照法律、法规、规章的规定，可以委托其他行政机关实施行政许可。委托机关应当将受委托行政机关和受委托实施行政许可的内容予以公告。 委托行政机关对受委托行政机关实施行政许可的行为应当负责监督，并对该行为的后果承担法律责任。 受委托行政机关在委托范围内，以委托行政机关名义实施行政许可；不得再委托其他组织或者个人实施行政许可。 第二十五条经国务院批准，省、自治区、直辖市人民政府根据精简、统一、效能的原则，可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权。 第二十六条行政许可需要行政机关内设的多个机构办理的，该行政机关应当确定一个机构统一受理行政许可申请，统一送达行政许可决定。 行政许可依法由地方人民政府两个以上部门分别实施的，本级人民政府可以确定一个部门受理行政许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理，或者组织有关部门联合办理、集中办理。 第二十七条 行政机关实施行政许可，不得向申请人提出购买指定商品、接受有偿服务等不正当要求。 行政机关工作人员办理行政许可，不得索取或者收受申请人的财物，不得谋取其他利益。 第二十八条对直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的设备、设施、产品、物品的检验、检测、检疫，除法律、行政法规规定由行政机关实施的外，应当逐步由符合法定条件的专业技术组织实施。专业技术组织及其有关人员对所实施的检验、检测、检疫结论承担法律责任。 第四章 行政许可的实施程序 第一节 申请与受理 第二十九条公民、法人或者其他组织从事特定活动，依法需要取得行政许可的，应当向行政机关提出申请。申请书需要采用格式文本的，行政机关应当向申请人提供行政许可申请书格式文本。申请书格式文本中不得包含与申请行政许可事项没有直接关系的内容。 申请人可以委托代理人提出行政许可申请。但是，依法应当由申请人到行政机关办公场所提出行政许可申请的除外。 行政许可申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等方式提出。 第三十条行政机关应当将法律、法规、规章规定的有关行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及需要提交的全部材料的目录和申请书示范文本等在办公场所公示。 申请人要求行政机关对公示内容予以说明、解释的，行政机关应当说明、解释，提供准确、可靠的信息。 第三十一条申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。 第三十二条 行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理； （二）申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请； （三）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （四）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理； （五）申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。 行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。 第三十三条行政机关应当建立和完善有关制度，推行电子政务，在行政机关的网站上公布行政许可事项，方便申请人采取数据电文等方式提出行政许可申请；应当与其他行政机关共享有关行政许可信息，提高办事效率。 第二节 审查与决定 第三十四条 行政机关应当对申请人提交的申请材料进行审查。 申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。 根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关应当指派两名以上工作人员进行核查。 第三十五条依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可，下级行政机关应当在法定期限内将初步审查意见和全部申请材料直接报送上级行政机关。上级行政机关不得要求申请人重复提供申请材料。 第三十六条行政机关对行政许可申请进行审查时，发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应当告知该利害关系人。申请人、利害关系人有权进行陈述和申辩。行政机关应当听取申请人、利害关系人的意见。 第三十七条 行政机关对行政许可申请进行审查后，除当场作出行政许可决定的外，应当在法定期限内按照规定程序作出行政许可决定。 第三十八条 申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定。 行政机关依法作出不予行政许可的书面决定的，应当说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第三十九条 行政机关作出准予行政许可的决定，需要颁发行政许可证件的，应当向申请人颁发加盖本行政机关印章的下列行政许可证件： （一）许可证、执照或者其他许可证书； （二）资格证、资质证或者其他合格证书； （三）行政机关的批准文件或者证明文件； （四）法律、法规规定的其他行政许可证件。 行政机关实施检验、检测、检疫的，可以在检验、检测、检疫合格的设备、设施、产品、物品上加贴标签或者加盖检验、检测、检疫印章。 第四十条 行政机关作出的准予行政许可决定，应当予以公开，公众有权查阅。 第四十一条 法律、行政法规设定的行政许可，其适用范围没有地域限制的，申请人取得的行政许可在全国范围内有效。 第三节 期限 第四十二条除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长十日，并应当将延长期限的理由告知申请人。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。 依照本法第二十六条的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过四十五日；四十五日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准，可以延长十五日，并应当将延长期限的理由告知申请人。 第四十三条依法应当先经下级行政机关审查后报上级行政机关决定的行政许可，下级行政机关应当自其受理行政许可申请之日起二十日内审查完毕。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。 第四十四条行政机关作出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起十日内向申请人颁发、送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章。 第四十五条行政机关作出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在本节规定的期限内。行政机关应当将所需时间书面告知申请人。 第四节 听证 第四十六条法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。 第四十七条行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起五日内提出听证申请的，行政机关应当在二十日内组织听证。 申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。 第四十八条 听证按照下列程序进行： （一）行政机关应当于举行听证的七日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告； （二）听证应当公开举行； （三）行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人，申请人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避； （四）举行听证时，审查该行政许可申请的工作人员应当提供审查意见的证据、理由，申请人、利害关系人可以提出证据，并进行申辩和质证； （五）听证应当制作笔录，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。 行政机关应当根据听证笔录，作出行政许可决定。 第五节 变更与延续 第四十九条被许可人要求变更行政许可事项的，应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请；符合法定条件、标准的，行政机关应当依法办理变更手续。 第五十条被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的，应当在该行政许可有效期届满三十日前向作出行政许可决定的行政机关提出申请。但是，法律、法规、规章另有规定的，依照其规定。 行政机关应当根据被许可人的申请，在该行政许可有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作决定的，视为准予延续。 第六节 特别规定 第五十一条 实施行政许可的程序，本节有规定的，适用本节规定；本节没有规定的，适用本章其他有关规定。 第五十二条 国务院实施行政许可的程序，适用有关法律、行政法规的规定。 第五十三条 实施本法第十二条第二项所列事项的行政许可的，行政机关应当通过招标、拍卖等公平竞争的方式作出决定。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 行政机关通过招标、拍卖等方式作出行政许可决定的具体程序，依照有关法律、行政法规的规定。 行政机关按照招标、拍卖程序确定中标人、买受人后，应当作出准予行政许可的决定，并依法向中标人、买受人颁发行政许可证件。 行政机关违反本条规定，不采用招标、拍卖方式，或者违反招标、拍卖程序，损害申请人合法权益的，申请人可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。 第五十四条实施本法第十二条第三项所列事项的行政许可，赋予公民特定资格，依法应当举行国家考试的，行政机关根据考试成绩和其他法定条件作出行政许可决定；赋予法人或者其他组织特定的资格、资质的，行政机关根据申请人的专业人员构成、技术条件、经营业绩和管理水平等的考核结果作出行政许可决定。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 公民特定资格的考试依法由行政机关或者行业组织实施，公开举行。行政机关或者行业组织应当事先公布资格考试的报名条件、报考办法、考试科目以及考试大纲。但是，不得组织强制性的资格考试的考前培训，不得指定教材或者其他助考材料。 第五十五条实施本法第十二条第四项所列事项的行政许可的，应当按照技术标准、技术规范依法进行检验、检测、检疫，行政机关根据检验、检测、检疫的结果作出行政许可决定。 行政机关实施检验、检测、检疫，应当自受理申请之日起五日内指派两名以上工作人员按照技术标准、技术规范进行检验、检测、检疫。不需要对检验、检测、检疫结果作进一步技术分析即可认定设备、设施、产品、物品是否符合技术标准、技术规范的，行政机关应当当场作出行政许可决定。 行政机关根据检验、检测、检疫结果，作出不予行政许可决定的，应当书面说明不予行政许可所依据的技术标准、技术规范。 第五十六条实施本法第十二条第五项所列事项的行政许可，申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式的，行政机关应当当场予以登记。需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关依照本法第三十四条第三款的规定办理。 第五十七条有数量限制的行政许可，两个或者两个以上申请人的申请均符合法定条件、标准的，行政机关应当根据受理行政许可申请的先后顺序作出准予行政许可的决定。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 第五章 行政许可的费用 第五十八条行政机关实施行政许可和对行政许可事项进行监督检查，不得收取任何费用。但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 行政机关提供行政许可申请书格式文本，不得收费。 行政机关实施行政许可所需经费应当列入本行政机关的预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。 第五十九条行政机关实施行政许可，依照法律、行政法规收取费用的，应当按照公布的法定项目和标准收费；所收取的费用必须全部上缴国库，任何机关或者个人不得以任何形式截留、挪用、私分或者变相私分。财政部门不得以任何形式向行政机关返还或者变相返还实施行政许可所收取的费用。 第六章 监督检查 第六十条 上级行政机关应当加强对下级行政机关实施行政许可的监督检查，及时纠正行政许可实施中的违法行为。 第六十一条 行政机关应当建立健全监督制度，通过核查反映被许可人从事行政许可事项活动情况的有关材料，履行监督责任。 行政机关依法对被许可人从事行政许可事项的活动进行监督检查时，应当将监督检查的情况和处理结果予以记录，由监督检查人员签字后归档。公众有权查阅行政机关监督检查记录。 行政机关应当创造条件，实现与被许可人、其他有关行政机关的计算机档案系统互联，核查被许可人从事行政许可事项活动情况。 第六十二条行政机关可以对被许可人生产经营的产品依法进行抽样检查、检验、检测，对其生产经营场所依法进行实地检查。检查时，行政机关可以依法查阅或者要求被许可人报送有关材料；被许可人应当如实提供有关情况和材料。 行政机关根据法律、行政法规的规定，对直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施进行定期检验。对检验合格的，行政机关应当发给相应的证明文件。 第六十三条 行政机关实施监督检查，不得妨碍被许可人正常的生产经营活动，不得索取或者收受被许可人的财物，不得谋取其他利益。 第六十四条被许可人在作出行政许可决定的行政机关管辖区域外违法从事行政许可事项活动的，违法行为发生地的行政机关应当依法将被许可人的违法事实、处理结果抄告作出行政许可决定的行政机关。 第六十五条 个人和组织发现违法从事行政许可事项的活动，有权向行政机关举报，行政机关应当及时核实、处理。 第六十六条被许可人未依法履行开发利用自然资源义务或者未依法履行利用公共资源义务的，行政机关应当责令限期改正；被许可人在规定期限内不改正的，行政机关应当依照有关法律、行政法规的规定予以处理。 第六十七条取得直接关系公共利益的特定行业的市场准入行政许可的被许可人，应当按照国家规定的服务标准、资费标准和行政机关依法规定的条件，向用户提供安全、方便、稳定和价格合理的服务，并履行普遍服务的义务；未经作出行政许可决定的行政机关批准，不得擅自停业、歇业。 被许可人不履行前款规定的义务的，行政机关应当责令限期改正，或者依法采取有效措施督促其履行义务。 第六十八条对直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施，行政机关应当督促设计、建造、安装和使用单位建立相应的自检制度。 行政机关在监督检查时，发现直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施存在安全隐患的，应当责令停止建造、安装和使用，并责令设计、建造、安装和使用单位立即改正。 第六十九条有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可： （一）行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的； （二）超越法定职权作出准予行政许可决定的； （三）违反法定程序作出准予行政许可决定的； （四）对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的； （五）依法可以撤销行政许可的其他情形。 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。 依照前两款的规定撤销行政许可，可能对公共利益造成重大损害的，不予撤销。 依照本条第一款的规定撤销行政许可，被许可人的合法权益受到损害的，行政机关应当依法给予赔偿。依照本条第二款的规定撤销行政许可的，被许可人基于行政许可取得的利益不受保护。 第七十条 有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续： （一）行政许可有效期届满未延续的； （二）赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的； （三）法人或者其他组织依法终止的； （四）行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的； （五）因不可抗力导致行政许可事项无法实施的； （六）法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。 第七章 法律责任 第七十一条 违反本法第十七条规定设定的行政许可，有关机关应当责令设定该行政许可的机关改正，或者依法予以撤销。 第七十二条行政机关及其工作人员违反本法的规定，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分： （一）对符合法定条件的行政许可申请不予受理的； （二）不在办公场所公示依法应当公示的材料的； （三）在受理、审查、决定行政许可过程中，未向申请人、利害关系人履行法定告知义务的； （四）申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式，不一次告知申请人必须补正的全部内容的； （五）未依法说明不受理行政许可申请或者不予行政许可的理由的； （六）依法应当举行听证而不举行听证的。 第七十三条行政机关工作人员办理行政许可、实施监督检查，索取或者收受他人财物或者谋取其他利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 第七十四条行政机关实施行政许可，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的； （二）对符合法定条件的申请人不予行政许可或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的； （三）依法应当根据招标、拍卖结果或者考试成绩择优作出准予行政许可决定，未经招标、拍卖或者考试，或者不根据招标、拍卖结果或者考试成绩择优作出准予行政许可决定的。 第七十五条行政机关实施行政许可，擅自收费或者不按照法定项目和标准收费的，由其上级行政机关或者监察机关责令退还非法收取的费用；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。 截留、挪用、私分或者变相私分实施行政许可依法收取的费用的，予以追缴；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第七十六条 行政机关违法实施行政许可，给当事人的合法权益造成损害的，应当依照国家赔偿法的规定给予赔偿。 第七十七条行政机关不依法履行监督职责或者监督不力，造成严重后果的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第七十八条行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告；行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在一年内不得再次申请该行政许可。 第七十九条被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当依法给予行政处罚；取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在三年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十条 被许可人有下列行为之一的，行政机关应当依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）涂改、倒卖、出租、出借行政许可证件，或者以其他形式非法转让行政许可的； （二）超越行政许可范围进行活动的； （三）向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的； （四）法律、法规、规章规定的其他违法行为。 第八十一条公民、法人或者其他组织未经行政许可，擅自从事依法应当取得行政许可的活动的，行政机关应当依法采取措施予以制止，并依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八章 附 则 第八十二条 本法规定的行政机关实施行政许可的期限以工作日计算，不含法定节假日。 第八十三条 本法自2004年7月1日起施行。 本法施行前有关行政许可的规定，制定机关应当依照本法规定予以清理；不符合本法规定的，自本法施行之日起停止执行。
关于认可国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心医用超声诊断设备等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]106号 | FGWJ-2011-10221 | 2011-02-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月27日至28日,国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用超声诊断设备等45个医疗器械（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 医用超声诊断设备 全部参数 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求 IEC 60601-2-37：2007 2 信息技术 软件包 全部参数 信息技术 软件包 质量要求和测试GB/T 17544-2008 3 医用超声诊断设备 全部参数 超声声场特性确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 YY/T 0642-2008/IEC 62359:2005 4 超声脉冲回波诊断设备 全部参数 超声脉冲回波诊断设备性能测试方法 YY/T 0643-2008/IEC/TR 60854:1986 5 毫瓦级超声源 全部参数 毫瓦级超声源YY/T 1085-2007 6 单元式脉冲回波超声换能器 全部参数 单元式脉冲回波超声换能器的基本电声特性和测量方法 YY/T 1089-2007 7 B型超声诊断仪 全部参数 B型超声诊断仪GB 10152-2009 8 高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统 全部参数 高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统 YY 0592-2005 9 声频共振耳聋治疗机 全部参数 声频共振耳聋治疗机 YZB/辽0418-2006(更改) 10 超声关节炎治疗仪 全部参数 超声关节炎治疗仪 YZB/渝0072-2009 11 高频手术设备 部分参数 高频手术设备安全专用要求 GB9706.4-2009 (idtIEC60601-2-2:2006) 不测AP、APG设备 12 医用电气系统 全部参数 医用电气设备 第1-1部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求 GB9706.15-2008 (idt IEC60601-1-1:2000) 13 医用电气设备 全部参数 医用电器环境要求及试验方法 GB/T14710-2009 14 心电监护仪 全部参数 心电监护仪 YY1079-2008 15 电动洗胃机 全部参数 电动洗胃机 YY1105-2008 16 红外乳腺检查仪 全部参数 红外乳腺检查仪YY0324-2008 17 热辐射类治疗设备 全部参数 热辐射类治疗设备安全专用要求YY0306-2008 18 电动手术台 全部参数 电动手术台 YY1106-2008 19 红外治疗设备 全部参数 红外治疗设备安全专用要求YY0323-2008 20 红外人体表面温度快速筛检仪 全部参数 红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件 GB/T 19146-2003 21 热垫式治疗仪 全部参数 热垫式治疗仪 YY/T0165-2007 22 体外诊断（IVD）医用设备 全部参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求YY0648-2008 23 高电位治疗设备 全部参数 高电位治疗设备 YY0649-2008 24 全自动生化分析仪 全部参数 全自动生化分析仪 YY/T0654-2008 25 自动循环无创血压监护设备 全部参数 医用电气设备第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 YY0667-2008 26 多参数患者监护设备 部分参数 医用电气设备第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求YY0668-2008 不测工作数据的准确性中的软件 27 无创自动测量血压计 全部参数 无创自动测量血压计 YY 0670-2008 28 神经和肌肉刺激器 全部参数 神经和肌肉刺激器输出特性的测量YY/T0696-2008 29 医用脚踏开关 全部参数 医用脚踏开关通用技术条件 YY91057-1999 30 LED光波治疗仪 全部参数 LED光波治疗仪 YZB/鄂0707-2009 31 磁场刺激仪 全部参数 磁场刺激仪 YZB/鄂0657-2009 32 彩色多参数监护仪 全部参数 彩色多参数监护仪YZB/鄂0230-2009 33 臭氧消毒剂生成机 全部参数 臭氧消毒剂生成机YZB/鄂0401-2009 34 电振动脂肪吸引器 全部参数 电振动脂肪吸引器YZB/鄂0338-2009 35 激光采血仪 全部参数 激光采血仪 YZB/粤0029-2009 36 血球计数仪 全部参数 血球计数仪 YZB/赣1423-2007 37 亚低温治疗仪 全部参数 亚低温治疗仪 YZB/鄂0740-2009 38 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 39 半自动凝血分析仪 全部参数 半自动凝血分析仪 YY/T0658-2008 40 医用超声诊断设备 全部参数 医用超声诊断设备声输出公布标准方法 IEC 61157：2007 41 医用电气设备 部分参数 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 IEC 60601-1:2005 不测富氧空气、支撑件承载能力、AP、APG型设备要求、压力容器的水压试验、控制器件和仪表的报警系统、可编程医用电气系统 42 超声波吸引器 全部参数 超声波吸引器 YZB/ENG1187-2010 43 不锈钢针管 全部参数 制造医疗器械用不锈钢针管（三）GB 18457-2001 44 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用医用橡胶检查手套 GB 10213-2006 45 心脏除颤器 部分参数 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求GB9706.8-2009(idt IEC60601-2-4:2002) 不测自动体外除颤器  | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月27日至28日,国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用超声诊断设备等45个医疗器械（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 医用超声诊断设备 全部参数 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求 IEC 60601-2-37：2007 2 信息技术 软件包 全部参数 信息技术 软件包 质量要求和测试GB/T 17544-2008 3 医用超声诊断设备 全部参数 超声声场特性确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 YY/T 0642-2008/IEC 62359:2005 4 超声脉冲回波诊断设备 全部参数 超声脉冲回波诊断设备性能测试方法 YY/T 0643-2008/IEC/TR 60854:1986 5 毫瓦级超声源 全部参数 毫瓦级超声源YY/T 1085-2007 6 单元式脉冲回波超声换能器 全部参数 单元式脉冲回波超声换能器的基本电声特性和测量方法 YY/T 1089-2007 7 B型超声诊断仪 全部参数 B型超声诊断仪GB 10152-2009 8 高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统 全部参数 高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统 YY 0592-2005 9 声频共振耳聋治疗机 全部参数 声频共振耳聋治疗机 YZB/辽0418-2006(更改) 10 超声关节炎治疗仪 全部参数 超声关节炎治疗仪 YZB/渝0072-2009 11 高频手术设备 部分参数 高频手术设备安全专用要求 GB9706.4-2009 (idtIEC60601-2-2:2006) 不测AP、APG设备 12 医用电气系统 全部参数 医用电气设备 第1-1部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求 GB9706.15-2008 (idt IEC60601-1-1:2000) 13 医用电气设备 全部参数 医用电器环境要求及试验方法 GB/T14710-2009 14 心电监护仪 全部参数 心电监护仪 YY1079-2008 15 电动洗胃机 全部参数 电动洗胃机 YY1105-2008 16 红外乳腺检查仪 全部参数 红外乳腺检查仪YY0324-2008 17 热辐射类治疗设备 全部参数 热辐射类治疗设备安全专用要求YY0306-2008 18 电动手术台 全部参数 电动手术台 YY1106-2008 19 红外治疗设备 全部参数 红外治疗设备安全专用要求YY0323-2008 20 红外人体表面温度快速筛检仪 全部参数 红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件 GB/T 19146-2003 21 热垫式治疗仪 全部参数 热垫式治疗仪 YY/T0165-2007 22 体外诊断（IVD）医用设备 全部参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求YY0648-2008 23 高电位治疗设备 全部参数 高电位治疗设备 YY0649-2008 24 全自动生化分析仪 全部参数 全自动生化分析仪 YY/T0654-2008 25 自动循环无创血压监护设备 全部参数 医用电气设备第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 YY0667-2008 26 多参数患者监护设备 部分参数 医用电气设备第2-49部分：多参数患者监护设备安全专用要求YY0668-2008 不测工作数据的准确性中的软件 27 无创自动测量血压计 全部参数 无创自动测量血压计 YY 0670-2008 28 神经和肌肉刺激器 全部参数 神经和肌肉刺激器输出特性的测量YY/T0696-2008 29 医用脚踏开关 全部参数 医用脚踏开关通用技术条件 YY91057-1999 30 LED光波治疗仪 全部参数 LED光波治疗仪 YZB/鄂0707-2009 31 磁场刺激仪 全部参数 磁场刺激仪 YZB/鄂0657-2009 32 彩色多参数监护仪 全部参数 彩色多参数监护仪YZB/鄂0230-2009 33 臭氧消毒剂生成机 全部参数 臭氧消毒剂生成机YZB/鄂0401-2009 34 电振动脂肪吸引器 全部参数 电振动脂肪吸引器YZB/鄂0338-2009 35 激光采血仪 全部参数 激光采血仪 YZB/粤0029-2009 36 血球计数仪 全部参数 血球计数仪 YZB/赣1423-2007 37 亚低温治疗仪 全部参数 亚低温治疗仪 YZB/鄂0740-2009 38 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 39 半自动凝血分析仪 全部参数 半自动凝血分析仪 YY/T0658-2008 40 医用超声诊断设备 全部参数 医用超声诊断设备声输出公布标准方法 IEC 61157：2007 41 医用电气设备 部分参数 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 IEC 60601-1:2005 不测富氧空气、支撑件承载能力、AP、APG型设备要求、压力容器的水压试验、控制器件和仪表的报警系统、可编程医用电气系统 42 超声波吸引器 全部参数 超声波吸引器 YZB/ENG1187-2010 43 不锈钢针管 全部参数 制造医疗器械用不锈钢针管（三）GB 18457-2001 44 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用医用橡胶检查手套 GB 10213-2006 45 心脏除颤器 部分参数 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求GB9706.8-2009(idt IEC60601-2-4:2002) 不测自动体外除颤器 
关于认可国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心电热恒温培养箱等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]105号 | FGWJ-2011-10222 | 2011-02-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年10月30日,国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心电热恒温培养箱等13个医疗器械（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 电热恒温培养箱 全项目 电热恒温培养箱 YY 0027-90 2 血红蛋白计 全项目 血红蛋白计 YY/T 0032-2004 3 电泳装置 全项目 电泳装置 YY/T 0087-2004 4 微量振荡器 全项目 微量振荡器 YY 0156-94 5 流式细胞仪 全项目 流式细胞仪 YY/T 0588-2005 6 电解质分析仪 全项目 电解质分析仪 YY/T 0589-2005 7 干式化学分析仪 全项目 干式化学分析仪 YY/T 0655-2008 8 自动化血培养系统 全项目 自动化血培养系统 YY/T 0656-2008 9 半自动凝血分析仪 全项目 半自动凝血分析仪 YY/T 0658-2008 10 全自动凝血分析仪 全项目 全自动凝血分析仪 YY/T 0659-2008 11 全自动发光免疫分析仪 全项目 全自动发光免疫分析仪 YY/T 1155-2009 12 原子吸收光谱仪（火焰法和钨舟法） 全项目 BH5500S原子吸收光谱仪 YZB/京 0646-2008 BH系列自动进样原子吸收光谱仪 YZB/京 0733-2007 BH系列原子吸收光谱仪 YZB/京 1022-2010 13 荧光免疫分析仪 全项目 BH100博晖荧光免疫分析仪 YZB/京 1105-2009 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年10月30日,国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心电热恒温培养箱等13个医疗器械（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 电热恒温培养箱 全项目 电热恒温培养箱 YY 0027-90 2 血红蛋白计 全项目 血红蛋白计 YY/T 0032-2004 3 电泳装置 全项目 电泳装置 YY/T 0087-2004 4 微量振荡器 全项目 微量振荡器 YY 0156-94 5 流式细胞仪 全项目 流式细胞仪 YY/T 0588-2005 6 电解质分析仪 全项目 电解质分析仪 YY/T 0589-2005 7 干式化学分析仪 全项目 干式化学分析仪 YY/T 0655-2008 8 自动化血培养系统 全项目 自动化血培养系统 YY/T 0656-2008 9 半自动凝血分析仪 全项目 半自动凝血分析仪 YY/T 0658-2008 10 全自动凝血分析仪 全项目 全自动凝血分析仪 YY/T 0659-2008 11 全自动发光免疫分析仪 全项目 全自动发光免疫分析仪 YY/T 1155-2009 12 原子吸收光谱仪（火焰法和钨舟法） 全项目 BH5500S原子吸收光谱仪 YZB/京 0646-2008 BH系列自动进样原子吸收光谱仪 YZB/京 0733-2007 BH系列原子吸收光谱仪 YZB/京 1022-2010 13 荧光免疫分析仪 全项目 BH100博晖荧光免疫分析仪 YZB/京 1105-2009
关于认可国家康复辅具质量监督检验中心支条式脊柱矫形器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]104号 | FGWJ-2011-10223 | 2011-02-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家康复辅具质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月23日至24日,国家局组织专家组对国家康复辅具质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心支条式脊柱矫形器等12个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 实验室名称：国家康复辅具质量监督检验中心 实验室地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路1号 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 支条式脊柱矫形器 部分参数 《支条式脊柱矫形器》MZ004-1993 不测X线摄影 2 支条式下肢矫形器 部分参数 《支条式下肢矫形器》MZ003-1993 不测X线摄影 3 医用电气设备（通用要求） 1 保护接地、功能接地和电位均衡 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007(IDT IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995) 2 连续漏电流和患者辅助电流 不测直流 3 电介质强度 4 手动三轮轮椅车 全部参数 《手动轮椅车》GB/T13800-2009 5 手动四轮轮椅车 全部参数 《手动轮椅车》GB/T13800-2009 6 道路型电动轮椅车 全部参数 《电动轮椅车》GB/T 12996-1991 7 室内型电动轮椅车 全部参数 《电动轮椅车》GB/T 12996-1991 8 室外型电动轮椅车 全部参数 《电动轮椅车》GB/T 12996-1991 9 普通固定式康复训练床 全部参数 《普通固定式康复训练床》GB/T 20403-2006 10 医用电动床 1 保护接地、功能接地和电位均衡 《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》 YY0571-2005； （IEC60601-2-38:1996,IDT） 2 连续漏电流和患者辅助电流 不测直流 3 电介质强度 4 支承件 5 搬运能力 6 运动部件 7 面、角和边的安全性 8 正常使用时的稳定性 11 电动轮椅车控制系统 1 单一故障状态 《电动轮椅车动力和控制系统-要求和测试方法》ISO7176-14:2008 2 控制器命令信号处理故障 3 控制器输出装置故障 4 断电时的停车能力 5 通/断开关 6 电源接通时控制信号 7 控制器过电压保护 8 显示装置 9 充电时抑制行驶 10 电绝缘 11 非绝缘部件的保护 12 堵转状态保护 13 操作力 14 控制装置耐用性 15 电器连接 16 环境 《电动轮椅车的气候试验方法》GB/T 18029.9-2008；ISO 7176-9:2001 12 轮椅车 1 静态稳定性 《静态稳定性的测定》GB/T 18029.1-2008；ISO 7176-1:1999 2 动态稳定性 《电动轮椅车动态稳定性的测定》GB/T 18029.2-2009；ISO 7176-2:2001 3 制动器 《制动器的测定》GB/T 18029.3-2008；ISO 7176-3:2003 4 能耗 《能耗的测定》GB/T 18029.4-2009；ISO 7176-4:1997 5 外形尺寸、质量和转向空间 《外形尺寸、质量和转向空间的测定》GB/T 18029.5-2008；ISO 7176-5:1985 6 最大速度、加速度和减速度 《电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定》GB/T 18029.6-2009；ISO 7176.6-2001 7 座位和车轮尺寸 《座位和车轮尺寸的测量方法》GB/T 18029.7-2009；ISO 7176-7:1998 8 静态强度,冲击强度及疲劳强度 《静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法》GB/T 18029.8-2008；ISO 7176-8:1998 9 气候试验 《电动轮椅车的气候试验方法》GB/T 18029.9-2008；ISO 7176-9:2001 10 越障 《电动轮椅车越障能力的测定》GB/T 18029.10-2009；ISO 7176-10:1988 11 动力和控制系统 《电动轮椅车动力和控制系统-要求和测试方法》ISO 7176-14:2008 不测电磁兼容 | 国家康复辅具质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月23日至24日,国家局组织专家组对国家康复辅具质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心支条式脊柱矫形器等12个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 实验室名称：国家康复辅具质量监督检验中心 实验室地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路1号 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 支条式脊柱矫形器 部分参数 《支条式脊柱矫形器》MZ004-1993 不测X线摄影 2 支条式下肢矫形器 部分参数 《支条式下肢矫形器》MZ003-1993 不测X线摄影 3 医用电气设备（通用要求） 1 保护接地、功能接地和电位均衡 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007(IDT IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995) 2 连续漏电流和患者辅助电流 不测直流 3 电介质强度 4 手动三轮轮椅车 全部参数 《手动轮椅车》GB/T13800-2009 5 手动四轮轮椅车 全部参数 《手动轮椅车》GB/T13800-2009 6 道路型电动轮椅车 全部参数 《电动轮椅车》GB/T 12996-1991 7 室内型电动轮椅车 全部参数 《电动轮椅车》GB/T 12996-1991 8 室外型电动轮椅车 全部参数 《电动轮椅车》GB/T 12996-1991 9 普通固定式康复训练床 全部参数 《普通固定式康复训练床》GB/T 20403-2006 10 医用电动床 1 保护接地、功能接地和电位均衡 《医用电气设备 第2部分：医院电动床安全专用要求》 YY0571-2005； （IEC60601-2-38:1996,IDT） 2 连续漏电流和患者辅助电流 不测直流 3 电介质强度 4 支承件 5 搬运能力 6 运动部件 7 面、角和边的安全性 8 正常使用时的稳定性 11 电动轮椅车控制系统 1 单一故障状态 《电动轮椅车动力和控制系统-要求和测试方法》ISO7176-14:2008 2 控制器命令信号处理故障 3 控制器输出装置故障 4 断电时的停车能力 5 通/断开关 6 电源接通时控制信号 7 控制器过电压保护 8 显示装置 9 充电时抑制行驶 10 电绝缘 11 非绝缘部件的保护 12 堵转状态保护 13 操作力 14 控制装置耐用性 15 电器连接 16 环境 《电动轮椅车的气候试验方法》GB/T 18029.9-2008；ISO 7176-9:2001 12 轮椅车 1 静态稳定性 《静态稳定性的测定》GB/T 18029.1-2008；ISO 7176-1:1999 2 动态稳定性 《电动轮椅车动态稳定性的测定》GB/T 18029.2-2009；ISO 7176-2:2001 3 制动器 《制动器的测定》GB/T 18029.3-2008；ISO 7176-3:2003 4 能耗 《能耗的测定》GB/T 18029.4-2009；ISO 7176-4:1997 5 外形尺寸、质量和转向空间 《外形尺寸、质量和转向空间的测定》GB/T 18029.5-2008；ISO 7176-5:1985 6 最大速度、加速度和减速度 《电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定》GB/T 18029.6-2009；ISO 7176.6-2001 7 座位和车轮尺寸 《座位和车轮尺寸的测量方法》GB/T 18029.7-2009；ISO 7176-7:1998 8 静态强度,冲击强度及疲劳强度 《静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法》GB/T 18029.8-2008；ISO 7176-8:1998 9 气候试验 《电动轮椅车的气候试验方法》GB/T 18029.9-2008；ISO 7176-9:2001 10 越障 《电动轮椅车越障能力的测定》GB/T 18029.10-2009；ISO 7176-10:1988 11 动力和控制系统 《电动轮椅车动力和控制系统-要求和测试方法》ISO 7176-14:2008 不测电磁兼容
关于认可宁夏回族自治区药品检验所一次性使用无菌注射器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]103号 | FGWJ-2011-10224 | 2011-02-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月27日至28日,国家局组织专家组对宁夏回族自治区药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用无菌注射器等40个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围或说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GBl5810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GBl581l-2001 3 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器 YY0115-1993 4 一次性使用输液器 重力输液式 部分参数 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 不测8.5毒性 5 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB8369-2005 不测5.7血液成分过滤器7.5毒性 6 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针 GBl8671-2009 7 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 部分参数 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY 0286.2-2006 不测8.5毒性 8 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2009 9 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2009 10 一次性使用麻醉用过滤器 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2009 11 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布YY 0331-2006 12 医用胶带 全部参数 医用胶带YY/T 0148-2006 13 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用橡胶检查手套GB 10213-2006 14 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 15 医用纱布类（绷带、敷料）产品 全部参数 纱布绷带YZB/宁银0002-2007等企业注册标准 16 热疗袋类产品 全部参数 寒痛灵YZB/宁银0002-2010 等企业注册标准 17 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 18 传统型血袋 部分参数 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第一部分：传统型血袋 GB 14232.1-2004 不测6.2.7抗泄漏,6.4.1细胞毒 19 一次性使用无菌导尿管 部分参数 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 不测4.9细胞毒 20 石膏绷带 （粉状型） 全部参数 石膏绷带（粉状型）YY/T1117-2001 21 石膏绷带 （粘胶型） 全部参数 石膏绷带（粘胶型）YY/T1118-2001 22 一次性使用无菌阴道扩张器 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 不测4.3.3.1细胞毒 23 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 24 一次性使用静脉营养输液袋 部分参数 一次性使用静脉营养输液袋YY0611-2007 不测8.5毒性 25 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GB 19084-2003 26 血压计和血压表 部分参数 血压计和血压表GB3053-93 不测5.8耐变压,5.9振动试验 27 一次性使用产包 自然分娩用 全部参数 一次性使用产包 自然分娩用YY/T0720-2009 28 一次性使用输注泵 部分参数 一次性使用输注泵YY0451-2003 不测5.10给液参数 29 医用分子筛制氧设备 部分参数 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T0298-1998 不测5.9电气安全性能 30 一次性使用精密过滤输液器 部分参数 专用输液器 第一部分：一次性使用精密过滤输液器GB18458.1-2001 不测8.5毒性 31 定制式义齿 全部参数 定制式义齿YZB/宁0003-2007 等企业注册标准 32 久久耳康 部分参数 久久耳康YZB/宁0003-2009 不测3.9红外法向全发射率 33 通泰贴 全部参数 通泰贴YZB/宁银0001-2010 34 一次性使用手术帽、口罩 全部参数 一次性使用手术帽、口罩YZB/宁银0009-2006 35 消痛贴膏 全部参数 消痛贴膏 YZB/宁银0009-2008 36 细胞处理试剂盒 全部参数 细胞处理试剂盒YZB/宁银0008-2008 37 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分 通用要求 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分GB/T1962.1-2001 38 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分 锁定接头 6%（鲁尔）圆锥接头第2部分GB/T1962.2-2001 39 注射针针管刚度试验方法 刚度试验 注射针针管刚度试验方法GB12256-90 40 生物要求（性能）及评价 1 致敏试验(迟发型超敏反应试验) 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005(9致敏试验) 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（6迟发型超敏反应试验） 医疗器械生物学评价 第10部分： 刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005（7迟发型超敏反应试验） 2 无菌试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T l4233.2-2005 《中国药典》2005年版二部附录XI H 一次性使用医疗用品卫生标准GB 15980-1995 40 生物要求（性能）及评价 3 皮内反应试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005(10皮内反应试验) 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（7.7皮内反应试验） 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005（6刺激试验） 4 皮肤刺激 试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（7.5皮肤刺激试验） 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005（6刺激试验） 5 急性全身毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005（6急性全身毒性试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（8急性全身毒性试验） 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 6 微生物限度检查法 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 《中国药典》2005年版附录 XI J一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15980-1995 40 生物要求（性能）及评价 7 细菌内毒素试验 《中国药典》2005年版二部附录XI E 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005（4 细菌内毒素试验） 8 热原试验 《中国药典》2005年版二部附录XI D 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005（5 热原试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（10 热原试验） 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T16886.11-1997 9 溶血试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005(7溶血试验)  | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月27日至28日,国家局组织专家组对宁夏回族自治区药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用无菌注射器等40个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围或说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GBl5810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GBl581l-2001 3 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器 YY0115-1993 4 一次性使用输液器 重力输液式 部分参数 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 不测8.5毒性 5 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB8369-2005 不测5.7血液成分过滤器7.5毒性 6 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针 GBl8671-2009 7 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 部分参数 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY 0286.2-2006 不测8.5毒性 8 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2009 9 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2009 10 一次性使用麻醉用过滤器 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2009 11 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布YY 0331-2006 12 医用胶带 全部参数 医用胶带YY/T 0148-2006 13 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用橡胶检查手套GB 10213-2006 14 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 15 医用纱布类（绷带、敷料）产品 全部参数 纱布绷带YZB/宁银0002-2007等企业注册标准 16 热疗袋类产品 全部参数 寒痛灵YZB/宁银0002-2010 等企业注册标准 17 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 18 传统型血袋 部分参数 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第一部分：传统型血袋 GB 14232.1-2004 不测6.2.7抗泄漏,6.4.1细胞毒 19 一次性使用无菌导尿管 部分参数 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 不测4.9细胞毒 20 石膏绷带 （粉状型） 全部参数 石膏绷带（粉状型）YY/T1117-2001 21 石膏绷带 （粘胶型） 全部参数 石膏绷带（粘胶型）YY/T1118-2001 22 一次性使用无菌阴道扩张器 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 不测4.3.3.1细胞毒 23 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 24 一次性使用静脉营养输液袋 部分参数 一次性使用静脉营养输液袋YY0611-2007 不测8.5毒性 25 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GB 19084-2003 26 血压计和血压表 部分参数 血压计和血压表GB3053-93 不测5.8耐变压,5.9振动试验 27 一次性使用产包 自然分娩用 全部参数 一次性使用产包 自然分娩用YY/T0720-2009 28 一次性使用输注泵 部分参数 一次性使用输注泵YY0451-2003 不测5.10给液参数 29 医用分子筛制氧设备 部分参数 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T0298-1998 不测5.9电气安全性能 30 一次性使用精密过滤输液器 部分参数 专用输液器 第一部分：一次性使用精密过滤输液器GB18458.1-2001 不测8.5毒性 31 定制式义齿 全部参数 定制式义齿YZB/宁0003-2007 等企业注册标准 32 久久耳康 部分参数 久久耳康YZB/宁0003-2009 不测3.9红外法向全发射率 33 通泰贴 全部参数 通泰贴YZB/宁银0001-2010 34 一次性使用手术帽、口罩 全部参数 一次性使用手术帽、口罩YZB/宁银0009-2006 35 消痛贴膏 全部参数 消痛贴膏 YZB/宁银0009-2008 36 细胞处理试剂盒 全部参数 细胞处理试剂盒YZB/宁银0008-2008 37 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分 通用要求 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分GB/T1962.1-2001 38 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分 锁定接头 6%（鲁尔）圆锥接头第2部分GB/T1962.2-2001 39 注射针针管刚度试验方法 刚度试验 注射针针管刚度试验方法GB12256-90 40 生物要求（性能）及评价 1 致敏试验(迟发型超敏反应试验) 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005(9致敏试验) 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（6迟发型超敏反应试验） 医疗器械生物学评价 第10部分： 刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005（7迟发型超敏反应试验） 2 无菌试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T l4233.2-2005 《中国药典》2005年版二部附录XI H 一次性使用医疗用品卫生标准GB 15980-1995 40 生物要求（性能）及评价 3 皮内反应试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005(10皮内反应试验) 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（7.7皮内反应试验） 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005（6刺激试验） 4 皮肤刺激 试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（7.5皮肤刺激试验） 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005（6刺激试验） 5 急性全身毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005（6急性全身毒性试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（8急性全身毒性试验） 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 6 微生物限度检查法 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 《中国药典》2005年版附录 XI J一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15980-1995 40 生物要求（性能）及评价 7 细菌内毒素试验 《中国药典》2005年版二部附录XI E 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005（4 细菌内毒素试验） 8 热原试验 《中国药典》2005年版二部附录XI D 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005（5 热原试验） 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（10 热原试验） 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T16886.11-1997 9 溶血试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005(7溶血试验) 
关于认可国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心呼吸道用吸引导管等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]102号 | FGWJ-2011-10225 | 2011-02-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月19日至21日,国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心呼吸道用吸引导管等80个医疗器械（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 名称：国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心 地址: 上海市民和路154号 序号 产品/产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 呼吸道用吸引导管 全部参数 《呼吸道用吸引导管》YY 0339-2009 2 X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准 全部参数 《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》GBZ 115-2002 3 X射线行李包检查系统卫生防护标准 全部参数 《X射线行李包检查系统卫生防护标准》GBZ 127-2002 4 实验室用材料加热设备 全部参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分：实验室用材料加热设备的特殊要求》GB 4793.6-2008 5 实验室用离心机的特殊要求 全部参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分：实验室用离心机的特殊要求》GB 4793.7-2008 6 使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器 全部参数 《测量、控制实验室电气设备安全要求 第2-042部分：压力灭菌器和灭菌器专用要求》GB 4793.8-2008 7 大型蒸汽灭菌器 全部参数 《大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型》GB 8599-2008 8 便携式X射线安全检查设备通用规范 全部参数 《便携式X射线安全检查设备通用规范》GB 12664-2003 9 软件工程 产品质量 第1部分_质量模型 全部参数 《软件工程 产品质量 第1部分_质量模型》GB/T 16260.1-2006-T 10 软件工程 产品质量 第2部分_外部度量 全部参数 《软件工程 产品质量 第2部分_外部度量》GB/T 16260.2-2006-T 11 软件工程 产品质量 第3部分_内部度量 全部参数 《软件工程 产品质量 第3部分_内部度量》GB/T 16260.3-2006-T 12 软件工程 产品质量 第4部分_使用质量的度量 全部参数 《软件工程 产品质量 第4部分_使用质量的度量》GB/T 16260.4-2006-T 12 信息技术 软件包 质量要求和测试 全部参数 《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T 17544-1998 14 轮椅车 全部参数 《轮椅车 第2部分：电动轮椅车动态稳定性的测定》GB/T 18029.2-2009 《轮椅车 第4部分：电动轮椅车和电动代步车理论能耗的测定》GB/T 18029.4-2009 《轮椅车 第6部分：电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定》GB/T 18029.6-2009 《轮椅车 第7部分：座位和车轮尺寸的测量》GB/T 18029.7-2009 《轮椅车 第10部分：电动轮椅车越障能力的测定》GB/T 18029.10-2009 《轮椅车 第22部分：调节程序》GB/T 18029.22-2009 15 软件工程 产品评价 第5部分 评价者用的过程 全部参数 《软件工程 产品评价 第5部分 评价者用的过程》GB/T 18905.5-2002 16 圆形压力蒸汽灭菌器 全部参数 《圆形压力蒸汽灭菌器主要受压元件强度计算及其有关规定》YY/T 0084.1-2009 17 矩形压力蒸汽灭菌器 全部参数 《矩形压力蒸汽灭菌器主要受压元件强度计算及其有关规定》YY/T 0084.2-2009 18 医用超声设备档次系列 第1部分：B型超声诊断设备 全部参数 《医用超声设备档次系列 第1部分：B型超声诊断设备》YY/T 0162.1-2009 19 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求 全部参数 《用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求》YY/T 0466.1-2009 20 生物安全柜 全部参数 《生物安全柜》YY 0569-2005 21 吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统 全部参数 《吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统》YY 0635.2-2009 22 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置 全部参数 《吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置》YY 0635.3-2009 23 吸入式麻醉系统 第4部分 麻醉呼吸机 全部参数 《吸入式麻醉系统 第4部分：麻醉呼吸机》YY 0635.4-2009 24 医疗器械软件 软件生存周期过程 全部参数 《医疗器械软件生成周期过程》YY/T 0664-2008 25 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 全部参数 《睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备》YY 0671.1-2009 26 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求：可编程医用电气系统 全部参数 《医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求：可编程医用电气系统》YY/T 0708-2009 27 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 部分参数 《第1-8部分:并列标准：医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》YY 0709-2009 听觉报警信号和信息信号的音量不能测 28 牙科设备 给排管路的连接 全部参数 《牙科设备 给排管路的连接》YY/T 0725-2009 29 大型蒸汽灭菌器 全部参数 《大型蒸汽灭菌器 手动控制型》YY 0731-2009 30 医用氧气浓缩器 安全要求 全部参数 《医用氧气浓缩器 安全要求》YY 0732-2009 31 麻醉呼吸设备湿化人体呼吸气体热湿交换（HME） 第1部分：最小潮气量250mLHME 全部参数 《麻醉呼吸设备湿化人体呼吸气体热湿交换（HME） 第1部分：最小潮气量250mLHME》YY/T 0735.1-2009 32 医用X射线摄影床专用技术条件 全部参数 《医用X射线摄影床专用技术条件》YY/T 0737-2009 33 医用X射线导管床专用技术条件 全部参数 《医用X射线导管床专用技术条件》YY/T 0738-2009 34 医用X射线立式摄影架专用技术条件 全部参数 《医用X射线立式摄影架专用技术条件》YY/T 0739-2009 35 医用血管造影X射线机专用技术条件 全部参数 《医用血管造影X射线机专用技术条件》YY/T 0740-2009 36 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件 全部参数 《数字化医用X射线摄影系统专用技术条件》YY/T 0741-2009 37 胃肠X射线机专用技术条件 全部参数 《胃肠X射线机专用技术条件》YY/T 0742-2009 38 X射线胃肠诊断床专用技术条件 全部参数 《X射线胃肠诊断床专用技术条件》YY/T 0743-2009 39 移动式C形臂X射线机专用技术条件 全部参数 《移动式C形臂X射线机专用技术条件》YY/T 0744-2009 40 遥控透视X射线机专用技术条件 全部参数 《遥控透视X射线机专用技术条件》YY/T 0745-2009 41 车载X射线机专用技术条件 全部参数 《车载X射线机专用技术条件》YY/T 0746-2009 42 超声脉冲回波扫描仪第1部分：校准空间测量系统系统点扩展函数响应测量技术方法 全部参数 《超声脉冲回波扫描仪第1部分：校准空间测量系统系统点扩展函数响应测量技术方法》YY/T 0748.1-2009 43 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法 全部参数 《超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法》YY/T 0749-2009 44 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法 全部参数 《超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法》YY/T 0750-2009 45 超声洁牙设备 输出特性的测量和公布 全部参数 《超声洁牙设备 输出特性的测量和公布》YY/T 0751-2009 46 电动骨组织手术设备 全部参数 《电动骨组织手术设备》YY/T 0752-2009 47 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 全部参数 《麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第1部分：评价过滤性能的盐试验方法》YY/T 0753.1-2009 《麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第2部分：非过滤方面》YY/T 0753.2-2009 48 有创血压监护设备用血压传输管路安全和性能专用要求 全部参数 《有创血压监护设备用血压传输管路安全和性能专用要求》YY/T 0754-2009 49 麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统 全部参数 《麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统》YY 0755-2009 50 超声理疗设备 全部参数 《超声理疗设备》YY 1090-2009 51 医用X射线设备包装，运输和贮存 全部参数 《医用X射线设备包装运输储存》YY/T 1099-2007 52 口腔灯 全部参数 《牙科学 口腔灯》YY/T 1120-2009 53 Implants for surgery—Active implantable medical devices 全部参数 Implants for surgery — Active implantable medical devices —Part 1:General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer ISO 14708-1：2000 54 Implants for surgery—Active implantable medical devices— Part2: Cardiac pacemakers 全部参数 Implants for surgery — Active implantable medical devices —Part 2:Cardiac pacemakers ISO 14708-2：2005 55 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法 全部参数 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法》GB 14233.2-2005 56 医用有机硅材料生物学评价实验方法 全部参数 《医用有机硅材料生物学评价实验方法》GB 16175-2008 57 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择 全部参数 《医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择》GB 16886.4-2003 58 口腔材料生物实验方法 溶血实验 全部参数 《口腔材料生物实验方法 溶血实验》YY/T 0127.1-1993 59 一次性使用流量设定微调式输液器 全部参数 《专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器》YY 0286.6-2009 60 一次性使用连接管 部分参数 《一次性使用连接管》YZB/国 0746－2003 生物性能仅能测无菌、内毒素、溶血 61 集尿袋 全部参数 《集尿袋 第2部分：要求和检验方法》GB/T 17257.2-2009 62 腰椎穿刺针 全部参数 《腰椎穿刺针》YY/T 1148-2009 63 高频手术设备 全部参数 《医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求》GB9706.4-2009 64 心脏除颤器专用安全要求 全部参数 《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求 》GB9706.8-2009 65 B型超声诊断设备 全部参数 《B型超声诊断设备》GB10152-2009 66 手动轮椅车 部分参数 《手动轮椅车》GB/T 13800-2009 制动器、强度、静态性能不能测 67 医用电器环境要求及试验方法 全部参数 《医用电器环境要求及试验方法》GB/T 14710-2009 68 医用分子筛制氧设备 全部参数 《医用分子筛制氧设备 通用技术规范》YY/T 0298-1998 69 高频电灼治疗仪 全部参数 《高频电灼治疗仪》YY 0322-2009 70 微型医用诊断X射线机 全部参数 《微型医用诊断X射线机专用技术条件》YY/T 0347-2009 71 超声多普勒胎儿心率仪 全部参数 《超声多普勒胎儿心率仪》YY0448-2009 72 超声多普勒胎儿监护仪 全部参数 《超声多普勒胎儿监护仪》YY0449-2009 73 超声洁牙设备 部分参数 《超声洁牙设备》YY 0460-2009 尖端主振偏移和半偏移不能测 74 麻醉气体监护仪 全部参数 《医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求》YY 0601 -2009 75 牙科手机 全部参数 《牙科手机第1部分：高速气涡轮手机》YY1045.1-2009 76 一次性使用静脉输液针 部分参数 《一次性使用静脉输液针》GB 18671-2009 生物要求只做无菌、细菌内毒素、溶血 77 注射针 全部参数 《注射针》YY/T 0282-2009 78 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 《一次性使用麻醉穿刺包》YY 0321.1-2009 热源和生物性能不能测 79 一次性使用麻醉用针 部分参数 《一次性使用麻醉用针》YY 0321.2-2009 热源和生物性能不能测 80 一次性使用麻醉用过滤器 部分参数 《一次性使用麻醉用过滤器》YY 0321.3-2009 热源和生物性能不能测 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年11月19日至21日,国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心呼吸道用吸引导管等80个医疗器械（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一一年二月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 名称：国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心 地址: 上海市民和路154号 序号 产品/产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 呼吸道用吸引导管 全部参数 《呼吸道用吸引导管》YY 0339-2009 2 X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准 全部参数 《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》GBZ 115-2002 3 X射线行李包检查系统卫生防护标准 全部参数 《X射线行李包检查系统卫生防护标准》GBZ 127-2002 4 实验室用材料加热设备 全部参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分：实验室用材料加热设备的特殊要求》GB 4793.6-2008 5 实验室用离心机的特殊要求 全部参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分：实验室用离心机的特殊要求》GB 4793.7-2008 6 使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器 全部参数 《测量、控制实验室电气设备安全要求 第2-042部分：压力灭菌器和灭菌器专用要求》GB 4793.8-2008 7 大型蒸汽灭菌器 全部参数 《大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型》GB 8599-2008 8 便携式X射线安全检查设备通用规范 全部参数 《便携式X射线安全检查设备通用规范》GB 12664-2003 9 软件工程 产品质量 第1部分_质量模型 全部参数 《软件工程 产品质量 第1部分_质量模型》GB/T 16260.1-2006-T 10 软件工程 产品质量 第2部分_外部度量 全部参数 《软件工程 产品质量 第2部分_外部度量》GB/T 16260.2-2006-T 11 软件工程 产品质量 第3部分_内部度量 全部参数 《软件工程 产品质量 第3部分_内部度量》GB/T 16260.3-2006-T 12 软件工程 产品质量 第4部分_使用质量的度量 全部参数 《软件工程 产品质量 第4部分_使用质量的度量》GB/T 16260.4-2006-T 12 信息技术 软件包 质量要求和测试 全部参数 《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T 17544-1998 14 轮椅车 全部参数 《轮椅车 第2部分：电动轮椅车动态稳定性的测定》GB/T 18029.2-2009 《轮椅车 第4部分：电动轮椅车和电动代步车理论能耗的测定》GB/T 18029.4-2009 《轮椅车 第6部分：电动轮椅车最大速度、加速度和减速度的测定》GB/T 18029.6-2009 《轮椅车 第7部分：座位和车轮尺寸的测量》GB/T 18029.7-2009 《轮椅车 第10部分：电动轮椅车越障能力的测定》GB/T 18029.10-2009 《轮椅车 第22部分：调节程序》GB/T 18029.22-2009 15 软件工程 产品评价 第5部分 评价者用的过程 全部参数 《软件工程 产品评价 第5部分 评价者用的过程》GB/T 18905.5-2002 16 圆形压力蒸汽灭菌器 全部参数 《圆形压力蒸汽灭菌器主要受压元件强度计算及其有关规定》YY/T 0084.1-2009 17 矩形压力蒸汽灭菌器 全部参数 《矩形压力蒸汽灭菌器主要受压元件强度计算及其有关规定》YY/T 0084.2-2009 18 医用超声设备档次系列 第1部分：B型超声诊断设备 全部参数 《医用超声设备档次系列 第1部分：B型超声诊断设备》YY/T 0162.1-2009 19 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求 全部参数 《用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求》YY/T 0466.1-2009 20 生物安全柜 全部参数 《生物安全柜》YY 0569-2005 21 吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统 全部参数 《吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统》YY 0635.2-2009 22 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置 全部参数 《吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体输送装置》YY 0635.3-2009 23 吸入式麻醉系统 第4部分 麻醉呼吸机 全部参数 《吸入式麻醉系统 第4部分：麻醉呼吸机》YY 0635.4-2009 24 医疗器械软件 软件生存周期过程 全部参数 《医疗器械软件生成周期过程》YY/T 0664-2008 25 睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备 全部参数 《睡眠呼吸暂停治疗 第1部分：睡眠呼吸暂停治疗设备》YY 0671.1-2009 26 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求：可编程医用电气系统 全部参数 《医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求：可编程医用电气系统》YY/T 0708-2009 27 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 部分参数 《第1-8部分:并列标准：医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》YY 0709-2009 听觉报警信号和信息信号的音量不能测 28 牙科设备 给排管路的连接 全部参数 《牙科设备 给排管路的连接》YY/T 0725-2009 29 大型蒸汽灭菌器 全部参数 《大型蒸汽灭菌器 手动控制型》YY 0731-2009 30 医用氧气浓缩器 安全要求 全部参数 《医用氧气浓缩器 安全要求》YY 0732-2009 31 麻醉呼吸设备湿化人体呼吸气体热湿交换（HME） 第1部分：最小潮气量250mLHME 全部参数 《麻醉呼吸设备湿化人体呼吸气体热湿交换（HME） 第1部分：最小潮气量250mLHME》YY/T 0735.1-2009 32 医用X射线摄影床专用技术条件 全部参数 《医用X射线摄影床专用技术条件》YY/T 0737-2009 33 医用X射线导管床专用技术条件 全部参数 《医用X射线导管床专用技术条件》YY/T 0738-2009 34 医用X射线立式摄影架专用技术条件 全部参数 《医用X射线立式摄影架专用技术条件》YY/T 0739-2009 35 医用血管造影X射线机专用技术条件 全部参数 《医用血管造影X射线机专用技术条件》YY/T 0740-2009 36 数字化医用X射线摄影系统专用技术条件 全部参数 《数字化医用X射线摄影系统专用技术条件》YY/T 0741-2009 37 胃肠X射线机专用技术条件 全部参数 《胃肠X射线机专用技术条件》YY/T 0742-2009 38 X射线胃肠诊断床专用技术条件 全部参数 《X射线胃肠诊断床专用技术条件》YY/T 0743-2009 39 移动式C形臂X射线机专用技术条件 全部参数 《移动式C形臂X射线机专用技术条件》YY/T 0744-2009 40 遥控透视X射线机专用技术条件 全部参数 《遥控透视X射线机专用技术条件》YY/T 0745-2009 41 车载X射线机专用技术条件 全部参数 《车载X射线机专用技术条件》YY/T 0746-2009 42 超声脉冲回波扫描仪第1部分：校准空间测量系统系统点扩展函数响应测量技术方法 全部参数 《超声脉冲回波扫描仪第1部分：校准空间测量系统系统点扩展函数响应测量技术方法》YY/T 0748.1-2009 43 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法 全部参数 《超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法》YY/T 0749-2009 44 超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法 全部参数 《超声理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法》YY/T 0750-2009 45 超声洁牙设备 输出特性的测量和公布 全部参数 《超声洁牙设备 输出特性的测量和公布》YY/T 0751-2009 46 电动骨组织手术设备 全部参数 《电动骨组织手术设备》YY/T 0752-2009 47 麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 全部参数 《麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第1部分：评价过滤性能的盐试验方法》YY/T 0753.1-2009 《麻醉和呼吸用呼吸系统过滤器 第2部分：非过滤方面》YY/T 0753.2-2009 48 有创血压监护设备用血压传输管路安全和性能专用要求 全部参数 《有创血压监护设备用血压传输管路安全和性能专用要求》YY/T 0754-2009 49 麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统 全部参数 《麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统》YY 0755-2009 50 超声理疗设备 全部参数 《超声理疗设备》YY 1090-2009 51 医用X射线设备包装，运输和贮存 全部参数 《医用X射线设备包装运输储存》YY/T 1099-2007 52 口腔灯 全部参数 《牙科学 口腔灯》YY/T 1120-2009 53 Implants for surgery—Active implantable medical devices 全部参数 Implants for surgery — Active implantable medical devices —Part 1:General requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer ISO 14708-1：2000 54 Implants for surgery—Active implantable medical devices— Part2: Cardiac pacemakers 全部参数 Implants for surgery — Active implantable medical devices —Part 2:Cardiac pacemakers ISO 14708-2：2005 55 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法 全部参数 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法》GB 14233.2-2005 56 医用有机硅材料生物学评价实验方法 全部参数 《医用有机硅材料生物学评价实验方法》GB 16175-2008 57 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择 全部参数 《医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择》GB 16886.4-2003 58 口腔材料生物实验方法 溶血实验 全部参数 《口腔材料生物实验方法 溶血实验》YY/T 0127.1-1993 59 一次性使用流量设定微调式输液器 全部参数 《专用输液器 第6部分：一次性使用流量设定微调式输液器》YY 0286.6-2009 60 一次性使用连接管 部分参数 《一次性使用连接管》YZB/国 0746－2003 生物性能仅能测无菌、内毒素、溶血 61 集尿袋 全部参数 《集尿袋 第2部分：要求和检验方法》GB/T 17257.2-2009 62 腰椎穿刺针 全部参数 《腰椎穿刺针》YY/T 1148-2009 63 高频手术设备 全部参数 《医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求》GB9706.4-2009 64 心脏除颤器专用安全要求 全部参数 《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求 》GB9706.8-2009 65 B型超声诊断设备 全部参数 《B型超声诊断设备》GB10152-2009 66 手动轮椅车 部分参数 《手动轮椅车》GB/T 13800-2009 制动器、强度、静态性能不能测 67 医用电器环境要求及试验方法 全部参数 《医用电器环境要求及试验方法》GB/T 14710-2009 68 医用分子筛制氧设备 全部参数 《医用分子筛制氧设备 通用技术规范》YY/T 0298-1998 69 高频电灼治疗仪 全部参数 《高频电灼治疗仪》YY 0322-2009 70 微型医用诊断X射线机 全部参数 《微型医用诊断X射线机专用技术条件》YY/T 0347-2009 71 超声多普勒胎儿心率仪 全部参数 《超声多普勒胎儿心率仪》YY0448-2009 72 超声多普勒胎儿监护仪 全部参数 《超声多普勒胎儿监护仪》YY0449-2009 73 超声洁牙设备 部分参数 《超声洁牙设备》YY 0460-2009 尖端主振偏移和半偏移不能测 74 麻醉气体监护仪 全部参数 《医用电气设备 呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求》YY 0601 -2009 75 牙科手机 全部参数 《牙科手机第1部分：高速气涡轮手机》YY1045.1-2009 76 一次性使用静脉输液针 部分参数 《一次性使用静脉输液针》GB 18671-2009 生物要求只做无菌、细菌内毒素、溶血 77 注射针 全部参数 《注射针》YY/T 0282-2009 78 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 《一次性使用麻醉穿刺包》YY 0321.1-2009 热源和生物性能不能测 79 一次性使用麻醉用针 部分参数 《一次性使用麻醉用针》YY 0321.2-2009 热源和生物性能不能测 80 一次性使用麻醉用过滤器 部分参数 《一次性使用麻醉用过滤器》YY 0321.3-2009 热源和生物性能不能测
关于认可国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心封堵器及输送器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]58号 | FGWJ-2011-10043 | 2011-01-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年国家食品药品监督管理局组织专家组对本局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心封堵器及输送器等123个无源医疗器械和320个有源医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月三十日 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年国家食品药品监督管理局组织专家组对本局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心封堵器及输送器等123个无源医疗器械和320个有源医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月三十日
关于实施《医疗器械生产质量管理规范（试行）》及其配套文件有关问题的通知【废止】 | 国食药监械[2011]54号 | FGWJ-2011-10038 | 2011-01-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），国家食品药品监督管理局药品认证管理中心： 《医疗器械生产质量管理规范（试行）》（以下简称《规范》）及其检查管理办法、无菌和植入性医疗器械实施细则等配套文件已经发布，并自2011年1月1日起实施。为做好实施工作，现就有关问题通知如下： 一、自2011年1月1日起，无菌医疗器械和植入性医疗器械执行《规范》的有关规定。其他医疗器械品种执行《规范》的具体时间另行通知。 二、《医疗器械生产质量管理规范检查管理办法（试行）》第二条规定的“部分高风险第三类医疗器械”，其《规范》检查结论为“整改后复查”的，生产企业的复查申请和整改报告直接向国家食品药品监督管理局药品认证管理中心提交。 该办法第二十四条规定的“在其正式生产后6个月内”，是指生产企业取得产品注册证后6个月内。 三、《关于印发医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则和检查评定标准（试行）的通知》（国食药监械〔2009〕835号）第四条中“在本通知发布前根据相关文件规定应执行《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则（2001年修订）》的一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）”是指：一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用无菌注射器、一次性使用塑料血袋、一次性使用采血器、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用胰岛素注射器、一次性使用自毁式注射器、一次性使用加药式注射器、一次性使用避光式输液器、一次性使用袋式输液器、一次性使用紫外线照射输液器、一次性使用透明式输液器、一次性使用降解材料输液器、一次性使用采血器（新式），其他一次性使用注射器、输液器产品（即基本结构、功能属于或可归于输液器、注射器的一次性使用无菌医疗器械）。 四、医疗器械生产企业的无菌检测实验室原则上应设3间万级下的局部百级洁净室，用作无菌室、阳性对照室和微生物限度室。无菌检测实验室原则上应当和洁净生产区分开设置，有独立的区域、单独的空调送风系统和专用的人流物流通道及实验准备区等。 五、非无菌医疗器械中含有无菌耗材或附件的，无菌耗材或附件的生产也应当符合《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则（试行）》的要求。 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月二十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），国家食品药品监督管理局药品认证管理中心： 《医疗器械生产质量管理规范（试行）》（以下简称《规范》）及其检查管理办法、无菌和植入性医疗器械实施细则等配套文件已经发布，并自2011年1月1日起实施。为做好实施工作，现就有关问题通知如下： 一、自2011年1月1日起，无菌医疗器械和植入性医疗器械执行《规范》的有关规定。其他医疗器械品种执行《规范》的具体时间另行通知。 二、《医疗器械生产质量管理规范检查管理办法（试行）》第二条规定的“部分高风险第三类医疗器械”，其《规范》检查结论为“整改后复查”的，生产企业的复查申请和整改报告直接向国家食品药品监督管理局药品认证管理中心提交。 该办法第二十四条规定的“在其正式生产后6个月内”，是指生产企业取得产品注册证后6个月内。 三、《关于印发医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则和检查评定标准（试行）的通知》（国食药监械〔2009〕835号）第四条中“在本通知发布前根据相关文件规定应执行《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则（2001年修订）》的一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）”是指：一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用无菌注射器、一次性使用塑料血袋、一次性使用采血器、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用胰岛素注射器、一次性使用自毁式注射器、一次性使用加药式注射器、一次性使用避光式输液器、一次性使用袋式输液器、一次性使用紫外线照射输液器、一次性使用透明式输液器、一次性使用降解材料输液器、一次性使用采血器（新式），其他一次性使用注射器、输液器产品（即基本结构、功能属于或可归于输液器、注射器的一次性使用无菌医疗器械）。 四、医疗器械生产企业的无菌检测实验室原则上应设3间万级下的局部百级洁净室，用作无菌室、阳性对照室和微生物限度室。无菌检测实验室原则上应当和洁净生产区分开设置，有独立的区域、单独的空调送风系统和专用的人流物流通道及实验准备区等。 五、非无菌医疗器械中含有无菌耗材或附件的，无菌耗材或附件的生产也应当符合《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则（试行）》的要求。 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月二十七日
关于认可国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心生物学评价和化学品检测资格的通知 | 国食药监械[2011]46号 | FGWJ-2011-10031 | 2011-01-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年6月26日，国家食品药品监督管理局组织专家组对本局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医疗器械（生物学评价）和化学品（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械 （生物学评价） 1 急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008; 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验 YY/T 0127.2-1993 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 2 亚急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008; 3 亚慢性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008; 4 Ames试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验） YY/T 0127.10-2001 5 骨髓细胞微核试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-2008 6 细胞染色体畸变试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-2008 7 细胞毒性（MTT法） 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 8 细胞毒性（琼脂扩散法） 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 9 细胞毒性（滤膜扩散法） 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年6月26日，国家食品药品监督管理局组织专家组对本局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医疗器械（生物学评价）和化学品（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械 （生物学评价） 1 急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008; 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验 YY/T 0127.2-1993 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 2 亚急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008; 3 亚慢性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008; 4 Ames试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验） YY/T 0127.10-2001 5 骨髓细胞微核试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-2008 6 细胞染色体畸变试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-2008 7 细胞毒性（MTT法） 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 8 细胞毒性（琼脂扩散法） 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 9 细胞毒性（滤膜扩散法） 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001
关于认可国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心修复用人工牙等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]45号 | FGWJ-2011-10030 | 2011-01-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年10月31日至11月1日，国家食品药品监督管理局组织专家组对本局北大医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心修复用人工牙等128个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月二十六日 | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年10月31日至11月1日，国家食品药品监督管理局组织专家组对本局北大医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心修复用人工牙等128个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月二十六日
关于认可国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心鹅头内固定架等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]47号 | FGWJ-2011-10036 | 2011-01-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年8月20日至22日，国家食品药品监督管理局组织专家组对本局杭州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心鹅头内固定架等94个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月二十六日 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年8月20日至22日，国家食品药品监督管理局组织专家组对本局杭州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心鹅头内固定架等94个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月二十六日
关于认可广西壮族自治区医疗器械检测中心一次性使用输液器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2011]40号 | FGWJ-2011-10029 | 2011-01-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年12月4～5日，国家局组织专家组对广西壮族自治区医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用输液器等55个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式 GB8368-2005(ISO8536-4:2004，MOD) 2 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器 GB8369-2005 3 一次性无菌使用阴道扩张器 全部参数 一次性无菌使用阴道扩张器 YY0336-2002 4 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB18671-2009 5 创伤敷 全部参数 创伤敷 YZB/桂0023-2002 6 阴道消毒凝胶推进器 全部参数 阴道消毒凝胶推进器 YZB/桂 0005-2002 7 医用聚维酮喷膜剂 全部参数 医用聚维酮喷膜剂 YZB/桂0006-2002 8 创伤敷 全部参数 创伤敷 YZB/桂0023-2002 9 定制式烤瓷义齿 全部参数 YZB/桂系列定制式烤瓷义齿标准 10 定制式金属义齿 全部参数 YZB/桂系列定制式金属义齿标准 11 改性几丁质喷雾剂 全部参数 改性几丁质喷雾剂 YZB/桂0006-2002(4.1) 12 血红蛋白试剂片 全部参数 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求YY/T1150-2009 13 血细胞分析仪用校准物（品） 部分参数 血细胞分析仪用校准物（品）YY/T0701-2008 不测生物安全性 14 血细胞分析仪用质控物（品） 部分参数 血细胞分析仪用质控物（品）YY/T0702-2008 不测生物安全性 15 一次性使用光纤针 全部参数 一次性使用光纤针YZB/国1441-15-2004 16 凝血酶时间检测试剂（盒） 全部参数 凝血酶时间检测试剂（盒）YY/T1156-2009 17 活化部分凝血酶时间检测试剂（盒） 全部参数 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) YY/T1157-2009 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年12月4～5日，国家局组织专家组对广西壮族自治区医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用输液器等55个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一一年一月十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式 GB8368-2005(ISO8536-4:2004，MOD) 2 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器 GB8369-2005 3 一次性无菌使用阴道扩张器 全部参数 一次性无菌使用阴道扩张器 YY0336-2002 4 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB18671-2009 5 创伤敷 全部参数 创伤敷 YZB/桂0023-2002 6 阴道消毒凝胶推进器 全部参数 阴道消毒凝胶推进器 YZB/桂 0005-2002 7 医用聚维酮喷膜剂 全部参数 医用聚维酮喷膜剂 YZB/桂0006-2002 8 创伤敷 全部参数 创伤敷 YZB/桂0023-2002 9 定制式烤瓷义齿 全部参数 YZB/桂系列定制式烤瓷义齿标准 10 定制式金属义齿 全部参数 YZB/桂系列定制式金属义齿标准 11 改性几丁质喷雾剂 全部参数 改性几丁质喷雾剂 YZB/桂0006-2002(4.1) 12 血红蛋白试剂片 全部参数 血红蛋白干化学检测系统通用技术要求YY/T1150-2009 13 血细胞分析仪用校准物（品） 部分参数 血细胞分析仪用校准物（品）YY/T0701-2008 不测生物安全性 14 血细胞分析仪用质控物（品） 部分参数 血细胞分析仪用质控物（品）YY/T0702-2008 不测生物安全性 15 一次性使用光纤针 全部参数 一次性使用光纤针YZB/国1441-15-2004 16 凝血酶时间检测试剂（盒） 全部参数 凝血酶时间检测试剂（盒）YY/T1156-2009 17 活化部分凝血酶时间检测试剂（盒） 全部参数 活化部分凝血活酶时间检测试剂(盒) YY/T1157-2009
关于罐装医用氧产品注册有关问题的意见 | 食药监办函[2010]524号 | FGWJ-2011-10097 | 2010-12-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 西藏自治区食品药品监督管理局： 你局《关于罐装医用氧注册有关问题的请示》（藏食药监械[2010]191号）收悉。经研究，提出如下意见： 一、中国药典收载的低温分离空气法制备的氧气按照药品管理，其注册申请应当由获得《药品生产许可证》的医用氧生产企业提出。 二、获得药品注册的氧气应当由持有该氧批准文号的药品生产企业在符合药品GMP要求下，按照注册的工艺流程进行生产和灌装。 三、小型医用吸氧器（不含医用氧）按照第二类医疗器械管理，应取得医疗器械注册证书。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十二月三日 | 西藏自治区食品药品监督管理局： 你局《关于罐装医用氧注册有关问题的请示》（藏食药监械[2010]191号）收悉。经研究，提出如下意见： 一、中国药典收载的低温分离空气法制备的氧气按照药品管理，其注册申请应当由获得《药品生产许可证》的医用氧生产企业提出。 二、获得药品注册的氧气应当由持有该氧批准文号的药品生产企业在符合药品GMP要求下，按照注册的工艺流程进行生产和灌装。 三、小型医用吸氧器（不含医用氧）按照第二类医疗器械管理，应取得医疗器械注册证书。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十二月三日
关于印发医疗器械检测机构开展医疗器械产品标准预评价工作规定（试行）的通知【废止】 | 食药监办械[2010]133号 | FGWJ-2010-10426 | 2010-11-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为充分发挥各医疗器械检测机构的技术支撑作用，切实做好对拟申请注册医疗器械产品标准进行预评价的工作，根据《关于进一步加强和规范医疗器械注册管理的暂行规定》（国食药监械〔2008〕409号），国家局组织制定了《医疗器械检测机构开展医疗器械产品标准预评价工作规定（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十一月二十五日 医疗器械检测机构开展医疗器械产品标准预评价工作规定（试行） 一、医疗器械检测机构应当对所有提交到本检测机构拟申请注册检测的医疗器械产品标准（以下简称产品标准）开展预评价工作。 二、医疗器械检测机构对企业提交的产品标准，应当主要从以下方面进行评价： （一）现行强制性国家标准、行业标准引用的完整性、已引用标准的适宜性、标准中条款的适用性； （二）现行推荐性国家标准、行业标准引用的完整性、已引用标准的适宜性、标准中条款的适用性； （三）如涉及引用中国药典的相关内容，其引用的完整性、适宜性和适用性； （四）引用现行国家标准、行业标准之外其他条款的完整性与适用性； （五）产品标准中试验方法是否可追溯，是否与试验要求相适应。 三、医疗器械检测机构应当将评价意见向企业反馈，并将企业最终确认提交的产品标准中存在的问题记录在《拟申请注册医疗器械产品标准预评价意见表》（见附件，以下简称预评价意见表）中。 对于在注册检测过程中发现的产品标准问题，如检测机构认为必要，也可在预评价意见表中予以说明。 四、医疗器械检测机构在填写预评价意见表时，应当根据评价内容的不同，分别在对应的栏目中填写意见，并给出综合评价意见。 五、预评价意见表和经过预评价的产品标准应当加盖与检测报告相同的印章和骑缝章，随检测报告一同印发。 附件：拟申请注册医疗器械产品标准预评价意见表 附件： 拟申请注册医疗器械产品标准预评价意见表 检测报告编号： 共 页 第 页 一、产品标准引用现行强制性国家标准、行业标准方面存在的问题： 二、产品标准引用推荐性国家标准、行业标准方面存在的问题： 三、产品标准中试验方法方面存在的问题： 四、其它需要说明的问题： 五、综合评价意见： □产品标准基本满足相关标准的要求 □产品标准在以下方面需要进一步补充、完善： （医疗器械检测机构印章） 年 月 日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为充分发挥各医疗器械检测机构的技术支撑作用，切实做好对拟申请注册医疗器械产品标准进行预评价的工作，根据《关于进一步加强和规范医疗器械注册管理的暂行规定》（国食药监械〔2008〕409号），国家局组织制定了《医疗器械检测机构开展医疗器械产品标准预评价工作规定（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十一月二十五日 医疗器械检测机构开展医疗器械产品标准预评价工作规定（试行） 一、医疗器械检测机构应当对所有提交到本检测机构拟申请注册检测的医疗器械产品标准（以下简称产品标准）开展预评价工作。 二、医疗器械检测机构对企业提交的产品标准，应当主要从以下方面进行评价： （一）现行强制性国家标准、行业标准引用的完整性、已引用标准的适宜性、标准中条款的适用性； （二）现行推荐性国家标准、行业标准引用的完整性、已引用标准的适宜性、标准中条款的适用性； （三）如涉及引用中国药典的相关内容，其引用的完整性、适宜性和适用性； （四）引用现行国家标准、行业标准之外其他条款的完整性与适用性； （五）产品标准中试验方法是否可追溯，是否与试验要求相适应。 三、医疗器械检测机构应当将评价意见向企业反馈，并将企业最终确认提交的产品标准中存在的问题记录在《拟申请注册医疗器械产品标准预评价意见表》（见附件，以下简称预评价意见表）中。 对于在注册检测过程中发现的产品标准问题，如检测机构认为必要，也可在预评价意见表中予以说明。 四、医疗器械检测机构在填写预评价意见表时，应当根据评价内容的不同，分别在对应的栏目中填写意见，并给出综合评价意见。 五、预评价意见表和经过预评价的产品标准应当加盖与检测报告相同的印章和骑缝章，随检测报告一同印发。 附件：拟申请注册医疗器械产品标准预评价意见表 附件： 拟申请注册医疗器械产品标准预评价意见表 检测报告编号： 共 页 第 页 一、产品标准引用现行强制性国家标准、行业标准方面存在的问题： 二、产品标准引用推荐性国家标准、行业标准方面存在的问题： 三、产品标准中试验方法方面存在的问题： 四、其它需要说明的问题： 五、综合评价意见： □产品标准基本满足相关标准的要求 □产品标准在以下方面需要进一步补充、完善： （医疗器械检测机构印章） 年 月 日
关于开展《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》专项检查的通知 | 食药监办械[2010]125号 | FGWJ-2010-10424 | 2010-11-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 今年以来，各省（区、市）食品药品监督管理部门按照国家局的统一布置，高度重视、大力推进，医疗器械不良事件监测工作总体保持健康平稳发展。为进一步推进医疗器械不良事件监测工作，按照国家局年度工作部署，结合今年各地区工作实际，经研究，决定由各省（区、市）食品药品监督管理部门组织开展贯彻落实《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》（以下简称《试行办法》）有关工作情况专项检查。现将有关事项通知如下： 一、指导思想 以践行科学监管理念为导向，以保障公众用械安全有效为目的，落实责任，总结经验，推进各省（区、市）对《试行办法》规定内容的落实，进一步规范和提高医疗器械不良事件监测工作和水平。 二、检查目标 通过检查，确保《试行办法》中的相关要求在所属监测机构以及医疗器械生产经营企业和医疗机构中得到落实，公众对医疗器械不良事件的认识不断提高。 三、检查内容 各地贯彻落实《试行办法》的工作情况，主要包括： （一）省级机关相关职责、岗位设置落实情况； （二）技术支撑机构设置、人员和装备配备、办公条件、制度和工作流程建立情况； （三）本年度医疗器械不良事件报告和开展的再评价工作情况； （四）开展宣贯、培训情况； （五）对辖区内医疗器械生产经营企业、医疗机构落实《试行办法》的检查情况（工作文件、方案、会议记录等）； （六）其它相关情况。 四、检查方式 本次检查由各省（区、市）食品药品监督管理部门组织，检查工作应分两个阶段进行。 第一阶段：组织省级监测机构、生产经营企业和医疗机构开展自查； 第二阶段：抽取辖区内5家生产经营企业和医疗机构，对其自查情况进行检查。 五、时间安排 专项检查工作自2010年11月25日开始至12月25日结束。 六、工作要求 各地区要高度重视，精心组织。检查工作结束后，请于2010年12月30日之前将开展《试行办法》专项检查报告提交国家局医疗器械监管司。报告内容应当包括：开展专项检查工作的总体情况、工作成效、存在的薄弱环节和主要问题，以及加强医疗器械不良事件监测和再评价工作的措施和建议。 国家局医疗器械监管司联系人：岳相辉 联系电话：010-88331105 手机：15801157769 电子邮箱：yxhuh@126.com 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十一月二十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 今年以来，各省（区、市）食品药品监督管理部门按照国家局的统一布置，高度重视、大力推进，医疗器械不良事件监测工作总体保持健康平稳发展。为进一步推进医疗器械不良事件监测工作，按照国家局年度工作部署，结合今年各地区工作实际，经研究，决定由各省（区、市）食品药品监督管理部门组织开展贯彻落实《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》（以下简称《试行办法》）有关工作情况专项检查。现将有关事项通知如下： 一、指导思想 以践行科学监管理念为导向，以保障公众用械安全有效为目的，落实责任，总结经验，推进各省（区、市）对《试行办法》规定内容的落实，进一步规范和提高医疗器械不良事件监测工作和水平。 二、检查目标 通过检查，确保《试行办法》中的相关要求在所属监测机构以及医疗器械生产经营企业和医疗机构中得到落实，公众对医疗器械不良事件的认识不断提高。 三、检查内容 各地贯彻落实《试行办法》的工作情况，主要包括： （一）省级机关相关职责、岗位设置落实情况； （二）技术支撑机构设置、人员和装备配备、办公条件、制度和工作流程建立情况； （三）本年度医疗器械不良事件报告和开展的再评价工作情况； （四）开展宣贯、培训情况； （五）对辖区内医疗器械生产经营企业、医疗机构落实《试行办法》的检查情况（工作文件、方案、会议记录等）； （六）其它相关情况。 四、检查方式 本次检查由各省（区、市）食品药品监督管理部门组织，检查工作应分两个阶段进行。 第一阶段：组织省级监测机构、生产经营企业和医疗机构开展自查； 第二阶段：抽取辖区内5家生产经营企业和医疗机构，对其自查情况进行检查。 五、时间安排 专项检查工作自2010年11月25日开始至12月25日结束。 六、工作要求 各地区要高度重视，精心组织。检查工作结束后，请于2010年12月30日之前将开展《试行办法》专项检查报告提交国家局医疗器械监管司。报告内容应当包括：开展专项检查工作的总体情况、工作成效、存在的薄弱环节和主要问题，以及加强医疗器械不良事件监测和再评价工作的措施和建议。 国家局医疗器械监管司联系人：岳相辉 联系电话：010-88331105 手机：15801157769 电子邮箱：yxhuh@126.com 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十一月二十二日
关于发布自测用血糖监测系统注册申报资料指导原则的通知 | 食药监办械函[2010]438号 | FGWJ-2010-10393 | 2010-10-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了自测用血糖监测系统注册申报资料指导原则。该指导原则已在国家局网站上发布，不再印发纸质文件，请登陆www.sfda.gov.cn，在“法规文件”栏目中查询。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十月十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了自测用血糖监测系统注册申报资料指导原则。该指导原则已在国家局网站上发布，不再印发纸质文件，请登陆www.sfda.gov.cn，在“法规文件”栏目中查询。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十月十八日
关于定制式义齿执行国家标准和行业标准有关问题的通知 | 食药监办械函[2010]432号 | FGWJ-2010-10370 | 2010-10-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局： 你局《关于定制式义齿有关国家标准和行业标准执行问题的请示》（浙食药监械〔2010〕16号）收悉。经研究，现将有关问题通知如下： 一、定制式义齿注册产品标准应当符合《关于加强定制式义齿注册产品标准管理的通知》（食药监办械〔2010〕28号）的相关要求。 二、对于已注册的定制式义齿产品，其注册产品标准不符合相关国家标准、行业标准要求的，应当按照《医疗器械注册管理办法》（局令第16号）第三十四条的规定申请变更重新注册。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十月十四日 | 浙江省食品药品监督管理局： 你局《关于定制式义齿有关国家标准和行业标准执行问题的请示》（浙食药监械〔2010〕16号）收悉。经研究，现将有关问题通知如下： 一、定制式义齿注册产品标准应当符合《关于加强定制式义齿注册产品标准管理的通知》（食药监办械〔2010〕28号）的相关要求。 二、对于已注册的定制式义齿产品，其注册产品标准不符合相关国家标准、行业标准要求的，应当按照《医疗器械注册管理办法》（局令第16号）第三十四条的规定申请变更重新注册。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年十月十四日
关于加强药品医疗器械进口和使用管理的通知 | 国食药监办[2010]405号 | FGWJ-2010-10359 | 2010-10-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 日前，上海市第一人民医院发生了由于使用个人私自携带入境未经国家食品药品监督管理部门批准的药品后引起患者眼部不适的事件。为维护人民群众的生命健康，保障公众用药安全，避免类似事件的发生，按照《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》等法律、法规的规定，现就加强药品医疗器械进口和使用的有关工作通知如下： 一、医疗机构必须从具有药品生产、经营资格的企业购入国家食品药品监督管理局批准的药品，严禁从无《药品生产许可证》、《药品经营许可证》的企业和个人处购进药品。 对从无《药品生产许可证》、《药品经营许可证》的企业和个人处购进药品的，食品药品监管部门要依法责令其改正，没收违法购进的药品，并依法没收违法所得，处以罚金；情节严重的，交由卫生行政管理部门依法吊销其医疗机构执业许可证书。 二、医疗机构必须购进和使用经国家食品药品监督管理局批准的药品，严禁购进使用未经批准的药品。 个人自用携带入境的少量药品，应如实向海关申报，并不得转让他人使用或售卖。 医疗机构不得购进使用上述携带入境的药品，对购入使用未经国家食品药品监督管理局批准的药品的，一律按假药论处。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。 三、进口临床急需药品必须经国家食品药品监督管理局批准，并凭国家食品药品监督管理局核发的《进口药品批件》办理相关进口备案手续。 医疗机构因临床急需进口少量样品的，应当持《医疗机构执业许可证》向国家食品药品监督管理局提出申请；经批准后，方可进口。进口的药品应当在指定医疗机构内用于特定医疗目的。 四、研制新药，应当按照《药品注册管理法》的有关规定报送有关资料，经批准后方可进行临床试验，且临床试验的执行必须符合《药物临床试验质量管理规范》的要求。 五、医疗机构应当从取得《医疗器械生产企业许可证》的生产企业或者取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格的医疗器械，并验明产品合格证明。不得使用未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。 医疗机构使用无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、淘汰的医疗器械的，或者从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械的,应责令改正，给予警告，没收违法使用的产品，并依法没收违法所得，处以罚金；对主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 食品药品监督管理部门要依法加强对药品、医疗器械流通和使用环节的监管，对违法经营、使用药品和医疗器械的行为，依法严肃查处，依法保护广大人民群众的生命安全和身体健康，保证公众的用药安全。 国家食品药品监督管理局 二○一○年十月十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 日前，上海市第一人民医院发生了由于使用个人私自携带入境未经国家食品药品监督管理部门批准的药品后引起患者眼部不适的事件。为维护人民群众的生命健康，保障公众用药安全，避免类似事件的发生，按照《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》等法律、法规的规定，现就加强药品医疗器械进口和使用的有关工作通知如下： 一、医疗机构必须从具有药品生产、经营资格的企业购入国家食品药品监督管理局批准的药品，严禁从无《药品生产许可证》、《药品经营许可证》的企业和个人处购进药品。 对从无《药品生产许可证》、《药品经营许可证》的企业和个人处购进药品的，食品药品监管部门要依法责令其改正，没收违法购进的药品，并依法没收违法所得，处以罚金；情节严重的，交由卫生行政管理部门依法吊销其医疗机构执业许可证书。 二、医疗机构必须购进和使用经国家食品药品监督管理局批准的药品，严禁购进使用未经批准的药品。 个人自用携带入境的少量药品，应如实向海关申报，并不得转让他人使用或售卖。 医疗机构不得购进使用上述携带入境的药品，对购入使用未经国家食品药品监督管理局批准的药品的，一律按假药论处。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。 三、进口临床急需药品必须经国家食品药品监督管理局批准，并凭国家食品药品监督管理局核发的《进口药品批件》办理相关进口备案手续。 医疗机构因临床急需进口少量样品的，应当持《医疗机构执业许可证》向国家食品药品监督管理局提出申请；经批准后，方可进口。进口的药品应当在指定医疗机构内用于特定医疗目的。 四、研制新药，应当按照《药品注册管理法》的有关规定报送有关资料，经批准后方可进行临床试验，且临床试验的执行必须符合《药物临床试验质量管理规范》的要求。 五、医疗机构应当从取得《医疗器械生产企业许可证》的生产企业或者取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格的医疗器械，并验明产品合格证明。不得使用未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。 医疗机构使用无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、淘汰的医疗器械的，或者从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企业购进医疗器械的,应责令改正，给予警告，没收违法使用的产品，并依法没收违法所得，处以罚金；对主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 食品药品监督管理部门要依法加强对药品、医疗器械流通和使用环节的监管，对违法经营、使用药品和医疗器械的行为，依法严肃查处，依法保护广大人民群众的生命安全和身体健康，保证公众的用药安全。 国家食品药品监督管理局 二○一○年十月十二日
关于认可福建省药品检验所一次性使用输液器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]403号 | FGWJ-2010-10376 | 2010-10-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 福建省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年6月8日至9日，国家局组织专家组对福建省药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用输液器等71个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年十月十一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械 1 重金属总含量 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 2 金属离子（原子吸收法） 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 3 镉的含量 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 4 酸碱度 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 5 蒸发残渣 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 6 还原物质 （易氧化物） 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 7 紫外吸光度 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 8 环氧乙烷残留量 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量 GB/T 16886.7-2001 一次性使用医疗用品卫生标准GB15980-1995 9 溶血 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 10 急性全身毒性 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医疗器械 11 热原 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版附录XI D 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 12 细菌内毒素 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版附录XI E 13 无菌 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版附录XI H 一次性使用医疗用品卫生标准 GB 15980-1995 14 微生物限度 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版附录XI J 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15980-1995 15 致敏试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 16 细胞毒性 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 17 刺激试验 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2001 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 18 6%（鲁尔）圆锥接头 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第1部分：通用要求GB/T 1962.1-2001 医疗器械 19 非织造布断裂强力及断裂伸长率 非织造布断裂强力及断裂伸长率的测定 FZ/T 60005-91 20 纺织品、织物断裂强力和断裂伸长率 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T 3923.1-1997 21 接触性创面敷料液体吸收性 接触性创面敷料试验方法第1部分：液体吸收性YY/T 0471.1-2004 22 透气膜敷料水蒸气透过率 接触性创面敷料试验方法第2部分：透气膜敷料水蒸气透过率YY/T 0471.2-2004 23 接触性创面敷料阻水性 接触性创面敷料试验方法第3部分：阻水性YY/T 0471.3-2004 24 接触性创面敷料舒适性 接触性创面敷料试验方法第4部分：舒适性YY/T 0471.4-2004 25 接触性创面敷料阻菌性 接触性创面敷料试验方法第5部分：阻菌性YY/T 0471.5-2004 2 一次性使用输液器 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式GB 8368-2005 3 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2009 4 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 5 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 6 一次性使用无菌胰岛素注射器 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器YY 0497-2005 7 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定计量疫苗注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定计量疫苗注射器YY 0573.3-2005 8 一次性使用无菌配药器 全部参数 一次性使用无菌配药器YZB/浙0903-2005 9 一次性使用无菌配药针 全部参数 一次性使用无菌配药针YZB/浙0902-2005 10 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器GB 8369-2005 11 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 一次性使用精密过滤输液器GB 18458.1-2001 12 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器YY 0328-2002 | 福建省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年6月8日至9日，国家局组织专家组对福建省药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用输液器等71个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年十月十一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械 1 重金属总含量 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 2 金属离子（原子吸收法） 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 3 镉的含量 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 4 酸碱度 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 5 蒸发残渣 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 6 还原物质 （易氧化物） 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 7 紫外吸光度 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 8 环氧乙烷残留量 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分： 化学分析方法GB/T 14233.1-2008 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量 GB/T 16886.7-2001 一次性使用医疗用品卫生标准GB15980-1995 9 溶血 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 10 急性全身毒性 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医疗器械 11 热原 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版附录XI D 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 12 细菌内毒素 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版附录XI E 13 无菌 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版附录XI H 一次性使用医疗用品卫生标准 GB 15980-1995 14 微生物限度 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版附录XI J 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15980-1995 15 致敏试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 16 细胞毒性 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 17 刺激试验 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2001 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 18 6%（鲁尔）圆锥接头 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第1部分：通用要求GB/T 1962.1-2001 医疗器械 19 非织造布断裂强力及断裂伸长率 非织造布断裂强力及断裂伸长率的测定 FZ/T 60005-91 20 纺织品、织物断裂强力和断裂伸长率 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T 3923.1-1997 21 接触性创面敷料液体吸收性 接触性创面敷料试验方法第1部分：液体吸收性YY/T 0471.1-2004 22 透气膜敷料水蒸气透过率 接触性创面敷料试验方法第2部分：透气膜敷料水蒸气透过率YY/T 0471.2-2004 23 接触性创面敷料阻水性 接触性创面敷料试验方法第3部分：阻水性YY/T 0471.3-2004 24 接触性创面敷料舒适性 接触性创面敷料试验方法第4部分：舒适性YY/T 0471.4-2004 25 接触性创面敷料阻菌性 接触性创面敷料试验方法第5部分：阻菌性YY/T 0471.5-2004 2 一次性使用输液器 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式GB 8368-2005 3 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2009 4 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 5 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 6 一次性使用无菌胰岛素注射器 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器YY 0497-2005 7 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定计量疫苗注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定计量疫苗注射器YY 0573.3-2005 8 一次性使用无菌配药器 全部参数 一次性使用无菌配药器YZB/浙0903-2005 9 一次性使用无菌配药针 全部参数 一次性使用无菌配药针YZB/浙0902-2005 10 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器GB 8369-2005 11 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 一次性使用精密过滤输液器GB 18458.1-2001 12 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器YY 0328-2002
关于认可云南省医疗器械检验所一次性使用橡胶检查手套等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]378号 | FGWJ-2010-10455 | 2010-09-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 云南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年5月13日至14日，国家局组织专家组对云南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用橡胶检查手套等58个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年九月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用橡胶检查手套GB10213-2006 2 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB7543-2006 3 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套 技术要求和试验方法 GB7544-2004 4 一次性使用输液器 重力输液式 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式 GB8368-2005 5 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 6 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 注射针YY/T0282-2009 7 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器 YY0286.1-2007 8 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB18671-2009 9 一次性使用滴定管式输液器重力输液式 全部参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY0286.2-2006 10 医用胶带 全部参数 医用胶带 通用要求 YY/T0148-2006 11 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉 YY0330-2002 12 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006 13 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器 YY0115-1993 14 医用胶带 全部参数 医用胶带 Q/KZH25-2008 15 医用脱脂棉球 全部参数 一次性医用棉球 Q/KKY09-2008 Q/YXS14-2008 16 一次性医用纱布垫 全部参数 一次性医用纱布垫 Q/JSK06-2006 Q/JSK03-2006 17 妇用润舒膏 全部参数 两好妇用润舒膏 Q/KLH01-2007 18 珂得紫外防护剂 全部参数 珂得紫外防护剂 Q/KBN02-2009 19 吉娜舒润剂 全部参数 吉娜舒润剂 Q/KBN01-2009 20 纱布绷带 全部参数 纱布绷带 YZB/滇(昆)0004-2009 21 一次性医用敷料包 全部参数 一次性医用敷料包 Q/BLK01-2007 22 一次性医用纱布块 全部参数 一次性医用纱布块 Q/YXS03-2006 23 一次性使用医疗卫生用品 全部参数 一次性使用医疗卫生用品 Q/BLK02-2007 24 KD创口贴 全部参数 KD创口贴 Q/KKD02-2008 25 KD医用透气胶带 全部参数 KD医用透气胶带Q/KKD03-2008 26 医用输血、输液、注射器器具 1 化学性能 医用输血、输液、注射器器具检验方法 第1部分：化学分析方法GB/T14233.1-2008 27 2 无菌 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 一次性使用医疗用品卫生标准GB15980-1995 中华人民共和国药典 附录 28 3 热原 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 29 4 细菌内毒素 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 30 5 溶血 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 31 6 全身毒性 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验 GB/T16886.11-1997 32 MH琼脂培养基 全部参数 MH琼脂培养基YY/T0665-2008 33 非血管内导管 全部参数 非血管内导管 第一部分：一般性能试验方法GB/T15812.1-2005 34 一次性使用无菌直肠导管 全部参数 一次性使用无菌直肠导管YY0488-2004 35 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 36 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 37 石膏绷带 粉状型 全部参数 石膏绷带 粉状型YY/T1117-2001 38 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带 粘胶型YY/T1118-2001 39 优孕试纸 全部参数 促黄体生成素检测试纸 （胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 40 不孕检测试纸 全部参数 促黄体生成素检测试纸 （胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 41 “安全期”避孕试纸 全部参数 促黄体生成素检测试纸 （胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 42 医疗器械 细胞毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验GB16886.5-2003 细胞毒性检查法YBB 00012003 43 云南白药急救包 全部参数 云南白药急救包YBY82-2008 44 口腔溃疡膜 全部参数 口腔溃疡膜YZB/滇0004-2009 45 医用透气胶带 全部参数 YZB/滇(昆)0006-2009 46 输液固定贴 全部参数 Q/YXS11-2007 47 医用输液贴 全部参数 Q/KSL05-2007 48 创面保护膜 全部参数 Q/KCB01-2006 49 痛痹贴 全部参数 YZB/滇0003-2009 50 总蛋白试剂盒 全部参数 YZB/京0333-2006 51 葡萄糖检测试剂盒 全部参数 YZB/浙1481-2006 52 白蛋白试剂盒 全部参数 YZB/京0323-2006 53 天门冬氨酸氨基转移酶（试剂盒） 全部参数 YZB/京0325-2006 54 CK肌酸激酶试剂盒 全部参数 YZB/京0328-2006 55 淀粉酶试剂盒 全部参数 YZB/京0253-2006 56 甘油三酯试剂盒 全部参数 YZB/沪0324-2006 57 洁净室 全部参数 医药工业洁净室（间）悬浮粒子的测试方法GB/T16292 -1996 医药工业洁净室（间）浮游菌的测试方法GB/T16293 -1996 医药工业洁净室（间）沉降菌的测试方法GB/T16294 -1996 无菌医疗器具生产管理规范 YY/T 0033-2000 医院洁净手术部建筑规范 GB50333-2002 药用包装材料生产厂房洁净室（区）测试的指导原则Y BB00412004 生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2004 洁净厂房设计规范 GB50073-2004 实验动物环境及设施 GB14925-2001 药品生产质量管理规范 医疗机构制剂配制质量管理规范 58 医用电气设备 部分参数 医用电气设备 第1部分：安全通用要求GB9706.1-2007 注: 不测三相电源；25飞溅物；28悬挂物；第5篇对不需要的或过量的辐射危险的防护；第6篇对易燃麻醉混合气点燃危险的防护；44溢流、液体泼洒、受潮、进液、消毒、灭菌和相容性；45 压力容器和受压部件；48生物相容性。第8篇工作数据的准确性和危险输出的防止；56.11d）脚踏式控制装置 进液。 | 云南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年5月13日至14日，国家局组织专家组对云南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用橡胶检查手套等58个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年九月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用橡胶检查手套GB10213-2006 2 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB7543-2006 3 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套 技术要求和试验方法 GB7544-2004 4 一次性使用输液器 重力输液式 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式 GB8368-2005 5 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 6 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 注射针YY/T0282-2009 7 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器 YY0286.1-2007 8 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB18671-2009 9 一次性使用滴定管式输液器重力输液式 全部参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY0286.2-2006 10 医用胶带 全部参数 医用胶带 通用要求 YY/T0148-2006 11 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉 YY0330-2002 12 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006 13 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器 YY0115-1993 14 医用胶带 全部参数 医用胶带 Q/KZH25-2008 15 医用脱脂棉球 全部参数 一次性医用棉球 Q/KKY09-2008 Q/YXS14-2008 16 一次性医用纱布垫 全部参数 一次性医用纱布垫 Q/JSK06-2006 Q/JSK03-2006 17 妇用润舒膏 全部参数 两好妇用润舒膏 Q/KLH01-2007 18 珂得紫外防护剂 全部参数 珂得紫外防护剂 Q/KBN02-2009 19 吉娜舒润剂 全部参数 吉娜舒润剂 Q/KBN01-2009 20 纱布绷带 全部参数 纱布绷带 YZB/滇(昆)0004-2009 21 一次性医用敷料包 全部参数 一次性医用敷料包 Q/BLK01-2007 22 一次性医用纱布块 全部参数 一次性医用纱布块 Q/YXS03-2006 23 一次性使用医疗卫生用品 全部参数 一次性使用医疗卫生用品 Q/BLK02-2007 24 KD创口贴 全部参数 KD创口贴 Q/KKD02-2008 25 KD医用透气胶带 全部参数 KD医用透气胶带Q/KKD03-2008 26 医用输血、输液、注射器器具 1 化学性能 医用输血、输液、注射器器具检验方法 第1部分：化学分析方法GB/T14233.1-2008 27 2 无菌 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 一次性使用医疗用品卫生标准GB15980-1995 中华人民共和国药典 附录 28 3 热原 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 29 4 细菌内毒素 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 30 5 溶血 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 31 6 全身毒性 医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验方法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验 GB/T16886.11-1997 32 MH琼脂培养基 全部参数 MH琼脂培养基YY/T0665-2008 33 非血管内导管 全部参数 非血管内导管 第一部分：一般性能试验方法GB/T15812.1-2005 34 一次性使用无菌直肠导管 全部参数 一次性使用无菌直肠导管YY0488-2004 35 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 36 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 37 石膏绷带 粉状型 全部参数 石膏绷带 粉状型YY/T1117-2001 38 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带 粘胶型YY/T1118-2001 39 优孕试纸 全部参数 促黄体生成素检测试纸 （胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 40 不孕检测试纸 全部参数 促黄体生成素检测试纸 （胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 41 “安全期”避孕试纸 全部参数 促黄体生成素检测试纸 （胶体金免疫层析法）GB/T 18990-2008 42 医疗器械 细胞毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验GB16886.5-2003 细胞毒性检查法YBB 00012003 43 云南白药急救包 全部参数 云南白药急救包YBY82-2008 44 口腔溃疡膜 全部参数 口腔溃疡膜YZB/滇0004-2009 45 医用透气胶带 全部参数 YZB/滇(昆)0006-2009 46 输液固定贴 全部参数 Q/YXS11-2007 47 医用输液贴 全部参数 Q/KSL05-2007 48 创面保护膜 全部参数 Q/KCB01-2006 49 痛痹贴 全部参数 YZB/滇0003-2009 50 总蛋白试剂盒 全部参数 YZB/京0333-2006 51 葡萄糖检测试剂盒 全部参数 YZB/浙1481-2006 52 白蛋白试剂盒 全部参数 YZB/京0323-2006 53 天门冬氨酸氨基转移酶（试剂盒） 全部参数 YZB/京0325-2006 54 CK肌酸激酶试剂盒 全部参数 YZB/京0328-2006 55 淀粉酶试剂盒 全部参数 YZB/京0253-2006 56 甘油三酯试剂盒 全部参数 YZB/沪0324-2006 57 洁净室 全部参数 医药工业洁净室（间）悬浮粒子的测试方法GB/T16292 -1996 医药工业洁净室（间）浮游菌的测试方法GB/T16293 -1996 医药工业洁净室（间）沉降菌的测试方法GB/T16294 -1996 无菌医疗器具生产管理规范 YY/T 0033-2000 医院洁净手术部建筑规范 GB50333-2002 药用包装材料生产厂房洁净室（区）测试的指导原则Y BB00412004 生物安全实验室建筑技术规范 GB50346-2004 洁净厂房设计规范 GB50073-2004 实验动物环境及设施 GB14925-2001 药品生产质量管理规范 医疗机构制剂配制质量管理规范 58 医用电气设备 部分参数 医用电气设备 第1部分：安全通用要求GB9706.1-2007 注: 不测三相电源；25飞溅物；28悬挂物；第5篇对不需要的或过量的辐射危险的防护；第6篇对易燃麻醉混合气点燃危险的防护；44溢流、液体泼洒、受潮、进液、消毒、灭菌和相容性；45 压力容器和受压部件；48生物相容性。第8篇工作数据的准确性和危险输出的防止；56.11d）脚踏式控制装置 进液。
关于认可吉林省电子信息产品监督检验研究院医用电气设备等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]377号 | FGWJ-2010-10339 | 2010-09-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 吉林省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年12月12日至13日，国家局组织专家组对吉林省电子信息产品监督检验研究院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院医用电气设备等68个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年九月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备 （安全性能） 部分参数 GB9706.1-2007 医用电气设备第1部分:安全通用要求 离子辐射、AP、APG设备性能要求、压力容器的水压试验、除颤效应的防护、进液试验、EMC不能测 2 医用电气设备 （环境试验） 全部参数 GB/T14710-93 医用电气设备环境要求及试验方法 3 测量、控制和实 验室用电气设备 部分参数 GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求 微波辐射、超声压力、液体压力和泄漏、紫外线辐射、电离辐射、激光源、瞬态过压不能测 4 热垫式治疗仪 全部参数 YY0165-2007 热垫式治疗仪 5 远红外温热磁疗仪 全部参数 YZB/吉0073-2002 远红外温热磁疗仪 6 微电脑多功能治疗机 全部参数 YZB/吉 0142-2003 微电脑多功能治疗机 7 微电脑多功能腰椎治疗机 全部参数 YZB/吉 0140-2003微电脑多功能腰椎治疗机 8 电脑多功能水囊助产无痛分娩仪 全部参数 YZB/吉0114-2003电脑多功能水囊助产无痛分娩仪 9 微电脑多功能腰椎治疗机 全部参数 YZB/吉 0141-2003 微电脑多功能腰椎治疗机 10 家用温热器 全部参数 YZB/吉0133-2003 家用温热器 11 温热治疗仪 全部参数 YZB/吉0129-2003 温热治疗仪 12 微电脑多功能颈椎治疗机 全部参数 YZB/吉0139-2003 微电脑多功能颈椎治疗机 13 爱健智能微电脑健康器 全部参数 YZB/吉0094-2003 爱健智能微电脑健康器 14 强磁强振理疗仪 全部参数 YZB/吉0073-2003 强磁强振理疗仪 15 近视弱视治疗仪 全部参数 YZB/吉0084-2003 近视弱视治疗仪 16 电脑控制降温仪 全部参数 YZB/吉0120-2003 电脑控制降温仪 17 热磁横波运动理疗机 全部参数 YZB/吉0134-2003 热磁横波运动理疗机 18 多功能电脑治疗仪 全部参数 YZB/吉0025-2004 多功能电脑治疗仪 19 便携式雾化吸入治疗仪 全部参数 YZB/吉0051-2004 便携式雾化吸入治疗仪 20 好康友治疗仪 全部参数 YZB/吉0080-2004 好康友治疗仪 21 温热治疗器 全部参数 YZB/吉0014-2004 温热治疗器 22 低频治疗仪 全部参数 YZB/吉0056-2004 低频治疗仪 23 组合治疗仪 全部参数 YZB/吉0058-2004 组合治疗仪 24 颅脑降温治疗仪 全部参数 YZB/吉0034-2004 颅脑降温治疗仪 25 多功能电脑低频治疗仪 全部参数 YZB/吉0063-2004 多功能电脑低频治疗仪 26 空气消毒器 全部参数 YZB/吉0035-2004 空气消毒器 27 中低频（M-L）数码治疗仪 全部参数 YZB/吉0187-2006 中低频（M-L）数码治疗仪 28 远红外温热磁疗仪 全部参数 YZB/吉0114-2006 远红外温热磁疗仪 29 温热治疗床 全部参数 YZB/吉0048-2007 温热治疗床 30 温热磁疗仪 全部参数 YZB/吉0024-2007 温热磁疗仪 31 温热治疗床 全部参数 YZB/吉0047-2007 温热治疗床 32 温热治疗垫 全部参数 YZB/吉0049-2007 温热治疗垫 33 温热治疗垫 全部参数 YZB/吉0046-2007 温热治疗垫 34 电脑控制降温仪 全部参数 YZB/吉0045-2007 电脑控制降温仪 35 艾宝视多功能近视弱视治疗仪 全部参数 YZB/吉0029-2007 艾宝视多功能近视弱视治疗仪 36 神经和肌肉刺激器 部分参数 YY0607-2007 神经和肌肉刺激器安全专用要求 5秒有效值不能测 37 便携式温疗仪 全部参数 YZB/吉0022-2008 便携式温疗仪 38 腰带式温热治疗仪 全部参数 YZB/吉0021-2008 腰带式温热治疗仪 39 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0073-2002 温热电位治疗仪 40 电容场热疗机 部分参数 YZB/吉0154-2003 电容场热疗机 输出功率不能测 41 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0022-2004 温热电位治疗仪 42 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0073-2004 温热电位治疗仪 43 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0064-2004 温热电位治疗仪 44 肾病治疗仪 全部参数 YZB/吉0071-2004 肾病治疗仪 45 电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0021-2004 电位治疗仪 46 交流磁场电位温热治疗仪 全部参数 YZB/吉0026-2004 交流磁场电位温热治疗仪 47 交流磁场电位温热治疗仪 全部参数 YZB/吉0027-2004 交流磁场电位温热治仪 48 电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0057-2004 电位治疗仪 49 电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0112-2005 电位治疗仪 50 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0115-2006 温热电位治疗仪 51 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0033-2007温热电位治疗仪 52 温热电位磁疗仪 全部参数 YZB/吉0025-2007 温热电位磁疗仪 53 免疫微柱孵育器 部分参数 YZB/吉0056-2002 免疫微柱孵育器 生化性能不能测 54 病原微生物消杀仪 部分参数 YZB/吉0112-2003 病原微生物消杀仪 生化性能不能测 55 医疗彩色显像仪 部分参数 YZB/吉0089-2003 医疗彩色显像仪 生化性能不能测 56 智能压力蒸汽灭菌器 部分参数 YZB/吉0023-2004 智能压力蒸汽灭菌器 生化性能不能测 57 半自动生化分析仪 部分参数 YY/T0014-2005半自动生化分析仪 生化性能不能测 58 智能压力蒸汽灭菌器 部分参数 YZB/吉0034-2006 智能压力蒸汽灭菌器 生化性能不能测 59 红外光治疗仪 部分参数 YZB/吉0063-2002 红外光治疗仪 光学参数不能测 60 强脉冲光光子美容仪 部分参数 YZB/吉0156-2003 强脉冲光光子美容仪 光学参数不能测 61 尿液分析仪 部分参数 YZB/吉0113-2003 尿液分析仪 光学参数不能测 62 紫外氧透射载体治疗仪 部分参数 YZB/吉0074-2003紫外氧透射载体治疗仪 光学参数不能测 63 光子皮肤美容机 部分参数 YZB/吉0093-2003光子皮肤美容机 光学参数不能测 64 氦氖激光治疗机 部分参数 YZB/吉0073-2003 氦氖激光治疗机 光学参数不能测 65 氦氖激光治疗机 部分参数 YZB/吉0085-2003 氦氖激光治疗机 光学参数不能测 66 激光磁穴治疗仪 部分参数 YZB/吉0042-2004 激光磁穴治疗仪 光学参数不能测 67 激光熔脂仪 部分参数 YZB/吉0141-2005 激光熔脂仪 光学参数不能测 68 智能脊椎复位仪 全部参数 YZB/吉0131-2003 智能脊椎复位仪 | 吉林省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年12月12日至13日，国家局组织专家组对吉林省电子信息产品监督检验研究院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院医用电气设备等68个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年九月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备 （安全性能） 部分参数 GB9706.1-2007 医用电气设备第1部分:安全通用要求 离子辐射、AP、APG设备性能要求、压力容器的水压试验、除颤效应的防护、进液试验、EMC不能测 2 医用电气设备 （环境试验） 全部参数 GB/T14710-93 医用电气设备环境要求及试验方法 3 测量、控制和实 验室用电气设备 部分参数 GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求 微波辐射、超声压力、液体压力和泄漏、紫外线辐射、电离辐射、激光源、瞬态过压不能测 4 热垫式治疗仪 全部参数 YY0165-2007 热垫式治疗仪 5 远红外温热磁疗仪 全部参数 YZB/吉0073-2002 远红外温热磁疗仪 6 微电脑多功能治疗机 全部参数 YZB/吉 0142-2003 微电脑多功能治疗机 7 微电脑多功能腰椎治疗机 全部参数 YZB/吉 0140-2003微电脑多功能腰椎治疗机 8 电脑多功能水囊助产无痛分娩仪 全部参数 YZB/吉0114-2003电脑多功能水囊助产无痛分娩仪 9 微电脑多功能腰椎治疗机 全部参数 YZB/吉 0141-2003 微电脑多功能腰椎治疗机 10 家用温热器 全部参数 YZB/吉0133-2003 家用温热器 11 温热治疗仪 全部参数 YZB/吉0129-2003 温热治疗仪 12 微电脑多功能颈椎治疗机 全部参数 YZB/吉0139-2003 微电脑多功能颈椎治疗机 13 爱健智能微电脑健康器 全部参数 YZB/吉0094-2003 爱健智能微电脑健康器 14 强磁强振理疗仪 全部参数 YZB/吉0073-2003 强磁强振理疗仪 15 近视弱视治疗仪 全部参数 YZB/吉0084-2003 近视弱视治疗仪 16 电脑控制降温仪 全部参数 YZB/吉0120-2003 电脑控制降温仪 17 热磁横波运动理疗机 全部参数 YZB/吉0134-2003 热磁横波运动理疗机 18 多功能电脑治疗仪 全部参数 YZB/吉0025-2004 多功能电脑治疗仪 19 便携式雾化吸入治疗仪 全部参数 YZB/吉0051-2004 便携式雾化吸入治疗仪 20 好康友治疗仪 全部参数 YZB/吉0080-2004 好康友治疗仪 21 温热治疗器 全部参数 YZB/吉0014-2004 温热治疗器 22 低频治疗仪 全部参数 YZB/吉0056-2004 低频治疗仪 23 组合治疗仪 全部参数 YZB/吉0058-2004 组合治疗仪 24 颅脑降温治疗仪 全部参数 YZB/吉0034-2004 颅脑降温治疗仪 25 多功能电脑低频治疗仪 全部参数 YZB/吉0063-2004 多功能电脑低频治疗仪 26 空气消毒器 全部参数 YZB/吉0035-2004 空气消毒器 27 中低频（M-L）数码治疗仪 全部参数 YZB/吉0187-2006 中低频（M-L）数码治疗仪 28 远红外温热磁疗仪 全部参数 YZB/吉0114-2006 远红外温热磁疗仪 29 温热治疗床 全部参数 YZB/吉0048-2007 温热治疗床 30 温热磁疗仪 全部参数 YZB/吉0024-2007 温热磁疗仪 31 温热治疗床 全部参数 YZB/吉0047-2007 温热治疗床 32 温热治疗垫 全部参数 YZB/吉0049-2007 温热治疗垫 33 温热治疗垫 全部参数 YZB/吉0046-2007 温热治疗垫 34 电脑控制降温仪 全部参数 YZB/吉0045-2007 电脑控制降温仪 35 艾宝视多功能近视弱视治疗仪 全部参数 YZB/吉0029-2007 艾宝视多功能近视弱视治疗仪 36 神经和肌肉刺激器 部分参数 YY0607-2007 神经和肌肉刺激器安全专用要求 5秒有效值不能测 37 便携式温疗仪 全部参数 YZB/吉0022-2008 便携式温疗仪 38 腰带式温热治疗仪 全部参数 YZB/吉0021-2008 腰带式温热治疗仪 39 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0073-2002 温热电位治疗仪 40 电容场热疗机 部分参数 YZB/吉0154-2003 电容场热疗机 输出功率不能测 41 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0022-2004 温热电位治疗仪 42 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0073-2004 温热电位治疗仪 43 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0064-2004 温热电位治疗仪 44 肾病治疗仪 全部参数 YZB/吉0071-2004 肾病治疗仪 45 电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0021-2004 电位治疗仪 46 交流磁场电位温热治疗仪 全部参数 YZB/吉0026-2004 交流磁场电位温热治疗仪 47 交流磁场电位温热治疗仪 全部参数 YZB/吉0027-2004 交流磁场电位温热治仪 48 电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0057-2004 电位治疗仪 49 电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0112-2005 电位治疗仪 50 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0115-2006 温热电位治疗仪 51 温热电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0033-2007温热电位治疗仪 52 温热电位磁疗仪 全部参数 YZB/吉0025-2007 温热电位磁疗仪 53 免疫微柱孵育器 部分参数 YZB/吉0056-2002 免疫微柱孵育器 生化性能不能测 54 病原微生物消杀仪 部分参数 YZB/吉0112-2003 病原微生物消杀仪 生化性能不能测 55 医疗彩色显像仪 部分参数 YZB/吉0089-2003 医疗彩色显像仪 生化性能不能测 56 智能压力蒸汽灭菌器 部分参数 YZB/吉0023-2004 智能压力蒸汽灭菌器 生化性能不能测 57 半自动生化分析仪 部分参数 YY/T0014-2005半自动生化分析仪 生化性能不能测 58 智能压力蒸汽灭菌器 部分参数 YZB/吉0034-2006 智能压力蒸汽灭菌器 生化性能不能测 59 红外光治疗仪 部分参数 YZB/吉0063-2002 红外光治疗仪 光学参数不能测 60 强脉冲光光子美容仪 部分参数 YZB/吉0156-2003 强脉冲光光子美容仪 光学参数不能测 61 尿液分析仪 部分参数 YZB/吉0113-2003 尿液分析仪 光学参数不能测 62 紫外氧透射载体治疗仪 部分参数 YZB/吉0074-2003紫外氧透射载体治疗仪 光学参数不能测 63 光子皮肤美容机 部分参数 YZB/吉0093-2003光子皮肤美容机 光学参数不能测 64 氦氖激光治疗机 部分参数 YZB/吉0073-2003 氦氖激光治疗机 光学参数不能测 65 氦氖激光治疗机 部分参数 YZB/吉0085-2003 氦氖激光治疗机 光学参数不能测 66 激光磁穴治疗仪 部分参数 YZB/吉0042-2004 激光磁穴治疗仪 光学参数不能测 67 激光熔脂仪 部分参数 YZB/吉0141-2005 激光熔脂仪 光学参数不能测 68 智能脊椎复位仪 全部参数 YZB/吉0131-2003 智能脊椎复位仪
关于认可广西壮族自治区产品质量监督检验院医用电气设备等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]379号 | FGWJ-2010-10333 | 2010-09-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年6月26日至27日，国家局组织专家组对广西壮族自治区产品质量监督检验院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院医用电气设备等25个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年九月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备(通用安全要求) 部分项目 《医用电气设备 第一部分: 安全通用要求》GB 9706.1-2007 不能测； 1.AP、APG项目（37、38、39、40、41） 2.X射线辐射（29） 3.压力容器和受压部件（45） 4.液体泼酒（44.3） 5.进液（44.5） 6.电源变压器（57.9） 7.超温（42） 8.拎装置（21c） 9.隔离（17）中的17h 2 医用电气设备（环境试验要求） 全部项目 《医用电气设备环境要求及试验方法》GB/T 14710-2009 3 氦氖激光治疗机 全部项目 《氦氖激光治疗机 通用技术条件》GB 12257-2000 4 高频电灼治疗仪 部分项目 《高频电灼治疗仪》YY 0322-2000 不能测：高频电介质强度 5 手术无影灯和诊断用照明灯 全部项目 YY 0627-2008《医用电气设备 第二部分：手术无影灯和诊断用照明灯的安全专用要求》 6 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 部分项目 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》YY/T0160-1994 不能测：臭氧浓度 7 微电子鼻炎治疗仪 全部项目 《微电子鼻炎治疗仪》YZB/桂0003-2002 8 离子治疗仪 部分项目 《离子治疗仪》YZB/桂0032-2002 不能测： 1.负离子浓度 2.臭氧浓度 9 血糖分析仪 部分项目 《Urites（优利特）系列血糖分析仪》YZB/桂0098-2003 《血糖分析仪》YZB/桂0019-2007 不能测：GB 4793.1-2007限制项目 10 血细胞分析仪 部分项目 《血细胞分析仪》YZB/桂0099-2003 不能测：GB 4793.1-2007限制项目 11 医用尿液分析仪 部分项目 《Urites-500型尿液分析仪》YZB/桂0120-2002 不能测：GB 4793.1-2007限制项目 12 介入诊疗手术床 部分项目 《介入诊疗手术床》YZB/桂0083-2003 不能测：X射线衰减当量 13 医用病床 全部项目 《医用病床》YZB/桂0119-2004 14 产床 全部项目 YY0045-1991《普通产床》 15 医用超声雾化器 全部项目 YY 0109-2003《医用超声雾化器》 16 手术台 部分项目 YY 0570-2005《医用电气设备第2部分：手术台安全专用要求》 不能测：GB 9706.1-2007限制项目 17 尿液化学分析仪 部分项目 YY/T 0475-2004《尿液化学分析仪通用技术条件》 《尿液分析仪》YZB/桂0013-2007 不能测： 1.电磁兼容 2.GB 4793.1- 2007限制项目 18 体外诊断检验系统自用血糖监测系统 部分项目 GB/T 19634《体外诊断检验系统自用血糖监测系统通用技术条件》 不能测： 1.血糖仪和血糖试条测量重复性（4.2） 2.血糖仪和血糖试条系统准确度（4.3） 3.血糖试条批间差（4.4） 4.质控物质（4.5） 5.GB 4793.1 -2007限制项目 19 光固化机 部分项目 YY 0055-2002《牙科设备 光固化机》 不能测：1.光谱特性 20 超声洁牙设备 部分项目 YY 0460-2003《超声洁牙设备》 YZB/桂0024-2007《超声洁牙机》 不能测： 1、半偏移力 2、尖端主振动偏移 21 测量、控制和实验室用电气设备的安全 部分项目 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求》GB 4793.1-2007 不能测： 1.防辐射、声压力和超声压力（12） 2.在电源外部试验的变压器（14.7） 3.印制线路板（14.8） 4.用作瞬间过压限制装置的电路和元器件（14.9） 22 酶标分析仪 部分项目 YZB/桂0029-2008《酶标分析仪》 不能测：GB 4793.1-2007限制项目 23 半自动生化分析仪 部分项目 YZB/桂0030-2007《半自动生化分析仪》 不能测： 1.电磁兼容 2.GB 4793.1-2007限制项目 24 全自动生化分析仪 部分项目 YZB/桂0007-2007《全自动生化分析仪》 不能测： 1、电磁兼容 2、GB 4793.1-2007限制项目 25 全自动血细胞分析仪 部分项目 《全自动血细胞分析仪》YZB/桂0052-2009 不能测：GB 4793.1-2007限制项目 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年6月26日至27日，国家局组织专家组对广西壮族自治区产品质量监督检验院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院医用电气设备等25个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年九月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备(通用安全要求) 部分项目 《医用电气设备 第一部分: 安全通用要求》GB 9706.1-2007 不能测； 1.AP、APG项目（37、38、39、40、41） 2.X射线辐射（29） 3.压力容器和受压部件（45） 4.液体泼酒（44.3） 5.进液（44.5） 6.电源变压器（57.9） 7.超温（42） 8.拎装置（21c） 9.隔离（17）中的17h 2 医用电气设备（环境试验要求） 全部项目 《医用电气设备环境要求及试验方法》GB/T 14710-2009 3 氦氖激光治疗机 全部项目 《氦氖激光治疗机 通用技术条件》GB 12257-2000 4 高频电灼治疗仪 部分项目 《高频电灼治疗仪》YY 0322-2000 不能测：高频电介质强度 5 手术无影灯和诊断用照明灯 全部项目 YY 0627-2008《医用电气设备 第二部分：手术无影灯和诊断用照明灯的安全专用要求》 6 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 部分项目 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》YY/T0160-1994 不能测：臭氧浓度 7 微电子鼻炎治疗仪 全部项目 《微电子鼻炎治疗仪》YZB/桂0003-2002 8 离子治疗仪 部分项目 《离子治疗仪》YZB/桂0032-2002 不能测： 1.负离子浓度 2.臭氧浓度 9 血糖分析仪 部分项目 《Urites（优利特）系列血糖分析仪》YZB/桂0098-2003 《血糖分析仪》YZB/桂0019-2007 不能测：GB 4793.1-2007限制项目 10 血细胞分析仪 部分项目 《血细胞分析仪》YZB/桂0099-2003 不能测：GB 4793.1-2007限制项目 11 医用尿液分析仪 部分项目 《Urites-500型尿液分析仪》YZB/桂0120-2002 不能测：GB 4793.1-2007限制项目 12 介入诊疗手术床 部分项目 《介入诊疗手术床》YZB/桂0083-2003 不能测：X射线衰减当量 13 医用病床 全部项目 《医用病床》YZB/桂0119-2004 14 产床 全部项目 YY0045-1991《普通产床》 15 医用超声雾化器 全部项目 YY 0109-2003《医用超声雾化器》 16 手术台 部分项目 YY 0570-2005《医用电气设备第2部分：手术台安全专用要求》 不能测：GB 9706.1-2007限制项目 17 尿液化学分析仪 部分项目 YY/T 0475-2004《尿液化学分析仪通用技术条件》 《尿液分析仪》YZB/桂0013-2007 不能测： 1.电磁兼容 2.GB 4793.1- 2007限制项目 18 体外诊断检验系统自用血糖监测系统 部分项目 GB/T 19634《体外诊断检验系统自用血糖监测系统通用技术条件》 不能测： 1.血糖仪和血糖试条测量重复性（4.2） 2.血糖仪和血糖试条系统准确度（4.3） 3.血糖试条批间差（4.4） 4.质控物质（4.5） 5.GB 4793.1 -2007限制项目 19 光固化机 部分项目 YY 0055-2002《牙科设备 光固化机》 不能测：1.光谱特性 20 超声洁牙设备 部分项目 YY 0460-2003《超声洁牙设备》 YZB/桂0024-2007《超声洁牙机》 不能测： 1、半偏移力 2、尖端主振动偏移 21 测量、控制和实验室用电气设备的安全 部分项目 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求》GB 4793.1-2007 不能测： 1.防辐射、声压力和超声压力（12） 2.在电源外部试验的变压器（14.7） 3.印制线路板（14.8） 4.用作瞬间过压限制装置的电路和元器件（14.9） 22 酶标分析仪 部分项目 YZB/桂0029-2008《酶标分析仪》 不能测：GB 4793.1-2007限制项目 23 半自动生化分析仪 部分项目 YZB/桂0030-2007《半自动生化分析仪》 不能测： 1.电磁兼容 2.GB 4793.1-2007限制项目 24 全自动生化分析仪 部分项目 YZB/桂0007-2007《全自动生化分析仪》 不能测： 1、电磁兼容 2、GB 4793.1-2007限制项目 25 全自动血细胞分析仪 部分项目 《全自动血细胞分析仪》YZB/桂0052-2009 不能测：GB 4793.1-2007限制项目
关于明确氢氧化钙糊剂等口腔科产品管理类别的通知 | 国食药监械[2010]367号 | FGWJ-2010-10332 | 2010-09-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强对氢氧化钙糊剂等口腔科产品的监管，规范申报和审批程序，保障相关产品的安全和有效，经研究，现对有关产品的管理类别分别明确如下： 一、氢氧化钙糊剂，主要用于护髓与垫底材料、盖髓剂或根管充填的封闭剂，按照三类医疗器械管理。分类编码6863。 二、牙科脱敏糊剂（氟化钠甘油糊剂），所含氟化物通过局部加强牙齿结构、抑制脱矿过程和增强再矿化而发挥抑龋和牙本质过敏作用，按照二类医疗器械管理。分类编码6863。 三、牙髓失活材料（复方三氧化二砷糊剂）、多聚甲醛干髓材料（干髓糊），作为牙髓失活剂，利用髓腔封药的方法，依靠药物的毒性作用，使牙髓失去活力以实施手术，不按照医疗器械管理。 四、窝洞处理剂（樟脑苯酚、甲醛甲酚）、牙科用碘材料(碘甘油)、丁香油，用于根管消毒，或口腔粘膜、牙髓炎和牙周炎的消炎和镇痛，不按照医疗器械管理。 自本通知发布之日起，已发布的分类界定文件中上述产品的分类规定予以废止。已经按照医疗器械受理的注册申请、正在审评审批的品种，继续按照医疗器械进行审评审批，符合要求的，核发医疗器械注册证书；其中，本通知明确不按照医疗器械管理的，限定其医疗器械注册证书的有效期截止日期为2012年12月31日。已经取得医疗器械注册证书的产品，本通知明确不按照医疗器械管理的，如产品上市后未发生严重不良事件和质量事故，原医疗器械注册证书在有效期内继续有效，到期需要继续生产、销售的，不再按照医疗器械受理重新注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○一○年九月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强对氢氧化钙糊剂等口腔科产品的监管，规范申报和审批程序，保障相关产品的安全和有效，经研究，现对有关产品的管理类别分别明确如下： 一、氢氧化钙糊剂，主要用于护髓与垫底材料、盖髓剂或根管充填的封闭剂，按照三类医疗器械管理。分类编码6863。 二、牙科脱敏糊剂（氟化钠甘油糊剂），所含氟化物通过局部加强牙齿结构、抑制脱矿过程和增强再矿化而发挥抑龋和牙本质过敏作用，按照二类医疗器械管理。分类编码6863。 三、牙髓失活材料（复方三氧化二砷糊剂）、多聚甲醛干髓材料（干髓糊），作为牙髓失活剂，利用髓腔封药的方法，依靠药物的毒性作用，使牙髓失去活力以实施手术，不按照医疗器械管理。 四、窝洞处理剂（樟脑苯酚、甲醛甲酚）、牙科用碘材料(碘甘油)、丁香油，用于根管消毒，或口腔粘膜、牙髓炎和牙周炎的消炎和镇痛，不按照医疗器械管理。 自本通知发布之日起，已发布的分类界定文件中上述产品的分类规定予以废止。已经按照医疗器械受理的注册申请、正在审评审批的品种，继续按照医疗器械进行审评审批，符合要求的，核发医疗器械注册证书；其中，本通知明确不按照医疗器械管理的，限定其医疗器械注册证书的有效期截止日期为2012年12月31日。已经取得医疗器械注册证书的产品，本通知明确不按照医疗器械管理的，如产品上市后未发生严重不良事件和质量事故，原医疗器械注册证书在有效期内继续有效，到期需要继续生产、销售的，不再按照医疗器械受理重新注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○一○年九月七日
关于印发医疗器械注册复审程序（试行）的通知【废止】 | 食药监办械[2010]92号 | FGWJ-2010-10456 | 2010-08-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械注册复审的审评审批工作，国家局组织制定了《医疗器械注册复审程序（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年八月二十六日 医疗器械注册复审程序（试行） 第一条 为加强医疗器械注册复审的审评审批工作，保证复审工作的公开、公平、公正，提高复审工作效率，制定本程序。 第二条 本程序适用于境内、进口医疗器械（含体外诊断试剂）首次注册、重新注册、注册证书变更的退审或不予注册（含不予变更）审批决定的复审申请。 第三条 申请人对食品药品监督管理部门作出的退审或不予注册决定有异议的，可以在收到审批决定通知之日起20个工作日内，向做出审批决定的食品药品监督管理部门提出复审申请。 复审申请的内容仅限于原申请事项和原申报资料。 第四条 申请人提出复审申请应当提交以下资料： （一）由生产企业或其代理人签章的《医疗器械注册复审申请表》（附件1）； （二）原审批决定通知的复印件。 对于境外医疗器械注册复审申请，如复审申请由代理人提出，该代理人应是原注册申报项目的代理人。 第五条 食品药品监督管理部门受理复审申请后，应当按照原注册审评审批程序，对复审项目进行复审。 境内第一类医疗器械注册复审时限为15个工作日；境内第二类医疗器械注册复审时限为30个工作日；境内第三类、境外医疗器械注册复审时限为45个工作日；医疗器械注册证书变更复审时限为20个工作日。 第六条 经复审，食品药品监督管理部门决定维持原审批结论的，应当核发《医疗器械注册复审决定通知》（附件2）；决定对原审批结论予以纠正的，应当直接核发相关许可文件。 第七条 食品药品监督管理部门应当自作出复审决定之日起10个工作日内核发、送达复审决定。 第八条 已作出复审决定的，食品药品监督管理部门不再受理申请人再次提出的复审申请。 第九条 申请人对食品药品监督管理部门作出的退审或不予注册的决定有异议，且已申请行政复议或者提起行政诉讼的，食品药品监督管理部门不受理其复审申请。 第十条 本程序自发布之日起施行。 附件：1．医疗器械注册复审申请表 2．医疗器械注册复审决定通知 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械注册复审的审评审批工作，国家局组织制定了《医疗器械注册复审程序（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年八月二十六日 医疗器械注册复审程序（试行） 第一条 为加强医疗器械注册复审的审评审批工作，保证复审工作的公开、公平、公正，提高复审工作效率，制定本程序。 第二条 本程序适用于境内、进口医疗器械（含体外诊断试剂）首次注册、重新注册、注册证书变更的退审或不予注册（含不予变更）审批决定的复审申请。 第三条 申请人对食品药品监督管理部门作出的退审或不予注册决定有异议的，可以在收到审批决定通知之日起20个工作日内，向做出审批决定的食品药品监督管理部门提出复审申请。 复审申请的内容仅限于原申请事项和原申报资料。 第四条 申请人提出复审申请应当提交以下资料： （一）由生产企业或其代理人签章的《医疗器械注册复审申请表》（附件1）； （二）原审批决定通知的复印件。 对于境外医疗器械注册复审申请，如复审申请由代理人提出，该代理人应是原注册申报项目的代理人。 第五条 食品药品监督管理部门受理复审申请后，应当按照原注册审评审批程序，对复审项目进行复审。 境内第一类医疗器械注册复审时限为15个工作日；境内第二类医疗器械注册复审时限为30个工作日；境内第三类、境外医疗器械注册复审时限为45个工作日；医疗器械注册证书变更复审时限为20个工作日。 第六条 经复审，食品药品监督管理部门决定维持原审批结论的，应当核发《医疗器械注册复审决定通知》（附件2）；决定对原审批结论予以纠正的，应当直接核发相关许可文件。 第七条 食品药品监督管理部门应当自作出复审决定之日起10个工作日内核发、送达复审决定。 第八条 已作出复审决定的，食品药品监督管理部门不再受理申请人再次提出的复审申请。 第九条 申请人对食品药品监督管理部门作出的退审或不予注册的决定有异议，且已申请行政复议或者提起行政诉讼的，食品药品监督管理部门不受理其复审申请。 第十条 本程序自发布之日起施行。 附件：1．医疗器械注册复审申请表 2．医疗器械注册复审决定通知
关于认可湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所一次性使用无菌注射器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]343号 | FGWJ-2010-10294 | 2010-08-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月23日至24日，国家局组织专家组对湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用无菌注射器等173个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年八月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 《一次性使用无菌注射器》GBl5810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 《一次性使用无菌注射针 GBl581l一2001 3 一次性使用输液器 重力输液式 全部参数 《一次性使用输液器 重力输液式》GB8368-2005 4 一次性使用静脉输液针 全部参数 《一次性使用静脉输液针》GBl8671-2009 5 一次性使用滴定管式输液器 全部参数 《一次性使用滴定管式输液器》YY0286.2-2006 6 一次性使用避光输液器 全部参数 《专用输液器 第三部分：一次性使用避光输液器》GB 8458.3-2005 7 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 《一次性使用灭菌橡胶外科手套》GB 7543-2006 8 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 《一次性使用医用橡胶检查手套》GB 10213-2006 9 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》GB 7544-2004 10 普通脱脂纱布口罩 全部参数 《普通脱脂纱布口罩》GBl9084-2003 11 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 《一次性使用麻醉穿刺包》YY0321.1-2000 12 一次性使用无菌阴道扩张器 全部参数 《一次性使用无菌阴道扩张器》YY0336-2002 13 一次性使用无菌溶药针 全部参数 《一次性使用无菌溶药针》YZB/湘0004-2004 14 一次性使用采血器 全部参数 《一次性使用采血器》YY0115-1993 15 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 《一次性使用人体静脉血样采集容器》YY0314-2007 16 医用脱脂棉 全部参数 《医用脱脂棉》YY0330-2002 17 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 全部参数 《医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法》 YY 0331-2006 18 医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分：化学分析方法 全部参数 《医用输血、输液、注射器具检验方法第1部分：化学分析部分》GB/T14233.1-2008 19 生物要求（性能）及评价 1 细菌内毒素试验 《中国药典2005年版二部》附录XI E 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005（4 细菌内毒素试验） 2 热原试验 《中国药典2005年版二部》附录XI D 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005（5 热原试验） 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（10 热原试验） 《医疗器械生物学评价》 第11部分 全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 3 急性全身毒性试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法GB/T 14233.2-2005（6急性全身毒性试验） 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（8急性全身毒性试验）《医疗器械生物学评价》 第11部分 全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 4 溶血试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005(7溶血试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（13溶血试验 《医疗器械生物学评价第4部分 与血液相互作用试验选择》GB/T 16886.4-2003 5 细胞毒性试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005(8 细胞毒性试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008(5细胞毒性试验) 《医疗器械生物学评价 第5部分 体外细胞毒性试验》GB/T 16886.5-2003 6 致敏试验(迟发型超敏反应试验) 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005(9致敏试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（6迟发型超敏反应试验） 《医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验》GB/T 16886.10-2005 19 生物要求（性能）及评价 7 皮内反应试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005(10皮内反应试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（7.7皮内反应试验）《医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验》GB/T 16886.10-2005 8 植入试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法GB/T 14233.2-2005(11植入试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T16175-2008（12 植入试验） 《医疗器械生物学评价 第6部分 植入后局部反应试验》GB/T 16886.6-1997 9 皮肤刺激试验 《医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（7.5皮肤刺激试验）《医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验》GB/T16886.10-2005 10 眼刺激试验 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（7.6眼刺激试验）《医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验》GB/T 16886.10-2005 11 无菌试验 卫生指标 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T l4233.2-2005 《一次性使用医疗用品卫生标准》GB15980-1995 《一次性使用卫生用品卫生标准》GB15979-2002 《中国药典二部》附录ⅪH | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月23日至24日，国家局组织专家组对湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所一次性使用无菌注射器等173个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年八月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 《一次性使用无菌注射器》GBl5810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 《一次性使用无菌注射针 GBl581l一2001 3 一次性使用输液器 重力输液式 全部参数 《一次性使用输液器 重力输液式》GB8368-2005 4 一次性使用静脉输液针 全部参数 《一次性使用静脉输液针》GBl8671-2009 5 一次性使用滴定管式输液器 全部参数 《一次性使用滴定管式输液器》YY0286.2-2006 6 一次性使用避光输液器 全部参数 《专用输液器 第三部分：一次性使用避光输液器》GB 8458.3-2005 7 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 《一次性使用灭菌橡胶外科手套》GB 7543-2006 8 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 《一次性使用医用橡胶检查手套》GB 10213-2006 9 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》GB 7544-2004 10 普通脱脂纱布口罩 全部参数 《普通脱脂纱布口罩》GBl9084-2003 11 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 《一次性使用麻醉穿刺包》YY0321.1-2000 12 一次性使用无菌阴道扩张器 全部参数 《一次性使用无菌阴道扩张器》YY0336-2002 13 一次性使用无菌溶药针 全部参数 《一次性使用无菌溶药针》YZB/湘0004-2004 14 一次性使用采血器 全部参数 《一次性使用采血器》YY0115-1993 15 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 《一次性使用人体静脉血样采集容器》YY0314-2007 16 医用脱脂棉 全部参数 《医用脱脂棉》YY0330-2002 17 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 全部参数 《医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法》 YY 0331-2006 18 医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分：化学分析方法 全部参数 《医用输血、输液、注射器具检验方法第1部分：化学分析部分》GB/T14233.1-2008 19 生物要求（性能）及评价 1 细菌内毒素试验 《中国药典2005年版二部》附录XI E 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005（4 细菌内毒素试验） 2 热原试验 《中国药典2005年版二部》附录XI D 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005（5 热原试验） 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（10 热原试验） 《医疗器械生物学评价》 第11部分 全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 3 急性全身毒性试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法GB/T 14233.2-2005（6急性全身毒性试验） 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（8急性全身毒性试验）《医疗器械生物学评价》 第11部分 全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 4 溶血试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005(7溶血试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（13溶血试验 《医疗器械生物学评价第4部分 与血液相互作用试验选择》GB/T 16886.4-2003 5 细胞毒性试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005(8 细胞毒性试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008(5细胞毒性试验) 《医疗器械生物学评价 第5部分 体外细胞毒性试验》GB/T 16886.5-2003 6 致敏试验(迟发型超敏反应试验) 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005(9致敏试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（6迟发型超敏反应试验） 《医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验》GB/T 16886.10-2005 19 生物要求（性能）及评价 7 皮内反应试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T 14233.2-2005(10皮内反应试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（7.7皮内反应试验）《医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验》GB/T 16886.10-2005 8 植入试验 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法GB/T 14233.2-2005(11植入试验) 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T16175-2008（12 植入试验） 《医疗器械生物学评价 第6部分 植入后局部反应试验》GB/T 16886.6-1997 9 皮肤刺激试验 《医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008（7.5皮肤刺激试验）《医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验》GB/T16886.10-2005 10 眼刺激试验 《医用有机硅材料生物学评价试验方法》GB/T 16175-2008（7.6眼刺激试验）《医疗器械生物学评价 第10部分 刺激与迟发型超敏反应试验》GB/T 16886.10-2005 11 无菌试验 卫生指标 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分生物试验方法》GB/T l4233.2-2005 《一次性使用医疗用品卫生标准》GB15980-1995 《一次性使用卫生用品卫生标准》GB15979-2002 《中国药典二部》附录ⅪH
关于认可总后勤部卫生部药品仪器检验所模拟／数字心电图机等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]338号 | FGWJ-2010-10288 | 2010-08-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 总后勤部卫生部药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年3月30日至4月1日，国家局组织专家组对总后勤部卫生部药品仪器检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所模拟/数字心电图机等31个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年八月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 1 模拟/数字心电图机 YY 1139-2000 单道和多道心电图机 GB 10793-2000医用电气设备 第2部分 心电图机安全专用要求 不做电 磁兼容 2 模拟/数字脑电图机 GB 9706.26-2005医用电气设备 第2－26部分 脑电图机安全专用要求 不做电 磁兼容 3 心电监护仪 GB9706.25-2005 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 YY1079-2008 心电监护仪 不做电 磁兼容 4 心脏除颤监护仪 GB9706.8-2009 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器专用安全要求 JJF 1149-2006心脏除颤器和心脏除颤监护仪校准规范 不做电 磁兼容 5 准分子激光角膜屈光治疗机 YY 0599-2007准分子激光角膜屈光治疗机 GB 9706.20-2000医用电气设备 第2部分 诊断和治疗激光设备安全专用要求 不做电 磁兼容 6 半自动生化分析仪 YY/T 0014-2005 半自动生化分析仪 7 全自动生化分析仪 YY/T 0654-2008 全自动生化分析仪 8 尿液分析仪 YY/T 0475-2004尿液化学分析仪通用技术要求 不做电 磁兼容 9 电解质分析仪 YY/T 0589-2005 电解质分析仪 10 血液分析仪 YY 0653-2008 血液分析仪 11 酶标分析仪 JJG861-2007 酶标分析仪 12 B型超声诊断设备 GB 10152-1997 B型超声诊断设备 GB9706.9-2008/IEC 60601-2-37：2001医用电气设备 第2-37部分：医用超声诊断和监护设备专用安全要求 不做电 磁兼容 13 医用超声诊断设备声输出 GB 16846-2008/IEC 61157：1992医用超声诊断设备声输出公布要求 14 超声诊断系统 YZB/ITA 1796-2006 超声诊断系统 GB9706.9-2008/IEC 60601-2-37：2001 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 不做电 磁兼容 15 超短波治疗机 YY91086-1999 超短波治疗设备技术条件 16 磁共振成像设备 1．YY 0319-2008 医用电气设备 第二部分 医疗诊断用磁共振设备安全专用要求 2．YY/T 0482-2004医疗诊断用磁共振设备技术要求及试验方法 不做电 磁兼容 17 医用电子直线加速器 1.GB9706.5-2008医用电气设备能量为1MeV～50MeV电子加速器专用安全要求 2.GB15213-1994医用电子加速器性能和试验方法 18 X射线计算机体层摄影设备 1.GB9706.11-1997医用电气设备 第二部分：医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 2.GB9706.12-1997医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三.并列标准诊断X射线设备辐射防护通用要求 3.GB9706.14-1997 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 4.GB9706.18-2006 医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求 5. YY0310-2005 X射线计算机体层摄影设备通用技术条件 30KW以上（不含30KW）限制接地电阻和漏电流项目 19 γ射线立体定向放射治疗系统 1.GB9706.17-1999医用电气设备 第2部分：γ射束治疗设备安全专用要求 2.YZB/国XET001-2008伽玛射线立体定向回转聚焦放疗机 20 正电子发射断层成像装置 GB/T18988.1-2003 放射性核素成像设备性能和试验规则 第1部分:正电子发射断层成像装置 21 正电子发射-X射线计算机断层成像装置 1.GB/T18988.1-2003 放射性核素成像设备性能和试验规则 第1部分:正电子发射断层成像装置 2.GB9706.11-1997医用电气设备 第二部分：医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 3.GB9706.12-1997医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三.并列标准诊断X射线设备辐射防护通用要求 4.GB9706.14-1997 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 5.GB9706.18-2006 医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求 6.YY0310-2005 X射线计算机体层摄影设备通用技术条件 22 医用X射线透视和摄影系统成像设备 1.GB 9706.3-2000医用电气设备 第2部分 诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 2.GB 9706.11-1997医用电气设备 第二部分 医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 3.GB 9706.12-1997医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三. 并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求 4.GB 9706.14-1997医用电气设备 第2部分 X射线设备附属设备安全专用要求 5.GB 9706.23－2005 医用电气设备第2-43部分 介入操作X射线设备安全专用要求 6.GB/T 19042.1-2003 医用成像部门的评价及例行试验 第3-1部分：X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验 30KW以上（不含30KW）限制接地电阻和漏电流项目 23 医用电气系统安全要求GB9706.15 GB9706.15-2008医用电气设备 第一部分：安全通用要求 1.并列标准：医用电气系统安全要求 24 医用电气设备环境要求 医用电气设备环境要求及实验方法GB/T14710-93 25 医用电气设备（参数） GB9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求 不做飞溅物、对不需要和过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气体点燃危险的防护 26 测量、控制和实验室用电气设备（参数） GB4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求 不做防辐射、声压和超声压力、防气体释放、爆炸和炸裂 27 治疗呼吸机 GB9706.28-2006 医用电气设备 第2部分：呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机 28 急救和转运呼吸机 YY0600.3-2007 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求 第3部分：急救和转运用呼吸机 29 麻醉系统 GB9706.29-2006 医用电气设备 第2部分：麻醉系统的安全和基本性能专用要求 YY0635.1-2008 吸入式麻醉系统 第1部分：成人麻醉呼吸系统 30 高频手术设备 GB9706.4-1999医用电气设备 第2部分：高频手术设备安全专用要求 31 输液泵 GB9706.27-2005医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 | 总后勤部卫生部药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年3月30日至4月1日，国家局组织专家组对总后勤部卫生部药品仪器检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所模拟/数字心电图机等31个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年八月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 1 模拟/数字心电图机 YY 1139-2000 单道和多道心电图机 GB 10793-2000医用电气设备 第2部分 心电图机安全专用要求 不做电 磁兼容 2 模拟/数字脑电图机 GB 9706.26-2005医用电气设备 第2－26部分 脑电图机安全专用要求 不做电 磁兼容 3 心电监护仪 GB9706.25-2005 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 YY1079-2008 心电监护仪 不做电 磁兼容 4 心脏除颤监护仪 GB9706.8-2009 医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器专用安全要求 JJF 1149-2006心脏除颤器和心脏除颤监护仪校准规范 不做电 磁兼容 5 准分子激光角膜屈光治疗机 YY 0599-2007准分子激光角膜屈光治疗机 GB 9706.20-2000医用电气设备 第2部分 诊断和治疗激光设备安全专用要求 不做电 磁兼容 6 半自动生化分析仪 YY/T 0014-2005 半自动生化分析仪 7 全自动生化分析仪 YY/T 0654-2008 全自动生化分析仪 8 尿液分析仪 YY/T 0475-2004尿液化学分析仪通用技术要求 不做电 磁兼容 9 电解质分析仪 YY/T 0589-2005 电解质分析仪 10 血液分析仪 YY 0653-2008 血液分析仪 11 酶标分析仪 JJG861-2007 酶标分析仪 12 B型超声诊断设备 GB 10152-1997 B型超声诊断设备 GB9706.9-2008/IEC 60601-2-37：2001医用电气设备 第2-37部分：医用超声诊断和监护设备专用安全要求 不做电 磁兼容 13 医用超声诊断设备声输出 GB 16846-2008/IEC 61157：1992医用超声诊断设备声输出公布要求 14 超声诊断系统 YZB/ITA 1796-2006 超声诊断系统 GB9706.9-2008/IEC 60601-2-37：2001 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 不做电 磁兼容 15 超短波治疗机 YY91086-1999 超短波治疗设备技术条件 16 磁共振成像设备 1．YY 0319-2008 医用电气设备 第二部分 医疗诊断用磁共振设备安全专用要求 2．YY/T 0482-2004医疗诊断用磁共振设备技术要求及试验方法 不做电 磁兼容 17 医用电子直线加速器 1.GB9706.5-2008医用电气设备能量为1MeV～50MeV电子加速器专用安全要求 2.GB15213-1994医用电子加速器性能和试验方法 18 X射线计算机体层摄影设备 1.GB9706.11-1997医用电气设备 第二部分：医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 2.GB9706.12-1997医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三.并列标准诊断X射线设备辐射防护通用要求 3.GB9706.14-1997 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 4.GB9706.18-2006 医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求 5. YY0310-2005 X射线计算机体层摄影设备通用技术条件 30KW以上（不含30KW）限制接地电阻和漏电流项目 19 γ射线立体定向放射治疗系统 1.GB9706.17-1999医用电气设备 第2部分：γ射束治疗设备安全专用要求 2.YZB/国XET001-2008伽玛射线立体定向回转聚焦放疗机 20 正电子发射断层成像装置 GB/T18988.1-2003 放射性核素成像设备性能和试验规则 第1部分:正电子发射断层成像装置 21 正电子发射-X射线计算机断层成像装置 1.GB/T18988.1-2003 放射性核素成像设备性能和试验规则 第1部分:正电子发射断层成像装置 2.GB9706.11-1997医用电气设备 第二部分：医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 3.GB9706.12-1997医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三.并列标准诊断X射线设备辐射防护通用要求 4.GB9706.14-1997 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 5.GB9706.18-2006 医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求 6.YY0310-2005 X射线计算机体层摄影设备通用技术条件 22 医用X射线透视和摄影系统成像设备 1.GB 9706.3-2000医用电气设备 第2部分 诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 2.GB 9706.11-1997医用电气设备 第二部分 医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 3.GB 9706.12-1997医用电气设备 第一部分：安全通用要求 三. 并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求 4.GB 9706.14-1997医用电气设备 第2部分 X射线设备附属设备安全专用要求 5.GB 9706.23－2005 医用电气设备第2-43部分 介入操作X射线设备安全专用要求 6.GB/T 19042.1-2003 医用成像部门的评价及例行试验 第3-1部分：X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验 30KW以上（不含30KW）限制接地电阻和漏电流项目 23 医用电气系统安全要求GB9706.15 GB9706.15-2008医用电气设备 第一部分：安全通用要求 1.并列标准：医用电气系统安全要求 24 医用电气设备环境要求 医用电气设备环境要求及实验方法GB/T14710-93 25 医用电气设备（参数） GB9706.1-2007医用电气设备第1部分：安全通用要求 不做飞溅物、对不需要和过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气体点燃危险的防护 26 测量、控制和实验室用电气设备（参数） GB4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求 不做防辐射、声压和超声压力、防气体释放、爆炸和炸裂 27 治疗呼吸机 GB9706.28-2006 医用电气设备 第2部分：呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机 28 急救和转运呼吸机 YY0600.3-2007 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求 第3部分：急救和转运用呼吸机 29 麻醉系统 GB9706.29-2006 医用电气设备 第2部分：麻醉系统的安全和基本性能专用要求 YY0635.1-2008 吸入式麻醉系统 第1部分：成人麻醉呼吸系统 30 高频手术设备 GB9706.4-1999医用电气设备 第2部分：高频手术设备安全专用要求 31 输液泵 GB9706.27-2005医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求
关于认可河北省电子信息产品监督检验院医用电气设备安全等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]337号 | FGWJ-2010-10287 | 2010-08-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年6月10日至11日，国家局组织专家组对河北省电子信息产品监督检验院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院医用电气设备安全等38个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年八月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备安全 1 部分参数 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 GB9706.1-2007/IEC 60601-1：1998 不能测：X射线辐射、静电预防、AP型设备性能要求、APG型设备性能要求、压力容器。36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能测。 2 医用电气系统安全 1 全部参数 《医用电气设备第1-1部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求》 GB9706.15-2008/IEC60601-1-1：2000 3 输液泵和输液控制器安全 1 部分参数 《医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》GB9706.27-2005/ IEC60601-2-24：1998 不能测AP型设备及其部件和元件的要求和试验。 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目限定不做。 4 医用电器环境要求及试验方法 1 全部参数 《医用电器环境要求及试验方法》 GB/T14710-2009 5 实验室用离心机的特殊要求 1 部分参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分：实验室用离心机的特殊要求》 GB4793.7-2008/IEC61010-2-020：2006 不能测蒸汽灭菌、微生物材料 6 医用离心机 1 全部参数 《医用离心机》 YY/T0657-2008 7 单道和多道心电图机 1 全部参数 《单道和多道心电图机》 YY1139-2000 8 电动牵引床 1 全部参数 《电动牵引床》 YY 0697-2008 9 医用中心供氧系统 1 全部参数 《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T0187-94 10 心电监护仪 1 部分参数 《心电监护仪》 YY1079-2008 不能测电外科干扰抑制 11 多参数患者监护设备安全 1 部分参数 《医用电气设备 第2-49部分： 多参数患者监护设备安全专用要求》YY0668-2008/IEC 60601-2-49：2001 不能测除颤后的能量。 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能测。 12 全自动生化分析仪 1 全部参数 《全自动生化分析仪》 YY/T0654-2008 13 无创自动测量血压计 1 全部参数 《无创自动测量血压计》 YY0670-2008 14 自动循环无创血压监护设备 1 全部参数 《医用电气设备第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》 YY0667-2008/ IEC 60601-2-30:1999 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能测。 15 电动手术台 1 全部参数 《电动手术台》 YY/T1106-2008 16 电动吸引设备安全 1 部分参数 《医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备安全要求》 YY0636.1-2008 不能测对不需要的或过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气点燃危险的防护 17 脚踏开关 1 部分参数 《医用脚踏开关通用技术条件》 YY91057-1999 不能测寿命试验 18 表型磁疗器 1 全部参数 《表型磁疗器》 YY91092－1999 19 电热恒温培养箱 1 全部参数 《电热恒温培养箱》 YY0027-90 20 电热蒸馏水器 1 全部参数 《电热蒸馏水器》 YY/T0280-1995 21 热辐射类治疗设备安全 1 全部参数 《热辐射类治疗设备安全专用要求》 YY0306-2008 22 直接式阻抗血流图仪 1 全部参数 《直接式阻抗血流图仪》 YY/T 1078-2008 23 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 1 全部参数 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》 YY/T0160-1994 24 化学发光免疫分析仪 1 全部参数 《KPS型化学发光免疫分析仪》 YZB/冀0719-2008 25 妇科诊断治疗仪 1 全部参数 《FZY型妇科诊断治疗仪》 YZB/冀0641-2008 26 超声骨质分析仪 1 全部参数 《BMD-1000型超声骨质分析仪》 YZB/冀0703-2008 不能测声输出 27 医学影像工作站 1 全部参数 《CMS100型医学影像工作站》 YZB/冀0764-2009 28 便携式医用供氧器 1 全部参数 《GYQ型便携式医用供氧器》 YZB/冀0653-2008 29 数字口腔成像仪 1 全部参数 《KCY型数字口腔成像仪》 YZB/冀秦004-2008 30 结肠途径治疗机 1 部分参数 《IMS-100型结肠途径治疗机》 YZB/冀0871-2009 不能测生物学性能、 水质 31 声信息治疗仪 1 全部参数 《S9818声信息治疗仪》 YZB/冀0758-2009 32 眼全息近视治疗仪 1 全部参数 《YZ-5型眼全息近视治疗仪（眼保姆）》 YZB/冀0778-2009 33 精子质量分析仪 1 全部参数 《JFX-A型精子质量分析仪》 YZB/冀0642-2008 34 医用悬浮床 1 全部参数 《MFB型医用悬浮床》 YZB/冀0880-2010 35 数字式电子血压计 1 全部参数 《数字式电子血压计》 YZB/冀0717-2008 36 输液泵 1 全部参数 《SY-2000型输液泵》 YZB/冀0854-2009 37 红光治疗仪 1 全部参数 《PKHGY-1红光治疗仪》 YZB/冀0785-2009 38 神经和肌肉刺激器 1 全部参数 《神经和肌肉刺激器输出特性的测量》 YY/T0696-2008 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年6月10日至11日，国家局组织专家组对河北省电子信息产品监督检验院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院医用电气设备安全等38个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年八月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备安全 1 部分参数 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 GB9706.1-2007/IEC 60601-1：1998 不能测：X射线辐射、静电预防、AP型设备性能要求、APG型设备性能要求、压力容器。36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能测。 2 医用电气系统安全 1 全部参数 《医用电气设备第1-1部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求》 GB9706.15-2008/IEC60601-1-1：2000 3 输液泵和输液控制器安全 1 部分参数 《医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》GB9706.27-2005/ IEC60601-2-24：1998 不能测AP型设备及其部件和元件的要求和试验。 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目限定不做。 4 医用电器环境要求及试验方法 1 全部参数 《医用电器环境要求及试验方法》 GB/T14710-2009 5 实验室用离心机的特殊要求 1 部分参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分：实验室用离心机的特殊要求》 GB4793.7-2008/IEC61010-2-020：2006 不能测蒸汽灭菌、微生物材料 6 医用离心机 1 全部参数 《医用离心机》 YY/T0657-2008 7 单道和多道心电图机 1 全部参数 《单道和多道心电图机》 YY1139-2000 8 电动牵引床 1 全部参数 《电动牵引床》 YY 0697-2008 9 医用中心供氧系统 1 全部参数 《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T0187-94 10 心电监护仪 1 部分参数 《心电监护仪》 YY1079-2008 不能测电外科干扰抑制 11 多参数患者监护设备安全 1 部分参数 《医用电气设备 第2-49部分： 多参数患者监护设备安全专用要求》YY0668-2008/IEC 60601-2-49：2001 不能测除颤后的能量。 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能测。 12 全自动生化分析仪 1 全部参数 《全自动生化分析仪》 YY/T0654-2008 13 无创自动测量血压计 1 全部参数 《无创自动测量血压计》 YY0670-2008 14 自动循环无创血压监护设备 1 全部参数 《医用电气设备第2-30部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》 YY0667-2008/ IEC 60601-2-30:1999 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能测。 15 电动手术台 1 全部参数 《电动手术台》 YY/T1106-2008 16 电动吸引设备安全 1 部分参数 《医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备安全要求》 YY0636.1-2008 不能测对不需要的或过量的辐射危险的防护、对易燃麻醉混合气点燃危险的防护 17 脚踏开关 1 部分参数 《医用脚踏开关通用技术条件》 YY91057-1999 不能测寿命试验 18 表型磁疗器 1 全部参数 《表型磁疗器》 YY91092－1999 19 电热恒温培养箱 1 全部参数 《电热恒温培养箱》 YY0027-90 20 电热蒸馏水器 1 全部参数 《电热蒸馏水器》 YY/T0280-1995 21 热辐射类治疗设备安全 1 全部参数 《热辐射类治疗设备安全专用要求》 YY0306-2008 22 直接式阻抗血流图仪 1 全部参数 《直接式阻抗血流图仪》 YY/T 1078-2008 23 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 1 全部参数 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》 YY/T0160-1994 24 化学发光免疫分析仪 1 全部参数 《KPS型化学发光免疫分析仪》 YZB/冀0719-2008 25 妇科诊断治疗仪 1 全部参数 《FZY型妇科诊断治疗仪》 YZB/冀0641-2008 26 超声骨质分析仪 1 全部参数 《BMD-1000型超声骨质分析仪》 YZB/冀0703-2008 不能测声输出 27 医学影像工作站 1 全部参数 《CMS100型医学影像工作站》 YZB/冀0764-2009 28 便携式医用供氧器 1 全部参数 《GYQ型便携式医用供氧器》 YZB/冀0653-2008 29 数字口腔成像仪 1 全部参数 《KCY型数字口腔成像仪》 YZB/冀秦004-2008 30 结肠途径治疗机 1 部分参数 《IMS-100型结肠途径治疗机》 YZB/冀0871-2009 不能测生物学性能、 水质 31 声信息治疗仪 1 全部参数 《S9818声信息治疗仪》 YZB/冀0758-2009 32 眼全息近视治疗仪 1 全部参数 《YZ-5型眼全息近视治疗仪（眼保姆）》 YZB/冀0778-2009 33 精子质量分析仪 1 全部参数 《JFX-A型精子质量分析仪》 YZB/冀0642-2008 34 医用悬浮床 1 全部参数 《MFB型医用悬浮床》 YZB/冀0880-2010 35 数字式电子血压计 1 全部参数 《数字式电子血压计》 YZB/冀0717-2008 36 输液泵 1 全部参数 《SY-2000型输液泵》 YZB/冀0854-2009 37 红光治疗仪 1 全部参数 《PKHGY-1红光治疗仪》 YZB/冀0785-2009 38 神经和肌肉刺激器 1 全部参数 《神经和肌肉刺激器输出特性的测量》 YY/T0696-2008
关于认可深圳市医疗器械检测中心一次性使用无菌注射器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]336号 | FGWJ-2010-10554 | 2010-08-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年5月9日至10日，国家局组织专家组对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等368个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年八月二十三日 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年5月9日至10日，国家局组织专家组对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等368个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年八月二十三日
关于加强甘肃舟曲灾区药品医疗器械和餐饮服务食品安全监管工作的通知 | 国食药监电[2010]11号 | FGWJ-2010-10257 | 2010-08-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 甘肃省食品药品监督管理局： 近日，甘肃舟曲发生特大山洪泥石流灾害。为切实做好救灾药品、医疗器械和餐饮服务食品安全监管工作，保证灾区使用的药品、医疗器械质量安全和餐饮服务食品安全，请你局按照通知要求认真做好以下工作。 一、各级食品药品监管部门要在当地政府的统一领导和指挥下，切实加强应急值守，密切关注灾害情况，全面加强灾区药品、医疗器械生产、流通、使用环节监管和餐饮服务食品安全监管，积极配合有关部门做好救灾药品、医疗器械的供应和调拨工作。 二、请及时了解灾区药品、医疗器械需求情况，掌握受赠药品、医疗器械有关情况，包括产品名称、剂型、规格、数量、生产批号、有效期、生产单位、进口口岸等，做好受赠药品、医疗器械的质量验收、检验、分发、记录等工作。 要按照国家局《关于加强抗震救灾捐赠药品监管工作的指导意见》（国食药监市〔2008〕321号）的要求，做好对甘肃舟曲灾区捐赠药品的监管工作。 三、加大灾区餐饮服务食品安全监管力度。重点加强受灾群众集中供餐点、医疗点供餐处等餐饮服务食品安全的监管，防止食物中毒事件的发生。 各省（区、市）食品药品监管部门要鼓励和支持辖区内药品、医疗器械生产、经营企业按照灾区需求，捐赠药品、医疗器械，并监督做好捐赠工作。捐赠的药品、医疗器械应符合《关于进一步加强抗震救灾捐赠药品和医疗器械监管工作的通知》（国食药监电〔2010〕7号）的要求。 各级食品药品监管部门要进一步加强对救灾药品、医疗器械的监督检查，重点检查血液制品、疫苗、注射剂等救灾常用药品，充分发挥快检技术的作用，加大救灾药品、医疗器械的抽验力度。要严防假冒伪劣、过期失效的药品、医疗器械流入灾区，发现违法行为，要依法从重查处；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 国家食品药品监督管理局 二〇一〇年八月九日 | 甘肃省食品药品监督管理局： 近日，甘肃舟曲发生特大山洪泥石流灾害。为切实做好救灾药品、医疗器械和餐饮服务食品安全监管工作，保证灾区使用的药品、医疗器械质量安全和餐饮服务食品安全，请你局按照通知要求认真做好以下工作。 一、各级食品药品监管部门要在当地政府的统一领导和指挥下，切实加强应急值守，密切关注灾害情况，全面加强灾区药品、医疗器械生产、流通、使用环节监管和餐饮服务食品安全监管，积极配合有关部门做好救灾药品、医疗器械的供应和调拨工作。 二、请及时了解灾区药品、医疗器械需求情况，掌握受赠药品、医疗器械有关情况，包括产品名称、剂型、规格、数量、生产批号、有效期、生产单位、进口口岸等，做好受赠药品、医疗器械的质量验收、检验、分发、记录等工作。 要按照国家局《关于加强抗震救灾捐赠药品监管工作的指导意见》（国食药监市〔2008〕321号）的要求，做好对甘肃舟曲灾区捐赠药品的监管工作。 三、加大灾区餐饮服务食品安全监管力度。重点加强受灾群众集中供餐点、医疗点供餐处等餐饮服务食品安全的监管，防止食物中毒事件的发生。 各省（区、市）食品药品监管部门要鼓励和支持辖区内药品、医疗器械生产、经营企业按照灾区需求，捐赠药品、医疗器械，并监督做好捐赠工作。捐赠的药品、医疗器械应符合《关于进一步加强抗震救灾捐赠药品和医疗器械监管工作的通知》（国食药监电〔2010〕7号）的要求。 各级食品药品监管部门要进一步加强对救灾药品、医疗器械的监督检查，重点检查血液制品、疫苗、注射剂等救灾常用药品，充分发挥快检技术的作用，加大救灾药品、医疗器械的抽验力度。要严防假冒伪劣、过期失效的药品、医疗器械流入灾区，发现违法行为，要依法从重查处；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 国家食品药品监督管理局 二〇一〇年八月九日
关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作督查的通知 | 食药监办械[2010]69号 | FGWJ-2010-10458 | 2010-07-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步推进医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作，检查各地工作落实情况，按照《关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查的通知》（国食药监械〔2010〕109号）有关工作安排，国家局决定对部分省（区、市）开展专项检查的有关工作进行督查。现将有关事宜通知如下： 一、指导思想 以科学监管理念为指导，强化监管，落实责任，推进医疗机构在用医用分子筛制氧设备专项检查工作，进一步规范和提高医用分子筛制氧设备注册、生产、经营和使用等环节的安全保障水平。 二、工作目标 通过督查工作确保专项检查的相关要求得到落实，存在的问题得到整改，违法违规行为得到处理，监管能力和安全保障水平进一步提高。 三、督查范围 本次督查在北京等18个省（区、市）进行（见附件1）。 四、督查内容 （一）各地落实国家局《关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查的通知》（国食药监械〔2010〕109号）的工作情况。 （二）专项检查工作的成效、存在的薄弱环节和相关问题以及强化医用分子筛制氧设备全过程监管的相关措施建议。 （三）对专项检查工作中查出问题的处理和整改情况。 五、工作方式 （一）听取各地工作汇报，包括：（1）开展医疗机构在用医用分子筛制氧设备专项检查工作进展情况、取得的成效、存在的薄弱环节和下一步强化监管的相关措施和建议；（2）对辖区内医用分子筛制氧设备注册、生产、流通和使用各环节监管采取的措施及工作进展情况。 （二）查看相关文件资料（工作文件、方案、会议记录、检查记录、注册文件等）。 （三）召开座谈会（医疗机构代表3名、生产经营企业代表3名、基层食品药品监管部门代表3-4名）。 （四）随机抽选辖区内3-4家在用分子筛制氧设备医疗机构进行检查（按照医用分子筛制氧设备医疗机构自查表和省局抽查表各选2家检查是否一致）。 六、工作安排 （一）督查组人员组成 本次督查工作由国家局组织，督查组成员分别由国家局医疗器械监管司、政策法规司、稽查局、有关医疗器械检测中心、国家局药品认证管理中心、药品评价中心、医疗器械技术审评中心及部分省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）等单位派员参加，组成6个督查组，每组人员4-5人，组长分别由国家局医疗器械监管司、部分省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）一名司（局）级领导担任，每组设一名联络员。 （二）时间安排 1.督查工作自2010年7月24日开始，8月3日结束，每个检查组负责3个省（区、市）。 2.7月25日在北京召开督查组成员全体会议，进行工作动员。 七、工作要求 （一）各地应当高度重视，积极配合督查工作。各督查组应当严格按通知要求，精心组织督查，在每一地区督查结束后应向被督查省（区、市）局进行反馈。 （二）参与本次督导检查工作的人员应严格遵守政治纪律、组织纪律、廉政纪律，认真执行督导检查工作方案，坚持原则，实事求是，圆满完成督查工作任务。 （三）各督查组督查工作结束后，应于2010年8月7日之前将《医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作督查表》（附件2）和督查报告提交国家局医疗器械监管司，督查报告内容主要包括：各地开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作的总体情况、存在问题整改情况和有关意见建议等。 （四）督查期间，由被检查地省（区、市）局协助安排食宿及行程，但应严格按照廉洁从政有关要求及出差标准执行。国家局将对被检查省份予以专项经费补贴。 国家食品药品监督管理局联系人：岳相辉 吴爱军 联系电话：010-88330515 88330505 传 真：010-88330515 附件：1．医疗机构在用医用分子筛制氧设备专项检查工作督查分组表 2．医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作督查表 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年七月十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步推进医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作，检查各地工作落实情况，按照《关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查的通知》（国食药监械〔2010〕109号）有关工作安排，国家局决定对部分省（区、市）开展专项检查的有关工作进行督查。现将有关事宜通知如下： 一、指导思想 以科学监管理念为指导，强化监管，落实责任，推进医疗机构在用医用分子筛制氧设备专项检查工作，进一步规范和提高医用分子筛制氧设备注册、生产、经营和使用等环节的安全保障水平。 二、工作目标 通过督查工作确保专项检查的相关要求得到落实，存在的问题得到整改，违法违规行为得到处理，监管能力和安全保障水平进一步提高。 三、督查范围 本次督查在北京等18个省（区、市）进行（见附件1）。 四、督查内容 （一）各地落实国家局《关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查的通知》（国食药监械〔2010〕109号）的工作情况。 （二）专项检查工作的成效、存在的薄弱环节和相关问题以及强化医用分子筛制氧设备全过程监管的相关措施建议。 （三）对专项检查工作中查出问题的处理和整改情况。 五、工作方式 （一）听取各地工作汇报，包括：（1）开展医疗机构在用医用分子筛制氧设备专项检查工作进展情况、取得的成效、存在的薄弱环节和下一步强化监管的相关措施和建议；（2）对辖区内医用分子筛制氧设备注册、生产、流通和使用各环节监管采取的措施及工作进展情况。 （二）查看相关文件资料（工作文件、方案、会议记录、检查记录、注册文件等）。 （三）召开座谈会（医疗机构代表3名、生产经营企业代表3名、基层食品药品监管部门代表3-4名）。 （四）随机抽选辖区内3-4家在用分子筛制氧设备医疗机构进行检查（按照医用分子筛制氧设备医疗机构自查表和省局抽查表各选2家检查是否一致）。 六、工作安排 （一）督查组人员组成 本次督查工作由国家局组织，督查组成员分别由国家局医疗器械监管司、政策法规司、稽查局、有关医疗器械检测中心、国家局药品认证管理中心、药品评价中心、医疗器械技术审评中心及部分省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）等单位派员参加，组成6个督查组，每组人员4-5人，组长分别由国家局医疗器械监管司、部分省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）一名司（局）级领导担任，每组设一名联络员。 （二）时间安排 1.督查工作自2010年7月24日开始，8月3日结束，每个检查组负责3个省（区、市）。 2.7月25日在北京召开督查组成员全体会议，进行工作动员。 七、工作要求 （一）各地应当高度重视，积极配合督查工作。各督查组应当严格按通知要求，精心组织督查，在每一地区督查结束后应向被督查省（区、市）局进行反馈。 （二）参与本次督导检查工作的人员应严格遵守政治纪律、组织纪律、廉政纪律，认真执行督导检查工作方案，坚持原则，实事求是，圆满完成督查工作任务。 （三）各督查组督查工作结束后，应于2010年8月7日之前将《医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作督查表》（附件2）和督查报告提交国家局医疗器械监管司，督查报告内容主要包括：各地开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作的总体情况、存在问题整改情况和有关意见建议等。 （四）督查期间，由被检查地省（区、市）局协助安排食宿及行程，但应严格按照廉洁从政有关要求及出差标准执行。国家局将对被检查省份予以专项经费补贴。 国家食品药品监督管理局联系人：岳相辉 吴爱军 联系电话：010-88330515 88330505 传 真：010-88330515 附件：1．医疗机构在用医用分子筛制氧设备专项检查工作督查分组表 2．医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作督查表 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年七月十四日
关于认可国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心医用电气设备等医疗器械检测资格的通知 | 国食药监械[2010]262号 | FGWJ-2010-10243 | 2010-07-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年11月27日至11月29日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等398种医疗器械、154个体外诊断试剂产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年七月五日 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年11月27日至11月29日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心医用电气设备等398种医疗器械、154个体外诊断试剂产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年七月五日
关于认可四川省医疗器械检测中心一次性使用无菌注射器等医疗器械检测资格的通知 | 国食药监械[2010]264号 | FGWJ-2010-10240 | 2010-07-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月30日至2月1日，国家局组织专家组对四川医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等146个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年七月五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 3 一次性使用无菌胰岛素注射器 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器 YY0497-2005 4 自毁型固定剂量疫苗注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 YY0573.3-2005 5 自毁式一次性使用无菌注射器 全部参数 自毁式一次性使用无菌注射器 YZB/国 0107-2002 6 一次性使用无菌胰岛素注射器（带针） 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器（带针） YZB/国 0113-2002 7 一次性使用无菌溶药器 全部参数 一次性使用溶药器 YZB/川0037-2006 8 一次性使用无菌溶药针 全部参数 一次性使用溶药针 YZB/川0036-2006 9 一次性使用无菌注射器用活塞 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞 YY/T 0243 -2003 10 一次性使用输液器 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式 GB 8368-2005 11 一次性使用滴定管式输液器 全部参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006 12 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 专用输液器 第1部分: 一次性使用精密过滤输液器 YY0286.1-2007 13 一次性使用避光输液器 全部参数 专用输液器 第3部分: 一次性使用避光输液器 GB 18458.3-2005 14 一次性使用吊瓶式和袋式输液器 全部参数 专用输液器 第5部分: 一次性使用吊瓶式和袋式输液器YY0286.5-2008 15 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器 GB 8369-2005 16 一次性使用输注泵 全部参数 一次性使用输注泵 YY0451-2003 17 不锈钢针管 全部参数 制造医疗器械用不锈钢针管 GB18457-2001 18 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 19 麻醉针 全部参数 麻醉针 YY 91018-1999 20 齿科针 全部参数 齿科针 YY 91019-1999 21 针灸针 全部参数 针灸针 GB 2024-94 22 输血、输液及配套用针 全部参数 输血、输液及配套用针 YY 91020-1999 23 泪道探针 全部参数 泪道探针 YY 0075-2005 24 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 25 一次性使用麻醉穿刺针 全部参数 一次性使用麻醉穿刺针 YY 0321.2-2000 26 一次性使用麻醉用过滤器 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 27 医用一次性防护服 全部参数 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 28 医用防护口罩 全部参数 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2003 29 医用外科口罩 全部参数 医用外科口罩技术要求 YY 0469-2004 30 医用口罩 全部参数 医用口罩 YZB/川 0009-2005 31 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩 GB19084-2003 32 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB7543-2006 33 一次性使用医用橡胶手套 全部参数 一次性使用医用橡胶手套 GB 10213-2006 34 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB 7544-2004/ISO 4074:2002 35 石膏绷带 粉状型 全部参数 石膏绷带 粉状型 YY/T 1117-2001 36 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带 粘胶型 YY/T 1118-2001 37 玻璃体温计 全部参数 玻璃体温计 GB 1588-2001 38 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管 YY0325-2002 39 一次性使用乳胶导尿管 全部参数 一次性使用乳胶导尿管 YZB/川 0047-2009 40 一次性使用乳胶导管 全部参数 一次性使用乳胶导管 YZB/川 0030-2004 41 可吸收性外科缝线 全部参数 可吸收性外科缝线 YY 1116-2002 42 非吸收性外科缝线 全部参数 非吸收性外科缝线 YY0167-2005 43 医用皮肤表面缝合器 全部参数 医用皮肤表面缝合器 YZB/川0016-2004 44 医用胶带（医用橡皮膏） 全部参数 医用胶带通用要求 YY/T0148-2006 45 无菌创可贴 全部参数 无菌创可贴 YZB/资阳0006-2008 46 热敷灵 全部参数 热敷灵 YY 0060-91 47 暖沙祛风贴 全部参数 暖沙祛风贴 YZB/新00153－2007 48 一次性使用无菌阴道扩张器 全部参数 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 49 一次性使用静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-2007 50 一次性使用血路产品 全部参数 一次性使用血路产品通用技术要求GB19335-2003 51 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器 YY 0115-1993 52 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器 YY0328-2002 53 一次性使用微量采血吸管 全部参数 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 54 一次性使用离心式血浆分离器：血浆管路 全部参数 一次性使用离心式血浆分离器 第2部分：血浆管路 YY0326.2-2002 55 一次性使用离心式血浆分离器:血浆分离杯 全部参数 一次性使用离心式血浆分离器 第1部分：血浆分离杯 YY0326.1-2002 56 一次性使用离心式血浆分离器：血浆袋 全部参数 一次性使用离心式血浆分离器 第3部分：血浆袋 YY0326.3-2005 57 血袋 全部参数 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋 GB14232.1-2004 58 一次性使用去白细胞滤器 部分参数 一次性使用去白细胞滤器 YY0329-2002 不能测血小板低渗休克试验 59 一次性使用去白细胞输血器 全部参数 一次性使用去白细胞输血器 YZB/国0765-2008 60 一次性使用离心杯式血液成分分离器 全部参数 一次性使用离心杯式血液成分分离器 YY0584-2005 61 一次性使用血细胞分离器 全部参数 一次性使用血细胞分离器 YZB/国 0656-2008 62 一次性使用单采血浆分离器 全部参数 一次性使用单采血浆分离器 YZB/国0127-2006 63 合成树脂牙 全部参数 牙科学 合成树脂牙 YY0300-1998 64 陶瓷牙 全部参数 牙科学 陶瓷牙 YY 0301-1998 65 定制式活动义齿 全部参数 定制式活动义齿 YZB/川0027-2006 66 定制式固定义齿 全部参数 定制式固定义齿 YZB/川0026-2006 67 硬性角膜接触镜 全部参数 硬性角膜接触镜 GB 11417.1-89 68 软性亲水接触镜 全部参数 软性亲水接触镜 GB 11417.2-89 69 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉 YY 0330-2002 70 医用脱脂纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂粘胶混纺纱布的性能要求和实验方法 YY0331-2006 71 纱布敷料 部分参数 外科纱布敷料通用要求 YY0594-2006 不能测X射线可探测性 72 临床化学类体外诊断试剂盒 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒 WS/T 124-1999； γ-谷氨酰转移酶IFCC法检测试剂盒 YZB/国 1184-2003； 血糖GOD-PAP法检测试剂盒 YZB/国 2219-2003 73 临床基础检验类体外诊断试剂盒 全部参数 血细胞分析仪应用试剂第1部分：清洗液 YY/T 0456.1-2003； 血细胞分析仪应用试剂第2部分：溶血剂 YY/T 0456.2-2003； 血细胞分析仪应用试剂第3部分：稀释液 YY/T 0456.3-2003； 凝血酶原时间凝固法检测试剂盒 YZB/川0031-2008 74 细胞组织化学染色剂类体外诊断试剂盒 全部参数 血细胞染色液试剂（瑞氏染色法）YZB/成都 0434-2008 75 免疫诊断类体外诊断试剂盒 全部参数 前白蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法） YZB/川0148-2008 76 微生物类体外诊断试剂盒 全部参数 一次性使用药敏检测试剂盒 YZB/川 0028-2004 77 微生物及细胞染液 全部参数 微生物及细胞染液 YZB/川0050-2004 78 微生物诊断鉴定培养基 全部参数 微生物诊断鉴定培养基 YZB/川0051-2004 79 血液透析及相关治疗用浓缩物 全部参数 血液透析及相关治疗用浓缩物 YY 0598-2006 80 血液透析及相关治疗用水 全部参数 血液透析及相关治疗用水 YY0572-2005 81 黄体生成素（LH）检测试纸 全部参数 黄体生成素（LH）检测试纸 GB/T18990.1-2003； GB/T18990.2-2003； GB/T18990.3-2003； 82 干化学尿液分析试纸条 全部参数 干化学尿液分析试纸条通用技术要求 YY/T0478-2004 83 高分子辐照仿生功能材料 部分参数 高分子辐照仿生功能材料 YZB/川0044－2004 不能测能量响应、CT值、耐辐射性、内部裂痕和气泡 84 小型医用吸氧器 全部参数 小型医用吸氧器 YZB/川 0040-2008 85 瞬康医用胶 全部参数 瞬康医用胶 YZB/豫0019-2002 86 一次性使用医用手术衣 全部参数 一次性使用医用手术衣 YZB/川 0035-2004 87 一次性使用无菌手术巾 全部参数 一次性使用无菌手术巾 YZB/川 0036-2004 88 一次性使用医用手术单 全部参数 一次性使用医用手术单 YZB/川 0037-2004 89 一次性使用无菌产包 全部参数 一次性使用无菌产包 YZB/川 0012-2005 90 一次性使用无菌手术包 全部参数 一次性使用无菌手术包 YZB/川 0011-2005 91 医用帽子 全部参数 医用帽子 YZB/川 0010-2005 92 手术薄膜 全部参数 手术薄膜 YZB/川0048-2003 93 医用自粘敷料 全部参数 医用自粘敷料 YZB/川0003-2004 94 一次性使用卫生用品 全部参数 一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002 95 一次性使用医疗用品 全部参数 一次性使用医疗用品卫生标准 GB15980-1995 96 口腔材料溶血试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 溶血试验 YY/T 0127.1-1993 97 口腔材料静脉注射急性全身毒性试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验 YY/T0127.2-1993 98 口腔材料皮下植入试验 全部参数 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 99 口腔材料细胞毒性试验 全部参数 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 100 口腔材料短期全身毒性试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T0244-1996 101 医用输液、输血、注射器具化学分析 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 102 医用输液、输血、注射器具生物分析 部分参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 不能测血栓形成，补体激活，亚急性（亚慢性）全身毒性试验 103 洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 全部参数 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T 16292～16294-1996 104 医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料 部分参数 医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料 YY/T0114-2008 不能测耐辐射性能试验 105 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 全部参数 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 GB15593-1995 106 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 部分参数 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T0242-2007 不能测耐辐射性能试验 107 注射器注射针及其他医疗器械6％圆锥接头 全部参数 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 GB/T1962.1-2001 108 注射器注射针及其他医疗器械6％锁定圆锥接头 全部参数 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）锁定接头 GB/T1962.2-2001 109 医用电气安全 部分参数 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 GB9706.1-2007 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求 GB9706.15 -2008 不能测AP和APG设备及X射线辐射 110 医用电气环境试验 全部参数 医用电气设备环境要求及试验方法 GB/T14710-93 111 医用中心吸引系统 全部参数 医用中心吸引系统通用技术要求 YY/T0186 -1994 112 医用中心供氧系统 全部参数 医用中心供氧系统通用技术要求 YY/T0187 -1994 113 中频电疗仪 全部参数 中频电疗仪 YZB/川0064-2003 114 颈椎治疗仪 全部参数 颈椎治疗仪 YZB/川0046-2004 115 腰椎治疗仪 全部参数 腰椎治疗仪 YZB/川0019-2002 116 神经和肌肉刺激器安全专用要求 全部参数 医用电气设备 第2部分 神经和肌肉刺激器安全专用要求 YY0607-2007 117 临床医学影像通讯与存储系统 全部参数 信息技术软件包质量要求和测试 GB/T17544 -1998； GD-PACS临床医学影像通讯与存储系统 YZB/川0004－2006 118 微波综合治疗仪 全部参数 微波治疗设备专用安全 GB9706.6-2007； 微波综合治疗仪 YZB/国0384-2009 119 医用分子筛制氧设备 全部参数 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T0298 -1998 120 尿液分析仪 全部参数 尿液化学分析仪通用技术条件 YY/T0475-2004 121 特定电磁波治疗器 全部参数 特定电磁波治疗器YY/T0061-2007； 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY0306 -2008 122 超声诊断、治疗和监护设备 全部参数 B型超声诊断设备 GB10152-1997； 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 GB 9706.9 -2008； 超声治疗设备专用安全要求GB9706.7-2008； 超声理疗设备 YY/T 1090-2004 医用超声诊断设备声输出公布要求 GB16846-2008 不能测有害辐射 123 医用超声雾化器 全部参数 医用超声雾化器 YY0109-2003 124 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备 YY0460-2003 125 激光诊断和治疗设备 部分参数 氦氖激光治疗机 GB12257-2000； 二氧化碳激光治疗机 GB11748-2005； 诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB9706.20-2000 不能测二氧化碳激光波长、光斑直径、发散角 126 高频电灼治疗仪 全部参数 高频电灼治疗仪YY 0322-2000； 医用电气设备 第二部分：高频手术设备安全专用要求 GB9706.4-2009 127 高电位治疗仪 全部参数 高电位治疗设备 YY 0649-2008 128 心电监护仪 全部参数 心电监护仪YY 1079-2008； 心电监护设备安全专用要求 GB9706.25-2005 129 肺功能检测仪 全部参数 肺功能检测仪 YZB/川0015-2002 130 智能尿流率测定仪 全部参数 智能尿流率测定仪 YZB/川0073-2008 131 尿动力学分析仪 全部参数 尿动力学分析仪 YZB/川0039-2009 132 毫米波治疗仪 部分参数 毫米波治疗仪 YZB/川0079-2003 不能测工作频率、脉冲 133 肛肠综合治疗机 全部参数 肛肠综合治疗机 YZB/川0032-2003 134 红外光能治疗仪 部分参数 红外治疗设备安全专用要求 YY0323-2008 不能测辐射波长 135 ZDXC智能血浆单采机 全部参数 ZDXC智能血浆单采机 YZB/国0769-2005 136 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007； 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB4793.4-2001； 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求 YY0648-2008 不能测电离辐射、加速电子、高真空装置爆炸 137 压力蒸汽灭菌（消毒）器 全部参数 立式压力容器蒸汽灭菌器 YY1007-2005； 压力蒸汽消毒器技术条件 卧式圆形YY91008 -1999； 脉动真空压力蒸汽灭菌器 YY0085.1-1992； 手提式压力蒸汽灭菌器 YY0504-2005； 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY0646-2008 138 医用臭氧消毒柜 全部参数 医用臭氧消毒柜 YY0215-2008 139 电动手术台 全部参数 电动手术台 YY/T1106 -2008； 医用电气设备 第2部分手术台安全专用要求 YY 0570-2005 140 电动病床 全部参数 医用电气设备 第2部分医院电动病床安全专用要求 YY 0571-2005 141 热垫式治疗仪 全部参数 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2007 142 血液分析仪 全部参数 血液分析仪 YY/T 0653-2008 143 半自动生化分析仪 全部参数 半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 144 半自动凝血分析仪 全部参数 半自动凝血分析仪 YY/T0658-2008 145 全自动凝血分析仪 全部参数 全自动凝血分析仪 YY/T0659-2008 146 电子血压计 全部参数 无创自动测量血压计 YY0670-2008 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月30日至2月1日，国家局组织专家组对四川医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用无菌注射器等146个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年七月五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 3 一次性使用无菌胰岛素注射器 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器 YY0497-2005 4 自毁型固定剂量疫苗注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 YY0573.3-2005 5 自毁式一次性使用无菌注射器 全部参数 自毁式一次性使用无菌注射器 YZB/国 0107-2002 6 一次性使用无菌胰岛素注射器（带针） 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器（带针） YZB/国 0113-2002 7 一次性使用无菌溶药器 全部参数 一次性使用溶药器 YZB/川0037-2006 8 一次性使用无菌溶药针 全部参数 一次性使用溶药针 YZB/川0036-2006 9 一次性使用无菌注射器用活塞 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞 YY/T 0243 -2003 10 一次性使用输液器 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式 GB 8368-2005 11 一次性使用滴定管式输液器 全部参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006 12 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 专用输液器 第1部分: 一次性使用精密过滤输液器 YY0286.1-2007 13 一次性使用避光输液器 全部参数 专用输液器 第3部分: 一次性使用避光输液器 GB 18458.3-2005 14 一次性使用吊瓶式和袋式输液器 全部参数 专用输液器 第5部分: 一次性使用吊瓶式和袋式输液器YY0286.5-2008 15 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器 GB 8369-2005 16 一次性使用输注泵 全部参数 一次性使用输注泵 YY0451-2003 17 不锈钢针管 全部参数 制造医疗器械用不锈钢针管 GB18457-2001 18 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2009 19 麻醉针 全部参数 麻醉针 YY 91018-1999 20 齿科针 全部参数 齿科针 YY 91019-1999 21 针灸针 全部参数 针灸针 GB 2024-94 22 输血、输液及配套用针 全部参数 输血、输液及配套用针 YY 91020-1999 23 泪道探针 全部参数 泪道探针 YY 0075-2005 24 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 25 一次性使用麻醉穿刺针 全部参数 一次性使用麻醉穿刺针 YY 0321.2-2000 26 一次性使用麻醉用过滤器 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 27 医用一次性防护服 全部参数 医用一次性防护服技术要求 GB 19082-2009 28 医用防护口罩 全部参数 医用防护口罩技术要求 GB 19083-2003 29 医用外科口罩 全部参数 医用外科口罩技术要求 YY 0469-2004 30 医用口罩 全部参数 医用口罩 YZB/川 0009-2005 31 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩 GB19084-2003 32 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB7543-2006 33 一次性使用医用橡胶手套 全部参数 一次性使用医用橡胶手套 GB 10213-2006 34 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB 7544-2004/ISO 4074:2002 35 石膏绷带 粉状型 全部参数 石膏绷带 粉状型 YY/T 1117-2001 36 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带 粘胶型 YY/T 1118-2001 37 玻璃体温计 全部参数 玻璃体温计 GB 1588-2001 38 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管 YY0325-2002 39 一次性使用乳胶导尿管 全部参数 一次性使用乳胶导尿管 YZB/川 0047-2009 40 一次性使用乳胶导管 全部参数 一次性使用乳胶导管 YZB/川 0030-2004 41 可吸收性外科缝线 全部参数 可吸收性外科缝线 YY 1116-2002 42 非吸收性外科缝线 全部参数 非吸收性外科缝线 YY0167-2005 43 医用皮肤表面缝合器 全部参数 医用皮肤表面缝合器 YZB/川0016-2004 44 医用胶带（医用橡皮膏） 全部参数 医用胶带通用要求 YY/T0148-2006 45 无菌创可贴 全部参数 无菌创可贴 YZB/资阳0006-2008 46 热敷灵 全部参数 热敷灵 YY 0060-91 47 暖沙祛风贴 全部参数 暖沙祛风贴 YZB/新00153－2007 48 一次性使用无菌阴道扩张器 全部参数 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 49 一次性使用静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-2007 50 一次性使用血路产品 全部参数 一次性使用血路产品通用技术要求GB19335-2003 51 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器 YY 0115-1993 52 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器 YY0328-2002 53 一次性使用微量采血吸管 全部参数 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 54 一次性使用离心式血浆分离器：血浆管路 全部参数 一次性使用离心式血浆分离器 第2部分：血浆管路 YY0326.2-2002 55 一次性使用离心式血浆分离器:血浆分离杯 全部参数 一次性使用离心式血浆分离器 第1部分：血浆分离杯 YY0326.1-2002 56 一次性使用离心式血浆分离器：血浆袋 全部参数 一次性使用离心式血浆分离器 第3部分：血浆袋 YY0326.3-2005 57 血袋 全部参数 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋 GB14232.1-2004 58 一次性使用去白细胞滤器 部分参数 一次性使用去白细胞滤器 YY0329-2002 不能测血小板低渗休克试验 59 一次性使用去白细胞输血器 全部参数 一次性使用去白细胞输血器 YZB/国0765-2008 60 一次性使用离心杯式血液成分分离器 全部参数 一次性使用离心杯式血液成分分离器 YY0584-2005 61 一次性使用血细胞分离器 全部参数 一次性使用血细胞分离器 YZB/国 0656-2008 62 一次性使用单采血浆分离器 全部参数 一次性使用单采血浆分离器 YZB/国0127-2006 63 合成树脂牙 全部参数 牙科学 合成树脂牙 YY0300-1998 64 陶瓷牙 全部参数 牙科学 陶瓷牙 YY 0301-1998 65 定制式活动义齿 全部参数 定制式活动义齿 YZB/川0027-2006 66 定制式固定义齿 全部参数 定制式固定义齿 YZB/川0026-2006 67 硬性角膜接触镜 全部参数 硬性角膜接触镜 GB 11417.1-89 68 软性亲水接触镜 全部参数 软性亲水接触镜 GB 11417.2-89 69 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉 YY 0330-2002 70 医用脱脂纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂粘胶混纺纱布的性能要求和实验方法 YY0331-2006 71 纱布敷料 部分参数 外科纱布敷料通用要求 YY0594-2006 不能测X射线可探测性 72 临床化学类体外诊断试剂盒 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒 WS/T 124-1999； γ-谷氨酰转移酶IFCC法检测试剂盒 YZB/国 1184-2003； 血糖GOD-PAP法检测试剂盒 YZB/国 2219-2003 73 临床基础检验类体外诊断试剂盒 全部参数 血细胞分析仪应用试剂第1部分：清洗液 YY/T 0456.1-2003； 血细胞分析仪应用试剂第2部分：溶血剂 YY/T 0456.2-2003； 血细胞分析仪应用试剂第3部分：稀释液 YY/T 0456.3-2003； 凝血酶原时间凝固法检测试剂盒 YZB/川0031-2008 74 细胞组织化学染色剂类体外诊断试剂盒 全部参数 血细胞染色液试剂（瑞氏染色法）YZB/成都 0434-2008 75 免疫诊断类体外诊断试剂盒 全部参数 前白蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法） YZB/川0148-2008 76 微生物类体外诊断试剂盒 全部参数 一次性使用药敏检测试剂盒 YZB/川 0028-2004 77 微生物及细胞染液 全部参数 微生物及细胞染液 YZB/川0050-2004 78 微生物诊断鉴定培养基 全部参数 微生物诊断鉴定培养基 YZB/川0051-2004 79 血液透析及相关治疗用浓缩物 全部参数 血液透析及相关治疗用浓缩物 YY 0598-2006 80 血液透析及相关治疗用水 全部参数 血液透析及相关治疗用水 YY0572-2005 81 黄体生成素（LH）检测试纸 全部参数 黄体生成素（LH）检测试纸 GB/T18990.1-2003； GB/T18990.2-2003； GB/T18990.3-2003； 82 干化学尿液分析试纸条 全部参数 干化学尿液分析试纸条通用技术要求 YY/T0478-2004 83 高分子辐照仿生功能材料 部分参数 高分子辐照仿生功能材料 YZB/川0044－2004 不能测能量响应、CT值、耐辐射性、内部裂痕和气泡 84 小型医用吸氧器 全部参数 小型医用吸氧器 YZB/川 0040-2008 85 瞬康医用胶 全部参数 瞬康医用胶 YZB/豫0019-2002 86 一次性使用医用手术衣 全部参数 一次性使用医用手术衣 YZB/川 0035-2004 87 一次性使用无菌手术巾 全部参数 一次性使用无菌手术巾 YZB/川 0036-2004 88 一次性使用医用手术单 全部参数 一次性使用医用手术单 YZB/川 0037-2004 89 一次性使用无菌产包 全部参数 一次性使用无菌产包 YZB/川 0012-2005 90 一次性使用无菌手术包 全部参数 一次性使用无菌手术包 YZB/川 0011-2005 91 医用帽子 全部参数 医用帽子 YZB/川 0010-2005 92 手术薄膜 全部参数 手术薄膜 YZB/川0048-2003 93 医用自粘敷料 全部参数 医用自粘敷料 YZB/川0003-2004 94 一次性使用卫生用品 全部参数 一次性使用卫生用品卫生标准 GB15979-2002 95 一次性使用医疗用品 全部参数 一次性使用医疗用品卫生标准 GB15980-1995 96 口腔材料溶血试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 溶血试验 YY/T 0127.1-1993 97 口腔材料静脉注射急性全身毒性试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验 YY/T0127.2-1993 98 口腔材料皮下植入试验 全部参数 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 99 口腔材料细胞毒性试验 全部参数 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 100 口腔材料短期全身毒性试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T0244-1996 101 医用输液、输血、注射器具化学分析 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-2008 102 医用输液、输血、注射器具生物分析 部分参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 不能测血栓形成，补体激活，亚急性（亚慢性）全身毒性试验 103 洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 全部参数 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T 16292～16294-1996 104 医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料 部分参数 医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料 YY/T0114-2008 不能测耐辐射性能试验 105 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 全部参数 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 GB15593-1995 106 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 部分参数 医用输液、输血、注射器具用聚丙烯专用料 YY/T0242-2007 不能测耐辐射性能试验 107 注射器注射针及其他医疗器械6％圆锥接头 全部参数 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 GB/T1962.1-2001 108 注射器注射针及其他医疗器械6％锁定圆锥接头 全部参数 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）锁定接头 GB/T1962.2-2001 109 医用电气安全 部分参数 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 GB9706.1-2007 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求 GB9706.15 -2008 不能测AP和APG设备及X射线辐射 110 医用电气环境试验 全部参数 医用电气设备环境要求及试验方法 GB/T14710-93 111 医用中心吸引系统 全部参数 医用中心吸引系统通用技术要求 YY/T0186 -1994 112 医用中心供氧系统 全部参数 医用中心供氧系统通用技术要求 YY/T0187 -1994 113 中频电疗仪 全部参数 中频电疗仪 YZB/川0064-2003 114 颈椎治疗仪 全部参数 颈椎治疗仪 YZB/川0046-2004 115 腰椎治疗仪 全部参数 腰椎治疗仪 YZB/川0019-2002 116 神经和肌肉刺激器安全专用要求 全部参数 医用电气设备 第2部分 神经和肌肉刺激器安全专用要求 YY0607-2007 117 临床医学影像通讯与存储系统 全部参数 信息技术软件包质量要求和测试 GB/T17544 -1998； GD-PACS临床医学影像通讯与存储系统 YZB/川0004－2006 118 微波综合治疗仪 全部参数 微波治疗设备专用安全 GB9706.6-2007； 微波综合治疗仪 YZB/国0384-2009 119 医用分子筛制氧设备 全部参数 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T0298 -1998 120 尿液分析仪 全部参数 尿液化学分析仪通用技术条件 YY/T0475-2004 121 特定电磁波治疗器 全部参数 特定电磁波治疗器YY/T0061-2007； 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY0306 -2008 122 超声诊断、治疗和监护设备 全部参数 B型超声诊断设备 GB10152-1997； 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 GB 9706.9 -2008； 超声治疗设备专用安全要求GB9706.7-2008； 超声理疗设备 YY/T 1090-2004 医用超声诊断设备声输出公布要求 GB16846-2008 不能测有害辐射 123 医用超声雾化器 全部参数 医用超声雾化器 YY0109-2003 124 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备 YY0460-2003 125 激光诊断和治疗设备 部分参数 氦氖激光治疗机 GB12257-2000； 二氧化碳激光治疗机 GB11748-2005； 诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB9706.20-2000 不能测二氧化碳激光波长、光斑直径、发散角 126 高频电灼治疗仪 全部参数 高频电灼治疗仪YY 0322-2000； 医用电气设备 第二部分：高频手术设备安全专用要求 GB9706.4-2009 127 高电位治疗仪 全部参数 高电位治疗设备 YY 0649-2008 128 心电监护仪 全部参数 心电监护仪YY 1079-2008； 心电监护设备安全专用要求 GB9706.25-2005 129 肺功能检测仪 全部参数 肺功能检测仪 YZB/川0015-2002 130 智能尿流率测定仪 全部参数 智能尿流率测定仪 YZB/川0073-2008 131 尿动力学分析仪 全部参数 尿动力学分析仪 YZB/川0039-2009 132 毫米波治疗仪 部分参数 毫米波治疗仪 YZB/川0079-2003 不能测工作频率、脉冲 133 肛肠综合治疗机 全部参数 肛肠综合治疗机 YZB/川0032-2003 134 红外光能治疗仪 部分参数 红外治疗设备安全专用要求 YY0323-2008 不能测辐射波长 135 ZDXC智能血浆单采机 全部参数 ZDXC智能血浆单采机 YZB/国0769-2005 136 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007； 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB4793.4-2001； 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求 YY0648-2008 不能测电离辐射、加速电子、高真空装置爆炸 137 压力蒸汽灭菌（消毒）器 全部参数 立式压力容器蒸汽灭菌器 YY1007-2005； 压力蒸汽消毒器技术条件 卧式圆形YY91008 -1999； 脉动真空压力蒸汽灭菌器 YY0085.1-1992； 手提式压力蒸汽灭菌器 YY0504-2005； 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY0646-2008 138 医用臭氧消毒柜 全部参数 医用臭氧消毒柜 YY0215-2008 139 电动手术台 全部参数 电动手术台 YY/T1106 -2008； 医用电气设备 第2部分手术台安全专用要求 YY 0570-2005 140 电动病床 全部参数 医用电气设备 第2部分医院电动病床安全专用要求 YY 0571-2005 141 热垫式治疗仪 全部参数 热垫式治疗仪 YY/T 0165-2007 142 血液分析仪 全部参数 血液分析仪 YY/T 0653-2008 143 半自动生化分析仪 全部参数 半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 144 半自动凝血分析仪 全部参数 半自动凝血分析仪 YY/T0658-2008 145 全自动凝血分析仪 全部参数 全自动凝血分析仪 YY/T0659-2008 146 电子血压计 全部参数 无创自动测量血压计 YY0670-2008
关于认可四川医疗器械生物材料和制品检验中心根管充填器等医疗器械检测资格的通知 | 国食药监械[2010]263号 | FGWJ-2010-10239 | 2010-07-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月16日至17日，国家局组织专家组对四川医疗器械生物材料和制品检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心根管充填器等40个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年七月五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项目/参数 领域代码 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 根管充填器 全项目 0719 根管充填器 YY/T 0278-1995 2 牙科石膏产品 全项目 0719 牙科石膏产品 YY 0462-2003 3 牙科磷酸盐铸造包埋材料 全项目 0719 牙科磷酸盐铸造包埋材料 YY 0463-2003 4 牙科琼脂基水胶体印模材料 全项目 0719 牙科琼脂基水胶体印模材料 YY 0494-2004 5 牙根管充填尖 全项目 0719 牙根管充填尖 YY 0495-2004 6 牙科学 铸造金合金 全项目 0719 牙科学 铸造金合金YY 0620-2008 7 牙科金属 烤瓷修复体系 全项目 0719 牙科金属 烤瓷修复体系 YY 0621-2008 8 牙科树脂基窝沟封闭剂 全项目 0719 牙科树脂基窝沟封闭剂 YY 0622-2008 9 牙科材料可溶出氟的测定方法 全项目 0719 牙科材料可溶出氟的测定方法 YY 0623-2008 10 牙科学 正畸产品 正畸弹性体附件 全项目 0719 牙科学 正畸产品 正畸弹性体附件 YY 0624-2008 11 牙科学 正畸产品 正畸丝 全项目 0719 牙科学 正畸产品 正畸丝 YY 0625-2008 12 贵金属含量25%～75%的牙科铸造合金 全项目 0719 贵金属含量25%～75%的牙科铸造合金YY 0626-2008 13 牙齿漂白材料过氧化物含量的测定方法 全项目 0719 牙齿漂白材料过氧化物含量的测定方法 YY/T 0632-2008 14 牙科基托/模型蜡 全项目 0719 牙科基托/模型蜡 YY 1070-2008 15 牙科EDTA根管润滑清洗剂 全项目 0719 牙科EDTA根管润滑清洗剂 Q/HDJLD 002-2009 16 牙科树脂基粘合剂 全项目 0719 牙科树脂基粘合剂 YZB/GEM003-2003 17 牙科用正畸粘接材料（非调和型口腔正畸粘接剂） 全项目 0719 牙科用正畸粘接材料（非调和型口腔正畸粘接剂）YZB/川 GJK001-2007 18 牙科纤维根管桩 全项目 0719 牙科纤维根管桩 YZB/DSB038-2007 19 齿科粘接剂 全项目 0719 齿科粘接剂 YZB/SFGS001-2009 20 齿面处理剂 全项目 0719 齿面处理剂 YZB/GC002-2007 21 光固化自酸蚀一步粘接剂 全项目 0719 光固化自酸蚀一步粘接剂 YZB/SFGS001-2009 22 齿科金沉积液 全项目 0719 齿科金沉积液 YZB/DSB 008-2008 23 临时冠桥材料 全项目 0719 临时冠桥材料 YZB/GC001-2008 24 模型复制材料 全项目 0719 模型复制材料 YZB/DSB017-2007 25 口腔粘接用树脂水门汀 全项目 0719 口腔粘接用树脂水门汀 YZB/SF008-2008 26 齿科酸蚀剂 全项目 0719 齿科酸蚀剂 YZB/YX001-2008 27 牙本质粘合剂 全项目 0719 牙本质粘合剂 YZB/GEM0491-2003 28 活动义齿 全项目 0719 活动义齿 YZB/川DFG001-2005 29 基台 全项目 0719 基台 YZB/YXKJ006-2008 30 金属烤瓷固定修复体 全项目 0719 金属烤瓷固定修复体 YZB/川DKY002-2005 31 齿科抛光膏 全项目 0719 齿科抛光膏 YZB/DSB0002-2008 32 纤维带 全项目 0719 纤维带 YZB/USAZ10-2006 33 医用弹力袜 全项目 0719 医用弹力袜 YZB/YDL0001-2005 34 假牙稳固剂 全项目 0719 假牙稳固剂 YZB/ZMSK001-2009 35 暂封性充填材料 全项目 0719 暂封性充填材料 YZB/BLK002-2007 36 树脂粘结剂 全项目 0719 树脂粘结剂 YZB/GEM003-2003 37 医用透明质酸钠凝胶 部分项目 0719 医用透明质酸钠凝胶 YY 0308-2004 不测乙醇 残留，渗透压 38 聚乳酸防粘连膜 部分项目 0719 聚乳酸防粘连膜 YZB/国 0805-2005 不测环氧乙烷残留，丙酮残留，化学结构特征及旋光度 39 交联透明质酸钠凝胶 部分项目 0719 交联透明质酸钠凝胶 YZB/国 QYB001-2009 不测交联剂残留，渗透压 40 医用手术防粘连凝胶 部分项目 0719 医用手术防粘连凝胶 YZB/国QYB002-2009 不测渗透压 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月16日至17日，国家局组织专家组对四川医疗器械生物材料和制品检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心根管充填器等40个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年七月五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项目/参数 领域代码 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 根管充填器 全项目 0719 根管充填器 YY/T 0278-1995 2 牙科石膏产品 全项目 0719 牙科石膏产品 YY 0462-2003 3 牙科磷酸盐铸造包埋材料 全项目 0719 牙科磷酸盐铸造包埋材料 YY 0463-2003 4 牙科琼脂基水胶体印模材料 全项目 0719 牙科琼脂基水胶体印模材料 YY 0494-2004 5 牙根管充填尖 全项目 0719 牙根管充填尖 YY 0495-2004 6 牙科学 铸造金合金 全项目 0719 牙科学 铸造金合金YY 0620-2008 7 牙科金属 烤瓷修复体系 全项目 0719 牙科金属 烤瓷修复体系 YY 0621-2008 8 牙科树脂基窝沟封闭剂 全项目 0719 牙科树脂基窝沟封闭剂 YY 0622-2008 9 牙科材料可溶出氟的测定方法 全项目 0719 牙科材料可溶出氟的测定方法 YY 0623-2008 10 牙科学 正畸产品 正畸弹性体附件 全项目 0719 牙科学 正畸产品 正畸弹性体附件 YY 0624-2008 11 牙科学 正畸产品 正畸丝 全项目 0719 牙科学 正畸产品 正畸丝 YY 0625-2008 12 贵金属含量25%～75%的牙科铸造合金 全项目 0719 贵金属含量25%～75%的牙科铸造合金YY 0626-2008 13 牙齿漂白材料过氧化物含量的测定方法 全项目 0719 牙齿漂白材料过氧化物含量的测定方法 YY/T 0632-2008 14 牙科基托/模型蜡 全项目 0719 牙科基托/模型蜡 YY 1070-2008 15 牙科EDTA根管润滑清洗剂 全项目 0719 牙科EDTA根管润滑清洗剂 Q/HDJLD 002-2009 16 牙科树脂基粘合剂 全项目 0719 牙科树脂基粘合剂 YZB/GEM003-2003 17 牙科用正畸粘接材料（非调和型口腔正畸粘接剂） 全项目 0719 牙科用正畸粘接材料（非调和型口腔正畸粘接剂）YZB/川 GJK001-2007 18 牙科纤维根管桩 全项目 0719 牙科纤维根管桩 YZB/DSB038-2007 19 齿科粘接剂 全项目 0719 齿科粘接剂 YZB/SFGS001-2009 20 齿面处理剂 全项目 0719 齿面处理剂 YZB/GC002-2007 21 光固化自酸蚀一步粘接剂 全项目 0719 光固化自酸蚀一步粘接剂 YZB/SFGS001-2009 22 齿科金沉积液 全项目 0719 齿科金沉积液 YZB/DSB 008-2008 23 临时冠桥材料 全项目 0719 临时冠桥材料 YZB/GC001-2008 24 模型复制材料 全项目 0719 模型复制材料 YZB/DSB017-2007 25 口腔粘接用树脂水门汀 全项目 0719 口腔粘接用树脂水门汀 YZB/SF008-2008 26 齿科酸蚀剂 全项目 0719 齿科酸蚀剂 YZB/YX001-2008 27 牙本质粘合剂 全项目 0719 牙本质粘合剂 YZB/GEM0491-2003 28 活动义齿 全项目 0719 活动义齿 YZB/川DFG001-2005 29 基台 全项目 0719 基台 YZB/YXKJ006-2008 30 金属烤瓷固定修复体 全项目 0719 金属烤瓷固定修复体 YZB/川DKY002-2005 31 齿科抛光膏 全项目 0719 齿科抛光膏 YZB/DSB0002-2008 32 纤维带 全项目 0719 纤维带 YZB/USAZ10-2006 33 医用弹力袜 全项目 0719 医用弹力袜 YZB/YDL0001-2005 34 假牙稳固剂 全项目 0719 假牙稳固剂 YZB/ZMSK001-2009 35 暂封性充填材料 全项目 0719 暂封性充填材料 YZB/BLK002-2007 36 树脂粘结剂 全项目 0719 树脂粘结剂 YZB/GEM003-2003 37 医用透明质酸钠凝胶 部分项目 0719 医用透明质酸钠凝胶 YY 0308-2004 不测乙醇 残留，渗透压 38 聚乳酸防粘连膜 部分项目 0719 聚乳酸防粘连膜 YZB/国 0805-2005 不测环氧乙烷残留，丙酮残留，化学结构特征及旋光度 39 交联透明质酸钠凝胶 部分项目 0719 交联透明质酸钠凝胶 YZB/国 QYB001-2009 不测交联剂残留，渗透压 40 医用手术防粘连凝胶 部分项目 0719 医用手术防粘连凝胶 YZB/国QYB002-2009 不测渗透压
关于发布植入式心脏起搏器等三个医疗器械产品注册技术审查指导原则的通知【废止】 | 食药监办械函[2010]279号 | FGWJ-2010-10460 | 2010-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了植入式心脏起搏器、医用X射线诊断设备（第三类）、影像型超声诊断设备（第三类）等三个产品注册技术审查指导原则。上述指导原则，已在国家局网站上发布，不再印发纸质文件，请登陆www.nmpa.gov.cn，在“法规文件”栏目中查询。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年七月一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了植入式心脏起搏器、医用X射线诊断设备（第三类）、影像型超声诊断设备（第三类）等三个产品注册技术审查指导原则。上述指导原则，已在国家局网站上发布，不再印发纸质文件，请登陆www.nmpa.gov.cn，在“法规文件”栏目中查询。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年七月一日
关于认可江苏省医疗器械检验所对医用电气设备等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]175号 | FGWJ-2010-10166 | 2010-05-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月22日至24日，国家局组织专家组对江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用电气设备等810个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年五月四日 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月22日至24日，国家局组织专家组对江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用电气设备等810个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年五月四日
关于认可青海省药品检验所对医用脱脂棉等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]173号 | FGWJ-2010-10165 | 2010-05-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 青海省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年12月24日至25日，国家局组织专家组对青海省药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用脱脂棉等14个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年五月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用脱脂棉 部分参数 医用脱脂棉YY0330-2002 不测环氧乙烷残留量、皮内刺激、皮肤致敏、细胞毒性 2 医用胶带 部分参数 医用胶带通用要求YY0148—2006 只测尺寸 3 医用脱脂纱布 部分参数 脱脂纱布YY0331-2006 不测环氧乙烷残留量 4 橡胶医用手套 部分参数 橡胶医用手套GB7543-1996 不测最小断裂力 5 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩GB19083-2003 只测尺寸、表面抗湿性和阻燃性能 6 血压计和血压表 部分参数 血压计和血压表GB3053-93 只测气密性、灵敏度、示值和振动实验 7 一次性使用导尿管 部分参数 一次性使用导尿管YY0325-2002 只测尺寸和流量 8 一次性使用引流袋 部分参数 一次性使用引流袋 YZB/苏杨0002-2008 只测尺寸和牢固性能 9 手术刀片 部分参数 手术刀片YY0174-2005 只测尺寸、外观和使用性能 10 集尿袋 部分参数 集尿袋GB/T17257.1－1998 只测接头、导入管和联结点间距 11 医用缝合针 部分参数 医用缝合针YY0043-2005 不测硬度、连接强度、抗张强度 12 一次性使用血样采集针 部分参数 一次性使用血样采集针YZB/国0907-2003 只测尺寸密合性、连接牢固度、穿刺力和强度 13 一次性使用医用橡胶检查手套 部分参数 一次性使用医用橡胶检查手套GB10213-2006 只测尺寸 14 洁净区室环境 1 尘埃粒子数 医药工业洁净室﹙区﹚悬浮粒子的测试方法GB/T16292-1996 无菌医疗器械生产管理规范YY0033-2000 2 噪声 医药工业洁净室﹙区﹚浮游菌的测试方法 无菌医疗器械生产管理规范YY0033-2000 | 青海省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年12月24日至25日，国家局组织专家组对青海省药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用脱脂棉等14个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年五月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用脱脂棉 部分参数 医用脱脂棉YY0330-2002 不测环氧乙烷残留量、皮内刺激、皮肤致敏、细胞毒性 2 医用胶带 部分参数 医用胶带通用要求YY0148—2006 只测尺寸 3 医用脱脂纱布 部分参数 脱脂纱布YY0331-2006 不测环氧乙烷残留量 4 橡胶医用手套 部分参数 橡胶医用手套GB7543-1996 不测最小断裂力 5 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩GB19083-2003 只测尺寸、表面抗湿性和阻燃性能 6 血压计和血压表 部分参数 血压计和血压表GB3053-93 只测气密性、灵敏度、示值和振动实验 7 一次性使用导尿管 部分参数 一次性使用导尿管YY0325-2002 只测尺寸和流量 8 一次性使用引流袋 部分参数 一次性使用引流袋 YZB/苏杨0002-2008 只测尺寸和牢固性能 9 手术刀片 部分参数 手术刀片YY0174-2005 只测尺寸、外观和使用性能 10 集尿袋 部分参数 集尿袋GB/T17257.1－1998 只测接头、导入管和联结点间距 11 医用缝合针 部分参数 医用缝合针YY0043-2005 不测硬度、连接强度、抗张强度 12 一次性使用血样采集针 部分参数 一次性使用血样采集针YZB/国0907-2003 只测尺寸密合性、连接牢固度、穿刺力和强度 13 一次性使用医用橡胶检查手套 部分参数 一次性使用医用橡胶检查手套GB10213-2006 只测尺寸 14 洁净区室环境 1 尘埃粒子数 医药工业洁净室﹙区﹚悬浮粒子的测试方法GB/T16292-1996 无菌医疗器械生产管理规范YY0033-2000 2 噪声 医药工业洁净室﹙区﹚浮游菌的测试方法 无菌医疗器械生产管理规范YY0033-2000
关于认可山西省医疗器械检测中心对一次性使用输液器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]174号 | FGWJ-2010-10181 | 2010-05-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 山西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月6日至8日，国家局组织专家组对山西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用输液器等141个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年五月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器重力输液式 部分项目 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 溶血、毒性不能测 2 一次性使用输血器 部分项目 一次性使用输血器GB8369-2005 溶血、毒性不能测 3 一次性使用静脉输液针 部分项目 一次性使用静脉输液针GB18671-2009 溶血、毒性不能测 4 一次性使用精密过滤输液器 部分项目 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器YY0286.1-2007 溶血、毒性、2μm、3μm过滤效率不能测 5 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 部分项目 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY 0286.2-2006 溶血、毒性不能测 6 一次性使用避光输液器 部分项目 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器 GB18458.3-2005 溶血、毒性不能测 7 一次性使用压力输液设备用输液器 部分项目 专用输液器 第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器YY0286.4-2006 贮液体积、溶血、毒性不能测 8 一次性使用吊瓶式和袋式输液器 部分项目 专用输液器 第5部分：一次性使用吊瓶式和袋式输液器YY0286.5-2008 溶血、毒性不能测 9 一次性使用输注泵 部分项目 一次性使用输注泵YY0451-2003 给液参数、溶血不能测 10 一次性使用无菌注射器 部分项目 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 溶血、急性全身毒性不能测 11 一次性使用无菌注射针 部分项目 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 溶血、急性全身毒性不能测 12 一次性使用无菌注射器用活塞 部分项目 一次性使用无菌注射器用活塞YY/T0243-2003 生物性能试验、压缩永久变形不能测 13 自毁型固定剂量疫苗注射器 部分项目 一次性使用无菌注射器第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器YY0573.3-2005 溶血、急性全身毒性不能测 14 一次性使用无菌胰岛素注射器 部分项目 一次性使用无菌胰岛素注射器YY0497-2005 溶血、急性全身毒性不能测 15 一次性使用无菌直肠导管 部分项目 一次性使用无菌直肠导管YY0488-2004 生物相容性不能测 16 一次性使用无菌牙科注射针 部分项目 一次性使用无菌牙科注射针YY0587-2005 毒性、细菌内毒素不能测 17 一次性使用人体静脉血样采集容器 部分项目 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 部分添加剂（肝素锂、肝素钠、氟化物/肝素）不能测 18 一次性使用机用采血器 部分项目 一次性使用机用采血器YY0328-2002 内圆锥接头、溶血、急性全身毒性不能测 19 一次性使用采血器 部分项目 一次性使用采血器YY0115-93 溶血、热原、异常毒性不能测 20 一次性使用微量采血吸管 全部项目 一次性使用微量采血吸管YY/T0289-1996 21 传统型血袋 部分项目 人体血液及血液成分分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋GB14232.1-2004 热稳定性、抗泄漏、细胞毒性、溶血不能测 22 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 细胞毒性、皮内刺激、皮肤致敏不能测 23 一次性使用麻醉用针 部分项目 一次性使用麻醉用针Y0321.2-2000 热源不能测 24 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2000 细胞毒性、皮内刺激、皮肤致敏不能测 25 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 生物相容性不能测 26 一次性使用无菌阴道扩张器 部分项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 细胞毒性、致敏、刺激不能测 27 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 28 一次性使用医用橡胶检查手套 全部项目 一次性使用医用橡胶检查手套GB10213-2006 29 输液用肝素帽 部分项目 输液用肝素帽YY0581-2005 热源、溶血、毒性不能测 30 一次性使用胸腔引流装置 水封式 全部项目 一次性使用胸腔引流装置 水封式YY0583-2005 31 常用型插管 及接头 全部项目 气管插管第1部分：常用型插管及接头YY0337.1-2002 32 柯尔型插管 部分项目 气管插管第2部分：柯尔型插管YY0337.2-2002 33 成人用插管 及接头 部分项目 气管切开插管第1部分：成人用插管及接头YY0338.1-2002 生物相容性不能测 34 小儿用气管切开插管 部分项目 气管切开插管第2部分：小儿用气管切开插管YY0338.2-2002 生物相容性不能测 35 中心静脉导管 部分项目 一次性使用无菌血管内导管第3部分：中心静脉导管YY 0285.3-1999 生物相容性不能测 36 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全部项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 37 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉YY0330-2002 38 医用胶带 部分项目 医用胶带通用要求YY/T0148-2006 生物相容性不能测 39 石膏绷带 粉状型 全部项目 石膏绷带 粉状型YY/T1117-2001 40 石膏绷带 粘胶型 全部项目 石膏绷带粘胶型YY/T1118-2001 41 医用电气设备 部分项目 医用电气设备安全通用要求GB 9706.1-2007 生物相容性、电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 42 高频手术设备 部分项目 高频手术设备安全专用要求GB 9706.4-1999 生物相容性、电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 43 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪 部分项目 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求GB 9706.8-1995 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 44 医用电气系统 部分项目 医用电气系统安全要求GB 9706.15-2008 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 45 心电监护设备 部分项目 心电监护设备安全专用要求GB 9706.25-2005 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 46 脑电图机 部分项目 脑电图机安全专用要求GB 9706.26-2005 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 47 医用超声理疗设备 部分项目 医用超声理疗设备专用安全要求GB9706.7-2008 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 48 神经和肌肉刺激器 部分项目 神经和肌肉刺激器安全专用要求YY0607－2007 电磁兼容不能测 49 热辐射治疗设备 部分项目 热辐射治疗设备安全要求YY0306-2008 电磁兼容不能测 | 山西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月6日至8日，国家局组织专家组对山西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用输液器等141个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年五月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器重力输液式 部分项目 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 溶血、毒性不能测 2 一次性使用输血器 部分项目 一次性使用输血器GB8369-2005 溶血、毒性不能测 3 一次性使用静脉输液针 部分项目 一次性使用静脉输液针GB18671-2009 溶血、毒性不能测 4 一次性使用精密过滤输液器 部分项目 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器YY0286.1-2007 溶血、毒性、2μm、3μm过滤效率不能测 5 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 部分项目 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY 0286.2-2006 溶血、毒性不能测 6 一次性使用避光输液器 部分项目 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器 GB18458.3-2005 溶血、毒性不能测 7 一次性使用压力输液设备用输液器 部分项目 专用输液器 第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器YY0286.4-2006 贮液体积、溶血、毒性不能测 8 一次性使用吊瓶式和袋式输液器 部分项目 专用输液器 第5部分：一次性使用吊瓶式和袋式输液器YY0286.5-2008 溶血、毒性不能测 9 一次性使用输注泵 部分项目 一次性使用输注泵YY0451-2003 给液参数、溶血不能测 10 一次性使用无菌注射器 部分项目 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 溶血、急性全身毒性不能测 11 一次性使用无菌注射针 部分项目 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 溶血、急性全身毒性不能测 12 一次性使用无菌注射器用活塞 部分项目 一次性使用无菌注射器用活塞YY/T0243-2003 生物性能试验、压缩永久变形不能测 13 自毁型固定剂量疫苗注射器 部分项目 一次性使用无菌注射器第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器YY0573.3-2005 溶血、急性全身毒性不能测 14 一次性使用无菌胰岛素注射器 部分项目 一次性使用无菌胰岛素注射器YY0497-2005 溶血、急性全身毒性不能测 15 一次性使用无菌直肠导管 部分项目 一次性使用无菌直肠导管YY0488-2004 生物相容性不能测 16 一次性使用无菌牙科注射针 部分项目 一次性使用无菌牙科注射针YY0587-2005 毒性、细菌内毒素不能测 17 一次性使用人体静脉血样采集容器 部分项目 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 部分添加剂（肝素锂、肝素钠、氟化物/肝素）不能测 18 一次性使用机用采血器 部分项目 一次性使用机用采血器YY0328-2002 内圆锥接头、溶血、急性全身毒性不能测 19 一次性使用采血器 部分项目 一次性使用采血器YY0115-93 溶血、热原、异常毒性不能测 20 一次性使用微量采血吸管 全部项目 一次性使用微量采血吸管YY/T0289-1996 21 传统型血袋 部分项目 人体血液及血液成分分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋GB14232.1-2004 热稳定性、抗泄漏、细胞毒性、溶血不能测 22 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 细胞毒性、皮内刺激、皮肤致敏不能测 23 一次性使用麻醉用针 部分项目 一次性使用麻醉用针Y0321.2-2000 热源不能测 24 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2000 细胞毒性、皮内刺激、皮肤致敏不能测 25 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 生物相容性不能测 26 一次性使用无菌阴道扩张器 部分项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 细胞毒性、致敏、刺激不能测 27 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 28 一次性使用医用橡胶检查手套 全部项目 一次性使用医用橡胶检查手套GB10213-2006 29 输液用肝素帽 部分项目 输液用肝素帽YY0581-2005 热源、溶血、毒性不能测 30 一次性使用胸腔引流装置 水封式 全部项目 一次性使用胸腔引流装置 水封式YY0583-2005 31 常用型插管 及接头 全部项目 气管插管第1部分：常用型插管及接头YY0337.1-2002 32 柯尔型插管 部分项目 气管插管第2部分：柯尔型插管YY0337.2-2002 33 成人用插管 及接头 部分项目 气管切开插管第1部分：成人用插管及接头YY0338.1-2002 生物相容性不能测 34 小儿用气管切开插管 部分项目 气管切开插管第2部分：小儿用气管切开插管YY0338.2-2002 生物相容性不能测 35 中心静脉导管 部分项目 一次性使用无菌血管内导管第3部分：中心静脉导管YY 0285.3-1999 生物相容性不能测 36 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全部项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 37 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉YY0330-2002 38 医用胶带 部分项目 医用胶带通用要求YY/T0148-2006 生物相容性不能测 39 石膏绷带 粉状型 全部项目 石膏绷带 粉状型YY/T1117-2001 40 石膏绷带 粘胶型 全部项目 石膏绷带粘胶型YY/T1118-2001 41 医用电气设备 部分项目 医用电气设备安全通用要求GB 9706.1-2007 生物相容性、电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 42 高频手术设备 部分项目 高频手术设备安全专用要求GB 9706.4-1999 生物相容性、电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 43 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪 部分项目 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求GB 9706.8-1995 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 44 医用电气系统 部分项目 医用电气系统安全要求GB 9706.15-2008 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 45 心电监护设备 部分项目 心电监护设备安全专用要求GB 9706.25-2005 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 46 脑电图机 部分项目 脑电图机安全专用要求GB 9706.26-2005 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 47 医用超声理疗设备 部分项目 医用超声理疗设备专用安全要求GB9706.7-2008 电磁兼容、离子辐射、AP/APG设备不能测 48 神经和肌肉刺激器 部分项目 神经和肌肉刺激器安全专用要求YY0607－2007 电磁兼容不能测 49 热辐射治疗设备 部分项目 热辐射治疗设备安全要求YY0306-2008 电磁兼容不能测
关于认可国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心对韧性系统等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]155号 | FGWJ-2010-10164 | 2010-04-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年11月8日至9日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对韧性系统等9个无源医疗器械、38个有源医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年四月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 一 无源医疗器械 1 韧带系统 全项目 人工韧带系统 YZB/ENG 001-2006 —— 2 颅颌面外科内固定系统 全项目 颅颌面外科内固定系统 YZB/SWI 4677-2008 —— 3 药物洗脱支架系统 部分项目 血管内无载体药物（雷帕霉素）洗脱支架系统 Q/CPLPC007-2006 取消药物定性鉴别、支架含药量、药物释放率的限制 4 钛及钛合金人工牙种植体 全项目 钛及钛合金人工牙种植体 YY 0315-2008及修标单 —— 5 金属骨小梁AVN重建系统 全项目 金属骨小梁AVN重建系统 Q/CPTXF 001-2008 —— 6 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） 全项目 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） GB/T 18990-2008 —— 7 肩关节 全项目 肩关节假体 ASTM F 1378-05 标准变更 8 金属髓内针 全项目 骨接合植入物 金属髓内针 YY 0019-2002 ISO 5837.1-1985 ISO 5837.2-1980 标准变更 9 金属骨针 全项目 骨接合植入物 金属骨针 YY 0345-2002 ISO 5838-1：1995 ISO 5838-2：1991 ISO 5838-3：1993 标准变更 二 有源医疗器械 1 13C呼气试验分析仪 全项目 LKX-IRIS系列13C呼气试验分析仪 YZB/京 0448-2008 —— 2 生物传感芯片阅读仪 全项目 W2600型生物传感芯片阅读仪 YZB/京 0199-2009 —— 3 实验室用混合和搅拌设备 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分：实验室用混合和搅拌设备的特殊要求 GB 4793.3-2008 —— 4 实验室用处理医用材料 的蒸压器 全项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB 4793.4-2001 —— 5 实验室用材料加热设备 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分：实验室用材料加热设备的特殊要求 GB 4793.6-2008 —— 6 实验室用离心机 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分：实验室用离心机的特殊要求 GB 4793.7-2008 —— 7 压力灭菌器 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-042部分：使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器的专用要求 GB 4793.8-2008 —— 8 体外诊断（IVD）医用 设备 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求 YY 0648-2008 —— 9 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 全项目 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY 0646-2008 —— | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年11月8日至9日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对韧性系统等9个无源医疗器械、38个有源医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年四月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 一 无源医疗器械 1 韧带系统 全项目 人工韧带系统 YZB/ENG 001-2006 —— 2 颅颌面外科内固定系统 全项目 颅颌面外科内固定系统 YZB/SWI 4677-2008 —— 3 药物洗脱支架系统 部分项目 血管内无载体药物（雷帕霉素）洗脱支架系统 Q/CPLPC007-2006 取消药物定性鉴别、支架含药量、药物释放率的限制 4 钛及钛合金人工牙种植体 全项目 钛及钛合金人工牙种植体 YY 0315-2008及修标单 —— 5 金属骨小梁AVN重建系统 全项目 金属骨小梁AVN重建系统 Q/CPTXF 001-2008 —— 6 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） 全项目 促黄体生成素检测试纸（胶体金免疫层析法） GB/T 18990-2008 —— 7 肩关节 全项目 肩关节假体 ASTM F 1378-05 标准变更 8 金属髓内针 全项目 骨接合植入物 金属髓内针 YY 0019-2002 ISO 5837.1-1985 ISO 5837.2-1980 标准变更 9 金属骨针 全项目 骨接合植入物 金属骨针 YY 0345-2002 ISO 5838-1：1995 ISO 5838-2：1991 ISO 5838-3：1993 标准变更 二 有源医疗器械 1 13C呼气试验分析仪 全项目 LKX-IRIS系列13C呼气试验分析仪 YZB/京 0448-2008 —— 2 生物传感芯片阅读仪 全项目 W2600型生物传感芯片阅读仪 YZB/京 0199-2009 —— 3 实验室用混合和搅拌设备 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第3部分：实验室用混合和搅拌设备的特殊要求 GB 4793.3-2008 —— 4 实验室用处理医用材料 的蒸压器 全项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB 4793.4-2001 —— 5 实验室用材料加热设备 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第6部分：实验室用材料加热设备的特殊要求 GB 4793.6-2008 —— 6 实验室用离心机 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第7部分：实验室用离心机的特殊要求 GB 4793.7-2008 —— 7 压力灭菌器 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-042部分：使用有毒气体处理医用材料及供实验室用的压力灭菌器和灭菌器的专用要求 GB 4793.8-2008 —— 8 体外诊断（IVD）医用 设备 全项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求 YY 0648-2008 —— 9 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 全项目 小型蒸汽灭菌器 自动控制型 YY 0646-2008 ——
关于认可国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心对植入式心脏起搏器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]156号 | FGWJ-2013-10181 | 2010-04-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年11月21日至22日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心植入式心脏起博器等629个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二〇一〇年四月二十六日 国食药监械[2010]156号 附件.doc | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年11月21日至22日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心植入式心脏起博器等629个医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二〇一〇年四月二十六日 国食药监械[2010]156号 附件.doc
关于认可中国药品生物制品检定所对人工心脏瓣膜等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]153号 | FGWJ-2010-10163 | 2010-04-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 中国药品生物制品检定所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月13日至15日，国家局组织专家组对中国药品生物制品检定所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所人工心脏瓣膜等260个无源医疗器械、106个有源医疗器械、589个体外诊断试剂产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年四月二十六日 | 中国药品生物制品检定所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2010年1月13日至15日，国家局组织专家组对中国药品生物制品检定所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所人工心脏瓣膜等260个无源医疗器械、106个有源医疗器械、589个体外诊断试剂产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年四月二十六日
关于开展打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为专项监督检查的通知 | 食药监办稽[2010]33号 | FGWJ-2010-10134 | 2010-04-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强医用氧监管，打击以工业氧（或压缩气体）冒充医用氧的违法行为，维护人民群众的身体健康，国家局决定对医疗机构医用氧的使用情况和购入渠道开展监督检查。具体安排如下： 一、检查方式和时间 本次检查分为自查、抽查和督查三个阶段实施，具体时间为： 自查阶段：2010年4月19日至4月30日 抽查阶段：2010年5月4日至6月18日 督查阶段：2010年6月21日至7月21日 二、自查内容及要求 请各省（区、市）食品药品监督管理部门通知辖区内所有使用医用氧的医疗机构，按照《打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为医疗机构自查表》所确定的内容开展自查。医疗机构应如实填写自查表并按时向所在地省级食品药品监督管理部门上报该表及相关材料。 三、抽查内容及要求 （一）抽查范围 各省级食品药品监督管理部门应根据本辖区实际情况制定抽查工作方案，对医用氧用量较大的、自查中存在问题的、群众反映问题较多的医疗机构进行抽查。各省（区、市）内抽查每个地市的医疗机构数量原则上为10家或不少于10%。 （二）抽查内容 各省级食品药品监督管理部门应当依据《打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为抽查记录表》所列内容对医疗机构使用医用氧情况进行检查，并如实填写记录表。 监督检查中如发现医疗机构存在使用工业氧（或压缩气体）冒充医用氧的违法行为，应依法按照销售假药进行处罚，并通报当地卫生行政部门。同时要追查所涉气体的生产、经营单位。如涉及其他省（区、市），及时向相关省级食品药品监督管理部门发函协查。情节严重的，及时移送公安机关立案处理。 （三）总结 省级食品药品监督管理部门对辖区内自查、抽查情况进行总结并填写《打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为检查情况汇总表》，于2010年6月18日前上报国家局。 四、督查 国家局组织有关司局组成督察组，根据各省（区、市）检查情况选择部分省（区、市）实施督查。 附件：1．打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为医疗机构自查表 2．打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为抽查记录表 3．打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为检查情况汇总表 国家食品药品监督管理局 二○一○年四月十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强医用氧监管，打击以工业氧（或压缩气体）冒充医用氧的违法行为，维护人民群众的身体健康，国家局决定对医疗机构医用氧的使用情况和购入渠道开展监督检查。具体安排如下： 一、检查方式和时间 本次检查分为自查、抽查和督查三个阶段实施，具体时间为： 自查阶段：2010年4月19日至4月30日 抽查阶段：2010年5月4日至6月18日 督查阶段：2010年6月21日至7月21日 二、自查内容及要求 请各省（区、市）食品药品监督管理部门通知辖区内所有使用医用氧的医疗机构，按照《打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为医疗机构自查表》所确定的内容开展自查。医疗机构应如实填写自查表并按时向所在地省级食品药品监督管理部门上报该表及相关材料。 三、抽查内容及要求 （一）抽查范围 各省级食品药品监督管理部门应根据本辖区实际情况制定抽查工作方案，对医用氧用量较大的、自查中存在问题的、群众反映问题较多的医疗机构进行抽查。各省（区、市）内抽查每个地市的医疗机构数量原则上为10家或不少于10%。 （二）抽查内容 各省级食品药品监督管理部门应当依据《打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为抽查记录表》所列内容对医疗机构使用医用氧情况进行检查，并如实填写记录表。 监督检查中如发现医疗机构存在使用工业氧（或压缩气体）冒充医用氧的违法行为，应依法按照销售假药进行处罚，并通报当地卫生行政部门。同时要追查所涉气体的生产、经营单位。如涉及其他省（区、市），及时向相关省级食品药品监督管理部门发函协查。情节严重的，及时移送公安机关立案处理。 （三）总结 省级食品药品监督管理部门对辖区内自查、抽查情况进行总结并填写《打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为检查情况汇总表》，于2010年6月18日前上报国家局。 四、督查 国家局组织有关司局组成督察组，根据各省（区、市）检查情况选择部分省（区、市）实施督查。 附件：1．打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为医疗机构自查表 2．打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为抽查记录表 3．打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为检查情况汇总表 国家食品药品监督管理局 二○一○年四月十四日
关于2006年医疗器械注册证书延期事宜的通知 | 食药监办械[2010]32号 | FGWJ-2010-10136 | 2010-04-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批中的问题，现就2006年已获准注册的境内第三类医疗器械以及台湾、香港、澳门地区和境外医疗器械注册有关事宜通知如下： 一、凡在医疗器械注册证书有效期截止日前已受理重新注册申请、未在90个工作日内完成重新注册审批的，国家局2006年颁发的医疗器械注册证书在相应医疗器械重新注册审批期间可以继续使用，但最长不超过2012年12月31日，2013年1月1日后其注册证书不得继续使用。 二、对于上述情形的医疗器械，国家局做出重新注册审批决定后，获准重新注册的，应当凭新核发的医疗器械注册证书作为产品合法上市的批准证明文件；未获准重新注册的，国家局2006年颁发的医疗器械注册证书有效期届满后不得继续使用。 三、对于在医疗器械注册证书有效期截止日之后受理重新注册申请的，国家局2006年颁发的医疗器械注册证书有效期届满后不得继续使用。 请各地食品药品监督管理部门监督生产企业严格按照国家有关标准和规定组织生产。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年四月十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批中的问题，现就2006年已获准注册的境内第三类医疗器械以及台湾、香港、澳门地区和境外医疗器械注册有关事宜通知如下： 一、凡在医疗器械注册证书有效期截止日前已受理重新注册申请、未在90个工作日内完成重新注册审批的，国家局2006年颁发的医疗器械注册证书在相应医疗器械重新注册审批期间可以继续使用，但最长不超过2012年12月31日，2013年1月1日后其注册证书不得继续使用。 二、对于上述情形的医疗器械，国家局做出重新注册审批决定后，获准重新注册的，应当凭新核发的医疗器械注册证书作为产品合法上市的批准证明文件；未获准重新注册的，国家局2006年颁发的医疗器械注册证书有效期届满后不得继续使用。 三、对于在医疗器械注册证书有效期截止日之后受理重新注册申请的，国家局2006年颁发的医疗器械注册证书有效期届满后不得继续使用。 请各地食品药品监督管理部门监督生产企业严格按照国家有关标准和规定组织生产。 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年四月十二日
关于同意延长通报G/TBT/N/CHN/729评议期的函 | 食药监法函[2010]17号 | FGWJ-2010-10116 | 2010-04-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 中国WTO/TBT国家通报咨询中心： 你中心《关于转送欧盟对我国通报G/TBT/N/CHN/729申请延长评议期的函》（WTO/TBT函〔2010〕013号）收悉。经研究，我局同意将G/TBT/N/CHN/729（国家标准《医疗器械召回管理办法》）评议期由2010年4月15日延长至2010年5月15日，建议欧盟尽快对该项通报提出意见。 国家食品药品监督管理局政策法规司 二〇一〇年四月九日 | 中国WTO/TBT国家通报咨询中心： 你中心《关于转送欧盟对我国通报G/TBT/N/CHN/729申请延长评议期的函》（WTO/TBT函〔2010〕013号）收悉。经研究，我局同意将G/TBT/N/CHN/729（国家标准《医疗器械召回管理办法》）评议期由2010年4月15日延长至2010年5月15日，建议欧盟尽快对该项通报提出意见。 国家食品药品监督管理局政策法规司 二〇一〇年四月九日
关于明确骨水泥套管组件和椎体扩张（成形）器械管理类别的通知 | 国食药监械[2010]133号 | FGWJ-2010-10121 | 2010-04-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强对骨水泥套管组件和椎体扩张（成形）器械的监管，保障相关产品的安全和有效，经研究，现对骨水泥套管组件和椎体扩张（成形）器械的管理类别分别明确如下： 一、骨水泥枪，或称骨水泥注入器、骨水泥填充器、骨水泥搅拌器等，包括一次性和可重复使用产品，用于混匀骨水泥，并将骨水泥注入（输送到）骨髓腔的骨科工具。按照二类医疗器械管理。分类编码：6810。 二、经皮穿刺器械，用于经皮穿刺，初步建立进入椎体的工作通道。按照二类医疗器械管理。分类编码：6815。 三、建立进入椎体的工作通道器械，用于椎体成形复位系统，包括有引导丝定位、扩张套管、高精度钻、工作套管等，主要起到为注入骨水泥而建立进入椎体的工作通道的作用。按照二类医疗器械管理。分类编码：6810。 四、骨扩张器，为一可膨胀装置，可以是扩张球囊导管结构，或机械扩张方式，或金属网状袋等其他扩张膨胀结构，用于压缩性骨折等的椎体内膨胀，复位形成一个中空的、可供充填物填充的一个工作通道，回复椎体高度。按照三类医疗器械管理。仅作为术中膨胀装置的，分类编码：6810；术后与充填物一并植入的，分类编码：6846。 自本通知发布之日起，已发布的分类界定文件中上述同类产品的分类规定予以废止。已经批准注册的产品，与上述管理类别不一致的，应按照《医疗器械注册管理办法》第三十五条的规定申请变更重新注册。 国家食品药品监督管理局 二○一○年四月六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强对骨水泥套管组件和椎体扩张（成形）器械的监管，保障相关产品的安全和有效，经研究，现对骨水泥套管组件和椎体扩张（成形）器械的管理类别分别明确如下： 一、骨水泥枪，或称骨水泥注入器、骨水泥填充器、骨水泥搅拌器等，包括一次性和可重复使用产品，用于混匀骨水泥，并将骨水泥注入（输送到）骨髓腔的骨科工具。按照二类医疗器械管理。分类编码：6810。 二、经皮穿刺器械，用于经皮穿刺，初步建立进入椎体的工作通道。按照二类医疗器械管理。分类编码：6815。 三、建立进入椎体的工作通道器械，用于椎体成形复位系统，包括有引导丝定位、扩张套管、高精度钻、工作套管等，主要起到为注入骨水泥而建立进入椎体的工作通道的作用。按照二类医疗器械管理。分类编码：6810。 四、骨扩张器，为一可膨胀装置，可以是扩张球囊导管结构，或机械扩张方式，或金属网状袋等其他扩张膨胀结构，用于压缩性骨折等的椎体内膨胀，复位形成一个中空的、可供充填物填充的一个工作通道，回复椎体高度。按照三类医疗器械管理。仅作为术中膨胀装置的，分类编码：6810；术后与充填物一并植入的，分类编码：6846。 自本通知发布之日起，已发布的分类界定文件中上述同类产品的分类规定予以废止。已经批准注册的产品，与上述管理类别不一致的，应按照《医疗器械注册管理办法》第三十五条的规定申请变更重新注册。 国家食品药品监督管理局 二○一○年四月六日
关于泡沫敷料等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2010]111号 | FGWJ-2010-10096 | 2010-03-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对泡沫敷料等产品的管理类别进行了界定，现印发给你们，请遵照执行。 附件：泡沫敷料等产品分类界定 国家食品药品监督管理局 二○一○年三月二十二日 附件： 泡沫敷料等产品分类界定 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品 （一）泡沫敷料：由无菌聚氨酯泡沫、水胶体粘胶（聚苯乙烯、羟甲基纤维素钠等）组成。为渗出较多、创面较深的伤口，以及烧伤、供皮区等创面提供湿润环境，促进伤口愈合。分类编码：6864。 （二）β-磷酸三钙凝胶：由β-磷酸三钙凝胶、羧甲基纤维素、透明质酸、含盐缓冲溶液组成。使面部皮肤下陷区域如皱纹、凹线、疤痕等恢复。分类编码：6846。 （三）泊洛沙姆乙二醇温敏凝胶：由泊洛沙姆407、聚乙二醇400、注射器组成。在创口上均匀涂布，与人体进行热交换后，形成稳固的凝胶，预防粘连发生。用于临床普外科、妇产科和骨科预防术后组织粘连。分类编码：6864。 （四）海洋生物医用胶：由贻贝粘蛋白材料制成。用于手术切口和创口的粘合、缝合口修复加固。分类编码：6865。 （五）靛胭脂溶液：由靛胭脂、纯净水组成。用于下消化道病变部位的染色，便于目的性活检。分类编码：6822。 （六）环锁合吻合器：由锁合环、O形环、密封圈、测量器以及辅助器械组成。用于连接因肿瘤、外伤或其它病变而被部分切除的大肠或直肠断端，进行吻合。分类编码：6808。 （七）硬化针：由注射部分、限位部分、调节部分和导向部分组成。产品通过软性内镜钳道进入人体，在内窥镜的引导下用于胃肠粘膜的内镜注射。分类编码：6815。 （八）一次性使用夹子：由金属夹子、注塑件等组成，材料为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物（医用ABS）、SUS303和SUS304不锈钢。该产品通过与止血夹装置配套使用，在内窥镜直视下，用于对多种病因引起的消化道出血等进行钳夹止血、缝合、修补治疗。该产品手术后留在体内，创口愈合后从消化道排出。分类编码：6808。 （九）一次性使用输血器用血液过滤网：由聚酰胺制成。配置于输血器中，用于滤除血液或血制品中的杂质及异物。分类编码：6866。 （十）一次性使用压力延长管：由软聚氯乙烯制成的透明软管、聚碳酸酯或硬聚氯乙烯材料制成的接头组成。在介入手术有创血压监测时，该产品作为延长线，使用时一端通过三通与进入人体血管的导管相连，另一端与压力传感器连接。分类编码：6821。 （十一）多腔气囊导管装置：由多腔气囊导管、套管分裂鞘、引流导管等组成。用于乳腺癌保守性手术后，将多腔气囊导管置入肿瘤切除后的手术切缘构成空腔内，为放射性治疗的导丝提供通道。分类编码：6832。 （十二）富血小板血浆（PRP）制备用套装：由离心管、采血用注射器、抽吸用注射器、推板、把手、喷雾三通、喷雾头等组成。用于离心沉淀富血小板血浆。分类编码：6841。 （十三）壳聚糖避孕凝胶（避孕海绵）：由壳聚糖、卡波姆、甘油、柠檬酸，纯化水等组成。产品涂布于宫颈外口后穹窿，阻碍精子前进。用于女性避孕。分类编码：6866。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对泡沫敷料等产品的管理类别进行了界定，现印发给你们，请遵照执行。 附件：泡沫敷料等产品分类界定 国家食品药品监督管理局 二○一○年三月二十二日 附件： 泡沫敷料等产品分类界定 一、作为Ⅲ类医疗器械管理的产品 （一）泡沫敷料：由无菌聚氨酯泡沫、水胶体粘胶（聚苯乙烯、羟甲基纤维素钠等）组成。为渗出较多、创面较深的伤口，以及烧伤、供皮区等创面提供湿润环境，促进伤口愈合。分类编码：6864。 （二）β-磷酸三钙凝胶：由β-磷酸三钙凝胶、羧甲基纤维素、透明质酸、含盐缓冲溶液组成。使面部皮肤下陷区域如皱纹、凹线、疤痕等恢复。分类编码：6846。 （三）泊洛沙姆乙二醇温敏凝胶：由泊洛沙姆407、聚乙二醇400、注射器组成。在创口上均匀涂布，与人体进行热交换后，形成稳固的凝胶，预防粘连发生。用于临床普外科、妇产科和骨科预防术后组织粘连。分类编码：6864。 （四）海洋生物医用胶：由贻贝粘蛋白材料制成。用于手术切口和创口的粘合、缝合口修复加固。分类编码：6865。 （五）靛胭脂溶液：由靛胭脂、纯净水组成。用于下消化道病变部位的染色，便于目的性活检。分类编码：6822。 （六）环锁合吻合器：由锁合环、O形环、密封圈、测量器以及辅助器械组成。用于连接因肿瘤、外伤或其它病变而被部分切除的大肠或直肠断端，进行吻合。分类编码：6808。 （七）硬化针：由注射部分、限位部分、调节部分和导向部分组成。产品通过软性内镜钳道进入人体，在内窥镜的引导下用于胃肠粘膜的内镜注射。分类编码：6815。 （八）一次性使用夹子：由金属夹子、注塑件等组成，材料为丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物（医用ABS）、SUS303和SUS304不锈钢。该产品通过与止血夹装置配套使用，在内窥镜直视下，用于对多种病因引起的消化道出血等进行钳夹止血、缝合、修补治疗。该产品手术后留在体内，创口愈合后从消化道排出。分类编码：6808。 （九）一次性使用输血器用血液过滤网：由聚酰胺制成。配置于输血器中，用于滤除血液或血制品中的杂质及异物。分类编码：6866。 （十）一次性使用压力延长管：由软聚氯乙烯制成的透明软管、聚碳酸酯或硬聚氯乙烯材料制成的接头组成。在介入手术有创血压监测时，该产品作为延长线，使用时一端通过三通与进入人体血管的导管相连，另一端与压力传感器连接。分类编码：6821。 （十一）多腔气囊导管装置：由多腔气囊导管、套管分裂鞘、引流导管等组成。用于乳腺癌保守性手术后，将多腔气囊导管置入肿瘤切除后的手术切缘构成空腔内，为放射性治疗的导丝提供通道。分类编码：6832。 （十二）富血小板血浆（PRP）制备用套装：由离心管、采血用注射器、抽吸用注射器、推板、把手、喷雾三通、喷雾头等组成。用于离心沉淀富血小板血浆。分类编码：6841。 （十三）壳聚糖避孕凝胶（避孕海绵）：由壳聚糖、卡波姆、甘油、柠檬酸，纯化水等组成。产品涂布于宫颈外口后穹窿，阻碍精子前进。用于女性避孕。分类编码：6866。
关于加强定制式义齿注册产品标准管理的通知【废止】 | 食药监办械[2010]28号 | FGWJ-2010-10093 | 2010-03-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为保证公众使用定制式义齿的安全、有效，国家局印发了《关于加强定制式义齿生产监管的通知》（国食药监械〔2009〕336号），现就进一步加强定制式义齿注册产品标准管理工作通知如下： 一、定制式义齿注册产品标准应执行涉及义齿产品的国家标准、行业标准和有关法规要求，注册产品标准不得低于有关国家标准和行业标准（标准目录见附件）。 二、生产企业应当按照《医疗器械注册管理办法》（局令第16号）、《医疗器械标准管理办法》（局令第31号）和《关于印发定制式义齿注册暂行规定的通知》（国食药监械〔2003〕365号）的相关要求编写定制式义齿注册产品标准。其中，对于国家标准和行业标准中涉及的金属材料产品的各项指标、特别是有害元素的限定指标必须达到规定要求。 三、相关医疗器械检测机构在进行产品注册检测时，应当按照生产企业提交的拟申请注册产品的标准严格进行检测，并对标准进行评价。检测机构在向生产企业出具医疗器械注册检测报告时应当在检测报告备注栏中注明对该标准的评价意见。 四、各省（区、市）食品药品监督管理部门及其技术审评机构要严格定制式义齿产品的技术审评和行政审批，按照有关义齿产品的国家标准和行业标准规定，加强对义齿注册产品标准的审查。对不符合标准要求的，必须予以纠正。 附件：涉及定制式义齿及其制作的国家标准及行业标准目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年三月二十二日 附件： 涉及定制式义齿及其制作的国家标准及行业标准目录 序号 标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 备 注 1 YY0270-2003 牙科学义齿基托聚合物 2003-06-20 2004-01-01 制作义齿采用的材料 2 YY0768-2009 牙科学义齿基托聚合物冲击强度试验 2009-12-30 2011-06-01 3 YY0300-2009 牙科学修复用人工牙 2009-06-16 2010-12-01 4 YY0716-2009 牙科陶瓷 2009-06-16 2010-12-01 5 YY0621-2008 牙科金属烤瓷修复体系 2008-04-25 2009-12-01 6 YY0620-2008 牙科学铸造金合金 2008-04-25 2009-12-01 7 YY0626-2008 贵金属含量25%～75% 的牙科铸造合金 2008-04-25 2009-12-01 8 YY0710-2009 牙科学聚合物基冠桥材料 2009-06-16 2010-12-01 9 YY/T0517-2009 牙科预成根管桩 2009-12-30 2011-06-01 10 YY0714.1-2009 牙科学活动义齿软衬材料第1部分: 短期使用材料 2009-06-16 2010-12-01 11 YY 0714.2-2009 牙科学活动义齿软衬材料第2部分: 长期使用材料 2009-06-16 2010-12-01 12 GB/T 17168 – 2008 牙科铸造贵金属合金 2008-03-31 2008-09-01 13 YY1027-2001 齿科藻酸盐印模材料 2001-03-12 2001-08-01 义齿制作过程中使用的材料 14 YY0493-2004 牙科学弹性体印模材料 2004-11-08 2005-11-01 15 YY0494-2004 牙科琼脂基水胶体印模材料 2004-11-08 2005-11-01 16 YY/T0527-2009 牙科学复制材料 2009-12-30 2011-06-01 17 YY0462-2003 牙科石膏产品 2003-06-20 2004-01-01 18 YY1070-2008 牙科基托/模型蜡 2008-04-25 2009-12-01 19 YY0496-2004 牙科铸造蜡 2004-11-08 2005-11-01 20 YY0463-2003 牙科磷酸盐铸造包埋材料 2003-06-20 2004-01-01 21 YY0712-2009 牙科硅酸乙酯结合剂铸造包埋材料 2009-06-16 2010-12-01 22 YY0713-2009 牙科石膏结合剂铸造包埋材料 2009-06-16 2010-12-01 23 YY1042-2003 牙科学聚合物基充填、修复和粘固材料 2003-06-20 2004-01-01 将义齿粘固到牙齿上的材料 24 YY 0271.1-2009 牙科水基水门汀第1部分：粉/液酸碱水门汀 2009-06-16 2010-12-01 25 YY0272-2009 牙科学氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 2009-06-16 2010-12-01 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为保证公众使用定制式义齿的安全、有效，国家局印发了《关于加强定制式义齿生产监管的通知》（国食药监械〔2009〕336号），现就进一步加强定制式义齿注册产品标准管理工作通知如下： 一、定制式义齿注册产品标准应执行涉及义齿产品的国家标准、行业标准和有关法规要求，注册产品标准不得低于有关国家标准和行业标准（标准目录见附件）。 二、生产企业应当按照《医疗器械注册管理办法》（局令第16号）、《医疗器械标准管理办法》（局令第31号）和《关于印发定制式义齿注册暂行规定的通知》（国食药监械〔2003〕365号）的相关要求编写定制式义齿注册产品标准。其中，对于国家标准和行业标准中涉及的金属材料产品的各项指标、特别是有害元素的限定指标必须达到规定要求。 三、相关医疗器械检测机构在进行产品注册检测时，应当按照生产企业提交的拟申请注册产品的标准严格进行检测，并对标准进行评价。检测机构在向生产企业出具医疗器械注册检测报告时应当在检测报告备注栏中注明对该标准的评价意见。 四、各省（区、市）食品药品监督管理部门及其技术审评机构要严格定制式义齿产品的技术审评和行政审批，按照有关义齿产品的国家标准和行业标准规定，加强对义齿注册产品标准的审查。对不符合标准要求的，必须予以纠正。 附件：涉及定制式义齿及其制作的国家标准及行业标准目录 国家食品药品监督管理局办公室 二○一○年三月二十二日 附件： 涉及定制式义齿及其制作的国家标准及行业标准目录 序号 标准编号 标准名称 发布日期 实施日期 备 注 1 YY0270-2003 牙科学义齿基托聚合物 2003-06-20 2004-01-01 制作义齿采用的材料 2 YY0768-2009 牙科学义齿基托聚合物冲击强度试验 2009-12-30 2011-06-01 3 YY0300-2009 牙科学修复用人工牙 2009-06-16 2010-12-01 4 YY0716-2009 牙科陶瓷 2009-06-16 2010-12-01 5 YY0621-2008 牙科金属烤瓷修复体系 2008-04-25 2009-12-01 6 YY0620-2008 牙科学铸造金合金 2008-04-25 2009-12-01 7 YY0626-2008 贵金属含量25%～75% 的牙科铸造合金 2008-04-25 2009-12-01 8 YY0710-2009 牙科学聚合物基冠桥材料 2009-06-16 2010-12-01 9 YY/T0517-2009 牙科预成根管桩 2009-12-30 2011-06-01 10 YY0714.1-2009 牙科学活动义齿软衬材料第1部分: 短期使用材料 2009-06-16 2010-12-01 11 YY 0714.2-2009 牙科学活动义齿软衬材料第2部分: 长期使用材料 2009-06-16 2010-12-01 12 GB/T 17168 – 2008 牙科铸造贵金属合金 2008-03-31 2008-09-01 13 YY1027-2001 齿科藻酸盐印模材料 2001-03-12 2001-08-01 义齿制作过程中使用的材料 14 YY0493-2004 牙科学弹性体印模材料 2004-11-08 2005-11-01 15 YY0494-2004 牙科琼脂基水胶体印模材料 2004-11-08 2005-11-01 16 YY/T0527-2009 牙科学复制材料 2009-12-30 2011-06-01 17 YY0462-2003 牙科石膏产品 2003-06-20 2004-01-01 18 YY1070-2008 牙科基托/模型蜡 2008-04-25 2009-12-01 19 YY0496-2004 牙科铸造蜡 2004-11-08 2005-11-01 20 YY0463-2003 牙科磷酸盐铸造包埋材料 2003-06-20 2004-01-01 21 YY0712-2009 牙科硅酸乙酯结合剂铸造包埋材料 2009-06-16 2010-12-01 22 YY0713-2009 牙科石膏结合剂铸造包埋材料 2009-06-16 2010-12-01 23 YY1042-2003 牙科学聚合物基充填、修复和粘固材料 2003-06-20 2004-01-01 将义齿粘固到牙齿上的材料 24 YY 0271.1-2009 牙科水基水门汀第1部分：粉/液酸碱水门汀 2009-06-16 2010-12-01 25 YY0272-2009 牙科学氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 2009-06-16 2010-12-01
关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查的通知 | 国食药监械[2010]109号 | FGWJ-2010-10553 | 2010-03-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近年来，医疗机构使用医用分子筛制氧设备（以下简称分子筛设备）作为集中供氧系统氧源的比例不断增加。为进一步加强监管，保障患者用氧安全，依据《医疗器械监督管理条例》及《关于医用氧气管理问题的通知》（国食药监办〔2003〕144号），国家局决定对作为医疗机构集中供氧系统氧源的分子筛设备开展专项检查。现将有关事项通知如下： 一、检查方式与时间 本次检查分为自查、抽查和督查三个阶段实施，具体时间为： 自查阶段：2010年4月1日至5月15日 抽查阶段：2010年5月18日至6月18日 督查阶段：2010年6月21日至7月21日 二、自查内容及要求 请各省级食品药品监督管理部门通知辖区内使用分子筛设备作为集中供氧氧源的医疗机构，按照《医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构自查表》（以下简称自查表）（附件1）所确定的内容开展自查。自查结束后，医疗机构应当如实填写自查表并向所在辖区省级食品药品监督管理部门上报该表及相关材料。 三、抽查内容及要求 （一）检查范围 各省级食品药品监督管理部门应当根据医疗机构上报的自查情况，结合本辖区实际，认真制订抽查工作方案。各省（区、市）抽查医疗机构数量原则上为10家或不少于10%。凡自查中存在问题的医疗机构，应当列入抽查名单。 （二）检查内容 各省级食品药品监督管理部门应当依据《医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查记录表》（以下简称抽查表）（附件2）所确定的内容对分子筛设备注册及运转情况等实施核查。核查结束后，如实填写抽查表。必要时，省级食品药品监督管理部门应当对分子筛设备产出气氧浓度实施检测。 （三）检查方法 1.向相应审批部门核实分子筛设备医疗器械注册证，并记录相关情况。 2.分子筛设备运转使用情况检查： （1）查验医疗机构培训记录。 （2）查验医疗机构近两个月来维修保养记录。同时，随机选定自设备投入使用以来重要部件三个应实施定期保养及维修的时间，请医疗机构提供相应保养维修记录情况复印件。 （3）查验医疗机构近两个月来氧浓度监测/检测记录，查验氧浓度监测/检测仪器校准记录。同时，随机选定自设备投入使用以来三个日期，请医疗机构提供相应氧浓度监测记录复印件。 （4）抽验分子筛制氧设备制取的氧气（以下称产出气），确定其是否符合YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准中氧浓度要求。 各省级食品药品监督管理部门通知有资质的医疗器械检测机构配合完成抽样、封样及检测工作。检测报告由各检测机构报送相应省局。 具有分子筛设备承检资质的医疗器械检测机构名单附后（附件3）。 （四）问题整改及处理 1.对分子筛设备未注册的，按照《医疗器械监督管理条例》第四十二条规定处理。 2.对分子筛设备运转使用中存在问题的，应要求相应医疗机构限期整改，完善相应工作程序，做好维护保养及检测设备校准工作，确保分子筛制氧设备良好运转。 3．经抽验，对产出气氧浓度不符合YY/T0298标准要求的，依据《医疗器械监督管理条例》第四十二条规定，应责令医疗机构限期整改，确保产出气符合行业标准要求。整改期间，医疗机构应停止使用相应分子筛设备。 整改后，医疗机构应再次进行自查，并向所在地省级食品药品监督管理部门提交自查报告。报告中应明确不合格原因、采取的整改措施，并提供整改后产出气经相应医疗器械检测机构复检，氧浓度符合行业标准要求的检验报告。 专项检查中发现其他违反医疗器械相关法规的情况，各省级食品药品监督管理部门应按照有关法规规定处理。 （五）总结 省级食品药品监督管理部门应当对医疗机构自查情况、省级食品药品监督管理部门抽查情况进行全面总结并填写《医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构医用分子筛制氧设备使用情况汇总表》及《医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查情况汇总表》（附件4、5），于2010年6月18日前，书面报送国家局医疗器械监管司。 四、督查 国家局组织有关司（局）和技术机构组成督查组，根据各省（区、市）专项检查情况选择部分省（区、市），实施督查。 五、检查经费 本次专项检查工作中抽查工作费用根据各省级食品药品监督管理部门支出情况由国家局给予补助；产出气抽样检验费用由国家局承担。 附件：1．医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构自查表 2．医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查记录表 3．具备医用分子筛制氧设备承检资格的医疗器械检测机构名单 4．医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构使用情况汇总表 5．医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查情况汇总表 国家食品药品监督管理局 二〇一〇年三月二十一日 附件1：医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构自查表.doc 附件2：医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查记录表.doc 附件3：具备医用分子筛制氧设备承检资格的医疗器械.doc 附件4： 医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构使用情况汇总表.doc 附件5：医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查情况汇总表.doc | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近年来，医疗机构使用医用分子筛制氧设备（以下简称分子筛设备）作为集中供氧系统氧源的比例不断增加。为进一步加强监管，保障患者用氧安全，依据《医疗器械监督管理条例》及《关于医用氧气管理问题的通知》（国食药监办〔2003〕144号），国家局决定对作为医疗机构集中供氧系统氧源的分子筛设备开展专项检查。现将有关事项通知如下： 一、检查方式与时间 本次检查分为自查、抽查和督查三个阶段实施，具体时间为： 自查阶段：2010年4月1日至5月15日 抽查阶段：2010年5月18日至6月18日 督查阶段：2010年6月21日至7月21日 二、自查内容及要求 请各省级食品药品监督管理部门通知辖区内使用分子筛设备作为集中供氧氧源的医疗机构，按照《医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构自查表》（以下简称自查表）（附件1）所确定的内容开展自查。自查结束后，医疗机构应当如实填写自查表并向所在辖区省级食品药品监督管理部门上报该表及相关材料。 三、抽查内容及要求 （一）检查范围 各省级食品药品监督管理部门应当根据医疗机构上报的自查情况，结合本辖区实际，认真制订抽查工作方案。各省（区、市）抽查医疗机构数量原则上为10家或不少于10%。凡自查中存在问题的医疗机构，应当列入抽查名单。 （二）检查内容 各省级食品药品监督管理部门应当依据《医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查记录表》（以下简称抽查表）（附件2）所确定的内容对分子筛设备注册及运转情况等实施核查。核查结束后，如实填写抽查表。必要时，省级食品药品监督管理部门应当对分子筛设备产出气氧浓度实施检测。 （三）检查方法 1.向相应审批部门核实分子筛设备医疗器械注册证，并记录相关情况。 2.分子筛设备运转使用情况检查： （1）查验医疗机构培训记录。 （2）查验医疗机构近两个月来维修保养记录。同时，随机选定自设备投入使用以来重要部件三个应实施定期保养及维修的时间，请医疗机构提供相应保养维修记录情况复印件。 （3）查验医疗机构近两个月来氧浓度监测/检测记录，查验氧浓度监测/检测仪器校准记录。同时，随机选定自设备投入使用以来三个日期，请医疗机构提供相应氧浓度监测记录复印件。 （4）抽验分子筛制氧设备制取的氧气（以下称产出气），确定其是否符合YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准中氧浓度要求。 各省级食品药品监督管理部门通知有资质的医疗器械检测机构配合完成抽样、封样及检测工作。检测报告由各检测机构报送相应省局。 具有分子筛设备承检资质的医疗器械检测机构名单附后（附件3）。 （四）问题整改及处理 1.对分子筛设备未注册的，按照《医疗器械监督管理条例》第四十二条规定处理。 2.对分子筛设备运转使用中存在问题的，应要求相应医疗机构限期整改，完善相应工作程序，做好维护保养及检测设备校准工作，确保分子筛制氧设备良好运转。 3．经抽验，对产出气氧浓度不符合YY/T0298标准要求的，依据《医疗器械监督管理条例》第四十二条规定，应责令医疗机构限期整改，确保产出气符合行业标准要求。整改期间，医疗机构应停止使用相应分子筛设备。 整改后，医疗机构应再次进行自查，并向所在地省级食品药品监督管理部门提交自查报告。报告中应明确不合格原因、采取的整改措施，并提供整改后产出气经相应医疗器械检测机构复检，氧浓度符合行业标准要求的检验报告。 专项检查中发现其他违反医疗器械相关法规的情况，各省级食品药品监督管理部门应按照有关法规规定处理。 （五）总结 省级食品药品监督管理部门应当对医疗机构自查情况、省级食品药品监督管理部门抽查情况进行全面总结并填写《医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构医用分子筛制氧设备使用情况汇总表》及《医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查情况汇总表》（附件4、5），于2010年6月18日前，书面报送国家局医疗器械监管司。 四、督查 国家局组织有关司（局）和技术机构组成督查组，根据各省（区、市）专项检查情况选择部分省（区、市），实施督查。 五、检查经费 本次专项检查工作中抽查工作费用根据各省级食品药品监督管理部门支出情况由国家局给予补助；产出气抽样检验费用由国家局承担。 附件：1．医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构自查表 2．医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查记录表 3．具备医用分子筛制氧设备承检资格的医疗器械检测机构名单 4．医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构使用情况汇总表 5．医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查情况汇总表 国家食品药品监督管理局 二〇一〇年三月二十一日 附件1：医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构自查表.doc 附件2：医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查记录表.doc 附件3：具备医用分子筛制氧设备承检资格的医疗器械.doc 附件4： 医用分子筛制氧设备专项检查医疗机构使用情况汇总表.doc 附件5：医用分子筛制氧设备专项检查省局抽查情况汇总表.doc
关于加强医用氧监管工作的通知 | 国食药监法[2010]99号 | FGWJ-2010-10080 | 2010-03-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 医用氧广泛应用于临床，其质量优劣直接关系患者生命健康安全。为了进一步加强医用氧监管，现通知如下： 一、切实加强医用分子筛制氧设备使用监管。各地食品药品监管部门要按照国家局统一部署，着手对医疗机构集中供氧系统氧源的分子筛制氧设备进行专项检查，对达不到器械标准的，要立即责令使用单位停止使用，并依法作出处理。 二、严把医用分子筛制氧设备审批关。各地食品药品监管部门要严格按照法律规定及程序进行医用分子筛制氧设备的审批，确保审批的产品符合法律法规的规定。 三、开展打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为的监督检查。各地食品药品监管部门要立即采取有效措施，对生产经营企业和使用单位涉及工业氧（或压缩气体）冒充医用氧的违法行为依法进行严肃查处。 各地食品药品监管部门要高度重视，加强领导，明确任务，狠抓落实，确保医用氧监管工作取得明显成效。国家局将组织对各省、自治区、直辖市局医用氧监管工作进行监督检查。各地食品药品监管部门如在具体工作中遇到疑难问题，应及时向国家局主管部门反映，保障工作的有效顺利开展。 国家食品药品监督管理局 二○一○年三月十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 医用氧广泛应用于临床，其质量优劣直接关系患者生命健康安全。为了进一步加强医用氧监管，现通知如下： 一、切实加强医用分子筛制氧设备使用监管。各地食品药品监管部门要按照国家局统一部署，着手对医疗机构集中供氧系统氧源的分子筛制氧设备进行专项检查，对达不到器械标准的，要立即责令使用单位停止使用，并依法作出处理。 二、严把医用分子筛制氧设备审批关。各地食品药品监管部门要严格按照法律规定及程序进行医用分子筛制氧设备的审批，确保审批的产品符合法律法规的规定。 三、开展打击工业氧（或压缩气体）冒充医用氧违法行为的监督检查。各地食品药品监管部门要立即采取有效措施，对生产经营企业和使用单位涉及工业氧（或压缩气体）冒充医用氧的违法行为依法进行严肃查处。 各地食品药品监管部门要高度重视，加强领导，明确任务，狠抓落实，确保医用氧监管工作取得明显成效。国家局将组织对各省、自治区、直辖市局医用氧监管工作进行监督检查。各地食品药品监管部门如在具体工作中遇到疑难问题，应及时向国家局主管部门反映，保障工作的有效顺利开展。 国家食品药品监督管理局 二○一○年三月十五日
关于查处假冒进口避孕套的函 | 食药监稽函[2010]61号 | FGWJ-2010-10048 | 2010-03-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）: 国家局稽查局在对2009年进口避孕套进行国家医疗器械质量监督抽验工作中，根据相关经营单位确认，发现部分被抽样的进口避孕套为假冒产品。 现将假冒进口避孕套名单转给你局，请加强市场监督检查，对名单中涉及的假冒避孕套进行查控。对本辖区内销售假冒进口避孕套的被抽样单位，要立即组织人员进行调查，对所涉及假冒产品进行控制并追查产品来源和去向。相关查处情况及时上报国家局稽查局。 国家食品药品监督管理局稽查局 二○一○年三月二日 进口避孕套质量监督抽验假冒产品名单 序号 标示产品名称 被抽查单位 标示生产企业 商标 规格型号 生产日期/批号 /出厂编号 综合判定 主要不合格 项或主要问题 1 天然胶乳橡胶避孕套 青海省西宁市佳缘保健品批发 SURETEX LIMITED(泰国) 杰士邦 52±2mmΦ33mm柠檬香 2009/02/JP08029 不合格 针孔,包装与标志 2 天然胶乳橡胶避孕套 青海省洋溢保健品批发部 上海贝乐美保健品有限公司 乐百士 52±2mmΦ33mm 2009.01.04 20090102 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔,包装与标志 3 天然胶乳橡胶避孕套 青海省洋溢保健品批发部 上海贝乐美保健品有限公司 聯邦？union 52±2mmΦ33mm 2009.01.04 20090102 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔,可见缺陷,包装与标志 4 天然胶乳橡胶避孕套 山东馨百商贸有限公司馨百钢城店 Nipponeka Industries Sdn.Bhd( 马来西亚) 杰士邦 52mm±2mm 光面型 巧克力香 TP071067 2007年10月 不合格 包装与标志 5 天然胶乳橡胶避孕套 贵阳康源保健品有限公司 SURETEX LIMITED（泰国） 杰士邦 爽滑倍润 52±2mm 2008/04/JP080412 不合格 包装与标志 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）: 国家局稽查局在对2009年进口避孕套进行国家医疗器械质量监督抽验工作中，根据相关经营单位确认，发现部分被抽样的进口避孕套为假冒产品。 现将假冒进口避孕套名单转给你局，请加强市场监督检查，对名单中涉及的假冒避孕套进行查控。对本辖区内销售假冒进口避孕套的被抽样单位，要立即组织人员进行调查，对所涉及假冒产品进行控制并追查产品来源和去向。相关查处情况及时上报国家局稽查局。 国家食品药品监督管理局稽查局 二○一○年三月二日 进口避孕套质量监督抽验假冒产品名单 序号 标示产品名称 被抽查单位 标示生产企业 商标 规格型号 生产日期/批号 /出厂编号 综合判定 主要不合格 项或主要问题 1 天然胶乳橡胶避孕套 青海省西宁市佳缘保健品批发 SURETEX LIMITED(泰国) 杰士邦 52±2mmΦ33mm柠檬香 2009/02/JP08029 不合格 针孔,包装与标志 2 天然胶乳橡胶避孕套 青海省洋溢保健品批发部 上海贝乐美保健品有限公司 乐百士 52±2mmΦ33mm 2009.01.04 20090102 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔,包装与标志 3 天然胶乳橡胶避孕套 青海省洋溢保健品批发部 上海贝乐美保健品有限公司 聯邦？union 52±2mmΦ33mm 2009.01.04 20090102 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔,可见缺陷,包装与标志 4 天然胶乳橡胶避孕套 山东馨百商贸有限公司馨百钢城店 Nipponeka Industries Sdn.Bhd( 马来西亚) 杰士邦 52mm±2mm 光面型 巧克力香 TP071067 2007年10月 不合格 包装与标志 5 天然胶乳橡胶避孕套 贵阳康源保健品有限公司 SURETEX LIMITED（泰国） 杰士邦 爽滑倍润 52±2mm 2008/04/JP080412 不合格 包装与标志
关于查处监督抽验不合格进口避孕套的函抽验不合格进口避孕套的函 | 食药监稽函[2010]60号 | FGWJ-2010-10049 | 2010-03-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）: 国家局稽查局在对2009年进口避孕套进行国家医疗器械质量监督抽验工作中发现，部分被抽样的进口避孕套检验不合格，主要不合格项为：老化前爆破体积和爆破压力、针孔、包装与标志等。 现将不合格避孕套名单转给你局，请加强市场监督检查，对名单中涉及的不合格避孕套进行查控。对本辖区内发现销售不合格进口避孕套的被抽样单位，要立即组织人员进行调查，对所涉及产品进行控制。相关查处情况及时上报国家局稽查局。 国家食品药品监督管理局稽查局 二○一○年三月二日 进口避孕套质量监督抽验不合格产品名单 序号 标示产品名称 被抽查单位 标示生产企业 商标 规格型号 生产日期/批号 /出厂编号 综合 判定 主要不合格项或主要问题 1 天然胶乳橡胶避孕套 兰州康乐商贸有限责任公司 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD 杜士邦 52±2mm（直径Φ33mm） 080908/D57121 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔 2 天然胶乳橡胶避孕套 兰州天鱼商贸有限责任公司 中国诚美乳胶实业集团公司 马来西亚INNOLATEX SDN BDH 多乐士 52±2mm 平滑 2006.09/PLV595 不合格 包装完整性,包装与标志 3 天然胶乳橡胶避孕套 山东省临沂市爱心医疗保健品公司 马来西亚SEBONG有限公司 亚马逊 52mm 彩乐三合一（平滑、颗粒、螺纹） 2009年4月/4N32 4N33 4N34 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,包装与标志 4 天然胶乳橡胶避孕套 内蒙古大恒久药业有限公司 马来西亚SSN MEDICAL PRODUCTS SDN BHD 超爽 52mm±2mm 果味型 2009年2月1日/090201 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔,包装与标志 5 天然胶乳橡胶避孕套 吉林省长春市宽城区利生医疗器械经销处 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD P纯品 标称宽度：52mm±2mm 9B11 不合格 针孔 6 天然胶乳橡胶避孕套 吉林省通化市东昌区老百姓大药房石油化分店 马来西亚Sebong Rubber Sdn Bhd 蓝威龙 52±2mm 直径33mm A0709 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔,包装与标志 7 天然胶乳橡胶避孕套 贵阳晶康医疗器械有限公司 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD 杜士邦 52±2mm(直径Φ33mm) 08/1208/D57123 不合格 老化前爆破体积和爆破压力 8 天然胶乳橡胶避孕套 重庆佳美医疗器械有限公司 马来西亚SEBDNG有限公司 亚马逊 52mm 束腰型 07/2008/7E06 不合格 老化前爆破体积和爆破压力 9 天然胶乳橡胶避孕套 湖南省汩罗市吉祥心正大药房 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD 欧米佳 OMIGA 颗粒型 标称宽度:52mm±2mm 200803/8B02 不合格 老化前爆破体积和爆破压力 10 天然胶乳橡胶避孕套 宁夏古方医药有限公司 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD 四维空间 52mm±2mm 200803/8B06 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔 11 天然胶乳橡胶避孕套 山西省太原市天心医疗保健品有限公司 马来西亚 SEBONG RUBBER SDN.BHD 四维空间 52±2mm/三合一 8K08 不合格 老化前爆破体积和爆破压力 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）: 国家局稽查局在对2009年进口避孕套进行国家医疗器械质量监督抽验工作中发现，部分被抽样的进口避孕套检验不合格，主要不合格项为：老化前爆破体积和爆破压力、针孔、包装与标志等。 现将不合格避孕套名单转给你局，请加强市场监督检查，对名单中涉及的不合格避孕套进行查控。对本辖区内发现销售不合格进口避孕套的被抽样单位，要立即组织人员进行调查，对所涉及产品进行控制。相关查处情况及时上报国家局稽查局。 国家食品药品监督管理局稽查局 二○一○年三月二日 进口避孕套质量监督抽验不合格产品名单 序号 标示产品名称 被抽查单位 标示生产企业 商标 规格型号 生产日期/批号 /出厂编号 综合 判定 主要不合格项或主要问题 1 天然胶乳橡胶避孕套 兰州康乐商贸有限责任公司 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD 杜士邦 52±2mm（直径Φ33mm） 080908/D57121 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔 2 天然胶乳橡胶避孕套 兰州天鱼商贸有限责任公司 中国诚美乳胶实业集团公司 马来西亚INNOLATEX SDN BDH 多乐士 52±2mm 平滑 2006.09/PLV595 不合格 包装完整性,包装与标志 3 天然胶乳橡胶避孕套 山东省临沂市爱心医疗保健品公司 马来西亚SEBONG有限公司 亚马逊 52mm 彩乐三合一（平滑、颗粒、螺纹） 2009年4月/4N32 4N33 4N34 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,包装与标志 4 天然胶乳橡胶避孕套 内蒙古大恒久药业有限公司 马来西亚SSN MEDICAL PRODUCTS SDN BHD 超爽 52mm±2mm 果味型 2009年2月1日/090201 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔,包装与标志 5 天然胶乳橡胶避孕套 吉林省长春市宽城区利生医疗器械经销处 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD P纯品 标称宽度：52mm±2mm 9B11 不合格 针孔 6 天然胶乳橡胶避孕套 吉林省通化市东昌区老百姓大药房石油化分店 马来西亚Sebong Rubber Sdn Bhd 蓝威龙 52±2mm 直径33mm A0709 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔,包装与标志 7 天然胶乳橡胶避孕套 贵阳晶康医疗器械有限公司 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD 杜士邦 52±2mm(直径Φ33mm) 08/1208/D57123 不合格 老化前爆破体积和爆破压力 8 天然胶乳橡胶避孕套 重庆佳美医疗器械有限公司 马来西亚SEBDNG有限公司 亚马逊 52mm 束腰型 07/2008/7E06 不合格 老化前爆破体积和爆破压力 9 天然胶乳橡胶避孕套 湖南省汩罗市吉祥心正大药房 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD 欧米佳 OMIGA 颗粒型 标称宽度:52mm±2mm 200803/8B02 不合格 老化前爆破体积和爆破压力 10 天然胶乳橡胶避孕套 宁夏古方医药有限公司 马来西亚SEBONG RUBBER SDN.BHD 四维空间 52mm±2mm 200803/8B06 不合格 老化前爆破体积和爆破压力,针孔 11 天然胶乳橡胶避孕套 山西省太原市天心医疗保健品有限公司 马来西亚 SEBONG RUBBER SDN.BHD 四维空间 52±2mm/三合一 8K08 不合格 老化前爆破体积和爆破压力
关于认可江西省医疗器械检测中心对一次性使用输液器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2010]7号 | FGWJ-2010-10034 | 2010-01-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 江西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年10月30日至31日，国家局组织专家对江西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用输液器等204个产品和项目（见附件）进行检测的资格。检测资格有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年一月七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全部参数 一次性使用输液器GB 8368-2005 2 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB18671-2002 3 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 4 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 5 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器GB8369-2005 6 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器YY0115-93 7 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 8 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉穿用针YY0321.2-2000 9 一次性使用麻醉用过滤器 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2000 10 一次性使用滴定管式输液器 全部参数 专用输液器 第2部分:一次性使用滴定管式输液器重力输液式YY0286.2-2006 11 常用型插管及接头 全部参数 气管插管 第1部分：常用型插管及接头YY0337.1-2002 12 呼吸管道吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 13 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 14 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 15 脱脂棉纱布、脱脂粘胶混纺纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 16 石膏绷带：粉状型 全部参数 石膏绷带: 粉状型YY/T1117-2001 17 医用胶带 全部参数 医用胶带通用要求YY/T 0148-2006 18 一次性使用产包 全部参数 一次性使用产包YZB/赣1560-2009 19 一次性使用手术包 全部参数 一次性使用手术包YZB/赣1547-2009 20 自粘性无菌敷料 全部参数 自粘性无菌敷料YZB/赣1446-2008 21 医用纱布块 全部参数 医用纱布块YZB/赣1442-2008 22 一次性使用创可贴 全部参数 一次性使用创可贴YZB/赣0127-2002 23 一次性使用阴道冲洗器 全部参数 一次性使用阴道冲洗器 YZB/赣0186-2002 24 一次性使用真空贮血管 全部参数 一次性使用真空贮血管 YZB/赣0211-2002 25 粘贴伤口敷料 全部参数 3L粘贴伤口敷料YZB/赣1038-2003 26 粘贴手术巾 全部参数 3L粘贴手术巾YZB/赣1065-2004 27 一次性使用妇检包 全部参数 一次性使用妇检包YZB/赣1035-2003 28 婴儿吸痰器 全部参数 婴儿吸痰器YZB/赣0010-2003 29 辐照猪皮 全部参数 辐照猪皮YZB/赣0021-2003 30 医用脐带夹 全部参数 医用脐带夹YZB/赣1441-2008 31 一次性使用避光输液器 全部参数 一次性使用避光输液器 YZB/国0267-2003 32 医用引流管 全部参数 医用引流管YZB/赣0208-2002 33 医用胶 全部参数 瑞济医用胶（A、B、C）型 YZB/赣1568-2009 34 复合生物敷料 全部参数 复合生物敷料YZB/赣1479-2008 35 复合海棉生物敷料 全部参数 复合海棉生物敷料YZB/赣0012-2003 36 美媚乐贴 全部参数 美媚乐贴YZB/赣1024-2003 37 医用纱棉垫 全部参数 医用纱棉垫YZB/赣1064-2004 38 一次性使用肛肠镜 全部参数 一次性使用肛肠镜YZB/赣0083-2003 39 医用保健用供氧仪 全部参数 医用保健用供氧仪YZB/赣0213-2002 40 一次性使用真空采血器配套用针 全部参数 一次性使用真空采血器配套用针 YZB/国785-66-2004 41 一次性使用膀胱冲洗器 全部参数 一次性使用膀胱冲洗器 YZB/赣1069-2004 42 一次性使用清创包 全部参数 一次性使用清创包YZB/赣1056-2004 43 一次性使用口罩、帽子、手术衣 全部参数 一次性使用口罩、帽子、手术衣 YZB/赣0187-2002 44 痛贴灵 全部参数 痛贴灵YZB/赣1063-2004 45 海战伤专用防水巾 全部参数 海战伤专用防水巾YZB/赣0004-2003 46 医用硅橡胶引流管 全部参数 医用硅橡胶引流管YZB/赣0208-2002 47 一次性使用输液贴 全部参数 一次性使用输液贴YZB/赣0126-2002 48 医用硅橡胶胃管 全部参数 医用硅橡胶胃管YZB/赣1356-2006 49 腹膜透析管 全部参数 腹膜透析管YY0030-2004 50 硅橡胶输液（血）管 全部参数 硅橡胶输液（血）管YY/T0031-2008 51 热敷灵 全部参数 热敷灵YY0060-1991 52 腰锥穿刺针 全部参数 腰锥穿刺针YY/T91148-1999 53 一次性使用损毁型安全注射器 全部参数 一次性使用损毁型安全注射器 YZB/国1070-2005 54 粘贴手术巾 全部参数 粘贴手术巾YZB/赣1451-2008 扩项 55 粘贴伤口敷料 全部参数 粘贴伤口敷料YZB/赣1450-2008 扩项 56 碘伏粘贴手术巾 全部参数 碘伏粘贴手术巾YZB/赣1465-2008 扩项 57 手术切口层保护器 全部参数 手术切口层保护器YZB/赣1453-2008 扩项 58 一次性使用手术衣 全部参数 一次性使用手术衣YZB/赣 1550-2009 扩项 59 一次性使用口罩 全部参数 一次性使用口罩YZB/赣1207-2007 扩项 60 一次性使用手术单 全部参数 一次性使用手术单YZB/赣1549-2009 扩项 61 一次性使用无菌配药注射器 带针 全部参数 一次性使用无菌配药注射器 带针 YZB/赣1504-2008 扩项 62 一次使用性加强型气管插管 全部参数 一次性使用加强型气管插管 YZB/赣1557-2009 扩项 63 一次性使用无菌采样器 全部参数 一次性使用无菌采样器 YZB/赣1498-2008 扩项 64 一次性使用无菌导尿包 全部参数 一次性使用无菌导尿包 YZB/赣1464-2008 扩项 65 脐带结扎包 全部参数 脐带结扎包YZB/赣1456-2008 扩项 66 流产吸引管 全部参数 流产吸引管YY/T1025-2004 扩项 67 医用一次性使用帽子 全部参数 医用一次性使用帽子 YZB/赣1563-2009 扩项 68 粘贴手术裤 全部参数 粘贴手术裤YZB/赣1449-2008 扩项 69 医用敷巾 全部参数 医用敷巾YZB/赣1452-2008 扩项 70 医用液状石蜡擦试布 全部参数 医用液状石蜡擦试布 YZB/赣 1561-2009 扩项 71 一次性使用全麻包 全部参数 一次性使用全麻包YZB/赣1562-2009 扩项 72 生物护脐带 全部参数 生物护脐带YZB/赣1454-2008 扩项 73 愈脐带 全部参数 愈脐带YZB/赣1493-2008 扩项 74 一次性真空采血管 全部参数 一次性真空采血管YZB/赣1483-2008 扩项 75 远红外护脐带 部分参数 远红外护脐带YZB/赣1463-2008 扩项 远红外功能指标不能测 76 医用纱棉块 全部参数 医用纱棉块YZB/赣1478-2008 扩项 77 透明敷料 全部参数 透明敷料YZB/赣1482-2008 扩项 78 壳聚糖创面敷料 全部参数 壳聚糖创面敷料YZB/赣1481-2008 扩项 79 热敷贴 部分参数 热敷贴YZB/赣 1460-2008 扩项 远红外、氧气透过度不能测 80 内窥镜润滑胶 全部参数 内窥镜润滑胶YZB/赣 1436-2007 扩项 81 医用脱脂纱布叠片 部分参数 医用脱脂纱布叠片YZB/豫 0026-2002 扩项 X光可检测钡线不能测 82 一次性使用负压储血管 全部参数 一次性使用负压储血管 YZB/湘0073-2005 扩项 83 气管导管喉罩 全部参数 气管导管喉罩YZB/赣1472-2008 扩项 | 江西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年10月30日至31日，国家局组织专家对江西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用输液器等204个产品和项目（见附件）进行检测的资格。检测资格有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○一○年一月七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全部参数 一次性使用输液器GB 8368-2005 2 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GB18671-2002 3 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 4 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 5 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器GB8369-2005 6 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器YY0115-93 7 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 8 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉穿用针YY0321.2-2000 9 一次性使用麻醉用过滤器 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2000 10 一次性使用滴定管式输液器 全部参数 专用输液器 第2部分:一次性使用滴定管式输液器重力输液式YY0286.2-2006 11 常用型插管及接头 全部参数 气管插管 第1部分：常用型插管及接头YY0337.1-2002 12 呼吸管道吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 13 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 14 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 15 脱脂棉纱布、脱脂粘胶混纺纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 16 石膏绷带：粉状型 全部参数 石膏绷带: 粉状型YY/T1117-2001 17 医用胶带 全部参数 医用胶带通用要求YY/T 0148-2006 18 一次性使用产包 全部参数 一次性使用产包YZB/赣1560-2009 19 一次性使用手术包 全部参数 一次性使用手术包YZB/赣1547-2009 20 自粘性无菌敷料 全部参数 自粘性无菌敷料YZB/赣1446-2008 21 医用纱布块 全部参数 医用纱布块YZB/赣1442-2008 22 一次性使用创可贴 全部参数 一次性使用创可贴YZB/赣0127-2002 23 一次性使用阴道冲洗器 全部参数 一次性使用阴道冲洗器 YZB/赣0186-2002 24 一次性使用真空贮血管 全部参数 一次性使用真空贮血管 YZB/赣0211-2002 25 粘贴伤口敷料 全部参数 3L粘贴伤口敷料YZB/赣1038-2003 26 粘贴手术巾 全部参数 3L粘贴手术巾YZB/赣1065-2004 27 一次性使用妇检包 全部参数 一次性使用妇检包YZB/赣1035-2003 28 婴儿吸痰器 全部参数 婴儿吸痰器YZB/赣0010-2003 29 辐照猪皮 全部参数 辐照猪皮YZB/赣0021-2003 30 医用脐带夹 全部参数 医用脐带夹YZB/赣1441-2008 31 一次性使用避光输液器 全部参数 一次性使用避光输液器 YZB/国0267-2003 32 医用引流管 全部参数 医用引流管YZB/赣0208-2002 33 医用胶 全部参数 瑞济医用胶（A、B、C）型 YZB/赣1568-2009 34 复合生物敷料 全部参数 复合生物敷料YZB/赣1479-2008 35 复合海棉生物敷料 全部参数 复合海棉生物敷料YZB/赣0012-2003 36 美媚乐贴 全部参数 美媚乐贴YZB/赣1024-2003 37 医用纱棉垫 全部参数 医用纱棉垫YZB/赣1064-2004 38 一次性使用肛肠镜 全部参数 一次性使用肛肠镜YZB/赣0083-2003 39 医用保健用供氧仪 全部参数 医用保健用供氧仪YZB/赣0213-2002 40 一次性使用真空采血器配套用针 全部参数 一次性使用真空采血器配套用针 YZB/国785-66-2004 41 一次性使用膀胱冲洗器 全部参数 一次性使用膀胱冲洗器 YZB/赣1069-2004 42 一次性使用清创包 全部参数 一次性使用清创包YZB/赣1056-2004 43 一次性使用口罩、帽子、手术衣 全部参数 一次性使用口罩、帽子、手术衣 YZB/赣0187-2002 44 痛贴灵 全部参数 痛贴灵YZB/赣1063-2004 45 海战伤专用防水巾 全部参数 海战伤专用防水巾YZB/赣0004-2003 46 医用硅橡胶引流管 全部参数 医用硅橡胶引流管YZB/赣0208-2002 47 一次性使用输液贴 全部参数 一次性使用输液贴YZB/赣0126-2002 48 医用硅橡胶胃管 全部参数 医用硅橡胶胃管YZB/赣1356-2006 49 腹膜透析管 全部参数 腹膜透析管YY0030-2004 50 硅橡胶输液（血）管 全部参数 硅橡胶输液（血）管YY/T0031-2008 51 热敷灵 全部参数 热敷灵YY0060-1991 52 腰锥穿刺针 全部参数 腰锥穿刺针YY/T91148-1999 53 一次性使用损毁型安全注射器 全部参数 一次性使用损毁型安全注射器 YZB/国1070-2005 54 粘贴手术巾 全部参数 粘贴手术巾YZB/赣1451-2008 扩项 55 粘贴伤口敷料 全部参数 粘贴伤口敷料YZB/赣1450-2008 扩项 56 碘伏粘贴手术巾 全部参数 碘伏粘贴手术巾YZB/赣1465-2008 扩项 57 手术切口层保护器 全部参数 手术切口层保护器YZB/赣1453-2008 扩项 58 一次性使用手术衣 全部参数 一次性使用手术衣YZB/赣 1550-2009 扩项 59 一次性使用口罩 全部参数 一次性使用口罩YZB/赣1207-2007 扩项 60 一次性使用手术单 全部参数 一次性使用手术单YZB/赣1549-2009 扩项 61 一次性使用无菌配药注射器 带针 全部参数 一次性使用无菌配药注射器 带针 YZB/赣1504-2008 扩项 62 一次使用性加强型气管插管 全部参数 一次性使用加强型气管插管 YZB/赣1557-2009 扩项 63 一次性使用无菌采样器 全部参数 一次性使用无菌采样器 YZB/赣1498-2008 扩项 64 一次性使用无菌导尿包 全部参数 一次性使用无菌导尿包 YZB/赣1464-2008 扩项 65 脐带结扎包 全部参数 脐带结扎包YZB/赣1456-2008 扩项 66 流产吸引管 全部参数 流产吸引管YY/T1025-2004 扩项 67 医用一次性使用帽子 全部参数 医用一次性使用帽子 YZB/赣1563-2009 扩项 68 粘贴手术裤 全部参数 粘贴手术裤YZB/赣1449-2008 扩项 69 医用敷巾 全部参数 医用敷巾YZB/赣1452-2008 扩项 70 医用液状石蜡擦试布 全部参数 医用液状石蜡擦试布 YZB/赣 1561-2009 扩项 71 一次性使用全麻包 全部参数 一次性使用全麻包YZB/赣1562-2009 扩项 72 生物护脐带 全部参数 生物护脐带YZB/赣1454-2008 扩项 73 愈脐带 全部参数 愈脐带YZB/赣1493-2008 扩项 74 一次性真空采血管 全部参数 一次性真空采血管YZB/赣1483-2008 扩项 75 远红外护脐带 部分参数 远红外护脐带YZB/赣1463-2008 扩项 远红外功能指标不能测 76 医用纱棉块 全部参数 医用纱棉块YZB/赣1478-2008 扩项 77 透明敷料 全部参数 透明敷料YZB/赣1482-2008 扩项 78 壳聚糖创面敷料 全部参数 壳聚糖创面敷料YZB/赣1481-2008 扩项 79 热敷贴 部分参数 热敷贴YZB/赣 1460-2008 扩项 远红外、氧气透过度不能测 80 内窥镜润滑胶 全部参数 内窥镜润滑胶YZB/赣 1436-2007 扩项 81 医用脱脂纱布叠片 部分参数 医用脱脂纱布叠片YZB/豫 0026-2002 扩项 X光可检测钡线不能测 82 一次性使用负压储血管 全部参数 一次性使用负压储血管 YZB/湘0073-2005 扩项 83 气管导管喉罩 全部参数 气管导管喉罩YZB/赣1472-2008 扩项
关于印发无源植入性和动物源性医疗器械注册申报资料指导原则的通知 | 食药监办械函[2009]519号 | FGWJ-2010-10011 | 2009-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 为加强对医疗器械注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了无源植入性和动物源性医疗器械注册申报资料指导原则。现印发给你们，供医疗器械注册相关机构和人员参考。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年十二月三十日 无源植入性医疗器械产品注册申报资料指导原则 一、前言 无源植入性医疗器械是由各种生物医用材料加工而成的产品，且大多风险高、生产工艺复杂，涉及多学科领域。该类医疗器械在注册时需要提供较多的技术支持性资料。为了进一步明确对无源植入性医疗器械产品注册申报资料的要求，指导申请人/制造商对该类医疗器械的注册申报资料进行准备，特制订本指导原则。 本指导原则系对无源植入性医疗器械的一般要求，除适用于一般意义上的无源植入性医疗器械外，还适用于与人体的骨、组织、组织液或血液接触，且符合以下两个条件或其中之一的医疗器械：一是接触时间大于30天；二是由可吸收/可沥滤材料制成。本指导原则未涉及动物源性医疗器械、含药医疗器械等产品的具体要求，对于这些产品注册申报资料的撰写，还需参见相关的指导原则。申请人/制造商应依据具体产品的特性对注册申报资料的内容进行充实和细化，并依据具体产品的特性确定其中的具体内容是否适用。若不适用，应详细阐述其理由及相应的科学依据。 本指导原则系对申请人/制造商和审查人员的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行。如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是应提供详细的研究资料和验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。 本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制订的，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。 二、适用范围 本指导原则适用于无源植入性医疗器械产品的注册申报。 三、基本要求 （一）境内无源植入性医疗器械产品注册申报资料要求 在按照《境内第三类、境外医疗器械注册申报资料受理标准》（国食药监械〔2005〕111号）对注册申报资料形式要求的基础上，建议申请人/制造商在产品技术报告、风险分析报告等技术文件中附加目录，并在正文中编写页码；根据有关要求，申请人/制造商在注册申报时除按要求提交其他注册申报资料外，须同时提交两份注册产品标准，建议将该两份注册产品标准独立装订；涉及到的证明文件、试验报告、参考文献文本等可作为附件提交。 | 各有关单位： 为加强对医疗器械注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了无源植入性和动物源性医疗器械注册申报资料指导原则。现印发给你们，供医疗器械注册相关机构和人员参考。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年十二月三十日 无源植入性医疗器械产品注册申报资料指导原则 一、前言 无源植入性医疗器械是由各种生物医用材料加工而成的产品，且大多风险高、生产工艺复杂，涉及多学科领域。该类医疗器械在注册时需要提供较多的技术支持性资料。为了进一步明确对无源植入性医疗器械产品注册申报资料的要求，指导申请人/制造商对该类医疗器械的注册申报资料进行准备，特制订本指导原则。 本指导原则系对无源植入性医疗器械的一般要求，除适用于一般意义上的无源植入性医疗器械外，还适用于与人体的骨、组织、组织液或血液接触，且符合以下两个条件或其中之一的医疗器械：一是接触时间大于30天；二是由可吸收/可沥滤材料制成。本指导原则未涉及动物源性医疗器械、含药医疗器械等产品的具体要求，对于这些产品注册申报资料的撰写，还需参见相关的指导原则。申请人/制造商应依据具体产品的特性对注册申报资料的内容进行充实和细化，并依据具体产品的特性确定其中的具体内容是否适用。若不适用，应详细阐述其理由及相应的科学依据。 本指导原则系对申请人/制造商和审查人员的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行。如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是应提供详细的研究资料和验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。 本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制订的，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。 二、适用范围 本指导原则适用于无源植入性医疗器械产品的注册申报。 三、基本要求 （一）境内无源植入性医疗器械产品注册申报资料要求 在按照《境内第三类、境外医疗器械注册申报资料受理标准》（国食药监械〔2005〕111号）对注册申报资料形式要求的基础上，建议申请人/制造商在产品技术报告、风险分析报告等技术文件中附加目录，并在正文中编写页码；根据有关要求，申请人/制造商在注册申报时除按要求提交其他注册申报资料外，须同时提交两份注册产品标准，建议将该两份注册产品标准独立装订；涉及到的证明文件、试验报告、参考文献文本等可作为附件提交。
关于认可河南省医疗器械检验所对一次性使用麻醉穿刺包等医疗器械检测资格的通知 | 国食药监械[2009]862号 | FGWJ-2010-10178 | 2009-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年8月24日至25日，国家局组织专家组对河南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用麻醉穿刺包等19种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用麻醉穿刺包 细胞毒性 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 取消限制项。 2 一次性使用麻醉用过滤器 细胞毒性 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2000 取消限制项。 3 非吸收性外科缝线 热原、溶血、细胞毒性、植入、致敏 非吸收性外科缝线YY 0167-2005 扩项；遗传毒性、植入病理不能测。 4 带线缝合针 热原、溶血、细胞毒性、植入、致敏、无菌 带线缝合针YY 1116-2002 扩项；遗传毒性、植入病理不能测。 5 可吸收性外科缝线 热原、溶血、细胞毒性、急性全身毒性、植入、致敏 可吸收性外科缝线YY 1116-2002 扩项；Ames试验和生物降解试验、植入病理不能测。 6 一次性使用无菌阴道扩张器 细胞毒性、刺激、致敏 一次性使用无菌阴道扩张器YY 0336-2002 取消限制项。 7 一次性使用无菌导尿管 生物学评价 一次性使用无菌导尿管YY 0325-2002 阴道刺激病理不能测。 8 一次性使用输注泵 细胞毒性、热原、急性全身毒性、皮肤致敏、皮内刺激 一次性使用输注泵YY 0451-2003医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 扩项。 9 气管插管 第1部分：常用型插管及接头 生物学评价 气管插管 第1部分：常用型插管及接头YY 0337.1-2002 取消限制项。 10 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管 生物学评价 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管YY 0285.3-1999 扩项；遗传毒性不能测。 11 一次性使用无菌血管内导管 第5部分：套针外周导管 生物学评价 一次性使用无菌血管内导管 第5部分：套针外周导管YY 0285.5 -2004 一次性使用动静脉留置针YZB国 0992-2005 扩项；遗传毒性不能测。 12 一次性使用微电脑输注泵 溶血、细胞毒性、急性全身毒性、皮肤致敏、皮内刺激、热原 一次性使用微电脑输注泵YZB/国-2006 扩项 13 软性角膜接触镜 皮下植入、眼刺激、致敏、细胞毒性 软性亲水接触镜GB11417.2-1989医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2000 扩项；皮下植入病理不能测。 14 一次性使用心电电极 细胞毒性、刺激、致敏、皮内反应 一次性使用心电电极YY/T 0196-2005 取消限制项。 15 医用中心吸引系统 细菌数量 医用中心吸引系统通用技术条件YY/T 0186-94 取消限制项。 16 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求 生物学评价 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求YY 0285.1-2004 扩项；遗传毒性不能测。 17 口腔材料生物学评价第2单元：口腔材料生物实验方法 细胞毒性实验：琼脂覆盖法及分子滤过法 分子滤过法 口腔材料生物学评价第2单元：口腔材料生物实验方法 细胞毒性实验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T0127.9-2001 取消限制项 18 医疗器械生物学试验 1 无菌检查 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版二部 2 热原 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 中国药典2005年版二部 3 微生物限度 中国药典2005年版二部 化妆品微生物标准检验方法GB7918.1～5-87 一次性使用卫生用品卫生标准GB15979-1995 一次性使用医疗用品卫生标准GB15980-1995 4 细菌内毒素 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版二部 5 急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008; 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-1993 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径YY/T 0244-1996 6 亚急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 病理不能测。 7 亚慢性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 病理不能测。 8 慢性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 病理不能测。 9 细胞毒性 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验GB/T 16886.5-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验YY/T 0616-2007 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 10 皮肤刺激 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0279-1995 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 11 皮内反应试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 12 眼刺激试验 13 口腔粘膜刺激试验 病理不能测。 14 阴道刺激试验 病理不能测。 15 致敏试验 16 植入试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-1998 病理不能测。 19 口腔材料生物试验 1 口腔材料生物试验评价与试验项目选择 牙科学 用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价第1单元：评价与试验项目选择YY/T 0268-2001 牙科学.用于牙科的医疗器械生物相容性临床前评价-牙科材料试验方法 ISO 7405-1997 医疗器械生物学评价.第1部分：评价与试验GB/T 16886.1-2001 ISO 10993.1-2003 2 无菌试验 中华人民共和国药典2005版二部医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 3 热原试验 中华人民共和国药典2005版二部医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 4 溶血试验 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T 0127.1-1993 医疗器械生物学评价.第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 ISO 10993.4-2002 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 5 静脉注射急性全身毒性试验 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-1993 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 ISO 10993-11-1993 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 6 皮下植入试验 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 ISO 10993.6-1994 7 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验:琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法 GB/T 16886.5-2003 ISO 10993.5-1999 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 牙科学-用于牙科的医疗器械生物相容性临床前评价.牙科材料试验方法 ISO 7405-1997 8 短期全身毒性试验:经口途径 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验:经口途径YY/T 0244-1996 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997； ISO 10993.11-2006 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 9 口腔粘膜刺激 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 ISO 10993.10-2002 病理不能测。 10 刺激与致敏 试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 ISO 10993-10-2002 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年8月24日至25日，国家局组织专家组对河南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用麻醉穿刺包等19种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用麻醉穿刺包 细胞毒性 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 取消限制项。 2 一次性使用麻醉用过滤器 细胞毒性 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2000 取消限制项。 3 非吸收性外科缝线 热原、溶血、细胞毒性、植入、致敏 非吸收性外科缝线YY 0167-2005 扩项；遗传毒性、植入病理不能测。 4 带线缝合针 热原、溶血、细胞毒性、植入、致敏、无菌 带线缝合针YY 1116-2002 扩项；遗传毒性、植入病理不能测。 5 可吸收性外科缝线 热原、溶血、细胞毒性、急性全身毒性、植入、致敏 可吸收性外科缝线YY 1116-2002 扩项；Ames试验和生物降解试验、植入病理不能测。 6 一次性使用无菌阴道扩张器 细胞毒性、刺激、致敏 一次性使用无菌阴道扩张器YY 0336-2002 取消限制项。 7 一次性使用无菌导尿管 生物学评价 一次性使用无菌导尿管YY 0325-2002 阴道刺激病理不能测。 8 一次性使用输注泵 细胞毒性、热原、急性全身毒性、皮肤致敏、皮内刺激 一次性使用输注泵YY 0451-2003医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 扩项。 9 气管插管 第1部分：常用型插管及接头 生物学评价 气管插管 第1部分：常用型插管及接头YY 0337.1-2002 取消限制项。 10 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管 生物学评价 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管YY 0285.3-1999 扩项；遗传毒性不能测。 11 一次性使用无菌血管内导管 第5部分：套针外周导管 生物学评价 一次性使用无菌血管内导管 第5部分：套针外周导管YY 0285.5 -2004 一次性使用动静脉留置针YZB国 0992-2005 扩项；遗传毒性不能测。 12 一次性使用微电脑输注泵 溶血、细胞毒性、急性全身毒性、皮肤致敏、皮内刺激、热原 一次性使用微电脑输注泵YZB/国-2006 扩项 13 软性角膜接触镜 皮下植入、眼刺激、致敏、细胞毒性 软性亲水接触镜GB11417.2-1989医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2000 扩项；皮下植入病理不能测。 14 一次性使用心电电极 细胞毒性、刺激、致敏、皮内反应 一次性使用心电电极YY/T 0196-2005 取消限制项。 15 医用中心吸引系统 细菌数量 医用中心吸引系统通用技术条件YY/T 0186-94 取消限制项。 16 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求 生物学评价 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求YY 0285.1-2004 扩项；遗传毒性不能测。 17 口腔材料生物学评价第2单元：口腔材料生物实验方法 细胞毒性实验：琼脂覆盖法及分子滤过法 分子滤过法 口腔材料生物学评价第2单元：口腔材料生物实验方法 细胞毒性实验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T0127.9-2001 取消限制项 18 医疗器械生物学试验 1 无菌检查 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版二部 2 热原 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 中国药典2005年版二部 3 微生物限度 中国药典2005年版二部 化妆品微生物标准检验方法GB7918.1～5-87 一次性使用卫生用品卫生标准GB15979-1995 一次性使用医疗用品卫生标准GB15980-1995 4 细菌内毒素 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 中国药典2005年版二部 5 急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008; 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-1993 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径YY/T 0244-1996 6 亚急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 病理不能测。 7 亚慢性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 病理不能测。 8 慢性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 病理不能测。 9 细胞毒性 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验GB/T 16886.5-2003 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验YY/T 0616-2007 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 10 皮肤刺激 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0279-1995 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 11 皮内反应试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与试验 YY/T 0616-2007 12 眼刺激试验 13 口腔粘膜刺激试验 病理不能测。 14 阴道刺激试验 病理不能测。 15 致敏试验 16 植入试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-1998 病理不能测。 19 口腔材料生物试验 1 口腔材料生物试验评价与试验项目选择 牙科学 用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价第1单元：评价与试验项目选择YY/T 0268-2001 牙科学.用于牙科的医疗器械生物相容性临床前评价-牙科材料试验方法 ISO 7405-1997 医疗器械生物学评价.第1部分：评价与试验GB/T 16886.1-2001 ISO 10993.1-2003 2 无菌试验 中华人民共和国药典2005版二部医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 3 热原试验 中华人民共和国药典2005版二部医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 4 溶血试验 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T 0127.1-1993 医疗器械生物学评价.第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 ISO 10993.4-2002 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 5 静脉注射急性全身毒性试验 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-1993 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 ISO 10993-11-1993 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 6 皮下植入试验 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 ISO 10993.6-1994 7 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验:琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法 GB/T 16886.5-2003 ISO 10993.5-1999 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 牙科学-用于牙科的医疗器械生物相容性临床前评价.牙科材料试验方法 ISO 7405-1997 8 短期全身毒性试验:经口途径 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验:经口途径YY/T 0244-1996 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997； ISO 10993.11-2006 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 9 口腔粘膜刺激 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 ISO 10993.10-2002 病理不能测。 10 刺激与致敏 试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T16886.10-2005 ISO 10993-10-2002 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005
关于认可国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心对医用电子体温计等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]863号 | FGWJ-2010-10175 | 2009-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年9月19日至20日，国家局组织专家组对上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对医用电子体温计等64种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用电子体温计 部分参数 医用电子体温计GB/T 21416-2008 扩项 生物学评价不能测 2 耳腔式医用红外体温计 部分参数 医用红外体温计 第1部分：耳腔式GB/T 21417.1-2008 扩项 生物相容性不能测 3 裂隙灯显微镜 部分参数 眼科仪器 裂隙灯显微镜YY 0065-2007 扩项 只测目镜瞳距、机械要求、安全 4 微循环显微镜 部分参数 微循环显微镜YY 0067-2007 扩项 只测照度、外观、瞳距、视度、温升、安全 5 硬性内窥镜 部分参数 医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法YY 0068.1-2008 扩项 只测视场角、有效景深范围、视场质量 全部参数 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法YY 0068.2-2008 扩项 全部参数 医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料YY 0068.3-2008 6 食管窥镜 部分参数 食管窥镜YY 0070-2008 扩项 生物相容性不能测 7 直肠、乙状结肠窥镜 部分参数 直肠、乙状结肠窥镜YY 0071-2008 扩项 生物相容性不能测 8 超声诊断设备M模式 全部参数 超声诊断设备 M模式试验方法YY/T 0108-2008 扩项 9 医用诊断X射线管 全部参数 医用诊断X射线管XD1-3/100固定阳极X射线管YY/T 0197.1-2007 扩项 全部参数 医用诊断X射线管XD2-1/85固定阳极X射线管YY/T 0197.2-2007 全部参数 医用诊断X射线管XD3-3.5/100固定阳极X射线管YY/T 0197.3-2007 全部参数 医用诊断X射线管XD4-2、9/100固定阳极X射线管YY/T 0197.4-2007 全部参数 医用诊断X射线管XD51-20、40/100和XD51-20、40/125旋转阳极X射线管YY/T 0197.5-2007 10 麻醉气体监护仪 全部参数 麻醉气体监护仪YY 0601-2007 扩项 11 医用X射线影像增强器电视系统 全部参数 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件YY/T 0608-2007 扩项 12 医用诊断X射线管组件 全部参数 医用诊断X射线管组件通用技术条件YY/T 0609-2007 扩项 13 医学影像照片观察装置 全部参数 医学影像照片观察装置通用技术条件YY/T 0610-2007 扩项 14 间接检眼镜 全部参数 眼科仪器 间接检眼镜YY 0633-2008 扩项 15 成人麻醉呼吸系统 全部参数 吸入式麻醉系统 第1部分：成人麻醉呼吸系统YY 0635.1-2008 扩项 16 以负压或压力源为动力的吸引设备 全部参数 医用吸引设备 第3部分：以负压或压力源为动力的吸引设备YY 0636.3-2008 扩项 17 超声声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 全部参数 超声 声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法YY/T 0642-2008 扩项 18 蒸汽灭菌器 全部参数 小型蒸汽灭菌器 自动控制型YY 0646-2008 扩项 19 体外诊断(IVD)医用设备 全部参数 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断(IVD)医用设备的专用要求YY 0648-2008 扩项 20 高电位治疗 设备 全部参数 高电位治疗设备YY 0649-2008 扩项 21 妇科射频治疗仪 全部参数 妇科射频治疗仪YY 0650-2008 扩项 22 血液分析仪 全部参数 血液分析仪YY/T 0653-2008 扩项 23 全自动生化分析仪 全部参数 全自动生化分析仪YY/T 0654-2008 扩项 24 干式化学分析仪 全部参数 干式化学分析仪YY/T 0655-2008 扩项 25 半自动凝血分析仪 全部参数 半自动凝血分析仪YY/T 0658-2008 扩项 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年9月19日至20日，国家局组织专家组对上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对医用电子体温计等64种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用电子体温计 部分参数 医用电子体温计GB/T 21416-2008 扩项 生物学评价不能测 2 耳腔式医用红外体温计 部分参数 医用红外体温计 第1部分：耳腔式GB/T 21417.1-2008 扩项 生物相容性不能测 3 裂隙灯显微镜 部分参数 眼科仪器 裂隙灯显微镜YY 0065-2007 扩项 只测目镜瞳距、机械要求、安全 4 微循环显微镜 部分参数 微循环显微镜YY 0067-2007 扩项 只测照度、外观、瞳距、视度、温升、安全 5 硬性内窥镜 部分参数 医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法YY 0068.1-2008 扩项 只测视场角、有效景深范围、视场质量 全部参数 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法YY 0068.2-2008 扩项 全部参数 医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料YY 0068.3-2008 6 食管窥镜 部分参数 食管窥镜YY 0070-2008 扩项 生物相容性不能测 7 直肠、乙状结肠窥镜 部分参数 直肠、乙状结肠窥镜YY 0071-2008 扩项 生物相容性不能测 8 超声诊断设备M模式 全部参数 超声诊断设备 M模式试验方法YY/T 0108-2008 扩项 9 医用诊断X射线管 全部参数 医用诊断X射线管XD1-3/100固定阳极X射线管YY/T 0197.1-2007 扩项 全部参数 医用诊断X射线管XD2-1/85固定阳极X射线管YY/T 0197.2-2007 全部参数 医用诊断X射线管XD3-3.5/100固定阳极X射线管YY/T 0197.3-2007 全部参数 医用诊断X射线管XD4-2、9/100固定阳极X射线管YY/T 0197.4-2007 全部参数 医用诊断X射线管XD51-20、40/100和XD51-20、40/125旋转阳极X射线管YY/T 0197.5-2007 10 麻醉气体监护仪 全部参数 麻醉气体监护仪YY 0601-2007 扩项 11 医用X射线影像增强器电视系统 全部参数 医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件YY/T 0608-2007 扩项 12 医用诊断X射线管组件 全部参数 医用诊断X射线管组件通用技术条件YY/T 0609-2007 扩项 13 医学影像照片观察装置 全部参数 医学影像照片观察装置通用技术条件YY/T 0610-2007 扩项 14 间接检眼镜 全部参数 眼科仪器 间接检眼镜YY 0633-2008 扩项 15 成人麻醉呼吸系统 全部参数 吸入式麻醉系统 第1部分：成人麻醉呼吸系统YY 0635.1-2008 扩项 16 以负压或压力源为动力的吸引设备 全部参数 医用吸引设备 第3部分：以负压或压力源为动力的吸引设备YY 0636.3-2008 扩项 17 超声声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法 全部参数 超声 声场特性 确定医用诊断超声场热和机械指数的试验方法YY/T 0642-2008 扩项 18 蒸汽灭菌器 全部参数 小型蒸汽灭菌器 自动控制型YY 0646-2008 扩项 19 体外诊断(IVD)医用设备 全部参数 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断(IVD)医用设备的专用要求YY 0648-2008 扩项 20 高电位治疗 设备 全部参数 高电位治疗设备YY 0649-2008 扩项 21 妇科射频治疗仪 全部参数 妇科射频治疗仪YY 0650-2008 扩项 22 血液分析仪 全部参数 血液分析仪YY/T 0653-2008 扩项 23 全自动生化分析仪 全部参数 全自动生化分析仪YY/T 0654-2008 扩项 24 干式化学分析仪 全部参数 干式化学分析仪YY/T 0655-2008 扩项 25 半自动凝血分析仪 全部参数 半自动凝血分析仪YY/T 0658-2008 扩项
关于认可国家食品药品监督管理局湖北医疗器械质量监督检验中心对医用电气设备项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]864号 | FGWJ-2010-10173 | 2009-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年8月14日至16日，国家局组织专家组对湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对医用电气设备项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备 1 电源端子骚扰电压限值 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 5.1 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2004 5.1 YY 0505-2005 36.201.1 a)3) 2 电信端口的传导共模骚扰限值 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 5.2 YY 0505-2005 36.201.1 a)3) 3 辐射骚扰 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 6 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2004 5.2 YY 0505-2005 36.201.1 a)3) 4 谐波电流发射限值 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2003 YY 0505-2005 36.201.3.1 5 电压波动和闪烁 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007 YY 0505-2005 36.201.3.2 6 静电放电抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006 YY 0505-2005 36.202.2 7 射频电磁场抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006 YY 0505-2005 36.202.3 1 医用电气设备 8 电快速瞬变脉冲抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 YY 0505-2005 36.202.4 9 浪涌(冲击)抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5-2008 YY 0505-2005 36.202.5 10 射频感应场的传导骚抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.6-2008 YY 0505-2005 36.202.6 11 工频磁场抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.8-2006 YY 0505-2005 36.202.8.1 12 电压暂降、短时中断、电压变化 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验GB/T 17626.11-2008 YY 0505-2005 36.202.7 13 部分参数 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY 0505-2005 GB4343、GB17743不能测 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年8月14日至16日，国家局组织专家组对湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对医用电气设备项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备 1 电源端子骚扰电压限值 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 5.1 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2004 5.1 YY 0505-2005 36.201.1 a)3) 2 电信端口的传导共模骚扰限值 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 5.2 YY 0505-2005 36.201.1 a)3) 3 辐射骚扰 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 6 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性 限值和测量方法 GB 4824-2004 5.2 YY 0505-2005 36.201.1 a)3) 4 谐波电流发射限值 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2003 YY 0505-2005 36.201.3.1 5 电压波动和闪烁 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB 17625.2-2007 YY 0505-2005 36.201.3.2 6 静电放电抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006 YY 0505-2005 36.202.2 7 射频电磁场抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006 YY 0505-2005 36.202.3 1 医用电气设备 8 电快速瞬变脉冲抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 YY 0505-2005 36.202.4 9 浪涌(冲击)抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.5-2008 YY 0505-2005 36.202.5 10 射频感应场的传导骚抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.6-2008 YY 0505-2005 36.202.6 11 工频磁场抗扰度 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.8-2006 YY 0505-2005 36.202.8.1 12 电压暂降、短时中断、电压变化 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验GB/T 17626.11-2008 YY 0505-2005 36.202.7 13 部分参数 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY 0505-2005 GB4343、GB17743不能测
关于认可黑龙江省电子信息产品监督检验院对电动手术台等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]865号 | FGWJ-2010-10171 | 2009-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 黑龙江食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年9月27日至28日，国家局组织专家组对黑龙江省电子信息产品监督检验院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院对电动手术台等44种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 电动手术台 1 全部参数 电动手术台 YY/T1106-2008 扩项 2 电动手术台 （安全性能） 部分参数 医用电气设备第2部分：手术台安全专用要求YY0570-2005 扩项 1.显像管抗内爆和冲击能力； 2.AP型和APG型设备的性能要求； 3.过电流和过电压保护 4.X射线辐射； 5.进液； 6.水压试验； 7.电源变压器； 8.电磁兼容； 9.生物相容性； 10.防除颤应用部分与其他部分隔离的布置。 以上不能做 3 神经和肌肉刺激器 部分参数 医用电气设备第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY0607-2007 扩项 1.显像管抗内爆和冲击能力； 2.AP型和APG型设备的性能要求； 3.过电流和过电压保护 4.X射线辐射； 5.进液； 6.水压试验； 7.电源变压器； 8.电磁兼容； 以上试验不能做 4 艾灸仪 全部参数 多功能艾灸仪YZB/黑0048-2007 扩项 5 骨坏死治疗平台 全部参数 XA系列骨坏死治疗平台YZB/黑0039-2006 扩项 6 脑萎缩治疗仪 全部参数 经颅磁电脑病治疗仪YZB/黑0027-2009 扩项 7 帕金森治疗仪 全部参数 经颅磁电脑病治疗仪YZB/黑0030-2009 扩项 8 经颅磁电抑郁症治疗仪 全部参数 经颅磁电抑郁症(失眠)治疗仪YZB/黑0028-2009 扩项 9 光电灸疗仪 部分参数 光电灸疗仪(奥博灸疗仪)YZB/黑0006-2007 扩项 光谱范围不能做 10 护肾宝 全部参数 护肾宝YZB/黑0029-2008 扩项 11 前列脉冲治疗仪 全部参数 前列脉冲治疗仪YZB/黑0028-2008 扩项 12 高压低频脉冲治疗机 全部参数 高压低频脉冲治疗机YZB/黑0047-2007 扩项 13 远红外磁电脉冲治疗仪 部分参数 身心健康远红外磁电脉冲治疗仪YZB/黑0020-2008 扩项 远红外线波长不能做 14 高频肛肠治疗仪 全部参数 高频肛肠治疗仪YZB/黑0068-2008 扩项 15 前列电子脉冲治疗仪 部分参数 前列电子脉冲治疗仪YZB/国1303-2008 标准变更 脉冲电量不能做 16 脑复康治疗仪 全部参数 奥博脑复康治疗仪YZB/黑0070-2008 标准变更 17 斜视矫治训练仪 全部参数 斜视矫治训练仪YZB/黑0023-2008 扩项 18 炭素光治疗机 部分参数 QTZ系列炭素光治疗机YZB/黑0073-2008 标准变更 波长范围不能做 19 颈椎磁疗器 全部参数 先德纳米颈椎磁疗器YZB/黑0067-2007 标准变更 20 生物磁疗疝气袋 全部参数 生物磁疗疝气袋YZB/黑0046-2007 扩项 21 妇科治疗仪 全部参数 妇科治疗仪YZB/黑0042-2007 扩项 22 男性前列腺治疗仪 全部参数 男性前列腺治疗仪YZB/黑0027-2008 扩项 | 黑龙江食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年9月27日至28日，国家局组织专家组对黑龙江省电子信息产品监督检验院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该院对电动手术台等44种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 电动手术台 1 全部参数 电动手术台 YY/T1106-2008 扩项 2 电动手术台 （安全性能） 部分参数 医用电气设备第2部分：手术台安全专用要求YY0570-2005 扩项 1.显像管抗内爆和冲击能力； 2.AP型和APG型设备的性能要求； 3.过电流和过电压保护 4.X射线辐射； 5.进液； 6.水压试验； 7.电源变压器； 8.电磁兼容； 9.生物相容性； 10.防除颤应用部分与其他部分隔离的布置。 以上不能做 3 神经和肌肉刺激器 部分参数 医用电气设备第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY0607-2007 扩项 1.显像管抗内爆和冲击能力； 2.AP型和APG型设备的性能要求； 3.过电流和过电压保护 4.X射线辐射； 5.进液； 6.水压试验； 7.电源变压器； 8.电磁兼容； 以上试验不能做 4 艾灸仪 全部参数 多功能艾灸仪YZB/黑0048-2007 扩项 5 骨坏死治疗平台 全部参数 XA系列骨坏死治疗平台YZB/黑0039-2006 扩项 6 脑萎缩治疗仪 全部参数 经颅磁电脑病治疗仪YZB/黑0027-2009 扩项 7 帕金森治疗仪 全部参数 经颅磁电脑病治疗仪YZB/黑0030-2009 扩项 8 经颅磁电抑郁症治疗仪 全部参数 经颅磁电抑郁症(失眠)治疗仪YZB/黑0028-2009 扩项 9 光电灸疗仪 部分参数 光电灸疗仪(奥博灸疗仪)YZB/黑0006-2007 扩项 光谱范围不能做 10 护肾宝 全部参数 护肾宝YZB/黑0029-2008 扩项 11 前列脉冲治疗仪 全部参数 前列脉冲治疗仪YZB/黑0028-2008 扩项 12 高压低频脉冲治疗机 全部参数 高压低频脉冲治疗机YZB/黑0047-2007 扩项 13 远红外磁电脉冲治疗仪 部分参数 身心健康远红外磁电脉冲治疗仪YZB/黑0020-2008 扩项 远红外线波长不能做 14 高频肛肠治疗仪 全部参数 高频肛肠治疗仪YZB/黑0068-2008 扩项 15 前列电子脉冲治疗仪 部分参数 前列电子脉冲治疗仪YZB/国1303-2008 标准变更 脉冲电量不能做 16 脑复康治疗仪 全部参数 奥博脑复康治疗仪YZB/黑0070-2008 标准变更 17 斜视矫治训练仪 全部参数 斜视矫治训练仪YZB/黑0023-2008 扩项 18 炭素光治疗机 部分参数 QTZ系列炭素光治疗机YZB/黑0073-2008 标准变更 波长范围不能做 19 颈椎磁疗器 全部参数 先德纳米颈椎磁疗器YZB/黑0067-2007 标准变更 20 生物磁疗疝气袋 全部参数 生物磁疗疝气袋YZB/黑0046-2007 扩项 21 妇科治疗仪 全部参数 妇科治疗仪YZB/黑0042-2007 扩项 22 男性前列腺治疗仪 全部参数 男性前列腺治疗仪YZB/黑0027-2008 扩项
关于认可安徽省医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]866号 | FGWJ-2010-10172 | 2009-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 安徽省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年9月23日至25日，国家局组织专家组对安徽省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等150种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格，其中有源医疗器械产品和项目检测资格有效期2年，其他医疗器械产品和项目有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GBl5810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GBl581l-2001 3 一次性使用输液器 重力输液式 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 4 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GBl8671-2002 5 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器GB8369-2005 6 医用一次性防护服技术要求 部分参数 医用一次性防护服技术要求GBl9082-2003 4.4.3合成血液穿透、 4.7过滤效率不能测 7 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 8 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用医用橡胶检查手套GB 10213-2006 9 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB 7544-2004 10 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GBl9084-2003 11 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 12 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 13 一次性使用麻醉过滤器 全部参数 一次性使用麻醉过滤器YY0321.3-2000 14 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器YY0115-1993 15 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 16 非吸收外科缝线 部分参数 非吸收外科缝线YY0167-2005 4.10.4遗传毒性不能测 17 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 18 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 19 医用胶带通用要求 全部参数 医用胶带通用要求YY/T 0148-2006 20 石膏绷带粉状型 全部参数 石膏绷带粉状型 YY1ll7-2001 21 石膏绷带粘胶型 全部参数 石膏绷带粘胶型 YYlll8-2001 22 YH04幽门螺旋杆菌检测仪呼吸卡 全部参数 YH04幽门螺旋杆菌检测仪呼吸卡YZB/皖0023-2002 23 无菌婴儿护脐 全部参数 无菌婴儿护脐YZB/皖0022-2005 24 一次性使用清创缝合换药包 全部参数 一次性使用清创缝合换药包YZB/皖0035-2006 25 一次性使用产包 全部参数 一次性使用产包YZB/皖0033-2006 26 一次性使用引尿包 全部参数 一次性使用引尿包YZB/皖0034-2006 27 一次性使用备皮包 全部参数 一次性使用备皮包YZB/皖0036-2006 28 非织造布医用手术包 全部参数 非织造布医用手术包YZB/皖0017-2003 29 医用脱脂纱布块 全部参数 医用脱脂纱布块YZB/皖0001-2005 30 脂类与脂蛋白测定试剂盒 全部参数 脂类与脂蛋白测定试剂盒YZB/皖0032-2004 31 肝功能测定试剂盒 全部参数 肝功能测定试剂盒YZB/皖0036-2004 32 无机离子测定试剂盒 全部参数 无机离子测定试剂盒YZB/皖0035-2004 33 凝聚胺试剂盒 全部参数 凝聚胺试剂盒YZB/国0617-2005 34 蛋白测定试剂盒 全部参数 蛋白测定试剂盒YZB/皖0067-2005 35 一次性使用微创手术包 全部参数 一次性使用微创手术包YZB/皖0032-2005 36 一次性使用医疗内窥镜包 全部参数 一次性使用医疗内窥镜包YZB/皖0034-2005 37 一次性使用手术包 全部参数 一次性使用手术包YZB/皖0002-2005 38 一次性使用输液贴 全部参数 一次性使用输液贴YZB/皖0016-2005 39 一次性使用采血针 全部参数 一次性使用采血针YZB/皖0031-2006 40 医用脱脂纱布块(垫) 全部参数 医用脱脂纱布块(垫)YZB/皖0028-2006 41 热敷灵 全部参数 热敷灵YY 0060-91 42 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则WS/T 124-1999 43 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布 全部参数 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布YY/T 0472.1-2004 44 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 全部参数 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T 3923.1-1997 45 织物透湿量测定方法 透湿杯法 全部参数 织物透湿量测定方法 透湿杯法GB/T 12704-91 46 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验 全部参数 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验GB/T 4745-1997 47 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验 全部参数 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验GB/T 4744-1997 48 纺织品 燃烧性能试验 全部参数 纺织品 燃烧性能试验GB/T 5455-1997 49 纺织品静电测试方法 全部参数 纺织品静电测试方法GB/T 12703-1991 50 溶解止血性纱布 全部参数 溶解止血性纱布YZB/皖0044-2004 51 一次性使用输液器 带针 全部参数 一次性使用输液器 带针YZB/国1212-2006 52 一次性使用无菌注射器 带针 全部参数 一次性使用无菌注射器 带针YZB/国1209-2006 53 糖类测定试剂盒 全部参数 糖类测定试剂盒YZB/皖0034-2004 54 制造医疗器械用不锈钢针管 全部参数 制造医疗器械用不锈钢针管GB 18457-2001 55 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分 通用要求 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分GB/T1962.1-2001 56 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分 锁定接头 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分GB/T1962.2-2001 57 注射针针管刚度试验方法 刚度试验 注射针针管刚度试验方法GB12256-90 58 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-2008 换版 | 安徽省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年9月23日至25日，国家局组织专家组对安徽省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等150种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格，其中有源医疗器械产品和项目检测资格有效期2年，其他医疗器械产品和项目有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十二月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GBl5810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GBl581l-2001 3 一次性使用输液器 重力输液式 全部参数 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 4 一次性使用静脉输液针 全部参数 一次性使用静脉输液针GBl8671-2002 5 一次性使用输血器 全部参数 一次性使用输血器GB8369-2005 6 医用一次性防护服技术要求 部分参数 医用一次性防护服技术要求GBl9082-2003 4.4.3合成血液穿透、 4.7过滤效率不能测 7 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 8 一次性使用医用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用医用橡胶检查手套GB 10213-2006 9 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB 7544-2004 10 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GBl9084-2003 11 一次性使用麻醉穿刺包 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 12 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 13 一次性使用麻醉过滤器 全部参数 一次性使用麻醉过滤器YY0321.3-2000 14 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器YY0115-1993 15 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 16 非吸收外科缝线 部分参数 非吸收外科缝线YY0167-2005 4.10.4遗传毒性不能测 17 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 18 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 19 医用胶带通用要求 全部参数 医用胶带通用要求YY/T 0148-2006 20 石膏绷带粉状型 全部参数 石膏绷带粉状型 YY1ll7-2001 21 石膏绷带粘胶型 全部参数 石膏绷带粘胶型 YYlll8-2001 22 YH04幽门螺旋杆菌检测仪呼吸卡 全部参数 YH04幽门螺旋杆菌检测仪呼吸卡YZB/皖0023-2002 23 无菌婴儿护脐 全部参数 无菌婴儿护脐YZB/皖0022-2005 24 一次性使用清创缝合换药包 全部参数 一次性使用清创缝合换药包YZB/皖0035-2006 25 一次性使用产包 全部参数 一次性使用产包YZB/皖0033-2006 26 一次性使用引尿包 全部参数 一次性使用引尿包YZB/皖0034-2006 27 一次性使用备皮包 全部参数 一次性使用备皮包YZB/皖0036-2006 28 非织造布医用手术包 全部参数 非织造布医用手术包YZB/皖0017-2003 29 医用脱脂纱布块 全部参数 医用脱脂纱布块YZB/皖0001-2005 30 脂类与脂蛋白测定试剂盒 全部参数 脂类与脂蛋白测定试剂盒YZB/皖0032-2004 31 肝功能测定试剂盒 全部参数 肝功能测定试剂盒YZB/皖0036-2004 32 无机离子测定试剂盒 全部参数 无机离子测定试剂盒YZB/皖0035-2004 33 凝聚胺试剂盒 全部参数 凝聚胺试剂盒YZB/国0617-2005 34 蛋白测定试剂盒 全部参数 蛋白测定试剂盒YZB/皖0067-2005 35 一次性使用微创手术包 全部参数 一次性使用微创手术包YZB/皖0032-2005 36 一次性使用医疗内窥镜包 全部参数 一次性使用医疗内窥镜包YZB/皖0034-2005 37 一次性使用手术包 全部参数 一次性使用手术包YZB/皖0002-2005 38 一次性使用输液贴 全部参数 一次性使用输液贴YZB/皖0016-2005 39 一次性使用采血针 全部参数 一次性使用采血针YZB/皖0031-2006 40 医用脱脂纱布块(垫) 全部参数 医用脱脂纱布块(垫)YZB/皖0028-2006 41 热敷灵 全部参数 热敷灵YY 0060-91 42 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则WS/T 124-1999 43 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布 全部参数 医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布YY/T 0472.1-2004 44 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 全部参数 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法GB/T 3923.1-1997 45 织物透湿量测定方法 透湿杯法 全部参数 织物透湿量测定方法 透湿杯法GB/T 12704-91 46 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验 全部参数 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验GB/T 4745-1997 47 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验 全部参数 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验GB/T 4744-1997 48 纺织品 燃烧性能试验 全部参数 纺织品 燃烧性能试验GB/T 5455-1997 49 纺织品静电测试方法 全部参数 纺织品静电测试方法GB/T 12703-1991 50 溶解止血性纱布 全部参数 溶解止血性纱布YZB/皖0044-2004 51 一次性使用输液器 带针 全部参数 一次性使用输液器 带针YZB/国1212-2006 52 一次性使用无菌注射器 带针 全部参数 一次性使用无菌注射器 带针YZB/国1209-2006 53 糖类测定试剂盒 全部参数 糖类测定试剂盒YZB/皖0034-2004 54 制造医疗器械用不锈钢针管 全部参数 制造医疗器械用不锈钢针管GB 18457-2001 55 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分 通用要求 6%（鲁尔）圆锥接头第1部分GB/T1962.1-2001 56 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分 锁定接头 6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分GB/T1962.2-2001 57 注射针针管刚度试验方法 刚度试验 注射针针管刚度试验方法GB12256-90 58 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-2008 换版
关于印发生化分析仪等三个医疗器械产品注册技术审查指导原则的通知 | 食药监办械函[2009]514号 | FGWJ-2010-10003 | 2009-12-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对全国医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了生化分析仪、电动手术台、外科纱布敷料（第二类）等三个产品注册技术审查指导原则。现印发给你们，请参照执行。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年十二月二十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对全国医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了生化分析仪、电动手术台、外科纱布敷料（第二类）等三个产品注册技术审查指导原则。现印发给你们，请参照执行。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年十二月二十四日
关于发布部分高风险医疗器械品种的通知【废止】 | 食药监办械[2009]131号 | FGWJ-2009-10422 | 2009-12-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据国家局《关于印发医疗器械生产质量管理规范检查管理办法（试行）的通知》（国食药监械〔2009〕834号），现确定部分高风险第三类医疗器械品种为：心脏起搏器、人工心脏瓣膜、血管内支架及导管、一次性使用塑料血袋、动物源医疗器械和同种异体医疗器械。 特此通知。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年十二月二十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据国家局《关于印发医疗器械生产质量管理规范检查管理办法（试行）的通知》（国食药监械〔2009〕834号），现确定部分高风险第三类医疗器械品种为：心脏起搏器、人工心脏瓣膜、血管内支架及导管、一次性使用塑料血袋、动物源医疗器械和同种异体医疗器械。 特此通知。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年十二月二十二日
关于认可国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心对一次性使用输液器等342个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]801号 | FGWJ-2009-10407 | 2009-11-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年5月29日至31日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用输液器等342个产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十一月二十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围 序号 名称 1 一次性使用输液器 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 ISO8536-4:2004 2 一次性使用输血器 一次性使用输血器GB8369-2005 ISO1135-4:2004 3 一次性使用无菌注射器 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 ISO7886-1:1993 4 一次性使用无菌注射针 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 ISO7864:1993 5 一次性使用无菌注射器用活塞 一次性使用无菌注射器用活塞YY/T0243-2003 6 一次性使用塑料血袋 人体血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋GB14232.1-2004 7 一次性使用采血器 一次性使用采血器YY 0115-1993 8 一次性使用静脉输液针 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 9 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 部分项目 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料YY/T 0114-2008 密度、熔融指数、拉伸屈服强度、弯曲模量、悬臂梁冲击强度不能测 10 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料GB 15593-1995 11 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料 部分项目 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料YY/T 0242-2007 密度、熔体流动速率、拉伸屈服应力、弯曲模量悬臂梁冲击强度5项不能测 12 人工心肺机体外循环管道 人工心肺机体外循环管道YY 1048-2007 13 腹膜透析管 腹膜透析管YY 0030-2004 14 硅橡胶输血（液）管 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件YY/T 0031-2008 15 输血胶管 橡胶输血胶管GB 4491-2003 16 橡胶医用手套 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 ISO/DIS 10282:1990 17 一次性使用橡胶检查手套 一次性使用医用橡胶检查手套GB 10213-2006 18 硅橡胶外科植入物 硅橡胶外科植入物通用要求YY 0334-2002 19 二甲硅油 中国药典2005版二部 20 医用胶带 医用胶带通用要求YY/T 0148-2006 21 非吸收性外科缝线 非吸收性外科缝线YY 0167-2005 22 带线缝合针 带线缝合针YY0166-2002 23 医用脱脂纱布 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 24 医用脱脂棉 医用脱脂棉YY0330-2002 25 医用透明质酸钠凝胶 医用透明质酸钠凝胶YY 0308-2004 26 一次性使用无菌血管内导管 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求YY0285.1-2004 ISO 10555-1:1995 27 一次性使用无菌血管内导管造影导管 一次性使用无菌血管内导管 第2部分：造影导管YY0285.2-1999 ISO 10555-2:1996 28 次性使用无菌血管内导管中心静脉导管 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管YY0285.3-1999 ISO 10555-3:1995 29 一次性使用无菌血管内导管球囊扩张导管 一次性使用无菌血管内导管 第4部分：球囊扩张导管YY0285.4-1999 ISO 10555-4:1996 30 一次性使用无菌血管内导管套针外周导管 一次性使用无菌血管内导管 第5部分：套针外周导管YY0285.5-2004 ISO10555-5:1996 31 一次性使用滴定管式输液器 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器YY 0286.2-2006 ISO8536-5:2001 32 一次性使用血路产品 一次性使用血路产品通用技术条件GB19335－2003 33 蓝芯全玻璃注射器 玻璃注射器 第2部分：蓝芯全玻璃注射器YY1001.2-2004 34 一次性使用微量采血吸管 一次性使用微量采血吸管YY/T 0289-1996 35 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-2007 idt ISO 6710:1995一次性使用静脉血样采集容器 36 医用羟基磷灰石粉料 部分项目 医用羟基磷灰石粉料YY 0303-1998 含量不能测 37 羟基磷灰石生物陶瓷 部分项目 羟基磷灰石生物陶瓷YY 0305-1998 密度容量显气孔率不能测 38 石膏绷带 粉状型 石膏绷带 粉状型YY/T 1117-2001 39 石膏绷带 粘胶型 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 40 一次性使用麻醉用针 一次性使用麻醉用针YY 0321.2-2000 41 一次性使用麻醉穿刺包 一次性使用麻醉穿刺包YY 0321.1-2000 42 输血输液及配套用针 输血输液及配套用针YY 91020-1999 43 腰锥穿刺针 腰锥穿刺针YY/T 91148-1999 44 输血针 输血针YY/T 91140-1999 45 人工晶体 部分项目 眼科光学 人工晶状体 第5部分：生物相容性YY 0290.5-2008 MOD ISO 11979-5:2006 水解稳定性、光照稳定性、激光照射不能测 46 一次性使用去白细胞滤器 一次性使用去白细胞滤器YY 0329-2002 47 血浆离心杯 一次性使用离心式血浆分离器第1部分：血浆离心杯YY0326.1-2002 48 血浆管路 一次性使用离心式血浆分离器第2部分：血浆管路YY 0326.2-2002 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年5月29日至31日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心一次性使用输液器等342个产品和项目（见附件）检测资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十一月二十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围 序号 名称 1 一次性使用输液器 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 ISO8536-4:2004 2 一次性使用输血器 一次性使用输血器GB8369-2005 ISO1135-4:2004 3 一次性使用无菌注射器 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 ISO7886-1:1993 4 一次性使用无菌注射针 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 ISO7864:1993 5 一次性使用无菌注射器用活塞 一次性使用无菌注射器用活塞YY/T0243-2003 6 一次性使用塑料血袋 人体血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋GB14232.1-2004 7 一次性使用采血器 一次性使用采血器YY 0115-1993 8 一次性使用静脉输液针 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 9 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 部分项目 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料YY/T 0114-2008 密度、熔融指数、拉伸屈服强度、弯曲模量、悬臂梁冲击强度不能测 10 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料GB 15593-1995 11 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料 部分项目 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料YY/T 0242-2007 密度、熔体流动速率、拉伸屈服应力、弯曲模量悬臂梁冲击强度5项不能测 12 人工心肺机体外循环管道 人工心肺机体外循环管道YY 1048-2007 13 腹膜透析管 腹膜透析管YY 0030-2004 14 硅橡胶输血（液）管 输液、输血用硅橡胶管路及弹性件YY/T 0031-2008 15 输血胶管 橡胶输血胶管GB 4491-2003 16 橡胶医用手套 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 ISO/DIS 10282:1990 17 一次性使用橡胶检查手套 一次性使用医用橡胶检查手套GB 10213-2006 18 硅橡胶外科植入物 硅橡胶外科植入物通用要求YY 0334-2002 19 二甲硅油 中国药典2005版二部 20 医用胶带 医用胶带通用要求YY/T 0148-2006 21 非吸收性外科缝线 非吸收性外科缝线YY 0167-2005 22 带线缝合针 带线缝合针YY0166-2002 23 医用脱脂纱布 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 24 医用脱脂棉 医用脱脂棉YY0330-2002 25 医用透明质酸钠凝胶 医用透明质酸钠凝胶YY 0308-2004 26 一次性使用无菌血管内导管 一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求YY0285.1-2004 ISO 10555-1:1995 27 一次性使用无菌血管内导管造影导管 一次性使用无菌血管内导管 第2部分：造影导管YY0285.2-1999 ISO 10555-2:1996 28 次性使用无菌血管内导管中心静脉导管 一次性使用无菌血管内导管 第3部分：中心静脉导管YY0285.3-1999 ISO 10555-3:1995 29 一次性使用无菌血管内导管球囊扩张导管 一次性使用无菌血管内导管 第4部分：球囊扩张导管YY0285.4-1999 ISO 10555-4:1996 30 一次性使用无菌血管内导管套针外周导管 一次性使用无菌血管内导管 第5部分：套针外周导管YY0285.5-2004 ISO10555-5:1996 31 一次性使用滴定管式输液器 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器YY 0286.2-2006 ISO8536-5:2001 32 一次性使用血路产品 一次性使用血路产品通用技术条件GB19335－2003 33 蓝芯全玻璃注射器 玻璃注射器 第2部分：蓝芯全玻璃注射器YY1001.2-2004 34 一次性使用微量采血吸管 一次性使用微量采血吸管YY/T 0289-1996 35 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-2007 idt ISO 6710:1995一次性使用静脉血样采集容器 36 医用羟基磷灰石粉料 部分项目 医用羟基磷灰石粉料YY 0303-1998 含量不能测 37 羟基磷灰石生物陶瓷 部分项目 羟基磷灰石生物陶瓷YY 0305-1998 密度容量显气孔率不能测 38 石膏绷带 粉状型 石膏绷带 粉状型YY/T 1117-2001 39 石膏绷带 粘胶型 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 40 一次性使用麻醉用针 一次性使用麻醉用针YY 0321.2-2000 41 一次性使用麻醉穿刺包 一次性使用麻醉穿刺包YY 0321.1-2000 42 输血输液及配套用针 输血输液及配套用针YY 91020-1999 43 腰锥穿刺针 腰锥穿刺针YY/T 91148-1999 44 输血针 输血针YY/T 91140-1999 45 人工晶体 部分项目 眼科光学 人工晶状体 第5部分：生物相容性YY 0290.5-2008 MOD ISO 11979-5:2006 水解稳定性、光照稳定性、激光照射不能测 46 一次性使用去白细胞滤器 一次性使用去白细胞滤器YY 0329-2002 47 血浆离心杯 一次性使用离心式血浆分离器第1部分：血浆离心杯YY0326.1-2002 48 血浆管路 一次性使用离心式血浆分离器第2部分：血浆管路YY 0326.2-2002
关于进一步规范医用口罩注册工作的通知【废止】 | 国食药监械[2009]755号 | FGWJ-2009-10383 | 2009-11-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为做好甲型H1N1流感防控工作，2009年9月21日，国家局印发了《关于加强医用口罩监管工作的通知》（食药监办械〔2009〕95号），对做好医用口罩监管工作提出了明确要求。为进一步规范医用口罩注册工作，指导各级食品药品监督管理部门、医疗机构及公众进一步了解医用口罩的标准、重要技术指标及其类型，现将有关工作通知如下： 一、医用口罩的标准及重要技术指标 目前，作为医疗器械管理的口罩包括医用防护口罩、医用外科口罩和普通医用口罩，普通脱脂纱布口罩不作为医疗器械管理。作为医疗器械管理的口罩，其标准和重要技术指标要求如下： （一）医用防护口罩 符合GB19083-2003《医用防护口罩技术要求》标准，重要技术指标包括非油性颗粒过滤效率和气流阻力： 1．过滤效率：在空气流量（85±2）L/min条件下，对空气动力学中值直径（0.24±0.06）μm氯化钠气溶胶的过滤效率不低于95%，即符合N95（或FFP2）及以上等级。 2．吸气阻力：在上述流量条件下，吸气阻力不超过343.2Pa（35mmH2O）。 （二）医用外科口罩 符合YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》标准，重要技术指标包括过滤效率、细菌过滤效率和呼吸阻力： 1．过滤效率：在空气流量（30±2）L/min条件下，对空气动力学中值直径（0.24±0.06）μm氯化钠气溶胶的过滤效率不低于30%； 2．细菌过滤效率：在规定条件下，对平均颗粒直径为（3±0.3）μm的金黄色葡萄球菌气溶胶的过滤效率不低于95%； 3.呼吸阻力：在过滤效率流量条件下，吸气阻力不超过49Pa，呼气阻力不超过29.4Pa。 （三）普通医用口罩 符合相关注册产品标准（YZB），一般缺少对颗粒和细菌的过滤效率要求，或者对颗粒和细菌的过滤效率要求低于医用外科口罩和医用防护口罩。 二、医用口罩的适用范围 按照各类医用口罩符合的标准和重要技术指标要求，医用防护口罩适用于医务人员和相关工作人员对经空气传播的呼吸道传染病的防护，防护等级高；医用外科口罩适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止血液、体液和飞溅物传播的防护；普通医用口罩对致病性微生物的防护作用不确切，可用于普通环境下的一次性卫生护理，或者致病性微生物以外的颗粒如花粉等的阻隔或防护。 三、有关要求 医用口罩属于第二类医疗器械。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当根据《关于加强医用口罩监管工作的通知》（食药监办械〔2009〕95号）的要求，加强对辖区内已批准的医用口罩采用标准的监管，严格要求有关企业按照国家标准、行业标准或注册产品标准组织生产并规范使用说明书和包装标识，指导医疗机构和公众根据使用目的选择合适的口罩。 各种含有灭菌、抑菌和抗病毒的成分，预期用于抗菌抗病毒的医用口罩按第三类医疗器械管理。目前，国家局尚未批准过此类产品。有关生产企业应当按照相关规定向国家局申请注册，经批准获得医疗器械注册证书后方可生产和销售。 国家食品药品监督管理局 二○○九年十一月十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为做好甲型H1N1流感防控工作，2009年9月21日，国家局印发了《关于加强医用口罩监管工作的通知》（食药监办械〔2009〕95号），对做好医用口罩监管工作提出了明确要求。为进一步规范医用口罩注册工作，指导各级食品药品监督管理部门、医疗机构及公众进一步了解医用口罩的标准、重要技术指标及其类型，现将有关工作通知如下： 一、医用口罩的标准及重要技术指标 目前，作为医疗器械管理的口罩包括医用防护口罩、医用外科口罩和普通医用口罩，普通脱脂纱布口罩不作为医疗器械管理。作为医疗器械管理的口罩，其标准和重要技术指标要求如下： （一）医用防护口罩 符合GB19083-2003《医用防护口罩技术要求》标准，重要技术指标包括非油性颗粒过滤效率和气流阻力： 1．过滤效率：在空气流量（85±2）L/min条件下，对空气动力学中值直径（0.24±0.06）μm氯化钠气溶胶的过滤效率不低于95%，即符合N95（或FFP2）及以上等级。 2．吸气阻力：在上述流量条件下，吸气阻力不超过343.2Pa（35mmH2O）。 （二）医用外科口罩 符合YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》标准，重要技术指标包括过滤效率、细菌过滤效率和呼吸阻力： 1．过滤效率：在空气流量（30±2）L/min条件下，对空气动力学中值直径（0.24±0.06）μm氯化钠气溶胶的过滤效率不低于30%； 2．细菌过滤效率：在规定条件下，对平均颗粒直径为（3±0.3）μm的金黄色葡萄球菌气溶胶的过滤效率不低于95%； 3.呼吸阻力：在过滤效率流量条件下，吸气阻力不超过49Pa，呼气阻力不超过29.4Pa。 （三）普通医用口罩 符合相关注册产品标准（YZB），一般缺少对颗粒和细菌的过滤效率要求，或者对颗粒和细菌的过滤效率要求低于医用外科口罩和医用防护口罩。 二、医用口罩的适用范围 按照各类医用口罩符合的标准和重要技术指标要求，医用防护口罩适用于医务人员和相关工作人员对经空气传播的呼吸道传染病的防护，防护等级高；医用外科口罩适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止血液、体液和飞溅物传播的防护；普通医用口罩对致病性微生物的防护作用不确切，可用于普通环境下的一次性卫生护理，或者致病性微生物以外的颗粒如花粉等的阻隔或防护。 三、有关要求 医用口罩属于第二类医疗器械。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应当根据《关于加强医用口罩监管工作的通知》（食药监办械〔2009〕95号）的要求，加强对辖区内已批准的医用口罩采用标准的监管，严格要求有关企业按照国家标准、行业标准或注册产品标准组织生产并规范使用说明书和包装标识，指导医疗机构和公众根据使用目的选择合适的口罩。 各种含有灭菌、抑菌和抗病毒的成分，预期用于抗菌抗病毒的医用口罩按第三类医疗器械管理。目前，国家局尚未批准过此类产品。有关生产企业应当按照相关规定向国家局申请注册，经批准获得医疗器械注册证书后方可生产和销售。 国家食品药品监督管理局 二○○九年十一月十二日
关于认可河北省医疗器械与药品包装材料检验所对一次性使用无菌注射器等68个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]735号 | FGWJ-2009-10381 | 2009-10-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年8月20日至21日，国家局组织专家组对河北省医疗器械与药品包装材料检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等68个产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十月二十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器 2 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 一次性使用无菌注射针 3 制造医疗器械用不锈钢针管 GB 18457-2001 制造医疗器械用不锈钢针管 4 一次性使用精密过滤输液针 GB 18458.1-2001 一次性使用精密过滤输液针 5 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 一次性使用静脉输液针 6 一次性使用输液器 GB 8368-2005 一次性使用输液器 重力输液式 7 一次性使用输血器 GB 8369-2005 一次性使用输血器 8 医药工业洁净室(区) GB/T 16292～4-1996 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌、沉降菌的测试方法，JGJ 71-1990 洁净室施工及验收规范，YY0033-2000无菌医疗器具生产管理规范 9 注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头 GB/T 1962.1-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 10 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥锁定接头 GB/T 1962.2-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 11 医用电气设备环境 GB/T 14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法 12 B型超声诊断设备 GB 10152-1997 B型超声诊断设备 声输出参数公布要求不能测 13 医用电气设备安全 GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求 电磁兼容、AP、APG设备不能测 14 硅橡胶输液（血）管 YY 0031-2008 硅橡胶输液（血）管 15 一次性使用采血器 YY 0115-1993 一次性使用采血器 16 医用橡皮膏 YY 0148-2006 医用橡皮膏 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年8月20日至21日，国家局组织专家组对河北省医疗器械与药品包装材料检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等68个产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年十月二十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器 2 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 一次性使用无菌注射针 3 制造医疗器械用不锈钢针管 GB 18457-2001 制造医疗器械用不锈钢针管 4 一次性使用精密过滤输液针 GB 18458.1-2001 一次性使用精密过滤输液针 5 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 一次性使用静脉输液针 6 一次性使用输液器 GB 8368-2005 一次性使用输液器 重力输液式 7 一次性使用输血器 GB 8369-2005 一次性使用输血器 8 医药工业洁净室(区) GB/T 16292～4-1996 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌、沉降菌的测试方法，JGJ 71-1990 洁净室施工及验收规范，YY0033-2000无菌医疗器具生产管理规范 9 注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头 GB/T 1962.1-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 10 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥锁定接头 GB/T 1962.2-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 11 医用电气设备环境 GB/T 14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法 12 B型超声诊断设备 GB 10152-1997 B型超声诊断设备 声输出参数公布要求不能测 13 医用电气设备安全 GB 9706.1-2007医用电气设备 第1部分:安全通用要求 电磁兼容、AP、APG设备不能测 14 硅橡胶输液（血）管 YY 0031-2008 硅橡胶输液（血）管 15 一次性使用采血器 YY 0115-1993 一次性使用采血器 16 医用橡皮膏 YY 0148-2006 医用橡皮膏
关于加强医用口罩监管工作的通知【废止】 | 食药监办械[2009]95号 | FGWJ-2009-10363 | 2009-09-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为落实国务院办公厅关于进一步做好甲型H1N1流感疫情防控工作的通知精神，做好甲型H1N1流感的防控工作，在继续做好《关于加强医用防护口罩、医用防护服、呼吸机等医疗器械监管工作的通知》（食药监办械〔2009〕39号）有关工作的基础上，现就进一步加强医用口罩监管工作通知如下： 一、高度重视医用口罩审批、生产、经营、使用的监管工作。要清醒认识当前疫情防控形势的严峻性，克服麻痹和松懈思想，加强分类指导，强化督促检查，狠抓措施落实，确保质量安全。 二、切实加强医用口罩产品的注册审批工作。目前，医用口罩按照产品标准不同，可分为医用防护口罩、医用外科口罩、普通医用口罩三种类型，分别执行《医用防护口罩技术要求》（GB19083－2003）、《医用外科口罩技术要求》（YY0469－2004）和相关产品的注册产品标准。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门要对已经批准上市的医用口罩产品，根据企业采用产品标准的情况，按照防护、外科和普通医用口罩的划分，规范使用说明书和包装标识，特别是要明确是否执行GB19083－2003、YY0469－2004，或注册产品标准中是否引用相关颗粒滤过率等关键技术指标，产品适用范围必须与所采用的产品标准相一致。 三、全面加强本辖区内医用口罩、医用防护服等产品生产企业的监管工作。要加强监督检查力度，重点检查企业是否按照注册产品标准规范生产，尤其是原材料是否符合标准要求等，保证防控产品的质量安全。国家局将根据情况组织对医用防护口罩、医用外科口罩及医用防护服等相关产品进行监督抽验。对于监督抽验不合格的产品及其生产企业，坚决依法查处。 四、国家局将会同有关部门和单位，研究制定规范医用口罩使用的指导性文件，指导医疗机构和公众根据不同用途选择和使用不同种类的医用口罩。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年九月二十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为落实国务院办公厅关于进一步做好甲型H1N1流感疫情防控工作的通知精神，做好甲型H1N1流感的防控工作，在继续做好《关于加强医用防护口罩、医用防护服、呼吸机等医疗器械监管工作的通知》（食药监办械〔2009〕39号）有关工作的基础上，现就进一步加强医用口罩监管工作通知如下： 一、高度重视医用口罩审批、生产、经营、使用的监管工作。要清醒认识当前疫情防控形势的严峻性，克服麻痹和松懈思想，加强分类指导，强化督促检查，狠抓措施落实，确保质量安全。 二、切实加强医用口罩产品的注册审批工作。目前，医用口罩按照产品标准不同，可分为医用防护口罩、医用外科口罩、普通医用口罩三种类型，分别执行《医用防护口罩技术要求》（GB19083－2003）、《医用外科口罩技术要求》（YY0469－2004）和相关产品的注册产品标准。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门要对已经批准上市的医用口罩产品，根据企业采用产品标准的情况，按照防护、外科和普通医用口罩的划分，规范使用说明书和包装标识，特别是要明确是否执行GB19083－2003、YY0469－2004，或注册产品标准中是否引用相关颗粒滤过率等关键技术指标，产品适用范围必须与所采用的产品标准相一致。 三、全面加强本辖区内医用口罩、医用防护服等产品生产企业的监管工作。要加强监督检查力度，重点检查企业是否按照注册产品标准规范生产，尤其是原材料是否符合标准要求等，保证防控产品的质量安全。国家局将根据情况组织对医用防护口罩、医用外科口罩及医用防护服等相关产品进行监督抽验。对于监督抽验不合格的产品及其生产企业，坚决依法查处。 四、国家局将会同有关部门和单位，研究制定规范医用口罩使用的指导性文件，指导医疗机构和公众根据不同用途选择和使用不同种类的医用口罩。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年九月二十一日
关于调整医用室内空气消毒设备管理的通知 | 国食药监械[2009]582号 | FGWJ-2009-10347 | 2009-09-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为规范医用室内空气消毒设备管理，避免与相关部门重复行政许可，做好相关产品监管衔接工作，现就调整相关产品管理的有关问题通知如下： 一、自本通知发布之日起，医用室内空气消毒设备不再按照医疗器械实施行政许可。 二、各级食品药品监督管理部门不再受理医用室内空气消毒设备注册申请。对于已受理尚未完成注册审查的，相应食品药品监督管理部门即时终止审查，相关注册申请材料由各级食品药品监督管理部门依各自程序存档。 尚在有效期内的医用室内空气消毒设备医疗器械注册证书由各级食品药品监督管理部门依法注销。 三、各级食品药品监督管理部门不再受理医用室内空气消毒设备生产企业许可申请，对于已受理尚未完成审查的，相应食品药品监督管理部门即时终止审查，并按程序将相关申请资料存档。 对于尚在有效期内，其生产范围包含医用室内空气消毒设备的《医疗器械生产企业许可证》，如证书生产范围仅有医用室内空气消毒设备品种，则该证书由相应食品药品监督管理部门依法予以注销；如证书生产范围还包含其他医疗器械品种，则持证企业应在本通知发布后按程序向相关食品药品监督管理部门申请办理《医疗器械生产企业许可证》生产范围变更手续。 国家食品药品监督管理局 二○○九年九月十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为规范医用室内空气消毒设备管理，避免与相关部门重复行政许可，做好相关产品监管衔接工作，现就调整相关产品管理的有关问题通知如下： 一、自本通知发布之日起，医用室内空气消毒设备不再按照医疗器械实施行政许可。 二、各级食品药品监督管理部门不再受理医用室内空气消毒设备注册申请。对于已受理尚未完成注册审查的，相应食品药品监督管理部门即时终止审查，相关注册申请材料由各级食品药品监督管理部门依各自程序存档。 尚在有效期内的医用室内空气消毒设备医疗器械注册证书由各级食品药品监督管理部门依法注销。 三、各级食品药品监督管理部门不再受理医用室内空气消毒设备生产企业许可申请，对于已受理尚未完成审查的，相应食品药品监督管理部门即时终止审查，并按程序将相关申请资料存档。 对于尚在有效期内，其生产范围包含医用室内空气消毒设备的《医疗器械生产企业许可证》，如证书生产范围仅有医用室内空气消毒设备品种，则该证书由相应食品药品监督管理部门依法予以注销；如证书生产范围还包含其他医疗器械品种，则持证企业应在本通知发布后按程序向相关食品药品监督管理部门申请办理《医疗器械生产企业许可证》生产范围变更手续。 国家食品药品监督管理局 二○○九年九月十日
关于印发医疗器械应急审批程序的通知【废止】 | 国食药监械[2009]565号 | FGWJ-2009-10325 | 2009-08-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，确保突发公共卫生事件应急所需医疗器械尽快完成注册审批，我局组织制定了《医疗器械应急审批程序》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十八日 医疗器械应急审批程序 第一条 为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，确保突发公共卫生事件应急所需医疗器械尽快完成审批，根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规和规章，制定本程序。 第二条 存在突发公共卫生事件威胁时，以及突发公共卫生事件发生后，食品药品监督管理部门按照统一指挥、早期介入、快速高效、科学审批的原则，对突发公共卫生事件应急处理所需医疗器械实施应急审批。 第三条 国家食品药品监督管理局根据突发公共卫生事件的情形和发展情况，决定启动及终止本程序的时间。 本程序启动后，各级食品药品监督管理部门及相关技术机构，根据各自职能和本程序规定，开展相关医疗器械的注册检测、质量管理体系考核、技术审评和行政审批等工作。 第四条 本程序适用于突发公共卫生事件应急所需，且在我国境内尚无同类产品上市，或虽在我国境内已有同类产品上市，但产品供应不能满足突发公共卫生事件应急处理需要，并经国家食品药品监督管理局确认的医疗器械的审批。 第五条 拟申请医疗器械应急审批的，申请人应当将产品应急所需的情况及产品研发情况事先告知相应的食品药品监督管理部门。各级食品药品监督管理部门应当及时了解相关医疗器械研制情况，必要时采取早期介入的方式，对拟申报产品进行技术评估，及时指导生产企业开展相关申报工作。 第六条 对于申请应急审批的医疗器械，申请人应当向国家食品药品监督管理局先行提交综述资料及相关说明。 国家食品药品监督管理局设立特别专家组，对申请应急审批的医疗器械进行评估和审核。在3日内，对产品是否进行应急审批予以确认，对产品管理类别进行界定，并将结果通知申请人。 第七条 对于经国家食品药品监督管理局确认进行应急审批的第一类医疗器械，生产企业应当按照《医疗器械生产监督管理办法》的相关规定向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理局书面告知，省、自治区、直辖市食品药品监督管理局应当及时予以签收。 对于经国家食品药品监督管理局确认进行应急审批的第二类、第三类医疗器械，生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理局在接到相关医疗器械生产企业《医疗器械生产企业许可证》申办或变更申请后，应当按照《医疗器械生产监督管理办法》的相关规定，在5日内做出是否予以核发或变更《医疗器械生产企业许可证》的决定。 第八条 对于经国家食品药品监督管理局确认进行应急审批的医疗器械（以下简称应急审批医疗器械），相关医疗器械检测机构应当在接收样品后24小时内组织开展医疗器械注册检测，并及时出具检测报告。 第九条 对于应急审批医疗器械，相应的食品药品监督管理部门在接到生产企业质量管理体系考核申请后，应当在2日内组织开展现场考核工作，并及时出具质量管理体系考核报告。 第十条 对于应急审批医疗器械，相应的医疗器械注册受理部门受理后，应当将该注册申请项目标记为"应急审批"，并于受理当日由专人负责进行注册申报资料流转。 第十一条 第一类应急审批医疗器械注册申请受理后，食品药品监督管理部门应当在5日内完成技术审评和行政审批工作。 第十二条 第二类应急审批医疗器械注册申请受理后，食品药品监督管理部门应当在5日内完成技术审评；技术审评结束后，在3日内完成行政审批。 第十三条 第三类应急审批医疗器械注册申请受理后，食品药品监督管理部门应当在10日内完成技术审评；技术审评结束后，在3日内完成行政审批。 第十四条 本程序自发布之日起施行。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，确保突发公共卫生事件应急所需医疗器械尽快完成注册审批，我局组织制定了《医疗器械应急审批程序》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十八日 医疗器械应急审批程序 第一条 为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，确保突发公共卫生事件应急所需医疗器械尽快完成审批，根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》等法规和规章，制定本程序。 第二条 存在突发公共卫生事件威胁时，以及突发公共卫生事件发生后，食品药品监督管理部门按照统一指挥、早期介入、快速高效、科学审批的原则，对突发公共卫生事件应急处理所需医疗器械实施应急审批。 第三条 国家食品药品监督管理局根据突发公共卫生事件的情形和发展情况，决定启动及终止本程序的时间。 本程序启动后，各级食品药品监督管理部门及相关技术机构，根据各自职能和本程序规定，开展相关医疗器械的注册检测、质量管理体系考核、技术审评和行政审批等工作。 第四条 本程序适用于突发公共卫生事件应急所需，且在我国境内尚无同类产品上市，或虽在我国境内已有同类产品上市，但产品供应不能满足突发公共卫生事件应急处理需要，并经国家食品药品监督管理局确认的医疗器械的审批。 第五条 拟申请医疗器械应急审批的，申请人应当将产品应急所需的情况及产品研发情况事先告知相应的食品药品监督管理部门。各级食品药品监督管理部门应当及时了解相关医疗器械研制情况，必要时采取早期介入的方式，对拟申报产品进行技术评估，及时指导生产企业开展相关申报工作。 第六条 对于申请应急审批的医疗器械，申请人应当向国家食品药品监督管理局先行提交综述资料及相关说明。 国家食品药品监督管理局设立特别专家组，对申请应急审批的医疗器械进行评估和审核。在3日内，对产品是否进行应急审批予以确认，对产品管理类别进行界定，并将结果通知申请人。 第七条 对于经国家食品药品监督管理局确认进行应急审批的第一类医疗器械，生产企业应当按照《医疗器械生产监督管理办法》的相关规定向所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理局书面告知，省、自治区、直辖市食品药品监督管理局应当及时予以签收。 对于经国家食品药品监督管理局确认进行应急审批的第二类、第三类医疗器械，生产企业所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理局在接到相关医疗器械生产企业《医疗器械生产企业许可证》申办或变更申请后，应当按照《医疗器械生产监督管理办法》的相关规定，在5日内做出是否予以核发或变更《医疗器械生产企业许可证》的决定。 第八条 对于经国家食品药品监督管理局确认进行应急审批的医疗器械（以下简称应急审批医疗器械），相关医疗器械检测机构应当在接收样品后24小时内组织开展医疗器械注册检测，并及时出具检测报告。 第九条 对于应急审批医疗器械，相应的食品药品监督管理部门在接到生产企业质量管理体系考核申请后，应当在2日内组织开展现场考核工作，并及时出具质量管理体系考核报告。 第十条 对于应急审批医疗器械，相应的医疗器械注册受理部门受理后，应当将该注册申请项目标记为"应急审批"，并于受理当日由专人负责进行注册申报资料流转。 第十一条 第一类应急审批医疗器械注册申请受理后，食品药品监督管理部门应当在5日内完成技术审评和行政审批工作。 第十二条 第二类应急审批医疗器械注册申请受理后，食品药品监督管理部门应当在5日内完成技术审评；技术审评结束后，在3日内完成行政审批。 第十三条 第三类应急审批医疗器械注册申请受理后，食品药品监督管理部门应当在10日内完成技术审评；技术审评结束后，在3日内完成行政审批。 第十四条 本程序自发布之日起施行。
关于认可甘肃省医疗器械检测中心对一次性使用输液器等257个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]526号 | FGWJ-2009-10320 | 2009-08-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 甘肃省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年3月26日至27日，国家局组织专家组对甘肃省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用输液器等257个产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围或说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 部分项目 一次性使用输液器 重力输液式GB8368—2005 细胞毒性不能测 2 一次性使用精密过滤输液器 部分项目 专用输液器第1部分一次性使用精密过滤输液器YY0286.1-2007 细胞毒性不能测 3 一次性使用滴定管式输液器 部分项目 专用输液器第2部分一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY0286.2—2006 细胞毒性不能测 4 一次性使用避光输液器 部分项目 专用输液器第3部分一次性使用避光输液器GB18458.3—2005 细胞毒性不能测 5 一次性使用输血器 部分项目 一次性使用输血器GB8369-2005 细胞毒性不能测 6 一次性使用无菌血管内导管辅件 部分项目 一次性使用无菌血管内导管辅件 YY 0450.1～2-2003 细胞毒性不能测 7 一次性使用血路 产品 部分项目 一次性使用血路产品通用技术条件GB19335-2003 细胞毒性不能测 8 传统型血袋 部分项目 人体血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋GB 14232.1-2004； 抗泄露、细胞毒性不能测 9 一次性使用采血器 全部项目 一次性使用采血器YY0115-1993 10 一次性使用紫外线透疗血液容器 全部项目 一次性使用紫外线透疗血液容器YY0327-2002 11 一次性使用机用采血器 全部项目 一次性使用机用采血器YY0328-2002 12 一次性使用去白细胞过滤器 部分项目 一次性使用去白细胞过滤器YY0329-2002 细胞毒性、过滤性能不能测 13 一次性使用压力输液设备用输液器 部分项目 一次性使用压力输液设备用输液器 YY0286.4—2006 细胞毒性、贮液体积不能测 14 一次性使用无菌阴道扩张器 全部项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 15 天然胶乳橡胶避孕套 全部项目 天然胶乳橡胶避孕套GB7544-2004 16 一次性使用麻醉用过滤器 全部项目 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2000 17 一次性使用麻醉用针 全部项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 18 一次性使用麻醉穿刺包 全部项目 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 19 一次性使用无菌引流导管 全部项目 一次性使用无菌引流导管及辅助器械YY0489-2004 20 呼吸道用吸引导管 部分项目 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 残留真空不能测 21 流产吸引管 全部项目 流产吸引管YY/T1025-2004 22 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 细胞毒性不能测 23 一次性使用无菌直肠导管 部分项目 一次性使用无菌直肠导管YY0488-2004 空气泄漏不能测 24 气管插管 全部项目 气管插管YY0337.1～2-2002 25 气管切开插管 全部项目 气管切开插管YY0338.1～2-2002 26 一次性使用气管插管包 全部项目 一次性使用气管插管包YZB/甘0015—2003 27 一次性使用医用橡胶检查手套 全部项目 一次性使用医用橡胶检查手套GB10213-2006 28 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 29 集尿袋 全部项目 集尿袋GB/T17257.1～17257.4-1998 30 一次性妇科窥器 全部项目 一次性妇科窥器YZB/甘0005—2004 31 一次性肛门镜 全部项目 一次性肛门镜YZB/甘0006—2004 32 一次性使用阴道冲洗器 全部项目 一次性使用阴道冲洗器 YZB/赣洪0134—2003 33 医用喉罩 全部项目 医用喉罩YZB/豫0106-2006 34 面部防护镜 全部项目 面部防护镜YZB/甘天0001—2007 35 一次性使用胃管包 全部项目 一次性使用胃管包YZB/豫0104-2006 36 硅橡胶输液（血）管 全部项目 硅橡胶输液（血）管YY 0031-1990 37 橡胶输血胶管 全部项目 橡胶输血胶管GB 4491-2003 38 非吸收性外科缝线 部分项目 非吸收性外科缝线YY 0167-2005 细胞毒性、遗传毒性、植入试验不能测 39 可吸收性外科缝线 部分项目 可吸收性外科缝线YY 1116-2002 细胞毒性、植入试验、Ames试验、生物降解试验不能测 40 带线缝合针 全部项目 带线缝合针YY0166—2002 41 一次性使用皮肤缝合器 全部项目 一次性使用皮肤缝合器YZB/甘0006—2005 42 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉YY 0330-2002； 43 脱脂棉纱布 全部项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006； | 甘肃省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年3月26日至27日，国家局组织专家组对甘肃省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用输液器等257个产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围或说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 部分项目 一次性使用输液器 重力输液式GB8368—2005 细胞毒性不能测 2 一次性使用精密过滤输液器 部分项目 专用输液器第1部分一次性使用精密过滤输液器YY0286.1-2007 细胞毒性不能测 3 一次性使用滴定管式输液器 部分项目 专用输液器第2部分一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY0286.2—2006 细胞毒性不能测 4 一次性使用避光输液器 部分项目 专用输液器第3部分一次性使用避光输液器GB18458.3—2005 细胞毒性不能测 5 一次性使用输血器 部分项目 一次性使用输血器GB8369-2005 细胞毒性不能测 6 一次性使用无菌血管内导管辅件 部分项目 一次性使用无菌血管内导管辅件 YY 0450.1～2-2003 细胞毒性不能测 7 一次性使用血路 产品 部分项目 一次性使用血路产品通用技术条件GB19335-2003 细胞毒性不能测 8 传统型血袋 部分项目 人体血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋GB 14232.1-2004； 抗泄露、细胞毒性不能测 9 一次性使用采血器 全部项目 一次性使用采血器YY0115-1993 10 一次性使用紫外线透疗血液容器 全部项目 一次性使用紫外线透疗血液容器YY0327-2002 11 一次性使用机用采血器 全部项目 一次性使用机用采血器YY0328-2002 12 一次性使用去白细胞过滤器 部分项目 一次性使用去白细胞过滤器YY0329-2002 细胞毒性、过滤性能不能测 13 一次性使用压力输液设备用输液器 部分项目 一次性使用压力输液设备用输液器 YY0286.4—2006 细胞毒性、贮液体积不能测 14 一次性使用无菌阴道扩张器 全部项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 15 天然胶乳橡胶避孕套 全部项目 天然胶乳橡胶避孕套GB7544-2004 16 一次性使用麻醉用过滤器 全部项目 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2000 17 一次性使用麻醉用针 全部项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 18 一次性使用麻醉穿刺包 全部项目 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 19 一次性使用无菌引流导管 全部项目 一次性使用无菌引流导管及辅助器械YY0489-2004 20 呼吸道用吸引导管 部分项目 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 残留真空不能测 21 流产吸引管 全部项目 流产吸引管YY/T1025-2004 22 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 细胞毒性不能测 23 一次性使用无菌直肠导管 部分项目 一次性使用无菌直肠导管YY0488-2004 空气泄漏不能测 24 气管插管 全部项目 气管插管YY0337.1～2-2002 25 气管切开插管 全部项目 气管切开插管YY0338.1～2-2002 26 一次性使用气管插管包 全部项目 一次性使用气管插管包YZB/甘0015—2003 27 一次性使用医用橡胶检查手套 全部项目 一次性使用医用橡胶检查手套GB10213-2006 28 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 29 集尿袋 全部项目 集尿袋GB/T17257.1～17257.4-1998 30 一次性妇科窥器 全部项目 一次性妇科窥器YZB/甘0005—2004 31 一次性肛门镜 全部项目 一次性肛门镜YZB/甘0006—2004 32 一次性使用阴道冲洗器 全部项目 一次性使用阴道冲洗器 YZB/赣洪0134—2003 33 医用喉罩 全部项目 医用喉罩YZB/豫0106-2006 34 面部防护镜 全部项目 面部防护镜YZB/甘天0001—2007 35 一次性使用胃管包 全部项目 一次性使用胃管包YZB/豫0104-2006 36 硅橡胶输液（血）管 全部项目 硅橡胶输液（血）管YY 0031-1990 37 橡胶输血胶管 全部项目 橡胶输血胶管GB 4491-2003 38 非吸收性外科缝线 部分项目 非吸收性外科缝线YY 0167-2005 细胞毒性、遗传毒性、植入试验不能测 39 可吸收性外科缝线 部分项目 可吸收性外科缝线YY 1116-2002 细胞毒性、植入试验、Ames试验、生物降解试验不能测 40 带线缝合针 全部项目 带线缝合针YY0166—2002 41 一次性使用皮肤缝合器 全部项目 一次性使用皮肤缝合器YZB/甘0006—2005 42 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉YY 0330-2002； 43 脱脂棉纱布 全部项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006；
关于认可贵州省医疗器械检测中心对医用胶带等30个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]525号 | FGWJ-2009-10321 | 2009-08-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 贵州省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年3月6日至7日，国家局组织专家组对贵州省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对医用胶带等30个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 1 医用胶带 全部项目 医用胶带 通用要求YY/T 0148－2006 2 脱脂棉纱布 全部项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 外科纱布敷料通用要求YY/T 0594-2006 3 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉YY0330-2002 4 医用电气设备通用安全性 部分项目 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》GB9706.1－2007 电源变压器、防除颤、进液、压力容器、AP和APG型设备、电磁兼容、生物相容性不能测 5 医用电气设备环境试验 全部项目 《医用电气设备环境要求及试验方法》GB/T14710-1993 6 天然胶乳橡胶避孕套 全部项目 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB7544-2004 7 一次性使用无菌阴道 扩张器 部分项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 细胞毒性不能测 8 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 生物相容性 （细胞毒性）不能测 9 非吸收性外科缝线 部分项目 非吸收性外科缝线YY0167-2005 缝针、细胞毒性、遗传毒性、植入不能测 10 可吸收性外科缝线 部分项目 可吸收性外科缝线YY1116-2002 细胞毒性、植入、Ames、生物降解不能测 11 软性亲水接触镜 部分项目 软性亲水接触镜GB11417.2-89 只测材料折射率、镜片尺寸（总直径和光学中心厚度）、镜面表面质量要求、后顶点屈光度 12 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 13 宫腔形宫内节育器 部分项目 宫腔形宫内节育器GB11234-2006 变形量、定位块移动阻力、生物相容性不能测 14 TCu宫内节育器 部分项目 TCu宫内节育器GB11236-2006 定位块位移阻力、钢管位移拉力、恢复性、生物相容性不能测 15 OCu宫内节育器 部分项目 OCu宫内节育器GB3156-2006 支撑力、接头牢固性与变形量、定位块移动阻力、生物相容性不能测 16 血压计和血压表 部分项目 血压计和血压表GB3053-93 耐变压不能测 17 磁材料磁性能 全部项目 永磁（硬磁）材料磁性试验方法GB/T3217-92 18 光动能白癜风治疗仪 全部项目 光动能白癜风治疗仪YZB/黔0037-2007 19 近视治疗仪 全部项目 近视治疗仪YZB/黔0001-2007 20 腰颈椎治疗仪 全部项目 腰颈椎治疗仪YZB/黔0038-2007 21 微量元素分析仪 全部项目 微量元素分析仪YZB/黔0010-2008 22 激光音乐治疗仪 全部项目 激光音乐治疗仪YZB/黔0026-2007 23 健脑仪 全部项目 健脑仪YZB/黔0022-2007 24 医用保健制氧机 全部项目 医用保健制氧机YZB/黔0046-2008 25 光子动力治疗机 全部项目 光子动力治疗机YZB/黔0023-2007 26 特定电磁波治疗仪 部分项目 特定电磁波治疗器YY/T0061-2007 波长范围、有害射线、电磁兼容不能测 27 苗芝宝远红外消痛贴 部分项目 YZB/黔0036-2007苗芝宝远红外消痛贴 远红外线波长不能测 28 铸造金属冠 部分项目 铸造金属冠YZB/黔0049-2008 生物性能指标中口腔粘膜刺激、细胞毒性、遗传毒性不能测。 29 烤瓷熔附金属冠 部分项目 烤瓷熔附金属冠YZB/黔0050-2008 生物性能指标中口腔粘膜刺激、细胞毒性、遗传毒性不能测。 30 铸造活动支架 部分项目 铸造活动支架YZB/黔0051-2008 生物性能指标中口腔粘膜刺激、细胞毒性、遗传毒性不能测。 | 贵州省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年3月6日至7日，国家局组织专家组对贵州省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对医用胶带等30个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 1 医用胶带 全部项目 医用胶带 通用要求YY/T 0148－2006 2 脱脂棉纱布 全部项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 外科纱布敷料通用要求YY/T 0594-2006 3 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉YY0330-2002 4 医用电气设备通用安全性 部分项目 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》GB9706.1－2007 电源变压器、防除颤、进液、压力容器、AP和APG型设备、电磁兼容、生物相容性不能测 5 医用电气设备环境试验 全部项目 《医用电气设备环境要求及试验方法》GB/T14710-1993 6 天然胶乳橡胶避孕套 全部项目 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB7544-2004 7 一次性使用无菌阴道 扩张器 部分项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 细胞毒性不能测 8 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 生物相容性 （细胞毒性）不能测 9 非吸收性外科缝线 部分项目 非吸收性外科缝线YY0167-2005 缝针、细胞毒性、遗传毒性、植入不能测 10 可吸收性外科缝线 部分项目 可吸收性外科缝线YY1116-2002 细胞毒性、植入、Ames、生物降解不能测 11 软性亲水接触镜 部分项目 软性亲水接触镜GB11417.2-89 只测材料折射率、镜片尺寸（总直径和光学中心厚度）、镜面表面质量要求、后顶点屈光度 12 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全部项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 13 宫腔形宫内节育器 部分项目 宫腔形宫内节育器GB11234-2006 变形量、定位块移动阻力、生物相容性不能测 14 TCu宫内节育器 部分项目 TCu宫内节育器GB11236-2006 定位块位移阻力、钢管位移拉力、恢复性、生物相容性不能测 15 OCu宫内节育器 部分项目 OCu宫内节育器GB3156-2006 支撑力、接头牢固性与变形量、定位块移动阻力、生物相容性不能测 16 血压计和血压表 部分项目 血压计和血压表GB3053-93 耐变压不能测 17 磁材料磁性能 全部项目 永磁（硬磁）材料磁性试验方法GB/T3217-92 18 光动能白癜风治疗仪 全部项目 光动能白癜风治疗仪YZB/黔0037-2007 19 近视治疗仪 全部项目 近视治疗仪YZB/黔0001-2007 20 腰颈椎治疗仪 全部项目 腰颈椎治疗仪YZB/黔0038-2007 21 微量元素分析仪 全部项目 微量元素分析仪YZB/黔0010-2008 22 激光音乐治疗仪 全部项目 激光音乐治疗仪YZB/黔0026-2007 23 健脑仪 全部项目 健脑仪YZB/黔0022-2007 24 医用保健制氧机 全部项目 医用保健制氧机YZB/黔0046-2008 25 光子动力治疗机 全部项目 光子动力治疗机YZB/黔0023-2007 26 特定电磁波治疗仪 部分项目 特定电磁波治疗器YY/T0061-2007 波长范围、有害射线、电磁兼容不能测 27 苗芝宝远红外消痛贴 部分项目 YZB/黔0036-2007苗芝宝远红外消痛贴 远红外线波长不能测 28 铸造金属冠 部分项目 铸造金属冠YZB/黔0049-2008 生物性能指标中口腔粘膜刺激、细胞毒性、遗传毒性不能测。 29 烤瓷熔附金属冠 部分项目 烤瓷熔附金属冠YZB/黔0050-2008 生物性能指标中口腔粘膜刺激、细胞毒性、遗传毒性不能测。 30 铸造活动支架 部分项目 铸造活动支架YZB/黔0051-2008 生物性能指标中口腔粘膜刺激、细胞毒性、遗传毒性不能测。
关于认可株洲化学工业乳胶制品质量监督检验中心对天然胶乳橡胶避孕套产品检测资格的通知 | 国食药监械[2009]524号 | FGWJ-2009-10322 | 2009-08-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年5月6日至7日，国家局组织专家组对株洲化学工业乳胶制品质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对天然胶乳橡胶避孕套产品检测全部项目的资格，检测标准为《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求和试验方法》（GB 7544-2004/ISO 4074：2002）和《天然胶乳医用手套水抽提蛋白的测定 改进 LOWRY法》（GB/T 21870-2008/ISO 12243：2003）。有效期5年。 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十四日 | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年5月6日至7日，国家局组织专家组对株洲化学工业乳胶制品质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对天然胶乳橡胶避孕套产品检测全部项目的资格，检测标准为《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求和试验方法》（GB 7544-2004/ISO 4074：2002）和《天然胶乳医用手套水抽提蛋白的测定 改进 LOWRY法》（GB/T 21870-2008/ISO 12243：2003）。有效期5年。 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十四日
关于认可国家人口计生委药具质量监测中心对天然胶乳橡胶避孕套产品检测资格的通知 | 国食药监械[2009]523号 | FGWJ-2009-10323 | 2009-08-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年5月6日至7日，国家局组织专家组对国家人口计生委药具质量监测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对天然胶乳橡胶避孕套产品检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 天然胶乳橡胶避孕套 1 尺寸 天然胶乳橡胶避孕套-技术要求和试验方法GB7544-2004/ ISO4074：2002 天然胶乳橡胶避孕套-技术要求和试验方法EN ISO4074-2002 男用橡胶避孕套世界卫生组织规范2003 男性一次性使用乳胶避孕套-南非卫生部避孕套规范2002/2003 2 爆破体积和压力 3 针孔试验 4 可见缺陷 5 包装完整性 6 试片扯断力和伸长率 7 润滑剂总量 8 包装和标志 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年5月6日至7日，国家局组织专家组对国家人口计生委药具质量监测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对天然胶乳橡胶避孕套产品检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月二十四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 天然胶乳橡胶避孕套 1 尺寸 天然胶乳橡胶避孕套-技术要求和试验方法GB7544-2004/ ISO4074：2002 天然胶乳橡胶避孕套-技术要求和试验方法EN ISO4074-2002 男用橡胶避孕套世界卫生组织规范2003 男性一次性使用乳胶避孕套-南非卫生部避孕套规范2002/2003 2 爆破体积和压力 3 针孔试验 4 可见缺陷 5 包装完整性 6 试片扯断力和伸长率 7 润滑剂总量 8 包装和标志
关于印发国家重点监管医疗器械目录（2009年版）的通知【废止】 | 国食药监械[2009]395号 | FGWJ-2009-10304 | 2009-08-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械生产监管，根据《医疗器械生产日常监督管理规定》（国食药监械〔2006〕19号），国家局组织修订了《国家重点监管医疗器械目录（2009年版）》（下称《目录》），现印发给你们，请按照《医疗器械生产日常监督管理规定》，对《目录》中所列品种的生产实施重点监管。 国家局此前发布的关于国家重点监管医疗器械目录的文件与本通知内容不一致的，以本通知为准。 附件：国家重点监管医疗器械目录（2009年版） 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月十日 附件： 国家重点监管医疗器械目录（2009年版） 一、一次性使用无菌医疗器械 1．一次性使用无菌注射器； 2．一次性使用输液器； 3．一次性使用输血器； 4．一次性使用滴定管式输液器； 5．一次性使用静脉输液针； 6．一次性使用无菌注射针； 7．一次性使用塑料血袋； 8．一次性使用采血器； 9．一次性使用麻醉穿刺包； 10．医用缝合针（线）。 二、骨科植入物医疗器械 1．外科植入物关节假体； 2．金属直型、异形接骨板； 3．金属接骨、矫形钉； 4．金属矫形用棒； 5．髓内针、骨针； 6．脊柱内固定器材。 三、植入性医疗器械 1．人工晶体； 2．人工心脏瓣膜； 3．心脏起搏器； 4．血管内支架、导管、导丝、球囊。 四、填充材料 1．乳房填充材料； 2．眼内填充材料； 3．骨科填充材料。 五、同种异体医疗器械 1．同种异体骨； 2．同种异体皮肤； 3．生物羊膜。 六、动物源医疗器械 1．人工生物心脏瓣膜； 2．生物蛋白海绵； 3．生物膜； 4．异种骨修复材料； 5．生物敷料； 6．组织工程全层皮肤； 7．生物粘合剂。 七、计划生育用医疗器械 1．宫内节育器； 2．橡胶避孕套。 八、体外循环及血液处理医疗器械 1．空心纤维透析器； 2．血液透析装置； 3．透析粉、透析液； 4．血浆分离杯、血浆管路。 九、手术防粘连类医疗器械 十、角膜塑形镜 十一、婴儿培养箱 十二、医用防护口罩、医用防护服 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械生产监管，根据《医疗器械生产日常监督管理规定》（国食药监械〔2006〕19号），国家局组织修订了《国家重点监管医疗器械目录（2009年版）》（下称《目录》），现印发给你们，请按照《医疗器械生产日常监督管理规定》，对《目录》中所列品种的生产实施重点监管。 国家局此前发布的关于国家重点监管医疗器械目录的文件与本通知内容不一致的，以本通知为准。 附件：国家重点监管医疗器械目录（2009年版） 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月十日 附件： 国家重点监管医疗器械目录（2009年版） 一、一次性使用无菌医疗器械 1．一次性使用无菌注射器； 2．一次性使用输液器； 3．一次性使用输血器； 4．一次性使用滴定管式输液器； 5．一次性使用静脉输液针； 6．一次性使用无菌注射针； 7．一次性使用塑料血袋； 8．一次性使用采血器； 9．一次性使用麻醉穿刺包； 10．医用缝合针（线）。 二、骨科植入物医疗器械 1．外科植入物关节假体； 2．金属直型、异形接骨板； 3．金属接骨、矫形钉； 4．金属矫形用棒； 5．髓内针、骨针； 6．脊柱内固定器材。 三、植入性医疗器械 1．人工晶体； 2．人工心脏瓣膜； 3．心脏起搏器； 4．血管内支架、导管、导丝、球囊。 四、填充材料 1．乳房填充材料； 2．眼内填充材料； 3．骨科填充材料。 五、同种异体医疗器械 1．同种异体骨； 2．同种异体皮肤； 3．生物羊膜。 六、动物源医疗器械 1．人工生物心脏瓣膜； 2．生物蛋白海绵； 3．生物膜； 4．异种骨修复材料； 5．生物敷料； 6．组织工程全层皮肤； 7．生物粘合剂。 七、计划生育用医疗器械 1．宫内节育器； 2．橡胶避孕套。 八、体外循环及血液处理医疗器械 1．空心纤维透析器； 2．血液透析装置； 3．透析粉、透析液； 4．血浆分离杯、血浆管路。 九、手术防粘连类医疗器械 十、角膜塑形镜 十一、婴儿培养箱 十二、医用防护口罩、医用防护服
关于开展天然胶乳橡胶避孕套生产质量体系专项检查的通知 | 国食药监械[2009]418号 | FGWJ-2009-10306 | 2009-08-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为落实《关于印发药品安全专项整治工作方案的通知》（国食药监办〔2009〕342号）文件精神，加强对天然胶乳橡胶避孕套（以下称橡胶避孕套）生产的监督管理，保证橡胶避孕套产品质量，国家局决定组织开展橡胶避孕套生产企业质量管理体系专项检查。现将有关事项通知如下： 一、检查目的 加强橡胶避孕套生产企业质量管理体系的监管，规范橡胶避孕套生产，提高橡胶避孕套生产质量水平。 二、检查范围 具备橡胶避孕套生产线的生产企业。 三、工作安排 （一）自本通知发布之日起至9月中旬，橡胶避孕套生产企业按照“天然胶乳橡胶避孕套生产企业专项检查内容要求”的第一部分内容（见附件），开展自查工作。 （二）9月中旬至10月下旬，省（自治区、直辖市）食品药品监督管理部门制定检查方案，按照“天然胶乳橡胶避孕套生产企业专项检查内容要求”（见附件），对本辖区内生产企业开展全面的质量管理体系检查。根据评定标准，做出结果评定，并根据评定结果做出后续处理。其中重点检查的内容包括： 1.生产过程控制，特别是特殊过程和关键工序的控制。 2.不合格品控制和处理，特别是不合格品的处理记录和相关文件，不合格品的销毁情况。 3.润滑剂和添加剂的控制。 （三）11月上旬，国家局将组织橡胶避孕套生产质量体系检查的督查工作。 四、其他要求 （一）生产企业在自查工作结束后1周内，将自查工作报告提交所属的省（自治区、直辖市）食品药品监督管理部门。 （二）各省（自治区、直辖市）食品药品监督管理部门对本辖区内专项检查未通过的企业，应责令其限期整改；对于问题严重的企业应责令其停产整改。 （三）各省（自治区、直辖市）食品药品监督管理部门应在专项检查工作结束后2周内，将工作总结报国家局医疗器械监管司。 附件：天然胶乳橡胶避孕套生产企业专项检查内容要求 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为落实《关于印发药品安全专项整治工作方案的通知》（国食药监办〔2009〕342号）文件精神，加强对天然胶乳橡胶避孕套（以下称橡胶避孕套）生产的监督管理，保证橡胶避孕套产品质量，国家局决定组织开展橡胶避孕套生产企业质量管理体系专项检查。现将有关事项通知如下： 一、检查目的 加强橡胶避孕套生产企业质量管理体系的监管，规范橡胶避孕套生产，提高橡胶避孕套生产质量水平。 二、检查范围 具备橡胶避孕套生产线的生产企业。 三、工作安排 （一）自本通知发布之日起至9月中旬，橡胶避孕套生产企业按照“天然胶乳橡胶避孕套生产企业专项检查内容要求”的第一部分内容（见附件），开展自查工作。 （二）9月中旬至10月下旬，省（自治区、直辖市）食品药品监督管理部门制定检查方案，按照“天然胶乳橡胶避孕套生产企业专项检查内容要求”（见附件），对本辖区内生产企业开展全面的质量管理体系检查。根据评定标准，做出结果评定，并根据评定结果做出后续处理。其中重点检查的内容包括： 1.生产过程控制，特别是特殊过程和关键工序的控制。 2.不合格品控制和处理，特别是不合格品的处理记录和相关文件，不合格品的销毁情况。 3.润滑剂和添加剂的控制。 （三）11月上旬，国家局将组织橡胶避孕套生产质量体系检查的督查工作。 四、其他要求 （一）生产企业在自查工作结束后1周内，将自查工作报告提交所属的省（自治区、直辖市）食品药品监督管理部门。 （二）各省（自治区、直辖市）食品药品监督管理部门对本辖区内专项检查未通过的企业，应责令其限期整改；对于问题严重的企业应责令其停产整改。 （三）各省（自治区、直辖市）食品药品监督管理部门应在专项检查工作结束后2周内，将工作总结报国家局医疗器械监管司。 附件：天然胶乳橡胶避孕套生产企业专项检查内容要求 国家食品药品监督管理局 二○○九年八月十一日
关于加强定制式义齿生产监管的通知 | 国食药监械[2009]336号 | FGWJ-2009-10282 | 2009-07-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为保证公众使用定制式义齿的安全、有效，现就加强定制式义齿监管工作通知如下： 一、定制式义齿生产企业应按照《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》（YY/T0287-2003），建立与企业相适应的质量管理体系，并保持有效运行；应加强原材料控制，严格按照注册批准的内容生产，不得使用未经注册的义齿材料加工定制式义齿。 二、定制式义齿生产企业应取得《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》。定制式义齿生产企业不得生产未经注册的定制式义齿产品，不得接受无执业资格的医疗机构或个人委托为其加工定制式义齿。 三、医疗机构所属的口腔技工室加工定制式义齿仅供本单位使用，并应按照《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》（YY/T0287-2003），建立与其相适应的质量管理体系，保持有效运行；如接受其它医疗机构委托生产定制式义齿应取得《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》。 四、定制式义齿生产企业和医疗机构应加强定制式义齿生产和使用的过程控制，保证定制式义齿生产和使用过程的可追溯性。 五、各级食品药品监管部门要加强对定制式义齿生产企业的监督和检查；严厉打击无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》加工、生产定制式义齿的违法行为。 六、请各省（区、市）食品药品监管部门就本辖区内定制式义齿生产企业的情况填写“定制式义齿生产企业情况调查表”（见附件），并于2009年8月31日前将调查表以书面和电子邮件形式（以excel表格形式）寄发到国家局医疗器械监管司。调查表可在国家局网站（www.sfda.gov.cn）首页“法规文件”栏目下的“工作文件”子栏目中下载。 联系人：肖忆梅、曹晨光 联系电话：（010）88331149、88331129 电子邮件：xiaoym@nicpbp.org.cn 附件：定制式义齿生产企业情况调查表 国家食品药品监督管理局 二○○九年七月六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为保证公众使用定制式义齿的安全、有效，现就加强定制式义齿监管工作通知如下： 一、定制式义齿生产企业应按照《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》（YY/T0287-2003），建立与企业相适应的质量管理体系，并保持有效运行；应加强原材料控制，严格按照注册批准的内容生产，不得使用未经注册的义齿材料加工定制式义齿。 二、定制式义齿生产企业应取得《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》。定制式义齿生产企业不得生产未经注册的定制式义齿产品，不得接受无执业资格的医疗机构或个人委托为其加工定制式义齿。 三、医疗机构所属的口腔技工室加工定制式义齿仅供本单位使用，并应按照《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》（YY/T0287-2003），建立与其相适应的质量管理体系，保持有效运行；如接受其它医疗机构委托生产定制式义齿应取得《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》。 四、定制式义齿生产企业和医疗机构应加强定制式义齿生产和使用的过程控制，保证定制式义齿生产和使用过程的可追溯性。 五、各级食品药品监管部门要加强对定制式义齿生产企业的监督和检查；严厉打击无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》加工、生产定制式义齿的违法行为。 六、请各省（区、市）食品药品监管部门就本辖区内定制式义齿生产企业的情况填写“定制式义齿生产企业情况调查表”（见附件），并于2009年8月31日前将调查表以书面和电子邮件形式（以excel表格形式）寄发到国家局医疗器械监管司。调查表可在国家局网站（www.sfda.gov.cn）首页“法规文件”栏目下的“工作文件”子栏目中下载。 联系人：肖忆梅、曹晨光 联系电话：（010）88331149、88331129 电子邮件：xiaoym@nicpbp.org.cn 附件：定制式义齿生产企业情况调查表 国家食品药品监督管理局 二○○九年七月六日
关于印发B型超声诊断设备（第二类）和多参数患者监护设备（第二类）医疗器械产品注册技术审查指导原则的通知 | 食药监办械函[2009]231号 | FGWJ-2009-10232 | 2009-06-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对全国医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了B型超声诊断设备（第二类）产品注册技术审查指导原则、多参数患者监护设备（第二类）产品注册技术审查指导原则（见附件）。现印发给你们，请参照执行。 附件：1．B型超声诊断设备（第二类）产品注册技术审查指导原则 2．多参数患者监护设备（第二类）产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年六月十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对全国医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了B型超声诊断设备（第二类）产品注册技术审查指导原则、多参数患者监护设备（第二类）产品注册技术审查指导原则（见附件）。现印发给你们，请参照执行。 附件：1．B型超声诊断设备（第二类）产品注册技术审查指导原则 2．多参数患者监护设备（第二类）产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年六月十八日
关于认可广东省医疗器械质量监督检验所电子体温计和医用红外体温计检测资格的通知 | 国食药监械[2009]312号 | FGWJ-2009-10220 | 2009-06-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年5月10日国家局组织专家组对广东省医疗器械质量监督检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对电子体温计和医用红外体温计（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年六月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 电子体温计 全部参数 医用电子体温计GB/T21416-2008 2 医用红外体温计 全部参数 医用红外体温计 第1部分：耳腔式GB/T21417.1-2008 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年5月10日国家局组织专家组对广东省医疗器械质量监督检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对电子体温计和医用红外体温计（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年六月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 电子体温计 全部参数 医用电子体温计GB/T21416-2008 2 医用红外体温计 全部参数 医用红外体温计 第1部分：耳腔式GB/T21417.1-2008
关于医疗器械生产企业跨省兼并有关问题的批复 | 国食药监械函[2009]68号 | FGWJ-2009-10201 | 2009-06-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 你局《关于企业跨省兼并后若干问题的请示》（沪食药监械安〔2009〕158号）收悉。经研究，现批复如下： 一、在生产条件和企业管理符合法规要求、企业进行100%收购的情况下，如企业提出跨省地址变更申请，可以按照《医疗器械生产监督管理办法》第21条的规定进行审核。 二、如企业提出的跨省地址变更申请属于《医疗器械生产监督管理办法》第21条所规定的“跨省设立本企业生产场地但没有形成独立生产企业的”情况，该企业如在该场地生产其所持有的医疗器械注册证书中所列产品，应按照《医疗器械注册管理办法》的相关要求申请重新注册；该企业如在该场地生产非本企业所持有的医疗器械注册证书中所列产品，应按照《医疗器械注册管理办法》的相关要求申请首次注册。 三、如企业提出的跨省地址变更申请属于《医疗器械生产监督管理办法》第21条所规定的“跨省设立生产场地并形成独立生产企业的”情况，应由该“独立生产企业”根据相关法规要求申请《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械注册证书》变更。 此复。 国家食品药品监督管理局 二○○九年六月二日 | 上海市食品药品监督管理局： 你局《关于企业跨省兼并后若干问题的请示》（沪食药监械安〔2009〕158号）收悉。经研究，现批复如下： 一、在生产条件和企业管理符合法规要求、企业进行100%收购的情况下，如企业提出跨省地址变更申请，可以按照《医疗器械生产监督管理办法》第21条的规定进行审核。 二、如企业提出的跨省地址变更申请属于《医疗器械生产监督管理办法》第21条所规定的“跨省设立本企业生产场地但没有形成独立生产企业的”情况，该企业如在该场地生产其所持有的医疗器械注册证书中所列产品，应按照《医疗器械注册管理办法》的相关要求申请重新注册；该企业如在该场地生产非本企业所持有的医疗器械注册证书中所列产品，应按照《医疗器械注册管理办法》的相关要求申请首次注册。 三、如企业提出的跨省地址变更申请属于《医疗器械生产监督管理办法》第21条所规定的“跨省设立生产场地并形成独立生产企业的”情况，应由该“独立生产企业”根据相关法规要求申请《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械注册证书》变更。 此复。 国家食品药品监督管理局 二○○九年六月二日
关于山东赛克赛斯药业科技有限公司等2家医疗器械生产企业恢复生产的通知 | 国食药监械函[2009]53号 | FGWJ-2009-10163 | 2009-05-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局： 按照《关于加强壳聚糖类手术防粘连产品生产企业监督管理工作的通知》（国食药监械〔2008〕679号）要求，国家局于2009年3月组织对被责令停产整改的山东赛克赛斯药业科技有限公司、烟台万利医用品有限公司进行了质量体系复查。根据复查结果，同意以上两家企业恢复生产。 请你局加强对辖区内恢复生产企业质量体系运行情况的跟踪检查，并督促企业认真落实复查过程中检查组提出的改进建议。 国家食品药品监督管理局 二○○九年五月十二日 | 山东省食品药品监督管理局： 按照《关于加强壳聚糖类手术防粘连产品生产企业监督管理工作的通知》（国食药监械〔2008〕679号）要求，国家局于2009年3月组织对被责令停产整改的山东赛克赛斯药业科技有限公司、烟台万利医用品有限公司进行了质量体系复查。根据复查结果，同意以上两家企业恢复生产。 请你局加强对辖区内恢复生产企业质量体系运行情况的跟踪检查，并督促企业认真落实复查过程中检查组提出的改进建议。 国家食品药品监督管理局 二○○九年五月十二日
关于加强医用防护口罩、医用防护服、呼吸机等医疗器械监管工作的通知 | 食药监办械[2009]39号 | FGWJ-2009-10355 | 2009-05-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为做好甲型H1N1流感的防控工作，落实卫生部关于进一步加强甲型H1N1流感防控工作视频会议精神，现就加强医用防护口罩、医用防护服、呼吸机等防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营监管工作通知如下： 一、高度重视防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营监管工作。要切实加强工作领导和部署，把防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营监管工作作为当前医疗器械生产、经营监管工作的重点任务抓好、做实。 二、要全面及时掌握本辖区内防控甲型H1N1流感有关医疗器械生产企业的生产动态、销售情况，做好企业监督指导工作，督促企业规范生产，保证防控产品的质量安全。 三、要立即组织人员对本辖区内防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营企业进行监督检查。 生产企业重点检查： （一）企业是否取得医疗器械生产企业许可证，是否建立质量管理体系并保持有效运行； （二）企业生产的产品是否取得医疗器械产品注册证，是否按质量标准生产，并检验合格； （三）原材料控制是否到位，是否有进厂检验记录并符合生产要求； （四）企业的生产环境是否能够保证产品生产的基本要求； （五）企业产品的说明书、标签、标识是否符合要求。 经营企业重点检查： （一）企业是否取得医疗器械经营企业许可证，并按照批准的范围经营； （二）企业经营的防控甲型H1N1流感有关医疗器械是否合法产品。 四、对检查中发现的防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营违法违规行为要依法严肃处理。 五、加强防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营监管信息沟通，保证监管信息及时上报。国家局将根据情况组织防控甲型H1N1流感有关医疗器械生产、经营监管工作督查。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年五月二十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为做好甲型H1N1流感的防控工作，落实卫生部关于进一步加强甲型H1N1流感防控工作视频会议精神，现就加强医用防护口罩、医用防护服、呼吸机等防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营监管工作通知如下： 一、高度重视防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营监管工作。要切实加强工作领导和部署，把防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营监管工作作为当前医疗器械生产、经营监管工作的重点任务抓好、做实。 二、要全面及时掌握本辖区内防控甲型H1N1流感有关医疗器械生产企业的生产动态、销售情况，做好企业监督指导工作，督促企业规范生产，保证防控产品的质量安全。 三、要立即组织人员对本辖区内防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营企业进行监督检查。 生产企业重点检查： （一）企业是否取得医疗器械生产企业许可证，是否建立质量管理体系并保持有效运行； （二）企业生产的产品是否取得医疗器械产品注册证，是否按质量标准生产，并检验合格； （三）原材料控制是否到位，是否有进厂检验记录并符合生产要求； （四）企业的生产环境是否能够保证产品生产的基本要求； （五）企业产品的说明书、标签、标识是否符合要求。 经营企业重点检查： （一）企业是否取得医疗器械经营企业许可证，并按照批准的范围经营； （二）企业经营的防控甲型H1N1流感有关医疗器械是否合法产品。 四、对检查中发现的防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营违法违规行为要依法严肃处理。 五、加强防控甲型H1N1流感有关医疗器械的生产、经营监管信息沟通，保证监管信息及时上报。国家局将根据情况组织防控甲型H1N1流感有关医疗器械生产、经营监管工作督查。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年五月二十日
关于认可杭州医疗器械质量监督检验中心二氧化碳激光治疗机等448个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]208号 | FGWJ-2009-10165 | 2009-05-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年1月9日至11日，国家局组织专家组对杭州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审与复评审。经审查，认可该中心对二氧化碳激光治疗机等448个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年五月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 二氧化碳激光治疗机 全部项目 二氧化碳激光治疗机GB 11748-2005 2 氦氖激光治疗机 全部项目 氦氖激光治疗机通用技术条件GB 12257-2000 3 氦氖激光血管内照射治疗仪 全部项目 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件YY0284-2004 4 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 全部项目 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件YY 0307-2004 5 手术显微镜 全部项目 手术显微镜 第1部分:要求和试验方法GB11239.1-2005 6 医用纤维内窥镜 全部项目 医用纤维内窥镜及附件通用要求GB 11244-2005 7 裂隙灯显微镜 全部项目 眼科仪器 裂隙灯显微镜YY0065-2007 8 微循环显微镜 全部项目 微循环显微镜YY 0067-2007 标准变更 9 医用硬管内窥镜 全部项目 医用硬管内窥镜通用技术条件Y 0068-1992 10 纤维上消化道镜 全部项目 纤维上消化道镜YY 91028-1999 11 医用内窥镜冷光源 全部项目 医用内窥镜冷光源YY 91081-1999 12 纤维导光膀胱镜 全部项目 纤维导光膀胱镜YY 91083-1999 13 孔式手术无影灯 全部项目 孔式手术无影灯YY 0102-1993 14 冷光单孔手术灯 全部项目 冷光单孔手术灯YY 0103-1993 15 呼吸插管喉镜 全部项目 呼吸插管喉镜ISO7376-2003 16 角膜曲率计 全部项目 角膜曲率计YY0579-2005 扩项 17 压陷式眼压计 全部项目 压陷式眼压计YY1036-2004 标准变更 18 同视机 全部项目 眼科仪器－同视机ISO10944－1998 19 卡片投影仪 全部项目 眼科仪器—卡片投影仪ISO10938-1998 20 眼底照相机 全部项目 眼科仪器 眼底照相机YY0634-2008 扩项 21 试镜架 全部项目 眼科仪器 试镜架GB18143-2000 22 光学低视力助视器 全部项目 光学低视力助视器ISO15253-2000 23 间接检眼镜 全部项目 眼科仪器 间接检眼镜YY0633-2008 扩项 24 生物显微镜 全部项目 生物显微镜GB/T2985-2008 标准变更 25 硬性角膜接触镜 全部项目 硬性角膜接触镜GB11417.1-1989 26 软性角膜接触镜 全部项目 软性亲水接触镜GB11417.2-1989 27 人工晶体 全部项目 人工晶体YY0290.1～YY0290.8-1997 28 医用电气设备安全性能 部分项目 医用电气设备 第1部分:安全通用要求GB9706.1-2007 标准变更AP、APG、X射线辐射不能测 29 红外治疗设备安全性能 全部项目 红外治疗设备安全专用要求YY0323-2000 30 医用内窥镜设备安全性能 全部项目 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求GB9706.19-2000 31 医用高频手术设备安全性能 部分项目 医用电气设备 第2部分：高频手术设备安全专用要求GB9706.4-1999 电源端口骚扰电压（GB4824）只做：单相16A、三相32A；辐射骚扰场强（GB4824）只做：30MHz-1GHz 32 医用诊断和治疗激光设备安全性能 全部项目 医用电气设备 第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求GB9706.20-2000 33 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪安全性能 全部项目 医用电气设备第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求GB9706.8-1995 34 医用超声诊断和监护设备安全性能 部分项目 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求GB9706.9-2008 标准变更热指数、机械指数不能测 35 婴儿培养箱安全性能 部分项目 医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求GB11243-2000 X射线辐射不能测 36 心电图机安全性能 全部项目 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求GB10793-2000 37 超声多普勒监护仪 全部项目 超声多普勒胎儿监护仪YY0449-2003 38 单道和多道心电图机 全部项目 单道和多道心电图机YY1139-2000 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年1月9日至11日，国家局组织专家组对杭州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审与复评审。经审查，认可该中心对二氧化碳激光治疗机等448个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年五月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 二氧化碳激光治疗机 全部项目 二氧化碳激光治疗机GB 11748-2005 2 氦氖激光治疗机 全部项目 氦氖激光治疗机通用技术条件GB 12257-2000 3 氦氖激光血管内照射治疗仪 全部项目 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件YY0284-2004 4 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 全部项目 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件YY 0307-2004 5 手术显微镜 全部项目 手术显微镜 第1部分:要求和试验方法GB11239.1-2005 6 医用纤维内窥镜 全部项目 医用纤维内窥镜及附件通用要求GB 11244-2005 7 裂隙灯显微镜 全部项目 眼科仪器 裂隙灯显微镜YY0065-2007 8 微循环显微镜 全部项目 微循环显微镜YY 0067-2007 标准变更 9 医用硬管内窥镜 全部项目 医用硬管内窥镜通用技术条件Y 0068-1992 10 纤维上消化道镜 全部项目 纤维上消化道镜YY 91028-1999 11 医用内窥镜冷光源 全部项目 医用内窥镜冷光源YY 91081-1999 12 纤维导光膀胱镜 全部项目 纤维导光膀胱镜YY 91083-1999 13 孔式手术无影灯 全部项目 孔式手术无影灯YY 0102-1993 14 冷光单孔手术灯 全部项目 冷光单孔手术灯YY 0103-1993 15 呼吸插管喉镜 全部项目 呼吸插管喉镜ISO7376-2003 16 角膜曲率计 全部项目 角膜曲率计YY0579-2005 扩项 17 压陷式眼压计 全部项目 压陷式眼压计YY1036-2004 标准变更 18 同视机 全部项目 眼科仪器－同视机ISO10944－1998 19 卡片投影仪 全部项目 眼科仪器—卡片投影仪ISO10938-1998 20 眼底照相机 全部项目 眼科仪器 眼底照相机YY0634-2008 扩项 21 试镜架 全部项目 眼科仪器 试镜架GB18143-2000 22 光学低视力助视器 全部项目 光学低视力助视器ISO15253-2000 23 间接检眼镜 全部项目 眼科仪器 间接检眼镜YY0633-2008 扩项 24 生物显微镜 全部项目 生物显微镜GB/T2985-2008 标准变更 25 硬性角膜接触镜 全部项目 硬性角膜接触镜GB11417.1-1989 26 软性角膜接触镜 全部项目 软性亲水接触镜GB11417.2-1989 27 人工晶体 全部项目 人工晶体YY0290.1～YY0290.8-1997 28 医用电气设备安全性能 部分项目 医用电气设备 第1部分:安全通用要求GB9706.1-2007 标准变更AP、APG、X射线辐射不能测 29 红外治疗设备安全性能 全部项目 红外治疗设备安全专用要求YY0323-2000 30 医用内窥镜设备安全性能 全部项目 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求GB9706.19-2000 31 医用高频手术设备安全性能 部分项目 医用电气设备 第2部分：高频手术设备安全专用要求GB9706.4-1999 电源端口骚扰电压（GB4824）只做：单相16A、三相32A；辐射骚扰场强（GB4824）只做：30MHz-1GHz 32 医用诊断和治疗激光设备安全性能 全部项目 医用电气设备 第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求GB9706.20-2000 33 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪安全性能 全部项目 医用电气设备第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求GB9706.8-1995 34 医用超声诊断和监护设备安全性能 部分项目 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求GB9706.9-2008 标准变更热指数、机械指数不能测 35 婴儿培养箱安全性能 部分项目 医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求GB11243-2000 X射线辐射不能测 36 心电图机安全性能 全部项目 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求GB10793-2000 37 超声多普勒监护仪 全部项目 超声多普勒胎儿监护仪YY0449-2003 38 单道和多道心电图机 全部项目 单道和多道心电图机YY1139-2000
关于认可四川医疗器械生物材料和制品检验中心体外细胞毒性试验等90个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]207号 | FGWJ-2009-10162 | 2009-05-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年10月17日至18日，国家局组织专家组对四川医疗器械生物材料和制品检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对体外细胞毒性试验等90个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年五月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 体外细胞毒性试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法 GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 2 迟发型超敏反应试验 (致敏试验) 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 3 刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 4 皮内反应试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 5 口腔刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0279-1995 6 眼刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 7 阴道刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 8 阴茎刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 9 急性全身毒性试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 10 短期全身毒性试验：经口途径 全部项目 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年10月17日至18日，国家局组织专家组对四川医疗器械生物材料和制品检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对体外细胞毒性试验等90个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年五月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 体外细胞毒性试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法 GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 2 迟发型超敏反应试验 (致敏试验) 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 3 刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 4 皮内反应试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 5 口腔刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0279-1995 6 眼刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 7 阴道刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 8 阴茎刺激试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005 9 急性全身毒性试验 全部项目 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 10 短期全身毒性试验：经口途径 全部项目 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997
关于填报天然胶乳橡胶避孕套生产企业情况调查表的通知 | 食药监械函[2009]36号 | FGWJ-2009-10173 | 2009-05-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强天然胶乳橡胶避孕套生产监管，掌握全国天然胶乳橡胶避孕套生产的实际情况，落实有关监管措施，现对避孕套生产企业的生产、检验等情况进行调查，请你局依照实际情况组织填报调查表（见附件），并于2009年5月31日前将调查表以书面和电子邮件（excel表格形式）寄发到我司。调查表可在国家食品药品监督管理局网站（www.nmpa.gov.cn）首页“法规文件”栏目下的“工作文件”子栏目中下载。 联 系 人：肖忆梅、曹晨光 联系电话：（010）88331149、88331129 电子邮件：xiaoym@nicpbp.org.cn 传 真：（010）88363234 附件：1．填表说明 2．天然胶乳橡胶避孕套生产企业情况调查表（一） 3．天然胶乳橡胶避孕套生产企业情况调查表（二） 4．天然胶乳橡胶避孕套生产企业情况调查汇总表 5．不具有裸套生产能力的天然胶乳橡胶避孕套企业情况调查表 6．不具有裸套生产能力的天然胶乳橡胶避孕套企业情况调查汇总表 国家食品药品监督管理局医疗器械监管司 二○○九年五月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强天然胶乳橡胶避孕套生产监管，掌握全国天然胶乳橡胶避孕套生产的实际情况，落实有关监管措施，现对避孕套生产企业的生产、检验等情况进行调查，请你局依照实际情况组织填报调查表（见附件），并于2009年5月31日前将调查表以书面和电子邮件（excel表格形式）寄发到我司。调查表可在国家食品药品监督管理局网站（www.nmpa.gov.cn）首页“法规文件”栏目下的“工作文件”子栏目中下载。 联 系 人：肖忆梅、曹晨光 联系电话：（010）88331149、88331129 电子邮件：xiaoym@nicpbp.org.cn 传 真：（010）88363234 附件：1．填表说明 2．天然胶乳橡胶避孕套生产企业情况调查表（一） 3．天然胶乳橡胶避孕套生产企业情况调查表（二） 4．天然胶乳橡胶避孕套生产企业情况调查汇总表 5．不具有裸套生产能力的天然胶乳橡胶避孕套企业情况调查表 6．不具有裸套生产能力的天然胶乳橡胶避孕套企业情况调查汇总表 国家食品药品监督管理局医疗器械监管司 二○○九年五月七日
国家工商行政管理总局、中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理局令第 40 号《医疗器械广告审查发布标准》 |  |  |  |  | 国家工商行政管理总局 中华人民共和国卫生部 令 国家食品药品监督管理局 第 40 号 《医疗器械广告审查发布标准》已经国家工商行政管理总局局务会、中华人民共和国卫生部部务会审议通过，现予发布，自2009年5月20日起施行。 局长：周伯华 部长：陈 竺 局长：邵明立 二○○九年四月二十八日 医疗器械广告审查发布标准 第一条 为了保证医疗器械广告的真实、合法、科学，制定本标准。 第二条 发布医疗器械广告，应当遵守《中华人民共和国广告法》（以下简称《广告法》）、《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称《反不正当竞争法》）、《医疗器械监督管理条例》及国家有关规定。 第三条 下列产品不得发布广告： （一）食品药品监督管理部门依法明令禁止生产、销售和使用的医疗器械产品； （二）医疗机构研制的在医疗机构内部使用的医疗器械。 第四条 医疗器械广告中有关产品名称、适用范围、性能结构及组成、作用机理等内容应当以食品药品监督管理部门批准的产品注册证明文件为准。 第五条 医疗器械产品注册证明文件中有禁忌内容、注意事项的，应在广告中标明“禁忌内容或注意事项详见说明书”。 第六条 医疗器械广告中必须标明经批准的医疗器械名称、医疗器械生产企业名称、医疗器械注册证号、医疗器械广告批准文号。 经审批的医疗器械广告在广播电台发布时，可以不播出医疗器械广告批准文号。 仅出现医疗器械产品名称的，不受前款限制，但应标明医疗器械注册证号。 第七条 医疗器械广告中不得以任何非医疗器械产品名称代替医疗器械产品名称进行宣传。 第八条 推荐给个人使用的医疗器械产品广告，必须标明“请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用”。 第九条 医疗器械广告中涉及改善和增强性功能内容的，必须与经批准的医疗器械注册证明文件中的适用范围完全一致，不得出现表现性器官的内容。 报纸头版、期刊封面不得发布含有前款内容的广告。电视台、广播电台不得在7：00－22：00发布含有前款内容的广告。 第十条 医疗器械广告中有关适用范围和功效等内容的宣传应当科学准确，不得出现下列情形： （一）含有表示功效的断言或者保证的； （二）说明有效率和治愈率的； （三）与其他医疗器械产品、药品或其他治疗方法的功效和安全性对比； （四）在向个人推荐使用的医疗器械广告中，利用消费者缺乏医疗器械专业、技术知识和经验的弱点，使用超出产品注册证明文件以外的专业化术语或不科学的用语描述该产品的特征或作用机理； （五）含有无法证实其科学性的所谓“研究发现”、“实验或数据证明”等方面的内容； （六）违反科学规律，明示或暗示包治百病、适应所有症状的； （七）含有“安全”、“无毒副作用”、“无效退款”、“无依赖”、“保险公司承保”等承诺性用语，含有“唯一”、“精确”、“最新技术”、“最先进科学”、“国家级产品”、“填补国内空白”等绝对化或排他性的用语； （八）声称或暗示该医疗器械为正常生活或治疗病症所必须等内容的； （九）含有明示或暗示该医疗器械能应付现代紧张生活或升学、考试的需要，能帮助改善或提高成绩，能使精力旺盛、增强竞争力、能增高、能益智等内容。 第十一条 医疗器械广告应当宣传和引导合理使用医疗器械，不得直接或间接怂恿公众购买使用，不得含有以下内容。 （一）含有不科学的表述或者通过渲染、夸大某种健康状况或者疾病所导致的危害，引起公众对所处健康状况或所患疾病产生担忧和恐惧，或使公众误解不使用该产品会患某种疾病或加重病情的； （二）含有“家庭必备”或者类似内容的； （三）含有评比、排序、推荐、指定、选用、获奖等综合性评价内容的； （四）含有表述该产品处于“热销”、“抢购”、“试用”等的内容。 第十二条 医疗器械广告中不得含有利用医药科研单位、学术机构、医疗机构或者专家、医生、患者的名义和形象作证明的内容。 医疗器械广告中不得含有军队单位或者军队人员的名义、形象。不得利用军队装备、设施从事医疗器械广告宣传。 第十三条 医疗器械广告不得含有涉及公共信息、公共事件或其他与公共利益相关联的内容，如各类疾病信息、经济社会发展成果或医疗科学以外的科技成果。 第十四条 医疗器械广告中不得含有医疗机构的名称、地址、联系办法、诊疗项目、诊疗方法以及有关义诊、医疗（热线）咨询、开设特约门诊等医疗服务的内容。 第十五条 医疗器械广告不得在未成年人出版物和频道、节目、栏目上发布。 医疗器械广告不得以儿童为诉求对象，不得以儿童的名义介绍医疗器械。 第十六条 按照本标准第六条规定必须在医疗器械广告中出现的内容，其字体和颜色必须清晰可见、易于辨认。上述内容在电视、互联网、显示屏等媒体发布时，出现时间不得少于５秒。 第十七条 违反本标准规定发布的广告，构成虚假广告或者引人误解的虚假宣传的，依照《广告法》或者《反不正当竞争法》有关规定予以处罚。 违反本标准第三条、第四条等规定发布的医疗器械广告，依照《广告法》第四十一条处罚。 违反本标准其他规定发布广告，《广告法》、《反不正当竞争法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》、《反不正当竞争法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以一万元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款。 第十八条 本标准自2009年5月20日起施行。1995年3月3日国家工商行政管理总局发布的《医疗器械广告审查标准》同时废止。 | 国家工商行政管理总局 中华人民共和国卫生部 令 国家食品药品监督管理局 第 40 号 《医疗器械广告审查发布标准》已经国家工商行政管理总局局务会、中华人民共和国卫生部部务会审议通过，现予发布，自2009年5月20日起施行。 局长：周伯华 部长：陈 竺 局长：邵明立 二○○九年四月二十八日 医疗器械广告审查发布标准 第一条 为了保证医疗器械广告的真实、合法、科学，制定本标准。 第二条 发布医疗器械广告，应当遵守《中华人民共和国广告法》（以下简称《广告法》）、《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称《反不正当竞争法》）、《医疗器械监督管理条例》及国家有关规定。 第三条 下列产品不得发布广告： （一）食品药品监督管理部门依法明令禁止生产、销售和使用的医疗器械产品； （二）医疗机构研制的在医疗机构内部使用的医疗器械。 第四条 医疗器械广告中有关产品名称、适用范围、性能结构及组成、作用机理等内容应当以食品药品监督管理部门批准的产品注册证明文件为准。 第五条 医疗器械产品注册证明文件中有禁忌内容、注意事项的，应在广告中标明“禁忌内容或注意事项详见说明书”。 第六条 医疗器械广告中必须标明经批准的医疗器械名称、医疗器械生产企业名称、医疗器械注册证号、医疗器械广告批准文号。 经审批的医疗器械广告在广播电台发布时，可以不播出医疗器械广告批准文号。 仅出现医疗器械产品名称的，不受前款限制，但应标明医疗器械注册证号。 第七条 医疗器械广告中不得以任何非医疗器械产品名称代替医疗器械产品名称进行宣传。 第八条 推荐给个人使用的医疗器械产品广告，必须标明“请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用”。 第九条 医疗器械广告中涉及改善和增强性功能内容的，必须与经批准的医疗器械注册证明文件中的适用范围完全一致，不得出现表现性器官的内容。 报纸头版、期刊封面不得发布含有前款内容的广告。电视台、广播电台不得在7：00－22：00发布含有前款内容的广告。 第十条 医疗器械广告中有关适用范围和功效等内容的宣传应当科学准确，不得出现下列情形： （一）含有表示功效的断言或者保证的； （二）说明有效率和治愈率的； （三）与其他医疗器械产品、药品或其他治疗方法的功效和安全性对比； （四）在向个人推荐使用的医疗器械广告中，利用消费者缺乏医疗器械专业、技术知识和经验的弱点，使用超出产品注册证明文件以外的专业化术语或不科学的用语描述该产品的特征或作用机理； （五）含有无法证实其科学性的所谓“研究发现”、“实验或数据证明”等方面的内容； （六）违反科学规律，明示或暗示包治百病、适应所有症状的； （七）含有“安全”、“无毒副作用”、“无效退款”、“无依赖”、“保险公司承保”等承诺性用语，含有“唯一”、“精确”、“最新技术”、“最先进科学”、“国家级产品”、“填补国内空白”等绝对化或排他性的用语； （八）声称或暗示该医疗器械为正常生活或治疗病症所必须等内容的； （九）含有明示或暗示该医疗器械能应付现代紧张生活或升学、考试的需要，能帮助改善或提高成绩，能使精力旺盛、增强竞争力、能增高、能益智等内容。 第十一条 医疗器械广告应当宣传和引导合理使用医疗器械，不得直接或间接怂恿公众购买使用，不得含有以下内容。 （一）含有不科学的表述或者通过渲染、夸大某种健康状况或者疾病所导致的危害，引起公众对所处健康状况或所患疾病产生担忧和恐惧，或使公众误解不使用该产品会患某种疾病或加重病情的； （二）含有“家庭必备”或者类似内容的； （三）含有评比、排序、推荐、指定、选用、获奖等综合性评价内容的； （四）含有表述该产品处于“热销”、“抢购”、“试用”等的内容。 第十二条 医疗器械广告中不得含有利用医药科研单位、学术机构、医疗机构或者专家、医生、患者的名义和形象作证明的内容。 医疗器械广告中不得含有军队单位或者军队人员的名义、形象。不得利用军队装备、设施从事医疗器械广告宣传。 第十三条 医疗器械广告不得含有涉及公共信息、公共事件或其他与公共利益相关联的内容，如各类疾病信息、经济社会发展成果或医疗科学以外的科技成果。 第十四条 医疗器械广告中不得含有医疗机构的名称、地址、联系办法、诊疗项目、诊疗方法以及有关义诊、医疗（热线）咨询、开设特约门诊等医疗服务的内容。 第十五条 医疗器械广告不得在未成年人出版物和频道、节目、栏目上发布。 医疗器械广告不得以儿童为诉求对象，不得以儿童的名义介绍医疗器械。 第十六条 按照本标准第六条规定必须在医疗器械广告中出现的内容，其字体和颜色必须清晰可见、易于辨认。上述内容在电视、互联网、显示屏等媒体发布时，出现时间不得少于５秒。 第十七条 违反本标准规定发布的广告，构成虚假广告或者引人误解的虚假宣传的，依照《广告法》或者《反不正当竞争法》有关规定予以处罚。 违反本标准第三条、第四条等规定发布的医疗器械广告，依照《广告法》第四十一条处罚。 违反本标准其他规定发布广告，《广告法》、《反不正当竞争法》有规定的，依照《广告法》处罚；《广告法》、《反不正当竞争法》没有具体规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以一万元以下罚款；有违法所得的，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款。 第十八条 本标准自2009年5月20日起施行。1995年3月3日国家工商行政管理总局发布的《医疗器械广告审查标准》同时废止。
关于认可广西壮族自治区食品药品检验所一次性使用静脉输液针等29个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]164号 | FGWJ-2009-10152 | 2009-04-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年1月17日至18日，国家局组织专家组对广西壮族自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用静脉输液针等29个产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年四月二十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 不测细胞毒性 2 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 3 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 4 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器YY 0115-1993 5 医用脱脂棉(及其后续产品) 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 6 石膏绷带 粉状型 全部参数 石膏绷带 粉状型YY 1117-2001 7 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带 粘胶型YY 1118-2001 8 临床化学体外诊断试剂盒质量检验 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则WS/T 124-1999 9 创伤敷 部分参数 创伤敷YZB/桂0023-2002 不测细胞毒性 10 腰肾贴 全部参数 腰肾贴YZB/桂 0077-2003 11 阴道消毒凝胶推进器 部分参数 阴道消毒凝胶推进器YZB/桂 0005-2002 不测细胞毒性 12 医用聚维酮喷膜剂 部分参数 医用聚维酮喷膜剂YZB/桂 0006-2002 不测细胞毒性 13 母乳钙目测试剂条 全部参数 母乳钙目测试剂条YZB/桂0071-2003 14 医用输血、输液、注射器器具检验方法化学分析部分 全部参数 医用输血、输液、注射器器具检验方法 第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-1998 15 塑料拉伸性能试验方法 全部参数 塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1040.1-2006 标准变更 16 一次性使用光纤针 部分参数 一次性使用光纤针YZB/国1441-15-2004 不测激光传输性能扩项 17 产品微生物检测方法 全部参数 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 扩项 18 产品杀菌性能、抑菌性能与稳定性测试方法 全部参数 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 扩项 19 尿液化学分析仪 部分参数 尿液化学分析仪通用技术条件YY/T 0475-2004 不测电磁兼容性扩项 20 血糖监测系统 全部参数 体外诊断检验系统 自测用血糖检测系统通用技术条件GB/T 19634-2005 扩项 21 半导体激光/低频治疗仪 部分参数 激光治疗仪 第1部分：半导体激光/低频治疗仪YZB/桂 0021-2008 不测半导体激光性能扩项 22 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备YY 0460-2003 扩项 23 单道和多道心电图机 全部参数 单道和多道心电图机YY 1139－2000 扩项 24 医用电气设备：心电图机安全专用要求 部分参数 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求GB 10793-2000 不测隔离中的防除颤部分扩项 25 血液分析仪 全部参数 血液分析仪YY/T 0653-2008 扩项 26 医用电气设备：神经和肌肉刺激器安全专用要求 部分参数 医用电气设备第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY 0607-2007 不测电磁兼容扩项 27 医用电气设备安全通用要求 部分参数 医用电气设备 第1部分：安全通用要求GB 9706.1-2007 不测剩余能量、防除颤应用部分的隔离、X射线辐射、电磁兼容性、AP和APG型设备位置要求、AP和APG型设备标记、随机文件、对AP和APG性设备共同要求、对AP型设备及其部件器件的要求和试验、对APG型设备及其部件器件的要求和试验、进液、压力容器承受最大压力、受压部件应承受最大压力、压力释放装置、遗传毒性、细胞毒性、变压器短路试验、变压器的电介质强度 扩项 28 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部份：通用要求GB 4793.1-2007 不测防止火的蔓延、消除或减少设备内的引燃源、一旦出现着火，将火焰控制在设备内、结构要求、限能电路、对装有或使用可燃性液体设备的要求、过流保护、特殊保护的设备、液体压力和泄露、高压泄露和破裂、低压单元的泄露、过压安全装置、电离辐射、加速电子、微波辐射、声压等级、超声压力、激光源、阴极射线管的内爆 扩项 29 医用电气设备环境 全部参数 医用电气设备环境要求及试验方法GB/T 14710-1993 扩项 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年1月17日至18日，国家局组织专家组对广西壮族自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用静脉输液针等29个产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年四月二十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 不测细胞毒性 2 一次性使用无菌注射器 全部参数 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 3 一次性使用无菌注射针 全部参数 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 4 一次性使用采血器 全部参数 一次性使用采血器YY 0115-1993 5 医用脱脂棉(及其后续产品) 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 6 石膏绷带 粉状型 全部参数 石膏绷带 粉状型YY 1117-2001 7 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带 粘胶型YY 1118-2001 8 临床化学体外诊断试剂盒质量检验 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则WS/T 124-1999 9 创伤敷 部分参数 创伤敷YZB/桂0023-2002 不测细胞毒性 10 腰肾贴 全部参数 腰肾贴YZB/桂 0077-2003 11 阴道消毒凝胶推进器 部分参数 阴道消毒凝胶推进器YZB/桂 0005-2002 不测细胞毒性 12 医用聚维酮喷膜剂 部分参数 医用聚维酮喷膜剂YZB/桂 0006-2002 不测细胞毒性 13 母乳钙目测试剂条 全部参数 母乳钙目测试剂条YZB/桂0071-2003 14 医用输血、输液、注射器器具检验方法化学分析部分 全部参数 医用输血、输液、注射器器具检验方法 第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-1998 15 塑料拉伸性能试验方法 全部参数 塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1040.1-2006 标准变更 16 一次性使用光纤针 部分参数 一次性使用光纤针YZB/国1441-15-2004 不测激光传输性能扩项 17 产品微生物检测方法 全部参数 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 扩项 18 产品杀菌性能、抑菌性能与稳定性测试方法 全部参数 一次性使用卫生用品卫生标准GB 15979-2002 扩项 19 尿液化学分析仪 部分参数 尿液化学分析仪通用技术条件YY/T 0475-2004 不测电磁兼容性扩项 20 血糖监测系统 全部参数 体外诊断检验系统 自测用血糖检测系统通用技术条件GB/T 19634-2005 扩项 21 半导体激光/低频治疗仪 部分参数 激光治疗仪 第1部分：半导体激光/低频治疗仪YZB/桂 0021-2008 不测半导体激光性能扩项 22 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备YY 0460-2003 扩项 23 单道和多道心电图机 全部参数 单道和多道心电图机YY 1139－2000 扩项 24 医用电气设备：心电图机安全专用要求 部分参数 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求GB 10793-2000 不测隔离中的防除颤部分扩项 25 血液分析仪 全部参数 血液分析仪YY/T 0653-2008 扩项 26 医用电气设备：神经和肌肉刺激器安全专用要求 部分参数 医用电气设备第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY 0607-2007 不测电磁兼容扩项 27 医用电气设备安全通用要求 部分参数 医用电气设备 第1部分：安全通用要求GB 9706.1-2007 不测剩余能量、防除颤应用部分的隔离、X射线辐射、电磁兼容性、AP和APG型设备位置要求、AP和APG型设备标记、随机文件、对AP和APG性设备共同要求、对AP型设备及其部件器件的要求和试验、对APG型设备及其部件器件的要求和试验、进液、压力容器承受最大压力、受压部件应承受最大压力、压力释放装置、遗传毒性、细胞毒性、变压器短路试验、变压器的电介质强度 扩项 28 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部份：通用要求GB 4793.1-2007 不测防止火的蔓延、消除或减少设备内的引燃源、一旦出现着火，将火焰控制在设备内、结构要求、限能电路、对装有或使用可燃性液体设备的要求、过流保护、特殊保护的设备、液体压力和泄露、高压泄露和破裂、低压单元的泄露、过压安全装置、电离辐射、加速电子、微波辐射、声压等级、超声压力、激光源、阴极射线管的内爆 扩项 29 医用电气设备环境 全部参数 医用电气设备环境要求及试验方法GB/T 14710-1993 扩项
关于认可江苏省医疗器械检验所红外体温计等210个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]124号 | FGWJ-2009-10136 | 2009-04-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年11月22日至23日，国家局组织专家组对江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对红外体温计等210个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年四月十五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 红外体温计 全部项目 医用红外体温计 第1部分：耳腔式GB/T 21417.1-2008 2 心脑电图机 全部项目 心脑电图机JJG 543-1996 3 数字式电子血压计（静态） 全部项目 数字式电子血压计（静态）JJG692-1999 4 热垫式治疗仪 全部项目 热垫式治疗仪YY/T0165-2007 5 血液冷藏箱 全部项目 血液冷藏箱YY 0168-2007 6 超声多普勒胎儿心率仪 部分项目 超声多普勒胎儿心率仪YY 0448-2003 综合灵敏度不能测 7 超声多普勒胎儿监护仪 全部项目 超声多普勒胎儿监护仪YY 0449-2003 8 高强度聚焦超(HIFU)治疗系统 全部项目 高强度聚焦超(HIFU)治疗系统YY 0592-2005 9 超声经颅多普勒血流分析仪 全部项目 超声经颅多普勒血流分析仪YY 0593-2005 10 立式压力蒸汽灭菌器 全部项目 立式压力蒸汽灭菌器YY 1007-2005 11 微循环显微镜 全部项目 微循环显微镜YY0067-2007 12 眼科A型超声测量仪 部分项目 眼科A型超声测量仪YY0107-2005 测量范围、测量误差不能测 13 微量振荡器 全部项目 微量振荡器YY0156-94 14 麻醉气体监护仪 全部项目 麻醉气体监护仪YY0601-2007 15 M型脉冲反射式超声诊断设备 全部项目 M型脉冲反射式超声诊断设备YY0108-93 16 B型超声诊断设备 全部项目 B型超声诊断设备GB10152-2008 17 冷循环微波刀 全部项目 ECO－100系列冷循环微波刀YZB/苏 0146-2006 18 X射线数字成像装置 全部项目 YDR系列X射线数字成像装置YZB/苏 0569-2007 19 彩色多普勒超声诊断仪 全部项目 彩色多普勒超声诊断仪YZB/国0653-2008 20 超声乳化仪 全部项目 超声乳化仪YZB/国0424-2007 21 电脑骨伤愈合仪 全部项目 ZK-5000系列电脑骨伤愈合仪YZB/苏0575-2005 22 一次性使用滴水双极电凝镊 全部项目 一次性使用滴水双极电凝镊YZB/苏0854-2007 23 全自动生化分析仪 全部项目 D系列全自动生化分析仪YZB/苏0363-2007 24 直接检眼镜 全部项目 KJ8系列直接检眼镜YZB/苏0123-2007 25 带状光检影镜 全部项目 KJ6系列带状光检影镜YZB/苏 0170-2007 26 空气、氧气混合器 全部项目 FA－2型空气、氧气混合器 YZB/苏0307-2004 27 离子导入治疗仪 全部项目 DH－288系列离子导入治疗仪YZB/苏0574-2007 28 心电图机 全部项目 CT型心电图机YZB/苏0621-2003 29 氧浓度测定仪 全部项目 FO系列氧浓度测定仪YZB/苏0194-2007 30 电动轮椅车 全部项目 电动轮椅车YZB/苏0274-2008 31 多频振动治疗仪 全部项目 YS800系列多频振动治疗仪YZB/苏0418-2008 32 电动吸痰机 全部项目 YB.DX-98系列电动吸痰机YZB/苏0510-2005 33 心电自动分析仪 全部项目 ECG-512A型心电自动分析仪YZB/苏0380-2008 34 多效应治疗仪 全部项目 MD-1022系列多效应治疗仪YZB/苏0567-2008 35 视觉电生理检测系统 全部项目 YZ56视觉电生理检测系统YZB/苏0513-2005 36 远红外线温热治疗器 全部项目 远红外线温热治疗器YZB/苏0013-2008 37 热磁振治疗仪 全部项目 RCZ-85T型热磁振治疗仪YZB/苏0061-2003 38 手术显微镜 全部项目 手术显微镜 GB 11239.1-2005 39 生物显微镜 全部项目 生物显微镜 GB/T2985-1999 40 医用显微磨钻 全部项目 HD－MZI医用显微磨钻YZB/苏0107-2007 41 供氧器 全部项目 供氧器YZB/苏0431-2007 42 彩色微循环检查仪 全部项目 MC－380型彩色微循环检查仪YZB/苏0553-2008 43 电解制水机 全部项目 SU-002系列电解制水机YZB/苏0062-2008 44 CO2培养箱 全部项目 CO2培养箱YZB/苏0039-2008 45 医用气体报警器 全部项目 医用气体报警器YZB/苏0634-2008 46 脑循环动力学监测分析仪 全部项目 脑循环动力学监测分析仪YZB/苏0552-2008 47 脑生理功能治疗康复仪 全部项目 CFT-620型脑生理功能治疗康复仪YZB/苏0176-2007 48 洁净屏 全部项目 ACP系列洁净屏YZB/苏0584-2006 49 多功能血细胞分类仪 全部项目 WZR－BM系列多功能血细胞分类仪YZB/苏0335-2006 50 量子共振分析检测仪 全部项目 CQRS－Ⅱ型量子共振分析检测仪YZB/苏0278-2002 51 全自动注药泵 全部项目 全自动注药泵YZB/国430-54-2004 52 全自动台式快速灭菌器 全部项目 ZMJQ系列全自动台式快速灭菌器YZB/苏0092-2007 53 无机离子检测试剂盒 全部项目 无机离子检测试剂盒 YZB/苏0315-2006 54 心肌疾病类检测试剂盒 全部项目 心肌疾病类检测试剂盒 YZB/苏0317-2006 55 衣原体诊断鉴定卡 全部项目 衣原体诊断鉴定卡YZB/苏0640-2006 56 乳铁传递蛋白快速检测试剂卡（胶体金方法） 全部项目 乳铁传递蛋白快速检测试剂卡（胶体金方法）YZB/苏0382-2008 57 血细胞质控物(阻抗型) 全部项目 PHC-3D血细胞质控物(阻抗型) YZB/苏0128-2008 58 华佗磁疗贴 全部项目 华佗磁疗贴YZB/苏0283-2005 59 纳米银医用妇炎栓 全部项目 纳米银医用妇炎栓YZB/苏0490-2005 60 一次性使用口鼻腔内照射光纤头 全部项目 一次性使用口鼻腔内照射光纤头YZB/苏0605-2008 61 一次性使用心脏固定器 全部项目 一次性使用心脏固定器YZB/苏0351-2008 62 一次性使用腹腔镜器械鞘手术包 全部项目 一次性使用腹腔镜器械鞘手术包YZB/苏0235-2006 63 鼻饲管 全部项目 鼻饲管 YZB/苏0131-2002 64 输尿管导管 全部项目 输尿管导管 YZB/苏0040-2004 65 一次性使用食道胃吸引管 全部项目 一次性使用食道胃吸引管YZB/苏0002-2002（更） 66 一次性使用小儿包茎治疗气囊导管 全部项目 一次性使用小儿包茎治疗气囊导管YZB/苏0032-2007 67 一次性使用带囊尿道导管 全部项目 一次性使用带囊尿道导管YZB/苏0714-2007 68 一次性使用喂食管 全部项目 一次性使用喂食管YZB/苏0846-2007 69 套装式一次性宫腔组织吸引管 全部项目 套装式一次性宫腔组织吸引管YZB/苏0556-2007 70 导丝引导型高弹性胃肠管 全部项目 导丝引导型胃肠管YZB/苏0417-2008 71 牙科棉 全部项目 牙科棉YZB/苏0864-2007 72 腹部垫 全部项目 腹部垫 YZB/苏0549-2003 73 乳腺散结贴 全部项目 乳腺散结贴（商品名：乳通贴）YZB/苏0392-2003 74 加湿器 全部项目 加湿器 YZB/粤0050-2006 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年11月22日至23日，国家局组织专家组对江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对红外体温计等210个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年四月十五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 红外体温计 全部项目 医用红外体温计 第1部分：耳腔式GB/T 21417.1-2008 2 心脑电图机 全部项目 心脑电图机JJG 543-1996 3 数字式电子血压计（静态） 全部项目 数字式电子血压计（静态）JJG692-1999 4 热垫式治疗仪 全部项目 热垫式治疗仪YY/T0165-2007 5 血液冷藏箱 全部项目 血液冷藏箱YY 0168-2007 6 超声多普勒胎儿心率仪 部分项目 超声多普勒胎儿心率仪YY 0448-2003 综合灵敏度不能测 7 超声多普勒胎儿监护仪 全部项目 超声多普勒胎儿监护仪YY 0449-2003 8 高强度聚焦超(HIFU)治疗系统 全部项目 高强度聚焦超(HIFU)治疗系统YY 0592-2005 9 超声经颅多普勒血流分析仪 全部项目 超声经颅多普勒血流分析仪YY 0593-2005 10 立式压力蒸汽灭菌器 全部项目 立式压力蒸汽灭菌器YY 1007-2005 11 微循环显微镜 全部项目 微循环显微镜YY0067-2007 12 眼科A型超声测量仪 部分项目 眼科A型超声测量仪YY0107-2005 测量范围、测量误差不能测 13 微量振荡器 全部项目 微量振荡器YY0156-94 14 麻醉气体监护仪 全部项目 麻醉气体监护仪YY0601-2007 15 M型脉冲反射式超声诊断设备 全部项目 M型脉冲反射式超声诊断设备YY0108-93 16 B型超声诊断设备 全部项目 B型超声诊断设备GB10152-2008 17 冷循环微波刀 全部项目 ECO－100系列冷循环微波刀YZB/苏 0146-2006 18 X射线数字成像装置 全部项目 YDR系列X射线数字成像装置YZB/苏 0569-2007 19 彩色多普勒超声诊断仪 全部项目 彩色多普勒超声诊断仪YZB/国0653-2008 20 超声乳化仪 全部项目 超声乳化仪YZB/国0424-2007 21 电脑骨伤愈合仪 全部项目 ZK-5000系列电脑骨伤愈合仪YZB/苏0575-2005 22 一次性使用滴水双极电凝镊 全部项目 一次性使用滴水双极电凝镊YZB/苏0854-2007 23 全自动生化分析仪 全部项目 D系列全自动生化分析仪YZB/苏0363-2007 24 直接检眼镜 全部项目 KJ8系列直接检眼镜YZB/苏0123-2007 25 带状光检影镜 全部项目 KJ6系列带状光检影镜YZB/苏 0170-2007 26 空气、氧气混合器 全部项目 FA－2型空气、氧气混合器 YZB/苏0307-2004 27 离子导入治疗仪 全部项目 DH－288系列离子导入治疗仪YZB/苏0574-2007 28 心电图机 全部项目 CT型心电图机YZB/苏0621-2003 29 氧浓度测定仪 全部项目 FO系列氧浓度测定仪YZB/苏0194-2007 30 电动轮椅车 全部项目 电动轮椅车YZB/苏0274-2008 31 多频振动治疗仪 全部项目 YS800系列多频振动治疗仪YZB/苏0418-2008 32 电动吸痰机 全部项目 YB.DX-98系列电动吸痰机YZB/苏0510-2005 33 心电自动分析仪 全部项目 ECG-512A型心电自动分析仪YZB/苏0380-2008 34 多效应治疗仪 全部项目 MD-1022系列多效应治疗仪YZB/苏0567-2008 35 视觉电生理检测系统 全部项目 YZ56视觉电生理检测系统YZB/苏0513-2005 36 远红外线温热治疗器 全部项目 远红外线温热治疗器YZB/苏0013-2008 37 热磁振治疗仪 全部项目 RCZ-85T型热磁振治疗仪YZB/苏0061-2003 38 手术显微镜 全部项目 手术显微镜 GB 11239.1-2005 39 生物显微镜 全部项目 生物显微镜 GB/T2985-1999 40 医用显微磨钻 全部项目 HD－MZI医用显微磨钻YZB/苏0107-2007 41 供氧器 全部项目 供氧器YZB/苏0431-2007 42 彩色微循环检查仪 全部项目 MC－380型彩色微循环检查仪YZB/苏0553-2008 43 电解制水机 全部项目 SU-002系列电解制水机YZB/苏0062-2008 44 CO2培养箱 全部项目 CO2培养箱YZB/苏0039-2008 45 医用气体报警器 全部项目 医用气体报警器YZB/苏0634-2008 46 脑循环动力学监测分析仪 全部项目 脑循环动力学监测分析仪YZB/苏0552-2008 47 脑生理功能治疗康复仪 全部项目 CFT-620型脑生理功能治疗康复仪YZB/苏0176-2007 48 洁净屏 全部项目 ACP系列洁净屏YZB/苏0584-2006 49 多功能血细胞分类仪 全部项目 WZR－BM系列多功能血细胞分类仪YZB/苏0335-2006 50 量子共振分析检测仪 全部项目 CQRS－Ⅱ型量子共振分析检测仪YZB/苏0278-2002 51 全自动注药泵 全部项目 全自动注药泵YZB/国430-54-2004 52 全自动台式快速灭菌器 全部项目 ZMJQ系列全自动台式快速灭菌器YZB/苏0092-2007 53 无机离子检测试剂盒 全部项目 无机离子检测试剂盒 YZB/苏0315-2006 54 心肌疾病类检测试剂盒 全部项目 心肌疾病类检测试剂盒 YZB/苏0317-2006 55 衣原体诊断鉴定卡 全部项目 衣原体诊断鉴定卡YZB/苏0640-2006 56 乳铁传递蛋白快速检测试剂卡（胶体金方法） 全部项目 乳铁传递蛋白快速检测试剂卡（胶体金方法）YZB/苏0382-2008 57 血细胞质控物(阻抗型) 全部项目 PHC-3D血细胞质控物(阻抗型) YZB/苏0128-2008 58 华佗磁疗贴 全部项目 华佗磁疗贴YZB/苏0283-2005 59 纳米银医用妇炎栓 全部项目 纳米银医用妇炎栓YZB/苏0490-2005 60 一次性使用口鼻腔内照射光纤头 全部项目 一次性使用口鼻腔内照射光纤头YZB/苏0605-2008 61 一次性使用心脏固定器 全部项目 一次性使用心脏固定器YZB/苏0351-2008 62 一次性使用腹腔镜器械鞘手术包 全部项目 一次性使用腹腔镜器械鞘手术包YZB/苏0235-2006 63 鼻饲管 全部项目 鼻饲管 YZB/苏0131-2002 64 输尿管导管 全部项目 输尿管导管 YZB/苏0040-2004 65 一次性使用食道胃吸引管 全部项目 一次性使用食道胃吸引管YZB/苏0002-2002（更） 66 一次性使用小儿包茎治疗气囊导管 全部项目 一次性使用小儿包茎治疗气囊导管YZB/苏0032-2007 67 一次性使用带囊尿道导管 全部项目 一次性使用带囊尿道导管YZB/苏0714-2007 68 一次性使用喂食管 全部项目 一次性使用喂食管YZB/苏0846-2007 69 套装式一次性宫腔组织吸引管 全部项目 套装式一次性宫腔组织吸引管YZB/苏0556-2007 70 导丝引导型高弹性胃肠管 全部项目 导丝引导型胃肠管YZB/苏0417-2008 71 牙科棉 全部项目 牙科棉YZB/苏0864-2007 72 腹部垫 全部项目 腹部垫 YZB/苏0549-2003 73 乳腺散结贴 全部项目 乳腺散结贴（商品名：乳通贴）YZB/苏0392-2003 74 加湿器 全部项目 加湿器 YZB/粤0050-2006
关于认可上海生物材料研究测试中心体外细胞毒性试验等11个项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]125号 | FGWJ-2009-10137 | 2009-04-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年3月7日至8日，国家局组织专家组对上海生物材料研究测试中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对体外细胞毒性试验等11个项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年四月十五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测 1 体外细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 2 致敏试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 3 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 4 全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-93 5 热原试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 内毒素检测不能做 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 6 遗传毒性试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-2008 只做哺乳动物培养细胞染色体畸变试验、骨髓微核试验、鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验、体外哺乳动物细胞基因突变试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2001 7 植入后局部反应试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 骨埋植试验YY/T 0127.4-1998 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 8 与血液相互作用试验 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 只做溶血试验、凝血时间试验、血栓形成试验、血小板粘附试验、补体激活试验、白细胞计数试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T 0127.1-93 9 生物降解试验 医疗器械生物学评价 第9部分：潜在降解产物的定性和定量框架GB/T 16886.9-2001 医疗器械生物学评价 第13部分：聚合物医疗器械的降解产物的定性与定量GB/T 16886.13-2001 医疗器械生物学评价 第14部分：陶瓷制品降解产物的定性与定量GB/T 16886.14-2003 10 免疫毒性试验 医疗器械生物学评价 第20部分：医疗器械的免疫毒性试验的原则和方法ISO 10993-20: 2006 只做1.免疫器官重量/体重比、免疫器官细胞总数及病理；2、体液免疫中ELISA、细胞表面分子分析、血清补体C5a测定；3、细胞免疫中的细胞表面分子分析、T细胞亚群分析；4、巨噬细胞及其它单个核细胞分泌的细胞因子（TNF-α）分析；5、外周血白细胞分析；6淋巴细胞增殖试验 非活性的外科植入体－乳房假体植入－特殊要求 ISO 14607-2007 11 致癌试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-2008 只做仓鼠胚胎细胞转化试验 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年3月7日至8日，国家局组织专家组对上海生物材料研究测试中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对体外细胞毒性试验等11个项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年四月十五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测 1 体外细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 2 致敏试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 3 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 4 全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-93 5 热原试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 内毒素检测不能做 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 6 遗传毒性试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-2008 只做哺乳动物培养细胞染色体畸变试验、骨髓微核试验、鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验、体外哺乳动物细胞基因突变试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2001 7 植入后局部反应试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 骨埋植试验YY/T 0127.4-1998 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 8 与血液相互作用试验 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 只做溶血试验、凝血时间试验、血栓形成试验、血小板粘附试验、补体激活试验、白细胞计数试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-2008 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T 0127.1-93 9 生物降解试验 医疗器械生物学评价 第9部分：潜在降解产物的定性和定量框架GB/T 16886.9-2001 医疗器械生物学评价 第13部分：聚合物医疗器械的降解产物的定性与定量GB/T 16886.13-2001 医疗器械生物学评价 第14部分：陶瓷制品降解产物的定性与定量GB/T 16886.14-2003 10 免疫毒性试验 医疗器械生物学评价 第20部分：医疗器械的免疫毒性试验的原则和方法ISO 10993-20: 2006 只做1.免疫器官重量/体重比、免疫器官细胞总数及病理；2、体液免疫中ELISA、细胞表面分子分析、血清补体C5a测定；3、细胞免疫中的细胞表面分子分析、T细胞亚群分析；4、巨噬细胞及其它单个核细胞分泌的细胞因子（TNF-α）分析；5、外周血白细胞分析；6淋巴细胞增殖试验 非活性的外科植入体－乳房假体植入－特殊要求 ISO 14607-2007 11 致癌试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-2008 只做仓鼠胚胎细胞转化试验
中华人民共和国卫生部 国家工商行政管理总局 国家食品药品监督管理局令第65号《医疗器械广告审查办法》 |  |  |  |  | 中华人民共和国卫生部 国家工商行政管理总局 令 国家食品药品监督管理局 第 65 号 《医疗器械广告审查办法》已经卫生部部务会、国家工商行政管理总局局务会审议通过，现予发布，自2009年5月20日起施行。 卫 生 部 部 长： 陈 竺 国家工商行政管理总局局长： 周伯华 国家食品药品监督管理局局长：邵明立 二○○九年四月七日 医疗器械广告审查办法 第一条 为加强医疗器械广告管理，保证医疗器械广告的真实性和合法性，根据《中华人民共和国广告法》（以下简称《广告法》）、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《医疗器械监督管理条例》以及国家有关广告、医疗器械监督管理的规定，制定本办法。 第二条 通过一定媒介和形式发布的广告含有医疗器械名称、产品适用范围、性能结构及组成、作用机理等内容的，应当按照本办法进行审查。 仅宣传医疗器械产品名称的广告无需审查，但在宣传时应当标注医疗器械注册证号。 第三条 申请审查的医疗器械广告，符合下列法律法规及有关规定的，方可予以通过审查： （一）《广告法》； （二）《医疗器械监督管理条例》； （三）《医疗器械广告审查发布标准》； （四）国家有关广告管理的其他规定。 第四条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门是医疗器械广告审查机关，负责本行政区域内医疗器械广告审查工作。 县级以上工商行政管理部门是医疗器械广告监督管理机关。 第五条 国家食品药品监督管理局对医疗器械广告审查机关的医疗器械广告审查工作进行指导和监督，对医疗器械广告审查机关违反本办法的行为，依法予以处理。 第六条 医疗器械广告批准文号的申请人必须是具有合法资格的医疗器械生产企业或者医疗器械经营企业。医疗器械经营企业作为申请人的，必须征得医疗器械生产企业的同意。 申请人可以委托代办人代办医疗器械广告批准文号的申办事宜。代办人应当熟悉国家有关广告管理的相关法律、法规及规定。 | 中华人民共和国卫生部 国家工商行政管理总局 令 国家食品药品监督管理局 第 65 号 《医疗器械广告审查办法》已经卫生部部务会、国家工商行政管理总局局务会审议通过，现予发布，自2009年5月20日起施行。 卫 生 部 部 长： 陈 竺 国家工商行政管理总局局长： 周伯华 国家食品药品监督管理局局长：邵明立 二○○九年四月七日 医疗器械广告审查办法 第一条 为加强医疗器械广告管理，保证医疗器械广告的真实性和合法性，根据《中华人民共和国广告法》（以下简称《广告法》）、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《医疗器械监督管理条例》以及国家有关广告、医疗器械监督管理的规定，制定本办法。 第二条 通过一定媒介和形式发布的广告含有医疗器械名称、产品适用范围、性能结构及组成、作用机理等内容的，应当按照本办法进行审查。 仅宣传医疗器械产品名称的广告无需审查，但在宣传时应当标注医疗器械注册证号。 第三条 申请审查的医疗器械广告，符合下列法律法规及有关规定的，方可予以通过审查： （一）《广告法》； （二）《医疗器械监督管理条例》； （三）《医疗器械广告审查发布标准》； （四）国家有关广告管理的其他规定。 第四条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门是医疗器械广告审查机关，负责本行政区域内医疗器械广告审查工作。 县级以上工商行政管理部门是医疗器械广告监督管理机关。 第五条 国家食品药品监督管理局对医疗器械广告审查机关的医疗器械广告审查工作进行指导和监督，对医疗器械广告审查机关违反本办法的行为，依法予以处理。 第六条 医疗器械广告批准文号的申请人必须是具有合法资格的医疗器械生产企业或者医疗器械经营企业。医疗器械经营企业作为申请人的，必须征得医疗器械生产企业的同意。 申请人可以委托代办人代办医疗器械广告批准文号的申办事宜。代办人应当熟悉国家有关广告管理的相关法律、法规及规定。
关于认可深圳市医疗器械检测中心对遗传毒性试验等12个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]115号 | FGWJ-2009-10082 | 2009-04-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年1月10日至11日，国家局组织专家组对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对遗传毒性试验等12个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 国家食品药品监督管理局 二○○九年四月一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 遗传毒性试验 1 小鼠淋巴瘤细胞突变试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3-2008 2 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 3 微核实验 2 血液分析仪 全部参数 血液分析仪 YY/T0653-2008 3 全自动生化分析仪 全部参数 全自动生化分析仪 YY/T0654-2008 4 医用电子体温计 全部参数 医用电子体温计 GB/T21416-2008 5 医用红外体温计 全部参数 医用红外体温计 第1部分：耳腔式 GB/T21417.1-2008 6 医用诊断X射线机 全部参数 医用诊断X射线机通用技术条件 YY/T0106-2004 7 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备 YY/T1090-2004 8 热垫式治疗仪 全部参数 热垫式治疗仪 YY/T0165-2007 9 医用X射线影像增强器电视系统 全部参数 医用X射线影像增强器电视系统 YY/T0608-2007 10 医用诊断磁共振设备 全部参数 医用诊断磁共振设备通用技术条件 YY/T0482-2004 11 DR数字X射线探测器 全部参数 DR数字X射线探测器 YZB/粤0096—2006 12 医用有机硅材料生物学评价试验方法 全部参数 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 标准变更 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2009年1月10日至11日，国家局组织专家组对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对遗传毒性试验等12个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 国家食品药品监督管理局 二○○九年四月一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 遗传毒性试验 1 小鼠淋巴瘤细胞突变试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3-2008 2 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 3 微核实验 2 血液分析仪 全部参数 血液分析仪 YY/T0653-2008 3 全自动生化分析仪 全部参数 全自动生化分析仪 YY/T0654-2008 4 医用电子体温计 全部参数 医用电子体温计 GB/T21416-2008 5 医用红外体温计 全部参数 医用红外体温计 第1部分：耳腔式 GB/T21417.1-2008 6 医用诊断X射线机 全部参数 医用诊断X射线机通用技术条件 YY/T0106-2004 7 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备 YY/T1090-2004 8 热垫式治疗仪 全部参数 热垫式治疗仪 YY/T0165-2007 9 医用X射线影像增强器电视系统 全部参数 医用X射线影像增强器电视系统 YY/T0608-2007 10 医用诊断磁共振设备 全部参数 医用诊断磁共振设备通用技术条件 YY/T0482-2004 11 DR数字X射线探测器 全部参数 DR数字X射线探测器 YZB/粤0096—2006 12 医用有机硅材料生物学评价试验方法 全部参数 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 标准变更
关于公开征集全国医用光学和仪器标准化分技术委员会委员的通知 | 食药监械函[2009]19号 | FGWJ-2009-10090 | 2009-03-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 根据《全国专业标准化技术委员会管理规定》的有关规定，全国医用光学和仪器标准化分技术委员会委员（SAC TC 103 /SC 1）拟于近期组织换届工作。现面向国内相关单位，本着公开透明、公平公正的原则征集委员。具体委员条件及要求见附件。征集截至日期为2009年4月15日。 特此通知。 附件：全国医用光学和仪器标准化分技术委员会委员条件及要求 国家食品药品监督管理局医疗器械监管司 二○○九年三月三十日 附件： 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会委员条件及要求 一、委员条件 （一）从事医用光学仪器领域科研、检测、生产、经营、临床等方面的工作人员。 （二）具有较高理论水平和较丰富实践经验，具有中级以上（含中级）专业技术职称，或者具有与中级以上专业技术职称相对应的职务在职人员，并经所在单位同意。 （三）熟悉和热心标准化工作，有较好的外语水平，遵守《全国医用光学和仪器标准化分技术委员会章程》，能积极参加标准化活动（如对本专业技术标准的审查等）。 （四）现任技委会委员可以连聘连任。但没有履行职责，无故两次以上不参加技术委员会活动或经常不能参加技术委员会活动的，不适宜继续连任。 二、申报材料要求 （一）全国专业标准化技术委员会委员登记表一式两份（见附表）及电子版一份。登记表必须由推荐单位负责人签署意见并加盖公章，推荐单位应确保材料的真实性。 （二）委员近期正面免冠2寸彩色证件照片2张。 （三）申报材料请于2009年4月15日前寄至全国医用光学和仪表标准化技术委员会秘书处。 三、工作程序 （一）全国医用光学和仪器标准化技术委员会组织评审组对申报的人员进行评议，通过对报名单位及个人的工作能力综合评定，确定委员名单。未入选单位及个人资料存入技委会秘书处，不再退回。 （二）秘书处将换届方案上报国家食品药品监督管理局，经批准后报送国家标准化管理委员会核准，向当选的委员颁发证书。 四、联系方式 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会秘书处 地 址：浙江省杭州市环城东路23号（310009） 联系人：马莉 郑建 电 话：0571-87048871转333、331 传 真：0571-87243267 邮 箱：hz_mali@163.com、zhj-shmt@163.com | 各有关单位： 根据《全国专业标准化技术委员会管理规定》的有关规定，全国医用光学和仪器标准化分技术委员会委员（SAC TC 103 /SC 1）拟于近期组织换届工作。现面向国内相关单位，本着公开透明、公平公正的原则征集委员。具体委员条件及要求见附件。征集截至日期为2009年4月15日。 特此通知。 附件：全国医用光学和仪器标准化分技术委员会委员条件及要求 国家食品药品监督管理局医疗器械监管司 二○○九年三月三十日 附件： 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会委员条件及要求 一、委员条件 （一）从事医用光学仪器领域科研、检测、生产、经营、临床等方面的工作人员。 （二）具有较高理论水平和较丰富实践经验，具有中级以上（含中级）专业技术职称，或者具有与中级以上专业技术职称相对应的职务在职人员，并经所在单位同意。 （三）熟悉和热心标准化工作，有较好的外语水平，遵守《全国医用光学和仪器标准化分技术委员会章程》，能积极参加标准化活动（如对本专业技术标准的审查等）。 （四）现任技委会委员可以连聘连任。但没有履行职责，无故两次以上不参加技术委员会活动或经常不能参加技术委员会活动的，不适宜继续连任。 二、申报材料要求 （一）全国专业标准化技术委员会委员登记表一式两份（见附表）及电子版一份。登记表必须由推荐单位负责人签署意见并加盖公章，推荐单位应确保材料的真实性。 （二）委员近期正面免冠2寸彩色证件照片2张。 （三）申报材料请于2009年4月15日前寄至全国医用光学和仪表标准化技术委员会秘书处。 三、工作程序 （一）全国医用光学和仪器标准化技术委员会组织评审组对申报的人员进行评议，通过对报名单位及个人的工作能力综合评定，确定委员名单。未入选单位及个人资料存入技委会秘书处，不再退回。 （二）秘书处将换届方案上报国家食品药品监督管理局，经批准后报送国家标准化管理委员会核准，向当选的委员颁发证书。 四、联系方式 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会秘书处 地 址：浙江省杭州市环城东路23号（310009） 联系人：马莉 郑建 电 话：0571-87048871转333、331 传 真：0571-87243267 邮 箱：hz_mali@163.com、zhj-shmt@163.com
关于北京百利康生化有限公司等4家医疗器械生产企业恢复生产的通知 | 国食药监械函[2009]31号 | FGWJ-2009-10148 | 2009-03-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市、河北省、上海市、浙江省食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 按照《关于加强壳聚糖类手术防粘连产品生产企业监督管理工作的通知》（国食药监械〔2008〕679号）要求，国家局于2009年2月组织对被责令停产整改的北京百利康生化有限公司、上海其胜生物制剂有限公司、杭州协合医疗用品有限公司和石家庄亿生堂医用品有限公司进行了质量体系复查。根据复查结果，同意以上四家企业恢复生产。 请有关省局加强对辖区内恢复生产企业质量体系运行情况的跟踪检查，并督促企业认真落实复查过程中检查组提出的改进建议。 国家食品药品监督管理局 二○○九年三月二十三日 | 北京市、河北省、上海市、浙江省食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 按照《关于加强壳聚糖类手术防粘连产品生产企业监督管理工作的通知》（国食药监械〔2008〕679号）要求，国家局于2009年2月组织对被责令停产整改的北京百利康生化有限公司、上海其胜生物制剂有限公司、杭州协合医疗用品有限公司和石家庄亿生堂医用品有限公司进行了质量体系复查。根据复查结果，同意以上四家企业恢复生产。 请有关省局加强对辖区内恢复生产企业质量体系运行情况的跟踪检查，并督促企业认真落实复查过程中检查组提出的改进建议。 国家食品药品监督管理局 二○○九年三月二十三日
关于印发X射线诊断设备等6个医疗器械产品注册技术审查指导原则的通知 | 食药监办械函[2009]95号 | FGWJ-2009-10138 | 2009-03-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对全国医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了X射线诊断设备（第二类）等6个产品的注册技术审查指导原则（见附件）。现印发给你们，请参照执行。 特此通知。 附件：1．X射线诊断设备（第二类）产品注册技术审查指导原则 2．骨科外固定支架产品注册技术审查指导原则 3．气管插管产品注册技术审查指导原则 4．一次性使用无菌导尿管产品注册技术审查指导原则 5．胃管产品注册技术审查指导原则 6．心电图机产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局医疗器械监管司 二○○九年三月十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对全国医疗器械产品注册工作的监督和指导，全面提高注册工作水平和审查质量，国家局组织制定了X射线诊断设备（第二类）等6个产品的注册技术审查指导原则（见附件）。现印发给你们，请参照执行。 特此通知。 附件：1．X射线诊断设备（第二类）产品注册技术审查指导原则 2．骨科外固定支架产品注册技术审查指导原则 3．气管插管产品注册技术审查指导原则 4．一次性使用无菌导尿管产品注册技术审查指导原则 5．胃管产品注册技术审查指导原则 6．心电图机产品注册技术审查指导原则 国家食品药品监督管理局医疗器械监管司 二○○九年三月十八日
关于2005年医疗器械注册证书延期事宜的通知 | 食药监办械[2009]18号 | FGWJ-2009-10066 | 2009-02-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批中的问题，现就有关事宜通知如下： 一、2005年获准注册的境内第三类、境外和台湾、香港、澳门地区医疗器械，凡我局已正式受理医疗器械重新注册申请的，原医疗器械注册证书在重新注册审批期间可以继续使用。 二、在重新注册审批结果明确后，生产企业应当凭新核发的医疗器械注册证书作为产品合法上市的批准证明文件。 三、生产企业应当严格按照国家有关标准和规定组织生产。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年二月二十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批中的问题，现就有关事宜通知如下： 一、2005年获准注册的境内第三类、境外和台湾、香港、澳门地区医疗器械，凡我局已正式受理医疗器械重新注册申请的，原医疗器械注册证书在重新注册审批期间可以继续使用。 二、在重新注册审批结果明确后，生产企业应当凭新核发的医疗器械注册证书作为产品合法上市的批准证明文件。 三、生产企业应当严格按照国家有关标准和规定组织生产。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○九年二月二十六日
关于医学影像诊断系统等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2009]66号 | FGWJ-2009-10064 | 2009-02-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对医学影像诊断系统等产品进行了分类界定，现印发给你们，请遵照执行。 附件：医学影像诊断系统等产品分类界定 国家食品药品监督管理局 二○○九二月十三日 附件： 医学影像诊断系统等产品分类界定 一、医学影像诊断系统：对于符合DICOM标准的医疗设备的图像进行获取、显示、存储、图像分析和处理、三维图像提取和重建、打印及传输等功能的软件。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6870。 二、骨髓、脐带血干细胞保存器：由一次性无菌使用的移液管、滴管以及超低温细胞保存管组成，用于临床骨髓、脐带血干细胞的保存。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 三、光动力治疗仪：由光头、调节装置、电源和控制系统组成。应用光动力学，通过不同波长的光波对组织进行照射，用于痤疮、疣、血管病变的治疗以及某些组织病变的辅助诊断。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6826。 四、磁旋辅助治疗系统：由磁盘、减速机、电机、治疗床、玻璃钢外壳、计算机控制系统等组成。通过特定磁场对人体的作用，调节人体免疫，改善肿瘤病人症状和体征以及减轻或消除各种炎症引起的疼痛。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6826。 五、蛋白A免疫吸附柱系列溶液：由生理盐水溶液、柠檬酸溶液、磷酸缓冲液、叠氮钠溶液组成。分别用于免疫吸附柱的预冲、洗脱、平衡和贮存。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6845。 六、结核分支杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）：将抗MPB64单克隆抗体及抗鼠免疫球蛋白多克隆抗体分别包被于硝酸纤维膜，同时将胶体金标记抗MPB64单克隆抗体A包被于玻璃纤维膜，并与其他材料共同制成。应用双抗体夹心固相免疫层析分析技术，定性检测人痰、支气管洗净液等培养液中的结核杆菌分泌蛋白MPB64，用于结核菌和非结核性抗菌的鉴别。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 七、甲型+乙型流行性感冒病毒快速诊断试剂盒（胶体金法）：将抗流感A病毒核蛋白单克隆抗体、抗流感B病毒核蛋白单克隆抗体及抗鼠免疫球蛋白多克隆抗体分别包被于硝酸纤维膜，同时将胶体金标记抗流感A、流感B病毒单克隆抗体包被于玻璃纤维膜，并与其他材料共同制成。应用双抗体夹心固相免疫层析分析技术，定性测定鼻腔抽吸液、鼻腔擦拭液和咽喉擦拭液标本中甲型流感病毒抗原及乙型流感病毒抗原。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 八、甲型流行性感冒病毒检测试剂盒（胶体金法）：将抗流感A病毒核蛋白单克隆抗体及抗鼠免疫球蛋白多克隆抗体分别包被于硝酸纤维膜，同时将胶体金标记抗流感A病毒单克隆抗体包被于玻璃纤维膜，并与其他材料共同制成。应用双抗体夹心固相免疫层析分析技术，检测流感A病毒核蛋白，用于流感A病毒感染的辅助诊断及鼻腔抽吸液、鼻腔擦拭液和咽喉擦拭液标本中甲型流感病毒抗原的定性测定。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 九、胃镜胶：由二甲基硅油、聚山梨脂组成。通过咽喉进入体内，用于胃镜检查，具有润滑导入、祛除胃肠泡沫的作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6866。 十、麻醉机蒸发器：由底座、芯体、充装器组成。是麻醉机的辅助部件，提供浓度可控的麻醉蒸汽。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6854。 十一、神经丛定位仪：由主机、显示器、功能键、调节旋钮、连接管、神经丛刺激针以及附件组成。用于难以定位的深部神经阻滞、肥胖或解剖标志不清病人的神经定位，以指引准确穿刺。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6821。 十二、氩气控制模块：通过气体减压阀及氩气控制模块将高纯氩气瓶中的高压氩气转化为工作需要的可调节低流量氩气，与高频刀合用成为氩气刀。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6825。 十三、止血微球：主要成分为可降解的交联马铃薯淀粉。表面带有微孔，有效吸收血液中水分和低分子物质，并将血液中的血小板、凝血酶等聚集在颗粒的表面，加速内源性凝血反应，促进人体的局部止血。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6864。 十四、气压腔内碎石机：由主箱体、控制部件、气源部分、灌注泵、操作手柄、脚踏开关等组成，通过内窥镜对膀胱、输尿管、肾等部位的结石以及开放手术中的结石进行有效的粉碎和腔内灌洗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6821。 十五、男性多功能康复治疗仪：由主机、控制系统、康复负压装置等组成。该仪器通过康复负压装置，直接对阴茎进行负压抽吸，达到对男性性功能障碍康复理疗的目的。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6826。 十六、光催化牙齿美白剂：主要成分为过氧化氢液体、纳米二氧化钛、二氧化硅和甲基纤维素等。在美白仪发出的蓝光作用下，加速过氧化氢氧化还原，使美白剂透过釉质和牙本质小管与牙齿表面及深层的色素快速产生氧化还原反应，达到美白牙齿的效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6863。 十七、泊洛沙姆温敏凝胶：为主要含有泊洛沙姆407、丙二醇、丙三醇、透明质酸的无菌、无热源的物质。具有温度敏感性，可快捷、方便地在创口上均匀涂布，与人体进行热交换后，形成稳固的凝胶，从而将创面和其他组织隔离开来，有效预防粘连发生。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6864。 十八、半导体激光动力系统：该系统提供一种稳定的激光，用于激发与病灶细胞结合的光敏剂，达到辅助治疗肿瘤的目的。如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理；如为强激光则作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6824。 十九、助勃阴茎支架：采用钛镍记忆合金材料制成。其由两个C-形开口环与两根连接支杆组成，其连接部位用乳胶套管包裹覆盖，以避免支架断裂时对人体的伤害。患者将该产品套在勃起的阴茎根部区段。以加强阴茎勃起后的整体刚度。用于帮助勃起功能障碍者恢复性能力。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 二十、阴道抑菌凝胶：由明胶和低聚异麦芽糖组成。该产品溶化后，在阴道壁形成一层保护性凝胶膜。使阴道壁与外界细菌隔离，从而阻止致病菌定植，达到抑菌作用。用于预防阴道炎。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 二十一、创面修复材料：由SiO2、CaO组成。该产品直接覆盖创面，用于促进急、慢性创面的修复和愈合。如用于体表，作为Ⅱ类医疗器械管理；如用于体内，作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6864。 二十二、儿童视力理疗仪：由桌面、支撑、侧柜、伸拉伸缩式视标箱、控矩尺、眼部放松舒缓仪等组成。用于儿童视力的早期检测、预防及保健。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6821。 二十三、血液透析用制水设备：由原水增压泵、预处理系统、精密过滤器、反渗透系统、后储水系统组成。通过对水进行反渗透处理，从而达到透析用水的要求，为透析机提供透析用水。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6845。 二十四、婴幼儿输氧头罩：由输氧管、锁紧套、调节板、盖板、罩体组成。该产品与氧气源、氧气流量计配合，供婴幼儿安全输氧。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6856。 二十五、睡眠障碍评价系统：由体动信息采集系统、数据传输适配器和睡眠分析系统组成。通过对睡眠期间人体体动信息的监测、采集并将数据上传到工作站，利用分析系统综合评价睡眠状态。与失眠治疗设备配合使用，实现对失眠治疗效果的客观和有效评价。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6821。 二十六、一次性使用生物蛋白胶配置器：由配药器、双腔推液器、支架、三通、喷头及喷针组成。用于配置、混合蛋白胶组份后喷至人体创口表面。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 二十七、新生儿促甲状腺激素诊断试剂盒（胶体金法）：用于新生儿甲状腺功能低下症的筛查试验。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6840。 二十八、造影通液给药系统：由显示器、控制电路、通讯连接、推注泵组成。用于远程控制造影剂推注、输卵管通液诊断和治疗。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6831。 二十九、一次性微生物过滤器：用于阻止病人之间，由于飞沫或雾化颗粒携带的病源微生物通过肺量计、肺功能测试仪器传播。产品与口腔接触。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 三十、内镜清洗工作站（不含消毒液）：由初洗槽、酶洗槽、次清洗槽、浸泡消毒槽、末洗槽、干燥台组成。用于内镜的清洗和消毒。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6857。 三十一、药液喷雾器：由喷嘴、泵体、瓶体等组成。该产品利用喷雾泵的原理，使瓶体内的药液喷出，均匀喷洒在患处。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6854。 三十二、医用导电膏：用于心电图、脑电图的诊断检测。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6821。 三十三、一次性使用阴道给药器：由药筒和推杆组成。供妇女阴道给药用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 三十四、男性性功能监测仪：由主机、张力动态记录器、血流听筒、热敏绘图打印机等组成，用于男性性功能检查及监测。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6821。 三十五、胎头吸引器：由高分子材料聚丙烯制成的一次性产品。用于产妇不能正常分娩时，将吸盘置于胎儿头部，利用负压吸引胎儿以助产。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6812。 三十六、颅内病变体外头皮定位帖：由丁氰橡胶制成，上面排列着纵横相通的充满显影剂的管道。用于大脑凸面及凸面下方较浅部位病变的切口定位。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 三十七、雾化器（不包括专用液）：通过电子仪器将专用液（氢氧化钠、碳酸钠和水）扩散到空气，从而进入人体呼吸系统。以达到治疗哮喘病的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6854。 三十八、药用毛刷：用于涂抹药物。如该产品为一次性无菌产品，作为Ⅱ类医疗器械管理；否则作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码：6854。 三十九、乳腺加压弹力绷带：由肩带、松紧带、高分子颗粒、胸带等组成。供乳腺癌患者手术后进行加压包扎，以消除皮瓣与胸壁之间的腔隙，从而预防皮下积液、积血和皮瓣坏死。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码：6864。 四十、 鼾症睡姿调整器：为体背压力感应延时控制式的震动装置。当体背对仪器形成压力时，通过接触开关，发动震荡器工作，使人由仰卧变成侧卧，以达到减轻或消除鼾声的功能。不作为医疗器械管理。 四十一、针体支撑支架：由支撑架和方向指示板组成，对针类器械起到支撑作用并显示方向，不作为医疗器械管理。 四十二、一次性使用吸引器连接管：用于吸引手术残液时连接吸引管及吸引器。不作为医疗器械管理。 四十三、医用防感染防护袋：由聚乙烯醇为主要原料。用于包装、封闭隔离需重复使用的医疗器具、衣物被服等。不作为医疗器械管理。 四十四、生化杯清洗机：用于清洗全自动生化仪的反应杯。不作为医疗器械管理。 四十五、贝儿浴肤纱布：浸入浴肤液的无纺纱布。用于新生儿浴肤，除去新生儿身上的污物。不作为医疗器械管理。 四十六、离子养生平衡仪：由信号发生部分、控制部分、驱动部分、电源部分以及能量转换和传输部分组成。该产品将水分解成正负离子，通过功能极板作用于人体，用于养生保健。不作为医疗器械管理。 四十七、血液滤白柜：用于为血液滤除白细胞的过程提供一个低温环境。不作为医疗器械管理。 四十八、血液操作台：用于为采血后的血液分型提供一个低温操作环境。不作为医疗器械管理。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对医学影像诊断系统等产品进行了分类界定，现印发给你们，请遵照执行。 附件：医学影像诊断系统等产品分类界定 国家食品药品监督管理局 二○○九二月十三日 附件： 医学影像诊断系统等产品分类界定 一、医学影像诊断系统：对于符合DICOM标准的医疗设备的图像进行获取、显示、存储、图像分析和处理、三维图像提取和重建、打印及传输等功能的软件。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6870。 二、骨髓、脐带血干细胞保存器：由一次性无菌使用的移液管、滴管以及超低温细胞保存管组成，用于临床骨髓、脐带血干细胞的保存。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 三、光动力治疗仪：由光头、调节装置、电源和控制系统组成。应用光动力学，通过不同波长的光波对组织进行照射，用于痤疮、疣、血管病变的治疗以及某些组织病变的辅助诊断。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6826。 四、磁旋辅助治疗系统：由磁盘、减速机、电机、治疗床、玻璃钢外壳、计算机控制系统等组成。通过特定磁场对人体的作用，调节人体免疫，改善肿瘤病人症状和体征以及减轻或消除各种炎症引起的疼痛。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6826。 五、蛋白A免疫吸附柱系列溶液：由生理盐水溶液、柠檬酸溶液、磷酸缓冲液、叠氮钠溶液组成。分别用于免疫吸附柱的预冲、洗脱、平衡和贮存。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6845。 六、结核分支杆菌抗原检测试剂盒（胶体金法）：将抗MPB64单克隆抗体及抗鼠免疫球蛋白多克隆抗体分别包被于硝酸纤维膜，同时将胶体金标记抗MPB64单克隆抗体A包被于玻璃纤维膜，并与其他材料共同制成。应用双抗体夹心固相免疫层析分析技术，定性检测人痰、支气管洗净液等培养液中的结核杆菌分泌蛋白MPB64，用于结核菌和非结核性抗菌的鉴别。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 七、甲型+乙型流行性感冒病毒快速诊断试剂盒（胶体金法）：将抗流感A病毒核蛋白单克隆抗体、抗流感B病毒核蛋白单克隆抗体及抗鼠免疫球蛋白多克隆抗体分别包被于硝酸纤维膜，同时将胶体金标记抗流感A、流感B病毒单克隆抗体包被于玻璃纤维膜，并与其他材料共同制成。应用双抗体夹心固相免疫层析分析技术，定性测定鼻腔抽吸液、鼻腔擦拭液和咽喉擦拭液标本中甲型流感病毒抗原及乙型流感病毒抗原。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 八、甲型流行性感冒病毒检测试剂盒（胶体金法）：将抗流感A病毒核蛋白单克隆抗体及抗鼠免疫球蛋白多克隆抗体分别包被于硝酸纤维膜，同时将胶体金标记抗流感A病毒单克隆抗体包被于玻璃纤维膜，并与其他材料共同制成。应用双抗体夹心固相免疫层析分析技术，检测流感A病毒核蛋白，用于流感A病毒感染的辅助诊断及鼻腔抽吸液、鼻腔擦拭液和咽喉擦拭液标本中甲型流感病毒抗原的定性测定。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 九、胃镜胶：由二甲基硅油、聚山梨脂组成。通过咽喉进入体内，用于胃镜检查，具有润滑导入、祛除胃肠泡沫的作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6866。 十、麻醉机蒸发器：由底座、芯体、充装器组成。是麻醉机的辅助部件，提供浓度可控的麻醉蒸汽。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6854。 十一、神经丛定位仪：由主机、显示器、功能键、调节旋钮、连接管、神经丛刺激针以及附件组成。用于难以定位的深部神经阻滞、肥胖或解剖标志不清病人的神经定位，以指引准确穿刺。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6821。 十二、氩气控制模块：通过气体减压阀及氩气控制模块将高纯氩气瓶中的高压氩气转化为工作需要的可调节低流量氩气，与高频刀合用成为氩气刀。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6825。 十三、止血微球：主要成分为可降解的交联马铃薯淀粉。表面带有微孔，有效吸收血液中水分和低分子物质，并将血液中的血小板、凝血酶等聚集在颗粒的表面，加速内源性凝血反应，促进人体的局部止血。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6864。 十四、气压腔内碎石机：由主箱体、控制部件、气源部分、灌注泵、操作手柄、脚踏开关等组成，通过内窥镜对膀胱、输尿管、肾等部位的结石以及开放手术中的结石进行有效的粉碎和腔内灌洗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6821。 十五、男性多功能康复治疗仪：由主机、控制系统、康复负压装置等组成。该仪器通过康复负压装置，直接对阴茎进行负压抽吸，达到对男性性功能障碍康复理疗的目的。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6826。 十六、光催化牙齿美白剂：主要成分为过氧化氢液体、纳米二氧化钛、二氧化硅和甲基纤维素等。在美白仪发出的蓝光作用下，加速过氧化氢氧化还原，使美白剂透过釉质和牙本质小管与牙齿表面及深层的色素快速产生氧化还原反应，达到美白牙齿的效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6863。 十七、泊洛沙姆温敏凝胶：为主要含有泊洛沙姆407、丙二醇、丙三醇、透明质酸的无菌、无热源的物质。具有温度敏感性，可快捷、方便地在创口上均匀涂布，与人体进行热交换后，形成稳固的凝胶，从而将创面和其他组织隔离开来，有效预防粘连发生。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6864。 十八、半导体激光动力系统：该系统提供一种稳定的激光，用于激发与病灶细胞结合的光敏剂，达到辅助治疗肿瘤的目的。如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理；如为强激光则作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6824。 十九、助勃阴茎支架：采用钛镍记忆合金材料制成。其由两个C-形开口环与两根连接支杆组成，其连接部位用乳胶套管包裹覆盖，以避免支架断裂时对人体的伤害。患者将该产品套在勃起的阴茎根部区段。以加强阴茎勃起后的整体刚度。用于帮助勃起功能障碍者恢复性能力。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 二十、阴道抑菌凝胶：由明胶和低聚异麦芽糖组成。该产品溶化后，在阴道壁形成一层保护性凝胶膜。使阴道壁与外界细菌隔离，从而阻止致病菌定植，达到抑菌作用。用于预防阴道炎。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 二十一、创面修复材料：由SiO2、CaO组成。该产品直接覆盖创面，用于促进急、慢性创面的修复和愈合。如用于体表，作为Ⅱ类医疗器械管理；如用于体内，作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6864。 二十二、儿童视力理疗仪：由桌面、支撑、侧柜、伸拉伸缩式视标箱、控矩尺、眼部放松舒缓仪等组成。用于儿童视力的早期检测、预防及保健。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6821。 二十三、血液透析用制水设备：由原水增压泵、预处理系统、精密过滤器、反渗透系统、后储水系统组成。通过对水进行反渗透处理，从而达到透析用水的要求，为透析机提供透析用水。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6845。 二十四、婴幼儿输氧头罩：由输氧管、锁紧套、调节板、盖板、罩体组成。该产品与氧气源、氧气流量计配合，供婴幼儿安全输氧。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6856。 二十五、睡眠障碍评价系统：由体动信息采集系统、数据传输适配器和睡眠分析系统组成。通过对睡眠期间人体体动信息的监测、采集并将数据上传到工作站，利用分析系统综合评价睡眠状态。与失眠治疗设备配合使用，实现对失眠治疗效果的客观和有效评价。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6821。 二十六、一次性使用生物蛋白胶配置器：由配药器、双腔推液器、支架、三通、喷头及喷针组成。用于配置、混合蛋白胶组份后喷至人体创口表面。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 二十七、新生儿促甲状腺激素诊断试剂盒（胶体金法）：用于新生儿甲状腺功能低下症的筛查试验。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6840。 二十八、造影通液给药系统：由显示器、控制电路、通讯连接、推注泵组成。用于远程控制造影剂推注、输卵管通液诊断和治疗。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6831。 二十九、一次性微生物过滤器：用于阻止病人之间，由于飞沫或雾化颗粒携带的病源微生物通过肺量计、肺功能测试仪器传播。产品与口腔接触。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 三十、内镜清洗工作站（不含消毒液）：由初洗槽、酶洗槽、次清洗槽、浸泡消毒槽、末洗槽、干燥台组成。用于内镜的清洗和消毒。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6857。 三十一、药液喷雾器：由喷嘴、泵体、瓶体等组成。该产品利用喷雾泵的原理，使瓶体内的药液喷出，均匀喷洒在患处。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6854。 三十二、医用导电膏：用于心电图、脑电图的诊断检测。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6821。 三十三、一次性使用阴道给药器：由药筒和推杆组成。供妇女阴道给药用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 三十四、男性性功能监测仪：由主机、张力动态记录器、血流听筒、热敏绘图打印机等组成，用于男性性功能检查及监测。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6821。 三十五、胎头吸引器：由高分子材料聚丙烯制成的一次性产品。用于产妇不能正常分娩时，将吸盘置于胎儿头部，利用负压吸引胎儿以助产。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6812。 三十六、颅内病变体外头皮定位帖：由丁氰橡胶制成，上面排列着纵横相通的充满显影剂的管道。用于大脑凸面及凸面下方较浅部位病变的切口定位。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6866。 三十七、雾化器（不包括专用液）：通过电子仪器将专用液（氢氧化钠、碳酸钠和水）扩散到空气，从而进入人体呼吸系统。以达到治疗哮喘病的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码：6854。 三十八、药用毛刷：用于涂抹药物。如该产品为一次性无菌产品，作为Ⅱ类医疗器械管理；否则作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码：6854。 三十九、乳腺加压弹力绷带：由肩带、松紧带、高分子颗粒、胸带等组成。供乳腺癌患者手术后进行加压包扎，以消除皮瓣与胸壁之间的腔隙，从而预防皮下积液、积血和皮瓣坏死。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码：6864。 四十、 鼾症睡姿调整器：为体背压力感应延时控制式的震动装置。当体背对仪器形成压力时，通过接触开关，发动震荡器工作，使人由仰卧变成侧卧，以达到减轻或消除鼾声的功能。不作为医疗器械管理。 四十一、针体支撑支架：由支撑架和方向指示板组成，对针类器械起到支撑作用并显示方向，不作为医疗器械管理。 四十二、一次性使用吸引器连接管：用于吸引手术残液时连接吸引管及吸引器。不作为医疗器械管理。 四十三、医用防感染防护袋：由聚乙烯醇为主要原料。用于包装、封闭隔离需重复使用的医疗器具、衣物被服等。不作为医疗器械管理。 四十四、生化杯清洗机：用于清洗全自动生化仪的反应杯。不作为医疗器械管理。 四十五、贝儿浴肤纱布：浸入浴肤液的无纺纱布。用于新生儿浴肤，除去新生儿身上的污物。不作为医疗器械管理。 四十六、离子养生平衡仪：由信号发生部分、控制部分、驱动部分、电源部分以及能量转换和传输部分组成。该产品将水分解成正负离子，通过功能极板作用于人体，用于养生保健。不作为医疗器械管理。 四十七、血液滤白柜：用于为血液滤除白细胞的过程提供一个低温环境。不作为医疗器械管理。 四十八、血液操作台：用于为采血后的血液分型提供一个低温操作环境。不作为医疗器械管理。
关于认可上海医疗器械质量监督检验中心对超声刀系统等65个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]65号 | FGWJ-2009-10059 | 2009-02-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年8月23日至24日，国家局组织专家组对上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对超声刀系统等65个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九二月十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 超声刀系统 全部项目 高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统YY0592-2005 不测生物相容性 2 超声经颅多普勒血流分析仪 全部项目 超声经颅多普勒血流分析仪 YY0593-2005 3 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器 全部项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB4793.4-2001 4 电解质分析仪 全部项目 电解质分析仪 YY/T0589-2005 5 家用呼吸机 全部项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第1部分：家用呼吸支持设备YY0600.1-2007 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 YY0600.2-2007 不测生物相容性 6 急救和转运用呼吸机 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第3部分：急救和转运用呼吸机 YY0600.3-2007 不测生物相容性 7 麻醉机（工作站） 全部项目 麻醉和呼吸护理报警信号第1部分：视觉报警信号 YY0574.1-2005 麻醉和呼吸护理报警信号第2部分：听觉报警信号 YY0574.2-2005 麻醉和呼吸护理报警信号第3部分：报警应用指南 YY0574.3-2005 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年8月23日至24日，国家局组织专家组对上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对超声刀系统等65个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九二月十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 超声刀系统 全部项目 高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统YY0592-2005 不测生物相容性 2 超声经颅多普勒血流分析仪 全部项目 超声经颅多普勒血流分析仪 YY0593-2005 3 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器 全部项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB4793.4-2001 4 电解质分析仪 全部项目 电解质分析仪 YY/T0589-2005 5 家用呼吸机 全部项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第1部分：家用呼吸支持设备YY0600.1-2007 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 YY0600.2-2007 不测生物相容性 6 急救和转运用呼吸机 部分项目 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第3部分：急救和转运用呼吸机 YY0600.3-2007 不测生物相容性 7 麻醉机（工作站） 全部项目 麻醉和呼吸护理报警信号第1部分：视觉报警信号 YY0574.1-2005 麻醉和呼吸护理报警信号第2部分：听觉报警信号 YY0574.2-2005 麻醉和呼吸护理报警信号第3部分：报警应用指南 YY0574.3-2005
关于认可广州医疗器械质量监督检验中心对内窥镜设备等86个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]46号 | FGWJ-2009-10033 | 2009-01-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年10月9日至10日，国家局组织专家组对广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对内窥镜设备等86个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年一月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 内窥镜设备 全部参数 医用电气设备第2部分：内窥镜设备安全专用要求GB9706.19-2000 2 输液泵和输液控制器 部分参数 医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求GB9706.27-2005 AP、APG设备不能测 3 医用输液、输血、注射器具 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法GB/T14233.1－1998 4 自测用血糖检测系统 全部参数 体外诊断检验系统 自测用血糖检测系统通用技术条件GB/T19634-2005 （附加一号修改单） 5 医用内窥镜冷光源 全部参数 医用内窥镜冷光源YY91081-1999 6 不锈钢医用器械 全部参数 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法YY/T0149－2006 7 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314－2007 8 一次性使用人体末梢血样采集容器 全部参数 一次性使用人体末梢血样采集容器YY/T0617－2007 9 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 部分参数 心血管植入物和人工器官—血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器YY0053-2008 血液相容性试验不能测 10 血液净化装置的体外循环血路 部分参数 心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路YY0267-2008 血液相容性试验不能测 11 一次性使用注射针识别色标 全部参数 一次性使用注射针识别色标YY/T0296-1997 12 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 13 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 全部参数 麻醉机和呼吸机用呼吸管路YY0461-2003 14 一次性使用无菌直肠导管 部分参数 一次性使用无菌直肠导管YY0488-2004 直肠刺激试验不能测 15 热垫式治疗仪 全部参数 热垫式治疗仪YY/T0165-2007 16 高电位治疗设备 全部参数 高电位治疗设备YY0649-2008 17 一次性使用引流袋 全部参数 一次性使用引流袋YZB/粤湛0003-2004 18 一次性使用灌肠器 全部参数 一次性使用灌肠器YZB/粤0445-2007 19 一次性使用T型胆管引流管 全部参数 一次性使用T型胆管引流管YZB/粤0489-2004 20 纳米银妇女外用抗菌器 部分参数 纳米银妇女外用抗菌器（片型）YZB/国1312-2006 抑菌性、稳定性不能测 21 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒 全部参数 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒（化学发光法）YZB/粤0504-2007 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年10月9日至10日，国家局组织专家组对广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对内窥镜设备等86个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年一月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 内窥镜设备 全部参数 医用电气设备第2部分：内窥镜设备安全专用要求GB9706.19-2000 2 输液泵和输液控制器 部分参数 医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求GB9706.27-2005 AP、APG设备不能测 3 医用输液、输血、注射器具 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法GB/T14233.1－1998 4 自测用血糖检测系统 全部参数 体外诊断检验系统 自测用血糖检测系统通用技术条件GB/T19634-2005 （附加一号修改单） 5 医用内窥镜冷光源 全部参数 医用内窥镜冷光源YY91081-1999 6 不锈钢医用器械 全部参数 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法YY/T0149－2006 7 一次性使用人体静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314－2007 8 一次性使用人体末梢血样采集容器 全部参数 一次性使用人体末梢血样采集容器YY/T0617－2007 9 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 部分参数 心血管植入物和人工器官—血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器YY0053-2008 血液相容性试验不能测 10 血液净化装置的体外循环血路 部分参数 心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路YY0267-2008 血液相容性试验不能测 11 一次性使用注射针识别色标 全部参数 一次性使用注射针识别色标YY/T0296-1997 12 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 13 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 全部参数 麻醉机和呼吸机用呼吸管路YY0461-2003 14 一次性使用无菌直肠导管 部分参数 一次性使用无菌直肠导管YY0488-2004 直肠刺激试验不能测 15 热垫式治疗仪 全部参数 热垫式治疗仪YY/T0165-2007 16 高电位治疗设备 全部参数 高电位治疗设备YY0649-2008 17 一次性使用引流袋 全部参数 一次性使用引流袋YZB/粤湛0003-2004 18 一次性使用灌肠器 全部参数 一次性使用灌肠器YZB/粤0445-2007 19 一次性使用T型胆管引流管 全部参数 一次性使用T型胆管引流管YZB/粤0489-2004 20 纳米银妇女外用抗菌器 部分参数 纳米银妇女外用抗菌器（片型）YZB/国1312-2006 抑菌性、稳定性不能测 21 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒 全部参数 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒（化学发光法）YZB/粤0504-2007
关于认可湖北医疗器械质量监督检验中心对B型超声诊断设备等208个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]23号 | FGWJ-2009-10493 | 2009-01-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年11月14日至15日，国家局组织专家组对湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对B型超声诊断设备等208个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年一月八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 B型超声诊断设备 全部参数 B型超声诊断设备GB 10152-1997 2 超声多普勒胎儿心率仪 全部参数 超声多普勒胎儿心率仪 YY 0448-2003 3 超声多普勒胎儿监护仪 全部参数 超声多普勒胎儿监护仪 YY 0449-2003 4 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备YY/T 1090-2004 5 眼科A型超声测量仪 全部参数 眼科A型超声测量仪 YY 0107-2005 6 M型脉冲反射式超声诊断设备 全部参数 M型脉冲反射式超声诊断设备 YY 0108-93 7 医用超声雾化器 全部参数 医用超声雾化器YY 0109-2003 8 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备YY 0460-2003 9 超声乳化仪 全部参数 超声乳化仪YZB/国 0187-2003 10 眼科手术仪 全部参数 眼科手术仪YZB/USA 0311-2003 11 眼科超声测量仪 全部参数 眼科超声测量仪 YZB/国 0265-2002 12 超声经颅多普勒血流分析仪 全部参数 超声经颅多普勒血流分析仪 YZB/国 0182-2003 13 高能聚焦超声肿瘤治疗机 全部参数 高能聚焦超声肿瘤治疗机 YZB/国 0042-2002 14 超声心电诊断设备 全部参数 超声心电YZB/JAP 0380-2002 15 骨强度仪 全部参数 骨强度仪YZB/ISR 0145-2002 16 超声波皮肤病治疗仪 全部参数 CZP型超声波皮肤病治疗仪 YZB/渝 0011-2003 17 眼轴长·角膜厚测定装置 全部参数 AL-3000型眼轴长·角膜厚测定装置YZB/JAP 1448-2003 18 超声生物显微镜 全部参数 P40/P45型超声生物显微镜 YZB/USA 2413-2003 19 超乳玻切机 全部参数 OS3型超乳玻切机 YZB/SWC 0519-2003 20 经颅脑血管病诊断/监护系统 全部参数 经颅脑血管病诊断/监护系统 YZB/国2405-23-2004 21 超声骨龄测试系统 全部参数 BonAge超声骨龄测试系统 YZB/ISR 1741-2003 22 超声波鼻炎治疗机 全部参数 CZB型超声波鼻炎治疗机 YZB/渝 0010-2003 23 角膜测厚仪 全部参数 角膜测厚仪 YZB/ITA 0979-2003 24 超声影像系统 全部参数 ASU-880Venus(维纳斯)超声影像系统YZB/国 0344-2003 25 超音波雾化吸入治疗器 全部参数 KUN-88超音波雾化吸入治疗器 YZB/国（台） 0008-2003 26 角膜地形图仪 全部参数 角膜地形图仪 YZB/ITA 0980-2003 27 血管内超声系统 全部参数 血管内超声系统 YZB/USA 2722-2006 28 超声经颅多普勒血液分析仪 全部参数 超声经颅多普勒血液分析仪 YY 0593-2005 29 高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统 全部参数 高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统YY 0592-2005 30 中低频干扰和超声波治疗仪 全部参数 中低频干扰和超声波治疗仪 YZB/AUL 398-23-2004 31 超声雾化空气消毒机 全部参数 LHW系列超声雾化空气消毒机 YZB/鄂 0543-2007 32 母亲胎儿监护仪 全部参数 DMT-600系列母亲胎儿监护仪 YZB/苏 0676-2003 33 射频超声消融仪 全部参数 IBI-2002射频超声消融仪 YZB/USA2682-2003 34 B超监视妇产科手术仪 全部参数 B超监视妇产科手术仪 YZB/苏 0182-2004 35 宫腔超声引导系统 全部参数 JTN-003宫腔超声引导系统 YZB/鄂 0589-2008 36 脑血管测量分析仪 全部参数 脑血管测量分析仪 YZB/国 1821-2003 37 骨科超声治疗仪 全部参数 骨科超声治疗仪 YZB/SAT 001-2006 38 超声波干式骨密度测定仪 全部参数 超声波干式骨密度测定仪 YZB/JAPALOKA 2004-2002 39 三维系列探头 全部参数 三维系列探头 YZB/沪 1222-23-2005 40 凸阵探头 全部参数 凸阵探头 YZB/沪MDX 3-23-2005 41 线阵探头 全部参数 线阵探头 YZB/沪MDX 2-23-2005 42 相控阵探头 全部参数 相控阵探头 YZB/沪MDX 6-23-2005 43 腔内探头 全部参数 腔内探头 YZB/沪MDX 7-23-2005 44 医用超声诊断仪声输出功率 全部参数 医用超声诊断设备声输出功率的测量方法 YY/T 1084-2007 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年11月14日至15日，国家局组织专家组对湖北医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对B型超声诊断设备等208个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年一月八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 B型超声诊断设备 全部参数 B型超声诊断设备GB 10152-1997 2 超声多普勒胎儿心率仪 全部参数 超声多普勒胎儿心率仪 YY 0448-2003 3 超声多普勒胎儿监护仪 全部参数 超声多普勒胎儿监护仪 YY 0449-2003 4 超声理疗设备 全部参数 超声理疗设备YY/T 1090-2004 5 眼科A型超声测量仪 全部参数 眼科A型超声测量仪 YY 0107-2005 6 M型脉冲反射式超声诊断设备 全部参数 M型脉冲反射式超声诊断设备 YY 0108-93 7 医用超声雾化器 全部参数 医用超声雾化器YY 0109-2003 8 超声洁牙设备 全部参数 超声洁牙设备YY 0460-2003 9 超声乳化仪 全部参数 超声乳化仪YZB/国 0187-2003 10 眼科手术仪 全部参数 眼科手术仪YZB/USA 0311-2003 11 眼科超声测量仪 全部参数 眼科超声测量仪 YZB/国 0265-2002 12 超声经颅多普勒血流分析仪 全部参数 超声经颅多普勒血流分析仪 YZB/国 0182-2003 13 高能聚焦超声肿瘤治疗机 全部参数 高能聚焦超声肿瘤治疗机 YZB/国 0042-2002 14 超声心电诊断设备 全部参数 超声心电YZB/JAP 0380-2002 15 骨强度仪 全部参数 骨强度仪YZB/ISR 0145-2002 16 超声波皮肤病治疗仪 全部参数 CZP型超声波皮肤病治疗仪 YZB/渝 0011-2003 17 眼轴长·角膜厚测定装置 全部参数 AL-3000型眼轴长·角膜厚测定装置YZB/JAP 1448-2003 18 超声生物显微镜 全部参数 P40/P45型超声生物显微镜 YZB/USA 2413-2003 19 超乳玻切机 全部参数 OS3型超乳玻切机 YZB/SWC 0519-2003 20 经颅脑血管病诊断/监护系统 全部参数 经颅脑血管病诊断/监护系统 YZB/国2405-23-2004 21 超声骨龄测试系统 全部参数 BonAge超声骨龄测试系统 YZB/ISR 1741-2003 22 超声波鼻炎治疗机 全部参数 CZB型超声波鼻炎治疗机 YZB/渝 0010-2003 23 角膜测厚仪 全部参数 角膜测厚仪 YZB/ITA 0979-2003 24 超声影像系统 全部参数 ASU-880Venus(维纳斯)超声影像系统YZB/国 0344-2003 25 超音波雾化吸入治疗器 全部参数 KUN-88超音波雾化吸入治疗器 YZB/国（台） 0008-2003 26 角膜地形图仪 全部参数 角膜地形图仪 YZB/ITA 0980-2003 27 血管内超声系统 全部参数 血管内超声系统 YZB/USA 2722-2006 28 超声经颅多普勒血液分析仪 全部参数 超声经颅多普勒血液分析仪 YY 0593-2005 29 高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统 全部参数 高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统YY 0592-2005 30 中低频干扰和超声波治疗仪 全部参数 中低频干扰和超声波治疗仪 YZB/AUL 398-23-2004 31 超声雾化空气消毒机 全部参数 LHW系列超声雾化空气消毒机 YZB/鄂 0543-2007 32 母亲胎儿监护仪 全部参数 DMT-600系列母亲胎儿监护仪 YZB/苏 0676-2003 33 射频超声消融仪 全部参数 IBI-2002射频超声消融仪 YZB/USA2682-2003 34 B超监视妇产科手术仪 全部参数 B超监视妇产科手术仪 YZB/苏 0182-2004 35 宫腔超声引导系统 全部参数 JTN-003宫腔超声引导系统 YZB/鄂 0589-2008 36 脑血管测量分析仪 全部参数 脑血管测量分析仪 YZB/国 1821-2003 37 骨科超声治疗仪 全部参数 骨科超声治疗仪 YZB/SAT 001-2006 38 超声波干式骨密度测定仪 全部参数 超声波干式骨密度测定仪 YZB/JAPALOKA 2004-2002 39 三维系列探头 全部参数 三维系列探头 YZB/沪 1222-23-2005 40 凸阵探头 全部参数 凸阵探头 YZB/沪MDX 3-23-2005 41 线阵探头 全部参数 线阵探头 YZB/沪MDX 2-23-2005 42 相控阵探头 全部参数 相控阵探头 YZB/沪MDX 6-23-2005 43 腔内探头 全部参数 腔内探头 YZB/沪MDX 7-23-2005 44 医用超声诊断仪声输出功率 全部参数 医用超声诊断设备声输出功率的测量方法 YY/T 1084-2007
关于认可河北省电子信息产品监督检验院对医用电气系统安全等19个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2009]24号 | FGWJ-2009-10021 | 2009-01-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年10月14日至15日，国家局组织专家组对河北省电子信息产品监督检验院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用电气系统安全等19个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年一月八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用电气系统安全 全部参数 医用电气设备第一部分：安全通用要求1.并列标准：医用电气系统安全要求GB9706.15-1999 2 测量、控制和实验室用电气设备安全 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007 （1)液体压力和泄漏、 （2)电离辐射、 （3)加速电子、 （4)超声压力、 （5)激光源、 （6)阴极射线管的内爆 不能做。 3 医用电气设备安全 部分参数 医用电气设备第1部分：安全通用要求GB9706.1-2007 （1)X射线辐射、 （2)静电预防、 （3)AP型设备性能要求、 （4)APG型设备性能要求、 （5)压力容器不能做。 4 医院电动床 部分参数 医用电气设备第2部分：医院电动床安全专用要求YY0571-2005 （1)X射线辐射、 （2)对AP型设备及其部件和元件的要求和试验、 （3)对APG型设备及其部件和元件的要求和试验不能做。 （4) 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 5 手术台安全 部分参数 医用电气设备第2部分：手术台安全专用要求YY0570-2005 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 6 神经和肌肉刺激器 部分参数 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY0607-2007 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 7 心电监护设备 全部参数 医用电气设备第2-27部分：心电监护设备安全专用要求GB9706.25-2005 8 脑电图机安全 部分参数 医用电气设备第2-26部分：脑电图机安全专用要求GB9706.26-2005 （1)X射线辐射、 （2)AP型设备性能要求、 （3)APG型设备性能要求 不能做。 （4) 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 9 心电图机 全部参数 医用电气设备第2部分：心电图机安全专用要求GB10793-2000 10 热垫式治疗仪 部分参数 热垫式治疗仪YY0165-2007 4.5章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 11 医用分子筛制氧设备 全部参数 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T 0298-1998 12 医用超声诊断设备 1 全部参数 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-1997 2 部分参数 B型超声诊断设备GB10152-1997 声输出参数不能做 13 数字式电子血压计 全部参数 数字式电子血压计YZB/冀0361-2006 14 生化分析仪 全部参数 半自动生化分析仪YY/T 0014-2005 15 医用中心吸引系统 部分参数 医用中心吸引系统通用技术条件 YY/T 0186－94 排气口含菌量不能做 16 电动流产吸引器 全部参数 电动流产吸引器YY0099-93 17 电动吸引器 全部参数 电动吸引器YY 0100-93 18 医用电气设备电磁兼容 1 静电放电抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T17626.2-2006 2 电快速瞬变脉冲群抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 三相设备不能做 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.4-1998 3 浪涌（冲击）抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 三相设备不能做 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验GB/T17626.5-1999 4 工频磁场抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 体积大于0.6m×0.6m×0.5m(L×W×H)的设备不能做 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB/T17626.8-2006 5 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验GB/T17626.11-1999 19 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 臭氧浓度 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 YY/T0160-1994 取消限制项 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年10月14日至15日，国家局组织专家组对河北省电子信息产品监督检验院的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用电气系统安全等19个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○九年一月八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用电气系统安全 全部参数 医用电气设备第一部分：安全通用要求1.并列标准：医用电气系统安全要求GB9706.15-1999 2 测量、控制和实验室用电气设备安全 部分参数 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007 （1)液体压力和泄漏、 （2)电离辐射、 （3)加速电子、 （4)超声压力、 （5)激光源、 （6)阴极射线管的内爆 不能做。 3 医用电气设备安全 部分参数 医用电气设备第1部分：安全通用要求GB9706.1-2007 （1)X射线辐射、 （2)静电预防、 （3)AP型设备性能要求、 （4)APG型设备性能要求、 （5)压力容器不能做。 4 医院电动床 部分参数 医用电气设备第2部分：医院电动床安全专用要求YY0571-2005 （1)X射线辐射、 （2)对AP型设备及其部件和元件的要求和试验、 （3)对APG型设备及其部件和元件的要求和试验不能做。 （4) 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 5 手术台安全 部分参数 医用电气设备第2部分：手术台安全专用要求YY0570-2005 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 6 神经和肌肉刺激器 部分参数 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY0607-2007 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 7 心电监护设备 全部参数 医用电气设备第2-27部分：心电监护设备安全专用要求GB9706.25-2005 8 脑电图机安全 部分参数 医用电气设备第2-26部分：脑电图机安全专用要求GB9706.26-2005 （1)X射线辐射、 （2)AP型设备性能要求、 （3)APG型设备性能要求 不能做。 （4) 36章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 9 心电图机 全部参数 医用电气设备第2部分：心电图机安全专用要求GB10793-2000 10 热垫式治疗仪 部分参数 热垫式治疗仪YY0165-2007 4.5章（电磁兼容性）中除36.202.2，36.202.4，36.202.5，36.202.7，36.202.8.1外其余项目不能做。 11 医用分子筛制氧设备 全部参数 医用分子筛制氧设备通用技术规范 YY/T 0298-1998 12 医用超声诊断设备 1 全部参数 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-1997 2 部分参数 B型超声诊断设备GB10152-1997 声输出参数不能做 13 数字式电子血压计 全部参数 数字式电子血压计YZB/冀0361-2006 14 生化分析仪 全部参数 半自动生化分析仪YY/T 0014-2005 15 医用中心吸引系统 部分参数 医用中心吸引系统通用技术条件 YY/T 0186－94 排气口含菌量不能做 16 电动流产吸引器 全部参数 电动流产吸引器YY0099-93 17 电动吸引器 全部参数 电动吸引器YY 0100-93 18 医用电气设备电磁兼容 1 静电放电抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T17626.2-2006 2 电快速瞬变脉冲群抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 三相设备不能做 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.4-1998 3 浪涌（冲击）抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 三相设备不能做 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验GB/T17626.5-1999 4 工频磁场抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 体积大于0.6m×0.6m×0.5m(L×W×H)的设备不能做 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB/T17626.8-2006 5 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验YY0505-2005 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验GB/T17626.11-1999 19 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 臭氧浓度 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 YY/T0160-1994 取消限制项
关于印发医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）的通知 | 国食药监械[2008]766号 | FGWJ-2015-10360 | 2008-12-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）、卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局，中国药品生物制品检定所，国家食品药品监督管理局药品评价中心、医疗器械技术审评中心、药品认证管理中心： 为加强医疗器械不良事件监测和再评价工作，根据《医疗器械监督管理条例》，卫生部和国家食品药品监督管理局制定了《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻实施。 国家食品药品监督管理局 中华人民共和国卫生部 二○○八年十二月二十九日 医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为加强医疗器械不良事件监测和再评价工作，根据《医疗器械监督管理条例》制定本办法。 第二条 本办法适用于医疗器械生产企业、经营企业、使用单位、医疗器械不良事件监测技术机构、食品药品监督管理部门和其他有关主管部门。 第三条 国家鼓励公民、法人和其他相关社会组织报告医疗器械不良事件。 第二章 管理职责 第四条 国家食品药品监督管理局负责全国医疗器械不良事件监测和再评价工作，并履行以下主要职责： （一）会同卫生部制定医疗器械不良事件监测和再评价管理规定，并监督实施； （二）组织检查医疗器械生产企业、经营企业和使用单位医疗器械不良事件监测和再评价工作的开展情况，并会同卫生部组织检查医疗卫生机构的医疗器械不良事件监测工作的开展情况； （三）会同卫生部组织、协调对突发、群发的严重伤害或死亡不良事件进行调查和处理； （四）商卫生部确定并发布医疗器械不良事件重点监测品种； （五）通报全国医疗器械不良事件监测情况和再评价结果； （六）根据医疗器械不良事件监测和再评价结果，依法采取相应管理措施。 第五条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械不良事件监测和再评价工作，并履行以下主要职责： （一）组织检查本行政区域内医疗器械生产企业、经营企业和使用单位医疗器械不良事件监测和再评价工作开展情况，并会同同级卫生主管部门组织检查本行政区域内医疗卫生机构的医疗器械不良事件监测工作的开展情况； （二）会同同级卫生主管部门组织对本行政区域内发生的突发、群发的严重伤害或死亡不良事件进行调查和处理； （三）通报本行政区域内医疗器械不良事件监测情况和再评价结果； （四）根据医疗器械不良事件监测和再评价结果，依法采取相应管理措施。 第六条 卫生部和地方各级卫生主管部门负责医疗卫生机构中与实施医疗器械不良事件监测有关的管理工作，并履行以下主要职责： （一）组织检查医疗卫生机构医疗器械不良事件监测工作的开展情况； （二）对与医疗器械相关的医疗技术和行为进行监督检查，并依法对产生严重后果的医疗技术和行为采取相应的管理措施； （三）协调对医疗卫生机构中发生的医疗器械不良事件的调查； （四）对产生严重后果的医疗器械依法采取相应管理措施。 第七条 国家药品不良反应监测中心承担全国医疗器械不良事件监测和再评价技术工作，履行以下主要职责： （一）负责全国医疗器械不良事件监测信息的收集、评价和反馈； （二）负责医疗器械再评价的有关技术工作； （三）负责对省、自治区、直辖市医疗器械不良事件监测技术机构进行技术指导； （四）承担国家医疗器械不良事件监测数据库和信息网络的建设、维护工作。 第八条 省、自治区、直辖市医疗器械不良事件监测技术机构承担本行政区域内医疗器械不良事件监测和再评价技术工作，履行以下主要职责： （一）负责本行政区域内医疗器械不良事件监测信息的收集、评价、反馈和报告工作； （二）负责本行政区域内食品药品监督管理部门批准上市的境内第一、二类医疗器械再评价的有关技术工作。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）、卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局，中国药品生物制品检定所，国家食品药品监督管理局药品评价中心、医疗器械技术审评中心、药品认证管理中心： 为加强医疗器械不良事件监测和再评价工作，根据《医疗器械监督管理条例》，卫生部和国家食品药品监督管理局制定了《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻实施。 国家食品药品监督管理局 中华人民共和国卫生部 二○○八年十二月二十九日 医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为加强医疗器械不良事件监测和再评价工作，根据《医疗器械监督管理条例》制定本办法。 第二条 本办法适用于医疗器械生产企业、经营企业、使用单位、医疗器械不良事件监测技术机构、食品药品监督管理部门和其他有关主管部门。 第三条 国家鼓励公民、法人和其他相关社会组织报告医疗器械不良事件。 第二章 管理职责 第四条 国家食品药品监督管理局负责全国医疗器械不良事件监测和再评价工作，并履行以下主要职责： （一）会同卫生部制定医疗器械不良事件监测和再评价管理规定，并监督实施； （二）组织检查医疗器械生产企业、经营企业和使用单位医疗器械不良事件监测和再评价工作的开展情况，并会同卫生部组织检查医疗卫生机构的医疗器械不良事件监测工作的开展情况； （三）会同卫生部组织、协调对突发、群发的严重伤害或死亡不良事件进行调查和处理； （四）商卫生部确定并发布医疗器械不良事件重点监测品种； （五）通报全国医疗器械不良事件监测情况和再评价结果； （六）根据医疗器械不良事件监测和再评价结果，依法采取相应管理措施。 第五条 省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械不良事件监测和再评价工作，并履行以下主要职责： （一）组织检查本行政区域内医疗器械生产企业、经营企业和使用单位医疗器械不良事件监测和再评价工作开展情况，并会同同级卫生主管部门组织检查本行政区域内医疗卫生机构的医疗器械不良事件监测工作的开展情况； （二）会同同级卫生主管部门组织对本行政区域内发生的突发、群发的严重伤害或死亡不良事件进行调查和处理； （三）通报本行政区域内医疗器械不良事件监测情况和再评价结果； （四）根据医疗器械不良事件监测和再评价结果，依法采取相应管理措施。 第六条 卫生部和地方各级卫生主管部门负责医疗卫生机构中与实施医疗器械不良事件监测有关的管理工作，并履行以下主要职责： （一）组织检查医疗卫生机构医疗器械不良事件监测工作的开展情况； （二）对与医疗器械相关的医疗技术和行为进行监督检查，并依法对产生严重后果的医疗技术和行为采取相应的管理措施； （三）协调对医疗卫生机构中发生的医疗器械不良事件的调查； （四）对产生严重后果的医疗器械依法采取相应管理措施。 第七条 国家药品不良反应监测中心承担全国医疗器械不良事件监测和再评价技术工作，履行以下主要职责： （一）负责全国医疗器械不良事件监测信息的收集、评价和反馈； （二）负责医疗器械再评价的有关技术工作； （三）负责对省、自治区、直辖市医疗器械不良事件监测技术机构进行技术指导； （四）承担国家医疗器械不良事件监测数据库和信息网络的建设、维护工作。 第八条 省、自治区、直辖市医疗器械不良事件监测技术机构承担本行政区域内医疗器械不良事件监测和再评价技术工作，履行以下主要职责： （一）负责本行政区域内医疗器械不良事件监测信息的收集、评价、反馈和报告工作； （二）负责本行政区域内食品药品监督管理部门批准上市的境内第一、二类医疗器械再评价的有关技术工作。
关于认可黑龙江省药品检验所对医用脱脂棉等144个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]740号 | FGWJ-2008-10237 | 2008-12-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月10日至11日，国家局组织专家组对黑龙江省药品检验所（黑龙江省医疗器械检测所）的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用脱脂棉等144个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十二月十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 检测项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 2 脱脂棉纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 外科纱布敷料通用要求YY/T 0594-2006 3 医用棉球 1 棉球外观 医用脱脂棉YY 0330-2002 医用棉球YZB/黑 0030-2003 2 棉球重量 3 脱脂棉性能 4 医用非织造布 部分参数 医用非织造布试验方法 第一部分：敷布生产用非织造布YY/T 0472.1-2004 医用非织造布试验方法 第二部分：成品敷布YY/T 0472.2-2004 胀破强度、湿态落絮、干态落絮不能测 5 一次性使用无菌口罩、帽 1 尺寸 一次性使用无菌口罩、帽YZB/黑 0028-2003 2 材料规格 3 外观 6 医用棉签 1 尺寸 医用棉签YZB/黑 001-2008 2 外观 3 棉头 4 重量 5 环氧乙烷残留量 6 无菌 7 医用胶带 部分参数 医用胶带 通用要求YY/T0148-2006 液体吸收性、阻菌性不能测 8 非吸收性外科缝线 部分参数 非吸收性外科缝线YY 0167-2005 植入、遗传毒性不能测 9 可吸收性外科缝线 部分参数 可吸收性外科缝线YY 1116-2002 植入、Ames、生物降解不能测 10 带线缝合针 部分参数 带线缝合针YY 0166-2002 植入、遗传毒性、生物降解不能测 11 医用缝合针 全部参数 医用缝合针YY 0043-2005 12 针灸针 部分参数 针灸针GB 2024-94 材料不能测 13 牙探针 部分参数 牙探针YY 91014-1999 材料不能测 14 齿科针 部分参数 齿科针YY 91019-1999 材料不能测 15 注射针 部分参数 注射针YY/T 0282-1995 材料不能测 16 微量进样器 全部参数 微量进样器YY 0088-92 17 宫腔形宫内节育器 部分参数 宫腔形宫内节育器GB 11234-2006 铜纯度、植入不能测 18 一次性使用宫腔形宫内节育器放置器 全部参数 一次性使用宫腔形宫内节育器放置器 YY/T 0470-2004 19 VCu宫内节育器 部分参数 VCu宫内节育器GB 11235-2006 铜纯度、植入不能测 20 TCu宫内节育器 部分参数 TCu宫内节育器GB 11236-2006 铜纯度、植入不能测 21 OCu宫内节育器 部分参数 OCu宫内节育器GB 3156-2006 铜纯度、植入不能测 22 单圈式钢塑宫内节育器 部分参数 单圈式钢塑宫内节育器YY 0005-90 材料不能测 23 普通产床 全部参数 普通产床YY 0045-91 24 子宫刮匙 部分参数 子宫刮匙YY 0090-92 材料不能测 25 子宫颈扩张器 部分参数 子宫颈扩张器YY 0091-92 材料不能测 26 子宫颈活体取样钳 部分参数 子宫颈活体取样钳YY 0092-92 材料不能测 27 脚踏吸引器 全部参数 脚踏吸引器YY 0101-93 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月10日至11日，国家局组织专家组对黑龙江省药品检验所（黑龙江省医疗器械检测所）的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用脱脂棉等144个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十二月十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 检测项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 2 脱脂棉纱布 全部参数 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 外科纱布敷料通用要求YY/T 0594-2006 3 医用棉球 1 棉球外观 医用脱脂棉YY 0330-2002 医用棉球YZB/黑 0030-2003 2 棉球重量 3 脱脂棉性能 4 医用非织造布 部分参数 医用非织造布试验方法 第一部分：敷布生产用非织造布YY/T 0472.1-2004 医用非织造布试验方法 第二部分：成品敷布YY/T 0472.2-2004 胀破强度、湿态落絮、干态落絮不能测 5 一次性使用无菌口罩、帽 1 尺寸 一次性使用无菌口罩、帽YZB/黑 0028-2003 2 材料规格 3 外观 6 医用棉签 1 尺寸 医用棉签YZB/黑 001-2008 2 外观 3 棉头 4 重量 5 环氧乙烷残留量 6 无菌 7 医用胶带 部分参数 医用胶带 通用要求YY/T0148-2006 液体吸收性、阻菌性不能测 8 非吸收性外科缝线 部分参数 非吸收性外科缝线YY 0167-2005 植入、遗传毒性不能测 9 可吸收性外科缝线 部分参数 可吸收性外科缝线YY 1116-2002 植入、Ames、生物降解不能测 10 带线缝合针 部分参数 带线缝合针YY 0166-2002 植入、遗传毒性、生物降解不能测 11 医用缝合针 全部参数 医用缝合针YY 0043-2005 12 针灸针 部分参数 针灸针GB 2024-94 材料不能测 13 牙探针 部分参数 牙探针YY 91014-1999 材料不能测 14 齿科针 部分参数 齿科针YY 91019-1999 材料不能测 15 注射针 部分参数 注射针YY/T 0282-1995 材料不能测 16 微量进样器 全部参数 微量进样器YY 0088-92 17 宫腔形宫内节育器 部分参数 宫腔形宫内节育器GB 11234-2006 铜纯度、植入不能测 18 一次性使用宫腔形宫内节育器放置器 全部参数 一次性使用宫腔形宫内节育器放置器 YY/T 0470-2004 19 VCu宫内节育器 部分参数 VCu宫内节育器GB 11235-2006 铜纯度、植入不能测 20 TCu宫内节育器 部分参数 TCu宫内节育器GB 11236-2006 铜纯度、植入不能测 21 OCu宫内节育器 部分参数 OCu宫内节育器GB 3156-2006 铜纯度、植入不能测 22 单圈式钢塑宫内节育器 部分参数 单圈式钢塑宫内节育器YY 0005-90 材料不能测 23 普通产床 全部参数 普通产床YY 0045-91 24 子宫刮匙 部分参数 子宫刮匙YY 0090-92 材料不能测 25 子宫颈扩张器 部分参数 子宫颈扩张器YY 0091-92 材料不能测 26 子宫颈活体取样钳 部分参数 子宫颈活体取样钳YY 0092-92 材料不能测 27 脚踏吸引器 全部参数 脚踏吸引器YY 0101-93
关于恢复上海达美医用塑料厂一次性使用静脉输液针销售的通知 | 食药监办函[2008]422号 | FGWJ-2008-10223 | 2008-12-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 上海达美医用塑料厂一次性使用静脉输液针发生可疑不良事件后，国家局立即采取紧急控制措施，组织有关部门对该事件进行了详细调查。经对现场抽取的样品进行检验，结果符合GB18671-2002《一次性使用静脉输液针》标准要求，但现场检查发现该企业质量体系存在问题。 鉴于上海达美医用塑料厂已按要求进行了整改，并通过你局的复查，恢复生产，国家局决定恢复该企业一次性使用静脉输液针（批号：20080421）的销售。 请你局继续加强对该企业的日常监管工作，保证产品安全有效。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年十二月十日 | 上海市食品药品监督管理局： 上海达美医用塑料厂一次性使用静脉输液针发生可疑不良事件后，国家局立即采取紧急控制措施，组织有关部门对该事件进行了详细调查。经对现场抽取的样品进行检验，结果符合GB18671-2002《一次性使用静脉输液针》标准要求，但现场检查发现该企业质量体系存在问题。 鉴于上海达美医用塑料厂已按要求进行了整改，并通过你局的复查，恢复生产，国家局决定恢复该企业一次性使用静脉输液针（批号：20080421）的销售。 请你局继续加强对该企业的日常监管工作，保证产品安全有效。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年十二月十日
关于认可新疆维吾尔自治区食品药品检验所对一次性使用无菌注射器（带针）等114个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]731号 | FGWJ-2008-10234 | 2008-12-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年10月12日至13日，国家局组织专家组对新疆维吾尔自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用无菌注射器（带针）等114个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十二月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器（带针） 全部项目 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 2 一次性使用输液器（带针） 全部项目 一次性使用输液器GB8368-2005 一次性使用静脉输液针GB18671-2002 3 一次性使用输血器 全部项目 一次性使用输血器GB8369-2005 4 医用输血、输液、注射器具生物试验 1 无菌 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 中国药典2005年版二部附录XI H 2 热原 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 中国药典2005年版二部附录XI D 3 细菌 内毒素 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 中国药典2005年版二部附录 XI E 4 急性全身毒性试验 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径YY/T 0244-1996 中国药典2005年版二部附录XI C 5 溶血 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 口腔材料生物实验方法 溶血试验YY/T 0127.1-93 6 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 口腔材料生物实验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 中国药典2005年版二部附录Ⅺ K 7 植入试验 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2 部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T16886.6-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16125-2008 5 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉YY0330-2002 6 医用脱脂纱布 全部项目 医用脱脂纱布YY0331-2002 7 石膏绷带 全部项目 石膏绷带 粉状型YY/T 1117-2001 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 8 医用脱脂棉球、棉卷、棉签 全部项目 医用脱脂棉YY0330-2002 9 一次性使用口腔器械盒 全部项目 一次性使用口腔器械盒YZB/新015－2005 10 一次性使用手术包 全部项目 一次性使用手术包YZB/新00108－2006 YZB/新00157－2007 11 一次性使用产包 全部项目 一次性使用产包YZB/新00107－2006 YZB/新00160－2007 12 医用橡皮膏 （医用胶带） 全部项目 医用橡皮膏YY0148-2006 13 一次性使用麻醉穿刺包 全部项目 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 14 一次性使用麻醉用针 全部项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 15 一次性使用阴道扩张器 全部项目 一次性使用阴道扩张器YY0336-2002 16 一次性无菌水刺布敷料块 全部项目 一次性无菌水刺布敷料块YZB/新0003－2004 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年10月12日至13日，国家局组织专家组对新疆维吾尔自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用无菌注射器（带针）等114个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十二月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器（带针） 全部项目 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 2 一次性使用输液器（带针） 全部项目 一次性使用输液器GB8368-2005 一次性使用静脉输液针GB18671-2002 3 一次性使用输血器 全部项目 一次性使用输血器GB8369-2005 4 医用输血、输液、注射器具生物试验 1 无菌 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 中国药典2005年版二部附录XI H 2 热原 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 中国药典2005年版二部附录XI D 3 细菌 内毒素 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 中国药典2005年版二部附录 XI E 4 急性全身毒性试验 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径YY/T 0244-1996 中国药典2005年版二部附录XI C 5 溶血 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 口腔材料生物实验方法 溶血试验YY/T 0127.1-93 6 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验GB/T 16886.10-2005 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175-2008 一次性使用医用手套生物学评价要求与实验YY/T 0616-2007 口腔材料生物实验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 中国药典2005年版二部附录Ⅺ K 7 植入试验 医用输血、输液、注射器具检验方法 第2 部分：生物学试验方法GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T16886.6-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16125-2008 5 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉YY0330-2002 6 医用脱脂纱布 全部项目 医用脱脂纱布YY0331-2002 7 石膏绷带 全部项目 石膏绷带 粉状型YY/T 1117-2001 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 8 医用脱脂棉球、棉卷、棉签 全部项目 医用脱脂棉YY0330-2002 9 一次性使用口腔器械盒 全部项目 一次性使用口腔器械盒YZB/新015－2005 10 一次性使用手术包 全部项目 一次性使用手术包YZB/新00108－2006 YZB/新00157－2007 11 一次性使用产包 全部项目 一次性使用产包YZB/新00107－2006 YZB/新00160－2007 12 医用橡皮膏 （医用胶带） 全部项目 医用橡皮膏YY0148-2006 13 一次性使用麻醉穿刺包 全部项目 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 14 一次性使用麻醉用针 全部项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 15 一次性使用阴道扩张器 全部项目 一次性使用阴道扩张器YY0336-2002 16 一次性无菌水刺布敷料块 全部项目 一次性无菌水刺布敷料块YZB/新0003－2004
关于认可天津医疗器械质量监督检验中心对外科植入物用β-磷酸三钙等160个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]710号 | FGWJ-2008-10399 | 2008-12-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月28日至29日，国家局组织专家组对天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对外科植入物用β-磷酸三钙等160个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十二月三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 外科植入物用β-磷酸三钙 ​ 全部项目 外科植入物用β-磷酸三钙ASTM F1088-2004 ​ 2 腔静脉滤器系统 ​ 全部项目 无源外科植入物——心脏和血管植入物的特殊要求.第3部分: 血管内装置EN12006-3-1998 ​ 3 人工血管 ​ 部分项目 心血管植入物 人工血管YY 0500-2004 水渗透压、扩张内径和顺应性不能测 4 缝合及其它外科用金属丝 ​ 全部项目 外科植入物-缝合及其它外科用金属丝ISO 10334-1994 ​ 5 颅骨盖板 ​ 全部项目 可预塑颅骨盖板的标准要求ASTM F452-76 可变形预塑颅骨盖板的标准要求ASTM F622-79 ​ 6 消化道吻合器 ​ 全部项目 吻（缝）合器通用技术条件YY/T0245-2008 ​ 7 医用缝合针 ​ 全部项目 医用缝合针YY 0043-2005 ​ 8 金属夹 ​ 全部项目 外科植入物 金属夹 YY/T 0079-2006 ​ 9 一次性使用血路产品 ​ 全部项目 一次性使用血路产品通用技术条件GB19335－2003 ​ 10 医用超声耦合剂 ​ 部分项目 医用超声耦合剂YY 0299-1998 声速、声阻抗率和声衰减不能测 11 一次性使用无菌导尿管 ​ 全部项目 一次性使用无菌导尿管YY 0325-2002 ​ 12 软组织扩张器 ​ 全部项目 软组织扩张器YY 0333-2002 ​ 13 手术刀片 ​ 全部项目 手术刀片 YY0174-2005 ​ 14 非血管内导管 ​ 全部项目 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法GB/T 15812.1-2005 ​ 15 接骨螺钉最大断裂扭矩和断裂扭转角的测定 ​ 全部项目 外科植入物 不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉机械性能要求和试验方法YY/T 0662-2008 ​ 16 接骨板弯曲强度和刚度的测定 ​ 全部项目 外科植入物 接骨板弯曲强度和刚度的测定YY/T 0342-2002 ​ 17 动脉支架 ​ 部分项目 无源外科植入物--心脏和血管植入物的特殊要求--动脉支架的专用要求YY/T 0663-2008 支架磁共振成像（MRI）相容性评价不能测 18 外周血管支架系统 ​ 部分项目 19 球囊扩张式胆道支架系统 ​ 部分项目 20 一次性使用穿刺针 ​ 全部项目 一次性使用动静脉穿刺针YZB/国1178-2006 ​ 21 外固定器 ​ 全部项目 外固定器YZB/闽 0324-2006 ​ 22 生物陶瓷听小骨置换假体 ​ 全部项目 生物陶瓷听小骨置换假体YZB/国 4-46-2004 ​ 23 环抱式接骨器 ​ 全部项目 TYNH型 TiNi环抱式接骨器YZB/国 2132-46-2004 ​ 24 可吸收板、螺钉 ​ 全部项目 内固定植入物用可吸收板、钉的标准要求及试验方法ASTM F 2502-2005 ​ 25 手术工具 ​ 全部项目 手术工具YZB/USA 0761-2007 ​ 26 脊柱及躯干矫形器 ​ 全部项目 脊柱及躯干矫形器YZB/GEM 1855-2008 ​ 27 髋关节矫形器 ​ 全部项目 髋关节矫形器YZB/GEM 1854-2008 ​ 28 脊柱内固定系统 ​ 全部项目 骨接合植入物 金属矫形用钉YY 0119-2002 骨接合植入物 金属矫形用棒YY 0120-2002 标准变更 29 陶瓷球头 ​ 全部项目 髋关节假体YY 0118-2005 标准变更 30 套针外周导管 ​ 全部项目 一次性使用无菌血管内导管第5部分：套针外周导管YY 0285.5-2004 标准变更 31 一次性使用人体静脉血样采集容器 ​ 全部项目 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 标准变更 32 动脉瘤夹 ​ 全部项目 神经外科植入物－自闭合颅内动脉瘤夹YY/T0685-2008 标准变更 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月28日至29日，国家局组织专家组对天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对外科植入物用β-磷酸三钙等160个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十二月三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 外科植入物用β-磷酸三钙 ​ 全部项目 外科植入物用β-磷酸三钙ASTM F1088-2004 ​ 2 腔静脉滤器系统 ​ 全部项目 无源外科植入物——心脏和血管植入物的特殊要求.第3部分: 血管内装置EN12006-3-1998 ​ 3 人工血管 ​ 部分项目 心血管植入物 人工血管YY 0500-2004 水渗透压、扩张内径和顺应性不能测 4 缝合及其它外科用金属丝 ​ 全部项目 外科植入物-缝合及其它外科用金属丝ISO 10334-1994 ​ 5 颅骨盖板 ​ 全部项目 可预塑颅骨盖板的标准要求ASTM F452-76 可变形预塑颅骨盖板的标准要求ASTM F622-79 ​ 6 消化道吻合器 ​ 全部项目 吻（缝）合器通用技术条件YY/T0245-2008 ​ 7 医用缝合针 ​ 全部项目 医用缝合针YY 0043-2005 ​ 8 金属夹 ​ 全部项目 外科植入物 金属夹 YY/T 0079-2006 ​ 9 一次性使用血路产品 ​ 全部项目 一次性使用血路产品通用技术条件GB19335－2003 ​ 10 医用超声耦合剂 ​ 部分项目 医用超声耦合剂YY 0299-1998 声速、声阻抗率和声衰减不能测 11 一次性使用无菌导尿管 ​ 全部项目 一次性使用无菌导尿管YY 0325-2002 ​ 12 软组织扩张器 ​ 全部项目 软组织扩张器YY 0333-2002 ​ 13 手术刀片 ​ 全部项目 手术刀片 YY0174-2005 ​ 14 非血管内导管 ​ 全部项目 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法GB/T 15812.1-2005 ​ 15 接骨螺钉最大断裂扭矩和断裂扭转角的测定 ​ 全部项目 外科植入物 不对称螺纹和球形下表面的金属接骨螺钉机械性能要求和试验方法YY/T 0662-2008 ​ 16 接骨板弯曲强度和刚度的测定 ​ 全部项目 外科植入物 接骨板弯曲强度和刚度的测定YY/T 0342-2002 ​ 17 动脉支架 ​ 部分项目 无源外科植入物--心脏和血管植入物的特殊要求--动脉支架的专用要求YY/T 0663-2008 支架磁共振成像（MRI）相容性评价不能测 18 外周血管支架系统 ​ 部分项目 19 球囊扩张式胆道支架系统 ​ 部分项目 20 一次性使用穿刺针 ​ 全部项目 一次性使用动静脉穿刺针YZB/国1178-2006 ​ 21 外固定器 ​ 全部项目 外固定器YZB/闽 0324-2006 ​ 22 生物陶瓷听小骨置换假体 ​ 全部项目 生物陶瓷听小骨置换假体YZB/国 4-46-2004 ​ 23 环抱式接骨器 ​ 全部项目 TYNH型 TiNi环抱式接骨器YZB/国 2132-46-2004 ​ 24 可吸收板、螺钉 ​ 全部项目 内固定植入物用可吸收板、钉的标准要求及试验方法ASTM F 2502-2005 ​ 25 手术工具 ​ 全部项目 手术工具YZB/USA 0761-2007 ​ 26 脊柱及躯干矫形器 ​ 全部项目 脊柱及躯干矫形器YZB/GEM 1855-2008 ​ 27 髋关节矫形器 ​ 全部项目 髋关节矫形器YZB/GEM 1854-2008 ​ 28 脊柱内固定系统 ​ 全部项目 骨接合植入物 金属矫形用钉YY 0119-2002 骨接合植入物 金属矫形用棒YY 0120-2002 标准变更 29 陶瓷球头 ​ 全部项目 髋关节假体YY 0118-2005 标准变更 30 套针外周导管 ​ 全部项目 一次性使用无菌血管内导管第5部分：套针外周导管YY 0285.5-2004 标准变更 31 一次性使用人体静脉血样采集容器 ​ 全部项目 一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314-2007 标准变更 32 动脉瘤夹 ​ 全部项目 神经外科植入物－自闭合颅内动脉瘤夹YY/T0685-2008 标准变更
关于认可河北省医疗器械与药品包装材料检验所对医用分子筛制氧设备等122个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]709号 | FGWJ-2008-10224 | 2008-12-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月28日至30日，国家局组织专家组对河北省医疗器械与药品包装材料检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用分子筛制氧设备等122个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十二月三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用分子筛制氧设备 全部项目 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T0298-1998 2 牙科病人椅 全部项目 牙科病人椅YY/T0058-2004 3 手动轮椅车 全部项目 手动轮椅车GB/T13800-1992 4 电动轮椅车 全部项目 电动轮椅车GB12996-1991 5 高速冷冻离心机 部分项目 高速冷冻离心机YY91100-1999 转头动平衡试验、转头超速试验、转头飞裂试验不能做 6 手提式压力蒸汽灭菌器 部分项目 手提式压力蒸汽灭菌器YY0504-2005 安全阀不能做 7 立式压力蒸汽灭菌器 全部项目 立式压力蒸汽灭菌器YY1007-2005 8 尿液化学分析仪 部分项目 尿液化学分析仪通用技术条件YY/T0475-2004 电磁兼容性不能做 9 牙科治疗机 全部项目 牙科治疗机YY/T1043-2004 10 高频电灼治疗仪 全部项目 高频电灼治疗仪YY0322-2000 11 超声多普勒胎儿监护仪 部分项目 超声多普勒胎儿监护仪YY0449-2003 声输出参数的公布要求不能做 12 医用超声雾化器 全部项目 医用超声雾化器YY0109-2003 13 超声经颅多普勒血流分析仪 部分项目 超声经颅多普勒血流分析仪YY0593-2005 声输出参数的公布要求不能做 14 超声多普勒胎儿心率仪 部分项目 超声多普勒胎儿心率仪YY0448-2003 声输出参数的公布要求、超声工作频率、综合灵敏度测试不能做 15 电动流产吸引器 全部项目 电动流产吸引器YY0099-1993 16 电动吸引器 全部项目 电动吸引器YY0100-1993 17 电动洗胃机 全部项目 电动洗胃机YY91105-1999 18 口腔X射线机 部分项目 口腔X射线机YY/T0010-2002 机械性能、环境试验、GB9706.3、GB9706.11、 GB9706.12、 GB9706.14不能做 19 内窥镜设备安全要求 部分项目 内窥镜设备安全专用要求GB9706.19-2000 电磁兼容性、高频手术设备应用部分的内窥镜附件和内窥镜使用时所产生的伤害不能做 20 心电监护设备安全要求 全部项目 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求GB9706.25-2005 21 心电图机安全要求 全部项目 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求GB10793-2000 22 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪安全要求 部分项目 医用电气设备 第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求GB9706.8-1995 制100Ω负载输出电压（51.101）、限25Ω～100Ω负载时释放能量的精确性（50.2中2）不能做 23 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 部分项目 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB4793.1-2007 动态实验、防火焰蔓延、防辐射、声压力和超声压力、有毒和有害气体、阴极射线管内爆、印制线路板、提起和搬运用装置、用作瞬态过压限制装置的电路和元器件不能做 24 血液透析装置安全要求 部分项目 医用电器设备 第2部分：血液透析装置安全专用要求 GB9706.2-2003 电磁兼容性不能做 25 高频手术设备安全要求 部分项目 医用电器设备 第2部分：高频手术设备安全专用要求GB9706.4-1999 电磁兼容性、AP及APG项目、电极电缆、连接器及手柄不能做 26 输液泵和输液控制器安全要求 部分项目 医用电器设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求GB9706.27-2005 电磁兼容性不能做 27 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 全部项目 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T10125-1997 28 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 全部项目 医用电器设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-1997 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月28日至30日，国家局组织专家组对河北省医疗器械与药品包装材料检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医用分子筛制氧设备等122个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十二月三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用分子筛制氧设备 全部项目 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T0298-1998 2 牙科病人椅 全部项目 牙科病人椅YY/T0058-2004 3 手动轮椅车 全部项目 手动轮椅车GB/T13800-1992 4 电动轮椅车 全部项目 电动轮椅车GB12996-1991 5 高速冷冻离心机 部分项目 高速冷冻离心机YY91100-1999 转头动平衡试验、转头超速试验、转头飞裂试验不能做 6 手提式压力蒸汽灭菌器 部分项目 手提式压力蒸汽灭菌器YY0504-2005 安全阀不能做 7 立式压力蒸汽灭菌器 全部项目 立式压力蒸汽灭菌器YY1007-2005 8 尿液化学分析仪 部分项目 尿液化学分析仪通用技术条件YY/T0475-2004 电磁兼容性不能做 9 牙科治疗机 全部项目 牙科治疗机YY/T1043-2004 10 高频电灼治疗仪 全部项目 高频电灼治疗仪YY0322-2000 11 超声多普勒胎儿监护仪 部分项目 超声多普勒胎儿监护仪YY0449-2003 声输出参数的公布要求不能做 12 医用超声雾化器 全部项目 医用超声雾化器YY0109-2003 13 超声经颅多普勒血流分析仪 部分项目 超声经颅多普勒血流分析仪YY0593-2005 声输出参数的公布要求不能做 14 超声多普勒胎儿心率仪 部分项目 超声多普勒胎儿心率仪YY0448-2003 声输出参数的公布要求、超声工作频率、综合灵敏度测试不能做 15 电动流产吸引器 全部项目 电动流产吸引器YY0099-1993 16 电动吸引器 全部项目 电动吸引器YY0100-1993 17 电动洗胃机 全部项目 电动洗胃机YY91105-1999 18 口腔X射线机 部分项目 口腔X射线机YY/T0010-2002 机械性能、环境试验、GB9706.3、GB9706.11、 GB9706.12、 GB9706.14不能做 19 内窥镜设备安全要求 部分项目 内窥镜设备安全专用要求GB9706.19-2000 电磁兼容性、高频手术设备应用部分的内窥镜附件和内窥镜使用时所产生的伤害不能做 20 心电监护设备安全要求 全部项目 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备安全专用要求GB9706.25-2005 21 心电图机安全要求 全部项目 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求GB10793-2000 22 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪安全要求 部分项目 医用电气设备 第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求GB9706.8-1995 制100Ω负载输出电压（51.101）、限25Ω～100Ω负载时释放能量的精确性（50.2中2）不能做 23 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 部分项目 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求GB4793.1-2007 动态实验、防火焰蔓延、防辐射、声压力和超声压力、有毒和有害气体、阴极射线管内爆、印制线路板、提起和搬运用装置、用作瞬态过压限制装置的电路和元器件不能做 24 血液透析装置安全要求 部分项目 医用电器设备 第2部分：血液透析装置安全专用要求 GB9706.2-2003 电磁兼容性不能做 25 高频手术设备安全要求 部分项目 医用电器设备 第2部分：高频手术设备安全专用要求GB9706.4-1999 电磁兼容性、AP及APG项目、电极电缆、连接器及手柄不能做 26 输液泵和输液控制器安全要求 部分项目 医用电器设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求GB9706.27-2005 电磁兼容性不能做 27 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 全部项目 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T10125-1997 28 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 全部项目 医用电器设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-1997
关于加强壳聚糖类手术防粘连产品生产企业监督管理工作的通知【失效】 | 国食药监械[2008]679号 | FGWJ-2008-10205 | 2008-11-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 针对近期国家药品不良反应监测中心关于壳聚糖类手术防粘连产品可疑不良事件的报告，国家局组织开展了调查处理工作，采取了紧急控制措施，责令部分企业暂停销售并召回产品，同时开展了对壳聚糖类手术防粘连产品生产企业质量体系的监督检查。为进一步加强对壳聚糖类手术防粘连产品生产企业的监督管理，现将有关事项通知如下： 一、根据可疑不良事件调查和质量体系检查的情况，责令山东赛克赛斯药业科技有限公司和烟台万利医用品有限公司停产整改，在继续落实国家局对处理壳聚糖类手术防粘连产品可疑不良事件有关要求的基础上，开展本企业产品再评价研究，补充完善相关安全性有效性资料（再评价资料基本要求见附件），经国家药品不良反应监测中心评价并通过国家局组织的质量体系复查后，方可恢复生产。 二、根据对壳聚糖类手术防粘连产品生产企业质量体系检查的情况，责令北京百利康生化有限公司、上海其胜生物制剂有限公司、杭州协合医疗用品有限公司和石家庄亿生堂医用品有限公司4家企业停产整改。企业完成整改后应将整改情况同时报告所在地省（市）局和国家局。国家局将组织复查，合格后方可恢复生产。 三、壳聚糖类手术防粘连产品生产企业应切实履行产品安全第一责任人的责任，加强不良事件监测工作，对产品上市以来的可疑医疗器械不良事件情况进行收集和汇总，并参照附件的要求开展本企业产品上市后再评价的研究，在产品重新注册时提交相关研究资料。 四、有关省（市）局应采取有力措施，切实加强对辖区内壳聚糖类手术防粘连产品生产企业的日常监督管理工作，跟踪监督生产企业对以上要求的落实情况，并将相关情况及时报国家局医疗器械司。国家药品不良反应监测中心要加强壳聚糖类手术防粘连产品不良事件监测工作，对此类产品的不良事件情况进行一次全面的收集和分析，并将结果报国家局医疗器械司。 附件：壳聚糖类手术防粘连产品再评价资料基本要求 国家食品药品监督管理局 二○○八年十一月二十一日 附件： 壳聚糖类手术防粘连产品再评价资料基本要求 一、原料方面：完善外购原料质量控制要求，建立与产品标准一体的过程控制体系，以保证原料质量的均一性；建立对外购原料风险控制的方法。 二、工艺过程控制方面：完善关键生产工艺过程的控制项目和指标，重点是工艺参数、中间过程的检验项目和指标要求。如热原的去除、有关副产物的分离、蛋白质的去除、过滤除菌的技术参数、灭菌方式和时间对产品质量的影响等。 三、最终产品方面：明确最终产品的组成，如活性成分（羧甲基取代位置、分子量及分析、等电点等）、辅料等，为质量控制提供支持；完善注册产品标准，明确关键控制项目，建立方法和确定限度。 四、产品有效性方面：产品防粘连作用及机理的研究报告,重点产品功能的确定性和稳定性的资料。研究本品有效成分或降解产物和血液的相互作用及对凝血系统影响的资料。 五、产品说明书方面：说明书要根据广泛的研究明确产品的禁忌症，可能的不良反应和应急处理措施。根据对产品的稳定性研究，对运输、贮存、有效期要有清楚明确的规定和警示。 抄送：济南医疗器械质量监督检验中心，本局办公室、政策法规司、药品市场监督司、中国药品生物制品检定所、药品认证管理中心、药品评价中心、医疗器械技术审评中心。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 针对近期国家药品不良反应监测中心关于壳聚糖类手术防粘连产品可疑不良事件的报告，国家局组织开展了调查处理工作，采取了紧急控制措施，责令部分企业暂停销售并召回产品，同时开展了对壳聚糖类手术防粘连产品生产企业质量体系的监督检查。为进一步加强对壳聚糖类手术防粘连产品生产企业的监督管理，现将有关事项通知如下： 一、根据可疑不良事件调查和质量体系检查的情况，责令山东赛克赛斯药业科技有限公司和烟台万利医用品有限公司停产整改，在继续落实国家局对处理壳聚糖类手术防粘连产品可疑不良事件有关要求的基础上，开展本企业产品再评价研究，补充完善相关安全性有效性资料（再评价资料基本要求见附件），经国家药品不良反应监测中心评价并通过国家局组织的质量体系复查后，方可恢复生产。 二、根据对壳聚糖类手术防粘连产品生产企业质量体系检查的情况，责令北京百利康生化有限公司、上海其胜生物制剂有限公司、杭州协合医疗用品有限公司和石家庄亿生堂医用品有限公司4家企业停产整改。企业完成整改后应将整改情况同时报告所在地省（市）局和国家局。国家局将组织复查，合格后方可恢复生产。 三、壳聚糖类手术防粘连产品生产企业应切实履行产品安全第一责任人的责任，加强不良事件监测工作，对产品上市以来的可疑医疗器械不良事件情况进行收集和汇总，并参照附件的要求开展本企业产品上市后再评价的研究，在产品重新注册时提交相关研究资料。 四、有关省（市）局应采取有力措施，切实加强对辖区内壳聚糖类手术防粘连产品生产企业的日常监督管理工作，跟踪监督生产企业对以上要求的落实情况，并将相关情况及时报国家局医疗器械司。国家药品不良反应监测中心要加强壳聚糖类手术防粘连产品不良事件监测工作，对此类产品的不良事件情况进行一次全面的收集和分析，并将结果报国家局医疗器械司。 附件：壳聚糖类手术防粘连产品再评价资料基本要求 国家食品药品监督管理局 二○○八年十一月二十一日 附件： 壳聚糖类手术防粘连产品再评价资料基本要求 一、原料方面：完善外购原料质量控制要求，建立与产品标准一体的过程控制体系，以保证原料质量的均一性；建立对外购原料风险控制的方法。 二、工艺过程控制方面：完善关键生产工艺过程的控制项目和指标，重点是工艺参数、中间过程的检验项目和指标要求。如热原的去除、有关副产物的分离、蛋白质的去除、过滤除菌的技术参数、灭菌方式和时间对产品质量的影响等。 三、最终产品方面：明确最终产品的组成，如活性成分（羧甲基取代位置、分子量及分析、等电点等）、辅料等，为质量控制提供支持；完善注册产品标准，明确关键控制项目，建立方法和确定限度。 四、产品有效性方面：产品防粘连作用及机理的研究报告,重点产品功能的确定性和稳定性的资料。研究本品有效成分或降解产物和血液的相互作用及对凝血系统影响的资料。 五、产品说明书方面：说明书要根据广泛的研究明确产品的禁忌症，可能的不良反应和应急处理措施。根据对产品的稳定性研究，对运输、贮存、有效期要有清楚明确的规定和警示。 抄送：济南医疗器械质量监督检验中心，本局办公室、政策法规司、药品市场监督司、中国药品生物制品检定所、药品认证管理中心、药品评价中心、医疗器械技术审评中心。
关于上海达美医用塑料厂停产整改的通知 | 国食药监械[2008]641号 | FGWJ-2008-10198 | 2008-11-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 2008年10月17日，国家局收到广东省局和国家药品不良反应监测中心报告，上海达美医用塑料厂生产的一次性使用静脉输液针（注册证号：国食药监械(准)字2007第3150178号，批号：20080421）发生可疑不良事件。国家局组织专家对该企业进行了质量体系现场检查。根据检查发现的问题，决定责令企业停产整改。 请你局跟踪监督该企业的整改。该企业应当按照《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则（2001年修订）》（国药监械〔2001〕288号）的要求进行整改。整改完成后，由你局进行全面检查，合格后由你局通知该企业恢复生产。 有关监督检查及问题处理情况请你局报国家局医疗器械司。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○八年十一月七日 | 上海市食品药品监督管理局： 2008年10月17日，国家局收到广东省局和国家药品不良反应监测中心报告，上海达美医用塑料厂生产的一次性使用静脉输液针（注册证号：国食药监械(准)字2007第3150178号，批号：20080421）发生可疑不良事件。国家局组织专家对该企业进行了质量体系现场检查。根据检查发现的问题，决定责令企业停产整改。 请你局跟踪监督该企业的整改。该企业应当按照《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则（2001年修订）》（国药监械〔2001〕288号）的要求进行整改。整改完成后，由你局进行全面检查，合格后由你局通知该企业恢复生产。 有关监督检查及问题处理情况请你局报国家局医疗器械司。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○八年十一月七日
关于对部分出口药品和医疗器械生产实施目录管理有关事宜的通知 | 食药监办[2008]168号 | FGWJ-2008-10190 | 2008-11-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对出口药品和医疗器械的监管，确保产品质量安全，依据《药品管理法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,国家局决定对部分出口药品和医疗器械品种实施目录管理，并已发布《关于对部分出口药品和医疗器械生产实施目录管理的通告》（下称《通告》）。现将有关具体事宜通知如下： 一、国家局根据监督管理工作需要，制定、发布、调整《出口药品和医疗器械监管品种目录》（下称《品种目录》）。首批《品种目录》收载9类原料药和制剂、2类医疗器械。 二、《通告》发布后，生产《品种目录》内出口药品的企业，应当依照现行药品监督管理有关规定及时申请并取得《药品生产许可证》、药品批准文号和《药品GMP证书》；符合要求的企业出口前应按规定申请《药品销售证明书》。生产《品种目录》内出口医疗器械的企业，应当依照现行医疗器械监督管理有关规定及时申请并取得《医疗器械生产企业许可证》和医疗器械注册证书。 三、请各省（区、市）食品药品监管局调查了解辖区内出口药品和医疗器械生产情况，宣传《通告》要求，督促有关生产企业抓紧按照《通告》要求办理上述申报事宜。两年后，达不到上述要求的企业不得生产、销售《品种目录》内出口品种，亦不得以接受境外制药厂商委托方式加工《品种目录》内出口药品。 各地在工作中如发现问题，请及时报国家局。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年十一月三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对出口药品和医疗器械的监管，确保产品质量安全，依据《药品管理法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》,国家局决定对部分出口药品和医疗器械品种实施目录管理，并已发布《关于对部分出口药品和医疗器械生产实施目录管理的通告》（下称《通告》）。现将有关具体事宜通知如下： 一、国家局根据监督管理工作需要，制定、发布、调整《出口药品和医疗器械监管品种目录》（下称《品种目录》）。首批《品种目录》收载9类原料药和制剂、2类医疗器械。 二、《通告》发布后，生产《品种目录》内出口药品的企业，应当依照现行药品监督管理有关规定及时申请并取得《药品生产许可证》、药品批准文号和《药品GMP证书》；符合要求的企业出口前应按规定申请《药品销售证明书》。生产《品种目录》内出口医疗器械的企业，应当依照现行医疗器械监督管理有关规定及时申请并取得《医疗器械生产企业许可证》和医疗器械注册证书。 三、请各省（区、市）食品药品监管局调查了解辖区内出口药品和医疗器械生产情况，宣传《通告》要求，督促有关生产企业抓紧按照《通告》要求办理上述申报事宜。两年后，达不到上述要求的企业不得生产、销售《品种目录》内出口品种，亦不得以接受境外制药厂商委托方式加工《品种目录》内出口药品。 各地在工作中如发现问题，请及时报国家局。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年十一月三日
关于认可陕西省医疗器械检测中心对医用一次性防护服等83个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]633号 | FGWJ-2008-10219 | 2008-11-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 陕西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月17日至18日，国家局组织专家组对陕西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对医用一次性防护服等83个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十一月三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用一次性防护服 部分参数 医用一次性防护服技术要求GB19082-2003 皮肤刺激性不能测 2 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩技术要求GB19083-2003 皮肤刺激性不能测 3 一次性使用无菌注射器 （不带针） 部分参数 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 急性全身毒性、溶血不能测 4 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 毒性、溶血不能测 5 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器GB8369-2005 毒性、溶血不能测 6 一次性滴定管式输液器 部分参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY0286.2-2006 毒性、溶血不能测 7 一次性使用无菌注射针 部分参数 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 毒性、溶血不能测 8 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针GB18671-2002 溶血不能测 9 一次性使用麻醉用 穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉用穿刺包YY0321.1-2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 10 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 11 一次性使用麻醉用 过滤器 部分参数 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 12 一次性使用精密过滤 输液器 部分参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器YY0286.1-2007 急性全身毒性、溶血不能测 13 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 14 医用高分子软管 全部参数 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法GB/T15812.1-2005 包装储运图示标志GB191-2000 15 集尿袋 全部参数 集尿袋GB/T17257.1～4-1998 16 一次性使用注射器橡胶活塞 部分参数 一次性使用注射器橡胶活塞YY/T0243-2003 溶血、全身急性毒性不能测 17 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 18 医用脱脂纱布 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 19 洁净工业洁净室（区）悬浮粒子和沉降菌的测试 全部参数 医用工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法GB/T16292～16294-1996 洁净室施工及验收规范JGJ71-90 20 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用医用橡胶检查手套GB10213-2006 21 一次性使用橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 22 医用胶带 全部参数 医用胶带 通用要求YY0148-2006 23 一次性使用采血器 部分参数 一次性使用采血器YY0115-93 异常毒性、溶血不能测 24 一次性使用机用采血器 部分参数 一次性使用机用采血器YY0328-2002 溶血、急性全身毒性不能测 25 石膏绷带（粉状型） 全部参数 石膏绷带（粉状型）YY/T1117-2001 26 石膏绷带（粘胶型） 全部参数 石膏绷带（粘胶型）YY/T1118-2001 27 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 28 一次性使用输注泵 部分参数 一次性使用输注泵YY0451-2003 溶血不能测 29 一次性使用无菌阴道 扩张器 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 细胞毒性、致敏、刺激不能测 | 陕西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月17日至18日，国家局组织专家组对陕西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对医用一次性防护服等83个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年十一月三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用一次性防护服 部分参数 医用一次性防护服技术要求GB19082-2003 皮肤刺激性不能测 2 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩技术要求GB19083-2003 皮肤刺激性不能测 3 一次性使用无菌注射器 （不带针） 部分参数 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 急性全身毒性、溶血不能测 4 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器 重力输液式GB8368-2005 毒性、溶血不能测 5 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器GB8369-2005 毒性、溶血不能测 6 一次性滴定管式输液器 部分参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式YY0286.2-2006 毒性、溶血不能测 7 一次性使用无菌注射针 部分参数 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 毒性、溶血不能测 8 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针GB18671-2002 溶血不能测 9 一次性使用麻醉用 穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉用穿刺包YY0321.1-2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 10 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 11 一次性使用麻醉用 过滤器 部分参数 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3-2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 12 一次性使用精密过滤 输液器 部分参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器YY0286.1-2007 急性全身毒性、溶血不能测 13 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 14 医用高分子软管 全部参数 非血管内导管 第1部分：一般性能试验方法GB/T15812.1-2005 包装储运图示标志GB191-2000 15 集尿袋 全部参数 集尿袋GB/T17257.1～4-1998 16 一次性使用注射器橡胶活塞 部分参数 一次性使用注射器橡胶活塞YY/T0243-2003 溶血、全身急性毒性不能测 17 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 18 医用脱脂纱布 全部参数 医用脱脂纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY0331-2006 19 洁净工业洁净室（区）悬浮粒子和沉降菌的测试 全部参数 医用工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法GB/T16292～16294-1996 洁净室施工及验收规范JGJ71-90 20 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用医用橡胶检查手套GB10213-2006 21 一次性使用橡胶外科手套 全部参数 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB7543-2006 22 医用胶带 全部参数 医用胶带 通用要求YY0148-2006 23 一次性使用采血器 部分参数 一次性使用采血器YY0115-93 异常毒性、溶血不能测 24 一次性使用机用采血器 部分参数 一次性使用机用采血器YY0328-2002 溶血、急性全身毒性不能测 25 石膏绷带（粉状型） 全部参数 石膏绷带（粉状型）YY/T1117-2001 26 石膏绷带（粘胶型） 全部参数 石膏绷带（粘胶型）YY/T1118-2001 27 呼吸道用吸引导管 全部参数 呼吸道用吸引导管YY0339-2002 28 一次性使用输注泵 部分参数 一次性使用输注泵YY0451-2003 溶血不能测 29 一次性使用无菌阴道 扩张器 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 细胞毒性、致敏、刺激不能测
关于境外医疗器械标签和包装标识有关问题的通知【废止】 | 国食药监械[2008]634号 | FGWJ-2008-10197 | 2008-11-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近来，部分地方食品药品监管部门在工作中遇到进口医疗器械产品原文标签和包装标识中“Made in xx（国）”所标注的国家与该产品医疗器械注册证登记表中“生产场所地址”所标注的国家不一致的问题。涉及我国有关管理规定和国际贸易规则。为规范管理，现对境外医疗器械标签和包装标识管理有关问题明确如下： 一、依据《医疗器械注册管理办法》（局第16号令）第四十八条及《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（局第10号令）第五条、第六条和第十五条的相关规定，境外医疗器械说明书、标签和包装标识文字内容必须使用中文，可以附加其他文种；其内容应当与经国家食品药品监督管理局审查的医疗器械注册证书及说明书有关内容相符合。 二、遵循WTO相关规则，境外医疗器械生产企业按照国际贸易规则，在其部分进口医疗器械标签和包装标识中标注的原产地国家，如“Made in xx（国）”等类似表述，可能与中文标签和包装标识中“生产场所地址/生产地址”所标注的国家不一致，该情形并不违反局第16号令和局第10号令的相关规定。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○八年十一月三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近来，部分地方食品药品监管部门在工作中遇到进口医疗器械产品原文标签和包装标识中“Made in xx（国）”所标注的国家与该产品医疗器械注册证登记表中“生产场所地址”所标注的国家不一致的问题。涉及我国有关管理规定和国际贸易规则。为规范管理，现对境外医疗器械标签和包装标识管理有关问题明确如下： 一、依据《医疗器械注册管理办法》（局第16号令）第四十八条及《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（局第10号令）第五条、第六条和第十五条的相关规定，境外医疗器械说明书、标签和包装标识文字内容必须使用中文，可以附加其他文种；其内容应当与经国家食品药品监督管理局审查的医疗器械注册证书及说明书有关内容相符合。 二、遵循WTO相关规则，境外医疗器械生产企业按照国际贸易规则，在其部分进口医疗器械标签和包装标识中标注的原产地国家，如“Made in xx（国）”等类似表述，可能与中文标签和包装标识中“生产场所地址/生产地址”所标注的国家不一致，该情形并不违反局第16号令和局第10号令的相关规定。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○八年十一月三日
关于进一步规范采血笔说明书的通知【失效】 | 食药监办[2008]165号 | FGWJ-2008-10188 | 2008-10-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对采血笔的监督管理，保证采血笔使用安全，预防交叉感染，现就进一步规范采血笔说明书的有关事项通知如下： 一、采血笔（用于配合一次性采血针采集末梢血，包括作为血糖检测系统、血糖监测系统、血糖检测仪等血糖检测器械组件的采血笔或采血器）说明书应当在注意事项中明确“采血笔仅供个人专用，须一人一笔，不得多人共用”；同时，说明书还应明确采血笔清洁、消毒的方法。 二、各采血笔生产企业应当对采血笔说明书进行自查，凡不符合上述要求的，须在2008年11月20日前向相应的食品药品监督管理部门提交变更采血笔说明书的申请。 三、食品药品监督管理部门应当依据说明书管理的有关规定，按照审批职责和审查程序，在2008年12月20日前完成采血笔说明书的备案审查工作。 请各省（区、市）食品药品监督管理部门加强管理，认真做好相关工作，于2008年12月31日前将本辖区采血笔审批情况和说明书备案审查情况报国家食品药品监督管理局医疗器械司。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年十月二十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对采血笔的监督管理，保证采血笔使用安全，预防交叉感染，现就进一步规范采血笔说明书的有关事项通知如下： 一、采血笔（用于配合一次性采血针采集末梢血，包括作为血糖检测系统、血糖监测系统、血糖检测仪等血糖检测器械组件的采血笔或采血器）说明书应当在注意事项中明确“采血笔仅供个人专用，须一人一笔，不得多人共用”；同时，说明书还应明确采血笔清洁、消毒的方法。 二、各采血笔生产企业应当对采血笔说明书进行自查，凡不符合上述要求的，须在2008年11月20日前向相应的食品药品监督管理部门提交变更采血笔说明书的申请。 三、食品药品监督管理部门应当依据说明书管理的有关规定，按照审批职责和审查程序，在2008年12月20日前完成采血笔说明书的备案审查工作。 请各省（区、市）食品药品监督管理部门加强管理，认真做好相关工作，于2008年12月31日前将本辖区采血笔审批情况和说明书备案审查情况报国家食品药品监督管理局医疗器械司。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年十月二十二日
关于上海达美医用塑料厂生产的一次性使用静脉输液针可疑医疗器械不良事件的紧急通知 | 食药监械函[2008]89号 | FGWJ-2008-10203 | 2008-10-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市、河北省食品药品监督管理局，国家药品不良反应监测中心，济南医疗器械质量监督检验中心： 2008年10月17日，我司收到广东省食品药品监督管理局和国家药品不良反应监测中心报告，上海达美医用塑料厂生产的一次性使用静脉输液针（注册证号：国食药监械(准)字2007第3150178号，批号：20080421，规格型号：0.55×19/ 中紫色头皮针）在广东省肇庆市端州区妇幼保健院发生可疑医疗器械不良事件，事件表现为患病幼儿输液过程中出现头皮针接头处断在血管中。事件发生后该院对同批次该产品进行折断试验发现，6支全部均容易发生折断现象。国家药品不良反应监测中心通过初步分析，认为此事件可能涉及产品质量问题，性质严重。为避免类似事件再次发生，经研究，现就有关事项通知如下： 一、请上海市局立即责成并监督上海达美医用塑料厂暂停销售该产品（批号：20080421），开展调查，进行风险分析，并采取相应的措施，避免风险事件的进一步发生；对已销售的所有产品采取召回措施，即采取有效方式收回所有未使用的该批号产品，并按照《关于进一步加强医疗器械不良事件监测有关事宜的公告》（国食药监械〔2006〕406号）的要求报告。 二、请河北省局、国家局药品评价中心、济南医疗器械质量监督检验中心选派有关同志组成检查组，于10月19日～21日赴上海对该企业进行质量体系现场检查，并抽取样品送济南医疗器械质量监督检验中心检测。 三、请各省（区、市）局对上海达美医用塑料厂生产的一次性使用静脉输液针在本地的使用情况进行调查，并对该企业的召回工作进行监督。 以上工作的进展情况，请及时报我司。 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○八年十月十七日 | 上海市、河北省食品药品监督管理局，国家药品不良反应监测中心，济南医疗器械质量监督检验中心： 2008年10月17日，我司收到广东省食品药品监督管理局和国家药品不良反应监测中心报告，上海达美医用塑料厂生产的一次性使用静脉输液针（注册证号：国食药监械(准)字2007第3150178号，批号：20080421，规格型号：0.55×19/ 中紫色头皮针）在广东省肇庆市端州区妇幼保健院发生可疑医疗器械不良事件，事件表现为患病幼儿输液过程中出现头皮针接头处断在血管中。事件发生后该院对同批次该产品进行折断试验发现，6支全部均容易发生折断现象。国家药品不良反应监测中心通过初步分析，认为此事件可能涉及产品质量问题，性质严重。为避免类似事件再次发生，经研究，现就有关事项通知如下： 一、请上海市局立即责成并监督上海达美医用塑料厂暂停销售该产品（批号：20080421），开展调查，进行风险分析，并采取相应的措施，避免风险事件的进一步发生；对已销售的所有产品采取召回措施，即采取有效方式收回所有未使用的该批号产品，并按照《关于进一步加强医疗器械不良事件监测有关事宜的公告》（国食药监械〔2006〕406号）的要求报告。 二、请河北省局、国家局药品评价中心、济南医疗器械质量监督检验中心选派有关同志组成检查组，于10月19日～21日赴上海对该企业进行质量体系现场检查，并抽取样品送济南医疗器械质量监督检验中心检测。 三、请各省（区、市）局对上海达美医用塑料厂生产的一次性使用静脉输液针在本地的使用情况进行调查，并对该企业的召回工作进行监督。 以上工作的进展情况，请及时报我司。 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○八年十月十七日
关于发布实施YY 0017-2008《骨接合植入物金属接骨板》等64项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2008]605号 | FGWJ-2008-10186 | 2008-10-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY 0017-2008《骨接合植入物 金属接骨板》等64项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0017-2008《骨接合植入物 金属接骨板》（代替0017-2002） 2．YY 0018-2008《骨接合植入物 金属接骨螺钉》（代替0018-2002） 3．YY 0068.2-2008《医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法》（部分代替YY 0068-1992） 4．YY 0068.3-2008《医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料》（部分代替YY 0068-1992） 5．YY 0215-2008《医用臭氧消毒柜》（代替YY 0215.2-1995） 6．YY 0290.1-2008《眼科光学 人工晶状体 第1部分：术语》（代替 YY 0290.1-1997） 7．YY 0290.3-2008《眼科光学 人工晶状体 第3部分：机械性能及测试方法》（代替 YY 0290.3-1997） 8．YY 0290.4-2008《眼科光学 人工晶状体 第4部分：标签和资料》（代替 YY 0290.4-1997） 9．YY 0290.5-2008《眼科光学 人工晶状体 第5部分：生物相容性》（代替 YY 0290.5-1997） 10．YY 0290.8-2008《眼科光学 人工晶状体 第8部分：基本要求》（代替 YY 0290.8-1997） 11．YY 0299-2008《医用超声耦合剂》（代替YY 0299-1998） 12．YY 0306-2008《热辐射类治疗设备安全专用要求》（代替YY 0306-1998） 13．YY 0323-2008《红外治疗设备安全专用要求》（代替YY 0323-2000） 14．YY 0324-2008《红外乳腺检查仪》（代替YY 0324-2000） 15．YY 0666-2008 《针尖锋利度和强度试验方法》 16．YY 0667-2008《医用电气设备 第2部分:自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》 17．YY 0668-2008《医用电气设备 第2部分：多参数患者监护设备安全专用要求》 18．YY 0669-2008《医用电气设备 第2部分：婴儿光治疗设备安全专用要求》 19．YY 0670-2008《无创自动测量血压计》 20．YY 0672.1-2008《内镜器械 第1部分：腹腔镜用穿刺器》 21．YY 0673-2008《眼科仪器 验光仪》 22．YY 0674-2008《眼科仪器 验光头》 23．YY 0675-2008《眼科仪器 同视机》 24．YY 0676-2008《眼科仪器 视野计》 25．YY 0677-2008《液氮冷冻外科治疗设备》 26．YY 0678-2008《医用冷冻外科治疗设备性能和安全》 27．YY 0679-2008《医用低温蒸汽甲醛灭菌器》 28．YY 0697-2008《电动牵引床》 29．YY 1028－2008《纤维上消化道内窥镜》（代替YY 91028－1999） 30．YY 1040.2-2008《麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第2部分：螺纹承重接头》 以上医疗器械强制性行业标准自2010年6月1日起实施。 二、推荐性行业标准 1．YY/T 0010-2008《口腔X射线机专用技术条件》（代替YY/T 0010-2002） 2．YY/T 0031-2008《输液、输血用硅橡胶管路及弹性件》（代替 YY 0031-1990） 3．YY/T 0106-2008《医用诊断X射线机通用技术条件》（代替YY/T 0106-2004） 4．YY/T 0114-2008《医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料》（代替YY 0114-1993） 5．YY/T 0171-2008《外科器械 包装、标志和使用说明书》（代替 YY/T 0171-1994） 6．YY/T 0189-2008《鼻镜》（代替 YY/T 0189-1994） 7．YY/T 0190-2008《肛门镜》（代替 YY/T 0190-1994） 8．YY/T 0454-2008《无菌塑柄手术刀》（代替 YY/T 0454-2003） 9．YY/T 0682-2008《外科植入物 外科植入物用最小资料群》 10．YY/T 0683-2008《外科植入物用β-磷酸三钙》 11．YY/T 0684-2008《神经外科植入物 植入式神经刺激器的标识和包装》 12．YY/T 0685-2008《神经外科植入物 自闭合颅内动脉瘤夹》 13．YY/T 0686-2008《医用镊》（代替YY 0004-1990、YY/T 0295.2～0295.5-1997、YY/T 0295.12-1997、YY/T0295.13-1997） 14.YY/T 0687-2008《外科器械 非切割铰接器械 通用技术条件》（代替 YY/T 0453-2003、YY/T 1030-2003、TT/T 91067-1999） 15．YY/T 0688.1-2008《临床实验室检测和体外诊断系统 感染病原体敏感性试验与抗菌剂敏感性试验设备的性能评价 第1部分：抗菌剂对感染性疾病相关的快速生长需氧菌的体外活性检测的参考方法》 16．YY/T 0689-2008《血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试 Phi－X174噬菌体试验方法》 17．YY/T 0690-2008《临床实验室测试和体外医疗器械 口服抗凝药治疗自测体外监测系统的要求》 18．YY/T 0691-2008《传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验方法（固定体积、水平喷射）》 19．YY/T 0692-2008《生物芯片基本术语》 20．YY/T 0693-2008《血管支架尺寸特性的表征》 21．YY/T 0694-2008《球囊扩张支架弹性回缩的标准测试方法》 22．YY/T 0695-2008《小型植入器械腐蚀敏感性的循环动电位极化标准测试方法》 23．YY/T 0696-2008《神经和肌肉刺激器输出特性的测量》 24．YY/T 0699-2008《液态化学品防护装备 防护服材料抗加压液体穿透性能测试方法》 25．YY/T 0700-2008《血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试 合成血试验方法》 26．YY/T 0701-2008《血细胞分析仪用校准物（品）》 27．YY/T 0702-2008《血细胞分析仪用质控物（品）》 28．YY/T 0703-2008《超声实时脉冲回波系统性能试验方法》 29．YY/T 0704-2008《超声脉冲多普勒诊断系统性能试验方法》 30．YY/T 0705-2008《超声连续波多普勒系统试验方法》 31．YY/T 0706-2008《乳腺X射线机专用技术条件》 32．YY/T 0707-2008《移动式摄影X射线机专用技术条件》 33．YY/T 1119-2008《医用高分子制品术语》（代替 YY/T 1119-1999） 34．YY/T 1135-2008《骨剪》（代替 YY 91135-1999） 以上医疗器械推荐性行业标准自2010年1月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○八年十月十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY 0017-2008《骨接合植入物 金属接骨板》等64项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0017-2008《骨接合植入物 金属接骨板》（代替0017-2002） 2．YY 0018-2008《骨接合植入物 金属接骨螺钉》（代替0018-2002） 3．YY 0068.2-2008《医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法》（部分代替YY 0068-1992） 4．YY 0068.3-2008《医用内窥镜 硬性内窥镜 第3部分：标签和随附资料》（部分代替YY 0068-1992） 5．YY 0215-2008《医用臭氧消毒柜》（代替YY 0215.2-1995） 6．YY 0290.1-2008《眼科光学 人工晶状体 第1部分：术语》（代替 YY 0290.1-1997） 7．YY 0290.3-2008《眼科光学 人工晶状体 第3部分：机械性能及测试方法》（代替 YY 0290.3-1997） 8．YY 0290.4-2008《眼科光学 人工晶状体 第4部分：标签和资料》（代替 YY 0290.4-1997） 9．YY 0290.5-2008《眼科光学 人工晶状体 第5部分：生物相容性》（代替 YY 0290.5-1997） 10．YY 0290.8-2008《眼科光学 人工晶状体 第8部分：基本要求》（代替 YY 0290.8-1997） 11．YY 0299-2008《医用超声耦合剂》（代替YY 0299-1998） 12．YY 0306-2008《热辐射类治疗设备安全专用要求》（代替YY 0306-1998） 13．YY 0323-2008《红外治疗设备安全专用要求》（代替YY 0323-2000） 14．YY 0324-2008《红外乳腺检查仪》（代替YY 0324-2000） 15．YY 0666-2008 《针尖锋利度和强度试验方法》 16．YY 0667-2008《医用电气设备 第2部分:自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》 17．YY 0668-2008《医用电气设备 第2部分：多参数患者监护设备安全专用要求》 18．YY 0669-2008《医用电气设备 第2部分：婴儿光治疗设备安全专用要求》 19．YY 0670-2008《无创自动测量血压计》 20．YY 0672.1-2008《内镜器械 第1部分：腹腔镜用穿刺器》 21．YY 0673-2008《眼科仪器 验光仪》 22．YY 0674-2008《眼科仪器 验光头》 23．YY 0675-2008《眼科仪器 同视机》 24．YY 0676-2008《眼科仪器 视野计》 25．YY 0677-2008《液氮冷冻外科治疗设备》 26．YY 0678-2008《医用冷冻外科治疗设备性能和安全》 27．YY 0679-2008《医用低温蒸汽甲醛灭菌器》 28．YY 0697-2008《电动牵引床》 29．YY 1028－2008《纤维上消化道内窥镜》（代替YY 91028－1999） 30．YY 1040.2-2008《麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第2部分：螺纹承重接头》 以上医疗器械强制性行业标准自2010年6月1日起实施。 二、推荐性行业标准 1．YY/T 0010-2008《口腔X射线机专用技术条件》（代替YY/T 0010-2002） 2．YY/T 0031-2008《输液、输血用硅橡胶管路及弹性件》（代替 YY 0031-1990） 3．YY/T 0106-2008《医用诊断X射线机通用技术条件》（代替YY/T 0106-2004） 4．YY/T 0114-2008《医用输液、输血、注射器具用聚乙烯专用料》（代替YY 0114-1993） 5．YY/T 0171-2008《外科器械 包装、标志和使用说明书》（代替 YY/T 0171-1994） 6．YY/T 0189-2008《鼻镜》（代替 YY/T 0189-1994） 7．YY/T 0190-2008《肛门镜》（代替 YY/T 0190-1994） 8．YY/T 0454-2008《无菌塑柄手术刀》（代替 YY/T 0454-2003） 9．YY/T 0682-2008《外科植入物 外科植入物用最小资料群》 10．YY/T 0683-2008《外科植入物用β-磷酸三钙》 11．YY/T 0684-2008《神经外科植入物 植入式神经刺激器的标识和包装》 12．YY/T 0685-2008《神经外科植入物 自闭合颅内动脉瘤夹》 13．YY/T 0686-2008《医用镊》（代替YY 0004-1990、YY/T 0295.2～0295.5-1997、YY/T 0295.12-1997、YY/T0295.13-1997） 14.YY/T 0687-2008《外科器械 非切割铰接器械 通用技术条件》（代替 YY/T 0453-2003、YY/T 1030-2003、TT/T 91067-1999） 15．YY/T 0688.1-2008《临床实验室检测和体外诊断系统 感染病原体敏感性试验与抗菌剂敏感性试验设备的性能评价 第1部分：抗菌剂对感染性疾病相关的快速生长需氧菌的体外活性检测的参考方法》 16．YY/T 0689-2008《血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试 Phi－X174噬菌体试验方法》 17．YY/T 0690-2008《临床实验室测试和体外医疗器械 口服抗凝药治疗自测体外监测系统的要求》 18．YY/T 0691-2008《传染性病原体防护装备 医用面罩抗合成血穿透性试验方法（固定体积、水平喷射）》 19．YY/T 0692-2008《生物芯片基本术语》 20．YY/T 0693-2008《血管支架尺寸特性的表征》 21．YY/T 0694-2008《球囊扩张支架弹性回缩的标准测试方法》 22．YY/T 0695-2008《小型植入器械腐蚀敏感性的循环动电位极化标准测试方法》 23．YY/T 0696-2008《神经和肌肉刺激器输出特性的测量》 24．YY/T 0699-2008《液态化学品防护装备 防护服材料抗加压液体穿透性能测试方法》 25．YY/T 0700-2008《血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试 合成血试验方法》 26．YY/T 0701-2008《血细胞分析仪用校准物（品）》 27．YY/T 0702-2008《血细胞分析仪用质控物（品）》 28．YY/T 0703-2008《超声实时脉冲回波系统性能试验方法》 29．YY/T 0704-2008《超声脉冲多普勒诊断系统性能试验方法》 30．YY/T 0705-2008《超声连续波多普勒系统试验方法》 31．YY/T 0706-2008《乳腺X射线机专用技术条件》 32．YY/T 0707-2008《移动式摄影X射线机专用技术条件》 33．YY/T 1119-2008《医用高分子制品术语》（代替 YY/T 1119-1999） 34．YY/T 1135-2008《骨剪》（代替 YY 91135-1999） 以上医疗器械推荐性行业标准自2010年1月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○八年十月十七日
关于一次性前列腺治疗套件等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2008]587号 | FGWJ-2008-10181 | 2008-10-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对一次性前列腺治疗套件等产品进行了分类界定，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○八年十月九日 一次性前列腺治疗套件等产品分类界定 一、一次性前列腺治疗套件：由微波前列腺治疗导管、循环冷却袋和直肠测温充气球囊组成，为微波前列腺治疗仪的专用一次性耗材，用于治疗良性前列腺增生症。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6866。 二、软性高压氧舱：由软体舱舱体、加减压系统和配套控制系统组成。通过气泵向舱内充新鲜空气，使舱内空气压力升高，空气中氧分压也随之升高，从而增加血液及组织中的物理溶解氧，提高氧的渗透力。用于治疗局部组织、细胞缺氧。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 三、肿瘤探测仪：由微型电化学传感器和计算机软件分析系统组成。通过传感器探测细胞钠离子的变化，判断细胞分裂复制的程度，确定细胞性质，用于恶性肿瘤的早期诊断及术中确定肿瘤范围等。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6821。 四、陡脉冲治疗仪：利用高陡度、窄脉宽的高压脉冲电场作用于肿瘤组织或病变组织，使肿瘤细胞或病变细胞发生不可逆性电穿孔而死亡或凋亡，同时诱发机体的免疫效应，破坏肿瘤及病变组织的生存条件而达到治疗疾病的目的。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 五、乳房活检与组织切除采集系统：由主机、脚踏开关、真空管道和一次性旋切探针等组成。在超声、立体定位或核磁共振影像引导下，通过手柄上的旋切探针将乳腺组织标本旋切下来，通过真空抽吸将标本吸入收集容器，用于乳腺疾病的诊断。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6815。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对一次性前列腺治疗套件等产品进行了分类界定，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○八年十月九日 一次性前列腺治疗套件等产品分类界定 一、一次性前列腺治疗套件：由微波前列腺治疗导管、循环冷却袋和直肠测温充气球囊组成，为微波前列腺治疗仪的专用一次性耗材，用于治疗良性前列腺增生症。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6866。 二、软性高压氧舱：由软体舱舱体、加减压系统和配套控制系统组成。通过气泵向舱内充新鲜空气，使舱内空气压力升高，空气中氧分压也随之升高，从而增加血液及组织中的物理溶解氧，提高氧的渗透力。用于治疗局部组织、细胞缺氧。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 三、肿瘤探测仪：由微型电化学传感器和计算机软件分析系统组成。通过传感器探测细胞钠离子的变化，判断细胞分裂复制的程度，确定细胞性质，用于恶性肿瘤的早期诊断及术中确定肿瘤范围等。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6821。 四、陡脉冲治疗仪：利用高陡度、窄脉宽的高压脉冲电场作用于肿瘤组织或病变组织，使肿瘤细胞或病变细胞发生不可逆性电穿孔而死亡或凋亡，同时诱发机体的免疫效应，破坏肿瘤及病变组织的生存条件而达到治疗疾病的目的。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 五、乳房活检与组织切除采集系统：由主机、脚踏开关、真空管道和一次性旋切探针等组成。在超声、立体定位或核磁共振影像引导下，通过手柄上的旋切探针将乳腺组织标本旋切下来，通过真空抽吸将标本吸入收集容器，用于乳腺疾病的诊断。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6815。
关于梅毒临床诊断试剂等体外诊断试剂及其相关产品分类界定的通知【废止】 | 国食药监械[2008]537号 | FGWJ-2008-10180 | 2008-09-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对梅毒临床诊断试剂等体外诊断试剂及其相关产品进行了分类界定，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○八年九月二十七日 梅毒临床诊断试剂等体外诊断试剂及 其相关产品分类界定 1．梅毒临床诊断试剂（胶体硒法）：用于测定梅毒患者血清、血浆或全血中梅毒螺旋体抗体的一种可视的体外免疫定性实验试剂。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 2．丙肝临床诊断试剂（梳式酶标法）：用于定性检测人血清或血浆中丙型肝炎病毒（HCV）IgG抗体的快速测试。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 3．传染性单核细胞增多症嗜异性抗体层析法检测试剂盒：定性检测血清、血浆、全血中传染性单核细胞增多症嗜异性抗体，是诊断传染性单核细胞增多症的辅助手段。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 4．弓形虫IgM抗体检测试剂盒：使用酶联免疫吸附测定法定性检测人血清中的弓形虫IgM抗体。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 5．单纯疱疹病毒（Ⅱ型）IgM抗体诊断试剂盒：通过检测人血清或血浆样本中是否含有单纯疱疹病毒（Ⅱ型）IgM抗体，用于辅助诊断患者近期是否感染了Ⅱ型单纯疱疹病毒。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 6．单纯疱疹病毒（Ⅰ型）IgM抗体诊断试剂盒：通过检测人血清或血浆样本中是否含有单纯疱疹病毒（Ⅰ型）IgM抗体，用于辅助诊断患者近期是否感染了Ⅰ型单纯疱疹病毒。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对梅毒临床诊断试剂等体外诊断试剂及其相关产品进行了分类界定，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○八年九月二十七日 梅毒临床诊断试剂等体外诊断试剂及 其相关产品分类界定 1．梅毒临床诊断试剂（胶体硒法）：用于测定梅毒患者血清、血浆或全血中梅毒螺旋体抗体的一种可视的体外免疫定性实验试剂。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 2．丙肝临床诊断试剂（梳式酶标法）：用于定性检测人血清或血浆中丙型肝炎病毒（HCV）IgG抗体的快速测试。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 3．传染性单核细胞增多症嗜异性抗体层析法检测试剂盒：定性检测血清、血浆、全血中传染性单核细胞增多症嗜异性抗体，是诊断传染性单核细胞增多症的辅助手段。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 4．弓形虫IgM抗体检测试剂盒：使用酶联免疫吸附测定法定性检测人血清中的弓形虫IgM抗体。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 5．单纯疱疹病毒（Ⅱ型）IgM抗体诊断试剂盒：通过检测人血清或血浆样本中是否含有单纯疱疹病毒（Ⅱ型）IgM抗体，用于辅助诊断患者近期是否感染了Ⅱ型单纯疱疹病毒。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。 6．单纯疱疹病毒（Ⅰ型）IgM抗体诊断试剂盒：通过检测人血清或血浆样本中是否含有单纯疱疹病毒（Ⅰ型）IgM抗体，用于辅助诊断患者近期是否感染了Ⅰ型单纯疱疹病毒。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码：6840。
关于培养基类产品分类界定的通知【废止】 | 国食药监械[2008]535号 | FGWJ-2008-10178 | 2008-09-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对培养基类产品进行了分类界定，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○八年九月二十七日 培养基类产品分类界定 一、作为Ⅰ类医疗器械管理的培养基产品 （一）基础培养基：能够培养大多数需氧和兼性厌氧微生物的培养基。如蛋白胨水培养基等。 （二）营养培养基：在基础培养基中，加入葡萄糖、血液、生长因子等一些特殊成分，供营养要求较高的细菌和需要特殊生长因子的细菌生长。如营养肉汤培养基、营养琼脂培养基等。 （三）通用增菌培养基：是微生物扩大培养的手段，除含有一般细菌生长繁殖所需的基本营养成分外，还根据细菌不同的营养要求，加适当的生长因子或微量元素等。如碱性蛋白胨水培养基等。 （四）运送培养基：在取样后和实验室样品处理前保护和维持微生物活性的培养基。如Cary-Blair运送培养基等。 （五）保存培养基：用于在一定期限内保护和维持微生物活力，防止长期保存对微生物的不利影响，或使微生物在长期保存后容易复苏的培养基。如Dorset 卵黄培养基等。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的培养基产品 （一）药敏试验用培养基：用于药敏试验用的培养基。如MH琼脂培养基等。 （二）鉴别培养基： 1．一般鉴别培养基：用于区别不同微生物种类的培养基，一般不加抑菌剂而只含指示剂。如伊红美兰琼脂培养基等。 2．选择性鉴别培养基:在培养基中加入某种抑制剂和指示剂，以抑制某些细菌的生长，而促进某种病原菌的繁殖，并使菌落具有一些特征，以助鉴别、分离。如亚硫酸铋琼脂培养基等。 （三）专用/选择增菌培养基：能够保证特定的微生物在其中繁殖，而部分或全部抑制其他微生物生长的培养基。如煌绿乳糖胆盐肉汤培养基等。 （四）分离培养基：将混有多种细菌的标本，经培养而分离成单个菌落并能从中将目的菌检出的培养基。主要根据目的菌生长繁殖需要，在基础培养基中加入适量特殊营养成分或生长因子，或加入选择性抑制剂，达到提高目的菌检出率的目的。如麦康凯琼脂培养基等。 （五）选择培养基：在基础培养基中加入某种化学物质或抗生素，抑制某些细菌生长，促进目的细菌生长。如SS琼脂和TCBS琼脂等。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关单位和专家对培养基类产品进行了分类界定，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○八年九月二十七日 培养基类产品分类界定 一、作为Ⅰ类医疗器械管理的培养基产品 （一）基础培养基：能够培养大多数需氧和兼性厌氧微生物的培养基。如蛋白胨水培养基等。 （二）营养培养基：在基础培养基中，加入葡萄糖、血液、生长因子等一些特殊成分，供营养要求较高的细菌和需要特殊生长因子的细菌生长。如营养肉汤培养基、营养琼脂培养基等。 （三）通用增菌培养基：是微生物扩大培养的手段，除含有一般细菌生长繁殖所需的基本营养成分外，还根据细菌不同的营养要求，加适当的生长因子或微量元素等。如碱性蛋白胨水培养基等。 （四）运送培养基：在取样后和实验室样品处理前保护和维持微生物活性的培养基。如Cary-Blair运送培养基等。 （五）保存培养基：用于在一定期限内保护和维持微生物活力，防止长期保存对微生物的不利影响，或使微生物在长期保存后容易复苏的培养基。如Dorset 卵黄培养基等。 二、作为Ⅱ类医疗器械管理的培养基产品 （一）药敏试验用培养基：用于药敏试验用的培养基。如MH琼脂培养基等。 （二）鉴别培养基： 1．一般鉴别培养基：用于区别不同微生物种类的培养基，一般不加抑菌剂而只含指示剂。如伊红美兰琼脂培养基等。 2．选择性鉴别培养基:在培养基中加入某种抑制剂和指示剂，以抑制某些细菌的生长，而促进某种病原菌的繁殖，并使菌落具有一些特征，以助鉴别、分离。如亚硫酸铋琼脂培养基等。 （三）专用/选择增菌培养基：能够保证特定的微生物在其中繁殖，而部分或全部抑制其他微生物生长的培养基。如煌绿乳糖胆盐肉汤培养基等。 （四）分离培养基：将混有多种细菌的标本，经培养而分离成单个菌落并能从中将目的菌检出的培养基。主要根据目的菌生长繁殖需要，在基础培养基中加入适量特殊营养成分或生长因子，或加入选择性抑制剂，达到提高目的菌检出率的目的。如麦康凯琼脂培养基等。 （五）选择培养基：在基础培养基中加入某种化学物质或抗生素，抑制某些细菌生长，促进目的细菌生长。如SS琼脂和TCBS琼脂等。
关于认可北京医疗器械质量监督检验中心对非吸收性缝合线等165个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]531号 | FGWJ-2008-10168 | 2008-09-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月25日至27日，国家局组织专家组对北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对非吸收性缝合线等165个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年九月十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 非吸收性缝合线 全部项目 非吸收性缝合线YY 0167-2005 2 敷布生产用费织造布 全部项目 医用非织造布试验方法 第1部分：敷布生产用费织造布YY/T0472.1-2004 3 成品敷布 全部项目 医用非织造布试验方法 第2部分：成品敷布YY/T0472.2-2004 4 水门汀充填器 全部项目 水门汀充填器YY/T0276-1995 5 根管充填器 全部项目 根管充填器YY/T0278-1995 6 无菌塑柄手术刀 全部项目 无菌塑柄手术刀YY/T0454-2003 7 一次性使用避光输液器 全部项目 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器GB 18458.3-2005 8 接触性创面敷料（液体吸收性） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第1部分：液体吸收性YY/T0471.1-2004 9 接触性创面敷料（透气膜敷料水蒸气透过膜） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第2部分：透气膜敷料水蒸气透过膜YY/T0471.2-2004 10 接触性创面敷料（阻水性） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第3部分：阻水性YY/T0471.3-2004 11 接触性创面敷料（舒适性） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第4部分：舒适性YY/T0471.4-2004 12 接触性创面敷料（气味控制） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第6部分：气味控制YY/T0471.6-2004 13 一次性使用压力输液设备用输液器 全部项目 专用输液器 第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器YY0286.4-2006/ISO8536-8:2004 14 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服（干态落絮） 全部项目 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第4部分：干态落絮试验方法YY/T0506.4-2005 15 一次性使用机用采血器 全部项目 一次性使用机用采血器YY 0328-2002 16 导引器械（一次性使用穿刺针、导引套管、导管鞘、导丝和扩张器） 全部项目 一次性使用无菌血管内导管辅件第1部分：导引器械（一次性使用穿刺针、导引套管、导管鞘、导丝和扩张器）YY 0450.1-2003 17 套针外周导管管塞 全部项目 一次性使用无菌血管内导管辅件第2部分：套针外周导管管塞YY 0450.2-2003 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年7月25日至27日，国家局组织专家组对北京医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对非吸收性缝合线等165个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年九月十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 非吸收性缝合线 全部项目 非吸收性缝合线YY 0167-2005 2 敷布生产用费织造布 全部项目 医用非织造布试验方法 第1部分：敷布生产用费织造布YY/T0472.1-2004 3 成品敷布 全部项目 医用非织造布试验方法 第2部分：成品敷布YY/T0472.2-2004 4 水门汀充填器 全部项目 水门汀充填器YY/T0276-1995 5 根管充填器 全部项目 根管充填器YY/T0278-1995 6 无菌塑柄手术刀 全部项目 无菌塑柄手术刀YY/T0454-2003 7 一次性使用避光输液器 全部项目 专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器GB 18458.3-2005 8 接触性创面敷料（液体吸收性） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第1部分：液体吸收性YY/T0471.1-2004 9 接触性创面敷料（透气膜敷料水蒸气透过膜） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第2部分：透气膜敷料水蒸气透过膜YY/T0471.2-2004 10 接触性创面敷料（阻水性） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第3部分：阻水性YY/T0471.3-2004 11 接触性创面敷料（舒适性） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第4部分：舒适性YY/T0471.4-2004 12 接触性创面敷料（气味控制） 全部项目 接触性创面敷料试验方法第6部分：气味控制YY/T0471.6-2004 13 一次性使用压力输液设备用输液器 全部项目 专用输液器 第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器YY0286.4-2006/ISO8536-8:2004 14 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服（干态落絮） 全部项目 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第4部分：干态落絮试验方法YY/T0506.4-2005 15 一次性使用机用采血器 全部项目 一次性使用机用采血器YY 0328-2002 16 导引器械（一次性使用穿刺针、导引套管、导管鞘、导丝和扩张器） 全部项目 一次性使用无菌血管内导管辅件第1部分：导引器械（一次性使用穿刺针、导引套管、导管鞘、导丝和扩张器）YY 0450.1-2003 17 套针外周导管管塞 全部项目 一次性使用无菌血管内导管辅件第2部分：套针外周导管管塞YY 0450.2-2003
关于清理医疗器械注册管理文件有关问题的通知【废止】 | 国食药监械[2008]518号 | FGWJ-2008-10167 | 2008-09-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为了进一步规范医疗器械注册管理，国家食品药品监督管理局对部分医疗器械注册管理的规范性文件进行了清理。现将有关事项通知如下： 一、自本通知发布之日起，下列文件予以废止： （一）关于贯彻落实《医疗器械产品市场准入审查规定》有关问题的通知（国药器监字〔1996〕第70号），包括其附件1《医疗器械产品市场准入审查规定》实施说明、附件2《医疗器械产品临床试用暂行规定》； （二）关于印发《医疗器械产品临床验证暂行规定》的通知（国药器监字〔1997〕第280号）； （三）关于印发《进口医疗器械注册检测规定》的通知（国药监械〔2001〕130号）； （四）关于对进口医疗器械、境内第三类医疗器械注册作出若干补充说明的通知（国药监械〔2001〕478号）； （五）关于印发医疗器械注册补充规定（一）的通知（国药监械〔2002〕259号）； （六）关于印发《医疗器械注册补充规定（二）》的通知（国药监械〔2003〕119号）。 二、根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号）第十五条第一款的规定，下列医疗器械可实行进口注册后补充检测：X射线计算机断层扫描系统（CT）、正电子发射计算机断层扫描系统(PET)、单光子发射计算机断层扫描系统（SPECT）、体外冲击波碎石机、大型彩色超声波诊断设备、大型激光治疗机、大型X射线诊断设备、大型全自动生化分析仪、钴60治疗机、伽玛刀、医用电子直线加速器、模拟定位机、医用磁共振成像系统。 三、执行国家标准的避孕套产品，申请注册时可不提供临床试验资料。 国家食品药品监督管理局 二○○八年九月十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为了进一步规范医疗器械注册管理，国家食品药品监督管理局对部分医疗器械注册管理的规范性文件进行了清理。现将有关事项通知如下： 一、自本通知发布之日起，下列文件予以废止： （一）关于贯彻落实《医疗器械产品市场准入审查规定》有关问题的通知（国药器监字〔1996〕第70号），包括其附件1《医疗器械产品市场准入审查规定》实施说明、附件2《医疗器械产品临床试用暂行规定》； （二）关于印发《医疗器械产品临床验证暂行规定》的通知（国药器监字〔1997〕第280号）； （三）关于印发《进口医疗器械注册检测规定》的通知（国药监械〔2001〕130号）； （四）关于对进口医疗器械、境内第三类医疗器械注册作出若干补充说明的通知（国药监械〔2001〕478号）； （五）关于印发医疗器械注册补充规定（一）的通知（国药监械〔2002〕259号）； （六）关于印发《医疗器械注册补充规定（二）》的通知（国药监械〔2003〕119号）。 二、根据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号）第十五条第一款的规定，下列医疗器械可实行进口注册后补充检测：X射线计算机断层扫描系统（CT）、正电子发射计算机断层扫描系统(PET)、单光子发射计算机断层扫描系统（SPECT）、体外冲击波碎石机、大型彩色超声波诊断设备、大型激光治疗机、大型X射线诊断设备、大型全自动生化分析仪、钴60治疗机、伽玛刀、医用电子直线加速器、模拟定位机、医用磁共振成像系统。 三、执行国家标准的避孕套产品，申请注册时可不提供临床试验资料。 国家食品药品监督管理局 二○○八年九月十六日
关于北京医疗器械质量监督检验中心等20家检测机构医用电气检测能力变更的通知 | 国食药监械[2008]495号 | FGWJ-2008-10218 | 2008-08-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械质量监督检验中心： 为确保GB9706.1－2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》（以下简称GB9706.1－2007标准）的贯彻实施，国家局组织有源医疗器械专家组对具有GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》检测能力的医疗器械检测机构提交的按照GB 9706.1-2007标准要求进行的能力变更申请资料进行了审查。经审查，对北京医疗器械质量监督检验中心等20家检测机构医用电气检测能力予以变更。现将《医用电气检测能力变更目录》印发你们。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○八年八月二十九日 医用电气检测能力变更目录 序号 机构名称 项目名称 检测标准名称及编号 说明 1. 北京医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）限制 2. 天津医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）限制 3. 上海医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 4. 济南医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器的水压试验（45.2）限制、进液（44.6）中限制IPX5和IPX6 5. 杭州医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 6. 武汉医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 支撑件承载能力（21.3）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器的水压试验（45.2）限制 7. 沈阳医疗器械质量监督检验中心 原已通过资格认可的产品 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 原已通过资格认可的产品，涉及GB 9706.1-1995标准的，全部替换为GB 9706.1-2007。 8. 河南省医疗器械检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、X射线辐射（29）、电源变压器（57.9）限制 9. 河南省电子产品质量监督检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 提拎装置（21c））、支撑件承载能力（21.3）、X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器和受压部件（45）、清洗、消毒和灭菌（44.7）、电源变压器（57.9）、隔离（17）中17 h)限制 10. 江苏省医疗器械检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）限制 11. 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、隔离(17)中17 h)限制 12. 河北省电子产品监督检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器的水压试验（45.2）、电源变压器（57.9）、隔离（17）中17 h)限制 13. 吉林省电子信息产品监督检验研究院 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器的水压试验（45.2）、电源变压器的电介质强度（57.9.2）；进液（44.5）、隔离（17）中17 h)限制 14. 山西省医疗器械检测中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、液体泼洒（44.3）、清洗、灭菌、消毒（44.7）、压力容器（45.2）、电源变压器（57.9）、设备稳定性（24）、隔离（17）中17 h)限制 15. 福建省中心检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、隔离（17）中17 h)限制 16. 吉林省医疗器械检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）限制 17. 四川省医疗器械检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、X射线辐射（29）、压力容器和受压部件（45）、防护（59.2c）、隔离（17）中17 h)限制 18. 广西壮族自治区产品质量监督检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、 X射线辐射（29）、压力容器和受压部件（45）、液体泼洒（44.3）、进液（44.5）、电源变压器（57.9）、超温（42）、提拎装置（21c））、隔离（17）中17 h)限制 19. 中国药品生物制品检定所医疗器械质量监督检验中心 医 用 电 气 设 备 1 外壳和防护罩安全检查(16) 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 隔离（17）中17 h）限制 2 隔离（绝缘和保护阻抗）的测定(17) 3 保护接地、功能接地和电位均衡测定(18) 4 连续漏电流和患者辅助电流测定(19) 5 电介质强度测定(20) 6 机械强度检查(21) 7 面、角和边（外观）检查(23) 8 正常使用时稳定性检查(24) 9 悬挂物检查(28) 10 不正常运行和故障运行状态检查(52) | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械质量监督检验中心： 为确保GB9706.1－2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》（以下简称GB9706.1－2007标准）的贯彻实施，国家局组织有源医疗器械专家组对具有GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》检测能力的医疗器械检测机构提交的按照GB 9706.1-2007标准要求进行的能力变更申请资料进行了审查。经审查，对北京医疗器械质量监督检验中心等20家检测机构医用电气检测能力予以变更。现将《医用电气检测能力变更目录》印发你们。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○八年八月二十九日 医用电气检测能力变更目录 序号 机构名称 项目名称 检测标准名称及编号 说明 1. 北京医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）限制 2. 天津医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）限制 3. 上海医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 4. 济南医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器的水压试验（45.2）限制、进液（44.6）中限制IPX5和IPX6 5. 杭州医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 6. 武汉医疗器械质量监督检验中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 支撑件承载能力（21.3）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器的水压试验（45.2）限制 7. 沈阳医疗器械质量监督检验中心 原已通过资格认可的产品 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 原已通过资格认可的产品，涉及GB 9706.1-1995标准的，全部替换为GB 9706.1-2007。 8. 河南省医疗器械检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、X射线辐射（29）、电源变压器（57.9）限制 9. 河南省电子产品质量监督检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 提拎装置（21c））、支撑件承载能力（21.3）、X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器和受压部件（45）、清洗、消毒和灭菌（44.7）、电源变压器（57.9）、隔离（17）中17 h)限制 10. 江苏省医疗器械检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）限制 11. 河北省医疗器械与药品包装材料检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、隔离(17)中17 h)限制 12. 河北省电子产品监督检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器的水压试验（45.2）、电源变压器（57.9）、隔离（17）中17 h)限制 13. 吉林省电子信息产品监督检验研究院 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、压力容器的水压试验（45.2）、电源变压器的电介质强度（57.9.2）；进液（44.5）、隔离（17）中17 h)限制 14. 山西省医疗器械检测中心 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 X射线辐射（29）、AP、APG项目（37、38、39、40、41）、液体泼洒（44.3）、清洗、灭菌、消毒（44.7）、压力容器（45.2）、电源变压器（57.9）、设备稳定性（24）、隔离（17）中17 h)限制 15. 福建省中心检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、隔离（17）中17 h)限制 16. 吉林省医疗器械检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）限制 17. 四川省医疗器械检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、X射线辐射（29）、压力容器和受压部件（45）、防护（59.2c）、隔离（17）中17 h)限制 18. 广西壮族自治区产品质量监督检验所 医用电气设备 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 AP、APG项目（37、38、39、40、41）、 X射线辐射（29）、压力容器和受压部件（45）、液体泼洒（44.3）、进液（44.5）、电源变压器（57.9）、超温（42）、提拎装置（21c））、隔离（17）中17 h)限制 19. 中国药品生物制品检定所医疗器械质量监督检验中心 医 用 电 气 设 备 1 外壳和防护罩安全检查(16) 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB 9706.1-2007 隔离（17）中17 h）限制 2 隔离（绝缘和保护阻抗）的测定(17) 3 保护接地、功能接地和电位均衡测定(18) 4 连续漏电流和患者辅助电流测定(19) 5 电介质强度测定(20) 6 机械强度检查(21) 7 面、角和边（外观）检查(23) 8 正常使用时稳定性检查(24) 9 悬挂物检查(28) 10 不正常运行和故障运行状态检查(52)
关于认可重庆医疗器械质量检验中心对一次性使用无菌注射器等130个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]488号 | FGWJ-2008-10216 | 2008-08-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 重庆市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年6月4日至5日，国家局组织专家组对重庆医疗器械质量检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等130个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年八月二十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全项目 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全项目 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 3 一次性使用输液器 全项目 一次性使用输液器GB 8368-2005 4 一次性使用静脉输液针 部分项目 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 内圆锥接头不能测 5 一次性使用输血器 全项目 一次性使用输血器GB 8369-2005 6 一次性使用采血器 全项目 一次性使用采血器YY 0115-1993 7 一次性使用滴定管式输液器 全项目 一次性使用滴定管式输液器YY 0286.2-2006 8 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包YY 0321.1-2000 微粒污染不能测 9 一次性使用麻醉用针 部分项目 一次性使用麻醉用针YY 0321.2-2000 圆锥接头不能测 10 一次性使用麻醉过滤器 部分项目 一次性使用麻醉过滤器YY 0321.3-2000 滤出率不能测 11 医用脱脂纱布 全项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 12 医用脱脂棉 全项目 医用脱脂棉YY 0330-2002 13 医用棉签 全项目 医用棉签WS1-195-86-89 14 医用纱布块 部分项目 外科纱布敷料通用要求YY 0594-2006 专用要求不能测 15 医用绷带 全项目 医用绷带YZB/渝0006-2005 16 创可贴 全项目 创可贴YZB/渝 0002-2003 17 医用胶带 部分项目 医用胶带 通用要求YY/T 0148-2006 阻水性、特定物质不能测 18 葡萄糖试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 19 尿素试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 20 丙氨酸氨基转移酶试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 21 白蛋白试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 22 总蛋白试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 23 总胆固醇试剂盒 全项目 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 24 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 全项目 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 25 甘油三酯试剂盒 全项目 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 26 门冬氨酸基转移酶试剂盒 全项目 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 27 尿酸试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 28 酸性磷酸酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 29 碱性磷酸酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 30 谷胺酰基转移酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 31 乳酸激酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 32 肌酸激酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 33 丁酸脱氢酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 34 二氧化碳测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 35 血氨测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 36 直接胆红素测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 37 总胆红素测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 38 肌酐测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 39 磷脂试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 40 肌酸激酶MB同工酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 41 血清胆碱酯酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 42 乳酸脱氢酶同工酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 43 脂肪酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 44 5-核苷酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 45 血清丙酮酸激酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 46 全血葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 47 血清（尿）淀粉酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 48 镁测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 49 磷测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 50 氯测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 51 钙测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 52 铁及总铁结合力测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 53 一次性使用无菌阴道扩张器 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002及第1号修改单 54 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 55 一次性使用医用橡胶检查手套 全项目 一次性使用医用橡胶检查手套GB 10213-2006 56 一次性使用塑料血袋 部分项目 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第一部分：传统型血袋GB 14232.1-2004及1号修改单 Al3+不能测 57 医用手术剪 部分项目 医用剪YY/T 0596-2006 医用剪通用技术条件YY/T 0176-2006 硬度不能测 58 宫腔形宫内节育器 部分项目 宫腔形宫内节育器GB 11234-2006 平面度、硬度不能测 59 隐形眼镜护理液 部分项目 隐形眼镜护理液卫生要求GB 19192-2003及修改单 有效成分含量、致突变试验、皮肤变态反应、稳定性、抛弃日期、细胞毒性不能测 60 医用输液、输血、注射器具化学分析 全项目 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-1998 61 医用输液、输血、注射器具生物分析 全项目 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物分析方法GB/T 14233.2-2005 62 液体生化质控血清 全项目 液体生化质控血清YZB/国 2361-40-2004 63 South990全自动血液粘度动态分 析仪质控液 全项目 South990全自动血液粘度动态分析仪质控液YZB/国0017-2006 64 MDK全自动血液流变测试分析仪 质控液 全项目 MDK全自动血液流变测试分析仪质控液YZB/渝0057-2005 65 培养基检验试剂 全项目 商业微生物培养基质量检验规程WS/T232-2002 营养琼脂培养基YY/T 0577-2005 硫乙醇酸盐流体培养基YY/T 0575-2005 双相血液培养基YZB/渝 0039-2004 66 自身免疫诊断试剂 全项目 黄体激素（LH）检测试纸标准系列GB/T 18990.1～3-2003 促黄体激素LH尿液胶体金检测试纸YZB/渝 0055-2003 促性腺激素hCG尿液胶体金检测试纸YZB/渝 0054-2003 67 一次性使用引流袋 1 渗漏 一次性使用引流袋YZB/渝 0006-2006 2 调节 3 连接牢固度 4 弹簧弹性 68 喷迪透气防水抑菌膜 1 成膜时间 喷迪透气防水抑菌膜YZB/渝 0049-2006 2 薄膜水蒸气透过率 3 防水 4 薄膜完整性 5 抑菌率 69 一次性使用高分子医用连接管 1 吸瘪试验 一次性使用高分子医用连接管YZB/渝0004-2006 2 连接牢固度 70 一次性使用无菌自毁式微量输入注射器 1 钢卡 一次性使用无菌自毁式微量输入注射器YZB/国 1564-2003 2 组合注射器性能 3 自毁性 71 定制式义齿 1 材料 定制式义齿YZB/国 0065-2004 内部质量不能测 2 设计单 3 固定修复体 4 活动修复体 5 修复体结合部位 6 结合部位要求 7 金瓷结合体骤冷骤热 8 色泽 72 自热式柔性TDP灸疗帖（多克自热炎痛帖） 1 涂层外观 自热式柔性TDP灸疗帖（多克自热炎痛帖）YZB/渝 0035-2006 2 表面最高温度 3 连续发热时间 4 表面平均温度 73 赵氏雷火灸 1 品质 赵氏雷火灸YZB/渝 0023-2005 2 燃烧时间 74 带光源枪式肛肠套扎器 1 表面质量 带光源枪式肛肠套扎器YZB/渝 0014-2006 2 负压 3 光照度 4 负压发生器弹簧疲劳强度 5 套扎圈 75 测量、控制和实验室用电气设备（安全通用要求） 部分项目 测量、控制和实验室用电气的安全要求第1部分：通用要求GB 4793.1-2007 6.7.1.2起痕指数、9.2.1结构要求、10.5.3绝缘材料、11.7.2高压泄漏和破裂、12 防辐射、13.2.3 阴极射线管的内爆、14.8印制线路板不能测 76 医用电气设备安全 部分项目 医用电气设备 第一部分：安全通用要求GB 9706.1-2007 医用电气设备第一部分：安全通用要求 1.并列标准：医用电气系统安全要求GB 9706.15-1999 X射线辐射、α、β、γ中子辐射和其它粒子辐射、微波辐射、光辐射、红外线辐射、声能、AP和APG设备与压力容器和受压部分、防除颤应用部分、EMC、生物相容性、不能测 77 特定电磁波治疗器 部分项目 特定电磁波治疗器YY/T 0061-2007 热辐射类治疗设备安全专用要求YY 0306-1998 波长范围、电磁兼容性不能测 78 婴儿培养箱 部分项目 医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求GB 11243-2000 CO2浓度不能测 79 医用电气产品环境实验 全项目 医用电气设备环境要求及试验方法GB/T 14710-1993 医用X射线设备环境要求及试验方法YY/T 0291-2007 80 B型超声诊断设备 部分项目 B超超声诊断设备GB 10152—1997 声输出参数公布要求不能测 81 医用超声雾化器 全项目 医用超声雾化器YY 0109-2003 82 热垫式治疗仪 部分项目 热垫式治疗仪YY/T 0165-2007 电磁兼容性不能测 83 一次性使用心电电极 全项目 一次性使用心电电极YY/T0196-2005 84 心电监护仪 部分项目 心电监护仪YY 91079-1999 对除颤器放电的保护不能测 85 神经和肌肉刺激器 部分项目 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY 0607-2007 电磁兼容性不能测 86 高频电灼治疗仪 全项目 高频电灼治疗仪YY 0322-2000 87 医用中心吸引系统 全项目 医用中心吸引系统通用技术条件YY/T 0186-94 88 医用中心供氧系统 全项目 医用中心供氧系统通用技术条件YY/T 0187-94 89 半自动生化分析仪 部分项目 半自动生化分析仪YY/T 0014-2005 波长准确度与重复性不能测 90 YC型热磁电治疗仪 1 频率 YC型热磁电治疗仪YZB/渝0006-2003 2 温度 3 脉冲宽度 4 电压 5 电流 6 磁场强度 7 时间 91 酶联免疫反应加速仪 1 温度 酶联免疫反应加速仪YZB/川0060-2003 2 振幅 3 时间 4 噪声 5 频率 6 电压 92 MICP型颅内压无创检测分析仪 1 脉冲次数 MICP型颅内压无创检测分析仪YZB/渝 0015-2006 2 刺激频率 3 脉冲宽度 93 IC型红外线治疗器 1 绝缘电阻 IC型红外线治疗器YZB/渝 0008-2006 2 额定功率 3 温度 4 时间 5 灯泡的寿命 6 启动力 7 尺寸 94 TEC－2116脑电地形图仪 1 放大倍数 TEC－2116脑电地形图仪YZB/渝0008-2002 2 共模抑制比 3 频率响应特性 4 非线性失真 5 输入阻抗 6 噪声 95 SPLB型脉冲激光美容治疗机 1 功率 SPLB型脉冲激光美容治疗机YZB/国1321-2003 2 能量 3 不稳定度 4 复现性 5 脉宽 96 South990全自动血液粘度动态分析仪 1 切变率 South990全自动血液粘度动态分析仪YZB/渝 0030-2007 2 重复性 3 体积 4 粘度 5 温度 6 时间 97 视觉电生理检查仪 1 放大倍数 视觉电生理检查仪YZB/渝 0045-2006 2 共模抑制比 3 闪烁频率 4 频带 5 输入阻抗 6 直径 7 噪声 98 脑康治疗仪 1 脉冲电量 脑康治疗仪YZB/渝0034-2007 2 输出能量 3 表面粘附性 4 频率 5 脉冲宽度 6 电压 7 磁场强度 8 额定功率 9 温度 10 时间 11 尺寸 99 特定电磁波（TDP)辐射板 1 温度交变性能 特定电磁波（TDP)辐射板YZB/渝0035-2004 2 抗震性 3 有害射线 100 CZB型超声波鼻炎治疗仪 1 频率 CZB型超声波鼻炎治疗仪YZB/渝0021-2007 2 时间 3 超声功率 4 噪声 101 XB型牙科综合治疗机 1 尺寸 XB型牙科综合治疗机YZB/渝0002-2005 2 转矩 3 转速 4 噪声 5 速度 6 角度 7 倾斜度 8 密封性 9 真空度 10 温度 11 启动力 12 抽水速度 102 弱视治疗仪 1 闪烁频率 弱视治疗仪YZB/渝0018-2007 2 时间 3 转速 4 光强度 103 IVS全自动电脑视野仪 1 光强度 IVS全自动电脑视野仪YZB/渝0054-2006 2 照度 3 时间 4 尺寸 5 半径 6 直径 104 HD型压力蒸汽灭菌器 1 温度 HD型压力蒸汽灭菌器YZB/渝 0060-2005 2 压力表 3 灭菌效果 4 密封性 105 消化道药物定点释放装置 1 尺寸 消化道药物定点释放装置YZB/渝0082-2004 2 压力 3 密封性 4 容积 5 频率 6 遥控器发射功率 7 时间 106 TEC-50系列精子质量图像分析系统 1 时间 TEC-50系列精子质量图像分析系统YZB/渝0009-2002 2 速度 3 放大倍数 107 一次性使用脑检测电极 1 交流阻抗 一次性使用脑检测电极YZB/渝0018 -2005 2 直流失调电压 3 内部噪音 4 偏置电流耐受度 5 模拟除颤恢复性能 108 GT-2000NG型体感诱发电位仪 1 放大倍数 GT-2000NG型体感诱发电位仪YZB/渝0002-2007 2 共模抑制比 3 灵敏度 4 电流 5 短路噪声 109 BJQ-001型智能输液报警器 1 质量 BJQ-001型智能输液报警器YZB/渝0026-2005 110 C2000型多参数监护仪 1 心率 C2000型多参数监护仪YZB/渝0054 -2005 2 电流 3 共模抑制比 4 幅度和频率特性 111 TDPZH型特定电磁波（TDP）治疗器 1 功率 TDPZH型特定电磁波（TDP）治疗器YZB/渝0064-2003 2 温度 3 启动力 4 角度 112 MVIS全自动血液流变分析仪 1 变异系数 MVIS全自动血液流变分析仪YZB/渝0010-2004 2 温度 3 时间 113 ES型失眠治疗仪 1 频率 ES型失眠治疗仪YZB/渝0009-2007 2 脉冲宽度 3 电流 114 DSC电动升降病床 1 噪声 DSC电动升降病床YZB/渝0068-2003 2 角度 115 APS-B数字眼底造影检查仪 1 尺寸 APS-B数字眼底造影检查仪YZB/渝0028-2004 2 直径 3 角度 116 BORN-BE无创脑水肿动态监护仪 1 频率 BORN-BE无创脑水肿动态监护仪YZB/渝0056-2005 2 电压 3 电流 4 输入阻抗 117 BC血凝仪 1 时间 BC血凝仪YZB/渝0050-2005 2 温度 118 低温激发红外触肤系列治疗器 1 温度 低温激发红外触肤系列治疗器YZB/渝0016-2007 119 ATIR型非致冷医用红外热像仪 1 角度 ATIR型非致冷医用红外热像仪 YZB/渝 0018-2006 2 温度 120 ImmunairTM无菌空间罩 1 噪声 ImmunairTM无菌空间罩YZB/HOL 2078-2005 121 医用红外热像测温仪 1 温度 医用红外热像测温仪YZB/渝 0003-2006 2 时间 3 重复性 4 角度 122 ACS自动细胞染色仪 1 时间 ACS自动细胞染色仪YZB/渝0059-2005 2 温度 123 PlasmairTM超等离子灭菌站 1 噪声 PlasmairTM超等离子灭菌站YZB/国（进）2077-2005 124 数字式多功能外伤清洗机 1 噪声 数字式多功能外伤清洗机YZB/渝 0039-2007 125 STD-88M型移动心脏监护系统 1 放大倍数 STD-88M型移动心脏监护系统YZB/渝0024-2004 2 心率 3 频率 4 输入阻抗 5 噪声 126 EC-2000多功能电离子手术治疗机 1 电流 EC-2000多功能电离子手术治疗机 YZB/渝0069-2003 2 频率 3 电压 127 HS型数字脑电地形图仪 1 灵敏度 HS型数字脑电地形图仪YZB/渝0003-2004 2 放大倍数 3 频段 128 天基权QRS量子共振检测仪 1 频率 天基权QRS量子共振检测仪YZB/渝0033-2003 2 脉冲宽度 3 电压 4 噪声 129 MVND型数字式脑电检测分析仪 1 频率 MVND型数字式脑电检测分析仪YZB/渝0080-2003 2 放大倍数 3 灵敏度 130 体外短波治疗系统 1 尺寸 体外短波治疗系统YZB/渝0051-2006 2 直径 3 频率 4 功率 | 重庆市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年6月4日至5日，国家局组织专家组对重庆医疗器械质量检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等130个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年八月二十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全项目 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全项目 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 3 一次性使用输液器 全项目 一次性使用输液器GB 8368-2005 4 一次性使用静脉输液针 部分项目 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 内圆锥接头不能测 5 一次性使用输血器 全项目 一次性使用输血器GB 8369-2005 6 一次性使用采血器 全项目 一次性使用采血器YY 0115-1993 7 一次性使用滴定管式输液器 全项目 一次性使用滴定管式输液器YY 0286.2-2006 8 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包YY 0321.1-2000 微粒污染不能测 9 一次性使用麻醉用针 部分项目 一次性使用麻醉用针YY 0321.2-2000 圆锥接头不能测 10 一次性使用麻醉过滤器 部分项目 一次性使用麻醉过滤器YY 0321.3-2000 滤出率不能测 11 医用脱脂纱布 全项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法YY 0331-2006 12 医用脱脂棉 全项目 医用脱脂棉YY 0330-2002 13 医用棉签 全项目 医用棉签WS1-195-86-89 14 医用纱布块 部分项目 外科纱布敷料通用要求YY 0594-2006 专用要求不能测 15 医用绷带 全项目 医用绷带YZB/渝0006-2005 16 创可贴 全项目 创可贴YZB/渝 0002-2003 17 医用胶带 部分项目 医用胶带 通用要求YY/T 0148-2006 阻水性、特定物质不能测 18 葡萄糖试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 19 尿素试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 20 丙氨酸氨基转移酶试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 21 白蛋白试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 22 总蛋白试剂盒 全项目 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 23 总胆固醇试剂盒 全项目 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 24 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 全项目 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 25 甘油三酯试剂盒 全项目 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 26 门冬氨酸基转移酶试剂盒 全项目 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 27 尿酸试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 28 酸性磷酸酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 29 碱性磷酸酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 30 谷胺酰基转移酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 31 乳酸激酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 32 肌酸激酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 33 丁酸脱氢酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 34 二氧化碳测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 35 血氨测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 36 直接胆红素测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 37 总胆红素测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 38 肌酐测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 39 磷脂试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 40 肌酸激酶MB同工酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 41 血清胆碱酯酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 42 乳酸脱氢酶同工酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 43 脂肪酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 44 5-核苷酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 45 血清丙酮酸激酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 46 全血葡萄糖-6-磷酸脱氢酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 47 血清（尿）淀粉酶试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 48 镁测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 49 磷测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 50 氯测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 51 钙测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 52 铁及总铁结合力测定试剂盒 全项目 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 53 一次性使用无菌阴道扩张器 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002及第1号修改单 54 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 55 一次性使用医用橡胶检查手套 全项目 一次性使用医用橡胶检查手套GB 10213-2006 56 一次性使用塑料血袋 部分项目 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第一部分：传统型血袋GB 14232.1-2004及1号修改单 Al3+不能测 57 医用手术剪 部分项目 医用剪YY/T 0596-2006 医用剪通用技术条件YY/T 0176-2006 硬度不能测 58 宫腔形宫内节育器 部分项目 宫腔形宫内节育器GB 11234-2006 平面度、硬度不能测 59 隐形眼镜护理液 部分项目 隐形眼镜护理液卫生要求GB 19192-2003及修改单 有效成分含量、致突变试验、皮肤变态反应、稳定性、抛弃日期、细胞毒性不能测 60 医用输液、输血、注射器具化学分析 全项目 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法GB/T 14233.1-1998 61 医用输液、输血、注射器具生物分析 全项目 医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物分析方法GB/T 14233.2-2005 62 液体生化质控血清 全项目 液体生化质控血清YZB/国 2361-40-2004 63 South990全自动血液粘度动态分 析仪质控液 全项目 South990全自动血液粘度动态分析仪质控液YZB/国0017-2006 64 MDK全自动血液流变测试分析仪 质控液 全项目 MDK全自动血液流变测试分析仪质控液YZB/渝0057-2005 65 培养基检验试剂 全项目 商业微生物培养基质量检验规程WS/T232-2002 营养琼脂培养基YY/T 0577-2005 硫乙醇酸盐流体培养基YY/T 0575-2005 双相血液培养基YZB/渝 0039-2004 66 自身免疫诊断试剂 全项目 黄体激素（LH）检测试纸标准系列GB/T 18990.1～3-2003 促黄体激素LH尿液胶体金检测试纸YZB/渝 0055-2003 促性腺激素hCG尿液胶体金检测试纸YZB/渝 0054-2003 67 一次性使用引流袋 1 渗漏 一次性使用引流袋YZB/渝 0006-2006 2 调节 3 连接牢固度 4 弹簧弹性 68 喷迪透气防水抑菌膜 1 成膜时间 喷迪透气防水抑菌膜YZB/渝 0049-2006 2 薄膜水蒸气透过率 3 防水 4 薄膜完整性 5 抑菌率 69 一次性使用高分子医用连接管 1 吸瘪试验 一次性使用高分子医用连接管YZB/渝0004-2006 2 连接牢固度 70 一次性使用无菌自毁式微量输入注射器 1 钢卡 一次性使用无菌自毁式微量输入注射器YZB/国 1564-2003 2 组合注射器性能 3 自毁性 71 定制式义齿 1 材料 定制式义齿YZB/国 0065-2004 内部质量不能测 2 设计单 3 固定修复体 4 活动修复体 5 修复体结合部位 6 结合部位要求 7 金瓷结合体骤冷骤热 8 色泽 72 自热式柔性TDP灸疗帖（多克自热炎痛帖） 1 涂层外观 自热式柔性TDP灸疗帖（多克自热炎痛帖）YZB/渝 0035-2006 2 表面最高温度 3 连续发热时间 4 表面平均温度 73 赵氏雷火灸 1 品质 赵氏雷火灸YZB/渝 0023-2005 2 燃烧时间 74 带光源枪式肛肠套扎器 1 表面质量 带光源枪式肛肠套扎器YZB/渝 0014-2006 2 负压 3 光照度 4 负压发生器弹簧疲劳强度 5 套扎圈 75 测量、控制和实验室用电气设备（安全通用要求） 部分项目 测量、控制和实验室用电气的安全要求第1部分：通用要求GB 4793.1-2007 6.7.1.2起痕指数、9.2.1结构要求、10.5.3绝缘材料、11.7.2高压泄漏和破裂、12 防辐射、13.2.3 阴极射线管的内爆、14.8印制线路板不能测 76 医用电气设备安全 部分项目 医用电气设备 第一部分：安全通用要求GB 9706.1-2007 医用电气设备第一部分：安全通用要求 1.并列标准：医用电气系统安全要求GB 9706.15-1999 X射线辐射、α、β、γ中子辐射和其它粒子辐射、微波辐射、光辐射、红外线辐射、声能、AP和APG设备与压力容器和受压部分、防除颤应用部分、EMC、生物相容性、不能测 77 特定电磁波治疗器 部分项目 特定电磁波治疗器YY/T 0061-2007 热辐射类治疗设备安全专用要求YY 0306-1998 波长范围、电磁兼容性不能测 78 婴儿培养箱 部分项目 医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求GB 11243-2000 CO2浓度不能测 79 医用电气产品环境实验 全项目 医用电气设备环境要求及试验方法GB/T 14710-1993 医用X射线设备环境要求及试验方法YY/T 0291-2007 80 B型超声诊断设备 部分项目 B超超声诊断设备GB 10152—1997 声输出参数公布要求不能测 81 医用超声雾化器 全项目 医用超声雾化器YY 0109-2003 82 热垫式治疗仪 部分项目 热垫式治疗仪YY/T 0165-2007 电磁兼容性不能测 83 一次性使用心电电极 全项目 一次性使用心电电极YY/T0196-2005 84 心电监护仪 部分项目 心电监护仪YY 91079-1999 对除颤器放电的保护不能测 85 神经和肌肉刺激器 部分项目 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求YY 0607-2007 电磁兼容性不能测 86 高频电灼治疗仪 全项目 高频电灼治疗仪YY 0322-2000 87 医用中心吸引系统 全项目 医用中心吸引系统通用技术条件YY/T 0186-94 88 医用中心供氧系统 全项目 医用中心供氧系统通用技术条件YY/T 0187-94 89 半自动生化分析仪 部分项目 半自动生化分析仪YY/T 0014-2005 波长准确度与重复性不能测 90 YC型热磁电治疗仪 1 频率 YC型热磁电治疗仪YZB/渝0006-2003 2 温度 3 脉冲宽度 4 电压 5 电流 6 磁场强度 7 时间 91 酶联免疫反应加速仪 1 温度 酶联免疫反应加速仪YZB/川0060-2003 2 振幅 3 时间 4 噪声 5 频率 6 电压 92 MICP型颅内压无创检测分析仪 1 脉冲次数 MICP型颅内压无创检测分析仪YZB/渝 0015-2006 2 刺激频率 3 脉冲宽度 93 IC型红外线治疗器 1 绝缘电阻 IC型红外线治疗器YZB/渝 0008-2006 2 额定功率 3 温度 4 时间 5 灯泡的寿命 6 启动力 7 尺寸 94 TEC－2116脑电地形图仪 1 放大倍数 TEC－2116脑电地形图仪YZB/渝0008-2002 2 共模抑制比 3 频率响应特性 4 非线性失真 5 输入阻抗 6 噪声 95 SPLB型脉冲激光美容治疗机 1 功率 SPLB型脉冲激光美容治疗机YZB/国1321-2003 2 能量 3 不稳定度 4 复现性 5 脉宽 96 South990全自动血液粘度动态分析仪 1 切变率 South990全自动血液粘度动态分析仪YZB/渝 0030-2007 2 重复性 3 体积 4 粘度 5 温度 6 时间 97 视觉电生理检查仪 1 放大倍数 视觉电生理检查仪YZB/渝 0045-2006 2 共模抑制比 3 闪烁频率 4 频带 5 输入阻抗 6 直径 7 噪声 98 脑康治疗仪 1 脉冲电量 脑康治疗仪YZB/渝0034-2007 2 输出能量 3 表面粘附性 4 频率 5 脉冲宽度 6 电压 7 磁场强度 8 额定功率 9 温度 10 时间 11 尺寸 99 特定电磁波（TDP)辐射板 1 温度交变性能 特定电磁波（TDP)辐射板YZB/渝0035-2004 2 抗震性 3 有害射线 100 CZB型超声波鼻炎治疗仪 1 频率 CZB型超声波鼻炎治疗仪YZB/渝0021-2007 2 时间 3 超声功率 4 噪声 101 XB型牙科综合治疗机 1 尺寸 XB型牙科综合治疗机YZB/渝0002-2005 2 转矩 3 转速 4 噪声 5 速度 6 角度 7 倾斜度 8 密封性 9 真空度 10 温度 11 启动力 12 抽水速度 102 弱视治疗仪 1 闪烁频率 弱视治疗仪YZB/渝0018-2007 2 时间 3 转速 4 光强度 103 IVS全自动电脑视野仪 1 光强度 IVS全自动电脑视野仪YZB/渝0054-2006 2 照度 3 时间 4 尺寸 5 半径 6 直径 104 HD型压力蒸汽灭菌器 1 温度 HD型压力蒸汽灭菌器YZB/渝 0060-2005 2 压力表 3 灭菌效果 4 密封性 105 消化道药物定点释放装置 1 尺寸 消化道药物定点释放装置YZB/渝0082-2004 2 压力 3 密封性 4 容积 5 频率 6 遥控器发射功率 7 时间 106 TEC-50系列精子质量图像分析系统 1 时间 TEC-50系列精子质量图像分析系统YZB/渝0009-2002 2 速度 3 放大倍数 107 一次性使用脑检测电极 1 交流阻抗 一次性使用脑检测电极YZB/渝0018 -2005 2 直流失调电压 3 内部噪音 4 偏置电流耐受度 5 模拟除颤恢复性能 108 GT-2000NG型体感诱发电位仪 1 放大倍数 GT-2000NG型体感诱发电位仪YZB/渝0002-2007 2 共模抑制比 3 灵敏度 4 电流 5 短路噪声 109 BJQ-001型智能输液报警器 1 质量 BJQ-001型智能输液报警器YZB/渝0026-2005 110 C2000型多参数监护仪 1 心率 C2000型多参数监护仪YZB/渝0054 -2005 2 电流 3 共模抑制比 4 幅度和频率特性 111 TDPZH型特定电磁波（TDP）治疗器 1 功率 TDPZH型特定电磁波（TDP）治疗器YZB/渝0064-2003 2 温度 3 启动力 4 角度 112 MVIS全自动血液流变分析仪 1 变异系数 MVIS全自动血液流变分析仪YZB/渝0010-2004 2 温度 3 时间 113 ES型失眠治疗仪 1 频率 ES型失眠治疗仪YZB/渝0009-2007 2 脉冲宽度 3 电流 114 DSC电动升降病床 1 噪声 DSC电动升降病床YZB/渝0068-2003 2 角度 115 APS-B数字眼底造影检查仪 1 尺寸 APS-B数字眼底造影检查仪YZB/渝0028-2004 2 直径 3 角度 116 BORN-BE无创脑水肿动态监护仪 1 频率 BORN-BE无创脑水肿动态监护仪YZB/渝0056-2005 2 电压 3 电流 4 输入阻抗 117 BC血凝仪 1 时间 BC血凝仪YZB/渝0050-2005 2 温度 118 低温激发红外触肤系列治疗器 1 温度 低温激发红外触肤系列治疗器YZB/渝0016-2007 119 ATIR型非致冷医用红外热像仪 1 角度 ATIR型非致冷医用红外热像仪 YZB/渝 0018-2006 2 温度 120 ImmunairTM无菌空间罩 1 噪声 ImmunairTM无菌空间罩YZB/HOL 2078-2005 121 医用红外热像测温仪 1 温度 医用红外热像测温仪YZB/渝 0003-2006 2 时间 3 重复性 4 角度 122 ACS自动细胞染色仪 1 时间 ACS自动细胞染色仪YZB/渝0059-2005 2 温度 123 PlasmairTM超等离子灭菌站 1 噪声 PlasmairTM超等离子灭菌站YZB/国（进）2077-2005 124 数字式多功能外伤清洗机 1 噪声 数字式多功能外伤清洗机YZB/渝 0039-2007 125 STD-88M型移动心脏监护系统 1 放大倍数 STD-88M型移动心脏监护系统YZB/渝0024-2004 2 心率 3 频率 4 输入阻抗 5 噪声 126 EC-2000多功能电离子手术治疗机 1 电流 EC-2000多功能电离子手术治疗机 YZB/渝0069-2003 2 频率 3 电压 127 HS型数字脑电地形图仪 1 灵敏度 HS型数字脑电地形图仪YZB/渝0003-2004 2 放大倍数 3 频段 128 天基权QRS量子共振检测仪 1 频率 天基权QRS量子共振检测仪YZB/渝0033-2003 2 脉冲宽度 3 电压 4 噪声 129 MVND型数字式脑电检测分析仪 1 频率 MVND型数字式脑电检测分析仪YZB/渝0080-2003 2 放大倍数 3 灵敏度 130 体外短波治疗系统 1 尺寸 体外短波治疗系统YZB/渝0051-2006 2 直径 3 频率 4 功率
关于公开征集全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会等三个标准化技术委员会委员的通知 | 食药监械函[2008]65号 | FGWJ-2008-10144 | 2008-08-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 根据《全国专业标准化技术委员会管理办法》、《全国专业标准化技术委员会章程》的有关规定，全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会（SAC/TC 99，对口ISO/TC 106）、全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会（SAC/TC248，对口ISO/TC194）和全国医用输液器具标准化技术委员会（SAC/TC106，对口ISO/TC76）拟于近期组织换届工作。现面向国内相关单位，本着公开透明、公平公正的原则征集委员。具体委员条件及要求见附件。征集截至日期为2008年9月20日。 特此通知。 附件：1．全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会委员条件及要求 2．全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会委员条件及要求 3．全国医用输液器具标准化技术委员会委员条件及要求 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○八年八月十四日 | 各有关单位： 根据《全国专业标准化技术委员会管理办法》、《全国专业标准化技术委员会章程》的有关规定，全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会（SAC/TC 99，对口ISO/TC 106）、全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会（SAC/TC248，对口ISO/TC194）和全国医用输液器具标准化技术委员会（SAC/TC106，对口ISO/TC76）拟于近期组织换届工作。现面向国内相关单位，本着公开透明、公平公正的原则征集委员。具体委员条件及要求见附件。征集截至日期为2008年9月20日。 特此通知。 附件：1．全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会委员条件及要求 2．全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会委员条件及要求 3．全国医用输液器具标准化技术委员会委员条件及要求 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○八年八月十四日
关于认可深圳市医疗器械检测中心对一次性使用医用橡胶检查手套等145个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]477号 | FGWJ-2008-10215 | 2008-08-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年1月19日至20日，国家局组织专家组对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用医用橡胶检查手套等145个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年八月十四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1. 一次性使用医用橡胶检查手套 全项目 一次性使用医用橡胶检查手套 GB 10213-2006 标准变更 2. 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 7543-2006 标准变更 3. 一次性使用滴定管式输液器 全项目 专用输液器 第2部分:一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006/ISO 8536-5:2004 标准变更 4. 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY 0331-2006 标准变更 5. 一次性使用无菌血管内导管 全项目 一次性使用无菌血管内导管 第1部分:通用要求 YY 0285.1-2004/ISO 10555-1:1995 一次性使用无菌血管内导管 第2部分:造影导管 YY 0285.2-1999/ISO 10555-2:1996 一次性使用无菌血管内导管 第3部分:中心静脉导管 YY 0285.3-1999/ISO 10555-3:1995 一次性使用无菌血管内导管 第4部分:球囊扩张导管 YY 0285.4-1999/ISO 10555-4:1996 一次性使用无菌血管内导管 第5部分:套针外周导管 YY 0285.5-2004/ISO 10555-5:1996 YY 0285.3 -1999/ISO 10555-3:1995 YY 0285.5 -2004/ISO 10555-5: 1996扩项 6. 无菌试验 无菌试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 医疗器械的灭菌.微生物学方法.第2部分:确认灭菌过程的无菌试验 GB/T 19973.2-2005 /ISO 11737-2:1998 GB/T19973.2-2005/ISO 11737-2:1998扩项 7. 细菌内毒素试验 细菌内毒素试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 8. 热原试验 热原试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 9. 急性全身毒性试验 急性全身毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第11部分:全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 /ISO 10993-11:1993 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料 生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-1993 口腔材料生物试验方法短期全身毒性试验:经口途径YY/T 0244-1996 YY/T 0127.2 -1993、YY/T 0244 -1996 扩项 10. 溶血试验 溶血试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第4部分:与血液相互作用试验 GB/T 16886.4-2003 /ISO 10993-4:2002 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物试验方法 溶血试验 YY/T 0127.1-1993 YY/T 0127.1 -1993扩项 11. 细胞毒性试验 细胞毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 /ISO 10993-5:1999 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验:琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 YY/T 0127.9 -2001扩项 12. 致敏试验 致敏试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T16886.10-2005/ISO 10993-10:2002 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 13. 植入试验 植入试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第6部分:植 入后局部反应试验 GB/T 16886.6-1997 /ISO 10993-6:1994 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-1998 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 YY/T 0127.4 -1998 、YY/T 0127.8-2001 扩项 14. 血栓形成试验 血栓形成试验 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择 GB/T 16886.4-2003/ISO 10993-4:2002 15. 凝血试验 凝血试验 16. 血小板试验 血小板试验 17. 血液学试验 血液学试验 18. 补体试验 补体试验 19. 刺激试验 皮肤刺激试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005/ISO 10993-10:2002 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0279-1995 YY/T 0279 -1995扩项 眼刺激试验 口腔刺激试验 阴道刺激试验 直肠刺激试验 皮内反应试验 20. 亚急性全身毒性试验 亚急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 /ISO 10993-11:1993 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物试验方法短期全身毒性试验:经口途径 YY/T 0244-1996 YY/T 0244 -1996扩项 21. 亚慢性全身毒性试验 亚慢性全身毒性试验 22. 一次性使用血路产品 全项目 一次性使用血路产品 通用技术条件 GB 19335-2003 23. 血液净化装置的体外循环血路 全项目 血液净化装置的体外循环血路 YY 0267-1995 24. 一次性使用输注泵 全项目 一次性使用输注泵 YY 0451-2003 25. 气管切开插管 全项目 气管切开插管 第1部分:成人用插管及接头 YY 0338.1-2002 气管切开插管 第2部分:小儿用气管切开插管YY 0338.2-2002 26. 一次性使用麻醉穿刺包 全项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 27. 一次性使用麻醉用针 全项目 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 28. 一次性使用麻醉用过滤器 全项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 29. 一次性使用离心式血浆分离器:血浆分离杯 全项目 一次性使用离心式血浆分离器 第1部分:血浆分离杯 YY 0326.1-2002 30. 一次性使用离心式血浆分离器:血浆管路 全项目 一次性使用离心式血浆分离器 第2部分:血浆管路 YY 0326.2-2002 31. 一次性使用离心式血浆分离器：血浆袋 全项目 一次性使用离心式血浆分离器 第3部分：血浆袋 YY 0326.3-2005 32. 一次性使用人体静脉血样采集容器 全项目 一次性使用人体静脉血样采集容器 YY 0314-2007 33. 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针） 全项目 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针）YY 0612-2007 34. 一次性使用人体末梢血样采集容器 全项目 一次性使用人体末梢血样采集容器 YY/T 0617-2007 35. 一次性使用微量采血吸管 全项目 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 36. 一次性使用无菌阴道扩张器 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 37. 医用缝合针 全项目 医用缝合针 YY 0043-2005 38. 可吸收性外科缝线 全项目 可吸收性外科缝线 YY 1116-2002 39. 非吸收性外科缝线 全项目 非吸收性外科缝线 YY 0167-2005 40. OCu宫内节育器 全项目 OCu宫内节育器 GB 3156-2006 41. 宫腔形宫内节育器 全项目 宫腔形宫内节育器 GB 11234-2006 42. VCu宫内节育器 全项目 VCu宫内节育器 GB 11235-2006 43. TCu宫内节育器 全项目 TCu宫内节育器 GB 11236-2006 44. 生物负载估计 全项目 医疗器械的灭菌.微生物学方法.第1部分:产品上微生物总数的估计 GB/T 19973.1-2005/ISO 11737-1:1995 45. 生物降解实验 全项目 医疗器械生物学评价 第9部分: 潜在降解产物的定性和定量框架GB/T 16886.9-2001/ ISO 10993-9-1999 46. 根管内应用试验 全项目 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 根管内应用试验 YY/T 0127.3-1998 47. 牙髓牙本质应用试验 全项目 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 牙髓牙本质应用试验 YY/T 0127.7-2001 48. Ames试验 全项目 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-1997/ ISO 10993-3-1992 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验(Ames试验) YY/T 0127.10-2001 49. 盖髓试验 全项目 牙科学 用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 盖髓试验 YY/T 0127.11-2001 50. 促肾上腺皮质激素（ACTH） 测定试剂盒(化学发光法) 全项目 促肾上腺皮质激素（ACTH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0536-2007 51. 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0525-2007 52. β2微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 β2微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0526-2007 53. 骨钙素（BGP）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 骨钙素（BGP）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0494-2007 54. 绒毛膜促性腺激素β亚单位（β-HCG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 绒毛膜促性腺激素β亚单位（β-HCG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0511-2007 55. 皮质醇（CORTISOL）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 皮质醇（CORTISOL）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0516-2007 56. C肽（C-PEPTIDE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 C肽（C-PEPTIDE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤 0514-2007 57. C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤 0529-2007 58. 环孢霉素A（Cyclosporine A）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 环孢霉素A（Cyclosporine A）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0522-2007 59. 地高辛（Digoxin）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 地高辛（Digoxin）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0527-2007 60. 雌二醇（E2）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 雌二醇（E2）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤 0505-2007 61. 叶酸（FA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 叶酸（FA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0528-2007 62. 游离雌三醇（FE3）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 游离雌三醇（FE3）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0496-2007 63. 铁蛋白（Ferritin）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 铁蛋白（Ferritin）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0531-2007 64. 卵泡刺激素（FSH）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 卵泡刺激素（FSH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0506-2007 65. 血清游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0498-2007 66. 血清游离四碘甲状腺原氨酸（FT4）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清游离四碘甲状腺原氨酸（FT4）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0500-2007 67. 谷氨酸脱羧酶抗体（GAD65）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 谷氨酸脱羧酶抗体（GAD65）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤 0515-2007 68. 生长素（GH）测定试剂盒 全项目 生长素（GH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0517-2007 69. 血清透明质酸（HA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清透明质酸（HA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0518-2007 70. 人尿微量白蛋白（H-ALB）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人尿微量白蛋白（H-ALB）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0532-2007 71. 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0507-2007 72. 抗人胰岛素抗体（IAA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 抗人胰岛素抗体（IAA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0512-2007 73. 人免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0533-2007 74. 人免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0530-2007 75. 人免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0534-2007 76. 胰岛素（INSULIN）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 胰岛素（INSULIN）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0513-2007 77. 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0519-2007 78. 肌红蛋白（MYOGLOBIN）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 肌红蛋白（MYOGLOBIN）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0523-2007 79. 妊娠相关蛋白 A（PAPP-A）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 妊娠相关蛋白 A（PAPP-A）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0492-2007 80. 三型前胶原N端肽（PIII P N-P）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 三型前胶原N端肽（PIII P N-P）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0520-2007 81. 降钙素原（PCT）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 降钙素原（PCT）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0521-2007 82. 催乳素（PRL）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 催乳素（PRL）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0508-2007 83. 孕酮（PROGESTERONE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 孕酮（PROGESTERONE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0509 -2007 84. 血清甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0535-2007 85. 血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0501-2007 86. 血清三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0499-2007 87. 血清甲状腺素（T4）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清甲状腺素（T4）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0502-2007 88. 睾酮（TESTOSTERONE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 睾酮（TESTOSTERONE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0510-2007 89. 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0504-2007 90. 甲状腺球蛋白抗体（TGA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 甲状腺球蛋白抗体（TGA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0503-2007 91. 甲状腺微粒体抗体（TMA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 甲状腺微粒体抗体（TMA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0495-2007 92. 促甲状腺激素受体抗体（TRAb）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 促甲状腺激素受体抗体（TRAb）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0497-2007 93. 肌钙蛋白I（TROPONIN I）测定试剂盒 全项目 肌钙蛋白I（TROPONIN I）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0524-2007 94. 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0493-2007 95. 甘胆酸（Cholylglycine,CG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 甘胆酸（Cholylglycine,CG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0571-2007 96. IV型胶原（C IV）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 IV型胶原（C IV）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0572-2007 97. 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0573-2007 98. 血清降钙素（CT）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清降钙素（CT）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0574-2007 99. 游离睾酮（FREE－TESTOSTERONE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 游离睾酮（FREE－TESTOSTERONE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0575-2007 100. 人免疫球蛋白E（IgE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人免疫球蛋白E（IgE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0576-2007 101. 黄体生成素（LH）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 黄体生成素（LH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0577-2007 102. 脑自然肽N端前体蛋白（NT-ProBNP）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 脑自然肽N端前体蛋白（NT-ProBNP）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0578-2007 103. 胰岛素原（Pro-insulin）测定试剂盒（化学发光法） 全项目 胰岛素原（Pro-insulin）测定试剂盒（化学发光法）YZB/粤0579-2007 104. S-100测定试剂盒（化学发光法） 全项目 S-100测定试剂盒（化学发光法）YZB/粤0580-2007 105. 甲胎蛋白(AFP)酶联免疫检测试剂盒 全项目 甲胎蛋白(AFP)酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0338-2006 106. 双链DNA自身抗体检测试剂盒（酶联免疫法） 全项目 双链DNA自身抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/国0407-2007 107. 谷氨酸脱羧酶抗体(GAD-Ab)酶联免疫诊断试剂盒 全项目 谷氨酸脱羧酶抗体(GAD-Ab)酶联免疫诊断试剂盒 YZB/国3173-40-2004 108. 胰岛素自身抗体(IAA)酶联免疫诊断试剂盒 全项目 胰岛素自身抗体(IAA)酶联免疫诊断试剂盒 YZB/国3175-40-2004 109. 促甲状腺素检测试剂盒（酶联免疫法） 全项目 促甲状腺素检测试剂盒（酶联免疫法）YZB/国0404-2007 110. 抗心磷脂抗体酶联免疫检测试剂盒ACL 全项目 抗心磷脂抗体酶联免疫检测试剂盒ACL YZB/国0380-2005 111. 抗核抗体（ANA）酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗核抗体（ANA）酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0406-2007 112. 抗卵巢抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗卵巢抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0383-2005 113. 抗精子抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗精子抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0381-2005 114. 抗环瓜氨酸多肽抗体(anti- CCP)酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗环瓜氨酸多肽抗体(anti-CCP)酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0340-2006 115. 抗子宫内膜抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗子宫内膜抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0384-2005 116. 抗人绒毛膜促性腺激素抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗人绒毛膜促性腺激素抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0379-2005 117. 抗胰岛细胞抗体(ICA) 酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗胰岛细胞抗体(ICA) 酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0342-2006 118. 类风湿因子IgM抗体(RF-IgM)酶联免疫检测试剂盒 全项目 类风湿因子IgM抗体(RF-IgM)酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0348-2006 119. 抗滋养细胞膜抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗滋养细胞膜抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0382-2005 120. 抗透明带抗体检测试剂盒（酶联免疫法） 全项目 抗透明带抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/国0405-2007 121. 金属支架可摘局部义齿 全项目 金属支架可摘局部义齿 YZB/粤 0232-2004 122. 金属烤瓷固定修复体 全项目 金属烤瓷固定修复体 YZB/粤 0230-2004 123. 一次性使用肝素帽 全项目 一次性使用肝素帽 YZB/国0725-2003 124. 一次性使用有创压力监测传感器 全项目 一次性使用有创压力监测传感器 YZB/国0726-2003 125. 一次性使用三通旋塞 全项目 一次性使用三通旋塞 YZB/国0728-2003 126. 一次性使用压力延长管 全项目 一次性使用压力延长管 YZB/国0729-2003 127. 一次性使用单向阀多通器 全项目 一次性使用单向阀多通器 YZB/国 2589-66-2004 128. 血栓过滤系统 全项目 血栓过滤系统 YZB/国 0569-2003 129. 封堵器 全项目 室间隔缺损封堵器 YZB/国 0611-2003 130. 电解质分析仪 全项目 电解质分析仪 YY/T 0589-2005 标准变更 131. 神经和肌肉刺激器 全项目 医用电气设备 第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 YY 0607-2007 标准变更 132. 超声经颅多普勒血流分析仪 全项目 超声经颅多普勒血流分析仪 YY 0593-2005 133. 测量、控制和实验室用电气设备安全性能 部分项目 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求 GB 4793.1-2007(idt IEC 61010-1:2001) 标准变更 不测：12.2.2加速电子、12.3紫外、12.5.2超声压力、12.6激光源、13.3高真空装置的爆炸 134. 医用电气设备安全性能 部分项目 医用电气设备 第一部分: 安全通用要求 GB 9706.1-2007(idt IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2: 1995) 标准变更 不测：25飞溅物、第五篇对不需要的或过量的辐射危险的防护（γ射线除外）、第六篇对易燃麻醉混合气点燃危险的防护 135. 便携式多参数监护仪 全项目 便携式多参数监护仪 YZB/国0295-2005 标准变更 136. 血氧饱和度监测仪 全项目 血氧饱和度监测仪 YZB/粤0200-2004 137. 中央监护系统 全项目 中心监护系统 YZB/粤0307-2005 138. 数字遥测监护系统 全项目 数字遥测监护系统 YZB/国0714-2005 139. 磁感热疗仪 全项目 磁感热疗仪 YZB/粤0252 -2007 140. 产科综合诊断监护系统 全项目 产科综合诊断监护系统 YZB/粤0286-2007 141. 电子阴道镜 全项目 电子阴道镜 YZB/粤 0049-2005 142. 彩色多普勒超声诊断仪 全项目 推车式彩色多普勒超声诊断仪 YZB/国2820-23-2004 143. 全自动洗板机 全项目 全自动洗板机 YZB/粤0346-2006 144. 磁共振成像系统 全项目 0.35T永磁型磁共振成像系统 YZB/国0017-2005 145. 高压注射器 全项目 高压注射器 YZB/粤0376-2006 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法（试行）》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年1月19日至20日，国家局组织专家组对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用医用橡胶检查手套等145个医疗器械产品和项目进行检测的资格（见附件）。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年八月十四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1. 一次性使用医用橡胶检查手套 全项目 一次性使用医用橡胶检查手套 GB 10213-2006 标准变更 2. 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全项目 一次性使用灭菌橡胶外科手套 GB 7543-2006 标准变更 3. 一次性使用滴定管式输液器 全项目 专用输液器 第2部分:一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006/ISO 8536-5:2004 标准变更 4. 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布 全项目 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY 0331-2006 标准变更 5. 一次性使用无菌血管内导管 全项目 一次性使用无菌血管内导管 第1部分:通用要求 YY 0285.1-2004/ISO 10555-1:1995 一次性使用无菌血管内导管 第2部分:造影导管 YY 0285.2-1999/ISO 10555-2:1996 一次性使用无菌血管内导管 第3部分:中心静脉导管 YY 0285.3-1999/ISO 10555-3:1995 一次性使用无菌血管内导管 第4部分:球囊扩张导管 YY 0285.4-1999/ISO 10555-4:1996 一次性使用无菌血管内导管 第5部分:套针外周导管 YY 0285.5-2004/ISO 10555-5:1996 YY 0285.3 -1999/ISO 10555-3:1995 YY 0285.5 -2004/ISO 10555-5: 1996扩项 6. 无菌试验 无菌试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 医疗器械的灭菌.微生物学方法.第2部分:确认灭菌过程的无菌试验 GB/T 19973.2-2005 /ISO 11737-2:1998 GB/T19973.2-2005/ISO 11737-2:1998扩项 7. 细菌内毒素试验 细菌内毒素试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T14233.2-2005 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 8. 热原试验 热原试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 9. 急性全身毒性试验 急性全身毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第11部分:全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 /ISO 10993-11:1993 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料 生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-1993 口腔材料生物试验方法短期全身毒性试验:经口途径YY/T 0244-1996 YY/T 0127.2 -1993、YY/T 0244 -1996 扩项 10. 溶血试验 溶血试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第4部分:与血液相互作用试验 GB/T 16886.4-2003 /ISO 10993-4:2002 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物试验方法 溶血试验 YY/T 0127.1-1993 YY/T 0127.1 -1993扩项 11. 细胞毒性试验 细胞毒性试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2003 /ISO 10993-5:1999 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验:琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 YY/T 0127.9 -2001扩项 12. 致敏试验 致敏试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T16886.10-2005/ISO 10993-10:2002 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 13. 植入试验 植入试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T 14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第6部分:植 入后局部反应试验 GB/T 16886.6-1997 /ISO 10993-6:1994 医疗器械生物学评价 第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 骨埋植试验 YY/T 0127.4-1998 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 YY/T 0127.4 -1998 、YY/T 0127.8-2001 扩项 14. 血栓形成试验 血栓形成试验 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择 GB/T 16886.4-2003/ISO 10993-4:2002 15. 凝血试验 凝血试验 16. 血小板试验 血小板试验 17. 血液学试验 血液学试验 18. 补体试验 补体试验 19. 刺激试验 皮肤刺激试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 GB/T14233.2-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-1996 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2005/ISO 10993-10:2002 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品GB/T 16886.12-2005/ISO 10993-12:2002 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验 YY/T 0279-1995 YY/T 0279 -1995扩项 眼刺激试验 口腔刺激试验 阴道刺激试验 直肠刺激试验 皮内反应试验 20. 亚急性全身毒性试验 亚急性全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.11-1997 /ISO 10993-11:1993 医疗器械生物学评价第12部分:样品制备与参照样品 GB/T 16886.12-2005 /ISO 10993-12:2002 口腔材料生物试验方法短期全身毒性试验:经口途径 YY/T 0244-1996 YY/T 0244 -1996扩项 21. 亚慢性全身毒性试验 亚慢性全身毒性试验 22. 一次性使用血路产品 全项目 一次性使用血路产品 通用技术条件 GB 19335-2003 23. 血液净化装置的体外循环血路 全项目 血液净化装置的体外循环血路 YY 0267-1995 24. 一次性使用输注泵 全项目 一次性使用输注泵 YY 0451-2003 25. 气管切开插管 全项目 气管切开插管 第1部分:成人用插管及接头 YY 0338.1-2002 气管切开插管 第2部分:小儿用气管切开插管YY 0338.2-2002 26. 一次性使用麻醉穿刺包 全项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 27. 一次性使用麻醉用针 全项目 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 28. 一次性使用麻醉用过滤器 全项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 29. 一次性使用离心式血浆分离器:血浆分离杯 全项目 一次性使用离心式血浆分离器 第1部分:血浆分离杯 YY 0326.1-2002 30. 一次性使用离心式血浆分离器:血浆管路 全项目 一次性使用离心式血浆分离器 第2部分:血浆管路 YY 0326.2-2002 31. 一次性使用离心式血浆分离器：血浆袋 全项目 一次性使用离心式血浆分离器 第3部分：血浆袋 YY 0326.3-2005 32. 一次性使用人体静脉血样采集容器 全项目 一次性使用人体静脉血样采集容器 YY 0314-2007 33. 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针） 全项目 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针）YY 0612-2007 34. 一次性使用人体末梢血样采集容器 全项目 一次性使用人体末梢血样采集容器 YY/T 0617-2007 35. 一次性使用微量采血吸管 全项目 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 36. 一次性使用无菌阴道扩张器 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 37. 医用缝合针 全项目 医用缝合针 YY 0043-2005 38. 可吸收性外科缝线 全项目 可吸收性外科缝线 YY 1116-2002 39. 非吸收性外科缝线 全项目 非吸收性外科缝线 YY 0167-2005 40. OCu宫内节育器 全项目 OCu宫内节育器 GB 3156-2006 41. 宫腔形宫内节育器 全项目 宫腔形宫内节育器 GB 11234-2006 42. VCu宫内节育器 全项目 VCu宫内节育器 GB 11235-2006 43. TCu宫内节育器 全项目 TCu宫内节育器 GB 11236-2006 44. 生物负载估计 全项目 医疗器械的灭菌.微生物学方法.第1部分:产品上微生物总数的估计 GB/T 19973.1-2005/ISO 11737-1:1995 45. 生物降解实验 全项目 医疗器械生物学评价 第9部分: 潜在降解产物的定性和定量框架GB/T 16886.9-2001/ ISO 10993-9-1999 46. 根管内应用试验 全项目 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 根管内应用试验 YY/T 0127.3-1998 47. 牙髓牙本质应用试验 全项目 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 牙髓牙本质应用试验 YY/T 0127.7-2001 48. Ames试验 全项目 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T 16886.3-1997/ ISO 10993-3-1992 口腔材料生物学评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验(Ames试验) YY/T 0127.10-2001 49. 盖髓试验 全项目 牙科学 用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价 第2单元:口腔材料生物试验方法 盖髓试验 YY/T 0127.11-2001 50. 促肾上腺皮质激素（ACTH） 测定试剂盒(化学发光法) 全项目 促肾上腺皮质激素（ACTH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0536-2007 51. 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 醛固酮（ALD）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0525-2007 52. β2微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 β2微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0526-2007 53. 骨钙素（BGP）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 骨钙素（BGP）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0494-2007 54. 绒毛膜促性腺激素β亚单位（β-HCG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 绒毛膜促性腺激素β亚单位（β-HCG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0511-2007 55. 皮质醇（CORTISOL）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 皮质醇（CORTISOL）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0516-2007 56. C肽（C-PEPTIDE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 C肽（C-PEPTIDE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤 0514-2007 57. C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤 0529-2007 58. 环孢霉素A（Cyclosporine A）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 环孢霉素A（Cyclosporine A）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0522-2007 59. 地高辛（Digoxin）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 地高辛（Digoxin）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0527-2007 60. 雌二醇（E2）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 雌二醇（E2）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤 0505-2007 61. 叶酸（FA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 叶酸（FA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0528-2007 62. 游离雌三醇（FE3）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 游离雌三醇（FE3）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0496-2007 63. 铁蛋白（Ferritin）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 铁蛋白（Ferritin）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0531-2007 64. 卵泡刺激素（FSH）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 卵泡刺激素（FSH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0506-2007 65. 血清游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0498-2007 66. 血清游离四碘甲状腺原氨酸（FT4）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清游离四碘甲状腺原氨酸（FT4）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0500-2007 67. 谷氨酸脱羧酶抗体（GAD65）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 谷氨酸脱羧酶抗体（GAD65）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤 0515-2007 68. 生长素（GH）测定试剂盒 全项目 生长素（GH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0517-2007 69. 血清透明质酸（HA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清透明质酸（HA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0518-2007 70. 人尿微量白蛋白（H-ALB）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人尿微量白蛋白（H-ALB）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0532-2007 71. 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人绒毛膜促性腺激素（HCG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0507-2007 72. 抗人胰岛素抗体（IAA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 抗人胰岛素抗体（IAA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0512-2007 73. 人免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人免疫球蛋白A（IgA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0533-2007 74. 人免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人免疫球蛋白G（IgG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0530-2007 75. 人免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人免疫球蛋白M（IgM）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0534-2007 76. 胰岛素（INSULIN）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 胰岛素（INSULIN）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0513-2007 77. 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 层粘连蛋白（LN）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0519-2007 78. 肌红蛋白（MYOGLOBIN）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 肌红蛋白（MYOGLOBIN）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0523-2007 79. 妊娠相关蛋白 A（PAPP-A）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 妊娠相关蛋白 A（PAPP-A）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0492-2007 80. 三型前胶原N端肽（PIII P N-P）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 三型前胶原N端肽（PIII P N-P）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0520-2007 81. 降钙素原（PCT）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 降钙素原（PCT）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0521-2007 82. 催乳素（PRL）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 催乳素（PRL）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0508-2007 83. 孕酮（PROGESTERONE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 孕酮（PROGESTERONE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0509 -2007 84. 血清甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清甲状旁腺素（PTH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0535-2007 85. 血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0501-2007 86. 血清三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0499-2007 87. 血清甲状腺素（T4）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清甲状腺素（T4）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0502-2007 88. 睾酮（TESTOSTERONE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 睾酮（TESTOSTERONE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0510-2007 89. 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 甲状腺球蛋白（TG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0504-2007 90. 甲状腺球蛋白抗体（TGA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 甲状腺球蛋白抗体（TGA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0503-2007 91. 甲状腺微粒体抗体（TMA）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 甲状腺微粒体抗体（TMA）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0495-2007 92. 促甲状腺激素受体抗体（TRAb）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 促甲状腺激素受体抗体（TRAb）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0497-2007 93. 肌钙蛋白I（TROPONIN I）测定试剂盒 全项目 肌钙蛋白I（TROPONIN I）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0524-2007 94. 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 促甲状腺素（TSH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0493-2007 95. 甘胆酸（Cholylglycine,CG）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 甘胆酸（Cholylglycine,CG）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0571-2007 96. IV型胶原（C IV）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 IV型胶原（C IV）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0572-2007 97. 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 肌酸激酶同工酶（CK-MB）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0573-2007 98. 血清降钙素（CT）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 血清降钙素（CT）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0574-2007 99. 游离睾酮（FREE－TESTOSTERONE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 游离睾酮（FREE－TESTOSTERONE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0575-2007 100. 人免疫球蛋白E（IgE）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 人免疫球蛋白E（IgE）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0576-2007 101. 黄体生成素（LH）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 黄体生成素（LH）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0577-2007 102. 脑自然肽N端前体蛋白（NT-ProBNP）测定试剂盒(化学发光法) 全项目 脑自然肽N端前体蛋白（NT-ProBNP）测定试剂盒(化学发光法) YZB/粤0578-2007 103. 胰岛素原（Pro-insulin）测定试剂盒（化学发光法） 全项目 胰岛素原（Pro-insulin）测定试剂盒（化学发光法）YZB/粤0579-2007 104. S-100测定试剂盒（化学发光法） 全项目 S-100测定试剂盒（化学发光法）YZB/粤0580-2007 105. 甲胎蛋白(AFP)酶联免疫检测试剂盒 全项目 甲胎蛋白(AFP)酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0338-2006 106. 双链DNA自身抗体检测试剂盒（酶联免疫法） 全项目 双链DNA自身抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/国0407-2007 107. 谷氨酸脱羧酶抗体(GAD-Ab)酶联免疫诊断试剂盒 全项目 谷氨酸脱羧酶抗体(GAD-Ab)酶联免疫诊断试剂盒 YZB/国3173-40-2004 108. 胰岛素自身抗体(IAA)酶联免疫诊断试剂盒 全项目 胰岛素自身抗体(IAA)酶联免疫诊断试剂盒 YZB/国3175-40-2004 109. 促甲状腺素检测试剂盒（酶联免疫法） 全项目 促甲状腺素检测试剂盒（酶联免疫法）YZB/国0404-2007 110. 抗心磷脂抗体酶联免疫检测试剂盒ACL 全项目 抗心磷脂抗体酶联免疫检测试剂盒ACL YZB/国0380-2005 111. 抗核抗体（ANA）酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗核抗体（ANA）酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0406-2007 112. 抗卵巢抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗卵巢抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0383-2005 113. 抗精子抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗精子抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0381-2005 114. 抗环瓜氨酸多肽抗体(anti- CCP)酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗环瓜氨酸多肽抗体(anti-CCP)酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0340-2006 115. 抗子宫内膜抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗子宫内膜抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0384-2005 116. 抗人绒毛膜促性腺激素抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗人绒毛膜促性腺激素抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0379-2005 117. 抗胰岛细胞抗体(ICA) 酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗胰岛细胞抗体(ICA) 酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0342-2006 118. 类风湿因子IgM抗体(RF-IgM)酶联免疫检测试剂盒 全项目 类风湿因子IgM抗体(RF-IgM)酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0348-2006 119. 抗滋养细胞膜抗体酶联免疫检测试剂盒 全项目 抗滋养细胞膜抗体酶联免疫检测试剂盒 YZB/国0382-2005 120. 抗透明带抗体检测试剂盒（酶联免疫法） 全项目 抗透明带抗体检测试剂盒（酶联免疫法） YZB/国0405-2007 121. 金属支架可摘局部义齿 全项目 金属支架可摘局部义齿 YZB/粤 0232-2004 122. 金属烤瓷固定修复体 全项目 金属烤瓷固定修复体 YZB/粤 0230-2004 123. 一次性使用肝素帽 全项目 一次性使用肝素帽 YZB/国0725-2003 124. 一次性使用有创压力监测传感器 全项目 一次性使用有创压力监测传感器 YZB/国0726-2003 125. 一次性使用三通旋塞 全项目 一次性使用三通旋塞 YZB/国0728-2003 126. 一次性使用压力延长管 全项目 一次性使用压力延长管 YZB/国0729-2003 127. 一次性使用单向阀多通器 全项目 一次性使用单向阀多通器 YZB/国 2589-66-2004 128. 血栓过滤系统 全项目 血栓过滤系统 YZB/国 0569-2003 129. 封堵器 全项目 室间隔缺损封堵器 YZB/国 0611-2003 130. 电解质分析仪 全项目 电解质分析仪 YY/T 0589-2005 标准变更 131. 神经和肌肉刺激器 全项目 医用电气设备 第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 YY 0607-2007 标准变更 132. 超声经颅多普勒血流分析仪 全项目 超声经颅多普勒血流分析仪 YY 0593-2005 133. 测量、控制和实验室用电气设备安全性能 部分项目 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求 GB 4793.1-2007(idt IEC 61010-1:2001) 标准变更 不测：12.2.2加速电子、12.3紫外、12.5.2超声压力、12.6激光源、13.3高真空装置的爆炸 134. 医用电气设备安全性能 部分项目 医用电气设备 第一部分: 安全通用要求 GB 9706.1-2007(idt IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2: 1995) 标准变更 不测：25飞溅物、第五篇对不需要的或过量的辐射危险的防护（γ射线除外）、第六篇对易燃麻醉混合气点燃危险的防护 135. 便携式多参数监护仪 全项目 便携式多参数监护仪 YZB/国0295-2005 标准变更 136. 血氧饱和度监测仪 全项目 血氧饱和度监测仪 YZB/粤0200-2004 137. 中央监护系统 全项目 中心监护系统 YZB/粤0307-2005 138. 数字遥测监护系统 全项目 数字遥测监护系统 YZB/国0714-2005 139. 磁感热疗仪 全项目 磁感热疗仪 YZB/粤0252 -2007 140. 产科综合诊断监护系统 全项目 产科综合诊断监护系统 YZB/粤0286-2007 141. 电子阴道镜 全项目 电子阴道镜 YZB/粤 0049-2005 142. 彩色多普勒超声诊断仪 全项目 推车式彩色多普勒超声诊断仪 YZB/国2820-23-2004 143. 全自动洗板机 全项目 全自动洗板机 YZB/粤0346-2006 144. 磁共振成像系统 全项目 0.35T永磁型磁共振成像系统 YZB/国0017-2005 145. 高压注射器 全项目 高压注射器 YZB/粤0376-2006
关于公开征集全国医用电器标准化技术委员会等六个标准化技术委员会委员的通知 | 食药监械函[2008]49号 | FGWJ-2008-10126 | 2008-06-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 根据《全国专业标准化技术委员会管理办法》、《全国专业标准化技术委员会章程》的有关规定，全国医用电器标准化技术委员会（SAC/TC10）、全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会（SAC/TC10/SC5）、全国外科器械标准化技术委员会（SAC/TC94）、全国医用注射器（针）标准化技术委员会（SAC/TC95）、全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会（SAC/TC116）、全国计划生育器械标准化技术委员会（SAC/TC169）拟于近期组织换届工作。现面向国内相关单位，本着公开透明、公平公正的原则征集委员（见附件1至6）。征集截至日期为2008年8月15日。 特此通知。 附件：1．全国医用电器标准化技术委员会委员条件及要求 2．全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会委员条件及要求 3．全国外科器械标准化技术委员会委员条件及要求 4．全国医用注射器(针)标准化技术委员会委员条件及要求 5．全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会委员条件及要求 6．全国计划生育器械标准化技术委员会委员条件及要求 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○八年六月二十七日 附件1： 全国医用电器标准化技术委员会委员条件及要求 一、委员条件及原则 （一）从事医用电器专业领域的生产、使用、经销、科研、教学、监督检验和认证等工作的人员。 （二）具有较高理论水平和较丰富实践经验、中级以上技术职称的在职人员，并经所在单位同意。 （三）熟悉和热心标准化工作，能积极参加标准化活动，遵守《全国医用电器标准化技术委员会章程》。 （四）现任技委会委员可以连聘连任，无特殊情况，尽量推荐现任委员。但对不履行职责，无故两次以上不参加技术委员会活动的，不适宜继续推荐担任委员。 二、申报材料要求 （一）全国专业标准化技术委员会委员登记表一式两份（见附表）及电子版一份。登记表必须由推荐单位负责人签署意见并加盖公章，推荐单位应确保材料的真实性。 （二）委员近期正面免冠2寸彩色证件照片2张。 （三）申报材料请于2008年8月15日前寄至全国医用电器标准化技术委员会秘书处。 三、工作程序 （一）全国医用电器标准化技术委员会秘书处组织评审组对申报的委员进行评议，确定委员名单。 （二）秘书处换届方案上报国家食品药品监督管理局，经批准后报送国家标准化管理委员会核准，向当选的委员颁发证书。 四、联系方式 地 址：上海市民和路154号（200070） 上海市医疗器械检测所 全国医用电器标准化技术委员会秘书处 联系人：何骏 电 话：（021）56635850-2405 传 真：（021）36173715 邮 箱：hejun@cmtc.com.cn 附表：全国专业标准化技术委员会委员登记表 | 各有关单位： 根据《全国专业标准化技术委员会管理办法》、《全国专业标准化技术委员会章程》的有关规定，全国医用电器标准化技术委员会（SAC/TC10）、全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会（SAC/TC10/SC5）、全国外科器械标准化技术委员会（SAC/TC94）、全国医用注射器（针）标准化技术委员会（SAC/TC95）、全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会（SAC/TC116）、全国计划生育器械标准化技术委员会（SAC/TC169）拟于近期组织换届工作。现面向国内相关单位，本着公开透明、公平公正的原则征集委员（见附件1至6）。征集截至日期为2008年8月15日。 特此通知。 附件：1．全国医用电器标准化技术委员会委员条件及要求 2．全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会委员条件及要求 3．全国外科器械标准化技术委员会委员条件及要求 4．全国医用注射器(针)标准化技术委员会委员条件及要求 5．全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会委员条件及要求 6．全国计划生育器械标准化技术委员会委员条件及要求 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○八年六月二十七日 附件1： 全国医用电器标准化技术委员会委员条件及要求 一、委员条件及原则 （一）从事医用电器专业领域的生产、使用、经销、科研、教学、监督检验和认证等工作的人员。 （二）具有较高理论水平和较丰富实践经验、中级以上技术职称的在职人员，并经所在单位同意。 （三）熟悉和热心标准化工作，能积极参加标准化活动，遵守《全国医用电器标准化技术委员会章程》。 （四）现任技委会委员可以连聘连任，无特殊情况，尽量推荐现任委员。但对不履行职责，无故两次以上不参加技术委员会活动的，不适宜继续推荐担任委员。 二、申报材料要求 （一）全国专业标准化技术委员会委员登记表一式两份（见附表）及电子版一份。登记表必须由推荐单位负责人签署意见并加盖公章，推荐单位应确保材料的真实性。 （二）委员近期正面免冠2寸彩色证件照片2张。 （三）申报材料请于2008年8月15日前寄至全国医用电器标准化技术委员会秘书处。 三、工作程序 （一）全国医用电器标准化技术委员会秘书处组织评审组对申报的委员进行评议，确定委员名单。 （二）秘书处换届方案上报国家食品药品监督管理局，经批准后报送国家标准化管理委员会核准，向当选的委员颁发证书。 四、联系方式 地 址：上海市民和路154号（200070） 上海市医疗器械检测所 全国医用电器标准化技术委员会秘书处 联系人：何骏 电 话：（021）56635850-2405 传 真：（021）36173715 邮 箱：hejun@cmtc.com.cn 附表：全国专业标准化技术委员会委员登记表
关于执行 GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》有关事项的通知 | 国食药监械[2008]314号 | FGWJ-2008-10119 | 2008-06-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》（以下简称GB 9706.1-2007标准）已由国家标准化管理委员会发布，并将于2008年7月1日实施。为了及时有效地贯彻标准，进一步保证上市医用电气设备的安全性能，现就有关事项通知如下： 一、自GB 9706.1-2007标准实施之日起，各医用电气设备生产企业应按该标准的要求，组织生产医用电气设备。 二、对已注册的医用电气设备，各医用电气设备生产企业可在注册证书有效期届满前，按照GB 9706.1-2007标准的有关要求申请重新注册。 三、自GB 9706.1-2007标准实施之日起，各有关检测机构应按该标准进行检测并出具相关产品注册检测报告。此前，有关医用电气设备已经按照原标准完成注册检测并取得注册检测报告的，其注册检测报告可以继续作为注册申请资料，其电气安全要求仍可按照原标准进行审查和审批。 四、自本通知发布之日起，医用电气设备的注册产品标准中，电气安全部分可不单独编制附录A,但须明确产品符合的电气安全国家标准或行业标准及产品主要安全特征（见附件），并按标准条款的顺序明确适用项。 五、GB 9706.1-2007标准中引用的YY 0505-2005《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求-并列标准：电磁兼容要求和试验》，按照《关于延期实施YY0505-2005〈医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验〉行业标准的通知》（国食药监械〔2006〕499号）的有关规定执行；引用的IEC 60601-1-4：2004《医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求-并列标准-可编程医用电气系统》，待其转化为我国医疗器械标准发布实施后执行。 附件：产品主要安全特征 国家食品药品监督管理局 二○○八年六月二十五日 附件： 产品主要安全特征 一、按防电击类型分类 二、按防电击的程度分类 三、按对进液的防护程度分类 四、按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类 五、按运行模式分类 六、设备的额定电压和频率 七、设备的输入功率 八、设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分 九、设备是否具有信号输出或输入部分 十、永久性安装设备或非永久性安装设备 十一、电气绝缘图 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： GB 9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》（以下简称GB 9706.1-2007标准）已由国家标准化管理委员会发布，并将于2008年7月1日实施。为了及时有效地贯彻标准，进一步保证上市医用电气设备的安全性能，现就有关事项通知如下： 一、自GB 9706.1-2007标准实施之日起，各医用电气设备生产企业应按该标准的要求，组织生产医用电气设备。 二、对已注册的医用电气设备，各医用电气设备生产企业可在注册证书有效期届满前，按照GB 9706.1-2007标准的有关要求申请重新注册。 三、自GB 9706.1-2007标准实施之日起，各有关检测机构应按该标准进行检测并出具相关产品注册检测报告。此前，有关医用电气设备已经按照原标准完成注册检测并取得注册检测报告的，其注册检测报告可以继续作为注册申请资料，其电气安全要求仍可按照原标准进行审查和审批。 四、自本通知发布之日起，医用电气设备的注册产品标准中，电气安全部分可不单独编制附录A,但须明确产品符合的电气安全国家标准或行业标准及产品主要安全特征（见附件），并按标准条款的顺序明确适用项。 五、GB 9706.1-2007标准中引用的YY 0505-2005《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求-并列标准：电磁兼容要求和试验》，按照《关于延期实施YY0505-2005〈医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验〉行业标准的通知》（国食药监械〔2006〕499号）的有关规定执行；引用的IEC 60601-1-4：2004《医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求-并列标准-可编程医用电气系统》，待其转化为我国医疗器械标准发布实施后执行。 附件：产品主要安全特征 国家食品药品监督管理局 二○○八年六月二十五日 附件： 产品主要安全特征 一、按防电击类型分类 二、按防电击的程度分类 三、按对进液的防护程度分类 四、按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类 五、按运行模式分类 六、设备的额定电压和频率 七、设备的输入功率 八、设备是否具有对除颤放电效应防护的应用部分 九、设备是否具有信号输出或输入部分 十、永久性安装设备或非永久性安装设备 十一、电气绝缘图
关于加强体外循环管道类产品监督管理工作的通知 | 国食药监械[2008]307号 | FGWJ-2008-10125 | 2008-06-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对体外循环管道类产品生产过程中粘合剂、溶剂应用工艺的控制，保证产品质量和使用安全,国家局组织有关专家对生产企业提交的体外循环管道类产品再评价报告和粘合剂、溶剂应用状况进行了研究分析。现就加强体外循环管理类产品生产过程管理的有关问题通知如下： 一、体外循环管道类产品生产企业在保证产品质量和性能满足临床需要的前提下，生产过程中应尽量采用物理连接方式，减少粘合剂和有机溶剂的使用。 二、生产企业在生产体外循环管道类产品时，如果使用粘合剂或溶剂进行连接，应进行以下研究，并在产品重新注册时提交相关资料： （一）粘合剂、溶剂等辅料的选择依据、采购来源、实行采购控制的方式和程度、质量标准和检测报告。 （二）粘合剂、溶剂应用工艺，如使用方法和使用量的控制资料以及工艺可靠性验证资料等。 （三）产品的安全性评价资料，包括粘合剂、溶剂毒性评价、残留量指标控制及论证、检测方法及结果等资料，也可通过提供较完整的符合循证医学要求的临床研究数据。 （四）在产品的质量标准中增加对粘合剂或溶剂的控制要求及残留量要求。 （五）对婴幼儿型产品，如果使用粘合剂、溶剂作为连接材料，应说明残留量控制标准，在使用说明书中增加相关警示说明。 （六）提交产品使用情况追踪报告，重点是不良事件监测报告。 三、其他使用粘合剂或溶剂、生产与血液直接接触的医疗器械企业，应依据产品使用情况参照上述要求执行。 各省（区、市）食品药品监督管理部门要切实加强对辖区内体外循环管道类产品生产企业的日常监督管理工作，加强生产企业使用粘合剂、溶剂工艺控制情况的检查，确保公众用械安全。 国家食品药品监督管理局 二○○八年六月二十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对体外循环管道类产品生产过程中粘合剂、溶剂应用工艺的控制，保证产品质量和使用安全,国家局组织有关专家对生产企业提交的体外循环管道类产品再评价报告和粘合剂、溶剂应用状况进行了研究分析。现就加强体外循环管理类产品生产过程管理的有关问题通知如下： 一、体外循环管道类产品生产企业在保证产品质量和性能满足临床需要的前提下，生产过程中应尽量采用物理连接方式，减少粘合剂和有机溶剂的使用。 二、生产企业在生产体外循环管道类产品时，如果使用粘合剂或溶剂进行连接，应进行以下研究，并在产品重新注册时提交相关资料： （一）粘合剂、溶剂等辅料的选择依据、采购来源、实行采购控制的方式和程度、质量标准和检测报告。 （二）粘合剂、溶剂应用工艺，如使用方法和使用量的控制资料以及工艺可靠性验证资料等。 （三）产品的安全性评价资料，包括粘合剂、溶剂毒性评价、残留量指标控制及论证、检测方法及结果等资料，也可通过提供较完整的符合循证医学要求的临床研究数据。 （四）在产品的质量标准中增加对粘合剂或溶剂的控制要求及残留量要求。 （五）对婴幼儿型产品，如果使用粘合剂、溶剂作为连接材料，应说明残留量控制标准，在使用说明书中增加相关警示说明。 （六）提交产品使用情况追踪报告，重点是不良事件监测报告。 三、其他使用粘合剂或溶剂、生产与血液直接接触的医疗器械企业，应依据产品使用情况参照上述要求执行。 各省（区、市）食品药品监督管理部门要切实加强对辖区内体外循环管道类产品生产企业的日常监督管理工作，加强生产企业使用粘合剂、溶剂工艺控制情况的检查，确保公众用械安全。 国家食品药品监督管理局 二○○八年六月二十四日
关于认可广州医疗器械质量监督检验中心对肘拐杖等56个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]264号 | FGWJ-2008-10122 | 2008-05-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年12月22日至24日，国家局组织专家组对广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对肘拐杖等56个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 肘拐杖 部分参数 单臂操作助行器技术要求和试验方法第1部分:肘拐杖 GB/T19545.1—2004 不测：支脚垫耐磨性、疲劳试验、分离试验、静载荷试验、低温试验 2 手动轮椅车强度 部分参数 手动轮椅车强度试验方法 GB/T15494-1995 不测：静态强度试验 3 外科纱布敷料 部分参数 外科纱布敷料通用要求 YY0594-2006 不测：X射线不透性 4 手动轮椅车 全部参数 手动轮椅车 GB/T13800-1992 5 医用胶带 全部参数 医用胶带通用要求 YY/T0148-2006 6 助听器 全部参数 助听器交货时质量检验的性能测量SJ/T10862-96 7 超声经颅多普勒血流分析仪 全部参数 超声经颅多普勒血流分析仪YY0593-2005 8 环氧乙烷灭菌器 全部参数 环氧乙烷灭菌器 YY0503-2005 9 立式压力蒸汽灭菌器 全部参数 立式压力蒸汽灭菌器 YY1007-2005 10 干热灭菌器 部分参数 测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 YY0602-2007 不测：超声压力 11 电动轮椅车 全部参数 电动轮椅车 GB/T12996-1991 12 神经和肌肉刺激器 全部参数 医用电气设备第二部分：安全专用要求 YY0607－2007 13 心电监护设备 全部参数 医用电气设备第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 GB9706.25-2005 14 脑电图机 部分参数 医用电气设备第2-26部分：脑电图机安全专用要求 GB9706.26-2005 不测：能量的减少、X射线辐射、工作数据的准确性 15 半导体激光治疗仪 全部参数 半导体激光治疗仪 YZB/粤0103-2007 16 全身红光治疗系统 全部参数 全身红光治疗系统 YZB/粤0041-2006 17 眼科断层成像仪 全部参数 眼科断层成像仪 YZB/粤0156-2007 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年12月22日至24日，国家局组织专家组对广州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对肘拐杖等56个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 肘拐杖 部分参数 单臂操作助行器技术要求和试验方法第1部分:肘拐杖 GB/T19545.1—2004 不测：支脚垫耐磨性、疲劳试验、分离试验、静载荷试验、低温试验 2 手动轮椅车强度 部分参数 手动轮椅车强度试验方法 GB/T15494-1995 不测：静态强度试验 3 外科纱布敷料 部分参数 外科纱布敷料通用要求 YY0594-2006 不测：X射线不透性 4 手动轮椅车 全部参数 手动轮椅车 GB/T13800-1992 5 医用胶带 全部参数 医用胶带通用要求 YY/T0148-2006 6 助听器 全部参数 助听器交货时质量检验的性能测量SJ/T10862-96 7 超声经颅多普勒血流分析仪 全部参数 超声经颅多普勒血流分析仪YY0593-2005 8 环氧乙烷灭菌器 全部参数 环氧乙烷灭菌器 YY0503-2005 9 立式压力蒸汽灭菌器 全部参数 立式压力蒸汽灭菌器 YY1007-2005 10 干热灭菌器 部分参数 测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 YY0602-2007 不测：超声压力 11 电动轮椅车 全部参数 电动轮椅车 GB/T12996-1991 12 神经和肌肉刺激器 全部参数 医用电气设备第二部分：安全专用要求 YY0607－2007 13 心电监护设备 全部参数 医用电气设备第2-27部分：心电监护设备安全专用要求 GB9706.25-2005 14 脑电图机 部分参数 医用电气设备第2-26部分：脑电图机安全专用要求 GB9706.26-2005 不测：能量的减少、X射线辐射、工作数据的准确性 15 半导体激光治疗仪 全部参数 半导体激光治疗仪 YZB/粤0103-2007 16 全身红光治疗系统 全部参数 全身红光治疗系统 YZB/粤0041-2006 17 眼科断层成像仪 全部参数 眼科断层成像仪 YZB/粤0156-2007
关于执行YY 0583-2005《一次性使用胸腔引流装置 水封式》行业标准相关问题的通知 | 国食药监械[2008]253号 | FGWJ-2008-10121 | 2008-05-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，现将YY 0583-2005《一次性使用胸腔引流装置 水封式》标准（以下简称“YY 0583-2005标准”）执行中相关事项通知如下： 一、YY 0583-2005标准已于2006年12月1日实施，三腔型和二腔型胸腔引流装置必须严格执行本标准。 二、YY 0583-2005标准的范围和产品型式中未包括单腔型引流装置。单腔型引流产品可参照YY 0583-2005标准的相关技术指标制定注册产品标准。 三、胸腔引流装置的技术要求中包括无菌要求。鉴于目前医疗器械监管模式以及产品安全风险问题，单腔型和多腔型引流装置均应按照Ⅱ类医疗器械管理，该类别自2008年12月1日起执行。 四、请各省局和有关单位进一步加强对一次性使用胸腔引流装置（尤其是单腔型引流装置）不良事件的监测，为今后修订行业标准以及判定产品是否存在安全问题提供充足依据。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月二十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，现将YY 0583-2005《一次性使用胸腔引流装置 水封式》标准（以下简称“YY 0583-2005标准”）执行中相关事项通知如下： 一、YY 0583-2005标准已于2006年12月1日实施，三腔型和二腔型胸腔引流装置必须严格执行本标准。 二、YY 0583-2005标准的范围和产品型式中未包括单腔型引流装置。单腔型引流产品可参照YY 0583-2005标准的相关技术指标制定注册产品标准。 三、胸腔引流装置的技术要求中包括无菌要求。鉴于目前医疗器械监管模式以及产品安全风险问题，单腔型和多腔型引流装置均应按照Ⅱ类医疗器械管理，该类别自2008年12月1日起执行。 四、请各省局和有关单位进一步加强对一次性使用胸腔引流装置（尤其是单腔型引流装置）不良事件的监测，为今后修订行业标准以及判定产品是否存在安全问题提供充足依据。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月二十六日
关于胶原蛋白软骨载体等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2008]251号 | FGWJ-2008-10075 | 2008-05-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关专家对胶原蛋白软骨载体等43种产品进行了分类界定。现通知如下： 1．胶原蛋白软骨载体：提取自鼠尾肌腱，作为软骨修复的载体，用于治疗关节软骨损伤性疾病。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6846。 2．男性治疗仪：由主机、负压脉冲水流按摩治疗仓、低频电热脉冲治疗贴片、阴茎增大器组成。通过负压、温水脉冲水流按摩、低频电热的原理，用于阳痿、早泄、阴茎短小、非细菌性慢性前列腺炎等的治疗。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6826。 3．阴茎增大器：利用物理牵引力作用于阴茎体，通过人体对外在拉力的自然反应，延长阴茎，用于治疗阴茎短小。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6826。 4．早泄控制器：通过压力作用阴茎部位血管、神经，反射性抑制射精中枢敏感性，用于治疗早泄。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6826。 5．半导体激光治疗机：依据中医学脏腑经络理论，利用光的生物刺激作用和热作用，通过半导体激光对相应穴位进行照射，用于治疗单纯性肥胖。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6824。 6．激光熔脂仪：通过激光原理，用特定波长光击破脂肪细胞的细胞膜，在细胞膜上形成孔洞，使细胞质流出，体内脂肪成浆状，用于患者脂肪抽取前的全身熔脂。该产品如为强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理；如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。产品分类编码6824。 7．电波治疗仪：由液晶显示器、按键、导线、电极组成，通过电疗和强激光疗法治疗蜂窝织炎。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6824。 8．植入物包：由缝合板、缝合盘、半肌腱缝合套件等骨科植入物组成。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6846。 9．重组人脱细胞真皮基质：包含胶原蛋白、纤维粘连蛋白、层粘连蛋白等细胞外基质成分，通过临时性覆盖皮肤创面，保护并促进创面修复，用于断层或小面积全层皮肤缺损的修复。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6864。 10．脱细胞角膜基质：为猪角膜去除细胞、保留细胞外基质结构的膜皮。覆盖病损角膜的创面，引导基质胶原合成及上皮再生，用于角膜损伤或角膜穿孔的临时覆盖。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6864。 11．种植体密封胶：主要成分为聚硅醚、聚硅氧烷、无水硅酸，用于种植体固定时，封闭种植体基桩和固位体之间的空隙。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6863。 12．急救用气动呼吸系统：由气动呼吸机、患者接口、过滤器、阀体、主阀、上盖等部件组成，用于对体重大于10公斤的患者急救时提供呼吸帮助。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6854。 13．一次性血液成分分离导管：由离心室、多通路阀、导管及收集袋组成，与血细胞分离系统一起使用，对血液成分进行分离处理。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6866。 14．细胞培养袋：分为细胞分化袋和细胞扩增袋两种，由聚乙烯、聚丙烯制成，用于临床治疗的血液细胞不同亚群的体外培养、分化或增殖。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6866。 15．湿性伤口敷料：由一片有/或无粘合剂衬垫的人工聚合材料所组成，通过覆盖伤口以提供潮湿的伤口环境，从而允许氧气与水蒸气通过此敷料进行交换，用于中度渗出的非感染性表皮创面的覆盖。不包括内填药物、生物制剂或由动物材料制成的闭塞性伤口敷料。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6864。 16．冷喷剂：主要成分为异丁烷、正丁烷、丙烷，用于快速产生冷却喷雾，从轻微烧伤处吸取热量，缓和清除伤口时的疼痛，并减轻擦伤和扭伤引起的肿胀。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6858。 17．壳聚糖创伤敷料：由壳聚糖经湿法制成的纤维，经水刺法加工成无纺布而成，用于浅II度烧伤早期、各种创伤和手术伤口的愈合。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6864。 18．热磁理疗仪：在传统中医理论指导下，拟通过磁性振动器振动发热，以热及磁性穿透人体，达到预期治疗作用的产品。该产品如有明确的适应症，作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6826。否则，不作为医疗器械管理。 19．熏蒸治疗器（不含药）：以热水为热源，用于供呼吸道疾病的中药熏蒸治疗。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6826。 20．根管润滑剂：主要成分为乙二胺四乙酸钠、过氧化钠、羟甲基纤维素、甘油，用于润滑根管，提高根管预备效果。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6863。 21．痤疮热疗仪：利用电子设备产生特定恒温，通过皮肤接触，杀死引发痤疮的病菌。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6826。 22．心电记录检测仪：由信号采集、放大、处理、分析、输出、显示单元组成，用于对心脏病患者及亚健康人群的心电信号的监测。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6821。 23．深部静脉血栓防治系统：主要由高/低压输气连接器、床架、腿/脚压迫套筒组成，通过防止血淤以减少静脉血栓发生的仪器。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6826。 24．超声造影分析软件：配合超声诊断仪使用，适用于超声造影动态文件读取和分析，给出超声造影分析的参数。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6870。 25．真耳测试仪：由主机和各种耳机组成，用于检测患者带上助听器后的听力效果。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6821。 26．振动叩击机：由击头托盘、数字计时器和数字频率指示器、强度指示器等振动装置和叩击头组成，用于帮助患者排出痰液。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6821。 27．头皮夹子系统：由枪柄、含头皮夹子的弹仓和除夹用镊子组成。用于头部手术头皮伤口附近区域的临时止血。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6801。 28．牙科用稳固度检测系统：由主机、感测器、PC分析软件组成。利用冲击力量激发牙科种植体共振，取得其振动讯号进行频谱分析，配合电脑分析软件，达到判断种植体稳固与愈合程度的目的。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6855。 29．子宫托：为高分子材料、阴道接触型的非一次性使用产品，用于缓解中老年女性子宫后倾、脱垂带来的疼痛及并发症。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6866。 30．急救包：由消毒纱布片、消毒无纺布片、急救手册、消毒酒精棉球、医用弹性绷带、橡胶手套，用于意外事故简单救治。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6864。 31．乳头吸牵器：由筒形管、内芯等组成，利用负压原理，将乳头吸牵到位。该产品如用于治疗乳头内陷等疾病，作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6856；否则不作为医疗器械管理。 32．洗手衣：由卫生用无纺布缝制，用于外科医生记入手术室前洗手时穿着的衣服。该产品若为无菌产品，作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6864；否则，不作为医疗器械管理。 33．手工血细胞计数器：用于计数红细胞、白细胞或血小板的设备。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6840。 34．刀头清洁片、电极清洁片：均由氧化铝层、聚酯层、双面胶和纸质衬垫等组成。刀头清洁片用于清洁电外科手术刀笔刀头，电极清洁片用于清洁电外科手术电极。若本产品用于外科手术中，应为无菌产品，作为Ⅱ类医疗器械管理；否则作为I类医疗器械管理。产品分类编码6801。 35．超声探头穿刺架（不含穿刺针）：与腔内或体外超声探头配套使用，用于固定穿刺针。该产品若为无菌医疗器械，作为Ⅱ类医疗器械管理；否则作为I类医疗器械管理。产品分类编码6823。 36．网状头套：非无菌产品，不进入手术室，用于头部创口包扎后固定纱布或绷带，起辅助包扎作用。该产品作为I类医疗器械管理，分类编码6864。 37．乳牙预成冠：为牙科辅助充填材料成型的工具。在牙科医生为患者恢复前牙外形时，帮助充填材料成型。不直接接触患者口腔。该产品作为Ⅰ类医疗器械管理，分类编码6863。 38．无菌存储箱：由金属制成，重复使用的装载灭菌物品的容器，用于盛放手术器械或辅料进行灭菌处理，防止灭菌后物品在正常的运输或储存中受污染。不作为医疗器械管理。 39．高氧液体制备仪：用于提高大输液体中的溶解氧含量和氧分压。不作为医疗器械管理。 40．体视显微镜：光学机构原理是由一个共用的初级物镜，对物体成像后的两个光束被两组中间物镜分开，并组成一定角度，再经过左右眼的目镜成像，利用双通道光路，形成具有一定夹角的光束，为左右眼提供一个具有立体感、空间感的图象。主要用于临床医生学习使用，不用于临床诊断和治疗。不作为医疗器械管理。 41．保温毯：用于覆盖伤者身体，防止热量流失或防热、防晒。不作为医疗器械管理。 42．立体定位适配器套组：由弧形滑动器、垂直滑动器、XRS套管组成，用于将放射线源安装在立体定位框架上，应与立体定位系统整体进行注册，单独不作为医疗器械管理。 43．减压器：用于将医用氧气减压后输送给医疗及治疗设备。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月二十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关专家对胶原蛋白软骨载体等43种产品进行了分类界定。现通知如下： 1．胶原蛋白软骨载体：提取自鼠尾肌腱，作为软骨修复的载体，用于治疗关节软骨损伤性疾病。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6846。 2．男性治疗仪：由主机、负压脉冲水流按摩治疗仓、低频电热脉冲治疗贴片、阴茎增大器组成。通过负压、温水脉冲水流按摩、低频电热的原理，用于阳痿、早泄、阴茎短小、非细菌性慢性前列腺炎等的治疗。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6826。 3．阴茎增大器：利用物理牵引力作用于阴茎体，通过人体对外在拉力的自然反应，延长阴茎，用于治疗阴茎短小。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6826。 4．早泄控制器：通过压力作用阴茎部位血管、神经，反射性抑制射精中枢敏感性，用于治疗早泄。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6826。 5．半导体激光治疗机：依据中医学脏腑经络理论，利用光的生物刺激作用和热作用，通过半导体激光对相应穴位进行照射，用于治疗单纯性肥胖。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6824。 6．激光熔脂仪：通过激光原理，用特定波长光击破脂肪细胞的细胞膜，在细胞膜上形成孔洞，使细胞质流出，体内脂肪成浆状，用于患者脂肪抽取前的全身熔脂。该产品如为强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理；如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。产品分类编码6824。 7．电波治疗仪：由液晶显示器、按键、导线、电极组成，通过电疗和强激光疗法治疗蜂窝织炎。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6824。 8．植入物包：由缝合板、缝合盘、半肌腱缝合套件等骨科植入物组成。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6846。 9．重组人脱细胞真皮基质：包含胶原蛋白、纤维粘连蛋白、层粘连蛋白等细胞外基质成分，通过临时性覆盖皮肤创面，保护并促进创面修复，用于断层或小面积全层皮肤缺损的修复。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6864。 10．脱细胞角膜基质：为猪角膜去除细胞、保留细胞外基质结构的膜皮。覆盖病损角膜的创面，引导基质胶原合成及上皮再生，用于角膜损伤或角膜穿孔的临时覆盖。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6864。 11．种植体密封胶：主要成分为聚硅醚、聚硅氧烷、无水硅酸，用于种植体固定时，封闭种植体基桩和固位体之间的空隙。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6863。 12．急救用气动呼吸系统：由气动呼吸机、患者接口、过滤器、阀体、主阀、上盖等部件组成，用于对体重大于10公斤的患者急救时提供呼吸帮助。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6854。 13．一次性血液成分分离导管：由离心室、多通路阀、导管及收集袋组成，与血细胞分离系统一起使用，对血液成分进行分离处理。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6866。 14．细胞培养袋：分为细胞分化袋和细胞扩增袋两种，由聚乙烯、聚丙烯制成，用于临床治疗的血液细胞不同亚群的体外培养、分化或增殖。该产品作为Ⅲ类医疗器械管理，分类编码6866。 15．湿性伤口敷料：由一片有/或无粘合剂衬垫的人工聚合材料所组成，通过覆盖伤口以提供潮湿的伤口环境，从而允许氧气与水蒸气通过此敷料进行交换，用于中度渗出的非感染性表皮创面的覆盖。不包括内填药物、生物制剂或由动物材料制成的闭塞性伤口敷料。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6864。 16．冷喷剂：主要成分为异丁烷、正丁烷、丙烷，用于快速产生冷却喷雾，从轻微烧伤处吸取热量，缓和清除伤口时的疼痛，并减轻擦伤和扭伤引起的肿胀。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6858。 17．壳聚糖创伤敷料：由壳聚糖经湿法制成的纤维，经水刺法加工成无纺布而成，用于浅II度烧伤早期、各种创伤和手术伤口的愈合。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6864。 18．热磁理疗仪：在传统中医理论指导下，拟通过磁性振动器振动发热，以热及磁性穿透人体，达到预期治疗作用的产品。该产品如有明确的适应症，作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6826。否则，不作为医疗器械管理。 19．熏蒸治疗器（不含药）：以热水为热源，用于供呼吸道疾病的中药熏蒸治疗。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6826。 20．根管润滑剂：主要成分为乙二胺四乙酸钠、过氧化钠、羟甲基纤维素、甘油，用于润滑根管，提高根管预备效果。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6863。 21．痤疮热疗仪：利用电子设备产生特定恒温，通过皮肤接触，杀死引发痤疮的病菌。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6826。 22．心电记录检测仪：由信号采集、放大、处理、分析、输出、显示单元组成，用于对心脏病患者及亚健康人群的心电信号的监测。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6821。 23．深部静脉血栓防治系统：主要由高/低压输气连接器、床架、腿/脚压迫套筒组成，通过防止血淤以减少静脉血栓发生的仪器。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6826。 24．超声造影分析软件：配合超声诊断仪使用，适用于超声造影动态文件读取和分析，给出超声造影分析的参数。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6870。 25．真耳测试仪：由主机和各种耳机组成，用于检测患者带上助听器后的听力效果。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6821。 26．振动叩击机：由击头托盘、数字计时器和数字频率指示器、强度指示器等振动装置和叩击头组成，用于帮助患者排出痰液。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6821。 27．头皮夹子系统：由枪柄、含头皮夹子的弹仓和除夹用镊子组成。用于头部手术头皮伤口附近区域的临时止血。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6801。 28．牙科用稳固度检测系统：由主机、感测器、PC分析软件组成。利用冲击力量激发牙科种植体共振，取得其振动讯号进行频谱分析，配合电脑分析软件，达到判断种植体稳固与愈合程度的目的。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6855。 29．子宫托：为高分子材料、阴道接触型的非一次性使用产品，用于缓解中老年女性子宫后倾、脱垂带来的疼痛及并发症。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6866。 30．急救包：由消毒纱布片、消毒无纺布片、急救手册、消毒酒精棉球、医用弹性绷带、橡胶手套，用于意外事故简单救治。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6864。 31．乳头吸牵器：由筒形管、内芯等组成，利用负压原理，将乳头吸牵到位。该产品如用于治疗乳头内陷等疾病，作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6856；否则不作为医疗器械管理。 32．洗手衣：由卫生用无纺布缝制，用于外科医生记入手术室前洗手时穿着的衣服。该产品若为无菌产品，作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6864；否则，不作为医疗器械管理。 33．手工血细胞计数器：用于计数红细胞、白细胞或血小板的设备。该产品作为Ⅱ类医疗器械管理，分类编码6840。 34．刀头清洁片、电极清洁片：均由氧化铝层、聚酯层、双面胶和纸质衬垫等组成。刀头清洁片用于清洁电外科手术刀笔刀头，电极清洁片用于清洁电外科手术电极。若本产品用于外科手术中，应为无菌产品，作为Ⅱ类医疗器械管理；否则作为I类医疗器械管理。产品分类编码6801。 35．超声探头穿刺架（不含穿刺针）：与腔内或体外超声探头配套使用，用于固定穿刺针。该产品若为无菌医疗器械，作为Ⅱ类医疗器械管理；否则作为I类医疗器械管理。产品分类编码6823。 36．网状头套：非无菌产品，不进入手术室，用于头部创口包扎后固定纱布或绷带，起辅助包扎作用。该产品作为I类医疗器械管理，分类编码6864。 37．乳牙预成冠：为牙科辅助充填材料成型的工具。在牙科医生为患者恢复前牙外形时，帮助充填材料成型。不直接接触患者口腔。该产品作为Ⅰ类医疗器械管理，分类编码6863。 38．无菌存储箱：由金属制成，重复使用的装载灭菌物品的容器，用于盛放手术器械或辅料进行灭菌处理，防止灭菌后物品在正常的运输或储存中受污染。不作为医疗器械管理。 39．高氧液体制备仪：用于提高大输液体中的溶解氧含量和氧分压。不作为医疗器械管理。 40．体视显微镜：光学机构原理是由一个共用的初级物镜，对物体成像后的两个光束被两组中间物镜分开，并组成一定角度，再经过左右眼的目镜成像，利用双通道光路，形成具有一定夹角的光束，为左右眼提供一个具有立体感、空间感的图象。主要用于临床医生学习使用，不用于临床诊断和治疗。不作为医疗器械管理。 41．保温毯：用于覆盖伤者身体，防止热量流失或防热、防晒。不作为医疗器械管理。 42．立体定位适配器套组：由弧形滑动器、垂直滑动器、XRS套管组成，用于将放射线源安装在立体定位框架上，应与立体定位系统整体进行注册，单独不作为医疗器械管理。 43．减压器：用于将医用氧气减压后输送给医疗及治疗设备。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月二十六日
关于继续做好救灾药品和医疗器械监管工作的通知 | 国食药监电[2008]22号 | FGWJ-2008-10275 | 2008-05-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）：  5.12汶川地震发生后，社会各界踊跃向灾区捐赠药品和医疗器械，为伤员救治工作的顺利开展做出了积极贡献。国家食品药品监督管理局先后紧急下发了《关于加强捐赠救灾药品和医疗器械监管工作的通知》（国食药监电〔2008〕20号）和《关于进一步做好捐赠救灾药品和医疗器械监管工作的通知》（国食药监电〔2008〕21号）。各级食品药品监管部门认真贯彻落实通知精神，精心组织，切实加强对救灾所需药品、医疗器械的监督管理，对发现的个别捐赠过期或质量不合格的药品、医疗器械已及时采取了控制措施，避免了不合格药品、医疗器械流入灾区。为进一步加强救灾药品、医疗器械监管工作，规范捐赠行为，确保救灾药品、医疗器械质量安全，现就有关事项通知如下： 一、各级食品药品监管部门要认真履行监管职责，扎扎实实做好食品药品监管工作。在配合做好供应保障工作的同时，要进一步加大对药品、医疗器械生产经营企业的监督检查力度，确保辖区内上市药品、医疗器械，尤其是血液制品、疫苗、注射剂药品等的质量安全；加大对救灾所需药品、医疗器械抽验力度，充分发挥药品快检技术的作用；要加强对药品有效期的监督；要加强对灾区已营业的药品零售企业的监督，杜绝不合格药品、医疗器械流入灾区。 二、捐赠人应按照灾区急需药品、医疗器械目录，有针对性地进行捐赠，并对捐赠的药品、医疗器械质量安全负责。药品、医疗器械生产、经营企业捐赠的药品、医疗器械必须附出厂检验报告；非药品、医疗器械生产经营企业捐赠的药品、医疗器械必须证明有合法来源，并出具检验报告。 三、各省（区、市）食品药品监管部门要主动与捐赠接收机构和组织加强联系，对捐赠的药品、医疗器械统一查验（重点查验来源、品名、批号、数量、流向等重要信息）、留样，必要时进行抽验，严把质量安全关。未经查验的，绝不允许发往灾区。 四、境外机构、组织和企业有捐赠意向的，可事先与国家食品药品监督管理局取得联系。捐赠的药品、医疗器械未经我国政府部门批准注册的，应提供产品清单、生产国相关机构批准上市证明文件、质量检验报告及中文说明书，经国家食品药品监督管理局审核后，由指定的省（区、市）食品药品监管部门进行查验，符合规定的方可使用。 五、各级食品药品监管部门要依法严惩药品、医疗器械“捐赠”和生产销售及使用过程中的违法违规行为。构成犯罪的，移送有关部门依法追究刑事责任。 各级食品药品监管部门要按照党中央、国务院的要求，一手抓抗震救灾，一手抓日常监管，要统筹协调，周密部署，以实际行动确保抗震救灾工作取得全面胜利。 各省（区、市）食品药品监管部门应将贯彻落实通知的情况，及时报国家局。   国家食品药品监督管理局 二○○八年五月二十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）：  5.12汶川地震发生后，社会各界踊跃向灾区捐赠药品和医疗器械，为伤员救治工作的顺利开展做出了积极贡献。国家食品药品监督管理局先后紧急下发了《关于加强捐赠救灾药品和医疗器械监管工作的通知》（国食药监电〔2008〕20号）和《关于进一步做好捐赠救灾药品和医疗器械监管工作的通知》（国食药监电〔2008〕21号）。各级食品药品监管部门认真贯彻落实通知精神，精心组织，切实加强对救灾所需药品、医疗器械的监督管理，对发现的个别捐赠过期或质量不合格的药品、医疗器械已及时采取了控制措施，避免了不合格药品、医疗器械流入灾区。为进一步加强救灾药品、医疗器械监管工作，规范捐赠行为，确保救灾药品、医疗器械质量安全，现就有关事项通知如下： 一、各级食品药品监管部门要认真履行监管职责，扎扎实实做好食品药品监管工作。在配合做好供应保障工作的同时，要进一步加大对药品、医疗器械生产经营企业的监督检查力度，确保辖区内上市药品、医疗器械，尤其是血液制品、疫苗、注射剂药品等的质量安全；加大对救灾所需药品、医疗器械抽验力度，充分发挥药品快检技术的作用；要加强对药品有效期的监督；要加强对灾区已营业的药品零售企业的监督，杜绝不合格药品、医疗器械流入灾区。 二、捐赠人应按照灾区急需药品、医疗器械目录，有针对性地进行捐赠，并对捐赠的药品、医疗器械质量安全负责。药品、医疗器械生产、经营企业捐赠的药品、医疗器械必须附出厂检验报告；非药品、医疗器械生产经营企业捐赠的药品、医疗器械必须证明有合法来源，并出具检验报告。 三、各省（区、市）食品药品监管部门要主动与捐赠接收机构和组织加强联系，对捐赠的药品、医疗器械统一查验（重点查验来源、品名、批号、数量、流向等重要信息）、留样，必要时进行抽验，严把质量安全关。未经查验的，绝不允许发往灾区。 四、境外机构、组织和企业有捐赠意向的，可事先与国家食品药品监督管理局取得联系。捐赠的药品、医疗器械未经我国政府部门批准注册的，应提供产品清单、生产国相关机构批准上市证明文件、质量检验报告及中文说明书，经国家食品药品监督管理局审核后，由指定的省（区、市）食品药品监管部门进行查验，符合规定的方可使用。 五、各级食品药品监管部门要依法严惩药品、医疗器械“捐赠”和生产销售及使用过程中的违法违规行为。构成犯罪的，移送有关部门依法追究刑事责任。 各级食品药品监管部门要按照党中央、国务院的要求，一手抓抗震救灾，一手抓日常监管，要统筹协调，周密部署，以实际行动确保抗震救灾工作取得全面胜利。 各省（区、市）食品药品监管部门应将贯彻落实通知的情况，及时报国家局。   国家食品药品监督管理局 二○○八年五月二十三日
关于进一步做好捐赠救灾药品和医疗器械监管工作的通知 | 国食药监电[2008]21号 | FGWJ-2008-10061 | 2008-05-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 汶川特大地震灾害发生后，各级食品药品监管部门认真贯彻落实党中央、国务院的统一部署，切实加强食品药品监管，配合有关部门，积极组织协调药品、医疗器械供应，严把救灾药品、医疗器械质量关，为保障灾区用药、用械的安全有效发挥了积极作用。目前，四川省有关部门已发布急需药品、医疗器械目录。为继续做好抗震救灾工作，保障灾区药品、医疗器械供应，现就进一步做好捐赠救灾药品和医疗器械监管工作的有关事项通知如下： 一、灾区省级食品药品监管部门，要在当地政府的统一指挥下，主动与相关部门密切配合，根据救援工作的需要及时调整急需药品、医疗器械目录，向社会公布。 二、各级食品药品监管部门要将对捐赠药品、医疗器械的具体要求，主动告知辖区内的生产经营企业以及有关单位和机构，突出强调捐赠的药品、医疗器械应是灾区所需产品，尤其是目录中紧缺产品，以免给灾区救援工作带来不必要的负担。 三、各级食品药品监管部门在全面加强药品、医疗器械监管的同时，要重点加强对救灾药品、医疗器械的监督检查，确保产品安全有效。 四、非灾区食品药品监管部门要积极配合灾区食品药品监管部门工作，密切关注辖区内相关药品、医疗器械的生产、流通情况，对已经检验或者确认合格的捐赠药品、医疗器械应及时通报灾区食品药品监管部门。 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 汶川特大地震灾害发生后，各级食品药品监管部门认真贯彻落实党中央、国务院的统一部署，切实加强食品药品监管，配合有关部门，积极组织协调药品、医疗器械供应，严把救灾药品、医疗器械质量关，为保障灾区用药、用械的安全有效发挥了积极作用。目前，四川省有关部门已发布急需药品、医疗器械目录。为继续做好抗震救灾工作，保障灾区药品、医疗器械供应，现就进一步做好捐赠救灾药品和医疗器械监管工作的有关事项通知如下： 一、灾区省级食品药品监管部门，要在当地政府的统一指挥下，主动与相关部门密切配合，根据救援工作的需要及时调整急需药品、医疗器械目录，向社会公布。 二、各级食品药品监管部门要将对捐赠药品、医疗器械的具体要求，主动告知辖区内的生产经营企业以及有关单位和机构，突出强调捐赠的药品、医疗器械应是灾区所需产品，尤其是目录中紧缺产品，以免给灾区救援工作带来不必要的负担。 三、各级食品药品监管部门在全面加强药品、医疗器械监管的同时，要重点加强对救灾药品、医疗器械的监督检查，确保产品安全有效。 四、非灾区食品药品监管部门要积极配合灾区食品药品监管部门工作，密切关注辖区内相关药品、医疗器械的生产、流通情况，对已经检验或者确认合格的捐赠药品、医疗器械应及时通报灾区食品药品监管部门。 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月十九日
关于对医疗器械中所含兴奋剂成分按照《反兴奋剂条例》有关规定执行的通知 | 国食药监械[2008]244号 | FGWJ-2008-10064 | 2008-05-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近日，我局接到地方食品药品监督管理部门的来函，反映在部分药械结合的医疗器械中含有兴奋剂成分。经研究，药械结合的医疗器械中含有兴奋剂成分的，所含兴奋剂成分按照《反兴奋剂条例》有关规定执行。 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近日，我局接到地方食品药品监督管理部门的来函，反映在部分药械结合的医疗器械中含有兴奋剂成分。经研究，药械结合的医疗器械中含有兴奋剂成分的，所含兴奋剂成分按照《反兴奋剂条例》有关规定执行。 国家食品药品监督管理局 二○○八年五月十六日
关于发布实施YY 0001－2008《体外引发碎石设备技术要求》等73项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2008]192号 | FGWJ-2008-10054 | 2008-04-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY 0001－2008《体外引发碎石设备技术要求》等73项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0001－2008《体外引发碎石设备技术要求》 （代替 YY 0001－1990） 2．YY 0053-2008《心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器》（代替 YY 0053-1991） 3．YY 0068.1-2008《医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法》（部分代替YY 0068-1992） 4．YY 0070-2008《食管窥镜》（代替YY 0070-1992） 5．YY 0071-2008《直肠、乙状结肠窥镜》（代替YY 0071-1992） 6．YY 0267-2008《心血管植入物和人工器官 血液净化装置的体外循环血路》（代替YY 0267-1995） 7．YY 0286.5-2008《专用输液器 第5部分：一次性使用吊瓶式和袋式输液器》 8．YY 0315-2008《钛及钛合金人工牙种植体》（代替YY 0315-1999） 9．YY 0319－2008《医用电气设备 第2部分: 医疗诊断用磁共振设备安全专用要求》（代替 YY 0319-2000） 10．YY 0620-2008《牙科学 铸造金合金》 11．YY 0621-2008《牙科金属 烤瓷修复体系》 12．YY 0622-2008《牙科树脂基窝沟封闭剂》 13．YY 0623-2008《牙科材料可溶出氟的测定方法》 14．YY 0624-2008《牙科学 正畸产品：正畸弹性体附件》 15．YY 0625-2008《牙科学 正畸产品：正畸丝》 16．YY 0626-2008《贵金属含量25%-75%的牙科铸造合金》 17．YY 0627-2008《医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求》（代替YY 0102～0103-1993、YY 0568-2005） 18．YY 0633-2008《眼科仪器 间接检眼镜》 19．YY 0634-2008《眼科仪器 眼底照相机》 20．YY 0635.1-2008《吸入式麻醉系统 第1部分：成人麻醉呼吸系统》 21．YY 0636.1-2008《医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求》（代替 YY 0099～0100-1993） 22．YY 0636.2-2008《医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备》（代替YY 0101-1993） 23．YY 0636.3-2008《医用吸引设备 第3部分：以负压或压力源为动力的吸引设备》 24．YY 0637-2008《医用电气设备 放射治疗计划系统的安全要求》 25．YY 0645-2008《连续性血液净化设备》 26．YY 0646-2008《小型蒸汽灭菌器 自动控制型》 27．YY 0647-2008 《无源外科植入物 乳房植入物的专用要求》 28．YY 0648-2008 《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求》 29．YY 0649-2008《高电位治疗设备》 30．YY 0650-2008《妇科射频治疗仪》 31．YY 1070-2008《牙科基托/模型蜡》（代替YY 91070-1999） 32．YY 1079－2008《心电监护仪》 （代替 YY 91079－1999） 33．YY 1105－2008《电动洗胃机》 （代替 YY 91105－1999） 以上医疗器械强制性行业标准自2009年12月1日起实施。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY 0001－2008《体外引发碎石设备技术要求》等73项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0001－2008《体外引发碎石设备技术要求》 （代替 YY 0001－1990） 2．YY 0053-2008《心血管植入物和人工器官 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器》（代替 YY 0053-1991） 3．YY 0068.1-2008《医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法》（部分代替YY 0068-1992） 4．YY 0070-2008《食管窥镜》（代替YY 0070-1992） 5．YY 0071-2008《直肠、乙状结肠窥镜》（代替YY 0071-1992） 6．YY 0267-2008《心血管植入物和人工器官 血液净化装置的体外循环血路》（代替YY 0267-1995） 7．YY 0286.5-2008《专用输液器 第5部分：一次性使用吊瓶式和袋式输液器》 8．YY 0315-2008《钛及钛合金人工牙种植体》（代替YY 0315-1999） 9．YY 0319－2008《医用电气设备 第2部分: 医疗诊断用磁共振设备安全专用要求》（代替 YY 0319-2000） 10．YY 0620-2008《牙科学 铸造金合金》 11．YY 0621-2008《牙科金属 烤瓷修复体系》 12．YY 0622-2008《牙科树脂基窝沟封闭剂》 13．YY 0623-2008《牙科材料可溶出氟的测定方法》 14．YY 0624-2008《牙科学 正畸产品：正畸弹性体附件》 15．YY 0625-2008《牙科学 正畸产品：正畸丝》 16．YY 0626-2008《贵金属含量25%-75%的牙科铸造合金》 17．YY 0627-2008《医用电气设备 第2部分：手术无影灯和诊断用照明灯安全专用要求》（代替YY 0102～0103-1993、YY 0568-2005） 18．YY 0633-2008《眼科仪器 间接检眼镜》 19．YY 0634-2008《眼科仪器 眼底照相机》 20．YY 0635.1-2008《吸入式麻醉系统 第1部分：成人麻醉呼吸系统》 21．YY 0636.1-2008《医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求》（代替 YY 0099～0100-1993） 22．YY 0636.2-2008《医用吸引设备 第2部分：人工驱动吸引设备》（代替YY 0101-1993） 23．YY 0636.3-2008《医用吸引设备 第3部分：以负压或压力源为动力的吸引设备》 24．YY 0637-2008《医用电气设备 放射治疗计划系统的安全要求》 25．YY 0645-2008《连续性血液净化设备》 26．YY 0646-2008《小型蒸汽灭菌器 自动控制型》 27．YY 0647-2008 《无源外科植入物 乳房植入物的专用要求》 28．YY 0648-2008 《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求》 29．YY 0649-2008《高电位治疗设备》 30．YY 0650-2008《妇科射频治疗仪》 31．YY 1070-2008《牙科基托/模型蜡》（代替YY 91070-1999） 32．YY 1079－2008《心电监护仪》 （代替 YY 91079－1999） 33．YY 1105－2008《电动洗胃机》 （代替 YY 91105－1999） 以上医疗器械强制性行业标准自2009年12月1日起实施。
关于认可天津医疗器械质量监督检验中心对神经和肌肉刺激器检测资格的通知 | 国食药监械[2008]173号 | FGWJ-2008-10049 | 2008-04-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年3月15日至16日，国家局组织专家组对天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对神经和肌肉刺激器（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 神经和肌肉刺激器 部分项目 《神经和肌肉刺激器安全专用要求》YY0607－2007 《医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求》 IEC60601-2-10:1987+A1:2001 不测电磁兼容 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年3月15日至16日，国家局组织专家组对天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对神经和肌肉刺激器（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 神经和肌肉刺激器 部分项目 《神经和肌肉刺激器安全专用要求》YY0607－2007 《医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求》 IEC60601-2-10:1987+A1:2001 不测电磁兼容
关于认可北大医疗器械质量监督检验中心对合成树脂牙等92个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]172号 | FGWJ-2008-10051 | 2008-04-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年12月25日至26日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对合成树脂牙等92个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 合成树脂牙 1 全部参数 《牙科学 合成树脂牙》 YY 0300-1998 《牙科学-修复用人工牙》ISO 22112-2005 2 陶瓷牙 2 全部参数 《牙科学 陶瓷牙》YY0301-1998 《牙科学-修复用人工牙》ISO 22112-2005 3 义齿基托聚合物（义齿基托树脂） 3 全部参数 《牙科学 义齿基托聚合物》YY0270-2003 ISO 1567-2003 / AMD1-2003 4 牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料 4 全部参数 《牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料》 YY1042-2003 ISO 4049-2000 5 齿科藻酸盐印模材料 5 全部参数 《齿科藻酸盐印模材料》YY1027-2001 ISO 1563-1990 6 牙科模型蜡 6 全部参数 《牙科模型蜡》YY91070-1999 《牙科铸造蜡》YY0496-2004 《牙科学-铸造和模型蜡》ISO 15854-2005 7 齿科氧化锌丁香酚/氧化锌无丁香酚水门汀 7 部分参数 《齿科氧化锌丁香酚水门汀》YY0272-1995 《齿科氧化锌丁香酚/氧化锌无丁香酚水门汀》ISO 3107- 2004/Cor1-2006 不测酸溶砷含量 8 齿科水基水门汀 8 部分参数 《齿科水基水门汀》YY0271-1995 《齿科水基水门汀：第1部分 粉液型酸碱水门汀》ISO 9917-1-2003 不测酸溶砷、酸溶铅含量 9 银合金粉 9 部分参数 《齿科材料 银合金粉》YY1026-1999 《银汞合金用汞及银合金粉》ISO 24234-2004 不测化学成分 10 牙釉质粘合树脂 10 全部参数 《牙科学 牙釉质粘合树脂》YY0269-1995 11 等离子喷涂羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 11 部分参数 《等离子喷涂羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体》YY 0304-1998 不测化学成分 羟基磷灰石生物陶瓷 部分参数 《羟基磷灰石生物陶瓷》YY 0305-1998 不测化学组成及密度、容重和显气孔率 纯钛人工牙种植体 部分参数 《纯钛人工牙种植体》YY 0315-1999 不测化学成分 12 牙科石膏产品 12 全部参数 《牙科石膏产品》 YY 0462-2003 ISO 6873-1998 13 牙科磷酸盐铸造包埋材料 13 全部参数 《牙科磷酸盐铸造包埋材料》 YY0463-2003 ISO 9694 -1996 14 天然型无机骨 14 部分参数 《天然型无机骨》Q/HDKCY 001 – 2000 不测成分含量、微量杂质元素及重金属含量、相成分及结晶度、容重、显气孔率及孔径 15 化学机械法龋齿祛腐凝胶 15 全部参数 《 化学机械法龋齿祛腐凝胶—Carisolv？ （伢典）》YZB/SWE0072–2002 16 义齿稳固剂（粉） 16 部分参数 《Protefix？义齿稳固剂（粉）》YZB/GEM 0078–2002 不测砷含量 17 口腔正畸用镍钛器材 17 部分参数 《口腔正畸用镍钛器材》YZB/京0298-2005 不测铸锭的化学成分 18 窝沟封闭剂 18 全部参数 《齿科树脂基窝沟封闭剂》YZB/LIE 0308-2002 《牙科树脂基窝沟封闭剂》ISO 6874-2005 19 义齿软衬材料 19 全部参数 《长期使用义齿软衬材料》YZB/JAP 0215-2002 《牙科学-活动义齿软衬材料.第1部分: 长期用》ISO 10139-1-2005 《牙科学-活动义齿软衬材料.第2部分: 短期用》ISO 10139-2-1999 20 牙周片 20 部分参数 《PGLA生物降解引导性组织再生阻挡片》（牙周再生片）YZB/国0223-2002 不测重金属含量 21 临时树脂牙冠材料 21 全部参数 《临时树脂牙冠材料》ZB/JAP 0315–2002 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年12月25日至26日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对合成树脂牙等92个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 合成树脂牙 1 全部参数 《牙科学 合成树脂牙》 YY 0300-1998 《牙科学-修复用人工牙》ISO 22112-2005 2 陶瓷牙 2 全部参数 《牙科学 陶瓷牙》YY0301-1998 《牙科学-修复用人工牙》ISO 22112-2005 3 义齿基托聚合物（义齿基托树脂） 3 全部参数 《牙科学 义齿基托聚合物》YY0270-2003 ISO 1567-2003 / AMD1-2003 4 牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料 4 全部参数 《牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料》 YY1042-2003 ISO 4049-2000 5 齿科藻酸盐印模材料 5 全部参数 《齿科藻酸盐印模材料》YY1027-2001 ISO 1563-1990 6 牙科模型蜡 6 全部参数 《牙科模型蜡》YY91070-1999 《牙科铸造蜡》YY0496-2004 《牙科学-铸造和模型蜡》ISO 15854-2005 7 齿科氧化锌丁香酚/氧化锌无丁香酚水门汀 7 部分参数 《齿科氧化锌丁香酚水门汀》YY0272-1995 《齿科氧化锌丁香酚/氧化锌无丁香酚水门汀》ISO 3107- 2004/Cor1-2006 不测酸溶砷含量 8 齿科水基水门汀 8 部分参数 《齿科水基水门汀》YY0271-1995 《齿科水基水门汀：第1部分 粉液型酸碱水门汀》ISO 9917-1-2003 不测酸溶砷、酸溶铅含量 9 银合金粉 9 部分参数 《齿科材料 银合金粉》YY1026-1999 《银汞合金用汞及银合金粉》ISO 24234-2004 不测化学成分 10 牙釉质粘合树脂 10 全部参数 《牙科学 牙釉质粘合树脂》YY0269-1995 11 等离子喷涂羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 11 部分参数 《等离子喷涂羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体》YY 0304-1998 不测化学成分 羟基磷灰石生物陶瓷 部分参数 《羟基磷灰石生物陶瓷》YY 0305-1998 不测化学组成及密度、容重和显气孔率 纯钛人工牙种植体 部分参数 《纯钛人工牙种植体》YY 0315-1999 不测化学成分 12 牙科石膏产品 12 全部参数 《牙科石膏产品》 YY 0462-2003 ISO 6873-1998 13 牙科磷酸盐铸造包埋材料 13 全部参数 《牙科磷酸盐铸造包埋材料》 YY0463-2003 ISO 9694 -1996 14 天然型无机骨 14 部分参数 《天然型无机骨》Q/HDKCY 001 – 2000 不测成分含量、微量杂质元素及重金属含量、相成分及结晶度、容重、显气孔率及孔径 15 化学机械法龋齿祛腐凝胶 15 全部参数 《 化学机械法龋齿祛腐凝胶—Carisolv？ （伢典）》YZB/SWE0072–2002 16 义齿稳固剂（粉） 16 部分参数 《Protefix？义齿稳固剂（粉）》YZB/GEM 0078–2002 不测砷含量 17 口腔正畸用镍钛器材 17 部分参数 《口腔正畸用镍钛器材》YZB/京0298-2005 不测铸锭的化学成分 18 窝沟封闭剂 18 全部参数 《齿科树脂基窝沟封闭剂》YZB/LIE 0308-2002 《牙科树脂基窝沟封闭剂》ISO 6874-2005 19 义齿软衬材料 19 全部参数 《长期使用义齿软衬材料》YZB/JAP 0215-2002 《牙科学-活动义齿软衬材料.第1部分: 长期用》ISO 10139-1-2005 《牙科学-活动义齿软衬材料.第2部分: 短期用》ISO 10139-2-1999 20 牙周片 20 部分参数 《PGLA生物降解引导性组织再生阻挡片》（牙周再生片）YZB/国0223-2002 不测重金属含量 21 临时树脂牙冠材料 21 全部参数 《临时树脂牙冠材料》ZB/JAP 0315–2002
关于认可杭州医疗器械质量监督检验中心对喉频闪仪等274个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]171号 | FGWJ-2008-10273 | 2008-04-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年10月13日至15日，国家局组织专家组对杭州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对喉频闪仪等274个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 喉频闪仪 全部项目 喉频闪仪 YZB/GEM KST 101-2004 2 玻璃体切割器 全部项目 YD7玻璃体切割器 YZB/SK 0002-2004 3 眼外科手术系统 全部项目 Gemini组合式眼外科手术系统 YZB/AMO 004-2004 4 囊袋扩张环 全部项目 RAYNER囊袋扩张环 YZB/ENG3577-22-2004 5 隐形眼镜护理液 全部项目 隐形眼镜护理液卫生要求 GB19192-2003 6 眼科制冷式手术设备 全部项目 CryoStar眼科制冷式手术备 YZB/HOL 4172-58-2004 7 超乳和玻切系统 全部项目 超乳和玻切系统 YZB/HOL 4110-23-2004 8 自动DNA扩增仪 全部项目 FS-91型自动DNA扩增仪 Q/SUFX01-2000 9 全自动体外除颤器 全部项目 全自动体外除颤器 YZB/MZHL001-2005 10 红外耳式体温计 全部项目 红外耳式体温计 YZB/Q0013-2004 11 数字式电子血压计 全部项目 数字式电子血压计 YZB/浙0711-2004 12 医用X线影像扫描系统（CR系统） 全部项目 医用X线影像扫描系统 YZB/AGFA -2004-01 13 多针全方位冷冻治疗机 全部项目 多针全方位冷冻治疗机 YZB/0013-2002 14 测量、控制和试验室用电气设备安全要求 部分项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007 微波辐射、超声压力不能测 15 测量、控制及实验室用电气设备的安全实验室用处理医用材料的蒸压器 全部项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB4793.4-2001 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年10月13日至15日，国家局组织专家组对杭州医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对喉频闪仪等274个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 喉频闪仪 全部项目 喉频闪仪 YZB/GEM KST 101-2004 2 玻璃体切割器 全部项目 YD7玻璃体切割器 YZB/SK 0002-2004 3 眼外科手术系统 全部项目 Gemini组合式眼外科手术系统 YZB/AMO 004-2004 4 囊袋扩张环 全部项目 RAYNER囊袋扩张环 YZB/ENG3577-22-2004 5 隐形眼镜护理液 全部项目 隐形眼镜护理液卫生要求 GB19192-2003 6 眼科制冷式手术设备 全部项目 CryoStar眼科制冷式手术备 YZB/HOL 4172-58-2004 7 超乳和玻切系统 全部项目 超乳和玻切系统 YZB/HOL 4110-23-2004 8 自动DNA扩增仪 全部项目 FS-91型自动DNA扩增仪 Q/SUFX01-2000 9 全自动体外除颤器 全部项目 全自动体外除颤器 YZB/MZHL001-2005 10 红外耳式体温计 全部项目 红外耳式体温计 YZB/Q0013-2004 11 数字式电子血压计 全部项目 数字式电子血压计 YZB/浙0711-2004 12 医用X线影像扫描系统（CR系统） 全部项目 医用X线影像扫描系统 YZB/AGFA -2004-01 13 多针全方位冷冻治疗机 全部项目 多针全方位冷冻治疗机 YZB/0013-2002 14 测量、控制和试验室用电气设备安全要求 部分项目 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 GB4793.1-2007 微波辐射、超声压力不能测 15 测量、控制及实验室用电气设备的安全实验室用处理医用材料的蒸压器 全部项目 测量、控制及实验室用电气设备的安全实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求 GB4793.4-2001
关于认可上海生物材料研究测试中心对医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测等2个项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]174号 | FGWJ-2008-10050 | 2008-04-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年1月26日至28日，国家局组织专家组对上海生物材料研究测试中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测等2个医疗器械项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测 1 体外细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 2 致敏试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 3 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 4 全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-93 5 热原试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 不做内毒素所致的热原物质试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2008年1月26日至28日，国家局组织专家组对上海生物材料研究测试中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测等2个医疗器械项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测 1 体外细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 2 致敏试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 3 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 4 全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-93 5 热原试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 不做内毒素所致的热原物质试验方法 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-2005
关于认可吉林省医疗器械检验所对热垫式治疗仪等206个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]144号 | FGWJ-2008-10044 | 2008-04-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 吉林省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年11月29日至30日，国家局组织专家组对吉林省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对热垫式治疗仪等206个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 热垫式治疗仪 全项目 《热垫式治疗仪》YY 0165-1994 2 特定电磁波治疗器 全项目 《特定电磁波治疗器》YY 0061-1991 3 医用超声雾化器 全项目 《医用超声雾化器》YY 0109-2003 4 二氧化碳 激光治疗机 部分项目 《二氧化碳激光治疗机》GB 11748-2005 波长、模式、光斑直径、发散角不能测 5 氦氖激光血管内照射治疗仪 全项目 《氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件》YY 0284-2004 6 氦氖激光治疗机 部分项目 《氦氖激光治疗机通用技术条件》 GB 12257-2000 模式、发散角不能测 7 中频电疗仪 全项目 《中频电疗机》YY 91093-1999 8 红外治疗设备 部分项目 《红外治疗设备安全专用要求》YY 0323-2000 《JJ-HW型红外光治疗仪》YZB/吉 0158-2006 波长不能测 9 心电监护仪 全项目 《心电监护仪》YY 91079-1999 10 超声多普勒胎儿监护仪 部分项目 《超声多普勒胎儿监护仪》YY 0449-2000《TDJ系列电脑胎儿监护仪》YZB0256-2005 声输出参数公布要求不能测 11 医用脚踏开关 部分项目 《医用脚踏开关通用技术条件》 YY 91057-99 寿命不能测 12 电热恒温培养箱 全项目 《电热恒温培养箱》YY 0027-1990 13 光固化机 全项目 《牙科设备 光固化机》YY 0055-2002 14 血液冷藏箱 全项目 《血液冷藏箱》YY 0168－1994 | 吉林省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年11月29日至30日，国家局组织专家组对吉林省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对热垫式治疗仪等206个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年四月八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 热垫式治疗仪 全项目 《热垫式治疗仪》YY 0165-1994 2 特定电磁波治疗器 全项目 《特定电磁波治疗器》YY 0061-1991 3 医用超声雾化器 全项目 《医用超声雾化器》YY 0109-2003 4 二氧化碳 激光治疗机 部分项目 《二氧化碳激光治疗机》GB 11748-2005 波长、模式、光斑直径、发散角不能测 5 氦氖激光血管内照射治疗仪 全项目 《氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件》YY 0284-2004 6 氦氖激光治疗机 部分项目 《氦氖激光治疗机通用技术条件》 GB 12257-2000 模式、发散角不能测 7 中频电疗仪 全项目 《中频电疗机》YY 91093-1999 8 红外治疗设备 部分项目 《红外治疗设备安全专用要求》YY 0323-2000 《JJ-HW型红外光治疗仪》YZB/吉 0158-2006 波长不能测 9 心电监护仪 全项目 《心电监护仪》YY 91079-1999 10 超声多普勒胎儿监护仪 部分项目 《超声多普勒胎儿监护仪》YY 0449-2000《TDJ系列电脑胎儿监护仪》YZB0256-2005 声输出参数公布要求不能测 11 医用脚踏开关 部分项目 《医用脚踏开关通用技术条件》 YY 91057-99 寿命不能测 12 电热恒温培养箱 全项目 《电热恒温培养箱》YY 0027-1990 13 光固化机 全项目 《牙科设备 光固化机》YY 0055-2002 14 血液冷藏箱 全项目 《血液冷藏箱》YY 0168－1994
关于做好部分药品和医疗器械产品生产经营情况调查登记工作的通知 | 食药监办[2008]56号 | FGWJ-2008-10035 | 2008-04-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强药品和医疗器械产品出口管理，国家局发布了《关于对部分药品和医疗器械产品生产经营情况调查登记的通告》（国食药监办〔2008〕133号）。现就做好调查登记工作的有关事项通知如下： 请各省局自即日起开始办理受理登记事宜。2008年5月30日企业登记申报结束后尽快将全部调查表制成汇总报表（见附件）报国家局，同时将汇总报表电子版发送到国家局药品安全监管司。 各省局要高度重视，充分认识此项工作对于加强药品和医疗器械出口管理重要意义，广泛宣传，敦促辖区内相关企业如实登记申报。同时要认真做好企业申报的受理工作，及时对企业登记工作给予指导，对照调查登记表所附填表说明严格把好登记质量关。对逾期不申报或申报不实的企业，应依照有关法律法规进行处理。 联系人：药品安全监管司崔野宋、刘志文 电 话：010-88331022，88331016 电子信箱：ckgl@sda.gov.cn 附件：药品和医疗器械产品生产经营情况调查登记汇总表 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年四月三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强药品和医疗器械产品出口管理，国家局发布了《关于对部分药品和医疗器械产品生产经营情况调查登记的通告》（国食药监办〔2008〕133号）。现就做好调查登记工作的有关事项通知如下： 请各省局自即日起开始办理受理登记事宜。2008年5月30日企业登记申报结束后尽快将全部调查表制成汇总报表（见附件）报国家局，同时将汇总报表电子版发送到国家局药品安全监管司。 各省局要高度重视，充分认识此项工作对于加强药品和医疗器械出口管理重要意义，广泛宣传，敦促辖区内相关企业如实登记申报。同时要认真做好企业申报的受理工作，及时对企业登记工作给予指导，对照调查登记表所附填表说明严格把好登记质量关。对逾期不申报或申报不实的企业，应依照有关法律法规进行处理。 联系人：药品安全监管司崔野宋、刘志文 电 话：010-88331022，88331016 电子信箱：ckgl@sda.gov.cn 附件：药品和医疗器械产品生产经营情况调查登记汇总表 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年四月三日
关于内窥镜相关产品分类界定的通知 | 国食药监械[2008]112号 | FGWJ-2008-10030 | 2008-03-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，现对内窥镜相关产品的分类界定通知如下： 一、无源内窥镜手术器械：用于在内窥镜下完成远距离夹取、切割组织或取石等手术操作的器械，作为∏类医疗器械管理。分类编码6822。 二、有源内窥镜手术器械：用于在内窥镜下完成手术操作的有源设备，若与高频发生器或其他Ⅲ类设备连接，作为Ⅲ类医疗器械管理，其他产品按照∏类医疗器械管理。分类编码6822。 三、内窥镜手术用吸引/冲洗器械：用于内窥镜手术中作内腔冲洗和吸引，保证手术视野清晰的设备，作为∏类医疗器械管理。分类编码6822。 四、内窥镜用摄像系统：用于将内窥镜的目视影像转换成视频影像的设备，由含有内窥镜接口适配器、CCD摄像头和控制组件组成，作为∏类医疗器械管理。分类编码6822。 五、内窥镜清洗消毒灭菌设备：用于内窥镜的清洗、消毒和灭菌的设备，作为∏类医疗器械管理；如设备仅具有清洗功能，则作为I类医疗器械管理。分类编码6857。 六、内窥镜清洗刷：用于清洗内窥镜。不作为医疗器械管理。 七、内窥镜消毒盒：作为内窥镜消毒时的载体，并用于储存消毒后内窥镜。不作为医疗器械管理。 八、内窥镜固定器、托架：用于固定内窥镜，是内窥镜的配件。单独不作为医疗器械管理。 九、内窥镜加热器：用于加热内窥镜，使内窥镜达到与人体相近的温度。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○八年三月二十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，现对内窥镜相关产品的分类界定通知如下： 一、无源内窥镜手术器械：用于在内窥镜下完成远距离夹取、切割组织或取石等手术操作的器械，作为∏类医疗器械管理。分类编码6822。 二、有源内窥镜手术器械：用于在内窥镜下完成手术操作的有源设备，若与高频发生器或其他Ⅲ类设备连接，作为Ⅲ类医疗器械管理，其他产品按照∏类医疗器械管理。分类编码6822。 三、内窥镜手术用吸引/冲洗器械：用于内窥镜手术中作内腔冲洗和吸引，保证手术视野清晰的设备，作为∏类医疗器械管理。分类编码6822。 四、内窥镜用摄像系统：用于将内窥镜的目视影像转换成视频影像的设备，由含有内窥镜接口适配器、CCD摄像头和控制组件组成，作为∏类医疗器械管理。分类编码6822。 五、内窥镜清洗消毒灭菌设备：用于内窥镜的清洗、消毒和灭菌的设备，作为∏类医疗器械管理；如设备仅具有清洗功能，则作为I类医疗器械管理。分类编码6857。 六、内窥镜清洗刷：用于清洗内窥镜。不作为医疗器械管理。 七、内窥镜消毒盒：作为内窥镜消毒时的载体，并用于储存消毒后内窥镜。不作为医疗器械管理。 八、内窥镜固定器、托架：用于固定内窥镜，是内窥镜的配件。单独不作为医疗器械管理。 九、内窥镜加热器：用于加热内窥镜，使内窥镜达到与人体相近的温度。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○八年三月二十六日
关于医用吸脂机等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2008]115号 | FGWJ-2008-10031 | 2008-03-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关专家对医用吸脂机等89种产品进行了分类界定。现通知如下： 一、医用吸脂机：由针具、手柄、控制器、脚踏开关及附件组成。通过产生接近脂肪固有频率的机械共振波，选择性破碎、乳化脂肪细胞，并利用负压将脂肪吸出。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6823。 二、无创呼吸设备：用于治疗呼吸功能不全的产品，作为Ⅲ类医疗器械管理；若仅用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症的产品，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码6854。 三、眼科断层成像仪：由一套光学照明系统和一套相干层析扫描光学系统组成，用于眼科疾病的检查。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6822。 四、还原离子治疗仪：采用高压元器件产生电子，经离子变换器产生负离子，负离子通过导子极板导入人体，从而抑制生物体内活性氧，用于疾病的辅助治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 五、输尿管镜：由转轴、工作通道、目镜、冲洗口、指示灯连接柱、数显镜头、光纤等组成，用于泌尿系统的检查和手术。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6822。 六、消化道粘液清洗剂：由碳酸氢钠溶液和链霉蛋白酶配制而成。用于清洗消化道粘膜上的粘液，改善内窥镜下染色效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6822。 七、人工椎间盘：模拟正常人类椎间盘的特殊装置。用于椎间盘置换术。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6846。 八、中心静脉输液穿刺套装（含穿刺针）：用于穿刺并使药液通过中心静脉输入人体内。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6815。 九、计算机辅助输注系统：由主机和传动控制装置组成。用于麻醉科静脉麻醉时控制药物变速输注。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6854。 十、医用流体加热器：由主机和一次性使用加热袋组成。用于术中对盛放于并流经加热袋的冲洗液进行快速加热，加热袋与冲洗液直接接触，预防由于冲洗液温度过低引起的并发症。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6854。 十一、脑脊液测压计（含穿刺针）：用于腰脊椎穿刺法中脑脊液压的测量。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6815。 十二、手术导航计划系统：利用X线、CT或MR设备获取患者影像数据，生成手术计划的系统。用于立体定位手术，包括脑外科、耳鼻喉科、骨科导航计划系统。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6870。 十三、手术导航系统：由主机、双目红外摄影机、功能软件、定位框架、适配器、标记物和附件组成。用于配合已生成的手术计划，辅助外科手术导航。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6854。 十四、腔内弹道碎石机：采用机械原理，利用压缩空气推动手柄内撞击针的尾部，使撞击针头部接触结石，将结石击碎。用于泌尿系统结石的内窥镜下碎石治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6821。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关专家对医用吸脂机等89种产品进行了分类界定。现通知如下： 一、医用吸脂机：由针具、手柄、控制器、脚踏开关及附件组成。通过产生接近脂肪固有频率的机械共振波，选择性破碎、乳化脂肪细胞，并利用负压将脂肪吸出。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6823。 二、无创呼吸设备：用于治疗呼吸功能不全的产品，作为Ⅲ类医疗器械管理；若仅用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症的产品，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码6854。 三、眼科断层成像仪：由一套光学照明系统和一套相干层析扫描光学系统组成，用于眼科疾病的检查。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6822。 四、还原离子治疗仪：采用高压元器件产生电子，经离子变换器产生负离子，负离子通过导子极板导入人体，从而抑制生物体内活性氧，用于疾病的辅助治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 五、输尿管镜：由转轴、工作通道、目镜、冲洗口、指示灯连接柱、数显镜头、光纤等组成，用于泌尿系统的检查和手术。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6822。 六、消化道粘液清洗剂：由碳酸氢钠溶液和链霉蛋白酶配制而成。用于清洗消化道粘膜上的粘液，改善内窥镜下染色效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6822。 七、人工椎间盘：模拟正常人类椎间盘的特殊装置。用于椎间盘置换术。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6846。 八、中心静脉输液穿刺套装（含穿刺针）：用于穿刺并使药液通过中心静脉输入人体内。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6815。 九、计算机辅助输注系统：由主机和传动控制装置组成。用于麻醉科静脉麻醉时控制药物变速输注。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6854。 十、医用流体加热器：由主机和一次性使用加热袋组成。用于术中对盛放于并流经加热袋的冲洗液进行快速加热，加热袋与冲洗液直接接触，预防由于冲洗液温度过低引起的并发症。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6854。 十一、脑脊液测压计（含穿刺针）：用于腰脊椎穿刺法中脑脊液压的测量。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6815。 十二、手术导航计划系统：利用X线、CT或MR设备获取患者影像数据，生成手术计划的系统。用于立体定位手术，包括脑外科、耳鼻喉科、骨科导航计划系统。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6870。 十三、手术导航系统：由主机、双目红外摄影机、功能软件、定位框架、适配器、标记物和附件组成。用于配合已生成的手术计划，辅助外科手术导航。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6854。 十四、腔内弹道碎石机：采用机械原理，利用压缩空气推动手柄内撞击针的尾部，使撞击针头部接触结石，将结石击碎。用于泌尿系统结石的内窥镜下碎石治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6821。
关于2004年医疗器械注册证书延期事宜的通知 | 食药监办[2008]32号 | FGWJ-2008-10024 | 2008-02-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批中的问题，现就有关事宜通知如下： 一、2004年获准注册的境内第三类及境外、台湾、香港、澳门地区医疗器械，凡我局已正式受理重新注册申请的，原医疗器械注册证书在重新注册审批期间可以继续使用。 二、在重新注册审批结果明确后，生产企业应当凭新核发的注册证书作为产品合法上市的批准证明文件。 三、生产企业应当按照国家有关标准和规定组织生产。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年二月二十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批中的问题，现就有关事宜通知如下： 一、2004年获准注册的境内第三类及境外、台湾、香港、澳门地区医疗器械，凡我局已正式受理重新注册申请的，原医疗器械注册证书在重新注册审批期间可以继续使用。 二、在重新注册审批结果明确后，生产企业应当凭新核发的注册证书作为产品合法上市的批准证明文件。 三、生产企业应当按照国家有关标准和规定组织生产。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○八年二月二十七日
关于认可济南医疗器械质量监督检验中心对助听器等11个产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2008]49号 | FGWJ-2008-10276 | 2008-02-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年10月20日至21日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对助听器等11个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年二月五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 助听器 全项目 GB 6657-1986助听器电声特性的测量方法 GB 6658-1986具有感应拾音线圈输入的助听器电声特性的测量方法 GB 6659-1986具有自动增益控制电路的助听器电声特性的测量方法 GB 6660-1986助听器及其有关设备的符号与标记 GB 6661-1986插入式耳机的乳头状接头 SJ/T10862-1996助听器交货时质量检验的性能测量 GB/T14199-1993盒式助听器总技术条件 2 高频手术设备及附件 部分项目 GB9706.4-1999医用电气设备 第二部分高频手术设备安全专用要求 不测电磁兼容和AP及APG型设备性能 3 输液泵和输液控制器 部分项目 GB9706.27-2005医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器专用安全要求 不测电磁兼容和AP及APG型设备性能 4 胰岛素泵 全项目 YZB/国 0114-2005胰岛素泵 5 热垫式治疗仪 全项目 YY0165-1994热垫式治疗仪 6 热辐射类治疗设备 全项目 YY0306-1998热辐射类治疗设备安全专用要求 7 多参数监护仪 全项目 YZB/鲁0271-2003多参数监护仪 取消除颤效应的防护限制项 8 医用内窥镜及附件 全项目 GB11244-2005医用内窥镜及附件通用要求GB9706.19-2000医用电气设备 第2部分内窥镜设备安全专用要求 9 医疗器械生物学评价 骨植入 GB/T 16886.6-1997医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验 10 外科植入物用不锈钢 1 δ铁素体 GB 4234-2003外科植入物用不锈钢 2 非金属夹杂物 3 晶粒度 11 测量、控制和试验室用电气设备 部分项目 GB4793.1-2007 测量、制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求 不测防幅射、声压和超声压力、防气体释放、爆炸和炸裂 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年10月20日至21日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对助听器等11个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○八年二月五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 助听器 全项目 GB 6657-1986助听器电声特性的测量方法 GB 6658-1986具有感应拾音线圈输入的助听器电声特性的测量方法 GB 6659-1986具有自动增益控制电路的助听器电声特性的测量方法 GB 6660-1986助听器及其有关设备的符号与标记 GB 6661-1986插入式耳机的乳头状接头 SJ/T10862-1996助听器交货时质量检验的性能测量 GB/T14199-1993盒式助听器总技术条件 2 高频手术设备及附件 部分项目 GB9706.4-1999医用电气设备 第二部分高频手术设备安全专用要求 不测电磁兼容和AP及APG型设备性能 3 输液泵和输液控制器 部分项目 GB9706.27-2005医用电气设备第2-24部分：输液泵和输液控制器专用安全要求 不测电磁兼容和AP及APG型设备性能 4 胰岛素泵 全项目 YZB/国 0114-2005胰岛素泵 5 热垫式治疗仪 全项目 YY0165-1994热垫式治疗仪 6 热辐射类治疗设备 全项目 YY0306-1998热辐射类治疗设备安全专用要求 7 多参数监护仪 全项目 YZB/鲁0271-2003多参数监护仪 取消除颤效应的防护限制项 8 医用内窥镜及附件 全项目 GB11244-2005医用内窥镜及附件通用要求GB9706.19-2000医用电气设备 第2部分内窥镜设备安全专用要求 9 医疗器械生物学评价 骨植入 GB/T 16886.6-1997医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验 10 外科植入物用不锈钢 1 δ铁素体 GB 4234-2003外科植入物用不锈钢 2 非金属夹杂物 3 晶粒度 11 测量、控制和试验室用电气设备 部分项目 GB4793.1-2007 测量、制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求 不测防幅射、声压和超声压力、防气体释放、爆炸和炸裂
关于推荐国家医疗器械审评专家的通知 | 国食药监械[2008]38号 | FGWJ-2008-10014 | 2008-02-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），解放军总后勤部卫生部药品监督管理局： 为规范医疗器械技术审评工作，确保医疗器械审评工作的科学、规范、公正、高效，根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械注册管理办法》的要求，经研究，决定在全国遴选相关专业的专家，组建国家食品药品监督管理局医疗器械审评专家库，为医疗器械监管提供技术支持。现将推荐医疗器械审评专家的有关事项通知如下： 一、推荐原则 医疗器械技术审评专家的推荐遵循公开、公正、科学、全面的原则，推荐时应考虑专家的职业素质和能力。被推荐的专家应在相应专业领域具有较高造诣和社会知名度。 二、推荐范围 限于在医疗器械质量监督检验机构、疾病预防控制机构、医疗机构、科研单位、大专院校等，从事医疗器械（或相关产品）教学、研究、检测、使用等工作，具有高级职称的专业技术人员。 三、推荐条件 （一）拥护党的路线、方针政策，熟悉医疗器械及相关的法律法规；坚持原则，作风正派、清正廉洁、科学公正，具有良好的职业道德； （二）具有相应专业的副高级以上专业技术职称； （三）在本专业一线岗位工作5年以上，近5年来在国家级专业刊物上发表过相关论文； （四）没有在医疗器械生产、经营企业兼职； （五）单位同意、行业内知名专家提名、本人自愿参加，并能按时参加医疗器械审评会议，完成医疗器械审评工作任务； （六）身体健康，年龄原则上不超过65周岁。 四、推荐方式 各省级食品药品监督管理部门、解放军总后勤部卫生部药品监督管理局根据实际情况，统一组织专家推荐工作，也可请本辖区内卫生、科技、教育等相关部门或学术团体协助组织推荐工作。各地的中央直属单位、科研院所及大专院校的专家，由所在地省级食品药品监督管理部门负责推荐。 五、审核及入选程序 国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心负责对推荐的专家进行统一审核，报国家食品药品监管局批准后选入医疗器械审评专家库并公布。 今后将根据审评工作实际情况适时增补审评专家，确保专家库发挥技术支持作用。 六、有关要求 （一）省级食品药品监督管理部门在组织推荐专家工作时应把握以下原则： 1．严格按相关条件进行审核，切实把德才兼备、作风正派、工作严谨的专家推荐上来； 2．平衡各专业专家的推荐数量； 3．推荐工作应覆盖本辖区内各相关单位，如医疗器械质量监督检验机构、疾病预防控制机构、医疗机构、科研单位、大专院校等。 （二）专家所在的推荐单位，应具有法人资格。 （三）各推荐单位应按照通知要求，结合本行政区（系统）的实际情况和专业专长，制定推荐方案，严格把关。 （四）被推荐专家需填写《国家医疗器械审评专家库审评专家推荐表》，该表可以在国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心网站（www.cmde.org.cn）下载，统一用A4纸打印，一式1份。 （五）各省级食品药品监督管理部门、解放军总后勤部卫生部药品监督管理局请于2008年3月31日前将本辖区内推荐的专家汇总后，报国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心。 （六）联系方式 国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心 地 址：北京西直门外大街6号中仪大厦828室 邮政编码：100044 联 系 人：李冬冬 电话：68338857转841 传真：68330517 附件：国家医疗器械审评专家库审评专家推荐表 国家食品药品监督管理局 二○○八年二月一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），解放军总后勤部卫生部药品监督管理局： 为规范医疗器械技术审评工作，确保医疗器械审评工作的科学、规范、公正、高效，根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械注册管理办法》的要求，经研究，决定在全国遴选相关专业的专家，组建国家食品药品监督管理局医疗器械审评专家库，为医疗器械监管提供技术支持。现将推荐医疗器械审评专家的有关事项通知如下： 一、推荐原则 医疗器械技术审评专家的推荐遵循公开、公正、科学、全面的原则，推荐时应考虑专家的职业素质和能力。被推荐的专家应在相应专业领域具有较高造诣和社会知名度。 二、推荐范围 限于在医疗器械质量监督检验机构、疾病预防控制机构、医疗机构、科研单位、大专院校等，从事医疗器械（或相关产品）教学、研究、检测、使用等工作，具有高级职称的专业技术人员。 三、推荐条件 （一）拥护党的路线、方针政策，熟悉医疗器械及相关的法律法规；坚持原则，作风正派、清正廉洁、科学公正，具有良好的职业道德； （二）具有相应专业的副高级以上专业技术职称； （三）在本专业一线岗位工作5年以上，近5年来在国家级专业刊物上发表过相关论文； （四）没有在医疗器械生产、经营企业兼职； （五）单位同意、行业内知名专家提名、本人自愿参加，并能按时参加医疗器械审评会议，完成医疗器械审评工作任务； （六）身体健康，年龄原则上不超过65周岁。 四、推荐方式 各省级食品药品监督管理部门、解放军总后勤部卫生部药品监督管理局根据实际情况，统一组织专家推荐工作，也可请本辖区内卫生、科技、教育等相关部门或学术团体协助组织推荐工作。各地的中央直属单位、科研院所及大专院校的专家，由所在地省级食品药品监督管理部门负责推荐。 五、审核及入选程序 国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心负责对推荐的专家进行统一审核，报国家食品药品监管局批准后选入医疗器械审评专家库并公布。 今后将根据审评工作实际情况适时增补审评专家，确保专家库发挥技术支持作用。 六、有关要求 （一）省级食品药品监督管理部门在组织推荐专家工作时应把握以下原则： 1．严格按相关条件进行审核，切实把德才兼备、作风正派、工作严谨的专家推荐上来； 2．平衡各专业专家的推荐数量； 3．推荐工作应覆盖本辖区内各相关单位，如医疗器械质量监督检验机构、疾病预防控制机构、医疗机构、科研单位、大专院校等。 （二）专家所在的推荐单位，应具有法人资格。 （三）各推荐单位应按照通知要求，结合本行政区（系统）的实际情况和专业专长，制定推荐方案，严格把关。 （四）被推荐专家需填写《国家医疗器械审评专家库审评专家推荐表》，该表可以在国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心网站（www.cmde.org.cn）下载，统一用A4纸打印，一式1份。 （五）各省级食品药品监督管理部门、解放军总后勤部卫生部药品监督管理局请于2008年3月31日前将本辖区内推荐的专家汇总后，报国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心。 （六）联系方式 国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心 地 址：北京西直门外大街6号中仪大厦828室 邮政编码：100044 联 系 人：李冬冬 电话：68338857转841 传真：68330517 附件：国家医疗器械审评专家库审评专家推荐表 国家食品药品监督管理局 二○○八年二月一日
关于医疗器械注册证书变更申请有关事项的通知【废止】 | 国食药监械[2007]778号 | FGWJ-2008-10001 | 2007-12-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各有关单位： 为进一步加强医疗器械注册管理工作，规范医疗器械注册申报秩序，简化行政审批程序，方便行政相对人办理行政许可申请事项，依据《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》，现就医疗器械注册证书变更申请有关事项通知如下： 一、申请医疗器械注册证书变更时，凡涉及医疗器械产品标准非技术性文字变更、说明书变更的，可以合并申请。 合并申请时，除按照《医疗器械注册管理办法》附件10的要求提交申报资料外，涉及产品标准非技术性文字变更的，应同时提交生产企业或代理人签章的“医疗器械注册产品标准修改单”；涉及产品说明书变更的，应同时提交生产企业或代理人签章的说明书更改情况说明和说明书更改情况对比表。申报资料齐备的，受理部门予以受理。 二、医疗器械注册证书变更和说明书变更备案合并申请的审查时限，不再分别执行原各20个工作日的审批时限，而按照总审批时限30个工作日执行。补充资料的时间不计入审查时限。 三、关于《医疗器械注册管理办法》中有关变更事项的说明。 （一）生产企业实体不变、企业名称改变，是指生产地址、生产条件、产品标准等要素不发生改变，仅生产企业名称改变。 对于此种情况，生产企业应提交相应要素未发生改变的声明。 （二）对于产品名称、商品名称的文字性改变，除符合医疗器械国家标准、行业标准以及《医疗器械产品分类目录》、《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》，或者按照药品监督管理部门的其他要求外，其他情形不予批准。 （三）对于型号、规格的文字性改变，除非生产企业提交的申报资料能够证明变更前后产品的同一性，否则不予批准。对于型号、规格的文字性改变，生产企业应提交文件，声明对变更前后产品的同一性负责。 对于境外医疗器械，如果变更前的产品取得境外医疗器械主管部门批准上市证明文件的，应提供变更后产品的境外医疗器械主管部门批准上市的证明文件；如变更前的产品以生产企业出具符合性声明上市的，则应提交变更后产品的符合性声明。 （四）产品标准名称的文字性改变，是指产品标准中规定的技术内容不变，标准的名称改变。 国家食品药品监督管理局 二○○七年十二月二十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各有关单位： 为进一步加强医疗器械注册管理工作，规范医疗器械注册申报秩序，简化行政审批程序，方便行政相对人办理行政许可申请事项，依据《医疗器械注册管理办法》、《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》，现就医疗器械注册证书变更申请有关事项通知如下： 一、申请医疗器械注册证书变更时，凡涉及医疗器械产品标准非技术性文字变更、说明书变更的，可以合并申请。 合并申请时，除按照《医疗器械注册管理办法》附件10的要求提交申报资料外，涉及产品标准非技术性文字变更的，应同时提交生产企业或代理人签章的“医疗器械注册产品标准修改单”；涉及产品说明书变更的，应同时提交生产企业或代理人签章的说明书更改情况说明和说明书更改情况对比表。申报资料齐备的，受理部门予以受理。 二、医疗器械注册证书变更和说明书变更备案合并申请的审查时限，不再分别执行原各20个工作日的审批时限，而按照总审批时限30个工作日执行。补充资料的时间不计入审查时限。 三、关于《医疗器械注册管理办法》中有关变更事项的说明。 （一）生产企业实体不变、企业名称改变，是指生产地址、生产条件、产品标准等要素不发生改变，仅生产企业名称改变。 对于此种情况，生产企业应提交相应要素未发生改变的声明。 （二）对于产品名称、商品名称的文字性改变，除符合医疗器械国家标准、行业标准以及《医疗器械产品分类目录》、《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》，或者按照药品监督管理部门的其他要求外，其他情形不予批准。 （三）对于型号、规格的文字性改变，除非生产企业提交的申报资料能够证明变更前后产品的同一性，否则不予批准。对于型号、规格的文字性改变，生产企业应提交文件，声明对变更前后产品的同一性负责。 对于境外医疗器械，如果变更前的产品取得境外医疗器械主管部门批准上市证明文件的，应提供变更后产品的境外医疗器械主管部门批准上市的证明文件；如变更前的产品以生产企业出具符合性声明上市的，则应提交变更后产品的符合性声明。 （四）产品标准名称的文字性改变，是指产品标准中规定的技术内容不变，标准的名称改变。 国家食品药品监督管理局 二○○七年十二月二十五日
关于认可云南省医疗器械检验所对外科纱布敷料通用要求等57个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]776号 | FGWJ-2007-10238 | 2007-12-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 云南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年8月9日至10日，国家局组织专家组对云南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对外科纱布敷料通用要求等57个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十二月二十一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 外科纱布敷料通用要求 部份参数 《外科纱布敷料通用要求》YY0594—2006 不能测X射线可探测组件 2 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 全部参数 《临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则》WS／Tl24—1999 3 一次性使用避光输液器 全部参数 《一次性使用避光输液器》GB18458.3-2005 4 一次性使用离心式血浆分离器第一部分：血浆分离杯 部分参数 《一次性使用离心式血浆分离器第一部分：血浆分离杯》YY0326.1—2002 不能检测细胞毒性、微粒限量、磨擦热量、噪声、血液残留量、分离血浆血红蛋白含量、分离杯进口和出口 5 一次性使用输血器 部分参数 《一次性使用输血器》GB8369-2005 不能检测毒性 6 纯化水 全部参数 中国药典2005版二部纯化水 7 注射用水 全部参数 中国药典2005版二部注射用水 8 玻璃注射器第1部分全玻璃注射器 全部参数 《玻璃注射器第1部分全玻璃注射器》YY1001.1—2004 9 玻璃注射器第2部分蓝芯全玻璃注射器 全部参数 《玻璃注射器第2部分蓝芯全玻璃注射器》YY1001.2—2004 10 一次性使用无菌牙科注射针 全部参数 《一次性使用无菌牙科注射针》YY0587—2005 11 营养琼脂培养基 全部参数 《营养琼脂培养基》YY/T 0577-2005 12 沙门、志贺菌属琼脂培养基 全部参数 《沙门、志贺菌属琼脂培养基》YY/T 0578-2005 13 输液用肝素帽 部分参数 《输液用肝素帽》YY 0581-2005 不能测锁定式圆锥接头 14 一次性使用圆宫型宫内节育器放置器 全部参数 《一次性使用圆宫型宫内节育器放置器》YY/T 0470-2004 15 医用非织造敷布试验方法第一部分：敷布生产用非织造布 全部参数 《医用非织造敷布试验方法第一部分：敷布生产用非织造布》 YY/T0472.1-2004 16 一次性使用无菌胰岛素注射器 全部参数 《一次性使用无菌胰岛素注射器》YY 0497-2006 17 无菌塑柄手术刀 全部参数 《无菌塑柄手术刀》YY/T 0454-2003 18 一次性使用麻醉用针 全部参数 《一次性使用麻醉用针》YY 0321.2-2000 19 泪道探针 全部参数 《泪道探针》YY 0075-2005 20 手术刀片 全部参数 《手术刀片》YY 0174-2005 21 一次性使用微量采血吸管 全部参数 《一次性使用微量采血吸管》YY/T 0289-1996 22 输液瓶悬挂装置第1部分：一次性使用悬挂装置 全部参数 《输液瓶悬挂装置第1部分：一次性使用悬挂装置》YY/T 0582.1-2005 23 持针钳 部分参数 《持针钳》YY /T 1031-2004 不能检测摆动量 24 一次性使用无菌阴道扩张器 部分参数 《一次性使用无菌阴道扩张器》YY0336-2002 不能检测细胞毒性 25 制造医疗器械用不锈钢针管 全部参数 《制造医疗器械用不锈钢针管》GB18457-2001 26 体外诊断碱性磷酸酶试剂盒 全部参数 《体外诊断碱性磷酸酶试剂盒》YZB／国ll70—2003 27 体外诊断总胆固醇试剂盒 全部参数 《体外诊断总胆固醇试剂盒》YZB／国ll66—2003 28 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒 全部参数 《丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定》试剂盒YZB／国644—40—2004 29 口腔固定义齿 全部参数 《口腔固定义齿》Q/KDC001-2005 《口腔固定义齿》 Q/KDT01-2005 30 口腔活动义齿 全部参数 《口腔活动义齿》Q/KDC002-2005 《口腔活动义齿》 Q/KDT02-2005 31 一次性医用灭菌棉签 全部参数 《一次性医用灭菌棉签》YZB/滇0033-2005 32 一次性医用灭菌棉签 全部参数 《一次性医用灭菌棉签》YZB/滇0033-2005 33 医用弹性绷带 全部参数 《医用弹性绷带》 Q/YBY 07-2006 34 医用自粘弹性绷带 全部参数 《医用自粘弹性绷带》Q/YBY 08-2006 35 弹力网帽 全部参数 《弹力网帽》Q/YBY 09-2006 36 一次性冷袋 全部参数 《一次性冷袋》Q/YBY 11-2006 37 压脉带 全部参数 《压脉带》Q/YBY 12-2006 38 卷式骨夹板 全部参数 《卷式骨夹板》Q/YBY13-2006 39 冷热敷袋 全部参数 《冷热敷袋》Q/YBY 21-2006 40 复合绷带 全部参数 《复合绷带》Q/YBY 29-2006 41 医用病床 全部参数 《医用病床》Q/KQX 01-2006 42 医用推车 全部参数 《医用推车》Q/KQX 02-2006 43 医用柜 全部参数 《医用柜》Q/KQX 03-2006 44 医用纱布棉垫 全部参数 《医用纱布棉垫》Q/TWS01-2006 45 医用镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.1-1997 46 整形镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.2-1997 47 牙用镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.4-1997 48 解剖镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.5-1997 49 固定镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.8-1997 50 医用剪 全部参数 《普通手术剪》YY/T0596-2006 51 输液固定贴 全部参数 《输液固定贴》YZB/滇昆0007-2003 52 医用即溶止血纱布 部分参数 《医用即溶止血纱布》 YZB/国0657-2002 不能检测凝血时间、植入、细胞毒性、遗传毒性、生物降解试验 53 方法 微生物限度 中国药典2005版二部附录 54 方法 医用输液、注射器具生物试验方法 《医用输血、输液、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法》GB/T14233.2-2005 不能检测细胞毒性、植入试验 55 方法 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》YY/T 528-1998 56 方法 塑料拉伸性能试验方法 《塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1040-2006 57 方法 硫化橡胶或热塑性橡胶常温和低温下压缩永久变形的测定 《硫化橡胶或热塑性橡胶常温和低温下压缩永久变形的测定》GB/T7759-1996 | 云南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年8月9日至10日，国家局组织专家组对云南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对外科纱布敷料通用要求等57个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十二月二十一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 外科纱布敷料通用要求 部份参数 《外科纱布敷料通用要求》YY0594—2006 不能测X射线可探测组件 2 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 全部参数 《临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则》WS／Tl24—1999 3 一次性使用避光输液器 全部参数 《一次性使用避光输液器》GB18458.3-2005 4 一次性使用离心式血浆分离器第一部分：血浆分离杯 部分参数 《一次性使用离心式血浆分离器第一部分：血浆分离杯》YY0326.1—2002 不能检测细胞毒性、微粒限量、磨擦热量、噪声、血液残留量、分离血浆血红蛋白含量、分离杯进口和出口 5 一次性使用输血器 部分参数 《一次性使用输血器》GB8369-2005 不能检测毒性 6 纯化水 全部参数 中国药典2005版二部纯化水 7 注射用水 全部参数 中国药典2005版二部注射用水 8 玻璃注射器第1部分全玻璃注射器 全部参数 《玻璃注射器第1部分全玻璃注射器》YY1001.1—2004 9 玻璃注射器第2部分蓝芯全玻璃注射器 全部参数 《玻璃注射器第2部分蓝芯全玻璃注射器》YY1001.2—2004 10 一次性使用无菌牙科注射针 全部参数 《一次性使用无菌牙科注射针》YY0587—2005 11 营养琼脂培养基 全部参数 《营养琼脂培养基》YY/T 0577-2005 12 沙门、志贺菌属琼脂培养基 全部参数 《沙门、志贺菌属琼脂培养基》YY/T 0578-2005 13 输液用肝素帽 部分参数 《输液用肝素帽》YY 0581-2005 不能测锁定式圆锥接头 14 一次性使用圆宫型宫内节育器放置器 全部参数 《一次性使用圆宫型宫内节育器放置器》YY/T 0470-2004 15 医用非织造敷布试验方法第一部分：敷布生产用非织造布 全部参数 《医用非织造敷布试验方法第一部分：敷布生产用非织造布》 YY/T0472.1-2004 16 一次性使用无菌胰岛素注射器 全部参数 《一次性使用无菌胰岛素注射器》YY 0497-2006 17 无菌塑柄手术刀 全部参数 《无菌塑柄手术刀》YY/T 0454-2003 18 一次性使用麻醉用针 全部参数 《一次性使用麻醉用针》YY 0321.2-2000 19 泪道探针 全部参数 《泪道探针》YY 0075-2005 20 手术刀片 全部参数 《手术刀片》YY 0174-2005 21 一次性使用微量采血吸管 全部参数 《一次性使用微量采血吸管》YY/T 0289-1996 22 输液瓶悬挂装置第1部分：一次性使用悬挂装置 全部参数 《输液瓶悬挂装置第1部分：一次性使用悬挂装置》YY/T 0582.1-2005 23 持针钳 部分参数 《持针钳》YY /T 1031-2004 不能检测摆动量 24 一次性使用无菌阴道扩张器 部分参数 《一次性使用无菌阴道扩张器》YY0336-2002 不能检测细胞毒性 25 制造医疗器械用不锈钢针管 全部参数 《制造医疗器械用不锈钢针管》GB18457-2001 26 体外诊断碱性磷酸酶试剂盒 全部参数 《体外诊断碱性磷酸酶试剂盒》YZB／国ll70—2003 27 体外诊断总胆固醇试剂盒 全部参数 《体外诊断总胆固醇试剂盒》YZB／国ll66—2003 28 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒 全部参数 《丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定》试剂盒YZB／国644—40—2004 29 口腔固定义齿 全部参数 《口腔固定义齿》Q/KDC001-2005 《口腔固定义齿》 Q/KDT01-2005 30 口腔活动义齿 全部参数 《口腔活动义齿》Q/KDC002-2005 《口腔活动义齿》 Q/KDT02-2005 31 一次性医用灭菌棉签 全部参数 《一次性医用灭菌棉签》YZB/滇0033-2005 32 一次性医用灭菌棉签 全部参数 《一次性医用灭菌棉签》YZB/滇0033-2005 33 医用弹性绷带 全部参数 《医用弹性绷带》 Q/YBY 07-2006 34 医用自粘弹性绷带 全部参数 《医用自粘弹性绷带》Q/YBY 08-2006 35 弹力网帽 全部参数 《弹力网帽》Q/YBY 09-2006 36 一次性冷袋 全部参数 《一次性冷袋》Q/YBY 11-2006 37 压脉带 全部参数 《压脉带》Q/YBY 12-2006 38 卷式骨夹板 全部参数 《卷式骨夹板》Q/YBY13-2006 39 冷热敷袋 全部参数 《冷热敷袋》Q/YBY 21-2006 40 复合绷带 全部参数 《复合绷带》Q/YBY 29-2006 41 医用病床 全部参数 《医用病床》Q/KQX 01-2006 42 医用推车 全部参数 《医用推车》Q/KQX 02-2006 43 医用柜 全部参数 《医用柜》Q/KQX 03-2006 44 医用纱布棉垫 全部参数 《医用纱布棉垫》Q/TWS01-2006 45 医用镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.1-1997 46 整形镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.2-1997 47 牙用镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.4-1997 48 解剖镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.5-1997 49 固定镊 全部参数 《医用镊》YY/T0295.8-1997 50 医用剪 全部参数 《普通手术剪》YY/T0596-2006 51 输液固定贴 全部参数 《输液固定贴》YZB/滇昆0007-2003 52 医用即溶止血纱布 部分参数 《医用即溶止血纱布》 YZB/国0657-2002 不能检测凝血时间、植入、细胞毒性、遗传毒性、生物降解试验 53 方法 微生物限度 中国药典2005版二部附录 54 方法 医用输液、注射器具生物试验方法 《医用输血、输液、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法》GB/T14233.2-2005 不能检测细胞毒性、植入试验 55 方法 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》YY/T 528-1998 56 方法 塑料拉伸性能试验方法 《塑料拉伸性能试验方法》GB/T 1040-2006 57 方法 硫化橡胶或热塑性橡胶常温和低温下压缩永久变形的测定 《硫化橡胶或热塑性橡胶常温和低温下压缩永久变形的测定》GB/T7759-1996
关于认可江苏省医疗器械检验所对一次性使用输液器等274个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]777号 | FGWJ-2007-10237 | 2007-12-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年7月6日至7日，国家局组织专家组对江苏医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用输液器等274个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十二月二十一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 一次性使用输液器《GB8368-2005》 取消原镉离子限制项 2 一次性使用输血器 一次性使用输血器《GB8369-2005》 取消原镉离子限制项 3 一次性使用无菌注射器 一次性使用无菌注射器《GB15810-2001》 取消原镉离子限制项 4 一次性使用无菌注射针 一次性使用无菌注射针《GB15811-2001》 取消原镉离子限制项 5 专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器 专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器《GB18458.2-2003》 取消原镉离子限制项 6 一次性使用静脉输液针 一次性使用静脉输液针《GB18671-2002》 取消原镉离子限制项 7 一次性使用麻醉穿刺包 一次性使用麻醉穿刺包《YY0321.1-2000》 取消原镉离子限制项 8 一次性使用麻醉用针 一次性使用麻醉用针《YY0321.2-2000》 取消原镉离子限制项 9 一次性使用麻醉用过滤器 一次性使用麻醉用过滤器《YY0321.3-2000》 取消原镉离子限制项 10 一次性使用输注泵 一次性使用输注泵《YY0451-2003》 取消原镉离子限制项 11 一次性使用无菌注射器用活塞 一次性使用无菌注射器用活塞《YY/T0243-2003》 取消原镉离子限制项 12 带线缝合针 带线缝合针《YY0166-2002》 取消原细胞毒性限制项 13 一次性使用无菌阴道扩张器 一次性使用无菌阴道扩张器《YY0336-2002》 取消原细胞毒性限制项 14 医用电气设备安全通用要求 医用电气设备安全通用要求 《GB9706.1-1995 》 AP、APG设备不能做 15 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第一部分：通用要求 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第一部分：通用要求《GB4793.1-1995》 燃烧等级不能做 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年7月6日至7日，国家局组织专家组对江苏医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用输液器等274个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十二月二十一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/项目名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 一次性使用输液器《GB8368-2005》 取消原镉离子限制项 2 一次性使用输血器 一次性使用输血器《GB8369-2005》 取消原镉离子限制项 3 一次性使用无菌注射器 一次性使用无菌注射器《GB15810-2001》 取消原镉离子限制项 4 一次性使用无菌注射针 一次性使用无菌注射针《GB15811-2001》 取消原镉离子限制项 5 专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器 专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器《GB18458.2-2003》 取消原镉离子限制项 6 一次性使用静脉输液针 一次性使用静脉输液针《GB18671-2002》 取消原镉离子限制项 7 一次性使用麻醉穿刺包 一次性使用麻醉穿刺包《YY0321.1-2000》 取消原镉离子限制项 8 一次性使用麻醉用针 一次性使用麻醉用针《YY0321.2-2000》 取消原镉离子限制项 9 一次性使用麻醉用过滤器 一次性使用麻醉用过滤器《YY0321.3-2000》 取消原镉离子限制项 10 一次性使用输注泵 一次性使用输注泵《YY0451-2003》 取消原镉离子限制项 11 一次性使用无菌注射器用活塞 一次性使用无菌注射器用活塞《YY/T0243-2003》 取消原镉离子限制项 12 带线缝合针 带线缝合针《YY0166-2002》 取消原细胞毒性限制项 13 一次性使用无菌阴道扩张器 一次性使用无菌阴道扩张器《YY0336-2002》 取消原细胞毒性限制项 14 医用电气设备安全通用要求 医用电气设备安全通用要求 《GB9706.1-1995 》 AP、APG设备不能做 15 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第一部分：通用要求 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第一部分：通用要求《GB4793.1-1995》 燃烧等级不能做
关于认可青海省药品检验所对一次性使用无菌注射器等13个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]715号 | FGWJ-2007-10171 | 2007-11-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 青海省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年7月16日至17日，国家局组织专家组对青海省药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用无菌注射器等13个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分项目 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 不测可萃取金属含量、环氧乙烷残留量 2 一次性使用无菌注射针 部分项目 一次性使用无菌注射针 GB15811—2001 不测可萃取金属含量、微粒污染 3 一次性使用输液器 部分项目 一次性使用输液器 GB8368—2005 不测金属离子含量、环氧乙烷残留量、微粒污染、药液过滤器 4 一次性使用输血器 部分项目 一次性使用输血器 GB 8369—2005 不测金属离子、环氧乙烷残留量、微粒污染、血液过滤网 5 一次性使用静脉输液针 部分项目 一次性使用静脉输液针 GB18671—2002 不测金属离子、环氧乙烷残留量、微粒污染 6 一次性使用采血器 部分项目 一次性使用采血器 YY0115—1993 不测还原物质、重金属、微粒污染、 7 一次性使用滴定管式输液器 部分项目 一次性使用滴定管式输液器 YY0286—1996 不测金属离子、环氧乙烷残留量、微粒污染、药液过滤器 8 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1—2000 不测金属离子、环氧乙烷残留量、微粒污染、滤除率、皮内刺激，皮肤致敏、细胞毒性 9 医用脱脂纱布 部分项目 脱脂纱布、脱脂棉、粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006 不测断裂力、纱线数、每平方米质量 10 一次性使用麻醉用针 部分项目 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2000 不测金属离子、环氧乙烷残留量、内腔微粒数 11 一次性使用输注泵 部分项目 一次性使用输注泵 YY0541-2003 不测金属离子、环氧乙烷残留量、自控溶液参数、药液过滤装置、微粒污染 12 血压计 部分项目 血压计 GB3053-93 不测漏汞、耐变压、振动试验 13 洁净区室环境检测 GB/T16292-1996 医药工业区洁净室（区）悬 浮粒子的测试方法; GB/T16294-1996 医药工业区洁净室（区） 沉降菌的测试方法 YY0033-2000 无菌医疗器械生产管理规范 | 青海省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年7月16日至17日，国家局组织专家组对青海省药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用无菌注射器等13个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分项目 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 不测可萃取金属含量、环氧乙烷残留量 2 一次性使用无菌注射针 部分项目 一次性使用无菌注射针 GB15811—2001 不测可萃取金属含量、微粒污染 3 一次性使用输液器 部分项目 一次性使用输液器 GB8368—2005 不测金属离子含量、环氧乙烷残留量、微粒污染、药液过滤器 4 一次性使用输血器 部分项目 一次性使用输血器 GB 8369—2005 不测金属离子、环氧乙烷残留量、微粒污染、血液过滤网 5 一次性使用静脉输液针 部分项目 一次性使用静脉输液针 GB18671—2002 不测金属离子、环氧乙烷残留量、微粒污染 6 一次性使用采血器 部分项目 一次性使用采血器 YY0115—1993 不测还原物质、重金属、微粒污染、 7 一次性使用滴定管式输液器 部分项目 一次性使用滴定管式输液器 YY0286—1996 不测金属离子、环氧乙烷残留量、微粒污染、药液过滤器 8 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1—2000 不测金属离子、环氧乙烷残留量、微粒污染、滤除率、皮内刺激，皮肤致敏、细胞毒性 9 医用脱脂纱布 部分项目 脱脂纱布、脱脂棉、粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 YY0331-2006 不测断裂力、纱线数、每平方米质量 10 一次性使用麻醉用针 部分项目 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2000 不测金属离子、环氧乙烷残留量、内腔微粒数 11 一次性使用输注泵 部分项目 一次性使用输注泵 YY0541-2003 不测金属离子、环氧乙烷残留量、自控溶液参数、药液过滤装置、微粒污染 12 血压计 部分项目 血压计 GB3053-93 不测漏汞、耐变压、振动试验 13 洁净区室环境检测 GB/T16292-1996 医药工业区洁净室（区）悬 浮粒子的测试方法; GB/T16294-1996 医药工业区洁净室（区） 沉降菌的测试方法 YY0033-2000 无菌医疗器械生产管理规范
关于认可广东省医疗器械质量监督检验所对生化分析仪等12个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]704号 | FGWJ-2007-10167 | 2007-11-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年6月8日至9日，国家局组织专家组对广东省医疗器械质量监督检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对生化分析仪等12个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/ 产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 生化分析仪 部分参数 半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 光栅式、其他单色方式分析仪波长准确度不能测 2 电动手术台 全部参数 电动手术台 YY91106-1999 3 高频电灼治疗仪 全部参数 高频电灼治疗仪 YY0322-2000 4 医用超声雾化器 全部参数 医用超声雾化器 YY0109-2003 5 黄体生成素（LH）检测试纸 全部参数 黄体生成素（LH）检测试纸第1部分：优孕试纸 GB/T 18990.1-2003 黄体生成素（LH）检测试纸第2部分：不孕检测试纸 GB/T 18990.2-2003 黄体生成素（LH）检测试纸第3部分：“安全期”避孕试纸 GB/T 18990.3-2003 6 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 1.一次性使用橡胶检查手套 GB10213-2006 2.橡胶医用手套 GB 7543-2006 | 广东省省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年6月8日至9日，国家局组织专家组对广东省医疗器械质量监督检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对生化分析仪等12个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品/ 产品类别 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 生化分析仪 部分参数 半自动生化分析仪 YY/T0014-2005 光栅式、其他单色方式分析仪波长准确度不能测 2 电动手术台 全部参数 电动手术台 YY91106-1999 3 高频电灼治疗仪 全部参数 高频电灼治疗仪 YY0322-2000 4 医用超声雾化器 全部参数 医用超声雾化器 YY0109-2003 5 黄体生成素（LH）检测试纸 全部参数 黄体生成素（LH）检测试纸第1部分：优孕试纸 GB/T 18990.1-2003 黄体生成素（LH）检测试纸第2部分：不孕检测试纸 GB/T 18990.2-2003 黄体生成素（LH）检测试纸第3部分：“安全期”避孕试纸 GB/T 18990.3-2003 6 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 1.一次性使用橡胶检查手套 GB10213-2006 2.橡胶医用手套 GB 7543-2006
关于认可北京市医疗器械检验所对高速牙科车针等126个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]705号 | FGWJ-2007-10241 | 2007-11-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年7月8日至9日，国家局组织专家组对北京市医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对高速牙科车针等126个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 高速牙科车针 全部项目 高速牙科车针 YY 0302-1998 2 数字成像系统 全部项目 富士计算机X线成像阅读系统 YZB/JAP 016-2006 3 立体定位射波手术平台 全部项目 立体定位射波手术平台 YZB/USA 1671-2005 4 超声共振骨切割系统 全部项目 超声共振骨切割系统 YZB/SF 0001-2006 5 人体能量监测仪 全部项目 人体能量监测仪 YZB/ACMEWAY-001-2005 6 活检钳 全部项目 LM系列活检钳 YZB/京 0722-2006 7 温度感觉分析仪 全部项目 温度感觉分析仪 YZB/MED001-2005 8 影像板扫描仪 全部项目 影像板扫描仪 YZB/Germany001-2006 9 胃肠氢气检测仪 全部项目 胃肠氢气检测仪 YZB/SER001-2006 10 手术显微镜落地支架 全部项目 目乐手术显微镜落地支架 YZB/MW 132-2006 11 颈部牵引固定器 全部项目 DX系列轻便式颈部牵引固定器 YZB/京 0618-2004 12 测序系统 全部项目 测序系统 YZB/USA MTS001-2006 13 激光二极管系统及传输光纤 全部项目 激光二极管系统及传输光纤 YZB/USA 0011-2006 14 紫外照射器 全部项目 INTERCEPT紫外照射器 YZB/USA 0001-2006 15 结肠水疗仪 全部项目 Hydro-San Plus型结肠水疗仪 YZB/USA-2004 16 医疗空气压缩机 全部项目 VENTILAIRⅡ医疗空气压缩机 YZB/SWI-0721-2006 17 空气消毒机 部分项目 KJFQ空气消毒机 YZB/京 0181-2006 不测空气消毒效果 18 疼痛和感觉分析仪 全部项目 PATHWAY疼痛和感觉分析仪 YZB/MED002-2005 19 医用脚踏开关 全部项目 医用脚踏开关通用技术条件 YY 91057-1999 20 医用超声耦合剂 部分项目 医用超声耦合剂 YY 0299-1998 不测皮肤刺激、声速、声阻抗、声衰减 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年7月8日至9日，国家局组织专家组对北京市医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对高速牙科车针等126个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 高速牙科车针 全部项目 高速牙科车针 YY 0302-1998 2 数字成像系统 全部项目 富士计算机X线成像阅读系统 YZB/JAP 016-2006 3 立体定位射波手术平台 全部项目 立体定位射波手术平台 YZB/USA 1671-2005 4 超声共振骨切割系统 全部项目 超声共振骨切割系统 YZB/SF 0001-2006 5 人体能量监测仪 全部项目 人体能量监测仪 YZB/ACMEWAY-001-2005 6 活检钳 全部项目 LM系列活检钳 YZB/京 0722-2006 7 温度感觉分析仪 全部项目 温度感觉分析仪 YZB/MED001-2005 8 影像板扫描仪 全部项目 影像板扫描仪 YZB/Germany001-2006 9 胃肠氢气检测仪 全部项目 胃肠氢气检测仪 YZB/SER001-2006 10 手术显微镜落地支架 全部项目 目乐手术显微镜落地支架 YZB/MW 132-2006 11 颈部牵引固定器 全部项目 DX系列轻便式颈部牵引固定器 YZB/京 0618-2004 12 测序系统 全部项目 测序系统 YZB/USA MTS001-2006 13 激光二极管系统及传输光纤 全部项目 激光二极管系统及传输光纤 YZB/USA 0011-2006 14 紫外照射器 全部项目 INTERCEPT紫外照射器 YZB/USA 0001-2006 15 结肠水疗仪 全部项目 Hydro-San Plus型结肠水疗仪 YZB/USA-2004 16 医疗空气压缩机 全部项目 VENTILAIRⅡ医疗空气压缩机 YZB/SWI-0721-2006 17 空气消毒机 部分项目 KJFQ空气消毒机 YZB/京 0181-2006 不测空气消毒效果 18 疼痛和感觉分析仪 全部项目 PATHWAY疼痛和感觉分析仪 YZB/MED002-2005 19 医用脚踏开关 全部项目 医用脚踏开关通用技术条件 YY 91057-1999 20 医用超声耦合剂 部分项目 医用超声耦合剂 YY 0299-1998 不测皮肤刺激、声速、声阻抗、声衰减
关于认可广西壮族自治区食品药品检验所对一次性使用输液器等65个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]707号 | FGWJ-2007-10239 | 2007-11-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年8月6日至7日，国家局组织专家组对广西壮族自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用输液器等65个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全项目 GB 8368-2005 一次性使用输液器 重力输液式 标准更新 2 一次性使用输血器 全项目 GB 8369-2005 一次性使用输血器 标准更新 3 医用脱脂纱布(及其后续产品) 全项目 YY 0331-2006 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 标准更新 4 6%(鲁尔)圆锥接头 全项目 GB/T 1962.1-2001 注射器注射针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分：通用要求 5 一次性使用无菌自毁式注射器 全项目 YY 0573.3-2005/ISO 7886-3：2005 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 6 一次性使用采血针 全项目 YZB/国0451-2005 一次性使用采血针 7 干化学尿液分析试纸条 全项目 YY/T 0478-2004 干化学尿液分析试纸条通用技术条件 8 尿液分析质控物 全项目 YY/T 0501-2004 尿液分析质控物 9 体外诊断检验系统自测用血糖检测试纸条 全项目 GB/T 19634-2005 体外诊断检验系统自测用血糖检测系统通用技术条件 10 一次性使用无菌阴道扩张器 全项目 YY 0336-2002 一次性使用无菌阴道扩张器 11 天然胶乳橡胶避孕套 全项目 GB 7544-2004/ISO 4074：2002 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 12 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全项目 GB 7543-2006/ISO 10282:2002 一次性使用灭菌橡胶外科手套 13 一次性使用医用橡胶检查手套 全项目 GB 10213-2006/ISO 11193.1:2002 一次性使用医用橡胶检查手套 14 血细胞分析仪用溶血剂 全项目 YY/T 0456.2-2003 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂 ；YZB/桂0027-2004 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年8月6日至7日，国家局组织专家组对广西壮族自治区食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用输液器等65个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全项目 GB 8368-2005 一次性使用输液器 重力输液式 标准更新 2 一次性使用输血器 全项目 GB 8369-2005 一次性使用输血器 标准更新 3 医用脱脂纱布(及其后续产品) 全项目 YY 0331-2006 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 标准更新 4 6%(鲁尔)圆锥接头 全项目 GB/T 1962.1-2001 注射器注射针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分：通用要求 5 一次性使用无菌自毁式注射器 全项目 YY 0573.3-2005/ISO 7886-3：2005 一次性使用无菌注射器 第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器 6 一次性使用采血针 全项目 YZB/国0451-2005 一次性使用采血针 7 干化学尿液分析试纸条 全项目 YY/T 0478-2004 干化学尿液分析试纸条通用技术条件 8 尿液分析质控物 全项目 YY/T 0501-2004 尿液分析质控物 9 体外诊断检验系统自测用血糖检测试纸条 全项目 GB/T 19634-2005 体外诊断检验系统自测用血糖检测系统通用技术条件 10 一次性使用无菌阴道扩张器 全项目 YY 0336-2002 一次性使用无菌阴道扩张器 11 天然胶乳橡胶避孕套 全项目 GB 7544-2004/ISO 4074：2002 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 12 一次性使用灭菌橡胶外科手套 全项目 GB 7543-2006/ISO 10282:2002 一次性使用灭菌橡胶外科手套 13 一次性使用医用橡胶检查手套 全项目 GB 10213-2006/ISO 11193.1:2002 一次性使用医用橡胶检查手套 14 血细胞分析仪用溶血剂 全项目 YY/T 0456.2-2003 血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂 ；YZB/桂0027-2004
关于认可河南省医疗器械检验所对一次性使用无菌注射器等238个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]703号 | FGWJ-2007-10242 | 2007-11-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年8月14日至15日，国家局组织专家组对河南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用无菌注射器等238个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 一次性使用无菌注射器 2 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 一次性使用无菌注射针 3 一次性使用输液器 GB8368-2005 一次性使用输液器 重力输液式 4 一次性使用静脉输液针 GB18671-2002 一次性使用静脉输液针 5 一次性使用精密过滤输液器 GB18458.1-2001 专用输液器 第1部分:一次性使用精密过滤输液器 6 一次性使用微量采血吸管 YY/T0289-1996 一次性使用微量采血吸管 7 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 一次性使用麻醉穿刺包 细胞毒性不能测 8 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2000 一次性使用麻醉用针 9 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2000 一次性使用麻醉用过滤器 细胞毒性不能测 10 一次性使用输血器 GB8369-2005 一次性使用输血器 11 一次性使用静脉血样采集容器 YY0314-1999 一次性使用静脉血样采集容器 12 一次性使用采血器 YY0115-1993 一次性使用采血器 13 一次性使用机用采血器 YY0328-2002 一次性使用机用采血器 14 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 15 针灸针 GB2024-1994 针灸针 16 医用脱脂纱布 YY0331-2006 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 17 医用脱脂棉 YY0330-2002 医用脱脂棉 18 医用胶带 YY/T0148-2006 医用胶带 通用要求 19 石膏绷带 粉状型 YY/T1117-2001 石膏绷带 粉状型 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年8月14日至15日，国家局组织专家组对河南省医疗器械检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用无菌注射器等238个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 一次性使用无菌注射器 2 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 一次性使用无菌注射针 3 一次性使用输液器 GB8368-2005 一次性使用输液器 重力输液式 4 一次性使用静脉输液针 GB18671-2002 一次性使用静脉输液针 5 一次性使用精密过滤输液器 GB18458.1-2001 专用输液器 第1部分:一次性使用精密过滤输液器 6 一次性使用微量采血吸管 YY/T0289-1996 一次性使用微量采血吸管 7 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 一次性使用麻醉穿刺包 细胞毒性不能测 8 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2000 一次性使用麻醉用针 9 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2000 一次性使用麻醉用过滤器 细胞毒性不能测 10 一次性使用输血器 GB8369-2005 一次性使用输血器 11 一次性使用静脉血样采集容器 YY0314-1999 一次性使用静脉血样采集容器 12 一次性使用采血器 YY0115-1993 一次性使用采血器 13 一次性使用机用采血器 YY0328-2002 一次性使用机用采血器 14 一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 YY 0286.2-2006 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 15 针灸针 GB2024-1994 针灸针 16 医用脱脂纱布 YY0331-2006 脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 17 医用脱脂棉 YY0330-2002 医用脱脂棉 18 医用胶带 YY/T0148-2006 医用胶带 通用要求 19 石膏绷带 粉状型 YY/T1117-2001 石膏绷带 粉状型
关于认可广州市药品检验所对一次性使用无菌注射器等8个医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]706号 | FGWJ-2007-10240 | 2007-11-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年7月19日至20日，国家局组织专家组对广州市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用无菌注射器等8个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全项目 GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器 2 一次性使用输液器 全项目 GB 8368-2005一次性使用输液器(重力输液式) 3 一次性使用无菌注射针 全项目 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 4 一次性使用静脉输液针 全项目 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 5 医用脱脂棉 全项目 YY 0330-2002医用脱脂棉 6 脱脂棉纱布 全项目 YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 7 石膏绷带（粘胶型） 全项目 YY/T 1118-2001石膏绷带（粘胶型） 8 医疗器械生产厂房洁净室（区）洁净度检测 全项目 一次性使用医疗用品卫生标准 GB 15980-1995 无菌医疗器具生产管理规范 YY 0033-2000 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法GB/T 16292-1996 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法GB/T 16293-1996 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法GB/T 16294-1996 洁净室施工及验收规范JGJ 71-1990 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年7月19日至20日，国家局组织专家组对广州市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对一次性使用无菌注射器等8个医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十六日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全项目 GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器 2 一次性使用输液器 全项目 GB 8368-2005一次性使用输液器(重力输液式) 3 一次性使用无菌注射针 全项目 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 4 一次性使用静脉输液针 全项目 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 5 医用脱脂棉 全项目 YY 0330-2002医用脱脂棉 6 脱脂棉纱布 全项目 YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法 7 石膏绷带（粘胶型） 全项目 YY/T 1118-2001石膏绷带（粘胶型） 8 医疗器械生产厂房洁净室（区）洁净度检测 全项目 一次性使用医疗用品卫生标准 GB 15980-1995 无菌医疗器具生产管理规范 YY 0033-2000 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法GB/T 16292-1996 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法GB/T 16293-1996 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法GB/T 16294-1996 洁净室施工及验收规范JGJ 71-1990
关于认可辽宁省食品药品检验所对皮内反应试验等13个项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]700号 | FGWJ-2007-10159 | 2007-11-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 辽宁省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年6月25日至26日，国家局组织专家组对辽宁省食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对皮内反应试验等13个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 一 医疗器械生物性能 1 皮内反应试验(原为皮内刺激试验) GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T16886.10-2005/ISO 10993-10:2002医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 2 眼刺激试验 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T16886.10-2005/ISO 10993-10:2002医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 3 植入试验(长期、短期) GB/14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T16886.6-1997医疗器械生物学评价第6部分：植入后局部反应试验 4 溶血试验 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 GB/16886.4-2003医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 5 致敏试验 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 GB/T16886.10-2005/ISO 10993-10:2002医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 6 全身毒性试验(急性、亚急性、亚慢性) GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 GB/T16886.11—1997医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验 7 热原 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 8 细菌内毒素 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 9 细胞毒性 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T16886.5-2003医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 10 皮肤刺激 GB/T16886.10-2005医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 11 无菌试验 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 12 微生物检测 GB15979-2002一次性使用卫生用品卫生标准 二 医疗器械化学分析 13 镉 GB/T14233.1-1998医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分：化学分析方法 | 辽宁省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年6月25日至26日，国家局组织专家组对辽宁省食品药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对皮内反应试验等13个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 一 医疗器械生物性能 1 皮内反应试验(原为皮内刺激试验) GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T16886.10-2005/ISO 10993-10:2002医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 2 眼刺激试验 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T16886.10-2005/ISO 10993-10:2002医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 3 植入试验(长期、短期) GB/14233.2-2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T16886.6-1997医疗器械生物学评价第6部分：植入后局部反应试验 4 溶血试验 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 GB/16886.4-2003医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 5 致敏试验 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 GB/T16886.10-2005/ISO 10993-10:2002医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 6 全身毒性试验(急性、亚急性、亚慢性) GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 GB/T16886.11—1997医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验 7 热原 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 8 细菌内毒素 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 9 细胞毒性 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 GB/T16886.5-2003医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 10 皮肤刺激 GB/T16886.10-2005医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 11 无菌试验 GB/T 14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物试验方法 12 微生物检测 GB15979-2002一次性使用卫生用品卫生标准 二 医疗器械化学分析 13 镉 GB/T14233.1-1998医用输液、输血、注射器具检验方法 第一部分：化学分析方法
关于公布医疗器械生产企业质量管理体系规范试点检查通过企业名单的通知 | 国食药监械[2007]688号 | FGWJ-2007-10153 | 2007-11-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据《关于开展无菌和植入性医疗器械生产企业质量管理体系规范试点工作的通知》（国食药监械〔2006〕622号），国家局对北京、天津、上海、江苏、浙江、广东、四川、陕西等8个省（市）45家无菌和植入性医疗器械生产企业分别进行了试点检查，其中有39家通过试点检查。现将试点检查通过企业的名单和试点品种予以公布。 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月十二日 试点检查通过企业名单 企业名称 生产地址 试点品种 北京市富乐科技开发有限公司 北京市平谷区马坊工业开发区西区50号 脊柱内固定系统、脊柱内固定钢板、固定针 北京乐普医疗器械有限公司 北京市昌平科技园区超前路37号3号楼 血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统、PTCA球囊扩张导管 北京市昌平区白扶泉路10号北控科技大厦3层 北京蒙太因医疗器械有限公司 北京市昌平科技园区超前路12号 JT系列髋关节假体、JY型股骨柄（金枪鱼柄） 北京市意华健科贸有限责任公司 北京市昌平区沙河镇松兰堡北京市百货公司批发仓库 羟基磷灰石生物陶瓷（ZC-J基本型） 天津市金兴达实业有限公司 天津市东丽区徐庄工业开发区巨丰一号路1号 金属接骨板、金属接骨螺钉、金属髓内针 天津市人立骨科器械有限公司 天津市河东区红星路120号 金属接骨板、金属髓内针 天津和杰医疗器械有限公司 天津华苑产业区二纬路6号B座102 宫内节育器 天津市威曼生物材料有限公司 天津华苑产业园区物华道2号海泰火炬创业园B座401 金属接骨板、金属髓内针、金属接骨螺钉 上海康德莱企业发展集团有限公司 上海市嘉定区华江路668弄18号 一次性使用输液器 上海输血技术有限公司 上海市闵行区友东路500号 一次性使用塑料血袋 江苏省吴江（市）同里镇长胜路 上海达华医疗器械有限公司 上海市崇明县长征农场 一次性使用单采血浆离心分离器、一次性使用血浆收集袋 上海淞行实业有限公司 上海闸北区万安路西张贵桥东路29-30号二层楼厂房 一次性使用无菌导尿管 上海凯乐输液器厂 上海市松江区新桥镇新蟠路189号 一次性使用输液器 苏州市双羊医疗器械有限公司 江苏省张家港市杨舍镇包基双羊大厦 钛质接骨螺钉、钛质接骨板 苏州市兴达医械制造有限公司 江苏省张家港市锦丰镇杨锦路 金属接骨板（加压和保护性接骨板）、金属接骨板（支持接骨板）、金属接骨板（角度接骨板）、金属接骨板（脊柱前路钛板）、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉、金属矫形用棒、金属矫形用钉、椎弓根内固定器、圆形髓内针（交锁髓内钉）金属骨针、扎丝、扎丝纽扣 创生医疗器械（江苏）有限公司 江苏省常州市南门外牛塘镇人民西路 胫骨（有远、近端瞄准装置）带锁髓内钉、胫骨带锁髓内钉(钛合金制)、掌、指骨接骨板、逆行带锁髓内钉、伽玛（γ）型带锁髓内钉、股骨端接骨板(DHS、DCS)、股、胫骨端接骨板（纯钛制）、金属直型接骨板、金属接骨板、金属接骨螺钉、中空螺钉、单独绑扎钢绳、GSS型脊柱通用内固定器、胸腰椎前路内固定器 常州市康辉医疗器械有限公司 江苏省常州市新北区天山路1-8号 金属接骨板（加压保护性接骨板）、金属接骨板（支持接骨板）、金属接骨板（角度接骨板）、金属接骨板（脊柱固定板）、金属接骨板、金属微型接骨板、鹅头钉钢板、金属接骨螺钉、动力加压螺钉、金属骨针、FC型分叉交锁式髓内钉、交锁式髓内钉、脊柱钢板内固定系统（胸腰椎钢板内固定系统）、脊柱钢板内固定系统（颈椎钢板内固定系统）、脊柱内固定系统、椎节融合固定装置 南京欧加农制药有限公司 江苏省南京浦口高新技术开发区 母体乐—铜宫内节育器 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 江苏省张家港市锦丰镇永新南路 金属骨针、金属接骨螺钉、金属接骨板、金属股骨颈固定钉、金属直型接骨板、金属异型接骨板、髋关节假体（骨水泥型）、髋关节假体（生物型）、带锁髓内钉、脊柱内固定器RRS、锥体融合器、脊柱钛板固定系统、解剖形接骨板、加压滑动鹅头钉、齿状臂记忆环抱内固定器 常州奥斯迈医疗器械有限公司 江苏省常州新区秦岭路177号 金属螺钉、带锁髓内钉、金属保护性、支持性接骨板、金属加压接骨板、金属鹅头接骨板 杭州健群医疗器械有限公司 浙江省杭州市萧山区萧绍动路98号 一次性使用微量注液泵 温州市贝普科技有限公司 浙江省温州工业园区金水路7号 一次性使用输液器 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 浙江省温州市龙湾区永中永强路252号 一次性使用输液器 浙江灵洋医疗器械有限公司 浙江省临海市白水洋镇 一次性使用输液器 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 浙江省嘉兴市振兴路168号 一次性使用镇痛泵、一次性使用电子控制镇痛泵 浙江玉升医疗器械股份有限公司 浙江省玉环县芦浦镇漩门工业区 一次性使用输液器 浙江伏尔特医疗器械有限公司 浙江省桐乡经济开发区新民南路35号 一次性使用输注泵 广州华南医疗用品有限公司 广州市保税区保盈大道43号 一次性使用塑料血袋 佛山市捷港医疗用品有限公司 广东省佛山市佛山大道南329号三楼 心脏二尖瓣球囊扩张导管 广州市卫信工贸有限公司 广州市黄埔区骏丰路81号 自粘性无菌敷料 稳健实业（深圳）有限公司 深圳市龙华镇布龙公路旁稳健工业园 一次性使用产包 广东龙心医疗器械有限公司 广东省开平市百合镇乌金路38号 一次性使用输液器、一次性使用输液器带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用滴定管式输液器 珠海丽珠医用生物材料有限公司 广东省珠海市珠海大学路99号3区4栋、5栋4、5楼 一次性使用血液灌流器 成都迪康中科生物医学材料有限公司 四川省成都市高新区西部园区迪康大道1号 可吸收骨折内固定螺钉 四川国纳科技有限公司 四川省成都市高新区倍特科技工业园2幢4层E1、F2号 医用纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合骨填充材料 四川大学生物材料工程研究中心 四川省成都市望江路29号 骨诱导磷酸钙生物陶瓷（商品名：骨诱导人工骨）、磷酸钙涂层人工髋关节(BAM人工髋关节)、羟基磷灰石生物陶瓷 四川南格尔生物医学股份有限公司 四川省简阳市东溪镇省医科院附属医院 一次性使用输液器（带针）、一次性使用单采血浆分离器、一次性使用塑料血袋 西安申兰生物医学工程有限公司 陕西省三原县周肖工业园 一次性使用动脉插管、一次性使用体外循环管路、一次性使用气管插管 陕西沃源科技有限责任公司 陕西省西安市丰庆路99号 一次性使用离心式血浆分离器 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据《关于开展无菌和植入性医疗器械生产企业质量管理体系规范试点工作的通知》（国食药监械〔2006〕622号），国家局对北京、天津、上海、江苏、浙江、广东、四川、陕西等8个省（市）45家无菌和植入性医疗器械生产企业分别进行了试点检查，其中有39家通过试点检查。现将试点检查通过企业的名单和试点品种予以公布。 国家食品药品监督管理局 二○○七年十一月十二日 试点检查通过企业名单 企业名称 生产地址 试点品种 北京市富乐科技开发有限公司 北京市平谷区马坊工业开发区西区50号 脊柱内固定系统、脊柱内固定钢板、固定针 北京乐普医疗器械有限公司 北京市昌平科技园区超前路37号3号楼 血管内药物（雷帕霉素）洗脱支架系统、PTCA球囊扩张导管 北京市昌平区白扶泉路10号北控科技大厦3层 北京蒙太因医疗器械有限公司 北京市昌平科技园区超前路12号 JT系列髋关节假体、JY型股骨柄（金枪鱼柄） 北京市意华健科贸有限责任公司 北京市昌平区沙河镇松兰堡北京市百货公司批发仓库 羟基磷灰石生物陶瓷（ZC-J基本型） 天津市金兴达实业有限公司 天津市东丽区徐庄工业开发区巨丰一号路1号 金属接骨板、金属接骨螺钉、金属髓内针 天津市人立骨科器械有限公司 天津市河东区红星路120号 金属接骨板、金属髓内针 天津和杰医疗器械有限公司 天津华苑产业区二纬路6号B座102 宫内节育器 天津市威曼生物材料有限公司 天津华苑产业园区物华道2号海泰火炬创业园B座401 金属接骨板、金属髓内针、金属接骨螺钉 上海康德莱企业发展集团有限公司 上海市嘉定区华江路668弄18号 一次性使用输液器 上海输血技术有限公司 上海市闵行区友东路500号 一次性使用塑料血袋 江苏省吴江（市）同里镇长胜路 上海达华医疗器械有限公司 上海市崇明县长征农场 一次性使用单采血浆离心分离器、一次性使用血浆收集袋 上海淞行实业有限公司 上海闸北区万安路西张贵桥东路29-30号二层楼厂房 一次性使用无菌导尿管 上海凯乐输液器厂 上海市松江区新桥镇新蟠路189号 一次性使用输液器 苏州市双羊医疗器械有限公司 江苏省张家港市杨舍镇包基双羊大厦 钛质接骨螺钉、钛质接骨板 苏州市兴达医械制造有限公司 江苏省张家港市锦丰镇杨锦路 金属接骨板（加压和保护性接骨板）、金属接骨板（支持接骨板）、金属接骨板（角度接骨板）、金属接骨板（脊柱前路钛板）、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉、金属矫形用棒、金属矫形用钉、椎弓根内固定器、圆形髓内针（交锁髓内钉）金属骨针、扎丝、扎丝纽扣 创生医疗器械（江苏）有限公司 江苏省常州市南门外牛塘镇人民西路 胫骨（有远、近端瞄准装置）带锁髓内钉、胫骨带锁髓内钉(钛合金制)、掌、指骨接骨板、逆行带锁髓内钉、伽玛（γ）型带锁髓内钉、股骨端接骨板(DHS、DCS)、股、胫骨端接骨板（纯钛制）、金属直型接骨板、金属接骨板、金属接骨螺钉、中空螺钉、单独绑扎钢绳、GSS型脊柱通用内固定器、胸腰椎前路内固定器 常州市康辉医疗器械有限公司 江苏省常州市新北区天山路1-8号 金属接骨板（加压保护性接骨板）、金属接骨板（支持接骨板）、金属接骨板（角度接骨板）、金属接骨板（脊柱固定板）、金属接骨板、金属微型接骨板、鹅头钉钢板、金属接骨螺钉、动力加压螺钉、金属骨针、FC型分叉交锁式髓内钉、交锁式髓内钉、脊柱钢板内固定系统（胸腰椎钢板内固定系统）、脊柱钢板内固定系统（颈椎钢板内固定系统）、脊柱内固定系统、椎节融合固定装置 南京欧加农制药有限公司 江苏省南京浦口高新技术开发区 母体乐—铜宫内节育器 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 江苏省张家港市锦丰镇永新南路 金属骨针、金属接骨螺钉、金属接骨板、金属股骨颈固定钉、金属直型接骨板、金属异型接骨板、髋关节假体（骨水泥型）、髋关节假体（生物型）、带锁髓内钉、脊柱内固定器RRS、锥体融合器、脊柱钛板固定系统、解剖形接骨板、加压滑动鹅头钉、齿状臂记忆环抱内固定器 常州奥斯迈医疗器械有限公司 江苏省常州新区秦岭路177号 金属螺钉、带锁髓内钉、金属保护性、支持性接骨板、金属加压接骨板、金属鹅头接骨板 杭州健群医疗器械有限公司 浙江省杭州市萧山区萧绍动路98号 一次性使用微量注液泵 温州市贝普科技有限公司 浙江省温州工业园区金水路7号 一次性使用输液器 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 浙江省温州市龙湾区永中永强路252号 一次性使用输液器 浙江灵洋医疗器械有限公司 浙江省临海市白水洋镇 一次性使用输液器 浙江苏嘉医疗器械股份有限公司 浙江省嘉兴市振兴路168号 一次性使用镇痛泵、一次性使用电子控制镇痛泵 浙江玉升医疗器械股份有限公司 浙江省玉环县芦浦镇漩门工业区 一次性使用输液器 浙江伏尔特医疗器械有限公司 浙江省桐乡经济开发区新民南路35号 一次性使用输注泵 广州华南医疗用品有限公司 广州市保税区保盈大道43号 一次性使用塑料血袋 佛山市捷港医疗用品有限公司 广东省佛山市佛山大道南329号三楼 心脏二尖瓣球囊扩张导管 广州市卫信工贸有限公司 广州市黄埔区骏丰路81号 自粘性无菌敷料 稳健实业（深圳）有限公司 深圳市龙华镇布龙公路旁稳健工业园 一次性使用产包 广东龙心医疗器械有限公司 广东省开平市百合镇乌金路38号 一次性使用输液器、一次性使用输液器带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用滴定管式输液器 珠海丽珠医用生物材料有限公司 广东省珠海市珠海大学路99号3区4栋、5栋4、5楼 一次性使用血液灌流器 成都迪康中科生物医学材料有限公司 四川省成都市高新区西部园区迪康大道1号 可吸收骨折内固定螺钉 四川国纳科技有限公司 四川省成都市高新区倍特科技工业园2幢4层E1、F2号 医用纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合骨填充材料 四川大学生物材料工程研究中心 四川省成都市望江路29号 骨诱导磷酸钙生物陶瓷（商品名：骨诱导人工骨）、磷酸钙涂层人工髋关节(BAM人工髋关节)、羟基磷灰石生物陶瓷 四川南格尔生物医学股份有限公司 四川省简阳市东溪镇省医科院附属医院 一次性使用输液器（带针）、一次性使用单采血浆分离器、一次性使用塑料血袋 西安申兰生物医学工程有限公司 陕西省三原县周肖工业园 一次性使用动脉插管、一次性使用体外循环管路、一次性使用气管插管 陕西沃源科技有限责任公司 陕西省西安市丰庆路99号 一次性使用离心式血浆分离器
关于印发《药品GMP认证检查评定标准》的通知 | 国食药监安[2007]648号 | FGWJ-2007-10142 | 2007-10-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强药品生产监督管理，切实做好药品GMP认证工作，全面提高认证工作质量，国家局对《药品GMP认证检查评定标准（试行）》进行了修订。现将修订后的《药品GMP认证检查评定标准》印发给你们，该标准自2008年1月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○七年十月二十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为进一步加强药品生产监督管理，切实做好药品GMP认证工作，全面提高认证工作质量，国家局对《药品GMP认证检查评定标准（试行）》进行了修订。现将修订后的《药品GMP认证检查评定标准》印发给你们，该标准自2008年1月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○七年十月二十四日
关于发布医疗器械产品注册技术审查指导原则的通知【废止】 | 食药监办[2007]205号 | FGWJ-2007-10150 | 2007-10-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 有关单位： 为全面提高医疗器械产品注册工作水平和审查质量，统一各地注册审查尺度，加强对全国注册工作的监督和指导，我局组织有关部门开展了医疗器械产品注册技术审查指导原则（以下简称“指导原则”）的制定工作。 指导原则的制定是以《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》为依据，按照科学性、前瞻性、可操作性的要求，以满足产品注册审查的实际工作需要为目的。指导原则中所列的基本审查要点，供参与注册审查的技术人员参考。 上述指导原则，我局陆续在网站上公布，请予以关注。并请登陆www.sfda.gov.cn查询。 特此通知。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年十月十六日 | 有关单位： 为全面提高医疗器械产品注册工作水平和审查质量，统一各地注册审查尺度，加强对全国注册工作的监督和指导，我局组织有关部门开展了医疗器械产品注册技术审查指导原则（以下简称“指导原则”）的制定工作。 指导原则的制定是以《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》为依据，按照科学性、前瞻性、可操作性的要求，以满足产品注册审查的实际工作需要为目的。指导原则中所列的基本审查要点，供参与注册审查的技术人员参考。 上述指导原则，我局陆续在网站上公布，请予以关注。并请登陆www.sfda.gov.cn查询。 特此通知。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年十月十六日
关于医疗器械试产注册证书延期事宜的通知【失效】 | 食药监办[2007]195号 | FGWJ-2007-10129 | 2007-10-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批中的问题，我局于2007年4月2日发布了《关于医疗器械注册证书延期事宜的通知》（食药监办〔2007〕63号）。现就有关试产注册事宜作如下规定： 一、2004年、2005年获准试产注册的境内第三类医疗器械，凡我局已受理重新注册申请的，在审批结果明确前，原医疗器械注册证书在重新注册审批期间继续有效。 二、在重新注册审批结果明确后，生产企业应当凭新核发的注册证书作为产品合法上市的批准证明文件。 三、生产企业应当按照国家有关标准和相关规定组织生产。 特此通知。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年十月八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批中的问题，我局于2007年4月2日发布了《关于医疗器械注册证书延期事宜的通知》（食药监办〔2007〕63号）。现就有关试产注册事宜作如下规定： 一、2004年、2005年获准试产注册的境内第三类医疗器械，凡我局已受理重新注册申请的，在审批结果明确前，原医疗器械注册证书在重新注册审批期间继续有效。 二、在重新注册审批结果明确后，生产企业应当凭新核发的注册证书作为产品合法上市的批准证明文件。 三、生产企业应当按照国家有关标准和相关规定组织生产。 特此通知。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年十月八日
关于一次性可注射针刀等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2007]597号 | FGWJ-2007-10137 | 2007-09-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关专家对一次性可注射针刀等61种产品进行了分类界定。现通知如下： 一、一次性可注射针刀（不含药）：由气囊、手柄、针刀体三部分组成。气囊采用一次性输液管材料，可吸取和储存少量利多卡因麻醉液；手柄采用一次性注射器材料；针刀体采用不锈钢材料。气囊中吸取少量的利多卡因麻醉药液做患处皮内或皮下的麻醉，然后再做针刀治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6815。 二、同种异体材料（不含活细胞）：由从健康遗体捐赠者身体上取得的组织，经过清理、系统加工及灭菌后制成。用于患者的骨质、关节、肌腱等损伤部位的外科修复。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6846。 三、异种脱细胞基质敷料：主要成分为去细胞动物（不包括人）的皮肤，用于创面的覆盖、维持创面正常的微环境。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6864。 四、胶原蛋白海绵：主要成分为胶原蛋白，用于伤口止血、创面的覆盖。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6864。 五、胃肠动力标记物胶囊：为口服含银环标记物的胶囊，进入胃后在胃液条件下融化，标记物分散于胃内，随蠕动进入胃肠道内。根据标记物不透X线原理，通过透视或摄片，在一定时间内观察残留在胃肠道内的标记物分布情况并计数，从而对胃肠功能性紊乱等疾病进行诊断或疗效评估。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6831。 六、测痛仪：由主机、治疗床、针灸针组成。根据氧自由基致痛原理，测出疼痛阈值后进行治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6821。 七、脑卒中治疗仪：利用中频电脉冲刺激小脑顶核部位，治疗脑卒中。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 八、一次性使用鞘组：由筋膜扩张器和可剥开鞘组成，为一次性使用高分子产品，不包含导丝及穿刺器械。用于经皮肾穿刺进行尿道上端或肾结石取石，或通过该产品进行肾造瘘，在腹膜外穿刺和扩张建立一个到达结石部位的通道，配合输尿管镜进行取石或碎石。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6866。 九、聚苯乙烯伤口愈合材料：为液体形式，其主要成分是聚苯乙烯纳米颗粒，带有静电，可以激发伤口处细胞的活力，促进伤口的愈合。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6864。 十、一次性使用液状敷料：用于下肢静脉溃疡、手术伤口、植皮区等，减轻伤口的机械损伤，创造湿性闭合环境，加速伤口愈合，使组织再生和修复过程能顺利进行，有效防止伤口感染。主要成分为粘性材料和水胶体（羟甲基纤维素钠，CMC）以及人造弹性体。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6864。 十一、90Sr/90Y皮科敷贴器：放射性核素治疗设备，由活性层、银底、金窗、保护层组成。用于治疗皮肤疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6833。 十二、一次性使用腔内带囊电极导管：与腔道介入治疗仪产品配套使用。由双囊硅胶导尿管改装而成，内置电极及连接线。通过电极导管腔道内电极直接在病灶区域内加热治疗，也可用作药物灌注治疗。为一次性使用介入器材。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6866。 十三、导航脑刺激系统：使用短脉冲磁场刺激大脑皮层中确定的点，然后用脑电波来测量某个部位或者整个大脑皮层如何反应这种刺激，从而辅助诊断脑部疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6821。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关专家对一次性可注射针刀等61种产品进行了分类界定。现通知如下： 一、一次性可注射针刀（不含药）：由气囊、手柄、针刀体三部分组成。气囊采用一次性输液管材料，可吸取和储存少量利多卡因麻醉液；手柄采用一次性注射器材料；针刀体采用不锈钢材料。气囊中吸取少量的利多卡因麻醉药液做患处皮内或皮下的麻醉，然后再做针刀治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6815。 二、同种异体材料（不含活细胞）：由从健康遗体捐赠者身体上取得的组织，经过清理、系统加工及灭菌后制成。用于患者的骨质、关节、肌腱等损伤部位的外科修复。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6846。 三、异种脱细胞基质敷料：主要成分为去细胞动物（不包括人）的皮肤，用于创面的覆盖、维持创面正常的微环境。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6864。 四、胶原蛋白海绵：主要成分为胶原蛋白，用于伤口止血、创面的覆盖。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6864。 五、胃肠动力标记物胶囊：为口服含银环标记物的胶囊，进入胃后在胃液条件下融化，标记物分散于胃内，随蠕动进入胃肠道内。根据标记物不透X线原理，通过透视或摄片，在一定时间内观察残留在胃肠道内的标记物分布情况并计数，从而对胃肠功能性紊乱等疾病进行诊断或疗效评估。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6831。 六、测痛仪：由主机、治疗床、针灸针组成。根据氧自由基致痛原理，测出疼痛阈值后进行治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6821。 七、脑卒中治疗仪：利用中频电脉冲刺激小脑顶核部位，治疗脑卒中。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6826。 八、一次性使用鞘组：由筋膜扩张器和可剥开鞘组成，为一次性使用高分子产品，不包含导丝及穿刺器械。用于经皮肾穿刺进行尿道上端或肾结石取石，或通过该产品进行肾造瘘，在腹膜外穿刺和扩张建立一个到达结石部位的通道，配合输尿管镜进行取石或碎石。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6866。 九、聚苯乙烯伤口愈合材料：为液体形式，其主要成分是聚苯乙烯纳米颗粒，带有静电，可以激发伤口处细胞的活力，促进伤口的愈合。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6864。 十、一次性使用液状敷料：用于下肢静脉溃疡、手术伤口、植皮区等，减轻伤口的机械损伤，创造湿性闭合环境，加速伤口愈合，使组织再生和修复过程能顺利进行，有效防止伤口感染。主要成分为粘性材料和水胶体（羟甲基纤维素钠，CMC）以及人造弹性体。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6864。 十一、90Sr/90Y皮科敷贴器：放射性核素治疗设备，由活性层、银底、金窗、保护层组成。用于治疗皮肤疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6833。 十二、一次性使用腔内带囊电极导管：与腔道介入治疗仪产品配套使用。由双囊硅胶导尿管改装而成，内置电极及连接线。通过电极导管腔道内电极直接在病灶区域内加热治疗，也可用作药物灌注治疗。为一次性使用介入器材。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6866。 十三、导航脑刺激系统：使用短脉冲磁场刺激大脑皮层中确定的点，然后用脑电波来测量某个部位或者整个大脑皮层如何反应这种刺激，从而辅助诊断脑部疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码6821。
关于实施YY 0286.1-2007《专用输液器第1部分：一次性使用精密过滤输液器》医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2007]503号 | FGWJ-2007-10102 | 2007-08-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY 0286.1-2007《专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器》医疗器械行业标准已经审定通过，自2008年4月1日起实施。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○七年八月十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY 0286.1-2007《专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器》医疗器械行业标准已经审定通过，自2008年4月1日起实施。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○七年八月十四日
关于转发人体血液及血液成分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋国家标准第1号修改单的通知 | 食药监办[2007]156号 | FGWJ-2007-10068 | 2007-08-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： GB14232.1-2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋》国家标准第1号修改单已经国家标准化管理委员会批准，现转发给你们，自2007年11月1日起实施。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年八月三日 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 ═══════════════════════════════════════ 国标委工二函[2007]40号 关于批准GBl4232.1–2004《人体血液及血液成分 袋式塑料容器第1部分：传统型血袋》 国家标准第1号修改单的函 国家食品药品监督管理局： 你局《关于上报G814232.l–2004<人体血液及血液成分袋式塑料容器第l部分：传统型血袋>国家标准第l号修改单的函》（食药监械函[2007]14号）收悉。经研究，批准GBl4232.l–2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋》国家标准第l号修改单，于2007年11月1日起实施，并在《中国标准化》杂志2007年第8期公布。 附件：GBl4232.l–2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋》 国家标准第1号修改单 中国国家标准化管理委员会 二○○七年六月二十九日 附件： GBl4232.l–2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分： 传统型血袋》国家标准第l号修改单 ——————————————————————————————————————— 本修改单经国家标准化管理委员会于2007年6月29日批准，自2007年11月1日起实施。 8.2 塑料血袋上的标签 b)项改为： b) 抗凝剂和保养液以及所含的任何其他物质的特性和体积(毫升)或质量(克)、可采集血液和血液成分的体积(毫升)或质量(克)、和公称容量(毫升)； 注：GB 14232的第2部分将规定血袋容量的标示方法。 A.1 总则 在“与血液和血制品接触的材料”后面增加：（采用蒸汽灭菌的血袋除外，见附录NA.2）。 B.4.3 条文下增加注释： 注：推荐采用《中华人民共和国药典》2005年版二部中附录IX H《可见异物检查法》。检验中，无论是否是血袋本身脱落的颗粒，都视为“异物”。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： GB14232.1-2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋》国家标准第1号修改单已经国家标准化管理委员会批准，现转发给你们，自2007年11月1日起实施。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年八月三日 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 ═══════════════════════════════════════ 国标委工二函[2007]40号 关于批准GBl4232.1–2004《人体血液及血液成分 袋式塑料容器第1部分：传统型血袋》 国家标准第1号修改单的函 国家食品药品监督管理局： 你局《关于上报G814232.l–2004<人体血液及血液成分袋式塑料容器第l部分：传统型血袋>国家标准第l号修改单的函》（食药监械函[2007]14号）收悉。经研究，批准GBl4232.l–2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋》国家标准第l号修改单，于2007年11月1日起实施，并在《中国标准化》杂志2007年第8期公布。 附件：GBl4232.l–2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分：传统型血袋》 国家标准第1号修改单 中国国家标准化管理委员会 二○○七年六月二十九日 附件： GBl4232.l–2004《人体血液及血液成分袋式塑料容器 第1部分： 传统型血袋》国家标准第l号修改单 ——————————————————————————————————————— 本修改单经国家标准化管理委员会于2007年6月29日批准，自2007年11月1日起实施。 8.2 塑料血袋上的标签 b)项改为： b) 抗凝剂和保养液以及所含的任何其他物质的特性和体积(毫升)或质量(克)、可采集血液和血液成分的体积(毫升)或质量(克)、和公称容量(毫升)； 注：GB 14232的第2部分将规定血袋容量的标示方法。 A.1 总则 在“与血液和血制品接触的材料”后面增加：（采用蒸汽灭菌的血袋除外，见附录NA.2）。 B.4.3 条文下增加注释： 注：推荐采用《中华人民共和国药典》2005年版二部中附录IX H《可见异物检查法》。检验中，无论是否是血袋本身脱落的颗粒，都视为“异物”。
关于印发2007年下半年全国医疗器械专项整治工作方案的通知 | 国食药监械[2007]475号 | FGWJ-2007-10054 | 2007-07-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关单位： 现将《2007年下半年全国医疗器械专项整治工作方案》印发给你们。请结合实际，贯彻落实。 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月三十日 2007年下半年全国医疗器械专项整治工作方案 2006年6月以来，按照国务院有关文件精神和全国医疗器械专项整治工作方案，各地积极主动，深入研究，结合实际制订了专项整治方案，并狠抓落实。国家局也对部分高风险医疗器械产品的注册申报资料组织了核查试点，对部分重点监管企业的质量管理体系进行了专项检查，发布了《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》、《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》等配套文件，规范了体外诊断试剂的注册管理工作。通过一年的工作，医疗器械注册、生产秩序有了明显改善，专项整治工作取得了阶段性成效。但是，我们的监管工作中还存在着一些亟待解决的突出问题。为进一步推进医疗器械专项整治工作,确保公众用械安全有效,根据国务院有关文件精神和国家局关于专项行动的总体部署,特制定2007年下半年全国医疗器械专项整治工作方案。 一、工作目标 （一）完成境内一、二类医疗器械注册资料真实性核查任务。 （二）完成境内在审三类医疗器械注册申请资料真实性核查任务。 （三）完成部分境内已经获得注册证的三类医疗器械注册申请资料的核查任务。 （四）启动境外医疗器械注册申请资料真实性核查。 （五）完成同种异体医疗器械、动物源性医疗器械和宫内节育器质量管理体系专项检查。 （六）继续开展对国家局重点监管企业、省级重点监管企业的监督检查。 （七）完成《医疗器械监督管理条例》的修订送审工作。 二、主要任务 （一）全面推进医疗器械注册申请资料核查工作 1．对境内部分已获准注册的三类医疗器械注册申请资料的真实性进行核查。国家局负责组织完成心脏起博器、心脏瓣膜、血管支架和人工关节四类医疗器械注册申请资料真实性核查任务。各省（区、市）局积极配合。这项工作要在2007年11月底之前完成。其他境内已获准注册的三类医疗器械注册申请资料的核查工作，拟在2008年工作中安排。 2．对境内在审三类医疗器械注册申请资料的真实性进行核查。其中，国家局负责组织完成心脏起博器、心脏瓣膜、血管支架和人工关节四类医疗器械注册申请资料真实性核查任务；各省（区、市）局按照属地监管原则负责其他在审三类医疗器械注册申请资料真实性核查任务。国家局负责向各省（区、市）局提供各地在审三类医疗器械申报单位和申报产品名单以及相关注册申请资料复印件。这项工作要在2007年10月底之前完成。 3．对境内已获准注册的一、二类医疗器械注册申请资料的真实性进行核查。这项工作由各省（区、市）局负责，2007年9月底之前完成任务。已经完成任务的省份，要总结经验、巩固成果。 4．各省（区、市）局应结合辖区监管工作实际，对在审的一、二类医疗器械注册申请资料真实性核查作出具体安排。这项工作要在2007年10月底之前完成。 5．对部分境外医疗器械注册申请资料进行真实性核查。这项工作由国家局医疗器械技术审评中心结合实际情况制定相关实施方案，并组织实施。 （二）加强对医疗器械生产企业的监督检查 1．各省（区、市）局要在加强医疗器械生产日常监管的基础上，继续开展对国家重点监管企业、省级重点监管企业、发生严重不良事件企业和被举报有违规行为企业的质量管理体系的专项监督检查。这项工作要在2007年11月底之前完成。 2．国家局负责组织完成同种异体医疗器械、动物源性医疗器械和宫内节育器生产企业质量管理体系专项检查。这项工作要在2007年11月底之前完成。 （三）进一步完善医疗器械监管法规制度 重点完成《医疗器械监督管理条例》的修订工作。国家局负责对《医疗器械监督管理条例》修订涉及的重大问题组织调研，集中力量进行修订起草工作，力争年底前完成送审稿。为了进一步加强和规范境内第三类医疗器械注册管理，国家局将研究修订医疗器械审评审批的有关制度，对三类医疗器械审评审批提出进一步要求。今后，对境内三类医疗器械注册申请资料特别是植入性医疗器械的注册申请资料，必须进行真实性核查，在核实其真实性之后才能审批；对存在虚假问题的注册申请资料坚决退审，依法处理。 三、工作措施 （一）加强对各地医疗器械专项整治工作的指导。开展专项整治工作信息的收集、分析，及时通报全国与各地医疗器械专项整治工作的进展情况，交流工作经验。 （二）举办全国医疗器械专项整治工作培训班。2007年7月下旬请各省（区、市）局主管局长和处长以及相关人员参加培训。通过培训，进一步明确任务，统一认识、统一方法，为全面完成医疗器械专项整治工作任务创造条件。 （三）继续组织医疗器械专项整治工作督查。2007年11月份国家局将组织督查组，对各地医疗器械专项整治情况进行督查，以推动这项工作的深入开展。 （四）依法严肃处理违规企业。对弄虚作假的企业要依法严肃处理。对企业在自查自纠过程中主动申请注销其产品注册证或者要求撤回其注册申报资料的，审批部门依申请予以注销相关注册证或着同意其撤回相关注册申报资料。 （五）加强医疗器械专项整治工作的宣传。充分利用新闻媒体，宣传各地专项整治工作的好经验、好做法、好典型，同时选择典型违法案例公开处理结果，公开曝光，以震慑医疗器械注册、生产环节的弄虚作假等违法行为。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关单位： 现将《2007年下半年全国医疗器械专项整治工作方案》印发给你们。请结合实际，贯彻落实。 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月三十日 2007年下半年全国医疗器械专项整治工作方案 2006年6月以来，按照国务院有关文件精神和全国医疗器械专项整治工作方案，各地积极主动，深入研究，结合实际制订了专项整治方案，并狠抓落实。国家局也对部分高风险医疗器械产品的注册申报资料组织了核查试点，对部分重点监管企业的质量管理体系进行了专项检查，发布了《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》、《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》等配套文件，规范了体外诊断试剂的注册管理工作。通过一年的工作，医疗器械注册、生产秩序有了明显改善，专项整治工作取得了阶段性成效。但是，我们的监管工作中还存在着一些亟待解决的突出问题。为进一步推进医疗器械专项整治工作,确保公众用械安全有效,根据国务院有关文件精神和国家局关于专项行动的总体部署,特制定2007年下半年全国医疗器械专项整治工作方案。 一、工作目标 （一）完成境内一、二类医疗器械注册资料真实性核查任务。 （二）完成境内在审三类医疗器械注册申请资料真实性核查任务。 （三）完成部分境内已经获得注册证的三类医疗器械注册申请资料的核查任务。 （四）启动境外医疗器械注册申请资料真实性核查。 （五）完成同种异体医疗器械、动物源性医疗器械和宫内节育器质量管理体系专项检查。 （六）继续开展对国家局重点监管企业、省级重点监管企业的监督检查。 （七）完成《医疗器械监督管理条例》的修订送审工作。 二、主要任务 （一）全面推进医疗器械注册申请资料核查工作 1．对境内部分已获准注册的三类医疗器械注册申请资料的真实性进行核查。国家局负责组织完成心脏起博器、心脏瓣膜、血管支架和人工关节四类医疗器械注册申请资料真实性核查任务。各省（区、市）局积极配合。这项工作要在2007年11月底之前完成。其他境内已获准注册的三类医疗器械注册申请资料的核查工作，拟在2008年工作中安排。 2．对境内在审三类医疗器械注册申请资料的真实性进行核查。其中，国家局负责组织完成心脏起博器、心脏瓣膜、血管支架和人工关节四类医疗器械注册申请资料真实性核查任务；各省（区、市）局按照属地监管原则负责其他在审三类医疗器械注册申请资料真实性核查任务。国家局负责向各省（区、市）局提供各地在审三类医疗器械申报单位和申报产品名单以及相关注册申请资料复印件。这项工作要在2007年10月底之前完成。 3．对境内已获准注册的一、二类医疗器械注册申请资料的真实性进行核查。这项工作由各省（区、市）局负责，2007年9月底之前完成任务。已经完成任务的省份，要总结经验、巩固成果。 4．各省（区、市）局应结合辖区监管工作实际，对在审的一、二类医疗器械注册申请资料真实性核查作出具体安排。这项工作要在2007年10月底之前完成。 5．对部分境外医疗器械注册申请资料进行真实性核查。这项工作由国家局医疗器械技术审评中心结合实际情况制定相关实施方案，并组织实施。 （二）加强对医疗器械生产企业的监督检查 1．各省（区、市）局要在加强医疗器械生产日常监管的基础上，继续开展对国家重点监管企业、省级重点监管企业、发生严重不良事件企业和被举报有违规行为企业的质量管理体系的专项监督检查。这项工作要在2007年11月底之前完成。 2．国家局负责组织完成同种异体医疗器械、动物源性医疗器械和宫内节育器生产企业质量管理体系专项检查。这项工作要在2007年11月底之前完成。 （三）进一步完善医疗器械监管法规制度 重点完成《医疗器械监督管理条例》的修订工作。国家局负责对《医疗器械监督管理条例》修订涉及的重大问题组织调研，集中力量进行修订起草工作，力争年底前完成送审稿。为了进一步加强和规范境内第三类医疗器械注册管理，国家局将研究修订医疗器械审评审批的有关制度，对三类医疗器械审评审批提出进一步要求。今后，对境内三类医疗器械注册申请资料特别是植入性医疗器械的注册申请资料，必须进行真实性核查，在核实其真实性之后才能审批；对存在虚假问题的注册申请资料坚决退审，依法处理。 三、工作措施 （一）加强对各地医疗器械专项整治工作的指导。开展专项整治工作信息的收集、分析，及时通报全国与各地医疗器械专项整治工作的进展情况，交流工作经验。 （二）举办全国医疗器械专项整治工作培训班。2007年7月下旬请各省（区、市）局主管局长和处长以及相关人员参加培训。通过培训，进一步明确任务，统一认识、统一方法，为全面完成医疗器械专项整治工作任务创造条件。 （三）继续组织医疗器械专项整治工作督查。2007年11月份国家局将组织督查组，对各地医疗器械专项整治情况进行督查，以推动这项工作的深入开展。 （四）依法严肃处理违规企业。对弄虚作假的企业要依法严肃处理。对企业在自查自纠过程中主动申请注销其产品注册证或者要求撤回其注册申报资料的，审批部门依申请予以注销相关注册证或着同意其撤回相关注册申报资料。 （五）加强医疗器械专项整治工作的宣传。充分利用新闻媒体，宣传各地专项整治工作的好经验、好做法、好典型，同时选择典型违法案例公开处理结果，公开曝光，以震慑医疗器械注册、生产环节的弄虚作假等违法行为。
关于规范医疗器械生产企业质量管理体系考核报告有关事宜的通知 | 食药监办[2007]145号 | FGWJ-2007-10065 | 2007-07-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为规范医疗器械生产企业质量管理体系考核工作，统一质量管理体系考核报告格式，经研究，现就有关事宜通知如下： 一、按照《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》（国药监械〔2001〕288号）、《一次性使用麻醉穿刺包生产实施细则》（国药监械〔2002〕472号）、《外科植入物生产实施细则》（国药监械〔2002〕473号）和《医疗器械生产企业质量体系考核办法》（局令第22号）进行质量管理体系考核的，省（区、市）食品药品监督管理部门应保存有关质量管理体系考核材料，并向被考核生产企业出具《医疗器械生产企业质量管理体系考核报告》（样式见附件）。 二、按照《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》（国药监械[2007]239号）进行质量管理体系考核的，考核单位应保存有关质量管理体系考核材料，并向被考核生产企业出具《体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核报告》和《体外诊断试剂研制情况核查报告表》（需进行研制情况核查时）。 三、医疗器械生产企业在申报医疗器械产品注册时，应按规定提交上述《医疗器械生产企业质量管理体系考核报告》或《体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核报告》和《体外诊断试剂研制情况核查报告表》，作为相应类型的质量体系考核证明文件。必要时，食品药品监督管理部门可以调阅其他质量管理体系考核资料。 四、本规定自2007年9月1日起施行。此前发布的规定与本通知内容不一致的，以本通知为准。 附件：医疗器械生产企业质量管理体系考核报告（样式） 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年七月二十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为规范医疗器械生产企业质量管理体系考核工作，统一质量管理体系考核报告格式，经研究，现就有关事宜通知如下： 一、按照《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》（国药监械〔2001〕288号）、《一次性使用麻醉穿刺包生产实施细则》（国药监械〔2002〕472号）、《外科植入物生产实施细则》（国药监械〔2002〕473号）和《医疗器械生产企业质量体系考核办法》（局令第22号）进行质量管理体系考核的，省（区、市）食品药品监督管理部门应保存有关质量管理体系考核材料，并向被考核生产企业出具《医疗器械生产企业质量管理体系考核报告》（样式见附件）。 二、按照《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》（国药监械[2007]239号）进行质量管理体系考核的，考核单位应保存有关质量管理体系考核材料，并向被考核生产企业出具《体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核报告》和《体外诊断试剂研制情况核查报告表》（需进行研制情况核查时）。 三、医疗器械生产企业在申报医疗器械产品注册时，应按规定提交上述《医疗器械生产企业质量管理体系考核报告》或《体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核报告》和《体外诊断试剂研制情况核查报告表》，作为相应类型的质量体系考核证明文件。必要时，食品药品监督管理部门可以调阅其他质量管理体系考核资料。 四、本规定自2007年9月1日起施行。此前发布的规定与本通知内容不一致的，以本通知为准。 附件：医疗器械生产企业质量管理体系考核报告（样式） 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年七月二十五日
关于临床检验分析仪器用定标液等产品分类界定的通知【废止】 | 食药监办[2007]144号 | FGWJ-2015-10462 | 2007-07-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现对临床检验分析仪器用定标液、清洗液等产品的分类界定通知如下： 一、临床检验分析仪器用定标液（校准品）：其类别与被标定的临床检验分析仪器的类别相同。 二、临床检验分析仪器用清洗液：不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年七月二十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现对临床检验分析仪器用定标液、清洗液等产品的分类界定通知如下： 一、临床检验分析仪器用定标液（校准品）：其类别与被标定的临床检验分析仪器的类别相同。 二、临床检验分析仪器用清洗液：不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年七月二十四日
关于调整消化道吻合夹管理类别的通知 | 国食药监械[2007]403号 | FGWJ-2007-10055 | 2007-07-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 国家局曾在《关于尿沉渣计数板等37种产品分类界定的通知》（国食药监械〔2004〕84号）中，明确食道、肠道吻合器作为Ⅱ类医疗器械管理，肠道吻合夹作为Ⅲ类医疗器械管理。由于吻合器和吻合夹是作为一个完整产品销售和使用，为便于监管，现决定将肠道（含食道）吻合夹调整为Ⅱ类医疗器械管理，原注册证在有效期内可继续使用。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 国家局曾在《关于尿沉渣计数板等37种产品分类界定的通知》（国食药监械〔2004〕84号）中，明确食道、肠道吻合器作为Ⅱ类医疗器械管理，肠道吻合夹作为Ⅲ类医疗器械管理。由于吻合器和吻合夹是作为一个完整产品销售和使用，为便于监管，现决定将肠道（含食道）吻合夹调整为Ⅱ类医疗器械管理，原注册证在有效期内可继续使用。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月八日
关于实施YY0314-2007《一次性使用人体静脉血样采集容器》等18项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2007]387号 | FGWJ-2007-10101 | 2007-07-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位： YY0314-2007《一次性使用人体静脉血样采集容器》等18项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY0314-2007《一次性使用人体静脉血样采集容器》 （代替YY0314-1999） 2．YY0450．3-2007《一次性使用无菌血管内导管辅件第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置》 3．YY0611-2007《一次性使用静脉营养输液袋》 4．YY0612-2007《一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针）》 5．YY0613-2007《一次性使用离心袋式血液成分分离器》 6．YY0614-2007《一次性使用高压造影注射器及附件》 7．YY0619-2007《硬性电凝切割内窥镜》 8．YY1075-2007《硬性宫腔内窥镜》 （代替YY91075-1999） 9．YY1082-2007《硬性关节内窥镜》 （代替YY91082-1999） 以上医疗器械强制性行业标准自2008年8月1日起实施。 二、推荐性行业标准 1．YY/T0086-2007《药品冷藏箱》 (代替YY0086-1992) 2．YY/T0168-2007《血液冷藏箱》 (代替YY0168-1994) 3．YY/T0242-2007《医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料》 （代替YY0242-1996） 4．YY/T0283-2007《纤维大肠内窥镜》 （代替YY/T0283-1995） 5．YY/T0615．1-2007《标示“无菌”医疗器械的要求第1部分：最终灭菌医疗器械的要求》 6．YY/T0615．2-2007《标示“无菌”医疗器械的要求第2部分：无菌加工医疗器械的要求》 7．YY/T0616-2007《一次性使用医用手套生物学评价要求与试验》 8．YY/T0617-2007《一次性使用人体末梢血样采集容器》 9．YY/T0618-2007《细菌内毒素试验方法常规监控与跳批检验》 以上医疗器械推荐性行业标准自2008年3月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位： YY0314-2007《一次性使用人体静脉血样采集容器》等18项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY0314-2007《一次性使用人体静脉血样采集容器》 （代替YY0314-1999） 2．YY0450．3-2007《一次性使用无菌血管内导管辅件第3部分：球囊扩张导管用球囊充压装置》 3．YY0611-2007《一次性使用静脉营养输液袋》 4．YY0612-2007《一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针）》 5．YY0613-2007《一次性使用离心袋式血液成分分离器》 6．YY0614-2007《一次性使用高压造影注射器及附件》 7．YY0619-2007《硬性电凝切割内窥镜》 8．YY1075-2007《硬性宫腔内窥镜》 （代替YY91075-1999） 9．YY1082-2007《硬性关节内窥镜》 （代替YY91082-1999） 以上医疗器械强制性行业标准自2008年8月1日起实施。 二、推荐性行业标准 1．YY/T0086-2007《药品冷藏箱》 (代替YY0086-1992) 2．YY/T0168-2007《血液冷藏箱》 (代替YY0168-1994) 3．YY/T0242-2007《医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料》 （代替YY0242-1996） 4．YY/T0283-2007《纤维大肠内窥镜》 （代替YY/T0283-1995） 5．YY/T0615．1-2007《标示“无菌”医疗器械的要求第1部分：最终灭菌医疗器械的要求》 6．YY/T0615．2-2007《标示“无菌”医疗器械的要求第2部分：无菌加工医疗器械的要求》 7．YY/T0616-2007《一次性使用医用手套生物学评价要求与试验》 8．YY/T0617-2007《一次性使用人体末梢血样采集容器》 9．YY/T0618-2007《细菌内毒素试验方法常规监控与跳批检验》 以上医疗器械推荐性行业标准自2008年3月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月二日
关于认可国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心对封堵器及输送器等237种医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]386号 | FGWJ-2007-10535 | 2007-07-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年1月27～28日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对封堵器及输送器等237种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 封堵器及输送器 ​ 全项目 先心病封堵器及输送器YZB/国1877-2003 医疗器械和外科植入物用NiTi形状记忆合金加工材技术规范ASTM F2063-2005 —— 2 定制型关节假体 ​ 全项目 定制型关节假体YZB/国0485-2002 —— 3 血液透析及血液过滤用浓缩液（粉） ​ 全项目 医用透析液（粉）YZB/国1554-2003 血液透析及血液过滤用浓缩液（粉）ISO13958:2002 —— 4 电化学前列腺增生治疗仪 ​ 全项目 EASY-100A型电化学前列腺增生治疗仪YZB/国0120-2003 —— 5 高压电位治疗仪 ​ 全项目 高电位治疗仪YZB/国0183-2003 GR-GDW-9kV高电位治疗机YZB/国1526-2003 —— 6 金属直型接骨板 ​ 全项目 骨接合植入物 金属接骨板YY0017-2002 —— 7 金属接骨螺钉 ​ 全项目 骨接合植入物 金属接骨螺钉YY0018-2002 —— 8 金属髓内针 ​ 全项目 骨接合植入物 金属髓内针YY0019-2002 —— 9 外科植入物 骨关节假体锻、铸件Ti6Al4V钛合金锻件 ​ 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件Ti6Al4V钛合金锻件YY0117.1-2005 标准变更 10 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 ZTi6A14V钛合金铸件 ​ 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件YY0117.2-2005 标准变更 11 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴铬钼合金铸件 ​ 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴铬钼合金铸件YY0117.3-2005 标准变更 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年1月27～28日，国家局组织专家组对国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对封堵器及输送器等237种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 封堵器及输送器 ​ 全项目 先心病封堵器及输送器YZB/国1877-2003 医疗器械和外科植入物用NiTi形状记忆合金加工材技术规范ASTM F2063-2005 —— 2 定制型关节假体 ​ 全项目 定制型关节假体YZB/国0485-2002 —— 3 血液透析及血液过滤用浓缩液（粉） ​ 全项目 医用透析液（粉）YZB/国1554-2003 血液透析及血液过滤用浓缩液（粉）ISO13958:2002 —— 4 电化学前列腺增生治疗仪 ​ 全项目 EASY-100A型电化学前列腺增生治疗仪YZB/国0120-2003 —— 5 高压电位治疗仪 ​ 全项目 高电位治疗仪YZB/国0183-2003 GR-GDW-9kV高电位治疗机YZB/国1526-2003 —— 6 金属直型接骨板 ​ 全项目 骨接合植入物 金属接骨板YY0017-2002 —— 7 金属接骨螺钉 ​ 全项目 骨接合植入物 金属接骨螺钉YY0018-2002 —— 8 金属髓内针 ​ 全项目 骨接合植入物 金属髓内针YY0019-2002 —— 9 外科植入物 骨关节假体锻、铸件Ti6Al4V钛合金锻件 ​ 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件Ti6Al4V钛合金锻件YY0117.1-2005 标准变更 10 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 ZTi6A14V钛合金铸件 ​ 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件YY0117.2-2005 标准变更 11 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴铬钼合金铸件 ​ 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴铬钼合金铸件YY0117.3-2005 标准变更
关于认可天津市药品检验所对洁净度级别等37种医疗器械产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]388号 | FGWJ-2007-10536 | 2007-07-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年4月21日至22日，国家局组织专家组对天津市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对洁净度级别等37种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测 1 洁净度级别 YY0033-2001无菌医疗器具生产管理规范 GB/T16292~16294-1996医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 JGJ71-90洁净室施工及验收规范 GB50073-2001洁净厂房设计规范 药品生产质量管理规范（1998年修订附录） 医疗机构制剂配置质量管理规范 直接接触药品的包装材料和容器管理办法 ​ 2 沉降菌 3 浮游菌 4 平均风速 5 换气次数 6 静压差 7 温度 8 相对湿度 9 照度 10 噪声 11 过滤器泄漏测试 2 医疗器械及医用材料 12 鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验（Ames试验） GB/T16886.3-1997 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 YY/T0127.10-2001口腔材料生物学评价第2单元：口腔材料生物试验方法鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验 ​ 13 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验 GB/T16886.3-1997 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 ​ 14 小鼠骨髓微核试验 GB/T16886.3-1997 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 ​ 15 溶血试验 GB/T14233.2-2005医用输液输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验法 GB/T16886.4-2003 医疗器械生物学评价第4部分：与血液相互作用试验选择 GB/T16175-1996医用有机硅材料生物学评价试验方法 YY/T0127.1-1993 口腔材料生物试验方法溶血试验 ​ | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年4月21日至22日，国家局组织专家组对天津市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对洁净度级别等37种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年七月二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测 1 洁净度级别 YY0033-2001无菌医疗器具生产管理规范 GB/T16292~16294-1996医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 JGJ71-90洁净室施工及验收规范 GB50073-2001洁净厂房设计规范 药品生产质量管理规范（1998年修订附录） 医疗机构制剂配置质量管理规范 直接接触药品的包装材料和容器管理办法 ​ 2 沉降菌 3 浮游菌 4 平均风速 5 换气次数 6 静压差 7 温度 8 相对湿度 9 照度 10 噪声 11 过滤器泄漏测试 2 医疗器械及医用材料 12 鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验（Ames试验） GB/T16886.3-1997 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 YY/T0127.10-2001口腔材料生物学评价第2单元：口腔材料生物试验方法鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验 ​ 13 哺乳动物细胞体外染色体畸变试验 GB/T16886.3-1997 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 ​ 14 小鼠骨髓微核试验 GB/T16886.3-1997 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 ​ 15 溶血试验 GB/T14233.2-2005医用输液输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验法 GB/T16886.4-2003 医疗器械生物学评价第4部分：与血液相互作用试验选择 GB/T16175-1996医用有机硅材料生物学评价试验方法 YY/T0127.1-1993 口腔材料生物试验方法溶血试验 ​
关于印发医疗器械检验机构注册检验报告统一格式的通知 | 食药监办[2007]122号 | FGWJ-2007-10064 | 2007-07-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械质量监督检验中心： 为规范医疗器械检验机构出具的医疗器械产品注册检验报告格式，国家食品药品监督管理局组织制定了《医疗器械检验机构注册检验报告统一格式》，现印发你们，请参照执行。 附件：1．医疗器械检验机构注册检验报告统一格式 2．医疗器械检验机构注册检验报告统一格式编写规定 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年七月二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械质量监督检验中心： 为规范医疗器械检验机构出具的医疗器械产品注册检验报告格式，国家食品药品监督管理局组织制定了《医疗器械检验机构注册检验报告统一格式》，现印发你们，请参照执行。 附件：1．医疗器械检验机构注册检验报告统一格式 2．医疗器械检验机构注册检验报告统一格式编写规定 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年七月二日
关于认可河北省医疗器械与药品包装材料检验所对剩余电压等项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]346号 | FGWJ-2007-10249 | 2007-06-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年5月14日，国家局组织专家组对河北省医疗器械与药品包装材料检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对剩余电压等7个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年六月十五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备安全 1 剩余电压 GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 原已批准认可范围内的限制项现已取消 2 离子辐射 3 溢流 4 浸液 5 电源变压器 6 静电预防 GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 原已批准认可范围内的限制项，现改名为“AP、APG设备”，现仍为限制项 2 心电监护仪 1 除颤防护 YY91079-1999 心电监护仪 原已批准认可范围内的限制项现已取消 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年5月14日，国家局组织专家组对河北省医疗器械与药品包装材料检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对剩余电压等7个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年六月十五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备安全 1 剩余电压 GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 原已批准认可范围内的限制项现已取消 2 离子辐射 3 溢流 4 浸液 5 电源变压器 6 静电预防 GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 原已批准认可范围内的限制项，现改名为“AP、APG设备”，现仍为限制项 2 心电监护仪 1 除颤防护 YY91079-1999 心电监护仪 原已批准认可范围内的限制项现已取消
关于印发医疗器械生物学评价和审查指南的通知 | 国食药监械[2007]345号 | FGWJ-2007-10033 | 2007-06-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为规范医疗器械生物学评价和审查工作，我局组织制定了《医疗器械生物学评价和审查指南》。现印发给你们，请参照执行，并将有关事项通知如下： 一、申请涉及生物学评价的产品注册的企业，可提供生物学评价报告（含支持性文件）代替产品注册检验报告中的生物学试验部分，或进行全项生物学试验。 二、国外企业提供的医疗器械生物学评价报告中含有生物学试验报告的，企业应提供生物学试验室所在国的GLP证明。 附件：1．医疗器械生物学评价和审查指南 2．《医疗器械生物学评价报告》的出具与审查要点 国家食品药品监督管理局 二○○七年六月十五日 附件1： 医疗器械生物学评价和审查指南 一、目的与范围 为使GB/T 16886－ISO 10993系列标准能够正确而有效地实施，特制定本指南。 本指南为医疗器械评价者提供了生物学评价指南，为医疗器械的审查提供了生物安全性审查指南。 注：本指南不涉及微生物污染、灭菌（如“无菌”、“细菌内毒素”）、除菌和动物源性医疗器械的病毒去除与控制等方面的生物安全性。 二、术语 （一）医疗器械：同《医疗器械监督管理条例》。 （二）制造者：医疗器械制造者或商标持有人/单位。 （三）评价者：医疗器械制造者或受其委托的专家。 注：医疗器械制造者对生物安全性评价负责。 （四）审查者：对医疗器械管理负有职责的行政管理部门或受其委托负责医疗器械审查的机构。 三、医疗器械/材料首次生物安全性评价 （一）评价依据 GB/T 16886－ISO 10993《医疗器械生物学评价》系列标准。 （二）评价者 应当经过培训并在医疗器械生物学评价方面具有长期实践经验。 （三）评价要求 1．出于保护人类的目的，需要进行生物学评价的医疗器械，生物学评价（特别是必要的动物试验）未开展之前不得进入临床试验。 2．对医疗器械开展生物学评价时，应当按照GB/T 16886.1－ISO 10993.1给出的评价流程图开展。 3．评价者在进行生物学评价过程中应当注重运用已有信息（包括材料、文献资料、体外和体内试验数据、临床经验），不应当局限在生物学试验上。 4．当生物学评价确定需要进行生物学试验时，应当委托有相应生物学试验资质的检验机构来进行。 5．在进行生物学试验时，应当： （1）在进行动物试验前，先进行体外试验； （2）按要求充分并合理地利用试验动物资源，优化试验方案，降低试验成本。 6．应当按GB/T 16886－ISO 10993系列标准对报告的要求，出具《生物学试验报告》。 注：生物学试验报告可不与型式检验报告一起出具。 7．《生物学评价报告》可以考虑（但不限于）包括以下方面： （1）医疗器械生物学评价的策略和所含程序； （2）医疗器械所用材料选择的描述； （3）材料表征 －医疗器械材料的定性与定量的说明或分析 －医疗器械材料与市售产品的等同性比较 （4）选择或放弃生物学试验的理由和论证； （5）已有数据和试验结果的汇总； （6）完成生物学评价所需的其他数据。 四、医疗器械生物安全性重新评价 （一）在下列情况下，制造者应当考虑进行生物安全性重新评价： 1．制造产品所用材料来源或技术条件改变时； 2．产品配方、工艺、初级包装或灭菌改变时； 3．贮存期内最终产品发生变化时； 4．产品用途改变时； 5．有迹象表明产品用于人体会产生不良反应时。 若企业提交了没有发生第四条第（一）款所规定的重新评价情况的声明，在该产品重新注册时，可不要求重新开展和补充开展生物学评价。当产品的国家标准、行业标准和GB/T 16886－ISO 10993的系列标准重新修订后，若企业提交了没有发生第四条第（一）款规定的情况的声明，在该产品重新注册时，不要求补充生物学评价。 （二）重新评价时应当尽量利用临床评价信息、临床研究信息以及临床不良事件信息来进行。 重新评价应当在以往评价所形成文件的基础上开展，以避免重复不必要的生物学试验。重新评价应当按照第三条规定的程序进行。视具体情况，重新评价可以是全面的，也可以针对某一方面，但评价内容应当形成文件。 五、医疗器械生物安全性审查 （一）审查人员 审查者应当接受过GB/T 16886标准的培训。 （二）审查依据 GB/T 16886－ISO 10993《医疗器械生物学评价》系列标准。 （三）审查要求 1．应当根据产品使用说明书中所述的用途和产品的生物学危害的风险大小确定生物安全性审查严格度，必要时应当听取专家组的意见。 2．审查对象主要是《医疗器械生物学评价报告》。 3．作为生物学审查的输出，对所出具的每项审查结论，应当尽可能引证GB/T 16886.1－ISO 10993.1中的相应条款。 注：《医疗器械生物学评价报告》的出具与审查要点详见附件2。 附件2： 《医疗器械生物学评价报告》的出具与审查要点 一、医疗器械生物学评价的策略和所含程序 医疗器械生物学评价程序应当按GB/T 16886.1－ISO 10993.1给出的评价流程图开展。由于医疗器械的多样性和特殊性，各医疗器械在按流程图进行生物学评价时，实际产品在流程图中所走的路线是不一致的，应当对所走的路线予以详细说明。 二、医疗器械所用材料的描述 三、材料表征 （一）医疗器械材料的定性与定量的说明或分析 审查者了解医疗器械材料的成分信息，是审查决策的前提。制造者有义务对医疗器械所选材料的配方和/或来源给予详细的说明。至少从以下一个方面获取材料的信息： 1．公认的材料化学名称； 2．材料理化特性信息； 3．从材料的供应方获取材料的成分信息； 4．从医疗器械的加工方获取加工助剂的成分信息； 5．化学分析； 6．有关标准。 注：采用经过主管部门认可、并有标准可依的材料，比未得到认可的材料更具有生物安全性保证。 （二）医疗器械/材料与市售产品的等同性比较 与上市产品进行等同性比较的目的，是期望证明该产品与上市产品具有相同的生物安全性，从而为确定该产品的生物学评价和/或试验是否可以减化或免除。 产品的等同性比较主要分为两方面的比较。首先是比较材料和产品的用途是否等同，由于医疗器械的材料与用途对其生物安全性起决定性作用，如果能够证明注册产品材料和用途与上市产品具有等同性，就表明注册产品具有最基本的生物安全保证。但这还不足以证明注册产品与上市产品具有完全的等同性，还应当证明两者的生产过程（加工过程、灭菌过程、包装等）是否相同，因为生产过程也可能会引入新的有害物质（灭菌剂、加工助剂、脱模剂等残留物）。 与同类产品、材料、生产过程进行等同性比较，不是单指比较两个材料是否完全等同，而应当从毒理学等同性进行比较。与同类产品材料比较的原则是，所选用的材料和生产过程引入物质的毒理学或生物安全性不低于同类临床可接受材料的生物安全性。注册医疗器械和/或材料与已上市医疗器械和/或材料是否具有等同性，需要提供相应的证据。ISO 10993-18给出的以下示例都能表明生物学等同性： 1．拟用材料的成分和可溶出物与临床已确立材料等同； 2．拟用材料与现行标准规定材料的一致性及拟用材料符合现行标准中规定的用途、接触时间和程度； 3．拟用材料具有比其拟用接触方式更高接触程度的临床应用史； 4．拟用材料的可溶出物限量不超过GB/T 16886.17－ISO 10993.17规定的允许极限； 5．拟用材料中含有的化学物质或残留物比其拟取代的临床已确立材料更具毒理学安全性（假定接触相似）； 6．拟用材料中含有的化学物质或残留物与其拟取代的临床已确立材料具有相同的毒理学安全性（假定接触相似）； 7．拟用材料与临床已确立材料的可溶出物成分种类和数量不变,唯一区别是前者中的添加剂、污染物或残留物已经去除或比后者有所减少； 8．拟用材料与临床已确立材料的可溶出物相对量没有增加, 唯一区别是前者使用了比后者更能降低可溶出物水平的加工条件。 注：与自家生产的上市产品进行比较，往往比与他家生产上市产品进行比较更现实、更具可操作性。 四、选择或放弃生物学试验的理由和论证 评价可包括有关经验研究和实际试验。如果设计中医疗器械的材料在具体应用中具有可论证的使用史，采用这样的评价，其结果可能不必再进行试验。 由于医疗器械的多样性, 对任何一种医疗器械而言，GB/T16886.1－ISO 10993.1表1和表2中推荐的试验并非都是必须的或可行的，应当根据医疗器械的具体情况考虑应做的试验，表中未提到的其他试验也可能是必须做的。 应当对所考虑的试验、选择和/或放弃试验的理由进行记录并形成文件。资料性数据和材料的历史试验数据都可以作为放弃的理由，但要附这些数据。 五、已有数据和试验结果的汇总 （一）国内外相关文献检索与评审 医疗器械生物安全性的资料检索是提高评价质量的重要前提。在开展资料检索和文献评价的基础上，由具有理论知识和实验经验的生物学专家开展的医疗器械的生物学评价的效率为最高。因此，相关生物学文件检索的数量的多与少，是体现医疗器械生物学评价结论可靠性和程序正确性的重要方面。 （二）已经开展过的生物学试验报告和新开展的生物学试验报告（如果有） 生物学试验应当由有生物学试验资质的机构按GB/T 16886－ISO 10993系列标准规定进行并出具报告。 六、完成生物学评价所需的其他数据 （一）按标准进行的检验数据 用化学分析数据（定量与定性）和物理表征数据（如密度、硬度、拉伸强度等）等表征材料具有一致性的型式检验和日常检验数据。 （二）相关临床使用信息和/或临床研究结论 目前的生物学试验都依赖于动物模型，材料在动物体内出现的组织反应，在人体内不一定出现同样的反应。即使是已证实是最好的材料，由于人体间的差异，也会在某些人身上产生不良反应。因此，医疗器械通过了生物学评价后，还要进一步通过临床, 验证其人体应用的安全性。因此，在医疗器械已经有临床评价数据的情况下，充分利用临床数据进行生物学安全性评价是提高评价质量的重要方式。对已经有临床研究数据的医疗器械，对其进行生物学再评价时，应当充分利用已获取的临床信息进行评价，而不再要求用动物进行评价。 医疗器械/材料的临床数据主要来自于（如果有）： 1．国内外相关该医疗器械/材料的临床研究报道； 2．该医疗器械在上市前按《医疗器械临床试验规定》开展的医疗器械临床研究； 3．该医疗器械上市后从临床中获取的数据，包括医疗器械不良反应事件的报道和报告。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为规范医疗器械生物学评价和审查工作，我局组织制定了《医疗器械生物学评价和审查指南》。现印发给你们，请参照执行，并将有关事项通知如下： 一、申请涉及生物学评价的产品注册的企业，可提供生物学评价报告（含支持性文件）代替产品注册检验报告中的生物学试验部分，或进行全项生物学试验。 二、国外企业提供的医疗器械生物学评价报告中含有生物学试验报告的，企业应提供生物学试验室所在国的GLP证明。 附件：1．医疗器械生物学评价和审查指南 2．《医疗器械生物学评价报告》的出具与审查要点 国家食品药品监督管理局 二○○七年六月十五日 附件1： 医疗器械生物学评价和审查指南 一、目的与范围 为使GB/T 16886－ISO 10993系列标准能够正确而有效地实施，特制定本指南。 本指南为医疗器械评价者提供了生物学评价指南，为医疗器械的审查提供了生物安全性审查指南。 注：本指南不涉及微生物污染、灭菌（如“无菌”、“细菌内毒素”）、除菌和动物源性医疗器械的病毒去除与控制等方面的生物安全性。 二、术语 （一）医疗器械：同《医疗器械监督管理条例》。 （二）制造者：医疗器械制造者或商标持有人/单位。 （三）评价者：医疗器械制造者或受其委托的专家。 注：医疗器械制造者对生物安全性评价负责。 （四）审查者：对医疗器械管理负有职责的行政管理部门或受其委托负责医疗器械审查的机构。 三、医疗器械/材料首次生物安全性评价 （一）评价依据 GB/T 16886－ISO 10993《医疗器械生物学评价》系列标准。 （二）评价者 应当经过培训并在医疗器械生物学评价方面具有长期实践经验。 （三）评价要求 1．出于保护人类的目的，需要进行生物学评价的医疗器械，生物学评价（特别是必要的动物试验）未开展之前不得进入临床试验。 2．对医疗器械开展生物学评价时，应当按照GB/T 16886.1－ISO 10993.1给出的评价流程图开展。 3．评价者在进行生物学评价过程中应当注重运用已有信息（包括材料、文献资料、体外和体内试验数据、临床经验），不应当局限在生物学试验上。 4．当生物学评价确定需要进行生物学试验时，应当委托有相应生物学试验资质的检验机构来进行。 5．在进行生物学试验时，应当： （1）在进行动物试验前，先进行体外试验； （2）按要求充分并合理地利用试验动物资源，优化试验方案，降低试验成本。 6．应当按GB/T 16886－ISO 10993系列标准对报告的要求，出具《生物学试验报告》。 注：生物学试验报告可不与型式检验报告一起出具。 7．《生物学评价报告》可以考虑（但不限于）包括以下方面： （1）医疗器械生物学评价的策略和所含程序； （2）医疗器械所用材料选择的描述； （3）材料表征 －医疗器械材料的定性与定量的说明或分析 －医疗器械材料与市售产品的等同性比较 （4）选择或放弃生物学试验的理由和论证； （5）已有数据和试验结果的汇总； （6）完成生物学评价所需的其他数据。 四、医疗器械生物安全性重新评价 （一）在下列情况下，制造者应当考虑进行生物安全性重新评价： 1．制造产品所用材料来源或技术条件改变时； 2．产品配方、工艺、初级包装或灭菌改变时； 3．贮存期内最终产品发生变化时； 4．产品用途改变时； 5．有迹象表明产品用于人体会产生不良反应时。 若企业提交了没有发生第四条第（一）款所规定的重新评价情况的声明，在该产品重新注册时，可不要求重新开展和补充开展生物学评价。当产品的国家标准、行业标准和GB/T 16886－ISO 10993的系列标准重新修订后，若企业提交了没有发生第四条第（一）款规定的情况的声明，在该产品重新注册时，不要求补充生物学评价。 （二）重新评价时应当尽量利用临床评价信息、临床研究信息以及临床不良事件信息来进行。 重新评价应当在以往评价所形成文件的基础上开展，以避免重复不必要的生物学试验。重新评价应当按照第三条规定的程序进行。视具体情况，重新评价可以是全面的，也可以针对某一方面，但评价内容应当形成文件。 五、医疗器械生物安全性审查 （一）审查人员 审查者应当接受过GB/T 16886标准的培训。 （二）审查依据 GB/T 16886－ISO 10993《医疗器械生物学评价》系列标准。 （三）审查要求 1．应当根据产品使用说明书中所述的用途和产品的生物学危害的风险大小确定生物安全性审查严格度，必要时应当听取专家组的意见。 2．审查对象主要是《医疗器械生物学评价报告》。 3．作为生物学审查的输出，对所出具的每项审查结论，应当尽可能引证GB/T 16886.1－ISO 10993.1中的相应条款。 注：《医疗器械生物学评价报告》的出具与审查要点详见附件2。 附件2： 《医疗器械生物学评价报告》的出具与审查要点 一、医疗器械生物学评价的策略和所含程序 医疗器械生物学评价程序应当按GB/T 16886.1－ISO 10993.1给出的评价流程图开展。由于医疗器械的多样性和特殊性，各医疗器械在按流程图进行生物学评价时，实际产品在流程图中所走的路线是不一致的，应当对所走的路线予以详细说明。 二、医疗器械所用材料的描述 三、材料表征 （一）医疗器械材料的定性与定量的说明或分析 审查者了解医疗器械材料的成分信息，是审查决策的前提。制造者有义务对医疗器械所选材料的配方和/或来源给予详细的说明。至少从以下一个方面获取材料的信息： 1．公认的材料化学名称； 2．材料理化特性信息； 3．从材料的供应方获取材料的成分信息； 4．从医疗器械的加工方获取加工助剂的成分信息； 5．化学分析； 6．有关标准。 注：采用经过主管部门认可、并有标准可依的材料，比未得到认可的材料更具有生物安全性保证。 （二）医疗器械/材料与市售产品的等同性比较 与上市产品进行等同性比较的目的，是期望证明该产品与上市产品具有相同的生物安全性，从而为确定该产品的生物学评价和/或试验是否可以减化或免除。 产品的等同性比较主要分为两方面的比较。首先是比较材料和产品的用途是否等同，由于医疗器械的材料与用途对其生物安全性起决定性作用，如果能够证明注册产品材料和用途与上市产品具有等同性，就表明注册产品具有最基本的生物安全保证。但这还不足以证明注册产品与上市产品具有完全的等同性，还应当证明两者的生产过程（加工过程、灭菌过程、包装等）是否相同，因为生产过程也可能会引入新的有害物质（灭菌剂、加工助剂、脱模剂等残留物）。 与同类产品、材料、生产过程进行等同性比较，不是单指比较两个材料是否完全等同，而应当从毒理学等同性进行比较。与同类产品材料比较的原则是，所选用的材料和生产过程引入物质的毒理学或生物安全性不低于同类临床可接受材料的生物安全性。注册医疗器械和/或材料与已上市医疗器械和/或材料是否具有等同性，需要提供相应的证据。ISO 10993-18给出的以下示例都能表明生物学等同性： 1．拟用材料的成分和可溶出物与临床已确立材料等同； 2．拟用材料与现行标准规定材料的一致性及拟用材料符合现行标准中规定的用途、接触时间和程度； 3．拟用材料具有比其拟用接触方式更高接触程度的临床应用史； 4．拟用材料的可溶出物限量不超过GB/T 16886.17－ISO 10993.17规定的允许极限； 5．拟用材料中含有的化学物质或残留物比其拟取代的临床已确立材料更具毒理学安全性（假定接触相似）； 6．拟用材料中含有的化学物质或残留物与其拟取代的临床已确立材料具有相同的毒理学安全性（假定接触相似）； 7．拟用材料与临床已确立材料的可溶出物成分种类和数量不变,唯一区别是前者中的添加剂、污染物或残留物已经去除或比后者有所减少； 8．拟用材料与临床已确立材料的可溶出物相对量没有增加, 唯一区别是前者使用了比后者更能降低可溶出物水平的加工条件。 注：与自家生产的上市产品进行比较，往往比与他家生产上市产品进行比较更现实、更具可操作性。 四、选择或放弃生物学试验的理由和论证 评价可包括有关经验研究和实际试验。如果设计中医疗器械的材料在具体应用中具有可论证的使用史，采用这样的评价，其结果可能不必再进行试验。 由于医疗器械的多样性, 对任何一种医疗器械而言，GB/T16886.1－ISO 10993.1表1和表2中推荐的试验并非都是必须的或可行的，应当根据医疗器械的具体情况考虑应做的试验，表中未提到的其他试验也可能是必须做的。 应当对所考虑的试验、选择和/或放弃试验的理由进行记录并形成文件。资料性数据和材料的历史试验数据都可以作为放弃的理由，但要附这些数据。 五、已有数据和试验结果的汇总 （一）国内外相关文献检索与评审 医疗器械生物安全性的资料检索是提高评价质量的重要前提。在开展资料检索和文献评价的基础上，由具有理论知识和实验经验的生物学专家开展的医疗器械的生物学评价的效率为最高。因此，相关生物学文件检索的数量的多与少，是体现医疗器械生物学评价结论可靠性和程序正确性的重要方面。 （二）已经开展过的生物学试验报告和新开展的生物学试验报告（如果有） 生物学试验应当由有生物学试验资质的机构按GB/T 16886－ISO 10993系列标准规定进行并出具报告。 六、完成生物学评价所需的其他数据 （一）按标准进行的检验数据 用化学分析数据（定量与定性）和物理表征数据（如密度、硬度、拉伸强度等）等表征材料具有一致性的型式检验和日常检验数据。 （二）相关临床使用信息和/或临床研究结论 目前的生物学试验都依赖于动物模型，材料在动物体内出现的组织反应，在人体内不一定出现同样的反应。即使是已证实是最好的材料，由于人体间的差异，也会在某些人身上产生不良反应。因此，医疗器械通过了生物学评价后，还要进一步通过临床, 验证其人体应用的安全性。因此，在医疗器械已经有临床评价数据的情况下，充分利用临床数据进行生物学安全性评价是提高评价质量的重要方式。对已经有临床研究数据的医疗器械，对其进行生物学再评价时，应当充分利用已获取的临床信息进行评价，而不再要求用动物进行评价。 医疗器械/材料的临床数据主要来自于（如果有）： 1．国内外相关该医疗器械/材料的临床研究报道； 2．该医疗器械在上市前按《医疗器械临床试验规定》开展的医疗器械临床研究； 3．该医疗器械上市后从临床中获取的数据，包括医疗器械不良反应事件的报道和报告。
关于心血管自动反馈控制给药治疗仪等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2007]313号 | FGWJ-2007-10030 | 2007-06-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关专家对心血管自动反馈控制给药治疗仪等60种产品进行了分类界定。现通知如下： 一、心血管自动反馈控制给药治疗仪：由血流动力压力传感器（含有创血压传感器）、心电图、中心程序控制微量给药泵、中心程序及数模部分组成。产品预期用途：依据闭环在线检测自动反馈控制系统医学模型理论，根据已知药物的时效和量效关系及血压升降的斜率来调整用药及给药速率。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 二、硫酸钙骨移植物屏障：含有外科手术级硫酸钙半氢氧化物、羟丙基甲基纤维素和混合消毒液体。产品预期用途：在导向组织重建过程中，作为保留缺损中的骨移植微粒的屏障和在骨重建开始之前防止其他细胞、细菌、碎片侵占缺损空洞的保护性屏障。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 三、鼻泪道阻塞留置包：包括人工鼻泪管、空心泪道探针（平头）、鼻泪道扩张器外套、鼻泪道扩张器芯杆、鼻泪道推送器、引导丝、引导钩、鼻泪管装载器、鼻泪道造影针及选用配置器械产品。产品预期用途：在不改变鼻泪道原有解剖通道基础上，治疗鼻泪道阻塞、狭窄。产品使用时间在30天以上。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 四、经颅及周围血管多普勒诊断/监护系统：由主机、显示器、打印机、探头、台车、绞链臂、红外遥控装置等组成。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6823。 五、高压注射器针筒及附件：由针筒、连接管、U型吸药管组成。产品预期用途：为配套CT高压注射器、MRI高压注射器、DSA高压注射器及心血管造影时推注造影剂的器械,不接触人体。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 六、经皮气导助听系统：由两部分组成。经耳廓植入，一端在外耳道出口，另一端为耳廓后的中空钛管。中空钛管可连接助听器装置。产品预期用途：补偿高频听力损失。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 七、图像引导监测定位系统：由工作站、监控器、校准固定装置、光学跟踪定位传感器、反射治疗台转换器、牙垫跟踪固定装置、牙垫托盘、通讯网络等组成。产品预期用途：与线性加速器联合使用，在放射治疗和立体定向放射外科手术中定位。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6833。 八、整形重建用填充物：半固态粘性皮下填充物，主要成分为合成羟基磷灰石钙。产品预期用途：用于整形重建手术，包括面部皮下软组织埋植。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 九、硫酸钙骨移植物粘合填充剂：该产品含有外科手术级硫酸钙半氢氧化物、药物等级的纤维素粉末和混合消毒液体。产品预期用途：与骨移植材料混合，用于填补任何形状的缺失,减少了骨移植材料在外科手术过程中和其后康复过程中可能的移动。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 十、护牙素：主要成分是纯净水、甘油、CPP-ACP酪蛋白磷酸多肽和无定形磷酸钙、D－山梨醇、CMC-钠、丙稀乙二醇、二氧化硅、二氧化钛、木糖醇、氟化钠等。产品预期用途：牙齿再矿化、牙齿美白后脱敏、去除正畸托槽白斑、使氟斑牙重现自然光泽。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 十一、肿瘤超声定位系统：由超身波成像系统、可移动手推车、工作站、对准用模型、彩色数字照相机、照相机定位传感器、通讯网络、跟踪器等组成。产品预期用途：对进行放射治疗肿瘤患者器官进行超声波影像精确定位。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6823。 十二、硅橡胶齿状弹力拉伸线：产品预期用途：整形外科、创伤外科的体表软组织损伤、缺损时的张力缝合。连续使用时间超过30天，作为Ⅲ类医疗器械管理；不超过30天，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6865。 十三、内镜定位标记液：主要原料是印度墨水，经消毒等工艺处理后出厂。产品预期用途：在内镜检查时作为定位标记用，可在消化道病变部位或活检点进行墨汁标记，便于随访和外科手术定位。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6822。 十四、医用戊二醛消毒包：由医用脱脂棉、戊二醛溶液、强化剂、防护剂组成。产品预期用途：用于各类医疗器械和精密仪器尤其是不耐高温的医疗器械如内窥镜、胃镜、导管的消毒。通过擦拭、浸泡器械方法消毒。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6857。 十五、溶脂激光仪：产品预期用途：吸脂手术中乳化脂肪，便于脂肪吸出。如为强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理；如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6824。 十六、镇痛激光仪：由液晶屏、按键、充电端口、导线、发射头组成。产品预期用途：缓解骨骼肌引起的轻微慢性肩颈部疼痛。使用时，发射头发射脉冲激光方式作用于疼痛部位。如为强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理；如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6824。 十七、电化学前列腺治疗仪：产品预期用途：用于治疗慢性前列腺炎。治疗仪本身不接触人体，通过外购治疗探头实现治疗目的。该产品与电极导尿管配合使用。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 十八、生理评估系统（不含压力导丝）：产品预期用途：与压力导丝配合使用，用于测量血压及温度。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 十九、肝素化玻璃毛细管微量采样器：由肝素化毛细管，混合用铁芯，毛细导管盖组成。肝素化毛细管材料为玻璃，一次性使用。产品预期用途：用于专业人员进行微量血液标本的采集，利用虹吸作用达到采血目的。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6841。 二十、纯金丝缝合线：纯金材质，术后7－10日从身体中取出。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6865。 二十一、套扎器：环形圆圈。产品预期用途：使用时根据阴茎大小选取不同规格的套扎器，放在包皮切口外侧边缘皮肤处固定，使包皮伤口免于缝合，缩短麻醉和手术时间。伤口愈合后，套扎器自行脱落。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6809。 二十二、妇科阴道数字观察系统：由数码摄像机、支架、监视器、台车、打印机、录放机、电脑主机组成。产品预期用途：用于对妇科阴道进行检查和观察，不进入人体。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6822。 二十三、内窥镜套管：透明薄壁导管。产品预期用途：使用内窥镜检查或手术时，套在内窥镜镜管外面，一次性使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 二十四、内窥镜冲洗管：由高分子材料组成。产品预期用途：供医疗单位泌尿科在检查人体膀胱或进行前列腺手术时使用。该产品是为迅速冲洗干净遮在膀胱镜及前列腺切除器表面的血液而设计的冲洗液引流通道，是一次性使用无菌产品，不与人体组织接触。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 二十五、胸外心脏按压装置：由按压手柄、吸盘组成。根据内置式节拍器，为操作者提供较为准确的心肺复苏按压节拍。产品预期用途：患者复苏抢救时的辅助装置，代替人工用手按压患者胸部的传统工作方式。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 二十六、一次性麻醉气体吸附器：产品预期用途：用于医院手术室过滤麻醉机排放的麻醉废气，达到净化手术室空气，保护医护人员健康作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十七、自动记录HESS屏眼科斜视检测仪器：由HESS屏、光路系统、记录软件系统等组成。产品预期用途：根据患者看到红光斑与绿色发光管重合情况，判断眼肌麻痹和斜视的情况。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6822。 二十八、枪状吸引、冲洗、双极电凝镊：由电凝导线、吸引口、弹性支架、冲洗口、把柄、内管组成。产品预期用途：用于神经外科手术中，对手术区域进行止血、冲洗和吸引。可重复使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6825。 二十九、一次性使用血液透析敷料包：由橡胶医用手套、无纺布垫单、大棉签、小棉签、输液贴及医用纱布等组成。产品预期用途：用于医疗单位血液透析室在患者进行血液透析治疗时，对患者的伤口进行护理。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 三十、呼出一氧化氮测定系统：产品预期用途：测定人体呼出的一氧化氮气体含量，检查呼吸道中是否存在感染情况。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 三十一、眼科理疗仪：由发热体和发热体安全固定装置组成。产品预期用途：发热体通过稳定、均匀的燃烧对眼睛周围的睛明穴、四白穴、攒竹穴、丝竹穴等实施温热刺激治疗，可改善血液循环，提高眼部毛细血管的血液灌注量和流出量，用于眼科慢性疾病的治疗或辅助治疗。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6826。 三十二、温度感觉分析仪：由主机、温度传感器、震动传感器等组成。产品预期用途：临床和科研中对神经纤维功能障碍进行辅助定量分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 三十三、听音保护器芯子：由聚丙烯等材料制成。产品预期用途：通过改变声波的传导途径，对声波频率选择过滤，减轻耳鸣，对噪声性耳鸣具有良好的预防作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 三十四、语言障碍矫治仪器：产品预期用途：用于治疗口吃病。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 三十五、婴儿中心监视软件：产品预期用途：通过网络观察婴儿培养箱内的温度、湿度、氧浓度、重量、报警信息等信息参数。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6870。 三十六、血气分析仪用耗材： 血气分析仪用电极：离子选择电极。产品预期用途：安装在仪器上，与试剂配合使用，用于相应项目检测。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 血气分析仪用电极膜：产品预期用途：与PCO2和PO2电极配合使用，用于检测PCO2和PO2。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 泵管：用于整个管路的流通。不作为医疗器械管理。 三十七、免疫染色处理中心：由5个纵列工作台、5个独立计时器以及辅助用覆盖板组成，提供排列工作台。产品预期用途：通过对一组免疫组化染色玻片进行统一管理排序，使复杂、耗时的组化染色简化有序、减少差错，保障染色质量。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6841。 三十八、拆钉钳：产品预期用途：拆除愈合创口的皮肤缝合钉，可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6801。 三十九、根管锉针：由针柄、橡胶限位块、针体组成。针体为不锈钢或镍钛合金。产品预期用途：牙科手术前对根管实施处理，可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6806。 四十、盆底肌肉康复器（凯格尔康复器）：无源产品。产品预期用途：用于提高盆底肌肉收缩力。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6826。 四十一、吸液袋：产品预期用途：手术室进行肠道手术、泌尿手术、妇科手术中收集和引流废弃液或提取化验样本使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 四十二、医用牙科X光胶片全自动冲洗机：产品预期用途：医用牙科X光胶片的冲洗，可进行显影、定影、水洗和干燥。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6831。 四十三、齿科反光镜、垂直距离尺、卡尺：产品预期用途：用于正畸照相、齿科测量尺寸。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6855。 四十四、牙齿聚酯抛光条、钢制抛光条：产品预期用途：用于牙齿修补材料的精细抛光。不接触自体牙、不接触牙龈等人体组织，一次性使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6863。 四十五、眼科手术标记器（不含墨水）：产品预期用途：在眼科手术前，用于结膜表面定位。使用标记器蘸取特定墨水，在结膜上点一下，用于确定位置。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 四十六、智能输液助手：由高灵敏度传感单元、自适应控制单元、精密机电执行机构及输入按键、声光指示等部分组成。产品预期用途：配合一次性输液器使用，自动监控输液过程的医疗器械类产品，提高输液过程监控的可靠性。完成输液任务后，会将输液管截止以方便医患继续进行其他输液治疗并确保不会出现回血现象。不含与药液接触的部件。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 四十七、预冲式冲管注射器：预充有生理盐水。产品预期用途：用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。可防止血液回流在管路凝集堵塞，同时将导管内残留的药液冲入血液，避免刺激局部血管，减少药物之间的配伍禁忌。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 四十八、酒精棉片、碘酒棉棒：产品预期用途：用于注射、输液之前的皮肤消毒。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 四十九、羊水细胞完全培养基、造血细胞培养基、外周血细胞培养基：产品预期用途：用于人类羊水细胞和绒毛膜细胞原代培养、刺激来自骨髓抽提及外周血的人类造血细胞增殖、短期外周血培养后进行染色体分析。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 五十、皮肤影像和美容管理系统：利用不同波长光在皮肤表面的吸收值不同，采取类似艺术图像处理软件的滤光镜算法处理数码面部高清晰度照片，便于医生治疗前发现和对比面部皮肤中的黑色素、日灼斑、毛细血管汇集等现象。不作为医疗器械管理。 五十一、数控水袋式恒温仪：该产品是采用闭合式加热方法的恒温装置，用于将各种低温冷藏的输注液体升温并保温至37℃左右，不与人体及输液液体接触。不作为医疗器械管理。 五十二、眼科用护眼罩：由外层、内衬（内含遮光层）及隔离膜组成。贴于眼外部，用于保护眼睛及固定敷药。不作为医疗器械管理。 五十三、分娩缸：用于水中分娩。可保证水的循环更新，水质清洁及干净。不作为医疗器械管理。 五十四、点焊机、电腊勺：牙科技工用产品。用于焊件点焊及制作腊型用。不作为医疗器械管理。 五十五、卫生袋：用于收集呕吐物、排泄物及行动不便的患者卧床排泄。不作为医疗器械管理。 五十六、病理实验室组织切片机用一次性刀片：安装在组织切片机上（含石蜡切片机与冷冻切片机），为切片机上配件，用于对离体组织进行薄层切片。不作为医疗器械管理。 五十七、生物安全专用袋：用于个别因传染性疾病死亡及不明原因疾病死亡者尸体解剖专用防护袋。分为里层袋、外层袋和里外层之间的隔层。不作为医疗器械管理。 五十八、药品恒温冷藏柜：用于药品恒温冷藏。不作为医疗器械管理。 五十九、磁珠分选纯化系统：用于样品处理。通过套有一次性磁套的磁棒上下左右运动，在微孔板或样品管中自动化转移磁珠。不作为医疗器械管理。 六十、人工唾液：用于药物服用、肿瘤治疗等导致口腔干燥，并包括对下列治疗或感染引起的口腔及咽喉干燥均有疗效：头或颈部反射治疗、干燥综合症、口腔外科手术、唾液腺感染、口腔或咽喉发炎等。不作为医疗器械管理，按药品管理。 国家食品药品监督管理局 二○○七年六月一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，国家局组织有关专家对心血管自动反馈控制给药治疗仪等60种产品进行了分类界定。现通知如下： 一、心血管自动反馈控制给药治疗仪：由血流动力压力传感器（含有创血压传感器）、心电图、中心程序控制微量给药泵、中心程序及数模部分组成。产品预期用途：依据闭环在线检测自动反馈控制系统医学模型理论，根据已知药物的时效和量效关系及血压升降的斜率来调整用药及给药速率。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 二、硫酸钙骨移植物屏障：含有外科手术级硫酸钙半氢氧化物、羟丙基甲基纤维素和混合消毒液体。产品预期用途：在导向组织重建过程中，作为保留缺损中的骨移植微粒的屏障和在骨重建开始之前防止其他细胞、细菌、碎片侵占缺损空洞的保护性屏障。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 三、鼻泪道阻塞留置包：包括人工鼻泪管、空心泪道探针（平头）、鼻泪道扩张器外套、鼻泪道扩张器芯杆、鼻泪道推送器、引导丝、引导钩、鼻泪管装载器、鼻泪道造影针及选用配置器械产品。产品预期用途：在不改变鼻泪道原有解剖通道基础上，治疗鼻泪道阻塞、狭窄。产品使用时间在30天以上。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 四、经颅及周围血管多普勒诊断/监护系统：由主机、显示器、打印机、探头、台车、绞链臂、红外遥控装置等组成。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6823。 五、高压注射器针筒及附件：由针筒、连接管、U型吸药管组成。产品预期用途：为配套CT高压注射器、MRI高压注射器、DSA高压注射器及心血管造影时推注造影剂的器械,不接触人体。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 六、经皮气导助听系统：由两部分组成。经耳廓植入，一端在外耳道出口，另一端为耳廓后的中空钛管。中空钛管可连接助听器装置。产品预期用途：补偿高频听力损失。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 七、图像引导监测定位系统：由工作站、监控器、校准固定装置、光学跟踪定位传感器、反射治疗台转换器、牙垫跟踪固定装置、牙垫托盘、通讯网络等组成。产品预期用途：与线性加速器联合使用，在放射治疗和立体定向放射外科手术中定位。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6833。 八、整形重建用填充物：半固态粘性皮下填充物，主要成分为合成羟基磷灰石钙。产品预期用途：用于整形重建手术，包括面部皮下软组织埋植。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 九、硫酸钙骨移植物粘合填充剂：该产品含有外科手术级硫酸钙半氢氧化物、药物等级的纤维素粉末和混合消毒液体。产品预期用途：与骨移植材料混合，用于填补任何形状的缺失,减少了骨移植材料在外科手术过程中和其后康复过程中可能的移动。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 十、护牙素：主要成分是纯净水、甘油、CPP-ACP酪蛋白磷酸多肽和无定形磷酸钙、D－山梨醇、CMC-钠、丙稀乙二醇、二氧化硅、二氧化钛、木糖醇、氟化钠等。产品预期用途：牙齿再矿化、牙齿美白后脱敏、去除正畸托槽白斑、使氟斑牙重现自然光泽。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 十一、肿瘤超声定位系统：由超身波成像系统、可移动手推车、工作站、对准用模型、彩色数字照相机、照相机定位传感器、通讯网络、跟踪器等组成。产品预期用途：对进行放射治疗肿瘤患者器官进行超声波影像精确定位。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6823。 十二、硅橡胶齿状弹力拉伸线：产品预期用途：整形外科、创伤外科的体表软组织损伤、缺损时的张力缝合。连续使用时间超过30天，作为Ⅲ类医疗器械管理；不超过30天，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6865。 十三、内镜定位标记液：主要原料是印度墨水，经消毒等工艺处理后出厂。产品预期用途：在内镜检查时作为定位标记用，可在消化道病变部位或活检点进行墨汁标记，便于随访和外科手术定位。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6822。 十四、医用戊二醛消毒包：由医用脱脂棉、戊二醛溶液、强化剂、防护剂组成。产品预期用途：用于各类医疗器械和精密仪器尤其是不耐高温的医疗器械如内窥镜、胃镜、导管的消毒。通过擦拭、浸泡器械方法消毒。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6857。 十五、溶脂激光仪：产品预期用途：吸脂手术中乳化脂肪，便于脂肪吸出。如为强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理；如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6824。 十六、镇痛激光仪：由液晶屏、按键、充电端口、导线、发射头组成。产品预期用途：缓解骨骼肌引起的轻微慢性肩颈部疼痛。使用时，发射头发射脉冲激光方式作用于疼痛部位。如为强激光，作为Ⅲ类医疗器械管理；如为弱激光，作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6824。 十七、电化学前列腺治疗仪：产品预期用途：用于治疗慢性前列腺炎。治疗仪本身不接触人体，通过外购治疗探头实现治疗目的。该产品与电极导尿管配合使用。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 十八、生理评估系统（不含压力导丝）：产品预期用途：与压力导丝配合使用，用于测量血压及温度。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 十九、肝素化玻璃毛细管微量采样器：由肝素化毛细管，混合用铁芯，毛细导管盖组成。肝素化毛细管材料为玻璃，一次性使用。产品预期用途：用于专业人员进行微量血液标本的采集，利用虹吸作用达到采血目的。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6841。 二十、纯金丝缝合线：纯金材质，术后7－10日从身体中取出。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6865。 二十一、套扎器：环形圆圈。产品预期用途：使用时根据阴茎大小选取不同规格的套扎器，放在包皮切口外侧边缘皮肤处固定，使包皮伤口免于缝合，缩短麻醉和手术时间。伤口愈合后，套扎器自行脱落。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6809。 二十二、妇科阴道数字观察系统：由数码摄像机、支架、监视器、台车、打印机、录放机、电脑主机组成。产品预期用途：用于对妇科阴道进行检查和观察，不进入人体。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6822。 二十三、内窥镜套管：透明薄壁导管。产品预期用途：使用内窥镜检查或手术时，套在内窥镜镜管外面，一次性使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 二十四、内窥镜冲洗管：由高分子材料组成。产品预期用途：供医疗单位泌尿科在检查人体膀胱或进行前列腺手术时使用。该产品是为迅速冲洗干净遮在膀胱镜及前列腺切除器表面的血液而设计的冲洗液引流通道，是一次性使用无菌产品，不与人体组织接触。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 二十五、胸外心脏按压装置：由按压手柄、吸盘组成。根据内置式节拍器，为操作者提供较为准确的心肺复苏按压节拍。产品预期用途：患者复苏抢救时的辅助装置，代替人工用手按压患者胸部的传统工作方式。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 二十六、一次性麻醉气体吸附器：产品预期用途：用于医院手术室过滤麻醉机排放的麻醉废气，达到净化手术室空气，保护医护人员健康作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十七、自动记录HESS屏眼科斜视检测仪器：由HESS屏、光路系统、记录软件系统等组成。产品预期用途：根据患者看到红光斑与绿色发光管重合情况，判断眼肌麻痹和斜视的情况。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6822。 二十八、枪状吸引、冲洗、双极电凝镊：由电凝导线、吸引口、弹性支架、冲洗口、把柄、内管组成。产品预期用途：用于神经外科手术中，对手术区域进行止血、冲洗和吸引。可重复使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6825。 二十九、一次性使用血液透析敷料包：由橡胶医用手套、无纺布垫单、大棉签、小棉签、输液贴及医用纱布等组成。产品预期用途：用于医疗单位血液透析室在患者进行血液透析治疗时，对患者的伤口进行护理。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 三十、呼出一氧化氮测定系统：产品预期用途：测定人体呼出的一氧化氮气体含量，检查呼吸道中是否存在感染情况。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 三十一、眼科理疗仪：由发热体和发热体安全固定装置组成。产品预期用途：发热体通过稳定、均匀的燃烧对眼睛周围的睛明穴、四白穴、攒竹穴、丝竹穴等实施温热刺激治疗，可改善血液循环，提高眼部毛细血管的血液灌注量和流出量，用于眼科慢性疾病的治疗或辅助治疗。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6826。 三十二、温度感觉分析仪：由主机、温度传感器、震动传感器等组成。产品预期用途：临床和科研中对神经纤维功能障碍进行辅助定量分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 三十三、听音保护器芯子：由聚丙烯等材料制成。产品预期用途：通过改变声波的传导途径，对声波频率选择过滤，减轻耳鸣，对噪声性耳鸣具有良好的预防作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 三十四、语言障碍矫治仪器：产品预期用途：用于治疗口吃病。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6821。 三十五、婴儿中心监视软件：产品预期用途：通过网络观察婴儿培养箱内的温度、湿度、氧浓度、重量、报警信息等信息参数。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6870。 三十六、血气分析仪用耗材： 血气分析仪用电极：离子选择电极。产品预期用途：安装在仪器上，与试剂配合使用，用于相应项目检测。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 血气分析仪用电极膜：产品预期用途：与PCO2和PO2电极配合使用，用于检测PCO2和PO2。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 泵管：用于整个管路的流通。不作为医疗器械管理。 三十七、免疫染色处理中心：由5个纵列工作台、5个独立计时器以及辅助用覆盖板组成，提供排列工作台。产品预期用途：通过对一组免疫组化染色玻片进行统一管理排序，使复杂、耗时的组化染色简化有序、减少差错，保障染色质量。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6841。 三十八、拆钉钳：产品预期用途：拆除愈合创口的皮肤缝合钉，可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6801。 三十九、根管锉针：由针柄、橡胶限位块、针体组成。针体为不锈钢或镍钛合金。产品预期用途：牙科手术前对根管实施处理，可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6806。 四十、盆底肌肉康复器（凯格尔康复器）：无源产品。产品预期用途：用于提高盆底肌肉收缩力。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6826。 四十一、吸液袋：产品预期用途：手术室进行肠道手术、泌尿手术、妇科手术中收集和引流废弃液或提取化验样本使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 四十二、医用牙科X光胶片全自动冲洗机：产品预期用途：医用牙科X光胶片的冲洗，可进行显影、定影、水洗和干燥。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6831。 四十三、齿科反光镜、垂直距离尺、卡尺：产品预期用途：用于正畸照相、齿科测量尺寸。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6855。 四十四、牙齿聚酯抛光条、钢制抛光条：产品预期用途：用于牙齿修补材料的精细抛光。不接触自体牙、不接触牙龈等人体组织，一次性使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6863。 四十五、眼科手术标记器（不含墨水）：产品预期用途：在眼科手术前，用于结膜表面定位。使用标记器蘸取特定墨水，在结膜上点一下，用于确定位置。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 四十六、智能输液助手：由高灵敏度传感单元、自适应控制单元、精密机电执行机构及输入按键、声光指示等部分组成。产品预期用途：配合一次性输液器使用，自动监控输液过程的医疗器械类产品，提高输液过程监控的可靠性。完成输液任务后，会将输液管截止以方便医患继续进行其他输液治疗并确保不会出现回血现象。不含与药液接触的部件。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 四十七、预冲式冲管注射器：预充有生理盐水。产品预期用途：用于不同药物治疗的间隙，封闭、冲洗导管的管路末端。可防止血液回流在管路凝集堵塞，同时将导管内残留的药液冲入血液，避免刺激局部血管，减少药物之间的配伍禁忌。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 四十八、酒精棉片、碘酒棉棒：产品预期用途：用于注射、输液之前的皮肤消毒。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 四十九、羊水细胞完全培养基、造血细胞培养基、外周血细胞培养基：产品预期用途：用于人类羊水细胞和绒毛膜细胞原代培养、刺激来自骨髓抽提及外周血的人类造血细胞增殖、短期外周血培养后进行染色体分析。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 五十、皮肤影像和美容管理系统：利用不同波长光在皮肤表面的吸收值不同，采取类似艺术图像处理软件的滤光镜算法处理数码面部高清晰度照片，便于医生治疗前发现和对比面部皮肤中的黑色素、日灼斑、毛细血管汇集等现象。不作为医疗器械管理。 五十一、数控水袋式恒温仪：该产品是采用闭合式加热方法的恒温装置，用于将各种低温冷藏的输注液体升温并保温至37℃左右，不与人体及输液液体接触。不作为医疗器械管理。 五十二、眼科用护眼罩：由外层、内衬（内含遮光层）及隔离膜组成。贴于眼外部，用于保护眼睛及固定敷药。不作为医疗器械管理。 五十三、分娩缸：用于水中分娩。可保证水的循环更新，水质清洁及干净。不作为医疗器械管理。 五十四、点焊机、电腊勺：牙科技工用产品。用于焊件点焊及制作腊型用。不作为医疗器械管理。 五十五、卫生袋：用于收集呕吐物、排泄物及行动不便的患者卧床排泄。不作为医疗器械管理。 五十六、病理实验室组织切片机用一次性刀片：安装在组织切片机上（含石蜡切片机与冷冻切片机），为切片机上配件，用于对离体组织进行薄层切片。不作为医疗器械管理。 五十七、生物安全专用袋：用于个别因传染性疾病死亡及不明原因疾病死亡者尸体解剖专用防护袋。分为里层袋、外层袋和里外层之间的隔层。不作为医疗器械管理。 五十八、药品恒温冷藏柜：用于药品恒温冷藏。不作为医疗器械管理。 五十九、磁珠分选纯化系统：用于样品处理。通过套有一次性磁套的磁棒上下左右运动，在微孔板或样品管中自动化转移磁珠。不作为医疗器械管理。 六十、人工唾液：用于药物服用、肿瘤治疗等导致口腔干燥，并包括对下列治疗或感染引起的口腔及咽喉干燥均有疗效：头或颈部反射治疗、干燥综合症、口腔外科手术、唾液腺感染、口腔或咽喉发炎等。不作为医疗器械管理，按药品管理。 国家食品药品监督管理局 二○○七年六月一日
关于开展体外循环管道类产品再评价工作的通知 | 国食药监械[2007]314号 | FGWJ-2007-10043 | 2007-06-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关单位： 2007年2～4月，西安西京医疗用品有限公司生产的人工心肺机体外循环管道，在广东省中医院珠海医院临床使用期间，引起数名患者肝功能异常。经国家食品药品监督管理局药品评价中心分析评价，确认患者出现的肝功能异常与使用的人工心肺机体外循环管道密切相关。为加强对体外循环管道类产品的监督管理，确保患者用械安全，经研究，决定在全国范围内开展体外循环管道类产品再评价工作。现通知如下： 一、所有已批准上市的体外循环管道类产品的境内外生产企业，必须立即组织开展对该产品生产质量体系的全面检查。重点检查执行标准、所用原材料（包括辅料、粘接剂等）采购和生产检测记录、关键（特殊）工艺的控制、风险管理等情况。 二、所有已批准上市的体外循环管道类产品的境内外生产企业，应在2007年8月31日前，向国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心提交产品再评价报告，并抄送生产企业（境外生产企业代理人）所在地省级食品药品监督管理部门。该报告应包括生产体外循环管道类产品所用的各种原材料（包括辅料、粘接剂等）、生产工艺的可靠性、安全性评价和风险评估资料，以及产品上市后临床使用、质量跟踪和不良事件监测等情况说明。 各省（区、市）食品药品监督管理局要切实加强对辖区内体外循环管道类产品生产企业的日常监督管理工作，认真做好本地区体外循环管道类产品生产企业质量体系检查和相关不良事件监测报告工作，确保公众用械安全有效。 国家食品药品监督管理局 二○○七年六月一日 抄送：中国医疗器械行业协会。本局办公室、药品评价中心、药品认证管理中心、医疗器械技术审评中心。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关单位： 2007年2～4月，西安西京医疗用品有限公司生产的人工心肺机体外循环管道，在广东省中医院珠海医院临床使用期间，引起数名患者肝功能异常。经国家食品药品监督管理局药品评价中心分析评价，确认患者出现的肝功能异常与使用的人工心肺机体外循环管道密切相关。为加强对体外循环管道类产品的监督管理，确保患者用械安全，经研究，决定在全国范围内开展体外循环管道类产品再评价工作。现通知如下： 一、所有已批准上市的体外循环管道类产品的境内外生产企业，必须立即组织开展对该产品生产质量体系的全面检查。重点检查执行标准、所用原材料（包括辅料、粘接剂等）采购和生产检测记录、关键（特殊）工艺的控制、风险管理等情况。 二、所有已批准上市的体外循环管道类产品的境内外生产企业，应在2007年8月31日前，向国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心提交产品再评价报告，并抄送生产企业（境外生产企业代理人）所在地省级食品药品监督管理部门。该报告应包括生产体外循环管道类产品所用的各种原材料（包括辅料、粘接剂等）、生产工艺的可靠性、安全性评价和风险评估资料，以及产品上市后临床使用、质量跟踪和不良事件监测等情况说明。 各省（区、市）食品药品监督管理局要切实加强对辖区内体外循环管道类产品生产企业的日常监督管理工作，认真做好本地区体外循环管道类产品生产企业质量体系检查和相关不良事件监测报告工作，确保公众用械安全有效。 国家食品药品监督管理局 二○○七年六月一日 抄送：中国医疗器械行业协会。本局办公室、药品评价中心、药品认证管理中心、医疗器械技术审评中心。
关于认可天津市医药科学研究所对细胞毒性试验等项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]293号 | FGWJ-2007-10534 | 2007-05-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年2月8~9日，国家局组织专家组对天津市医药科学研究所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对细胞毒性试验等27个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 ​ 1 细胞毒性试验 医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T16886.5—2003 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验方法GB/T14233.2—2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175—1996 ​ 2 ​ 2 鼠伤寒沙门氏菌回复突变是试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3—1997 ​ 3 ​ 3 哺乳动物体外细胞染色体畸变试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3—1997 ​ 4 ​ 4 哺乳动物细胞体外基因突变试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3—1997 ​ 5 ​ 5 微核试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3—1997 ​ 6 ​ 6 生殖毒性试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3—1997 只做一般生殖毒性试验（Ⅰ段） 7 ​ 7 皮肤致敏试验 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验方法GB/T14233.2—2005 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与致敏试验GB/T16886.10—2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T16175—1996 ​ | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年2月8~9日，国家局组织专家组对天津市医药科学研究所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对细胞毒性试验等27个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 ​ 1 细胞毒性试验 医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验 GB/T16886.5—2003 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验方法GB/T14233.2—2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T16175—1996 ​ 2 ​ 2 鼠伤寒沙门氏菌回复突变是试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3—1997 ​ 3 ​ 3 哺乳动物体外细胞染色体畸变试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3—1997 ​ 4 ​ 4 哺乳动物细胞体外基因突变试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T16886.3—1997 ​ 5 ​ 5 微核试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3—1997 ​ 6 ​ 6 生殖毒性试验 医疗器械生物学评价第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3—1997 只做一般生殖毒性试验（Ⅰ段） 7 ​ 7 皮肤致敏试验 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验方法GB/T14233.2—2005 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与致敏试验GB/T16886.10—2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T16175—1996 ​
关于认可河北省电子产品监督检验所对电源变压器等项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]294号 | FGWJ-2007-10246 | 2007-05-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年4月3~4日，国家局组织专家组对河北省电子产品监督检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对电源变压器等2个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备第一部分：安全通用要求 1 电源变压器 《医用电气设备第一部分：安全通用要求》GB9706.1-1995 此项目为原认可范围限制项目，现已具备检测能力 2 进液 《医用电气设备第一部分：安全通用要求》GB9706.1-1995 此项目为原认可范围限制项目，现已具备检测能力 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年4月3~4日，国家局组织专家组对河北省电子产品监督检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对电源变压器等2个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备第一部分：安全通用要求 1 电源变压器 《医用电气设备第一部分：安全通用要求》GB9706.1-1995 此项目为原认可范围限制项目，现已具备检测能力 2 进液 《医用电气设备第一部分：安全通用要求》GB9706.1-1995 此项目为原认可范围限制项目，现已具备检测能力
关于认可湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所对几丁聚糖护创贴等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]286号 | FGWJ-2007-10533 | 2007-05-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年1月17～18日，国家局组织专家组对湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对几丁聚糖护创贴等109种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 几丁聚糖护创贴 ​ ​ 《几丁聚糖护创贴》YZB/湘0014-2006 仅限特定用户的产品检验 2 骨髓细胞染色液 ​ ​ 《骨髓细胞染色液》YZB/湘0123-2004 ​ 3 网织红细胞染色液 ​ ​ 《网织红细胞染色液》YZB/湘0124-2004 4 脑脊液、胸腹水细胞染色液 ​ ​ 《脑脊液、胸腹水细胞染色液》YZB/湘0125-2004 5 尿沉渣染色液 ​ ​ 《尿沉渣染色液》YZB/湘0126-2004 6 精液细胞染色液 ​ ​ 《精液细胞染色液》YZB/湘0127-2004 7 革兰氏染色液 ​ ​ 《革兰氏染色液》YZB/湘0128-2004 8 抗酸染色液 ​ ​ 《抗酸染色液》YZB/湘0129-2004 9 细菌芽胞染色液 ​ ​ 《细菌芽胞染色液》YZB/湘0130-2004 10 细菌荚膜染色液 ​ ​ 《细菌荚膜染色液》YZB/湘0131-2004 11 隐球菌墨汁染色液 ​ ​ 《隐球菌墨汁染色液》YZB/湘0132-2004 12 糖原染色液 ​ ​ 《糖原染色液》YZB/湘0133-2004 13 铁染色液 ​ ​ 《铁染色液》YZB/湘0134-2004 14 过氧化物酶染色液 ​ ​ 《过氧化物酶染色液》YZB/湘0135-2004 15 碱性磷酸酶染色液 ​ ​ 《碱性磷酸酶染色液》YZB/湘0136-2004 16 临床化学体外诊断试剂盒 ​ ​ 《临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则》WS/T 124-1999 17 AVE系列尿沉渣分析仪专用试剂包 ​ ​ 《AVE系列尿沉渣分析仪专用试剂包》YZB/湘0020-2005 18 血清总胆汁酸检测试剂盒 ​ ​ 《血清总胆汁酸检测试剂盒》YZB/湘0021-2005 | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2007年1月17～18日，国家局组织专家组对湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该所对几丁聚糖护创贴等109种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） 说明 序号 名称 1 几丁聚糖护创贴 ​ ​ 《几丁聚糖护创贴》YZB/湘0014-2006 仅限特定用户的产品检验 2 骨髓细胞染色液 ​ ​ 《骨髓细胞染色液》YZB/湘0123-2004 ​ 3 网织红细胞染色液 ​ ​ 《网织红细胞染色液》YZB/湘0124-2004 4 脑脊液、胸腹水细胞染色液 ​ ​ 《脑脊液、胸腹水细胞染色液》YZB/湘0125-2004 5 尿沉渣染色液 ​ ​ 《尿沉渣染色液》YZB/湘0126-2004 6 精液细胞染色液 ​ ​ 《精液细胞染色液》YZB/湘0127-2004 7 革兰氏染色液 ​ ​ 《革兰氏染色液》YZB/湘0128-2004 8 抗酸染色液 ​ ​ 《抗酸染色液》YZB/湘0129-2004 9 细菌芽胞染色液 ​ ​ 《细菌芽胞染色液》YZB/湘0130-2004 10 细菌荚膜染色液 ​ ​ 《细菌荚膜染色液》YZB/湘0131-2004 11 隐球菌墨汁染色液 ​ ​ 《隐球菌墨汁染色液》YZB/湘0132-2004 12 糖原染色液 ​ ​ 《糖原染色液》YZB/湘0133-2004 13 铁染色液 ​ ​ 《铁染色液》YZB/湘0134-2004 14 过氧化物酶染色液 ​ ​ 《过氧化物酶染色液》YZB/湘0135-2004 15 碱性磷酸酶染色液 ​ ​ 《碱性磷酸酶染色液》YZB/湘0136-2004 16 临床化学体外诊断试剂盒 ​ ​ 《临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则》WS/T 124-1999 17 AVE系列尿沉渣分析仪专用试剂包 ​ ​ 《AVE系列尿沉渣分析仪专用试剂包》YZB/湘0020-2005 18 血清总胆汁酸检测试剂盒 ​ ​ 《血清总胆汁酸检测试剂盒》YZB/湘0021-2005
关于远红外贴膏类产品注册问题的意见【废止】 | 国食药监械[2007]282号 | FGWJ-2007-10027 | 2007-05-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 安徽省食品药品监督管理局： 你局《关于远红外贴膏类产品注册监管有关问题的请示》（皖食药监械〔2007〕72号）收悉。意见如下： 远红外贴膏类产品用于颈、肩、腰、腿和关节疼痛的治疗，如其组成成分没有药物成分，该类产品按Ⅱ类医疗器械管理；如其组成成分有药物成分，该类产品的管理按《关于药品和医疗器械相结合产品注册管理有关问题的通知》（国食药监办〔2004〕94号）规定执行。 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月十四日 | 安徽省食品药品监督管理局： 你局《关于远红外贴膏类产品注册监管有关问题的请示》（皖食药监械〔2007〕72号）收悉。意见如下： 远红外贴膏类产品用于颈、肩、腰、腿和关节疼痛的治疗，如其组成成分没有药物成分，该类产品按Ⅱ类医疗器械管理；如其组成成分有药物成分，该类产品的管理按《关于药品和医疗器械相结合产品注册管理有关问题的通知》（国食药监办〔2004〕94号）规定执行。 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月十四日
关于医用透明质酸钠等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2007]260号 | FGWJ-2007-10526 | 2007-05-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据国家医疗器械质量监督抽验计划，现将2006年国家局组织的医用透明质酸钠、银合金粉产品质量监督抽验结果以及对人工晶体、监护仪、医用内窥镜设备的异议处理结果通报如下： 一、抽验情况 （一）医用透明质酸钠的抽验结果 此次共抽验8家生产企业和1家经营单位的9批产品，共涉及8家标示生产企业。依据行业标准YY0308-2004《医用透明质酸钠》进行检验。检验项目为：无菌、细菌内毒素、含量、透光率、pH值、动力粘度、蛋白质含量、紫外吸收、重金属含量、乙醇残留量等10项指标。经检验，7批产品被抽验项目合格，2批产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是“无菌”、“含量”等二项指标不符合标准规定。 （二）银合金粉的抽验结果 此次共抽验2家生产企业和17家经营单位的19批产品，共涉及3家标示生产企业。依据行业标准YY1026-1999《齿科材料银合金粉》进行检验。检验项目为：蠕变值、硬固期间的尺寸变化、1h和24h抗压强度、质量损失、包装标识、细胞毒性试验、皮内反应试验等7项指标。经检验，17批产品被抽验项目合格（见附件）。 二、异议处理结果 按照《国家医疗器械质量监督抽验管理规定（试行）》，中国药品生物制品检定所组织专家评审会，对人工晶体、监护仪、医用内窥镜设备提出的异议进行了复核，结果为维持原承检机构的检验结论，结果如下： （一）人工晶体 此次复核1家标示生产企业涉及1家经营单位的1批次产品。原承检机构依据行业标准YY0290.1-1997《人工晶体第1部分:术语》、YY0290.2-1997《人工晶体第2部分:光学性能及其测试方法》、YY0290.3-1997《人工晶体第3部分:机械性能及其测试方法》、YY0290.5-1997《人工晶体第5部分:生物相容性》、YY0290.8-1997《人工晶体第8部分:基本要求》进行检验。检验项目为：光焦度、像质、尺寸（总直径、主体直径、纯光学区直径、定位孔直径）、表面和材质均匀性、光谱透过率、动态疲劳耐久性等6项指标。经检验，1批次产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是“光焦度”指标不符合标准规定。 （二）监护仪 此次复核1家生产企业的1台产品。原承检机构依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0089-1992《病人监护系统专用安全要求》、YY91079-1999《心电监护仪》和注册产品标准进行检验。检验项目为：时间常数、频率特性、心率的检测和显示、心率显示的精确度、心率报警预置器、心率报警的准确度、心率报警的发生时间、走纸速度、控制器件和仪表的标记、按钮颜色、整机外壳安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流和患者辅助电流、正常工作温度下电介质强度、面角边的安全性、电源中断后的复位、除颤效应的防护和ECG监护设备在除颤后的恢复、指示灯、与供电网的分断、外部标记等20项指标。经检验，1台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下电介质强度1项指标不符合标准规定。 （三）医用内窥镜设备 此次复核1家生产企业的1台产品。原承检机构依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分:安全通用要求》、国家标准GB9706.19-2000《医用电气设备第2部分:内窥镜设备安全专用要求》、国家标准GB9706.4-1999《医用电气设备第二部分:高频手术设备安全专用要求》、YY91081-1999《医用内窥镜冷光源》和注册产品标准进行检验。通用检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、网电源熔断器和过流释放器、控制器件和仪表的标记、与供电网的分断、外部标记等7项，电子内窥镜系统的检验项目有：视场角、分辨率；医用冷光源的检验项目有：色温、显色指数；气腹机/膨宫机的检验项目有：流量、报警功能；膨宫机的检验项目有：膨宫压力；冲洗/吸引器的检验项目有：冲洗压力、负压；内窥镜高频附件的检验项目有：高频电介质强度；刨削系统的检验项目有：转动扭矩；摄像系统的检验项目有：最小照度（灵敏度）。经检验，1台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下电介质强度、外部标记等2项指标不符合标准规定。 三、处理要求 对本次监督抽验中质量不合格的产品及有关生产企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，对不合格产品采取必要的纠正措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。有关调查、处理情况，请及时报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2007）第1期，总第33期〕 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据国家医疗器械质量监督抽验计划，现将2006年国家局组织的医用透明质酸钠、银合金粉产品质量监督抽验结果以及对人工晶体、监护仪、医用内窥镜设备的异议处理结果通报如下： 一、抽验情况 （一）医用透明质酸钠的抽验结果 此次共抽验8家生产企业和1家经营单位的9批产品，共涉及8家标示生产企业。依据行业标准YY0308-2004《医用透明质酸钠》进行检验。检验项目为：无菌、细菌内毒素、含量、透光率、pH值、动力粘度、蛋白质含量、紫外吸收、重金属含量、乙醇残留量等10项指标。经检验，7批产品被抽验项目合格，2批产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是“无菌”、“含量”等二项指标不符合标准规定。 （二）银合金粉的抽验结果 此次共抽验2家生产企业和17家经营单位的19批产品，共涉及3家标示生产企业。依据行业标准YY1026-1999《齿科材料银合金粉》进行检验。检验项目为：蠕变值、硬固期间的尺寸变化、1h和24h抗压强度、质量损失、包装标识、细胞毒性试验、皮内反应试验等7项指标。经检验，17批产品被抽验项目合格（见附件）。 二、异议处理结果 按照《国家医疗器械质量监督抽验管理规定（试行）》，中国药品生物制品检定所组织专家评审会，对人工晶体、监护仪、医用内窥镜设备提出的异议进行了复核，结果为维持原承检机构的检验结论，结果如下： （一）人工晶体 此次复核1家标示生产企业涉及1家经营单位的1批次产品。原承检机构依据行业标准YY0290.1-1997《人工晶体第1部分:术语》、YY0290.2-1997《人工晶体第2部分:光学性能及其测试方法》、YY0290.3-1997《人工晶体第3部分:机械性能及其测试方法》、YY0290.5-1997《人工晶体第5部分:生物相容性》、YY0290.8-1997《人工晶体第8部分:基本要求》进行检验。检验项目为：光焦度、像质、尺寸（总直径、主体直径、纯光学区直径、定位孔直径）、表面和材质均匀性、光谱透过率、动态疲劳耐久性等6项指标。经检验，1批次产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是“光焦度”指标不符合标准规定。 （二）监护仪 此次复核1家生产企业的1台产品。原承检机构依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0089-1992《病人监护系统专用安全要求》、YY91079-1999《心电监护仪》和注册产品标准进行检验。检验项目为：时间常数、频率特性、心率的检测和显示、心率显示的精确度、心率报警预置器、心率报警的准确度、心率报警的发生时间、走纸速度、控制器件和仪表的标记、按钮颜色、整机外壳安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流和患者辅助电流、正常工作温度下电介质强度、面角边的安全性、电源中断后的复位、除颤效应的防护和ECG监护设备在除颤后的恢复、指示灯、与供电网的分断、外部标记等20项指标。经检验，1台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下电介质强度1项指标不符合标准规定。 （三）医用内窥镜设备 此次复核1家生产企业的1台产品。原承检机构依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分:安全通用要求》、国家标准GB9706.19-2000《医用电气设备第2部分:内窥镜设备安全专用要求》、国家标准GB9706.4-1999《医用电气设备第二部分:高频手术设备安全专用要求》、YY91081-1999《医用内窥镜冷光源》和注册产品标准进行检验。通用检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、网电源熔断器和过流释放器、控制器件和仪表的标记、与供电网的分断、外部标记等7项，电子内窥镜系统的检验项目有：视场角、分辨率；医用冷光源的检验项目有：色温、显色指数；气腹机/膨宫机的检验项目有：流量、报警功能；膨宫机的检验项目有：膨宫压力；冲洗/吸引器的检验项目有：冲洗压力、负压；内窥镜高频附件的检验项目有：高频电介质强度；刨削系统的检验项目有：转动扭矩；摄像系统的检验项目有：最小照度（灵敏度）。经检验，1台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下电介质强度、外部标记等2项指标不符合标准规定。 三、处理要求 对本次监督抽验中质量不合格的产品及有关生产企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，对不合格产品采取必要的纠正措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。有关调查、处理情况，请及时报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2007）第1期，总第33期〕 国家食品药品监督管理局 二○○七年五月八日
关于加强药品医疗器械经营企业基础数据库建设工作的通知 | 食药监市函[2007]49号 | FGWJ-2007-10252 | 2007-04-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强药品市场监管工作，提高监管效率和服务能力，完善信息发布制度，经研究，国家食品药品监督管理局决定从2007年5月1日起，在国家局网站公布“全国《药品经营许可证》（批发）、《医疗器械经营企业许可证》基础数据库”（以下简称“全国药品、医疗器械经营企业基础数据库”），以方便查询。各地为此做了大量工作，并在规定的时限内上传了本辖区经营企业相关数据。其中天津、上海、江苏、河南、海南、贵州、西藏、宁夏、新疆等地还上传了辖区内全部经营企业基本信息。为进一步完善“全国药品、医疗器械经营企业基础数据库”的工作。现将有关事宜通知如下： 一、自5月1日起，公众用户可以在国家局外网基础数据查询单元，查询全国药品批发企业、医疗器械经营企业基本信息；省局可以在国家局专网查询全国药品批发、医疗器械经营、药品零售企业基本信息，查看全国药品医疗器械经营企业数据统计表。 二、为解决部分省（区、市）药监部门自行建设的行政审批系统与国家局数据库连接问题，国家局将在2007年6月底前，完成“全国药品、医疗器械经营企业数据库接口标准”制定工作，该接口标准将作为地方局政务系统与国家局基础数据库联通的标准。有关省（区、市）药监部门要按照该接口标准开发与国家局数据库联通的程序。 三、国家局将在2007年9月底前，完成对2004年开发的“药品、医疗器械经营许可证管理系统”的改造工作。目前正在使用该系统进行经营许可行政审批工作的省（区、市）药监部门可以继续在本地服务器上开展工作，2007年10月1日后统一登陆国家局专网地址开展经营许可行政审批工作，并在2007年9月15日前将本地服务器数据发给国家局。从2007年10月1日起，国家局将对“药品、医疗器械经营许可证管理系统”进行统一维护。 四、在国家局对“药品、医疗器械经营许可证管理系统”进行改造期间，各地不能使用04版“药品、医疗器械经营许可证管理系统”继续工作的，要通过2007年3月6日国家局下发的“药品、医疗器械经营企业基本数据收集软件”，于每月15日前向上一级（食品）药品监督管理部门报送相关数据。 国家食品药品监督管理局药品监督司 二○○七年四月二十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强药品市场监管工作，提高监管效率和服务能力，完善信息发布制度，经研究，国家食品药品监督管理局决定从2007年5月1日起，在国家局网站公布“全国《药品经营许可证》（批发）、《医疗器械经营企业许可证》基础数据库”（以下简称“全国药品、医疗器械经营企业基础数据库”），以方便查询。各地为此做了大量工作，并在规定的时限内上传了本辖区经营企业相关数据。其中天津、上海、江苏、河南、海南、贵州、西藏、宁夏、新疆等地还上传了辖区内全部经营企业基本信息。为进一步完善“全国药品、医疗器械经营企业基础数据库”的工作。现将有关事宜通知如下： 一、自5月1日起，公众用户可以在国家局外网基础数据查询单元，查询全国药品批发企业、医疗器械经营企业基本信息；省局可以在国家局专网查询全国药品批发、医疗器械经营、药品零售企业基本信息，查看全国药品医疗器械经营企业数据统计表。 二、为解决部分省（区、市）药监部门自行建设的行政审批系统与国家局数据库连接问题，国家局将在2007年6月底前，完成“全国药品、医疗器械经营企业数据库接口标准”制定工作，该接口标准将作为地方局政务系统与国家局基础数据库联通的标准。有关省（区、市）药监部门要按照该接口标准开发与国家局数据库联通的程序。 三、国家局将在2007年9月底前，完成对2004年开发的“药品、医疗器械经营许可证管理系统”的改造工作。目前正在使用该系统进行经营许可行政审批工作的省（区、市）药监部门可以继续在本地服务器上开展工作，2007年10月1日后统一登陆国家局专网地址开展经营许可行政审批工作，并在2007年9月15日前将本地服务器数据发给国家局。从2007年10月1日起，国家局将对“药品、医疗器械经营许可证管理系统”进行统一维护。 四、在国家局对“药品、医疗器械经营许可证管理系统”进行改造期间，各地不能使用04版“药品、医疗器械经营许可证管理系统”继续工作的，要通过2007年3月6日国家局下发的“药品、医疗器械经营企业基本数据收集软件”，于每月15日前向上一级（食品）药品监督管理部门报送相关数据。 国家食品药品监督管理局药品监督司 二○○七年四月二十九日
关于印发《体外诊断试剂临床研究技术指导原则》及《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的通知【废止】 | 国食药监械[2007]240号 | FGWJ-2007-10529 | 2007-04-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）已于2007年4月19日发布，2007年6月1日施行。为指导体外诊断试剂的临床研究及说明书编写工作，国家局组织制定了《体外诊断试剂临床研究技术指导原则》及《体外诊断试剂说明书编写指导原则》。现予印发，请参照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○七年四月二十八日 体外诊断试剂临床研究技术指导原则 一、概述 体外诊断试剂的临床研究（包括与已上市产品进行比较研究在内的临床验证）是指在相应的临床环境中，对其临床性能进行的系统性研究。 申请人应在符合要求的临床单位，在满足临床研究最低样本量要求的前提下，根据产品的使用目的、相关疾病的流行率和统计学要求，制定能够证明其临床性能的临床研究方案，同时最大限度地控制试验误差、提高研究质量并对研究结果进行科学合理的分析。而临床研究报告是对临床研究过程、结果的总结，是评价拟上市产品有效性和安全性的重要依据，是产品注册所需的重要文件之一。 本指导原则仅对体外诊断试剂临床研究提出了一般性的要求。由于体外诊断试剂产品具有发展快、专业跨度大、临床使用目的各异的特点，不同临床使用目的产品的临床研究方法及内容不尽相同。注册申请人应根据产品特点及临床使用目的，制定合理的临床研究方案。国家食品药品监督管理局也将根据体外诊断试剂发展的需要，适时修订本指导原则。 国家法定用于血源筛查及采用放射性核素标记的体外诊断试剂产品，亦参考本指导原则进行临床研究。 二、临床研究的基本原则 （一）基本要求 1．伦理考虑：研究者应考虑临床研究用样本，如血液、羊水、胸水、腹水、组织液、胸积液、组织切片、骨髓等的获得或研究结果对受试者的风险性，应提交伦理委员会的审查意见及受试者的知情同意书。对于例外情况，如客观上不可能获得受试者的知情同意或该临床研究对受试者几乎没有风险，可不提交伦理委员会的审评意见及受试者的知情同意书，但临床研究者应提供有关伦理事宜的说明。 2．必须符合赫尔辛基宣言的伦理学准则，研究对象的权益、安全和意志高于研究的需要。 3．为研究对象保密，尊重个人隐私。防止研究对象因检测结果而受到歧视或伤害。 4．临床前研究结果支持进行临床研究。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）已于2007年4月19日发布，2007年6月1日施行。为指导体外诊断试剂的临床研究及说明书编写工作，国家局组织制定了《体外诊断试剂临床研究技术指导原则》及《体外诊断试剂说明书编写指导原则》。现予印发，请参照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○七年四月二十八日 体外诊断试剂临床研究技术指导原则 一、概述 体外诊断试剂的临床研究（包括与已上市产品进行比较研究在内的临床验证）是指在相应的临床环境中，对其临床性能进行的系统性研究。 申请人应在符合要求的临床单位，在满足临床研究最低样本量要求的前提下，根据产品的使用目的、相关疾病的流行率和统计学要求，制定能够证明其临床性能的临床研究方案，同时最大限度地控制试验误差、提高研究质量并对研究结果进行科学合理的分析。而临床研究报告是对临床研究过程、结果的总结，是评价拟上市产品有效性和安全性的重要依据，是产品注册所需的重要文件之一。 本指导原则仅对体外诊断试剂临床研究提出了一般性的要求。由于体外诊断试剂产品具有发展快、专业跨度大、临床使用目的各异的特点，不同临床使用目的产品的临床研究方法及内容不尽相同。注册申请人应根据产品特点及临床使用目的，制定合理的临床研究方案。国家食品药品监督管理局也将根据体外诊断试剂发展的需要，适时修订本指导原则。 国家法定用于血源筛查及采用放射性核素标记的体外诊断试剂产品，亦参考本指导原则进行临床研究。 二、临床研究的基本原则 （一）基本要求 1．伦理考虑：研究者应考虑临床研究用样本，如血液、羊水、胸水、腹水、组织液、胸积液、组织切片、骨髓等的获得或研究结果对受试者的风险性，应提交伦理委员会的审查意见及受试者的知情同意书。对于例外情况，如客观上不可能获得受试者的知情同意或该临床研究对受试者几乎没有风险，可不提交伦理委员会的审评意见及受试者的知情同意书，但临床研究者应提供有关伦理事宜的说明。 2．必须符合赫尔辛基宣言的伦理学准则，研究对象的权益、安全和意志高于研究的需要。 3．为研究对象保密，尊重个人隐私。防止研究对象因检测结果而受到歧视或伤害。 4．临床前研究结果支持进行临床研究。
关于硅橡胶充填式人工乳房产品注册有关问题的通知 | 国食药监械[2007]203号 | FGWJ-2007-10021 | 2007-04-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关单位： 为加强对医疗器械上市后的监督管理，进一步规范医疗器械产品注册管理工作，参照国际标准化组织发布的ISO14607-2003《外科植入物-乳房植入物专用要求》标准，现将硅橡胶充填式人工乳房产品的相关注册要求通知如下： 一、所有已批准上市的硅橡胶充填式人工乳房产品的境内外生产企业，应立即开展对相关产品安全性、有效性的再评价工作，并对下列涉及产品性能的技术资料和申报资料进行补充完善： （一）硅橡胶充填式人工乳房产品壳体的物理机械性能，包括：疲劳试验、抗冲击试验、对该产品内容物的扩散试验、耐磨试验、老化试验的检测报告； （二）内容物为硅凝胶的，应提供硅凝胶充填材料的检测报告，应包括小分子、低分子物质的限定； （三）内容物为硅凝胶的，应提供包括硅凝胶在内的产品生物相容性评价资料或检测报告； （四）产品上市以来大样本量的（200例以上）、详细的、具有统计学意义的临床随访资料； （五）若临床随访资料缺乏充分的统计数据，则需补充生殖毒性、遗传毒性（染色体畸变、微核）、慢性毒性与免疫原性的生物学评价资料或检测报告； （六）原材料供应商的企业名称、材料牌号、原材料的购销合同与发票。 二、上述补充资料以及产品安全性、有效性评价工作须在产品医疗器械注册证书到期前完成，注册证到期重新注册时与其他注册申报资料一并提交，通过技术审评决定是否予以重新注册。 国家食品药品监督管理局 二○○七年四月十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关单位： 为加强对医疗器械上市后的监督管理，进一步规范医疗器械产品注册管理工作，参照国际标准化组织发布的ISO14607-2003《外科植入物-乳房植入物专用要求》标准，现将硅橡胶充填式人工乳房产品的相关注册要求通知如下： 一、所有已批准上市的硅橡胶充填式人工乳房产品的境内外生产企业，应立即开展对相关产品安全性、有效性的再评价工作，并对下列涉及产品性能的技术资料和申报资料进行补充完善： （一）硅橡胶充填式人工乳房产品壳体的物理机械性能，包括：疲劳试验、抗冲击试验、对该产品内容物的扩散试验、耐磨试验、老化试验的检测报告； （二）内容物为硅凝胶的，应提供硅凝胶充填材料的检测报告，应包括小分子、低分子物质的限定； （三）内容物为硅凝胶的，应提供包括硅凝胶在内的产品生物相容性评价资料或检测报告； （四）产品上市以来大样本量的（200例以上）、详细的、具有统计学意义的临床随访资料； （五）若临床随访资料缺乏充分的统计数据，则需补充生殖毒性、遗传毒性（染色体畸变、微核）、慢性毒性与免疫原性的生物学评价资料或检测报告； （六）原材料供应商的企业名称、材料牌号、原材料的购销合同与发票。 二、上述补充资料以及产品安全性、有效性评价工作须在产品医疗器械注册证书到期前完成，注册证到期重新注册时与其他注册申报资料一并提交，通过技术审评决定是否予以重新注册。 国家食品药品监督管理局 二○○七年四月十一日
关于认可四川省医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]232号 | FGWJ-2007-10539 | 2007-04-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2006年12月18至19日，国家局组织专家组对四川省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等110种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年四月二十三日 附件：认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 ​ 全部参数 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 ​ 2 一次性使用无菌注射针 ​ 全部参数 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 ​ 3 医用脱脂棉 ​ 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 ​ 4 医用脱脂纱布 ​ 全部参数 医用脱脂纱布YY 0331-2002 ​ 5 普通脱脂纱布口罩 ​ 全部参数 普通脱脂纱布口罩GB 19084-2003 ​ 6 医用橡皮膏 ​ 全部参数 医用橡皮膏YY 0148-93 ​ 7 一次性使用输液器 ​ 全部参数 一次性使用输液器GB 8368-2005 ​ 8 一次性使用滴定管式输液器 ​ 全部参数 一次性使用滴定管式输液器GB 18458-2003 ​ 9 一次性使用输血器 ​ 全部参数 一次性使用输血器 GB 8369-2005 ​ 10 一次性使用静脉输液针 ​ 全部参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 ​ 11 一次性使用采血器 ​ 全部参数 一次性使用采血器YY 0115-1993 ​ 12 一次性使用微量采血吸管 ​ 全部参数 一次性使用微量采血吸管YY/T 0289-1996 ​ 13 一次性使用麻醉穿刺包 ​ 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY 0321.1-2000 ​ 14 一次性使用麻醉穿刺针 ​ 全部参数 一次性使用麻醉穿刺针YY 0321.2-2000 ​ 15 一次性使用麻醉用过滤器 ​ 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器YY 0321.3-2000 ​ 16 医用一次性防护服 ​ 全部参数 医用一次性防护服技术要求GB 19082-2003 ​ 17 医用防护口罩 ​ 全部参数 医用防护口罩技术要求GB 19083-2003 ​ 18 一次性使用精密过滤输液器 ​ 全部参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器GB 18458.1-2001 ​ 19 一次性使用静脉血样采集容器 ​ 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器YY 0314-1999 ​ 20 橡胶医用手套 ​ 全部参数 橡胶医用手套GB7543-1996 ISO/DIS 10282:1990 ​ 21 一次性使用橡胶检查手套 ​ 全部参数 一次性使用橡胶检查手套GB 10213-1995 ​ 22 天然胶乳橡胶避孕套 ​ 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB 7544-2004/ISO 4074:2002 ​ 23 石膏绷带 粉状型 ​ 全部参数 石膏绷带 粉状型YY/T 1117-2001 ​ 24 石膏绷带 粘胶型 ​ 全部参数 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 ​ 25 玻璃体温计 ​ 全部参数 玻璃体温计GB 1588-2001 ​ 26 一次性使用无菌导尿管 ​ 全部参数 一次性使用无菌导尿管YY 0325-2002 ​ 27 一次性使用无菌注射器用活塞 ​ 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞YY/T 0243-2003 ​ 28 麻醉针 ​ 全部参数 麻醉针 YY 91018-1999 ​ 29 齿科针 ​ 全部参数 齿科针 YY 91019-1999 ​ 30 针灸针 ​ 全部参数 针灸针 GB 2024-94 ​ 31 输血、输液及配套用针 ​ 全部参数 输血、输液及配套用针 YY 91020-1999 ​ 32 泪道探针 ​ 全部参数 泪道探针 YY 0075-2005 ​ 33 临床化学体外诊断试剂盒 ​ 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒WS/T 124-1999 ​ 34 临床基础检验类体外诊断试剂盒 ​ 全部参数 血细胞分析仪用清洗液 YY/T 0456.1-2003 血细胞分析仪用溶血剂 YY/T 0456.2-2003 血细胞分析仪用稀释液 YY/T 0456.3-2003 凝血酶原时间凝固法检测试剂盒 YZB/国 3421-40-2004 ​ 35 临床化学类体外诊断试剂盒 ​ 全部参数 γ-谷氨酰转移酶IFCC法检测试剂盒YZB/国 1184-2003 血糖GOD-PAP法检测试剂盒 YZB/国 2219-2003 ​ | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2006年12月18至19日，国家局组织专家组对四川省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等110种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年四月二十三日 附件：认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 ​ 全部参数 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 ​ 2 一次性使用无菌注射针 ​ 全部参数 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 ​ 3 医用脱脂棉 ​ 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 ​ 4 医用脱脂纱布 ​ 全部参数 医用脱脂纱布YY 0331-2002 ​ 5 普通脱脂纱布口罩 ​ 全部参数 普通脱脂纱布口罩GB 19084-2003 ​ 6 医用橡皮膏 ​ 全部参数 医用橡皮膏YY 0148-93 ​ 7 一次性使用输液器 ​ 全部参数 一次性使用输液器GB 8368-2005 ​ 8 一次性使用滴定管式输液器 ​ 全部参数 一次性使用滴定管式输液器GB 18458-2003 ​ 9 一次性使用输血器 ​ 全部参数 一次性使用输血器 GB 8369-2005 ​ 10 一次性使用静脉输液针 ​ 全部参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 ​ 11 一次性使用采血器 ​ 全部参数 一次性使用采血器YY 0115-1993 ​ 12 一次性使用微量采血吸管 ​ 全部参数 一次性使用微量采血吸管YY/T 0289-1996 ​ 13 一次性使用麻醉穿刺包 ​ 全部参数 一次性使用麻醉穿刺包YY 0321.1-2000 ​ 14 一次性使用麻醉穿刺针 ​ 全部参数 一次性使用麻醉穿刺针YY 0321.2-2000 ​ 15 一次性使用麻醉用过滤器 ​ 全部参数 一次性使用麻醉用过滤器YY 0321.3-2000 ​ 16 医用一次性防护服 ​ 全部参数 医用一次性防护服技术要求GB 19082-2003 ​ 17 医用防护口罩 ​ 全部参数 医用防护口罩技术要求GB 19083-2003 ​ 18 一次性使用精密过滤输液器 ​ 全部参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器GB 18458.1-2001 ​ 19 一次性使用静脉血样采集容器 ​ 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器YY 0314-1999 ​ 20 橡胶医用手套 ​ 全部参数 橡胶医用手套GB7543-1996 ISO/DIS 10282:1990 ​ 21 一次性使用橡胶检查手套 ​ 全部参数 一次性使用橡胶检查手套GB 10213-1995 ​ 22 天然胶乳橡胶避孕套 ​ 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法GB 7544-2004/ISO 4074:2002 ​ 23 石膏绷带 粉状型 ​ 全部参数 石膏绷带 粉状型YY/T 1117-2001 ​ 24 石膏绷带 粘胶型 ​ 全部参数 石膏绷带 粘胶型YY/T 1118-2001 ​ 25 玻璃体温计 ​ 全部参数 玻璃体温计GB 1588-2001 ​ 26 一次性使用无菌导尿管 ​ 全部参数 一次性使用无菌导尿管YY 0325-2002 ​ 27 一次性使用无菌注射器用活塞 ​ 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞YY/T 0243-2003 ​ 28 麻醉针 ​ 全部参数 麻醉针 YY 91018-1999 ​ 29 齿科针 ​ 全部参数 齿科针 YY 91019-1999 ​ 30 针灸针 ​ 全部参数 针灸针 GB 2024-94 ​ 31 输血、输液及配套用针 ​ 全部参数 输血、输液及配套用针 YY 91020-1999 ​ 32 泪道探针 ​ 全部参数 泪道探针 YY 0075-2005 ​ 33 临床化学体外诊断试剂盒 ​ 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒WS/T 124-1999 ​ 34 临床基础检验类体外诊断试剂盒 ​ 全部参数 血细胞分析仪用清洗液 YY/T 0456.1-2003 血细胞分析仪用溶血剂 YY/T 0456.2-2003 血细胞分析仪用稀释液 YY/T 0456.3-2003 凝血酶原时间凝固法检测试剂盒 YZB/国 3421-40-2004 ​ 35 临床化学类体外诊断试剂盒 ​ 全部参数 γ-谷氨酰转移酶IFCC法检测试剂盒YZB/国 1184-2003 血糖GOD-PAP法检测试剂盒 YZB/国 2219-2003 ​
关于开展骨接合用无源金属植入医疗器械产品市场专项检查的通知 | 国食药监市[2007]197号 | FGWJ-2007-10019 | 2007-04-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局)： 为加强高风险植入类医疗器械产品质量监管，根据2007年全国医疗器械市场监督管理工作安排，国家局决定开展骨接合用无源金属植入医疗器械产品市场专项检查。现就有关事项通知如下： 一、工作目标 通过对骨接合用无源金属植入医疗器械上市产品质量状况和生产、使用两个重点环节检查，强化生产企业质量控制，强化安全使用监管，查处违法违规行为。 二、检查范围 国内所有骨接合用无源金属植入医疗器械的生产企业（进口总代理商），有关经营企业和医疗机构。产品包括：不锈钢、纯钛、钛合金制造的金属接骨板、金属接骨螺钉、金属矫形用钉、金属矫形用棒、金属股骨颈固定钉、金属髓内针（不包括金属骨针）。 三、检查方法和重点内容 （一）生产企业（进口总代理商） 每种产品至少随机抽取一个规格，检查内容包括： 1．是否有《医疗器械注册证》等相关资质证明材料。 2．是否按标准检验，是否有合格证明文件；委托检验的，是否有合法委托检验协议书。 3．产品说明书、标签和包装标识是否与注册证内容一致，是否有超范围生产、增加产品适用范围或适应症等情况。 检查进口产品时，其说明书、标签和包装标识是否使用中文。 4．企业是否建立并实施产品上市后的跟踪制度和不良事件监测制度。 5．抽取样品进行产品质量检验。抽样数量和批次按照《2007年国家医疗器械质量监督抽验计划的通知》（国食药监市〔2007〕77号）要求进行。 （二）经营企业 各地可结合本地实际情况自行确定检查范围。内容主要包括：是否按《医疗器械经营企业许可证》的经营范围、注册地址、仓库地址等从事经营活动；产品进货渠道是否合法、购销记录是否齐全；产品是否有《医疗器械注册证》等。 （三）医疗机构 各地应选择开展骨科手术的三级和二级医院进行检查。内容包括：进货渠道是否合法，是否有相关证明材料；产品是否有购进、验收、使用记录，是否与管理制度一致；是否建立产品追溯制度、不良事件报告制度。 四、实施步骤 此次专项检查由各省（区、市）食品药品监管部门负责组织实施，内容可以结合本地实际情况补充。检查分二个阶段进行： （一）组织实施阶段（4月-9月底） 1．部署阶段：各省（区、市）食品药品监管部门要结合本辖区实际情况，制定具体实施方案，并上报国家局药品市场监督司。 2．实施阶段：各级药品监管部门按照具体实施方案认真开展检查工作。 （二）检查总结阶段（10月底前） 各省（区、市）食品药品监管部门组织对辖区内的专项检查工作情况进行自查，国家局适时组织抽查。总结时要全面分析存在的问题，提出进一步做好监管工作的具体意见。 五、工作要求 （一）各省（区、市）食品药品监管部门要切实加强组织领导，结合本地区实际情况，突出重点，认真开展专项检查，确保检查工作取得实效。 （二）各省（区、市）食品药品监管部门要依法查处抽验不合格产品和检查中发现的违法违规问题，对制假售假的案件，要依法予以严厉查处。 （三）为全面了解专项检查情况，请认真填写有关附表。生产企业（进口总代理商）检查情况汇总表（附件1、2）应填写所有检查单位；医疗机构检查情况汇总表（附件3）填写应至少选择3家三级医院、6家二级医院，并相对集中在1-2个地区；查处违法违规情况汇总表（附件4）应按实际检查情况填写。 （四）请各省（区、市）食品药品监管部门将所有汇总表(excel格式)和检查总结报告（典型案例单独附后），于11月15日前报国家局药品市场监督司。电子版发送至wangsongl@sfda.com.cn。 联系人：李静莉 联系电话：010-88330929 附件：1．骨接合金属植入医疗器械专项检查情况汇总表（生产企业）（略） 2．骨接合金属植入医疗器械专项检查情况汇总表（进口总代理商）（略） 3．骨接合金属植入医疗器械专项检查情况汇总表（医疗机构）（略） 4．骨接合金属植入医疗器械专项检查违法违规情况汇总表（略） 国家食品药品监督管理局 二○○七年四月五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局)： 为加强高风险植入类医疗器械产品质量监管，根据2007年全国医疗器械市场监督管理工作安排，国家局决定开展骨接合用无源金属植入医疗器械产品市场专项检查。现就有关事项通知如下： 一、工作目标 通过对骨接合用无源金属植入医疗器械上市产品质量状况和生产、使用两个重点环节检查，强化生产企业质量控制，强化安全使用监管，查处违法违规行为。 二、检查范围 国内所有骨接合用无源金属植入医疗器械的生产企业（进口总代理商），有关经营企业和医疗机构。产品包括：不锈钢、纯钛、钛合金制造的金属接骨板、金属接骨螺钉、金属矫形用钉、金属矫形用棒、金属股骨颈固定钉、金属髓内针（不包括金属骨针）。 三、检查方法和重点内容 （一）生产企业（进口总代理商） 每种产品至少随机抽取一个规格，检查内容包括： 1．是否有《医疗器械注册证》等相关资质证明材料。 2．是否按标准检验，是否有合格证明文件；委托检验的，是否有合法委托检验协议书。 3．产品说明书、标签和包装标识是否与注册证内容一致，是否有超范围生产、增加产品适用范围或适应症等情况。 检查进口产品时，其说明书、标签和包装标识是否使用中文。 4．企业是否建立并实施产品上市后的跟踪制度和不良事件监测制度。 5．抽取样品进行产品质量检验。抽样数量和批次按照《2007年国家医疗器械质量监督抽验计划的通知》（国食药监市〔2007〕77号）要求进行。 （二）经营企业 各地可结合本地实际情况自行确定检查范围。内容主要包括：是否按《医疗器械经营企业许可证》的经营范围、注册地址、仓库地址等从事经营活动；产品进货渠道是否合法、购销记录是否齐全；产品是否有《医疗器械注册证》等。 （三）医疗机构 各地应选择开展骨科手术的三级和二级医院进行检查。内容包括：进货渠道是否合法，是否有相关证明材料；产品是否有购进、验收、使用记录，是否与管理制度一致；是否建立产品追溯制度、不良事件报告制度。 四、实施步骤 此次专项检查由各省（区、市）食品药品监管部门负责组织实施，内容可以结合本地实际情况补充。检查分二个阶段进行： （一）组织实施阶段（4月-9月底） 1．部署阶段：各省（区、市）食品药品监管部门要结合本辖区实际情况，制定具体实施方案，并上报国家局药品市场监督司。 2．实施阶段：各级药品监管部门按照具体实施方案认真开展检查工作。 （二）检查总结阶段（10月底前） 各省（区、市）食品药品监管部门组织对辖区内的专项检查工作情况进行自查，国家局适时组织抽查。总结时要全面分析存在的问题，提出进一步做好监管工作的具体意见。 五、工作要求 （一）各省（区、市）食品药品监管部门要切实加强组织领导，结合本地区实际情况，突出重点，认真开展专项检查，确保检查工作取得实效。 （二）各省（区、市）食品药品监管部门要依法查处抽验不合格产品和检查中发现的违法违规问题，对制假售假的案件，要依法予以严厉查处。 （三）为全面了解专项检查情况，请认真填写有关附表。生产企业（进口总代理商）检查情况汇总表（附件1、2）应填写所有检查单位；医疗机构检查情况汇总表（附件3）填写应至少选择3家三级医院、6家二级医院，并相对集中在1-2个地区；查处违法违规情况汇总表（附件4）应按实际检查情况填写。 （四）请各省（区、市）食品药品监管部门将所有汇总表(excel格式)和检查总结报告（典型案例单独附后），于11月15日前报国家局药品市场监督司。电子版发送至wangsongl@sfda.com.cn。 联系人：李静莉 联系电话：010-88330929 附件：1．骨接合金属植入医疗器械专项检查情况汇总表（生产企业）（略） 2．骨接合金属植入医疗器械专项检查情况汇总表（进口总代理商）（略） 3．骨接合金属植入医疗器械专项检查情况汇总表（医疗机构）（略） 4．骨接合金属植入医疗器械专项检查违法违规情况汇总表（略） 国家食品药品监督管理局 二○○七年四月五日
关于医疗器械注册证书延期事宜的通知【失效】 | 食药监办[2007]63号 | FGWJ-2007-10017 | 2007-04-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批不及时问题，现就有关事宜通知如下： 一、2002年、2003年获准注册的境内第三类及境外、台湾、香港、澳门地区医疗器械，凡我局已正式受理重新注册申请的，原医疗器械注册证书在重新注册审批期间可以继续使用。 二、在重新注册审批结果明确后，生产企业应当凭新核发的注册证书作为产品合法上市的批准证明文件。 三、生产企业应当按照国家有关标准和相关规定组织生产。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年四月二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决目前境内第三类和境外医疗器械集中申报重新注册审批不及时问题，现就有关事宜通知如下： 一、2002年、2003年获准注册的境内第三类及境外、台湾、香港、澳门地区医疗器械，凡我局已正式受理重新注册申请的，原医疗器械注册证书在重新注册审批期间可以继续使用。 二、在重新注册审批结果明确后，生产企业应当凭新核发的注册证书作为产品合法上市的批准证明文件。 三、生产企业应当按照国家有关标准和相关规定组织生产。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○七年四月二日
关于认可山西省医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]163号 | FGWJ-2007-10251 | 2007-03-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 山西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2006年10月23日至24日，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组对山西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等43种产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年三月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分项目 GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》 溶血、急性全身毒性不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分项目 GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》 溶血、急性全身毒性不能测 3 一次性使用输液器 重力输液式 部分项目 GB8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》 药液过滤器滤除率、溶血、毒性、生物学评价项目不能测 4 一次性使用静脉输液针 部分项目 GB18671-2002《一次性使用静脉输液针》 溶血不能测 5 一次性使用滴定管式输液器 部分项目 GB18458.2-2003《一次性使用滴定管式输液器》 溶血、急性全身毒性、生物学评价项目不能测 6 一次性使用输血器 部分项目 GB8369-2005《一次性使用输血器》 血液及血液成份过滤效率、溶血、毒性、生物学评价项目不能测 7 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 YY0321.1-2000《一次性使用麻醉穿刺包》 热原、细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 8 一次性使用麻醉用针 部分项目 YY0321.2-2000《一次性使用麻醉用针》 热原不能测 9 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 YY0321.3－2000《一次性使用麻醉用过滤器》 热原、细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 10 一次性使用产包 全部项目 Q/HXWC001-2000《一次性使用产包》 11 一次性使用无菌手术包 全部项目 Q/XPY008-1999《一次性使用无菌手术包》 12 一次性真空采血针 部分项目 YZB/国0091-2005 《一次性真空采血针》 溶血、急性全身毒性不能测 13 医用脱脂纱布 全部项目 YY0331-2002《医用脱脂纱布》 14 医用脱脂棉 全部项目 YY0330-2002《医用脱脂棉》 15 医用橡皮膏 全部项目 YY0148-1993《医用橡皮膏》 16 石膏绷带（粘胶型） 全部项目 YY/T1118-2001《石膏绷带 粘胶型》 17 直管型直管型石英紫外线低压汞消毒灯 部分项目 YY/T0160-94《直管型石英紫外线低压汞消毒灯》 寿命试验不能测 18 电子血压计 全部项目 YZB/辽0046-2003《电子血压计》 19 低频电子脉冲治疗仪 全部项目 YY0016-93《低频电子脉冲治疗仪》、YZB/粤0071-2004《低频电子脉冲治疗仪》 20 中频电疗仪 全部项目 YY91093-1999《中频电疗仪》、YZB/京0225-2002《J系列电脑中频治疗仪》 21 显微图像分析系统 全部项目 YZB/晋0019-2004《显微图像分析系统》 22 颅脑降温治疗仪 全部项目 YZB/晋0027-2003《颅脑降温治疗仪》 23 全自动电脑验光仪 部分项目 YZB/晋0012-2003《全自动电脑验光仪》 散光、散光光轴不能测 24 定制式活动义齿 全部项目 YZB/晋0027-2005《定制式活动义齿》 25 定制式固定义齿 全部项目 YZB/晋0026-2005《定制式固定义齿》 26 天然石膏枕 部分项目 YZB/晋0004-2006《天然石膏枕》 放射性比活度不能测 27 制氧器、复方制氧剂 全部项目 YZB/晋0014-2003《制氧器、复方制氧剂》 28 多参数监护仪 部分项目 YZB/晋0005-2006《MP2001多参数监护仪》 除颤不能测 29 褥疮防治装置 全部项目 YZB/晋0006-2006《SFY褥疮防治装置》 30 自动肢体手术止血带 全部项目 YZB/晋0007-2006《SCB自动肢体手术止血带》 31 温热理疗按摩床 全部项目 YZB/晋0018-2006《温热理疗按摩床》 32 磁疗贴 全部项目 YZB/晋0012-2006《筋骨磁疗贴》 33 红外胃肠治疗仪 全部项目 YZB晋0013-2006《红外胃肠治疗仪》 34 红外咳喘治疗仪 全部项目 YZB晋0014-2006《红外咳喘治疗仪》 35 红外乳腺治疗仪 全部项目 YZB晋0015-2006《红外乳腺治疗仪》 36 红外前列腺治疗仪 全部项目 YZB晋0016-2006《红外前列腺治疗仪》 37 红外盆腔治疗仪 全部项目 YZB晋0017-2006《红外盆腔治疗仪》 38 针灸针 全部项目 GB2024-94《针灸针》 39 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学部分 全部项目 GB/14233.1-1998《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学部分》 40 医药工业洁净室（区）测试方法 悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、换气次数、静压差、温度、相对湿度 GB/16292-1996《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》GB/16293-1996《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》GB/16294-1996《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》YY0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》 41 齿科藻酸盐印模材 部分项目 YY1027-2001《齿科藻酸盐印模材》、YZB/沪0465－64－2005《齿科藻酸盐印模材》 与石膏的配伍性和复制再现性、短期全身毒性试验、细胞毒性、口腔粘膜刺激性、致敏毒性不能测 42 医用电气设备环境要求及试验方法 部分项目 GB/T14710-1993《医用电气设备环境要求及试验方法》 碰撞试验不能测 43 医用电气设备第一部分：安全通用要求 部分项目 GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》 离子辐射、AP型和APG型设备（59、61～68项）液体泼洒、清洗、灭菌、消毒、压力容器、电源变压器、设备稳定性不能测 | 山西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2006年10月23日至24日，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组对山西省医疗器械检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等43种产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年三月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分项目 GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》 溶血、急性全身毒性不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分项目 GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》 溶血、急性全身毒性不能测 3 一次性使用输液器 重力输液式 部分项目 GB8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》 药液过滤器滤除率、溶血、毒性、生物学评价项目不能测 4 一次性使用静脉输液针 部分项目 GB18671-2002《一次性使用静脉输液针》 溶血不能测 5 一次性使用滴定管式输液器 部分项目 GB18458.2-2003《一次性使用滴定管式输液器》 溶血、急性全身毒性、生物学评价项目不能测 6 一次性使用输血器 部分项目 GB8369-2005《一次性使用输血器》 血液及血液成份过滤效率、溶血、毒性、生物学评价项目不能测 7 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 YY0321.1-2000《一次性使用麻醉穿刺包》 热原、细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 8 一次性使用麻醉用针 部分项目 YY0321.2-2000《一次性使用麻醉用针》 热原不能测 9 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 YY0321.3－2000《一次性使用麻醉用过滤器》 热原、细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 10 一次性使用产包 全部项目 Q/HXWC001-2000《一次性使用产包》 11 一次性使用无菌手术包 全部项目 Q/XPY008-1999《一次性使用无菌手术包》 12 一次性真空采血针 部分项目 YZB/国0091-2005 《一次性真空采血针》 溶血、急性全身毒性不能测 13 医用脱脂纱布 全部项目 YY0331-2002《医用脱脂纱布》 14 医用脱脂棉 全部项目 YY0330-2002《医用脱脂棉》 15 医用橡皮膏 全部项目 YY0148-1993《医用橡皮膏》 16 石膏绷带（粘胶型） 全部项目 YY/T1118-2001《石膏绷带 粘胶型》 17 直管型直管型石英紫外线低压汞消毒灯 部分项目 YY/T0160-94《直管型石英紫外线低压汞消毒灯》 寿命试验不能测 18 电子血压计 全部项目 YZB/辽0046-2003《电子血压计》 19 低频电子脉冲治疗仪 全部项目 YY0016-93《低频电子脉冲治疗仪》、YZB/粤0071-2004《低频电子脉冲治疗仪》 20 中频电疗仪 全部项目 YY91093-1999《中频电疗仪》、YZB/京0225-2002《J系列电脑中频治疗仪》 21 显微图像分析系统 全部项目 YZB/晋0019-2004《显微图像分析系统》 22 颅脑降温治疗仪 全部项目 YZB/晋0027-2003《颅脑降温治疗仪》 23 全自动电脑验光仪 部分项目 YZB/晋0012-2003《全自动电脑验光仪》 散光、散光光轴不能测 24 定制式活动义齿 全部项目 YZB/晋0027-2005《定制式活动义齿》 25 定制式固定义齿 全部项目 YZB/晋0026-2005《定制式固定义齿》 26 天然石膏枕 部分项目 YZB/晋0004-2006《天然石膏枕》 放射性比活度不能测 27 制氧器、复方制氧剂 全部项目 YZB/晋0014-2003《制氧器、复方制氧剂》 28 多参数监护仪 部分项目 YZB/晋0005-2006《MP2001多参数监护仪》 除颤不能测 29 褥疮防治装置 全部项目 YZB/晋0006-2006《SFY褥疮防治装置》 30 自动肢体手术止血带 全部项目 YZB/晋0007-2006《SCB自动肢体手术止血带》 31 温热理疗按摩床 全部项目 YZB/晋0018-2006《温热理疗按摩床》 32 磁疗贴 全部项目 YZB/晋0012-2006《筋骨磁疗贴》 33 红外胃肠治疗仪 全部项目 YZB晋0013-2006《红外胃肠治疗仪》 34 红外咳喘治疗仪 全部项目 YZB晋0014-2006《红外咳喘治疗仪》 35 红外乳腺治疗仪 全部项目 YZB晋0015-2006《红外乳腺治疗仪》 36 红外前列腺治疗仪 全部项目 YZB晋0016-2006《红外前列腺治疗仪》 37 红外盆腔治疗仪 全部项目 YZB晋0017-2006《红外盆腔治疗仪》 38 针灸针 全部项目 GB2024-94《针灸针》 39 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学部分 全部项目 GB/14233.1-1998《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学部分》 40 医药工业洁净室（区）测试方法 悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、换气次数、静压差、温度、相对湿度 GB/16292-1996《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》GB/16293-1996《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》GB/16294-1996《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》YY0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》 41 齿科藻酸盐印模材 部分项目 YY1027-2001《齿科藻酸盐印模材》、YZB/沪0465－64－2005《齿科藻酸盐印模材》 与石膏的配伍性和复制再现性、短期全身毒性试验、细胞毒性、口腔粘膜刺激性、致敏毒性不能测 42 医用电气设备环境要求及试验方法 部分项目 GB/T14710-1993《医用电气设备环境要求及试验方法》 碰撞试验不能测 43 医用电气设备第一部分：安全通用要求 部分项目 GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》 离子辐射、AP型和APG型设备（59、61～68项）液体泼洒、清洗、灭菌、消毒、压力容器、电源变压器、设备稳定性不能测
关于公开征集全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会委员的通知 | 食药监械函[2007]18号 | FGWJ-2007-10087 | 2007-03-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 国家标准化管理委员会《关于批准筹建全国辛香料标准化技术委员会等135个全国专业标准化技术委员会的通知》（国标委计划〔2006〕95号）批准筹建全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会（ISO/TC106/SC4、SC6，负责齿科设备与器械领域标准的制修订），广东省医疗器械质量监督检验所承担分委会秘书处工作。现面向相关单位公开征集委员。 本次征集委员工作本着公平、公正的原则，面向全国所有相关单位和个人开展，鼓励生产企业参与。现将有关事项通知如下： 一、标准化分技术委员会委员条件 （一）熟悉和热爱标准化工作，能积极参加标准化活动，履行委员职责； （二）从事齿科设备与齿科器械生产、使用、科研、教学和监督检验等工作，有一定的工作经验； （三）具有中级以上职称； （四）掌握标准化工作方针、政策，具有一定的文字能力和外语水平； （五）在职职工需所在单位同意。 二、工作程序和要求 （一）申请标准化分技术委员会委员的单位和个人须认真填写全国专业标准化技术委员会委员登记表（附件，一式三份），单位负责人签署意见并加盖公章，报广东省医疗器械质量监督检验所（国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心），截止日期为2007年4月20日（报纸质文件同时发送电子版）。 （二）全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会组织评审组对申报的委员进行评议，通过对报名单位及个人的工作能力综合评定，确定委员名单。 （三）此次征集分技术委员会委员25人左右，构成比例：生产企业50％、科研院所20％、医疗单位10％、检验机构10％、其它10％。 （四）最终评选结果经国家标准化管理委员会批准后另行通知，未入选单位和个人资料存入分技术委员会专家资料库，不再退回。 三、联系方式： 地 址：广东省广州市越秀区竹丝岗四马路2号 广东省医疗器械质量监督检验所标准科 510080 电 话：（020）87618837 传 真：（020）87611209 联系人：李丹荣 张扬 电子邮件：gdmitc-bzs@gdda.gov.cn 附件：全国专业标准化技术委员会委员登记表 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○七年三月十二日 附件： 全国专业标准化技术委员会委员登记表 技术委员会编号：SAC/TC /SC 姓名 性 别 出生日期 二 寸 照 片 民族 委员会职务 参加委员会时间 年 月 技术职称及聘任时间 年 月 身份证号 工作单位 行政职务 从事专业 通信地址 邮政编码 联系电话 传真 电子信箱 毕业院校 所学专业 毕业时间 年 月 学历 学位 会何种外语 1. 英语 □ 2. 法语 □ 3. 德语 □ 4. 日语 □ 5. 俄语 □ 6. 其他（请注明） 外语熟练程度 （ ）英语 （ ）法语 （ ）德语 （ ）日语 （ ）俄语 （ ）其他 1．流利 □ 2. 中等 □ 3. 入门 □ 有何专业技术特长 两院院士请填写： 1．□ 科学院院士 担任时间： 年 月 2．□ 工程院院士 担任时间： 年 月 曾负责组织制修订标准、主要职责 有何发明、著作、学术论文，发表时间、发表刊物名称 参加何种学术组织、担任何种职务 受过何种奖励 备注 单位意见 负责人： 盖章 年 月 日 注：技术委员会编号不用填写；表格内容填写不下可 | 各有关单位： 国家标准化管理委员会《关于批准筹建全国辛香料标准化技术委员会等135个全国专业标准化技术委员会的通知》（国标委计划〔2006〕95号）批准筹建全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会（ISO/TC106/SC4、SC6，负责齿科设备与器械领域标准的制修订），广东省医疗器械质量监督检验所承担分委会秘书处工作。现面向相关单位公开征集委员。 本次征集委员工作本着公平、公正的原则，面向全国所有相关单位和个人开展，鼓励生产企业参与。现将有关事项通知如下： 一、标准化分技术委员会委员条件 （一）熟悉和热爱标准化工作，能积极参加标准化活动，履行委员职责； （二）从事齿科设备与齿科器械生产、使用、科研、教学和监督检验等工作，有一定的工作经验； （三）具有中级以上职称； （四）掌握标准化工作方针、政策，具有一定的文字能力和外语水平； （五）在职职工需所在单位同意。 二、工作程序和要求 （一）申请标准化分技术委员会委员的单位和个人须认真填写全国专业标准化技术委员会委员登记表（附件，一式三份），单位负责人签署意见并加盖公章，报广东省医疗器械质量监督检验所（国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心），截止日期为2007年4月20日（报纸质文件同时发送电子版）。 （二）全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会组织评审组对申报的委员进行评议，通过对报名单位及个人的工作能力综合评定，确定委员名单。 （三）此次征集分技术委员会委员25人左右，构成比例：生产企业50％、科研院所20％、医疗单位10％、检验机构10％、其它10％。 （四）最终评选结果经国家标准化管理委员会批准后另行通知，未入选单位和个人资料存入分技术委员会专家资料库，不再退回。 三、联系方式： 地 址：广东省广州市越秀区竹丝岗四马路2号 广东省医疗器械质量监督检验所标准科 510080 电 话：（020）87618837 传 真：（020）87611209 联系人：李丹荣 张扬 电子邮件：gdmitc-bzs@gdda.gov.cn 附件：全国专业标准化技术委员会委员登记表 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○七年三月十二日 附件： 全国专业标准化技术委员会委员登记表 技术委员会编号：SAC/TC /SC 姓名 性 别 出生日期 二 寸 照 片 民族 委员会职务 参加委员会时间 年 月 技术职称及聘任时间 年 月 身份证号 工作单位 行政职务 从事专业 通信地址 邮政编码 联系电话 传真 电子信箱 毕业院校 所学专业 毕业时间 年 月 学历 学位 会何种外语 1. 英语 □ 2. 法语 □ 3. 德语 □ 4. 日语 □ 5. 俄语 □ 6. 其他（请注明） 外语熟练程度 （ ）英语 （ ）法语 （ ）德语 （ ）日语 （ ）俄语 （ ）其他 1．流利 □ 2. 中等 □ 3. 入门 □ 有何专业技术特长 两院院士请填写： 1．□ 科学院院士 担任时间： 年 月 2．□ 工程院院士 担任时间： 年 月 曾负责组织制修订标准、主要职责 有何发明、著作、学术论文，发表时间、发表刊物名称 参加何种学术组织、担任何种职务 受过何种奖励 备注 单位意见 负责人： 盖章 年 月 日 注：技术委员会编号不用填写；表格内容填写不下可
关于临床分析用氨基酸分析仪等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2007]93号 | FGWJ-2007-10192 | 2007-02-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，现将临床分析用氨基酸分析仪等63种产品的分类界定通知如下： 一、临床分析用氨基酸分析仪。产品预期用途：通过分析生理体液中氨基酸含量来判断人体代谢状况，并对多种氨基酸代谢病进行诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 二、牙胶尖：齿科根管治疗术中根管充填时使用的固体填充物。产品预期用途：与糊剂充填物配合使用，达到封闭根管的目的。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6863。 三、高渗盐溶胶：质量比为20%的氯化钠胶体溶液。组成成分为水、氯化钠、黄单胞菌胶。产品预期用途：用于需要软化并清除的干性坏疽伤口，使坏死组织水化，易于常规清疮。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 四、等渗盐水凝胶：质量比为0.9%的氯化钠胶体溶液。组成成分为水、氯化钠、黄单胞菌胶。产品预期用途：使创口保持湿润，从而使伤口产生自溶性清创。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 五、显色基质法鲎试剂：由冻干鲎试剂、鲎三肽、偶氮化试剂、细菌内毒素检查用水组成。产品预期用途：临床上定量检测细菌内毒素。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、一次性使用可吸收固定夹：由聚乳酸制成。产品预期用途：用于腹腔镜下无张力疝修补。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 七、高温灭病毒面具：包括过滤装置及面罩，在面罩与过滤装置之间串联有加热装置和降温装置。产品预期用途：通过加热装置达到迅速杀灭各种病毒，如流感、禽流感、非典病毒等。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6856。 八、光子射频嫩肤仪：由脉冲光发生系统和射频发生系统组成。产品预期用途：脉冲光被皮肤选择性吸收，通过光热解原理作用于皮肤色斑，达到祛除色斑作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6825。 九、人体生物敷料：以同种异体皮（人皮）为原料，经刷洗、消毒、再冲洗、加防冻剂、冷冻灭菌制成。产品预期用途：外科对烧伤、烫伤及创伤、皮肤缺损的创面的覆盖治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 十、含碘伤口清洁凝胶：由直径大约为0.1mm可分解的大分子链条糊精构成的球型吸水粒子组成，含有质量比0.9%的碘。产品预期用途：清洁溃疡及伤口，吸收渗液，保护伤口，减少伤口表面细菌。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 十一、蛋白酶调节膏：含有聚乙二醇和泊洛沙姆共聚体。产品预期用途：去除伤口床中的渗液和腐肉，改善伤口环境，促进慢性伤口的愈合。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 十二、全自动配血系统稀释液。产品预期用途：用于制备红细胞悬液。通过减少红细胞悬液介质的离子强度，增强抗原抗体的结合。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 十三、滤光剂：钝顶螺旋藻的提取物溶液，主要成分为叶绿素衍生物。产品预期用途：配合光疗机使用。收到光疗机发射的光线照射时能吸收特定波长的光波，并过滤出部分波长的光波。使癌细胞中的氧转化为高能且活跃的单键氧。通过单键氧的氧化性直接破坏癌细胞内部结构，导致癌细胞死亡。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 十四、电脑色觉检测仪：由硬件和软件两部分组成，包括微电脑、彩色显示器、VGA显卡、输入键盘及打印机及汉字输入、二维图像显示、RGB三色基调整软件。产品预期用途：检测人类常见6种色盲，每种色盲6个严重程度，共36种色盲类型。通过特殊设计的软件分析色盲患者色觉与正常人色觉的光谱曲线差别，为色盲患者佩戴色盲矫正眼镜提供依据。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6822。 十五、监护或超声、磁共振成像系统关键数据查看仪。产品预期预期用途：显示来自超声、磁共振成像系统的图像，或各类病人监护仪上的数据。通过VGA接头与各类监护仪连接。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6870。 十六、直立倾斜试验床。产品预期用途：辅助血管弥走性晕厥的诊断。提供不同倾斜体位角度，并可以快速回落到水平位置。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 十七、全自动配血系统清洗液：全自动配血系统浓缩洗液。包含以生理盐水为主的浓缩溶液、有色物质、叠氮钠防腐剂。产品预期用途：稀释后用于自动加样系统的液路和加样针的清洗。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 十八、液体芯片飞行时间质谱系统：由基质辅助激光解吸电离离子源和飞行时间质量分析器组成。产品预期用途：分子诊断、重大疾病早期诊断等。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 十九、心电记录分析软件。产品预期用途：观察、人工编辑、打印和存档来自静息心电设备、动态心电设备、Holter心电设备及监护设备的数字化心电记录。可以对静息ECG分析或再分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6870。 二十、手动牙钻。产品预期用途：用于牙科种植体手术中手动钻孔。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6855。 二十一、预冲式灌肠器。产品预期用途:直肠镜检查和手术前的清洗灌肠。灌肠器由保护帽、瓶嘴、单向安全阀、瓶盖、贮液瓶组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 二十二、石墨炉原子吸收光谱法血铅测试试剂盒。产品预期用途：与石墨炉原子吸收分光光度计配套使用，用于临床测定全血中铅含量。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、麻醉面罩：由面罩壳、大管帽、弹簧垫片、呼吸阀、小管帽、面罩垫组成。是治疗呼吸衰竭病人时所用机械呼吸装置的配套部件。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 二十四、振动式避孕套：由橡胶套、直流电机和橡胶避孕套组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 二十五、防污染核酸检测装置（不含检测条）。产品预期用途：将扩增后未打开的PCR管放置在装置内，通过装置内部刀片割破PCR管，再通过毛细原理将扩增物吸附到检测条上，观察结果。全封闭结构，避免核酸扩增物交叉污染导致假阳性的出现。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 二十六、义齿稳固膏、义齿稳固粉。产品预期用途：涂或粘着在义齿底座，将义齿紧附在颌上。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6863。 二十七、中医证治智能系统：由中医经典著作《伤寒论》、《温病学》临床教学软件，及中医内科临床应用系统两部分组成。产品预期用途：中医临床教学及帮助中医医生临床诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十八、漱口泡腾片：产品成分为麝香草酚、薄荷油、薄荷醇、苯甲酸钠、桂皮、茴香子、糖精、重铬酸钠、柠檬酸、酒石酸、苋菜红。产品预期用途：口腔消毒、清洁、清除口腔异味、有效清除口腔治疗过程中或治疗后松动、脱落的口腔组织、口腔疾病的预防性治疗。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十九、车用急救包：由脱脂纱布块、创可贴、纱布绷带、橡皮膏、医用检查手套、医用夹板、毯子、橡胶管（止血用）、剪刀等产品组成。产品预期用途：作为汽车的配套急救设施。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 三十、人体营养补充评价试剂盒：由96孔板、384孔板、标准人体基因组样本、寡聚核苷酸片断、虾碱性磷酸酶、Tap酶、dNTP、ddNTP、苦味酸矩阵芯片、分子生物学级纯水、去离子树脂颗粒组成。通过分析人体先天性遗传因素，结合个体营养摄入情况，综合判断个体营养要素的需求，从而正确指导个体营养补充剂的使用，提高营养状况、预防亚健康状态的发生。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十一、骨科手术矫形用锯片和磨头。产品预期用途：锯片主要用于外科手术中对骨进行切割作用，磨头主要起到外科手术中对骨组织磨平，使之表面平滑。与气动或电动工具配合可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6810。 三十二、环形椎骨牵开器（可重复使用）：包括肌肉拉钩、脊骨拉钩、中线拉钩、颈拉钩。产品预期用途：把肌肉组织撑开一个空间，利于手术器械进入较深区域进行操作。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6810。 三十三、鼻腔撑开器、扩张器、扩张套管。产品预期用途：把鼻腔撑开扩大、利于手术器械进入鼻腔深处。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6805。 三十四、鼻蝶创口吸引器、吸引管。产品预期用途：冲洗、吸引经鼻蝶创口处液体。可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6805。 三十五、全自动生化分析仪用稀释液：包括加速液（主要成分：聚乙二醇、磷酸缓冲液）、样品稀释液（主要成分：含活化剂水溶液）、电解质参比液（主要成分：氯化钾）、经元特异性烯醇化酶稀释液（主要成分：胎牛血清、<0.1%防腐剂）、雌二醇/孕酮稀释液、甲肝稀释液（主要成分：人血清基质、防腐剂）、免疫通用稀释液（主要成分：蛋白基质、0.1%防腐剂）、免疫多项稀释液（主要成分：马血清基质、防腐剂）、氯化钠稀释液。该类产品预期用途：用于全自动生化分析仪样品及样本稀释。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十六、种植窝洞制备工具：包括骨挤压器、上颌窦提升工具和环形切刀、骨成形器。可重复使用。产品预期用途：进行上颌窦内提升和牙槽嵴扩张术，帮助放置骨植入材料，去除种植体冠状面周围过多的骨组织。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6806。 三十七、全自动洗片机。产品预期用途：医用牙科X光胶片的冲洗。可同时冲洗全景片和单牙片。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6831。 三十八、一次性血压袖带套。产品预期用途：测量血压时使用在可重复使用袖带上，防止交叉感染。如作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6820。 三十九、胱氨酸蛋白酶抑制剂C抗体稀释液：由MOPS缓冲液，15mmol/L叠氮钠组成。产品预期用途：用于胱氨酸蛋白酶抑制剂C试剂盒中胱氨酸蛋白酶抑制剂C试剂的稀释。作为Ⅰ类医疗器械管理。 四十、电解质分析仪用尿液稀释液。产品预期用途：用于尿液稀释。作为Ⅰ类医疗器械管理。 四十一、微波防护系列产品：包括微波防护眼镜、射频防护布制成的微波防护系列产品。产品预期用途：用于医疗机构人员对微波的防护。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6834。 四十二、牵开臂及接头。产品预期用途：把脑压板固定在手术头架或手术床上的连接装置。不与人体接触。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 四十三、取石球囊用充气筒。产品预期用途：该产品为球囊充入空气。外观与普通注射针筒相似。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6877。 四十四、集便袋清洁剂：由棕榈酸酯、丁二醇、丙稀乙二醇、橄榄油、澳大利亚坚果油、水组成。产品预期用途：用于造口周围有污染的部位。使用时，将适量清洁剂涂敷在纱布上或直接涂抹于污染处，起到清洁作用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 四十五、导管推进系统配套用消毒帘：一次性无菌产品，塑料材质。产品预期用途：放置于患者腿部。消毒帘中间带有一块透明的塑料板用于放置托架。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 四十六、神经解剖钳。产品预期用途：分离经鼻蝶通路的肌肉组织。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6805。 四十七、手动手术床：由支撑架、手术台面和底轮组成，高度通过液压控制，可移动。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6856。 四十八、除脓用吸嘴。产品预期用途：用于毒虫蜂蚊蛰咬叮、锐刺扎破、伤口感染化脓时及时将脓、血、毒液吸出的简易助疗器件。与具备抽吸功能的器具（如注射器）连接使用。由有机玻璃材料制成。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6856。 四十九、一次性血压袖带。产品预期用途：测量血压时使用的一次性袖带。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6820。 五十、显微持针器：进行组织缝合时夹持针具的器械。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6801。 五十一、电极活化液：0.6%氨水，用于全自动生化分析仪电介质模块的离子电极清洗。不作为医疗器械管理。 五十二、电热鼓风干燥箱、电热真空干燥箱：供医疗单位对物品进行烘焙，干燥、热处理用。不作为医疗器械管理。 五十三、洁净手术室：由空调系统、材料系统、设备系统、电器系统、控制系统、连接系统等标准化构件组成。通过简单现场结构装配，满足不同设计和使用要求。供医疗单位进行手术时，提供洁净的手术室。不作为医疗器械管理。 五十四、电解质分析仪用清洗液、红色检测染液、冲洗液、内填充液、毛细管适配器清洁液：用于仪器、管路清洗、冲洗及毛细管适配器清洁、电极内部填充、管路堵塞检测。不作为医疗器械管理。 五十五、电热恒温水温箱、电热恒温水槽、电热恒温培养箱：供作恒定温度试验、检定温度和辅助加热用。不作为医疗器械管理。 五十六、多功能无线通讯棒：输液工作站备选件，用于液体输注数据的传输，无线数据处理。包含以太网接口。用于连接条形码识别器的接口、USB主机接口、USB从机接口。通过不同的接口可跟不同的设备之间进行数据传输。不作为医疗器械管理。 五十七、药品恒温冷藏柜：用于药品恒温冷藏。不作为医疗器械管理。 五十八、健康金卡：该产品放在水杯中可使水杯中大分子团变成小分子团，活性增强、渗透力增强、表面张力减小、瞬间消除水中异物。不作为医疗器械管理。 五十九、注射用全氟丙烷脂质微球活化装置：用于振摇含注射用全氟丙烷脂质微球液体的玻璃小瓶，达到活化药液的功能。振动频率为每分钟4530±100次。不作为医疗器械管理。 六十、医用吊塔系统：用于医院手术室、麻醉科、ICU等重要科室，起承载医用设备、提供管线接口及气体插口的作用。不作为医疗器械管理。 六十一、医用多功能悬挂装置：由吊柱、横臂、终端箱、工作平台、管道组成。终端箱一般配有氧气、负压吸引、压缩空气、废气排放、笑气及医用电源终端插口，产品型式为吊塔型、吊桥型、吊柱型。不作为医疗器械管理。 六十二、康复辅助器具，包括如下产品： 静脉曲张袜：用于踝关节肿胀、扭伤、关节炎、韧带松弛、运动和术后保护及静脉曲张保护。 糖尿病鞋垫：限制足部大幅度曲折动作、促进足底血液循环、增强患者足部舒适性、矫正足不规则运动，合理分布足底压力、预防糖尿病足的溃疡出现。 糖尿病鞋：用于糖尿病患者、足部病变者、足部疼痛者、足部弹性丧失患者、足部溃疡及畸形患者足部保护。 矫正鞋垫：缓解人们行走和运动时对足后跟和膝关节的冲击，有效预防和缓解跟腱痛、膝痛、腰背痛及因脚患而导致的脊柱病变等症状。 拇外翻矫正带、拇外翻矫正器、分趾器、顺趾垫：用于脚拇指外翻或重叠趾的治疗，有效缓解行走疼痛、改善行走步态。 脚趾套：用于防止、减轻和消除脚趾或脚趾甲损伤，茧皮、水泡、鸡眼等产生的疼痛。 前足垫：用于缓解足部跖骨头塌陷、跖筋膜炎、脚垫所致行走疼痛，改善行走步态。 平足垫、扁平足矫形护托：用于纵弓发育不良（平足）、足弓需要支撑者，有效缓解行走疼痛改善行走步态。 活动跟骨垫、双色跟骨垫、围边跟骨垫：用于缓解跟骨骨刺、跟腱韧带损伤、跟骨压痛、疲劳性足跟病变等患者行走时疼痛。 孔式跟骨垫：用于减低和释放脚跟底承受压力设计，能有效预防和改善一般足跟炎、后跟痛及足跟刺等症状。 儿童平足垫：利用人体力学原理设计，使纤维塑胶形成足弓部突出，同时使脚后跟定位，防止脚跟左右移动，起到矫形平足的作用。 功能鞋：用于舟骨、距骨、跖骨骨折或其它足部操作术后的固定。 踝关节辅具：包括开放式足踝护托、加固足踝护托、包扎式足踝护托，用于足踝急性扭伤、慢性韧带松脱、关节炎、筋膜和韧带发炎及预防运动创伤的病症缓解。 运动减震垫：减缓行走运动时对脚后跟冲击，有效预防和缓解跟腱痛、膝痛、腰背痛及因脚患而导致的脊柱病变等症状。 运动型鞋垫：预防运动损伤、缓冲地面对足部的对应力、矫正足部不规则的运动带来的损伤、合理分布足底压力。 孕妇减震垫：用于妊娠女性，减少由于自身过重增加的震荡力，减少震荡力给胎儿带来的不适。缓解妊娠妇女腿部肿胀乏力。 孔式全足垫、减震式全足垫、布基减震式足垫、足弓支撑垫：通过足部的压力分布均匀，从而减少各种原因引起的足部疼痛，进而缓解小腿、膝关节、大腿、髋及背部的疼痛。 活性碳除臭鞋垫：有效遏制细菌繁殖滋生、预防各类足部疾病。吸汗杀菌，物理方法除臭，不易变形。 舒适雅足垫：用于缓解踝关节损伤或由于压力分布不当引起的足底疼痛。 后跟防护垫：防止鞋子偏大松脱、保护脚后跟骨。 银织糖尿病袜：含银纤维，抗菌、促进血液循环。 防裂袜：用于脚干裂人群，糖尿病患者。防止足部皮肤水分流失、干裂。 不作为医疗器械管理。 六十三、妇敷灵热敷袋：布袋中装入食盐与草药粉末热敷小腹。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○七年二月十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，现将临床分析用氨基酸分析仪等63种产品的分类界定通知如下： 一、临床分析用氨基酸分析仪。产品预期用途：通过分析生理体液中氨基酸含量来判断人体代谢状况，并对多种氨基酸代谢病进行诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 二、牙胶尖：齿科根管治疗术中根管充填时使用的固体填充物。产品预期用途：与糊剂充填物配合使用，达到封闭根管的目的。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6863。 三、高渗盐溶胶：质量比为20%的氯化钠胶体溶液。组成成分为水、氯化钠、黄单胞菌胶。产品预期用途：用于需要软化并清除的干性坏疽伤口，使坏死组织水化，易于常规清疮。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 四、等渗盐水凝胶：质量比为0.9%的氯化钠胶体溶液。组成成分为水、氯化钠、黄单胞菌胶。产品预期用途：使创口保持湿润，从而使伤口产生自溶性清创。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 五、显色基质法鲎试剂：由冻干鲎试剂、鲎三肽、偶氮化试剂、细菌内毒素检查用水组成。产品预期用途：临床上定量检测细菌内毒素。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、一次性使用可吸收固定夹：由聚乳酸制成。产品预期用途：用于腹腔镜下无张力疝修补。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 七、高温灭病毒面具：包括过滤装置及面罩，在面罩与过滤装置之间串联有加热装置和降温装置。产品预期用途：通过加热装置达到迅速杀灭各种病毒，如流感、禽流感、非典病毒等。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6856。 八、光子射频嫩肤仪：由脉冲光发生系统和射频发生系统组成。产品预期用途：脉冲光被皮肤选择性吸收，通过光热解原理作用于皮肤色斑，达到祛除色斑作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6825。 九、人体生物敷料：以同种异体皮（人皮）为原料，经刷洗、消毒、再冲洗、加防冻剂、冷冻灭菌制成。产品预期用途：外科对烧伤、烫伤及创伤、皮肤缺损的创面的覆盖治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6846。 十、含碘伤口清洁凝胶：由直径大约为0.1mm可分解的大分子链条糊精构成的球型吸水粒子组成，含有质量比0.9%的碘。产品预期用途：清洁溃疡及伤口，吸收渗液，保护伤口，减少伤口表面细菌。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 十一、蛋白酶调节膏：含有聚乙二醇和泊洛沙姆共聚体。产品预期用途：去除伤口床中的渗液和腐肉，改善伤口环境，促进慢性伤口的愈合。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 十二、全自动配血系统稀释液。产品预期用途：用于制备红细胞悬液。通过减少红细胞悬液介质的离子强度，增强抗原抗体的结合。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 十三、滤光剂：钝顶螺旋藻的提取物溶液，主要成分为叶绿素衍生物。产品预期用途：配合光疗机使用。收到光疗机发射的光线照射时能吸收特定波长的光波，并过滤出部分波长的光波。使癌细胞中的氧转化为高能且活跃的单键氧。通过单键氧的氧化性直接破坏癌细胞内部结构，导致癌细胞死亡。作为Ⅲ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 十四、电脑色觉检测仪：由硬件和软件两部分组成，包括微电脑、彩色显示器、VGA显卡、输入键盘及打印机及汉字输入、二维图像显示、RGB三色基调整软件。产品预期用途：检测人类常见6种色盲，每种色盲6个严重程度，共36种色盲类型。通过特殊设计的软件分析色盲患者色觉与正常人色觉的光谱曲线差别，为色盲患者佩戴色盲矫正眼镜提供依据。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6822。 十五、监护或超声、磁共振成像系统关键数据查看仪。产品预期预期用途：显示来自超声、磁共振成像系统的图像，或各类病人监护仪上的数据。通过VGA接头与各类监护仪连接。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6870。 十六、直立倾斜试验床。产品预期用途：辅助血管弥走性晕厥的诊断。提供不同倾斜体位角度，并可以快速回落到水平位置。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 十七、全自动配血系统清洗液：全自动配血系统浓缩洗液。包含以生理盐水为主的浓缩溶液、有色物质、叠氮钠防腐剂。产品预期用途：稀释后用于自动加样系统的液路和加样针的清洗。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 十八、液体芯片飞行时间质谱系统：由基质辅助激光解吸电离离子源和飞行时间质量分析器组成。产品预期用途：分子诊断、重大疾病早期诊断等。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 十九、心电记录分析软件。产品预期用途：观察、人工编辑、打印和存档来自静息心电设备、动态心电设备、Holter心电设备及监护设备的数字化心电记录。可以对静息ECG分析或再分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6870。 二十、手动牙钻。产品预期用途：用于牙科种植体手术中手动钻孔。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6855。 二十一、预冲式灌肠器。产品预期用途:直肠镜检查和手术前的清洗灌肠。灌肠器由保护帽、瓶嘴、单向安全阀、瓶盖、贮液瓶组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 二十二、石墨炉原子吸收光谱法血铅测试试剂盒。产品预期用途：与石墨炉原子吸收分光光度计配套使用，用于临床测定全血中铅含量。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、麻醉面罩：由面罩壳、大管帽、弹簧垫片、呼吸阀、小管帽、面罩垫组成。是治疗呼吸衰竭病人时所用机械呼吸装置的配套部件。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 二十四、振动式避孕套：由橡胶套、直流电机和橡胶避孕套组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6866。 二十五、防污染核酸检测装置（不含检测条）。产品预期用途：将扩增后未打开的PCR管放置在装置内，通过装置内部刀片割破PCR管，再通过毛细原理将扩增物吸附到检测条上，观察结果。全封闭结构，避免核酸扩增物交叉污染导致假阳性的出现。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6840。 二十六、义齿稳固膏、义齿稳固粉。产品预期用途：涂或粘着在义齿底座，将义齿紧附在颌上。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6863。 二十七、中医证治智能系统：由中医经典著作《伤寒论》、《温病学》临床教学软件，及中医内科临床应用系统两部分组成。产品预期用途：中医临床教学及帮助中医医生临床诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十八、漱口泡腾片：产品成分为麝香草酚、薄荷油、薄荷醇、苯甲酸钠、桂皮、茴香子、糖精、重铬酸钠、柠檬酸、酒石酸、苋菜红。产品预期用途：口腔消毒、清洁、清除口腔异味、有效清除口腔治疗过程中或治疗后松动、脱落的口腔组织、口腔疾病的预防性治疗。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十九、车用急救包：由脱脂纱布块、创可贴、纱布绷带、橡皮膏、医用检查手套、医用夹板、毯子、橡胶管（止血用）、剪刀等产品组成。产品预期用途：作为汽车的配套急救设施。作为Ⅱ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 三十、人体营养补充评价试剂盒：由96孔板、384孔板、标准人体基因组样本、寡聚核苷酸片断、虾碱性磷酸酶、Tap酶、dNTP、ddNTP、苦味酸矩阵芯片、分子生物学级纯水、去离子树脂颗粒组成。通过分析人体先天性遗传因素，结合个体营养摄入情况，综合判断个体营养要素的需求，从而正确指导个体营养补充剂的使用，提高营养状况、预防亚健康状态的发生。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十一、骨科手术矫形用锯片和磨头。产品预期用途：锯片主要用于外科手术中对骨进行切割作用，磨头主要起到外科手术中对骨组织磨平，使之表面平滑。与气动或电动工具配合可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6810。 三十二、环形椎骨牵开器（可重复使用）：包括肌肉拉钩、脊骨拉钩、中线拉钩、颈拉钩。产品预期用途：把肌肉组织撑开一个空间，利于手术器械进入较深区域进行操作。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6810。 三十三、鼻腔撑开器、扩张器、扩张套管。产品预期用途：把鼻腔撑开扩大、利于手术器械进入鼻腔深处。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6805。 三十四、鼻蝶创口吸引器、吸引管。产品预期用途：冲洗、吸引经鼻蝶创口处液体。可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6805。 三十五、全自动生化分析仪用稀释液：包括加速液（主要成分：聚乙二醇、磷酸缓冲液）、样品稀释液（主要成分：含活化剂水溶液）、电解质参比液（主要成分：氯化钾）、经元特异性烯醇化酶稀释液（主要成分：胎牛血清、<0.1%防腐剂）、雌二醇/孕酮稀释液、甲肝稀释液（主要成分：人血清基质、防腐剂）、免疫通用稀释液（主要成分：蛋白基质、0.1%防腐剂）、免疫多项稀释液（主要成分：马血清基质、防腐剂）、氯化钠稀释液。该类产品预期用途：用于全自动生化分析仪样品及样本稀释。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十六、种植窝洞制备工具：包括骨挤压器、上颌窦提升工具和环形切刀、骨成形器。可重复使用。产品预期用途：进行上颌窦内提升和牙槽嵴扩张术，帮助放置骨植入材料，去除种植体冠状面周围过多的骨组织。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6806。 三十七、全自动洗片机。产品预期用途：医用牙科X光胶片的冲洗。可同时冲洗全景片和单牙片。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6831。 三十八、一次性血压袖带套。产品预期用途：测量血压时使用在可重复使用袖带上，防止交叉感染。如作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6820。 三十九、胱氨酸蛋白酶抑制剂C抗体稀释液：由MOPS缓冲液，15mmol/L叠氮钠组成。产品预期用途：用于胱氨酸蛋白酶抑制剂C试剂盒中胱氨酸蛋白酶抑制剂C试剂的稀释。作为Ⅰ类医疗器械管理。 四十、电解质分析仪用尿液稀释液。产品预期用途：用于尿液稀释。作为Ⅰ类医疗器械管理。 四十一、微波防护系列产品：包括微波防护眼镜、射频防护布制成的微波防护系列产品。产品预期用途：用于医疗机构人员对微波的防护。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6834。 四十二、牵开臂及接头。产品预期用途：把脑压板固定在手术头架或手术床上的连接装置。不与人体接触。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6854。 四十三、取石球囊用充气筒。产品预期用途：该产品为球囊充入空气。外观与普通注射针筒相似。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6877。 四十四、集便袋清洁剂：由棕榈酸酯、丁二醇、丙稀乙二醇、橄榄油、澳大利亚坚果油、水组成。产品预期用途：用于造口周围有污染的部位。使用时，将适量清洁剂涂敷在纱布上或直接涂抹于污染处，起到清洁作用。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 四十五、导管推进系统配套用消毒帘：一次性无菌产品，塑料材质。产品预期用途：放置于患者腿部。消毒帘中间带有一块透明的塑料板用于放置托架。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6864。 四十六、神经解剖钳。产品预期用途：分离经鼻蝶通路的肌肉组织。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6805。 四十七、手动手术床：由支撑架、手术台面和底轮组成，高度通过液压控制，可移动。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6856。 四十八、除脓用吸嘴。产品预期用途：用于毒虫蜂蚊蛰咬叮、锐刺扎破、伤口感染化脓时及时将脓、血、毒液吸出的简易助疗器件。与具备抽吸功能的器具（如注射器）连接使用。由有机玻璃材料制成。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6856。 四十九、一次性血压袖带。产品预期用途：测量血压时使用的一次性袖带。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6820。 五十、显微持针器：进行组织缝合时夹持针具的器械。作为Ⅰ类医疗器械管理。分类编码代号6801。 五十一、电极活化液：0.6%氨水，用于全自动生化分析仪电介质模块的离子电极清洗。不作为医疗器械管理。 五十二、电热鼓风干燥箱、电热真空干燥箱：供医疗单位对物品进行烘焙，干燥、热处理用。不作为医疗器械管理。 五十三、洁净手术室：由空调系统、材料系统、设备系统、电器系统、控制系统、连接系统等标准化构件组成。通过简单现场结构装配，满足不同设计和使用要求。供医疗单位进行手术时，提供洁净的手术室。不作为医疗器械管理。 五十四、电解质分析仪用清洗液、红色检测染液、冲洗液、内填充液、毛细管适配器清洁液：用于仪器、管路清洗、冲洗及毛细管适配器清洁、电极内部填充、管路堵塞检测。不作为医疗器械管理。 五十五、电热恒温水温箱、电热恒温水槽、电热恒温培养箱：供作恒定温度试验、检定温度和辅助加热用。不作为医疗器械管理。 五十六、多功能无线通讯棒：输液工作站备选件，用于液体输注数据的传输，无线数据处理。包含以太网接口。用于连接条形码识别器的接口、USB主机接口、USB从机接口。通过不同的接口可跟不同的设备之间进行数据传输。不作为医疗器械管理。 五十七、药品恒温冷藏柜：用于药品恒温冷藏。不作为医疗器械管理。 五十八、健康金卡：该产品放在水杯中可使水杯中大分子团变成小分子团，活性增强、渗透力增强、表面张力减小、瞬间消除水中异物。不作为医疗器械管理。 五十九、注射用全氟丙烷脂质微球活化装置：用于振摇含注射用全氟丙烷脂质微球液体的玻璃小瓶，达到活化药液的功能。振动频率为每分钟4530±100次。不作为医疗器械管理。 六十、医用吊塔系统：用于医院手术室、麻醉科、ICU等重要科室，起承载医用设备、提供管线接口及气体插口的作用。不作为医疗器械管理。 六十一、医用多功能悬挂装置：由吊柱、横臂、终端箱、工作平台、管道组成。终端箱一般配有氧气、负压吸引、压缩空气、废气排放、笑气及医用电源终端插口，产品型式为吊塔型、吊桥型、吊柱型。不作为医疗器械管理。 六十二、康复辅助器具，包括如下产品： 静脉曲张袜：用于踝关节肿胀、扭伤、关节炎、韧带松弛、运动和术后保护及静脉曲张保护。 糖尿病鞋垫：限制足部大幅度曲折动作、促进足底血液循环、增强患者足部舒适性、矫正足不规则运动，合理分布足底压力、预防糖尿病足的溃疡出现。 糖尿病鞋：用于糖尿病患者、足部病变者、足部疼痛者、足部弹性丧失患者、足部溃疡及畸形患者足部保护。 矫正鞋垫：缓解人们行走和运动时对足后跟和膝关节的冲击，有效预防和缓解跟腱痛、膝痛、腰背痛及因脚患而导致的脊柱病变等症状。 拇外翻矫正带、拇外翻矫正器、分趾器、顺趾垫：用于脚拇指外翻或重叠趾的治疗，有效缓解行走疼痛、改善行走步态。 脚趾套：用于防止、减轻和消除脚趾或脚趾甲损伤，茧皮、水泡、鸡眼等产生的疼痛。 前足垫：用于缓解足部跖骨头塌陷、跖筋膜炎、脚垫所致行走疼痛，改善行走步态。 平足垫、扁平足矫形护托：用于纵弓发育不良（平足）、足弓需要支撑者，有效缓解行走疼痛改善行走步态。 活动跟骨垫、双色跟骨垫、围边跟骨垫：用于缓解跟骨骨刺、跟腱韧带损伤、跟骨压痛、疲劳性足跟病变等患者行走时疼痛。 孔式跟骨垫：用于减低和释放脚跟底承受压力设计，能有效预防和改善一般足跟炎、后跟痛及足跟刺等症状。 儿童平足垫：利用人体力学原理设计，使纤维塑胶形成足弓部突出，同时使脚后跟定位，防止脚跟左右移动，起到矫形平足的作用。 功能鞋：用于舟骨、距骨、跖骨骨折或其它足部操作术后的固定。 踝关节辅具：包括开放式足踝护托、加固足踝护托、包扎式足踝护托，用于足踝急性扭伤、慢性韧带松脱、关节炎、筋膜和韧带发炎及预防运动创伤的病症缓解。 运动减震垫：减缓行走运动时对脚后跟冲击，有效预防和缓解跟腱痛、膝痛、腰背痛及因脚患而导致的脊柱病变等症状。 运动型鞋垫：预防运动损伤、缓冲地面对足部的对应力、矫正足部不规则的运动带来的损伤、合理分布足底压力。 孕妇减震垫：用于妊娠女性，减少由于自身过重增加的震荡力，减少震荡力给胎儿带来的不适。缓解妊娠妇女腿部肿胀乏力。 孔式全足垫、减震式全足垫、布基减震式足垫、足弓支撑垫：通过足部的压力分布均匀，从而减少各种原因引起的足部疼痛，进而缓解小腿、膝关节、大腿、髋及背部的疼痛。 活性碳除臭鞋垫：有效遏制细菌繁殖滋生、预防各类足部疾病。吸汗杀菌，物理方法除臭，不易变形。 舒适雅足垫：用于缓解踝关节损伤或由于压力分布不当引起的足底疼痛。 后跟防护垫：防止鞋子偏大松脱、保护脚后跟骨。 银织糖尿病袜：含银纤维，抗菌、促进血液循环。 防裂袜：用于脚干裂人群，糖尿病患者。防止足部皮肤水分流失、干裂。 不作为医疗器械管理。 六十三、妇敷灵热敷袋：布袋中装入食盐与草药粉末热敷小腹。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○七年二月十六日
关于体外冲击波心血管治疗系统等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2007]71号 | FGWJ-2007-10094 | 2007-02-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作需要，现将体外冲击波心血管治疗系统等68个产品的分类界定通知如下： 一、体外冲击波心血管治疗系统。产品预期用途：对患有冠状动脉疾病、局部缺血疾病病人心脏预先选择的部位实施体外聚焦低强度冲击波治疗，持续提高缺血区域的局部血流量。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、临时测位冠桥。产品预期用途：全口种植牙的测位。通过选择适合病人最佳咬合状态的临时冠桥，让病人咬合，根据咬合状态确定种植体最佳位置。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三、血沉移液管。产品预期用途：与塑胶血沉管、血沉架配套使用。将移液管插入管中，血液自动注满至0刻度线，将血沉管和移液管放到血沉架上，垂直放置60－120分钟，读取血沉数据。作为Ⅰ类医疗器械管理。 四、放疗定位热塑材料。产品预期用途：放疗患者的定位及固定。作为Ⅰ类医疗器械管理。 五、退热贴：由万织布、薄荷脑、对羟基苯甲酸、水、高分子物质（包含甘油）组成。产品预期用途：借助水分、乙醇蒸发散热，使发热患者得以物理降温。作为Ⅰ类医疗器械管理。 六、负压可调式平衡吸乳器：由负压产生器、平衡导管、喇叭口状乳托和带收缩口的柱状缓冲腔组成。产品预期用途：解决哺乳期妇女的乳液淤积问题，避免因乳液淤积而导致的问题，并对乳头凹陷有矫正作用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 七、膝关节手术工具：由假体试模、截骨定位工具、为膝关节系统设计的骨科专用手术工具组成。产品预期用途：膝关节假体植入。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 八、弯头多用加压内固定架用安装工具：由导向套管、双头导向套管、加压螺栓丝攻、中孔钻、六角套筒扳手、测量器、角度导向器、打入器、骨锤、麻花钻、导针、标尺组成。产品预期用途：弯头多用加压内固定架的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 九、加压螺钉手术用安装工具：由导针、空心钻头、大标尺、小标尺、可调平行导向器、多孔平行导向器、外套管、内套管、丝攻、中孔沉头刀、六角螺丝刀、四方螺丝刀、钻头限位器组成。产品预期用途：加压螺钉的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十、骨科用髓内手术用安装工具：包括股骨髓内钉平/斜孔钉安装模具、胫骨髓内钉安装模具、股骨髁上钉安装模具、股骨近端钉安装模具、扩髓钻、开腔器、扩髓钻旋转器、软组织避开器、六角呆扳手、拔钉器、打拔器、标尺、三角尖锥、定位杆、内套管、外套管、顶杆钻、顶杆、卡块、固定螺栓、固定螺栓扳手、内六角扳手、股骨近端髓内钉锁钉旋钉器、丝攻、中心导针、钻头限位器、钻头。产品预期用途：股骨、胫骨髓内钉主钉及锁钉的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十一、外固定器手术工具包：由钢针螺钉安装模具、软组织避开器、骨锤、旋钉器、双头六角扳手、外套管、内套管、钻头限位器和直柄麻花钻。产品预期用途：配套钢针螺钉的定位、打孔、植入以及外固定器的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十二、脊柱可调固定架手术用安装工具：包括斜头呆扳手、内六角扳手、六角套筒扳手、探针、定位针、扩大器、丝攻、四方扳手、旋钉器、钻头内套管、导针内套管、外套管、扩孔器、开口钉折断器、呆扳手、压棒钳、持棒大力钳、弯棒钳、撑开钳、压缩钳、转棒钳、钻头、钻头限位器。产品预期用途：脊柱内固定架的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十三、微量血样杯（管）。产品预期用途：末梢和静脉血样的转运、储存、离心。不接触人体。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十四、遗传分析系统：该产品为毛细管电泳基因分析系统。产品预期用途：临床测定特定DNA样品的核苷酸序列，估计DNA片段的大小。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、呼吸机用湿化器：产品为呼吸机或其它正压系统而设计的加热和湿化气流装置。产品预期用途：气流通过热水表面时受热和湿化，减少机械通气对心肺系统的刺激，保持肺泡湿润，利于吸痰和防止气道阻塞。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、牙齿脱敏剂：该产品主要成份为磷酸硅酸钙钠和高分子聚乙二醇。产品预期用途：治疗口腔手术后引起的牙齿过敏。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、抛光膏：该产品主要材料为甘油、轻石、浮石、氧化铝、纯水、食用香料、纤维素钠、糖精、对羟基苯甲酸酯类、食用色素等组成。产品预期用途：牙齿清洁。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、总肉碱测定试剂和游离肉碱测定试剂。产品预期用途：采用特异性的肉碱脱氢酶（CDH），并通过β－硫烟酰胺腺嘌呤二核苷酸氧化型、β－硫烟酰胺腺嘌呤二核苷酸还原型两种辅酶参与的循环反应法，测定体内游离肉碱及总肉碱。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、5’核苷酸酶测定试剂盒。产品预期用途：检测人体血清中5’核苷酸酶含量，诊断肝胆疾病。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、葡萄糖6磷酸脱氢酶测定试剂盒。产品预期用途：通过检测NADPH的量来测定葡萄糖6磷酸脱氢酶活性，诊断葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、脐带夹：一次性使用无菌产品。包括婴儿侧脐带夹、脐带剪、母体侧脐带夹和电子显示器。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、手术打结器：由不锈钢制成。产品预期用途：深部手术打结。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、托槽、颊面管。产品预期用途:正畸治疗。与人体口腔粘膜接触，作用时间为两年。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十四、盐疗管：由陶瓷罐体、陶瓷过滤层、活性岩盐层、防回流阀和陶瓷吸嘴组成。产品预期用途：辅助治疗和预防呼吸道疾病，廓清吸烟者气道，预防花粉过敏。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十五、生理性海水鼻部粘膜清洗产品：主要成份为海水、纯净水。采用鼻部喷雾瓶形式。产品预期用途：清洗鼻部粘膜，避免因粘液在鼻腔的阻塞而导致感染。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十六、多功能计数盘。产品预期用途：定量尿沉渣计数、精液的精虫计数、脑脊髓液及胸腹水等计数。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十七、虹膜仪。产品预期用途：截取虹膜图片，将虹膜图片传送并储存至电脑中。分析人体亚健康状态，并对疾病进行早期诊断。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二十八、碳酸泉加工机。产品预期用途：将含碳酸气体溶解于水中，从而治疗慢性湿疹、神经性皮炎、银屑病等皮肤病。治疗糖尿病、痛风、肥胖症等代谢性疾病。具备水浴装置的，作为Ⅲ类医疗器械管理；不具备水浴装置的，不作为医疗器械管理。 二十九、熏蒸椅（不含药）。产品预期用途：肛肠疾病治疗后促进患者患部愈合。具有雾化、水疗、加热、座垫加热等功能。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十、电子比浊器浊度质控管（标准管）：由一系列有标准浊度的试管组成。产品预期用途：用于电子比浊器的校准。不具鉴定作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十一、新生儿呼吸机用氧气浓度监测仪。产品预期用途：监测新生儿所吸入的氧气浓度。具有上下限报警功能。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十二、液体创口贴:主要成份为丙烯酸类树脂。产品预期用途：在体温作用下成膜，用于创面保护。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十三、全自动尿中有形成份分析仪校准品。产品预期用途：全自动尿液分析仪测定尿液中有形成份指标灵敏度的校准品。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十四、无创青光眼治疗系统：由一次性塑料固定吸引环和三只按均等间隔分布的真空管、四向转换接头、真空泵组成。产品预期用途：采用真空小梁成形术，治疗青光眼和高眼压症。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十五、牙本质测量仪：由测量电极、硅橡胶探头、发光二极管、参考电极、精确电极、测量电极、毛细管组成。产品预期用途：测试牙髓上方牙本质厚度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十六、康复治疗设备：电机驱动运动治疗设备，由操作面板、上肢训练器、下肢训练器、安全踏板、支撑杆等部件组成。产品预期用途：治疗患者腿部的中央和边缘神经瘫痪，多发性硬化、截瘫、痉挛、风湿性关节炎、偏瘫、肌肉萎缩症、血液循环紊乱、关节炎、半身不遂及轻微偏瘫，可防止患者受伤部位形成血栓或缓解边缘神经性瘫痪产生的痉挛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十七、疼痛和感觉分析仪：包括电子H/M、高容量水冷却系统、1KW级隔离变压器。产品预期用途：用计算机化热刺激器研究高级神经功能和疼痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十八、PACS工作站。产品预期用途：基于web的DICOM服务器，提供了在未安装读片软件的普通客户端环境下使用网络技术调用信息。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十九、竹炭远红外电热护腰带、竹炭电热按摩枕。产品预期用途：利用碳纤维与竹炭远红外线及负离子的作用，加快血液循环、改善人体内环境、活血化瘀，消除颈、腰疼痛、治疗腰部风湿，对急、慢性肾炎、慢性胃炎、急慢性便秘有辅助治疗作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十、脑功能检测系统。产品预期用途：通过系统动力学分析、量子化分析和相空间分析等手段，提取脑波中的超慢信号，反映递质门控离子通道的慢电活动，无损获取神经递质信息。同时检测脑内六种神经递质的正常或病理状态，从而为诊断与脑内递质改变有关的各类脑疾病提供生化依据。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十一、无创聚焦超声塑身仪。产品预期用途：通过超声波聚焦融化病人皮下脂肪内的脂肪细胞，达到去脂减肥的效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十二、电极导尿管：由导尿管、手术电极组成。产品预期用途：利用直流电流的正负两个电极在前列腺内液间形成电场，使组织液中的阴、阳离子分别向正电极、负电极聚集，形成局部的强酸、强碱环境，使电极周围的组织细胞坏死。并可通过电极导尿管的冲洗通道冲洗前列腺部。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十三、美容瘦身仪。产品预期用途：通过超声波引起脂肪细胞物理振动、摩擦，产生热量，加上外部冷刺激，加速血液循环，起到减脂塑型的作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十四、稀土银消喷剂（不含药）：多用途永磁性喷剂。产品预期用途：牛皮癣等皮肤病的治疗。如该产品所含银为金属银，作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十五、氢氧化钙混悬液。产品预期用途：根管清洗，冠和桥最终载入前的清洗，并保持氢氧化钙糊剂的湿润。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十六、子宫输卵管诊疗器：分为硅橡胶外套管、前囊管、后囊管、金属内套管、微导管、微导丝、后胶囊、导管鞘、侧位胶囊9部分。产品预期用途：子宫输卵管疾病的诊断和治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十七、氢氧化钙等渗溶液。产品预期用途：用于辅助根管治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十八、脱敏糊剂。产品预期用途：作用于牙颈部温和的腐蚀性糊剂，治疗因磨损而导致的牙本质过敏，使用时间超过30天。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十九、体腔黏膜标记液。产品预期用途：胃镜活检时用该标记液对胃黏膜病变部位进行标记，为随访胃镜活检及可能的进一步治疗提供可靠定位依据。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十、二甲亚砜冷冻保存液。产品预期用途：在-80oC低温下对血小板、骨髓干细胞等进行保存。使用时，将保存的血小板或骨髓干细胞置于水浴中完全融化后用于临床输注，或将保存的细胞中二甲亚砜洗脱后用于临床输注。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十一、外周血染色体培养基试剂盒：包含外周血染色体培养基、肝素、吉氏染色液、吉氏缓冲液、低渗液、胰酶。产品预期用途：将肝素抗凝全血或含白细胞的血浆，接种到含有致有丝分裂原的细胞培养基中，经过一段时间培养后加入秋水素碱，使细胞停止于分裂中期，然后收集细胞、低渗处理使染色体分散，再经固定、制片、染色后用于显微镜下对人体染色体进行细致的染色体计数、配对和结构观察。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十二、电休克治疗仪。产品预期用途：通过电击致精神病患者（抑郁症患者、强烈自杀冲动患者、木僵拒食与严重躁动兴奋患者）休克，从而对患者进行治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十三、场导缩阴棒。产品预期用途：用于增强肌肉代谢及收缩功能、恢复及增强前庭大腺的分泌功能、刺激女性卵巢及附件释放雌激素、治疗宫颈糜烂等各种妇科疾病、推迟女性更年期到来。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十四、离子导入美容仪（消疤用）。产品预期用途：通过精华素和电极相结合来消除皮肤疤痕。不含精华素。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十五、热切刀：用于切割人工血管，使其符合植入手术所需长度。不作为医疗器械管理。 五十六、一次性粪便浓缩集卵及潜血反应容器：用于病患收集检体。不作为医疗器械管理。 五十七、医用卡拉靴：供糖尿病足溃疡或下肢静脉溃疡患者使用。靴内高效吸收垫能快速吸收并锁住创面分泌物，加速创面恢复，维可牢尼龙搭扣为伤口营造并保持温暖、湿润的环境，透明薄膜有利于监控伤口情况，无需损伤肉芽组织的生长。不作为医疗器械管理。 五十八、一次性使用鞋套：供医务人员、患者或其他人员进入洁净区起防尘作用。采用无纺布或用塑料薄膜制作。不作为医疗器械管理。 五十九、足裹贴：成份中包含水、甘油、聚丙烯酸钠、聚乙烯乙醇、山梨醇、聚山梨醇80、乙醇、酒石酸、硅酸镁铝、羟苯甲酯、羟苯丙酯、香精、薄荷。借助水分、乙醇蒸发散热，缓解腿部疲劳。不作为医疗器械管理。 六十、血沉架：用于血沉试验中，将血沉管放置其中，起稳定作用。不作为医疗器械管理。 六十一、新型卫生护垫：依含活性碳纤维，可将排出物彻底吸附到微孔中，抑制各种病菌在卫生巾上繁殖，减少异味产生。预防各种病菌引起的妇科疾病。不作为医疗器械管理。 六十二、手臂搁置台：作为数字式电子血压计配套附件，用于手臂插入电子血压计血压测量过程中手臂的搁置。减轻测量者手臂紧张程度。不作为医疗器械管理。 六十三、悬浮式杀菌气雾机：通过外加二氧化氯消毒液，本身不具消毒杀菌功能。用于空气消毒、杀菌。不作为医疗器械管理。 六十四、生化分析仪用纯水机：通过反渗透和离子交换方法制备检验科生化分析仪冲洗管路及反应杯用水。不作为医疗器械管理。 六十五、骨科手术导航系统用红外反射球：与骨科手术导航系统配合使用。反射导航系统中追踪器发出的红外光，追踪器接收到返回的红外光，将信号转给内部处理系统，分析并显示其位置。不作为医疗器械管理。 六十六、生物磁按摩器：主要由铁氧永磁体构成，用于面部按摩，促进面部血液循环，达到美容功能。不作为医疗器械管理。 六十七、齿科用比色仪：用于牙科医生给患者配置烤瓷牙时，对患者口中的牙齿和烤瓷牙颜色进行对比，代替肉眼辨别。不作为类医疗器械管理。 六十八、脂质全氟丙烷微泡：采用静脉滴注结合超声局部照射，达到促使颅内血栓溶解的目的，拟用于急性脑梗死溶栓治疗。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○七年二月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作需要，现将体外冲击波心血管治疗系统等68个产品的分类界定通知如下： 一、体外冲击波心血管治疗系统。产品预期用途：对患有冠状动脉疾病、局部缺血疾病病人心脏预先选择的部位实施体外聚焦低强度冲击波治疗，持续提高缺血区域的局部血流量。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、临时测位冠桥。产品预期用途：全口种植牙的测位。通过选择适合病人最佳咬合状态的临时冠桥，让病人咬合，根据咬合状态确定种植体最佳位置。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三、血沉移液管。产品预期用途：与塑胶血沉管、血沉架配套使用。将移液管插入管中，血液自动注满至0刻度线，将血沉管和移液管放到血沉架上，垂直放置60－120分钟，读取血沉数据。作为Ⅰ类医疗器械管理。 四、放疗定位热塑材料。产品预期用途：放疗患者的定位及固定。作为Ⅰ类医疗器械管理。 五、退热贴：由万织布、薄荷脑、对羟基苯甲酸、水、高分子物质（包含甘油）组成。产品预期用途：借助水分、乙醇蒸发散热，使发热患者得以物理降温。作为Ⅰ类医疗器械管理。 六、负压可调式平衡吸乳器：由负压产生器、平衡导管、喇叭口状乳托和带收缩口的柱状缓冲腔组成。产品预期用途：解决哺乳期妇女的乳液淤积问题，避免因乳液淤积而导致的问题，并对乳头凹陷有矫正作用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 七、膝关节手术工具：由假体试模、截骨定位工具、为膝关节系统设计的骨科专用手术工具组成。产品预期用途：膝关节假体植入。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 八、弯头多用加压内固定架用安装工具：由导向套管、双头导向套管、加压螺栓丝攻、中孔钻、六角套筒扳手、测量器、角度导向器、打入器、骨锤、麻花钻、导针、标尺组成。产品预期用途：弯头多用加压内固定架的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 九、加压螺钉手术用安装工具：由导针、空心钻头、大标尺、小标尺、可调平行导向器、多孔平行导向器、外套管、内套管、丝攻、中孔沉头刀、六角螺丝刀、四方螺丝刀、钻头限位器组成。产品预期用途：加压螺钉的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十、骨科用髓内手术用安装工具：包括股骨髓内钉平/斜孔钉安装模具、胫骨髓内钉安装模具、股骨髁上钉安装模具、股骨近端钉安装模具、扩髓钻、开腔器、扩髓钻旋转器、软组织避开器、六角呆扳手、拔钉器、打拔器、标尺、三角尖锥、定位杆、内套管、外套管、顶杆钻、顶杆、卡块、固定螺栓、固定螺栓扳手、内六角扳手、股骨近端髓内钉锁钉旋钉器、丝攻、中心导针、钻头限位器、钻头。产品预期用途：股骨、胫骨髓内钉主钉及锁钉的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十一、外固定器手术工具包：由钢针螺钉安装模具、软组织避开器、骨锤、旋钉器、双头六角扳手、外套管、内套管、钻头限位器和直柄麻花钻。产品预期用途：配套钢针螺钉的定位、打孔、植入以及外固定器的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十二、脊柱可调固定架手术用安装工具：包括斜头呆扳手、内六角扳手、六角套筒扳手、探针、定位针、扩大器、丝攻、四方扳手、旋钉器、钻头内套管、导针内套管、外套管、扩孔器、开口钉折断器、呆扳手、压棒钳、持棒大力钳、弯棒钳、撑开钳、压缩钳、转棒钳、钻头、钻头限位器。产品预期用途：脊柱内固定架的安装固定。可重复使用，不接触血循环/中枢系统。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十三、微量血样杯（管）。产品预期用途：末梢和静脉血样的转运、储存、离心。不接触人体。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十四、遗传分析系统：该产品为毛细管电泳基因分析系统。产品预期用途：临床测定特定DNA样品的核苷酸序列，估计DNA片段的大小。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、呼吸机用湿化器：产品为呼吸机或其它正压系统而设计的加热和湿化气流装置。产品预期用途：气流通过热水表面时受热和湿化，减少机械通气对心肺系统的刺激，保持肺泡湿润，利于吸痰和防止气道阻塞。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、牙齿脱敏剂：该产品主要成份为磷酸硅酸钙钠和高分子聚乙二醇。产品预期用途：治疗口腔手术后引起的牙齿过敏。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、抛光膏：该产品主要材料为甘油、轻石、浮石、氧化铝、纯水、食用香料、纤维素钠、糖精、对羟基苯甲酸酯类、食用色素等组成。产品预期用途：牙齿清洁。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、总肉碱测定试剂和游离肉碱测定试剂。产品预期用途：采用特异性的肉碱脱氢酶（CDH），并通过β－硫烟酰胺腺嘌呤二核苷酸氧化型、β－硫烟酰胺腺嘌呤二核苷酸还原型两种辅酶参与的循环反应法，测定体内游离肉碱及总肉碱。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、5’核苷酸酶测定试剂盒。产品预期用途：检测人体血清中5’核苷酸酶含量，诊断肝胆疾病。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、葡萄糖6磷酸脱氢酶测定试剂盒。产品预期用途：通过检测NADPH的量来测定葡萄糖6磷酸脱氢酶活性，诊断葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、脐带夹：一次性使用无菌产品。包括婴儿侧脐带夹、脐带剪、母体侧脐带夹和电子显示器。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、手术打结器：由不锈钢制成。产品预期用途：深部手术打结。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、托槽、颊面管。产品预期用途:正畸治疗。与人体口腔粘膜接触，作用时间为两年。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十四、盐疗管：由陶瓷罐体、陶瓷过滤层、活性岩盐层、防回流阀和陶瓷吸嘴组成。产品预期用途：辅助治疗和预防呼吸道疾病，廓清吸烟者气道，预防花粉过敏。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十五、生理性海水鼻部粘膜清洗产品：主要成份为海水、纯净水。采用鼻部喷雾瓶形式。产品预期用途：清洗鼻部粘膜，避免因粘液在鼻腔的阻塞而导致感染。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十六、多功能计数盘。产品预期用途：定量尿沉渣计数、精液的精虫计数、脑脊髓液及胸腹水等计数。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十七、虹膜仪。产品预期用途：截取虹膜图片，将虹膜图片传送并储存至电脑中。分析人体亚健康状态，并对疾病进行早期诊断。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二十八、碳酸泉加工机。产品预期用途：将含碳酸气体溶解于水中，从而治疗慢性湿疹、神经性皮炎、银屑病等皮肤病。治疗糖尿病、痛风、肥胖症等代谢性疾病。具备水浴装置的，作为Ⅲ类医疗器械管理；不具备水浴装置的，不作为医疗器械管理。 二十九、熏蒸椅（不含药）。产品预期用途：肛肠疾病治疗后促进患者患部愈合。具有雾化、水疗、加热、座垫加热等功能。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十、电子比浊器浊度质控管（标准管）：由一系列有标准浊度的试管组成。产品预期用途：用于电子比浊器的校准。不具鉴定作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十一、新生儿呼吸机用氧气浓度监测仪。产品预期用途：监测新生儿所吸入的氧气浓度。具有上下限报警功能。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十二、液体创口贴:主要成份为丙烯酸类树脂。产品预期用途：在体温作用下成膜，用于创面保护。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十三、全自动尿中有形成份分析仪校准品。产品预期用途：全自动尿液分析仪测定尿液中有形成份指标灵敏度的校准品。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十四、无创青光眼治疗系统：由一次性塑料固定吸引环和三只按均等间隔分布的真空管、四向转换接头、真空泵组成。产品预期用途：采用真空小梁成形术，治疗青光眼和高眼压症。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十五、牙本质测量仪：由测量电极、硅橡胶探头、发光二极管、参考电极、精确电极、测量电极、毛细管组成。产品预期用途：测试牙髓上方牙本质厚度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十六、康复治疗设备：电机驱动运动治疗设备，由操作面板、上肢训练器、下肢训练器、安全踏板、支撑杆等部件组成。产品预期用途：治疗患者腿部的中央和边缘神经瘫痪，多发性硬化、截瘫、痉挛、风湿性关节炎、偏瘫、肌肉萎缩症、血液循环紊乱、关节炎、半身不遂及轻微偏瘫，可防止患者受伤部位形成血栓或缓解边缘神经性瘫痪产生的痉挛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十七、疼痛和感觉分析仪：包括电子H/M、高容量水冷却系统、1KW级隔离变压器。产品预期用途：用计算机化热刺激器研究高级神经功能和疼痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十八、PACS工作站。产品预期用途：基于web的DICOM服务器，提供了在未安装读片软件的普通客户端环境下使用网络技术调用信息。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三十九、竹炭远红外电热护腰带、竹炭电热按摩枕。产品预期用途：利用碳纤维与竹炭远红外线及负离子的作用，加快血液循环、改善人体内环境、活血化瘀，消除颈、腰疼痛、治疗腰部风湿，对急、慢性肾炎、慢性胃炎、急慢性便秘有辅助治疗作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十、脑功能检测系统。产品预期用途：通过系统动力学分析、量子化分析和相空间分析等手段，提取脑波中的超慢信号，反映递质门控离子通道的慢电活动，无损获取神经递质信息。同时检测脑内六种神经递质的正常或病理状态，从而为诊断与脑内递质改变有关的各类脑疾病提供生化依据。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十一、无创聚焦超声塑身仪。产品预期用途：通过超声波聚焦融化病人皮下脂肪内的脂肪细胞，达到去脂减肥的效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十二、电极导尿管：由导尿管、手术电极组成。产品预期用途：利用直流电流的正负两个电极在前列腺内液间形成电场，使组织液中的阴、阳离子分别向正电极、负电极聚集，形成局部的强酸、强碱环境，使电极周围的组织细胞坏死。并可通过电极导尿管的冲洗通道冲洗前列腺部。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十三、美容瘦身仪。产品预期用途：通过超声波引起脂肪细胞物理振动、摩擦，产生热量，加上外部冷刺激，加速血液循环，起到减脂塑型的作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十四、稀土银消喷剂（不含药）：多用途永磁性喷剂。产品预期用途：牛皮癣等皮肤病的治疗。如该产品所含银为金属银，作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十五、氢氧化钙混悬液。产品预期用途：根管清洗，冠和桥最终载入前的清洗，并保持氢氧化钙糊剂的湿润。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十六、子宫输卵管诊疗器：分为硅橡胶外套管、前囊管、后囊管、金属内套管、微导管、微导丝、后胶囊、导管鞘、侧位胶囊9部分。产品预期用途：子宫输卵管疾病的诊断和治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十七、氢氧化钙等渗溶液。产品预期用途：用于辅助根管治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十八、脱敏糊剂。产品预期用途：作用于牙颈部温和的腐蚀性糊剂，治疗因磨损而导致的牙本质过敏，使用时间超过30天。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四十九、体腔黏膜标记液。产品预期用途：胃镜活检时用该标记液对胃黏膜病变部位进行标记，为随访胃镜活检及可能的进一步治疗提供可靠定位依据。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十、二甲亚砜冷冻保存液。产品预期用途：在-80oC低温下对血小板、骨髓干细胞等进行保存。使用时，将保存的血小板或骨髓干细胞置于水浴中完全融化后用于临床输注，或将保存的细胞中二甲亚砜洗脱后用于临床输注。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十一、外周血染色体培养基试剂盒：包含外周血染色体培养基、肝素、吉氏染色液、吉氏缓冲液、低渗液、胰酶。产品预期用途：将肝素抗凝全血或含白细胞的血浆，接种到含有致有丝分裂原的细胞培养基中，经过一段时间培养后加入秋水素碱，使细胞停止于分裂中期，然后收集细胞、低渗处理使染色体分散，再经固定、制片、染色后用于显微镜下对人体染色体进行细致的染色体计数、配对和结构观察。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十二、电休克治疗仪。产品预期用途：通过电击致精神病患者（抑郁症患者、强烈自杀冲动患者、木僵拒食与严重躁动兴奋患者）休克，从而对患者进行治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十三、场导缩阴棒。产品预期用途：用于增强肌肉代谢及收缩功能、恢复及增强前庭大腺的分泌功能、刺激女性卵巢及附件释放雌激素、治疗宫颈糜烂等各种妇科疾病、推迟女性更年期到来。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十四、离子导入美容仪（消疤用）。产品预期用途：通过精华素和电极相结合来消除皮肤疤痕。不含精华素。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五十五、热切刀：用于切割人工血管，使其符合植入手术所需长度。不作为医疗器械管理。 五十六、一次性粪便浓缩集卵及潜血反应容器：用于病患收集检体。不作为医疗器械管理。 五十七、医用卡拉靴：供糖尿病足溃疡或下肢静脉溃疡患者使用。靴内高效吸收垫能快速吸收并锁住创面分泌物，加速创面恢复，维可牢尼龙搭扣为伤口营造并保持温暖、湿润的环境，透明薄膜有利于监控伤口情况，无需损伤肉芽组织的生长。不作为医疗器械管理。 五十八、一次性使用鞋套：供医务人员、患者或其他人员进入洁净区起防尘作用。采用无纺布或用塑料薄膜制作。不作为医疗器械管理。 五十九、足裹贴：成份中包含水、甘油、聚丙烯酸钠、聚乙烯乙醇、山梨醇、聚山梨醇80、乙醇、酒石酸、硅酸镁铝、羟苯甲酯、羟苯丙酯、香精、薄荷。借助水分、乙醇蒸发散热，缓解腿部疲劳。不作为医疗器械管理。 六十、血沉架：用于血沉试验中，将血沉管放置其中，起稳定作用。不作为医疗器械管理。 六十一、新型卫生护垫：依含活性碳纤维，可将排出物彻底吸附到微孔中，抑制各种病菌在卫生巾上繁殖，减少异味产生。预防各种病菌引起的妇科疾病。不作为医疗器械管理。 六十二、手臂搁置台：作为数字式电子血压计配套附件，用于手臂插入电子血压计血压测量过程中手臂的搁置。减轻测量者手臂紧张程度。不作为医疗器械管理。 六十三、悬浮式杀菌气雾机：通过外加二氧化氯消毒液，本身不具消毒杀菌功能。用于空气消毒、杀菌。不作为医疗器械管理。 六十四、生化分析仪用纯水机：通过反渗透和离子交换方法制备检验科生化分析仪冲洗管路及反应杯用水。不作为医疗器械管理。 六十五、骨科手术导航系统用红外反射球：与骨科手术导航系统配合使用。反射导航系统中追踪器发出的红外光，追踪器接收到返回的红外光，将信号转给内部处理系统，分析并显示其位置。不作为医疗器械管理。 六十六、生物磁按摩器：主要由铁氧永磁体构成，用于面部按摩，促进面部血液循环，达到美容功能。不作为医疗器械管理。 六十七、齿科用比色仪：用于牙科医生给患者配置烤瓷牙时，对患者口中的牙齿和烤瓷牙颜色进行对比，代替肉眼辨别。不作为类医疗器械管理。 六十八、脂质全氟丙烷微泡：采用静脉滴注结合超声局部照射，达到促使颅内血栓溶解的目的，拟用于急性脑梗死溶栓治疗。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○七年二月七日
关于认可上海市食品药品包装材料测试所对洁净室（区）环境检测项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]57号 | FGWJ-2007-10083 | 2007-02-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2006年10月25至26日，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组对上海市食品药品包装材料测试所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对洁净室（区）环境检测共9个项目（见附件）进行检测的资格，有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年二月一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测 1 洁净度级别 医疗机构制剂配制质量管理规范 《药品生产质量管理规范》1998年修订附录 国家药品监督管理局令第9号 《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》附件7：药包材生产洁净室（区）要求 国家食品药品监督管理局令第13号 《无菌医疗器具生产管理规范》 YY0033-2000 2 温度 3 相对湿度 4 换气次数 5 风速 6 静压差 7 浮游菌 8 沉降菌 9 照度 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2006年10月25至26日，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组对上海市食品药品包装材料测试所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对洁净室（区）环境检测共9个项目（见附件）进行检测的资格，有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年二月一日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医疗器械生产企业洁净室（区）环境检测 1 洁净度级别 医疗机构制剂配制质量管理规范 《药品生产质量管理规范》1998年修订附录 国家药品监督管理局令第9号 《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》附件7：药包材生产洁净室（区）要求 国家食品药品监督管理局令第13号 《无菌医疗器具生产管理规范》 YY0033-2000 2 温度 3 相对湿度 4 换气次数 5 风速 6 静压差 7 浮游菌 8 沉降菌 9 照度
关于认可北京市药品检验所对溶血试验等项目检测资格的通知 | 国食药监械[2007]58号 | FGWJ-2007-10538 | 2007-02-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2006年12月14至15日，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组对北京市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对溶血试验等25种项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年二月一日 附件：认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项 目/参 数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 ​ 医疗器械和生物材料 1 Ames 试验 GB/T 16886.3-1997 医疗器械生物学评价第3部分 遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 YY/T0127.10-2001口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验） ​ ​ 2 染色体畸变试验 GB/T 16886.3-1997 医疗器械生物学评价第3部分 遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 ​ ​ 3 骨髓细胞微核试验 GB/T 16886.3-1997 医疗器械生物学评价第3部分 遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 ​ ​ 4 溶血试验 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 GB/T 16175-1996医用有机硅材料生物学评价试验方法 YY/T 0127.1-1993口腔材料生物试验方法 溶血试验 ​ ​ 5 血栓形成试验 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 ​ ​ 6 凝血时间 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 ​ ​ 7 血小板与血小板功能试验 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 ​ ​ 8 血液学试验 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 ​ | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，2006年12月14至15日，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组对北京市药品检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对溶血试验等25种项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○七年二月一日 附件：认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项 目/参 数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 ​ 医疗器械和生物材料 1 Ames 试验 GB/T 16886.3-1997 医疗器械生物学评价第3部分 遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 YY/T0127.10-2001口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验） ​ ​ 2 染色体畸变试验 GB/T 16886.3-1997 医疗器械生物学评价第3部分 遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 ​ ​ 3 骨髓细胞微核试验 GB/T 16886.3-1997 医疗器械生物学评价第3部分 遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 ​ ​ 4 溶血试验 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 GB/T 16175-1996医用有机硅材料生物学评价试验方法 YY/T 0127.1-1993口腔材料生物试验方法 溶血试验 ​ ​ 5 血栓形成试验 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 ​ ​ 6 凝血时间 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 ​ ​ 7 血小板与血小板功能试验 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 GB/14233.2-2005医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分 生物学试验方法 ​ ​ 8 血液学试验 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分 与血液相互作用试验选择 ​
关于实施YY0042-2007《高频喷射呼吸机》等46项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2007]55号 | FGWJ-2007-10191 | 2007-01-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY0042-2007《高频喷射呼吸机》等46项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY0042-2007《高频喷射呼吸机》 （代替YY0042-1991） 2．YY0065-2007《眼科仪器裂隙灯显微镜》 （代替YY0065-1992） 3．YY0067-2007《微循环显微镜》 （代替YY0067-1992） 4．YY0599-2007《准分子激光角膜屈光治疗机》 5．YY0600.1-2007《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第1部分：家用呼吸支持设备》 6．YY0600.2-2007《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机》 7．YY0600.3-2007《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第3部分：急救和转运用呼吸机》 8．YY0601-2007《麻醉气体监护仪》 9．YY0602-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求》 10．YY0603-2007《心血管植入物及人工器官心脏手术硬壳贮血器/静脉贮血器系统（带或不带过滤器）和静脉贮血软袋》 11．YY0604-2007《心血管植入物及人工器官血气交换器（氧合器）》 （代替GB12261-1990，GB12262-1990） 12．YY0605.9-2007《外科植入物金属材料第9部分：锻造高氮不锈钢》 13．YY0605.12-2007《外科植入物金属材料第12部分：锻造钴-铬-钼合金》 14．YY0607-2007《医用电气设备第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求》 （代替YY0016-1993，YY91093-1999，YY91094-1999） 15．YY1048-2007《人工心肺机体外循环管道》 （代替YY91048-1999） 以上医疗器械强制性行业标准自2008年2月1日起实施。 二、推荐性行业标准 1．YY/T0011-2007《X射线摄影暗盒》 （代替YY0011-1990） 2．YY/T0061-2007《特定电磁波治疗器》 （代替YY0061-1991） 3．YY/T0063-2007《医用电气设备医用诊断X射线管组件焦点特性》 （代替YY/T0063-2000） 4．YY/T0129-2007《医用诊断X射线可变限束器通用技术条件》 （代替YY/T0129-1993） 5．YY/T0165-2007《热垫式治疗仪》 （代替YY0165-1994） 6．YY/T0197.1-2007《医用诊断X射线管XD1-3/100固定阳极X射线管》 （代替YY0197.1-1995） 7．YY/T0197.2-2007《医用诊断X射线管XD2-1/85固定阳极X射线管》 （代替YY0197.2-1995） 8．YY/T0197.3-2007《医用诊断X射线管XD3-3.5/100固定阳极X射线管》 （代替YY0197.3-1995） 9．YY/T0197.4-2007《医用诊断X射线管XD4-2、9/100固定阳极X射线管》 （代替YY0197.4-1995） 10．YY/T0197.5-2007《医用诊断X射线管XD51-20、40/100和XD51-20、40/125旋转阳极X射线管》 （代替YY0197.5-1995） 11．YY/T0291-2007《医用X射线设备环境要求及试验方法》 （代替YY/T0291-1997） 12．YY/T0317-2007《医用治疗X射线机通用技术条件》 （代替YY0317-2000） 13．YY/T0605.5-2007《外科植入物金属材料第5部分：锻造钴-铬-钨-镍合金》 14．YY/T0605.6-2007《外科植入物金属材料第6部分：锻造钴-镍-铬-钼合金》 15．YY/T0605.7-2007《外科植入物金属材料第7部分：可锻和冷加工的钴-铬-镍-钼-铁合金》 16．YY/T0605.8-2007《外科植入物金属材料第8部分：锻造钴-镍-铬-钼-钨-铁合金》 17．YY/T0606.3-2007《组织工程医疗产品第3部分：通用分类》 18．YY/T0606.4-2007《组织工程医疗产品第4部分：皮肤替代品（物）的术语和分类》 19．YY/T0606.5-2007《组织工程医疗产品第5部分：基质及支架的性能和测试》 20．YY/T0606.9-2007《组织工程医疗产品第9部分：透明质酸钠》 21．YY/T0606.12-2007《组织工程医疗产品第12部分：细胞、组织、器官的加工处理指南》 22．YY/T0608-2007《医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件》 23．YY/T0609-2007《医用诊断X射线管组件通用技术条件》 （代替GB11756-1989） 24．YY/T0610-2007《医学影像照片观察装置通用技术条件》 25．YY/T1099-2007《医用X射线设备包装、运输和贮存》 （代替YY91099-1999） 26．YY/T1084-2007《医用超声诊断设备声输出功率的测量方法》（代替YY/T91084-1999） 27．YY/T1085-2007《毫瓦级超声源》 （代替YY/T91085-1999） 28．YY/T1088-2007《在0.5MHz至15MHz频率范围内采用水听器测量与表征医用超声设备声场特性的导则》 （代替YY/T91088-1999） 29．YY/T1089-2007《单元式脉冲回波超声换能器的基本电声特性和测量方法》 （代替YY/T91089-1999） 30．YY/T1095-2007《肌电生物反馈仪》 （代替YY91095-1999） 31．YY/T1096-2007《温度生物反馈仪》 （代替YY91096-1999） 以上医疗器械推荐性行业标准自2008年1月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○七年一月三十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY0042-2007《高频喷射呼吸机》等46项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY0042-2007《高频喷射呼吸机》 （代替YY0042-1991） 2．YY0065-2007《眼科仪器裂隙灯显微镜》 （代替YY0065-1992） 3．YY0067-2007《微循环显微镜》 （代替YY0067-1992） 4．YY0599-2007《准分子激光角膜屈光治疗机》 5．YY0600.1-2007《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第1部分：家用呼吸支持设备》 6．YY0600.2-2007《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第2部分：依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机》 7．YY0600.3-2007《医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第3部分：急救和转运用呼吸机》 8．YY0601-2007《麻醉气体监护仪》 9．YY0602-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求》 10．YY0603-2007《心血管植入物及人工器官心脏手术硬壳贮血器/静脉贮血器系统（带或不带过滤器）和静脉贮血软袋》 11．YY0604-2007《心血管植入物及人工器官血气交换器（氧合器）》 （代替GB12261-1990，GB12262-1990） 12．YY0605.9-2007《外科植入物金属材料第9部分：锻造高氮不锈钢》 13．YY0605.12-2007《外科植入物金属材料第12部分：锻造钴-铬-钼合金》 14．YY0607-2007《医用电气设备第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求》 （代替YY0016-1993，YY91093-1999，YY91094-1999） 15．YY1048-2007《人工心肺机体外循环管道》 （代替YY91048-1999） 以上医疗器械强制性行业标准自2008年2月1日起实施。 二、推荐性行业标准 1．YY/T0011-2007《X射线摄影暗盒》 （代替YY0011-1990） 2．YY/T0061-2007《特定电磁波治疗器》 （代替YY0061-1991） 3．YY/T0063-2007《医用电气设备医用诊断X射线管组件焦点特性》 （代替YY/T0063-2000） 4．YY/T0129-2007《医用诊断X射线可变限束器通用技术条件》 （代替YY/T0129-1993） 5．YY/T0165-2007《热垫式治疗仪》 （代替YY0165-1994） 6．YY/T0197.1-2007《医用诊断X射线管XD1-3/100固定阳极X射线管》 （代替YY0197.1-1995） 7．YY/T0197.2-2007《医用诊断X射线管XD2-1/85固定阳极X射线管》 （代替YY0197.2-1995） 8．YY/T0197.3-2007《医用诊断X射线管XD3-3.5/100固定阳极X射线管》 （代替YY0197.3-1995） 9．YY/T0197.4-2007《医用诊断X射线管XD4-2、9/100固定阳极X射线管》 （代替YY0197.4-1995） 10．YY/T0197.5-2007《医用诊断X射线管XD51-20、40/100和XD51-20、40/125旋转阳极X射线管》 （代替YY0197.5-1995） 11．YY/T0291-2007《医用X射线设备环境要求及试验方法》 （代替YY/T0291-1997） 12．YY/T0317-2007《医用治疗X射线机通用技术条件》 （代替YY0317-2000） 13．YY/T0605.5-2007《外科植入物金属材料第5部分：锻造钴-铬-钨-镍合金》 14．YY/T0605.6-2007《外科植入物金属材料第6部分：锻造钴-镍-铬-钼合金》 15．YY/T0605.7-2007《外科植入物金属材料第7部分：可锻和冷加工的钴-铬-镍-钼-铁合金》 16．YY/T0605.8-2007《外科植入物金属材料第8部分：锻造钴-镍-铬-钼-钨-铁合金》 17．YY/T0606.3-2007《组织工程医疗产品第3部分：通用分类》 18．YY/T0606.4-2007《组织工程医疗产品第4部分：皮肤替代品（物）的术语和分类》 19．YY/T0606.5-2007《组织工程医疗产品第5部分：基质及支架的性能和测试》 20．YY/T0606.9-2007《组织工程医疗产品第9部分：透明质酸钠》 21．YY/T0606.12-2007《组织工程医疗产品第12部分：细胞、组织、器官的加工处理指南》 22．YY/T0608-2007《医用X射线影像增强器电视系统通用技术条件》 23．YY/T0609-2007《医用诊断X射线管组件通用技术条件》 （代替GB11756-1989） 24．YY/T0610-2007《医学影像照片观察装置通用技术条件》 25．YY/T1099-2007《医用X射线设备包装、运输和贮存》 （代替YY91099-1999） 26．YY/T1084-2007《医用超声诊断设备声输出功率的测量方法》（代替YY/T91084-1999） 27．YY/T1085-2007《毫瓦级超声源》 （代替YY/T91085-1999） 28．YY/T1088-2007《在0.5MHz至15MHz频率范围内采用水听器测量与表征医用超声设备声场特性的导则》 （代替YY/T91088-1999） 29．YY/T1089-2007《单元式脉冲回波超声换能器的基本电声特性和测量方法》 （代替YY/T91089-1999） 30．YY/T1095-2007《肌电生物反馈仪》 （代替YY91095-1999） 31．YY/T1096-2007《温度生物反馈仪》 （代替YY91096-1999） 以上医疗器械推荐性行业标准自2008年1月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○七年一月三十一日
关于美国FDA连续发布糖类治疗药物引起血糖监控错误的安全性警告的情况通报 | 国食药监械[2007]39号 | FGWJ-2007-10190 | 2007-01-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2005年11月、2006年2月和9月，美国FDA连续发布关于一些糖类治疗药物引起血糖监控错误的重要安全性警告。现将有关情况通报如下： 美国FDA发出了接受其他糖类物质治疗的患者存在潜在假性高血糖的安全警示, 这些糖类治疗物质包括口服木糖，注射类的包含麦芽糖、半乳糖药物，含有环糊精(艾考糊精)的腹膜透析溶液产品。 目前，有若干种酶技术应用于血糖监测,例如：葡萄糖脱氢酶吡咯喹啉醌（GDH-PQQ）、葡萄糖氧化酶（GDH-NAD）、葡萄糖己糖激酶（GDH-FAD）等。采用葡萄糖脱氢酶吡咯喹啉醌（GDH-PQQ）酶技术的血糖监测系统，由于无法区分葡萄糖和其他糖类物质，从而产生血糖值的假性偏高。医护人员根据血糖假性高值，对患者给予更多的胰岛素治疗，造成低血糖昏迷、不可逆的脑损伤或死亡。而使用其他酶技术的血糖监测方法，如葡萄糖氧化酶（GDH-NAD）和葡萄糖己糖激酶（GDH-FAD），能够区分葡萄糖和其他糖类物质。 FDA特别提示，在接受含其他糖类物质的药物治疗时，应避免使用葡萄糖脱氢酶吡咯喹啉醌（GDH-PQQ）的葡萄糖监测系统的产品。 综合美国FDA的三次警告信息，为进一步加强医疗器械监管，避免相关产品在我国造成人体伤害，请各级食品药品监督管理部门对已批准上市的血糖监测系统进行梳理，对采用GDH-PQQ技术的血糖监测系统所提供的说明书进行复查，增加或更醒目地标注糖类治疗药物对该类血糖监测系统的影响。 国家食品药品监督管理局 二○○七年一月二十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2005年11月、2006年2月和9月，美国FDA连续发布关于一些糖类治疗药物引起血糖监控错误的重要安全性警告。现将有关情况通报如下： 美国FDA发出了接受其他糖类物质治疗的患者存在潜在假性高血糖的安全警示, 这些糖类治疗物质包括口服木糖，注射类的包含麦芽糖、半乳糖药物，含有环糊精(艾考糊精)的腹膜透析溶液产品。 目前，有若干种酶技术应用于血糖监测,例如：葡萄糖脱氢酶吡咯喹啉醌（GDH-PQQ）、葡萄糖氧化酶（GDH-NAD）、葡萄糖己糖激酶（GDH-FAD）等。采用葡萄糖脱氢酶吡咯喹啉醌（GDH-PQQ）酶技术的血糖监测系统，由于无法区分葡萄糖和其他糖类物质，从而产生血糖值的假性偏高。医护人员根据血糖假性高值，对患者给予更多的胰岛素治疗，造成低血糖昏迷、不可逆的脑损伤或死亡。而使用其他酶技术的血糖监测方法，如葡萄糖氧化酶（GDH-NAD）和葡萄糖己糖激酶（GDH-FAD），能够区分葡萄糖和其他糖类物质。 FDA特别提示，在接受含其他糖类物质的药物治疗时，应避免使用葡萄糖脱氢酶吡咯喹啉醌（GDH-PQQ）的葡萄糖监测系统的产品。 综合美国FDA的三次警告信息，为进一步加强医疗器械监管，避免相关产品在我国造成人体伤害，请各级食品药品监督管理部门对已批准上市的血糖监测系统进行梳理，对采用GDH-PQQ技术的血糖监测系统所提供的说明书进行复查，增加或更醒目地标注糖类治疗药物对该类血糖监测系统的影响。 国家食品药品监督管理局 二○○七年一月二十三日
关于一次性使用输液器等产品医疗器械注册证书延长有效期的通知 | 国食药监械[2006]671号 | FGWJ-2006-10081 | 2006-12-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决一次性使用输液器等产品集中申报重新注册引起的审批延时问题，现就有关事宜通知如下： 2002年、2003年获准注册并于本通知发布之日前已报重新注册申请尚未完成审批的一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用精密过滤输液器、一次性使用避光输液器产品，其医疗器械注册证书有效期延长至2007年12月31日。 生产企业应当按照国家有关标准和相关规定组织生产。 国家食品药品监督管理局 二○○六年十二月二十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为解决一次性使用输液器等产品集中申报重新注册引起的审批延时问题，现就有关事宜通知如下： 2002年、2003年获准注册并于本通知发布之日前已报重新注册申请尚未完成审批的一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用精密过滤输液器、一次性使用避光输液器产品，其医疗器械注册证书有效期延长至2007年12月31日。 生产企业应当按照国家有关标准和相关规定组织生产。 国家食品药品监督管理局 二○○六年十二月二十九日
关于认可深圳市医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2006]667号 | FGWJ-2007-10537 | 2006-12-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年8月10～11日，对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力扩项进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等99种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年十二月二十六日 附件认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1. 一次性使用无菌注射器 ​ 全项目 GB 15810-2001一次性使用无菌注射器 ​ 2. 一次性使用无菌注射针 ​ 全项目 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 ​ 3. 一次性使用静脉输液针 ​ 全项目 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 ​ 4. 一次性使用无菌溶药用注射器 ​ 全项目 YZB/国 0825-2003一次性使用无菌溶药用注射器 扩项 5. 一次性使用输液器 ​ 全项目 GB 8368-2005一次性使用输液器重力输液式 ​ 6. 一次性使用输血器 ​ 全项目 GB 8369-2005一次性使用输血器 ​ 7. 天然胶乳橡胶避孕套 ​ 全项目 GB 7544-2004天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 ​ 8. 传统型血袋 ​ 全项目 GB 14232.1-2004/ISO 3826-1:2003 人体血液及血液成分袋式塑料容器，第一部分：传统型血袋 ​ 9. 一次性使用橡胶检查手套 ​ 全项目 GB10213-1995一次性使用橡胶检查手套 扩项 10. BN/A一次性使用输液连接管 ​ 全项目 YZB/国 0258-2003 BN/A一次性使用输液连接管 扩项 11. 一次性使用采血器 ​ 全项目 YY 0115-93 一次性使用采血器 扩项 12. 橡胶医用手套 ​ 全项目 GB7543-1996 橡胶医用手套 扩项 13. 一次性使用滴定管式输液器 ​ 全项目 GB18458.2－2003一次性使用滴定管式输液器 扩项 14. 医用脱脂棉 ​ 全项目 YY0330-2002医用脱脂棉 ​ | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年8月10～11日，对深圳市医疗器械检测中心的医疗器械检测能力扩项进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用无菌注射器等99种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年十二月二十六日 附件认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1. 一次性使用无菌注射器 ​ 全项目 GB 15810-2001一次性使用无菌注射器 ​ 2. 一次性使用无菌注射针 ​ 全项目 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 ​ 3. 一次性使用静脉输液针 ​ 全项目 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 ​ 4. 一次性使用无菌溶药用注射器 ​ 全项目 YZB/国 0825-2003一次性使用无菌溶药用注射器 扩项 5. 一次性使用输液器 ​ 全项目 GB 8368-2005一次性使用输液器重力输液式 ​ 6. 一次性使用输血器 ​ 全项目 GB 8369-2005一次性使用输血器 ​ 7. 天然胶乳橡胶避孕套 ​ 全项目 GB 7544-2004天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 ​ 8. 传统型血袋 ​ 全项目 GB 14232.1-2004/ISO 3826-1:2003 人体血液及血液成分袋式塑料容器，第一部分：传统型血袋 ​ 9. 一次性使用橡胶检查手套 ​ 全项目 GB10213-1995一次性使用橡胶检查手套 扩项 10. BN/A一次性使用输液连接管 ​ 全项目 YZB/国 0258-2003 BN/A一次性使用输液连接管 扩项 11. 一次性使用采血器 ​ 全项目 YY 0115-93 一次性使用采血器 扩项 12. 橡胶医用手套 ​ 全项目 GB7543-1996 橡胶医用手套 扩项 13. 一次性使用滴定管式输液器 ​ 全项目 GB18458.2－2003一次性使用滴定管式输液器 扩项 14. 医用脱脂棉 ​ 全项目 YY0330-2002医用脱脂棉 ​
关于正确使用浮标式氧气吸入器的紧急通知 | 食药监办[2006]155号 | FGWJ-2006-10158 | 2006-12-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 上海市食品药品监督管理局在医疗器械不良事件监测中发现，有医疗机构在使用浮标式氧气吸入器时违反说明书的规定，擅自加接高容量氧气进行雾化吸入治疗，出现“潮化杯”爆裂、爆裂碎片损伤陪护人员眼睛的严重伤害事件。 为规范浮标式氧气吸入器的生产和使用行为，切实加强对此类产品的监管，现就有关事项通知如下： 一、请对辖区内浮标式氧气吸入器生产和使用情况进行一次全面检查，重点检查有关医疗器械生产企业的产品使用说明书和医疗机构使用情况。 二、要求有关医疗器械生产企业重新检查该产品使用说明书，增加“禁止利用浮标式氧气吸入器进行氧气雾化吸入治疗”、“禁止自行拆装浮标式氧气吸入器”以及“潮化杯”消毒方法和合理使用期限等警示和提示。 三、要求辖区内各医疗机构严格按照浮标式氧气吸入器批准的用途范围进行临床使用，禁止改变浮标式氧气吸入器的用途，禁止在使用过程中擅自拆装浮标式氧气吸入器。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○六年十二月十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 上海市食品药品监督管理局在医疗器械不良事件监测中发现，有医疗机构在使用浮标式氧气吸入器时违反说明书的规定，擅自加接高容量氧气进行雾化吸入治疗，出现“潮化杯”爆裂、爆裂碎片损伤陪护人员眼睛的严重伤害事件。 为规范浮标式氧气吸入器的生产和使用行为，切实加强对此类产品的监管，现就有关事项通知如下： 一、请对辖区内浮标式氧气吸入器生产和使用情况进行一次全面检查，重点检查有关医疗器械生产企业的产品使用说明书和医疗机构使用情况。 二、要求有关医疗器械生产企业重新检查该产品使用说明书，增加“禁止利用浮标式氧气吸入器进行氧气雾化吸入治疗”、“禁止自行拆装浮标式氧气吸入器”以及“潮化杯”消毒方法和合理使用期限等警示和提示。 三、要求辖区内各医疗机构严格按照浮标式氧气吸入器批准的用途范围进行临床使用，禁止改变浮标式氧气吸入器的用途，禁止在使用过程中擅自拆装浮标式氧气吸入器。 国家食品药品监督管理局办公室 二○○六年十二月十五日
关于开展无菌和植入性医疗器械生产企业质量管理体系规范试点工作的通知 | 国食药监械[2006]622号 | FGWJ-2006-10077 | 2006-12-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 按照医疗器械生产企业质量管理体系规范制定与实施工作规划，国家局在广泛征求意见的基础上，组织制定了《医疗器械生产企业质量管理体系规范（试点用）》、《医疗器械生产企业质量管理体系规范无菌医疗器械实施细则（试点用）》、《医疗器械生产企业质量管理体系规范植入性医疗器械实施细则（试点用）》、《医疗器械生产企业质量管理体系规范无菌医疗器械检查指南（试点用）》和《医疗器械生产企业质量管理体系规范植入性医疗器械检查指南（试点用）》（附件1~5）。为更好地掌握医疗器械生产企业实际情况，积累和总结经验，保证规范实施工作顺利进行，拟在部分无菌和植入性医疗器械生产企业中开展质量管理体系规范试点工作。现将有关事宜通知如下： 一、试点品种和地区 根据医疗器械产品风险程度，选择血袋、输液器、输注泵、血浆分离器、骨科植入材料、心脏起搏器、产包、导管、宫内节育器、羟基磷灰石植入材料10个品种开展试点。根据全国医疗器械生产企业分布情况，选择上海、浙江、广东、陕西省（市）作为无菌医疗器械企业试点地区；北京、江苏、四川、天津省（市）作为植入性医疗器械企业试点地区。参加试点生产企业和具体品种见附件6。 二、组织实施 本次试点工作由国家局医疗器械司具体负责，组织国家局药品认证管理中心和有关省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局，对试点企业实施情况进行检查，以进一步完善医疗器械生产企业质量管理体系规范。 三、工作安排（2006年12月至2007年5月） （一）启动阶段（2006年12月） 1．召开动员会议，进行试点工作布署； 2．开展培训。 （二）实施阶段（2007年1月至4月） 1．试点生产企业自查整改； 2．组织现场检查。 （三）总结阶段（2007年5月） 1．汇总试点情况； 2．召开总结会议。 四、其他 （一）试点企业所在省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局负责协调和指导企业自查和整改。 （二）试点检查合格的企业，2年内申报产品注册和换发《医疗器械生产企业许可证》时，一般可不再重复进行现场检查。 医疗器械生产企业质量管理体系规范的实施是一项全新的工作，政策性、技术性很强。各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局要充分认识到这项工作的长期性和复杂性，加强对规范的学习、宣传和培训，做好政策引导，及时发现问题，认真总结经验，使规范逐步完善。各地实施中的问题及建议，请及时反馈国家局医疗器械司。 附件：1．医疗器械生产企业质量管理体系规范（试点用） 2．医疗器械生产企业质量管理体系规范无菌医疗器械实施细则（试点用） 3．医疗器械生产企业质量管理体系规范植入性医疗器械实施细则（试点用） 4．医疗器械生产企业质量管理体系规范无菌医疗器械检查指南（试点用） 5．医疗器械生产企业质量管理体系规范植入性医疗器械检查指南（试点用） 6．无菌和植入性医疗器械试点企业和品种名单 国家食品药品监督管理局 二○○六年十二月十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 按照医疗器械生产企业质量管理体系规范制定与实施工作规划，国家局在广泛征求意见的基础上，组织制定了《医疗器械生产企业质量管理体系规范（试点用）》、《医疗器械生产企业质量管理体系规范无菌医疗器械实施细则（试点用）》、《医疗器械生产企业质量管理体系规范植入性医疗器械实施细则（试点用）》、《医疗器械生产企业质量管理体系规范无菌医疗器械检查指南（试点用）》和《医疗器械生产企业质量管理体系规范植入性医疗器械检查指南（试点用）》（附件1~5）。为更好地掌握医疗器械生产企业实际情况，积累和总结经验，保证规范实施工作顺利进行，拟在部分无菌和植入性医疗器械生产企业中开展质量管理体系规范试点工作。现将有关事宜通知如下： 一、试点品种和地区 根据医疗器械产品风险程度，选择血袋、输液器、输注泵、血浆分离器、骨科植入材料、心脏起搏器、产包、导管、宫内节育器、羟基磷灰石植入材料10个品种开展试点。根据全国医疗器械生产企业分布情况，选择上海、浙江、广东、陕西省（市）作为无菌医疗器械企业试点地区；北京、江苏、四川、天津省（市）作为植入性医疗器械企业试点地区。参加试点生产企业和具体品种见附件6。 二、组织实施 本次试点工作由国家局医疗器械司具体负责，组织国家局药品认证管理中心和有关省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局，对试点企业实施情况进行检查，以进一步完善医疗器械生产企业质量管理体系规范。 三、工作安排（2006年12月至2007年5月） （一）启动阶段（2006年12月） 1．召开动员会议，进行试点工作布署； 2．开展培训。 （二）实施阶段（2007年1月至4月） 1．试点生产企业自查整改； 2．组织现场检查。 （三）总结阶段（2007年5月） 1．汇总试点情况； 2．召开总结会议。 四、其他 （一）试点企业所在省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局负责协调和指导企业自查和整改。 （二）试点检查合格的企业，2年内申报产品注册和换发《医疗器械生产企业许可证》时，一般可不再重复进行现场检查。 医疗器械生产企业质量管理体系规范的实施是一项全新的工作，政策性、技术性很强。各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局要充分认识到这项工作的长期性和复杂性，加强对规范的学习、宣传和培训，做好政策引导，及时发现问题，认真总结经验，使规范逐步完善。各地实施中的问题及建议，请及时反馈国家局医疗器械司。 附件：1．医疗器械生产企业质量管理体系规范（试点用） 2．医疗器械生产企业质量管理体系规范无菌医疗器械实施细则（试点用） 3．医疗器械生产企业质量管理体系规范植入性医疗器械实施细则（试点用） 4．医疗器械生产企业质量管理体系规范无菌医疗器械检查指南（试点用） 5．医疗器械生产企业质量管理体系规范植入性医疗器械检查指南（试点用） 6．无菌和植入性医疗器械试点企业和品种名单 国家食品药品监督管理局 二○○六年十二月十二日
关于2006年高频手术设备等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2006]615号 | FGWJ-2006-10198 | 2006-12-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2006年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对高频手术设备、监护仪、超声多普勒胎儿监护仪、超声多普勒胎儿心率仪、输液泵、医用内窥镜设备进行了产品质量监督抽验。现将以上产品的抽验情况以及2005年对人工晶体产品的抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）高频手术设备 此次共抽验14家生产企业和1家经营单位的15台产品，共涉及15家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》、GB9706.4-1999《医用电气设备 第二部分:高频手术设备安全专用要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：随机文件、高频漏电流、直接从设备输出端测量高频漏电流、工作数据的准确性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流及患者辅助电流、正常工作温度下电介质强度、外部标记、有关安全参数的指示、电源中断后的恢复、人为差错等11项指标。经检验，8台产品被抽验项目合格，7台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是随机文件、工作数据的准确性、正常工作温度下电介质强度、人为差错、外部标记等5项指标不符合标准规定；另有一台产品不能正常工作。 （二）监护仪 此次共抽验32家生产企业和6家经营单位的38台产品，共涉及37家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0089-1992《病人监护系统专用安全要求》、YY91079-1999《心电监护仪》和注册产品标准进行检验。检验项目为：时间常数、频率特性、心率的检测和显示、心率显示的精确度、心率报警预置器、心率报警的准确度、心率报警的发生的时间、走纸速度、控制器件和仪表的标记、按钮颜色、整机外壳安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流和患者辅助电流、正常工作温度下电介质强度、面角边的安全性、电源中断后的复位、除颤效应的防护和ECG监护设备在除颤后的恢复、指示灯、与供电网的分断、外部标记等20项指标。经检验，19台产品被抽验项目合格，19台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是除颤效应的防护和ECG监护设备在除颤后的恢复、时间常数、按钮颜色、正常工作温度下电介质强度、频率特性和外部标记等6项指标不符合标准规定。 （三）超声多普勒胎儿监护仪 此次共抽验5家生产企业和2家经营单位的8台产品，共涉及7家标示生产企业。依据行业标准YY0449-2003《超声多普勒胎儿监护仪》、国家标准GB16846-1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：超声工作频率、胎心率的测量和显示范围、胎心率测量的误差、报警功能、宫缩压力测量范围、正常连续工作时间、声输出公布、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、外壳的封闭性、保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流、正常工作温度下的电介质强度、探头表面温度、网电源熔断器和过流释放器的要求等16项指标。经检验，3台产品被抽验项目合格，5台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是输入功率、正常工作温度下的电介质强度、声输出公布、保护接地阻抗、网电源熔断器和过流释放器的要求等5项指标不符合标准规定。 （四）超声多普勒胎儿心率仪 此次共抽验5家生产企业和15家经营单位的20台产品，共涉及9家标示生产企业。依据行业标准YY0448-2003《超声多普勒胎儿心率仪》、国家标准GB16846-1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：声工作频率、综合灵敏度、电源电压适应能力、声输出公布、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、整机外壳安全性、正常工作温度下的连续漏电流、正常工作温度下的电介质强度、搬运应力、电池等12项指标。经检验，5台产品被抽验项目合格，15台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是声工作频率、声输出公布和外部标记等3项指标不符合标准规定。 （五）输液泵 此次共抽验7家生产企业和5家经营单位的12台产品，共涉及12家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：流量或流速的准确性、报警功能、控制器件和仪表的标记、按钮颜色、整机外壳安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、面角边的安全性、电源中断后的复位、指示灯、与供电网的分断、外部标记、网电源熔断器和过流释放器、过电流和过电压保护等15项指标。经检验，11台产品被抽验项目合格，1台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是网电源熔断器和过流释放器等1项指标不符合标准规定。 （六）医用内窥镜设备 此次共抽验11家生产企业和1家经营单位的17台产品，共涉及12家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》、国家标准GB9706.19-2000《医用电气设备 第2部分:内窥镜设备安全专用要求》、国家标准GB9706.4-1999《医用电气设备 第二部分:高频手术设备安全专用要求》、YY91081-1999《医用内窥镜冷光源》和注册产品标准进行检验。通用检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、网电源熔断器和过流释放器、控制器件和仪表的标记、与供电网的分断、外部标记等7项，电子内窥镜系统的检验项目有：视场角、分辨率；医用冷光源的检验项目有：色温、显色指数；气腹机/膨宫机的检验项目有：流量、报警功能；膨宫机的检验项目有：膨宫压力；冲洗/吸引器的检验项目有：冲洗压力、负压；内窥镜高频附件的检验项目有：高频电介质强度；刨削系统的检验项目有：转动扭矩；摄像系统的检验项目有：最小照度（灵敏度）。经检验，16台产品被抽验项目合格，1台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下电介质强度、网电源熔断器和过流释放器、控制器件和仪表的标记、与供电网的分断、外部标记等5项指标不符合标准规定。 （七）人工晶体 此次共抽验3家生产企业和6家经营单位的10批次产品，共涉及9家标示生产企业。依据行业标准YY0290.1-1997《人工晶体 第1部分:术语》、YY0290.2-1997《人工晶体 第2部分:光学性能及其测试方法》、YY0290.3-1997《人工晶体 第3部分:机械性能及其测试方法》、YY0290.5-1997《人工晶体 第5部分:生物相容性》、YY0290.8-1997《人工晶体 第8部分:基本要求》进行检验。检验项目为：光焦度、像质、尺寸（总直径、主体直径、纯光学区直径、定位孔直径）、表面和材质均匀性、光谱透过率、动态疲劳耐久性等6项指标。经检验，8批次产品被抽验项目合格，2批次产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是“光焦度”、“光谱透过率”等二项指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验中质量不合格的产品及有关生产企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，对不合格产品采取必要的纠正措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 对本次抽验不合格产品的有关单位的调查、处理情况，请及时报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第9期，总第32期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年十二月五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2006年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对高频手术设备、监护仪、超声多普勒胎儿监护仪、超声多普勒胎儿心率仪、输液泵、医用内窥镜设备进行了产品质量监督抽验。现将以上产品的抽验情况以及2005年对人工晶体产品的抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）高频手术设备 此次共抽验14家生产企业和1家经营单位的15台产品，共涉及15家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》、GB9706.4-1999《医用电气设备 第二部分:高频手术设备安全专用要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：随机文件、高频漏电流、直接从设备输出端测量高频漏电流、工作数据的准确性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流及患者辅助电流、正常工作温度下电介质强度、外部标记、有关安全参数的指示、电源中断后的恢复、人为差错等11项指标。经检验，8台产品被抽验项目合格，7台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是随机文件、工作数据的准确性、正常工作温度下电介质强度、人为差错、外部标记等5项指标不符合标准规定；另有一台产品不能正常工作。 （二）监护仪 此次共抽验32家生产企业和6家经营单位的38台产品，共涉及37家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0089-1992《病人监护系统专用安全要求》、YY91079-1999《心电监护仪》和注册产品标准进行检验。检验项目为：时间常数、频率特性、心率的检测和显示、心率显示的精确度、心率报警预置器、心率报警的准确度、心率报警的发生的时间、走纸速度、控制器件和仪表的标记、按钮颜色、整机外壳安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流和患者辅助电流、正常工作温度下电介质强度、面角边的安全性、电源中断后的复位、除颤效应的防护和ECG监护设备在除颤后的恢复、指示灯、与供电网的分断、外部标记等20项指标。经检验，19台产品被抽验项目合格，19台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是除颤效应的防护和ECG监护设备在除颤后的恢复、时间常数、按钮颜色、正常工作温度下电介质强度、频率特性和外部标记等6项指标不符合标准规定。 （三）超声多普勒胎儿监护仪 此次共抽验5家生产企业和2家经营单位的8台产品，共涉及7家标示生产企业。依据行业标准YY0449-2003《超声多普勒胎儿监护仪》、国家标准GB16846-1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：超声工作频率、胎心率的测量和显示范围、胎心率测量的误差、报警功能、宫缩压力测量范围、正常连续工作时间、声输出公布、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、外壳的封闭性、保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流、正常工作温度下的电介质强度、探头表面温度、网电源熔断器和过流释放器的要求等16项指标。经检验，3台产品被抽验项目合格，5台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是输入功率、正常工作温度下的电介质强度、声输出公布、保护接地阻抗、网电源熔断器和过流释放器的要求等5项指标不符合标准规定。 （四）超声多普勒胎儿心率仪 此次共抽验5家生产企业和15家经营单位的20台产品，共涉及9家标示生产企业。依据行业标准YY0448-2003《超声多普勒胎儿心率仪》、国家标准GB16846-1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：声工作频率、综合灵敏度、电源电压适应能力、声输出公布、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、整机外壳安全性、正常工作温度下的连续漏电流、正常工作温度下的电介质强度、搬运应力、电池等12项指标。经检验，5台产品被抽验项目合格，15台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是声工作频率、声输出公布和外部标记等3项指标不符合标准规定。 （五）输液泵 此次共抽验7家生产企业和5家经营单位的12台产品，共涉及12家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：流量或流速的准确性、报警功能、控制器件和仪表的标记、按钮颜色、整机外壳安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、面角边的安全性、电源中断后的复位、指示灯、与供电网的分断、外部标记、网电源熔断器和过流释放器、过电流和过电压保护等15项指标。经检验，11台产品被抽验项目合格，1台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是网电源熔断器和过流释放器等1项指标不符合标准规定。 （六）医用内窥镜设备 此次共抽验11家生产企业和1家经营单位的17台产品，共涉及12家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分:安全通用要求》、国家标准GB9706.19-2000《医用电气设备 第2部分:内窥镜设备安全专用要求》、国家标准GB9706.4-1999《医用电气设备 第二部分:高频手术设备安全专用要求》、YY91081-1999《医用内窥镜冷光源》和注册产品标准进行检验。通用检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、网电源熔断器和过流释放器、控制器件和仪表的标记、与供电网的分断、外部标记等7项，电子内窥镜系统的检验项目有：视场角、分辨率；医用冷光源的检验项目有：色温、显色指数；气腹机/膨宫机的检验项目有：流量、报警功能；膨宫机的检验项目有：膨宫压力；冲洗/吸引器的检验项目有：冲洗压力、负压；内窥镜高频附件的检验项目有：高频电介质强度；刨削系统的检验项目有：转动扭矩；摄像系统的检验项目有：最小照度（灵敏度）。经检验，16台产品被抽验项目合格，1台产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下电介质强度、网电源熔断器和过流释放器、控制器件和仪表的标记、与供电网的分断、外部标记等5项指标不符合标准规定。 （七）人工晶体 此次共抽验3家生产企业和6家经营单位的10批次产品，共涉及9家标示生产企业。依据行业标准YY0290.1-1997《人工晶体 第1部分:术语》、YY0290.2-1997《人工晶体 第2部分:光学性能及其测试方法》、YY0290.3-1997《人工晶体 第3部分:机械性能及其测试方法》、YY0290.5-1997《人工晶体 第5部分:生物相容性》、YY0290.8-1997《人工晶体 第8部分:基本要求》进行检验。检验项目为：光焦度、像质、尺寸（总直径、主体直径、纯光学区直径、定位孔直径）、表面和材质均匀性、光谱透过率、动态疲劳耐久性等6项指标。经检验，8批次产品被抽验项目合格，2批次产品被抽验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是“光焦度”、“光谱透过率”等二项指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验中质量不合格的产品及有关生产企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，对不合格产品采取必要的纠正措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 对本次抽验不合格产品的有关单位的调查、处理情况，请及时报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第9期，总第32期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年十二月五日
关于编制2007年制定修订医疗器械行业标准项目计划的通知 | 国食药监械[2006]584号 | FGWJ-2006-10072 | 2006-11-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位，中国医疗器械行业协会： 为了更好地完成医疗器械标准制修订工作，现将编制2007年制定、修订医疗器械行业标准计划的有关要求通知如下： 一、立项原则 （一）坚持市场导向原则，鼓励企业成为制定标准的主体，提高标准的适用性； （二）坚持国际化原则，积极采用国际标准，加快与国际接轨的步伐； （三）应以转化国际标准及日常监督急需的标准为主，做到立项合理、重点突出； （四）属于公益、基础和通用方法类的医疗器械标准； （五）承担起草标准的单位应能代表该标准所覆盖医疗器械产品生产领域内较先进的水平。 二、申报方式与申报时间 医疗器械行业标准立项计划同时报送电子数据和公文各一份，报送内容见附件。 行业标准申报的截至时间为2007年1月31日。 三、联系方式 联系人：蓝翁驰、李军 电 话：（010）68330524 邮 箱：lanwengchi@tom.com xiaoyuan668@vip.sina.com 附件：1．制定、修订2007年医疗器械强制性行业标准项目建议书 2．制定、修订2007年医疗器械推荐性行业标准项目建议书 3．制定、修订2007年医疗器械行业标准项目计划汇总表 4．医疗器械标准起草单位登记表 国家食品药品监督管理局 二○○六年十一月十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位，中国医疗器械行业协会： 为了更好地完成医疗器械标准制修订工作，现将编制2007年制定、修订医疗器械行业标准计划的有关要求通知如下： 一、立项原则 （一）坚持市场导向原则，鼓励企业成为制定标准的主体，提高标准的适用性； （二）坚持国际化原则，积极采用国际标准，加快与国际接轨的步伐； （三）应以转化国际标准及日常监督急需的标准为主，做到立项合理、重点突出； （四）属于公益、基础和通用方法类的医疗器械标准； （五）承担起草标准的单位应能代表该标准所覆盖医疗器械产品生产领域内较先进的水平。 二、申报方式与申报时间 医疗器械行业标准立项计划同时报送电子数据和公文各一份，报送内容见附件。 行业标准申报的截至时间为2007年1月31日。 三、联系方式 联系人：蓝翁驰、李军 电 话：（010）68330524 邮 箱：lanwengchi@tom.com xiaoyuan668@vip.sina.com 附件：1．制定、修订2007年医疗器械强制性行业标准项目建议书 2．制定、修订2007年医疗器械推荐性行业标准项目建议书 3．制定、修订2007年医疗器械行业标准项目计划汇总表 4．医疗器械标准起草单位登记表 国家食品药品监督管理局 二○○六年十一月十六日
关于药械结合类产品管理有关问题的通知【废止】 | 国食药监械[2006]519号 | FGWJ-2006-10178 | 2006-09-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 针对药品、医疗器械产品管理划分问题，国家局于2004年4月5日印发了《关于药品和医疗器械相结合产品注册管理有关问题的通知》（国食药监办〔2004〕94号，以下简称《通知》），对药品和医疗器械相结合产品的注册管理问题予以明确。《通知》规定药械结合类产品中由药品起主要作用、医疗器械起辅助药品作用的（如预装了药品的注射器等），按药品进行注册管理；由医疗器械起主要作用、药品起辅助作用的（如含药支架、带抗菌涂层的导管、含药避孕套、含药节育环等），按医疗器械进行注册管理；中药外用贴敷类产品按药品进行注册管理。 根据部分省市局反映，目前仍存在中药贴敷类产品持有医疗器械注册证书在市场流通的情况。其中，有些产品完全以中药起治疗作用，属于中药外用贴敷类产品；还有些产品既含有中药成份，也有物理发热成份，对此类产品，部分企业认为不属于中药外用贴敷类产品，而是属于以物理治疗作用为主的产品。 不论何种情况，各省局应督促相关企业按照《通知》和《关于〖CM〗》<医疗器械注册管理办法>重新注册有关问题的解释意见》（国食药监械〔2006〕284号）的要求，根据产品实际情况选择申请途径，及时办理药械结合产品的医疗器械重新注册或者药品注册。国家局在受理申请后，将进行技术审评论证，如发现产品的实际作用与申请途径不符时，将予以退审。 考虑到许可政策调整可能对相关产品的市场流通带来一定影响，省局可对已核发的医疗器械注册证书给予适当延期，留给企业适当的过渡时间，以便按新的要求准备注册技术资料。医疗器械注册证书有效期最长延至2008年7月31日。 此外，各省局应对辖区药械结合类产品注册相关管理情况进行专项总结，于2006年12月31日前报送国家局。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○六年九月三十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 针对药品、医疗器械产品管理划分问题，国家局于2004年4月5日印发了《关于药品和医疗器械相结合产品注册管理有关问题的通知》（国食药监办〔2004〕94号，以下简称《通知》），对药品和医疗器械相结合产品的注册管理问题予以明确。《通知》规定药械结合类产品中由药品起主要作用、医疗器械起辅助药品作用的（如预装了药品的注射器等），按药品进行注册管理；由医疗器械起主要作用、药品起辅助作用的（如含药支架、带抗菌涂层的导管、含药避孕套、含药节育环等），按医疗器械进行注册管理；中药外用贴敷类产品按药品进行注册管理。 根据部分省市局反映，目前仍存在中药贴敷类产品持有医疗器械注册证书在市场流通的情况。其中，有些产品完全以中药起治疗作用，属于中药外用贴敷类产品；还有些产品既含有中药成份，也有物理发热成份，对此类产品，部分企业认为不属于中药外用贴敷类产品，而是属于以物理治疗作用为主的产品。 不论何种情况，各省局应督促相关企业按照《通知》和《关于〖CM〗》<医疗器械注册管理办法>重新注册有关问题的解释意见》（国食药监械〔2006〕284号）的要求，根据产品实际情况选择申请途径，及时办理药械结合产品的医疗器械重新注册或者药品注册。国家局在受理申请后，将进行技术审评论证，如发现产品的实际作用与申请途径不符时，将予以退审。 考虑到许可政策调整可能对相关产品的市场流通带来一定影响，省局可对已核发的医疗器械注册证书给予适当延期，留给企业适当的过渡时间，以便按新的要求准备注册技术资料。医疗器械注册证书有效期最长延至2008年7月31日。 此外，各省局应对辖区药械结合类产品注册相关管理情况进行专项总结，于2006年12月31日前报送国家局。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○六年九月三十日
关于认可济南医疗器械质量监督检验中心一次性使用输液器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2006]496号 | FGWJ-2006-10211 | 2006-09-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年6月3~6日，对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力扩项进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用输液器等285种医疗器械产品和项目（见附件）进行了检测和资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年九月二十五日 附件认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项目/参数 领域代码 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB8368-2005 一次性使用输液器重力输液式 ​ 2 一次性使用输血器 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB8369-2005 一次性使用输血器 ​ 3 一次性使用无菌 注射器 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB15810-2001 一次性使用无菌注射器 ​ 4 一次性使用无菌 注射针 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB15811-2001 一次性使用无菌注射针 ​ 5 一次性使用无菌注 射器用活塞 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 YY/T0243-2003 一次性使用无菌注射器用活塞 ​ 6 一次性使用塑料血袋 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB14232.1-2004 人体血液成分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋 ​ 7 一次性使用采血器 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 YY 0115-1993 一次性使用采血器 ​ 8 一次性使用静脉 输液针 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB18671-2002 一次性使用静脉输液针 ​ 9 医用输液.输血.注射器用聚乙烯专用料 ​ 部分项目 0104 0244.010244.02 YY 0114-1993 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 密度.熔融指数.拉伸屈服强度.弯曲模量.悬臂梁冲击强度5项不能测 10 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB 15593-1995 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 ​ 11 医用输液.输血.注射器用聚丙烯专用料 ​ 部分项目 0104 0244.010244.02 YY 0242-1996 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料 密度.熔体流动速率.拉伸屈服应力.弯曲模量悬臂梁冲击强度5项不能测 12 硅橡胶泵管 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 YY 91048-1999 人工心肺机硅橡胶泵管 ​ | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年6月3~6日，对国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力扩项进行了现场评审。经审查，认可该中心对一次性使用输液器等285种医疗器械产品和项目（见附件）进行了检测和资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年九月二十五日 附件认可的医疗器械受检目录 序号 产品/产品类别 项目/参数 领域代码 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB8368-2005 一次性使用输液器重力输液式 ​ 2 一次性使用输血器 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB8369-2005 一次性使用输血器 ​ 3 一次性使用无菌 注射器 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB15810-2001 一次性使用无菌注射器 ​ 4 一次性使用无菌 注射针 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB15811-2001 一次性使用无菌注射针 ​ 5 一次性使用无菌注 射器用活塞 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 YY/T0243-2003 一次性使用无菌注射器用活塞 ​ 6 一次性使用塑料血袋 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB14232.1-2004 人体血液成分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋 ​ 7 一次性使用采血器 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 YY 0115-1993 一次性使用采血器 ​ 8 一次性使用静脉 输液针 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB18671-2002 一次性使用静脉输液针 ​ 9 医用输液.输血.注射器用聚乙烯专用料 ​ 部分项目 0104 0244.010244.02 YY 0114-1993 医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料 密度.熔融指数.拉伸屈服强度.弯曲模量.悬臂梁冲击强度5项不能测 10 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 GB 15593-1995 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 ​ 11 医用输液.输血.注射器用聚丙烯专用料 ​ 部分项目 0104 0244.010244.02 YY 0242-1996 医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料 密度.熔体流动速率.拉伸屈服应力.弯曲模量悬臂梁冲击强度5项不能测 12 硅橡胶泵管 ​ 全项目 0104 0244.010244.02 YY 91048-1999 人工心肺机硅橡胶泵管 ​
关于天然胶乳橡胶避孕套产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2006]490号 | FGWJ-2006-10195 | 2006-09-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家食品药品监督管理局组织对天然胶乳橡胶避孕套进行了产品质量监督抽验。现将抽验结果通报如下： 一、抽验情况 此次抽验18家生产企业和62家经营使用单位的86批产品，涉及25家标示生产企业。依据国家标准GB7544－2004《天然胶乳橡胶避孕套》进行检验。检验项目为：尺寸、老化前爆破体积和爆破压力、老化后爆破体积和爆破压力等6项指标。经检验，74批产品被检验项目合格，12批产品被检验项目不合格（见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年10月31日前报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第8期，总第31期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年九月二十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家食品药品监督管理局组织对天然胶乳橡胶避孕套进行了产品质量监督抽验。现将抽验结果通报如下： 一、抽验情况 此次抽验18家生产企业和62家经营使用单位的86批产品，涉及25家标示生产企业。依据国家标准GB7544－2004《天然胶乳橡胶避孕套》进行检验。检验项目为：尺寸、老化前爆破体积和爆破压力、老化后爆破体积和爆破压力等6项指标。经检验，74批产品被检验项目合格，12批产品被检验项目不合格（见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年10月31日前报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第8期，总第31期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年九月二十日
关于延期实施YY0505-2005《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》行业标准的通知 | 国食药监械[2006]499号 | FGWJ-2006-10058 | 2006-09-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位： 经研究，决定延期实施YY0505-2005《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》行业标准，具体实施日期另行通知。 各相关生产企业应积极开展对该标准的学习和宣贯，添置必备的检测设备，做好标准实施的前期准备工作。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○六年九月十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位： 经研究，决定延期实施YY0505-2005《医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》行业标准，具体实施日期另行通知。 各相关生产企业应积极开展对该标准的学习和宣贯，添置必备的检测设备，做好标准实施的前期准备工作。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○六年九月十八日
关于合成树脂义眼片等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2006]454号 | FGWJ-2006-10052 | 2006-08-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作需要，现将合成树脂义眼片等产品的分类界定通知如下： 一、合成树脂义眼片：主要成分为甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、自凝聚甲基丙烯酸甲酯。用于人体眼球摘除后放置于眼结膜内，起填充、支撑、美容作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、急性中毒现场急救快速检验箱：以临床毒物分析化学为理论基础，采用化学显色反应和高效薄层层析法，对临床上常见含磷农药、安眠药、含氯农药、无机毒物、醇类化合物、有毒气体等提供完整的样品提取、分析鉴定方法，以及配套的实验器具和化学试剂。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、抗菌纱布、抗菌敷料：材质为棉花或非织造敷布，含有0.2%聚六甲基撑基双胍盐酸盐（PHMB）抗菌成分。适用于裂口、擦伤、烧伤、渗出伤口、一度和二度烧伤、外科伤口和伤口包扎，以及静脉输注口、气管切开导管切口、胸腔导管切口、插管管口和排液口。阻止细菌在敷料内滋生，减少局部和全部伤口感染。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、医用臭氧治疗仪,医用臭氧心血管病、肝病治疗仪：产生臭氧，将洁净无菌并含有一定浓度的臭氧气体充入输液瓶、输血袋内，或对自体回输的血液进行处理后再回输到人体内。用于改善血液流变学指标、改善微循环、抗炎、促进组织修复。治疗血栓、中风后康复、冠状动脉硬化、高血脂、慢性病毒性肝炎。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、烧伤敷料：以动物（猪、牛）腹膜为原材料制成，主要是弹力纤维、胶原纤维。用于三度烧伤切痂植皮创面覆盖、浅二度烧伤创面覆盖、深二度烧伤削痂创面覆盖、肉芽植皮创面覆盖。保持烧伤创面的湿润环境，达到促进烧伤创面愈合的功能。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、人体癌细胞原代培养组件：由胶原凝胶液滴培养器具，细胞分散用酶，烧瓶、预培养用培养基、无血清培养基、中性红溶液组成。用于抗癌药剂敏感性试验中癌细胞原代培养。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、自身免疫性疾病ENA抗体谱微阵列酶联免疫诊断试剂盒：用于检测系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。 八、可膨胀骨成型器、专用注射器：与KyphxXpander膨胀专用注射器使用，用于压缩性骨折手术复位，在松质骨（如椎骨）内膨胀复位形成一个中空的区域，并为充填骨水泥预留手术通道。作为Ⅲ类医疗器械管理。 九、微创骨折复位用11号针：用于微创骨折复位术，一次性使用。初步建立经皮进入骨骼（含椎骨）的路径。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十、骨导引器系统：由钝骨导引器探针，套管、钝导引针、尖导引针、高精度钻组成。一次性使用。用于微创骨折复位术，通过导针引导，建立经皮进入骨骼的通道。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十一、无菌硫酸软骨素钠溶液：用于修补膀胱内聚氨糖层，使受损膀胱恢复非渗透性保护性屏障功能。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十二、长效抗菌材料：含有机硅季铵盐1％－3％，用于皮肤粘膜等创面长效抗菌。如该产品抗菌作用不是通过药理学或药效学达到的，作为Ⅲ类医疗器械管理。 十三、溃疡油无菌纱布：主要由花生油和少量大黄、川芎、白芷炸制而成。用于滋润伤口、伤口引流及伤口表面处理。如药品作用为辅，作为Ⅲ类医疗器械管理。 十四、纳米活金（无痛金丝植入）：用于植入除皱。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十五、胶原丝网：用于植入除皱，祛除色斑。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十六、空气流动床：通过空气流通使医疗用微细陶瓷球流动，依照患者形体提供支持的装置。预防及治疗皮肤组织的压力损伤；排除外部摩擦及植皮的偏位等原因，防止破坏皮肤组织；防止皮肤浸软，消除恶臭，促进睡眠。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、医用弹力袜：用于支撑、纠正、防止腿部畸形，以及用于腿部功能改善的袜形弹力支撑带。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、乳房肿物辅助自检片：产品的外套由两片很薄的聚醚聚氨酯材料制成的薄片对合组成，周边用加热融合的方法封闭，留有一个开口用来填充装有液态硅酮的袋子和少量空气。当填充物装完后开口将通过加热融合封闭，并加上一个聚乙烯材料制成的封口夹。用于辅助乳房肿块的早期自检。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、温热刺激治疗床：通过温热器释放出远红外线和温热,矫治脊椎。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、麻醉视频喉镜：用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行麻醉插管。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、内窥镜摄像系统：主要包括摄像机、监视器、光学接口、台车、录放机等。与内窥镜相连，不进入人体。用于诊断及手术原始依据的保留。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十二、骨水泥填充器（可重复使用）：用于向骨空部位输送和填充骨水泥。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十三、病人固定系统：包括头颈部固定系统、胸部固定系统、腹部固定系统、治疗床面系列、CT床板系列、填充物。用于放疗中对病人进行固定。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十四、时间分辨荧光检测用增强液、诱导剂：用于与标记在抗体上的铕离子或钐离子鳌合形成强荧光复合物，以便定量检测荧光强度。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十五、时间分辨荧光检测用试剂盒稀释液：用于AutoDELFIA和DELFIA试剂盒，检测时，稀释样品和质控品。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、贫血预处理包：用于DELFIA和AutoDELFIA叶酸及维生素B12试剂盒检测时，对病人样品、质控品和校准品进行预处理。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、血样溶解溶液（BSA溶液）：用于DELFIA和AutoDELFIA红细胞叶酸检测时溶解血样。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、手持压力表：用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的球囊充气及测定球囊压力。通过手工对压力表的气囊挤压而达到对各种插管的套囊进行充气或放气，同时在表盘上显示压力值。不与人体接触。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十九、数字口腔观察仪：利用高像素摄像头将口腔内牙齿和牙龈以及粘膜组织的病变状态拍摄下来，将图像贮存，并可回放，供临床诊断。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十、环孢霉素预处理液：一种含甲醛的辅助液体，用于全自动生化分析仪环孢霉素样本的预处理，萃取样本中环孢霉素。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十一、红细胞叶酸溶解剂：成分为抗坏血酸维生素C，用于前处理红细胞，制备红血细胞溶解液，促进红血细胞的叶酸释放。是叶酸检测用辅助试剂。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十二、医学光盘刻录机：连接到PACS系统或各类医学影像工作站，作为外围设备，将接收到的信息刻录到光盘上。不作为医疗器械管理。 三十三、全自动食品菌落计数仪：用于食品行业，通过软件，自动计算出单位面积内培养皿中菌落的数量。不作为医疗器械管理。 三十四、医用悬吊系统：用于手术室与ICU中使用的吊梁设备，供医院手术室设备悬吊和气体及电源供给用的装置，并提供通讯及数据交换接口。不作为医疗器械管理。 三十五、全自动样品前处理机：用于临床和科研实验室，用于液体的预分类和分装。不作为医疗器械管理。 三十六、尿液收集器：尿液样品的收集和转移以进行临床试验分析。不作为医疗器械管理。 三十七、浓缩洗液：用于DELFIA洗板机或AutoDELFIA或DELFIAXpress随机式全自动时间分辨荧光免疫分析系统清洗微孔板。不作为医疗器械管理。 三十八、集便袋除臭品：集便袋除臭品包括消臭布、粉末消臭剂。不作为医疗器械管理。 三十九、手工判读仪：使用白光或365nm紫外线为各种体外诊断试剂盒提供检测光源，通过目视观察试剂颜色变化来判定结果。不作为医疗器械管理。 四十、空气净化装置：通过过滤膜吸附，改善办公环境，提供新鲜洁净的空气。如不用于手术室净化洁净，不作为医疗器械管理。 四十一、血型检测卡（不含试剂）：每个筛选卡由六个微柱组成，微柱内主要成份是强亲和力的凝胶高密度介质。将试剂和样本加入微柱内，反应后离心，分离阴阳性结果。不作为医疗器械管理。 四十二、血库信息管理系统：实现血库的计算机化作业，对血源、样本、血库检验项目进行管理。不作为医疗器械管理。 四十三、椎间溶合手术工具：可重复使用。用于给患者安装椎间溶合器。由不锈钢制成的钳子、椎间盘扩张器。由钛合金制成的直锥和模板固定器、引导锉、曲锥。作为Ⅱ类医疗器械管理。由不锈钢制成的缩肌牵引器模板、变形器、模板测量器。作为Ⅰ类医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月三十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作需要，现将合成树脂义眼片等产品的分类界定通知如下： 一、合成树脂义眼片：主要成分为甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、自凝聚甲基丙烯酸甲酯。用于人体眼球摘除后放置于眼结膜内，起填充、支撑、美容作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、急性中毒现场急救快速检验箱：以临床毒物分析化学为理论基础，采用化学显色反应和高效薄层层析法，对临床上常见含磷农药、安眠药、含氯农药、无机毒物、醇类化合物、有毒气体等提供完整的样品提取、分析鉴定方法，以及配套的实验器具和化学试剂。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、抗菌纱布、抗菌敷料：材质为棉花或非织造敷布，含有0.2%聚六甲基撑基双胍盐酸盐（PHMB）抗菌成分。适用于裂口、擦伤、烧伤、渗出伤口、一度和二度烧伤、外科伤口和伤口包扎，以及静脉输注口、气管切开导管切口、胸腔导管切口、插管管口和排液口。阻止细菌在敷料内滋生，减少局部和全部伤口感染。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、医用臭氧治疗仪,医用臭氧心血管病、肝病治疗仪：产生臭氧，将洁净无菌并含有一定浓度的臭氧气体充入输液瓶、输血袋内，或对自体回输的血液进行处理后再回输到人体内。用于改善血液流变学指标、改善微循环、抗炎、促进组织修复。治疗血栓、中风后康复、冠状动脉硬化、高血脂、慢性病毒性肝炎。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、烧伤敷料：以动物（猪、牛）腹膜为原材料制成，主要是弹力纤维、胶原纤维。用于三度烧伤切痂植皮创面覆盖、浅二度烧伤创面覆盖、深二度烧伤削痂创面覆盖、肉芽植皮创面覆盖。保持烧伤创面的湿润环境，达到促进烧伤创面愈合的功能。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、人体癌细胞原代培养组件：由胶原凝胶液滴培养器具，细胞分散用酶，烧瓶、预培养用培养基、无血清培养基、中性红溶液组成。用于抗癌药剂敏感性试验中癌细胞原代培养。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、自身免疫性疾病ENA抗体谱微阵列酶联免疫诊断试剂盒：用于检测系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。 八、可膨胀骨成型器、专用注射器：与KyphxXpander膨胀专用注射器使用，用于压缩性骨折手术复位，在松质骨（如椎骨）内膨胀复位形成一个中空的区域，并为充填骨水泥预留手术通道。作为Ⅲ类医疗器械管理。 九、微创骨折复位用11号针：用于微创骨折复位术，一次性使用。初步建立经皮进入骨骼（含椎骨）的路径。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十、骨导引器系统：由钝骨导引器探针，套管、钝导引针、尖导引针、高精度钻组成。一次性使用。用于微创骨折复位术，通过导针引导，建立经皮进入骨骼的通道。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十一、无菌硫酸软骨素钠溶液：用于修补膀胱内聚氨糖层，使受损膀胱恢复非渗透性保护性屏障功能。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十二、长效抗菌材料：含有机硅季铵盐1％－3％，用于皮肤粘膜等创面长效抗菌。如该产品抗菌作用不是通过药理学或药效学达到的，作为Ⅲ类医疗器械管理。 十三、溃疡油无菌纱布：主要由花生油和少量大黄、川芎、白芷炸制而成。用于滋润伤口、伤口引流及伤口表面处理。如药品作用为辅，作为Ⅲ类医疗器械管理。 十四、纳米活金（无痛金丝植入）：用于植入除皱。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十五、胶原丝网：用于植入除皱，祛除色斑。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十六、空气流动床：通过空气流通使医疗用微细陶瓷球流动，依照患者形体提供支持的装置。预防及治疗皮肤组织的压力损伤；排除外部摩擦及植皮的偏位等原因，防止破坏皮肤组织；防止皮肤浸软，消除恶臭，促进睡眠。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、医用弹力袜：用于支撑、纠正、防止腿部畸形，以及用于腿部功能改善的袜形弹力支撑带。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、乳房肿物辅助自检片：产品的外套由两片很薄的聚醚聚氨酯材料制成的薄片对合组成，周边用加热融合的方法封闭，留有一个开口用来填充装有液态硅酮的袋子和少量空气。当填充物装完后开口将通过加热融合封闭，并加上一个聚乙烯材料制成的封口夹。用于辅助乳房肿块的早期自检。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、温热刺激治疗床：通过温热器释放出远红外线和温热,矫治脊椎。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、麻醉视频喉镜：用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行麻醉插管。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、内窥镜摄像系统：主要包括摄像机、监视器、光学接口、台车、录放机等。与内窥镜相连，不进入人体。用于诊断及手术原始依据的保留。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十二、骨水泥填充器（可重复使用）：用于向骨空部位输送和填充骨水泥。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十三、病人固定系统：包括头颈部固定系统、胸部固定系统、腹部固定系统、治疗床面系列、CT床板系列、填充物。用于放疗中对病人进行固定。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十四、时间分辨荧光检测用增强液、诱导剂：用于与标记在抗体上的铕离子或钐离子鳌合形成强荧光复合物，以便定量检测荧光强度。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十五、时间分辨荧光检测用试剂盒稀释液：用于AutoDELFIA和DELFIA试剂盒，检测时，稀释样品和质控品。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、贫血预处理包：用于DELFIA和AutoDELFIA叶酸及维生素B12试剂盒检测时，对病人样品、质控品和校准品进行预处理。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、血样溶解溶液（BSA溶液）：用于DELFIA和AutoDELFIA红细胞叶酸检测时溶解血样。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、手持压力表：用于给各种气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的球囊充气及测定球囊压力。通过手工对压力表的气囊挤压而达到对各种插管的套囊进行充气或放气，同时在表盘上显示压力值。不与人体接触。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十九、数字口腔观察仪：利用高像素摄像头将口腔内牙齿和牙龈以及粘膜组织的病变状态拍摄下来，将图像贮存，并可回放，供临床诊断。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十、环孢霉素预处理液：一种含甲醛的辅助液体，用于全自动生化分析仪环孢霉素样本的预处理，萃取样本中环孢霉素。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十一、红细胞叶酸溶解剂：成分为抗坏血酸维生素C，用于前处理红细胞，制备红血细胞溶解液，促进红血细胞的叶酸释放。是叶酸检测用辅助试剂。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十二、医学光盘刻录机：连接到PACS系统或各类医学影像工作站，作为外围设备，将接收到的信息刻录到光盘上。不作为医疗器械管理。 三十三、全自动食品菌落计数仪：用于食品行业，通过软件，自动计算出单位面积内培养皿中菌落的数量。不作为医疗器械管理。 三十四、医用悬吊系统：用于手术室与ICU中使用的吊梁设备，供医院手术室设备悬吊和气体及电源供给用的装置，并提供通讯及数据交换接口。不作为医疗器械管理。 三十五、全自动样品前处理机：用于临床和科研实验室，用于液体的预分类和分装。不作为医疗器械管理。 三十六、尿液收集器：尿液样品的收集和转移以进行临床试验分析。不作为医疗器械管理。 三十七、浓缩洗液：用于DELFIA洗板机或AutoDELFIA或DELFIAXpress随机式全自动时间分辨荧光免疫分析系统清洗微孔板。不作为医疗器械管理。 三十八、集便袋除臭品：集便袋除臭品包括消臭布、粉末消臭剂。不作为医疗器械管理。 三十九、手工判读仪：使用白光或365nm紫外线为各种体外诊断试剂盒提供检测光源，通过目视观察试剂颜色变化来判定结果。不作为医疗器械管理。 四十、空气净化装置：通过过滤膜吸附，改善办公环境，提供新鲜洁净的空气。如不用于手术室净化洁净，不作为医疗器械管理。 四十一、血型检测卡（不含试剂）：每个筛选卡由六个微柱组成，微柱内主要成份是强亲和力的凝胶高密度介质。将试剂和样本加入微柱内，反应后离心，分离阴阳性结果。不作为医疗器械管理。 四十二、血库信息管理系统：实现血库的计算机化作业，对血源、样本、血库检验项目进行管理。不作为医疗器械管理。 四十三、椎间溶合手术工具：可重复使用。用于给患者安装椎间溶合器。由不锈钢制成的钳子、椎间盘扩张器。由钛合金制成的直锥和模板固定器、引导锉、曲锥。作为Ⅱ类医疗器械管理。由不锈钢制成的缩肌牵引器模板、变形器、模板测量器。作为Ⅰ类医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月三十一日
关于医用物理降温仪等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2006]450号 | FGWJ-2006-10045 | 2006-08-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将医用物理降温仪等产品的分类界定通知如下： 一、医用物理降温仪：采用半导体致冷和水循环热传导方式对发烧患者进行冷敷物理降温。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、一次性使用自体细胞采集器：产品包内配有酶溶液和冲洗液、无菌手术器械（手术刀和注射针）及驱动装置。用于分解取自患者的细胞，并收集这些细胞重新用于患者自体经准备的创面。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、腹部手术用液袋产品：用于腹部手术中的温热治疗。包括液袋、硅橡胶管路、管接头、出液五通、出液过滤器。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、多聚甲醛干髓材料：由氧化锌、多聚甲醛、甲酚、甘油组成。分为液、粉两部分。用于失活的炎性冠髓揭除后的龋齿治疗，封闭根尖孔，隔离外界刺激，并使根髓干尸化。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、负压式隆胸塑型系统：通过真空泵抽取放置于乳房上的半刚性球体内的空气，形成了持续、低水平的负压，乳房内的细胞不断增值，使乳房组织增生，达到乳房增长效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、鞍形阴茎支持器：用于中老年男性更年期的勃起功能障碍患者，用以帮助患者改善与恢复性生活能力。采用钛镍记忆合金制造的两个C－形开口环与两根连接支杆构成。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、结肠计算机辅助设计软件：用于帮助放射科医生和其他一些临床医生利用CT图像数据，在结肠内部依据球形成分来寻找和切除未扩展的突起物。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、康复训练平台：360度圆形液压可动平台、中央控制台、安全扶手及软件组成。用于对病人平衡能力进行评估，并提高病人的平衡协调能力。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、自动助便器：用于排出体内干结粪便的一种辅助通便器具。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、手术静态搬运车：由车体升降机构、平衡板机构、吊架、吊架升降机构、操作系统组成。用于在手术台和病床间搬运病人，避免病人的二次损伤。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、清糜器：用于清理宫颈表面的糜烂污垢和黏液。包括刷头、探杆、动力传送部分组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、平衡测试及训练系统：用于中风、帕金森症等患者的平衡训练和康复。主要由测量平台、直流电源适配器及计算机组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、腰部护带：由尼龙、聚亚氨酯、聚碳酸酯等组成。用于腰肌劳损、腰椎间盘突出等疾病的辅助治疗。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、颈椎护带：由尼龙、聚氯乙稀、聚乙烯制成。用于缓解颈椎骨质增生、颈肌劳损、颈肩综合症引起的颈背部酸痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、生命线汇集排（不含气瓶）：由供电装置、气体阀门、高流量控制阀、气体偏差主控制器、安装架和可折叠服务面板组成。当主管线压力不足时，自动使用备用气瓶，保证气体的正常供应。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、全自动微流芯片分析仪：用于临床检验中测定经核酸扩增后的各类核酸产物、测定各类蛋白质样品等。由集中了高压毛细管电泳单元及激光诱导荧光检测单元的测定平台和计算机组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、精子形态分析快速染色试剂：用于精子形态学分析中，对精子进行染色。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、精子活力快速检测盒：用于快速诊断精子活力。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、乳腺增生治疗仪：利用振动和加热的原理按摩患者胸部，缓解乳腺增生患者的疼痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、医用记忆棉床垫、座垫、枕头：用于临床病人预防褥疮、减轻打鼾、保护脊椎。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、牙胶片：牙托类产品，由软乙烯-醋酸乙烯共聚物制成。用作漂白牙托、磨牙症患者用软托、或定制氟化物牙托。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、脑波仪器：由可发光眼镜及一个可发生音频信号的控制器组成。用于舒缓压力、提神醒脑、改善睡眠质量。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、乳房电刺激按摩器（妇韵乐）：通过电流刺激及按摩增加哺乳期妇女的乳汁分泌。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十四、封片剂：甲苯基快干包埋封片剂、添加抗氧化剂的二甲苯基封片剂60、封片剂XYL，用于玻片样品的封片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十五、放疗固定热塑材料：用于放疗固定。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、无针注射推动器：配合一次性使用无针注射系统进行注射时的辅助工具。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、痰消化液、消毒产品：用于对痰液进行液化（使结核菌从痰液中释放出来）、杀杂菌、调整pH值、补充营养，促进结核菌更好生长。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、多功能胸骨牵开器：由调节齿板、手柄、固定拉板、滑动拉板四部分组成，可重复使用。用于牵开胸骨和给患者做心脏不停跳搭桥手术时安装心脏不停跳冠脉吻合术心表稳定器用，不接触血循环/中枢。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十九、软轴牵开系统：可重复使用。由床旁固定支架、软轴牵开器、脑压板三部分组成。用于脑部手术时牵开组织，扩大手术视野。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十、便携式输液（血）压挤器：用于自动挤压，辅助输液（血）。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十一、类黏蛋白固定剂：用于保存并使类黏蛋白细胞学样品液化。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十二、组织固定剂：用于固定在载玻片上细胞学样品。保护细胞不被损害。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十三、快速冰冻喷剂：用于冰冻切片机的样品急速冷冻或轮转切片机切片中难切样品的快速硬化。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十四、革兰染液、抗酸染液：用于对细菌进行染色。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十五、样本处理器：如含离心装置，作为Ⅰ类医疗器械管理；如不含离心装置，不作为医疗器械管理。 三十六、把持钳（胆道镜用附件）：作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十七、牙科用毛刷：用于涂抹各种牙科材料如脱敏剂、氟化物、美白、封闭剂、粘合剂等于牙齿上。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十八、水胶体类、硅橡胶类复模材、预成蜡、边缘封闭蜡、连接蜡、光固化预成蜡型制品、固位胶泥、观测蜡、填倒凹蜡、粘蜡、圆形铸道导线、浇口杯：牙科技工用材料，作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十九、MCU颈部活动系统：用于加强颈部肌肉能力。通过特殊设计的固定系统将颈部所有的运动方式分离出来，客观准确地测定颈部的活动范围和肌肉力量。不作为医疗器械管理。 四十、医用液氧容器：用于储存液态医用氧气，通过该产品的转换装置输出气态医用氧气。该产品主要用途用于储存氧气。不作为医疗器械管理。 四十一、保健高筒袜子：用于解除足部疲劳。不作为医疗器械管理。 四十二、臭氧被服消毒机：用于对医院病房使用的被褥、床单、被罩、枕头、枕套及患者住院服装进行消毒。不作为医疗器械管理。 四十三、基本热量需求测量仪：通过测量氧消耗量（VO2）来确定人体代谢率（RMR）。精确测量受测者能量消耗状况，有效制定运动管理计划，达到身体营养平衡。不作为医疗器械管理。 四十四、光路检查液：用于检测全自动生化分析仪MicroSensor部件光路的透光度。评估分光光度计功能，并检测吸头位置是否存在吸头。不作为医疗器械管理。 四十五、数字化手术室控制系统：包括Switchpoint Infinity（TM）控制系统，SDC HD数字记录装置、Sinde声控系统及其组件。对内窥镜手术中的相关医疗设备进行中央控制并且显示设备的状况。本身不具有诊断及数据分析功能。不作为医疗器械管理。 四十六、样品转送储存系统：用于运输、保存和回收病理样品。不作为医疗器械管理。 四十七、B-D试验真空测试图：用于测试真空式压力蒸汽灭菌器空气排出效果。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月三十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将医用物理降温仪等产品的分类界定通知如下： 一、医用物理降温仪：采用半导体致冷和水循环热传导方式对发烧患者进行冷敷物理降温。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、一次性使用自体细胞采集器：产品包内配有酶溶液和冲洗液、无菌手术器械（手术刀和注射针）及驱动装置。用于分解取自患者的细胞，并收集这些细胞重新用于患者自体经准备的创面。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、腹部手术用液袋产品：用于腹部手术中的温热治疗。包括液袋、硅橡胶管路、管接头、出液五通、出液过滤器。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、多聚甲醛干髓材料：由氧化锌、多聚甲醛、甲酚、甘油组成。分为液、粉两部分。用于失活的炎性冠髓揭除后的龋齿治疗，封闭根尖孔，隔离外界刺激，并使根髓干尸化。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、负压式隆胸塑型系统：通过真空泵抽取放置于乳房上的半刚性球体内的空气，形成了持续、低水平的负压，乳房内的细胞不断增值，使乳房组织增生，达到乳房增长效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、鞍形阴茎支持器：用于中老年男性更年期的勃起功能障碍患者，用以帮助患者改善与恢复性生活能力。采用钛镍记忆合金制造的两个C－形开口环与两根连接支杆构成。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、结肠计算机辅助设计软件：用于帮助放射科医生和其他一些临床医生利用CT图像数据，在结肠内部依据球形成分来寻找和切除未扩展的突起物。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、康复训练平台：360度圆形液压可动平台、中央控制台、安全扶手及软件组成。用于对病人平衡能力进行评估，并提高病人的平衡协调能力。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、自动助便器：用于排出体内干结粪便的一种辅助通便器具。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、手术静态搬运车：由车体升降机构、平衡板机构、吊架、吊架升降机构、操作系统组成。用于在手术台和病床间搬运病人，避免病人的二次损伤。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、清糜器：用于清理宫颈表面的糜烂污垢和黏液。包括刷头、探杆、动力传送部分组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、平衡测试及训练系统：用于中风、帕金森症等患者的平衡训练和康复。主要由测量平台、直流电源适配器及计算机组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、腰部护带：由尼龙、聚亚氨酯、聚碳酸酯等组成。用于腰肌劳损、腰椎间盘突出等疾病的辅助治疗。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、颈椎护带：由尼龙、聚氯乙稀、聚乙烯制成。用于缓解颈椎骨质增生、颈肌劳损、颈肩综合症引起的颈背部酸痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、生命线汇集排（不含气瓶）：由供电装置、气体阀门、高流量控制阀、气体偏差主控制器、安装架和可折叠服务面板组成。当主管线压力不足时，自动使用备用气瓶，保证气体的正常供应。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、全自动微流芯片分析仪：用于临床检验中测定经核酸扩增后的各类核酸产物、测定各类蛋白质样品等。由集中了高压毛细管电泳单元及激光诱导荧光检测单元的测定平台和计算机组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、精子形态分析快速染色试剂：用于精子形态学分析中，对精子进行染色。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、精子活力快速检测盒：用于快速诊断精子活力。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、乳腺增生治疗仪：利用振动和加热的原理按摩患者胸部，缓解乳腺增生患者的疼痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、医用记忆棉床垫、座垫、枕头：用于临床病人预防褥疮、减轻打鼾、保护脊椎。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、牙胶片：牙托类产品，由软乙烯-醋酸乙烯共聚物制成。用作漂白牙托、磨牙症患者用软托、或定制氟化物牙托。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、脑波仪器：由可发光眼镜及一个可发生音频信号的控制器组成。用于舒缓压力、提神醒脑、改善睡眠质量。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、乳房电刺激按摩器（妇韵乐）：通过电流刺激及按摩增加哺乳期妇女的乳汁分泌。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十四、封片剂：甲苯基快干包埋封片剂、添加抗氧化剂的二甲苯基封片剂60、封片剂XYL，用于玻片样品的封片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十五、放疗固定热塑材料：用于放疗固定。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、无针注射推动器：配合一次性使用无针注射系统进行注射时的辅助工具。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、痰消化液、消毒产品：用于对痰液进行液化（使结核菌从痰液中释放出来）、杀杂菌、调整pH值、补充营养，促进结核菌更好生长。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、多功能胸骨牵开器：由调节齿板、手柄、固定拉板、滑动拉板四部分组成，可重复使用。用于牵开胸骨和给患者做心脏不停跳搭桥手术时安装心脏不停跳冠脉吻合术心表稳定器用，不接触血循环/中枢。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十九、软轴牵开系统：可重复使用。由床旁固定支架、软轴牵开器、脑压板三部分组成。用于脑部手术时牵开组织，扩大手术视野。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十、便携式输液（血）压挤器：用于自动挤压，辅助输液（血）。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十一、类黏蛋白固定剂：用于保存并使类黏蛋白细胞学样品液化。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十二、组织固定剂：用于固定在载玻片上细胞学样品。保护细胞不被损害。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十三、快速冰冻喷剂：用于冰冻切片机的样品急速冷冻或轮转切片机切片中难切样品的快速硬化。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十四、革兰染液、抗酸染液：用于对细菌进行染色。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十五、样本处理器：如含离心装置，作为Ⅰ类医疗器械管理；如不含离心装置，不作为医疗器械管理。 三十六、把持钳（胆道镜用附件）：作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十七、牙科用毛刷：用于涂抹各种牙科材料如脱敏剂、氟化物、美白、封闭剂、粘合剂等于牙齿上。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十八、水胶体类、硅橡胶类复模材、预成蜡、边缘封闭蜡、连接蜡、光固化预成蜡型制品、固位胶泥、观测蜡、填倒凹蜡、粘蜡、圆形铸道导线、浇口杯：牙科技工用材料，作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十九、MCU颈部活动系统：用于加强颈部肌肉能力。通过特殊设计的固定系统将颈部所有的运动方式分离出来，客观准确地测定颈部的活动范围和肌肉力量。不作为医疗器械管理。 四十、医用液氧容器：用于储存液态医用氧气，通过该产品的转换装置输出气态医用氧气。该产品主要用途用于储存氧气。不作为医疗器械管理。 四十一、保健高筒袜子：用于解除足部疲劳。不作为医疗器械管理。 四十二、臭氧被服消毒机：用于对医院病房使用的被褥、床单、被罩、枕头、枕套及患者住院服装进行消毒。不作为医疗器械管理。 四十三、基本热量需求测量仪：通过测量氧消耗量（VO2）来确定人体代谢率（RMR）。精确测量受测者能量消耗状况，有效制定运动管理计划，达到身体营养平衡。不作为医疗器械管理。 四十四、光路检查液：用于检测全自动生化分析仪MicroSensor部件光路的透光度。评估分光光度计功能，并检测吸头位置是否存在吸头。不作为医疗器械管理。 四十五、数字化手术室控制系统：包括Switchpoint Infinity（TM）控制系统，SDC HD数字记录装置、Sinde声控系统及其组件。对内窥镜手术中的相关医疗设备进行中央控制并且显示设备的状况。本身不具有诊断及数据分析功能。不作为医疗器械管理。 四十六、样品转送储存系统：用于运输、保存和回收病理样品。不作为医疗器械管理。 四十七、B-D试验真空测试图：用于测试真空式压力蒸汽灭菌器空气排出效果。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月三十一日
关于实施YY0598-2006《血液透析及相关治疗用浓缩物》医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2006]438号 | FGWJ-2006-10047 | 2006-08-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY0598-2006《血液透析及相关治疗用浓缩物》医疗器械行业标准已经审定通过，自2007年8月1日起实施。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月二十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY0598-2006《血液透析及相关治疗用浓缩物》医疗器械行业标准已经审定通过，自2007年8月1日起实施。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月二十九日
关于一次性使用无菌导尿管等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2006]430号 | FGWJ-2006-10197 | 2006-08-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对一次性使用无菌导尿管、一次性使用输注泵、一次性使用无菌阴道扩张器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布等产品进行了质量监督抽验。现将抽验结果通报如下： 一、抽验情况 （一）一次性使用无菌导尿管 此次抽验北京、天津、河北等26个省（区、市）10家生产企业和60家经营使用单位的70批产品，涉及21家标示生产企业。依据行业标准YY0325-2002《一次性使用无菌导尿管》进行检验。检验项目为：外观、强度、连接器分离力等6项指标。经检验，49批产品被检验项目合格，21批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （二）一次性使用输注泵 此次抽验浙江、江西、江苏等17个省（市）13家生产企业和24家经营使用单位的37批产品，涉及22家标示生产企业。依据行业标准YY0451－2003《一次性使用输注泵》进行检验。检验项目为：药液过滤器滤除率、平均流量、瞬间流量等9项指标。经检验，31批产品被检验项目合格，6批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （三）一次性使用无菌阴道扩张器 此次抽验全国31个省（区、市）22家生产企业和83家经营使用单位的105批产品，涉及33家标示生产企业。依据行业标准YY0325-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》及第1号修改单进行检验。检验项目为：无菌、扩张器表面、扩张器调节等10项指标。经检验，68批产品被检验项目合格，37批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （四）医用脱脂棉 此次抽验全国31个省（区、市）88家生产企业和88家经营使用单位的176批产品，涉及107家标示生产企业。依据行业标准YY0330-2002《医用脱脂棉》进行检验。检验项目为：性状、酸碱度、易氧化物等7项指标。经检验，163批产品被检验项目合格，13批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （五）医用脱脂纱布（纱布块） 此次抽验北京、天津、河北等29个省（区、市）113家生产企业和62家经营使用单位的182批产品，涉及132家标示生产企业。依据行业标准YY0331－2002《医用脱脂纱布》、注册产品标准进行检验。检验项目为：性状、经纬密度、酸碱度等8项指标。经检验，157批产品被检验项目合格，25批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （六）其它产品 抽验安徽省1家使用单位的1批一次性使用无菌注射器产品，依据国家标准GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》和GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》进行检验。检验项目为：无菌、热原、易氧化物等14项指标。经检验，该批产品被检验项目合格（详见附件）。 抽验广东省1家生产企业的1台体外冲击波碎石机产品，依据行业标准YY0001－90《体外冲击波碎石机通用技术条件》、国家标准GB9706.22－2003《医用电气设备第2部分：体外引发碎石设备安全专用要求》、GB9706.1－1995《医用电气设备第1部分：安全通用要求》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：第二焦点冲击波脉宽、第二焦点冲击波前沿、控制器件和仪表的标记等15项指标。经检验，该台产品被检验项目不合格（详见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施。 有关问题查处情况，请于2006年9月30日前报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第7期，总第30期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月二十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对一次性使用无菌导尿管、一次性使用输注泵、一次性使用无菌阴道扩张器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布等产品进行了质量监督抽验。现将抽验结果通报如下： 一、抽验情况 （一）一次性使用无菌导尿管 此次抽验北京、天津、河北等26个省（区、市）10家生产企业和60家经营使用单位的70批产品，涉及21家标示生产企业。依据行业标准YY0325-2002《一次性使用无菌导尿管》进行检验。检验项目为：外观、强度、连接器分离力等6项指标。经检验，49批产品被检验项目合格，21批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （二）一次性使用输注泵 此次抽验浙江、江西、江苏等17个省（市）13家生产企业和24家经营使用单位的37批产品，涉及22家标示生产企业。依据行业标准YY0451－2003《一次性使用输注泵》进行检验。检验项目为：药液过滤器滤除率、平均流量、瞬间流量等9项指标。经检验，31批产品被检验项目合格，6批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （三）一次性使用无菌阴道扩张器 此次抽验全国31个省（区、市）22家生产企业和83家经营使用单位的105批产品，涉及33家标示生产企业。依据行业标准YY0325-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》及第1号修改单进行检验。检验项目为：无菌、扩张器表面、扩张器调节等10项指标。经检验，68批产品被检验项目合格，37批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （四）医用脱脂棉 此次抽验全国31个省（区、市）88家生产企业和88家经营使用单位的176批产品，涉及107家标示生产企业。依据行业标准YY0330-2002《医用脱脂棉》进行检验。检验项目为：性状、酸碱度、易氧化物等7项指标。经检验，163批产品被检验项目合格，13批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （五）医用脱脂纱布（纱布块） 此次抽验北京、天津、河北等29个省（区、市）113家生产企业和62家经营使用单位的182批产品，涉及132家标示生产企业。依据行业标准YY0331－2002《医用脱脂纱布》、注册产品标准进行检验。检验项目为：性状、经纬密度、酸碱度等8项指标。经检验，157批产品被检验项目合格，25批产品被检验项目不合格（详见附件）。 （六）其它产品 抽验安徽省1家使用单位的1批一次性使用无菌注射器产品，依据国家标准GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》和GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》进行检验。检验项目为：无菌、热原、易氧化物等14项指标。经检验，该批产品被检验项目合格（详见附件）。 抽验广东省1家生产企业的1台体外冲击波碎石机产品，依据行业标准YY0001－90《体外冲击波碎石机通用技术条件》、国家标准GB9706.22－2003《医用电气设备第2部分：体外引发碎石设备安全专用要求》、GB9706.1－1995《医用电气设备第1部分：安全通用要求》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：第二焦点冲击波脉宽、第二焦点冲击波前沿、控制器件和仪表的标记等15项指标。经检验，该台产品被检验项目不合格（详见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施。 有关问题查处情况，请于2006年9月30日前报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第7期，总第30期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月二十二日
关于印发省级医疗器械检测机构基本仪器配置标准（试行）的通知 | 国食药监械[2006]427号 | FGWJ-2006-10046 | 2006-08-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为逐步提高医疗器械检测机构的装备水平和检测能力，保证医疗器械检测机构基本工作需要，我局制定了《省级医疗器械检测机构基本仪器配置标准》（试行），现印发给你们，请参照执行。 本标准共包含三个部分：医用电气设备安全检测仪器配置标准；医疗机构在用医疗器械性能检测仪器配置标准；重点监控的无源医疗器械检测仪器配置标准。 附件：省级医疗器械检测机构基本仪器配置标准（试行） 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月十八日 附件： 省级医疗器械检测机构基本仪器配置标准（试行） 一、医用电气设备安全检测仪器配置标准 医用电气设备安全（GB9706.1） 序号 设备名称、型号 数量 备注 1 数字电流计 1 2 功率计 1 3 6位半数字万用表 1 4 示波器 1 5 标准试验指、针、钩、直指、棒 1 6 接地阻抗测试仪 1 7 漏电流测试仪 1 8 交直流耐压测试仪 1 9 MD及连接装置 1 10 隔离电源 1 11 表面温度计 1 12 便携式电气安全分析仪 1 13 变压器变频变压测试仪 1 14 变压器负载台(过载、短路) 1 15 电源线防护套弯曲试验装置 1 16 高压探头 1 1：1000 1 1：10000 17 扭矩扳手 1 18 球压试验器 1 19 水压试验机 1 20 网电源频率变换器 1 21 稳定性试验机 1 22 医用设备提手加载装置 1 23 冲击试验器 1 24 测力装置 1 25 刚度测试装置 1 26 温度角 1 27 变压器绕组温升测试仪 1 28 剩余电压测试仪 1 29 滴水箱(用于进液试验) 1 30 摆管(用于进液试验) 1 31 压力蒸汽消毒器(用于清洗消毒和灭菌试验) 1 32 数字电子秒表 1 33 塞规和直尺(用于测量爬电距离和电气间隙) 1 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为逐步提高医疗器械检测机构的装备水平和检测能力，保证医疗器械检测机构基本工作需要，我局制定了《省级医疗器械检测机构基本仪器配置标准》（试行），现印发给你们，请参照执行。 本标准共包含三个部分：医用电气设备安全检测仪器配置标准；医疗机构在用医疗器械性能检测仪器配置标准；重点监控的无源医疗器械检测仪器配置标准。 附件：省级医疗器械检测机构基本仪器配置标准（试行） 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月十八日 附件： 省级医疗器械检测机构基本仪器配置标准（试行） 一、医用电气设备安全检测仪器配置标准 医用电气设备安全（GB9706.1） 序号 设备名称、型号 数量 备注 1 数字电流计 1 2 功率计 1 3 6位半数字万用表 1 4 示波器 1 5 标准试验指、针、钩、直指、棒 1 6 接地阻抗测试仪 1 7 漏电流测试仪 1 8 交直流耐压测试仪 1 9 MD及连接装置 1 10 隔离电源 1 11 表面温度计 1 12 便携式电气安全分析仪 1 13 变压器变频变压测试仪 1 14 变压器负载台(过载、短路) 1 15 电源线防护套弯曲试验装置 1 16 高压探头 1 1：1000 1 1：10000 17 扭矩扳手 1 18 球压试验器 1 19 水压试验机 1 20 网电源频率变换器 1 21 稳定性试验机 1 22 医用设备提手加载装置 1 23 冲击试验器 1 24 测力装置 1 25 刚度测试装置 1 26 温度角 1 27 变压器绕组温升测试仪 1 28 剩余电压测试仪 1 29 滴水箱(用于进液试验) 1 30 摆管(用于进液试验) 1 31 压力蒸汽消毒器(用于清洗消毒和灭菌试验) 1 32 数字电子秒表 1 33 塞规和直尺(用于测量爬电距离和电气间隙) 1
关于一次性使用输液（血）器产品包装监管有关事宜的通知 | 国食药监械[2006]412号 | FGWJ-2006-10120 | 2006-08-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 一次性使用输液（血）器国家标准GB8368(9)-2005已于2006年7月1日实施。为了保证产品的安全有效，进一步加强产品上市后的监管，合理有效利用资源，现就有关事宜通知如下： 一、自2006年7月1日起，有关生产企业应按照新标准组织生产输液（血）器。 二、2002年获准注册的一次性使用输液器、一次性使用输血器及一次性使用静脉输液针产品，其医疗器械注册证有效期延长至2006年12月31日。 三、生产企业可继续使用原产品说明书、标签和包装标识至2006年12月31日。 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 一次性使用输液（血）器国家标准GB8368(9)-2005已于2006年7月1日实施。为了保证产品的安全有效，进一步加强产品上市后的监管，合理有效利用资源，现就有关事宜通知如下： 一、自2006年7月1日起，有关生产企业应按照新标准组织生产输液（血）器。 二、2002年获准注册的一次性使用输液器、一次性使用输血器及一次性使用静脉输液针产品，其医疗器械注册证有效期延长至2006年12月31日。 三、生产企业可继续使用原产品说明书、标签和包装标识至2006年12月31日。 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月四日
关于含有牛、羊源性材料医疗器械注册有关事宜的公告 | 国食药监械[2006]407号 | FGWJ-2006-10041 | 2006-08-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 为防止牛海绵状脑病（以下简称疯牛病）通过使用医疗器械途径传入我国，国家药品监督管理局曾于2002年3月22日发布《关于禁止从发生疯牛病的国家或者地区进口和销售含有牛羊组织的医疗器械产品的公告》（国药监械〔2002〕112号），对含有牛羊组织的医疗器械产品进口和销售问题作出了规定。为进一步明确含有牛、羊源性材料医疗器械的注册，现对有关事宜公告如下： 一、直接作用于人体的医疗器械： （一）凡产品中含有来自于发生疯牛病国家或地区（以下简称疯牛病疫情国家或地区）的牛、羊源性材料的，注册申请不予受理。 （二）产品中含有牛、羊源性材料，所含牛、羊源性材料并非来自于疯牛病疫情国家或地区，但产品实际生产场地在疯牛病疫情国家或地区的，分以下3种情况： 1．对取材于添加以哺乳动物为来源的蛋白质饲料喂养的牛、羊的组织及其衍生物的医疗器械，注册申请不予受理。 2．对取材于与来自疯牛病疫情国家或地区的牛、羊一起圈养的牛、羊组织及其衍生物的医疗器械，注册申请不予受理。 3．不属于上述1、2条所述情形的医疗器械，注册申请可予受理。申请注册时，应提供疯牛病传播的风险评估以及相应的控制措施等技术文件，说明产品不存在传播疯牛病的风险。通过技术审评决定是否予以注册。 （三）产品中含有牛、羊源性材料，但材料并非来自于疯牛病疫情国家或地区，产品的生产也不是在疯牛病疫情国家或地区完成的，注册申请可予受理。申请注册时，应提供疯牛病传播的风险评估以及相应的控制措施等技术文件，说明产品不存在传播疯牛病的风险。通过技术审评决定是否予以注册。 二、非直接用于人体的医疗器械（例如：牛皮面料的CT诊断床或牙科治疗椅）： 产品中含有牛、羊源性材料的，不论其牛、羊源性材料是否来自于疯牛病疫情国家或地区，注册申请可予受理。申请注册时，应提供文件，说明产品不存在传播疯牛病的风险。通过技术审评决定是否予以注册。 三、上述一、二条规定不适用于体外诊断试剂产品。体外诊断试剂产品中含有牛、羊源性材料的，注册申请可予受理。为保证产品在运输、使用过程中对接触者和环境的安全，申请注册时，应提供有关保证产品在运输、使用过程中对接触者和环境的安全的说明。通过技术审评决定是否予以注册。 四、根据国家质量监督检验检疫总局2006年6月22日更新的《禁止从动物疫病流行国家/地区输入的动物及其产品一览表》中所列出的国家/地区和疫病，截至本公告发布之日，本公告所指疯牛病疫情国家或地区包括下列国家或地区：以色列、日本、阿曼、意大利、葡萄牙、西班牙、英国、荷兰、比利时、法国、丹麦、爱尔兰、瑞士、德国、卢森堡、捷克、列支敦士登、斯洛伐克、斯洛文尼亚、奥地利、波兰、芬兰、整个欧盟、美国、加拿大。 本公告所指疯牛病疫情国家或地区以国家质量监督检验检疫总局最新更新的《禁止从动物疫病流行国家/地区输入的动物及其产品一览表》中涉及疯牛病的国家/地区为准。 五、本公告适用于境内医疗器械和境外医疗器械。 六、自本公告发布之日起，相关生产企业或其代理人应对已进入中国市场的医疗器械进行自查，如有涉及本公告中不予受理注册的医疗器械的，应自行从市场上将该类产品全部召回，最迟不得超过2006年12月31日。 七、本公告发布后，注册时尚不属于不予受理注册的产品，因被列为新增疯牛病疫情家或地区而成为不予受理注册的产品的，已取得的医疗器械注册证书自行失效，相关产品不得在中国市场销售和使用。 八、本公告发布之日起，国家药品监督管理局2002年3月22日发布的《关于禁止从发生疯牛病的国家或者地区进口和销售含有牛羊组织的医疗器械产品的公告》同时废止。此前已发布的相关规定如有与本公告不符的，均以本公告为准。 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月二日 | 为防止牛海绵状脑病（以下简称疯牛病）通过使用医疗器械途径传入我国，国家药品监督管理局曾于2002年3月22日发布《关于禁止从发生疯牛病的国家或者地区进口和销售含有牛羊组织的医疗器械产品的公告》（国药监械〔2002〕112号），对含有牛羊组织的医疗器械产品进口和销售问题作出了规定。为进一步明确含有牛、羊源性材料医疗器械的注册，现对有关事宜公告如下： 一、直接作用于人体的医疗器械： （一）凡产品中含有来自于发生疯牛病国家或地区（以下简称疯牛病疫情国家或地区）的牛、羊源性材料的，注册申请不予受理。 （二）产品中含有牛、羊源性材料，所含牛、羊源性材料并非来自于疯牛病疫情国家或地区，但产品实际生产场地在疯牛病疫情国家或地区的，分以下3种情况： 1．对取材于添加以哺乳动物为来源的蛋白质饲料喂养的牛、羊的组织及其衍生物的医疗器械，注册申请不予受理。 2．对取材于与来自疯牛病疫情国家或地区的牛、羊一起圈养的牛、羊组织及其衍生物的医疗器械，注册申请不予受理。 3．不属于上述1、2条所述情形的医疗器械，注册申请可予受理。申请注册时，应提供疯牛病传播的风险评估以及相应的控制措施等技术文件，说明产品不存在传播疯牛病的风险。通过技术审评决定是否予以注册。 （三）产品中含有牛、羊源性材料，但材料并非来自于疯牛病疫情国家或地区，产品的生产也不是在疯牛病疫情国家或地区完成的，注册申请可予受理。申请注册时，应提供疯牛病传播的风险评估以及相应的控制措施等技术文件，说明产品不存在传播疯牛病的风险。通过技术审评决定是否予以注册。 二、非直接用于人体的医疗器械（例如：牛皮面料的CT诊断床或牙科治疗椅）： 产品中含有牛、羊源性材料的，不论其牛、羊源性材料是否来自于疯牛病疫情国家或地区，注册申请可予受理。申请注册时，应提供文件，说明产品不存在传播疯牛病的风险。通过技术审评决定是否予以注册。 三、上述一、二条规定不适用于体外诊断试剂产品。体外诊断试剂产品中含有牛、羊源性材料的，注册申请可予受理。为保证产品在运输、使用过程中对接触者和环境的安全，申请注册时，应提供有关保证产品在运输、使用过程中对接触者和环境的安全的说明。通过技术审评决定是否予以注册。 四、根据国家质量监督检验检疫总局2006年6月22日更新的《禁止从动物疫病流行国家/地区输入的动物及其产品一览表》中所列出的国家/地区和疫病，截至本公告发布之日，本公告所指疯牛病疫情国家或地区包括下列国家或地区：以色列、日本、阿曼、意大利、葡萄牙、西班牙、英国、荷兰、比利时、法国、丹麦、爱尔兰、瑞士、德国、卢森堡、捷克、列支敦士登、斯洛伐克、斯洛文尼亚、奥地利、波兰、芬兰、整个欧盟、美国、加拿大。 本公告所指疯牛病疫情国家或地区以国家质量监督检验检疫总局最新更新的《禁止从动物疫病流行国家/地区输入的动物及其产品一览表》中涉及疯牛病的国家/地区为准。 五、本公告适用于境内医疗器械和境外医疗器械。 六、自本公告发布之日起，相关生产企业或其代理人应对已进入中国市场的医疗器械进行自查，如有涉及本公告中不予受理注册的医疗器械的，应自行从市场上将该类产品全部召回，最迟不得超过2006年12月31日。 七、本公告发布后，注册时尚不属于不予受理注册的产品，因被列为新增疯牛病疫情家或地区而成为不予受理注册的产品的，已取得的医疗器械注册证书自行失效，相关产品不得在中国市场销售和使用。 八、本公告发布之日起，国家药品监督管理局2002年3月22日发布的《关于禁止从发生疯牛病的国家或者地区进口和销售含有牛羊组织的医疗器械产品的公告》同时废止。此前已发布的相关规定如有与本公告不符的，均以本公告为准。 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月二日
关于进一步加强医疗器械不良事件监测有关事宜的公告【废止】 | 国食药监械[2006]406号 | FGWJ-2006-10177 | 2006-08-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 为了更好地开展医疗器械不良事件监测工作，及时发现可疑医疗器械不良事件，及时、有效地对存在安全隐患产品采取控制和干预措施，保证人民群众用械安全，现就进一步加强医疗器械不良事件监测有关事宜公告如下： 一、所有在中国境内上市医疗器械的生产企业（境外医疗器械生产企业通过其在中国的代理人，下同），必须按照《关于开展医疗器械不良事件监测试点工作的通知》（国药监械〔2002〕400号）的要求，对所有上市品种开展医疗器械不良事件监测工作。相关报告表格等可在国家药品不良反应监测中心网站（http://www.cdr.gov.cn）下载。 二、对于在中国境内发生的可疑医疗器械不良事件，医疗器械生产企业应按照有关要求报告，并迅速展开调查，分析原因，必要时主动采取召回等纠正措施，以保证患者和相关人员的健康和生命安全。 三、医疗器械生产企业对其在中国上市产品采取召回等纠正措施，包括在原地和异地选择修理、修改、调整、重新标签、修改说明书、销毁、检查、替换等方式消除其产品缺陷，必须向原发证食品药品监督管理部门和同级医疗器械不良事件监测技术机构报告（报告内容见附件）。 四、医疗器械生产企业应及时将其在中国上市产品及类似产品在国外和香港、澳门、台湾地区发生召回事件的有关情况和进展情况报告原发证食品药品监督管理部门和同级医疗器械不良事件监测技术机构。 五、医疗器械生产企业对其上市产品采取相应措施纠正缺陷，涉及重新注册等问题的，须按照有关法规要求及时办理相应手续。对于通过上市后监测等发现不能保证安全有效的医疗器械，生产企业应主动停止其生产、销售，并向原发证食品药品监督管理部门和同级医疗器械不良事件监测技术机构报告。 六、各级食品药品监督管理部门要切实加强对医疗器械生产企业开展医疗器械不良事件监测相关工作的监督管理，并对违规企业依法采取相应管理措施。 附件：医疗器械召回事件报告表 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月二日 | 为了更好地开展医疗器械不良事件监测工作，及时发现可疑医疗器械不良事件，及时、有效地对存在安全隐患产品采取控制和干预措施，保证人民群众用械安全，现就进一步加强医疗器械不良事件监测有关事宜公告如下： 一、所有在中国境内上市医疗器械的生产企业（境外医疗器械生产企业通过其在中国的代理人，下同），必须按照《关于开展医疗器械不良事件监测试点工作的通知》（国药监械〔2002〕400号）的要求，对所有上市品种开展医疗器械不良事件监测工作。相关报告表格等可在国家药品不良反应监测中心网站（http://www.cdr.gov.cn）下载。 二、对于在中国境内发生的可疑医疗器械不良事件，医疗器械生产企业应按照有关要求报告，并迅速展开调查，分析原因，必要时主动采取召回等纠正措施，以保证患者和相关人员的健康和生命安全。 三、医疗器械生产企业对其在中国上市产品采取召回等纠正措施，包括在原地和异地选择修理、修改、调整、重新标签、修改说明书、销毁、检查、替换等方式消除其产品缺陷，必须向原发证食品药品监督管理部门和同级医疗器械不良事件监测技术机构报告（报告内容见附件）。 四、医疗器械生产企业应及时将其在中国上市产品及类似产品在国外和香港、澳门、台湾地区发生召回事件的有关情况和进展情况报告原发证食品药品监督管理部门和同级医疗器械不良事件监测技术机构。 五、医疗器械生产企业对其上市产品采取相应措施纠正缺陷，涉及重新注册等问题的，须按照有关法规要求及时办理相应手续。对于通过上市后监测等发现不能保证安全有效的医疗器械，生产企业应主动停止其生产、销售，并向原发证食品药品监督管理部门和同级医疗器械不良事件监测技术机构报告。 六、各级食品药品监督管理部门要切实加强对医疗器械生产企业开展医疗器械不良事件监测相关工作的监督管理，并对违规企业依法采取相应管理措施。 附件：医疗器械召回事件报告表 国家食品药品监督管理局 二○○六年八月二日
关于印发全国医疗器械专项整治工作方案的通知 | 国食药监械[2006]333号 | FGWJ-2006-10033 | 2006-07-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 现将《全国医疗器械专项整治工作方案》印发给你们。请结合实际，认真贯彻落实。 国家食品药品监督管理局 二○○六年七月十日 全国医疗器械专项整治工作方案 为贯彻温家宝总理、吴仪副总理的重要指示和国务院办公厅《关于依法查处齐齐哈尔第二制药有限公司假药事件的紧急通知》精神，落实全国整顿和规范药品市场秩序工作会议的要求和部署，现制定全国医疗器械专项整治工作方案如下： 一、指导思想 以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以《医疗器械监督管理条例》等法律法规为依据，以确保人民群众用械安全为目的，全面整顿和规范医疗器械研制、生产和使用秩序，严厉查处各种违法违规行为，保证医疗器械规范生产和上市产品质量，保障人民群众的身体健康和生命安全。 二、主要任务 （一）研制、注册环节 1．规范医疗器械注册申报秩序。清理不属于医疗器械管理及其它违规申报、违规审批的产品。 2．查处医疗器械注册申报弄虚作假行为，对有投诉、举报、审批中发现有问题以及其他可能存在安全隐患的医疗器械产品的注册资料进行核查，重点核查申报资料及临床研究的真实性。 3．强化医疗器械产品在执行国家强制性标准、临床研究评价、产品说明书等重点环节的审批要求。 （二）生产环节 1．医疗器械生产企业全面开展自查工作，重点检查企业开办条件符合性和质量体系运行情况。 2．各省（区、市）食品药品监管部门对本地区内有投诉、举报、国家或省市产品质量监督抽验不合格的、列入重点监管品种目录的医疗器械生产企业进行重点检查；对医疗器械委托生产情况进行调查。 3．国家局组织对血管支架、骨科内固定器材、动物源医疗器械产品和同种异体医疗器械产品生产企业的质量体系进行检查。 （三）使用环节 1．加强医疗器械不良事件监测和再评价工作，检查各地医疗器械不良事件监测技术机构和人员落实情况以及工作开展情况。 2．对群众反映强烈、疗效不确切的医疗器械产品有针对性地开展再评价。 3．对在我国注册的境外医疗器械在国外召回情况进行调查，对没有在中国采取相应措施的企业责令改正。 三、工作目标 （一）通过对产品注册的专项治理，使医疗器械注册秩序得到进一步规范，使部分重点品种的突出问题得到有效解决。同时全面掌握全国医疗器械产品注册情况，为医疗器械监督提供准确的数据和信息。 （二）通过对生产企业的治理，使医疗器械生产行为得到进一步规范，生产企业质量管理体系有效运转。 （三）通过专项工作，建立健全上市后不良事件监测体系，及时、有效反馈不良事件信息。 四、工作安排 第一阶段：动员部署 6月22日前，就医疗器械专项整治工作向各省级药监部门进行动员和部署。6月30日前，各省（区、市）局结合本地实际情况，制定专项整治工作计划，并将责任逐级落实到市、县级药监部门和医疗器械生产企业；同时，将工作计划报国家局。 第二阶段：组织实施 （一）研制、注册环节 1．各省（区、市）局对本辖区生产企业进行工作部署，企业进行自查、自纠。包括以下重点内容： （1）产品是否执行了现行有效的强制性国家、行业标准； （2）产品型号是否与注册证所列型号一致； （3）产品使用说明书是否规范，与经注册审批备案的说明书内容是否一致； （4）是否存在随意更改产品适用范围、夸大产品功效的行为； （5）注册申报资料的真实性、规范性； （6）按规定须进行临床试验的产品是否进行过规范的临床试验。 企业对注册申报中有情况不实或不规范的行为，应如实报告并自行采取纠正措施，企业自查结果应于2006年8月15日前报各省（区、市）局。故意隐瞒事实真相的企业，经查实后将依法处理。 2．各省（区、市）局对企业自查、自纠情况进行监督检查，针对企业自查过程中发现的问题，监督企业及时进行纠正。针对需要补充技术资料、重新界定类别、修改说明书等情况，应分别提出处理意见，及时纠正。对不符合国家或行业强制性标准要求的注册产品，企业应补充完善技术资料；需补充检测的，企业应补充履行检测手续。对经重新审核后确认为不合格、机理不明确、不应作为医疗器械审批发证的，应执行法定程序，撤销或注销其产品注册证。 本阶段应重点对有投诉、举报以及审批过程中发现问题的注册品种进行核查，对违规申报或审批不当的产品予以纠正，对有弄虚作假行为的企业要依法处理。特别是加强对临床试验过程真实性的核查（必要时应到临床试验机构现场核查），应包括以下重点内容： （1）临床试验机构是否按照临床试验方案实施临床试验，确认临床试验有关文件（伦理委员会批件、知情同意书等）的一致性、完整性和准确性； （2）要求临床试验机构提供试验受试者的病例报告表、原始试验资料或试验记录； （3）核查临床试验的依从性：所获得的试验数据是否符合研究方案的要求；临床试验各步骤的实施方法及完成时间是否依从了研究方案的要求； （4）核查试验数据的可靠性：随机抽查一定比例的病例报告表并与原始记录进行核对，确认所有数据是否与原始记录中的一致。 国家局和各省（区、市）局可根据需要组织有关专家，对部分重点产品的分类界定、审评尺度、作用机理等问题进行分析，列出第二阶段留下的疑难、复杂问题，集中研究解决。各地区重点问题的处理方案及结果应及时报国家局。必要时，国家局组织对全国的清理工作进行抽查。 （二）生产环节 1．医疗器械生产企业全面开展自查 8月31日前，医疗器械生产企业对照《医疗器械生产企业质量体系考核办法》中的质量体系考核企业自查表进行自查，已发布《生产实施细则》的品种的生产企业对照细则进行查找，重点查找采购控制、过程控制、产品检验和试验等。查找影响产品质量的生产薄弱环节和存在的安全隐患、高风险重点监管品种的风险管理、注册后该产品设计修改记录、对产品的可追溯性范围和程度的规定、对顾客投诉及处理情况的记录、实施纠正和预防措施的规定文件等。 2．对投诉、举报、国家或省市产品质量监督抽验不合格的、有不良行为记录的，以及列入重点监管品种目录的医疗器械生产企业进行重点检查 各省（区、市）局按照《医疗器械生产日常监督管理规定》的要求，对照国家局发布的《医疗器械生产企业质量体系考核办法》、《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》、《医疗器械生产企业许可证》现场审查标准以及已发布的部分重点监管产品《生产实施细则》的要求实施检查。要吸取“齐二药”事件的教训，对企业法人变更后质量管理体系还能否有效运行给予特别关注。 重点检查以下内容：执行标准情况；包装、标识是否规范；检验设施是否完备；采购、生产和检测记录是否齐全；是否进行了风险管理策划；是否确定了申报准产注册产品的关键过程、特殊过程（工序）并制定和实施了相应的控制文件或作业指导书；一次性使用无菌医疗器械是否按照《无菌医疗器械生产管理规范》组织生产；生产企业许可证变更登记是否及时，变更后质量体系能否有效运行；产品的可追溯性、顾客的抱怨及处理记录等。 3．对医疗器械委托生产情况进行调研和检查 调查医疗器械委托生产现状、监管面临的问题和难点以及对监管工作的建议和意见。要通过调研和检查，发现问题，纠正偏差，查处违规，总结经验。 各省（区、市）局8月10前将委托生产调查材料报国家局医疗器械司，国家局对委托生产的监管问题组织专题研讨。 4．国家局组织对血管支架、骨科内固定器材、动物源医疗器械产品和同种异体医疗器械产品生产企业的质量体系进行检查。 血管支架按《医疗器械生产企业质量体系考核办法》的要求实施。重点检查原材料的采购和检验确认；产品质量的过程控制；净化设施是否持续运行并达到规定要求；产品的包装标识是否规范；产品的可追溯性及顾客投诉处理记录。 骨科内固定器材按《外科植入物生产实施细则》的要求实施。重点检查企业的生产条件；从事外科植入物的特殊过程和关键工序岗位工作人员应经专业技术培训合格；生产厂房和环境应符合要求；用户培训和定期查访记录；售前、售后服务规范和服务记录；采购过程控制；产品的技术文件、图样、工艺文件、作业指导书，并在发放前得到批准；清洗灭菌过程及确认记录；产品标识和可追溯性；形成文件化的质量信息反馈系统，对质量问题早期报警，且能输入纠正和/或预防措施系统；检验报告和记录。 动物源医疗器械产品和同种异体医疗器械产品（如生物羊膜、同种异体骨等）质量体系检查方面： （1）生产企业的生产与质量管理人员、检验人员应具备生物学、生物化学、微生物学等相关专业知识和必要的管理经验。 （2）生产环境与设备应符合相应的生产要求。物料应在受控条件下进行处理，不应造成污染。 （3）要严格各项生产过程的控制，做好生产记录。 （4）产品应严格进行检验，做好检验记录，产品检验合格方可出厂。 （5）对所需物料的采购应严格控制，做好评估和采购记录。 （6）对生物材料的医疗器械产品的保管应严格控制，库房应严格按要求控制好温度、湿度等各项指标。 （7）产品应做到标识、标签明显，具有可追溯性。 （8）动物源医疗器械产品的生产企业在执行相关质量体系考核规定的同时，重点监控：取材动物可能感染病毒和或传染性病原体控制的安全性资料，如：动物饲养条件、动物产地(禁止使用进口动物);喂养饲料(禁止使用进口饲料、禁止使用动物蛋白饲料)；灭活/去除病毒和或传染性病原体工艺文件；与动物定点供应单位的长期供应协议；生产者与屠宰场签订的合同，屠宰场资格证明；动物检疫合格证、动物防疫合格证、对动物进行预防接种兽医的资格证明；执行的检疫标准等。生产者应保存每一产品的可追溯性文件，在该文件中应至少包括：该产品所用动物的产地、取材部位、动物个体的唯一性标识、动物检疫方面的情况。 （9）同种异体医疗器械产品的生产企业在执行相关质量体系考核规定的同时，重点监控：企业应对使用的原材料进行严格控制，严格进行供者筛查，并提供供者血清学检验报告，如:艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒等病毒检验报告;其中,艾滋病病毒检验应采用聚合酶链式检验方法(PCR检验方法)进行检验。企业应提供供者志愿捐赠书，在志愿捐赠书中，应明确供者所献组织的实际用途，并有供者本人/其法定代理人/其直系亲属签名。 （三）使用环节 1．建立健全省级医疗器械不良事件监测技术机构，充实工作人员，落实办公地点、设备、经费等，切实开展不良事件监测工作。 2．对有投诉、举报、存在安全隐患的产品，国家局和省（区、市）局要选择品种有针对性地开展上市后的再评价工作。 3．对在中国注册的境外医疗器械在境外召回情况进行调查，未在中国采取相应措施的责令整改。 对境外政府网站上公布的医疗器械召回公告进行检索，建立数据库；将境外召回数据与国内境外医疗器械注册数据库对比，查找出应在中国召回产品；与应在中国召回产品的代理人联系，核实在中国采取的措施；核实后，对未在中国召回产品的企业采取相应管理措施。 第三阶段：阶段总结 各省（区、市）局对已开展的工作进行分析、研究和总结，查找监管中存在的问题和薄弱环节，提出加强医疗器械监管和监管制度改革的意见，12月中旬前将工作总结、清理检查后的有效期内产品和生产企业目录报国家局。国家局医疗器械司对全国医疗器械专项整治工作进行全面总结，提出建立强化监管长效机制和深化监管制度改革的措施意见。 五、工作要求 （一）各省（市、区）局结合本地区医疗器械监管特点，严密组织，精心安排，排查安全隐患，摸清产品和生产企业的管理状况，确定整顿重点内容和范围，研究制定专项行动方案。 （二）加强对医疗器械投诉、举报案件的受理，设立并公布举报电话，对受理的案件及时进行查处。 （三）确定专人负责专项整顿的汇总、统计、报送工作。重大案件按有关规定及时报国家局，涉及犯罪的及时移交相关部门。 （四）各省（市、区）局对需要跨省联系、协调的案件要加强沟通、相互配合，不推诿、扯皮，需要国家局协调的案件及时报告，共同做好监管工作。 （五）加强宣传报道，营造良好的氛围，增强企业的责任意识、守法意识、诚信意识和自律意识，增强消费者自我保护意识，及时正面报道专项行动取得的成效。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 现将《全国医疗器械专项整治工作方案》印发给你们。请结合实际，认真贯彻落实。 国家食品药品监督管理局 二○○六年七月十日 全国医疗器械专项整治工作方案 为贯彻温家宝总理、吴仪副总理的重要指示和国务院办公厅《关于依法查处齐齐哈尔第二制药有限公司假药事件的紧急通知》精神，落实全国整顿和规范药品市场秩序工作会议的要求和部署，现制定全国医疗器械专项整治工作方案如下： 一、指导思想 以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以《医疗器械监督管理条例》等法律法规为依据，以确保人民群众用械安全为目的，全面整顿和规范医疗器械研制、生产和使用秩序，严厉查处各种违法违规行为，保证医疗器械规范生产和上市产品质量，保障人民群众的身体健康和生命安全。 二、主要任务 （一）研制、注册环节 1．规范医疗器械注册申报秩序。清理不属于医疗器械管理及其它违规申报、违规审批的产品。 2．查处医疗器械注册申报弄虚作假行为，对有投诉、举报、审批中发现有问题以及其他可能存在安全隐患的医疗器械产品的注册资料进行核查，重点核查申报资料及临床研究的真实性。 3．强化医疗器械产品在执行国家强制性标准、临床研究评价、产品说明书等重点环节的审批要求。 （二）生产环节 1．医疗器械生产企业全面开展自查工作，重点检查企业开办条件符合性和质量体系运行情况。 2．各省（区、市）食品药品监管部门对本地区内有投诉、举报、国家或省市产品质量监督抽验不合格的、列入重点监管品种目录的医疗器械生产企业进行重点检查；对医疗器械委托生产情况进行调查。 3．国家局组织对血管支架、骨科内固定器材、动物源医疗器械产品和同种异体医疗器械产品生产企业的质量体系进行检查。 （三）使用环节 1．加强医疗器械不良事件监测和再评价工作，检查各地医疗器械不良事件监测技术机构和人员落实情况以及工作开展情况。 2．对群众反映强烈、疗效不确切的医疗器械产品有针对性地开展再评价。 3．对在我国注册的境外医疗器械在国外召回情况进行调查，对没有在中国采取相应措施的企业责令改正。 三、工作目标 （一）通过对产品注册的专项治理，使医疗器械注册秩序得到进一步规范，使部分重点品种的突出问题得到有效解决。同时全面掌握全国医疗器械产品注册情况，为医疗器械监督提供准确的数据和信息。 （二）通过对生产企业的治理，使医疗器械生产行为得到进一步规范，生产企业质量管理体系有效运转。 （三）通过专项工作，建立健全上市后不良事件监测体系，及时、有效反馈不良事件信息。 四、工作安排 第一阶段：动员部署 6月22日前，就医疗器械专项整治工作向各省级药监部门进行动员和部署。6月30日前，各省（区、市）局结合本地实际情况，制定专项整治工作计划，并将责任逐级落实到市、县级药监部门和医疗器械生产企业；同时，将工作计划报国家局。 第二阶段：组织实施 （一）研制、注册环节 1．各省（区、市）局对本辖区生产企业进行工作部署，企业进行自查、自纠。包括以下重点内容： （1）产品是否执行了现行有效的强制性国家、行业标准； （2）产品型号是否与注册证所列型号一致； （3）产品使用说明书是否规范，与经注册审批备案的说明书内容是否一致； （4）是否存在随意更改产品适用范围、夸大产品功效的行为； （5）注册申报资料的真实性、规范性； （6）按规定须进行临床试验的产品是否进行过规范的临床试验。 企业对注册申报中有情况不实或不规范的行为，应如实报告并自行采取纠正措施，企业自查结果应于2006年8月15日前报各省（区、市）局。故意隐瞒事实真相的企业，经查实后将依法处理。 2．各省（区、市）局对企业自查、自纠情况进行监督检查，针对企业自查过程中发现的问题，监督企业及时进行纠正。针对需要补充技术资料、重新界定类别、修改说明书等情况，应分别提出处理意见，及时纠正。对不符合国家或行业强制性标准要求的注册产品，企业应补充完善技术资料；需补充检测的，企业应补充履行检测手续。对经重新审核后确认为不合格、机理不明确、不应作为医疗器械审批发证的，应执行法定程序，撤销或注销其产品注册证。 本阶段应重点对有投诉、举报以及审批过程中发现问题的注册品种进行核查，对违规申报或审批不当的产品予以纠正，对有弄虚作假行为的企业要依法处理。特别是加强对临床试验过程真实性的核查（必要时应到临床试验机构现场核查），应包括以下重点内容： （1）临床试验机构是否按照临床试验方案实施临床试验，确认临床试验有关文件（伦理委员会批件、知情同意书等）的一致性、完整性和准确性； （2）要求临床试验机构提供试验受试者的病例报告表、原始试验资料或试验记录； （3）核查临床试验的依从性：所获得的试验数据是否符合研究方案的要求；临床试验各步骤的实施方法及完成时间是否依从了研究方案的要求； （4）核查试验数据的可靠性：随机抽查一定比例的病例报告表并与原始记录进行核对，确认所有数据是否与原始记录中的一致。 国家局和各省（区、市）局可根据需要组织有关专家，对部分重点产品的分类界定、审评尺度、作用机理等问题进行分析，列出第二阶段留下的疑难、复杂问题，集中研究解决。各地区重点问题的处理方案及结果应及时报国家局。必要时，国家局组织对全国的清理工作进行抽查。 （二）生产环节 1．医疗器械生产企业全面开展自查 8月31日前，医疗器械生产企业对照《医疗器械生产企业质量体系考核办法》中的质量体系考核企业自查表进行自查，已发布《生产实施细则》的品种的生产企业对照细则进行查找，重点查找采购控制、过程控制、产品检验和试验等。查找影响产品质量的生产薄弱环节和存在的安全隐患、高风险重点监管品种的风险管理、注册后该产品设计修改记录、对产品的可追溯性范围和程度的规定、对顾客投诉及处理情况的记录、实施纠正和预防措施的规定文件等。 2．对投诉、举报、国家或省市产品质量监督抽验不合格的、有不良行为记录的，以及列入重点监管品种目录的医疗器械生产企业进行重点检查 各省（区、市）局按照《医疗器械生产日常监督管理规定》的要求，对照国家局发布的《医疗器械生产企业质量体系考核办法》、《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》、《医疗器械生产企业许可证》现场审查标准以及已发布的部分重点监管产品《生产实施细则》的要求实施检查。要吸取“齐二药”事件的教训，对企业法人变更后质量管理体系还能否有效运行给予特别关注。 重点检查以下内容：执行标准情况；包装、标识是否规范；检验设施是否完备；采购、生产和检测记录是否齐全；是否进行了风险管理策划；是否确定了申报准产注册产品的关键过程、特殊过程（工序）并制定和实施了相应的控制文件或作业指导书；一次性使用无菌医疗器械是否按照《无菌医疗器械生产管理规范》组织生产；生产企业许可证变更登记是否及时，变更后质量体系能否有效运行；产品的可追溯性、顾客的抱怨及处理记录等。 3．对医疗器械委托生产情况进行调研和检查 调查医疗器械委托生产现状、监管面临的问题和难点以及对监管工作的建议和意见。要通过调研和检查，发现问题，纠正偏差，查处违规，总结经验。 各省（区、市）局8月10前将委托生产调查材料报国家局医疗器械司，国家局对委托生产的监管问题组织专题研讨。 4．国家局组织对血管支架、骨科内固定器材、动物源医疗器械产品和同种异体医疗器械产品生产企业的质量体系进行检查。 血管支架按《医疗器械生产企业质量体系考核办法》的要求实施。重点检查原材料的采购和检验确认；产品质量的过程控制；净化设施是否持续运行并达到规定要求；产品的包装标识是否规范；产品的可追溯性及顾客投诉处理记录。 骨科内固定器材按《外科植入物生产实施细则》的要求实施。重点检查企业的生产条件；从事外科植入物的特殊过程和关键工序岗位工作人员应经专业技术培训合格；生产厂房和环境应符合要求；用户培训和定期查访记录；售前、售后服务规范和服务记录；采购过程控制；产品的技术文件、图样、工艺文件、作业指导书，并在发放前得到批准；清洗灭菌过程及确认记录；产品标识和可追溯性；形成文件化的质量信息反馈系统，对质量问题早期报警，且能输入纠正和/或预防措施系统；检验报告和记录。 动物源医疗器械产品和同种异体医疗器械产品（如生物羊膜、同种异体骨等）质量体系检查方面： （1）生产企业的生产与质量管理人员、检验人员应具备生物学、生物化学、微生物学等相关专业知识和必要的管理经验。 （2）生产环境与设备应符合相应的生产要求。物料应在受控条件下进行处理，不应造成污染。 （3）要严格各项生产过程的控制，做好生产记录。 （4）产品应严格进行检验，做好检验记录，产品检验合格方可出厂。 （5）对所需物料的采购应严格控制，做好评估和采购记录。 （6）对生物材料的医疗器械产品的保管应严格控制，库房应严格按要求控制好温度、湿度等各项指标。 （7）产品应做到标识、标签明显，具有可追溯性。 （8）动物源医疗器械产品的生产企业在执行相关质量体系考核规定的同时，重点监控：取材动物可能感染病毒和或传染性病原体控制的安全性资料，如：动物饲养条件、动物产地(禁止使用进口动物);喂养饲料(禁止使用进口饲料、禁止使用动物蛋白饲料)；灭活/去除病毒和或传染性病原体工艺文件；与动物定点供应单位的长期供应协议；生产者与屠宰场签订的合同，屠宰场资格证明；动物检疫合格证、动物防疫合格证、对动物进行预防接种兽医的资格证明；执行的检疫标准等。生产者应保存每一产品的可追溯性文件，在该文件中应至少包括：该产品所用动物的产地、取材部位、动物个体的唯一性标识、动物检疫方面的情况。 （9）同种异体医疗器械产品的生产企业在执行相关质量体系考核规定的同时，重点监控：企业应对使用的原材料进行严格控制，严格进行供者筛查，并提供供者血清学检验报告，如:艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒等病毒检验报告;其中,艾滋病病毒检验应采用聚合酶链式检验方法(PCR检验方法)进行检验。企业应提供供者志愿捐赠书，在志愿捐赠书中，应明确供者所献组织的实际用途，并有供者本人/其法定代理人/其直系亲属签名。 （三）使用环节 1．建立健全省级医疗器械不良事件监测技术机构，充实工作人员，落实办公地点、设备、经费等，切实开展不良事件监测工作。 2．对有投诉、举报、存在安全隐患的产品，国家局和省（区、市）局要选择品种有针对性地开展上市后的再评价工作。 3．对在中国注册的境外医疗器械在境外召回情况进行调查，未在中国采取相应措施的责令整改。 对境外政府网站上公布的医疗器械召回公告进行检索，建立数据库；将境外召回数据与国内境外医疗器械注册数据库对比，查找出应在中国召回产品；与应在中国召回产品的代理人联系，核实在中国采取的措施；核实后，对未在中国召回产品的企业采取相应管理措施。 第三阶段：阶段总结 各省（区、市）局对已开展的工作进行分析、研究和总结，查找监管中存在的问题和薄弱环节，提出加强医疗器械监管和监管制度改革的意见，12月中旬前将工作总结、清理检查后的有效期内产品和生产企业目录报国家局。国家局医疗器械司对全国医疗器械专项整治工作进行全面总结，提出建立强化监管长效机制和深化监管制度改革的措施意见。 五、工作要求 （一）各省（市、区）局结合本地区医疗器械监管特点，严密组织，精心安排，排查安全隐患，摸清产品和生产企业的管理状况，确定整顿重点内容和范围，研究制定专项行动方案。 （二）加强对医疗器械投诉、举报案件的受理，设立并公布举报电话，对受理的案件及时进行查处。 （三）确定专人负责专项整顿的汇总、统计、报送工作。重大案件按有关规定及时报国家局，涉及犯罪的及时移交相关部门。 （四）各省（市、区）局对需要跨省联系、协调的案件要加强沟通、相互配合，不推诿、扯皮，需要国家局协调的案件及时报告，共同做好监管工作。 （五）加强宣传报道，营造良好的氛围，增强企业的责任意识、守法意识、诚信意识和自律意识，增强消费者自我保护意识，及时正面报道专项行动取得的成效。
关于《医疗器械注册管理办法》重新注册有关问题的解释意见 | 国食药监械[2006]284号 | FGWJ-2006-10026 | 2006-06-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近日，国家局接到部分省局就《医疗器械注册管理办法》中重新注册有关执行问题的请示，现就相关问题解释如下： 一、根据《医疗器械注册管理办法》总则第三条，“医疗器械注册，是指依照法定程序，对拟上市销售、使用的医疗器械的安全性、有效性进行系统评价，以决定是否同意其销售、使用的过程。”该原则适用于第四章所述的医疗器械（首次）注册和第五章所述的医疗器械重新注册。 根据上述原则，属于《医疗器械注册管理办法》第三十四条情形申请变更重新注册的，应根据附件4、附件5或者附件7的要求以及变更情况提交相应的情况说明和证明性文件等，所提交文件应能够支持对产品安全性、有效性进行系统评价，如所提交文件不能证明产品安全性、有效性的，应针对性地补充提交相应的技术资料。例如，如果变更重新注册时，原来的临床适用范围发生变化，而原注册申报的临床资料未对变化的临床试用范围进行验证的，则应补充提交相应的临床资料，对变化的临床适用范围提供安全性、有效性的验证。 《医疗器械注册管理办法》第三十七条规定三种不予重新注册的情形，但并不意味着除了该条所述情形之外的重新注册申请一定获得批准。该条针对行政上可以预知的企业未完成有关要求、或者产品属于淘汰品种、或者医疗器械注册证书已被撤销的三种情形，不予重新注册。而对于每个重新注册申报项目，审查部门除核对以上三种情形外，最根本的，是对产品的安全性、有效性再次进行系统评价。经过评价认为产品安全性、有效性符合市场准入要求的，应予以重新注册；否则将不予重新注册。 重新注册并非（首次）注册的延续，不能不结合上市后对该产品反馈的使用情况以及科技发展的新结论进行安全性、有效性的再次评价，确定其是否能准许重新进入市场。审查部门在对重新注册申请项目进行审查时，同样要根据《医疗器械注册管理办法》总则第三条所述的原则，对拟上市销售、使用的医疗器械的安全性、有效期性进行系统评价，以决定是否同意其销售、使用。 二、对于《医疗器械注册管理办法》第五章第三十六条第二款规定的“重新注册的受理与审批程序，本章没有规定的，适用本办法第四章的相关规定”，应当结合《医疗器械注册管理办法》的整体框架、章节衔接和立法原意来理解执行第四章与第五章的适用关系。 如，第四章第十九条规定了关于（首次）注册申请材料的要求，对于重新注册而言，除所依据的附件要求按《医疗器械注册管理办法》“附件4、附件5或者附件7”执行外，重新注册的申请材料应当符合第十九条的其他要求。 重新注册的审批程序，除了包括审查部门对申请进行审查外，还应当包括审查部门在审查后作出相应的审批决定。其中，审查部门对产品安全性、有效性不符合要求的重新注册申请作出不予重新注册的书面决定的，除了引用《医疗器械注册管理办法》第二十一条外，还应当引用第三十六条第二款。 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月二十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近日，国家局接到部分省局就《医疗器械注册管理办法》中重新注册有关执行问题的请示，现就相关问题解释如下： 一、根据《医疗器械注册管理办法》总则第三条，“医疗器械注册，是指依照法定程序，对拟上市销售、使用的医疗器械的安全性、有效性进行系统评价，以决定是否同意其销售、使用的过程。”该原则适用于第四章所述的医疗器械（首次）注册和第五章所述的医疗器械重新注册。 根据上述原则，属于《医疗器械注册管理办法》第三十四条情形申请变更重新注册的，应根据附件4、附件5或者附件7的要求以及变更情况提交相应的情况说明和证明性文件等，所提交文件应能够支持对产品安全性、有效性进行系统评价，如所提交文件不能证明产品安全性、有效性的，应针对性地补充提交相应的技术资料。例如，如果变更重新注册时，原来的临床适用范围发生变化，而原注册申报的临床资料未对变化的临床试用范围进行验证的，则应补充提交相应的临床资料，对变化的临床适用范围提供安全性、有效性的验证。 《医疗器械注册管理办法》第三十七条规定三种不予重新注册的情形，但并不意味着除了该条所述情形之外的重新注册申请一定获得批准。该条针对行政上可以预知的企业未完成有关要求、或者产品属于淘汰品种、或者医疗器械注册证书已被撤销的三种情形，不予重新注册。而对于每个重新注册申报项目，审查部门除核对以上三种情形外，最根本的，是对产品的安全性、有效性再次进行系统评价。经过评价认为产品安全性、有效性符合市场准入要求的，应予以重新注册；否则将不予重新注册。 重新注册并非（首次）注册的延续，不能不结合上市后对该产品反馈的使用情况以及科技发展的新结论进行安全性、有效性的再次评价，确定其是否能准许重新进入市场。审查部门在对重新注册申请项目进行审查时，同样要根据《医疗器械注册管理办法》总则第三条所述的原则，对拟上市销售、使用的医疗器械的安全性、有效期性进行系统评价，以决定是否同意其销售、使用。 二、对于《医疗器械注册管理办法》第五章第三十六条第二款规定的“重新注册的受理与审批程序，本章没有规定的，适用本办法第四章的相关规定”，应当结合《医疗器械注册管理办法》的整体框架、章节衔接和立法原意来理解执行第四章与第五章的适用关系。 如，第四章第十九条规定了关于（首次）注册申请材料的要求，对于重新注册而言，除所依据的附件要求按《医疗器械注册管理办法》“附件4、附件5或者附件7”执行外，重新注册的申请材料应当符合第十九条的其他要求。 重新注册的审批程序，除了包括审查部门对申请进行审查外，还应当包括审查部门在审查后作出相应的审批决定。其中，审查部门对产品安全性、有效性不符合要求的重新注册申请作出不予重新注册的书面决定的，除了引用《医疗器械注册管理办法》第二十一条外，还应当引用第三十六条第二款。 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月二十六日
关于角膜接触镜等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2006]281号 | FGWJ-2006-10193 | 2006-06-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对角膜接触镜、外科缝线及缝合针、牙科藻酸盐印模材料进行了产品质量监督抽验。现将抽验结果通报如下： 一、抽验情况 （一）角膜接触镜 此次抽验11家生产企业和8家经营单位的20批产品，涉及18家标示生产企业。依据国家标准GB11417.2-89《软性亲水接触镜》及1997年标准修改单、注册产品标准、ISO10344:1996《光学和光学仪器接触镜测试用盐溶液》、ISO8599:1994《光学和光学仪器接触镜光谱和透光率的测定》、ISO9337-1:1999《接触镜后顶点焦度测定第一部分使用手调聚焦式焦度测试方法》、ISO9338:1996《光学和光学仪器接触镜直径的测定》、ISO9913-1:1996《光学和光学仪器接触镜FATT法测定透氧系数与透氧量》、ISO9914:1995《光学和光学仪器接触镜材料折射率测定》、GB/T14233.1《医用输液、输血、注射器具检验方法》、GB/T14437-93《产品质量计数一次监督抽样检验程序》、ISO10338：1996《光学和光学仪器接触镜曲率半径的测定》进行检验。检验项目为：顶焦度、尺寸（中心区内曲率半径、总直径）、杂质和表面缺陷等7项指标。经检验，18批产品被检验项目合格，2批产品被检验项目不合格（见附件）。 （二）外科缝线及缝合针 此次抽验23家生产企业和65家经营使用单位的116批产品，涉及34家标示生产企业。依据行业标准YY1116-2002《可吸收性外科缝线》、YY0167－1998《非吸收性外科缝线》、YY0166－2002《带线缝合针》进行检验。检验项目为：抗张强度、针线连接强度、重金属等5项指标。经检验，106批产品被检验项目合格，10批产品被检验项目不合格（见附件）。 （三）牙科藻酸盐印模材料 此次抽验1家生产企业和1家经营单位的2批产品，涉及2家标示生产企业。依据行业标准YY1027-2001《齿科藻酸盐印模材料》、YY/T0127.9-2001《口腔材料生物学评价第2单元：口腔材料生物试验方法细胞毒性试验（琼脂覆盖法及分子滤过法）》进行检验。检验项目为：粉末、调和性能、调和时间等8项指标。经检验，1批产品被检验项目合格，1批产品被检验项目不合格（见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年7月31日前报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第6期，总第29期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月二十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对角膜接触镜、外科缝线及缝合针、牙科藻酸盐印模材料进行了产品质量监督抽验。现将抽验结果通报如下： 一、抽验情况 （一）角膜接触镜 此次抽验11家生产企业和8家经营单位的20批产品，涉及18家标示生产企业。依据国家标准GB11417.2-89《软性亲水接触镜》及1997年标准修改单、注册产品标准、ISO10344:1996《光学和光学仪器接触镜测试用盐溶液》、ISO8599:1994《光学和光学仪器接触镜光谱和透光率的测定》、ISO9337-1:1999《接触镜后顶点焦度测定第一部分使用手调聚焦式焦度测试方法》、ISO9338:1996《光学和光学仪器接触镜直径的测定》、ISO9913-1:1996《光学和光学仪器接触镜FATT法测定透氧系数与透氧量》、ISO9914:1995《光学和光学仪器接触镜材料折射率测定》、GB/T14233.1《医用输液、输血、注射器具检验方法》、GB/T14437-93《产品质量计数一次监督抽样检验程序》、ISO10338：1996《光学和光学仪器接触镜曲率半径的测定》进行检验。检验项目为：顶焦度、尺寸（中心区内曲率半径、总直径）、杂质和表面缺陷等7项指标。经检验，18批产品被检验项目合格，2批产品被检验项目不合格（见附件）。 （二）外科缝线及缝合针 此次抽验23家生产企业和65家经营使用单位的116批产品，涉及34家标示生产企业。依据行业标准YY1116-2002《可吸收性外科缝线》、YY0167－1998《非吸收性外科缝线》、YY0166－2002《带线缝合针》进行检验。检验项目为：抗张强度、针线连接强度、重金属等5项指标。经检验，106批产品被检验项目合格，10批产品被检验项目不合格（见附件）。 （三）牙科藻酸盐印模材料 此次抽验1家生产企业和1家经营单位的2批产品，涉及2家标示生产企业。依据行业标准YY1027-2001《齿科藻酸盐印模材料》、YY/T0127.9-2001《口腔材料生物学评价第2单元：口腔材料生物试验方法细胞毒性试验（琼脂覆盖法及分子滤过法）》进行检验。检验项目为：粉末、调和性能、调和时间等8项指标。经检验，1批产品被检验项目合格，1批产品被检验项目不合格（见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年7月31日前报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第6期，总第29期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月二十二日
关于实施《外科植入物 金属夹》等7项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2006]271号 | FGWJ-2006-10133 | 2006-06-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY/T 0079-2006《外科植入物 金属夹》等7项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。具体如下： 1.YY/T 0079-2006《外科植入物 金属夹》（代替YY 0079.1-92） 2.YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法》（代替YY/T 0149-93） 3.YY/T 0176-2006《医用剪 通用技术条件》（代替YY/T 0176-94） 4.YY/T 0595-2006《医疗器械 质量管理体系 YY/T 0287-2003应用指南》 5.YY/T 0596-2006《医用剪》（代替YY/T 0176.2～0176.8-1997，YY/T 0176.11～0176.12-1997） 6.YY/T 0597-2006《施夹钳》（代替YY 0079.3-92） 7.YY/T 1127-2006《咬骨钳》（代替YY 91127～91131-1999） 以上标准自2007年5月1日起实施。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY/T 0079-2006《外科植入物 金属夹》等7项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。具体如下： 1.YY/T 0079-2006《外科植入物 金属夹》（代替YY 0079.1-92） 2.YY/T 0149-2006《不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法》（代替YY/T 0149-93） 3.YY/T 0176-2006《医用剪 通用技术条件》（代替YY/T 0176-94） 4.YY/T 0595-2006《医疗器械 质量管理体系 YY/T 0287-2003应用指南》 5.YY/T 0596-2006《医用剪》（代替YY/T 0176.2～0176.8-1997，YY/T 0176.11～0176.12-1997） 6.YY/T 0597-2006《施夹钳》（代替YY 0079.3-92） 7.YY/T 1127-2006《咬骨钳》（代替YY 91127～91131-1999） 以上标准自2007年5月1日起实施。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月十九日
关于认可河南省电子产品质量监督检验所中频电疗仪等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2006]267号 | FGWJ-2006-10027 | 2006-06-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年3月8－9日，对河南省电子产品质量监督检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对中频电疗仪等77种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月十八日 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 中频电疗仪 1 全部参数 YY91093-1999 中频电疗仪 2 心电图机安全 1 部分参数 GB10793-2000 医用电气设备第2部分：心电图机安全专用要求 不能测： 对心脏除颤器放电效应的防护危险输出的防止 3 病人监护系统安全 1 部分参数 YY0089-1992 病人监护系统专用安全要求 不能测： 心脏除颤器放电效应的防护工作数据的精确性和不正确输出的防护 4 医用电气设备安全 1 部分参数 GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 不能测： 提拎装置承载能力离子辐射AP、APG设备压力容器和受压部件清、消毒和灭菌电源变压器 5 热垫式治疗仪 1 全部参数 YY0165-1994 热垫式治疗仪 6 热辐射类治疗设备 1 全部参数 YY0306-1998 热辐射类治疗设备安全专用要求 7 音乐电疗仪 1 全部参数 YY91094-1999 音乐电疗仪 8 超声雾化器 1 全部参数 YY0109-2003 医用超声雾化器 9 牙科病人椅 1 部分参数 YY/T0058-2004 牙科病人椅 不能测： 可燃性爆裂压力 10 牙科治疗机 1 部分参数 YY/T1043-2004 牙科治疗机 不能测： 爆裂压力 11 光固化机 1 部分参数 YY0055-2002 牙科设备 光固化机 不能测： 光谱特性 12 特定电磁波治疗器 1 部分参数 YY0061-1991 特定电磁波治疗器 不能测： 有害射线 13 氦氖激光治疗机 1 部分参数 GB12257-2000 氦氖激光治疗机通用技术条件 不能测： 发散角、模式 14 诊断和治疗激光设备安全 1 全部参数 GB9706.20-2000 医用电气设备 第2部分： 诊断和治疗激光设备安全专用要求 15 电动按摩椅 1 全部参数 YY91097-1999 电动按摩椅 16 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 1 部分参数 YY/T0160-1994 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 不能测： 臭氧浓度 17 红外治疗设备安全 1 全部参数 YY0323-2000 红外治疗设备安全专用要求 18 高频电灼治疗仪 1 部分参数 YY0322-2000 高频电灼治疗仪 不能测： 高频电介质强度 19 医用电气系统安全 1 全部参数 GB9706.15-1999 医用电气设备 第一部分：安全通用要求1.并列标准:医用电气系统安全要求 20 医用脚踏开关 1 全部参数 YY91057-1999 医用脚踏开关通用技术条件 21 表型磁疗器 1 全部参数 YY91092-1999 表型磁疗器 22 低频电子脉冲治疗仪 1 全部参数 YY0016-93 低频电子脉冲治疗仪 23 静美高压电位治疗仪 1 部分参数 YZB/国3858-26-2004 静美高压电位治疗仪 不能测： 高压电介质强度 24 静美亚健康治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0017-2004 静美亚健康治疗仪 不能测： 高压电介质强度 25 静美失眠治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0007-2004 静美失眠治疗仪 不能测： 高压电介质强度 26 静美便秘治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0018-2004 静美便秘治疗仪 不能测： 高压电介质强度 27 前列腺病光波治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0063-2005 前列腺病光波治疗仪 28 妇科病光波治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0062-2005 妇科病光波治疗仪 29 乳腺病电炙治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0065-2005 乳腺病电炙治疗仪 30 颈肩病电腾治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0066-2005 颈肩病电腾治疗仪 31 腰椎病光电治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0067-2005 腰椎病光电治疗仪 32 超反射脑磁治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0007-2002 超反射脑磁治疗仪 33 口腔内窥镜 1 部分参数 YZB/豫0077-2003 口腔内窥镜 不能测： 探头表面PH值 34 经皮给药治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0010-2003 经皮给药治疗仪 35 热磁低频治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0132-2004 热磁低频治疗仪 36 前列腺治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0034-2003 前列腺治疗仪 37 智能电子控温医用冰帽 1 全部参数 YZB/豫0006-2002 智能电子控温医用冰帽 38 人体健康信息测试分析仪 1 全部参数 YZB/豫0045-2003 人体健康信息测试分析仪 39 微电脑美容美体保健治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0023-2002 微电脑美容美体保健治疗仪 40 电解质分析仪 1 部分参数 YZB/豫0003-2004 电解质分析仪 不能测： PH值 41 华盛治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0011-2003 华盛治疗仪 不能测： 远红外法向比辐射率增效垫 42 电脑疼痛治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0051-2003 电脑疼痛治疗仪 不能测： 照射头有效光谱波长范围 43 高血脂激光治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0012-2005 高血脂激光治疗仪 不能测：激光波长 44 多功能牵引床 1 全部参数 YZB/豫0101-2004 多功能牵引床 45 远红外按摩理疗床 1 全部参数 YZB/豫0137-2004 远红外按摩理疗床 46 熏蒸治疗机 1 全部参数 YZB/豫0136-2004 熏蒸治疗机 47 颈腰椎治疗多功能牵引床 1 全部参数 YZB/豫0135-2004 颈腰椎治疗多功能牵引床 48 颈椎牵引机 1 全部参数 YZB/豫0134-2004 颈椎牵引机 49 肛肠疾病诊断仪 1 部分参数 YZB/豫0201-2004 肛肠疾病诊断仪 不能测： 冷光源照度冷光源光输出口色度 50 耳鼻喉疾病诊断仪 1 部分参数 YZB/豫0202-2004 耳鼻喉疾病诊断仪 不能测： 冷光源照度冷光源光输出口色度 51 消化系统诊断仪 1 部分参数 YZB/豫0203-2004 消化系统诊断仪 不能测： 冷光源照度冷光源光输出口色度 52 呼吸系统诊断仪 1 部分参数 YZB/豫0205-2005 呼吸系统诊断仪 不能测： 冷光源照度冷光源光输出口色度 53 医用输氧监测仪 1 全部参数 YZB/豫0016-2002 SYY-A型医用输氧监测仪 54 医用半导体亚低温治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0060-2003 医用半导体亚低温治疗仪 55 医用亚低温治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0061-2003 医用亚低温治疗仪 56 视欣舒目镜 1 全部参数 YZB/豫0014-2003 视欣舒目镜 57 低频理疗仪 1 全部参数 YZB/豫0125-2005 低频理疗仪 58 康复带 1 全部参数 Q/SJKS001-1999 康复带 59 医用智能低温治疗仪 1 全部参数 Q/HS002-1999 医用智能低温治疗仪 60 光治疗仪 1 全部参数 Q/ZZ001-1999 光治疗仪 61 旋磁排石仪 1 部分参数 Q/ZBJ001-2000 旋磁排石仪 不能测： 永磁材料 62 电子口镜 1 全部参数 Q/YD002-2002 电子口镜 63 红外烧伤治疗机 1 部分参数 Q/KYY001-1999 红外烧伤治疗机 不能测： 红外波长范围消毒净化空气治疗设备 64 半导体远红外光疗器 1 全部参数 Q/KYY002-1999 半导体远红外光疗器 65 烧烫伤翻身床 1 全部参数 Q/KYY003-1999 烧烫伤翻身床 66 清创洗浴手术床 1 全部参数 Q/KYY004-1999 清创洗浴手术床 67 GSX高效辐射烧伤治疗机 1 全部参数 Q/NKD002-2000 GSX高效辐射烧伤治疗机 68 中医多功能治疗仪 1 部分参数 Q/SDZ004-2000 中医多功能治疗仪 不能测： 透敷酊性能 69 急慢性软组织损伤药物导入治疗仪 1 部分参数 Q/HTS001-1998 急慢性软组织损伤药物导入治疗仪 不能测： 药效垫 70 视欣视力矫正仪 1 部分参数 Q/HJC001-1999 视欣视力矫正仪 不能测： 视矫液技术要求 71 颈椎保健枕理疗仪 1 部分参数 Q/HTGY001-2000 颈椎保健枕理疗仪 不能测： 理疗垫药物检验 72 红外光治疗仪 1 全部参数 Q/GDS007-1999 红外光治疗仪 73 软组织伤痛治疗仪 1 全部参数 Q/GDS005-1999 软组织伤痛治疗仪 74 胃肠病治疗仪 1 全部参数 Q/GDS004-1998 胃肠病治疗仪 75 多功能经皮给药治疗仪 1 部分参数 Q/BNIL001-1998 多功能经皮给药治疗仪 不能测： 终端输出最大功率 76 多参数监护仪 1 部分参数 YZB/豫0041-2003 多参数监护仪 不能测： 心排量检测呼吸末二氧化碳检测麻醉气体检测有创血压检测通道体温检测心电检测 77 环境试验 1 全部参数 GB/T14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年3月8－9日，对河南省电子产品质量监督检验所的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，认可该中心对中频电疗仪等77种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月十八日 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 中频电疗仪 1 全部参数 YY91093-1999 中频电疗仪 2 心电图机安全 1 部分参数 GB10793-2000 医用电气设备第2部分：心电图机安全专用要求 不能测： 对心脏除颤器放电效应的防护危险输出的防止 3 病人监护系统安全 1 部分参数 YY0089-1992 病人监护系统专用安全要求 不能测： 心脏除颤器放电效应的防护工作数据的精确性和不正确输出的防护 4 医用电气设备安全 1 部分参数 GB9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 不能测： 提拎装置承载能力离子辐射AP、APG设备压力容器和受压部件清、消毒和灭菌电源变压器 5 热垫式治疗仪 1 全部参数 YY0165-1994 热垫式治疗仪 6 热辐射类治疗设备 1 全部参数 YY0306-1998 热辐射类治疗设备安全专用要求 7 音乐电疗仪 1 全部参数 YY91094-1999 音乐电疗仪 8 超声雾化器 1 全部参数 YY0109-2003 医用超声雾化器 9 牙科病人椅 1 部分参数 YY/T0058-2004 牙科病人椅 不能测： 可燃性爆裂压力 10 牙科治疗机 1 部分参数 YY/T1043-2004 牙科治疗机 不能测： 爆裂压力 11 光固化机 1 部分参数 YY0055-2002 牙科设备 光固化机 不能测： 光谱特性 12 特定电磁波治疗器 1 部分参数 YY0061-1991 特定电磁波治疗器 不能测： 有害射线 13 氦氖激光治疗机 1 部分参数 GB12257-2000 氦氖激光治疗机通用技术条件 不能测： 发散角、模式 14 诊断和治疗激光设备安全 1 全部参数 GB9706.20-2000 医用电气设备 第2部分： 诊断和治疗激光设备安全专用要求 15 电动按摩椅 1 全部参数 YY91097-1999 电动按摩椅 16 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 1 部分参数 YY/T0160-1994 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 不能测： 臭氧浓度 17 红外治疗设备安全 1 全部参数 YY0323-2000 红外治疗设备安全专用要求 18 高频电灼治疗仪 1 部分参数 YY0322-2000 高频电灼治疗仪 不能测： 高频电介质强度 19 医用电气系统安全 1 全部参数 GB9706.15-1999 医用电气设备 第一部分：安全通用要求1.并列标准:医用电气系统安全要求 20 医用脚踏开关 1 全部参数 YY91057-1999 医用脚踏开关通用技术条件 21 表型磁疗器 1 全部参数 YY91092-1999 表型磁疗器 22 低频电子脉冲治疗仪 1 全部参数 YY0016-93 低频电子脉冲治疗仪 23 静美高压电位治疗仪 1 部分参数 YZB/国3858-26-2004 静美高压电位治疗仪 不能测： 高压电介质强度 24 静美亚健康治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0017-2004 静美亚健康治疗仪 不能测： 高压电介质强度 25 静美失眠治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0007-2004 静美失眠治疗仪 不能测： 高压电介质强度 26 静美便秘治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0018-2004 静美便秘治疗仪 不能测： 高压电介质强度 27 前列腺病光波治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0063-2005 前列腺病光波治疗仪 28 妇科病光波治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0062-2005 妇科病光波治疗仪 29 乳腺病电炙治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0065-2005 乳腺病电炙治疗仪 30 颈肩病电腾治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0066-2005 颈肩病电腾治疗仪 31 腰椎病光电治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0067-2005 腰椎病光电治疗仪 32 超反射脑磁治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0007-2002 超反射脑磁治疗仪 33 口腔内窥镜 1 部分参数 YZB/豫0077-2003 口腔内窥镜 不能测： 探头表面PH值 34 经皮给药治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0010-2003 经皮给药治疗仪 35 热磁低频治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0132-2004 热磁低频治疗仪 36 前列腺治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0034-2003 前列腺治疗仪 37 智能电子控温医用冰帽 1 全部参数 YZB/豫0006-2002 智能电子控温医用冰帽 38 人体健康信息测试分析仪 1 全部参数 YZB/豫0045-2003 人体健康信息测试分析仪 39 微电脑美容美体保健治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0023-2002 微电脑美容美体保健治疗仪 40 电解质分析仪 1 部分参数 YZB/豫0003-2004 电解质分析仪 不能测： PH值 41 华盛治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0011-2003 华盛治疗仪 不能测： 远红外法向比辐射率增效垫 42 电脑疼痛治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0051-2003 电脑疼痛治疗仪 不能测： 照射头有效光谱波长范围 43 高血脂激光治疗仪 1 部分参数 YZB/豫0012-2005 高血脂激光治疗仪 不能测：激光波长 44 多功能牵引床 1 全部参数 YZB/豫0101-2004 多功能牵引床 45 远红外按摩理疗床 1 全部参数 YZB/豫0137-2004 远红外按摩理疗床 46 熏蒸治疗机 1 全部参数 YZB/豫0136-2004 熏蒸治疗机 47 颈腰椎治疗多功能牵引床 1 全部参数 YZB/豫0135-2004 颈腰椎治疗多功能牵引床 48 颈椎牵引机 1 全部参数 YZB/豫0134-2004 颈椎牵引机 49 肛肠疾病诊断仪 1 部分参数 YZB/豫0201-2004 肛肠疾病诊断仪 不能测： 冷光源照度冷光源光输出口色度 50 耳鼻喉疾病诊断仪 1 部分参数 YZB/豫0202-2004 耳鼻喉疾病诊断仪 不能测： 冷光源照度冷光源光输出口色度 51 消化系统诊断仪 1 部分参数 YZB/豫0203-2004 消化系统诊断仪 不能测： 冷光源照度冷光源光输出口色度 52 呼吸系统诊断仪 1 部分参数 YZB/豫0205-2005 呼吸系统诊断仪 不能测： 冷光源照度冷光源光输出口色度 53 医用输氧监测仪 1 全部参数 YZB/豫0016-2002 SYY-A型医用输氧监测仪 54 医用半导体亚低温治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0060-2003 医用半导体亚低温治疗仪 55 医用亚低温治疗仪 1 全部参数 YZB/豫0061-2003 医用亚低温治疗仪 56 视欣舒目镜 1 全部参数 YZB/豫0014-2003 视欣舒目镜 57 低频理疗仪 1 全部参数 YZB/豫0125-2005 低频理疗仪 58 康复带 1 全部参数 Q/SJKS001-1999 康复带 59 医用智能低温治疗仪 1 全部参数 Q/HS002-1999 医用智能低温治疗仪 60 光治疗仪 1 全部参数 Q/ZZ001-1999 光治疗仪 61 旋磁排石仪 1 部分参数 Q/ZBJ001-2000 旋磁排石仪 不能测： 永磁材料 62 电子口镜 1 全部参数 Q/YD002-2002 电子口镜 63 红外烧伤治疗机 1 部分参数 Q/KYY001-1999 红外烧伤治疗机 不能测： 红外波长范围消毒净化空气治疗设备 64 半导体远红外光疗器 1 全部参数 Q/KYY002-1999 半导体远红外光疗器 65 烧烫伤翻身床 1 全部参数 Q/KYY003-1999 烧烫伤翻身床 66 清创洗浴手术床 1 全部参数 Q/KYY004-1999 清创洗浴手术床 67 GSX高效辐射烧伤治疗机 1 全部参数 Q/NKD002-2000 GSX高效辐射烧伤治疗机 68 中医多功能治疗仪 1 部分参数 Q/SDZ004-2000 中医多功能治疗仪 不能测： 透敷酊性能 69 急慢性软组织损伤药物导入治疗仪 1 部分参数 Q/HTS001-1998 急慢性软组织损伤药物导入治疗仪 不能测： 药效垫 70 视欣视力矫正仪 1 部分参数 Q/HJC001-1999 视欣视力矫正仪 不能测： 视矫液技术要求 71 颈椎保健枕理疗仪 1 部分参数 Q/HTGY001-2000 颈椎保健枕理疗仪 不能测： 理疗垫药物检验 72 红外光治疗仪 1 全部参数 Q/GDS007-1999 红外光治疗仪 73 软组织伤痛治疗仪 1 全部参数 Q/GDS005-1999 软组织伤痛治疗仪 74 胃肠病治疗仪 1 全部参数 Q/GDS004-1998 胃肠病治疗仪 75 多功能经皮给药治疗仪 1 部分参数 Q/BNIL001-1998 多功能经皮给药治疗仪 不能测： 终端输出最大功率 76 多参数监护仪 1 部分参数 YZB/豫0041-2003 多参数监护仪 不能测： 心排量检测呼吸末二氧化碳检测麻醉气体检测有创血压检测通道体温检测心电检测 77 环境试验 1 全部参数 GB/T14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法
关于认可天津医疗器械质量监督检验中心封堵器及输送器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2006]266号 | FGWJ-2006-10030 | 2006-06-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年1月7~9日，对国家局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力扩项进行了现场评审。经审查，认可该中心对封堵器及输送器等216种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月十八日 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 封堵器及输送器 ** 全项目 先心病封堵器及输送器 YZB/国1877-2003 医疗器械和外科植入物用NiTi形状记忆合金加工材技术规范 ASTM F2063-2005 —— 2 定制型关节假体 * 全项目 定制型关节假体 YZB/国0485-2002 —— 3 血液透析及血液过滤用浓缩液（粉） ** 全项目 医用透析液（粉） YZB/国1554-2003 血液透析及血液过滤用浓缩液（粉） ISO13958:2002 —— 4 电化学前列腺增生治疗仪 * 全项目 EASY-100A型电化学前列腺增生治疗仪 YZB/国0120-2003 —— 5 高压电位治疗仪 * 全项目 高电位治疗仪 YZB/国0183-2003 GR-GDW-9kV高电位治疗机 YZB/国1526-2003 —— 6 金属直型接骨板 * 全项目 骨接合植入物 金属接骨板 YY0017-2002 —— 7 金属接骨螺钉 * 全项目 骨接合植入物 金属接骨螺钉 YY0018-2002 —— 8 金属髓内针 * 全项目 骨接合植入物 金属髓内针 YY0019-2002 —— 9 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 TC4钛合金锻件 * 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 TC4钛合金锻件 YY0117.1-1993 —— 10 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 ZTiA16V4钛合金铸件 * 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 ZTiA16V4钛合金铸件 YY0117.2-1993 —— 11 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴铬钼合金铸件 * 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴铬钼合金铸件 YY0117.3-1993 —— 12 髋关节假体 * 全项目 髋关节假体 YY0118-1993 —— 13 金属矫形用钉 * 全项目 骨接合植入物 金属矫形用钉 YY0119-2002 —— 14 金属矫形用棒 * 全项目 骨接合植入物 金属矫形用棒 YY0120-2002 —— 15 金属异形接骨板 * 全项目 骨接合植入物 金属接骨板 YY0017-2002 —— 16 侧角头双关节咬骨钳 * 全项目 侧角头双关节咬骨钳 YY91122-1999 —— 17 手枪式手摇骨钻 * 全项目 手枪式手摇骨钻 YY91133-1999 —— 18 双关节骨剪 * 全项目 双关节骨剪 YY91134-1999 —— 19 板形骨锯 * 全项目 板形骨锯 YY91137-1999 —— 20 OCu宫内节育器 * 全项目 OCu宫内节育器 GB3156-1995 —— 21 VCu宫内节育器 * 全项目 VCu宫内节育器 GB11235-1997 —— 22 TCu宫内节育器 * 全项目 TCu宫内节育器 GB11236-1995 —— 23 针灸针 ** 全项目 针灸针 GB2024-1994 —— 24 医用羟基磷灰石粉料 ** 部分项目 医用羟基磷灰石粉料 YY0303-1998 羟基磷灰石含量不能测 25 等离子喷涂 羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 ** 部分项目 等离子喷涂 羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 YY0304-1998 羟基磷灰石含量不能测 26 羟基磷灰石生物陶瓷 ** 部分项目 羟基磷灰石生物陶瓷 YY0305-1998 羟基磷灰石含量不能测 27 血管扩张用支架 ** 全项目 血管扩张用支架 YZB/国0173-2002 —— 28 镍钛记忆合金自扩张式医用内支架 * 全项目 外科植入物用镍钛记忆合金 ASTM F2063-2005 —— 29 脊柱融合器 ** 全项目 脊柱融合器 YZB/国0959-2003 —— 30 聚髌器 ** 全项目 聚髌器 Q/TETH1-1999 —— 31 一次性使用采血器 ** 全项目 一次性使用采血器 YY0115-1993 —— 32 一次性使用输液器 ** 全项目 一次性使用输液器 GB8368-1998 —— 33 一次性使用输血器 ** 全项目 一次性使用输血器 GB8369-2005 —— 34 一次性使用无菌注射器 ** 全项目 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 —— 35 一次性使用无菌注射针 ** 全项目 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 —— 36 一次性使用静脉输液针 ** 全项目 一次性使用静脉输液针 GB18671-2002 —— 37 一次性使用滴定管式输液器 ** 全项目 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 GB18458.2-2003 —— 38 带线缝合针 ** 全项目 带线缝合针 YY0166-2002 —— 39 造影导管 ** 全项目 一次性使用无菌血管内导管第2部分：造影导管 YY0285.2-1999 —— 40 中心静脉导管 ** 全项目 一次性使用无菌血管内导管第3部分：中心静脉导管 YY0285.3-1999 —— 41 球囊扩张导管 ** 全项目 一次性使用无菌血管内导管第4部分：球囊扩张导管 YY0285.4-1999 —— 42 套针外周导管 ** 全项目 一次性使用无菌血管内导管第5部分：套针外周导管 YY0285.5-1999 —— 43 外科植入物-丙烯酸类树脂骨水泥 * 全项目 外科植入物-丙烯酸类树脂骨水泥 YY0459-2003 —— 44 血压计和血压表 * 全项目 血压计和血压表 GB3053-1993 —— 45 电子血压计 * 全项目 KD系列电子血压计 YZB/津0094-2002 —— 46 二氧化碳激光治疗机 * 部分项目 二氧化碳激光治疗机 GB11748-2005 波长、模式不能测 47 半导体激光治疗仪 * 全项目 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB12257-2000 —— 48 氦氖激光血管内照射治疗仪 ** 全项目 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 YY0284-2004 —— 49 氦氖激光治疗机 * 全项目 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB12257-2000 —— 50 连续波钕钇铝石榴石激光治疗机 * 全项目 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件YY0307-2004 —— 51 Q开关红宝石激光治疗机 * 全项目 TD-98型Q开关红宝石激光治疗机 YZB/国0270-2002 —— 52 高速涡轮牙钻机 * 全项目 高速涡轮牙钻机 YY91044-1999 —— 53 高速涡轮牙钻手机（车头） * 全项目 高速涡轮牙钻手机（车头） YY91045-1999 —— 54 高速牙科车针 * 全项目 高速牙科车针 YY0302-1998 —— 55 牙科综合治疗机 * 全项目 牙科治疗机 YY/T1043-2004 —— 56 麻醉机 * 全项目 麻醉机 YY0320-2000 —— 57 电动呼吸机 * 全项目 电动呼吸机 YY91041-1999 —— 58 气动呼吸机 * 全项目 气动呼吸机 YY91108 -1999 —— 59 超声雾化器 * 全项目 医用超声雾化器 YY0109-2003 —— 60 婴儿培养箱 * 全项目 医用电气设备 第2部分:婴儿培养箱安全专用要求 GB11243-2000 —— 61 台式快速自动控制压力蒸汽灭菌器 * 部分项目 自动控制压力蒸汽灭菌器技术条件 GB8599-1988 CT-ZJ台式快速自动控制压力蒸汽灭菌器 YZB/津0303-2003 灭菌效果不能测 62 四肢气压治疗装置 * 全项目 29319型四肢气压治疗装置 Q/BLS0004-2000 —— 63 磁光氧血液治疗机 * 全项目 CGY型磁光氧血液治疗机 YZB/国0348-2003 —— 64 骨质疏松治疗仪 * 全项目 骨质疏松治疗仪 YZB/津0012-2002 —— 65 表皮细胞移植分离机 * 全项目 表皮细胞移植分离机 Q/12YX0482-2001 —— 66 无框架脑立体定向仪 * 全项目 CAS-R无框架脑立体定向仪 Q/12YX0104-2000 —— 67 体腔热物理治疗机 * 全项目 TRL型热化疗灌注机 YZB/黑0011-2004 —— 68 微机控制牵引床 * 全项目 微机控制牵引治疗机 YZB/津0381-2004 —— 69 综合电动外骨手术设备 * 全项目 骨科动力系统 YZB/津0479-2004 —— 70 气动动力系统 * 全项目 ZMM2000型齐柏林千禧高速气动钻系统 YZB/GEM0066-2002 —— 71 眼科超声诊断仪 * 部分项目 眼科超声生物显微镜 YZB/国2324-2003 声输出不能测 72 气压弹道碎石仪 * 全项目 BLS型气压弹道碎石仪 YZB/国0177-2003 —— 73 便携式家用血糖仪 * 全项目 MX型血糖仪与试纸 YZB/津 0300-2003 —— 74 锥板式粘度计 * 全项目 TBV系列锥板式血粘度仪 YZB/津 0382-2004 —— 75 尿动力测试仪 * 全项目 尿动力测试仪 Q/WD003-2002 —— 76 自动尿液分析仪 * 全项目 耐斯8010自动尿液分析仪 YZB/津0401-2004 —— 77 红细胞沉降压积仪 * 全项目 EHK型红细胞沉降压积仪 YZB/津0190-2003 —— 78 光电子内窥镜显示仪 * 全项目 NT系列内窥镜图像显示仪 YZB/津0076-2002 —— 79 数码电子阴道镜 * 全项目 KDX-Y-01数码电子阴道镜 YZB/京0015-2002 —— 80 心脏射频消融仪 * 全项目 心脏射频消融仪 YZB/国1728-2004 —— 81 前列腺射频治疗仪 * 全项目 HA100前列腺场效消融仪 YZB/国3992-25-2004 —— 82 多极射频肿瘤消融仪 * 全项目 多极射频消融仪 YZB/国0279-2002 —— 83 内生场肿瘤热疗系统 * 全项目 NRL系列内生场肿瘤热疗系统 YZB/国4092-25-2004 —— 84 肿瘤射频 热疗机 * 全项目 肿瘤射频热疗机 YZB/国0330-2003 —— 85 心电监护仪 * 全项目 心电监护仪 YY91079-1999 病人监护系统专用安全要求 YY0089-1992 —— 86 单道和多道心电图机 * 全项目 单道和多道心电图机 YY1139-2000 —— 87 诱发电位系统 * 全项目 ZEP系列诱发电位仪 Q/HDDQG001-2001 —— 88 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪 * 全项目 医用电气设备 第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求 GB9706.8-1995 —— 89 心脑电图机 * 全项目 心脑电图机 JJG543-1996 —— 90 患者监护仪 1 心律失常 Passport 2心电监护仪/GasModule II模块 Q/DATASCOPE001-2002 —— 2 有创血压 3 无创血压 4 血氧饱和度 5 体温 6 呼吸 7 呼吸末CO2 91 主动脉气囊反搏泵 * 全项目 DatascopeΘ主动脉气囊反搏泵 YZB/USA0321-2002 —— 92 直接式阻抗血流图仪 * 全项目 直接式阻抗血流图仪 YY91078-1999 —— 93 一次性使用心电电极 * 全项目 一次性使用心电电极 YY/T0196-1994 —— 94 低频电子脉冲治疗仪 * 全项目 低频电子脉冲治疗仪 YY0016-1993 —— 95 中频电疗仪 * 全项目 中频电疗仪 YY91093-1999 —— 96 音乐电疗仪 * 全项目 音乐电疗仪 YY91094-1999 —— 97 肌电生物反馈仪 * 全项目 肌电生物反馈仪 YY91095-1999 —— 98 温度生物反馈仪 * 全项目 温度生物反馈仪 YY91096-1999 —— 99 红外治疗设备 * 全项目 红外治疗设备安全专用要求 YY0323-2000 —— 100 红外乳腺检查仪 * 全项目 红外乳腺检查仪 YY0324-2000 —— 101 电动按摩椅 * 全项目 电动按摩椅 YY91097-1999 —— 102 热垫式治疗机 * 全项目 热垫式治疗机 YY0165-1994 —— 103 微波治疗设备 * 全项目 医用电气设备：微波治疗设备专用安全要求 GB9706.6-1992 —— 104 高频电灼治疗仪 * 全项目 高频电灼治疗仪 YY0322-2000 —— 105 高频手术设备 * 全项目 医用电气设备 第二部分：高频手术设备安全专用要求 GB9706.4-1999 —— 106 电动牙科椅 * 全项目 牙科病人椅 YY/T0058-2004 —— 107 油泵牙科椅 * 全项目 牙科病人椅 YY/T0058-2004 —— 108 光固化机 * 全项目 牙科设备 光固化机 YY0055-2002 —— 109 功量机 * 全项目 功量机 YY0015-1990 —— 110 电热蒸馏水器 * 部分项目 电热蒸馏水器 YY/T0280-1995 水质不能测 111 电动吸引器 * 全项目 电动吸引器 YY0100-1993 —— 112 电动流产吸引器 * 全项目 电动流产吸引器 YY0099-1993 —— 113 B型超声诊断设备 * 部分项目 B型超声诊断设备 GB10152-1997 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 GB9706.9-1997 声输出参数不能测 114 超声多普勒胎儿监护仪 * 部分项目 超声多普勒胎儿监护仪 YY0449-2003 声输出参数不能测 115 双频超声治疗系统 * 部分项目 PHYSIOSON-Expert 双频超声治疗系统 YZB/GEM 0109-2003 医用电气设备 超声治疗设备专用安全要求 GB9706.7-1994 有害辐射不能测 116 电动手术台 * 全项目 电动手术台 YY91106-1999 —— 117 电动洗胃机 * 全项目 电动洗胃机 YY91105-1999 —— 118 特定电磁波治疗器 * 部分项目 特定电磁波治疗器 YY0061-1991 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY0306-1998 有害射线不能测 119 磁疗保健杯 * 全项目 磁疗保健杯 YY0097-1992 —— 120 超短波治疗设备 * 全项目 超短波治疗器 YZB/JAP0119-2002 —— 121 电热煮沸消毒器 * 全项目 电热煮沸消毒器 YY91110-1999 —— 122 医用电气设备 * 安全检验 部分项目 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 GB9706.1-1995 AP型和APG型设备性能要求压力容器的水压试验不能测 123 肿瘤介入热疗机 ** 全项目 HGC-3000肿瘤介入热疗机 YZB/国0166-2003 —— 124 针灸治疗仪 ** 全项目 针灸治疗仪 YZB/陕0023-2002 —— 125 光谱治疗仪 ** 全项目 NS-F型多功能红外光谱治疗仪 Q/19XHX01-2001 —— 126 磁疗仪 ** 全项目 R980型磁疗仪 YZB/ITA2687-2003 —— 127 多功能切割钳 ** 全项目 多功能切割钳 YZB/USA2841-2003 —— 128 全自动结肠水疗仪 ** 全项目 全自动结肠水疗仪 YZB/津0077-2002 —— 129 电子药丸 ** 全项目 电子药丸 YZB/国426-26-2004 —— 130 湿化持续正压气道通气装置 ** 全项目 HC220系列湿化持续正压气道通气装置 YZB/NEZ1197-2003 —— 131 多功能眼病治疗仪 ** 全项目 多功能眼病治疗仪 YZB/陕0025-2002 —— 132 输液泵 ** 全项目 医用电气设备第2-24部分：输液泵及其控制器的安全要求 IEC60601-2-24：1998 LP2000系列输液泵 YZB/京 0510-2005 —— 133 淋巴治疗仪 ** 全项目 LYMPHAVISION淋巴治疗仪 YZB/GEM0108-2003 —— 134 骨愈合刺激仪 ** 全项目 Physio-StimTM ＆Spinal-StimTM 骨愈合刺激 YZB/USA0524-2003 —— 135 电脑颈腰椎增生病治疗仪 ** 全项目 GZY-A 电脑颈腰椎增生病治疗仪 YZB/京0006-2003 —— 136 溃疡治疗仪 ** 全项目 HWZ-66溃疡治疗仪 YZB/粤0173-2003 —— 137 超声波洁牙机 ** 部分项目 SC—3000 SOLFY超声波洁牙机 YZB/JAP2026-2003 有害辐射、振幅 不能测 138 体外高频热疗机 ** 全项目 HG-2000体外高频热疗机 YZB/国1245-2003 —— 139 红外光-高频治疗仪 ** 全项目 红外光─高频治疗仪 YZB/川0044-2002 —— 140 组织间肿瘤微波凝固治疗仪 ** 全项目 MTC-3C型组织间肿瘤微波凝固治疗仪 YZB/国1408-2003 —— 141 肿瘤射频热疗机 ** 全项目 肿瘤射频热疗机 YZB/国0330-2003 —— 142 热磁辐射治疗机 ** 全项目 WWW-808-A热磁辐射治疗仪 YZB/津0158-2003 —— 143 高频电融吸脂机 ** 全项目 WH-A050W型高频电融吸脂机 YZB/国0106-2003 —— 144 高能磁旋振治疗系统 ** 全项目 WHT-2000A型高能磁旋振治疗系统 YZB/国0195-2003 —— 145 冷极射频肿瘤治疗机 ** 全项目 HGCF-3000冷极射频肿瘤治疗机 YZB/国0306-2003 —— 146 一次性中性电极 ** 全项目 WS系列一次性中性电极 YZB/京0117-2003 —— 147 膀胱超声测容仪 ** 部分 项目 ODM-6000型膀胱超声测容仪 YZB/津 0103-2003 医用电气设备医用超声诊断和监护设备专用安全要求 GB9706.9-1997 声输出不能测 148 基因扩增荧光检测仪 ** 全项目 基因扩增荧光检测仪 YZB/陕0071-2003 —— 149 数字脑电图仪及脑电地形图仪 ** 全项目 数字脑电图仪及脑电地形图仪 JJG954-2000 —— 150 麻醉深度监护仪 ** 全项目 麻醉深度监护仪 YZB/SWI3-21-2004 病人监护系统专用安全要求 YY0089-1992 —— 151 监护遥测系统 ** 全项目 Infinity监护遥测系统 YZB/USA3718-2-2004 —— 152 神经术中监护工作站 ** 全项目 神经术中监护工作站 美国Axon System Inc公司 —— 153 血流变仪 ** 全项目 LBY-N系列血液流变仪 YZB/津0334-2004 —— 154 医用冲洗机 ** 全项目 CX系列医用冲洗机 YZB/津0016-2003 —— 155 多用途仪器内部结构消毒机 ** 全项目 ZJ-XD多用途仪器内部结构消毒机 YZB/津0393-2004 —— 156 尿液沉渣分析仪 ** 全项目 MUD系列尿液沉渣分析仪 YZB/津0113-2003 —— 157 渗透压测定仪 ** 全项目 STY渗透压测定仪 YZB/津0659-2005 —— 158 生化分析仪 ** 全项目 生化分析仪 YY0014-1990 —— 159 医用内窥镜 ** 全项目 医用电气设备第2部分：内窥镜设备安全专用要求 GB9706.19-2000 医用硬管内窥镜通用技术条件 YY0068-1992 医用内窥镜及附件通用要求 GB11244-2005 电磁兼容性不能测 160 耳内窥镜 ** 全项目 耳内窥镜 Richard Wolf GmbH公司 —— 161 气管窥镜 ** 全项目 气管窥镜 YY0069-1992 —— 162 食管窥镜 ** 全项目 食管窥镜 YY0070-1992 —— 163 直肠、乙状结肠窥镜 ** 全项目 直肠、乙状结肠窥镜 YY0071-1992 —— 164 纤维大肠镜 ** 全项目 纤维大肠镜 YY/T0283-1995 —— 165 纤维上消化道镜 ** 全项目 纤维上消化道镜 YY91028-1999 —— 166 腹腔镜 ** 全项目 腹腔镜 德国Gesellscuaft fur wissenschaftlichen Appara-tebau GmbH公司 —— 167 尿道膀胱镜诊疗器械 ** 全项目 尿道膀胱镜诊疗器械 YZB/津0269-2003 —— 168 喉镜诊疗 器械 ** 全项目 喉镜诊疗器械 YZB/津0270-2003 —— 169 宫腔镜 ** 全项目 宫腔镜 YZB/津0228-2003 —— 170 医用内窥镜冷光源 ** 全项目 医用内窥镜冷光源 YY91081-1999 医用内窥镜冷光源 YZB/津0265-2003 —— 171 酶标仪 ** 全项目 酶标分析仪 JJG861-94 —— 172 共振吸脂器 ** 全项目 VACUSON 60L共振吸脂器 YZB/SWI0318-2003 —— 173 多导睡眠脑电记录仪 ** 全项目 E系列多导睡眠脑电记录仪 YZB/AVL0734-2003 —— 174 眼科超声影像工作站图像处理软件 ** 全项目 BME-180眼科超声影像工作站图像处理软件 YZB/津0145-2003 —— 175 基因扩增热循环仪 ** 全项目 基因扩增热循环仪 YZB/陕0012-2002 —— 176 体内冲击波胆道碎石仪 ** 全项目 体内冲击波胆道碎石仪 YZB/国0324-2003 —— 177 眼科超声生物显微镜 ** 部分项目 眼科超声生物显微镜 YZB/国1957-23-2004 声输出不能测 178 白内障超声乳化仪 ** 部分项目 BME-280型白内障超声乳化仪 YZB/国0510-2003 声输出不能测 179 吻（缝）合器 ** 全项目 吻（缝）合器通用技术条件 YY/T0245.1-1997 KF型直线型缝合器 YZB/国1437-2003 —— 180 可吸收螺钉 ** 全项目 可吸收骨折内固定钉YZB/FIN1117-46-2004 —— 181 内固定线缆系统 ** 全项目 骨接合用非有源外科金属植入物通用技术条件 YY0341-2002 金属捆绑系统 YZB/国2586-46-2004 —— 182 金属骨针 ** 全项目 骨接合植入物 金属骨针YY0345-2002 —— 183 脊柱内固定系统 ** 全项目 骨接合用非有源外科金属植入物通用技术条件 YY0341-2002 脊柱内固定系统 YZB/国1023-2003 —— 184 陶瓷球头 ** 全项目 陶瓷球头 YZB/SWI0496-2003 —— 185 导丝 ** 全项目 导丝 YZB/USA1211-2003 —— 186 栓塞保护器 ** 全项目 SpiderTM栓塞保护器 YZB/USA1316-2003 —— 187 血栓切除导管系统 ** 全项目 X-SizerΘ血栓切除导管系统 YZB/USA2033-2003 —— 188 金属股骨颈固定钉 ** 全项目 骨接合植入物 金属股骨颈固定钉 YY0346-2002 —— 189 非血管支架输送装置 ** 全项目 自张式非血管支架输送装置 Q/TETA05-2003 —— 190 动脉瘤夹 ** 全项目 动脉瘤夹 YZB/进 ZCI001-2004 —— 191 宫腔形宫内节育器 ** 全项目 宫腔形宫内节育器 GB11234-1995 —— 192 外科植入物用L-聚乳酸树脂 ** 全项目 外科植入物用L-聚乳酸树脂标准规范 ASTM F1925-99 —— 193 医用脱脂棉 ** 全项目 医用脱脂棉 YY0330-2002 —— 194 医用脱脂纱布 ** 全项目 医用脱脂纱布 YY0331-2002 —— 195 可吸收性外科缝线 ** 全项目 可吸收性外科缝线 YY1116-2002 —— 196 非吸收性外科缝线 ** 全项目 非吸收性外科缝线 YY0167-1998 —— 197 一次性使用输注泵 ** 全项目 一次性使用输注泵 YY0451-2003 —— 198 一次性使用无菌阴道扩张器 ** 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器 YY0336-2002 —— 199 一次性使用静脉血样采集容器 ** 全项目 一次性使用静脉血样采集容器 YY0314-1999 —— 200 全膝关节系统 ** 全项目 膝关节假体 YZB/国708-46-2004 —— 201 肘关节 ** 全项目 Solar 全肘关节系统 YZB/USA STK07-46-2005 —— 202 髋关节假体附件：中置器或栓子 ** 全项目 JT系列髋关节假体 YZB/国1506-2003 —— 203 重组合异种骨 ** 全项目 重组合异种骨 YZB/国3115-46-2004 —— 204 肩关节 ** 全项目 Solar全肩关节系统 YZB/USA STK06-46-2005 —— 205 医疗器械及医用材料 1 无菌 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验方法 GB/T14233.2-1993 医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验 GB/T16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T16175-1996 医疗器械生物学评价第4部分：与血液相互作用试验选择 GB/T16886.4-2003 医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验： GB/T16886.5-2003 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第3部分 遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3-1997 医疗器械生物学评价第6部分：植入后局部反应试验 GB/T16886.6-1997 医疗器械生物学评价第13部分：聚合物医疗器械的降解产物的定性与定量 GB/T16886.13-2001 —— 2 热原 —— 3 急性全身毒性 —— 4 溶血 —— 5 细胞 毒性 —— 6 刺激 或皮 内反应 —— 7 皮肤 致敏 —— 8 细菌内毒素 —— 9 遗传毒性 —— 10 植入 骨植入不能测 11 生物降解 只做聚L-丙交酯树脂及制品 206 医用橡皮膏 ** 全项目 医用橡皮膏 YY0148-1993 —— 207 医用敷料（贴） ** 全项目 MH系列医用纱布敷料 YZB/京 0501-2003 —— 208 医药工业洁净室（区） 1 环境 无菌医疗器具生产管理规范 YY/T0033-2000 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-1996 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T16293-1996 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T16294-1996 —— 2 悬浮粒子 3 浮游菌 4 沉降菌 209 甲状腺刺激抗体试剂盒 ** 全项目 甲状腺刺激抗体试剂盒 YZB/津0619-2005 —— 210 临床化学体外诊断试剂盒 ** 全项目 临床化学体外诊断试剂盒 质量检验总则 WS/T124-1999 —— 211 齿科藻酸盐印模材料 ** 全项目 齿科藻酸盐印模材料 YY1027-2001 —— 212 牙科石膏产品 ** 全项目 牙科石膏产品 YY0462-2003 —— 213 牙科学牙釉质粘合树脂 ** 全项目 牙科学 牙釉质粘合树脂 YY0269-1995 —— 214 齿科水基水门汀 ** 全项目 齿科水基水门汀 YY0271-1995 —— 215 齿科氧化锌丁香酚水门汀 ** 全项目 齿科氧化锌丁香酚水门汀 YY0272-1995 —— 216 定制式义齿 ** 全项目 定制式义齿 YZB/津0440-2004 —— | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年1月7~9日，对国家局天津医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力扩项进行了现场评审。经审查，认可该中心对封堵器及输送器等216种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月十八日 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 封堵器及输送器 ** 全项目 先心病封堵器及输送器 YZB/国1877-2003 医疗器械和外科植入物用NiTi形状记忆合金加工材技术规范 ASTM F2063-2005 —— 2 定制型关节假体 * 全项目 定制型关节假体 YZB/国0485-2002 —— 3 血液透析及血液过滤用浓缩液（粉） ** 全项目 医用透析液（粉） YZB/国1554-2003 血液透析及血液过滤用浓缩液（粉） ISO13958:2002 —— 4 电化学前列腺增生治疗仪 * 全项目 EASY-100A型电化学前列腺增生治疗仪 YZB/国0120-2003 —— 5 高压电位治疗仪 * 全项目 高电位治疗仪 YZB/国0183-2003 GR-GDW-9kV高电位治疗机 YZB/国1526-2003 —— 6 金属直型接骨板 * 全项目 骨接合植入物 金属接骨板 YY0017-2002 —— 7 金属接骨螺钉 * 全项目 骨接合植入物 金属接骨螺钉 YY0018-2002 —— 8 金属髓内针 * 全项目 骨接合植入物 金属髓内针 YY0019-2002 —— 9 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 TC4钛合金锻件 * 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 TC4钛合金锻件 YY0117.1-1993 —— 10 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 ZTiA16V4钛合金铸件 * 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 ZTiA16V4钛合金铸件 YY0117.2-1993 —— 11 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴铬钼合金铸件 * 全项目 外科植入物 骨关节假体锻、铸件 钴铬钼合金铸件 YY0117.3-1993 —— 12 髋关节假体 * 全项目 髋关节假体 YY0118-1993 —— 13 金属矫形用钉 * 全项目 骨接合植入物 金属矫形用钉 YY0119-2002 —— 14 金属矫形用棒 * 全项目 骨接合植入物 金属矫形用棒 YY0120-2002 —— 15 金属异形接骨板 * 全项目 骨接合植入物 金属接骨板 YY0017-2002 —— 16 侧角头双关节咬骨钳 * 全项目 侧角头双关节咬骨钳 YY91122-1999 —— 17 手枪式手摇骨钻 * 全项目 手枪式手摇骨钻 YY91133-1999 —— 18 双关节骨剪 * 全项目 双关节骨剪 YY91134-1999 —— 19 板形骨锯 * 全项目 板形骨锯 YY91137-1999 —— 20 OCu宫内节育器 * 全项目 OCu宫内节育器 GB3156-1995 —— 21 VCu宫内节育器 * 全项目 VCu宫内节育器 GB11235-1997 —— 22 TCu宫内节育器 * 全项目 TCu宫内节育器 GB11236-1995 —— 23 针灸针 ** 全项目 针灸针 GB2024-1994 —— 24 医用羟基磷灰石粉料 ** 部分项目 医用羟基磷灰石粉料 YY0303-1998 羟基磷灰石含量不能测 25 等离子喷涂 羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 ** 部分项目 等离子喷涂 羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体 YY0304-1998 羟基磷灰石含量不能测 26 羟基磷灰石生物陶瓷 ** 部分项目 羟基磷灰石生物陶瓷 YY0305-1998 羟基磷灰石含量不能测 27 血管扩张用支架 ** 全项目 血管扩张用支架 YZB/国0173-2002 —— 28 镍钛记忆合金自扩张式医用内支架 * 全项目 外科植入物用镍钛记忆合金 ASTM F2063-2005 —— 29 脊柱融合器 ** 全项目 脊柱融合器 YZB/国0959-2003 —— 30 聚髌器 ** 全项目 聚髌器 Q/TETH1-1999 —— 31 一次性使用采血器 ** 全项目 一次性使用采血器 YY0115-1993 —— 32 一次性使用输液器 ** 全项目 一次性使用输液器 GB8368-1998 —— 33 一次性使用输血器 ** 全项目 一次性使用输血器 GB8369-2005 —— 34 一次性使用无菌注射器 ** 全项目 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 —— 35 一次性使用无菌注射针 ** 全项目 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 —— 36 一次性使用静脉输液针 ** 全项目 一次性使用静脉输液针 GB18671-2002 —— 37 一次性使用滴定管式输液器 ** 全项目 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 GB18458.2-2003 —— 38 带线缝合针 ** 全项目 带线缝合针 YY0166-2002 —— 39 造影导管 ** 全项目 一次性使用无菌血管内导管第2部分：造影导管 YY0285.2-1999 —— 40 中心静脉导管 ** 全项目 一次性使用无菌血管内导管第3部分：中心静脉导管 YY0285.3-1999 —— 41 球囊扩张导管 ** 全项目 一次性使用无菌血管内导管第4部分：球囊扩张导管 YY0285.4-1999 —— 42 套针外周导管 ** 全项目 一次性使用无菌血管内导管第5部分：套针外周导管 YY0285.5-1999 —— 43 外科植入物-丙烯酸类树脂骨水泥 * 全项目 外科植入物-丙烯酸类树脂骨水泥 YY0459-2003 —— 44 血压计和血压表 * 全项目 血压计和血压表 GB3053-1993 —— 45 电子血压计 * 全项目 KD系列电子血压计 YZB/津0094-2002 —— 46 二氧化碳激光治疗机 * 部分项目 二氧化碳激光治疗机 GB11748-2005 波长、模式不能测 47 半导体激光治疗仪 * 全项目 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB12257-2000 —— 48 氦氖激光血管内照射治疗仪 ** 全项目 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 YY0284-2004 —— 49 氦氖激光治疗机 * 全项目 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB12257-2000 —— 50 连续波钕钇铝石榴石激光治疗机 * 全项目 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件YY0307-2004 —— 51 Q开关红宝石激光治疗机 * 全项目 TD-98型Q开关红宝石激光治疗机 YZB/国0270-2002 —— 52 高速涡轮牙钻机 * 全项目 高速涡轮牙钻机 YY91044-1999 —— 53 高速涡轮牙钻手机（车头） * 全项目 高速涡轮牙钻手机（车头） YY91045-1999 —— 54 高速牙科车针 * 全项目 高速牙科车针 YY0302-1998 —— 55 牙科综合治疗机 * 全项目 牙科治疗机 YY/T1043-2004 —— 56 麻醉机 * 全项目 麻醉机 YY0320-2000 —— 57 电动呼吸机 * 全项目 电动呼吸机 YY91041-1999 —— 58 气动呼吸机 * 全项目 气动呼吸机 YY91108 -1999 —— 59 超声雾化器 * 全项目 医用超声雾化器 YY0109-2003 —— 60 婴儿培养箱 * 全项目 医用电气设备 第2部分:婴儿培养箱安全专用要求 GB11243-2000 —— 61 台式快速自动控制压力蒸汽灭菌器 * 部分项目 自动控制压力蒸汽灭菌器技术条件 GB8599-1988 CT-ZJ台式快速自动控制压力蒸汽灭菌器 YZB/津0303-2003 灭菌效果不能测 62 四肢气压治疗装置 * 全项目 29319型四肢气压治疗装置 Q/BLS0004-2000 —— 63 磁光氧血液治疗机 * 全项目 CGY型磁光氧血液治疗机 YZB/国0348-2003 —— 64 骨质疏松治疗仪 * 全项目 骨质疏松治疗仪 YZB/津0012-2002 —— 65 表皮细胞移植分离机 * 全项目 表皮细胞移植分离机 Q/12YX0482-2001 —— 66 无框架脑立体定向仪 * 全项目 CAS-R无框架脑立体定向仪 Q/12YX0104-2000 —— 67 体腔热物理治疗机 * 全项目 TRL型热化疗灌注机 YZB/黑0011-2004 —— 68 微机控制牵引床 * 全项目 微机控制牵引治疗机 YZB/津0381-2004 —— 69 综合电动外骨手术设备 * 全项目 骨科动力系统 YZB/津0479-2004 —— 70 气动动力系统 * 全项目 ZMM2000型齐柏林千禧高速气动钻系统 YZB/GEM0066-2002 —— 71 眼科超声诊断仪 * 部分项目 眼科超声生物显微镜 YZB/国2324-2003 声输出不能测 72 气压弹道碎石仪 * 全项目 BLS型气压弹道碎石仪 YZB/国0177-2003 —— 73 便携式家用血糖仪 * 全项目 MX型血糖仪与试纸 YZB/津 0300-2003 —— 74 锥板式粘度计 * 全项目 TBV系列锥板式血粘度仪 YZB/津 0382-2004 —— 75 尿动力测试仪 * 全项目 尿动力测试仪 Q/WD003-2002 —— 76 自动尿液分析仪 * 全项目 耐斯8010自动尿液分析仪 YZB/津0401-2004 —— 77 红细胞沉降压积仪 * 全项目 EHK型红细胞沉降压积仪 YZB/津0190-2003 —— 78 光电子内窥镜显示仪 * 全项目 NT系列内窥镜图像显示仪 YZB/津0076-2002 —— 79 数码电子阴道镜 * 全项目 KDX-Y-01数码电子阴道镜 YZB/京0015-2002 —— 80 心脏射频消融仪 * 全项目 心脏射频消融仪 YZB/国1728-2004 —— 81 前列腺射频治疗仪 * 全项目 HA100前列腺场效消融仪 YZB/国3992-25-2004 —— 82 多极射频肿瘤消融仪 * 全项目 多极射频消融仪 YZB/国0279-2002 —— 83 内生场肿瘤热疗系统 * 全项目 NRL系列内生场肿瘤热疗系统 YZB/国4092-25-2004 —— 84 肿瘤射频 热疗机 * 全项目 肿瘤射频热疗机 YZB/国0330-2003 —— 85 心电监护仪 * 全项目 心电监护仪 YY91079-1999 病人监护系统专用安全要求 YY0089-1992 —— 86 单道和多道心电图机 * 全项目 单道和多道心电图机 YY1139-2000 —— 87 诱发电位系统 * 全项目 ZEP系列诱发电位仪 Q/HDDQG001-2001 —— 88 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪 * 全项目 医用电气设备 第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求 GB9706.8-1995 —— 89 心脑电图机 * 全项目 心脑电图机 JJG543-1996 —— 90 患者监护仪 1 心律失常 Passport 2心电监护仪/GasModule II模块 Q/DATASCOPE001-2002 —— 2 有创血压 3 无创血压 4 血氧饱和度 5 体温 6 呼吸 7 呼吸末CO2 91 主动脉气囊反搏泵 * 全项目 DatascopeΘ主动脉气囊反搏泵 YZB/USA0321-2002 —— 92 直接式阻抗血流图仪 * 全项目 直接式阻抗血流图仪 YY91078-1999 —— 93 一次性使用心电电极 * 全项目 一次性使用心电电极 YY/T0196-1994 —— 94 低频电子脉冲治疗仪 * 全项目 低频电子脉冲治疗仪 YY0016-1993 —— 95 中频电疗仪 * 全项目 中频电疗仪 YY91093-1999 —— 96 音乐电疗仪 * 全项目 音乐电疗仪 YY91094-1999 —— 97 肌电生物反馈仪 * 全项目 肌电生物反馈仪 YY91095-1999 —— 98 温度生物反馈仪 * 全项目 温度生物反馈仪 YY91096-1999 —— 99 红外治疗设备 * 全项目 红外治疗设备安全专用要求 YY0323-2000 —— 100 红外乳腺检查仪 * 全项目 红外乳腺检查仪 YY0324-2000 —— 101 电动按摩椅 * 全项目 电动按摩椅 YY91097-1999 —— 102 热垫式治疗机 * 全项目 热垫式治疗机 YY0165-1994 —— 103 微波治疗设备 * 全项目 医用电气设备：微波治疗设备专用安全要求 GB9706.6-1992 —— 104 高频电灼治疗仪 * 全项目 高频电灼治疗仪 YY0322-2000 —— 105 高频手术设备 * 全项目 医用电气设备 第二部分：高频手术设备安全专用要求 GB9706.4-1999 —— 106 电动牙科椅 * 全项目 牙科病人椅 YY/T0058-2004 —— 107 油泵牙科椅 * 全项目 牙科病人椅 YY/T0058-2004 —— 108 光固化机 * 全项目 牙科设备 光固化机 YY0055-2002 —— 109 功量机 * 全项目 功量机 YY0015-1990 —— 110 电热蒸馏水器 * 部分项目 电热蒸馏水器 YY/T0280-1995 水质不能测 111 电动吸引器 * 全项目 电动吸引器 YY0100-1993 —— 112 电动流产吸引器 * 全项目 电动流产吸引器 YY0099-1993 —— 113 B型超声诊断设备 * 部分项目 B型超声诊断设备 GB10152-1997 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 GB9706.9-1997 声输出参数不能测 114 超声多普勒胎儿监护仪 * 部分项目 超声多普勒胎儿监护仪 YY0449-2003 声输出参数不能测 115 双频超声治疗系统 * 部分项目 PHYSIOSON-Expert 双频超声治疗系统 YZB/GEM 0109-2003 医用电气设备 超声治疗设备专用安全要求 GB9706.7-1994 有害辐射不能测 116 电动手术台 * 全项目 电动手术台 YY91106-1999 —— 117 电动洗胃机 * 全项目 电动洗胃机 YY91105-1999 —— 118 特定电磁波治疗器 * 部分项目 特定电磁波治疗器 YY0061-1991 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY0306-1998 有害射线不能测 119 磁疗保健杯 * 全项目 磁疗保健杯 YY0097-1992 —— 120 超短波治疗设备 * 全项目 超短波治疗器 YZB/JAP0119-2002 —— 121 电热煮沸消毒器 * 全项目 电热煮沸消毒器 YY91110-1999 —— 122 医用电气设备 * 安全检验 部分项目 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 GB9706.1-1995 AP型和APG型设备性能要求压力容器的水压试验不能测 123 肿瘤介入热疗机 ** 全项目 HGC-3000肿瘤介入热疗机 YZB/国0166-2003 —— 124 针灸治疗仪 ** 全项目 针灸治疗仪 YZB/陕0023-2002 —— 125 光谱治疗仪 ** 全项目 NS-F型多功能红外光谱治疗仪 Q/19XHX01-2001 —— 126 磁疗仪 ** 全项目 R980型磁疗仪 YZB/ITA2687-2003 —— 127 多功能切割钳 ** 全项目 多功能切割钳 YZB/USA2841-2003 —— 128 全自动结肠水疗仪 ** 全项目 全自动结肠水疗仪 YZB/津0077-2002 —— 129 电子药丸 ** 全项目 电子药丸 YZB/国426-26-2004 —— 130 湿化持续正压气道通气装置 ** 全项目 HC220系列湿化持续正压气道通气装置 YZB/NEZ1197-2003 —— 131 多功能眼病治疗仪 ** 全项目 多功能眼病治疗仪 YZB/陕0025-2002 —— 132 输液泵 ** 全项目 医用电气设备第2-24部分：输液泵及其控制器的安全要求 IEC60601-2-24：1998 LP2000系列输液泵 YZB/京 0510-2005 —— 133 淋巴治疗仪 ** 全项目 LYMPHAVISION淋巴治疗仪 YZB/GEM0108-2003 —— 134 骨愈合刺激仪 ** 全项目 Physio-StimTM ＆Spinal-StimTM 骨愈合刺激 YZB/USA0524-2003 —— 135 电脑颈腰椎增生病治疗仪 ** 全项目 GZY-A 电脑颈腰椎增生病治疗仪 YZB/京0006-2003 —— 136 溃疡治疗仪 ** 全项目 HWZ-66溃疡治疗仪 YZB/粤0173-2003 —— 137 超声波洁牙机 ** 部分项目 SC—3000 SOLFY超声波洁牙机 YZB/JAP2026-2003 有害辐射、振幅 不能测 138 体外高频热疗机 ** 全项目 HG-2000体外高频热疗机 YZB/国1245-2003 —— 139 红外光-高频治疗仪 ** 全项目 红外光─高频治疗仪 YZB/川0044-2002 —— 140 组织间肿瘤微波凝固治疗仪 ** 全项目 MTC-3C型组织间肿瘤微波凝固治疗仪 YZB/国1408-2003 —— 141 肿瘤射频热疗机 ** 全项目 肿瘤射频热疗机 YZB/国0330-2003 —— 142 热磁辐射治疗机 ** 全项目 WWW-808-A热磁辐射治疗仪 YZB/津0158-2003 —— 143 高频电融吸脂机 ** 全项目 WH-A050W型高频电融吸脂机 YZB/国0106-2003 —— 144 高能磁旋振治疗系统 ** 全项目 WHT-2000A型高能磁旋振治疗系统 YZB/国0195-2003 —— 145 冷极射频肿瘤治疗机 ** 全项目 HGCF-3000冷极射频肿瘤治疗机 YZB/国0306-2003 —— 146 一次性中性电极 ** 全项目 WS系列一次性中性电极 YZB/京0117-2003 —— 147 膀胱超声测容仪 ** 部分 项目 ODM-6000型膀胱超声测容仪 YZB/津 0103-2003 医用电气设备医用超声诊断和监护设备专用安全要求 GB9706.9-1997 声输出不能测 148 基因扩增荧光检测仪 ** 全项目 基因扩增荧光检测仪 YZB/陕0071-2003 —— 149 数字脑电图仪及脑电地形图仪 ** 全项目 数字脑电图仪及脑电地形图仪 JJG954-2000 —— 150 麻醉深度监护仪 ** 全项目 麻醉深度监护仪 YZB/SWI3-21-2004 病人监护系统专用安全要求 YY0089-1992 —— 151 监护遥测系统 ** 全项目 Infinity监护遥测系统 YZB/USA3718-2-2004 —— 152 神经术中监护工作站 ** 全项目 神经术中监护工作站 美国Axon System Inc公司 —— 153 血流变仪 ** 全项目 LBY-N系列血液流变仪 YZB/津0334-2004 —— 154 医用冲洗机 ** 全项目 CX系列医用冲洗机 YZB/津0016-2003 —— 155 多用途仪器内部结构消毒机 ** 全项目 ZJ-XD多用途仪器内部结构消毒机 YZB/津0393-2004 —— 156 尿液沉渣分析仪 ** 全项目 MUD系列尿液沉渣分析仪 YZB/津0113-2003 —— 157 渗透压测定仪 ** 全项目 STY渗透压测定仪 YZB/津0659-2005 —— 158 生化分析仪 ** 全项目 生化分析仪 YY0014-1990 —— 159 医用内窥镜 ** 全项目 医用电气设备第2部分：内窥镜设备安全专用要求 GB9706.19-2000 医用硬管内窥镜通用技术条件 YY0068-1992 医用内窥镜及附件通用要求 GB11244-2005 电磁兼容性不能测 160 耳内窥镜 ** 全项目 耳内窥镜 Richard Wolf GmbH公司 —— 161 气管窥镜 ** 全项目 气管窥镜 YY0069-1992 —— 162 食管窥镜 ** 全项目 食管窥镜 YY0070-1992 —— 163 直肠、乙状结肠窥镜 ** 全项目 直肠、乙状结肠窥镜 YY0071-1992 —— 164 纤维大肠镜 ** 全项目 纤维大肠镜 YY/T0283-1995 —— 165 纤维上消化道镜 ** 全项目 纤维上消化道镜 YY91028-1999 —— 166 腹腔镜 ** 全项目 腹腔镜 德国Gesellscuaft fur wissenschaftlichen Appara-tebau GmbH公司 —— 167 尿道膀胱镜诊疗器械 ** 全项目 尿道膀胱镜诊疗器械 YZB/津0269-2003 —— 168 喉镜诊疗 器械 ** 全项目 喉镜诊疗器械 YZB/津0270-2003 —— 169 宫腔镜 ** 全项目 宫腔镜 YZB/津0228-2003 —— 170 医用内窥镜冷光源 ** 全项目 医用内窥镜冷光源 YY91081-1999 医用内窥镜冷光源 YZB/津0265-2003 —— 171 酶标仪 ** 全项目 酶标分析仪 JJG861-94 —— 172 共振吸脂器 ** 全项目 VACUSON 60L共振吸脂器 YZB/SWI0318-2003 —— 173 多导睡眠脑电记录仪 ** 全项目 E系列多导睡眠脑电记录仪 YZB/AVL0734-2003 —— 174 眼科超声影像工作站图像处理软件 ** 全项目 BME-180眼科超声影像工作站图像处理软件 YZB/津0145-2003 —— 175 基因扩增热循环仪 ** 全项目 基因扩增热循环仪 YZB/陕0012-2002 —— 176 体内冲击波胆道碎石仪 ** 全项目 体内冲击波胆道碎石仪 YZB/国0324-2003 —— 177 眼科超声生物显微镜 ** 部分项目 眼科超声生物显微镜 YZB/国1957-23-2004 声输出不能测 178 白内障超声乳化仪 ** 部分项目 BME-280型白内障超声乳化仪 YZB/国0510-2003 声输出不能测 179 吻（缝）合器 ** 全项目 吻（缝）合器通用技术条件 YY/T0245.1-1997 KF型直线型缝合器 YZB/国1437-2003 —— 180 可吸收螺钉 ** 全项目 可吸收骨折内固定钉YZB/FIN1117-46-2004 —— 181 内固定线缆系统 ** 全项目 骨接合用非有源外科金属植入物通用技术条件 YY0341-2002 金属捆绑系统 YZB/国2586-46-2004 —— 182 金属骨针 ** 全项目 骨接合植入物 金属骨针YY0345-2002 —— 183 脊柱内固定系统 ** 全项目 骨接合用非有源外科金属植入物通用技术条件 YY0341-2002 脊柱内固定系统 YZB/国1023-2003 —— 184 陶瓷球头 ** 全项目 陶瓷球头 YZB/SWI0496-2003 —— 185 导丝 ** 全项目 导丝 YZB/USA1211-2003 —— 186 栓塞保护器 ** 全项目 SpiderTM栓塞保护器 YZB/USA1316-2003 —— 187 血栓切除导管系统 ** 全项目 X-SizerΘ血栓切除导管系统 YZB/USA2033-2003 —— 188 金属股骨颈固定钉 ** 全项目 骨接合植入物 金属股骨颈固定钉 YY0346-2002 —— 189 非血管支架输送装置 ** 全项目 自张式非血管支架输送装置 Q/TETA05-2003 —— 190 动脉瘤夹 ** 全项目 动脉瘤夹 YZB/进 ZCI001-2004 —— 191 宫腔形宫内节育器 ** 全项目 宫腔形宫内节育器 GB11234-1995 —— 192 外科植入物用L-聚乳酸树脂 ** 全项目 外科植入物用L-聚乳酸树脂标准规范 ASTM F1925-99 —— 193 医用脱脂棉 ** 全项目 医用脱脂棉 YY0330-2002 —— 194 医用脱脂纱布 ** 全项目 医用脱脂纱布 YY0331-2002 —— 195 可吸收性外科缝线 ** 全项目 可吸收性外科缝线 YY1116-2002 —— 196 非吸收性外科缝线 ** 全项目 非吸收性外科缝线 YY0167-1998 —— 197 一次性使用输注泵 ** 全项目 一次性使用输注泵 YY0451-2003 —— 198 一次性使用无菌阴道扩张器 ** 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器 YY0336-2002 —— 199 一次性使用静脉血样采集容器 ** 全项目 一次性使用静脉血样采集容器 YY0314-1999 —— 200 全膝关节系统 ** 全项目 膝关节假体 YZB/国708-46-2004 —— 201 肘关节 ** 全项目 Solar 全肘关节系统 YZB/USA STK07-46-2005 —— 202 髋关节假体附件：中置器或栓子 ** 全项目 JT系列髋关节假体 YZB/国1506-2003 —— 203 重组合异种骨 ** 全项目 重组合异种骨 YZB/国3115-46-2004 —— 204 肩关节 ** 全项目 Solar全肩关节系统 YZB/USA STK06-46-2005 —— 205 医疗器械及医用材料 1 无菌 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验方法 GB/T14233.2-1993 医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验 GB/T16886.11-1997 医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T16175-1996 医疗器械生物学评价第4部分：与血液相互作用试验选择 GB/T16886.4-2003 医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验： GB/T16886.5-2003 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第3部分 遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验 GB/T16886.3-1997 医疗器械生物学评价第6部分：植入后局部反应试验 GB/T16886.6-1997 医疗器械生物学评价第13部分：聚合物医疗器械的降解产物的定性与定量 GB/T16886.13-2001 —— 2 热原 —— 3 急性全身毒性 —— 4 溶血 —— 5 细胞 毒性 —— 6 刺激 或皮 内反应 —— 7 皮肤 致敏 —— 8 细菌内毒素 —— 9 遗传毒性 —— 10 植入 骨植入不能测 11 生物降解 只做聚L-丙交酯树脂及制品 206 医用橡皮膏 ** 全项目 医用橡皮膏 YY0148-1993 —— 207 医用敷料（贴） ** 全项目 MH系列医用纱布敷料 YZB/京 0501-2003 —— 208 医药工业洁净室（区） 1 环境 无菌医疗器具生产管理规范 YY/T0033-2000 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 GB/T16292-1996 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 GB/T16293-1996 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 GB/T16294-1996 —— 2 悬浮粒子 3 浮游菌 4 沉降菌 209 甲状腺刺激抗体试剂盒 ** 全项目 甲状腺刺激抗体试剂盒 YZB/津0619-2005 —— 210 临床化学体外诊断试剂盒 ** 全项目 临床化学体外诊断试剂盒 质量检验总则 WS/T124-1999 —— 211 齿科藻酸盐印模材料 ** 全项目 齿科藻酸盐印模材料 YY1027-2001 —— 212 牙科石膏产品 ** 全项目 牙科石膏产品 YY0462-2003 —— 213 牙科学牙釉质粘合树脂 ** 全项目 牙科学 牙釉质粘合树脂 YY0269-1995 —— 214 齿科水基水门汀 ** 全项目 齿科水基水门汀 YY0271-1995 —— 215 齿科氧化锌丁香酚水门汀 ** 全项目 齿科氧化锌丁香酚水门汀 YY0272-1995 —— 216 定制式义齿 ** 全项目 定制式义齿 YZB/津0440-2004 ——
关于白细胞回升系统等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2006]268号 | FGWJ-2006-10029 | 2006-06-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作需要，现将白细胞回升系统等产品的分类界定通知如下： 一、白细胞回升系统：由主机和等幅极高频电磁治疗头、治疗床组成。用于肿瘤病人放、化疗之后，利用极高频辐射来回升白细胞，进行肿瘤缓解治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、体腔热灌注治疗机（不含药）：由加热装置、灌注系统和控制系统组成，不包括治疗用药。用于癌性积液及胸腹腔热物理治疗，抽取病人胸腔和腹腔积液，将储药袋内利用微波技术加热的化疗药液输入人体，再回流到加热装置中，形成全封闭循环治疗系统。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、桩核材料：主要成份为（乙氧基双酚-A）-二甲基丙烯酸酯、玻璃填料、二缩三乙二醇二甲基丙烯酸酯、无定型硅胶、（双酚-A）-缩水甘油-二甲基丙烯酸酯。是一种核复合树脂成形材料。用于齿科修复和填充。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、血管拉栓管：将动脉或静脉血栓取出血管。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、脱敏剂：草酸盐牙本质脱敏剂，用于天然牙的脱敏。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、生长因子增强骨基质：由磷酸钙基质和生长因子制成，用于植入牙周相关缺陷处促进骨骼生长和牙周再生。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、伤口护理软膏：主要成分为没食子酸铋、右旋龙脑、凡士林。用于一、二级烧烫伤伤口、表浅层伤口、取皮区伤口、手术后伤口、擦伤及撕裂伤的护理。作为Ⅲ类医疗器械管理。 八、数控立体定位仪：依据CT断层扫描影像信息，在脱离CT实时监控状态下，准确还原CT的断层方向和断层角度，精确重复断层影像所描述的空间位置。由红宝石激光点形成手术的入针路径，医生根据激光点所指示的路径进行穿刺手术。作为Ⅲ类医疗器械管理。 九、静脉剥脱器：用于大隐静脉手术中剥离血管内血栓。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十、隧道器：可重复使用，在血管手术中在皮肤下造成隧道，移植血管。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、牙科精密附着体：由阴体和阳体组成。阴体用纯钛制成，阳体采用非氧化的、不含铜可铸造钯合金或非口内用的无残留性可燃塑料或贵金属合金制成。阴体安装于义齿上，不接触口腔黏膜。阴体阳体通过摁扣连接。用于齿科矫形修复。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、妇科、直肠科治疗椅（电控设备）：由底座、背板、坐板、脚托、脚控开关、不锈钢冲洗盆和卷纸架组成。妇产科和直肠科进行检查和治疗时使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、牙龈干燥剂：由乙醇、丙酮、蒸馏水等组成。用于牙齿表面的快速干燥、清洁。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、氢氧化钙根管消毒糊剂：在局部产生碱性环境，抑制细菌繁殖，用于口腔根管消毒，为下一步根管充填作准备。主要成分为65.5%的氢氧化钙。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、免散瞳数码眼底照相机：主要用于免散瞳和散瞳条件下对视网膜和眼周组织进行照相、资料存储和图片打印。辅助眼科疾病的临床诊断。由外固视灯帽、外固视灯，自由移动式，带垂直升降的下颌托，额头支撑部和固视灯底座，显示器、照相机部和控制系统等组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、齿科膜片：由树脂制成，直接放置于患者口中，用于矫正牙齿。置于患者口中时间长短依据需要调整。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、PACSBROKER软件：用于RIS、PACS和成像设备之间数据交换。具备数据校准功能。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、医用培养瓶专用增菌液：由纯净水、牛血清白蛋白、氯化钠、油酸、皂角苷组成。皂角苷作为溶胞剂，促进血细胞溶解。其它成份可为标本中的分枝杆菌提供最佳生长条件，提高分枝杆菌的生长速度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、儿童辅助诊疗软件：与儿童保健系列软件中的心理测评软件相配合，对儿童的排泄障碍、抽动障碍、精神障碍进行标准的诊断和治疗，可自动得出疑似诊断及确定诊断结果。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、医用真空负压机：用于医用气体导管系统。由真空泵、真空罐、管路、接头和电控箱组成。通过真空泵抽吸，使系统各管路产生负压值。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、医用空气压缩机：用于医用气体导管系统。由气罐、连接装置和电控箱组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、牙科手机用电动马达：由控制组件和马达组成。与牙科综合治疗台的牙科手机配套使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、比浊仪：在细菌鉴定和药敏实验前，通过光电比色原理测定待测菌液的浓度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十四、无菌密封插头、无菌液体转移接头、无菌液体转移器：用于药物和液体之间混合、转移。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十五、吸收试验Flex试剂盒：主要成分为硫酸钴（Ⅱ），用于检查在临床化学系统上进行液体测量和光度学测量系统正常运行的情况。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、菌斑染色片：主要成分为四碘荧光素钠。用于显示牙面菌斑，提高刷牙的质量和效果。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、恢复液：由甘油、油酸、钠盐、纯水组成。与结核分枝杆菌药敏试剂盒配合使用，保证进行药敏试验的分枝杆菌良好生长。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、牙科种植体手术用工具：可重复使用，包含旋入连接器、连接圈、旋入扳手、延长杆、DA把持器、粗/细探测器、螺丝刀、自停套、抛光保护帽、磨合杆、取模柱扳手、取模柱、技工修复螺丝、替代体、转移帽、螺丝取出器、咬合支架、圆口镊子、骨冲顶器、骨扩增器、塑料修复帽。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十九、内镜一体化清洗消毒中心：由柜体、注液器、消毒液提示器、消毒电子定时器、水槽、水枪、水泵、气枪、气泵等组成。用于对内镜的清洗消毒。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十、细胞保存/防腐液：用于保存进行细胞和组织检查的细胞和组织碎片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十一、比浊管：由一系列标准浊度的试管组成。通过目测比较待测菌液与标准菌液浓度来大致确定待测菌液浓度。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十二、耳鼻喉科通用手术器械套装：可重复使用，包含手柄、软骨剪、筛骨钳、双匙钳、双勺钳、勺钳、淋巴组织钳、棉花钳、持针器、探针、孔口探头、海绵夹、喉头镜、扁桃体分离器、牵拉器、嘴塞、耳用诊视器、鼓膜打孔器、打孔器、打结前伸装置、打结促进器、勒除器、扩张器、扩张钳、解剖器、胸架、压板、放大镜。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十三、呼吸肌训练器：含有独立的流量单向阀门，在人体呼气和吸气时保证持续的阻力。用于胸部理疗中对呼吸肌进行锻炼。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十四、清洗用生理氯化钠溶液：用于清洗浸泡手术器械。不作为医疗器械管理。 三十五、扩大针测量尺和扩大针放置盒：用于测量扩大针长度及放置扩大针。不作为医疗器械管理。 三十六、医用杯：耳鼻喉科通用手术器械包含的组件。用于放置手术中的脂棉、轻擦液和组织。不作为医疗器械管理。 三十七、放射科信息系统：用于登记患者身份，分配检查机房。提供专业的报告模板方便放射科医师报告撰写和审核。并对放射科内信息进行统计，提升科室管理。不作为医疗器械管理。 三十八、万向型手术床麻醉与监护管线固定架：用于固定麻醉及监护管线，减少术中病人麻醉及监护管线脱落扭曲，危及病人生命安全。不作为医疗器械管理。 三十九、儿童保健系列软件：包含生长发育软件、营养评估软件、骨龄测评软件、心理测评软件、图片词汇测试软件、儿童注意力训练软件。不作为医疗器械管理。 四十、血浆凝固仪清洗液：用于洗涤血凝仪上的探针、管路。由次氯酸钠、稳定剂、防腐剂组成。不作为医疗器械管理。 四十一、尼古丁电子雾化器：用于顺利消除戒烟者身体对烟碱的生理需求，解除烟瘾，缓解戒断症状。不作为医疗器械管理。 四十二、电动代步车：用于行动有困难的残疾人与年老体弱者日常出行的代步工具。不作为医疗器械管理。 四十三、蛋白分析仪清洗剂：不作为医疗器械管理。 四十四、医院信息管理系统：为医院管理者提供分析所需的各类业务统计数据，并从不同角度实时了解医院各部门运行状态，使管理做到统筹规划。不作为医疗器械管理。 四十五、检验科信息管理系统：通过连接实验仪器与计算机，实现病人化验单录入、检验报告的自动生成、报告的打印与传输、实验数据的统计与分析等方面智能化、自动化和规范化管理。无治疗、诊断作用。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作需要，现将白细胞回升系统等产品的分类界定通知如下： 一、白细胞回升系统：由主机和等幅极高频电磁治疗头、治疗床组成。用于肿瘤病人放、化疗之后，利用极高频辐射来回升白细胞，进行肿瘤缓解治疗。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、体腔热灌注治疗机（不含药）：由加热装置、灌注系统和控制系统组成，不包括治疗用药。用于癌性积液及胸腹腔热物理治疗，抽取病人胸腔和腹腔积液，将储药袋内利用微波技术加热的化疗药液输入人体，再回流到加热装置中，形成全封闭循环治疗系统。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、桩核材料：主要成份为（乙氧基双酚-A）-二甲基丙烯酸酯、玻璃填料、二缩三乙二醇二甲基丙烯酸酯、无定型硅胶、（双酚-A）-缩水甘油-二甲基丙烯酸酯。是一种核复合树脂成形材料。用于齿科修复和填充。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、血管拉栓管：将动脉或静脉血栓取出血管。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、脱敏剂：草酸盐牙本质脱敏剂，用于天然牙的脱敏。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、生长因子增强骨基质：由磷酸钙基质和生长因子制成，用于植入牙周相关缺陷处促进骨骼生长和牙周再生。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、伤口护理软膏：主要成分为没食子酸铋、右旋龙脑、凡士林。用于一、二级烧烫伤伤口、表浅层伤口、取皮区伤口、手术后伤口、擦伤及撕裂伤的护理。作为Ⅲ类医疗器械管理。 八、数控立体定位仪：依据CT断层扫描影像信息，在脱离CT实时监控状态下，准确还原CT的断层方向和断层角度，精确重复断层影像所描述的空间位置。由红宝石激光点形成手术的入针路径，医生根据激光点所指示的路径进行穿刺手术。作为Ⅲ类医疗器械管理。 九、静脉剥脱器：用于大隐静脉手术中剥离血管内血栓。作为Ⅲ类医疗器械管理。 十、隧道器：可重复使用，在血管手术中在皮肤下造成隧道，移植血管。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、牙科精密附着体：由阴体和阳体组成。阴体用纯钛制成，阳体采用非氧化的、不含铜可铸造钯合金或非口内用的无残留性可燃塑料或贵金属合金制成。阴体安装于义齿上，不接触口腔黏膜。阴体阳体通过摁扣连接。用于齿科矫形修复。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、妇科、直肠科治疗椅（电控设备）：由底座、背板、坐板、脚托、脚控开关、不锈钢冲洗盆和卷纸架组成。妇产科和直肠科进行检查和治疗时使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、牙龈干燥剂：由乙醇、丙酮、蒸馏水等组成。用于牙齿表面的快速干燥、清洁。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、氢氧化钙根管消毒糊剂：在局部产生碱性环境，抑制细菌繁殖，用于口腔根管消毒，为下一步根管充填作准备。主要成分为65.5%的氢氧化钙。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、免散瞳数码眼底照相机：主要用于免散瞳和散瞳条件下对视网膜和眼周组织进行照相、资料存储和图片打印。辅助眼科疾病的临床诊断。由外固视灯帽、外固视灯，自由移动式，带垂直升降的下颌托，额头支撑部和固视灯底座，显示器、照相机部和控制系统等组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、齿科膜片：由树脂制成，直接放置于患者口中，用于矫正牙齿。置于患者口中时间长短依据需要调整。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、PACSBROKER软件：用于RIS、PACS和成像设备之间数据交换。具备数据校准功能。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、医用培养瓶专用增菌液：由纯净水、牛血清白蛋白、氯化钠、油酸、皂角苷组成。皂角苷作为溶胞剂，促进血细胞溶解。其它成份可为标本中的分枝杆菌提供最佳生长条件，提高分枝杆菌的生长速度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、儿童辅助诊疗软件：与儿童保健系列软件中的心理测评软件相配合，对儿童的排泄障碍、抽动障碍、精神障碍进行标准的诊断和治疗，可自动得出疑似诊断及确定诊断结果。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、医用真空负压机：用于医用气体导管系统。由真空泵、真空罐、管路、接头和电控箱组成。通过真空泵抽吸，使系统各管路产生负压值。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、医用空气压缩机：用于医用气体导管系统。由气罐、连接装置和电控箱组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、牙科手机用电动马达：由控制组件和马达组成。与牙科综合治疗台的牙科手机配套使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、比浊仪：在细菌鉴定和药敏实验前，通过光电比色原理测定待测菌液的浓度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十四、无菌密封插头、无菌液体转移接头、无菌液体转移器：用于药物和液体之间混合、转移。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十五、吸收试验Flex试剂盒：主要成分为硫酸钴（Ⅱ），用于检查在临床化学系统上进行液体测量和光度学测量系统正常运行的情况。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、菌斑染色片：主要成分为四碘荧光素钠。用于显示牙面菌斑，提高刷牙的质量和效果。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、恢复液：由甘油、油酸、钠盐、纯水组成。与结核分枝杆菌药敏试剂盒配合使用，保证进行药敏试验的分枝杆菌良好生长。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、牙科种植体手术用工具：可重复使用，包含旋入连接器、连接圈、旋入扳手、延长杆、DA把持器、粗/细探测器、螺丝刀、自停套、抛光保护帽、磨合杆、取模柱扳手、取模柱、技工修复螺丝、替代体、转移帽、螺丝取出器、咬合支架、圆口镊子、骨冲顶器、骨扩增器、塑料修复帽。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十九、内镜一体化清洗消毒中心：由柜体、注液器、消毒液提示器、消毒电子定时器、水槽、水枪、水泵、气枪、气泵等组成。用于对内镜的清洗消毒。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十、细胞保存/防腐液：用于保存进行细胞和组织检查的细胞和组织碎片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十一、比浊管：由一系列标准浊度的试管组成。通过目测比较待测菌液与标准菌液浓度来大致确定待测菌液浓度。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十二、耳鼻喉科通用手术器械套装：可重复使用，包含手柄、软骨剪、筛骨钳、双匙钳、双勺钳、勺钳、淋巴组织钳、棉花钳、持针器、探针、孔口探头、海绵夹、喉头镜、扁桃体分离器、牵拉器、嘴塞、耳用诊视器、鼓膜打孔器、打孔器、打结前伸装置、打结促进器、勒除器、扩张器、扩张钳、解剖器、胸架、压板、放大镜。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十三、呼吸肌训练器：含有独立的流量单向阀门，在人体呼气和吸气时保证持续的阻力。用于胸部理疗中对呼吸肌进行锻炼。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十四、清洗用生理氯化钠溶液：用于清洗浸泡手术器械。不作为医疗器械管理。 三十五、扩大针测量尺和扩大针放置盒：用于测量扩大针长度及放置扩大针。不作为医疗器械管理。 三十六、医用杯：耳鼻喉科通用手术器械包含的组件。用于放置手术中的脂棉、轻擦液和组织。不作为医疗器械管理。 三十七、放射科信息系统：用于登记患者身份，分配检查机房。提供专业的报告模板方便放射科医师报告撰写和审核。并对放射科内信息进行统计，提升科室管理。不作为医疗器械管理。 三十八、万向型手术床麻醉与监护管线固定架：用于固定麻醉及监护管线，减少术中病人麻醉及监护管线脱落扭曲，危及病人生命安全。不作为医疗器械管理。 三十九、儿童保健系列软件：包含生长发育软件、营养评估软件、骨龄测评软件、心理测评软件、图片词汇测试软件、儿童注意力训练软件。不作为医疗器械管理。 四十、血浆凝固仪清洗液：用于洗涤血凝仪上的探针、管路。由次氯酸钠、稳定剂、防腐剂组成。不作为医疗器械管理。 四十一、尼古丁电子雾化器：用于顺利消除戒烟者身体对烟碱的生理需求，解除烟瘾，缓解戒断症状。不作为医疗器械管理。 四十二、电动代步车：用于行动有困难的残疾人与年老体弱者日常出行的代步工具。不作为医疗器械管理。 四十三、蛋白分析仪清洗剂：不作为医疗器械管理。 四十四、医院信息管理系统：为医院管理者提供分析所需的各类业务统计数据，并从不同角度实时了解医院各部门运行状态，使管理做到统筹规划。不作为医疗器械管理。 四十五、检验科信息管理系统：通过连接实验仪器与计算机，实现病人化验单录入、检验报告的自动生成、报告的打印与传输、实验数据的统计与分析等方面智能化、自动化和规范化管理。无治疗、诊断作用。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年六月十八日
关于医用测量 控制和实验室用电气设备产品注册执行GB 4793.1－1995的通知 | 食药监械函[2006]34号 | FGWJ-2006-10013 | 2006-05-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为了保证医用测量、控制和实验室用电气设备的安全有效，现对该类产品注册执行GB 4793.1－1995标准的有关事宜通知如下： 一、生产企业保证上市医用测量、控制和实验室用电气设务备产品的安全有效，不符合强制性国家标准或行业标准的产品不得上市销售。 二、医用测量、控制和实验室用电气设备产品注册执行GB 4793.1－1995的具体要求参照《关于医用电气设备产品注册执行GB 9706.1－1995标准有关事宜 的通知》（国食药监械〔2006〕205号）的有关规定。 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○六年五月二十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为了保证医用测量、控制和实验室用电气设备的安全有效，现对该类产品注册执行GB 4793.1－1995标准的有关事宜通知如下： 一、生产企业保证上市医用测量、控制和实验室用电气设务备产品的安全有效，不符合强制性国家标准或行业标准的产品不得上市销售。 二、医用测量、控制和实验室用电气设备产品注册执行GB 4793.1－1995的具体要求参照《关于医用电气设备产品注册执行GB 9706.1－1995标准有关事宜 的通知》（国食药监械〔2006〕205号）的有关规定。 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○六年五月二十九日
关于印发医疗器械经营企业跨省辖区增设仓库监管规定的通知 | 国食药监市[2006]223号 | FGWJ-2006-10020 | 2006-05-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械经营许可工作，经调查研究并结合医疗器械经营的实际情况，国家局制定了《医疗器械经营企业跨省辖区增设仓库监管规定》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月二十九日 医疗器械经营企业跨省辖区增设仓库监管规定 一、医疗器械经营企业可以跨省辖区增设仓库，仓库设置条件应符合仓库所在地医疗器械经营企业验收标准的要求，并具有仓库与经营企业本部互联的能够时时交换医疗器械储存、出入库数据的计算机管理系统。 二、跨省辖区设置仓库的，应由经营企业向《医疗器械经营企业许可证》的发证部门提出申请并提交以下加盖企业公章的相关资料（一式两份）： （1）医疗器械经营企业许可证变更申请表； （2）《医疗器械经营企业许可证》副本复印件； （3）《工商营业执照》副本复印件； （4）拟增设仓库质量验收人员的身份证、学历或者职称证明复印件； （5）新增仓库的产权证明或者租赁协议复印件、地理位置图、平面图及存储条件说明。 经发证部门审查后，提请仓库所在地省级食品药品监督管理部门根据设置条件协助检查验收。检查验收合格后，仓库所在地省级食品药品监督管理部门应将验收结果书面反馈发证部门（样式见附件1、2），由发证部门将新增仓库地址标示在《医疗器械经营企业许可证》中。 三、经核准后，医疗器械经营企业应当按照《医疗器械监督管理条例》及经营许可的相关规定，对所设置的仓库进行管理并承担相应的法律责任。医疗器械经营企业跨省辖区设置的仓库只能从事与本企业购销业务有关的物流活动。 四、医疗器械经营企业跨辖区设置的仓库，由仓库所在地食品药品监督管理部门进行日常监管。 附件：1．关于《医疗器械经营企业许可证》仓库地址变更协助现场验收的函 2．对《医疗器械经营企业许可证》仓库地址变更协助现场验收结果反馈的函 附件1： 关于《医疗器械经营企业许可证》仓库地址 变更协助现场验收的函 〔 〕年 号 （食品）药品监督管理局： 企业申请对其《医疗器械经营企业许可证》仓库地址进行变更，拟增设仓库的地址在你省（区、市）辖区内，请你局协助对其进行现场验收（异地增设仓库移交资料附后），现场验收结果在 月 日前反馈我局。 （食品）药品监督管理局： 年 月 日 附件2： 对《医疗器械经营企业许可证》仓库地址 变更协助现场验收结果反馈的函 〔 〕年 号 （食品）药品监督管理局： 我局收到《关于对<医疗器械经营企业许可证>仓库地址变更协助现场验收的函》（〔 〕年 号）后，依据国家食品药品监督管理局《关于印发医疗器械经营企业跨省辖区增设仓库监管规定的通知》（国食药监市[2006]223号）和我省《医疗器械经营企业检查验收标准》要求的仓库条件，对该企业拟增仓库进行了现场验收，验收结果合格/不合格（现场检查验收资料附后）。 （食品）药品监督管理局： 年 月 日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械经营许可工作，经调查研究并结合医疗器械经营的实际情况，国家局制定了《医疗器械经营企业跨省辖区增设仓库监管规定》，现印发给你们，请遵照执行。 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月二十九日 医疗器械经营企业跨省辖区增设仓库监管规定 一、医疗器械经营企业可以跨省辖区增设仓库，仓库设置条件应符合仓库所在地医疗器械经营企业验收标准的要求，并具有仓库与经营企业本部互联的能够时时交换医疗器械储存、出入库数据的计算机管理系统。 二、跨省辖区设置仓库的，应由经营企业向《医疗器械经营企业许可证》的发证部门提出申请并提交以下加盖企业公章的相关资料（一式两份）： （1）医疗器械经营企业许可证变更申请表； （2）《医疗器械经营企业许可证》副本复印件； （3）《工商营业执照》副本复印件； （4）拟增设仓库质量验收人员的身份证、学历或者职称证明复印件； （5）新增仓库的产权证明或者租赁协议复印件、地理位置图、平面图及存储条件说明。 经发证部门审查后，提请仓库所在地省级食品药品监督管理部门根据设置条件协助检查验收。检查验收合格后，仓库所在地省级食品药品监督管理部门应将验收结果书面反馈发证部门（样式见附件1、2），由发证部门将新增仓库地址标示在《医疗器械经营企业许可证》中。 三、经核准后，医疗器械经营企业应当按照《医疗器械监督管理条例》及经营许可的相关规定，对所设置的仓库进行管理并承担相应的法律责任。医疗器械经营企业跨省辖区设置的仓库只能从事与本企业购销业务有关的物流活动。 四、医疗器械经营企业跨辖区设置的仓库，由仓库所在地食品药品监督管理部门进行日常监管。 附件：1．关于《医疗器械经营企业许可证》仓库地址变更协助现场验收的函 2．对《医疗器械经营企业许可证》仓库地址变更协助现场验收结果反馈的函 附件1： 关于《医疗器械经营企业许可证》仓库地址 变更协助现场验收的函 〔 〕年 号 （食品）药品监督管理局： 企业申请对其《医疗器械经营企业许可证》仓库地址进行变更，拟增设仓库的地址在你省（区、市）辖区内，请你局协助对其进行现场验收（异地增设仓库移交资料附后），现场验收结果在 月 日前反馈我局。 （食品）药品监督管理局： 年 月 日 附件2： 对《医疗器械经营企业许可证》仓库地址 变更协助现场验收结果反馈的函 〔 〕年 号 （食品）药品监督管理局： 我局收到《关于对<医疗器械经营企业许可证>仓库地址变更协助现场验收的函》（〔 〕年 号）后，依据国家食品药品监督管理局《关于印发医疗器械经营企业跨省辖区增设仓库监管规定的通知》（国食药监市[2006]223号）和我省《医疗器械经营企业检查验收标准》要求的仓库条件，对该企业拟增仓库进行了现场验收，验收结果合格/不合格（现场检查验收资料附后）。 （食品）药品监督管理局： 年 月 日
关于印发2006年制修订医疗器械行业标准项目计划的通知 | 国食药监械[2006]199号 | FGWJ-2006-10123 | 2006-05-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 现将2006年度制订、修订医疗器械行业标准项目计划印发给你们，其中强制性行业标准61项（见附件1），推荐性行业标准77项（见附件2）。 请各标准项目归口技术委员会或单位积极组织归口内的标准项目的起草工作，对承担起草标准项目的单位给予支持并进行督促。各有关单位应按计划要求，完成所承担标准项目的制订、修订任务。 附件：1．2006年医疗器械强制性行业标准项目计划汇总表 2．2006年医疗器械推荐性行业标准项目计划汇总表 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月九日 附件一： 2006年度医疗器械强制性行业标准项目计划汇总表 项目编号 标准项目名称 制修订 起止年限 技术委员会或技术归口单位 主要起草单位 采用国际标准编号 代替标准编号 2006001-Q-jn 麻醉储气囊 制定 2006-2007 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 5362:2000 2006002-Q-jn 外科纱布敷料通用要求 制定 2006-2007 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 英国药典 2006003-Q-zjs 麦康凯琼脂培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006004-Q-zjs 巧克力琼脂培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006005-Q-zjs 厌氧琼脂培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006006-Q-zjs TB培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006007-Q-zjs 碱性蛋白胨水培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006008-Q-zjs 淋球菌培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006009-Q-zjs 沙保弱琼脂培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006010-Q-zjs 手术防粘连膜 制定 2006-2008 中国药品生物制品检定所 成都迪康中科生物医学材料有限公司，上海其胜生物制剂有限公司 2006011-Q-tj 骨接合植入物-金属接骨板 修订 2006-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 YY 0017-2002 2006012-Q-tj 骨接合植入物-金属接骨螺钉 修订 2006-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 YY 0018-2002 2006013-Q-tj 骨接合用无源外科金属植入物通用技术条件 修订 2006-2008 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 YY 0341-2002 2006014-Q-tj 牵引床 制定 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心，江苏省医疗器械检验所 2006015-Q-tj 医用电气设备 第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫安全专用要求 制定 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 IEC 60601-2-35 2006016-Q-tj 医用电气设备 第二部分：短波治疗设备安全专用要求 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 IEC 60601-2-3 YY 91086-1999；YY 91087-1999 2006017-Q-tj 医用电气设备 第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 修订 2006-2007 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 IEC 60601-2-10 YY 91093-1999；YY 91094-1999；YY 0016-93 2006018-Q-tj 高频电灼治疗仪 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 YY 0322-2000 2006019-Q-tj 红外乳腺检查仪 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 YY 0324-2000 2006020-Q-tj 红外治疗设备安全专用要求 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 YY 0323-2000 2006021-Q-tj 热辐射类治疗设备安全专用要求 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 YY 0306-1998 2006022-Q-bj 医用电气设备-放射治疗计划系统安全要求 制定 2006 放射治疗、核医学和放射剂量学设备标准化分技术委员会 北京市医疗器械检验所 IEC 62083-2000 2006023-Q-bj 医用电气设备-放射治疗记录与验证系统的安全 制定 2006-2007 放射治疗、核医学和放射剂量学设备标准化分技术委员会 北京市医疗器械检验所 IEC 62274-2005 2006024-Q-bd 牙科陶瓷 制定 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 6872-1995 2006025-Q-bd 牙科根管封闭材料 制定 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 6876-2001 2006026-Q-bd 牙科冠桥树脂 制定 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 10477-2004 2006027-Q-bd 牙科学--牙科修复用人工牙 修订 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 22112-2005 YY 0300-1998，YY 0301-1998 2006028-Q-bd 牙科学--氧化锌丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 修订 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 3107-2004 YY 0272-2003 2006029-Q-bd 牙科学 义齿基托聚合物 修订 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 1567-2003补遗1 YY 0270-2003 2006030-Q-sh 电子无创血压计 制定 2006-2007 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、北京华夏爱心投资顾问公司、东莞得康医疗制品有限公司 2006031-Q-sh 医用电气设备和医用电气系统报警通用要求，试验和导则 制定 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会 上海市医疗器械检测所 IEC 60601-1-8 2006032-Q-sh 医用氧气浓缩器 安全要求 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 山东尚健医疗科技有限公司 广州尚健医疗科技发展有限公司 ISO 8359-1996 2006033-Q-sh 监控患者呼吸混合气的氧监护仪 安全要求 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 ISO 7767：1997 2006034-Q-sh 睡眠窒息呼吸治疗 第1部分：睡眠窒息呼吸治疗仪 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 北京东方万泰技术开发有限公司 河南辉瑞医疗器械有限公司 ISO 17510-1：2002 2006035-Q-sh 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体净化系统—传递和收集系统 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 ISO 8835-3：1997 2006036-Q-sh 吸入式麻醉系统 第4部分：麻醉气体净化系统—麻醉蒸汽输送装置 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 、北京谊安美达科技发展有限公司 ISO 8835-4：2004 2006037-Q-sh 吸入式麻醉系统 第5部分：麻醉呼吸机要求 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 北京谊安美达科技发展有限公司 ISO 8835-5：2004 2006038-Q-sh 内窥镜穿刺器 制定 2006-2008 全国外科器械标准化技术委员会 上海金宝隆光纤电子技术研究所有限公司 1）DIN 58298-20-2003 2）JIS T 3235-2005 2006039-Q-sh 针尖锋利度和强度试验方法 修订 2006-2007 全国外科器械标准化技术委员会 上海医用缝合针厂 GB/T 4506-84 2006040-Q-sh 安全注射器 制定 2006-2007 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 上海康德莱企业发展集团有限公司、江西洪达医疗器械集团有限公司 2006041-Q-sh 一次性使用麻醉用过滤器 修订 2006-2007 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 武汉智迅创源科技发展有限公司、浙江伏尔特医疗器械有限公司 YY 0321.3-2000 2006042-Q-sh 一次性使用麻醉穿刺包 修订 2006-2007 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 上海埃斯埃医械塑料制品有限公司、浙江伏尔特医疗器械有限公司、新乡驼人医疗器械有限公司 YY 0321.1-2000 2006043-Q-sh 一次性使用麻醉用针 修订 2006-2007 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 YY 0321.2-2000 2006044-Q-gz 心血管植入物及人造器官－硬壳心脏直视手术贮血器/静脉贮血器（带/不带过滤器）和软壳静脉贮血器 制定 2006 全国医用体外循环设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所、宁波菲拉尔医疗用品厂 ISO 15674：2001 2006045-Q-gz 人工心肺机 体外循环血路 修订 2006 全国医用体外循环设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 YY 91048-1999 2006046-Q-gz 心血管植入物及人造器官－血气交换器（氧合器） 修订 2006 全国医用体外循环设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO 7199:1996 GB 12261-90 GB 12262-90 2006047-Q-gz 清洗消毒器 第1部分：通用要求、定义及测试方法 制定 2006-2007 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 瑞典洁定公司、广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/DIS-1 15883-01 2006048-Q-gz 清洗消毒器 第2部分：清洗消毒器用于外科手术器械、麻醉设备、盘子、器具及玻璃器具类热消毒的通用要求及测试方法 制定 2006-2007 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 瑞典洁定公司、广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/DIS-1 15883-02 2006049-Q-gz 清洗消毒器 第3部分：清洗消毒器用于人体废物容器的热消毒的通用要求及测试方法 制定 2006-2007 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 瑞典洁定公司、广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/DIS-1 15883-03 2006050-Q-gz 医用空气消毒洁净设备技术要求 制定 2006-2008 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 2006051-Q-gz 医用臭氧消毒设备技术条件 修订 2006-2007 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 YY 0215.2-95 2006052-Q-gz 牙科手机 4号牙科直手机 修订 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会设备分归口单位 广东省医疗器械质量监督检验所 YY 0059.1-91 2006053-Q-wh 医用超声耦合剂 修订 2006-2007 全国医用超声设备标准化分技术委员会 中国科学院声学研究所、武汉医用超声质检中心 YY 0299-1998 2006054-Q-hz 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2 部分：机械性能 制定 2006 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 8600-1：2005 2006055-Q-hz 医用内窥镜 硬性内窥镜 第4部分：标签和随附资料 制定 2006 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 8600-1：2005 2006056-Q-sh 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准 可编程医用电子系统 制定 2006-2007 全国医用电器标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心、武汉医用超声质检中心 IEC 60601-1-4：2004 2006057-Q-hz 人工晶体 第3部分：机械性能及其测试方法 修订 2006-2008 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 11979-3：1999 YY 0290.3-1997 2006058-Q-hz 人工晶体 第4部分：标签和资料 修订 2006 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 11979-4：2000 YY 0290.4-1997 2006059-Q-hz 人工晶体 第6部分：有效期和运输试验 修订 2006-2008 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 11979-6：2002 YY 0290.6-1997 2006060-Q-hz 人工晶体 第8部分：基本要求 修订 2006-2007 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 11979-8：1999 YY 0290.8-1997 2006061-Q-hz 纤维上消化道镜 修订 2006 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 YY 91028-1997 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 现将2006年度制订、修订医疗器械行业标准项目计划印发给你们，其中强制性行业标准61项（见附件1），推荐性行业标准77项（见附件2）。 请各标准项目归口技术委员会或单位积极组织归口内的标准项目的起草工作，对承担起草标准项目的单位给予支持并进行督促。各有关单位应按计划要求，完成所承担标准项目的制订、修订任务。 附件：1．2006年医疗器械强制性行业标准项目计划汇总表 2．2006年医疗器械推荐性行业标准项目计划汇总表 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月九日 附件一： 2006年度医疗器械强制性行业标准项目计划汇总表 项目编号 标准项目名称 制修订 起止年限 技术委员会或技术归口单位 主要起草单位 采用国际标准编号 代替标准编号 2006001-Q-jn 麻醉储气囊 制定 2006-2007 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 5362:2000 2006002-Q-jn 外科纱布敷料通用要求 制定 2006-2007 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 英国药典 2006003-Q-zjs 麦康凯琼脂培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006004-Q-zjs 巧克力琼脂培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006005-Q-zjs 厌氧琼脂培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006006-Q-zjs TB培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006007-Q-zjs 碱性蛋白胨水培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006008-Q-zjs 淋球菌培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006009-Q-zjs 沙保弱琼脂培养基 制定 2006-2007 中国药品生物制品检定所 中国药品生物制品检定所 2006010-Q-zjs 手术防粘连膜 制定 2006-2008 中国药品生物制品检定所 成都迪康中科生物医学材料有限公司，上海其胜生物制剂有限公司 2006011-Q-tj 骨接合植入物-金属接骨板 修订 2006-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 YY 0017-2002 2006012-Q-tj 骨接合植入物-金属接骨螺钉 修订 2006-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 YY 0018-2002 2006013-Q-tj 骨接合用无源外科金属植入物通用技术条件 修订 2006-2008 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 YY 0341-2002 2006014-Q-tj 牵引床 制定 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心，江苏省医疗器械检验所 2006015-Q-tj 医用电气设备 第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫安全专用要求 制定 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 IEC 60601-2-35 2006016-Q-tj 医用电气设备 第二部分：短波治疗设备安全专用要求 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 IEC 60601-2-3 YY 91086-1999；YY 91087-1999 2006017-Q-tj 医用电气设备 第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 修订 2006-2007 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 IEC 60601-2-10 YY 91093-1999；YY 91094-1999；YY 0016-93 2006018-Q-tj 高频电灼治疗仪 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 YY 0322-2000 2006019-Q-tj 红外乳腺检查仪 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 YY 0324-2000 2006020-Q-tj 红外治疗设备安全专用要求 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 YY 0323-2000 2006021-Q-tj 热辐射类治疗设备安全专用要求 修订 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 YY 0306-1998 2006022-Q-bj 医用电气设备-放射治疗计划系统安全要求 制定 2006 放射治疗、核医学和放射剂量学设备标准化分技术委员会 北京市医疗器械检验所 IEC 62083-2000 2006023-Q-bj 医用电气设备-放射治疗记录与验证系统的安全 制定 2006-2007 放射治疗、核医学和放射剂量学设备标准化分技术委员会 北京市医疗器械检验所 IEC 62274-2005 2006024-Q-bd 牙科陶瓷 制定 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 6872-1995 2006025-Q-bd 牙科根管封闭材料 制定 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 6876-2001 2006026-Q-bd 牙科冠桥树脂 制定 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 10477-2004 2006027-Q-bd 牙科学--牙科修复用人工牙 修订 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 22112-2005 YY 0300-1998，YY 0301-1998 2006028-Q-bd 牙科学--氧化锌丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 修订 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 3107-2004 YY 0272-2003 2006029-Q-bd 牙科学 义齿基托聚合物 修订 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 北大医疗器械质量监督检验中心 ISO 1567-2003补遗1 YY 0270-2003 2006030-Q-sh 电子无创血压计 制定 2006-2007 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、北京华夏爱心投资顾问公司、东莞得康医疗制品有限公司 2006031-Q-sh 医用电气设备和医用电气系统报警通用要求，试验和导则 制定 2006-2008 全国医用电器标准化技术委员会 上海市医疗器械检测所 IEC 60601-1-8 2006032-Q-sh 医用氧气浓缩器 安全要求 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 山东尚健医疗科技有限公司 广州尚健医疗科技发展有限公司 ISO 8359-1996 2006033-Q-sh 监控患者呼吸混合气的氧监护仪 安全要求 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 ISO 7767：1997 2006034-Q-sh 睡眠窒息呼吸治疗 第1部分：睡眠窒息呼吸治疗仪 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 北京东方万泰技术开发有限公司 河南辉瑞医疗器械有限公司 ISO 17510-1：2002 2006035-Q-sh 吸入式麻醉系统 第3部分：麻醉气体净化系统—传递和收集系统 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 ISO 8835-3：1997 2006036-Q-sh 吸入式麻醉系统 第4部分：麻醉气体净化系统—麻醉蒸汽输送装置 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 、北京谊安美达科技发展有限公司 ISO 8835-4：2004 2006037-Q-sh 吸入式麻醉系统 第5部分：麻醉呼吸机要求 制定 2006-2008 全国麻醉和呼吸设备标准化技术委员会 北京谊安美达科技发展有限公司 ISO 8835-5：2004 2006038-Q-sh 内窥镜穿刺器 制定 2006-2008 全国外科器械标准化技术委员会 上海金宝隆光纤电子技术研究所有限公司 1）DIN 58298-20-2003 2）JIS T 3235-2005 2006039-Q-sh 针尖锋利度和强度试验方法 修订 2006-2007 全国外科器械标准化技术委员会 上海医用缝合针厂 GB/T 4506-84 2006040-Q-sh 安全注射器 制定 2006-2007 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 上海康德莱企业发展集团有限公司、江西洪达医疗器械集团有限公司 2006041-Q-sh 一次性使用麻醉用过滤器 修订 2006-2007 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 武汉智迅创源科技发展有限公司、浙江伏尔特医疗器械有限公司 YY 0321.3-2000 2006042-Q-sh 一次性使用麻醉穿刺包 修订 2006-2007 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 上海埃斯埃医械塑料制品有限公司、浙江伏尔特医疗器械有限公司、新乡驼人医疗器械有限公司 YY 0321.1-2000 2006043-Q-sh 一次性使用麻醉用针 修订 2006-2007 全国医用注射器（针）标准化技术委员会 上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 YY 0321.2-2000 2006044-Q-gz 心血管植入物及人造器官－硬壳心脏直视手术贮血器/静脉贮血器（带/不带过滤器）和软壳静脉贮血器 制定 2006 全国医用体外循环设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所、宁波菲拉尔医疗用品厂 ISO 15674：2001 2006045-Q-gz 人工心肺机 体外循环血路 修订 2006 全国医用体外循环设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 YY 91048-1999 2006046-Q-gz 心血管植入物及人造器官－血气交换器（氧合器） 修订 2006 全国医用体外循环设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO 7199:1996 GB 12261-90 GB 12262-90 2006047-Q-gz 清洗消毒器 第1部分：通用要求、定义及测试方法 制定 2006-2007 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 瑞典洁定公司、广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/DIS-1 15883-01 2006048-Q-gz 清洗消毒器 第2部分：清洗消毒器用于外科手术器械、麻醉设备、盘子、器具及玻璃器具类热消毒的通用要求及测试方法 制定 2006-2007 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 瑞典洁定公司、广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/DIS-1 15883-02 2006049-Q-gz 清洗消毒器 第3部分：清洗消毒器用于人体废物容器的热消毒的通用要求及测试方法 制定 2006-2007 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 瑞典洁定公司、广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/DIS-1 15883-03 2006050-Q-gz 医用空气消毒洁净设备技术要求 制定 2006-2008 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 2006051-Q-gz 医用臭氧消毒设备技术条件 修订 2006-2007 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 YY 0215.2-95 2006052-Q-gz 牙科手机 4号牙科直手机 修订 2006-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会设备分归口单位 广东省医疗器械质量监督检验所 YY 0059.1-91 2006053-Q-wh 医用超声耦合剂 修订 2006-2007 全国医用超声设备标准化分技术委员会 中国科学院声学研究所、武汉医用超声质检中心 YY 0299-1998 2006054-Q-hz 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2 部分：机械性能 制定 2006 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 8600-1：2005 2006055-Q-hz 医用内窥镜 硬性内窥镜 第4部分：标签和随附资料 制定 2006 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 8600-1：2005 2006056-Q-sh 医用电气设备 第1-4部分：安全通用要求 并列标准 可编程医用电子系统 制定 2006-2007 全国医用电器标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心、武汉医用超声质检中心 IEC 60601-1-4：2004 2006057-Q-hz 人工晶体 第3部分：机械性能及其测试方法 修订 2006-2008 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 11979-3：1999 YY 0290.3-1997 2006058-Q-hz 人工晶体 第4部分：标签和资料 修订 2006 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 11979-4：2000 YY 0290.4-1997 2006059-Q-hz 人工晶体 第6部分：有效期和运输试验 修订 2006-2008 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 11979-6：2002 YY 0290.6-1997 2006060-Q-hz 人工晶体 第8部分：基本要求 修订 2006-2007 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 ISO 11979-8：1999 YY 0290.8-1997 2006061-Q-hz 纤维上消化道镜 修订 2006 全国医用光学和仪器标准化分技术委员会 国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 YY 91028-1997
关于超声多普勒胎儿心率仪等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2006]214号 | FGWJ-2006-10200 | 2006-05-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对超声多普勒胎儿心率仪、超声多普勒胎儿监护仪、超声洁牙设备、半导体激光治疗仪、心电图机、输液泵、病人监护系统和酶标仪产品进行了质量监督抽验。现将抽验结果通报如下： 一、抽验情况 （一）超声多普勒胎儿心率仪 此次抽验2家生产企业的2台产品。依据行业标准YY0448-2003《超声多普勒胎儿心率仪》进行检验。检验项目为：声工作频率、综合灵敏度、电源电压适应能力等13项指标。经检验，2台产品被检验项目合格（见附件）。 （二）超声多普勒胎儿监护仪 此次抽验10家生产企业的10台产品。依据行业标准YY0449-2003 《超声多普勒胎儿监护仪》进行检验。检验项目为：超声工作频率、胎心率的测量和显示范围、胎心率测量的误差等18项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，6台产品被检验项目不合格（见附件）。 （三）超声洁牙设备 此次抽验9家生产企业和2家经营单位的11台产品，涉及11家标示生产企业。依据行业标准YY0460-2003 《超声洁牙设备》进行检验。检验项目为：尖端主振动偏移、尖端振动频率、半偏移力等17项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，7台产品被检验项目不合格（见附件）。 （四）半导体激光治疗仪 此次抽验9家生产企业的9台产品。依据国家标准GB 7247.1-2001《激光产品的安全 第一部分：设备分类、要求和用户指南》、GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB 9706.20-2000《医用电气设备 第二部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求》及注册产品标准进行检验。检验项目为：激光终端输出功率、激光功率不稳定度、激光功率复现性等24项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，5台产品被检验项目不合格（见附件）。 （五）心电图机 此次抽验2家生产企业的2台产品。依据行业标准YY1139-2000《单道和多道心电图机》、国家标准GB 10793-2000《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》、GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》进行检验。检验项目为：输入回路电流、50Hz干扰抑制滤波、内部电源等10项指标。经检验，1台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格（见附件）。 （六）输液泵 此次抽验4家生产企业和6家进口产品经营单位的10台产品，涉及10家标示生产企业。依据国家标准GB 9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》及注册产品标准进行检验。检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度等25项指标。经检验，8台产品被检验项目合格，2台产品被检验项目不合格（见附件）。 （七）病人监护系统 此次抽验25家生产企业和1家经营单位的26台产品，涉及26家标示生产企业。依据国家标准GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0089-1992《病人监护系统专用安全要求》、YY91079-1999《心电监护仪》及注册产品标准进行检验。检验项目为：时间常数、频率特性、心率的检测和显示等20项指标。经检验，11台产品被检验项目合格，15台产品被检验项目不合格（见附件）。 （八）酶标仪 此次抽验6家生产企业和3家经营单位的9台产品，涉及9家标示生产企业。依据注册产品标准进行检验。检验项目为：稳定性、重复性、线性等6项指标。经检验，6台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年6月30日前报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告 〔（2006）第5期，总第28期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月二十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对超声多普勒胎儿心率仪、超声多普勒胎儿监护仪、超声洁牙设备、半导体激光治疗仪、心电图机、输液泵、病人监护系统和酶标仪产品进行了质量监督抽验。现将抽验结果通报如下： 一、抽验情况 （一）超声多普勒胎儿心率仪 此次抽验2家生产企业的2台产品。依据行业标准YY0448-2003《超声多普勒胎儿心率仪》进行检验。检验项目为：声工作频率、综合灵敏度、电源电压适应能力等13项指标。经检验，2台产品被检验项目合格（见附件）。 （二）超声多普勒胎儿监护仪 此次抽验10家生产企业的10台产品。依据行业标准YY0449-2003 《超声多普勒胎儿监护仪》进行检验。检验项目为：超声工作频率、胎心率的测量和显示范围、胎心率测量的误差等18项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，6台产品被检验项目不合格（见附件）。 （三）超声洁牙设备 此次抽验9家生产企业和2家经营单位的11台产品，涉及11家标示生产企业。依据行业标准YY0460-2003 《超声洁牙设备》进行检验。检验项目为：尖端主振动偏移、尖端振动频率、半偏移力等17项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，7台产品被检验项目不合格（见附件）。 （四）半导体激光治疗仪 此次抽验9家生产企业的9台产品。依据国家标准GB 7247.1-2001《激光产品的安全 第一部分：设备分类、要求和用户指南》、GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB 9706.20-2000《医用电气设备 第二部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求》及注册产品标准进行检验。检验项目为：激光终端输出功率、激光功率不稳定度、激光功率复现性等24项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，5台产品被检验项目不合格（见附件）。 （五）心电图机 此次抽验2家生产企业的2台产品。依据行业标准YY1139-2000《单道和多道心电图机》、国家标准GB 10793-2000《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》、GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》进行检验。检验项目为：输入回路电流、50Hz干扰抑制滤波、内部电源等10项指标。经检验，1台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格（见附件）。 （六）输液泵 此次抽验4家生产企业和6家进口产品经营单位的10台产品，涉及10家标示生产企业。依据国家标准GB 9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》及注册产品标准进行检验。检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度等25项指标。经检验，8台产品被检验项目合格，2台产品被检验项目不合格（见附件）。 （七）病人监护系统 此次抽验25家生产企业和1家经营单位的26台产品，涉及26家标示生产企业。依据国家标准GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0089-1992《病人监护系统专用安全要求》、YY91079-1999《心电监护仪》及注册产品标准进行检验。检验项目为：时间常数、频率特性、心率的检测和显示等20项指标。经检验，11台产品被检验项目合格，15台产品被检验项目不合格（见附件）。 （八）酶标仪 此次抽验6家生产企业和3家经营单位的9台产品，涉及9家标示生产企业。依据注册产品标准进行检验。检验项目为：稳定性、重复性、线性等6项指标。经检验，6台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年6月30日前报国家局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告 〔（2006）第5期，总第28期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月二十三日
关于认可上海生物材料研究测试中心体外细胞毒性试验等项目检测资格的通知 | 国食药监械[2006]212号 | FGWJ-2006-10007 | 2006-05-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局: 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年3月28至29日，对上海生物材料研究测试中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，国家局认可该中心对体外细胞毒性试验等9个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测 1 体外细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 2 致敏试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 3 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 只能做皮肤刺激、皮内刺激、口腔粘膜刺激、眼刺激试验 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 4 全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 慢性毒性不能做 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-93 5 热原试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 内毒素检测不能做 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测 6 遗传毒性试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-1997 只能做哺乳动物培养细胞染色体畸变试验试验、骨髓微核试验、鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验方法 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2001 7 植入后局部反应试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 只能做肌肉、皮下、骨植入试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 骨埋植试验YY/T 0127.4-1998 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 8 与血液相互作用试验 与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 只能做溶血、体外动态凝血时间、体外动态血栓形成、血小板粘附、补体激活、白细胞计数试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T 0127.1-93 9 生物降解试验 医疗器械生物学评价 第9部分：潜在降解产物的定性和定量框架GB/T 16886.9-2001 医疗器械生物学评价 第13部分：聚合物医疗器械的降解产物的定性与定量GB/T 16886.13-2001 降解产物成份分析不能做 医疗器械生物学评价 第14部分：陶瓷制品降解产物的定性与定量GB/T 16886.14-2003 只能做可溶性定性试验 | 上海市食品药品监督管理局: 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年3月28至29日，对上海生物材料研究测试中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，国家局认可该中心对体外细胞毒性试验等9个项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月二十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测 1 体外细胞毒性试验 医疗器械生物学评价 第5部分：细胞毒性试验：体外法GB/T 16886.5-2003 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法YY/T 0127.9-2001 2 致敏试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 3 刺激试验 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验GB/T 16886.10-2005 只能做皮肤刺激、皮内刺激、口腔粘膜刺激、眼刺激试验 口腔材料生物试验方法 口腔粘膜刺激试验YY/T 0279-1995 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 4 全身毒性试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 慢性毒性不能做 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验YY/T 0127.2-93 5 热原试验 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验GB/T 16886.11-1997 内毒素检测不能做 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 医疗器械和口腔器材的生物学评价和检测 6 遗传毒性试验 医疗器械生物学评价 第3部分：遗传毒性、致癌性和生殖毒性试验GB/T 16886.3-1997 只能做哺乳动物培养细胞染色体畸变试验试验、骨髓微核试验、鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验方法 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验）YY/T 0127.10-2001 7 植入后局部反应试验 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验GB/T 16886.6-1997 只能做肌肉、皮下、骨植入试验 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 骨埋植试验YY/T 0127.4-1998 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验YY/T 0127.8-2001 8 与血液相互作用试验 与血液相互作用试验选择GB/T 16886.4-2003 只能做溶血、体外动态凝血时间、体外动态血栓形成、血小板粘附、补体激活、白细胞计数试验 医用有机硅材料生物学评价试验方法GB/T 16175-1996 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法GB/T 14233.2-93 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 口腔材料生物试验方法 溶血试验YY/T 0127.1-93 9 生物降解试验 医疗器械生物学评价 第9部分：潜在降解产物的定性和定量框架GB/T 16886.9-2001 医疗器械生物学评价 第13部分：聚合物医疗器械的降解产物的定性与定量GB/T 16886.13-2001 降解产物成份分析不能做 医疗器械生物学评价 第14部分：陶瓷制品降解产物的定性与定量GB/T 16886.14-2003 只能做可溶性定性试验
关于医用电气设备产品注册执行GB 9706.1-1995标准有关事宜的通知 | 国食药监械[2006]205号 | FGWJ-2006-10003 | 2006-05-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为贯彻实施GB 9706.1-1995标准（医用电气设备安全通用要求国家标准），原国家医药管理局曾下发《关于下达GB 9706.1-1995 标准实施及监督检查工作计划>的通知》（国药器监字〔1997〕 第275号）。通知将GB 9706.1-1995标准分解为110条项目，并规定在产品注册、许可证及周期检验时至少应包括其中的61项型式检验项目。鉴于GB9706.1－1995标准是强制性的国家标准，为保证上市医疗器械的安全有效，现将医用电气设备产品注册执行GB 9706.1-1995标准有关事宜通知如下： 一、生产企业应保证上市医用电气设备产品的安全有效，不符合强制性国家标准或行业标准的医用电气设备不得上市销售。 二、从发文之日起，新申请注册的医用电气设备，申请者应提交申请产品符合GB 9706.1-1995标准的全项注册检测报告。申请者如能提供申请产品已符合GB 9706.1-1995标准的自检全项报告或检测机构的全项检测报告，产品注册检验时可只进行国药器监字〔1997〕275号文中规定的61项。 三、已受理但还没有取得注册证的医用电气设备（含重新注册的产品），申请者如不能提供申请产品已符合GB 9706.1-1995标准的自检全项报告或检测机构的全项检测报告，申请者需对GB 9706.1-1995标准中没有检测的项目进行补充注册检验；如申请者能提供产品已符合GB 9706.1-1995标准的自检全项报告或检测机构的全项检测报告，可不再补充注册检验。上述情况均需对没有全面执行GB 9706.1-1995标准的注册产品标准进行修订。 四、已取得产品注册证的医用电气设备，申请者应在2007年12月31日前向注册主管部门补充产品符合GB 9706.1-1995标准的自检全项报告或检测机构的全项检测报告。 五、此通知发布实施后，对于来不及重新注册的医用电气设备，各级医疗器械注册主管部门可将其注册证最长延长至2007年12月31日。 六、申请者提供的产品符合GB 9706.1-1995标准的全项自检报告，企业的检验能力需经注册主管部门核实。 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为贯彻实施GB 9706.1-1995标准（医用电气设备安全通用要求国家标准），原国家医药管理局曾下发《关于下达GB 9706.1-1995 标准实施及监督检查工作计划>的通知》（国药器监字〔1997〕 第275号）。通知将GB 9706.1-1995标准分解为110条项目，并规定在产品注册、许可证及周期检验时至少应包括其中的61项型式检验项目。鉴于GB9706.1－1995标准是强制性的国家标准，为保证上市医疗器械的安全有效，现将医用电气设备产品注册执行GB 9706.1-1995标准有关事宜通知如下： 一、生产企业应保证上市医用电气设备产品的安全有效，不符合强制性国家标准或行业标准的医用电气设备不得上市销售。 二、从发文之日起，新申请注册的医用电气设备，申请者应提交申请产品符合GB 9706.1-1995标准的全项注册检测报告。申请者如能提供申请产品已符合GB 9706.1-1995标准的自检全项报告或检测机构的全项检测报告，产品注册检验时可只进行国药器监字〔1997〕275号文中规定的61项。 三、已受理但还没有取得注册证的医用电气设备（含重新注册的产品），申请者如不能提供申请产品已符合GB 9706.1-1995标准的自检全项报告或检测机构的全项检测报告，申请者需对GB 9706.1-1995标准中没有检测的项目进行补充注册检验；如申请者能提供产品已符合GB 9706.1-1995标准的自检全项报告或检测机构的全项检测报告，可不再补充注册检验。上述情况均需对没有全面执行GB 9706.1-1995标准的注册产品标准进行修订。 四、已取得产品注册证的医用电气设备，申请者应在2007年12月31日前向注册主管部门补充产品符合GB 9706.1-1995标准的自检全项报告或检测机构的全项检测报告。 五、此通知发布实施后，对于来不及重新注册的医用电气设备，各级医疗器械注册主管部门可将其注册证最长延长至2007年12月31日。 六、申请者提供的产品符合GB 9706.1-1995标准的全项自检报告，企业的检验能力需经注册主管部门核实。 国家食品药品监督管理局 二○○六年五月十日
关于北京博士伦眼睛护理产品有限公司暂停销售国产润明水凝全护理液的情况通报 | 食药监械函[2006]25号 | FGWJ-2006-10119 | 2006-05-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 4月12日，北京博士伦眼睛护理产品有限公司暂停销售美国格林威尔工厂生产的进口润明水凝全护理液，目前已经基本完成产品回收工作。该公司尚有国产润明水凝全护理液产品（注册证号：国食药监械（准）2005第3220618号）于2005年6月获准上市，市场上有该产品出售。 考虑到润明水凝全护理液国产和进口为同一品种，为了更好的保护消费者的利益，经研究决定，北京博士伦眼睛护理产品有限公司已暂停销售国产润明水凝全护理液；市场上已经销售的国产润明水凝全护理液，可以向该公司换货。 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○六年五月十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 4月12日，北京博士伦眼睛护理产品有限公司暂停销售美国格林威尔工厂生产的进口润明水凝全护理液，目前已经基本完成产品回收工作。该公司尚有国产润明水凝全护理液产品（注册证号：国食药监械（准）2005第3220618号）于2005年6月获准上市，市场上有该产品出售。 考虑到润明水凝全护理液国产和进口为同一品种，为了更好的保护消费者的利益，经研究决定，北京博士伦眼睛护理产品有限公司已暂停销售国产润明水凝全护理液；市场上已经销售的国产润明水凝全护理液，可以向该公司换货。 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○六年五月十日
关于蓝域染色剂等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2006]166号 | FGWJ-2006-10127 | 2006-04-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作需要，现将蓝域染色剂等产品的分类界定通知如下： 一、蓝域染色剂：含0.1%台酚蓝，用于白内障手术中前囊的染色，辨别撕囊时前囊和其下灰色、不着色的晶体组织。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、牙齿美白工具盒：用于对牙齿进行美白的配套工具。由定位器、阻隔材料注射器（内填充唇部保护材料）、防晒面霜注射器（内填充牙龈保护材料）、牙刷（选装）、美白前用牙膏（选装）、吸引器端头、脸颊撑开器、端头、2×2纱布、美白加速液、棉花卷、纸巾组成。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、绒毛膜长绒毛活组织检验针:由不锈钢制成,一次性使用。用于胎儿诊断中的组织采样。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、羊水诊断针：由不锈钢制成,一次性使用。用于胎儿诊断中的羊水采样。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、胞囊穿刺针:由不锈钢制成,一次性使用。用于穿刺和抽取胞囊内样本。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、康惠尔糊剂/粉剂：主要成分为羧甲基纤维素钠，黄原胶、Guar胶，用于快速吸收低至中度渗液伤口渗液，填充伤口、为伤口组织提供支撑。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、清创胶：主要成分为羧甲基纤维素钠、藻酸钙、纯净水。通过伤口的水合作用，清除坏死腐烂组织，用于干燥结痂或有腐烂组织的各种伤口。作为Ⅲ类医疗器械管理。 八、自动扫描显微镜和图像分析系统：用于体外诊断，辅助病理学家根据经Giemsa染色、免疫组织化学染色或ISH染色的细胞特定的颜色、密度、大小、图案和形状，对细胞进行探测、分类和计数。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、自动扫描显微镜和图像分析系统软件：用于自动扫描显微镜和图像分析系统，控制系统实现对细胞照相、扫描、显示、存储等功能，并对染色细胞进行探测、分类和计数。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、头颈部腔镜手术操作腔室（免充气空间）三维调节系统:用于头颈部腔镜微创手术操作腔室（免充气空间）的建立、维持与三维调节。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、计算机X线影像系统：由IP板扫描读出机、采集工作站、图像处理工作站及显示器组成。用于将 IP板信息进行数字化采集，使医生可以利用计算机对病情进行诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、创面保护膜：聚乙烯醇溶液。涂抹于创面后，在体温作用下快速成膜。用于烧伤、烫伤、皮肤破损等体表小创面的保护。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、牙周敷料：用于密封牙沟及其周围范围，避免与口腔环境接触，减少齿根膜内的感染。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、助动型截瘫直立行走器：根据患者自身尺寸订制，用于脊椎损伤患者进行直立行走康复训练的辅助性器具。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、心脏磁场检测系统：测定由于心肌电生理活动发生的电流流动所产生的磁场分布及时间变化的装置。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、超声波药浴器（不含药）：利用超声加速药物吸收达到治疗疾病的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、医用气体报警系统：用于对医院供气系统的各种气体进行监测，数据超出范围时进行报警。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、弹性带（一次性使用）：由硅橡胶制成的弹性带状物，用于手术中分离、固定管状组织的外科工具，不植入人体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、ET诊断仪：通过电流测量探测器，探测人体的微弱电流，从而判断人体内器官情况。为疾病的诊断提供指导。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、医用超音波动作分析系统：包括主机和一组超音波接收器（单，双，三，棒），用于步态分析，脊椎动作分析及运动障碍患者的动作分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、医用空气隔离装置：通过形成气幕隔离屏障或强迫空气对流交换制造负压（或正压）空气环境来产生相对隔离的区域空间。同时采用HEPA高效微粒过滤、紫外线杀菌和臭氧氧化技术组合的消毒介质，对隔离区域内空间空气中的细菌、病毒等微生物病原体进行抑制和杀灭，达到对使用环境空气进行隔离消毒净化的目的。共有两种类型（一）移动式隔离装置、运输隔离装置；（二）移动式空气隔离消毒净化装置。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、后颌面窝沟印模：主要材料为复合树脂。分为磨牙和双尖牙等不同规格和性状，根据下颌/上颌以及左右面进行区分。对照不同的上下牙咬颌面的形态，采用相应的印模得到颌面的形状。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、脊柱侧弯外固定支具：对脊柱侧弯具有矫形、治疗作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十四、涂药棒（一次性使用）：塑料棒，头部为棉花。用于将药液或药膏涂敷到合适位置。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十五、导丝控制手柄：用于控制导丝完成手术操作。使用过程中不进入人体自然腔道。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、骨水泥搅拌器（不含注射器）：用于骨科手术中将骨水泥水剂与粉剂充分混合并搅拌。一次性使用，无菌包装。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、热弯曲钳：用于将可塑性骨接合材料（微型骨板）加热并使之弯曲。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、透明梢子：嵌入牙齿领面，帮助恢复领面臼的牙体形态。可透光，可帮助光固化补牙时导光用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十九、窥耳镜：由医用不锈钢制成的喇叭状中空管，用于耳科，供医生诊视耳部。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十、治疗巾、孔巾：用于外科、皮肤科病人，清疮换药衬垫用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十一、邻间楔入木梢：由无缝枫木制成。嵌入牙齿领面，补牙时，帮助恢复领面臼的牙体形态。一次性使用。不接触伤口。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十二、病人转移板：用于病房、急诊室、手术室和放射科转移病人，减少病人在转移过程中受到伤害。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十三、对比敏感度仪：用于测试人眼在不同亮度和对比度情况下的视觉分辨率。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十四、妇科检查垫：用于妇科检查床衬垫。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十五、妇科/非妇科用过滤器：通过微孔提取异常的上皮细胞样本并转移到玻片上，供细胞学医生阅片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十六、尿垫：失禁病人衬垫用。不作为医疗器械管理。 三十七、医疗器具洗涤剂：用于医疗器具的洗涤、防锈。不作为医疗器械管理。 三十八、印膜托盘：口腔科各类印模的托盘。方便于牙医的临床取模操作。不作为医疗器械管理。 三十九、玻璃管：用于体外细胞处理。不作为医疗器械管理。 四十、外伤冲洗防护罩：用于高压冲洗伤口时，罩在伤口周围，防止液体飞溅。不作为医疗器械管理。 四十一、验光组合台(不含验光仪)：由电动椅子、转换桌、照明灯、平衡臂组成，不包括验光仪。不作为医疗器械管理。 四十二、吸烟器：用于吸除手术过程中因使用灼伤笔等引起的烟雾以及异味。不作为医疗器械管理。 四十三、诊查台：用于医院诊室内、为就诊病人提供适当舒适的体位，以方便医生的检查。不作为医疗器械管理。 四十四、眼部护理仪：用于祛除皱纹、恢复皮肤弹性、平复眼袋、清除黑眼圈。不作为医疗器械管理。 四十五、医用气体接头：由安装板、捕捉阀和兼容第三方接头组成。用于医院供气系统终端输出用。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月二十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作需要，现将蓝域染色剂等产品的分类界定通知如下： 一、蓝域染色剂：含0.1%台酚蓝，用于白内障手术中前囊的染色，辨别撕囊时前囊和其下灰色、不着色的晶体组织。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、牙齿美白工具盒：用于对牙齿进行美白的配套工具。由定位器、阻隔材料注射器（内填充唇部保护材料）、防晒面霜注射器（内填充牙龈保护材料）、牙刷（选装）、美白前用牙膏（选装）、吸引器端头、脸颊撑开器、端头、2×2纱布、美白加速液、棉花卷、纸巾组成。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、绒毛膜长绒毛活组织检验针:由不锈钢制成,一次性使用。用于胎儿诊断中的组织采样。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、羊水诊断针：由不锈钢制成,一次性使用。用于胎儿诊断中的羊水采样。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、胞囊穿刺针:由不锈钢制成,一次性使用。用于穿刺和抽取胞囊内样本。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、康惠尔糊剂/粉剂：主要成分为羧甲基纤维素钠，黄原胶、Guar胶，用于快速吸收低至中度渗液伤口渗液，填充伤口、为伤口组织提供支撑。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、清创胶：主要成分为羧甲基纤维素钠、藻酸钙、纯净水。通过伤口的水合作用，清除坏死腐烂组织，用于干燥结痂或有腐烂组织的各种伤口。作为Ⅲ类医疗器械管理。 八、自动扫描显微镜和图像分析系统：用于体外诊断，辅助病理学家根据经Giemsa染色、免疫组织化学染色或ISH染色的细胞特定的颜色、密度、大小、图案和形状，对细胞进行探测、分类和计数。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、自动扫描显微镜和图像分析系统软件：用于自动扫描显微镜和图像分析系统，控制系统实现对细胞照相、扫描、显示、存储等功能，并对染色细胞进行探测、分类和计数。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、头颈部腔镜手术操作腔室（免充气空间）三维调节系统:用于头颈部腔镜微创手术操作腔室（免充气空间）的建立、维持与三维调节。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、计算机X线影像系统：由IP板扫描读出机、采集工作站、图像处理工作站及显示器组成。用于将 IP板信息进行数字化采集，使医生可以利用计算机对病情进行诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、创面保护膜：聚乙烯醇溶液。涂抹于创面后，在体温作用下快速成膜。用于烧伤、烫伤、皮肤破损等体表小创面的保护。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、牙周敷料：用于密封牙沟及其周围范围，避免与口腔环境接触，减少齿根膜内的感染。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、助动型截瘫直立行走器：根据患者自身尺寸订制，用于脊椎损伤患者进行直立行走康复训练的辅助性器具。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、心脏磁场检测系统：测定由于心肌电生理活动发生的电流流动所产生的磁场分布及时间变化的装置。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、超声波药浴器（不含药）：利用超声加速药物吸收达到治疗疾病的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、医用气体报警系统：用于对医院供气系统的各种气体进行监测，数据超出范围时进行报警。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、弹性带（一次性使用）：由硅橡胶制成的弹性带状物，用于手术中分离、固定管状组织的外科工具，不植入人体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、ET诊断仪：通过电流测量探测器，探测人体的微弱电流，从而判断人体内器官情况。为疾病的诊断提供指导。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、医用超音波动作分析系统：包括主机和一组超音波接收器（单，双，三，棒），用于步态分析，脊椎动作分析及运动障碍患者的动作分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、医用空气隔离装置：通过形成气幕隔离屏障或强迫空气对流交换制造负压（或正压）空气环境来产生相对隔离的区域空间。同时采用HEPA高效微粒过滤、紫外线杀菌和臭氧氧化技术组合的消毒介质，对隔离区域内空间空气中的细菌、病毒等微生物病原体进行抑制和杀灭，达到对使用环境空气进行隔离消毒净化的目的。共有两种类型（一）移动式隔离装置、运输隔离装置；（二）移动式空气隔离消毒净化装置。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、后颌面窝沟印模：主要材料为复合树脂。分为磨牙和双尖牙等不同规格和性状，根据下颌/上颌以及左右面进行区分。对照不同的上下牙咬颌面的形态，采用相应的印模得到颌面的形状。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十三、脊柱侧弯外固定支具：对脊柱侧弯具有矫形、治疗作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十四、涂药棒（一次性使用）：塑料棒，头部为棉花。用于将药液或药膏涂敷到合适位置。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十五、导丝控制手柄：用于控制导丝完成手术操作。使用过程中不进入人体自然腔道。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、骨水泥搅拌器（不含注射器）：用于骨科手术中将骨水泥水剂与粉剂充分混合并搅拌。一次性使用，无菌包装。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、热弯曲钳：用于将可塑性骨接合材料（微型骨板）加热并使之弯曲。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、透明梢子：嵌入牙齿领面，帮助恢复领面臼的牙体形态。可透光，可帮助光固化补牙时导光用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十九、窥耳镜：由医用不锈钢制成的喇叭状中空管，用于耳科，供医生诊视耳部。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十、治疗巾、孔巾：用于外科、皮肤科病人，清疮换药衬垫用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十一、邻间楔入木梢：由无缝枫木制成。嵌入牙齿领面，补牙时，帮助恢复领面臼的牙体形态。一次性使用。不接触伤口。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十二、病人转移板：用于病房、急诊室、手术室和放射科转移病人，减少病人在转移过程中受到伤害。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十三、对比敏感度仪：用于测试人眼在不同亮度和对比度情况下的视觉分辨率。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十四、妇科检查垫：用于妇科检查床衬垫。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十五、妇科/非妇科用过滤器：通过微孔提取异常的上皮细胞样本并转移到玻片上，供细胞学医生阅片。作为Ⅰ类医疗器械管理。 三十六、尿垫：失禁病人衬垫用。不作为医疗器械管理。 三十七、医疗器具洗涤剂：用于医疗器具的洗涤、防锈。不作为医疗器械管理。 三十八、印膜托盘：口腔科各类印模的托盘。方便于牙医的临床取模操作。不作为医疗器械管理。 三十九、玻璃管：用于体外细胞处理。不作为医疗器械管理。 四十、外伤冲洗防护罩：用于高压冲洗伤口时，罩在伤口周围，防止液体飞溅。不作为医疗器械管理。 四十一、验光组合台(不含验光仪)：由电动椅子、转换桌、照明灯、平衡臂组成，不包括验光仪。不作为医疗器械管理。 四十二、吸烟器：用于吸除手术过程中因使用灼伤笔等引起的烟雾以及异味。不作为医疗器械管理。 四十三、诊查台：用于医院诊室内、为就诊病人提供适当舒适的体位，以方便医生的检查。不作为医疗器械管理。 四十四、眼部护理仪：用于祛除皱纹、恢复皮肤弹性、平复眼袋、清除黑眼圈。不作为医疗器械管理。 四十五、医用气体接头：由安装板、捕捉阀和兼容第三方接头组成。用于医院供气系统终端输出用。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月二十五日
关于北京博士伦眼睛护理产品有限公司暂停销售美国生产的进口润明水凝护理液的情况通报 | 国食药监械[2006]164号 | FGWJ-2006-10156 | 2006-04-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2006年初新加坡、香港等地发生可能因使用博士伦公司美国格林威尔工厂生产的“润明水凝全护理液”导致真菌感染角膜炎事件，国家局密切关注并立即组织相关部门开展调查，同时要求北京博士伦眼睛护理产品有限公司主动开展医疗器械不良事件报告的收集,并对国外发生此类事件的原因进行调查和研究。 4月12日，根据国外的最新进展，国家局再次约见北京博士伦眼睛护理产品有限公司总经理等有关人员，听取该公司近期工作进展情况的汇报，并对此事件的处理提出要求。该公司决定暂停销售美国格林威尔工厂生产的进口润明水凝全护理液；市场上已经销售的进口润明水凝全护理液，可以向北京博士伦眼睛护理产品有限公司换货。 虽然目前我国内地尚没有收到发生此类感染事件的报告，但是国家局提醒隐形眼镜使用者要注意用眼卫生，依照产品使用说明书正确使用和护理镜片，发生感染时要去医院检查；临床医生在诊断微生物感染性角膜炎患者时，需考虑真菌性感染的可能；隐形眼镜使用者、临床医生以及生产和销售企业在发现此类事件时要及时向当地医疗器械不良事件监测技术机构或国家药品不良反应监测中心报告。 请各地切实加强医疗器械不良事件监测工作，密切关注此类医疗器械不良事件，并做好报告的收集和报送工作。 附件：1．“润明水凝全护理液”产品相关信息 2．停止销售和继续销售产品的区别 国家食品药品监督管理局 二○○六年三月二十一日 附件：1： “润明水凝全护理液”产品相关信息 产品名称：润明水凝全护理液 产品注册号码：国食药监械（进）2005第3221088号 发证日期：2005年4月28日 生产单位：北京博士伦眼睛护理产品有限公司（北京市崇文区幸福大街37号） 博士伦消费者免费电话：800-810-9155 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2006年初新加坡、香港等地发生可能因使用博士伦公司美国格林威尔工厂生产的“润明水凝全护理液”导致真菌感染角膜炎事件，国家局密切关注并立即组织相关部门开展调查，同时要求北京博士伦眼睛护理产品有限公司主动开展医疗器械不良事件报告的收集,并对国外发生此类事件的原因进行调查和研究。 4月12日，根据国外的最新进展，国家局再次约见北京博士伦眼睛护理产品有限公司总经理等有关人员，听取该公司近期工作进展情况的汇报，并对此事件的处理提出要求。该公司决定暂停销售美国格林威尔工厂生产的进口润明水凝全护理液；市场上已经销售的进口润明水凝全护理液，可以向北京博士伦眼睛护理产品有限公司换货。 虽然目前我国内地尚没有收到发生此类感染事件的报告，但是国家局提醒隐形眼镜使用者要注意用眼卫生，依照产品使用说明书正确使用和护理镜片，发生感染时要去医院检查；临床医生在诊断微生物感染性角膜炎患者时，需考虑真菌性感染的可能；隐形眼镜使用者、临床医生以及生产和销售企业在发现此类事件时要及时向当地医疗器械不良事件监测技术机构或国家药品不良反应监测中心报告。 请各地切实加强医疗器械不良事件监测工作，密切关注此类医疗器械不良事件，并做好报告的收集和报送工作。 附件：1．“润明水凝全护理液”产品相关信息 2．停止销售和继续销售产品的区别 国家食品药品监督管理局 二○○六年三月二十一日 附件：1： “润明水凝全护理液”产品相关信息 产品名称：润明水凝全护理液 产品注册号码：国食药监械（进）2005第3221088号 发证日期：2005年4月28日 生产单位：北京博士伦眼睛护理产品有限公司（北京市崇文区幸福大街37号） 博士伦消费者免费电话：800-810-9155
关于延迟YY0568-2005《医用电气设备第2部分：手术照明灯和诊断照明灯安全专用要求》行业标准实施日期的通知 | 国食药监械[2006]163号 | FGWJ-2006-10001 | 2006-04-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经研究，决定将YY0568-2005《医用电气设备第2部分：手术照明灯和诊断照明灯安全专用要求》行业标准实施日期调整为2007年4月1日。特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月二十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经研究，决定将YY0568-2005《医用电气设备第2部分：手术照明灯和诊断照明灯安全专用要求》行业标准实施日期调整为2007年4月1日。特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月二十一日
关于认可江苏省医疗器械检验所麻醉机等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2006]159号 | FGWJ-2006-10187 | 2006-04-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年1月23日至25日，对你局所属江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测资格进行了现场评审。经审查，国家局认可该所对麻醉机等158种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月十九日 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 1 麻 醉 机 全部项目 YY0320－2000 2 X射线设备附属设备安全专用要求 全部项目 GB9706.14－1997 3 三棱针 全部项目 YY0104-93 4 揿 针 全部项目 YY0105-93 5 注射针 全部项目 YY/T0282-1995 6 无菌手术刀片 全部项目 YY0293－1997 7 医用镊通用技术条件 全部项目 YY/T0295.1～0295.3－1997 8 拔牙钳通用技术要求 全部项目 YY/T0453－2003 9 无菌塑柄手术刀 全部项目 YY/T0454－2003 10 腰椎穿刺针 全部项目 YY91148－1999 11 穿鳃式止血钳通用技术要求 全部项目 GB2766-1995 12 医用缝合针 全部项目 YY0043-2005 13 眼科用刀通用技术条件 全部项目 YY0072－92 14 手动轮椅车 部分项目 GB/T13800－92 疲劳试验不能做 15 手术刀柄 全部项目 YY0175-2005 16 口腔材料生物时间方法 溶血试验 全部项目 YY/T0127.1-1993 17 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 全部项目 GB/T16886.5-2003 18 一次性使用医疗用品卫生标准 全部项目 GB15980-1995 19 血红蛋白计 全部项目 YY0032－2004 20 尿液化学分析仪通用技术条件 部分项目 YY/T0475-2004 电磁兼容性不能做 21 脉动真空压力蒸汽灭菌器 全部项目 YY0085.1-92 22 预真空压力蒸汽灭菌器 全部项目 YY0085.2-92 23 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 全部项目 YY/T0160-94 24 电热消毒柜安全、消毒效果通用技术条件 全部项目 YY0215.1-95 25 臭氧消毒柜安全、消毒效果通用技术条件 全部项目 YY0215.2-95 26 手提式压力蒸汽消毒器 全部项目 YY0504-2005 27 立式压力蒸汽消毒器技术条件 全部项目 YY91007-1999 28 卧式圆形压力蒸汽消毒器 全部项目 YY91008-1999 29 卧式矩形压力蒸汽消毒器 全部项目 YY91009-99 30 温度生物反馈仪 全部项目 YY91096－1999 31 低温箱通用技术条件 全部项目 YY91102－1999 32 医用电气设备 第二部分婴儿培养箱安全专用要求 全部项目 GB11243－2000 33 血液冷藏箱 全部项目 YY0168－1994 34 医用低温箱 全部项目 YY91113－1999 35 10mA医用诊断X射线机 全部项目 YY0198～YY0201－1995 GB9706.3-2000 GB9706.11-1997 GB9706.12-1997 36 30mA医用诊断X射线机 全部项目 37 50mA医用诊断X射线机 全部项目 38 100mA医用诊断X射线机 全部项目 39 气管异物钳通用技术条件 全部项目 YY0078-92 40 微波治疗设备专用安全要求 全部项目 GB9706.6-1992 41 冷光单孔手术灯 全部项目 YY1120－1999 42 口 腔 灯 全部项目 YY1120－1999 43 医用纤维内窥镜通用技术条件 全部项目 GB11244－2005 44 喉钳通用技术条件 全部项目 YY0077-92 45 高频电灼仪 全部项目 YY0322-2000 42 一次性使用心电电极 全部项目 YY/T0196-1994 43 单道和多道心电图机 全部项目 YY1139－2000 44 超声洁牙设备 全部项目 YY0460－2003 45 医用中心吸引系统 全部项目 YY/T0186－94 46 医用中心供氧系统 全部项目 YY/T0187－94 47 医用分子筛制氧设备 部分项目 YY/T0298－1998 一氧化碳含量不能做 气态酸和碱含量不能做 固体物质粒径不能做 固体物质含量不能做 48 红外治疗设备安全专用要求 全部项目 YY0323－2000 49 特定电磁波治疗器 全部项目 YY0061－91 50 电动流产吸引器 全部项目 YY0099－93 51 脚 踏 吸 引 器 全部项目 YY0101－93 52 超短波治疗设备 全部项目 YY91086-1999 53 超短波治疗设备的专用安全要求 全部项目 YY91087-1999 54 中频电疗仪 全部项目 YY91093-1999 55 音乐电疗仪 全部项目 YY91094-1999 56 肌电生物反馈仪 全部项目 YY91095－1999 57 高速冷冻离心机 全部项目 YY91100－1999 58 Vcu 宫内节育器 部分项目 GB11235-1997 铜纯度不能测 59 Tcu 宫内节育器 部分项目 GB11236-1995 铜纯度不能测 60 接触性创面敷料试验方法第1部分：液体吸收性 无膨胀吸收量 YY/T0471.1-2004 61 接触性创面敷料试验方法第6部分：气味控制 全部项目 YY/T0471.6-2004 62 医用超声雾化器 全部项目 YY0109－2003 63 腹膜透析管通用技术条件 部分项目 YY0030-2004 射线可探测性不能测 64 一次性使用采血器 全部项目 YY0115-93 65 非吸收性外科缝线 部分项目 YY0167-2005 植入、遗传毒性不能测 66 可吸收性外科缝线 部分项目 YY1116-2002 植入、遗传毒性、Ames试验、生物降解试验不能测 67 气管插管第1部分：常用型插管及接头 全部项目 YY0337.1－2002 68 气管插管第2部分： 柯尔（Cole）型插管 全部项目 YY0337.2－2002 69 气管切开插管第1部分：成人用插管及接头 全部项目 YY0338.1－2002 70 气管切开插管第2部分：小儿用气管切开插管 全部项目 YY0338.2－2002 71 呼吸道用吸引导管 全部项目 YY0339-2002 72 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 全部项目 YY0461－2003 73 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 全部项目 GB/T16292-1996 74 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 全部项目 GB/T16293-1996 75 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 全部项目 GB/T16294-1996 76 牙科设备 光固化机 全部项目 YY0055-2002 77 牙科椅通用技术 全部项目 YY/T0058-2004 78 牙科综合治疗机 全部项目 YY/T1043-2004 79 电动牙钻通用技术条件 全部项目 GB12263-2005 80 高速涡轮牙钻机 全部项目 YY91044－1999 81 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第一部分：通用要求 部分项目 GB4793.1-1995 仅做：外部标记、电介质强度、电流限值、保护接地阻抗、稳定性、硬度、跌落、液体泄漏、过流保护 82 接触性创面敷料试验方法第2部分：透气膜敷料水蒸汽透过滤 全部项目 YY/T0471.2-2004 83 高速涡轮牙钻手机（车头） 全部项目 YY91045－1999 84 微循环显微镜 全部项目 YY0067－1992 85 手术显微镜 部分项目 GB11239.1-2005 分辨率、照明装置不能测 86 生物显微镜 部分项目 GB/T2985－1999 物镜放大率不能测 87 干化学尿液分析试纸条通用技术要求 全部项目 YY/T0478-2004 88 一次性使用输注泵 部分项目 YY0451-2003 镉离子不能测 89 医用脚踏开关通用技术条件 全部项目 YY91057－1999 90 助听器 全部项目 GB/T14199－1993 91 耳内式助听器 全部项目 YZB/苏0299-2004（更） 92 耳背式助听器 全部项目 YZB/苏0298-2004（更） 93 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 部分项目 WS/T124-1999 含水量不能测 94 一次性使用无菌注射器用活塞 部分项目 YY/T0243-2003 镉离子不能测 95 医用超声耦合剂 全部项目 YY0299－1998 96 二氧化碳激光治疗机 部分项目 GB11748-2005 波长、光斑直径、模式不能测 97 氦氖激光治疗机 全部项目 GB12257-2000 98 电热恒温水浴锅 全部项目 YY91037－1999 99 电热煮沸消毒器 全部项目 YY91110－99 100 医用低速离心机 全部项目 YY91046－1999 101 电 动 按 摩 椅 全部项目 YY91097-1999 102 纤维上消化道镜 全部项目 YY91028-1999 103 纤维导光膀胱镜 全部项目 YY91083－1999 104 牙科手机7号牙科直手机 全部项目 YY0059.2-91 105 牙科手机4、7号牙科弯手机 全部项目 YY0059.3-91 106 裂隙灯显微镜 全部项目 YY0065-92 107 一次性使用橡胶检查手套 全部项目 GB10213－1995 108 电动吸引器 全部项目 YZB/苏0377－2004 109 床单位消毒器 全部项目 YZB/苏0062－2003 110 电动分娩台 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 111 电子肺活量计 全部项目 YZB/苏0398－2004（更） 112 电阻抗乳腺诊断仪 全部项目 YZB/苏0338－2004 113 动态心电监护仪 全部项目 YZB/苏0723－2003 114 防污染脉动真空蒸汽灭菌器 全部项目 YZB/苏0017－2002 115 负电位、中频理疗仪 全部项目 YZB/苏0635－2003 116 全自动肛肠洗熏蒸治疗仪 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 117 高频手术器 全部项目 GB9706.4-1999 118 固有荧光早期癌症光检仪 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 119 光波疗房 全部项目 YZB/苏0178－2004（更） 120 光量子血液治疗仪 全部项目 YZB/苏0348－2004 121 红外光治疗仪 全部项目 YZB/苏0424－2004（更） 122 红外乳腺检查仪 全部项目 YY0324-2000 123 红外线毛细管血液粘度测定仪 全部项目 YZB/苏0207－2004 124 口腔器具消毒器 全部项目 YZB/苏0021－2002 125 全自动血细胞分析仪 全部项目 YZB/苏0266－2004 126 热空气消毒箱 全部项目 YZB/苏0062－2004 127 乳腺病治疗仪 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 128 生物洁净工作台 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 129 湿化器 全部项目 YZB/苏0208－2004 130 微电脑电动注药配套泵 全部项目 YZB/0031－2004 131 微电脑干式输液加温器 全部项目 YZB/0333－2004 132 心电监护仪 全部项目 YY91079-1999 133 旋转式灭菌柜 全部项目 YZB/苏0282－2004 134 血气酸碱分析仪 全部项目 YZB/苏0722－2003 135 血小板恒温振荡保存箱 全部项目 YZB/苏0155－2003（更） 136 医用变位器 全部项目 YZB/苏0182－2004（更） 137 医用超声波清洗机 全部项目 YZB/苏0017－2002 138 医用电动床 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 139 医用型洁净工作台 全部项目 YZB/苏0024－2004 140 远红外理疗仪 全部项目 YZB/苏0391－2004 141 自动中药熏蒸器 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 142 自停开颅钻 全部项目 YZB/苏0720-2003 143 多项尿液分析试纸 全部项目 YZB/苏 0227-2003 144 高效支原体培养基 全部项目 YZB/苏 0315-2004 145 骨伤愈膜 全部项目 YZB/苏 0300-2003 146 简易呼吸器 全部项目 YZB/苏 0130-2002 147 医用非血管腔道导丝 部分项目 YZB/苏0198-2002 成份不能测 148 五合阴阳罐 全部项目 YZB/苏0130-2004 149 一次性使用抑菌医用敷料 部分项目 YZB/苏0057-2004 粘膜刺激不能测 150 阴道炎症抑菌吸附器 部分项目 YZB/苏0056-2004 粘膜刺激不能测 151 一次性使用硅胶负压引流球 全部项目 YZB/苏 0271-2004 152 一次性使用头皮夹 全部项目 YZB/苏0018-2004 153 正畸丝 部分项目 YZB/苏 0440-2003 成份不能测 154 电子血压计 全部项目 YZB/苏0235-2005 155 医用电气设备安全通用要求 部分项目 GB9706.1-1995 电源变压器AP、APG型设备性能要求不能测 156 环境试验 全部项目 GB/T14710 157 一次性使用输液器 部分项目 GB8368-2005 镉离子不能测 158 一次性使用输血器 部分项目 GB 8369-2005 镉离子不能测 | 江苏省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，国家局医疗器械检测机构资格认可审查组于2006年1月23日至25日，对你局所属江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测资格进行了现场评审。经审查，国家局认可该所对麻醉机等158种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月十九日 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 1 麻 醉 机 全部项目 YY0320－2000 2 X射线设备附属设备安全专用要求 全部项目 GB9706.14－1997 3 三棱针 全部项目 YY0104-93 4 揿 针 全部项目 YY0105-93 5 注射针 全部项目 YY/T0282-1995 6 无菌手术刀片 全部项目 YY0293－1997 7 医用镊通用技术条件 全部项目 YY/T0295.1～0295.3－1997 8 拔牙钳通用技术要求 全部项目 YY/T0453－2003 9 无菌塑柄手术刀 全部项目 YY/T0454－2003 10 腰椎穿刺针 全部项目 YY91148－1999 11 穿鳃式止血钳通用技术要求 全部项目 GB2766-1995 12 医用缝合针 全部项目 YY0043-2005 13 眼科用刀通用技术条件 全部项目 YY0072－92 14 手动轮椅车 部分项目 GB/T13800－92 疲劳试验不能做 15 手术刀柄 全部项目 YY0175-2005 16 口腔材料生物时间方法 溶血试验 全部项目 YY/T0127.1-1993 17 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 全部项目 GB/T16886.5-2003 18 一次性使用医疗用品卫生标准 全部项目 GB15980-1995 19 血红蛋白计 全部项目 YY0032－2004 20 尿液化学分析仪通用技术条件 部分项目 YY/T0475-2004 电磁兼容性不能做 21 脉动真空压力蒸汽灭菌器 全部项目 YY0085.1-92 22 预真空压力蒸汽灭菌器 全部项目 YY0085.2-92 23 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 全部项目 YY/T0160-94 24 电热消毒柜安全、消毒效果通用技术条件 全部项目 YY0215.1-95 25 臭氧消毒柜安全、消毒效果通用技术条件 全部项目 YY0215.2-95 26 手提式压力蒸汽消毒器 全部项目 YY0504-2005 27 立式压力蒸汽消毒器技术条件 全部项目 YY91007-1999 28 卧式圆形压力蒸汽消毒器 全部项目 YY91008-1999 29 卧式矩形压力蒸汽消毒器 全部项目 YY91009-99 30 温度生物反馈仪 全部项目 YY91096－1999 31 低温箱通用技术条件 全部项目 YY91102－1999 32 医用电气设备 第二部分婴儿培养箱安全专用要求 全部项目 GB11243－2000 33 血液冷藏箱 全部项目 YY0168－1994 34 医用低温箱 全部项目 YY91113－1999 35 10mA医用诊断X射线机 全部项目 YY0198～YY0201－1995 GB9706.3-2000 GB9706.11-1997 GB9706.12-1997 36 30mA医用诊断X射线机 全部项目 37 50mA医用诊断X射线机 全部项目 38 100mA医用诊断X射线机 全部项目 39 气管异物钳通用技术条件 全部项目 YY0078-92 40 微波治疗设备专用安全要求 全部项目 GB9706.6-1992 41 冷光单孔手术灯 全部项目 YY1120－1999 42 口 腔 灯 全部项目 YY1120－1999 43 医用纤维内窥镜通用技术条件 全部项目 GB11244－2005 44 喉钳通用技术条件 全部项目 YY0077-92 45 高频电灼仪 全部项目 YY0322-2000 42 一次性使用心电电极 全部项目 YY/T0196-1994 43 单道和多道心电图机 全部项目 YY1139－2000 44 超声洁牙设备 全部项目 YY0460－2003 45 医用中心吸引系统 全部项目 YY/T0186－94 46 医用中心供氧系统 全部项目 YY/T0187－94 47 医用分子筛制氧设备 部分项目 YY/T0298－1998 一氧化碳含量不能做 气态酸和碱含量不能做 固体物质粒径不能做 固体物质含量不能做 48 红外治疗设备安全专用要求 全部项目 YY0323－2000 49 特定电磁波治疗器 全部项目 YY0061－91 50 电动流产吸引器 全部项目 YY0099－93 51 脚 踏 吸 引 器 全部项目 YY0101－93 52 超短波治疗设备 全部项目 YY91086-1999 53 超短波治疗设备的专用安全要求 全部项目 YY91087-1999 54 中频电疗仪 全部项目 YY91093-1999 55 音乐电疗仪 全部项目 YY91094-1999 56 肌电生物反馈仪 全部项目 YY91095－1999 57 高速冷冻离心机 全部项目 YY91100－1999 58 Vcu 宫内节育器 部分项目 GB11235-1997 铜纯度不能测 59 Tcu 宫内节育器 部分项目 GB11236-1995 铜纯度不能测 60 接触性创面敷料试验方法第1部分：液体吸收性 无膨胀吸收量 YY/T0471.1-2004 61 接触性创面敷料试验方法第6部分：气味控制 全部项目 YY/T0471.6-2004 62 医用超声雾化器 全部项目 YY0109－2003 63 腹膜透析管通用技术条件 部分项目 YY0030-2004 射线可探测性不能测 64 一次性使用采血器 全部项目 YY0115-93 65 非吸收性外科缝线 部分项目 YY0167-2005 植入、遗传毒性不能测 66 可吸收性外科缝线 部分项目 YY1116-2002 植入、遗传毒性、Ames试验、生物降解试验不能测 67 气管插管第1部分：常用型插管及接头 全部项目 YY0337.1－2002 68 气管插管第2部分： 柯尔（Cole）型插管 全部项目 YY0337.2－2002 69 气管切开插管第1部分：成人用插管及接头 全部项目 YY0338.1－2002 70 气管切开插管第2部分：小儿用气管切开插管 全部项目 YY0338.2－2002 71 呼吸道用吸引导管 全部项目 YY0339-2002 72 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 全部项目 YY0461－2003 73 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法 全部项目 GB/T16292-1996 74 医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法 全部项目 GB/T16293-1996 75 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法 全部项目 GB/T16294-1996 76 牙科设备 光固化机 全部项目 YY0055-2002 77 牙科椅通用技术 全部项目 YY/T0058-2004 78 牙科综合治疗机 全部项目 YY/T1043-2004 79 电动牙钻通用技术条件 全部项目 GB12263-2005 80 高速涡轮牙钻机 全部项目 YY91044－1999 81 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第一部分：通用要求 部分项目 GB4793.1-1995 仅做：外部标记、电介质强度、电流限值、保护接地阻抗、稳定性、硬度、跌落、液体泄漏、过流保护 82 接触性创面敷料试验方法第2部分：透气膜敷料水蒸汽透过滤 全部项目 YY/T0471.2-2004 83 高速涡轮牙钻手机（车头） 全部项目 YY91045－1999 84 微循环显微镜 全部项目 YY0067－1992 85 手术显微镜 部分项目 GB11239.1-2005 分辨率、照明装置不能测 86 生物显微镜 部分项目 GB/T2985－1999 物镜放大率不能测 87 干化学尿液分析试纸条通用技术要求 全部项目 YY/T0478-2004 88 一次性使用输注泵 部分项目 YY0451-2003 镉离子不能测 89 医用脚踏开关通用技术条件 全部项目 YY91057－1999 90 助听器 全部项目 GB/T14199－1993 91 耳内式助听器 全部项目 YZB/苏0299-2004（更） 92 耳背式助听器 全部项目 YZB/苏0298-2004（更） 93 临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则 部分项目 WS/T124-1999 含水量不能测 94 一次性使用无菌注射器用活塞 部分项目 YY/T0243-2003 镉离子不能测 95 医用超声耦合剂 全部项目 YY0299－1998 96 二氧化碳激光治疗机 部分项目 GB11748-2005 波长、光斑直径、模式不能测 97 氦氖激光治疗机 全部项目 GB12257-2000 98 电热恒温水浴锅 全部项目 YY91037－1999 99 电热煮沸消毒器 全部项目 YY91110－99 100 医用低速离心机 全部项目 YY91046－1999 101 电 动 按 摩 椅 全部项目 YY91097-1999 102 纤维上消化道镜 全部项目 YY91028-1999 103 纤维导光膀胱镜 全部项目 YY91083－1999 104 牙科手机7号牙科直手机 全部项目 YY0059.2-91 105 牙科手机4、7号牙科弯手机 全部项目 YY0059.3-91 106 裂隙灯显微镜 全部项目 YY0065-92 107 一次性使用橡胶检查手套 全部项目 GB10213－1995 108 电动吸引器 全部项目 YZB/苏0377－2004 109 床单位消毒器 全部项目 YZB/苏0062－2003 110 电动分娩台 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 111 电子肺活量计 全部项目 YZB/苏0398－2004（更） 112 电阻抗乳腺诊断仪 全部项目 YZB/苏0338－2004 113 动态心电监护仪 全部项目 YZB/苏0723－2003 114 防污染脉动真空蒸汽灭菌器 全部项目 YZB/苏0017－2002 115 负电位、中频理疗仪 全部项目 YZB/苏0635－2003 116 全自动肛肠洗熏蒸治疗仪 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 117 高频手术器 全部项目 GB9706.4-1999 118 固有荧光早期癌症光检仪 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 119 光波疗房 全部项目 YZB/苏0178－2004（更） 120 光量子血液治疗仪 全部项目 YZB/苏0348－2004 121 红外光治疗仪 全部项目 YZB/苏0424－2004（更） 122 红外乳腺检查仪 全部项目 YY0324-2000 123 红外线毛细管血液粘度测定仪 全部项目 YZB/苏0207－2004 124 口腔器具消毒器 全部项目 YZB/苏0021－2002 125 全自动血细胞分析仪 全部项目 YZB/苏0266－2004 126 热空气消毒箱 全部项目 YZB/苏0062－2004 127 乳腺病治疗仪 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 128 生物洁净工作台 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 129 湿化器 全部项目 YZB/苏0208－2004 130 微电脑电动注药配套泵 全部项目 YZB/0031－2004 131 微电脑干式输液加温器 全部项目 YZB/0333－2004 132 心电监护仪 全部项目 YY91079-1999 133 旋转式灭菌柜 全部项目 YZB/苏0282－2004 134 血气酸碱分析仪 全部项目 YZB/苏0722－2003 135 血小板恒温振荡保存箱 全部项目 YZB/苏0155－2003（更） 136 医用变位器 全部项目 YZB/苏0182－2004（更） 137 医用超声波清洗机 全部项目 YZB/苏0017－2002 138 医用电动床 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 139 医用型洁净工作台 全部项目 YZB/苏0024－2004 140 远红外理疗仪 全部项目 YZB/苏0391－2004 141 自动中药熏蒸器 全部项目 YZB/苏企业注册产品标准 142 自停开颅钻 全部项目 YZB/苏0720-2003 143 多项尿液分析试纸 全部项目 YZB/苏 0227-2003 144 高效支原体培养基 全部项目 YZB/苏 0315-2004 145 骨伤愈膜 全部项目 YZB/苏 0300-2003 146 简易呼吸器 全部项目 YZB/苏 0130-2002 147 医用非血管腔道导丝 部分项目 YZB/苏0198-2002 成份不能测 148 五合阴阳罐 全部项目 YZB/苏0130-2004 149 一次性使用抑菌医用敷料 部分项目 YZB/苏0057-2004 粘膜刺激不能测 150 阴道炎症抑菌吸附器 部分项目 YZB/苏0056-2004 粘膜刺激不能测 151 一次性使用硅胶负压引流球 全部项目 YZB/苏 0271-2004 152 一次性使用头皮夹 全部项目 YZB/苏0018-2004 153 正畸丝 部分项目 YZB/苏 0440-2003 成份不能测 154 电子血压计 全部项目 YZB/苏0235-2005 155 医用电气设备安全通用要求 部分项目 GB9706.1-1995 电源变压器AP、APG型设备性能要求不能测 156 环境试验 全部项目 GB/T14710 157 一次性使用输液器 部分项目 GB8368-2005 镉离子不能测 158 一次性使用输血器 部分项目 GB 8369-2005 镉离子不能测
关于《专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器，重力式》等5项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2006]157号 | FGWJ-2006-10131 | 2006-04-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY0286.2-2005《专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器，重力式》等5项医疗器械行业标准已经有关医疗器械标准化专业技术委员会审定通过，现予以公布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY0286.2-2006《专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器，重力式》（代替GB18458.2-2003） 2．YY0286.4-2006《专用输液器第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器》 3．YY0331-2006《脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法》（代替YY0331-2002） 4．YY0594-2006《外科纱布敷料通用要求》 二、推荐性行业标准 1．YY/T0148-2006《医用胶带通用要求》（代替YY0148-93） 以上标准自2007年4月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY0286.2-2005《专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器，重力式》等5项医疗器械行业标准已经有关医疗器械标准化专业技术委员会审定通过，现予以公布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY0286.2-2006《专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器，重力式》（代替GB18458.2-2003） 2．YY0286.4-2006《专用输液器第4部分：一次性使用压力输液设备用输液器》 3．YY0331-2006《脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法》（代替YY0331-2002） 4．YY0594-2006《外科纱布敷料通用要求》 二、推荐性行业标准 1．YY/T0148-2006《医用胶带通用要求》（代替YY0148-93） 以上标准自2007年4月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月十九日
关于印发YY0451-2003《一次性使用输注泵》等两项行业标准第1号修改单的通知 | 国食药监械[2006]158号 | FGWJ-2006-10132 | 2006-04-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现公布YY0451-2003《一次性使用输注泵》和YY/T1076-2004《内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件》两项行业标准第1号修改单。修改单自公布之日起实施。 附件：1．YY0451-2003《一次性使用输注泵》行业标准第1号修改单 2．YY/T1076-2004《内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件》行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月十九日 附件1： YY 0451—2003《一次性使用输注泵》行业标准 第1号修改单 ──────────────────────────────────────── l、 （第1页）3．5有效输注量中增加以下条注： 注： 标称容量与标称残留量之差视为本标准中的“有效输注量”。另见9．1．b）。 2、 （第5页）9．1 b）产品给液参数中“有效输注量”改为“有效输注量或残留量”。 3、 （第8页）B．3．2．2瞬间流量中最后一段改为： 取开始2h（包括2h）以后至有效输注量前一个记录点之间的最大瞬间流量（Qsmax）和最小瞬间流量（Qsmin）报告结果。 4、 （第8页）B．4．2．2自控给液间隔时间中 “V2应显著小于V1”改为“V2应小于V1”。 ──────────────────────────────────────── 附件2： YY／T 1076-2004《内镜用软管式活组织取样钳 通用技术条件》 行业标准第1号修改单 ──────────────────────────────────────── 1、（第2页）4要求中增加以下条款： 4．6 耐腐蚀性能 取样钳的耐腐蚀性能应不能低于YY／T 049中柠檬酸溶液试验法b级的要求。 2、（第2页）5试验方法中增加以下条款： 5．6 耐腐蚀性能 按YY／T 0149中柠檬酸溶液试验法进行，应符合4．6的规定。 3、（第3页）表2替换为： 表2 周期检查 ┌─────┬─────────────┬──────────────────┐ │不合格分类│ B类 │ C类 │ ├─────┼────┬────────┼─────┬─────┬──────┤ │ 试验组 │ Ⅰ │ Ⅱ │ Ⅰ │ Ⅱ │ Ⅲ │ ├─────┼────┼────────┼─────┼─────┼──────┤ │ │ │ │ 4．1．3 │ 4．3 │ │ │ 检查项目 │ 4．2 │ 4．1．1 │ 4．1．4 │ 4．4 │ 4．1．2 │ │ │ │ │ 4．1．5 │ 4．6 │ 4．5 │ ├─────┼────┴────────┼─────┴─────┴──────┤ │ 判别水平 │ Ⅰ │ Ⅰ │ ├─────┼─────────────┼──────────────────┤ │ RQL │ 30 │ 65 │ ├─────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 抽样方案 │ 3［01］ │ 3［12］ │ └─────┴─────────────┴──────────────────┘ ──────────────────────────────────────── | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现公布YY0451-2003《一次性使用输注泵》和YY/T1076-2004《内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件》两项行业标准第1号修改单。修改单自公布之日起实施。 附件：1．YY0451-2003《一次性使用输注泵》行业标准第1号修改单 2．YY/T1076-2004《内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件》行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月十九日 附件1： YY 0451—2003《一次性使用输注泵》行业标准 第1号修改单 ──────────────────────────────────────── l、 （第1页）3．5有效输注量中增加以下条注： 注： 标称容量与标称残留量之差视为本标准中的“有效输注量”。另见9．1．b）。 2、 （第5页）9．1 b）产品给液参数中“有效输注量”改为“有效输注量或残留量”。 3、 （第8页）B．3．2．2瞬间流量中最后一段改为： 取开始2h（包括2h）以后至有效输注量前一个记录点之间的最大瞬间流量（Qsmax）和最小瞬间流量（Qsmin）报告结果。 4、 （第8页）B．4．2．2自控给液间隔时间中 “V2应显著小于V1”改为“V2应小于V1”。 ──────────────────────────────────────── 附件2： YY／T 1076-2004《内镜用软管式活组织取样钳 通用技术条件》 行业标准第1号修改单 ──────────────────────────────────────── 1、（第2页）4要求中增加以下条款： 4．6 耐腐蚀性能 取样钳的耐腐蚀性能应不能低于YY／T 049中柠檬酸溶液试验法b级的要求。 2、（第2页）5试验方法中增加以下条款： 5．6 耐腐蚀性能 按YY／T 0149中柠檬酸溶液试验法进行，应符合4．6的规定。 3、（第3页）表2替换为： 表2 周期检查 ┌─────┬─────────────┬──────────────────┐ │不合格分类│ B类 │ C类 │ ├─────┼────┬────────┼─────┬─────┬──────┤ │ 试验组 │ Ⅰ │ Ⅱ │ Ⅰ │ Ⅱ │ Ⅲ │ ├─────┼────┼────────┼─────┼─────┼──────┤ │ │ │ │ 4．1．3 │ 4．3 │ │ │ 检查项目 │ 4．2 │ 4．1．1 │ 4．1．4 │ 4．4 │ 4．1．2 │ │ │ │ │ 4．1．5 │ 4．6 │ 4．5 │ ├─────┼────┴────────┼─────┴─────┴──────┤ │ 判别水平 │ Ⅰ │ Ⅰ │ ├─────┼─────────────┼──────────────────┤ │ RQL │ 30 │ 65 │ ├─────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 抽样方案 │ 3［01］ │ 3［12］ │ └─────┴─────────────┴──────────────────┘ ────────────────────────────────────────
关于纳米生物材料类医疗器械产品分类调整的通知 | 国食药监械[2006]146号 | FGWJ-2006-10152 | 2006-04-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家局曾发文将由纳米级金属银材料制成的“纳米银妇用抗菌器”作为Ⅱ类医疗器械管理。目前已有近10个由纳米级金属材料制成的产品获得Ⅱ类医疗器械注册证上市销售。鉴于纳米级材料的特性，我局决定从发文之日起将纳米生物材料类医疗器械（如纳米金属银材料制成的医疗器械）调整为Ⅲ类医疗器械管理。此前已取得Ⅱ类医疗器械注册证的纳米生物材料产品在注册证有效期内可继续生产，所生产的产品在产品有效期内可继续销售。到期需重新注册的，应按Ⅲ类医疗器械注册的有关规定办理。此前已受理但还没有审批注册的，转国家食品药品监督管理局按Ⅲ类医疗器械审批注册。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家局曾发文将由纳米级金属银材料制成的“纳米银妇用抗菌器”作为Ⅱ类医疗器械管理。目前已有近10个由纳米级金属材料制成的产品获得Ⅱ类医疗器械注册证上市销售。鉴于纳米级材料的特性，我局决定从发文之日起将纳米生物材料类医疗器械（如纳米金属银材料制成的医疗器械）调整为Ⅲ类医疗器械管理。此前已取得Ⅱ类医疗器械注册证的纳米生物材料产品在注册证有效期内可继续生产，所生产的产品在产品有效期内可继续销售。到期需重新注册的，应按Ⅲ类医疗器械注册的有关规定办理。此前已受理但还没有审批注册的，转国家食品药品监督管理局按Ⅲ类医疗器械审批注册。 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月十一日
关于子宫热球治疗仪等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2006]140号 | FGWJ-2006-10111 | 2006-04-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将子宫热球治疗仪等产品的分类界定通知如下： 一、子宫热球治疗仪：用于治疗妇女功能性子宫出血过多症。将水注入球囊，使球囊恒温87度。球囊外壁贴于子宫内壁形成一定压力，造成子宫内膜发生层组织坏死并脱落。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、胃内水球：由球（囊）体、护套、导管、填充管组成。主要材质为聚二甲基硅胶、聚丙烯和304级不锈钢。置入人体内部，帮助肥胖症人士减肥。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、胃束带系统：由胃束带、连接器、16g钝针、填充口、22g钝针、填充口针、度量管组成。主要材质为医用硅胶和304级不锈钢。植入人体，束缚于胃外部，用于帮助肥胖症人士减肥。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、微晶美容磨疤仪：用于减轻手术疤痕、刀疤、烧烫伤、生长纹、妊娠纹、皮肤增生瘤、皮肤严重角质化、粗大毛孔症、黄褐斑、丘疹、黑头、色素沉着、日照伤害性皮肤、痤疮疤痕、痘痕、浅表性疤痕。采用负压吸引γ射线辐射消毒后的纳米级微粒晶体，在0.08Mpa可调负压下形成射流对患者受损皮肤进行轰击，减轻疤痕。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、腔道内支架输送器：用于将支架送到腔道的病变部位。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、脑血流量监测系统：由计算机、显示器、探测器单元、计数器单元、软件系统、隔离电源等组成。用于测量吸入同位素133Xe的患者头部释放的r光子，并对r光子进行计数。通过将测量数值在计算机中依据Obrist原理建模，重构大脑血流量图像。作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、细胞学电脑自动筛查系统：由工作站和托片处理器组成，二者之间通过电缆连接。用于鳞状癌细胞涂片、腺癌细胞涂片及这两种癌前细胞形态下的涂片筛选。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、齿科金沉积液：产品为液态，利用电沉积工艺来制备金属烤瓷修复体中的纯金内冠。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、中药提速器（不含药）：由控制器、治疗体、湿润液（可用生理盐水代替）组成，作为药物治疗的载体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、可视腹腔外腔扩张器：用于腹腔镜微创手术前，在腹膜外腔与手术部位中间建立一个手术所需的操作空间。由管身、扩张囊、管座、密封圈、三通单向注气阀（座）、导入柱、止流夹及护帽组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、远程监测系统:为医生和植入心脏复律除颤器的病人提供交互和实时数据的远程检测系统。医生使用该系统接收器收集和显示患者信息，对病人进行远程诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、人体平衡测量仪：用于人体动平衡姿态图及人体重心测试。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、LS－养目镜：用于18岁以下少年儿童近视、近视散光、远视、远视散光、混合散光、弱视、斜视治疗。由眼镜、频谱膜、屈光不正A膜、养目带、灯源组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、一次性使用血管延续压迫器：采用可充气球囊，用于血管介入、导管手术等术后固定在穿刺止血部位，对血管的延续施压止血。产品由膨胀球囊、管路、管座、单向阀和粘合贴组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、堵塞插头：心脏复律除颤器附件。分为IS-1、DF-1两种型号，用于堵塞多余的起博插孔，以形成完整的绝缘体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、硅油润滑剂：心脏复律除颤器附件。涂抹于需要进行润滑的部位，起到润滑作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、膜式液基薄层细胞采集涂片组件：由细胞收集液，宫颈采样器，定量吸管，防脱载玻片组成。用于宫颈癌早期诊断样品的采集及前处理。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、羊皮防褥疮垫：用于预防褥疮，并对已产生的褥疮起辅助治疗作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、总唾液酸试剂盒：用于人唾液酸含量的测定。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、固位纤维：成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯。通过粘结剂固定在牙齿表面。用于口腔牙齿固位，包括松动牙固位、临时修复、缺陷保持、断桥临时或永久修复。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、塑料棒拭子、铝棒拭子、纸棒拭子：用于咽喉、口腔、子宫颈及其内外、阴道及皮肤伤口、尿道及鼻咽部、耳朵及眼部、小儿科病人鼻咽部、耳朵及眼部的采样。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、加压止血乳罩：用于医用隆乳手术术中加压止血，不接触血液。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十三、医用隆胸假体置入口扩开器：可重复使用外科器械。用于医疗美容外科隆乳假体置入手术。在置入假体时，将该产品从皮肤切口处插入，展开卷曲状的筒体，使假体从筒体进入到腔隙内。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十四、临时冠成形材料：用于制备牙冠模具。作为I类医疗器械管理。 二十五、牙龈保护线：在制备烤瓷牙前，放置于牙龈边缘，避免车针制备牙齿过程中损伤牙龈。烤瓷牙制备完毕后取下。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、吸唾管：一次性器具，用于吸取口内的唾液，与牙科综合治疗台的抽吸装置一起使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、多功能胸罩：由胸罩套、气囊、绕胸压力带组成。用于隆乳假体置入或巨乳（部分切除）缩小手术后，通过向胸罩内气囊充气，压迫胸部止血。持续使用10天到2周或更久，不接触血液。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、牙科口腔数码拍照系统：用于拍摄患者牙齿外部轮廓状况，作为牙齿治疗前后对比记录，不具X线拍片功能。不作为诊断依据。不作为医疗器械管理。 二十九、热消毒装置：用于对血液透析用水处理设备的管路进行热消毒。不作为医疗器械管理。 三十、消毒护套：由聚乙烯塑料薄膜制成，一次性使用，用于腹腔镜导光束的防护。不作为医疗器械管理。 三十一、三维图像软件：将二维超声设备生成的胎儿二维图像转换成三维图像，供孕妇观看，并对生成的三维图像进行编辑、存储、打印、刻录成光盘，不作为诊断用途。不作为医疗器械管理。 三十二、照明手电：用于医生观察患者眼、喉部时照明使用。采用5号电池和普通照明灯泡。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将子宫热球治疗仪等产品的分类界定通知如下： 一、子宫热球治疗仪：用于治疗妇女功能性子宫出血过多症。将水注入球囊，使球囊恒温87度。球囊外壁贴于子宫内壁形成一定压力，造成子宫内膜发生层组织坏死并脱落。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、胃内水球：由球（囊）体、护套、导管、填充管组成。主要材质为聚二甲基硅胶、聚丙烯和304级不锈钢。置入人体内部，帮助肥胖症人士减肥。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、胃束带系统：由胃束带、连接器、16g钝针、填充口、22g钝针、填充口针、度量管组成。主要材质为医用硅胶和304级不锈钢。植入人体，束缚于胃外部，用于帮助肥胖症人士减肥。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、微晶美容磨疤仪：用于减轻手术疤痕、刀疤、烧烫伤、生长纹、妊娠纹、皮肤增生瘤、皮肤严重角质化、粗大毛孔症、黄褐斑、丘疹、黑头、色素沉着、日照伤害性皮肤、痤疮疤痕、痘痕、浅表性疤痕。采用负压吸引γ射线辐射消毒后的纳米级微粒晶体，在0.08Mpa可调负压下形成射流对患者受损皮肤进行轰击，减轻疤痕。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、腔道内支架输送器：用于将支架送到腔道的病变部位。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、脑血流量监测系统：由计算机、显示器、探测器单元、计数器单元、软件系统、隔离电源等组成。用于测量吸入同位素133Xe的患者头部释放的r光子，并对r光子进行计数。通过将测量数值在计算机中依据Obrist原理建模，重构大脑血流量图像。作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、细胞学电脑自动筛查系统：由工作站和托片处理器组成，二者之间通过电缆连接。用于鳞状癌细胞涂片、腺癌细胞涂片及这两种癌前细胞形态下的涂片筛选。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、齿科金沉积液：产品为液态，利用电沉积工艺来制备金属烤瓷修复体中的纯金内冠。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、中药提速器（不含药）：由控制器、治疗体、湿润液（可用生理盐水代替）组成，作为药物治疗的载体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、可视腹腔外腔扩张器：用于腹腔镜微创手术前，在腹膜外腔与手术部位中间建立一个手术所需的操作空间。由管身、扩张囊、管座、密封圈、三通单向注气阀（座）、导入柱、止流夹及护帽组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、远程监测系统:为医生和植入心脏复律除颤器的病人提供交互和实时数据的远程检测系统。医生使用该系统接收器收集和显示患者信息，对病人进行远程诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、人体平衡测量仪：用于人体动平衡姿态图及人体重心测试。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、LS－养目镜：用于18岁以下少年儿童近视、近视散光、远视、远视散光、混合散光、弱视、斜视治疗。由眼镜、频谱膜、屈光不正A膜、养目带、灯源组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、一次性使用血管延续压迫器：采用可充气球囊，用于血管介入、导管手术等术后固定在穿刺止血部位，对血管的延续施压止血。产品由膨胀球囊、管路、管座、单向阀和粘合贴组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、堵塞插头：心脏复律除颤器附件。分为IS-1、DF-1两种型号，用于堵塞多余的起博插孔，以形成完整的绝缘体。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、硅油润滑剂：心脏复律除颤器附件。涂抹于需要进行润滑的部位，起到润滑作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、膜式液基薄层细胞采集涂片组件：由细胞收集液，宫颈采样器，定量吸管，防脱载玻片组成。用于宫颈癌早期诊断样品的采集及前处理。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、羊皮防褥疮垫：用于预防褥疮，并对已产生的褥疮起辅助治疗作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、总唾液酸试剂盒：用于人唾液酸含量的测定。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十、固位纤维：成分为聚对苯二甲酸乙二醇酯。通过粘结剂固定在牙齿表面。用于口腔牙齿固位，包括松动牙固位、临时修复、缺陷保持、断桥临时或永久修复。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十一、塑料棒拭子、铝棒拭子、纸棒拭子：用于咽喉、口腔、子宫颈及其内外、阴道及皮肤伤口、尿道及鼻咽部、耳朵及眼部、小儿科病人鼻咽部、耳朵及眼部的采样。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二十二、加压止血乳罩：用于医用隆乳手术术中加压止血，不接触血液。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十三、医用隆胸假体置入口扩开器：可重复使用外科器械。用于医疗美容外科隆乳假体置入手术。在置入假体时，将该产品从皮肤切口处插入，展开卷曲状的筒体，使假体从筒体进入到腔隙内。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十四、临时冠成形材料：用于制备牙冠模具。作为I类医疗器械管理。 二十五、牙龈保护线：在制备烤瓷牙前，放置于牙龈边缘，避免车针制备牙齿过程中损伤牙龈。烤瓷牙制备完毕后取下。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十六、吸唾管：一次性器具，用于吸取口内的唾液，与牙科综合治疗台的抽吸装置一起使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十七、多功能胸罩：由胸罩套、气囊、绕胸压力带组成。用于隆乳假体置入或巨乳（部分切除）缩小手术后，通过向胸罩内气囊充气，压迫胸部止血。持续使用10天到2周或更久，不接触血液。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十八、牙科口腔数码拍照系统：用于拍摄患者牙齿外部轮廓状况，作为牙齿治疗前后对比记录，不具X线拍片功能。不作为诊断依据。不作为医疗器械管理。 二十九、热消毒装置：用于对血液透析用水处理设备的管路进行热消毒。不作为医疗器械管理。 三十、消毒护套：由聚乙烯塑料薄膜制成，一次性使用，用于腹腔镜导光束的防护。不作为医疗器械管理。 三十一、三维图像软件：将二维超声设备生成的胎儿二维图像转换成三维图像，供孕妇观看，并对生成的三维图像进行编辑、存储、打印、刻录成光盘，不作为诊断用途。不作为医疗器械管理。 三十二、照明手电：用于医生观察患者眼、喉部时照明使用。采用5号电池和普通照明灯泡。不作为医疗器械管理。 国家食品药品监督管理局 二○○六年四月六日
关于壳聚糖冲洗液等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2006]111号 | FGWJ-2006-10116 | 2006-03-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将数字化手术控制系统等产品的分类界定通知如下： 一、壳聚糖冲洗液：用于口腔手术中及术后冲洗患牙粘附的细菌与杂物。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、输液报警器：用于输液结束时报警。由敏感头（插入输液瓶，接触药液）、报警器组成。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、洁牙粉：主要成分为碳酸氢钠、二氧化硅、柠檬香料，用于齿面清扫。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、热化疗灌注机（不含药）：用于人体肿瘤灌注治疗。消除术后存在的亚临床病灶，中晚期恶性肿瘤引起的胸、腹水。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、温液仪：由主机和一次性温液导管组成。用于加温血液和液体至人体正常体温，通过一次性温液导管输注至患者。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、数字震动感觉阈值检查仪：由主机和检测手柄组成，用于在局部提供震动，通过病人对震动做出的反应，辅助诊断病人是否有神经感应系统疾病。作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、医用原子吸收光谱仪：用于医院对人体血液中微量元素进行定量测量。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、全定量胶体金智能检测仪：利用数字图像处理技术以计算机软件分析、调解功能，对胶体金试剂条的反应结果进行定量分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、关节矫形器：用于重复压迫损伤、腕管综合症、脚底筋膜炎、跟腱炎、脚底挛缩、三头肌紧缩及糖尿病足等症状的保护与预防。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、助听器分析仪：用于测试助听器、调频系统及真耳测试。为真人佩带助听器进行实时的各项主要参数进行调试与验配。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、透析机系统软件：从与透析机配套使用的重量测量和血压测量系统获取数据，提供带有图表和统计学评估的报告。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、无线体温计：将温度传感器集成到感测单元中，贴于患者腹部，通过接收器实时接收患者体温并通过网络传输供医院His系统调用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、波前像差仪：用于测量人眼的波前像差，对人眼整个屈光系统的光学特性进行分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、便携活塞式呼吸设备：通过患者吹起后气流推动设备活塞上升，得到呼气峰流速值，辅助检查肺功能。用于哮喘患者在家庭进行监测。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、一次性使用气管麻醉导管：由导管和接头组成。导管采用医用PVC材料，接头采用ABS塑料制作。注射时，药液通过接头、导管由微孔射出，喷洒于气管内黏膜表面麻醉。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、辅助听觉装置：用于在噪杂的环境中，听清对方谈话或远处声音。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、下肢连续被动产品：用于治疗预防关节纤维化和硬化、改善和康复关节软骨、腱、韧带和软组织、促进浮肿的吸收。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、一次性使用宫腔麻醉探针：由导管和接头组成。导管采用PVC材料，接头采用ABS塑料制作。注射时，药液通过接头、导管由微孔射出，喷洒于子宫内黏膜、宫颈内口黏膜表面麻醉。还可测量宫腔深度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、直形种植牙系统手术工具：包括扭力扳手、种植体深度量尺、方向指示器、延长器、手机连接器、螺丝起、接点式六方螺丝起、覆盖螺丝起、种植体螺丝起、种植体连接器、开口扳手、棘轮扳手、扭力扳手、棘轮延长器、修复螺丝起系列（大六方螺丝起、接点式螺丝起、四方螺丝起、基台螺丝起、TG基庄螺丝起、印膜顶盖螺丝起、TG六方基台螺丝起、O－环基台螺丝起、DAL－RO基台螺丝起）、覆盖螺丝磨刀、手用骨磨刀、种植体扳手适配器。可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十、医用保护材料：用于固定于肋骨断裂胸腔体表（不直接接触创伤处），稳定胸腔断裂肋骨。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十一、钠电极调整液：用于电解质分析仪钠电极的日常保养和调整。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十二、外伤冲洗连接管：用于外部伤口冲洗时连接在外部冲洗防护罩与冲洗器之间。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十三、尿道悬吊带手术用手柄：用于尿道悬吊带手术过程中，把穿孔使用的针固定穿在手柄的槽上，使用过程中不与人体发生接触。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十四、产妇消毒巾：供妇女经期或产妇产后使用的外用生理卫生用品，无药物治疗作用。不作为医疗器械管理。 二十五、医院检验科管理软件：用于统一检验报告格式，统计检验科的各种管理数据，加强检验科的经济管理。不作为医疗器械管理。 二十六、静态平衡仪：用于运动员的重心平衡训练，也可用于健身中心和医院康复科。在静止状态下对受试者的左右重心控制能力进行训练，达到稳定身体重心目的。不作为医疗器械管理。 二十七、头枕：使病人脸部可以舒适的置于其中，并设置开口供气管插管插入口中。不作为医疗器械管理。 二十八、防水装置：用于保护石膏、绷带。使用于石膏、绷带外面，避免在洗浴时淋湿石膏、绷带而造成感染。不作为医疗器械管理。 二十九、一次性手术器械袋：不含器械。不作为医疗器械管理。 三十、细胞分离系统：用于单核细胞体外离心浓缩。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2007年2月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○六年三月十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将数字化手术控制系统等产品的分类界定通知如下： 一、壳聚糖冲洗液：用于口腔手术中及术后冲洗患牙粘附的细菌与杂物。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、输液报警器：用于输液结束时报警。由敏感头（插入输液瓶，接触药液）、报警器组成。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、洁牙粉：主要成分为碳酸氢钠、二氧化硅、柠檬香料，用于齿面清扫。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、热化疗灌注机（不含药）：用于人体肿瘤灌注治疗。消除术后存在的亚临床病灶，中晚期恶性肿瘤引起的胸、腹水。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、温液仪：由主机和一次性温液导管组成。用于加温血液和液体至人体正常体温，通过一次性温液导管输注至患者。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、数字震动感觉阈值检查仪：由主机和检测手柄组成，用于在局部提供震动，通过病人对震动做出的反应，辅助诊断病人是否有神经感应系统疾病。作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、医用原子吸收光谱仪：用于医院对人体血液中微量元素进行定量测量。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、全定量胶体金智能检测仪：利用数字图像处理技术以计算机软件分析、调解功能，对胶体金试剂条的反应结果进行定量分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、关节矫形器：用于重复压迫损伤、腕管综合症、脚底筋膜炎、跟腱炎、脚底挛缩、三头肌紧缩及糖尿病足等症状的保护与预防。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、助听器分析仪：用于测试助听器、调频系统及真耳测试。为真人佩带助听器进行实时的各项主要参数进行调试与验配。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、透析机系统软件：从与透析机配套使用的重量测量和血压测量系统获取数据，提供带有图表和统计学评估的报告。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、无线体温计：将温度传感器集成到感测单元中，贴于患者腹部，通过接收器实时接收患者体温并通过网络传输供医院His系统调用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、波前像差仪：用于测量人眼的波前像差，对人眼整个屈光系统的光学特性进行分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、便携活塞式呼吸设备：通过患者吹起后气流推动设备活塞上升，得到呼气峰流速值，辅助检查肺功能。用于哮喘患者在家庭进行监测。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、一次性使用气管麻醉导管：由导管和接头组成。导管采用医用PVC材料，接头采用ABS塑料制作。注射时，药液通过接头、导管由微孔射出，喷洒于气管内黏膜表面麻醉。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、辅助听觉装置：用于在噪杂的环境中，听清对方谈话或远处声音。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、下肢连续被动产品：用于治疗预防关节纤维化和硬化、改善和康复关节软骨、腱、韧带和软组织、促进浮肿的吸收。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十八、一次性使用宫腔麻醉探针：由导管和接头组成。导管采用PVC材料，接头采用ABS塑料制作。注射时，药液通过接头、导管由微孔射出，喷洒于子宫内黏膜、宫颈内口黏膜表面麻醉。还可测量宫腔深度。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十九、直形种植牙系统手术工具：包括扭力扳手、种植体深度量尺、方向指示器、延长器、手机连接器、螺丝起、接点式六方螺丝起、覆盖螺丝起、种植体螺丝起、种植体连接器、开口扳手、棘轮扳手、扭力扳手、棘轮延长器、修复螺丝起系列（大六方螺丝起、接点式螺丝起、四方螺丝起、基台螺丝起、TG基庄螺丝起、印膜顶盖螺丝起、TG六方基台螺丝起、O－环基台螺丝起、DAL－RO基台螺丝起）、覆盖螺丝磨刀、手用骨磨刀、种植体扳手适配器。可重复使用。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十、医用保护材料：用于固定于肋骨断裂胸腔体表（不直接接触创伤处），稳定胸腔断裂肋骨。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十一、钠电极调整液：用于电解质分析仪钠电极的日常保养和调整。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十二、外伤冲洗连接管：用于外部伤口冲洗时连接在外部冲洗防护罩与冲洗器之间。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十三、尿道悬吊带手术用手柄：用于尿道悬吊带手术过程中，把穿孔使用的针固定穿在手柄的槽上，使用过程中不与人体发生接触。作为Ⅰ类医疗器械管理。 二十四、产妇消毒巾：供妇女经期或产妇产后使用的外用生理卫生用品，无药物治疗作用。不作为医疗器械管理。 二十五、医院检验科管理软件：用于统一检验报告格式，统计检验科的各种管理数据，加强检验科的经济管理。不作为医疗器械管理。 二十六、静态平衡仪：用于运动员的重心平衡训练，也可用于健身中心和医院康复科。在静止状态下对受试者的左右重心控制能力进行训练，达到稳定身体重心目的。不作为医疗器械管理。 二十七、头枕：使病人脸部可以舒适的置于其中，并设置开口供气管插管插入口中。不作为医疗器械管理。 二十八、防水装置：用于保护石膏、绷带。使用于石膏、绷带外面，避免在洗浴时淋湿石膏、绷带而造成感染。不作为医疗器械管理。 二十九、一次性手术器械袋：不含器械。不作为医疗器械管理。 三十、细胞分离系统：用于单核细胞体外离心浓缩。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2007年2月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○六年三月十七日
关于医用诊断X射线设备等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2006]107号 | FGWJ-2006-10199 | 2006-03-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对医用诊断X射线设备、X射线计算机体层摄影设备、体外冲击波碎石机、呼吸机、红外乳腺检查仪、红外治疗设备、微波治疗设备、麻醉机和吸引器类产品进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）医用诊断X射线设备 此次共抽验21家生产企业的21台产品。依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、GB9706.3－2000《医用电气设备第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》、GB9706.12－1997《医用电气设备第一部分：安全通用要求三、并列标准诊断X射线设备辐射防护通用要求》及GB9706.14－1997《医用电气设备第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求》进行检验。检验项目为：电源熔断器标记、保护接地端子的符号、导线绝缘的颜色等32项指标。经检验，17台产品被检验项目合格，4台产品被检验项目不合格（见附件）。 （二）X射线计算机体层摄影设备（CT） 此次共抽验2家生产企业的2台产品。依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》和GB9706.18－2000《医用电气设备第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求》进行检验。检验项目为：电源熔断器标记、保护接地端子的符号、导线绝缘的颜色等20项指标。经检验，2台产品被检验项目合格（见附件）。 （三）体外冲击波碎石机 此次共抽验10家生产企业的10台产品。依据行业标准YY0001－90《体外冲击波碎石机通用技术条件》、国家标准GB9706.22－2003《医用电气设备第2部分：体外引发碎石设备安全专用要求》、GB9706.1－1995《医用电气设备第1部分：安全通用要求》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：第二焦点冲击波脉宽、第二焦点冲击波前沿、控制器件和仪表的标记等15项指标。经检验，6台产品被检验项目合格，4台产品被检验项目不合格（见附件）。 （四）呼吸机 此次共抽验10家生产企业和4家经营企业的14台产品，涉及14家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY91108－1999《气动呼吸机》、YY91041－1999《电动呼吸机》、YY0042－91《高频喷射呼吸机》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：呼吸频率、呼吸相时间比、潮气量调节范围（喷气量）等17项指标。经检验，10台产品被检验项目合格，4台产品被检验项目不合格（见附件）。 （五）红外乳腺检查仪 此次共抽验5家生产企业的5台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0324-2000《红外乳腺检查仪》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗等7项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格（见附件）。 （六）红外治疗设备 此次共抽验6家生产企业的6台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0323-2000《红外治疗设备安全专用要求》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗等7项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（见附件）。 （七）微波治疗设备 此次共抽验11家生产企业和1家经营企业的12台产品，涉及12家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》和GB9706.6-1992《医用电气设备微波治疗设备专用安全要求》进行检验。检验项目为:正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗等7项指标。经检验，12台产品被检验项目合格（见附件）。 （八）麻醉机 此次共抽验6家生产企业的6台产品。依据行业标准YY0320-2000《麻醉机》进行检验。检验项目为：边和角、控制开关、管道进口接头等20项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（见附件）。 （九）吸引器类产品 此次共抽验9家生产企业和1家经营企业的12台产品。其中，电动吸引器8台，脚踏吸引器4台，共涉及9家标示生产企业。 电动吸引器依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0100－1993《电动吸引器》进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗等9项指标。经检验，6台产品被检验项目合格，2台产品被检验项目不合格（见附件）。 脚踏吸引器依据行业标准YY0101－1993《脚踏吸引器》进行检验。检验项目为：极限负压值、气密性、脚踏力等3项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格（见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年4月30日前报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告（[2006]第3期，总第26期） 国家食品药品监督管理局 二○○六年三月十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2005年国家医疗器械质量监督抽验计划，国家局组织对医用诊断X射线设备、X射线计算机体层摄影设备、体外冲击波碎石机、呼吸机、红外乳腺检查仪、红外治疗设备、微波治疗设备、麻醉机和吸引器类产品进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）医用诊断X射线设备 此次共抽验21家生产企业的21台产品。依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、GB9706.3－2000《医用电气设备第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》、GB9706.12－1997《医用电气设备第一部分：安全通用要求三、并列标准诊断X射线设备辐射防护通用要求》及GB9706.14－1997《医用电气设备第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求》进行检验。检验项目为：电源熔断器标记、保护接地端子的符号、导线绝缘的颜色等32项指标。经检验，17台产品被检验项目合格，4台产品被检验项目不合格（见附件）。 （二）X射线计算机体层摄影设备（CT） 此次共抽验2家生产企业的2台产品。依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》和GB9706.18－2000《医用电气设备第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求》进行检验。检验项目为：电源熔断器标记、保护接地端子的符号、导线绝缘的颜色等20项指标。经检验，2台产品被检验项目合格（见附件）。 （三）体外冲击波碎石机 此次共抽验10家生产企业的10台产品。依据行业标准YY0001－90《体外冲击波碎石机通用技术条件》、国家标准GB9706.22－2003《医用电气设备第2部分：体外引发碎石设备安全专用要求》、GB9706.1－1995《医用电气设备第1部分：安全通用要求》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：第二焦点冲击波脉宽、第二焦点冲击波前沿、控制器件和仪表的标记等15项指标。经检验，6台产品被检验项目合格，4台产品被检验项目不合格（见附件）。 （四）呼吸机 此次共抽验10家生产企业和4家经营企业的14台产品，涉及14家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY91108－1999《气动呼吸机》、YY91041－1999《电动呼吸机》、YY0042－91《高频喷射呼吸机》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：呼吸频率、呼吸相时间比、潮气量调节范围（喷气量）等17项指标。经检验，10台产品被检验项目合格，4台产品被检验项目不合格（见附件）。 （五）红外乳腺检查仪 此次共抽验5家生产企业的5台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0324-2000《红外乳腺检查仪》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗等7项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格（见附件）。 （六）红外治疗设备 此次共抽验6家生产企业的6台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0323-2000《红外治疗设备安全专用要求》及注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗等7项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（见附件）。 （七）微波治疗设备 此次共抽验11家生产企业和1家经营企业的12台产品，涉及12家标示生产企业。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》和GB9706.6-1992《医用电气设备微波治疗设备专用安全要求》进行检验。检验项目为:正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗等7项指标。经检验，12台产品被检验项目合格（见附件）。 （八）麻醉机 此次共抽验6家生产企业的6台产品。依据行业标准YY0320-2000《麻醉机》进行检验。检验项目为：边和角、控制开关、管道进口接头等20项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（见附件）。 （九）吸引器类产品 此次共抽验9家生产企业和1家经营企业的12台产品。其中，电动吸引器8台，脚踏吸引器4台，共涉及9家标示生产企业。 电动吸引器依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0100－1993《电动吸引器》进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗等9项指标。经检验，6台产品被检验项目合格，2台产品被检验项目不合格（见附件）。 脚踏吸引器依据行业标准YY0101－1993《脚踏吸引器》进行检验。检验项目为：极限负压值、气密性、脚踏力等3项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格（见附件）。 二、处理要求 对此次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年4月30日前报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告（[2006]第3期，总第26期） 国家食品药品监督管理局 二○○六年三月十六日
关于转发国家标准公告中有关《医用电气设备第二部分：心电监护设备安全专用要求》等13项医疗器械国家标准的通知 | 国食药监械[2006]89号 | FGWJ-2006-10130 | 2006-03-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准(中华人民共和国国家标准批准发布公告2005年第13号、2006年第1号)，GB9706.25-2005《医用电气设备第二部分：心电监护设备安全专用要求》等13项医疗器械国家标准现予以公布。标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性标准 （一）GB9706.25-2005《医用电气设备第二部分：心电监护设备安全专用要求》 （二）GB9706.26-2005《医用电气设备第2部分：脑电图机安全专用要求》 （三）GB9706.27-2005《医用电气设备第2部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》 以上标准自2006年8月1日起实施。 二、推荐性标准 （一）GB/T16886.17-2005《医疗器械生物学评价第17部分：可沥滤物允许限量的建立》 （二）GB/T19971-2005《医疗保健产品灭菌术语汇编》 （三）GB/T19972-2005《医疗保健产品灭菌生物指示物选择、使用及检验结果判断指南》 （四）GB/T19973.1-2005《医用器材的灭菌微生物学方法第一部分：产品上微生物总数的估计》 （五）GB/T19973.2-2005《医用器材的灭菌微生物学方法第二部分：确认灭菌过程的无菌试验》 （六）GB/T19974-2005《医疗保健产品灭菌灭菌因子的特性及医疗器械灭菌工艺的设定、确认和常规控制的通用要求》 以上标准自2006年4月1日起实施。 （七）GB/T14233.2-2005《医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法》（替代GB/T14233.2-1993） 该标准自2006年5月1日起实施。 （八）GB/T20012-2005《医用电气设备剂量面积乘积仪》 （九）GB/T20013.1-2005《核医学仪器例行试验第1部分：辐射计数系统》 （十）GB/T20013.2-2005《核医学仪器例行试验第2部分：闪烁照相机和单光子发射计算机断层成像装置》 以上标准自2006年6月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○六年三月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准(中华人民共和国国家标准批准发布公告2005年第13号、2006年第1号)，GB9706.25-2005《医用电气设备第二部分：心电监护设备安全专用要求》等13项医疗器械国家标准现予以公布。标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性标准 （一）GB9706.25-2005《医用电气设备第二部分：心电监护设备安全专用要求》 （二）GB9706.26-2005《医用电气设备第2部分：脑电图机安全专用要求》 （三）GB9706.27-2005《医用电气设备第2部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》 以上标准自2006年8月1日起实施。 二、推荐性标准 （一）GB/T16886.17-2005《医疗器械生物学评价第17部分：可沥滤物允许限量的建立》 （二）GB/T19971-2005《医疗保健产品灭菌术语汇编》 （三）GB/T19972-2005《医疗保健产品灭菌生物指示物选择、使用及检验结果判断指南》 （四）GB/T19973.1-2005《医用器材的灭菌微生物学方法第一部分：产品上微生物总数的估计》 （五）GB/T19973.2-2005《医用器材的灭菌微生物学方法第二部分：确认灭菌过程的无菌试验》 （六）GB/T19974-2005《医疗保健产品灭菌灭菌因子的特性及医疗器械灭菌工艺的设定、确认和常规控制的通用要求》 以上标准自2006年4月1日起实施。 （七）GB/T14233.2-2005《医用输液、输血、注射器具检验方法第2部分：生物学试验方法》（替代GB/T14233.2-1993） 该标准自2006年5月1日起实施。 （八）GB/T20012-2005《医用电气设备剂量面积乘积仪》 （九）GB/T20013.1-2005《核医学仪器例行试验第1部分：辐射计数系统》 （十）GB/T20013.2-2005《核医学仪器例行试验第2部分：闪烁照相机和单光子发射计算机断层成像装置》 以上标准自2006年6月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○六年三月七日
关于认可国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心对心电图机等产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2006]65号 | FGWJ-2006-10210 | 2006-02-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组，于2005年9月12至13日对国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力扩项认可进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对心电图机等405种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年二月二十一日 附表： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1. 医用电气设备 （通用要求） ​ 全部参数 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》 GB 9706.1-1995 (IDT IEC 60601-1:1988+A1:1991) --- 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求1.并列标准：医用电气系统安全要求》 GB 9706.15-1999 (IDT IEC 60601-1-1: 1995) --- 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》 IEC 60601-1:1988+A1:1991 +A2:1995 --- 2. 医用电气设备环境试验 ​ 全部参数 《医用电气设备环境要求及试验方法》 GB/T 14710-93 --- 3. 测量、控制和实验室用电气设备 ​ 全部参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 GB 4793.1-1995 (IDT IEC 61010-1:1990) --- 4. 心电图机 ​ 全部参数 《单道和多道心电图机》 YY 1139-2000 --- 《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》 GB 10793-2000 --- 《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》 IEC 60601-2-25:1993＋A1:1999 --- 5. 胎儿心电图仪 ​ 全部参数 《胎儿心电图仪》 Q/CYPH07-2002 --- 6. 动态心电分析系统 * 全部参数 《动态心电监护系统》 Q/SMRJ1-2003 --- 7. 心电采集盒及处理软件 ​ 全部参数 《心电采集盒及处理软件》 Q/TEJZ1-2001 --- 8. 综合心电分析仪 ​ 全部参数 《综合心电分析仪》 Q/TENO S-1999 --- 9. 心电电话传递系统 * 全部参数 《心电监护记录传输仪》 （02）122 --- 10. 直接式阻抗血流图仪 ​ 全部参数 《直接式阻抗血流图仪》 YY 91078-1999 --- 11. 多参数监护仪 * 全部参数 《多参数监护仪》 YZB/USA 3109-21-2004 --- 《心电监护仪》 YY 91079-1999 --- 《病人监护系统专用安全要求》 YY 0089-92 --- 《医用电气设备 第二部分：心电监护设备安全专用要求》 IEC 60601-2-27:1994 --- 《医用电气设备 第2-30部分：自动循环无创血压监护设备安全专用要求及基本性能》 IEC 60601-2-30:1999 --- 《医用电气设备 第2-34部分：有创血压监护设备安全专用要求及基本性能》 IEC 60601-2-34:2000 --- 《医用电气设备 第2-49部分：多功能患者监护设备安全专用要求》 IEC 60601-2-49:2001 --- 12. 心电监护仪 ​ 全部参数 《心电监护仪》 YY 91079-1999 --- 《病人监护系统专用安全要求》 YY 0089-92 --- 《医用电气设备 第2部分：心电图监护设备安全专用要求》 IEC 60601-2-27:1994 --- 13. 病人监护系统 ​ 全部参数 《心电监护仪》 YY 91079-1999 --- 《病人监护系统专用安全要求》 YY 0089-1992 --- 《病人监护系统》 YZB/USA878-21-2004 --- 14. 智能型颅内压监护仪 ​ 全部参数 《HY 282智能型颅内压监护仪》 Q/320000 KF57-2001 --- 15. 血氧饱和度仪 * 全部参数 《血氧饱和度仪》 YZB/USA 0304-2003 --- 16. 一次性使用心电电极 * 全部参数 《一次性使用心电电极》 YY/T 0196-94 --- | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组，于2005年9月12至13日对国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力扩项认可进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对心电图机等405种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年二月二十一日 附表： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1. 医用电气设备 （通用要求） ​ 全部参数 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》 GB 9706.1-1995 (IDT IEC 60601-1:1988+A1:1991) --- 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求1.并列标准：医用电气系统安全要求》 GB 9706.15-1999 (IDT IEC 60601-1-1: 1995) --- 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》 IEC 60601-1:1988+A1:1991 +A2:1995 --- 2. 医用电气设备环境试验 ​ 全部参数 《医用电气设备环境要求及试验方法》 GB/T 14710-93 --- 3. 测量、控制和实验室用电气设备 ​ 全部参数 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 GB 4793.1-1995 (IDT IEC 61010-1:1990) --- 4. 心电图机 ​ 全部参数 《单道和多道心电图机》 YY 1139-2000 --- 《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》 GB 10793-2000 --- 《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》 IEC 60601-2-25:1993＋A1:1999 --- 5. 胎儿心电图仪 ​ 全部参数 《胎儿心电图仪》 Q/CYPH07-2002 --- 6. 动态心电分析系统 * 全部参数 《动态心电监护系统》 Q/SMRJ1-2003 --- 7. 心电采集盒及处理软件 ​ 全部参数 《心电采集盒及处理软件》 Q/TEJZ1-2001 --- 8. 综合心电分析仪 ​ 全部参数 《综合心电分析仪》 Q/TENO S-1999 --- 9. 心电电话传递系统 * 全部参数 《心电监护记录传输仪》 （02）122 --- 10. 直接式阻抗血流图仪 ​ 全部参数 《直接式阻抗血流图仪》 YY 91078-1999 --- 11. 多参数监护仪 * 全部参数 《多参数监护仪》 YZB/USA 3109-21-2004 --- 《心电监护仪》 YY 91079-1999 --- 《病人监护系统专用安全要求》 YY 0089-92 --- 《医用电气设备 第二部分：心电监护设备安全专用要求》 IEC 60601-2-27:1994 --- 《医用电气设备 第2-30部分：自动循环无创血压监护设备安全专用要求及基本性能》 IEC 60601-2-30:1999 --- 《医用电气设备 第2-34部分：有创血压监护设备安全专用要求及基本性能》 IEC 60601-2-34:2000 --- 《医用电气设备 第2-49部分：多功能患者监护设备安全专用要求》 IEC 60601-2-49:2001 --- 12. 心电监护仪 ​ 全部参数 《心电监护仪》 YY 91079-1999 --- 《病人监护系统专用安全要求》 YY 0089-92 --- 《医用电气设备 第2部分：心电图监护设备安全专用要求》 IEC 60601-2-27:1994 --- 13. 病人监护系统 ​ 全部参数 《心电监护仪》 YY 91079-1999 --- 《病人监护系统专用安全要求》 YY 0089-1992 --- 《病人监护系统》 YZB/USA878-21-2004 --- 14. 智能型颅内压监护仪 ​ 全部参数 《HY 282智能型颅内压监护仪》 Q/320000 KF57-2001 --- 15. 血氧饱和度仪 * 全部参数 《血氧饱和度仪》 YZB/USA 0304-2003 --- 16. 一次性使用心电电极 * 全部参数 《一次性使用心电电极》 YY/T 0196-94 ---
关于编制2006年制定修订医疗器械行业标准项目计划的通知 | 食药监械函[2006]7号 | FGWJ-2006-10145 | 2006-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为了更好地完成医疗器械标准工作，现将编制2006年制定、修订的医疗器械行业标准的有关要求通知如下： 一、立项原则 （一）2006年制修订医疗器械标准项目要有利于促进产业升级和产业结构调整、推动科技进步和技术创新、推进与国际惯例接轨； （二）履行世界贸易组织/技术性贸易壁垒协定（WTO/TBT），制修订医疗器械标准项目要突出加入WTO后急需的标准项目和有利于我国相应产业发展的标准项目； （三）应以转化国际标准及日常监督急需的标准为主，做到立项合理、重点突出。 （四）承担起草标准的单位应能代表该标准所覆盖医疗器械产品生产领域内较先进的水平。 二、申报方式 同时报送医疗器械行业标准立项计划电子数据1份、公文2份，报送内容见附件。 三、时间要求 行业标准申报的截至时间为3月1日。 四、联系方式 国家食品药品监督管理局医疗器械标准化技术委员会筹备组 联 系 人：李军、蓝翁驰 电 话：（010）68330524 邮 箱：mdsc_sfda@tom.com 附件：1．制定、修订2006年医疗器械强制性行业标准项目建议书 2．制定、修订2006年医疗器械推荐性行业标准项目建议书 3．制定、修订2006年医疗器械行业标准项目计划汇总表 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○六年二月十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 为了更好地完成医疗器械标准工作，现将编制2006年制定、修订的医疗器械行业标准的有关要求通知如下： 一、立项原则 （一）2006年制修订医疗器械标准项目要有利于促进产业升级和产业结构调整、推动科技进步和技术创新、推进与国际惯例接轨； （二）履行世界贸易组织/技术性贸易壁垒协定（WTO/TBT），制修订医疗器械标准项目要突出加入WTO后急需的标准项目和有利于我国相应产业发展的标准项目； （三）应以转化国际标准及日常监督急需的标准为主，做到立项合理、重点突出。 （四）承担起草标准的单位应能代表该标准所覆盖医疗器械产品生产领域内较先进的水平。 二、申报方式 同时报送医疗器械行业标准立项计划电子数据1份、公文2份，报送内容见附件。 三、时间要求 行业标准申报的截至时间为3月1日。 四、联系方式 国家食品药品监督管理局医疗器械标准化技术委员会筹备组 联 系 人：李军、蓝翁驰 电 话：（010）68330524 邮 箱：mdsc_sfda@tom.com 附件：1．制定、修订2006年医疗器械强制性行业标准项目建议书 2．制定、修订2006年医疗器械推荐性行业标准项目建议书 3．制定、修订2006年医疗器械行业标准项目计划汇总表 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○六年二月十四日
关于基因枪等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2006]31号 | FGWJ-2006-10095 | 2006-01-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将基因枪等产品的分类界定通知如下： 一、基因枪：以氦气为动力，以干电池为起动电源，把DNA微弹或颗粒药物直接发射到人体或动物的细胞、组织或器官。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、排龈止血剂：主要成分为硫酸铁。用于和排龈线一起使用进行排龈止血，也可以直接使用对止血部位进行摩擦进行止血。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、Intercept血小板光化学处理（PCT）系统：处理和储存血小板的体外光化处理系统。通过灭活血小板中的病原体和白细胞，从而降低在输注血小板制品时因病原体和白细胞污染而造成的相关风险。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、眼睛冲洗器：由冲洗瓶（罐）、喷嘴、保护盖和生理性海水组成。生理性海水主要成分为海水提取液，经纯净水稀释后制成。用于清洁、清除眼内污物。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、液体敷料：主要成分为脂肪酸酯和少量茴香。喷涂在溃疡压力性Ⅰ期红斑期、Ⅱ期未破损的水疱期皮肤或风险区域皮肤表面，限制表皮水份的流失，防止皮肤干燥等。起到物理覆盖、隔离保护受伤皮肤。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、同步交变治疗机：用于使人体内磁性变异细胞聚合的多极细胞聚合体（肿瘤）离散，并逐步还原成正常细胞的磁性排列，从而治疗肿瘤等疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、腕式防打鼾器：配带于手腕上，通过输出弱电脉冲刺激使用者手腕，促使使用者改变睡姿，减轻打鼾症状。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、背部护理系统：利用自身重力作为牵引力，缓解关节和关节盘的压力。用于帮助预防和减轻背、颈、肩、膝部以及关节的疼痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、自动眼操仪：通过1.5v直流电驱动微型电机与偏心轮组成的振动器振动按摩触点，对眼部相应穴位进行自动按摩，预防近视的发生与发展。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、水凝胶乳垫（不含药）：提供益于伤口愈合的最佳湿润环境，防止细菌污染和伤口脱水，吸收排脓，并提供清凉的解痛覆盖层。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、视频眼震观察系统：将摄像头安装在眼镜支架上，通过监视器观察眼睛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、封闭式血液冷藏周转箱：由箱体、冷却匣、手推车、塑料锁扣等可选配件组成。在带绝缘隔热体的周转箱中用铝制冷却匣对血液进行冷却。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、开放式血液冷藏周转箱：由冷藏板、篮筐、平板车组成。在密封血袋外部利用铝制冷藏板对血液进行冷却。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、传染病防护罩：将传染病病人放置在罩内进行搬运、运输和观察。罩内由吹风设备产生负压状态，确保罩内病原体不会扩散到罩外。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、体外矫形器：应用于人体的脊柱和四肢等部分，预防及矫正畸形，固定骨折。体外矫形。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、医用防护鞋：供医疗机构医务人员在特殊场所（如手术室、重症监护室等）使用，防止血液、污水污染或锋利器械损伤。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、防褥疮翻身垫：用于术后或卧床不能自理的病人，定时翻身，防止褥疮的产生。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十八、眼科用棉签：用于眼科治疗时擦除渗出的液体，无止血和护创功能。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十九、产品连接电缆：将电刀负极板与高频电刀发生器相连接。不作为医疗器械管理。 二十、全自动加样器：用于全自动化样本、试剂的稀释、分配、混匀及相关数据的文档自动化管理等操作。不作为医疗器械管理。 二十一、SCS清洗液：用于BN*Ⅱ系统，BN Prospec系统和BCS系统的清洗溶液。不作为医疗器械管理。 二十二、多关节等速力量测试与训练系统：用于康复运动训练，使人体肌肉在任意一点产生最大力量。产品主要由中央控制系统、多关节运动模块、下肢运动模块和职业康复模拟运动模块及背部屈伸运动模块等组成。不作为医疗器械管理。 二十三、热循环仪：用于科学研究中的DNA片断扩增。不用于临床诊断。不作为医疗器械管理。 二十四、润滑油：用于牙科手机芯轴的润滑。不符合医疗器械定义，不作为医疗器械管理。 二十五、健脊塑身仪：通过肌肉锻炼，增强心肺功能，促进血液循环，强化背脊部位的深层肌肉力量。塑身美体，改善坐、立、行走的姿态。不作为医疗器械管理。 二十六、试管加热器：用于临床上采集卵泡前对试管进行预热。不作为医疗器械管理。 二十七、内窥镜托架：在操作时临时放置内窥镜的托架。不作为医疗器械管理。 二十八、注射泵/输液泵支架:为已安装的注射泵和输液泵供电。通过内部的红外线接口，在已安装的输液泵或注射泵之间进行信息传送。不作为医疗器械管理。 二十九、空气采样仪及配套琼脂条：用于测量空气中传播的细菌、微生物的浓度。不作为医疗器械管理。 三十、风速仪：用于测量通过空气采样仪的空气流速度。不作为医疗器械管理。 三十一、骨髓、脐带血有核细胞体外分离试剂盒：不接触人体，用于体外提取有核细胞。有核细胞是细胞治疗的基础。不作为医疗器械管理。 三十二、显微镜恒温台：为生物显微镜观察提供恒定温度。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年12月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月二十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将基因枪等产品的分类界定通知如下： 一、基因枪：以氦气为动力，以干电池为起动电源，把DNA微弹或颗粒药物直接发射到人体或动物的细胞、组织或器官。作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、排龈止血剂：主要成分为硫酸铁。用于和排龈线一起使用进行排龈止血，也可以直接使用对止血部位进行摩擦进行止血。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、Intercept血小板光化学处理（PCT）系统：处理和储存血小板的体外光化处理系统。通过灭活血小板中的病原体和白细胞，从而降低在输注血小板制品时因病原体和白细胞污染而造成的相关风险。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、眼睛冲洗器：由冲洗瓶（罐）、喷嘴、保护盖和生理性海水组成。生理性海水主要成分为海水提取液，经纯净水稀释后制成。用于清洁、清除眼内污物。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、液体敷料：主要成分为脂肪酸酯和少量茴香。喷涂在溃疡压力性Ⅰ期红斑期、Ⅱ期未破损的水疱期皮肤或风险区域皮肤表面，限制表皮水份的流失，防止皮肤干燥等。起到物理覆盖、隔离保护受伤皮肤。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、同步交变治疗机：用于使人体内磁性变异细胞聚合的多极细胞聚合体（肿瘤）离散，并逐步还原成正常细胞的磁性排列，从而治疗肿瘤等疾病。作为Ⅲ类医疗器械管理。 七、腕式防打鼾器：配带于手腕上，通过输出弱电脉冲刺激使用者手腕，促使使用者改变睡姿，减轻打鼾症状。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、背部护理系统：利用自身重力作为牵引力，缓解关节和关节盘的压力。用于帮助预防和减轻背、颈、肩、膝部以及关节的疼痛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、自动眼操仪：通过1.5v直流电驱动微型电机与偏心轮组成的振动器振动按摩触点，对眼部相应穴位进行自动按摩，预防近视的发生与发展。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、水凝胶乳垫（不含药）：提供益于伤口愈合的最佳湿润环境，防止细菌污染和伤口脱水，吸收排脓，并提供清凉的解痛覆盖层。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、视频眼震观察系统：将摄像头安装在眼镜支架上，通过监视器观察眼睛。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、封闭式血液冷藏周转箱：由箱体、冷却匣、手推车、塑料锁扣等可选配件组成。在带绝缘隔热体的周转箱中用铝制冷却匣对血液进行冷却。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、开放式血液冷藏周转箱：由冷藏板、篮筐、平板车组成。在密封血袋外部利用铝制冷藏板对血液进行冷却。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、传染病防护罩：将传染病病人放置在罩内进行搬运、运输和观察。罩内由吹风设备产生负压状态，确保罩内病原体不会扩散到罩外。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十五、体外矫形器：应用于人体的脊柱和四肢等部分，预防及矫正畸形，固定骨折。体外矫形。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十六、医用防护鞋：供医疗机构医务人员在特殊场所（如手术室、重症监护室等）使用，防止血液、污水污染或锋利器械损伤。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十七、防褥疮翻身垫：用于术后或卧床不能自理的病人，定时翻身，防止褥疮的产生。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十八、眼科用棉签：用于眼科治疗时擦除渗出的液体，无止血和护创功能。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十九、产品连接电缆：将电刀负极板与高频电刀发生器相连接。不作为医疗器械管理。 二十、全自动加样器：用于全自动化样本、试剂的稀释、分配、混匀及相关数据的文档自动化管理等操作。不作为医疗器械管理。 二十一、SCS清洗液：用于BN*Ⅱ系统，BN Prospec系统和BCS系统的清洗溶液。不作为医疗器械管理。 二十二、多关节等速力量测试与训练系统：用于康复运动训练，使人体肌肉在任意一点产生最大力量。产品主要由中央控制系统、多关节运动模块、下肢运动模块和职业康复模拟运动模块及背部屈伸运动模块等组成。不作为医疗器械管理。 二十三、热循环仪：用于科学研究中的DNA片断扩增。不用于临床诊断。不作为医疗器械管理。 二十四、润滑油：用于牙科手机芯轴的润滑。不符合医疗器械定义，不作为医疗器械管理。 二十五、健脊塑身仪：通过肌肉锻炼，增强心肺功能，促进血液循环，强化背脊部位的深层肌肉力量。塑身美体，改善坐、立、行走的姿态。不作为医疗器械管理。 二十六、试管加热器：用于临床上采集卵泡前对试管进行预热。不作为医疗器械管理。 二十七、内窥镜托架：在操作时临时放置内窥镜的托架。不作为医疗器械管理。 二十八、注射泵/输液泵支架:为已安装的注射泵和输液泵供电。通过内部的红外线接口，在已安装的输液泵或注射泵之间进行信息传送。不作为医疗器械管理。 二十九、空气采样仪及配套琼脂条：用于测量空气中传播的细菌、微生物的浓度。不作为医疗器械管理。 三十、风速仪：用于测量通过空气采样仪的空气流速度。不作为医疗器械管理。 三十一、骨髓、脐带血有核细胞体外分离试剂盒：不接触人体，用于体外提取有核细胞。有核细胞是细胞治疗的基础。不作为医疗器械管理。 三十二、显微镜恒温台：为生物显微镜观察提供恒定温度。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年12月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月二十七日
关于转发GB/T19634-2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》国家标准第1号修改单的通知 | 国食药监械[2006]6号 | FGWJ-2006-10128 | 2006-01-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家标准化管理委员会批准，GB/T19634-2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》第1号修改单（见附件），自2006年7月1日起实施。 附件：关于批准GB/T19634-2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》国家标准第1号修改单的函 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附件： 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函[2005]69号 关于批准CB／T19634—2005《体外诊断检验系统 自测甩血糖监测系统通用技术条件》国家标准 第1号修改单的函 国家食品药品监督管理局： 你局医疗器械司以食药监械函[2005]80号文报批的GB／19634—2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》国家标准第1号修改单，业经国家标准化管理委员会批准，于2006年7月1日起实施，并在《中国标准化》2006第1期上公布。 修改单见附件。 附件：CB／T19634—2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》国家标准第l号修改单 中国国家标准化管理委员会 二○○五年十二月六日 附件： GB／T19634—2005《体外诊断验系统自测用血糖监测系统 通用技术条件》国家标准第1号修改单 本修改单经国家标准化管理委员会于2005年12月6日批准，自2006年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 标准名称：GB／19634—2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》 5.5血糖试条批间差 “用2个不同批号的血糖试条在同一血糖仪上分别重复测量正常人空腹新鲜抗凝静脉全血或质控物质10次，分别计算2个批号测量结果的平均值”改为“用3个不同批号的血糖试条在同一血糖仪上分别重复测量正常人空腹新鲜抗凝静脉全血或质控物质10次，分别计算3个批号测量结果的平均值”。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家标准化管理委员会批准，GB/T19634-2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》第1号修改单（见附件），自2006年7月1日起实施。 附件：关于批准GB/T19634-2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》国家标准第1号修改单的函 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附件： 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函[2005]69号 关于批准CB／T19634—2005《体外诊断检验系统 自测甩血糖监测系统通用技术条件》国家标准 第1号修改单的函 国家食品药品监督管理局： 你局医疗器械司以食药监械函[2005]80号文报批的GB／19634—2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》国家标准第1号修改单，业经国家标准化管理委员会批准，于2006年7月1日起实施，并在《中国标准化》2006第1期上公布。 修改单见附件。 附件：CB／T19634—2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》国家标准第l号修改单 中国国家标准化管理委员会 二○○五年十二月六日 附件： GB／T19634—2005《体外诊断验系统自测用血糖监测系统 通用技术条件》国家标准第1号修改单 本修改单经国家标准化管理委员会于2005年12月6日批准，自2006年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 标准名称：GB／19634—2005《体外诊断检验系统自测用血糖监测系统通用技术条件》 5.5血糖试条批间差 “用2个不同批号的血糖试条在同一血糖仪上分别重复测量正常人空腹新鲜抗凝静脉全血或质控物质10次，分别计算2个批号测量结果的平均值”改为“用3个不同批号的血糖试条在同一血糖仪上分别重复测量正常人空腹新鲜抗凝静脉全血或质控物质10次，分别计算3个批号测量结果的平均值”。
关于认可国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心对一次性使用无菌导尿管等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2006]10号 | FGWJ-2006-10089 | 2006-01-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 辽宁省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年10月17日～18日对国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力扩项认可进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌导尿管等269种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附表 认可的医疗器械受检目录 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 名称 1 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管 YZB/辽0385-2005 YY0325-2002 致敏、刺激、细胞毒性 不能做 2 一次性使用无菌手术服、口罩、帽子 全部项目 一次性使用无菌手术服、口罩、帽子 YZB/辽0373-2004 3 一次性使用无菌被罩、枕套、床单 全部项目 一次性使用无菌被罩、枕套、床单 YZB/辽0374-2004 YZB/辽0375-2004 4 眼科手术孔巾 全部项目 眼科手术孔巾 YZB/辽0301-2004 5 一次性使用无菌胃导管 全部项目 一次性使用无菌胃导管 一次性使用胃管 YZB/辽0384-2005 YZB/辽0072-2003 6 一次性使用无菌阴道扩张器 部分项目 一次性使用无菌阴道扩张器 YY0336-2002 致敏、刺激、细胞毒性 不能做 7 一次性使用（无菌）手术包 全部项目 一次性使用（无菌）手术包 一次性使用手术包 一次性使用手术包、产包 一次性使用手术包、产包 一次性使用无菌手术包 一次性使用无菌产包、手术包 YZB/辽0338-2004 YZB/辽0240-2004 YZB/辽0183-2003 YZB/辽0225-2004 YZB/辽0201-2003 YZB/辽0248-2004 8 一次性使用（无菌）产包 全部项目 一次性使用（无菌）产包 一次性使用产包 一次性使用无菌产包、手术包 一次性使用无菌产包 一次性使用无菌手术包\产包 一次性使用无菌产包、手术包 YZB/辽0339-2004 YZB/辽0240-2004 YZB/辽0166-2003 YZB/辽0181-2003 YZB/辽0209-2004` YZB/辽0248-2004 9 一次性使用无菌导尿包 全部项目 一次性使用无菌导尿包 一次性使用导尿包 一次性使用导尿包 一次性使用处置包 YZB/辽0214-2003 YZB/辽0066-2003 YZB/辽0203-2004 YZB/辽0043-2003 10 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 致敏、细胞毒性、刺激、金属离子不能做 11 一次性使用外伤换药包 全部项目 外伤换药包 YZB/辽0190-2003 12 一次性推注器 部分项目 一次性推注器 YZB/辽0037-2002 刺激不能做 13 一次性使用医用灌洗器 全部项目 一次性使用医用灌洗器 YZB/辽0073-2003 14 医用脱脂纱布 部分项目 医用脱脂纱布 医用纱布制品 医用脱脂纱布块 医用纱布制品 医用纱布块 医用纱布块 一次性使用无菌医用脱脂纱布制品 YY0331-2002 YZB/辽0224-2004 YZB/辽0182-2003 YZB/辽0257-2004 YZB/辽0340-2004 YZB/辽0405 –2005 YZB/辽0030-2002 白度不能做 15 医用脱脂棉 部分项目 医用脱脂棉 医用脱脂棉 医用脱脂棉 医用脱脂棉 医用脱脂棉制品 YY0330-2002 Q/SWY03-2000 Q/ASJ03-2000 Q/JZ02-2001 YZB/辽0258-2004 白度不能做 16 医用绷带 全部项目 医用绷带 医用绷带 绷带 Q/FWC01-2000 Q/LYC03-2000 Q/ASJ02-2000 17 止血纱布 部分项目 换药止血纱布 换药止血纱布 医用纱布 医用纱布 YZB/辽0253-2004 Q/YXC03-2001 Q/FSW01-2000 Q/LYC02-2000 致敏、皮肤刺激、细胞毒性、白度 不能做 18 吸水性敷料纱布块 全部项目 吸水性敷料纱布块 YZB/辽0167-2003 19 吸收性明胶海绵 部分项目 吸收性明胶海绵 Q/SXE01-2003 致敏、皮肤刺激、细胞毒性 不能做 20 伤口拉合胶布 部分项目 伤口拉合胶布 YZB/辽0185-2003 异常毒性 不能做 21 医用手术薄膜 部分项目 医用手术薄膜 YZB/辽0187-2003 异常毒性 不能做 22 医用疗伤膜 全部项目 ACF医用疗伤膜 YZB/辽0016-2002 23 医用自粘敷料 部分项目 医用自粘敷料 YZB/辽0188-2003 异常毒性 不能做 24 无菌输液胶带 部分项目 无菌输液胶带 YZB/辽0189-2003 异常毒性 不能做 25 生物医疗贴（带） 部分项目 金特生物医疗贴 YZB/辽0008-2002 远红外、微循环、负离子、皮肤刺激 不能做 26 一次性经皮导药 贴片 部分项目 一次性经皮导药 贴片 Q/SD02-2001 皮肤刺激 不能做 27 医用胶布 全部项目 医用胶布 Q/DDL.J.009-1999 28 远红外骨康贴 部分项目 远红外骨康贴 Q/FG02-2000 皮肤刺激 不能做 29 磁导伤湿祛痛膏 全部项目 磁导伤湿祛痛膏 Q/GY01-2000 30 新型医用透气胶带 全部项目 新型医用透气胶带 Q/YTJ.H01-2000 31 手术冷 光源（冲洗）照明吸引管 全部项目 手术冷 光源（冲洗）照明吸引管 YZB/辽0430-2005 32 磁透带 部分项目 骨康磁透带 Q/FG01-2000 皮肤刺激 不能做 33 妇舒载体栓 全部项目 妇舒载体栓 Q/SNY01-1999 34 橡胶医用手套 全部项目 橡胶医用手套 GB7543-1996 35 无菌橡胶医用手套 全部项目 一次性使用医疗用品卫生标准 GB15980-1995 36 橡胶避孕套 全部项目 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB7544-2004 37 橡胶输血胶管 部分项目 橡胶输血胶管 GB4491-2003 热源、异常毒性、溶血 不能做 38 一次性使用橡胶检查手套 全部项目 一次性使用橡胶检查手套 GB10213-1995 39 医用防护头罩 全部项目 医用防护头罩 YZB/辽0113-2003 40 连体式检疫防护服 全部项目 连体式检疫防护服 YZB/辽0112-2003 41 单侧多功能外固定器 全部项目 单侧多功能外固定器 YZB/辽0250-2004 42 多功能粗隆间骨折外固定器 全部项目 多功能粗隆间骨折外固定器 YZB/辽0006-2002 43 骨折固定夹板 全部项目 骨折固定夹板 Q/FCY01-2001 44 定制式固定义齿（冠）（桥） 全部项目 烤瓷牙 定制式固定义齿 定制式固定义齿 定制式固定义齿 YZB/辽0216-2003 YZB/辽0414-2005 YZB/辽0298-2004 YZB/辽0154-2005 45 定制式活动义齿 全部项目 定制式活动义齿 定制式活动义齿 定制式活动义齿 定制式活动义齿 YZB/辽0299-2004 YZB/辽0393-2005 YZB/辽0155-2005 YZB/辽0415-2005 46 金属烤瓷修复体 全部项目 金属烤瓷修复体 YZB/辽0106-2005 47 可摘义齿 全部项目 可摘义齿 YZB/辽0285-2004 48 金属烤瓷修复体（桥） 全部项目 金属烤瓷修复体（桥） YZB/辽0392-2005 49 洁牙喷砂粉 全部项目 洁牙喷砂粉 YZB/辽0404-2005 50 烤瓷熔附金属修复体 全部项目 烤瓷熔附金属修复体 YZB/辽0107-2003 51 铸造支架式可摘局部义齿 全部项目 铸造支架式可摘局部义齿 铸造支架式可摘局部义齿 YZB/辽0108-2003 YZB/辽0141-2003 52 牙科用金刚石车针 部分项目 牙科用金刚石车针 YZB/辽0033-2003 硬度 不能做 53 义齿 全部项目 义齿 烤瓷牙 定制式义齿 定制式义齿 YZB/辽0159-2003 YZB/辽0152-2003 YZB/辽0259-2004 YZB/辽0252-2004 54 义齿支架 全部项目 可摘局部义齿支架 可摘铸造金属支架 金属熔附烤瓷冠与支架 YZB/辽0242-2004 YZB/辽0283-2004 YZB/辽0271-2004 55 微创锥颅手术器械 全部项目 微创锥颅手术器械 YZB/辽0193-2004 56 按摩反射降糖集成板 全部项目 按摩反射降糖集成板 YZB/辽0402-2005 57 按摩降压踏板 全部项目 按摩降压踏板 YZB/辽0200-2003 58 造影剂高压注射器 全部项目 NSJ型造影剂高压注射器 YZB/辽0085-2002 59 高压注射器 全部项目 EMPOWER CT 高压注射器EZEM AD2002高压注射器 YZB/USA2844-2003 YZB/FRC0349-2002 60 上部混注无针一次性使用输液器 全部项目 216D上部混注无针一次性使用输液器 GB8368-1998 61 鼻窦镜手术器械 全部项目 BM鼻窦镜手术器械 YZB/辽0063-2003 62 视力康复器 全部项目 XJM系统视力康复器 YZB/辽0070-2004 63 点穴器 全部项目 穴宝点穴器 Q/SK01-2002 64 神罐 全部项目 神罐SG型 Q/DXS01-2000 65 多功能真空拔罐 全部项目 多功能真空拔罐 Q/CTCL－2001 66 磁疗 拔罐器 全部项目 华圣磁疗拔罐器 Q/DHS01-2001 67 宫术宁胶棒 全部项目 宫术宁胶棒 Q/LYZ01-2001 68 眼科止血器 全部项目 眼科止血器 Q/SM01-2001 69 眼部按摩器 全部项目 眼部按摩器 Q/TKY01-1999 70 妇康宝药具 全部项目 妇康宝药具 Q/AXYX01-2001 71 引流袋 全部项目 引流袋 Q/XD-02-2000 72 运血箱 全部项目 运血箱 Q/KL01-2000 73 电子血压计 全部项目 HEM型电子血压计（不带外接电源插孔） HEM型电子血压计（带外接电源插孔） MC型电子血压计 HEM电子血压计 YZB/辽0046-2003 YZB/辽0047-2003 YZB/辽0054-2003 YZB/辽0045-2003 74 智能电子血压计 全部项目 HEM智能电子血压计 YZB/辽0048-2003 75 电脑数字式体温计 全 部项目 MC型电脑数字式体温计 YZB/辽0053-2003 76 快速红外测温仪 全部项目 快速红外测温仪 快速红外测温仪 YZB/辽0074-2003 YZB/辽0102-2003 77 瞬间电子体温计 全部项目 瞬间电子体温计 Q/OMD12-2002 78 心律变异检测仪 全部项目 ZSY型心律变异检测仪 YZB/辽0168-2003 79 多功能疾病探测治疗器 全部项目 QZT多功能疾病探测治疗器 YZB/辽0079-2003 80 脏腑功能检测仪 全部项目 YD脏腑功能检测仪 YZB/辽0172-2003 81 微型动态心电记录分析发送器 全部项目 DXF微型动态心电记录分析发送器 YZB/辽0178-2003 82 一次性使用心电电极 全部项目 一次性使用心电电极 YY/T0196-1994 83 医用多功能数显式气压检测仪 全部项目 医用多功能数显式气压检测仪 Q/ZY-T02642-2001 84 病床用称重装置 全部项目 病床用称重装置 Q/ZY-T02640-2001 85 脏腹病变测试仪 全部项目 脏腹病变测试仪 Q/FYD01-2000 86 回转式肺活量计 全部项目 回转式肺活量计 Q/LCJY02.13-2001 87 全信息动态心电记录分析系统 全部项目 心电监护仪 全信息动态心电记录分析系统 YY91079-1999 Q/NDM08-2001 88 医用传呼机 全部项目 医用传呼机 Q/YQ01.02-2000 89 医用综合控制板 全部项目 医用综合控制板 Q/YQ01.03-2000 90 血液动力学监护仪 全部项目 血液动力学监护仪（BioZ.com) YZB/USA1138-2004 91 多参数监护仪 全部项目 心电监护仪 多参数监护仪 YY91079-1999 YZB/辽0091-2005 92 镁测定液体试剂盒 全部项目 镁测定液体试剂盒 YZB/辽0358-2004 93 总蛋白测定液体试剂盒 全部项目 总蛋白测定液体试剂盒 YZB/辽0356-2004 94 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 全部项目 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 YZB/辽0353-2004 95 试纸类 全部项目 尿液分析试纸 YZB/辽0346-2004 96 血细胞分析仪 全部项目 血细胞分析仪 自动血球计数器 YZB/辽0169-2003 Q/SH01.02-2001 97 激光血球计数仪 全部项目 激光血球计数仪 YZB/辽0263-2004 98 全自动电解质分析仪 全部项目 HF全自动电解质分析仪 YZB/辽0223-2005 99 全自动生化分析仪 全部项目 NSA-400全自动生化分析仪 NSA-400L全自动生化分析仪 YZB/辽0286-2004 YZB/辽0388-2005 100 半自动生化分析仪 全部项目 生化分析仪 半自动生化分析仪 YY0014-1990 YZB/辽0132-2003 101 尿液自动分析仪 全部项目 MA尿液自动分析仪 URITEK尿液分析仪 YZB/辽0020-2002 YZB/辽0065-2003 102 酶标分析仪 全部项目 DNM-9602系列酶标分析仪 YZB/京0168-2003 103 荧光分析仪 全部项目 PCR荧光分析仪 YZB/辽0288-2004 104 微机尿流参数测定仪 全部项目 微机尿流参数测定仪 YZB/辽0199-2004 105 血液流变参数测试仪 全部项目 血液流变参数测试仪 Q/ZY01.01-2002 106 分离胶血清分离器 全部项目 分离胶血清分离器 Q/HB01-2001 107 全自动酶标洗板机 全部项目 ZDMX全自动酶标洗板机 YZB/辽0019-2002 108 医用冲洗器 全部项目 医用冲洗器 YZB/辽0345-2004 109 内窥镜臭氧水自动洗消机 部分项目 内窥镜臭氧水自动洗消机 Q/ZY-J02639-2001 灭菌率不能做 110 内窥镜全自动洗消机 全部项目 HG内窥镜全自动洗消机 内窥镜全自动洗消机 YZB/辽0022-2002 YZB/辽0302-2004 111 医用冲洗喷枪 全部项目 YCQ-A医用冲洗喷枪 YZB/辽0157-2003 112 内腔清洗器 全部项目 QXQ内腔清洗器 YZB/辽0026-2004 113 深部照明冲吸器 全部项目 深部照明冲吸器 YZB/辽0196-2004 114 腔镜灌注泵 全部项目 QB腔镜灌注泵 YZB/辽0027-2004 115 高压电离消毒杀菌器 部分项目 LGB-165高压电离消毒杀菌器 YZB/辽0124-2003 杀菌效果不能做 116 环氧乙烷灭菌柜 全部项目 ZMW环氧乙烷灭菌柜 YZB/辽0075-2003 117 紫外线空气消毒器 全部项目 紫外线空气消毒器 YZB/辽0160-2003 118 紫外线杀菌车 全部项目 紫外线杀菌车 Q/SJZJ001-2001 119 紫外线消毒灯 全部项目 紫外线消毒灯 无臭氧石英紫外线消毒灯 YY/T0160-1994 Q/HNS-01-2000 120 便携式制氧器 部分项目 便携式制氧器 YZB/辽0036-2004 氧气浓度不能做 121 变压吸附医用制氧机 部分项目 变压吸附医用制氧机 医用变压吸附式制氧设备 YZB/辽0129-2003 YZB/辽0115-2003 氧气浓度不能做 122 分布式医用制氧机 部分项目 分布式医用制氧机 YZB/辽0078-2003 氧气浓度不能做 123 医用保健制氧机 部分项目 医用保健制氧机 Q/WRL001-2000 氧气浓度不能做 124 便携式供氧器 部分项目 便携式供氧器 Q/KJ007-2001 氧气浓度不能做 125 医用氧气机 部分项目 医用氧气机 YZB/辽0399-2005 氧气浓度不能做 126 医用中心供氧系统 全部项目 医用中心供氧系统 医用中心供氧系统 医用中心供氧系统 医用中心供氧系统 医用集中供氧系统 医用集中供氧系统 医用集中供氧系统 YY/0187-1994 YZB/辽0369-2004 YZB/辽0256-2004 YZB/辽0040-2003 YZB/辽0093-2003 YZB/辽0150-2003 YAB/辽0059-2003 127 氧气输送器 全部项目 氧气输送器 Q/FAJ07.00.15-2001 128 医用分子筛制氧装置 部分项目 医用分子筛制氧设备通用技术规范 医用分子筛制氧装置 YY/T0298-1998 Q/AKJ01-2002 氧气浓度不能做 129 浮标式氧气吸入器 全部项目 浮标式氧气吸入器 YY91107-1999 130 壁式氧气吸入器 全部项目 壁式氧气吸入器 Q/DLY02-2001 131 中频电疗仪 全部项目 中频电疗仪 YY91093-1999 132 妇科高频治疗仪 全部项目 妇科高频治疗仪 YZB/辽0320-2004 133 经络通中低频治疗仪 全部项目 经络通中低频治疗仪 YZB/辽0376-2005 134 组合型低频治疗仪 全部项目 组合型低频治疗仪 YZB/辽0254-2004 135 按摩温热治疗机 全部项目 按摩温热治疗机 YZB/辽0371-2005 136 综合治疗仪 全部项目 综合治疗仪 YZB/辽0303-2004 137 自动治疗器 全部项目 自动治疗器 YZB/辽0311-2004 138 结肠途径治疗机 全部项目 结肠途径治疗机 GB9706.1-1995 139 熏蒸治疗仪 全部项目 熏蒸治疗仪 CVT熏蒸治疗机 YZB/辽0087-2003 YZB/辽0010-2002 140 电脑熏蒸治疗椅 全部项目 电脑熏蒸治疗椅 YZB/辽0009-2002 141 电脑熏蒸治疗舱 全部项目 电脑熏蒸治疗舱 YZB/辽0391-2005 142 电脑熏蒸治疗床 全部项目 电脑熏蒸治疗床 YZB/辽0011-2002 143 磁电治疗仪 全部项目 GZ光明治疗仪 YZB/辽0180-2003 144 治疗器 全部项目 治疗器 YZB/辽0389-2005 145 电脑脉动式肠道水疗机 全部项目 电脑脉动式肠道水疗机 YZB/辽0163-2003 146 乳腺病治疗仪 全部项目 乳腺病治疗仪 YZB/辽0195-2004 147 音频电疗机 全部项目 CD音频电疗机 JD音频治疗仪 YZB/辽0035-2003 YZB/辽0226-2004 148 多功能经络点穴治疗仪 全部项目 DZ多功能经络点穴治疗仪 Q/SGY01-2000 149 中低频电磁综合治疗仪 全部项目 TH中低频电磁综合治疗仪 YZB/辽0023-2002 150 中低频温热治疗机 全部项目 中低频温热治疗机 YZB/辽0105-2003 151 康复仪 全部项目 BL彼乐康复仪 YZB/辽0005-2002 152 高电位治疗仪 全部项目 百世电疗仪 YZB/辽0056-2003 153 温热低频治疗器 全部项目 NGM-8000温热低频治疗器 YZB/辽0266-2004 154 经络灸导仪 全部项目 经络灸导仪 YZB/辽0236-2004 155 超低频导入治疗机 全部项目 超低频导入治疗机 YZB/辽0105-2003 156 阴电位温热治疗器 全部项目 NGM-808阴电位温热治疗器 YZB/辽0265-2004 157 远红外线温热治疗器 部分项目 SLJ远红外线温热治疗器 YZB/辽0130-2003 红外波长不能做 158 治疗仪 全部项目 GZ光明治疗仪 YZB/辽0180-2003 159 电磁激发肛肠疾病治疗机 全部项目 电磁激发肛肠疾病治疗机 Q/SHZ01-2000 160 磁电共震治疗机 全部项目 磁电共震治疗机 Q/SHZ02-2001 161 颈腰痛治疗仪 全部项目 彦革颈腰痛治疗仪 Q/FKF01-2000 162 颈椎病治疗仪 全部项目 CDMM颈椎病治疗仪 Q/SHZ03-2001 163 速效治疗仪 全部项目 CDM速效治疗仪 Q/SHZ05-2001 164 电子治疗仪 全部项目 DZ型电子治疗仪 Q/HZ01-1999 165 高压脉冲经络治疗仪 全部项目 TD-1型高压脉冲经络治疗仪 Q/LJK01-2000 166 雾化治疗机 全部项目 JSC-A雾化治疗机 Q/ADY01-2000 167 降糖仪 全部项目 GL-IV型祝强降糖仪 Q/GL02-1999 168 速效止痛治疗器 全部项目 QZT-2型速效止痛治疗器 Q/DM01-2000 169 康复治疗机 全部项目 CZT-9型康复治疗机 Q/SDY01-2000 170 电脑康复治疗机 全部项目 CZT 、CZT-8电脑康复治疗机 Q/X202005-2000 171 电脑超声中频耳聋治疗机 全部项目 CZT-8F电脑超声中频耳聋治疗机 Q/XZ02006-2000 172 电脑超声中频前列腺治疗机 全部项目 中频治疗仪 CZT-8E电脑超声中频前列腺治疗机 YY91093-1999 Q/XZ02007-2000 173 电脑调频治疗仪 全部项目 CFM-II型电脑调频治疗仪 Q/DKJD01-2001 174 数码程控治疗仪 全部项目 LT-21F1型蓝天数码程控治疗仪 Q/LT01-2001 175 前列腺电解治疗仪 全部项目 QDZ-II型前列腺电解治疗仪 Q/BSL01-2000 176 治疗仪 全部项目 CD-9SJY治疗仪 Q/AHH0201-2000 177 多功能疾病探测治疗器 全部项目 QZT-4A型多功能疾病探测治疗器 Q/DDM02-2001 178 治疗仪 全部项目 治疗仪 Q/DYH01-2000 179 电脉冲/超声理疗仪 全部项目 超声治疗设备 中频电疗仪 YY91093-1999 180 吞咽障碍理疗仪 全部项目 VitalStimTM系列 吞咽障碍理疗仪 YZB/USA 0059-2005 181 解压牵引理疗装置 全部项目 TRION解压牵引理疗装置 YZB/UCG-101-2004 182 男性摩疗仪 全部项目 男性摩疗仪 YZB/国2251-26-2004 183 特定电磁波谱治疗器 全部项目 特定电磁波谱治疗器 YZB/川0005-2004 184 经穴治疗仪 全部项目 经穴治疗仪 YZB/川0004-2004 185 负压引流器 全部项目 负压引流器 YZB/辽0221-2003 186 医用中心吸引系统 全部项目 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 YZB/辽0370-2004 YZB/辽0058-2003 YZB/辽0274-2004 YZB/辽0057-2003 YZB/辽0094-2003 YZB/辽0039-2003 187 壁式吸引器 全部项目 壁式吸引器 Q/DLY01-2001 188 远红外线温热治疗仪 部分项目 远红外线温热治疗仪 远红外温热电位治疗器 远红外温热电位治疗器 远红外温热治疗器 YZB/辽0377-2005 YZB/辽0197-2004 YZB/辽0397-2005 YZB/辽0097-2003 红外波长不能做 189 光治疗仪 全部项目 光治疗仪 YZB/辽0278-2004 190 量子血管外照射治疗仪 全部项目 LWX量子血管外照射治疗仪 YZB/辽0210-2003 191 大型床式旋磁治疗机 全部项目 XC大型床式旋磁治疗机 YZB/辽0044-2003 192 高能阵列磁芯远红负离子健康器具 全部项目 高能阵列磁芯远红负离子健康器具 Q/SYS·J02·01-2004 193 负离子治疗仪 全部项目 HF亚马逊负离子治疗仪 YZB/辽0205-2003 194 微米光治疗仪 全部项目 微米光治疗仪 Q/CARE01-2001 195 双波峰红外辐射灯 全部项目 SHW双波峰红外辐射灯 SHW双波峰红外辐射灯 YZB/辽0149-2003 Q/YWK01-2002 196 紫外线治疗仪 全部项目 ZZ-I型紫外线治疗仪 Q/TDY01-2000 197 硬性内窥镜 部分项目 XG-8型子宫腔内窥镜 子宫腔内窥镜 宫腔镜 输尿管镜 耳内窥镜 鼻窦镜 喉内窥镜 支撑喉镜 尿道切开镜 腰椎间盘镜 宫腔镜 经皮肾镜 直肠内窥镜 乙状结肠内窥镜 NP-3型尿道膀胱镜 NDJ-3型尿道膀胱镜 PS-1型膀胱碎石镜 ZG-1型直管宫腔镜 ZG-3型手术宫腔镜 子宫腔内窥镜 YY/91075-1999 YZB/辽0321-2004 YZB/辽0233-2004 YZB/辽0064-2003 Q/SD10-2001 Q/SD17-2001 Q/SD12-2001 Q/SD11-2001 Q/SD09-2001 Q/SD15-2001 Q/SD01-2000 Q/SD16-2001 Q/SD13-2002 Q/SD14-2002 Q/SD07-2000 Q/YG02.011-2000 Q/SD05-2000 Q/SD01-2000 Q/SD01-2000 Q/SST03-1999 视场角、视向角、分辨率、放大倍率 不能做 198 高亮度冷光源 全部项目 高亮度冷光源 Q/SD02-2000 199 医用冷光源 全部项目 医用冷光源 YZB/辽0235-2004 200 二氧化碳细胞培养箱 部分项目 二氧化碳细胞培养箱 YZB/辽0372- 2005 CO2浓度不能做 201 电解制水机 全部项目 电解制水机 YZB/辽0400-2005 202 治疗舱 部分项目 UOYA治疗舱 YZB/辽0134-2003 红外波长不能做 203 多用生化培养箱 全部项目 多用生化培养箱 YZB/辽0082-2003 204 电热恒温干燥箱 全部项目 HG-B电热恒温干燥箱 YZB/辽沈0014-2005 205 离子交换纯水设备 全部项目 LJC800离子交换纯水设备 Q/DC01-2001 206 多功能振动排痰机 全部项目 多功能振动排痰机 YZB/辽0191-2004 207 半自动石蜡切片机 全部项目 半自动石蜡切片机 YZB/辽沈0006-BG1-2005 208 妇科高频电灼器 纤维照明妇科电器 全部项目 妇科高频电灼器 纤维照明妇科电器 Q/SST02-2000 Q/SST01-2000 209 双频微循环扩增仪 全部项目 双频微循环扩增仪 Q/LY15-2000 210 全自动高速CO2气腹机 全部项目 QB全自动高速CO2气腹机 YZB/辽0025-2004 211 电脑膨宫加压器 全部项目 DG电脑膨宫加压器 YZB/辽0028-2004 212 激光成像仪 全部项目 激光成像仪 YZB/辽0003-2002 213 全自动生物组织脱水机 全部项目 全自动生物组织脱水机 YZB/辽沈0006-2003 214 低温恒冷切片机 全部项目 LS型低温恒冷切片机 YZB/辽0005-2004 215 病理石蜡包埋冷台机 全部项目 LS病理石蜡包埋冷台机 YZB/辽沈0008-2003 216 病理石蜡包埋机 全部项目 LS病理石蜡包埋冷台机 SYD-B病理石蜡包埋冷台机 YZB/辽沈0007-2003 YZB/辽沈0010-2003 217 医用手术塔 全部项目 医用手术塔 YZB/辽0060-2003 218 口腔诊断成像仪 全部项目 口腔诊断成像仪 YZB/辽0146-2003 219 自动苏生器 全部项目 自动苏生器 Q/FAJ07.0010-2001 220 生理性海水鼻腔喷雾器 全部项目 生理性海水鼻腔喷雾器 YZB/辽0270-2004 221 电渗析设备 全部项目 DSX1000电渗析设备 Q/DC02-2001 222 净化工作台 全部项目 JT-900净化工作台 YZB/辽0455-2005 223 摊烘烤片机 全部项目 LS摊烘烤片机 YZB/辽沈0005-2003 224 远红外线磁性寝具 全部项目 远红外线磁性寝具 Q/DHK01-1998 225 增功褥 全部项目 增功褥 Q/JTY02-1999 226 医用无菌骨蜡 全部项目 医用无菌骨蜡 Q/LRS01-1999 227 低温手术系统 部分项目 CRYOCARE（CRYO-24）CRYOCARE低温手术系统 YZB/USA1656-2003 测温系统不能做 228 骨密度仪. 全部项目 美国 Osteometer Meditech,Inc Prodigy 骨密度仪 UNIGAMMA X-RAY PLUS骨密度仪 骨密度仪 YZB/USA 391-33-2004 YZB/USA0509-2003 YZB/ITA2083-2003 Q/MZHL002-2004 229 数字式骨密度骨龄测定仪 全部项目 SGY数字式骨密度骨龄测定仪 YZB/津0230-2003 230 泌尿外科诊疗床 全部项目 HK.UROT-I泌尿外科诊疗床 YZB/粤0099-2003 231 乳腺X射线机 全部项目 医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求 FLAT BYM/E/SE/Ⅲ 富丽（系列）高频乳腺X光机 MX600 乳腺X射线机 GB 9706.24-2005 YZB/ITA-0001-2005 Q/KOREA01-2004 232 低剂量透视X射线机 全部项目 低剂量透视X射线机 Q/XGCD010-2001 233 自动多叶准直器适形调强放射治疗系统 全部项目 MDMLC-1自动多叶准直器适形调强放射治疗系统 YZB/国0681-2003 234 手术导航系统 部分项目 Insta trak 3500手术导航系统 YZB/USA0177-2002 手术器械的生物相容性、细胞毒性、无刺激、无致敏不能做 235 静脉穿刺引导仪 部分项目 静脉穿刺引导仪 YZB/京0177-2003 发射波长不能做 236 介入式血管造影系统 全部项目 医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求 介入式血管造影系统 GB 9706.23-2005 Q/DZSG-X-009-2001 237 医学影像存储和传输系统放射科信息系统 全部项目 医学影像存储和传输系统放射科信息系统 YZB/辽0348-2004 238 计算机放射线成像装置 全部项目 计算机放射线成像装置 YZB/辽0151-2005 239 数字成像系统 全部项目 数字影像系统 Digora PCT 数字化成像系统 Uroview 2800数字成像系统 YZB/JAP 1413-70-2004 YZB/FIN0152-2002 Q/OEC025-2001 240 X射线图像处理单元 全部项目 X射线图像处理单元 YZB/国药外贸010-2005 241 直接数字化成像系统 全部项目 直接数字化成像系统 Q/PH-X-DIDI-2001 242 血管造影机 全部项目 医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求 WINMEDIC2000血管造影机 GB 9706.23-2005 YZB/国0764-2003 243 功能解剖影像装置（双探头数字化伽玛照相机的选件） 全部项目 功能解剖影像装置（双探头数字化伽玛照相机的选件） YZB/Israel 0007-2004 244 立式无暗盒阅读器 全部项目 富士立式无暗盒阅读器 YZB/FUJIFILM003-2004 245 牙科数字影像系统 全部项目 柯达牙科数字影像系统 Kodak 011-2005 246 泌尿科数字化医学影像系统 全部项目 泌尿科数字化医学影像系统 YZB/USA TYCO-51-2005 247 CR系统（包括IP板） 全部项目 CR系统（包括IP板） YZB/艾森特001-2005 248 高频高压发生器 全部项目 诊断X射线发生器安全专用要求 GB9706.3-2000 249 X射线发生器 全部项目 X射线高压发生器 Q/BJZHX-X03-2001 250 CT用X射线管组件 全部项目 CT用X射线管组件 YZB/ZLYL-2004 251 旋转阳极X射线管（高速） 全部项目 旋转阳极X射线管（高速） YZB/宁0002-2002 252 旋转阳极X射线管（低速） 全部项目 旋转阳极X射线管（低速） YZB/宁0001-2002 253 静止阳极X射线管 全部项目 静止阳极X射线管 YZB/宁0003-2002 254 医用诊断（旋转阳极）X射线管组件 全部项目 医用诊断（旋转阳极）X射线管组件 医用诊断（旋转阳极）X射线管组件 YZB/苏0213-2004 PAN-001-2004 255 合力式颈椎牵引椅 全部项目 HJY合力式颈椎牵引椅 YZB/辽0396 -2005 256 合力式腰椎牵引床 全部项目 HYC合力式腰椎牵引床 YZB/辽0395-2005 257 全自动护理床 全部项目 GQC型全自动护理床 YZB/辽0080-2003 258 医用导管床 全部项目 XT-3型 导管床 ZK06-03医用导管床 YZB/京0066-2004 Q/KYR02-2003 259 胸片摄影架 全部项目 ZK06-01胸片摄影架 Q/KYR01-005-2001 260 床面板 全部项目 床面板 Q/ILUA01-2004 261 立式摄影架 全部项目 DLS-I立式摄影架 Q/PGDRJ003-2001 262 摄影床 全部项目 DFY-I型摄影床 Q/PGDRJ002-2001 263 X射线摄影平床 全部项目 NSX500R型X射线摄影平床 Q/NDM10-2001 264 硫氧化钆感绿增感屏 全部项目 硫氧化钆感绿增感屏 全塑硫氧化钆高速增感屏 YZB/京0500-2003 YZB/豫0063-2003 265 稀土高速增感屏 全部项目 稀土高速增感屏 10X12稀土高速增感屏 YZB/鄂0087-2003 YZB/鄂0087-2003 266 紫外线风淋消毒通道 部分项目 紫外线风淋消毒通道 Q/LY16-2003 细菌消除率、红外测温精度不能做 267 自动清洗消毒机 全部项目 自动清洗消毒机 Q/CF01-2002 268 医用X射线胶片 全部项目 柯达X-OMAT K（BT）医用X射线胶片 柯达MXG医用X射线胶片 柯达EB/RA医用CT胶片 柯达EIR医用红外激光胶片 柯达EHN（EHG）医用氦氖激光胶片 柯达HQB医用红外激光胶片 阿尔梅TX 医用X射线胶片 阿尔梅TG医用X射线胶片 阿尔梅CT-Ⅲ 医用CT胶片 Q/KODAK07-2005 Q/KODAK08-2005 Q/KODAK09-2005 Q/KODAK10-2005 Q/KODAK11-2005 Q/KODAK12-2005 Q/KODAK14-2005 Q/KODAK15-2005 Q/KODAK16-2005 269 医用诊断X射线机 全部项目 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 医用电气设备 第二部分：医用X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 医用电气设备 第一部分：诊断X射线设备辐射防护通用要求 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 医用电气设备 第一部分：医用电气系统安全专用要求 医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求 医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求 诊断X线发生器通用技术条件 医用诊断X线机械装置通用要求 GB9706.1-1995 GB9706.3-2000 GB9706.11-1997 GB9706.12-1997 GB9706.14-1997 GB9706.15-1997 GB 9706.23-2005 GB9706.24-2005 GB4505-1984 GB5665-1985 原限制项“X射线管电压150kV以内设备(含150kV）”取消 | 辽宁省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年10月17日～18日对国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测能力扩项认可进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌导尿管等269种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附表 认可的医疗器械受检目录 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 名称 1 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管 YZB/辽0385-2005 YY0325-2002 致敏、刺激、细胞毒性 不能做 2 一次性使用无菌手术服、口罩、帽子 全部项目 一次性使用无菌手术服、口罩、帽子 YZB/辽0373-2004 3 一次性使用无菌被罩、枕套、床单 全部项目 一次性使用无菌被罩、枕套、床单 YZB/辽0374-2004 YZB/辽0375-2004 4 眼科手术孔巾 全部项目 眼科手术孔巾 YZB/辽0301-2004 5 一次性使用无菌胃导管 全部项目 一次性使用无菌胃导管 一次性使用胃管 YZB/辽0384-2005 YZB/辽0072-2003 6 一次性使用无菌阴道扩张器 部分项目 一次性使用无菌阴道扩张器 YY0336-2002 致敏、刺激、细胞毒性 不能做 7 一次性使用（无菌）手术包 全部项目 一次性使用（无菌）手术包 一次性使用手术包 一次性使用手术包、产包 一次性使用手术包、产包 一次性使用无菌手术包 一次性使用无菌产包、手术包 YZB/辽0338-2004 YZB/辽0240-2004 YZB/辽0183-2003 YZB/辽0225-2004 YZB/辽0201-2003 YZB/辽0248-2004 8 一次性使用（无菌）产包 全部项目 一次性使用（无菌）产包 一次性使用产包 一次性使用无菌产包、手术包 一次性使用无菌产包 一次性使用无菌手术包\产包 一次性使用无菌产包、手术包 YZB/辽0339-2004 YZB/辽0240-2004 YZB/辽0166-2003 YZB/辽0181-2003 YZB/辽0209-2004` YZB/辽0248-2004 9 一次性使用无菌导尿包 全部项目 一次性使用无菌导尿包 一次性使用导尿包 一次性使用导尿包 一次性使用处置包 YZB/辽0214-2003 YZB/辽0066-2003 YZB/辽0203-2004 YZB/辽0043-2003 10 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 致敏、细胞毒性、刺激、金属离子不能做 11 一次性使用外伤换药包 全部项目 外伤换药包 YZB/辽0190-2003 12 一次性推注器 部分项目 一次性推注器 YZB/辽0037-2002 刺激不能做 13 一次性使用医用灌洗器 全部项目 一次性使用医用灌洗器 YZB/辽0073-2003 14 医用脱脂纱布 部分项目 医用脱脂纱布 医用纱布制品 医用脱脂纱布块 医用纱布制品 医用纱布块 医用纱布块 一次性使用无菌医用脱脂纱布制品 YY0331-2002 YZB/辽0224-2004 YZB/辽0182-2003 YZB/辽0257-2004 YZB/辽0340-2004 YZB/辽0405 –2005 YZB/辽0030-2002 白度不能做 15 医用脱脂棉 部分项目 医用脱脂棉 医用脱脂棉 医用脱脂棉 医用脱脂棉 医用脱脂棉制品 YY0330-2002 Q/SWY03-2000 Q/ASJ03-2000 Q/JZ02-2001 YZB/辽0258-2004 白度不能做 16 医用绷带 全部项目 医用绷带 医用绷带 绷带 Q/FWC01-2000 Q/LYC03-2000 Q/ASJ02-2000 17 止血纱布 部分项目 换药止血纱布 换药止血纱布 医用纱布 医用纱布 YZB/辽0253-2004 Q/YXC03-2001 Q/FSW01-2000 Q/LYC02-2000 致敏、皮肤刺激、细胞毒性、白度 不能做 18 吸水性敷料纱布块 全部项目 吸水性敷料纱布块 YZB/辽0167-2003 19 吸收性明胶海绵 部分项目 吸收性明胶海绵 Q/SXE01-2003 致敏、皮肤刺激、细胞毒性 不能做 20 伤口拉合胶布 部分项目 伤口拉合胶布 YZB/辽0185-2003 异常毒性 不能做 21 医用手术薄膜 部分项目 医用手术薄膜 YZB/辽0187-2003 异常毒性 不能做 22 医用疗伤膜 全部项目 ACF医用疗伤膜 YZB/辽0016-2002 23 医用自粘敷料 部分项目 医用自粘敷料 YZB/辽0188-2003 异常毒性 不能做 24 无菌输液胶带 部分项目 无菌输液胶带 YZB/辽0189-2003 异常毒性 不能做 25 生物医疗贴（带） 部分项目 金特生物医疗贴 YZB/辽0008-2002 远红外、微循环、负离子、皮肤刺激 不能做 26 一次性经皮导药 贴片 部分项目 一次性经皮导药 贴片 Q/SD02-2001 皮肤刺激 不能做 27 医用胶布 全部项目 医用胶布 Q/DDL.J.009-1999 28 远红外骨康贴 部分项目 远红外骨康贴 Q/FG02-2000 皮肤刺激 不能做 29 磁导伤湿祛痛膏 全部项目 磁导伤湿祛痛膏 Q/GY01-2000 30 新型医用透气胶带 全部项目 新型医用透气胶带 Q/YTJ.H01-2000 31 手术冷 光源（冲洗）照明吸引管 全部项目 手术冷 光源（冲洗）照明吸引管 YZB/辽0430-2005 32 磁透带 部分项目 骨康磁透带 Q/FG01-2000 皮肤刺激 不能做 33 妇舒载体栓 全部项目 妇舒载体栓 Q/SNY01-1999 34 橡胶医用手套 全部项目 橡胶医用手套 GB7543-1996 35 无菌橡胶医用手套 全部项目 一次性使用医疗用品卫生标准 GB15980-1995 36 橡胶避孕套 全部项目 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB7544-2004 37 橡胶输血胶管 部分项目 橡胶输血胶管 GB4491-2003 热源、异常毒性、溶血 不能做 38 一次性使用橡胶检查手套 全部项目 一次性使用橡胶检查手套 GB10213-1995 39 医用防护头罩 全部项目 医用防护头罩 YZB/辽0113-2003 40 连体式检疫防护服 全部项目 连体式检疫防护服 YZB/辽0112-2003 41 单侧多功能外固定器 全部项目 单侧多功能外固定器 YZB/辽0250-2004 42 多功能粗隆间骨折外固定器 全部项目 多功能粗隆间骨折外固定器 YZB/辽0006-2002 43 骨折固定夹板 全部项目 骨折固定夹板 Q/FCY01-2001 44 定制式固定义齿（冠）（桥） 全部项目 烤瓷牙 定制式固定义齿 定制式固定义齿 定制式固定义齿 YZB/辽0216-2003 YZB/辽0414-2005 YZB/辽0298-2004 YZB/辽0154-2005 45 定制式活动义齿 全部项目 定制式活动义齿 定制式活动义齿 定制式活动义齿 定制式活动义齿 YZB/辽0299-2004 YZB/辽0393-2005 YZB/辽0155-2005 YZB/辽0415-2005 46 金属烤瓷修复体 全部项目 金属烤瓷修复体 YZB/辽0106-2005 47 可摘义齿 全部项目 可摘义齿 YZB/辽0285-2004 48 金属烤瓷修复体（桥） 全部项目 金属烤瓷修复体（桥） YZB/辽0392-2005 49 洁牙喷砂粉 全部项目 洁牙喷砂粉 YZB/辽0404-2005 50 烤瓷熔附金属修复体 全部项目 烤瓷熔附金属修复体 YZB/辽0107-2003 51 铸造支架式可摘局部义齿 全部项目 铸造支架式可摘局部义齿 铸造支架式可摘局部义齿 YZB/辽0108-2003 YZB/辽0141-2003 52 牙科用金刚石车针 部分项目 牙科用金刚石车针 YZB/辽0033-2003 硬度 不能做 53 义齿 全部项目 义齿 烤瓷牙 定制式义齿 定制式义齿 YZB/辽0159-2003 YZB/辽0152-2003 YZB/辽0259-2004 YZB/辽0252-2004 54 义齿支架 全部项目 可摘局部义齿支架 可摘铸造金属支架 金属熔附烤瓷冠与支架 YZB/辽0242-2004 YZB/辽0283-2004 YZB/辽0271-2004 55 微创锥颅手术器械 全部项目 微创锥颅手术器械 YZB/辽0193-2004 56 按摩反射降糖集成板 全部项目 按摩反射降糖集成板 YZB/辽0402-2005 57 按摩降压踏板 全部项目 按摩降压踏板 YZB/辽0200-2003 58 造影剂高压注射器 全部项目 NSJ型造影剂高压注射器 YZB/辽0085-2002 59 高压注射器 全部项目 EMPOWER CT 高压注射器EZEM AD2002高压注射器 YZB/USA2844-2003 YZB/FRC0349-2002 60 上部混注无针一次性使用输液器 全部项目 216D上部混注无针一次性使用输液器 GB8368-1998 61 鼻窦镜手术器械 全部项目 BM鼻窦镜手术器械 YZB/辽0063-2003 62 视力康复器 全部项目 XJM系统视力康复器 YZB/辽0070-2004 63 点穴器 全部项目 穴宝点穴器 Q/SK01-2002 64 神罐 全部项目 神罐SG型 Q/DXS01-2000 65 多功能真空拔罐 全部项目 多功能真空拔罐 Q/CTCL－2001 66 磁疗 拔罐器 全部项目 华圣磁疗拔罐器 Q/DHS01-2001 67 宫术宁胶棒 全部项目 宫术宁胶棒 Q/LYZ01-2001 68 眼科止血器 全部项目 眼科止血器 Q/SM01-2001 69 眼部按摩器 全部项目 眼部按摩器 Q/TKY01-1999 70 妇康宝药具 全部项目 妇康宝药具 Q/AXYX01-2001 71 引流袋 全部项目 引流袋 Q/XD-02-2000 72 运血箱 全部项目 运血箱 Q/KL01-2000 73 电子血压计 全部项目 HEM型电子血压计（不带外接电源插孔） HEM型电子血压计（带外接电源插孔） MC型电子血压计 HEM电子血压计 YZB/辽0046-2003 YZB/辽0047-2003 YZB/辽0054-2003 YZB/辽0045-2003 74 智能电子血压计 全部项目 HEM智能电子血压计 YZB/辽0048-2003 75 电脑数字式体温计 全 部项目 MC型电脑数字式体温计 YZB/辽0053-2003 76 快速红外测温仪 全部项目 快速红外测温仪 快速红外测温仪 YZB/辽0074-2003 YZB/辽0102-2003 77 瞬间电子体温计 全部项目 瞬间电子体温计 Q/OMD12-2002 78 心律变异检测仪 全部项目 ZSY型心律变异检测仪 YZB/辽0168-2003 79 多功能疾病探测治疗器 全部项目 QZT多功能疾病探测治疗器 YZB/辽0079-2003 80 脏腑功能检测仪 全部项目 YD脏腑功能检测仪 YZB/辽0172-2003 81 微型动态心电记录分析发送器 全部项目 DXF微型动态心电记录分析发送器 YZB/辽0178-2003 82 一次性使用心电电极 全部项目 一次性使用心电电极 YY/T0196-1994 83 医用多功能数显式气压检测仪 全部项目 医用多功能数显式气压检测仪 Q/ZY-T02642-2001 84 病床用称重装置 全部项目 病床用称重装置 Q/ZY-T02640-2001 85 脏腹病变测试仪 全部项目 脏腹病变测试仪 Q/FYD01-2000 86 回转式肺活量计 全部项目 回转式肺活量计 Q/LCJY02.13-2001 87 全信息动态心电记录分析系统 全部项目 心电监护仪 全信息动态心电记录分析系统 YY91079-1999 Q/NDM08-2001 88 医用传呼机 全部项目 医用传呼机 Q/YQ01.02-2000 89 医用综合控制板 全部项目 医用综合控制板 Q/YQ01.03-2000 90 血液动力学监护仪 全部项目 血液动力学监护仪（BioZ.com) YZB/USA1138-2004 91 多参数监护仪 全部项目 心电监护仪 多参数监护仪 YY91079-1999 YZB/辽0091-2005 92 镁测定液体试剂盒 全部项目 镁测定液体试剂盒 YZB/辽0358-2004 93 总蛋白测定液体试剂盒 全部项目 总蛋白测定液体试剂盒 YZB/辽0356-2004 94 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 全部项目 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 YZB/辽0353-2004 95 试纸类 全部项目 尿液分析试纸 YZB/辽0346-2004 96 血细胞分析仪 全部项目 血细胞分析仪 自动血球计数器 YZB/辽0169-2003 Q/SH01.02-2001 97 激光血球计数仪 全部项目 激光血球计数仪 YZB/辽0263-2004 98 全自动电解质分析仪 全部项目 HF全自动电解质分析仪 YZB/辽0223-2005 99 全自动生化分析仪 全部项目 NSA-400全自动生化分析仪 NSA-400L全自动生化分析仪 YZB/辽0286-2004 YZB/辽0388-2005 100 半自动生化分析仪 全部项目 生化分析仪 半自动生化分析仪 YY0014-1990 YZB/辽0132-2003 101 尿液自动分析仪 全部项目 MA尿液自动分析仪 URITEK尿液分析仪 YZB/辽0020-2002 YZB/辽0065-2003 102 酶标分析仪 全部项目 DNM-9602系列酶标分析仪 YZB/京0168-2003 103 荧光分析仪 全部项目 PCR荧光分析仪 YZB/辽0288-2004 104 微机尿流参数测定仪 全部项目 微机尿流参数测定仪 YZB/辽0199-2004 105 血液流变参数测试仪 全部项目 血液流变参数测试仪 Q/ZY01.01-2002 106 分离胶血清分离器 全部项目 分离胶血清分离器 Q/HB01-2001 107 全自动酶标洗板机 全部项目 ZDMX全自动酶标洗板机 YZB/辽0019-2002 108 医用冲洗器 全部项目 医用冲洗器 YZB/辽0345-2004 109 内窥镜臭氧水自动洗消机 部分项目 内窥镜臭氧水自动洗消机 Q/ZY-J02639-2001 灭菌率不能做 110 内窥镜全自动洗消机 全部项目 HG内窥镜全自动洗消机 内窥镜全自动洗消机 YZB/辽0022-2002 YZB/辽0302-2004 111 医用冲洗喷枪 全部项目 YCQ-A医用冲洗喷枪 YZB/辽0157-2003 112 内腔清洗器 全部项目 QXQ内腔清洗器 YZB/辽0026-2004 113 深部照明冲吸器 全部项目 深部照明冲吸器 YZB/辽0196-2004 114 腔镜灌注泵 全部项目 QB腔镜灌注泵 YZB/辽0027-2004 115 高压电离消毒杀菌器 部分项目 LGB-165高压电离消毒杀菌器 YZB/辽0124-2003 杀菌效果不能做 116 环氧乙烷灭菌柜 全部项目 ZMW环氧乙烷灭菌柜 YZB/辽0075-2003 117 紫外线空气消毒器 全部项目 紫外线空气消毒器 YZB/辽0160-2003 118 紫外线杀菌车 全部项目 紫外线杀菌车 Q/SJZJ001-2001 119 紫外线消毒灯 全部项目 紫外线消毒灯 无臭氧石英紫外线消毒灯 YY/T0160-1994 Q/HNS-01-2000 120 便携式制氧器 部分项目 便携式制氧器 YZB/辽0036-2004 氧气浓度不能做 121 变压吸附医用制氧机 部分项目 变压吸附医用制氧机 医用变压吸附式制氧设备 YZB/辽0129-2003 YZB/辽0115-2003 氧气浓度不能做 122 分布式医用制氧机 部分项目 分布式医用制氧机 YZB/辽0078-2003 氧气浓度不能做 123 医用保健制氧机 部分项目 医用保健制氧机 Q/WRL001-2000 氧气浓度不能做 124 便携式供氧器 部分项目 便携式供氧器 Q/KJ007-2001 氧气浓度不能做 125 医用氧气机 部分项目 医用氧气机 YZB/辽0399-2005 氧气浓度不能做 126 医用中心供氧系统 全部项目 医用中心供氧系统 医用中心供氧系统 医用中心供氧系统 医用中心供氧系统 医用集中供氧系统 医用集中供氧系统 医用集中供氧系统 YY/0187-1994 YZB/辽0369-2004 YZB/辽0256-2004 YZB/辽0040-2003 YZB/辽0093-2003 YZB/辽0150-2003 YAB/辽0059-2003 127 氧气输送器 全部项目 氧气输送器 Q/FAJ07.00.15-2001 128 医用分子筛制氧装置 部分项目 医用分子筛制氧设备通用技术规范 医用分子筛制氧装置 YY/T0298-1998 Q/AKJ01-2002 氧气浓度不能做 129 浮标式氧气吸入器 全部项目 浮标式氧气吸入器 YY91107-1999 130 壁式氧气吸入器 全部项目 壁式氧气吸入器 Q/DLY02-2001 131 中频电疗仪 全部项目 中频电疗仪 YY91093-1999 132 妇科高频治疗仪 全部项目 妇科高频治疗仪 YZB/辽0320-2004 133 经络通中低频治疗仪 全部项目 经络通中低频治疗仪 YZB/辽0376-2005 134 组合型低频治疗仪 全部项目 组合型低频治疗仪 YZB/辽0254-2004 135 按摩温热治疗机 全部项目 按摩温热治疗机 YZB/辽0371-2005 136 综合治疗仪 全部项目 综合治疗仪 YZB/辽0303-2004 137 自动治疗器 全部项目 自动治疗器 YZB/辽0311-2004 138 结肠途径治疗机 全部项目 结肠途径治疗机 GB9706.1-1995 139 熏蒸治疗仪 全部项目 熏蒸治疗仪 CVT熏蒸治疗机 YZB/辽0087-2003 YZB/辽0010-2002 140 电脑熏蒸治疗椅 全部项目 电脑熏蒸治疗椅 YZB/辽0009-2002 141 电脑熏蒸治疗舱 全部项目 电脑熏蒸治疗舱 YZB/辽0391-2005 142 电脑熏蒸治疗床 全部项目 电脑熏蒸治疗床 YZB/辽0011-2002 143 磁电治疗仪 全部项目 GZ光明治疗仪 YZB/辽0180-2003 144 治疗器 全部项目 治疗器 YZB/辽0389-2005 145 电脑脉动式肠道水疗机 全部项目 电脑脉动式肠道水疗机 YZB/辽0163-2003 146 乳腺病治疗仪 全部项目 乳腺病治疗仪 YZB/辽0195-2004 147 音频电疗机 全部项目 CD音频电疗机 JD音频治疗仪 YZB/辽0035-2003 YZB/辽0226-2004 148 多功能经络点穴治疗仪 全部项目 DZ多功能经络点穴治疗仪 Q/SGY01-2000 149 中低频电磁综合治疗仪 全部项目 TH中低频电磁综合治疗仪 YZB/辽0023-2002 150 中低频温热治疗机 全部项目 中低频温热治疗机 YZB/辽0105-2003 151 康复仪 全部项目 BL彼乐康复仪 YZB/辽0005-2002 152 高电位治疗仪 全部项目 百世电疗仪 YZB/辽0056-2003 153 温热低频治疗器 全部项目 NGM-8000温热低频治疗器 YZB/辽0266-2004 154 经络灸导仪 全部项目 经络灸导仪 YZB/辽0236-2004 155 超低频导入治疗机 全部项目 超低频导入治疗机 YZB/辽0105-2003 156 阴电位温热治疗器 全部项目 NGM-808阴电位温热治疗器 YZB/辽0265-2004 157 远红外线温热治疗器 部分项目 SLJ远红外线温热治疗器 YZB/辽0130-2003 红外波长不能做 158 治疗仪 全部项目 GZ光明治疗仪 YZB/辽0180-2003 159 电磁激发肛肠疾病治疗机 全部项目 电磁激发肛肠疾病治疗机 Q/SHZ01-2000 160 磁电共震治疗机 全部项目 磁电共震治疗机 Q/SHZ02-2001 161 颈腰痛治疗仪 全部项目 彦革颈腰痛治疗仪 Q/FKF01-2000 162 颈椎病治疗仪 全部项目 CDMM颈椎病治疗仪 Q/SHZ03-2001 163 速效治疗仪 全部项目 CDM速效治疗仪 Q/SHZ05-2001 164 电子治疗仪 全部项目 DZ型电子治疗仪 Q/HZ01-1999 165 高压脉冲经络治疗仪 全部项目 TD-1型高压脉冲经络治疗仪 Q/LJK01-2000 166 雾化治疗机 全部项目 JSC-A雾化治疗机 Q/ADY01-2000 167 降糖仪 全部项目 GL-IV型祝强降糖仪 Q/GL02-1999 168 速效止痛治疗器 全部项目 QZT-2型速效止痛治疗器 Q/DM01-2000 169 康复治疗机 全部项目 CZT-9型康复治疗机 Q/SDY01-2000 170 电脑康复治疗机 全部项目 CZT 、CZT-8电脑康复治疗机 Q/X202005-2000 171 电脑超声中频耳聋治疗机 全部项目 CZT-8F电脑超声中频耳聋治疗机 Q/XZ02006-2000 172 电脑超声中频前列腺治疗机 全部项目 中频治疗仪 CZT-8E电脑超声中频前列腺治疗机 YY91093-1999 Q/XZ02007-2000 173 电脑调频治疗仪 全部项目 CFM-II型电脑调频治疗仪 Q/DKJD01-2001 174 数码程控治疗仪 全部项目 LT-21F1型蓝天数码程控治疗仪 Q/LT01-2001 175 前列腺电解治疗仪 全部项目 QDZ-II型前列腺电解治疗仪 Q/BSL01-2000 176 治疗仪 全部项目 CD-9SJY治疗仪 Q/AHH0201-2000 177 多功能疾病探测治疗器 全部项目 QZT-4A型多功能疾病探测治疗器 Q/DDM02-2001 178 治疗仪 全部项目 治疗仪 Q/DYH01-2000 179 电脉冲/超声理疗仪 全部项目 超声治疗设备 中频电疗仪 YY91093-1999 180 吞咽障碍理疗仪 全部项目 VitalStimTM系列 吞咽障碍理疗仪 YZB/USA 0059-2005 181 解压牵引理疗装置 全部项目 TRION解压牵引理疗装置 YZB/UCG-101-2004 182 男性摩疗仪 全部项目 男性摩疗仪 YZB/国2251-26-2004 183 特定电磁波谱治疗器 全部项目 特定电磁波谱治疗器 YZB/川0005-2004 184 经穴治疗仪 全部项目 经穴治疗仪 YZB/川0004-2004 185 负压引流器 全部项目 负压引流器 YZB/辽0221-2003 186 医用中心吸引系统 全部项目 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 医用中心吸引系统 YZB/辽0370-2004 YZB/辽0058-2003 YZB/辽0274-2004 YZB/辽0057-2003 YZB/辽0094-2003 YZB/辽0039-2003 187 壁式吸引器 全部项目 壁式吸引器 Q/DLY01-2001 188 远红外线温热治疗仪 部分项目 远红外线温热治疗仪 远红外温热电位治疗器 远红外温热电位治疗器 远红外温热治疗器 YZB/辽0377-2005 YZB/辽0197-2004 YZB/辽0397-2005 YZB/辽0097-2003 红外波长不能做 189 光治疗仪 全部项目 光治疗仪 YZB/辽0278-2004 190 量子血管外照射治疗仪 全部项目 LWX量子血管外照射治疗仪 YZB/辽0210-2003 191 大型床式旋磁治疗机 全部项目 XC大型床式旋磁治疗机 YZB/辽0044-2003 192 高能阵列磁芯远红负离子健康器具 全部项目 高能阵列磁芯远红负离子健康器具 Q/SYS·J02·01-2004 193 负离子治疗仪 全部项目 HF亚马逊负离子治疗仪 YZB/辽0205-2003 194 微米光治疗仪 全部项目 微米光治疗仪 Q/CARE01-2001 195 双波峰红外辐射灯 全部项目 SHW双波峰红外辐射灯 SHW双波峰红外辐射灯 YZB/辽0149-2003 Q/YWK01-2002 196 紫外线治疗仪 全部项目 ZZ-I型紫外线治疗仪 Q/TDY01-2000 197 硬性内窥镜 部分项目 XG-8型子宫腔内窥镜 子宫腔内窥镜 宫腔镜 输尿管镜 耳内窥镜 鼻窦镜 喉内窥镜 支撑喉镜 尿道切开镜 腰椎间盘镜 宫腔镜 经皮肾镜 直肠内窥镜 乙状结肠内窥镜 NP-3型尿道膀胱镜 NDJ-3型尿道膀胱镜 PS-1型膀胱碎石镜 ZG-1型直管宫腔镜 ZG-3型手术宫腔镜 子宫腔内窥镜 YY/91075-1999 YZB/辽0321-2004 YZB/辽0233-2004 YZB/辽0064-2003 Q/SD10-2001 Q/SD17-2001 Q/SD12-2001 Q/SD11-2001 Q/SD09-2001 Q/SD15-2001 Q/SD01-2000 Q/SD16-2001 Q/SD13-2002 Q/SD14-2002 Q/SD07-2000 Q/YG02.011-2000 Q/SD05-2000 Q/SD01-2000 Q/SD01-2000 Q/SST03-1999 视场角、视向角、分辨率、放大倍率 不能做 198 高亮度冷光源 全部项目 高亮度冷光源 Q/SD02-2000 199 医用冷光源 全部项目 医用冷光源 YZB/辽0235-2004 200 二氧化碳细胞培养箱 部分项目 二氧化碳细胞培养箱 YZB/辽0372- 2005 CO2浓度不能做 201 电解制水机 全部项目 电解制水机 YZB/辽0400-2005 202 治疗舱 部分项目 UOYA治疗舱 YZB/辽0134-2003 红外波长不能做 203 多用生化培养箱 全部项目 多用生化培养箱 YZB/辽0082-2003 204 电热恒温干燥箱 全部项目 HG-B电热恒温干燥箱 YZB/辽沈0014-2005 205 离子交换纯水设备 全部项目 LJC800离子交换纯水设备 Q/DC01-2001 206 多功能振动排痰机 全部项目 多功能振动排痰机 YZB/辽0191-2004 207 半自动石蜡切片机 全部项目 半自动石蜡切片机 YZB/辽沈0006-BG1-2005 208 妇科高频电灼器 纤维照明妇科电器 全部项目 妇科高频电灼器 纤维照明妇科电器 Q/SST02-2000 Q/SST01-2000 209 双频微循环扩增仪 全部项目 双频微循环扩增仪 Q/LY15-2000 210 全自动高速CO2气腹机 全部项目 QB全自动高速CO2气腹机 YZB/辽0025-2004 211 电脑膨宫加压器 全部项目 DG电脑膨宫加压器 YZB/辽0028-2004 212 激光成像仪 全部项目 激光成像仪 YZB/辽0003-2002 213 全自动生物组织脱水机 全部项目 全自动生物组织脱水机 YZB/辽沈0006-2003 214 低温恒冷切片机 全部项目 LS型低温恒冷切片机 YZB/辽0005-2004 215 病理石蜡包埋冷台机 全部项目 LS病理石蜡包埋冷台机 YZB/辽沈0008-2003 216 病理石蜡包埋机 全部项目 LS病理石蜡包埋冷台机 SYD-B病理石蜡包埋冷台机 YZB/辽沈0007-2003 YZB/辽沈0010-2003 217 医用手术塔 全部项目 医用手术塔 YZB/辽0060-2003 218 口腔诊断成像仪 全部项目 口腔诊断成像仪 YZB/辽0146-2003 219 自动苏生器 全部项目 自动苏生器 Q/FAJ07.0010-2001 220 生理性海水鼻腔喷雾器 全部项目 生理性海水鼻腔喷雾器 YZB/辽0270-2004 221 电渗析设备 全部项目 DSX1000电渗析设备 Q/DC02-2001 222 净化工作台 全部项目 JT-900净化工作台 YZB/辽0455-2005 223 摊烘烤片机 全部项目 LS摊烘烤片机 YZB/辽沈0005-2003 224 远红外线磁性寝具 全部项目 远红外线磁性寝具 Q/DHK01-1998 225 增功褥 全部项目 增功褥 Q/JTY02-1999 226 医用无菌骨蜡 全部项目 医用无菌骨蜡 Q/LRS01-1999 227 低温手术系统 部分项目 CRYOCARE（CRYO-24）CRYOCARE低温手术系统 YZB/USA1656-2003 测温系统不能做 228 骨密度仪. 全部项目 美国 Osteometer Meditech,Inc Prodigy 骨密度仪 UNIGAMMA X-RAY PLUS骨密度仪 骨密度仪 YZB/USA 391-33-2004 YZB/USA0509-2003 YZB/ITA2083-2003 Q/MZHL002-2004 229 数字式骨密度骨龄测定仪 全部项目 SGY数字式骨密度骨龄测定仪 YZB/津0230-2003 230 泌尿外科诊疗床 全部项目 HK.UROT-I泌尿外科诊疗床 YZB/粤0099-2003 231 乳腺X射线机 全部项目 医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求 FLAT BYM/E/SE/Ⅲ 富丽（系列）高频乳腺X光机 MX600 乳腺X射线机 GB 9706.24-2005 YZB/ITA-0001-2005 Q/KOREA01-2004 232 低剂量透视X射线机 全部项目 低剂量透视X射线机 Q/XGCD010-2001 233 自动多叶准直器适形调强放射治疗系统 全部项目 MDMLC-1自动多叶准直器适形调强放射治疗系统 YZB/国0681-2003 234 手术导航系统 部分项目 Insta trak 3500手术导航系统 YZB/USA0177-2002 手术器械的生物相容性、细胞毒性、无刺激、无致敏不能做 235 静脉穿刺引导仪 部分项目 静脉穿刺引导仪 YZB/京0177-2003 发射波长不能做 236 介入式血管造影系统 全部项目 医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求 介入式血管造影系统 GB 9706.23-2005 Q/DZSG-X-009-2001 237 医学影像存储和传输系统放射科信息系统 全部项目 医学影像存储和传输系统放射科信息系统 YZB/辽0348-2004 238 计算机放射线成像装置 全部项目 计算机放射线成像装置 YZB/辽0151-2005 239 数字成像系统 全部项目 数字影像系统 Digora PCT 数字化成像系统 Uroview 2800数字成像系统 YZB/JAP 1413-70-2004 YZB/FIN0152-2002 Q/OEC025-2001 240 X射线图像处理单元 全部项目 X射线图像处理单元 YZB/国药外贸010-2005 241 直接数字化成像系统 全部项目 直接数字化成像系统 Q/PH-X-DIDI-2001 242 血管造影机 全部项目 医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求 WINMEDIC2000血管造影机 GB 9706.23-2005 YZB/国0764-2003 243 功能解剖影像装置（双探头数字化伽玛照相机的选件） 全部项目 功能解剖影像装置（双探头数字化伽玛照相机的选件） YZB/Israel 0007-2004 244 立式无暗盒阅读器 全部项目 富士立式无暗盒阅读器 YZB/FUJIFILM003-2004 245 牙科数字影像系统 全部项目 柯达牙科数字影像系统 Kodak 011-2005 246 泌尿科数字化医学影像系统 全部项目 泌尿科数字化医学影像系统 YZB/USA TYCO-51-2005 247 CR系统（包括IP板） 全部项目 CR系统（包括IP板） YZB/艾森特001-2005 248 高频高压发生器 全部项目 诊断X射线发生器安全专用要求 GB9706.3-2000 249 X射线发生器 全部项目 X射线高压发生器 Q/BJZHX-X03-2001 250 CT用X射线管组件 全部项目 CT用X射线管组件 YZB/ZLYL-2004 251 旋转阳极X射线管（高速） 全部项目 旋转阳极X射线管（高速） YZB/宁0002-2002 252 旋转阳极X射线管（低速） 全部项目 旋转阳极X射线管（低速） YZB/宁0001-2002 253 静止阳极X射线管 全部项目 静止阳极X射线管 YZB/宁0003-2002 254 医用诊断（旋转阳极）X射线管组件 全部项目 医用诊断（旋转阳极）X射线管组件 医用诊断（旋转阳极）X射线管组件 YZB/苏0213-2004 PAN-001-2004 255 合力式颈椎牵引椅 全部项目 HJY合力式颈椎牵引椅 YZB/辽0396 -2005 256 合力式腰椎牵引床 全部项目 HYC合力式腰椎牵引床 YZB/辽0395-2005 257 全自动护理床 全部项目 GQC型全自动护理床 YZB/辽0080-2003 258 医用导管床 全部项目 XT-3型 导管床 ZK06-03医用导管床 YZB/京0066-2004 Q/KYR02-2003 259 胸片摄影架 全部项目 ZK06-01胸片摄影架 Q/KYR01-005-2001 260 床面板 全部项目 床面板 Q/ILUA01-2004 261 立式摄影架 全部项目 DLS-I立式摄影架 Q/PGDRJ003-2001 262 摄影床 全部项目 DFY-I型摄影床 Q/PGDRJ002-2001 263 X射线摄影平床 全部项目 NSX500R型X射线摄影平床 Q/NDM10-2001 264 硫氧化钆感绿增感屏 全部项目 硫氧化钆感绿增感屏 全塑硫氧化钆高速增感屏 YZB/京0500-2003 YZB/豫0063-2003 265 稀土高速增感屏 全部项目 稀土高速增感屏 10X12稀土高速增感屏 YZB/鄂0087-2003 YZB/鄂0087-2003 266 紫外线风淋消毒通道 部分项目 紫外线风淋消毒通道 Q/LY16-2003 细菌消除率、红外测温精度不能做 267 自动清洗消毒机 全部项目 自动清洗消毒机 Q/CF01-2002 268 医用X射线胶片 全部项目 柯达X-OMAT K（BT）医用X射线胶片 柯达MXG医用X射线胶片 柯达EB/RA医用CT胶片 柯达EIR医用红外激光胶片 柯达EHN（EHG）医用氦氖激光胶片 柯达HQB医用红外激光胶片 阿尔梅TX 医用X射线胶片 阿尔梅TG医用X射线胶片 阿尔梅CT-Ⅲ 医用CT胶片 Q/KODAK07-2005 Q/KODAK08-2005 Q/KODAK09-2005 Q/KODAK10-2005 Q/KODAK11-2005 Q/KODAK12-2005 Q/KODAK14-2005 Q/KODAK15-2005 Q/KODAK16-2005 269 医用诊断X射线机 全部项目 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 医用电气设备 第二部分：医用X射线源组件和X射线管组件安全专用要求 医用电气设备 第一部分：诊断X射线设备辐射防护通用要求 医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求 医用电气设备 第一部分：医用电气系统安全专用要求 医用电气设备 第2-43部分：介入操作X射线设备安全专用要求 医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求 诊断X线发生器通用技术条件 医用诊断X线机械装置通用要求 GB9706.1-1995 GB9706.3-2000 GB9706.11-1997 GB9706.12-1997 GB9706.14-1997 GB9706.15-1997 GB 9706.23-2005 GB9706.24-2005 GB4505-1984 GB5665-1985 原限制项“X射线管电压150kV以内设备(含150kV）”取消
关于认可深圳市药品检验所对一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2006]9号 | FGWJ-2006-10088 | 2006-01-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年11月9日～11日对你省深圳市药品检验所（深圳市医疗器械检测中心）的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，我局认可深圳市药品检验所对一次性使用无菌注射器等36种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1． 一次性使用无菌注射器 全性能 GB 15810-2001一次性使用无菌注射器 2． 一次性使用输液器 全性能 GB 8368-2005一次性使用输液器重力输液式 3． 一次性使用无菌注射针 全性能 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 4． 一次性使用输血器 全性能 GB 8369-2005一次性使用输血器 5． 一次性使用静脉输液针 全性能 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 6． 天然胶乳橡胶避孕套 全性能 GB 7544-2004天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 7． 医用脱脂棉 全性能 YY0330-2002医用脱脂棉 8． 医用脱脂纱布 全性能 YY0331-2002医用脱脂纱布 9． 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法 全性能 GB/T14233.1-1998医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法 10． 医用输液、输血、注射器检验方法第2部分：生物试验方法 全性能 GB/T14233.2-1993医用输液、输血、注射器检验方法第2部分：生物试验方法 11． 洁净区(室)环境 悬浮粒子检测 浮游菌检测 沉降菌检测 空气压差检测 《药品生产质量管理规范》（1998年修订）《医药工业洁净室（区） 悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》 GB/T 16292（16293、16294）-1996医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 12． 洁净区(室)环境 风速 换气次数 YY0033-2000无菌医疗器具生产管理规范 《药品生产质量管理规范》（1998年修订）,GB/T 16292（16293、16294）-1996医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 YBB00412004药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 13． 传统型血袋 全性能 GB 14232.1-2004/ISO 3826-1:2003 人体血液及血液成分袋式塑料容器，第一部分：传统型血袋 14． 与血液相互作用试验 部分性能 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择 限做溶血 15． 体外细胞毒性试验 全性能 GB/T 16886.5-2003 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 16． 植入后局部反应试验 全性能 GB/T 16886.6-1997 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验 17． 刺激与致敏试验 全性能 GB/T 16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 18． 全身毒性试验 全性能 GB/T 16886.11-1997 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 19． 样品制备与参照样品 全性能 GB/T 16886.12-2005 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品 20． 黄体生成素检测试纸 全性能 GB/T18990.1-2003黄体生成素（LH）检测试纸第1部分：优孕试纸及现行有效标准 GB/T18990.2-2003黄体生成素（LH）检测试纸第2部分：不孕检测试纸及现行有效标准 GB/T18990.3-2003黄体生成素（LH）检测试纸第3部分：“安全期”避孕试纸及现行有效标准 21． 尿液检测（分析）试纸 全性能 YY/T0478-2004干化学尿液分析试纸条通用技术条件及现行有效标准 22． 临床化学体外诊断试剂 全性能 WS/T124-1999临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则及现行有效标准 23． 超声多普勒胎儿监护仪 全性能 《超声多普勒胎儿监护仪》YY0449-2003 24． B型超声诊断设备 全性能 《B型超声诊断设备》GB10152－1997 25． 超声多普勒胎儿心率仪 全性能 《超声多普勒胎儿心率仪》YY0448-2003 26． 单道和多道心电图机 全性能 《单道和多道心电图机》YY1139－2000 27． 心电监护仪 全性能 《心电监护仪》YY91079－1999 28． 医用电气设备 安全通用要求 部分性能 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB9706.1－1995 除AP、APG项目 29． 生化分析仪 全性能 《生化分析仪》YY0014－1990 30． 低频电子脉冲治疗仪 全性能 《低频电子脉冲治疗仪》YY0016－1993 31． 红外治疗设备 全性能 《红外治疗设备专用要求》 YY 0323－2000 32． 数字体温计 全性能 YZB/粤0517-2004医用数字体温计 33． 电子血压计 全性能 YZB/粤0300-2003臂式电子血压计 34． 血液细胞分析仪 全性能 YZB/粤0535-2004全自动血液细胞分析仪 35． 电解质分析仪 全性能 YZB/粤0049-2004全自动临床电解质分析仪 36． 医用电气设备环境 全性能 GB/T14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年11月9日～11日对你省深圳市药品检验所（深圳市医疗器械检测中心）的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，我局认可深圳市药品检验所对一次性使用无菌注射器等36种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1． 一次性使用无菌注射器 全性能 GB 15810-2001一次性使用无菌注射器 2． 一次性使用输液器 全性能 GB 8368-2005一次性使用输液器重力输液式 3． 一次性使用无菌注射针 全性能 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 4． 一次性使用输血器 全性能 GB 8369-2005一次性使用输血器 5． 一次性使用静脉输液针 全性能 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 6． 天然胶乳橡胶避孕套 全性能 GB 7544-2004天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 7． 医用脱脂棉 全性能 YY0330-2002医用脱脂棉 8． 医用脱脂纱布 全性能 YY0331-2002医用脱脂纱布 9． 医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法 全性能 GB/T14233.1-1998医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法 10． 医用输液、输血、注射器检验方法第2部分：生物试验方法 全性能 GB/T14233.2-1993医用输液、输血、注射器检验方法第2部分：生物试验方法 11． 洁净区(室)环境 悬浮粒子检测 浮游菌检测 沉降菌检测 空气压差检测 《药品生产质量管理规范》（1998年修订）《医药工业洁净室（区） 悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》 GB/T 16292（16293、16294）-1996医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 12． 洁净区(室)环境 风速 换气次数 YY0033-2000无菌医疗器具生产管理规范 《药品生产质量管理规范》（1998年修订）,GB/T 16292（16293、16294）-1996医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 YBB00412004药品包装材料生产厂房洁净-室（区）的测试方法 13． 传统型血袋 全性能 GB 14232.1-2004/ISO 3826-1:2003 人体血液及血液成分袋式塑料容器，第一部分：传统型血袋 14． 与血液相互作用试验 部分性能 GB/T 16886.4-2003 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择 限做溶血 15． 体外细胞毒性试验 全性能 GB/T 16886.5-2003 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 16． 植入后局部反应试验 全性能 GB/T 16886.6-1997 医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验 17． 刺激与致敏试验 全性能 GB/T 16886.10-2005 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验 18． 全身毒性试验 全性能 GB/T 16886.11-1997 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 19． 样品制备与参照样品 全性能 GB/T 16886.12-2005 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品 20． 黄体生成素检测试纸 全性能 GB/T18990.1-2003黄体生成素（LH）检测试纸第1部分：优孕试纸及现行有效标准 GB/T18990.2-2003黄体生成素（LH）检测试纸第2部分：不孕检测试纸及现行有效标准 GB/T18990.3-2003黄体生成素（LH）检测试纸第3部分：“安全期”避孕试纸及现行有效标准 21． 尿液检测（分析）试纸 全性能 YY/T0478-2004干化学尿液分析试纸条通用技术条件及现行有效标准 22． 临床化学体外诊断试剂 全性能 WS/T124-1999临床化学体外诊断试剂盒质量检验总则及现行有效标准 23． 超声多普勒胎儿监护仪 全性能 《超声多普勒胎儿监护仪》YY0449-2003 24． B型超声诊断设备 全性能 《B型超声诊断设备》GB10152－1997 25． 超声多普勒胎儿心率仪 全性能 《超声多普勒胎儿心率仪》YY0448-2003 26． 单道和多道心电图机 全性能 《单道和多道心电图机》YY1139－2000 27． 心电监护仪 全性能 《心电监护仪》YY91079－1999 28． 医用电气设备 安全通用要求 部分性能 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB9706.1－1995 除AP、APG项目 29． 生化分析仪 全性能 《生化分析仪》YY0014－1990 30． 低频电子脉冲治疗仪 全性能 《低频电子脉冲治疗仪》YY0016－1993 31． 红外治疗设备 全性能 《红外治疗设备专用要求》 YY 0323－2000 32． 数字体温计 全性能 YZB/粤0517-2004医用数字体温计 33． 电子血压计 全性能 YZB/粤0300-2003臂式电子血压计 34． 血液细胞分析仪 全性能 YZB/粤0535-2004全自动血液细胞分析仪 35． 电解质分析仪 全性能 YZB/粤0049-2004全自动临床电解质分析仪 36． 医用电气设备环境 全性能 GB/T14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法
关于认可湖北医疗器械质量检测中心对一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2006]8号 | FGWJ-2006-10201 | 2006-01-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年12月9日～11日对你省湖北医疗器械质量检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，我局认可湖北医疗器械质量检测中心对一次性使用无菌注射器等56种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 ​ 全项目 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 ​ 2 一次性使用输液器 ​ 全项目 一次性使用输液器GB8368-1998 ​ 3 一次性使用输血器 ​ 全项目 一次性使用输血器GB8369-1998 ​ 4 一次性使用滴定管式输液器 ​ 全项目 一次性使用滴定管式输液器GB18458.2-2003 ​ 5 一次性使用无菌注射针 ​ 全项目 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 ​ 6 一次性使用静脉输液针 ​ 全项目 一次性使用静脉注射针GB18671-2002 ​ 7 一次性使用采血器 ​ 全项目 一次性使用采血器YY0115-1993 ​ 8 医用橡皮膏 ​ 全项目 医用橡皮膏YY0148-1993 ​ 9 医用脱脂棉 ​ 全项目 医用脱脂棉YY0330-2002 ​ 10 医用脱脂纱布 ​ 全项目 医用脱脂纱布YY0331-2002 ​ 11 医用纱布片（块） ​ 全项目 YZB/鄂0265-2004；YZB/鄂0252-2004；YZB/鄂0249-2004；YZB/鄂0039-2004；YZB/鄂0329-2004 ​ 12 玻璃体温计 ​ 全项目 玻璃体温计GB1588-2001 ​ 13 石膏绷带（粘胶型） ​ 全项目 石膏绷带（粘胶型）YY/T1118-2001 ​ 14 石膏绷带（粉状型） ​ 全项目 石膏绷带（粉状型）YY/T1117-2001 ​ 15 热敷灵 ​ 部分项目 热敷灵YY0060-91 器密性不能测 16 注射针 ​ 全项目 注射针YY/T0282-1995 ​ 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 17 X光医院跟踪线/片 ​ 部分项目 X光医院跟踪线/片YZB鄂0073-2003 X显影试不能测 18 医用输液、输血注射器具检验方法第一部分：化学分析法 ​ 全项目 医用输液、输血注射器具检验方法第一部分：化学分析法GB14233.1-1998 ​ 19 医用输液、输血注射器具检验方法第2部分：生物试验 ​ 部分项目 医用输液、输血注射器具检验方法第2部分：生物试验GB/T14233.2-2005 病理检查分包 20 一次性使用麻醉穿刺包 ​ 全项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 ​ 21 输血、输液及配套用针 ​ 部分项目 输血、输液及配套用针 GB8664-88 针管硬度、粗糙度不能测 22 一次性使用麻醉用针 ​ 全项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 ​ 23 眼内冲洗灌注液 ​ 全项目 眼内冲洗灌注液 YY0476-2004 ​ 24 洁净室检测 ​ 1．悬浮粒子 2.沉降菌 3.温度 4.照度 5.噪声 6.静压差 7.换气次数 8.风速风量 洁净室施工及验收 JGJ71-90 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T16292.4—1996 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033—2002 药品生产管理规范洁净厂房设计规范GB50073-2001 ​ 25 真空采血管及其添加剂 ​ 全项目 真空采血管及其添加剂 WS/T244-2002 一次性使用静脉血样采集容器YY0314-1999 一次性使用自动定量静脉采血管 YZB/鄂0345-2004 ​ 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 26 医用腹部垫 ​ 全项目 腹部垫 YZB/鄂0073-2003；YZB/鄂0330-2004；YZB/鄂0191-2003 ​ 27 医用纱布球 ​ 全项目 医用纱布球YZB/鄂0331-2004 ​ 28 绷带 ​ 全项目 绷带YZB/鄂0052-2002 ​ 29 医用无纺布球 ​ 全项目 医用无纺布球 YZB/鄂0048-2002 ​ 30 医用无纺布片 ​ 全项目 医用无纺布片YZB/鄂0046-2002 ​ 31 创伤贴 ​ 全项目 创伤贴 YZB/鄂0263-2004 创口贴 YZB/鄂汉0096-2004 ​ 32 一次性使用宫颈刷 ​ 全项目 一次性使用宫颈刷 YZB/鄂0043-2002 ​ 33 一次性使用无菌阴道扩张器 ​ 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器YZB鄂0240-2003 YY.0036-2002 ​ 34 无菌手术膜 ​ 全项目 无菌手术膜YZB/鄂0262-2004 ​ 35 医用自粘无菌敷贴 ​ 全项目 医用自粘无菌敷贴 YZB/鄂0261-2004 ​ 36 杰士邦人体润滑嗜喱 ​ 全项目 杰士邦人体润滑嗜喱 YZB/鄂0186-2003 ​ 37 冰洁露牌润滑剂 ​ 全项目 冰洁露牌润滑剂Q/HRK002-2003 ​ 38 新消痛灸 ​ 全项目 新消痛灸Q/WSZ002-2005 ​ 39 医用滴注敷贴 ​ 全项目 医用滴注敷贴Q/WY002-2002 ​ 40 一次性使用卫生腹被 ​ 全项目 一次性使用卫生腹被Q/KF006-200 ​ 41 手术薄膜 ​ 全项目 手术薄膜 Q/SHW001-1998 ​ 42 一次性使用吸氧管 ​ 全项目 一次性使用吸氧管Q/ZXCY005-2001 ​ 43 N-S高能磁伸力健身垫 ​ 全项目 N-S高能磁伸力健身垫YZB/鄂0155-2003 ​ 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 44 一次性使用无纺布手术用品 ​ 全项目 一次性使用卫生手术衣Q/KF001-2002 一次性使用卫生鞋套 Q/KF002-2002 一次性使用卫生手术帽 Q/KF003-2002 一次性使用卫生治疗巾Q/KF004-2002 一次性使用卫生中单Q/KF005-2002 一次性使用卫生孔巾Q/KF008-2002 一次性使用卫生袖套Q/KF009-2002 一次性使用卫生口罩Q/KF010-2002 ​ 45 一次性使用微量采血吸管 ​ 全项目 一次性使用微量采血吸管 YY/T0289-1996 ​ 46 木质活性碳试验方法碘吸附值的测定 ​ 全项目 木质活性碳试验方法碘吸附值的测定GB/T12496.81999 ​ 47 纳米银女性外用抗菌器 ​ 全项目 纳米银女性外用抗菌器Q/WMS017-2005 ​ 48 XQZ-微管采血器 ​ 全项目 XQZ-微管采血器Q/CT001-2005 ​ 49 广和磁贴 ​ 全项目 广和磁贴（痔疮型）YZB/鄂0129-2003 广和磁贴（腹泻型）YZB/鄂0130-2003 广和磁贴（盆腔炎型）YZB/鄂0128-2003 ​ 50 医用棉签 ​ 全项目 医用棉签YZB/鄂0011-2002； Q/SKC02-2001; Q/WGC02-2002 ​ 51 自粘性无菌敷料 ​ 全项目 自粘无菌敷料YZB/鄂0063-2002； YZB/鄂0420-2005 ​ 52 医用注滴贴 ​ 全项目 医用注滴贴YZB/鄂0146-2003 ​ 53 脱脂绷带 ​ 全项目 脱脂绷带YZB/鄂0196-2003 ​ 54 医用伤口护理膜 ​ 全项目 医用伤口护理膜Q/KT001-2005 ​ 55 医用热贴 ​ 全项目 医用热贴Q/WHB01-200 ​ 56 汉方痛疚 ​ 全项目 汉方痛疚Q/GR001-2001 ​ | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年12月9日～11日对你省湖北医疗器械质量检测中心的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，我局认可湖北医疗器械质量检测中心对一次性使用无菌注射器等56种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 ​ 全项目 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 ​ 2 一次性使用输液器 ​ 全项目 一次性使用输液器GB8368-1998 ​ 3 一次性使用输血器 ​ 全项目 一次性使用输血器GB8369-1998 ​ 4 一次性使用滴定管式输液器 ​ 全项目 一次性使用滴定管式输液器GB18458.2-2003 ​ 5 一次性使用无菌注射针 ​ 全项目 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 ​ 6 一次性使用静脉输液针 ​ 全项目 一次性使用静脉注射针GB18671-2002 ​ 7 一次性使用采血器 ​ 全项目 一次性使用采血器YY0115-1993 ​ 8 医用橡皮膏 ​ 全项目 医用橡皮膏YY0148-1993 ​ 9 医用脱脂棉 ​ 全项目 医用脱脂棉YY0330-2002 ​ 10 医用脱脂纱布 ​ 全项目 医用脱脂纱布YY0331-2002 ​ 11 医用纱布片（块） ​ 全项目 YZB/鄂0265-2004；YZB/鄂0252-2004；YZB/鄂0249-2004；YZB/鄂0039-2004；YZB/鄂0329-2004 ​ 12 玻璃体温计 ​ 全项目 玻璃体温计GB1588-2001 ​ 13 石膏绷带（粘胶型） ​ 全项目 石膏绷带（粘胶型）YY/T1118-2001 ​ 14 石膏绷带（粉状型） ​ 全项目 石膏绷带（粉状型）YY/T1117-2001 ​ 15 热敷灵 ​ 部分项目 热敷灵YY0060-91 器密性不能测 16 注射针 ​ 全项目 注射针YY/T0282-1995 ​ 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 17 X光医院跟踪线/片 ​ 部分项目 X光医院跟踪线/片YZB鄂0073-2003 X显影试不能测 18 医用输液、输血注射器具检验方法第一部分：化学分析法 ​ 全项目 医用输液、输血注射器具检验方法第一部分：化学分析法GB14233.1-1998 ​ 19 医用输液、输血注射器具检验方法第2部分：生物试验 ​ 部分项目 医用输液、输血注射器具检验方法第2部分：生物试验GB/T14233.2-2005 病理检查分包 20 一次性使用麻醉穿刺包 ​ 全项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 ​ 21 输血、输液及配套用针 ​ 部分项目 输血、输液及配套用针 GB8664-88 针管硬度、粗糙度不能测 22 一次性使用麻醉用针 ​ 全项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 ​ 23 眼内冲洗灌注液 ​ 全项目 眼内冲洗灌注液 YY0476-2004 ​ 24 洁净室检测 ​ 1．悬浮粒子 2.沉降菌 3.温度 4.照度 5.噪声 6.静压差 7.换气次数 8.风速风量 洁净室施工及验收 JGJ71-90 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T16292.4—1996 无菌医疗器具生产管理规范 YY0033—2002 药品生产管理规范洁净厂房设计规范GB50073-2001 ​ 25 真空采血管及其添加剂 ​ 全项目 真空采血管及其添加剂 WS/T244-2002 一次性使用静脉血样采集容器YY0314-1999 一次性使用自动定量静脉采血管 YZB/鄂0345-2004 ​ 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 26 医用腹部垫 ​ 全项目 腹部垫 YZB/鄂0073-2003；YZB/鄂0330-2004；YZB/鄂0191-2003 ​ 27 医用纱布球 ​ 全项目 医用纱布球YZB/鄂0331-2004 ​ 28 绷带 ​ 全项目 绷带YZB/鄂0052-2002 ​ 29 医用无纺布球 ​ 全项目 医用无纺布球 YZB/鄂0048-2002 ​ 30 医用无纺布片 ​ 全项目 医用无纺布片YZB/鄂0046-2002 ​ 31 创伤贴 ​ 全项目 创伤贴 YZB/鄂0263-2004 创口贴 YZB/鄂汉0096-2004 ​ 32 一次性使用宫颈刷 ​ 全项目 一次性使用宫颈刷 YZB/鄂0043-2002 ​ 33 一次性使用无菌阴道扩张器 ​ 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器YZB鄂0240-2003 YY.0036-2002 ​ 34 无菌手术膜 ​ 全项目 无菌手术膜YZB/鄂0262-2004 ​ 35 医用自粘无菌敷贴 ​ 全项目 医用自粘无菌敷贴 YZB/鄂0261-2004 ​ 36 杰士邦人体润滑嗜喱 ​ 全项目 杰士邦人体润滑嗜喱 YZB/鄂0186-2003 ​ 37 冰洁露牌润滑剂 ​ 全项目 冰洁露牌润滑剂Q/HRK002-2003 ​ 38 新消痛灸 ​ 全项目 新消痛灸Q/WSZ002-2005 ​ 39 医用滴注敷贴 ​ 全项目 医用滴注敷贴Q/WY002-2002 ​ 40 一次性使用卫生腹被 ​ 全项目 一次性使用卫生腹被Q/KF006-200 ​ 41 手术薄膜 ​ 全项目 手术薄膜 Q/SHW001-1998 ​ 42 一次性使用吸氧管 ​ 全项目 一次性使用吸氧管Q/ZXCY005-2001 ​ 43 N-S高能磁伸力健身垫 ​ 全项目 N-S高能磁伸力健身垫YZB/鄂0155-2003 ​ 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 44 一次性使用无纺布手术用品 ​ 全项目 一次性使用卫生手术衣Q/KF001-2002 一次性使用卫生鞋套 Q/KF002-2002 一次性使用卫生手术帽 Q/KF003-2002 一次性使用卫生治疗巾Q/KF004-2002 一次性使用卫生中单Q/KF005-2002 一次性使用卫生孔巾Q/KF008-2002 一次性使用卫生袖套Q/KF009-2002 一次性使用卫生口罩Q/KF010-2002 ​ 45 一次性使用微量采血吸管 ​ 全项目 一次性使用微量采血吸管 YY/T0289-1996 ​ 46 木质活性碳试验方法碘吸附值的测定 ​ 全项目 木质活性碳试验方法碘吸附值的测定GB/T12496.81999 ​ 47 纳米银女性外用抗菌器 ​ 全项目 纳米银女性外用抗菌器Q/WMS017-2005 ​ 48 XQZ-微管采血器 ​ 全项目 XQZ-微管采血器Q/CT001-2005 ​ 49 广和磁贴 ​ 全项目 广和磁贴（痔疮型）YZB/鄂0129-2003 广和磁贴（腹泻型）YZB/鄂0130-2003 广和磁贴（盆腔炎型）YZB/鄂0128-2003 ​ 50 医用棉签 ​ 全项目 医用棉签YZB/鄂0011-2002； Q/SKC02-2001; Q/WGC02-2002 ​ 51 自粘性无菌敷料 ​ 全项目 自粘无菌敷料YZB/鄂0063-2002； YZB/鄂0420-2005 ​ 52 医用注滴贴 ​ 全项目 医用注滴贴YZB/鄂0146-2003 ​ 53 脱脂绷带 ​ 全项目 脱脂绷带YZB/鄂0196-2003 ​ 54 医用伤口护理膜 ​ 全项目 医用伤口护理膜Q/KT001-2005 ​ 55 医用热贴 ​ 全项目 医用热贴Q/WHB01-200 ​ 56 汉方痛疚 ​ 全项目 汉方痛疚Q/GR001-2001 ​
关于认可黑龙江省纤维检验局医用脱脂棉等产品检测资格的通知 | 国食药监械[2006]7号 | FGWJ-2006-10086 | 2006-01-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年10月23日～25日对你省黑龙江省纤维检验局的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，我局认可黑龙江省纤维检验局对医用脱脂棉等16种医疗器械产品（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 2 医用脱脂纱布 全部参数 医用脱脂纱布YY0331-2002 3 医用一次性防护服 部分参数 医用一次性防护服技术要求GB19082-2003 皮肤刺激性、合成血渗透、过滤效率不能检 4 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩技术要求GB19083-2003 皮肤刺激性、合成血渗透、过滤效率不能检 5 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GB19084-2003 6 医用橡皮膏 全部参数 医用橡皮膏YY0148-93 7 医用胶带 全部参数 医用胶带Q/HWF01-2002 8 自粘性无菌敷料贴 全部参数 自粘性无菌敷料贴YZB/黑 0017-2004 9 医用一次性手术包 全部参数 医用一次性手术包YZB/黑 0055-2003 皮肤刺激性不能检 10 纱布绷带 全部参数 纱布绷带YZB/黑0006-2003 11 脱脂纱布块 全部参数 脱脂纱布块YZB/黑 0023-2003 12 一次性使用手术卫生用品 全部参数 一次性使用手术卫生用品YZB/黑008-2002 13 一次性使用无菌口罩、帽 全部参数 一次性使用无菌口罩、帽YZB/黑 0026-2003 14 医用棉球 全部参数 医用棉球YZB/黑 0030-2003 15 医用棉签 全部参数 医用棉签YZB/黑 0025-2003 16 妇女卫生栓 全部参数 妇女卫生栓YZB/黑 0005-2003 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年10月23日～25日对你省黑龙江省纤维检验局的医疗器械检测能力进行了现场评审。经审查，我局认可黑龙江省纤维检验局对医用脱脂棉等16种医疗器械产品（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月十日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉YY0330-2002 2 医用脱脂纱布 全部参数 医用脱脂纱布YY0331-2002 3 医用一次性防护服 部分参数 医用一次性防护服技术要求GB19082-2003 皮肤刺激性、合成血渗透、过滤效率不能检 4 医用防护口罩 部分参数 医用防护口罩技术要求GB19083-2003 皮肤刺激性、合成血渗透、过滤效率不能检 5 普通脱脂纱布口罩 全部参数 普通脱脂纱布口罩GB19084-2003 6 医用橡皮膏 全部参数 医用橡皮膏YY0148-93 7 医用胶带 全部参数 医用胶带Q/HWF01-2002 8 自粘性无菌敷料贴 全部参数 自粘性无菌敷料贴YZB/黑 0017-2004 9 医用一次性手术包 全部参数 医用一次性手术包YZB/黑 0055-2003 皮肤刺激性不能检 10 纱布绷带 全部参数 纱布绷带YZB/黑0006-2003 11 脱脂纱布块 全部参数 脱脂纱布块YZB/黑 0023-2003 12 一次性使用手术卫生用品 全部参数 一次性使用手术卫生用品YZB/黑008-2002 13 一次性使用无菌口罩、帽 全部参数 一次性使用无菌口罩、帽YZB/黑 0026-2003 14 医用棉球 全部参数 医用棉球YZB/黑 0030-2003 15 医用棉签 全部参数 医用棉签YZB/黑 0025-2003 16 妇女卫生栓 全部参数 妇女卫生栓YZB/黑 0005-2003
关于印发《医疗机构制备正电子类放射性药品管理规定》的通知 | 国食药监安[2006]4号 | FGWJ-2021-115 | 2006-01-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），卫生厅（局）： 根据《中华人民共和国药品管理法》、《大型医疗设备配置与使用管理办法》、《放射性药品管理办法》的有关规定，为规范医疗机构正电子类放射性药品的制备和使用，现将《医疗机构制备正电子类放射性药品管理规定》印发你们，请遵照执行。 各医疗机构应严格执行《医疗机构制备正电子类放射性药品管理规定》。自2006年3月1日起，医疗机构凡未按本文规定向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门备案的，不得制备正电子类放射性药品。 国家食品药品监督管理局 中华人民共和国卫生部 二○○六年一月五日 医疗机构制备正电子类放射性药品管理规定 第一条 根据《中华人民共和国药品管理法》、《大型医疗设备配置与使用管理办法》、《放射性药品管理办法》的有关规定，结合制备、使用正电子类放射性药品医疗机构的情况，制定本规定。 第二条 医疗机构配置PET-CT或PET设备，应当持有卫生行政主管部门的配置与使用许可证明文件。 医疗机构使用正电子类放射性药品应当持有第II类以上（含第II类）《放射性药品使用许可证》。 医疗机构制备正电子类放射性药品应当持有第III类以上（含第III类）《放射性药品使用许可证》。 第三条 医疗机构制备正电子类放射性药品（附件1），应当持有卫生行政主管部门的PET-CT或PET设备配置与使用许可证明文件，并须填写《医疗机构制备正电子类放射性药品申请表》（附件2），经所在地省、自治区、直辖市卫生行政主管部门审核同意，向省、自治区、直辖市药品监督管理部门提出制备正电子类放射性药品申请并报送有关资料（附件3）。 第四条 省、自治区、直辖市卫生行政主管部门收到申请人报送的制备正电子类放射性药品申请后应当在5个工作日内提出审核意见。 第五条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门在收到申请人报送的制备正电子类放射性药品申请后，对于申报资料不齐全的应当在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期未告知的，自收到申报资料之日起即为受理。 申报资料齐全或申请人按照要求提交全部补正资料的，自收到申报资料之日起即为受理。 第六条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门在申请受理后，应组织有关专家在30日内完成技术审核，审核合格，在20日内发给《正电子类放射性药品备案批件》（附件4），不符合备案规定的应当书面说明理由。 第七条 医疗机构应当按照国家食品药品监督管理局发布的《医疗机构制备正电子类放射性药品质量管理规范》（附件5）制备正电子类放射性药品，按照《正电子类放射性药品质量控制指导原则》（附件6）进行质量检验，检验合格的方可在临床使用。 第八条 医疗机构制备的正电子类放射性药品不得上市销售。 第九条 医疗机构制备的正电子类放射性药品如需向其他医疗机构调剂，应当向医疗机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门提出医疗机构制备正电子类放射性药品GMP认证申请，填写认证申请表（附件7），并报送有关资料（附件8）。 第十条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门在收到申请人报送的制备正电子类放射性药品GMP认证申请后，对申请资料不齐全或者不符合形式审查要求的应当在5日内发给申请人《补正资料通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理。受理或者不予受理，都应当出具加盖本部门受理专用印章并注明日期的《受理通知书》（附件9）或者《不予受理通知书》（附件10）。 第十一条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门自受理之日起20日内完成医疗机构正电子类放射性药品GMP认证初审工作。初审合格后，省、自治区、直辖市药品监督管理部门将申请人所报资料连同初审意见报国家食品药品监督管理局。 第十二条 国家食品药品监督管理局在收到报送的医疗机构正电子类放射性药品GMP认证资料后，对于申报资料不齐全者或不符合要求的，应当在5日内一次告知需要补正的全部内容，逾期未告知的，自收到申报资料之日起即为受理。 第十三条 国家食品药品监督管理局在申请受理后60日内完成认证，认证合格发给医疗机构“正电子类放射性药品GMP”批件。不合格应当书面说明理由。 第十四条 持有“正电子类放射性药品GMP批件"的医疗机构，其制备的正电子类放射性药品可以在符合本规定的医疗机构之间调剂使用。 第十五条 医疗机构之间调剂正电子类放射性药品时，发送机构必须采用配有固定放射性药品设施的封闭车辆运送正电子类放射性药品。 第十六条 持有第IV类《放射性药品使用许可证》的医疗机构研制的正电子类放射性新制剂（附件一所列品种之外的正电子类放射性药品），应向国家食品药品监督管理局提出备案申请，填写《医疗机构研制正电子类放射性新制剂申请表》（附件11），并报送有关资料（附件12）。 第十七条 国家食品药品监督管理局在收到资料后，对资料不齐全者应在5日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期未告知的，自收到申请资料之日即为受理。 国家食品药品监督管理局受理医疗机构研制的正电子类放射性新制剂申请后，应组织核医药学有关专家在60日内完成技术审核工作，同意备案的发给《正电子类放射性药品新制剂备案批件》（附件13）。不同意备案应当书面说明理由。 第十八条 中国药品生物制品检定所负责全国医疗机构制备正电子类放射性药品质量标准复核及技术检验工作；国家食品药品监督管理局授权的药品检验所承担辖区内医疗机构制备正电子类放射性药品的技术检验工作。 国家食品药品监督管理局负责全国医疗机构制备正电子类放射性药品监督管理工作；省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责辖区内医疗机构制备正电子类放射性药品监督管理工作。省、自治区、直辖市卫生行政主管部门负责辖区内医疗机构正电子类放射性药品使用管理工作。 第十九条 本规定自2006年3月1日起施行。国家食品药品监督管理局、卫生行政主管部门于2000年10月19日发布的《医疗机构制备正电子类放射性药品管理暂行规定》（国药监安〔2000〕496号）同时废止。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），卫生厅（局）： 根据《中华人民共和国药品管理法》、《大型医疗设备配置与使用管理办法》、《放射性药品管理办法》的有关规定，为规范医疗机构正电子类放射性药品的制备和使用，现将《医疗机构制备正电子类放射性药品管理规定》印发你们，请遵照执行。 各医疗机构应严格执行《医疗机构制备正电子类放射性药品管理规定》。自2006年3月1日起，医疗机构凡未按本文规定向所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门备案的，不得制备正电子类放射性药品。 国家食品药品监督管理局 中华人民共和国卫生部 二○○六年一月五日 医疗机构制备正电子类放射性药品管理规定 第一条 根据《中华人民共和国药品管理法》、《大型医疗设备配置与使用管理办法》、《放射性药品管理办法》的有关规定，结合制备、使用正电子类放射性药品医疗机构的情况，制定本规定。 第二条 医疗机构配置PET-CT或PET设备，应当持有卫生行政主管部门的配置与使用许可证明文件。 医疗机构使用正电子类放射性药品应当持有第II类以上（含第II类）《放射性药品使用许可证》。 医疗机构制备正电子类放射性药品应当持有第III类以上（含第III类）《放射性药品使用许可证》。 第三条 医疗机构制备正电子类放射性药品（附件1），应当持有卫生行政主管部门的PET-CT或PET设备配置与使用许可证明文件，并须填写《医疗机构制备正电子类放射性药品申请表》（附件2），经所在地省、自治区、直辖市卫生行政主管部门审核同意，向省、自治区、直辖市药品监督管理部门提出制备正电子类放射性药品申请并报送有关资料（附件3）。 第四条 省、自治区、直辖市卫生行政主管部门收到申请人报送的制备正电子类放射性药品申请后应当在5个工作日内提出审核意见。 第五条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门在收到申请人报送的制备正电子类放射性药品申请后，对于申报资料不齐全的应当在5个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期未告知的，自收到申报资料之日起即为受理。 申报资料齐全或申请人按照要求提交全部补正资料的，自收到申报资料之日起即为受理。 第六条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门在申请受理后，应组织有关专家在30日内完成技术审核，审核合格，在20日内发给《正电子类放射性药品备案批件》（附件4），不符合备案规定的应当书面说明理由。 第七条 医疗机构应当按照国家食品药品监督管理局发布的《医疗机构制备正电子类放射性药品质量管理规范》（附件5）制备正电子类放射性药品，按照《正电子类放射性药品质量控制指导原则》（附件6）进行质量检验，检验合格的方可在临床使用。 第八条 医疗机构制备的正电子类放射性药品不得上市销售。 第九条 医疗机构制备的正电子类放射性药品如需向其他医疗机构调剂，应当向医疗机构所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门提出医疗机构制备正电子类放射性药品GMP认证申请，填写认证申请表（附件7），并报送有关资料（附件8）。 第十条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门在收到申请人报送的制备正电子类放射性药品GMP认证申请后，对申请资料不齐全或者不符合形式审查要求的应当在5日内发给申请人《补正资料通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请资料之日起即为受理。受理或者不予受理，都应当出具加盖本部门受理专用印章并注明日期的《受理通知书》（附件9）或者《不予受理通知书》（附件10）。 第十一条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门自受理之日起20日内完成医疗机构正电子类放射性药品GMP认证初审工作。初审合格后，省、自治区、直辖市药品监督管理部门将申请人所报资料连同初审意见报国家食品药品监督管理局。 第十二条 国家食品药品监督管理局在收到报送的医疗机构正电子类放射性药品GMP认证资料后，对于申报资料不齐全者或不符合要求的，应当在5日内一次告知需要补正的全部内容，逾期未告知的，自收到申报资料之日起即为受理。 第十三条 国家食品药品监督管理局在申请受理后60日内完成认证，认证合格发给医疗机构“正电子类放射性药品GMP”批件。不合格应当书面说明理由。 第十四条 持有“正电子类放射性药品GMP批件"的医疗机构，其制备的正电子类放射性药品可以在符合本规定的医疗机构之间调剂使用。 第十五条 医疗机构之间调剂正电子类放射性药品时，发送机构必须采用配有固定放射性药品设施的封闭车辆运送正电子类放射性药品。 第十六条 持有第IV类《放射性药品使用许可证》的医疗机构研制的正电子类放射性新制剂（附件一所列品种之外的正电子类放射性药品），应向国家食品药品监督管理局提出备案申请，填写《医疗机构研制正电子类放射性新制剂申请表》（附件11），并报送有关资料（附件12）。 第十七条 国家食品药品监督管理局在收到资料后，对资料不齐全者应在5日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期未告知的，自收到申请资料之日即为受理。 国家食品药品监督管理局受理医疗机构研制的正电子类放射性新制剂申请后，应组织核医药学有关专家在60日内完成技术审核工作，同意备案的发给《正电子类放射性药品新制剂备案批件》（附件13）。不同意备案应当书面说明理由。 第十八条 中国药品生物制品检定所负责全国医疗机构制备正电子类放射性药品质量标准复核及技术检验工作；国家食品药品监督管理局授权的药品检验所承担辖区内医疗机构制备正电子类放射性药品的技术检验工作。 国家食品药品监督管理局负责全国医疗机构制备正电子类放射性药品监督管理工作；省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责辖区内医疗机构制备正电子类放射性药品监督管理工作。省、自治区、直辖市卫生行政主管部门负责辖区内医疗机构正电子类放射性药品使用管理工作。 第十九条 本规定自2006年3月1日起施行。国家食品药品监督管理局、卫生行政主管部门于2000年10月19日发布的《医疗机构制备正电子类放射性药品管理暂行规定》（国药监安〔2000〕496号）同时废止。
关于人工晶体等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2006]2号 | FGWJ-2006-10196 | 2006-01-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2004年国家医疗器械质量监督抽验计划，我局组织对人工晶体、骨科内固定器材进行了质量监督抽验；对婴儿培养箱、射频消融仪类产品、医用一次性防护服、医用防护口罩进行了质量跟踪抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）人工晶体 此次共抽验7家生产企业和2家经营使用单位的10批产品，涉及10家生产企业。依据行业标准YY0290.1-1997《人工晶体 第1部分：术语》、YY0290.2-1997《人工晶体 第2部分：光学性能及其测试方法》、YY0290.3-1997《人工晶体 第3部分：机械性能及其测试方法》、YY0290.5-1997《人工晶体 第5部分：生物相容性》及YY0290.8-1997《人工晶体 第8部分：基本要求》进行检验。检验项目为:光焦度、像质、尺寸、表面和材质均匀性、光谱透过率及动态疲劳耐久性等6项指标。经检验，7批产品被抽验项目全部合格，3批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的的主要问题是光焦度、尺寸和光谱透过率等指标不符合标准规定。 （二）骨科内固定器材 此次共抽验28家经营使用单位的31批产品，涉及19家生产企业。依据国家标准GB4234-1995《外科植入物用不锈钢》、GB/T13810-1997《外科植入物用钛及钛合金加工材》、行业标准YY0017-2003《骨结合植入物-金属直型接骨版》、YY0018-2003《骨结合植入物-金属接骨螺钉》、YY0019-2003《骨结合植入物-金属髓内针》、YY0119-2003《骨结合植入物-金属矫形用钉》、YY0120-2003《骨结合植入物-金属矫形用棒》、YY0341-2003《骨结合外科金属植入物通用技术条件》、YY0345-2003《骨结合植入物-金属骨针》及YY0346-2003《骨结合植入物-金属股骨颈固定钉》进行检验。检验项目为：化学成分、纤维组织、表面缺陷、标志、抗拉强度及硬度等6项指标。经检验，30批产品被抽验项目合格，1批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是化学成分等指标不符合标准规定。 （三）跟踪抽验产品 婴儿培养箱共抽验3家生产企业的3台产品，经检验，3台产品被检验项目合格；射频消融仪类产品共抽验3家生产企业的3台产品，经检验，2台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格；医用一次性防护服共抽验1家生产企业的1批产品，经检验，该批产品被检验项目合格；医用防护口罩共抽验5家生产企业和16家经营使用单位的21批产品，涉及11家生产企业，经检验，9批产品被检验项目合格，12批产品被检验项目不合格（详见附件）。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件 ：国家医疗器械质量公告〔（2006）第2期，总第25期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2004年国家医疗器械质量监督抽验计划，我局组织对人工晶体、骨科内固定器材进行了质量监督抽验；对婴儿培养箱、射频消融仪类产品、医用一次性防护服、医用防护口罩进行了质量跟踪抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）人工晶体 此次共抽验7家生产企业和2家经营使用单位的10批产品，涉及10家生产企业。依据行业标准YY0290.1-1997《人工晶体 第1部分：术语》、YY0290.2-1997《人工晶体 第2部分：光学性能及其测试方法》、YY0290.3-1997《人工晶体 第3部分：机械性能及其测试方法》、YY0290.5-1997《人工晶体 第5部分：生物相容性》及YY0290.8-1997《人工晶体 第8部分：基本要求》进行检验。检验项目为:光焦度、像质、尺寸、表面和材质均匀性、光谱透过率及动态疲劳耐久性等6项指标。经检验，7批产品被抽验项目全部合格，3批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的的主要问题是光焦度、尺寸和光谱透过率等指标不符合标准规定。 （二）骨科内固定器材 此次共抽验28家经营使用单位的31批产品，涉及19家生产企业。依据国家标准GB4234-1995《外科植入物用不锈钢》、GB/T13810-1997《外科植入物用钛及钛合金加工材》、行业标准YY0017-2003《骨结合植入物-金属直型接骨版》、YY0018-2003《骨结合植入物-金属接骨螺钉》、YY0019-2003《骨结合植入物-金属髓内针》、YY0119-2003《骨结合植入物-金属矫形用钉》、YY0120-2003《骨结合植入物-金属矫形用棒》、YY0341-2003《骨结合外科金属植入物通用技术条件》、YY0345-2003《骨结合植入物-金属骨针》及YY0346-2003《骨结合植入物-金属股骨颈固定钉》进行检验。检验项目为：化学成分、纤维组织、表面缺陷、标志、抗拉强度及硬度等6项指标。经检验，30批产品被抽验项目合格，1批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是化学成分等指标不符合标准规定。 （三）跟踪抽验产品 婴儿培养箱共抽验3家生产企业的3台产品，经检验，3台产品被检验项目合格；射频消融仪类产品共抽验3家生产企业的3台产品，经检验，2台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格；医用一次性防护服共抽验1家生产企业的1批产品，经检验，该批产品被检验项目合格；医用防护口罩共抽验5家生产企业和16家经营使用单位的21批产品，涉及11家生产企业，经检验，9批产品被检验项目合格，12批产品被检验项目不合格（详见附件）。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件 ：国家医疗器械质量公告〔（2006）第2期，总第25期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月四日
关于硬管内窥镜等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2006]1号 | FGWJ-2006-10194 | 2006-01-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2004年国家医疗器械质量监督抽验计划，我局组织了对硬管内窥镜、微波治疗设备、心电图机、助听器、红外乳腺检查仪、红外治疗设备、医用高压氧舱、光固化机、医用诊断X射线设备、X射线计算机体层摄影设备（CT）、B型超声诊断设备、超声多普勒胎儿心率仪和超声多普勒胎儿监护仪产品的质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）硬管内窥镜 此次共抽验10家国内生产企业和4家进口产品经营单位的15批产品。依据行业标准YY0068-1992《医用硬管内窥镜通用技术条件》和注册产品标准进行检验。检验项目为：观察系统基本参数、内窥镜成像清晰、内窥镜密封性、尺寸及表面光洁等5项指标。经检验，15批产品被检验项目全部合格（详见附件）。 （二）微波治疗设备 此次共抽验26家国内生产企业和1家进口产品经营单位的27台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB9706.6-1992《医用电气设备微波治疗设备专用安全要求》进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、接地阻抗、工作数据的准确性、对不正确输出的防止、外部表积及说明书等7项指标。经检验，25台产品被检验项目合格，2台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是工作数据的准确性、对不正确输出的防止和说明书等指标不符合标准规定。 （三）心电图机 此次共抽验9家国内生产企业和3家进口产品经营单位的12台产品。依据行业标准YY1139-2000《单道和多道心电图机》、国家标准GB10793-2000《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》及GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》进行检验。检验项目为：定标电压、灵敏度控制、耐极化电压、共模抑制比、幅频特性、低频特性、走纸速度、正常工作温度下连续漏电流和患者辅助漏电流、保护接地阻抗、正常工作温度下电介质强度、对除颤效应的防护和除颤后复原等11项指标。经检验，9台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是对除颤效应的防护和除颤后复原等指标不符合标准规定。 （四）助听器 此次共抽验24家生产企业的36批产品。依据国家标准GB7263-87《助听器交货时质量检验的性能测量》和助听器注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：频率响应曲线、输入声压级为90dB的输出声压级频响曲线、满档声增益响应曲线、在标称参考增益测试位置的基本频率响应曲线、总谐波失真、助听器的内部噪声等6项指标。经检验，34批产品被检验项目合格，2批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是输入声压级为90dB的输出声压级频响曲线和频率响应曲线等指标不符合标准规定。 （五）红外乳腺检查仪 此次共抽验7家生产企业的7台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0324-2000《红外乳腺检查仪》及注册产品标准进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗、探头光功率输出、图像分辨率及外部标记等6项指标。经检验，6台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下电介质强度和外部标记等指标不符合标准规定。 （六）红外治疗设备 此次共抽验7家生产企业的7台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0323-2000《红外治疗设备安全专用要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗、工作数据的准确性、对不正确输出的防止、外部标记及使用说明书等7项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，4台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是外部标记、工作数据的准确性和使用说明书等指标不符合标准规定。 （七）医用高压氧舱 此次共抽验4家生产企业的4台产品。依据国家标准GB12130-1995《医用高压氧舱》和GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》进行检验。检验项目为：递物筒外开门联锁装置、外开式舱门联锁装置、安全阀压力偏差、人均舱容、应急卸压时间、最大和最小升降压速率、测氧仪的示值误差、外部标记、指示灯颜色、使用说明书、技术说明书、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、保护接地阻抗等14项指标。经检验，1台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是应急卸压时间、最大和最小升降压速率、网电源熔断器、外部标记、指示灯颜色、使用说明书和技术说明书等指标不符合标准规定。 （八）光固化机 本次公告的该产品抽验情况是对2005年第4期国家医疗器械质量公告的继续。抽验湖南省1家生产企业的1台产品。经检验，该台产品被检验项目不合格（详见附件），存在的主要问题是外部标记、网电源熔断器和过流释放器等指标不符合标准规定。 （九）医用诊断X射线设备 此次共抽验23家生产企业的23台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB9706.3-2000《医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》、GB9706.12-1997《医用电气设备 第一部分：安全通用要求三、并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求》及GB9706.14-1997《医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求》进行检验。检验项目为：电源熔断器标记、保护接地端子的符号、导线绝缘的颜色、指示灯颜色、不带灯按钮的颜色、防止与带电部件接触的外壳、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、电控机械运动安全性、指示灯、有电线连接的手持式和脚踏式控制装置、电源软电线的连接、网电源熔断器和过流释放器、保护接地-端子和连接、电压和（或）能量的限制、运行状态的指示、辐射输出的限制、重复性、线性、X射线管电压准确性、X射线管电流准确性、加载时间准确性、电流时间积准确性、X射线设备的半价层、X射线设备线束的限制方法、光野指示器的平均照度、焦点至皮肤距离、患者身上的压力、移动式设备的脚轮、移动式设备轮锁或制动系统等32项指标。经检验，15台产品被检验项目合格，8台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是导线绝缘的颜色、指示灯颜色、不带灯按钮的颜色、防止与带电部件接触的外壳、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、指示灯、电源软电线的连接、网电源熔断器和过流释放器、保护接地-端子和连接、运行状态的指示、辐射输出的限制、X射线管电流准确性、加载时间准确性、焦点至皮肤距离、患者身上的压力及移动式设备的脚轮等指标不符合标准规定。 （十）X射线计算机体层摄影设备（CT） 此次共抽验3家生产企业的3台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB9706.18-2000《医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求》进行检验。检验项目为:电源熔断器标记、保护接地端子的符号、导线绝缘的颜色、指示灯颜色、不带灯按钮的颜色、防止与带电部件接触的外壳、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、电控机械运动安全性、指示灯、电源软电线的连接、网电源熔断器和过流释放器、保护接地-端子和连接、从辐射室内操作设备运动、从辐射室外操作设备运动、X射线辐射的紧急停止、随机文件的说明、加权CTDI100及记录检查数据的准确性等20项指标。经检验，3台产品被检验项目全部合格（详见附件）。 （十一）B型超声诊断设备 此次共抽验19家生产企业和2家经营单位的28台产品，涉及21家标示生产企业。依据国家标准GB10152-1997《B型超声诊断设备》和GB16846-1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》进行检验。检验项目为：最大探测深度、侧向分辨率、轴向分辨率、横向几何位置精度、纵向几何位置精度、盲区、电源电压适应能力、连续工作时间、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、外壳封闭性、顶盖安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、潮湿预处理后的连续漏电流、潮湿预处理后的电介质强度、设备稳定性、网电源熔断器和过流释放器等20项指标。经检验，25台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是外部标记、正常工作温度下电介质强度、潮湿预处理后的连续漏电流、潮湿预处理后的电介质强度等指标不符合标准规定。 （十二）超声多普勒胎儿心率仪 此次共抽验1家生产企业的1台产品。依据行业标准YY0448-2003《超声多普勒胎儿心率仪》和国家标准GB16846-1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》进行检验。检验项目为：声工作频率、综合灵敏度、声输出公布、电源电压适应能力、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、整机外壳安全性、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、潮湿预处理后的连续漏电流、潮湿预处理后的电介质强度、搬运应力和电池等14项指标。经检验，该台产品被检验项目合格（详见附件）。 （十三）超声多普勒胎儿监护仪 此次共抽验2家生产企业的2台产品。依据行业标准YY0449-2003《超声多普勒胎儿监护仪》和国家标准《医用超声诊断设备声输出公布要求》进行检验。检验项目为：超声工作频率、胎心率的测量和显示范围、胎心率测量的误差、报警功能、宫缩压力测量范围、正常连续工作时间、声输出公布、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、外壳的封闭性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、潮湿预处理后的连续漏电流、潮湿预处理后的电介质强度、搬运应力、探头表面温度及网电源熔断器和过流释放器等19项指标。经检验，2台产品被检验项目均不合格（详见附件），存在的主要问题是超声工作频率、报警功能、网电源熔断器和过流释放器等指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第1期，总第24期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据2004年国家医疗器械质量监督抽验计划，我局组织了对硬管内窥镜、微波治疗设备、心电图机、助听器、红外乳腺检查仪、红外治疗设备、医用高压氧舱、光固化机、医用诊断X射线设备、X射线计算机体层摄影设备（CT）、B型超声诊断设备、超声多普勒胎儿心率仪和超声多普勒胎儿监护仪产品的质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）硬管内窥镜 此次共抽验10家国内生产企业和4家进口产品经营单位的15批产品。依据行业标准YY0068-1992《医用硬管内窥镜通用技术条件》和注册产品标准进行检验。检验项目为：观察系统基本参数、内窥镜成像清晰、内窥镜密封性、尺寸及表面光洁等5项指标。经检验，15批产品被检验项目全部合格（详见附件）。 （二）微波治疗设备 此次共抽验26家国内生产企业和1家进口产品经营单位的27台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB9706.6-1992《医用电气设备微波治疗设备专用安全要求》进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、接地阻抗、工作数据的准确性、对不正确输出的防止、外部表积及说明书等7项指标。经检验，25台产品被检验项目合格，2台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是工作数据的准确性、对不正确输出的防止和说明书等指标不符合标准规定。 （三）心电图机 此次共抽验9家国内生产企业和3家进口产品经营单位的12台产品。依据行业标准YY1139-2000《单道和多道心电图机》、国家标准GB10793-2000《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》及GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》进行检验。检验项目为：定标电压、灵敏度控制、耐极化电压、共模抑制比、幅频特性、低频特性、走纸速度、正常工作温度下连续漏电流和患者辅助漏电流、保护接地阻抗、正常工作温度下电介质强度、对除颤效应的防护和除颤后复原等11项指标。经检验，9台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是对除颤效应的防护和除颤后复原等指标不符合标准规定。 （四）助听器 此次共抽验24家生产企业的36批产品。依据国家标准GB7263-87《助听器交货时质量检验的性能测量》和助听器注册产品标准（企业标准）进行检验。检验项目为：频率响应曲线、输入声压级为90dB的输出声压级频响曲线、满档声增益响应曲线、在标称参考增益测试位置的基本频率响应曲线、总谐波失真、助听器的内部噪声等6项指标。经检验，34批产品被检验项目合格，2批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是输入声压级为90dB的输出声压级频响曲线和频率响应曲线等指标不符合标准规定。 （五）红外乳腺检查仪 此次共抽验7家生产企业的7台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0324-2000《红外乳腺检查仪》及注册产品标准进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗、探头光功率输出、图像分辨率及外部标记等6项指标。经检验，6台产品被检验项目合格，1台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下电介质强度和外部标记等指标不符合标准规定。 （六）红外治疗设备 此次共抽验7家生产企业的7台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0323-2000《红外治疗设备安全专用要求》和注册产品标准进行检验。检验项目为：正常工作温度下电介质强度、正常工作温度下连续漏电流、保护接地阻抗、工作数据的准确性、对不正确输出的防止、外部标记及使用说明书等7项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，4台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是外部标记、工作数据的准确性和使用说明书等指标不符合标准规定。 （七）医用高压氧舱 此次共抽验4家生产企业的4台产品。依据国家标准GB12130-1995《医用高压氧舱》和GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》进行检验。检验项目为：递物筒外开门联锁装置、外开式舱门联锁装置、安全阀压力偏差、人均舱容、应急卸压时间、最大和最小升降压速率、测氧仪的示值误差、外部标记、指示灯颜色、使用说明书、技术说明书、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、保护接地阻抗等14项指标。经检验，1台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是应急卸压时间、最大和最小升降压速率、网电源熔断器、外部标记、指示灯颜色、使用说明书和技术说明书等指标不符合标准规定。 （八）光固化机 本次公告的该产品抽验情况是对2005年第4期国家医疗器械质量公告的继续。抽验湖南省1家生产企业的1台产品。经检验，该台产品被检验项目不合格（详见附件），存在的主要问题是外部标记、网电源熔断器和过流释放器等指标不符合标准规定。 （九）医用诊断X射线设备 此次共抽验23家生产企业的23台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB9706.3-2000《医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》、GB9706.12-1997《医用电气设备 第一部分：安全通用要求三、并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求》及GB9706.14-1997《医用电气设备 第2部分：X射线设备附属设备安全专用要求》进行检验。检验项目为：电源熔断器标记、保护接地端子的符号、导线绝缘的颜色、指示灯颜色、不带灯按钮的颜色、防止与带电部件接触的外壳、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、电控机械运动安全性、指示灯、有电线连接的手持式和脚踏式控制装置、电源软电线的连接、网电源熔断器和过流释放器、保护接地-端子和连接、电压和（或）能量的限制、运行状态的指示、辐射输出的限制、重复性、线性、X射线管电压准确性、X射线管电流准确性、加载时间准确性、电流时间积准确性、X射线设备的半价层、X射线设备线束的限制方法、光野指示器的平均照度、焦点至皮肤距离、患者身上的压力、移动式设备的脚轮、移动式设备轮锁或制动系统等32项指标。经检验，15台产品被检验项目合格，8台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是导线绝缘的颜色、指示灯颜色、不带灯按钮的颜色、防止与带电部件接触的外壳、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、指示灯、电源软电线的连接、网电源熔断器和过流释放器、保护接地-端子和连接、运行状态的指示、辐射输出的限制、X射线管电流准确性、加载时间准确性、焦点至皮肤距离、患者身上的压力及移动式设备的脚轮等指标不符合标准规定。 （十）X射线计算机体层摄影设备（CT） 此次共抽验3家生产企业的3台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB9706.18-2000《医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用要求》进行检验。检验项目为:电源熔断器标记、保护接地端子的符号、导线绝缘的颜色、指示灯颜色、不带灯按钮的颜色、防止与带电部件接触的外壳、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、电控机械运动安全性、指示灯、电源软电线的连接、网电源熔断器和过流释放器、保护接地-端子和连接、从辐射室内操作设备运动、从辐射室外操作设备运动、X射线辐射的紧急停止、随机文件的说明、加权CTDI100及记录检查数据的准确性等20项指标。经检验，3台产品被检验项目全部合格（详见附件）。 （十一）B型超声诊断设备 此次共抽验19家生产企业和2家经营单位的28台产品，涉及21家标示生产企业。依据国家标准GB10152-1997《B型超声诊断设备》和GB16846-1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》进行检验。检验项目为：最大探测深度、侧向分辨率、轴向分辨率、横向几何位置精度、纵向几何位置精度、盲区、电源电压适应能力、连续工作时间、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、外壳封闭性、顶盖安全性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、潮湿预处理后的连续漏电流、潮湿预处理后的电介质强度、设备稳定性、网电源熔断器和过流释放器等20项指标。经检验，25台产品被检验项目合格，3台产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是外部标记、正常工作温度下电介质强度、潮湿预处理后的连续漏电流、潮湿预处理后的电介质强度等指标不符合标准规定。 （十二）超声多普勒胎儿心率仪 此次共抽验1家生产企业的1台产品。依据行业标准YY0448-2003《超声多普勒胎儿心率仪》和国家标准GB16846-1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》进行检验。检验项目为：声工作频率、综合灵敏度、声输出公布、电源电压适应能力、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、整机外壳安全性、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、潮湿预处理后的连续漏电流、潮湿预处理后的电介质强度、搬运应力和电池等14项指标。经检验，该台产品被检验项目合格（详见附件）。 （十三）超声多普勒胎儿监护仪 此次共抽验2家生产企业的2台产品。依据行业标准YY0449-2003《超声多普勒胎儿监护仪》和国家标准《医用超声诊断设备声输出公布要求》进行检验。检验项目为：超声工作频率、胎心率的测量和显示范围、胎心率测量的误差、报警功能、宫缩压力测量范围、正常连续工作时间、声输出公布、外部标记、随机文件齐全性、输入功率、外壳的封闭性、保护接地阻抗、正常工作温度下连续漏电流、正常工作温度下电介质强度、潮湿预处理后的连续漏电流、潮湿预处理后的电介质强度、搬运应力、探头表面温度及网电源熔断器和过流释放器等19项指标。经检验，2台产品被检验项目均不合格（详见附件），存在的主要问题是超声工作频率、报警功能、网电源熔断器和过流释放器等指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2006）第1期，总第24期〕 国家食品药品监督管理局 二○○六年一月四日
关于身体成分分析仪等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]637号 | FGWJ-2006-10090 | 2005-12-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将身体成分分析仪等产品的分类界定通知如下： 一、身体成分分析仪：用于测量蛋白质、矿物质、脂肪在人体中所占的比例；测量体重、肌肉形态、营养状况、上下肢平衡比、血流量、营养评估、生物电阻抗等；具有糖尿病诊疗、指导AIDS病人的恢复、评价白血病患者病情的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、GENGIGEL（腔治捷）：主要成分是透明质酸。分为漱洗液和凝胶两种形态。用于辅助治疗牙龈炎和牙周炎，帮助牙龈组织的自行修复、再生与伤口愈合，缓解脱牙后不适或口腔手术后的水肿与炎症，促进牙龈康复。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、碘仿纱布（条）：用于化脓性感染灶的填塞，起到压迫、引流作用。碘仿主要防止纱布在脓腔中腐败。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、凡士林纱布：用于创面保护及填塞、引流。凡士林用于防止纱布与创面粘连，便于引流。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、防止过敏阻断剂：由高精炼的长链碳水化合物组成。涂于鼻前庭形成一种机械性阻碍层减少过敏原的吸入量，减轻过敏症状。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、糖尿病信息管理软件：用于对糖尿病患者相关数据信息进行下载、记录、整理和分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、脏器病变早期筛查仪：用于筛查和监测内脏疾病的神经电生理设备。由传感器、主动和被动电极组成，用于接收和使用直流电。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、血糖数据分析软件：用于对血糖仪储存的血糖测量记录进行下载和分析。具有快速下载数据，储存分析结果，清除血糖仪内储存记录的功能。可提供7种报告类型及图表分析，自定义打印报告的项目，还可通过网站连接下载更多信息。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、移动医用数字终端：实现配带者的无创血压、体温、血氧饱和度、心电图等生理参数的实时存储、传送、显示和监测。由医用传感器（血氧传感器、温度传感器、血压传感器等）、医用传感器适配器/卡和通用移动数字终端组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、一次性使用无菌体温计套：与体温计配套使用。可以将人体热度传导给体温计。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、可重复使用的人工急救复醒球套组：采用硅橡胶和医用氯乙烯材料制成，主要用于心脏复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、数字肠胃dsi图像处理软件：图像采集、处理和传输。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、氧气湿化器：包括密封瓶（内装无菌水）、鼻氧管（或面罩，已注册）及供氧管。用于呼吸道感染病人疾病控制，利于病人排痰，消除痰结痂，控制感染及再感染。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、CytoLy（清洗液）和PreservCyt（保存液）：与膜式液基系统的细胞学检测仪配套使用的耗材。清洗液用于去除样本中的粘液和血液；保存液用于脱落细胞的保存。两种液体的主要成分为水和甲醇。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十五、生化分析仪用样品稀释液：Tris缓冲液。对生化分析仪上的样品进行稀释。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十六、鼻部滋润产品：主要成分为医用纯净水、聚乙二醇和丙二醇。用于对鼻部干燥的物理润湿。不作为医疗器械管理。 十七、微孔振荡器：对微孔板进行振荡孵育，确保定DELFIA（r）试剂分析得到最优结果。不作为医疗器械管理。 十八、干血班打孔仪：按照微孔板的样式，将滤纸上的干血斑打成不同直径要求的血片。不作为医疗器械管理。 十九、导管固定器：在患者皮肤上用粘合剂将固定器固定，用此固定器固定主动脉内球囊导管。该产品任何部分都不与伤口和血液相接触。不作为医疗器械管理。 二十、无管道通风橱：由隔离防护橱，排风扇及活性炭过滤膜组成。排风扇可将化学试剂如消毒剂等气味抽吸进排风橱内的活性炭过滤膜，将气味吸附，同时将新鲜无味的气体重新排入环境。不作为医疗器械管理。 二十一、糖尿病病情自我监测系统：以“2型糖尿病实用目标与治疗”一书为依据做成糖尿病知识库，通过搜索引擎将患者血糖数值与知识库中条件比较，判定糖尿病病情的各个阶段。不作为医疗器械管理。 二十二、生化分析仪用浓缩洗涤液：用于洗涤生化分析仪上的探针。不作为医疗器械管理。 二十三、生化分析仪用浓缩洗涤剂Ⅱ：用于洗涤生化分析仪上的探针，混和器和小杯。由氢氧化钾、表面活性剂、稳定剂组成。不作为医疗器械管理。 二十四、探针冲洗液：用于洗涤生化分析仪上的探针。不作为医疗器械管理。 二十五、多用夹、旋转式多用夹：用于将输液泵固定在床头或输液架上。不作为医疗器械管理。 二十六、滴数传感器的多用适配器：根据滴壶的大小进行调整，将滴壶固定在滴数感应器中央。不作为医疗器械管理。 二十七、带滴液室固定架的短杆：用于悬挂输液瓶。不作为医疗器械管理。 二十八、Compomat（r）G4： 用于代替人工挤压，手动封口的操作，将离心后的袋（二联袋，三联袋或四联袋）中血液分别挤压至二（三，四）联袋中。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年10月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月二十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将身体成分分析仪等产品的分类界定通知如下： 一、身体成分分析仪：用于测量蛋白质、矿物质、脂肪在人体中所占的比例；测量体重、肌肉形态、营养状况、上下肢平衡比、血流量、营养评估、生物电阻抗等；具有糖尿病诊疗、指导AIDS病人的恢复、评价白血病患者病情的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、GENGIGEL（腔治捷）：主要成分是透明质酸。分为漱洗液和凝胶两种形态。用于辅助治疗牙龈炎和牙周炎，帮助牙龈组织的自行修复、再生与伤口愈合，缓解脱牙后不适或口腔手术后的水肿与炎症，促进牙龈康复。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、碘仿纱布（条）：用于化脓性感染灶的填塞，起到压迫、引流作用。碘仿主要防止纱布在脓腔中腐败。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、凡士林纱布：用于创面保护及填塞、引流。凡士林用于防止纱布与创面粘连，便于引流。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、防止过敏阻断剂：由高精炼的长链碳水化合物组成。涂于鼻前庭形成一种机械性阻碍层减少过敏原的吸入量，减轻过敏症状。作为Ⅲ类医疗器械管理。 六、糖尿病信息管理软件：用于对糖尿病患者相关数据信息进行下载、记录、整理和分析。作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、脏器病变早期筛查仪：用于筛查和监测内脏疾病的神经电生理设备。由传感器、主动和被动电极组成，用于接收和使用直流电。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、血糖数据分析软件：用于对血糖仪储存的血糖测量记录进行下载和分析。具有快速下载数据，储存分析结果，清除血糖仪内储存记录的功能。可提供7种报告类型及图表分析，自定义打印报告的项目，还可通过网站连接下载更多信息。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、移动医用数字终端：实现配带者的无创血压、体温、血氧饱和度、心电图等生理参数的实时存储、传送、显示和监测。由医用传感器（血氧传感器、温度传感器、血压传感器等）、医用传感器适配器/卡和通用移动数字终端组成。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、一次性使用无菌体温计套：与体温计配套使用。可以将人体热度传导给体温计。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、可重复使用的人工急救复醒球套组：采用硅橡胶和医用氯乙烯材料制成，主要用于心脏复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、数字肠胃dsi图像处理软件：图像采集、处理和传输。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、氧气湿化器：包括密封瓶（内装无菌水）、鼻氧管（或面罩，已注册）及供氧管。用于呼吸道感染病人疾病控制，利于病人排痰，消除痰结痂，控制感染及再感染。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、CytoLy（清洗液）和PreservCyt（保存液）：与膜式液基系统的细胞学检测仪配套使用的耗材。清洗液用于去除样本中的粘液和血液；保存液用于脱落细胞的保存。两种液体的主要成分为水和甲醇。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十五、生化分析仪用样品稀释液：Tris缓冲液。对生化分析仪上的样品进行稀释。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十六、鼻部滋润产品：主要成分为医用纯净水、聚乙二醇和丙二醇。用于对鼻部干燥的物理润湿。不作为医疗器械管理。 十七、微孔振荡器：对微孔板进行振荡孵育，确保定DELFIA（r）试剂分析得到最优结果。不作为医疗器械管理。 十八、干血班打孔仪：按照微孔板的样式，将滤纸上的干血斑打成不同直径要求的血片。不作为医疗器械管理。 十九、导管固定器：在患者皮肤上用粘合剂将固定器固定，用此固定器固定主动脉内球囊导管。该产品任何部分都不与伤口和血液相接触。不作为医疗器械管理。 二十、无管道通风橱：由隔离防护橱，排风扇及活性炭过滤膜组成。排风扇可将化学试剂如消毒剂等气味抽吸进排风橱内的活性炭过滤膜，将气味吸附，同时将新鲜无味的气体重新排入环境。不作为医疗器械管理。 二十一、糖尿病病情自我监测系统：以“2型糖尿病实用目标与治疗”一书为依据做成糖尿病知识库，通过搜索引擎将患者血糖数值与知识库中条件比较，判定糖尿病病情的各个阶段。不作为医疗器械管理。 二十二、生化分析仪用浓缩洗涤液：用于洗涤生化分析仪上的探针。不作为医疗器械管理。 二十三、生化分析仪用浓缩洗涤剂Ⅱ：用于洗涤生化分析仪上的探针，混和器和小杯。由氢氧化钾、表面活性剂、稳定剂组成。不作为医疗器械管理。 二十四、探针冲洗液：用于洗涤生化分析仪上的探针。不作为医疗器械管理。 二十五、多用夹、旋转式多用夹：用于将输液泵固定在床头或输液架上。不作为医疗器械管理。 二十六、滴数传感器的多用适配器：根据滴壶的大小进行调整，将滴壶固定在滴数感应器中央。不作为医疗器械管理。 二十七、带滴液室固定架的短杆：用于悬挂输液瓶。不作为医疗器械管理。 二十八、Compomat（r）G4： 用于代替人工挤压，手动封口的操作，将离心后的袋（二联袋，三联袋或四联袋）中血液分别挤压至二（三，四）联袋中。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年10月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月二十六日
关于宫内节育器等产品质量监督抽验情况的通报 | 国食药监市[2005]632号 | FGWJ-2005-10196 | 2005-12-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局组织对宫内节育器、玻璃体温计、针灸针、合成树脂牙和牙科复合树脂充填材料进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）宫内节育器 此次共抽验9家生产企业和33家经营使用单位的52批产品，涉及12家生产企业。依据国家标准GB11236-1995《TCu宫内节育器》、GB11234-1995《宫腔形宫内节育器》、GB3156-1995《OCu宫内节育器》和GB11235-1997《VCu宫内节育器》进行检验。检验项目为：TCu宫内节育器：铜表面积、恢复性、铜管牢固度、尾丝拉力、定位块位移阻力、剥离力等6个指标；宫腔形宫内节育器：耐腐蚀性、表面粗糙度、平面度检验、变形量、钢丝螺管外径、铜表面积等6个指标；OCu宫内节育器：铜丝表面积、支撑力、耐腐蚀性、拉伸变形、偏扭程度、螺簧尺寸等6个指标；VCu宫内节育器：铜表面积、耐腐蚀性、尾丝抗拉力、中心丝伸入铜管长度、定位块移动阻力、剥离力等6个指标。经检验，48批产品被检验项目合格，4批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是铜（丝）表面积指标不符合标准规定。 （二）玻璃体温计 此次共抽验5家生产企业和74家经营使用单位的79批产品，涉及16家生产企业。依据国家标准GB1588-2001《玻璃体温计》进行检验。检验项目为：内标式体温计标度板、体温计的感温泡质量、示值、中断、自流等5个指标。经检验，77批产品被检验项目合格，2批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是示值指标不符合标准规定。 （三）针灸针 此次共抽验6家生产企业和70家经营使用单位的76批产品，涉及19家生产企业。依据国家标准GB2024-1994《针灸针》进行检验。检验项目为：硬度、抗腐蚀性、针尖锋利度、针体与针柄的连接牢固度及灭菌针灸针应无菌等6个指标。经检验，69批产品被检验项目合格，7批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是针体与针柄的连接牢固度指标不符合标准规定。 （四）合成树脂牙 此次共抽验15家生产企业和28家经营使用单位的47批产品，涉及20家标示生产企业，其中国内生产企业12家，国外企业8家。依据行业标准YY0300-1998《牙科学 合成树脂牙》进行检验。检验项目为：尺寸、细胞毒性试验、无孔隙和其他缺陷、粘结性能、色泽稳定性、抗泛白 抗变形 抗微裂、尺寸稳定性、小包装和模型图谱标注尺寸等9个指标。经检验，36批产品被检验项目合格，11批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是抗泛白 抗变形 抗微裂、尺寸、小包装、模型图谱标注尺寸等指标不符合标准规定。 （五）牙科复合树脂充填材料 此次共抽验3家生产企业和22家经营使用单位的32批产品，涉及13家标示生产企业，其中国内生产企业3家，国外企业10家。依据行业标准YY1042-2003《牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料》进行检验。检验项目为：细胞毒性试验、工作时间、固化时间、挠曲强度、吸水值、溶解值、色稳定性、容器标志、外包装及产品说明书信息等10个指标。经检验，26批产品被检验项目合格，6批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是外包装、产品说明书信息等指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第8期，总第23期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月二十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局组织对宫内节育器、玻璃体温计、针灸针、合成树脂牙和牙科复合树脂充填材料进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）宫内节育器 此次共抽验9家生产企业和33家经营使用单位的52批产品，涉及12家生产企业。依据国家标准GB11236-1995《TCu宫内节育器》、GB11234-1995《宫腔形宫内节育器》、GB3156-1995《OCu宫内节育器》和GB11235-1997《VCu宫内节育器》进行检验。检验项目为：TCu宫内节育器：铜表面积、恢复性、铜管牢固度、尾丝拉力、定位块位移阻力、剥离力等6个指标；宫腔形宫内节育器：耐腐蚀性、表面粗糙度、平面度检验、变形量、钢丝螺管外径、铜表面积等6个指标；OCu宫内节育器：铜丝表面积、支撑力、耐腐蚀性、拉伸变形、偏扭程度、螺簧尺寸等6个指标；VCu宫内节育器：铜表面积、耐腐蚀性、尾丝抗拉力、中心丝伸入铜管长度、定位块移动阻力、剥离力等6个指标。经检验，48批产品被检验项目合格，4批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是铜（丝）表面积指标不符合标准规定。 （二）玻璃体温计 此次共抽验5家生产企业和74家经营使用单位的79批产品，涉及16家生产企业。依据国家标准GB1588-2001《玻璃体温计》进行检验。检验项目为：内标式体温计标度板、体温计的感温泡质量、示值、中断、自流等5个指标。经检验，77批产品被检验项目合格，2批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是示值指标不符合标准规定。 （三）针灸针 此次共抽验6家生产企业和70家经营使用单位的76批产品，涉及19家生产企业。依据国家标准GB2024-1994《针灸针》进行检验。检验项目为：硬度、抗腐蚀性、针尖锋利度、针体与针柄的连接牢固度及灭菌针灸针应无菌等6个指标。经检验，69批产品被检验项目合格，7批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是针体与针柄的连接牢固度指标不符合标准规定。 （四）合成树脂牙 此次共抽验15家生产企业和28家经营使用单位的47批产品，涉及20家标示生产企业，其中国内生产企业12家，国外企业8家。依据行业标准YY0300-1998《牙科学 合成树脂牙》进行检验。检验项目为：尺寸、细胞毒性试验、无孔隙和其他缺陷、粘结性能、色泽稳定性、抗泛白 抗变形 抗微裂、尺寸稳定性、小包装和模型图谱标注尺寸等9个指标。经检验，36批产品被检验项目合格，11批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是抗泛白 抗变形 抗微裂、尺寸、小包装、模型图谱标注尺寸等指标不符合标准规定。 （五）牙科复合树脂充填材料 此次共抽验3家生产企业和22家经营使用单位的32批产品，涉及13家标示生产企业，其中国内生产企业3家，国外企业10家。依据行业标准YY1042-2003《牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料》进行检验。检验项目为：细胞毒性试验、工作时间、固化时间、挠曲强度、吸水值、溶解值、色稳定性、容器标志、外包装及产品说明书信息等10个指标。经检验，26批产品被检验项目合格，6批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是外包装、产品说明书信息等指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第8期，总第23期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月二十二日
关于延迟实施GB 8368-2005《一次性使用输液器重力输液式》等三项国家标准的通知 | 国食药监械[2005]619号 | FGWJ-2005-10051 | 2005-12-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家标准化管理委员会批准，GB 8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 8369-2005《一次性使用输血器》和GB 18458.3-2005《专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器》三项国家标准的实施日期调整为2006年7月1日。 特此通知 附件：关于延迟GB 8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》等3项国家标准实施日期的复函 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月十九日 附件： 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函[2005]70号 关于延迟GB 8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》 等3项国家标准实施日期的复函 国家食品药品监督管理局： 你局医疗器械司《关于延迟GB8369—2005〈一次性使用输液器 重力输液式〉等三项医疗器械国家标准实施日期的申请》（食药监械函[2005]77号）收悉。经研究，同意将GB836S—2005《一次性使用输液器 重力输液式》、GB8369—2005《一次性使用输血器》和GB 18458.3—2005《专用输液器第3部分：一次性使用避光输液器》3项国家标准的实施日期调整为2006年7月1日。 中国国家标准化管理委员会 二○○五年十二月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家标准化管理委员会批准，GB 8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 8369-2005《一次性使用输血器》和GB 18458.3-2005《专用输液器 第3部分：一次性使用避光输液器》三项国家标准的实施日期调整为2006年7月1日。 特此通知 附件：关于延迟GB 8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》等3项国家标准实施日期的复函 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月十九日 附件： 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函[2005]70号 关于延迟GB 8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》 等3项国家标准实施日期的复函 国家食品药品监督管理局： 你局医疗器械司《关于延迟GB8369—2005〈一次性使用输液器 重力输液式〉等三项医疗器械国家标准实施日期的申请》（食药监械函[2005]77号）收悉。经研究，同意将GB836S—2005《一次性使用输液器 重力输液式》、GB8369—2005《一次性使用输血器》和GB 18458.3—2005《专用输液器第3部分：一次性使用避光输液器》3项国家标准的实施日期调整为2006年7月1日。 中国国家标准化管理委员会 二○○五年十二月七日
关于一次性使用无菌注射器等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2005]622号 | FGWJ-2005-10197 | 2005-12-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局组织对一次性使用无菌注射器（针）、一次性使用麻醉穿刺包（麻醉导管）、一次性使用输液器（针）和一次性使用滴定管式输液器进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）一次性使用无菌注射器（针） 此次共抽验96家生产企业和103家经营使用单位的277批产品，涉及164家生产企业。依据国家标准GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》和GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》进行检验。检验项目为：无菌、热原、易氧化物、器身密合性、标称容量允差、外圆锥接头尺寸、外圆锥接头锥头分离力、残留容量、外观、标尺印刷、针尖外观、注射针韧性、耐腐蚀性、注射针连接牢固、针尖刺穿力等16个指标。经检验，275批产品被检验项目合格，2批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是器身密合性、残留容量、外观等指标不符合标准规定。 （二）一次性使用麻醉穿刺包（麻醉导管） 此次共抽验14家生产企业和55家经营使用单位的71批产品，涉及33家生产企业。依据行业标准YY0321．1-2002《一次性使用麻醉穿刺包》、YY0321．2-2002《一次性使用麻醉用针》及YY0321．3-2002《一次性使用麻醉用过滤器》进行检验。检验项目为：基本配置、麻醉用针连接牢固度、麻醉用针针管韧性、麻醉用药液过滤器滤除率、麻醉用药液过滤器液体流量、导管断裂力、导管锁紧连接力、导管连接密封性、麻醉用针针管刚性、一次性使用无菌注射针最大刺穿力、无菌、环氧乙烷残留量等12个指标。经检验，61批产品被检验项目合格，10批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是麻醉用药液过滤器滤除率、麻醉用药液过滤器液体流量、麻醉用针针管刚性、一次性使用无菌注射针最大刺穿力等指标不符合标准规定。 （三）一次性使用输液器类产品 本次公告的该类产品抽验情况是对2005年第3期国家医疗器械质量公告的继续。抽验5家生产企业和8家经营使用单位的一次性使用输液器（针）共13批，涉及13家生产企业；抽验2家生产企业的一次性使用滴定管式输液器共2批。经检验，上述产品被检验项目全部合格（详见附件）。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年1月20日前报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第7期，总第22期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局组织对一次性使用无菌注射器（针）、一次性使用麻醉穿刺包（麻醉导管）、一次性使用输液器（针）和一次性使用滴定管式输液器进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）一次性使用无菌注射器（针） 此次共抽验96家生产企业和103家经营使用单位的277批产品，涉及164家生产企业。依据国家标准GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》和GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》进行检验。检验项目为：无菌、热原、易氧化物、器身密合性、标称容量允差、外圆锥接头尺寸、外圆锥接头锥头分离力、残留容量、外观、标尺印刷、针尖外观、注射针韧性、耐腐蚀性、注射针连接牢固、针尖刺穿力等16个指标。经检验，275批产品被检验项目合格，2批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是器身密合性、残留容量、外观等指标不符合标准规定。 （二）一次性使用麻醉穿刺包（麻醉导管） 此次共抽验14家生产企业和55家经营使用单位的71批产品，涉及33家生产企业。依据行业标准YY0321．1-2002《一次性使用麻醉穿刺包》、YY0321．2-2002《一次性使用麻醉用针》及YY0321．3-2002《一次性使用麻醉用过滤器》进行检验。检验项目为：基本配置、麻醉用针连接牢固度、麻醉用针针管韧性、麻醉用药液过滤器滤除率、麻醉用药液过滤器液体流量、导管断裂力、导管锁紧连接力、导管连接密封性、麻醉用针针管刚性、一次性使用无菌注射针最大刺穿力、无菌、环氧乙烷残留量等12个指标。经检验，61批产品被检验项目合格，10批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是麻醉用药液过滤器滤除率、麻醉用药液过滤器液体流量、麻醉用针针管刚性、一次性使用无菌注射针最大刺穿力等指标不符合标准规定。 （三）一次性使用输液器类产品 本次公告的该类产品抽验情况是对2005年第3期国家医疗器械质量公告的继续。抽验5家生产企业和8家经营使用单位的一次性使用输液器（针）共13批，涉及13家生产企业；抽验2家生产企业的一次性使用滴定管式输液器共2批。经检验，上述产品被检验项目全部合格（详见附件）。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2006年1月20日前报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第7期，总第22期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月十九日
关于医用脱脂棉、医用脱脂纱布产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2005]611号 | FGWJ-2005-10198 | 2005-12-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局组织对医用脱脂棉、医用脱脂纱布（纱布块）进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）医用脱脂棉 此次共抽验62家生产企业和60家经营使用单位的122批产品，涉及101家生产企业。依据行业标准YY0330-2002《医用脱脂棉》进行检验，检验项目为：性状、酸碱度、易氧化物、吸水时间、吸水量、荧光、表面活性物质及小包装标志等8个指标。经检验，90批产品被检验项目合格，32批产品被检验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是性状、酸碱度、吸水时间、荧光、小包装标志等指标不符合标准规定。 （二）医用脱脂纱布（纱布块） 此次共抽验137家生产企业和73家经营使用单位的200批产品，涉及179家生产企业。依据行业标准YY0331-2002《医用脱脂纱布》进行检验，其中医用脱脂纱布块的经纬密度和小包装标志是按注册产品标准进行检验的。检验项目为：性状、经纬密度、酸碱度、吸水时间、荧光、小包装标志、表面活性物质、无菌及环氧乙烷残留量等9个指标。经检验，108批产品被检验项目合格，92批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是经纬密度、酸碱度、吸水时间、荧光、小包装标志、表面活性物质、无菌等指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2005年12月31日前报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第6期，总第21期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局组织对医用脱脂棉、医用脱脂纱布（纱布块）进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）医用脱脂棉 此次共抽验62家生产企业和60家经营使用单位的122批产品，涉及101家生产企业。依据行业标准YY0330-2002《医用脱脂棉》进行检验，检验项目为：性状、酸碱度、易氧化物、吸水时间、吸水量、荧光、表面活性物质及小包装标志等8个指标。经检验，90批产品被检验项目合格，32批产品被检验项目不合格（见附件）。不合格产品的主要问题是性状、酸碱度、吸水时间、荧光、小包装标志等指标不符合标准规定。 （二）医用脱脂纱布（纱布块） 此次共抽验137家生产企业和73家经营使用单位的200批产品，涉及179家生产企业。依据行业标准YY0331-2002《医用脱脂纱布》进行检验，其中医用脱脂纱布块的经纬密度和小包装标志是按注册产品标准进行检验的。检验项目为：性状、经纬密度、酸碱度、吸水时间、荧光、小包装标志、表面活性物质、无菌及环氧乙烷残留量等9个指标。经检验，108批产品被检验项目合格，92批产品被检验项目不合格（详见附件）。不合格产品的主要问题是经纬密度、酸碱度、吸水时间、荧光、小包装标志、表面活性物质、无菌等指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品要采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关问题查处情况，请于2005年12月31日前报国家食品药品监督管理局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第6期，总第21期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月十六日
关于鼻腔导管等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]601号 | FGWJ-2005-10052 | 2005-12-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应对医疗器械监督管理工作需要，现将鼻腔导管等产品的分类界定通知如下： 一、鼻腔导管：软硅胶管。在鼻腔出血时，用注射器通过气阀给气囊注射消毒液，使之膨胀，从而起到抑制鼻腔出血，防止鼻腔粘膜粘连的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、牙齿美白笔：用于帮助患者在进行Britesmile光固美白治疗之后消除牙齿外表面的污渍，防止新的牙垢形成。通过从美白笔刷中溢出的5%过氧化氢凝胶达到治疗效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、免疫吸附柱：产品由玻璃柱子连接成密封式管路，内含低密度脂蛋白（LDL）或脂蛋白a（Lp(a)）或免疫球蛋白（Ig）免疫吸附剂凝胶。患者的血浆通过吸附柱后，致病性物质被吸附，有效排除患者血液中的毒素。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、医用敷料湿巾：由医用纱布块浸入0.5%醋酸氯己定溶液制成，用于对外伤伤口的去污和清洁处置。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、荧光素钠眼科检测试纸：高纯度荧光素钠溶液经滤纸浸润而成的角膜损伤诊断指示剂。用于角膜损伤和溃疡的诊断；眼压测定法的诊断性检查；眼外伤、角膜术后伤口渗漏情况的检查诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 六、泪液检测滤纸条：滤纸条上带有荧光素钠标示线，用于各种泪液分泌障碍的检测。作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、鼻中隔硅胶夹：鼻腔手术后插入鼻腔，起到加固鼻中隔，防止鼻腔粘膜粘连，进而起到止血的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、鼻泪道阻塞引流包：由鼻泪管、空心泪道探针、鼻泪道扩张器外套、鼻泪道扩张器芯杆、鼻泪道推送器、导丝、导丝钩、鼻泪管装载器、鼻泪道造影针部件组成。使用期限在30日之内。用于治疗鼻泪道阻塞，使泪液引流畅通。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、呼吸同步控制器：利用特制传感器控制电磁阀开关，达到供氧时与病人的呼吸生理节律一致。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、电子听诊器：把心脏、肺脏、动脉等其它身体内器官生理活动的声音，以电子的方式加以过滤放大，用于辅助医生诊断使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、电磁波辐射理疗仪器：如具有调节神经和内分泌及防病功能，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、气血循环机：如该产品具活血化瘀、降低血压、修复组织、减轻病变组织损伤、充血、水肿状况、疏通经络、通过经络疗法及局部疗法防病治病，提高免疫功能，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、总铁结合力试剂盒：用于对被测样品进行预处理，使样品中所有的脱辅基转铁蛋白饱和。经过5分钟孵育后，将处理过的样品通过过氧化铝柱，从而将未与铁蛋白结合的铁吸附在其上。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十四、一次性使用间隙楔：补牙时插入成型片和相邻牙齿之间的间隙达到固定成型片的目的。ABS工程塑料制作，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，不接触伤口。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十五、生物安全低温携带盒：用于温度敏感的血液标本、诊断试剂等物品的运输。不作为医疗器械管理。 十六、麻醉管理信息系统：预期目的是通过系统的运行帮助医院麻醉科规范科室在日常工作中的工作流程，同时达到积累病理资料、减轻麻醉医师在工作中的烦琐手工劳动，加强对病人在手术全过程的病理数据的采集并进行事后汇总、分析、研究和教学等。不作为医疗器械管理。 十七、双路气体流量计：由两只流量计和管路接口组成。用于医院内所供O2和N2O两种气体流量的控制。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年8月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应对医疗器械监督管理工作需要，现将鼻腔导管等产品的分类界定通知如下： 一、鼻腔导管：软硅胶管。在鼻腔出血时，用注射器通过气阀给气囊注射消毒液，使之膨胀，从而起到抑制鼻腔出血，防止鼻腔粘膜粘连的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、牙齿美白笔：用于帮助患者在进行Britesmile光固美白治疗之后消除牙齿外表面的污渍，防止新的牙垢形成。通过从美白笔刷中溢出的5%过氧化氢凝胶达到治疗效果。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、免疫吸附柱：产品由玻璃柱子连接成密封式管路，内含低密度脂蛋白（LDL）或脂蛋白a（Lp(a)）或免疫球蛋白（Ig）免疫吸附剂凝胶。患者的血浆通过吸附柱后，致病性物质被吸附，有效排除患者血液中的毒素。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、医用敷料湿巾：由医用纱布块浸入0.5%醋酸氯己定溶液制成，用于对外伤伤口的去污和清洁处置。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、荧光素钠眼科检测试纸：高纯度荧光素钠溶液经滤纸浸润而成的角膜损伤诊断指示剂。用于角膜损伤和溃疡的诊断；眼压测定法的诊断性检查；眼外伤、角膜术后伤口渗漏情况的检查诊断。作为Ⅱ类医疗器械管理。 六、泪液检测滤纸条：滤纸条上带有荧光素钠标示线，用于各种泪液分泌障碍的检测。作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、鼻中隔硅胶夹：鼻腔手术后插入鼻腔，起到加固鼻中隔，防止鼻腔粘膜粘连，进而起到止血的作用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、鼻泪道阻塞引流包：由鼻泪管、空心泪道探针、鼻泪道扩张器外套、鼻泪道扩张器芯杆、鼻泪道推送器、导丝、导丝钩、鼻泪管装载器、鼻泪道造影针部件组成。使用期限在30日之内。用于治疗鼻泪道阻塞，使泪液引流畅通。作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、呼吸同步控制器：利用特制传感器控制电磁阀开关，达到供氧时与病人的呼吸生理节律一致。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、电子听诊器：把心脏、肺脏、动脉等其它身体内器官生理活动的声音，以电子的方式加以过滤放大，用于辅助医生诊断使用。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、电磁波辐射理疗仪器：如具有调节神经和内分泌及防病功能，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、气血循环机：如该产品具活血化瘀、降低血压、修复组织、减轻病变组织损伤、充血、水肿状况、疏通经络、通过经络疗法及局部疗法防病治病，提高免疫功能，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、总铁结合力试剂盒：用于对被测样品进行预处理，使样品中所有的脱辅基转铁蛋白饱和。经过5分钟孵育后，将处理过的样品通过过氧化铝柱，从而将未与铁蛋白结合的铁吸附在其上。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十四、一次性使用间隙楔：补牙时插入成型片和相邻牙齿之间的间隙达到固定成型片的目的。ABS工程塑料制作，经环氧乙烷灭菌，一次性使用，不接触伤口。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十五、生物安全低温携带盒：用于温度敏感的血液标本、诊断试剂等物品的运输。不作为医疗器械管理。 十六、麻醉管理信息系统：预期目的是通过系统的运行帮助医院麻醉科规范科室在日常工作中的工作流程，同时达到积累病理资料、减轻麻醉医师在工作中的烦琐手工劳动，加强对病人在手术全过程的病理数据的采集并进行事后汇总、分析、研究和教学等。不作为医疗器械管理。 十七、双路气体流量计：由两只流量计和管路接口组成。用于医院内所供O2和N2O两种气体流量的控制。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年8月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月十三日
关于发布《眼科A型超声测量仪》等41项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2005]591号 | FGWJ-2005-10147 | 2005-12-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY0107-2005《眼科A型超声测量仪》等41项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一．强制性行业标准 1．YY0107-2005《眼科A型超声测量仪》（代替YY0107-1993） 2．YY0117.1-2005《外科植入物--骨关节假体锻、铸件Ti6Al4V钛合金锻件》（代替YY0117.1-1993） 3．YY0117.2-2005《外科植入物--骨关节假体锻、铸件ZTi6Al4V钛合金铸件》（代替YY0117.2-1993） 4．YY0117.3-2005《外科植入物--骨关节假体锻、铸件钴铬钼合金铸件》（代替YY0117.3-1993） 5．YY0118-2005《髋关节假体》（代替YY0118-1993） 6．YY0310-2005《Ｘ射线计算机体层摄影设备通用技术条件》（代替YY0310-1998） 7．YY0326.3-2005《一次性使用离心式血浆分离器第3部分：血浆袋》 8．YY0497-2005《一次性使用无菌胰岛素注射器》 9．YY0502-2005《膝关节假体》 10．YY0574.1-2005《麻醉和呼吸护理报警信号第1部分：视觉报警信号》 11．YY0574.2-2005《麻醉和呼吸护理报警信号第2部分：听觉报警信号》 12．YY0574.3-2005《麻醉和呼吸护理报警信号第3部分：报警应用指南》 13．YY0579-2005《角膜曲率计》 14．YY0580-2005《心血管植入物及人工器官—心肺转流系统—动脉管路血液过滤器》 15．YY0581-2005《输液用肝素帽》 16．YY0583-2005《一次性使用胸腔引流装置水封式》 17．YY0584-2005《一次性使用离心杯式血液成分分离器》 18．YY0585.1-2005《压力输液设备用一次性使用液路及附件第1部分：液路》 19．YY0585.2-2005《压力输液设备用一次性使用液路及附件第2部分：附件》 20．YY0585.3-2005《压力输液设备用一次性使用液路及附件第3部分：过滤器》 21．YY0587-2005《一次性使用无菌牙科注射针》 22．YY0591-2005《骨接合植入物金属带锁髓内钉》 23．YY0592-2005《高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统》 24．YY0593-2005《超声经颅多普勒血流分析仪》 25．YY1007-2005《立式压力蒸汽灭菌器》（代替YY91007-1999） 26．YY1122-2005《咬骨钳（剪）通用技术条件》（代替YY91122-1999，YY91134-1999） 27．YY1137-2005《骨锯通用技术条件》（代替YY91137-1999） 二．推荐性行业标准 1．YY/T0014-2005《半自动生化分析仪》（代替YY0014-1990） 2．YY/T0111-2005《超声多普勒换能器技术要求和试验方法》（代替YY/T0111-1993） 3．YY/T0163-2005《医用超声测量水听器特性和校准》（代替YY/T0163-1994） 4．YY/T0196-2005《一次性使用心电电极》（代替YY/T0196-94） 5．YY/T0575-2005《硫乙醇酸盐流体培养基》 6．YY/T0576-2005《哥伦比亚血琼脂基础培养基》 7．YY/T0577-2005《营养琼脂培养基》 8．YY/T0578-2005《沙门.志贺菌属琼脂培养基》 9．YY/T0582.1-2005《输液瓶悬挂装置第1部分：一次性使用悬挂装置》 10．YY/T0582.2-2005《输液瓶悬挂装置第2部分：多用悬挂装置》 11．YY/T0586-2005《医用高分子制品X射线不透性试验方法》 12．YY/T0588-2005《流式细胞仪》 13．YY/T0589-2005《电解质分析仪》 14．YY/T0590.1-2005《医用电气设备数字X射线成像装置特性第1部分：量子探测效率的测定》 以上标准自2006年12月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： YY0107-2005《眼科A型超声测量仪》等41项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一．强制性行业标准 1．YY0107-2005《眼科A型超声测量仪》（代替YY0107-1993） 2．YY0117.1-2005《外科植入物--骨关节假体锻、铸件Ti6Al4V钛合金锻件》（代替YY0117.1-1993） 3．YY0117.2-2005《外科植入物--骨关节假体锻、铸件ZTi6Al4V钛合金铸件》（代替YY0117.2-1993） 4．YY0117.3-2005《外科植入物--骨关节假体锻、铸件钴铬钼合金铸件》（代替YY0117.3-1993） 5．YY0118-2005《髋关节假体》（代替YY0118-1993） 6．YY0310-2005《Ｘ射线计算机体层摄影设备通用技术条件》（代替YY0310-1998） 7．YY0326.3-2005《一次性使用离心式血浆分离器第3部分：血浆袋》 8．YY0497-2005《一次性使用无菌胰岛素注射器》 9．YY0502-2005《膝关节假体》 10．YY0574.1-2005《麻醉和呼吸护理报警信号第1部分：视觉报警信号》 11．YY0574.2-2005《麻醉和呼吸护理报警信号第2部分：听觉报警信号》 12．YY0574.3-2005《麻醉和呼吸护理报警信号第3部分：报警应用指南》 13．YY0579-2005《角膜曲率计》 14．YY0580-2005《心血管植入物及人工器官—心肺转流系统—动脉管路血液过滤器》 15．YY0581-2005《输液用肝素帽》 16．YY0583-2005《一次性使用胸腔引流装置水封式》 17．YY0584-2005《一次性使用离心杯式血液成分分离器》 18．YY0585.1-2005《压力输液设备用一次性使用液路及附件第1部分：液路》 19．YY0585.2-2005《压力输液设备用一次性使用液路及附件第2部分：附件》 20．YY0585.3-2005《压力输液设备用一次性使用液路及附件第3部分：过滤器》 21．YY0587-2005《一次性使用无菌牙科注射针》 22．YY0591-2005《骨接合植入物金属带锁髓内钉》 23．YY0592-2005《高强度聚焦超声（HIFU）治疗系统》 24．YY0593-2005《超声经颅多普勒血流分析仪》 25．YY1007-2005《立式压力蒸汽灭菌器》（代替YY91007-1999） 26．YY1122-2005《咬骨钳（剪）通用技术条件》（代替YY91122-1999，YY91134-1999） 27．YY1137-2005《骨锯通用技术条件》（代替YY91137-1999） 二．推荐性行业标准 1．YY/T0014-2005《半自动生化分析仪》（代替YY0014-1990） 2．YY/T0111-2005《超声多普勒换能器技术要求和试验方法》（代替YY/T0111-1993） 3．YY/T0163-2005《医用超声测量水听器特性和校准》（代替YY/T0163-1994） 4．YY/T0196-2005《一次性使用心电电极》（代替YY/T0196-94） 5．YY/T0575-2005《硫乙醇酸盐流体培养基》 6．YY/T0576-2005《哥伦比亚血琼脂基础培养基》 7．YY/T0577-2005《营养琼脂培养基》 8．YY/T0578-2005《沙门.志贺菌属琼脂培养基》 9．YY/T0582.1-2005《输液瓶悬挂装置第1部分：一次性使用悬挂装置》 10．YY/T0582.2-2005《输液瓶悬挂装置第2部分：多用悬挂装置》 11．YY/T0586-2005《医用高分子制品X射线不透性试验方法》 12．YY/T0588-2005《流式细胞仪》 13．YY/T0589-2005《电解质分析仪》 14．YY/T0590.1-2005《医用电气设备数字X射线成像装置特性第1部分：量子探测效率的测定》 以上标准自2006年12月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十二月七日
关于认可北京医疗器械检验所高分子义齿材料等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2005]579号 | FGWJ-2005-10241 | 2005-11-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月11日至12日，对北京医疗器械检验所（国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测能力扩项认可进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对高分子义齿材料等126种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 高分子义齿材料 ​ 部分项目 牙科学合成树脂牙 YY0300-1998/ISO3336:1993 生物相容性不做 2 ​ 部分项目 牙科学义齿基托聚合物 YY0270-2003/ISO1567:1999 生物相容性不做 3 金属、陶瓷类义齿材料 ​ 部分项目 牙科学陶瓷牙 YY0301-1998／ISO4824:1993 生物相容性不做 4 ​ 部分项目 齿科陶瓷 ISO6872:1995 生物相容性不做 5 ​ 部分项目 金属－陶瓷牙修复系统 ISO9693:1999 生物相容性不做 6 ​ 部分项目 铸造金属合金第1部分:钴合金 ISO 6871-1:1994 生物相容性不做 7 ​ 部分项目 铸造金属合金第2部分:镍合金 ISO 6871-2:1994 生物相容性不做 8 齿科永久性充填材料 ​ 部分项目 牙科学聚合物基充填、修复和粘固材料 YY1042-2003/ISO4049:2000 生物相容性不做 9 ​ 部分项目 齿科材料银合金粉 YY1026-1999/ISO1559:1995 生物相容性不做 10 ​ 部分项目 牙科窝沟封闭剂 ISO6874:1988 生物相容性不做 11 ​ 部分项目 牙科学牙釉质粘合树脂 YY0269-1995 生物相容性不做 12 ​ 部分项目 氢氧化钙 YZB/国2489-63-2004 生物相容性不做 13 齿科印模材料 ​ 部分项目 牙科学弹性体印模材料 YY0493-2004/ISO4823:2000 生物相容性不做 14 ​ 部分项目 牙科琼脂基水胶体印模材料 YY0494-2004/ISO1564:1995 生物相容性不做 15 齿科模型材料 ​ 全项目 齿科基托／模型蜡 ISO12163:1999 ​ 16 ​ 全项目 牙科石膏产品 YY0462-2003 ​ 17 齿科包埋材料 ​ 全项目 牙科磷酸盐铸造包埋材料 YY0463-2003 ​ 18 齿科植入材料 ​ 部分项目 纯钛人工牙种植体 YY0315-1999 除溶血以外的生物相容性不做 | 北京市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月11日至12日，对北京医疗器械检验所（国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测能力扩项认可进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对高分子义齿材料等126种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月三十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 高分子义齿材料 ​ 部分项目 牙科学合成树脂牙 YY0300-1998/ISO3336:1993 生物相容性不做 2 ​ 部分项目 牙科学义齿基托聚合物 YY0270-2003/ISO1567:1999 生物相容性不做 3 金属、陶瓷类义齿材料 ​ 部分项目 牙科学陶瓷牙 YY0301-1998／ISO4824:1993 生物相容性不做 4 ​ 部分项目 齿科陶瓷 ISO6872:1995 生物相容性不做 5 ​ 部分项目 金属－陶瓷牙修复系统 ISO9693:1999 生物相容性不做 6 ​ 部分项目 铸造金属合金第1部分:钴合金 ISO 6871-1:1994 生物相容性不做 7 ​ 部分项目 铸造金属合金第2部分:镍合金 ISO 6871-2:1994 生物相容性不做 8 齿科永久性充填材料 ​ 部分项目 牙科学聚合物基充填、修复和粘固材料 YY1042-2003/ISO4049:2000 生物相容性不做 9 ​ 部分项目 齿科材料银合金粉 YY1026-1999/ISO1559:1995 生物相容性不做 10 ​ 部分项目 牙科窝沟封闭剂 ISO6874:1988 生物相容性不做 11 ​ 部分项目 牙科学牙釉质粘合树脂 YY0269-1995 生物相容性不做 12 ​ 部分项目 氢氧化钙 YZB/国2489-63-2004 生物相容性不做 13 齿科印模材料 ​ 部分项目 牙科学弹性体印模材料 YY0493-2004/ISO4823:2000 生物相容性不做 14 ​ 部分项目 牙科琼脂基水胶体印模材料 YY0494-2004/ISO1564:1995 生物相容性不做 15 齿科模型材料 ​ 全项目 齿科基托／模型蜡 ISO12163:1999 ​ 16 ​ 全项目 牙科石膏产品 YY0462-2003 ​ 17 齿科包埋材料 ​ 全项目 牙科磷酸盐铸造包埋材料 YY0463-2003 ​ 18 齿科植入材料 ​ 部分项目 纯钛人工牙种植体 YY0315-1999 除溶血以外的生物相容性不做
关于认可西藏自治区药品检验所一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2005]558号 | FGWJ-2006-10097 | 2005-11-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 西藏自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月20日至21日对你局所属西藏自治区药品检验所的医疗器械检测机构进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等7种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月二十七日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分参数 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分参数 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 溶血、急性全身性毒性试验不能测 3 医用脱脂绵 部分参数 医用脱脂绵 YY 0330-2002 环氧乙烷残留不能测 4 医用脱脂纱布 部分参数 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 环氧乙烷残留不能测 5 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器 GB 8368-1998 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 6 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB 8369-1998 血液及血液成分过滤器滤除率、环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 7 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 | 西藏自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月20日至21日对你局所属西藏自治区药品检验所的医疗器械检测机构进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等7种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月二十七日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分参数 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分参数 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 溶血、急性全身性毒性试验不能测 3 医用脱脂绵 部分参数 医用脱脂绵 YY 0330-2002 环氧乙烷残留不能测 4 医用脱脂纱布 部分参数 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 环氧乙烷残留不能测 5 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器 GB 8368-1998 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 6 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB 8369-1998 血液及血液成分过滤器滤除率、环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 7 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测
关于认可宁夏回族自治区药品检验所一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2005]559号 | FGWJ-2006-10147 | 2005-11-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月28日至29日对你局所属宁夏回族自治区药品检验所的医疗器械检测机构进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等27种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月二十七日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全项 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全项 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 3 一次性使用输液器 全项 一次性使用输液器 GB 8368-1998 4 一次性使用输血器 全项 一次性使用输血器 GB 8369-1998 5 一次性使用静脉输液针 全项 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 6 一次性使用采血器 全项 一次性使用采血器 YY 0115-1993 7 一次性使用滴定管式输液器 全项 一次性使用滴定管式输液器 GB 18458.2-2003 8 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 细胞毒性不能测 9 一次性使用麻醉用针 全项 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 10 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 细胞毒性不能测 11 医用脱脂纱布 全项 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 12 医用脱脂绵 全项 医用脱脂绵 YY 0330-2002 13 医用脱脂绷带 全项 医用脱脂绷带 YZB/宁 0004-2002 14 医用脱脂敷料块 全项 医用脱脂敷料块 YZB/宁 0005-2002 15 妇科熨炙贴片 全项 妇科熨炙贴片 YZB/宁 0012-2004 16 产后美暖宫贴 全项 产后美暖宫贴 YZB/宁 0003-2003 17 痛经暖舒 全项 痛经暖舒 YZB/宁 0003-2003 18 妇科暖舒敷袋 全项 妇科暖舒敷袋 YZB/宁 0005-2004 19 妇科经贴片 全项 妇科经贴片 YZB/宁 0006-2004 20 妇科热疗贴 全项 妇科热疗贴 YZB/宁 0007-2004 21 妇科热敷贴 全项 妇科热敷贴 YZB/宁 0008-2004 22 妇女熨灸袋 全项 妇女熨灸袋 YZB/宁 0008-2002 23 X光显影手术纱布 全项 X光显影手术纱布 YZB/宁 0013-2004 24 HDCS-2血液处理仪一次性使用配套耗材装置 部分项目 HDCS-2血液处理仪一次性使用配套耗材装置 YZB/宁 0004-2004 细胞毒性，血袋性能不能测 25 一次性使用橡胶检查手套 全项 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-1995 26 橡胶医用手套 全项 橡胶医用手套 GB 7543-1996 27 医用橡皮膏 全项 医用橡皮膏 YY 0148-93 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月28日至29日对你局所属宁夏回族自治区药品检验所的医疗器械检测机构进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等27种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月二十七日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全项 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全项 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 3 一次性使用输液器 全项 一次性使用输液器 GB 8368-1998 4 一次性使用输血器 全项 一次性使用输血器 GB 8369-1998 5 一次性使用静脉输液针 全项 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 6 一次性使用采血器 全项 一次性使用采血器 YY 0115-1993 7 一次性使用滴定管式输液器 全项 一次性使用滴定管式输液器 GB 18458.2-2003 8 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 细胞毒性不能测 9 一次性使用麻醉用针 全项 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 10 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 细胞毒性不能测 11 医用脱脂纱布 全项 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 12 医用脱脂绵 全项 医用脱脂绵 YY 0330-2002 13 医用脱脂绷带 全项 医用脱脂绷带 YZB/宁 0004-2002 14 医用脱脂敷料块 全项 医用脱脂敷料块 YZB/宁 0005-2002 15 妇科熨炙贴片 全项 妇科熨炙贴片 YZB/宁 0012-2004 16 产后美暖宫贴 全项 产后美暖宫贴 YZB/宁 0003-2003 17 痛经暖舒 全项 痛经暖舒 YZB/宁 0003-2003 18 妇科暖舒敷袋 全项 妇科暖舒敷袋 YZB/宁 0005-2004 19 妇科经贴片 全项 妇科经贴片 YZB/宁 0006-2004 20 妇科热疗贴 全项 妇科热疗贴 YZB/宁 0007-2004 21 妇科热敷贴 全项 妇科热敷贴 YZB/宁 0008-2004 22 妇女熨灸袋 全项 妇女熨灸袋 YZB/宁 0008-2002 23 X光显影手术纱布 全项 X光显影手术纱布 YZB/宁 0013-2004 24 HDCS-2血液处理仪一次性使用配套耗材装置 部分项目 HDCS-2血液处理仪一次性使用配套耗材装置 YZB/宁 0004-2004 细胞毒性，血袋性能不能测 25 一次性使用橡胶检查手套 全项 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-1995 26 橡胶医用手套 全项 橡胶医用手套 GB 7543-1996 27 医用橡皮膏 全项 医用橡皮膏 YY 0148-93
关于认可西藏自治区药品检验所一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2005]558号 | FGWJ-2005-10228 | 2005-11-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 西藏自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月20日至21日对你局所属西藏自治区药品检验所的医疗器械检测机构进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等7种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月二十七日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分参数 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分参数 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 溶血、急性全身性毒性试验不能测 3 医用脱脂绵 部分参数 医用脱脂绵 YY 0330-2002 环氧乙烷残留不能测 4 医用脱脂纱布 部分参数 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 环氧乙烷残留不能测 5 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器 GB 8368-1998 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 6 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB 8369-1998 血液及血液成分过滤器滤除率、环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 7 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 | 西藏自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月20日至21日对你局所属西藏自治区药品检验所的医疗器械检测机构进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等7种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月二十七日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分参数 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分参数 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 溶血、急性全身性毒性试验不能测 3 医用脱脂绵 部分参数 医用脱脂绵 YY 0330-2002 环氧乙烷残留不能测 4 医用脱脂纱布 部分参数 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 环氧乙烷残留不能测 5 一次性使用输液器 部分参数 一次性使用输液器 GB 8368-1998 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 6 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB 8369-1998 血液及血液成分过滤器滤除率、环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测 7 一次性使用静脉输液针 部分参数 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 环氧乙烷残留、溶血、急性全身性毒性试验不能测
关于认可宁夏回族自治区药品检验所一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2005]559号 | FGWJ-2005-10229 | 2005-11-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月28日至29日对你局所属宁夏回族自治区药品检验所的医疗器械检测机构进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等27种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月二十七日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全项 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全项 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 3 一次性使用输液器 全项 一次性使用输液器 GB 8368-1998 4 一次性使用输血器 全项 一次性使用输血器 GB 8369-1998 5 一次性使用静脉输液针 全项 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 6 一次性使用采血器 全项 一次性使用采血器 YY 0115-1993 7 一次性使用滴定管式输液器 全项 一次性使用滴定管式输液器 GB 18458.2-2003 8 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 细胞毒性不能测 9 一次性使用麻醉用针 全项 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 10 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 细胞毒性不能测 11 医用脱脂纱布 全项 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 12 医用脱脂绵 全项 医用脱脂绵 YY 0330-2002 13 医用脱脂绷带 全项 医用脱脂绷带 YZB/宁 0004-2002 14 医用脱脂敷料块 全项 医用脱脂敷料块 YZB/宁 0005-2002 15 妇科熨炙贴片 全项 妇科熨炙贴片 YZB/宁 0012-2004 16 产后美暖宫贴 全项 产后美暖宫贴 YZB/宁 0003-2003 17 痛经暖舒 全项 痛经暖舒 YZB/宁 0003-2003 18 妇科暖舒敷袋 全项 妇科暖舒敷袋 YZB/宁 0005-2004 19 妇科经贴片 全项 妇科经贴片 YZB/宁 0006-2004 20 妇科热疗贴 全项 妇科热疗贴 YZB/宁 0007-2004 21 妇科热敷贴 全项 妇科热敷贴 YZB/宁 0008-2004 22 妇女熨灸袋 全项 妇女熨灸袋 YZB/宁 0008-2002 23 X光显影手术纱布 全项 X光显影手术纱布 YZB/宁 0013-2004 24 HDCS-2血液处理仪一次性使用配套耗材装置 部分项目 HDCS-2血液处理仪一次性使用配套耗材装置 YZB/宁 0004-2004 细胞毒性，血袋性能不能测 25 一次性使用橡胶检查手套 全项 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-1995 26 橡胶医用手套 全项 橡胶医用手套 GB 7543-1996 27 医用橡皮膏 全项 医用橡皮膏 YY 0148-93 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年9月28日至29日对你局所属宁夏回族自治区药品检验所的医疗器械检测机构进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等27种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月二十七日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全项 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全项 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 3 一次性使用输液器 全项 一次性使用输液器 GB 8368-1998 4 一次性使用输血器 全项 一次性使用输血器 GB 8369-1998 5 一次性使用静脉输液针 全项 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 6 一次性使用采血器 全项 一次性使用采血器 YY 0115-1993 7 一次性使用滴定管式输液器 全项 一次性使用滴定管式输液器 GB 18458.2-2003 8 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 细胞毒性不能测 9 一次性使用麻醉用针 全项 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 10 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 细胞毒性不能测 11 医用脱脂纱布 全项 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 12 医用脱脂绵 全项 医用脱脂绵 YY 0330-2002 13 医用脱脂绷带 全项 医用脱脂绷带 YZB/宁 0004-2002 14 医用脱脂敷料块 全项 医用脱脂敷料块 YZB/宁 0005-2002 15 妇科熨炙贴片 全项 妇科熨炙贴片 YZB/宁 0012-2004 16 产后美暖宫贴 全项 产后美暖宫贴 YZB/宁 0003-2003 17 痛经暖舒 全项 痛经暖舒 YZB/宁 0003-2003 18 妇科暖舒敷袋 全项 妇科暖舒敷袋 YZB/宁 0005-2004 19 妇科经贴片 全项 妇科经贴片 YZB/宁 0006-2004 20 妇科热疗贴 全项 妇科热疗贴 YZB/宁 0007-2004 21 妇科热敷贴 全项 妇科热敷贴 YZB/宁 0008-2004 22 妇女熨灸袋 全项 妇女熨灸袋 YZB/宁 0008-2002 23 X光显影手术纱布 全项 X光显影手术纱布 YZB/宁 0013-2004 24 HDCS-2血液处理仪一次性使用配套耗材装置 部分项目 HDCS-2血液处理仪一次性使用配套耗材装置 YZB/宁 0004-2004 细胞毒性，血袋性能不能测 25 一次性使用橡胶检查手套 全项 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-1995 26 橡胶医用手套 全项 橡胶医用手套 GB 7543-1996 27 医用橡皮膏 全项 医用橡皮膏 YY 0148-93
关于认可福建省中心检验所低频电子脉冲治疗仪等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]543号 | FGWJ-2005-10057 | 2005-11-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 福建省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审组于2005年9月22日至23日，对福建省中心检验所的医疗器械检测资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对低频电子脉冲治疗仪等23种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月十六日 附件： 认可检测资格的医疗器械和项目目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备（环境要求） 全部项目 医用电气设备环境要求GB/T 14710-93 2 医用电器设备（安全通用要求） 部分项目 医用电器设备 第一部分：安全通用要求GB9706.1-1995 AP型设备性能要求、APG型设备性能要求不能测 3 低频电子脉冲治疗仪 全部项目 低频电子脉冲治疗仪 YY 0016-93 4 医用中心吸引系统 全部项目 医用中心吸引系统通用技术要求YY/T 0186-94 5 医用中心供氧系统 部分项目 医用中心供氧系统通用技术条件 YY/T 0187-94 氧浓度不能测 6 血红蛋白计 全部项目 血红蛋白计 YY/T 0032-2004 7 普及型牙科治疗机 全部项目 普及型牙科治疗机 YY 91065-1999 8 电热恒温培养箱 全部项目 电热恒温培养箱 YY 0027-90 9 电动吸引器 全部项目 电动吸引器 YY 0100-93 10 脉动真空压力蒸汽灭菌器 全部项目 脉动真空压力蒸汽灭菌器 YY 0085.1-92 11 预真空压力蒸汽灭菌器 全部项目 预真空压力蒸汽灭菌器 YY 0085.2-92 12 自动控制压力蒸汽灭菌器 全部项目 自动控制压力蒸汽灭菌器 GB 8599-1988 13 医用低温箱 全部项目 医用低温箱 YY 91113-1999 14 医用超声雾化器 全部项目 医用超声雾化器 YY 0109-2003 15 心电监护仪 全部项目 心电监护仪 YY 91079-1999 16 遥控电动病床 全部项目 遥控电动病床 YZB/闽 0071-2003 17 牙科X线数字图像诊断系统 全部项目 牙科X线数字图像诊断系统 YZB/闽 0049－2003 18 红外线体温监测仪 部分项目 红外线体温监测仪 YZB/闽 0032－2003 温度误差 不能检测 19 自测用血糖检测仪 全部项目 自测用血糖检测仪 YZB/闽 0069-2003 20 超声洁牙机 全部项目 超声洁牙机 YZB/闽 0025-2003 21 氧气机 部分项目 氧气机 YZB/闽 0093-2004 氧气成份 不能检测 22 金标试条智能测定仪 全部项目 金标试条智能测定仪 YZB/闽 0064-2003 23 电子血压计 全部项目 电子血压计 YZB/闽 0063-2003 | 福建省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审组于2005年9月22日至23日，对福建省中心检验所的医疗器械检测资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对低频电子脉冲治疗仪等23种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月十六日 附件： 认可检测资格的医疗器械和项目目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备（环境要求） 全部项目 医用电气设备环境要求GB/T 14710-93 2 医用电器设备（安全通用要求） 部分项目 医用电器设备 第一部分：安全通用要求GB9706.1-1995 AP型设备性能要求、APG型设备性能要求不能测 3 低频电子脉冲治疗仪 全部项目 低频电子脉冲治疗仪 YY 0016-93 4 医用中心吸引系统 全部项目 医用中心吸引系统通用技术要求YY/T 0186-94 5 医用中心供氧系统 部分项目 医用中心供氧系统通用技术条件 YY/T 0187-94 氧浓度不能测 6 血红蛋白计 全部项目 血红蛋白计 YY/T 0032-2004 7 普及型牙科治疗机 全部项目 普及型牙科治疗机 YY 91065-1999 8 电热恒温培养箱 全部项目 电热恒温培养箱 YY 0027-90 9 电动吸引器 全部项目 电动吸引器 YY 0100-93 10 脉动真空压力蒸汽灭菌器 全部项目 脉动真空压力蒸汽灭菌器 YY 0085.1-92 11 预真空压力蒸汽灭菌器 全部项目 预真空压力蒸汽灭菌器 YY 0085.2-92 12 自动控制压力蒸汽灭菌器 全部项目 自动控制压力蒸汽灭菌器 GB 8599-1988 13 医用低温箱 全部项目 医用低温箱 YY 91113-1999 14 医用超声雾化器 全部项目 医用超声雾化器 YY 0109-2003 15 心电监护仪 全部项目 心电监护仪 YY 91079-1999 16 遥控电动病床 全部项目 遥控电动病床 YZB/闽 0071-2003 17 牙科X线数字图像诊断系统 全部项目 牙科X线数字图像诊断系统 YZB/闽 0049－2003 18 红外线体温监测仪 部分项目 红外线体温监测仪 YZB/闽 0032－2003 温度误差 不能检测 19 自测用血糖检测仪 全部项目 自测用血糖检测仪 YZB/闽 0069-2003 20 超声洁牙机 全部项目 超声洁牙机 YZB/闽 0025-2003 21 氧气机 部分项目 氧气机 YZB/闽 0093-2004 氧气成份 不能检测 22 金标试条智能测定仪 全部项目 金标试条智能测定仪 YZB/闽 0064-2003 23 电子血压计 全部项目 电子血压计 YZB/闽 0063-2003
关于认可国家食品药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心B型超声诊断设备等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]544号 | FGWJ-2005-10058 | 2005-11-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年8月19至21日，对国家食品药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对B型超声诊断设备等97种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月十六日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 B型超声诊断设备 1 全部参数 B型超声诊断设备GB 10152-1997 2 超声多普勒胎儿心率仪 1 全部参数 超声多普勒胎儿心率仪YY 0448-2003 3 超声多普勒胎儿监护仪 1 全部参数 超声多普勒胎儿监护仪YY 0449-2003 4 超声理疗设备 1 全部参数 超声理疗设备YY/T 1090-2004 标准变更 5 超声妊娠检查仪 1 全部参数 超声妊娠检查仪YY 91091-1999 6 A型脉冲反射式超声诊断设备 1 全部参数 A型脉冲反射式超声诊断设备YY 0107-93 7 M型脉冲反射式超声诊断设备 1 全部参数 M型脉冲反射式超声诊断设备YY 0108-93 8 医用超声雾化器 1 全部参数 医用超声雾化器YY 0109-2003 9 中频电疗仪 1 全部参数 中频电疗仪YY 91093-1999 10 音乐电疗仪 1 全部参数 音乐电疗仪YY 91094-1999 11 超短波治疗设备 1 全部参数 超短波治疗设备技术条件YY 91086-1999 12 表型磁疗器 1 全部参数 表型磁疗器YY 91092-1999 13 低频电子脉冲治疗仪 1 全部参数 低频电子脉冲治疗仪YY 0016-93 14 二氧化碳激光治疗机 1 全部参数 二氧化碳激光治疗机GB 11748-2005 标准变更 15 氦氖激光治疗机 1 全部参数 氦氖激光治疗机通用技术条件GB 12257-2000 16 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 1 全部参数 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件YY 0307-2004 标准变更 17 一次性使用输液器 1 部分参数 一次性使用输液器GB 8368-1998 溶血、急性全身毒性 不能测 18 一次性使用静脉输液针 1 部分参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 溶血不能测 19 一次性使用无菌注射器 1 部分参数 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 溶血、急性全身毒性 不能测 20 一次性使用无菌注射针 1 部分参数 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 溶血、急性全身毒性不能测 21 一次性使用输血器 1 部分参数 一次性使用输血器GB 8369-1998 溶血、急性全身毒性不能测 22 传统型血袋 1 部分参数 人体血液及血液成分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋GB 14232.1-2004 溶血、细胞毒性不能测 标准变更 23 医用电气设备 1 安全部分参数 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 GB 9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 IEC 60601-1：1988 支撑件承载能力、AP、APG型设备要求、压力容器的水压试验不能测 24 医用超声诊断和监护设备 1 安全全部参数 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB 9706.9-1997 医用电气设备第二部分：医用超声诊断和监护设备安全专用要求IEC 60601-2-37：2001 25 超声治疗设备 1 安全部分参数 医用电气设备 超声治疗设备专用安全要求GB 9706.7-94 电磁兼容不能测 26 医用超声诊断设备声输出 1 全部参数 医用超声诊断设备声输出公布要求 GB 16846-1997 医用超声诊断设备声输出公布要求 IEC 61157：1992 27 医用电气设备环境 1 全部参数 医用电气设备环境要求及试验方法 GB/T 14710-93 28 诊断和治疗激光设备 1 部分参数 医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB 9706.20-2000 电磁兼容不能测 29 高频电灼治疗仪 1 全部参数 高频电灼治疗仪 YY 0322-2000 30 心电监护仪 1 全部参数 心电监护仪 YY 91079-1999 31 特定电磁波治疗器 1 全部参数 特定电磁波治疗器 YY 0061-91 32 热辐射类治疗设备 1 全部参数 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY0306-1998 33 红外治疗设备 1 安全全部参数 红外治疗设备安全专用要求 YY0323-2000 34 超声洁牙设备 1 全部参数 超声洁牙设备YY 0460-2003 35 超声乳化设备 1 全部参数 超声乳化仪YZB/国0187-2003 36 眼科手术仪 1 全部参数 眼科手术仪YZB/USA 0311-2003 37 眼科超声测量仪 1 全部参数 眼科超声测量仪YZB/国 0265-2002 38 超声经颅多普勒血流分析仪 1 全部参数 超声经颅多普勒血流分析仪YZB/国 0182-2003 39 高能聚焦超声肿瘤治疗系统 1 全部参数 高能聚焦超声肿瘤治疗机YZB/国 0042-2002 40 超声心电诊断设备 1 全部参数 超声心电YZB/JAP 0380-2002 41 骨强度仪 1 全部参数 骨强度仪YZB/ISR 0145-2002 42 一次性使用滴定管式输液器 1 部分参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器GB 18458.2-2003 溶血、急性全身毒性不能测 43 一次性使用无菌导尿管 1 部分参数 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 生物相容性不能测 44 一次性使用无菌阴道扩张器 1 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 致敏、刺激、细胞毒性不能测 45 一次性使用精密过滤输液器 1 部分参数 专用输液器 第一部分：一次性使用精密过滤输液器GB18458.1-2001 溶血、急性全身毒性不能测 46 一次性使用静脉血样采集容器 1 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器YY0314-1999 47 一次性使用麻醉穿刺包 1 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 48 一次性使用麻醉用针 1 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 49 一次性使用麻醉用过滤器 1 部分参数 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 50 医用脱脂棉 1 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 51 医用脱脂纱布 1 全部参数 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 52 普通脱脂纱布口罩 1 部分参数 普通脱脂纱布口罩GB 19084-2003 微生物指标不能测 53 石膏绷带 粉状型 1 全部参数 石膏绷带粉状型YY/T 1117-2001 54 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带粘胶型YY/T 1118-2001 55 无菌医疗器具生产环境 1 全部参数 无菌医疗器具生产管理规范YY 0033-2000 附录A、附录C [洁净室（区）空气洁净度和环境要求] 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌、和沉降菌的测试方法GB/T 16292～16294-1996 56 超声波皮肤病治疗仪 1 全部参数 CZP型超声波皮肤病 治疗仪YZB/渝 0011-2003 57 眼轴长·角膜厚测定装置 1 全部参数 AL-3000型眼轴长·角膜厚测定装置 YZB/JAP 1448-2003 58 超声生物显微镜 1 全部参数 P40/P45型超声生物显微镜 YZB/USA 2413-2003 59 超乳玻切机 1 全部参数 OS3型超乳玻切机 YZB/SWC 0519-2003 60 经颅脑血管病诊断/监护系统 1 全部参数 经颅脑血管病诊断/监护系统YZB/国2405-23-2004 61 超声骨龄 测试系统 1 全部参数 BonAge超声骨龄测试系统YZB/ISR 1741-2003 62 超声波鼻炎治疗机 1 全部参数 CZB型超声波鼻炎治疗机YZB/渝 0010-2003 63 角膜测厚仪 1 全部参数 角膜测厚仪 YZB/ITA 0979-2003 64 单道和多道心电图机 1 全部参数 单道和多道心电图机YY 1139-2000 65 心电图机 1 全部参数 医用电气设备第二部分：心电图机安全专用要求GB 10793-2000 66 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪 1 全部参数 医用电气设备第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求 GB 9706.8-1995 67 病人监护系统 1 全部参数 病人监护系统专用安全要求 YY 0089-1992 68 超声影像系统 1 全部参数 ASU-880Venus(维纳斯)超声影像系统 YZB/国 0344-2003 69 超音波雾化吸入治疗器 1 全部参数 KUN-88超音波雾化吸入治疗器YZB/国（台）0008-2003 70 氦氖激光血管内照射治疗仪 1 全部参数 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 YY 0284-2004 71 半导体激光治疗仪 1 全部参数 半导体激光治疗仪YZB/0004-2002 72 光子治疗仪 1 全部参数 IPL光子治疗仪YZB/鄂 0327-2004 73 YAG内窥镜激光手术刀 1 部分参数 YAG内窥镜激光手术刀YZB/国 1315-2003 光束发散角不能测 70 氦氖激光血管内照射治疗仪 1 全部参数 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 YY 0284-2004 71 半导体激光治疗仪 1 全部参数 半导体激光治疗仪YZB/0004-2002 72 光子治疗仪 1 全部参数 IPL光子治疗仪YZB/鄂 0327-2004 73 YAG内窥镜激光手术刀 1 部分参数 YAG内窥镜激光手术刀YZB/国 1315-2003 光束发散角不能测 74 角膜地形图仪 1 全部参数 角膜地形图仪 YZB/ITA 0980-2003 75 Nd：YAG激光泪道治疗机 1 全部参数 HD-110型脉冲Nd：YAG激光泪道治疗机 YZB/国 4141-24-2004 76 末梢激光采血仪 1 全部参数 末梢激光采血仪YZB/陕 0112-2004 77 宽光谱多功能治疗仪 1 全部参数 HGL-IPL宽光谱多功能治疗仪 YZB/鄂 0340-2004 78 高频手术设备 1 全部参数 高频手术设备安全专用要求 GB 9706.4-1999 79 生化分析仪 1 全部参数 生化分析仪 YY 0014-90 80 尿液化学分析仪 1 部分参数 尿液化学分析仪通用技术条件YY/T 0475-2004 电磁兼容不能测 81 医用内窥镜冷光源 1 部分参数 医用内窥镜冷光源 YY 91081-1999 色温不能测 82 血红蛋白计 1 全部参数 血红蛋白计YY/T 0032-2004 83 前列腺治疗仪 1 全部参数 DK型前列腺治疗仪YZB/鄂0182-2003 84 FF降糖降压仪 1 全部参数 FF降糖降压仪YZB/鄂 0174-2003 85 戒毒治疗仪 1 全部参数 RH系列戒毒治疗仪YZB/滇 0019-2003 86 血压计和血压表 1 全部参数 血压计和血压表GB 3053-1993 87 电动流产吸引器 1 全部参数 电动流产吸引器YY 0099-93 88 电动吸引器 1 全部参数 电动吸引器YY 0100-93 89 电动洗胃机 1 全部参数 电动洗胃机YY 91105-1999 90 电热恒温培养箱 1 全部参数 电热恒温培养箱YY 0027-90 91 手提式压力蒸汽灭菌器 1 部分参数 手提式压力蒸汽灭菌器YY 91006-1999 安全阀、放气阀不能测 92 立式压力蒸汽消毒器 1 部分参数 压力蒸汽消毒器技术条件立式 YY 91007-1999 安全阀、放气阀不能测 93 电热煮沸消毒器 1 全部参数 电热煮沸消毒器YY 91110-1999 94 婴儿培养箱 1 全部参数 婴儿培养箱YY 91039-1999 95 电动手术台 1 全部参数 电动手术台 YY 91106-1999 96 红外乳腺检查仪 1 部分参数 红外乳腺检查仪YY 0324-2000 探头有效光谱波长范围不能测 97 电子血压计 1 全部参数 HEM型电子血压计（不带外接电源插孔） YZB/辽 0046-2003 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年8月19至21日，对国家食品药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心的医疗器械检测资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对B型超声诊断设备等97种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月十六日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 B型超声诊断设备 1 全部参数 B型超声诊断设备GB 10152-1997 2 超声多普勒胎儿心率仪 1 全部参数 超声多普勒胎儿心率仪YY 0448-2003 3 超声多普勒胎儿监护仪 1 全部参数 超声多普勒胎儿监护仪YY 0449-2003 4 超声理疗设备 1 全部参数 超声理疗设备YY/T 1090-2004 标准变更 5 超声妊娠检查仪 1 全部参数 超声妊娠检查仪YY 91091-1999 6 A型脉冲反射式超声诊断设备 1 全部参数 A型脉冲反射式超声诊断设备YY 0107-93 7 M型脉冲反射式超声诊断设备 1 全部参数 M型脉冲反射式超声诊断设备YY 0108-93 8 医用超声雾化器 1 全部参数 医用超声雾化器YY 0109-2003 9 中频电疗仪 1 全部参数 中频电疗仪YY 91093-1999 10 音乐电疗仪 1 全部参数 音乐电疗仪YY 91094-1999 11 超短波治疗设备 1 全部参数 超短波治疗设备技术条件YY 91086-1999 12 表型磁疗器 1 全部参数 表型磁疗器YY 91092-1999 13 低频电子脉冲治疗仪 1 全部参数 低频电子脉冲治疗仪YY 0016-93 14 二氧化碳激光治疗机 1 全部参数 二氧化碳激光治疗机GB 11748-2005 标准变更 15 氦氖激光治疗机 1 全部参数 氦氖激光治疗机通用技术条件GB 12257-2000 16 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 1 全部参数 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件YY 0307-2004 标准变更 17 一次性使用输液器 1 部分参数 一次性使用输液器GB 8368-1998 溶血、急性全身毒性 不能测 18 一次性使用静脉输液针 1 部分参数 一次性使用静脉输液针GB 18671-2002 溶血不能测 19 一次性使用无菌注射器 1 部分参数 一次性使用无菌注射器GB 15810-2001 溶血、急性全身毒性 不能测 20 一次性使用无菌注射针 1 部分参数 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 溶血、急性全身毒性不能测 21 一次性使用输血器 1 部分参数 一次性使用输血器GB 8369-1998 溶血、急性全身毒性不能测 22 传统型血袋 1 部分参数 人体血液及血液成分袋式塑料容器第1部分：传统型血袋GB 14232.1-2004 溶血、细胞毒性不能测 标准变更 23 医用电气设备 1 安全部分参数 医用电气设备 第一部分：安全通用要求 GB 9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 IEC 60601-1：1988 支撑件承载能力、AP、APG型设备要求、压力容器的水压试验不能测 24 医用超声诊断和监护设备 1 安全全部参数 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB 9706.9-1997 医用电气设备第二部分：医用超声诊断和监护设备安全专用要求IEC 60601-2-37：2001 25 超声治疗设备 1 安全部分参数 医用电气设备 超声治疗设备专用安全要求GB 9706.7-94 电磁兼容不能测 26 医用超声诊断设备声输出 1 全部参数 医用超声诊断设备声输出公布要求 GB 16846-1997 医用超声诊断设备声输出公布要求 IEC 61157：1992 27 医用电气设备环境 1 全部参数 医用电气设备环境要求及试验方法 GB/T 14710-93 28 诊断和治疗激光设备 1 部分参数 医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB 9706.20-2000 电磁兼容不能测 29 高频电灼治疗仪 1 全部参数 高频电灼治疗仪 YY 0322-2000 30 心电监护仪 1 全部参数 心电监护仪 YY 91079-1999 31 特定电磁波治疗器 1 全部参数 特定电磁波治疗器 YY 0061-91 32 热辐射类治疗设备 1 全部参数 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY0306-1998 33 红外治疗设备 1 安全全部参数 红外治疗设备安全专用要求 YY0323-2000 34 超声洁牙设备 1 全部参数 超声洁牙设备YY 0460-2003 35 超声乳化设备 1 全部参数 超声乳化仪YZB/国0187-2003 36 眼科手术仪 1 全部参数 眼科手术仪YZB/USA 0311-2003 37 眼科超声测量仪 1 全部参数 眼科超声测量仪YZB/国 0265-2002 38 超声经颅多普勒血流分析仪 1 全部参数 超声经颅多普勒血流分析仪YZB/国 0182-2003 39 高能聚焦超声肿瘤治疗系统 1 全部参数 高能聚焦超声肿瘤治疗机YZB/国 0042-2002 40 超声心电诊断设备 1 全部参数 超声心电YZB/JAP 0380-2002 41 骨强度仪 1 全部参数 骨强度仪YZB/ISR 0145-2002 42 一次性使用滴定管式输液器 1 部分参数 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器GB 18458.2-2003 溶血、急性全身毒性不能测 43 一次性使用无菌导尿管 1 部分参数 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 生物相容性不能测 44 一次性使用无菌阴道扩张器 1 部分参数 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 致敏、刺激、细胞毒性不能测 45 一次性使用精密过滤输液器 1 部分参数 专用输液器 第一部分：一次性使用精密过滤输液器GB18458.1-2001 溶血、急性全身毒性不能测 46 一次性使用静脉血样采集容器 1 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器YY0314-1999 47 一次性使用麻醉穿刺包 1 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 48 一次性使用麻醉用针 1 全部参数 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 49 一次性使用麻醉用过滤器 1 部分参数 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不能测 50 医用脱脂棉 1 全部参数 医用脱脂棉YY 0330-2002 51 医用脱脂纱布 1 全部参数 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 52 普通脱脂纱布口罩 1 部分参数 普通脱脂纱布口罩GB 19084-2003 微生物指标不能测 53 石膏绷带 粉状型 1 全部参数 石膏绷带粉状型YY/T 1117-2001 54 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带粘胶型YY/T 1118-2001 55 无菌医疗器具生产环境 1 全部参数 无菌医疗器具生产管理规范YY 0033-2000 附录A、附录C [洁净室（区）空气洁净度和环境要求] 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌、和沉降菌的测试方法GB/T 16292～16294-1996 56 超声波皮肤病治疗仪 1 全部参数 CZP型超声波皮肤病 治疗仪YZB/渝 0011-2003 57 眼轴长·角膜厚测定装置 1 全部参数 AL-3000型眼轴长·角膜厚测定装置 YZB/JAP 1448-2003 58 超声生物显微镜 1 全部参数 P40/P45型超声生物显微镜 YZB/USA 2413-2003 59 超乳玻切机 1 全部参数 OS3型超乳玻切机 YZB/SWC 0519-2003 60 经颅脑血管病诊断/监护系统 1 全部参数 经颅脑血管病诊断/监护系统YZB/国2405-23-2004 61 超声骨龄 测试系统 1 全部参数 BonAge超声骨龄测试系统YZB/ISR 1741-2003 62 超声波鼻炎治疗机 1 全部参数 CZB型超声波鼻炎治疗机YZB/渝 0010-2003 63 角膜测厚仪 1 全部参数 角膜测厚仪 YZB/ITA 0979-2003 64 单道和多道心电图机 1 全部参数 单道和多道心电图机YY 1139-2000 65 心电图机 1 全部参数 医用电气设备第二部分：心电图机安全专用要求GB 10793-2000 66 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪 1 全部参数 医用电气设备第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求 GB 9706.8-1995 67 病人监护系统 1 全部参数 病人监护系统专用安全要求 YY 0089-1992 68 超声影像系统 1 全部参数 ASU-880Venus(维纳斯)超声影像系统 YZB/国 0344-2003 69 超音波雾化吸入治疗器 1 全部参数 KUN-88超音波雾化吸入治疗器YZB/国（台）0008-2003 70 氦氖激光血管内照射治疗仪 1 全部参数 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 YY 0284-2004 71 半导体激光治疗仪 1 全部参数 半导体激光治疗仪YZB/0004-2002 72 光子治疗仪 1 全部参数 IPL光子治疗仪YZB/鄂 0327-2004 73 YAG内窥镜激光手术刀 1 部分参数 YAG内窥镜激光手术刀YZB/国 1315-2003 光束发散角不能测 70 氦氖激光血管内照射治疗仪 1 全部参数 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件 YY 0284-2004 71 半导体激光治疗仪 1 全部参数 半导体激光治疗仪YZB/0004-2002 72 光子治疗仪 1 全部参数 IPL光子治疗仪YZB/鄂 0327-2004 73 YAG内窥镜激光手术刀 1 部分参数 YAG内窥镜激光手术刀YZB/国 1315-2003 光束发散角不能测 74 角膜地形图仪 1 全部参数 角膜地形图仪 YZB/ITA 0980-2003 75 Nd：YAG激光泪道治疗机 1 全部参数 HD-110型脉冲Nd：YAG激光泪道治疗机 YZB/国 4141-24-2004 76 末梢激光采血仪 1 全部参数 末梢激光采血仪YZB/陕 0112-2004 77 宽光谱多功能治疗仪 1 全部参数 HGL-IPL宽光谱多功能治疗仪 YZB/鄂 0340-2004 78 高频手术设备 1 全部参数 高频手术设备安全专用要求 GB 9706.4-1999 79 生化分析仪 1 全部参数 生化分析仪 YY 0014-90 80 尿液化学分析仪 1 部分参数 尿液化学分析仪通用技术条件YY/T 0475-2004 电磁兼容不能测 81 医用内窥镜冷光源 1 部分参数 医用内窥镜冷光源 YY 91081-1999 色温不能测 82 血红蛋白计 1 全部参数 血红蛋白计YY/T 0032-2004 83 前列腺治疗仪 1 全部参数 DK型前列腺治疗仪YZB/鄂0182-2003 84 FF降糖降压仪 1 全部参数 FF降糖降压仪YZB/鄂 0174-2003 85 戒毒治疗仪 1 全部参数 RH系列戒毒治疗仪YZB/滇 0019-2003 86 血压计和血压表 1 全部参数 血压计和血压表GB 3053-1993 87 电动流产吸引器 1 全部参数 电动流产吸引器YY 0099-93 88 电动吸引器 1 全部参数 电动吸引器YY 0100-93 89 电动洗胃机 1 全部参数 电动洗胃机YY 91105-1999 90 电热恒温培养箱 1 全部参数 电热恒温培养箱YY 0027-90 91 手提式压力蒸汽灭菌器 1 部分参数 手提式压力蒸汽灭菌器YY 91006-1999 安全阀、放气阀不能测 92 立式压力蒸汽消毒器 1 部分参数 压力蒸汽消毒器技术条件立式 YY 91007-1999 安全阀、放气阀不能测 93 电热煮沸消毒器 1 全部参数 电热煮沸消毒器YY 91110-1999 94 婴儿培养箱 1 全部参数 婴儿培养箱YY 91039-1999 95 电动手术台 1 全部参数 电动手术台 YY 91106-1999 96 红外乳腺检查仪 1 部分参数 红外乳腺检查仪YY 0324-2000 探头有效光谱波长范围不能测 97 电子血压计 1 全部参数 HEM型电子血压计（不带外接电源插孔） YZB/辽 0046-2003
关于规范输液用无菌气体瓶产品管理等问题的通知 | 国食药监办[2005]531号 | FGWJ-2005-10035 | 2005-11-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，国家局不断接到有关输液用无菌气体瓶产品（已经取得医疗器械产品注册证书）的投诉举报，反映该类产品中被充入高浓度氧气，企业在销售中宣传该类产品通过静脉给氧起到相应治疗作用。经查，上述情况属实。此外，还发现某些省局也批准该产品充氧和产品说明书中含有氧气治疗作用的情况。为了进一步规范输液用无菌气体瓶产品的管理，现就有关问题通知如下： 一、根据国家局“关于牙龈炎冲洗器等产品分类界定的通知”（国食药监械〔2004〕321号）分类界定，输液用无菌气体瓶（含无菌无毒无生物学危害气体）是用于代替输液器中空气过滤器的装置，气体瓶中不能充入医用氧气。符合上述要求的产品目前作为第二类医疗器械管理。 二、医用氧气是中国药典收载品种，经口、鼻腔吸入用于缺氧的预防和治疗，如果改变氧气给药途径或者增加新的用途，必须按药品注册的有关规定申请注册。如需在输液用无菌气体瓶中充入作为药用的氧气，根据国家局“关于药品和医疗器械相结合产品注册管理有关问题的通知”（国食药监办〔2005〕94号）的规定，该类产品必须按药品注册的有关规定申请注册。未经注册的，不得上市销售。 三、各省（区、市）药品监督管理部门要针对本辖区此类产品的审批情况，开展注册清理工作。对于不符合上述分类界定要求且已经取得医疗器械注册证书的产品应收回医疗器械注册证书，同时责令有关生产企业停止销售并收回已上市产品。有关生产企业可按本通知的规定重新申报注册。 请于12月15日前将注册清理情况专项上报国家局医疗器械司。 四、为了进一步加强对输液用无菌气体瓶产品的管理，国家局决定将该类产品调整为第三类医疗器械进行管理，自2006年6月1日起执行调整后的类别，请相关生产企业尽快按照第三类医疗器械产品的申报要求申请重新注册。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，国家局不断接到有关输液用无菌气体瓶产品（已经取得医疗器械产品注册证书）的投诉举报，反映该类产品中被充入高浓度氧气，企业在销售中宣传该类产品通过静脉给氧起到相应治疗作用。经查，上述情况属实。此外，还发现某些省局也批准该产品充氧和产品说明书中含有氧气治疗作用的情况。为了进一步规范输液用无菌气体瓶产品的管理，现就有关问题通知如下： 一、根据国家局“关于牙龈炎冲洗器等产品分类界定的通知”（国食药监械〔2004〕321号）分类界定，输液用无菌气体瓶（含无菌无毒无生物学危害气体）是用于代替输液器中空气过滤器的装置，气体瓶中不能充入医用氧气。符合上述要求的产品目前作为第二类医疗器械管理。 二、医用氧气是中国药典收载品种，经口、鼻腔吸入用于缺氧的预防和治疗，如果改变氧气给药途径或者增加新的用途，必须按药品注册的有关规定申请注册。如需在输液用无菌气体瓶中充入作为药用的氧气，根据国家局“关于药品和医疗器械相结合产品注册管理有关问题的通知”（国食药监办〔2005〕94号）的规定，该类产品必须按药品注册的有关规定申请注册。未经注册的，不得上市销售。 三、各省（区、市）药品监督管理部门要针对本辖区此类产品的审批情况，开展注册清理工作。对于不符合上述分类界定要求且已经取得医疗器械注册证书的产品应收回医疗器械注册证书，同时责令有关生产企业停止销售并收回已上市产品。有关生产企业可按本通知的规定重新申报注册。 请于12月15日前将注册清理情况专项上报国家局医疗器械司。 四、为了进一步加强对输液用无菌气体瓶产品的管理，国家局决定将该类产品调整为第三类医疗器械进行管理，自2006年6月1日起执行调整后的类别，请相关生产企业尽快按照第三类医疗器械产品的申报要求申请重新注册。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十一月一日
关于延迟GB4234-2003《外科植入物用不锈钢》国家标准实施日期的通知 | 国食药监械[2005]521号 | FGWJ-2005-10042 | 2005-10-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各有关单位： 经国家标准化管理委员会批准，GB4234-2003《外科植入物用不锈钢》国家标准的实施日期调整为2005年11月1日。 特此通知 附件：关于延迟GB4234-2003《外科植入物用不锈钢》国家标准实施日期的复函 国家食品药品监督管理局 二○○五年十月二十六日 附件： 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函〔2005〕46号 关于延迟GB 4234—2003《外科植入物用不锈钢》 国家标准实施日期的复函 国家食品药品监督管理局： 你局医疗器械司《关于延迟GB 4234—2003〈外科植入物用不锈钢〉国家标准实施日期的申请》（食药监械函[2005]48号）收悉。经研究，决定将GB 4234—2003《外科植入物用不锈钢》国家标准的实施日期调整为2005年11月1日。 国家标准化管理委员会 二○○五年九月二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各有关单位： 经国家标准化管理委员会批准，GB4234-2003《外科植入物用不锈钢》国家标准的实施日期调整为2005年11月1日。 特此通知 附件：关于延迟GB4234-2003《外科植入物用不锈钢》国家标准实施日期的复函 国家食品药品监督管理局 二○○五年十月二十六日 附件： 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函〔2005〕46号 关于延迟GB 4234—2003《外科植入物用不锈钢》 国家标准实施日期的复函 国家食品药品监督管理局： 你局医疗器械司《关于延迟GB 4234—2003〈外科植入物用不锈钢〉国家标准实施日期的申请》（食药监械函[2005]48号）收悉。经研究，决定将GB 4234—2003《外科植入物用不锈钢》国家标准的实施日期调整为2005年11月1日。 国家标准化管理委员会 二○○五年九月二日
关于齿科ProUltra根管治疗头等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]519号 | FGWJ-2005-10036 | 2005-10-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将齿科ProUltra根管治疗头等产品的分类界定通知如下： 一、齿科ProUltra根管治疗头：与超声波发生器配合使用。用于牙根管手术或治疗（如去除牙根管阻塞物质，拆卸牙科修复体和核心，精确地消磨牙本质，牙根微外科治疗等）。作为II类医疗器械管理。 二、透析冲洗用生理氯化钠溶液：用于透析前后无菌管路的冲洗及预充。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、跟腱修复缝合固定系统：由固定器、手术针、穿针导向器组成，在手术治疗急性跟腱断裂过程中起到辅助跟腱固定和缝合的作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、Micro弹簧圈用分离控制盒及连接电缆：Micro弹簧圈系统用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗，属于植入系统。其分离控制盒用于控制从装置定位单元上分离Micro弹簧圈，连接电缆用于从分离控制盒向Micro弹簧圈系统供电。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、深蓝·脂质体喷剂产品：采用食用植物油提取物，通过润滑浸透喉后部的软组织来减轻导致打鼾的振动。如不具药理学作用，作为II类医疗器械管理。如具有药理学作用，作为药品进行管理。 六、关节持续被动活动仪（CPM仪）：用于使需要运动的关节反复屈伸，打破术后因创伤引起的炎症导致的关节运动幅度减小的这一不良症状的循环过程。保护关节软骨面，防止关节僵硬和术后静脉栓塞。加快术后关节运动幅度的恢复，消除疼痛和水肿。作为II类医疗器械管理。 七、眼部敷贴：用于眼睑手术治疗后对眼睛进行保护隔离，也可用于预防和治疗弱视或眼外部创伤的护养隔离。作为II类医疗器械管理。 八、鼻塞：分为三种型号。A、直型（带导气管，不带导气管），用于整形手术后；B、自定型（带导气管，不带导气管），用于鼻整形/鼻隔膜手术后；C、K型、B型：用于鼻手术后或鼻窦内视镜检查之后。作为II类医疗器械管理。 九、吸棒：分为消毒装和非消毒装，由纤维素纸（护套）和水性粘剂结合的100%无纺粘胶纤维组成。用于组织制配和眼科、手、神经或显微外科的擦洗。作为II类医疗器械管理。 十、长期置留导尿管疏通溶液：该产品用于维护长期置留导尿管的清洁和通畅。本产品溶液不进入膀胱，仅在导尿管腔中进行平缓的清洁和疏通。作为II类医疗器械管理。 十一、心脏固定器：用于心脏搭桥手术时，心脏不停跳的情况下，在心脏的目标血管处建立一个固定的手术区域。分为Stable-V1（吸引固定型）和Stable-M1（机械固定型）两种，通过固定头的压力和负压吸引力或仅通过固定头的压力固定手术区域。若直接进入血液循环系统，作为Ⅲ类医疗器械管理。若不进入血液循环系统，作为II类医疗器械管理。 十二、钳夹实验系统：由葡萄糖/乳酸自动分析仪、预装Windows NT/2000和CLAMP软件的个人电脑、精密葡萄糖输液泵和精密胰岛素注射泵组成。提供了一套简单、安全、高度可重复的钳夹实验系统。如输液泵或注射泵接触血液，作为Ⅲ类医疗器械管理。如果不接触血液，作为II类医疗器械管理。 十三、微电脑干式冷冻血浆解冻加温仪：用于熔融和加热深度冷冻的血浆、血液、浓厚红细胞、基本血细胞等需要加热到+37oC的物质和材料。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、升温仪及升温、降温毯：用于手术病人的升温、降温。作为II类医疗器械管理。 十五、尿电解质稀释液：一种水溶性缓冲液，用于VITROS生化系统上测试尿钾和/或尿钠前的尿液稀释，无诊断功能。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十六、一次性使用吹气嘴：由吹气嘴、过滤膜和吹气口三部分组成，用于临床肺功能检测仪检测时，滤出被检测者在吹气时吹出的唾液，避免交叉感染。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十七、X、γ射线防护门、窗、传片箱：施工定制式产品，用于防护X、γ射线。不作为医疗器械管理。 十八、氧舱测氧仪：不接触人体，用于测量高压氧舱这一特定环境设备内环境的氧浓度 。不作为医疗器械管理。 十九、加热中心：用于将瓶装、袋装、纺织物包装的液体等加热到设定的温度39oC。不作为医疗器械管理。 二十、HIV-HCV斯马特管：管内装有无菌的特殊溶液（包括盐、营养物质、酚红、增强因素、植物提取物等）。用于在使用已批准上市的HIV或HCV抗体检测试剂盒前对血样进行预处理，可以提高HIV抗体和/或HCV抗体的血清学检验。不作为医疗器械管理。 二十一、乳房假体辅助工具：由透明聚碳酸酯制成，是一个模具。用于乳房假体植入操作前划出具体位置，即在身体上画出相关的线。不接触伤口，不作为医疗器械管理。 二十二、输液器加温装置：使用在输液器管路外部，在输液期间，通过传导方式将加热器的热量传递给输液器，不产生直接的药液接触，在低温环境中升高药液温度接近人体。不作为医疗器械管理。 二十三、CompoGuard自动采血混合仪：该产品主要用于在采血过程中代替手工摇晃血袋以确保采集的血液与袋中保养液充分混合均匀。并具有自动显示采血量和采血时间，自动储存采血数据的附加功能。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年6月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十月二十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将齿科ProUltra根管治疗头等产品的分类界定通知如下： 一、齿科ProUltra根管治疗头：与超声波发生器配合使用。用于牙根管手术或治疗（如去除牙根管阻塞物质，拆卸牙科修复体和核心，精确地消磨牙本质，牙根微外科治疗等）。作为II类医疗器械管理。 二、透析冲洗用生理氯化钠溶液：用于透析前后无菌管路的冲洗及预充。作为Ⅲ类医疗器械管理。 三、跟腱修复缝合固定系统：由固定器、手术针、穿针导向器组成，在手术治疗急性跟腱断裂过程中起到辅助跟腱固定和缝合的作用。作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、Micro弹簧圈用分离控制盒及连接电缆：Micro弹簧圈系统用于对颅内动脉瘤进行栓塞治疗，属于植入系统。其分离控制盒用于控制从装置定位单元上分离Micro弹簧圈，连接电缆用于从分离控制盒向Micro弹簧圈系统供电。作为Ⅲ类医疗器械管理。 五、深蓝·脂质体喷剂产品：采用食用植物油提取物，通过润滑浸透喉后部的软组织来减轻导致打鼾的振动。如不具药理学作用，作为II类医疗器械管理。如具有药理学作用，作为药品进行管理。 六、关节持续被动活动仪（CPM仪）：用于使需要运动的关节反复屈伸，打破术后因创伤引起的炎症导致的关节运动幅度减小的这一不良症状的循环过程。保护关节软骨面，防止关节僵硬和术后静脉栓塞。加快术后关节运动幅度的恢复，消除疼痛和水肿。作为II类医疗器械管理。 七、眼部敷贴：用于眼睑手术治疗后对眼睛进行保护隔离，也可用于预防和治疗弱视或眼外部创伤的护养隔离。作为II类医疗器械管理。 八、鼻塞：分为三种型号。A、直型（带导气管，不带导气管），用于整形手术后；B、自定型（带导气管，不带导气管），用于鼻整形/鼻隔膜手术后；C、K型、B型：用于鼻手术后或鼻窦内视镜检查之后。作为II类医疗器械管理。 九、吸棒：分为消毒装和非消毒装，由纤维素纸（护套）和水性粘剂结合的100%无纺粘胶纤维组成。用于组织制配和眼科、手、神经或显微外科的擦洗。作为II类医疗器械管理。 十、长期置留导尿管疏通溶液：该产品用于维护长期置留导尿管的清洁和通畅。本产品溶液不进入膀胱，仅在导尿管腔中进行平缓的清洁和疏通。作为II类医疗器械管理。 十一、心脏固定器：用于心脏搭桥手术时，心脏不停跳的情况下，在心脏的目标血管处建立一个固定的手术区域。分为Stable-V1（吸引固定型）和Stable-M1（机械固定型）两种，通过固定头的压力和负压吸引力或仅通过固定头的压力固定手术区域。若直接进入血液循环系统，作为Ⅲ类医疗器械管理。若不进入血液循环系统，作为II类医疗器械管理。 十二、钳夹实验系统：由葡萄糖/乳酸自动分析仪、预装Windows NT/2000和CLAMP软件的个人电脑、精密葡萄糖输液泵和精密胰岛素注射泵组成。提供了一套简单、安全、高度可重复的钳夹实验系统。如输液泵或注射泵接触血液，作为Ⅲ类医疗器械管理。如果不接触血液，作为II类医疗器械管理。 十三、微电脑干式冷冻血浆解冻加温仪：用于熔融和加热深度冷冻的血浆、血液、浓厚红细胞、基本血细胞等需要加热到+37oC的物质和材料。作为Ⅱ类医疗器械管理。 十四、升温仪及升温、降温毯：用于手术病人的升温、降温。作为II类医疗器械管理。 十五、尿电解质稀释液：一种水溶性缓冲液，用于VITROS生化系统上测试尿钾和/或尿钠前的尿液稀释，无诊断功能。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十六、一次性使用吹气嘴：由吹气嘴、过滤膜和吹气口三部分组成，用于临床肺功能检测仪检测时，滤出被检测者在吹气时吹出的唾液，避免交叉感染。作为Ⅰ类医疗器械管理。 十七、X、γ射线防护门、窗、传片箱：施工定制式产品，用于防护X、γ射线。不作为医疗器械管理。 十八、氧舱测氧仪：不接触人体，用于测量高压氧舱这一特定环境设备内环境的氧浓度 。不作为医疗器械管理。 十九、加热中心：用于将瓶装、袋装、纺织物包装的液体等加热到设定的温度39oC。不作为医疗器械管理。 二十、HIV-HCV斯马特管：管内装有无菌的特殊溶液（包括盐、营养物质、酚红、增强因素、植物提取物等）。用于在使用已批准上市的HIV或HCV抗体检测试剂盒前对血样进行预处理，可以提高HIV抗体和/或HCV抗体的血清学检验。不作为医疗器械管理。 二十一、乳房假体辅助工具：由透明聚碳酸酯制成，是一个模具。用于乳房假体植入操作前划出具体位置，即在身体上画出相关的线。不接触伤口，不作为医疗器械管理。 二十二、输液器加温装置：使用在输液器管路外部，在输液期间，通过传导方式将加热器的热量传递给输液器，不产生直接的药液接触，在低温环境中升高药液温度接近人体。不作为医疗器械管理。 二十三、CompoGuard自动采血混合仪：该产品主要用于在采血过程中代替手工摇晃血袋以确保采集的血液与袋中保养液充分混合均匀。并具有自动显示采血量和采血时间，自动储存采血数据的附加功能。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年6月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年十月二十五日
关于转发2005年第一批制修订国家标准计划的通知 | 食药监械函[2005]70号 | FGWJ-2005-10025 | 2005-10-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 现将《关于下达2005年第一批制修订国家标准计划的通知》（国标委计划〔2005〕68号）（附件1）转发至你单位。请按照其中有关医疗器械项目部分的内容，按期、保质地完成制修订任务。 附件：关于下达2005年第一批制修订国家标准计划的通知 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○五年十月二十日 附件： 国家标准化管理委员会文件 国标委计划[2005]68号 ─────────────────────────────────────── 关于下达2005年第一批制修订国家标准计划的通知 国务院各有关部门，行业协会集团公司，各直属标准化技术委员会，国家认监委，国家质检总局有关直属、挂靠单位，中国标准化研究院、中国标准出版社、中国标准化协会： 2005年第一批网上申报国家标准制修订计划项目经国家标准化管理委员会审定，现已公布。本批国家标准制修订计划项目全部为2004年至今从网上申报的推荐性制定项目，共计448项（见附件1）。另外，还附有国家标准样品计划项目157项（见附件2）。计划项目清单可在国家标准化管理委员会网站（www.sac.gov.cn）上查阅并下载。 请各部门监督有关标准化技术委员会、技术归口单位和主要起草单位，按期完成制修订国家标准计划任务。 附件：2005年网上申报国家标准制修订计划项目任务汇总表 中国国家标准化管理和委员会 二○○五年九月十二日 附件： ┌──┬───────┬───────────┬──┬──┬──┬───────┬──────────┬───────┬──────────┐ │124 │20051176-T-432│植物新品种特异性、一致│推荐│制定│2006│国家林业局 │国家林业局新品种保护│国家林业局科技│ │ │ │ │性、稳定性（DUS）测试 │ │ │ │ │办公室 │发展中心 │ │ │ │ │指南 牡丹 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │125 │20051177-T-432│植物新品种特异性、一致│推荐│制定│2007│国家林业局 │国家林业局植物新品种│国家林业局科技│ │ │ │ │性、稳定性（DUS）测试 │ │ │ │ │保护办公室 │发展中心 │ │ │ │ │指南 杨属 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │126 │20051178-T-464│检验医学 参考测量实验 │推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 136 全国医用临床 │北京市医疗器械│IDT：ISO 15195：2003│ │ │ │室的要求 │ │ │ │督管理局 │检验实验室和体外诊断│检验所 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │系统标委会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │127 │20051179-T-464│体外诊断医疗器械 生物 │推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 136 全国医用临床 │北京市医疗器械│IDT：ISO 17511：2003│ │ │ │源性样品中量的测量 校 │ │ │ │督管理局 │检验实验室和体外诊断│检验所、罗氏诊│ │ │ │ │准品和质控物质赋值的计│ │ │ │ │系统标委会 │断公司 │ │ │ │ │量学溯源性 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │128 │20051180-T-464│外科植入物的取出与分析│推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT:ISO 12891-2:2000│ │ │ │（二） │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │129 │20051181-T-464│外科植入物的取出与分析│推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT:ISO 12891-3:2000│ │ │ │（三） │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │130 │20051182-T-464│外科植入物的取出与分析│推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT:ISO 12891-3:2000│ │ │ │（四） │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │131 │20051183-T-464│外科植入物的取出与分析│推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT:ISO 12891-1:1998│ │ │ │（一） │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │132 │20051184-T-464│医用成像部门的评价及例│推荐│制定│2005│国家食品药品监│TC 10 全国医用电器标│上海西门子医疗│IDT:IEC 61223-3-5:20│ │ │ │行试验 第3-5部分X：射 │ │ │ │督管理局 │委会 │器械有限公司 │ 04 │ │ │ │线计算机体层摄影议备图│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │像性能验收测试 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │133 │20051185-T-464│整形外科植入物的维护及│推荐│制定│2005│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT：ISO 8828：1988 │ │ │ │管理指南 │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │134 │20051186-T-456│卷烟 卷烟主流烟气中主 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │郑州，烟草研究│ │ │ │ │要芳香胺类化合物的测定│ │ │ │ │会 │院 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │135 │20051187-T-456│卷烟 卷烟主流烟气中主 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │郑州，烟草研究│ │ │ │ │要羰基化合物的测定 │ │ │ │会 │会 │院 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │136 │20051188-T-456│晒黄烟 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │郑州，烟草研究│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │院 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │137 │20051189-T-456│烟草国外引种技术规程 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │中国烟草总公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │青州烟草研究所│ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │138 │20051190-T-456│烟草种子 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │139 │20051191-T-456│雄草种子包装 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │140 │20051192-T-456│烟草种子繁育技术规程 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │141 │20051193-T-456│烟草种子检验规程 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │中国烟草总公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │青州烟草研究所│ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │142 │20051194-T-456│烟草种子贮藏与运输 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │143 │20051195-T-456│烟田农艺性状调查测量方│推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │法 │ │ │ │ │会 │ │ │ └──┴───────┴───────────┴──┴──┴──┴───────┴──────────┴───────┴──────────┘ | 各有关单位： 现将《关于下达2005年第一批制修订国家标准计划的通知》（国标委计划〔2005〕68号）（附件1）转发至你单位。请按照其中有关医疗器械项目部分的内容，按期、保质地完成制修订任务。 附件：关于下达2005年第一批制修订国家标准计划的通知 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○五年十月二十日 附件： 国家标准化管理委员会文件 国标委计划[2005]68号 ─────────────────────────────────────── 关于下达2005年第一批制修订国家标准计划的通知 国务院各有关部门，行业协会集团公司，各直属标准化技术委员会，国家认监委，国家质检总局有关直属、挂靠单位，中国标准化研究院、中国标准出版社、中国标准化协会： 2005年第一批网上申报国家标准制修订计划项目经国家标准化管理委员会审定，现已公布。本批国家标准制修订计划项目全部为2004年至今从网上申报的推荐性制定项目，共计448项（见附件1）。另外，还附有国家标准样品计划项目157项（见附件2）。计划项目清单可在国家标准化管理委员会网站（www.sac.gov.cn）上查阅并下载。 请各部门监督有关标准化技术委员会、技术归口单位和主要起草单位，按期完成制修订国家标准计划任务。 附件：2005年网上申报国家标准制修订计划项目任务汇总表 中国国家标准化管理和委员会 二○○五年九月十二日 附件： ┌──┬───────┬───────────┬──┬──┬──┬───────┬──────────┬───────┬──────────┐ │124 │20051176-T-432│植物新品种特异性、一致│推荐│制定│2006│国家林业局 │国家林业局新品种保护│国家林业局科技│ │ │ │ │性、稳定性（DUS）测试 │ │ │ │ │办公室 │发展中心 │ │ │ │ │指南 牡丹 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │125 │20051177-T-432│植物新品种特异性、一致│推荐│制定│2007│国家林业局 │国家林业局植物新品种│国家林业局科技│ │ │ │ │性、稳定性（DUS）测试 │ │ │ │ │保护办公室 │发展中心 │ │ │ │ │指南 杨属 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │126 │20051178-T-464│检验医学 参考测量实验 │推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 136 全国医用临床 │北京市医疗器械│IDT：ISO 15195：2003│ │ │ │室的要求 │ │ │ │督管理局 │检验实验室和体外诊断│检验所 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │系统标委会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │127 │20051179-T-464│体外诊断医疗器械 生物 │推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 136 全国医用临床 │北京市医疗器械│IDT：ISO 17511：2003│ │ │ │源性样品中量的测量 校 │ │ │ │督管理局 │检验实验室和体外诊断│检验所、罗氏诊│ │ │ │ │准品和质控物质赋值的计│ │ │ │ │系统标委会 │断公司 │ │ │ │ │量学溯源性 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │128 │20051180-T-464│外科植入物的取出与分析│推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT:ISO 12891-2:2000│ │ │ │（二） │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │129 │20051181-T-464│外科植入物的取出与分析│推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT:ISO 12891-3:2000│ │ │ │（三） │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │130 │20051182-T-464│外科植入物的取出与分析│推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT:ISO 12891-3:2000│ │ │ │（四） │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │131 │20051183-T-464│外科植入物的取出与分析│推荐│制定│2006│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT:ISO 12891-1:1998│ │ │ │（一） │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │132 │20051184-T-464│医用成像部门的评价及例│推荐│制定│2005│国家食品药品监│TC 10 全国医用电器标│上海西门子医疗│IDT:IEC 61223-3-5:20│ │ │ │行试验 第3-5部分X：射 │ │ │ │督管理局 │委会 │器械有限公司 │ 04 │ │ │ │线计算机体层摄影议备图│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │像性能验收测试 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │133 │20051185-T-464│整形外科植入物的维护及│推荐│制定│2005│国家食品药品监│TC 110 全国外科植入 │国家食品药品监│IDT：ISO 8828：1988 │ │ │ │管理指南 │ │ │ │督管理局 │物和矫形器械标技委 │督管理局、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │医疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心等 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │134 │20051186-T-456│卷烟 卷烟主流烟气中主 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │郑州，烟草研究│ │ │ │ │要芳香胺类化合物的测定│ │ │ │ │会 │院 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │135 │20051187-T-456│卷烟 卷烟主流烟气中主 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │郑州，烟草研究│ │ │ │ │要羰基化合物的测定 │ │ │ │会 │会 │院 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │136 │20051188-T-456│晒黄烟 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │郑州，烟草研究│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │院 │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │137 │20051189-T-456│烟草国外引种技术规程 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │中国烟草总公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │青州烟草研究所│ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │138 │20051190-T-456│烟草种子 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │139 │20051191-T-456│雄草种子包装 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │140 │20051192-T-456│烟草种子繁育技术规程 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │141 │20051193-T-456│烟草种子检验规程 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │中国烟草总公司│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │青州烟草研究所│ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │142 │20051194-T-456│烟草种子贮藏与运输 │推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├──┼───────┼───────────┼──┼──┼──┼───────┼──────────┼───────┼──────────┤ │143 │20051195-T-456│烟田农艺性状调查测量方│推荐│制定│2006│国家烟草专卖局│TC 144 全国烟草标委 │青州烟草研究所│ │ │ │ │法 │ │ │ │ │会 │ │ │ └──┴───────┴───────────┴──┴──┴──┴───────┴──────────┴───────┴──────────┘
关于角膜接触镜不属于植入医疗器械的通知 | 国食药监械[2005]490号 | FGWJ-2005-10022 | 2005-10-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 国家药品监督管理局令第15号《医疗器械分类规则》明确植入医疗器械为：“任何借助外科手术，器械全部或者部分进入人体或自然腔道中；在手术过程结束后长期留在体内，或者这些器械部分留在体内至少30天以上，这些器械被认为是植入器械。”角膜接触镜是不需要借助任何外科手术的方式放在角膜上的产品，该类产品不符合上述植入器械的定义，不是植入医疗器械，是长期接触角膜的Ⅲ类医疗器械。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○五年十月十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 国家药品监督管理局令第15号《医疗器械分类规则》明确植入医疗器械为：“任何借助外科手术，器械全部或者部分进入人体或自然腔道中；在手术过程结束后长期留在体内，或者这些器械部分留在体内至少30天以上，这些器械被认为是植入器械。”角膜接触镜是不需要借助任何外科手术的方式放在角膜上的产品，该类产品不符合上述植入器械的定义，不是植入医疗器械，是长期接触角膜的Ⅲ类医疗器械。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○五年十月十二日
关于义齿粘合剂等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]469号 | FGWJ-2005-10031 | 2005-09-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，现将义齿粘合剂等产品的分类界定通知如下： 一、义齿粘合剂：用于在义齿修复体意外损坏的情况下在折断面上起到粘接作用。作为II类医疗器械管理。 二、口腔种植体配套使用的齿科固位体：由磁性固位体、有螺丝的衔铁及套环组成，固位体粘结在义齿基托上、衔铁和套环种植体上。作为III类医疗器械管理。 三、家庭用电位治疗仪（非高压）：由电位治疗仪和远红外治疗部分组成。作为II类医疗器械管理。 四、施给器：与锝气体发生器配合使用，用于向患者输送锝气体，并过滤患者呼出的锝气体。作为I类医疗器械管理。 五、五味试嗅液：由五种气味物（乙酸、香蕉油、丁香酚、薄荷醇和三甲基吲哚）按照不同浓度级别分开，用于定级测试人的嗅觉。作为II类医疗器械管理。 六、外科动力系统：由集成控制系统和显示器系统的主控制单元、脚控装置、电动马达和附属配件组成，用于外科手术的电子控制系统，对扭力和工具真实速度进行控制。作为II类医疗器械管理。 七、开创保护器：无菌开孔用器具。如不接触伤口，作为I类医疗器械管理；如接触伤口，作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、球囊加压器LID-1:用于手术中向阻断球囊导管加压，从而使球囊扩张，以达到阻断血流、便于通过“成像导丝”观察血管内壁的病变情况。作为I类医疗器械管理。 九、AtrionQL压力泵：用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。作为I类医疗器械管理。 十、义齿基托清洁材料：用于去除义齿和基托表面的赃物和牙垢，清洗后需用清水冲洗干净，主要成份为具有活性的钛材料。不作为医疗器械管理。 十一、通用培养基：用于细菌培养，不具有细菌鉴定作用。不作为医疗器械管理。 十二、YY系列医用供氧器：有氧气瓶、流量计、压力表、减压器、推车等，主要用途是盛装呼吸用氧气。作为II类医疗器械管理。 十三、WZR-T电子甩体温表：用于甩降体温表水银柱用。不作为医疗器械管理。 十四、WZR-D型系列药用振荡器：供医院药液的迅速稀释和粉针剂的充分溶解之用。不作为医疗器械管理。 十五、WZR-X1型吸液器：供医疗机构作分离试验用。不作为医疗器械管理。 十六、WZR-D961型微量振荡器：供人血清与乙肝核心抗体（HbcAb）酶联免疫试剂或其它被测试样与试剂混匀之用。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年5月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年九月二十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理工作的需要，现将义齿粘合剂等产品的分类界定通知如下： 一、义齿粘合剂：用于在义齿修复体意外损坏的情况下在折断面上起到粘接作用。作为II类医疗器械管理。 二、口腔种植体配套使用的齿科固位体：由磁性固位体、有螺丝的衔铁及套环组成，固位体粘结在义齿基托上、衔铁和套环种植体上。作为III类医疗器械管理。 三、家庭用电位治疗仪（非高压）：由电位治疗仪和远红外治疗部分组成。作为II类医疗器械管理。 四、施给器：与锝气体发生器配合使用，用于向患者输送锝气体，并过滤患者呼出的锝气体。作为I类医疗器械管理。 五、五味试嗅液：由五种气味物（乙酸、香蕉油、丁香酚、薄荷醇和三甲基吲哚）按照不同浓度级别分开，用于定级测试人的嗅觉。作为II类医疗器械管理。 六、外科动力系统：由集成控制系统和显示器系统的主控制单元、脚控装置、电动马达和附属配件组成，用于外科手术的电子控制系统，对扭力和工具真实速度进行控制。作为II类医疗器械管理。 七、开创保护器：无菌开孔用器具。如不接触伤口，作为I类医疗器械管理；如接触伤口，作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、球囊加压器LID-1:用于手术中向阻断球囊导管加压，从而使球囊扩张，以达到阻断血流、便于通过“成像导丝”观察血管内壁的病变情况。作为I类医疗器械管理。 九、AtrionQL压力泵：用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。作为I类医疗器械管理。 十、义齿基托清洁材料：用于去除义齿和基托表面的赃物和牙垢，清洗后需用清水冲洗干净，主要成份为具有活性的钛材料。不作为医疗器械管理。 十一、通用培养基：用于细菌培养，不具有细菌鉴定作用。不作为医疗器械管理。 十二、YY系列医用供氧器：有氧气瓶、流量计、压力表、减压器、推车等，主要用途是盛装呼吸用氧气。作为II类医疗器械管理。 十三、WZR-T电子甩体温表：用于甩降体温表水银柱用。不作为医疗器械管理。 十四、WZR-D型系列药用振荡器：供医院药液的迅速稀释和粉针剂的充分溶解之用。不作为医疗器械管理。 十五、WZR-X1型吸液器：供医疗机构作分离试验用。不作为医疗器械管理。 十六、WZR-D961型微量振荡器：供人血清与乙肝核心抗体（HbcAb）酶联免疫试剂或其它被测试样与试剂混匀之用。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年5月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年九月二十一日
关于认可国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心合成树脂牙等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2005]441号 | FGWJ-2005-10028 | 2005-09-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年1月9日至1月11日对你中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可你中心对合成树脂牙等57种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可检测资格的医疗器械和项目目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年九月十二日 附表1 申请认可的检测能力范围 序号 产品名称 检测参数 依据标准号 测量范围 序号 名称 一 合成树脂牙 全部参数 《合成树脂牙》YY 0300-1998 / 二 陶瓷牙 全部参数 《陶瓷牙》YY0301-1998 / 三 义齿基托聚合物（义齿基托树脂） 全部参数 《义齿基托树脂》YY0270-2003 / 四 牙科复合树脂充填材料 全部参数 《牙科复合树脂充填材料》YY1042-2003 五 齿科藻酸盐印模材料 全部参数 《齿科藻酸盐印模材料》YY1027-2001 / 六 牙科模型蜡 全部参数 《牙科模型蜡》YY91070-1999 / 七 齿科氧化锌丁香酚水门汀 部分参数 《齿科氧化锌丁香酚水门汀》YY0272-1995 酸溶砷含量不能做 八 齿科水基水门汀 部分参数 《齿科水基水门汀》YY0271-1995 酸溶砷含量、酸溶铅含量不能做 九 银合金粉 部分参数 《银合金粉》YY1026-1999 化学成分、化学成分的偏差不能做 十 牙釉质粘合树脂 全部参数 《牙釉质粘合树脂》YY0269-1995 / 十一 口腔种植体 部分参数 《等离子喷涂羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体》YY0304-1998 《羟基磷灰石生物陶瓷》YY0305-1998 《纯钛人工牙种植体》YY0315-1999 羟基磷灰石含量及结晶度、杂质元素和重金属含量极限、钛材化学组成钙磷原子比、相成分及结晶度、红外吸收谱、密度、容重及显气孔率、化学成分不能做 十二 牙科石膏产品 全部参数 《牙科石膏产品》YY 0462-2003 / 十三 牙科磷酸盐铸造包埋材料 全部参数 《牙科磷酸盐铸造包埋材料》YY0463-2003 / 十四 生物性能试验 溶血试验 《溶血试验》YY/T 0127.1-1993 / 静脉注射急性全身毒性试验 《静脉注射急性全身毒性试验》YY/T 0127.2-1993 根管内应用试验 《根管内应用试验》YY/T 0127.3-1998 骨埋植试验 《骨埋植试验》YY/T 0127.4-1998 牙髓牙本质应用试验 《牙髓牙本质应用试验》YY/T 0127.7-2001 皮下植入试验 《皮下植入试验》YY/T 0127.8-2001 细胞毒性试验:琼脂覆盖法及分子滤过法 《细胞毒性试验:琼脂覆盖法及分子滤过法》YY/T 0127.9-2001 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验(Ames试验) 《鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验(Ames试验) 》YY/T 0127.10-2001 盖髓试验 《盖髓试验》YY/T0127.11-2001 短期全身毒性试验:经口途径 《短期全身毒性试验:经口途径》YY/T 0244-1996 口腔粘膜刺激试验 《口腔粘膜刺激试验》YY/T 0279-1995 刺激与致敏试验 《刺激与致敏试验》GB/T16886.10-2001 十五 喷砂粉 部分参数 《洁牙喷砂粉》 YZB/USA1215-55-2004 砷含量、重金属含量不能做 十六 天然型无机骨 部分参数 《天然型无机骨》Q/HDKCY 001 – 2000 化学成分、粒度分析、容重及气孔率不能做 十七 化学机械法龋齿祛腐凝胶 全部参数 《 化学机械法龋齿祛腐凝胶—CarisolvT YZB/SWE 0072–2002M （伢典）》 / 十八 义齿稳固剂 部分参数 《Protefix ？义齿稳固剂（粉）》YZB/GEM 0078–2002 砷含量不能做 十九 矫形丝 部分参数 《口腔正畸用镍钛器材》YZB/字0625-2003 化学成分、耐腐蚀性能（镍溶出量）不能做 二十 窝沟封闭剂 全部参数 《齿科树脂基窝沟》YZB/LIE 0308-2002 / 二十一 义齿软衬材料 全部参数 《长期使用义齿软衬材料》YZB/JAP 0215 – 2002 / 二十二 牙周片 部分参数 《PGLA生物降解引导性组织再生阻挡片》YZB/国0223-2002 重金属含量、环残不能做 二十三 临时树脂牙冠材料 全部参数 《临时树脂牙冠材料》YZB/JAP 0315 – 2002 / 二十四 光固化垫底材 全部参数 《光固化垫底材》YZB/FRC 0492 – 2003 / 二十五 牙髓塑化液 全部参数 《无色牙髓塑化液》Q/DAAW 10-2000 / 二十六 口腔植入用陶瓷 部分参数 《β－磷酸三钙陶瓷》YZB/GEM 0053- 2002 化学组成、晶体纯度、重金属含量不能做 二十七 牙髓失活材料 部分参数 《牙科学 牙髓失活材料》YZB/国 0495-2002 三氧化二砷含量不能做 二十八 牙根管塞尖 部分参数 ISO6877-1995《Dental root-canal obturating points》 / 二十九 牙科硅橡胶弹性印模材料 全部参数 《牙科硅橡胶弹性印模材料》YZB/SWI 1749-2003 / 三十 美白材料 全部参数 《丹妮牙齿美白系统》YZB/USA 0488 - 2003 / 三十一 粘结剂 全部参数 《牙科学 粘合剂》Q/CYBG-10-2000 / 三十二 托槽、颊面管、带环等正畸产品 部分参数 3M企业标准 《正畸托槽》《齿科矫正用树脂器材》 YZB/JAP3060-63-2004 镍溶出量不能做 三十三 修复预成牙冠 部分参数 《JCH修复预成牙冠》YZB/京 0418-2003 化学成分不能做 三十四 金属烤瓷修复体 全部参数 《金属烤瓷修复体》YZB/京0102-2003 / 三十五 正畸用橡胶制品 全部参数 YEB/USA0267-2003（美国）American Orthodontics 公司齿科正畸橡皮圈产品的《齿科正畸用弹性橡胶制品》 / 三十六 防龋凝胶 部分参数 《APFI 防龋凝胶》Q/DAAW 2 – 2000 氟含量、红外光谱不能做 三十七 造牙材料 全部参数 《造牙粉》ZB / 国 0040 – 2003 / 三十八 丁香油 全部参数 《牙科学 丁香油》YZB/国 0494-2002 / 三十九 根管扩大液 全部参数 《根管扩大液》YZB/FRC 0600 – 2003 / 四十 齿科修复用贵合金 部分参数 《齿科修复用贵金属合金》YZB/京0193-2004 化学成分、抗拉强度、延伸率、液相线和固相线温度不能做 四十一 齿科脱敏剂 全部参数 日本Sun Medical株式会社《MS Coat齿科脱敏剂》 YZB/国3352-63-2004 / 四十二 牙用根管桩（钉） 全部参数 《牙用根管桩（钉）》Q/HXS 001-2001 / 四十三 牙科瓷粉 部分参数 《Cercon牌牙科瓷粉》YZB/GEM0095-2003 放射活性不能做 四十四 拔牙槽止血膏 部分参数 《拔牙槽止血膏》YZB/FRC 0602 – 2003 碘仿含量不能做 四十五 酚克除 全部参数 《酚克除YZB/FRC 0498 – 2003》 / 四十六 根管充填材料 全部参数 韩国（株）美塔医疗器材有限公司注册（进口）产品标准 YZB/国 2490-63-2004 / 四十七 排龈膏 全部参数 PR-EX-02-2001 《EXPASYL 排龈膏》 / 四十八 低熔合金（硬铅） 全部参数 QM40 001-2000《低熔合金》 / 四十九 牙科纸尖 部分参数 YZB/津0133-2003《牙科纸尖》 消毒不能做 五十 托牙硬衬材料 全部参数 YZB/JAP 1824 – 2003 《Rebase Ⅱ 托牙硬衬材料》 / 五十一 牙髓活力测试剂 全部参数 YZB/FRC 2509 – 2003《牙髓活力测试剂》 / 五十二 窝洞处理剂 全部参数 《窝洞处理剂》YZB/国 1638-2003 / 五十三 多聚甲醛干髓材料 全部参数 《 多聚甲醛干髓材料》YZB/国 1639-2003 / 五十四 牙科用碘材料 全部参数 《牙科用碘材料》YZB/国 1637-2003 / 五十五 颌面骨折用钛制接骨板、接骨螺钉 部分参数 Q/ZBT001-99西安中邦钛生物材料有限公司 化学成分不能做 五十六 贴合点指示剂 全部参数 《齿科株式会社》YZB/JAP2202-2003 / 五十七 酸蚀剂 全部参数 <酸蚀剂>澳大利亚SDI.Limited YZB/xxx / | 国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年1月9日至1月11日对你中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可你中心对合成树脂牙等57种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可检测资格的医疗器械和项目目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年九月十二日 附表1 申请认可的检测能力范围 序号 产品名称 检测参数 依据标准号 测量范围 序号 名称 一 合成树脂牙 全部参数 《合成树脂牙》YY 0300-1998 / 二 陶瓷牙 全部参数 《陶瓷牙》YY0301-1998 / 三 义齿基托聚合物（义齿基托树脂） 全部参数 《义齿基托树脂》YY0270-2003 / 四 牙科复合树脂充填材料 全部参数 《牙科复合树脂充填材料》YY1042-2003 五 齿科藻酸盐印模材料 全部参数 《齿科藻酸盐印模材料》YY1027-2001 / 六 牙科模型蜡 全部参数 《牙科模型蜡》YY91070-1999 / 七 齿科氧化锌丁香酚水门汀 部分参数 《齿科氧化锌丁香酚水门汀》YY0272-1995 酸溶砷含量不能做 八 齿科水基水门汀 部分参数 《齿科水基水门汀》YY0271-1995 酸溶砷含量、酸溶铅含量不能做 九 银合金粉 部分参数 《银合金粉》YY1026-1999 化学成分、化学成分的偏差不能做 十 牙釉质粘合树脂 全部参数 《牙釉质粘合树脂》YY0269-1995 / 十一 口腔种植体 部分参数 《等离子喷涂羟基磷灰石涂层-钛基牙种植体》YY0304-1998 《羟基磷灰石生物陶瓷》YY0305-1998 《纯钛人工牙种植体》YY0315-1999 羟基磷灰石含量及结晶度、杂质元素和重金属含量极限、钛材化学组成钙磷原子比、相成分及结晶度、红外吸收谱、密度、容重及显气孔率、化学成分不能做 十二 牙科石膏产品 全部参数 《牙科石膏产品》YY 0462-2003 / 十三 牙科磷酸盐铸造包埋材料 全部参数 《牙科磷酸盐铸造包埋材料》YY0463-2003 / 十四 生物性能试验 溶血试验 《溶血试验》YY/T 0127.1-1993 / 静脉注射急性全身毒性试验 《静脉注射急性全身毒性试验》YY/T 0127.2-1993 根管内应用试验 《根管内应用试验》YY/T 0127.3-1998 骨埋植试验 《骨埋植试验》YY/T 0127.4-1998 牙髓牙本质应用试验 《牙髓牙本质应用试验》YY/T 0127.7-2001 皮下植入试验 《皮下植入试验》YY/T 0127.8-2001 细胞毒性试验:琼脂覆盖法及分子滤过法 《细胞毒性试验:琼脂覆盖法及分子滤过法》YY/T 0127.9-2001 鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验(Ames试验) 《鼠伤寒沙门氏杆菌回复突变试验(Ames试验) 》YY/T 0127.10-2001 盖髓试验 《盖髓试验》YY/T0127.11-2001 短期全身毒性试验:经口途径 《短期全身毒性试验:经口途径》YY/T 0244-1996 口腔粘膜刺激试验 《口腔粘膜刺激试验》YY/T 0279-1995 刺激与致敏试验 《刺激与致敏试验》GB/T16886.10-2001 十五 喷砂粉 部分参数 《洁牙喷砂粉》 YZB/USA1215-55-2004 砷含量、重金属含量不能做 十六 天然型无机骨 部分参数 《天然型无机骨》Q/HDKCY 001 – 2000 化学成分、粒度分析、容重及气孔率不能做 十七 化学机械法龋齿祛腐凝胶 全部参数 《 化学机械法龋齿祛腐凝胶—CarisolvT YZB/SWE 0072–2002M （伢典）》 / 十八 义齿稳固剂 部分参数 《Protefix ？义齿稳固剂（粉）》YZB/GEM 0078–2002 砷含量不能做 十九 矫形丝 部分参数 《口腔正畸用镍钛器材》YZB/字0625-2003 化学成分、耐腐蚀性能（镍溶出量）不能做 二十 窝沟封闭剂 全部参数 《齿科树脂基窝沟》YZB/LIE 0308-2002 / 二十一 义齿软衬材料 全部参数 《长期使用义齿软衬材料》YZB/JAP 0215 – 2002 / 二十二 牙周片 部分参数 《PGLA生物降解引导性组织再生阻挡片》YZB/国0223-2002 重金属含量、环残不能做 二十三 临时树脂牙冠材料 全部参数 《临时树脂牙冠材料》YZB/JAP 0315 – 2002 / 二十四 光固化垫底材 全部参数 《光固化垫底材》YZB/FRC 0492 – 2003 / 二十五 牙髓塑化液 全部参数 《无色牙髓塑化液》Q/DAAW 10-2000 / 二十六 口腔植入用陶瓷 部分参数 《β－磷酸三钙陶瓷》YZB/GEM 0053- 2002 化学组成、晶体纯度、重金属含量不能做 二十七 牙髓失活材料 部分参数 《牙科学 牙髓失活材料》YZB/国 0495-2002 三氧化二砷含量不能做 二十八 牙根管塞尖 部分参数 ISO6877-1995《Dental root-canal obturating points》 / 二十九 牙科硅橡胶弹性印模材料 全部参数 《牙科硅橡胶弹性印模材料》YZB/SWI 1749-2003 / 三十 美白材料 全部参数 《丹妮牙齿美白系统》YZB/USA 0488 - 2003 / 三十一 粘结剂 全部参数 《牙科学 粘合剂》Q/CYBG-10-2000 / 三十二 托槽、颊面管、带环等正畸产品 部分参数 3M企业标准 《正畸托槽》《齿科矫正用树脂器材》 YZB/JAP3060-63-2004 镍溶出量不能做 三十三 修复预成牙冠 部分参数 《JCH修复预成牙冠》YZB/京 0418-2003 化学成分不能做 三十四 金属烤瓷修复体 全部参数 《金属烤瓷修复体》YZB/京0102-2003 / 三十五 正畸用橡胶制品 全部参数 YEB/USA0267-2003（美国）American Orthodontics 公司齿科正畸橡皮圈产品的《齿科正畸用弹性橡胶制品》 / 三十六 防龋凝胶 部分参数 《APFI 防龋凝胶》Q/DAAW 2 – 2000 氟含量、红外光谱不能做 三十七 造牙材料 全部参数 《造牙粉》ZB / 国 0040 – 2003 / 三十八 丁香油 全部参数 《牙科学 丁香油》YZB/国 0494-2002 / 三十九 根管扩大液 全部参数 《根管扩大液》YZB/FRC 0600 – 2003 / 四十 齿科修复用贵合金 部分参数 《齿科修复用贵金属合金》YZB/京0193-2004 化学成分、抗拉强度、延伸率、液相线和固相线温度不能做 四十一 齿科脱敏剂 全部参数 日本Sun Medical株式会社《MS Coat齿科脱敏剂》 YZB/国3352-63-2004 / 四十二 牙用根管桩（钉） 全部参数 《牙用根管桩（钉）》Q/HXS 001-2001 / 四十三 牙科瓷粉 部分参数 《Cercon牌牙科瓷粉》YZB/GEM0095-2003 放射活性不能做 四十四 拔牙槽止血膏 部分参数 《拔牙槽止血膏》YZB/FRC 0602 – 2003 碘仿含量不能做 四十五 酚克除 全部参数 《酚克除YZB/FRC 0498 – 2003》 / 四十六 根管充填材料 全部参数 韩国（株）美塔医疗器材有限公司注册（进口）产品标准 YZB/国 2490-63-2004 / 四十七 排龈膏 全部参数 PR-EX-02-2001 《EXPASYL 排龈膏》 / 四十八 低熔合金（硬铅） 全部参数 QM40 001-2000《低熔合金》 / 四十九 牙科纸尖 部分参数 YZB/津0133-2003《牙科纸尖》 消毒不能做 五十 托牙硬衬材料 全部参数 YZB/JAP 1824 – 2003 《Rebase Ⅱ 托牙硬衬材料》 / 五十一 牙髓活力测试剂 全部参数 YZB/FRC 2509 – 2003《牙髓活力测试剂》 / 五十二 窝洞处理剂 全部参数 《窝洞处理剂》YZB/国 1638-2003 / 五十三 多聚甲醛干髓材料 全部参数 《 多聚甲醛干髓材料》YZB/国 1639-2003 / 五十四 牙科用碘材料 全部参数 《牙科用碘材料》YZB/国 1637-2003 / 五十五 颌面骨折用钛制接骨板、接骨螺钉 部分参数 Q/ZBT001-99西安中邦钛生物材料有限公司 化学成分不能做 五十六 贴合点指示剂 全部参数 《齿科株式会社》YZB/JAP2202-2003 / 五十七 酸蚀剂 全部参数 <酸蚀剂>澳大利亚SDI.Limited YZB/xxx /
关于麻醉机等产品质量监督抽验情况的通报 | 国食药监市[2005]426号 | FGWJ-2005-10195 | 2005-08-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局对麻醉机、光固化机、高频手术设备、心电监护仪等产品进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）麻醉机 此次共抽验6家生产企业和2家进口产品经营单位的8台产品。依据行业标准YY0320-2000《麻醉机》进行检验。检验项目为：边和角、控制开关、管道进口接头、通气管道泄漏、通气管道连接标记、流量控制阀的流量、流量控制阀的标记、流量控制阀的标定、蒸发器概述、蒸发器浓度标定、快速供氧阀、报警装置、报警时间和声响、报警器、气动报警器、视觉报警器、保护装置、泄漏量、呼气阻抗、吸气阻抗等20个指标。经检验，5台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为62.5%（见附件）。不合格产品的主要问题是蒸发器概述、通气管道连接标记、蒸发器浓度标定等指标不符合标准规定。 （二）光固化机 此次共抽验8家生产企业和2家经营单位的10台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》和行业标准YY0055-2002《牙科设备光固化机》进行检验。检验项目为：外部标记、光谱特性、固化深度、噪声声级、定时误差、外观、控制器件及仪表标记、导线绝缘的颜色、指示灯和按钮、保护接地阻抗、连续漏电流、电介质强度、网电源熔断器和过流释放器、控制器件等14个指标。经检验，4台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为40.0%（见附件）。不合格产品的主要问题是光谱特性、网电源熔断器和过流释放器、外部标记、指示灯和按钮、导线绝缘的颜色等指标不符合标准规定。 （三）高频手术设备 此次共抽验11家生产企业的11台产品。依据国家标准GB9706.4-1999《医用电气设备第二部分：高频手术设备安全专用要求》和GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》进行检验。检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流及患者辅助电流、正常工作温度下的电介质强度、人为差错、外部标记、高频漏电流、直接从设备输出端测量高频漏电流、工作数据的准确性、有关安全参数的指示、电源中断后的恢复、随机文件等11个指标。经检验，8台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为72.7%（见附件）。不合格产品的主要问题是工作数据的准确性、人为差错、随机文件等指标不符合标准规定。 （四）心电监护仪 此次共抽验36家生产企业的36台产品。依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0089-1992《病人监护系统专用安全要求》、行业标准YY91079－1999《心电监护仪》进行检验。检验项目为：时间常数、频率特性、心率的检测和显示、心率显示的精确度、心率报警预置器、心率报警的准确度、心率报警的发生的时间、走纸速度、正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助漏电流、正常工作温度下的电介质强度、保护接地阻抗、除颤后的恢复等12项指标。经检验，20台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为55.6%（见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下的电介质强度、保护接地阻抗、除颤后的恢复、心率报警的发生时间、心率的检测和显示、频率特性、时间常数、走纸速度等指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依据《医疗器械监督管理条例》予以查处。责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关查处情况，请于2005年9月30日前报我局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第4期，总第19期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月二十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局对麻醉机、光固化机、高频手术设备、心电监护仪等产品进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）麻醉机 此次共抽验6家生产企业和2家进口产品经营单位的8台产品。依据行业标准YY0320-2000《麻醉机》进行检验。检验项目为：边和角、控制开关、管道进口接头、通气管道泄漏、通气管道连接标记、流量控制阀的流量、流量控制阀的标记、流量控制阀的标定、蒸发器概述、蒸发器浓度标定、快速供氧阀、报警装置、报警时间和声响、报警器、气动报警器、视觉报警器、保护装置、泄漏量、呼气阻抗、吸气阻抗等20个指标。经检验，5台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为62.5%（见附件）。不合格产品的主要问题是蒸发器概述、通气管道连接标记、蒸发器浓度标定等指标不符合标准规定。 （二）光固化机 此次共抽验8家生产企业和2家经营单位的10台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》和行业标准YY0055-2002《牙科设备光固化机》进行检验。检验项目为：外部标记、光谱特性、固化深度、噪声声级、定时误差、外观、控制器件及仪表标记、导线绝缘的颜色、指示灯和按钮、保护接地阻抗、连续漏电流、电介质强度、网电源熔断器和过流释放器、控制器件等14个指标。经检验，4台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为40.0%（见附件）。不合格产品的主要问题是光谱特性、网电源熔断器和过流释放器、外部标记、指示灯和按钮、导线绝缘的颜色等指标不符合标准规定。 （三）高频手术设备 此次共抽验11家生产企业的11台产品。依据国家标准GB9706.4-1999《医用电气设备第二部分：高频手术设备安全专用要求》和GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》进行检验。检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流及患者辅助电流、正常工作温度下的电介质强度、人为差错、外部标记、高频漏电流、直接从设备输出端测量高频漏电流、工作数据的准确性、有关安全参数的指示、电源中断后的恢复、随机文件等11个指标。经检验，8台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为72.7%（见附件）。不合格产品的主要问题是工作数据的准确性、人为差错、随机文件等指标不符合标准规定。 （四）心电监护仪 此次共抽验36家生产企业的36台产品。依据国家标准GB9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0089-1992《病人监护系统专用安全要求》、行业标准YY91079－1999《心电监护仪》进行检验。检验项目为：时间常数、频率特性、心率的检测和显示、心率显示的精确度、心率报警预置器、心率报警的准确度、心率报警的发生的时间、走纸速度、正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助漏电流、正常工作温度下的电介质强度、保护接地阻抗、除颤后的恢复等12项指标。经检验，20台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为55.6%（见附件）。不合格产品的主要问题是正常工作温度下的电介质强度、保护接地阻抗、除颤后的恢复、心率报警的发生时间、心率的检测和显示、频率特性、时间常数、走纸速度等指标不符合标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依据《医疗器械监督管理条例》予以查处。责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关查处情况，请于2005年9月30日前报我局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第4期，总第19期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月二十四日
关于谷氨酸脱羟酶抗体酶联免疫法检测试剂等两种诊断试剂分类界定的通知 | 国食药监械[2005]411号 | FGWJ-2005-10018 | 2005-08-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理需要，现将谷氨酸脱羟酶抗体酶联免疫法检测试剂等产品的分类界定通知如下： 一、谷氨酸脱羟酶抗体酶联免疫法检测试剂：本产品对从人体内提取的血液样本在体外进行检查，用于检测Ⅰ/Ⅱ型糖尿病以及STIFF MAN神经紊乱综合症。作为Ⅲ类医疗器械进行管理。 二、胰岛素酶联免疫法检测试剂：本产品对从人体内提取的血液样本在体外进行检查，用于检测人体内胰岛素的含量。作为Ⅲ类医疗器械进行管理。 上述产品，从2006年8月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，新申请企业可按照Ⅲ类医疗器械申请上述产品注册。 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理需要，现将谷氨酸脱羟酶抗体酶联免疫法检测试剂等产品的分类界定通知如下： 一、谷氨酸脱羟酶抗体酶联免疫法检测试剂：本产品对从人体内提取的血液样本在体外进行检查，用于检测Ⅰ/Ⅱ型糖尿病以及STIFF MAN神经紊乱综合症。作为Ⅲ类医疗器械进行管理。 二、胰岛素酶联免疫法检测试剂：本产品对从人体内提取的血液样本在体外进行检查，用于检测人体内胰岛素的含量。作为Ⅲ类医疗器械进行管理。 上述产品，从2006年8月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，新申请企业可按照Ⅲ类医疗器械申请上述产品注册。 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月十五日
关于瘢痕治疗器等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]416号 | FGWJ-2005-10030 | 2005-08-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理需要，现将瘢痕治疗器等产品的分类界定通知如下： 一、瘢痕治疗器：利用压迫法抑制人体瘢痕生长并使之消退，用于治疗瘢痕。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、助眠帽：在睡帽上安装一个电子安静器和电子催眠器，用于治疗失眠。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三、内窥镜手术设备操控系统：用于对所连接的设备进行操作控制，本身不具有诊断及数据分析功能。不作为医疗器械管理。 四、输液加压袋：用于输液输血时的加压，以帮助血液及药液尽快进入人体。不作为医疗器械管理。 上述界定为医疗器械的产品，从2006年4月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理需要，现将瘢痕治疗器等产品的分类界定通知如下： 一、瘢痕治疗器：利用压迫法抑制人体瘢痕生长并使之消退，用于治疗瘢痕。作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、助眠帽：在睡帽上安装一个电子安静器和电子催眠器，用于治疗失眠。作为Ⅱ类医疗器械管理。 三、内窥镜手术设备操控系统：用于对所连接的设备进行操作控制，本身不具有诊断及数据分析功能。不作为医疗器械管理。 四、输液加压袋：用于输液输血时的加压，以帮助血液及药液尽快进入人体。不作为医疗器械管理。 上述界定为医疗器械的产品，从2006年4月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月十五日
关于免疫吸附器等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]410号 | FGWJ-2005-10010 | 2005-08-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将免疫吸附器等产品的分类界定通知如下： 一、免疫吸附器：由琼脂糖凝胶悬液及外壳组成，用于去除人体血液中的蛋白或蛋白原。作为III类医疗器械管理。 二、细胞分选微珠：与细胞分选系统配合使用，用于在体外去除人体血液或骨髓中的肿瘤细胞，从而达到净化骨髓或外周血、脐带血的目的。作为III类医疗器械管理。 三、斑点试验芯室：由医用透气性外科胶带、带有粘性的聚乙烯泡沫塑料芯室和合成纤维滤纸组成，用作斑点试验待测物质的载体。作为I类医疗器械管理。 四、隐血珠：由医用空心胶囊、医用脱脂棉、棉线组成，用于提取胃液作隐血检查。作为II类医疗器械管理（医用空心胶囊必须是有证企业生产）。 五、多功能熏蒸床：用作药物熏蒸治疗的载体，病人躺、卧或坐在熏蒸床上。作为II类医疗器械管理。 六、耳温仪探头套：作为I类医疗器械管理。 七、放射性粒子植入防护枪：用于对操作者进行术中防护及粒子的消毒防护。作为I类医疗器械管理。 八、手术管件：可重复使用的手术器械，用于眼内抽吸、灌注、穿刺及固定等。作为I类医疗器械管理。 九、固定器械：用于固定脱落的视网膜、或起填塞作用等，可重复使用。作为I类医疗器械管理。 十、眼内异物去除器械：可重复使用。作为I类医疗器械管理。 十一、视网膜玻璃体手术用角膜接触镜：做手术时缝在病人的眼皮上，通过该镜观察和做手术，可重复使用。作为II类医疗器械管理。 十二、急慢性软组织损伤药物导入治疗仪（不含药）：采用低频调制中频脉冲点刺激和加热电极板的温热作用两种物理因子进行药物离子导入治疗。作为II类医疗器械管理。 十三、液氮储存系统：用于实验室样本的冷冻保存，作为I类医疗器械管理；用于保存人体移植用脏器等，作为II类医疗器械管理。 十四、红外线遥控团体心理测验仪：用于对团体人群同时进行心理测验。不作为医疗器械管理。 十五、加样枪、保湿剂、滤光器、（微量）样品杯、混合杯、高密度脂蛋白胆固醇磁性试管、吸头、热敏打印纸、适配器：生化分析仪的配套消耗品。不作为医疗器械管理。 十六、手术显微镜消毒罩：用于手术过程中包裹手术显微镜，避免术者接触手术显微镜。不作为医疗器械管理。 十七、可高温消毒的硅胶消毒盒：用于放置需消毒的手术器械，本身不具有消毒功能。不作为医疗器械管理。 十八、术后护理眼睛：用于眼睛手术患者术后使用，不与眼睛接触。不作为医疗器械管理。 十九、假牙洁美片：泡腾型片剂，用于清洗活动义齿和基托。不作为医疗器械管理。 二十、样本管理和传输系统：用于向生化分析仪或免疫分析仪输送病人样本，本身不具有检测功能。不作为医疗器械管理。 二十一、医用胶片储藏柜：不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年1月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将免疫吸附器等产品的分类界定通知如下： 一、免疫吸附器：由琼脂糖凝胶悬液及外壳组成，用于去除人体血液中的蛋白或蛋白原。作为III类医疗器械管理。 二、细胞分选微珠：与细胞分选系统配合使用，用于在体外去除人体血液或骨髓中的肿瘤细胞，从而达到净化骨髓或外周血、脐带血的目的。作为III类医疗器械管理。 三、斑点试验芯室：由医用透气性外科胶带、带有粘性的聚乙烯泡沫塑料芯室和合成纤维滤纸组成，用作斑点试验待测物质的载体。作为I类医疗器械管理。 四、隐血珠：由医用空心胶囊、医用脱脂棉、棉线组成，用于提取胃液作隐血检查。作为II类医疗器械管理（医用空心胶囊必须是有证企业生产）。 五、多功能熏蒸床：用作药物熏蒸治疗的载体，病人躺、卧或坐在熏蒸床上。作为II类医疗器械管理。 六、耳温仪探头套：作为I类医疗器械管理。 七、放射性粒子植入防护枪：用于对操作者进行术中防护及粒子的消毒防护。作为I类医疗器械管理。 八、手术管件：可重复使用的手术器械，用于眼内抽吸、灌注、穿刺及固定等。作为I类医疗器械管理。 九、固定器械：用于固定脱落的视网膜、或起填塞作用等，可重复使用。作为I类医疗器械管理。 十、眼内异物去除器械：可重复使用。作为I类医疗器械管理。 十一、视网膜玻璃体手术用角膜接触镜：做手术时缝在病人的眼皮上，通过该镜观察和做手术，可重复使用。作为II类医疗器械管理。 十二、急慢性软组织损伤药物导入治疗仪（不含药）：采用低频调制中频脉冲点刺激和加热电极板的温热作用两种物理因子进行药物离子导入治疗。作为II类医疗器械管理。 十三、液氮储存系统：用于实验室样本的冷冻保存，作为I类医疗器械管理；用于保存人体移植用脏器等，作为II类医疗器械管理。 十四、红外线遥控团体心理测验仪：用于对团体人群同时进行心理测验。不作为医疗器械管理。 十五、加样枪、保湿剂、滤光器、（微量）样品杯、混合杯、高密度脂蛋白胆固醇磁性试管、吸头、热敏打印纸、适配器：生化分析仪的配套消耗品。不作为医疗器械管理。 十六、手术显微镜消毒罩：用于手术过程中包裹手术显微镜，避免术者接触手术显微镜。不作为医疗器械管理。 十七、可高温消毒的硅胶消毒盒：用于放置需消毒的手术器械，本身不具有消毒功能。不作为医疗器械管理。 十八、术后护理眼睛：用于眼睛手术患者术后使用，不与眼睛接触。不作为医疗器械管理。 十九、假牙洁美片：泡腾型片剂，用于清洗活动义齿和基托。不作为医疗器械管理。 二十、样本管理和传输系统：用于向生化分析仪或免疫分析仪输送病人样本，本身不具有检测功能。不作为医疗器械管理。 二十一、医用胶片储藏柜：不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2006年1月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月十五日
关于发布YY／T 0480-2004《诊断Ｘ射线成像设备通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性》医疗器械行业标准第1号修改单的通知 | 国食药监械[2005]417号 | FGWJ-2005-10146 | 2005-08-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现发布YY/T 0480-2004《诊断X射线成像设备通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性》医疗器械行业标准第1号修改单。本修改单自发布之日起实施。 附件：YY／T 0480-2004《诊断Ｘ射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性》医疗器械行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月十五日 附件： 关于发布YY／T 0480-2004《诊断Ｘ射线成像设备通用及乳腺摄影 防散射滤线栅的特性》医疗器械行业标准第1号修改单的通知 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1、（第5页）5．1．3体模 a）中“100mm ± 1mm”改为“20mm ± 1mm”。 2、（第7页）5．2．5对比度改善系数（K）计算中公式（7）改为 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会及归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现发布YY/T 0480-2004《诊断X射线成像设备通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性》医疗器械行业标准第1号修改单。本修改单自发布之日起实施。 附件：YY／T 0480-2004《诊断Ｘ射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性》医疗器械行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○五年八月十五日 附件： 关于发布YY／T 0480-2004《诊断Ｘ射线成像设备通用及乳腺摄影 防散射滤线栅的特性》医疗器械行业标准第1号修改单的通知 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 1、（第5页）5．1．3体模 a）中“100mm ± 1mm”改为“20mm ± 1mm”。 2、（第7页）5．2．5对比度改善系数（K）计算中公式（7）改为 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
关于转发国家标准公告中有关《外科植入物超高分子量聚乙烯 第1部分：粉料》等7项医疗器械国家标准的通知 | 国食药监械[2005]381号 | FGWJ-2005-10185 | 2005-07-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准（中华人民共和国国家标准批准发布公告2005年第6号），GB／T19701．1－2005《外科植入物超高分子量聚乙烯第1部分：粉料》等7项医疗器械国家标准现予以公布。标准编号、名称及实施日期如下： （一）GB／T19701．1－2005《外科植入物超高分子量聚乙烯第1部分：粉料》 （二）GB／T19701．2－2005《外科植入物超高分子量聚乙烯第2部分：模塑料》 以上标准自2005年9月1日起实施。 （三）GB／T15812．1－2005《非血管内导管第1部分：一般性能试验方法》（代替GB／T15812－1995） （四）GB／T16886．10－2005《医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验》（代替GB／T16886．10－2000） （五）GB／T16886．12－2005《医疗器械生物学评价第12部分：样品制备与参照样品》（代替GB／T16886．12－2000） （六）GB／T19702－2005《体外诊断医疗器械生物源性样品中量的测量参考测量程序的说明》 （七）GB／T19703－2005《体外诊断医疗器械生物源性样品中量的测量参考物质的说明》 以上标准自2005年12月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年七月十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准（中华人民共和国国家标准批准发布公告2005年第6号），GB／T19701．1－2005《外科植入物超高分子量聚乙烯第1部分：粉料》等7项医疗器械国家标准现予以公布。标准编号、名称及实施日期如下： （一）GB／T19701．1－2005《外科植入物超高分子量聚乙烯第1部分：粉料》 （二）GB／T19701．2－2005《外科植入物超高分子量聚乙烯第2部分：模塑料》 以上标准自2005年9月1日起实施。 （三）GB／T15812．1－2005《非血管内导管第1部分：一般性能试验方法》（代替GB／T15812－1995） （四）GB／T16886．10－2005《医疗器械生物学评价第10部分：刺激与迟发型超敏反应试验》（代替GB／T16886．10－2000） （五）GB／T16886．12－2005《医疗器械生物学评价第12部分：样品制备与参照样品》（代替GB／T16886．12－2000） （六）GB／T19702－2005《体外诊断医疗器械生物源性样品中量的测量参考测量程序的说明》 （七）GB／T19703－2005《体外诊断医疗器械生物源性样品中量的测量参考物质的说明》 以上标准自2005年12月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年七月十八日
关于发布《医用缝合针》等18项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2005]380号 | FGWJ-2005-10215 | 2005-07-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY0043－2005《医用缝合针》等18项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY0043－2005《医用缝合针》 （替代YY0043－1991） 2．YY0075－2005《泪道探针》 （替代YY0075－1992） 3．YY0167－2005《非吸收性外科缝线》 （替代YY0167－1998） 4．YY0174－2005《手术刀片》 （替代YY／T0174－1994，YY0293－1997） 5．YY0175－2005《手术刀柄》 （代替YY／T0175－1994） 6．YY0569－2005《生物安全柜》 7．YY0570－2005《医用电气设备第二部分：手术台安全专用要求》 8．YY0571－2005《医用电气设备第二部分：医院电动床安全专用要求》 9．YY0572－2005《血液透析和相关治疗用水》 10．YY0573．3－2005《一次性使用无菌注射器第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器》 二、推荐性行业标准 1．YY／T0177－2005《组织钳》 （替代YY／T0177－1994） 2．YY／T0173．4－2005《手术器械唇头钩唇头齿锁止牙蛋形指圈》 （替代YY／T0173．4－1994，YY／T0173．5－1994，YY／T0173．6－1994，YY／T0173．8－1994） 3．YY／T0179－2005《丁字式开口器》 （替代YY／T0179－1994） 4．YY／T0249．1－2005《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》 （替代YY／T0294．1－1997） 5．YY／T0295．1－2005《医用镊通用技术条件》 （替代YY／T0295．1－1997） 6．YY／T1000．1－2005《医疗器械行业标准的制定第1部分：阶段划分、代码和程序》 7．YY／T1000．2－2005《医疗器械行业标准的制定第2部分：工作指南》 8．YY／T1021－2005《拔牙钳》 （替代YY91021－1999，YY91022－1999） 以上标准自2006年6月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年七月十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY0043－2005《医用缝合针》等18项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY0043－2005《医用缝合针》 （替代YY0043－1991） 2．YY0075－2005《泪道探针》 （替代YY0075－1992） 3．YY0167－2005《非吸收性外科缝线》 （替代YY0167－1998） 4．YY0174－2005《手术刀片》 （替代YY／T0174－1994，YY0293－1997） 5．YY0175－2005《手术刀柄》 （代替YY／T0175－1994） 6．YY0569－2005《生物安全柜》 7．YY0570－2005《医用电气设备第二部分：手术台安全专用要求》 8．YY0571－2005《医用电气设备第二部分：医院电动床安全专用要求》 9．YY0572－2005《血液透析和相关治疗用水》 10．YY0573．3－2005《一次性使用无菌注射器第3部分：自毁型固定剂量疫苗注射器》 二、推荐性行业标准 1．YY／T0177－2005《组织钳》 （替代YY／T0177－1994） 2．YY／T0173．4－2005《手术器械唇头钩唇头齿锁止牙蛋形指圈》 （替代YY／T0173．4－1994，YY／T0173．5－1994，YY／T0173．6－1994，YY／T0173．8－1994） 3．YY／T0179－2005《丁字式开口器》 （替代YY／T0179－1994） 4．YY／T0249．1－2005《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》 （替代YY／T0294．1－1997） 5．YY／T0295．1－2005《医用镊通用技术条件》 （替代YY／T0295．1－1997） 6．YY／T1000．1－2005《医疗器械行业标准的制定第1部分：阶段划分、代码和程序》 7．YY／T1000．2－2005《医疗器械行业标准的制定第2部分：工作指南》 8．YY／T1021－2005《拔牙钳》 （替代YY91021－1999，YY91022－1999） 以上标准自2006年6月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年七月十八日
关于对无菌医疗器械和植入医疗器械生产企业质量管理状况及相关监管情况进行调查的通知 | 食药监械函[2005]46号 | FGWJ-2005-10172 | 2005-07-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 根据医疗器械生产质量管理规范（GMP）制定和实施规划，医疗器械GMP无菌医疗器械与植入性医疗器械实施指南的初稿已经完成，即将开始实施试点工作。为全面掌握有关生产企业和相关监管情况，保证试点工作的顺利展开，我司决定对全国无菌医疗器械生产企业与植入性医疗器械生产企业的质量管理状况及相关监管情况进行调查。请你们组织企业填报“无菌/植入性医疗器械生产企业质量管理状况调查表”（附件1），并根据本省医疗器械产业和监管情况填报“各省无菌/植入性医疗器械生产企业及相关监管情况调查表”（附件2）。于2005年8月31日前，同时以书面和电子邮件两种方式报送我司安监处。 电子版调查表可从国家食品药品监督管理局网站“医疗器械司相关文件”下载。网址：http://www.nmpa.gov.cn/ 联 系 人：曹晨光、郭准、马长城 联系电话：（010）68313344转1119/1139/1149 电子邮件：caocg@sfda.gov.cn guozhun@tom.com 传 真：（010）88363234 附件：1．无菌／植入性医疗器械生产企业质量管理状况调查表 2．各省无菌／植入性医疗器械生产企业及相关监管情况调查表 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○五年七月十四日 | 根据医疗器械生产质量管理规范（GMP）制定和实施规划，医疗器械GMP无菌医疗器械与植入性医疗器械实施指南的初稿已经完成，即将开始实施试点工作。为全面掌握有关生产企业和相关监管情况，保证试点工作的顺利展开，我司决定对全国无菌医疗器械生产企业与植入性医疗器械生产企业的质量管理状况及相关监管情况进行调查。请你们组织企业填报“无菌/植入性医疗器械生产企业质量管理状况调查表”（附件1），并根据本省医疗器械产业和监管情况填报“各省无菌/植入性医疗器械生产企业及相关监管情况调查表”（附件2）。于2005年8月31日前，同时以书面和电子邮件两种方式报送我司安监处。 电子版调查表可从国家食品药品监督管理局网站“医疗器械司相关文件”下载。网址：http://www.nmpa.gov.cn/ 联 系 人：曹晨光、郭准、马长城 联系电话：（010）68313344转1119/1139/1149 电子邮件：caocg@sfda.gov.cn guozhun@tom.com 传 真：（010）88363234 附件：1．无菌／植入性医疗器械生产企业质量管理状况调查表 2．各省无菌／植入性医疗器械生产企业及相关监管情况调查表 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○五年七月十四日
关于向生产企业提供境内第三类、境外医疗器械注册产品标准副本有关操作程序的通知 | 食药监械函[2005]42号 | FGWJ-2005-10014 | 2005-07-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关单位： 针对生产企业对注册产品标准副本的需要，经研究，决定对向生产企业提供境内第三类、境外医疗器械注册产品标准副本采取以下操作程序： 一、对于新提交的注册申请项目的操作程序 （一）生产企业使用注册产品标准申报注册的，在提交注册申请材料时，提交两份注册产品标准并提交保证两份标准完全一致的声明； （二）国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心的相关主管部门对注册产品标准编号盖章后进入技术审评程序； （三）产品注册审批结束后，由国家食品药品监督管理局医疗器械受理办公室将一份注册产品标准连同注册证一并发给生产企业。 二、对于已经完成注册审批的注册项目 （一）由生产企业或者其代理人提出需要获取注册产品标准副本的申请，报医疗器械受理办公室； （二）医疗器械技术审评中心相关主管部门调档，复印原标准一份，盖章备案后转医疗器械受理办公室； （三）由医疗器械受理办公室通知生产企业或者其代理人领取注册产品标准副本； （四）以上程序工作时限：30个工作日。 特此通知。 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○五年七月五日 | 各有关单位： 针对生产企业对注册产品标准副本的需要，经研究，决定对向生产企业提供境内第三类、境外医疗器械注册产品标准副本采取以下操作程序： 一、对于新提交的注册申请项目的操作程序 （一）生产企业使用注册产品标准申报注册的，在提交注册申请材料时，提交两份注册产品标准并提交保证两份标准完全一致的声明； （二）国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心的相关主管部门对注册产品标准编号盖章后进入技术审评程序； （三）产品注册审批结束后，由国家食品药品监督管理局医疗器械受理办公室将一份注册产品标准连同注册证一并发给生产企业。 二、对于已经完成注册审批的注册项目 （一）由生产企业或者其代理人提出需要获取注册产品标准副本的申请，报医疗器械受理办公室； （二）医疗器械技术审评中心相关主管部门调档，复印原标准一份，盖章备案后转医疗器械受理办公室； （三）由医疗器械受理办公室通知生产企业或者其代理人领取注册产品标准副本； （四）以上程序工作时限：30个工作日。 特此通知。 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○五年七月五日
关于认可山东省医疗器械产品质量检验中心对多功能胃管等产品检测资格的通知 | 国食药监械[2005]300号 | FGWJ-2005-10140 | 2005-06-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年5月15-16日，对你局所属山东省医疗器械产品质量检验中心（国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测能力范围进行了现场评审。经审查，我局认可该所对多功能胃管等75种医疗器械产品（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年六月十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 多功能胃管 全项目 YZB/京0446-2003 多功能胃管 2 一次性使用肛门管 全项目 YZB/京0528-2003 一次性使用肛门管 3 胆道扩张管 全项目 YZB/USA847-77-2004 胆道扩张管 4 高膨胀止血材料 全项目 YZB/USA2367-64-2004 高膨胀止血材料 5 一次性活组织检查钳 全项目 YZB/USA2403-2003 一次性活组织检查钳 6 心脏射频消融导管 部分 项目 YZB/USA771-77-2004 心脏射频消融导管 高频漏电流不能测 7 内窥镜钳夹器 全项目 YZB/USA1649-22-2004 内窥镜钳夹器 8 多功能电动病床护理床 全项目 YZB/鲁0040－2002 多功能电动病床护理床 9 皮肤缝合器及取钉器 全项目 YZB/USA3437-65-2004 皮肤缝合器及取钉器 10 细胞刷 全项目 YZB/USA849-66-2004 细胞刷 11 漂浮导管 全项目 YZB/USA2918-77-2004 带有亲水涂层的漂浮导管 12 造瘘器械 全项目 YZB/USA1647-66-2004 经皮肾造瘘器械 13 球囊取石导管 全项目 YZB/USA2763-66-2004 球囊取石导管 14 引流导管及配件 全项目 YZB/USA2476-2003 引流导管及配件 15 取回篮 全项目 YZB/USA0426-2002 取回篮 16 血糖试纸 全项目 YZB/国(台)0081-2003 血糖试纸 17 一次性使用高压注射针筒 全项目 YZB/国0294-2003 一次性使用高压注射针筒 18 扩张/碎石系统 全项目 YZB/USA2484-2003 一体式扩张/碎石系统 19 同种冻干骨植入材料 全项目 YZB/国1244-2003 同种冻干骨植入材料 20 房间隔缺损封堵器 全项目 YZB/国0924-2003 房间隔缺损封堵器 21 喉罩 全项目 YZB/ENG0105-2002 喉罩 22 人工血管 全项目 YZB/国0969-2003 血管腔内支撑型人工血管 23 冷光源 全项目 YZB/鲁0098-2003 冷光源 24 牙科手机 全项目 YZB/JAP2056－2003 牙科手机 25 射频打孔导管 全项目 YZB/CAN1466-2003 射频打孔导管 26 一次性使用产包、手术包 全项目 YZB/鲁0026-2003 一次性使用产包、手术包 27 一次性使用无菌导尿包 全项目 YZB/鲁0090-2003 一次性使用无菌导尿包 28 肿瘤标记物试剂 全项目 YZB/强生－075-2005 免疫诊断产品CA15－3TM试剂包 29 受孕试纸条 全项目 YZB/ENG2526-2003 受孕监测仪用试纸条 30 受孕期监测仪 全项目 YZB/ENG2871-2003 受孕期监测仪 31 动脉瘤夹 全项目 YZB/JAP3457-46-2004 动脉瘤夹 32 一次性使用避光输液器 全项目 YZB/国1863-2003 一次性使用避光输液器 33 一次性使用采血针 全项目 YZB/国0471-2003 一次性使用采血针 34 一次性使用连接管 全项目 YZB/国2523-66-2004 一次性使用连接管 35 一次性使用 脑积水分流器 全项目 YZB /USA3224－66－2004 一次性使用脑积水分流器及其组件 36 针灸针 全项目 GB2024-94 针灸针 37 血管封堵器 全项目 YZB/USA2924-77-2004 血管封堵器 38 一次性使用配药器 全项目 YZB/国1631-2003 一次性使用配药器 39 一次性使用配药针 全项目 YZB/国1630-2003 一次性使用配药针 40 酶标仪 全项目 YZB/鲁0060-2003 酶标仪 41 人工心肺机管路 全项目 YZB/国1544-2003 人工心肺机管路 42 透明敷料 全项目 YZB/USA831-64-2004 透明敷料 43 医用胶原膜 全项目 YZB/国2396-54—2004 医用胶原膜 44 一次性无菌旋塞 全项目 YZB/国3845-66—2004 一次性无菌旋塞 45 电解质分析仪 全项目 YZB/鲁0103-2004 电解质分析仪 46 人工耳蜗 部分 项目 YZB/AUL122-21-2004 言语处理器及附件 传输频率、刺激电流、刺激脉冲频率电流不能测 47 临床基础检测试剂 全项目 YY/T0456、YY/T0478 YZB/国1704－40－2004 48 细胞组织化学试剂 全项目 YZB/国1809－40－2004 49 血气、电解质测定试剂 全项目 YZB/鲁0106-2004 Q/W3V004－2000 50 自身免疫诊断试剂 全项目 WS/T124-1999 YZB/ENG2647-40-2004 51 微生物学检验试剂 全项目 YZB/国511－40－2004 52 定标物、质控物及其他 全项目 YZB/ITA2182-2003 53 一次性使用血液灌流器 全项目 YZB 0464－2003 一次性使用血液灌流器 54 一次性使用空心纤维 血浆分离器 全项目 YZB/鲁0010－2002 一次性使用空心纤维血浆分离器 55 药物涂层冠脉支架 全项目 YZB/国895－46－2004 药物释放冠脉支架系统 56 胶原海绵 全项目 中国药典2000版 57 人造血管 全项目 YZB/USA0429-2002 人造血管 58 冠脉成像导管 全项目 YZB/USA0429-2002 冠脉成像导管 59 全血血小板聚集分析仪 全项目 YZB/鲁0103－2004 血小板分析仪 60 生物蛋白胶 全项目 Q/TFCA01－2002 医用蛋白封合胶 61 血气交换器（氧合器） 部分 项目 YZB/国0023－2003 氧合器 氧合性能不能测 62 连续心输出量热稀释 导管 全项目 YZB/EL001－2002 连续心输出量热稀释导管 63 取血栓导管 全项目 YZB/USA0040－2002 取血栓导管 64 牙科综合治疗机 全项目 YZB/鲁0042－2003 牙科综合治疗机 65 透析器 部分 项目 YZB/GEM 283-45-2004 纤维透析器 清除率不能测 66 血液净化装置的体外循环血路 全项目 YZB/国1010－45－2003 YY0267-1995 血液净化装置的体外循环血路 67 微量元素分析仪 全项目 Q/QLF001－2001 微量元素分析仪 68 麻醉呼吸管路 全项目 YZB/HUDSONRCI003－2005 麻醉呼吸管路 69 定量PCR仪 全项目 YZB/USA2181－40－2004 定量PCR仪 70 血凝仪 全项目 YZB/鲁0282-2003 血凝仪 71 生物安全柜 全项目 YZB热电01-2004 生物安全柜 72 微生物鉴定仪 全项目 YZB/鲁0038-2003 半自动微生物鉴定仪 73 防粘连膜 全项目 YZB/国0087－2003 防粘连膜 74 接触性创面敷料 全项目 YY/T0471-2004 接触性创面敷料试验方法 75 医用非织造敷布 全项目 YY/T0472-2004 医用非织造敷布试验方法 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年5月15-16日，对你局所属山东省医疗器械产品质量检验中心（国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测能力范围进行了现场评审。经审查，我局认可该所对多功能胃管等75种医疗器械产品（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年六月十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 多功能胃管 全项目 YZB/京0446-2003 多功能胃管 2 一次性使用肛门管 全项目 YZB/京0528-2003 一次性使用肛门管 3 胆道扩张管 全项目 YZB/USA847-77-2004 胆道扩张管 4 高膨胀止血材料 全项目 YZB/USA2367-64-2004 高膨胀止血材料 5 一次性活组织检查钳 全项目 YZB/USA2403-2003 一次性活组织检查钳 6 心脏射频消融导管 部分 项目 YZB/USA771-77-2004 心脏射频消融导管 高频漏电流不能测 7 内窥镜钳夹器 全项目 YZB/USA1649-22-2004 内窥镜钳夹器 8 多功能电动病床护理床 全项目 YZB/鲁0040－2002 多功能电动病床护理床 9 皮肤缝合器及取钉器 全项目 YZB/USA3437-65-2004 皮肤缝合器及取钉器 10 细胞刷 全项目 YZB/USA849-66-2004 细胞刷 11 漂浮导管 全项目 YZB/USA2918-77-2004 带有亲水涂层的漂浮导管 12 造瘘器械 全项目 YZB/USA1647-66-2004 经皮肾造瘘器械 13 球囊取石导管 全项目 YZB/USA2763-66-2004 球囊取石导管 14 引流导管及配件 全项目 YZB/USA2476-2003 引流导管及配件 15 取回篮 全项目 YZB/USA0426-2002 取回篮 16 血糖试纸 全项目 YZB/国(台)0081-2003 血糖试纸 17 一次性使用高压注射针筒 全项目 YZB/国0294-2003 一次性使用高压注射针筒 18 扩张/碎石系统 全项目 YZB/USA2484-2003 一体式扩张/碎石系统 19 同种冻干骨植入材料 全项目 YZB/国1244-2003 同种冻干骨植入材料 20 房间隔缺损封堵器 全项目 YZB/国0924-2003 房间隔缺损封堵器 21 喉罩 全项目 YZB/ENG0105-2002 喉罩 22 人工血管 全项目 YZB/国0969-2003 血管腔内支撑型人工血管 23 冷光源 全项目 YZB/鲁0098-2003 冷光源 24 牙科手机 全项目 YZB/JAP2056－2003 牙科手机 25 射频打孔导管 全项目 YZB/CAN1466-2003 射频打孔导管 26 一次性使用产包、手术包 全项目 YZB/鲁0026-2003 一次性使用产包、手术包 27 一次性使用无菌导尿包 全项目 YZB/鲁0090-2003 一次性使用无菌导尿包 28 肿瘤标记物试剂 全项目 YZB/强生－075-2005 免疫诊断产品CA15－3TM试剂包 29 受孕试纸条 全项目 YZB/ENG2526-2003 受孕监测仪用试纸条 30 受孕期监测仪 全项目 YZB/ENG2871-2003 受孕期监测仪 31 动脉瘤夹 全项目 YZB/JAP3457-46-2004 动脉瘤夹 32 一次性使用避光输液器 全项目 YZB/国1863-2003 一次性使用避光输液器 33 一次性使用采血针 全项目 YZB/国0471-2003 一次性使用采血针 34 一次性使用连接管 全项目 YZB/国2523-66-2004 一次性使用连接管 35 一次性使用 脑积水分流器 全项目 YZB /USA3224－66－2004 一次性使用脑积水分流器及其组件 36 针灸针 全项目 GB2024-94 针灸针 37 血管封堵器 全项目 YZB/USA2924-77-2004 血管封堵器 38 一次性使用配药器 全项目 YZB/国1631-2003 一次性使用配药器 39 一次性使用配药针 全项目 YZB/国1630-2003 一次性使用配药针 40 酶标仪 全项目 YZB/鲁0060-2003 酶标仪 41 人工心肺机管路 全项目 YZB/国1544-2003 人工心肺机管路 42 透明敷料 全项目 YZB/USA831-64-2004 透明敷料 43 医用胶原膜 全项目 YZB/国2396-54—2004 医用胶原膜 44 一次性无菌旋塞 全项目 YZB/国3845-66—2004 一次性无菌旋塞 45 电解质分析仪 全项目 YZB/鲁0103-2004 电解质分析仪 46 人工耳蜗 部分 项目 YZB/AUL122-21-2004 言语处理器及附件 传输频率、刺激电流、刺激脉冲频率电流不能测 47 临床基础检测试剂 全项目 YY/T0456、YY/T0478 YZB/国1704－40－2004 48 细胞组织化学试剂 全项目 YZB/国1809－40－2004 49 血气、电解质测定试剂 全项目 YZB/鲁0106-2004 Q/W3V004－2000 50 自身免疫诊断试剂 全项目 WS/T124-1999 YZB/ENG2647-40-2004 51 微生物学检验试剂 全项目 YZB/国511－40－2004 52 定标物、质控物及其他 全项目 YZB/ITA2182-2003 53 一次性使用血液灌流器 全项目 YZB 0464－2003 一次性使用血液灌流器 54 一次性使用空心纤维 血浆分离器 全项目 YZB/鲁0010－2002 一次性使用空心纤维血浆分离器 55 药物涂层冠脉支架 全项目 YZB/国895－46－2004 药物释放冠脉支架系统 56 胶原海绵 全项目 中国药典2000版 57 人造血管 全项目 YZB/USA0429-2002 人造血管 58 冠脉成像导管 全项目 YZB/USA0429-2002 冠脉成像导管 59 全血血小板聚集分析仪 全项目 YZB/鲁0103－2004 血小板分析仪 60 生物蛋白胶 全项目 Q/TFCA01－2002 医用蛋白封合胶 61 血气交换器（氧合器） 部分 项目 YZB/国0023－2003 氧合器 氧合性能不能测 62 连续心输出量热稀释 导管 全项目 YZB/EL001－2002 连续心输出量热稀释导管 63 取血栓导管 全项目 YZB/USA0040－2002 取血栓导管 64 牙科综合治疗机 全项目 YZB/鲁0042－2003 牙科综合治疗机 65 透析器 部分 项目 YZB/GEM 283-45-2004 纤维透析器 清除率不能测 66 血液净化装置的体外循环血路 全项目 YZB/国1010－45－2003 YY0267-1995 血液净化装置的体外循环血路 67 微量元素分析仪 全项目 Q/QLF001－2001 微量元素分析仪 68 麻醉呼吸管路 全项目 YZB/HUDSONRCI003－2005 麻醉呼吸管路 69 定量PCR仪 全项目 YZB/USA2181－40－2004 定量PCR仪 70 血凝仪 全项目 YZB/鲁0282-2003 血凝仪 71 生物安全柜 全项目 YZB热电01-2004 生物安全柜 72 微生物鉴定仪 全项目 YZB/鲁0038-2003 半自动微生物鉴定仪 73 防粘连膜 全项目 YZB/国0087－2003 防粘连膜 74 接触性创面敷料 全项目 YY/T0471-2004 接触性创面敷料试验方法 75 医用非织造敷布 全项目 YY/T0472-2004 医用非织造敷布试验方法
关于公布第一批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录的通知 | 国食药监市[2005]239号 | FGWJ-2005-10243 | 2005-05-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据国家食品药品监督管理局第15号令《医疗器械经营企业许可证管理办法》中“不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录由国家食品药品监督管理局制定”的规定，在征求各省（区、市）食品药品监督管理局意见的基础上，经国家食品药品监督管理局审定，现公布第一批不需要申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录（以下简称《名录》，见附件）。 此次公布的《名录》，共计7类13个产品。《名录》公布后，请按照有关规定要求做好相关工作。 附件：第一批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十六日 附件： 第一批不需申请《医疗器械经营企业许可证》 的第二类医疗器械产品名录 ┌──────────┬───────────────────────────┐ │ 类代码名称 │ 产 品 名 称 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │普通诊察器械 │体温计、血压计 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │物理治疗设备 │磁疗器具 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │医用卫生材料及敷料 │医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │临床检验分析仪器 │家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）│ ├──────────┼───────────────────────────┤ │医用高分子材料及制品│避孕套、避孕帽 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │病房护理设备及器具 │轮椅 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │敷料 │医用无菌纱布 │ └──────────┴───────────────────────────┘ 备注：本名录中产品类代码名称和产品名称依据国家食品药品监督管理局2005版《医疗 器械分类目录》（征求意见稿）制定。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 根据国家食品药品监督管理局第15号令《医疗器械经营企业许可证管理办法》中“不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录由国家食品药品监督管理局制定”的规定，在征求各省（区、市）食品药品监督管理局意见的基础上，经国家食品药品监督管理局审定，现公布第一批不需要申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录（以下简称《名录》，见附件）。 此次公布的《名录》，共计7类13个产品。《名录》公布后，请按照有关规定要求做好相关工作。 附件：第一批不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十六日 附件： 第一批不需申请《医疗器械经营企业许可证》 的第二类医疗器械产品名录 ┌──────────┬───────────────────────────┐ │ 类代码名称 │ 产 品 名 称 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │普通诊察器械 │体温计、血压计 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │物理治疗设备 │磁疗器具 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │医用卫生材料及敷料 │医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │临床检验分析仪器 │家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）│ ├──────────┼───────────────────────────┤ │医用高分子材料及制品│避孕套、避孕帽 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │病房护理设备及器具 │轮椅 │ ├──────────┼───────────────────────────┤ │敷料 │医用无菌纱布 │ └──────────┴───────────────────────────┘ 备注：本名录中产品类代码名称和产品名称依据国家食品药品监督管理局2005版《医疗 器械分类目录》（征求意见稿）制定。
关于牙钻等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]236号 | FGWJ-2005-10001 | 2005-05-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理需要，现将牙钻等产品的分类界定通知如下： 一、牙钻：用于牙科钻孔、去除腐质等。作为II类医疗器械管理。 二、心脏停跳液、心肌保护液：灌注于主动脉根部，并经主动脉根部灌注心脏本身，以达到心脏停跳和保护心肌的作用。作为III类医疗器械管理。 三、手术用冲洗液：用于外科手术的冲洗。作为III类医疗器械管理。 四、一次性使用导管固定器：用于撑开牙齿和固定气管导管。作为I类医疗器械管理。 五、瓷粉添加剂：用于做牙冠的材料。作为II类医疗器械管理。 六、口腔内牙科抛光膏：作为II类医疗器械管理。 七、眼科注吸仪：由主机、注吸笔（重复使用）、开关组成，用于眼科手术中残留皮质的吸出，对前房冲洗。作为II类医疗器械管理。 八、立体定向手术计划系统：通过计算机显示病人病灶图像，完成手术各种参数计算，模拟显示人体组织结构，用于手术计划的制定。作为II类医疗器械管理。 九、超声波冲洗仪：由超声波发生器、自动稳频模块、换能压电陶瓷片、变幅杆、冲洗管道电磁阀、水泵组成，采用特定频率范围的超声波加载冲洗射流技术，通过喷射流冲洗，去除人体体表损伤组织、污染或感染的细菌、真菌、病毒与浅表层坏死组织。作为II类医疗器械管理。 十、二氧化碳减肥仪：通过向肥胖区皮下注射二氧化碳，形成羧基，减少细胞中的氧气，使脂肪细胞因缺氧死亡，用于减肥。作为III类医疗器械管理。 十一、眼瞬息图像筛分仪：通过闪光拍摄方法，拍摄眼部屈光反射情况，用于检测幼儿视力。作为II类医疗器械管理。 十二、给药指套：用于外用药品给药，使患者用药方便、卫生。作为I类医疗器械管理。 十三、胶囊型监测系统：由微型探测胶囊、数据纪录仪、体外数据处理系统组成，探测胶囊口服进入体内，定时检测腔内的生理参数，并以无线方式发送信息至数据记录仪储存，数据由体外数据处理系统进行处理、分析、显示，探测胶囊最终排出体外，用于检测消化系统腔内的生理参数。作为III类医疗器械管理。 十四、人工呼吸供养连接器：用于连接输氧面罩、气囊及气源。作为I类医疗器械管理。 十五、口腔数字化影像系统：由传感器、数字信号处理器、图像软件组成，用于获得和处理口腔牙齿X光图像。作为II类医疗器械管理。 十六、医用臭氧治疗仪：用于锥间盘突出的臭氧消融治疗，通过穿刺将适合浓度和剂量的臭氧气体注射到锥间盘内，解除锥间盘对神经的压迫，消除神经根的无菌性炎症。作为III类医疗器械管理。 十七、驱血止血装置：由一个硅胶或橡胶圆环和两个拉环手柄组成，利用圆环的机械压力驱血止血，用于四肢外科手术。作为I类医疗器械管理。 十八、腔道窥镜管：与口镜、喉镜、鼻镜、肛门镜等配套使用，起支撑作用。作为I类医疗器械管理。 十九、牙科根管水泥工具：将根管水泥放入根管内的专用工具。作为I类医疗器械管理。 二十、抗过敏凝胶（不含药）：通过静电相互作用，将过敏原粒子吸附在凝胶粘膜上，阻隔其进入鼻腔，用于预防和治疗过敏性鼻炎。作为II类医疗器械管理。 二十一、植皮片制网器：由制网座、切割器、手柄、比例扩张切割器、制网梳、无菌载片等组成，用于烧伤治疗扩展皮片。作为I类医疗器械管理。 二十二、一次性大便标本采集瓶：用于体外大便标本采集。不作为医疗器械管理。 二十三、医用床刷及配套刷套：用于病床及床头柜的清洁和消毒。不作为医疗器械管理。 二十四、移液器：用于对实验样品取样和加液。不作为医疗器械管理。 二十五、智商测定仪：由计算机、液晶显示器、输入面板、打印机和软件组成，用于儿童智力水平测试。不作为医疗器械管理。 二十六、分光光度计：用于对微量元素的定量测试。不作为医疗器械管理。 二十七、医院气动管道式物流传输系统：以空气为动力，以塑胶管道为路径，由计算机对传输过程进行监控的传输设备，用于医院内物品的传输。不作为医疗器械管理。 二十八、无菌水过滤装置：由过滤器、过滤器罩组成，用于将自来水过滤制成无菌水。不作为医疗器械管理。 二十九、免疫分析仪用通用洗液：用于检测过程中的清洗。不作为医疗器械管理。 三十、免疫分析仪用系统清洗溶液：用于机器保养。不作为医疗器械管理。 三十一、人骨发育评价与身高预测软件：用于儿童、青少年生长发育评价及身高预测。不作为医疗器械管理。 三十二、免疫分析仪用保养试剂包：用于机器保养。不作为医疗器械管理。 三十三、室内药物喷枪：由喷枪、可选喷管、药瓶、一次性气瓶组成，用于室内喷雾给药，在室内形成治疗环境。不作为医疗器械管理。 三十四、免疫分析仪用性能测试试剂包：用于机器维修时检测试剂吸量的准确性。不作为医疗器械管理。 三十五、免疫分析仪用吸量测试试剂包：用于机器维修时检测样品吸量的准确性。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年11月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应医疗器械监督管理需要，现将牙钻等产品的分类界定通知如下： 一、牙钻：用于牙科钻孔、去除腐质等。作为II类医疗器械管理。 二、心脏停跳液、心肌保护液：灌注于主动脉根部，并经主动脉根部灌注心脏本身，以达到心脏停跳和保护心肌的作用。作为III类医疗器械管理。 三、手术用冲洗液：用于外科手术的冲洗。作为III类医疗器械管理。 四、一次性使用导管固定器：用于撑开牙齿和固定气管导管。作为I类医疗器械管理。 五、瓷粉添加剂：用于做牙冠的材料。作为II类医疗器械管理。 六、口腔内牙科抛光膏：作为II类医疗器械管理。 七、眼科注吸仪：由主机、注吸笔（重复使用）、开关组成，用于眼科手术中残留皮质的吸出，对前房冲洗。作为II类医疗器械管理。 八、立体定向手术计划系统：通过计算机显示病人病灶图像，完成手术各种参数计算，模拟显示人体组织结构，用于手术计划的制定。作为II类医疗器械管理。 九、超声波冲洗仪：由超声波发生器、自动稳频模块、换能压电陶瓷片、变幅杆、冲洗管道电磁阀、水泵组成，采用特定频率范围的超声波加载冲洗射流技术，通过喷射流冲洗，去除人体体表损伤组织、污染或感染的细菌、真菌、病毒与浅表层坏死组织。作为II类医疗器械管理。 十、二氧化碳减肥仪：通过向肥胖区皮下注射二氧化碳，形成羧基，减少细胞中的氧气，使脂肪细胞因缺氧死亡，用于减肥。作为III类医疗器械管理。 十一、眼瞬息图像筛分仪：通过闪光拍摄方法，拍摄眼部屈光反射情况，用于检测幼儿视力。作为II类医疗器械管理。 十二、给药指套：用于外用药品给药，使患者用药方便、卫生。作为I类医疗器械管理。 十三、胶囊型监测系统：由微型探测胶囊、数据纪录仪、体外数据处理系统组成，探测胶囊口服进入体内，定时检测腔内的生理参数，并以无线方式发送信息至数据记录仪储存，数据由体外数据处理系统进行处理、分析、显示，探测胶囊最终排出体外，用于检测消化系统腔内的生理参数。作为III类医疗器械管理。 十四、人工呼吸供养连接器：用于连接输氧面罩、气囊及气源。作为I类医疗器械管理。 十五、口腔数字化影像系统：由传感器、数字信号处理器、图像软件组成，用于获得和处理口腔牙齿X光图像。作为II类医疗器械管理。 十六、医用臭氧治疗仪：用于锥间盘突出的臭氧消融治疗，通过穿刺将适合浓度和剂量的臭氧气体注射到锥间盘内，解除锥间盘对神经的压迫，消除神经根的无菌性炎症。作为III类医疗器械管理。 十七、驱血止血装置：由一个硅胶或橡胶圆环和两个拉环手柄组成，利用圆环的机械压力驱血止血，用于四肢外科手术。作为I类医疗器械管理。 十八、腔道窥镜管：与口镜、喉镜、鼻镜、肛门镜等配套使用，起支撑作用。作为I类医疗器械管理。 十九、牙科根管水泥工具：将根管水泥放入根管内的专用工具。作为I类医疗器械管理。 二十、抗过敏凝胶（不含药）：通过静电相互作用，将过敏原粒子吸附在凝胶粘膜上，阻隔其进入鼻腔，用于预防和治疗过敏性鼻炎。作为II类医疗器械管理。 二十一、植皮片制网器：由制网座、切割器、手柄、比例扩张切割器、制网梳、无菌载片等组成，用于烧伤治疗扩展皮片。作为I类医疗器械管理。 二十二、一次性大便标本采集瓶：用于体外大便标本采集。不作为医疗器械管理。 二十三、医用床刷及配套刷套：用于病床及床头柜的清洁和消毒。不作为医疗器械管理。 二十四、移液器：用于对实验样品取样和加液。不作为医疗器械管理。 二十五、智商测定仪：由计算机、液晶显示器、输入面板、打印机和软件组成，用于儿童智力水平测试。不作为医疗器械管理。 二十六、分光光度计：用于对微量元素的定量测试。不作为医疗器械管理。 二十七、医院气动管道式物流传输系统：以空气为动力，以塑胶管道为路径，由计算机对传输过程进行监控的传输设备，用于医院内物品的传输。不作为医疗器械管理。 二十八、无菌水过滤装置：由过滤器、过滤器罩组成，用于将自来水过滤制成无菌水。不作为医疗器械管理。 二十九、免疫分析仪用通用洗液：用于检测过程中的清洗。不作为医疗器械管理。 三十、免疫分析仪用系统清洗溶液：用于机器保养。不作为医疗器械管理。 三十一、人骨发育评价与身高预测软件：用于儿童、青少年生长发育评价及身高预测。不作为医疗器械管理。 三十二、免疫分析仪用保养试剂包：用于机器保养。不作为医疗器械管理。 三十三、室内药物喷枪：由喷枪、可选喷管、药瓶、一次性气瓶组成，用于室内喷雾给药，在室内形成治疗环境。不作为医疗器械管理。 三十四、免疫分析仪用性能测试试剂包：用于机器维修时检测试剂吸量的准确性。不作为医疗器械管理。 三十五、免疫分析仪用吸量测试试剂包：用于机器维修时检测样品吸量的准确性。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年11月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十五日
关于印发2005年制修订医疗器械行业标准项目计划的通知 | 国食药监械[2005]209号 | FGWJ-2005-10118 | 2005-05-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位： 现将2005年度制定、修订医疗器械行业标准项目计划印发给你们，其中强制性行业标准34项，推荐性行业标准55项（见附件）。 请各标准项目归口技术委员会或单位对归口内的标准项目的起草工作，积极组织、妥善落实，对承担起草标准项目的单位给予支持并进行督促。 请各承担起草任务的单位按计划要求，按时、保质地完成所承担标准项目的制定、修订任务。 附件：2005年度医疗器械行业标准项目计划汇总表 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十四日 附件： 2005年度医疗器械行业标准项目计划汇总表 序号 标准项目名称 标准类别 制修订 起止年限 技术委员会或技术归口单位 主要起草单位 采用国际标准编号 代替标准名称及编号 1 对接触血液和体液进行防护的服装 防护服材料抗血液和体液穿透性能的确认方法 合成血液试验方法 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 16603:2004 2 对接触血液和体液进行防护的服装 防护服材料抗血液和体液穿透性能力的确定方法 Phi－X 174嗜菌体试验方法 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 16604:2004 3 临床实验室检测和体外诊断试验系统 口服抗凝剂治疗自测用体外监测系统的要求 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO/DIS 17593 4 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第1部分:通用要求和定义 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-1 5 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第2部分:专业用体外诊断试剂 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-2 6 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第3部分:专业用体外诊断仪器 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-3 7 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第4部分:自测用体外诊断试剂 T 制定 2005-2007 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-4 8 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第5部分:自测用体外诊断仪器 T 制定 2005-2007 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-5 9 体外诊断医疗器械 制造商为生物学染色用体外诊断试剂提供的信息 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 19001:2002 10 微孔板技术要求 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 烟台澳斯邦生物工程有限公司京市医疗器械检验所 11 感染性病原体药物敏感性试验和抗菌药物敏感性试验器械的性能评价－第1部分：感染性疾病致病菌拮抗剂体外抗菌活性试验的参考方法 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 20776-1 12 即时检测 质量和能力的要求 T 制定 2005-2007 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO/DTR 22870 13 医学实验室 通过风险管理和持续改进减少错误 T 制定 2005-2007 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO/DTR 22367 14 齿科——齿科元件——第2部分：水及空气的供应 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO 7494-2:2003 / 15 齿科设备——图形符号 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO 9687:1993 / 16 齿科设备——高或中容量的抽吸系统 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO 10637:1999 / 17 齿科设备——第一部分：石英钨卤素灯 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/TS 10650-1:1999 / 18 高速涡轮牙钻手机 T 修订 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 西北医疗器械（集团有限公司） / 代替YY 91045-1999 19 光固化机 T 修订 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/TS 10650:1999 代替YY 0055-2002 20 口腔灯 T 修订 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 / 代替YY 1120-1999 21 甲醛蒸汽灭菌器 制订 2005-2006 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 瑞典洁定公司/广东省医疗器械质量监督检验所 EN14180-2004 / 22 人工晶体 第1部分：术语 修订 2005-2005 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO11979-1:1999 代替YY 0290.1-1997 23 人工晶体 第2部分：光学性能及其测试方法 修订 2005-2005 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO11979-2:1999 代替YY 0290.2-1997 24 人工晶体 第5部分：生物相容性 修订 2005-2005 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO11979-5:1999 代替YY0290.5-1997 25 硬性内窥镜—技术要求 修订 2005-2006 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO8600:1997 代替YY0068-1992 26 硬性内窥镜—试验方法 T 修订 2005-2006 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO8600:1997 代替YY0068-1992 27 一次性使用人体动脉血样采集贮样器 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 BD公司 28 一次性使用人体毛细血管血样采集容器 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 BD公司 29 专用输液器 第1部分：一次性使用精密输液器 修定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 北京伏尔特技术有限公司、武汉智迅创源科技发展有限公司 GB18458-1 转行标 30 YY0286.2 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 修定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 ISO8536-5:2004 GB18458-2 转行标 31 YY0286.4专用输液器 第4部分：压力输液装置用输液器 制定 2005-2006 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 8536-8:2004 32 YY0286.5 专用输液器 第5部分：一次性使用吊瓶式和袋式输液器 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 33 YY0286.6 专用输液器 第6部分：一次性使用静脉营养袋式输液器 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心、上海曹杨医药用品厂 34 一次性使用去白细胞滤器 修订 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 南京赛尔金生物医学有限公司 ANSI/AAMI BF64：2002 35 YY0326.3一次性使用血浆分离器 第3部分: 血浆袋 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 36 亚甲蓝光化学法血液及血液成分病毒灭活器材 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 上海市血液中心、浙江余姚市亚博医疗器械有限公司 37 医用输液器具 肝素帽通用要求 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 38 YY 0450.3一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管专用扩张泵 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 39 人用复苏器 制定 2005-2006 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 8382 1988 40 口咽通气道 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 5364 2001 41 一次性使用产包 制定 2005-2006 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 42 气管插管管身抗激光性的测定 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO11990：2003 43 输液瓶悬挂装置要求和试验方法 第1部分: 一次性使用悬挂装置 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 15010:1998 44 输液瓶悬挂装置要求和试验方法 第2部分: 多用悬挂装置 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 15375:2004 45 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第8部分：阻污染气溶胶穿透试验方法 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO/DIS 22611:2003 46 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第9部分：抗激光试验方法 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 11810:2002 47 医用塑料X射线不透性试验方法 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省荣军医院、山东省医疗器械质量检验中心 ASTM F640－79 48 牙科复合树脂充填材料临床试验规范 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 SFDA北大医疗器械质量监督检验中心会同北大口腔医学院有关科室 —— —— 49 正畸托槽临床试验规范 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 SFDA北大医疗器械质量监督检验中心会同北大口腔医学院有关科室 —— —— 50 牙种植体临床试验规范 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 SFDA北大医疗器械质量监督检验中心会同北大口腔医学院有关科室 —— —— 51 齿科水基水门汀第1部分粉/液酸基水门汀 修订 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 ISO 9917-1;2003 YY 0271-1995 52 齿科铸造金合金 制定 2005-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 有研亿金新材料股份有限公司 ISO 1562:2004 53 贵金属含量在25%-75%的齿科铸造合金 制定 2005-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 有研亿金新材料股份有限公司 ISO8891:1998 54 齿科金属烤瓷修复体 制定 2005-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 有研亿金新材料股份有限公司 ISO 9693:1999 55 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用 T 修订 2005－2006 医疗器械质量管理和通用要求技术委员会SAC/TC221 北京国医械华光认证有限公司 ISO14971 代替YY/T0316-2003 56 医用电气设备 第二部分：手术台安全专用要求 制定 2005-2005 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 上海市医疗器械检测所 IEC 60601-2-46:1998，IDT 57 医用电动床 第二部分：医院电动床安全专用要求 制定 2005-2005 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 上海市医疗器械检测所 IEC 60601-2-38 :1996 +A1:1999,IDT 58 医用电气设备 第二部分:多参数患者监护设备安全专用要求 制定 2005-2006 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 上海市医疗器械检测所 IEC 60601-2-49: 2001,IDT 59 医用电气设备 第二部分:自动循环无创血压监护设备安全专用要求(包括基本性能) 制定 2005-2006 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 深圳迈瑞生物医疗电子有限责任公司/国家医用诊断仪器工程技术研究中心 IEC 60601-2-30 :1999 60 一次性使用无菌注射器 第4部分 带防止重复使用特征的注射器 制定 2005~2007 全国医用注射器(针)标准化技术委员会 上海市医疗器械检测所 ISO/DIS 7886-4 61 筒式牙科注射器 T 制定 2005~2006 全国医用注射器(针)标准化技术委员会 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 ISO 9997-1990,MOD 62 外科植入物--缝合及其它外科用金属丝 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 10334:1994 63 外科植入物--含有氧化钇成分的氧化锆陶瓷材料 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 13356:1997 64 外科植入物--金属材料--外科植入物用纯钽 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 13782:1996 65 外科植入物--半髋或全髋关节假体--第1部分 分类及尺寸设计 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-1 1995 66 外科植入物--半髋或全髋关节假体--第2部分 金属、陶瓷和塑料连接面 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-2 1996 67 外科植入物--半髋和全髋关节假体--第4部分:带柄股骨部件疲劳性能的测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-4 2002 68 外科植入物--半髋或全髋关节假体--第6部分 带柄股骨部件头部和颈部区疲劳性能测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-6 1992 69 外科植入物--半髋或全髋关节--第8部分:带柄股骨部件的抗扭性能测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-8 1995 70 外科植入物--半髋或全髋关节假体--第10部分 股骨头抗静载力测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-10 2003 71 外科植入物--部分或全膝关节假体股骨和胫骨部件--第1部分: 分类、定义和尺寸设计 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7207-1:1994 72 外科植入物—部分或全膝关节假体部件--第2部分:金属、陶瓷和塑料连接面 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7207-2:1994 73 神经外科植入物--自闭合颅内动脉瘤夹 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 9713:2002 74 外科植入物--全膝关节假体磨损--第1部分 负载可调磨损试验机的负载和位移参数及试验条件 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 14243-1 2002 75 外科植入物--全膝关节假体磨损--第2部分 测定方法 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 14243-2 2002 76 无源外科植入物--一般要求 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 14630:1997 77 外科植入物--全膝关节假体--第1部分 胫骨平台耐久性测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 14879-1 2000 78 彩色超声诊断设备 制定 2005-2007 全国医用超声设备 标准化分技术委员会 深圳安科高技术公司 武汉医用超声检测中心 79 超声脉冲多普勒诊断系统的 性能试验方法 T 制定 2005-2007 全国医用超声设备 标准化分技术委员会 深圳安科高技术公司 武汉医用超声检测中心 IEC61895:1999 80 超声连续波多普勒系统的 性能试验方法 T 制定 2007-2007 全国医用超声设备 标准化分技术委员会 深圳安科高技术公司 武汉医用超声检测中心 IEC61206:1993 81 用于细胞自动化分析的试验方法 T 制定 2005-2006 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ASTM F04.44.01 82 重组人骨形态发生蛋白-2的体外生物活性试验方法 T 制定 2005-2006 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ASTM F04.44.01 83 修复或再造关节软骨植入物评价指南 T 制定 2005-2006 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ASTM F04.44.01 84 骨诱导材料评价指南 T 制定 2005-2006 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ASTM F04.44.01 85 假体－髋单元结构性测试 T 制定 2005-2007 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ISO 15032-2000 86 外科植入物－全膝关节假体 第一部分 膝胫骨托盘耐久性能的确定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ISO 14879-1:2000 87 X射线计算机体层 摄影设备通用技术条件 修订 2005 全国医用X射线设备 及用具分技术委员会 辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 代替YY 0310-1998 88 医用X射线成像系统 性能参数及测量方法 T 制定 2005-2006 全国医用X射线设备 及用具分技术委员会 辽宁省医疗器械产品质量监督检验所、航天恒星科技股份有限公司 89 医学影像照片观察仪 T 制定 2005 全国医用X射线设备 及用具分技术委员会 辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 | 各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位： 现将2005年度制定、修订医疗器械行业标准项目计划印发给你们，其中强制性行业标准34项，推荐性行业标准55项（见附件）。 请各标准项目归口技术委员会或单位对归口内的标准项目的起草工作，积极组织、妥善落实，对承担起草标准项目的单位给予支持并进行督促。 请各承担起草任务的单位按计划要求，按时、保质地完成所承担标准项目的制定、修订任务。 附件：2005年度医疗器械行业标准项目计划汇总表 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十四日 附件： 2005年度医疗器械行业标准项目计划汇总表 序号 标准项目名称 标准类别 制修订 起止年限 技术委员会或技术归口单位 主要起草单位 采用国际标准编号 代替标准名称及编号 1 对接触血液和体液进行防护的服装 防护服材料抗血液和体液穿透性能的确认方法 合成血液试验方法 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 16603:2004 2 对接触血液和体液进行防护的服装 防护服材料抗血液和体液穿透性能力的确定方法 Phi－X 174嗜菌体试验方法 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 16604:2004 3 临床实验室检测和体外诊断试验系统 口服抗凝剂治疗自测用体外监测系统的要求 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO/DIS 17593 4 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第1部分:通用要求和定义 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-1 5 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第2部分:专业用体外诊断试剂 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-2 6 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第3部分:专业用体外诊断仪器 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-3 7 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第4部分:自测用体外诊断试剂 T 制定 2005-2007 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-4 8 体外诊断医疗器械 制造商提供的信息 第5部分:自测用体外诊断仪器 T 制定 2005-2007 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 18113-5 9 体外诊断医疗器械 制造商为生物学染色用体外诊断试剂提供的信息 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 19001:2002 10 微孔板技术要求 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 烟台澳斯邦生物工程有限公司京市医疗器械检验所 11 感染性病原体药物敏感性试验和抗菌药物敏感性试验器械的性能评价－第1部分：感染性疾病致病菌拮抗剂体外抗菌活性试验的参考方法 T 制定 2005-2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 20776-1 12 即时检测 质量和能力的要求 T 制定 2005-2007 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO/DTR 22870 13 医学实验室 通过风险管理和持续改进减少错误 T 制定 2005-2007 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO/DTR 22367 14 齿科——齿科元件——第2部分：水及空气的供应 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO 7494-2:2003 / 15 齿科设备——图形符号 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO 9687:1993 / 16 齿科设备——高或中容量的抽吸系统 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO 10637:1999 / 17 齿科设备——第一部分：石英钨卤素灯 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/TS 10650-1:1999 / 18 高速涡轮牙钻手机 T 修订 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 西北医疗器械（集团有限公司） / 代替YY 91045-1999 19 光固化机 T 修订 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 ISO/TS 10650:1999 代替YY 0055-2002 20 口腔灯 T 修订 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 广东省医疗器械质量监督检验所 / 代替YY 1120-1999 21 甲醛蒸汽灭菌器 制订 2005-2006 全国消毒技术与设备标准化技术委员会 瑞典洁定公司/广东省医疗器械质量监督检验所 EN14180-2004 / 22 人工晶体 第1部分：术语 修订 2005-2005 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO11979-1:1999 代替YY 0290.1-1997 23 人工晶体 第2部分：光学性能及其测试方法 修订 2005-2005 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO11979-2:1999 代替YY 0290.2-1997 24 人工晶体 第5部分：生物相容性 修订 2005-2005 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO11979-5:1999 代替YY0290.5-1997 25 硬性内窥镜—技术要求 修订 2005-2006 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO8600:1997 代替YY0068-1992 26 硬性内窥镜—试验方法 T 修订 2005-2006 全国医用光学和仪器标准化分枝术委员会 国家食品药品监督管理局抗州医疗器械质量监督检验中心 ISO8600:1997 代替YY0068-1992 27 一次性使用人体动脉血样采集贮样器 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 BD公司 28 一次性使用人体毛细血管血样采集容器 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 BD公司 29 专用输液器 第1部分：一次性使用精密输液器 修定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 北京伏尔特技术有限公司、武汉智迅创源科技发展有限公司 GB18458-1 转行标 30 YY0286.2 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 修定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 ISO8536-5:2004 GB18458-2 转行标 31 YY0286.4专用输液器 第4部分：压力输液装置用输液器 制定 2005-2006 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 8536-8:2004 32 YY0286.5 专用输液器 第5部分：一次性使用吊瓶式和袋式输液器 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 33 YY0286.6 专用输液器 第6部分：一次性使用静脉营养袋式输液器 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心、上海曹杨医药用品厂 34 一次性使用去白细胞滤器 修订 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 南京赛尔金生物医学有限公司 ANSI/AAMI BF64：2002 35 YY0326.3一次性使用血浆分离器 第3部分: 血浆袋 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 36 亚甲蓝光化学法血液及血液成分病毒灭活器材 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 上海市血液中心、浙江余姚市亚博医疗器械有限公司 37 医用输液器具 肝素帽通用要求 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 38 YY 0450.3一次性使用无菌血管内导管辅件 第3部分：球囊扩张导管专用扩张泵 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 39 人用复苏器 制定 2005-2006 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 8382 1988 40 口咽通气道 制定 2005-2006 全国医用输液器具标准化技术委员会 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 5364 2001 41 一次性使用产包 制定 2005-2006 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 42 气管插管管身抗激光性的测定 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO11990：2003 43 输液瓶悬挂装置要求和试验方法 第1部分: 一次性使用悬挂装置 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 15010:1998 44 输液瓶悬挂装置要求和试验方法 第2部分: 多用悬挂装置 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 15375:2004 45 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服第8部分：阻污染气溶胶穿透试验方法 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO/DIS 22611:2003 46 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第9部分：抗激光试验方法 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省医疗器械质量检验中心 ISO 11810:2002 47 医用塑料X射线不透性试验方法 T 制定 2005-2006 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 山东省荣军医院、山东省医疗器械质量检验中心 ASTM F640－79 48 牙科复合树脂充填材料临床试验规范 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 SFDA北大医疗器械质量监督检验中心会同北大口腔医学院有关科室 —— —— 49 正畸托槽临床试验规范 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 SFDA北大医疗器械质量监督检验中心会同北大口腔医学院有关科室 —— —— 50 牙种植体临床试验规范 T 制定 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 SFDA北大医疗器械质量监督检验中心会同北大口腔医学院有关科室 —— —— 51 齿科水基水门汀第1部分粉/液酸基水门汀 修订 2005-2006 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 ISO 9917-1;2003 YY 0271-1995 52 齿科铸造金合金 制定 2005-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 有研亿金新材料股份有限公司 ISO 1562:2004 53 贵金属含量在25%-75%的齿科铸造合金 制定 2005-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 有研亿金新材料股份有限公司 ISO8891:1998 54 齿科金属烤瓷修复体 制定 2005-2007 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 有研亿金新材料股份有限公司 ISO 9693:1999 55 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用 T 修订 2005－2006 医疗器械质量管理和通用要求技术委员会SAC/TC221 北京国医械华光认证有限公司 ISO14971 代替YY/T0316-2003 56 医用电气设备 第二部分：手术台安全专用要求 制定 2005-2005 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 上海市医疗器械检测所 IEC 60601-2-46:1998，IDT 57 医用电动床 第二部分：医院电动床安全专用要求 制定 2005-2005 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 上海市医疗器械检测所 IEC 60601-2-38 :1996 +A1:1999,IDT 58 医用电气设备 第二部分:多参数患者监护设备安全专用要求 制定 2005-2006 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 上海市医疗器械检测所 IEC 60601-2-49: 2001,IDT 59 医用电气设备 第二部分:自动循环无创血压监护设备安全专用要求(包括基本性能) 制定 2005-2006 全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会 深圳迈瑞生物医疗电子有限责任公司/国家医用诊断仪器工程技术研究中心 IEC 60601-2-30 :1999 60 一次性使用无菌注射器 第4部分 带防止重复使用特征的注射器 制定 2005~2007 全国医用注射器(针)标准化技术委员会 上海市医疗器械检测所 ISO/DIS 7886-4 61 筒式牙科注射器 T 制定 2005~2006 全国医用注射器(针)标准化技术委员会 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 ISO 9997-1990,MOD 62 外科植入物--缝合及其它外科用金属丝 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 10334:1994 63 外科植入物--含有氧化钇成分的氧化锆陶瓷材料 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 13356:1997 64 外科植入物--金属材料--外科植入物用纯钽 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 13782:1996 65 外科植入物--半髋或全髋关节假体--第1部分 分类及尺寸设计 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-1 1995 66 外科植入物--半髋或全髋关节假体--第2部分 金属、陶瓷和塑料连接面 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-2 1996 67 外科植入物--半髋和全髋关节假体--第4部分:带柄股骨部件疲劳性能的测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-4 2002 68 外科植入物--半髋或全髋关节假体--第6部分 带柄股骨部件头部和颈部区疲劳性能测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-6 1992 69 外科植入物--半髋或全髋关节--第8部分:带柄股骨部件的抗扭性能测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-8 1995 70 外科植入物--半髋或全髋关节假体--第10部分 股骨头抗静载力测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7206-10 2003 71 外科植入物--部分或全膝关节假体股骨和胫骨部件--第1部分: 分类、定义和尺寸设计 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7207-1:1994 72 外科植入物—部分或全膝关节假体部件--第2部分:金属、陶瓷和塑料连接面 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 7207-2:1994 73 神经外科植入物--自闭合颅内动脉瘤夹 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 9713:2002 74 外科植入物--全膝关节假体磨损--第1部分 负载可调磨损试验机的负载和位移参数及试验条件 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 14243-1 2002 75 外科植入物--全膝关节假体磨损--第2部分 测定方法 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 14243-2 2002 76 无源外科植入物--一般要求 T 制定 2005-2006 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 14630:1997 77 外科植入物--全膝关节假体--第1部分 胫骨平台耐久性测定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心等 ISO 14879-1 2000 78 彩色超声诊断设备 制定 2005-2007 全国医用超声设备 标准化分技术委员会 深圳安科高技术公司 武汉医用超声检测中心 79 超声脉冲多普勒诊断系统的 性能试验方法 T 制定 2005-2007 全国医用超声设备 标准化分技术委员会 深圳安科高技术公司 武汉医用超声检测中心 IEC61895:1999 80 超声连续波多普勒系统的 性能试验方法 T 制定 2007-2007 全国医用超声设备 标准化分技术委员会 深圳安科高技术公司 武汉医用超声检测中心 IEC61206:1993 81 用于细胞自动化分析的试验方法 T 制定 2005-2006 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ASTM F04.44.01 82 重组人骨形态发生蛋白-2的体外生物活性试验方法 T 制定 2005-2006 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ASTM F04.44.01 83 修复或再造关节软骨植入物评价指南 T 制定 2005-2006 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ASTM F04.44.01 84 骨诱导材料评价指南 T 制定 2005-2006 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ASTM F04.44.01 85 假体－髋单元结构性测试 T 制定 2005-2007 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ISO 15032-2000 86 外科植入物－全膝关节假体 第一部分 膝胫骨托盘耐久性能的确定 T 制定 2005-2007 全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 ISO 14879-1:2000 87 X射线计算机体层 摄影设备通用技术条件 修订 2005 全国医用X射线设备 及用具分技术委员会 辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 代替YY 0310-1998 88 医用X射线成像系统 性能参数及测量方法 T 制定 2005-2006 全国医用X射线设备 及用具分技术委员会 辽宁省医疗器械产品质量监督检验所、航天恒星科技股份有限公司 89 医学影像照片观察仪 T 制定 2005 全国医用X射线设备 及用具分技术委员会 辽宁省医疗器械产品质量监督检验所
关于开展医疗器械行业标准清理工作的通知 | 国食药监械[2005]208号 | FGWJ-2005-10002 | 2005-05-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位： 为尽快解决我国医疗器械行业标准存在的问题，建设更加科学合理的医疗器械标准体系，我局决定自2005年6月起，对现行医疗器械行业标准项目进行全面清理。 清理工作分为标准归口确认、评价清理、数据汇总整理、网上公示和公布最终清理结果五个阶段。我局医疗器械司将对每个阶段的工作进行具体布置。现将《医疗器械行业标准项目清理实施方案》（附件）印发给你们，请认真组织，严格按方案要求开展清理工作。 附件：医疗器械行业标准项目清理实施方案 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十四日 附件： 医疗器械行业标准项目清理实施方案 一、清理的目的 随着医疗器械标准化工作在医疗器械监管工作中的地位和作用的不断加强，社会对标准的需求不断增加，医疗器械行业标准中存在的标准陈旧老化、技术水平低、体系结构不合理等一系列问题已经严重影响了医疗器械行业标准的市场适应性。 为尽快解决我国医疗器械行业标准中存在的问题，急需对现行的医疗器械行业标准项目进行全面清理，尽快建立适应社会主义市场经济体制的标准体系。 通过本次清理，对现有的医疗器械行业标准进行修订、整合或废止，提高医疗器械行业标准的统一协调性、科学合理性、先进适用性。为医疗器械监管工作提供有力的技术支持。 二、清理范围 本次清理工作的范围包括： 截止2004年12月底，已经批准发布的医疗器械行业标准，包括已出版发行和未出版发行的。 三、清理对象 （一）废止没有出版、长期无人使用的行业标准； （二）废止或修订存在严重问题、技术内容陈旧落后或原引用国际标准已修订的标准； （三）整合过细过小的标准； （四）将不应强制的强制性医疗器械行业标准调整为推荐性标准； 四、清理的法律依据 （一）《中华人民共和国标准化法》及相关法规； （二）《医疗器械监管管理条例》。 五、评价清理的技术依据 本次医疗器械行业标准制项目清理（以下简称“行标清理”）评价的要求和标准请参照《国家标准和国家标准制修订项目评价手册》。 六、清理的组织机构 国家食品药品监督管理局负责总体部署行标清理工作、监督并委托国家食品药品监督管理局医疗器械标准化技术委员会筹备组（下简称筹备组）开展，各医疗器械专用标准化技术委员会或标准归口单位具体负责实施。 国家食品药品监督管理局医疗器械标准化技术委员会筹备组联系方式： 联系人：陈燕萍、蓝翁驰 联系电话：68330525、68330524 传 真：68330524 联系地址：北京市西直门外大街6号中仪大厦807室 邮 编：100044 七、清理的实施阶段、具体步骤和要求 医疗器械行业标准清理工作分为标准归口确认、评价清理、数据汇总整理、网上公示和公布最终清理结果五个阶段。每一阶段的具体实施细则另行通知。 （一）标准归口确认阶段 任务：将所有现行医疗器械行业标准项目归口到相应技术委员会或技术归口单位。 时间：约1个月 1．各技术委员会根据筹备组下发的标准目录，按其工作领域分析确认相应归口管理的标准，并将归口管理标准的清单于5月31日前上报至筹备组。 2．筹备组对上报结果进行汇总，提交医疗器械司进行确认。 3．对经技术委员会确认后无归口的医疗器械行业标准，公示无意见后，原则上予以废止。如有相关技术委员会认为还有保留价值的行业标准，重新确定归口单位，并按要求进行清理。 （二）评价清理阶段 任务：各技术委员会按要求对所归口的医疗器械行业标准逐项进行分析、评价，并提出继续有效、修订、整合、废止及更改标准属性的建议。 时间：约5个月 1．各技术委员会组织对每一项行业标准，应组织五名专家熟悉该标准项目的专家，按规定要求进行评价，作出清理结论。 2．技术委员会秘书处作出总体结论，按照规定的格式和要求，将评价结果以正式文件上报筹备组。 （三）数据汇总整理阶段 任务：筹备组对清理结果数据进行汇总，并进行分类整理。对有异议的项目，协调后提出处理意见。提交医疗器械司确认。 时间：约3个月。 （四）网上公示阶段 任务：医疗器械司将整理后的清理结果进行网上公示，听取各方意见。 时间：2个月。 （五）公布最终清理结果阶段 根据各方意见进行协调，确定最终清理结果，并向社会公布。 | 各医疗器械专业标准化技术委员会及归口单位： 为尽快解决我国医疗器械行业标准存在的问题，建设更加科学合理的医疗器械标准体系，我局决定自2005年6月起，对现行医疗器械行业标准项目进行全面清理。 清理工作分为标准归口确认、评价清理、数据汇总整理、网上公示和公布最终清理结果五个阶段。我局医疗器械司将对每个阶段的工作进行具体布置。现将《医疗器械行业标准项目清理实施方案》（附件）印发给你们，请认真组织，严格按方案要求开展清理工作。 附件：医疗器械行业标准项目清理实施方案 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十四日 附件： 医疗器械行业标准项目清理实施方案 一、清理的目的 随着医疗器械标准化工作在医疗器械监管工作中的地位和作用的不断加强，社会对标准的需求不断增加，医疗器械行业标准中存在的标准陈旧老化、技术水平低、体系结构不合理等一系列问题已经严重影响了医疗器械行业标准的市场适应性。 为尽快解决我国医疗器械行业标准中存在的问题，急需对现行的医疗器械行业标准项目进行全面清理，尽快建立适应社会主义市场经济体制的标准体系。 通过本次清理，对现有的医疗器械行业标准进行修订、整合或废止，提高医疗器械行业标准的统一协调性、科学合理性、先进适用性。为医疗器械监管工作提供有力的技术支持。 二、清理范围 本次清理工作的范围包括： 截止2004年12月底，已经批准发布的医疗器械行业标准，包括已出版发行和未出版发行的。 三、清理对象 （一）废止没有出版、长期无人使用的行业标准； （二）废止或修订存在严重问题、技术内容陈旧落后或原引用国际标准已修订的标准； （三）整合过细过小的标准； （四）将不应强制的强制性医疗器械行业标准调整为推荐性标准； 四、清理的法律依据 （一）《中华人民共和国标准化法》及相关法规； （二）《医疗器械监管管理条例》。 五、评价清理的技术依据 本次医疗器械行业标准制项目清理（以下简称“行标清理”）评价的要求和标准请参照《国家标准和国家标准制修订项目评价手册》。 六、清理的组织机构 国家食品药品监督管理局负责总体部署行标清理工作、监督并委托国家食品药品监督管理局医疗器械标准化技术委员会筹备组（下简称筹备组）开展，各医疗器械专用标准化技术委员会或标准归口单位具体负责实施。 国家食品药品监督管理局医疗器械标准化技术委员会筹备组联系方式： 联系人：陈燕萍、蓝翁驰 联系电话：68330525、68330524 传 真：68330524 联系地址：北京市西直门外大街6号中仪大厦807室 邮 编：100044 七、清理的实施阶段、具体步骤和要求 医疗器械行业标准清理工作分为标准归口确认、评价清理、数据汇总整理、网上公示和公布最终清理结果五个阶段。每一阶段的具体实施细则另行通知。 （一）标准归口确认阶段 任务：将所有现行医疗器械行业标准项目归口到相应技术委员会或技术归口单位。 时间：约1个月 1．各技术委员会根据筹备组下发的标准目录，按其工作领域分析确认相应归口管理的标准，并将归口管理标准的清单于5月31日前上报至筹备组。 2．筹备组对上报结果进行汇总，提交医疗器械司进行确认。 3．对经技术委员会确认后无归口的医疗器械行业标准，公示无意见后，原则上予以废止。如有相关技术委员会认为还有保留价值的行业标准，重新确定归口单位，并按要求进行清理。 （二）评价清理阶段 任务：各技术委员会按要求对所归口的医疗器械行业标准逐项进行分析、评价，并提出继续有效、修订、整合、废止及更改标准属性的建议。 时间：约5个月 1．各技术委员会组织对每一项行业标准，应组织五名专家熟悉该标准项目的专家，按规定要求进行评价，作出清理结论。 2．技术委员会秘书处作出总体结论，按照规定的格式和要求，将评价结果以正式文件上报筹备组。 （三）数据汇总整理阶段 任务：筹备组对清理结果数据进行汇总，并进行分类整理。对有异议的项目，协调后提出处理意见。提交医疗器械司确认。 时间：约3个月。 （四）网上公示阶段 任务：医疗器械司将整理后的清理结果进行网上公示，听取各方意见。 时间：2个月。 （五）公布最终清理结果阶段 根据各方意见进行协调，确定最终清理结果，并向社会公布。
关于认可河北省电子产品监督检验所对低频电子脉冲治疗仪等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]210号 | FGWJ-2005-10020 | 2005-05-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年1月31日至2月2日对河北省电子产品监督检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对低频电子脉冲治疗仪等29种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十四日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用电气设备第一部分：安全通用要求 1 部分参数 医用电气设备第一部分：安全通用要求GB9706.1—1995 (1)离子辐射 (2)静电预防 (3)AP型设备性能要求 (4)APG 型设备性能要求 (5)进液 (6)压力容器的水压试验 (7)电源变压器 限制不做 2 医用电气设备环境试验 1 全部参数 《医用电气设备环境要求和试验方法》GB/T 14710—1993 ------ 3 盒式助听器 1 全部参数 《盒式助听器总技术条件》GB/T14199—1993 ------ 4 低频电子脉冲治疗仪 1 全部参数 《低频电子脉冲治疗仪》YY0016—1993 ------ 5 中频电疗仪 1 全部参数 《中频电疗仪》YY91093-1999 ------ 6 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 1 部分参数 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》YY/T0160-1994 臭氧浓度限制不做 7 医用低速离心机 1 全部参数 《医用低速离心机》YY91046—1999 ------ 8 表型磁疗器 1 全部参数 《表型磁疗器》YY91092—1999 ------ 9 电热恒温培养箱 1 全部参数 《电热恒温培养箱》YY0027—1990 ------ 10 电动手术台 1 全部参数 《电动手术台》YY91106-1999 ------ 11 医用中心供氧系统 1 全部参数 《医用中心供氧系统》YY/T0187—1994 ------ 12 直接式阻抗血流图仪 1 全部参数 《直接式阻抗血流图仪》YY91078-1999 ------ 13 热垫式治疗仪 1 全部参数 《热垫式治疗仪》YY0165-1994 ------ 14 心电监护仪 1 部分参数 《心电监护仪》YY91079-1999 对除颤器放电的保护限制不做 15 单道和多道心电图机 1 全部参数 《单道和多道心电图机》YY1139-2000 ------ 16 ECLIA-ⅡM型酶促化学发光免疫分析仪 1 全部参数 《ECLIA-ⅡM型酶促化学发光免疫分析仪》YZB/冀 0074-2003 ------ 17 FL-I 型妇科诊断治疗仪 1 全部参数 《FL-I 型妇科诊断治疗仪》YZB/冀 0065-2002 ------ 18 ZLY 型不孕症诊断治疗仪 1 全部参数 《ZLY 型不孕症诊断治疗仪》YZB/冀 0092-2003 ------ 19 TY2-1 糖尿病饮食控制专家系统 1 全部参数 《TY2-1 糖尿病饮食控制专家系统》YZB/冀 0182-2003 ------ 20 睡眠呼吸监测分析仪 1 全部参数 《睡眠呼吸监测分析仪》YZB/冀 0166-2003 ------ 21 智能式注射控制仪 1 全部参数 《智能式注射控制仪》YZB/冀 0073-2003 ------ 22 超声骨质分析仪 1 部分参数 《超声骨质分析仪》YZB/冀 0288-2004 声输出参数限制不做 23 全自动内窥镜清洗消毒机 全部参数 《全自动内窥镜清洗消毒机》YZB/冀 0156-2003 ------ 24 医学影像工作站 1 全部参数 《医学影像工作站》YZB/冀 0194-2003 ------ 25 CMS动态脑电图仪 1 全部参数 《CMS动态脑电图仪》YZB/冀 0081-2003 ------ 26 ZYY-9型紫外线治疗仪 1 部分参数 《ZYY-9型紫外线治疗仪》YZB/冀 0087-2003 紫外线辐射波限制不做 27 HL型口腔成像仪 1 全部参数 《HL型口腔成像仪》YZB/冀 0279-2004 ------ 28 HY-800型多参数监护仪 1 全部参数 《HY-800型多参数监护仪》YZB/冀 0085-2003 ------ 29 S9818 声信息治疗仪 1 全部参数 《S9818 声信息治疗仪》YZB/冀 0171-20034 ------ | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年1月31日至2月2日对河北省电子产品监督检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对低频电子脉冲治疗仪等29种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月二十四日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 医用电气设备第一部分：安全通用要求 1 部分参数 医用电气设备第一部分：安全通用要求GB9706.1—1995 (1)离子辐射 (2)静电预防 (3)AP型设备性能要求 (4)APG 型设备性能要求 (5)进液 (6)压力容器的水压试验 (7)电源变压器 限制不做 2 医用电气设备环境试验 1 全部参数 《医用电气设备环境要求和试验方法》GB/T 14710—1993 ------ 3 盒式助听器 1 全部参数 《盒式助听器总技术条件》GB/T14199—1993 ------ 4 低频电子脉冲治疗仪 1 全部参数 《低频电子脉冲治疗仪》YY0016—1993 ------ 5 中频电疗仪 1 全部参数 《中频电疗仪》YY91093-1999 ------ 6 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 1 部分参数 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》YY/T0160-1994 臭氧浓度限制不做 7 医用低速离心机 1 全部参数 《医用低速离心机》YY91046—1999 ------ 8 表型磁疗器 1 全部参数 《表型磁疗器》YY91092—1999 ------ 9 电热恒温培养箱 1 全部参数 《电热恒温培养箱》YY0027—1990 ------ 10 电动手术台 1 全部参数 《电动手术台》YY91106-1999 ------ 11 医用中心供氧系统 1 全部参数 《医用中心供氧系统》YY/T0187—1994 ------ 12 直接式阻抗血流图仪 1 全部参数 《直接式阻抗血流图仪》YY91078-1999 ------ 13 热垫式治疗仪 1 全部参数 《热垫式治疗仪》YY0165-1994 ------ 14 心电监护仪 1 部分参数 《心电监护仪》YY91079-1999 对除颤器放电的保护限制不做 15 单道和多道心电图机 1 全部参数 《单道和多道心电图机》YY1139-2000 ------ 16 ECLIA-ⅡM型酶促化学发光免疫分析仪 1 全部参数 《ECLIA-ⅡM型酶促化学发光免疫分析仪》YZB/冀 0074-2003 ------ 17 FL-I 型妇科诊断治疗仪 1 全部参数 《FL-I 型妇科诊断治疗仪》YZB/冀 0065-2002 ------ 18 ZLY 型不孕症诊断治疗仪 1 全部参数 《ZLY 型不孕症诊断治疗仪》YZB/冀 0092-2003 ------ 19 TY2-1 糖尿病饮食控制专家系统 1 全部参数 《TY2-1 糖尿病饮食控制专家系统》YZB/冀 0182-2003 ------ 20 睡眠呼吸监测分析仪 1 全部参数 《睡眠呼吸监测分析仪》YZB/冀 0166-2003 ------ 21 智能式注射控制仪 1 全部参数 《智能式注射控制仪》YZB/冀 0073-2003 ------ 22 超声骨质分析仪 1 部分参数 《超声骨质分析仪》YZB/冀 0288-2004 声输出参数限制不做 23 全自动内窥镜清洗消毒机 全部参数 《全自动内窥镜清洗消毒机》YZB/冀 0156-2003 ------ 24 医学影像工作站 1 全部参数 《医学影像工作站》YZB/冀 0194-2003 ------ 25 CMS动态脑电图仪 1 全部参数 《CMS动态脑电图仪》YZB/冀 0081-2003 ------ 26 ZYY-9型紫外线治疗仪 1 部分参数 《ZYY-9型紫外线治疗仪》YZB/冀 0087-2003 紫外线辐射波限制不做 27 HL型口腔成像仪 1 全部参数 《HL型口腔成像仪》YZB/冀 0279-2004 ------ 28 HY-800型多参数监护仪 1 全部参数 《HY-800型多参数监护仪》YZB/冀 0085-2003 ------ 29 S9818 声信息治疗仪 1 全部参数 《S9818 声信息治疗仪》YZB/冀 0171-20034 ------
关于一次性使用输液器等产品质量监督抽验情况的通报 | 国食药监市[2005]191号 | FGWJ-2005-10192 | 2005-05-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局对一次性使用输液器和一次性使用滴定管式输液器进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）一次性使用输液器 此次共抽验151家生产企业和142家经营、使用单位的293批产品，涉及161家生产企业。依据国家标准GB8368-1998《一次性使用输液器》和GB18671-2002《一次性使用静脉输液针》进行检验。检验项目为：热原、无菌、还原物质、酸碱度、紫外吸收度、微粒污染、药液过滤器滤除率、输液流速、连接强度、静脉针的连接牢固度、静脉针的密封性等11个指标。经检验，289批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为98.6%（见附件）。不合格产品的主要问题是“微粒污染”、“药液过滤器滤除率”、“输液流速”等指标不符合国家标准规定。 （二）一次性使用滴定管式输液器 此次共抽验11家生产企业和28家经营、使用单位的39批产品，涉及18家生产企业。依据国家标准GB18458.2-2003《一次性使用滴定管式输液器》进行检验。检验项目为：热原、无菌、还原物质、酸碱度、紫外吸收度、微粒污染、药液过滤器滤除率、输液流速、连接强度等9个指标。经检验，36批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为92.3%（见附件）。不合格产品的主要问题是“连接强度”、“微粒污染”等指标不符合国家标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依据《医疗器械监督管理条例》予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关查处情况，请于2005年6月30日前报我局药品市场监督司。 附件：医疗器械质量公告〔（2005）第3期，总第18期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局对一次性使用输液器和一次性使用滴定管式输液器进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）一次性使用输液器 此次共抽验151家生产企业和142家经营、使用单位的293批产品，涉及161家生产企业。依据国家标准GB8368-1998《一次性使用输液器》和GB18671-2002《一次性使用静脉输液针》进行检验。检验项目为：热原、无菌、还原物质、酸碱度、紫外吸收度、微粒污染、药液过滤器滤除率、输液流速、连接强度、静脉针的连接牢固度、静脉针的密封性等11个指标。经检验，289批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为98.6%（见附件）。不合格产品的主要问题是“微粒污染”、“药液过滤器滤除率”、“输液流速”等指标不符合国家标准规定。 （二）一次性使用滴定管式输液器 此次共抽验11家生产企业和28家经营、使用单位的39批产品，涉及18家生产企业。依据国家标准GB18458.2-2003《一次性使用滴定管式输液器》进行检验。检验项目为：热原、无菌、还原物质、酸碱度、紫外吸收度、微粒污染、药液过滤器滤除率、输液流速、连接强度等9个指标。经检验，36批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为92.3%（见附件）。不合格产品的主要问题是“连接强度”、“微粒污染”等指标不符合国家标准规定。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依据《医疗器械监督管理条例》予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证其安全有效。 有关查处情况，请于2005年6月30日前报我局药品市场监督司。 附件：医疗器械质量公告〔（2005）第3期，总第18期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年五月十三日
关于发布第一批禁止委托生产的医疗器械目录的通知 | 国食药监械[2005]166号 | FGWJ-2005-10107 | 2005-04-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械生产的监管，保证上市医疗器械的安全有效，根据《医疗器械生产监督管理办法》（局令12号）第三十二条的规定，现就禁止委托生产的医疗器械的有关事宜通知如下： 一、禁止委托生产的医疗器械品种应同时满足下列条件： （一）风险较高，产品质量问题可能导致对人体的严重伤害； （二）用量较大，使用人群范围较广； （三）生产工艺和生产过程控制要求比较严格； （四）在产品的实际使用中，发生了较多的可疑不良事件。 二、根据以上原则，我局确定的第一批禁止委托生产的医疗器械目录如下： （一）医用聚丙烯酰胺水凝胶； （二）药物涂层血管支架； （三）人工心脏瓣膜； （四）传统型血袋。 以上规定请各地遵照执行，并将执行中出现的情况和问题及时上报我局，以便促进监管工作水平不断提高。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月二十二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强医疗器械生产的监管，保证上市医疗器械的安全有效，根据《医疗器械生产监督管理办法》（局令12号）第三十二条的规定，现就禁止委托生产的医疗器械的有关事宜通知如下： 一、禁止委托生产的医疗器械品种应同时满足下列条件： （一）风险较高，产品质量问题可能导致对人体的严重伤害； （二）用量较大，使用人群范围较广； （三）生产工艺和生产过程控制要求比较严格； （四）在产品的实际使用中，发生了较多的可疑不良事件。 二、根据以上原则，我局确定的第一批禁止委托生产的医疗器械目录如下： （一）医用聚丙烯酰胺水凝胶； （二）药物涂层血管支架； （三）人工心脏瓣膜； （四）传统型血袋。 以上规定请各地遵照执行，并将执行中出现的情况和问题及时上报我局，以便促进监管工作水平不断提高。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月二十二日
关于口腔数字观察仪等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]154号 | FGWJ-2005-10178 | 2005-04-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将口腔数字观察仪等42种产品的分类界定通知如下： 一、口腔数字观察仪：用于口腔观察。作为I类医疗器械管理。 二、对比敏感度测试卡：用于视觉功能测试，评估和诊断视觉缺损。作为II类医疗器械管理。 三、立体测试卡：用于测试立体视觉功能。作为I类医疗器械管理。 四、眼科用透镜：用于辅助眼科检查，增大观察角度。作为I类医疗器械管理。 五、体细胞治疗用培养基：作为III类医疗器械管理。 六、多功能便裤：用于大小便失禁的病人护理及褥疮防治。作为I类医疗器械管理。 七、微针给药贴片（不含药）：用于皮肤给药。作为II类医疗器械管理。 八、阴茎增长器：用于加长阴茎，修正阴茎曲度，阴茎外科手术术后治疗。作为III类医疗器械管理。 九、臭氧治疗仪：产生臭氧，通过导管导入直肠或阴道，治疗阴道炎、外阴炎、宫颈炎和肠胃炎。作为II类医疗器械管理。 十、面颌整形磨骨机：用于面颌整形手术。作为II类医疗器械管理。 十一、脂肪移植机：由注水机、吸脂机、脂肪提纯机组成，用于脂肪移植。作为III类医疗器械管理。 十二、微晶磨削治疗仪：将精细晶体颗粒高速喷向皮肤，快速、温和的剥脱皮肤角质层，用于改善皮肤老化，清除表浅斑痕和痤疮疤痕，改善角质层、皮肤皱纹，减淡色斑、表浅雀斑，缩小毛孔，去除黑头及暗疮，治疗睑黄疣、汗管瘤。作为II类医疗器械管理。 十三、多功能多波长医用激光仪：用于皮肤深层除皱，改善毛孔粗大及黑头，祛除毛发、纹身、纹眉、纹眼线，改善色素色斑、痤疮疤痕、脂溢性皮肤，治疗太田痣、黑痣、鲜红斑痣、蜘蛛状毛细血管扩张。作为III类医疗器械管理。 十四、高频多普勒超声皮肤断层影像仪：用于皮肤2D、3D影像扫描。作为II类医疗器械管理。 十五、骨床清洗系统：用于在骨科手术中清洗骨表面的血液和碎屑。作为II类医疗器械管理。 十六、解剖/执握钳：带有棘刺，用于微创手术，与内窥镜配套进行抓取、剪切。作为II类医疗器械。 十七、雾化过滤器：一次性使用，接于气管套管上，用于呼吸过滤，保温加湿，维持呼吸道顺畅。作为II类医疗器械管理。 十八、避鼾灵：用于保持鼻腔及咽喉间黏膜湿润，减低熟睡时鼾声。如不具有药理学作用，作为II类医疗器械管理。 十九、骨水泥套管组件：用于骨水泥混合、输送。作为I类医疗器械管理。 二十、生化分析仪用参比液：用于在测试钾、钠、氯离子电位时的电解质水溶液和聚合剂。作为I类医疗器械管理。 二十一、生化分析仪用7%牛血清白蛋白：反应成分为7%牛血清白蛋白，作为稀释液用于测试结果超出系统线性范围的人血清样品。作为I类医疗器械管理。 二十二、生化分析仪用特制稀释液：反应成分为人血清，作为稀释液用于测试结果超出系统线性范围的人血清样品。作为I类医疗器械管理。 二十三、生化分析仪用柠檬酸溶液：是一种柠檬酸和防腐剂的水溶液，用于稳定血清/血液样品中的酸性磷酸酶成份。作为I类医疗器械管理。 二十四、生化分析仪用免疫冲洗液：水溶性基质溶液，用于免疫速率法测试。作为I类医疗器械管理。 二十五、生化分析仪用磁性HDLC试剂：用于对样品进行预处理，沉淀血清/血液中的低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白，用磁性除去沉淀的脂蛋白，得到高密度脂蛋白的上清夜。作为I类医疗器械管理。 二十六、缝线扣：用于外科手术中固定缝线，缝线不再用打结。作为I类医疗器械管理。 二十七、蒸馏水机：用于制备蒸馏水。不作为医疗器械管理。 二十八、灭菌袋封口机：用于对灭菌包装袋进行封口。不作为医疗器械管理。 二十九、牙科手机清洗养护机：用于医用牙科手机的清洗和润滑保养。不作为医疗器械管理。 三十、旋片式真空泵：用于对密封容器抽取空气，获得真空的设备。不作为医疗器械管理。 三十一、电热恒温水浴锅：用于蒸发及恒温加热。不作为医疗器械管理。 三十二、磁力搅拌器：用于溶剂搅拌。不作为医疗器械管理。 三十三、血液低温操作台：用于提供血液处理低温环境。不作为医疗器械管理。 三十四、手指固定夹：用于固定敷料，保护受伤手指，不直接接触创面。不作为医疗器械管理。 三十五、医用保温柜：用于对医疗用品升温，达到设定温度，使患者感觉舒适。不作为医疗器械管理。 三十六、人体清洗机：用于对卧床的病人身体表面、头发进行清洗。不作为医疗器械管理。 三十七、便携式温控箱：可控制温度的有源便携储物箱，用于食品、药品、生物制品、血液、实验室诊断标本的储存及运输。不作为医疗器械管理。 三十八、内窥镜加热器：用于加热内窥镜，使内窥镜达到与人体相近的温度。不作为医疗器械管理。 三十九、内窥镜消毒盒：用于内窥镜消毒载体，以及消毒后的储存。不作为医疗器械管理。 四十、内窥镜清洗管：用于冲洗内窥镜镜管、器械通道。不作为医疗器械管理。 四十一、内窥镜清洗刷：用于清洗内窥镜。不作为医疗器械管理。 四十二、血细胞分析仪用清洗液：用于仪器管路的清洗，拟不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年11月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将口腔数字观察仪等42种产品的分类界定通知如下： 一、口腔数字观察仪：用于口腔观察。作为I类医疗器械管理。 二、对比敏感度测试卡：用于视觉功能测试，评估和诊断视觉缺损。作为II类医疗器械管理。 三、立体测试卡：用于测试立体视觉功能。作为I类医疗器械管理。 四、眼科用透镜：用于辅助眼科检查，增大观察角度。作为I类医疗器械管理。 五、体细胞治疗用培养基：作为III类医疗器械管理。 六、多功能便裤：用于大小便失禁的病人护理及褥疮防治。作为I类医疗器械管理。 七、微针给药贴片（不含药）：用于皮肤给药。作为II类医疗器械管理。 八、阴茎增长器：用于加长阴茎，修正阴茎曲度，阴茎外科手术术后治疗。作为III类医疗器械管理。 九、臭氧治疗仪：产生臭氧，通过导管导入直肠或阴道，治疗阴道炎、外阴炎、宫颈炎和肠胃炎。作为II类医疗器械管理。 十、面颌整形磨骨机：用于面颌整形手术。作为II类医疗器械管理。 十一、脂肪移植机：由注水机、吸脂机、脂肪提纯机组成，用于脂肪移植。作为III类医疗器械管理。 十二、微晶磨削治疗仪：将精细晶体颗粒高速喷向皮肤，快速、温和的剥脱皮肤角质层，用于改善皮肤老化，清除表浅斑痕和痤疮疤痕，改善角质层、皮肤皱纹，减淡色斑、表浅雀斑，缩小毛孔，去除黑头及暗疮，治疗睑黄疣、汗管瘤。作为II类医疗器械管理。 十三、多功能多波长医用激光仪：用于皮肤深层除皱，改善毛孔粗大及黑头，祛除毛发、纹身、纹眉、纹眼线，改善色素色斑、痤疮疤痕、脂溢性皮肤，治疗太田痣、黑痣、鲜红斑痣、蜘蛛状毛细血管扩张。作为III类医疗器械管理。 十四、高频多普勒超声皮肤断层影像仪：用于皮肤2D、3D影像扫描。作为II类医疗器械管理。 十五、骨床清洗系统：用于在骨科手术中清洗骨表面的血液和碎屑。作为II类医疗器械管理。 十六、解剖/执握钳：带有棘刺，用于微创手术，与内窥镜配套进行抓取、剪切。作为II类医疗器械。 十七、雾化过滤器：一次性使用，接于气管套管上，用于呼吸过滤，保温加湿，维持呼吸道顺畅。作为II类医疗器械管理。 十八、避鼾灵：用于保持鼻腔及咽喉间黏膜湿润，减低熟睡时鼾声。如不具有药理学作用，作为II类医疗器械管理。 十九、骨水泥套管组件：用于骨水泥混合、输送。作为I类医疗器械管理。 二十、生化分析仪用参比液：用于在测试钾、钠、氯离子电位时的电解质水溶液和聚合剂。作为I类医疗器械管理。 二十一、生化分析仪用7%牛血清白蛋白：反应成分为7%牛血清白蛋白，作为稀释液用于测试结果超出系统线性范围的人血清样品。作为I类医疗器械管理。 二十二、生化分析仪用特制稀释液：反应成分为人血清，作为稀释液用于测试结果超出系统线性范围的人血清样品。作为I类医疗器械管理。 二十三、生化分析仪用柠檬酸溶液：是一种柠檬酸和防腐剂的水溶液，用于稳定血清/血液样品中的酸性磷酸酶成份。作为I类医疗器械管理。 二十四、生化分析仪用免疫冲洗液：水溶性基质溶液，用于免疫速率法测试。作为I类医疗器械管理。 二十五、生化分析仪用磁性HDLC试剂：用于对样品进行预处理，沉淀血清/血液中的低密度脂蛋白和极低密度脂蛋白，用磁性除去沉淀的脂蛋白，得到高密度脂蛋白的上清夜。作为I类医疗器械管理。 二十六、缝线扣：用于外科手术中固定缝线，缝线不再用打结。作为I类医疗器械管理。 二十七、蒸馏水机：用于制备蒸馏水。不作为医疗器械管理。 二十八、灭菌袋封口机：用于对灭菌包装袋进行封口。不作为医疗器械管理。 二十九、牙科手机清洗养护机：用于医用牙科手机的清洗和润滑保养。不作为医疗器械管理。 三十、旋片式真空泵：用于对密封容器抽取空气，获得真空的设备。不作为医疗器械管理。 三十一、电热恒温水浴锅：用于蒸发及恒温加热。不作为医疗器械管理。 三十二、磁力搅拌器：用于溶剂搅拌。不作为医疗器械管理。 三十三、血液低温操作台：用于提供血液处理低温环境。不作为医疗器械管理。 三十四、手指固定夹：用于固定敷料，保护受伤手指，不直接接触创面。不作为医疗器械管理。 三十五、医用保温柜：用于对医疗用品升温，达到设定温度，使患者感觉舒适。不作为医疗器械管理。 三十六、人体清洗机：用于对卧床的病人身体表面、头发进行清洗。不作为医疗器械管理。 三十七、便携式温控箱：可控制温度的有源便携储物箱，用于食品、药品、生物制品、血液、实验室诊断标本的储存及运输。不作为医疗器械管理。 三十八、内窥镜加热器：用于加热内窥镜，使内窥镜达到与人体相近的温度。不作为医疗器械管理。 三十九、内窥镜消毒盒：用于内窥镜消毒载体，以及消毒后的储存。不作为医疗器械管理。 四十、内窥镜清洗管：用于冲洗内窥镜镜管、器械通道。不作为医疗器械管理。 四十一、内窥镜清洗刷：用于清洗内窥镜。不作为医疗器械管理。 四十二、血细胞分析仪用清洗液：用于仪器管路的清洗，拟不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年11月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十五日
关于认可广东省医疗器械质量监督检验所对一次性使用真空采血管等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2005]153号 | FGWJ-2005-10240 | 2005-04-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年12月23至24日对你局所属广东省医疗器械质量监督检验所（国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了扩大认可检测能力范围的现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用真空采血管等215种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十五日 附件：认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 医用诊疗椅 ​ 部分性能 YZB/粤0200-2003 医用诊疗椅 ​ 2 一次性使用真空采血管 ​ 全性能 YZB/粤0286-2003 一次性使用真空采血管 ​ 3 一次性使用气管插管 ​ 部分性能 Q/19SD03-2001 一次性使用气管插管 YY0337.1-2002 一次性使用气管插管 生物性能 4 辅助静脉储血袋 ​ 部分性能 YZB/USA1212-66-2004 辅助静脉储血袋 生物性能 5 膜式人工肺（体外氧合器） ​ 部分性能 YZB/国0736-2003 GDM型膜式人工肺（体外氧合器） 生物性能 6 管路套件 ​ 部分性能 YZB/USA2227-2003 管路套件 生物性能 7 膜式氧合器 ​ 部分性能 Q/19DGKW06-2001 YZB/国0023-2003 膜式氧合器 生物性能 8 内瘘管翼状针 ​ 部分性能 YY0328-2002 内瘘管翼状针 溶血、急性全身毒性 9 体外循环管道 ​ 部分性能 YZB/国0022-2003 体外循环管道 生物性能 10 一次性使用血液回路 ​ 部分性能 YZB/国0869-2003 一次性使用血液回路 生物性能 11 血液停跳液灌注装置 ​ 部分性能 YZB/国0021-2003 血液停跳液灌注装置 生物性能 12 一次性使用膀胱清洗器 ​ 部分性能 YZB/粤0022-2003 一次性使用膀胱清洗器 生物性能 13 一次性使用冲洗瓶 ​ 部分性能 YZB粤/0024-2003 一次性使用冲洗瓶 生物性能 14 一次性使用灌肠器 ​ 部分性能 YZB粤/0181-2003 一次性使用灌肠器 生物性能 15 一次性使用机用采血器（穿刺针） ​ 部分性能 YY0328-2002 一次性使用机用采血器（穿刺针） 生物性能 16 一次性无菌吸痰管 ​ 部分性能 YZB粤/0145-2003 一次性无菌吸痰管 生物性能 17 医用硅橡胶管 ​ 部分性能 Q/19GZBM01-2000 医用硅橡胶管 生物性能 18 血糖试纸 ​ 全性能 YZB/粤0109-2002 血糖试纸 ​ 19 尿液快速怀孕检查试纸 ​ 全性能 YZB/粤0110-2002 尿液快速怀孕检查试纸 ​ 20 尿液干化学分析试纸 ​ 全性能 Q/ZX002-2001 尿液干化学分析试纸 ​ 21 细菌性阴道病快速诊断试剂盒 ​ 全性能 YZB/粤0108-2002 细菌性阴道病快速诊断试剂盒 ​ 22 人绒手膜促性腺激素诊断试纸盒（胶体金法） ​ 全性能 Q/GZWF20-2002 人绒手膜促性腺激素诊断试纸盒（胶体金法 ​ 23 促黄体激素诊断试纸盒 ​ 全性能 Q/GZWF21-2002 促黄体激素诊断试纸盒 ​ 24 BV细菌性阴道病试纸 ​ 全性能 YZB/粤0102-2002 BV细菌性阴道病试纸 ​ 25 真菌鉴别培养板（管） ​ 全性能 Q/ZHYM2-2002 真菌鉴别培养板（管） ​ 26 雅培CD三分类血细胞分析仪用稀释液 ​ 全性能 Q/SZHS1-2002 雅培CD三分类血细胞分析仪用稀释液 渗透压 27 染色液 ​ 全性能 YZB/粤0107-2002 染色液 ​ 28 清洗剂（全自动生化分析仪用） ​ 全性能 YZB/粤0112-2002 清洗剂（全自动生化分析仪用） ​ 29 Meier尿液化学分析仪及专用试剂带 ​ 全性能 YZB／粤0284-2003 Meier尿液化学分析仪及专用试剂带 ​ 30 牙科硬质模型石膏粉 ​ 部分性能 YZB/粤0088-2002 牙科硬质模型石膏粉 生物性能 31 金属支架可摘局部义齿 ​ 部分性能 YZB/粤0114-2004 金属支架可摘局部义齿 硬度 32 金属烤瓷固定修复体 ​ 部分性能 YZB/粤0104-2004 金属烤瓷固定修复体 硬度 33 金属义齿固定修复体 ​ 部分性能 YZB/粤0337-2004 金属义齿固定修复体 硬度 34 可摘全口义齿 ​ 部分性能 YZB/粤0276-2004 可摘全口义齿 硬度 35 产科手术包 ​ 部分性能 YZB/粤0269-2003 产科手术包 生物性能 36 敷易敷料 ​ 部分性能 YZB/粤0143-2003 敷易敷料 生物性能 37 改性甲壳素生物敷料 ​ 部分性能 YZB/粤0268－2003 改性甲壳素生物敷料 生物性能 38 胶原贴敷料 ​ 部分性能 YZB/粤0182－2003 胶原贴敷料 生物性能 39 纳米抗菌口罩 ​ 部分性能 YZB/粤0282-2003 纳米抗菌口罩 细菌过滤效率、皮肤刺激性、粒度 40 纳米银妇女外用抗菌凝胶 ​ 部分性能 YZB/粤0296-2003 纳米银妇女外用抗菌凝胶 生物相容性 41 皮肤隔离膜 ​ 部分性能 YZB/粤0084-2003 皮肤隔离膜 生物性能 42 外科手术防护服 ​ 部分性能 YZB/SWE3513-64-2004 外科手术防护服 皮肤刺激性 43 外伤急救包 ​ 部分性能 Q/GZWS7-2002 外伤急救包 生物性能 44 无纺布手术垫单 ​ 部分性能 YZB/粤0241-2003 无纺布手术垫单 生物性能 45 无纺布手术衣 ​ 部分性能 YZB/粤0240-2003 无纺布手术衣 生物性能 46 无菌保湿敷料 ​ 部分性能 Q/GZWS6-2002 无菌保湿敷料 生物性能 47 一次性使用导尿包 ​ 部分性能 YZB/粤0023-2004 一次性使用导尿包 生物性能 48 一次性使用妇产科用包 ​ 部分性能 YZB/粤0277-2003 一次性使用妇产科用包 生物性能 49 一次性使用护理包 ​ 部分性能 YZB/粤0076-2003 一次性使用护理包 生物性能 50 一次性使用换药盒 ​ 部分性能 YZB/粤0065-2003 一次性使用换药盒 热原 51 一次性使用外科手术包 ​ 部分性能 YZB/粤0276-2003 一次性使用外科手术包 生物性能 52 医用护理口罩 ​ 部分性能 YZB/粤0208-2003 医用护理口罩 皮肤刺激性 53 医用外科口罩 ​ 部分性能 YZB/粤0189-2003 医用外科口罩 生物性能、细菌过滤效果 54 隐形皮肤隔离膜 ​ 部分性能 YZB/粤0109－2003 隐形皮肤隔离膜 生物性能 55 空心纤维腹水超滤浓缩器 ​ 部分性能 YZB/国0009-2003 空心纤维腹水超滤浓缩器 生物性能 56 空心纤维血液滤过器 ​ 部分性能 YZB/国0010-2003 空心纤维血液滤过器 生物性能 57 空心纤维血液浓缩器 ​ 部分性能 YZB/国0007-2003 空心纤维血液浓缩器 生物性能 58 空心纤维血液透析器 ​ 部分性能 YZB/国0008-2003 空心纤维血液透析器 生物性能 59 血液透析干粉 ​ 全性能 YZB/国0411-2003 血液透析干粉 ​ 60 血液透析浓缩液 ​ 全性能 YZB/国1928-2004 血液透析浓缩液 渗透压 61 血液透析器 ​ 部分性能 YZB/国0090-2003 血液透析器 生物性能 62 一次性使用空心纤维血液透析超滤器 ​ 部分性能 YZB/国0010-2002 一次性使用空心纤维血液透析超滤器 生物性能 63 废液收集袋 ​ 全性能 Q/19SD03-2001 废液收集袋 ​ 64 经络健康检查仪 ​ 全性能 YZB/粤0217-2003 经络健康检查仪 ​ 65 综合理疗机 ​ 部分性能 YZB/粤0094－2003 综合理疗机 制氧功能 66 勃起功能治疗仪 ​ 全性能 YZB国0081-2003 勃起功能治疗仪 ​ 67 低频电子脉冲膀胱治疗仪 ​ 全性能 YZB/粤0301-2003 低频电子脉冲膀胱治疗仪 ​ | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年12月23至24日对你局所属广东省医疗器械质量监督检验所（国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了扩大认可检测能力范围的现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用真空采血管等215种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十五日 附件：认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 医用诊疗椅 ​ 部分性能 YZB/粤0200-2003 医用诊疗椅 ​ 2 一次性使用真空采血管 ​ 全性能 YZB/粤0286-2003 一次性使用真空采血管 ​ 3 一次性使用气管插管 ​ 部分性能 Q/19SD03-2001 一次性使用气管插管 YY0337.1-2002 一次性使用气管插管 生物性能 4 辅助静脉储血袋 ​ 部分性能 YZB/USA1212-66-2004 辅助静脉储血袋 生物性能 5 膜式人工肺（体外氧合器） ​ 部分性能 YZB/国0736-2003 GDM型膜式人工肺（体外氧合器） 生物性能 6 管路套件 ​ 部分性能 YZB/USA2227-2003 管路套件 生物性能 7 膜式氧合器 ​ 部分性能 Q/19DGKW06-2001 YZB/国0023-2003 膜式氧合器 生物性能 8 内瘘管翼状针 ​ 部分性能 YY0328-2002 内瘘管翼状针 溶血、急性全身毒性 9 体外循环管道 ​ 部分性能 YZB/国0022-2003 体外循环管道 生物性能 10 一次性使用血液回路 ​ 部分性能 YZB/国0869-2003 一次性使用血液回路 生物性能 11 血液停跳液灌注装置 ​ 部分性能 YZB/国0021-2003 血液停跳液灌注装置 生物性能 12 一次性使用膀胱清洗器 ​ 部分性能 YZB/粤0022-2003 一次性使用膀胱清洗器 生物性能 13 一次性使用冲洗瓶 ​ 部分性能 YZB粤/0024-2003 一次性使用冲洗瓶 生物性能 14 一次性使用灌肠器 ​ 部分性能 YZB粤/0181-2003 一次性使用灌肠器 生物性能 15 一次性使用机用采血器（穿刺针） ​ 部分性能 YY0328-2002 一次性使用机用采血器（穿刺针） 生物性能 16 一次性无菌吸痰管 ​ 部分性能 YZB粤/0145-2003 一次性无菌吸痰管 生物性能 17 医用硅橡胶管 ​ 部分性能 Q/19GZBM01-2000 医用硅橡胶管 生物性能 18 血糖试纸 ​ 全性能 YZB/粤0109-2002 血糖试纸 ​ 19 尿液快速怀孕检查试纸 ​ 全性能 YZB/粤0110-2002 尿液快速怀孕检查试纸 ​ 20 尿液干化学分析试纸 ​ 全性能 Q/ZX002-2001 尿液干化学分析试纸 ​ 21 细菌性阴道病快速诊断试剂盒 ​ 全性能 YZB/粤0108-2002 细菌性阴道病快速诊断试剂盒 ​ 22 人绒手膜促性腺激素诊断试纸盒（胶体金法） ​ 全性能 Q/GZWF20-2002 人绒手膜促性腺激素诊断试纸盒（胶体金法 ​ 23 促黄体激素诊断试纸盒 ​ 全性能 Q/GZWF21-2002 促黄体激素诊断试纸盒 ​ 24 BV细菌性阴道病试纸 ​ 全性能 YZB/粤0102-2002 BV细菌性阴道病试纸 ​ 25 真菌鉴别培养板（管） ​ 全性能 Q/ZHYM2-2002 真菌鉴别培养板（管） ​ 26 雅培CD三分类血细胞分析仪用稀释液 ​ 全性能 Q/SZHS1-2002 雅培CD三分类血细胞分析仪用稀释液 渗透压 27 染色液 ​ 全性能 YZB/粤0107-2002 染色液 ​ 28 清洗剂（全自动生化分析仪用） ​ 全性能 YZB/粤0112-2002 清洗剂（全自动生化分析仪用） ​ 29 Meier尿液化学分析仪及专用试剂带 ​ 全性能 YZB／粤0284-2003 Meier尿液化学分析仪及专用试剂带 ​ 30 牙科硬质模型石膏粉 ​ 部分性能 YZB/粤0088-2002 牙科硬质模型石膏粉 生物性能 31 金属支架可摘局部义齿 ​ 部分性能 YZB/粤0114-2004 金属支架可摘局部义齿 硬度 32 金属烤瓷固定修复体 ​ 部分性能 YZB/粤0104-2004 金属烤瓷固定修复体 硬度 33 金属义齿固定修复体 ​ 部分性能 YZB/粤0337-2004 金属义齿固定修复体 硬度 34 可摘全口义齿 ​ 部分性能 YZB/粤0276-2004 可摘全口义齿 硬度 35 产科手术包 ​ 部分性能 YZB/粤0269-2003 产科手术包 生物性能 36 敷易敷料 ​ 部分性能 YZB/粤0143-2003 敷易敷料 生物性能 37 改性甲壳素生物敷料 ​ 部分性能 YZB/粤0268－2003 改性甲壳素生物敷料 生物性能 38 胶原贴敷料 ​ 部分性能 YZB/粤0182－2003 胶原贴敷料 生物性能 39 纳米抗菌口罩 ​ 部分性能 YZB/粤0282-2003 纳米抗菌口罩 细菌过滤效率、皮肤刺激性、粒度 40 纳米银妇女外用抗菌凝胶 ​ 部分性能 YZB/粤0296-2003 纳米银妇女外用抗菌凝胶 生物相容性 41 皮肤隔离膜 ​ 部分性能 YZB/粤0084-2003 皮肤隔离膜 生物性能 42 外科手术防护服 ​ 部分性能 YZB/SWE3513-64-2004 外科手术防护服 皮肤刺激性 43 外伤急救包 ​ 部分性能 Q/GZWS7-2002 外伤急救包 生物性能 44 无纺布手术垫单 ​ 部分性能 YZB/粤0241-2003 无纺布手术垫单 生物性能 45 无纺布手术衣 ​ 部分性能 YZB/粤0240-2003 无纺布手术衣 生物性能 46 无菌保湿敷料 ​ 部分性能 Q/GZWS6-2002 无菌保湿敷料 生物性能 47 一次性使用导尿包 ​ 部分性能 YZB/粤0023-2004 一次性使用导尿包 生物性能 48 一次性使用妇产科用包 ​ 部分性能 YZB/粤0277-2003 一次性使用妇产科用包 生物性能 49 一次性使用护理包 ​ 部分性能 YZB/粤0076-2003 一次性使用护理包 生物性能 50 一次性使用换药盒 ​ 部分性能 YZB/粤0065-2003 一次性使用换药盒 热原 51 一次性使用外科手术包 ​ 部分性能 YZB/粤0276-2003 一次性使用外科手术包 生物性能 52 医用护理口罩 ​ 部分性能 YZB/粤0208-2003 医用护理口罩 皮肤刺激性 53 医用外科口罩 ​ 部分性能 YZB/粤0189-2003 医用外科口罩 生物性能、细菌过滤效果 54 隐形皮肤隔离膜 ​ 部分性能 YZB/粤0109－2003 隐形皮肤隔离膜 生物性能 55 空心纤维腹水超滤浓缩器 ​ 部分性能 YZB/国0009-2003 空心纤维腹水超滤浓缩器 生物性能 56 空心纤维血液滤过器 ​ 部分性能 YZB/国0010-2003 空心纤维血液滤过器 生物性能 57 空心纤维血液浓缩器 ​ 部分性能 YZB/国0007-2003 空心纤维血液浓缩器 生物性能 58 空心纤维血液透析器 ​ 部分性能 YZB/国0008-2003 空心纤维血液透析器 生物性能 59 血液透析干粉 ​ 全性能 YZB/国0411-2003 血液透析干粉 ​ 60 血液透析浓缩液 ​ 全性能 YZB/国1928-2004 血液透析浓缩液 渗透压 61 血液透析器 ​ 部分性能 YZB/国0090-2003 血液透析器 生物性能 62 一次性使用空心纤维血液透析超滤器 ​ 部分性能 YZB/国0010-2002 一次性使用空心纤维血液透析超滤器 生物性能 63 废液收集袋 ​ 全性能 Q/19SD03-2001 废液收集袋 ​ 64 经络健康检查仪 ​ 全性能 YZB/粤0217-2003 经络健康检查仪 ​ 65 综合理疗机 ​ 部分性能 YZB/粤0094－2003 综合理疗机 制氧功能 66 勃起功能治疗仪 ​ 全性能 YZB国0081-2003 勃起功能治疗仪 ​ 67 低频电子脉冲膀胱治疗仪 ​ 全性能 YZB/粤0301-2003 低频电子脉冲膀胱治疗仪 ​
关于认可云南省医药产品质量监测站对橡胶医用手套等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2005]152号 | FGWJ-2005-10110 | 2005-04-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 云南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年11月11至12日对你局所属云南省医药产品质量监测站的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对橡胶医用手套等36种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用橡胶检查手套 《一次性使用橡胶检查手套》GB10213—1995 2 橡胶医用手套 《橡胶医用手套》 GB7543—1996 导电性不能测 3 天然胶乳橡胶避孕套 《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》 GB7544—2004 4 一次性使用输液器 《一次性使用输液器》 GB8368—1998 5 一次性使用无菌注射器 《一次性使用无菌注射器》GB15810—2001 6 一次性使用无菌注射针 《一次性使用无菌注射针》GB15811—2001 7 一次性使用精密过滤输液器 《专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器》GB18458.1—2001 8 一次性使用静脉输液针 《一次性使用静脉输液针》GB18671—2002 9 一次性使用滴定管式输液器 《一次性使用滴定管式输液器》GB18458.2—2003 10 医用橡皮膏 《医用橡皮膏》 YY0148—1993 11 医用脱脂棉 《医用脱脂棉》 YY0330—2002 12 医用脱脂纱布 《医用脱脂纱布》 YY0331—2002 13 一次性使用采血器 《一次性使用采血器》 YY0115—1993 14 医用胶带 医用胶带 YZB/滇0005-2002 15 纸质橡皮膏 纸质橡皮膏 Q/KSL01-2001 16 医用纱布口罩 医用纱布口罩 YZB/滇0041-2002 17 一次性医用棉球 一次性医用棉球 YZB/滇0059-2002 YZB/滇0003-2003 18 无菌医用手套 无菌医用手套 YZB/滇0060-2002 导电性不能测 19 一次性医用纱布垫 一次性医用纱布垫 YZB/滇0063-2002 YZB/滇0125-2002 20 两好妇用润舒膏 两好妇用润舒膏 YZB/滇0078-2002 21 珂得紫外防护剂 珂得紫外防护剂 YZB/滇0122-2002 22 吉娜舒润剂 吉娜舒润剂 YZB/滇0123-2002 23 纱布绷带 纱布绷带 YZB/滇0004-2003 24 一次性医用敷料包 一次性医用敷料包 YZB/滇0002-2003 25 一次性医用纱布块 一次性医用纱布块 YZB/滇0005-2003 26 一次性使用医疗卫生用品 一次性使用医疗卫生用品 YZB/滇0006-2003 27 KD一次性自粘式医用敷贴 KD一次性自粘式医用敷贴 YZB/滇0025-2003 28 KD一次性医用敷垫 KD一次性医用敷垫 YZB/滇0026-2003 29 KD一次性医用换药盘 KD一次性医用换药盘 YZB/滇0027-2003 30 医用输血、输液、注射器具化学性能 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第1部分：化学分析部分》GB/T14233.1-1993 31 医用输血、输液、注射器具 无菌 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 《一次性使用医疗用品卫生标准》 GB15980-1995 32 医用输血、输液、注射器具 热原 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 33 医用输血、输液、注射器具细菌内毒素 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 34 医用输血、输液、注射器具溶血 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 35 医用输血、输液、注射器具全身毒性 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 《医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验》 GB/T16886.11-1997 36 洁净室 《医药工业区洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》 GB/T16292-1996 《无菌医疗器具生产管理规范》YY0033-2000 《洁净室施工及验收规范》 JGJ71—1990 | 云南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年11月11至12日对你局所属云南省医药产品质量监测站的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对橡胶医用手套等36种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用橡胶检查手套 《一次性使用橡胶检查手套》GB10213—1995 2 橡胶医用手套 《橡胶医用手套》 GB7543—1996 导电性不能测 3 天然胶乳橡胶避孕套 《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》 GB7544—2004 4 一次性使用输液器 《一次性使用输液器》 GB8368—1998 5 一次性使用无菌注射器 《一次性使用无菌注射器》GB15810—2001 6 一次性使用无菌注射针 《一次性使用无菌注射针》GB15811—2001 7 一次性使用精密过滤输液器 《专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器》GB18458.1—2001 8 一次性使用静脉输液针 《一次性使用静脉输液针》GB18671—2002 9 一次性使用滴定管式输液器 《一次性使用滴定管式输液器》GB18458.2—2003 10 医用橡皮膏 《医用橡皮膏》 YY0148—1993 11 医用脱脂棉 《医用脱脂棉》 YY0330—2002 12 医用脱脂纱布 《医用脱脂纱布》 YY0331—2002 13 一次性使用采血器 《一次性使用采血器》 YY0115—1993 14 医用胶带 医用胶带 YZB/滇0005-2002 15 纸质橡皮膏 纸质橡皮膏 Q/KSL01-2001 16 医用纱布口罩 医用纱布口罩 YZB/滇0041-2002 17 一次性医用棉球 一次性医用棉球 YZB/滇0059-2002 YZB/滇0003-2003 18 无菌医用手套 无菌医用手套 YZB/滇0060-2002 导电性不能测 19 一次性医用纱布垫 一次性医用纱布垫 YZB/滇0063-2002 YZB/滇0125-2002 20 两好妇用润舒膏 两好妇用润舒膏 YZB/滇0078-2002 21 珂得紫外防护剂 珂得紫外防护剂 YZB/滇0122-2002 22 吉娜舒润剂 吉娜舒润剂 YZB/滇0123-2002 23 纱布绷带 纱布绷带 YZB/滇0004-2003 24 一次性医用敷料包 一次性医用敷料包 YZB/滇0002-2003 25 一次性医用纱布块 一次性医用纱布块 YZB/滇0005-2003 26 一次性使用医疗卫生用品 一次性使用医疗卫生用品 YZB/滇0006-2003 27 KD一次性自粘式医用敷贴 KD一次性自粘式医用敷贴 YZB/滇0025-2003 28 KD一次性医用敷垫 KD一次性医用敷垫 YZB/滇0026-2003 29 KD一次性医用换药盘 KD一次性医用换药盘 YZB/滇0027-2003 30 医用输血、输液、注射器具化学性能 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第1部分：化学分析部分》GB/T14233.1-1993 31 医用输血、输液、注射器具 无菌 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 《一次性使用医疗用品卫生标准》 GB15980-1995 32 医用输血、输液、注射器具 热原 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 33 医用输血、输液、注射器具细菌内毒素 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 34 医用输血、输液、注射器具溶血 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 35 医用输血、输液、注射器具全身毒性 《医用输血、输液、注射器器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 《医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验》 GB/T16886.11-1997 36 洁净室 《医药工业区洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》 GB/T16292-1996 《无菌医疗器具生产管理规范》YY0033-2000 《洁净室施工及验收规范》 JGJ71—1990
关于转发国家标准公告中有关《二氧化碳激光治疗机》等7项医疗器械国家标准的通知 | 国食药监械[2005]151号 | FGWJ-2005-10145 | 2005-04-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准（中华人民共和国国家标准批准发布公告（2005年第4号），现将GB 11748-2005《二氧化碳激光治疗机》等7项医疗器械国家标准予以公布。标准编号、名称及实施日期如下： 一、 强制性国家标准 （一）GB 11748-2005《二氧化碳激光治疗机》 （二）GB 11239.1-2005 《手术显微镜 第1部分：要求和试验方法》 上标准自2005年7月1日起实施。 （三）9706.23-2005《医用电气设备 第2－43部分：介入操作 X射线设备安全专用要求》 （四）GB 9706.24-2005《医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求》 以上标准自2005年8月1日起实施。 二、推荐性国家标准 （一）GB/T 19042.2-2005 《医用成像部门评价及例行试验第3－2部分：乳腺X射线摄影设备成像性能验收试验》 （二）GB/T 19042.3-2005 《医用成像部门评价及例行试验第3－3部分：数字减影血管造影X射线设备成像性能验收试验》 （三）GB/T 19042.4-2005《医用成像部门评价及例行试验第3－4部分：牙科X射线设备成像性能验收试验》 以上标准自2005年8月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准（中华人民共和国国家标准批准发布公告（2005年第4号），现将GB 11748-2005《二氧化碳激光治疗机》等7项医疗器械国家标准予以公布。标准编号、名称及实施日期如下： 一、 强制性国家标准 （一）GB 11748-2005《二氧化碳激光治疗机》 （二）GB 11239.1-2005 《手术显微镜 第1部分：要求和试验方法》 上标准自2005年7月1日起实施。 （三）9706.23-2005《医用电气设备 第2－43部分：介入操作 X射线设备安全专用要求》 （四）GB 9706.24-2005《医用电气设备 第2-45部分：乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求》 以上标准自2005年8月1日起实施。 二、推荐性国家标准 （一）GB/T 19042.2-2005 《医用成像部门评价及例行试验第3－2部分：乳腺X射线摄影设备成像性能验收试验》 （二）GB/T 19042.3-2005 《医用成像部门评价及例行试验第3－3部分：数字减影血管造影X射线设备成像性能验收试验》 （三）GB/T 19042.4-2005《医用成像部门评价及例行试验第3－4部分：牙科X射线设备成像性能验收试验》 以上标准自2005年8月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十五日
关于开展医疗器械说明书、标签和包装标识专项检查的通知 | 国食药监市[2005]143号 | FGWJ-2005-10114 | 2005-04-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 医疗器械说明书、标签和包装标识是反映医疗器械安全有效和主要技术特征等基本信息的载体，用以指导医疗器械的正确安装、调试和使用等，直接关系到使用医疗器械的安全有效。目前，我国医疗器械产品的说明书、标签和包装标识存在较为严重的问题。如进口产品无中文标识；擅自更改说明书内容；内外标识不一致等。不仅影响正确使用，甚至误导使用者，形成安全隐患。为此，我局决定在全国范围内开展医疗器械说明书、标签和包装标识专项检查。现将有关事项通知如下： 一、工作目标 通过专项检查，发现和纠正医疗器械说明书、标签和包装标识存在的突出问题，使医疗器械产品说明书、标签和包装标识得到规范，以保证人民群众使用医疗器械的安全有效。 二、检查品种和范围 （一）检查品种：天然胶乳橡胶避孕套、血糖仪及血糖试纸、软性角膜接触镜（隐形眼镜）、助听器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布（块）、一次性使用无菌导尿管、中频电疗仪、低频电子脉冲治疗仪。 （二）检查范围：全面检查上述产品的生产企业和进口医疗器械产品总代理商；有重点地抽查经营和使用单位；检查2004年8月1日后生产的上述产品的说明书、标签和包装标识是否符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》和相应标准的规定。 三、检查的主要内容 （一）说明书、标签和包装标识是否使用中文； （二）标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书中规定的一致； （三）说明书标明的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围； （四）产品商品名称的标注是否符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》第十二条的规定； （五）说明书、标签和包装标识是否符合国家标准、行业标准或注册产品标准的规定。 四、检查标准 具体检查时请将医疗器械说明书、标签和包装标识检查标准通用部分（见附件1）和医疗器械说明书、标签和包装标识检查标准专业部分（见附件2）所列内容结合进行检查。 五、工作要求 （一）加强领导，狠抓落实。各省级药监部门要充分重视本次专项检查，加强组织领导，结合本辖区实际，可适当增加检查品种范围，并制定切实可行的具体实施计划；落实责任制，确保专项检查取得实效。 （二）严格执法，查处到位。参加专项检查的执法人员必须熟悉《医疗器械监督管理条例》及配套规章，特别要掌握《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的有关要求，了解需检查产品涉及的国家标准、行业标准的相关规定，并严格按照检查内容进行检查。 （三）对检查中发现的问题，应按规定和以下要求作出处理： 1．在生产企业发现产品说明书、标签和包装标识有违反规定的，应按《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》进行处理。 2．在经营、使用单位发现产品说明书、标签和包装标识有违反规定的，应责成其及时与产品的生产企业联系，限期予以纠正；同时，应加强有关医疗器械监督管理法规的宣传和教育，督促经营、使用单位健全制度，把好进货验收关。 3．对在生产、经营和使用单位检查中发现无产品注册证等违反规定的，应严格按《医疗器械监督管理条例》的规定，依法查处。 检查过程中，各级药监部门之间要加强沟通和衔接，对违反规定的非本辖区内企业生产的产品，应及时移送其生产企业所在地药监部门调查处理。 六、时间进度安排 （一）准备阶段：4月30日前。各省级药监部门根据我局部署，结合本辖区实际，制定具体检查计划予以实施，并抄报我局药品市场监督司。 （二）实施阶段：5月1日至9月30日。各省级药监部门按计划全面开展医疗器械说明书、标签和包装标识专项检查。期间，我局将组织有关人员分组进行督查。 （三）总结阶段：9月30日后。各省级药监部门完成专项检查的书面总结材料。内容应包括：检查的基本情况、发现的问题、问题解决措施、建议、“医疗器械说明书、标签和包装标识专项检查情况统计表”（见附件3）等，于10月30日前一并报我局药品市场监督司。 附件：1．医疗器械说明书、标签和包装标识检查标准（通用部分） 2．医疗器械说明书、标签和包装标识检查标准（专业部分） 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 医疗器械说明书、标签和包装标识是反映医疗器械安全有效和主要技术特征等基本信息的载体，用以指导医疗器械的正确安装、调试和使用等，直接关系到使用医疗器械的安全有效。目前，我国医疗器械产品的说明书、标签和包装标识存在较为严重的问题。如进口产品无中文标识；擅自更改说明书内容；内外标识不一致等。不仅影响正确使用，甚至误导使用者，形成安全隐患。为此，我局决定在全国范围内开展医疗器械说明书、标签和包装标识专项检查。现将有关事项通知如下： 一、工作目标 通过专项检查，发现和纠正医疗器械说明书、标签和包装标识存在的突出问题，使医疗器械产品说明书、标签和包装标识得到规范，以保证人民群众使用医疗器械的安全有效。 二、检查品种和范围 （一）检查品种：天然胶乳橡胶避孕套、血糖仪及血糖试纸、软性角膜接触镜（隐形眼镜）、助听器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布（块）、一次性使用无菌导尿管、中频电疗仪、低频电子脉冲治疗仪。 （二）检查范围：全面检查上述产品的生产企业和进口医疗器械产品总代理商；有重点地抽查经营和使用单位；检查2004年8月1日后生产的上述产品的说明书、标签和包装标识是否符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》和相应标准的规定。 三、检查的主要内容 （一）说明书、标签和包装标识是否使用中文； （二）标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书中规定的一致； （三）说明书标明的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围； （四）产品商品名称的标注是否符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》第十二条的规定； （五）说明书、标签和包装标识是否符合国家标准、行业标准或注册产品标准的规定。 四、检查标准 具体检查时请将医疗器械说明书、标签和包装标识检查标准通用部分（见附件1）和医疗器械说明书、标签和包装标识检查标准专业部分（见附件2）所列内容结合进行检查。 五、工作要求 （一）加强领导，狠抓落实。各省级药监部门要充分重视本次专项检查，加强组织领导，结合本辖区实际，可适当增加检查品种范围，并制定切实可行的具体实施计划；落实责任制，确保专项检查取得实效。 （二）严格执法，查处到位。参加专项检查的执法人员必须熟悉《医疗器械监督管理条例》及配套规章，特别要掌握《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的有关要求，了解需检查产品涉及的国家标准、行业标准的相关规定，并严格按照检查内容进行检查。 （三）对检查中发现的问题，应按规定和以下要求作出处理： 1．在生产企业发现产品说明书、标签和包装标识有违反规定的，应按《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》进行处理。 2．在经营、使用单位发现产品说明书、标签和包装标识有违反规定的，应责成其及时与产品的生产企业联系，限期予以纠正；同时，应加强有关医疗器械监督管理法规的宣传和教育，督促经营、使用单位健全制度，把好进货验收关。 3．对在生产、经营和使用单位检查中发现无产品注册证等违反规定的，应严格按《医疗器械监督管理条例》的规定，依法查处。 检查过程中，各级药监部门之间要加强沟通和衔接，对违反规定的非本辖区内企业生产的产品，应及时移送其生产企业所在地药监部门调查处理。 六、时间进度安排 （一）准备阶段：4月30日前。各省级药监部门根据我局部署，结合本辖区实际，制定具体检查计划予以实施，并抄报我局药品市场监督司。 （二）实施阶段：5月1日至9月30日。各省级药监部门按计划全面开展医疗器械说明书、标签和包装标识专项检查。期间，我局将组织有关人员分组进行督查。 （三）总结阶段：9月30日后。各省级药监部门完成专项检查的书面总结材料。内容应包括：检查的基本情况、发现的问题、问题解决措施、建议、“医疗器械说明书、标签和包装标识专项检查情况统计表”（见附件3）等，于10月30日前一并报我局药品市场监督司。 附件：1．医疗器械说明书、标签和包装标识检查标准（通用部分） 2．医疗器械说明书、标签和包装标识检查标准（专业部分） 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十三日
关于公布氦氖激光治疗仪等产品质量监督抽验情况的通报 | 国食药监市[2005]144号 | FGWJ-2005-10170 | 2005-04-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局对氦氖激光治疗仪、吸引器、丙烯酸类树脂骨水泥、一次性使用离心式血浆分离器进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）氦氖激光治疗仪 此次共抽验6家生产企业的6台产品。依据国家标准GB 12257－2000《氦氖激光治疗机通用技术条件》、GB 9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》和GB 9706.20－2000《医用电气设备第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求》进行检验。检验项目为：激光器尺寸和输出功率、模式、终端输出激光功率不稳定度、激光束照射部位、光纤系统传输效率、防护罩、档板和安全联锁、钥匙开关、紧急激光终止器、激光准备指示器、激光辐射发射指示器、激光危险符号和说明标记、辐射输出和标准说明、窗口标记、产品使用说明书、正常工作温度下电介质强度、保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流等18项指标。经检验，5台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为83.3%（详见附件）。不合格产品的主要问题是 “保护接地阻抗”、“激光危险符号和说明标记”、“辐射输出和标准说明”、“产品使用说明书”等指标。 （二）吸引器 此次共抽验11家生产企业和1家经营单位的17批产品，涉及国内生产企业11家。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和行业标准YY0100-1993《电动吸引器》、YY0099-1993《电动流产吸引器》、YY0101-1993《脚踏吸引器》进行检验。检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流及患者辅助电流、正常工作温度下的电介质强度、极限负压值、瞬时抽气速率、负压可调、吸引器的工作噪声、防液体吸入装置、吸引泵温升、极限负压条件下启动、空气过滤器、气密性、负压调节（泄放）阀、储液瓶塞要求、脚踏力等15项指标。经检验，12批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为70.6%（详见附件）。不合格产品的主要问题是 “极限负压值”、“负压调节（泄放）阀”、“空气过滤器”、“防液体吸入装置”等指标。 （三）丙烯酸类树脂骨水泥 此次共抽验1家生产企业和6家经营单位的7批产品，涉及国内生产企业1家和国外生产企业3家。依据行业标准YY0459-2003《外科植入物丙烯酸类树脂骨水泥》和注册产品标准进行检验，检验项目为：液体组分外观、液体组分内装物精度、粉体外观、粉体组分内装物精度、面团时间、凝固时间、最高温度、挤入度、平均抗压强度等9项指标。经检验，7批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（详见附件）。 （四）一次性使用离心式血浆分离器 此次共抽验7家生产企业和9家使用单位的17批产品,涉及国内生产企业7家。依据行业标准YY 0326.1-2002《一次性使用离心式血浆分离器 第1部分：血浆分离杯》、YY 0326.2-2002《一次性使用离心式血浆分离器 第2部分：血浆管路》和YY 0328-2002《一次性使用机用采血器》进行检验。检验项目为：微粒含量、密封性、还原物质、紫外吸光度、无菌、细菌内毒素、微粒污染、滤除率等8项指标。经检验，16批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为94.1%（详见附件）。不合格产品的主要问题是 ：血浆分离杯为“细菌内毒素”、“微粒含量”指标，血浆管路为“细菌内毒素”指标。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依据《医疗器械监督管理条例》予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证在用产品的使用安全有效。 有关查处情况，请于2005年5月31日前报我局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第2期，总第17期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年，国家食品药品监督管理局对氦氖激光治疗仪、吸引器、丙烯酸类树脂骨水泥、一次性使用离心式血浆分离器进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）氦氖激光治疗仪 此次共抽验6家生产企业的6台产品。依据国家标准GB 12257－2000《氦氖激光治疗机通用技术条件》、GB 9706.1－1995《医用电气设备第一部分：安全通用要求》和GB 9706.20－2000《医用电气设备第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求》进行检验。检验项目为：激光器尺寸和输出功率、模式、终端输出激光功率不稳定度、激光束照射部位、光纤系统传输效率、防护罩、档板和安全联锁、钥匙开关、紧急激光终止器、激光准备指示器、激光辐射发射指示器、激光危险符号和说明标记、辐射输出和标准说明、窗口标记、产品使用说明书、正常工作温度下电介质强度、保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流等18项指标。经检验，5台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为83.3%（详见附件）。不合格产品的主要问题是 “保护接地阻抗”、“激光危险符号和说明标记”、“辐射输出和标准说明”、“产品使用说明书”等指标。 （二）吸引器 此次共抽验11家生产企业和1家经营单位的17批产品，涉及国内生产企业11家。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和行业标准YY0100-1993《电动吸引器》、YY0099-1993《电动流产吸引器》、YY0101-1993《脚踏吸引器》进行检验。检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流及患者辅助电流、正常工作温度下的电介质强度、极限负压值、瞬时抽气速率、负压可调、吸引器的工作噪声、防液体吸入装置、吸引泵温升、极限负压条件下启动、空气过滤器、气密性、负压调节（泄放）阀、储液瓶塞要求、脚踏力等15项指标。经检验，12批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为70.6%（详见附件）。不合格产品的主要问题是 “极限负压值”、“负压调节（泄放）阀”、“空气过滤器”、“防液体吸入装置”等指标。 （三）丙烯酸类树脂骨水泥 此次共抽验1家生产企业和6家经营单位的7批产品，涉及国内生产企业1家和国外生产企业3家。依据行业标准YY0459-2003《外科植入物丙烯酸类树脂骨水泥》和注册产品标准进行检验，检验项目为：液体组分外观、液体组分内装物精度、粉体外观、粉体组分内装物精度、面团时间、凝固时间、最高温度、挤入度、平均抗压强度等9项指标。经检验，7批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（详见附件）。 （四）一次性使用离心式血浆分离器 此次共抽验7家生产企业和9家使用单位的17批产品,涉及国内生产企业7家。依据行业标准YY 0326.1-2002《一次性使用离心式血浆分离器 第1部分：血浆分离杯》、YY 0326.2-2002《一次性使用离心式血浆分离器 第2部分：血浆管路》和YY 0328-2002《一次性使用机用采血器》进行检验。检验项目为：微粒含量、密封性、还原物质、紫外吸光度、无菌、细菌内毒素、微粒污染、滤除率等8项指标。经检验，16批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为94.1%（详见附件）。不合格产品的主要问题是 ：血浆分离杯为“细菌内毒素”、“微粒含量”指标，血浆管路为“细菌内毒素”指标。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依据《医疗器械监督管理条例》予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证在用产品的使用安全有效。 有关查处情况，请于2005年5月31日前报我局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第2期，总第17期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月十三日
关于发布YY 0290.2-1997 《人工晶体第2部分：光学性能及其测试方法》行业标准第1号修改单的通知 | 国食药监械[2005]126号 | FGWJ-2005-10143 | 2005-04-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现发布YY 0290.2-1997 《人工晶体 第2部分：光学性能及其测试方法》行业标准第1号修改单（见附件）。本修改单自发布之日起实施。 附件：YY 0290.2-1997 《人工晶体 第2部分：光学性能及其测试方法》行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月五日 附件： YY 0290.2-1997 《人工晶体 第2部分： 光学性能及其测试方法》 行业标准第1号修改单 本修改单业经国家食品药品监督管理局批准，自发布之日起实施。 ─────────────────────────────────────── （第2页）删除4.2 像散。 ─────────────────────────────────────── | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现发布YY 0290.2-1997 《人工晶体 第2部分：光学性能及其测试方法》行业标准第1号修改单（见附件）。本修改单自发布之日起实施。 附件：YY 0290.2-1997 《人工晶体 第2部分：光学性能及其测试方法》行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月五日 附件： YY 0290.2-1997 《人工晶体 第2部分： 光学性能及其测试方法》 行业标准第1号修改单 本修改单业经国家食品药品监督管理局批准，自发布之日起实施。 ─────────────────────────────────────── （第2页）删除4.2 像散。 ───────────────────────────────────────
关于发布《环氧乙烷灭菌器》等13项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2005]127号 | FGWJ-2005-10144 | 2005-04-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY 0503-2005 《环氧乙烷灭菌器》等13项医疗器械行业标准已经有关医疗器械标准化技术委员会审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0503-2005 《环氧乙烷灭菌器》 2．YY 0504-2005《手提式压力蒸汽灭菌器》 （代替YY 91006-1999,YY 91124-1999） 3．YY 0154-2005《压力蒸汽灭菌设备用弹簧式安全阀》（代替YY 0154-1994） 4．YY 0568-2005《医用电气设备 第2部分：手术照明灯和诊断照明灯安全专用要求》以上医疗器械强制性行业标准自2006年4月1日起实施。 5．YY 0505-2005《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求-并列标准：电磁兼容-要求和试验》该标准自2007年4月1日起实施。 二、推荐性行业标准 1．YY/T 0157-2005《压力蒸汽灭菌设备用弹簧式放汽阀》（代替YY/T 0157-1994） 2．YY/T 0158-2005《压力蒸汽灭菌设备用密封垫圈》（代替YY 0158-1994） 3．YY/T 0159-2005《压力蒸汽灭菌设备用疏水阀》（代替YY 0159-1994） 4．YY/T 0506.1-2005《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分：制造厂、处理厂和产品的通用要求》 5．YY/T 0506.3-2005《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第3部分：试验方法》 6．YY/T 0506.4-2005《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分：干态落絮试验方法》 7．YY/T 0567.1-2005《医疗产品的无菌加工 第1部分：通用要求》 8．YY/T 0567.2-2005《医疗产品的无菌加工 第2部分：过滤》 以上医疗器械推荐性行业标准自2006年1月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY 0503-2005 《环氧乙烷灭菌器》等13项医疗器械行业标准已经有关医疗器械标准化技术委员会审定通过，现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0503-2005 《环氧乙烷灭菌器》 2．YY 0504-2005《手提式压力蒸汽灭菌器》 （代替YY 91006-1999,YY 91124-1999） 3．YY 0154-2005《压力蒸汽灭菌设备用弹簧式安全阀》（代替YY 0154-1994） 4．YY 0568-2005《医用电气设备 第2部分：手术照明灯和诊断照明灯安全专用要求》以上医疗器械强制性行业标准自2006年4月1日起实施。 5．YY 0505-2005《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求-并列标准：电磁兼容-要求和试验》该标准自2007年4月1日起实施。 二、推荐性行业标准 1．YY/T 0157-2005《压力蒸汽灭菌设备用弹簧式放汽阀》（代替YY/T 0157-1994） 2．YY/T 0158-2005《压力蒸汽灭菌设备用密封垫圈》（代替YY 0158-1994） 3．YY/T 0159-2005《压力蒸汽灭菌设备用疏水阀》（代替YY 0159-1994） 4．YY/T 0506.1-2005《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分：制造厂、处理厂和产品的通用要求》 5．YY/T 0506.3-2005《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第3部分：试验方法》 6．YY/T 0506.4-2005《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分：干态落絮试验方法》 7．YY/T 0567.1-2005《医疗产品的无菌加工 第1部分：通用要求》 8．YY/T 0567.2-2005《医疗产品的无菌加工 第2部分：过滤》 以上医疗器械推荐性行业标准自2006年1月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月五日
关于变更医疗器械广告审查机关的通知 | 国食药监市[2005]123号 | FGWJ-2005-10242 | 2005-04-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为了贯彻落实国务院关于行政审批制度改革的精神，国家食品药品监督管理局决定，自2005年7月1日起，停止对境外生产的医疗器械产品广告以及在重点媒体发布医疗器械产品广告的受理和审查工作。按照属地管理原则，相应的受理和审查工作改由省级食品药品监督管理部门负责。具体规定如下： 一、申请发布境内生产的医疗器械广告，必须向医疗器械生产企业所在地省级食品药品监督管理部门提出申请。申请发布境外生产的医疗器械广告，必须向医疗器械产品注册登记表中已认定的注册代理机构所在地的省级食品药品监督管理部门提出申请。医疗器械广告申请经省级食品药品监督管理部门审查批准后，方可发布。 二、在2005年7月1日前，国家食品药品监督管理局已经受理的医疗器械广告，将继续进行审查，审查合格后，发给医疗器械广告审查批准文号。对2005年7月1日以前国家食品药品监督管理局已批准的并在有效期内的医疗器械广告，仍可继续发布。 三、各省级食品药品监督管理部门必须按照《关于2005年药品、医疗器械、保健食品广告审查监督管理工作要点的通知》（国食药监市〔2005〕93号），严把医疗器械广告准入关，做好医疗器械广告审查工作。国家食品药品监督管理局将采取有力措施，加大对省级食品药品监督管理局医疗器械广告审查工作的指导、检查、监督力度。对审查工作中存在的问题，将及时予以纠正。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为了贯彻落实国务院关于行政审批制度改革的精神，国家食品药品监督管理局决定，自2005年7月1日起，停止对境外生产的医疗器械产品广告以及在重点媒体发布医疗器械产品广告的受理和审查工作。按照属地管理原则，相应的受理和审查工作改由省级食品药品监督管理部门负责。具体规定如下： 一、申请发布境内生产的医疗器械广告，必须向医疗器械生产企业所在地省级食品药品监督管理部门提出申请。申请发布境外生产的医疗器械广告，必须向医疗器械产品注册登记表中已认定的注册代理机构所在地的省级食品药品监督管理部门提出申请。医疗器械广告申请经省级食品药品监督管理部门审查批准后，方可发布。 二、在2005年7月1日前，国家食品药品监督管理局已经受理的医疗器械广告，将继续进行审查，审查合格后，发给医疗器械广告审查批准文号。对2005年7月1日以前国家食品药品监督管理局已批准的并在有效期内的医疗器械广告，仍可继续发布。 三、各省级食品药品监督管理部门必须按照《关于2005年药品、医疗器械、保健食品广告审查监督管理工作要点的通知》（国食药监市〔2005〕93号），严把医疗器械广告准入关，做好医疗器械广告审查工作。国家食品药品监督管理局将采取有力措施，加大对省级食品药品监督管理局医疗器械广告审查工作的指导、检查、监督力度。对审查工作中存在的问题，将及时予以纠正。 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月一日
关于建立违法医疗器械广告公告制度的通知 | 国食药监市[2005]122号 | FGWJ-2005-10113 | 2005-04-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为了贯彻落实国务院关于整顿规范市场经济秩序的部署，加强医疗器械广告的审查工作，规范医疗器械广告发布秩序，防止违法医疗器械广告危害人民群众的身体健康，国家食品药品监督管理局决定建立违法医疗器械广告公告制度。现就有关要求通知如下： 一、建立违法医疗器械广告公告制度，是食品药品监督管理部门履行国务院赋予的职能、配合有关部门规范医疗器械广告发布秩序的重要措施，也是实践“三个代表”重要思想，贯彻“以人为本、执政为民”宗旨，确保人民群众使用医疗器械安全有效的具体体现。各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门要高度重视建立违法医疗器械广告公告制度的重要意义，克服畏难情绪，积极部署，按照要求把这项工作做好。 二、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）要建立和完善医疗器械广告监测队伍和工作制度，做好对辖区内发布医疗器械广告的日常监测工作。对违法发布的医疗器械广告，要定期发布《违法医疗器械广告公告》。同时，在每月15日之前，将本辖区内发现的违法医疗器械广告报国家食品药品监督管理局广告审查监督办公室（地址：北京市崇文区天坛西里2号中国药品生物制品检定所，邮编：100050。或发送电子邮件；baiyuping@nicpbp.org.cn ）。国家食品药品监督管理局进行汇总审核后，每两个月定期发布《违法医疗器械广告公告汇总》。 三、上报国家食品药品监督管理局的违法医疗器械广告包括：未经审批擅自发布的医疗器械广告；篡改审批内容进行发布的医疗器械广告；禁止发布的医疗器械广告。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）要按照制定的违法医疗器械广告统计表（附件1）填写，核对无误后加盖局印章，以书面形式或通过医疗器械广告审查专网上报。违法医疗器械广告统计表的填写要求，请参照附件2。 四、国家食品药品监督管理局已把建立违法医疗器械广告公告制度，列为开展2005年医疗器械广告审查监督管理考评的重要指标之一。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）应按要求积极开展对违法医疗器械广告的监测工作，并按规定上报违法医疗器械广告。国家食品药品监督管理局将在适当的时候对各地区建立违法医疗器械广告公告制度进行检查。 附件：1．违法医疗器械广告统计表 2．违法医疗器械广告统计表填写要求 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月一日 附件1： 违法医疗器械广告统计表 填报单位： 填报时间： 年 月 日 序号 产品名称 广告中标示的广告发布者名称 产品生产企业名称 广告批准文号 刊播媒介名称 刊播时间 刊播次数 违法原因 处理部门 处理结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填表人： 附件2： 违法医疗器械广告统计表填写要求 1．“产品名称”项下应准确填写该产品的名称（应以批准的注册证产品名称为准），有商标宣传的应在商标后加“牌”，不得仅填写商标；有产品商品名的应同时标明产品通用名称；如广告中所宣传的名称与实际批准的产品名称不符的，除填写正确的产品名称外，可在产品名称后填写广告中所标示的产品名称：***；如无法确认该产品的真实名称，可在“产品名称”一栏填写广告中所标示的产品名称。 2．“广告中标示的广告发布者名称”指在媒介发布的医疗器械广告中所标示的广告发布者的名称，如：医疗器械的生产企业、经营企业、医疗机构等，对于确实无法确认的，可填写“未标示”。 3．“产品生产企业名称”指该医疗器械广告中医疗器械的生产企业，如广告内容中未标示的，食品药品监督管理部门应尽力查清医疗器械生产企业名称，对于确实无法确认的，可填写“未标示”，但应当及时移送同级工商行政管理部门查处。 4．“广告批准文号”指广告中所标示的医疗器械广告批准文号。 5．“刊播媒介名称”指该医疗器械广告实际刊播的媒介名称。 6．“刊播时间”指该医疗器械广告在刊播媒介上的实际发布时间，相同广告如只是发布时间不同，应将所有日期合并于同一档中。 7．“违法原因”包括以下内容： ⑴“擅自篡改审批内容”是指该医疗器械广告在发布时所标示的医疗器械广告批准文号是真实的，但在发布时擅自篡改了审批内容的行为。填写此违法原因后，同时应在“广告批准文号”项下填写该医疗器械广告的批准文号。 ⑵“未经审批擅自发布”是指该医疗器械广告在发布前未取得有效的广告批准文号而擅自发布的行为。“使用过期广告批准文号”和“伪造、冒用广告批准文号”均属于“未经审批擅自发布”的违法行为。 ⑶“禁止发布的广告”是指该医疗器械产品在任何媒介中不得以任何形式发布广告的行为。如规定试生产阶段的医疗器械不得发布医疗器械广告等。 8．“处理结果”中应填写移送同级工商行政管理部门。 9．“处理部门”是指对该医疗器械广告作出处理的县级以上食品药品监督管理部门。 10．“刊播次数”是指该医疗器械广告在刊播媒介中所发布的次数，该次数应与刊播时间中的内容相对应。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为了贯彻落实国务院关于整顿规范市场经济秩序的部署，加强医疗器械广告的审查工作，规范医疗器械广告发布秩序，防止违法医疗器械广告危害人民群众的身体健康，国家食品药品监督管理局决定建立违法医疗器械广告公告制度。现就有关要求通知如下： 一、建立违法医疗器械广告公告制度，是食品药品监督管理部门履行国务院赋予的职能、配合有关部门规范医疗器械广告发布秩序的重要措施，也是实践“三个代表”重要思想，贯彻“以人为本、执政为民”宗旨，确保人民群众使用医疗器械安全有效的具体体现。各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门要高度重视建立违法医疗器械广告公告制度的重要意义，克服畏难情绪，积极部署，按照要求把这项工作做好。 二、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）要建立和完善医疗器械广告监测队伍和工作制度，做好对辖区内发布医疗器械广告的日常监测工作。对违法发布的医疗器械广告，要定期发布《违法医疗器械广告公告》。同时，在每月15日之前，将本辖区内发现的违法医疗器械广告报国家食品药品监督管理局广告审查监督办公室（地址：北京市崇文区天坛西里2号中国药品生物制品检定所，邮编：100050。或发送电子邮件；baiyuping@nicpbp.org.cn ）。国家食品药品监督管理局进行汇总审核后，每两个月定期发布《违法医疗器械广告公告汇总》。 三、上报国家食品药品监督管理局的违法医疗器械广告包括：未经审批擅自发布的医疗器械广告；篡改审批内容进行发布的医疗器械广告；禁止发布的医疗器械广告。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）要按照制定的违法医疗器械广告统计表（附件1）填写，核对无误后加盖局印章，以书面形式或通过医疗器械广告审查专网上报。违法医疗器械广告统计表的填写要求，请参照附件2。 四、国家食品药品监督管理局已把建立违法医疗器械广告公告制度，列为开展2005年医疗器械广告审查监督管理考评的重要指标之一。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）应按要求积极开展对违法医疗器械广告的监测工作，并按规定上报违法医疗器械广告。国家食品药品监督管理局将在适当的时候对各地区建立违法医疗器械广告公告制度进行检查。 附件：1．违法医疗器械广告统计表 2．违法医疗器械广告统计表填写要求 国家食品药品监督管理局 二○○五年四月一日 附件1： 违法医疗器械广告统计表 填报单位： 填报时间： 年 月 日 序号 产品名称 广告中标示的广告发布者名称 产品生产企业名称 广告批准文号 刊播媒介名称 刊播时间 刊播次数 违法原因 处理部门 处理结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 填表人： 附件2： 违法医疗器械广告统计表填写要求 1．“产品名称”项下应准确填写该产品的名称（应以批准的注册证产品名称为准），有商标宣传的应在商标后加“牌”，不得仅填写商标；有产品商品名的应同时标明产品通用名称；如广告中所宣传的名称与实际批准的产品名称不符的，除填写正确的产品名称外，可在产品名称后填写广告中所标示的产品名称：***；如无法确认该产品的真实名称，可在“产品名称”一栏填写广告中所标示的产品名称。 2．“广告中标示的广告发布者名称”指在媒介发布的医疗器械广告中所标示的广告发布者的名称，如：医疗器械的生产企业、经营企业、医疗机构等，对于确实无法确认的，可填写“未标示”。 3．“产品生产企业名称”指该医疗器械广告中医疗器械的生产企业，如广告内容中未标示的，食品药品监督管理部门应尽力查清医疗器械生产企业名称，对于确实无法确认的，可填写“未标示”，但应当及时移送同级工商行政管理部门查处。 4．“广告批准文号”指广告中所标示的医疗器械广告批准文号。 5．“刊播媒介名称”指该医疗器械广告实际刊播的媒介名称。 6．“刊播时间”指该医疗器械广告在刊播媒介上的实际发布时间，相同广告如只是发布时间不同，应将所有日期合并于同一档中。 7．“违法原因”包括以下内容： ⑴“擅自篡改审批内容”是指该医疗器械广告在发布时所标示的医疗器械广告批准文号是真实的，但在发布时擅自篡改了审批内容的行为。填写此违法原因后，同时应在“广告批准文号”项下填写该医疗器械广告的批准文号。 ⑵“未经审批擅自发布”是指该医疗器械广告在发布前未取得有效的广告批准文号而擅自发布的行为。“使用过期广告批准文号”和“伪造、冒用广告批准文号”均属于“未经审批擅自发布”的违法行为。 ⑶“禁止发布的广告”是指该医疗器械产品在任何媒介中不得以任何形式发布广告的行为。如规定试生产阶段的医疗器械不得发布医疗器械广告等。 8．“处理结果”中应填写移送同级工商行政管理部门。 9．“处理部门”是指对该医疗器械广告作出处理的县级以上食品药品监督管理部门。 10．“刊播次数”是指该医疗器械广告在刊播媒介中所发布的次数，该次数应与刊播时间中的内容相对应。
关于一次性使用无菌阴道扩张器产品质量监督抽验情况的通报 | 国食药监市[2005]119号 | FGWJ-2005-10191 | 2005-03-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年下半年，国家食品药品监督管理局对一次性使用无菌阴道扩张器进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 此次共抽验26家生产企业的26批产品。依据行业标准YY0336－2002 《一次性使用无菌阴道扩张器》进行检验。检验项目为：无菌、后端外口张开高度（D最大挡）、扩张器表面、扩张器调节、扩张器转动、视野口、挠度、强度等8个项目。经检验，24批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为92.3%（详见附件）。不合格产品的主要问题是 “扩张器调节”和“扩张器转动”两个项目。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依据《医疗器械监督管理条例》予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证在用产品的使用安全有效。 有关查处情况，请于2005年5月15日前报我局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第1期，总第16期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年三月三十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2004年下半年，国家食品药品监督管理局对一次性使用无菌阴道扩张器进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 此次共抽验26家生产企业的26批产品。依据行业标准YY0336－2002 《一次性使用无菌阴道扩张器》进行检验。检验项目为：无菌、后端外口张开高度（D最大挡）、扩张器表面、扩张器调节、扩张器转动、视野口、挠度、强度等8个项目。经检验，24批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为92.3%（详见附件）。不合格产品的主要问题是 “扩张器调节”和“扩张器转动”两个项目。 二、处理要求 对本次监督抽验不合格的产品及企业，有关省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依据《医疗器械监督管理条例》予以查处，责令生产企业限期整改，切实强化质量控制，严禁不合格产品出厂；对已上市的不合格产品采取必要的纠正措施，保证在用产品的使用安全有效。 有关查处情况，请于2005年5月15日前报我局药品市场监督司。 附件：国家医疗器械质量公告〔（2005）第1期，总第16期〕 国家食品药品监督管理局 二○○五年三月三十日
关于影像IP板等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]118号 | FGWJ-2005-10101 | 2005-03-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将影像IP板等21种产品的分类界定通知如下： 一、影像IP板：用于CR系统X光影像的存储。作为I类医疗器械管理。 二、同视机：用于对弱视、斜视、立体视眼类缺陷的检查。作为I类医疗器械管理。 三、排卵测定器：用于对妇女的唾液进行分析，测定妇女排卵期。作为II类医疗器械管理。 四、透析器复用机：用于对使用后的可复用透析器进行冲洗、消毒，使可复用透析器达到可再次使用的标准。作为II类医疗器械管理。 五、便携电凝刀：由保护帽、笔尖、电热丝、笔身组成，电源由低压碱性电池提供，不与高频电机连接，为一次性无菌产品，用于组织凝结、小血管止血。作为II类医疗器械管理。 六、套管针：内窥镜配套用手术器械，用于插入气腹穿刺后的孔，作为腹腔镜或手术器械的通道。作为II类医疗器械管理。 七、泪腺球囊导管：用于治疗泪腺管道系统的堵塞、狭窄。作为II类医疗器械管理。 八、硅胶敷贴（不含药）：用于脚部擦痕、鸡眼等辅助治疗。作为II类医疗器械管理。 九、压电式生物大分子自动检测仪及传感器：用于基因、蛋白和细菌的检测。作为III类医疗器械管理。 十、透析器消毒使用浓缩液：用于清洗和消毒可复用的中空纤维式透析器。作为III类医疗器械管理。 十一、宫内刮片：用于妇科检查。作为I类医疗器械管理。 十二、射线束扫描系统：用于扫描加速器的射线束，计量光剂量。作为II类医疗器械管理。 十三、固定架：安装在手术床上，用于固定外科手术拉钩或Octopus NS组织固定系统。作为I类医疗器械管理。 十四、液相色谱串联质谱仪：用于药物动力学研究。不作为医疗器械管理。 十五、肾脏科专用临床电子病历：用于医院肾脏科及血液净化中心提供电子化的病员病历记录、管理，不对数据进行医疗诊断分析，无诊断功能。不作为医疗器械管理。 十六、医用内镜清洗消毒槽：用于手工清洗、消毒软式内镜。不作为医疗器械。 十七、医用内镜储存柜：用于软式内镜保管。不作为医疗器械管理。 十八、牙齿保健器：通过振动锻炼牙齿，起保健作用。不作为医疗器械管理。 十九、抑菌圈测试仪：用于制药行业、药检及医院检验科测量抑菌圈直径，属常规仪器。不作为医疗器械管理。 二十、一次性医用手术刷：用于医务人员在手术前清洗。不作为医疗器械管理。 二十一、原位杂交仪：检测待检标本中特定的核酸序列，用于病原体、细菌、病毒、基因扩散、致病因素研究，是应用于医学、农业、生化、动植物等领域分子水平研究的常用仪器。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年10月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年三月三十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将影像IP板等21种产品的分类界定通知如下： 一、影像IP板：用于CR系统X光影像的存储。作为I类医疗器械管理。 二、同视机：用于对弱视、斜视、立体视眼类缺陷的检查。作为I类医疗器械管理。 三、排卵测定器：用于对妇女的唾液进行分析，测定妇女排卵期。作为II类医疗器械管理。 四、透析器复用机：用于对使用后的可复用透析器进行冲洗、消毒，使可复用透析器达到可再次使用的标准。作为II类医疗器械管理。 五、便携电凝刀：由保护帽、笔尖、电热丝、笔身组成，电源由低压碱性电池提供，不与高频电机连接，为一次性无菌产品，用于组织凝结、小血管止血。作为II类医疗器械管理。 六、套管针：内窥镜配套用手术器械，用于插入气腹穿刺后的孔，作为腹腔镜或手术器械的通道。作为II类医疗器械管理。 七、泪腺球囊导管：用于治疗泪腺管道系统的堵塞、狭窄。作为II类医疗器械管理。 八、硅胶敷贴（不含药）：用于脚部擦痕、鸡眼等辅助治疗。作为II类医疗器械管理。 九、压电式生物大分子自动检测仪及传感器：用于基因、蛋白和细菌的检测。作为III类医疗器械管理。 十、透析器消毒使用浓缩液：用于清洗和消毒可复用的中空纤维式透析器。作为III类医疗器械管理。 十一、宫内刮片：用于妇科检查。作为I类医疗器械管理。 十二、射线束扫描系统：用于扫描加速器的射线束，计量光剂量。作为II类医疗器械管理。 十三、固定架：安装在手术床上，用于固定外科手术拉钩或Octopus NS组织固定系统。作为I类医疗器械管理。 十四、液相色谱串联质谱仪：用于药物动力学研究。不作为医疗器械管理。 十五、肾脏科专用临床电子病历：用于医院肾脏科及血液净化中心提供电子化的病员病历记录、管理，不对数据进行医疗诊断分析，无诊断功能。不作为医疗器械管理。 十六、医用内镜清洗消毒槽：用于手工清洗、消毒软式内镜。不作为医疗器械。 十七、医用内镜储存柜：用于软式内镜保管。不作为医疗器械管理。 十八、牙齿保健器：通过振动锻炼牙齿，起保健作用。不作为医疗器械管理。 十九、抑菌圈测试仪：用于制药行业、药检及医院检验科测量抑菌圈直径，属常规仪器。不作为医疗器械管理。 二十、一次性医用手术刷：用于医务人员在手术前清洗。不作为医疗器械管理。 二十一、原位杂交仪：检测待检标本中特定的核酸序列，用于病原体、细菌、病毒、基因扩散、致病因素研究，是应用于医学、农业、生化、动植物等领域分子水平研究的常用仪器。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年10月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年三月三十日
关于认可陕西省医疗器械检测中心对橡胶医用手套等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]102号 | FGWJ-2005-10100 | 2005-03-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 陕西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年12月23至24日对你局所属陕西省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对橡胶医用手套等42种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年三月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 橡胶医用手套 全项目 橡胶医用手套GB7543—1996 2 一次性使用输液器 部分项目 一次性使用输液器GB8368—1998 急性全身毒性、溶血不检 3 一次性使用输血器 部分项目 一次性使用输血器GB8369—1998 急性全身毒性、溶血不检 4 一次性使用橡胶检查手套 全项目 一次性使用橡胶检查手套GB10213—1995 5 一次性使用无菌注射器 部分项目 一次性使用无菌注射器GB15810—2001 急性全身毒性、溶血不检 6 一次性使用无菌注射针 部分项目 一次性使用无菌注射针GB15811—2001 急性全身毒性、溶血不检 7 医用高分子软管(物理性能) 全项目 医用高分子软管物理性能实验方法GB/T15812—1995 8 洁净工业洁净室（区）悬浮 粒子和沉降菌的测试 全项目 医用工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法GB/T16892～16294-1996洁净室施工及验收规范JGJ71-90 9 集尿袋 全项目 集尿袋GB/T17257.1～4—1998 10 一次性使用精密过滤输液器 部分项目 专用输液器第1部分：一次性使用精密过滤输液器GB18458.1—2001 急性全身毒性、溶血、滤除率不检 11 一次性滴定管式输液器 部分项目 一次性滴定管式输液器GB18458.2—2003 急性全身毒性、溶血不检 12 一次性使用静脉输液针 部分项目 一次性使用静脉输液针GB18671—2002 溶血不检 13 医用一次性防护服 部分项目 医用一次性防护服技术要求GB19082—2003 皮肤刺激性不检 14 医用防护口罩 部分项目 医用防护口罩技术要求GB19083—2003 皮肤刺激性不检 15 医用橡皮膏 全项目 医用橡皮膏YY0148—1993 16 一次性使用采血器 部分项目 一次性使用采血器YY0115-93 异常毒性、溶血不检 17 一次性使用注射器橡胶活塞 部分项目 一次性使用注射器橡胶活塞YY.T0243—2003 溶血、急性全身毒性不检 18 一次性使用麻醉用穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉用穿刺包YY0321.1—2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不检 19 一次性使用麻醉用针 全项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2—2000 20 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3—2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应、滤除率不检 21 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管YY0325—2002 生物学评价不检 22 一次性使用机用采血器 部分项目 一次性使用机用采血器YY0328-2002 溶血、急性全身毒性不检 23 医用脱脂棉 全项目 医用脱脂棉YY0330—2002 24 医用脱脂纱布 全项目 医用脱脂纱布YY0331—2002 25 呼吸道用吸引导管 全项目 呼吸道用吸引导管YY 0339-2002 26 一次性使用输注泵 部分项目 一次性使用输注泵 YY0451－2003 生物学评价、溶血不检 27 石膏绷带（粉状型） 全项目 石膏绷带（粉状型）YY/T1117-2001 28 石膏绷带（粘胶型） 全项目 石膏绷带（粘胶型）YY/T1118-2001 29 人工心肺机动脉血液微栓过滤器 部分项目 人工心肺机动脉血液微栓过滤器YZB/国0001-2003 急性全身毒性、溶血不检 30 心肌保护液灌注器 部分项目 心肌保护液灌注器YZB/国0002-2003 急性全身毒性、溶血不检 31 一次性使用配药注射器（带针） 部分项目 一次性使用配药注射器YZB/国0627-2002 急性全身毒性、溶血不检 32 邦视清眼罩 全项目 邦视清眼罩YZB/陕西0048-2004 33 耳功能恢复给药器 全项目 耳功能恢复给药器YZB/陕西0058-2004 34 一次性使用无纺布（系列）制品 全项目 一次性使用无纺布（系列）制品YZB/陕西0059-2004 35 医用显影纱布 部分项目 医用显影纱布YZB/陕0142-2004 显影性能不检 36 急救箱 全项目 急救箱YZB/陕0143-2004 37 一次性使用手术包 全项目 一次性使用手术包YZB/陕0148-2004 38 一次性使用产包 全项目 一次性使用产包YZB/陕0149-2004 39 一次性使用导尿包 全项目 一次性使用导尿包YZB/陕0150-2004 40 一次性使用换药包 全项目 一次性使用换药包YZB/陕0151-2004 41 一次性使用辅料包 全项目 一次性使用辅料包YZB/陕0158-2004 42 医用棉签 全项目 医用棉签YZB/豫新0030-2002 | 陕西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年12月23至24日对你局所属陕西省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对橡胶医用手套等42种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年三月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 橡胶医用手套 全项目 橡胶医用手套GB7543—1996 2 一次性使用输液器 部分项目 一次性使用输液器GB8368—1998 急性全身毒性、溶血不检 3 一次性使用输血器 部分项目 一次性使用输血器GB8369—1998 急性全身毒性、溶血不检 4 一次性使用橡胶检查手套 全项目 一次性使用橡胶检查手套GB10213—1995 5 一次性使用无菌注射器 部分项目 一次性使用无菌注射器GB15810—2001 急性全身毒性、溶血不检 6 一次性使用无菌注射针 部分项目 一次性使用无菌注射针GB15811—2001 急性全身毒性、溶血不检 7 医用高分子软管(物理性能) 全项目 医用高分子软管物理性能实验方法GB/T15812—1995 8 洁净工业洁净室（区）悬浮 粒子和沉降菌的测试 全项目 医用工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法GB/T16892～16294-1996洁净室施工及验收规范JGJ71-90 9 集尿袋 全项目 集尿袋GB/T17257.1～4—1998 10 一次性使用精密过滤输液器 部分项目 专用输液器第1部分：一次性使用精密过滤输液器GB18458.1—2001 急性全身毒性、溶血、滤除率不检 11 一次性滴定管式输液器 部分项目 一次性滴定管式输液器GB18458.2—2003 急性全身毒性、溶血不检 12 一次性使用静脉输液针 部分项目 一次性使用静脉输液针GB18671—2002 溶血不检 13 医用一次性防护服 部分项目 医用一次性防护服技术要求GB19082—2003 皮肤刺激性不检 14 医用防护口罩 部分项目 医用防护口罩技术要求GB19083—2003 皮肤刺激性不检 15 医用橡皮膏 全项目 医用橡皮膏YY0148—1993 16 一次性使用采血器 部分项目 一次性使用采血器YY0115-93 异常毒性、溶血不检 17 一次性使用注射器橡胶活塞 部分项目 一次性使用注射器橡胶活塞YY.T0243—2003 溶血、急性全身毒性不检 18 一次性使用麻醉用穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉用穿刺包YY0321.1—2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应不检 19 一次性使用麻醉用针 全项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2—2000 20 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器YY0321.3—2000 细胞毒性、皮内刺激反应、皮肤致敏反应、滤除率不检 21 一次性使用无菌导尿管 部分项目 一次性使用无菌导尿管YY0325—2002 生物学评价不检 22 一次性使用机用采血器 部分项目 一次性使用机用采血器YY0328-2002 溶血、急性全身毒性不检 23 医用脱脂棉 全项目 医用脱脂棉YY0330—2002 24 医用脱脂纱布 全项目 医用脱脂纱布YY0331—2002 25 呼吸道用吸引导管 全项目 呼吸道用吸引导管YY 0339-2002 26 一次性使用输注泵 部分项目 一次性使用输注泵 YY0451－2003 生物学评价、溶血不检 27 石膏绷带（粉状型） 全项目 石膏绷带（粉状型）YY/T1117-2001 28 石膏绷带（粘胶型） 全项目 石膏绷带（粘胶型）YY/T1118-2001 29 人工心肺机动脉血液微栓过滤器 部分项目 人工心肺机动脉血液微栓过滤器YZB/国0001-2003 急性全身毒性、溶血不检 30 心肌保护液灌注器 部分项目 心肌保护液灌注器YZB/国0002-2003 急性全身毒性、溶血不检 31 一次性使用配药注射器（带针） 部分项目 一次性使用配药注射器YZB/国0627-2002 急性全身毒性、溶血不检 32 邦视清眼罩 全项目 邦视清眼罩YZB/陕西0048-2004 33 耳功能恢复给药器 全项目 耳功能恢复给药器YZB/陕西0058-2004 34 一次性使用无纺布（系列）制品 全项目 一次性使用无纺布（系列）制品YZB/陕西0059-2004 35 医用显影纱布 部分项目 医用显影纱布YZB/陕0142-2004 显影性能不检 36 急救箱 全项目 急救箱YZB/陕0143-2004 37 一次性使用手术包 全项目 一次性使用手术包YZB/陕0148-2004 38 一次性使用产包 全项目 一次性使用产包YZB/陕0149-2004 39 一次性使用导尿包 全项目 一次性使用导尿包YZB/陕0150-2004 40 一次性使用换药包 全项目 一次性使用换药包YZB/陕0151-2004 41 一次性使用辅料包 全项目 一次性使用辅料包YZB/陕0158-2004 42 医用棉签 全项目 医用棉签YZB/豫新0030-2002
关于认可福建省药品检验所对一次性使用无菌注射器等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]70号 | FGWJ-2005-10092 | 2005-02-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 福建省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年12月26日至28日对你局所属福建省药品检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等37种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月十八日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用输血器 部分参数 《一次性使用输血器》 GB8369—1998 镉的含量不能测 2 一次性使用精密过滤输液器 部分参数 《专用输液器第1部分：一次性使用精密过滤输液器》 GB18458.1—2001 镉的含量不能测 3 一次性使用机用采血器 全部参数 《一次性使用机用采血器》YY0328—2002 4 一次性使用滴定管式输液器 部分参数 《专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器》 GB18458.2—2003 镉的含量不能测 5 一次性使用微量采血吸管 全部参数 《一次性使用微量采血吸管》YY/T0289—1996 6 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 《一次性使用麻醉穿刺包》 YY0321.1—2000 细胞毒性、镉的含量不能测 7 一次性使用麻醉用针 部分参数 《一次性使用麻醉用针》 YY0321.2—2000 镉的含量不能测 8 一次性使用麻醉用过滤器 部分参数 《一次性使用麻醉用过滤器》 YY0321.3—2000 细胞毒性、镉的含量不能测 9 一次性使用无菌阴道扩张器 部分参数 《一次性使用无菌阴道扩张器》 YY0336—2002 细胞毒性不能测 10 一次性使用无菌导尿管 全部参数 《一次性使用无菌导尿管》 YY0325—2002 11 医用脱脂纱布 全部参数 《医用脱脂纱布》 YY0331—2002 12 医用脱脂棉 全部参数 《医用脱脂棉》YY0330—2002 13 医用橡皮膏 全部参数 《医用橡皮膏》YY0148—1993 14 石膏绷带粉状型 全部参数 《石膏绷带粉状型》 YY/T1117—2001 15 石膏绷带粘胶型 全部参数 《石膏绷带粘胶型》 YY/T1118—2001 16 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 《一次性使用橡胶检查手套》 GB10213—1995 17 集尿袋 全部参数 《集尿袋》 GB/T17257.1～17257.4—1998 18 常用型气管插管及接头 全部参数 《气管插管第1部分：常用型插管及接头》 YY0337.1－2002 19 一次性使用无菌注射器 部分参数 《一次性使用无菌注射器》 GBl5810一2001 镉的含量不能测 20 一次性使用无菌注射针 部分参数 《一次性使用无菌注射针》 GB15811—2001 镉的含量不能测 21 一次性使用输液器 部分参数 《一次性使用输液器》 GB8368—1998 镉的含量不能测 22 一次性使用静脉输液针 部分参数 《一次性使用静脉输液针》 GBl8671--2002 镉的含量不能测 23 一次性使用导尿包 全部参数 《一次性使用导尿包》 YZB/闽0050－2003 24 一次性使用产包 全部参数 《一次性使用产包》 YZB/闽0052－2003 25 一次性使用清创包 全部参数 《一次性使用清创包》 YZB/闽0054－2003 26 一次性使用手术包 全部参数 《一次性使用手术包》 YZB/闽0051－2003 27 一次性使用备皮包 全部参数 《一次性使用备皮包》 YZB/闽0098－2004 28 一次性使用换药包 全部参数 《一次性使用换药包》 YZB/闽0053－2003 29 医用棉签 全部参数 《医用棉签》 YZB/闽0038－2003 30 医用绷带 全部参数 《医用绷带》 YZB/闽0015－2003 31 医用纱布块 全部参数 《医用纱布块》 YZB/闽0108－2004 32 医用无纺布敷料垫 全部参数 《医用无纺布敷料垫》 YZB/闽0068－2003 33 金属考瓷牙 全部参数 《金属考瓷牙》 YZB/闽0121－2004 34 一次性使用吸氧管 全部参数 《一次性使用吸氧管》 YZB/闽0099－2004 35 一次性使用帽子 全部参数 《一次性使用帽子》 YZB/闽0105－2004 36 一次性使用手术衣 全部参数 《一次性使用手术衣》 YZB/闽0102－2004 37 一次性使用无纺布口罩 全部参数 《一次性使用无纺布口罩》 YZB/闽0056－2003 | 福建省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年12月26日至28日对你局所属福建省药品检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等37种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月十八日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用输血器 部分参数 《一次性使用输血器》 GB8369—1998 镉的含量不能测 2 一次性使用精密过滤输液器 部分参数 《专用输液器第1部分：一次性使用精密过滤输液器》 GB18458.1—2001 镉的含量不能测 3 一次性使用机用采血器 全部参数 《一次性使用机用采血器》YY0328—2002 4 一次性使用滴定管式输液器 部分参数 《专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器》 GB18458.2—2003 镉的含量不能测 5 一次性使用微量采血吸管 全部参数 《一次性使用微量采血吸管》YY/T0289—1996 6 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 《一次性使用麻醉穿刺包》 YY0321.1—2000 细胞毒性、镉的含量不能测 7 一次性使用麻醉用针 部分参数 《一次性使用麻醉用针》 YY0321.2—2000 镉的含量不能测 8 一次性使用麻醉用过滤器 部分参数 《一次性使用麻醉用过滤器》 YY0321.3—2000 细胞毒性、镉的含量不能测 9 一次性使用无菌阴道扩张器 部分参数 《一次性使用无菌阴道扩张器》 YY0336—2002 细胞毒性不能测 10 一次性使用无菌导尿管 全部参数 《一次性使用无菌导尿管》 YY0325—2002 11 医用脱脂纱布 全部参数 《医用脱脂纱布》 YY0331—2002 12 医用脱脂棉 全部参数 《医用脱脂棉》YY0330—2002 13 医用橡皮膏 全部参数 《医用橡皮膏》YY0148—1993 14 石膏绷带粉状型 全部参数 《石膏绷带粉状型》 YY/T1117—2001 15 石膏绷带粘胶型 全部参数 《石膏绷带粘胶型》 YY/T1118—2001 16 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 《一次性使用橡胶检查手套》 GB10213—1995 17 集尿袋 全部参数 《集尿袋》 GB/T17257.1～17257.4—1998 18 常用型气管插管及接头 全部参数 《气管插管第1部分：常用型插管及接头》 YY0337.1－2002 19 一次性使用无菌注射器 部分参数 《一次性使用无菌注射器》 GBl5810一2001 镉的含量不能测 20 一次性使用无菌注射针 部分参数 《一次性使用无菌注射针》 GB15811—2001 镉的含量不能测 21 一次性使用输液器 部分参数 《一次性使用输液器》 GB8368—1998 镉的含量不能测 22 一次性使用静脉输液针 部分参数 《一次性使用静脉输液针》 GBl8671--2002 镉的含量不能测 23 一次性使用导尿包 全部参数 《一次性使用导尿包》 YZB/闽0050－2003 24 一次性使用产包 全部参数 《一次性使用产包》 YZB/闽0052－2003 25 一次性使用清创包 全部参数 《一次性使用清创包》 YZB/闽0054－2003 26 一次性使用手术包 全部参数 《一次性使用手术包》 YZB/闽0051－2003 27 一次性使用备皮包 全部参数 《一次性使用备皮包》 YZB/闽0098－2004 28 一次性使用换药包 全部参数 《一次性使用换药包》 YZB/闽0053－2003 29 医用棉签 全部参数 《医用棉签》 YZB/闽0038－2003 30 医用绷带 全部参数 《医用绷带》 YZB/闽0015－2003 31 医用纱布块 全部参数 《医用纱布块》 YZB/闽0108－2004 32 医用无纺布敷料垫 全部参数 《医用无纺布敷料垫》 YZB/闽0068－2003 33 金属考瓷牙 全部参数 《金属考瓷牙》 YZB/闽0121－2004 34 一次性使用吸氧管 全部参数 《一次性使用吸氧管》 YZB/闽0099－2004 35 一次性使用帽子 全部参数 《一次性使用帽子》 YZB/闽0105－2004 36 一次性使用手术衣 全部参数 《一次性使用手术衣》 YZB/闽0102－2004 37 一次性使用无纺布口罩 全部参数 《一次性使用无纺布口罩》 YZB/闽0056－2003
关于认可湖南省药品检验所对一次性使用输液器等医疗器械产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]72号 | FGWJ-2005-10090 | 2005-02-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年1月19日至21日对你局所属省湖南省药品检验所（湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用输液器等63种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月十八日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 《一次性使用输液器》GB8368—1998 2 一次性使用无菌注射器 《一次性使用无菌注射器》GB15810—2001 3 一次性使用无菌注射针 《一次性使用无菌注射针》GB15811—2001 4 一次性使用静脉输液针 《一次性使用静脉输液针》GB18671—2002 5 医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分：化学分析方法 《医用输血、输液、注射器具检验方法第1部分：化学分析部分》GB/T14233.1-1993 6 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验方法 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 细胞毒性不能做 7 医用脱脂棉 《医用脱脂棉》YY0330—2002 8 医用脱脂纱布 《医用脱脂纱布》YY0331—2002 9 一次性使用采血器 《一次性使用采血器》YY0115—1993 10 一次性使用滴定管式输液器 《一次性使用滴定管式输液器》GB18458.2-2003 11 一次性使用麻醉穿刺包 《一次性使用麻醉穿刺包》YY0321.1—2000 细胞毒性不能做 12 一次性使用静脉血样采集容器 《一次性使用静脉血样采集容器》YY0314-1999 13 一次性使用无菌阴道扩张器 《一次性使用无菌阴道扩张器》YY0336-2002 14 血细胞分析仪应用试剂：清洗液 《血细胞分析仪应用试剂：清洗液》YY/T0456.1-2003 15 血细胞分析仪应用试剂：溶血剂 《血细胞分析仪应用试剂：溶血剂》YY/T0456.2-2003 16 血细胞分析仪应用试剂：稀释液 《血细胞分析仪应用试剂：稀释液》YY/T0456.3-2003 17 一次性使用无菌溶药针 《一次性使用无菌溶药针》YZB/湘0004-2004 18 义齿稳固剂 《义齿稳固剂(齿科)》YZB/湘0044-2003 细胞毒性不能做 19 活动修复体 《牙科学 活动修复体》YZB/湘0060-2004 20 固定修复体 《牙科学 固定修复体》YZB/湘0060-2004 21 血红蛋白快速测定仪用试纸 《血红蛋白快速测定仪配套Hgb pro(德国产)型号专用试纸》YZB/湘0056-2003 22 疤痕霜 《疤痕霜》YZB/湘0070-2004 23 痕好贴 《痕好帖（几丁质天然生物贴）》YZB/湘0015-2002 24 痕好帖外伤护理包 《痕好帖外伤护理包》YZB/湘0020-2003 25 弹性创可帖 《弹性创可帖》YZB/湘0023-2002 26 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)测定试剂盒》YZB/湘0029-2003 27 血清α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒》YZB/湘0030-2003 28 血清甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶 (GPDA)测定试剂盒》YZB/湘0031-2003 29 血清丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒》YZB/湘0035-2004，YZB/湘0081-2004 30 血清天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒》YZB/湘0036-2004，YZB/湘0085-2004 31 血清碱性磷酸酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清碱性磷酸酶检测试剂盒》YZB/湘0037-2004，YZB/湘0084-2004 32 血清r-谷氨酰转移酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清r-谷氨酰转移酶检测试剂盒》YZB/湘0038-2004，YZB/湘0082-2004 33 血清总胆固醇检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清总胆固醇检测试剂盒》YZB/湘0039-2004 34 血清甘油三酯检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清甘油三酯检测试剂盒》YZB/湘0040-2004 35 血清葡萄糖检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清葡萄糖检测试剂盒》YZB/湘0041-2004 36 血清总胆红素测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清总胆红素测定试剂盒》YZB/湘0083-2004，YZB/湘0091-2004 37 血清5’-核苷酸酶测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清5’-核苷酸酶测定试剂盒》YZB/湘0086-2004 38 血清直接胆红素测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清直接胆红素测定试剂盒》YZB/湘0087-2004，YZB/湘0092-2004 39 血清总蛋白检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清总蛋白检测试剂盒》YZB/湘0089-2004 40 血清白蛋白检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清白蛋白检测试剂盒》YZB/湘0090-2004 41 血清乳酸脱氢酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清乳酸脱氢酶检测试剂盒》YZB/湘0096-2004 42 血清尿酸检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清尿酸检测试剂盒》YZB/湘0095-2004 43 血清肌酐检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清肌酐检测试剂盒》YZB/湘0094-2004 44 血清尿素氮检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清尿素氮检测试剂盒》YZB/湘0093-2004 45 TDR细菌鉴定及药敏测试仪配套试剂 《TDR细菌鉴定及药敏测试仪配套试剂》YZB/湘0098-2004 支原体不能做 46 妇科白带涂片多功能染色液 《妇科白带涂片多功能染色液》YZB/湘0034-2004 47 细菌培养基平皿 《细菌培养基平皿》YZB/湘0045-2003 48 克氏双糖含铁琼脂 《克氏双糖含铁琼脂》YZB/湘0100-2004 49 伊红美兰琼脂 《伊红美兰琼脂》YZB/湘0101-2004 50 SS琼脂 《SS琼脂》YZB/湘0099-2004 51 一次性使用无菌产包 《一次性使用无菌产包》YZB/湘0067-2004，YZB/湘0057-2004 52 一次性使用无纺布制品 《一次性使用无纺布制品》YZB/湘0006-2004，YZB/湘0068-2004等 53 一次性使用手术用品包 《一次性使用手术用品包》YZB/湘0014-2004 54 一次性使用急救包 《一次性使用急救包》YZB/湘0020-2004 55 一次性使用换药包 《一次性使用换药包》YZB/湘0018-2004 56 一次性使用口腔包 《一次性使用口腔包》YZB/湘0017-2004 57 一次性使用导尿包 《一次性使用导尿包》YZB/湘0019-2004 58 一次性使用备皮包 《一次性使用备皮包》YZB/湘0016-2004 59 纱布块 《纱布块》YZB/湘0011-2004 60 一次性使用医用口罩 《一次性使用口罩》YZB/湘0012-2004 61 一次性使用医用帽 《一次性使用医用帽》YZB/湘0061-2004 62 医用电气设备 1 保护接地阻抗 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB9706.1-1995 2 连续漏电流 3 患者辅助电流 4 电介质强度 63 洁净室（区） 1 尘埃（悬浮）粒子数 《医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》GB/T16292-4-1996 《无菌医疗器具生产管理规范》YY0033-2000 2 浮游菌数 3 沉降菌数 4 静压差 5 噪声 6 温度 7 相对湿度 8 风速 9 换气次数 | 湖南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2005年1月19日至21日对你局所属省湖南省药品检验所（湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用输液器等63种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月十八日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 《一次性使用输液器》GB8368—1998 2 一次性使用无菌注射器 《一次性使用无菌注射器》GB15810—2001 3 一次性使用无菌注射针 《一次性使用无菌注射针》GB15811—2001 4 一次性使用静脉输液针 《一次性使用静脉输液针》GB18671—2002 5 医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分：化学分析方法 《医用输血、输液、注射器具检验方法第1部分：化学分析部分》GB/T14233.1-1993 6 医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分：生物试验方法 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 细胞毒性不能做 7 医用脱脂棉 《医用脱脂棉》YY0330—2002 8 医用脱脂纱布 《医用脱脂纱布》YY0331—2002 9 一次性使用采血器 《一次性使用采血器》YY0115—1993 10 一次性使用滴定管式输液器 《一次性使用滴定管式输液器》GB18458.2-2003 11 一次性使用麻醉穿刺包 《一次性使用麻醉穿刺包》YY0321.1—2000 细胞毒性不能做 12 一次性使用静脉血样采集容器 《一次性使用静脉血样采集容器》YY0314-1999 13 一次性使用无菌阴道扩张器 《一次性使用无菌阴道扩张器》YY0336-2002 14 血细胞分析仪应用试剂：清洗液 《血细胞分析仪应用试剂：清洗液》YY/T0456.1-2003 15 血细胞分析仪应用试剂：溶血剂 《血细胞分析仪应用试剂：溶血剂》YY/T0456.2-2003 16 血细胞分析仪应用试剂：稀释液 《血细胞分析仪应用试剂：稀释液》YY/T0456.3-2003 17 一次性使用无菌溶药针 《一次性使用无菌溶药针》YZB/湘0004-2004 18 义齿稳固剂 《义齿稳固剂(齿科)》YZB/湘0044-2003 细胞毒性不能做 19 活动修复体 《牙科学 活动修复体》YZB/湘0060-2004 20 固定修复体 《牙科学 固定修复体》YZB/湘0060-2004 21 血红蛋白快速测定仪用试纸 《血红蛋白快速测定仪配套Hgb pro(德国产)型号专用试纸》YZB/湘0056-2003 22 疤痕霜 《疤痕霜》YZB/湘0070-2004 23 痕好贴 《痕好帖（几丁质天然生物贴）》YZB/湘0015-2002 24 痕好帖外伤护理包 《痕好帖外伤护理包》YZB/湘0020-2003 25 弹性创可帖 《弹性创可帖》YZB/湘0023-2002 26 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)测定试剂盒》YZB/湘0029-2003 27 血清α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒》YZB/湘0030-2003 28 血清甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶 (GPDA)测定试剂盒》YZB/湘0031-2003 29 血清丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒》YZB/湘0035-2004，YZB/湘0081-2004 30 血清天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒》YZB/湘0036-2004，YZB/湘0085-2004 31 血清碱性磷酸酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清碱性磷酸酶检测试剂盒》YZB/湘0037-2004，YZB/湘0084-2004 32 血清r-谷氨酰转移酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清r-谷氨酰转移酶检测试剂盒》YZB/湘0038-2004，YZB/湘0082-2004 33 血清总胆固醇检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清总胆固醇检测试剂盒》YZB/湘0039-2004 34 血清甘油三酯检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清甘油三酯检测试剂盒》YZB/湘0040-2004 35 血清葡萄糖检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清葡萄糖检测试剂盒》YZB/湘0041-2004 36 血清总胆红素测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清总胆红素测定试剂盒》YZB/湘0083-2004，YZB/湘0091-2004 37 血清5’-核苷酸酶测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清5’-核苷酸酶测定试剂盒》YZB/湘0086-2004 38 血清直接胆红素测定试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清直接胆红素测定试剂盒》YZB/湘0087-2004，YZB/湘0092-2004 39 血清总蛋白检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清总蛋白检测试剂盒》YZB/湘0089-2004 40 血清白蛋白检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清白蛋白检测试剂盒》YZB/湘0090-2004 41 血清乳酸脱氢酶检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清乳酸脱氢酶检测试剂盒》YZB/湘0096-2004 42 血清尿酸检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清尿酸检测试剂盒》YZB/湘0095-2004 43 血清肌酐检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清肌酐检测试剂盒》YZB/湘0094-2004 44 血清尿素氮检测试剂盒 《生化分析仪用试剂 血清尿素氮检测试剂盒》YZB/湘0093-2004 45 TDR细菌鉴定及药敏测试仪配套试剂 《TDR细菌鉴定及药敏测试仪配套试剂》YZB/湘0098-2004 支原体不能做 46 妇科白带涂片多功能染色液 《妇科白带涂片多功能染色液》YZB/湘0034-2004 47 细菌培养基平皿 《细菌培养基平皿》YZB/湘0045-2003 48 克氏双糖含铁琼脂 《克氏双糖含铁琼脂》YZB/湘0100-2004 49 伊红美兰琼脂 《伊红美兰琼脂》YZB/湘0101-2004 50 SS琼脂 《SS琼脂》YZB/湘0099-2004 51 一次性使用无菌产包 《一次性使用无菌产包》YZB/湘0067-2004，YZB/湘0057-2004 52 一次性使用无纺布制品 《一次性使用无纺布制品》YZB/湘0006-2004，YZB/湘0068-2004等 53 一次性使用手术用品包 《一次性使用手术用品包》YZB/湘0014-2004 54 一次性使用急救包 《一次性使用急救包》YZB/湘0020-2004 55 一次性使用换药包 《一次性使用换药包》YZB/湘0018-2004 56 一次性使用口腔包 《一次性使用口腔包》YZB/湘0017-2004 57 一次性使用导尿包 《一次性使用导尿包》YZB/湘0019-2004 58 一次性使用备皮包 《一次性使用备皮包》YZB/湘0016-2004 59 纱布块 《纱布块》YZB/湘0011-2004 60 一次性使用医用口罩 《一次性使用口罩》YZB/湘0012-2004 61 一次性使用医用帽 《一次性使用医用帽》YZB/湘0061-2004 62 医用电气设备 1 保护接地阻抗 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB9706.1-1995 2 连续漏电流 3 患者辅助电流 4 电介质强度 63 洁净室（区） 1 尘埃（悬浮）粒子数 《医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》GB/T16292-4-1996 《无菌医疗器具生产管理规范》YY0033-2000 2 浮游菌数 3 沉降菌数 4 静压差 5 噪声 6 温度 7 相对湿度 8 风速 9 换气次数
关于发布YY0464-2003《一次性使用血液灌流器》医疗器械行业标准第1号修改单的通知 | 国食药监械[2005]74号 | FGWJ-2005-10142 | 2005-02-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现发布YY 0464-2003《一次性使用血液灌流器》医疗器械行业标准第1号修改单。本修改单自2005年5月1日起施行。 附件：YY 0464-2003《一次性使用血液灌流器》医疗器械行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月十八日 附件： YY 0464-2003《一次性使用血液灌流器》医疗器械行业标准第1号修改单 1．（第4页）6.7.1条“对戊巴比妥钠的吸附性能试验”修订为：配制80mg/L浓度的戊巴比妥钠溶液，……称取1.0g吸附剂（干重，湿态可折合成干重），…… CO—……………………………………………………（mg/L） Ct—……………………………………………………（mg/L） 2．（第4页）6.7.2条“对肌酐的吸附性能的试验”修订为： 配制35mg/L浓度的肌酐溶液，……称取1.0g吸附剂（干重，湿态可折合成干重）…… 3．（第5页）6.7.3条“对维生素B12的吸附性能试验”修订为： 配制25mg/L浓度维生素B12的溶液，……称取1.0g吸附剂（干重，湿态可折合成干重）…… 注：标准中戊巴比妥均为戊巴比妥钠，B12均为维生素B12 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现发布YY 0464-2003《一次性使用血液灌流器》医疗器械行业标准第1号修改单。本修改单自2005年5月1日起施行。 附件：YY 0464-2003《一次性使用血液灌流器》医疗器械行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月十八日 附件： YY 0464-2003《一次性使用血液灌流器》医疗器械行业标准第1号修改单 1．（第4页）6.7.1条“对戊巴比妥钠的吸附性能试验”修订为：配制80mg/L浓度的戊巴比妥钠溶液，……称取1.0g吸附剂（干重，湿态可折合成干重），…… CO—……………………………………………………（mg/L） Ct—……………………………………………………（mg/L） 2．（第4页）6.7.2条“对肌酐的吸附性能的试验”修订为： 配制35mg/L浓度的肌酐溶液，……称取1.0g吸附剂（干重，湿态可折合成干重）…… 3．（第5页）6.7.3条“对维生素B12的吸附性能试验”修订为： 配制25mg/L浓度维生素B12的溶液，……称取1.0g吸附剂（干重，湿态可折合成干重）…… 注：标准中戊巴比妥均为戊巴比妥钠，B12均为维生素B12
关于认可河南省医疗器械检验所对一次性使用无菌注射器等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]57号 | FGWJ-2005-10096 | 2005-02-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年12月15日至17日对你局所属河南省医疗器械检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等69种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 宫腔形宫内节育器 部分项目 GB11234-1995 宫腔形宫内节育器 平面度、铜纯度不能测 2 VCu宫内节育器 部分项目 GB11235-1997 VCu宫内节育器 环氧乙烷残留量（气相法）不能测 3 TCu宫内节育器 全部项目 GB11236-1995 TCu宫内节育器 4 一次性使用无菌注射器 部分项目 GB15810-2001 一次性使用无菌注射器 环氧乙烷残留量（气相法）不能测 5 一次性使用无菌注射针 全部项目 GB15811-2001 一次性使用无菌注射针 6 一次性使用精密过滤输液器 全部项目 GB18458.1-2001 专用输液器第1部分:一次性使用精密过滤输液器 7 一次性使用滴定管式输液器 全部项目 GB18458.2-2003 专用输液器第2部分:一次性使用滴定管式输液器 8 一次性使用静脉输液针 全部项目 GB18671-2002 一次性使用静脉输液针 9 医用一次性防护服 部分项目 GB19082-2003 医用一次性防护服 过滤效率不能测 10 医用防护口罩 部分项目 GB19083-2003 医用防护口罩 过滤效率不能测 11 针灸针 全部项目 GB2024-1994 针灸针 12 一次性使用输液器 全部项目 GB8368-1998 一次性使用输液器 13 一次性使用输血器 全部项目 GB8369-1998 一次性使用输血器 14 医用电气设备安全 部分项目 GB9706.1.-1995 医用电气设备第1部分：安全通用要求(110项) 剩余能量、 AP型设备性能要求 、APG型设备性能要求、进液、压力容器的水压试验、电源变压器、离子辐射不能测 15 医用电气设备环境 部分项目 GB/T14710-1993 医用电器设备环境要求及试验方法 机械环境条件不能测 16 医药工业洁净室(区) 悬浮粒子、沉降菌、风速、压差、噪声、照度、浮游菌、温度、湿度 GB/T16292～4-1996 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌、沉降菌的测试方法 ；JGJ 71-1990 洁净室施工及验收规范 YY0033-2000；无菌医疗器具生产管理规范 17 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 部分项目 GB14233.1-1998医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 环氧乙烷残留量（气相法）不能测 18 制造医疗器械用不锈钢针管 全部项目 GB18457-2001制造医疗器械用不锈钢针管 19 一次性使用微量采血吸管 全部项目 YY/T0289-1996 一次性使用微量采血吸管 20 石膏绷带 粉状型 全部项目 YY/T1117-2001 石膏绷带 粉状型 21 石膏绷带 粘胶型 全部项目 YY/T1118-2001 石膏绷带 粘胶型 22 单圈式钢塑宫内节育器 全部项目 YY0005-90 单圈式钢塑宫内节育器 23 一次性使用采血器 全部项目 YY0115-1993 一次性使用采血器 24 医用橡皮膏 全部项目 YY0148-93 医用橡皮膏 25 一次性使用静脉血样采集容器 全部项目 YY0314-1999 一次性使用静脉血样采集容器 26 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 YY0321.1-2000 一次性使用麻醉穿刺包 细胞毒性不能测 27 一次性使用麻醉用针 全部项目 YY0321.2-2000 一次性使用麻醉用针 28 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 YY0321.3-2000 一次性使用麻醉用过滤器 细胞毒性不能测 29 一次性使用机用采血器 全部项目 YY0328-2002 一次性使用机用采血器 30 医用脱脂棉 全部项目 YY0330-2002 医用脱脂棉 31 医用脱脂纱布 全部项目 YY0331-2002 医用脱脂纱布 32 一次性使用无菌溶药针 全部项目 YZB/国-2004一次性使用无菌溶药针 33 一次性使用备皮包 部分项目 YZB/豫0009-2003一次性使用备皮包 刃口精磨角、刃口涂膜层、柔软度不能测 34 华盛治疗仪 部分项目 YZB/豫0011-2003华盛治疗仪 剩余能量、机械环境试验不能测 35 一次性使用换药盒 部分项目 YZB/豫0024-2002一次性使用换药盒 液体穿透性、试样的制备、样品和试样调节、 耐热、热老化、针尖强度、针尖锋利度、三角针刃口锋利度、线径、细胞毒性、遗传毒性、体内、体外遗传毒性、短期肌肉植入 不能测 36 一次性使用橡胶医用手套 全部项目 YZB/豫0025-2002一次性使用橡胶医用手套 37 医用脱脂纱布块 全部项目 YZB/豫0033-2003医用脱脂纱布块 38 一次性使用无菌巾 部分项目 YZB/豫-2003一次性使用无菌巾 液体穿透性不能测 39 机械式粉尘过滤器 全部项目 YZB/豫新0001-2002机械式粉尘过滤器 40 一次性薄膜手套 全部项目 YZB/豫新0004-2003一次性薄膜手套 41 一次性换药盒 全部项目 YZB/豫新0006-2003一次性换药盒 42 一次性口腔包 部分项目 YZB/豫新0007-2003一次性口腔包 电镀层厚度及质量、扭力不能测 43 一次性无菌口腔检查包 部分项目 YZB/豫新0011-2002一次性无菌口腔检查包 液体穿透性、 扭力、变形量不能测 44 一次性使用鼻氧管 部分项目 YZB/豫新0012-2002一次性使用鼻氧管 弯曲不能测 45 一次性使用新型吸氧面罩 全部项目 YZB/豫新0012-2003一次性使用新型吸氧面罩 46 一次性使用无菌口罩 部分项目 YZB/豫新0035-2003一次性使用无菌口罩 液体穿透性 不能测 47 医用棉球 全部项目 YZB/豫新0036-2002医用棉球 48 一次性使用滤膜口罩 部分项目 YZB/豫新0036-2003一次性使用滤膜口罩 液体穿透性不能测 49 一次性无菌手术衣、口罩帽 部分项目 YZB/豫新0038-2002一次性无菌手术衣、口罩帽 液体穿透性不能测 50 一次性使用无菌手术衣 部分项目 YZB/豫新0038-2003一次性使用无菌手术衣 液体穿透性不能测 51 一次性使用阴道冲洗器 部分项目 YZB/豫新0043-2002一次性使用阴道冲洗器 粗糙度不能测 52 无菌医用棉球 全部项目 YZB/豫新0051-2003无菌医用棉球 53 医用纱布绷带 全部项目 YZB/豫新0053-2003医用纱布绷带 54 一次性使用体外引流袋 全部项目 YZB/豫新0064-2003一次性使用体外引流袋 55 光子氧透射液体治疗仪 部分项目 Q/GDS001-1999光子氧透射液体治疗仪 紫外线辐照强度、波长、机械环境试验不能测 56 超声脑血管治疗仪 部分项目 Q/GDS003-1999超声脑血管治疗仪 超声波输出功率、剩余能量、机械环境试验不能测 57 胃肠病治疗仪 部分项目 Q/GDS004-1999胃肠病治疗仪 机械环境试验不能测 58 软组织伤痛治疗仪 部分项目 Q/GDS005-1999软组织伤痛治疗仪 机械环境试验不能测 59 肝病治疗仪 部分项目 Q/GDS006-1999肝病治疗仪 机械环境试验不能测 60 红外光治疗仪 部分项目 Q/GDS007-1999红外光治疗仪 红外光幅照功率、机械环境试验不能测 61 一次性使用无菌单 全部项目 Q/PAY013-2001一次性使用无菌单 62 一次性使用无菌垫 全部项目 Q/PAY014-2001一次性使用无菌垫 63 一次性使用无菌产包 全部项目 Q/XYA003-1998一次性使用无菌产包 64 医用灭菌自粘伤口贴 部分项目 Q/XYA004-1999医用灭菌自粘伤口贴 透气性不能测 65 医用薄膜手术巾 全部项目 Q/XYA005-1999医用薄膜手术巾 66 医用弹性绷带 全部项目 Q/XYA007-2002医用弹性绷带 67 医用输液贴 全部项目 Q/XYA010-2002医用输液贴 68 一次性使用无菌导尿包 全部项目 Q/YDWC008-1999一次性使用无菌导尿包 69 光治疗仪 部分项目 Q/ZZ001-1999光治疗仪 机械环境试验不能测 | 河南省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年12月15日至17日对你局所属河南省医疗器械检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用无菌注射器等69种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 宫腔形宫内节育器 部分项目 GB11234-1995 宫腔形宫内节育器 平面度、铜纯度不能测 2 VCu宫内节育器 部分项目 GB11235-1997 VCu宫内节育器 环氧乙烷残留量（气相法）不能测 3 TCu宫内节育器 全部项目 GB11236-1995 TCu宫内节育器 4 一次性使用无菌注射器 部分项目 GB15810-2001 一次性使用无菌注射器 环氧乙烷残留量（气相法）不能测 5 一次性使用无菌注射针 全部项目 GB15811-2001 一次性使用无菌注射针 6 一次性使用精密过滤输液器 全部项目 GB18458.1-2001 专用输液器第1部分:一次性使用精密过滤输液器 7 一次性使用滴定管式输液器 全部项目 GB18458.2-2003 专用输液器第2部分:一次性使用滴定管式输液器 8 一次性使用静脉输液针 全部项目 GB18671-2002 一次性使用静脉输液针 9 医用一次性防护服 部分项目 GB19082-2003 医用一次性防护服 过滤效率不能测 10 医用防护口罩 部分项目 GB19083-2003 医用防护口罩 过滤效率不能测 11 针灸针 全部项目 GB2024-1994 针灸针 12 一次性使用输液器 全部项目 GB8368-1998 一次性使用输液器 13 一次性使用输血器 全部项目 GB8369-1998 一次性使用输血器 14 医用电气设备安全 部分项目 GB9706.1.-1995 医用电气设备第1部分：安全通用要求(110项) 剩余能量、 AP型设备性能要求 、APG型设备性能要求、进液、压力容器的水压试验、电源变压器、离子辐射不能测 15 医用电气设备环境 部分项目 GB/T14710-1993 医用电器设备环境要求及试验方法 机械环境条件不能测 16 医药工业洁净室(区) 悬浮粒子、沉降菌、风速、压差、噪声、照度、浮游菌、温度、湿度 GB/T16292～4-1996 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌、沉降菌的测试方法 ；JGJ 71-1990 洁净室施工及验收规范 YY0033-2000；无菌医疗器具生产管理规范 17 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 部分项目 GB14233.1-1998医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 环氧乙烷残留量（气相法）不能测 18 制造医疗器械用不锈钢针管 全部项目 GB18457-2001制造医疗器械用不锈钢针管 19 一次性使用微量采血吸管 全部项目 YY/T0289-1996 一次性使用微量采血吸管 20 石膏绷带 粉状型 全部项目 YY/T1117-2001 石膏绷带 粉状型 21 石膏绷带 粘胶型 全部项目 YY/T1118-2001 石膏绷带 粘胶型 22 单圈式钢塑宫内节育器 全部项目 YY0005-90 单圈式钢塑宫内节育器 23 一次性使用采血器 全部项目 YY0115-1993 一次性使用采血器 24 医用橡皮膏 全部项目 YY0148-93 医用橡皮膏 25 一次性使用静脉血样采集容器 全部项目 YY0314-1999 一次性使用静脉血样采集容器 26 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 YY0321.1-2000 一次性使用麻醉穿刺包 细胞毒性不能测 27 一次性使用麻醉用针 全部项目 YY0321.2-2000 一次性使用麻醉用针 28 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 YY0321.3-2000 一次性使用麻醉用过滤器 细胞毒性不能测 29 一次性使用机用采血器 全部项目 YY0328-2002 一次性使用机用采血器 30 医用脱脂棉 全部项目 YY0330-2002 医用脱脂棉 31 医用脱脂纱布 全部项目 YY0331-2002 医用脱脂纱布 32 一次性使用无菌溶药针 全部项目 YZB/国-2004一次性使用无菌溶药针 33 一次性使用备皮包 部分项目 YZB/豫0009-2003一次性使用备皮包 刃口精磨角、刃口涂膜层、柔软度不能测 34 华盛治疗仪 部分项目 YZB/豫0011-2003华盛治疗仪 剩余能量、机械环境试验不能测 35 一次性使用换药盒 部分项目 YZB/豫0024-2002一次性使用换药盒 液体穿透性、试样的制备、样品和试样调节、 耐热、热老化、针尖强度、针尖锋利度、三角针刃口锋利度、线径、细胞毒性、遗传毒性、体内、体外遗传毒性、短期肌肉植入 不能测 36 一次性使用橡胶医用手套 全部项目 YZB/豫0025-2002一次性使用橡胶医用手套 37 医用脱脂纱布块 全部项目 YZB/豫0033-2003医用脱脂纱布块 38 一次性使用无菌巾 部分项目 YZB/豫-2003一次性使用无菌巾 液体穿透性不能测 39 机械式粉尘过滤器 全部项目 YZB/豫新0001-2002机械式粉尘过滤器 40 一次性薄膜手套 全部项目 YZB/豫新0004-2003一次性薄膜手套 41 一次性换药盒 全部项目 YZB/豫新0006-2003一次性换药盒 42 一次性口腔包 部分项目 YZB/豫新0007-2003一次性口腔包 电镀层厚度及质量、扭力不能测 43 一次性无菌口腔检查包 部分项目 YZB/豫新0011-2002一次性无菌口腔检查包 液体穿透性、 扭力、变形量不能测 44 一次性使用鼻氧管 部分项目 YZB/豫新0012-2002一次性使用鼻氧管 弯曲不能测 45 一次性使用新型吸氧面罩 全部项目 YZB/豫新0012-2003一次性使用新型吸氧面罩 46 一次性使用无菌口罩 部分项目 YZB/豫新0035-2003一次性使用无菌口罩 液体穿透性 不能测 47 医用棉球 全部项目 YZB/豫新0036-2002医用棉球 48 一次性使用滤膜口罩 部分项目 YZB/豫新0036-2003一次性使用滤膜口罩 液体穿透性不能测 49 一次性无菌手术衣、口罩帽 部分项目 YZB/豫新0038-2002一次性无菌手术衣、口罩帽 液体穿透性不能测 50 一次性使用无菌手术衣 部分项目 YZB/豫新0038-2003一次性使用无菌手术衣 液体穿透性不能测 51 一次性使用阴道冲洗器 部分项目 YZB/豫新0043-2002一次性使用阴道冲洗器 粗糙度不能测 52 无菌医用棉球 全部项目 YZB/豫新0051-2003无菌医用棉球 53 医用纱布绷带 全部项目 YZB/豫新0053-2003医用纱布绷带 54 一次性使用体外引流袋 全部项目 YZB/豫新0064-2003一次性使用体外引流袋 55 光子氧透射液体治疗仪 部分项目 Q/GDS001-1999光子氧透射液体治疗仪 紫外线辐照强度、波长、机械环境试验不能测 56 超声脑血管治疗仪 部分项目 Q/GDS003-1999超声脑血管治疗仪 超声波输出功率、剩余能量、机械环境试验不能测 57 胃肠病治疗仪 部分项目 Q/GDS004-1999胃肠病治疗仪 机械环境试验不能测 58 软组织伤痛治疗仪 部分项目 Q/GDS005-1999软组织伤痛治疗仪 机械环境试验不能测 59 肝病治疗仪 部分项目 Q/GDS006-1999肝病治疗仪 机械环境试验不能测 60 红外光治疗仪 部分项目 Q/GDS007-1999红外光治疗仪 红外光幅照功率、机械环境试验不能测 61 一次性使用无菌单 全部项目 Q/PAY013-2001一次性使用无菌单 62 一次性使用无菌垫 全部项目 Q/PAY014-2001一次性使用无菌垫 63 一次性使用无菌产包 全部项目 Q/XYA003-1998一次性使用无菌产包 64 医用灭菌自粘伤口贴 部分项目 Q/XYA004-1999医用灭菌自粘伤口贴 透气性不能测 65 医用薄膜手术巾 全部项目 Q/XYA005-1999医用薄膜手术巾 66 医用弹性绷带 全部项目 Q/XYA007-2002医用弹性绷带 67 医用输液贴 全部项目 Q/XYA010-2002医用输液贴 68 一次性使用无菌导尿包 全部项目 Q/YDWC008-1999一次性使用无菌导尿包 69 光治疗仪 部分项目 Q/ZZ001-1999光治疗仪 机械环境试验不能测
关于认可新疆维吾尔自治区药品检验所对医用脱脂棉等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]58号 | FGWJ-2005-10097 | 2005-02-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年11月28日至30日对你局所属新疆维吾尔自治区药品检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对医用脱脂棉等31种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月四日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器(带针) 部分参数 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 可萃取金属含量不能测 2 一次性使用输液器（带针） 部分参数 一次性使用输液器 GB8368-1998 一次性使用静脉输液针 GB18671-2002 一次性使用袋式输液器 Q/20237040-5.8-1999 金属离子不能测 3 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB8369-1998 金属离子不能测 4 医用输血、输液、注射器具生物试验 1 无菌 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 2 热原 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 3 细菌 内毒素 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 4 急性全身毒性试验 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 5 溶血 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 6 刺激试验 《医疗器械生物学评价第10部分：刺激与致敏试验》 GB/T16886.10-2000 7 植入试验 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 《医疗器械生物学评价第6部分》GB/T16886.6-1997 5 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉 YY0330-2002 6 医用脱脂纱布 部分参数 医用脱脂纱布 YY0331-2002 抗拉强度不能测 7 石膏绷带 全部参数 石膏绷带（粉状型） 石膏绷带（粘胶型） YY/T1117～1118-2001 8 医用脱脂棉球、棉卷、棉签 全部参数 医用脱脂棉球、棉卷、棉签 Q/WXD001-2002 医用脱脂棉 YY0330-2002 9 一次性使用齿科器械盒 部分参数 一次性使用齿科器械盒 Q/XWG002-2003 粗糙度、硬度不能测 10 一次性使用手术包 全部参数 一次性使用手术包 Q/MYY021-2003 11 一次性使用产包 全部参数 一次性使用产包 Q/MYY033-2003 12 医用橡皮膏 部分参数 医用橡皮膏 YY0148-93 剥离强度不能测 13 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 细胞毒性、致敏不能测 14 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2000 15 一次性使用阴道扩张器 部分参数 一次性使用阴道扩张器 YY0336-2002 细胞毒性、致敏不能测 16 一次性无菌水刺布敷料块 全部参数 一次性无菌水刺布敷料块 Q/MYY036-2003 17 医用脱脂纱布垫、显影垫、棉垫 全部参数 医用脱脂纱布垫、显影垫、棉垫 Q/MYY009-2003 18 一次性医用无菌纱布块（片） 全部参数 一次性医用无菌纱布块（片） Q/MYY018-2003 19 纱布绷带 部分参数 纱布绷带 Q/MYY031-2003 抗拉强度不能测 20 医用脱脂纱布口罩 全部参数 医用脱脂纱布口罩 DB65/2028-2003 21 医药工业洁净室（区）测试 1 沉降菌测试 《医药工业洁净室（区）沉降菌测试方法》 GB/T16294-1996 2 尘埃（悬浮）粒子数测试 《医药工业洁净室（区）悬浮粒子测试方法》 GB/T16292-1996 《无菌医疗器具生产管理规范》 YY0033-2000 3 温度 实验动物环境及设施 GB14925-2001 4 相对湿度% 实验动物环境及设施 GB14925-2001 22 医用脱脂棉球（棉签） 全部参数 医用脱脂棉球（棉签） Q/MYY020-2003 23 一次性医用敷料 全部参数 一次性医用敷料 Q/WBS001-2003 24 普通病床 全部参数 普通病床 YZB/新001-2004 25 手摇式病床 全部参数 手摇式病床 YZB/新002-2004 26 传导热效应沙疗仪 部分参数 传导热效应沙疗仪 Q/WHL001-2001 电机部分不能测 27 集尿袋 全部参数 集尿袋 GB/T17257.1～17257.4-1998 28 一次性使用滴管式输液器 部分参数 一次性使用滴管式输液器 YY0286-1996 金属离子不能测 29 一次性使用精密过滤输液器 部分参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器 GB18458.1-2001 金属离子不能测 30 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器 YY0328-2002 31 医用高分子软管 尺寸系列 全部参数 医用高分子软管 尺寸系列 GB11751-89 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年11月28日至30日对你局所属新疆维吾尔自治区药品检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对医用脱脂棉等31种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月四日 附表 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器(带针) 部分参数 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 可萃取金属含量不能测 2 一次性使用输液器（带针） 部分参数 一次性使用输液器 GB8368-1998 一次性使用静脉输液针 GB18671-2002 一次性使用袋式输液器 Q/20237040-5.8-1999 金属离子不能测 3 一次性使用输血器 部分参数 一次性使用输血器 GB8369-1998 金属离子不能测 4 医用输血、输液、注射器具生物试验 1 无菌 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 2 热原 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 3 细菌 内毒素 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 4 急性全身毒性试验 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 5 溶血 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 6 刺激试验 《医疗器械生物学评价第10部分：刺激与致敏试验》 GB/T16886.10-2000 7 植入试验 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》 GB/T14233.2-1993 《医疗器械生物学评价第6部分》GB/T16886.6-1997 5 医用脱脂棉 全部参数 医用脱脂棉 YY0330-2002 6 医用脱脂纱布 部分参数 医用脱脂纱布 YY0331-2002 抗拉强度不能测 7 石膏绷带 全部参数 石膏绷带（粉状型） 石膏绷带（粘胶型） YY/T1117～1118-2001 8 医用脱脂棉球、棉卷、棉签 全部参数 医用脱脂棉球、棉卷、棉签 Q/WXD001-2002 医用脱脂棉 YY0330-2002 9 一次性使用齿科器械盒 部分参数 一次性使用齿科器械盒 Q/XWG002-2003 粗糙度、硬度不能测 10 一次性使用手术包 全部参数 一次性使用手术包 Q/MYY021-2003 11 一次性使用产包 全部参数 一次性使用产包 Q/MYY033-2003 12 医用橡皮膏 部分参数 医用橡皮膏 YY0148-93 剥离强度不能测 13 一次性使用麻醉穿刺包 部分参数 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 细胞毒性、致敏不能测 14 一次性使用麻醉用针 全部参数 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2000 15 一次性使用阴道扩张器 部分参数 一次性使用阴道扩张器 YY0336-2002 细胞毒性、致敏不能测 16 一次性无菌水刺布敷料块 全部参数 一次性无菌水刺布敷料块 Q/MYY036-2003 17 医用脱脂纱布垫、显影垫、棉垫 全部参数 医用脱脂纱布垫、显影垫、棉垫 Q/MYY009-2003 18 一次性医用无菌纱布块（片） 全部参数 一次性医用无菌纱布块（片） Q/MYY018-2003 19 纱布绷带 部分参数 纱布绷带 Q/MYY031-2003 抗拉强度不能测 20 医用脱脂纱布口罩 全部参数 医用脱脂纱布口罩 DB65/2028-2003 21 医药工业洁净室（区）测试 1 沉降菌测试 《医药工业洁净室（区）沉降菌测试方法》 GB/T16294-1996 2 尘埃（悬浮）粒子数测试 《医药工业洁净室（区）悬浮粒子测试方法》 GB/T16292-1996 《无菌医疗器具生产管理规范》 YY0033-2000 3 温度 实验动物环境及设施 GB14925-2001 4 相对湿度% 实验动物环境及设施 GB14925-2001 22 医用脱脂棉球（棉签） 全部参数 医用脱脂棉球（棉签） Q/MYY020-2003 23 一次性医用敷料 全部参数 一次性医用敷料 Q/WBS001-2003 24 普通病床 全部参数 普通病床 YZB/新001-2004 25 手摇式病床 全部参数 手摇式病床 YZB/新002-2004 26 传导热效应沙疗仪 部分参数 传导热效应沙疗仪 Q/WHL001-2001 电机部分不能测 27 集尿袋 全部参数 集尿袋 GB/T17257.1～17257.4-1998 28 一次性使用滴管式输液器 部分参数 一次性使用滴管式输液器 YY0286-1996 金属离子不能测 29 一次性使用精密过滤输液器 部分参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器 GB18458.1-2001 金属离子不能测 30 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器 YY0328-2002 31 医用高分子软管 尺寸系列 全部参数 医用高分子软管 尺寸系列 GB11751-89
关于一次性使用眼科手术用刀等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2005]60号 | FGWJ-2005-10099 | 2005-02-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省市食品药品监督管理部门和企业对部分产品如何进行分类界定的请示。为适应医疗器械监督管理工作的需要，现将一次性使用眼科手术用刀等21种产品的分类界定通知如下： 一、一次性使用眼科手术用刀：作为II类医疗器械管理。 二、一次性使用眼科手术用镊/钩：侵入组织，作为II类医疗器械管理。 三、一次性使用眼科手术用开睑器：作为I类医疗器械管理。 四、一次性使用眼科手术用操纵器：作为I类医疗器械管理。 五、一次性使用泪点扩张器及泪道探针：作为I类医疗器械管理。 六、眼罩：放置在角膜上或角膜瓣与角膜基质之间，避免损伤视网膜及保护角膜瓣，作为II类医疗器械管理。 七、器械手柄：在白内障手术中与灌注器械相连，作为I类医疗器械管理。 八、滑片：白内障手术中经切口放置在角膜与虹膜之间，起到保护虹膜并辅助人工晶体植入的作用，作为II类医疗器械管理。 九、功能磁共振成像技术（FMRI）：系用图像、言语信号刺激、磁共振成像技术对人体生理过程研究，作为II类医疗器械管理。 十、微波热疗仪硅胶治疗导管：用于热疗仪实现人体腔内治疗，作为II类医疗器械管理。 十一、激光洗眉机：用于治疗色素性皮肤病变和混合色料形成的外源性色素沉着，可能会对人体的生理功能造成潜在的影响或损伤，符合《医疗器械监督管理条例》有关医疗器械定义中对生理过程替代、调节的预期目的，作为II类医疗器械管理。 十二、医用多环套扎器：用于消化道、食道静脉曲张的蚓状血管的结扎，套扎用的橡皮筋部分与消化道粘膜接触，且在非无菌环境中使用，作为II类医疗器械管理。 十三、激光针刀：用于治疗各种风湿、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨外伤后遗症、股骨头坏死、骨性关节病、痛风以及由此引起的关节强直畸形、驼背，各种因软组织造成的粘连、挛缩、结疤而引起疼痛，各种腱鞘炎、肌肉筋膜炎、滑囊炎、增生性关节炎，各种颈椎病、腰椎病等,作为II类医疗器械管理。 十四、病人降温系统：用于降低病人体温，可对某些神经系统损伤的病人提供保护作用，并可限制对人体有害的代谢反应,作为II类医疗器械管理。 十五、美容义眼片：用于眼球失明后弥补眼部外观缺陷的美容装饰，不作为医疗器械管理。 十六、全自动尿液显微镜分析仪用鞘液（尿液标本悬浮缓冲液）：使尿液中的各有形成份的粒子悬浮并单层流过流式池，不与尿液标本发生任何生物及化学反应，不作为医疗器械管理。 十七、标记垫：用于角膜标记器上，以帮助确定屈光手术中角膜瓣的位置，不直接接触角膜，不作为医疗器械管理。 十八、封管热合器：用于血袋封口，不作为医疗器械管理。 十九、器械清洁巾：用于清洁精密手术器械，不作为医疗器械管理。 二十、唐氏综合症数据处理软件：用于对孕早期及孕中期测量的孕妇血清生化指标及孕妇年龄、孕周和体重等数据进行分析处理，用以评估胎儿患唐氏综合症、爱德华综合症和神经管缺陷的概率值，以供医生参考是否需要进行进一步的产前诊断，作为II类医疗器械管理。 二十一、服药杯：用于临时性分药、装药的杯子，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年9月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省市食品药品监督管理部门和企业对部分产品如何进行分类界定的请示。为适应医疗器械监督管理工作的需要，现将一次性使用眼科手术用刀等21种产品的分类界定通知如下： 一、一次性使用眼科手术用刀：作为II类医疗器械管理。 二、一次性使用眼科手术用镊/钩：侵入组织，作为II类医疗器械管理。 三、一次性使用眼科手术用开睑器：作为I类医疗器械管理。 四、一次性使用眼科手术用操纵器：作为I类医疗器械管理。 五、一次性使用泪点扩张器及泪道探针：作为I类医疗器械管理。 六、眼罩：放置在角膜上或角膜瓣与角膜基质之间，避免损伤视网膜及保护角膜瓣，作为II类医疗器械管理。 七、器械手柄：在白内障手术中与灌注器械相连，作为I类医疗器械管理。 八、滑片：白内障手术中经切口放置在角膜与虹膜之间，起到保护虹膜并辅助人工晶体植入的作用，作为II类医疗器械管理。 九、功能磁共振成像技术（FMRI）：系用图像、言语信号刺激、磁共振成像技术对人体生理过程研究，作为II类医疗器械管理。 十、微波热疗仪硅胶治疗导管：用于热疗仪实现人体腔内治疗，作为II类医疗器械管理。 十一、激光洗眉机：用于治疗色素性皮肤病变和混合色料形成的外源性色素沉着，可能会对人体的生理功能造成潜在的影响或损伤，符合《医疗器械监督管理条例》有关医疗器械定义中对生理过程替代、调节的预期目的，作为II类医疗器械管理。 十二、医用多环套扎器：用于消化道、食道静脉曲张的蚓状血管的结扎，套扎用的橡皮筋部分与消化道粘膜接触，且在非无菌环境中使用，作为II类医疗器械管理。 十三、激光针刀：用于治疗各种风湿、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨外伤后遗症、股骨头坏死、骨性关节病、痛风以及由此引起的关节强直畸形、驼背，各种因软组织造成的粘连、挛缩、结疤而引起疼痛，各种腱鞘炎、肌肉筋膜炎、滑囊炎、增生性关节炎，各种颈椎病、腰椎病等,作为II类医疗器械管理。 十四、病人降温系统：用于降低病人体温，可对某些神经系统损伤的病人提供保护作用，并可限制对人体有害的代谢反应,作为II类医疗器械管理。 十五、美容义眼片：用于眼球失明后弥补眼部外观缺陷的美容装饰，不作为医疗器械管理。 十六、全自动尿液显微镜分析仪用鞘液（尿液标本悬浮缓冲液）：使尿液中的各有形成份的粒子悬浮并单层流过流式池，不与尿液标本发生任何生物及化学反应，不作为医疗器械管理。 十七、标记垫：用于角膜标记器上，以帮助确定屈光手术中角膜瓣的位置，不直接接触角膜，不作为医疗器械管理。 十八、封管热合器：用于血袋封口，不作为医疗器械管理。 十九、器械清洁巾：用于清洁精密手术器械，不作为医疗器械管理。 二十、唐氏综合症数据处理软件：用于对孕早期及孕中期测量的孕妇血清生化指标及孕妇年龄、孕周和体重等数据进行分析处理，用以评估胎儿患唐氏综合症、爱德华综合症和神经管缺陷的概率值，以供医生参考是否需要进行进一步的产前诊断，作为II类医疗器械管理。 二十一、服药杯：用于临时性分药、装药的杯子，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年9月1日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月四日
关于认可四川省医疗器械检测中心对泪道探针等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]59号 | FGWJ-2005-10098 | 2005-02-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年11月29日至12月1日对你局所属四川省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对泪道探针等46种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器 GB 18458.1-2001 2 一次性使用静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-1999 3 橡胶医用手套 全部参数 橡胶医用手套 GB7543-1996 ISO/DIS 10282:1990 4 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-1995 5 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB 7544-2004/ISO 4074:2002 6 石膏绷带 粉状型 全部参数 石膏绷带 粉状型 YY/T 1117-2001 7 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带 粘胶型 YY/T 1118-2001 8 玻璃体温计 全部参数 玻璃体温计GB 1588-2001 9 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管 YY 0325-2002 10 一次性使用无菌注射器用活塞 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞 YY/T 0243-2003 11 麻醉针 全部参数 麻醉针 YY 91018-1999 12 齿科针 全部参数 齿科针 YY 91019-1999 13 针灸针 全部参数 针灸针 GB 2024-94 14 输血、输液及配套用针 全部参数 输血、输液及配套用针 YY 91020-1999 15 泪道探针 全部参数 泪道探针 YY0075-92 16 临床化学体外诊断试剂盒 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒 WS/T 124-1999 17 临床基础检验类体外诊断试剂盒 全部参数 血细胞分析仪用清洗液 YY/T 0456.1-2003 血细胞分析仪用溶血剂 YY/T 0456.2-2003 血细胞分析仪用稀释液 YY/T 0456.3-2003 凝血酶原时间凝固法检测试剂盒 YZB/国 3421-40-2004 18 临床化学类体外诊断试剂盒 全部参数 γ-谷氨酰转移酶IFCC法检测试剂盒 YZB/国 1184-2003 血糖GOD-PAP法检测试剂盒 YZB/国 2219-2003 19 细胞组织化学染色剂类体外诊断试剂盒 全部参数 快速瑞氏染色液试剂盒 YZB/川 20186004-X 003-2004 20 自身免疫诊断类体外诊断试剂盒 全部参数 前白蛋白免疫透射比浊法检测试剂盒 YZB/川 20186004-X 015-2004 21 微生物类体外诊断试剂盒 全部参数 一次性使用药敏检测试剂盒 YZB/川 0028-2004 22 医用外科口罩 部分参数 医用外科口罩技术要求 YY 0469-2004 细菌过滤效率不能测 23 可吸收性外科缝线 全部参数 可吸收性外科缝线 YY 1116-2002 24 非吸收性外科缝线 全部参数 非吸收性外科缝线 YY 0167-1998 25 医用皮肤表面缝合器 全部参数 医用皮肤表面缝合器 YZB/川 0016-2004 26 自毁式一次性使用无菌注射器 全部参数 自毁式一次性使用无菌注射器 YZB/国 0107-2002 27 一次性使用无菌胰岛素注射器(带针) 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器(带针) YZB/国 0113-2002 28 一次性使用乳胶导尿管 全部参数 一次性使用乳胶导尿管 YZB/川 0029-2004 29 一次性使用乳胶导管 全部参数 一次性使用乳胶导管 YZB/川 0030-2004 30 一次性使用单采血浆分离器 部分参数 一次性使用单采血浆分离器 YZB/国 0671-2002 血液及血液成份过滤器不能测 31 无菌创可贴 全部参数 无菌创可贴 Q/71751913.1-2000 32 口腔材料溶血试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 溶血试验 YY/T 0127.1-1993 33 口腔材料静脉注射急性全身毒性试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验 YY/T 0127.2-93 34 口腔材料皮下植入试验 全部参数 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 35 口腔材料细胞毒性试验 全部参数 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 36 口腔材料短期全身毒性试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 37 医用输液、输血、注射器具化学分析 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-1998 38 医用输液、输血、注射器具生物分析 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-1993 39 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 全部参数 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T 16292-16294-1996 40 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器 YY0328-2002 41 一次性使用无菌阴道扩张器 全部参数 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 42 一次性使用医用手术衣 全部参数 一次性使用医用手术衣 YZB/川 0035-2004 43 一次性使用医用手术巾 全部参数 一次性使用医用手术巾 YZB/川 0036-2004 44 一次性使用医用手术单 全部参数 一次性使用医用手术单 YZB/川 0037-2004 45 一次性使用溶药器 全部参数 一次性使用溶药器 YZB/国 701-15-2004 46 一次性使用溶药针 全部参数 一次性使用溶药针 YZB/国 702-15-2004 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年11月29日至12月1日对你局所属四川省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对泪道探针等46种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年二月四日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用精密过滤输液器 全部参数 专用输液器 第1部分：一次性使用精密过滤输液器 GB 18458.1-2001 2 一次性使用静脉血样采集容器 全部参数 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-1999 3 橡胶医用手套 全部参数 橡胶医用手套 GB7543-1996 ISO/DIS 10282:1990 4 一次性使用橡胶检查手套 全部参数 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-1995 5 天然胶乳橡胶避孕套 全部参数 天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法 GB 7544-2004/ISO 4074:2002 6 石膏绷带 粉状型 全部参数 石膏绷带 粉状型 YY/T 1117-2001 7 石膏绷带 粘胶型 全部参数 石膏绷带 粘胶型 YY/T 1118-2001 8 玻璃体温计 全部参数 玻璃体温计GB 1588-2001 9 一次性使用无菌导尿管 全部参数 一次性使用无菌导尿管 YY 0325-2002 10 一次性使用无菌注射器用活塞 全部参数 一次性使用无菌注射器用活塞 YY/T 0243-2003 11 麻醉针 全部参数 麻醉针 YY 91018-1999 12 齿科针 全部参数 齿科针 YY 91019-1999 13 针灸针 全部参数 针灸针 GB 2024-94 14 输血、输液及配套用针 全部参数 输血、输液及配套用针 YY 91020-1999 15 泪道探针 全部参数 泪道探针 YY0075-92 16 临床化学体外诊断试剂盒 全部参数 临床化学体外诊断试剂盒 WS/T 124-1999 17 临床基础检验类体外诊断试剂盒 全部参数 血细胞分析仪用清洗液 YY/T 0456.1-2003 血细胞分析仪用溶血剂 YY/T 0456.2-2003 血细胞分析仪用稀释液 YY/T 0456.3-2003 凝血酶原时间凝固法检测试剂盒 YZB/国 3421-40-2004 18 临床化学类体外诊断试剂盒 全部参数 γ-谷氨酰转移酶IFCC法检测试剂盒 YZB/国 1184-2003 血糖GOD-PAP法检测试剂盒 YZB/国 2219-2003 19 细胞组织化学染色剂类体外诊断试剂盒 全部参数 快速瑞氏染色液试剂盒 YZB/川 20186004-X 003-2004 20 自身免疫诊断类体外诊断试剂盒 全部参数 前白蛋白免疫透射比浊法检测试剂盒 YZB/川 20186004-X 015-2004 21 微生物类体外诊断试剂盒 全部参数 一次性使用药敏检测试剂盒 YZB/川 0028-2004 22 医用外科口罩 部分参数 医用外科口罩技术要求 YY 0469-2004 细菌过滤效率不能测 23 可吸收性外科缝线 全部参数 可吸收性外科缝线 YY 1116-2002 24 非吸收性外科缝线 全部参数 非吸收性外科缝线 YY 0167-1998 25 医用皮肤表面缝合器 全部参数 医用皮肤表面缝合器 YZB/川 0016-2004 26 自毁式一次性使用无菌注射器 全部参数 自毁式一次性使用无菌注射器 YZB/国 0107-2002 27 一次性使用无菌胰岛素注射器(带针) 全部参数 一次性使用无菌胰岛素注射器(带针) YZB/国 0113-2002 28 一次性使用乳胶导尿管 全部参数 一次性使用乳胶导尿管 YZB/川 0029-2004 29 一次性使用乳胶导管 全部参数 一次性使用乳胶导管 YZB/川 0030-2004 30 一次性使用单采血浆分离器 部分参数 一次性使用单采血浆分离器 YZB/国 0671-2002 血液及血液成份过滤器不能测 31 无菌创可贴 全部参数 无菌创可贴 Q/71751913.1-2000 32 口腔材料溶血试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 溶血试验 YY/T 0127.1-1993 33 口腔材料静脉注射急性全身毒性试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 静脉注射急性全身毒性试验 YY/T 0127.2-93 34 口腔材料皮下植入试验 全部参数 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 35 口腔材料细胞毒性试验 全部参数 口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法 YY/T 0127.9-2001 36 口腔材料短期全身毒性试验 全部参数 口腔材料生物试验方法 短期全身毒性试验：经口途径 YY/T 0244-1996 37 医用输液、输血、注射器具化学分析 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 GB/T 14233.1-1998 38 医用输液、输血、注射器具生物分析 全部参数 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-1993 39 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 全部参数 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T 16292-16294-1996 40 一次性使用机用采血器 全部参数 一次性使用机用采血器 YY0328-2002 41 一次性使用无菌阴道扩张器 全部参数 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 42 一次性使用医用手术衣 全部参数 一次性使用医用手术衣 YZB/川 0035-2004 43 一次性使用医用手术巾 全部参数 一次性使用医用手术巾 YZB/川 0036-2004 44 一次性使用医用手术单 全部参数 一次性使用医用手术单 YZB/川 0037-2004 45 一次性使用溶药器 全部参数 一次性使用溶药器 YZB/国 701-15-2004 46 一次性使用溶药针 全部参数 一次性使用溶药针 YZB/国 702-15-2004
关于认可中国药品生物制品检定所对人工心脏瓣膜等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]3号 | FGWJ-2005-10086 | 2005-01-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 中国药品生物制品检定所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组，于2004年11月24至26日，对你所的医疗器械检测机构资格进行了现评审。经审查，我局认可你所对人工心脏瓣膜等162种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年一月四日 | 中国药品生物制品检定所： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组，于2004年11月24至26日，对你所的医疗器械检测机构资格进行了现评审。经审查，我局认可你所对人工心脏瓣膜等162种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年一月四日
关于认可黑龙江省医疗器械检测所对一次性使用输液器等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]9号 | FGWJ-2005-10080 | 2005-01-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组，于2004年12月23至25日对你局所属黑龙江省医疗器械检测所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用输液器等53种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年一月十日 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组，于2004年12月23至25日对你局所属黑龙江省医疗器械检测所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用输液器等53种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年一月十日
关于认可重庆医疗器械质量检验中心对玻璃体温计等产品和项目的检测资格的通知 | 国食药监械[2005]2号 | FGWJ-2005-10085 | 2005-01-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 重庆市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组，于2004年12月19至21日，对你局所属重庆医疗器械质量检验中心的医疗器械检测机构资格（扩项）进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对玻璃体温计等42种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年一月四日 | 重庆市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组，于2004年12月19至21日，对你局所属重庆医疗器械质量检验中心的医疗器械检测机构资格（扩项）进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对玻璃体温计等42种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○五年一月四日
关于医用雾化器等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2004]616号 | FGWJ-2004-10151 | 2004-12-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省市食品药品监督管理部门和进口企业要求对部分产品进行分类界定的请示。为适应医疗器械监督管理工作需要，现将医用雾化器等19种产品的分类界定通知如下： 一、雾化器：在呼吸装置系统中，一端接入氧气，用氧气的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中，作为II类医疗器械管理。 二、皮肤保护剂：与人工粪袋一起使用，使肠造口与皮肤之间没有间隙，作为I类医疗器械管理。 三、口角拉钩：用于帮助患者拉开口腔，为治疗或注射提供适宜的口角，作为I类医疗器械管理。 四、唾液吸引头：与标准牙科治疗椅上的吸水管连接，为患者吸出口腔内唾液，作为I类医疗器械管理。 五、菌斑显示液／片：用于帮助使用者了解自己牙齿被细菌腐蚀的程度，作为Ⅰ类医疗器械管理。 六、冷光美白机：用于照射涂了美白剂的牙齿达到美白牙齿的作用，作为II类医疗器械管理。 七、义齿贴合点指示剂：用于涂布于牙科修复体组织面，检测修复体不良接触部位，作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、医用固定套及护具：用于人体组织损伤的临时固定，作为I类医疗器械管理。 九、医用螺钉扳手：用于拧松或拧紧植入式心脏起搏器与起搏电极导线，作为I类医疗器械管理。 十、立体固定系统：由固定钢针、定位导轨、圆环固定装置、轴向安装十字支架、直角圆筒轴、圆弧等组成，按照放射治疗计划系统得到的位置距离数值，手动控制组件在X轴、Y轴、Z轴上移动，从而达到固定的作用（其中固定钢针可重复使用，与分类目录6801-6中“探针”类似，为I类产品），作为I类医疗器械管理。 十一、内窥镜手术器械：与内窥镜同时使用，通过软内窥镜，远距离夹取活组织进行检查，作为II类医疗器械管理。 十二、小型医用吸氧器：有气雾装氧罐、吸氧面罩、调节阀及鼻吸管等组成，用于医疗急救或高原旅游，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、角膜刀：由不锈钢及尼龙材料制成，用于切除角膜，作为I类医疗器械管理。 十四、测瓣器：作为I类医疗器械管理。 十五、样品保存远程传送卡：用于疾病诊断所需的体液样品常温保存和运输，不作为医疗器械管理。 十六、运动护具：不作为医疗器械管理。 十七、病人用鞋及鞋垫：不作为医疗器械管理。 十八、流体恒温器：用于隔着流体管壁对流体进行低温、恒温加热，与人体无任何接触，不作为医疗器械管理。 十九、延伸电缆：用于连接电生理电极导管和外接设备，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年6月I日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省市食品药品监督管理部门和进口企业要求对部分产品进行分类界定的请示。为适应医疗器械监督管理工作需要，现将医用雾化器等19种产品的分类界定通知如下： 一、雾化器：在呼吸装置系统中，一端接入氧气，用氧气的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中，作为II类医疗器械管理。 二、皮肤保护剂：与人工粪袋一起使用，使肠造口与皮肤之间没有间隙，作为I类医疗器械管理。 三、口角拉钩：用于帮助患者拉开口腔，为治疗或注射提供适宜的口角，作为I类医疗器械管理。 四、唾液吸引头：与标准牙科治疗椅上的吸水管连接，为患者吸出口腔内唾液，作为I类医疗器械管理。 五、菌斑显示液／片：用于帮助使用者了解自己牙齿被细菌腐蚀的程度，作为Ⅰ类医疗器械管理。 六、冷光美白机：用于照射涂了美白剂的牙齿达到美白牙齿的作用，作为II类医疗器械管理。 七、义齿贴合点指示剂：用于涂布于牙科修复体组织面，检测修复体不良接触部位，作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、医用固定套及护具：用于人体组织损伤的临时固定，作为I类医疗器械管理。 九、医用螺钉扳手：用于拧松或拧紧植入式心脏起搏器与起搏电极导线，作为I类医疗器械管理。 十、立体固定系统：由固定钢针、定位导轨、圆环固定装置、轴向安装十字支架、直角圆筒轴、圆弧等组成，按照放射治疗计划系统得到的位置距离数值，手动控制组件在X轴、Y轴、Z轴上移动，从而达到固定的作用（其中固定钢针可重复使用，与分类目录6801-6中“探针”类似，为I类产品），作为I类医疗器械管理。 十一、内窥镜手术器械：与内窥镜同时使用，通过软内窥镜，远距离夹取活组织进行检查，作为II类医疗器械管理。 十二、小型医用吸氧器：有气雾装氧罐、吸氧面罩、调节阀及鼻吸管等组成，用于医疗急救或高原旅游，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十三、角膜刀：由不锈钢及尼龙材料制成，用于切除角膜，作为I类医疗器械管理。 十四、测瓣器：作为I类医疗器械管理。 十五、样品保存远程传送卡：用于疾病诊断所需的体液样品常温保存和运输，不作为医疗器械管理。 十六、运动护具：不作为医疗器械管理。 十七、病人用鞋及鞋垫：不作为医疗器械管理。 十八、流体恒温器：用于隔着流体管壁对流体进行低温、恒温加热，与人体无任何接触，不作为医疗器械管理。 十九、延伸电缆：用于连接电生理电极导管和外接设备，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年6月I日起执行调整后的类别。从发文之日起，有关食品药品监督管理部门可受理该类产品的注册申请。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十七日
关于认可内蒙古自治区医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2004]603号 | FGWJ-2005-10067 | 2004-12-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年9月21至22日对内蒙古自治区医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等50种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全部项目 一次性使用输液器 GB 8368-1998 2 一次性使用输血器 全部项目 一次性使用输血器 GB 8369-1998 3 一次性使用滴定管式输液器 全部项目 一次性使用滴定管式输液器GB 18458.2-2003 4 一次性使用无菌注射器 全部项目 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 5 一次性使用无菌注射针 全部项目 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 6 一次性使用静脉输液针 全部项目 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 7 一次性使用橡胶检查手套 全部项目 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-1995 8 橡胶医用手套 部分项目 橡胶医用手套 GB 7543-1996 导电性能不能检测 9 医用输液器具输血器具检验方法第一部分：化学分析方法 全部项目 医用输液器具输血器具检验方法第一部分：化学分析方法GB/T 14233.1-1998 10 医用输液器具输血器具检验方法第二部分：生物试验方法 部分项目 医用输液器具输血器具检验方法第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-1993 细胞毒性、植入不能检测 11 一次性使用微量采血吸管 全部项目 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 12 一次性使用采血器 全部项目 一次性使用采血器 YY 0115-1993 13 非吸收性外科缝线 部分项目 非吸收性外科缝线 YY 0167-1998 线径、褪色、细胞毒性不能做、遗传毒性不能检测 14 一次性使用静脉血样采集容器 全部项目 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-1999 15 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 细胞毒性不能检测 16 一次性使用麻醉用针 全部项目 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 17 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 细胞毒性不能检测 18 一次性使用无菌阴道扩张器 全部项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY-0336-2002 19 医用橡皮膏 全部项目 医用橡皮膏 YY 0148-1993 20 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉 YY 0330-2002 21 医用脱脂纱布 全部项目 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 22 石膏绷带（粉状型） 全部项目 石膏绷带（粉状型） YY/T 1117-2001 23 石膏绷带（粘胶型） 全部项目 石膏绷带（粘胶型） YY/T 1118-2001 24 一次性使用机用采血器 全部项目 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 25 洁净室检测 1 2 3 4 5 6 7 8 悬浮粒子 沉降菌 温度 湿度 照度 噪声 静压差 换气次数（风速、风量） 洁净室施工及验收规范 JGJ 71 –90， 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T 16292~4-1996 无菌医疗器具生产管理规范 YY 0033-2000 药品生产质量管理规范 洁净厂房设计规范 GB 50073-2001 26 颈椎牵引治疗枕 全部项目 颈椎牵引治疗枕 Q/KCY 01-2001 27 Meta 牙胶尖 全部项目 Meta 牙胶尖 Q/MT 001-2001 28 Meta 吸潮纸尖 全部项目 Meta 吸潮纸尖 Q/MT 002-2001 29 同功酶临床诊断试剂盒（肌酸激酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（肌酸激酶） Q/TR 06-2001 Q/TR 06-2001 30 同功酶临床诊断试剂盒（天冬氨酸氨基转移酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（天冬氨酸氨基转移酶） Q/TR 06-2001 31 同功酶临床诊断试剂盒（乙醇脱氢酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（乙醇脱氢酶） Q/TR 06-2001 32 同功酶临床诊断试剂盒（乳酸脱氢酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（乳酸脱氢酶） Q/TR 06-2001 33 同功酶临床诊断试剂盒（碱性磷酸酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（碱性磷酸酶） Q/TR 06-2001 34 同功酶临床诊断试剂盒（酯酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（酯酶） Q/TR 06-2001 35 同功酶临床诊断试剂盒（苹果酸脱氢酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（苹果酸脱氢酶） Q/TR 06-2001 36 同功酶临床诊断试剂盒（烯醇化酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（烯醇化酶） Q/TR 06-2001 37 同功酶临床诊断试剂盒（γ-谷氨酰转肽酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（γ-谷氨酰转肽酶） Q/TR 06-2001 38 同功酶临床诊断试剂盒（乳酸脱氢酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（乳酸脱氢酶） Q/TR 06-2001 39 同功酶临床诊断试剂盒（微粒体氨基肽酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（微粒体氨基肽酶） Q/TR 06-2001 40 螺旋CT三维仿真内镜专用造影剂 全部项目 螺旋CT三维仿真内镜专用造影剂 Q/NATYX 03-2004 41 早孕（HCG）快速检测尿试纸 全部项目 早孕（HCG）快速检测尿试纸 YZB/内蒙 0001/2004 42 喷氧给药急救麻醉咽喉镜 全部项目 喷氧给药急救麻醉咽喉镜 YZB/内蒙 0001-2002 43 颈椎治疗器 部分项目 颈椎治疗器 YZB/内蒙 0002-2002 44 一次性使用无菌妇科检查包 全部项目 一次性使用无菌妇科检查包YZB/内蒙 0002-2003 45 一次性使用无菌医用口罩、帽、垫（单） 全部项目 一次性使用无菌医用口罩、帽、垫（单） YZB/内蒙 0003-2003 46 杨氏骨折固定网 部分项目 杨氏骨折固定网 YZB/内蒙 0005-2002 远红外线不能检测 47 一次性使用产包 部分项目 一次性使用产包 YZB/内蒙 0005-2003 液体穿透性不能检测 48 一次性使用手术包 部分项目 一次性使用手术包 YZB/内蒙 0006-2003 液体穿透性不能检测 49 一次性使用医用口罩 全部项目 一次性使用医用口罩 YZB/内蒙 0007-2003 50 勒勒车穴位治疗器 全部项目 勒勒车穴位治疗器 YZB/内蒙 01-2003 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年9月21至22日对内蒙古自治区医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等50种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全部项目 一次性使用输液器 GB 8368-1998 2 一次性使用输血器 全部项目 一次性使用输血器 GB 8369-1998 3 一次性使用滴定管式输液器 全部项目 一次性使用滴定管式输液器GB 18458.2-2003 4 一次性使用无菌注射器 全部项目 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 5 一次性使用无菌注射针 全部项目 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 6 一次性使用静脉输液针 全部项目 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 7 一次性使用橡胶检查手套 全部项目 一次性使用橡胶检查手套 GB 10213-1995 8 橡胶医用手套 部分项目 橡胶医用手套 GB 7543-1996 导电性能不能检测 9 医用输液器具输血器具检验方法第一部分：化学分析方法 全部项目 医用输液器具输血器具检验方法第一部分：化学分析方法GB/T 14233.1-1998 10 医用输液器具输血器具检验方法第二部分：生物试验方法 部分项目 医用输液器具输血器具检验方法第二部分：生物试验方法 GB/T 14233.2-1993 细胞毒性、植入不能检测 11 一次性使用微量采血吸管 全部项目 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 12 一次性使用采血器 全部项目 一次性使用采血器 YY 0115-1993 13 非吸收性外科缝线 部分项目 非吸收性外科缝线 YY 0167-1998 线径、褪色、细胞毒性不能做、遗传毒性不能检测 14 一次性使用静脉血样采集容器 全部项目 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-1999 15 一次性使用麻醉穿刺包 部分项目 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 细胞毒性不能检测 16 一次性使用麻醉用针 全部项目 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 17 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 细胞毒性不能检测 18 一次性使用无菌阴道扩张器 全部项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY-0336-2002 19 医用橡皮膏 全部项目 医用橡皮膏 YY 0148-1993 20 医用脱脂棉 全部项目 医用脱脂棉 YY 0330-2002 21 医用脱脂纱布 全部项目 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 22 石膏绷带（粉状型） 全部项目 石膏绷带（粉状型） YY/T 1117-2001 23 石膏绷带（粘胶型） 全部项目 石膏绷带（粘胶型） YY/T 1118-2001 24 一次性使用机用采血器 全部项目 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 25 洁净室检测 1 2 3 4 5 6 7 8 悬浮粒子 沉降菌 温度 湿度 照度 噪声 静压差 换气次数（风速、风量） 洁净室施工及验收规范 JGJ 71 –90， 医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法 GB/T 16292~4-1996 无菌医疗器具生产管理规范 YY 0033-2000 药品生产质量管理规范 洁净厂房设计规范 GB 50073-2001 26 颈椎牵引治疗枕 全部项目 颈椎牵引治疗枕 Q/KCY 01-2001 27 Meta 牙胶尖 全部项目 Meta 牙胶尖 Q/MT 001-2001 28 Meta 吸潮纸尖 全部项目 Meta 吸潮纸尖 Q/MT 002-2001 29 同功酶临床诊断试剂盒（肌酸激酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（肌酸激酶） Q/TR 06-2001 Q/TR 06-2001 30 同功酶临床诊断试剂盒（天冬氨酸氨基转移酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（天冬氨酸氨基转移酶） Q/TR 06-2001 31 同功酶临床诊断试剂盒（乙醇脱氢酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（乙醇脱氢酶） Q/TR 06-2001 32 同功酶临床诊断试剂盒（乳酸脱氢酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（乳酸脱氢酶） Q/TR 06-2001 33 同功酶临床诊断试剂盒（碱性磷酸酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（碱性磷酸酶） Q/TR 06-2001 34 同功酶临床诊断试剂盒（酯酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（酯酶） Q/TR 06-2001 35 同功酶临床诊断试剂盒（苹果酸脱氢酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（苹果酸脱氢酶） Q/TR 06-2001 36 同功酶临床诊断试剂盒（烯醇化酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（烯醇化酶） Q/TR 06-2001 37 同功酶临床诊断试剂盒（γ-谷氨酰转肽酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（γ-谷氨酰转肽酶） Q/TR 06-2001 38 同功酶临床诊断试剂盒（乳酸脱氢酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（乳酸脱氢酶） Q/TR 06-2001 39 同功酶临床诊断试剂盒（微粒体氨基肽酶） 全部项目 同功酶临床诊断试剂盒（微粒体氨基肽酶） Q/TR 06-2001 40 螺旋CT三维仿真内镜专用造影剂 全部项目 螺旋CT三维仿真内镜专用造影剂 Q/NATYX 03-2004 41 早孕（HCG）快速检测尿试纸 全部项目 早孕（HCG）快速检测尿试纸 YZB/内蒙 0001/2004 42 喷氧给药急救麻醉咽喉镜 全部项目 喷氧给药急救麻醉咽喉镜 YZB/内蒙 0001-2002 43 颈椎治疗器 部分项目 颈椎治疗器 YZB/内蒙 0002-2002 44 一次性使用无菌妇科检查包 全部项目 一次性使用无菌妇科检查包YZB/内蒙 0002-2003 45 一次性使用无菌医用口罩、帽、垫（单） 全部项目 一次性使用无菌医用口罩、帽、垫（单） YZB/内蒙 0003-2003 46 杨氏骨折固定网 部分项目 杨氏骨折固定网 YZB/内蒙 0005-2002 远红外线不能检测 47 一次性使用产包 部分项目 一次性使用产包 YZB/内蒙 0005-2003 液体穿透性不能检测 48 一次性使用手术包 部分项目 一次性使用手术包 YZB/内蒙 0006-2003 液体穿透性不能检测 49 一次性使用医用口罩 全部项目 一次性使用医用口罩 YZB/内蒙 0007-2003 50 勒勒车穴位治疗器 全部项目 勒勒车穴位治疗器 YZB/内蒙 01-2003
关于脑立体定位膜等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2004]605号 | FGWJ-2005-10076 | 2004-12-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将脑立体定位膜等产品的分类界定通知如下： 一、脑立体定位膜：用于脑部CT的定位，作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、显影粉（定影粉）：用于医院放射科对X线胶片显影（定影），作为Ⅰ类医疗器械管理。 三、医用血浆病毒灭活柜：作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、人体润滑液（不含药）：作为Ⅱ类医疗器械管理。 五、温炙治疗棒（不含药）：作为Ⅱ类医疗器械管理。 六、尿沉渣分析仪用稀释液、染色液：作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、放射性粒子化疗内镜推注器：作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、凝聚胺试剂：作为Ⅲ类医疗器械管理。 九、自动推片染片系统：代替人工操作，自动完成血液涂片及染色过程，作为Ⅰ类医疗器械管理。 十、超微粒子喷雾装置：通过加温使液态二氧化碳气化，气化产生的压力将药液喷洒出去，达到对医院环境消毒的目的，作为Ⅰ类医疗器械管理。 十一、孕妇托腹带：不作为医疗器械管理。 十二、尸体冷藏箱：不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年8月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将脑立体定位膜等产品的分类界定通知如下： 一、脑立体定位膜：用于脑部CT的定位，作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、显影粉（定影粉）：用于医院放射科对X线胶片显影（定影），作为Ⅰ类医疗器械管理。 三、医用血浆病毒灭活柜：作为Ⅲ类医疗器械管理。 四、人体润滑液（不含药）：作为Ⅱ类医疗器械管理。 五、温炙治疗棒（不含药）：作为Ⅱ类医疗器械管理。 六、尿沉渣分析仪用稀释液、染色液：作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、放射性粒子化疗内镜推注器：作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、凝聚胺试剂：作为Ⅲ类医疗器械管理。 九、自动推片染片系统：代替人工操作，自动完成血液涂片及染色过程，作为Ⅰ类医疗器械管理。 十、超微粒子喷雾装置：通过加温使液态二氧化碳气化，气化产生的压力将药液喷洒出去，达到对医院环境消毒的目的，作为Ⅰ类医疗器械管理。 十一、孕妇托腹带：不作为医疗器械管理。 十二、尸体冷藏箱：不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年8月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日
关于认可江西省医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2004]602号 | FGWJ-2005-10079 | 2004-12-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 江西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年10月12至13日对江西省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等64种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部项目 GB 15810-2001一次性使用无菌注射器 2 一次性使用无菌注射针 全部项目 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 3 一次性使用输液器 全部项目 GB 8368-1998一次性使用输液器 4 一次性使用静脉输液针 全部项目 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 5 一次性使用输血器 全部项目 GB 8369-1998一次性使用输血器 6 一次性使用采血器 全部项目 YY 0115-1993一次性使用采血器 7 一次性使用滴定管式输液器 全部项目 GB18458.2-2003一次性使用滴定管式输液器 8 医用脱脂纱布 全部项目 YY 0331-2002医用脱脂纱布 9 医用脱脂棉 全部项目 YY 0330-2002医用脱脂棉 10 医用纱布块 全部项目 YZB/ 赣0047-2003医用纱布块 11 医用棉签 全部项目 YZB/赣0007-2003医用棉签 12 一次性使用创可贴 全部项目 YZB/赣 0127-2002一次性使用创可贴 13 一次性使用阴道冲洗器 全部项目 YZB/赣0186-2002一次性使用阴道冲洗器 14 一次性使用真空贮血管 全部项目 YZB/赣0211-2002一次性使用真空贮血管 15 一次性使用手术包 全部项目 YZB/赣1060-2004一次性使用手术包 16 一次性使用产包 全部项目 YZB/赣1010-2003一次性使用产包 17 3L医用手术衣 全部项目 YZB/赣 0079-20033L医用手术衣 18 3L粘贴伤口敷料 全部项目 YZB/赣 1038-20033L粘贴伤口敷料 19 3L粘贴手术巾 全部项目 YZB/赣 1065-20043L粘贴手术巾 20 3L粘贴胶贴 全部项目 YZB/赣洪 0171-20043L粘贴胶贴 21 一次性使用妇检包 全部项目 YZB/赣 1035-2003一次性使用妇检包 22 婴儿吸痰器 全部项目 YZB/赣 0010-2003婴儿吸痰器 23 辐照猪皮 部分项目 YZB/赣 0021-2003辐照猪皮 不能测氟离子 24 3L医用脐带夹 全部项目 YZB/赣 0077-20033L医用脐带夹 25 一次性使用避光输液器 全部项目 YZB/国 0267-2003一次性使用避光输液器 26 一次性使用分装袋式输液器 全部项目 Q/HD.007-2001一次性使用分装袋式输液器 27 一次性使用自毁式注射器 全部项目 YZB/国 784-15-2004一次性使用自毁式注射器 28 医用引流管 全部项目 YZB/赣 0208-2002医用引流管 29 瑞济医用胶（A，B，C）型 全部项目 YZB/赣 1009-2003瑞济医用胶（A，B，C）型 30 一次性使用引流袋 全部项目 YZB/赣洪 0135-2002一次性使用引流袋 31 复合生物敷料 全部项目 YZB/赣 0013-2003复合生物敷料 32 复合海棉生物敷料 全部项目 YZB/赣 0012-2003复合海棉生物敷料 33 美媚乐贴 全部项目 YZB/赣 1024-2003美媚乐贴 34 医用纱棉垫 全部项目 YZB/赣 1064-2004医用纱棉垫 35 一次性使用肛肠镜 全部项目 YZB/赣 0083-2003一次性使用肛肠镜 36 压舌板 全部项目 YZB/赣 0136-2002压舌板 37 医用保健用供氧仪 全部项目 YZB/赣 0213-2002医用保健用供氧仪 38 一次性使用真空采血器配套用针 全部项目 YZB/国 785-66-2004一次性使用真空采血器配套用针 39 一次性使用膀胱冲洗器 全部项目 YZB/赣 1069-2004一次性使用膀胱冲洗器 40 生物活性愈脐带 全部项目 YZB/赣 1076-2004生物活性愈脐带 41 一次性使用清创包 全部项目 YZB/赣 1056-2004一次性使用清创包 42 一次性使用口罩、帽子、手术衣 全部项目 YZB／赣0187-2002一次性使用口罩、帽子、手术衣 43 痛贴灵 全部项目 YZB/赣 1063-2004痛贴灵 44 海战伤专用防水巾 全部项目 YZB/赣 0004-2003海战伤专用防水巾 45 一次性使用输液贴 全部项目 YZB/赣0126-2002一次性使用输液贴 46 医用硅橡胶引流管 全部项目 YZB/赣 0208-2002医用硅橡胶引流管 47 医用硅橡胶胃管 全部项目 YZB/赣 0207-2002医用硅橡胶胃管 48 3L医用无菌保护套 全部项目 YZB/赣洪 0172-20043L医用无菌保护套 49 无菌医用手套 全部项目 YZB/赣 0178-2002无菌医用手套 50 医药用洁净室 全部项目 YY 0033-2000无菌医疗器具生产管理规范药品生产质量管理规范 51 呼吸道用吸引导管 全部项目 YY 0339-2002呼吸道用吸引导管 52 一次性使用血路产品通用技术要求 全部项目 YY 0311-1998一次性使用血路产品通用技术要求 53 一次性使用麻醉穿刺包 全部项目 YY 0321.1-2000一次性使用麻醉穿刺包 54 一次性使用麻醉过滤器 全部项目 YY 0321.3-2000一次性使用麻醉过滤器 55 一次性使用麻醉过滤器 全部项目 YY 0321.3-2000一次性使用麻醉过滤器 56 一次性使用橡胶检查手套 全部项目 GB 10213-1995一次性使用橡胶检查手套 57 医用橡皮膏 全部项目 YY 0148-1993医用橡皮膏 58 腹膜透析管 全部项目 YY 0030-1990腹膜透析管 59 硅橡胶输液(血)管 全部项目 YY 0031-1990硅橡胶输液(血)管 60 热敷灵 部分项目 YY 0060-1991热敷灵 气密性不能测 61 一次性使用无菌阴道扩张器 全部项目 YY0336-2002一次性使用阴道扩张器 62 橡胶医用手套 部分项目 GB7543-1996橡胶医用手套 导电性不能测 63 石膏绷带 全部项目 YY/T 1117-2001、YY/T 1118-2001石膏绷带 64 腰锥穿刺针 全部项目 YY/T 91148-1999腰锥穿刺针 | 江西省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年10月12至13日对江西省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等64种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全部项目 GB 15810-2001一次性使用无菌注射器 2 一次性使用无菌注射针 全部项目 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 3 一次性使用输液器 全部项目 GB 8368-1998一次性使用输液器 4 一次性使用静脉输液针 全部项目 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 5 一次性使用输血器 全部项目 GB 8369-1998一次性使用输血器 6 一次性使用采血器 全部项目 YY 0115-1993一次性使用采血器 7 一次性使用滴定管式输液器 全部项目 GB18458.2-2003一次性使用滴定管式输液器 8 医用脱脂纱布 全部项目 YY 0331-2002医用脱脂纱布 9 医用脱脂棉 全部项目 YY 0330-2002医用脱脂棉 10 医用纱布块 全部项目 YZB/ 赣0047-2003医用纱布块 11 医用棉签 全部项目 YZB/赣0007-2003医用棉签 12 一次性使用创可贴 全部项目 YZB/赣 0127-2002一次性使用创可贴 13 一次性使用阴道冲洗器 全部项目 YZB/赣0186-2002一次性使用阴道冲洗器 14 一次性使用真空贮血管 全部项目 YZB/赣0211-2002一次性使用真空贮血管 15 一次性使用手术包 全部项目 YZB/赣1060-2004一次性使用手术包 16 一次性使用产包 全部项目 YZB/赣1010-2003一次性使用产包 17 3L医用手术衣 全部项目 YZB/赣 0079-20033L医用手术衣 18 3L粘贴伤口敷料 全部项目 YZB/赣 1038-20033L粘贴伤口敷料 19 3L粘贴手术巾 全部项目 YZB/赣 1065-20043L粘贴手术巾 20 3L粘贴胶贴 全部项目 YZB/赣洪 0171-20043L粘贴胶贴 21 一次性使用妇检包 全部项目 YZB/赣 1035-2003一次性使用妇检包 22 婴儿吸痰器 全部项目 YZB/赣 0010-2003婴儿吸痰器 23 辐照猪皮 部分项目 YZB/赣 0021-2003辐照猪皮 不能测氟离子 24 3L医用脐带夹 全部项目 YZB/赣 0077-20033L医用脐带夹 25 一次性使用避光输液器 全部项目 YZB/国 0267-2003一次性使用避光输液器 26 一次性使用分装袋式输液器 全部项目 Q/HD.007-2001一次性使用分装袋式输液器 27 一次性使用自毁式注射器 全部项目 YZB/国 784-15-2004一次性使用自毁式注射器 28 医用引流管 全部项目 YZB/赣 0208-2002医用引流管 29 瑞济医用胶（A，B，C）型 全部项目 YZB/赣 1009-2003瑞济医用胶（A，B，C）型 30 一次性使用引流袋 全部项目 YZB/赣洪 0135-2002一次性使用引流袋 31 复合生物敷料 全部项目 YZB/赣 0013-2003复合生物敷料 32 复合海棉生物敷料 全部项目 YZB/赣 0012-2003复合海棉生物敷料 33 美媚乐贴 全部项目 YZB/赣 1024-2003美媚乐贴 34 医用纱棉垫 全部项目 YZB/赣 1064-2004医用纱棉垫 35 一次性使用肛肠镜 全部项目 YZB/赣 0083-2003一次性使用肛肠镜 36 压舌板 全部项目 YZB/赣 0136-2002压舌板 37 医用保健用供氧仪 全部项目 YZB/赣 0213-2002医用保健用供氧仪 38 一次性使用真空采血器配套用针 全部项目 YZB/国 785-66-2004一次性使用真空采血器配套用针 39 一次性使用膀胱冲洗器 全部项目 YZB/赣 1069-2004一次性使用膀胱冲洗器 40 生物活性愈脐带 全部项目 YZB/赣 1076-2004生物活性愈脐带 41 一次性使用清创包 全部项目 YZB/赣 1056-2004一次性使用清创包 42 一次性使用口罩、帽子、手术衣 全部项目 YZB／赣0187-2002一次性使用口罩、帽子、手术衣 43 痛贴灵 全部项目 YZB/赣 1063-2004痛贴灵 44 海战伤专用防水巾 全部项目 YZB/赣 0004-2003海战伤专用防水巾 45 一次性使用输液贴 全部项目 YZB/赣0126-2002一次性使用输液贴 46 医用硅橡胶引流管 全部项目 YZB/赣 0208-2002医用硅橡胶引流管 47 医用硅橡胶胃管 全部项目 YZB/赣 0207-2002医用硅橡胶胃管 48 3L医用无菌保护套 全部项目 YZB/赣洪 0172-20043L医用无菌保护套 49 无菌医用手套 全部项目 YZB/赣 0178-2002无菌医用手套 50 医药用洁净室 全部项目 YY 0033-2000无菌医疗器具生产管理规范药品生产质量管理规范 51 呼吸道用吸引导管 全部项目 YY 0339-2002呼吸道用吸引导管 52 一次性使用血路产品通用技术要求 全部项目 YY 0311-1998一次性使用血路产品通用技术要求 53 一次性使用麻醉穿刺包 全部项目 YY 0321.1-2000一次性使用麻醉穿刺包 54 一次性使用麻醉过滤器 全部项目 YY 0321.3-2000一次性使用麻醉过滤器 55 一次性使用麻醉过滤器 全部项目 YY 0321.3-2000一次性使用麻醉过滤器 56 一次性使用橡胶检查手套 全部项目 GB 10213-1995一次性使用橡胶检查手套 57 医用橡皮膏 全部项目 YY 0148-1993医用橡皮膏 58 腹膜透析管 全部项目 YY 0030-1990腹膜透析管 59 硅橡胶输液(血)管 全部项目 YY 0031-1990硅橡胶输液(血)管 60 热敷灵 部分项目 YY 0060-1991热敷灵 气密性不能测 61 一次性使用无菌阴道扩张器 全部项目 YY0336-2002一次性使用阴道扩张器 62 橡胶医用手套 部分项目 GB7543-1996橡胶医用手套 导电性不能测 63 石膏绷带 全部项目 YY/T 1117-2001、YY/T 1118-2001石膏绷带 64 腰锥穿刺针 全部项目 YY/T 91148-1999腰锥穿刺针
关于印发2004年制修订医疗器械行业标准项目计划（第二部分）的通知 | 国食药监械[2004]607号 | FGWJ-2005-10074 | 2004-12-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 现将2004年度制定、修订医疗器械行业标准项目计划（第二部分）印发至你们，其中强制性行业标准1项（见附件1），推荐性行业标准14项（见附件2）。并提出以下要求： 一、请有关省食品药品监督管理局对辖区内有关单位承担的起草项目，加强监督检查，确保项目的按时完成。 二、请各医疗器械标准化归口单位对归口的标准项目的起草工作，积极组织、妥善落实，对 承担起草标准项目的单位给予支持并进行督促。 三、请各承担起草任务的单位按计划要求，按时、保质地完成所承担标准项目的制定、修订任务。 附件：1．2004年度强制性行业标准项目计划汇总表 2．2004年推荐性行业标准项目计划汇总表 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件1： 2004年强制性行业标准项目计划汇总表 序号 标准项目名称 标准类别 制/修订 起止年限 技术委员会或技术归口单位 主要起草单位 备注 1 生物安全柜 产品 制定 2004~2005 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 香港新仪公司 上海复星长征医学有限公司 上海力新实业有限公司 上海瑞仰净化装备有限公司 新加坡ESCO公司 附件2： 2004年推荐性行业标准项目计划汇总表 序号 标准项目名称 标准类别 制/修订 完成年限 技术委员会或技术归口单位 主要起草单位 备注 1 全自动电泳仪 产品 制定 2005 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 日本常光株式会社 2 医用离心机通用技术条件 产品 制定 2005 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京医用离心机厂 上海安亭科学仪器厂 北京市医疗器械检验所 3 临床检验医学-体外诊断医疗器械-制造商对用户质量控制程序的验证 方法 制定 2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 15198:2004，IDT 4 基于移动通信网络的医疗数据传输 方法 制定 2005 深圳安科高技术股份有限公司 5 手术动力装置 产品 制定 2006 医用电子仪器设备标准化分技术委员会 重庆西山科技有限公司 6 POCT血气分析仪 产品 制定 2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 上海力新实业有限公司 北京市医疗器械检验所 7 生物活性陶瓷体内降解性能评价 方法 制定 2006 全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会 上海生物材料研究中心 8 单元脉冲-回波超声换能器 一般技术要求和测量方法 方法 修订 2005 医用超声设备标准化分技术委员会 国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心 YY/T 91089-1999 9 毫瓦级超声源 方法 修订 2005 医用超声设备标准化分技术委员会 国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心 YY/T 91085-1999 10 医用超声诊断仪器声功率的测试方法 方法 修订 2005 医用超声设备标准化分技术委员会 国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心 YY/T 91084-1999 11 医用超声诊断仪的脉冲声强测量方法 方法 修订 2005 医用超声设备标准化分技术委员会 国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心 YY/T 91088-1999 12 医疗器械行业标准的制定 第1部分：阶段划分、代码和程序 基础 制定 2005 国家食品药品监督管理局 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 13 医疗器械行业标准的制定 第1部分：工作指南 基础 制定 2005 国家食品药品监督管理局 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 14 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分：干态落絮试验方法 方法 制定 2005 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 现将2004年度制定、修订医疗器械行业标准项目计划（第二部分）印发至你们，其中强制性行业标准1项（见附件1），推荐性行业标准14项（见附件2）。并提出以下要求： 一、请有关省食品药品监督管理局对辖区内有关单位承担的起草项目，加强监督检查，确保项目的按时完成。 二、请各医疗器械标准化归口单位对归口的标准项目的起草工作，积极组织、妥善落实，对 承担起草标准项目的单位给予支持并进行督促。 三、请各承担起草任务的单位按计划要求，按时、保质地完成所承担标准项目的制定、修订任务。 附件：1．2004年度强制性行业标准项目计划汇总表 2．2004年推荐性行业标准项目计划汇总表 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件1： 2004年强制性行业标准项目计划汇总表 序号 标准项目名称 标准类别 制/修订 起止年限 技术委员会或技术归口单位 主要起草单位 备注 1 生物安全柜 产品 制定 2004~2005 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 香港新仪公司 上海复星长征医学有限公司 上海力新实业有限公司 上海瑞仰净化装备有限公司 新加坡ESCO公司 附件2： 2004年推荐性行业标准项目计划汇总表 序号 标准项目名称 标准类别 制/修订 完成年限 技术委员会或技术归口单位 主要起草单位 备注 1 全自动电泳仪 产品 制定 2005 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 日本常光株式会社 2 医用离心机通用技术条件 产品 制定 2005 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京医用离心机厂 上海安亭科学仪器厂 北京市医疗器械检验所 3 临床检验医学-体外诊断医疗器械-制造商对用户质量控制程序的验证 方法 制定 2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 北京市医疗器械检验所 ISO 15198:2004，IDT 4 基于移动通信网络的医疗数据传输 方法 制定 2005 深圳安科高技术股份有限公司 5 手术动力装置 产品 制定 2006 医用电子仪器设备标准化分技术委员会 重庆西山科技有限公司 6 POCT血气分析仪 产品 制定 2006 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会 上海力新实业有限公司 北京市医疗器械检验所 7 生物活性陶瓷体内降解性能评价 方法 制定 2006 全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会 上海生物材料研究中心 8 单元脉冲-回波超声换能器 一般技术要求和测量方法 方法 修订 2005 医用超声设备标准化分技术委员会 国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心 YY/T 91089-1999 9 毫瓦级超声源 方法 修订 2005 医用超声设备标准化分技术委员会 国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心 YY/T 91085-1999 10 医用超声诊断仪器声功率的测试方法 方法 修订 2005 医用超声设备标准化分技术委员会 国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心 YY/T 91084-1999 11 医用超声诊断仪的脉冲声强测量方法 方法 修订 2005 医用超声设备标准化分技术委员会 国家武汉医用超声波仪器质量监督检测中心 YY/T 91088-1999 12 医疗器械行业标准的制定 第1部分：阶段划分、代码和程序 基础 制定 2005 国家食品药品监督管理局 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 13 医疗器械行业标准的制定 第1部分：工作指南 基础 制定 2005 国家食品药品监督管理局 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 14 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分：干态落絮试验方法 方法 制定 2005 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心
关于认可深圳市药品检验所对一次性使用输液器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2004]604号 | FGWJ-2005-10068 | 2004-12-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年11月8至9日对深圳市药品检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用输液器等11种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 医用脱脂棉 全项目 YY0330-2002医用脱脂棉 2 医用脱脂纱布 全项目 YY0331-2002医用脱脂纱布 3 天然胶乳橡胶避孕套 全项目 GB7544-2004/ISO 4074：2002天然胶乳橡胶避孕套 4 一次性使用输液器 全项目 GB 8368-1998一次性使用输液器 5 一次性使用静脉输液针 全项目 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 6 一次性使用输血器 全项目 GB 8369-1998一次性使用输血器 7 一次性使用无菌注射器 全项目 GB 15810-2001一次性使用无菌注射器 8 一次性使用无菌注射针 全项目 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 9 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 全项目 GB/T14233.1-1998 10 医用输液、输血、注射器检验方法 第2部分：生物试验方法 全项目 GB/T14233.2-1993 11 洁净区(室)环境 1 悬浮粒子数 《药品生产质量管理规范》（1998年修订）《医药工业洁净室（区） 悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》 GB/T 16292（16293、16294）-1996医药工业洁净室（区）悬浮离子、浮游菌和沉降菌的测试方法 2 浮游菌数 3 沉降菌数 4 压差 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年11月8至9日对深圳市药品检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对一次性使用输液器等11种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号 （含年号） 说明 序号 名称 1 医用脱脂棉 全项目 YY0330-2002医用脱脂棉 2 医用脱脂纱布 全项目 YY0331-2002医用脱脂纱布 3 天然胶乳橡胶避孕套 全项目 GB7544-2004/ISO 4074：2002天然胶乳橡胶避孕套 4 一次性使用输液器 全项目 GB 8368-1998一次性使用输液器 5 一次性使用静脉输液针 全项目 GB 18671-2002一次性使用静脉输液针 6 一次性使用输血器 全项目 GB 8369-1998一次性使用输血器 7 一次性使用无菌注射器 全项目 GB 15810-2001一次性使用无菌注射器 8 一次性使用无菌注射针 全项目 GB 15811-2001一次性使用无菌注射针 9 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 全项目 GB/T14233.1-1998 10 医用输液、输血、注射器检验方法 第2部分：生物试验方法 全项目 GB/T14233.2-1993 11 洁净区(室)环境 1 悬浮粒子数 《药品生产质量管理规范》（1998年修订）《医药工业洁净室（区） 悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》 GB/T 16292（16293、16294）-1996医药工业洁净室（区）悬浮离子、浮游菌和沉降菌的测试方法 2 浮游菌数 3 沉降菌数 4 压差
关于认可国家武汉超声仪器质量监督检测中心B型超声诊断设备和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2004]606号 | FGWJ-2005-10069 | 2004-12-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年9月1至3日对国家武汉超声仪器质量监督检测中心（国家食品药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对B型超声诊断设备等47种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 B型超声诊断设备 全项 B型超声诊断设备 GB 10152-1997 2 超声多普勒胎儿心率仪 全项 超声多普勒胎儿心率仪 YY 0448-2003 3 超声多普勒胎儿监护仪 全项 超声多普勒胎儿监护仪 YY 0449-2003 4 超声治疗设备 全项 超声治疗设备 YY 91090-1999 5 超声妊娠检查仪 全项 超声妊娠检查仪 YY 91091-1999 6 A型脉冲反射式超声诊断设备 全项 A型脉冲反射式超声诊断设备 YY 0107-93 7 M型脉冲反射式超声诊断设备 全项 M型脉冲反射式超声诊断设备 YY 0108-93 8 医用超声雾化器 全项 医用超声雾化器 YY 0109-2003 9 中频电疗仪 全项 中频电疗仪 YY 91093-1999 10 音乐电疗仪 全项 音乐电疗仪 YY 91094-1999 11 超短波治疗设备 全项 超短波治疗设备技术条件 YY 91086-1999 12 表型磁疗器 全项 表型磁疗器 YY 91092-1999 13 低频电子脉冲治疗仪 全项 低频电子脉冲治疗仪 YY 0016-93 14 二氧化碳激光治疗机 全项 二氧化碳激光治疗机 GB 11748-1999 15 氦氖激光治疗机 全项 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB 12257-2000 16 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 全项 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-1998 17 一次性使用输液器 部分项 一次性使用输液器 GB 8368-1998 生物要求不能检测,环氧乙烷残留量仅做比色分析法 18 一次性使用静脉输液针 部分项 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 生物要求不能检测, 19 一次性使用无菌注射器 部分项 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 生物要求不能检测,,环氧乙烷残留量仅做比色分析法 20 一次性使用无菌注射针 部分项 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 生物要求不能检测, 21 一次性使用输血器 部分项 一次性使用输血器 GB 8369-1998 生物要求不能检测,, 环氧乙烷残留量仅做比色分析法 22 一次性使用塑料血袋 部分项 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第一部分：传统型血袋 GB 14232.1-2004 生物要求、化学要求、血液保存不能检测, 23 医用电气设备通用安全试验 部分项 医用电气设备 第一部分： 安全通用要求 GB 9706.1-1995 支撑件承载能力、静电预防、APG型设备要求、压力容器的水压试验、电源变压器等不能检测, 24 超声诊断和监护设备安全专用试验 全项 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 GB 9706.9-1997 25 超声治疗设备安全专用试验 全项 医用电气设备 超声治疗设备专用安全要求 GB 9706.7-94 26 超声诊断设备 声输出试验 全项 医用超声诊断设备声输出公布要求 GB 16846-1997 27 医用电气设备环境试验 全项 医用电气设备环境要求及试验方法 GB/T 14710-93 28 诊断和治疗激光设备安全专用试验 部分项 医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB 9706.20-2000 电磁兼容不能检测, 29 高频电灼治疗仪 全项 高频电灼治疗仪 YY 0322-2000 30 心电监护仪 全项 心电监护仪 YY 91079-1999 31 特定电磁波治疗器 全项 特定电磁波治疗器 YY 0061-91 32 热辐射类治疗设备安全专用试验 全项 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY0306-1998 33 红外治疗设备安全专用试验 全项 红外治疗设备安全专用要求 YY0323-2000 34 超声洁牙设备 全项 超声洁牙设备 YY 0460-2003 35 超声白内障乳化设备 全项 超声乳化仪 YZB/国 0187-2003 36 超声眼科手术设备 全项 眼科手术仪 YZB/USA 0311-2003 37 超声眼科诊断设备 全项 眼科超声测量仪 YZB/国 0265-2002 38 超声经颅多普勒血流分析仪 全项 超声经颅多普勒血流分析仪 YZB/国 0182-2003 39 高能聚焦超声肿瘤治疗系统 全项 高能聚焦超声肿瘤治疗机 YZB/国 0042-2002 40 超声心电诊断设备 全项 超声心电 YZB/JAP 0380-2002 41 超声骨强度仪 全项 骨强度仪 YZB/ISR 0145-2002 42 一次性使用滴定管式输液器 部分项 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 GB 18458.2-2003 生物要求不能检测, 43 压力蒸汽消毒器 全项 压力蒸汽消毒器技术条件 YY91007-1999 44 红外乳腺检查仪 部分项 红外乳腺检查仪 YZB/陕0113—2004 探头有效光谱波长范围分包 45 电动洗胃机 全项 电动洗胃机 YY91105-1999 46 半自动尿液分析仪 全项 半自动尿液分析仪 YZB/赣1047—2003 47 电热煮沸消毒器 全项 电热煮沸消毒器 YY91110—1999 | 湖北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年9月1至3日对国家武汉超声仪器质量监督检测中心（国家食品药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对B型超声诊断设备等47种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测的资格。有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十二月二十三日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 B型超声诊断设备 全项 B型超声诊断设备 GB 10152-1997 2 超声多普勒胎儿心率仪 全项 超声多普勒胎儿心率仪 YY 0448-2003 3 超声多普勒胎儿监护仪 全项 超声多普勒胎儿监护仪 YY 0449-2003 4 超声治疗设备 全项 超声治疗设备 YY 91090-1999 5 超声妊娠检查仪 全项 超声妊娠检查仪 YY 91091-1999 6 A型脉冲反射式超声诊断设备 全项 A型脉冲反射式超声诊断设备 YY 0107-93 7 M型脉冲反射式超声诊断设备 全项 M型脉冲反射式超声诊断设备 YY 0108-93 8 医用超声雾化器 全项 医用超声雾化器 YY 0109-2003 9 中频电疗仪 全项 中频电疗仪 YY 91093-1999 10 音乐电疗仪 全项 音乐电疗仪 YY 91094-1999 11 超短波治疗设备 全项 超短波治疗设备技术条件 YY 91086-1999 12 表型磁疗器 全项 表型磁疗器 YY 91092-1999 13 低频电子脉冲治疗仪 全项 低频电子脉冲治疗仪 YY 0016-93 14 二氧化碳激光治疗机 全项 二氧化碳激光治疗机 GB 11748-1999 15 氦氖激光治疗机 全项 氦氖激光治疗机通用技术条件 GB 12257-2000 16 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 全项 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件 YY 0307-1998 17 一次性使用输液器 部分项 一次性使用输液器 GB 8368-1998 生物要求不能检测,环氧乙烷残留量仅做比色分析法 18 一次性使用静脉输液针 部分项 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 生物要求不能检测, 19 一次性使用无菌注射器 部分项 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 生物要求不能检测,,环氧乙烷残留量仅做比色分析法 20 一次性使用无菌注射针 部分项 一次性使用无菌注射针GB 15811-2001 生物要求不能检测, 21 一次性使用输血器 部分项 一次性使用输血器 GB 8369-1998 生物要求不能检测,, 环氧乙烷残留量仅做比色分析法 22 一次性使用塑料血袋 部分项 人体血液及血液成分袋式塑料容器 第一部分：传统型血袋 GB 14232.1-2004 生物要求、化学要求、血液保存不能检测, 23 医用电气设备通用安全试验 部分项 医用电气设备 第一部分： 安全通用要求 GB 9706.1-1995 支撑件承载能力、静电预防、APG型设备要求、压力容器的水压试验、电源变压器等不能检测, 24 超声诊断和监护设备安全专用试验 全项 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 GB 9706.9-1997 25 超声治疗设备安全专用试验 全项 医用电气设备 超声治疗设备专用安全要求 GB 9706.7-94 26 超声诊断设备 声输出试验 全项 医用超声诊断设备声输出公布要求 GB 16846-1997 27 医用电气设备环境试验 全项 医用电气设备环境要求及试验方法 GB/T 14710-93 28 诊断和治疗激光设备安全专用试验 部分项 医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 GB 9706.20-2000 电磁兼容不能检测, 29 高频电灼治疗仪 全项 高频电灼治疗仪 YY 0322-2000 30 心电监护仪 全项 心电监护仪 YY 91079-1999 31 特定电磁波治疗器 全项 特定电磁波治疗器 YY 0061-91 32 热辐射类治疗设备安全专用试验 全项 热辐射类治疗设备安全专用要求 YY0306-1998 33 红外治疗设备安全专用试验 全项 红外治疗设备安全专用要求 YY0323-2000 34 超声洁牙设备 全项 超声洁牙设备 YY 0460-2003 35 超声白内障乳化设备 全项 超声乳化仪 YZB/国 0187-2003 36 超声眼科手术设备 全项 眼科手术仪 YZB/USA 0311-2003 37 超声眼科诊断设备 全项 眼科超声测量仪 YZB/国 0265-2002 38 超声经颅多普勒血流分析仪 全项 超声经颅多普勒血流分析仪 YZB/国 0182-2003 39 高能聚焦超声肿瘤治疗系统 全项 高能聚焦超声肿瘤治疗机 YZB/国 0042-2002 40 超声心电诊断设备 全项 超声心电 YZB/JAP 0380-2002 41 超声骨强度仪 全项 骨强度仪 YZB/ISR 0145-2002 42 一次性使用滴定管式输液器 部分项 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 GB 18458.2-2003 生物要求不能检测, 43 压力蒸汽消毒器 全项 压力蒸汽消毒器技术条件 YY91007-1999 44 红外乳腺检查仪 部分项 红外乳腺检查仪 YZB/陕0113—2004 探头有效光谱波长范围分包 45 电动洗胃机 全项 电动洗胃机 YY91105-1999 46 半自动尿液分析仪 全项 半自动尿液分析仪 YZB/赣1047—2003 47 电热煮沸消毒器 全项 电热煮沸消毒器 YY91110—1999
关于认可黑龙江省电子产品监督检验院对碳素光治疗机等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2004]564号 | FGWJ-2009-10495 | 2004-11-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年10月23至25日对黑龙江省电子产品监督检验院的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该院对碳素光治疗机等7种医疗器械产品和项目（见附件）检测的资格。其有效期5年。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十一月十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准名称 说明 序号 名称 一 医疗电气设备（安全性能） 部分参数 医疗电气设备 第一部分：安全通用要求GB9706.1～1995 1.显像管的内爆和机械冲击试验，2.水压试验，3.进液试验，4.高温消毒、清洗、灭菌试验，5.AP型、APG型设备试验，6.离子辐射，7.电源变压器经上实验有能做 二 医疗电气设备（环境实验） 全部参数 医疗电气设备环境要求及实验方法GB/T14710～1993 三 医用电气设备（电子脉冲类仪器） 全部参数 1、多功能视力矫正仪YZB/黑0026～2002 2、奥博脑复康治疗仪Q/HAY01～2000 3、三精锐普降糖仪Q/HSR01～2002 4、前列电子脉冲治疗仪Q/KB002～2001 四 医用电气设备（体温监护、治疗类仪器） 全部参数 1,YDM术中体温监护仪Q/YMD01～2002 2.TRL型体腔热物理治疗仪QB/HYH01～2001 五 碳素光治疗机 部分参数 QTZ系列碳素光治疗仪Q/HKY001～2002 波长范围限制 六 QK～全科治疗仪 部分参数 QK～全科治疗仪Q/HQK01～2002 波长范围限制 七 磁疗类仪器 全部参数 先德纳米颈椎磁疗仪YZB/黑0067～2003 | 黑龙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年10月23至25日对黑龙江省电子产品监督检验院的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该院对碳素光治疗机等7种医疗器械产品和项目（见附件）检测的资格。其有效期5年。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十一月十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准名称 说明 序号 名称 一 医疗电气设备（安全性能） 部分参数 医疗电气设备 第一部分：安全通用要求GB9706.1～1995 1.显像管的内爆和机械冲击试验，2.水压试验，3.进液试验，4.高温消毒、清洗、灭菌试验，5.AP型、APG型设备试验，6.离子辐射，7.电源变压器经上实验有能做 二 医疗电气设备（环境实验） 全部参数 医疗电气设备环境要求及实验方法GB/T14710～1993 三 医用电气设备（电子脉冲类仪器） 全部参数 1、多功能视力矫正仪YZB/黑0026～2002 2、奥博脑复康治疗仪Q/HAY01～2000 3、三精锐普降糖仪Q/HSR01～2002 4、前列电子脉冲治疗仪Q/KB002～2001 四 医用电气设备（体温监护、治疗类仪器） 全部参数 1,YDM术中体温监护仪Q/YMD01～2002 2.TRL型体腔热物理治疗仪QB/HYH01～2001 五 碳素光治疗机 部分参数 QTZ系列碳素光治疗仪Q/HKY001～2002 波长范围限制 六 QK～全科治疗仪 部分参数 QK～全科治疗仪Q/HQK01～2002 波长范围限制 七 磁疗类仪器 全部参数 先德纳米颈椎磁疗仪YZB/黑0067～2003
关于认可甘肃省医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等产品和项目检测资格的通知 | 国食药监械[2004]551号 | FGWJ-2009-10496 | 2004-11-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 甘肃省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年7月8至9日对甘肃省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等20种医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。其有效期5年。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十一月十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分项目 GB15810～2001 镉离子、急性全身毒性不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分项目 GB15811～2001 镉离子、急性全身毒性不能测 3 一次性使用输液器 部分项目 GB8368～1998 镉离子、急性全身毒性不能测 4 一次性使用静脉针 部分项目 GB18671～2002 镉离子、急性全身毒性不能测 5 一次性使输血器 部分项目 GB8369～1998 镉离子、急性全身毒性不能测 6 一次性使用无纺布系列医疗用品 全部项目 YZB/甘0012～2003 7 医用纱布、绷带 全部项目 YY0331～2002 8 医用脱脂棉、棉签 全部项目 YY0330～2002 9 一次性使用采血器 部分项目 YY0115～93 急性全身毒性不能测 10 医用橡皮膏 全部项目 YY0148～93 11 一次性使用麻醉包 部分项目 YY0321.1～2000 镉离子、急性全身毒性、皮内刺激、细胞毒性、皮肤致敏不能测 12 一次性使用麻醉用针 部分项目 YY0321.2～2000 镉离子、急性全身毒性、皮内刺激、细胞毒性、皮肤致敏不能测 13 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 YY0321.3～2000 镉离子、急性全身毒性、皮内刺激、细胞毒性、皮肤致敏不能测 14 一次性使用滴定管式输液器 部分项目 GB18458.2～2003 镉离子、急性全身毒性不能测 15 一次性使用阴道扩张器 部分项目 YY0336～2002 急性全身毒性、皮内刺激、细胞毒性、皮肤致敏不能测 16 一次性使用微量采血吸管 全部项目 YY/T0289～1996 17 石膏绷带（粉状型） 全部项目 YY/T117～2001 18 石膏绷带（粘胶型） 全部项目 YY/T118～2001 19 避孕套 全部项目 GB7544.1～1999 20 一次性使用静脉血样采集容器 全部项目 YY0314～1999 | 甘肃省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年7月8至9日对甘肃省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等20种医疗器械产品和项目（见附件）检测资格。其有效期5年。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十一月十九日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 部分项目 GB15810～2001 镉离子、急性全身毒性不能测 2 一次性使用无菌注射针 部分项目 GB15811～2001 镉离子、急性全身毒性不能测 3 一次性使用输液器 部分项目 GB8368～1998 镉离子、急性全身毒性不能测 4 一次性使用静脉针 部分项目 GB18671～2002 镉离子、急性全身毒性不能测 5 一次性使输血器 部分项目 GB8369～1998 镉离子、急性全身毒性不能测 6 一次性使用无纺布系列医疗用品 全部项目 YZB/甘0012～2003 7 医用纱布、绷带 全部项目 YY0331～2002 8 医用脱脂棉、棉签 全部项目 YY0330～2002 9 一次性使用采血器 部分项目 YY0115～93 急性全身毒性不能测 10 医用橡皮膏 全部项目 YY0148～93 11 一次性使用麻醉包 部分项目 YY0321.1～2000 镉离子、急性全身毒性、皮内刺激、细胞毒性、皮肤致敏不能测 12 一次性使用麻醉用针 部分项目 YY0321.2～2000 镉离子、急性全身毒性、皮内刺激、细胞毒性、皮肤致敏不能测 13 一次性使用麻醉用过滤器 部分项目 YY0321.3～2000 镉离子、急性全身毒性、皮内刺激、细胞毒性、皮肤致敏不能测 14 一次性使用滴定管式输液器 部分项目 GB18458.2～2003 镉离子、急性全身毒性不能测 15 一次性使用阴道扩张器 部分项目 YY0336～2002 急性全身毒性、皮内刺激、细胞毒性、皮肤致敏不能测 16 一次性使用微量采血吸管 全部项目 YY/T0289～1996 17 石膏绷带（粉状型） 全部项目 YY/T117～2001 18 石膏绷带（粘胶型） 全部项目 YY/T118～2001 19 避孕套 全部项目 GB7544.1～1999 20 一次性使用静脉血样采集容器 全部项目 YY0314～1999
关于发布《牙科学 弹性体印模材料》等24项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2004]535号 | FGWJ-2004-10126 | 2004-11-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY 0493-2004《牙科学--弹性体印模材料》等24项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0308-2004《医用透明质酸钠凝胶》（代替YY 0308-1998） 2．YY 0493-2004《牙科学—弹性体印模材料》 3．YY 0494-2004《牙科琼脂基水胶体印模材料》 4．YY 0495-2004《压根管充填尖》 5．YY 0496-2004《牙科铸造蜡》 6．YY 0498.1-2004《喉镜连接件 第1部分:常规挂钩型手柄－窥视片接头》 7．YY 0498.2-2004《喉镜连接件 第2部分:微型电灯－螺纹和带常规窥视片的灯座》 8．YY 0499-2004《麻醉喉镜通用技术条件》 9．YY 0500-2004《人工血管》 二、推荐性行业标准 1．YY/T 0032-2004《血红蛋白计》（代替YY 0032-1990） 2．YY/T 0087 -2004《电泳装置》（代替YY 0087-1992、YY 0155-1994） 3．YY/T 1031-2004《持针钳》（代替YY 91031-1999、YY 0080-1992、YY 91032-1999、YY 91033-1999、YY 91034-1999） 4. YY/T 1052-2004《手术器械标志》（代替YY/T 91052-1999） 5．YY/T 1058-2004《手术器械 鳃部的长度、宽度、厚度和轴直径》（代替YY 91058-1999、YY 91059-1999） 6．YY/T 1076-2004《内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件》（代替YY 91076-1999） 7．YY/T 0501-2004《尿液分析质控物》 8．YY/T 0064-2004《医用诊断旋转阳极X射线管电、热及负载特性》（代替YY/T 0064-1991） 9．YY/T 0106-2004《医用诊断X射线机通用技术条件》（代替YY/T 0106-1993） 10．YY/T 0202-2004《医用诊断X射线体层摄影装置》（代替YY/T 0202-1995） 11．YY/T 0062-2004《X射线管组件固有滤过的测定》（代替YY 0062-1991） 12．YY/T 0093-2004《医用诊断X射线影像增强器》（代替YY 0093-1992） 13．YY/T 0094-2004《医用诊断X射线透视荧光屏》（代替YY 0094-1992） 14．YY/T 0095-2004《钨酸钙中速医用增感屏》(代替YY/T 0095-1992) 15．YY/T 0128-2004《医用诊断X射线辐射防护器具 装置及用具》（代替YY 0128-1993） 以上标准自2005年11月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十一月八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY 0493-2004《牙科学--弹性体印模材料》等24项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0308-2004《医用透明质酸钠凝胶》（代替YY 0308-1998） 2．YY 0493-2004《牙科学—弹性体印模材料》 3．YY 0494-2004《牙科琼脂基水胶体印模材料》 4．YY 0495-2004《压根管充填尖》 5．YY 0496-2004《牙科铸造蜡》 6．YY 0498.1-2004《喉镜连接件 第1部分:常规挂钩型手柄－窥视片接头》 7．YY 0498.2-2004《喉镜连接件 第2部分:微型电灯－螺纹和带常规窥视片的灯座》 8．YY 0499-2004《麻醉喉镜通用技术条件》 9．YY 0500-2004《人工血管》 二、推荐性行业标准 1．YY/T 0032-2004《血红蛋白计》（代替YY 0032-1990） 2．YY/T 0087 -2004《电泳装置》（代替YY 0087-1992、YY 0155-1994） 3．YY/T 1031-2004《持针钳》（代替YY 91031-1999、YY 0080-1992、YY 91032-1999、YY 91033-1999、YY 91034-1999） 4. YY/T 1052-2004《手术器械标志》（代替YY/T 91052-1999） 5．YY/T 1058-2004《手术器械 鳃部的长度、宽度、厚度和轴直径》（代替YY 91058-1999、YY 91059-1999） 6．YY/T 1076-2004《内镜用软管式活组织取样钳通用技术条件》（代替YY 91076-1999） 7．YY/T 0501-2004《尿液分析质控物》 8．YY/T 0064-2004《医用诊断旋转阳极X射线管电、热及负载特性》（代替YY/T 0064-1991） 9．YY/T 0106-2004《医用诊断X射线机通用技术条件》（代替YY/T 0106-1993） 10．YY/T 0202-2004《医用诊断X射线体层摄影装置》（代替YY/T 0202-1995） 11．YY/T 0062-2004《X射线管组件固有滤过的测定》（代替YY 0062-1991） 12．YY/T 0093-2004《医用诊断X射线影像增强器》（代替YY 0093-1992） 13．YY/T 0094-2004《医用诊断X射线透视荧光屏》（代替YY 0094-1992） 14．YY/T 0095-2004《钨酸钙中速医用增感屏》(代替YY/T 0095-1992) 15．YY/T 0128-2004《医用诊断X射线辐射防护器具 装置及用具》（代替YY 0128-1993） 以上标准自2005年11月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十一月八日
关于印发《〈医疗器械生产企业许可证〉审批操作规范》的通知 | 国食药监械[2004]521号 | FGWJ-2004-10022 | 2004-10-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理局令第12号）（以下简称“12号令”）于2004年7月20日正式颁布，为规范、统一医疗器械生产企业许可证审批，我局组织制定了《〈医疗器械生产企业许可证〉审批操作规范》，现印发给你们，自发布之日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月二十七日 《医疗器械生产企业许可证》审批操作规范 第一章 总 则 一、目的 规范统一《医疗器械生产企业许可证》审批过程中的材料受理、审查要求、审批程序、办理时限等事项。 二、依据 《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》和国家食品药品监督管理局的相关规定。 三、范围 第二、三类医疗器械生产企业许可的审批、变更、换证和补证。 四、职责 各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局负责本行政区域内《医疗器械生产企业许可证审批操作规范》的具体实施工作。 五、时限 （一）开办企业的审批时限为自受理之日起30个工作日； （二）变更事项的审批时限为自受理之日起15个工作日； （三）换证的审批时限为自受理之日起30个工作日； （四）补证的审批时限为自受理之日起10个工作日； （五）受理程序5个工作日，不计入审批时限； （六）告知程序10个工作日，不计入审批时限。 第二章 程 序 一、受理： （一）材料要求（申请表一式三份，其它申报材料一式两份） 1．受理开办企业申报材料 （1）《医疗器械生产企业许可证》（开办）申请表； （2）法定代表人、企业负责人的基本情况及资质证明，包括身份证明，学历证明，职称证明，任命文件的复印件，工作简历； （3）工商行政管理部门出具的企业名称核准通知书或营业执照原件和复印件； （4）生产场地证明文件，包括房产证明或租赁协议和被租赁方的房产证明的复印件，厂区总平面图，主要生产车间布置图。有洁净要求的车间，须标明功能间及人物流走向； （5）企业的生产、技术、质量部门负责人简历，学历和职称证书的复印件；相关专业技术人员、技术工人登记表、证书复印件，并标明所在部门及岗位；高、中、初级技术人员的比例情况表；内审员证书复印件； （6）拟生产产品范围、品种和相关产品简介。产品简介至少包括对产品的结构组成、原理、预期用途的说明及产品标准； （7）主要生产设备及检验仪器清单； （8）生产质量管理规范文件目录： 包括采购、验收、生产过程、产品检验、入库、出库、质量跟踪、用户反馈、不良事件监测和质量事故报告制度等文件、企业组织机构图； （9）拟生产产品的工艺流程图，并注明主要控制项目和控制点。包括关键和特殊工序的设备、人员及工艺参数控制的说明； （10）拟生产无菌医疗器械的，需提供洁净室的合格检测报告。由省级食品药品监督管理部门认可的检测机构出具的一年内的符合《无菌医疗器具生产管理规范》（YY0033）的合格检验报告； （11）申请材料真实性的自我保证声明。列出申报材料目录，并对材料作出如有虚假承担法律责任的承诺。 2．受理企业变更事项申报材料 （1）《医疗器械生产企业许可证》（变更）申请表； （2）《医疗器械生产企业许可证》副本复印件； （3）企业变更的情况说明； （4）法定代表人、企业负责人的基本情况及资质证明。包括身份证明，学历证明，职称证明，任命文件的复印件，工作简历； （5）工商行政管理部门出具的企业名称核准通知书或营业执照原件和复印件； （6）生产场地证明文件。包括房产证明或租赁协议和被租赁方的房产证明的复印件，厂区总平面图，主要生产车间布置图。有洁净要求的车间，须标明功能间及人物流走向； （7）所生产产品范围、品种和相关产品简介。产品简介至少包括对产品的结构组成、原理、预期用途的说明及产品标准； （8）主要生产设备及检验仪器清单； （9）拟生产产品的工艺流程图，并注明主要控制项目和控制点。包括关键和特殊工序的设备、人员及工艺参数控制的说明； （10）拟生产无菌医疗器械的，需提供洁净室的合格检测报告。由省级食品药品监督管理部门认可的检测机构出具的一年内的符合《无菌医疗器具生产管理规范》（YY0033）的合格检验报告； （11）申请材料真实性的自我保证声明。 其中，法定代表人或负责人变更，需核对以上第（1）、（2）、（3）、（4）、（11）项材料； 生产地址变更，需核对以上第（1）、（2）、（3）、（6）、（10）（如有）、（11）项材料； 生产范围变更，需核对以上第（1）、（2）、（3）、（7）、（8）、（9）、（10）（如有）、（11）项材料； 注册地址变更，需提交以上第（1）、（2）、（3）、（5）、（11）项材料； 企业名称变更，需提交（1）、（2）、（3）、（5）、（11）项材料。 3．受理换证事项申报材料 （1）《医疗器械生产企业许可证》（换发）申请表； （2）医疗器械生产企业许可证正、副本和营业执照副本原件和复印件； （3）原《医疗器械生产企业许可证》核发或者前次换发以来12号令第九条所规定材料中发生变化的材料； （4）申请材料真实性的自我保证声明。 4．受理补证事项申报材料 《医疗器械生产企业许可证》遗失或破损的可申请补证。 （1）《医疗器械生产企业许可证》（补发）申请表； （2）在原发证机关指定媒体登载遗失声明材料原件； （3）申请材料真实性的自我保证声明。 （二）形式审查要求 1．申报材料应完整、清晰，有签字或盖章，并使用A4纸打印，按照申报材料目录顺序装订成册； 2．核对生产企业提交的《医疗器械生产企业许可证》申请表是否有法定代表人或申请人签字或加盖公章，所填写项目是否填写齐全、准确，“生产企业名称”、“注册地址”是否与《工商营业执照》或企业名称核准通知书相同； 3．核对法定代表人或申请人的身份证、学历/职称证明、任命文件的有效性； 4．核对工商行政管理部门出具的企业名称核准通知书或《工商营业执照》的有效性。复印件确认留存，原件退回； 5．核对房屋产权证明、有限期内的房屋租赁证明（出租方要提供产权证明）的有效性； 6．核对企业生产、质量和技术负责人的简历、学历/职称证书的有效性； 7．核对生产质量管理规范文件目录，主要包括采购、验收、生产过程、产品检验、入库、出库、质量跟踪、用户反馈、不良事件和质量事故报告制度等文件； 8．.核对无菌医疗器械洁净室检测报告的有效性； 9．核对申请材料真实性的自我保证声明是否签字或盖章。 （三）申请事项处理 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门收到申请后，应当根据下列情况分别作出处理： 1．申请事项依法不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请； 2．申请事项尚不能确定是否属于本部门职权范围的或管理类别尚不确定的，可先接收企业申报材料，并开具《接收申报材料凭证》。受理部门需向国家食品药品监督管理局进行请示的，经批复后作出是否受理的决定，并通知申请人； 3．申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； 4．申请材料不齐全或者不符合形式审查要求的，应当当场或者在5日内发给申请人《补正材料通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理； 5．申请材料齐全、符合形式审查要求的，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，予以受理。省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械生产企业开办申请的，应当出具加盖本部门受理专用印章并注明日期的《受理通知书》或者《不予受理通知书》。对出具《受理通知书》的申报材料转入审查环节； 6．医疗器械生产企业申请换证应至少具备开办企业的条件，并在原证有效期届满前６个月，但不少于４５个工作日前提出申请。 二、审查 （一）资料审查要求 1．审查企业内初级以上职称或者中专以上学历的技术人员是否占职工总数的10％以上，并与所生产产品的要求相适应； 2．审查企业是否具有与所生产产品及生产规模相适应的生产设备，生产、仓储场地和环境。企业生产对环境和设备等有特殊要求的医疗器械的，是否符合有关国家标准、行业标准和国家有关规定； 3．审查企业是否设立质量检验机构，并具备与所生产品种和生产规模相适应的质量检验能力。 （二）现场审查 审查要求和审查内容，见《医疗器械生产企业许可证》现场审查标准（见附件1）。 三、复审 （一）审核受理和审查工作是否在规定时限内完成； （二）审核受理和审查程序是否符合规定要求； （三）确认资料审查和现场审查结果。 四、审定 （一）确认复审意见； （二）签发审定意见。 第三章 告 知 一、符合《医疗器械生产监督管理办法》要求的，予以发证，并公告。 二、不符合《医疗器械生产监督管理办法》要求的，不予发证，并书面说明理由。 三、作出不予发证决定的，应同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 四、需要听证的，应当向社会公告并举行听证。 第四章 其他说明 一、《医疗器械生产企业许可证》变更时，涉及《医疗器械生产企业许可证》正本内容变更的，重新换发许可证正本，副本不换，但需在许可证副本中记录变更情况，原许可证编号不改变，不加“更”字。 二、补发的《医疗器械生产企业许可证》应重新编号，并在编号后加“补”字。 三、工作程序中受理、审查、复审各环节应分段操作，尤其是资料审查和现场审查必须由不同人员负责，各负职责，互相监督。 四、《医疗器械生产企业许可证》正本、副本由国家食品药品监督管理局统一印制并按规定发放。 附件：1．《医疗器械生产企业许可证》现场审查标准 2．《医疗器械生产企业许可证》行政审批流程单 3．《医疗器械生产企业许可证》（补证）申请表 4．《医疗器械生产企业许可证》正、副本（格式） 附件1： 《医疗器械生产企业许可证》现场审查标准 一、一般要求 （一）根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》，结合现场审查的实际情况，特制定本标准。 （二）本标准适用于对新开办企业申办《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》生产地址和生产范围变更以及《医疗器械生产企业许可证》换证的现场审查。医疗器械生产企业日常监督管理可参照执行本标准。 （三）生产企业现场审查按《〈医疗器械生产企业许可证〉现场审查评分表》进行，审查评分表分为5个部分，其中否决条款5项。评分条款总分为300分，各部分内容和分值为： 1．人员资质 70分 2．场 地 80分 3．法规及质量管理文件 40分 4．生产能力 40分 5．检验能力 70分 （四）合格标准： “否决条款”一项不合格，即为本次审查不合格；“否决条款”全部合格且各部分的得分率均达到80%以上为合格； “否决条款”全部合格且各部分的得分率均达到60%以上，但其中一部分或几部分的得分率不足80%的，要求企业整改并对整改情况进行复查，复查仍不合格的，即为本次审查不合格； “否决条款”全部合格但有一部分或几部分的得分率不足60%的，即为本次审查不合格。 二、评分方法 （一）按审查评分表中审查方法评分。扣分时，最多至本项分数扣完为止。 （二）按评分通则评分。评分不宜量化的条款， 按评分通则打分。实得分等于每项规定满分乘以得分系数。 得分系数及含义： 1.0 全面达到规定要求； 0.8 执行较好，但仍需改进; 0.7 基本达到要求，部分执行较好； 0.6 基本达到要求； 0.5 已执行，但尚有一定差距； 0.0 未开展工作。 （三）缺项（条）的处理：缺项（条）指由于产品管理类别而出现的合理缺项（条）。缺项（条）不记分，计算得分率时，从该项（条）标准总分中减去缺项（条）应得分。计算公式为： 得分率=实得分/（该部分总和-缺项分）×100% （四）现场审查记录中的“合计”应包括总实得分及总得分率。总实得分为各部分实得分和，总得分率=总实得分/总分 三、审查结论 现场审查后，应及时填写现场审查记录。按审查标准判定，现场审查结论为合格或不合格的，审查人员应在现场审查记录的“审查结论”栏中填写审查意见；现场审查结论为整改的，审查人员应在现场审查记录的“整改要求”栏中填写整改要求，待企业完成整改后再填写企业完成整改情况和审查结论。审查人员、企业负责人均应在现场审查记录上签字并加盖企业公章（如有）。 四、其它 （一）国家食品药品监督管理局已颁布医疗器械生产质量管理规范（包括医疗器械生产实施细则）的产品，其生产企业现场审查按相应规定进行。 （二）国家食品药品监督管理局另有规定的，按其规定执行。 （三）现场审查人员不得少于2人。审查人员必须遵守医疗器械审批工作纪律。 附件下载 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理局令第12号）（以下简称“12号令”）于2004年7月20日正式颁布，为规范、统一医疗器械生产企业许可证审批，我局组织制定了《〈医疗器械生产企业许可证〉审批操作规范》，现印发给你们，自发布之日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月二十七日 《医疗器械生产企业许可证》审批操作规范 第一章 总 则 一、目的 规范统一《医疗器械生产企业许可证》审批过程中的材料受理、审查要求、审批程序、办理时限等事项。 二、依据 《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》和国家食品药品监督管理局的相关规定。 三、范围 第二、三类医疗器械生产企业许可的审批、变更、换证和补证。 四、职责 各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局负责本行政区域内《医疗器械生产企业许可证审批操作规范》的具体实施工作。 五、时限 （一）开办企业的审批时限为自受理之日起30个工作日； （二）变更事项的审批时限为自受理之日起15个工作日； （三）换证的审批时限为自受理之日起30个工作日； （四）补证的审批时限为自受理之日起10个工作日； （五）受理程序5个工作日，不计入审批时限； （六）告知程序10个工作日，不计入审批时限。 第二章 程 序 一、受理： （一）材料要求（申请表一式三份，其它申报材料一式两份） 1．受理开办企业申报材料 （1）《医疗器械生产企业许可证》（开办）申请表； （2）法定代表人、企业负责人的基本情况及资质证明，包括身份证明，学历证明，职称证明，任命文件的复印件，工作简历； （3）工商行政管理部门出具的企业名称核准通知书或营业执照原件和复印件； （4）生产场地证明文件，包括房产证明或租赁协议和被租赁方的房产证明的复印件，厂区总平面图，主要生产车间布置图。有洁净要求的车间，须标明功能间及人物流走向； （5）企业的生产、技术、质量部门负责人简历，学历和职称证书的复印件；相关专业技术人员、技术工人登记表、证书复印件，并标明所在部门及岗位；高、中、初级技术人员的比例情况表；内审员证书复印件； （6）拟生产产品范围、品种和相关产品简介。产品简介至少包括对产品的结构组成、原理、预期用途的说明及产品标准； （7）主要生产设备及检验仪器清单； （8）生产质量管理规范文件目录： 包括采购、验收、生产过程、产品检验、入库、出库、质量跟踪、用户反馈、不良事件监测和质量事故报告制度等文件、企业组织机构图； （9）拟生产产品的工艺流程图，并注明主要控制项目和控制点。包括关键和特殊工序的设备、人员及工艺参数控制的说明； （10）拟生产无菌医疗器械的，需提供洁净室的合格检测报告。由省级食品药品监督管理部门认可的检测机构出具的一年内的符合《无菌医疗器具生产管理规范》（YY0033）的合格检验报告； （11）申请材料真实性的自我保证声明。列出申报材料目录，并对材料作出如有虚假承担法律责任的承诺。 2．受理企业变更事项申报材料 （1）《医疗器械生产企业许可证》（变更）申请表； （2）《医疗器械生产企业许可证》副本复印件； （3）企业变更的情况说明； （4）法定代表人、企业负责人的基本情况及资质证明。包括身份证明，学历证明，职称证明，任命文件的复印件，工作简历； （5）工商行政管理部门出具的企业名称核准通知书或营业执照原件和复印件； （6）生产场地证明文件。包括房产证明或租赁协议和被租赁方的房产证明的复印件，厂区总平面图，主要生产车间布置图。有洁净要求的车间，须标明功能间及人物流走向； （7）所生产产品范围、品种和相关产品简介。产品简介至少包括对产品的结构组成、原理、预期用途的说明及产品标准； （8）主要生产设备及检验仪器清单； （9）拟生产产品的工艺流程图，并注明主要控制项目和控制点。包括关键和特殊工序的设备、人员及工艺参数控制的说明； （10）拟生产无菌医疗器械的，需提供洁净室的合格检测报告。由省级食品药品监督管理部门认可的检测机构出具的一年内的符合《无菌医疗器具生产管理规范》（YY0033）的合格检验报告； （11）申请材料真实性的自我保证声明。 其中，法定代表人或负责人变更，需核对以上第（1）、（2）、（3）、（4）、（11）项材料； 生产地址变更，需核对以上第（1）、（2）、（3）、（6）、（10）（如有）、（11）项材料； 生产范围变更，需核对以上第（1）、（2）、（3）、（7）、（8）、（9）、（10）（如有）、（11）项材料； 注册地址变更，需提交以上第（1）、（2）、（3）、（5）、（11）项材料； 企业名称变更，需提交（1）、（2）、（3）、（5）、（11）项材料。 3．受理换证事项申报材料 （1）《医疗器械生产企业许可证》（换发）申请表； （2）医疗器械生产企业许可证正、副本和营业执照副本原件和复印件； （3）原《医疗器械生产企业许可证》核发或者前次换发以来12号令第九条所规定材料中发生变化的材料； （4）申请材料真实性的自我保证声明。 4．受理补证事项申报材料 《医疗器械生产企业许可证》遗失或破损的可申请补证。 （1）《医疗器械生产企业许可证》（补发）申请表； （2）在原发证机关指定媒体登载遗失声明材料原件； （3）申请材料真实性的自我保证声明。 （二）形式审查要求 1．申报材料应完整、清晰，有签字或盖章，并使用A4纸打印，按照申报材料目录顺序装订成册； 2．核对生产企业提交的《医疗器械生产企业许可证》申请表是否有法定代表人或申请人签字或加盖公章，所填写项目是否填写齐全、准确，“生产企业名称”、“注册地址”是否与《工商营业执照》或企业名称核准通知书相同； 3．核对法定代表人或申请人的身份证、学历/职称证明、任命文件的有效性； 4．核对工商行政管理部门出具的企业名称核准通知书或《工商营业执照》的有效性。复印件确认留存，原件退回； 5．核对房屋产权证明、有限期内的房屋租赁证明（出租方要提供产权证明）的有效性； 6．核对企业生产、质量和技术负责人的简历、学历/职称证书的有效性； 7．核对生产质量管理规范文件目录，主要包括采购、验收、生产过程、产品检验、入库、出库、质量跟踪、用户反馈、不良事件和质量事故报告制度等文件； 8．.核对无菌医疗器械洁净室检测报告的有效性； 9．核对申请材料真实性的自我保证声明是否签字或盖章。 （三）申请事项处理 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门收到申请后，应当根据下列情况分别作出处理： 1．申请事项依法不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请； 2．申请事项尚不能确定是否属于本部门职权范围的或管理类别尚不确定的，可先接收企业申报材料，并开具《接收申报材料凭证》。受理部门需向国家食品药品监督管理局进行请示的，经批复后作出是否受理的决定，并通知申请人； 3．申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； 4．申请材料不齐全或者不符合形式审查要求的，应当当场或者在5日内发给申请人《补正材料通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理； 5．申请材料齐全、符合形式审查要求的，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，予以受理。省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械生产企业开办申请的，应当出具加盖本部门受理专用印章并注明日期的《受理通知书》或者《不予受理通知书》。对出具《受理通知书》的申报材料转入审查环节； 6．医疗器械生产企业申请换证应至少具备开办企业的条件，并在原证有效期届满前６个月，但不少于４５个工作日前提出申请。 二、审查 （一）资料审查要求 1．审查企业内初级以上职称或者中专以上学历的技术人员是否占职工总数的10％以上，并与所生产产品的要求相适应； 2．审查企业是否具有与所生产产品及生产规模相适应的生产设备，生产、仓储场地和环境。企业生产对环境和设备等有特殊要求的医疗器械的，是否符合有关国家标准、行业标准和国家有关规定； 3．审查企业是否设立质量检验机构，并具备与所生产品种和生产规模相适应的质量检验能力。 （二）现场审查 审查要求和审查内容，见《医疗器械生产企业许可证》现场审查标准（见附件1）。 三、复审 （一）审核受理和审查工作是否在规定时限内完成； （二）审核受理和审查程序是否符合规定要求； （三）确认资料审查和现场审查结果。 四、审定 （一）确认复审意见； （二）签发审定意见。 第三章 告 知 一、符合《医疗器械生产监督管理办法》要求的，予以发证，并公告。 二、不符合《医疗器械生产监督管理办法》要求的，不予发证，并书面说明理由。 三、作出不予发证决定的，应同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 四、需要听证的，应当向社会公告并举行听证。 第四章 其他说明 一、《医疗器械生产企业许可证》变更时，涉及《医疗器械生产企业许可证》正本内容变更的，重新换发许可证正本，副本不换，但需在许可证副本中记录变更情况，原许可证编号不改变，不加“更”字。 二、补发的《医疗器械生产企业许可证》应重新编号，并在编号后加“补”字。 三、工作程序中受理、审查、复审各环节应分段操作，尤其是资料审查和现场审查必须由不同人员负责，各负职责，互相监督。 四、《医疗器械生产企业许可证》正本、副本由国家食品药品监督管理局统一印制并按规定发放。 附件：1．《医疗器械生产企业许可证》现场审查标准 2．《医疗器械生产企业许可证》行政审批流程单 3．《医疗器械生产企业许可证》（补证）申请表 4．《医疗器械生产企业许可证》正、副本（格式） 附件1： 《医疗器械生产企业许可证》现场审查标准 一、一般要求 （一）根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》，结合现场审查的实际情况，特制定本标准。 （二）本标准适用于对新开办企业申办《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》生产地址和生产范围变更以及《医疗器械生产企业许可证》换证的现场审查。医疗器械生产企业日常监督管理可参照执行本标准。 （三）生产企业现场审查按《〈医疗器械生产企业许可证〉现场审查评分表》进行，审查评分表分为5个部分，其中否决条款5项。评分条款总分为300分，各部分内容和分值为： 1．人员资质 70分 2．场 地 80分 3．法规及质量管理文件 40分 4．生产能力 40分 5．检验能力 70分 （四）合格标准： “否决条款”一项不合格，即为本次审查不合格；“否决条款”全部合格且各部分的得分率均达到80%以上为合格； “否决条款”全部合格且各部分的得分率均达到60%以上，但其中一部分或几部分的得分率不足80%的，要求企业整改并对整改情况进行复查，复查仍不合格的，即为本次审查不合格； “否决条款”全部合格但有一部分或几部分的得分率不足60%的，即为本次审查不合格。 二、评分方法 （一）按审查评分表中审查方法评分。扣分时，最多至本项分数扣完为止。 （二）按评分通则评分。评分不宜量化的条款， 按评分通则打分。实得分等于每项规定满分乘以得分系数。 得分系数及含义： 1.0 全面达到规定要求； 0.8 执行较好，但仍需改进; 0.7 基本达到要求，部分执行较好； 0.6 基本达到要求； 0.5 已执行，但尚有一定差距； 0.0 未开展工作。 （三）缺项（条）的处理：缺项（条）指由于产品管理类别而出现的合理缺项（条）。缺项（条）不记分，计算得分率时，从该项（条）标准总分中减去缺项（条）应得分。计算公式为： 得分率=实得分/（该部分总和-缺项分）×100% （四）现场审查记录中的“合计”应包括总实得分及总得分率。总实得分为各部分实得分和，总得分率=总实得分/总分 三、审查结论 现场审查后，应及时填写现场审查记录。按审查标准判定，现场审查结论为合格或不合格的，审查人员应在现场审查记录的“审查结论”栏中填写审查意见；现场审查结论为整改的，审查人员应在现场审查记录的“整改要求”栏中填写整改要求，待企业完成整改后再填写企业完成整改情况和审查结论。审查人员、企业负责人均应在现场审查记录上签字并加盖企业公章（如有）。 四、其它 （一）国家食品药品监督管理局已颁布医疗器械生产质量管理规范（包括医疗器械生产实施细则）的产品，其生产企业现场审查按相应规定进行。 （二）国家食品药品监督管理局另有规定的，按其规定执行。 （三）现场审查人员不得少于2人。审查人员必须遵守医疗器械审批工作纪律。 附件下载
关于执行《医疗器械生产监督管理办法》有关问题的通知 | 国食药监械[2004]498号 | FGWJ-2004-10011 | 2004-10-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理局令第12号，以下简称“12号令”）已于2004年7月20日公布施行。为更好地贯彻施行12号令，现就有关问题通知如下，请遵照执行。 一、关于医疗器械生产质量管理规范 （一）12号令中提出的医疗器械生产质量管理规范，是根据国家食品药品监督管理局“三定”职责和工作规划，分类分步地制定实施医疗器械生产质量管理的技术规范，并作为医疗器械生产企业开办和运行的法定要求。该规范由“总则”、不同类别医疗器械的“分类实施指南”以及重点产品的“生产实施细则”组成。医疗器械生产质量管理规范将根据不同类别医疗器械的特点，有计划有步骤地分类组织实施。现已颁布的《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》、《外科植入物生产实施细则》和《一次性使用麻醉穿刺包生产实施细则》等，都是医疗器械生产质量管理规范的组成部分。 （二）在审查和颁发《医疗器械生产企业许可证》时，对于已颁布实施医疗器械生产质量管理规范的，在开办第二类、第三类医疗器械生产企业时，要按照12号令规定和国家食品药品监督管理局颁布的医疗器械生产质量管理规范的要求进行审查。对于尚未颁布实施医疗器械生产质量管理规范分类实施要求的，暂按12号令第七条至第九条规定办理。依据医疗器械生产质量管理规范进行的审查，不是单独的行政审批项目，只是《医疗器械生产企业许可证》审批的一个环节。 二、关于第一类医疗器械生产企业的开办第一类医疗器械生产企业开办后，只需做书面告知，对生产企业报送的《第一类医疗器械生产企业登记表》，不需要进行技术审查，但应加强对企业的日常监督检查。在日常监督检查过程中，发现生产企业不具备与所生产产品相适应生产条件的，应依据《医疗器械监督管理条例》和12号令有关规定处理。 三、关于《医疗器械生产企业许可证》 （一）本办法中第一类、第二类、第三类医疗器械生产企业，分别是指生产第一类、第二类、第三类医疗器械的生产企业。 （二）对第二、第三类医疗器械生产企业同时生产第一类医疗器械的，所生产的第一类医疗器械不需登载在其《医疗器械生产企业许可证》上。 （三）《医疗器械生产企业许可证》登记事项变更主要是指企业名称发生变更。 （四）医疗器械生产企业申请换证，应在原证有效期届满 前6个月，但不少于45个工作日前提出，提交的材料为许可证核发或换发以来12号令第九条规定材料中发生变化的材料及情况说明。 四、关于医疗器械生产企业跨省设立生产场地 （一）已依法成立的医疗器械生产企业跨省设立生产场地未形成独立企业的： 1．第一类医疗器械生产企业跨省设立生产场地，仍生产第一类医疗器械的，应再次填写《第一类医疗器械生产企业登记表》，向原告知登记部门书面告知，原告知登记部门应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 2．第一类医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第二、三类医疗器械的，应按12号令规定，向原告知登记部门办理《医疗器械生产企业许可证》，原告知登记部门应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 3．第二、三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第二、三类医疗器械的，应按要求填写《第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表》，向原审批部门提交有关材料，申请《医疗器械生产企业许可证》变更登记，原审批部门批准后，应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 4．第二、三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第一类医疗器械的，应向原审批部门书面告知，填写《第一类医疗器械生产企业登记表》，原审批部门应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 （二）新开办医疗器械生产企业跨省设立生产场地未形成独立企业的： 1．新开办医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第一类医疗器械的，按照12号令第六条的规定，向企业注册所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门书面告知，告知登记部门收到该书面告知后，应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 2．新开办医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第二、三类医疗器械的，按照12号令第九条的规定，向企业注册所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提出申请，填写《医疗器械生产企业许可证（开办）申请表》和《第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表》，并提交相关材料。企业注册所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审查批准后，应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 （三）跨省设立医疗器械生产场地未形成独立企业的，生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应负责其日常监督管理工作。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应严格加强对跨省设立生产场地的医疗器械生产企业的管理。 五、关于医疗器械委托生产 医疗器械委托生产的，委托方应当向委托方所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门登记备案。登记备案属于告知性备案，不属于行政审批。 六、其他说明 （一）12号令第十六条第二款，“生产范围应当包括产品管理类别、医疗器械分类目录类代号和名称”，是指《医疗器械生产企业许可证》的生产范围一栏中载明的内容应当包括该企业所生产产品的管理类别、所生产产品在《医疗器械分类目录》中所属的类代号和类代号名称。 （二）12号令第三十条第（二）项中所称的“受托方相关产品的医疗器械注册证书”，应当结合12号令第二十七条第（三）项规定的“一次性使用的无菌医疗器械以及国家食品药品监督管理局另有规定的其他医疗器械……受托方还必须具有涵盖受托生产产品的医疗器械注册证书”的相应范围理解。 （三）12号令第三十九条提出建立本行政区域内医疗器械生产企业的监管档案，是为进一步加强监督管理，各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应按第三十九条的要求，建立起上述方面的监管档案，这其中也包括正常情况的记录。 （四）12号令第五十四条除了规定对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《医疗器械生产企业许可证》的处罚，还规定了接受方使用许可证的法律责任。 （五）12号令中第7个附件为新的《医疗器械生产企业许可证》，由国家食品药品监督管理局统一印制和发放。新版《医疗器械生产企业许可证》正式启用后，对2004年7月20日后按旧版核发的《医疗器械生产企业许可证》应免费更换新证。 七、为配合12号令实施，国家食品药品监督管理局即将下发《医疗器械生产企业许可证审批操作规范》，该规范将根据新的管理办法制定许可证的相关审批程序和审查标准，取代原由各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局制定的生产企业资格认可实施细则。 八、已经发布的医疗器械生产监督管理方面的有关文件，如与12号令和本通知不符的，应按12号令和本通知要求执行。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理局令第12号，以下简称“12号令”）已于2004年7月20日公布施行。为更好地贯彻施行12号令，现就有关问题通知如下，请遵照执行。 一、关于医疗器械生产质量管理规范 （一）12号令中提出的医疗器械生产质量管理规范，是根据国家食品药品监督管理局“三定”职责和工作规划，分类分步地制定实施医疗器械生产质量管理的技术规范，并作为医疗器械生产企业开办和运行的法定要求。该规范由“总则”、不同类别医疗器械的“分类实施指南”以及重点产品的“生产实施细则”组成。医疗器械生产质量管理规范将根据不同类别医疗器械的特点，有计划有步骤地分类组织实施。现已颁布的《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》、《外科植入物生产实施细则》和《一次性使用麻醉穿刺包生产实施细则》等，都是医疗器械生产质量管理规范的组成部分。 （二）在审查和颁发《医疗器械生产企业许可证》时，对于已颁布实施医疗器械生产质量管理规范的，在开办第二类、第三类医疗器械生产企业时，要按照12号令规定和国家食品药品监督管理局颁布的医疗器械生产质量管理规范的要求进行审查。对于尚未颁布实施医疗器械生产质量管理规范分类实施要求的，暂按12号令第七条至第九条规定办理。依据医疗器械生产质量管理规范进行的审查，不是单独的行政审批项目，只是《医疗器械生产企业许可证》审批的一个环节。 二、关于第一类医疗器械生产企业的开办第一类医疗器械生产企业开办后，只需做书面告知，对生产企业报送的《第一类医疗器械生产企业登记表》，不需要进行技术审查，但应加强对企业的日常监督检查。在日常监督检查过程中，发现生产企业不具备与所生产产品相适应生产条件的，应依据《医疗器械监督管理条例》和12号令有关规定处理。 三、关于《医疗器械生产企业许可证》 （一）本办法中第一类、第二类、第三类医疗器械生产企业，分别是指生产第一类、第二类、第三类医疗器械的生产企业。 （二）对第二、第三类医疗器械生产企业同时生产第一类医疗器械的，所生产的第一类医疗器械不需登载在其《医疗器械生产企业许可证》上。 （三）《医疗器械生产企业许可证》登记事项变更主要是指企业名称发生变更。 （四）医疗器械生产企业申请换证，应在原证有效期届满 前6个月，但不少于45个工作日前提出，提交的材料为许可证核发或换发以来12号令第九条规定材料中发生变化的材料及情况说明。 四、关于医疗器械生产企业跨省设立生产场地 （一）已依法成立的医疗器械生产企业跨省设立生产场地未形成独立企业的： 1．第一类医疗器械生产企业跨省设立生产场地，仍生产第一类医疗器械的，应再次填写《第一类医疗器械生产企业登记表》，向原告知登记部门书面告知，原告知登记部门应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 2．第一类医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第二、三类医疗器械的，应按12号令规定，向原告知登记部门办理《医疗器械生产企业许可证》，原告知登记部门应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 3．第二、三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第二、三类医疗器械的，应按要求填写《第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表》，向原审批部门提交有关材料，申请《医疗器械生产企业许可证》变更登记，原审批部门批准后，应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 4．第二、三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第一类医疗器械的，应向原审批部门书面告知，填写《第一类医疗器械生产企业登记表》，原审批部门应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 （二）新开办医疗器械生产企业跨省设立生产场地未形成独立企业的： 1．新开办医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第一类医疗器械的，按照12号令第六条的规定，向企业注册所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门书面告知，告知登记部门收到该书面告知后，应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 2．新开办医疗器械生产企业跨省设立生产场地生产第二、三类医疗器械的，按照12号令第九条的规定，向企业注册所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门提出申请，填写《医疗器械生产企业许可证（开办）申请表》和《第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表》，并提交相关材料。企业注册所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门审查批准后，应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门。 （三）跨省设立医疗器械生产场地未形成独立企业的，生产场地所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应负责其日常监督管理工作。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应严格加强对跨省设立生产场地的医疗器械生产企业的管理。 五、关于医疗器械委托生产 医疗器械委托生产的，委托方应当向委托方所在地省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门登记备案。登记备案属于告知性备案，不属于行政审批。 六、其他说明 （一）12号令第十六条第二款，“生产范围应当包括产品管理类别、医疗器械分类目录类代号和名称”，是指《医疗器械生产企业许可证》的生产范围一栏中载明的内容应当包括该企业所生产产品的管理类别、所生产产品在《医疗器械分类目录》中所属的类代号和类代号名称。 （二）12号令第三十条第（二）项中所称的“受托方相关产品的医疗器械注册证书”，应当结合12号令第二十七条第（三）项规定的“一次性使用的无菌医疗器械以及国家食品药品监督管理局另有规定的其他医疗器械……受托方还必须具有涵盖受托生产产品的医疗器械注册证书”的相应范围理解。 （三）12号令第三十九条提出建立本行政区域内医疗器械生产企业的监管档案，是为进一步加强监督管理，各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门应按第三十九条的要求，建立起上述方面的监管档案，这其中也包括正常情况的记录。 （四）12号令第五十四条除了规定对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《医疗器械生产企业许可证》的处罚，还规定了接受方使用许可证的法律责任。 （五）12号令中第7个附件为新的《医疗器械生产企业许可证》，由国家食品药品监督管理局统一印制和发放。新版《医疗器械生产企业许可证》正式启用后，对2004年7月20日后按旧版核发的《医疗器械生产企业许可证》应免费更换新证。 七、为配合12号令实施，国家食品药品监督管理局即将下发《医疗器械生产企业许可证审批操作规范》，该规范将根据新的管理办法制定许可证的相关审批程序和审查标准，取代原由各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局制定的生产企业资格认可实施细则。 八、已经发布的医疗器械生产监督管理方面的有关文件，如与12号令和本通知不符的，应按12号令和本通知要求执行。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十三日
关于认可河北省医疗器械与药品包装材料检验所对B型超声诊断设备等产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2004]493号 | FGWJ-2009-10507 | 2004-10-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年9月15-17日对你局所属河北省医疗器械与药品包装材料检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对B型超声诊断设备等71种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1. 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器 2. 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 一次性使用无菌注射针 3. 制造医疗器械用不锈钢针管 GB 18457-2001 制造医疗器械用不锈钢针管 4. 一次性使用精密过滤输液针 GB 18458.1-2001 一次性使用精密过滤输液针 5. 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 一次性使用静脉输液针 6. 一次性使用输液器 GB 8368-1998 一次性使用输液器 7. 一次性使用输血器 GB 8369-1998 一次性使用输血器 8. 医药工业洁净室(区) GB/T 16292～4-1996 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌、沉降菌的测试方法，JGJ 71-1990 洁净室施工及验收规范，YY0033-无菌医疗器具生产管理规范 9. 注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头 GB/T 1962.1-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 10. 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥锁定接头 GB/T 1962.2-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 11. 医用电气设备环境 GB/T 14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法 12. B型超声诊断设备 GB 10152-1997 B型超声诊断设备 声输出参数公布要求 13. 医用电气设备安全 GB 9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 剩余电压 电源变压器 溢滤 进液 离子辐射 静电预防 压力容器 14. 硅橡胶输液（血）管 YY 0031-1990 硅橡胶输液（血）管 15. 一次性使用采血器 YY 0115-1992 一次性使用采血器 16. 医用橡皮膏 YY 0148-1993 医用橡皮膏 17. 带线缝合针 YY 0166-2002 带线缝合针 硬度 18. 一次性使用滴定管式输液器 GB 18458.2-2001 一次性使用滴定管式输液器 19. 一次性使用血路产品 YY 0311-1998 一次性使用血路产品通用技术条件 细胞毒性 20. 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-1999 一次性使用静脉血样采集容器 21. 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 一次性使用麻醉穿刺包 细胞毒性 22. 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 一次性使用麻醉用针 23. 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 一次性使用麻醉用过滤器 细胞毒性 24. 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 一次性使用机用采血器 25. 医用脱脂棉 YY 0330-2002 医用脱脂棉 26. 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 医用脱脂纱布 27. 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 一次性使用无菌阴道扩张器 28. 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 YY/T 0243-2003 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 29. 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 一次性使用微量采血吸管 30. 石膏绷带（粘胶型） YY/T 91118(ZBC 48003-1989) 石膏绷带（粘胶型） 31. 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 YY/T0160-1994 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 32. 医用中心供氧系统 YY/T0187-1994 医用中心供养系统 33. 电热蒸馏水器 YY/T0280-1995 电热蒸馏水器 34. 病床 YZB 冀石 0054-2003 病床 35. 生化分析仪 YY0014-1990 生化分析仪 36. 低频电子脉冲治疗仪 YY0016-1993 低频电子脉冲治疗仪 37. 电热恒温培养箱 YY0027-1990 电热恒温培养箱 38. 热垫式治疗仪 YY0165-1994 热垫式治疗仪 39. 单道和多道心电图机 YY1139-2000 单道和多道心电图机 40. 医用低速离心机 YY91046-1999 医用低速离心机 41. 直接式阻抗血流图仪 YY91078-1999 直接式阻抗血流图仪 42. 心电监护仪 YY91079-1999 心电监护仪 除颠防护 43. 表型磁疗器 YY91092-1999 表型磁疗器 44. 中频电疗仪 YY91093-1999 中频电疗仪 45. 电动按摩椅 YY91097-1999 电动按摩椅 46. 电动手术台 YY91106-1999 电动手术台 47. 尸体冷藏箱 YY91114-1999 尸体冷藏箱 48. 医用中心吸引系统 YY/T0186-1994 医用中心吸引系统通用技术条件 49. 一次性使用无菌手术包 YZB/冀 0241-2004 50. 一次性使用无菌产包 YZB/冀 0240-2004 51. 一次性使用无菌手术衣 YZB/冀 0239-2004 52. 一次性使用无菌口罩 YZB/冀 0243-2004 53. 一次性使用无菌帽子 YZB/冀 0243-2004 54. 一次性使用无菌导药器 YZB/冀 0234-2004 55. 一次性使用乳胶手套 YZB/冀 0218-2004 56. 一次性使用PVC手套 YZB/冀石 0045-2003 细胞毒性 57. 一次性使用敷料 YZB/冀 0045-2002 细胞毒性 58. 一次性使用垫单 YZB/冀 0242-2004 59. 一次性使用无菌手术器械包 YZB/冀 0104-2003 60. 一次性使用导光针 YZB/ 国0823-2003 细胞毒性、导光度 61. 医用制氧器 YZB/冀 0064-2003 62. 理疗带 YZB/冀 0125-2003 63. 医用脱脂绷带 YZB/冀邢0002-2003 64. 烧伤敷料 YZB/冀 0071-2003 65. 输液胶带 YZB/冀 0030-2003 66. 妇科冲洗器 YZB/冀0109-2003 67. 牙科标准纸尖 YZB/冀 0169-2003 细胞毒性 68. 腰椎牵引器 YZB/冀 0093-2003 69. 颈椎牵引器 YZB/冀 0094-2003 70. 一次性使用敷布 Q/SXSW 01-2001 71. 多参数监护仪 YZB/冀0010-2002 | 河北省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年9月15-17日对你局所属河北省医疗器械与药品包装材料检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对B型超声诊断设备等71种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称 及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1. 一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器 2. 一次性使用无菌注射针 GB 15811-2001 一次性使用无菌注射针 3. 制造医疗器械用不锈钢针管 GB 18457-2001 制造医疗器械用不锈钢针管 4. 一次性使用精密过滤输液针 GB 18458.1-2001 一次性使用精密过滤输液针 5. 一次性使用静脉输液针 GB 18671-2002 一次性使用静脉输液针 6. 一次性使用输液器 GB 8368-1998 一次性使用输液器 7. 一次性使用输血器 GB 8369-1998 一次性使用输血器 8. 医药工业洁净室(区) GB/T 16292～4-1996 医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌、沉降菌的测试方法，JGJ 71-1990 洁净室施工及验收规范，YY0033-无菌医疗器具生产管理规范 9. 注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头 GB/T 1962.1-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6％（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求 10. 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥锁定接头 GB/T 1962.2-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头 11. 医用电气设备环境 GB/T 14710-1993 医用电气设备环境要求及试验方法 12. B型超声诊断设备 GB 10152-1997 B型超声诊断设备 声输出参数公布要求 13. 医用电气设备安全 GB 9706.1-1995 医用电气设备第一部分：安全通用要求 剩余电压 电源变压器 溢滤 进液 离子辐射 静电预防 压力容器 14. 硅橡胶输液（血）管 YY 0031-1990 硅橡胶输液（血）管 15. 一次性使用采血器 YY 0115-1992 一次性使用采血器 16. 医用橡皮膏 YY 0148-1993 医用橡皮膏 17. 带线缝合针 YY 0166-2002 带线缝合针 硬度 18. 一次性使用滴定管式输液器 GB 18458.2-2001 一次性使用滴定管式输液器 19. 一次性使用血路产品 YY 0311-1998 一次性使用血路产品通用技术条件 细胞毒性 20. 一次性使用静脉血样采集容器 YY 0314-1999 一次性使用静脉血样采集容器 21. 一次性使用麻醉穿刺包 YY 0321.1-2000 一次性使用麻醉穿刺包 细胞毒性 22. 一次性使用麻醉用针 YY 0321.2-2000 一次性使用麻醉用针 23. 一次性使用麻醉用过滤器 YY 0321.3-2000 一次性使用麻醉用过滤器 细胞毒性 24. 一次性使用机用采血器 YY 0328-2002 一次性使用机用采血器 25. 医用脱脂棉 YY 0330-2002 医用脱脂棉 26. 医用脱脂纱布 YY 0331-2002 医用脱脂纱布 27. 一次性使用无菌阴道扩张器 YY 0336-2002 一次性使用无菌阴道扩张器 28. 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 YY/T 0243-2003 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 29. 一次性使用微量采血吸管 YY/T 0289-1996 一次性使用微量采血吸管 30. 石膏绷带（粘胶型） YY/T 91118(ZBC 48003-1989) 石膏绷带（粘胶型） 31. 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 YY/T0160-1994 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 32. 医用中心供氧系统 YY/T0187-1994 医用中心供养系统 33. 电热蒸馏水器 YY/T0280-1995 电热蒸馏水器 34. 病床 YZB 冀石 0054-2003 病床 35. 生化分析仪 YY0014-1990 生化分析仪 36. 低频电子脉冲治疗仪 YY0016-1993 低频电子脉冲治疗仪 37. 电热恒温培养箱 YY0027-1990 电热恒温培养箱 38. 热垫式治疗仪 YY0165-1994 热垫式治疗仪 39. 单道和多道心电图机 YY1139-2000 单道和多道心电图机 40. 医用低速离心机 YY91046-1999 医用低速离心机 41. 直接式阻抗血流图仪 YY91078-1999 直接式阻抗血流图仪 42. 心电监护仪 YY91079-1999 心电监护仪 除颠防护 43. 表型磁疗器 YY91092-1999 表型磁疗器 44. 中频电疗仪 YY91093-1999 中频电疗仪 45. 电动按摩椅 YY91097-1999 电动按摩椅 46. 电动手术台 YY91106-1999 电动手术台 47. 尸体冷藏箱 YY91114-1999 尸体冷藏箱 48. 医用中心吸引系统 YY/T0186-1994 医用中心吸引系统通用技术条件 49. 一次性使用无菌手术包 YZB/冀 0241-2004 50. 一次性使用无菌产包 YZB/冀 0240-2004 51. 一次性使用无菌手术衣 YZB/冀 0239-2004 52. 一次性使用无菌口罩 YZB/冀 0243-2004 53. 一次性使用无菌帽子 YZB/冀 0243-2004 54. 一次性使用无菌导药器 YZB/冀 0234-2004 55. 一次性使用乳胶手套 YZB/冀 0218-2004 56. 一次性使用PVC手套 YZB/冀石 0045-2003 细胞毒性 57. 一次性使用敷料 YZB/冀 0045-2002 细胞毒性 58. 一次性使用垫单 YZB/冀 0242-2004 59. 一次性使用无菌手术器械包 YZB/冀 0104-2003 60. 一次性使用导光针 YZB/ 国0823-2003 细胞毒性、导光度 61. 医用制氧器 YZB/冀 0064-2003 62. 理疗带 YZB/冀 0125-2003 63. 医用脱脂绷带 YZB/冀邢0002-2003 64. 烧伤敷料 YZB/冀 0071-2003 65. 输液胶带 YZB/冀 0030-2003 66. 妇科冲洗器 YZB/冀0109-2003 67. 牙科标准纸尖 YZB/冀 0169-2003 细胞毒性 68. 腰椎牵引器 YZB/冀 0093-2003 69. 颈椎牵引器 YZB/冀 0094-2003 70. 一次性使用敷布 Q/SXSW 01-2001 71. 多参数监护仪 YZB/冀0010-2002
关于认可上海市医疗器械检验所对植入式心脏起搏器等产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2004]492号 | FGWJ-2009-10486 | 2004-10-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年8月16-17日对你局 所属上海市医疗器械检验所（国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对植入式心脏起搏器等 288种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1. 医用电气设备覆盖的所有产品系列（安全通用要求） 部分项目 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB9706.1-1995(idt IEC60601-1: 1988,A1:1991), 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求1.并列标准：医用电气系统安全要求》GB9706.15-1999(idt IEC60601-1-1: 1995) 电源电线耐用性能、橡胶件加压氧气中的老化性能分包 2. 医用电气设备环境试验 全项目 《医用电气设备环境要求及试验方法》GB/T14710-1993 --- 3. 心脏除颤器和心脏除颤监护仪 全项目 《医用电气设备 第二部分:心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求》GB9706.8-1995(idt IEC60601-2-4:1983) --- 4. 植入式心脏起搏器 全项目 《心脏起搏器 第一部分:植入式心脏起搏器》 GB16174.1-1996(idt ISO5841-1:1989) --- 5. 植入式心电电极 全项目 《植入式心电电极》YZB/ITA0114-2003 --- 6. 体外起搏装置 全项目 《5348临时起搏器》（01）071 --- 7. 主动脉气囊反搏泵 全项目 《主动脉气囊反搏泵》YZB/USA 0678-45-2004 --- 8. 助听器 全项目 《助听器》Q/JBLW02-2001 --- 9. 体外冲击波碎石机 全项目 《体外冲击波碎石机通用技术条件》YY0001-90 《体外引发碎石设备专用安全要求》GB9706.22-2003(mod IEC60601-2-36:1997) --- 10. 骨伤科治疗机 全项目 《冲击波骨科治疗机》YZB/国0145-2003 11. 心电图机 全项目 《单道和多道心电图机》YY1139-2000 《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》GB10793-2000(idt IEC60601-2-25:1993) --- 12. 心电电话传递系统 全项目 《心电监护记录传输仪》(02)122 --- 13. 脑电图机 全项目 《数字化脑电图仪》Q/CYBV36-2002 --- 14. 动态脑电记录分析系统 全项目 《动态脑电记录分析系统》Q/NYOZ01-2001 --- 15. 肌电图/诱发电位仪 全项目 《肌电图/诱发电位仪》(02)116 --- 16. 病人监护系统 全项目 《心电监护仪》YY91079-1999 《病人监护系统专用安全要求》YY0089-1992 《病人监护系统》YZB/USA878-21-2004 --- 17. 动态心电分析系统 全项目 《动态心电监护系统》Q/SMRJ1-2003 --- 18. 动态血压监护系统 全项目 《动态血压监护系统》YZB/JAP1463-21-2004 --- 19. 多参数监护仪 全项目 《心电监护仪》YY91079-1999 《病人监护系统专用安全要求》YY0089-92 《多参数监护仪》YZB/3109-21-2004 --- 20. 血氧饱和度仪 全项目 《血氧饱和度仪》YZB/USA 0304-2003 21. 心电监护仪 全项目 《心电监护仪》YY91079-1999 《病人监护系统专用安全要求》YY0089-92 --- 22. 多道生理记录仪 全项目 《多道生理记录仪》Q/HNYD001-2002 --- 23. 肌电图机 全项目 《肌电图机》Q/AEXK4-2003 --- 24. 神经刺激器 全项目 《神经刺激器》YZB/USA-1884-2003 --- 25. 经颅多普勒血流分析仪 全项目 《经颅多普勒血流分析仪》Q/TEN02-2002 --- 26. 直接式阻抗血流图仪 全项目 《血流图仪》Q/CYBV12-2000 --- 27. B型超声诊断设备 全项目 《B型超声诊断设备》GB10152-1997 《医用超声诊断设备声输出公布要求》GB16846-1997(idt IEC61157:1992) 《声学 在0.5~15MHz频率范围内的超声场及其测量水听器法》GB/T16540-1996(eqv IEC61102:1991) 《医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求》GB9706.9-1997 --- 28. 超声刀系统 全项目 《UC超声刀系统》YZB/国 1524-2004 --- 29. 超声诊断和监护设备（安全专用要求） 全项目 《医用电气设备 医用超声诊断和 监护设备安全专用要求》 GB9706.9-1997 --- 30. 超声治疗仪 全项目 《超声治疗设备》 YY91090-1999 --- 31. 超声治疗设备（专用安全要求） 全项目 《医用电气设备 超声治疗设备专用安全要求》GB9706.7-1994(idt IEC60601-2-5: 1984) --- 32. 超声多普勒胎儿监护仪 全项目 《超声多普勒胎儿监护仪》YY0449-2003 --- 33. 超声多普勒胎儿心率仪 全项目 《超声多普勒胎儿心率仪》YY0448-2003 --- 34. 超声聚焦肿瘤消融机 全项目 《超声聚焦肿瘤消融机》YZB/国1412-2003 --- 35. 彩色超声成像、诊断设备 全项目 《B型超声诊断设备》GB 10152-1997 --- 36. 超声洁牙设备 全项目 《超声洁牙设备》Q/IQJX01-2000 --- 37. 电子血压计 全项目 《电子血压计》Q/TCSV01-2002 --- 38. 红外乳腺诊断仪 全项目 《红外乳腺检查仪》Q/KJ0100-2000 --- 39. 红外耳式体温计 部分项目 《红外耳式体温计》Q/CYAC54-2003 测温精度 40. 红外线热影像医疗诊断系统 全项目 《红外线热影像医疗诊断系统》(02)170 --- 41. 红外治疗设备 全项目 《红外治疗设备安全专用要求》YY0323-2000 --- 42. 一次性使用心电电极 全项目 《一次性使用心电电极》Q/TMJU1-2000 --- 43. 气囊式体外反搏装置 全项目 《自动化体外反搏装置》Q/IQCC 01-2000 --- | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年8月16-17日对你局 所属上海市医疗器械检验所（国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对植入式心脏起搏器等 288种医疗器械和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十二日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1. 医用电气设备覆盖的所有产品系列（安全通用要求） 部分项目 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》GB9706.1-1995(idt IEC60601-1: 1988,A1:1991), 《医用电气设备 第一部分：安全通用要求1.并列标准：医用电气系统安全要求》GB9706.15-1999(idt IEC60601-1-1: 1995) 电源电线耐用性能、橡胶件加压氧气中的老化性能分包 2. 医用电气设备环境试验 全项目 《医用电气设备环境要求及试验方法》GB/T14710-1993 --- 3. 心脏除颤器和心脏除颤监护仪 全项目 《医用电气设备 第二部分:心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求》GB9706.8-1995(idt IEC60601-2-4:1983) --- 4. 植入式心脏起搏器 全项目 《心脏起搏器 第一部分:植入式心脏起搏器》 GB16174.1-1996(idt ISO5841-1:1989) --- 5. 植入式心电电极 全项目 《植入式心电电极》YZB/ITA0114-2003 --- 6. 体外起搏装置 全项目 《5348临时起搏器》（01）071 --- 7. 主动脉气囊反搏泵 全项目 《主动脉气囊反搏泵》YZB/USA 0678-45-2004 --- 8. 助听器 全项目 《助听器》Q/JBLW02-2001 --- 9. 体外冲击波碎石机 全项目 《体外冲击波碎石机通用技术条件》YY0001-90 《体外引发碎石设备专用安全要求》GB9706.22-2003(mod IEC60601-2-36:1997) --- 10. 骨伤科治疗机 全项目 《冲击波骨科治疗机》YZB/国0145-2003 11. 心电图机 全项目 《单道和多道心电图机》YY1139-2000 《医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求》GB10793-2000(idt IEC60601-2-25:1993) --- 12. 心电电话传递系统 全项目 《心电监护记录传输仪》(02)122 --- 13. 脑电图机 全项目 《数字化脑电图仪》Q/CYBV36-2002 --- 14. 动态脑电记录分析系统 全项目 《动态脑电记录分析系统》Q/NYOZ01-2001 --- 15. 肌电图/诱发电位仪 全项目 《肌电图/诱发电位仪》(02)116 --- 16. 病人监护系统 全项目 《心电监护仪》YY91079-1999 《病人监护系统专用安全要求》YY0089-1992 《病人监护系统》YZB/USA878-21-2004 --- 17. 动态心电分析系统 全项目 《动态心电监护系统》Q/SMRJ1-2003 --- 18. 动态血压监护系统 全项目 《动态血压监护系统》YZB/JAP1463-21-2004 --- 19. 多参数监护仪 全项目 《心电监护仪》YY91079-1999 《病人监护系统专用安全要求》YY0089-92 《多参数监护仪》YZB/3109-21-2004 --- 20. 血氧饱和度仪 全项目 《血氧饱和度仪》YZB/USA 0304-2003 21. 心电监护仪 全项目 《心电监护仪》YY91079-1999 《病人监护系统专用安全要求》YY0089-92 --- 22. 多道生理记录仪 全项目 《多道生理记录仪》Q/HNYD001-2002 --- 23. 肌电图机 全项目 《肌电图机》Q/AEXK4-2003 --- 24. 神经刺激器 全项目 《神经刺激器》YZB/USA-1884-2003 --- 25. 经颅多普勒血流分析仪 全项目 《经颅多普勒血流分析仪》Q/TEN02-2002 --- 26. 直接式阻抗血流图仪 全项目 《血流图仪》Q/CYBV12-2000 --- 27. B型超声诊断设备 全项目 《B型超声诊断设备》GB10152-1997 《医用超声诊断设备声输出公布要求》GB16846-1997(idt IEC61157:1992) 《声学 在0.5~15MHz频率范围内的超声场及其测量水听器法》GB/T16540-1996(eqv IEC61102:1991) 《医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求》GB9706.9-1997 --- 28. 超声刀系统 全项目 《UC超声刀系统》YZB/国 1524-2004 --- 29. 超声诊断和监护设备（安全专用要求） 全项目 《医用电气设备 医用超声诊断和 监护设备安全专用要求》 GB9706.9-1997 --- 30. 超声治疗仪 全项目 《超声治疗设备》 YY91090-1999 --- 31. 超声治疗设备（专用安全要求） 全项目 《医用电气设备 超声治疗设备专用安全要求》GB9706.7-1994(idt IEC60601-2-5: 1984) --- 32. 超声多普勒胎儿监护仪 全项目 《超声多普勒胎儿监护仪》YY0449-2003 --- 33. 超声多普勒胎儿心率仪 全项目 《超声多普勒胎儿心率仪》YY0448-2003 --- 34. 超声聚焦肿瘤消融机 全项目 《超声聚焦肿瘤消融机》YZB/国1412-2003 --- 35. 彩色超声成像、诊断设备 全项目 《B型超声诊断设备》GB 10152-1997 --- 36. 超声洁牙设备 全项目 《超声洁牙设备》Q/IQJX01-2000 --- 37. 电子血压计 全项目 《电子血压计》Q/TCSV01-2002 --- 38. 红外乳腺诊断仪 全项目 《红外乳腺检查仪》Q/KJ0100-2000 --- 39. 红外耳式体温计 部分项目 《红外耳式体温计》Q/CYAC54-2003 测温精度 40. 红外线热影像医疗诊断系统 全项目 《红外线热影像医疗诊断系统》(02)170 --- 41. 红外治疗设备 全项目 《红外治疗设备安全专用要求》YY0323-2000 --- 42. 一次性使用心电电极 全项目 《一次性使用心电电极》Q/TMJU1-2000 --- 43. 气囊式体外反搏装置 全项目 《自动化体外反搏装置》Q/IQCC 01-2000 ---
关于发布YY 0336-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》医疗器械行业标准第1号修改单的函 |  | FGWJ-2004-10163 | 2004-10-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY 0336-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》医疗器械行业标准第1号修改单（见附件），经全国计划生育标准化技术委员会审定通过，现予以发布。本修改单自发布之日起施行。 附件：YY 0336-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十一日 附件： YY0336-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》第1号修改单 1．3.1增加注：表1为推荐性的； 2．4.1.2增加注：前端外口高度C为推荐性项目； 3．删除4.1.4中“单手操作”； 4．删除4.1.5中“轴销与轴孔”； 5．删除4.3.2中“经15d后”； 6．8.1.2增加注：“此条款为推荐性的”； 7．7.1.1增加：g）图1中的尺寸（L、L1、B1、B2、C、D）。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY 0336-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》医疗器械行业标准第1号修改单（见附件），经全国计划生育标准化技术委员会审定通过，现予以发布。本修改单自发布之日起施行。 附件：YY 0336-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》第1号修改单 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十一日 附件： YY0336-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》第1号修改单 1．3.1增加注：表1为推荐性的； 2．4.1.2增加注：前端外口高度C为推荐性项目； 3．删除4.1.4中“单手操作”； 4．删除4.1.5中“轴销与轴孔”； 5．删除4.3.2中“经15d后”； 6．8.1.2增加注：“此条款为推荐性的”； 7．7.1.1增加：g）图1中的尺寸（L、L1、B1、B2、C、D）。
关于发布医疗器械行业标准YY 1036-2004《压陷式眼压计》勘误单的通知 |  | FGWJ-2004-10125 | 2004-10-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 医疗器械行业标准YY 1036-2004《压陷式眼压计》有误，遗漏了表4的内容（见附件），经全国医用光学仪器标准化分技术委员会核实，现予以勘误。本勘误单自2005年1月1日起施行。 附件：YY 1036-2004《压陷式眼压计》勘误单 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十日 附件：YY1036-2004《压陷式眼压计》勘误单 1、5．8条后增加 表4 示值误差 ┌────────────────┬────────────────────┐ │ 眼压计刻度值（格） │ 压针移动距离（mm） │ ├────────┬───────┼─────────┬──────────┤ │ 起始 │ 示值 │ 理论值 │ 允许误差 │ ├────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 5 │ 0. 25 │ 士0.01 │ ├────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 10 │ 0.50 │ 土0.02 │ ├────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 15 │ 0. 75 │ 士0.03 │ ├────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 18 │ 0. 90 │ 士0.05 │ └────────┴───────┴─────────┴──────────┘ 2、5．10条中“表4”改为“表5”； 3、7．3条中“表5”改为“表6”； 4、7．4．3条中“表6”改为“表7”。 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 医疗器械行业标准YY 1036-2004《压陷式眼压计》有误，遗漏了表4的内容（见附件），经全国医用光学仪器标准化分技术委员会核实，现予以勘误。本勘误单自2005年1月1日起施行。 附件：YY 1036-2004《压陷式眼压计》勘误单 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十日 附件：YY1036-2004《压陷式眼压计》勘误单 1、5．8条后增加 表4 示值误差 ┌────────────────┬────────────────────┐ │ 眼压计刻度值（格） │ 压针移动距离（mm） │ ├────────┬───────┼─────────┬──────────┤ │ 起始 │ 示值 │ 理论值 │ 允许误差 │ ├────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 5 │ 0. 25 │ 士0.01 │ ├────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 10 │ 0.50 │ 土0.02 │ ├────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 15 │ 0. 75 │ 士0.03 │ ├────────┼───────┼─────────┼──────────┤ │ 0 │ 18 │ 0. 90 │ 士0.05 │ └────────┴───────┴─────────┴──────────┘ 2、5．10条中“表4”改为“表5”； 3、7．3条中“表5”改为“表6”； 4、7．4．3条中“表6”改为“表7”。
关于认可浙江省医疗器械检验所对二氧化碳激光治疗机等产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2004]485号 | FGWJ-2004-10004 | 2004-10-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年8月4-6日对你局所属浙江省医疗器械检验所（国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对二氧化碳激光治疗机等190种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 二氧化碳激光治疗机 全项目 二氧化碳激光治疗机GB11748-1999 / 2 氦氖激光治疗机 全项目 氦氖激光治疗机通用技术条件GB12257-2000 / 3 氦氖激光血管内照射治疗仪 全项目 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件YY0284-1996 / 4 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 全项目 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件YY0307-1998 / 5 手术显微镜 全项目 手术显微镜GB11239-1989 / 6 医用纤维内窥镜 全项目 GB11244-1989医用纤维内窥镜通用技术条件 / 7 裂隙灯显微镜 全项目 裂隙灯显微镜YY0065-1992 / 8 微循环显微镜 全项目 微循环显微镜YY0067-1992 / 9 医用硬管内窥镜 全项目 医用硬管内窥镜通用技术条件YY0068-1992 / 10 纤维上消化道镜 全项目 纤维上消化道镜YY91028-1999 / 11 医用内窥镜冷光源 全项目 医用内窥镜冷光源YY91081-1999 / 12 纤维导光膀胱镜 全项目 纤维导光膀胱镜YY91083-1999 / 13 显微镜用载玻片 全项目 显微镜用载玻片JB/T8230.3-1997 / 14 显微镜用盖玻片 全项目 显微镜用盖玻片JB/T8230.4-1997 / 15 眼镜镜片 全项目 眼镜镜片GB10810-1996 / 16 孔式手术无影灯 全项目 孔式手术无影灯YY0102-1993 / 17 冷光单孔手术灯 全项目 冷光单孔手术灯YY0103-1993 / 18 可重复使用硬性光纤喉镜 全项目 可重复使用硬性光纤喉镜ISO7376.3-1996 / 19 焦度计 全项目 光学和光学仪器焦度计GB17341-1998 / 20 角膜曲率计 全项目 眼科仪器-角膜曲率计ISO10343-1997 / 21 压陷式眼压计 全项目 压陷式眼压计YY91036-1999 / 22 同视机 全项目 眼科仪器－同视机 ISO10944－1998 / 23 卡式投影仪 全项目 眼科仪器—卡式投影仪ISO10938-1998 / 24 眼底照相机 全项目 眼科仪器—眼底照相机ISO10940-1998 / 25 试镜架 全项目 眼科仪器试镜架GB18143-2000 / 26 光学低视力助视器 全项目 光学低视力助视器ISO15253-2000 / 27 间接检眼镜 全项目 眼科仪器—间接检眼镜ISO10943-1998 / 28 生物显微镜 全项目 生物显微镜GB/T2985-1999 / 29 硬性角膜接触镜 全项目 硬性角膜接触镜GB11417.1-1989 / 30 软性角膜接触镜 全项目 软性亲水接触镜GB11417.2-1989 / 31 人工晶体 部分项目 人工晶体YY0290.1～YY0290.8-1997 遗传毒性、植入试验不能测 32 医用电气设备安全性能 全项目 医用电气设备第一部分:安全通用要求GB9706.1-1995 / 33 红外治疗设备安全性能 全项目 红外治疗设备安全专用要求YY0323-2000 / 34 医用内窥镜设备安全性能 全项目 医用电气设备第2部分：内窥镜设备安全专用要求GB9706.19-2000 / 35 医用高频手术设备安全性能 部分项目 医用电气设备第2部分：高频手术设备安全专用要求GB9706.4-1999 电磁兼容性不能测 36 医用诊断和治疗激光设备安全性能 全项目 医用电气设备第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求GB9706.20-2000 / 37 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪安全性能 全项目 医用电气设备第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的安全专用要求GB9706.8-1995 / 38 医用超声诊断和监护设备安全性能 全项目 医用电气设备医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-1997 / 39 病人监护系统安全性能 全项目 病人监护系统专用安全要求YY0089-1992 / 40 婴儿培养箱安全性能 全项目 医用电气设备第2部分：婴儿培养箱安全专用要求GB11243-2000 / 41 心电图机安全性能 全项目 医用电气设备第2部分：心电图机安全专用要求GB10793-2000 / 42 超声多普勒胎儿监护仪 部分项目 超声多普勒胎儿监护仪YY0449-2003 5.8超声多普勒换能器(YY/T0111不能测) 43 单道和多道心电图机 全项目 单道和多道心电图机YY1139-2000 / 44 B型超声诊断设备 全项目 B型超声诊断设备GB10152-1997 / 45 心电监护仪 全项目 心电监护仪YY91079-1999 / 46 红外乳腺 检查仪 全项目 红外乳腺检查仪YY0324-2000 / 47 生化分析仪 全项目 生化分析仪YY0014-1990 / 48 婴儿培养箱 全项目 婴儿培养箱YY91039-1999 / 49 电泳仪 全项目 电泳仪YY0087-1992 / 50 低频电子脉冲治疗仪 全项目 低频电子脉冲治疗仪YY0016-1993 / 51 电动吸引器 全项目 电动吸引器YY0100-1993 / 52 电动洗胃机 全项目 电动洗胃机YY91105-1999 / 53 电动手术台 全项目 电动手术台YY91106-1999 / 54 特定电磁波治疗仪 全性能 特定电磁波治疗仪YY0061-1991 / 55 电热恒温水浴锅 全项目 电热恒温水浴锅YY91037-1999 / 56 电热煮沸消毒器 全项目 电热煮沸消毒器YY91110-1999 / 57 电热恒温培养箱 全项目 电热恒温培养箱YY0027-1990 / 58 高速冷冻离心机 全项目 高速冷冻离心机YY91100-1999 / 59 医用低速离心机 全项目 医用低速离心机YY91046-1999 / 60 医用高压氧舱 全项目 医用高压氧舱GB12130-1995 / 61 脉动真空压力蒸汽灭菌器 全项目 脉动真空压力蒸汽灭菌器YY0085.1-1992 / 62 预真空压力蒸汽灭菌器 全项目 预真空压力蒸汽灭菌器YY0085.2-1992 / 63 自动控制压力蒸汽灭菌器 全项目 自动控制压力蒸汽灭菌器技术条件GB8599-1988 / 64 压力蒸汽灭菌器灭菌效果 全项目 压力蒸汽灭菌器效果检验方法GB8600-1988 / 65 压力蒸汽清毒器手提式 全项目 压力蒸汽清毒器技术条件手提式YY91006-1999 / 66 牙科综合治疗机 全项目 牙科综合治疗机YY91043-1999 / 67 牙科椅 全项目 牙科椅通用技术条件YY/T0058-1999 / 68 牙科设备光固化机 全项目 牙科设备光固化机 YY0055-2002 / 69 齿科银汞调合器 全项目 齿科银汞调合器YY/T0273-1995 / 70 医用分子筛制氧设备 全项目 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T0298-1998 / 71 医用中心吸引系统 全项目 医用中心吸引系统通用技术条件YY/T0186-1994 / 72 医用中心供氧系统 全项目 医用中心供氧系统通用技术条件YY/T0187-1994 / 73 一次性使用输液器 全项目 一次性使用输液器GB8368-1998 / 74 一次性使用输血器 全项目 一次性使用输血器GB8369-1998 / 75 一次性使用无菌注射器 全项目 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 / 76 一次性使用静脉输液针 全项目 一次性使用静脉输液针GB18671-2002 / 77 一次性无菌注射针 全项目 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 / 78 一次性使用无菌阴道扩张器 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 / 79 一次性使用采血器 全项目 一次性使用采血器 YY0115-1993 / 80 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 全项目 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞YY/T0243-2003 / 81 一次性使用滴定管式输液器 全项目 一次性使用滴定管式输液器YY0286-1996 / 82 一次性使用血路产品 全项目 一次性使用血路产品通用技术条件 YY0311—1998 / 83 一次性使用静脉血样采集容器 全项目 一次性使用静脉血样采集容器YY0314--1999 / 84 一次性使用麻醉穿刺包 全项目 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 / 85 一次性使用麻醉用针 全项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 / 86 一次性使用无菌导尿管 全项目 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 / 87 一次性使用心电电极 全项目 一次性使用心电电极 YY/T0196-1994 / 88 输血、输液及配套用针 全项目 输血、输液及配套用针 YY91020-1999 / 89 眼科用粘弹物质 部分项目 眼科植入物-眼科用粘弹物质ISO/FDIS15798-2001 遗传毒性、植入试验不能测 90 橡胶输血胶管 全项目 橡胶输血胶管GB4491-2003 / 91 硅橡胶输液（血）管 全项目 硅橡胶输液（血）管YY0031-1990 / 92 血液净化装置的体外循环血路 全项目 血液净化装置的体外循环血路YY0267-1995 / 93 医用超声耦合剂 部分项目 医用超声耦合剂 YY0299-1998 声速、声阻抗率、声衰减不能做 94 医用透明质酸钠凝胶 部分项目 医用透明质酸钠凝胶YY0308—1998 短期皮下植入、鼠伤寒沙门氏菌回复突变不能测 95 性辅助器具 全项目 性辅助器具通用技术要求YY0312—1998 / 96 气管插管 全项目 气管插管YY0337.1～.2-2002 / 97 气管切开插管 全项目 气管切开插管YY0388.1～2—2002 / 98 医用缝合针 全项目 医用缝合针YY0043-1991 / 99 带线缝合针 全项目 带线缝合针YY0166-2002 / 100 非吸收性外科缝线 部分项目 非吸收性外科缝线YY0167-1998 遗传毒性、植入试验不能测 101 可吸收性外科缝线 部分项目 可吸收性外科缝线YY1116-2002 植入试验、生物降解试验、Ames试验不能测 102 手术刀片 全项目 手术刀片YY/T0174-1994 / 103 手术刀柄 全项目 手术刀柄YY/T0175-1994 / 104 医用橡皮膏 全项目 医用橡皮膏YY0148-1993 / 105 石膏绷带粘胶型 全项目 石膏绷带粘胶型YY/T1118-2001 / 106 石膏绷带粉状性、 全项目 石膏绷带粉状性YY/T1117-2001 / 107 医用脱脂纱布 全项目 医用脱脂纱布YY0331-2002 / 108 医用脱脂棉 全项目 医用脱脂棉YY0330-2002 / 109 玻璃体温计 全项目 玻璃体温计GB1588-2001 / 110 血压计和血压表 全项目 血压计和血压表GB3053-1993 / 111 听诊器 部分项目 听诊器YY91035-1999 频响曲线不能测 112 医药工业洁净室（区）悬浮粒子浮游菌和沉降菌 全项目 医药工业洁净室（区）悬浮粒子浮游菌和沉降菌的测试方法GB/T16292～16294-1996 / 113 脉冲YAG激光治疗仪 全项目 W.O.MLaserU100激光碎石系统WOM001-2001 / 114 Q开关倍频激光治疗仪 全项目 Q开关倍频Nd:YAG激光治疗系统GY001-2001 / 115 半导体激光治疗仪 全项目 铝镓铟磷半导体激光治疗仪Q/KX003-2001 / 116 准分子激光（眼科）治疗仪 全项目 准分子激光屈光治疗仪LSX001-2001 / 117 红宝石激光治疗机 全项目 QSRL型红宝石激光色素皮损治疗机Q/GST001-2000 / 118 钬激光治疗机 全项目 HLM-1-15型医用钬激光治疗机Q/KRD001-2000 / 119 激光定位系统 全项目 激光定位系统GAE001-2001 / 120 激光光量子辐照血液治疗仪 全项目 ZCL-282型光量子血氧治疗仪Q/ZCG-07-2001 / 121 角膜板层刀 全项目 MK-2000角膜板层切削仪ND003-2001 / 122 智能输液泵 全项目 Q/NYX001-2002ZNB系列智能输液泵 / 123 微量泵 全项目 Q/ZYY003-2001WZ系列微量泵 / 124 隐形眼镜多功能护理液 全项目 YZB/国1384－22－2004隐形眼镜多功能护理液 / 125 双氧水隐形眼镜消毒液 全项目 YZB/国1117－2003双氧水隐形眼镜消毒液 / 126 清除蛋白酶片 全项目 YZB/IRE115-22-2004《全能清除蛋白酶片》 / 127 隐形眼镜润滑液 全项目 YZB/国0473－2002《隐形眼镜润滑液》 / 128 生物流体敷料 全项目 生物流体敷料YZB/浙0257-2003 / 129 辐射治疗仪 全项目 Hydrosun500型辐射治疗仪HMt001-2001 / 130 泪点塞栓 部分项目 《泪点塞栓－型号500》YZB/USA0757-2003 遗传毒性、植入试验不能测 131 电子内窥镜 全项目 电子内窥镜YZB/JAP0179-2003 / 132 CO2气腹机 全项目 CO2气腹机YZB/GEM2038-22-2004 / 133 CCD视频处理系统(内窥镜摄像系统) 全项目 CCD视频处理系统YZB/GEM2039-22-2004 / 134 冲洗吸引系统 全项目 冲洗吸引系统YZB/GEM1421-22-2004 / 135 液体膨腔泵 全项目 液体膨腔泵YZB/GEM1422-22-2004 / 136 阴道镜 全项目 阴道镜YZB/JAP0568-2003 / 137 气弹碎石设备 全项目 气弹碎石设备WOLF001-2001 / 138 增感屏 全项目 增感屏YZB/IND0424-2002 / 139 弱视治疗仪 全项目 高效儿童弱视治疗仪YZB/浙0186-2002 / 140 光学干涉断层成像系统 全项目 光学干涉断层成像系统YZB/JAP1513-24-2004 / 141 刨削系统 全项目 动力系统－骨科用多功能刨削系统YZB/GEM2521-2003 / 142 内窥镜插入形状观测装置UPD 全项目 内窥镜插入形状观测装置UPDYZB/JAP2003-2003 / 143 投影仪 全项目 高效视标投影仪YZB/GEM1103-20-2004 / 144 角膜地形图仪 全项目 角膜地形图仪YZB/JAP2606-22-2004 / 145 视野分析仪 全项目 视野分析仪YZB/USA1969-2003 / 146 波前像差仪 全项目 波前像差测量仪YZB/USA0320-2002 / 147 眼压计 全项目 非接触式眼压计YZB/JAP2429-2003 / 148 电脑验光仪 全项目 电脑验光仪 YZB/JAP1118-2003 / 149 综合检眼仪 全项目 综合检眼仪YZB/JAP2186-2003 / 150 导航定位系统 全项目 导航定位系统YZB/GEM0179-2002 / 151 角膜测厚仪 全项目 角膜测厚仪YZB/SWI1252-22-2004 / 152 视网膜厚度分析仪 全项目 视网膜厚度分析仪TALIA001-2001 / 153 尿液分析仪 全项目 尿液分析仪YZB/浙0138-2002 / 154 医学影像工作站 全项目 医学影像工作站YZB/浙0117-2002 / 155 血糖测试系统 全项目 血糖测试系统YZB/浙0207-2004 / 156 动态心电记录盒 全项目 动态心电记录盒YZB/浙0408-2003 / 157 光子治疗仪 全项目 光子治疗仪YZB/ENG0140-2003 / 158 光子多功能美容治疗仪 全项目 光子多功能美容治疗仪YZB/ISR0856-2003 / 159 铜蒸汽激光治疗机 全项目 铜蒸汽激光治疗机YZB/国341-24-2004 / 160 Er:YAG激光治疗机 全项目 Er:YAG激光治疗机YZB/国380-24-2004 / 161 CT/MRI注射器 全项目 CT/MRI注射器YZB/GEM0163-2003 / 162 光谱治疗系统 全项目 光谱治疗系统YZB/USA1446-2003 / 163 眼电生理诊断系统 全项目 眼电生理诊断系统YZB/GEM0358-2002 / 164 共焦激光扫描系统 全项目 共焦激光扫描系统YZB/GEM0536-2002 / 165 眼诊断检查仪 全项目 眼诊断检查仪YZB/GEM2383-2003 / 166 多功能电动床 全项目 多功能电动床YZB/浙0360-2003 / 167 骨科超声治疗仪 全项目 骨科超声治疗仪YZB/浙0550-2003 / 168 一次性使用手术电刀柄 全项目 一次性使用手术电刀柄YZB/浙0179-2002 / 169 随弃式中性电极板 全项目 随弃式中性电极板YZB/浙0158-2002 / 170 强脉冲光治疗仪 全项目 强脉冲光治疗仪YZB/ENG0524-2002 / 171 磁红外激光理疗仪 全项目 磁红外激光理疗仪YZB/RUS0392-2002 / 172 老花眼激光治疗仪 全项目 老花眼激光治疗仪BLS001-2001 / 173 红外线耳温枪 全项目 红外线耳温枪Q/HHY004-2002 / 174 脑光地图分析系统 全项目 脑光地图分析系统YZB/JAP0862-2003 / 175 眼科超声诊断仪 全项目 眼科超声诊断仪YZB/国0227-2002 / 176 多参数监护仪 全项目 多参数监护仪YZB/浙0480-2003 / 177 医用生物蛋白胶 部分项目 医用生物蛋白胶YZB/国0162--2002 遗传毒性不能测 178 聚氨酯水凝胶 创伤敷料 全项目 聚氨酯水凝胶创伤敷料YZB/浙0161--2004 / 179 疤痕贴 全项目 疤痕贴YZB/浙0204-2002 / 180 一次性使用全封闭集菌培养器 全项目 一次性使用全封闭集菌培养器Q/HTY001--2001 / 181 托槽 部分项目 托槽TZB/浙0368-2003 口腔粘膜刺激、Ames试验不能测 182 结扎丝 部分项目 结扎丝 TZB/浙0369-2003 口腔粘膜刺激、Ames试验不能测 183 带环 部分项目 带环 TZB/浙0370-2003 口腔粘膜刺激、Ames试验不能测 184 平衡盐手术灌注液 全项目 平衡盐手术灌注液YZB/USA0090-2003 / 185 细菌微量生化反应管 全项目 细菌微量生化反应管YZB/浙0661-2004 / 186 细菌干粉培养基 全项目 细菌干粉培养基YZB/浙0660-2004 / 187 尿液分析试纸 全项目 尿液分析试纸YZB/浙0283--2003 / 188 一次性真空采血管 全项目 一次性使用真空采血管YZB/浙0604-2004 / 189 烤瓷熔附金属冠 部分项目 烤瓷熔附金属冠YZB/浙0761-2004 口腔粘膜刺激、遗传毒性不能测 190 铸造金属冠 部分项目 烤瓷熔附金属冠YZB/浙0788-2004 口腔粘膜刺激、遗传毒性不能测 | 浙江省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年8月4-6日对你局所属浙江省医疗器械检验所（国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对二氧化碳激光治疗机等190种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 二氧化碳激光治疗机 全项目 二氧化碳激光治疗机GB11748-1999 / 2 氦氖激光治疗机 全项目 氦氖激光治疗机通用技术条件GB12257-2000 / 3 氦氖激光血管内照射治疗仪 全项目 氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件YY0284-1996 / 4 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 全项目 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件YY0307-1998 / 5 手术显微镜 全项目 手术显微镜GB11239-1989 / 6 医用纤维内窥镜 全项目 GB11244-1989医用纤维内窥镜通用技术条件 / 7 裂隙灯显微镜 全项目 裂隙灯显微镜YY0065-1992 / 8 微循环显微镜 全项目 微循环显微镜YY0067-1992 / 9 医用硬管内窥镜 全项目 医用硬管内窥镜通用技术条件YY0068-1992 / 10 纤维上消化道镜 全项目 纤维上消化道镜YY91028-1999 / 11 医用内窥镜冷光源 全项目 医用内窥镜冷光源YY91081-1999 / 12 纤维导光膀胱镜 全项目 纤维导光膀胱镜YY91083-1999 / 13 显微镜用载玻片 全项目 显微镜用载玻片JB/T8230.3-1997 / 14 显微镜用盖玻片 全项目 显微镜用盖玻片JB/T8230.4-1997 / 15 眼镜镜片 全项目 眼镜镜片GB10810-1996 / 16 孔式手术无影灯 全项目 孔式手术无影灯YY0102-1993 / 17 冷光单孔手术灯 全项目 冷光单孔手术灯YY0103-1993 / 18 可重复使用硬性光纤喉镜 全项目 可重复使用硬性光纤喉镜ISO7376.3-1996 / 19 焦度计 全项目 光学和光学仪器焦度计GB17341-1998 / 20 角膜曲率计 全项目 眼科仪器-角膜曲率计ISO10343-1997 / 21 压陷式眼压计 全项目 压陷式眼压计YY91036-1999 / 22 同视机 全项目 眼科仪器－同视机 ISO10944－1998 / 23 卡式投影仪 全项目 眼科仪器—卡式投影仪ISO10938-1998 / 24 眼底照相机 全项目 眼科仪器—眼底照相机ISO10940-1998 / 25 试镜架 全项目 眼科仪器试镜架GB18143-2000 / 26 光学低视力助视器 全项目 光学低视力助视器ISO15253-2000 / 27 间接检眼镜 全项目 眼科仪器—间接检眼镜ISO10943-1998 / 28 生物显微镜 全项目 生物显微镜GB/T2985-1999 / 29 硬性角膜接触镜 全项目 硬性角膜接触镜GB11417.1-1989 / 30 软性角膜接触镜 全项目 软性亲水接触镜GB11417.2-1989 / 31 人工晶体 部分项目 人工晶体YY0290.1～YY0290.8-1997 遗传毒性、植入试验不能测 32 医用电气设备安全性能 全项目 医用电气设备第一部分:安全通用要求GB9706.1-1995 / 33 红外治疗设备安全性能 全项目 红外治疗设备安全专用要求YY0323-2000 / 34 医用内窥镜设备安全性能 全项目 医用电气设备第2部分：内窥镜设备安全专用要求GB9706.19-2000 / 35 医用高频手术设备安全性能 部分项目 医用电气设备第2部分：高频手术设备安全专用要求GB9706.4-1999 电磁兼容性不能测 36 医用诊断和治疗激光设备安全性能 全项目 医用电气设备第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求GB9706.20-2000 / 37 心脏除颤器和心脏除颤器监护仪安全性能 全项目 医用电气设备第二部分：心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的安全专用要求GB9706.8-1995 / 38 医用超声诊断和监护设备安全性能 全项目 医用电气设备医用超声诊断和监护设备专用安全要求GB9706.9-1997 / 39 病人监护系统安全性能 全项目 病人监护系统专用安全要求YY0089-1992 / 40 婴儿培养箱安全性能 全项目 医用电气设备第2部分：婴儿培养箱安全专用要求GB11243-2000 / 41 心电图机安全性能 全项目 医用电气设备第2部分：心电图机安全专用要求GB10793-2000 / 42 超声多普勒胎儿监护仪 部分项目 超声多普勒胎儿监护仪YY0449-2003 5.8超声多普勒换能器(YY/T0111不能测) 43 单道和多道心电图机 全项目 单道和多道心电图机YY1139-2000 / 44 B型超声诊断设备 全项目 B型超声诊断设备GB10152-1997 / 45 心电监护仪 全项目 心电监护仪YY91079-1999 / 46 红外乳腺 检查仪 全项目 红外乳腺检查仪YY0324-2000 / 47 生化分析仪 全项目 生化分析仪YY0014-1990 / 48 婴儿培养箱 全项目 婴儿培养箱YY91039-1999 / 49 电泳仪 全项目 电泳仪YY0087-1992 / 50 低频电子脉冲治疗仪 全项目 低频电子脉冲治疗仪YY0016-1993 / 51 电动吸引器 全项目 电动吸引器YY0100-1993 / 52 电动洗胃机 全项目 电动洗胃机YY91105-1999 / 53 电动手术台 全项目 电动手术台YY91106-1999 / 54 特定电磁波治疗仪 全性能 特定电磁波治疗仪YY0061-1991 / 55 电热恒温水浴锅 全项目 电热恒温水浴锅YY91037-1999 / 56 电热煮沸消毒器 全项目 电热煮沸消毒器YY91110-1999 / 57 电热恒温培养箱 全项目 电热恒温培养箱YY0027-1990 / 58 高速冷冻离心机 全项目 高速冷冻离心机YY91100-1999 / 59 医用低速离心机 全项目 医用低速离心机YY91046-1999 / 60 医用高压氧舱 全项目 医用高压氧舱GB12130-1995 / 61 脉动真空压力蒸汽灭菌器 全项目 脉动真空压力蒸汽灭菌器YY0085.1-1992 / 62 预真空压力蒸汽灭菌器 全项目 预真空压力蒸汽灭菌器YY0085.2-1992 / 63 自动控制压力蒸汽灭菌器 全项目 自动控制压力蒸汽灭菌器技术条件GB8599-1988 / 64 压力蒸汽灭菌器灭菌效果 全项目 压力蒸汽灭菌器效果检验方法GB8600-1988 / 65 压力蒸汽清毒器手提式 全项目 压力蒸汽清毒器技术条件手提式YY91006-1999 / 66 牙科综合治疗机 全项目 牙科综合治疗机YY91043-1999 / 67 牙科椅 全项目 牙科椅通用技术条件YY/T0058-1999 / 68 牙科设备光固化机 全项目 牙科设备光固化机 YY0055-2002 / 69 齿科银汞调合器 全项目 齿科银汞调合器YY/T0273-1995 / 70 医用分子筛制氧设备 全项目 医用分子筛制氧设备通用技术规范YY/T0298-1998 / 71 医用中心吸引系统 全项目 医用中心吸引系统通用技术条件YY/T0186-1994 / 72 医用中心供氧系统 全项目 医用中心供氧系统通用技术条件YY/T0187-1994 / 73 一次性使用输液器 全项目 一次性使用输液器GB8368-1998 / 74 一次性使用输血器 全项目 一次性使用输血器GB8369-1998 / 75 一次性使用无菌注射器 全项目 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 / 76 一次性使用静脉输液针 全项目 一次性使用静脉输液针GB18671-2002 / 77 一次性无菌注射针 全项目 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 / 78 一次性使用无菌阴道扩张器 全项目 一次性使用无菌阴道扩张器YY0336-2002 / 79 一次性使用采血器 全项目 一次性使用采血器 YY0115-1993 / 80 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 全项目 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞YY/T0243-2003 / 81 一次性使用滴定管式输液器 全项目 一次性使用滴定管式输液器YY0286-1996 / 82 一次性使用血路产品 全项目 一次性使用血路产品通用技术条件 YY0311—1998 / 83 一次性使用静脉血样采集容器 全项目 一次性使用静脉血样采集容器YY0314--1999 / 84 一次性使用麻醉穿刺包 全项目 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 / 85 一次性使用麻醉用针 全项目 一次性使用麻醉用针YY0321.2-2000 / 86 一次性使用无菌导尿管 全项目 一次性使用无菌导尿管YY0325-2002 / 87 一次性使用心电电极 全项目 一次性使用心电电极 YY/T0196-1994 / 88 输血、输液及配套用针 全项目 输血、输液及配套用针 YY91020-1999 / 89 眼科用粘弹物质 部分项目 眼科植入物-眼科用粘弹物质ISO/FDIS15798-2001 遗传毒性、植入试验不能测 90 橡胶输血胶管 全项目 橡胶输血胶管GB4491-2003 / 91 硅橡胶输液（血）管 全项目 硅橡胶输液（血）管YY0031-1990 / 92 血液净化装置的体外循环血路 全项目 血液净化装置的体外循环血路YY0267-1995 / 93 医用超声耦合剂 部分项目 医用超声耦合剂 YY0299-1998 声速、声阻抗率、声衰减不能做 94 医用透明质酸钠凝胶 部分项目 医用透明质酸钠凝胶YY0308—1998 短期皮下植入、鼠伤寒沙门氏菌回复突变不能测 95 性辅助器具 全项目 性辅助器具通用技术要求YY0312—1998 / 96 气管插管 全项目 气管插管YY0337.1～.2-2002 / 97 气管切开插管 全项目 气管切开插管YY0388.1～2—2002 / 98 医用缝合针 全项目 医用缝合针YY0043-1991 / 99 带线缝合针 全项目 带线缝合针YY0166-2002 / 100 非吸收性外科缝线 部分项目 非吸收性外科缝线YY0167-1998 遗传毒性、植入试验不能测 101 可吸收性外科缝线 部分项目 可吸收性外科缝线YY1116-2002 植入试验、生物降解试验、Ames试验不能测 102 手术刀片 全项目 手术刀片YY/T0174-1994 / 103 手术刀柄 全项目 手术刀柄YY/T0175-1994 / 104 医用橡皮膏 全项目 医用橡皮膏YY0148-1993 / 105 石膏绷带粘胶型 全项目 石膏绷带粘胶型YY/T1118-2001 / 106 石膏绷带粉状性、 全项目 石膏绷带粉状性YY/T1117-2001 / 107 医用脱脂纱布 全项目 医用脱脂纱布YY0331-2002 / 108 医用脱脂棉 全项目 医用脱脂棉YY0330-2002 / 109 玻璃体温计 全项目 玻璃体温计GB1588-2001 / 110 血压计和血压表 全项目 血压计和血压表GB3053-1993 / 111 听诊器 部分项目 听诊器YY91035-1999 频响曲线不能测 112 医药工业洁净室（区）悬浮粒子浮游菌和沉降菌 全项目 医药工业洁净室（区）悬浮粒子浮游菌和沉降菌的测试方法GB/T16292～16294-1996 / 113 脉冲YAG激光治疗仪 全项目 W.O.MLaserU100激光碎石系统WOM001-2001 / 114 Q开关倍频激光治疗仪 全项目 Q开关倍频Nd:YAG激光治疗系统GY001-2001 / 115 半导体激光治疗仪 全项目 铝镓铟磷半导体激光治疗仪Q/KX003-2001 / 116 准分子激光（眼科）治疗仪 全项目 准分子激光屈光治疗仪LSX001-2001 / 117 红宝石激光治疗机 全项目 QSRL型红宝石激光色素皮损治疗机Q/GST001-2000 / 118 钬激光治疗机 全项目 HLM-1-15型医用钬激光治疗机Q/KRD001-2000 / 119 激光定位系统 全项目 激光定位系统GAE001-2001 / 120 激光光量子辐照血液治疗仪 全项目 ZCL-282型光量子血氧治疗仪Q/ZCG-07-2001 / 121 角膜板层刀 全项目 MK-2000角膜板层切削仪ND003-2001 / 122 智能输液泵 全项目 Q/NYX001-2002ZNB系列智能输液泵 / 123 微量泵 全项目 Q/ZYY003-2001WZ系列微量泵 / 124 隐形眼镜多功能护理液 全项目 YZB/国1384－22－2004隐形眼镜多功能护理液 / 125 双氧水隐形眼镜消毒液 全项目 YZB/国1117－2003双氧水隐形眼镜消毒液 / 126 清除蛋白酶片 全项目 YZB/IRE115-22-2004《全能清除蛋白酶片》 / 127 隐形眼镜润滑液 全项目 YZB/国0473－2002《隐形眼镜润滑液》 / 128 生物流体敷料 全项目 生物流体敷料YZB/浙0257-2003 / 129 辐射治疗仪 全项目 Hydrosun500型辐射治疗仪HMt001-2001 / 130 泪点塞栓 部分项目 《泪点塞栓－型号500》YZB/USA0757-2003 遗传毒性、植入试验不能测 131 电子内窥镜 全项目 电子内窥镜YZB/JAP0179-2003 / 132 CO2气腹机 全项目 CO2气腹机YZB/GEM2038-22-2004 / 133 CCD视频处理系统(内窥镜摄像系统) 全项目 CCD视频处理系统YZB/GEM2039-22-2004 / 134 冲洗吸引系统 全项目 冲洗吸引系统YZB/GEM1421-22-2004 / 135 液体膨腔泵 全项目 液体膨腔泵YZB/GEM1422-22-2004 / 136 阴道镜 全项目 阴道镜YZB/JAP0568-2003 / 137 气弹碎石设备 全项目 气弹碎石设备WOLF001-2001 / 138 增感屏 全项目 增感屏YZB/IND0424-2002 / 139 弱视治疗仪 全项目 高效儿童弱视治疗仪YZB/浙0186-2002 / 140 光学干涉断层成像系统 全项目 光学干涉断层成像系统YZB/JAP1513-24-2004 / 141 刨削系统 全项目 动力系统－骨科用多功能刨削系统YZB/GEM2521-2003 / 142 内窥镜插入形状观测装置UPD 全项目 内窥镜插入形状观测装置UPDYZB/JAP2003-2003 / 143 投影仪 全项目 高效视标投影仪YZB/GEM1103-20-2004 / 144 角膜地形图仪 全项目 角膜地形图仪YZB/JAP2606-22-2004 / 145 视野分析仪 全项目 视野分析仪YZB/USA1969-2003 / 146 波前像差仪 全项目 波前像差测量仪YZB/USA0320-2002 / 147 眼压计 全项目 非接触式眼压计YZB/JAP2429-2003 / 148 电脑验光仪 全项目 电脑验光仪 YZB/JAP1118-2003 / 149 综合检眼仪 全项目 综合检眼仪YZB/JAP2186-2003 / 150 导航定位系统 全项目 导航定位系统YZB/GEM0179-2002 / 151 角膜测厚仪 全项目 角膜测厚仪YZB/SWI1252-22-2004 / 152 视网膜厚度分析仪 全项目 视网膜厚度分析仪TALIA001-2001 / 153 尿液分析仪 全项目 尿液分析仪YZB/浙0138-2002 / 154 医学影像工作站 全项目 医学影像工作站YZB/浙0117-2002 / 155 血糖测试系统 全项目 血糖测试系统YZB/浙0207-2004 / 156 动态心电记录盒 全项目 动态心电记录盒YZB/浙0408-2003 / 157 光子治疗仪 全项目 光子治疗仪YZB/ENG0140-2003 / 158 光子多功能美容治疗仪 全项目 光子多功能美容治疗仪YZB/ISR0856-2003 / 159 铜蒸汽激光治疗机 全项目 铜蒸汽激光治疗机YZB/国341-24-2004 / 160 Er:YAG激光治疗机 全项目 Er:YAG激光治疗机YZB/国380-24-2004 / 161 CT/MRI注射器 全项目 CT/MRI注射器YZB/GEM0163-2003 / 162 光谱治疗系统 全项目 光谱治疗系统YZB/USA1446-2003 / 163 眼电生理诊断系统 全项目 眼电生理诊断系统YZB/GEM0358-2002 / 164 共焦激光扫描系统 全项目 共焦激光扫描系统YZB/GEM0536-2002 / 165 眼诊断检查仪 全项目 眼诊断检查仪YZB/GEM2383-2003 / 166 多功能电动床 全项目 多功能电动床YZB/浙0360-2003 / 167 骨科超声治疗仪 全项目 骨科超声治疗仪YZB/浙0550-2003 / 168 一次性使用手术电刀柄 全项目 一次性使用手术电刀柄YZB/浙0179-2002 / 169 随弃式中性电极板 全项目 随弃式中性电极板YZB/浙0158-2002 / 170 强脉冲光治疗仪 全项目 强脉冲光治疗仪YZB/ENG0524-2002 / 171 磁红外激光理疗仪 全项目 磁红外激光理疗仪YZB/RUS0392-2002 / 172 老花眼激光治疗仪 全项目 老花眼激光治疗仪BLS001-2001 / 173 红外线耳温枪 全项目 红外线耳温枪Q/HHY004-2002 / 174 脑光地图分析系统 全项目 脑光地图分析系统YZB/JAP0862-2003 / 175 眼科超声诊断仪 全项目 眼科超声诊断仪YZB/国0227-2002 / 176 多参数监护仪 全项目 多参数监护仪YZB/浙0480-2003 / 177 医用生物蛋白胶 部分项目 医用生物蛋白胶YZB/国0162--2002 遗传毒性不能测 178 聚氨酯水凝胶 创伤敷料 全项目 聚氨酯水凝胶创伤敷料YZB/浙0161--2004 / 179 疤痕贴 全项目 疤痕贴YZB/浙0204-2002 / 180 一次性使用全封闭集菌培养器 全项目 一次性使用全封闭集菌培养器Q/HTY001--2001 / 181 托槽 部分项目 托槽TZB/浙0368-2003 口腔粘膜刺激、Ames试验不能测 182 结扎丝 部分项目 结扎丝 TZB/浙0369-2003 口腔粘膜刺激、Ames试验不能测 183 带环 部分项目 带环 TZB/浙0370-2003 口腔粘膜刺激、Ames试验不能测 184 平衡盐手术灌注液 全项目 平衡盐手术灌注液YZB/USA0090-2003 / 185 细菌微量生化反应管 全项目 细菌微量生化反应管YZB/浙0661-2004 / 186 细菌干粉培养基 全项目 细菌干粉培养基YZB/浙0660-2004 / 187 尿液分析试纸 全项目 尿液分析试纸YZB/浙0283--2003 / 188 一次性真空采血管 全项目 一次性使用真空采血管YZB/浙0604-2004 / 189 烤瓷熔附金属冠 部分项目 烤瓷熔附金属冠YZB/浙0761-2004 口腔粘膜刺激、遗传毒性不能测 190 铸造金属冠 部分项目 烤瓷熔附金属冠YZB/浙0788-2004 口腔粘膜刺激、遗传毒性不能测
关于发布牙科病人椅等9项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2004]483号 | FGWJ-2004-10207 | 2004-10-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 《牙科病人椅》等9项医疗器械行业标准，已经全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会、全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会、医用超声设备标准化分技术委员会及全国医用注射器（针）标准化技术委员会审定通过，现予以发布。行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1．YY/T 0058-2004 《牙科病人椅》（代替YY/T 0058-1999） 2．YY/T 0491-2004 《心脏起博器 第三部分：植入式心脏起博器用的小截面连接器》 3．YY/T 0492-2004 《植入式心脏起博器电极导管》 4．YY 1001.1-2004 《全玻璃注射器》（代替YY 91001-1999） 5．YY 1001.2-2004 《蓝芯全玻璃注射器》（代替YY 91061-1999） 6．YY 1012-2004 《牙科手机－联轴节尺寸》（代替YY 91012-1999） 7．YY/T 1043-2004 《牙科治疗机》（代替YY 91043-1999） 8．YY/T 1090-2004 《超声理疗设备》（代替YY 91090-1999） 9．YY/T 1147-2004 《电动牙钻通用技术条件》（代替YY 91147-1999） 以上标准自2005年9月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 《牙科病人椅》等9项医疗器械行业标准，已经全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会、全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会、医用超声设备标准化分技术委员会及全国医用注射器（针）标准化技术委员会审定通过，现予以发布。行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1．YY/T 0058-2004 《牙科病人椅》（代替YY/T 0058-1999） 2．YY/T 0491-2004 《心脏起博器 第三部分：植入式心脏起博器用的小截面连接器》 3．YY/T 0492-2004 《植入式心脏起博器电极导管》 4．YY 1001.1-2004 《全玻璃注射器》（代替YY 91001-1999） 5．YY 1001.2-2004 《蓝芯全玻璃注射器》（代替YY 91061-1999） 6．YY 1012-2004 《牙科手机－联轴节尺寸》（代替YY 91012-1999） 7．YY/T 1043-2004 《牙科治疗机》（代替YY 91043-1999） 8．YY/T 1090-2004 《超声理疗设备》（代替YY 91090-1999） 9．YY/T 1147-2004 《电动牙钻通用技术条件》（代替YY 91147-1999） 以上标准自2005年9月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○四年十月十日
关于认可安徽省医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2004]468号 | FGWJ-2009-10500 | 2004-09-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 安徽省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年5月26-28日，对你局所属安徽省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等106种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全性能 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全性能 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 3 一次性使用输液器 全性能 一次性使用输液器GB8368-1998 4 一次性使用输血器 部分性能 一次性使用输血器GB8369-1998 5.7血液及血液成分过滤器不能测 5 一次性使用采血器 全性能 一次性使用采血器YY0115-93 6 医用橡皮膏 全性能 医用橡皮膏YY0148-1993 7 橡胶医用手套 全性能 橡胶医用手套GB7543-1996 8 医用脱脂棉 全性能 医用脱脂棉YY0330-2002 9 医用脱脂纱布 全性能 医用脱脂纱布YY0331-2002 10 石膏绷带 粉状型 全性能 石膏绷带 粉状型YY1117-2001 11 石膏绷带 粘胶型 全性能 石膏绷带 粘胶型YY1118-2001 12 非织造布 全性能 非织造布 GB/T4745-1997、GB/T4744-1997 GB/19083-2003 13 尘埃（悬浮）粒子数的测试 《医药工业区洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》GB/T16292-1996 《无菌医疗器具生产管理规范》YY0033-2000 14 沉降菌的测试 GB/T16294-1996 15 浮游菌的测试 GB/T16293-1996 16 梯度压差 GB14925-2001 17 温度 GB14925-2001 18 相对湿度% GB14925-2001 19 燥声 GB14925-2001 20 风速 GB14925-2001 21 换气次数 GB14925-2001 22 无菌 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 23 热原 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 24 细菌内毒素 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 25 全身毒性试验 《医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验》GB/T16886.11-1997 26 溶血 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 27 刺激与致敏试验 《医疗器械生物学评价第10部分：刺激与致敏试验》GB/T16886.10-2000 28 植入试验 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993；《医疗器械生物学评价第6部分：植入后局部反应试验》GB/T16886.6-1997； 29 一次性使用静脉输液针 全性能 一次性使用静脉输液针GB18671-2001 30 一次性使用橡胶检查手套 全性能 一次性使用橡胶检查手套GB10213-1995 31 医用一次性防护服技术要求 部分性能 医用一次性防护服技术要求GB19082-2001 4.4.3合成血液穿透 4.7过滤效率4.9抗静电性不能测 32 橡胶避孕套 全性能 橡胶避孕套GB/T7544.1-1999 33 普通脱脂纱布口罩 全性能 普通脱脂纱布口罩GB19084-2003 34 一次性使用麻醉穿刺包 全性能 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 35 一次性使用麻醉穿刺针 全性能 一次性使用麻醉穿刺针YY0321.2-2000 36 一次性使用麻醉过滤器 全性能 一次性使用麻醉过滤器YY0321.3-2000 37 一次性使用静脉血样采集容器 全性能 一次性使用静脉血样采集容器YY0314-1999 38 非吸收外科缝线 部分性能 非吸收外科缝线YY0167-1998 4.9.5遗传毒性不能测 39 一次性使用口罩、帽子、手术衣 全性能 一次性使用口罩、帽子、手术衣Q/CHL02-2001 40 一次性医疗口罩、帽、被、枕套 全性能 一次性医疗口罩、帽、被、枕套Q/YCW03-2002 41 一次性使用手术包 全性能 一次性使用手术包YZB/皖0022-2003 42 一次性使用产包 全性能 一次性使用产包YZB/皖0023-2003 43 一次性使用口腔包 全性能 一次性使用口腔包YZB/皖0027-2003 44 一次性使用清创缝合换药包 全性能 一次性使用清创缝合换药包YZB/皖0024—2003 45 一次性使用引尿包 全性能 一次性使用引尿包YZB/皖0026-2003 46 一次性使用备皮包 全性能 一次性使用备皮包YZB/皖0025—2003 47 医用脱脂绷带 全性能 医用脱脂绷带YZB/皖0002—2002 48 医用棉签 全性能 医用棉签Q/NZL 01—2002 49 医用模型石膏粉 部分性能 医用模型石膏粉YZB/皖0007—2002 5.3凝固时间5.4凝固膨胀系数5.5抗压强度不能测 50 一次性使用麻醉气体吸附净化器 全性能 一次性使用麻醉气体吸附净化器 YZB/皖0037—2003 51 无菌婴儿护脐 全性能 无菌婴儿护脐Q/JWC 03—2001 52 一次性使用采血针 全性能 一次性使用采血针Q/KD001—2001 53 YH04幽门螺旋杆菌检测仪(呼气卡) 全性能 YH04幽门螺旋杆菌检测仪(呼气卡)YZB/皖0023—2002 54 创伤贴 全性能 创伤贴 YZB/皖0008—2002 55 医用静脉输液贴 全性能 医用静脉输液贴 Q/ZH02—1998 56 凝聚胺试剂盒 全性能 凝聚胺试剂盒 YZB/皖0051—2002 57 便携式制氧器 全性能 便携式制氧器 YZB/皖0047—2002 58 医用透气胶布 全性能 医用透气胶布 Q/FWS 02—2001 59 医用脱脂纱布块 全性能 医用纱布块YZB/皖0001—2002 60 热敷灵 全性能 热敷灵 皖备/QB074—95 61 溶化性止血纱布 全性能 溶化性止血纱布YZB/皖0019—2004 62 肝脏疾病检测试剂盒 全性能 肝脏疾病检测试剂盒YZB/皖0010—2004 63 脂类检测试剂盒 全性能 脂类检测试剂盒YZB/皖0011—2004 64 无机离子检测试剂盒 全性能 无机离子检测试剂盒YZB/皖0012—2004 65 糖类检测试剂盒 全性能 糖类检测试剂盒YZB/皖0013—2004 66 淀粉酶检测试剂盒 全性能 淀粉酶检测试剂盒YZB/皖0014—2004 67 蛋白质类检测试剂盒 全性能 蛋白质类检测试剂盒YZB/皖0015—2004 68 非蛋白质类检测试剂盒 全性能 非蛋白质类检测试剂盒YZB/皖0016—2004 69 心肌疾病类检测试剂盒 全性能 心肌疾病类检测试剂盒YZB/皖0017—2004 70 医用电气设备 安全 部分性能 GB 9706.1-1995 医用电器设备 第一部分: 安全通用要求 AP、APG、压力容器、电源变压器限制 GB 9706.9-1997 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 声输出参数公布限制 71 脉冲治疗仪 全性能 YY 0016-1993 低频电子脉冲治疗仪 72 雾化器 全性能 YY 0109-2003 医用超声雾化器 73 消毒灯 全性能 YY 0160-1994 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 74 胎儿监护仪 全性能 YZB/皖0013-2003 ZCJ型智能产前监护仪 75 热垫式治疗仪 全性能 YY 0165-1994 热垫式治疗仪 76 消毒柜 全性能 YY 0215.1-1995 电热消毒柜安全、消毒效果通用技术条件 YY 0215.2-1995 臭氧消毒柜安全、消毒效果通用技术条件 77 热辐射类治疗仪 全性能 YY 0306-1998 热辐射类治疗仪设备安全专用要求 YZB0039—2002 远红外辐射治疗仪 78 性辅助器具 部分性能 YY 0312-1998 性辅助器具通用技术条件 材料限制 79 口腔灯 部分性能 YY 1120-1999 口腔灯 色温限制 80 超声治疗设备 全性能 YY 91090-1999 超声治疗设备 81 电疗仪 全性能 YY 91093-1999 中频电疗仪 YY 91094-1999 音乐电疗仪 82 冷冻离心机 部分性能 YY 91100-1999 高速冷冻离心机 转头要求限制 83 低温箱 全性能 YY 91102-1999 低温箱通用技术条件 YY 91103-1999 低温箱通用试验方法 YY 91113-1999 医用低温箱 84 洗胃机 全性能 YY 91105-1999 电动洗胃机 85 电动手术台 全性能 YY 91106-1999 电动手术台 86 B型超声诊断仪 全性能 GB 10152-1997 B型超声诊断设备 87 生物电仿真治疗仪 全性能 YZB/皖0011-2002FZ型人体生物电仿真治疗仪 88 乳腺诊断仪 部分性能 YY0324-2000红外线乳腺检查仪 YZB/皖0013-2002HA—2000系列近红外线乳腺诊断仪 探头有效光谱波长范围限制 89 多参数监护仪 部分性能 YZB/皖0024-2002YH09彩色多参数监护仪 ECG部分限制 90 胶片快速烘干机 全性能 YZB/皖0029-2002YJH-IY全自动胶片快速烘干机 91 电子平衡治疗仪 全性能 YZB/皖0031-2002SDP-501型生物电子平衡治疗仪 92 色盲测试仪 全性能 YZB/皖0037-2002LJ9510色盲测试仪 93 听力计 全性能 YZB/皖0038-2002LJ9409听力计 94 胃肠电图仪 全性能 YZB/皖0045-2002EGEG系列胃肠电图仪 95 储存箱 全性能 YZB/皖0002-2003DW系列超低温冷冻储存箱 96 心血管功能诊断仪 全性能 YZB/皖0003-2003ZXG-□型自动心血管功能诊断仪 97 尿液分析系统 全性能 YZB/皖0006-2003SQ-3000型全自动尿液分析仪 98 逐博体表希氏束检测仪 部分性能 YZB/皖0010-2003ZTXD-□逐博体表希氏束检测仪 共模抑制比、输入阻抗、内部噪声限制 99 光谱治疗仪 全性能 YZB/皖0011-2003PLM-1型脉冲光谱治疗仪 100 关节康复治疗仪 全性能 YZB/皖0012-2003BRT-□型骨骼关节康复治疗仪 101 产前监护仪 全性能 YZB/皖0013-2003ZCJ型智能产前监护仪 102 电解质分析仪 全性能 YZB/皖0018-2003HX—7185电解质分析仪 103 光谱理疗机 全性能 YZB/皖0028-2003RH型智能碳素光谱理疗机 104 心血管健康监测仪 全性能 YZB/皖0040-2003AZN-F型全自动血压/心血管健康监测仪 105 医学影像工作站 全性能 YZB/皖0041-2003菲特MiStudio医学影像工作站 106 血压、血氧监护仪 全性能 YZB/皖0044-2003 XXJ型血压、血氧监护仪 | 安徽省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年5月26-28日，对你局所属安徽省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等106种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 一次性使用无菌注射器 全性能 一次性使用无菌注射器GB15810-2001 2 一次性使用无菌注射针 全性能 一次性使用无菌注射针GB15811-2001 3 一次性使用输液器 全性能 一次性使用输液器GB8368-1998 4 一次性使用输血器 部分性能 一次性使用输血器GB8369-1998 5.7血液及血液成分过滤器不能测 5 一次性使用采血器 全性能 一次性使用采血器YY0115-93 6 医用橡皮膏 全性能 医用橡皮膏YY0148-1993 7 橡胶医用手套 全性能 橡胶医用手套GB7543-1996 8 医用脱脂棉 全性能 医用脱脂棉YY0330-2002 9 医用脱脂纱布 全性能 医用脱脂纱布YY0331-2002 10 石膏绷带 粉状型 全性能 石膏绷带 粉状型YY1117-2001 11 石膏绷带 粘胶型 全性能 石膏绷带 粘胶型YY1118-2001 12 非织造布 全性能 非织造布 GB/T4745-1997、GB/T4744-1997 GB/19083-2003 13 尘埃（悬浮）粒子数的测试 《医药工业区洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》GB/T16292-1996 《无菌医疗器具生产管理规范》YY0033-2000 14 沉降菌的测试 GB/T16294-1996 15 浮游菌的测试 GB/T16293-1996 16 梯度压差 GB14925-2001 17 温度 GB14925-2001 18 相对湿度% GB14925-2001 19 燥声 GB14925-2001 20 风速 GB14925-2001 21 换气次数 GB14925-2001 22 无菌 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 23 热原 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 24 细菌内毒素 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 25 全身毒性试验 《医疗器械生物学评价第11部分：全身毒性试验》GB/T16886.11-1997 26 溶血 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993 27 刺激与致敏试验 《医疗器械生物学评价第10部分：刺激与致敏试验》GB/T16886.10-2000 28 植入试验 《医用输血、输液、注射器具检验方法第2部分：生物试验部分》GB/T14233.2-1993；《医疗器械生物学评价第6部分：植入后局部反应试验》GB/T16886.6-1997； 29 一次性使用静脉输液针 全性能 一次性使用静脉输液针GB18671-2001 30 一次性使用橡胶检查手套 全性能 一次性使用橡胶检查手套GB10213-1995 31 医用一次性防护服技术要求 部分性能 医用一次性防护服技术要求GB19082-2001 4.4.3合成血液穿透 4.7过滤效率4.9抗静电性不能测 32 橡胶避孕套 全性能 橡胶避孕套GB/T7544.1-1999 33 普通脱脂纱布口罩 全性能 普通脱脂纱布口罩GB19084-2003 34 一次性使用麻醉穿刺包 全性能 一次性使用麻醉穿刺包YY0321.1-2000 35 一次性使用麻醉穿刺针 全性能 一次性使用麻醉穿刺针YY0321.2-2000 36 一次性使用麻醉过滤器 全性能 一次性使用麻醉过滤器YY0321.3-2000 37 一次性使用静脉血样采集容器 全性能 一次性使用静脉血样采集容器YY0314-1999 38 非吸收外科缝线 部分性能 非吸收外科缝线YY0167-1998 4.9.5遗传毒性不能测 39 一次性使用口罩、帽子、手术衣 全性能 一次性使用口罩、帽子、手术衣Q/CHL02-2001 40 一次性医疗口罩、帽、被、枕套 全性能 一次性医疗口罩、帽、被、枕套Q/YCW03-2002 41 一次性使用手术包 全性能 一次性使用手术包YZB/皖0022-2003 42 一次性使用产包 全性能 一次性使用产包YZB/皖0023-2003 43 一次性使用口腔包 全性能 一次性使用口腔包YZB/皖0027-2003 44 一次性使用清创缝合换药包 全性能 一次性使用清创缝合换药包YZB/皖0024—2003 45 一次性使用引尿包 全性能 一次性使用引尿包YZB/皖0026-2003 46 一次性使用备皮包 全性能 一次性使用备皮包YZB/皖0025—2003 47 医用脱脂绷带 全性能 医用脱脂绷带YZB/皖0002—2002 48 医用棉签 全性能 医用棉签Q/NZL 01—2002 49 医用模型石膏粉 部分性能 医用模型石膏粉YZB/皖0007—2002 5.3凝固时间5.4凝固膨胀系数5.5抗压强度不能测 50 一次性使用麻醉气体吸附净化器 全性能 一次性使用麻醉气体吸附净化器 YZB/皖0037—2003 51 无菌婴儿护脐 全性能 无菌婴儿护脐Q/JWC 03—2001 52 一次性使用采血针 全性能 一次性使用采血针Q/KD001—2001 53 YH04幽门螺旋杆菌检测仪(呼气卡) 全性能 YH04幽门螺旋杆菌检测仪(呼气卡)YZB/皖0023—2002 54 创伤贴 全性能 创伤贴 YZB/皖0008—2002 55 医用静脉输液贴 全性能 医用静脉输液贴 Q/ZH02—1998 56 凝聚胺试剂盒 全性能 凝聚胺试剂盒 YZB/皖0051—2002 57 便携式制氧器 全性能 便携式制氧器 YZB/皖0047—2002 58 医用透气胶布 全性能 医用透气胶布 Q/FWS 02—2001 59 医用脱脂纱布块 全性能 医用纱布块YZB/皖0001—2002 60 热敷灵 全性能 热敷灵 皖备/QB074—95 61 溶化性止血纱布 全性能 溶化性止血纱布YZB/皖0019—2004 62 肝脏疾病检测试剂盒 全性能 肝脏疾病检测试剂盒YZB/皖0010—2004 63 脂类检测试剂盒 全性能 脂类检测试剂盒YZB/皖0011—2004 64 无机离子检测试剂盒 全性能 无机离子检测试剂盒YZB/皖0012—2004 65 糖类检测试剂盒 全性能 糖类检测试剂盒YZB/皖0013—2004 66 淀粉酶检测试剂盒 全性能 淀粉酶检测试剂盒YZB/皖0014—2004 67 蛋白质类检测试剂盒 全性能 蛋白质类检测试剂盒YZB/皖0015—2004 68 非蛋白质类检测试剂盒 全性能 非蛋白质类检测试剂盒YZB/皖0016—2004 69 心肌疾病类检测试剂盒 全性能 心肌疾病类检测试剂盒YZB/皖0017—2004 70 医用电气设备 安全 部分性能 GB 9706.1-1995 医用电器设备 第一部分: 安全通用要求 AP、APG、压力容器、电源变压器限制 GB 9706.9-1997 医用电气设备 医用超声诊断和监护设备专用安全要求 声输出参数公布限制 71 脉冲治疗仪 全性能 YY 0016-1993 低频电子脉冲治疗仪 72 雾化器 全性能 YY 0109-2003 医用超声雾化器 73 消毒灯 全性能 YY 0160-1994 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 74 胎儿监护仪 全性能 YZB/皖0013-2003 ZCJ型智能产前监护仪 75 热垫式治疗仪 全性能 YY 0165-1994 热垫式治疗仪 76 消毒柜 全性能 YY 0215.1-1995 电热消毒柜安全、消毒效果通用技术条件 YY 0215.2-1995 臭氧消毒柜安全、消毒效果通用技术条件 77 热辐射类治疗仪 全性能 YY 0306-1998 热辐射类治疗仪设备安全专用要求 YZB0039—2002 远红外辐射治疗仪 78 性辅助器具 部分性能 YY 0312-1998 性辅助器具通用技术条件 材料限制 79 口腔灯 部分性能 YY 1120-1999 口腔灯 色温限制 80 超声治疗设备 全性能 YY 91090-1999 超声治疗设备 81 电疗仪 全性能 YY 91093-1999 中频电疗仪 YY 91094-1999 音乐电疗仪 82 冷冻离心机 部分性能 YY 91100-1999 高速冷冻离心机 转头要求限制 83 低温箱 全性能 YY 91102-1999 低温箱通用技术条件 YY 91103-1999 低温箱通用试验方法 YY 91113-1999 医用低温箱 84 洗胃机 全性能 YY 91105-1999 电动洗胃机 85 电动手术台 全性能 YY 91106-1999 电动手术台 86 B型超声诊断仪 全性能 GB 10152-1997 B型超声诊断设备 87 生物电仿真治疗仪 全性能 YZB/皖0011-2002FZ型人体生物电仿真治疗仪 88 乳腺诊断仪 部分性能 YY0324-2000红外线乳腺检查仪 YZB/皖0013-2002HA—2000系列近红外线乳腺诊断仪 探头有效光谱波长范围限制 89 多参数监护仪 部分性能 YZB/皖0024-2002YH09彩色多参数监护仪 ECG部分限制 90 胶片快速烘干机 全性能 YZB/皖0029-2002YJH-IY全自动胶片快速烘干机 91 电子平衡治疗仪 全性能 YZB/皖0031-2002SDP-501型生物电子平衡治疗仪 92 色盲测试仪 全性能 YZB/皖0037-2002LJ9510色盲测试仪 93 听力计 全性能 YZB/皖0038-2002LJ9409听力计 94 胃肠电图仪 全性能 YZB/皖0045-2002EGEG系列胃肠电图仪 95 储存箱 全性能 YZB/皖0002-2003DW系列超低温冷冻储存箱 96 心血管功能诊断仪 全性能 YZB/皖0003-2003ZXG-□型自动心血管功能诊断仪 97 尿液分析系统 全性能 YZB/皖0006-2003SQ-3000型全自动尿液分析仪 98 逐博体表希氏束检测仪 部分性能 YZB/皖0010-2003ZTXD-□逐博体表希氏束检测仪 共模抑制比、输入阻抗、内部噪声限制 99 光谱治疗仪 全性能 YZB/皖0011-2003PLM-1型脉冲光谱治疗仪 100 关节康复治疗仪 全性能 YZB/皖0012-2003BRT-□型骨骼关节康复治疗仪 101 产前监护仪 全性能 YZB/皖0013-2003ZCJ型智能产前监护仪 102 电解质分析仪 全性能 YZB/皖0018-2003HX—7185电解质分析仪 103 光谱理疗机 全性能 YZB/皖0028-2003RH型智能碳素光谱理疗机 104 心血管健康监测仪 全性能 YZB/皖0040-2003AZN-F型全自动血压/心血管健康监测仪 105 医学影像工作站 全性能 YZB/皖0041-2003菲特MiStudio医学影像工作站 106 血压、血氧监护仪 全性能 YZB/皖0044-2003 XXJ型血压、血氧监护仪
关于股动脉止血压迫器等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2004]471号 | FGWJ-2004-10003 | 2004-09-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省市食品药品监督管理部门和进口企业对部分产品进行分类界定的请示。为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将股动脉止血压迫器等产品的分类界定通知如下： 一、股动脉止血压迫器：作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、电热敷腰（肩）：由人造革、纤维布及电热线串编制成，如具有减轻疼痛、活血化瘀或缓解病症的作用，作为Ⅱ类医疗器械管理。 三、核酸分离试剂盒：与核酸分离仪配套使用用于从血清、血浆或全血中分离总核酸，作为Ⅰ类医疗器械管理。 四、精虫分析仪：用于判断精液样本的质量，作为Ⅱ类医疗器械管理。 五、卵细胞及胚胎形态图像分析软件：用于对卵细胞及胚胎形态学进行分析，判断卵细胞及胚胎的质量，作为Ⅱ类医疗器械管理。 六、医用射线防护喷剂：用于减轻、延缓放射治疗对皮肤的损伤，作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、医用清洁毛刷：用于阴道分泌物取样检查、子宫刮片等，作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、“产后贴”（不含药）：由纯棉织物、纳米远红外抗菌材料、矿物粉及高分子吸水材料制成，用于妇女产后保护创面，抑杀条件致病菌，促进创面愈合，作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、纺捶体观测仪：用于临床观测人体卵细胞的纺锤体，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、透明带红外激光光学系统：用于对人体卵细胞的透明带打孔或削薄，以解决对卵细胞在体外培养使得透明带硬化而造成胚胎着床困难的问题，作为Ⅰ类医疗器械管理。 十一、冷敷敷料：用于闭合性软组织损伤降温冷敷的，作为Ⅰ类医疗器械管理；用于烫伤或Ⅰ度烧伤外敷冷却降温以减轻肿胀或疼痛的，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、病人标识带：用于医院对收治病人进行标识，不作为医疗器械管理。 十三、胶片密度计：用于测定胶片的密度，不作为医疗器械管理。 十四、妇女经期用品：由硅橡胶制成，使用时插入阴道用于承接月经经血，不作为医疗器械管理。 十五、全自动核素分药仪：用于临床核医学专用的配制和分发核素药液，改变以往人工配制和分发核素药液的方式，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年5月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省市食品药品监督管理部门和进口企业对部分产品进行分类界定的请示。为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将股动脉止血压迫器等产品的分类界定通知如下： 一、股动脉止血压迫器：作为Ⅱ类医疗器械管理。 二、电热敷腰（肩）：由人造革、纤维布及电热线串编制成，如具有减轻疼痛、活血化瘀或缓解病症的作用，作为Ⅱ类医疗器械管理。 三、核酸分离试剂盒：与核酸分离仪配套使用用于从血清、血浆或全血中分离总核酸，作为Ⅰ类医疗器械管理。 四、精虫分析仪：用于判断精液样本的质量，作为Ⅱ类医疗器械管理。 五、卵细胞及胚胎形态图像分析软件：用于对卵细胞及胚胎形态学进行分析，判断卵细胞及胚胎的质量，作为Ⅱ类医疗器械管理。 六、医用射线防护喷剂：用于减轻、延缓放射治疗对皮肤的损伤，作为Ⅱ类医疗器械管理。 七、医用清洁毛刷：用于阴道分泌物取样检查、子宫刮片等，作为Ⅱ类医疗器械管理。 八、“产后贴”（不含药）：由纯棉织物、纳米远红外抗菌材料、矿物粉及高分子吸水材料制成，用于妇女产后保护创面，抑杀条件致病菌，促进创面愈合，作为Ⅱ类医疗器械管理。 九、纺捶体观测仪：用于临床观测人体卵细胞的纺锤体，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十、透明带红外激光光学系统：用于对人体卵细胞的透明带打孔或削薄，以解决对卵细胞在体外培养使得透明带硬化而造成胚胎着床困难的问题，作为Ⅰ类医疗器械管理。 十一、冷敷敷料：用于闭合性软组织损伤降温冷敷的，作为Ⅰ类医疗器械管理；用于烫伤或Ⅰ度烧伤外敷冷却降温以减轻肿胀或疼痛的，作为Ⅱ类医疗器械管理。 十二、病人标识带：用于医院对收治病人进行标识，不作为医疗器械管理。 十三、胶片密度计：用于测定胶片的密度，不作为医疗器械管理。 十四、妇女经期用品：由硅橡胶制成，使用时插入阴道用于承接月经经血，不作为医疗器械管理。 十五、全自动核素分药仪：用于临床核医学专用的配制和分发核素药液，改变以往人工配制和分发核素药液的方式，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年5月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日
关于认可广西壮族自治区产品质量监督检验所对氦氖激光治疗机等产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2004]470号 | FGWJ-2004-10087 | 2004-09-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年7月7-9日对广西壮族自治区产品质量监督检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对氦氖激光治疗机等27种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日 附件：认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备(安全通用要求) 部分项目 《医用电气设备 第一部分: 安全通用要求》GB 9706.1-1995 不能测：AP型设备性能要求和APG型设备性能要求；离子辐射；X射线辐射；α、β、γ中子辐射和其他粒子辐射；微波辐射；光辐射的红外线辐射；紫外线辐射；声能；电磁兼容；压力容器和受压部件；液体泼洒；进液；电源变压器；超温；提、拎装置 2 医用电气设备（环境试验要求） 全部项目 《医用电气设备环境要求及试验方法》GB/T 14710-93 3 氦氖激光治疗机 全部项目 《氦氖激光治疗机 通用技术条件》 GB 12257-2000 4 高频电灼治疗仪 部分项目 《高频电灼治疗仪》YY 0322-2000 不能测：高频电介质强度 5 低频电子脉冲治疗仪 全部项目 《低频电子脉冲治疗仪》YY0016-1993 6 孔式手术无影灯 全部项目 《孔式手术无影灯》YY 0102-1993 7 冷光单孔手术灯 全部项目 《冷光单孔手术灯》YY0103-1993 8 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 部分项目 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》YY/T0160-1994 不能测：臭氧浓度 9 微电子鼻炎治疗仪 全部项目 《微电子鼻炎治疗仪》YZB/桂0003-2002 10 离子治疗仪 部分项目 《离子治疗仪》YZB/桂0032-2002 不能测：负离子浓度、臭氧浓度 11 血糖分析仪 部分项目 《Urites（优利特）系列血糖分析仪》YZB/桂0098-2003 不能测：设备的电离辐射GB4793.1 12 血细胞分析仪 全部项目 《血细胞分析仪》YZB/桂0099-2003 13 医用尿液分析仪 部分项目 《Urites-500型尿液分析仪》YZB/桂0120-2002 不能测：电磁兼容、准确度、GB 4793.1 14 气动喷砂洁牙机 全部项目 《气动喷砂洁牙机》YZB/桂0108-2003 15 脑健康磁疗保健仪 全部项目 《“酷酷王”头不痛脑健康磁疗保健仪》Q/KKW01-2001 16 多功能介入手术病床 部分项目 《多功能介入手术床》YZB/桂 0085-2003 不能测：X射线衰减当量 17 介入诊疗手术床 全部项目 《介入诊疗手术床》YZB/桂0083-2003 18 医用病床 全部项目 《医用病床》YZB/桂0119-2004 19 振动式水囊床 全部项目 《振动式水囊床》LRY001-2003 20 手摇式三折病床 全部项目 《手摇式三折病床》Q/NNAX08-2001 21 产床 全部项目 《普通产床》YY0045-1991 22 抢救车 全部项目 《抢救车》Q/NNAX01-2001 23 治疗车 全部项目 《治疗车》Q/NNAX02-2001 24 麻醉车 全部项目 《麻醉车》Q/NNAX03-2001 25 护理车 全部项目 《护理车》Q/NNAX04-2001 26 病历夹推车 全部项目 《病历夹推车》Q/NNAX05-2001 27 医用超声雾化器 全部项目 YY 0109-2003《医用超声雾化器》 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年7月7-9日对广西壮族自治区产品质量监督检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对氦氖激光治疗机等27种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日 附件：认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备(安全通用要求) 部分项目 《医用电气设备 第一部分: 安全通用要求》GB 9706.1-1995 不能测：AP型设备性能要求和APG型设备性能要求；离子辐射；X射线辐射；α、β、γ中子辐射和其他粒子辐射；微波辐射；光辐射的红外线辐射；紫外线辐射；声能；电磁兼容；压力容器和受压部件；液体泼洒；进液；电源变压器；超温；提、拎装置 2 医用电气设备（环境试验要求） 全部项目 《医用电气设备环境要求及试验方法》GB/T 14710-93 3 氦氖激光治疗机 全部项目 《氦氖激光治疗机 通用技术条件》 GB 12257-2000 4 高频电灼治疗仪 部分项目 《高频电灼治疗仪》YY 0322-2000 不能测：高频电介质强度 5 低频电子脉冲治疗仪 全部项目 《低频电子脉冲治疗仪》YY0016-1993 6 孔式手术无影灯 全部项目 《孔式手术无影灯》YY 0102-1993 7 冷光单孔手术灯 全部项目 《冷光单孔手术灯》YY0103-1993 8 直管形石英紫外线低压汞消毒灯 部分项目 《直管形石英紫外线低压汞消毒灯》YY/T0160-1994 不能测：臭氧浓度 9 微电子鼻炎治疗仪 全部项目 《微电子鼻炎治疗仪》YZB/桂0003-2002 10 离子治疗仪 部分项目 《离子治疗仪》YZB/桂0032-2002 不能测：负离子浓度、臭氧浓度 11 血糖分析仪 部分项目 《Urites（优利特）系列血糖分析仪》YZB/桂0098-2003 不能测：设备的电离辐射GB4793.1 12 血细胞分析仪 全部项目 《血细胞分析仪》YZB/桂0099-2003 13 医用尿液分析仪 部分项目 《Urites-500型尿液分析仪》YZB/桂0120-2002 不能测：电磁兼容、准确度、GB 4793.1 14 气动喷砂洁牙机 全部项目 《气动喷砂洁牙机》YZB/桂0108-2003 15 脑健康磁疗保健仪 全部项目 《“酷酷王”头不痛脑健康磁疗保健仪》Q/KKW01-2001 16 多功能介入手术病床 部分项目 《多功能介入手术床》YZB/桂 0085-2003 不能测：X射线衰减当量 17 介入诊疗手术床 全部项目 《介入诊疗手术床》YZB/桂0083-2003 18 医用病床 全部项目 《医用病床》YZB/桂0119-2004 19 振动式水囊床 全部项目 《振动式水囊床》LRY001-2003 20 手摇式三折病床 全部项目 《手摇式三折病床》Q/NNAX08-2001 21 产床 全部项目 《普通产床》YY0045-1991 22 抢救车 全部项目 《抢救车》Q/NNAX01-2001 23 治疗车 全部项目 《治疗车》Q/NNAX02-2001 24 麻醉车 全部项目 《麻醉车》Q/NNAX03-2001 25 护理车 全部项目 《护理车》Q/NNAX04-2001 26 病历夹推车 全部项目 《病历夹推车》Q/NNAX05-2001 27 医用超声雾化器 全部项目 YY 0109-2003《医用超声雾化器》
关于血袋执行新标准重新注册及有效期变更标注的通知【失效】 | 国食药监械[2004]465号 | FGWJ-2004-10001 | 2004-09-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 血袋新的国家标准于2004年9月1日实施。根据国家食品药品监督管理局第16号令《医疗器械注册管理办法》第三十四条：“医疗器械产品标准发生变化，生产企业应当自发生变化之日起30日内申请变更重新注册。”为加强血袋及其生产企业的监督管理工作，现将有关事宜通知如下： 一、鉴于有些血袋产品在注册检测过程中遇到某些问题造成检测时间较长，不能按照法规及时申请产品注册，请各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门通知辖区内尚未申报产品重新注册的血袋生产企业于2004年11月10日前，向国家食品药品监督管理局提交产品变更重新注册的申请，此前应完成依据新标准所做的产品注册检测以及重新对血袋产品进行的生产实施细则考核。如个别产品需要做生物学试验等检测项目，无法于11月10日前完成注册检测的，则依照其具体情况按个案处理。 二、2004年9月1日前生产的血袋产品，如符合GB14232-1993《一次性使用塑料血袋》标准要求，在产品有效期内可继续销售使用。 三、一些血袋生产企业为了保证其产品在使用期限内的质量，防止发生问题，提出要改变原产品说明书中标注的产品使用有效期或增加对有效期的标注。请这些血袋生产企业尽快按照《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的要求，到国家食品药品监督管理局办理医疗器械说明书变更手续。凡未办理说明书变更手续的，不得擅自在出厂血袋产品的外包装和说明书、标签和包装标识中，标注与注册备案的说明书不一致的内容。 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 血袋新的国家标准于2004年9月1日实施。根据国家食品药品监督管理局第16号令《医疗器械注册管理办法》第三十四条：“医疗器械产品标准发生变化，生产企业应当自发生变化之日起30日内申请变更重新注册。”为加强血袋及其生产企业的监督管理工作，现将有关事宜通知如下： 一、鉴于有些血袋产品在注册检测过程中遇到某些问题造成检测时间较长，不能按照法规及时申请产品注册，请各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门通知辖区内尚未申报产品重新注册的血袋生产企业于2004年11月10日前，向国家食品药品监督管理局提交产品变更重新注册的申请，此前应完成依据新标准所做的产品注册检测以及重新对血袋产品进行的生产实施细则考核。如个别产品需要做生物学试验等检测项目，无法于11月10日前完成注册检测的，则依照其具体情况按个案处理。 二、2004年9月1日前生产的血袋产品，如符合GB14232-1993《一次性使用塑料血袋》标准要求，在产品有效期内可继续销售使用。 三、一些血袋生产企业为了保证其产品在使用期限内的质量，防止发生问题，提出要改变原产品说明书中标注的产品使用有效期或增加对有效期的标注。请这些血袋生产企业尽快按照《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的要求，到国家食品药品监督管理局办理医疗器械说明书变更手续。凡未办理说明书变更手续的，不得擅自在出厂血袋产品的外包装和说明书、标签和包装标识中，标注与注册备案的说明书不一致的内容。 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日
关于认可天津市医疗器械质量监督检验中心对髋关节假体等产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2004]469号 | FGWJ-2005-10218 | 2004-09-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年7月21-23日对你局所属的天津市医疗器械质量监督检验中心（国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对髋关节假体等160种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日 | 天津市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年7月21-23日对你局所属的天津市医疗器械质量监督检验中心（国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对髋关节假体等160种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年九月二十八日
关于肠道水疗机等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2004]433号 | FGWJ-2004-10082 | 2004-08-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些地方食品药品监督管理部门和进口企业对部分产品进行分类界定的请示。为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将肠道水疗机等产品的分类界定通知如下： 一、肠道水疗机：用于对肠道进行冲洗，作为II类医疗器械管理。 二、一次性牙科冲洗针：用于清洗口腔中杂物，作为II类医疗器械管理。 三、脂类检测试剂盒（甘油三脂检测试剂盒、总胆固醇检测试剂盒、高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒、低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒、脂蛋白检测试剂盒、载脂蛋白检测试剂盒）：用于测定人血清或血浆中脂类含量，作为II类医疗器械管理。 四、肌酸激酶检测试剂盒、肌酸激酶同工酶检测试剂盒、乳酸脱氢酶检测试剂盒、a-羟丁酸检测试剂盒：用于诊断心肌疾病，作为II类医疗器械管理。 五、无机离子类检测试剂盒（氯检测试剂盒、钙检测试剂盒、磷检测试剂盒、镁检测试剂盒等）：用于测定人血清或心血浆中无机离子的含量，作为II类医疗器械管理。 六、糖类检测试剂盒（葡萄糖检测试剂盒、果糖胺检测试剂盒等）：用于测定人血清或血浆中葡萄糖或果糖胺的含量，作为II类医疗器械管理。 七、总胆红素检测试剂盒、直接胆红素检测试剂盒、尿酸检测试剂盒、尿素氮检测试剂盒、肌酐检测试剂盒：用于测定人血清或血浆中非蛋白氮类的含量，作为II类医疗器械管理。 八、淀粉酶检测试剂盒：用于测定人血清或血浆中淀粉酶的含量，作为II类医疗器械管理。 九、总蛋白检测试剂盒、白蛋白检测试剂盒、前白蛋白检测试剂盒：用于测定人血清或血浆中蛋白质的含量，作为II类医疗器械管理。 十、卡波姆凝胶：用于促进糖尿病性、血管性、放射性溃疡及褥疮等创面的愈合，如不具备药物作用，作为II类医疗器械管理。 十一、胸部放疗托架：用于胸部癌症患者放疗的辅助定/摆位，作为I类医疗器械管理。 十二、缝线穿引针：用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症、打鼾的舌牵引等，使其容易穿过舌体到较后的舌底部同时从皮肉到舌骨，作为II类医疗器械管理。 十三、推床：用于医院内运送病人，作为I类医疗器械管理。 十四、细胞处理试剂盒：用于对细胞标本进行前处理，以获取细胞标本，作为I类医疗器械管理。 十五、足底压力测量系统：用于糖尿病足的诊断测试、神经系统等疾病的诊断或其它疾病的诊断测试，作为II类医疗器械管理。 十六、内窥镜清洗消毒机：将混合的消毒液、洗涤剂和水用喷嘴喷射到使用后的内窥镜各内部通道及外部表面，以此进行自动清洗和消毒。清洗和消毒的作用主要由洗涤剂和消毒液完成，仪器起辅助作用，作为I类医疗器械管理。 十七、电解制水机：由电极板、电离子膜及滤芯等组成，如具有医疗作用，作为II类医疗器械管理。 十八、三维动作捕捉分析系统：用于电视广告制作、三维动态制作、运动员功能评定、康复医学评测等，不作为医疗器械管理。 十九、分娩浴缸：不作为医疗器械管理。 二十、轨道式移动系统：安装在天花板上，用于移动病床到其它位置，也可选用步行挂 架，用于步行训练，不作为医疗器械管理。 二十一、移位机：用于移动病床或轮椅上的病人，不作为医疗器械管理。 二十二、熔接片：为镀银铜片，与无菌接合机配套用于PVC导管的接合，不作为医疗器械管理。 二十三、测力台：用于采集弹跳、跑步、起跑、冲击等各种体育运动数据，适用于制鞋工业、运动员功能评价、康复医学评测等，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年3月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月三十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些地方食品药品监督管理部门和进口企业对部分产品进行分类界定的请示。为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将肠道水疗机等产品的分类界定通知如下： 一、肠道水疗机：用于对肠道进行冲洗，作为II类医疗器械管理。 二、一次性牙科冲洗针：用于清洗口腔中杂物，作为II类医疗器械管理。 三、脂类检测试剂盒（甘油三脂检测试剂盒、总胆固醇检测试剂盒、高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒、低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒、脂蛋白检测试剂盒、载脂蛋白检测试剂盒）：用于测定人血清或血浆中脂类含量，作为II类医疗器械管理。 四、肌酸激酶检测试剂盒、肌酸激酶同工酶检测试剂盒、乳酸脱氢酶检测试剂盒、a-羟丁酸检测试剂盒：用于诊断心肌疾病，作为II类医疗器械管理。 五、无机离子类检测试剂盒（氯检测试剂盒、钙检测试剂盒、磷检测试剂盒、镁检测试剂盒等）：用于测定人血清或心血浆中无机离子的含量，作为II类医疗器械管理。 六、糖类检测试剂盒（葡萄糖检测试剂盒、果糖胺检测试剂盒等）：用于测定人血清或血浆中葡萄糖或果糖胺的含量，作为II类医疗器械管理。 七、总胆红素检测试剂盒、直接胆红素检测试剂盒、尿酸检测试剂盒、尿素氮检测试剂盒、肌酐检测试剂盒：用于测定人血清或血浆中非蛋白氮类的含量，作为II类医疗器械管理。 八、淀粉酶检测试剂盒：用于测定人血清或血浆中淀粉酶的含量，作为II类医疗器械管理。 九、总蛋白检测试剂盒、白蛋白检测试剂盒、前白蛋白检测试剂盒：用于测定人血清或血浆中蛋白质的含量，作为II类医疗器械管理。 十、卡波姆凝胶：用于促进糖尿病性、血管性、放射性溃疡及褥疮等创面的愈合，如不具备药物作用，作为II类医疗器械管理。 十一、胸部放疗托架：用于胸部癌症患者放疗的辅助定/摆位，作为I类医疗器械管理。 十二、缝线穿引针：用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症、打鼾的舌牵引等，使其容易穿过舌体到较后的舌底部同时从皮肉到舌骨，作为II类医疗器械管理。 十三、推床：用于医院内运送病人，作为I类医疗器械管理。 十四、细胞处理试剂盒：用于对细胞标本进行前处理，以获取细胞标本，作为I类医疗器械管理。 十五、足底压力测量系统：用于糖尿病足的诊断测试、神经系统等疾病的诊断或其它疾病的诊断测试，作为II类医疗器械管理。 十六、内窥镜清洗消毒机：将混合的消毒液、洗涤剂和水用喷嘴喷射到使用后的内窥镜各内部通道及外部表面，以此进行自动清洗和消毒。清洗和消毒的作用主要由洗涤剂和消毒液完成，仪器起辅助作用，作为I类医疗器械管理。 十七、电解制水机：由电极板、电离子膜及滤芯等组成，如具有医疗作用，作为II类医疗器械管理。 十八、三维动作捕捉分析系统：用于电视广告制作、三维动态制作、运动员功能评定、康复医学评测等，不作为医疗器械管理。 十九、分娩浴缸：不作为医疗器械管理。 二十、轨道式移动系统：安装在天花板上，用于移动病床到其它位置，也可选用步行挂 架，用于步行训练，不作为医疗器械管理。 二十一、移位机：用于移动病床或轮椅上的病人，不作为医疗器械管理。 二十二、熔接片：为镀银铜片，与无菌接合机配套用于PVC导管的接合，不作为医疗器械管理。 二十三、测力台：用于采集弹跳、跑步、起跑、冲击等各种体育运动数据，适用于制鞋工业、运动员功能评价、康复医学评测等，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年3月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月三十一日
关于公布射频消融仪等产品质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2004]415号 | FGWJ-2004-10168 | 2004-08-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械的监督管理，确保医疗器械产品使用安全、有效，2003年下半年，国家食品药品监督管理局组织对射频消融仪类产品、移动式医用诊断X射线机、婴儿培养箱和植入式心脏起搏器进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）射频消融仪类产品抽验情况： 本次共抽验了11家国内生产企业和2家进口产品经营单位的13台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB9706.4-1999《医用电气设备 第四部分：高频手术设备》进行检验。检验项目为：外部标记、控制器的标志、指示灯和按钮、高频漏电流、工作数据的准确性、电源中断后的恢复、正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助漏电流、正常工作温度下的电介质强度、保护接地阻抗等9项指标。经检验，9批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为69%（见附件2）。 （二）移动式医用诊断X射线机抽验情况： 继2003年上半年对移动式医用诊断X射线机进行产品质量监督抽验后，2003年下半年再次抽验3家生产企业的3台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB9706.3-2000《医用电气设备第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》进行检验。检验项目为：导线绝缘的颜色、指示灯颜色、不带灯按钮的颜色、防止与带电部件接触的外壳、保护接地阻抗、正常工作温度下的电介质强度、电控机械运动安全性、指示灯、有电线连接的手持式和脚踏式控制装置、网电源熔断器和过流释放器、保护接地-端子和连接、电压和（或）能量的限制、正常工作温度下的连续漏电流、重复性、线性、X射线管电压准确性、X射线管电流准确性、加载时间准确性、电流时间积准确性、X射线设备的半价层、X射线设备线束的限制方法、光野指示器的平均照度、移动式设备的脚轮、移动式设备轮锁或制动系统等24项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（见附件2）。 （三）婴儿培养箱抽验情况： 此次共抽验4家国内生产企业的4台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB11243-2000《医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求》进行检验。检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流及患者辅助电流、正常工作温度下的电介质强度、外部标记、工作数据的准确性、培养箱平均温度、皮肤温度传感器精度、空气温度控制的温度之差、控制温度范围、报警等10项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（见附件2）。 （四）植入式心脏起搏器抽验情况： 此次共抽验2家国内生产企业和1家进口经营单位的3台产品。依据国家标准GB16174.1-1996《心脏起搏器 第一部分：植入式心脏起博器》进行检验。检验项目为：脉冲幅度、脉冲宽度、脉冲频率、起搏不应期、灵敏度、贮存包装、灭菌包装等7项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（见附件2）。 二、处理要求 对本次监督抽验中质量不合格的产品及生产企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，对不合格产品采取必要的纠正措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业（见附件1），有关省（区、市）食品药品监督管理部门应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对本次抽验不合格及未抽到产品的有关单位的调查结果及查处情况，请于2004年9月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．射频消融仪等产品质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 2．医疗器械质量公告（2004）第3期总第12期 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月十九日 附件1 射频消融仪等产品质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 序号 所在省（市） 拟抽验产品 未抽到产品的单位 未抽到产品的原因 1 四川 射频皮肤治疗仪 成都电子研究所 产品注册换证，未组织生产 2 四川 射频消融仪 绵阳立德电子技术有限公司 无抽样产品 3 广东 射频热凝仪 深圳安科高技术股份有限公司 无库存 4 陕西 射频治疗仪 西安万智电子技术有限公司 停产 5 江西 射频消融仪 新余顺新科技开发有限公司 已不生产 6 北京 射频消融仪 北京为尔福电子公司 无库存 7 北京 射频消融仪 北京华年电子技术有限责任公司 无库存 8 北京 射频消融仪 北京市康诺冠京华技术发展有限公司 无库存 9 北京 射频消融仪 美敦力（中国）有限公司北京办事处 无库存 10 北京 射频消融仪 北京恒星医疗器械有限公司 该单位已注销 11 北京 射频消融仪 北京中科电气高技术公司 停产 12 辽宁 移动式X射线机 大连北洋医学影像系统有限公司 未生产 13 天津 移动式X射线机 天津市理疗仪器厂 无库存 14 江苏 移动式X射线机 南京天任行科技实业有限公司 无成品 15 江苏 移动式X射线机 南京威达天宇医疗器械有限公司 无成品 16 陕西 移动式X射线机 西安信科光电医疗设备有限公司 未生产 17 北京 移动式X射线机 北京东方惠尔图象技术有限公司 无库存 18 上海 移动式X射线机 西门子医疗器械有限公司 无库存 19 北京 婴儿培养箱 新加坡德恩-欧美达私人有限公司北京代表处 无库存 20 上海 婴儿培养箱 德尔格（上海）有限公司 无库存 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械的监督管理，确保医疗器械产品使用安全、有效，2003年下半年，国家食品药品监督管理局组织对射频消融仪类产品、移动式医用诊断X射线机、婴儿培养箱和植入式心脏起搏器进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）射频消融仪类产品抽验情况： 本次共抽验了11家国内生产企业和2家进口产品经营单位的13台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB9706.4-1999《医用电气设备 第四部分：高频手术设备》进行检验。检验项目为：外部标记、控制器的标志、指示灯和按钮、高频漏电流、工作数据的准确性、电源中断后的恢复、正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助漏电流、正常工作温度下的电介质强度、保护接地阻抗等9项指标。经检验，9批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为69%（见附件2）。 （二）移动式医用诊断X射线机抽验情况： 继2003年上半年对移动式医用诊断X射线机进行产品质量监督抽验后，2003年下半年再次抽验3家生产企业的3台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB9706.3-2000《医用电气设备第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》进行检验。检验项目为：导线绝缘的颜色、指示灯颜色、不带灯按钮的颜色、防止与带电部件接触的外壳、保护接地阻抗、正常工作温度下的电介质强度、电控机械运动安全性、指示灯、有电线连接的手持式和脚踏式控制装置、网电源熔断器和过流释放器、保护接地-端子和连接、电压和（或）能量的限制、正常工作温度下的连续漏电流、重复性、线性、X射线管电压准确性、X射线管电流准确性、加载时间准确性、电流时间积准确性、X射线设备的半价层、X射线设备线束的限制方法、光野指示器的平均照度、移动式设备的脚轮、移动式设备轮锁或制动系统等24项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（见附件2）。 （三）婴儿培养箱抽验情况： 此次共抽验4家国内生产企业的4台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和GB11243-2000《医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求》进行检验。检验项目为：保护接地阻抗、正常工作温度下的连续漏电流及患者辅助电流、正常工作温度下的电介质强度、外部标记、工作数据的准确性、培养箱平均温度、皮肤温度传感器精度、空气温度控制的温度之差、控制温度范围、报警等10项指标。经检验，4台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（见附件2）。 （四）植入式心脏起搏器抽验情况： 此次共抽验2家国内生产企业和1家进口经营单位的3台产品。依据国家标准GB16174.1-1996《心脏起搏器 第一部分：植入式心脏起博器》进行检验。检验项目为：脉冲幅度、脉冲宽度、脉冲频率、起搏不应期、灵敏度、贮存包装、灭菌包装等7项指标。经检验，3台产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（见附件2）。 二、处理要求 对本次监督抽验中质量不合格的产品及生产企业，有关省（区、市）食品药品监督管理部门应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，对不合格产品采取必要的纠正措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业（见附件1），有关省（区、市）食品药品监督管理部门应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对本次抽验不合格及未抽到产品的有关单位的调查结果及查处情况，请于2004年9月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．射频消融仪等产品质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 2．医疗器械质量公告（2004）第3期总第12期 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月十九日 附件1 射频消融仪等产品质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 序号 所在省（市） 拟抽验产品 未抽到产品的单位 未抽到产品的原因 1 四川 射频皮肤治疗仪 成都电子研究所 产品注册换证，未组织生产 2 四川 射频消融仪 绵阳立德电子技术有限公司 无抽样产品 3 广东 射频热凝仪 深圳安科高技术股份有限公司 无库存 4 陕西 射频治疗仪 西安万智电子技术有限公司 停产 5 江西 射频消融仪 新余顺新科技开发有限公司 已不生产 6 北京 射频消融仪 北京为尔福电子公司 无库存 7 北京 射频消融仪 北京华年电子技术有限责任公司 无库存 8 北京 射频消融仪 北京市康诺冠京华技术发展有限公司 无库存 9 北京 射频消融仪 美敦力（中国）有限公司北京办事处 无库存 10 北京 射频消融仪 北京恒星医疗器械有限公司 该单位已注销 11 北京 射频消融仪 北京中科电气高技术公司 停产 12 辽宁 移动式X射线机 大连北洋医学影像系统有限公司 未生产 13 天津 移动式X射线机 天津市理疗仪器厂 无库存 14 江苏 移动式X射线机 南京天任行科技实业有限公司 无成品 15 江苏 移动式X射线机 南京威达天宇医疗器械有限公司 无成品 16 陕西 移动式X射线机 西安信科光电医疗设备有限公司 未生产 17 北京 移动式X射线机 北京东方惠尔图象技术有限公司 无库存 18 上海 移动式X射线机 西门子医疗器械有限公司 无库存 19 北京 婴儿培养箱 新加坡德恩-欧美达私人有限公司北京代表处 无库存 20 上海 婴儿培养箱 德尔格（上海）有限公司 无库存
关于骨科内固定器材和可吸收性外科缝线质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2004]404号 | FGWJ-2004-10169 | 2004-08-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2003年下半年，国家食品药品监督管理局组织对骨科内固定器材和可吸收性外科缝线进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）骨科内固定器材抽验情况： 此次共抽验51家经营企业和使用单位的51批产品，涉及国内生产企业24家，国外生产企业6家。依据国家标准GB4234-1994《外科植入物用不锈钢》、GB／T13810-1997《外科植入物用钛及钛合金加工材》和行业标准YY0017-2002《骨结合植入物 金属接骨板》、YY0018-2002《骨结合植入物 金属接骨螺钉》、YY0019-2002《骨结合植入物 金属髓内针》、YY0119-2002《骨结合植入物 金属矫形用钉》、YY0120-2002《骨结合植入物 金属矫形用棒》、YY0341-2002《骨接合用非有源外科金属植入物通用技术条件》、YY0345-2002《骨结合植入物 金属骨针》、YY0346-2002《骨结合植入物 金属股骨颈固定钉》及注册产品标准对产品的化学成分、硬度等五项指标进行了检验。经检验，50批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为98%（详见附件2）。在广东穗通医疗用品有限公司抽验到的由江苏张家港市苏南医疗器材制造有限公司生产的小儿接骨板（规格型号为ZSQ02 8孔×104，批号为030815）不合格，其不合格项目是“化学成分”。 （二）可吸收性外科缝线抽验情况： 此次共抽验9家生产企业、27家经营企业和使用单位的48批产品。依据YY1116-2002《可吸收性外科缝线》行业标准中的部分项目进行检验。经检验，48批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（详见附件2）。 二、处理要求 对本次监督抽验中质量不合格的产品及生产企业，有关省食品药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，对不合格产品采取纠正措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业（见附件1），有关省（区、市）食品药品监督管理局应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对本次抽验不合格及未抽到产品的有关单位的调查结果及查处情况，请于2004年8月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．2003年可吸收性外科缝线质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 2．医疗器械质量公告（2004）第2期总第11期 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月十七日 附件：1 2003年可吸收性外科缝线质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 ┌──┬───┬────────┬────────────────┬───────┐ │序号│所在省│ 拟抽验产品 │ 未抽到产品的单位 │ 未抽到产品的 │ │ │（市）│ │ │ 原 因 │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 1 │ 湖南 │可吸收缝合线 │湖南然原医用高科技蛋白线有限公司 │未生产 │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 2 │ 浙江 │可吸收缝合线 │杭州富阳医用缝合针线厂 │库存数量不够 │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 3 │ 四川 │医用可吸收聚乙│成都太和生物材料有限公司 │库存数量不够 │ │ │ │醇酸手术缝合线│ │ │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 4 │ 四川 │PDO可吸收缝 │成都迪康中科生物医学材料有限公司 │未生产 │ │ │ │合线 │ │ │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 5 │ 江苏 │医用可吸收缝合│苏州医疗用品厂有限公司 │无库存 │ │ │ │线 │ │ │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 6 │ 广东 │可吸收外科缝线│中山市邦达医用制品有限公司 │暂停生产 │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 7 │ 山东 │可吸收性外科缝│青岛耐丝克医材有限公司 │无成品 │ │ │ │合线 │ │ │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 8 │ 江西 │可吸收缝合线 │南昌市南爵医疗器械有限公司 │库存数量不够 │ └──┴───┴───────┴─────────────────┴───────┘ | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 2003年下半年，国家食品药品监督管理局组织对骨科内固定器材和可吸收性外科缝线进行了质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）骨科内固定器材抽验情况： 此次共抽验51家经营企业和使用单位的51批产品，涉及国内生产企业24家，国外生产企业6家。依据国家标准GB4234-1994《外科植入物用不锈钢》、GB／T13810-1997《外科植入物用钛及钛合金加工材》和行业标准YY0017-2002《骨结合植入物 金属接骨板》、YY0018-2002《骨结合植入物 金属接骨螺钉》、YY0019-2002《骨结合植入物 金属髓内针》、YY0119-2002《骨结合植入物 金属矫形用钉》、YY0120-2002《骨结合植入物 金属矫形用棒》、YY0341-2002《骨接合用非有源外科金属植入物通用技术条件》、YY0345-2002《骨结合植入物 金属骨针》、YY0346-2002《骨结合植入物 金属股骨颈固定钉》及注册产品标准对产品的化学成分、硬度等五项指标进行了检验。经检验，50批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为98%（详见附件2）。在广东穗通医疗用品有限公司抽验到的由江苏张家港市苏南医疗器材制造有限公司生产的小儿接骨板（规格型号为ZSQ02 8孔×104，批号为030815）不合格，其不合格项目是“化学成分”。 （二）可吸收性外科缝线抽验情况： 此次共抽验9家生产企业、27家经营企业和使用单位的48批产品。依据YY1116-2002《可吸收性外科缝线》行业标准中的部分项目进行检验。经检验，48批产品被检验项目合格，抽验项目合格率为100%（详见附件2）。 二、处理要求 对本次监督抽验中质量不合格的产品及生产企业，有关省食品药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处，责令生产企业限期整改，对不合格产品采取纠正措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业（见附件1），有关省（区、市）食品药品监督管理局应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对本次抽验不合格及未抽到产品的有关单位的调查结果及查处情况，请于2004年8月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．2003年可吸收性外科缝线质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 2．医疗器械质量公告（2004）第2期总第11期 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月十七日 附件：1 2003年可吸收性外科缝线质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 ┌──┬───┬────────┬────────────────┬───────┐ │序号│所在省│ 拟抽验产品 │ 未抽到产品的单位 │ 未抽到产品的 │ │ │（市）│ │ │ 原 因 │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 1 │ 湖南 │可吸收缝合线 │湖南然原医用高科技蛋白线有限公司 │未生产 │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 2 │ 浙江 │可吸收缝合线 │杭州富阳医用缝合针线厂 │库存数量不够 │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 3 │ 四川 │医用可吸收聚乙│成都太和生物材料有限公司 │库存数量不够 │ │ │ │醇酸手术缝合线│ │ │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 4 │ 四川 │PDO可吸收缝 │成都迪康中科生物医学材料有限公司 │未生产 │ │ │ │合线 │ │ │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 5 │ 江苏 │医用可吸收缝合│苏州医疗用品厂有限公司 │无库存 │ │ │ │线 │ │ │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 6 │ 广东 │可吸收外科缝线│中山市邦达医用制品有限公司 │暂停生产 │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 7 │ 山东 │可吸收性外科缝│青岛耐丝克医材有限公司 │无成品 │ │ │ │合线 │ │ │ ├──┼───┼───────┼─────────────────┼───────┤ │ 8 │ 江西 │可吸收缝合线 │南昌市南爵医疗器械有限公司 │库存数量不够 │ └──┴───┴───────┴─────────────────┴───────┘
关于认可山东省医疗器械产品质量检验中心对一次性使用输液器等产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2004]390号 | FGWJ-2009-10485 | 2004-08-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年6月23日至25日对你局所属山东省医疗器械产品质量检验中心（国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用输液器等医疗器械产品和项目（见附件）具有承检能力。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月九日 附表1 申请认可的检测能力范围 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全项目 GB8368-1998一次性使用输液器 2 一次性使用输血器 全项目 GB8369-1998一次性使用输血器 3 一次性使用无菌注射器 全项目 GB15810-2001 一次性使用无菌注射器 4 一次性使用无菌注射针 全项目 GB15811-2001 一次性使用无菌注射针 5 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 全项目 YY/T0243-2003 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 6 一次性使用塑料血袋 全项目 GB14232-1993一次性使用塑料血袋 7 一次性使用采血器 全项目 YY 0115-1993一次性使用采血器 8 一次性使用静脉输液针 全项目 GB18671-2002 一次性使用静脉输液针 9 医用输液.输血.注射器具用聚乙烯专用料 部分项目 YY 0114-1993 医用输液.输血.注射器具用聚乙烯专用料 密度.熔融指数.拉伸屈服强度.弯曲模量.悬臂梁冲击强度5项不能测 10 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 全项目 GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 11 医用输液.输血.注射器具用聚丙烯专用料 部分项目 YY 0242-1996医用输液.输血.注射器具用聚丙烯专用料 密度.熔体流动速率.拉伸屈服应力.弯曲模量. 悬臂梁冲击强度5项不能测 12 硅橡胶泵管 全项目 YY 91048-1999硅橡胶泵管 13 腹膜透析管 全项目 YY 0030-1990腹膜透析管 | 山东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年6月23日至25日对你局所属山东省医疗器械产品质量检验中心（国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用输液器等医疗器械产品和项目（见附件）具有承检能力。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月九日 附表1 申请认可的检测能力范围 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 限制范围及说明 序号 名称 1 一次性使用输液器 全项目 GB8368-1998一次性使用输液器 2 一次性使用输血器 全项目 GB8369-1998一次性使用输血器 3 一次性使用无菌注射器 全项目 GB15810-2001 一次性使用无菌注射器 4 一次性使用无菌注射针 全项目 GB15811-2001 一次性使用无菌注射针 5 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 全项目 YY/T0243-2003 一次性使用无菌注射器用橡胶活塞 6 一次性使用塑料血袋 全项目 GB14232-1993一次性使用塑料血袋 7 一次性使用采血器 全项目 YY 0115-1993一次性使用采血器 8 一次性使用静脉输液针 全项目 GB18671-2002 一次性使用静脉输液针 9 医用输液.输血.注射器具用聚乙烯专用料 部分项目 YY 0114-1993 医用输液.输血.注射器具用聚乙烯专用料 密度.熔融指数.拉伸屈服强度.弯曲模量.悬臂梁冲击强度5项不能测 10 输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 全项目 GB 15593-1995输血（液）器具用软聚氯乙烯塑料 11 医用输液.输血.注射器具用聚丙烯专用料 部分项目 YY 0242-1996医用输液.输血.注射器具用聚丙烯专用料 密度.熔体流动速率.拉伸屈服应力.弯曲模量. 悬臂梁冲击强度5项不能测 12 硅橡胶泵管 全项目 YY 91048-1999硅橡胶泵管 13 腹膜透析管 全项目 YY 0030-1990腹膜透析管
《医疗器械经营企业许可证管理办法》（局令第15号）【废止】 |  | FGWJ-2004-10220 | 2004-08-09 |  | 国家食品药品监督管理局令 第15号 《医疗器械经营企业许可证管理办法》于2004年6月25日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 二○○四年八月九日 医疗器械经营企业许可证管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对医疗器械经营许可的监督管理，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 《医疗器械经营企业许可证》发证、换证、变更及监督管理适用本办法。 第三条 经营第二类、第三类医疗器械应当持有《医疗器械经营企业许可证》，但是在流通过程中通过常规管理能够保证其安全性、有效性的少数第二类医疗器械可以不申请《医疗器械经营企业许可证》。不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录由国家食品药品监督管理局制定。 第四条 国家食品药品监督管理局主管全国《医疗器械经营企业许可证》的监督管理工作。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责本辖区内《医疗器械经营企业许可证》的发证、换证、变更和监督管理工作。 设区的市级（食品）药品监督管理机构或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门直接设置的县级（食品）药品监督管理机构负责本辖区内《医疗器械经营企业许可证》的日常监督管理工作。 第五条 国家食品药品监督管理局逐步推行医疗器械经营质量规范管理制度。医疗器械经营质量管理规范由国家食品药品监督管理局组织制定。 第二章 申请《医疗器械经营企业许可证》的条件 第六条 申请《医疗器械经营企业许可证》应当同时具备下列条件： （一）具有与经营规模和经营范围相适应的质量管理机构或者专职质量管理人员。质量管理人员应当具有国家认可的相关专业学历或者职称； （二）具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的经营场所； （三）具有与经营规模和经营范围相适应的储存条件，包括具有符合医疗器械产品特性要求的储存设施、设备； （四）应当建立健全产品质量管理制度，包括采购、进货验收、仓储保管、出库复核、质量跟踪制度和不良事件的报告制度等； （五）应当具备与其经营的医疗器械产品相适应的技术培训和售后服务的能力，或者约定由第三方提供技术支持。 第七条 申请《医疗器械经营企业许可证》的，必须通过（食品）药品监督管理部门的检查验收。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当依据本办法，结合本辖区实际，制定医疗器械经营企业检查验收标准，报国家食品药品监督管理局备案。 第八条 《医疗器械经营企业许可证》列明的经营范围应当按照医疗器械分类目录中规定的管理类别、类代号名称确定。 第三章 申请《医疗器械经营企业许可证》的程序 第九条 拟办企业所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构负责受理《医疗器械经营企业许可证》的发证申请。 第十条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当在其行政机关网站或者申请受理场所公示申请《医疗器械经营企业许可证》所需的条件、程序、期限、需要提交的全部材料目录和申请书示范文本。 第十一条 申请《医疗器械经营企业许可证》时，应当提交如下资料： （一）《医疗器械经营企业许可证申请表》； （二）工商行政管理部门出具的企业名称预核准证明文件； （三）拟办企业质量管理人员的身份证、学历或者职称证明复印件及个人简历； （四）拟办企业组织机构与职能； （五）拟办企业注册地址、仓库地址的地理位置图、平面图（注明面积）、房屋产权证明（或者租赁协议）复印件； （六）拟办企业产品质量管理制度文件及储存设施、设备目录； （七）拟办企业经营范围。 第十二条 申请人应当向拟办企业所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构提出《医疗器械经营企业许可证》的发证申请。 对于申请人提出的《医疗器械经营企业许可证》发证申请，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，发给《不予受理通知书》，并告知申请人向有关部门申请； （二）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （三）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内向申请人发出《补正材料通知书》，一次性告知需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理； （四）申请事项属于本部门职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，发给《受理通知书》。《受理通知书》应当加盖受理专用章并注明受理日期。 第十三条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构依据医疗器械经营企业检查验收标准对拟办企业进行现场核查，并根据本办法对申请资料进行审查。 第十四条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在受理之日起30个工作日内作出是否核发《医疗器械经营企业许可证》的决定。认为符合要求的，应当作出准予核发《医疗器械经营企业许可证》的决定，并在作出决定之日起10日内向申请人颁发《医疗器械经营企业许可证》。认为不符合要求的，应当书面通知申请人，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第十五条 （食品）药品监督管理部门对申请人的申请进行审查时，应当公示审批过程和审批结果。申请人和利害关系人可以对直接关系其重大利益的事项提交书面意见进行陈述和申辩。 《医疗器械经营企业许可证》申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，（食品）药品监督管理部门应当告知申请人和利害关系人依法享有申请听证的权利。 （食品）药品监督管理部门认为《医疗器械经营企业许可证》涉及公共利益的，应当向社会公告，并举行听证。 第十六条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当公布已经颁发的《医疗器械经营企业许可证》的有关信息，公众有权进行查询。 第四章 《医疗器械经营企业许可证》的变更与换发 第十七条 《医疗器械经营企业许可证》项目的变更分为许可事项变更和登记事项变更。 许可事项变更包括质量管理人员、注册地址、经营范围、仓库地址（包括增减仓库）的变更。 登记事项变更是指上述事项以外其他事项的变更。 第十八条 变更《医疗器械经营企业许可证》许可事项的，医疗器械经营企业应当填写《医疗器械经营企业许可证》变更申请书，并提交加盖本企业印章的《营业执照》和《医疗器械经营企业许可证》复印件。 变更质量管理人员的，应当同时提交新任质量管理人员的身份证、学历证书或者职称证书复印件；变更企业注册地址的，应当同时提交变更后地址的产权证明或者租赁协议复印件、地理位置图、平面图及存储条件说明；变更经营范围的，应当同时提交拟经营产品注册证的复印件及相应存储条件的说明；变更仓库地址的，应当同时提交变更后仓库地址的产权证明或者租赁协议复印件、地理位置图、平面图及存储条件说明。 第十九条 医疗器械经营企业申请变更许可事项的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当在受理医疗器械经营企业许可事项变更申请之日起15个工作日内按照医疗器械经营企业检查验收标准进行审核，并由省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门作出准予变更或者不准变更的决定；需要现场验收的，应当在受理之日起20个工作日内作出准予变更或者不准变更的决定。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门作出准予变更决定的，应当在《医疗器械经营企业许可证》副本上记录变更的内容和时间；不准变更的，应当书面告知申请人并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 医疗器械经营企业变更《医疗器械经营企业许可证》的许可事项后，应当依法向工商行政管理部门办理企业登记的有关变更手续。变更后的《医疗器械经营企业许可证》有效期不变。 第二十条 医疗器械经营企业因违法经营已经被（食品）药品监督管理部门立案调查，但尚未结案的；或者已经收到行政处罚决定，但尚未履行处罚的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当中止受理或者审查其《医疗器械经营企业许可证》的许可事项变更申请，直至案件处理完结。 第二十一条 医疗器械经营企业变更《医疗器械经营企业许可证》登记事项的，应当在工商行政管理部门核准变更后30日内填写《医疗器械经营企业许可证》变更申请书，向省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构申请《医疗器械经营企业许可证》变更登记。省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当在收到变更申请之日起15个工作日内为其办理变更手续，并通知申请人。 第二十二条 《医疗器械经营企业许可证》登记事项变更后，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当在《医疗器械经营企业许可证》副本上记录变更的内容和时间。变更后的《医疗器械经营企业许可证》有效期不变。 第二十三条 企业分立、合并或者跨原管辖地迁移，应当按照本办法的规定重新申请《医疗器械经营企业许可证》。 第二十四条 《医疗器械经营企业许可证》的有效期为5年。有效期届满，需要继续经营医疗器械产品的，医疗器械经营企业应当在有效期届满前6个月，向省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构申请换发《医疗器械经营企业许可证》。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构按照本办法规定对换证申请进行审查。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在《医疗器械经营企业许可证》有效期届满前作出是否准予其换证的决定。逾期未作出决定的，视为同意换证并予补办相应手续。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门认为符合要求的，应当在《医疗器械经营企业许可证》届满时予以换发新证，收回原《医疗器械经营企业许可证》；不符合条件的，应当限期进行整改，整改后仍不符合条件的，应当在有效期届满时注销原《医疗器械经营企业许可证》，书面告知申请人并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第二十五条 医疗器械经营企业遗失《医疗器械经营企业许可证》的，应当立即向（食品）药品监督管理部门报告，并在省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门指定的媒体上登载遗失声明。省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在企业登载遗失声明之日起满1个月后，按照原核准事项补发《医疗器械经营企业许可证》。补发的《医疗器械经营企业许可证》与原《医疗器械经营企业许可证》有效期相同。 第五章 监督检查 第二十六条 上级（食品）药品监督管理部门应当加强对下级（食品）药品监督管理部门实施医疗器械经营许可的监督检查，及时纠正行政许可实施中的违法行为。 第二十七条 （食品）药品监督管理部门应当建立《医疗器械经营企业许可证》发证、换证、变更和监督检查等方面的工作档案，并在每季度的第1周将上季度《医疗器械经营企业许可证》的发证、换证、变更和监督检查等情况报上一级（食品）药品监督管理部门。对依法作废、收回的《医疗器械经营企业许可证》，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当建立档案保存5年。 第二十八条 （食品）药品监督管理部门应当加强对医疗器械经营企业的监督检查。监督检查的主要内容包括： （一）企业名称、企业法定代表人或者负责人及质量管理人员变动情况； （二）企业注册地址及仓库地址变动情况； （三）营业场所、存储条件及主要储存设施、设备情况； （四）经营范围等重要事项的执行和变动情况； （五）企业产品质量管理制度的执行情况； （六）其他需要检查的有关事项。 第二十九条 监督检查可以采取书面检查、现场检查或者书面与现场检查相结合的方式。医疗器械经营企业有下列情形之一的，（食品）药品监督管理部门必须进行现场检查： （一）上一年度新开办的企业； （二）上一年度检查中存在问题的企业； （三）因违反有关法律、法规，受到行政处罚的企业； （四）（食品）药品监督管理部门认为需要进行现场检查的其他企业。 第三十条 《医疗器械经营企业许可证》换证当年，监督检查和换证审查可一并进行。 第三十一条 （食品）药品监督管理部门依法对医疗器械经营企业进行监督检查时，应当将监督检查的情况和处理结果记录在案，由监督检查人员签字后归档。（食品）药品监督管理部门应当公告并在《医疗器械经营企业许可证》副本上记录现场检查的结果。 第三十二条 有下列情形之一的，《医疗器械经营企业许可证》由原发证机关注销： （一）《医疗器械经营企业许可证》有效期届满未申请或者未获准换证的； （二）医疗器械经营企业终止经营或者依法关闭的； （三）《医疗器械经营企业许可证》被依法撤销、撤回、吊销、收回或者宣布无效的； （四）不可抗力导致医疗器械经营企业无法正常经营的； （五）法律、法规规定应当注销《医疗器械经营企业许可证》的其他情形。 （食品）药品监督管理部门注销《医疗器械经营企业许可证》的，应当自注销之日起5个工作日内通知工商行政管理部门，并向社会公布。 第六章 法律责任 第三十三条 医疗器械经营企业擅自变更质量管理人员的，由（食品）药品监督管理部门责令限期改正。逾期拒不改正的，处以5000元以上1万元以下罚款。 第三十四条 医疗器械经营企业擅自变更注册地址、仓库地址的，由（食品）药品监督管理部门责令限期改正，予以通报批评，并处5000元以上2万元以下罚款。 第三十五条 医疗器械经营企业擅自扩大经营范围、降低经营条件的，由（食品）药品监督管理部门责令限期改正，予以通报批评，并处1万元以上2万元以下罚款。 第三十六条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《医疗器械经营企业许可证》的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构对申请不予受理或者不予核发《医疗器械经营企业许可证》，并给予警告。申请人在1年内不得再次申请《医疗器械经营企业许可证》。 第三十七条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得《医疗器械经营企业许可证》的，（食品）药品监督管理部门应当撤销其《医疗器械经营企业许可证》，给予警告，并处1万元以上２万元以下罚款。申请人在3年内不得再次申请《医疗器械经营企业许可证》。 第三十八条 医疗器械经营企业有下列行为之一的，（食品）药品监督管理部门应当责令限期改正，并给予警告；逾期拒不改正的，处以１万元以上２万元以下罚款： （一）涂改、倒卖、出租、出借《医疗器械经营企业许可证》或者以其他形式非法转让《医疗器械经营企业许可证》的； （二）超越《医疗器械经营企业许可证》列明的经营范围开展经营活动的； （三）在监督检查中隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其经营情况的真实材料的。 第三十九条 在《医疗器械经营企业许可证》发证、换证、变更和监督管理中有违反相关法律、法规规定的其他情形的，按照有关法律、法规的规定处理。 第七章 附 则 第四十条 《医疗器械经营企业许可证》包括正本和副本。《医疗器械经营企业许可证》正本和副本具有同等法律效力。《医疗器械经营企业许可证》的正本应当置于医疗器械经营企业经营场所的醒目位置。 《医疗器械经营企业许可证》应当载明企业名称、企业法定代表人、负责人及质量管理人员姓名、经营范围、注册地址、仓库地址、许可证号、许可证流水号、发证机关、发证日期、有效期限等项目。 第四十一条 《医疗器械经营企业许可证》由国家食品药品监督管理局统一印制。《医疗器械经营企业许可证》正本、副本式样和编号方法，由国家食品药品监督管理局统一制定。 第四十二条 本办法自公布之日起实施。国家药品监督管理局令第19号《医疗器械经营企业监督管理办法》同时废止。 | 国家食品药品监督管理局令 第15号 《医疗器械经营企业许可证管理办法》于2004年6月25日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 二○○四年八月九日 医疗器械经营企业许可证管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对医疗器械经营许可的监督管理，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 《医疗器械经营企业许可证》发证、换证、变更及监督管理适用本办法。 第三条 经营第二类、第三类医疗器械应当持有《医疗器械经营企业许可证》，但是在流通过程中通过常规管理能够保证其安全性、有效性的少数第二类医疗器械可以不申请《医疗器械经营企业许可证》。不需申请《医疗器械经营企业许可证》的第二类医疗器械产品名录由国家食品药品监督管理局制定。 第四条 国家食品药品监督管理局主管全国《医疗器械经营企业许可证》的监督管理工作。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责本辖区内《医疗器械经营企业许可证》的发证、换证、变更和监督管理工作。 设区的市级（食品）药品监督管理机构或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门直接设置的县级（食品）药品监督管理机构负责本辖区内《医疗器械经营企业许可证》的日常监督管理工作。 第五条 国家食品药品监督管理局逐步推行医疗器械经营质量规范管理制度。医疗器械经营质量管理规范由国家食品药品监督管理局组织制定。 第二章 申请《医疗器械经营企业许可证》的条件 第六条 申请《医疗器械经营企业许可证》应当同时具备下列条件： （一）具有与经营规模和经营范围相适应的质量管理机构或者专职质量管理人员。质量管理人员应当具有国家认可的相关专业学历或者职称； （二）具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的经营场所； （三）具有与经营规模和经营范围相适应的储存条件，包括具有符合医疗器械产品特性要求的储存设施、设备； （四）应当建立健全产品质量管理制度，包括采购、进货验收、仓储保管、出库复核、质量跟踪制度和不良事件的报告制度等； （五）应当具备与其经营的医疗器械产品相适应的技术培训和售后服务的能力，或者约定由第三方提供技术支持。 第七条 申请《医疗器械经营企业许可证》的，必须通过（食品）药品监督管理部门的检查验收。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当依据本办法，结合本辖区实际，制定医疗器械经营企业检查验收标准，报国家食品药品监督管理局备案。 第八条 《医疗器械经营企业许可证》列明的经营范围应当按照医疗器械分类目录中规定的管理类别、类代号名称确定。 第三章 申请《医疗器械经营企业许可证》的程序 第九条 拟办企业所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构负责受理《医疗器械经营企业许可证》的发证申请。 第十条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当在其行政机关网站或者申请受理场所公示申请《医疗器械经营企业许可证》所需的条件、程序、期限、需要提交的全部材料目录和申请书示范文本。 第十一条 申请《医疗器械经营企业许可证》时，应当提交如下资料： （一）《医疗器械经营企业许可证申请表》； （二）工商行政管理部门出具的企业名称预核准证明文件； （三）拟办企业质量管理人员的身份证、学历或者职称证明复印件及个人简历； （四）拟办企业组织机构与职能； （五）拟办企业注册地址、仓库地址的地理位置图、平面图（注明面积）、房屋产权证明（或者租赁协议）复印件； （六）拟办企业产品质量管理制度文件及储存设施、设备目录； （七）拟办企业经营范围。 第十二条 申请人应当向拟办企业所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构提出《医疗器械经营企业许可证》的发证申请。 对于申请人提出的《医疗器械经营企业许可证》发证申请，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，发给《不予受理通知书》，并告知申请人向有关部门申请； （二）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （三）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5个工作日内向申请人发出《补正材料通知书》，一次性告知需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理； （四）申请事项属于本部门职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，发给《受理通知书》。《受理通知书》应当加盖受理专用章并注明受理日期。 第十三条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构依据医疗器械经营企业检查验收标准对拟办企业进行现场核查，并根据本办法对申请资料进行审查。 第十四条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在受理之日起30个工作日内作出是否核发《医疗器械经营企业许可证》的决定。认为符合要求的，应当作出准予核发《医疗器械经营企业许可证》的决定，并在作出决定之日起10日内向申请人颁发《医疗器械经营企业许可证》。认为不符合要求的，应当书面通知申请人，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第十五条 （食品）药品监督管理部门对申请人的申请进行审查时，应当公示审批过程和审批结果。申请人和利害关系人可以对直接关系其重大利益的事项提交书面意见进行陈述和申辩。 《医疗器械经营企业许可证》申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，（食品）药品监督管理部门应当告知申请人和利害关系人依法享有申请听证的权利。 （食品）药品监督管理部门认为《医疗器械经营企业许可证》涉及公共利益的，应当向社会公告，并举行听证。 第十六条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当公布已经颁发的《医疗器械经营企业许可证》的有关信息，公众有权进行查询。 第四章 《医疗器械经营企业许可证》的变更与换发 第十七条 《医疗器械经营企业许可证》项目的变更分为许可事项变更和登记事项变更。 许可事项变更包括质量管理人员、注册地址、经营范围、仓库地址（包括增减仓库）的变更。 登记事项变更是指上述事项以外其他事项的变更。 第十八条 变更《医疗器械经营企业许可证》许可事项的，医疗器械经营企业应当填写《医疗器械经营企业许可证》变更申请书，并提交加盖本企业印章的《营业执照》和《医疗器械经营企业许可证》复印件。 变更质量管理人员的，应当同时提交新任质量管理人员的身份证、学历证书或者职称证书复印件；变更企业注册地址的，应当同时提交变更后地址的产权证明或者租赁协议复印件、地理位置图、平面图及存储条件说明；变更经营范围的，应当同时提交拟经营产品注册证的复印件及相应存储条件的说明；变更仓库地址的，应当同时提交变更后仓库地址的产权证明或者租赁协议复印件、地理位置图、平面图及存储条件说明。 第十九条 医疗器械经营企业申请变更许可事项的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当在受理医疗器械经营企业许可事项变更申请之日起15个工作日内按照医疗器械经营企业检查验收标准进行审核，并由省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门作出准予变更或者不准变更的决定；需要现场验收的，应当在受理之日起20个工作日内作出准予变更或者不准变更的决定。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门作出准予变更决定的，应当在《医疗器械经营企业许可证》副本上记录变更的内容和时间；不准变更的，应当书面告知申请人并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 医疗器械经营企业变更《医疗器械经营企业许可证》的许可事项后，应当依法向工商行政管理部门办理企业登记的有关变更手续。变更后的《医疗器械经营企业许可证》有效期不变。 第二十条 医疗器械经营企业因违法经营已经被（食品）药品监督管理部门立案调查，但尚未结案的；或者已经收到行政处罚决定，但尚未履行处罚的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当中止受理或者审查其《医疗器械经营企业许可证》的许可事项变更申请，直至案件处理完结。 第二十一条 医疗器械经营企业变更《医疗器械经营企业许可证》登记事项的，应当在工商行政管理部门核准变更后30日内填写《医疗器械经营企业许可证》变更申请书，向省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构申请《医疗器械经营企业许可证》变更登记。省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当在收到变更申请之日起15个工作日内为其办理变更手续，并通知申请人。 第二十二条 《医疗器械经营企业许可证》登记事项变更后，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构应当在《医疗器械经营企业许可证》副本上记录变更的内容和时间。变更后的《医疗器械经营企业许可证》有效期不变。 第二十三条 企业分立、合并或者跨原管辖地迁移，应当按照本办法的规定重新申请《医疗器械经营企业许可证》。 第二十四条 《医疗器械经营企业许可证》的有效期为5年。有效期届满，需要继续经营医疗器械产品的，医疗器械经营企业应当在有效期届满前6个月，向省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构申请换发《医疗器械经营企业许可证》。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构按照本办法规定对换证申请进行审查。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在《医疗器械经营企业许可证》有效期届满前作出是否准予其换证的决定。逾期未作出决定的，视为同意换证并予补办相应手续。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门认为符合要求的，应当在《医疗器械经营企业许可证》届满时予以换发新证，收回原《医疗器械经营企业许可证》；不符合条件的，应当限期进行整改，整改后仍不符合条件的，应当在有效期届满时注销原《医疗器械经营企业许可证》，书面告知申请人并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第二十五条 医疗器械经营企业遗失《医疗器械经营企业许可证》的，应当立即向（食品）药品监督管理部门报告，并在省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门指定的媒体上登载遗失声明。省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在企业登载遗失声明之日起满1个月后，按照原核准事项补发《医疗器械经营企业许可证》。补发的《医疗器械经营企业许可证》与原《医疗器械经营企业许可证》有效期相同。 第五章 监督检查 第二十六条 上级（食品）药品监督管理部门应当加强对下级（食品）药品监督管理部门实施医疗器械经营许可的监督检查，及时纠正行政许可实施中的违法行为。 第二十七条 （食品）药品监督管理部门应当建立《医疗器械经营企业许可证》发证、换证、变更和监督检查等方面的工作档案，并在每季度的第1周将上季度《医疗器械经营企业许可证》的发证、换证、变更和监督检查等情况报上一级（食品）药品监督管理部门。对依法作废、收回的《医疗器械经营企业许可证》，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当建立档案保存5年。 第二十八条 （食品）药品监督管理部门应当加强对医疗器械经营企业的监督检查。监督检查的主要内容包括： （一）企业名称、企业法定代表人或者负责人及质量管理人员变动情况； （二）企业注册地址及仓库地址变动情况； （三）营业场所、存储条件及主要储存设施、设备情况； （四）经营范围等重要事项的执行和变动情况； （五）企业产品质量管理制度的执行情况； （六）其他需要检查的有关事项。 第二十九条 监督检查可以采取书面检查、现场检查或者书面与现场检查相结合的方式。医疗器械经营企业有下列情形之一的，（食品）药品监督管理部门必须进行现场检查： （一）上一年度新开办的企业； （二）上一年度检查中存在问题的企业； （三）因违反有关法律、法规，受到行政处罚的企业； （四）（食品）药品监督管理部门认为需要进行现场检查的其他企业。 第三十条 《医疗器械经营企业许可证》换证当年，监督检查和换证审查可一并进行。 第三十一条 （食品）药品监督管理部门依法对医疗器械经营企业进行监督检查时，应当将监督检查的情况和处理结果记录在案，由监督检查人员签字后归档。（食品）药品监督管理部门应当公告并在《医疗器械经营企业许可证》副本上记录现场检查的结果。 第三十二条 有下列情形之一的，《医疗器械经营企业许可证》由原发证机关注销： （一）《医疗器械经营企业许可证》有效期届满未申请或者未获准换证的； （二）医疗器械经营企业终止经营或者依法关闭的； （三）《医疗器械经营企业许可证》被依法撤销、撤回、吊销、收回或者宣布无效的； （四）不可抗力导致医疗器械经营企业无法正常经营的； （五）法律、法规规定应当注销《医疗器械经营企业许可证》的其他情形。 （食品）药品监督管理部门注销《医疗器械经营企业许可证》的，应当自注销之日起5个工作日内通知工商行政管理部门，并向社会公布。 第六章 法律责任 第三十三条 医疗器械经营企业擅自变更质量管理人员的，由（食品）药品监督管理部门责令限期改正。逾期拒不改正的，处以5000元以上1万元以下罚款。 第三十四条 医疗器械经营企业擅自变更注册地址、仓库地址的，由（食品）药品监督管理部门责令限期改正，予以通报批评，并处5000元以上2万元以下罚款。 第三十五条 医疗器械经营企业擅自扩大经营范围、降低经营条件的，由（食品）药品监督管理部门责令限期改正，予以通报批评，并处1万元以上2万元以下罚款。 第三十六条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《医疗器械经营企业许可证》的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门或者接受委托的设区的市级（食品）药品监督管理机构对申请不予受理或者不予核发《医疗器械经营企业许可证》，并给予警告。申请人在1年内不得再次申请《医疗器械经营企业许可证》。 第三十七条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得《医疗器械经营企业许可证》的，（食品）药品监督管理部门应当撤销其《医疗器械经营企业许可证》，给予警告，并处1万元以上２万元以下罚款。申请人在3年内不得再次申请《医疗器械经营企业许可证》。 第三十八条 医疗器械经营企业有下列行为之一的，（食品）药品监督管理部门应当责令限期改正，并给予警告；逾期拒不改正的，处以１万元以上２万元以下罚款： （一）涂改、倒卖、出租、出借《医疗器械经营企业许可证》或者以其他形式非法转让《医疗器械经营企业许可证》的； （二）超越《医疗器械经营企业许可证》列明的经营范围开展经营活动的； （三）在监督检查中隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其经营情况的真实材料的。 第三十九条 在《医疗器械经营企业许可证》发证、换证、变更和监督管理中有违反相关法律、法规规定的其他情形的，按照有关法律、法规的规定处理。 第七章 附 则 第四十条 《医疗器械经营企业许可证》包括正本和副本。《医疗器械经营企业许可证》正本和副本具有同等法律效力。《医疗器械经营企业许可证》的正本应当置于医疗器械经营企业经营场所的醒目位置。 《医疗器械经营企业许可证》应当载明企业名称、企业法定代表人、负责人及质量管理人员姓名、经营范围、注册地址、仓库地址、许可证号、许可证流水号、发证机关、发证日期、有效期限等项目。 第四十一条 《医疗器械经营企业许可证》由国家食品药品监督管理局统一印制。《医疗器械经营企业许可证》正本、副本式样和编号方法，由国家食品药品监督管理局统一制定。 第四十二条 本办法自公布之日起实施。国家药品监督管理局令第19号《医疗器械经营企业监督管理办法》同时废止。
关于认可上海市药品检验所对生化诊断试剂等医疗器械产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2004]382号 | FGWJ-2009-10484 | 2004-08-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年4月14-16日对你局所属上海市药品检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可上海市药品检验所对生化诊断试剂等医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 ┌─┬────┬────────────┬─────────────┬──┐ │序│产品名称│ 项目／参数 │检测标准（方法）名称及编号│说明│ │号│ ├───┬────────┤ （含年号） │ │ │ │ │ 序号 │ 名 称 │ │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │1 │生化类诊│ │ │卫药发（1992）第1号文、卫 │ │ │ │ │ │ │药注发（1994）第444号文和 │ │ │ │断试剂 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │中的标准 │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │ │ │企业标准：Q／SILE1―2001 │ │ │ │ │ │ │、Q／SILE8―2001、Q／SIL │ │ │ │ │ │ │E3―2001、Q／SILE4―2001 │ │ │ │ │ │ │、Q／SI ILE9―2001、Q／SIL│ │ │ │ │ │ │E5―2001； │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │ │ │Q／SILX2―2002、Q／NIBF02 │ │ │ │ │ │ │―2003； │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │ │ │上海药检所审核批准的企业标│ │ │ │ │ │ │准：沪药检审发〔2001〕321 │ │ │ │ │ │ │号、314号、〔2002〕065号、│ │ │ │ │ │ │072号、436号、〔2003〕313 │ │ │ │ │ │ │号、314号、316号、311号、 │ │ │ │ │ │ │060号、317号、310号、293 │ │ │ │ │ │ │号、289号、315号、242号、 │ │ │ │ │ │ │241号、323号、372号、371 │ │ │ │ │ │ │号 │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │ │ │（93）卫药准字D―62―15号 │ │ │ │ │ │ │附件 │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │2 │ │1 │微生物回复突变 │GB／T16886.3―1997 │ │ │ │ │ │试验 │ │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │2 │微核试验 │GB／T16886.3―1997 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │3 │染色体畸变试验 │GB／T16896.3―1997 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │4 │溶血试验 │GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ │ │ │GB／T16886.4―2003 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │5 │体外细胞毒性试 │GB／T16886.5―2003 │ │ │ │ │ │验 │ │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │6 │植入后局部反应 │GB／T16886.6―1997 │ │ │ │ │ │试验 │ │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │7 │刺激试验 │GB／T16886.10―2000 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │8 │过敏试验 │GB／T16886.10―2000 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │9 │血液保存试验 │中国药典1977年版二部附录 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │10 │全身毒性试验 │GB／T16886.11―1997 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │11 │热原试验 │GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │12 │细菌内毒素试验 │GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │13 │无菌试验 │GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │14 │霉菌试验 │GB 14232―93 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │15 │凝血时间试验 │GB 14232―93 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │16 │医用输液、输血、│GB／T14233.1―1998 │ │ │ │ │ │注射器具化学性 │ │ │ │ │ │ │能试验 │ │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │17 │医用输液、输血、│GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ │ │注射器具生物性 │ │ │ │ │ │ │能试验 │ │ │ └─┴────┴───┴────────┴─────────────┴──┘ | 上海市食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年4月14-16日对你局所属上海市药品检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可上海市药品检验所对生化诊断试剂等医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年八月五日 附件： 认可的医疗器械受检目录 ┌─┬────┬────────────┬─────────────┬──┐ │序│产品名称│ 项目／参数 │检测标准（方法）名称及编号│说明│ │号│ ├───┬────────┤ （含年号） │ │ │ │ │ 序号 │ 名 称 │ │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │1 │生化类诊│ │ │卫药发（1992）第1号文、卫 │ │ │ │ │ │ │药注发（1994）第444号文和 │ │ │ │断试剂 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │中的标准 │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │ │ │企业标准：Q／SILE1―2001 │ │ │ │ │ │ │、Q／SILE8―2001、Q／SIL │ │ │ │ │ │ │E3―2001、Q／SILE4―2001 │ │ │ │ │ │ │、Q／SI ILE9―2001、Q／SIL│ │ │ │ │ │ │E5―2001； │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │ │ │Q／SILX2―2002、Q／NIBF02 │ │ │ │ │ │ │―2003； │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │ │ │上海药检所审核批准的企业标│ │ │ │ │ │ │准：沪药检审发〔2001〕321 │ │ │ │ │ │ │号、314号、〔2002〕065号、│ │ │ │ │ │ │072号、436号、〔2003〕313 │ │ │ │ │ │ │号、314号、316号、311号、 │ │ │ │ │ │ │060号、317号、310号、293 │ │ │ │ │ │ │号、289号、315号、242号、 │ │ │ │ │ │ │241号、323号、372号、371 │ │ │ │ │ │ │号 │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │ │ │（93）卫药准字D―62―15号 │ │ │ │ │ │ │附件 │ │ ├─┼────┼───┼────────┼─────────────┼──┤ │2 │ │1 │微生物回复突变 │GB／T16886.3―1997 │ │ │ │ │ │试验 │ │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │2 │微核试验 │GB／T16886.3―1997 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │3 │染色体畸变试验 │GB／T16896.3―1997 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │4 │溶血试验 │GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ │ │ │GB／T16886.4―2003 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │5 │体外细胞毒性试 │GB／T16886.5―2003 │ │ │ │ │ │验 │ │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │6 │植入后局部反应 │GB／T16886.6―1997 │ │ │ │ │ │试验 │ │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │7 │刺激试验 │GB／T16886.10―2000 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │8 │过敏试验 │GB／T16886.10―2000 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │9 │血液保存试验 │中国药典1977年版二部附录 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │10 │全身毒性试验 │GB／T16886.11―1997 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │11 │热原试验 │GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │12 │细菌内毒素试验 │GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │13 │无菌试验 │GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │14 │霉菌试验 │GB 14232―93 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │15 │凝血时间试验 │GB 14232―93 │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │16 │医用输液、输血、│GB／T14233.1―1998 │ │ │ │ │ │注射器具化学性 │ │ │ │ │ │ │能试验 │ │ │ │ │ ├───┼────────┼─────────────┼──┤ │ │ │17 │医用输液、输血、│GB／T14233.2―1993 │ │ │ │ │ │注射器具生物性 │ │ │ │ │ │ │能试验 │ │ │ └─┴────┴───┴────────┴─────────────┴──┘
《医疗器械生产监督管理办法》（局令第12号）【废止】 |  | FGWJ-2004-10221 | 2004-07-20 |  | 国家食品药品监督管理局令 第12号 《医疗器械生产监督管理办法》于2004年6月25日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 二○○四年七月二十日 医疗器械生产监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械生产的监督管理，规范生产秩序，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 医疗器械生产监督管理是指（食品）药品监督管理部门依法对医疗器械生产条件和生产过程进行审查、许可和监督检查等管理活动。 第三条 国家食品药品监督管理局主管全国医疗器械生产监督管理工作；县级以上地方（食品）药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械生产监督管理工作。 第二章 开办医疗器械生产企业的申请与审批 第四条 开办医疗器械生产企业应当符合国家医疗器械行业发展规划和产业政策。 第五条 国家食品药品监督管理局应当依照《医疗器械监督管理条例》的规定，对医疗器械生产企业的开办条件作出具体规定，针对不同类别医疗器械制定相应的医疗器械生产质量管理规范,并组织实施。 第六条 开办第一类医疗器械生产企业，应当具备与所生产产品相适应的生产条件，并应当在领取营业执照后30日内，填写《第一类医疗器械生产企业登记表》（见本办法附件1），向所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门书面告知。 第七条 开办第二类、第三类医疗器械生产企业必须具备以下条件： （一）企业的生产、质量和技术负责人应当具有与所生产医疗器械相适应的专业能力，并掌握国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和规章以及相关产品质量、技术的规定。质量负责人不得同时兼任生产负责人； （二）企业内初级以上职称或者中专以上学历的技术人员占职工总数的比例应当与所生产产品的要求相适应； （三）企业应当具有与所生产产品及生产规模相适应的生产设备，生产、仓储场地和环境。企业生产对环境和设备等有特殊要求的医疗器械的，应当符合国家标准、行业标准和国家有关规定； （四）企业应当设立质量检验机构，并具备与所生产品种和生产规模相适应的质量检验能力； （五）企业应当保存与医疗器械生产和经营有关的法律、法规、规章和有关技术标准。 第八条 开办第三类医疗器械生产企业，除应当符合本办法 第七条 要求外，还应当同时具备以下条件： （一）符合质量管理体系要求的内审员不少于两名； （二）相关专业中级以上职称或者大专以上学历的专职技术人员不少于两名。 第九条 开办第二类、第三类医疗器械生产企业，应当向企业所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门提出申请，填写《医疗器械生产企业许可证（开办）申请表》（见本办法附件2），并提交以下材料： （一）法定代表人、企业负责人的基本情况及资质证明； （二）工商行政管理部门出具的拟办企业名称预先核准通知书； （三）生产场地证明文件； （四）企业生产、质量和技术负责人的简历、学历或者职称证书；相关专业技术人员、技术工人登记表，并标明所在部门和岗位；高级、中级、初级技术人员的比例情况表； （五）拟生产产品范围、品种和相关产品简介； （六）主要生产设备和检验设备目录； （七）生产质量管理文件目录； （八）拟生产产品的工艺流程图，并注明主要控制项目和控制点； （九）生产无菌医疗器械的，应当提供生产环境检测报告。 申请人应当对其申请材料全部内容的真实性负责。 第十条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门收到申请后，应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项依法不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请； （二）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （三）申请材料不齐全或者不符合形式审查要求的，应当当场或者在5个工作日内发给申请人《补正材料通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理； （四）申请材料齐全、符合形式审查要求的，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，予以受理。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械生产企业开办申请的，应当出具加盖本部门受理专用印章并注明日期的《受理通知书》或者《不予受理通知书》。 第十一条 对申请开办第二类、第三类医疗器械生产企业的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内，按照本办法第七条至第九条的规定和国家食品药品监督管理局颁布的医疗器械生产质量管理规范对申请进行审查。对于尚未颁布实施医疗器械生产质量管理规范分类实施要求的，按照本办法第七条至第九条的规定进行审查。 经审查符合规定的，作出准予发证的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械生产企业许可证》（见本办法附件7）。经审查不符合规定的，作出不予发证的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第十二条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在行政机关的网站和办公场所公示申请《医疗器械生产企业许可证》所需的条件、程序、期限、需要提交的全部材料的目录和申请书示范文本等。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》的有关信息，应当予以公开，公众有权查阅。 第十三条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门对医疗器械生产企业开办申请进行审查时，应当公示审批过程和审批结果。申请人和利害关系人可以对直接关系其重大利益的事项提交书面意见进行陈述和申辩。 第十四条 医疗器械生产企业开办申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人可以依照法律、法规以及国家食品药品监督管理局的其他规定享有申请听证的权利；在对医疗器械生产企业开办申请进行审查时，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第三章 医疗器械生产企业许可证管理 第十五条 《医疗器械生产企业许可证》分正本和副本，正本、副本具有同等法律效力，有效期为5年。 《医疗器械生产企业许可证》由国家食品药品监督管理局统一印制。 第十六条 《医疗器械生产企业许可证》应当载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、注册地址、生产地址、生产范围、发证机关、发证日期和有效期限等事项。 生产范围应当包括产品管理类别、医疗器械分类目录类代号和名称。 第十七条 《医疗器械生产企业许可证》变更分为许可事项变更和登记事项变更。 许可事项变更是指法定代表人、企业负责人、注册地址、生产地址、生产范围的变更。 登记事项变更是指除上述事项以外的其他事项的变更。 第十八条 医疗器械生产企业变更许可事项的，应当在原许可事项发生变更30日前，填写《医疗器械生产企业许可证（变更）申请表》（见本办法附件3），参照本办法第九条的规定提交涉及变更内容的有关材料，向原发证机关申请《医疗器械生产企业许可证》变更登记。原发证机关应当自收到企业变更申请和变更申请材料之日起15个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。准予变更的，收回原证，换发新证，变更后的《医疗器械生产企业许可证》有效期的截止日期不变。不予变更的，应当书面说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 医疗器械生产企业依法办理《医疗器械生产企业许可证》许可事项的变更手续后，应当及时向工商行政管理部门办理企业注册登记的变更手续。 第十九条 医疗器械生产企业变更《医疗器械生产企业许可证》登记事项的，应当在工商行政管理部门核准变更后30日内，填写《医疗器械生产企业许可证（变更）申请表》（见本办法附件3），向原发证机关申请《医疗器械生产企业许可证》变更登记。原发证机关应当自收到企业变更申请和变更申请材料之日起15个工作日内为其办理变更手续。符合规定的，收回原证，换发新证,变更后的《医疗器械生产企业许可证》有效期的截止日期不变。 第二十条 第二类、第三类医疗器械生产企业合并、分立或者跨原管辖地迁移的，应当按照本办法第七条至第九条的规定重新办理《医疗器械生产企业许可证》。 第一类医疗器械生产企业合并、分立、跨原管辖地迁移或者告知登记事项变更的，应当在领取新的营业执照后30日内或者在告知登记事项发生变更后30日内，按照本办法第六条的规定，向所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门书面告知。 第二十一条 第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立本企业生产场地但没有形成独立生产企业的，应当向原审批部门提出申请，填写《第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表》（见本办法附件4），并提交相关材料，申请《医疗器械生产企业许可证》变更登记。原审批部门参照本办法第十八条第一款的规定办理。准予变更的，原审批部门应当将变更情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 第一类医疗器械生产企业跨省设立本企业生产场地但没有形成独立生产企业的，应当按照本办法第二十条第二款的规定，向原告知登记部门书面告知。原告知登记部门收到该书面告知后，应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 医疗器械生产企业跨省设立生产场地并形成独立生产企业的，应当按照本办法第七条至第九条的规定办理《医疗器械生产企业许可证》，或者按照本办法第六条的规定进行第一类医疗器械生产企业告知登记。新设生产场地所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门在核发《医疗器械生产企业许可证》或者收到第一类医疗器械生产企业书面告知后，应当通报原审批部门或者原告知登记部门。 第二十二条 《医疗器械生产企业许可证》有效期届满需要继续生产的，医疗器械生产企业应当在有效期届满前6个月，向原发证机关提出换发《医疗器械生产企业许可证》的申请，填写《医疗器械生产企业许可证（换发）申请表》（见本办法附件5），并提交原《医疗器械生产企业许可证》核发以来或者前次《医疗器械生产企业许可证》换发以来本办法第九条规定材料中发生变化的材料。 原发证机关结合企业执行法律法规、产品监督抽查和质量体系运行情况，比照本办法第十一条的规定进行审查，作出是否予以换发《医疗器械生产企业许可证》的决定。符合规定的，收回原证，换发新证。不符合规定的，作出不予换证的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门根据医疗器械生产企业的申请，应当在《医疗器械生产企业许可证》有效期届满前作出是否准予其换证的决定。逾期未作出决定的，视为同意换证，并予补办相应手续。 第二十三条 《医疗器械生产企业许可证》遗失的，医疗器械生产企业应当立即向原发证机关申请补发，并在原发证机关指定的媒体上登载遗失声明。原发证机关在企业登载遗失声明之日起满1个月后，按照原核准事项在10个工作日内补发《医疗器械生产企业许可证》。 第二十四条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当建立《医疗器械生产企业许可证》核发、换发、变更等工作档案，并将《医疗器械生产企业许可证》核发、换发、变更、补发、撤销和注销等情况，在每季度末报送国家食品药品监督管理局。对因变更、换证、吊销、撤销、注销等原因收回、作废的《医疗器械生产企业许可证》，应当建档保存5年。 第二十五条 任何单位或者个人不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《医疗器械生产企业许可证》。 第四章 医疗器械委托生产的管理 第二十六条 医疗器械委托生产的委托方应当是取得《医疗器械生产企业许可证》或者按照本办法规定进行了第一类医疗器械生产企业告知登记，并且取得医疗器械注册证书的生产企业。 第二十七条 医疗器械委托生产的受托方应当是取得《医疗器械生产企业许可证》或者按照本办法规定进行了第一类医疗器械生产企业告知登记的生产企业，并符合以下条件： （一）其生产范围应当涵盖受托生产的医疗器械； （二）生产条件、检测能力、质量管理体系应当与受托生产的医疗器械相适应； （三）一次性使用的无菌医疗器械以及国家食品药品监督管理局另有规定的其他医疗器械，除应当符合上述规定外，受托方还必须具有涵盖受托生产产品的医疗器械注册证书。 第二十八条 委托方负责委托生产医疗器械的质量和销售。委托方应当对受托方的生产条件、生产技术水平和质量管理状况进行详细考查，应当向受托方提供委托生产医疗器械的技术和质量文件，对生产全过程进行指导和监督。 受托方应当按照委托生产产品医疗器械注册证书规定的产品标准、生产工艺进行生产，并按规定保存所有受托生产文件和记录。 第二十九条 医疗器械委托生产的委托方和受托方应当签署书面合同。合同约定的委托生产期限不得超过委托生产产品的医疗器械注册证书的有效期限。 第三十条 委托方应当自合同签订之日起30日内，向其所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门登记备案，填写《医疗器械委托生产登记表》（见本办法附件6），并提交如下材料： （一）委托方和受托方的《医疗器械生产企业许可证》或者《第一类医疗器械生产企业登记表》、营业执照复印件； （二）委托方委托生产产品的医疗器械注册证书和受托方相关产品的医疗器械注册证书复印件； （三）委托生产医疗器械拟采用的产品标准、生产工艺、说明书、标签和包装标识； （四）委托生产合同复印件； （五）委托方对受托方质量管理体系的认可声明； （六）委托方关于医疗器械质量、销售以及售后服务责任的自我保证声明。 委托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门登记备案后，应当将《医疗器械委托生产登记表》抄送受托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 第三十一条 委托生产合同终止或者登记备案内容发生变化的，委托方应当及时向所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门报告。委托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当将情况及时通报受托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 第三十二条 部分医疗器械禁止委托生产。具体目录由国家食品药品监督管理局公布。 第三十三条 医疗器械生产企业委托生产不作为医疗器械管理的零部件、组件、材料等，不属于医疗器械委托生产管理范围。 第三十四条 委托生产的医疗器械，其说明书、标签和包装标识应当标明委托方企业名称、受托方企业名称和生产地址。 第五章 医疗器械生产的监督检查 第三十五条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责管理本行政区域内医疗器械生产企业的监督检查工作，建立实施监督检查的运行机制，编制本行政区域内医疗器械生产企业年度监督检查计划，明确设区的市级（食品）药品监督管理机构和县级（食品）药品监督管理机构的监督检查职责。 国家食品药品监督管理局应当对省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门的监督检查工作情况进行指导和检查，并可以根据需要组织对医疗器械生产企业进行抽查。 第三十六条 医疗器械生产监督检查的主要内容是检查医疗器械生产企业执行有关法律、法规、规章和实施医疗器械生产质量管理规范的情况。监督检查包括换发《医疗器械生产企业许可证》的现场检查、生产质量管理规范跟踪检查和日常监督检查等。 第三十七条 各级（食品）药品监督管理部门组织监督检查时，应当制定检查方案，明确检查标准，如实记录现场检查情况，检查结果应当以书面形式告知被检查企业。需要整改的应当提出整改内容及整改期限，并实施跟踪检查。 在进行监督检查时，（食品）药品监督管理部门应当指派两名以上检查人员实施监督检查，检查人员应当向被检查企业出示执法证明文件。（食品）药品监督管理部门工作人员对知悉的企业技术秘密和业务秘密应当保密。 第三十八条 监督检查时，（食品）药品监督管理部门可以依法查阅或者要求生产企业提供以下有关情况和材料： （一）《医疗器械生产企业许可证》及其事项变动和审批情况，医疗器械注册证书和营业执照； （二）企业组织机构、生产和质量主要管理人员以及生产、检验条件的变动及审批情况； （三）企业生产运行情况和质量管理情况； （四）医疗器械生产企业接受监督检查及整改落实情况； （五）不合格医疗器械被通告后的整改情况； （六）检查机关需要审查的其他必要资料。 第三十九条 县级以上地方（食品）药品监督管理部门应当在法律、法规、规章赋予的权限内，建立本行政区域内医疗器械生产企业的监管档案。监管档案应当包括医疗器械注册审批、生产许可、生产监督检查、产品质量监督抽查、不良事件监测、不良行为记录和投诉举报等内容。 第四十条 县级以上地方（食品）药品监督管理部门应当将监督检查中发现的生产企业的以下行为记入生产企业监管档案： （一）生产不符合国家标准、行业标准和注册产品标准的医疗器械的； （二）超出许可范围生产医疗器械的； （三）擅自降低相应生产条件的； （四）违反医疗器械说明书、标签和包装标识管理要求的； （五）未按规定建立并有效实施质量跟踪和不良事件监测制度的； （六）违法发布医疗器械广告的； （七）擅自委托生产医疗器械或者委托生产医疗器械未备案的； （八）其他违反法律、法规、规章及国家食品药品监督管理局相关要求的。 第四十一条 （食品）药品监督管理部门实施监督检查，不得妨碍医疗器械生产企业的正常生产活动，不得索取或者收受医疗器械生产企业的财物，不得谋取其他利益。 第四十二条 个人和组织发现医疗器械生产企业进行违法生产的活动，有权向（食品）药品监督管理部门举报，（食品）药品监督管理部门应当及时核实、处理。 第四十三条 县级以上地方（食品）药品监督管理部门对本行政区域内有不良行为记录的生产企业，可以增加监督检查和产品抽验频次。 第四十四条 医疗器械生产企业应当在质量管理体系有效运行下组织生产，符合医疗器械生产企业生产条件的相应规定和质量管理规范有关要求。 第四十五条 医疗器械生产企业生产的医疗器械应当符合国家标准、行业标准和注册产品标准。上市销售的医疗器械应当经检验合格，并附有合格证。 第四十六条 医疗器械跨省设立生产场地但未形成独立生产企业的，生产场地所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责其日常监督管理工作，并将有关情况向医疗器械生产企业的原审批部门或者原告知登记部门通报。 医疗器械委托生产的，受托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责受托企业的日常监督管理工作，并将有关情况向委托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门通报。 第四十七条 医疗器械生产企业连续停产一年以上重新组织生产的，应当提前书面告知所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当对医疗器械生产企业进行质量体系考核或者现场检查。 第四十八条 医疗器械生产企业应当按照有关规定开展医疗器械不良事件监测和上市产品再评价工作，并建立相关档案。 第三类医疗器械生产企业应当建立并实施产品上市后的跟踪制度，确保产品的可追溯性。 第四十九条 医疗器械生产企业生产的医疗器械发生重大质量事故的，应当立即报告所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 第五十条 有《中华人民共和国行政许可法》（以下简称《行政许可法》）第七十条情形之一的，原发证机关应当依法注销《医疗器械生产企业许可证》，并自注销之日起5个工作日内通知有关工商行政管理部门。 第五十一条 县级以上（食品）药品监督管理部门应当设医疗器械监督员。医疗器械监督员的有关管理规定由国家食品药品监督管理局另行制定。 第六章 法律责任 第五十二条 有《行政许可法》第六十九条情形之一的，国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销《医疗器械生产企业许可证》。 第五十三条 违反本办法规定，未取得《医疗器械生产企业许可证》生产第二类、第三类医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十六条 处罚。 未取得医疗器械注册证书生产医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十五条处罚。 第五十四条 违反本办法规定涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《医疗器械生产企业许可证》的，由县级以上（食品）药品监督管理部门责令其改正，可以并处1万元以上3万元以下罚款；对于使用涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让的《医疗器械生产企业许可证》的，责令其改正，其中属于未取得《医疗器械生产企业许可证》生产第二类、第三类医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十六条处罚。 第五十五条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《医疗器械生产企业许可证》的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门不予受理或者不予批准，并给予警告，申请人在一年内不得再次申请《医疗器械生产企业许可证》。 以欺骗、贿赂等不正当手段取得《医疗器械生产企业许可证》的，由原发证机关撤销《医疗器械生产企业许可证》；已进行生产的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十六条处罚；申请人在三年内不得再次申请该行政许可。 第五十六条 生产不符合国家标准、行业标准和注册产品标准的医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十七条处罚。 第五十七条 医疗器械生产企业有下列情形之一的，由所在地县级以上（食品）药品监督管理部门给予警告，责令限期改正，可以并处3万元以下罚款： （一）第一类医疗器械生产企业未按规定向（食品）药品监督管理部门书面告知的； （二）未按标准进行检验或者产品出厂没有合格证的； （三）未按规定办理《医疗器械生产企业许可证》变更手续的； （四）违反医疗器械生产质量管理有关要求，擅自降低生产条件的； （五）未按本办法规定登记备案擅自委托或者受托生产医疗器械的； （六）在未经许可的生产场地擅自生产医疗器械的； （七）生产 第三类医疗器械未按规定建立上市后跟踪制度的； （八）未按规定报告所发生的重大医疗器械质量事故的； （九）上市医疗器械存在重大安全隐患而不予纠正的； （十）医疗器械生产企业连续停产一年以上，未提前书面告知所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门即恢复生产的； （十一）向负责监督检查的（食品）药品监督管理部门隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的。 医疗器械生产企业有前款所列情形，情节严重或者造成危害后果，属于违反《医疗器械监督管理条例》相关规定的，依照《医疗器械监督管理条例》的规定处罚。 第五十八条 在实施本办法规定的行政许可中违反相关法律、法规规定的，按照有关法律、法规处理。 第五十九条 （食品）药品监督管理部门工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，构成犯罪的，依据刑法的有关规定由司法部门追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由主管部门依法给予行政处分。 第七章 附 则 第六十条 本办法由国家食品药品监督管理局负责解释。 第六十一条 本办法自公布之日起施行。国家药品监督管理局于2000年4月10日发布的《医疗器械生产企业监督管理办法》同时废止。 附件：1．第一类医疗器械生产企业登记表（格式） 2．医疗器械生产企业许可证（开办）申请表（格式） 3．医疗器械生产企业许可证（变更）申请表（格式） 4．第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表格式） 5．医疗器械生产企业许可证（换发）申请表（格式） 6．医疗器械委托生产登记表（格式） 7．医疗器械生产企业许可证（格式） 附件1：第一类医疗器械生产企业登记表（格式） 第一类医疗器械生产企业登记表 登记号 ┌────────┬───────────────────────────────┐ │ 企业名称 │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ 营业执照编号 │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ 注册地址 │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ 生产地址 │ │ ├────────┼───────────┬──────┬────────────┤ │ 邮政编码 │ │ 电话 │ │ ├────────┼───────────┴──────┴────────────┤ │ 法定代表人 │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ 企业负责人 │ │ ├────────┼───────────┬──────┬────────────┤ │ 联系人 │ │ 联系电话 │ │ ├────────┼───────────┼──────┼────────────┤ │ 传真 │ │ 电子邮件 │ │ ├────────┼───────────┴──────┴────────────┤ │ │ │ │ 生产范围 │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 生产品种 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────┬───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业意见 │ │ │ │ │法定代表人签字： │企业盖章： │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├────────┼───────────────┴───────────────┤ │ │________（食品）药品监督管理局签收人： │ │ 签收 │ │ │ │ 年 月 日 │ └────────┴───────────────────────────────┘ 注：1．本表只适用于第一类医疗器械生产企业 2．本表一式三份，书写工整 附件2：医疗器械生产企业许可证（开办）申请表（格式） 医疗器械生产企业许可证（开办）申请表 ┌────────┬───────────────────────────────┐ │ 拟办企业名称 │ │ ├────────┼──────────────┬──────┬─────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 注册地址 │ ├──────┼─────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├────────┼──────────────┼──────┼─────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 生产地址 │ ├──────┼─────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├────────┼──┬────┬───┬──┴─┬────┼────┬────┤ │ 法定代表人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├────────┼──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤ │ 企业负责人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├────────┼──┴────┴───┼────┼────┴────┴────┤ │ 联 系 人 │ │联系电话│ │ ├────────┼───────────┼────┼──────────────┤ │ 传 真 │ │电子邮件│ │ ├────────┼───────────┴────┴──────────────┤ │ 开办企业类别 │ 二类 □ 三类 □ │ ├────────┼───────────────────┬──────┬────┤ │ 隶属单位 │ │ 企业性质 │ │ ├────────┼───────────────────┴──────┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ 生产范围 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 生产品种 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴───────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 企 业 基 本 情 况 │ ├────────┬──────────┬──────────┬─────────┤ │ 注册资本 │ │ 医疗器械专营企业 │是 □ 否 □│ ├────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 职工总数 │ │ 技 术 人 员 数 │ │ ├────────┼─────────┬┴──────────┴─────────┤ │ │ 建筑总面积 │ 其 中 │ │ 企业场所 ├─────────┼────┬─────┬────┬─────┤ │ 状况（m2） │ │生产面积│ 净化面积 │检验面积│ 仓储面积 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────┼────┼─────┼────┴─────┤ │ 检验机构状况 │ 总人数 │ │技术人员数│ │ ├────────┼─────────┴────┴─┬───┴──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业意见 │ │ │ │ │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├────────┼────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │省级（食品）药 │ │ │ 品监督管理部 │ │ │ 门意见 │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 备 注 │ │ │ │ │ └────────┴───────────────────────────────┘ 注：本表一式三份，书写工整 附件3：医疗器械生产企业许可证（变更）申请表（格式） 医疗器械生产企业许可证（变更）申请表 ┌──────────┬─────────────────────────────┐ │ 企业名称 │ │ ├──────────┼─────────────────┬────┬──────┤ │ 生产企业许可证编号 │ │批准时间│ │ ├──────────┴─────────────────┴────┴──────┤ │ 企业变更情况 │ ├──────────┬─────────────────┬───────────┤ │ 项目 │ 原核准事项 │ 申请变更事项 │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 企业名称 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 注册地址 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 生产地址 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 法定代表人 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 企业负责人 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ 生产范围 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼────┬──────┤ │ 联系人 │ │联系电话│ │ ├──────────┼─────────────────┼────┼──────┤ │ 传真 │ │电子邮件│ │ ├──────────┼─────────────────┼────┴──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业意见 │ │ │ │ │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├──────────┼─────────────────┴───────────┤ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├──────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ 省级（食品）药品监 │ │ │ 督管理部门意见 │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├──────────┼─────────────────────────────┤ │ 备 注 │ │ └──────────┴─────────────────────────────┘ 注：本表一式三份，书写工整 附件4：第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表（格式） 第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表 ┌───────────┬────────────────────────────┐ │ 企业名称 │ │ ├───────────┼─────────┬───────┬──────────┤ │ 生产企业许可证编号 │ │ 批准时间 │ │ ├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 注册地址 │ ├───────┼──────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 生产地址 │ ├───────┼──────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 异地生产地址 │ ├───────┼──────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├───────────┼──┬──┬───┼───┬───┼──┬───────┤ │ 法定代表人 │ │职称│ │ 学历 │ │专业│ │ ├───────────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───────┤ │ 企业负责人 │ │职称│ │ 学历 │ │专业│ │ ├───────────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───────┤ │ 异地生产场地负责人 │ │职称│ │ 学历 │ │专业│ │ ├───────────┼──┴──┴───┼───┼───┴──┴───────┤ │ 联 系 人 │ │ 联系 │ │ │ │ │ 电话 │ │ ├───────────┼─────────┼───┼──────────────┤ │ 传 真 │ │ 电子 │ │ │ │ │ 邮件 │ │ ├───────────┼─────────┴───┴──────────────┤ │ 企业类别 │ 二类 □ 三类 □ │ ├───────────┼───────┬─────────┬──────────┤ │ 注册资本 │ │ 医疗器械专营企业 │ 是 □ 否 □│ ├───────────┼───────┴───┬─────┴───┬──────┤ │ 隶属单位 │ │ 企业性质 │ │ ├───────────┼───────────┴─────────┴──────┤ │ │ │ │ 异地生产范围 │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ 异地产品品种 │ │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 异生产场地基本情况 │ ├─────────┬────────┬─────────┬───────────┤ │ 职工总数 │ │ 技术人员数 │ │ ├─────────┼──────┬─┴─────────┴───────────┤ │ │ 建筑总面积 │ 其 中 │ │ ├──────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ 异地生产场所 │ │ 生产面积 │ 净化面积 │ 检验面积 │ 仓储面积 │ │ 状况（m2） │ ├─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┴─────┤ │ 检验机构状况 │ 总人数 │ │技术人员数│ │ ├─────────┼──────┴─────┴─┬───┴───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业意见 │ │ │ │ │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├─────────┼──────────────┴───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │注册地省级（食品）│ │ │药品监督管理部门 │ │ │ 意见 │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │ 备 注 │ │ │ │ │ └─────────┴──────────────────────────────┘ 注：本表一式四份，书写工整 附件5：医疗器械生产企业许可证（换发）申请表（格式） 医疗器械生产企业许可证（换发）申请表 ┌─────────┬──────────────────────────────┐ │ 企业名称 │ │ ├─────────┼─────────────┬────┬───────────┤ │ 原牛产企业许可证│ │批准时间│ │ │ 编号 │ │ │ │ ├─────────┼─────────────┼────┼───────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 注册地址 │ ├────┼───────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├─────────┼─────────────┼────┼───────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 生产地址 │ ├────┼───────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├─────────┼───┬────┬───┬┴───┬┴──┬────┬───┤ │ 法定代表人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├─────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │ 企业负责人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├─────────┼───┴────┴───┼────┼───┴────┴───┤ │ 联 系 人 │ │联系电话│ │ ├─────────┼────────────┼────┼────────────┤ │ 传真 │ │电子邮件│ │ ├─────────┼────────────┴────┴────────────┤ │ 企业类别 │ 二类 □ 三类 □ │ ├─────────┼────────────────┬─────┬───────┤ │ 隶属单位 │ │ 企业性质 │ │ ├─────────┼────────────────┴─────┴───────┤ │ 生产范围 │ │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ 生产品种 │ │ ├─────────┴──────────────────────────────┤ │ 企 业 基 本 情 况 │ ├─────────┬───────────┬─────────┬────────┤ │ 注册资本 │ │ 医疗器械专营企业 │ 是□ 否□ │ ├─────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 职工总数 │ │ 技术人员数 │ │ ├─────────┼──────┬────┴─────────┴────────┤ │ │ 建筑总面积│ 其 中 │ │ 企业场所 ├──────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ 状况（m2） │ │ 生产面积 │ 净化面积 │ 检验面积 │ 仓储面积 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┴──┬──┴─────┤ │ 检验机构状况 │ 总人数 │ │ 技术人员数 │ │ ├─────────┼──────┼─────┴─┬──────┴┬───────┤ │ │ 产品名称 │ 管理类别 │ 类代号 │ 产品注册证号 │ │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 产品情况 │ │ │ │ │ │ （可另加附页） ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ ┌────────────┬───────────────────────────┐ │ │ │ │ 产品监督 │ │ │ 抽查情况 │ │ │ │ │ ├────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 法律法规执行情况 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 质量体系运行情况 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┬────────────┤ │ │ │ │ │ 企业意见 │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├────────────┼──────────────┴────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 省级（食品）药品 │ │ │ 监督管理部门意见 │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │ 备 注 │ │ │ │ │ └────────────┴───────────────────────────┘ 注：本表一式三份，书写工整 附件6：医疗器械委托生产登记表（格式） 医疗器械委托生产登记表 ┌────────────────────────────────────────┐ │ 委托企业基本情况 │ ├───────────┬────────────────────────────┤ │ 企业名称 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 生产企业许可证编号 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 委托产品注册证号 │ │ ├───────────┼──────────┬────┬────────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 注册地址 │ ├────┼────────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├───────────┼───┬────┬─┴┬───┴┬──┬────┬───┤ │ 法定代表人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├───────────┼───┼────┼──┼────┼──┼────┼───┤ │ 企业负责人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├───────────┼───┴────┴──┼────┼──┴────┴───┤ │ 企业联系人 │ │联系电话│ │ ├───────────┼───────────┼────┼───────────┤ │ 传真 │ │电子邮件│ │ ├───────────┼───────────┴────┴───────────┤ │ 委托生产范围 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 委托产品品种 │ │ ├───────────┴────────────────────────────┤ │ 受托企业基本情况 │ ├───────────┬────────────────────────────┤ │ 企业名称 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 生产企业许可证编号 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 相关产品注册证号 │ │ ├───────────┼─────────────┬────┬─────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 注册地址 │ ├────┼─────────┤ │ │ │电 话│ │ ├───────────┼─────────────┼────┼─────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 生产地址 │ ├────┼─────────┤ │ │ │电 话│ │ ├───────────┼───┬────┬───┬┴───┬┴──┬───┬──┤ │ 法定代表人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├───────────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──┤ │ 企业负责人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ └───────────┴───┴────┴───┴────┴───┴───┴──┘ ┌─────────┬──────────────┬────┬──────────┐ │ 企业联系人 │ │联系电话│ │ ├─────────┼──────────────┼────┼──────────┤ │ 传真 │ │电子邮件│ │ ├─────────┼──────────────┴────┴──────────┤ │ 企业类别 │ 一类 □ 二类 □ 三类 □ │ ├─────────┼─────────────────────┬────┬───┤ │ 隶属单位 │ │企业性质│ │ ├─────────┼─────────────────────┴────┴───┤ │ 生产范围 │ │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ 生产品种 │ │ ├─────────┼───────────────────┬─────┬────┤ │ 职工总数 │ │技术人员数│ │ ├─────────┼───────────────────┴─────┴────┤ │ │ 建筑总面积 │ 其 中 │ │ ├──────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ 生产场所 │ │ 生产面积 │ 净化面积 │ 检验面积 │ 仓储面积 │ │ 状况（m2） │ ├─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┴─────┤ │ 检验机构状况 │ 总人数 │ │技术人员数│ │ ├─────────┼──────┴─────┴─┬───┴───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 委托企业意见 │ │ │ │ │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├─────────┼──────────────┴───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │委托方所在地省级（│ │ │食品）药品监督管理│ │ │ 部门备案 │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │ 备 注 │ │ │ │ │ └─────────┴──────────────────────────────┘ 注：一式四份，书写工整 附件7：医疗器械生产企业许可证（格式） 中华人民共和国 医疗器械生产企业许可证 编号： X1（食）药监械生产许XXXX1 XXXX3 号 企业名称： 法定代表人： 注册地址： 企业负责人： 生产地址： 生产范围： 有效期至： 年 月 日 发证机关： XX（食品）药品监督管理局 年 月 日 注：X1：批准部门所在地（省、直辖市、自治区）的简称； XXXX 2：年份； XXXX 3：顺序号。 | 国家食品药品监督管理局令 第12号 《医疗器械生产监督管理办法》于2004年6月25日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布，自公布之日起施行。 二○○四年七月二十日 医疗器械生产监督管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强医疗器械生产的监督管理，规范生产秩序，保证医疗器械安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 医疗器械生产监督管理是指（食品）药品监督管理部门依法对医疗器械生产条件和生产过程进行审查、许可和监督检查等管理活动。 第三条 国家食品药品监督管理局主管全国医疗器械生产监督管理工作；县级以上地方（食品）药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械生产监督管理工作。 第二章 开办医疗器械生产企业的申请与审批 第四条 开办医疗器械生产企业应当符合国家医疗器械行业发展规划和产业政策。 第五条 国家食品药品监督管理局应当依照《医疗器械监督管理条例》的规定，对医疗器械生产企业的开办条件作出具体规定，针对不同类别医疗器械制定相应的医疗器械生产质量管理规范,并组织实施。 第六条 开办第一类医疗器械生产企业，应当具备与所生产产品相适应的生产条件，并应当在领取营业执照后30日内，填写《第一类医疗器械生产企业登记表》（见本办法附件1），向所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门书面告知。 第七条 开办第二类、第三类医疗器械生产企业必须具备以下条件： （一）企业的生产、质量和技术负责人应当具有与所生产医疗器械相适应的专业能力，并掌握国家有关医疗器械监督管理的法律、法规和规章以及相关产品质量、技术的规定。质量负责人不得同时兼任生产负责人； （二）企业内初级以上职称或者中专以上学历的技术人员占职工总数的比例应当与所生产产品的要求相适应； （三）企业应当具有与所生产产品及生产规模相适应的生产设备，生产、仓储场地和环境。企业生产对环境和设备等有特殊要求的医疗器械的，应当符合国家标准、行业标准和国家有关规定； （四）企业应当设立质量检验机构，并具备与所生产品种和生产规模相适应的质量检验能力； （五）企业应当保存与医疗器械生产和经营有关的法律、法规、规章和有关技术标准。 第八条 开办第三类医疗器械生产企业，除应当符合本办法 第七条 要求外，还应当同时具备以下条件： （一）符合质量管理体系要求的内审员不少于两名； （二）相关专业中级以上职称或者大专以上学历的专职技术人员不少于两名。 第九条 开办第二类、第三类医疗器械生产企业，应当向企业所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门提出申请，填写《医疗器械生产企业许可证（开办）申请表》（见本办法附件2），并提交以下材料： （一）法定代表人、企业负责人的基本情况及资质证明； （二）工商行政管理部门出具的拟办企业名称预先核准通知书； （三）生产场地证明文件； （四）企业生产、质量和技术负责人的简历、学历或者职称证书；相关专业技术人员、技术工人登记表，并标明所在部门和岗位；高级、中级、初级技术人员的比例情况表； （五）拟生产产品范围、品种和相关产品简介； （六）主要生产设备和检验设备目录； （七）生产质量管理文件目录； （八）拟生产产品的工艺流程图，并注明主要控制项目和控制点； （九）生产无菌医疗器械的，应当提供生产环境检测报告。 申请人应当对其申请材料全部内容的真实性负责。 第十条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门收到申请后，应当根据下列情况分别作出处理： （一）申请事项依法不属于本部门职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请； （二）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正； （三）申请材料不齐全或者不符合形式审查要求的，应当当场或者在5个工作日内发给申请人《补正材料通知书》，一次性告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理； （四）申请材料齐全、符合形式审查要求的，或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，予以受理。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门受理或者不予受理医疗器械生产企业开办申请的，应当出具加盖本部门受理专用印章并注明日期的《受理通知书》或者《不予受理通知书》。 第十一条 对申请开办第二类、第三类医疗器械生产企业的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当自受理之日起30个工作日内，按照本办法第七条至第九条的规定和国家食品药品监督管理局颁布的医疗器械生产质量管理规范对申请进行审查。对于尚未颁布实施医疗器械生产质量管理规范分类实施要求的，按照本办法第七条至第九条的规定进行审查。 经审查符合规定的，作出准予发证的书面决定，并于10个工作日内发给《医疗器械生产企业许可证》（见本办法附件7）。经审查不符合规定的，作出不予发证的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第十二条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当在行政机关的网站和办公场所公示申请《医疗器械生产企业许可证》所需的条件、程序、期限、需要提交的全部材料的目录和申请书示范文本等。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》的有关信息，应当予以公开，公众有权查阅。 第十三条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门对医疗器械生产企业开办申请进行审查时，应当公示审批过程和审批结果。申请人和利害关系人可以对直接关系其重大利益的事项提交书面意见进行陈述和申辩。 第十四条 医疗器械生产企业开办申请直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当告知申请人、利害关系人可以依照法律、法规以及国家食品药品监督管理局的其他规定享有申请听证的权利；在对医疗器械生产企业开办申请进行审查时，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门认为涉及公共利益的重大许可事项，应当向社会公告，并举行听证。 第三章 医疗器械生产企业许可证管理 第十五条 《医疗器械生产企业许可证》分正本和副本，正本、副本具有同等法律效力，有效期为5年。 《医疗器械生产企业许可证》由国家食品药品监督管理局统一印制。 第十六条 《医疗器械生产企业许可证》应当载明许可证编号、企业名称、法定代表人、企业负责人、注册地址、生产地址、生产范围、发证机关、发证日期和有效期限等事项。 生产范围应当包括产品管理类别、医疗器械分类目录类代号和名称。 第十七条 《医疗器械生产企业许可证》变更分为许可事项变更和登记事项变更。 许可事项变更是指法定代表人、企业负责人、注册地址、生产地址、生产范围的变更。 登记事项变更是指除上述事项以外的其他事项的变更。 第十八条 医疗器械生产企业变更许可事项的，应当在原许可事项发生变更30日前，填写《医疗器械生产企业许可证（变更）申请表》（见本办法附件3），参照本办法第九条的规定提交涉及变更内容的有关材料，向原发证机关申请《医疗器械生产企业许可证》变更登记。原发证机关应当自收到企业变更申请和变更申请材料之日起15个工作日内作出准予变更或者不予变更的决定。准予变更的，收回原证，换发新证，变更后的《医疗器械生产企业许可证》有效期的截止日期不变。不予变更的，应当书面说明理由，并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 医疗器械生产企业依法办理《医疗器械生产企业许可证》许可事项的变更手续后，应当及时向工商行政管理部门办理企业注册登记的变更手续。 第十九条 医疗器械生产企业变更《医疗器械生产企业许可证》登记事项的，应当在工商行政管理部门核准变更后30日内，填写《医疗器械生产企业许可证（变更）申请表》（见本办法附件3），向原发证机关申请《医疗器械生产企业许可证》变更登记。原发证机关应当自收到企业变更申请和变更申请材料之日起15个工作日内为其办理变更手续。符合规定的，收回原证，换发新证,变更后的《医疗器械生产企业许可证》有效期的截止日期不变。 第二十条 第二类、第三类医疗器械生产企业合并、分立或者跨原管辖地迁移的，应当按照本办法第七条至第九条的规定重新办理《医疗器械生产企业许可证》。 第一类医疗器械生产企业合并、分立、跨原管辖地迁移或者告知登记事项变更的，应当在领取新的营业执照后30日内或者在告知登记事项发生变更后30日内，按照本办法第六条的规定，向所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门书面告知。 第二十一条 第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立本企业生产场地但没有形成独立生产企业的，应当向原审批部门提出申请，填写《第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表》（见本办法附件4），并提交相关材料，申请《医疗器械生产企业许可证》变更登记。原审批部门参照本办法第十八条第一款的规定办理。准予变更的，原审批部门应当将变更情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 第一类医疗器械生产企业跨省设立本企业生产场地但没有形成独立生产企业的，应当按照本办法第二十条第二款的规定，向原告知登记部门书面告知。原告知登记部门收到该书面告知后，应当将情况通报生产场地所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 医疗器械生产企业跨省设立生产场地并形成独立生产企业的，应当按照本办法第七条至第九条的规定办理《医疗器械生产企业许可证》，或者按照本办法第六条的规定进行第一类医疗器械生产企业告知登记。新设生产场地所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门在核发《医疗器械生产企业许可证》或者收到第一类医疗器械生产企业书面告知后，应当通报原审批部门或者原告知登记部门。 第二十二条 《医疗器械生产企业许可证》有效期届满需要继续生产的，医疗器械生产企业应当在有效期届满前6个月，向原发证机关提出换发《医疗器械生产企业许可证》的申请，填写《医疗器械生产企业许可证（换发）申请表》（见本办法附件5），并提交原《医疗器械生产企业许可证》核发以来或者前次《医疗器械生产企业许可证》换发以来本办法第九条规定材料中发生变化的材料。 原发证机关结合企业执行法律法规、产品监督抽查和质量体系运行情况，比照本办法第十一条的规定进行审查，作出是否予以换发《医疗器械生产企业许可证》的决定。符合规定的，收回原证，换发新证。不符合规定的，作出不予换证的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门根据医疗器械生产企业的申请，应当在《医疗器械生产企业许可证》有效期届满前作出是否准予其换证的决定。逾期未作出决定的，视为同意换证，并予补办相应手续。 第二十三条 《医疗器械生产企业许可证》遗失的，医疗器械生产企业应当立即向原发证机关申请补发，并在原发证机关指定的媒体上登载遗失声明。原发证机关在企业登载遗失声明之日起满1个月后，按照原核准事项在10个工作日内补发《医疗器械生产企业许可证》。 第二十四条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当建立《医疗器械生产企业许可证》核发、换发、变更等工作档案，并将《医疗器械生产企业许可证》核发、换发、变更、补发、撤销和注销等情况，在每季度末报送国家食品药品监督管理局。对因变更、换证、吊销、撤销、注销等原因收回、作废的《医疗器械生产企业许可证》，应当建档保存5年。 第二十五条 任何单位或者个人不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《医疗器械生产企业许可证》。 第四章 医疗器械委托生产的管理 第二十六条 医疗器械委托生产的委托方应当是取得《医疗器械生产企业许可证》或者按照本办法规定进行了第一类医疗器械生产企业告知登记，并且取得医疗器械注册证书的生产企业。 第二十七条 医疗器械委托生产的受托方应当是取得《医疗器械生产企业许可证》或者按照本办法规定进行了第一类医疗器械生产企业告知登记的生产企业，并符合以下条件： （一）其生产范围应当涵盖受托生产的医疗器械； （二）生产条件、检测能力、质量管理体系应当与受托生产的医疗器械相适应； （三）一次性使用的无菌医疗器械以及国家食品药品监督管理局另有规定的其他医疗器械，除应当符合上述规定外，受托方还必须具有涵盖受托生产产品的医疗器械注册证书。 第二十八条 委托方负责委托生产医疗器械的质量和销售。委托方应当对受托方的生产条件、生产技术水平和质量管理状况进行详细考查，应当向受托方提供委托生产医疗器械的技术和质量文件，对生产全过程进行指导和监督。 受托方应当按照委托生产产品医疗器械注册证书规定的产品标准、生产工艺进行生产，并按规定保存所有受托生产文件和记录。 第二十九条 医疗器械委托生产的委托方和受托方应当签署书面合同。合同约定的委托生产期限不得超过委托生产产品的医疗器械注册证书的有效期限。 第三十条 委托方应当自合同签订之日起30日内，向其所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门登记备案，填写《医疗器械委托生产登记表》（见本办法附件6），并提交如下材料： （一）委托方和受托方的《医疗器械生产企业许可证》或者《第一类医疗器械生产企业登记表》、营业执照复印件； （二）委托方委托生产产品的医疗器械注册证书和受托方相关产品的医疗器械注册证书复印件； （三）委托生产医疗器械拟采用的产品标准、生产工艺、说明书、标签和包装标识； （四）委托生产合同复印件； （五）委托方对受托方质量管理体系的认可声明； （六）委托方关于医疗器械质量、销售以及售后服务责任的自我保证声明。 委托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门登记备案后，应当将《医疗器械委托生产登记表》抄送受托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 第三十一条 委托生产合同终止或者登记备案内容发生变化的，委托方应当及时向所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门报告。委托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当将情况及时通报受托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 第三十二条 部分医疗器械禁止委托生产。具体目录由国家食品药品监督管理局公布。 第三十三条 医疗器械生产企业委托生产不作为医疗器械管理的零部件、组件、材料等，不属于医疗器械委托生产管理范围。 第三十四条 委托生产的医疗器械，其说明书、标签和包装标识应当标明委托方企业名称、受托方企业名称和生产地址。 第五章 医疗器械生产的监督检查 第三十五条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责管理本行政区域内医疗器械生产企业的监督检查工作，建立实施监督检查的运行机制，编制本行政区域内医疗器械生产企业年度监督检查计划，明确设区的市级（食品）药品监督管理机构和县级（食品）药品监督管理机构的监督检查职责。 国家食品药品监督管理局应当对省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门的监督检查工作情况进行指导和检查，并可以根据需要组织对医疗器械生产企业进行抽查。 第三十六条 医疗器械生产监督检查的主要内容是检查医疗器械生产企业执行有关法律、法规、规章和实施医疗器械生产质量管理规范的情况。监督检查包括换发《医疗器械生产企业许可证》的现场检查、生产质量管理规范跟踪检查和日常监督检查等。 第三十七条 各级（食品）药品监督管理部门组织监督检查时，应当制定检查方案，明确检查标准，如实记录现场检查情况，检查结果应当以书面形式告知被检查企业。需要整改的应当提出整改内容及整改期限，并实施跟踪检查。 在进行监督检查时，（食品）药品监督管理部门应当指派两名以上检查人员实施监督检查，检查人员应当向被检查企业出示执法证明文件。（食品）药品监督管理部门工作人员对知悉的企业技术秘密和业务秘密应当保密。 第三十八条 监督检查时，（食品）药品监督管理部门可以依法查阅或者要求生产企业提供以下有关情况和材料： （一）《医疗器械生产企业许可证》及其事项变动和审批情况，医疗器械注册证书和营业执照； （二）企业组织机构、生产和质量主要管理人员以及生产、检验条件的变动及审批情况； （三）企业生产运行情况和质量管理情况； （四）医疗器械生产企业接受监督检查及整改落实情况； （五）不合格医疗器械被通告后的整改情况； （六）检查机关需要审查的其他必要资料。 第三十九条 县级以上地方（食品）药品监督管理部门应当在法律、法规、规章赋予的权限内，建立本行政区域内医疗器械生产企业的监管档案。监管档案应当包括医疗器械注册审批、生产许可、生产监督检查、产品质量监督抽查、不良事件监测、不良行为记录和投诉举报等内容。 第四十条 县级以上地方（食品）药品监督管理部门应当将监督检查中发现的生产企业的以下行为记入生产企业监管档案： （一）生产不符合国家标准、行业标准和注册产品标准的医疗器械的； （二）超出许可范围生产医疗器械的； （三）擅自降低相应生产条件的； （四）违反医疗器械说明书、标签和包装标识管理要求的； （五）未按规定建立并有效实施质量跟踪和不良事件监测制度的； （六）违法发布医疗器械广告的； （七）擅自委托生产医疗器械或者委托生产医疗器械未备案的； （八）其他违反法律、法规、规章及国家食品药品监督管理局相关要求的。 第四十一条 （食品）药品监督管理部门实施监督检查，不得妨碍医疗器械生产企业的正常生产活动，不得索取或者收受医疗器械生产企业的财物，不得谋取其他利益。 第四十二条 个人和组织发现医疗器械生产企业进行违法生产的活动，有权向（食品）药品监督管理部门举报，（食品）药品监督管理部门应当及时核实、处理。 第四十三条 县级以上地方（食品）药品监督管理部门对本行政区域内有不良行为记录的生产企业，可以增加监督检查和产品抽验频次。 第四十四条 医疗器械生产企业应当在质量管理体系有效运行下组织生产，符合医疗器械生产企业生产条件的相应规定和质量管理规范有关要求。 第四十五条 医疗器械生产企业生产的医疗器械应当符合国家标准、行业标准和注册产品标准。上市销售的医疗器械应当经检验合格，并附有合格证。 第四十六条 医疗器械跨省设立生产场地但未形成独立生产企业的，生产场地所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责其日常监督管理工作，并将有关情况向医疗器械生产企业的原审批部门或者原告知登记部门通报。 医疗器械委托生产的，受托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门负责受托企业的日常监督管理工作，并将有关情况向委托方所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门通报。 第四十七条 医疗器械生产企业连续停产一年以上重新组织生产的，应当提前书面告知所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当对医疗器械生产企业进行质量体系考核或者现场检查。 第四十八条 医疗器械生产企业应当按照有关规定开展医疗器械不良事件监测和上市产品再评价工作，并建立相关档案。 第三类医疗器械生产企业应当建立并实施产品上市后的跟踪制度，确保产品的可追溯性。 第四十九条 医疗器械生产企业生产的医疗器械发生重大质量事故的，应当立即报告所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门。 第五十条 有《中华人民共和国行政许可法》（以下简称《行政许可法》）第七十条情形之一的，原发证机关应当依法注销《医疗器械生产企业许可证》，并自注销之日起5个工作日内通知有关工商行政管理部门。 第五十一条 县级以上（食品）药品监督管理部门应当设医疗器械监督员。医疗器械监督员的有关管理规定由国家食品药品监督管理局另行制定。 第六章 法律责任 第五十二条 有《行政许可法》第六十九条情形之一的，国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销《医疗器械生产企业许可证》。 第五十三条 违反本办法规定，未取得《医疗器械生产企业许可证》生产第二类、第三类医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十六条 处罚。 未取得医疗器械注册证书生产医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十五条处罚。 第五十四条 违反本办法规定涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《医疗器械生产企业许可证》的，由县级以上（食品）药品监督管理部门责令其改正，可以并处1万元以上3万元以下罚款；对于使用涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让的《医疗器械生产企业许可证》的，责令其改正，其中属于未取得《医疗器械生产企业许可证》生产第二类、第三类医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十六条处罚。 第五十五条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请《医疗器械生产企业许可证》的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门不予受理或者不予批准，并给予警告，申请人在一年内不得再次申请《医疗器械生产企业许可证》。 以欺骗、贿赂等不正当手段取得《医疗器械生产企业许可证》的，由原发证机关撤销《医疗器械生产企业许可证》；已进行生产的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十六条处罚；申请人在三年内不得再次申请该行政许可。 第五十六条 生产不符合国家标准、行业标准和注册产品标准的医疗器械的，依照《医疗器械监督管理条例》第三十七条处罚。 第五十七条 医疗器械生产企业有下列情形之一的，由所在地县级以上（食品）药品监督管理部门给予警告，责令限期改正，可以并处3万元以下罚款： （一）第一类医疗器械生产企业未按规定向（食品）药品监督管理部门书面告知的； （二）未按标准进行检验或者产品出厂没有合格证的； （三）未按规定办理《医疗器械生产企业许可证》变更手续的； （四）违反医疗器械生产质量管理有关要求，擅自降低生产条件的； （五）未按本办法规定登记备案擅自委托或者受托生产医疗器械的； （六）在未经许可的生产场地擅自生产医疗器械的； （七）生产 第三类医疗器械未按规定建立上市后跟踪制度的； （八）未按规定报告所发生的重大医疗器械质量事故的； （九）上市医疗器械存在重大安全隐患而不予纠正的； （十）医疗器械生产企业连续停产一年以上，未提前书面告知所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门即恢复生产的； （十一）向负责监督检查的（食品）药品监督管理部门隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的。 医疗器械生产企业有前款所列情形，情节严重或者造成危害后果，属于违反《医疗器械监督管理条例》相关规定的，依照《医疗器械监督管理条例》的规定处罚。 第五十八条 在实施本办法规定的行政许可中违反相关法律、法规规定的，按照有关法律、法规处理。 第五十九条 （食品）药品监督管理部门工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，构成犯罪的，依据刑法的有关规定由司法部门追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由主管部门依法给予行政处分。 第七章 附 则 第六十条 本办法由国家食品药品监督管理局负责解释。 第六十一条 本办法自公布之日起施行。国家药品监督管理局于2000年4月10日发布的《医疗器械生产企业监督管理办法》同时废止。 附件：1．第一类医疗器械生产企业登记表（格式） 2．医疗器械生产企业许可证（开办）申请表（格式） 3．医疗器械生产企业许可证（变更）申请表（格式） 4．第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表格式） 5．医疗器械生产企业许可证（换发）申请表（格式） 6．医疗器械委托生产登记表（格式） 7．医疗器械生产企业许可证（格式） 附件1：第一类医疗器械生产企业登记表（格式） 第一类医疗器械生产企业登记表 登记号 ┌────────┬───────────────────────────────┐ │ 企业名称 │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ 营业执照编号 │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ 注册地址 │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ 生产地址 │ │ ├────────┼───────────┬──────┬────────────┤ │ 邮政编码 │ │ 电话 │ │ ├────────┼───────────┴──────┴────────────┤ │ 法定代表人 │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ 企业负责人 │ │ ├────────┼───────────┬──────┬────────────┤ │ 联系人 │ │ 联系电话 │ │ ├────────┼───────────┼──────┼────────────┤ │ 传真 │ │ 电子邮件 │ │ ├────────┼───────────┴──────┴────────────┤ │ │ │ │ 生产范围 │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 生产品种 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────┬───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业意见 │ │ │ │ │法定代表人签字： │企业盖章： │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├────────┼───────────────┴───────────────┤ │ │________（食品）药品监督管理局签收人： │ │ 签收 │ │ │ │ 年 月 日 │ └────────┴───────────────────────────────┘ 注：1．本表只适用于第一类医疗器械生产企业 2．本表一式三份，书写工整 附件2：医疗器械生产企业许可证（开办）申请表（格式） 医疗器械生产企业许可证（开办）申请表 ┌────────┬───────────────────────────────┐ │ 拟办企业名称 │ │ ├────────┼──────────────┬──────┬─────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 注册地址 │ ├──────┼─────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├────────┼──────────────┼──────┼─────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 生产地址 │ ├──────┼─────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├────────┼──┬────┬───┬──┴─┬────┼────┬────┤ │ 法定代表人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├────────┼──┼────┼───┼────┼────┼────┼────┤ │ 企业负责人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├────────┼──┴────┴───┼────┼────┴────┴────┤ │ 联 系 人 │ │联系电话│ │ ├────────┼───────────┼────┼──────────────┤ │ 传 真 │ │电子邮件│ │ ├────────┼───────────┴────┴──────────────┤ │ 开办企业类别 │ 二类 □ 三类 □ │ ├────────┼───────────────────┬──────┬────┤ │ 隶属单位 │ │ 企业性质 │ │ ├────────┼───────────────────┴──────┴────┤ │ │ │ │ │ │ │ 生产范围 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 生产品种 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴───────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 企 业 基 本 情 况 │ ├────────┬──────────┬──────────┬─────────┤ │ 注册资本 │ │ 医疗器械专营企业 │是 □ 否 □│ ├────────┼──────────┼──────────┼─────────┤ │ 职工总数 │ │ 技 术 人 员 数 │ │ ├────────┼─────────┬┴──────────┴─────────┤ │ │ 建筑总面积 │ 其 中 │ │ 企业场所 ├─────────┼────┬─────┬────┬─────┤ │ 状况（m2） │ │生产面积│ 净化面积 │检验面积│ 仓储面积 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────┼────┼─────┼────┴─────┤ │ 检验机构状况 │ 总人数 │ │技术人员数│ │ ├────────┼─────────┴────┴─┬───┴──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业意见 │ │ │ │ │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├────────┼────────────────┴──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │省级（食品）药 │ │ │ 品监督管理部 │ │ │ 门意见 │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├────────┼───────────────────────────────┤ │ │ │ │ 备 注 │ │ │ │ │ └────────┴───────────────────────────────┘ 注：本表一式三份，书写工整 附件3：医疗器械生产企业许可证（变更）申请表（格式） 医疗器械生产企业许可证（变更）申请表 ┌──────────┬─────────────────────────────┐ │ 企业名称 │ │ ├──────────┼─────────────────┬────┬──────┤ │ 生产企业许可证编号 │ │批准时间│ │ ├──────────┴─────────────────┴────┴──────┤ │ 企业变更情况 │ ├──────────┬─────────────────┬───────────┤ │ 项目 │ 原核准事项 │ 申请变更事项 │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 企业名称 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 注册地址 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 生产地址 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 法定代表人 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ 企业负责人 │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ 生产范围 │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────────────┼────┬──────┤ │ 联系人 │ │联系电话│ │ ├──────────┼─────────────────┼────┼──────┤ │ 传真 │ │电子邮件│ │ ├──────────┼─────────────────┼────┴──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业意见 │ │ │ │ │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├──────────┼─────────────────┴───────────┤ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├──────────┼─────────────────────────────┤ │ │ │ │ 省级（食品）药品监 │ │ │ 督管理部门意见 │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├──────────┼─────────────────────────────┤ │ 备 注 │ │ └──────────┴─────────────────────────────┘ 注：本表一式三份，书写工整 附件4：第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表（格式） 第二类、第三类医疗器械生产企业跨省设立生产场地登记表 ┌───────────┬────────────────────────────┐ │ 企业名称 │ │ ├───────────┼─────────┬───────┬──────────┤ │ 生产企业许可证编号 │ │ 批准时间 │ │ ├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 注册地址 │ ├───────┼──────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 生产地址 │ ├───────┼──────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├───────────┼─────────┼───────┼──────────┤ │ │ │ 邮政编码 │ │ │ 异地生产地址 │ ├───────┼──────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├───────────┼──┬──┬───┼───┬───┼──┬───────┤ │ 法定代表人 │ │职称│ │ 学历 │ │专业│ │ ├───────────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───────┤ │ 企业负责人 │ │职称│ │ 学历 │ │专业│ │ ├───────────┼──┼──┼───┼───┼───┼──┼───────┤ │ 异地生产场地负责人 │ │职称│ │ 学历 │ │专业│ │ ├───────────┼──┴──┴───┼───┼───┴──┴───────┤ │ 联 系 人 │ │ 联系 │ │ │ │ │ 电话 │ │ ├───────────┼─────────┼───┼──────────────┤ │ 传 真 │ │ 电子 │ │ │ │ │ 邮件 │ │ ├───────────┼─────────┴───┴──────────────┤ │ 企业类别 │ 二类 □ 三类 □ │ ├───────────┼───────┬─────────┬──────────┤ │ 注册资本 │ │ 医疗器械专营企业 │ 是 □ 否 □│ ├───────────┼───────┴───┬─────┴───┬──────┤ │ 隶属单位 │ │ 企业性质 │ │ ├───────────┼───────────┴─────────┴──────┤ │ │ │ │ 异地生产范围 │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ │ │ │ 异地产品品种 │ │ │ │ │ └───────────┴────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 异生产场地基本情况 │ ├─────────┬────────┬─────────┬───────────┤ │ 职工总数 │ │ 技术人员数 │ │ ├─────────┼──────┬─┴─────────┴───────────┤ │ │ 建筑总面积 │ 其 中 │ │ ├──────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ 异地生产场所 │ │ 生产面积 │ 净化面积 │ 检验面积 │ 仓储面积 │ │ 状况（m2） │ ├─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┴─────┤ │ 检验机构状况 │ 总人数 │ │技术人员数│ │ ├─────────┼──────┴─────┴─┬───┴───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业意见 │ │ │ │ │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├─────────┼──────────────┴───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │注册地省级（食品）│ │ │药品监督管理部门 │ │ │ 意见 │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │ 备 注 │ │ │ │ │ └─────────┴──────────────────────────────┘ 注：本表一式四份，书写工整 附件5：医疗器械生产企业许可证（换发）申请表（格式） 医疗器械生产企业许可证（换发）申请表 ┌─────────┬──────────────────────────────┐ │ 企业名称 │ │ ├─────────┼─────────────┬────┬───────────┤ │ 原牛产企业许可证│ │批准时间│ │ │ 编号 │ │ │ │ ├─────────┼─────────────┼────┼───────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 注册地址 │ ├────┼───────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├─────────┼─────────────┼────┼───────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 生产地址 │ ├────┼───────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├─────────┼───┬────┬───┬┴───┬┴──┬────┬───┤ │ 法定代表人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├─────────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┤ │ 企业负责人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├─────────┼───┴────┴───┼────┼───┴────┴───┤ │ 联 系 人 │ │联系电话│ │ ├─────────┼────────────┼────┼────────────┤ │ 传真 │ │电子邮件│ │ ├─────────┼────────────┴────┴────────────┤ │ 企业类别 │ 二类 □ 三类 □ │ ├─────────┼────────────────┬─────┬───────┤ │ 隶属单位 │ │ 企业性质 │ │ ├─────────┼────────────────┴─────┴───────┤ │ 生产范围 │ │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ 生产品种 │ │ ├─────────┴──────────────────────────────┤ │ 企 业 基 本 情 况 │ ├─────────┬───────────┬─────────┬────────┤ │ 注册资本 │ │ 医疗器械专营企业 │ 是□ 否□ │ ├─────────┼───────────┼─────────┼────────┤ │ 职工总数 │ │ 技术人员数 │ │ ├─────────┼──────┬────┴─────────┴────────┤ │ │ 建筑总面积│ 其 中 │ │ 企业场所 ├──────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ 状况（m2） │ │ 生产面积 │ 净化面积 │ 检验面积 │ 仓储面积 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┴──┬──┴─────┤ │ 检验机构状况 │ 总人数 │ │ 技术人员数 │ │ ├─────────┼──────┼─────┴─┬──────┴┬───────┤ │ │ 产品名称 │ 管理类别 │ 类代号 │ 产品注册证号 │ │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 产品情况 │ │ │ │ │ │ （可另加附页） ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ ┌────────────┬───────────────────────────┐ │ │ │ │ 产品监督 │ │ │ 抽查情况 │ │ │ │ │ ├────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 法律法规执行情况 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 质量体系运行情况 │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┼──────────────┬────────────┤ │ │ │ │ │ 企业意见 │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├────────────┼──────────────┴────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ 省级（食品）药品 │ │ │ 监督管理部门意见 │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├────────────┼───────────────────────────┤ │ │ │ │ 备 注 │ │ │ │ │ └────────────┴───────────────────────────┘ 注：本表一式三份，书写工整 附件6：医疗器械委托生产登记表（格式） 医疗器械委托生产登记表 ┌────────────────────────────────────────┐ │ 委托企业基本情况 │ ├───────────┬────────────────────────────┤ │ 企业名称 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 生产企业许可证编号 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 委托产品注册证号 │ │ ├───────────┼──────────┬────┬────────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 注册地址 │ ├────┼────────────┤ │ │ │ 电 话 │ │ ├───────────┼───┬────┬─┴┬───┴┬──┬────┬───┤ │ 法定代表人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├───────────┼───┼────┼──┼────┼──┼────┼───┤ │ 企业负责人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├───────────┼───┴────┴──┼────┼──┴────┴───┤ │ 企业联系人 │ │联系电话│ │ ├───────────┼───────────┼────┼───────────┤ │ 传真 │ │电子邮件│ │ ├───────────┼───────────┴────┴───────────┤ │ 委托生产范围 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 委托产品品种 │ │ ├───────────┴────────────────────────────┤ │ 受托企业基本情况 │ ├───────────┬────────────────────────────┤ │ 企业名称 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 生产企业许可证编号 │ │ ├───────────┼────────────────────────────┤ │ 相关产品注册证号 │ │ ├───────────┼─────────────┬────┬─────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 注册地址 │ ├────┼─────────┤ │ │ │电 话│ │ ├───────────┼─────────────┼────┼─────────┤ │ │ │邮政编码│ │ │ 生产地址 │ ├────┼─────────┤ │ │ │电 话│ │ ├───────────┼───┬────┬───┬┴───┬┴──┬───┬──┤ │ 法定代表人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ ├───────────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼──┤ │ 企业负责人 │ │ 职称 │ │ 学历 │ │ 专业 │ │ └───────────┴───┴────┴───┴────┴───┴───┴──┘ ┌─────────┬──────────────┬────┬──────────┐ │ 企业联系人 │ │联系电话│ │ ├─────────┼──────────────┼────┼──────────┤ │ 传真 │ │电子邮件│ │ ├─────────┼──────────────┴────┴──────────┤ │ 企业类别 │ 一类 □ 二类 □ 三类 □ │ ├─────────┼─────────────────────┬────┬───┤ │ 隶属单位 │ │企业性质│ │ ├─────────┼─────────────────────┴────┴───┤ │ 生产范围 │ │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ 生产品种 │ │ ├─────────┼───────────────────┬─────┬────┤ │ 职工总数 │ │技术人员数│ │ ├─────────┼───────────────────┴─────┴────┤ │ │ 建筑总面积 │ 其 中 │ │ ├──────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ 生产场所 │ │ 生产面积 │ 净化面积 │ 检验面积 │ 仓储面积 │ │ 状况（m2） │ ├─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┴─────┤ │ 检验机构状况 │ 总人数 │ │技术人员数│ │ ├─────────┼──────┴─────┴─┬───┴───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 委托企业意见 │ │ │ │ │ 法定代表人签字： │ 企业盖章： │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │ ├─────────┼──────────────┴───────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 审核意见 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 签字： 年 月 日 │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │委托方所在地省级（│ │ │食品）药品监督管理│ │ │ 部门备案 │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日（盖章） │ ├─────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │ 备 注 │ │ │ │ │ └─────────┴──────────────────────────────┘ 注：一式四份，书写工整 附件7：医疗器械生产企业许可证（格式） 中华人民共和国 医疗器械生产企业许可证 编号： X1（食）药监械生产许XXXX1 XXXX3 号 企业名称： 法定代表人： 注册地址： 企业负责人： 生产地址： 生产范围： 有效期至： 年 月 日 发证机关： XX（食品）药品监督管理局 年 月 日 注：X1：批准部门所在地（省、直辖市、自治区）的简称； XXXX 2：年份； XXXX 3：顺序号。
关于印发2004年制修订医疗器械行业标准项目计划的通知 | 国食药监械[2004]359号 | FGWJ-2004-10063 | 2004-07-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 现将2004年度制定、修订医疗器械行业标准项目计划印发你们，其中强制性行业标准40项，推荐性行业标准96项（见附件）。 请各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局对辖区内有关单位承担的起草项目，加强监督检查，确保项目的按时完成。 请各标准项目归口技术委员会或单位积极组织并妥善落实归口内标准项目的起草工作，对承担起草标准项目的单位给予支持并进行督促。 请各承担起草任务的单位按计划要求，按时、保质地完成所承担标准项目的制定、修订任务。 附件：1．2004年医疗器械强制性行业标准目录汇总表 2．2004年医疗器械推荐性行业标准目录汇总表 国家食品药品监督管理局 二○○四年七月十六日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 现将2004年度制定、修订医疗器械行业标准项目计划印发你们，其中强制性行业标准40项，推荐性行业标准96项（见附件）。 请各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局对辖区内有关单位承担的起草项目，加强监督检查，确保项目的按时完成。 请各标准项目归口技术委员会或单位积极组织并妥善落实归口内标准项目的起草工作，对承担起草标准项目的单位给予支持并进行督促。 请各承担起草任务的单位按计划要求，按时、保质地完成所承担标准项目的制定、修订任务。 附件：1．2004年医疗器械强制性行业标准目录汇总表 2．2004年医疗器械推荐性行业标准目录汇总表 国家食品药品监督管理局 二○○四年七月十六日
《互联网药品信息服务管理办法》（局令第9号） |  |  |  |  | 国家食品药品监督管理局令 第9号 《互联网药品信息服务管理办法》于2004年5月28日经国家食品药品监督管理局局务会议审议通过，现予公布。本规定自公布之日起施行。 二○○四年七月八日 互联网药品信息服务管理办法 第一条 为加强药品监督管理，规范互联网药品信息服务活动，保证互联网药品信息的真实、准确，根据《中华人民共和国药品管理法》、《互联网信息服务管理办法》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内提供互联网药品信息服务活动，适用本办法。 本办法所称互联网药品信息服务，是指通过互联网向上网用户提供药品（含医疗器械）信息的服务活动。 第三条 互联网药品信息服务分为经营性和非经营性两类。 经营性互联网药品信息服务是指通过互联网向上网用户有偿提供药品信息等服务的活动。 非经营性互联网药品信息服务是指通过互联网向上网用户无偿提供公开的、共享性药品信息等服务的活动。 第四条 国家食品药品监督管理局对全国提供互联网药品信息服务活动的网站实施监督管理。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局对本行政区域内提供互联网药品信息服务活动的网站实施监督管理。 第五条 拟提供互联网药品信息服务的网站，应当在向国务院信息产业主管部门或者省级电信管理机构申请办理经营许可证或者办理备案手续之前，按照属地监督管理的原则，向该网站主办单位所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门提出申请，经审核同意后取得提供互联网药品信息服务的资格。 第六条 各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局对本辖区内申请提供互联网药品信息服务的互联网站进行审核，符合条件的核发《互联网药品信息服务资格证书》。 第七条 《互联网药品信息服务资格证书》的格式由国家食品药品监督管理局统一制定。 第八条 提供互联网药品信息服务的网站，应当在其网站主页显著位置标注《互联网药品信息服务资格证书》的证书编号。 第九条 提供互联网药品信息服务网站所登载的药品信息必须科学、准确，必须符合国家的法律、法规和国家有关药品、医疗器械管理的相关规定。 提供互联网药品信息服务的网站不得发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息。 第十条 提供互联网药品信息服务的网站发布的药品（含医疗器械）广告，必须经过（食品）药品监督管理部门审查批准。 提供互联网药品信息服务的网站发布的药品（含医疗器械）广告要注明广告审查批准文号。 第十一条 申请提供互联网药品信息服务，除应当符合《互联网信息服务管理办法》规定的要求外，还应当具备下列条件： （一）互联网药品信息服务的提供者应当为依法设立的企事业单位或者其它组织； （二）具有与开展互联网药品信息服务活动相适应的专业人员、设施及相关制度； （三）有两名以上熟悉药品、医疗器械管理法律、法规和药品、医疗器械专业知识，或者依法经资格认定的药学、医疗器械技术人员。 第十二条 提供互联网药品信息服务的申请应当以一个网站为基本单元。 第十三条 申请提供互联网药品信息服务，应当填写国家食品药品监督管理局统一制发的《互联网药品信息服务申请表》，向网站主办单位所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门提出申请，同时提交以下材料： （一）企业营业执照复印件（新办企业提供工商行政管理部门出具的名称预核准通知书及相关材料）； （二）网站域名注册的相关证书或者证明文件。从事互联网药品信息服务网站的中文名称，除与主办单位名称相同的以外，不得以“中国”、“中华”、“全国”等冠名；除取得药品招标代理机构资格证书的单位开办的互联网站外，其它提供互联网药品信息服务的网站名称中不得出现“电子商务”、“药品招商”、“药品招标”等内容； （三）网站栏目设置说明（申请经营性互联网药品信息服务的网站需提供收费栏目及收费方式的说明）； （四）网站对历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度及执行情况说明； （五）（食品）药品监督管理部门在线浏览网站上所有栏目、内容的方法及操作说明； （六）药品及医疗器械相关专业技术人员学历证明或者其专业技术资格证书复印件、网站负责人身份证复印件及简历； （七）健全的网络与信息安全保障措施，包括网站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用户信息安全管理制度； （八）保证药品信息来源合法、真实、安全的管理措施、情况说明及相关证明。 第十四条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门在收到申请材料之日起5日内做出受理与否的决定，受理的，发给受理通知书；不受理的，书面通知申请人并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第十五条 对于申请材料不规范、不完整的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门自申请之日起5日内一次告知申请人需要补正的全部内容；逾期不告知的，自收到材料之日起即为受理。 第十六条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门自受理之日起20日内对申请提供互联网药品信息服务的材料进行审核，并作出同意或者不同意的决定。同意的，由省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门核发《互联网药品信息服务资格证书》，同时报国家食品药品监督管理局备案并发布公告；不同意的，应当书面通知申请人并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 国家食品药品监督管理局对各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门的审核工作进行监督。 第十七条 《互联网药品信息服务资格证书》有效期为5年。有效期届满，需要继续提供互联网药品信息服务的，持证单位应当在有效期届满前６个月内，向原发证机关申请换发《互联网药品信息服务资格证书》。原发证机关进行审核后，认为符合条件的，予以换发新证；认为不符合条件的，发给不予换发新证的通知并说明理由，原《互联网药品信息服务资格证书》由原发证机关收回并公告注销。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门根据申请人的申请，应当在《互联网药品信息服务资格证书》有效期届满前作出是否准予其换证的决定。逾期未作出决定的，视为准予换证。 第十八条 《互联网药品信息服务资格证书》可以根据互联网药品信息服务提供者的书面申请，由原发证机关收回，原发证机关应当报国家食品药品监督管理局备案并发布公告。被收回《互联网药品信息服务资格证书》的网站不得继续从事互联网药品信息服务。 第十九条 互联网药品信息服务提供者变更下列事项之一的，应当向原发证机关申请办理变更手续，填写《互联网药品信息服务项目变更申请表》，同时提供下列相关证明文件： （一）《互联网药品信息服务资格证书》中审核批准的项目（互联网药品信息服务提供者单位名称、网站名称、IP地址等）； （二）互联网药品信息服务提供者的基本项目（地址、法定代表人、企业负责人等）； （三）网站提供互联网药品信息服务的基本情况（服务方式、服务项目等）。 第二十条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门自受理变更申请之日起20个工作日内作出是否同意变更的审核决定。同意变更的，将变更结果予以公告并报国家食品药品监督管理局备案；不同意变更的，以书面形式通知申请人并说明理由。 第二十一条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门对申请人的申请进行审查时，应当公示审批过程和审批结果。申请人和利害关系人可以对直接关系其重大利益的事项提交书面意见进行陈述和申辩。依法应当听证的，按照法定程序举行听证。 第二十二条 未取得或者超出有效期使用《互联网药品信息服务资格证书》从事互联网药品信息服务的，由国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门给予警告，并责令其停止从事互联网药品信息服务；情节严重的，移送相关部门，依照有关法律、法规给予处罚。 第二十三条 提供互联网药品信息服务的网站不在其网站主页的显著位置标注《互联网药品信息服务资格证书》的证书编号的，国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门给予警告，责令限期改正；在限定期限内拒不改正的，对提供非经营性互联网药品信息服务的网站处以500元以下罚款，对提供经营性互联网药品信息服务的网站处以5000元以上1万元以下罚款。 第二十四条 互联网药品信息服务提供者违反本办法，有下列情形之一的，由国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门给予警告，责令限期改正；情节严重的，对提供非经营性互联网药品信息服务的网站处以1000元以下罚款，对提供经营性互联网药品信息服务的网站处以1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，移送司法部门追究刑事责任： （一）已经获得《互联网药品信息服务资格证书》，但提供的药品信息直接撮合药品网上交易的； （二）已经获得《互联网药品信息服务资格证书》，但超出审核同意的范围提供互联网药品信息服务的； （三）提供不真实互联网药品信息服务并造成不良社会影响的； （四）擅自变更互联网药品信息服务项目的。 第二十五条 互联网药品信息服务提供者在其业务活动中，违法使用《互联网药品信息服务资格证书》的，由国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门依照有关法律、法规的规定处罚。 第二十六条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门违法对互联网药品信息服务申请作出审核批准的，原发证机关应当撤销原批准的《互联网药品信息服务资格证书》，由此给申请人的合法权益造成损害的，由原发证机关依照国家赔偿法的规定给予赔偿；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或者上级机关依法给予行政处分。 第二十七条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当对提供互联网药品信息服务的网站进行监督检查，并将检查情况向社会公告。 第二十八条 本办法由国家食品药品监督管理局负责解释。 第二十九条 本办法自公布之日起施行。国家药品监督管理局令第26号《互联网药品信息服务管理暂行规定》同时废止。 | 国家食品药品监督管理局令 第9号 《互联网药品信息服务管理办法》于2004年5月28日经国家食品药品监督管理局局务会议审议通过，现予公布。本规定自公布之日起施行。 二○○四年七月八日 互联网药品信息服务管理办法 第一条 为加强药品监督管理，规范互联网药品信息服务活动，保证互联网药品信息的真实、准确，根据《中华人民共和国药品管理法》、《互联网信息服务管理办法》，制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内提供互联网药品信息服务活动，适用本办法。 本办法所称互联网药品信息服务，是指通过互联网向上网用户提供药品（含医疗器械）信息的服务活动。 第三条 互联网药品信息服务分为经营性和非经营性两类。 经营性互联网药品信息服务是指通过互联网向上网用户有偿提供药品信息等服务的活动。 非经营性互联网药品信息服务是指通过互联网向上网用户无偿提供公开的、共享性药品信息等服务的活动。 第四条 国家食品药品监督管理局对全国提供互联网药品信息服务活动的网站实施监督管理。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局对本行政区域内提供互联网药品信息服务活动的网站实施监督管理。 第五条 拟提供互联网药品信息服务的网站，应当在向国务院信息产业主管部门或者省级电信管理机构申请办理经营许可证或者办理备案手续之前，按照属地监督管理的原则，向该网站主办单位所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门提出申请，经审核同意后取得提供互联网药品信息服务的资格。 第六条 各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理局对本辖区内申请提供互联网药品信息服务的互联网站进行审核，符合条件的核发《互联网药品信息服务资格证书》。 第七条 《互联网药品信息服务资格证书》的格式由国家食品药品监督管理局统一制定。 第八条 提供互联网药品信息服务的网站，应当在其网站主页显著位置标注《互联网药品信息服务资格证书》的证书编号。 第九条 提供互联网药品信息服务网站所登载的药品信息必须科学、准确，必须符合国家的法律、法规和国家有关药品、医疗器械管理的相关规定。 提供互联网药品信息服务的网站不得发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息。 第十条 提供互联网药品信息服务的网站发布的药品（含医疗器械）广告，必须经过（食品）药品监督管理部门审查批准。 提供互联网药品信息服务的网站发布的药品（含医疗器械）广告要注明广告审查批准文号。 第十一条 申请提供互联网药品信息服务，除应当符合《互联网信息服务管理办法》规定的要求外，还应当具备下列条件： （一）互联网药品信息服务的提供者应当为依法设立的企事业单位或者其它组织； （二）具有与开展互联网药品信息服务活动相适应的专业人员、设施及相关制度； （三）有两名以上熟悉药品、医疗器械管理法律、法规和药品、医疗器械专业知识，或者依法经资格认定的药学、医疗器械技术人员。 第十二条 提供互联网药品信息服务的申请应当以一个网站为基本单元。 第十三条 申请提供互联网药品信息服务，应当填写国家食品药品监督管理局统一制发的《互联网药品信息服务申请表》，向网站主办单位所在地省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门提出申请，同时提交以下材料： （一）企业营业执照复印件（新办企业提供工商行政管理部门出具的名称预核准通知书及相关材料）； （二）网站域名注册的相关证书或者证明文件。从事互联网药品信息服务网站的中文名称，除与主办单位名称相同的以外，不得以“中国”、“中华”、“全国”等冠名；除取得药品招标代理机构资格证书的单位开办的互联网站外，其它提供互联网药品信息服务的网站名称中不得出现“电子商务”、“药品招商”、“药品招标”等内容； （三）网站栏目设置说明（申请经营性互联网药品信息服务的网站需提供收费栏目及收费方式的说明）； （四）网站对历史发布信息进行备份和查阅的相关管理制度及执行情况说明； （五）（食品）药品监督管理部门在线浏览网站上所有栏目、内容的方法及操作说明； （六）药品及医疗器械相关专业技术人员学历证明或者其专业技术资格证书复印件、网站负责人身份证复印件及简历； （七）健全的网络与信息安全保障措施，包括网站安全保障措施、信息安全保密管理制度、用户信息安全管理制度； （八）保证药品信息来源合法、真实、安全的管理措施、情况说明及相关证明。 第十四条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门在收到申请材料之日起5日内做出受理与否的决定，受理的，发给受理通知书；不受理的，书面通知申请人并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 第十五条 对于申请材料不规范、不完整的，省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门自申请之日起5日内一次告知申请人需要补正的全部内容；逾期不告知的，自收到材料之日起即为受理。 第十六条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门自受理之日起20日内对申请提供互联网药品信息服务的材料进行审核，并作出同意或者不同意的决定。同意的，由省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门核发《互联网药品信息服务资格证书》，同时报国家食品药品监督管理局备案并发布公告；不同意的，应当书面通知申请人并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。 国家食品药品监督管理局对各省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门的审核工作进行监督。 第十七条 《互联网药品信息服务资格证书》有效期为5年。有效期届满，需要继续提供互联网药品信息服务的，持证单位应当在有效期届满前６个月内，向原发证机关申请换发《互联网药品信息服务资格证书》。原发证机关进行审核后，认为符合条件的，予以换发新证；认为不符合条件的，发给不予换发新证的通知并说明理由，原《互联网药品信息服务资格证书》由原发证机关收回并公告注销。 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门根据申请人的申请，应当在《互联网药品信息服务资格证书》有效期届满前作出是否准予其换证的决定。逾期未作出决定的，视为准予换证。 第十八条 《互联网药品信息服务资格证书》可以根据互联网药品信息服务提供者的书面申请，由原发证机关收回，原发证机关应当报国家食品药品监督管理局备案并发布公告。被收回《互联网药品信息服务资格证书》的网站不得继续从事互联网药品信息服务。 第十九条 互联网药品信息服务提供者变更下列事项之一的，应当向原发证机关申请办理变更手续，填写《互联网药品信息服务项目变更申请表》，同时提供下列相关证明文件： （一）《互联网药品信息服务资格证书》中审核批准的项目（互联网药品信息服务提供者单位名称、网站名称、IP地址等）； （二）互联网药品信息服务提供者的基本项目（地址、法定代表人、企业负责人等）； （三）网站提供互联网药品信息服务的基本情况（服务方式、服务项目等）。 第二十条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门自受理变更申请之日起20个工作日内作出是否同意变更的审核决定。同意变更的，将变更结果予以公告并报国家食品药品监督管理局备案；不同意变更的，以书面形式通知申请人并说明理由。 第二十一条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门对申请人的申请进行审查时，应当公示审批过程和审批结果。申请人和利害关系人可以对直接关系其重大利益的事项提交书面意见进行陈述和申辩。依法应当听证的，按照法定程序举行听证。 第二十二条 未取得或者超出有效期使用《互联网药品信息服务资格证书》从事互联网药品信息服务的，由国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门给予警告，并责令其停止从事互联网药品信息服务；情节严重的，移送相关部门，依照有关法律、法规给予处罚。 第二十三条 提供互联网药品信息服务的网站不在其网站主页的显著位置标注《互联网药品信息服务资格证书》的证书编号的，国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门给予警告，责令限期改正；在限定期限内拒不改正的，对提供非经营性互联网药品信息服务的网站处以500元以下罚款，对提供经营性互联网药品信息服务的网站处以5000元以上1万元以下罚款。 第二十四条 互联网药品信息服务提供者违反本办法，有下列情形之一的，由国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门给予警告，责令限期改正；情节严重的，对提供非经营性互联网药品信息服务的网站处以1000元以下罚款，对提供经营性互联网药品信息服务的网站处以1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，移送司法部门追究刑事责任： （一）已经获得《互联网药品信息服务资格证书》，但提供的药品信息直接撮合药品网上交易的； （二）已经获得《互联网药品信息服务资格证书》，但超出审核同意的范围提供互联网药品信息服务的； （三）提供不真实互联网药品信息服务并造成不良社会影响的； （四）擅自变更互联网药品信息服务项目的。 第二十五条 互联网药品信息服务提供者在其业务活动中，违法使用《互联网药品信息服务资格证书》的，由国家食品药品监督管理局或者省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门依照有关法律、法规的规定处罚。 第二十六条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门违法对互联网药品信息服务申请作出审核批准的，原发证机关应当撤销原批准的《互联网药品信息服务资格证书》，由此给申请人的合法权益造成损害的，由原发证机关依照国家赔偿法的规定给予赔偿；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或者上级机关依法给予行政处分。 第二十七条 省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门应当对提供互联网药品信息服务的网站进行监督检查，并将检查情况向社会公告。 第二十八条 本办法由国家食品药品监督管理局负责解释。 第二十九条 本办法自公布之日起施行。国家药品监督管理局令第26号《互联网药品信息服务管理暂行规定》同时废止。
《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（局令第10号）【废止】 |  | FGWJ-2005-10231 | 2004-07-08 |  | 国家食品药品监督管理局令 第10号 《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》于2004年6月18日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布。本规定自公布之日起施行。 二○○四年七月八日 医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定 第一条 为规范医疗器械说明书、标签和包装标识，保证医疗器械使用的安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规定。 第二条 凡在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械应当按照本规定要求附有说明书、标签和包装标识。简单易用的产品，按照国家食品药品监督管理局的规定，可以省略说明书、标签和包装标识三项中的某一项或者某两项的，依照其规定。 第三条 医疗器械的使用者应当按照医疗器械说明书使用医疗器械。 第四条 医疗器械说明书是指由生产企业制作并随产品提供给用户的，能够涵盖该产品安全有效基本信息并用以指导正确安装、调试、操作、使用、维护、保养的技术文件。 医疗器械标签是指在医疗器械或者包装上附有的，用于识别产品特征的文字说明及图形、符号。 医疗器械包装标识是指在包装上标有的反映医疗器械主要技术特征的文字说明及图形、符号。 第五条 医疗器械说明书、标签和包装标识的内容应当真实、完整、准确、科学，并与产品特性相一致。 医疗器械标签、包装标识的内容应当与说明书有关内容相符合。 第六条 医疗器械说明书、标签和包装标识文字内容必须使用中文，可以附加其他文种。中文的使用应当符合国家通用的语言文字规范。 医疗器械说明书、标签和包装标识的文字、符号、图形、表格、数字、照片、图片等应当准确、清晰、规范。 第七条 医疗器械说明书应当符合国家标准或者行业标准有关要求，一般应当包括以下内容： （一）产品名称、型号、规格； （二）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式及售后服务单位； （三）《医疗器械生产企业许可证》编号（第一类医疗器械除外）、医疗器械注册证书编号； （四）产品标准编号； （五）产品的性能、主要结构、适用范围； （六）禁忌症、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容； （七）医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释； （八）安装和使用说明或者图示； （九）产品维护和保养方法，特殊储存条件、方法； （十）限期使用的产品，应当标明有效期限； （十一）产品标准中规定的应当在说明书中标明的其他内容。 第八条 医疗器械标签、包装标识一般应当包括以下内容： （一）产品名称、型号、规格； （二）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式； （三）医疗器械注册证书编号； （四）产品标准编号； （五）产品生产日期或者批（编）号； （六）电源连接条件、输入功率； （七）限期使用的产品，应当标明有效期限； （八）依据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容。 第九条 医疗器械说明书、标签和包装标识不得有下列内容： （一）含有“疗效最佳”、“保证治愈”、“包治”、“根治”、“即刻见效”、“完全无毒副作用”等表示功效的断言或者保证的； （二）含有“最高技术”、“最科学”、“最先进”、“最佳”等绝对化语言和表示的； （三）说明治愈率或者有效率的； （四）与其他企业产品的功效和安全性相比较的； （五）含有“保险公司保险”、“无效退款”等承诺性语言的； （六）利用任何单位或者个人的名义、形象作证明或者推荐的； （七）含有使人感到已经患某种疾病，或者使人误解不使用该医疗器械会患某种疾病或加重病情的表述的； （八）法律、法规规定禁止的其他内容。 第十条 医疗器械的产品名称应当符合国家相应的标准和规定。 第十一条 医疗器械的产品名称应当清晰地标明在说明书、标签和包装标识的显著位置，并与医疗器械注册证书中的产品名称一致。 第十二条 医疗器械有商品名称的，可以在说明书、标签和包装标识中同时标注商品名称，但是应当与医疗器械注册证书中标注的商品名称一致。同时标注产品名称与商品名称时，应当分行，不得连写，并且医疗器械商品名称的文字不得大于产品名称文字的两倍。 医疗器械商品名称中不得使用夸大、断言产品功效的绝对化用语，不得违反其他法律、法规的规定。 第十三条 医疗器械说明书中有关注意事项、警示以及提示性内容主要包括： （一）产品使用可能带来的副作用； （二）产品在正确使用过程中出现意外时，对操作者、使用者的保护措施以及应当采取的应急和纠正措施； （三）一次性使用产品应当注明“一次性使用”字样或者符号； （四）已灭菌产品应当注明灭菌方式，注明“已灭菌”字样或者标记，并注明灭菌包装损坏后的处理方法； （五）使用前需要消毒或者灭菌的应当说明消毒或者灭菌的方法； （六）产品需要同其他产品一起安装或者协同操作时，应当注明配合使用的要求； （七）在使用过程中，与其他产品可能产生的相互干扰及其可能出现的危险性； （八）产品使用后需要处理的，应当注明相应的处理方法； （九）根据产品特性，应当提示操作者、使用者注意的其他事项。 第十四条 医疗器械说明书中有关安装的内容应当能够保证操作者、使用者正确安装使用，应当包括： （一）产品安装说明及技术图、线路图； （二）产品正确安装所必须的环境条件及鉴别是否正确安装的技术信息； （三）其他特殊安装要求。 第十五条 医疗器械说明书应当由生产企业在申请医疗器械注册时，按照《医疗器械注册管理办法》的规定提交（食品）药品监督管理部门审查，提交的医疗器械说明书内容应当与其他注册申请材料相符合。 第十六条 生产企业应当对医疗器械说明书内容的真实性、完整性负责。 第十七条 经（食品）药品监督管理部门注册审查的医疗器械说明书的内容不得擅自改动。 第十八条 说明书变更的内容涉及到《医疗器械注册管理办法》规定的应当办理医疗器械重新注册的情形的，不得按说明书变更处理。 第十九条 生产企业变更经注册审查的医疗器械说明书的内容，不涉及产品技术性变化的，生产企业应当提交相关文件，向医疗器械注册的原审批部门书面告知。相关文件至少包括： （一）经注册审查、备案的说明书的复本； （二）更改备案的说明书； （三）说明书更改情况说明（含更改情况对比表）； （四）注册产品标准修改文件（仅限于说明书更改内容涉及标准的文字性修改时）； （五）所提交材料真实性的声明。 原注册审批部门自收到生产企业更改医疗器械说明书的书面告知之日起，在20个工作日内未发出有不同意见的书面通知的，说明书更改生效，并由原注册审批部门予以备案；原注册审批部门在20个工作日内发出书面通知的，生产企业应当按照通知要求办理。 第二十条 违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上（食品）药品监督管理部门给予警告，责令限期改正，并记入生产企业监管档案： （一）擅自更改经注册审查、备案的说明书的内容的； （二）上市产品的标签、包装标识与经注册审查、备案的说明书内容相违背，或者违反本规定其他要求的； （三）医疗器械的产品名称或者商品名称违反本规定的； （四）上市产品未按规定附说明书、标签和包装标识的；简单易用的产品，国家食品药品监督管理局另有规定的除外。 第二十一条 医疗器械生产企业擅自在医疗器械说明书中增加产品适用范围或者适应症的，由县级以上（食品）药品监督管理部门依照《医疗器械监督管理条例》第三十五条规定的未取得医疗器械注册证书的情形予以处罚。 第二十二条 本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。 第二十三条 本规定自公布之日起施行。国家药品监督管理局于2002年1月4日发布的《医疗器械说明书管理规定》同时废止。 | 国家食品药品监督管理局令 第10号 《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》于2004年6月18日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布。本规定自公布之日起施行。 二○○四年七月八日 医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定 第一条 为规范医疗器械说明书、标签和包装标识，保证医疗器械使用的安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规定。 第二条 凡在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械应当按照本规定要求附有说明书、标签和包装标识。简单易用的产品，按照国家食品药品监督管理局的规定，可以省略说明书、标签和包装标识三项中的某一项或者某两项的，依照其规定。 第三条 医疗器械的使用者应当按照医疗器械说明书使用医疗器械。 第四条 医疗器械说明书是指由生产企业制作并随产品提供给用户的，能够涵盖该产品安全有效基本信息并用以指导正确安装、调试、操作、使用、维护、保养的技术文件。 医疗器械标签是指在医疗器械或者包装上附有的，用于识别产品特征的文字说明及图形、符号。 医疗器械包装标识是指在包装上标有的反映医疗器械主要技术特征的文字说明及图形、符号。 第五条 医疗器械说明书、标签和包装标识的内容应当真实、完整、准确、科学，并与产品特性相一致。 医疗器械标签、包装标识的内容应当与说明书有关内容相符合。 第六条 医疗器械说明书、标签和包装标识文字内容必须使用中文，可以附加其他文种。中文的使用应当符合国家通用的语言文字规范。 医疗器械说明书、标签和包装标识的文字、符号、图形、表格、数字、照片、图片等应当准确、清晰、规范。 第七条 医疗器械说明书应当符合国家标准或者行业标准有关要求，一般应当包括以下内容： （一）产品名称、型号、规格； （二）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式及售后服务单位； （三）《医疗器械生产企业许可证》编号（第一类医疗器械除外）、医疗器械注册证书编号； （四）产品标准编号； （五）产品的性能、主要结构、适用范围； （六）禁忌症、注意事项以及其他需要警示或者提示的内容； （七）医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释； （八）安装和使用说明或者图示； （九）产品维护和保养方法，特殊储存条件、方法； （十）限期使用的产品，应当标明有效期限； （十一）产品标准中规定的应当在说明书中标明的其他内容。 第八条 医疗器械标签、包装标识一般应当包括以下内容： （一）产品名称、型号、规格； （二）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式； （三）医疗器械注册证书编号； （四）产品标准编号； （五）产品生产日期或者批（编）号； （六）电源连接条件、输入功率； （七）限期使用的产品，应当标明有效期限； （八）依据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容。 第九条 医疗器械说明书、标签和包装标识不得有下列内容： （一）含有“疗效最佳”、“保证治愈”、“包治”、“根治”、“即刻见效”、“完全无毒副作用”等表示功效的断言或者保证的； （二）含有“最高技术”、“最科学”、“最先进”、“最佳”等绝对化语言和表示的； （三）说明治愈率或者有效率的； （四）与其他企业产品的功效和安全性相比较的； （五）含有“保险公司保险”、“无效退款”等承诺性语言的； （六）利用任何单位或者个人的名义、形象作证明或者推荐的； （七）含有使人感到已经患某种疾病，或者使人误解不使用该医疗器械会患某种疾病或加重病情的表述的； （八）法律、法规规定禁止的其他内容。 第十条 医疗器械的产品名称应当符合国家相应的标准和规定。 第十一条 医疗器械的产品名称应当清晰地标明在说明书、标签和包装标识的显著位置，并与医疗器械注册证书中的产品名称一致。 第十二条 医疗器械有商品名称的，可以在说明书、标签和包装标识中同时标注商品名称，但是应当与医疗器械注册证书中标注的商品名称一致。同时标注产品名称与商品名称时，应当分行，不得连写，并且医疗器械商品名称的文字不得大于产品名称文字的两倍。 医疗器械商品名称中不得使用夸大、断言产品功效的绝对化用语，不得违反其他法律、法规的规定。 第十三条 医疗器械说明书中有关注意事项、警示以及提示性内容主要包括： （一）产品使用可能带来的副作用； （二）产品在正确使用过程中出现意外时，对操作者、使用者的保护措施以及应当采取的应急和纠正措施； （三）一次性使用产品应当注明“一次性使用”字样或者符号； （四）已灭菌产品应当注明灭菌方式，注明“已灭菌”字样或者标记，并注明灭菌包装损坏后的处理方法； （五）使用前需要消毒或者灭菌的应当说明消毒或者灭菌的方法； （六）产品需要同其他产品一起安装或者协同操作时，应当注明配合使用的要求； （七）在使用过程中，与其他产品可能产生的相互干扰及其可能出现的危险性； （八）产品使用后需要处理的，应当注明相应的处理方法； （九）根据产品特性，应当提示操作者、使用者注意的其他事项。 第十四条 医疗器械说明书中有关安装的内容应当能够保证操作者、使用者正确安装使用，应当包括： （一）产品安装说明及技术图、线路图； （二）产品正确安装所必须的环境条件及鉴别是否正确安装的技术信息； （三）其他特殊安装要求。 第十五条 医疗器械说明书应当由生产企业在申请医疗器械注册时，按照《医疗器械注册管理办法》的规定提交（食品）药品监督管理部门审查，提交的医疗器械说明书内容应当与其他注册申请材料相符合。 第十六条 生产企业应当对医疗器械说明书内容的真实性、完整性负责。 第十七条 经（食品）药品监督管理部门注册审查的医疗器械说明书的内容不得擅自改动。 第十八条 说明书变更的内容涉及到《医疗器械注册管理办法》规定的应当办理医疗器械重新注册的情形的，不得按说明书变更处理。 第十九条 生产企业变更经注册审查的医疗器械说明书的内容，不涉及产品技术性变化的，生产企业应当提交相关文件，向医疗器械注册的原审批部门书面告知。相关文件至少包括： （一）经注册审查、备案的说明书的复本； （二）更改备案的说明书； （三）说明书更改情况说明（含更改情况对比表）； （四）注册产品标准修改文件（仅限于说明书更改内容涉及标准的文字性修改时）； （五）所提交材料真实性的声明。 原注册审批部门自收到生产企业更改医疗器械说明书的书面告知之日起，在20个工作日内未发出有不同意见的书面通知的，说明书更改生效，并由原注册审批部门予以备案；原注册审批部门在20个工作日内发出书面通知的，生产企业应当按照通知要求办理。 第二十条 违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上（食品）药品监督管理部门给予警告，责令限期改正，并记入生产企业监管档案： （一）擅自更改经注册审查、备案的说明书的内容的； （二）上市产品的标签、包装标识与经注册审查、备案的说明书内容相违背，或者违反本规定其他要求的； （三）医疗器械的产品名称或者商品名称违反本规定的； （四）上市产品未按规定附说明书、标签和包装标识的；简单易用的产品，国家食品药品监督管理局另有规定的除外。 第二十一条 医疗器械生产企业擅自在医疗器械说明书中增加产品适用范围或者适应症的，由县级以上（食品）药品监督管理部门依照《医疗器械监督管理条例》第三十五条规定的未取得医疗器械注册证书的情形予以处罚。 第二十二条 本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。 第二十三条 本规定自公布之日起施行。国家药品监督管理局于2002年1月4日发布的《医疗器械说明书管理规定》同时废止。
关于止鼾器等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2004]331号 | FGWJ-2004-10053 | 2004-07-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门和进口企业对部分产品进行分类界定的请示。为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将止鼾器等产品的分类界定通知如下： 一、非植入式止鼾器：作为II类医疗器械管理。 二、药粉吸入器：用于药粉的口腔吸入。作为I类医疗器械管理。 三、颈椎固定带：用于外伤后的固定。作为I类医疗器械管理。 四、光鼻器：用于治疗过敏性鼻炎。作为II类医疗器械管理。 五、排龈线：用于退缩牙龈组织及牙龈毛细血管止血和口腔组织出血时的止血。作为II 类医疗器械管理。 六、卵母细胞采集器：包含一个单腔穿刺针。作为II 类医疗器械管理。 七、胚胎移植管：用于将胚胎移植到宫腔内。作为II 类医疗器械管理。 八、囊胚培养液：用于体外授精的培养，提供胚胎细胞在各个时期的生长环境。作为III类医疗器械管理。 九、胚胎冷冻液：用于冷冻期及复苏期的胚胎。作为III类医疗器械管理。 十、精子处理洗涤液：用于体外授精中精子的洗涤。作为III类医疗器械管理。 十一、胃肠道造影显影剂：用于B超、CT、MRI的胃肠道造影显像。作为III类医疗器械管理。 十二、婴儿吸氧罩：用于婴儿在高压氧舱内呼吸纯氧。作为II类医疗器械管理。 十三、骨质疏松治疗系统：利用电磁螺线圈对患者的骨头进行物理治疗。作为II类医疗器械管理。 十四、快速过敏皮试仪：供临床用作青霉素等药物皮肤过敏反应的快速试验用。作为III类医疗器械管理。 十五、助眠器：用于帮助失眠患者入眠。作为II类医疗器械管理。 十六、IgG抗A抗体快速检测试剂盒：用于诊断新生儿溶血和黄疸发生机率和严重程度。作为III类医疗器械管理。 十七、尿微量白蛋白测试卡：采用胶体金法半定量测试尿中白蛋白，用于肾功能异常高危人群的筛选。作为III类医疗器械管理。 十八、检查灯：在检查室内用于医生对病人近距离检查时用作照明，不能用于手术室。不作为医疗器械管理。 十九、多功能试管架：不作为医疗器械管理。 二十、显微镜专用液晶显示器：不作为医疗器械管理。 二十一、阴冷理疗器：用于已婚女性性功能冷淡者使用。不作为医疗器械管理。 二十二、凹面镜近视防治仪：由一凹面镜及其框架等组成，用于锻炼睫状肌、预防近视等。不作为医疗器械管理。 二十三、微生物反应产物显色指示剂：微生物与不同地物反应会产生不同的产物，有的产物需外加显色剂来显色，显色剂的主要成份均为化学试剂，本身不具备微生物鉴定作用。不作为医疗器械管理。 二十四、信息工作站：有电脑主机、显示器、键盘和鼠标组成，通过数据网线连接医院相应的设备和PACS系统，将一些生命指征参数、发射影像及其它实时医疗设备的数据进行集成显示，本身不具有诊断作用。不作为医疗器械管理。 二十五、美容笔：用于消除眼角鱼尾纹或眼袋纹，延缓皱纹产生。不作为医疗器械管理。上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年1月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年七月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门和进口企业对部分产品进行分类界定的请示。为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将止鼾器等产品的分类界定通知如下： 一、非植入式止鼾器：作为II类医疗器械管理。 二、药粉吸入器：用于药粉的口腔吸入。作为I类医疗器械管理。 三、颈椎固定带：用于外伤后的固定。作为I类医疗器械管理。 四、光鼻器：用于治疗过敏性鼻炎。作为II类医疗器械管理。 五、排龈线：用于退缩牙龈组织及牙龈毛细血管止血和口腔组织出血时的止血。作为II 类医疗器械管理。 六、卵母细胞采集器：包含一个单腔穿刺针。作为II 类医疗器械管理。 七、胚胎移植管：用于将胚胎移植到宫腔内。作为II 类医疗器械管理。 八、囊胚培养液：用于体外授精的培养，提供胚胎细胞在各个时期的生长环境。作为III类医疗器械管理。 九、胚胎冷冻液：用于冷冻期及复苏期的胚胎。作为III类医疗器械管理。 十、精子处理洗涤液：用于体外授精中精子的洗涤。作为III类医疗器械管理。 十一、胃肠道造影显影剂：用于B超、CT、MRI的胃肠道造影显像。作为III类医疗器械管理。 十二、婴儿吸氧罩：用于婴儿在高压氧舱内呼吸纯氧。作为II类医疗器械管理。 十三、骨质疏松治疗系统：利用电磁螺线圈对患者的骨头进行物理治疗。作为II类医疗器械管理。 十四、快速过敏皮试仪：供临床用作青霉素等药物皮肤过敏反应的快速试验用。作为III类医疗器械管理。 十五、助眠器：用于帮助失眠患者入眠。作为II类医疗器械管理。 十六、IgG抗A抗体快速检测试剂盒：用于诊断新生儿溶血和黄疸发生机率和严重程度。作为III类医疗器械管理。 十七、尿微量白蛋白测试卡：采用胶体金法半定量测试尿中白蛋白，用于肾功能异常高危人群的筛选。作为III类医疗器械管理。 十八、检查灯：在检查室内用于医生对病人近距离检查时用作照明，不能用于手术室。不作为医疗器械管理。 十九、多功能试管架：不作为医疗器械管理。 二十、显微镜专用液晶显示器：不作为医疗器械管理。 二十一、阴冷理疗器：用于已婚女性性功能冷淡者使用。不作为医疗器械管理。 二十二、凹面镜近视防治仪：由一凹面镜及其框架等组成，用于锻炼睫状肌、预防近视等。不作为医疗器械管理。 二十三、微生物反应产物显色指示剂：微生物与不同地物反应会产生不同的产物，有的产物需外加显色剂来显色，显色剂的主要成份均为化学试剂，本身不具备微生物鉴定作用。不作为医疗器械管理。 二十四、信息工作站：有电脑主机、显示器、键盘和鼠标组成，通过数据网线连接医院相应的设备和PACS系统，将一些生命指征参数、发射影像及其它实时医疗设备的数据进行集成显示，本身不具有诊断作用。不作为医疗器械管理。 二十五、美容笔：用于消除眼角鱼尾纹或眼袋纹，延缓皱纹产生。不作为医疗器械管理。上述凡界定为医疗器械的产品，从2005年1月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年七月七日
《国家食品药品监督管理局关于涉及行政审批的行政规章修改、废止、保留的决定》（局令第8号） |  |  |  |  | 国家食品药品监督管理局令 第8号 《国家食品药品监督管理局关于涉及行政审批的行政规章修改、废止、保留的决定》经2004年6月25日国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布。本决定自2004年7月1日起施行。 二○○四年六月三十日 国家食品药品监督管理局关于涉及行政审批的 行政规章修改、废止、保留的决定 为保证《行政许可法》在食品药品监督管理系统的顺利实施，根据国务院《关于贯彻实施〈中华人民共和国行政许可法〉的通知》（国发〔2003〕23号）和国务院办公厅《关于贯彻实施行政许可法工作安排的通知》（国办发〔2003〕99号）要求，现将国家食品药品监督管理局涉及行政审批的行政规章修订、废止、保留情况予以公布。现行行政规章中有关行政许可的规定与《行政许可法》不一致的，依照《行政许可法》的规定执行。 一、涉及行政许可，按照《行政许可法》进行修订的行政规章9项： （一）《医疗器械注册管理办法》（修订）自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第16号《医疗器械注册管理办法》同时废止； （二）《医疗器械生产监督管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第18号《医疗器械生产企业监督管理办法》同时废止； （三）《医疗器械经营企业许可证管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第19号《医疗器械经营企业监督管理办法》同时废止； （四）《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第21号《药品包装用材料、容器管理办法（暂行）》同时废止； （五）《互联网药品信息服务管理规定》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第26号《互联网药品信息服务管理暂行规定》同时废止； （六）《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第30号《医疗器械说明书管理规定》同时废止； （七）《药品注册管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第35号《药品注册管理办法》（试行）同时废止； （八）《生物制品批签发管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第36号《生物制品批签发管理办法》（试行）同时废止； （九）《药品生产监督管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第37号《药品生产监督管理办法》（试行）同时废止。 二、涉及行政许可，按照《行政许可法》不需要修改的行政规章3项： （一）国家药品监督管理局令第17号《医疗器械新产品审批规定》（试行）； （二）国家食品药品监督管理局、中华人民共和国海关总署令第4号《药品进口管理办法》； （三）国家食品药品监督管理局令第6号《药品经营许可证管理办法》。 三、涉及行政许可，需要等国务院相关条例发布后再行废止或者修改的行政规章2项： （一）国家药品监督管理局令第12号《麻黄素管理办法》（试行）； （二）国家药品监督管理局令第28号《咖啡因管理规定》。 四、涉及行政许可，按照《行政许可法》的要求予以废止的行政规章1项： 国家药品监督管理局令第11号《戒毒药品管理办法》。 五、涉及非行政许可审批的行政规章，不需要修改的1项： 国家药品监督管理局令第25号《药品行政保护条例实施细则》。 | 国家食品药品监督管理局令 第8号 《国家食品药品监督管理局关于涉及行政审批的行政规章修改、废止、保留的决定》经2004年6月25日国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予公布。本决定自2004年7月1日起施行。 二○○四年六月三十日 国家食品药品监督管理局关于涉及行政审批的 行政规章修改、废止、保留的决定 为保证《行政许可法》在食品药品监督管理系统的顺利实施，根据国务院《关于贯彻实施〈中华人民共和国行政许可法〉的通知》（国发〔2003〕23号）和国务院办公厅《关于贯彻实施行政许可法工作安排的通知》（国办发〔2003〕99号）要求，现将国家食品药品监督管理局涉及行政审批的行政规章修订、废止、保留情况予以公布。现行行政规章中有关行政许可的规定与《行政许可法》不一致的，依照《行政许可法》的规定执行。 一、涉及行政许可，按照《行政许可法》进行修订的行政规章9项： （一）《医疗器械注册管理办法》（修订）自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第16号《医疗器械注册管理办法》同时废止； （二）《医疗器械生产监督管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第18号《医疗器械生产企业监督管理办法》同时废止； （三）《医疗器械经营企业许可证管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第19号《医疗器械经营企业监督管理办法》同时废止； （四）《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第21号《药品包装用材料、容器管理办法（暂行）》同时废止； （五）《互联网药品信息服务管理规定》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第26号《互联网药品信息服务管理暂行规定》同时废止； （六）《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第30号《医疗器械说明书管理规定》同时废止； （七）《药品注册管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第35号《药品注册管理办法》（试行）同时废止； （八）《生物制品批签发管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第36号《生物制品批签发管理办法》（试行）同时废止； （九）《药品生产监督管理办法》自公布之日起施行，国家药品监督管理局令第37号《药品生产监督管理办法》（试行）同时废止。 二、涉及行政许可，按照《行政许可法》不需要修改的行政规章3项： （一）国家药品监督管理局令第17号《医疗器械新产品审批规定》（试行）； （二）国家食品药品监督管理局、中华人民共和国海关总署令第4号《药品进口管理办法》； （三）国家食品药品监督管理局令第6号《药品经营许可证管理办法》。 三、涉及行政许可，需要等国务院相关条例发布后再行废止或者修改的行政规章2项： （一）国家药品监督管理局令第12号《麻黄素管理办法》（试行）； （二）国家药品监督管理局令第28号《咖啡因管理规定》。 四、涉及行政许可，按照《行政许可法》的要求予以废止的行政规章1项： 国家药品监督管理局令第11号《戒毒药品管理办法》。 五、涉及非行政许可审批的行政规章，不需要修改的1项： 国家药品监督管理局令第25号《药品行政保护条例实施细则》。
关于启动药品医疗器械广告审查电子政务系统的通知 | 国食药监市[2004]306号 | FGWJ-2004-10031 | 2004-06-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为规范药品、医疗器械广告审批行为，整治药品、医疗器械广告发布秩序，保证全国所有审查批准的药品、医疗器械广告内容在2004年7月1日后通过SFDA政府网站向社会公布，国家食品药品监督管理局开发完成了“药品、医疗器械广告审查电子政务系统”。现将启动和使用“药品、医疗器械广告审查电子政务系统”的有关要求通知如下： 一、从2004年7月1日起，各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）要通过“药品、医疗器械广告审查电子政务系统”进行药品、医疗器械广告的受理和审批。同时，应保证药品、医疗器械广告审查人员能够通过国家食品药品监督管理信息系统业务专网开展药品、医疗器械广告审批工作。 二、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）在受理药品、医疗器械广告审批申请时，应要求广告主或者广告申请单位提交电子版的广告申请文件。 广告主或者广告申请单位可以通过SFDA政府网站的下载区下载“药品、医疗器械广告申请系统”及其使用说明。 三、从2004年7月1日开始，医疗器械广告批准文号格式统一为：“X医械广审（视）第0000000000号”、“X医械广审（声）第0000000000号”、“X医械广审（文）第0000000000号”，其中“X”为各省、自治区、直辖市的简称，“0”由十位数字组成，前六位代表审查年月，后4位代表广告批准序号，“视”、“声”、“文”代表用于广告发布媒介形式的分类代号。 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月二十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为规范药品、医疗器械广告审批行为，整治药品、医疗器械广告发布秩序，保证全国所有审查批准的药品、医疗器械广告内容在2004年7月1日后通过SFDA政府网站向社会公布，国家食品药品监督管理局开发完成了“药品、医疗器械广告审查电子政务系统”。现将启动和使用“药品、医疗器械广告审查电子政务系统”的有关要求通知如下： 一、从2004年7月1日起，各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）要通过“药品、医疗器械广告审查电子政务系统”进行药品、医疗器械广告的受理和审批。同时，应保证药品、医疗器械广告审查人员能够通过国家食品药品监督管理信息系统业务专网开展药品、医疗器械广告审批工作。 二、各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）在受理药品、医疗器械广告审批申请时，应要求广告主或者广告申请单位提交电子版的广告申请文件。 广告主或者广告申请单位可以通过SFDA政府网站的下载区下载“药品、医疗器械广告申请系统”及其使用说明。 三、从2004年7月1日开始，医疗器械广告批准文号格式统一为：“X医械广审（视）第0000000000号”、“X医械广审（声）第0000000000号”、“X医械广审（文）第0000000000号”，其中“X”为各省、自治区、直辖市的简称，“0”由十位数字组成，前六位代表审查年月，后4位代表广告批准序号，“视”、“声”、“文”代表用于广告发布媒介形式的分类代号。 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月二十四日
关于认可广东医疗器械质量检测中心对人工心肺机等医疗器械产品检测的通知 | 国食药监办[2004]245号 | FGWJ-2009-10497 | 2004-06-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年1月7日至9日对你局所属广东医疗器械质量检测中心（国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对人工心肺机等医疗器械产品（见附件）进行检测。认可有效期为五年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备 GB 9706.1-1995医用电气设备 第一部分：安全通用要求 离子辐射、AP型设备性能要求、APG型设备性能要求不能测 2 人工心肺机 GB 12259-90人工心肺机 3 人工心肺机 滚压式血泵 GB 12260-90人工心肺机滚压式血泵 4 人工心肺机鼓泡式氧合器 GB 12261－90人工心肺机鼓泡式氧合器 5 人工心肺机热交换器 GB 12262-90人工心肺机热交换器 异常毒性不能测 6 人工心肺机 热交换水箱 YY91047-1999人工心肺机热交换水箱 7 人工心肺机 硅橡胶泵管 YY91048-1999人工心肺机 硅橡胶泵管 异常毒性、溶血、热源不能测 8 滚压式搏动血泵 YY 0126-93滚压式搏动血泵 9 气囊式体外反搏装置 GB 10035-94气囊式体外反搏装置 10 血液透析装置 YY 0054-2003血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备 GB9706.2-2003医用电气设备 第2-16部分 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求 11 空心纤维透析器 YY 0053-91空心纤维透析器 异常毒性、溶血、热原不能测 12 血液净化装置的体外循环血路 YY 0267-1995血液净化装置的体外循环血路 异常毒性、溶血、热原不能测 13 牙科综合治疗机 YY91043-1999牙科综合治疗机 | 广东省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年1月7日至9日对你局所属广东医疗器械质量检测中心（国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心）的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对人工心肺机等医疗器械产品（见附件）进行检测。认可有效期为五年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说明 序号 名称 1 医用电气设备 GB 9706.1-1995医用电气设备 第一部分：安全通用要求 离子辐射、AP型设备性能要求、APG型设备性能要求不能测 2 人工心肺机 GB 12259-90人工心肺机 3 人工心肺机 滚压式血泵 GB 12260-90人工心肺机滚压式血泵 4 人工心肺机鼓泡式氧合器 GB 12261－90人工心肺机鼓泡式氧合器 5 人工心肺机热交换器 GB 12262-90人工心肺机热交换器 异常毒性不能测 6 人工心肺机 热交换水箱 YY91047-1999人工心肺机热交换水箱 7 人工心肺机 硅橡胶泵管 YY91048-1999人工心肺机 硅橡胶泵管 异常毒性、溶血、热源不能测 8 滚压式搏动血泵 YY 0126-93滚压式搏动血泵 9 气囊式体外反搏装置 GB 10035-94气囊式体外反搏装置 10 血液透析装置 YY 0054-2003血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备 GB9706.2-2003医用电气设备 第2-16部分 血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求 11 空心纤维透析器 YY 0053-91空心纤维透析器 异常毒性、溶血、热原不能测 12 血液净化装置的体外循环血路 YY 0267-1995血液净化装置的体外循环血路 异常毒性、溶血、热原不能测 13 牙科综合治疗机 YY91043-1999牙科综合治疗机
关于认可吉林省电子信息产品监督检验研究院对电位治疗仪等医疗器械产品和项目检测的通知 | 国食药监办[2004]244号 | FGWJ-2009-10498 | 2004-06-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 吉林省药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年4月14日至15日对吉林省电子信息产品监督检验研究院的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该单位对电位治疗仪等医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期为五年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 一 电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0412-2003 二 多功能电脑治疗仪 全部参数 YZB/吉0025-2004 三 生化分析仪 YZB/吉0073-2003 生化、光学指标限制 四 光学治疗仪 YZB/吉0113-2003 五 力学治疗仪 部分参数 YZB/吉01312-2003 六 医用电气设备安全性能 部分参数 GB9706.1-1995 离子辐射；AP、APG设备性能要求、压力容器的水压试验、电源变压器的电介质强度；进液指标限制。 七 医用电气设备环境试验 全部参数 GB/T14710-93 八 试验能力 （参数） 1 电压 0-30000VDC.AC 2 漏电流 10mA 测量精度：0.0001mA 3 功率 0.01-5000w 4 频率 0-2．4GHz 5 阻抗 0-100MΩ 6 绝缘电阻 0-10 Ω 7 电介质强度 12kV AC、ＤＣ 8 温度 -200℃- +450℃ 9 湿声 0-100% 10 噪度 30-130dB 11 亮度 0.001-2╳10cd/m 12 电涌试验 ≤12kV 13 模拟环境温度 -85℃- +300℃ 14 模拟振动 频率：5-3000Hz 加速度：1020m/s 15 摸拟冲击碰撞 重量：≤50kg 频率：0-100次/分 高度：≤55mm 16 整机高温负荷 +2℃ 17 电流 0-30ADC。AC 18 导体电阻 1Ω 测量电流：5-20A 19 色度 可见光X、Y坐标 20 照度 0-50000Lx 21 拉力/压力 0-200N 22 扭矩 0-6Nm 23 电源传导干扰 0.15-30MHz 24 导线直径 25mm 测量精度：0.01mm | 吉林省药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年4月14日至15日对吉林省电子信息产品监督检验研究院的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该单位对电位治疗仪等医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期为五年。 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月十日 附件： 认可的医疗器械受检目录 序号 产品名称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 一 电位治疗仪 全部参数 YZB/吉0412-2003 二 多功能电脑治疗仪 全部参数 YZB/吉0025-2004 三 生化分析仪 YZB/吉0073-2003 生化、光学指标限制 四 光学治疗仪 YZB/吉0113-2003 五 力学治疗仪 部分参数 YZB/吉01312-2003 六 医用电气设备安全性能 部分参数 GB9706.1-1995 离子辐射；AP、APG设备性能要求、压力容器的水压试验、电源变压器的电介质强度；进液指标限制。 七 医用电气设备环境试验 全部参数 GB/T14710-93 八 试验能力 （参数） 1 电压 0-30000VDC.AC 2 漏电流 10mA 测量精度：0.0001mA 3 功率 0.01-5000w 4 频率 0-2．4GHz 5 阻抗 0-100MΩ 6 绝缘电阻 0-10 Ω 7 电介质强度 12kV AC、ＤＣ 8 温度 -200℃- +450℃ 9 湿声 0-100% 10 噪度 30-130dB 11 亮度 0.001-2╳10cd/m 12 电涌试验 ≤12kV 13 模拟环境温度 -85℃- +300℃ 14 模拟振动 频率：5-3000Hz 加速度：1020m/s 15 摸拟冲击碰撞 重量：≤50kg 频率：0-100次/分 高度：≤55mm 16 整机高温负荷 +2℃ 17 电流 0-30ADC。AC 18 导体电阻 1Ω 测量电流：5-20A 19 色度 可见光X、Y坐标 20 照度 0-50000Lx 21 拉力/压力 0-200N 22 扭矩 0-6Nm 23 电源传导干扰 0.15-30MHz 24 导线直径 25mm 测量精度：0.01mm
关于牙龈炎冲洗器等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2004]321号 | FGWJ-2004-10039 | 2004-06-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将牙龈炎冲洗器等产品的分类界定通知如下： 一、牙龈炎冲洗器：作为I类医疗器械管理。 二、溶血剂、稀释液：与血细胞分析仪配套用，作为II类医疗器械管理。 三、体外凝血诊断试剂：由组织凝血活酶和氯化钙组成，用于外源凝血功能的测定，作为II类医疗器械管理。 四、输液用无菌气体瓶（含无菌无毒无生物学危害气体）：用于代替输液器中的空气过滤器，气体无治疗作用，作为II类医疗器械管理。 五、可重复使用活检器：与组织活检针配套使用，作为I类医疗器械管理。 六、可重复使用骨水泥枪：与骨水泥穿刺针配套使用，作为I类医疗器械管理。 七、穿刺细胞吸取器：用于对人体较浅表部位各种包块需进行细胞学检查时吸取细胞，作为II类医疗器械管理。 八、牙科用砂粉：用于去除菌斑、色素及洁治后的残存细小牙石，作为II类医疗器械管理。 九、医用防辐射裙：用于防电磁波，作为I类医疗器械管理。 十、医用输液监控器：用于监控输液状态，当药液停止滴动或达到设定值时能发出提示，作为I类医疗器械管理。 十一、数码显微镜：此产品是一种通用实验室设备，是CCD与光学显微镜相结合的产品，其采集的显微影像可直接输入到电视机（本品不含）或电脑（本品不含）显示观察，在医疗上可用于观察鲜活的血液细胞，如用于对疾病的诊断，作为II类医疗器械管理。 十二、起立床：此类产品为站立训练器械，用于腿部、脚部受损者进行站立练习，可以由训练者自行控制，方便安全，不作为医疗器械管理。 十三、脚踏训练车：主要用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，增强腿部力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十四、步行踏板：主要用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，可以增强腿部力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十五、上肢训练器：主要用于健身和康复，训练上肢肌肉和肘部关节的活动能力，增强手臂力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十六、腕关节训练器：主要用于健身和康复，训练手部抓力和腕关节的活动能力，增强手腕力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十七、股四头肌训练器：主要用于健身和康复，训练腿部股四头肌和腿关节的活动，增强腿部肌肉力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十八、平行杠：属体育器材的一种，用于体育训练场和医院康复科步行康复训练，不作为医疗器械管理。 十九、肋木：属体育器材的一种，也可用作康复器材，训练抓握能力，用于体育训练场和医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十、步行阶梯：主要作阶梯行走训练，是一种室内模拟阶梯，训练病人的上下楼的行走能力，用于医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十一、腰背训练器：主要用于健身和康复，做腰背部位的训练和康复用，对腰背部肌肉进行训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十二、落地镜子：为普通衣镜，用于训练者在康复训练时观察自己的姿势是否标准，以便加以纠正改进，不作为医疗器械管理。 二十三、手指训练台：属手指训练器材的一种，可以训练人的手指力量和抓握力量，用于医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十四、组合训练架：是将原用于体育健身的单个器材组合在一起，用于训练肩关节、腕关节、手关节、足关节的力量和灵活性，或者进行直立训练，对胸部和腿部力量的加强也可以进行训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十五、床（移动式和升降式）、凳、桌：床、凳表面使用无害橡胶，为木制或钢制；桌子为木制、喷塑或钢木材料，床也有升降式的，可便于使用者按需调节高度,床（移动式）、凳、桌底部均带有滑轮方便移动，用于健身中心、娱乐中心、老人院、医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十六、网架：此产品由钢丝编织而成，固定于墙上，用于悬吊病人的肢体，辅助治疗师的治疗，用于医院的康复科, 不作为医疗器械管理。 二十七、足关节训练器：用以对足关节进行训练，使训练者足关节力量加强或者恢复，不但用于运动员等的足关节加强训练，也可以供需要足关节康复训练的患者进行练习，不作为医疗器械管理。 二十八、上下肢训练器：用以对上肢和下肢肌肉进行训练，使训练者的肌肉力量得到加强或者恢复，产品不但可以用于运动员等的肌肉力量训练，也可以用于需要进行肌肉力量康复的患者进行练习，用于体育训练场和医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十九、脚踏训练器：用于对脚部（及腿部）力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复，用于体育训练场、医院康复科 ，不作为医疗器械管理。 三十、气动式手康复装置：此装置是通过空气压力自动地驱使手指及手腕活动，降低痉挛，帮助恢复或训练手指功能，用于医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十一、上下肢训练车：此产品为上肢、下肢肌肉力量训练器具。可以对手臂和腿部肌肉进行单独训练，也可进行协调性训练，使训练者的肌肉力量得到加强或者恢复，用于运动员训练中心或医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十二、迷宫手眼协调装置：为训练手动能力和眼睛观察能力以及两者协调性的器具，原作为智力游戏应用，可作为康复训练器具，用于儿童游戏场、医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十三、手指量角器和关节量角器：此类产品为测量器具。手指量角器是测量手指伸曲角度的测量器；关节量角器包括测量关节伸曲角度的测量器具和膝跳反射的打击槌等一套器具，不作为医疗器械管理。 三十四、VVR肌力测定训练系统：为下肢肌力、肌耐力测定和训练的器具，可以按患者能力进行安全的最大限度的训练，用于体育训练中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十五、WBI运动机能评价系统：此产品用于评定单位体重的最大肌力（WBI），是将肌力测定，运动机能评价和训练等功能集合为一体的肌肉力量测定与训练系统，用于体育训练中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十六、握力计：用于测定手指的握力、捏力及上肢的肌肉力量，用于体育训练中心、健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十七、四肢肌力测定装置：用于测试和训练上肢和下肢的主肌肉群，可以测定四肢肌肉力量，并可以使患者根据显示器的提示进行肌肉力量的训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十八、体干等长肌力测定训练系统：用于测试和训练腰背部肌力，使用者可以根据显示器上提示进行有效的训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十九、下肢循环促进装置：通过气压方式对肢体进行按摩，用于运动队、疗养院和医院的康复科等，不作为医疗器械管理。 四十、水浴槽：以温热、浮力、涡流、气泡按摩方式对身体各部位进行水疗，可以缓解肌肉紧张，解除疲劳，改善血液循环，促进肢体运动功能。用于疗养院、美容中心、康体中心和医院的康复科等，不作为医疗器械管理。 四十一、砂磨板：此产品是健身训练器械，桌面为0-45°的可调节倾斜角，用于手臂力量及肩关节活动训练，可以由训练者自行按需选择负荷大小。木质材料，方便安全，用于医院康复科、老年活动中心或健身中心等，不作为医疗器械管理。 四十二、套圈：此类产品为游戏和训练器具，可以在游戏中运动肩关节、肘关节、手关节和它们的协调性，用于医院的康复科、儿童游戏室、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十三、木插板：此类产品为游戏和训练器，是将颜色不同的木条插入底座，可训练儿童和康复者的色彩识别能力和手眼协调性，用于医院的康复科、儿童游戏室、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十四、图插板：此类产品为游戏和训练器具，是根据动物结构拼图，是训练儿童和康复者的色彩识别能力和手眼协调性的产品，用于医院的康复科、儿童游戏室、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十五、手指训练砝码：此类产品为游戏性手指训练器具，可以在游戏中训练手指和视觉的协调性，由小到大插入砝码，用于儿童游戏室、医院的康复科、老年活动中心及家庭等，不作为医疗器械管理。 四十六、插钉：此类产品为游戏性手指训练器具，是在游戏中训练手眼的协调性，将钉插入孔中，用于儿童游戏室、医院的康复科、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十七、插棍：此类产品为游戏性手指训练器具。是通过插入小棍来训练手眼的协调性，用于儿童游戏室、医院的康复科、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十八、插板：此类产品为游戏性手指训练器具。插板在训练手眼协调性的同时也训练人对图形、形状的识别能力。用于儿童游戏室、医院的康复科、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十九、动物造型豆袋：此产品为儿童玩具类，以动物造型制作的沙袋，供儿童游戏使用，也可为一些康复病人运动用，用于家庭或医院的康复科，不作为医疗器械管理。 五十、手法按摩用床：此产品可根据按摩师的按摩需要改变被按摩者的体位，用于按摩师对客人或者康复者进行按摩。用于健身中心、按摩中心或医院的康复科等处，不作为医疗器械管理。 五十一、石蜡浴槽：石蜡具有较强而持久的温热作用，可促进血液循环和炎症消散，缓解肌肉痉挛，降低纤维组织的张力，增强其弹性。此产品是加热石蜡的装置，可用于体育场馆，供运动员使用，也可以在医院用于患者的康复治疗，不作为医疗器械管理。 五十二、热敷袋加热箱：用于加热热敷袋，其功能与普通电热锅相同，无压力，不作为医疗器械管理。 五十三、牙科手机专用清洗注油机：不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年12月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。为适应各地对医疗器械监督管理工作的需要，现将牙龈炎冲洗器等产品的分类界定通知如下： 一、牙龈炎冲洗器：作为I类医疗器械管理。 二、溶血剂、稀释液：与血细胞分析仪配套用，作为II类医疗器械管理。 三、体外凝血诊断试剂：由组织凝血活酶和氯化钙组成，用于外源凝血功能的测定，作为II类医疗器械管理。 四、输液用无菌气体瓶（含无菌无毒无生物学危害气体）：用于代替输液器中的空气过滤器，气体无治疗作用，作为II类医疗器械管理。 五、可重复使用活检器：与组织活检针配套使用，作为I类医疗器械管理。 六、可重复使用骨水泥枪：与骨水泥穿刺针配套使用，作为I类医疗器械管理。 七、穿刺细胞吸取器：用于对人体较浅表部位各种包块需进行细胞学检查时吸取细胞，作为II类医疗器械管理。 八、牙科用砂粉：用于去除菌斑、色素及洁治后的残存细小牙石，作为II类医疗器械管理。 九、医用防辐射裙：用于防电磁波，作为I类医疗器械管理。 十、医用输液监控器：用于监控输液状态，当药液停止滴动或达到设定值时能发出提示，作为I类医疗器械管理。 十一、数码显微镜：此产品是一种通用实验室设备，是CCD与光学显微镜相结合的产品，其采集的显微影像可直接输入到电视机（本品不含）或电脑（本品不含）显示观察，在医疗上可用于观察鲜活的血液细胞，如用于对疾病的诊断，作为II类医疗器械管理。 十二、起立床：此类产品为站立训练器械，用于腿部、脚部受损者进行站立练习，可以由训练者自行控制，方便安全，不作为医疗器械管理。 十三、脚踏训练车：主要用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，增强腿部力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十四、步行踏板：主要用于健身和康复，训练腿部肌肉和腿部关节的活动能力，可以增强腿部力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十五、上肢训练器：主要用于健身和康复，训练上肢肌肉和肘部关节的活动能力，增强手臂力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十六、腕关节训练器：主要用于健身和康复，训练手部抓力和腕关节的活动能力，增强手腕力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十七、股四头肌训练器：主要用于健身和康复，训练腿部股四头肌和腿关节的活动，增强腿部肌肉力量，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 十八、平行杠：属体育器材的一种，用于体育训练场和医院康复科步行康复训练，不作为医疗器械管理。 十九、肋木：属体育器材的一种，也可用作康复器材，训练抓握能力，用于体育训练场和医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十、步行阶梯：主要作阶梯行走训练，是一种室内模拟阶梯，训练病人的上下楼的行走能力，用于医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十一、腰背训练器：主要用于健身和康复，做腰背部位的训练和康复用，对腰背部肌肉进行训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十二、落地镜子：为普通衣镜，用于训练者在康复训练时观察自己的姿势是否标准，以便加以纠正改进，不作为医疗器械管理。 二十三、手指训练台：属手指训练器材的一种，可以训练人的手指力量和抓握力量，用于医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十四、组合训练架：是将原用于体育健身的单个器材组合在一起，用于训练肩关节、腕关节、手关节、足关节的力量和灵活性，或者进行直立训练，对胸部和腿部力量的加强也可以进行训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十五、床（移动式和升降式）、凳、桌：床、凳表面使用无害橡胶，为木制或钢制；桌子为木制、喷塑或钢木材料，床也有升降式的，可便于使用者按需调节高度,床（移动式）、凳、桌底部均带有滑轮方便移动，用于健身中心、娱乐中心、老人院、医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十六、网架：此产品由钢丝编织而成，固定于墙上，用于悬吊病人的肢体，辅助治疗师的治疗，用于医院的康复科, 不作为医疗器械管理。 二十七、足关节训练器：用以对足关节进行训练，使训练者足关节力量加强或者恢复，不但用于运动员等的足关节加强训练，也可以供需要足关节康复训练的患者进行练习，不作为医疗器械管理。 二十八、上下肢训练器：用以对上肢和下肢肌肉进行训练，使训练者的肌肉力量得到加强或者恢复，产品不但可以用于运动员等的肌肉力量训练，也可以用于需要进行肌肉力量康复的患者进行练习，用于体育训练场和医院康复科，不作为医疗器械管理。 二十九、脚踏训练器：用于对脚部（及腿部）力量进行训练，使训练者下肢力量得到加强或者恢复，用于体育训练场、医院康复科 ，不作为医疗器械管理。 三十、气动式手康复装置：此装置是通过空气压力自动地驱使手指及手腕活动，降低痉挛，帮助恢复或训练手指功能，用于医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十一、上下肢训练车：此产品为上肢、下肢肌肉力量训练器具。可以对手臂和腿部肌肉进行单独训练，也可进行协调性训练，使训练者的肌肉力量得到加强或者恢复，用于运动员训练中心或医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十二、迷宫手眼协调装置：为训练手动能力和眼睛观察能力以及两者协调性的器具，原作为智力游戏应用，可作为康复训练器具，用于儿童游戏场、医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十三、手指量角器和关节量角器：此类产品为测量器具。手指量角器是测量手指伸曲角度的测量器；关节量角器包括测量关节伸曲角度的测量器具和膝跳反射的打击槌等一套器具，不作为医疗器械管理。 三十四、VVR肌力测定训练系统：为下肢肌力、肌耐力测定和训练的器具，可以按患者能力进行安全的最大限度的训练，用于体育训练中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十五、WBI运动机能评价系统：此产品用于评定单位体重的最大肌力（WBI），是将肌力测定，运动机能评价和训练等功能集合为一体的肌肉力量测定与训练系统，用于体育训练中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十六、握力计：用于测定手指的握力、捏力及上肢的肌肉力量，用于体育训练中心、健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十七、四肢肌力测定装置：用于测试和训练上肢和下肢的主肌肉群，可以测定四肢肌肉力量，并可以使患者根据显示器的提示进行肌肉力量的训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十八、体干等长肌力测定训练系统：用于测试和训练腰背部肌力，使用者可以根据显示器上提示进行有效的训练，用于健身中心和医院康复科，不作为医疗器械管理。 三十九、下肢循环促进装置：通过气压方式对肢体进行按摩，用于运动队、疗养院和医院的康复科等，不作为医疗器械管理。 四十、水浴槽：以温热、浮力、涡流、气泡按摩方式对身体各部位进行水疗，可以缓解肌肉紧张，解除疲劳，改善血液循环，促进肢体运动功能。用于疗养院、美容中心、康体中心和医院的康复科等，不作为医疗器械管理。 四十一、砂磨板：此产品是健身训练器械，桌面为0-45°的可调节倾斜角，用于手臂力量及肩关节活动训练，可以由训练者自行按需选择负荷大小。木质材料，方便安全，用于医院康复科、老年活动中心或健身中心等，不作为医疗器械管理。 四十二、套圈：此类产品为游戏和训练器具，可以在游戏中运动肩关节、肘关节、手关节和它们的协调性，用于医院的康复科、儿童游戏室、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十三、木插板：此类产品为游戏和训练器，是将颜色不同的木条插入底座，可训练儿童和康复者的色彩识别能力和手眼协调性，用于医院的康复科、儿童游戏室、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十四、图插板：此类产品为游戏和训练器具，是根据动物结构拼图，是训练儿童和康复者的色彩识别能力和手眼协调性的产品，用于医院的康复科、儿童游戏室、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十五、手指训练砝码：此类产品为游戏性手指训练器具，可以在游戏中训练手指和视觉的协调性，由小到大插入砝码，用于儿童游戏室、医院的康复科、老年活动中心及家庭等，不作为医疗器械管理。 四十六、插钉：此类产品为游戏性手指训练器具，是在游戏中训练手眼的协调性，将钉插入孔中，用于儿童游戏室、医院的康复科、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十七、插棍：此类产品为游戏性手指训练器具。是通过插入小棍来训练手眼的协调性，用于儿童游戏室、医院的康复科、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十八、插板：此类产品为游戏性手指训练器具。插板在训练手眼协调性的同时也训练人对图形、形状的识别能力。用于儿童游戏室、医院的康复科、老年活动中心或家庭等，不作为医疗器械管理。 四十九、动物造型豆袋：此产品为儿童玩具类，以动物造型制作的沙袋，供儿童游戏使用，也可为一些康复病人运动用，用于家庭或医院的康复科，不作为医疗器械管理。 五十、手法按摩用床：此产品可根据按摩师的按摩需要改变被按摩者的体位，用于按摩师对客人或者康复者进行按摩。用于健身中心、按摩中心或医院的康复科等处，不作为医疗器械管理。 五十一、石蜡浴槽：石蜡具有较强而持久的温热作用，可促进血液循环和炎症消散，缓解肌肉痉挛，降低纤维组织的张力，增强其弹性。此产品是加热石蜡的装置，可用于体育场馆，供运动员使用，也可以在医院用于患者的康复治疗，不作为医疗器械管理。 五十二、热敷袋加热箱：用于加热热敷袋，其功能与普通电热锅相同，无压力，不作为医疗器械管理。 五十三、牙科手机专用清洗注油机：不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年12月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月十日
关于生物止血膜等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2004]204号 | FGWJ-2004-10027 | 2004-06-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。现将生物止血膜等21种产品的分类界定通知如下： 一、生物止血膜：由生物材料壳聚糖配以聚乙烯醇、明胶及甘油制成。作为II类医疗器械管理。 二、自动快速输血输液加压器：通过对加压袋施加压力的方式，使软包装输血袋或输液袋中的液体快速输送。作为II类医疗器械管理。 三、细菌内毒素分析仪：用于检测人体血液、尿液、脑脊液及腹水等的细菌内毒素含量。作为II类医疗器械管理。 四、纯氧饱和医疗装置：常压下用于缺血、缺氧性病人的治疗。作为II类医疗器械管理。 五、吸脂针：用于抽吸皮下脂肪。作为II类医疗器械管理。 六、脑科吸引管：用于脑外科手术吸取患者的体液。作为II类医疗器械管理。 七、体外冲击波碎石机电极：作为II类医疗器械管理。 八、生化分析仪配套用试剂（异柠檬酸脱氢酶试剂盒、谷氨酸脱氧酶试剂盒、胆碱酯酶试剂盒、亮氨酸氨基肽酶试剂盒、碱性氢酶酸试剂盒、丙氨酸氨基转移酶试剂盒、天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒、谷氨酰基转移酶试剂盒、碱性磷酸酶试剂盒、胆固醇试剂盒、甘油三脂试剂盒、葡萄糖氧化酶试剂盒）：作为II类医疗器械管理。 九、妇科白带涂片检查染色液：作为II类医疗器械管理。 十、体细胞快速染色液：由亚甲蓝、曙红及高锰酸钾等制成，用于体外组织细胞染色。作为II类医疗器械管理。 十一、氧化电位水生成器：用于制取消毒用水。作为II类医疗器械管理。 十二、手动压力推进穿耳器、耳针：用于在健康人的耳朵上打孔，便于佩戴耳环。不作为医疗器械管理。 十三、铜银离子水产生器：用于产生铜银离子水。不作为医疗器械管理。 十四、失禁床垫：用作尿失禁的日常护理。不作为医疗器械管理。 十五、输液用手部固定器：用于输液患者的手部固定。不作为医疗器械管理。 十六、多功能洁身便座：用于便后温水清洗、烘干。不作为医疗器械管理。 十七、模拟定位床配套用激光灯：不作为医疗器械管理。 十八、牙面涂剂：含有人体可吸收的钙和磷酸盐的供局部使用的木馏油，主要由木馏油起作用，用于牙科手术后使用或有高度龋齿风险的病人预防龋齿。不作为医疗器械管理，应作为药品或化妆品管理。 十九、臭氧化橄榄胶：由橄榄油和臭氧反应产生橄榄胶，用于治疗蚊虫咬伤、皮症、湿症、疱症等，主要由橄榄胶起作用。不作为医疗器械管理，应作为药品或化妆品管理。 二十、气体接口：医院设备吊臂的配件，用作中心供氧系统连接到医疗设备的转接口。不作为医疗器械管理。 二十一、充气升温装置：与病人用保温毯配用。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年11月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月二日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。现将生物止血膜等21种产品的分类界定通知如下： 一、生物止血膜：由生物材料壳聚糖配以聚乙烯醇、明胶及甘油制成。作为II类医疗器械管理。 二、自动快速输血输液加压器：通过对加压袋施加压力的方式，使软包装输血袋或输液袋中的液体快速输送。作为II类医疗器械管理。 三、细菌内毒素分析仪：用于检测人体血液、尿液、脑脊液及腹水等的细菌内毒素含量。作为II类医疗器械管理。 四、纯氧饱和医疗装置：常压下用于缺血、缺氧性病人的治疗。作为II类医疗器械管理。 五、吸脂针：用于抽吸皮下脂肪。作为II类医疗器械管理。 六、脑科吸引管：用于脑外科手术吸取患者的体液。作为II类医疗器械管理。 七、体外冲击波碎石机电极：作为II类医疗器械管理。 八、生化分析仪配套用试剂（异柠檬酸脱氢酶试剂盒、谷氨酸脱氧酶试剂盒、胆碱酯酶试剂盒、亮氨酸氨基肽酶试剂盒、碱性氢酶酸试剂盒、丙氨酸氨基转移酶试剂盒、天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒、谷氨酰基转移酶试剂盒、碱性磷酸酶试剂盒、胆固醇试剂盒、甘油三脂试剂盒、葡萄糖氧化酶试剂盒）：作为II类医疗器械管理。 九、妇科白带涂片检查染色液：作为II类医疗器械管理。 十、体细胞快速染色液：由亚甲蓝、曙红及高锰酸钾等制成，用于体外组织细胞染色。作为II类医疗器械管理。 十一、氧化电位水生成器：用于制取消毒用水。作为II类医疗器械管理。 十二、手动压力推进穿耳器、耳针：用于在健康人的耳朵上打孔，便于佩戴耳环。不作为医疗器械管理。 十三、铜银离子水产生器：用于产生铜银离子水。不作为医疗器械管理。 十四、失禁床垫：用作尿失禁的日常护理。不作为医疗器械管理。 十五、输液用手部固定器：用于输液患者的手部固定。不作为医疗器械管理。 十六、多功能洁身便座：用于便后温水清洗、烘干。不作为医疗器械管理。 十七、模拟定位床配套用激光灯：不作为医疗器械管理。 十八、牙面涂剂：含有人体可吸收的钙和磷酸盐的供局部使用的木馏油，主要由木馏油起作用，用于牙科手术后使用或有高度龋齿风险的病人预防龋齿。不作为医疗器械管理，应作为药品或化妆品管理。 十九、臭氧化橄榄胶：由橄榄油和臭氧反应产生橄榄胶，用于治疗蚊虫咬伤、皮症、湿症、疱症等，主要由橄榄胶起作用。不作为医疗器械管理，应作为药品或化妆品管理。 二十、气体接口：医院设备吊臂的配件，用作中心供氧系统连接到医疗设备的转接口。不作为医疗器械管理。 二十一、充气升温装置：与病人用保温毯配用。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年11月1日起执行调整后的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年六月二日
关于规范一次性使用光纤针产品使用的紧急通知【失效】 | 国食药监械[2004]173号 | FGWJ-2004-10110 | 2004-05-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期接到举报，在临床激光照射治疗过程中使用一次性使用光纤针时同步加入了药品输液。为避免造成人身伤害，经慎重研究，现就加强一次性使用光纤针使用的监管，紧急通知如下： 一、一次性使用光纤针属于三类医疗器械产品，应在国家食品药品监督管理局办理医疗器械注册证。未经核准注册的产品，不得销售使用。 二、应立即通告辖区内该类产品生产企业，重新对产品说明书进行修改补充。补充后的说明书应包括以下内容： （一）客观如实说明该产品的使用方法； （二）严格禁止在激光照射时加入任何药物； （三）明确该产品适用范围； （四）本产品必须由经专门培训后的医务人员使用； （五）明确禁忌症及其他注意事项。 请省（区、市）食品药品监管局（药监局）通知各生产企业于2004年6月8日前将修改后的说明书报送国家食品药品监督管理局医疗器械司审查批复。2004年7月1日起，企业应按修改后的说明书进行产品包装印制，所有销售使用的一次性使用光纤针都应配有经重新审定的产品使用说明书。 三、各省（区、市）药品监督管理部门应加强对该产品销售单位的监管，对该产品使用过程中发生不良事件的，要责令企业及时查找原因，采取相应措施，立即处理。 国家食品药品监督管理局 二○○四年五月二十日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期接到举报，在临床激光照射治疗过程中使用一次性使用光纤针时同步加入了药品输液。为避免造成人身伤害，经慎重研究，现就加强一次性使用光纤针使用的监管，紧急通知如下： 一、一次性使用光纤针属于三类医疗器械产品，应在国家食品药品监督管理局办理医疗器械注册证。未经核准注册的产品，不得销售使用。 二、应立即通告辖区内该类产品生产企业，重新对产品说明书进行修改补充。补充后的说明书应包括以下内容： （一）客观如实说明该产品的使用方法； （二）严格禁止在激光照射时加入任何药物； （三）明确该产品适用范围； （四）本产品必须由经专门培训后的医务人员使用； （五）明确禁忌症及其他注意事项。 请省（区、市）食品药品监管局（药监局）通知各生产企业于2004年6月8日前将修改后的说明书报送国家食品药品监督管理局医疗器械司审查批复。2004年7月1日起，企业应按修改后的说明书进行产品包装印制，所有销售使用的一次性使用光纤针都应配有经重新审定的产品使用说明书。 三、各省（区、市）药品监督管理部门应加强对该产品销售单位的监管，对该产品使用过程中发生不良事件的，要责令企业及时查找原因，采取相应措施，立即处理。 国家食品药品监督管理局 二○○四年五月二十日
关于公布2003年呼吸机高频手术设备和生化分析仪质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2004]174号 | FGWJ-2004-10171 | 2004-05-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械的监督管理，确保医疗器械产品使用安全有效，2003年上半年，我局组织对呼吸机、高频手术设备和生化分析仪进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）呼吸机抽验情况： 此次呼吸机共抽验7家生产企业和2家进口产品经营单位的共9台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准 YY91041-1999 《电动呼吸机》、YY91108-1999 《气动呼吸机》的部分项目以及企业注册产品标准进行检测，9台产品被检测项目均合格，抽检项目合格率为100%（详见附件2：医疗器械质量公告）。 （二）高频手术设备抽验情况： 此次高频手术设备共抽验10家生产企业的10台产品。依据国家标准GB9706.4-1999《医用电气设备 第二部分：高频手术设备安全专用要求》和GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》的部分项目进行检测。经检测6台产品被检测项目合格，抽检项目合格率为60%（详见附件2：医疗器械质量公告）。在本次抽验中发现北京康威电子技术开发公司生产的电脑高频电刀在抽验项目之外存在“输出指示器”不符合标准要求的情况。 （三）生化分析仪抽验情况： 此次生化分析仪共抽验18家生产企业的18台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准 YY0014-1990 《生化分析仪》的部分项目以及企业注册产品标准进行检测，经检测4台产品被检测项目合格，14台产品不合格，抽检项目合格率为22.2%（详见附件2：医疗器械质量公告）。 二、处理要求 对本次抽验中质量不合格的产品及有关生产企业，有关省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处。责令不合格产品生产企业限期整改，强化质量控制，严禁不合格产品出厂，并对已出厂产品采取必要纠正措施。 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业（见附件1），有关省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应继续加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对本次抽验不合格及未抽到产品的有关单位的调查、处理情况，请于2004年6月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．呼吸机、高频手术设备和生化分析仪质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 2．医疗器械质量公告（2004）第1期总第10期 国家食品药品监督管理局 二○○四年五月二十日 附件1 呼吸机、高频手术设备和生化分析仪质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 序号 所在省（市） 拟抽验产品 未抽到产品的单位 未抽到产品的原因 1 江苏 呼吸机 无锡市中原医疗器械有限公司 无库存 2 江苏 呼吸机 泰洲市锋陵智能电气有限公司 无成品 3 山东 呼吸机 淄博通圆医疗仪器有限公司 无库存 4 广西 呼吸机 柳州市第二医疗器械厂 注册证过期 5 北京 高频手术设备 北京优美高电子科技有限公司 未生产 6 北京 高频手术设备 北京市医海生物工程技术有限公司 无库存 7 北京 高频手术设备 北京金恒威科技发展有限公司 无库存 8 天津 高频手术设备 天津市赛盟医疗科技有限公司 未生产 9 天津 高频手术设备 天津市兰德医疗器械有限公司 未生产 10 上海 高频手术设备 上海四菱医疗器械厂 注册证重换 11 上海 高频手术设备 上海医用激光仪器厂 注册证过期 12 上海 高频手术设备 上海医疗器械高等专科学校实验工厂 未生产 13 福建 高频手术设备 福建八方科技发展有限公司 注册证到期 14 山东 高频手术设备 济南玉华医用电气有限公司 未生产 15 北京 生化分析仪 北京贝斯特医用仪器有限公司 企业停产 16 吉林 生化分析仪 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 无成品 17 上海 生化分析仪 上海三科仪器有限公司 无库存 18 江苏 生化分析仪 扬州柯登电子有限公司 无库存 19 江苏 生化分析仪 南京桃园应用生物技术有限公司 无库存 20 江苏 生化分析仪 扬州中惠集团公司 无库存 21 江苏 生化分析仪 无锡市雷杜科技有限公司 无库存 22 江苏 生化分析仪 扬州市宝光电子有限责任公司 无库存 23 江苏 生化分析仪 南京宁仁电子生化研究所 无库存 24 安徽 生化分析仪 信息产业部第四十一研究所 无成品 25 广东 生化分析仪 深圳市美思康电子有限公司 无库存 26 广东 生化分析仪 深圳市越华科技发展有限公司 无库存 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械的监督管理，确保医疗器械产品使用安全有效，2003年上半年，我局组织对呼吸机、高频手术设备和生化分析仪进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）呼吸机抽验情况： 此次呼吸机共抽验7家生产企业和2家进口产品经营单位的共9台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准 YY91041-1999 《电动呼吸机》、YY91108-1999 《气动呼吸机》的部分项目以及企业注册产品标准进行检测，9台产品被检测项目均合格，抽检项目合格率为100%（详见附件2：医疗器械质量公告）。 （二）高频手术设备抽验情况： 此次高频手术设备共抽验10家生产企业的10台产品。依据国家标准GB9706.4-1999《医用电气设备 第二部分：高频手术设备安全专用要求》和GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》的部分项目进行检测。经检测6台产品被检测项目合格，抽检项目合格率为60%（详见附件2：医疗器械质量公告）。在本次抽验中发现北京康威电子技术开发公司生产的电脑高频电刀在抽验项目之外存在“输出指示器”不符合标准要求的情况。 （三）生化分析仪抽验情况： 此次生化分析仪共抽验18家生产企业的18台产品。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准 YY0014-1990 《生化分析仪》的部分项目以及企业注册产品标准进行检测，经检测4台产品被检测项目合格，14台产品不合格，抽检项目合格率为22.2%（详见附件2：医疗器械质量公告）。 二、处理要求 对本次抽验中质量不合格的产品及有关生产企业，有关省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处。责令不合格产品生产企业限期整改，强化质量控制，严禁不合格产品出厂，并对已出厂产品采取必要纠正措施。 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业（见附件1），有关省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应继续加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对本次抽验不合格及未抽到产品的有关单位的调查、处理情况，请于2004年6月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．呼吸机、高频手术设备和生化分析仪质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 2．医疗器械质量公告（2004）第1期总第10期 国家食品药品监督管理局 二○○四年五月二十日 附件1 呼吸机、高频手术设备和生化分析仪质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 序号 所在省（市） 拟抽验产品 未抽到产品的单位 未抽到产品的原因 1 江苏 呼吸机 无锡市中原医疗器械有限公司 无库存 2 江苏 呼吸机 泰洲市锋陵智能电气有限公司 无成品 3 山东 呼吸机 淄博通圆医疗仪器有限公司 无库存 4 广西 呼吸机 柳州市第二医疗器械厂 注册证过期 5 北京 高频手术设备 北京优美高电子科技有限公司 未生产 6 北京 高频手术设备 北京市医海生物工程技术有限公司 无库存 7 北京 高频手术设备 北京金恒威科技发展有限公司 无库存 8 天津 高频手术设备 天津市赛盟医疗科技有限公司 未生产 9 天津 高频手术设备 天津市兰德医疗器械有限公司 未生产 10 上海 高频手术设备 上海四菱医疗器械厂 注册证重换 11 上海 高频手术设备 上海医用激光仪器厂 注册证过期 12 上海 高频手术设备 上海医疗器械高等专科学校实验工厂 未生产 13 福建 高频手术设备 福建八方科技发展有限公司 注册证到期 14 山东 高频手术设备 济南玉华医用电气有限公司 未生产 15 北京 生化分析仪 北京贝斯特医用仪器有限公司 企业停产 16 吉林 生化分析仪 长春赛诺迈德医学技术有限责任公司 无成品 17 上海 生化分析仪 上海三科仪器有限公司 无库存 18 江苏 生化分析仪 扬州柯登电子有限公司 无库存 19 江苏 生化分析仪 南京桃园应用生物技术有限公司 无库存 20 江苏 生化分析仪 扬州中惠集团公司 无库存 21 江苏 生化分析仪 无锡市雷杜科技有限公司 无库存 22 江苏 生化分析仪 扬州市宝光电子有限责任公司 无库存 23 江苏 生化分析仪 南京宁仁电子生化研究所 无库存 24 安徽 生化分析仪 信息产业部第四十一研究所 无成品 25 广东 生化分析仪 深圳市美思康电子有限公司 无库存 26 广东 生化分析仪 深圳市越华科技发展有限公司 无库存
关于加强氟化泡沫产品监督管理的紧急通知 | 国食药监械[2004]132号 | FGWJ-2004-10100 | 2004-04-27 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 汇总分析近年来氟化泡沫的使用情况发现，该产品易产生群体突发性事件。为杜绝1998年太原小学使用氟化泡沫集体中毒等类似事件的发生，确保人民群众使用该医疗器械的安全，现就加强防治龋齿用氟化泡沫产品使用的管理工作。通知如下： 一、省级药品监督管理部门要采取有效措施加强对辖区内氟化泡沫生产、经营、销售、使用环节的监督和管理。 二、境内氟化泡沫生产企业、境外氟化泡沫生产企业的在华服务机构，要严格保证氟化泡沫产品的安全，跟踪氟化泡沫产品的使用情况，并加强对销售单位的管理和指导工作。 三、对产品使用过程中发生身体不适的，企业要及时查找原因，解决问题。该产品使用中发生的不良事件，企业要及时上报药品监督管理部门。 在使用氟化泡沫过程中发生不良反应，各省局药品监督管理部门应及时暂停该产品的使用。 国家食品药品监督管理局 二○○四年四月二十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 汇总分析近年来氟化泡沫的使用情况发现，该产品易产生群体突发性事件。为杜绝1998年太原小学使用氟化泡沫集体中毒等类似事件的发生，确保人民群众使用该医疗器械的安全，现就加强防治龋齿用氟化泡沫产品使用的管理工作。通知如下： 一、省级药品监督管理部门要采取有效措施加强对辖区内氟化泡沫生产、经营、销售、使用环节的监督和管理。 二、境内氟化泡沫生产企业、境外氟化泡沫生产企业的在华服务机构，要严格保证氟化泡沫产品的安全，跟踪氟化泡沫产品的使用情况，并加强对销售单位的管理和指导工作。 三、对产品使用过程中发生身体不适的，企业要及时查找原因，解决问题。该产品使用中发生的不良事件，企业要及时上报药品监督管理部门。 在使用氟化泡沫过程中发生不良反应，各省局药品监督管理部门应及时暂停该产品的使用。 国家食品药品监督管理局 二○○四年四月二十七日
关于药品和医疗器械相结合产品注册管理有关问题的通知【失效】 | 国食药监办[2004]94号 | FGWJ-2004-10179 | 2004-04-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局)： 为了加强对药品和医疗器械相结合产品的监督管理，理顺关系，依据《中华人民共和国药品管理法》及《医疗器械监督管理条例》的有关规定，现对该类产品注册管理的有关问题通知如下： 一、关于药品和医疗器械相结合产品的注册管理问题 (一)对于该类产品中由药品起主要作用、医疗器械起辅助药品作用的(如预装了药品的注射器等)，按药品进行注册管理，由药品注册司负责。 (二)对于该类产品中由医疗器械起主要作用、药品起辅助作用的(如含药支架、带抗菌涂层的导管、含药避孕套、含药节育环等)，按医疗器械进行注册管理，由医疗器械司负责。在注册工作中，邀请药品审评专家参加。 二、关于含抗菌、消炎药品的创口贴的注册管理问题 该类产品按药品进行注册管理，由药品注册司负责。 三、关于中药外用贴敷类产品的注册管理问题 该类产品是传统的中药外用贴敷剂，按药品进行注册管理，由药品注册司负责。 本通知自2004年8月1日起施行。此前发布的管理规定如与本通知不符的，均以本通知为准。 国家食品药品监督管理局 二○○四年四月五日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局)： 为了加强对药品和医疗器械相结合产品的监督管理，理顺关系，依据《中华人民共和国药品管理法》及《医疗器械监督管理条例》的有关规定，现对该类产品注册管理的有关问题通知如下： 一、关于药品和医疗器械相结合产品的注册管理问题 (一)对于该类产品中由药品起主要作用、医疗器械起辅助药品作用的(如预装了药品的注射器等)，按药品进行注册管理，由药品注册司负责。 (二)对于该类产品中由医疗器械起主要作用、药品起辅助作用的(如含药支架、带抗菌涂层的导管、含药避孕套、含药节育环等)，按医疗器械进行注册管理，由医疗器械司负责。在注册工作中，邀请药品审评专家参加。 二、关于含抗菌、消炎药品的创口贴的注册管理问题 该类产品按药品进行注册管理，由药品注册司负责。 三、关于中药外用贴敷类产品的注册管理问题 该类产品是传统的中药外用贴敷剂，按药品进行注册管理，由药品注册司负责。 本通知自2004年8月1日起施行。此前发布的管理规定如与本通知不符的，均以本通知为准。 国家食品药品监督管理局 二○○四年四月五日
关于《国家药品临床研究基地目录》的通告 【失效】 | 国食药监械[2004]97号 | FGWJ-2004-10074 | 2004-04-05 | 法规文件 / 规范性文件 | （说明：该文件是配合《医疗器械临床试验规定》（国家食品药品监督管理局第5号令）发布，对当时已符合国家食品药品监督管理局第5号令第21条“承担医疗器械临床试验的医疗机构”情况的说明。此后，药品临床研究基地逐渐增加，机构名录以国家食品药品监督管理局药物临床试验机构资格认定公告为准） 根据《医疗器械临床试验规定》（国家食品药品监督管理局令第5号）第二十一条“承担医疗器械临床试验的医疗机构，是指经过国务院食品药品监督管理部门会同国务院卫生行政部门认定的药品临床试验基地”的规定，现将《国家药品临床研究基地目录》予以通告。 该目录亦可在国家食品药品监督管理局网站www.sfda.gov.cn或者中国医疗器械信息网www.cmdi.gov.cn查询。 附件：国家药品临床研究基地目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年四月五日 附件： 国家药品临床研究基地目录 （西药） 地区 序号 单位 基地专业 北京 JDX1999001 北京医科大学 第一附属医院：心血管、呼吸、消化、肝病、肾病、泌尿、内分泌、神经、麻醉、放射、妇产及生育调节、皮肤 人民医院：心血管、血液、呼吸、肝病 第三附属医院：心血管、呼吸、消化、神经、妇产及生育调节、血液 口腔医院：口腔 临床药理研究所：抗生素 药物依赖所：戒毒、镇痛 精神卫生研究所：精神 JDX1999008 中国医学科学院北京协和医院 抗感染、变态反应、兔疫、神经、心血管、眼科、肾病、呼吸、消化、胃肠外营养、放射、麻醉、血液、内分泌、耳鼻喉、妇产及生育调节、皮肤 JDX1999009 中国医学科学院阜外心血管医院 心血管 JDX1999010 中国医学科学院肿瘤医院 肿瘤 JDX1999011 首都医科大学附属北京友谊医院 心血管、消化、神经、肾病 JDX1999012 中日友好医院 心血管、内分泌、肿瘤、肾病、免疫、呼吸、妇产及生育调节 JDX1999013 卫生部北京医院 心血管、呼吸、胃肠外营养 JDX1999014 首都医科大学附属北京红十字朝阳医院 心血管、呼吸、妇产及生育调节 JDX1999015 首都医科大学北京宣武医院 心血管、周围血管、皮肤、神经 JDX1999016 首都医科大学附属北京天坛医院 心血管、神经 JDX1999017 首都医科大学北京安定医院 精神、戒毒 JDX1999018 北京肿瘤医院 肿瘤 JDX1999019 北京结核病胸部肿瘤研究所 抗结核、肺癌 天津 JDX1999020 中国医学科学院血液病医院 血液 JDX1999021 天津医科大学 第二附属医院：心血管、抗感染 总医院：心血管、呼吸、消化、内分泌、神经 JDX1999022 天津市肿瘤医院 肿瘤 河北 JDX1999023 河北医科大学第二医院 心血管、呼吸、消化、血液、妇产及生育调节 JDX1999024 河北省人民医院 心血管、神经、呼吸 辽宁 JDX1999025 辽宁省人民医院 心血管、皮肤 JDX1999026 中国医科大学 第一临床学院：消化、肾病、神经、麻醉、心血管、呼吸、血液 第二临床学院：妇产及生育调节、抗感染 JDX1999027 大连医科大学 第一附属医院：心血管、肿瘤 第二附属医院：肿瘤、心血管、抗感染 吉林 JDX1999028 白求恩医科大学第一临床学院 消化、神经 JDX1999029 白求恩医科大学第二临床学院 皮肤、妇产及生育调节 JDX1999030 白求恩医科大学第三临床学院中日联谊医院 妇产及生育调节、心血管 黑龙江 JDX1999031 哈尔滨医科大学第一临床学院 心血管、呼吸、神经 JDX1999032 哈尔滨医科大学第二临床学院 心血管、呼吸、神经、免疫 上海 JDX1999033 上海医科大学中山医院 放射、心血管、内分泌、皮肤、血液、呼吸、肾病、消化 JDX1999034 上海医科大学华山医院 抗感染、神经、心血管、放射、内分泌、皮肤、消化、血液、泌尿、药物不良反应监测 JDX1999035 上海医科大学肿瘤医院 肿瘤 JDX1999036 上海医科大学妇产医院 妇产及生育调节 JDX1999037 上海医科大学眼耳鼻喉医院 耳鼻喉、眼科 JDX1999038 上海第二医科大学 瑞金医院：高血压、内分泌、烧伤、消化、血液、骨科、心血管 仁济医院：免疫 第九医院：口腔 JDX1999039 上海市消化疾病研究所 消化、肝病 JDX1999040 上海市精神卫生中心 精神 JDX1999041 上海市静安区中心医院 泌尿、肝病 江苏 JDX1999042 南京医科大学第一附属医院 抗感染、心血管、内分泌、呼吸、妇产及生育调节、神经、皮肤、血液、医学影像、泌尿、消化 JDX1999043 中国医学科学院皮肤病研究所 皮肤 浙江 JDX1999044 浙江大学医学院附属第一医院 心血管、眼科、血液、抗感染、泌尿 JDX1999045 浙江大学医学院附属第二医院 呼吸、肿瘤、神经、心血管 JDX1999046 浙江省医学科学院计划生育研究所 生育调节 安徽 JDX1999047 安徽医科大学 临床药理研究所：免疫 第一附属医院：消化、内分泌 JDX1999048 皖南医学院弋矶山医院 皮肤、血液 JDX1999049 蚌埠医学院附属医院--安徽省肿瘤医院 肿瘤 福建 JDX1999050 福建医科大学 第一附属医院：心血管、耳鼻喉、肿瘤、眼科、神经 附属协和医院：泌尿、心血管、耳鼻喉、肿瘤、血液 JDX1999051 福建省肿瘤医院 肿瘤 JDX1999052 福建省立医院 心血管、消化 江西 JDX1999053 江西医学院 第一附属医院：消化、烧伤 第二附属医院：心血管、神经、血液 山东 JDX1999054 山东医科大学附属医院 消化、泌尿、皮肤、呼吸、肿瘤、神经、心血管、血液、骨科、免疫、内分泌、妇产及生育调节 JDX1999055 山东省立医院 眼科、泌尿、呼吸、妇产及生育调节、血液、消化、心血管、神经 JDX1999056 青岛市立医院 心血管、眼科、耳鼻喉、消化、麻醉 JDX1999057 青岛大学医学院附属医院 骨科、内分泌、神经 河南 JDX1999058 河南医科大学 第一附属医院：血液、妇产及生育调节、皮肤、心血管 第二附属医院：消化 河南医学科学研究所：肝病 JDX1999059 河南省眼科研究所 眼科 JDX1999060 河南省人民医院 心血管、消化 湖北 JDX1999061 同济医科大学 同济医院：心血管、消化、肾病 协和医院：心血管、消化、抗感染、皮肤、血液 计划生育研究所：生育调节 JDX1999062 湖北医科大学 第一附属医院：神经、心血管、消化 第二附属医院：抗感染 湖南 JDX1999063 湖南省肿瘤医院 肿瘤 JDX1999064 湖南医科大学湘雅医院 心血管 JDX1999065 湖南医科大学第二附属医院 精神、戒毒 广东 JDX1999066 中山医科大学 第一附属医院：肾病、神经、抗感染、内分泌 第三附属医院：抗寄生虫、肝病、免疫 孙逸仙纪念医院：皮肤、心血管、消化、内分泌 肿瘤医院防治中心：肿瘤 中山眼科中心：眼科 JDX1999067 广州市精神病院 精神 JDX1999068 广州市呼吸病研究所 呼吸 JDX1999069 广东省人民医院 心血管 广西 JDX1999070 广西医科大学第一附属医院 心血管、血液、药物依赖、消化、内分泌 海南 JDX1999071 海南省人民医院 心血管、肝病、呼吸 重庆 JDX1999072 重庆医科大学第一附属医院 抗感染、寄生虫、呼吸、结核、神经 JDX1999073 重庆医科大学第二附属医院 肝病、妇产及生育调节、消化 四川 JDXZ1999074 华西医科大学第一附属医院 抗感染、心血管、呼吸、消化、血液、神经、精神、肿瘤、内分泌、戒毒、皮肤 JDX1999075 华西医科大学第二附属医院 妇产及生育调节 JDX1999076 华西医科大学口腔医院 口腔 云南 JDX1999077 昆明医学院第一附属医院 精神、神经、肝病 陕西 JDX1999078 西安医科大学第一附属医院 心血管、肝胆外科、肿瘤、精神、呼吸、神经 JDX1999079 西安医科大学第二附属医院 眼科、皮肤、消化 JDX1999080 陕西省人民医院 神经、肝胆外科、消化、血液、耳鼻喉 甘肃 JDX1999081 兰州医学院第一附属医院 血液、心血管、抗感染 JDX1999082 兰州医学院第二附属医院 心血管、泌尿 JDX1999083 甘肃省人民医院 心血管、呼吸 JDX1999084 解放军总院 肿瘤、心血管、消化、内分泌、皮肤、血液、免疫、神经、创伤、泌尿、妇产及生育调节、耳鼻喉、呼吸、抗感染 北京 JDX1999085 军事医学科学院附属医院 抗幅射、抗毒、肿瘤及肿瘤镇痛、戒毒、血液 JDX1999086 北京军区总院 神经、消化、肝病 JDX1999087 空军总院 呼吸、皮肤 JDX1999088 白求恩国际和平医院 心血管、消化、肾病 上海 JDX1999089 第二军医大学上海长海医院 皮肤、血液、消化、肿瘤 南京 JDX1999090 南京军区南京总医院 胃肠外营养、心血管、肾病、呼吸 重庆 JDX1999091 第三军医大学西南医院 烧伤、消化、皮肤、肝病、呼吸 JDX1999092 第三军医大学新桥医院 心血管、呼吸 JDX1999093 第三军医大学大坪医院 创伤 西安 JDX1999094 第四军医大学西京医院 消化、骨科、神经、肿瘤、呼吸、血液、妇产及生育调节 JDX1999095 第四军医大学口腔医院 口腔 广州 JDXZ1999096 第一军医南方医院 抗感染、肾病、血液、医学影像、消化 国家药品临床研究基地目录 （中药） 地区 序号 单位 基地专业 北京 JDZ1999001 中国中医研究院西苑医院 心血管、血液、呼吸、消化、外科、妇科、儿科、神经、内分泌 JDZ1999002 中国中医研究院广安门医院 肿瘤、皮肤、泌尿、肛肠、眼科、心血管、肾病、糖尿病、风湿、妇科、呼吸 JDZ1999003 北京中医药大学东直门医院 心血管、肾病、呼吸、消化、脑血管、内分泌（乳腺）、儿科、外科、妇科、抗感染 天津 JDZ1999004 天津中医学院第一附属医院 心血管、儿科、外科 JDZ1999005 天津中医学院第二附属医院 妇科、心血管 辽宁 JDZ1999006 辽宁中医学院附属医院 血液、外科、妇科、骨科、肾病、肝病 吉林 JDZ1999007 吉林省中医中药研究院 心血管、呼吸 JDZ1999008 长春中医学院附属医院 脑血管、心血管、消化、妇科、糖尿病、抗感染 黑龙江 JDZ1999009 黑龙江中医药大学 第一附属医院： 呼吸、消化、外科 第二附属医院： 脑血管 山西 JDZ1999010 山西省中医药研究院 消化、肾病 上海 JDZ1999011 上海中医药大学 曙光医院：肝病、骨科 龙华医院：外科（疮疡）、肿瘤 岳阳医院：血液 江苏 JDZ1999012 南京中医药大学附属医院 抗感染、肾病、消化、耳鼻喉、儿科 浙江 JDZ1999013 浙江省中医院 肿瘤、消化 JDZ1999014 浙江中医药研究院 肿瘤 安徽 JDZ1999015 安徽中医学院第一附属医院 心血管、肾病、神经、骨伤 福建 JDZ1999016 福建省中医药研究院 骨科、心血管、呼吸、脑血管、消化、肾病 江西 JDZ1999017 江西中医学院附属医院 呼吸、消化、肾病、骨伤 山东 JDZ1999018 山东中医药大学附属医院 心血管、血液、内分泌、风湿、妇科 河南 JDZ1999019 河南省中医学院第一附属医院 心血管、消化、儿科、肾病、肛肠、周围血管 JDZ1999020 河南省中医药研究院 脑血管、心血管、消化、呼吸 湖北 JDZ1999021 湖北省中医药研究院 骨科、肾病、风湿 JDZ1999022 湖北中医学院附属医院 肝病、妇产科、儿科、呼吸、心血管、外科（肝胆病）、脑血管、口腔 湖南 JDZ1999023 湖南省中医药研究院附属医院 肿瘤、肝病、心血管、脑血管、肾病 JDZ1999024 湖南中医学院第一附属医院 肝病、呼吸、心血管、眼科、骨伤、糖尿病 广东 JDZ1999025 广州中医药大学第一附属医院 消化、妇科、骨科、外科、肛肠、眼科 JDZ1999026 广州中医药大学第二附属医院 消化、妇科、骨科、外科、肛肠、眼科 JDZ1999027 广州中医药大学粤海医院 抗疟疾 JDXZ1999096 第一军医大学南方医院 肾病、心血管、风湿、脑血管 广西 JDZ1999028 广西中医学院第一附属医院 心血管、骨伤、肛肠、妇产科 海南 JDZ1999029 海南省中医院 骨伤、脑血管、泌尿 四川 JDZ1999030 成都中医药大学附属医院 肾病、眼科、肛肠、皮肤、妇科、呼吸、心血管、消化、儿科 JDXZ1999072 华西医科大学第一附属医院 呼吸、消化 云南 JDZ1999031 云南中医学院附属医院 肾病、肝病、儿科 陕西 JDZ1999032 陕西省中医药研究院附属医院 心血管、消化、肿瘤、脑血管 贵州 JDZ1999033 贵阳中医学第一附属医院 骨科、肛肠、心血管、内分泌 新疆 JDZ1999034 新疆维吾尔自治区中医医院 骨伤、心血管、脑血管、妇科、儿科、肾病 | （说明：该文件是配合《医疗器械临床试验规定》（国家食品药品监督管理局第5号令）发布，对当时已符合国家食品药品监督管理局第5号令第21条“承担医疗器械临床试验的医疗机构”情况的说明。此后，药品临床研究基地逐渐增加，机构名录以国家食品药品监督管理局药物临床试验机构资格认定公告为准） 根据《医疗器械临床试验规定》（国家食品药品监督管理局令第5号）第二十一条“承担医疗器械临床试验的医疗机构，是指经过国务院食品药品监督管理部门会同国务院卫生行政部门认定的药品临床试验基地”的规定，现将《国家药品临床研究基地目录》予以通告。 该目录亦可在国家食品药品监督管理局网站www.sfda.gov.cn或者中国医疗器械信息网www.cmdi.gov.cn查询。 附件：国家药品临床研究基地目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年四月五日 附件： 国家药品临床研究基地目录 （西药） 地区 序号 单位 基地专业 北京 JDX1999001 北京医科大学 第一附属医院：心血管、呼吸、消化、肝病、肾病、泌尿、内分泌、神经、麻醉、放射、妇产及生育调节、皮肤 人民医院：心血管、血液、呼吸、肝病 第三附属医院：心血管、呼吸、消化、神经、妇产及生育调节、血液 口腔医院：口腔 临床药理研究所：抗生素 药物依赖所：戒毒、镇痛 精神卫生研究所：精神 JDX1999008 中国医学科学院北京协和医院 抗感染、变态反应、兔疫、神经、心血管、眼科、肾病、呼吸、消化、胃肠外营养、放射、麻醉、血液、内分泌、耳鼻喉、妇产及生育调节、皮肤 JDX1999009 中国医学科学院阜外心血管医院 心血管 JDX1999010 中国医学科学院肿瘤医院 肿瘤 JDX1999011 首都医科大学附属北京友谊医院 心血管、消化、神经、肾病 JDX1999012 中日友好医院 心血管、内分泌、肿瘤、肾病、免疫、呼吸、妇产及生育调节 JDX1999013 卫生部北京医院 心血管、呼吸、胃肠外营养 JDX1999014 首都医科大学附属北京红十字朝阳医院 心血管、呼吸、妇产及生育调节 JDX1999015 首都医科大学北京宣武医院 心血管、周围血管、皮肤、神经 JDX1999016 首都医科大学附属北京天坛医院 心血管、神经 JDX1999017 首都医科大学北京安定医院 精神、戒毒 JDX1999018 北京肿瘤医院 肿瘤 JDX1999019 北京结核病胸部肿瘤研究所 抗结核、肺癌 天津 JDX1999020 中国医学科学院血液病医院 血液 JDX1999021 天津医科大学 第二附属医院：心血管、抗感染 总医院：心血管、呼吸、消化、内分泌、神经 JDX1999022 天津市肿瘤医院 肿瘤 河北 JDX1999023 河北医科大学第二医院 心血管、呼吸、消化、血液、妇产及生育调节 JDX1999024 河北省人民医院 心血管、神经、呼吸 辽宁 JDX1999025 辽宁省人民医院 心血管、皮肤 JDX1999026 中国医科大学 第一临床学院：消化、肾病、神经、麻醉、心血管、呼吸、血液 第二临床学院：妇产及生育调节、抗感染 JDX1999027 大连医科大学 第一附属医院：心血管、肿瘤 第二附属医院：肿瘤、心血管、抗感染 吉林 JDX1999028 白求恩医科大学第一临床学院 消化、神经 JDX1999029 白求恩医科大学第二临床学院 皮肤、妇产及生育调节 JDX1999030 白求恩医科大学第三临床学院中日联谊医院 妇产及生育调节、心血管 黑龙江 JDX1999031 哈尔滨医科大学第一临床学院 心血管、呼吸、神经 JDX1999032 哈尔滨医科大学第二临床学院 心血管、呼吸、神经、免疫 上海 JDX1999033 上海医科大学中山医院 放射、心血管、内分泌、皮肤、血液、呼吸、肾病、消化 JDX1999034 上海医科大学华山医院 抗感染、神经、心血管、放射、内分泌、皮肤、消化、血液、泌尿、药物不良反应监测 JDX1999035 上海医科大学肿瘤医院 肿瘤 JDX1999036 上海医科大学妇产医院 妇产及生育调节 JDX1999037 上海医科大学眼耳鼻喉医院 耳鼻喉、眼科 JDX1999038 上海第二医科大学 瑞金医院：高血压、内分泌、烧伤、消化、血液、骨科、心血管 仁济医院：免疫 第九医院：口腔 JDX1999039 上海市消化疾病研究所 消化、肝病 JDX1999040 上海市精神卫生中心 精神 JDX1999041 上海市静安区中心医院 泌尿、肝病 江苏 JDX1999042 南京医科大学第一附属医院 抗感染、心血管、内分泌、呼吸、妇产及生育调节、神经、皮肤、血液、医学影像、泌尿、消化 JDX1999043 中国医学科学院皮肤病研究所 皮肤 浙江 JDX1999044 浙江大学医学院附属第一医院 心血管、眼科、血液、抗感染、泌尿 JDX1999045 浙江大学医学院附属第二医院 呼吸、肿瘤、神经、心血管 JDX1999046 浙江省医学科学院计划生育研究所 生育调节 安徽 JDX1999047 安徽医科大学 临床药理研究所：免疫 第一附属医院：消化、内分泌 JDX1999048 皖南医学院弋矶山医院 皮肤、血液 JDX1999049 蚌埠医学院附属医院--安徽省肿瘤医院 肿瘤 福建 JDX1999050 福建医科大学 第一附属医院：心血管、耳鼻喉、肿瘤、眼科、神经 附属协和医院：泌尿、心血管、耳鼻喉、肿瘤、血液 JDX1999051 福建省肿瘤医院 肿瘤 JDX1999052 福建省立医院 心血管、消化 江西 JDX1999053 江西医学院 第一附属医院：消化、烧伤 第二附属医院：心血管、神经、血液 山东 JDX1999054 山东医科大学附属医院 消化、泌尿、皮肤、呼吸、肿瘤、神经、心血管、血液、骨科、免疫、内分泌、妇产及生育调节 JDX1999055 山东省立医院 眼科、泌尿、呼吸、妇产及生育调节、血液、消化、心血管、神经 JDX1999056 青岛市立医院 心血管、眼科、耳鼻喉、消化、麻醉 JDX1999057 青岛大学医学院附属医院 骨科、内分泌、神经 河南 JDX1999058 河南医科大学 第一附属医院：血液、妇产及生育调节、皮肤、心血管 第二附属医院：消化 河南医学科学研究所：肝病 JDX1999059 河南省眼科研究所 眼科 JDX1999060 河南省人民医院 心血管、消化 湖北 JDX1999061 同济医科大学 同济医院：心血管、消化、肾病 协和医院：心血管、消化、抗感染、皮肤、血液 计划生育研究所：生育调节 JDX1999062 湖北医科大学 第一附属医院：神经、心血管、消化 第二附属医院：抗感染 湖南 JDX1999063 湖南省肿瘤医院 肿瘤 JDX1999064 湖南医科大学湘雅医院 心血管 JDX1999065 湖南医科大学第二附属医院 精神、戒毒 广东 JDX1999066 中山医科大学 第一附属医院：肾病、神经、抗感染、内分泌 第三附属医院：抗寄生虫、肝病、免疫 孙逸仙纪念医院：皮肤、心血管、消化、内分泌 肿瘤医院防治中心：肿瘤 中山眼科中心：眼科 JDX1999067 广州市精神病院 精神 JDX1999068 广州市呼吸病研究所 呼吸 JDX1999069 广东省人民医院 心血管 广西 JDX1999070 广西医科大学第一附属医院 心血管、血液、药物依赖、消化、内分泌 海南 JDX1999071 海南省人民医院 心血管、肝病、呼吸 重庆 JDX1999072 重庆医科大学第一附属医院 抗感染、寄生虫、呼吸、结核、神经 JDX1999073 重庆医科大学第二附属医院 肝病、妇产及生育调节、消化 四川 JDXZ1999074 华西医科大学第一附属医院 抗感染、心血管、呼吸、消化、血液、神经、精神、肿瘤、内分泌、戒毒、皮肤 JDX1999075 华西医科大学第二附属医院 妇产及生育调节 JDX1999076 华西医科大学口腔医院 口腔 云南 JDX1999077 昆明医学院第一附属医院 精神、神经、肝病 陕西 JDX1999078 西安医科大学第一附属医院 心血管、肝胆外科、肿瘤、精神、呼吸、神经 JDX1999079 西安医科大学第二附属医院 眼科、皮肤、消化 JDX1999080 陕西省人民医院 神经、肝胆外科、消化、血液、耳鼻喉 甘肃 JDX1999081 兰州医学院第一附属医院 血液、心血管、抗感染 JDX1999082 兰州医学院第二附属医院 心血管、泌尿 JDX1999083 甘肃省人民医院 心血管、呼吸 JDX1999084 解放军总院 肿瘤、心血管、消化、内分泌、皮肤、血液、免疫、神经、创伤、泌尿、妇产及生育调节、耳鼻喉、呼吸、抗感染 北京 JDX1999085 军事医学科学院附属医院 抗幅射、抗毒、肿瘤及肿瘤镇痛、戒毒、血液 JDX1999086 北京军区总院 神经、消化、肝病 JDX1999087 空军总院 呼吸、皮肤 JDX1999088 白求恩国际和平医院 心血管、消化、肾病 上海 JDX1999089 第二军医大学上海长海医院 皮肤、血液、消化、肿瘤 南京 JDX1999090 南京军区南京总医院 胃肠外营养、心血管、肾病、呼吸 重庆 JDX1999091 第三军医大学西南医院 烧伤、消化、皮肤、肝病、呼吸 JDX1999092 第三军医大学新桥医院 心血管、呼吸 JDX1999093 第三军医大学大坪医院 创伤 西安 JDX1999094 第四军医大学西京医院 消化、骨科、神经、肿瘤、呼吸、血液、妇产及生育调节 JDX1999095 第四军医大学口腔医院 口腔 广州 JDXZ1999096 第一军医南方医院 抗感染、肾病、血液、医学影像、消化 国家药品临床研究基地目录 （中药） 地区 序号 单位 基地专业 北京 JDZ1999001 中国中医研究院西苑医院 心血管、血液、呼吸、消化、外科、妇科、儿科、神经、内分泌 JDZ1999002 中国中医研究院广安门医院 肿瘤、皮肤、泌尿、肛肠、眼科、心血管、肾病、糖尿病、风湿、妇科、呼吸 JDZ1999003 北京中医药大学东直门医院 心血管、肾病、呼吸、消化、脑血管、内分泌（乳腺）、儿科、外科、妇科、抗感染 天津 JDZ1999004 天津中医学院第一附属医院 心血管、儿科、外科 JDZ1999005 天津中医学院第二附属医院 妇科、心血管 辽宁 JDZ1999006 辽宁中医学院附属医院 血液、外科、妇科、骨科、肾病、肝病 吉林 JDZ1999007 吉林省中医中药研究院 心血管、呼吸 JDZ1999008 长春中医学院附属医院 脑血管、心血管、消化、妇科、糖尿病、抗感染 黑龙江 JDZ1999009 黑龙江中医药大学 第一附属医院： 呼吸、消化、外科 第二附属医院： 脑血管 山西 JDZ1999010 山西省中医药研究院 消化、肾病 上海 JDZ1999011 上海中医药大学 曙光医院：肝病、骨科 龙华医院：外科（疮疡）、肿瘤 岳阳医院：血液 江苏 JDZ1999012 南京中医药大学附属医院 抗感染、肾病、消化、耳鼻喉、儿科 浙江 JDZ1999013 浙江省中医院 肿瘤、消化 JDZ1999014 浙江中医药研究院 肿瘤 安徽 JDZ1999015 安徽中医学院第一附属医院 心血管、肾病、神经、骨伤 福建 JDZ1999016 福建省中医药研究院 骨科、心血管、呼吸、脑血管、消化、肾病 江西 JDZ1999017 江西中医学院附属医院 呼吸、消化、肾病、骨伤 山东 JDZ1999018 山东中医药大学附属医院 心血管、血液、内分泌、风湿、妇科 河南 JDZ1999019 河南省中医学院第一附属医院 心血管、消化、儿科、肾病、肛肠、周围血管 JDZ1999020 河南省中医药研究院 脑血管、心血管、消化、呼吸 湖北 JDZ1999021 湖北省中医药研究院 骨科、肾病、风湿 JDZ1999022 湖北中医学院附属医院 肝病、妇产科、儿科、呼吸、心血管、外科（肝胆病）、脑血管、口腔 湖南 JDZ1999023 湖南省中医药研究院附属医院 肿瘤、肝病、心血管、脑血管、肾病 JDZ1999024 湖南中医学院第一附属医院 肝病、呼吸、心血管、眼科、骨伤、糖尿病 广东 JDZ1999025 广州中医药大学第一附属医院 消化、妇科、骨科、外科、肛肠、眼科 JDZ1999026 广州中医药大学第二附属医院 消化、妇科、骨科、外科、肛肠、眼科 JDZ1999027 广州中医药大学粤海医院 抗疟疾 JDXZ1999096 第一军医大学南方医院 肾病、心血管、风湿、脑血管 广西 JDZ1999028 广西中医学院第一附属医院 心血管、骨伤、肛肠、妇产科 海南 JDZ1999029 海南省中医院 骨伤、脑血管、泌尿 四川 JDZ1999030 成都中医药大学附属医院 肾病、眼科、肛肠、皮肤、妇科、呼吸、心血管、消化、儿科 JDXZ1999072 华西医科大学第一附属医院 呼吸、消化 云南 JDZ1999031 云南中医学院附属医院 肾病、肝病、儿科 陕西 JDZ1999032 陕西省中医药研究院附属医院 心血管、消化、肿瘤、脑血管 贵州 JDZ1999033 贵阳中医学第一附属医院 骨科、肛肠、心血管、内分泌 新疆 JDZ1999034 新疆维吾尔自治区中医医院 骨伤、心血管、脑血管、妇科、儿科、肾病
关于尿沉渣计数板等37种产品分类界定的通知 | 国食药监械[2004]84号 | FGWJ-2004-10078 | 2004-03-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。现将尿沉渣计数板等37种产品的分类界定通知如下： 一、尿沉渣计数板：作为II类医疗器械管理。 二、疗疝绷带：由棉布和弹性松紧带缝制而成，以松紧带弹力稳盖疝区，扶紧腹壁，使小肠不致坠入，达到治疝的目的，作为I类医疗器械管理。 三、戒毒治疗仪：作为II类医疗器械管理。 四、血浆融化仪：用于快速融化冰冻血浆，作为II类医疗器械管理。 五、咽鼓管导管：供喉鼻耳科作咽鼓管吹胀用，作为I类医疗器械管理。 六、一次性使用蛋白胶腔镜配合管：配合腔镜输送蛋白胶组份滴加于创面，作为II类医疗器械管理。 七、阴茎假体（植入型）：作为III类医疗器械管理。 八、气囊导管自动牵拉器：与导尿管相连，起报警作用，防止导尿管脱落，作为II类医疗器械管理。 九、人体脂肪测量计：作为II类医疗器械管理。 十、给药器：由面罩、储雾管身、阀门、气雾剂支架等构成，用于儿童口腔给药，作为I类医疗器械管理。 十一、福尔马林熏箱：作为I类医疗器械管理。 十二、食道、肠道吻合器：作为II类医疗器械管理。 十三、血管吻合器：作为III类医疗器械管理。 十四、牙根管塞尖：用于牙根管封闭，作为II类医疗器械管理。 十五、四肢血液循环顺序压缩治疗装置：用于治疗四肢浮肿、下肢静脉曲张等，作为II类医疗器械管理。 十六、医疗压力带：用于治疗下肢静脉曲张等，作为II类医疗器械管理。 十七、体外场效应热疗系统：用于体外加热治疗肿瘤等，作为II类医疗器械管理。 十八、一次性使用无菌溶药器（针）：用于溶解药品，作为II类医疗器械管理。 十九、肠道吻合夹：用于肠道的吻合，从植入体内至排出体外约十天，作为III类医疗器械管理。 二十、尿十项检测试纸：作为II类医疗器械管理。 二十一、尿钙目测试纸：作为II类医疗器械管理。 二十二、精子采集器：由收集套、离心管和漏斗组成，用作精子分析和人工授精的载体，不作为医疗器械管理。 二十三、电子体温计用一次性塑料套：不作为医疗器械管理。 二十四、硅胶义乳（非植入）：配有棉制保护外罩，用于填补乳房切除后的胸部塌陷，不作为医疗器械管理。 二十五、磁性床垫、磁性羽绒被、磁性枕：不作为医疗器械管理。 二十六、吸奶器：不作为医疗器械管理。 二十七、减重装置：用于降低人体体重，不作为医疗器械管理。 二十八、糖尿病饮食治疗监控仪：用于监控记录糖尿病人每月从食品中摄入的总热量，不作为医疗器械管理。 二十九、头戴式显示系统：由主机、头戴式显示器及遥控器构成，用于内窥镜、超声、显微镜等图象的显示，不作为医疗器械管理。 三十、消毒包装纸：用于手术器械的消毒包装，不作为医疗器械管理。 三十一、脱痛贴膏：由植物油、松香、原蚕沙及辣椒组成，不作为医疗器械管理。 三十二、输液架（椅）不作为医疗器械管理。 三十三、化验室用载（盖）玻片：不作为医疗器械管理。 三十四、心（脑）电记录纸：不作为医疗器械管理。 三十五、氧气车：不作为医疗器械管理。 三十六、泡镊筒、灌肠桶：不作为医疗器械管理。 三十七、针管毁型器：用于销毁医用针管，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年10月1日起执行调整的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月二十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。现将尿沉渣计数板等37种产品的分类界定通知如下： 一、尿沉渣计数板：作为II类医疗器械管理。 二、疗疝绷带：由棉布和弹性松紧带缝制而成，以松紧带弹力稳盖疝区，扶紧腹壁，使小肠不致坠入，达到治疝的目的，作为I类医疗器械管理。 三、戒毒治疗仪：作为II类医疗器械管理。 四、血浆融化仪：用于快速融化冰冻血浆，作为II类医疗器械管理。 五、咽鼓管导管：供喉鼻耳科作咽鼓管吹胀用，作为I类医疗器械管理。 六、一次性使用蛋白胶腔镜配合管：配合腔镜输送蛋白胶组份滴加于创面，作为II类医疗器械管理。 七、阴茎假体（植入型）：作为III类医疗器械管理。 八、气囊导管自动牵拉器：与导尿管相连，起报警作用，防止导尿管脱落，作为II类医疗器械管理。 九、人体脂肪测量计：作为II类医疗器械管理。 十、给药器：由面罩、储雾管身、阀门、气雾剂支架等构成，用于儿童口腔给药，作为I类医疗器械管理。 十一、福尔马林熏箱：作为I类医疗器械管理。 十二、食道、肠道吻合器：作为II类医疗器械管理。 十三、血管吻合器：作为III类医疗器械管理。 十四、牙根管塞尖：用于牙根管封闭，作为II类医疗器械管理。 十五、四肢血液循环顺序压缩治疗装置：用于治疗四肢浮肿、下肢静脉曲张等，作为II类医疗器械管理。 十六、医疗压力带：用于治疗下肢静脉曲张等，作为II类医疗器械管理。 十七、体外场效应热疗系统：用于体外加热治疗肿瘤等，作为II类医疗器械管理。 十八、一次性使用无菌溶药器（针）：用于溶解药品，作为II类医疗器械管理。 十九、肠道吻合夹：用于肠道的吻合，从植入体内至排出体外约十天，作为III类医疗器械管理。 二十、尿十项检测试纸：作为II类医疗器械管理。 二十一、尿钙目测试纸：作为II类医疗器械管理。 二十二、精子采集器：由收集套、离心管和漏斗组成，用作精子分析和人工授精的载体，不作为医疗器械管理。 二十三、电子体温计用一次性塑料套：不作为医疗器械管理。 二十四、硅胶义乳（非植入）：配有棉制保护外罩，用于填补乳房切除后的胸部塌陷，不作为医疗器械管理。 二十五、磁性床垫、磁性羽绒被、磁性枕：不作为医疗器械管理。 二十六、吸奶器：不作为医疗器械管理。 二十七、减重装置：用于降低人体体重，不作为医疗器械管理。 二十八、糖尿病饮食治疗监控仪：用于监控记录糖尿病人每月从食品中摄入的总热量，不作为医疗器械管理。 二十九、头戴式显示系统：由主机、头戴式显示器及遥控器构成，用于内窥镜、超声、显微镜等图象的显示，不作为医疗器械管理。 三十、消毒包装纸：用于手术器械的消毒包装，不作为医疗器械管理。 三十一、脱痛贴膏：由植物油、松香、原蚕沙及辣椒组成，不作为医疗器械管理。 三十二、输液架（椅）不作为医疗器械管理。 三十三、化验室用载（盖）玻片：不作为医疗器械管理。 三十四、心（脑）电记录纸：不作为医疗器械管理。 三十五、氧气车：不作为医疗器械管理。 三十六、泡镊筒、灌肠桶：不作为医疗器械管理。 三十七、针管毁型器：用于销毁医用针管，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年10月1日起执行调整的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月二十三日
关于发布《医用外科口罩技术要求》等24项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2004]86号 | FGWJ-2004-10129 | 2004-03-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》等24项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及施行日期如下： 一、强制性行业标准 （一）YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 （二）YY 0284-2004《氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件》 （替代YY 0284-1996） （三）YY 0307-2004《连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件》 （替代YY 0307-1998） （四）YY 1036-2004《压陷式眼压计》 （替代YY 91036-1999） （五）YY 0476-2004《眼内冲洗灌注液》 （六）YY 0477-2004《角膜塑形用硬性透气接触镜》 二、推荐性行业标准 （一）YY/T 0470-2004《一次性使用圆宫型宫内节育器放置器》 （二）YY/T 0471.1-2004《接触性创面敷料试验方法 第1部分：液体吸收性》 （三）YY/T 0471.2-2004《接触性创面敷料试验方法 第2部分：透气膜敷料水蒸汽透过率》 （四）YY/T 0471.3-2004《接触性创面敷料试验方法 第3部分：阻水性》 （五）YY/T 0471.4-2004《接触性创面敷料试验方法 第4部分：舒适性》 （六）YY/T 0471.5-2004《接触性创面敷料试验方法 第5部分：阻菌性》 （七）YY/T 0471.6-2004《接触性创面敷料试验方法 第6部分：气味控制》 （八）YY/T 0472.1-2004《医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布》 （九）YY/T 0472.2-2004《医用非织造敷布试验方法 第2部分：成品敷布》 （十）YY/T 0473-2004《外科植入物 聚交酯共聚物和共混物 体外降解试验》 （十一）YY/T 0474-2004《外科植入物用L-丙交酯树脂及制品 体外降解试验》 （十二）YY/T 0475-2004《尿液化学分析仪通用技术条件》 （十三）YY/T 1025-2004《流产吸引管》 （替代YY 91025-1999） （十四）YY/T 0478-2004《干化学尿液分析试纸条通用技术条件》 （十五）YY/T 0479-2004《医用诊断旋转阳级X射线管最大对称辐射野的测定》 （十六）YY/T 0480-2004《诊断X射线成像设备－通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性》 （十七）YY/T 0481-2004《医用诊断X射线设备－测定特性用辐射条件》 （十八）YY/T 0482-2004《医疗诊断用磁共振设备技术要求及试验方法》 以上标准自2005年1月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月二十三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》等24项医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及施行日期如下： 一、强制性行业标准 （一）YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 （二）YY 0284-2004《氦氖激光血管内照射治疗仪通用技术条件》 （替代YY 0284-1996） （三）YY 0307-2004《连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机通用技术条件》 （替代YY 0307-1998） （四）YY 1036-2004《压陷式眼压计》 （替代YY 91036-1999） （五）YY 0476-2004《眼内冲洗灌注液》 （六）YY 0477-2004《角膜塑形用硬性透气接触镜》 二、推荐性行业标准 （一）YY/T 0470-2004《一次性使用圆宫型宫内节育器放置器》 （二）YY/T 0471.1-2004《接触性创面敷料试验方法 第1部分：液体吸收性》 （三）YY/T 0471.2-2004《接触性创面敷料试验方法 第2部分：透气膜敷料水蒸汽透过率》 （四）YY/T 0471.3-2004《接触性创面敷料试验方法 第3部分：阻水性》 （五）YY/T 0471.4-2004《接触性创面敷料试验方法 第4部分：舒适性》 （六）YY/T 0471.5-2004《接触性创面敷料试验方法 第5部分：阻菌性》 （七）YY/T 0471.6-2004《接触性创面敷料试验方法 第6部分：气味控制》 （八）YY/T 0472.1-2004《医用非织造敷布试验方法 第1部分：敷布生产用非织造布》 （九）YY/T 0472.2-2004《医用非织造敷布试验方法 第2部分：成品敷布》 （十）YY/T 0473-2004《外科植入物 聚交酯共聚物和共混物 体外降解试验》 （十一）YY/T 0474-2004《外科植入物用L-丙交酯树脂及制品 体外降解试验》 （十二）YY/T 0475-2004《尿液化学分析仪通用技术条件》 （十三）YY/T 1025-2004《流产吸引管》 （替代YY 91025-1999） （十四）YY/T 0478-2004《干化学尿液分析试纸条通用技术条件》 （十五）YY/T 0479-2004《医用诊断旋转阳级X射线管最大对称辐射野的测定》 （十六）YY/T 0480-2004《诊断X射线成像设备－通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性》 （十七）YY/T 0481-2004《医用诊断X射线设备－测定特性用辐射条件》 （十八）YY/T 0482-2004《医疗诊断用磁共振设备技术要求及试验方法》 以上标准自2005年1月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月二十三日
关于纳米银妇用抗菌器等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2004]53号 | FGWJ-2004-10057 | 2004-03-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门要求对医疗器械部分产品进行分类界定的请示。现将纳米银妇用抗菌器等33种产品的分类界定通知如下： 一、纳米银妇用抗菌器：由纳米级银材料加工成栓剂配以塑料辅助器组成，用于治疗和预防妇科阴道炎、宫颈炎等,作为II类医疗器械管理。 二、血液透析用制水设备：用于制取血液透析用水，作为II类医疗器械管理。 三、ViaNox-H：由一个铝制桶（内装高压氮气和高氧化氮的混合气体）及一个透明塑料口袋组成，治疗时，将混合气体输入塑料袋内，将口袋固定贴与皮肤溃疡处，以达到抗炎、抗感染作用，促进伤口愈合，作为II类医疗器械管理。 四、牙用橡皮帐：用于牙科治疗时将其覆盖住不需治疗的牙齿，材料类同橡胶手套的材料，作为I类医疗器械管理。 五、肛肠手术用多功能小针刀：用于治疗肛门内痔、息肉、乳头瘤等，作为II类医疗器械管理。 六、弯头负压吸力式套扎枪：用于治疗各种内痔、息肉、乳头瘤等，作为II类医疗器械管理。 七、排便清肠器：用于便秘患者排便，作为I类医疗器械管理。 八、倾斜床：用于康复病人的早期站立训练，作为I类医疗器械管理。 九、多体位治疗床：用于对病人进行特殊体位的手术治疗，作为II类医疗器械管理。 十、宫颈扩张棒：作为II类医疗器械管理。 十一、传染病房微负压抽气高温杀菌装置：作为I类医疗器械管理。 十二、血糖试纸：用于半定量血糖浓度的测定，作为II类医疗器械管理。 十三、抗生素药敏纸片：作为III类医疗器械管理。 十四、壳聚糖宫颈抗菌膜：用于敷贴在子宫颈溃疡面，起到抗菌消炎、促进溃疡愈合，作为II类医疗器械管理。 十五、血液恒温照射箱：用于对含光敏剂的血液或血液成份实施光化学病毒灭活，作为III类医疗器械管理。 十六、光子嫩肤仪：用于治疗色斑、雀斑、日光损伤、毛细血管扩张等，作为II类医疗器械管理。 十七、骨接合用金属钛缝线：用于手术时骨折断端连接，作为II类医疗器械管理。 十八、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）：作为II类医疗器械管理。 十九、微生物诊断鉴定培养基：用于医院化验室培养细菌，作为II类医疗器械管理。 二十、血沉管读数仪：作为I类医疗器械管理。 二十一、单人无菌室 ：用于防止病人术后感染，作为II类医疗器械管理。 二十二、电动轮椅车、手动轮椅车：作为II类医疗器械管理。 二十三、艾灸盒（不含药）：通过燃烧药物起作用，艾灸盒本身无作用，不作为医疗器械管理。 二十四、产后弹力收腹带：不作为医疗器械管理。 二十五、救护车：仅具有运输作用，不作为医疗器械管理。 二十六、手术器械保养液：不作为医疗器械管理。 二十七、按摩床：用于保健按摩，不作为医疗器械管理。 二十八、酶标仪用机械臂、自动分液器：用于代替人手功能，达到自动化功能，不作为医疗器械管理。 二十九、超声波人体身高、体重电脑计量仪：不作为医疗器械管理。 三十、灭菌指示胶带（卡、袋）：用于指示灭菌效果，本身无灭菌作用，不作为医疗器械管理。 三十一、一贴热：用于防寒保暖，热敷身体，不作为医疗器械管理。 三十二、婴儿游泳健疗器材：由水床、水床支架、颈部气圈、充气筒、水温计组成，用于妇产科的新生儿保健，不作为医疗器械管理。 三十三、医疗检验用包埋盒、抗原修复盒、晾片板：用于保存人体标本及标本的晾干，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年9月1日起执行调整的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月十一日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级食品药品监督管理部门要求对医疗器械部分产品进行分类界定的请示。现将纳米银妇用抗菌器等33种产品的分类界定通知如下： 一、纳米银妇用抗菌器：由纳米级银材料加工成栓剂配以塑料辅助器组成，用于治疗和预防妇科阴道炎、宫颈炎等,作为II类医疗器械管理。 二、血液透析用制水设备：用于制取血液透析用水，作为II类医疗器械管理。 三、ViaNox-H：由一个铝制桶（内装高压氮气和高氧化氮的混合气体）及一个透明塑料口袋组成，治疗时，将混合气体输入塑料袋内，将口袋固定贴与皮肤溃疡处，以达到抗炎、抗感染作用，促进伤口愈合，作为II类医疗器械管理。 四、牙用橡皮帐：用于牙科治疗时将其覆盖住不需治疗的牙齿，材料类同橡胶手套的材料，作为I类医疗器械管理。 五、肛肠手术用多功能小针刀：用于治疗肛门内痔、息肉、乳头瘤等，作为II类医疗器械管理。 六、弯头负压吸力式套扎枪：用于治疗各种内痔、息肉、乳头瘤等，作为II类医疗器械管理。 七、排便清肠器：用于便秘患者排便，作为I类医疗器械管理。 八、倾斜床：用于康复病人的早期站立训练，作为I类医疗器械管理。 九、多体位治疗床：用于对病人进行特殊体位的手术治疗，作为II类医疗器械管理。 十、宫颈扩张棒：作为II类医疗器械管理。 十一、传染病房微负压抽气高温杀菌装置：作为I类医疗器械管理。 十二、血糖试纸：用于半定量血糖浓度的测定，作为II类医疗器械管理。 十三、抗生素药敏纸片：作为III类医疗器械管理。 十四、壳聚糖宫颈抗菌膜：用于敷贴在子宫颈溃疡面，起到抗菌消炎、促进溃疡愈合，作为II类医疗器械管理。 十五、血液恒温照射箱：用于对含光敏剂的血液或血液成份实施光化学病毒灭活，作为III类医疗器械管理。 十六、光子嫩肤仪：用于治疗色斑、雀斑、日光损伤、毛细血管扩张等，作为II类医疗器械管理。 十七、骨接合用金属钛缝线：用于手术时骨折断端连接，作为II类医疗器械管理。 十八、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）：作为II类医疗器械管理。 十九、微生物诊断鉴定培养基：用于医院化验室培养细菌，作为II类医疗器械管理。 二十、血沉管读数仪：作为I类医疗器械管理。 二十一、单人无菌室 ：用于防止病人术后感染，作为II类医疗器械管理。 二十二、电动轮椅车、手动轮椅车：作为II类医疗器械管理。 二十三、艾灸盒（不含药）：通过燃烧药物起作用，艾灸盒本身无作用，不作为医疗器械管理。 二十四、产后弹力收腹带：不作为医疗器械管理。 二十五、救护车：仅具有运输作用，不作为医疗器械管理。 二十六、手术器械保养液：不作为医疗器械管理。 二十七、按摩床：用于保健按摩，不作为医疗器械管理。 二十八、酶标仪用机械臂、自动分液器：用于代替人手功能，达到自动化功能，不作为医疗器械管理。 二十九、超声波人体身高、体重电脑计量仪：不作为医疗器械管理。 三十、灭菌指示胶带（卡、袋）：用于指示灭菌效果，本身无灭菌作用，不作为医疗器械管理。 三十一、一贴热：用于防寒保暖，热敷身体，不作为医疗器械管理。 三十二、婴儿游泳健疗器材：由水床、水床支架、颈部气圈、充气筒、水温计组成，用于妇产科的新生儿保健，不作为医疗器械管理。 三十三、医疗检验用包埋盒、抗原修复盒、晾片板：用于保存人体标本及标本的晾干，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年9月1日起执行调整的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月十一日
关于医疗器械产品注册后说明书更改备案有关事项的公告 | 国食药监械[2004]55号 | FGWJ-2004-10070 | 2004-03-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 医疗器械注册后，说明书发生更改的，医疗器械生产企业或其委托单位应向医疗器械注册审批部门提出更改备案。现将有关事项公告如下： 一、本公告所指的医疗器械，为已注册的国产第三类医疗器械和进口医疗器械。 二、本公告所指的医疗器械产品注册后说明书更改，为不涉及技术性变化的说明书更改。涉及技术性变化的说明书更改，非本公告涉及范围，需按相应规定办理。 三、医疗器械产品注册后说明书发生变化的，填写“医疗器械说明书更改备案申请表”（见附件）及相关文件，向医疗器械注册受理部门递交申请。相关文件至少包括： 1．申报注册时所提交说明书的复本； 2．更改备案的说明书； 3．说明书更改情况说明(含更改情况对比表)； 4．注册产品标准修改单(仅限于说明书更改内容涉及修标时)； 5．关于所提交材料真实性的声明。 四、若在医疗器械注册证变更申请中同时涉及说明书更改，说明书更改备案材料，可与医疗器械注册证变更同时申报。 五、医疗器械说明书更改备案申请自受理之日起，30个工作日内未接到通知，即视为生效。如接到通知，须按通知要求办理。 附件：医疗器械说明书更改备案申请表（试用） 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月十一日 附件： 受理号：_____________ 医 疗 器 械 说 明 书 更 改 备 案 申 请 表 （试 用） 产品名称：____________________________________________________ 规格型号：____________________________________________________ 申 请 者：____________________________________________________ 国家食品药品监督管理局 填表说明 1．按照相关文件的规定报送资料，并在所附资料项后面的括号内划“√”。报送的资料应按本申请表规定顺序排列，并装订成册。同时每项申报材料应标明名称和／顷序号。 2．本申请表应打印。填写内容应完整、清楚、整洁，不得涂改。 3．本申请表中所填写产品名称、规格型号、生产企业名称等内容应与注册申请表中所填写内容一致。特殊情况，确有不同时，需在本表“其它需要说明的问题”栏中说明。 4．如申报材料中有其它需要特别加以说明的问题，请在本表“其它需要说明的问题”栏中说明 5．本申请表从中国医疗器械信息网（WWW．CMDI．GOV．CN）免费下载。 以下栏目由受理人员填写 产品类型 Ⅰ类□ Ⅱ类□ Ⅲ类□ 注册形式 国内试产 □ 国内准产／重新 □ 进口注册 □ 以下栏目由申请者填写 注：填写前，详细阅读填表说明 产品名称 商品名 规格型号 注册形式 产品类别 注册证号 所执行标准及编号 说明书更改情况概述 生产者 名称 地址 生产场所地址 联系人 职位 电话 传真 邮编 电子信箱 承产单位 名称 地址 联系人 电话 职位 邮编 电子信箱 申请者 名称 地址 联系人 职位 电话 传真 邮编 电子信箱 售后服务单位 名称 地址 联系人 职位 电话 传真 邮编 电子信箱 备案申请应附材料及顺序 1．注册时所提交说明书的复本 （ ） 2．更改备案的说明书 （ ） 3．说明书更改情况说明（含更改情况对比表） （ ） 4．注册产品标准修改单（涉及修标时） （ ） 5．关于所提交材料真实性的声明 （ ） 其他需要说明的问题 申请单位保证书 本申请单位保证： 本申请表中所申请的内容和所附资料均真实、合法，我单位愿意负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。 申报单位（签章） 申报单位法定代表人（签字） 年 月 日 年 月 日 | 医疗器械注册后，说明书发生更改的，医疗器械生产企业或其委托单位应向医疗器械注册审批部门提出更改备案。现将有关事项公告如下： 一、本公告所指的医疗器械，为已注册的国产第三类医疗器械和进口医疗器械。 二、本公告所指的医疗器械产品注册后说明书更改，为不涉及技术性变化的说明书更改。涉及技术性变化的说明书更改，非本公告涉及范围，需按相应规定办理。 三、医疗器械产品注册后说明书发生变化的，填写“医疗器械说明书更改备案申请表”（见附件）及相关文件，向医疗器械注册受理部门递交申请。相关文件至少包括： 1．申报注册时所提交说明书的复本； 2．更改备案的说明书； 3．说明书更改情况说明(含更改情况对比表)； 4．注册产品标准修改单(仅限于说明书更改内容涉及修标时)； 5．关于所提交材料真实性的声明。 四、若在医疗器械注册证变更申请中同时涉及说明书更改，说明书更改备案材料，可与医疗器械注册证变更同时申报。 五、医疗器械说明书更改备案申请自受理之日起，30个工作日内未接到通知，即视为生效。如接到通知，须按通知要求办理。 附件：医疗器械说明书更改备案申请表（试用） 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月十一日 附件： 受理号：_____________ 医 疗 器 械 说 明 书 更 改 备 案 申 请 表 （试 用） 产品名称：____________________________________________________ 规格型号：____________________________________________________ 申 请 者：____________________________________________________ 国家食品药品监督管理局 填表说明 1．按照相关文件的规定报送资料，并在所附资料项后面的括号内划“√”。报送的资料应按本申请表规定顺序排列，并装订成册。同时每项申报材料应标明名称和／顷序号。 2．本申请表应打印。填写内容应完整、清楚、整洁，不得涂改。 3．本申请表中所填写产品名称、规格型号、生产企业名称等内容应与注册申请表中所填写内容一致。特殊情况，确有不同时，需在本表“其它需要说明的问题”栏中说明。 4．如申报材料中有其它需要特别加以说明的问题，请在本表“其它需要说明的问题”栏中说明 5．本申请表从中国医疗器械信息网（WWW．CMDI．GOV．CN）免费下载。 以下栏目由受理人员填写 产品类型 Ⅰ类□ Ⅱ类□ Ⅲ类□ 注册形式 国内试产 □ 国内准产／重新 □ 进口注册 □ 以下栏目由申请者填写 注：填写前，详细阅读填表说明 产品名称 商品名 规格型号 注册形式 产品类别 注册证号 所执行标准及编号 说明书更改情况概述 生产者 名称 地址 生产场所地址 联系人 职位 电话 传真 邮编 电子信箱 承产单位 名称 地址 联系人 电话 职位 邮编 电子信箱 申请者 名称 地址 联系人 职位 电话 传真 邮编 电子信箱 售后服务单位 名称 地址 联系人 职位 电话 传真 邮编 电子信箱 备案申请应附材料及顺序 1．注册时所提交说明书的复本 （ ） 2．更改备案的说明书 （ ） 3．说明书更改情况说明（含更改情况对比表） （ ） 4．注册产品标准修改单（涉及修标时） （ ） 5．关于所提交材料真实性的声明 （ ） 其他需要说明的问题 申请单位保证书 本申请单位保证： 本申请表中所申请的内容和所附资料均真实、合法，我单位愿意负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。 申报单位（签章） 申报单位法定代表人（签字） 年 月 日 年 月 日
关于认可江苏省医疗器械检验所对玻璃体温计等134种医疗器械产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2004]52号 | FGWJ-2004-10056 | 2004-03-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 江苏省药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械[2003] 125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年1月4-6日对你局所属的江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对玻璃体温计等134种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月九日 附件 认可的医疗器械受检目录 序号 产 品 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 玻璃体温计 GB1588-2001 2 针灸针 GB2024-94 3 血压计和血压表 GB3053-93 4 橡胶医用手套 GB7543-1996 5 一次性使用输液器 GB8368-1998 镉离子含量不能测 6 一次性使用输血器 GB8369-1998 镉离子含量不能测 7 医用电气设备安全通用要求 GB9706.1-1995 离子辐射、AP型设备性能要求、APG型设备性能要求、进液、电源变压器不能测 8 B型超声诊断设备 GB9706.9-1997 GB10152-1997 声输出公布不能测 9 高频手术器 GB13798-92 GB9706.4-1999 除颤器放电效应的防护和第101.3.1条不能测 10 皮肤致敏试验 GB/T14233.2-93 11 环境试验 GB/T14710 运输试验不能测 12 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 镉离子含量不能测 13 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 镉离子含量不能测 14 专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器 GB18458.2-2003 镉离子含量不能测 15 一次性使用静脉输液针 GB18671-2002 镉离子含量不能测 16 生化分析仪 YY0014-1990 17 低频电子脉冲治疗仪 YY0016-1993 18 医用培养箱 YY0027-1990 19 电动吸引器 YY0100-1993 20 无影灯 YY0102-1993 21 医用橡皮膏 YY0148-93 22 带线缝合针 YY0166-2002 细胞毒性不能测 23 普通手术剪 YY/T0176-94 24 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 镉离子含量不能测 25 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2000 镉离子含量不能测 26 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2000 镉离子含量不能测 27 红外乳腺检查仪 YY0324-2000 探头有效光谱波长范围不能测 28 一次性使用无菌导尿管 YY0325-2002 29 医用脱脂棉 YY0330-2002 30 医用脱脂纱布 YY0331-2002 31 一次性使用无菌阴道扩张器 YY0336-2002 细胞毒性不能测 32 普通止血钳 YY91002-1999 33 听诊器 YY91035-1999 34 心电监护仪 YY91079-1999 心脏除颤器放电效应的防护；除颤效应的防护和ECG监护设备在除颤后的恢复，除颤后ECG监护仪导联电极的复原不能测 35 医用冷光源 YY91081-1999 36 电动洗胃机 YY91105-1999 37 数字脑电图仪及脑电地形图仪 JJG954-2000 38 电解质分析仪 JB/T7404－1994 39 高速离心机 YZB/苏0005-2002 40 耳鼻喉科治疗台 YZB/苏0006-2003 41 输卵管通液诊断治疗仪 YZB/苏0037-2003 42 快速血脂检测仪 YZB/苏0059-2002 43 脉冲磁红外治疗仪 YZB/苏0060-2003 44 热磁振治疗仪 YZB/苏0061-2003 45 腰椎治疗牵引床 YZB/苏0081-2003 46 椎板咬骨钳 YZB/苏0117-2003 47 髓核钳 YZB/苏0119-2003 48 白癜风治疗仪 YZB/苏0122-2002 49 温热按摩治疗床 YZB/苏0132-2003 50 智能输液泵 YZB/苏0134-2003 51 红外热像仪 YZB/苏0138-2002 52 冷冻治疗仪 YZB/苏0140-2003 53 生物反馈诊疗系统 YZB/苏0147-2003 54 经络导平治疗仪 YZB/苏0148-2003 55 血细胞计数仪 YZB/苏0150-2002 56 多参数母亲/胎儿监护仪 YZB/苏0154-2003 超声输出强度不能测 57 电热手术刀 YZB/苏0169-2002 58 超声叠加音频治疗仪 YZB/苏0190-2002 59 心电遥测监护系统 YZB/苏0193-2003 60 血流变检测仪 YZB/苏0196-2003 61 体表感觉测定仪 YZB/苏0200-2002 62 微晶磨面机 YZB/苏0204-2003 63 电子口腔镜 YZB/苏0206-2003 64 糖尿病治疗仪 YZB/苏0223-2003 65 精子质量检测分析仪 YZB/苏0224-2003 66 多参数监护仪 YZB/苏0228-2003 67 听觉脑干反应测试系统 YZB/苏0229-2003 68 酶联免检测仪 YZB/苏0240-2002 69 肌电诱发电位分析系统 YZB/苏0261-2002 70 一次性使用真空采血管 YZB/苏0262-2003 71 生物芯片识别仪 YZB/苏0265-2002 72 全自动尿沉渣分析系统 YZB/苏0295-2003 73 超声脑血管治疗仪 YZB/苏0306-2003 74 经皮黄疸仪 YZB/苏0316-2003 75 多参数中央监护系统 YZB/苏0339-2003 76 弱激光血液治疗机 YZB/苏0341-2003 77 一次性使用无菌采血针 YZB/苏0401-2003 78 超高倍显微分析系统 YZB/苏0423-2003 79 CT增强注射装置 YZB/苏0436-2003 80 电子体温计 YZB/苏0442-2003 81 超声多普勒胎儿监护仪 YY0449-2003 声输出参数公布要求不能测 82 高压多功能空气消毒机 YZB/苏0460-2003 83 影像工作站 YZB/苏0514-2003 84 一次性使用吸痰管 YZB/苏0527-2003 85 智能灌肠整复仪 YZB/苏0540-2003 86 数码电子阴道镜 YZB/苏0577-2003 87 氯检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 88 钙检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 89 磷检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号附文发质量标准 90 镁检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 91 甘油三酯检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 92 胆固醇检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 93 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 94 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 95 脂蛋白а检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 96 载脂蛋白A1检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 97 载脂蛋白B检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 98 葡萄(已糖激酶法)检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 99 果糖胺检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 100 淀粉酶检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 101 肌酸激酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 102 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 103 乳酸脱氢酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 104 α-羟丁酸检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 105 总蛋白检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 106 白蛋白检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 107 前白蛋白检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 108 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 109 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 110 碱性磷酸酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 111 γ-谷氨酰转移酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 112 α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 113 总胆汁酸检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 114 胆碱酯酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 115 总胆红素检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 116 直接胆红素检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 117 尿酸检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 118 尿素氮检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 119 肌酐检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 120 导管床 Q/320XYY032002 121 高血压治疗仪 Q/3201LXJY03-1999 122 等离子多功能手术治疗机 Q/3201THG001-2001 123 便携式口腔光导多功能治疗仪 Q/3201WYK01－2001 124 电动开颅系统 Q/320201RAR13-2002 125 多导睡眠图仪 Q/320217RAH01-2002 126 宫腔镜数码诊断系统 Q/320302INA06-2002 127 低频振动电磁治疗仪 Q/320306 ACX 02-2002 128 光电离子治疗仪 Q/320306CAP11-2002 129 新生儿黄疸光疗仪 Q/320307CAD06－2001 130 尿钙分析仪 Q/320500 LDW 006-2002 131 皮肤病光疗机 Q/320582WJY1-2001 132 电动手术台 Q/320585TKH05-2002 133 异常毒性试验 中国药典2000版 134 细菌内毒素测定 中国药典2000版 | 江苏省药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械[2003] 125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2004年1月4-6日对你局所属的江苏省医疗器械检验所的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该所对玻璃体温计等134种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○四年三月九日 附件 认可的医疗器械受检目录 序号 产 品 名 称 项目/参数 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 说 明 序号 名称 1 玻璃体温计 GB1588-2001 2 针灸针 GB2024-94 3 血压计和血压表 GB3053-93 4 橡胶医用手套 GB7543-1996 5 一次性使用输液器 GB8368-1998 镉离子含量不能测 6 一次性使用输血器 GB8369-1998 镉离子含量不能测 7 医用电气设备安全通用要求 GB9706.1-1995 离子辐射、AP型设备性能要求、APG型设备性能要求、进液、电源变压器不能测 8 B型超声诊断设备 GB9706.9-1997 GB10152-1997 声输出公布不能测 9 高频手术器 GB13798-92 GB9706.4-1999 除颤器放电效应的防护和第101.3.1条不能测 10 皮肤致敏试验 GB/T14233.2-93 11 环境试验 GB/T14710 运输试验不能测 12 一次性使用无菌注射器 GB15810-2001 镉离子含量不能测 13 一次性使用无菌注射针 GB15811-2001 镉离子含量不能测 14 专用输液器第2部分：一次性使用滴定管式输液器 GB18458.2-2003 镉离子含量不能测 15 一次性使用静脉输液针 GB18671-2002 镉离子含量不能测 16 生化分析仪 YY0014-1990 17 低频电子脉冲治疗仪 YY0016-1993 18 医用培养箱 YY0027-1990 19 电动吸引器 YY0100-1993 20 无影灯 YY0102-1993 21 医用橡皮膏 YY0148-93 22 带线缝合针 YY0166-2002 细胞毒性不能测 23 普通手术剪 YY/T0176-94 24 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.1-2000 镉离子含量不能测 25 一次性使用麻醉用针 YY0321.2-2000 镉离子含量不能测 26 一次性使用麻醉用过滤器 YY0321.3-2000 镉离子含量不能测 27 红外乳腺检查仪 YY0324-2000 探头有效光谱波长范围不能测 28 一次性使用无菌导尿管 YY0325-2002 29 医用脱脂棉 YY0330-2002 30 医用脱脂纱布 YY0331-2002 31 一次性使用无菌阴道扩张器 YY0336-2002 细胞毒性不能测 32 普通止血钳 YY91002-1999 33 听诊器 YY91035-1999 34 心电监护仪 YY91079-1999 心脏除颤器放电效应的防护；除颤效应的防护和ECG监护设备在除颤后的恢复，除颤后ECG监护仪导联电极的复原不能测 35 医用冷光源 YY91081-1999 36 电动洗胃机 YY91105-1999 37 数字脑电图仪及脑电地形图仪 JJG954-2000 38 电解质分析仪 JB/T7404－1994 39 高速离心机 YZB/苏0005-2002 40 耳鼻喉科治疗台 YZB/苏0006-2003 41 输卵管通液诊断治疗仪 YZB/苏0037-2003 42 快速血脂检测仪 YZB/苏0059-2002 43 脉冲磁红外治疗仪 YZB/苏0060-2003 44 热磁振治疗仪 YZB/苏0061-2003 45 腰椎治疗牵引床 YZB/苏0081-2003 46 椎板咬骨钳 YZB/苏0117-2003 47 髓核钳 YZB/苏0119-2003 48 白癜风治疗仪 YZB/苏0122-2002 49 温热按摩治疗床 YZB/苏0132-2003 50 智能输液泵 YZB/苏0134-2003 51 红外热像仪 YZB/苏0138-2002 52 冷冻治疗仪 YZB/苏0140-2003 53 生物反馈诊疗系统 YZB/苏0147-2003 54 经络导平治疗仪 YZB/苏0148-2003 55 血细胞计数仪 YZB/苏0150-2002 56 多参数母亲/胎儿监护仪 YZB/苏0154-2003 超声输出强度不能测 57 电热手术刀 YZB/苏0169-2002 58 超声叠加音频治疗仪 YZB/苏0190-2002 59 心电遥测监护系统 YZB/苏0193-2003 60 血流变检测仪 YZB/苏0196-2003 61 体表感觉测定仪 YZB/苏0200-2002 62 微晶磨面机 YZB/苏0204-2003 63 电子口腔镜 YZB/苏0206-2003 64 糖尿病治疗仪 YZB/苏0223-2003 65 精子质量检测分析仪 YZB/苏0224-2003 66 多参数监护仪 YZB/苏0228-2003 67 听觉脑干反应测试系统 YZB/苏0229-2003 68 酶联免检测仪 YZB/苏0240-2002 69 肌电诱发电位分析系统 YZB/苏0261-2002 70 一次性使用真空采血管 YZB/苏0262-2003 71 生物芯片识别仪 YZB/苏0265-2002 72 全自动尿沉渣分析系统 YZB/苏0295-2003 73 超声脑血管治疗仪 YZB/苏0306-2003 74 经皮黄疸仪 YZB/苏0316-2003 75 多参数中央监护系统 YZB/苏0339-2003 76 弱激光血液治疗机 YZB/苏0341-2003 77 一次性使用无菌采血针 YZB/苏0401-2003 78 超高倍显微分析系统 YZB/苏0423-2003 79 CT增强注射装置 YZB/苏0436-2003 80 电子体温计 YZB/苏0442-2003 81 超声多普勒胎儿监护仪 YY0449-2003 声输出参数公布要求不能测 82 高压多功能空气消毒机 YZB/苏0460-2003 83 影像工作站 YZB/苏0514-2003 84 一次性使用吸痰管 YZB/苏0527-2003 85 智能灌肠整复仪 YZB/苏0540-2003 86 数码电子阴道镜 YZB/苏0577-2003 87 氯检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 88 钙检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 89 磷检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号附文发质量标准 90 镁检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 91 甘油三酯检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 92 胆固醇检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 93 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 94 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 95 脂蛋白а检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 96 载脂蛋白A1检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 97 载脂蛋白B检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 98 葡萄(已糖激酶法)检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 99 果糖胺检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 100 淀粉酶检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 101 肌酸激酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 102 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 103 乳酸脱氢酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 104 α-羟丁酸检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 105 总蛋白检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 106 白蛋白检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 107 前白蛋白检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 108 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 卫药发（1992）第1号文附发质量标准 109 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒 卫药政发（1994）第444号文附发质量标准 110 碱性磷酸酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 111 γ-谷氨酰转移酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 112 α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 113 总胆汁酸检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 114 胆碱酯酶检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 115 总胆红素检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 116 直接胆红素检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 117 尿酸检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 118 尿素氮检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 119 肌酐检测试剂盒 卫药注发（1997）第115号文附发质量标准 120 导管床 Q/320XYY032002 121 高血压治疗仪 Q/3201LXJY03-1999 122 等离子多功能手术治疗机 Q/3201THG001-2001 123 便携式口腔光导多功能治疗仪 Q/3201WYK01－2001 124 电动开颅系统 Q/320201RAR13-2002 125 多导睡眠图仪 Q/320217RAH01-2002 126 宫腔镜数码诊断系统 Q/320302INA06-2002 127 低频振动电磁治疗仪 Q/320306 ACX 02-2002 128 光电离子治疗仪 Q/320306CAP11-2002 129 新生儿黄疸光疗仪 Q/320307CAD06－2001 130 尿钙分析仪 Q/320500 LDW 006-2002 131 皮肤病光疗机 Q/320582WJY1-2001 132 电动手术台 Q/320585TKH05-2002 133 异常毒性试验 中国药典2000版 134 细菌内毒素测定 中国药典2000版
《医疗器械临床试验规定》（局令第5号）【废止】 |  | FGWJ-2004-10223 | 2004-01-17 |  | 国家食品药品监督管理局令 第5号 《医疗器械临床试验规定》于2003年12月22日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予发布。本规定自2004年4月1日起施行。 二○○四年一月十七日 医疗器械临床试验规定 第一章 总则 第一条 为加强对医疗器械临床试验的管理，维护受试者权益，保证临床试验结果真实、可靠，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规定。 第二条 医疗器械临床试验的实施及监督检查，应当依照本规定。 第三条 本规定所称医疗器械临床试验是指：获得医疗器械临床试验资格的医疗机构（以下称医疗机构）对申请注册的医疗器械在正常使用条件下的安全性和有效性按照规定进行试用或验证的过程。 医疗器械临床试验的目的是评价受试产品是否具有预期的安全性和有效性。 第四条 医疗器械临床试验应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》（附件1）的道德原则，公正、尊重人格、力求使受试者最大程度受益和尽可能避免伤害。 第五条 医疗器械临床试验分医疗器械临床试用和医疗器械临床验证。 医疗器械临床试用是指通过临床使用来验证该医疗器械理论原理、基本结构、性能等要素能否保证安全性有效性。 医疗器械临床验证是指通过临床使用来验证该医疗器械与已上市产品的主要结构、性能等要素是否实质性等同，是否具有同样的安全性、有效性。 医疗器械临床试用的范围：市场上尚未出现过，安全性、有效性有待确认的医疗器械。 医疗器械临床验证的范围：同类产品已上市，其安全性、有效性需要进一步确认的医疗器械。 第六条 医疗器械临床试验的前提条件： （一）该产品具有复核通过的注册产品标准或相应的国家、行业标准； （二）该产品具有自测报告； （三）该产品具有国务院食品药品监督管理部门会同国务院质量技术监督部门认可的检测机构出具的产品型式试验报告，且结论为合格； （四）受试产品为首次用于植入人体的医疗器械，应当具有该产品的动物试验报告； 其它需要由动物试验确认产品对人体临床试验安全性的产品，也应当提交动物试验报告。 第二章 受试者的权益保障 第七条 医疗器械临床试验不得向受试者收取费用。 第八条 医疗器械临床试验负责人或其委托人应当向受试者或其法定代理人详细说明如下事项： （一）受试者自愿参加临床试验，有权在临床试验的任何阶段退出； （二）受试者的个人资料保密。伦理委员会、（食品）药品监督管理部门、实施者可以查阅受试者的资料，但不得对外披露其内容； （三）医疗器械临床试验方案，特别是医疗器械临床试验目的、过程和期限、预期受试者可能的受益和可能产生的风险； （四）医疗器械临床试验期间，医疗机构有义务向受试者提供与该临床试验有关的信息资料； （五）因受试产品原因造成受试者损害，实施者应当给予受试者相应的补偿；有关补偿事宜应当在医疗器械临床试验合同中载明。 第九条 受试者在充分了解医疗器械临床试验内容的基础上，获得《知情同意书》。《知情同意书》除应当包括本规定 第八条所列各项外，还应当包括以下内容： （一）医疗器械临床试验负责人签名及签名日期； （二）受试者或其法定代理人的签名及签名日期； （三）医疗机构在医疗器械临床试验中发现受试产品预期以外的临床影响，必须对《知情同意书》相关内容进行修改，并经受试者或其法定代理人重新签名确认。 第三章 医疗器械临床试验方案 第十条 医疗器械临床试验方案是阐明试验目的、风险分析、总体设计、试验方法和步骤等内容的文件。医疗器械临床试验开始前应当制定试验方案，医疗器械临床试验必须按照该试验方案进行。 第十一条 医疗器械临床试验方案应当以最大限度地保障受试者权益、安全和健康为首要原则，应当由负责临床试验的医疗机构和实施者按规定的格式（附件2）共同设计制定，报伦理委员会认可后实施；若有修改，必须经伦理委员会同意。 第十二条 市场上尚未出现的 第三类植入体内或借用中医理论制成的医疗器械，临床试验方案应当向医疗器械技术审评机构备案。 第十三条 已上市的同类医疗器械出现不良事件，或者疗效不明确的医疗器械，国家食品药品监督管理局可制订统一的临床试验方案的规定。 开展此类医疗器械的临床试验，实施者、医疗机构及临床试验人员应当执行统一的临床试验方案的规定。 第十四条 医疗器械临床试验方案应当针对具体受试产品的特性，确定临床试验例数、持续时间和临床评价标准，使试验结果具有统计学意义。 医疗器械临床试用方案应当证明受试产品理论原理、基本结构、性能等要素的基本情况以及受试产品的安全性有效性。 医疗器械临床验证方案应当证明受试产品与已上市产品的主要结构、性能等要素是否实质性等同，是否具有同样的安全性、有效性。 第十五条 医疗器械临床试验方案应当包括以下内容： （一）临床试验的题目； （二）临床试验的目的、背景和内容； （三）临床评价标准； （四）临床试验的风险与受益分析； （五）临床试验人员姓名、职务、职称和任职部门； （六）总体设计，包括成功或失败的可能性分析； （七）临床试验持续时间及其确定理由； （八）每病种临床试验例数及其确定理由； （九）选择对象范围、对象数量及选择的理由，必要时对照组的设置； （十）治疗性产品应当有明确的适应症或适用范围； （十一）临床性能的评价方法和统计处理方法； （十二）副作用预测及应当采取的措施； （十三）受试者《知情同意书》； （十四）各方职责。 第十六条 医疗机构与实施者签署双方同意的临床试验方案，并签订临床试验合同。 第十七条 医疗器械临床试验应当在两家以上（含两家）医疗机构进行。 第四章 医疗器械临床试验实施者 第十八条 实施者负责发起、实施、组织、资助和监查临床试验。实施者为申请注册该医疗器械产品的单位。 第十九条 实施者职责： （一）依法选择医疗机构； （二）向医疗机构提供《医疗器械临床试验须知》； （三）与医疗机构共同设计、制定医疗器械临床试验方案，签署双方同意的医疗器械临床试验方案及合同； （四）向医疗机构免费提供受试产品； （五）对医疗器械临床试验人员进行培训； （六）向医疗机构提供担保； （七）发生严重副作用应当如实、及时分别向受理该医疗器械注册申请的省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门和国家食品药品监督管理局报告，同时向进行该医疗器械临床试验的其他医疗机构通报； （八）实施者中止医疗器械临床试验前，应当通知医疗机构、伦理委员会和受理该医疗器械注册申请的省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门和国家食品药品监督管理局，并说明理由； （九）受试产品对受试者造成损害的，实施者应当按医疗器械临床试验合同给予受试者补偿。 第二十条 《医疗器械临床试验须知》应当包括以下内容： （一）受试产品原理说明、适应症、功能、预期达到的使用目的、使用要求说明、安装要求说明； （二）受试产品的技术指标； （三）国务院食品药品监督管理部门会同国务院质量技术监督部门认可的检测机构出具的受试产品型式试验报告； （四）可能产生的风险，推荐的防范及紧急处理方法； （五）可能涉及的保密问题。 第五章 医疗机构及医疗器械临床试验人员 第二十一条 承担医疗器械临床试验的医疗机构，是指经过国务院食品药品监督管理部门会同国务院卫生行政部门认定的药品临床试验基地。 第二十二条 医疗器械临床试验人员应当具备以下条件： （一）具备承担该项临床试验的专业特长、资格和能力； （二）熟悉实施者所提供的与临床试验有关的资料与文献。 第二十三条 负责医疗器械临床试验的医疗机构及临床试验人员职责： （一）应当熟悉实施者提供的有关资料，并熟悉受试产品的使用； （二）与实施者共同设计、制定临床试验方案，双方签署临床试验方案及合同； （三）如实向受试者说明受试产品的详细情况，临床试验实施前，必须给受试者充分的时间考虑是否参加临床试验； （四）如实记录受试产品的副作用及不良事件，并分析原因；发生不良事件及严重副作用的，应当如实、及时分别向受理该医疗器械注册申请的省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门和国家食品药品监督管理局报告；发生严重副作用，应当在二十四小时内报告； （五）在发生副作用时，临床试验人员应当及时做出临床判断，采取措施，保护受试者利益；必要时，伦理委员会有权立即中止临床试验； （六）临床试验中止的，应当通知受试者、实施者、伦理委员会和受理该医疗器械注册申请的省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门和国家食品药品监督管理局，并说明理由； （七）提出临床试验报告，并对报告的正确性及可靠性负责； （八）对实施者提供的资料负有保密义务。 第二十四条 负责医疗器械临床试验的医疗机构应当确定主持临床试验的专业技术人员作为临床试验负责人。临床试验负责人应当具备主治医师以上的职称。 第六章 医疗器械临床试验报告 第二十五条 医疗器械临床试验完成后，承担临床试验的医疗机构应当按医疗器械临床试验方案的要求和规定的格式（附件3）出具临床试验报告。医疗器械临床试验报告应当由临床试验人员签名、注明日期，并由承担临床试验的医疗机构中的临床试验管理部门签署意见、注明日期、签章。 第二十六条 医疗器械临床试验报告应当包括以下内容： （一）试验的病种、病例总数和病例的性别、年龄、分组分析，对照组的设置（必要时）； （二）临床试验方法； （三）所采用的统计方法及评价方法； （四）临床评价标准； （五）临床试验结果； （六）临床试验结论； （七）临床试验中发现的不良事件和副作用及其处理情况； （八）临床试验效果分析； （九）适应症、适用范围、禁忌症和注意事项； （十）存在问题及改进建议。 第二十七条 医疗器械临床试验资料应当妥善保存和管理。医疗机构应当保存临床试验资料至试验终止后五年。实施者应当保存临床试验资料至最后生产的产品投入使用后十年。 第七章 附 则 第二十八条 本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。 第二十九条 本规定自2004年4月1日起施行。 附件：1．世界医学大会赫尔辛基宣言 2．医疗器械临床试验方案 3．医疗器械临床试验报告 附件1： 世界医学大会赫尔辛基宣言 人体医学研究的伦理准则 通过：第18届世界医学大会，赫尔辛基，芬兰，1964年6月 修订：第29届世界医学大会，东京，日本，1975年10月 第35届世界医学大会，威尼斯，意大利，1983年10月 第41届世界医学大会，香港，1989年9月 第48届世界医学大会，SomersetWest，南非，1996年10月 第52届世界医学大会，爱丁堡，苏格兰，2000年10月 一、前言 1．世界医学大会起草的赫尔辛基宣言，是人体医学研究伦理准则的声明，用以指导医生及其他参与者进行人体医学研究。人体医学研究包括对人体本身和相关数据或资料的研究。 2．促进和保护人类健康是医生的职责。医生的知识和道德正是为了履行这一职责。 3．世界医学大会的日内瓦宣言用“病人的健康必须是我们首先考虑的事”这样的语言对医生加以约束。医学伦理的国际准则宣告：“只有在符合病人的利益时，医生才可提供可能对病人的生理和心理产生不利影响的医疗措施”。 4．医学的进步是以研究为基础的，这些研究在一定程度上最终有赖于以人作为受试者的试验。 5．在人体医学研究中，对受试者健康的考虑应优先于科学和社会的兴趣。 6．人体医学研究的主要目的是改进预防、诊断和治疗方法，提高对疾病病因学和发病机理的认识。即使是已被证实了的最好的预防、诊断和治疗方法都应不断的通过研究来检验其有效性、效率、可行性和质量。 7．在目前的医学实践和医学研究中，大多数的预防、诊断和治疗都包含有风险和负担。 8．医学研究应遵从伦理标准，对所有的人加以尊重并保护他们的健康和权益。有些受试人群是弱势群体需加以特别保护。必须认清经济和医疗上处于不利地位的人的特殊需要。要特别关注那些不能做出知情同意或拒绝知情同意的受试者、可能在胁迫下才做出知情同意的受试者、从研究中本人得不到受益的受试者及同时接受治疗的受试者。 9．研究者必须知道所在国关于人体研究方面的伦理、法律和法规的要求，并且要符合国际的要求。任何国家的伦理、法律和法规都不允许减少或取消本宣言中对受试者所规定的保护。 二、医学研究的基本原则 10．在医学研究中，保护受试者的生命和健康，维护他们的隐私和尊严是医生的职责。 11．人体医学研究必须遵从普遍接受的科学原则，并基于对科学文献和相关资料的全面了解及充分的实验室试验和动物试验（如有必要）。 12．必须适当谨慎地实施可能影响环境的研究，并要尊重用于研究的实验动物的权利。 13．每项人体试验的设计和实施均应在试验方案中明确说明，并应将试验方案提交给伦理审批委员会进行审核、评论、指导，适当情况下，进行审核批准。该伦理委员会必须独立于研究者和申办者，并且不受任何其他方面的影响。该伦理委员会应遵从试验所在国的法律和制度。委员会有权监督进行中的试验。研究人员有责任向委员会提交监查资料，尤其是所有的严重不良事件的资料。研究人员还应向委员会提交其他资料以备审批，包括有关资金、申办者、研究机构以及其它对受试者潜在的利益冲突或鼓励的资料。 14．研究方案必须有关于伦理方面的考虑的说明，并表明该方案符合本宣言中所陈述的原则。 15．人体医学研究只能由有专业资格的人员并在临床医学专家的指导监督下进行。必须始终是医学上有资格的人员对受试者负责，而决不是由受试者本人负责，即使受试者已经知情同意参加该项研究。 16．每项人体医学研究开始之前，应首先认真评价受试者或其他人员的预期风险、负担与受益比。这并不排除健康受试者参加医学研究。所有研究设计都应公开可以获得。 17．医生只有当确信能够充分地预见试验中的风险并能够较好地处理的时候才能进行该项人体研究。如果发现风险超过可能的受益或已经得出阳性的结论和有利的结果时医生应当停止研究。 18．人体医学研究只有试验目的的重要性超过了受试者本身的风险和负担时才可进行。这对受试者是健康志愿者时尤为重要。 19．医学研究只有在受试人群能够从研究的结果中受益时才能进行。 20．受试者必须是自愿参加并且对研究项目有充分的了解。 21．必须始终尊重受试者保护自身的权利。尽可能采取措施以尊重受试者的隐私、病人资料的保密并将对受试者身体和精神以及人格的影响减至最小。 22．在任何人体研究中都应向每位受试侯选者充分地告知研究的目的、方法、资金来源、可能的利益冲突、研究者所在的研究附属机构、研究的预期的受益和潜在的风险以及可能出现的不适。应告知受试者有权拒绝参加试验或在任何时间退出试验并且不会受到任何报复。当确认受试者理解了这些信息后，医生应获得受试者自愿给出的知情同意，以书面形式为宜。如果不能得到书面的同意书，则必须正规记录非书面同意的获得过程并要有见证。 23．在取得研究项目的知情同意时，应特别注意受试者与医生是否存在依赖性关系或可能被迫同意参加。在这种情况下，知情同意的获得应由充分了解但不参加此研究与并受试者也完全无依赖关系的医生来进行。 24．对于在法律上没有资格，身体或精神状况不允许给出知情同意，或未成年人的研究受试者，研究者必须遵照相关法律，从其法定全权代表处获得知情同意。只有该研究对促进他们所代表的群体的健康存在必需的意义，或不能在法律上有资格的人群中进行时，这些人才能被纳入研究。 25．当无法定资格的受试者，如未成年儿童，实际上能作出参加研究的决定时，研究者除得到法定授权代表人的同意，还必须征得本人的同意。 26．有些研究不能从受试者处得到同意，包括委托人或先前的同意，只有当受试者身体／精神状况不允许获得知情同意是这个人群的必要特征时，这项研究才可进行。应当在试验方案中阐明致使参加研究的受试者不能作出知情同意的特殊原因，并提交伦理委员会审查和批准。方案中还需说明在继续的研究中应尽快从受试者本人或法定授权代理人处得到知情同意。 27．作者和出版商都要承担伦理责任。在发表研究结果时，研究者有责任保证结果的准确性。与阳性结果一样，阴性结果也应发表或以其它方式公之于众。出版物中应说明资金来源、研究附属机构和任何可能的利益冲突。与本宣言中公布的原则不符的研究报告不能被接受与发表。 三、医学研究与医疗相结合的附加原则 28．医生可以将医学研究与医疗措施相结合，但仅限于该研究已被证实具有潜在的预防、诊断和治疗价值的情况下。当医学研究与医疗措施相结合时，病人作为研究的受试者要有附加条例加以保护。 29．新方法的益处、风险、负担和有效性都应当与现有最佳的预防、诊断和治疗方法作对比。这并不排除在目前没有有效的预防、诊断和治疗方法存在的研究中，使用安慰剂或无治疗作为对照。 30．在研究结束时，每个入组病人都应当确保得到经该研究证实的最有效的预防、诊断和治疗方法。 31．医生应当充分告知病人其接受的治疗中的那一部分与研究有关。病人拒绝参加研究绝不应该影响该病人与医生的关系。 32．在对病人的治疗中，对于没有已被证明的预防、诊断和治疗方法，或在使用无效的情况下，若医生判定一种未经证实或新的预防、诊断和治疗方法有望挽救生命、恢复健康和减轻痛苦，在获得病人的知情同意的前提下，应不受限制地应用这种方法。在可能的情况下，这些方法应被作为研究对象，并有计划地评价其安全性和有效性。记录从所有相关病例中得到的新资料，适当时予以发表。同时要遵循本宣言的其他相关原则。 附件2： 医疗器械临床试验方案 产品名称： 型号规格： 实施者： 承担临床试验的医疗机构： 临床试验类别： 临床试验负责人：（签字） 年 月 日 说 明 1、医疗器械产品在临床试验前，必须制定临床试验方案。 2、临床试验方案由医疗机构和实施者共同设计、制定。实施者与医疗机构签署双方同意的临床试验方案，并签订临床试验合同。 3、市场上尚未出现的第三类植入体内或借用中医理论制成的医疗器械，临床试验方案应当向医疗器械技术审评机构备案。 4、医疗机构和实施者应当共同制定每病种的临床试验例数及持续时间，以确保达到试验预期目的。 5、临床试验类别分临床试用和临床验证。 ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验的背景： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │产品的机理、特点与试验范围： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │产品的适应症或功能： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验的项目内容和目的： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │总体设计（包括成功和失败的可能性分析）： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床评价标准： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验持续时间及其确定理由： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │每病种临床试验例数及其确定理由： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │选择对象范围（包括必要时对照组的选择），选择对象数量及选择理由： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │副作用预测及应当采取的措施： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床性能的评价方法和统计处理方法： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │受试者知情同意书 │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │各方承担的职责： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────────────┐ │ 临床试验人员 │ 职务 │ 职称 │ 所在科室 │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │伦理委员会意见： │ │ │ │ （盖章） │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │承担临床试验的医疗机构意见： │ │ │ │ （盖章） │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │实施者意见： │ │ │ │ （盖章） │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ 附件3： 医疗器械临床试验报告 产品名称： 型号规格： 实施者： 承担临床试验的医疗机构： 临床试验类别： 临床试验负责人：（签字） 年 月 日 说明 1、负责临床试验的医疗机构应本着认真负责的态度，公正、客观地按照临床试验方案进行临床试验，并填写本报告。 2、本报告必须由临床试验机构中有经验的主治医师以上的临床试验负责人签字。 3、临床试验类别分为临床试用和临床验证。 ┌─────────────────────────────────────┐ │临床一般资料（病种、病例总数和病例的选择）： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验方法（包括必要时对照组的设置）： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │所采用的统计方法及评价方法： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床评价标准： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验结果： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验中发现的不良事件和副作用及其处理情况： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验效果分析： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验验结论： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │适应症、适用范围、禁忌症和注意事项： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │存在问题及改进建议： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────────────┐ │ 临床试验人员 │ 职务 │ 职称 │ 所在科室 │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │负责临床试验的医疗机构的临床试验管理部门意见： │ │ │ │ │ │ │ │ （盖章） │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ | 国家食品药品监督管理局令 第5号 《医疗器械临床试验规定》于2003年12月22日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过，现予发布。本规定自2004年4月1日起施行。 二○○四年一月十七日 医疗器械临床试验规定 第一章 总则 第一条 为加强对医疗器械临床试验的管理，维护受试者权益，保证临床试验结果真实、可靠，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规定。 第二条 医疗器械临床试验的实施及监督检查，应当依照本规定。 第三条 本规定所称医疗器械临床试验是指：获得医疗器械临床试验资格的医疗机构（以下称医疗机构）对申请注册的医疗器械在正常使用条件下的安全性和有效性按照规定进行试用或验证的过程。 医疗器械临床试验的目的是评价受试产品是否具有预期的安全性和有效性。 第四条 医疗器械临床试验应当遵守《世界医学大会赫尔辛基宣言》（附件1）的道德原则，公正、尊重人格、力求使受试者最大程度受益和尽可能避免伤害。 第五条 医疗器械临床试验分医疗器械临床试用和医疗器械临床验证。 医疗器械临床试用是指通过临床使用来验证该医疗器械理论原理、基本结构、性能等要素能否保证安全性有效性。 医疗器械临床验证是指通过临床使用来验证该医疗器械与已上市产品的主要结构、性能等要素是否实质性等同，是否具有同样的安全性、有效性。 医疗器械临床试用的范围：市场上尚未出现过，安全性、有效性有待确认的医疗器械。 医疗器械临床验证的范围：同类产品已上市，其安全性、有效性需要进一步确认的医疗器械。 第六条 医疗器械临床试验的前提条件： （一）该产品具有复核通过的注册产品标准或相应的国家、行业标准； （二）该产品具有自测报告； （三）该产品具有国务院食品药品监督管理部门会同国务院质量技术监督部门认可的检测机构出具的产品型式试验报告，且结论为合格； （四）受试产品为首次用于植入人体的医疗器械，应当具有该产品的动物试验报告； 其它需要由动物试验确认产品对人体临床试验安全性的产品，也应当提交动物试验报告。 第二章 受试者的权益保障 第七条 医疗器械临床试验不得向受试者收取费用。 第八条 医疗器械临床试验负责人或其委托人应当向受试者或其法定代理人详细说明如下事项： （一）受试者自愿参加临床试验，有权在临床试验的任何阶段退出； （二）受试者的个人资料保密。伦理委员会、（食品）药品监督管理部门、实施者可以查阅受试者的资料，但不得对外披露其内容； （三）医疗器械临床试验方案，特别是医疗器械临床试验目的、过程和期限、预期受试者可能的受益和可能产生的风险； （四）医疗器械临床试验期间，医疗机构有义务向受试者提供与该临床试验有关的信息资料； （五）因受试产品原因造成受试者损害，实施者应当给予受试者相应的补偿；有关补偿事宜应当在医疗器械临床试验合同中载明。 第九条 受试者在充分了解医疗器械临床试验内容的基础上，获得《知情同意书》。《知情同意书》除应当包括本规定 第八条所列各项外，还应当包括以下内容： （一）医疗器械临床试验负责人签名及签名日期； （二）受试者或其法定代理人的签名及签名日期； （三）医疗机构在医疗器械临床试验中发现受试产品预期以外的临床影响，必须对《知情同意书》相关内容进行修改，并经受试者或其法定代理人重新签名确认。 第三章 医疗器械临床试验方案 第十条 医疗器械临床试验方案是阐明试验目的、风险分析、总体设计、试验方法和步骤等内容的文件。医疗器械临床试验开始前应当制定试验方案，医疗器械临床试验必须按照该试验方案进行。 第十一条 医疗器械临床试验方案应当以最大限度地保障受试者权益、安全和健康为首要原则，应当由负责临床试验的医疗机构和实施者按规定的格式（附件2）共同设计制定，报伦理委员会认可后实施；若有修改，必须经伦理委员会同意。 第十二条 市场上尚未出现的 第三类植入体内或借用中医理论制成的医疗器械，临床试验方案应当向医疗器械技术审评机构备案。 第十三条 已上市的同类医疗器械出现不良事件，或者疗效不明确的医疗器械，国家食品药品监督管理局可制订统一的临床试验方案的规定。 开展此类医疗器械的临床试验，实施者、医疗机构及临床试验人员应当执行统一的临床试验方案的规定。 第十四条 医疗器械临床试验方案应当针对具体受试产品的特性，确定临床试验例数、持续时间和临床评价标准，使试验结果具有统计学意义。 医疗器械临床试用方案应当证明受试产品理论原理、基本结构、性能等要素的基本情况以及受试产品的安全性有效性。 医疗器械临床验证方案应当证明受试产品与已上市产品的主要结构、性能等要素是否实质性等同，是否具有同样的安全性、有效性。 第十五条 医疗器械临床试验方案应当包括以下内容： （一）临床试验的题目； （二）临床试验的目的、背景和内容； （三）临床评价标准； （四）临床试验的风险与受益分析； （五）临床试验人员姓名、职务、职称和任职部门； （六）总体设计，包括成功或失败的可能性分析； （七）临床试验持续时间及其确定理由； （八）每病种临床试验例数及其确定理由； （九）选择对象范围、对象数量及选择的理由，必要时对照组的设置； （十）治疗性产品应当有明确的适应症或适用范围； （十一）临床性能的评价方法和统计处理方法； （十二）副作用预测及应当采取的措施； （十三）受试者《知情同意书》； （十四）各方职责。 第十六条 医疗机构与实施者签署双方同意的临床试验方案，并签订临床试验合同。 第十七条 医疗器械临床试验应当在两家以上（含两家）医疗机构进行。 第四章 医疗器械临床试验实施者 第十八条 实施者负责发起、实施、组织、资助和监查临床试验。实施者为申请注册该医疗器械产品的单位。 第十九条 实施者职责： （一）依法选择医疗机构； （二）向医疗机构提供《医疗器械临床试验须知》； （三）与医疗机构共同设计、制定医疗器械临床试验方案，签署双方同意的医疗器械临床试验方案及合同； （四）向医疗机构免费提供受试产品； （五）对医疗器械临床试验人员进行培训； （六）向医疗机构提供担保； （七）发生严重副作用应当如实、及时分别向受理该医疗器械注册申请的省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门和国家食品药品监督管理局报告，同时向进行该医疗器械临床试验的其他医疗机构通报； （八）实施者中止医疗器械临床试验前，应当通知医疗机构、伦理委员会和受理该医疗器械注册申请的省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门和国家食品药品监督管理局，并说明理由； （九）受试产品对受试者造成损害的，实施者应当按医疗器械临床试验合同给予受试者补偿。 第二十条 《医疗器械临床试验须知》应当包括以下内容： （一）受试产品原理说明、适应症、功能、预期达到的使用目的、使用要求说明、安装要求说明； （二）受试产品的技术指标； （三）国务院食品药品监督管理部门会同国务院质量技术监督部门认可的检测机构出具的受试产品型式试验报告； （四）可能产生的风险，推荐的防范及紧急处理方法； （五）可能涉及的保密问题。 第五章 医疗机构及医疗器械临床试验人员 第二十一条 承担医疗器械临床试验的医疗机构，是指经过国务院食品药品监督管理部门会同国务院卫生行政部门认定的药品临床试验基地。 第二十二条 医疗器械临床试验人员应当具备以下条件： （一）具备承担该项临床试验的专业特长、资格和能力； （二）熟悉实施者所提供的与临床试验有关的资料与文献。 第二十三条 负责医疗器械临床试验的医疗机构及临床试验人员职责： （一）应当熟悉实施者提供的有关资料，并熟悉受试产品的使用； （二）与实施者共同设计、制定临床试验方案，双方签署临床试验方案及合同； （三）如实向受试者说明受试产品的详细情况，临床试验实施前，必须给受试者充分的时间考虑是否参加临床试验； （四）如实记录受试产品的副作用及不良事件，并分析原因；发生不良事件及严重副作用的，应当如实、及时分别向受理该医疗器械注册申请的省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门和国家食品药品监督管理局报告；发生严重副作用，应当在二十四小时内报告； （五）在发生副作用时，临床试验人员应当及时做出临床判断，采取措施，保护受试者利益；必要时，伦理委员会有权立即中止临床试验； （六）临床试验中止的，应当通知受试者、实施者、伦理委员会和受理该医疗器械注册申请的省、自治区、直辖市（食品）药品监督管理部门和国家食品药品监督管理局，并说明理由； （七）提出临床试验报告，并对报告的正确性及可靠性负责； （八）对实施者提供的资料负有保密义务。 第二十四条 负责医疗器械临床试验的医疗机构应当确定主持临床试验的专业技术人员作为临床试验负责人。临床试验负责人应当具备主治医师以上的职称。 第六章 医疗器械临床试验报告 第二十五条 医疗器械临床试验完成后，承担临床试验的医疗机构应当按医疗器械临床试验方案的要求和规定的格式（附件3）出具临床试验报告。医疗器械临床试验报告应当由临床试验人员签名、注明日期，并由承担临床试验的医疗机构中的临床试验管理部门签署意见、注明日期、签章。 第二十六条 医疗器械临床试验报告应当包括以下内容： （一）试验的病种、病例总数和病例的性别、年龄、分组分析，对照组的设置（必要时）； （二）临床试验方法； （三）所采用的统计方法及评价方法； （四）临床评价标准； （五）临床试验结果； （六）临床试验结论； （七）临床试验中发现的不良事件和副作用及其处理情况； （八）临床试验效果分析； （九）适应症、适用范围、禁忌症和注意事项； （十）存在问题及改进建议。 第二十七条 医疗器械临床试验资料应当妥善保存和管理。医疗机构应当保存临床试验资料至试验终止后五年。实施者应当保存临床试验资料至最后生产的产品投入使用后十年。 第七章 附 则 第二十八条 本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。 第二十九条 本规定自2004年4月1日起施行。 附件：1．世界医学大会赫尔辛基宣言 2．医疗器械临床试验方案 3．医疗器械临床试验报告 附件1： 世界医学大会赫尔辛基宣言 人体医学研究的伦理准则 通过：第18届世界医学大会，赫尔辛基，芬兰，1964年6月 修订：第29届世界医学大会，东京，日本，1975年10月 第35届世界医学大会，威尼斯，意大利，1983年10月 第41届世界医学大会，香港，1989年9月 第48届世界医学大会，SomersetWest，南非，1996年10月 第52届世界医学大会，爱丁堡，苏格兰，2000年10月 一、前言 1．世界医学大会起草的赫尔辛基宣言，是人体医学研究伦理准则的声明，用以指导医生及其他参与者进行人体医学研究。人体医学研究包括对人体本身和相关数据或资料的研究。 2．促进和保护人类健康是医生的职责。医生的知识和道德正是为了履行这一职责。 3．世界医学大会的日内瓦宣言用“病人的健康必须是我们首先考虑的事”这样的语言对医生加以约束。医学伦理的国际准则宣告：“只有在符合病人的利益时，医生才可提供可能对病人的生理和心理产生不利影响的医疗措施”。 4．医学的进步是以研究为基础的，这些研究在一定程度上最终有赖于以人作为受试者的试验。 5．在人体医学研究中，对受试者健康的考虑应优先于科学和社会的兴趣。 6．人体医学研究的主要目的是改进预防、诊断和治疗方法，提高对疾病病因学和发病机理的认识。即使是已被证实了的最好的预防、诊断和治疗方法都应不断的通过研究来检验其有效性、效率、可行性和质量。 7．在目前的医学实践和医学研究中，大多数的预防、诊断和治疗都包含有风险和负担。 8．医学研究应遵从伦理标准，对所有的人加以尊重并保护他们的健康和权益。有些受试人群是弱势群体需加以特别保护。必须认清经济和医疗上处于不利地位的人的特殊需要。要特别关注那些不能做出知情同意或拒绝知情同意的受试者、可能在胁迫下才做出知情同意的受试者、从研究中本人得不到受益的受试者及同时接受治疗的受试者。 9．研究者必须知道所在国关于人体研究方面的伦理、法律和法规的要求，并且要符合国际的要求。任何国家的伦理、法律和法规都不允许减少或取消本宣言中对受试者所规定的保护。 二、医学研究的基本原则 10．在医学研究中，保护受试者的生命和健康，维护他们的隐私和尊严是医生的职责。 11．人体医学研究必须遵从普遍接受的科学原则，并基于对科学文献和相关资料的全面了解及充分的实验室试验和动物试验（如有必要）。 12．必须适当谨慎地实施可能影响环境的研究，并要尊重用于研究的实验动物的权利。 13．每项人体试验的设计和实施均应在试验方案中明确说明，并应将试验方案提交给伦理审批委员会进行审核、评论、指导，适当情况下，进行审核批准。该伦理委员会必须独立于研究者和申办者，并且不受任何其他方面的影响。该伦理委员会应遵从试验所在国的法律和制度。委员会有权监督进行中的试验。研究人员有责任向委员会提交监查资料，尤其是所有的严重不良事件的资料。研究人员还应向委员会提交其他资料以备审批，包括有关资金、申办者、研究机构以及其它对受试者潜在的利益冲突或鼓励的资料。 14．研究方案必须有关于伦理方面的考虑的说明，并表明该方案符合本宣言中所陈述的原则。 15．人体医学研究只能由有专业资格的人员并在临床医学专家的指导监督下进行。必须始终是医学上有资格的人员对受试者负责，而决不是由受试者本人负责，即使受试者已经知情同意参加该项研究。 16．每项人体医学研究开始之前，应首先认真评价受试者或其他人员的预期风险、负担与受益比。这并不排除健康受试者参加医学研究。所有研究设计都应公开可以获得。 17．医生只有当确信能够充分地预见试验中的风险并能够较好地处理的时候才能进行该项人体研究。如果发现风险超过可能的受益或已经得出阳性的结论和有利的结果时医生应当停止研究。 18．人体医学研究只有试验目的的重要性超过了受试者本身的风险和负担时才可进行。这对受试者是健康志愿者时尤为重要。 19．医学研究只有在受试人群能够从研究的结果中受益时才能进行。 20．受试者必须是自愿参加并且对研究项目有充分的了解。 21．必须始终尊重受试者保护自身的权利。尽可能采取措施以尊重受试者的隐私、病人资料的保密并将对受试者身体和精神以及人格的影响减至最小。 22．在任何人体研究中都应向每位受试侯选者充分地告知研究的目的、方法、资金来源、可能的利益冲突、研究者所在的研究附属机构、研究的预期的受益和潜在的风险以及可能出现的不适。应告知受试者有权拒绝参加试验或在任何时间退出试验并且不会受到任何报复。当确认受试者理解了这些信息后，医生应获得受试者自愿给出的知情同意，以书面形式为宜。如果不能得到书面的同意书，则必须正规记录非书面同意的获得过程并要有见证。 23．在取得研究项目的知情同意时，应特别注意受试者与医生是否存在依赖性关系或可能被迫同意参加。在这种情况下，知情同意的获得应由充分了解但不参加此研究与并受试者也完全无依赖关系的医生来进行。 24．对于在法律上没有资格，身体或精神状况不允许给出知情同意，或未成年人的研究受试者，研究者必须遵照相关法律，从其法定全权代表处获得知情同意。只有该研究对促进他们所代表的群体的健康存在必需的意义，或不能在法律上有资格的人群中进行时，这些人才能被纳入研究。 25．当无法定资格的受试者，如未成年儿童，实际上能作出参加研究的决定时，研究者除得到法定授权代表人的同意，还必须征得本人的同意。 26．有些研究不能从受试者处得到同意，包括委托人或先前的同意，只有当受试者身体／精神状况不允许获得知情同意是这个人群的必要特征时，这项研究才可进行。应当在试验方案中阐明致使参加研究的受试者不能作出知情同意的特殊原因，并提交伦理委员会审查和批准。方案中还需说明在继续的研究中应尽快从受试者本人或法定授权代理人处得到知情同意。 27．作者和出版商都要承担伦理责任。在发表研究结果时，研究者有责任保证结果的准确性。与阳性结果一样，阴性结果也应发表或以其它方式公之于众。出版物中应说明资金来源、研究附属机构和任何可能的利益冲突。与本宣言中公布的原则不符的研究报告不能被接受与发表。 三、医学研究与医疗相结合的附加原则 28．医生可以将医学研究与医疗措施相结合，但仅限于该研究已被证实具有潜在的预防、诊断和治疗价值的情况下。当医学研究与医疗措施相结合时，病人作为研究的受试者要有附加条例加以保护。 29．新方法的益处、风险、负担和有效性都应当与现有最佳的预防、诊断和治疗方法作对比。这并不排除在目前没有有效的预防、诊断和治疗方法存在的研究中，使用安慰剂或无治疗作为对照。 30．在研究结束时，每个入组病人都应当确保得到经该研究证实的最有效的预防、诊断和治疗方法。 31．医生应当充分告知病人其接受的治疗中的那一部分与研究有关。病人拒绝参加研究绝不应该影响该病人与医生的关系。 32．在对病人的治疗中，对于没有已被证明的预防、诊断和治疗方法，或在使用无效的情况下，若医生判定一种未经证实或新的预防、诊断和治疗方法有望挽救生命、恢复健康和减轻痛苦，在获得病人的知情同意的前提下，应不受限制地应用这种方法。在可能的情况下，这些方法应被作为研究对象，并有计划地评价其安全性和有效性。记录从所有相关病例中得到的新资料，适当时予以发表。同时要遵循本宣言的其他相关原则。 附件2： 医疗器械临床试验方案 产品名称： 型号规格： 实施者： 承担临床试验的医疗机构： 临床试验类别： 临床试验负责人：（签字） 年 月 日 说 明 1、医疗器械产品在临床试验前，必须制定临床试验方案。 2、临床试验方案由医疗机构和实施者共同设计、制定。实施者与医疗机构签署双方同意的临床试验方案，并签订临床试验合同。 3、市场上尚未出现的第三类植入体内或借用中医理论制成的医疗器械，临床试验方案应当向医疗器械技术审评机构备案。 4、医疗机构和实施者应当共同制定每病种的临床试验例数及持续时间，以确保达到试验预期目的。 5、临床试验类别分临床试用和临床验证。 ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验的背景： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │产品的机理、特点与试验范围： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │产品的适应症或功能： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验的项目内容和目的： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │总体设计（包括成功和失败的可能性分析）： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床评价标准： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验持续时间及其确定理由： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │每病种临床试验例数及其确定理由： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │选择对象范围（包括必要时对照组的选择），选择对象数量及选择理由： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │副作用预测及应当采取的措施： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床性能的评价方法和统计处理方法： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │受试者知情同意书 │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │各方承担的职责： │ └─────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────────────┐ │ 临床试验人员 │ 职务 │ 职称 │ 所在科室 │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │伦理委员会意见： │ │ │ │ （盖章） │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │承担临床试验的医疗机构意见： │ │ │ │ （盖章） │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │实施者意见： │ │ │ │ （盖章） │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ 附件3： 医疗器械临床试验报告 产品名称： 型号规格： 实施者： 承担临床试验的医疗机构： 临床试验类别： 临床试验负责人：（签字） 年 月 日 说明 1、负责临床试验的医疗机构应本着认真负责的态度，公正、客观地按照临床试验方案进行临床试验，并填写本报告。 2、本报告必须由临床试验机构中有经验的主治医师以上的临床试验负责人签字。 3、临床试验类别分为临床试用和临床验证。 ┌─────────────────────────────────────┐ │临床一般资料（病种、病例总数和病例的选择）： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验方法（包括必要时对照组的设置）： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │所采用的统计方法及评价方法： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床评价标准： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验结果： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验中发现的不良事件和副作用及其处理情况： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验效果分析： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │临床试验验结论： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │适应症、适用范围、禁忌症和注意事项： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │存在问题及改进建议： │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────────────┐ │ 临床试验人员 │ 职务 │ 职称 │ 所在科室 │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │负责临床试验的医疗机构的临床试验管理部门意见： │ │ │ │ │ │ │ │ （盖章） │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘
关于变更医疗器械广告受理单位以及做好医疗器械广告备案工作的通知 | 国食药监市[2003]379号 | FGWJ-2003-10010 | 2003-12-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），中国药品生物制品检定所： 为了加强医疗器械广告审查管理，更好地指导医疗器械广告的技术审查工作，现将医疗器械广告审查工作的有关事项通知如下： 一、自2004年1月1日起，境外生产的医疗器械以及在重点媒体发布的医疗器械广告的受理工作，由国家食品药品监督管理局广告审查监督办公室负责。 二、自2004年1月1日起，各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）批准的医疗器械广告应当同时向国家食品药品监督管理局广告审查监督办公室备案。对存在问题的医疗器械广告，国家食品药品监督管理局将责成有关省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）予以纠正。 三、备案时需提交的资料如下： （一）已批准的医疗器械广告审查表1份； （二）该医疗器械产品注册证及说明书批件(复印件)； （三）广告中出现医疗器械商品名称、注册商标、专利等内容的相关证明文件（复印件）。 国家食品药品监督管理局广告审查监督办公室地址： 北京市崇文区天坛西里2号（中国药品生物制品检定所院内） 邮编：100050 联系电话：（010）67053796、67014758、67017755转390或转393、386 传真：（010）67053754。 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月二十九日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），中国药品生物制品检定所： 为了加强医疗器械广告审查管理，更好地指导医疗器械广告的技术审查工作，现将医疗器械广告审查工作的有关事项通知如下： 一、自2004年1月1日起，境外生产的医疗器械以及在重点媒体发布的医疗器械广告的受理工作，由国家食品药品监督管理局广告审查监督办公室负责。 二、自2004年1月1日起，各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）批准的医疗器械广告应当同时向国家食品药品监督管理局广告审查监督办公室备案。对存在问题的医疗器械广告，国家食品药品监督管理局将责成有关省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）予以纠正。 三、备案时需提交的资料如下： （一）已批准的医疗器械广告审查表1份； （二）该医疗器械产品注册证及说明书批件(复印件)； （三）广告中出现医疗器械商品名称、注册商标、专利等内容的相关证明文件（复印件）。 国家食品药品监督管理局广告审查监督办公室地址： 北京市崇文区天坛西里2号（中国药品生物制品检定所院内） 邮编：100050 联系电话：（010）67053796、67014758、67017755转390或转393、386 传真：（010）67053754。 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月二十九日
关于认可贵州省医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等7种医疗器械产品检测的通知 | 国食药监械[2003]357号 | FGWJ-2009-10483 | 2003-12-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 贵州省药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2003年9月25-27日对你局所属的贵州省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等7种医疗器械产品（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 ┌─┬──────┬─────┬───────────────┬─────┐ │序│ │项目／参数│ 检测标准（方法）名称 │ │ │ │ 产品名称 ├──┬──┤ 及编号（含年号） │ 说 明 │ │号│ │序号│名称│ │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 1│一次性使用无│ │ 一次性使用无菌注射器 │隔含量除外│ │ │菌注射器 │ │ GB 15810-2001 │ │ │ │ │ │ eqv ISO 7886-1：1993 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 2│一次性使用输│ │ 一次性使用输液器 │ │ │ │液器 │ │ GB 8368-1998 │ │ │ │ │ │ eqv ISO 8536-4：1998 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 3│一次性使用无│ │ 一次性使用无菌注射针 │隔含量除外│ │ │菌注射针 │ │ GB 15811-2001eqv │ │ │ │ │ │ ISO 7864：1993 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 4│一次性使用静│ │ 一次性使用静脉输液针 │ │ │ │脉输液针 │ │ GB 18671-2002 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 5│一次性使用滴│ │ 一次性使用滴定管式输液器 │ │ │ │定管式输液器│ │ YY 0286-1996 │ │ │ │ │ │ idt ISO 8536-5：1992 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 6│一次性使用输│ │ 一次性使用输血器 │ │ │ │血器 │ │ GB 8369-1998eqv │ │ │ │ │ │ ISO 1135-4：1998 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 7│一次性使用采│ │ 一次性使用采血器 │ │ │ │血器 │ │ YY 0115-93 │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴──────┴─────┴───────────────┴─────┘ | 贵州省药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组于2003年9月25-27日对你局所属的贵州省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等7种医疗器械产品（见附件）进行检测。认可有效期5年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月十八日 附件： 认可的医疗器械受检目录 ┌─┬──────┬─────┬───────────────┬─────┐ │序│ │项目／参数│ 检测标准（方法）名称 │ │ │ │ 产品名称 ├──┬──┤ 及编号（含年号） │ 说 明 │ │号│ │序号│名称│ │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 1│一次性使用无│ │ 一次性使用无菌注射器 │隔含量除外│ │ │菌注射器 │ │ GB 15810-2001 │ │ │ │ │ │ eqv ISO 7886-1：1993 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 2│一次性使用输│ │ 一次性使用输液器 │ │ │ │液器 │ │ GB 8368-1998 │ │ │ │ │ │ eqv ISO 8536-4：1998 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 3│一次性使用无│ │ 一次性使用无菌注射针 │隔含量除外│ │ │菌注射针 │ │ GB 15811-2001eqv │ │ │ │ │ │ ISO 7864：1993 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 4│一次性使用静│ │ 一次性使用静脉输液针 │ │ │ │脉输液针 │ │ GB 18671-2002 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 5│一次性使用滴│ │ 一次性使用滴定管式输液器 │ │ │ │定管式输液器│ │ YY 0286-1996 │ │ │ │ │ │ idt ISO 8536-5：1992 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 6│一次性使用输│ │ 一次性使用输血器 │ │ │ │血器 │ │ GB 8369-1998eqv │ │ │ │ │ │ ISO 1135-4：1998 │ │ ├─┼──────┼─────┼───────────────┼─────┤ │ 7│一次性使用采│ │ 一次性使用采血器 │ │ │ │血器 │ │ YY 0115-93 │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴──────┴─────┴───────────────┴─────┘
关于徕卡仪器(德国维兹纳)有限公司北京代表处申报医疗器械注册证变更提供虚假文件的通告 | 国食药监械[2003]360号 | FGWJ-2003-10075 | 2003-12-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 经查，2003年5月，徕卡仪器(德国维兹纳)有限公司北京代表处在申报注册证变更提供的文件中，仿造了国外制造商的签字，提供了虚假文件。 请各医疗器械生产企业及注册申报单位引以为戒，在医疗器械产品注册申报过程中，要诚实守信，珍惜名誉，杜绝任何不诚信的行为。 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月十八日 | 经查，2003年5月，徕卡仪器(德国维兹纳)有限公司北京代表处在申报注册证变更提供的文件中，仿造了国外制造商的签字，提供了虚假文件。 请各医疗器械生产企业及注册申报单位引以为戒，在医疗器械产品注册申报过程中，要诚实守信，珍惜名誉，杜绝任何不诚信的行为。 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月十八日
关于发布YY 1116-2002《可吸收性外科缝线》行业标准第1号修改单的通知 | 国食药监械[2003]356号 | FGWJ-2003-10196 | 2003-12-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现发布YY 1116-2002《可吸收性外科缝线》行业标准第1号修改单（见附件）。本修改单自发布之日起实施。 附件：YY 1116-2002《可吸收性外科缝线》行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○三年十二月十八日 附件： YY 1116-2002《可吸收性外科缝线》 行业标准第1号修改单 本修改单业经国家食品药品监督管理局批准，自发布之日起实施。 ─────────────────────────────────────── （第4页）4.6.4含水量试验作为推荐性条款。 ─────────────────────────────────────── | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家食品药品监督管理局审查批准，现发布YY 1116-2002《可吸收性外科缝线》行业标准第1号修改单（见附件）。本修改单自发布之日起实施。 附件：YY 1116-2002《可吸收性外科缝线》行业标准第1号修改单 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○三年十二月十八日 附件： YY 1116-2002《可吸收性外科缝线》 行业标准第1号修改单 本修改单业经国家食品药品监督管理局批准，自发布之日起实施。 ─────────────────────────────────────── （第4页）4.6.4含水量试验作为推荐性条款。 ───────────────────────────────────────
关于认可四川省医疗器械检测中心对一次性使用无菌注射器等17种医疗器械产品检测的通知 | 国食药监械[2003]339号 | FGWJ-2009-10482 | 2003-12-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省药品监督管理局： 你局《关于对四川省医疗器械产品质量检测中心检验资格进行认可的申请》(川药监械〔2003〕35号)收悉。根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》(国药监械〔2003〕125号)的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组对你局所属四川省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等17种医疗器械产品(见附件)进行检测。认可有效期五年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 ┌─┬─────────┬───────┬───────────────┬─────┐ │序│ │ 项目／参数 │ 检测标准（方法）名称及编 │ │ │ │ 产品名称 ├──┬────┤ 号（含在号〕 │ 说明 │ │号│ │序号│ 名称 │ │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │1 │一次性使用无菌注 │ │全部参数│一次性使用无菌注射器 │ │ │ │ 射器 │ │ │GB 15810—2001 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │2 │一次性使用无菌注 │ │全部参数│一次性使用无菌注射针 │ │ │ │ 射针 │ │ │GB 15811—2001 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │3 │医用脱脂棉 │ │全部参数│医用脱脂棉YY 0330－2002 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │4 │医用脱脂纱布 │ │全部参数│医用脱脂纱布YY 0331－2002 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │5 │普通脱脂纱布口罩 │ │全部参数│普通脱脂纱布口罩GB 19084－2003│ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │6 │医用橡皮膏 │ │全部参数│医用橡皮膏GB 2771－87 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │7 │一次性使用输液器 │ │全部参数│一次性使用输液器GB 8368－1998 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │8 │一次性使用滴定管 │ │全部参数│一次性使用滴定管式输液器 │ │ │ │ 式输液器 │ │ │YY0286－1996 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │9 │一次性使用输血器 │ │全部参数│一次性使用输血器 GB 8369－1998│ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │10│一次性使用静脉输 │ │全部参数│一次性使用静脉输液针 │ │ │ │ 液针 │ │ │GB 18671—2002 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │11│一次性使用采血器 │ │全部参数│一次性使用采血器YY 0115－1993 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │12│一次性使用微量采 │ │全部参数│一次性使用微量采血吸管 │ │ │ │ 血吸管 │ │ │YY／T 0289—1996 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │13│一次性使用麻醉穿 │ │部分参数│一次性使用麻醉穿刺包 │细胞毒性暂│ │ │ 刺包 │ │ │YY 0321.1－2000 │不能测 │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │14│一次性使用麻醉穿 │ │全部参数│一次性使用麻醉穿刺针 │ │ │ │ 刺针 │ │ │YY 0321.2－2000 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │15│一次性使用麻醉用 │ │部分参数│一次性使用麻醉用过滤器 │细胞毒性暂│ │ │ 过滤器 │ │ │YY 0321.3－2000 │不能测 │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │16│医用一次性防护服 │ │全部参数│医用一次性防护服技术要求 │ │ │ │ │ │ │GB 19082-2003 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │17│医用防护口罩 │ │全部参数│选用防护口罩技术要求 │ │ │ │ │ │ │GB 19083－2003 │ │ └─┴─────────┴──┴────┴───────────────┴─────┘ | 四川省药品监督管理局： 你局《关于对四川省医疗器械产品质量检测中心检验资格进行认可的申请》(川药监械〔2003〕35号)收悉。根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》(国药监械〔2003〕125号)的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组对你局所属四川省医疗器械检测中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等17种医疗器械产品(见附件)进行检测。认可有效期五年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 ┌─┬─────────┬───────┬───────────────┬─────┐ │序│ │ 项目／参数 │ 检测标准（方法）名称及编 │ │ │ │ 产品名称 ├──┬────┤ 号（含在号〕 │ 说明 │ │号│ │序号│ 名称 │ │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │1 │一次性使用无菌注 │ │全部参数│一次性使用无菌注射器 │ │ │ │ 射器 │ │ │GB 15810—2001 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │2 │一次性使用无菌注 │ │全部参数│一次性使用无菌注射针 │ │ │ │ 射针 │ │ │GB 15811—2001 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │3 │医用脱脂棉 │ │全部参数│医用脱脂棉YY 0330－2002 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │4 │医用脱脂纱布 │ │全部参数│医用脱脂纱布YY 0331－2002 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │5 │普通脱脂纱布口罩 │ │全部参数│普通脱脂纱布口罩GB 19084－2003│ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │6 │医用橡皮膏 │ │全部参数│医用橡皮膏GB 2771－87 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │7 │一次性使用输液器 │ │全部参数│一次性使用输液器GB 8368－1998 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │8 │一次性使用滴定管 │ │全部参数│一次性使用滴定管式输液器 │ │ │ │ 式输液器 │ │ │YY0286－1996 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │9 │一次性使用输血器 │ │全部参数│一次性使用输血器 GB 8369－1998│ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │10│一次性使用静脉输 │ │全部参数│一次性使用静脉输液针 │ │ │ │ 液针 │ │ │GB 18671—2002 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │11│一次性使用采血器 │ │全部参数│一次性使用采血器YY 0115－1993 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │12│一次性使用微量采 │ │全部参数│一次性使用微量采血吸管 │ │ │ │ 血吸管 │ │ │YY／T 0289—1996 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │13│一次性使用麻醉穿 │ │部分参数│一次性使用麻醉穿刺包 │细胞毒性暂│ │ │ 刺包 │ │ │YY 0321.1－2000 │不能测 │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │14│一次性使用麻醉穿 │ │全部参数│一次性使用麻醉穿刺针 │ │ │ │ 刺针 │ │ │YY 0321.2－2000 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │15│一次性使用麻醉用 │ │部分参数│一次性使用麻醉用过滤器 │细胞毒性暂│ │ │ 过滤器 │ │ │YY 0321.3－2000 │不能测 │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │16│医用一次性防护服 │ │全部参数│医用一次性防护服技术要求 │ │ │ │ │ │ │GB 19082-2003 │ │ ├─┼─────────┼──┼────┼───────────────┼─────┤ │17│医用防护口罩 │ │全部参数│选用防护口罩技术要求 │ │ │ │ │ │ │GB 19083－2003 │ │ └─┴─────────┴──┴────┴───────────────┴─────┘
关于认可四川医疗器械生物材料和制品检验中心对37种医疗器械产品和项目检测的通知 | 国食药监械[2003]338号 | FGWJ-2009-10481 | 2003-12-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组对四川医疗器械生物材料和制品检验中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对髋关节假体等37种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期五年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 ┌─┬────────────┬─────┬───────────┬────┐ │序│ │项目／参数│ │ │ │ │ 产品名称 ├──┬──┤ 检测标准 │ 说明 │ │号│ │序号│名称│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │1 │髓关节假体 │ │ │YY0118－1993 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │2 │外科植入物——局部和整体│ │ │ISO 7206 │ │ │ │假髋关节 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │3 │金属直型接骨板 │ │ │YY 0017－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │4 │金属接骨螺钉 │ │ │YY 0018－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │5 │髓内针 │ │ │YY 0019－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │6 │磷酸钙涂层人工骸关节 │ │ │YZB／国0038－2003 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │7 │外科用医用植入体：羟基磷│ │ │ISO13779－2 │ │ │ │灰石涂层 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │8 │用于外科植入的β－磷酸三│ │ │ASTMF1088－87(1992) │ │ │ │钙 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │9 │羟基磷灰石生物活性陶瓷 │ │ │YY 0305－1998 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │10│医用羟基磷灰石粉料 │ │ │YY 0303－1998 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │11│外科植入无机骨 │ │ │ASMF1581－95 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │12│植入玻璃和玻璃陶瓷生物材│ │ │ASTMF1538－94 │ │ │ │料 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │13│医用硅橡胶 │ │ │YY334－2000 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │14│侧角头双关节咬骨钳 │ │ │YY91122－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │15│牙科学——聚合基牙冠和牙│ │ │ISO 10477：1992 │ │ │ │桥材料 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │16│双关节骨剪 │ │ │YY91134－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │17│板形骨锯 │ │ │YY91137－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │18│骨科凿类 │ │ │YY／T91141－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │19│普通胸腔镊 │ │ │YY0004－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │20│腹膜透析管 │ │ │YY 0030－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │21│硅橡胶输液（血）管 │ │ │YY0031－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │22│纯钛人工牙种植体 │ │ │YY0315－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │23│等离于喷涂羟基磷灰石涂层│ │ │YY0304－1998 │ │ │ │——钛基牙种植体 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │24│ │ │细胞│ISO 10993.5 │ │ │ │ │ │毒性│GB／T 16886.5 │ │ │ │ │ │试验│YY／T 0127.9 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │25│ │ │致敏│ISO 10993.10 │ │ │ │ │ │试验│GB／T16886.10 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │26│ │ │皮肤│ISO10993.10 │ │ │ │ │ │刺激│GB／T 16886.10 │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │： │ │ │ │ │ │ │皮内│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │法原│ │ │ │ │ │ │发刺│ │ │ │ │ │ │激法│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │27│ │ │口腔│ISO 10993.10 │ │ │ │ │ │粘膜│GB／T 16886.10 │ │ │ │ │ │刺激│YY／T 0279 │ │ │ │ │ │试验│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │28│ │ │全身│ISO 10993.11 │ │ │ │ │ │毒性│YY／T 1244 │ │ │ │ │ │试验│GB／T 16886.11 │ │ │ │ │ │（急│YY／T 0127.2 │ │ │ │ │ │性）│GB／T 16886.11 │ │ │ │ │ │：经│GB／T 16886.11 │ │ │ │ │ │口途│ │ │ │ │ │ │径静│ │ │ │ │ │ │脉途│ │ │ │ │ │ │径皮│ │ │ │ │ │ │下途│ │ │ │ │ │ │径腹│ │ │ │ │ │ │腔途│ │ │ │ │ │ │径热│ │ │ │ │ │ │原试│ │ │ │ │ │ │验 │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │29│ │ │全身│ISO 10993.11 │ │ │ │ │ │毒性│GB／T 16886.11 │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │（亚│ │ │ │ │ │ │急性│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │30│ │ │遗传│ISO 10993.3 │ │ │ │ │ │毒性│GB／T 16886.3 │ │ │ │ │ │试验│GB／T 15193.4 │ │ │ │ │ │： │YY／T 0127.10 │ │ │ │ │ │Ames│GB／T 15193.5 │ │ │ │ │ │试验│GB／T 15193.6 │ │ │ │ │ │微核│GB／T 15193.10 │ │ │ │ │ │试验│YY／T 0127.6 │ │ │ │ │ │染色│ │ │ │ │ │ │体畸│ │ │ │ │ │ │变试│ │ │ │ │ │ │验D │ │ │ │ │ │ │NA │ │ │ │ │ │ │修复│ │ │ │ │ │ │与合│ │ │ │ │ │ │成S │ │ │ │ │ │ │OS │ │ │ │ │ │ │显色│ │ │ │ │ │ │验试│ │ │ │ │ │ │显性│ │ │ │ │ │ │致死│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │31│ │ │植入│ISO 10993.6 │ │ │ │ │ │试验│YY／T 0127.8 │ │ │ │ │ │： │GB／T 16886.6 │ │ │ │ │ │皮下│YY／T 1027.4 │ │ │ │ │ │植入│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │肌肉│ │ │ │ │ │ │植入│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │骨内│ │ │ │ │ │ │植入│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │32│ │ │与血│ISO 10993.4 │ │ │ │ │ │液相│GB／T 16886.4 │ │ │ │ │ │互作│GB／TI 6886.4 │ │ │ │ │ │用的│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │：血│ │ │ │ │ │ │栓形│ │ │ │ │ │ │成试│ │ │ │ │ │ │验动│ │ │ │ │ │ │态凝│ │ │ │ │ │ │血试│ │ │ │ │ │ │验 │ │ │ │ │ │ │凝血│ISO 10993.4 │ │ │ │ │ │试验│GB／T 16886.4 │ │ │ │ │ │血小│GB／T 16886.4 │ │ │ │ │ │板试│ │ │ │ │ │ │验溶│ │ │ │ │ │ │血试│ │ │ │ │ │ │验补│ │ │ │ │ │ │体系│ │ │ │ │ │ │统测│ │ │ │ │ │ │定蛋│ │ │ │ │ │ │白质│ │ │ │ │ │ │吸附│ │ │ │ │ │ │实验│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │33│ │ │免疫│ISO／TC 194WG15 │ │ │ │ │ │学试│TF1 │ │ │ │ │ │验：│ │ │ │ │ │ │补体│ │ │ │ │ │ │C3C5│ │ │ │ │ │ │及其│ │ │ │ │ │ │裂解│ │ │ │ │ │ │产物│ │ │ │ │ │ │的测│ │ │ │ │ │ │定补│ │ │ │ │ │ │体激│ │ │ │ │ │ │活试│ │ │ │ │ │ │验体│ │ │ │ │ │ │液免│ │ │ │ │ │ │疫实│ │ │ │ │ │ │验细│ │ │ │ │ │ │胞免│ │ │ │ │ │ │疫试│ │ │ │ │ │ │验免│ │ │ │ │ │ │疫反│ │ │ │ │ │ │应：│ │ │ │ │ │ │炎症│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │T —│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │NK │ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │巨噬│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │和其│ │ │ │ │ │ │他单│ │ │ │ │ │ │核细│ │ │ │ │ │ │胞树│ │ │ │ │ │ │枝状│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │血管│ │ │ │ │ │ │内皮│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │颗粒│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │（嗜│ │ │ │ │ │ │碱性│ │ │ │ │ │ │、嗜│ │ │ │ │ │ │酸性│ │ │ │ │ │ │、嗜│ │ │ │ │ │ │中性│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │）抗│ │ │ │ │ │ │宿主│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │临床│ │ │ │ │ │ │综合│ │ │ │ │ │ │症 │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │34│ │ │高分│ISO 10993－13 │ │ │ │ │ │子材│ │ │ │ │ │ │料降│ │ │ │ │ │ │解产│ │ │ │ │ │ │物定│ │ │ │ │ │ │性、│ │ │ │ │ │ │定量│ │ │ │ │ │ │分析│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │35│ │ │陶瓷│ISO 10993.14 │ │ │ │ │ │降解│ │ │ │ │ │ │产物│ │ │ │ │ │ │定性│ │ │ │ │ │ │、定│ │ │ │ │ │ │量分│ │ │ │ │ │ │析 │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │36│ │ │金属│ISO 10993－15 │ │ │ │ │ │及合│ │ │ │ │ │ │金降│ │ │ │ │ │ │解产│ │ │ │ │ │ │物定│ │ │ │ │ │ │性、│ │ │ │ │ │ │定量│ │ │ │ │ │ │分析│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │37│ │ │降解│ISO 10993．16 │ │ │ │ │ │产物│ │ │ │ │ │ │和可│ │ │ │ │ │ │溶出│ │ │ │ │ │ │物的│ │ │ │ │ │ │定性│ │ │ │ │ │ │、定│ │ │ │ │ │ │量分│ │ │ │ │ │ │析 │ │ │ └─┴────────────┴──┴──┴───────────┴────┘ | 四川省食品药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组对四川医疗器械生物材料和制品检验中心的医疗器械检测机构资格进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对髋关节假体等37种医疗器械产品和项目（见附件）进行检测。认可有效期五年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日 附件： 认可的医疗器械受检目录 ┌─┬────────────┬─────┬───────────┬────┐ │序│ │项目／参数│ │ │ │ │ 产品名称 ├──┬──┤ 检测标准 │ 说明 │ │号│ │序号│名称│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │1 │髓关节假体 │ │ │YY0118－1993 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │2 │外科植入物——局部和整体│ │ │ISO 7206 │ │ │ │假髋关节 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │3 │金属直型接骨板 │ │ │YY 0017－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │4 │金属接骨螺钉 │ │ │YY 0018－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │5 │髓内针 │ │ │YY 0019－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │6 │磷酸钙涂层人工骸关节 │ │ │YZB／国0038－2003 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │7 │外科用医用植入体：羟基磷│ │ │ISO13779－2 │ │ │ │灰石涂层 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │8 │用于外科植入的β－磷酸三│ │ │ASTMF1088－87(1992) │ │ │ │钙 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │9 │羟基磷灰石生物活性陶瓷 │ │ │YY 0305－1998 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │10│医用羟基磷灰石粉料 │ │ │YY 0303－1998 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │11│外科植入无机骨 │ │ │ASMF1581－95 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │12│植入玻璃和玻璃陶瓷生物材│ │ │ASTMF1538－94 │ │ │ │料 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │13│医用硅橡胶 │ │ │YY334－2000 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │14│侧角头双关节咬骨钳 │ │ │YY91122－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │15│牙科学——聚合基牙冠和牙│ │ │ISO 10477：1992 │ │ │ │桥材料 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │16│双关节骨剪 │ │ │YY91134－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │17│板形骨锯 │ │ │YY91137－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │18│骨科凿类 │ │ │YY／T91141－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │19│普通胸腔镊 │ │ │YY0004－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │20│腹膜透析管 │ │ │YY 0030－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │21│硅橡胶输液（血）管 │ │ │YY0031－1990 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │22│纯钛人工牙种植体 │ │ │YY0315－1999 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │23│等离于喷涂羟基磷灰石涂层│ │ │YY0304－1998 │ │ │ │——钛基牙种植体 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │24│ │ │细胞│ISO 10993.5 │ │ │ │ │ │毒性│GB／T 16886.5 │ │ │ │ │ │试验│YY／T 0127.9 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │25│ │ │致敏│ISO 10993.10 │ │ │ │ │ │试验│GB／T16886.10 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │26│ │ │皮肤│ISO10993.10 │ │ │ │ │ │刺激│GB／T 16886.10 │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │： │ │ │ │ │ │ │皮内│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │法原│ │ │ │ │ │ │发刺│ │ │ │ │ │ │激法│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │27│ │ │口腔│ISO 10993.10 │ │ │ │ │ │粘膜│GB／T 16886.10 │ │ │ │ │ │刺激│YY／T 0279 │ │ │ │ │ │试验│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │28│ │ │全身│ISO 10993.11 │ │ │ │ │ │毒性│YY／T 1244 │ │ │ │ │ │试验│GB／T 16886.11 │ │ │ │ │ │（急│YY／T 0127.2 │ │ │ │ │ │性）│GB／T 16886.11 │ │ │ │ │ │：经│GB／T 16886.11 │ │ │ │ │ │口途│ │ │ │ │ │ │径静│ │ │ │ │ │ │脉途│ │ │ │ │ │ │径皮│ │ │ │ │ │ │下途│ │ │ │ │ │ │径腹│ │ │ │ │ │ │腔途│ │ │ │ │ │ │径热│ │ │ │ │ │ │原试│ │ │ │ │ │ │验 │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │29│ │ │全身│ISO 10993.11 │ │ │ │ │ │毒性│GB／T 16886.11 │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │（亚│ │ │ │ │ │ │急性│ │ │ │ │ │ │） │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │30│ │ │遗传│ISO 10993.3 │ │ │ │ │ │毒性│GB／T 16886.3 │ │ │ │ │ │试验│GB／T 15193.4 │ │ │ │ │ │： │YY／T 0127.10 │ │ │ │ │ │Ames│GB／T 15193.5 │ │ │ │ │ │试验│GB／T 15193.6 │ │ │ │ │ │微核│GB／T 15193.10 │ │ │ │ │ │试验│YY／T 0127.6 │ │ │ │ │ │染色│ │ │ │ │ │ │体畸│ │ │ │ │ │ │变试│ │ │ │ │ │ │验D │ │ │ │ │ │ │NA │ │ │ │ │ │ │修复│ │ │ │ │ │ │与合│ │ │ │ │ │ │成S │ │ │ │ │ │ │OS │ │ │ │ │ │ │显色│ │ │ │ │ │ │验试│ │ │ │ │ │ │显性│ │ │ │ │ │ │致死│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │31│ │ │植入│ISO 10993.6 │ │ │ │ │ │试验│YY／T 0127.8 │ │ │ │ │ │： │GB／T 16886.6 │ │ │ │ │ │皮下│YY／T 1027.4 │ │ │ │ │ │植入│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │肌肉│ │ │ │ │ │ │植入│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │骨内│ │ │ │ │ │ │植入│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │32│ │ │与血│ISO 10993.4 │ │ │ │ │ │液相│GB／T 16886.4 │ │ │ │ │ │互作│GB／TI 6886.4 │ │ │ │ │ │用的│ │ │ │ │ │ │试验│ │ │ │ │ │ │：血│ │ │ │ │ │ │栓形│ │ │ │ │ │ │成试│ │ │ │ │ │ │验动│ │ │ │ │ │ │态凝│ │ │ │ │ │ │血试│ │ │ │ │ │ │验 │ │ │ │ │ │ │凝血│ISO 10993.4 │ │ │ │ │ │试验│GB／T 16886.4 │ │ │ │ │ │血小│GB／T 16886.4 │ │ │ │ │ │板试│ │ │ │ │ │ │验溶│ │ │ │ │ │ │血试│ │ │ │ │ │ │验补│ │ │ │ │ │ │体系│ │ │ │ │ │ │统测│ │ │ │ │ │ │定蛋│ │ │ │ │ │ │白质│ │ │ │ │ │ │吸附│ │ │ │ │ │ │实验│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │33│ │ │免疫│ISO／TC 194WG15 │ │ │ │ │ │学试│TF1 │ │ │ │ │ │验：│ │ │ │ │ │ │补体│ │ │ │ │ │ │C3C5│ │ │ │ │ │ │及其│ │ │ │ │ │ │裂解│ │ │ │ │ │ │产物│ │ │ │ │ │ │的测│ │ │ │ │ │ │定补│ │ │ │ │ │ │体激│ │ │ │ │ │ │活试│ │ │ │ │ │ │验体│ │ │ │ │ │ │液免│ │ │ │ │ │ │疫实│ │ │ │ │ │ │验细│ │ │ │ │ │ │胞免│ │ │ │ │ │ │疫试│ │ │ │ │ │ │验免│ │ │ │ │ │ │疫反│ │ │ │ │ │ │应：│ │ │ │ │ │ │炎症│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │T —│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │NK │ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │巨噬│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │和其│ │ │ │ │ │ │他单│ │ │ │ │ │ │核细│ │ │ │ │ │ │胞树│ │ │ │ │ │ │枝状│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │血管│ │ │ │ │ │ │内皮│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │颗粒│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │（嗜│ │ │ │ │ │ │碱性│ │ │ │ │ │ │、嗜│ │ │ │ │ │ │酸性│ │ │ │ │ │ │、嗜│ │ │ │ │ │ │中性│ │ │ │ │ │ │细胞│ │ │ │ │ │ │）抗│ │ │ │ │ │ │宿主│ │ │ │ │ │ │反应│ │ │ │ │ │ │临床│ │ │ │ │ │ │综合│ │ │ │ │ │ │症 │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │34│ │ │高分│ISO 10993－13 │ │ │ │ │ │子材│ │ │ │ │ │ │料降│ │ │ │ │ │ │解产│ │ │ │ │ │ │物定│ │ │ │ │ │ │性、│ │ │ │ │ │ │定量│ │ │ │ │ │ │分析│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │35│ │ │陶瓷│ISO 10993.14 │ │ │ │ │ │降解│ │ │ │ │ │ │产物│ │ │ │ │ │ │定性│ │ │ │ │ │ │、定│ │ │ │ │ │ │量分│ │ │ │ │ │ │析 │ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │36│ │ │金属│ISO 10993－15 │ │ │ │ │ │及合│ │ │ │ │ │ │金降│ │ │ │ │ │ │解产│ │ │ │ │ │ │物定│ │ │ │ │ │ │性、│ │ │ │ │ │ │定量│ │ │ │ │ │ │分析│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼───────────┼────┤ │37│ │ │降解│ISO 10993．16 │ │ │ │ │ │产物│ │ │ │ │ │ │和可│ │ │ │ │ │ │溶出│ │ │ │ │ │ │物的│ │ │ │ │ │ │定性│ │ │ │ │ │ │、定│ │ │ │ │ │ │量分│ │ │ │ │ │ │析 │ │ │ └─┴────────────┴──┴──┴───────────┴────┘
关于公布2003年人工心肺机及配套设备红外治疗设备质量监督抽验结果的通报 | 国食药监市[2003]334号 | FGWJ-2003-10006 | 2003-12-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械的监督管理，确保医疗器械产品使用安全有效，2003年上半年，国家食品药品监督管理局组织对人工心肺机及配套设备、红外治疗设备进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）人工心肺机及配套设备抽验情况： 此次共抽到热交换水箱1台、滚压式血泵1台和鼓泡式氧合器4台，产品涉及4家生产企业。依据国家标准GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB 12261-90《人工心肺机 鼓泡式氧合器》和GB 12262《人工心肺机 热交换器》进行检测，6台产品被检测项目全部合格，抽验合格率为100%（详见附件2：医疗器械质量公告）。 （二）红外治疗设备抽验情况： 此次共抽样22家生产企业的22台产品，15台符合此次抽验要求。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0323-2000《红外治疗设备安全专用要求》和注册产品标准进行检测，经检测其中12台产品被检测项目全部合格，抽验合格率为80%（详见附件2：医疗器械质量公告）。不合格产品的问题主要集中在输出功率超标、没有闭锁、液晶显示屏坏、使用说明书缺项这4项指标。 二、处理要求 对本次抽验中质量不合格的产品及有关生产企业，有关省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处。责令不合格产品生产企业限期整改，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业（见附件1），有关省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对本次抽验不合格及未抽到产品的有关单位的调查、处理情况，请于2003年12月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．2003年人工心肺机及配套设备、红外治疗设备质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 2．医疗器械质量公告（2003）第6期总第9期 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为加强对医疗器械的监督管理，确保医疗器械产品使用安全有效，2003年上半年，国家食品药品监督管理局组织对人工心肺机及配套设备、红外治疗设备进行了产品质量监督抽验。现将抽验情况通报如下： 一、抽验情况 （一）人工心肺机及配套设备抽验情况： 此次共抽到热交换水箱1台、滚压式血泵1台和鼓泡式氧合器4台，产品涉及4家生产企业。依据国家标准GB 9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB 12261-90《人工心肺机 鼓泡式氧合器》和GB 12262《人工心肺机 热交换器》进行检测，6台产品被检测项目全部合格，抽验合格率为100%（详见附件2：医疗器械质量公告）。 （二）红外治疗设备抽验情况： 此次共抽样22家生产企业的22台产品，15台符合此次抽验要求。依据国家标准GB9706.1-1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、行业标准YY0323-2000《红外治疗设备安全专用要求》和注册产品标准进行检测，经检测其中12台产品被检测项目全部合格，抽验合格率为80%（详见附件2：医疗器械质量公告）。不合格产品的问题主要集中在输出功率超标、没有闭锁、液晶显示屏坏、使用说明书缺项这4项指标。 二、处理要求 对本次抽验中质量不合格的产品及有关生产企业，有关省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应依照《医疗器械监督管理条例》的规定予以查处。责令不合格产品生产企业限期整改，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业（见附件1），有关省（市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对本次抽验不合格及未抽到产品的有关单位的调查、处理情况，请于2003年12月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．2003年人工心肺机及配套设备、红外治疗设备质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 2．医疗器械质量公告（2003）第6期总第9期 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日
关于转发国家标准公告有关《专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输注器》等8项国家标准的通知 | 国食药监械[2003]336号 | FGWJ-2003-10193 | 2003-12-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家质量监督检验检疫总局批准（中华人民共和国国家标准批准发布公告〔2003年第7号，第13号〕），GB 18458.2-2003《专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器》等8项国家标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性国家标准 （一）GB 18458.2-2003《专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器》 该标准自2004年1月1日起实施。 （二）GB 9706.2-2003《医用电气设备 第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求》（代替GB 9706.2-1991） 该标准自2004年4月1日起实施。 （三）GB 9706.22-2003《医用电气设备 第2部分：体外引发碎石设备安全专用要求》 该标准自2003年12月1日起实施。 二、推荐性国家标准 （一）GB／T 17006.7-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第2-7部分：稳定性试验 口内牙科X射线摄影设备，不包括牙科全景设备》 （二）GB／T 17006.8-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第2-9部分：稳定性试验 间接透视和间接摄影X射线设备》 （三）GB／T 17006.9-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第2-10部分：稳定性试验 乳腺X射线摄影设备》 （四）GB／T 17006.10-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第2-11部分：稳定性试验 普通直接摄影X射线设备》 以上标准自2003年12月1日起实施。 （五）GB／T 19042.1-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第3-1部分：X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验》 以上标准自2003年7月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家质量监督检验检疫总局批准（中华人民共和国国家标准批准发布公告〔2003年第7号，第13号〕），GB 18458.2-2003《专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器》等8项国家标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性国家标准 （一）GB 18458.2-2003《专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器》 该标准自2004年1月1日起实施。 （二）GB 9706.2-2003《医用电气设备 第2-16部分：血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的安全专用要求》（代替GB 9706.2-1991） 该标准自2004年4月1日起实施。 （三）GB 9706.22-2003《医用电气设备 第2部分：体外引发碎石设备安全专用要求》 该标准自2003年12月1日起实施。 二、推荐性国家标准 （一）GB／T 17006.7-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第2-7部分：稳定性试验 口内牙科X射线摄影设备，不包括牙科全景设备》 （二）GB／T 17006.8-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第2-9部分：稳定性试验 间接透视和间接摄影X射线设备》 （三）GB／T 17006.9-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第2-10部分：稳定性试验 乳腺X射线摄影设备》 （四）GB／T 17006.10-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第2-11部分：稳定性试验 普通直接摄影X射线设备》 以上标准自2003年12月1日起实施。 （五）GB／T 19042.1-2003《医用成像部门的评价及例行试验 第3-1部分：X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验》 以上标准自2003年7月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日
关于脱敏凝胶等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2003]333号 | FGWJ-2003-10081 | 2003-12-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。现将这些产品的分类界定通知如下： 一、脱敏凝胶：用于牙体脱敏。作为II类医疗器械管理。 二、碳纤定位床板及背部插板：用于CT及加速器诊断及治疗时病人的支撑和固定。作为I类医疗器械管理。 三、冰点渗透压仪：用于测量人体体液的渗透压值。作为II类医疗器械管理。 四、锉疮治疗笔：用于治疗人体面部锉疮。作为II类医疗器械管理。 五、脑磁图系统：作为II类医疗器械管理。 六、全自动康复治疗仪器：作为II类医疗器械管理。 七、胃癌检测仪（不含光敏剂）：该仪器发出的紫外光通过光导纤维输出管路照射患者胃内的光敏剂，检测荧光强度，达到诊断胃癌的作用。作为II类医疗器械管理。 八、一次性使用冷冻管、培养皿、试管、培养板：供医院化验室使用。不作为医疗器械管理。 九、术前肢体消毒抬升小车：作为I类医疗器械管理。 十、临床检验用样品处理器：不作为医疗器械管理。 十一、可调式摇摆称：用于显示血袋中收集血液的净体积。不作为医疗器械管理。 十二、宫颈癌筛选试剂盒（5％醋酸）：作为II类医疗器械管理。 十三、切片石蜡：用于人体组织切片。不作为医疗器械管理。 十四、起搏器程控仪：用于对起搏器进行体外查询和程控。作为II类医疗器械管理。 十五、水疗设备：通过水流的冲击按摩，达到身体放松的作用。不作为医疗器械管理。 十六、静态平衡训练系统：用于对身体重心的平衡能力有缺陷的病人进行平衡训练，以达到稳定身体重心的目的。作为II类医疗器械管理。 十七、超声图文网络工作站：作为II类医疗器械管理。 十八、输液用空气净化设备：用于净化进入输液瓶的空气。作为II类医疗器械管理。 十九、干扰检查用试剂盒：用于医院生化分析仪及生化试剂干扰性能进行检验和评估的试剂。不作为医疗器械管理。 二十、调配菌悬液用缓冲液：不作为医疗器械管理。 二十一、生化试验用加样吸头：不作为医疗器械管理。 二十二、微需氧发生袋/剂：用于产生微需氧环境，进行细菌培养。不作为医疗器械管理。 二十三、二氧化碳发生袋/剂：用于产生二氧化碳环境，进行细菌培养。不作为医疗器械管理。 二十四、厌氧发生袋/剂：用于产生厌氧环境，进行细菌培养。不作为医疗器械管理。 二十五、一次性加样试管：用于生化试验加样。不作为医疗器械管理。 二十六、矿物油：用于细菌鉴定板条产生微需氧环境。不作为医疗器械管理。 二十七、无菌接种环：用于接种标本。不作为医疗器械管理。 二十八、厌氧指示条：用于指示环境中有无氧气存在。不作为医疗器械管理。 二十九、磁性搅拌棒：用于试验中搅拌反应物。不作为医疗器械管理。 三十、化学清洗液：用于清洗试验仪器。不作为医疗器械管理。 三十一、样品杯：用于装试剂和样品。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年6月1日起执行调整的类别。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。现将这些产品的分类界定通知如下： 一、脱敏凝胶：用于牙体脱敏。作为II类医疗器械管理。 二、碳纤定位床板及背部插板：用于CT及加速器诊断及治疗时病人的支撑和固定。作为I类医疗器械管理。 三、冰点渗透压仪：用于测量人体体液的渗透压值。作为II类医疗器械管理。 四、锉疮治疗笔：用于治疗人体面部锉疮。作为II类医疗器械管理。 五、脑磁图系统：作为II类医疗器械管理。 六、全自动康复治疗仪器：作为II类医疗器械管理。 七、胃癌检测仪（不含光敏剂）：该仪器发出的紫外光通过光导纤维输出管路照射患者胃内的光敏剂，检测荧光强度，达到诊断胃癌的作用。作为II类医疗器械管理。 八、一次性使用冷冻管、培养皿、试管、培养板：供医院化验室使用。不作为医疗器械管理。 九、术前肢体消毒抬升小车：作为I类医疗器械管理。 十、临床检验用样品处理器：不作为医疗器械管理。 十一、可调式摇摆称：用于显示血袋中收集血液的净体积。不作为医疗器械管理。 十二、宫颈癌筛选试剂盒（5％醋酸）：作为II类医疗器械管理。 十三、切片石蜡：用于人体组织切片。不作为医疗器械管理。 十四、起搏器程控仪：用于对起搏器进行体外查询和程控。作为II类医疗器械管理。 十五、水疗设备：通过水流的冲击按摩，达到身体放松的作用。不作为医疗器械管理。 十六、静态平衡训练系统：用于对身体重心的平衡能力有缺陷的病人进行平衡训练，以达到稳定身体重心的目的。作为II类医疗器械管理。 十七、超声图文网络工作站：作为II类医疗器械管理。 十八、输液用空气净化设备：用于净化进入输液瓶的空气。作为II类医疗器械管理。 十九、干扰检查用试剂盒：用于医院生化分析仪及生化试剂干扰性能进行检验和评估的试剂。不作为医疗器械管理。 二十、调配菌悬液用缓冲液：不作为医疗器械管理。 二十一、生化试验用加样吸头：不作为医疗器械管理。 二十二、微需氧发生袋/剂：用于产生微需氧环境，进行细菌培养。不作为医疗器械管理。 二十三、二氧化碳发生袋/剂：用于产生二氧化碳环境，进行细菌培养。不作为医疗器械管理。 二十四、厌氧发生袋/剂：用于产生厌氧环境，进行细菌培养。不作为医疗器械管理。 二十五、一次性加样试管：用于生化试验加样。不作为医疗器械管理。 二十六、矿物油：用于细菌鉴定板条产生微需氧环境。不作为医疗器械管理。 二十七、无菌接种环：用于接种标本。不作为医疗器械管理。 二十八、厌氧指示条：用于指示环境中有无氧气存在。不作为医疗器械管理。 二十九、磁性搅拌棒：用于试验中搅拌反应物。不作为医疗器械管理。 三十、化学清洗液：用于清洗试验仪器。不作为医疗器械管理。 三十一、样品杯：用于装试剂和样品。不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年6月1日起执行调整的类别。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年十二月七日
关于认可重庆医疗器械质量检验中心对52种医疗器械产品检测的通知 | 国食药监械[2003]314号 | FGWJ-2009-10479 | 2003-11-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 重庆市食品药品监督管理局： 你局《关于重庆医疗器械质量检验中心申请检测资格认可的请示》（渝药监文〔2002〕35号）收悉。根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组对你局所属的重庆医疗器械质量检验中心进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等52种医疗器械产品（见附件）进行检测。认可有效期为5年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○三年十一月十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录┌─┬────────────┬─────┬─────────────┬──┐ │序│ │项目／参数│检测标准（方法）名称及编号│说明│ │ │ 产品名称 ├──┬──┤ （含年号） │ │ │号│ │序号│名称│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │1 │一次性使用无菌注射器 │ │ │一次性使用无菌注射器 │ │ │ │ │ │ │ GB 15810—2001 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │2 │一次性使用无菌注射针 │ │ │一次性使用无菌注射针 │ │ │ │ │ │ │ GB 15811—2001 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │3 │一次性使用输液器 │ │ │一次性使用输液器 │ │ │ │ │ │ │ GB 8368—1998 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │4 │一次性使用静脉输液针 │ │ │一次性使用静脉输液针 │ │ │ │ │ │ │ GB 18671—2001 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │5 │一次性使用输血器 │ │ │一次性使用输血器 │ │ │ │ │ │ │ GB 8369—1998 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │6 │一次性使用采血器 │ │ │一次性使用采血器 │ │ │ │ │ │ │ YY 0115—1993 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │7 │一次性使用滴定管式输液器│ │ │一次性使用滴定管式输液器 │ │ │ │ │ │ │ YY 0286—1996 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │8 │一次性使用麻醉穿刺 │ │ │一次性使用麻醉穿刺包 │ │ │ │ │ │ │ YY 0321.l—2000 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │9 │一次性使用麻醉用针 │ │ │一次性使用麻醉用针 │ │ │ │ │ │ │ YY0321.2—2000 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │10│一次性使用麻醉过滤器 │ │ │一次性使用麻醉过滤器 │ │ │ │ │ │ │ YY 0321.3—2000 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │11│医用脱脂纱布 │ │ │《医用脱脂纱布》 │ │ │ │ │ │ │ YY 0331—2002 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │12│医用脱脂棉 │ │ │《医用脱脂棉》 │ │ │ │ │ │ │ YY 0330—2002 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │13│医用棉签 │ │ │ 医用棉签 │ │ │ │ │ │ │ WS1—195—86—89 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │14│医用纱布块 │ │ │ 医用纱布块 │ │ │ │ │ │ │ WS1—196—86—89 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │15│医用绷带 │ │ │ 注册标准 │ │ │ │ │ │ │ Q／PAYOll－2001 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │16│创可贴 │ │ │ 注册标准 │ │ │ │ │ │ │ YZB／渝0002—2003 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │17│医用橡皮膏 │ │ │ 医用橡皮膏 │ │ │ │ │ │ │ YY 0148—1993 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │18│葡萄糖试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │19│尿素试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │20│丙氨酸氨基转移酶试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │21│白蛋白试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │22│总蛋白试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │23│总胆固醇试剂盒 │ │ │卫药政发（1994）第444号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │24│高密度脂蛋白胆固醇试剂盒│ │ │卫药政发（1994）第444号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │25│甘油三酯试剂盒 │ │ │卫药政发（1994）第444号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │26│门冬氨酸氨基转移酶试剂盒│ │ │卫药政发（1994）第444号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │27│尿酸试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │28│酸性磷酸酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │29│碱性磷酸酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │30│谷胺酸基转移酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │31│乳酸激酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │32│肌酸激酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │33│丁酸脱氢酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │34│二氧化碳测定试剂盒 │ │ │卫药注发（199对第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │35│血氨测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │36│直接胆红素测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │37│总胆红素测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │38│肌配测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │39│磷脂试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │40│肌酸激酶MB同工酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │41│血清胆碱酯酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │42│乳酸脱氢酶同工酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │43│脂肪酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │44│5’—核甘酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │45│血清丙酮酸激酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │46│全血葡萄糖—6—磷酸脱 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ 氢酶试剂盒 │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │47│血清（尿）淀粉酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 财发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │48│镁测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │49│磷测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │50│氯测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │51│钙测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │52│铁及总铁结合力测定试剂盒│ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ └─┴────────────┴──┴──┴─────────────┴──┘ | 重庆市食品药品监督管理局： 你局《关于重庆医疗器械质量检验中心申请检测资格认可的请示》（渝药监文〔2002〕35号）收悉。根据《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械检测机构资格认可办法》（国药监械〔2003〕125号）的规定，我局医疗器械检测机构资格认可审查组对你局所属的重庆医疗器械质量检验中心进行了现场评审。经审查，我局认可该中心对一次性使用无菌注射器等52种医疗器械产品（见附件）进行检测。认可有效期为5年。 特此通知 附件：认可的医疗器械受检目录 国家食品药品监督管理局 二○○三年十一月十七日 附件： 认可的医疗器械受检目录┌─┬────────────┬─────┬─────────────┬──┐ │序│ │项目／参数│检测标准（方法）名称及编号│说明│ │ │ 产品名称 ├──┬──┤ （含年号） │ │ │号│ │序号│名称│ │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │1 │一次性使用无菌注射器 │ │ │一次性使用无菌注射器 │ │ │ │ │ │ │ GB 15810—2001 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │2 │一次性使用无菌注射针 │ │ │一次性使用无菌注射针 │ │ │ │ │ │ │ GB 15811—2001 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │3 │一次性使用输液器 │ │ │一次性使用输液器 │ │ │ │ │ │ │ GB 8368—1998 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │4 │一次性使用静脉输液针 │ │ │一次性使用静脉输液针 │ │ │ │ │ │ │ GB 18671—2001 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │5 │一次性使用输血器 │ │ │一次性使用输血器 │ │ │ │ │ │ │ GB 8369—1998 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │6 │一次性使用采血器 │ │ │一次性使用采血器 │ │ │ │ │ │ │ YY 0115—1993 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │7 │一次性使用滴定管式输液器│ │ │一次性使用滴定管式输液器 │ │ │ │ │ │ │ YY 0286—1996 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │8 │一次性使用麻醉穿刺 │ │ │一次性使用麻醉穿刺包 │ │ │ │ │ │ │ YY 0321.l—2000 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │9 │一次性使用麻醉用针 │ │ │一次性使用麻醉用针 │ │ │ │ │ │ │ YY0321.2—2000 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │10│一次性使用麻醉过滤器 │ │ │一次性使用麻醉过滤器 │ │ │ │ │ │ │ YY 0321.3—2000 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │11│医用脱脂纱布 │ │ │《医用脱脂纱布》 │ │ │ │ │ │ │ YY 0331—2002 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │12│医用脱脂棉 │ │ │《医用脱脂棉》 │ │ │ │ │ │ │ YY 0330—2002 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │13│医用棉签 │ │ │ 医用棉签 │ │ │ │ │ │ │ WS1—195—86—89 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │14│医用纱布块 │ │ │ 医用纱布块 │ │ │ │ │ │ │ WS1—196—86—89 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │15│医用绷带 │ │ │ 注册标准 │ │ │ │ │ │ │ Q／PAYOll－2001 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │16│创可贴 │ │ │ 注册标准 │ │ │ │ │ │ │ YZB／渝0002—2003 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │17│医用橡皮膏 │ │ │ 医用橡皮膏 │ │ │ │ │ │ │ YY 0148—1993 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │18│葡萄糖试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │19│尿素试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │20│丙氨酸氨基转移酶试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │21│白蛋白试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │22│总蛋白试剂盒 │ │ │卫药发（1992）第1号文附发 │ │ │ │ │ │ │ 质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │23│总胆固醇试剂盒 │ │ │卫药政发（1994）第444号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │24│高密度脂蛋白胆固醇试剂盒│ │ │卫药政发（1994）第444号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │25│甘油三酯试剂盒 │ │ │卫药政发（1994）第444号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │26│门冬氨酸氨基转移酶试剂盒│ │ │卫药政发（1994）第444号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │27│尿酸试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │28│酸性磷酸酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │29│碱性磷酸酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │30│谷胺酸基转移酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │31│乳酸激酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │32│肌酸激酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │33│丁酸脱氢酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │34│二氧化碳测定试剂盒 │ │ │卫药注发（199对第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │35│血氨测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │36│直接胆红素测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │37│总胆红素测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │38│肌配测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │39│磷脂试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │40│肌酸激酶MB同工酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │41│血清胆碱酯酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │42│乳酸脱氢酶同工酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │43│脂肪酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │44│5’—核甘酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │45│血清丙酮酸激酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │46│全血葡萄糖—6—磷酸脱 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ 氢酶试剂盒 │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │47│血清（尿）淀粉酶试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 财发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │48│镁测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │49│磷测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │50│氯测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │51│钙测定试剂盒 │ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ ├─┼────────────┼──┼──┼─────────────┼──┤ │52│铁及总铁结合力测定试剂盒│ │ │卫药注发（1997）第115号文 │ │ │ │ │ │ │ 附发质量标准 │ │ └─┴────────────┴──┴──┴─────────────┴──┘
关于氧气流量计等产品分类界定的通知 | 国食药监械[2003]310号 | FGWJ-2003-10210 | 2003-11-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门及企业要求对一些产品分类进行界定的请示。现就这些产品的分类界定通知如下： 一、氧气流量计：不作为医疗器械管理。 二、酒精棉片、碘酒棉棒、输液消毒包：用于人体注射和输液前的皮肤消毒。作为I类医疗器械管理。 三、试剂卡孵育器：用于孵育诊断试剂中需要孵育的试剂卡。作为I类医疗器械管理。 四、二氧化碳眼科冷冻治疗仪：用于白内障、视网膜剥离和青光眼等眼科冷冻手术。作为II类医疗器械管理。 五、金刚砂（玻璃砂）：用于牙科技工室打磨铸件的表面。不作为医疗器械管理。 六、LCD显示器：用作病人做手术时的监控系统的显示终端，也可用作一般PC机的显示器。不作为医疗器械管理。 七、血糖仪打印机：由打印机和软件组成，用于打印检测报告。不作为医疗器械管理。 八、氦氖激光治疗机：用于通过内窥镜治疗人体腔道恶性肿瘤。作为II类医疗器械管理。 九、可重复使用防护服：作为II类医疗器械管理。 十、隔离衣：当医护人员从半污染区进入SARS病房时，需在防护服外穿上隔离衣，离开SARS病房时再脱下隔离衣。主要用作防液溅。作为II类医疗器械管理。 十一、防护帽及防护鞋套：主要用作防液溅。作为II类医疗器械管理。 十二、医用口罩：作为II类医疗器械管理。 十三、医用隔离仓：用于隔离传染病患者。作为II类医疗器械管理。 十四、手术衣：作为II类医疗器械管理。 十五、隐形眼镜润滑液：在佩戴隐形眼镜前或后直接滴眼，用于缓解戴眼镜时的眼干涩和眼疲劳等不适。作为III类医疗器械管理。 十六、推拿按摩仪、微电脑按摩仪及其它电动按摩仪：不作为医疗器械管理。 十七、一次性使用脐带剪：作为II类医疗器械管理。 十八、血糖分析仪用试纸：作为II类医疗器械管理。 十九、一次性介入治疗仪探头：作为III类医疗器械管理。 二十、BSS IV智能挤压仪：先将充满全血的三（四）联袋经离心机离心，使血袋内血液分层后用于本设备。该设备将代替人工挤压、手动封口的操作，在袋外将血液成份分别挤压至三联袋、四联袋中。不作为医疗器械管理。 二十一、［18F］FDG合成装置：用于合成PET检查用的放射性药物。不作为医疗器械管理。 二十二、放射性核素生成装置（回旋加速器）：用于产生放射性核素，该核素用于合成PET检查用的放射性药物。不作为医疗器械管理。 二十三、医用人体辐照校准体模：作为II类医疗器械管理。 二十四、塑型针：在体外用于将不同形状的导引钢丝塑型为直型。作为I类医疗器械管理。 二十五、Y型连接器：在体外用于帮助导引钢丝进入人体。作为I类医疗器械管理。 二十六、扭转器：在体外固定在导引钢丝的末端，便于医生扭转导引钢丝进入人体。作为I类医疗器械管理。 二十七、无障碍电脑语言系统：不作为医疗器械管理。 二十八、医用溶氧输液治疗仪：用于将医院供氧系统中的氧气输入输液瓶中，仪器没有治疗作用。不作为医疗器械管理。 二十九、红外磁粉狗皮膏：该产品起主要作用的是药品，不符合含药医疗器械的定义，不作为医疗器械管理。 三十、中药电磁仪：磁疗辅以中药疗，配合透皮净液，扩张人体汗腺孔，加速药气渗入体内，即“中药提速疗法”。 该产品由药物起主要作用，不符合含药医疗器械的定义，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年6月1日起执行调整的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○三年十一月十四日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门及企业要求对一些产品分类进行界定的请示。现就这些产品的分类界定通知如下： 一、氧气流量计：不作为医疗器械管理。 二、酒精棉片、碘酒棉棒、输液消毒包：用于人体注射和输液前的皮肤消毒。作为I类医疗器械管理。 三、试剂卡孵育器：用于孵育诊断试剂中需要孵育的试剂卡。作为I类医疗器械管理。 四、二氧化碳眼科冷冻治疗仪：用于白内障、视网膜剥离和青光眼等眼科冷冻手术。作为II类医疗器械管理。 五、金刚砂（玻璃砂）：用于牙科技工室打磨铸件的表面。不作为医疗器械管理。 六、LCD显示器：用作病人做手术时的监控系统的显示终端，也可用作一般PC机的显示器。不作为医疗器械管理。 七、血糖仪打印机：由打印机和软件组成，用于打印检测报告。不作为医疗器械管理。 八、氦氖激光治疗机：用于通过内窥镜治疗人体腔道恶性肿瘤。作为II类医疗器械管理。 九、可重复使用防护服：作为II类医疗器械管理。 十、隔离衣：当医护人员从半污染区进入SARS病房时，需在防护服外穿上隔离衣，离开SARS病房时再脱下隔离衣。主要用作防液溅。作为II类医疗器械管理。 十一、防护帽及防护鞋套：主要用作防液溅。作为II类医疗器械管理。 十二、医用口罩：作为II类医疗器械管理。 十三、医用隔离仓：用于隔离传染病患者。作为II类医疗器械管理。 十四、手术衣：作为II类医疗器械管理。 十五、隐形眼镜润滑液：在佩戴隐形眼镜前或后直接滴眼，用于缓解戴眼镜时的眼干涩和眼疲劳等不适。作为III类医疗器械管理。 十六、推拿按摩仪、微电脑按摩仪及其它电动按摩仪：不作为医疗器械管理。 十七、一次性使用脐带剪：作为II类医疗器械管理。 十八、血糖分析仪用试纸：作为II类医疗器械管理。 十九、一次性介入治疗仪探头：作为III类医疗器械管理。 二十、BSS IV智能挤压仪：先将充满全血的三（四）联袋经离心机离心，使血袋内血液分层后用于本设备。该设备将代替人工挤压、手动封口的操作，在袋外将血液成份分别挤压至三联袋、四联袋中。不作为医疗器械管理。 二十一、［18F］FDG合成装置：用于合成PET检查用的放射性药物。不作为医疗器械管理。 二十二、放射性核素生成装置（回旋加速器）：用于产生放射性核素，该核素用于合成PET检查用的放射性药物。不作为医疗器械管理。 二十三、医用人体辐照校准体模：作为II类医疗器械管理。 二十四、塑型针：在体外用于将不同形状的导引钢丝塑型为直型。作为I类医疗器械管理。 二十五、Y型连接器：在体外用于帮助导引钢丝进入人体。作为I类医疗器械管理。 二十六、扭转器：在体外固定在导引钢丝的末端，便于医生扭转导引钢丝进入人体。作为I类医疗器械管理。 二十七、无障碍电脑语言系统：不作为医疗器械管理。 二十八、医用溶氧输液治疗仪：用于将医院供氧系统中的氧气输入输液瓶中，仪器没有治疗作用。不作为医疗器械管理。 二十九、红外磁粉狗皮膏：该产品起主要作用的是药品，不符合含药医疗器械的定义，不作为医疗器械管理。 三十、中药电磁仪：磁疗辅以中药疗，配合透皮净液，扩张人体汗腺孔，加速药气渗入体内，即“中药提速疗法”。 该产品由药物起主要作用，不符合含药医疗器械的定义，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年6月1日起执行调整的类别。 国家食品药品监督管理局 二○○三年十一月十四日
关于医疗器械包装开封或破损不得使用的公告【失效】 | 国食药监械[2003]253号 | FGWJ-2003-10045 | 2003-09-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 近日，我局接到美国佳腾公司“有关MULTI-LINK RX ZETA冠状动脉支架系统包装开封的临时性紧急纠正措施”。该产品说明书中有警示：若包装开封或破损，请勿使用。公司针对产品发生的包装开封现象采取了紧急纠正措施（详见附件）。 医疗器械产品，凡在使用说明或包装上标有“包装开封或破损请勿使用”警示的，即表明该产品需在包装完好的情况下方可正常使用。对此类产品，应严格执行使用规范，凡包装开封或破损者，严禁使用。 特此公告 附件：美国佳腾公司“有关MULTI-LINK RX ZETA冠状动脉支架系统包装开封的临时性紧急纠正措施” 国家食品药品监督管理局 二○○三年九月十七日 附件： 日期：2003年7月20日 致：中国国家食品药品监督管理局 医疗器械司 事 宜：美国佳腾公司有关 MULTI－LINK RX ZETATM冠状动脉支架系统包装开封的临时性紧急纠正措施 敬启者： 美国佳腾公司生产WULTI-LINK RX ZETATM 冠状动脉支架系统新近在中国市场推出，分别将产品通过代理商介绍给了4家医院，之前，美国佳腾公司在中国境内代表机构的专业技术代表对分销商和医院进行了产品技术支持服务。MULTI－LINK RX ZETATM冠状动脉支架系统于2003年3月28日得到了贵局医疗器械司批准的《中华人民共和国医疗器械注册证》证书编号为国药管械（进）2003第3460479号。 7月7日在解放军总后勤部301医院发现有一个产品的包装开封，根据产品说明书的警示：若包装开封或破损，请勿使用，所以产品没有给病人使用，并立即将产品寄回美国佳腾公司进行原因分析。 美国佳腾公司一贯坚持并承诺向心脏病患者提供安全和优质的产品，尽管包装开封仅仅发生在中国市场。其它国家没有类似的报告。我们还是立刻自愿在中国采取相应措施．对所有进日的448套，无论是在医院，还是在代理商处的MULTI－LINK RX ZETATM冠状动脉支架系统进行了检查，收回了128套有开封及有可能开封的产品，部分产品已寄回美国佳腾公司。分析及评估工作正在进行中。目前没有发现任何关于此问题的安全隐患投诉以及临床不良事件。 目前观察的结果是：产品是FedEx联邦快运公司承运由美国空运到中国上海，上海是美国佳腾公司产品唯一正常的进日途径，当对上海的产品检查时并未发现有包装开封问题，而其它城市的产品均由上海空运转入，因此，我们正在对国内的空运情况进行研究，力求找到一种适应本产品标准的运输方式．保证包装的完整性。 由于此产品包装开封的根本原因正在分析及评估中，为了中国用户的健康和利益，我公司对今后进口的 MULTI-LINK RX ZETATM冠状动脉支架系统采取如下临时性紧急纠正措施： l．在交付给代理商及医院前对每一产品进行检查并记录检查结果，确保提供符合包装正常要求的产品给最终用户。 2．本着实事求是的原则，立即将此事通告代理商及医院。 3．加强售后服务，提醒医生仔细阅读产品随附中文说明书上的操作要求及警示内容。 美国佳腾公司驻中国的代表处承诺向广大用户提供专业、及时、优质的服务并负有对所注册产品质量事故报告的责任及与国家医疗器械主管部门主动联系的责任，特将此事向贵局医疗器械司汇报。 在贵处收到此函后，如仍需其他信息，请与我们联系。再次表示感谢。 美国佳腾公司北京代表处 首席代表 电话：65529724 传真：65229725 | 近日，我局接到美国佳腾公司“有关MULTI-LINK RX ZETA冠状动脉支架系统包装开封的临时性紧急纠正措施”。该产品说明书中有警示：若包装开封或破损，请勿使用。公司针对产品发生的包装开封现象采取了紧急纠正措施（详见附件）。 医疗器械产品，凡在使用说明或包装上标有“包装开封或破损请勿使用”警示的，即表明该产品需在包装完好的情况下方可正常使用。对此类产品，应严格执行使用规范，凡包装开封或破损者，严禁使用。 特此公告 附件：美国佳腾公司“有关MULTI-LINK RX ZETA冠状动脉支架系统包装开封的临时性紧急纠正措施” 国家食品药品监督管理局 二○○三年九月十七日 附件： 日期：2003年7月20日 致：中国国家食品药品监督管理局 医疗器械司 事 宜：美国佳腾公司有关 MULTI－LINK RX ZETATM冠状动脉支架系统包装开封的临时性紧急纠正措施 敬启者： 美国佳腾公司生产WULTI-LINK RX ZETATM 冠状动脉支架系统新近在中国市场推出，分别将产品通过代理商介绍给了4家医院，之前，美国佳腾公司在中国境内代表机构的专业技术代表对分销商和医院进行了产品技术支持服务。MULTI－LINK RX ZETATM冠状动脉支架系统于2003年3月28日得到了贵局医疗器械司批准的《中华人民共和国医疗器械注册证》证书编号为国药管械（进）2003第3460479号。 7月7日在解放军总后勤部301医院发现有一个产品的包装开封，根据产品说明书的警示：若包装开封或破损，请勿使用，所以产品没有给病人使用，并立即将产品寄回美国佳腾公司进行原因分析。 美国佳腾公司一贯坚持并承诺向心脏病患者提供安全和优质的产品，尽管包装开封仅仅发生在中国市场。其它国家没有类似的报告。我们还是立刻自愿在中国采取相应措施．对所有进日的448套，无论是在医院，还是在代理商处的MULTI－LINK RX ZETATM冠状动脉支架系统进行了检查，收回了128套有开封及有可能开封的产品，部分产品已寄回美国佳腾公司。分析及评估工作正在进行中。目前没有发现任何关于此问题的安全隐患投诉以及临床不良事件。 目前观察的结果是：产品是FedEx联邦快运公司承运由美国空运到中国上海，上海是美国佳腾公司产品唯一正常的进日途径，当对上海的产品检查时并未发现有包装开封问题，而其它城市的产品均由上海空运转入，因此，我们正在对国内的空运情况进行研究，力求找到一种适应本产品标准的运输方式．保证包装的完整性。 由于此产品包装开封的根本原因正在分析及评估中，为了中国用户的健康和利益，我公司对今后进口的 MULTI-LINK RX ZETATM冠状动脉支架系统采取如下临时性紧急纠正措施： l．在交付给代理商及医院前对每一产品进行检查并记录检查结果，确保提供符合包装正常要求的产品给最终用户。 2．本着实事求是的原则，立即将此事通告代理商及医院。 3．加强售后服务，提醒医生仔细阅读产品随附中文说明书上的操作要求及警示内容。 美国佳腾公司驻中国的代表处承诺向广大用户提供专业、及时、优质的服务并负有对所注册产品质量事故报告的责任及与国家医疗器械主管部门主动联系的责任，特将此事向贵局医疗器械司汇报。 在贵处收到此函后，如仍需其他信息，请与我们联系。再次表示感谢。 美国佳腾公司北京代表处 首席代表 电话：65529724 传真：65229725
关于发布《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2003]243号 | FGWJ-2003-10180 | 2003-09-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY／T 0287-2003 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY／T 0287-2003 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》（代替YY/T 0287-1996）该标准自2004年4月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○三年九月十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），各医疗器械标准化技术归口单位： YY／T 0287-2003 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY／T 0287-2003 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》（代替YY/T 0287-1996）该标准自2004年4月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○三年九月十七日
关于国家药品监督管理局10个医疗器械质量监督检验机构更名的通知 | 国食药监械[2003]244号 | FGWJ-2003-10058 | 2003-09-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关医疗器械质量监督检验中心： 根据《国务院关于机构设置的通知》（国发〔2003〕8号），在国家药品监督管理局基础上组建国家食品药品监督管理局。为了理顺工作关系，保证医疗器械日常监督检验工作的开展，现决定将原国家药品监督管理局的10个医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局的10个医疗器械质量监督检验中心。名单如下： 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年九月十七日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），有关医疗器械质量监督检验中心： 根据《国务院关于机构设置的通知》（国发〔2003〕8号），在国家药品监督管理局基础上组建国家食品药品监督管理局。为了理顺工作关系，保证医疗器械日常监督检验工作的开展，现决定将原国家药品监督管理局的10个医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局的10个医疗器械质量监督检验中心。名单如下： 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局沈阳医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局武汉医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局上海医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心； 国家药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心更名为国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年九月十七日
关于征求《一次性使用输液器》等两项国家标准意见的函 | 食药监械函[2003]31号 | FGWJ-2003-10024 | 2003-09-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局医疗器械处，各医疗器械检测中心： 国家标准GB 8368《一次性使用输液器》和GB 8369《一次性使用输血器》（征求意见稿）已完成（具体内容见我局网站），请组织有关人员讨论。如有意见或建议，请于2003年9月底前传真至山东医疗器械检测中心标准室。 联系人：吴平 电 话：（0531）85621174 传 真：（0531）8562174 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○三年九月五日 GB8368《一次性使用输液器，重力输液式》 GB8369《一次性使用输血器》 修订说明 一、任务来源 根据国家标准制修订计划，由国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心负责修订GB8368-1998《一次性使用输液器》、GB8369-1998《一次性使用输血器》。 二、修订的基本原则 为了适应我国加入WTO的形势和国家关于采用国际标准的有关政策，进一步促进我国输液（血）器参与国际间的贸易，本次修订将采用以下修改原则。 1）进一步靠近国际标准，尽可能与国际标准等同 采用国际标准，与国际接轨是我国在加入WTO的一项基本政策。本次修订将全面采用国际标准，放弃我国过去自行试验方法，以便使我国产品与国外产品的检验结果具有可比性。 使标准遵循“反之亦然原则”，即国际标准可以接受的内容在国家标准中也可以接受，反之，国家标准可以接受的内容在国际标准中也可以接受。因此，符合国家标准就意味着符合国际标准。 2）在不降低对产品要求的前提下，使产品质量进一步有所提高 经验告诉我们，国际标准中的规定不能完全适应我国输液器质量的控制要求。在1998版标准的修订过程中，就根据我国产品的实际需要对输液器增加了一些相应的尺寸要求，几年来标准的实施证明了当时的这些附加在国际标准之外的规定是有效的，确实提高了我国输液器、输血器的外观质量。然而，这些规定如果再在标准中作为强制性的要求，就不符合国家采用国际标准的政策。因此，本次修订增加了附录I（资料性附录）“设计与实施指南”将这部分要求作为了标准正文中一些定性要求的量化解释，这样处理，即保证了我国标准与国际标准的等同性，又能为国际标准中的一些定性指标的合格判定提供量化的依据，以避免争议。 3）与国际标准保持同步 与被采用的国际标准保持同步，这其实是属于采用国际标准的一项基本要求。贸易是受时间因素制约的。如果我国的标准与国际标准有时间差，将很可能会对该时间差期间内的国内外贸易产生影响。 4）条款与国际标准对应 由于输液器属于劳动密集型产品。在国际贸易中，我国输液器出口远远大于进口，而且逐年增多，经常有企业要求我们出具英文的检验报告。我国标准条款与国际标准条款对应，有助于在贸易中双方的技术交流，有助于出具英文的检验报告。这在以前的实践中已经得到了证明。 目前，ISO8536-4《医用输液器具 第4部分：一次性使用输液器，重力输液式》、ISO1134-4《医用输血器具 第4部分：一次性使用输血器》正在修订中，现处在草案阶段。本标准征求意见稿便是在该国际标准草案稿ISO/DIS 8536-4和ISO/DIS1134-4的基础上形成的。这样能使国内企业在讨论标准的同时，也掌握了国际标准的制定动态。 三、修订内容的说明 本标准为修改采用国际标准。根据GB/T20000.2-2001《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准的规则》的规定，将标准中与国际标准间的技术性差异及原因在附录J中已列表给出。 本标准在采用国际标准时主要采取了以下处理手法： a）引用的国际标准和国外标准改为我国相应的标准。技术内容没有大的改动； b）对国际标准有修改的地方均出现在注中。 ●《一次性使用输液器，重力输液式》 以下是具体条文的说明（以下条文与标准中的条文对应）： 标准名称 本次修订采用国际标准的名称，即加了一个条件语句：“重力输液式”。目前ISO/TC76已开始制定泵压式输液器标准。这样可区别两种输液器标准，在1998版标准的实施过程中，曾有过这一方面的争议。我国有不少人都有这样一个认识，即产品标准的名称就应该是产品名称，这种认识是不正确的。标准名称是要适应标准的体系，目的是界定标准的适用范围。 6.1 微粒污染 1998版我国标准与ISO标准在微粒污染的试验方法和指标都不相同，致使试验结果与国外水平不可比。本次修订，微粒污染试验采用国际标准。考虑到国际标准中规定的显微镜法试验相对比较繁琐，本标准附录F中给出了“可以使用经附录F所给方法确认过的其他等效的方法，如使用微粒计数器” 。国内目前已经研制出专用的微粒计数器，这种微粒计数器能对国际标准中规定尺寸规格的微粒进行计数。这为我们采用国际标准创造了条件。 我国输液器多采用纤维膜的终端过滤器的型式，过去我们在进行微粒污染试验时，都是将终端药液过滤器从输液器上取下，以避免将微粒滤除。其缺点是没有评价过滤器内腔的污染。本版标准对方法作了改进，即冲洗内腔时，液体从离药液过滤器近的一端流入，从另一端流出（见附录F的脚注3）。这样检验的结果包含了药液过滤器上的污染和落絮，从而能控制药液过滤器的污染，进一步保证输液安全。由于纤维膜过滤器不像尼龙过滤网那样能够清洗，显然这一试验方法对纤维膜过滤器不利。 6.4 瓶塞穿刺器 取消了金属穿刺器，但分离式进气器件可以用金属穿刺针（见图3）。I.1对6.4第二段“穿刺器应能刺透未穿刺过的液体容器瓶塞”给出了定量解释。这一解释主要针对我国常见的“分离式的穿刺器”，以进一步提高产品质量。 金属瓶塞穿刺针虽然较易于穿刺，但具有扎护士手、不利于销毁处理等不安全隐患。因此，除了分离式进气器件允许使用外，输液器的瓶塞穿刺器只能用塑料的瓶塞穿刺器。 6.5 进气器件（第二段） 正文中取消了空气过滤器过滤效率的定量要求，将原规定作为推荐的定量解释在I.2中给出。 6.6 软管 末端至滴斗的软管的长度1500mm这一指标给出了脚注，对于国际上习惯用的“直插式”输液器，执行1500mm长，对于我国更习惯使用的滴斗位置适当下移的“分离式”的输液器，在总长度不小于1 650mm的前提下，该指标允许放宽到1 250mm。这样更有利于我国产品进入国际市场。企业也无需再按出口还是内销而区别对待。这样修改后，对“分离式”输液器长度等于没有改变要求，而对“直插式”输液器的长度要求提高了。两者的总长度相当。 6.7 药液过滤器和附录C药液过滤除率试验方法 根据调查，有30%多的企业希望这次修订标准将药液过滤器的过滤性能进一步提高，要求从滤除20μm微粒提高到能滤除10μm的微粒。经过慎重考虑，并经反复讨论，最终没有采纳这一建议。主要考虑是： １）国外输液器大都采用孔径为15μm（见图1和图2注）的尼龙过滤网，这种滤网具有无材料脱落、耐浸泡的优点。我国直到现在尚没有一家能够生产出这种过滤网。如果我们将粒子控制在10μm以上，等于不让国外产品进入中国市场，这便是典型的设置“贸易壁垒”。如果国外尼龙网过滤的输液器不能参与中国市场竞争，不利于我国输液器质量的提高。 2）我国现在普遍用的纤维膜未必就一好百好，长时间浸泡后是不是会脱落纤维，纤维膜不能清洗如何避免微粒污染？使用一段时间后，还能否保持其初始的滤除性能？恐怕很多企业对自己的产品还说不清。 3）输液器是常规使用的医疗器械，如果对药液过滤器提出更高的要求，合格的过滤器的生产量能不能与输液器的市场需求量相适应？这一点很难断定。 4）如果提高本标准的过滤性能，还会带来已发布的精密输液器标准与本标准间如何协调的问题？ 本次修订标准，针对我国药液过滤器普遍采用纤维膜的现状，在附录I.3中提出了相应浸泡后过滤材料不脱落和保持其初始滤除率的设计要求。进行滤除率试验时，应先充满滤器浸泡2h，然后再按标准进行检验。 6.8 滴斗（第二段） 在国际标准中，这句话是个注，“滴斗宜有助于液体充注过程”。本标准将其改为一项要求：“滴斗应有助于液体充注过程”。这是本标准正文中惟一的对国际标准的技术性修改。目的是为I.3中给出的定量解释提供依据，以避免滴斗过小和扁瘪的现象。 6.9 流量调节器 I.4给出了定量解释，目的是防止流量调节器械过小。 6.13 保护套 I.5根据原标准实施中经常出现的争议给出解释。 6.3 酸碱度 本次修订采用国际标准中规定的滴定法。 7.2 灭菌 严格地讲，这是一项工艺要求。I.5中对此条给出了解释，要求按参考文献中的相应文件对灭菌过程进行确认。确认过程应形成报告，并能提交给管理方进行审查，这是国际上通行的做法。这样做要比单从产品中抽样检验的效果要科学得多。本标准将大力推行这种做法，由此逐步推向所有产品。GB18278和GB18279是强制行国家标准。只有严格执行这两项标准，并有相应的证据，才能证明产品达到了10-6的无菌保证水平（即一百万件产品中有存活菌的产品少于一件，这样高的保证水平用传统的在产品上进行无菌检验的方法是无法证明的）。企业应按标准规定对灭菌进行确认和常规控制。本标准以是否能拿出灭菌确认报告来判定是否满足7.2的规定。 采用环氧乙烷灭菌的产品，确认过程还包括对环氧乙烷残留量控制的确认。环氧乙烷残留量是灭菌后时间的函数，我国一次性标准中都规定了环氧乙烷残留限量（实际操作也不太好掌握）但并未因此而推动我国输液器包装的改进。检测也经常有超标，因此可以推断，实际上很多病人已经使用了这些环氧乙烷残留量超标的产品。医务人员、检验人员在日常的操作过程中也深受其害。长期从事检验的人员对此都有很深的体会，如果不从根本上解决环氧乙烷残留量的问题，不仅有害于医生和病人，也不利于我们检验人员自身的健康。一个有趣的现象很值得反思，为什么国外标准中没有环氧乙烷残留量指标，而产品都采用透析纸包装，我国标准中有环氧乙烷指标，产品反而都不采用透析纸包装？说明我们传统的做法没有达到预期的效果。让我们也换个做法，像国外那样把控制环氧乙烷残留也列为灭菌确认的内容之一，让企业通过验证看他们的产品的包装到底行还是不行，并向社会和政府做出承诺。采取以体系管理与监督抽查相结合的手段，看看能不能扭转这种局面。就环氧乙烷残留量这个问题，企业应给予高度重视，不应只局限在符合标准，应努力将其控制到最低。采用透析纸包装是产品发展的趋势，虽然会提高产品的生产成本，但我们坚信，对患者伤害最小的产品，最终必将得到社会的认可和普遍接受。进入二十一世纪的中国也应该是推广纸塑包装的时候了。1998版标准的实施，使我国的输液器的外观质量有了大的飞跃，达到了国际一般水平，现在与国外产品的差距主要就在于包装（涉及到安全的包装）了。本版标准的修订，期望能在包装上有所突破，请大家就此问题多提一些看法和建议。 10 包装 取消了原标准包装中应无可见异物的要求。因为附录I和参考文献中提到了ISO11607标准。该标准所要求的方面很多，清洁度要求只是其中一个。 ●《一次性使用输血器》 《一次性使用输血器》标准除了与《一次性使用输液器，重力输液式》标准中相同的修改处不再重复说明，但需要作以下说明： 血液过滤网滤除率试验C.2条中增加了条注：“如果经检验，供试药液过滤网符合C.2的要求，可以免除过滤效率试验，以节省血液资源”。增加此注，不仅可以节省血液资源，同时也是建议生产企业采用标准滤网。 标准起草小组 2003-06-30 联系人：济南医疗器械质量检验中心标准室 吴平 电话：0531-8562372，8562174（兼传真） 地址：济南解放路11号（邮编：250013） E-mail: jnjczx@vip.sina.com | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局医疗器械处，各医疗器械检测中心： 国家标准GB 8368《一次性使用输液器》和GB 8369《一次性使用输血器》（征求意见稿）已完成（具体内容见我局网站），请组织有关人员讨论。如有意见或建议，请于2003年9月底前传真至山东医疗器械检测中心标准室。 联系人：吴平 电 话：（0531）85621174 传 真：（0531）8562174 国家食品药品监督管理局医疗器械司 二○○三年九月五日 GB8368《一次性使用输液器，重力输液式》 GB8369《一次性使用输血器》 修订说明 一、任务来源 根据国家标准制修订计划，由国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心负责修订GB8368-1998《一次性使用输液器》、GB8369-1998《一次性使用输血器》。 二、修订的基本原则 为了适应我国加入WTO的形势和国家关于采用国际标准的有关政策，进一步促进我国输液（血）器参与国际间的贸易，本次修订将采用以下修改原则。 1）进一步靠近国际标准，尽可能与国际标准等同 采用国际标准，与国际接轨是我国在加入WTO的一项基本政策。本次修订将全面采用国际标准，放弃我国过去自行试验方法，以便使我国产品与国外产品的检验结果具有可比性。 使标准遵循“反之亦然原则”，即国际标准可以接受的内容在国家标准中也可以接受，反之，国家标准可以接受的内容在国际标准中也可以接受。因此，符合国家标准就意味着符合国际标准。 2）在不降低对产品要求的前提下，使产品质量进一步有所提高 经验告诉我们，国际标准中的规定不能完全适应我国输液器质量的控制要求。在1998版标准的修订过程中，就根据我国产品的实际需要对输液器增加了一些相应的尺寸要求，几年来标准的实施证明了当时的这些附加在国际标准之外的规定是有效的，确实提高了我国输液器、输血器的外观质量。然而，这些规定如果再在标准中作为强制性的要求，就不符合国家采用国际标准的政策。因此，本次修订增加了附录I（资料性附录）“设计与实施指南”将这部分要求作为了标准正文中一些定性要求的量化解释，这样处理，即保证了我国标准与国际标准的等同性，又能为国际标准中的一些定性指标的合格判定提供量化的依据，以避免争议。 3）与国际标准保持同步 与被采用的国际标准保持同步，这其实是属于采用国际标准的一项基本要求。贸易是受时间因素制约的。如果我国的标准与国际标准有时间差，将很可能会对该时间差期间内的国内外贸易产生影响。 4）条款与国际标准对应 由于输液器属于劳动密集型产品。在国际贸易中，我国输液器出口远远大于进口，而且逐年增多，经常有企业要求我们出具英文的检验报告。我国标准条款与国际标准条款对应，有助于在贸易中双方的技术交流，有助于出具英文的检验报告。这在以前的实践中已经得到了证明。 目前，ISO8536-4《医用输液器具 第4部分：一次性使用输液器，重力输液式》、ISO1134-4《医用输血器具 第4部分：一次性使用输血器》正在修订中，现处在草案阶段。本标准征求意见稿便是在该国际标准草案稿ISO/DIS 8536-4和ISO/DIS1134-4的基础上形成的。这样能使国内企业在讨论标准的同时，也掌握了国际标准的制定动态。 三、修订内容的说明 本标准为修改采用国际标准。根据GB/T20000.2-2001《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准的规则》的规定，将标准中与国际标准间的技术性差异及原因在附录J中已列表给出。 本标准在采用国际标准时主要采取了以下处理手法： a）引用的国际标准和国外标准改为我国相应的标准。技术内容没有大的改动； b）对国际标准有修改的地方均出现在注中。 ●《一次性使用输液器，重力输液式》 以下是具体条文的说明（以下条文与标准中的条文对应）： 标准名称 本次修订采用国际标准的名称，即加了一个条件语句：“重力输液式”。目前ISO/TC76已开始制定泵压式输液器标准。这样可区别两种输液器标准，在1998版标准的实施过程中，曾有过这一方面的争议。我国有不少人都有这样一个认识，即产品标准的名称就应该是产品名称，这种认识是不正确的。标准名称是要适应标准的体系，目的是界定标准的适用范围。 6.1 微粒污染 1998版我国标准与ISO标准在微粒污染的试验方法和指标都不相同，致使试验结果与国外水平不可比。本次修订，微粒污染试验采用国际标准。考虑到国际标准中规定的显微镜法试验相对比较繁琐，本标准附录F中给出了“可以使用经附录F所给方法确认过的其他等效的方法，如使用微粒计数器” 。国内目前已经研制出专用的微粒计数器，这种微粒计数器能对国际标准中规定尺寸规格的微粒进行计数。这为我们采用国际标准创造了条件。 我国输液器多采用纤维膜的终端过滤器的型式，过去我们在进行微粒污染试验时，都是将终端药液过滤器从输液器上取下，以避免将微粒滤除。其缺点是没有评价过滤器内腔的污染。本版标准对方法作了改进，即冲洗内腔时，液体从离药液过滤器近的一端流入，从另一端流出（见附录F的脚注3）。这样检验的结果包含了药液过滤器上的污染和落絮，从而能控制药液过滤器的污染，进一步保证输液安全。由于纤维膜过滤器不像尼龙过滤网那样能够清洗，显然这一试验方法对纤维膜过滤器不利。 6.4 瓶塞穿刺器 取消了金属穿刺器，但分离式进气器件可以用金属穿刺针（见图3）。I.1对6.4第二段“穿刺器应能刺透未穿刺过的液体容器瓶塞”给出了定量解释。这一解释主要针对我国常见的“分离式的穿刺器”，以进一步提高产品质量。 金属瓶塞穿刺针虽然较易于穿刺，但具有扎护士手、不利于销毁处理等不安全隐患。因此，除了分离式进气器件允许使用外，输液器的瓶塞穿刺器只能用塑料的瓶塞穿刺器。 6.5 进气器件（第二段） 正文中取消了空气过滤器过滤效率的定量要求，将原规定作为推荐的定量解释在I.2中给出。 6.6 软管 末端至滴斗的软管的长度1500mm这一指标给出了脚注，对于国际上习惯用的“直插式”输液器，执行1500mm长，对于我国更习惯使用的滴斗位置适当下移的“分离式”的输液器，在总长度不小于1 650mm的前提下，该指标允许放宽到1 250mm。这样更有利于我国产品进入国际市场。企业也无需再按出口还是内销而区别对待。这样修改后，对“分离式”输液器长度等于没有改变要求，而对“直插式”输液器的长度要求提高了。两者的总长度相当。 6.7 药液过滤器和附录C药液过滤除率试验方法 根据调查，有30%多的企业希望这次修订标准将药液过滤器的过滤性能进一步提高，要求从滤除20μm微粒提高到能滤除10μm的微粒。经过慎重考虑，并经反复讨论，最终没有采纳这一建议。主要考虑是： １）国外输液器大都采用孔径为15μm（见图1和图2注）的尼龙过滤网，这种滤网具有无材料脱落、耐浸泡的优点。我国直到现在尚没有一家能够生产出这种过滤网。如果我们将粒子控制在10μm以上，等于不让国外产品进入中国市场，这便是典型的设置“贸易壁垒”。如果国外尼龙网过滤的输液器不能参与中国市场竞争，不利于我国输液器质量的提高。 2）我国现在普遍用的纤维膜未必就一好百好，长时间浸泡后是不是会脱落纤维，纤维膜不能清洗如何避免微粒污染？使用一段时间后，还能否保持其初始的滤除性能？恐怕很多企业对自己的产品还说不清。 3）输液器是常规使用的医疗器械，如果对药液过滤器提出更高的要求，合格的过滤器的生产量能不能与输液器的市场需求量相适应？这一点很难断定。 4）如果提高本标准的过滤性能，还会带来已发布的精密输液器标准与本标准间如何协调的问题？ 本次修订标准，针对我国药液过滤器普遍采用纤维膜的现状，在附录I.3中提出了相应浸泡后过滤材料不脱落和保持其初始滤除率的设计要求。进行滤除率试验时，应先充满滤器浸泡2h，然后再按标准进行检验。 6.8 滴斗（第二段） 在国际标准中，这句话是个注，“滴斗宜有助于液体充注过程”。本标准将其改为一项要求：“滴斗应有助于液体充注过程”。这是本标准正文中惟一的对国际标准的技术性修改。目的是为I.3中给出的定量解释提供依据，以避免滴斗过小和扁瘪的现象。 6.9 流量调节器 I.4给出了定量解释，目的是防止流量调节器械过小。 6.13 保护套 I.5根据原标准实施中经常出现的争议给出解释。 6.3 酸碱度 本次修订采用国际标准中规定的滴定法。 7.2 灭菌 严格地讲，这是一项工艺要求。I.5中对此条给出了解释，要求按参考文献中的相应文件对灭菌过程进行确认。确认过程应形成报告，并能提交给管理方进行审查，这是国际上通行的做法。这样做要比单从产品中抽样检验的效果要科学得多。本标准将大力推行这种做法，由此逐步推向所有产品。GB18278和GB18279是强制行国家标准。只有严格执行这两项标准，并有相应的证据，才能证明产品达到了10-6的无菌保证水平（即一百万件产品中有存活菌的产品少于一件，这样高的保证水平用传统的在产品上进行无菌检验的方法是无法证明的）。企业应按标准规定对灭菌进行确认和常规控制。本标准以是否能拿出灭菌确认报告来判定是否满足7.2的规定。 采用环氧乙烷灭菌的产品，确认过程还包括对环氧乙烷残留量控制的确认。环氧乙烷残留量是灭菌后时间的函数，我国一次性标准中都规定了环氧乙烷残留限量（实际操作也不太好掌握）但并未因此而推动我国输液器包装的改进。检测也经常有超标，因此可以推断，实际上很多病人已经使用了这些环氧乙烷残留量超标的产品。医务人员、检验人员在日常的操作过程中也深受其害。长期从事检验的人员对此都有很深的体会，如果不从根本上解决环氧乙烷残留量的问题，不仅有害于医生和病人，也不利于我们检验人员自身的健康。一个有趣的现象很值得反思，为什么国外标准中没有环氧乙烷残留量指标，而产品都采用透析纸包装，我国标准中有环氧乙烷指标，产品反而都不采用透析纸包装？说明我们传统的做法没有达到预期的效果。让我们也换个做法，像国外那样把控制环氧乙烷残留也列为灭菌确认的内容之一，让企业通过验证看他们的产品的包装到底行还是不行，并向社会和政府做出承诺。采取以体系管理与监督抽查相结合的手段，看看能不能扭转这种局面。就环氧乙烷残留量这个问题，企业应给予高度重视，不应只局限在符合标准，应努力将其控制到最低。采用透析纸包装是产品发展的趋势，虽然会提高产品的生产成本，但我们坚信，对患者伤害最小的产品，最终必将得到社会的认可和普遍接受。进入二十一世纪的中国也应该是推广纸塑包装的时候了。1998版标准的实施，使我国的输液器的外观质量有了大的飞跃，达到了国际一般水平，现在与国外产品的差距主要就在于包装（涉及到安全的包装）了。本版标准的修订，期望能在包装上有所突破，请大家就此问题多提一些看法和建议。 10 包装 取消了原标准包装中应无可见异物的要求。因为附录I和参考文献中提到了ISO11607标准。该标准所要求的方面很多，清洁度要求只是其中一个。 ●《一次性使用输血器》 《一次性使用输血器》标准除了与《一次性使用输液器，重力输液式》标准中相同的修改处不再重复说明，但需要作以下说明： 血液过滤网滤除率试验C.2条中增加了条注：“如果经检验，供试药液过滤网符合C.2的要求，可以免除过滤效率试验，以节省血液资源”。增加此注，不仅可以节省血液资源，同时也是建议生产企业采用标准滤网。 标准起草小组 2003-06-30 联系人：济南医疗器械质量检验中心标准室 吴平 电话：0531-8562372，8562174（兼传真） 地址：济南解放路11号（邮编：250013） E-mail: jnjczx@vip.sina.com
关于实施食品药品放心工程开展医疗器械专项治理工作的通知 | 国食药监械[2003]233号 | FGWJ-2003-10027 | 2003-09-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为贯彻实施国务院办公厅《关于实施食品药品放心工程的通知》（国办发〔2003〕65号）和国家药品监督管理局等8部（局）印发的《食品药品放心工程实施方案》（（国食药监办〔2003〕174号），全面推进医疗器械专项治理工作，现就有关具体实施工作通知如下： 一、专项治理内容 （一）全面清理已注册的医疗器械 1．对已批准上市的理疗和辅助治疗设备的临床验证资料、注册产品标准、使用说明书等文件进行认真复核和清查。对于临床效果不明确的，不具有充分的临床统计病例的，随意扩大临床适应症和适用范围的，随意篡改注册文件，随意更改使用说明书的，应按照法规和规章的规定依法处理。 2．对于在机理和临床上根本不具备理疗、辅助治疗功效的增高仪、减肥仪、点穴治疗仪，及部分日常生活用品冠以医疗作用的产品，各地药品监督管理局应坚决地予以清理，禁止其对医用功能的宣传，彻底清除上述产品的各类广告和宣传品。如已注册的，通过核实临床报告，专家再评审，答复人民来信反映等各种方式做好相应处理，直至撤消其注册证。 3．对于植入体内的整容、矫形医用生物材料，在其说明书及相关销售文件中，如未严格注明禁忌症、不适用范围和注意事项等内容，应禁止其上市销售。同时，要进一步加强对这类产品经营、使用环节的监督管理。 （二）严厉查处医疗器械生产企业违规行为 1．对所有医疗器械生产企业要按照《医疗器械生产企业监督调度管理规定（试行）》（国药监械〔2003〕13号）进行一次全面检查，对已列入各级重点监管目录的品种要重点检查，以上检查要按规定汇总上报。 2．在巩固多年来整治工作的基础上，要继续加大对一次性使用无菌医疗器械生产中无证企业的查处和对有证企业的日常监督管理。生产企业必须严格执行《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》及其他有关规定，对于擅自降低生产条件，购买不合格零配件的企业，各地药品监督管理局应限期停产整顿，情节严重的，应依据相关规定严肃处理。 3．结合人民 群众来信中不良事件投诉，对心脏起搏器、骨科内固定器械等高风险产品要有针对性地加强日常监督管理，并组织专业人员对生产企业的质量保证能力及执行质量管理规范的情况进行摸底检查，对达不到要求的企业应限期整改。对于因质量事故造成人身伤害的，要依法追究责任。 针对性监管品种还包括：（1）一次性使用塑料血袋；（2）医用防护口罩、医用防护服；（3）其他外科植入物；（4）橡胶避孕套；（5）人体测温仪。 4．要以建立生产企业行为档案或不良行为记录等方式把在专项治理中经检查核实的企业守法行为或违法行为作为信用行为的首次纪录。专项治理以后此项工作要继续坚持下去，逐步建立起全系统的信用体系。 二、专项治理要求 医疗器械注册专项治理工作要与2002年7月国家药监局《关于开展清理规范医疗器械注册工作的通知》（国药监械〔2002〕242号）布置的注册清理工作结合起来，统一部署。 生产企业专项治理工作要与今年开始实施的《医疗器械生产企业日常监督调度管理规定（试行）》（国药监械〔2003〕13号）的要求结合起来统盘考虑，重点要落实各级药监部门加强生产企业日常监督的责任，严格规范企业生产、经营行为。 本次专项治理期间的生产企业检查要覆盖辖区内所有生产企业，并按以下三种类型分别采取不同的检查方法： （一）对针对性品种，包括一次性使用无菌医疗器械、心脏起搏器、一次性使用塑料血袋、医用防护口罩、医用防护服、外科植入物、橡胶避孕套，人体测温仪等产品的生产企业，要根据近年来市场反馈情况和监管薄弱环节开展针对性检查，发现问题要依法从严从快处罚。在实施现场检查时，除与第二类产品相同外，还必须认真研究贯彻国家食品药品监管局有关文件规定，制定各自的检查要点。 （二）对已列入国家或省级重点监管目录的品种，要继续按照《医疗器械生产企业监督调度管理规定（试行）》的规定，对照各省级药监局制定的《医疗器械生产企业许可证资格认可实施细则》、国家药监局发布的《医疗器械生产企业质量体系考核办法》（局22局令）以及已发布的部分重点监管产品《生产实施细则》的要求实施检查。 （三）除以上两类之外的其他品种，本次重点检查以下环节： 1．是否具有有效的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械注册证》； 2．产品出厂是否经过检验并出具“合格证”； 3．是否严格执行标准； 4．包装、标识是否规范； 5．检验设施是否完备； 6．采购、检测和生产记录是否齐全； 7.净化设施是否持续运行并达到规定要求（无菌产品）等。 凡已通过GB/T19001（2）和YY/T0287（8）质量认证的企业，由质量认证机构组织进行检查的结果，应向国家和所在省级药监局通报，以作为专项治理工作的参考。 三、工作目标 （一）通过对产品注册的专项治理，使医疗器械注册工作得到进一步规范 1．经过重新审核和上市后再评价，确认在机理和临床上没有医疗功效的产品，应撤销《医疗器械注册证》，产品被清除出医疗器械市场； 2．植入体内的高风险产品的市场准入得到强化，产品有效性、安全性的要求得到进一步明确，企业责任更加清晰； 3．注册产品的说明书、随机文件得到规范，能够准确反映产品功效和指导正确使用，以切实维护使用者的权益； 4．全系统的注册工作得到规范，已注册产品的资料归档完备，能有效地服务于市场监督的需要； 5．全面掌握全国医疗器械注册情况，为市场监督提供准确的数据和信息。 （二）通过对生产企业的治理，使医疗器械生产行为得到进一步规范 1．一次性无菌医疗器械多年整顿治理的成果得到进一步巩固，反弹苗头得到遏制； 2．全部生产企业现场检查的覆盖率达到100%； 3．所有生产企业具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》和《产品合格证》应达到100%； 4．所有生产企业现场检查主要项目的符合率达到100%； 5．国家和省级产品监督抽查的合格率在原基础上大幅度提高。 （三）通过全面清理工作，使部分重点品种的突出问题得到有效解决 1．没有科学依据和临床有效证据的产品，包括标称为增高仪、减肥仪、点穴治疗仪和冠以医疗用途的日常生活用品等得到清除，一批社会反映强烈的产品使用说明书得到规范，适应症、适用范围科学、准确； 2．一次性塑料血袋、橡胶避孕套、外科植入物等产品合格率大幅度提高，人体测温仪等产品质量稳定性显著提高； 3．医用防护服、医用防护口罩等产品生产企业全部具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》，产品符合标准并出具《产品合格证》，外科植入物和生物矫形材料的生产得到严格规范，不良事件发生率明显下降。 四、进度安排 （一）部署阶段 1．7月下旬，就医疗器械专项整治工作向省级药监局进行动员和部署（此项工作已于2003年7月21日江苏省常州培训会议中安排完成）。 2.8月份，各省级药监局结合本地实际，制定医疗器械专项治理工作计划，并将责任逐级落实到市、县级药监局；同时，将工作计划抄送国家药监局医疗器械司（正在进行）。 （二）实施阶段 1．各省级药监局8月30日前已完成的注册清理规范工作总结上报国家药监局医疗器械司，医疗器械司对增高仪、减肥仪、点穴治疗仪等产品分布情况和生产企业进行统计汇总，并与有关省级药监局交流情况。各省级药监局应对增高仪、减肥仪、点穴治疗仪等产品重新进行注册技术核查，包括对临床验证资料、注册产品标准、使用说明书等文件进行复核和清查。9月30日前，各省级药监局将清除产品目录和生产企业名单上报国家局医疗器械司。10月中旬国家局统一向全国公布清除产品目录。各省级药监局继续完成对所有产品的注册清理工作，并在10月20日之前将全面清理工作总结上报国家局医疗器械司。 2．10月15日前，各级药监局对辖区内所有生产企业按三种不同类型进行现场检查，对违规行为进行纠正并依法处罚，同时要予以记录，并按要求上报。各省级药监局应在9月20日前进行一次中期汇报，10月20日前对本辖区生产企业专项治理工作进行总结，并将监督检查报表和总结材料报国家局医疗器械司。 3．根据各省级药监局汇报情况，国家食品药品监督管理局将及时进行协调调度。对于重点品种，尤其是被投诉严重违规的生产企业，国家局医疗器械司在10月15日前组织人员赴有关企业进行现场核查。 4．9月上旬，国家局医疗器械司组织对一次性塑料血袋、橡胶避孕套、外科植入物等产品进行现场产品抽查。 （三）检查验收阶段 10月中旬，国家局医疗器械司召集各省级药监局和医疗器械检测中心有关人员，研究制定对各省专项治理工作检查验收的标准和细则，并分赴各省进行包括对产品注册和生产企业治理两方面内容的对口检查验收。 （四）总结阶段 12月上旬，在各省级药监局总结的基础上，国家局对全系统医疗器械专项治理工作进行总结。 国家食品药品监督管理局 二○○三年九月三日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 为贯彻实施国务院办公厅《关于实施食品药品放心工程的通知》（国办发〔2003〕65号）和国家药品监督管理局等8部（局）印发的《食品药品放心工程实施方案》（（国食药监办〔2003〕174号），全面推进医疗器械专项治理工作，现就有关具体实施工作通知如下： 一、专项治理内容 （一）全面清理已注册的医疗器械 1．对已批准上市的理疗和辅助治疗设备的临床验证资料、注册产品标准、使用说明书等文件进行认真复核和清查。对于临床效果不明确的，不具有充分的临床统计病例的，随意扩大临床适应症和适用范围的，随意篡改注册文件，随意更改使用说明书的，应按照法规和规章的规定依法处理。 2．对于在机理和临床上根本不具备理疗、辅助治疗功效的增高仪、减肥仪、点穴治疗仪，及部分日常生活用品冠以医疗作用的产品，各地药品监督管理局应坚决地予以清理，禁止其对医用功能的宣传，彻底清除上述产品的各类广告和宣传品。如已注册的，通过核实临床报告，专家再评审，答复人民来信反映等各种方式做好相应处理，直至撤消其注册证。 3．对于植入体内的整容、矫形医用生物材料，在其说明书及相关销售文件中，如未严格注明禁忌症、不适用范围和注意事项等内容，应禁止其上市销售。同时，要进一步加强对这类产品经营、使用环节的监督管理。 （二）严厉查处医疗器械生产企业违规行为 1．对所有医疗器械生产企业要按照《医疗器械生产企业监督调度管理规定（试行）》（国药监械〔2003〕13号）进行一次全面检查，对已列入各级重点监管目录的品种要重点检查，以上检查要按规定汇总上报。 2．在巩固多年来整治工作的基础上，要继续加大对一次性使用无菌医疗器械生产中无证企业的查处和对有证企业的日常监督管理。生产企业必须严格执行《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》及其他有关规定，对于擅自降低生产条件，购买不合格零配件的企业，各地药品监督管理局应限期停产整顿，情节严重的，应依据相关规定严肃处理。 3．结合人民 群众来信中不良事件投诉，对心脏起搏器、骨科内固定器械等高风险产品要有针对性地加强日常监督管理，并组织专业人员对生产企业的质量保证能力及执行质量管理规范的情况进行摸底检查，对达不到要求的企业应限期整改。对于因质量事故造成人身伤害的，要依法追究责任。 针对性监管品种还包括：（1）一次性使用塑料血袋；（2）医用防护口罩、医用防护服；（3）其他外科植入物；（4）橡胶避孕套；（5）人体测温仪。 4．要以建立生产企业行为档案或不良行为记录等方式把在专项治理中经检查核实的企业守法行为或违法行为作为信用行为的首次纪录。专项治理以后此项工作要继续坚持下去，逐步建立起全系统的信用体系。 二、专项治理要求 医疗器械注册专项治理工作要与2002年7月国家药监局《关于开展清理规范医疗器械注册工作的通知》（国药监械〔2002〕242号）布置的注册清理工作结合起来，统一部署。 生产企业专项治理工作要与今年开始实施的《医疗器械生产企业日常监督调度管理规定（试行）》（国药监械〔2003〕13号）的要求结合起来统盘考虑，重点要落实各级药监部门加强生产企业日常监督的责任，严格规范企业生产、经营行为。 本次专项治理期间的生产企业检查要覆盖辖区内所有生产企业，并按以下三种类型分别采取不同的检查方法： （一）对针对性品种，包括一次性使用无菌医疗器械、心脏起搏器、一次性使用塑料血袋、医用防护口罩、医用防护服、外科植入物、橡胶避孕套，人体测温仪等产品的生产企业，要根据近年来市场反馈情况和监管薄弱环节开展针对性检查，发现问题要依法从严从快处罚。在实施现场检查时，除与第二类产品相同外，还必须认真研究贯彻国家食品药品监管局有关文件规定，制定各自的检查要点。 （二）对已列入国家或省级重点监管目录的品种，要继续按照《医疗器械生产企业监督调度管理规定（试行）》的规定，对照各省级药监局制定的《医疗器械生产企业许可证资格认可实施细则》、国家药监局发布的《医疗器械生产企业质量体系考核办法》（局22局令）以及已发布的部分重点监管产品《生产实施细则》的要求实施检查。 （三）除以上两类之外的其他品种，本次重点检查以下环节： 1．是否具有有效的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械注册证》； 2．产品出厂是否经过检验并出具“合格证”； 3．是否严格执行标准； 4．包装、标识是否规范； 5．检验设施是否完备； 6．采购、检测和生产记录是否齐全； 7.净化设施是否持续运行并达到规定要求（无菌产品）等。 凡已通过GB/T19001（2）和YY/T0287（8）质量认证的企业，由质量认证机构组织进行检查的结果，应向国家和所在省级药监局通报，以作为专项治理工作的参考。 三、工作目标 （一）通过对产品注册的专项治理，使医疗器械注册工作得到进一步规范 1．经过重新审核和上市后再评价，确认在机理和临床上没有医疗功效的产品，应撤销《医疗器械注册证》，产品被清除出医疗器械市场； 2．植入体内的高风险产品的市场准入得到强化，产品有效性、安全性的要求得到进一步明确，企业责任更加清晰； 3．注册产品的说明书、随机文件得到规范，能够准确反映产品功效和指导正确使用，以切实维护使用者的权益； 4．全系统的注册工作得到规范，已注册产品的资料归档完备，能有效地服务于市场监督的需要； 5．全面掌握全国医疗器械注册情况，为市场监督提供准确的数据和信息。 （二）通过对生产企业的治理，使医疗器械生产行为得到进一步规范 1．一次性无菌医疗器械多年整顿治理的成果得到进一步巩固，反弹苗头得到遏制； 2．全部生产企业现场检查的覆盖率达到100%； 3．所有生产企业具有《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》和《产品合格证》应达到100%； 4．所有生产企业现场检查主要项目的符合率达到100%； 5．国家和省级产品监督抽查的合格率在原基础上大幅度提高。 （三）通过全面清理工作，使部分重点品种的突出问题得到有效解决 1．没有科学依据和临床有效证据的产品，包括标称为增高仪、减肥仪、点穴治疗仪和冠以医疗用途的日常生活用品等得到清除，一批社会反映强烈的产品使用说明书得到规范，适应症、适用范围科学、准确； 2．一次性塑料血袋、橡胶避孕套、外科植入物等产品合格率大幅度提高，人体测温仪等产品质量稳定性显著提高； 3．医用防护服、医用防护口罩等产品生产企业全部具有《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》，产品符合标准并出具《产品合格证》，外科植入物和生物矫形材料的生产得到严格规范，不良事件发生率明显下降。 四、进度安排 （一）部署阶段 1．7月下旬，就医疗器械专项整治工作向省级药监局进行动员和部署（此项工作已于2003年7月21日江苏省常州培训会议中安排完成）。 2.8月份，各省级药监局结合本地实际，制定医疗器械专项治理工作计划，并将责任逐级落实到市、县级药监局；同时，将工作计划抄送国家药监局医疗器械司（正在进行）。 （二）实施阶段 1．各省级药监局8月30日前已完成的注册清理规范工作总结上报国家药监局医疗器械司，医疗器械司对增高仪、减肥仪、点穴治疗仪等产品分布情况和生产企业进行统计汇总，并与有关省级药监局交流情况。各省级药监局应对增高仪、减肥仪、点穴治疗仪等产品重新进行注册技术核查，包括对临床验证资料、注册产品标准、使用说明书等文件进行复核和清查。9月30日前，各省级药监局将清除产品目录和生产企业名单上报国家局医疗器械司。10月中旬国家局统一向全国公布清除产品目录。各省级药监局继续完成对所有产品的注册清理工作，并在10月20日之前将全面清理工作总结上报国家局医疗器械司。 2．10月15日前，各级药监局对辖区内所有生产企业按三种不同类型进行现场检查，对违规行为进行纠正并依法处罚，同时要予以记录，并按要求上报。各省级药监局应在9月20日前进行一次中期汇报，10月20日前对本辖区生产企业专项治理工作进行总结，并将监督检查报表和总结材料报国家局医疗器械司。 3．根据各省级药监局汇报情况，国家食品药品监督管理局将及时进行协调调度。对于重点品种，尤其是被投诉严重违规的生产企业，国家局医疗器械司在10月15日前组织人员赴有关企业进行现场核查。 4．9月上旬，国家局医疗器械司组织对一次性塑料血袋、橡胶避孕套、外科植入物等产品进行现场产品抽查。 （三）检查验收阶段 10月中旬，国家局医疗器械司召集各省级药监局和医疗器械检测中心有关人员，研究制定对各省专项治理工作检查验收的标准和细则，并分赴各省进行包括对产品注册和生产企业治理两方面内容的对口检查验收。 （四）总结阶段 12月上旬，在各省级药监局总结的基础上，国家局对全系统医疗器械专项治理工作进行总结。 国家食品药品监督管理局 二○○三年九月三日
关于仿真式性辅助器具不作为医疗器械管理的通知 | 国食药监械[2003]220号 | FGWJ-2003-10041 | 2003-08-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到部分省市药品监督管理局关于仿真式性辅助器具是否作为医疗器械实施监管的请示。根据《医疗器械监督管理条例》第三条中医疗器械的定义，该产品没有列入2002版《医疗器械分类目录》。在国际上美国、日本、欧洲等国家和地区也未将该产品纳入医疗器械管理范畴。据此，现明确仿真式性辅助器具产品不属医疗器械管理范围，已发放的该产品注册证及生产企业许可证到期时不再换发。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月二十八日 | 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）： 近期，我局陆续收到部分省市药品监督管理局关于仿真式性辅助器具是否作为医疗器械实施监管的请示。根据《医疗器械监督管理条例》第三条中医疗器械的定义，该产品没有列入2002版《医疗器械分类目录》。在国际上美国、日本、欧洲等国家和地区也未将该产品纳入医疗器械管理范畴。据此，现明确仿真式性辅助器具产品不属医疗器械管理范围，已发放的该产品注册证及生产企业许可证到期时不再换发。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月二十八日
关于印发高强超声聚焦治疗机有关技术要求的通知 | 国食药监械[2003]222号 | FGWJ-2003-10023 | 2003-08-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为规范高强超声聚焦治疗器械的监督管理，促进该产品的健康发展，2002年12月10—11日由国家食品药品监督管理局组织牵头，邀请临床、工程方面的专家和有关制造商参加，在北京召开了关于高强超声聚焦治疗机的专题研讨会。经过与会代表研究和充分的讨论，制订了《高强超声聚焦治疗机临床研究管理分项规定》、《高强超声聚焦治疗机产品标准中必须包括的技术要求》、《高强超声聚焦治疗机使用说明书必须包括的内容》和《高强超声聚焦治疗机临床研究效果分析方法》4项技术要求，并广泛征求了意见，现将该4项技术要求印发你们，请相关单位遵照执行。 特此通知 附件：1．高强超声聚焦治疗机临床研究管理分项规定 2．高强超声聚焦治疗机产品标准必须包括的技术要求 3．高强超声聚焦治疗机使用说明书必须包括的内容 4．高强超声聚焦治疗机临床研究效果分析方法 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月二十六日 附件1： 高强超声聚焦治疗机临床研究 管理分项规定 本管理分项规定适用于高强超声聚焦治疗机的临床研究。 高强超声聚焦治疗机将超声波聚焦于人体内靶区，其生成的热能使焦点处人体局部组织凝固坏死，通过多点扫描覆盖病变区域，从而达到治疗目的。 高强超声聚焦治疗机作为新型医疗器械，其临床试用的方式为临床研究。应遵守《医疗器械产品临床试用暂行规定》（国药器监字〔1996〕第70号）。 其具体要求如下： 一、临床研究的目的在于评价该医疗器械在正常使用条件下是否符合预期安全性设想和预期医疗效果（价值）。而政府主管部门把临床研究评价作为决定该医疗器械能否进入市场的重要客观依据之一。 二、医疗器械进入临床研究的前提条件是： （一）该产品企业标准已经审查并经标准化主管部门复核； （二）该产品的型式试验已在国家食品药品监督管理局认可的其承检范围包括该专业的检验中心完成，并有肯定结论。 在进入临床研究单位前，应先进行实验室试验和动物试验，即非临床试验。在获得相关的可靠的安全数据基础上，经国家有关部门批准进入临床研究。 三、临床研究是指医疗器械产品在进入市场前，由政府认可的相应的医疗机构，按一定的时间和案例数量要求，对该产品的使用安全性、有效性进行研究的活动。 四、临床研究单位由申报单位提出，经国家食品药品监督管理局医疗器械司认可后，方可进行临床研究。 五、临床研究者应符合以下条件： （一）具有与研究器械类型相适应的医务技术人员（包括技术职称、资历、经历）； （二）已开展与研究器械类型相关的医疗技术业务。 六、临床研究者的权利和义务 （一）接受制造厂家的培训，获得制造厂家颁发的本设备上岗证； （二）与委托人协商制定临床研究方案； （三）向所在医院的学术委员会（或临床研究管理部门）提出临床研究方案； （四）向委托人及卫生行政管理部门通报研究中出现的副作用、事故情况； （五）在紧急情况下，做出临床判断，保护病人利益。如必须偏离研究方案，则事后应向学术委员会及委托人报告； （六）提出临床研究报告，并对报告的正确性、清晰性及可靠性负主要法律责任； （七）患者知情书。 应如实向病人或其监护人说明其临床机理和可能发生的负面影响。病人或监护人签字同意后方可实施。 七、临床研究委托人的权利和义务： （一）选择合乎要求和具有资格的临床研究人； （二）向临床研究人提供《临床研究须知》； （三）协商临床研究方案； （四）提供性能稳定的供研究的医疗器械； （五）对临床研究人进行培训，必要时进行操作示范； （六）如实记录研究器械的副作用事故，并与研究人分析原因，向医疗器械行政监督部门报告。 八、《临床研究须知》是临床研究委托人向临床研究者提供的有关资料的汇总，应包括： （一）有关该器械的文献摘要； （二）该器械概述； （三）该器械功能原理说明、使用要求说明、安装要求说明； （四）该器械的临床性能指标； （五）有关该器械的安全性数据（电气安全性、机械安全性、结构安全性及生物安全性）以及已采取的安全性措施； （六）该器械的全性能测试报告。 九、临床研究方案是阐明研究目的、风险分析、总体设计、研究方法、研究步骤等内容的重要文件，应包括以下内容： （一）临床研究的项目内容； （二）临床研究背景； （三）临床研究人和其他参加者姓名、资历和任职部门； （四）总体设计，包括成功或失败的关键分析； （五）临床研究持续时间及其确定的理由； （六）选择对象范围、对象数量及选择的理由； （七）临床性能的评价方法和评价标准以及统计处理方法； （八）副作用预测及事前应采取的措施。 十、临床研究方案由临床研究人和临床研究委托人协商制定后，需接受临床研究人所在医院学术委员会或临床研究的管理部门审查，在审查时，临床研究人应着重说明： （一）项目科学价值的评价； （二）可能影响病人健康状况的概述； （三）可能产生的危害、推荐的防范方法和辅助工具的评价； （四）对副作用的预见及评估； （五）临床研究的监督方法，以及临床研究人的资格和经验； （六）推荐的协议程序及说明； （七）可能涉及的保密问题。 十一、临床研究方案经学术委员会审查通过后，研究人和委托人应签署临床研究协议。 十二、临床研究期： 研究期最短为1年, 最少病例为100例, 参与研究的产品数量为2台。 十三、临床研究报告应包括： （一）研究的病种、病例总数和病例的性别、年龄、分组分析； （二）对照组设置和所采用的统计方法及评价方法、评价标准； （三）临床研究数据分析； （四）临床研究效果分析, 应采用本规定所附的“临床研究效果分析方法”； （五）临床研究结论； （六）机理研究结论； （七）存在问题及改进建议。 十四、企业申请产品注册时，应提供： 2个以上临床单位出具的临床研究报告，临床研究报告应由临床研究人签名，并应有所在医院临床研究的主管部门批语盖章； 临床研究方案（副本）； 临床研究协议（副本）； 在专家评审会上向评审专家出示患者知情书副本。 相关内容见： 附件二 高强超声聚焦治疗机产品标准必须包括的技术要求 附件三 高强超声聚焦治疗机使用说明书必须包括的内容 附件四 高强超声聚焦治疗机临床研究效果分析方法 附件2： 高强超声聚焦治疗机产品标准 必须包括的技术要求 1．治疗头焦域最大声强值不小于500W/cm2，采用相关标准测量方法 。 2．声场旁瓣幅度比主瓣幅度低-8dB以上。 3．超声频率确定为0。5MHz—5MHz。 4．声焦域横截面积以声压下降-6dB为界。 5．B超设备应不低于国标GB 10152—1997附录B规定的B档以上数字B超。 附件3： 高强超声聚焦治疗机使用说明书 必须包括的内容 1．高强超声聚焦的作用： 应强调肿瘤综合性治疗的重要性，高强超声聚焦是综合性治疗手段之一。 根据肿瘤的分期决定高强超声聚焦是根治还是姑息治疗。高强超声聚焦主要作用是使靶区覆盖并有凝固性坏死为代表的改变。此外，高强超声聚焦在降低强度后，可作为放疗、化疗增敏的热疗设备。 2．适应症： 适用于有足够超声通道，机载超声可以测出的靶区。（胃、肾等腹腔肿瘤及子宫肌瘤有待充分的临床研究）。如 四肢，躯干的骨和软组织的肿瘤； 肝脏肿瘤，要求肝脏减少移动及无肋骨障碍； 乳腺肿瘤（建议选择适应症，并进行综合治疗）； 3．禁忌症 有以下情况之一者不能进行高强超声聚焦治疗： 含气的空腔脏器； 中枢神经系统； 皮肤破溃或有感染； 放疗45GY以上的皮肤； 超声治疗的通道有腔静脉系统栓子； 重要的脏器功能衰竭或生存期估计在3个月之内的患者； 有严重凝血功能障碍或有明确出血倾向的患者。 4．操作方法及程序 4．1 术前检查：超声通道适宜治疗要求，消除强反射界面。设备运转情况。如果使用脱气水，则应有明确指标要求。进行皮肤准备。检查治疗同意书。 4．2 定位、固定治疗体位及监控方法 4．2．1综合影像学结果确定靶区。 4．2．2在超声指引下参考影像学结果，勾划靶区。 4．2．3在超声指引下实施治疗，监控靶区范围的覆盖，灰阶改变及治疗区反应，靶运动轨迹及范围，给予的剂量及剂量调节。各制造厂商应制定自己设备的靶区灰阶量化标准。 4．3 治疗范围（靶区）及治疗参数确定。 4．4 监视治疗过程：患者体位；焦点实时监测（灰度改变），防止脱靶；患者一般情况；麻醉患者应不断交谈，防止意外；麻醉患者必须监视生命体征。 4．5治疗结束，检查患者在治疗中的反应，交待医嘱。 5．注意事项 5．1 使用机器前，由制造厂商对操作者进行培训，考试合格后给予该设备上岗证。如需更换使用者，应重新培训，核发上岗证。 5．2 操作者应熟悉说明书及设备操作规程，会故障排除，患者治疗监测及应急反应处理。 5．3 遵守操作规程，治疗应有详细记录。记录应妥善保存。 5．4 治疗设备应定期保养（保养期限和内容，如剂量等）。 附件4： 高强超声聚焦治疗机临床研究 效果分析方法 一、高强超声聚焦治疗机临床研究效果分析应以影像学为主。 一般病例采用CT，MRI图像。 骨肿瘤用ECT, 也可用数字减影。 观察方法：平扫＋CT 动态增强，或MRI、PET。 上述各项应提供治疗前、后比较，不能单用超声作评估标准。 各种图像均应提供胶片原件。 二、活检报告可做参考 三、肿瘤疗效评估 影像学坏死程度，结合WHO制定的CR，PR，PD，SD标准。应提供1、2、6、12个月随访结果。 有条件者提供18、24个月（或更远）随访结果。 有条件者提供治疗后：1、2、3、5年生存率或中位生存期（MST）随访结果。 四、生存质量可作为治疗疗效的参考 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为规范高强超声聚焦治疗器械的监督管理，促进该产品的健康发展，2002年12月10—11日由国家食品药品监督管理局组织牵头，邀请临床、工程方面的专家和有关制造商参加，在北京召开了关于高强超声聚焦治疗机的专题研讨会。经过与会代表研究和充分的讨论，制订了《高强超声聚焦治疗机临床研究管理分项规定》、《高强超声聚焦治疗机产品标准中必须包括的技术要求》、《高强超声聚焦治疗机使用说明书必须包括的内容》和《高强超声聚焦治疗机临床研究效果分析方法》4项技术要求，并广泛征求了意见，现将该4项技术要求印发你们，请相关单位遵照执行。 特此通知 附件：1．高强超声聚焦治疗机临床研究管理分项规定 2．高强超声聚焦治疗机产品标准必须包括的技术要求 3．高强超声聚焦治疗机使用说明书必须包括的内容 4．高强超声聚焦治疗机临床研究效果分析方法 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月二十六日 附件1： 高强超声聚焦治疗机临床研究 管理分项规定 本管理分项规定适用于高强超声聚焦治疗机的临床研究。 高强超声聚焦治疗机将超声波聚焦于人体内靶区，其生成的热能使焦点处人体局部组织凝固坏死，通过多点扫描覆盖病变区域，从而达到治疗目的。 高强超声聚焦治疗机作为新型医疗器械，其临床试用的方式为临床研究。应遵守《医疗器械产品临床试用暂行规定》（国药器监字〔1996〕第70号）。 其具体要求如下： 一、临床研究的目的在于评价该医疗器械在正常使用条件下是否符合预期安全性设想和预期医疗效果（价值）。而政府主管部门把临床研究评价作为决定该医疗器械能否进入市场的重要客观依据之一。 二、医疗器械进入临床研究的前提条件是： （一）该产品企业标准已经审查并经标准化主管部门复核； （二）该产品的型式试验已在国家食品药品监督管理局认可的其承检范围包括该专业的检验中心完成，并有肯定结论。 在进入临床研究单位前，应先进行实验室试验和动物试验，即非临床试验。在获得相关的可靠的安全数据基础上，经国家有关部门批准进入临床研究。 三、临床研究是指医疗器械产品在进入市场前，由政府认可的相应的医疗机构，按一定的时间和案例数量要求，对该产品的使用安全性、有效性进行研究的活动。 四、临床研究单位由申报单位提出，经国家食品药品监督管理局医疗器械司认可后，方可进行临床研究。 五、临床研究者应符合以下条件： （一）具有与研究器械类型相适应的医务技术人员（包括技术职称、资历、经历）； （二）已开展与研究器械类型相关的医疗技术业务。 六、临床研究者的权利和义务 （一）接受制造厂家的培训，获得制造厂家颁发的本设备上岗证； （二）与委托人协商制定临床研究方案； （三）向所在医院的学术委员会（或临床研究管理部门）提出临床研究方案； （四）向委托人及卫生行政管理部门通报研究中出现的副作用、事故情况； （五）在紧急情况下，做出临床判断，保护病人利益。如必须偏离研究方案，则事后应向学术委员会及委托人报告； （六）提出临床研究报告，并对报告的正确性、清晰性及可靠性负主要法律责任； （七）患者知情书。 应如实向病人或其监护人说明其临床机理和可能发生的负面影响。病人或监护人签字同意后方可实施。 七、临床研究委托人的权利和义务： （一）选择合乎要求和具有资格的临床研究人； （二）向临床研究人提供《临床研究须知》； （三）协商临床研究方案； （四）提供性能稳定的供研究的医疗器械； （五）对临床研究人进行培训，必要时进行操作示范； （六）如实记录研究器械的副作用事故，并与研究人分析原因，向医疗器械行政监督部门报告。 八、《临床研究须知》是临床研究委托人向临床研究者提供的有关资料的汇总，应包括： （一）有关该器械的文献摘要； （二）该器械概述； （三）该器械功能原理说明、使用要求说明、安装要求说明； （四）该器械的临床性能指标； （五）有关该器械的安全性数据（电气安全性、机械安全性、结构安全性及生物安全性）以及已采取的安全性措施； （六）该器械的全性能测试报告。 九、临床研究方案是阐明研究目的、风险分析、总体设计、研究方法、研究步骤等内容的重要文件，应包括以下内容： （一）临床研究的项目内容； （二）临床研究背景； （三）临床研究人和其他参加者姓名、资历和任职部门； （四）总体设计，包括成功或失败的关键分析； （五）临床研究持续时间及其确定的理由； （六）选择对象范围、对象数量及选择的理由； （七）临床性能的评价方法和评价标准以及统计处理方法； （八）副作用预测及事前应采取的措施。 十、临床研究方案由临床研究人和临床研究委托人协商制定后，需接受临床研究人所在医院学术委员会或临床研究的管理部门审查，在审查时，临床研究人应着重说明： （一）项目科学价值的评价； （二）可能影响病人健康状况的概述； （三）可能产生的危害、推荐的防范方法和辅助工具的评价； （四）对副作用的预见及评估； （五）临床研究的监督方法，以及临床研究人的资格和经验； （六）推荐的协议程序及说明； （七）可能涉及的保密问题。 十一、临床研究方案经学术委员会审查通过后，研究人和委托人应签署临床研究协议。 十二、临床研究期： 研究期最短为1年, 最少病例为100例, 参与研究的产品数量为2台。 十三、临床研究报告应包括： （一）研究的病种、病例总数和病例的性别、年龄、分组分析； （二）对照组设置和所采用的统计方法及评价方法、评价标准； （三）临床研究数据分析； （四）临床研究效果分析, 应采用本规定所附的“临床研究效果分析方法”； （五）临床研究结论； （六）机理研究结论； （七）存在问题及改进建议。 十四、企业申请产品注册时，应提供： 2个以上临床单位出具的临床研究报告，临床研究报告应由临床研究人签名，并应有所在医院临床研究的主管部门批语盖章； 临床研究方案（副本）； 临床研究协议（副本）； 在专家评审会上向评审专家出示患者知情书副本。 相关内容见： 附件二 高强超声聚焦治疗机产品标准必须包括的技术要求 附件三 高强超声聚焦治疗机使用说明书必须包括的内容 附件四 高强超声聚焦治疗机临床研究效果分析方法 附件2： 高强超声聚焦治疗机产品标准 必须包括的技术要求 1．治疗头焦域最大声强值不小于500W/cm2，采用相关标准测量方法 。 2．声场旁瓣幅度比主瓣幅度低-8dB以上。 3．超声频率确定为0。5MHz—5MHz。 4．声焦域横截面积以声压下降-6dB为界。 5．B超设备应不低于国标GB 10152—1997附录B规定的B档以上数字B超。 附件3： 高强超声聚焦治疗机使用说明书 必须包括的内容 1．高强超声聚焦的作用： 应强调肿瘤综合性治疗的重要性，高强超声聚焦是综合性治疗手段之一。 根据肿瘤的分期决定高强超声聚焦是根治还是姑息治疗。高强超声聚焦主要作用是使靶区覆盖并有凝固性坏死为代表的改变。此外，高强超声聚焦在降低强度后，可作为放疗、化疗增敏的热疗设备。 2．适应症： 适用于有足够超声通道，机载超声可以测出的靶区。（胃、肾等腹腔肿瘤及子宫肌瘤有待充分的临床研究）。如 四肢，躯干的骨和软组织的肿瘤； 肝脏肿瘤，要求肝脏减少移动及无肋骨障碍； 乳腺肿瘤（建议选择适应症，并进行综合治疗）； 3．禁忌症 有以下情况之一者不能进行高强超声聚焦治疗： 含气的空腔脏器； 中枢神经系统； 皮肤破溃或有感染； 放疗45GY以上的皮肤； 超声治疗的通道有腔静脉系统栓子； 重要的脏器功能衰竭或生存期估计在3个月之内的患者； 有严重凝血功能障碍或有明确出血倾向的患者。 4．操作方法及程序 4．1 术前检查：超声通道适宜治疗要求，消除强反射界面。设备运转情况。如果使用脱气水，则应有明确指标要求。进行皮肤准备。检查治疗同意书。 4．2 定位、固定治疗体位及监控方法 4．2．1综合影像学结果确定靶区。 4．2．2在超声指引下参考影像学结果，勾划靶区。 4．2．3在超声指引下实施治疗，监控靶区范围的覆盖，灰阶改变及治疗区反应，靶运动轨迹及范围，给予的剂量及剂量调节。各制造厂商应制定自己设备的靶区灰阶量化标准。 4．3 治疗范围（靶区）及治疗参数确定。 4．4 监视治疗过程：患者体位；焦点实时监测（灰度改变），防止脱靶；患者一般情况；麻醉患者应不断交谈，防止意外；麻醉患者必须监视生命体征。 4．5治疗结束，检查患者在治疗中的反应，交待医嘱。 5．注意事项 5．1 使用机器前，由制造厂商对操作者进行培训，考试合格后给予该设备上岗证。如需更换使用者，应重新培训，核发上岗证。 5．2 操作者应熟悉说明书及设备操作规程，会故障排除，患者治疗监测及应急反应处理。 5．3 遵守操作规程，治疗应有详细记录。记录应妥善保存。 5．4 治疗设备应定期保养（保养期限和内容，如剂量等）。 附件4： 高强超声聚焦治疗机临床研究 效果分析方法 一、高强超声聚焦治疗机临床研究效果分析应以影像学为主。 一般病例采用CT，MRI图像。 骨肿瘤用ECT, 也可用数字减影。 观察方法：平扫＋CT 动态增强，或MRI、PET。 上述各项应提供治疗前、后比较，不能单用超声作评估标准。 各种图像均应提供胶片原件。 二、活检报告可做参考 三、肿瘤疗效评估 影像学坏死程度，结合WHO制定的CR，PR，PD，SD标准。应提供1、2、6、12个月随访结果。 有条件者提供18、24个月（或更远）随访结果。 有条件者提供治疗后：1、2、3、5年生存率或中位生存期（MST）随访结果。 四、生存质量可作为治疗疗效的参考
关于一次性使用塑料血袋监管问题的通知 | 国食药监办[2003]214号 | FGWJ-2003-10032 | 2003-08-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强一次性使用塑料血袋(以下简称血袋)生产企业的监督管理，保证上市产品的质量，原国家药品监督管理局曾在《关于一次性使用无菌医疗器械产品注册申请规定的补充通知》(国药监械〔2001〕583号)中规定，申请血袋注册的企业，必须具备生产含保养液血袋的能力。最近一些省级药品监督管理局就此规定在实施中遇到的具体问题来文请示，经研究现通知如下： 一、根据目前血袋生产企业的现状，对于生产含保养液的血袋的企业，要求必须具备生产保养液的能力。除对血袋要按照医疗器械监管有关规定进行管理外，对其生产的保养液还必须按照药品监管的有关规定进行管理，包括发放药品批准文号、《药品生产许可证》并对生产保养液的车间进行药品GMP认证等。 二、对于生产仅用于短时间保存血浆等，并且在注册时已申明不含保养液的血袋生产企业，不要求其必须具备生产保养液和含保养液血袋的能力。但各级药品监督管理部门要加强对该生产企业的日常监督管理，禁止此类企业违反规定生产其他类型的血袋。 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月十五日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强一次性使用塑料血袋(以下简称血袋)生产企业的监督管理，保证上市产品的质量，原国家药品监督管理局曾在《关于一次性使用无菌医疗器械产品注册申请规定的补充通知》(国药监械〔2001〕583号)中规定，申请血袋注册的企业，必须具备生产含保养液血袋的能力。最近一些省级药品监督管理局就此规定在实施中遇到的具体问题来文请示，经研究现通知如下： 一、根据目前血袋生产企业的现状，对于生产含保养液的血袋的企业，要求必须具备生产保养液的能力。除对血袋要按照医疗器械监管有关规定进行管理外，对其生产的保养液还必须按照药品监管的有关规定进行管理，包括发放药品批准文号、《药品生产许可证》并对生产保养液的车间进行药品GMP认证等。 二、对于生产仅用于短时间保存血浆等，并且在注册时已申明不含保养液的血袋生产企业，不要求其必须具备生产保养液和含保养液血袋的能力。但各级药品监督管理部门要加强对该生产企业的日常监督管理，禁止此类企业违反规定生产其他类型的血袋。 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月十五日
关于将医用防护口罩等产品列入《国家重点监管医疗器械目录》的通知 | 国食药监械[2003]204号 | FGWJ-2003-10004 | 2003-08-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械生产企业日常监督调度管理规定（试行）》（国药监械［2003］13号）有关条款的规定，国家食品药品监督管理局决定将“医用防护口罩”和“医用防护服”产品列入《国家重点监管医疗器械目录》。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月十三日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械生产企业日常监督调度管理规定（试行）》（国药监械［2003］13号）有关条款的规定，国家食品药品监督管理局决定将“医用防护口罩”和“医用防护服”产品列入《国家重点监管医疗器械目录》。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月十三日
关于转发国家标准公告有关《医疗器械生物学评价第4部分：与血液相互作用试验选择》等12项国家标准的通知 | 国食药监械[2003]205号 | FGWJ-2003-10195 | 2003-08-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据中华人民共和国国家标准发布公告（2003年第4号、第5号），GB/T 16886.4-2003《医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择》等12项国家标准，已经国家质量监督检验检疫总局批准。该12项国家标准的编号、名称及实施日期如下： 1．GB/T 16886.4-2003《医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择》； 2．GB/T 16886.5-2003《医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验》(代替GB/T 16886.5-1997)； 3．GB/T 16886.14-2003《医疗器械生物学评价 第14部分：陶瓷降解产物的定性与定量》； 4．GB/T 16886.15-2003《医疗器械生物学评价 第15部分：金属与合金降解产物的定性与定量》； 5．GB/T 16886.16-2003《医疗器械生物学评价 第16部分：降解产物和可溶出物的毒代动力学研究设计》； 6．GB/T 18987-2003《放射治疗设备—坐标系、运动与刻度》； 7．GB/T 18988.1-2003 《放射性核素成像设备 性能核试验规则 第1部分：正电子反射断层成像装置》； 8．GB/T 18988.2-2003《放射性核素成像设备 性能核试验规则 第2部分：单光子发射计算机断层装置》； 9．GB/T 18988.3-2003《放射性核素成像设备 性能核试验规则 第3部分：伽玛照相机全身成像系统》； 10．GB/T 18989-2003《放射性核素成像设备 性能核试验规则 伽玛照相机》。 以上标准自2003年8月1日起实施。 11．GB/T 19046-2003《医用电子加速器 验收和周期检验规程》 此标准自2003年10月1日起实施。 12．GB 9706.21-2003 《医用电气设备 第2部分：用于放射治疗与患者接触且具有电气连接辐射探测器的剂量计的安全专用要求》 此标准自2003年12月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月十三日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据中华人民共和国国家标准发布公告（2003年第4号、第5号），GB/T 16886.4-2003《医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择》等12项国家标准，已经国家质量监督检验检疫总局批准。该12项国家标准的编号、名称及实施日期如下： 1．GB/T 16886.4-2003《医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择》； 2．GB/T 16886.5-2003《医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验》(代替GB/T 16886.5-1997)； 3．GB/T 16886.14-2003《医疗器械生物学评价 第14部分：陶瓷降解产物的定性与定量》； 4．GB/T 16886.15-2003《医疗器械生物学评价 第15部分：金属与合金降解产物的定性与定量》； 5．GB/T 16886.16-2003《医疗器械生物学评价 第16部分：降解产物和可溶出物的毒代动力学研究设计》； 6．GB/T 18987-2003《放射治疗设备—坐标系、运动与刻度》； 7．GB/T 18988.1-2003 《放射性核素成像设备 性能核试验规则 第1部分：正电子反射断层成像装置》； 8．GB/T 18988.2-2003《放射性核素成像设备 性能核试验规则 第2部分：单光子发射计算机断层装置》； 9．GB/T 18988.3-2003《放射性核素成像设备 性能核试验规则 第3部分：伽玛照相机全身成像系统》； 10．GB/T 18989-2003《放射性核素成像设备 性能核试验规则 伽玛照相机》。 以上标准自2003年8月1日起实施。 11．GB/T 19046-2003《医用电子加速器 验收和周期检验规程》 此标准自2003年10月1日起实施。 12．GB 9706.21-2003 《医用电气设备 第2部分：用于放射治疗与患者接触且具有电气连接辐射探测器的剂量计的安全专用要求》 此标准自2003年12月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月十三日
关于启用新的医疗器械注册申请表的通告 | 国食药监械[2003]202号 | FGWJ-2003-10189 | 2003-08-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家食品药品监督管理局负责受理注册的国产第三类医疗器械和进口医疗器械的注册申请表、注册证变更／补办申请表已作修改，现予以发布，自2003年10月1日起正式启用。2003年9月30日以前，原申请表和新申请表可同时使用。 新的注册申请表需从国家食品药品监督管理局网站(www.nmpa.gov.cn)或中国医疗器械信息网(www.cmdi.gov.cn)下载使用。2003年10月1日起，注册申请者在递交注册申报材料(包括打印的申请表)时，应同时递交电子申请表(按网上下载程序生成并填写的申请表软盘)。 附件：1.医疗器械注册申请表 2.进口医疗器械注册申请表 3.医疗器械注册证变更／补办申请表 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月十三日 注：附件1-3为word文件样式表 | 国家食品药品监督管理局负责受理注册的国产第三类医疗器械和进口医疗器械的注册申请表、注册证变更／补办申请表已作修改，现予以发布，自2003年10月1日起正式启用。2003年9月30日以前，原申请表和新申请表可同时使用。 新的注册申请表需从国家食品药品监督管理局网站(www.nmpa.gov.cn)或中国医疗器械信息网(www.cmdi.gov.cn)下载使用。2003年10月1日起，注册申请者在递交注册申报材料(包括打印的申请表)时，应同时递交电子申请表(按网上下载程序生成并填写的申请表软盘)。 附件：1.医疗器械注册申请表 2.进口医疗器械注册申请表 3.医疗器械注册证变更／补办申请表 国家食品药品监督管理局 二○○三年八月十三日 注：附件1-3为word文件样式表
关于部分产品分类界定问题的通知 | 国食药监械[2003]182号 | FGWJ-2003-10020 | 2003-08-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。经研究，现将这些产品的分类界定问题通知如下： 一、医用红外线人体测温仪：作为II类医疗器械管理。 二、医用臭氧空气消毒机：用于医院空气消毒，作为I类医疗器械管理。 三、医用紫外线灭菌灯：用于医院空气灭菌，作为I类医疗器械管理。 四、抗菌口罩衬：不作为医疗器械管理。 五、热敷灵（贴）：用于改善微循环，促进血液循环，防止组织缺氧，缓解局部器官、组织的疼痛，作为II类医疗器械管理。 六、手术辅助钛夹：用于腹腔手术时支持腔内组织，手术后取出。作为I类医疗器械管理； 七、医用空气过滤装置：用于吸附空气中的病毒和细菌，作为II类医疗器械管理。 八、注射器（针）破坏器：不作为医疗器械管理。 九、无菌管路连接器：采用高频辐射加热方法使两个无菌管路实施无菌连接，作为II类医疗器械管理。 十、磁性缝针计数板：用于缝针计数及放置手术刀片，不作为医疗器械管理。 十一、无影灯手柄罩：作为II类医疗器械管理。 十二、磁性寻针器：用于搜集遗落在地面上的缝针和刀片，不作为医疗器械管理。 十三、手术辅巾：作为II类医疗器械管理。 十四、电刀清洁片：作为I类医疗器械管理。 十五、医用担架床、病人推车、医用送药车：作为I类医疗器械管理。 十六、一次性使用输液器用药液注射件：属生产输液器的配件，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年2月1日起凭证生产和上市销售。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年七月二十四日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门要求对部分产品进行分类界定的请示。经研究，现将这些产品的分类界定问题通知如下： 一、医用红外线人体测温仪：作为II类医疗器械管理。 二、医用臭氧空气消毒机：用于医院空气消毒，作为I类医疗器械管理。 三、医用紫外线灭菌灯：用于医院空气灭菌，作为I类医疗器械管理。 四、抗菌口罩衬：不作为医疗器械管理。 五、热敷灵（贴）：用于改善微循环，促进血液循环，防止组织缺氧，缓解局部器官、组织的疼痛，作为II类医疗器械管理。 六、手术辅助钛夹：用于腹腔手术时支持腔内组织，手术后取出。作为I类医疗器械管理； 七、医用空气过滤装置：用于吸附空气中的病毒和细菌，作为II类医疗器械管理。 八、注射器（针）破坏器：不作为医疗器械管理。 九、无菌管路连接器：采用高频辐射加热方法使两个无菌管路实施无菌连接，作为II类医疗器械管理。 十、磁性缝针计数板：用于缝针计数及放置手术刀片，不作为医疗器械管理。 十一、无影灯手柄罩：作为II类医疗器械管理。 十二、磁性寻针器：用于搜集遗落在地面上的缝针和刀片，不作为医疗器械管理。 十三、手术辅巾：作为II类医疗器械管理。 十四、电刀清洁片：作为I类医疗器械管理。 十五、医用担架床、病人推车、医用送药车：作为I类医疗器械管理。 十六、一次性使用输液器用药液注射件：属生产输液器的配件，不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年2月1日起凭证生产和上市销售。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年七月二十四日
关于医用氧气管理问题的通知 | 国食药监办[2003]144号 | FGWJ-2003-10014 | 2003-07-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 最近，湖北、安徽、江西等省药品监督管理局请示关于医用分子筛设备制取的氧气可否供临床医疗使用及如何管理等事宜。为确保医疗用氧气使用的安全、有效，现就相关问题通知如下： 一、目前，医用氧气制取方法有低温空气分离法和医用分子筛变压吸附法两种。两种方法制取的氧气都应加强管理，其质量必须符合标准要求方可使用。 二、低温空气分离法制取的氧气，其质量必须符合《中华人民共和国药典》(2000年版)规定要求。 三、医用分子筛变压吸附法制取的氧气，其质量标准正在由国家药典委员会组织制定中，在该标准颁布执行前，暂不对该方法制取的氧气实行药品批准文号管理，也暂不发放《医疗机构制剂许可证》。但其分子筛制氧设备必须获得《医疗器械注册许可证》，同时必须符合YY／T0298-1998(《医用分子筛制氧设备通用技术规范》)的规定要求，经省级药品监督管理局备案后方可供临床医疗使用。 国家食品药品监督管理局 二○○三年七月十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 最近，湖北、安徽、江西等省药品监督管理局请示关于医用分子筛设备制取的氧气可否供临床医疗使用及如何管理等事宜。为确保医疗用氧气使用的安全、有效，现就相关问题通知如下： 一、目前，医用氧气制取方法有低温空气分离法和医用分子筛变压吸附法两种。两种方法制取的氧气都应加强管理，其质量必须符合标准要求方可使用。 二、低温空气分离法制取的氧气，其质量必须符合《中华人民共和国药典》(2000年版)规定要求。 三、医用分子筛变压吸附法制取的氧气，其质量标准正在由国家药典委员会组织制定中，在该标准颁布执行前，暂不对该方法制取的氧气实行药品批准文号管理，也暂不发放《医疗机构制剂许可证》。但其分子筛制氧设备必须获得《医疗器械注册许可证》，同时必须符合YY／T0298-1998(《医用分子筛制氧设备通用技术规范》)的规定要求，经省级药品监督管理局备案后方可供临床医疗使用。 国家食品药品监督管理局 二○○三年七月十日
关于实施《一次性使用麻醉穿刺包生产实施细则》有关工作的通知 | 国食药监械[2003]131号 | FGWJ-2003-10080 | 2003-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械生产企业监督管理办法》、《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械生产企 业质量体系考核办法》，国家药品监督管理局印发了《一次性使用麻醉穿刺包生产实施细则 》（国药监械〔2002〕472号，以下简称《细则》），并于2003年10月1日起施行。 该《细则》是申请一次性使用麻醉穿刺包产品生产企业许可证，企业资格认可的实 施条件，是企业生产一次性使用麻醉穿刺包申请产品注册必须严格执行的检查验收的标准 。按照《细则》有关要求，为做好具体实施，组织安排好对生产企业的现场检查评定工 作，现将有关事项通知如下： 一、国家食品药品监督管理局委托省级药品监督管理局负责《细则》的具体实施， 同时对辖区内生产企业进行检查验收。 二、国家食品药品监督管理局负责统一组织省级药品监督管理局的有关人员，就《细则》的 学习和实施进行培训（具体安排另行通知）。 三、依照《细则》对现有相关生产企业的检查验收，纳入《医疗器械生产企业许可证》的年 度验证工作，该工作的截止日期为2004年2月29日。 依照《细则》对企业的检查验收不合格的，确定为年度审查不合格，省级药品监督管理局可 根据《医疗器械生产企业监督管理办法》和相关规定处理。 依照《细则》完成生产企业检查验收后，各省级药品监督管理局将《生产企业检查报告》、 《产品检测报告》和检查的相关情况，报国家食品药品监督管理局医疗器械司。 四、根据医疗器械生产企业日常监督调度管理规定，一次性使用麻醉穿刺包产品已列 入国家重点监管产品，各地在《细则》的实施过程中，国家食品药品监督管理局将组织相关 人员或委托省级药品监督管理局对已检查验收后的企业进行现场检查，对有问题的产品进行 现场抽样，送认可的检测机构检测，并对检查的情况予以通报。 国家食品药品监督管理局 二○○三年七月一日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械生产企业监督管理办法》、《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械生产企 业质量体系考核办法》，国家药品监督管理局印发了《一次性使用麻醉穿刺包生产实施细则 》（国药监械〔2002〕472号，以下简称《细则》），并于2003年10月1日起施行。 该《细则》是申请一次性使用麻醉穿刺包产品生产企业许可证，企业资格认可的实 施条件，是企业生产一次性使用麻醉穿刺包申请产品注册必须严格执行的检查验收的标准 。按照《细则》有关要求，为做好具体实施，组织安排好对生产企业的现场检查评定工 作，现将有关事项通知如下： 一、国家食品药品监督管理局委托省级药品监督管理局负责《细则》的具体实施， 同时对辖区内生产企业进行检查验收。 二、国家食品药品监督管理局负责统一组织省级药品监督管理局的有关人员，就《细则》的 学习和实施进行培训（具体安排另行通知）。 三、依照《细则》对现有相关生产企业的检查验收，纳入《医疗器械生产企业许可证》的年 度验证工作，该工作的截止日期为2004年2月29日。 依照《细则》对企业的检查验收不合格的，确定为年度审查不合格，省级药品监督管理局可 根据《医疗器械生产企业监督管理办法》和相关规定处理。 依照《细则》完成生产企业检查验收后，各省级药品监督管理局将《生产企业检查报告》、 《产品检测报告》和检查的相关情况，报国家食品药品监督管理局医疗器械司。 四、根据医疗器械生产企业日常监督调度管理规定，一次性使用麻醉穿刺包产品已列 入国家重点监管产品，各地在《细则》的实施过程中，国家食品药品监督管理局将组织相关 人员或委托省级药品监督管理局对已检查验收后的企业进行现场检查，对有问题的产品进行 现场抽样，送认可的检测机构检测，并对检查的情况予以通报。 国家食品药品监督管理局 二○○三年七月一日
关于实施《外科植入物生产实施细则》有关工作的通知 | 国食药监械[2003132号 | FGWJ-2003-10083 | 2003-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械生产企业监督管理办法》、《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械生产企业质量体系考核办法》，国家药品监督管理局印发了《外科植入物生产实施细则》（国药监械〔2002〕473号，以下简称《细则》），并于2003年10月1日起施行。 该《细则》是申请外科植入物产品生产企业许可证，企业资格认可的实施条件，是企业生产外科植入物申请产品注册必须严格执行的检查验收标准。按照《细则》有关要求，为做好具体实施，组织安排好对生产企业的现场检查评定工作，现将有关事项通知如下： 一、国家食品药品监督管理局委托省级药品监督管理局负责《细则》的具体实施，并负责对辖区内生产企业进行检查验收。 二、国家食品药品监督管理局负责统一组织省级药品监督管理局的有关人员，就《细则》的学习和实施进行培训（具体安排另行通知）。 三、依照《细则》对现有相关生产企业的检查验收，纳入《医疗器械生产企业许可证》的年度验证工作，该工作的截止日期为2004年2月29日。 依照《细则》对企业的检查验收不合格的，确定为年度审查不合格，省级药品监督管理局可根据《医疗器械生产企业监督管理办法》和相关规定处理。 依照《细则》完成生产企业检查验收后，各省级药品监督管理局将《生产企业检查报告》、《产品检测报告》和检查的相关情况，报国家食品药品监督管理局医疗器械司。 四、根据医疗器械生产企业日常监督调度管理规定，一次性使用外科植入物已列入国家重点监管产品，各地在《细则》的实施过程中，国家食品药品监督管理局将组织相关人员或委托省级药品监督管理局对已检查验收后的企业进行现场检查，对有问题的产品进行现场抽样，送认可的检测机构检测，并对检查的情况予以通报。 国家食品药品监督管理局 二○○三年七月一日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械生产企业监督管理办法》、《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械生产企业质量体系考核办法》，国家药品监督管理局印发了《外科植入物生产实施细则》（国药监械〔2002〕473号，以下简称《细则》），并于2003年10月1日起施行。 该《细则》是申请外科植入物产品生产企业许可证，企业资格认可的实施条件，是企业生产外科植入物申请产品注册必须严格执行的检查验收标准。按照《细则》有关要求，为做好具体实施，组织安排好对生产企业的现场检查评定工作，现将有关事项通知如下： 一、国家食品药品监督管理局委托省级药品监督管理局负责《细则》的具体实施，并负责对辖区内生产企业进行检查验收。 二、国家食品药品监督管理局负责统一组织省级药品监督管理局的有关人员，就《细则》的学习和实施进行培训（具体安排另行通知）。 三、依照《细则》对现有相关生产企业的检查验收，纳入《医疗器械生产企业许可证》的年度验证工作，该工作的截止日期为2004年2月29日。 依照《细则》对企业的检查验收不合格的，确定为年度审查不合格，省级药品监督管理局可根据《医疗器械生产企业监督管理办法》和相关规定处理。 依照《细则》完成生产企业检查验收后，各省级药品监督管理局将《生产企业检查报告》、《产品检测报告》和检查的相关情况，报国家食品药品监督管理局医疗器械司。 四、根据医疗器械生产企业日常监督调度管理规定，一次性使用外科植入物已列入国家重点监管产品，各地在《细则》的实施过程中，国家食品药品监督管理局将组织相关人员或委托省级药品监督管理局对已检查验收后的企业进行现场检查，对有问题的产品进行现场抽样，送认可的检测机构检测，并对检查的情况予以通报。 国家食品药品监督管理局 二○○三年七月一日
关于划归医疗器械管理的体外诊断试剂注册事宜的通知 | 国食药监械[2003]140号 | FGWJ-2003-10130 | 2003-06-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 现将有关划归医疗器械管理的体外诊断试剂的注册事宜通知如下： 一、根据《关于体外诊断试剂实施分类管理的公告》（国药监办〔2002〕324号）第六条：“国内按药品申报并已获得批准文号的体外诊断试剂，按上述分类原则如应划归医疗器械管理的，须在2003年12月31日前完成医疗器械注册的申报工作”。这些划归医疗器械管理的体外诊断试剂应在2003年12月31日前按医疗器械准产注册程序申报注册。2004年7月1日起不再按原药品批准文号上市销售、使用。 二、从未按药品或医疗器械办理过审批、注册的体外诊断试剂，如根据国药监办〔2002〕324号文件中分类原则明确按医疗器械管理的，应申请办理医疗器械注册。未获得医疗器械注册证的划归医疗器械管理的体外诊断试剂不得上市销售和使用。 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月二十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 现将有关划归医疗器械管理的体外诊断试剂的注册事宜通知如下： 一、根据《关于体外诊断试剂实施分类管理的公告》（国药监办〔2002〕324号）第六条：“国内按药品申报并已获得批准文号的体外诊断试剂，按上述分类原则如应划归医疗器械管理的，须在2003年12月31日前完成医疗器械注册的申报工作”。这些划归医疗器械管理的体外诊断试剂应在2003年12月31日前按医疗器械准产注册程序申报注册。2004年7月1日起不再按原药品批准文号上市销售、使用。 二、从未按药品或医疗器械办理过审批、注册的体外诊断试剂，如根据国药监办〔2002〕324号文件中分类原则明确按医疗器械管理的，应申请办理医疗器械注册。未获得医疗器械注册证的划归医疗器械管理的体外诊断试剂不得上市销售和使用。 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月二十日
关于发布《血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备》等36项医疗器械行业标准的通知 | 国食药监械[2003]107号 | FGWJ-2003-10115 | 2003-06-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备》等36项医疗器械行业标准已经审定通过，现予发布。各行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0054-2003 《血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备》 （代替 YY 0054-1991） 2．YY 0109-2003 《医用超声雾化器》 （代替YY/T 0109-1993） 3．YY 0270-2003 《牙科学—义齿基托聚合物》 （代替 YY 0270-1995） 4．YY 0455-2003 《医用电气设备 第二部分：婴儿辐射保暖台安全专用要求》 5．YY 0459-2003 《外科植入物－丙烯酸类树脂骨水泥》 6．YY 0460-2003 《超声洁牙设备》 7．YY 0461-2003 《麻醉机和呼吸机用呼吸管路》 8．YY 0462-2003 《牙科石膏产品》 9．YY 0463-2003 《牙科磷酸盐铸造包埋材料》 10．YY 0464-2003 《一次性使用血液灌流器》 11．YY 0465-2003 《一次性使用空心纤维血浆分离器》 12．YY 0466-2003 《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》 13．YY 1107-2003 《浮标式氧气吸入器》 （代替 YY 91107-1999） 14．YY 1040．1-2003 《麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分：锥头与锥套》 （代替YY 91013-1999、YY 91014-1999） 15．YY 1042-2003 《牙科学—聚合物基充填、修复和粘固材料》 （代替 YY 91042-1999） 16．YY 1145-2003 《人工心肺机术语》 （代替 YY 91145-1999） 二、推荐性行业标准 1．YY/T 0316-2003 《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》 （代替 YY/T 0316-2000） 2．YY/T 0452-2003 《止血钳》 （代替 GB 2767-1988） 3．YY/T 0453-2003 《拔牙钳通用技术条件》 （代替 GB 8666．1-1998） 4．YY/T 0454-2003 《无菌塑柄手术刀》 5．YY/T 0456．1-2003 《血细胞分析仪应用试剂 第1部分：清洗液》 6．YY/T 0456．2-2003 《血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂》 7．YY/T 0456．3-2003 《血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液》 8．YY/T 0457．1-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第1部分：入射尺寸的测定》 9．YY/T 0457．2-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第2部分：转换系数的测定》 10．YY/T 0457．3-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第3部分：亮度分布和非均匀性测定》 11．YY/T 0457．4-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第4部分：图像失真的测定》 12．YY/T 0457．5-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第5部分：探测量子效率的测定》 13．YY/T 0457．6-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第6部分：对比度及炫光系数的测定》 14．YY/T 0457．7-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第7部分：调制传递函数的测定》 15．YY/T 0458-2003 《超声多普勒仿血流体模的技术要求》 16．YY/T 0467-2003 《医疗器械 保障医疗器械安全和性能公认基本原则的标 准选用指南》 17．YY/T 0468-2003 《命名用于管理资料交流的医疗器械命名系统规范》 18．YY/T 1030-2003 《持针钳通用技术条件》 （代替 YY 91030-1999） 19．YY/T 1142-2003 《医用超声诊断和监护设备频率特性测试法》 （代替YY 91142-1999） 20．YY/T 0243-2003 《一次性使用无菌注射器用活塞》 三、以上36项标准自2004年1月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月二十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备》等36项医疗器械行业标准已经审定通过，现予发布。各行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性行业标准 1．YY 0054-2003 《血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备》 （代替 YY 0054-1991） 2．YY 0109-2003 《医用超声雾化器》 （代替YY/T 0109-1993） 3．YY 0270-2003 《牙科学—义齿基托聚合物》 （代替 YY 0270-1995） 4．YY 0455-2003 《医用电气设备 第二部分：婴儿辐射保暖台安全专用要求》 5．YY 0459-2003 《外科植入物－丙烯酸类树脂骨水泥》 6．YY 0460-2003 《超声洁牙设备》 7．YY 0461-2003 《麻醉机和呼吸机用呼吸管路》 8．YY 0462-2003 《牙科石膏产品》 9．YY 0463-2003 《牙科磷酸盐铸造包埋材料》 10．YY 0464-2003 《一次性使用血液灌流器》 11．YY 0465-2003 《一次性使用空心纤维血浆分离器》 12．YY 0466-2003 《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》 13．YY 1107-2003 《浮标式氧气吸入器》 （代替 YY 91107-1999） 14．YY 1040．1-2003 《麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分：锥头与锥套》 （代替YY 91013-1999、YY 91014-1999） 15．YY 1042-2003 《牙科学—聚合物基充填、修复和粘固材料》 （代替 YY 91042-1999） 16．YY 1145-2003 《人工心肺机术语》 （代替 YY 91145-1999） 二、推荐性行业标准 1．YY/T 0316-2003 《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》 （代替 YY/T 0316-2000） 2．YY/T 0452-2003 《止血钳》 （代替 GB 2767-1988） 3．YY/T 0453-2003 《拔牙钳通用技术条件》 （代替 GB 8666．1-1998） 4．YY/T 0454-2003 《无菌塑柄手术刀》 5．YY/T 0456．1-2003 《血细胞分析仪应用试剂 第1部分：清洗液》 6．YY/T 0456．2-2003 《血细胞分析仪应用试剂 第2部分：溶血剂》 7．YY/T 0456．3-2003 《血细胞分析仪应用试剂 第3部分：稀释液》 8．YY/T 0457．1-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第1部分：入射尺寸的测定》 9．YY/T 0457．2-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第2部分：转换系数的测定》 10．YY/T 0457．3-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第3部分：亮度分布和非均匀性测定》 11．YY/T 0457．4-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第4部分：图像失真的测定》 12．YY/T 0457．5-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第5部分：探测量子效率的测定》 13．YY/T 0457．6-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第6部分：对比度及炫光系数的测定》 14．YY/T 0457．7-2003 《医用电气设备 光电x射线影像增强特性 第7部分：调制传递函数的测定》 15．YY/T 0458-2003 《超声多普勒仿血流体模的技术要求》 16．YY/T 0467-2003 《医疗器械 保障医疗器械安全和性能公认基本原则的标 准选用指南》 17．YY/T 0468-2003 《命名用于管理资料交流的医疗器械命名系统规范》 18．YY/T 1030-2003 《持针钳通用技术条件》 （代替 YY 91030-1999） 19．YY/T 1142-2003 《医用超声诊断和监护设备频率特性测试法》 （代替YY 91142-1999） 20．YY/T 0243-2003 《一次性使用无菌注射器用活塞》 三、以上36项标准自2004年1月1日起施行。 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月二十日
关于公布2002年一次性使用麻醉穿刺包质量监督抽验结果的通知 | 国食药监市[2003]116号 | FGWJ-2003-10046 | 2003-06-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，确保医疗器械产品使用安全、有效，2002年下半年，国家药品监督管理局组织对一次性使用麻醉穿刺包进行了产品质量监督抽验。 本次共抽验一次性使用麻醉穿刺包116批，涉及36家生产企业，15家经营企业和69家使用单位。依据行业标准YY0321.1-2000《一次性使用麻醉穿刺包》、YY0321.2-2000《一次性使用麻醉用针》和YY0321.3-2000《一次性使用麻醉用过滤器》进行检测，其中96批产品合格，抽验合格率为82.8%（见附件1：医疗器械质量公告）。不合格产品的问题主要集中在物理性能中药液过滤器滤除率、麻醉针针管钢性、基本配置、导管锁紧连接力和导管连接密封性。 抽验中发现，山西省太原铁路分局临汾铁路中心医院和河北省安平县人民医院购入的，标识为新乡医学院卫生材料总厂生产，规格型号为AS-E，商标“新卫”，生产日期为2002年4月1日的产品；山西省运城市华奥医疗器械有限公司经营的，标识为河南省新乡市亚都卫材厂生产，规格型号为18#，生产批号为20020430的产品，经标识生产企业确认，不是该企业生产的产品，为假冒产品。对上述产品，山西、河北省药品监督管理局应抓紧调查，追根溯源，对违法违规单位依法查处。 对本次抽验中质量不合格产品及其生产企业，有关省（区、市）药品监督管理局应按照《医疗器械监督管理条例》的有关规定予以查处。对本次抽验中不合格批次较多的扬州市亚光医疗器械有限公司等企业，江苏省药品监督管理局应重点加强监督。 本次抽验中部分未抽到产品的企业（见附件2），有关省（区、市）药品监督管理局应加强监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对上述产品和有关单位的调查、查处情况，请于2003年7月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．医疗器械质量公告（2003）第5期总第8期 2．2002年一次性使用麻醉穿刺包质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月十七日 附件2： 2002年一次性使用麻醉穿刺包质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 序号 所在省份 被抽样单位 未抽到产品的情况 1 天津 天津市友康医疗卫生用品厂 未生产 2 浙江 金华市天使医疗器械厂 无产品 3 陕西 陕西鑫歧工贸公司 转产，已不生产该产品 4 陕西 西安中科麦迪科技发展有限公司 无产品 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，确保医疗器械产品使用安全、有效，2002年下半年，国家药品监督管理局组织对一次性使用麻醉穿刺包进行了产品质量监督抽验。 本次共抽验一次性使用麻醉穿刺包116批，涉及36家生产企业，15家经营企业和69家使用单位。依据行业标准YY0321.1-2000《一次性使用麻醉穿刺包》、YY0321.2-2000《一次性使用麻醉用针》和YY0321.3-2000《一次性使用麻醉用过滤器》进行检测，其中96批产品合格，抽验合格率为82.8%（见附件1：医疗器械质量公告）。不合格产品的问题主要集中在物理性能中药液过滤器滤除率、麻醉针针管钢性、基本配置、导管锁紧连接力和导管连接密封性。 抽验中发现，山西省太原铁路分局临汾铁路中心医院和河北省安平县人民医院购入的，标识为新乡医学院卫生材料总厂生产，规格型号为AS-E，商标“新卫”，生产日期为2002年4月1日的产品；山西省运城市华奥医疗器械有限公司经营的，标识为河南省新乡市亚都卫材厂生产，规格型号为18#，生产批号为20020430的产品，经标识生产企业确认，不是该企业生产的产品，为假冒产品。对上述产品，山西、河北省药品监督管理局应抓紧调查，追根溯源，对违法违规单位依法查处。 对本次抽验中质量不合格产品及其生产企业，有关省（区、市）药品监督管理局应按照《医疗器械监督管理条例》的有关规定予以查处。对本次抽验中不合格批次较多的扬州市亚光医疗器械有限公司等企业，江苏省药品监督管理局应重点加强监督。 本次抽验中部分未抽到产品的企业（见附件2），有关省（区、市）药品监督管理局应加强监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 对上述产品和有关单位的调查、查处情况，请于2003年7月30日前报我局药品市场监督司。 附件：1．医疗器械质量公告（2003）第5期总第8期 2．2002年一次性使用麻醉穿刺包质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月十七日 附件2： 2002年一次性使用麻醉穿刺包质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 序号 所在省份 被抽样单位 未抽到产品的情况 1 天津 天津市友康医疗卫生用品厂 未生产 2 浙江 金华市天使医疗器械厂 无产品 3 陕西 陕西鑫歧工贸公司 转产，已不生产该产品 4 陕西 西安中科麦迪科技发展有限公司 无产品
关于部分产品分类界定的通知 | 国食药监械[2003]95号 | FGWJ-2003-10114 | 2003-06-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门要求将部分产品进行分类界定的请示。现将这些产品的分类界定通知如下： 一、辐照生物羊膜：用作眼科护创敷料，作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、麻醉剂助推器（不含针头）：不与麻醉药筒中的药液接触，作为Ⅰ类医疗器械管理。 三、便携式影像测量仪：对医学影像载体上的影像进行长度和角度测量的电子仪器，不作为医疗器械管理。 四、耳部熏蒸管：作为Ⅱ类医疗器械管理。 五、手术器械洗涤剂：用于手术器械的去污洗涤，无消毒灭菌功能，不作为医疗器械管理。 六、保温毯：用于保持病人体温，不作为医疗器械管理。 七、基因芯片载体：为各种基因芯片的制备提供基底材料，不作为医疗器械管理。 八、病人体重仪：用于称量病人的体重，不作为医疗器械管理。 九、一次性医用充气瓶：由高分子材料制成，供氧气厂灌入氧气后与一次性使用输液器配套使用。鉴于医用氧气是按药品管理的，一次性医用充气瓶应视为药品包装材料，不作为医疗器械管理。 十、电脑口吃矫正器：作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、老花眼镜及太阳眼镜：不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年1月1日起应凭证生产和上市销售。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月十三日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门要求将部分产品进行分类界定的请示。现将这些产品的分类界定通知如下： 一、辐照生物羊膜：用作眼科护创敷料，作为Ⅲ类医疗器械管理。 二、麻醉剂助推器（不含针头）：不与麻醉药筒中的药液接触，作为Ⅰ类医疗器械管理。 三、便携式影像测量仪：对医学影像载体上的影像进行长度和角度测量的电子仪器，不作为医疗器械管理。 四、耳部熏蒸管：作为Ⅱ类医疗器械管理。 五、手术器械洗涤剂：用于手术器械的去污洗涤，无消毒灭菌功能，不作为医疗器械管理。 六、保温毯：用于保持病人体温，不作为医疗器械管理。 七、基因芯片载体：为各种基因芯片的制备提供基底材料，不作为医疗器械管理。 八、病人体重仪：用于称量病人的体重，不作为医疗器械管理。 九、一次性医用充气瓶：由高分子材料制成，供氧气厂灌入氧气后与一次性使用输液器配套使用。鉴于医用氧气是按药品管理的，一次性医用充气瓶应视为药品包装材料，不作为医疗器械管理。 十、电脑口吃矫正器：作为Ⅱ类医疗器械管理。 十一、老花眼镜及太阳眼镜：不作为医疗器械管理。 上述凡界定为医疗器械的产品，从2004年1月1日起应凭证生产和上市销售。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月十三日
关于修改医疗器械注册证编号的通知 | 国食药监械[2003]98号 | FGWJ-2003-10122 | 2003-06-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据十届全国人大一次会议批准国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》（国发〔2003〕8号），在国家药品监督管理局的基础上组建国家食品药品监督管理局，继续承担原国家药品监督管理局职责。因《医疗器械注册管理办法》（国家药品监督管理局令第16号）第四条对医疗器械注册证的编号是根据原国家药品监督管理局的名称规定的，现国家食品药品监督管理局已经组建，医疗器械注册证号也须相应作如下调整： 一、境内企业生产的医疗器械注册证编号由X1药管械（X2）字X X X X3第X4 X X 5X X X X6号改为X1食药监械（X2）字X X X X3第X4 X X5 X X X X6号。此调整从6月20日起适用于国家食品药品监督管理局发放的注册证。 由各地方局审查发放的医疗器械注册证，待各地方药监机构改革完成后，从新的医疗器械注册专用章启用之日起按上述式样作相应更改。 二、境外企业生产的医疗器械注册证编号由国药管械（进）字X X X X1第X2X X 3X X X X4号更改为国食药监械（进）字X X X X1第X2 X X3 X X X X4号，从6月20日起执行。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月十三日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据十届全国人大一次会议批准国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》（国发〔2003〕8号），在国家药品监督管理局的基础上组建国家食品药品监督管理局，继续承担原国家药品监督管理局职责。因《医疗器械注册管理办法》（国家药品监督管理局令第16号）第四条对医疗器械注册证的编号是根据原国家药品监督管理局的名称规定的，现国家食品药品监督管理局已经组建，医疗器械注册证号也须相应作如下调整： 一、境内企业生产的医疗器械注册证编号由X1药管械（X2）字X X X X3第X4 X X 5X X X X6号改为X1食药监械（X2）字X X X X3第X4 X X5 X X X X6号。此调整从6月20日起适用于国家食品药品监督管理局发放的注册证。 由各地方局审查发放的医疗器械注册证，待各地方药监机构改革完成后，从新的医疗器械注册专用章启用之日起按上述式样作相应更改。 二、境外企业生产的医疗器械注册证编号由国药管械（进）字X X X X1第X2X X 3X X X X4号更改为国食药监械（进）字X X X X1第X2 X X3 X X X X4号，从6月20日起执行。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月十三日
关于确定天津、济南医疗器械质量监督检验中心暂时承担医用防护产品检测工作的通知 【失效】 | 国食药监械[2003]102号 | FGWJ-2003-10169 | 2003-06-13 | 法规文件 / 规范性文件 | （说明：该文属于“非典时期”为解决特定问题所采取的措施，相关工作已完成） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 经天津市、山东省药品监督管理局检查，天津、济南两家医疗器械质量监督检验中心已配备了检测医用防护产品的必要检测仪器及人员，从发文之日起，我局确定天津、济南两家医疗器械质量监督检验中心暂时承担医用防护产品的检测工作。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月十三日 | （说明：该文属于“非典时期”为解决特定问题所采取的措施，相关工作已完成） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 经天津市、山东省药品监督管理局检查，天津、济南两家医疗器械质量监督检验中心已配备了检测医用防护产品的必要检测仪器及人员，从发文之日起，我局确定天津、济南两家医疗器械质量监督检验中心暂时承担医用防护产品的检测工作。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月十三日
关于防治“非典”期间核发医疗器械临时注册证有关事项的通知 | 国食药监械[2003]79号 | FGWJ-2003-10151 | 2003-06-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《关于防治“非典”期间执行医用一次性防护服和医用防护口罩国家标准有关问题的通知》（国食药监械〔2003〕68号）的要求，凡经国家食品药品监督管理局认可的承担应急检验的医疗器械检验中心（目前认可的有北京医疗器械质量监督检验中心）按照《防治“非典”期间医用一次性防护服和医用防护口罩应急检验及判定规则》（以下简称“应急规则”）进行检测合格，省（区、市）药品监督管理局可凭合格检验报告发给“临时注册证”，产品可以生产、销售。现就“临时注册证”有关事项通知如下： 一、省（区、市）药品监督管理局凭“应急规则”检测报告及企业营业执照，发放“临时注册证”。 二、“临时注册证”采用现行 “中华人民共和国医疗器械注册证”的纸样，“临时注册证”号的编排方式为： X1药管械（临时）XXXX2第XXXX3号 其中：X1——注册机构所在地简称（国家或省、自治区、直辖市） XXXX2——注册年份 XXXX3——注册流水号 临时注册证附有《医疗器械产品生产制造认可表》与证书同时使用。生产制造认可表的填写要求与正式注册证一致，但“产品标准”一栏填写：“依据应急检验及判定规则”。 三、凡本通知发出之前，已经通过“应急规则”检测投入抗“非典”使用的产品，应立即按“国食药监械〔2003〕68号”及本通知要求，办理“临时注册证”。自2003年6月15日起，无医疗器械注册证或“临时注册证”的医疗器械产品一律不得在市场销售、使用。 四、持临时注册证生产、销售的产品仅限于防治“非典”期间使用，其截止期依国家对疫情控制的统一规定另行通知。 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月二日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《关于防治“非典”期间执行医用一次性防护服和医用防护口罩国家标准有关问题的通知》（国食药监械〔2003〕68号）的要求，凡经国家食品药品监督管理局认可的承担应急检验的医疗器械检验中心（目前认可的有北京医疗器械质量监督检验中心）按照《防治“非典”期间医用一次性防护服和医用防护口罩应急检验及判定规则》（以下简称“应急规则”）进行检测合格，省（区、市）药品监督管理局可凭合格检验报告发给“临时注册证”，产品可以生产、销售。现就“临时注册证”有关事项通知如下： 一、省（区、市）药品监督管理局凭“应急规则”检测报告及企业营业执照，发放“临时注册证”。 二、“临时注册证”采用现行 “中华人民共和国医疗器械注册证”的纸样，“临时注册证”号的编排方式为： X1药管械（临时）XXXX2第XXXX3号 其中：X1——注册机构所在地简称（国家或省、自治区、直辖市） XXXX2——注册年份 XXXX3——注册流水号 临时注册证附有《医疗器械产品生产制造认可表》与证书同时使用。生产制造认可表的填写要求与正式注册证一致，但“产品标准”一栏填写：“依据应急检验及判定规则”。 三、凡本通知发出之前，已经通过“应急规则”检测投入抗“非典”使用的产品，应立即按“国食药监械〔2003〕68号”及本通知要求，办理“临时注册证”。自2003年6月15日起，无医疗器械注册证或“临时注册证”的医疗器械产品一律不得在市场销售、使用。 四、持临时注册证生产、销售的产品仅限于防治“非典”期间使用，其截止期依国家对疫情控制的统一规定另行通知。 国家食品药品监督管理局 二○○三年六月二日
关于防治“非典”期间执行医用一次性防护服和医用防护口罩国家标准有关问题的通知 | 国食药监械[2003]68号 | FGWJ-2003-10055 | 2003-05-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 2003年5月11日，全国防治非典型肺炎指挥部后勤保障组发布《关于防治非典型肺炎期间执行医用一次性防护服和医用防护口罩国家标准有关问题的紧急通知》（后勤保障〔2003〕1号），经商国家发展和改革委员会，现就有关具体问题补充通知如下： 一、为保障市场供应，根据“后勤保障〔2003〕1号”通知要求，凡经国家食品药品监督管理局认可的医疗器械检验中心按照《防治“非典”期间医用一次性防护服和医用防护口罩应急检验及判定规则》（以下简称“应急规则”）检测合格，省（区、市）药品监督管理局可凭合格检验报告发给“临时注册证”，产品可以生产、销售。目前已具备条件并经国家食品药品监督管理局确定承担“应急规则”检测任务的检测机构是北京医疗器械质量监督检验中心。 二、生产医用一次性防护服和医用防护口罩的企业，如申报医疗器械注册证，则须根据相关法规要求，对产品履行注册全性能检测，且生产企业应经过审查合格后，方可办理医疗器械注册证。 三、自本通知发布之日起，凡不具备医用卫生材料生产资格的生产企业，医疗器械检验中心不再执行“应急规则”，接受其样品的检测(获得国家专利的产品除外)。 四、不属于GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》和GB19082-2003《医用防护口罩技术要求》所规定的产品，但与防治“非典”有关的医疗防护用品，不执行“应急规则”，应按规定履行产品注册。 五、要加强对医用一次性防护服和医用防护口罩的质量监督。对未经检测而擅自生产、销售的单位和个人要严厉打击，依法查处。 六、按“应急规则”检测并生产、销售的产品只限防治“非典”期间，执行“应急规则”的截止时间另行通知。 国家食品药品监督管理局 二○○三年五月二十三日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 2003年5月11日，全国防治非典型肺炎指挥部后勤保障组发布《关于防治非典型肺炎期间执行医用一次性防护服和医用防护口罩国家标准有关问题的紧急通知》（后勤保障〔2003〕1号），经商国家发展和改革委员会，现就有关具体问题补充通知如下： 一、为保障市场供应，根据“后勤保障〔2003〕1号”通知要求，凡经国家食品药品监督管理局认可的医疗器械检验中心按照《防治“非典”期间医用一次性防护服和医用防护口罩应急检验及判定规则》（以下简称“应急规则”）检测合格，省（区、市）药品监督管理局可凭合格检验报告发给“临时注册证”，产品可以生产、销售。目前已具备条件并经国家食品药品监督管理局确定承担“应急规则”检测任务的检测机构是北京医疗器械质量监督检验中心。 二、生产医用一次性防护服和医用防护口罩的企业，如申报医疗器械注册证，则须根据相关法规要求，对产品履行注册全性能检测，且生产企业应经过审查合格后，方可办理医疗器械注册证。 三、自本通知发布之日起，凡不具备医用卫生材料生产资格的生产企业，医疗器械检验中心不再执行“应急规则”，接受其样品的检测(获得国家专利的产品除外)。 四、不属于GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》和GB19082-2003《医用防护口罩技术要求》所规定的产品，但与防治“非典”有关的医疗防护用品，不执行“应急规则”，应按规定履行产品注册。 五、要加强对医用一次性防护服和医用防护口罩的质量监督。对未经检测而擅自生产、销售的单位和个人要严厉打击，依法查处。 六、按“应急规则”检测并生产、销售的产品只限防治“非典”期间，执行“应急规则”的截止时间另行通知。 国家食品药品监督管理局 二○○三年五月二十三日
关于防治非典所需医疗器械监管具体事项的通知 | 国食药监械[2003]63号 | FGWJ-2003-10161 | 2003-05-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近日，河北省、北京市等药品监督管理局请示关于落实防治非典型肺炎所需医疗器械监督管理的一些具体事项。经研究，现通知如下： 一、各省、自治区、直辖市药品监督管理局应按照“程序不减少、给予加快，标准不降低、帮助提高”的原则，加快审批防治非典所需医疗器械。同时，要督促检测机构加快检测，尽快上市。对检测周期较长的医疗器械，可以边检测边履行注册审批程序，但产品的主要性能指标和安全性指标，必须在批准注册前完成检测。 二、医用一次性防护服、医用防护口罩和医用手术口罩，已明确划为第二类医疗器械(国食药监械〔2003〕57号)，各地应按二类监督管理到位。 三、按照国家标准化管理委员会《关于发布〈医用一次性防护服技术要求〉等4项国家标准的通知》（国标委农轻〔2003〕31号）和国家食品药品监管局《关于贯彻〈医用一次性防护服技术要求〉等3项国家标准的通知》（国食药监械〔2003〕33号）规定，医用一次性防护服和医用防护口罩从2003年4月29日起执行《医用一次性防护服技术要求》（GB 19082-2003）和《医用防护口罩技术要求》（GB 19083-2003）强制性国家标准。为保障此类用品的供应，在防治非典期间可以按照全国防治非典型肺炎指挥部后勤保障组《关于防治非典期间执行医用一次性防护服和医用防护口罩国家标准有关问题的紧急通知》（后勤保障〔2003〕1号）附件“应急检验及判定规则”进行检验。医用防护帽、医用防护眼罩等其它防治非典用产品，也应当严格按照《医疗器械监督管理条例》及有关规定进行管理。 四、普通脱脂纱布口罩按照国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局《关于加强对普通脱脂纱布口罩、医用防护口罩产品监管有关问题的通知》（国质检监联函〔2003〕319号）规定，不作为医疗器械管理。凡原已作为医疗器械注册、且不能达到医用防护口罩或其他医用要求的脱脂纱布口罩，要认真清理，并尽快向同级质量技术监督部门移交或通报，同时报我局医疗器械司。 五、某个产品是否属于医疗器械，请各省、自治区、直辖市药品监督管理局根据医疗器械定义判定，并将有关情况及时报国家食品药品监督管理局备案。凡是标称“医用”的产品，应作为医疗器械管理。现行国家或行业标准没有涵盖的防护用品，例如活性炭口罩、含药口罩、纳米口罩，企业标识执行医用防护口罩标准或其他医用要求的，按照医疗器械管理。企业没有标识达到医用防护口罩标准或其他医用要求的，不作为医疗器械管理。 六、国家食品药品监督管理局《关于进一步落实防治非典型肺炎所需医疗器械监督管理具体事项的通知》（国食药监办〔2003〕26号）第八条中的“产品”，是指纳入药品监督管理部门监管职责的“医疗器械”。 七、国食药监办〔2003〕26号文中所说的可经快速审批通道审批的医疗器械，是指目前防治非典急需，且市场供应短缺的医疗器械。 八、国食药监办〔2003〕26号文中第一条“经快速审批通道而获批准注册的医疗器械，须在批准后规定时间内完成临床试验”是指注册部门根据产品安全性和疫情急需程度等具体情况，可以先予以注册；同时，要求申请人在产品上市后，在规定时间内补做临床试验。 九、根据国食药监械〔2003〕33号文件的规定，医疗器械生产企业2003年4月29日前按原注册标准合法生产的医用一次性防护服、医用防护口罩，可以继续销售至2003年6月14日。 十、国家食品药品监督管理局等7部委局《关于开展防护服口罩消毒剂产品专项联合执法检查的紧急通知》（国食药监电〔2003〕3号）第2条中“以上标准不涵盖但已作为医疗器械注册的同类产品，按相关规定一并列入检查范围”，“同类产品”是指采用其他材料或结构，如纳米材料、活性炭、含有药物等，企业承诺达到医用要求的医用防护服、医用口罩等产品；“相关规定”是指注册产品标准、即将制定的行业标准和有关医疗器械规定。 请各省、自治区、直辖市药品监督管理局确定防治非典期间医疗器械监督工作联系人，保证24小时通讯畅通，并于2003年5月28日前将联系人的姓名、电话和手机号码传真到我局医疗器械司，传真电话：（010）88363234。 国家食品药品监督管理局 二○○三年五月二十一日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近日，河北省、北京市等药品监督管理局请示关于落实防治非典型肺炎所需医疗器械监督管理的一些具体事项。经研究，现通知如下： 一、各省、自治区、直辖市药品监督管理局应按照“程序不减少、给予加快，标准不降低、帮助提高”的原则，加快审批防治非典所需医疗器械。同时，要督促检测机构加快检测，尽快上市。对检测周期较长的医疗器械，可以边检测边履行注册审批程序，但产品的主要性能指标和安全性指标，必须在批准注册前完成检测。 二、医用一次性防护服、医用防护口罩和医用手术口罩，已明确划为第二类医疗器械(国食药监械〔2003〕57号)，各地应按二类监督管理到位。 三、按照国家标准化管理委员会《关于发布〈医用一次性防护服技术要求〉等4项国家标准的通知》（国标委农轻〔2003〕31号）和国家食品药品监管局《关于贯彻〈医用一次性防护服技术要求〉等3项国家标准的通知》（国食药监械〔2003〕33号）规定，医用一次性防护服和医用防护口罩从2003年4月29日起执行《医用一次性防护服技术要求》（GB 19082-2003）和《医用防护口罩技术要求》（GB 19083-2003）强制性国家标准。为保障此类用品的供应，在防治非典期间可以按照全国防治非典型肺炎指挥部后勤保障组《关于防治非典期间执行医用一次性防护服和医用防护口罩国家标准有关问题的紧急通知》（后勤保障〔2003〕1号）附件“应急检验及判定规则”进行检验。医用防护帽、医用防护眼罩等其它防治非典用产品，也应当严格按照《医疗器械监督管理条例》及有关规定进行管理。 四、普通脱脂纱布口罩按照国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局《关于加强对普通脱脂纱布口罩、医用防护口罩产品监管有关问题的通知》（国质检监联函〔2003〕319号）规定，不作为医疗器械管理。凡原已作为医疗器械注册、且不能达到医用防护口罩或其他医用要求的脱脂纱布口罩，要认真清理，并尽快向同级质量技术监督部门移交或通报，同时报我局医疗器械司。 五、某个产品是否属于医疗器械，请各省、自治区、直辖市药品监督管理局根据医疗器械定义判定，并将有关情况及时报国家食品药品监督管理局备案。凡是标称“医用”的产品，应作为医疗器械管理。现行国家或行业标准没有涵盖的防护用品，例如活性炭口罩、含药口罩、纳米口罩，企业标识执行医用防护口罩标准或其他医用要求的，按照医疗器械管理。企业没有标识达到医用防护口罩标准或其他医用要求的，不作为医疗器械管理。 六、国家食品药品监督管理局《关于进一步落实防治非典型肺炎所需医疗器械监督管理具体事项的通知》（国食药监办〔2003〕26号）第八条中的“产品”，是指纳入药品监督管理部门监管职责的“医疗器械”。 七、国食药监办〔2003〕26号文中所说的可经快速审批通道审批的医疗器械，是指目前防治非典急需，且市场供应短缺的医疗器械。 八、国食药监办〔2003〕26号文中第一条“经快速审批通道而获批准注册的医疗器械，须在批准后规定时间内完成临床试验”是指注册部门根据产品安全性和疫情急需程度等具体情况，可以先予以注册；同时，要求申请人在产品上市后，在规定时间内补做临床试验。 九、根据国食药监械〔2003〕33号文件的规定，医疗器械生产企业2003年4月29日前按原注册标准合法生产的医用一次性防护服、医用防护口罩，可以继续销售至2003年6月14日。 十、国家食品药品监督管理局等7部委局《关于开展防护服口罩消毒剂产品专项联合执法检查的紧急通知》（国食药监电〔2003〕3号）第2条中“以上标准不涵盖但已作为医疗器械注册的同类产品，按相关规定一并列入检查范围”，“同类产品”是指采用其他材料或结构，如纳米材料、活性炭、含有药物等，企业承诺达到医用要求的医用防护服、医用口罩等产品；“相关规定”是指注册产品标准、即将制定的行业标准和有关医疗器械规定。 请各省、自治区、直辖市药品监督管理局确定防治非典期间医疗器械监督工作联系人，保证24小时通讯畅通，并于2003年5月28日前将联系人的姓名、电话和手机号码传真到我局医疗器械司，传真电话：（010）88363234。 国家食品药品监督管理局 二○○三年五月二十一日
关于医用一次性防护服等产品分类问题的通知 | 国食药监械[2003]57号 | FGWJ-2003-10087 | 2003-05-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为配合防治“非典”工作的开展，使工作在第一线的医护人员能使用更有效、放心的防护用品，国家食品药品监督管理局拟对医用防护产品加强监管。经研究，自2003年5月15日起将医用一次性防护服、医用防护口罩和医用手术口罩划为第二类医疗器械进行管理。上述产品进行注册时，除临床试验予以免除外，其余均须符合第二类医疗器械的注册要求。有关生产企业应在2003年8月31日前按规定取得医疗器械生产企业许可证。各省、自治区、直辖市药品监督管理局对此应按照“快速审批通道”予以加快审批。该类产品原作为第一类医疗器械取得的注册证，在有效期内的继续有效，但应在有效期满前办理按第二类医疗器械重新注册的手续。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年五月十六日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为配合防治“非典”工作的开展，使工作在第一线的医护人员能使用更有效、放心的防护用品，国家食品药品监督管理局拟对医用防护产品加强监管。经研究，自2003年5月15日起将医用一次性防护服、医用防护口罩和医用手术口罩划为第二类医疗器械进行管理。上述产品进行注册时，除临床试验予以免除外，其余均须符合第二类医疗器械的注册要求。有关生产企业应在2003年8月31日前按规定取得医疗器械生产企业许可证。各省、自治区、直辖市药品监督管理局对此应按照“快速审批通道”予以加快审批。该类产品原作为第一类医疗器械取得的注册证，在有效期内的继续有效，但应在有效期满前办理按第二类医疗器械重新注册的手续。 特此通知 国家食品药品监督管理局 二○○三年五月十六日
关于加强对普通脱脂纱布口罩、医用防护口罩产品监管有关问题的通知（急件） | 国质检监联函[2003]319号 | FGWJ-2003-10228 | 2003-05-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市质量技术监督局、药品监督管理局： 为进一步贯彻落实七部委（局）关于开展防护服口罩消毒剂产品专项联合执法检查的紧急通知》（国食药监电[2003]3号）的精神，切实做好防治“非典”产品的监管和联合执法等工作，经国家质检总局与国家食品药品监督管理局商定，现就有关问题通知如下： 一、普通脱脂纱布口罩产品不属于《医疗器械监督管理条例》的调整范围。各级质量技术监督部门要依据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，加强质量监督和执法打假。要利用各种形式尽快组织本地区生产防治“非典”产品的企业认真学习、准确掌握标准内容，督促企业严格按标准组织生产和出厂检验，杜绝不符合强制性标准的产品流入市场。对在监督抽查和执法中，发现质量问题严重产品的生产企业以及在产品中掺杂使假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品、伪造或冒用质量标识等违法行为的，按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》等有关法律法规的规定依法严厉惩处。 二、医用防护口罩是属于《医疗器械监督管理条例》调整范围的产品，主要由食品药品监督管理部门负责监管。除普通脱脂纱布口罩外，医用防护口罩等防护用品，应严格执行国食药监办[2003]26号《关于进一步落实防治非典型肺炎所需医疗器械监督管理具体事项的通知》和国食药监械[2003]33号《关于贯彻〈医用一次性防护服技术要求等3项国家标准的通知〉》贯彻执行。各级质量技术监督部门要予以积极配合。 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家食品药品监督管理局 二○○三年五月十二日 | 各省、自治区、直辖市质量技术监督局、药品监督管理局： 为进一步贯彻落实七部委（局）关于开展防护服口罩消毒剂产品专项联合执法检查的紧急通知》（国食药监电[2003]3号）的精神，切实做好防治“非典”产品的监管和联合执法等工作，经国家质检总局与国家食品药品监督管理局商定，现就有关问题通知如下： 一、普通脱脂纱布口罩产品不属于《医疗器械监督管理条例》的调整范围。各级质量技术监督部门要依据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，加强质量监督和执法打假。要利用各种形式尽快组织本地区生产防治“非典”产品的企业认真学习、准确掌握标准内容，督促企业严格按标准组织生产和出厂检验，杜绝不符合强制性标准的产品流入市场。对在监督抽查和执法中，发现质量问题严重产品的生产企业以及在产品中掺杂使假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品、伪造或冒用质量标识等违法行为的，按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》等有关法律法规的规定依法严厉惩处。 二、医用防护口罩是属于《医疗器械监督管理条例》调整范围的产品，主要由食品药品监督管理部门负责监管。除普通脱脂纱布口罩外，医用防护口罩等防护用品，应严格执行国食药监办[2003]26号《关于进一步落实防治非典型肺炎所需医疗器械监督管理具体事项的通知》和国食药监械[2003]33号《关于贯彻〈医用一次性防护服技术要求等3项国家标准的通知〉》贯彻执行。各级质量技术监督部门要予以积极配合。 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家食品药品监督管理局 二○○三年五月十二日
关于贯彻《医用一次性防护服技术要求》等3项国家标准的通知 | 国食药监械[2003]33号 | FGWJ-2003-10194 | 2003-04-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据国家标准化管理委员会关于《发布<医用一次性防护服技术要求>等4项国家标准的通知》（国标委农轻〔2003〕31号） ，GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》、GB19083-2003《医用防护口罩技术要求》、GB19084-2003《普通脱脂纱布口罩》3项强制性国家标准，已经国家标准化管理委员会批准发布。该3项国家标准的编号、名称及实施日期如下： GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》 GB19083-2003《医用防护口罩技术要求》 GB19084-2003《普通脱脂纱布口罩》 上述3项标准均为国家强制性标准，自标准实施之日（4月29日）起，该3项产品的医疗器械生产企业必须按标准组织生产，经销单位自2003年6月15日起实施。 各级药品监督管理部门要按照《关于进一步落实防治非典型肺炎所需医疗器械监督管理事项的通知》（国食药监办〔2003〕26号）要求，对按以上国家标准生产相关产品的企业立即进行再登记，严格按照标准组织生产并定期向省级药品监督管理局报告生产情况。各级药品监督管理部门要加强对生产企业的监督管理和日常监督检查，并保证有关信息的及时上报。 同类产品其他结构形式的产品，将陆续制定相应的其他标准。 各单位可以从下列网站下载有关标准： www.sac.gov.cn 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○三年四月三十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据国家标准化管理委员会关于《发布<医用一次性防护服技术要求>等4项国家标准的通知》（国标委农轻〔2003〕31号） ，GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》、GB19083-2003《医用防护口罩技术要求》、GB19084-2003《普通脱脂纱布口罩》3项强制性国家标准，已经国家标准化管理委员会批准发布。该3项国家标准的编号、名称及实施日期如下： GB19082-2003《医用一次性防护服技术要求》 GB19083-2003《医用防护口罩技术要求》 GB19084-2003《普通脱脂纱布口罩》 上述3项标准均为国家强制性标准，自标准实施之日（4月29日）起，该3项产品的医疗器械生产企业必须按标准组织生产，经销单位自2003年6月15日起实施。 各级药品监督管理部门要按照《关于进一步落实防治非典型肺炎所需医疗器械监督管理事项的通知》（国食药监办〔2003〕26号）要求，对按以上国家标准生产相关产品的企业立即进行再登记，严格按照标准组织生产并定期向省级药品监督管理局报告生产情况。各级药品监督管理部门要加强对生产企业的监督管理和日常监督检查，并保证有关信息的及时上报。 同类产品其他结构形式的产品，将陆续制定相应的其他标准。 各单位可以从下列网站下载有关标准： www.sac.gov.cn 特此通知。 国家食品药品监督管理局 二○○三年四月三十日
关于转发国家标准公告有关《医用成像部门的评价及例行试验 第2-4部分：硬拷贝照相机稳定性试验》等2项国家标准的通知 | 国食药监械[2003]7号 | FGWJ-2003-10192 | 2003-04-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据中华人民共和国国家标准批准发布公告(2003年第3号)，《医用成像部门的评价及例行试验 第2-4部分：硬拷贝照相机稳定性试验》、《医用成像部门的评价及例行试验 第3-1部分：X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验》等2项国家标准，已经国家质量监督检验检疫总局批准发布。该2项国家标准的编号、名称及实施日期如下： GB/T 17006.6-2003 《医用成像部门的评价及例行试验 第2-4部分：硬拷贝照相机稳定性试验》 GB/T 17006.7-2003 《医用成像部门的评价及例行试验第3-1部分：X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验》 以上标准自2003年7月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○三年四月八日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据中华人民共和国国家标准批准发布公告(2003年第3号)，《医用成像部门的评价及例行试验 第2-4部分：硬拷贝照相机稳定性试验》、《医用成像部门的评价及例行试验 第3-1部分：X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验》等2项国家标准，已经国家质量监督检验检疫总局批准发布。该2项国家标准的编号、名称及实施日期如下： GB/T 17006.6-2003 《医用成像部门的评价及例行试验 第2-4部分：硬拷贝照相机稳定性试验》 GB/T 17006.7-2003 《医用成像部门的评价及例行试验第3-1部分：X射线摄影和透视系统用X射线设备成像性能验收试验》 以上标准自2003年7月1日起实施。 国家食品药品监督管理局 二○○三年四月八日
关于调整《国家重点监管医疗器械目录》的通知 | 国药监械[2003]128号 | FGWJ-2003-10159 | 2003-04-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强医疗器械生产企业日常监督管理，根据《医疗器械生产企业日常监督调度管理规定（试行）》（国药监械〔2003〕13号），结合生产企业监督管理实际情况，我局决定在2002年公布的《国家重点监管医疗器械目录》（国药监械〔2002〕153号，附件）基础上，补定4项产品作为国家重点监管品种。现将补定的产品公布如下，并自公布之日起实施。 一、橡胶避孕套； 二、血浆分离杯、血浆管路； 三、医用缝合针、线； 四、空心纤维透析器。 附件：2002年公布的《国家重点监管医疗器械目录》 国家药品监督管理局 二○○三年四月四日 附件： 2002年公布的《国家重点监管医疗器械目录》 一、一次性使用无菌医疗器械 1．一次性使用无菌注射器； 2．一次性使用输液器； 3．一次性使用输血器； 4．一次性使用滴定管式输液器； 5．一次性使用静脉输液针； 6．一次性使用无菌注射针； 7．一次性使用塑料血袋； 8．一次性使用采血器； 9．一次性使用麻醉穿刺包。 二、骨科植入物医疗器械 1．外科植入物关节假体； 2．金属直型、异形接骨板； 3．金属接骨、矫形钉； 4．金属矫形用棒； 5．髓内针、骨针； 6．脊柱内固定器材。 三、填充材料 1．乳房填充材料； 2．眼内填充材料； 3．骨科填充材料。 四、植入性医疗器械 1．人工晶体； 2．人工心脏瓣膜； 3．心脏起搏器； 4．血管内导管及支架。 五、角膜塑型镜 六、婴儿培养箱 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强医疗器械生产企业日常监督管理，根据《医疗器械生产企业日常监督调度管理规定（试行）》（国药监械〔2003〕13号），结合生产企业监督管理实际情况，我局决定在2002年公布的《国家重点监管医疗器械目录》（国药监械〔2002〕153号，附件）基础上，补定4项产品作为国家重点监管品种。现将补定的产品公布如下，并自公布之日起实施。 一、橡胶避孕套； 二、血浆分离杯、血浆管路； 三、医用缝合针、线； 四、空心纤维透析器。 附件：2002年公布的《国家重点监管医疗器械目录》 国家药品监督管理局 二○○三年四月四日 附件： 2002年公布的《国家重点监管医疗器械目录》 一、一次性使用无菌医疗器械 1．一次性使用无菌注射器； 2．一次性使用输液器； 3．一次性使用输血器； 4．一次性使用滴定管式输液器； 5．一次性使用静脉输液针； 6．一次性使用无菌注射针； 7．一次性使用塑料血袋； 8．一次性使用采血器； 9．一次性使用麻醉穿刺包。 二、骨科植入物医疗器械 1．外科植入物关节假体； 2．金属直型、异形接骨板； 3．金属接骨、矫形钉； 4．金属矫形用棒； 5．髓内针、骨针； 6．脊柱内固定器材。 三、填充材料 1．乳房填充材料； 2．眼内填充材料； 3．骨科填充材料。 四、植入性医疗器械 1．人工晶体； 2．人工心脏瓣膜； 3．心脏起搏器； 4．血管内导管及支架。 五、角膜塑型镜 六、婴儿培养箱
关于部分医疗器械产品分类界定问题的通知 | 国药监械[2003]98号 | FGWJ-2003-10118 | 2003-03-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门要求将部分产品进行分类界定的请示，经研究，现将对该部分产品分类界定问题通知如下： 一、外科手术用防粘连冲洗液：用于外科手术时对器械及手术部位的冲洗，保持良好的手术环境减少术后粘连的发生，作为三类医疗器械管理。 二、胃肠超声现象粉：用于超声检查对人体胃肠和胃周围器官疾病的诊断和鉴别诊断，作为三类医疗器械管理。 三、男健宝产品：利用真空负压原理，通过对阴茎的伸缩运动，用于辅助治疗功能性阳痿和阴茎体供血不足、早泄、阴茎短小等，作为三类医疗器械管理。 四、WRS疣清产品：采用低温原理，快速冷冻疣，以达到治疗目的，作为二类医疗器械管理。 五、鼻腔止血器产品：用于鼻内侧壁出血、鼻外侧壁出血、鼻中隔出血、后鼻孔出血、鼻手术后出血的治疗，作为二类医疗器械管理。 六、鼻腔清洗器产品：用于鼻腔分泌物结痂清洗、萎缩性鼻炎药物清洗及术腔咽癌术后化疗冲洗，作为二类医疗器械管理。 七、杯型双腔磁水器：用于对水进行磁化处理的杯型容器。如能提供准确有效的临床试验数据，作为二类医疗器械管理。 八、牙齿漂白剂：内含过氧化氢，对患者牙齿进行增白的牙科材料，作为二类医疗器械管理。 九、各种腰痛带、护膝、护踝等关节防护产品：用于关节外部的防护，不作为医疗器械管理。 十、足底振板：用于保健按摩足部，不作为医疗器械管理。 十一、焦度计：用于测量眼镜镜片（含角膜接触镜镜片）的顶焦度和棱焦度，确定镜片的光学中心和轴位、并打印标记，检查镜片是否争取按照在镜架中的测量仪器，不作为医疗器械管理。 十二、药敏纸片释放器：用于实验室进行药敏试验时，将药敏纸片摆放于培养基上的设备，不作为医疗器械管理。 国家药品监督管理局 二○○三年三月十八日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近期，我局陆续收到一些省级药品监督管理部门要求将部分产品进行分类界定的请示，经研究，现将对该部分产品分类界定问题通知如下： 一、外科手术用防粘连冲洗液：用于外科手术时对器械及手术部位的冲洗，保持良好的手术环境减少术后粘连的发生，作为三类医疗器械管理。 二、胃肠超声现象粉：用于超声检查对人体胃肠和胃周围器官疾病的诊断和鉴别诊断，作为三类医疗器械管理。 三、男健宝产品：利用真空负压原理，通过对阴茎的伸缩运动，用于辅助治疗功能性阳痿和阴茎体供血不足、早泄、阴茎短小等，作为三类医疗器械管理。 四、WRS疣清产品：采用低温原理，快速冷冻疣，以达到治疗目的，作为二类医疗器械管理。 五、鼻腔止血器产品：用于鼻内侧壁出血、鼻外侧壁出血、鼻中隔出血、后鼻孔出血、鼻手术后出血的治疗，作为二类医疗器械管理。 六、鼻腔清洗器产品：用于鼻腔分泌物结痂清洗、萎缩性鼻炎药物清洗及术腔咽癌术后化疗冲洗，作为二类医疗器械管理。 七、杯型双腔磁水器：用于对水进行磁化处理的杯型容器。如能提供准确有效的临床试验数据，作为二类医疗器械管理。 八、牙齿漂白剂：内含过氧化氢，对患者牙齿进行增白的牙科材料，作为二类医疗器械管理。 九、各种腰痛带、护膝、护踝等关节防护产品：用于关节外部的防护，不作为医疗器械管理。 十、足底振板：用于保健按摩足部，不作为医疗器械管理。 十一、焦度计：用于测量眼镜镜片（含角膜接触镜镜片）的顶焦度和棱焦度，确定镜片的光学中心和轴位、并打印标记，检查镜片是否争取按照在镜架中的测量仪器，不作为医疗器械管理。 十二、药敏纸片释放器：用于实验室进行药敏试验时，将药敏纸片摆放于培养基上的设备，不作为医疗器械管理。 国家药品监督管理局 二○○三年三月十八日
关于继续加强对医疗机构的医疗器械监督管理的通知 | 国药监市[2003]118号 | FGWJ-2003-10158 | 2003-03-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，卫生厅局： 为贯彻《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》（国发〔2001〕11号），加强对医疗机构的医疗器械监督管理，国家药品监督管理局、卫生部分别下发了《关于进一步加强医疗机构一次性使用医疗器械监督管理工作的通知》（国药监市〔2002〕175号）、《卫生部关于重申加强一次性使用无菌医疗用品管理的通知》（卫医发〔2001〕351号）。各级药品监督管理部门和卫生行政部门按照上述通知要求，加强了对医疗机构的监督检查，取得一定成效。但是，近来在各地对医疗器械违法违规案件的查处中发现，部分医疗机构从非法渠道采购医疗器械，重复使用一次性使用医疗器械的情况还时有发生，严重威胁着患者健康和生命安全，已成为社会关注的焦点。为此，各级药品监督管理部门和卫生行政部门应进一步加强合作，相互配合，继续加强对医疗机构的医疗器械监督管理，规范医疗机构采购和使用医疗器械行为。现将有关事项通知如下： 一、提高认识，继续加强对医疗机构的医疗器械监督。医疗器械市场整治是全国整顿和规范市场经济秩序的重要内容。做好医疗机构的医疗器械监督管理工作，是落实“三个代表”重要思想和十六大精神的体现，也是确保人民群众身体健康和医疗安全的迫切要求。对此，各级药监部门、卫生行政部门必须高度重视，从维护广大人民群众切身利益的高度出发，完善监管措施，按照《医疗器械监督管理条例》、《消毒管理办法》和《医院感染管理规范（试行）》等规定，切实加强对医疗机构的医疗器械监督和管理，维护患者合法权益。 二、加强对医疗器械临床使用的管理。各级各类医疗机构必须按照《医疗器械监督管理条例》、《消毒管理办法》和《医院感染管理规范（试行）》等有关法规规定，建立并严格执行医疗器械采购、验收制度和一次性使用医疗器械的用后处理制度。杜绝假冒伪劣医疗器械进入临床使用。严禁重复使用一次性使用医疗器械，防止使用后的一次性使用医疗器械流向社会。 各级各类医疗机构对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录至少应包括：患者姓名、产品名称、产品数量、规格型号、灭菌批号（对无菌医疗器械）等必要的产品跟踪信息，使产品具有可追溯性。 三、加强对医疗机构采购和使用医疗器械行为的规范和监督检查。各级药监部门和卫生行政部门要以一次性使用医疗器械、植入体内医疗器械为重点，严格检查医疗机构是否执行医疗器械的采购、验收制度，购进的产品生产是否合法，产品购进渠道是否合法。严格检查医疗机构是否建立了一次性使用医疗器械的用后处理制度，实行中是否按规定进行消毒、销毁等无害化处理并做好记录。对购进无证医疗器械的、从非法渠道购进医疗器械的、重复使用一次性使用医疗器械的医疗机构，药监部门要按照《医疗器械监督管理条例》等有关法规，坚决予以查处。对违反《消毒管理办法》、《医院感染管理规范（试行）》等有关规定的医疗机构和医务人员，卫生行政部门要予以严肃处理。 四、明确职责，密切合作，形成合力。各级药监部门、卫生行政部门要按照《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》精神，在对医疗机构的医疗器械采购和使用情况的监督和管理检查中，明确各自职责，密切合作。根据辖区实际确定监管重点，制定有针对性的措施，开展联合行动，形成合力，切实把对医疗机构的医疗器械监督管理工作落到实处，保障患者使用医疗器械的安全有效，确保医疗质量和医疗安全。 国家药品监督管理局 中华人民共和国卫生部 二○○三年三月十八日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，卫生厅局： 为贯彻《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》（国发〔2001〕11号），加强对医疗机构的医疗器械监督管理，国家药品监督管理局、卫生部分别下发了《关于进一步加强医疗机构一次性使用医疗器械监督管理工作的通知》（国药监市〔2002〕175号）、《卫生部关于重申加强一次性使用无菌医疗用品管理的通知》（卫医发〔2001〕351号）。各级药品监督管理部门和卫生行政部门按照上述通知要求，加强了对医疗机构的监督检查，取得一定成效。但是，近来在各地对医疗器械违法违规案件的查处中发现，部分医疗机构从非法渠道采购医疗器械，重复使用一次性使用医疗器械的情况还时有发生，严重威胁着患者健康和生命安全，已成为社会关注的焦点。为此，各级药品监督管理部门和卫生行政部门应进一步加强合作，相互配合，继续加强对医疗机构的医疗器械监督管理，规范医疗机构采购和使用医疗器械行为。现将有关事项通知如下： 一、提高认识，继续加强对医疗机构的医疗器械监督。医疗器械市场整治是全国整顿和规范市场经济秩序的重要内容。做好医疗机构的医疗器械监督管理工作，是落实“三个代表”重要思想和十六大精神的体现，也是确保人民群众身体健康和医疗安全的迫切要求。对此，各级药监部门、卫生行政部门必须高度重视，从维护广大人民群众切身利益的高度出发，完善监管措施，按照《医疗器械监督管理条例》、《消毒管理办法》和《医院感染管理规范（试行）》等规定，切实加强对医疗机构的医疗器械监督和管理，维护患者合法权益。 二、加强对医疗器械临床使用的管理。各级各类医疗机构必须按照《医疗器械监督管理条例》、《消毒管理办法》和《医院感染管理规范（试行）》等有关法规规定，建立并严格执行医疗器械采购、验收制度和一次性使用医疗器械的用后处理制度。杜绝假冒伪劣医疗器械进入临床使用。严禁重复使用一次性使用医疗器械，防止使用后的一次性使用医疗器械流向社会。 各级各类医疗机构对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械，必须建立详细的使用记录。记录至少应包括：患者姓名、产品名称、产品数量、规格型号、灭菌批号（对无菌医疗器械）等必要的产品跟踪信息，使产品具有可追溯性。 三、加强对医疗机构采购和使用医疗器械行为的规范和监督检查。各级药监部门和卫生行政部门要以一次性使用医疗器械、植入体内医疗器械为重点，严格检查医疗机构是否执行医疗器械的采购、验收制度，购进的产品生产是否合法，产品购进渠道是否合法。严格检查医疗机构是否建立了一次性使用医疗器械的用后处理制度，实行中是否按规定进行消毒、销毁等无害化处理并做好记录。对购进无证医疗器械的、从非法渠道购进医疗器械的、重复使用一次性使用医疗器械的医疗机构，药监部门要按照《医疗器械监督管理条例》等有关法规，坚决予以查处。对违反《消毒管理办法》、《医院感染管理规范（试行）》等有关规定的医疗机构和医务人员，卫生行政部门要予以严肃处理。 四、明确职责，密切合作，形成合力。各级药监部门、卫生行政部门要按照《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》精神，在对医疗机构的医疗器械采购和使用情况的监督和管理检查中，明确各自职责，密切合作。根据辖区实际确定监管重点，制定有针对性的措施，开展联合行动，形成合力，切实把对医疗机构的医疗器械监督管理工作落到实处，保障患者使用医疗器械的安全有效，确保医疗质量和医疗安全。 国家药品监督管理局 中华人民共和国卫生部 二○○三年三月十八日
关于发布YY 0330-2001《医用脱脂棉》等2项医疗器械行业标准第1号修改单的通知 | 国药监械[2003]101号 | FGWJ-2003-10177 | 2003-03-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家药品监督管理局审查批准，现发布YY 0330-2001《医用脱脂棉》和YY 0331-2001《医用脱脂纱布》2项医疗器械行业标准第1号修改单。本修改单自2003年5月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○三年三月十七日 YY 0330-2002《医用脱脂棉》第1号修改单 1．（第3页）4.7条中“记录筐子沉入水面的终止时间”， 改为：“记录试样沉入水面的终止时间”。 2．（第2页）3.14条中“医用脱脂棉制品若采用环氧乙烷残留量灭菌”， 改为：“医用脱脂棉制品若采用环氧乙烷灭菌”。 YY 0331-2002《医用脱脂纱布》第1号修改单 1．（第1页）3.3条中的“经纬密度（根/10cm）应为明示标称值的±5%”， 改为“经纬密度（根/10cm）的允差应为明示标称值的±5%。 2．（第1页）3.4条中的“宽度不得少于明示标称值的1.6%”， 改为：“宽度的允差应不得少于明示标称值的1.6%。 3．（第2页）3.14条中“F=K·n----（1）”改为：“F≥K·n----（1）”。 4．（第4页）4.14条中“每块宽50mm有足够的长度”， 改为：“每块宽100mm有足够的长度”。 5．（第4页）取消6.1.1.1中的“f）项”，取消6.1.1.2中的“h）项”。 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 经国家药品监督管理局审查批准，现发布YY 0330-2001《医用脱脂棉》和YY 0331-2001《医用脱脂纱布》2项医疗器械行业标准第1号修改单。本修改单自2003年5月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○三年三月十七日 YY 0330-2002《医用脱脂棉》第1号修改单 1．（第3页）4.7条中“记录筐子沉入水面的终止时间”， 改为：“记录试样沉入水面的终止时间”。 2．（第2页）3.14条中“医用脱脂棉制品若采用环氧乙烷残留量灭菌”， 改为：“医用脱脂棉制品若采用环氧乙烷灭菌”。 YY 0331-2002《医用脱脂纱布》第1号修改单 1．（第1页）3.3条中的“经纬密度（根/10cm）应为明示标称值的±5%”， 改为“经纬密度（根/10cm）的允差应为明示标称值的±5%。 2．（第1页）3.4条中的“宽度不得少于明示标称值的1.6%”， 改为：“宽度的允差应不得少于明示标称值的1.6%。 3．（第2页）3.14条中“F=K·n----（1）”改为：“F≥K·n----（1）”。 4．（第4页）4.14条中“每块宽50mm有足够的长度”， 改为：“每块宽100mm有足够的长度”。 5．（第4页）取消6.1.1.1中的“f）项”，取消6.1.1.2中的“h）项”。
关于转发《一次性使用塑料血袋》等4项国家标准第1号修改单的通知 | 国药监械[2003]102号 | FGWJ-2003-10178 | 2003-03-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 一次性使用塑料血袋(GB 14232-93)、一次性使用无菌注射针(GB 15811-2001)、一次性使用无菌注射器(GB 15810-2001)及一次性使用输液器(GB 8368-1998)等国家标准第1号修改单已经国家标准化管理委员会批准，从2003年7月1日起实施。现将上述标准修改单转发你局，请通知有关企业提早做好实施上述标准修改单的准备，确保有关产品符合上述标准及修改单的要求。 附件：1．关于批准GB 14232-93《一次性使用塑料血袋》等3项国家标准第1号修改单的函 2．关于批准GB 8368-1998《一次性使用输液器》国家标准第1号修改单的函 国家药品监督管理局 二○○三年三月十七日 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函[2003]11号 关干批准GB14232—93《一次性使用塑料血袋》等3项 国家标准第1号修改单的函 国家药品监督管理局： 你局以国药监械［2002]184号文报送的 GB14232 — 93一次性使用塑料血袋》等3项国家标准第1号修改单，业经我委批准，并在《中国标准化》2003年第4期上公布，自2003年7月1日起实施。 修改单见附件。 中国国家标准化管理委员会 二○○三年二月十日 附件1： GB 1423 — 93《一次性使用塑料血袋》 国家标准第1号修改单 本修改单业经国家标准化管理委员会于2003年2月曰日日以国标委农轻函[2003]11号文批准，自2003年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 表 3醇溶出物（DEHP）“指标”栏更改为： ≤10（公称容量＞3mL～500mL）； ≤13（公称容量＞150mL～300mL）； ≤14（公称容≤150mL）。 ─────────────────────────────────────── 附件2： GB 15811 － 2001《一次性使用无菌注射针》 国家标准第1号修改单 本修改单业经国家标准化管理委员会于2003年2月10日以国标委农轻函[2003]11号文批准，自2003年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 一、（第6页）5.7.3条改为：取5.7.1制备的检验液，按GB/T14233.2—1993中的细菌内毒素试验或热原试验法（仲裁法） 进行、应符合4.7.2的规定。 二、（第3页）取消注脚注1］ 三、（第2页）“3.3”改为“3.4”、“3.4”改为“3.5”、“3.5”改为“3.6”。 ─────────────────────────────────────── 附件3： GB 15810 — 2001《一次性使用无菌注射器》 国家标准第1号修改单 本修改单业经国家标准化管理委员会于2003年2月10日以国标委农轻函[2003]11号文批准，自2003年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 1．（第2页）4.3条中“附录D”改为“附录E”。 2．（第3页）5.3.1条中“表2”改为“表1”。 3．（第5页）5.10.3条中“表2”，改为“表1”，“大于”改为大于（含等于）”。 4．（第5页）5.11.1条中“隔”改为“镉”。 5．（第6页）5.12.3条增加（溶血率≤5％） 7．（第7页）6.9.3条中5.4改为5.4.1。 8．（第 7页）6.10.2条a）中取消“取6.10.1条所制备的供试液” 9．（第12页）表C2中注2的“ATC9372”改为“ATCCg372” 10．（第6页）6.7条应改为：容量允差试验：用精度为0.1mg的天平，称取空玻璃杯重过，将注射器吸取20℃±5℃％蒸馏水至刻度容量［V0，在大于（含等于）和小于公称容量一半的区间内任选一点］，排出气泡并确保水的半月形水面与锥头腔末端齐平，同时基准线上边缘与分度线下边缘相切，然后将水全部排入空玻璃杯中，再称重量，二者之差为排出体积（V1，水的密度为1000kg/m3）。大于或等于公称容量一半的容量允差（％）的计算公式： V0－Vi ────×100％ Vi 式中：V0──刻度容量 Vi──排出体积另外，小于公称容量一半的容量允差V0-Vi，应符合5.10.3的要求。 11．（第7页）6.9.2条增加“镉的含量按GB／T14233.1—1998中5.9.1的方法进行，应符合5.11.1的规定。” 12．（第7页）6.9.4条改为“用6.9.1的方法，浸取1h后所得的供试液20m1，按GB／T14233.1—1998中5.2.2的方法进行，应符合5.11.3的规定。” ─────────────────────────────────────── 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函[2003]12号 关于批准GB8368—1998《一次性使用输液器》 国家标准第1号修改单的函 国家药品监督管理局： 你局以国药监械[2002]230号文报送的GB 8368—1998《一次性使用输液器》第1号修改单，业经我委批准，并在《中国标准化》2003年第4期上公布，自2003年7月1日起实施。 修改单见附件。 中国国家标准化管理委员会 二○○三年三月十日 附件： GB 8368 — 1998《一次性使用输液器》 国家标准第1号修改单 本修改单业经国家标准化管理委员会于2003年2月10日以国标委农轻函[2003]12号文批准，自2003年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 6.12 增加注释： 注：GB/T1962.1中规定的锥头分离力指标为推荐性的。各类检验报告应包含该项性能的检验信息和结论，以利于促进产品质量的提高。 ─────────────────────────────────────── | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 一次性使用塑料血袋(GB 14232-93)、一次性使用无菌注射针(GB 15811-2001)、一次性使用无菌注射器(GB 15810-2001)及一次性使用输液器(GB 8368-1998)等国家标准第1号修改单已经国家标准化管理委员会批准，从2003年7月1日起实施。现将上述标准修改单转发你局，请通知有关企业提早做好实施上述标准修改单的准备，确保有关产品符合上述标准及修改单的要求。 附件：1．关于批准GB 14232-93《一次性使用塑料血袋》等3项国家标准第1号修改单的函 2．关于批准GB 8368-1998《一次性使用输液器》国家标准第1号修改单的函 国家药品监督管理局 二○○三年三月十七日 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函[2003]11号 关干批准GB14232—93《一次性使用塑料血袋》等3项 国家标准第1号修改单的函 国家药品监督管理局： 你局以国药监械［2002]184号文报送的 GB14232 — 93一次性使用塑料血袋》等3项国家标准第1号修改单，业经我委批准，并在《中国标准化》2003年第4期上公布，自2003年7月1日起实施。 修改单见附件。 中国国家标准化管理委员会 二○○三年二月十日 附件1： GB 1423 — 93《一次性使用塑料血袋》 国家标准第1号修改单 本修改单业经国家标准化管理委员会于2003年2月曰日日以国标委农轻函[2003]11号文批准，自2003年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 表 3醇溶出物（DEHP）“指标”栏更改为： ≤10（公称容量＞3mL～500mL）； ≤13（公称容量＞150mL～300mL）； ≤14（公称容≤150mL）。 ─────────────────────────────────────── 附件2： GB 15811 － 2001《一次性使用无菌注射针》 国家标准第1号修改单 本修改单业经国家标准化管理委员会于2003年2月10日以国标委农轻函[2003]11号文批准，自2003年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 一、（第6页）5.7.3条改为：取5.7.1制备的检验液，按GB/T14233.2—1993中的细菌内毒素试验或热原试验法（仲裁法） 进行、应符合4.7.2的规定。 二、（第3页）取消注脚注1］ 三、（第2页）“3.3”改为“3.4”、“3.4”改为“3.5”、“3.5”改为“3.6”。 ─────────────────────────────────────── 附件3： GB 15810 — 2001《一次性使用无菌注射器》 国家标准第1号修改单 本修改单业经国家标准化管理委员会于2003年2月10日以国标委农轻函[2003]11号文批准，自2003年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 1．（第2页）4.3条中“附录D”改为“附录E”。 2．（第3页）5.3.1条中“表2”改为“表1”。 3．（第5页）5.10.3条中“表2”，改为“表1”，“大于”改为大于（含等于）”。 4．（第5页）5.11.1条中“隔”改为“镉”。 5．（第6页）5.12.3条增加（溶血率≤5％） 7．（第7页）6.9.3条中5.4改为5.4.1。 8．（第 7页）6.10.2条a）中取消“取6.10.1条所制备的供试液” 9．（第12页）表C2中注2的“ATC9372”改为“ATCCg372” 10．（第6页）6.7条应改为：容量允差试验：用精度为0.1mg的天平，称取空玻璃杯重过，将注射器吸取20℃±5℃％蒸馏水至刻度容量［V0，在大于（含等于）和小于公称容量一半的区间内任选一点］，排出气泡并确保水的半月形水面与锥头腔末端齐平，同时基准线上边缘与分度线下边缘相切，然后将水全部排入空玻璃杯中，再称重量，二者之差为排出体积（V1，水的密度为1000kg/m3）。大于或等于公称容量一半的容量允差（％）的计算公式： V0－Vi ────×100％ Vi 式中：V0──刻度容量 Vi──排出体积另外，小于公称容量一半的容量允差V0-Vi，应符合5.10.3的要求。 11．（第7页）6.9.2条增加“镉的含量按GB／T14233.1—1998中5.9.1的方法进行，应符合5.11.1的规定。” 12．（第7页）6.9.4条改为“用6.9.1的方法，浸取1h后所得的供试液20m1，按GB／T14233.1—1998中5.2.2的方法进行，应符合5.11.3的规定。” ─────────────────────────────────────── 国家标准化管理委员会 ═══════════════════════════════════════ 国标委农轻函[2003]12号 关于批准GB8368—1998《一次性使用输液器》 国家标准第1号修改单的函 国家药品监督管理局： 你局以国药监械[2002]230号文报送的GB 8368—1998《一次性使用输液器》第1号修改单，业经我委批准，并在《中国标准化》2003年第4期上公布，自2003年7月1日起实施。 修改单见附件。 中国国家标准化管理委员会 二○○三年三月十日 附件： GB 8368 — 1998《一次性使用输液器》 国家标准第1号修改单 本修改单业经国家标准化管理委员会于2003年2月10日以国标委农轻函[2003]12号文批准，自2003年7月1日起实施。 ─────────────────────────────────────── 6.12 增加注释： 注：GB/T1962.1中规定的锥头分离力指标为推荐性的。各类检验报告应包含该项性能的检验信息和结论，以利于促进产品质量的提高。 ───────────────────────────────────────
关于B型超声诊断设备监督抽验情况及查处工作的通知 | 国药监市[2003]84号 | FGWJ-2003-10148 | 2003-03-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全有效，2002年第四季度，我局组织对B型超声诊断设备产品进行了质量监督抽验。现将抽验结果及有关查处工作通知如下： 一、抽验的基本情况 本次共抽验了21家生产企业和1家经营单位的B型超声诊断设备产品22台，依据国家标准GB10152——1997《B型超声诊断设备》、GB9706.1——1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB16846——1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》进行检测，其中19台产品合格，抽验合格率为86.4%（抽验结果详见附件1）。此外，本次抽验中还有部分企业未抽到产品，有关情况见附件2。 不合格产品问题主要集中在电解质强度、盲区指标不符合标准要求。上述指标不合格直接影响B型超声诊断设备的安全有效性，甚至危害使用者的人身安全。 二、对不合格产品的查处 对本次抽验中质量不合格的产品及有关单位，有关省（区、市）药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的有关规定予以查处。责令不合格产品生产企业限期整改，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 徐州华声医学仪器有限公司生产的华声牌ADT-1106型B型超声诊断仪，在2001年和本次质量抽验中，连续出现质量不合格问题，请江苏省药品监督管理局加强监督。 三、对未抽到产品企业的处理意见 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业，有关省（区、市）药品监督管理局应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 上述查处情况，请于2003年4月30日前报我局市场监督司。 附件：1．医疗器械质量公告(2003)第2期总第5期 2．B型超声诊断设备产品质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 国家药品监督管理局 二○○三年三月六日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全有效，2002年第四季度，我局组织对B型超声诊断设备产品进行了质量监督抽验。现将抽验结果及有关查处工作通知如下： 一、抽验的基本情况 本次共抽验了21家生产企业和1家经营单位的B型超声诊断设备产品22台，依据国家标准GB10152——1997《B型超声诊断设备》、GB9706.1——1995《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB16846——1997《医用超声诊断设备声输出公布要求》进行检测，其中19台产品合格，抽验合格率为86.4%（抽验结果详见附件1）。此外，本次抽验中还有部分企业未抽到产品，有关情况见附件2。 不合格产品问题主要集中在电解质强度、盲区指标不符合标准要求。上述指标不合格直接影响B型超声诊断设备的安全有效性，甚至危害使用者的人身安全。 二、对不合格产品的查处 对本次抽验中质量不合格的产品及有关单位，有关省（区、市）药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的有关规定予以查处。责令不合格产品生产企业限期整改，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 徐州华声医学仪器有限公司生产的华声牌ADT-1106型B型超声诊断仪，在2001年和本次质量抽验中，连续出现质量不合格问题，请江苏省药品监督管理局加强监督。 三、对未抽到产品企业的处理意见 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业，有关省（区、市）药品监督管理局应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 上述查处情况，请于2003年4月30日前报我局市场监督司。 附件：1．医疗器械质量公告(2003)第2期总第5期 2．B型超声诊断设备产品质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 国家药品监督管理局 二○○三年三月六日
关于二氧化碳激光治疗机监督抽验情况及查处工作的通知 | 国药监市[2003]85号 | FGWJ-2003-10173 | 2003-03-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全有效，2002年，我局组织对二氧化碳激光治疗机进行了产品质量监督抽验。现将抽验结果及有关查处工作通知如下： 一、抽验的基本情况 本次共抽验了10家生产企业的二氧化碳激光治疗机产品10台，依据国家标准GB11748-1999《二氧化碳激光治疗机》进行检测，其中6台产品合格，抽验合格率为60%（抽验结果详见附件1）。此外，本次抽验中还有部分企业未抽到产品，有关情况见附件2。 不合格产品主要问题集中在相关警告、标记和使用说明书等项目不符合标准要求。二氧化碳激光治疗机是高能量的医疗器械，上述项目不符合标准要求，使操作人员缺乏必要的安全预防措施或导致误操作，可能造成伤害。 二、对不合格产品及有关单位的查处 对本次抽验质量不合格的产品及有关单位，有关省（市）药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的有关规定予以查处。责成不合格产品生产企业限期整改，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 三、对未抽到产品企业的处理意见 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业，有关省（区、市）药品监督管理局应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 上述查处情况，请于2003年4月30日前报我局市场监督司。 附件：1．医疗器械质量公告(2003)第3期总第6期 2．二氧化碳激光治疗机产品质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 国家药品监督管理局 二○○三年三月六日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全有效，2002年，我局组织对二氧化碳激光治疗机进行了产品质量监督抽验。现将抽验结果及有关查处工作通知如下： 一、抽验的基本情况 本次共抽验了10家生产企业的二氧化碳激光治疗机产品10台，依据国家标准GB11748-1999《二氧化碳激光治疗机》进行检测，其中6台产品合格，抽验合格率为60%（抽验结果详见附件1）。此外，本次抽验中还有部分企业未抽到产品，有关情况见附件2。 不合格产品主要问题集中在相关警告、标记和使用说明书等项目不符合标准要求。二氧化碳激光治疗机是高能量的医疗器械，上述项目不符合标准要求，使操作人员缺乏必要的安全预防措施或导致误操作，可能造成伤害。 二、对不合格产品及有关单位的查处 对本次抽验质量不合格的产品及有关单位，有关省（市）药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的有关规定予以查处。责成不合格产品生产企业限期整改，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 三、对未抽到产品企业的处理意见 对本次监督抽验中未抽到产品的生产企业，有关省（区、市）药品监督管理局应加强对该企业的监督检查。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗器械监督管理条例》等有关规章予以处理。 上述查处情况，请于2003年4月30日前报我局市场监督司。 附件：1．医疗器械质量公告(2003)第3期总第6期 2．二氧化碳激光治疗机产品质量监督抽验部分未抽到产品的企业情况 国家药品监督管理局 二○○三年三月六日
国家药品监督管理局 公安部关于联合打击制售假劣药品医疗器械违法犯罪活动的通告 | 国药监市[2003]66号 | FGWJ-2003-10162 | 2003-02-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局、公安厅(局)，新疆生产建设兵团公安局： 为维护人民身体健康，整顿和规范药品、医疗器械市场经济秩序，严厉打击制售假劣药品、医疗器械违法犯罪活动，特通告如下： 一、2003年3月至2003年9月，药品监督管理部门和公安机关将根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国刑法》以及其他有关法律法规，在全国范围内开展打击制售假劣药品、医疗器械违法犯罪活动的联合行动。 二、联合行动将以严厉打击制售假劣药品、医疗器械的各类违法犯罪行为，取缔、捣毁假劣药品、医疗器械制售窝点和网络为重点，依法严惩参与制售假劣药品、医疗器械的违法犯罪分子，以及为制售假劣药品、医疗器械提供资金、机械、印刷、包装、运输、加工、仓储、邮寄等便利条件的违法单位和个人。 三、在打击制售假劣药品、医疗器械联合行动期间，凡主动交代生产、销售假劣药品、医疗器械问题，主动上缴假劣药品、医疗器械及制假机械、原辅材料的，酌情依法从轻处理；凡顶风作案的，坚决依法从重处理。 四、对举报、协助查处生产、销售假劣药品、医疗器械活动有功的单位和个人，按有关规定给予奖励。国家药品监督管理局举报电话：010-88372260；公安部举报电话：010-65254722。 五、对拒绝、阻碍执法人员查处生产、销售假劣药品、医疗器械，侵害打假执法人员人身权利的，要依法严肃处理；构成违反治安管理行为的，依法予以治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 特此通告 国家药品监督管理局 中华人民共和国公安部 二○○三年二月十四日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局、公安厅(局)，新疆生产建设兵团公安局： 为维护人民身体健康，整顿和规范药品、医疗器械市场经济秩序，严厉打击制售假劣药品、医疗器械违法犯罪活动，特通告如下： 一、2003年3月至2003年9月，药品监督管理部门和公安机关将根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国刑法》以及其他有关法律法规，在全国范围内开展打击制售假劣药品、医疗器械违法犯罪活动的联合行动。 二、联合行动将以严厉打击制售假劣药品、医疗器械的各类违法犯罪行为，取缔、捣毁假劣药品、医疗器械制售窝点和网络为重点，依法严惩参与制售假劣药品、医疗器械的违法犯罪分子，以及为制售假劣药品、医疗器械提供资金、机械、印刷、包装、运输、加工、仓储、邮寄等便利条件的违法单位和个人。 三、在打击制售假劣药品、医疗器械联合行动期间，凡主动交代生产、销售假劣药品、医疗器械问题，主动上缴假劣药品、医疗器械及制假机械、原辅材料的，酌情依法从轻处理；凡顶风作案的，坚决依法从重处理。 四、对举报、协助查处生产、销售假劣药品、医疗器械活动有功的单位和个人，按有关规定给予奖励。国家药品监督管理局举报电话：010-88372260；公安部举报电话：010-65254722。 五、对拒绝、阻碍执法人员查处生产、销售假劣药品、医疗器械，侵害打假执法人员人身权利的，要依法严肃处理；构成违反治安管理行为的，依法予以治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 特此通告 国家药品监督管理局 中华人民共和国公安部 二○○三年二月十四日
关于自动盖片机等产品不作为医疗器械管理的通知 | 国药监械[2003]53号 | FGWJ-2003-10214 | 2003-02-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 以下产品由于预期目的、功能及用途等不符合《医疗器械监督管理条例》中有关医疗器械的定义，故不作为医疗器械管理。 一、自动盖片机：用于将极薄的盖玻片封盖在承载染色组织切片的玻片上。 二、体外用碎骨机：用于在骨科手术中，将人体的组织或碎骨进行粉碎。 三、磨片机：用于眼镜店或眼镜工厂打磨镜片。 四、电脑查片仪：用于对各种镜片度数进行精确、快速检测，并对累进焦点和多焦点镜片进行测量图形显示。 五、光谱透过率测量仪：用于对太阳镜进行紫外线透过率检查。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○三年二月九日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 以下产品由于预期目的、功能及用途等不符合《医疗器械监督管理条例》中有关医疗器械的定义，故不作为医疗器械管理。 一、自动盖片机：用于将极薄的盖玻片封盖在承载染色组织切片的玻片上。 二、体外用碎骨机：用于在骨科手术中，将人体的组织或碎骨进行粉碎。 三、磨片机：用于眼镜店或眼镜工厂打磨镜片。 四、电脑查片仪：用于对各种镜片度数进行精确、快速检测，并对累进焦点和多焦点镜片进行测量图形显示。 五、光谱透过率测量仪：用于对太阳镜进行紫外线透过率检查。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○三年二月九日
关于发布《超声多普勒胎儿心率仪》等5项医疗器械行业标准的通知 | 国药监械[2003]52号 | FGWJ-2003-10191 | 2003-02-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《超声多普勒胎儿心率仪》等5项医疗器械行业标准已审定通过，现予发布。各项行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1.YY 0448-2003 《超声多普勒胎儿心率仪》 2.YY 0449-2003 《超声多普勒胎儿监护仪》 3.YY 0450.1-2003 《一次性使用无菌血管内导管辅件第1部分：导引器械》 4.YY 0450.2-2003 《一次性使用无菌血管内导管辅件第2部分：套针外周导管管塞》 5.YY 0451-2003 《一次性使用输注泵》 以上标准自2003年9月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○三年二月九日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《超声多普勒胎儿心率仪》等5项医疗器械行业标准已审定通过，现予发布。各项行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1.YY 0448-2003 《超声多普勒胎儿心率仪》 2.YY 0449-2003 《超声多普勒胎儿监护仪》 3.YY 0450.1-2003 《一次性使用无菌血管内导管辅件第1部分：导引器械》 4.YY 0450.2-2003 《一次性使用无菌血管内导管辅件第2部分：套针外周导管管塞》 5.YY 0451-2003 《一次性使用输注泵》 以上标准自2003年9月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○三年二月九日
关于编制2003年制修订医疗器械国家标准行业标准项目计划的通知 | 国药监械[2003]9号 | FGWJ-2003-10096 | 2003-01-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 根据国家标准化管理委员会《关于编制2003年制修订国家标准项目计划的通知》（国标委计划［2002］92号）的要求，为了更好地完成医疗器械标准工作，现将编制2003年制修订的医疗器械国家标准、行业标准的有关要求通知如下： 一、编制原则 （一）为使标准化工作更好地为社会主义经济建设服务，2003年制修订医疗器械标准项目，要有利于促进产业升级和产业结构调整、推动科技进步和技术创新、推进与国际惯例接轨； （二）履行世界贸易组织/技术性贸易壁垒协定（WTO/TBT），制修订医疗器械标准项目要突出加入WTO后急需的标准项目和有利于我国相应产业发展的标准项目； （三）制修订医疗器械标准项目的立项工作，应结合国家产业发展政策和市场对标准的需求情况，做到立项合理、重点突出。强制性国家标准的范围和内容要按照WTO的相关规定严格限定。 二、申报重点 （一）贯彻落实“采标”方针，优先考虑国际标准转化计划中的项目； （二）配合科技部提出的技术标准战略，优先安排“重要技术标准研究”专项中的项 目； （三）医疗器械标准修订项目； （四）加入WTO后急需的医疗器械标准项目。 三、申报要求 （一）紧密结合医疗器械市场准入和监督管理的实际情况，做好项目的选项工作，要突出重点。 （二）2003年制修订医疗器械标准项目分四类申报： 1．制修订强制性国家标准、行业标准项目； 2．制修订推荐性国家标准、行业标准项目； 3．国家标准化指导性技术文件项目； 4．研复制国家标准样品项目。 四、申报方式 （一）国家标准 从2003年开始，制修订国家标准项目申报工作，采用网上报送电子数据（http://www.sac.gov.cn）和报送公文相结合的办法进行。具体步骤见《关于编制2003年制修订国家标准项目计划的通知》（国标委计划［2002］92号）的要求。 （二）行业标准 采用报送电子数据和报送公文相结合的办法进行。 （三）汇总和申报 将征集到的《国家标准项目建议书》电子文件（项目计划汇总表、项目建议书和标准项目汇总表，每个项目一个独立文件），通过邮箱提交方式报我局标准处，待我局批准后，统一报国家标准化管理委员会。 同时将《国家标准项目建议书》申报材料（项目计划汇总表、项目建议书和标准项目汇总表）文件和申报文件各两份函报我局标准处，待我局批准后，统一报国家标准化管理委员会。 “行业标准项目建议书”以文本资料（2份），及软盘（邮件）方式报我局标准处。 五、时间要求 国家标准申报的具体开始时间和截止时间按国家标准化管理委员会要求为准。 行业标准申报的截至时间为2003年2月24日。 六、联系方式 联 系 人：朱 宁 电 话：（010）66313344-1108 邮 箱：zhuning@sda.gov.cn 附件：1．强制性标准项目建议书 2．推荐性标准项目建议书 3．国家标准化指导性技术文件项目建议书 4．研复制国家标准样品项目建议书 国家药品监督管理局 二○○三年一月十五日 | 各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 根据国家标准化管理委员会《关于编制2003年制修订国家标准项目计划的通知》（国标委计划［2002］92号）的要求，为了更好地完成医疗器械标准工作，现将编制2003年制修订的医疗器械国家标准、行业标准的有关要求通知如下： 一、编制原则 （一）为使标准化工作更好地为社会主义经济建设服务，2003年制修订医疗器械标准项目，要有利于促进产业升级和产业结构调整、推动科技进步和技术创新、推进与国际惯例接轨； （二）履行世界贸易组织/技术性贸易壁垒协定（WTO/TBT），制修订医疗器械标准项目要突出加入WTO后急需的标准项目和有利于我国相应产业发展的标准项目； （三）制修订医疗器械标准项目的立项工作，应结合国家产业发展政策和市场对标准的需求情况，做到立项合理、重点突出。强制性国家标准的范围和内容要按照WTO的相关规定严格限定。 二、申报重点 （一）贯彻落实“采标”方针，优先考虑国际标准转化计划中的项目； （二）配合科技部提出的技术标准战略，优先安排“重要技术标准研究”专项中的项 目； （三）医疗器械标准修订项目； （四）加入WTO后急需的医疗器械标准项目。 三、申报要求 （一）紧密结合医疗器械市场准入和监督管理的实际情况，做好项目的选项工作，要突出重点。 （二）2003年制修订医疗器械标准项目分四类申报： 1．制修订强制性国家标准、行业标准项目； 2．制修订推荐性国家标准、行业标准项目； 3．国家标准化指导性技术文件项目； 4．研复制国家标准样品项目。 四、申报方式 （一）国家标准 从2003年开始，制修订国家标准项目申报工作，采用网上报送电子数据（http://www.sac.gov.cn）和报送公文相结合的办法进行。具体步骤见《关于编制2003年制修订国家标准项目计划的通知》（国标委计划［2002］92号）的要求。 （二）行业标准 采用报送电子数据和报送公文相结合的办法进行。 （三）汇总和申报 将征集到的《国家标准项目建议书》电子文件（项目计划汇总表、项目建议书和标准项目汇总表，每个项目一个独立文件），通过邮箱提交方式报我局标准处，待我局批准后，统一报国家标准化管理委员会。 同时将《国家标准项目建议书》申报材料（项目计划汇总表、项目建议书和标准项目汇总表）文件和申报文件各两份函报我局标准处，待我局批准后，统一报国家标准化管理委员会。 “行业标准项目建议书”以文本资料（2份），及软盘（邮件）方式报我局标准处。 五、时间要求 国家标准申报的具体开始时间和截止时间按国家标准化管理委员会要求为准。 行业标准申报的截至时间为2003年2月24日。 六、联系方式 联 系 人：朱 宁 电 话：（010）66313344-1108 邮 箱：zhuning@sda.gov.cn 附件：1．强制性标准项目建议书 2．推荐性标准项目建议书 3．国家标准化指导性技术文件项目建议书 4．研复制国家标准样品项目建议书 国家药品监督管理局 二○○三年一月十五日
关于合成树脂牙和牙科复合树脂充填材料抽查情况及对不合格产品查处的通知 | 国药监市[2002]454号 | FGWJ-2002-10223 | 2002-12-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全有效，2002年第三季度，我局组织对合成树脂牙、牙科复合树脂充填材料进行了的质量监督抽查。现将抽查结果及对不合格产品的查处事宜通知如下： 一、抽查的基本情况 本次共抽查合成树脂牙产品15批，涉及7家生产企业，8家经营及使用单位，依据行业标准YY 0300-1998《牙科学 合成树脂牙》、YY/T 0268-2001 《牙科学 用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价 第1单元：评价与试验项目选择》和YY/T 0127.9 2001《口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法》进行检测，产品质量全部合格，合格率为100%。 本次共抽查牙科复合树脂充填材料15批，涉及8家生产企业，9家经营及使用单位，依据行业标准YY 91042-1999《牙科复合树脂充填材料》和YY/T 0127.9-2001 《口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法》进行检测，12批产品合格，合格率为80%。 经检测，牙科复合树脂充填材料产品不合格的项目是色稳定性能和溶解值不符合行业标准要求，不能用于牙体缺损的修复或永久性充填（抽验结果见附件1、附件2）。 此外，本次抽查中对合成树脂牙、牙科复合树脂充填材料的包装及标志情况进行了检查，但未作为产品合格与否的综合判定项目。抽查中发现，上述2种共30批产品中，仅上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂（上海齿科材料厂）的3批合成树脂牙产品的包装及标志符合行业标准要求，其他生产企业上述产品存在小包装无标示、合格证无厂名等不符合行业标准规定的情况。 二、对不合格产品的查处 对本次抽查中质量不合格的产品及有关单位，各省（区、市）药品监督管理局应按照《医疗器械监督管理条例》的有关规定予以查处。 对产品包装及标志不符合规定的，各省（区、市）药品监督管理局应责令有关生产企业限期予以纠正。 有关情况请于2003年1月31日前报我局市场监督司。 特此通知。 附件：1.合成树脂牙产品质量监督抽查结果 2.牙科复合树脂充填材料产品质量监督抽查结果 国家医药监督管理局 二○○二年十二月十七日 附件： 合成树脂牙产品质量监督抽查结果 序号 产品名称 被抽查单位 生产单位 商标 规格型号 生产日期或批号（或出厂编号） 综合判定 备注 型号 色号 1 复色合成树脂牙 武汉大学口腔医院健齿医疗器材公司 上海齿科材料厂 齿？ shangchi 251 A2 0110 合格 / 2 复色合成树脂牙 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 齿？ shangchi 220 A2 0207 合格 / 3 合成树脂牙 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 齿？ shangchi Fd43（23） A2 0207 合格 / 4 ENDURA ANTERIO & POSTERIO （合成树脂牙） 上海晶都贸易有限公司 SHOFU INC. KYOTO JAPAN SHOFU HC4（上下） S30（上下） A3 HC4：0502 S30：1201 合格 包装、标志不符合规定 5 高丝磨树脂牙 武汉大学口腔医院健齿医疗器材公司 登士柏牙科（天津）有限公司 HXL？ 93<T10/7L> A2 20000328 合格 包装、标志不符合规定 6 高丝磨树脂牙 河北医科大学口腔医院 登士柏牙科（天津）有限公司 HXL？ 94<T8/7L> A3 010117 合格 包装、标志不符合规定 7 高丝磨树脂牙 登士柏牙科（天津）有限公司 登士柏牙科（天津）有限公司 HXL？ 91〈T2/3L〉 A2 020516 合格 包装、标志不符合规定 8 贺利氏三层色合成树脂牙 首都医科大学附属北京口腔医院 贺利氏古莎齿科有限公司 无 425 U37 32 21 20020204 合格 包装、标志不符合规定 9 贺利氏三层色合成树脂牙 南京市口腔医院 贺利氏古莎齿科有限公司 无 390 U22 28 15 20010828 合格 包装、标志不符合规定 10 贺利氏三层色合成树脂牙 贺利氏古莎齿科有限公司 贺利氏古莎齿科有限公司 无 468 U67 32 21 20020708 合格 包装、标志不符合规定 11 沪鸽牌复色树脂牙 武汉大学口腔医院健齿医疗器材公司 沪鸽齿科材料有限公司 （图形） S23 2色 11202 合格 包装、标志不符合规定 12 沪鸽牌复色树脂牙 上海市医疗器械批发部 沪鸽齿科材料有限公司 （图形） T22 2色 010522 合格 包装、标志不符合规定 13 沪鸽牌复色树脂牙 天津市医药公司医疗器械批发站 沪鸽齿科材料有限公司 （图形） T22 2色 010413 合格 包装、标志不符合规定 14 DURACROSS ANTERIORS & POSTERIORS (合成树脂牙) 日进齿科材料（昆山）有限公司 日本 NISSIN DENTAL PRODUCTS INC. （图形） SO4 OO4 M30 A2 ZH 合格 包装、标志不符合规定 15 PIGEON RESIN TEETH （合成树脂牙） 天津市医药公司医疗器械批发站 上海贝琼齿材有限公司 贝琼齿材PIGEON？ D2 300 1105 合格 包装、标志不符合规定 附件： 牙科复合树脂充填材料产品质量监督抽查结果 序号 产品名称 被抽查单位 生产单位 商标 规格型号 生产日期或批号（或出厂编号） 综合判定 主要不合格项 备注 型号 色号 1 Tetric？ Ceram 上海恒煜科贸有限公司 列支敦士登Ivclar Vivadent Tetric？ Ⅱ 230/A3.5 D62234 合格 / 包装、标志不符合规定 2 Tetric？ Ceram 山西齿科医院 列支敦士登Ivclar Vivadent Tetric？ Ⅱ 140/A2/22 D03227 合格 / 包装、标志不符合规定 3 3M Restorative Z100 上海仁杰实业有限公司 3M Dental Products 3M Ⅱ A3 20020529 合格 / 包装、标志不符合规定 4 Pekalux 佩克勒斯 太原市龙康医疗器械有限公司 贺利氏-上海齿科有限公司 古莎Kulzer Ⅱ A1 19991026 合格 / 包装、标志不符合规定 5 Durafill？VS 杜拉菲勒光固化复合树脂 武汉大学口腔医院健齿医疗器材公司 贺利氏古莎齿科有限公司 DURAFILL？ Ⅱ A2 135 合格 / 包装、标志不符合规定 6 Charisma？ 卡瑞斯玛 光固化复合树脂 贺利氏古莎齿科有限公司北京分公司 贺利氏古莎齿科有限公司 CHARISMA？ Ⅱ A2 056 合格 / 包装、标志不符合规定 7 Durafill？ VS 杜拉菲勒光固化复合树脂 贺利氏古莎齿科有限公司北京分公司 贺利氏古莎齿科有限公司 DURAFILL？ Ⅱ B2 128 合格 / 包装、标志不符合规定 8 Dyract？AP 复合体AP 山西红十字口腔医院 DENTSPLY DeTrey GmbH Dyract？ Ⅱ A3 0012000966 合格 / 包装、标志不符合规定 9 Dyract？AP 复合体AP 河北医科大学口腔医院 DENTSPLY DeTrey GmbH Dyract？ Ⅱ A3.5 0112000461 合格 / 包装、标志不符合规定 10 composan LCM 牙科光固化复合树脂 北京圣曼医疗器材技术有限公司 德国Promedica Dental Material GmbH PROMEDICA Ⅱ A3 22788 合格 / 包装、标志不符合规定 11 FS-复合树脂 上海二医张江生物材料有限公司 上海二医张江生物材料有限公司 乐乐 Ⅱ 1 020510 合格 / 包装、标志不符合规定 12 光固化复合树脂补牙材料(后牙) 广州市协荣科技有限公司 广州市华南医疗器械有限公司 HN Ⅱ LG 0111 合格 / 包装、标志不符合规定 13 光固化复合树脂补牙材料（前牙） 广州市华南医疗器械有限公司 广州市华南医疗器械有限公司 HN Ⅱ Y(黄) 0206 不合格 溶解值 包装、标志不符合规定 14 GD可见光固化复合树脂（超微型） 佛山市康德医疗器材有限公司 佛山市康德医疗器材厂 乐得华 Ⅱ No.4(通用黄) 020626 不合格 色稳定性能 包装、标志不符合规定 15 GD可见光固化高强度复合树脂（修复充填用） 佛山市康德医疗器材有限公司 佛山市康德医疗器材厂 K Ⅱ No.2(通用色) 020626 不合格 色稳定性能 包装、标志不符合规定 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全有效，2002年第三季度，我局组织对合成树脂牙、牙科复合树脂充填材料进行了的质量监督抽查。现将抽查结果及对不合格产品的查处事宜通知如下： 一、抽查的基本情况 本次共抽查合成树脂牙产品15批，涉及7家生产企业，8家经营及使用单位，依据行业标准YY 0300-1998《牙科学 合成树脂牙》、YY/T 0268-2001 《牙科学 用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价 第1单元：评价与试验项目选择》和YY/T 0127.9 2001《口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法》进行检测，产品质量全部合格，合格率为100%。 本次共抽查牙科复合树脂充填材料15批，涉及8家生产企业，9家经营及使用单位，依据行业标准YY 91042-1999《牙科复合树脂充填材料》和YY/T 0127.9-2001 《口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试验方法 细胞毒性试验：琼脂覆盖法及分子滤过法》进行检测，12批产品合格，合格率为80%。 经检测，牙科复合树脂充填材料产品不合格的项目是色稳定性能和溶解值不符合行业标准要求，不能用于牙体缺损的修复或永久性充填（抽验结果见附件1、附件2）。 此外，本次抽查中对合成树脂牙、牙科复合树脂充填材料的包装及标志情况进行了检查，但未作为产品合格与否的综合判定项目。抽查中发现，上述2种共30批产品中，仅上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂（上海齿科材料厂）的3批合成树脂牙产品的包装及标志符合行业标准要求，其他生产企业上述产品存在小包装无标示、合格证无厂名等不符合行业标准规定的情况。 二、对不合格产品的查处 对本次抽查中质量不合格的产品及有关单位，各省（区、市）药品监督管理局应按照《医疗器械监督管理条例》的有关规定予以查处。 对产品包装及标志不符合规定的，各省（区、市）药品监督管理局应责令有关生产企业限期予以纠正。 有关情况请于2003年1月31日前报我局市场监督司。 特此通知。 附件：1.合成树脂牙产品质量监督抽查结果 2.牙科复合树脂充填材料产品质量监督抽查结果 国家医药监督管理局 二○○二年十二月十七日 附件： 合成树脂牙产品质量监督抽查结果 序号 产品名称 被抽查单位 生产单位 商标 规格型号 生产日期或批号（或出厂编号） 综合判定 备注 型号 色号 1 复色合成树脂牙 武汉大学口腔医院健齿医疗器材公司 上海齿科材料厂 齿？ shangchi 251 A2 0110 合格 / 2 复色合成树脂牙 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 齿？ shangchi 220 A2 0207 合格 / 3 合成树脂牙 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 齿？ shangchi Fd43（23） A2 0207 合格 / 4 ENDURA ANTERIO & POSTERIO （合成树脂牙） 上海晶都贸易有限公司 SHOFU INC. KYOTO JAPAN SHOFU HC4（上下） S30（上下） A3 HC4：0502 S30：1201 合格 包装、标志不符合规定 5 高丝磨树脂牙 武汉大学口腔医院健齿医疗器材公司 登士柏牙科（天津）有限公司 HXL？ 93<T10/7L> A2 20000328 合格 包装、标志不符合规定 6 高丝磨树脂牙 河北医科大学口腔医院 登士柏牙科（天津）有限公司 HXL？ 94<T8/7L> A3 010117 合格 包装、标志不符合规定 7 高丝磨树脂牙 登士柏牙科（天津）有限公司 登士柏牙科（天津）有限公司 HXL？ 91〈T2/3L〉 A2 020516 合格 包装、标志不符合规定 8 贺利氏三层色合成树脂牙 首都医科大学附属北京口腔医院 贺利氏古莎齿科有限公司 无 425 U37 32 21 20020204 合格 包装、标志不符合规定 9 贺利氏三层色合成树脂牙 南京市口腔医院 贺利氏古莎齿科有限公司 无 390 U22 28 15 20010828 合格 包装、标志不符合规定 10 贺利氏三层色合成树脂牙 贺利氏古莎齿科有限公司 贺利氏古莎齿科有限公司 无 468 U67 32 21 20020708 合格 包装、标志不符合规定 11 沪鸽牌复色树脂牙 武汉大学口腔医院健齿医疗器材公司 沪鸽齿科材料有限公司 （图形） S23 2色 11202 合格 包装、标志不符合规定 12 沪鸽牌复色树脂牙 上海市医疗器械批发部 沪鸽齿科材料有限公司 （图形） T22 2色 010522 合格 包装、标志不符合规定 13 沪鸽牌复色树脂牙 天津市医药公司医疗器械批发站 沪鸽齿科材料有限公司 （图形） T22 2色 010413 合格 包装、标志不符合规定 14 DURACROSS ANTERIORS & POSTERIORS (合成树脂牙) 日进齿科材料（昆山）有限公司 日本 NISSIN DENTAL PRODUCTS INC. （图形） SO4 OO4 M30 A2 ZH 合格 包装、标志不符合规定 15 PIGEON RESIN TEETH （合成树脂牙） 天津市医药公司医疗器械批发站 上海贝琼齿材有限公司 贝琼齿材PIGEON？ D2 300 1105 合格 包装、标志不符合规定 附件： 牙科复合树脂充填材料产品质量监督抽查结果 序号 产品名称 被抽查单位 生产单位 商标 规格型号 生产日期或批号（或出厂编号） 综合判定 主要不合格项 备注 型号 色号 1 Tetric？ Ceram 上海恒煜科贸有限公司 列支敦士登Ivclar Vivadent Tetric？ Ⅱ 230/A3.5 D62234 合格 / 包装、标志不符合规定 2 Tetric？ Ceram 山西齿科医院 列支敦士登Ivclar Vivadent Tetric？ Ⅱ 140/A2/22 D03227 合格 / 包装、标志不符合规定 3 3M Restorative Z100 上海仁杰实业有限公司 3M Dental Products 3M Ⅱ A3 20020529 合格 / 包装、标志不符合规定 4 Pekalux 佩克勒斯 太原市龙康医疗器械有限公司 贺利氏-上海齿科有限公司 古莎Kulzer Ⅱ A1 19991026 合格 / 包装、标志不符合规定 5 Durafill？VS 杜拉菲勒光固化复合树脂 武汉大学口腔医院健齿医疗器材公司 贺利氏古莎齿科有限公司 DURAFILL？ Ⅱ A2 135 合格 / 包装、标志不符合规定 6 Charisma？ 卡瑞斯玛 光固化复合树脂 贺利氏古莎齿科有限公司北京分公司 贺利氏古莎齿科有限公司 CHARISMA？ Ⅱ A2 056 合格 / 包装、标志不符合规定 7 Durafill？ VS 杜拉菲勒光固化复合树脂 贺利氏古莎齿科有限公司北京分公司 贺利氏古莎齿科有限公司 DURAFILL？ Ⅱ B2 128 合格 / 包装、标志不符合规定 8 Dyract？AP 复合体AP 山西红十字口腔医院 DENTSPLY DeTrey GmbH Dyract？ Ⅱ A3 0012000966 合格 / 包装、标志不符合规定 9 Dyract？AP 复合体AP 河北医科大学口腔医院 DENTSPLY DeTrey GmbH Dyract？ Ⅱ A3.5 0112000461 合格 / 包装、标志不符合规定 10 composan LCM 牙科光固化复合树脂 北京圣曼医疗器材技术有限公司 德国Promedica Dental Material GmbH PROMEDICA Ⅱ A3 22788 合格 / 包装、标志不符合规定 11 FS-复合树脂 上海二医张江生物材料有限公司 上海二医张江生物材料有限公司 乐乐 Ⅱ 1 020510 合格 / 包装、标志不符合规定 12 光固化复合树脂补牙材料(后牙) 广州市协荣科技有限公司 广州市华南医疗器械有限公司 HN Ⅱ LG 0111 合格 / 包装、标志不符合规定 13 光固化复合树脂补牙材料（前牙） 广州市华南医疗器械有限公司 广州市华南医疗器械有限公司 HN Ⅱ Y(黄) 0206 不合格 溶解值 包装、标志不符合规定 14 GD可见光固化复合树脂（超微型） 佛山市康德医疗器材有限公司 佛山市康德医疗器材厂 乐得华 Ⅱ No.4(通用黄) 020626 不合格 色稳定性能 包装、标志不符合规定 15 GD可见光固化高强度复合树脂（修复充填用） 佛山市康德医疗器材有限公司 佛山市康德医疗器材厂 K Ⅱ No.2(通用色) 020626 不合格 色稳定性能 包装、标志不符合规定
关于2002版《医疗器械分类目录》有关问题的批复 | 国药监械[2002]410号 | FGWJ-2002-10013 | 2002-12-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京市药品监督管理局： 你局《关于新版〈医疗器械分类目录〉中几点问题的请示》(京药监械〔2002〕29号)收悉，现批复如下： 一、97版《目录》包括而2002版《目录》未包括的产品，原则上不再作为医疗器械管理； 二、按97版《目录》已注册的产品，如该产品上市后无不良事件，可待该产品注册证到期时，再按2002版《目录》类别要求换证； 三、接骨螺钉见骨钉(6846-1)，功能辅助装置见器官辅助装置(6846-5)，医用夹板为I内产品，序号为6864-3； 四、使用已注册的义齿材料生产的义齿为Ⅱ类医疗器械，序号为6863-16； 五、一次性使用活检针为Ⅲ类医疗器械，可重复使用活检针为Ⅱ类医疗器械，序号为6815； 六、无创监护仪器为Ⅱ类医疗器械； 七、医用卫生材料及敷料(无菌或非无菌)均执行2002版《目录》； 八、在没有制定新的体外诊断试剂分类规定前，体外诊断试剂暂按Ⅲ类产品管理； 九、2002版《目录》中煮沸消毒设备的序号为6857-7，牙周塞治剂与根管充填材料使用相同的序号(6863-3)。 国家药品监督管理局 二○○二年十一月十二日 | 北京市药品监督管理局： 你局《关于新版〈医疗器械分类目录〉中几点问题的请示》(京药监械〔2002〕29号)收悉，现批复如下： 一、97版《目录》包括而2002版《目录》未包括的产品，原则上不再作为医疗器械管理； 二、按97版《目录》已注册的产品，如该产品上市后无不良事件，可待该产品注册证到期时，再按2002版《目录》类别要求换证； 三、接骨螺钉见骨钉(6846-1)，功能辅助装置见器官辅助装置(6846-5)，医用夹板为I内产品，序号为6864-3； 四、使用已注册的义齿材料生产的义齿为Ⅱ类医疗器械，序号为6863-16； 五、一次性使用活检针为Ⅲ类医疗器械，可重复使用活检针为Ⅱ类医疗器械，序号为6815； 六、无创监护仪器为Ⅱ类医疗器械； 七、医用卫生材料及敷料(无菌或非无菌)均执行2002版《目录》； 八、在没有制定新的体外诊断试剂分类规定前，体外诊断试剂暂按Ⅲ类产品管理； 九、2002版《目录》中煮沸消毒设备的序号为6857-7，牙周塞治剂与根管充填材料使用相同的序号(6863-3)。 国家药品监督管理局 二○○二年十一月十二日
关于公布一次性使用无菌医疗器械生产企业许可证和医疗器械产品注册证第二批名单的通知 | 国药监械[2002]420号 | FGWJ-2002-10039 | 2002-11-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 按照国家药品监督管理局公布一次性使用无菌医疗器械生产企业许可证和医疗器械产品注册证名单的要求，现将第二批(截至2002年10月24日)获得一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针产品的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》的企业名单予以公布。 附件：一次性使用医疗器械生产企业许可证和产品注册证名单（第二批） 国家药品监督管理局 二○○二年十一月十九日 附件： 一次性使用医疗器械生产企业许可证和产品注册名单（第二批） 序号 企业名称 生产企业许可证号 注册产品名称 注册证号 1 江西三鑫医疗器械集团有限公司 赣药管械生产许20010009号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150070 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150068 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660072 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660071 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660067 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150069 2 江西红新医疗器械有限公司 赣药管械生产许20010084号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150065 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150066 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660063 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150064 3 宣城市江南医疗器械公司 皖药管械生产许20020091号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660152 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150154 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660153 4 黄冈市医用器材厂 鄂药管械生产许200109112号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660096 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150097 5 浙江汉尔斯医疗器械有限公司 浙药管械生产许20020039号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660173 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150174 6 江西益康医疗器械集团有限公司 赣药管械生产许20010008号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150159 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150158 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660100 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660099 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660098 7 沈阳市北华医材有限公司 辽药管械生产许第0020号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3150237 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150236 8 安徽天安医疗用品有限公司 皖药管械生产许20020093号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660151 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150150 9 上海米沙瓦医科工业有限公司 沪药管械生产许20000018号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660161 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150160 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150162 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150163 10 江西锦胜医疗器械有限公司 赣药管械生产许20010016号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660143 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150147 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150146 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150144 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660145 11 江西荣嘉医疗器械实业有限公司 赣药管械生产许20010036号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150218 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150216 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660219 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660220 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660215 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150217 12 平顶山圣光医用制品有限公司 豫药管械生产许2001145号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150192 13 江苏省康进医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010216号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660178 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150176 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150179 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150180 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660177 14 江西省南昌市赣江医疗器械厂 赣药管械生产许20010007号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660155 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150157 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150156 15 金华市保尔康医疗器材有限公司 浙药管械生产许20020038号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660208 16 武进亿乐注射器厂 苏药管械生产许20010208号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660233 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150232 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150230 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150231 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660234 17 江西洪达医疗器械有限公司 赣药管械生产许20010026号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660243 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150248 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150246 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150244 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660247 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660245 18 武汉智迅创源科技发展有限公司 鄂药管械生产许200117064号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660318 19 上海双鸽实业有限公司 沪药管械生产许20020742号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660149 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150148 20 赤峰康洁医疗器械有限责任公司 内药管械生产许20020001号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660266 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150267 21 江苏康华医疗器材有限公司 苏药管械生产许20010212号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660265 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150264 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660263 22 上海康德莱企业发展集团有限责任公司 沪药管械生产许20000386号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660204 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150203 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150207 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150206 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660205 23 广州华南医疗用品有限公司 粤药管械生产许20010136号 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150707 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660300 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660299 24 浙江灵洋医疗器械有限公司 浙药管械生产许20000039号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150222 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150225 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660224 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660226 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660221 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150223 25 哈尔滨市红十字中心血站药液有限公司 黑药管械生产许20010110号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660322 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660320 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150319 26 山东桥牌集团有限公司 鲁药管械生产许20000035号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150213 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660212 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660209 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660210 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150211 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150214 27 上海金塔医用器材有限公司 沪药管械生产许20000414号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660307 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150305 28 岳阳民康医用材料有限公司 湘药管械生产许（2000）第0025 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660306 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150298 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150297 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150287 29 上海凯乐输液器厂 沪药管械生产许20000100号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660284 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150286 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150285 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660310 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150312 30 常州市双马医疗器材有限公司 苏药管械生产许20010242号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660281 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150283 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660282 31 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 鲁药管械生产许20000022号 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660315 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150313 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660301 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150302 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660303 32 江苏神力医用制品厂 苏药管械生产许20010221号 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150290 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660288 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150289 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660316 33 北京爱辐医疗器械厂 京药管械生产许20029005号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150585 34 湖北协和医械有限公司 鄂药管械生产许200110086号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150636 35 湖北省仙桃市医药公司医用器械厂 鄂药管械生产许200214148号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660637 36 赤峰天波医疗器械有限责任公司 内药管械生产许20020003号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150593 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660586 37 姜堰市新苏医疗器械有限责任公司 苏药管械生产许20020052号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660632 38 杭州同济医疗器械有限公司 浙药管械生产许20000020号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150583 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660581 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660582 39 江阴市金凤医疗器材有限公司 苏药管械生产许20010232号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660638 40 苏州碧迪医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010201号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150616 41 常州市如意医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010218（更）号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660659 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150651 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150634 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150652 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660660 42 六安市大禹医疗器械有限责任公司 皖药管械生产许20020103号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660658 43 山东淄薄山川医用器材有限公司 鲁药管械生产许20000034号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660614 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150613 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150611 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150612 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660615 44 兰州辐射技术开发中心 甘药管械生产许（2000）0001号 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660663 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660662 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150661 45 茌平医用高分子制品厂 鲁药管械生产许20000036号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660640 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150639 46 江苏苏云医疗器材有限公司 苏药管械生产许20010234号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660597 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150596 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150602 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150594 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660599 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660598 47 北京辐照医疗器材厂 京药管械生产许20029002号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660622 48 湖南汉寿康利来医疗器械有限公司 湘药管械生产许（2000）第0054号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660633 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150624 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660623 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660625 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660626 49 四川康宁医用器材有限公司 川药管械生产许（2001）第0063号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660676 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150677 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150777 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150778 50 常州市鹤寿医用器材厂 苏药管械生产许20010219（更）号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660605 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660619 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150618 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150604 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660617 51 广西医药科技医疗用品厂 桂药管械生产许20020064号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660664 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150650 52 安徽省天康医疗用品有限公司 皖药管械生产许20020092号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660773 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150776 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150764 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150763 53 浙江玉升医疗器械有限公司 浙药管械生产许20000041号 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150629 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150630 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660628 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660610 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660631 54 常州市绿英医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010241（更）号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660653 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660606 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150608 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150609 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660607 55 武汉市医用塑料器械厂 鄂药管械生产许200101061号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660675 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660674 56 福建省建瓯医疗器械有限公司 闽药管械生产许20010009号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660693 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150692 57 厦门夏瑞医疗器械有限公司 闽药管械生产许20010013号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150695 58 山东省巨野县医疗器械厂 鲁药管械生产许20010132号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660754 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150755 59 重庆医用设备厂 渝药管械生产许20010052号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660689 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150691 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660690 60 浙江省德清县新德意医疗器械有限公司 浙药管械生产许20000060号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660685 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150688 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660686 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660687 61 兰州康顺医疗器 有限公司 甘药管械生产许（2000）0016号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660757 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660771 62 山东省枣庄市医用器材厂 鲁药管械生产许20020072号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660752 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150748 63 河南宇安医疗器械股份有限公司 豫药管械生产许20020025号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660603 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150657 64 山东通昌医用高分子 制品有限公司 鲁药管械生产许20000044号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660670 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150694 65 丹阳市医用保健器材厂 苏药管械生产许20010238号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660671 66 温州市贝普科技有限公司 浙药管械生产许20010013号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660782 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150749 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150783 67 常州金龙医用塑料器械有限公司 苏药管械生产许20010214号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660744 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660770 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150772 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150753 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150750 68 无锡市宇寿医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010207号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660796 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150768 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150795 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150766 69 山西太原医用高分子制品厂 晋药管械生产许20020008 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150736 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660734 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660735 70 鞍山市康福有限公司 辽药管械生产许2001第0037号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150737 71 广丰县医疗器械厂 赣药管械生产许20010029号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150762 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660784 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660761 72 威武有威医疗器材有限公司 甘药管械生产许（2000）0004号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150791 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第36660787 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660790 73 扬州市长城医疗器械厂 苏药管械生产许20010223（更）号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660781 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150741 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150779 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150780 74 成都市医用塑料厂 川药管械生产许（2001）第0013号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660785 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660786 75 衢州市康保医疗器械厂 浙药管械生产许20020065号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150666 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660667 76 山东定陶医疗器械厂 鲁药管械生产许20020071号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150774 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660775 77 浙江保灵医疗设备有限公司 浙药管械生产许20000044号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150798 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660767 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150799 78 长治市华美医用器械有限公司 晋药管械生产许20020007 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150733 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660732 79 大连JMS医疗器具有限公司 辽药管械生产许2001第0031 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660716 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660717 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150714 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150713 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150715 80 盱眙县华强医疗器械厂 苏药管械生产许20020054 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660793 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150792 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150747 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150794 81 金坛市民政输液器厂 苏药管械生产许20010239（更） 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660718 82 江苏健泉医疗器械有限公司 苏药管械生产许20020053 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660721 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150724 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150722 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150723 83 常州市远东医疗器材厂 苏药管械生产许20010249(更) 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660719 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150720 84 安徽省阜阳复康医疗器械有限责任公司 皖药管械生产许20020107 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660726 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150727 85 常州回春医疗器材厂 苏药管械生产许20010220（更）号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660711 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150710 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150709 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150708 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660712 86 泰兴市医用塑料厂 苏药管械生产许20010243 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660746 87 四川新世纪医用高分子制品有限公司 川药管械生产许2001第0045 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660745 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150797 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150760 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150765 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660759 88 莱芜香山医疗器材厂 鲁药管械生产许20000041 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660731 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660728 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150729 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660730 89 西安医用塑料器材厂 陕药管械生产许2002第3156 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660789 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150788 90 苏州市林华塑料制品有限公司 苏药管械生产许20010202（更） 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660803 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150802 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150805 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150801 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660804 91 江西侨明医疗器械有限公司 赣药管械生产许20010028号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150577 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660600 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660578 92 湖南平安医用器材有限公司 湘药管械生产许（2000）第0036 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150751 93 招远市医疗器械厂 鲁药管械生产许20010137号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660769 94 普宁市罗斯医用器材有限公司 粤药管械生产许20010208号 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2001第3150198 一次性使用输血器 国药管械（准）字2001第3660199 一次性使用输液器 国药管械（准）字2001第3660200 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2001第3150201 95 福州新亚欧医疗器械有限公司 闽药管械生产许20010043号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2001第3660397 一次性使用输液器 国药管械（准）字2001第3660396 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 按照国家药品监督管理局公布一次性使用无菌医疗器械生产企业许可证和医疗器械产品注册证名单的要求，现将第二批(截至2002年10月24日)获得一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针产品的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》的企业名单予以公布。 附件：一次性使用医疗器械生产企业许可证和产品注册证名单（第二批） 国家药品监督管理局 二○○二年十一月十九日 附件： 一次性使用医疗器械生产企业许可证和产品注册名单（第二批） 序号 企业名称 生产企业许可证号 注册产品名称 注册证号 1 江西三鑫医疗器械集团有限公司 赣药管械生产许20010009号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150070 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150068 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660072 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660071 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660067 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150069 2 江西红新医疗器械有限公司 赣药管械生产许20010084号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150065 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150066 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660063 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150064 3 宣城市江南医疗器械公司 皖药管械生产许20020091号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660152 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150154 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660153 4 黄冈市医用器材厂 鄂药管械生产许200109112号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660096 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150097 5 浙江汉尔斯医疗器械有限公司 浙药管械生产许20020039号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660173 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150174 6 江西益康医疗器械集团有限公司 赣药管械生产许20010008号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150159 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150158 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660100 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660099 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660098 7 沈阳市北华医材有限公司 辽药管械生产许第0020号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3150237 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150236 8 安徽天安医疗用品有限公司 皖药管械生产许20020093号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660151 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150150 9 上海米沙瓦医科工业有限公司 沪药管械生产许20000018号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660161 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150160 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150162 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150163 10 江西锦胜医疗器械有限公司 赣药管械生产许20010016号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660143 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150147 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150146 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150144 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660145 11 江西荣嘉医疗器械实业有限公司 赣药管械生产许20010036号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150218 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150216 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660219 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660220 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660215 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150217 12 平顶山圣光医用制品有限公司 豫药管械生产许2001145号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150192 13 江苏省康进医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010216号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660178 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150176 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150179 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150180 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660177 14 江西省南昌市赣江医疗器械厂 赣药管械生产许20010007号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660155 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150157 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150156 15 金华市保尔康医疗器材有限公司 浙药管械生产许20020038号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660208 16 武进亿乐注射器厂 苏药管械生产许20010208号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660233 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150232 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150230 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150231 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660234 17 江西洪达医疗器械有限公司 赣药管械生产许20010026号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660243 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150248 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150246 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150244 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660247 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660245 18 武汉智迅创源科技发展有限公司 鄂药管械生产许200117064号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660318 19 上海双鸽实业有限公司 沪药管械生产许20020742号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660149 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150148 20 赤峰康洁医疗器械有限责任公司 内药管械生产许20020001号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660266 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150267 21 江苏康华医疗器材有限公司 苏药管械生产许20010212号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660265 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150264 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660263 22 上海康德莱企业发展集团有限责任公司 沪药管械生产许20000386号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660204 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150203 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150207 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150206 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660205 23 广州华南医疗用品有限公司 粤药管械生产许20010136号 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150707 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660300 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660299 24 浙江灵洋医疗器械有限公司 浙药管械生产许20000039号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150222 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150225 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660224 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660226 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660221 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150223 25 哈尔滨市红十字中心血站药液有限公司 黑药管械生产许20010110号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660322 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660320 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150319 26 山东桥牌集团有限公司 鲁药管械生产许20000035号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150213 一次性使用滴定管输液器 国药管械（准）字2002第3660212 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660209 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660210 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150211 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150214 27 上海金塔医用器材有限公司 沪药管械生产许20000414号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660307 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150305 28 岳阳民康医用材料有限公司 湘药管械生产许（2000）第0025 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660306 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150298 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150297 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150287 29 上海凯乐输液器厂 沪药管械生产许20000100号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660284 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150286 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150285 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660310 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150312 30 常州市双马医疗器材有限公司 苏药管械生产许20010242号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660281 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150283 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660282 31 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 鲁药管械生产许20000022号 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660315 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150313 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660301 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150302 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660303 32 江苏神力医用制品厂 苏药管械生产许20010221号 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150290 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660288 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150289 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660316 33 北京爱辐医疗器械厂 京药管械生产许20029005号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150585 34 湖北协和医械有限公司 鄂药管械生产许200110086号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150636 35 湖北省仙桃市医药公司医用器械厂 鄂药管械生产许200214148号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660637 36 赤峰天波医疗器械有限责任公司 内药管械生产许20020003号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150593 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660586 37 姜堰市新苏医疗器械有限责任公司 苏药管械生产许20020052号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660632 38 杭州同济医疗器械有限公司 浙药管械生产许20000020号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150583 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660581 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660582 39 江阴市金凤医疗器材有限公司 苏药管械生产许20010232号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660638 40 苏州碧迪医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010201号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150616 41 常州市如意医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010218（更）号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660659 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150651 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150634 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150652 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660660 42 六安市大禹医疗器械有限责任公司 皖药管械生产许20020103号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660658 43 山东淄薄山川医用器材有限公司 鲁药管械生产许20000034号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660614 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150613 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150611 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150612 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660615 44 兰州辐射技术开发中心 甘药管械生产许（2000）0001号 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660663 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660662 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150661 45 茌平医用高分子制品厂 鲁药管械生产许20000036号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660640 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150639 46 江苏苏云医疗器材有限公司 苏药管械生产许20010234号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660597 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150596 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150602 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150594 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660599 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660598 47 北京辐照医疗器材厂 京药管械生产许20029002号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660622 48 湖南汉寿康利来医疗器械有限公司 湘药管械生产许（2000）第0054号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660633 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150624 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660623 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660625 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660626 49 四川康宁医用器材有限公司 川药管械生产许（2001）第0063号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660676 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150677 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150777 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150778 50 常州市鹤寿医用器材厂 苏药管械生产许20010219（更）号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660605 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660619 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150618 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150604 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660617 51 广西医药科技医疗用品厂 桂药管械生产许20020064号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660664 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150650 52 安徽省天康医疗用品有限公司 皖药管械生产许20020092号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660773 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150776 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150764 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150763 53 浙江玉升医疗器械有限公司 浙药管械生产许20000041号 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150629 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150630 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660628 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660610 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660631 54 常州市绿英医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010241（更）号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660653 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660606 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150608 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150609 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660607 55 武汉市医用塑料器械厂 鄂药管械生产许200101061号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660675 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660674 56 福建省建瓯医疗器械有限公司 闽药管械生产许20010009号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660693 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150692 57 厦门夏瑞医疗器械有限公司 闽药管械生产许20010013号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150695 58 山东省巨野县医疗器械厂 鲁药管械生产许20010132号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660754 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150755 59 重庆医用设备厂 渝药管械生产许20010052号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660689 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150691 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660690 60 浙江省德清县新德意医疗器械有限公司 浙药管械生产许20000060号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660685 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150688 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660686 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660687 61 兰州康顺医疗器 有限公司 甘药管械生产许（2000）0016号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660757 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660771 62 山东省枣庄市医用器材厂 鲁药管械生产许20020072号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660752 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150748 63 河南宇安医疗器械股份有限公司 豫药管械生产许20020025号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660603 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150657 64 山东通昌医用高分子 制品有限公司 鲁药管械生产许20000044号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660670 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150694 65 丹阳市医用保健器材厂 苏药管械生产许20010238号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660671 66 温州市贝普科技有限公司 浙药管械生产许20010013号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660782 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150749 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150783 67 常州金龙医用塑料器械有限公司 苏药管械生产许20010214号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660744 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660770 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150772 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150753 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150750 68 无锡市宇寿医疗器械有限公司 苏药管械生产许20010207号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660796 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150768 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150795 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150766 69 山西太原医用高分子制品厂 晋药管械生产许20020008 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150736 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660734 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660735 70 鞍山市康福有限公司 辽药管械生产许2001第0037号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150737 71 广丰县医疗器械厂 赣药管械生产许20010029号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150762 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660784 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660761 72 威武有威医疗器材有限公司 甘药管械生产许（2000）0004号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150791 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第36660787 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660790 73 扬州市长城医疗器械厂 苏药管械生产许20010223（更）号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660781 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150741 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150779 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150780 74 成都市医用塑料厂 川药管械生产许（2001）第0013号 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660785 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660786 75 衢州市康保医疗器械厂 浙药管械生产许20020065号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150666 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660667 76 山东定陶医疗器械厂 鲁药管械生产许20020071号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150774 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660775 77 浙江保灵医疗设备有限公司 浙药管械生产许20000044号 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150798 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660767 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150799 78 长治市华美医用器械有限公司 晋药管械生产许20020007 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150733 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660732 79 大连JMS医疗器具有限公司 辽药管械生产许2001第0031 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660716 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660717 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150714 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150713 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150715 80 盱眙县华强医疗器械厂 苏药管械生产许20020054 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660793 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150792 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150747 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150794 81 金坛市民政输液器厂 苏药管械生产许20010239（更） 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660718 82 江苏健泉医疗器械有限公司 苏药管械生产许20020053 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660721 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150724 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150722 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150723 83 常州市远东医疗器材厂 苏药管械生产许20010249(更) 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660719 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150720 84 安徽省阜阳复康医疗器械有限责任公司 皖药管械生产许20020107 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660726 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150727 85 常州回春医疗器材厂 苏药管械生产许20010220（更）号 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660711 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150710 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150709 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150708 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660712 86 泰兴市医用塑料厂 苏药管械生产许20010243 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660746 87 四川新世纪医用高分子制品有限公司 川药管械生产许2001第0045 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660745 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150797 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150760 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150765 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660759 88 莱芜香山医疗器材厂 鲁药管械生产许20000041 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660731 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660728 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150729 一次性使用滴定管式输液器 国药管械（准）字2002第3660730 89 西安医用塑料器材厂 陕药管械生产许2002第3156 一次性使用输液器（配套自用静脉输液针） 国药管械（准）字2002第3660789 一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针） 国药管械（准）字2002第3150788 90 苏州市林华塑料制品有限公司 苏药管械生产许20010202（更） 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660803 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2002第3150802 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150805 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3150801 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660804 91 江西侨明医疗器械有限公司 赣药管械生产许20010028号 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150577 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2002第3660600 一次性使用输液器 国药管械（准）字2002第3660578 92 湖南平安医用器材有限公司 湘药管械生产许（2000）第0036 一次性使用无菌注射针 国药管械（准）字2002第3150751 93 招远市医疗器械厂 鲁药管械生产许20010137号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2002第3660769 94 普宁市罗斯医用器材有限公司 粤药管械生产许20010208号 一次性使用静脉输液针 国药管械（准）字2001第3150198 一次性使用输血器 国药管械（准）字2001第3660199 一次性使用输液器 国药管械（准）字2001第3660200 一次性使用无菌注射器 国药管械（准）字2001第3150201 95 福州新亚欧医疗器械有限公司 闽药管械生产许20010043号 一次性使用输血器 国药管械（准）字2001第3660397 一次性使用输液器 国药管械（准）字2001第3660396
关于部分产品不作为医疗器械管理的通知 | 国药监械[2002]421号 | FGWJ-2002-10055 | 2002-11-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近期我局收到一些产品分类请示，现将处理结果通知如下： 一、全自动血沉分析仪用试管：该管是一根用于全自动血沉分析仪配套用试管，主要用于盛装抗凝剂及标本。 二、手套处理机：该产品是一种不接触人体的非诊断治疗性产品。主要用于手术手套在含有清洗剂的清水和专用粉中清洗和上粉(非消毒)。 三、显示器：该产品用于摄像机输出的视频信号的显示。可以用在包括医疗在内的多种领域。 上述产品的预期目的、功能及用途等均不符合《医疗器械监督管理条例》中有关医疗器械的定义，不作为医疗器械管理。 特此通知。 国家药品监督管理局 二○○二年十一月十九日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 近期我局收到一些产品分类请示，现将处理结果通知如下： 一、全自动血沉分析仪用试管：该管是一根用于全自动血沉分析仪配套用试管，主要用于盛装抗凝剂及标本。 二、手套处理机：该产品是一种不接触人体的非诊断治疗性产品。主要用于手术手套在含有清洗剂的清水和专用粉中清洗和上粉(非消毒)。 三、显示器：该产品用于摄像机输出的视频信号的显示。可以用在包括医疗在内的多种领域。 上述产品的预期目的、功能及用途等均不符合《医疗器械监督管理条例》中有关医疗器械的定义，不作为医疗器械管理。 特此通知。 国家药品监督管理局 二○○二年十一月十九日
关于设备吊臂等不作为医疗器械管理的通知 | 国药监械[2002]406号 | FGWJ-2002-10054 | 2002-11-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 下列产品不符合《医疗器械监督管理条例》有关医疗器械的定义，不作为医疗器械管理。这些产品包括： 一、医院用于搬运固定医疗设备的装置：设备吊臂、固定支架、延长臂、升降臂及仪器平台； 二、病理实验室辅助性设备：液体回收仪(血液自体回收机除外)、大体标本取材台、组织盒书写仪、自动磨刀机、尸解台、漂片仪、烘片仪。 特此通知。 国家药品监督管理局 二○○二年十一月十二日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 下列产品不符合《医疗器械监督管理条例》有关医疗器械的定义，不作为医疗器械管理。这些产品包括： 一、医院用于搬运固定医疗设备的装置：设备吊臂、固定支架、延长臂、升降臂及仪器平台； 二、病理实验室辅助性设备：液体回收仪(血液自体回收机除外)、大体标本取材台、组织盒书写仪、自动磨刀机、尸解台、漂片仪、烘片仪。 特此通知。 国家药品监督管理局 二○○二年十一月十二日
关于发布医疗器械注册产品标准编写规范的通知 | 国药监械[2002]407号 | FGWJ-2002-10140 | 2002-11-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 有关单位： 根据《医疗器械标准管理办法》的规定，我局组织制定了《医疗器械注册产品标准编 写规范》，现印发至你单位，请参照执行。 附件：医疗器械注册产品标准编写规范 国家药品监督管理局 二○○二年十一月七日 附件 医疗器械注册产品标准编写规范 1 范围 本规范规定了医疗器械注册产品标准编写规范。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后 所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协 议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本 规范。 医疗器械监督管理条例 医疗器械注册管理办法 医疗器械标准管理办法 GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 3 要求 注册产品标准一般应包括下列基本内容： 3.1 注册产品标准名称 注册产品标准名称应与注册产品名称一致，并应避免采用商品名确定注册产品名称。 3.2 前言 注册产品标准应有前言，主要给出下列信息： 3.2.1说明与对应的国家标准、行业标准或国际标准的一致性程度； 3.2.2说明本标准与其它标准或前版标准的关系（如有）； 3.2.3必要时，说明本标准中的附录的性质 3.3 范围 明确陈述本标准规范的对象和所涉及的各个方面，指明适用的界限。 3.4 规范性引用文件 应包括引导语和规范性引用文件的一览表。一览表中引用文件的排列顺序为：国家标准、行 业标准、国际标准及规范性文件等。 3.5 分类和分类标记 为符合标准要求的产品（系列）建立一个分类、型号、产品代码或产品标记，可以包括规格、 尺寸、基本参数等。 3.6 安全性及有效性要求 安全性及有效性要求的编写应考虑要求的合理性、有效性、安全性、适用性、导领性、完整 性和协调性。 3.6.1 安全性能要求 应注意选择适用下列标准： GB 9706医用电气设备通用安全要求系列标准； GB/T 16886医疗器械生物学评价系列标准； YY/T口腔材料生物学评价系列标准； 及其它安全要求。 3.6.2 有效性能要求 应包括重要性能和一般性能指标。有国家标准、行业标准的产品，其性能应符合上述标准的 要求。没有国家标准、行业标准的产品，其性能应由产品制造商根据产品预期应用情况确定，并 保持性能要求与说明书中明示的技术指标一致。 3.7 试验方法 试验方法应与要求相对应。试验方法一般应采用已颁布的标准试验方法。如果没有现行的试 验方法可采用时，规定的试验方法应具有可操作性和可再现性。试验中使用的测试仪器、设备、 工具及标准样品等一般应有规定的精度等级。 3.8 检验规则（如有） 3.9 标志、标签（如有） 应根据产品特点、使用要求、相关标准及法律法规等的要求规定标志、标签。 3.10 包装、运输、储存（如有） 应根据产品的特点及相关标准规定产品的包装要求、运输储存要求。随机文件是产品的一部 分，应对随机文件作出规定。 3.11 附录（如有） 应在标准附录中列出标准正文附 | 有关单位： 根据《医疗器械标准管理办法》的规定，我局组织制定了《医疗器械注册产品标准编 写规范》，现印发至你单位，请参照执行。 附件：医疗器械注册产品标准编写规范 国家药品监督管理局 二○○二年十一月七日 附件 医疗器械注册产品标准编写规范 1 范围 本规范规定了医疗器械注册产品标准编写规范。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后 所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协 议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本 规范。 医疗器械监督管理条例 医疗器械注册管理办法 医疗器械标准管理办法 GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则 3 要求 注册产品标准一般应包括下列基本内容： 3.1 注册产品标准名称 注册产品标准名称应与注册产品名称一致，并应避免采用商品名确定注册产品名称。 3.2 前言 注册产品标准应有前言，主要给出下列信息： 3.2.1说明与对应的国家标准、行业标准或国际标准的一致性程度； 3.2.2说明本标准与其它标准或前版标准的关系（如有）； 3.2.3必要时，说明本标准中的附录的性质 3.3 范围 明确陈述本标准规范的对象和所涉及的各个方面，指明适用的界限。 3.4 规范性引用文件 应包括引导语和规范性引用文件的一览表。一览表中引用文件的排列顺序为：国家标准、行 业标准、国际标准及规范性文件等。 3.5 分类和分类标记 为符合标准要求的产品（系列）建立一个分类、型号、产品代码或产品标记，可以包括规格、 尺寸、基本参数等。 3.6 安全性及有效性要求 安全性及有效性要求的编写应考虑要求的合理性、有效性、安全性、适用性、导领性、完整 性和协调性。 3.6.1 安全性能要求 应注意选择适用下列标准： GB 9706医用电气设备通用安全要求系列标准； GB/T 16886医疗器械生物学评价系列标准； YY/T口腔材料生物学评价系列标准； 及其它安全要求。 3.6.2 有效性能要求 应包括重要性能和一般性能指标。有国家标准、行业标准的产品，其性能应符合上述标准的 要求。没有国家标准、行业标准的产品，其性能应由产品制造商根据产品预期应用情况确定，并 保持性能要求与说明书中明示的技术指标一致。 3.7 试验方法 试验方法应与要求相对应。试验方法一般应采用已颁布的标准试验方法。如果没有现行的试 验方法可采用时，规定的试验方法应具有可操作性和可再现性。试验中使用的测试仪器、设备、 工具及标准样品等一般应有规定的精度等级。 3.8 检验规则（如有） 3.9 标志、标签（如有） 应根据产品特点、使用要求、相关标准及法律法规等的要求规定标志、标签。 3.10 包装、运输、储存（如有） 应根据产品的特点及相关标准规定产品的包装要求、运输储存要求。随机文件是产品的一部 分，应对随机文件作出规定。 3.11 附录（如有） 应在标准附录中列出标准正文附
关于暂停医疗器械专用检测设备认可工作的通知 | 国药监械[2002]378号 | FGWJ-2002-10047 | 2002-10-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 原国家医药管理局1997年《关于下达〈GB9706.1—1995标准实施及监督检查工作计划〉的通知》(国药器监字〔1997〕第275号)规定：凡未取得国家医药管理局医疗器械行政监督司认可的配套GB9706.1标准所需的测试设备，不得推广。该通知对提高医疗器械检测的科学、公正起了应有的作用。但该项认可工作尚缺乏必要的法律基础，现通告暂停医疗器械专用检测设备的认可工作。今后，凡符合国家有关法律法规要求的检测设备，都可用于医疗器械的检测。 国家药品监督管理局 二○○二年十月二十四日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 原国家医药管理局1997年《关于下达〈GB9706.1—1995标准实施及监督检查工作计划〉的通知》(国药器监字〔1997〕第275号)规定：凡未取得国家医药管理局医疗器械行政监督司认可的配套GB9706.1标准所需的测试设备，不得推广。该通知对提高医疗器械检测的科学、公正起了应有的作用。但该项认可工作尚缺乏必要的法律基础，现通告暂停医疗器械专用检测设备的认可工作。今后，凡符合国家有关法律法规要求的检测设备，都可用于医疗器械的检测。 国家药品监督管理局 二○○二年十月二十四日
关于发布《口腔X射线机》等19项行业标准的通知 |  | FGWJ-2002-10184 | 2002-09-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《口腔X射线机》等19项医疗器械行业标准，已经全国医用X线设备及用具标准化技术委员会、医疗器械生物学评价医疗器械标准化技术委员会及外科植入物和矫形器械标准化技术委员会审定通过，现予以发布。行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1．YY／T 0010-2002 《口腔X射线机》（代替YY 0010-90） 2．YY／T 0347-2002 《微型医用诊断X射线机通用技术条件》 3．YY 0337.1-2002 《气管插管 第1部分：常用型插管及接头》 4．YY 0337.2-2002 《气管插管 第2部分：柯尔（Cole）型插管》 5．YY 0338.1-2002 《气管切开插管 第1部分：成人用插管及接头》 6．YY 0338.2-2002 《气管切开插管 第2部分：小儿用气管切开插管》 7．YY 0339-2002 《呼吸道用吸引导管》 8．YY 0017-2002 《骨接合植入物 金属接骨板》（代替YY 0017-1990、YY 0121-1993） 9．YY 0018-2002 《骨接合植入物 金属接骨螺钉》（代替YY 0018-1990） 10．YY 0019-2002 《骨接合植入物 金属髓内针》（代替YY 0019-1990） 11．YY 0119-2002 《骨接合植入物 金属矫形用钉》（代替YY 0119-1993） 12．YY 0120-2002 《骨接合植入物 金属矫形用棒》（代替YY 0120-1993） 13．YY／T 0340-2002 《外科植入物 基本原则》 14．YY 0341-2002 《骨接合非有源外科金属植入物通用技术条件》 15．YY／T 0342-2002 《外科植入物 接骨板完全强度和刚度的测定》 16．YY／T 0343-2002 《外科金属植入物液体渗透检测》 17．YY／T 1074-2002 《外科植入物 不锈钢产品点蚀电位》（代替YY 91074-1999） 18．YY 0345-2002 《骨接合植入物 金属骨针》 19．YY 0346-2002 《骨接合植入物 金属股骨颈固定钉》 以上标准自2003年4月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年九月二十四日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《口腔X射线机》等19项医疗器械行业标准，已经全国医用X线设备及用具标准化技术委员会、医疗器械生物学评价医疗器械标准化技术委员会及外科植入物和矫形器械标准化技术委员会审定通过，现予以发布。行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1．YY／T 0010-2002 《口腔X射线机》（代替YY 0010-90） 2．YY／T 0347-2002 《微型医用诊断X射线机通用技术条件》 3．YY 0337.1-2002 《气管插管 第1部分：常用型插管及接头》 4．YY 0337.2-2002 《气管插管 第2部分：柯尔（Cole）型插管》 5．YY 0338.1-2002 《气管切开插管 第1部分：成人用插管及接头》 6．YY 0338.2-2002 《气管切开插管 第2部分：小儿用气管切开插管》 7．YY 0339-2002 《呼吸道用吸引导管》 8．YY 0017-2002 《骨接合植入物 金属接骨板》（代替YY 0017-1990、YY 0121-1993） 9．YY 0018-2002 《骨接合植入物 金属接骨螺钉》（代替YY 0018-1990） 10．YY 0019-2002 《骨接合植入物 金属髓内针》（代替YY 0019-1990） 11．YY 0119-2002 《骨接合植入物 金属矫形用钉》（代替YY 0119-1993） 12．YY 0120-2002 《骨接合植入物 金属矫形用棒》（代替YY 0120-1993） 13．YY／T 0340-2002 《外科植入物 基本原则》 14．YY 0341-2002 《骨接合非有源外科金属植入物通用技术条件》 15．YY／T 0342-2002 《外科植入物 接骨板完全强度和刚度的测定》 16．YY／T 0343-2002 《外科金属植入物液体渗透检测》 17．YY／T 1074-2002 《外科植入物 不锈钢产品点蚀电位》（代替YY 91074-1999） 18．YY 0345-2002 《骨接合植入物 金属骨针》 19．YY 0346-2002 《骨接合植入物 金属股骨颈固定钉》 以上标准自2003年4月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年九月二十四日
关于印发2002年制定修订医疗器械行业标准项目补充计划的通知 | 国药监械[2002]332号 | FGWJ-2002-10118 | 2002-09-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 各医疗器械标准化技术委员会、各标准主要起草单位： 现将2002年制定修订医疗器械行业标准项目补充计划印发给你们（见附件）。请各有关单位按计划要求，按时完成所承担的标准制定修订任务。 特此通知 附件：2002年制定修订医疗器械行业标准项目补充计划 国家药品监督管理局 二○○二年九月二十日 附件： 2002年制定修订医疗器械行业标准项目补充计划 ──────────────────────────────────────── 序号 标准项目名称 标准 制定或 性质 起止年限 归口单位 主要起草单位 采标 类别 修 订 情况 ──────────────────────────────────────── 1 血液透析粉（浓 产品 制定 推荐 2002-2003 中国药品生 百特（中国） 缩液） 物制品检定 投资有限公司 所 2 血糖仪及试纸条 产品 制定 推荐 2002-2003 北京医疗器 强生（中国） 械检测中心 医疗器材有限 公司 3 人工心肺机名词 通用 修订 推荐 2002-2003 广州医疗器 广州医疗器械 术语 要求 械检测中心 检测中心 4 聚丙烯酰胺水凝 产品 制定 强制 2002-2003 中国药品生 中国药品生物 胶 物制品检定 制品检定所 所 5 自毁型注射器 产品 制定 强制 2002-2003 上海医疗器 B-D（苏州）医 械检测中心 疗器械有限公 司 6 手术无影灯 产品 制定 推荐 2002-2003 杭州医疗器 杭州医疗器械 械检测中心 检测中心 ──────────────────────────────────────── | 各医疗器械标准化技术委员会、各标准主要起草单位： 现将2002年制定修订医疗器械行业标准项目补充计划印发给你们（见附件）。请各有关单位按计划要求，按时完成所承担的标准制定修订任务。 特此通知 附件：2002年制定修订医疗器械行业标准项目补充计划 国家药品监督管理局 二○○二年九月二十日 附件： 2002年制定修订医疗器械行业标准项目补充计划 ──────────────────────────────────────── 序号 标准项目名称 标准 制定或 性质 起止年限 归口单位 主要起草单位 采标 类别 修 订 情况 ──────────────────────────────────────── 1 血液透析粉（浓 产品 制定 推荐 2002-2003 中国药品生 百特（中国） 缩液） 物制品检定 投资有限公司 所 2 血糖仪及试纸条 产品 制定 推荐 2002-2003 北京医疗器 强生（中国） 械检测中心 医疗器材有限 公司 3 人工心肺机名词 通用 修订 推荐 2002-2003 广州医疗器 广州医疗器械 术语 要求 械检测中心 检测中心 4 聚丙烯酰胺水凝 产品 制定 强制 2002-2003 中国药品生 中国药品生物 胶 物制品检定 制品检定所 所 5 自毁型注射器 产品 制定 强制 2002-2003 上海医疗器 B-D（苏州）医 械检测中心 疗器械有限公 司 6 手术无影灯 产品 制定 推荐 2002-2003 杭州医疗器 杭州医疗器械 械检测中心 检测中心 ────────────────────────────────────────
关于公布一次性使用无菌医疗器械生产企业许可证和医疗器械产品注册证第一批名单的通知 | 国药监械[2002]325号 | FGWJ-2002-10119 | 2002-09-19 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据国家药品监督管理局《关于加强医疗器械生产企业日常监督工作的通知》(国药监械［2002］153号)中明确的“2002年10月1日前，国家药品监督管理局统一公布获得一次性使用医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册证的名单”的要求，现将第一批获得一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、一次性使用塑料血袋、一次性使用采血器产品的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》的名单(第一批)予以公布。 特此通知 附件：一次性使用医疗器械生产企业许可证和产品注册证名单(第一批) 国家药品监督管理局 二○○二年九月十九日 附件： 一次性使用医疗器械生产企业许可证和产品注册证名单（第一批） 序号 企业名称 生产企业许可证号 注册产品名称 注册证号 1 上海达华医疗器 沪药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660532号 械有限公司 20000067号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150534号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150531号 液针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660533号 2 上海达美医用塑 沪药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660460号 料厂 20000419号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150459号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150462号 液针 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660461号 式输液器 3 常州医疗器械总 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660362号 厂 20010217号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150360号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150365号 液针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660364号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150363号 射针 4 湖南湘佳医用器 湘药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660418号 材有限公司 (2000)第0020号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150426号 射器（配套自用无 菌注射针） 5 扬州利源医疗器 苏药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150354号 具有限公司 20010247号 射器（配套自用无 菌注射针） 6 盐城市输液器厂 苏药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660367号 20010231号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150366号 射器（配套自用无 菌注射针） 7 湖南平安医用器 湘药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660376号 材有限公司 (2000)第0036号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660377号 式输液器 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660378号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150379号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150380号 射器（配套自用无 菌注射针） 8 江西益康医疗器 赣药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150355号 械有限公司 20010008号 射器 9 兖洲市瑞通医疗 鲁药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660356号 器械有限公司 20010151号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150357号 射器（配套自用无 菌注射针） 10 成都市双流双陆 川药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660372号 医疗器械有限公 (2001)第0022号 司 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150373号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150375号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150374号 射针 11 广西北仑河医疗 桂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660406号 器械有限公司 20020058号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150405号 射器（配套自用无 菌注射针） 12 长春泰尔茂医用 吉药管械生产许 一次性使用塑料血 国药管械(准)字2002第3660358号 器具有限公司 20000001号 袋 13 常州市通达医疗 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660404号 器械有限公司 20010210号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150401号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150402号 液针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660403号 14 广西南宁双健医 桂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660467号 疗器械有限责任 20020068号 液器（配套自用静 公司 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150466号 射器（配套自用无 菌注射针） 15 安徽省康达医疗 皖药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660410号 用品有限公司 20020099号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150407号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150408号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150409号 射针 16 四川南格尔生物 川药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660415号 医学股份有限公 (2001)第0034号 液器（配套自用静 司 脉输液针） 17 无锡市南泉高分 苏药管械生产许 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150381号 子医械厂 20010206号 液针 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660382号 18 湖北仙明医疗器 鄂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660391号 械有限公司 200214142号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150390号 射器（配套自用无 菌注射针） 19 漯河市曙光医疗 豫药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660442号 器械厂 2001094号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150443号 射器（配套自用无 菌注射针） 20 武汉市王冠医疗 鄂药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660432号 器械有限责任公 200001019号 司 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150434号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150431号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150433号 射针 21 浙江康康医疗器 浙药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660383号 械有限公司 20000040号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150385号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150387号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150384号 射针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660386号 22 招远市医疗器械 鲁药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660389号 厂 20010137号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150388号 射器（配套自用无 菌注射针） 23 武汉恒康医疗器 鄂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660451号 械有限公司 200101060号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150450号 射器（配套自用无 菌注射针） 24 浙江康德莱医械 浙药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660483号 塑料有限公司 20000050号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150482号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150481号 射针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660479号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660480号 式输液器 25 湖北省松滋君健 鄂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660448号 医疗器械厂 200104042号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150449号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660557号 式输液器 26 南昌注射器厂 赣药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660438号 20010025号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150437号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660439号 式输液器 27 江西富尔康医科 赣药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660412号 工业有限公司 20010014号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660416号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150417号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150414号 射针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660413号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150411号 射器 28 常州市春光医用 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660487号 器材有限公司 20010215(更)号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150486号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150485号 射针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660489号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150488号 射器 29 上海宝岛医用器 沪药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660546号 材厂 20000390号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150547号 射器（配套自用无 菌注射针） 30 福建莆田仁德医 闵药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660368号 疗器材厂 20010008号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150369号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660370号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660371号 式输液器 31 天津哈娜好医材 津药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660478号 有限公司 2000第0055号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150475号 液针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660474号 32 江西南昌赣江医 赣药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660468号 疗器械厂 20010007号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660469号 式输液器 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150465号 射针 33 台州京环医疗用 浙药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660445号 品有限公司 20000037号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150444号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150447号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150446号 射器 34 沧州市康乐医疗 冀药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660453号 器械有限责任公 2000028号 式输液器 司 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150454号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660455号 液器（配套自用静 脉输液针） 35 重庆三大伟业制 渝药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150542号 药有限公司 20010043号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660567号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660553号 36 江阴市医疗器械 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660550号 厂 20010229(更)号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150549号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150551号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150552号 射器 37 河南莲花医疗用 豫药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150424号 品有限公司 20010006号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660423号 液器（配套自用静 脉输液针） 38 广东龙心医疗器 粤药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660501号 械有限公司 20010379号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660500号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660504号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150505号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150502号 射针 一次性使用采血器 国药管械(准)字2002第3660503号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150449号 射器 39 成都市新津事丰 川药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660572号 医疗器械有限公 (2001)第0014号 司 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660571号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150573号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150575号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150574号 射器 40 珠海市幸福注射 粤药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150559号 器厂有限公司 20010323号 射器（配套自用无 菌注射针） 41 广州因特圣医疗 粤药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150520号 器械有限公司 20020532号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660521号 液器（配套自用静 脉输液针） 42 浙江华福医用器 浙药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660463号 材有限公司 20000032号 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660464号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150477号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150476号 射器（配套自用无 菌注射针） 43 平顶山圣光医用 豫药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660452号 制品有限公司 2001145号 液器（配套自用静 脉输液针） 44 江西侨明医疗器 赣药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150556号 械有限公司 20010028号 射器 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660555号 式输液器 45 宁波天益医疗器 浙药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660517号 械有限公司 20000097号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660514号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150516号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150515号 射器（配套自用无 菌注射针） 46 潍坊市第二医疗 鲁药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150535号 器械镇江市润州 20000033号 射器（配套自用无 医用高分子制品 菌注射针） 厂 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660554号 液器（配套自用静 脉输液针） 47 杭州龙德医用器 浙药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150570号 械有限公司 20000024号 射器（配套自用无 菌注射针） 48 广州花山医用塑 粤药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660540号 料厂 20010384号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660541号 49 江西锦胜医疗器 赣药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660536号 械有限公司 20010016号 50 深圳市保安医疗 粤药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660568号 用品有限公司 20010290号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660548号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660531号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150569号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150539号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150538号 射器 51 南昌高分子医疗 赣药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660530号 器械厂 20010055号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660528号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150529号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150527号 射器（配套自用无 菌注射针） 52 江西丰临医用器 赣药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660525号 械有限公司 20010049号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660523号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150524号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150526号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150522号 射器 53 江苏吉春医用器 苏药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660498号 材有限公司 20010209号 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660497号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150496号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150495号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150494号 射器 54 西安交通大学医 陕药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150543号 用器材厂 (2000)第3003号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660544号 液器（配套自用静 脉输液针） 55 山东新华医疗器 鲁药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660563号 械厂 20010017号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150565号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150566号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150564号 射器 56 江阴市输液器厂 苏药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660558号 20010237号 液器（配套自用静 脉输液针） 57 上海康寿医用塑 沪药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150560号 料厂 20000153号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660561号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660562号 式输液器 58 江苏康友医用器 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660507号 械有限公司 20010211(更)号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150509号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150506号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150508号 射器 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据国家药品监督管理局《关于加强医疗器械生产企业日常监督工作的通知》(国药监械［2002］153号)中明确的“2002年10月1日前，国家药品监督管理局统一公布获得一次性使用医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册证的名单”的要求，现将第一批获得一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、一次性使用塑料血袋、一次性使用采血器产品的《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》的名单(第一批)予以公布。 特此通知 附件：一次性使用医疗器械生产企业许可证和产品注册证名单(第一批) 国家药品监督管理局 二○○二年九月十九日 附件： 一次性使用医疗器械生产企业许可证和产品注册证名单（第一批） 序号 企业名称 生产企业许可证号 注册产品名称 注册证号 1 上海达华医疗器 沪药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660532号 械有限公司 20000067号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150534号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150531号 液针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660533号 2 上海达美医用塑 沪药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660460号 料厂 20000419号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150459号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150462号 液针 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660461号 式输液器 3 常州医疗器械总 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660362号 厂 20010217号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150360号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150365号 液针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660364号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150363号 射针 4 湖南湘佳医用器 湘药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660418号 材有限公司 (2000)第0020号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150426号 射器（配套自用无 菌注射针） 5 扬州利源医疗器 苏药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150354号 具有限公司 20010247号 射器（配套自用无 菌注射针） 6 盐城市输液器厂 苏药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660367号 20010231号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150366号 射器（配套自用无 菌注射针） 7 湖南平安医用器 湘药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660376号 材有限公司 (2000)第0036号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660377号 式输液器 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660378号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150379号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150380号 射器（配套自用无 菌注射针） 8 江西益康医疗器 赣药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150355号 械有限公司 20010008号 射器 9 兖洲市瑞通医疗 鲁药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660356号 器械有限公司 20010151号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150357号 射器（配套自用无 菌注射针） 10 成都市双流双陆 川药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660372号 医疗器械有限公 (2001)第0022号 司 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150373号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150375号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150374号 射针 11 广西北仑河医疗 桂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660406号 器械有限公司 20020058号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150405号 射器（配套自用无 菌注射针） 12 长春泰尔茂医用 吉药管械生产许 一次性使用塑料血 国药管械(准)字2002第3660358号 器具有限公司 20000001号 袋 13 常州市通达医疗 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660404号 器械有限公司 20010210号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150401号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150402号 液针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660403号 14 广西南宁双健医 桂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660467号 疗器械有限责任 20020068号 液器（配套自用静 公司 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150466号 射器（配套自用无 菌注射针） 15 安徽省康达医疗 皖药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660410号 用品有限公司 20020099号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150407号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150408号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150409号 射针 16 四川南格尔生物 川药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660415号 医学股份有限公 (2001)第0034号 液器（配套自用静 司 脉输液针） 17 无锡市南泉高分 苏药管械生产许 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150381号 子医械厂 20010206号 液针 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660382号 18 湖北仙明医疗器 鄂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660391号 械有限公司 200214142号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150390号 射器（配套自用无 菌注射针） 19 漯河市曙光医疗 豫药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660442号 器械厂 2001094号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150443号 射器（配套自用无 菌注射针） 20 武汉市王冠医疗 鄂药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660432号 器械有限责任公 200001019号 司 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150434号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150431号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150433号 射针 21 浙江康康医疗器 浙药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660383号 械有限公司 20000040号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150385号 射器 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150387号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150384号 射针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660386号 22 招远市医疗器械 鲁药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660389号 厂 20010137号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150388号 射器（配套自用无 菌注射针） 23 武汉恒康医疗器 鄂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660451号 械有限公司 200101060号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150450号 射器（配套自用无 菌注射针） 24 浙江康德莱医械 浙药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660483号 塑料有限公司 20000050号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150482号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150481号 射针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660479号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660480号 式输液器 25 湖北省松滋君健 鄂药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660448号 医疗器械厂 200104042号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150449号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660557号 式输液器 26 南昌注射器厂 赣药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660438号 20010025号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150437号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660439号 式输液器 27 江西富尔康医科 赣药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660412号 工业有限公司 20010014号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660416号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150417号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150414号 射针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660413号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150411号 射器 28 常州市春光医用 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660487号 器材有限公司 20010215(更)号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150486号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150485号 射针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660489号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150488号 射器 29 上海宝岛医用器 沪药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660546号 材厂 20000390号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150547号 射器（配套自用无 菌注射针） 30 福建莆田仁德医 闵药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660368号 疗器材厂 20010008号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150369号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660370号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660371号 式输液器 31 天津哈娜好医材 津药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660478号 有限公司 2000第0055号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150475号 液针 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660474号 32 江西南昌赣江医 赣药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660468号 疗器械厂 20010007号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660469号 式输液器 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150465号 射针 33 台州京环医疗用 浙药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660445号 品有限公司 20000037号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150444号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150447号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150446号 射器 34 沧州市康乐医疗 冀药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660453号 器械有限责任公 2000028号 式输液器 司 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150454号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660455号 液器（配套自用静 脉输液针） 35 重庆三大伟业制 渝药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150542号 药有限公司 20010043号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660567号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660553号 36 江阴市医疗器械 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660550号 厂 20010229(更)号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150549号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150551号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150552号 射器 37 河南莲花医疗用 豫药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150424号 品有限公司 20010006号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660423号 液器（配套自用静 脉输液针） 38 广东龙心医疗器 粤药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660501号 械有限公司 20010379号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660500号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660504号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150505号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150502号 射针 一次性使用采血器 国药管械(准)字2002第3660503号 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150449号 射器 39 成都市新津事丰 川药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660572号 医疗器械有限公 (2001)第0014号 司 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660571号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150573号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150575号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150574号 射器 40 珠海市幸福注射 粤药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150559号 器厂有限公司 20010323号 射器（配套自用无 菌注射针） 41 广州因特圣医疗 粤药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150520号 器械有限公司 20020532号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660521号 液器（配套自用静 脉输液针） 42 浙江华福医用器 浙药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660463号 材有限公司 20000032号 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660464号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150477号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150476号 射器（配套自用无 菌注射针） 43 平顶山圣光医用 豫药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660452号 制品有限公司 2001145号 液器（配套自用静 脉输液针） 44 江西侨明医疗器 赣药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150556号 械有限公司 20010028号 射器 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660555号 式输液器 45 宁波天益医疗器 浙药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660517号 械有限公司 20000097号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660514号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150516号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150515号 射器（配套自用无 菌注射针） 46 潍坊市第二医疗 鲁药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150535号 器械镇江市润州 20000033号 射器（配套自用无 医用高分子制品 菌注射针） 厂 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660554号 液器（配套自用静 脉输液针） 47 杭州龙德医用器 浙药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150570号 械有限公司 20000024号 射器（配套自用无 菌注射针） 48 广州花山医用塑 粤药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660540号 料厂 20010384号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660541号 49 江西锦胜医疗器 赣药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660536号 械有限公司 20010016号 50 深圳市保安医疗 粤药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660568号 用品有限公司 20010290号 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660548号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660531号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150569号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150539号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150538号 射器 51 南昌高分子医疗 赣药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660530号 器械厂 20010055号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660528号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150529号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150527号 射器（配套自用无 菌注射针） 52 江西丰临医用器 赣药管械生产许 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660525号 械有限公司 20010049号 式输液器 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660523号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150524号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150526号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150522号 射器 53 江苏吉春医用器 苏药管械生产许 一次性使用输血器 国药管械(准)字2002第3660498号 材有限公司 20010209号 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660497号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150496号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150495号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150494号 射器 54 西安交通大学医 陕药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150543号 用器材厂 (2000)第3003号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660544号 液器（配套自用静 脉输液针） 55 山东新华医疗器 鲁药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660563号 械厂 20010017号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150565号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150566号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150564号 射器 56 江阴市输液器厂 苏药管械生产许 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660558号 20010237号 液器（配套自用静 脉输液针） 57 上海康寿医用塑 沪药管械生产许 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150560号 料厂 20000153号 射器（配套自用无 菌注射针） 一次性使用无菌输 国药管械(准)字2002第3660561号 液器（配套自用静 脉输液针） 一次性使用滴定管 国药管械(准)字2002第3660562号 式输液器 58 江苏康友医用器 苏药管械生产许 一次性使用输液器 国药管械(准)字2002第3660507号 械有限公司 20010211(更)号 一次性使用静脉输 国药管械(准)字2002第3150509号 液针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150506号 射针 一次性使用无菌注 国药管械(准)字2002第3150508号 射器
关于规范口腔义齿生产监督管理的通知 | 国药监械[2002]323号 | FGWJ-2002-10123 | 2002-09-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了规范口腔义齿生产的监督管理，确保上市产品的安全有效，现将有关事项通知如下： 一、医疗机构委托企业生产口腔义齿，企业须取得《医疗器械生产企业许可证》和口腔义齿《医疗器械产品注册证书》。申请产品注册时，企业可按不同的义齿材料划分不同的注册单元。 二、如医疗机构自己研制口腔义齿仅限于本单位使用，医疗机构应依据《医疗器械注册管理办法》第二十三条的规定申请使用批准证书。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年九月十七日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了规范口腔义齿生产的监督管理，确保上市产品的安全有效，现将有关事项通知如下： 一、医疗机构委托企业生产口腔义齿，企业须取得《医疗器械生产企业许可证》和口腔义齿《医疗器械产品注册证书》。申请产品注册时，企业可按不同的义齿材料划分不同的注册单元。 二、如医疗机构自己研制口腔义齿仅限于本单位使用，医疗机构应依据《医疗器械注册管理办法》第二十三条的规定申请使用批准证书。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年九月十七日
关于器官保存液有关问题的复函 | 国药监械函[2002]83号 | FGWJ-2002-10124 | 2002-09-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 河北省药品监督管理局： 你局《关于器官保存液有关问题的请示》（冀药注函[2002]054号）收悉，现答复如下： 器官保存液主要用于离体器官的功能保护，参照国际上的通行做法，决定将该产品列入第三类医疗器械管理。 特此复函 国家药品监督管理局 二○○二年九月十七日 | 河北省药品监督管理局： 你局《关于器官保存液有关问题的请示》（冀药注函[2002]054号）收悉，现答复如下： 器官保存液主要用于离体器官的功能保护，参照国际上的通行做法，决定将该产品列入第三类医疗器械管理。 特此复函 国家药品监督管理局 二○○二年九月十七日
关于调整国产三类、进口医疗器械注册审评收费方式和部分收费项目的公告 | 国药监械[2002]308号 | FGWJ-2002-10105 | 2002-09-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 根据《中央单位预算外资金收入收缴管理改革试点办法》（财库［2002］38号），从2002年8月起，有关国产三类、进口医疗器械注册审评的行政收费一律由申报单位直接缴入国库。为此，特将缴费程序及有关事项公告如下： 一、缴费凭证 使用财政部统一印制的《非税收入一般缴款书》，一式五联。 第一联：回单，由代理银行收款签章后由缴款人或代理银行退执收单位； 第二联：由缴款人开户银行作借方凭证； 第三联：由收款人开户银行收款后作贷方凭证； 第四联：执收单位给缴款人的收据； 第五联；执收单位留存。 二、受理时限 鉴于接到银行缴费后的回执须待一定的时间才能返回缴费单位。为避免因缴费回执滞后，审评工作不能进行，为此特调整为：医疗器械注册受理办公室给企业开具缴费通知的同时，给企业开具受理通知书，注册审批程序从受理之日起开始。受理之日起10个工作日内，如果审评中心未能得到收费确认，注册审批程序停止，审评停止后的时间不计入审评工作时限，直至得到收费确认后继续计算审批工作日。 三、缴费方式（现金、支票、汇票、汇款、倒提） （一）现金缴费流程 企业持缴费通知单→审评中心（财务部门开缴款书，企业持缴款书前三联）→中信银行缴费（银行当日退回盖章后的第一联给企业）→审评中心（企业缴给财务部门第一联，当日财务部门给企业盖章后的第四联收据）。 （二）支票、汇票缴费流程 企业持缴费通知单→审评中心（财务部门开缴款书并在支票背面上背书，企业持缴款书前三联）→中信银行缴费（银行当日退回盖章后的第一联给企业）→审评中心（企业缴给财务部门第一联，3日内得到银行的收费确认后，财务部门给企业盖章后的第四联收据）。 （三）汇款缴费流程 企业持缴费通知单→回单位申请费用由单位汇到审评中心帐户上→审评中心收到银行回单开发票（发票及受理通知书由银行统一寄给企业）。 （四）倒提缴费流程（只限于市内） 企业持缴费通知单→审评中心（财务部门开缴款书，企业持缴款书在第二联上盖财务章、人名章）→中信银行缴款（银行当日退回盖章后的第一联给企业）→审评中心（企业缴给财务部门第一联，3日内得到银行的收费确认后，财务部门给企业盖章后的第四联收据）。 四、缴费地点 开户银行：中信实业银行北京阜成门支行 单位名称：国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 帐号：7112010189800000493 五、收费项目 依据财政部核准的收费项目和收费标准，收费项目和标准作如下调整： （一）原医疗器械产品注册费不变； （二）取消中央媒体广告的审批费； （三）更换、补发医疗器械产品注册证和申报医疗器械出口证明的收费标准为3000元 人民币/个； （四）生物医学材料及制品临床研究复审费：3500元人民币/个；生物医学材料及制品试生产转正式生产审批费：10000元人民币/个。 六、注意事项 我局财务部门对审评收费不再进行核算，请各申报单位务必保管好缴费收据，以备查询。如果缴费单位需了解缴费到帐情况，请拨打电话（010）66072440进行查询。 特此公告 国家药品监督管理局 二○○二年九月二日 | 根据《中央单位预算外资金收入收缴管理改革试点办法》（财库［2002］38号），从2002年8月起，有关国产三类、进口医疗器械注册审评的行政收费一律由申报单位直接缴入国库。为此，特将缴费程序及有关事项公告如下： 一、缴费凭证 使用财政部统一印制的《非税收入一般缴款书》，一式五联。 第一联：回单，由代理银行收款签章后由缴款人或代理银行退执收单位； 第二联：由缴款人开户银行作借方凭证； 第三联：由收款人开户银行收款后作贷方凭证； 第四联：执收单位给缴款人的收据； 第五联；执收单位留存。 二、受理时限 鉴于接到银行缴费后的回执须待一定的时间才能返回缴费单位。为避免因缴费回执滞后，审评工作不能进行，为此特调整为：医疗器械注册受理办公室给企业开具缴费通知的同时，给企业开具受理通知书，注册审批程序从受理之日起开始。受理之日起10个工作日内，如果审评中心未能得到收费确认，注册审批程序停止，审评停止后的时间不计入审评工作时限，直至得到收费确认后继续计算审批工作日。 三、缴费方式（现金、支票、汇票、汇款、倒提） （一）现金缴费流程 企业持缴费通知单→审评中心（财务部门开缴款书，企业持缴款书前三联）→中信银行缴费（银行当日退回盖章后的第一联给企业）→审评中心（企业缴给财务部门第一联，当日财务部门给企业盖章后的第四联收据）。 （二）支票、汇票缴费流程 企业持缴费通知单→审评中心（财务部门开缴款书并在支票背面上背书，企业持缴款书前三联）→中信银行缴费（银行当日退回盖章后的第一联给企业）→审评中心（企业缴给财务部门第一联，3日内得到银行的收费确认后，财务部门给企业盖章后的第四联收据）。 （三）汇款缴费流程 企业持缴费通知单→回单位申请费用由单位汇到审评中心帐户上→审评中心收到银行回单开发票（发票及受理通知书由银行统一寄给企业）。 （四）倒提缴费流程（只限于市内） 企业持缴费通知单→审评中心（财务部门开缴款书，企业持缴款书在第二联上盖财务章、人名章）→中信银行缴款（银行当日退回盖章后的第一联给企业）→审评中心（企业缴给财务部门第一联，3日内得到银行的收费确认后，财务部门给企业盖章后的第四联收据）。 四、缴费地点 开户银行：中信实业银行北京阜成门支行 单位名称：国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 帐号：7112010189800000493 五、收费项目 依据财政部核准的收费项目和收费标准，收费项目和标准作如下调整： （一）原医疗器械产品注册费不变； （二）取消中央媒体广告的审批费； （三）更换、补发医疗器械产品注册证和申报医疗器械出口证明的收费标准为3000元 人民币/个； （四）生物医学材料及制品临床研究复审费：3500元人民币/个；生物医学材料及制品试生产转正式生产审批费：10000元人民币/个。 六、注意事项 我局财务部门对审评收费不再进行核算，请各申报单位务必保管好缴费收据，以备查询。如果缴费单位需了解缴费到帐情况，请拨打电话（010）66072440进行查询。 特此公告 国家药品监督管理局 二○○二年九月二日
关于对境内第三类医疗器械及进口医疗器械注册情况进行清理自查的通告 | 国药监械[2002]307号 | FGWJ-2002-10104 | 2002-09-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 为了落实《关于开展清理规范医疗器械注册工作的通知》（以下简称《通知》）（国药监械［2002］242号）的要求，现就境内第三类医疗器械及进口医疗器械注册清理规范工作第一阶段要求通告如下： 根据《通知》要求，清理规范的第一阶段为自查自纠阶段。请境内第三类医疗器械生产企业于2002年9月30日前，将第三类医疗器械清理自查情况，按照《境内第三类医疗器械注册情况自查自纠报告表》（附表1）填写后，报国家药品监督管理局医疗器械司。 境外医疗器械生产企业注册申报单位，于2002年9月30日前，将清理自查情况，按照《境外医疗器械注册情况自查自纠报告表》（附表2）填写后，报国家药品监督管理局医疗器械司。 特此通告 附件：1．境内第三类医疗器械注册情况自查自纠报告表 2．境外医疗器械注册情况自查自纠报告表 国家药品监督管理局 二○○二年九月二日 附件： 境内第三类医疗器械注册情况自查自纠报告表 生产企业名称 产品名称 注册证号 有效期至 产品适用范围是否超出注册批准的内容 是 □ 否 □ 产品型号是否与注册证所列型号一致 是 □ 否 □ 产品是否执行了强制性国家标准，特别是生物学评价和电气安全标准 是 □ 否 □ 产品是否药械不分 是 □ 否 □ 产品的机理、疗效是否在社会上存在争议 是 □ 否 □ 产品是否属于《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》中规定的衣服、帽子、鞋袜、手镯、耳环等不作为医疗器械受理的日常生活用品 是 □ 否 □ 何时办理的换证或准产，若未办理原因是什么？ 注册之后，法人代表、工厂地址等是否发生变化？ 其它需要说明的问题： 生产企业法人签名 日期： 附件 境外医疗器械注册情况自查自纠报告表 生产企业名称 注册申报单位名称 产品名称 注册证号 有效期至 产品适用范围是否超出注册批准的内容 是 □ 否 □ 产品型号是否与注册证所列型号一致 是 □ 否 □ 产品是否执行了中国强制性国家标准，特别是生物学评价和电气安全标准 是 □ 否 □ 产品是否药械不分 是 □ 否 □ 产品的机理、疗效是否在社会上存在争议 是 □ 否 □ 产品是否属于《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》中规定的衣服、帽子、鞋袜、手镯、耳环等不作为医疗器械受理的日常生活用品 是 □ 否 □ 追检 申请了追检 □ 已做追检 □ 未做追检 □ 未申请追检 □ 何时办理的换证，若未办理，原因是什么？ 注册之后，法人代表、工厂地址等是否发生变化？ 其它需要说明的问题： 生产企业或注册办理机构负责人签名 日期： | 为了落实《关于开展清理规范医疗器械注册工作的通知》（以下简称《通知》）（国药监械［2002］242号）的要求，现就境内第三类医疗器械及进口医疗器械注册清理规范工作第一阶段要求通告如下： 根据《通知》要求，清理规范的第一阶段为自查自纠阶段。请境内第三类医疗器械生产企业于2002年9月30日前，将第三类医疗器械清理自查情况，按照《境内第三类医疗器械注册情况自查自纠报告表》（附表1）填写后，报国家药品监督管理局医疗器械司。 境外医疗器械生产企业注册申报单位，于2002年9月30日前，将清理自查情况，按照《境外医疗器械注册情况自查自纠报告表》（附表2）填写后，报国家药品监督管理局医疗器械司。 特此通告 附件：1．境内第三类医疗器械注册情况自查自纠报告表 2．境外医疗器械注册情况自查自纠报告表 国家药品监督管理局 二○○二年九月二日 附件： 境内第三类医疗器械注册情况自查自纠报告表 生产企业名称 产品名称 注册证号 有效期至 产品适用范围是否超出注册批准的内容 是 □ 否 □ 产品型号是否与注册证所列型号一致 是 □ 否 □ 产品是否执行了强制性国家标准，特别是生物学评价和电气安全标准 是 □ 否 □ 产品是否药械不分 是 □ 否 □ 产品的机理、疗效是否在社会上存在争议 是 □ 否 □ 产品是否属于《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》中规定的衣服、帽子、鞋袜、手镯、耳环等不作为医疗器械受理的日常生活用品 是 □ 否 □ 何时办理的换证或准产，若未办理原因是什么？ 注册之后，法人代表、工厂地址等是否发生变化？ 其它需要说明的问题： 生产企业法人签名 日期： 附件 境外医疗器械注册情况自查自纠报告表 生产企业名称 注册申报单位名称 产品名称 注册证号 有效期至 产品适用范围是否超出注册批准的内容 是 □ 否 □ 产品型号是否与注册证所列型号一致 是 □ 否 □ 产品是否执行了中国强制性国家标准，特别是生物学评价和电气安全标准 是 □ 否 □ 产品是否药械不分 是 □ 否 □ 产品的机理、疗效是否在社会上存在争议 是 □ 否 □ 产品是否属于《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》中规定的衣服、帽子、鞋袜、手镯、耳环等不作为医疗器械受理的日常生活用品 是 □ 否 □ 追检 申请了追检 □ 已做追检 □ 未做追检 □ 未申请追检 □ 何时办理的换证，若未办理，原因是什么？ 注册之后，法人代表、工厂地址等是否发生变化？ 其它需要说明的问题： 生产企业或注册办理机构负责人签名 日期：
关于规范磁疗和含药医疗器械产品监督管理的通知 | 国药监械[2002]286号 | FGWJ-2002-10108 | 2002-08-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了加强和规范磁疗和含药医疗器械产品的监督管理，保证该类产品的安全有效，现就有关事项通知如下： 一、从发文之日起，磁疗医疗器械作为Ⅱ类医疗器械管理（新的《医疗器械分类目录》印发后执行新的目录）。已按I类产品注册了该产品的企业，如该产品上市后无不良事件报告的，可待该产品注册证到期时按Ⅱ类产品申请重新注册；如有不良事件报告，且经药品监督管理部门调查后认为应重新注册的，应立即停止销售该产品，并按Ⅱ类产品申请注册该产品。 二、各医疗器械审查部门在磁疗产品注册审查时，应按照医疗器械临床试验的有关规定，重点审查该产品的临床试用情况、适用范围、用法、疗程及产品名称等内容。 三、符合医疗器械定义的含药医疗器械作为Ⅲ类医疗器械管理。申请该类产品注册的企业应提供该类产品含药及不含药的疗效对比报告，且所含药品应取得我局颁发的药品注册证。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年八月十六日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了加强和规范磁疗和含药医疗器械产品的监督管理，保证该类产品的安全有效，现就有关事项通知如下： 一、从发文之日起，磁疗医疗器械作为Ⅱ类医疗器械管理（新的《医疗器械分类目录》印发后执行新的目录）。已按I类产品注册了该产品的企业，如该产品上市后无不良事件报告的，可待该产品注册证到期时按Ⅱ类产品申请重新注册；如有不良事件报告，且经药品监督管理部门调查后认为应重新注册的，应立即停止销售该产品，并按Ⅱ类产品申请注册该产品。 二、各医疗器械审查部门在磁疗产品注册审查时，应按照医疗器械临床试验的有关规定，重点审查该产品的临床试用情况、适用范围、用法、疗程及产品名称等内容。 三、符合医疗器械定义的含药医疗器械作为Ⅲ类医疗器械管理。申请该类产品注册的企业应提供该类产品含药及不含药的疗效对比报告，且所含药品应取得我局颁发的药品注册证。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年八月十六日
关于开展清理规范医疗器械注册工作的通知 | 国药监械[2002]242号 | FGWJ-2002-10139 | 2002-07-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为落实2002年全国医疗器械监督管理工作会议精神，严格医疗器械上市审批，从源头上确保市场准入医疗器械的安全有效，我局决定就医疗器械的注册情况，进行全面的清理规范。境内第三类医疗器械和进口医疗器械注册情况的清理，由我局医疗器械司负责，境内第二类以下（含第二类）医疗器械注册情况的清理，由各省、自治区、直辖市药品监督管理局负责。现将有关事项通知如下： 一、清理范围 2001年12月31日前发出目前仍在有效期内的医疗器械注册证及其相对应的产品情 况。 二、清理内容 （一）是否依据法定程序实施医疗器械产品注册，审批内容和手续是否完备； （二）注册资料、档案是否完整、准确、统一； （三）注册产品是否符合医疗器械的定义和分类，是否存在高类低划、低类高划问题； （四）注册产品标准是否贯彻执行了国家、行业强制性标准； （五）产品使用说明书是否规范，与产品标准和临床验证报告是否一致。 三、工作进度安排 （一）内部准备及宣传部署，公告企业对照要求进行自查、自纠阶段（年初～8月31日） 1．各省、自治区、直辖市药品监督管理局接本通知后，即开始对辖区内的医疗器械生产企业进行清理规范工作的公告与部署，通知企业进行自查、自纠。自查、自纠内容如下： （1）产品适用范围是否超出注册批准的内容； （2）产品型号是否与注册证所列型号一致； （3）产品是否执行了强制性国家标准，特别是生物学评价和电气安全标准； （4）注册产品是否为药、械不分的产品； （5）注册产品的机理、疗效是否在社会上存有争议； （6）产品是否属于《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》（国药监械［2001］575号）中规定的衣服、帽子、鞋袜、手镯、耳环等不作为医疗器械受理的日常生活用品。 企业自查结果应于2002年8月31日前，报所在地省、自治区、直辖市药品监督管理局。对注册申报中有情况不实或不规范的行为，应如实报告纠正。隐瞒事实真相的企业，查实后按弄虚作假依法处理。 2．各省、自治区、直辖市药品监督管理局对辖区内第一、二类产品有效注册证的注册档案进行清理，统计出有效注册证的数目，列出注册证号，为检查企业自查情况做好准备。 （二）统计汇总和分类处理阶段（2002年9月1日～12月31日） 1．各省、自治区、直辖市药品监督管理局对企业自查、自纠问题进行统计、分类，对照本通知“二”的内容进行复查，针对需要补充资料、补充临床验证、重新界定类别、修改说明书等情况，分别提出处理意见，及时纠正。 2．对没有企业上报问题的注册项目，依据排查出的有效注册证号，对照本通知“二”的内容，进行清理复查。 3．2002年12月31日前，请各省、自治区、直辖市药品监督管理局将辖区内清理情况报我局医疗器械司。 （三）集中整改阶段（2003年1月1日～2003年4月30日） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局组织有关专家，对第二阶段工作就部分重点产品的分类界定、审批尺度、作用机理等属于审查中的问题进行分析，做出小结，列出第二阶段留下的疑难、复杂问题，集中研究解决。重点问题的处理方案应及时报我局医疗器械司。 对经重新审核后确认为不合格、机理不明确、不应作为医疗器械审批发证的，应执行法定程序，撤销注册证。 对不符合国家或行业强制性标准要求的注册产品，企业应补充完善资料；需补充检测的，企业应补充履行检测手续。 （四）汇总上报阶段 2003年5月31日前，各省、自治区、直辖市药品监督管理局将辖区内整改情况报我局医疗器械司。 四、加强对重点产品的清理 高风险产品和社会反映较多、存在争议的产品，应作为本次清理工作的重点，加大规范复审的力度，具体产品包括： （一）骨科内固定产品：骨板、骨钉、髓内针、人工关节，心脏起搏器，心脏瓣膜，心脏导管，冠状动脉支架等； （二）增高仪、眼保仪、减肥仪、气功治疗仪、磁疗仪、强心卡等作用机理不明确、社会反映较多的产品； （三）药、械不分的产品； （四）“国药监械［2001］575号”文件中规定的衣服、帽子、鞋袜、手镯、耳环等不作为医疗器械受理审批的日常生活用品； （五）其它机理不明的产品。 五、清理规范工作的监督检查 在清理规范工作过程中，我局将召集由有关专家、技术归口单位、企业代表组成的检查验收小组，分两个阶段进行抽查。 （一）2002年9月～11月，对当年的清理规范情况进行抽查； （二）2003年6月～8月，对全面清理规范情况进行抽查； （三）2003年9月30日前，依据抽查结果，向全系统公布清理规范结果。 有关检查工作的组织实施，我局将另行安排。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年七月十一日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为落实2002年全国医疗器械监督管理工作会议精神，严格医疗器械上市审批，从源头上确保市场准入医疗器械的安全有效，我局决定就医疗器械的注册情况，进行全面的清理规范。境内第三类医疗器械和进口医疗器械注册情况的清理，由我局医疗器械司负责，境内第二类以下（含第二类）医疗器械注册情况的清理，由各省、自治区、直辖市药品监督管理局负责。现将有关事项通知如下： 一、清理范围 2001年12月31日前发出目前仍在有效期内的医疗器械注册证及其相对应的产品情 况。 二、清理内容 （一）是否依据法定程序实施医疗器械产品注册，审批内容和手续是否完备； （二）注册资料、档案是否完整、准确、统一； （三）注册产品是否符合医疗器械的定义和分类，是否存在高类低划、低类高划问题； （四）注册产品标准是否贯彻执行了国家、行业强制性标准； （五）产品使用说明书是否规范，与产品标准和临床验证报告是否一致。 三、工作进度安排 （一）内部准备及宣传部署，公告企业对照要求进行自查、自纠阶段（年初～8月31日） 1．各省、自治区、直辖市药品监督管理局接本通知后，即开始对辖区内的医疗器械生产企业进行清理规范工作的公告与部署，通知企业进行自查、自纠。自查、自纠内容如下： （1）产品适用范围是否超出注册批准的内容； （2）产品型号是否与注册证所列型号一致； （3）产品是否执行了强制性国家标准，特别是生物学评价和电气安全标准； （4）注册产品是否为药、械不分的产品； （5）注册产品的机理、疗效是否在社会上存有争议； （6）产品是否属于《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》（国药监械［2001］575号）中规定的衣服、帽子、鞋袜、手镯、耳环等不作为医疗器械受理的日常生活用品。 企业自查结果应于2002年8月31日前，报所在地省、自治区、直辖市药品监督管理局。对注册申报中有情况不实或不规范的行为，应如实报告纠正。隐瞒事实真相的企业，查实后按弄虚作假依法处理。 2．各省、自治区、直辖市药品监督管理局对辖区内第一、二类产品有效注册证的注册档案进行清理，统计出有效注册证的数目，列出注册证号，为检查企业自查情况做好准备。 （二）统计汇总和分类处理阶段（2002年9月1日～12月31日） 1．各省、自治区、直辖市药品监督管理局对企业自查、自纠问题进行统计、分类，对照本通知“二”的内容进行复查，针对需要补充资料、补充临床验证、重新界定类别、修改说明书等情况，分别提出处理意见，及时纠正。 2．对没有企业上报问题的注册项目，依据排查出的有效注册证号，对照本通知“二”的内容，进行清理复查。 3．2002年12月31日前，请各省、自治区、直辖市药品监督管理局将辖区内清理情况报我局医疗器械司。 （三）集中整改阶段（2003年1月1日～2003年4月30日） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局组织有关专家，对第二阶段工作就部分重点产品的分类界定、审批尺度、作用机理等属于审查中的问题进行分析，做出小结，列出第二阶段留下的疑难、复杂问题，集中研究解决。重点问题的处理方案应及时报我局医疗器械司。 对经重新审核后确认为不合格、机理不明确、不应作为医疗器械审批发证的，应执行法定程序，撤销注册证。 对不符合国家或行业强制性标准要求的注册产品，企业应补充完善资料；需补充检测的，企业应补充履行检测手续。 （四）汇总上报阶段 2003年5月31日前，各省、自治区、直辖市药品监督管理局将辖区内整改情况报我局医疗器械司。 四、加强对重点产品的清理 高风险产品和社会反映较多、存在争议的产品，应作为本次清理工作的重点，加大规范复审的力度，具体产品包括： （一）骨科内固定产品：骨板、骨钉、髓内针、人工关节，心脏起搏器，心脏瓣膜，心脏导管，冠状动脉支架等； （二）增高仪、眼保仪、减肥仪、气功治疗仪、磁疗仪、强心卡等作用机理不明确、社会反映较多的产品； （三）药、械不分的产品； （四）“国药监械［2001］575号”文件中规定的衣服、帽子、鞋袜、手镯、耳环等不作为医疗器械受理审批的日常生活用品； （五）其它机理不明的产品。 五、清理规范工作的监督检查 在清理规范工作过程中，我局将召集由有关专家、技术归口单位、企业代表组成的检查验收小组，分两个阶段进行抽查。 （一）2002年9月～11月，对当年的清理规范情况进行抽查； （二）2003年6月～8月，对全面清理规范情况进行抽查； （三）2003年9月30日前，依据抽查结果，向全系统公布清理规范结果。 有关检查工作的组织实施，我局将另行安排。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年七月十一日
关于执行《医疗器械标准管理办法》有关事项的通知 | 国药监械[2002]223号 | FGWJ-2002-10160 | 2002-07-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 《医疗器械标准管理办法》已于2002年5月1日开始施行。现将贯彻执行该《办法》的有关事项通知如下： 一、最高人民法院审判委员会和最高人民检察院检察委员会通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中，明确规定：“没有国家标准、行业标准的医疗器械，注册产品标准可视为保障人体健康的行业标准。”因此，各级药品监督管理部门在进行执法检查时，应将医疗器械注册产品标准视为医疗器械行业标准。 二、2002年5月1日前已受理的医疗器械产品企业标准，凡现行有效的国家标准及行业标准该标准都已包含并符合，且产品上市后尚未有不安全事件报告的，该标准可到该产品注册证换证时或该标准有效期到期时转换成注册产品标准。 三、企业是注册产品标准的责任主体，应保证注册产品标准持续有效地符合现行有效的国家标准及行业标准。 四、强制性国家标准、行业标准是企业必须执行的最基本要求。对有国家标准、行业标准的产品，企业在执行上述标准的同时，应结合自身产品特点，补充增加相应要求，制定注册产品标准，确保产品使用的安全、有效；如企业认为不需增加安全性等方面的要求，直接采纳国家标准、行业标准作为本企业的注册产品标准已可保证产品的安全、有效时，应提供所申请产品在国家标准、行业标准基础上不提高、不增加标准指标已可保证产品安全、有效，并承担产品上市后的质量责任的声明及有关产品型号、规格的说明。有ISO或IEC标准的产品，企业应将该标准转换成注册产品标准。 五、企业在申请注册产品检测之前，应先申请注册产品标准的复核。 六、《注册产品标准编写规范》发布前，企业可参照GB/T 1.1的有关要求编写注册产品标准。注册产品标准的发布单位为企业。注册产品标准的封面格式执行附件1。 七、三类医疗器械注册产品标准的初审时限为15个工作日。初审不开专家评审会。初审时企业应按《办法》规定提交全部材料。三类医疗器械注册产品标准经初审后，由企业提交三份给国家药品监督管理局。地市药品监督管理局不对三类医疗器械注册产品标准进行初审。注册产品标准的复核时限为15个工作日，该时间计算在产品注册审查时限内。 注册产品标准的修订、修改申请由企业直接提交给原注册产品标准的复核部门。2002年5月1日以前已受理备案的企业标准需修订或修改时，建议企业将该标准转换成注册产品标准。 八、进口医疗器械注册产品标准可不含检验规则。 九、经复核的进口医疗器械注册产品标准，若某些项目无法检测时，检测中心可执行《进口医疗器械检测规定》的相应规定。经复核的医疗器械注册产品标准，技术审查部门不再对该标准进行重复审查。 十、企业需在注册产品标准初审表及复核意见表上签字盖章。 十一、各专业标准化技术委员会有义务协助各级药品监督管理部门处理注册产品标准初审及复核中的技术问题。 十二、凡2002年5月1日以后检测中心正式受理检测的产品，有关事项按本通知要求执行。 十三、产品自测报告至少是出厂检验项目报告，或第三方的型式检验报告。 十四、国家药品监督管理局标准化技术委员会秘书处成立前，三类医疗器械及进口医疗器械注册产品标准的复核由国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心负责。 十五、现将医疗器械注册产品标准封面（附件1）、医疗器械注册产品标准更改单（附件2）、境内第三类医疗器械注册产品标准初审表（附件3）、医疗器械注册产品标准复核意见表（附件4）、医疗器械注册产品标准复核章（附件5）附上，请各有关单位遵照执行。 附件：1．医疗器械注册产品标准封面 2．医疗器械注册产品标准更改单 3．境内第三类医疗器械注册产品标准初审表 4．医疗器械注册产品标准复核意见表 5．医疗器械注册产品标准复核章 国家药品监督管理局 二○○二年七月二日 附件1： YZB／X 医疗器械注册产品标准 YZB／X XXXX—一XXXX ─────────────────────────────────────── 标 准 名 称 标准英文名称（进口产品） 200X－XX－XX发布 200X－XX－XX 实施 ─────────────────────────────────────── XXXX企业 发布 附件2： 医疗器械注册产品标准更改 ┌────┬──────────────────┬────┬────────┐ │企业名称│ │标准编号│ │ ├────┼──────────────────┴────┴────────┤ │标准名称│ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │更改条款及内容： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │更改原因： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业盖章 │ │ 年 月 日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │药品监督管理局意见： │ │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ 附件3： 境内第三类医疗器械注册产品标准初审表 ┌────┬───────────────┬────┬───────────┐ │个准名称│ │标准编号│ │ ├────┼───────────────┴────┼────┬──────┤ │企业名称│ │联系电话│ │ ├────┼────────────────────┼────┼──────┤ │单位地址│ │邮政编码│ │ ├────┼─────────────┬──────┼───────────┤ │ 联系人 │ │ 手机或BP号 │ │ ├────┴─────────────┴──────┴───────────┤ │ 我声明，对提交复核的注册产品标准规定分内容负责。 │ │ │ │ │ │ │ │ 法人批准签章 __________ │ │ │ │ 年 月 日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │初审意见： │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ 附件4： 医疗器械注册产品标准复核意见表 ┌──────┬─────────────┬────┬───────────┐ │ 标准名称 │ │标准编号│ │ ├──────┼─────────────┴────┼────┬──────┤ │ 企业名称 │ │联系电话│ │ ├──────┼──────────────────┼────┼──────┤ │ 企业地址 │ │邮政编码│ │ ├──────┼───────────┬──────┼────┴──────┤ │ 联系人 │ │ 手机或BP号 │ │ ├──────┼───────────┴──────┼────┬──────┤ │申请单位名称│ │联系电话│ │ ├──────┼──────────────────┼────┼──────┤ │申请单位地址│ │邮政编码│ │ ├──────┴──────────────────┴────┴──────┤ │ │ │ 我声明，对提交复核的注册产品标准规定的内容负责。 │ │ │ │ │ │ │ │ 法人批准签章 __________ │ │ │ │ 年 月 日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │复核意见： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ 附件5： 医疗器械注册产品标准复核章 ┌────────────────────────┐ │ 医疗器械注册产品标准复核章 │ │ │ │注册产品标准编号：YZB／X（XXX） XXXX－XXXX │ │ │ │复 核 日 期： 年 月 日 │ │ │ │复 核 部 门： XX 药品监督管理局 │ └────────────────────────┘ | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 《医疗器械标准管理办法》已于2002年5月1日开始施行。现将贯彻执行该《办法》的有关事项通知如下： 一、最高人民法院审判委员会和最高人民检察院检察委员会通过的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中，明确规定：“没有国家标准、行业标准的医疗器械，注册产品标准可视为保障人体健康的行业标准。”因此，各级药品监督管理部门在进行执法检查时，应将医疗器械注册产品标准视为医疗器械行业标准。 二、2002年5月1日前已受理的医疗器械产品企业标准，凡现行有效的国家标准及行业标准该标准都已包含并符合，且产品上市后尚未有不安全事件报告的，该标准可到该产品注册证换证时或该标准有效期到期时转换成注册产品标准。 三、企业是注册产品标准的责任主体，应保证注册产品标准持续有效地符合现行有效的国家标准及行业标准。 四、强制性国家标准、行业标准是企业必须执行的最基本要求。对有国家标准、行业标准的产品，企业在执行上述标准的同时，应结合自身产品特点，补充增加相应要求，制定注册产品标准，确保产品使用的安全、有效；如企业认为不需增加安全性等方面的要求，直接采纳国家标准、行业标准作为本企业的注册产品标准已可保证产品的安全、有效时，应提供所申请产品在国家标准、行业标准基础上不提高、不增加标准指标已可保证产品安全、有效，并承担产品上市后的质量责任的声明及有关产品型号、规格的说明。有ISO或IEC标准的产品，企业应将该标准转换成注册产品标准。 五、企业在申请注册产品检测之前，应先申请注册产品标准的复核。 六、《注册产品标准编写规范》发布前，企业可参照GB/T 1.1的有关要求编写注册产品标准。注册产品标准的发布单位为企业。注册产品标准的封面格式执行附件1。 七、三类医疗器械注册产品标准的初审时限为15个工作日。初审不开专家评审会。初审时企业应按《办法》规定提交全部材料。三类医疗器械注册产品标准经初审后，由企业提交三份给国家药品监督管理局。地市药品监督管理局不对三类医疗器械注册产品标准进行初审。注册产品标准的复核时限为15个工作日，该时间计算在产品注册审查时限内。 注册产品标准的修订、修改申请由企业直接提交给原注册产品标准的复核部门。2002年5月1日以前已受理备案的企业标准需修订或修改时，建议企业将该标准转换成注册产品标准。 八、进口医疗器械注册产品标准可不含检验规则。 九、经复核的进口医疗器械注册产品标准，若某些项目无法检测时，检测中心可执行《进口医疗器械检测规定》的相应规定。经复核的医疗器械注册产品标准，技术审查部门不再对该标准进行重复审查。 十、企业需在注册产品标准初审表及复核意见表上签字盖章。 十一、各专业标准化技术委员会有义务协助各级药品监督管理部门处理注册产品标准初审及复核中的技术问题。 十二、凡2002年5月1日以后检测中心正式受理检测的产品，有关事项按本通知要求执行。 十三、产品自测报告至少是出厂检验项目报告，或第三方的型式检验报告。 十四、国家药品监督管理局标准化技术委员会秘书处成立前，三类医疗器械及进口医疗器械注册产品标准的复核由国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心负责。 十五、现将医疗器械注册产品标准封面（附件1）、医疗器械注册产品标准更改单（附件2）、境内第三类医疗器械注册产品标准初审表（附件3）、医疗器械注册产品标准复核意见表（附件4）、医疗器械注册产品标准复核章（附件5）附上，请各有关单位遵照执行。 附件：1．医疗器械注册产品标准封面 2．医疗器械注册产品标准更改单 3．境内第三类医疗器械注册产品标准初审表 4．医疗器械注册产品标准复核意见表 5．医疗器械注册产品标准复核章 国家药品监督管理局 二○○二年七月二日 附件1： YZB／X 医疗器械注册产品标准 YZB／X XXXX—一XXXX ─────────────────────────────────────── 标 准 名 称 标准英文名称（进口产品） 200X－XX－XX发布 200X－XX－XX 实施 ─────────────────────────────────────── XXXX企业 发布 附件2： 医疗器械注册产品标准更改 ┌────┬──────────────────┬────┬────────┐ │企业名称│ │标准编号│ │ ├────┼──────────────────┴────┴────────┤ │标准名称│ │ ├────┴────────────────────────────────┤ │更改条款及内容： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │更改原因： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 企业盖章 │ │ 年 月 日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │药品监督管理局意见： │ │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ 附件3： 境内第三类医疗器械注册产品标准初审表 ┌────┬───────────────┬────┬───────────┐ │个准名称│ │标准编号│ │ ├────┼───────────────┴────┼────┬──────┤ │企业名称│ │联系电话│ │ ├────┼────────────────────┼────┼──────┤ │单位地址│ │邮政编码│ │ ├────┼─────────────┬──────┼───────────┤ │ 联系人 │ │ 手机或BP号 │ │ ├────┴─────────────┴──────┴───────────┤ │ 我声明，对提交复核的注册产品标准规定分内容负责。 │ │ │ │ │ │ │ │ 法人批准签章 __________ │ │ │ │ 年 月 日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │初审意见： │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ 附件4： 医疗器械注册产品标准复核意见表 ┌──────┬─────────────┬────┬───────────┐ │ 标准名称 │ │标准编号│ │ ├──────┼─────────────┴────┼────┬──────┤ │ 企业名称 │ │联系电话│ │ ├──────┼──────────────────┼────┼──────┤ │ 企业地址 │ │邮政编码│ │ ├──────┼───────────┬──────┼────┴──────┤ │ 联系人 │ │ 手机或BP号 │ │ ├──────┼───────────┴──────┼────┬──────┤ │申请单位名称│ │联系电话│ │ ├──────┼──────────────────┼────┼──────┤ │申请单位地址│ │邮政编码│ │ ├──────┴──────────────────┴────┴──────┤ │ │ │ 我声明，对提交复核的注册产品标准规定的内容负责。 │ │ │ │ │ │ │ │ 法人批准签章 __________ │ │ │ │ 年 月 日 │ ├─────────────────────────────────────┤ │复核意见： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ └─────────────────────────────────────┘ 附件5： 医疗器械注册产品标准复核章 ┌────────────────────────┐ │ 医疗器械注册产品标准复核章 │ │ │ │注册产品标准编号：YZB／X（XXX） XXXX－XXXX │ │ │ │复 核 日 期： 年 月 日 │ │ │ │复 核 部 门： XX 药品监督管理局 │ └────────────────────────┘
关于公布2001年度国家药品监督管理局医疗器械优秀标准化项目及标准化先进工作者获奖名单的通知 | 国药监械[2002]225号 | FGWJ-2002-10137 | 2002-07-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据我局《关于2001年度医疗器械标准化奖励工作的通知》（药监械函［2002］10号）要求，2001年度国家药品监督管理局医疗器械标准化奖励评审工作已于近期结束，共评出标准化优秀项目12项（见附件1），标准化先进工作者14名（见附件2）。现将获奖名单予以公布，请有关单位对本单位获奖项目及人员进行表彰和奖励。 特此通知 附件：1．2001年度国家药品监督管理局器械标准化优秀项目获奖名单 2．2001年度国家药品监督管理局医疗器械标准化先进工作者获奖名单 国家药品监督管理局 二○○二年七月一日 附件1： 2001年度国家药品监督管理局医疗器械 标准化优秀项目获奖名单 一等奖 3项 1．项目名称：GB 9706.20－2000 《医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求》 主要完成单位：国家药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：韩坚城、齐伟明、黄丹 2．项目名称：YY／T 0316－2000 《医疗器械－风险管理－第1部分：风险分析的应用》 主要完成单位：中国医疗器械质量认证中心 主要完成者：武俊华、秦树华 3．项目名称：YY0033－2000 《无菌医疗器具生产管理规范》 主要完成单位：国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 主要完成人：王延伟、卜长生、施燕平、陈志刚、曹晨光 二等奖 8项 1．项目名称：YY 0317－2000 《医用治疗X射线机通用技术条件》 主要完成单位：辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 主要完成人：郑国祥 2．项目名称：YY 0310－1998 《X射线计算机体层摄影设备通用技术条件》 GB 9706.18－2000 《医用电气设备 第2部分：X射线计算机 体层摄影设备安全专用要求》 主要完成单位：辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 主要完成人：王寿民、王建军、牟利 3．项目名称： YY／T 0127.4－1998 《口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试 验方法 骨埋植试验》 主要完成单位：国家药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心 主要完成人：林红、刘文一 4．项目名称： YY 03212－2000 《一次性使用麻醉用针》 主要完成单位：上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 主要完成人：曹贤明、张锦生 5．项目名称： YY 0308－1998 《医用透明质酸钠凝胶》 主要完成单位：上海其胜生物材料技术研究所 主要完成人：顾其胜、王文斌、由少华、梁志红 6．项目名称： GB 17581－1999 《医用放射学术语（放射治疗、核医学核辐射剂量学设备）》 主要完成单位：国家药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心 主要完成人：章兆国、刘德成、潘铭乔 7．项目名称： GB 9706.19－2000 《医用电气设备 第2部分：内窥镜和设备专用安全要 求》 主要完成单位：国家药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：何涛、文燕、甄辉 8．项目名称： GB 8368－1998 《一次性使用输液器》 主要完成单位：国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 主要完成人：吴平、王延伟、秦冬立、张强、骆红宇 三等奖 1项 1．项目名称： GB／T 17006.5－2000 《医用成像部门的评价及例行试验 第2－5部分： 图像显示装置稳定性试验》 主要完成单位：辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 主要完成人：夏连季 附件2： 2001年度国家药品监督管理局医疗器械 标准化先进工作者获奖名单 姓 名 单 位 马 芳 山东省药品监督管理局 舒梦陶 江西省药品监督管理局 张娜萍 湖北省药品监督管理局 马建华 天津市药品监督管理局 孟繁荣 天津市药品监督管理局 李彩霞 河北省药品监督管理局 欧阳黎明 湖南省药品监督管理局 黄容建 北京市药品监督管理局 纪 志 内蒙古自治区药品监督管理局 贺铭鸣 国家药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心 王寿民 辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 郑一菡 中国医疗器械质量认证中心 武俊华 中国医疗器械质量认证中心 骆红宇 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据我局《关于2001年度医疗器械标准化奖励工作的通知》（药监械函［2002］10号）要求，2001年度国家药品监督管理局医疗器械标准化奖励评审工作已于近期结束，共评出标准化优秀项目12项（见附件1），标准化先进工作者14名（见附件2）。现将获奖名单予以公布，请有关单位对本单位获奖项目及人员进行表彰和奖励。 特此通知 附件：1．2001年度国家药品监督管理局器械标准化优秀项目获奖名单 2．2001年度国家药品监督管理局医疗器械标准化先进工作者获奖名单 国家药品监督管理局 二○○二年七月一日 附件1： 2001年度国家药品监督管理局医疗器械 标准化优秀项目获奖名单 一等奖 3项 1．项目名称：GB 9706.20－2000 《医用电气设备 第2部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求》 主要完成单位：国家药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：韩坚城、齐伟明、黄丹 2．项目名称：YY／T 0316－2000 《医疗器械－风险管理－第1部分：风险分析的应用》 主要完成单位：中国医疗器械质量认证中心 主要完成者：武俊华、秦树华 3．项目名称：YY0033－2000 《无菌医疗器具生产管理规范》 主要完成单位：国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 主要完成人：王延伟、卜长生、施燕平、陈志刚、曹晨光 二等奖 8项 1．项目名称：YY 0317－2000 《医用治疗X射线机通用技术条件》 主要完成单位：辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 主要完成人：郑国祥 2．项目名称：YY 0310－1998 《X射线计算机体层摄影设备通用技术条件》 GB 9706.18－2000 《医用电气设备 第2部分：X射线计算机 体层摄影设备安全专用要求》 主要完成单位：辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 主要完成人：王寿民、王建军、牟利 3．项目名称： YY／T 0127.4－1998 《口腔材料生物学评价 第2单元：口腔材料生物试 验方法 骨埋植试验》 主要完成单位：国家药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心 主要完成人：林红、刘文一 4．项目名称： YY 03212－2000 《一次性使用麻醉用针》 主要完成单位：上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 主要完成人：曹贤明、张锦生 5．项目名称： YY 0308－1998 《医用透明质酸钠凝胶》 主要完成单位：上海其胜生物材料技术研究所 主要完成人：顾其胜、王文斌、由少华、梁志红 6．项目名称： GB 17581－1999 《医用放射学术语（放射治疗、核医学核辐射剂量学设备）》 主要完成单位：国家药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心 主要完成人：章兆国、刘德成、潘铭乔 7．项目名称： GB 9706.19－2000 《医用电气设备 第2部分：内窥镜和设备专用安全要 求》 主要完成单位：国家药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：何涛、文燕、甄辉 8．项目名称： GB 8368－1998 《一次性使用输液器》 主要完成单位：国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 主要完成人：吴平、王延伟、秦冬立、张强、骆红宇 三等奖 1项 1．项目名称： GB／T 17006.5－2000 《医用成像部门的评价及例行试验 第2－5部分： 图像显示装置稳定性试验》 主要完成单位：辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 主要完成人：夏连季 附件2： 2001年度国家药品监督管理局医疗器械 标准化先进工作者获奖名单 姓 名 单 位 马 芳 山东省药品监督管理局 舒梦陶 江西省药品监督管理局 张娜萍 湖北省药品监督管理局 马建华 天津市药品监督管理局 孟繁荣 天津市药品监督管理局 李彩霞 河北省药品监督管理局 欧阳黎明 湖南省药品监督管理局 黄容建 北京市药品监督管理局 纪 志 内蒙古自治区药品监督管理局 贺铭鸣 国家药品监督管理局北大医疗器械质量监督检验中心 王寿民 辽宁省医疗器械产品质量监督检验所 郑一菡 中国医疗器械质量认证中心 武俊华 中国医疗器械质量认证中心 骆红宇 国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心
关于查处不合格及无证人工髋（膝）关节产品的通知 | 国药监市[2002]219号 | FGWJ-2002-10334 | 2002-06-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全有效，国家药品监督管理局依法组织了对部分人工髋（膝）关节产品的质量监督抽查。现将抽查结果及对不合格产品的查处事宜通知如下： 一、抽查的基本情况 本次共抽查人工髋（膝）关节产品24批，涉及12家生产企业，8家经营单位，依据国家标准GB12417-1990《外科金属植入物通用技术条件》和行业标准YY0118-1990《髋关节假体》等有关标准进行检测，其中22批产品合格，合格率为91.7%。 经检测不合格的两批产品分别是北京春立正达科技开发有限公司生产的铸造钴铬钼槽型柄和天津市泰山医用特殊钢器件厂生产的铸造不锈钢双动半髋产品。不合格产品的主要问题是力学性能不符合有关技术标准要求。 抽查结果详见医疗器械质量公告（2002）第2期。 本次抽查中还发现，江苏金鹿集团医疗器械有限公司在未取得锻造不锈钢人工髋关节的医疗器械产品注册证的情况下，与天津市华北医疗器械厂签订协议为其加工产品，经改换包装后进行销售，违反了《医疗器械监督管理条例》的规定。 二、对不合格及无证产品的处理意见 对本次抽查中人工髋（膝）关节产品质量不合格的企业以及无证生产人工髋（膝）关节的企业，有关省、市药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的有关规定和法定程序依法予以查处。同时，责成生产企业认真查找不合格产品产生的原因，制定整改措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 查处结果，请于2002年7月31日前报我局市场监督司。 特此通知 附件：医疗器械质量公告（2002）第2期 国家药品监督管理局 二○○二年六月二十五日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全有效，国家药品监督管理局依法组织了对部分人工髋（膝）关节产品的质量监督抽查。现将抽查结果及对不合格产品的查处事宜通知如下： 一、抽查的基本情况 本次共抽查人工髋（膝）关节产品24批，涉及12家生产企业，8家经营单位，依据国家标准GB12417-1990《外科金属植入物通用技术条件》和行业标准YY0118-1990《髋关节假体》等有关标准进行检测，其中22批产品合格，合格率为91.7%。 经检测不合格的两批产品分别是北京春立正达科技开发有限公司生产的铸造钴铬钼槽型柄和天津市泰山医用特殊钢器件厂生产的铸造不锈钢双动半髋产品。不合格产品的主要问题是力学性能不符合有关技术标准要求。 抽查结果详见医疗器械质量公告（2002）第2期。 本次抽查中还发现，江苏金鹿集团医疗器械有限公司在未取得锻造不锈钢人工髋关节的医疗器械产品注册证的情况下，与天津市华北医疗器械厂签订协议为其加工产品，经改换包装后进行销售，违反了《医疗器械监督管理条例》的规定。 二、对不合格及无证产品的处理意见 对本次抽查中人工髋（膝）关节产品质量不合格的企业以及无证生产人工髋（膝）关节的企业，有关省、市药品监督管理局应依照《医疗器械监督管理条例》的有关规定和法定程序依法予以查处。同时，责成生产企业认真查找不合格产品产生的原因，制定整改措施，强化质量控制，严禁不合格产品出厂。 查处结果，请于2002年7月31日前报我局市场监督司。 特此通知 附件：医疗器械质量公告（2002）第2期 国家药品监督管理局 二○○二年六月二十五日
关于部分一次性使用医疗器械执行生产体系考核要求的通知 | 国药监械[2002]203号 | FGWJ-2002-10018 | 2002-05-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 鉴于一次性使用医疗器械对人民生命安全的重要性，为确保其使用的安全，强化监督管理力度，根据国务院加强药品与医疗器械监督的要求，在我局国药监械［2001］583号规定的八种一次性使用无菌医疗器械需执行生产体系考核的基础上，我局对其他部分一次性使用医疗器械（见附件）也要求按《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》（以下简称《细则》），执行生产体系考核。现将有关事项通知如下： 一、需按《细则》执行生产体系考核的其他一次性使用医疗器械： （一）基本结构属于或可归于输液器的一次性使用医疗器械。 （二）基本结构属于或可归于注射器的一次性使用医疗器械。 （三）接触血液的一次性使用医疗器械。 二、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局按照我局《关于实施〈一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则〉的通知》（国药监械［2001］443号）的有关要求，组织实施生产体系考核。 三、自本通知发布之日起，各省、自治区、直辖市药品监督管理局即可接受本辖区内的上述一次性使用医疗器械生产企业换（发）证申请及检查验收工作。 四、本通知要求执行《细则》的产品，在履行产品注册或注册换证时，企业应提供实施生产体系考核的全套资料，经复审合格，方可给予注册或注册换证。 附件：部分需执行《细则》考核要求的医疗器械目录 国家药品监督管理局 二○○二年五月三十日 附件 部分需执行《细则》考核要求的医疗器械目录 一次性使用胰岛素注射器 一次性使用自毁式注射器 一次性使用加药式注射器 一次性使用避光式输液器 一次性使用袋式输液器 一次性使用紫外线照射输液器 一次性使用给养式输液器 一次性使用透明式输液器 一次性使用降解材料输液器 一次性使用采血器（新式） 其他一次性使用注射器、输液器产品 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 鉴于一次性使用医疗器械对人民生命安全的重要性，为确保其使用的安全，强化监督管理力度，根据国务院加强药品与医疗器械监督的要求，在我局国药监械［2001］583号规定的八种一次性使用无菌医疗器械需执行生产体系考核的基础上，我局对其他部分一次性使用医疗器械（见附件）也要求按《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》（以下简称《细则》），执行生产体系考核。现将有关事项通知如下： 一、需按《细则》执行生产体系考核的其他一次性使用医疗器械： （一）基本结构属于或可归于输液器的一次性使用医疗器械。 （二）基本结构属于或可归于注射器的一次性使用医疗器械。 （三）接触血液的一次性使用医疗器械。 二、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局按照我局《关于实施〈一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则〉的通知》（国药监械［2001］443号）的有关要求，组织实施生产体系考核。 三、自本通知发布之日起，各省、自治区、直辖市药品监督管理局即可接受本辖区内的上述一次性使用医疗器械生产企业换（发）证申请及检查验收工作。 四、本通知要求执行《细则》的产品，在履行产品注册或注册换证时，企业应提供实施生产体系考核的全套资料，经复审合格，方可给予注册或注册换证。 附件：部分需执行《细则》考核要求的医疗器械目录 国家药品监督管理局 二○○二年五月三十日 附件 部分需执行《细则》考核要求的医疗器械目录 一次性使用胰岛素注射器 一次性使用自毁式注射器 一次性使用加药式注射器 一次性使用避光式输液器 一次性使用袋式输液器 一次性使用紫外线照射输液器 一次性使用给养式输液器 一次性使用透明式输液器 一次性使用降解材料输液器 一次性使用采血器（新式） 其他一次性使用注射器、输液器产品
关于对药品医疗器械企事业单位自身网站加强监督管理的通知 | 国药监市[2002]191号 | FGWJ-2002-10218 | 2002-05-29 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 随着电子信息化水平的提高，相当一部分药品、医疗器械企事业单位创办了自身的网站。据不完全统计，全国有近千家网站对外提供药品、医疗器械信息服务，这些网站的开通运行，一方面促进了药品、医疗器械企事业单位电子信息化的发展；另一方面也暴露出一些严重的问题，主要是：一些网站未经法定程序审批擅自开办；违规开展药品电子商务；有的网站发布药品、医疗器械信息时，夸大功能主治、删节禁忌症，误导消费者。在加强综合性网站管理的同时，必须加强对药品、医疗器械企事业单位自身网站的监督管理，为此特通知如下： 一、根据《互联网信息服务管理办法》（国务院292号令）、《互联网药品信息服务管理暂行规定》（国家药品监督管理局第26号令）的规定：“国家药品监督管理局对从事经营性互联网药品信息服务进行审核，对从事非经营性互联网药品信息服务实行备案管理。”以及“拟提供网上药品交易服务的应按有关规定另行向国家药品监督管理局提出专项申请”，各药品、医疗器械企事业单位开办网站必须依法定程序，经药品监督部门审核同意后方可开办。经了解，由于多方面的原因，一些药品、医疗器械企事业单位开办的从事互联网药品、医疗器械信息服务的网站，并没有备案审核或提出专项申请，这是不允许的。经研究决定，上述网站须在2002年7月31日前依法完成审核或专项申请等开办手续，过时未办的将依法给予查处。 二、各药品、医疗器械企事业单位所办网站提供药品、医疗器械信息服务的必须依法定审批标准进行发布，确保所发布信息的真实性、完整性，不得擅自修改删节，特别对当前突出的药品、医疗器械网上发布的夸大功能主治疗效虚假信息，更要严加查处。另外，各网站未经批准一律不得进行药品、医疗器械网上交易服务。网上违反《药品管理法》的行为，各地药品监督管理部门应按网下违法行为一样，依照有关法律法规给予查处。 三、国家药品监督管理局《关于互联网药品信息服务管理有关情况说明的通知》（国药监市［2001］164号）规定：“若申请单位与其网站为异地的，应在网站所在地办理互联网药品信息服务申请手续。”通过一段时间的管理实践反映出，各省级药品监督部门实际操作起来较为不顺。因为电信管理部门是由申请单位所在地省级监管部门进行管理的。为便于监管且同电信管理部门协调一致，经研究决定：自2002年6月1日起，凡提供互联网药品信息服务的不论其网站是否与申请单位在一起，一律由申请单位所在地的省级药品监督管理部门对其从事的经营性互联网药品信息服务进行初审，对其从事的非经营性互联网药品信息服务进行审核。其它仍按国药监市［2001］164号规定执行。 四、各地应切实加强对互联网药品信息服务和互联网药品交易服务的监督管理，今后如发现末经审核擅自从事该项服务的要立即责令其改正，情节严重的要会同当地电信管理部门依法给予查处。 请将本通知转发辖区内所有药品、医疗器械企事业单位。 国家药品监督管理局 二○○二年五月二十九日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 随着电子信息化水平的提高，相当一部分药品、医疗器械企事业单位创办了自身的网站。据不完全统计，全国有近千家网站对外提供药品、医疗器械信息服务，这些网站的开通运行，一方面促进了药品、医疗器械企事业单位电子信息化的发展；另一方面也暴露出一些严重的问题，主要是：一些网站未经法定程序审批擅自开办；违规开展药品电子商务；有的网站发布药品、医疗器械信息时，夸大功能主治、删节禁忌症，误导消费者。在加强综合性网站管理的同时，必须加强对药品、医疗器械企事业单位自身网站的监督管理，为此特通知如下： 一、根据《互联网信息服务管理办法》（国务院292号令）、《互联网药品信息服务管理暂行规定》（国家药品监督管理局第26号令）的规定：“国家药品监督管理局对从事经营性互联网药品信息服务进行审核，对从事非经营性互联网药品信息服务实行备案管理。”以及“拟提供网上药品交易服务的应按有关规定另行向国家药品监督管理局提出专项申请”，各药品、医疗器械企事业单位开办网站必须依法定程序，经药品监督部门审核同意后方可开办。经了解，由于多方面的原因，一些药品、医疗器械企事业单位开办的从事互联网药品、医疗器械信息服务的网站，并没有备案审核或提出专项申请，这是不允许的。经研究决定，上述网站须在2002年7月31日前依法完成审核或专项申请等开办手续，过时未办的将依法给予查处。 二、各药品、医疗器械企事业单位所办网站提供药品、医疗器械信息服务的必须依法定审批标准进行发布，确保所发布信息的真实性、完整性，不得擅自修改删节，特别对当前突出的药品、医疗器械网上发布的夸大功能主治疗效虚假信息，更要严加查处。另外，各网站未经批准一律不得进行药品、医疗器械网上交易服务。网上违反《药品管理法》的行为，各地药品监督管理部门应按网下违法行为一样，依照有关法律法规给予查处。 三、国家药品监督管理局《关于互联网药品信息服务管理有关情况说明的通知》（国药监市［2001］164号）规定：“若申请单位与其网站为异地的，应在网站所在地办理互联网药品信息服务申请手续。”通过一段时间的管理实践反映出，各省级药品监督部门实际操作起来较为不顺。因为电信管理部门是由申请单位所在地省级监管部门进行管理的。为便于监管且同电信管理部门协调一致，经研究决定：自2002年6月1日起，凡提供互联网药品信息服务的不论其网站是否与申请单位在一起，一律由申请单位所在地的省级药品监督管理部门对其从事的经营性互联网药品信息服务进行初审，对其从事的非经营性互联网药品信息服务进行审核。其它仍按国药监市［2001］164号规定执行。 四、各地应切实加强对互联网药品信息服务和互联网药品交易服务的监督管理，今后如发现末经审核擅自从事该项服务的要立即责令其改正，情节严重的要会同当地电信管理部门依法给予查处。 请将本通知转发辖区内所有药品、医疗器械企事业单位。 国家药品监督管理局 二○○二年五月二十九日
关于进一步加强医疗机构一次性使用医疗器械监督管理工作的通知 | 国药监市[2002]175号 | FGWJ-2002-10131 | 2002-05-20 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局《关于深入进行一次性使用医疗器械专项整治的紧急通知》（国药监市［2002］44号）下发后，各级药品监督管理部门按照要求，对一次性使用医疗器械的生产、经营、使用环节进行了全面的监督检查。在检查中发现，一些医疗机构没有严格按照《医疗器械监督管理条例》及有关规章的要求建立采购验收制度，购进医疗器械大多未作验证。少数医疗机构为追求经济利益，甚至重复使用应当一次性使用的无菌注射器、血液透析器、透析用管路、导管等医疗器械，严重威胁着患者的健康和生命安全。 一次性使用无菌注射器、血液透析器等产品直接接触人体，临床使用量大，其产品质量和使用状况直接关系到患者的身体健康和生命安全。对此类产品，国家制定了严格的产品质量标准，同时《医疗器械监督管理条例》第二十七条明确规定，“医疗机构对一次性使用的医疗器械不得重复使用；使用过的，应当按照国家有关规定销毁，并作记录。”对此，各级各类医疗机构应当增强法制观念，把确保患者生命安全放在首位，加强对医疗器械采购验收的把关，严格执行《医疗器械监督管理条例》和相关规章，严禁采购和使用非法生产销售的医疗器械产品。同时，特别要严格一次性使用无菌医疗器械的监督管理，严禁重复使用，使用过的必须按规定及时消毒、毁形，防止其再次回流到社会，造成交叉污染。 各级药品监督管理部门在医疗器械市场专项整治工作中，要进一步加强对医疗机构使用医疗器械情况的监督检查，特别要加强对医疗机构一次性使用医疗器械的采购、验收、使用及使用后销毁的监督检查。对违法违规重复使用一次性使用医疗器械的单位，要严格按照《医疗器械监督管理条例》的规定，予以严肃查处。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年五月二十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局《关于深入进行一次性使用医疗器械专项整治的紧急通知》（国药监市［2002］44号）下发后，各级药品监督管理部门按照要求，对一次性使用医疗器械的生产、经营、使用环节进行了全面的监督检查。在检查中发现，一些医疗机构没有严格按照《医疗器械监督管理条例》及有关规章的要求建立采购验收制度，购进医疗器械大多未作验证。少数医疗机构为追求经济利益，甚至重复使用应当一次性使用的无菌注射器、血液透析器、透析用管路、导管等医疗器械，严重威胁着患者的健康和生命安全。 一次性使用无菌注射器、血液透析器等产品直接接触人体，临床使用量大，其产品质量和使用状况直接关系到患者的身体健康和生命安全。对此类产品，国家制定了严格的产品质量标准，同时《医疗器械监督管理条例》第二十七条明确规定，“医疗机构对一次性使用的医疗器械不得重复使用；使用过的，应当按照国家有关规定销毁，并作记录。”对此，各级各类医疗机构应当增强法制观念，把确保患者生命安全放在首位，加强对医疗器械采购验收的把关，严格执行《医疗器械监督管理条例》和相关规章，严禁采购和使用非法生产销售的医疗器械产品。同时，特别要严格一次性使用无菌医疗器械的监督管理，严禁重复使用，使用过的必须按规定及时消毒、毁形，防止其再次回流到社会，造成交叉污染。 各级药品监督管理部门在医疗器械市场专项整治工作中，要进一步加强对医疗机构使用医疗器械情况的监督检查，特别要加强对医疗机构一次性使用医疗器械的采购、验收、使用及使用后销毁的监督检查。对违法违规重复使用一次性使用医疗器械的单位，要严格按照《医疗器械监督管理条例》的规定，予以严肃查处。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年五月二十日
关于加强医疗器械生产企业日常监督工作的通知 | 国药监械[2002]153号 | FGWJ-2002-10127 | 2002-04-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为切实贯彻《医疗器械监督管理条例》（下称《条例》），尽快扭转部分医疗器械企业生 产不规范、不合格产品流入市场，造成不良影响，成为社会关注焦点的状况，经2002年全 国医疗器械监督工作会议研究确定，现就加强医疗器械生产企业日常监督工作有关事项通 知如下： 一、强化生产企业许可证的年检和发证工作 （一）各省、市、自治区药品监督管理部门要严格认真抓好各项有关医疗器械生产企 业法规的执行。以执行生产企业许可证年度验证为主要措施，年度验证工作要强化企业现 场检查。换证工作要重点检查产品注册证是否在有效期内，企业是否认真接受年度验证。 对擅自降低生产条件，管理水平下降，产品达不到标准要求的一律按《条例》的规定处理。 （二）各省、市、自治区药品监督管理部门要严格执行《医疗器械生产企业质量体系 考核办法》。发放医疗器械生产企业许可证，医疗器械履行准产注册，必须达到《医疗器械 生产企业质量体系考核办法》的规定及相应的产品细则的要求。达不到规定的，一律不得 降低标准发证。国家药品监管局将通过年度验证的复核，检查发证工作的质量。 二、切实开展生产企业的日常监督 （一）检查企业是否持有合格的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产企业许可证》 和产品出厂是否具有“合格证”。无证生产的要依据《条例》第三十五条、三十六条进行处 罚。 （二）检查企业是否严格执行各项标准。重点检查检验人员的专业水平，检验设备的 配备是否能保证标准的执行，各项检验是否有详实的记录。 （三）收集检查被查企业售出的医疗器械是否有因产品质量造成的事故。凡有严重质 量事故的企业应按有关规定给予处理。 三、切实加强对医疗器械产品的日常监督 （一）国家药品监管局确定全国范围的重点监控医疗器械目录（见附件），各省（区、 市）药品监管局对重点监控医疗器械的生产企业要切实监督到位，每季度末，要将情况报 告我局医疗器械司。各省（区、市）药品监管局还可以针对本辖区的实际，列出本辖区的 重点监控医疗器械目录，一并实施监督。 （二）各地要拟订监督抽查计划，按计划检查生产企业执行标准的情况。抽查不合格 的产品和企业应按有关规定进行处理。 四、继续深化一次性无菌医疗器械的专项整治工作 （一）认真执行《关于深入进行一次性使用医疗器械专项整治的紧急通知》（国药监市 ［2002］44号），抓好落实工作。对辖区内的一次性使用医疗器械生产企业要限期做好生 产企业许可证和产品注册证换发证工作，一次性使用无菌医疗器械（一次性使用无菌注射 器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输 液针）生产企业的检查验收工作必须在2002年6月底前结束，10月1日起一律采用新的 产品注册证。 2002年10月1日前，国家药品监督管理局统一公布同时获得一次性使用医疗器械生 产企业许可证、医疗器械注册证的名单。从2002年10月1日开始，针对一次性使用无菌 医疗器械未取得《医疗器械生产企业许可证》和未换发《医疗器械产品注册证》仍进行生 产的企业，依据有关规定按无证生产查处。 （二）结合一次性使用无菌医疗器械的换证验收工作，对不规范的生产企业进行清理， 对不符合检查验收要求的，不予换发《医疗器械产品注册证》。对已获得生产企业许可证， 并已换发医疗器械注册证的企业，各地要加强生产企业的日常监管和突击性检查，做到跟 踪监管。国家药品监督管理局将组织专项抽查工作，对违反规定发证的，要责成发证部门 收回所发证书，并进行通报批评。 五、国家药品监管局建立医疗器械生产企业日常监督调度制度。医疗器械司安全监管 处具体负责生产企业日常监督指导和调度工作（生产企业日常监督调度制度的有关内容和 要求另行下达）。主要做好国家药品监管局重点监控的医疗器械生产企业的监督检查。 六、各省（区、市）药品监督管理局要在充分调查研究的基础上，提出本辖区加强医 疗器械生产企业日常监督的工作方案，依据本通知一、二、三、四项工作的要求，指导地 （市）、县药监部门工作，把监督检查的责任落实到企业所在地的基层药监部门。省局的工 作方案请报送国家药品监管局备案。 各级药品监督管理部门要在做好医疗器械监管工作的同时，重点抓好对生产企业的日 常监督。从整体上提升医疗器械的监管水平，以保证人民群众安全有效地使用医疗器械。 附件：重点监控医疗器械产品目录 国家药品监督管理局 二○○二年四月三十日 附件： 重点监控医疗器械产品目录 一、一次性使用无菌医疗器械 1、一次性使用无菌注射器； 2、一次性使用输液器； 3、一次性使用输血器； 4、一次性使用滴定管式输液器； 5、一次性使用静脉输液针； 6、一次性使用无菌注射针； 7、一次性使用塑料血袋； 8、一次性使用采血器； 9、一次性使用麻醉穿刺包。 二、骨科植入物医疗器械 1、外科植入物关节假体； 2、金属直型、异形接骨板； 3、金属接骨、矫形钉； 4、金属矫形用棒； 5、髓内针、骨针； 6、脊柱内固定器材。 三、填充材料 1、乳房填充材料； 2、眼内填充材料； 3、骨科填充材料。 四、植入性医疗器械 1、人工晶体； 2、人工心脏瓣膜； 3、心脏起博器； 4、血管内导管及支架。 五、角膜塑形镜 六、婴儿培养箱 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为切实贯彻《医疗器械监督管理条例》（下称《条例》），尽快扭转部分医疗器械企业生 产不规范、不合格产品流入市场，造成不良影响，成为社会关注焦点的状况，经2002年全 国医疗器械监督工作会议研究确定，现就加强医疗器械生产企业日常监督工作有关事项通 知如下： 一、强化生产企业许可证的年检和发证工作 （一）各省、市、自治区药品监督管理部门要严格认真抓好各项有关医疗器械生产企 业法规的执行。以执行生产企业许可证年度验证为主要措施，年度验证工作要强化企业现 场检查。换证工作要重点检查产品注册证是否在有效期内，企业是否认真接受年度验证。 对擅自降低生产条件，管理水平下降，产品达不到标准要求的一律按《条例》的规定处理。 （二）各省、市、自治区药品监督管理部门要严格执行《医疗器械生产企业质量体系 考核办法》。发放医疗器械生产企业许可证，医疗器械履行准产注册，必须达到《医疗器械 生产企业质量体系考核办法》的规定及相应的产品细则的要求。达不到规定的，一律不得 降低标准发证。国家药品监管局将通过年度验证的复核，检查发证工作的质量。 二、切实开展生产企业的日常监督 （一）检查企业是否持有合格的《医疗器械产品注册证》、《医疗器械生产企业许可证》 和产品出厂是否具有“合格证”。无证生产的要依据《条例》第三十五条、三十六条进行处 罚。 （二）检查企业是否严格执行各项标准。重点检查检验人员的专业水平，检验设备的 配备是否能保证标准的执行，各项检验是否有详实的记录。 （三）收集检查被查企业售出的医疗器械是否有因产品质量造成的事故。凡有严重质 量事故的企业应按有关规定给予处理。 三、切实加强对医疗器械产品的日常监督 （一）国家药品监管局确定全国范围的重点监控医疗器械目录（见附件），各省（区、 市）药品监管局对重点监控医疗器械的生产企业要切实监督到位，每季度末，要将情况报 告我局医疗器械司。各省（区、市）药品监管局还可以针对本辖区的实际，列出本辖区的 重点监控医疗器械目录，一并实施监督。 （二）各地要拟订监督抽查计划，按计划检查生产企业执行标准的情况。抽查不合格 的产品和企业应按有关规定进行处理。 四、继续深化一次性无菌医疗器械的专项整治工作 （一）认真执行《关于深入进行一次性使用医疗器械专项整治的紧急通知》（国药监市 ［2002］44号），抓好落实工作。对辖区内的一次性使用医疗器械生产企业要限期做好生 产企业许可证和产品注册证换发证工作，一次性使用无菌医疗器械（一次性使用无菌注射 器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输 液针）生产企业的检查验收工作必须在2002年6月底前结束，10月1日起一律采用新的 产品注册证。 2002年10月1日前，国家药品监督管理局统一公布同时获得一次性使用医疗器械生 产企业许可证、医疗器械注册证的名单。从2002年10月1日开始，针对一次性使用无菌 医疗器械未取得《医疗器械生产企业许可证》和未换发《医疗器械产品注册证》仍进行生 产的企业，依据有关规定按无证生产查处。 （二）结合一次性使用无菌医疗器械的换证验收工作，对不规范的生产企业进行清理， 对不符合检查验收要求的，不予换发《医疗器械产品注册证》。对已获得生产企业许可证， 并已换发医疗器械注册证的企业，各地要加强生产企业的日常监管和突击性检查，做到跟 踪监管。国家药品监督管理局将组织专项抽查工作，对违反规定发证的，要责成发证部门 收回所发证书，并进行通报批评。 五、国家药品监管局建立医疗器械生产企业日常监督调度制度。医疗器械司安全监管 处具体负责生产企业日常监督指导和调度工作（生产企业日常监督调度制度的有关内容和 要求另行下达）。主要做好国家药品监管局重点监控的医疗器械生产企业的监督检查。 六、各省（区、市）药品监督管理局要在充分调查研究的基础上，提出本辖区加强医 疗器械生产企业日常监督的工作方案，依据本通知一、二、三、四项工作的要求，指导地 （市）、县药监部门工作，把监督检查的责任落实到企业所在地的基层药监部门。省局的工 作方案请报送国家药品监管局备案。 各级药品监督管理部门要在做好医疗器械监管工作的同时，重点抓好对生产企业的日 常监督。从整体上提升医疗器械的监管水平，以保证人民群众安全有效地使用医疗器械。 附件：重点监控医疗器械产品目录 国家药品监督管理局 二○○二年四月三十日 附件： 重点监控医疗器械产品目录 一、一次性使用无菌医疗器械 1、一次性使用无菌注射器； 2、一次性使用输液器； 3、一次性使用输血器； 4、一次性使用滴定管式输液器； 5、一次性使用静脉输液针； 6、一次性使用无菌注射针； 7、一次性使用塑料血袋； 8、一次性使用采血器； 9、一次性使用麻醉穿刺包。 二、骨科植入物医疗器械 1、外科植入物关节假体； 2、金属直型、异形接骨板； 3、金属接骨、矫形钉； 4、金属矫形用棒； 5、髓内针、骨针； 6、脊柱内固定器材。 三、填充材料 1、乳房填充材料； 2、眼内填充材料； 3、骨科填充材料。 四、植入性医疗器械 1、人工晶体； 2、人工心脏瓣膜； 3、心脏起博器； 4、血管内导管及支架。 五、角膜塑形镜 六、婴儿培养箱
关于转发国家标准公告有关《一次性使用静脉输液针》国家标准的通知 | 国药监械[2002]151号 | FGWJ-2002-10152 | 2002-04-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗标准化技术归口单位： 根据中华人民共和国国家标准批准发布公告(2002年第4号)，《一次性使用静脉输液 针》国家标准，已于2002年3月5日经国家质量监督检验检疫总局批准。该项国家标准编 号、名称及实施日期如下： GB18671-2002《一次性使用静脉输液针》 该标准自2002年7月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年四月三十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗标准化技术归口单位： 根据中华人民共和国国家标准批准发布公告(2002年第4号)，《一次性使用静脉输液 针》国家标准，已于2002年3月5日经国家质量监督检验检疫总局批准。该项国家标准编 号、名称及实施日期如下： GB18671-2002《一次性使用静脉输液针》 该标准自2002年7月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年四月三十日
关于对第46届全国医疗器械博览会部分参展企业违法行为查处情况的通报 | 国药监市[2002]145号 | FGWJ-2002-10130 | 2002-04-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了加强对医疗器械市场的监督，我局于全国第46届医疗器械博览会期间，组织部分 省（市）药品监督管理局对博览会参展企业及其产品注册和广告宣传情况进行了监督检查。对在监督检查中发现的，展会现场未能提供医疗器械产品注册证、产品广告扩大宣传等涉嫌违规的单位移交有关省（市）药品监督管理局进行了进一步核查，现将查处情况通报如下： 经查实，安徽省合肥兴华仪器仪表厂生产的EGG-1B单导胃电图仪、EGEG-4D4四导 智能胃肠电图仪；浙江省宁波永新光学股份有限公司生产的单目生物显微；江苏省徐州雷奥医疗设备有限公司生产的LEO-1600红外诊断治疗仪等企业的产品，在展会前均未取得医疗器械产品注册证，擅自生产销售，违反了《医疗器械监督管理条例》的有关规定。对上述违法企业，安徽、浙江、江苏等省药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》的有关规定依法进行了查处。医疗器械博览会是医疗器械市场流通的一种形式。各级药品监督管理部门要依法加强对医疗器械博览会的监督管理，规范参展企业的生产、经营行为，依法查处无证产品和无证生产、经营等违法行为。同时要采取各种措施，加强对《医疗器械监督管理条例》等法规的宣传，增强企业遵法守法意识，自觉抵制各种违法违规行为，做到诚信、守法经营，促进医疗器械市场流通秩序的不断健康发展。 特此通报 国家药品监督管理局 二○○二年四月三十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了加强对医疗器械市场的监督，我局于全国第46届医疗器械博览会期间，组织部分 省（市）药品监督管理局对博览会参展企业及其产品注册和广告宣传情况进行了监督检查。对在监督检查中发现的，展会现场未能提供医疗器械产品注册证、产品广告扩大宣传等涉嫌违规的单位移交有关省（市）药品监督管理局进行了进一步核查，现将查处情况通报如下： 经查实，安徽省合肥兴华仪器仪表厂生产的EGG-1B单导胃电图仪、EGEG-4D4四导 智能胃肠电图仪；浙江省宁波永新光学股份有限公司生产的单目生物显微；江苏省徐州雷奥医疗设备有限公司生产的LEO-1600红外诊断治疗仪等企业的产品，在展会前均未取得医疗器械产品注册证，擅自生产销售，违反了《医疗器械监督管理条例》的有关规定。对上述违法企业，安徽、浙江、江苏等省药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》的有关规定依法进行了查处。医疗器械博览会是医疗器械市场流通的一种形式。各级药品监督管理部门要依法加强对医疗器械博览会的监督管理，规范参展企业的生产、经营行为，依法查处无证产品和无证生产、经营等违法行为。同时要采取各种措施，加强对《医疗器械监督管理条例》等法规的宣传，增强企业遵法守法意识，自觉抵制各种违法违规行为，做到诚信、守法经营，促进医疗器械市场流通秩序的不断健康发展。 特此通报 国家药品监督管理局 二○○二年四月三十日
关于发布《一次性使用无菌阴道扩张器》行业标准的通知 | 国药监械[2002]130号 | FGWJ-2002-10162 | 2002-04-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《一次性使用无菌阴道扩张器》医疗器械强制性行业标准，已经全国计划生育器械标准化技术委员会审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY0336-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》 以上标准自2002年10月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年四月二十四日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《一次性使用无菌阴道扩张器》医疗器械强制性行业标准，已经全国计划生育器械标准化技术委员会审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY0336-2002《一次性使用无菌阴道扩张器》 以上标准自2002年10月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年四月二十四日
关于禁止从发生疯牛病的国家或地区进口和销售含有牛羊组织细胞的医疗器械产品的公告 | 国药监械[2002]112号 | FGWJ-2002-10007 | 2002-04-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 为了预防“疯牛病”传入我国，确保广大人民群众生命安全，自即日起，禁止从发生“疯牛病”的国家或地区进口和销售任何含有牛羊组织细胞（如骨、皮肤、粘膜、牙齿、肠衣、心膜、血清、胶原蛋白等）的医疗器械产品。对于已经进入我国的，自本公告发布之日起，最迟不得超过2002年5月1日，有关企业应自行从市场上将该类产品全部召回，并向我局报告。 据有关部门的公告，截至目前，发生“疯牛病”的国家有：英国、爱尔兰、瑞士、法国、比利时、卢森堡、荷兰、德国、葡萄牙、丹麦、意大利、西班牙、列支敦士登、阿曼、日本、斯洛伐克、芬兰、奥地利。 今后，如再有发生“疯牛病”的国家或地区，涉及的医疗器械产品进口将比照本公告要求处理。 特此公告 国家药品监督管理局 二○○二年三月二十二日 | 为了预防“疯牛病”传入我国，确保广大人民群众生命安全，自即日起，禁止从发生“疯牛病”的国家或地区进口和销售任何含有牛羊组织细胞（如骨、皮肤、粘膜、牙齿、肠衣、心膜、血清、胶原蛋白等）的医疗器械产品。对于已经进入我国的，自本公告发布之日起，最迟不得超过2002年5月1日，有关企业应自行从市场上将该类产品全部召回，并向我局报告。 据有关部门的公告，截至目前，发生“疯牛病”的国家有：英国、爱尔兰、瑞士、法国、比利时、卢森堡、荷兰、德国、葡萄牙、丹麦、意大利、西班牙、列支敦士登、阿曼、日本、斯洛伐克、芬兰、奥地利。 今后，如再有发生“疯牛病”的国家或地区，涉及的医疗器械产品进口将比照本公告要求处理。 特此公告 国家药品监督管理局 二○○二年三月二十二日
关于发布《一次性使用去白细胞滤器》行业标准的通知 | 国药监械[2002]115号 | FGWJ-2002-10158 | 2002-04-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《一次性使用去白细胞滤器》医疗器械强制性行业标准已经全国医用输液器具标准化技术委员会审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY0329-2002《一次性使用去白细胞滤器》 该标准自2002年8月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年四月十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《一次性使用去白细胞滤器》医疗器械强制性行业标准已经全国医用输液器具标准化技术委员会审定通过，现予以发布。该行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY0329-2002《一次性使用去白细胞滤器》 该标准自2002年8月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年四月十日
关于实施一次性使用无菌医疗器械经营企业资格认可实施细则（暂行）有关问题的通知 【失效】 | 国药监市[2002]53号 | FGWJ-2002-10048 | 2002-02-09 | 法规文件 / 规范性文件 | （说明：已被《关于废止国药监市〔2001〕444号等文件的通知》（国食药监市〔2004〕529号）废止） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 我局《关于印发〈一次性使用无菌医疗器械经营企业资格认可实施细则（暂行）〉的通知》（国药监市［2001］444号）印发后，部分省市药品监督管理部门就贯彻执行《一次性使用无菌医疗器械经营企业资格认可实施细则（暂行）》（以下简称《实施细则》）过程中遇到的一些问题来函、电请示。为更好地理解、贯彻《实施细则》，做好一次性使用无菌医疗器械经营企业资格认可工作，现就《实施细则》中的有关问题解释如下： 一、关于《实施细则》中的“一次性使用无菌医疗器械”，暂以我局公布的《一次性使用无菌医疗器械目录》中所列的产品（见国家药品监督管理局令第24号，附件）为准。 二、关于医疗器械批发、零售企业的概念 医疗器械批发企业，是指将医疗器械转售给其他医疗器械经营企业或医疗机构的经营企业。 医疗器械零售企业，是指将医疗器械直接销售给使用单位或消费者的经营企业。 三、为区别医疗器械批发、零售企业，核发《医疗器械经营企业许可证》时，应在许可证正本、副本的编号前注明“批发”或“零售”字样。如：“批发 编号：Ｘ1药管械经营许ＸＸＸＸ2ＸＸＸＸ3号”，指核准的经营方式为“批发”。 四、《实施细则》的评分办法中所指的医疗器械批发、零售企业仓库面积，是指贮存医疗器械的仓库的总面积。 五、《实施细则》的评分办法中要求制定所经营品种的质量验证方法，至少包括无菌、无热源项目。如企业无自行检验条件，可在出具供货方提供的盖有红色印章的检验合格报告后，按基本符合要求对待。 自2002年1月1日起，企业首次经营的一次性使用无菌医疗器械，均应有检验报告及记录。 六、医疗器械生产企业异地设立法人或非法人医疗器械经营部，经营第二类、第三类医疗器械的，必须取得《医疗器械经营企业许可证》。 国家药品监督管理局 二○○二年二月九日 | （说明：已被《关于废止国药监市〔2001〕444号等文件的通知》（国食药监市〔2004〕529号）废止） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 我局《关于印发〈一次性使用无菌医疗器械经营企业资格认可实施细则（暂行）〉的通知》（国药监市［2001］444号）印发后，部分省市药品监督管理部门就贯彻执行《一次性使用无菌医疗器械经营企业资格认可实施细则（暂行）》（以下简称《实施细则》）过程中遇到的一些问题来函、电请示。为更好地理解、贯彻《实施细则》，做好一次性使用无菌医疗器械经营企业资格认可工作，现就《实施细则》中的有关问题解释如下： 一、关于《实施细则》中的“一次性使用无菌医疗器械”，暂以我局公布的《一次性使用无菌医疗器械目录》中所列的产品（见国家药品监督管理局令第24号，附件）为准。 二、关于医疗器械批发、零售企业的概念 医疗器械批发企业，是指将医疗器械转售给其他医疗器械经营企业或医疗机构的经营企业。 医疗器械零售企业，是指将医疗器械直接销售给使用单位或消费者的经营企业。 三、为区别医疗器械批发、零售企业，核发《医疗器械经营企业许可证》时，应在许可证正本、副本的编号前注明“批发”或“零售”字样。如：“批发 编号：Ｘ1药管械经营许ＸＸＸＸ2ＸＸＸＸ3号”，指核准的经营方式为“批发”。 四、《实施细则》的评分办法中所指的医疗器械批发、零售企业仓库面积，是指贮存医疗器械的仓库的总面积。 五、《实施细则》的评分办法中要求制定所经营品种的质量验证方法，至少包括无菌、无热源项目。如企业无自行检验条件，可在出具供货方提供的盖有红色印章的检验合格报告后，按基本符合要求对待。 自2002年1月1日起，企业首次经营的一次性使用无菌医疗器械，均应有检验报告及记录。 六、医疗器械生产企业异地设立法人或非法人医疗器械经营部，经营第二类、第三类医疗器械的，必须取得《医疗器械经营企业许可证》。 国家药品监督管理局 二○○二年二月九日
关于报送第一、第二类医疗器械注册及医疗器械生产企业许可证发放情况的通知 | 国药监械[2002]49号 | FGWJ-2002-10213 | 2002-02-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 我局《关于上报第一、第二类医疗器械产品注册情况统计的通知》(国药管械［2000］ 623号)发出后，大部分省(区)、市药品监督管理局都按要求按时上报了医疗器械注册情况。 为深入贯彻国务院关于加强全国政府系统政务建设的指示精神，全面适应依法行政，政务 公开；适应医疗器械加强监督、取缔无证生产经营；取缔无证产品以及适应国家药品监督 管理局信息化建设进程的需要，医疗器械审批情况的统计公布工作必须进一步加强。现将 有关要求通知如下： 一、请各地认真落实国药管械［2000］623号通知的要求，安排专人负责统计上报工 作，及时报送注册情况，并增报医疗器械生产企业许可证发放情况(包括初次发放和换发 及第一类产品生产企业的备案)，及到2001年12月31日止所有有效注册证的情况(包括 试产注册和准产注册)。 二、报送医疗器械注册情况时，需包括生产制造认可表的内容。 三、上报方式：以电子邮件(e-mail)或计算机软盘、光盘报送；如不具备条件，也可 书面报送。联系人如下： 邓刚 国家药品监督管理局医疗器械司 地址：北京北礼士路甲38号 邮政编码：100810 电话：(010)68313344-1110 电子邮件(e-mail)地址：1.ttq@public.cip.ac.cn 2.denggang@sda.gov.cn 四、请于2002年2月25日前以文本或电子版形式上报我局医疗器械司。 特此通知 附件：国药管械［2000］623号 国家药品监督管理局 二○○二年二月九日 附件： 国家药品监督管理局文件 国药管械［2000］623号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了加强医疗器械市场的监督工作，对医疗器械市场实施有效的管理，根据《医疗器 械注册管理办法》第二十四条的规定，决定对全国的医疗器械注册情况实行定期上报和公 告制度。各省、自治区、直辖市药品监督管理局须按规定的时间和要求将辖区内第一、第 二类医疗器械的注册情况上报我局。具体事项通知如下： 一、自2001年1月1日起，各省、自治区、直辖市药品监督管理局每季度向我局上报一 次注册情况统计，上报时间为每下一季度开始的15个工作日内。上报情况分3部分： (一)所报季度内所有受理在审的试产、准产注册项目，按第一类产品注册受理、第二 类产品试产注册受理、第二类产品准产注册受理三种表格上报，表格内容和排列顺序如下： 受理号、受理日期、产品名称、规格型号、企业名称、备注。 (二)所报季度内所有批准的试产、准产注册项目，按第一类产品注册、第二类产品试 产注册、第二类产品准产注册三种情况上报，内容和排列顺序如下：注册号、批准日期、 产品名称、规格型号、产品标准、性能与组成、适用范围、企业名称、详细地址、邮政编 码、法人代表、联系人、电话(传真)、备注。 (三)所报季度内依据《医疗器械注册管理办法》第十九条(一)、(二)款和第二十条的 规定办理注册证变更的情况，表格内容和排列顺序如下：注册号、产品名称(原)、变更内 容(变更前、变更后两栏)、变更日期、备注。 二、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局于2001年1月20日以前将辖区内1999、2000 年两年度批准的所有第一、第二类试产、准产注册情况、尚未批准的受理在审项目情况和 注册证变更情况按以上相同内容要求上报我局。 三、请各省(区、市)药品监督管理局安排专人负责统计、上报工作，于2001年1月15 日前将联系人情况表(见附件)报送我局。 四、上报方式：请以电子邮件(e-mail)或计算机软盘、光盘报送；如不具备条件，也 可书面报送。我局联系人情况如下： 联 系 人：邓刚，国家药品监督管理局医疗器械司 地 址：北京北礼士路甲38号 邮政编码：100810 电 话：(010)68313344转1110 电子邮件(e-mail)地址：tokou@sda.gov.cn 五、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局自行向辖区内设区的市药品监督管理部 门下发上报第一类产品注册统计情况的通知。 六、自2001年1月开始，我局将上网公布全国医疗器械注册情况，并按季度发布新的 注册情况公告。所有公告的内容将保留至注册证有效期截止日之后，以便各级管理部门和 用户监督、查询。此项工作非常重要，为确保工作的顺利进行，请各地药品监督管理部门 组织必要的人务、物力，认真按本通知的要求，报送医疗器械注册统计情况，作到全面、 准确、及时上报。 附件：联系人情况表 国家药品监督管理局 二○○○年十二月二十八日 附件： 联 系 人 情 况 表 单位名称 详细地址 邮 编 E - mail 姓 名 性 别 所在部门 职 务 电 话 传 真 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 我局《关于上报第一、第二类医疗器械产品注册情况统计的通知》(国药管械［2000］ 623号)发出后，大部分省(区)、市药品监督管理局都按要求按时上报了医疗器械注册情况。 为深入贯彻国务院关于加强全国政府系统政务建设的指示精神，全面适应依法行政，政务 公开；适应医疗器械加强监督、取缔无证生产经营；取缔无证产品以及适应国家药品监督 管理局信息化建设进程的需要，医疗器械审批情况的统计公布工作必须进一步加强。现将 有关要求通知如下： 一、请各地认真落实国药管械［2000］623号通知的要求，安排专人负责统计上报工 作，及时报送注册情况，并增报医疗器械生产企业许可证发放情况(包括初次发放和换发 及第一类产品生产企业的备案)，及到2001年12月31日止所有有效注册证的情况(包括 试产注册和准产注册)。 二、报送医疗器械注册情况时，需包括生产制造认可表的内容。 三、上报方式：以电子邮件(e-mail)或计算机软盘、光盘报送；如不具备条件，也可 书面报送。联系人如下： 邓刚 国家药品监督管理局医疗器械司 地址：北京北礼士路甲38号 邮政编码：100810 电话：(010)68313344-1110 电子邮件(e-mail)地址：1.ttq@public.cip.ac.cn 2.denggang@sda.gov.cn 四、请于2002年2月25日前以文本或电子版形式上报我局医疗器械司。 特此通知 附件：国药管械［2000］623号 国家药品监督管理局 二○○二年二月九日 附件： 国家药品监督管理局文件 国药管械［2000］623号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了加强医疗器械市场的监督工作，对医疗器械市场实施有效的管理，根据《医疗器 械注册管理办法》第二十四条的规定，决定对全国的医疗器械注册情况实行定期上报和公 告制度。各省、自治区、直辖市药品监督管理局须按规定的时间和要求将辖区内第一、第 二类医疗器械的注册情况上报我局。具体事项通知如下： 一、自2001年1月1日起，各省、自治区、直辖市药品监督管理局每季度向我局上报一 次注册情况统计，上报时间为每下一季度开始的15个工作日内。上报情况分3部分： (一)所报季度内所有受理在审的试产、准产注册项目，按第一类产品注册受理、第二 类产品试产注册受理、第二类产品准产注册受理三种表格上报，表格内容和排列顺序如下： 受理号、受理日期、产品名称、规格型号、企业名称、备注。 (二)所报季度内所有批准的试产、准产注册项目，按第一类产品注册、第二类产品试 产注册、第二类产品准产注册三种情况上报，内容和排列顺序如下：注册号、批准日期、 产品名称、规格型号、产品标准、性能与组成、适用范围、企业名称、详细地址、邮政编 码、法人代表、联系人、电话(传真)、备注。 (三)所报季度内依据《医疗器械注册管理办法》第十九条(一)、(二)款和第二十条的 规定办理注册证变更的情况，表格内容和排列顺序如下：注册号、产品名称(原)、变更内 容(变更前、变更后两栏)、变更日期、备注。 二、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局于2001年1月20日以前将辖区内1999、2000 年两年度批准的所有第一、第二类试产、准产注册情况、尚未批准的受理在审项目情况和 注册证变更情况按以上相同内容要求上报我局。 三、请各省(区、市)药品监督管理局安排专人负责统计、上报工作，于2001年1月15 日前将联系人情况表(见附件)报送我局。 四、上报方式：请以电子邮件(e-mail)或计算机软盘、光盘报送；如不具备条件，也 可书面报送。我局联系人情况如下： 联 系 人：邓刚，国家药品监督管理局医疗器械司 地 址：北京北礼士路甲38号 邮政编码：100810 电 话：(010)68313344转1110 电子邮件(e-mail)地址：tokou@sda.gov.cn 五、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局自行向辖区内设区的市药品监督管理部 门下发上报第一类产品注册统计情况的通知。 六、自2001年1月开始，我局将上网公布全国医疗器械注册情况，并按季度发布新的 注册情况公告。所有公告的内容将保留至注册证有效期截止日之后，以便各级管理部门和 用户监督、查询。此项工作非常重要，为确保工作的顺利进行，请各地药品监督管理部门 组织必要的人务、物力，认真按本通知的要求，报送医疗器械注册统计情况，作到全面、 准确、及时上报。 附件：联系人情况表 国家药品监督管理局 二○○○年十二月二十八日 附件： 联 系 人 情 况 表 单位名称 详细地址 邮 编 E - mail 姓 名 性 别 所在部门 职 务 电 话 传 真
关于深入进行一次性使用医疗器械专项整治的紧急通知 | 国药监市［2002］44号 | FGWJ-2002-10220 | 2002-02-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 自2000年以来，按照《国务院关于开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合 行动的通知》（国发［2000］32号）的要求，全国药品监管系统加强了对假劣一次性使用 医疗器械的打击力度，许多地方已取得了显著成效。但是，我们必须清醒地认识到，距离 达到全面治理的目标还有相当大的差距。1月31日，中央电视台在《焦点访谈》栏目播放 了“危险的输液器”节目，从中可以看到在一些地区，医疗器械生产、经营混乱的状况还 没有得到改变，假劣一次性使用医疗器械泛滥的局面尚未全面扭转。一些生产经营企业管 理混乱，至今存在假冒证照，无证生产、经营等违法违规行为，严重扰乱了医疗器械市场 秩序，给人民的健康安全造成严重威胁。为了巩固和发展两年来治理整顿的成果，必须坚 决依法行政，继续深入开展对一次性使用无菌注射器（针）、一次性使用输液（血）器、一 次性使用塑料血袋、一次性使用麻醉穿刺包等重点监管产品的专项整治活动。现紧急通知 如下： 一、全面开展对医疗器械生产、经营企业的专项检查 各省（区、市）药品监督管理局要按照《医疗器械监督管理条例》（下称《条例》）、《医 疗器械注册管理办法》和《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》等有关法规的要求， 立即组织对辖区内生产、经营一次性使用医疗器械产品的企业进行专项监督检查。重点检 查企业的产品注册证件是否有效，生产或经营条件是否符合《无菌医疗器械生产管理规范》、 《一次性使用无菌医疗器械产品(注、输器具)生产实施细则》、《一次性使用无菌医疗器械 经营企业资格认可实施细则》的要求。产品应严格按照标准执行成品出厂检验，不合格品 不得出厂。对达不到要求的，依据《条例》第三十七条予以查处；对生产、经营无证产品 的，依据《条例》第三十五条和第三十九条予以查处；对擅自生产、经营的，依据《条例》 第三十六条和第三十八条予以查处。 各地要限期做好一次性使用医疗器械的生产、经营企业许可证的发证工作，把专项检 查与发证工作结合起来，达不到要求的坚决不予发证。一次性使用医疗器械经营企业许可 证发证工作必须在2002年6月底前完成；一次性使用医疗器械生产企业许可证发证工作和 注册证重新申报工作必须在6月底结束，10月份开始一律采用新的产品注册证件。国家药 品监督管理局将对一次性使用医疗器械的发证工作组织抽查，对违反规定发证的，将责成 发证部门收回所发证号，并通报批评。 二、整治医疗器械市场秩序，彻底清理非法产品 各省（区、市）药品监督管理局要以辖区内药品、医疗器械经营较为集中的地区和县 及县以下各级各类医疗机构为重点，结合药品集贸市场的清理整顿工作，组织力量对一次 性使用医疗器械市场秩序进行全面整治。重点清理经营和使用无《医疗器械产品注册证》 的产品；严格检查经营企业进货时对产品合格证(或出厂检验合格单)和注册证的验收情况， 以及产品进货渠道和销售去向记录。对经营无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、 淘汰医疗器械的，或者从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的 企业购进医疗器械的，按照《条例》三十九条予以查处。 医疗器械使用单位必须做到验证进货，做好入库和领用记录，按照记录应能够查到每 批无菌器械的进货来源。医疗机构使用无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、淘汰 的医疗器械的，或者从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企 业购进医疗器械的，按照《条例》第四十二条予以查处。 三、继续加大对制售假劣医疗器械违法行为的打击力度 各省（区、市）药品监督管理局要在认真总结前一阶段打假工作经验基础上，有针对 性地制定有效措施，继续保持打击制售假劣一次性使用医疗器械的高压态势。对有关制售 假劣医疗器械的举报线索，要立即认真查处，并依照“五个不放过”的要求，追根溯源。 对制假售假（包括非法加工零配件）问题突出的地区，要加强突击性检查，制定长期监管 措施，实施重点监控，严防制售假劣一次性使用医疗器械违法犯罪活动的回潮。 随着各省（区、市）医疗器械监督管理机构的建立，药品监管队伍逐步到位，要明确 依法行政的职责，建立责任追究制。对于整顿工作不力，查处不严格，甚至失职渎职，造 成医疗器械市场混乱且长期得不到扭转的地区，要追究主要领导的责任。各省（区、市） 药品监督管理局要增强忧患意识和责任感，从维护广大人民群众利益的角度出发，采取切 实有效措施，力争通过对一次性使用医疗器械的专项整治，使医疗器械生产、经营秩序混 乱的状况得到全面的改观。 国家药品监督管理局 二○○二年二月七日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 自2000年以来，按照《国务院关于开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合 行动的通知》（国发［2000］32号）的要求，全国药品监管系统加强了对假劣一次性使用 医疗器械的打击力度，许多地方已取得了显著成效。但是，我们必须清醒地认识到，距离 达到全面治理的目标还有相当大的差距。1月31日，中央电视台在《焦点访谈》栏目播放 了“危险的输液器”节目，从中可以看到在一些地区，医疗器械生产、经营混乱的状况还 没有得到改变，假劣一次性使用医疗器械泛滥的局面尚未全面扭转。一些生产经营企业管 理混乱，至今存在假冒证照，无证生产、经营等违法违规行为，严重扰乱了医疗器械市场 秩序，给人民的健康安全造成严重威胁。为了巩固和发展两年来治理整顿的成果，必须坚 决依法行政，继续深入开展对一次性使用无菌注射器（针）、一次性使用输液（血）器、一 次性使用塑料血袋、一次性使用麻醉穿刺包等重点监管产品的专项整治活动。现紧急通知 如下： 一、全面开展对医疗器械生产、经营企业的专项检查 各省（区、市）药品监督管理局要按照《医疗器械监督管理条例》（下称《条例》）、《医 疗器械注册管理办法》和《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》等有关法规的要求， 立即组织对辖区内生产、经营一次性使用医疗器械产品的企业进行专项监督检查。重点检 查企业的产品注册证件是否有效，生产或经营条件是否符合《无菌医疗器械生产管理规范》、 《一次性使用无菌医疗器械产品(注、输器具)生产实施细则》、《一次性使用无菌医疗器械 经营企业资格认可实施细则》的要求。产品应严格按照标准执行成品出厂检验，不合格品 不得出厂。对达不到要求的，依据《条例》第三十七条予以查处；对生产、经营无证产品 的，依据《条例》第三十五条和第三十九条予以查处；对擅自生产、经营的，依据《条例》 第三十六条和第三十八条予以查处。 各地要限期做好一次性使用医疗器械的生产、经营企业许可证的发证工作，把专项检 查与发证工作结合起来，达不到要求的坚决不予发证。一次性使用医疗器械经营企业许可 证发证工作必须在2002年6月底前完成；一次性使用医疗器械生产企业许可证发证工作和 注册证重新申报工作必须在6月底结束，10月份开始一律采用新的产品注册证件。国家药 品监督管理局将对一次性使用医疗器械的发证工作组织抽查，对违反规定发证的，将责成 发证部门收回所发证号，并通报批评。 二、整治医疗器械市场秩序，彻底清理非法产品 各省（区、市）药品监督管理局要以辖区内药品、医疗器械经营较为集中的地区和县 及县以下各级各类医疗机构为重点，结合药品集贸市场的清理整顿工作，组织力量对一次 性使用医疗器械市场秩序进行全面整治。重点清理经营和使用无《医疗器械产品注册证》 的产品；严格检查经营企业进货时对产品合格证(或出厂检验合格单)和注册证的验收情况， 以及产品进货渠道和销售去向记录。对经营无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、 淘汰医疗器械的，或者从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的 企业购进医疗器械的，按照《条例》三十九条予以查处。 医疗器械使用单位必须做到验证进货，做好入库和领用记录，按照记录应能够查到每 批无菌器械的进货来源。医疗机构使用无产品注册证书、无合格证明、过期、失效、淘汰 的医疗器械的，或者从无《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》的企 业购进医疗器械的，按照《条例》第四十二条予以查处。 三、继续加大对制售假劣医疗器械违法行为的打击力度 各省（区、市）药品监督管理局要在认真总结前一阶段打假工作经验基础上，有针对 性地制定有效措施，继续保持打击制售假劣一次性使用医疗器械的高压态势。对有关制售 假劣医疗器械的举报线索，要立即认真查处，并依照“五个不放过”的要求，追根溯源。 对制假售假（包括非法加工零配件）问题突出的地区，要加强突击性检查，制定长期监管 措施，实施重点监控，严防制售假劣一次性使用医疗器械违法犯罪活动的回潮。 随着各省（区、市）医疗器械监督管理机构的建立，药品监管队伍逐步到位，要明确 依法行政的职责，建立责任追究制。对于整顿工作不力，查处不严格，甚至失职渎职，造 成医疗器械市场混乱且长期得不到扭转的地区，要追究主要领导的责任。各省（区、市） 药品监督管理局要增强忧患意识和责任感，从维护广大人民群众利益的角度出发，采取切 实有效措施，力争通过对一次性使用医疗器械的专项整治，使医疗器械生产、经营秩序混 乱的状况得到全面的改观。 国家药品监督管理局 二○○二年二月七日
关于印发《境内第三类和进口医疗器械注册文件受理标准》的通知 | 国药监械[2002]18号 | FGWJ-2002-10159 | 2002-01-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了规范行政审批标准，明确医疗器械产品注册要求，统一把握注册受理尺度，体现 公开、公平、公正的原则，我局特制定《境内第三类和进口医疗器械注册文件受理标准》(见 附件)。现印发你们，请各地、各企业按此标准执行。 附件：境内第三类和进口医疗器械注册文件受理标准 国家药品监督管理局 二○○二年一月二十二日 附件： 境内第三类和进口医疗器械注册文件 受 理 标 准 一般要求 一、申报资料分别按《进口医疗器械注册申请表》及《医疗器械产品注册申请表》所 附《注册申请应附资料及顺序》的要求装订成册。 二、申报资料每项文件的首页右侧贴上提示标签，标签上标明顺序号。 三、由企业编写的文件按A4规格纸张打印，政府及其他机构出具的文件按原件尺寸提 供。 四、申报资料的复印件应清晰，与原件完全一致。 五、申报资料中按规定受理的所有外文资料（名称、地址除外）均应译为规范的中文， 并将译文附在相应的外文资料之后。译文由生产者或生产者委托注册单位加盖单位公章（可 以是骑缝章）。 六、申报资料中同一项目的填写应当一致，不得前后矛盾。 七、申报资料中的产品名称应使用产品通用名，若有商品名，应标注商品名。通用名 和商品名都受注册证管理。 具体要求 一、进口医疗器械注册文件 （一）注册申请表 1、中英文对照； 2、必须打印； 3、所有项目必须齐全,空缺栏用"/"表示不适用； 4、器械名称、规格型号、生产厂家的名称、地址必须与原产国政府（地区）批件上所 载明的内容完全一致，必须与检测报告、产品使用说明书等相关内容一致； 5、企业不得擅自设定注册申请表的格式。申请表可到受理办领取或从《中国医疗器械 信息网》上下载。 （二）生产者的合法生产资格的证明文件 由原产国政府部门批准其可以从事医疗器械生产和经营的证明文件（相当于我国的工 商营业执照或生产企业许可证）。 （三）申请者的资格证明文件 1、申请者的营业执照； 2、生产者给予的代理注册的委托书。 （四）原产国（地区）政府批准或认可的作为医疗器械进入该国市场的证明文件。 1、凡原产国（地区）政府对医疗器械在本国上市有专门批准件的，应提供此类正式的 批准件，如美国FDA的510K、PMA、欧盟的CE证书等。 2、属以下两种情况之一： （1）原产国政府规定无须办理上述专门批准件； （2）申报产品在原有专门批件的产品基础上有所改动，由于注册单元的划分差别，原 产国政府规定无须再次申报审批。 企业应做出情况说明，并提供以下相关证明文件： ①政府出具的自由销售证书； ②致外国政府证明； ③符合当地法规规定的企业自我保证声明。 （五）注册产品标准 1、由SDA标技委复核、编号、备案的注册产品标准； 2、企业标准应由生产者、生产者在中国的办事处代表签章或委托起草标准的单位签章， 但必须在委托书中注明“产品质量由生产者负责”。 （六）产品使用说明书 执行《医疗器械说明书管理规定》。 （七）检测报告 1、由SDA认可的检测中心出具； 2、期限在近一年内； 3、所检项目应在该中心承检范围之中； 4、不在承检范围内的检测项目，由注册受理办公室确认的检测中心出具； 5、按照《进口医疗器械注册检测规定》，执行第十条第二款的规定所出具的认可报告。 （八）产品质量保证书 由生产者出具，保证在中国注册销售的产品同原产国上市的相同产品的质量完全一致。 （九）售后服务委托书 1、由生产者出具； 2、委托书应明确产品的名称； 3、多层委托时，每层委托人需提供生产者的认可文件。 （十）售后服务单位的承诺书 1、诺书中所承诺的内容与委托书中委托的事宜应一致； 2、承诺书中还需包括： （1）负有产品质量事故报告的责任； （2）负有与国家医疗器械注册主管部门主动联系的责任； （十一）售后服务单位的资格证明文件 营业执照（其经营范围应有相应的技术服务项目）或在华机构的登记证。 （十二）所提交材料真实性的自我保证声明 1、由生产者或其在华的办事机构出具； 2、列出提交材料的清单； 3、对承担责任的承诺。 （十三）产品质量跟踪报告 由生产者或售后服务单位出具产品在中国医疗单位使用后的质量跟踪报告。 （十四）临床试验报告 执行《医疗器械注册临床实验报告分项规定》。 注：生产者的定义为：以自己的名义把产品推向市场，并对该产品的安全有效负最终 责任的单位。 二、国产第三类医疗器械注册文件 （一）注册申请表 1、表格中文字必须打印，务必清楚、整洁； 2、所有项目必须填写齐全； 3、生产厂名、厂址必须与生产企业许可证上一致； 4、产品名称、规格、型号、必须与标准、检测、说明书中出现的内容一致。 5、企业不得擅自设定注册申请表的格式。申请表可到受理办领取或从《中国医疗器械 信息网》上下载。 （二）医疗器械生产企业资格证明 生产企业许可证(复印件盖单位章)，所申报产品必须在许可证核定生产范围之内。 （三）产品技术报告 技术指标及主要性能指标确定的依据。 （四）安全风险分析报告 应有以下5个方面分析及相应的防范措施： 1、能量危害； 2、生物学危害； 3、环境危害； 4、有关使用的危害； 5、由功能失效、维护及老化引起的危害。 （五）注册产品标准及编制说明 执行《医疗器械标准管理办法》。 （六）产品性能自测报告 产品性能自测项目为产品注册标准中规定的出厂检测项目，有主检、审核人签字。 （七）检测报告 1、SDA认可的检测中心； 2、期限在近一年以内； 3、所检项目必须在国家局认可的该中心承检范围之中； 4、不在承检范围内的检测项目，由注册受理办公室确认的检测中心出具。 （八）临床报告 １、按“《医疗器械注册管理办法》的分项规定”提供临床报告； ２、临床试验执行《医疗器械临床试验管理办法》，过渡期执行97年发布的《医疗器 械产品临床验证暂行规定》。 （九）产品使用说明书 执行《医疗器械说明书管理规定》。 （十）真实性自我保证 1、交材料的清单； 2、对承担责任的承诺。 （十一） 试产期间产品完善报告 在试产期间产品若做过改进或完善，企业必须对产品的变动逐一加以说明。 （十二）质量跟踪报告 由生产者或售后服务单位出具产品在中国医疗单位使用后的质量跟踪报告。 （十三）质量体系考核报告 根据对不同产品的要求，提供相应形式的质量体系考核报告。 1、省药监局签章在有效期之内的体系考核报告； 2、中国医疗器械质量认证中心出具的在有效期内的认证证书； 3、一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则检查验收报告。 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了规范行政审批标准，明确医疗器械产品注册要求，统一把握注册受理尺度，体现 公开、公平、公正的原则，我局特制定《境内第三类和进口医疗器械注册文件受理标准》(见 附件)。现印发你们，请各地、各企业按此标准执行。 附件：境内第三类和进口医疗器械注册文件受理标准 国家药品监督管理局 二○○二年一月二十二日 附件： 境内第三类和进口医疗器械注册文件 受 理 标 准 一般要求 一、申报资料分别按《进口医疗器械注册申请表》及《医疗器械产品注册申请表》所 附《注册申请应附资料及顺序》的要求装订成册。 二、申报资料每项文件的首页右侧贴上提示标签，标签上标明顺序号。 三、由企业编写的文件按A4规格纸张打印，政府及其他机构出具的文件按原件尺寸提 供。 四、申报资料的复印件应清晰，与原件完全一致。 五、申报资料中按规定受理的所有外文资料（名称、地址除外）均应译为规范的中文， 并将译文附在相应的外文资料之后。译文由生产者或生产者委托注册单位加盖单位公章（可 以是骑缝章）。 六、申报资料中同一项目的填写应当一致，不得前后矛盾。 七、申报资料中的产品名称应使用产品通用名，若有商品名，应标注商品名。通用名 和商品名都受注册证管理。 具体要求 一、进口医疗器械注册文件 （一）注册申请表 1、中英文对照； 2、必须打印； 3、所有项目必须齐全,空缺栏用"/"表示不适用； 4、器械名称、规格型号、生产厂家的名称、地址必须与原产国政府（地区）批件上所 载明的内容完全一致，必须与检测报告、产品使用说明书等相关内容一致； 5、企业不得擅自设定注册申请表的格式。申请表可到受理办领取或从《中国医疗器械 信息网》上下载。 （二）生产者的合法生产资格的证明文件 由原产国政府部门批准其可以从事医疗器械生产和经营的证明文件（相当于我国的工 商营业执照或生产企业许可证）。 （三）申请者的资格证明文件 1、申请者的营业执照； 2、生产者给予的代理注册的委托书。 （四）原产国（地区）政府批准或认可的作为医疗器械进入该国市场的证明文件。 1、凡原产国（地区）政府对医疗器械在本国上市有专门批准件的，应提供此类正式的 批准件，如美国FDA的510K、PMA、欧盟的CE证书等。 2、属以下两种情况之一： （1）原产国政府规定无须办理上述专门批准件； （2）申报产品在原有专门批件的产品基础上有所改动，由于注册单元的划分差别，原 产国政府规定无须再次申报审批。 企业应做出情况说明，并提供以下相关证明文件： ①政府出具的自由销售证书； ②致外国政府证明； ③符合当地法规规定的企业自我保证声明。 （五）注册产品标准 1、由SDA标技委复核、编号、备案的注册产品标准； 2、企业标准应由生产者、生产者在中国的办事处代表签章或委托起草标准的单位签章， 但必须在委托书中注明“产品质量由生产者负责”。 （六）产品使用说明书 执行《医疗器械说明书管理规定》。 （七）检测报告 1、由SDA认可的检测中心出具； 2、期限在近一年内； 3、所检项目应在该中心承检范围之中； 4、不在承检范围内的检测项目，由注册受理办公室确认的检测中心出具； 5、按照《进口医疗器械注册检测规定》，执行第十条第二款的规定所出具的认可报告。 （八）产品质量保证书 由生产者出具，保证在中国注册销售的产品同原产国上市的相同产品的质量完全一致。 （九）售后服务委托书 1、由生产者出具； 2、委托书应明确产品的名称； 3、多层委托时，每层委托人需提供生产者的认可文件。 （十）售后服务单位的承诺书 1、诺书中所承诺的内容与委托书中委托的事宜应一致； 2、承诺书中还需包括： （1）负有产品质量事故报告的责任； （2）负有与国家医疗器械注册主管部门主动联系的责任； （十一）售后服务单位的资格证明文件 营业执照（其经营范围应有相应的技术服务项目）或在华机构的登记证。 （十二）所提交材料真实性的自我保证声明 1、由生产者或其在华的办事机构出具； 2、列出提交材料的清单； 3、对承担责任的承诺。 （十三）产品质量跟踪报告 由生产者或售后服务单位出具产品在中国医疗单位使用后的质量跟踪报告。 （十四）临床试验报告 执行《医疗器械注册临床实验报告分项规定》。 注：生产者的定义为：以自己的名义把产品推向市场，并对该产品的安全有效负最终 责任的单位。 二、国产第三类医疗器械注册文件 （一）注册申请表 1、表格中文字必须打印，务必清楚、整洁； 2、所有项目必须填写齐全； 3、生产厂名、厂址必须与生产企业许可证上一致； 4、产品名称、规格、型号、必须与标准、检测、说明书中出现的内容一致。 5、企业不得擅自设定注册申请表的格式。申请表可到受理办领取或从《中国医疗器械 信息网》上下载。 （二）医疗器械生产企业资格证明 生产企业许可证(复印件盖单位章)，所申报产品必须在许可证核定生产范围之内。 （三）产品技术报告 技术指标及主要性能指标确定的依据。 （四）安全风险分析报告 应有以下5个方面分析及相应的防范措施： 1、能量危害； 2、生物学危害； 3、环境危害； 4、有关使用的危害； 5、由功能失效、维护及老化引起的危害。 （五）注册产品标准及编制说明 执行《医疗器械标准管理办法》。 （六）产品性能自测报告 产品性能自测项目为产品注册标准中规定的出厂检测项目，有主检、审核人签字。 （七）检测报告 1、SDA认可的检测中心； 2、期限在近一年以内； 3、所检项目必须在国家局认可的该中心承检范围之中； 4、不在承检范围内的检测项目，由注册受理办公室确认的检测中心出具。 （八）临床报告 １、按“《医疗器械注册管理办法》的分项规定”提供临床报告； ２、临床试验执行《医疗器械临床试验管理办法》，过渡期执行97年发布的《医疗器 械产品临床验证暂行规定》。 （九）产品使用说明书 执行《医疗器械说明书管理规定》。 （十）真实性自我保证 1、交材料的清单； 2、对承担责任的承诺。 （十一） 试产期间产品完善报告 在试产期间产品若做过改进或完善，企业必须对产品的变动逐一加以说明。 （十二）质量跟踪报告 由生产者或售后服务单位出具产品在中国医疗单位使用后的质量跟踪报告。 （十三）质量体系考核报告 根据对不同产品的要求，提供相应形式的质量体系考核报告。 1、省药监局签章在有效期之内的体系考核报告； 2、中国医疗器械质量认证中心出具的在有效期内的认证证书； 3、一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则检查验收报告。
关于停止有关产品医疗器械广告审查的通知 | 国药监械[2002]8号 | FGWJ-2002-10192 | 2002-01-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为规范医疗器械产品的注册审批，保护病患者的利益，2001年12月26日，国家药品监督管理局发出《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》(国药监械〔2001〕575号)，规定“凡属于人的日常生活用品、装饰品，如衣服、帽子、鞋、袜、手镯、耳环等产品，无论其采用何种材料，均不得作为医疗器械受理审批。企业也不得宣传产品的治疗、诊断功能。” 根据《医疗器械广告审查办法》和上述《通知》规定，特对相关医疗器械广告的审查工作通知如下： 一、根据《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》(国药监械〔2001〕575号)要求，自本通知发布之日起，停止相关产品医疗器械广告的审批； 二、对已受理尚未审批的相关产品医疗器械广告，自2001年12月26日起，已停止审批；已经审查批准的相关产品医疗器械广告，广告的截止时间为：2002年3月1日。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年一月八日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为规范医疗器械产品的注册审批，保护病患者的利益，2001年12月26日，国家药品监督管理局发出《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》(国药监械〔2001〕575号)，规定“凡属于人的日常生活用品、装饰品，如衣服、帽子、鞋、袜、手镯、耳环等产品，无论其采用何种材料，均不得作为医疗器械受理审批。企业也不得宣传产品的治疗、诊断功能。” 根据《医疗器械广告审查办法》和上述《通知》规定，特对相关医疗器械广告的审查工作通知如下： 一、根据《关于日常生活用品不作为医疗器械审批的通知》(国药监械〔2001〕575号)要求，自本通知发布之日起，停止相关产品医疗器械广告的审批； 二、对已受理尚未审批的相关产品医疗器械广告，自2001年12月26日起，已停止审批；已经审查批准的相关产品医疗器械广告，广告的截止时间为：2002年3月1日。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年一月八日
关于发布《可吸收性外科缝线》等2项行业标准的通知 | 国药监械[2002]6号 | FGWJ-2002-10153 | 2002-01-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《可吸收性外科缝线》等2项医疗器械强制性行业标准，已由全国外科器械标准化技 术委员会审定通过，现予以发布。行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1.YY1116-2002《可吸收性外科缝线》 (代替YY91116-1999) 2.YY0166-2002《带线缝合针》 (代替YY0044-91、YY0166-94) 以上标准自2002年5月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年一月八日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《可吸收性外科缝线》等2项医疗器械强制性行业标准，已由全国外科器械标准化技 术委员会审定通过，现予以发布。行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1.YY1116-2002《可吸收性外科缝线》 (代替YY91116-1999) 2.YY0166-2002《带线缝合针》 (代替YY0044-91、YY0166-94) 以上标准自2002年5月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年一月八日
关于美敦力公司体外离心式血液泵区域召集及维修情况的通知 | 国药监械[2002]7号 | FGWJ-2002-10194 | 2002-01-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 2001年12月30日我局接到“关于美敦力公司产品区域召集维修计划的结果”报告，报告该公司BioConsole体外离心式血液泵（产品注册证为：国药管械（进）字2000年第1343号）的召集维修处理结果。中国地区涉及的3套设备已处理完毕。迄今为止，美敦力公司在全球范围内尚未收到任何关于此产品引发的用户投诉以及临床不良事件。 美敦力公司于2001年9月28日发现上述产品因产品部件存在安全隐患，可能会在用户使用后1000小时内发生停机现象。虽然全球未发生临床事故和安全隐患投诉，美敦力公司能主动向我局和美国FDA报告，这种行为应于肯定。我局已将该报告在中国医疗器械信息网上予以公布。其他公司对类似情况也应主动采取产品事故报告制度，以对患者负责、对本公司产品负责的态度，及时向我局及有关部门报告，防患于未然。 请美敦力公司继续认真落实有关此产品在中国市场的处理事宜，同时请有关医疗单位配合美敦力公司做好产品召集和维修工作，并将处理情况及时向我局医疗器械司报告。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年一月八日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 2001年12月30日我局接到“关于美敦力公司产品区域召集维修计划的结果”报告，报告该公司BioConsole体外离心式血液泵（产品注册证为：国药管械（进）字2000年第1343号）的召集维修处理结果。中国地区涉及的3套设备已处理完毕。迄今为止，美敦力公司在全球范围内尚未收到任何关于此产品引发的用户投诉以及临床不良事件。 美敦力公司于2001年9月28日发现上述产品因产品部件存在安全隐患，可能会在用户使用后1000小时内发生停机现象。虽然全球未发生临床事故和安全隐患投诉，美敦力公司能主动向我局和美国FDA报告，这种行为应于肯定。我局已将该报告在中国医疗器械信息网上予以公布。其他公司对类似情况也应主动采取产品事故报告制度，以对患者负责、对本公司产品负责的态度，及时向我局及有关部门报告，防患于未然。 请美敦力公司继续认真落实有关此产品在中国市场的处理事宜，同时请有关医疗单位配合美敦力公司做好产品召集和维修工作，并将处理情况及时向我局医疗器械司报告。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○二年一月八日
关于发布《一次性使用无菌导尿管》等5项行业标准的通知 | 国药监械[2002]2号 | FGWJ-2002-10190 | 2002-01-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《一次性使用无菌导尿管》等5项医疗器械强制性行业标准已经全国医用输液器具标 准化技术委员会审定通过，现予以发布。各项行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1.YY0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 (eqvEN1616-1997) 2.YY0326.1-2002《一次性使用离心式血浆分离器 第1部分：血浆分离杯》 3.YY0326.1-2002《一次性使用离心式血浆分离器 第2部分：血浆管路》 4.YY0327-2002《一次性使用紫外线透疗血液容器》 5.YY0328-2002《一次性使用机用采血器》 以上标准自2002年4月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年一月七日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《一次性使用无菌导尿管》等5项医疗器械强制性行业标准已经全国医用输液器具标 准化技术委员会审定通过，现予以发布。各项行业标准的编号、名称及实施日期如下： 1.YY0325-2002《一次性使用无菌导尿管》 (eqvEN1616-1997) 2.YY0326.1-2002《一次性使用离心式血浆分离器 第1部分：血浆分离杯》 3.YY0326.1-2002《一次性使用离心式血浆分离器 第2部分：血浆管路》 4.YY0327-2002《一次性使用紫外线透疗血液容器》 5.YY0328-2002《一次性使用机用采血器》 以上标准自2002年4月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○二年一月七日
《医疗器械标准管理办法》（试行）（局令第31号）【废止】 |  |  |  |  | 国家药品监督管理局局令 第31号 《医疗器械标准管理办法》(试行)于2001年11月19日经国家药品监督管理局局务会审议通过，现予发布。本办法自2002年5月1日起施行。 二○○二年一月四日 医疗器械标准管理办法 （试行） 第一章 总 则 第一条 为了加强医疗器械标准工作，保证医疗器械的安全、有效，根据《医疗器械监督 管理条例》,制定本办法。 第二条 凡在中国境内从事医疗器械研制、生产、经营、使用和监督管理的单位或者个人， 应遵守本办法。 第三条 医疗器械标准分为国家标准、行业标准和注册产品标准。 （一）国家标准或行业标准是指需要在全国范围内统一技术要求的标准。 （二）注册产品标准是指由制造商制定，应能保证产品安全有效，并在产品申请注册时，经 设区的市级以上药品监督管理部门依据国家标准和行业标准相关要求复核的产品标准。 第四条 国家对医疗器械标准工作实行奖励制度。 第二章 标准工作的管理机构和职能 第五条 国务院药品监督管理部门履行下列职责： （一）组织贯彻医疗器械标准工作的法律、法规，制定医疗器械标准工作的方针、政策和管 理办法； （二）组织制定和实施医疗器械标准工作规划和计划。指导、监督全国医疗器械标准工作； （三）组织起草医疗器械国家标准。组织制定、发布医疗器械行业标准。依据国家标准和行 业标准的相关要求复核进口医疗器械的注册产品标准及境内生产的第三类医疗器械注册产品标 准； （四）监督实施医疗器械标准； （五）管理各医疗器械专业标准化技术委员会； （六）组织转化国际标准，开展对外标准工作交流； （七）负责医疗器械标准工作的表彰和奖励。管理标准工作经费。 第六条 国务院药品监督管理部门设立医疗器械标准化技术委员会，负责全国医疗器械标 准化工作的技术指导和协调，履行下列职责： （一）开展医疗器械标准体系的研究，提出医疗器械标准工作政策及标准项目规划的建议； （二）受国务院药品监督管理部门的委托，审核医疗器械国家标准、行业标准，复核进口医 疗器械的注册产品标准及境内生产的第三类医疗器械注册产品标准； （三）指导、协调各医疗器械专业标准化技术委员会的工作； （四）开展标准工作的培训、宣传、技术指导和国内外标准化学术交流活动； （五）通报医疗器械标准工作信息。 第七条 国家设立的各医疗器械专业标准化技术委员会的主要任务是： （一）宣传贯彻标准化工作的法律、法规、方针和政策； （二）提出医疗器械各专业国家标准或行业标准制定、修订及研究项目的规划和计划建议。 开展医疗器械标准研究工作； （三）承担国家标准和行业标准的制定、修订任务，负责报批标准的整理、校核、编辑工作； （四）承担医疗器械标准工作的技术指导。协助各级药品监督管理部门处理标准执行中的技 术问题； （五）负责收集、整理医疗器械标准资料，建立本专业内的医疗器械标准技术档案； （六）开展医疗器械国家标准、行业标准的宣传贯彻和学术交流活动，协助培训标准工作人 员。 第八条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门在本行政区域内履行下列职责： （一）贯彻医疗器械标准工作的法律、法规、方针和政策； （二）在本行政区域内监督实施医疗器械标准； （三）负责辖区内生产的医疗器械注册产品标准的复核和第三类医疗器械注册产品标准的初 审； （四）指导、协调委托承担的国家标准、行业标准的起草工作。 第九条 设区的市级药品监督管理部门负责本行政区域内第一类医疗器械注册产品标准的 复核。 设区的市、县（市）药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械标准实施的监督检查工作。 第三章 国家标准和行业标准的制定和发布 第十条 标准起草单位应对标准的要求、试验方法、检验规则，开展科学验证、进行技术 分析、做好验证汇总，按规定起草标准草案稿，编写标准编制说明和有关附件。 第十一条 医疗器械国家标准和行业标准由国家设立的各医疗器械专业标准化技术委员会 或国务院药品监督管理部门设立的医疗器械标准化技术委员会组织制定和审核。 第十二条 审定后的标准由起草单位按要求修改，经相应的标准化技术委员会秘书处复核 后，报送国务院药品监督管理部门。行业标准由国务院药品监督管理部门审批、编号、发布。 第四章 注册产品标准的制定和审核 第十三条 注册产品标准应执行国家标准、行业标准和有关法律、法规的要求，并按国务 院药品监督管理部门公布的《医疗器械注册产品标准编写规范》的要求起草。 第十四条 制造商在申报产品注册时应向药品监督管理部门提交注册产品标准文本和标准 编制说明。 注册产品标准编制说明应包括下列内容： （一）与人体接触的材料是否已在临床上应用过，其安全性、可靠性是否得到证明； （二）引用或参照的相关标准和资料； （三）管理类别确定的依据； （四）产品概述及主要技术条款确定的依据； （五）产品自测报告； （六）其它需要说明的内容。 第十五条 进口医疗器械的注册产品标准由国务院药品监督管理部门复核。 境内生产第三类医疗器械的注册产品标准由省、自治区、直辖市药品监督管理部门初审，报 国务院药品监督管理部门复核。 境内生产第二类医疗器械的注册产品标准由省、自治区、直辖市药品监督管理部门复核。 境内生产第一类医疗器械的注册产品标准由设区的市级药品监督管理部门复核。 第十六条 初审和复核注册产品标准的主要内容是： （一）是否符合现行有效的国家标准、行业标准及有关法律、法规； （二）产品命名是否符合有关规定要求； （三）预期用途的确定是否准确； （四）检验项目的确定和检验规则的合理性； （五）验证方法和验证结论是否正确。 第十七条 注册产品标准由制造商根据复核意见整理或修改，由复核的药品监督管理部门 编号、备案。 注册产品标准编号由注册产品标准代号、标准复核机构所在地简称(国别)、注册产品标准顺 序号和年代号组成。 其中标准复核机构所在地简称对应境内生产的医疗器械，为一位或两位汉字，是指国家、省、 自治区、直辖市简称，或省、自治区＋设区市简称。国别简称表示为三位英文字母，对应进口的 医疗器械。 示例： ＹＺＢ /Ｘ（ＸＸＸ） ＸＸＸＸ － ＸＸＸＸ ▔▔▔╲ ▔▔▔▔▔▔ ▔▔▔▔╲ ▔▔▔▔∟ 发布年号 │ │ │ │ │ └───── 注册产品标准顺序号 │ │ │ └─────────── 标准复核机构所在地简称(国别) │ └────────────────── 注册产品标准代号 第十八条 凡国家标准、行业标准经修订发布后，在正式实施前，制造商应根据修订、发 布的国家标准、行业标准修改注册产品标准，填写《医疗器械注册产品标准修改单》，报原复核 部门复核。 第十九条 制造商应对注册产品标准所规定的内容负责。 第五章 标准的实施与监督 第二十条 医疗器械的研制、生产、经营和使用应符合相应的国家标准、行业标准或注册 产品标准。无相应标准的医疗器械，不得生产、经营和使用。 第二十一条 生产不符合医疗器械注册产品标准的医疗器械的，视为不符合医疗器械行业 标准。 第二十二条 县级以上药品监督管理部门的医疗器械监督检查人员应按规定对医疗器械生 产、经营、使用单位实施标准的情况进行监督检查。有关单位和个人不得拒绝和隐瞒情况。医疗 器械监督检查人员对所取得的资料和样品负有保密义务。 第六章 附 则 第二十三条 本办法由国务院药品监督管理部门负责解释。 第二十四条 本办法于2002年5月1日起施行。 关于《医疗器械标准管理办法》(试行)的说明 一、立法依据 《医疗器械监督管理条例》（下称《条例》）于2000年4月1日开始实施，医疗器械监督管 理工作步入法制化轨道。医疗器械标准是医疗器械研制、生产、经营、使用和监督管理共同遵守 的技术法规。医疗器械标准工作是整个监督管理工作的技术基础。从《条例》发布之初，《医疗 器械标准管理办法》（下称《办法》）就列入《条例》配套规章的立法计划。 针对《条例》中没有给出注册产品标准法律地位的问题，我们多次协同局办公室向有关部门 汇报、协调，最终最高人民法院审判委员会和最高人民检察院检察委员会通过了《最高人民法院、 最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，于4月 10日开始施行。在该司法解释中，明确规定：“没有国家标准、行业标准的医疗器械，注册产品 标准可视为‘保障人体健康的行业标准’。”注册产品标准获得了法律地位。 二、《办法》起草过程 《办法》讨论稿于2000年6月起草完成。先后在2001年2月召开的全国医疗器械监督工作 会和2001年4月召开的全国医疗器械标准化委员会秘书长会上征求意见。经2001年6月18日 专门召开部分省市和医疗器械质量监督检验中心主管标准工作的同志参加的征求意见会，修改完 善后，于6月底报局办公室法规处。根据法规处意见，9月25日我们再次召开医疗器械司、医 疗器械审评中心和受理办参加的扩大司务会，对送审稿内容逐条讨论修改后，又于10月10日会 同局办公室有关同志共同讨论，完善。在此基础上，10月17日，任局长又亲自带领器械司、医 疗器械审评中心、受理办对送审稿逐条斟酌修改，形成送审稿,提交局务会审议。2001年11月19 日经局务会审议，原则通过。 三、重要条款说明 （一）《办法》第三条规定了医疗器械标准的类别，包括国家标准、行业标准和注册产品标 准，根据“两高”的司法解释，明确了注册产品标准的法律地位。 国家标准和行业标准在《标准化法》和其相关法规中都没有明确的定义。故第三条（一）笼 统地规定“国家标准或行业标准是指需要在全国范围内统一技术要求的标准”。第三条（二）规 定了注册产品标准的定义。 （二）当前医疗器械标准工作没有统一归口的技术组织，标准制定、验证由各专业标准化技 术委员会根据专业分工负责。专业标准化技术委员会的秘书处分设在各医疗器械检测中心。由于 标准工作是基础性技术工作，工作复杂，任务繁重，而基本没有经济效益，同时各检测中心检测 任务很重。因此，大多数专业标技委的工作都处于维持的状态。为扭转这一被动局面，《办法》 第六条规定国务院药品监督管理部门设立医疗器械标准化技术委员会，并在其直接领导下负责全 国医疗器械标准化工作的研究、技术指导和协调。技术委员会秘书处拟设在医疗器械技术审评中 心。 （三）全国的标准化工作一直由国家标准化主管部门主管，由于历史的原因，医疗器械的标 准工作也一直在他们的统一管理之下进行。各医疗器械专业标准化技术委员会虽然接受医疗器械 主管部门管理，但成立和换届都须经国家标准化主管部门审批，参与国际标准化活动也须通过他 们。所以，《办法》第七条明确各医疗器械专业标准化技术委员会的任务时，表述为“国家设立 的医疗器械专业标准化技术委员会的主要任务是”，而没有再具体明确谁设立。另外，各专业标 准化技术委员会的管理已有《全国专业标准化技术委员会章程》，故《办法》未涉及此部分内容。 （四）关于国家标准和行业标准的制定和发布，有专门的《国家标准管理办法》和《行业标 准管理办法》。本《办法》不可能将其内容一一重复，但医疗器械国家标准和行业标准又是医疗 器械标准的重要组成部分，《办法》又不可能把这部分内容完全省略，所以在第三章做了简要规 定。 根据国务院职能划分，国家标准的制定和修订工作由国家标准化管理委员会统一审查、批准、 编号、发布。原送审稿中对医疗器械国家标准的制定主体、制定程序及地位等都作了规定。依照 法规处关于部门规章不宜提及其它管理部门的意见，我们删除了原稿中涉及国家标准化主管部门 的内容。 （五）为加强注册产品标准工作，《办法》第十三条规定制定《医疗器械注册产品标准编写 规范》，第十四条和第十六条对注册产品标准编制说明应包括的内容及初审和复核注册产品标准 的主要内容分别作了规定。 （六)办法第八条(三)规定“省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责辖区内生产的医疗 器械注册产品标准的复核和第三类医疗器械注册产品标准的初审”。其中，各省、自治区药品监 督管理部门负责辖区内生产的第二类医疗器械注册产品标准的复核和第三类医疗器械注册产品标 准的初审。各直辖市药品监督管理部门负责辖区内生产的第一、二类医疗器械注册产品标准的复 核和第三类医疗器械注册产品标准的初审。 四、主要分歧意见的处理过程 （一）《办法》的名称。《办法》原名《医疗器械标准化管理办法》。持这一意见的同志认为， 因为国家有《标准化法》，多年工作的管理也是称标准化工作，包括专业技术委员会也是“标准 化专业技术委员会”，根据习惯，规范医疗器械标准工作的管理办法，也应称《医疗器械标准化 管理办法》。《医疗器械标准管理办法》给人的感觉是只管标准，不能涵盖整个标准工作。但是最 终大家讨论认为，“标准化”是计划经济下的概念。我们现在的医疗器械标准工作是服务于监督 管理，医疗器械标准是市场监督的法定技术依据。《办法》是对医疗器械标准工作进行规范，再 延用“标准化”的概念已不适宜。最终采用现名称：医疗器械标准管理办法。 （二）关于注册产品标准由谁制定的问题，经过了激烈的争论。部分同志认为，注册产品标 准应由注册申请者制定。因为国外没有注册产品标准的概念，对于进口产品，如果要求其制造商 按照我们的《注册产品标准编写规范》再制定标准，难以操作。但是大多数同志认为，注册申请 者，无法对产品质量承担责任，产品制造商是产品质量的法定责任人。我们不必过分关注标准起 草的具体过程，规定注册产品标准由产品制造商制定是明确了质量责任。《办法》最终采纳了这 一意见。并在第十九条明确规定：制造商应对注册产品标准所规定的内容负责。 （三）关于注册产品标准是否经药品监督管理部门审批的问题。部分同志认为应当对注册产 品标准进行正式审批。讨论后大家认为应该尽量减少审批环节，特别是要分清企业的责任和政府 的责任及各级政府部门之间的责任。所以《办法》第三条（二）规定，“注册产品标准是指由制 造商制定，应能保证产品安全有效，并在产品申请注册时，经设区的市级以上药品监督管理部门 依据国家标准和行业标准相关要求复核的产品标准”。第十五条和第十七条规定，药监部门只对 注册产品标准进行复核、编号、备案。 五、《办法》实施对推动医疗器械监督管理工作的意义和重要作用 《医疗器械监督管理条例》发布实施后，作为依法行政的基础的标准化工作，有许多工作原 则和工作程序需要明确。特别是《条例》中只对国家标准、行业标准给出了法律地位，而对于大 量日常工作涉及的注册产品标准，没有给出相应的规定，给医疗器械注册、市场监督管理都带来 很多不便，问题较多。今年四月份最高人民法院、最高人民检察院对医疗器械的注册产品标准作 出司法解释，客观上确定了其法律地位。 《医疗器械标准管理办法》明确了各级药品监督管理部门承担医疗器械标准工作的职责、工 作程序。规定了医疗器械标准工作的技术组织机构。规定了注册产品标准的法定地位及制定和审 核的程序。这些规定为医疗器械的监督管理解决了燃眉之急，提供了有力的法规依据，必将使医 疗器械的标准工作在依法行政的工作中发挥更加坚实的基础性作用。 六、《办法》经局务会讨论后有关部分修改的说明 在局务会讨论过程中共提出四条修改意见： （一）对于第三条（二），会上提出注册产品标准应表达“国家标准、行业标准中未包含的， 应写注册产品标准”的意思。综合了各方意见，将其内容改为：“注册产品标准是指由制造商制 定，应能保证产品安全有效，并在产品申请注册时，经设区的市级以上药品监督管理部门依据国 家标准和行业标准相关要求复核的产品标准。” （二）采纳会上意见，本《办法》定为“试行”。 （三）会上提出，原《办法》第十三条内容应由第三章调到第二章。我们研究后认为，原第 十三条内容在第二章第五条中已有所体现，故可以删去第十三条。 （四）市场司提出增加罚则，经与法规处研究后，在第五章中增加相关条款。 | 国家药品监督管理局局令 第31号 《医疗器械标准管理办法》(试行)于2001年11月19日经国家药品监督管理局局务会审议通过，现予发布。本办法自2002年5月1日起施行。 二○○二年一月四日 医疗器械标准管理办法 （试行） 第一章 总 则 第一条 为了加强医疗器械标准工作，保证医疗器械的安全、有效，根据《医疗器械监督 管理条例》,制定本办法。 第二条 凡在中国境内从事医疗器械研制、生产、经营、使用和监督管理的单位或者个人， 应遵守本办法。 第三条 医疗器械标准分为国家标准、行业标准和注册产品标准。 （一）国家标准或行业标准是指需要在全国范围内统一技术要求的标准。 （二）注册产品标准是指由制造商制定，应能保证产品安全有效，并在产品申请注册时，经 设区的市级以上药品监督管理部门依据国家标准和行业标准相关要求复核的产品标准。 第四条 国家对医疗器械标准工作实行奖励制度。 第二章 标准工作的管理机构和职能 第五条 国务院药品监督管理部门履行下列职责： （一）组织贯彻医疗器械标准工作的法律、法规，制定医疗器械标准工作的方针、政策和管 理办法； （二）组织制定和实施医疗器械标准工作规划和计划。指导、监督全国医疗器械标准工作； （三）组织起草医疗器械国家标准。组织制定、发布医疗器械行业标准。依据国家标准和行 业标准的相关要求复核进口医疗器械的注册产品标准及境内生产的第三类医疗器械注册产品标 准； （四）监督实施医疗器械标准； （五）管理各医疗器械专业标准化技术委员会； （六）组织转化国际标准，开展对外标准工作交流； （七）负责医疗器械标准工作的表彰和奖励。管理标准工作经费。 第六条 国务院药品监督管理部门设立医疗器械标准化技术委员会，负责全国医疗器械标 准化工作的技术指导和协调，履行下列职责： （一）开展医疗器械标准体系的研究，提出医疗器械标准工作政策及标准项目规划的建议； （二）受国务院药品监督管理部门的委托，审核医疗器械国家标准、行业标准，复核进口医 疗器械的注册产品标准及境内生产的第三类医疗器械注册产品标准； （三）指导、协调各医疗器械专业标准化技术委员会的工作； （四）开展标准工作的培训、宣传、技术指导和国内外标准化学术交流活动； （五）通报医疗器械标准工作信息。 第七条 国家设立的各医疗器械专业标准化技术委员会的主要任务是： （一）宣传贯彻标准化工作的法律、法规、方针和政策； （二）提出医疗器械各专业国家标准或行业标准制定、修订及研究项目的规划和计划建议。 开展医疗器械标准研究工作； （三）承担国家标准和行业标准的制定、修订任务，负责报批标准的整理、校核、编辑工作； （四）承担医疗器械标准工作的技术指导。协助各级药品监督管理部门处理标准执行中的技 术问题； （五）负责收集、整理医疗器械标准资料，建立本专业内的医疗器械标准技术档案； （六）开展医疗器械国家标准、行业标准的宣传贯彻和学术交流活动，协助培训标准工作人 员。 第八条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门在本行政区域内履行下列职责： （一）贯彻医疗器械标准工作的法律、法规、方针和政策； （二）在本行政区域内监督实施医疗器械标准； （三）负责辖区内生产的医疗器械注册产品标准的复核和第三类医疗器械注册产品标准的初 审； （四）指导、协调委托承担的国家标准、行业标准的起草工作。 第九条 设区的市级药品监督管理部门负责本行政区域内第一类医疗器械注册产品标准的 复核。 设区的市、县（市）药品监督管理部门负责本行政区域内医疗器械标准实施的监督检查工作。 第三章 国家标准和行业标准的制定和发布 第十条 标准起草单位应对标准的要求、试验方法、检验规则，开展科学验证、进行技术 分析、做好验证汇总，按规定起草标准草案稿，编写标准编制说明和有关附件。 第十一条 医疗器械国家标准和行业标准由国家设立的各医疗器械专业标准化技术委员会 或国务院药品监督管理部门设立的医疗器械标准化技术委员会组织制定和审核。 第十二条 审定后的标准由起草单位按要求修改，经相应的标准化技术委员会秘书处复核 后，报送国务院药品监督管理部门。行业标准由国务院药品监督管理部门审批、编号、发布。 第四章 注册产品标准的制定和审核 第十三条 注册产品标准应执行国家标准、行业标准和有关法律、法规的要求，并按国务 院药品监督管理部门公布的《医疗器械注册产品标准编写规范》的要求起草。 第十四条 制造商在申报产品注册时应向药品监督管理部门提交注册产品标准文本和标准 编制说明。 注册产品标准编制说明应包括下列内容： （一）与人体接触的材料是否已在临床上应用过，其安全性、可靠性是否得到证明； （二）引用或参照的相关标准和资料； （三）管理类别确定的依据； （四）产品概述及主要技术条款确定的依据； （五）产品自测报告； （六）其它需要说明的内容。 第十五条 进口医疗器械的注册产品标准由国务院药品监督管理部门复核。 境内生产第三类医疗器械的注册产品标准由省、自治区、直辖市药品监督管理部门初审，报 国务院药品监督管理部门复核。 境内生产第二类医疗器械的注册产品标准由省、自治区、直辖市药品监督管理部门复核。 境内生产第一类医疗器械的注册产品标准由设区的市级药品监督管理部门复核。 第十六条 初审和复核注册产品标准的主要内容是： （一）是否符合现行有效的国家标准、行业标准及有关法律、法规； （二）产品命名是否符合有关规定要求； （三）预期用途的确定是否准确； （四）检验项目的确定和检验规则的合理性； （五）验证方法和验证结论是否正确。 第十七条 注册产品标准由制造商根据复核意见整理或修改，由复核的药品监督管理部门 编号、备案。 注册产品标准编号由注册产品标准代号、标准复核机构所在地简称(国别)、注册产品标准顺 序号和年代号组成。 其中标准复核机构所在地简称对应境内生产的医疗器械，为一位或两位汉字，是指国家、省、 自治区、直辖市简称，或省、自治区＋设区市简称。国别简称表示为三位英文字母，对应进口的 医疗器械。 示例： ＹＺＢ /Ｘ（ＸＸＸ） ＸＸＸＸ － ＸＸＸＸ ▔▔▔╲ ▔▔▔▔▔▔ ▔▔▔▔╲ ▔▔▔▔∟ 发布年号 │ │ │ │ │ └───── 注册产品标准顺序号 │ │ │ └─────────── 标准复核机构所在地简称(国别) │ └────────────────── 注册产品标准代号 第十八条 凡国家标准、行业标准经修订发布后，在正式实施前，制造商应根据修订、发 布的国家标准、行业标准修改注册产品标准，填写《医疗器械注册产品标准修改单》，报原复核 部门复核。 第十九条 制造商应对注册产品标准所规定的内容负责。 第五章 标准的实施与监督 第二十条 医疗器械的研制、生产、经营和使用应符合相应的国家标准、行业标准或注册 产品标准。无相应标准的医疗器械，不得生产、经营和使用。 第二十一条 生产不符合医疗器械注册产品标准的医疗器械的，视为不符合医疗器械行业 标准。 第二十二条 县级以上药品监督管理部门的医疗器械监督检查人员应按规定对医疗器械生 产、经营、使用单位实施标准的情况进行监督检查。有关单位和个人不得拒绝和隐瞒情况。医疗 器械监督检查人员对所取得的资料和样品负有保密义务。 第六章 附 则 第二十三条 本办法由国务院药品监督管理部门负责解释。 第二十四条 本办法于2002年5月1日起施行。 关于《医疗器械标准管理办法》(试行)的说明 一、立法依据 《医疗器械监督管理条例》（下称《条例》）于2000年4月1日开始实施，医疗器械监督管 理工作步入法制化轨道。医疗器械标准是医疗器械研制、生产、经营、使用和监督管理共同遵守 的技术法规。医疗器械标准工作是整个监督管理工作的技术基础。从《条例》发布之初，《医疗 器械标准管理办法》（下称《办法》）就列入《条例》配套规章的立法计划。 针对《条例》中没有给出注册产品标准法律地位的问题，我们多次协同局办公室向有关部门 汇报、协调，最终最高人民法院审判委员会和最高人民检察院检察委员会通过了《最高人民法院、 最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，于4月 10日开始施行。在该司法解释中，明确规定：“没有国家标准、行业标准的医疗器械，注册产品 标准可视为‘保障人体健康的行业标准’。”注册产品标准获得了法律地位。 二、《办法》起草过程 《办法》讨论稿于2000年6月起草完成。先后在2001年2月召开的全国医疗器械监督工作 会和2001年4月召开的全国医疗器械标准化委员会秘书长会上征求意见。经2001年6月18日 专门召开部分省市和医疗器械质量监督检验中心主管标准工作的同志参加的征求意见会，修改完 善后，于6月底报局办公室法规处。根据法规处意见，9月25日我们再次召开医疗器械司、医 疗器械审评中心和受理办参加的扩大司务会，对送审稿内容逐条讨论修改后，又于10月10日会 同局办公室有关同志共同讨论，完善。在此基础上，10月17日，任局长又亲自带领器械司、医 疗器械审评中心、受理办对送审稿逐条斟酌修改，形成送审稿,提交局务会审议。2001年11月19 日经局务会审议，原则通过。 三、重要条款说明 （一）《办法》第三条规定了医疗器械标准的类别，包括国家标准、行业标准和注册产品标 准，根据“两高”的司法解释，明确了注册产品标准的法律地位。 国家标准和行业标准在《标准化法》和其相关法规中都没有明确的定义。故第三条（一）笼 统地规定“国家标准或行业标准是指需要在全国范围内统一技术要求的标准”。第三条（二）规 定了注册产品标准的定义。 （二）当前医疗器械标准工作没有统一归口的技术组织，标准制定、验证由各专业标准化技 术委员会根据专业分工负责。专业标准化技术委员会的秘书处分设在各医疗器械检测中心。由于 标准工作是基础性技术工作，工作复杂，任务繁重，而基本没有经济效益，同时各检测中心检测 任务很重。因此，大多数专业标技委的工作都处于维持的状态。为扭转这一被动局面，《办法》 第六条规定国务院药品监督管理部门设立医疗器械标准化技术委员会，并在其直接领导下负责全 国医疗器械标准化工作的研究、技术指导和协调。技术委员会秘书处拟设在医疗器械技术审评中 心。 （三）全国的标准化工作一直由国家标准化主管部门主管，由于历史的原因，医疗器械的标 准工作也一直在他们的统一管理之下进行。各医疗器械专业标准化技术委员会虽然接受医疗器械 主管部门管理，但成立和换届都须经国家标准化主管部门审批，参与国际标准化活动也须通过他 们。所以，《办法》第七条明确各医疗器械专业标准化技术委员会的任务时，表述为“国家设立 的医疗器械专业标准化技术委员会的主要任务是”，而没有再具体明确谁设立。另外，各专业标 准化技术委员会的管理已有《全国专业标准化技术委员会章程》，故《办法》未涉及此部分内容。 （四）关于国家标准和行业标准的制定和发布，有专门的《国家标准管理办法》和《行业标 准管理办法》。本《办法》不可能将其内容一一重复，但医疗器械国家标准和行业标准又是医疗 器械标准的重要组成部分，《办法》又不可能把这部分内容完全省略，所以在第三章做了简要规 定。 根据国务院职能划分，国家标准的制定和修订工作由国家标准化管理委员会统一审查、批准、 编号、发布。原送审稿中对医疗器械国家标准的制定主体、制定程序及地位等都作了规定。依照 法规处关于部门规章不宜提及其它管理部门的意见，我们删除了原稿中涉及国家标准化主管部门 的内容。 （五）为加强注册产品标准工作，《办法》第十三条规定制定《医疗器械注册产品标准编写 规范》，第十四条和第十六条对注册产品标准编制说明应包括的内容及初审和复核注册产品标准 的主要内容分别作了规定。 （六)办法第八条(三)规定“省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责辖区内生产的医疗 器械注册产品标准的复核和第三类医疗器械注册产品标准的初审”。其中，各省、自治区药品监 督管理部门负责辖区内生产的第二类医疗器械注册产品标准的复核和第三类医疗器械注册产品标 准的初审。各直辖市药品监督管理部门负责辖区内生产的第一、二类医疗器械注册产品标准的复 核和第三类医疗器械注册产品标准的初审。 四、主要分歧意见的处理过程 （一）《办法》的名称。《办法》原名《医疗器械标准化管理办法》。持这一意见的同志认为， 因为国家有《标准化法》，多年工作的管理也是称标准化工作，包括专业技术委员会也是“标准 化专业技术委员会”，根据习惯，规范医疗器械标准工作的管理办法，也应称《医疗器械标准化 管理办法》。《医疗器械标准管理办法》给人的感觉是只管标准，不能涵盖整个标准工作。但是最 终大家讨论认为，“标准化”是计划经济下的概念。我们现在的医疗器械标准工作是服务于监督 管理，医疗器械标准是市场监督的法定技术依据。《办法》是对医疗器械标准工作进行规范，再 延用“标准化”的概念已不适宜。最终采用现名称：医疗器械标准管理办法。 （二）关于注册产品标准由谁制定的问题，经过了激烈的争论。部分同志认为，注册产品标 准应由注册申请者制定。因为国外没有注册产品标准的概念，对于进口产品，如果要求其制造商 按照我们的《注册产品标准编写规范》再制定标准，难以操作。但是大多数同志认为，注册申请 者，无法对产品质量承担责任，产品制造商是产品质量的法定责任人。我们不必过分关注标准起 草的具体过程，规定注册产品标准由产品制造商制定是明确了质量责任。《办法》最终采纳了这 一意见。并在第十九条明确规定：制造商应对注册产品标准所规定的内容负责。 （三）关于注册产品标准是否经药品监督管理部门审批的问题。部分同志认为应当对注册产 品标准进行正式审批。讨论后大家认为应该尽量减少审批环节，特别是要分清企业的责任和政府 的责任及各级政府部门之间的责任。所以《办法》第三条（二）规定，“注册产品标准是指由制 造商制定，应能保证产品安全有效，并在产品申请注册时，经设区的市级以上药品监督管理部门 依据国家标准和行业标准相关要求复核的产品标准”。第十五条和第十七条规定，药监部门只对 注册产品标准进行复核、编号、备案。 五、《办法》实施对推动医疗器械监督管理工作的意义和重要作用 《医疗器械监督管理条例》发布实施后，作为依法行政的基础的标准化工作，有许多工作原 则和工作程序需要明确。特别是《条例》中只对国家标准、行业标准给出了法律地位，而对于大 量日常工作涉及的注册产品标准，没有给出相应的规定，给医疗器械注册、市场监督管理都带来 很多不便，问题较多。今年四月份最高人民法院、最高人民检察院对医疗器械的注册产品标准作 出司法解释，客观上确定了其法律地位。 《医疗器械标准管理办法》明确了各级药品监督管理部门承担医疗器械标准工作的职责、工 作程序。规定了医疗器械标准工作的技术组织机构。规定了注册产品标准的法定地位及制定和审 核的程序。这些规定为医疗器械的监督管理解决了燃眉之急，提供了有力的法规依据，必将使医 疗器械的标准工作在依法行政的工作中发挥更加坚实的基础性作用。 六、《办法》经局务会讨论后有关部分修改的说明 在局务会讨论过程中共提出四条修改意见： （一）对于第三条（二），会上提出注册产品标准应表达“国家标准、行业标准中未包含的， 应写注册产品标准”的意思。综合了各方意见，将其内容改为：“注册产品标准是指由制造商制 定，应能保证产品安全有效，并在产品申请注册时，经设区的市级以上药品监督管理部门依据国 家标准和行业标准相关要求复核的产品标准。” （二）采纳会上意见，本《办法》定为“试行”。 （三）会上提出，原《办法》第十三条内容应由第三章调到第二章。我们研究后认为，原第 十三条内容在第二章第五条中已有所体现，故可以删去第十三条。 （四）市场司提出增加罚则，经与法规处研究后，在第五章中增加相关条款。
关于发布《用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价第1单元：评价与试验项目选择》等4项行业标准的通知 | 国药监械[2001]479号 | FGWJ-2001-10192 | 2001-11-09 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化归口单位： 《用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价第1单元：评价与试验项目选择》等4项 医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。各项行业标准的编号、各称及实施日期如 下： 1、YY／T 0268-2001 《用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价 第1单元： 评价与试验项目选择》(代替YY 0268-1995) 2、YY／T 0127.11-2001 《用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价 第2单元： 口腔材料生物试验方法—盖髓试验》 3、YY／T 1117-2001 《石膏绷带 粉状型》 (代替YY／T 91117-1999) 4、YY／T 1118-2001 《石膏绷带 粘胶型》 (代替YY／T 91118-1999) 以上标准自2002年3月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○一年十一月九日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化归口单位： 《用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价第1单元：评价与试验项目选择》等4项 医疗器械行业标准已经审定通过，现予以发布。各项行业标准的编号、各称及实施日期如 下： 1、YY／T 0268-2001 《用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价 第1单元： 评价与试验项目选择》(代替YY 0268-1995) 2、YY／T 0127.11-2001 《用于口腔的医疗器械生物相容性临床前评价 第2单元： 口腔材料生物试验方法—盖髓试验》 3、YY／T 1117-2001 《石膏绷带 粉状型》 (代替YY／T 91117-1999) 4、YY／T 1118-2001 《石膏绷带 粘胶型》 (代替YY／T 91118-1999) 以上标准自2002年3月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○一年十一月九日
关于加强《医疗器械经营企业许可证》发证管理工作的通知 【失效】 | 国药监市[2001]446号 | FGWJ-2001-10243 | 2001-10-11 | 法规文件 / 规范性文件 | （说明：已被《关于废止国药监市〔2001〕444号等文件的通知》（国食药监市〔2004〕529号）废止） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)、《医疗器械经营企业监督管理办法》(以下简称《办法》)及国家药品监督管理局关于实施医疗器械经营企业备案、审批发证工作的有关要求，各省(区、市)药品监督管理局已经进行了或正在进行对医疗器械经营企业的备案及审批核发《医疗器械经营企业许可证》(以下简称《许可证》)工作。从目前情况看，大部分省(区、市)药品监督管理局能结合本地区实际，精心布置、周密安排辖区内医疗器械经营企业的备案、审批、发证工作，并依据我局制定的《条例》、《办法》及各省局制定的《医疗器械经营企业资格认定实施细则》(以下简称《细则》)对医疗器械经营企业进行认真的审查，严格把握条件，实施发证工作。较好地规范了医疗器械的经营行为，并促进了市场秩序的整顿。 但是，在医疗器械经营企业备案及审批发证工作中还存在一些问题。一是部分省(区、市)药品监督管理局制定的《细则》中的经营企业条件中，有的缺少对检验人员的要求，有的缺少对营业场所及环境的要求，不符合《办法》的规定。二是有的地区没有按照《办法》的要求对所有申领《许可证》的企业进行现场检查。 上述问题的存在，使一些不具备医疗器械经营资格的企业获得了许可证，致使医疗器械经营行为难以规范，医疗器械商品质量无法得到保证。不利于医疗器械市场秩序的整顿。为此，现就加强《医疗器械经营企业许可证》发证管理工作中的有关问题通知如下： 一、各省(区、市)药品监督管理局要根据《条例》、《办法》及国家药品监督管理局关于实施医疗器械经营企业备案、审批发证工作的有关要求，认真总结检查本地区此项工作取得的经验及存在的问题。对《细则》中开办企业条件有缺项或不符合《办法》要求的，要根据《办法》重新修订《细则》，并根据新的《细则》对申领《许可证》企业重新进行现场审查。要严格控制医疗器械经营企业准入条件，通过发证工作使医疗器械经营企业提高管理水平，规范经营行为，确保商品质量，促进医疗器械市场秩序整顿工作深入开展。 二、对已经取得《许可证》的企业，要进行抽查，对抽查结果不符合持证企业条件的，要限期整改，整改后仍不合格的，要坚决收回《许可证》。 三、医疗器械零售企业的设置应结合当地地域、常住人口数、交通状况等，体现合理布局。 四、医疗器械经营企业的办公、营业场所及仓库不得设置在居民住宅内。 五、医疗器械零售企业的营业室，必须是方便消费者购买商品的门市房。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○一年十月十一日 | （说明：已被《关于废止国药监市〔2001〕444号等文件的通知》（国食药监市〔2004〕529号）废止） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)、《医疗器械经营企业监督管理办法》(以下简称《办法》)及国家药品监督管理局关于实施医疗器械经营企业备案、审批发证工作的有关要求，各省(区、市)药品监督管理局已经进行了或正在进行对医疗器械经营企业的备案及审批核发《医疗器械经营企业许可证》(以下简称《许可证》)工作。从目前情况看，大部分省(区、市)药品监督管理局能结合本地区实际，精心布置、周密安排辖区内医疗器械经营企业的备案、审批、发证工作，并依据我局制定的《条例》、《办法》及各省局制定的《医疗器械经营企业资格认定实施细则》(以下简称《细则》)对医疗器械经营企业进行认真的审查，严格把握条件，实施发证工作。较好地规范了医疗器械的经营行为，并促进了市场秩序的整顿。 但是，在医疗器械经营企业备案及审批发证工作中还存在一些问题。一是部分省(区、市)药品监督管理局制定的《细则》中的经营企业条件中，有的缺少对检验人员的要求，有的缺少对营业场所及环境的要求，不符合《办法》的规定。二是有的地区没有按照《办法》的要求对所有申领《许可证》的企业进行现场检查。 上述问题的存在，使一些不具备医疗器械经营资格的企业获得了许可证，致使医疗器械经营行为难以规范，医疗器械商品质量无法得到保证。不利于医疗器械市场秩序的整顿。为此，现就加强《医疗器械经营企业许可证》发证管理工作中的有关问题通知如下： 一、各省(区、市)药品监督管理局要根据《条例》、《办法》及国家药品监督管理局关于实施医疗器械经营企业备案、审批发证工作的有关要求，认真总结检查本地区此项工作取得的经验及存在的问题。对《细则》中开办企业条件有缺项或不符合《办法》要求的，要根据《办法》重新修订《细则》，并根据新的《细则》对申领《许可证》企业重新进行现场审查。要严格控制医疗器械经营企业准入条件，通过发证工作使医疗器械经营企业提高管理水平，规范经营行为，确保商品质量，促进医疗器械市场秩序整顿工作深入开展。 二、对已经取得《许可证》的企业，要进行抽查，对抽查结果不符合持证企业条件的，要限期整改，整改后仍不合格的，要坚决收回《许可证》。 三、医疗器械零售企业的设置应结合当地地域、常住人口数、交通状况等，体现合理布局。 四、医疗器械经营企业的办公、营业场所及仓库不得设置在居民住宅内。 五、医疗器械零售企业的营业室，必须是方便消费者购买商品的门市房。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○一年十月十一日
关于印发2001年制定修订医疗器械标准项目计划(第二部分)的通知 | 国药监械[2001]442号 | FGWJ-2001-10006 | 2001-10-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 根据2001年医疗器械标准制定修订工作的总体安排，医疗器械标准制定修订计划分三部分编制下发。现将2001年强制性行业标准制定修订项目计划(第二部分)印发给你们。 由于国家质量监督检验检疫总局强制性国家标准计划尚未印发，故本部分项目计划只包括强制性行业标准，共13项(见附件)。 请各有关单位按计划要求，按时、按质地完成所承担的标准制定修订任务。 特此通知 附件：二○○一年制定修订强制性行业标准项目计划汇总表 国家药品监督管理局 二○○一年十月十一日 附件: 二OO一年制定修订强制性行业标准项目计划汇总表 序号 标准项目名称 标准类别 制定或修订 起止年限 技术委员会或技术归口单位 主要负责起草单位 采用国际标准或国外先进标准编号 备注 1 高压电位治疗仪 产品 制定 2000-2001 全国医用电气标准化技术委员会物理治疗设备标准化分技术委员会 国药局天津医疗器械质量监督检验中心 天津市脉迪克高科技有限公司 2 金属带锁髓内钉 产品 制定 2001 全国外科植入物和 矫形器械标委会 国药局天津医疗器械质量 监督检验中心 武进第三医疗器械厂 3 血管支架 产品 制定 2001 全国外科植入物和 矫形器械标委会 国药局天津医疗器械质量监督检验中心 深圳市先健科技发展有限公司 4 非血管支架 产品 制定 2001 全国外科植入物和 矫形器械标委会 国药局天津医疗器械质量监督检验中心 北京有色金属研究总院 5 椎间融合器 产品 制定 2001 全国外科植入物和 矫形器械标委会 国药局天津医疗器械质量监督检验中心 北京京航公司 6 一次性使用心肌保护停跳液灌注器 产品 制定 2001-2002 全国医用体外循环设备标准化技术委员会 国药局广东医疗器械质量监督检验中心 7 一次性使用气管插管及连接器 产品 制定 2000-2001 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 ISO 5361-1999 ISO 5361-4：1987 8 气管切开插管 产品 制定 2000-2001 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 ISO 5366-1：1985 ISO5366-2：1993 ISO5366-3：1994 9 医用透明质酸钠凝胶 产品 修订 2001-2002 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 ISO/DIS 15798 代替YY0308－1998 10 医用手术膜 产品 制定 2001-2002 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 11 牙科复合树脂充填材料 产品 修订 2001-2002 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 国药局北医医疗器械质量监督检验中心 ISO 4049-2000 12 医用离心机电气安全专用要求 产品 制定 2001 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化委员会 国药局北京医疗器械质量监督检验中心 ISO 61010-2-020 IEC 60601-1 13 医用分析仪器电气安全专用要求 产品 制定 2001 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化委员会 国药局北京医疗器械质量监督检验中心 ISO 61010-2-042 IEC 60601-1 | 各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 根据2001年医疗器械标准制定修订工作的总体安排，医疗器械标准制定修订计划分三部分编制下发。现将2001年强制性行业标准制定修订项目计划(第二部分)印发给你们。 由于国家质量监督检验检疫总局强制性国家标准计划尚未印发，故本部分项目计划只包括强制性行业标准，共13项(见附件)。 请各有关单位按计划要求，按时、按质地完成所承担的标准制定修订任务。 特此通知 附件：二○○一年制定修订强制性行业标准项目计划汇总表 国家药品监督管理局 二○○一年十月十一日 附件: 二OO一年制定修订强制性行业标准项目计划汇总表 序号 标准项目名称 标准类别 制定或修订 起止年限 技术委员会或技术归口单位 主要负责起草单位 采用国际标准或国外先进标准编号 备注 1 高压电位治疗仪 产品 制定 2000-2001 全国医用电气标准化技术委员会物理治疗设备标准化分技术委员会 国药局天津医疗器械质量监督检验中心 天津市脉迪克高科技有限公司 2 金属带锁髓内钉 产品 制定 2001 全国外科植入物和 矫形器械标委会 国药局天津医疗器械质量 监督检验中心 武进第三医疗器械厂 3 血管支架 产品 制定 2001 全国外科植入物和 矫形器械标委会 国药局天津医疗器械质量监督检验中心 深圳市先健科技发展有限公司 4 非血管支架 产品 制定 2001 全国外科植入物和 矫形器械标委会 国药局天津医疗器械质量监督检验中心 北京有色金属研究总院 5 椎间融合器 产品 制定 2001 全国外科植入物和 矫形器械标委会 国药局天津医疗器械质量监督检验中心 北京京航公司 6 一次性使用心肌保护停跳液灌注器 产品 制定 2001-2002 全国医用体外循环设备标准化技术委员会 国药局广东医疗器械质量监督检验中心 7 一次性使用气管插管及连接器 产品 制定 2000-2001 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 ISO 5361-1999 ISO 5361-4：1987 8 气管切开插管 产品 制定 2000-2001 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 ISO 5366-1：1985 ISO5366-2：1993 ISO5366-3：1994 9 医用透明质酸钠凝胶 产品 修订 2001-2002 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 ISO/DIS 15798 代替YY0308－1998 10 医用手术膜 产品 制定 2001-2002 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 国药局济南医疗器械质量监督检验中心 11 牙科复合树脂充填材料 产品 修订 2001-2002 全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会 国药局北医医疗器械质量监督检验中心 ISO 4049-2000 12 医用离心机电气安全专用要求 产品 制定 2001 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化委员会 国药局北京医疗器械质量监督检验中心 ISO 61010-2-020 IEC 60601-1 13 医用分析仪器电气安全专用要求 产品 制定 2001 全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化委员会 国药局北京医疗器械质量监督检验中心 ISO 61010-2-042 IEC 60601-1
关于实施《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则》的通知 | 国药监械[2001]443号 | FGWJ-2001-10281 | 2001-10-11 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械生产企业监督管理办法》和《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》 的相关规定，我局已以国药监械［2001］288号文发布了《一次性使用无菌医疗器械产品 （注、输器具）生产实施细则》（2001年修订，以下简称《细则》），该《细则》是一次性 使用（注、输器具）生产企业申请企业许可和产品注册必须严格执行企业体系考核所实施 的统一企业验收标准。 为做好一次性使用医疗器械（注、输器具）生产企业的《医疗器械生产企业许可证》 和《医疗器械产品注册证》的换（发）、复查工作，使检查组切实可行地按照《细则》所规 定的企业生产条件检查及评定，我局组织专业人员依照《细则》第7条“检查评定的项目 和内容”中“检查内容与要求”，制定了相应的“检查评分方法”，作为《一次性使用无菌 医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则检查评分表》（见附件），现予印发。 按照《关于印发2001年全国医疗器械监督管理工作会议总结的通知》（药监办［2001］ 26号）中提出的意见，强化一次性使用医疗器械监督管理工作，做到把《医疗器械生产企 业许可证》与《医疗器械产品注册证》管理有机结合起来， 企业体系考核执行统一验收标 准，统一现场验收，两证同步发放的原则。现对全国一次性使用无菌医疗器械生产企业的 《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》换（发）证工作要求通知如下： 一、各省、自治区、直辖市药品监督管理局按照《细则》规定，在一次性使用无菌医 疗器械生产企业检查评定中，应同时执行《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具） 生产实施细则检查评分表》（见附件）。 《细则》及《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则检查评分表》 的培训工作，由各省、自治区、直辖市药品监督管理局组织进行。 二、自本通知发布之日起，以各省、自治区、直辖市药品监督管理局为主体，实施本 辖区内的一次性使用无菌医疗器械生产企业换（发）证申请及检查验收工作。一次性使用 无菌医疗器械生产企业换（发）证申请及检查验收的截止时间为：2002年6月30日。2002 年7月1日以后各级药品监督管理部门不再受理现有企业的申请及检查验收。 三、各省、自治区、直辖市药品监督管理局应在截止期内，从本辖区一次性使用无菌 医疗器械生产企业的实际情况提出企业换（发）证进行生产企业检查验收的工作计划，并 将工作计划及具体安排适时上报我局医疗器械司备案。 四、依照《细则》完成生产企业检查验收的，各省、自治区、直辖市药品监督管理局 的检查组应负责将《生产企业检查报告》、《产品检测报告》和检查中的实际情况，以《细 则》相应条款的规定要求，上报核发《医疗器械生产企业许可证》的药品监督管理部门。 企业领取《医疗器械生产企业许可证》后，到我局办理《医疗器械产品注册证》。 五、在各省(区、市)进行企业验收发证期间，我局将不定期组织省与省之间的对口监 督检查和国家药品监督管理局的专项抽查，对监督检查的情况进行通报。存在问题较多的 地区，我局将责令其提出整改意见。 特此通知 附件：《一次性使用无菌医疗器械产品(注、输器具)生产实施细则检查评分表》 国家药品监督管理局 二○○一年十月十一日 附件： 一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则检查评分表 项目 条款 检查内容与要求 标准分 检查评分方法 1 质 量 管 理 方 式 标准分 [150] 合格分 [120] 1.1 体 系 文 件 1．企业应按YY0033、GB/T19001和YY/T0287标准要求编制阐明其质量方针并描述其质量体系的质量手册。 5 1．检查质量手册，没有质量手册或质量方针扣5分，缺YY/T0287或YY/T0288的专用要求内容扣3分。 2．质量体系要素至少应包括：管理职责、质量体系、合同评审、文件和资料控制、采购、产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试验、检验和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、搬运-贮存-包装-防护和交付、质量记录的控制、内部质量审核、培训、服务。应按上述要素要求建立程序文件。 10 2．检查程序文件，缺一个文件扣5分，缺两个以上（包括两个）扣10分。 3．应根据程序文件的要求编制相应的能确保质量体系有效运行和控制的文件和规定，并形成记录。 10 3．随机抽查三份程序文件，核查其相关的第三层次文件和质量记录，如一个程序文件中涉及的第三层次文件和记录不齐全扣5分，两个文件不齐全扣10分。 1.2 质 量 手 册 1．质量手册应清楚地描述企业质量体系，阐明由企业最高管理者以文件形式颁发的质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺。 5 1．检查质量手册或文件是否由企业最高管理者以文件形式颁布质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺的内容，缺一项扣3分，缺两项扣5分。 2．各级人员都能理解和贯彻质量方针。 5 2．随机指定不少于5名管理人员座谈，按评分系数规定评分。 3．质量目标明确、可操作性强，在相关职能和层次上得到分解落实。 5 3．随机抽查3个职能部门质量目标的分解落实情况，按评分系数规定评分。 4．质量手册的评审、修改和控制应制订程序文件，并按规定进行，做好记录。 5 4．检查相关的程序文件和记录，缺评审、修改和控制中任意一项内容扣2分，无记录扣2分。 1.3 文 件 的 控 制 1．按文件资料控制程序文件，对与质量有关的所有文件和资料（包括质量体系文件、产品质量文件、有关的外部文件和资料等）进行控制。 5 1．检查程序文件和受控文件清单，没有清单扣2分，清单内容不全扣3分。 2．文件应按规定进行批准、发布、更改、废止和保存。 5 2．随机抽查3份程序文件，如未按文件管理规定执行，每发现一处不符合要求扣1分。 3．按规定受控的文件应有受控状态标识。 5 3．随机抽查受控文件5份，每发现1份无受控标识扣1分。 4．发布、使用的文件为批准的有效版本，已作废的文件除留档外，不得在工作现场出现。 5 4．在工作现场发现1份无标识的作废文件扣2分，发现2份扣5分。 5．文件的更改应及时、准确，并应由该文件的原审批部门进行审批。 5 5．随机抽查5份文件，发现有1处修改未按规定执行扣2分，发现2处扣5分。 6．应制定质量记录的管理规定（规定至少应包含记录分类、汇总、保管、保存期限等内容）。 5 6．检查质量记录的管理规定，内容不完整，每缺1项扣1分。 1.4 组 织 机 构 1．企业最高管理者应在厂级管理层中指定一名成员为管理者代表，并书面明确其职责和权限。 5 1．检查管理者代表任命文件及其职责规定，无文件或未规定职责扣5分，职责规定不全扣3分。 2．对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员，应有书面文件规定其职责，包括：企业领导层人员职责与权限；各职能部门职责与权限；检验、验证人员职责与权限；各岗位操作人员的职责与权限；组织机构图。 5 1．检查职能分配表，有1个要素（共17个）未落实职能部门扣1分，并随机抽查3个职能部门，有1个职责与权限不明确扣1分，无组织结构图扣1分。 1.5 人 员 和 培 训 企业应配备与所生产产品相适应的各类人员，并按程序文件进行培训。 1．企业最高管理者应熟悉国家有关医疗器械法律、法规，熟悉产品生产技术，对产品质量负全部责任。 5 1．与高层领导座谈，按评分系数规定评分。 2．从事生产、技术和质量管理的部门负责人应具有大专（或相当于大专以上学历，并熟悉本部门业务，有生产、技术和质量管理的实践经验。生产管理部门与质量管理部门负责人不得互相兼任。 5 2．检查生产、技术和质量管理部门负责人的学历证书与任命文件，每有1人学历不符合要求扣1分，有生产与技术负责人相互兼任扣2分。 3．检验人员须有高中以上学历，实验室检验人员并需经省级以上药品监督管理部门认可的专业机构进行专业技术培训合格。 10 3．检查检验人员的学历证书和培训证书，每有1人学历不符合要求扣1分，未按规定培训每人扣4分。 4．参与企业质量体系内部审核的人员均应有医疗器械内审员证书，内审员不少于2人。 记录项 4．将内审员姓名、证书编号记录并上报。 5．关键生产岗位操作人员应经专业技术培训合格方能上岗。 5 5．检查灭菌，注、挤、吹塑和制水操作人员的培训记录，未经培训合格上岗，每发现1人扣1分。 6．有员工名册、按人员培训的程序文件制定的人员培训计划和人员受培训的档案记录。 10 6．检查培训计划和档案记录，无计划扣5分，无档案记录扣10分，记录不全扣5分。 1.6 管 理 评 审 和 内 部 质 量 审 核 1．管理评审的程序文件； 5 1．检查程序文件，无文件扣5分。 2．企业最高管理者，应按管理评审程序规定对质量体系进行评审，确保持续的适应性和有效性； 5 2．检查管理评审频次规定和评审记录，未按规定评审，发现1处扣2分。 3．对管理评审过程中发现的问题应及时采取有效措施，有计划地加以解决； 5 3．检查评审报告，对发现的问题是否及时采取解决措施，按评分系数规定评分。 4．应有内部质量体系审核的程序文件，由有资格的内审员有计划、系统地进行内部质量体系审核； 5 4．检查程序文件、内审计划及内审记录，无文件或记录扣5分。 5．内审过程中发现的问题有关部门负责人应及时采取纠正措施，并在跟踪审核活动中应予验证； 5 5．检查内审不合格报告和跟踪验证记录，未采取纠正措施或未跟踪验证，每发现1处不符合要求扣1分。 6．管理评审、内审记录（报告等）应予以保存。 5 6．检查管理评审、内审记录归档保存情况，按评分系数规定评分。 2 生 产 环 境、 设 施、 布 局 标准分 [145] 合格分 [116] 2.1 厂 址 厂 区 1．厂区位置应远离空气和水污染区；洁净厂房与市政交通干道之间的距离不小于50米； 5 1．察看厂区周围环境，附近有污染源或洁净厂房与市政交通干道之间的距离小于50米扣5分。 2．厂区内应整洁，无积水、杂草、露天垃圾、蚊蝇孳生地，垃圾及废弃物料有指定的集中堆放地点，并有防扩散措施； 5 2．察看现场，每发现1项不符合要求扣1分。 3．厂区内应尽量减少露土面积；路面平整不易起尘； 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．厂生产区与生活区分开。 5 4．察看现场，按评分系数规定评分。 2.2 生 产 厂 房 1．企业应提供洁净区内生产工艺流程图和空气调节、配电照明等平/立面图；新建、改建、扩建的洁净区厂房应提供有资质的设计单位设计的图纸。 5 1．检查有关资料，每缺1种扣1分；在本细则发布后，新建、改建、扩建的图纸不符合要求扣2分。 2．应采用中央空调、集中送风的空气调节净化系统，有管理文件和保养维护记录。 10 2．察看现场，非中央空调、集中送风扣10分，无管理文件或保养维护记录扣2分。 3．进入洁净区的管道、送、回风口布局合理，水、电、气输送线路与墙体接口处应可靠密封，照明灯具不得悬吊。 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．洁净车间安全门向安全疏散方向开启，平时密封良好，紧急情况发生时应能保证畅通。 5 4．察看现场，无安全门扣5分，不向安全疏散方向开启扣5分，密封不良扣3分，不能保证畅通扣3分。 5．洁净车间门口应有有效防止异物进入的措施，有玻璃窗的应双层密闭，进入清洁区前的门厅宽敞、明亮、整洁。 5 5．察看现场，按评分系数规定评分 6．有足够的人员清洁空间，洗衣间的洁净度级别不低于三十万级，应有足够的洗衣、干燥空间并配置消毒设施。 10 6．察看现场，每发现1处不符合要求扣1分；查洗衣间检测报告，洁净度未达到要求扣8分。 7．不同洁净度要求的区间出入口处，有易于观察的压差表，洁净区各车间应有温、湿度计，压差表、温、湿度计有校验记录，自然照度差和有夜班的应有应急照明设施。 5 7．察看现场，每发现1处不符合要求扣1分。 8．洁净区应按本《细则》相应附件的规定进行监测，监测项目要有记录并达到要求。 记录项 8．抽查半年监测记录，企业需提供1年内由省市药监部门认可的检测机构出具的检测报告，并现场验证温、湿度和压差。复印1份全项检测记录或/和报告，并与现场验证情况记录一起上报。 9．洁净区内墙、顶棚和地面应平整、光滑、无裂缝、无颗粒物脱落、无油（水）渍，能耐受清洗和消毒，水池、地漏不得对无菌医疗器具产生污染。 5 9．察看现场，按评分系数规定评分 。 10．生产区按工艺流程合理布局，人流、物流应分开，洁净区的门应密封良好，并向洁净度高的方位开启。 10 10．察看现场，工艺布局不合理（如交叉往复）或人流、物流未分开扣3分，其他不符合要求扣2分。 11．操作台(板)应光滑、平整、无缝隙、不脱落异物，便于清洗、消毒，不可用木质或油漆台面。 5 11．察看现场，凡用木质或油漆台面的扣5分。其他每发现1处不符合要求扣1分。 12．洁净区内应配置空气消毒装置，有平面布置图、编号和使用记录。 5 12．察看现场，缺1项扣2分 13．每个洁净间（区）工作人员人均面积≥4m2。 5 13．人均面积不足4 m2扣5分。 14．注、挤塑间送、回风合理，回风不得再循环使用。 5 14．查空调净化送风系统图纸，并现场复核，按评分系数规定评分。 2.3 人 员 净 化 1．应建立、执行人员进出洁净区的清洁程序和管理制度，人员清洁程序合理。 5 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．洗手装置（按最大班人数计算）每10人设一个，龙头关闭不能用手，如有卫生间、洁具间、职工休息室不能对洁净区产生不良影响。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．进入洁净区工作的人员应穿不易脱落纤维的防静电工作服（应能阻留人体脱落物）并戴口罩,非一次性使用口罩、工作鞋要规定清洗办法和频次。 5 3．检查管理规定，并察看现场，按评分系数规定评分。 2.4 物 料 净 化 1．应建立、执行物料进出洁净区的清洁程序，有脱外包装室、净化室和双层传递窗（或气闸室）。 10 1．察看现场，不执行程序规定扣5分，无脱外包装室扣5分，无双层传递窗或气闸室扣5分。 2．精洗、烘干工序应在10万级洁净室（区）内独立的工作间进行。 5 2．察看现场，如有精洗、烘干工序，精洗、烘干工序不在10万级洁净区（室）内独立的工作间进行，扣5分。 2.5 用 水 、 用 气 设 施 1．具有制备达到纯化水要求的设备（需清洗与药、血液直接接触部件的应制备注射用水），水的输送管道和贮罐应是不锈钢或其他无毒材料并定期消毒，制水能力能满足生产需要。 记录项 1．企业提供工艺用水及用量分析报告，提供制水设备型号及制水能力，所用管道、储罐材料和清洗、消毒规定及记录。确认后上报。 2．冷却用水应达到国家饮用水标准，洁净区工位器具应用纯化水清洗，清洗与药（血）液直接接触部件应用注射用水。 5 2．察看现场，发现1项不符合要求扣5分 3．应按控制工艺用水的管理文件和相关标准检测并记录：用去离子法制得的纯化水：电阻率＞0.5兆欧·厘米（或电导率≤2μs/cm）1次／班。用蒸馏法制得的纯化水和注射用水：PH、氯化物、铵盐1次 / 班检测。全性能检测 1次／周。 5 3．查文件和检测记录，无文件或记录扣5分，每发现1处记录不符合要求扣1分。 4．洁净室（区）内使用的压缩气体应经过净化处理，与产品使用表面相接触的气体应进行验证和常规控制。 5 4．察看现场，洁净室（区）内使用的压缩气体未经过净化处理扣5分，未经验证和控制扣5分。 3 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 标准分 [70] 合格分 [56] 3.1 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 技 术 要 求 1．洁净区内选用的设备与工装应具有防尘、防污染措施，设备、工装与管道表面应光洁、平整、不得有颗粒物质脱落，易于清洗和消毒。 5 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．与物料或产品直接接触的设备、工装及管道表面应清洁卫生、无毒、耐腐蚀、无死角，并易于清洗和消毒。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．设备所用的润滑剂、冷却剂、清洗剂及在洁净区内通过模具成型后不清洗的零配件所用的脱模剂，都不得对产品造成污染。 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．置独立的模具间（或区域），用于模具的维护和存放。 5 4．察看现场，无独立的模具间（或区域）扣5分，有区域但无防污染措施扣3分。 5．工位器具应易于清洗和消毒，应定期使用纯化水在洁净区内清洗，在洁净区内用于储存的工位器具应无孔带盖且有明显标识。洁净区与一般生产区使用的工位器具要严格分开、不得交叉使用。 10 5．察看现场，并核查工位器具清洗记录，发现1处不符合要求扣5分。 3.2设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 配 置 1．企业应配置与生产规模相适应的工位器具。 10 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．企业应配置与生产规模相适应的生产设备和工艺装备。其中包括：全部注、挤、吹塑件的加工设备，注射针、静脉输液针生产企业还应具有与生产工艺相适应的针管加工设备。 记录项 2．检查设备台帐与工装明细表，并在现场核对后复印上报。 3.3 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 管 理 1．生产设备、工艺装备实行统一购置、统一安装验收、统一管理、建立台帐。对主要设备和工艺装备并应建立档案。 5 1．检查主要设备和工艺装备的采购、安装、验收记录与档案，按评分系数规定评分。 2．建立生产设备、工艺装备的检查、维修、保养制度和工位器具管理制度。对生产设备的完好状态应有明显标识。 5 2．检查管理制度，并察看现场，按评分系数规定评分。 3．应编制主要设备的操作规程，明确规定设备的使用方法、维护保养方法和频次。 5 3．检查主要设备操作规程，按评分系数规定评分。 4．主要设备和工艺装备的操作人员、维修人员应经培训合格后上岗。特殊环境下工作的灭菌设备操作人员、维修人员应持证上岗。 5 4．核查主要设备和工装操作人员上岗证，每发现一人无上岗证扣1分。 5．应做好主要设备和工艺装备的检查、维修、保养、验证，并做好记录。 5 5．检查设备和工艺装备的维修、保养、验证记录，每有一项不符合要求扣1分。 6．生产设备、工艺装备和工位器具的技术指标应符合洁净环境控制和工艺文件的要求。 5 6．察看现场，按评分系数规定评分。 4 采 购 与 库 房 管 理 标准分 [60] 合格分 [48] 4.1 采 购 文 件 应制订原料、外协件和外购件采购程序文件和管理文件，以确保所采购的产品符合规定要求。 1．应编制采购文件，至少包括采购计划、采购清单、采购合同/技术协议书、分承包方名录。 注：采购清单中若有必须持有医疗器械产品注册证、生产企业许可证企业的产品（主要零组件、粒料），应符合本《细则》规定。 5 1．检查采购文件，每缺1项扣2分。 2．采购合同/技术协议书应明确规定采购物料的质量要求，至少包括以下内容：产品名称、型号规格、执行标准或技术条件、检验规程、接收方式及有关技术资料的名称或其他明确标识的适用版本。 5 2．随机抽查3份采购合同和/或技术协议书，每有1项内容不符合要求扣2分。 3．对没有国家标准和行业标准的原材（辅）料，企业应制定符合产品要求的技术标准，直接采用分供方企业标准的，应满足产品标准要求； 5 3．检查原（辅）材料标准，每有1项不符合合要求扣2分。 4．应保存有关采购文件，以满足可追溯性要求。 5 4．检查采购文件的归档保存情况，按评分系数规定评分。 4.2 分 承 包 方 评 价 应制定分承包方评价的程序文件。 1．应根据采购文件的要求，评价和选定分承包方，建立并保存合格的分承包方的质量记录。 5 1．根据合格分承包方名单，查评价记录，每缺1份扣3分。 2．承包方评价的内容至少应包括： a.关键外购、外协件的分承包方是否具有符合国家法律、法规、规章及本《细则》规定要求的证照； b.分承包方的生产条件是否具备本《细则》规定要求的设备条件和环境条件； c.分承包方是否具备按产品标准要求的检测方法和规程进行检测，并保证产品质量的能力； d.分承包方能够承担的质量责任或质量保证内容； e.交货能力。 记录项 随机抽查3份分承包方评价记录，复核后复印上报。 3．分承包方评价每年进行一次。 5 3．抽查近1年的分承包方评价记录，未按规定进行评价扣5分。 4.3 物 料 与 库 房 管 理 应制订库房管理（搬运、贮存、包装、防护和交付）的程序文件，防止产品在使用前或交付前受到损坏或变质。 1．有完善的入库验收程序。 5 1．检查入库验收程序或规定，无程序或规定的扣5分。 2．有良好的贮存条件（库房清洁、干燥、通风良好并有足够的空间和适当的设施）。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．各类物资分类存放（包括同品种但批号不同的主要物料），库存货位卡清楚，待验品、合格品、不合格品应严格分开并有状态标识。 10 3．察看现场，有1项不符合要求扣5分。 4．消防措施完备。 5 4．察看现场，按评分系数规定评分。 5．物料和成品发放应有记录，并有专人管理库房，帐卡物相符。 5 5．随机抽查物料和成品发放记录各3份，并核查帐、卡、物，每有1处不符合要求扣2分。 5 技 术 文 件 管 理 标准分 [60] 合格分 [48] 5.1 产 品 图 样 和 技 术 标 准 1．图样审批手续完整、图纸至少应有设计、制图、审核等人员的签署。 5 1．随机抽查3份图纸，每缺1处签字扣2分。 2．产品图样应有零件明细表、外购、外协件明细表、总装图、所有零件的零件图、包装图，并均应有审批手续。 5 2．随机抽查3份图纸，每缺一种扣2分，无审批手续扣3分。 3．产品图样上的技术要求、零件名称、尺寸和公差应符合产品标准要求，各部门用图与底图一致，图与物一致。 10 3．随机抽查3份图纸，图物不一致或各部门用图与底图不一致扣5分，其余每有1处不符合要求扣1分。 4．企业必须具有附件中标准清单所列的产品及相关标准。 5 4．按查标准清单随机抽查10份标准，每缺1份扣2分。 5.2 包 装 、 合 格 证 、 使 用 说 明 书 1．产品包装标志应符合产品标准要求，且在产品单、外包装上标明产品注册证号。 5 1．检查产品中、外包装是否与产品标准规定一致，每有1处不符合要求扣2分。 2．产品单包装标志应符合产品标准要求，并按产品标准印制产品使用说明及警示说明，能正确指导用户使用，说明书改动或扩大使用范围时，应履行有关法规程序并经批准。在产品标准中未规定单包装需印制产品使用说明及警示说明的，应在单包装内放置使用说明及警示说明。 5 2．检查产品单包装标志及其使用说明，每有1处不符合要求扣2分。 3．应制定产品合格证的使用管理办法，严格收发并记录。合格证至少包含：产品名称、型号规格、生产批号和检验人员代号。 5 3．检查合格证及其使用管理办法，无收发记录扣5分；合格证不符合要求，每有1处扣1分。 5.3 工 艺 文 件 工艺文件包括：工艺流程图，工艺过程卡、工艺卡（工序卡）、工艺守则或作业指导书，工装、工位器具明细表。 1．应有工艺流程图，且流程合理。 5 1．检查工艺流程图，无工艺流程图扣5分，每有1处不符合要求扣1分。 2．应有工艺过程卡，工序齐全、流程合理，并有质量控制要求（关键工序必须编制工艺卡（工序卡）或作业指导书）。 5 2．检查工艺过程卡、关键工序工艺卡（工序卡）或作业指导书，每有一处不符合要求扣3分 3．应有工艺守则，应包括：操作前准备，操作中的注意事项与要求，环境的清理，岗位责任等。 5 3．按工种抽查3份工艺守则，每缺1种扣3分；内容不全，每缺1项扣2分 4．工装、工位器具明细表（包括：编号，名称、数量等）帐物相符。 5 4．核查工装、工位器具，帐物不符合扣3分。 6 生 产 过 程 管 理 标准分 [180] 合格分 [144] 6.1 工 艺 控 制 企业应进行生产工艺的全面验证，确定工艺的可行性。 1．企业生产产品的全部注、挤、吹塑件均应在本厂区内生产；重要零、组件应在本厂区10万级洁净区内生产（自制或外购的产品单包装袋在30万级洁净区内生产），其中与药（血）液直接接触的零、组件和保护套的生产、末道精洗、装配、初包装等工序，必须在本厂区同一建筑体的10万级洁净区内进行。 记录项 1．察看现场，并与提供的厂区、厂房、车间平面布局图核实，复印后上报。 2．产品正式投产前、采用新工艺或工艺改变时应进行生产工艺的验证，并有验证报告（或记录）。 5 2．若采用了新工艺，检查验证报告和记录，按评分系数规定评分。 3．特殊过程和关键工序应设置质量控制点，并编制控制点的管理和指导文件（如工艺卡或作业指导书），进行连续的控制并记录。 10 3．查特殊过程和关键工序的设置规定及记录，有1处不符合要求扣5分。 4．产品生产的一般工序应按工艺文件（如工艺卡或作业指导书）进行操作。 5 4．察看现场，按评分系数规定评分。 5．接触药（血）液的零、组件，要实现均衡生产，产品组装完成后应在24小时内进行灭菌。 10 5．察看现场，按评分系数规定评分。 6．有工艺纪律的检查制度或管理办法并对执行工艺情况进行监督和检查。 5 6．查制度或文件规定，并察看现场，按评分系数规定评分。 6.2 环 境 、 人 员 卫 生 管 理 1．有人流、物流进出洁净区程序规定。 5 1．检查程序规定，无规定扣5分。 2．有完善的操作人员卫生守则、洁净工作服管理办法等管理制度；并应明确在工作时间清理人手汗渍和手表皮脱落的措施。 5 2．检查卫生守则与洁净工作服管理办法，并察看现场，按评分系数规定评分。 3．进入洁净室（区）的人员必须体检合格（每年一次）并按规定程序必须穿戴洁净工作服、帽、鞋、口罩。 10 3．检查文件规定和有关人员近1年的体检合格证明，发现1人未经体检合格上岗扣10分；并察看现场，未按规定穿戴洁净工作服、帽、鞋、口罩扣10分。 4．洁净室（区）的净化系统、消毒及照明等装置应按规定进行清洁、维护和保养并进行记录。 10 4．检查规定和清洁、维护、保养记录，按评分系数规定评分。 5．洁净室（区）环境在静态检测合格前提下，企业应按附件规定的项目和频次进行动态监测并做好记录。 5 5．检查动态监测记录，无记录扣5分。 6.3 标 识 与 可 追 溯 性 1．应制定在生产全过程使用适宜的产品标识的管理办法或规定。 5 1．检查办法或规定，无办法或规定扣5分。 2．产品在形成过程中应有清晰的状态标识和可追溯性标识。 5 2．察看现场，标识不清晰的扣3分，无标识的扣5分。 3．产品生产批的划分应符合标准要求，批号的管理应严格按照企业管理文件要求。按批号（生产批号或灭菌批号）要能追溯到：（a）每批产品外购件和原料的批号；（b）每批产品生产过程（包括洁净区环境监测、关键工序及特殊过程参数等）的控制情况；（c）每批产品生产过程中有关设备、模具、人员的情况和质量记录。 记录项 3．从成品库中随机抽取一产品批号进行追踪检查，将检查结果记录并与企业批号管理文件复印件一起上报。 4．产品零、组件上应有本企业的可追溯性标记。 10 4．检查文件规定标记的式样、位置、尺寸，并与实物对照，无规定或标记扣10分，与规定不一致的扣8分，规定不明确的扣5分。 5．紧急放行：如应生产急需对生产物料来不及检验而放行时，必须由生产部门提出申请，质管负责人审批后放行，同时必须对该物料做出特殊标识并做好记录，确保具有可追溯性。 5 5．检查文件规定和记录，按评分系数规定评分。 6.4 不 格 品 控 制 企业应制定和实施不合格品控制程序文件，以防止不合格品的非预期使用。 1．对不合格品进行标识、登记、隔离并严格按规定的职责和权限对不合格品进行评价、处置。 10 1．检查文件规定和记录，并察看现场，半成品每有1处不符合要求扣2分，成品不符合要求扣5分。 2．不合格品经返工后，应按规定进行重新检验并进行记录。 5 2．检查文件规定和记录，发现1次返工后未重新检验扣5分。 6.5 纠 正 和 / 或 预 防 措 施 1．由质量管理部门会同有关部门建立企业的内、外部质量信息反馈制度，形成预警系统，明确采取纠正和/或预防措施的程序、方法，建立产品质量反馈、统计分析、质量事故处理、产品追回制度并建立报告制度、通告制度。并建立报告、通告的程序文件。 10 1．检查文件，每发现1处不符合要求扣2分。 2．对产品质量有影响的信息要进行整理、分析，积极查找原因并有记录。 5 2．检查记录，按评分系数规定评分。 3．对影响产品质量的不合格应采取纠正和/或预防措施，对产品安全、有效性有影响的不合格和质量体系的系统性不合格应按规定制定纠正和/或预防措施计划，并组织实施和跟踪验证。 5 3．检查对影响产品质量的不合格因素是否采取纠正措施并有追踪验证记录，按评分系数规定评分。 4．确保将所采取预防措施的有关信息提交给管理评审。 5 4．检查管理评审规定和记录，若采取预防措施但未提交管理评审的扣5分。 6.6 环 氧 已 烷 灭 菌 1．企业应具有独立分隔的灭菌区域和与生产规模相适应的灭菌设备。 10 1．察看现场，无独立分隔灭菌区域扣10分；24小时内不能将组装好的产品进行灭菌扣10分。 2．灭菌区域应能保证待灭菌产品和已灭菌产品分开存放，待灭菌产品的送进和已灭菌产品的送出各行其道、严格分开，并有明显标识。 5 2．察看现场，有1项达不到要求扣5分。 3．灭菌区域内应具有防爆、防火和强制通风设施。 5 3．察看现场，有1项设施不符合要求扣5分。 4．应掌握待灭菌产品的微生物初始污染情况。每台灭菌设备和工艺均应经过验证，并出具验证证明文件。新购灭菌设备必须有医疗器械产品注册证。 记录项 4．核查验待灭菌产品的微生物初始污染检测报告、灭菌设备和工艺验证证明文件和新购灭菌设备注册证并复印上报。 5．应制定灭菌常规控制文件、灭菌工艺守则、灭菌器操作规程、灭菌器维护保养规程和环氧乙烷气体存放管理制度。 5 5．检查文件规定，缺一项扣5分。 6．操作人员应严格按灭菌工艺文件规定进行操作并有完整的灭菌过程及参数记录。 5 6．检查文件规定，询问操作人员，核实灭菌记录，有一项不相符扣5分。 7．对灭菌排放的环氧乙烷残气应进行处理并达到相应的环保要求。 10 7．检查环保证明，并现场察看处理情况，无证明或未处理就排放扣10分。 8．应具有与灭菌能力相适应的解析区域，使解析产品与检验合格成品区域分开，标记明显。并应建立解析管理制度。 5 8．检查制度，并察看解析区，有一项不符合要求扣5分。 6．7 其 它 灭 菌 方 法 ： 辐 射 灭 菌 1．企业应具有独立分隔的辐射产品库，与未辐射产品库应有明确标识。 参照6.6条评分。 2．通过验证确定产品初始污染菌数。（产品初始污染水平N0）。 3．产品材质与包装材料辐射后是否完好、无损、无变化。（查近一年留样样品）。 4．应提供经验证产品及包装（中、小包装）对辐射剂量、原材料和贮存条件的影响，并确定产品和包装最大可接收剂量。 5．供加工的证明文件（由辐射厂家提供）。 1)产品装载模式图及说明； 2)辐射容器内，剂量计放置和间距； 3)产品剂量分布，完全证实装载模式最小和最大剂量区。 6．提供辐射环境条件的记录：温度、湿度、光照、周围散发布情况。 7．灭菌记录并保存：产品名称、编号、批号、辐射日期、产品堆放密度、堆码方式、传输速度、辐射时间以及辐射源类型、活动及排放方式。运行操作人员、剂量监测人员以及负责人签名。 8．辐射产品外包装应有化学指示物标识。 7 质 量 保 证 和 质 量 控 制 标准分 [145] 合格分 [116] 7.1 部 门 1．质量管理部门不能隶属于生产制造部门，应直接对企业最高管理者负责。 5 1．检查相关文件，不符合要求，扣5分。 2．质量管理部门应配备与生产规模相适应的质量管理和检验人员。 5 2．检查质量管理和检验人员的配备情况，按评分系数规定评分。 3．质量管理部门负责生产全过程的质量管理和检验工作，有权批准或否定一切物料及中间产品的使用和产品出厂。 5 3．检查质量管理部门的职责，不符合要求扣5分。 7.2 实 验 室 1．质检部门至少应设立物理性能检验室、化学性能检验室、生物性能检验室和产品留样室。 5 1．察看现场，缺一处扣5分。 2．各检验室、留样室与企业生产规模、产品检验项目等能相适应。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．检验室、留样室整洁、干燥、通风良好。 5 3．察看现场，有一项不符合要求扣5分。 4．检验人员岗位职责明确，应经过专业培训并有相应证书。 5 4．检查验职责规定，不明确扣5分。 5．检验人员应熟练掌握其职责所规定的检验方法和相关知识，能现场完成规范的检验操作。 记录项 5．现场随机确定一名成品检验人员，现场进行检验操作，并将考核情况记录上报。 7.3 检 验 与 试 验 1．应制定原材（辅）料、外协外购件验收标准和检验或验证的程序文件。 5 1．检查原材（辅）料、外协外购件验收标准和检验或验证的程序文件，每缺一项扣2分。 2．采购的原材（辅）料按进货检验程序和所购原材（辅）料的医用级标准要求进行检验或验证，没有可参照标准的，企业应制定评价、验收标准。应保存所有进货检验或验证的原始记录。 10 2．随机抽查5份检验或验证记录，有1处不符合要求扣5分。 3．未经检验或验证合格的原材（辅）料、外购外协件（紧急放行和让步接受除外）不能投入生产。 5 3．检查中发现有一次未经检验或验证合格的原材（辅）料、外购外协件（紧急放行和让步接受除外）投入生产扣5分。 4．制定过程检验规程，建立过程检验结果的统计分析方法，及时反馈统计分析结果。 5 4．检查文件和记录，按评分系数规定评分。 5．需紧急放行或让步接受时，质量检验负责人应签署意见（生产制造部门应按质检部门意见和有关紧急放行的文件规定严格保证其可追溯性），并做好记录，一旦发现不符合要求时，能确保立即全部追回。 5 5．检查文件和记录，发现有1次不符合要求扣5分。 6．应按产品标准制订产品检验方法和规程，并按规定进行产品抽样。 5 6．检查产品检验规程和方法及抽样记录，发现1项不符合要求扣5分。 7．型式检验：按产品标准的要求进行型式检验，并应具备除动物实验外的全部检验条件和能力。 5 7．对照标准检查周期检验报告、检验条件和能力，发现1处不符合要求扣5分。 8．出厂检验：产品标准要求的检验项目（包括进货检验和过程检验）均已完成且结果合格，检验报告并经质检负责人签署，产品才能出厂。 5 8．对照标准检查成品出厂检验报告，发现1处不符合要求的扣5分。 9．应使用适当的方法对产品检验状态进行标识。 5 9．察看现场产品状态标识与规定是否一致，不一致扣5分。 7.4 检 验 和 试 验 仪 1．应建立实验仪器、计量器具管理办法。 5 1．检查文件，无管理办法扣5分。 2．专人负责检验仪器、设备和计量器具管理并应设立台帐，帐物应相符，仪器、设备、计量器具状态标识清楚。 5 2．检查台帐，与实物核对，并察看状态标识，有1处不符合要求扣3分。 3．仪器、设备应能满足检验要求，对实验条件或环境有特殊要求的仪器应配置与要求相适应的条件。 10 3．检查仪器、设备档案，并察看现场，有1处不符合要求扣10分。 4．对需进行周期性校验的测（计）量用仪器、仪表要建立校验计划并保留校验记录。 5 4．检查计量用仪器、仪表的检定或校验证书、校验计划和记录，缺1项扣5分。 5．应有与实验项目要求相适应的化学试剂和化学试剂管理规定并专人负责管理。自行配制的具有有效期要求的化学试剂要标明失效期和配制人。 5 5．检查管理规定和自行配制记录，每有1处不符合要求扣2分。 7.5 报 告 与 记 录 1．有填写检验报告（记录）的文件规定。 5 1．检查文件，无文件规定扣5分。 2．检验报告（记录）应真实、字迹工整清晰、不得随意涂改和伪造。 记录项 2．随机抽查3份检验报告，核对后复印1份上报。 3．应至少保留产品的检验合格记录至产品失效期后一年，这些记录应清楚地表明产品的检验项目数据、结论和签署人。 5 3．从生产记录中随机抽查3份保留的产品检验报告，每有1处不符合要求扣2分。 4．企业生产的不合格品要按规定处理并有处理结果记录。 5 4．查验不合格品处理情况，不符合要求的扣5分。 7.6 留 样 1．应制定产品留样观察的有关规定。 5 1．检查制度，无制度扣5分，制度不完善扣2分。 2．每生产批产品必须留样（生产批包含灭菌批应按灭菌批留样），并应建立台帐，一般留样数量应满足质量追溯要求，重点留样应满足对产品全性能检测的要求。 5 2．根据台帐核查产品留样样品数量是否符合要求，每有1处不符合要求扣2分。 3．应定期对留样进行观察和/或检测，记录应齐全。 5 3．随机抽查3批留样，检查观察记录，无观察记录或记录项目不齐全扣5分。 8 销 售 服 务 标准分 [35] 合格分 [28] 8.1 销 售 合 同 1．所有销售的产品均应有合同或订单（含以电话、传真等形式订货记录），对可能存在风险的合同还应进行评审。 5 1．检查销售合同或订单，如有风险合同不评审扣5分。 2．应建立销售台帐、销售档案和售后服务管理制度。 5 2．检查销售台帐和售后服务制度，缺一项扣5分。 3．质管部门应建立顾客质量信息反馈或投诉档案，对顾客反馈或投诉的质量问题及时进行分析研究、解决处理。 5 3．检查质量反馈信息和投诉档案，如发现没有对质量投诉进行处理，按评分系数规定评分。 4．每批产品均应有销售记录，一旦发现不合格能立即追溯，销售记录应至少保留到失效期满后一年。 10 4．检查销售记录，不能追溯或保存期限不符合要求扣10分。 8.2 销 售 人 员 1．应制定销售人员的管理办法。 5 1．检查管理办法，没有制订管理办法扣5分，办法内容不完善扣3分。 2．销售人员应具有企业法定代表人的委托授权书（企业保留副本）。 5 2．检查委托授权书，没有委托授权书扣5分。 3．销售人员应在销售所在地药品监督管理部门登记，企业应有登记档案。 记录项 3．检查企业提供的销售登记档案和销售人员情况，记录该厂销售人员总数，在外地销售备案登记及分布情况并汇总上报。 项目 条款 检查内容与要求 标准分 检查评分方法 1 质 量 管 理 方 式 标准分 [150] 合格分 [120] 1.1 体 系 文 件 1．企业应按YY0033、GB/T19001和YY/T0287标准要求编制阐明其质量方针并描述其质量体系的质量手册。 5 1．检查质量手册，没有质量手册或质量方针扣5分，缺YY/T0287或YY/T0288的专用要求内容扣3分。 2．质量体系要素至少应包括：管理职责、质量体系、合同评审、文件和资料控制、采购、产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试验、检验和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、搬运-贮存-包装-防护和交付、质量记录的控制、内部质量审核、培训、服务。应按上述要素要求建立程序文件。 10 2．检查程序文件，缺一个文件扣5分，缺两个以上（包括两个）扣10分。 3．应根据程序文件的要求编制相应的能确保质量体系有效运行和控制的文件和规定，并形成记录。 10 3．随机抽查三份程序文件，核查其相关的第三层次文件和质量记录，如一个程序文件中涉及的第三层次文件和记录不齐全扣5分，两个文件不齐全扣10分。 1.2 质 量 手 册 1．质量手册应清楚地描述企业质量体系，阐明由企业最高管理者以文件形式颁发的质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺。 5 1．检查质量手册或文件是否由企业最高管理者以文件形式颁布质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺的内容，缺一项扣3分，缺两项扣5分。 2．各级人员都能理解和贯彻质量方针。 5 2．随机指定不少于5名管理人员座谈，按评分系数规定评分。 3．质量目标明确、可操作性强，在相关职能和层次上得到分解落实。 5 3．随机抽查3个职能部门质量目标的分解落实情况，按评分系数规定评分。 4．质量手册的评审、修改和控制应制订程序文件，并按规定进行，做好记录。 5 4．检查相关的程序文件和记录，缺评审、修改和控制中任意一项内容扣2分，无记录扣2分。 1.3 文 件 的 控 制 1．按文件资料控制程序文件，对与质量有关的所有文件和资料（包括质量体系文件、产品质量文件、有关的外部文件和资料等）进行控制。 5 1．检查程序文件和受控文件清单，没有清单扣2分，清单内容不全扣3分。 2．文件应按规定进行批准、发布、更改、废止和保存。 5 2．随机抽查3份程序文件，如未按文件管理规定执行，每发现一处不符合要求扣1分。 3．按规定受控的文件应有受控状态标识。 5 3．随机抽查受控文件5份，每发现1份无受控标识扣1分。 4．发布、使用的文件为批准的有效版本，已作废的文件除留档外，不得在工作现场出现。 5 4．在工作现场发现1份无标识的作废文件扣2分，发现2份扣5分。 5．文件的更改应及时、准确，并应由该文件的原审批部门进行审批。 5 5．随机抽查5份文件，发现有1处修改未按规定执行扣2分，发现2处扣5分。 6．应制定质量记录的管理规定（规定至少应包含记录分类、汇总、保管、保存期限等内容）。 5 6．检查质量记录的管理规定，内容不完整，每缺1项扣1分。 1.4 组 织 机 构 1．企业最高管理者应在厂级管理层中指定一名成员为管理者代表，并书面明确其职责和权限。 5 1．检查管理者代表任命文件及其职责规定，无文件或未规定职责扣5分，职责规定不全扣3分。 2．对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员，应有书面文件规定其职责，包括：企业领导层人员职责与权限；各职能部门职责与权限；检验、验证人员职责与权限；各岗位操作人员的职责与权限；组织机构图。 5 1．检查职能分配表，有1个要素（共17个）未落实职能部门扣1分，并随机抽查3个职能部门，有1个职责与权限不明确扣1分，无组织结构图扣1分。 1.5 人 员 和 培 训 企业应配备与所生产产品相适应的各类人员，并按程序文件进行培训。 1．企业最高管理者应熟悉国家有关医疗器械法律、法规，熟悉产品生产技术，对产品质量负全部责任。 5 1．与高层领导座谈，按评分系数规定评分。 2．从事生产、技术和质量管理的部门负责人应具有大专（或相当于大专以上学历，并熟悉本部门业务，有生产、技术和质量管理的实践经验。生产管理部门与质量管理部门负责人不得互相兼任。 5 2．检查生产、技术和质量管理部门负责人的学历证书与任命文件，每有1人学历不符合要求扣1分，有生产与技术负责人相互兼任扣2分。 3．检验人员须有高中以上学历，实验室检验人员并需经省级以上药品监督管理部门认可的专业机构进行专业技术培训合格。 10 3．检查检验人员的学历证书和培训证书，每有1人学历不符合要求扣1分，未按规定培训每人扣4分。 4．参与企业质量体系内部审核的人员均应有医疗器械内审员证书，内审员不少于2人。 记录项 4．将内审员姓名、证书编号记录并上报。 5．关键生产岗位操作人员应经专业技术培训合格方能上岗。 5 5．检查灭菌，注、挤、吹塑和制水操作人员的培训记录，未经培训合格上岗，每发现1人扣1分。 6．有员工名册、按人员培训的程序文件制定的人员培训计划和人员受培训的档案记录。 10 6．检查培训计划和档案记录，无计划扣5分，无档案记录扣10分，记录不全扣5分。 1.6 管 理 评 审 和 内 部 质 量 审 核 1．管理评审的程序文件； 5 1．检查程序文件，无文件扣5分。 2．企业最高管理者，应按管理评审程序规定对质量体系进行评审，确保持续的适应性和有效性； 5 2．检查管理评审频次规定和评审记录，未按规定评审，发现1处扣2分。 3．对管理评审过程中发现的问题应及时采取有效措施，有计划地加以解决； 5 3．检查评审报告，对发现的问题是否及时采取解决措施，按评分系数规定评分。 4．应有内部质量体系审核的程序文件，由有资格的内审员有计划、系统地进行内部质量体系审核； 5 4．检查程序文件、内审计划及内审记录，无文件或记录扣5分。 5．内审过程中发现的问题有关部门负责人应及时采取纠正措施，并在跟踪审核活动中应予验证； 5 5．检查内审不合格报告和跟踪验证记录，未采取纠正措施或未跟踪验证，每发现1处不符合要求扣1分。 6．管理评审、内审记录（报告等）应予以保存。 5 6．检查管理评审、内审记录归档保存情况，按评分系数规定评分。 2 生 产 环 境、 设 施、 布 局 标准分 [145] 合格分 [116] 2.1 厂 址 厂 区 1．厂区位置应远离空气和水污染区；洁净厂房与市政交通干道之间的距离不小于50米； 5 1．察看厂区周围环境，附近有污染源或洁净厂房与市政交通干道之间的距离小于50米扣5分。 2．厂区内应整洁，无积水、杂草、露天垃圾、蚊蝇孳生地，垃圾及废弃物料有指定的集中堆放地点，并有防扩散措施； 5 2．察看现场，每发现1项不符合要求扣1分。 3．厂区内应尽量减少露土面积；路面平整不易起尘； 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．厂生产区与生活区分开。 5 4．察看现场，按评分系数规定评分。 2.2 生 产 厂 房 1．企业应提供洁净区内生产工艺流程图和空气调节、配电照明等平/立面图；新建、改建、扩建的洁净区厂房应提供有资质的设计单位设计的图纸。 5 1．检查有关资料，每缺1种扣1分；在本细则发布后，新建、改建、扩建的图纸不符合要求扣2分。 2．应采用中央空调、集中送风的空气调节净化系统，有管理文件和保养维护记录。 10 2．察看现场，非中央空调、集中送风扣10分，无管理文件或保养维护记录扣2分。 3．进入洁净区的管道、送、回风口布局合理，水、电、气输送线路与墙体接口处应可靠密封，照明灯具不得悬吊。 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．洁净车间安全门向安全疏散方向开启，平时密封良好，紧急情况发生时应能保证畅通。 5 4．察看现场，无安全门扣5分，不向安全疏散方向开启扣5分，密封不良扣3分，不能保证畅通扣3分。 5．洁净车间门口应有有效防止异物进入的措施，有玻璃窗的应双层密闭，进入清洁区前的门厅宽敞、明亮、整洁。 5 5．察看现场，按评分系数规定评分 6．有足够的人员清洁空间，洗衣间的洁净度级别不低于三十万级，应有足够的洗衣、干燥空间并配置消毒设施。 10 6．察看现场，每发现1处不符合要求扣1分；查洗衣间检测报告，洁净度未达到要求扣8分。 7．不同洁净度要求的区间出入口处，有易于观察的压差表，洁净区各车间应有温、湿度计，压差表、温、湿度计有校验记录，自然照度差和有夜班的应有应急照明设施。 5 7．察看现场，每发现1处不符合要求扣1分。 8．洁净区应按本《细则》相应附件的规定进行监测，监测项目要有记录并达到要求。 记录项 8．抽查半年监测记录，企业需提供1年内由省市药监部门认可的检测机构出具的检测报告，并现场验证温、湿度和压差。复印1份全项检测记录或/和报告，并与现场验证情况记录一起上报。 9．洁净区内墙、顶棚和地面应平整、光滑、无裂缝、无颗粒物脱落、无油（水）渍，能耐受清洗和消毒，水池、地漏不得对无菌医疗器具产生污染。 5 9．察看现场，按评分系数规定评分 。 10．生产区按工艺流程合理布局，人流、物流应分开，洁净区的门应密封良好，并向洁净度高的方位开启。 10 10．察看现场，工艺布局不合理（如交叉往复）或人流、物流未分开扣3分，其他不符合要求扣2分。 11．操作台(板)应光滑、平整、无缝隙、不脱落异物，便于清洗、消毒，不可用木质或油漆台面。 5 11．察看现场，凡用木质或油漆台面的扣5分。其他每发现1处不符合要求扣1分。 12．洁净区内应配置空气消毒装置，有平面布置图、编号和使用记录。 5 12．察看现场，缺1项扣2分 13．每个洁净间（区）工作人员人均面积≥4m2。 5 13．人均面积不足4 m2扣5分。 14．注、挤塑间送、回风合理，回风不得再循环使用。 5 14．查空调净化送风系统图纸，并现场复核，按评分系数规定评分。 2.3 人 员 净 化 1．应建立、执行人员进出洁净区的清洁程序和管理制度，人员清洁程序合理。 5 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．洗手装置（按最大班人数计算）每10人设一个，龙头关闭不能用手，如有卫生间、洁具间、职工休息室不能对洁净区产生不良影响。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．进入洁净区工作的人员应穿不易脱落纤维的防静电工作服（应能阻留人体脱落物）并戴口罩,非一次性使用口罩、工作鞋要规定清洗办法和频次。 5 3．检查管理规定，并察看现场，按评分系数规定评分。 2.4 物 料 净 化 1．应建立、执行物料进出洁净区的清洁程序，有脱外包装室、净化室和双层传递窗（或气闸室）。 10 1．察看现场，不执行程序规定扣5分，无脱外包装室扣5分，无双层传递窗或气闸室扣5分。 2．精洗、烘干工序应在10万级洁净室（区）内独立的工作间进行。 5 2．察看现场，如有精洗、烘干工序，精洗、烘干工序不在10万级洁净区（室）内独立的工作间进行，扣5分。 2.5 用 水 、 用 气 设 施 1．具有制备达到纯化水要求的设备（需清洗与药、血液直接接触部件的应制备注射用水），水的输送管道和贮罐应是不锈钢或其他无毒材料并定期消毒，制水能力能满足生产需要。 记录项 1．企业提供工艺用水及用量分析报告，提供制水设备型号及制水能力，所用管道、储罐材料和清洗、消毒规定及记录。确认后上报。 2．冷却用水应达到国家饮用水标准，洁净区工位器具应用纯化水清洗，清洗与药（血）液直接接触部件应用注射用水。 5 2．察看现场，发现1项不符合要求扣5分 3．应按控制工艺用水的管理文件和相关标准检测并记录：用去离子法制得的纯化水：电阻率＞0.5兆欧·厘米（或电导率≤2μs/cm）1次／班。用蒸馏法制得的纯化水和注射用水：PH、氯化物、铵盐1次 / 班检测。全性能检测 1次／周。 5 3．查文件和检测记录，无文件或记录扣5分，每发现1处记录不符合要求扣1分。 4．洁净室（区）内使用的压缩气体应经过净化处理，与产品使用表面相接触的气体应进行验证和常规控制。 5 4．察看现场，洁净室（区）内使用的压缩气体未经过净化处理扣5分，未经验证和控制扣5分。 3 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 标准分 [70] 合格分 [56] 3.1 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 技 术 要 求 1．洁净区内选用的设备与工装应具有防尘、防污染措施，设备、工装与管道表面应光洁、平整、不得有颗粒物质脱落，易于清洗和消毒。 5 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．与物料或产品直接接触的设备、工装及管道表面应清洁卫生、无毒、耐腐蚀、无死角，并易于清洗和消毒。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．设备所用的润滑剂、冷却剂、清洗剂及在洁净区内通过模具成型后不清洗的零配件所用的脱模剂，都不得对产品造成污染。 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．置独立的模具间（或区域），用于模具的维护和存放。 5 4．察看现场，无独立的模具间（或区域）扣5分，有区域但无防污染措施扣3分。 5．工位器具应易于清洗和消毒，应定期使用纯化水在洁净区内清洗，在洁净区内用于储存的工位器具应无孔带盖且有明显标识。洁净区与一般生产区使用的工位器具要严格分开、不得交叉使用。 10 5．察看现场，并核查工位器具清洗记录，发现1处不符合要求扣5分。 3.2设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 配 置 1．企业应配置与生产规模相适应的工位器具。 10 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．企业应配置与生产规模相适应的生产设备和工艺装备。其中包括：全部注、挤、吹塑件的加工设备，注射针、静脉输液针生产企业还应具有与生产 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据《医疗器械生产企业监督管理办法》和《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》 的相关规定，我局已以国药监械［2001］288号文发布了《一次性使用无菌医疗器械产品 （注、输器具）生产实施细则》（2001年修订，以下简称《细则》），该《细则》是一次性 使用（注、输器具）生产企业申请企业许可和产品注册必须严格执行企业体系考核所实施 的统一企业验收标准。 为做好一次性使用医疗器械（注、输器具）生产企业的《医疗器械生产企业许可证》 和《医疗器械产品注册证》的换（发）、复查工作，使检查组切实可行地按照《细则》所规 定的企业生产条件检查及评定，我局组织专业人员依照《细则》第7条“检查评定的项目 和内容”中“检查内容与要求”，制定了相应的“检查评分方法”，作为《一次性使用无菌 医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则检查评分表》（见附件），现予印发。 按照《关于印发2001年全国医疗器械监督管理工作会议总结的通知》（药监办［2001］ 26号）中提出的意见，强化一次性使用医疗器械监督管理工作，做到把《医疗器械生产企 业许可证》与《医疗器械产品注册证》管理有机结合起来， 企业体系考核执行统一验收标 准，统一现场验收，两证同步发放的原则。现对全国一次性使用无菌医疗器械生产企业的 《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》换（发）证工作要求通知如下： 一、各省、自治区、直辖市药品监督管理局按照《细则》规定，在一次性使用无菌医 疗器械生产企业检查评定中，应同时执行《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具） 生产实施细则检查评分表》（见附件）。 《细则》及《一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则检查评分表》 的培训工作，由各省、自治区、直辖市药品监督管理局组织进行。 二、自本通知发布之日起，以各省、自治区、直辖市药品监督管理局为主体，实施本 辖区内的一次性使用无菌医疗器械生产企业换（发）证申请及检查验收工作。一次性使用 无菌医疗器械生产企业换（发）证申请及检查验收的截止时间为：2002年6月30日。2002 年7月1日以后各级药品监督管理部门不再受理现有企业的申请及检查验收。 三、各省、自治区、直辖市药品监督管理局应在截止期内，从本辖区一次性使用无菌 医疗器械生产企业的实际情况提出企业换（发）证进行生产企业检查验收的工作计划，并 将工作计划及具体安排适时上报我局医疗器械司备案。 四、依照《细则》完成生产企业检查验收的，各省、自治区、直辖市药品监督管理局 的检查组应负责将《生产企业检查报告》、《产品检测报告》和检查中的实际情况，以《细 则》相应条款的规定要求，上报核发《医疗器械生产企业许可证》的药品监督管理部门。 企业领取《医疗器械生产企业许可证》后，到我局办理《医疗器械产品注册证》。 五、在各省(区、市)进行企业验收发证期间，我局将不定期组织省与省之间的对口监 督检查和国家药品监督管理局的专项抽查，对监督检查的情况进行通报。存在问题较多的 地区，我局将责令其提出整改意见。 特此通知 附件：《一次性使用无菌医疗器械产品(注、输器具)生产实施细则检查评分表》 国家药品监督管理局 二○○一年十月十一日 附件： 一次性使用无菌医疗器械产品（注、输器具）生产实施细则检查评分表 项目 条款 检查内容与要求 标准分 检查评分方法 1 质 量 管 理 方 式 标准分 [150] 合格分 [120] 1.1 体 系 文 件 1．企业应按YY0033、GB/T19001和YY/T0287标准要求编制阐明其质量方针并描述其质量体系的质量手册。 5 1．检查质量手册，没有质量手册或质量方针扣5分，缺YY/T0287或YY/T0288的专用要求内容扣3分。 2．质量体系要素至少应包括：管理职责、质量体系、合同评审、文件和资料控制、采购、产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试验、检验和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、搬运-贮存-包装-防护和交付、质量记录的控制、内部质量审核、培训、服务。应按上述要素要求建立程序文件。 10 2．检查程序文件，缺一个文件扣5分，缺两个以上（包括两个）扣10分。 3．应根据程序文件的要求编制相应的能确保质量体系有效运行和控制的文件和规定，并形成记录。 10 3．随机抽查三份程序文件，核查其相关的第三层次文件和质量记录，如一个程序文件中涉及的第三层次文件和记录不齐全扣5分，两个文件不齐全扣10分。 1.2 质 量 手 册 1．质量手册应清楚地描述企业质量体系，阐明由企业最高管理者以文件形式颁发的质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺。 5 1．检查质量手册或文件是否由企业最高管理者以文件形式颁布质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺的内容，缺一项扣3分，缺两项扣5分。 2．各级人员都能理解和贯彻质量方针。 5 2．随机指定不少于5名管理人员座谈，按评分系数规定评分。 3．质量目标明确、可操作性强，在相关职能和层次上得到分解落实。 5 3．随机抽查3个职能部门质量目标的分解落实情况，按评分系数规定评分。 4．质量手册的评审、修改和控制应制订程序文件，并按规定进行，做好记录。 5 4．检查相关的程序文件和记录，缺评审、修改和控制中任意一项内容扣2分，无记录扣2分。 1.3 文 件 的 控 制 1．按文件资料控制程序文件，对与质量有关的所有文件和资料（包括质量体系文件、产品质量文件、有关的外部文件和资料等）进行控制。 5 1．检查程序文件和受控文件清单，没有清单扣2分，清单内容不全扣3分。 2．文件应按规定进行批准、发布、更改、废止和保存。 5 2．随机抽查3份程序文件，如未按文件管理规定执行，每发现一处不符合要求扣1分。 3．按规定受控的文件应有受控状态标识。 5 3．随机抽查受控文件5份，每发现1份无受控标识扣1分。 4．发布、使用的文件为批准的有效版本，已作废的文件除留档外，不得在工作现场出现。 5 4．在工作现场发现1份无标识的作废文件扣2分，发现2份扣5分。 5．文件的更改应及时、准确，并应由该文件的原审批部门进行审批。 5 5．随机抽查5份文件，发现有1处修改未按规定执行扣2分，发现2处扣5分。 6．应制定质量记录的管理规定（规定至少应包含记录分类、汇总、保管、保存期限等内容）。 5 6．检查质量记录的管理规定，内容不完整，每缺1项扣1分。 1.4 组 织 机 构 1．企业最高管理者应在厂级管理层中指定一名成员为管理者代表，并书面明确其职责和权限。 5 1．检查管理者代表任命文件及其职责规定，无文件或未规定职责扣5分，职责规定不全扣3分。 2．对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员，应有书面文件规定其职责，包括：企业领导层人员职责与权限；各职能部门职责与权限；检验、验证人员职责与权限；各岗位操作人员的职责与权限；组织机构图。 5 1．检查职能分配表，有1个要素（共17个）未落实职能部门扣1分，并随机抽查3个职能部门，有1个职责与权限不明确扣1分，无组织结构图扣1分。 1.5 人 员 和 培 训 企业应配备与所生产产品相适应的各类人员，并按程序文件进行培训。 1．企业最高管理者应熟悉国家有关医疗器械法律、法规，熟悉产品生产技术，对产品质量负全部责任。 5 1．与高层领导座谈，按评分系数规定评分。 2．从事生产、技术和质量管理的部门负责人应具有大专（或相当于大专以上学历，并熟悉本部门业务，有生产、技术和质量管理的实践经验。生产管理部门与质量管理部门负责人不得互相兼任。 5 2．检查生产、技术和质量管理部门负责人的学历证书与任命文件，每有1人学历不符合要求扣1分，有生产与技术负责人相互兼任扣2分。 3．检验人员须有高中以上学历，实验室检验人员并需经省级以上药品监督管理部门认可的专业机构进行专业技术培训合格。 10 3．检查检验人员的学历证书和培训证书，每有1人学历不符合要求扣1分，未按规定培训每人扣4分。 4．参与企业质量体系内部审核的人员均应有医疗器械内审员证书，内审员不少于2人。 记录项 4．将内审员姓名、证书编号记录并上报。 5．关键生产岗位操作人员应经专业技术培训合格方能上岗。 5 5．检查灭菌，注、挤、吹塑和制水操作人员的培训记录，未经培训合格上岗，每发现1人扣1分。 6．有员工名册、按人员培训的程序文件制定的人员培训计划和人员受培训的档案记录。 10 6．检查培训计划和档案记录，无计划扣5分，无档案记录扣10分，记录不全扣5分。 1.6 管 理 评 审 和 内 部 质 量 审 核 1．管理评审的程序文件； 5 1．检查程序文件，无文件扣5分。 2．企业最高管理者，应按管理评审程序规定对质量体系进行评审，确保持续的适应性和有效性； 5 2．检查管理评审频次规定和评审记录，未按规定评审，发现1处扣2分。 3．对管理评审过程中发现的问题应及时采取有效措施，有计划地加以解决； 5 3．检查评审报告，对发现的问题是否及时采取解决措施，按评分系数规定评分。 4．应有内部质量体系审核的程序文件，由有资格的内审员有计划、系统地进行内部质量体系审核； 5 4．检查程序文件、内审计划及内审记录，无文件或记录扣5分。 5．内审过程中发现的问题有关部门负责人应及时采取纠正措施，并在跟踪审核活动中应予验证； 5 5．检查内审不合格报告和跟踪验证记录，未采取纠正措施或未跟踪验证，每发现1处不符合要求扣1分。 6．管理评审、内审记录（报告等）应予以保存。 5 6．检查管理评审、内审记录归档保存情况，按评分系数规定评分。 2 生 产 环 境、 设 施、 布 局 标准分 [145] 合格分 [116] 2.1 厂 址 厂 区 1．厂区位置应远离空气和水污染区；洁净厂房与市政交通干道之间的距离不小于50米； 5 1．察看厂区周围环境，附近有污染源或洁净厂房与市政交通干道之间的距离小于50米扣5分。 2．厂区内应整洁，无积水、杂草、露天垃圾、蚊蝇孳生地，垃圾及废弃物料有指定的集中堆放地点，并有防扩散措施； 5 2．察看现场，每发现1项不符合要求扣1分。 3．厂区内应尽量减少露土面积；路面平整不易起尘； 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．厂生产区与生活区分开。 5 4．察看现场，按评分系数规定评分。 2.2 生 产 厂 房 1．企业应提供洁净区内生产工艺流程图和空气调节、配电照明等平/立面图；新建、改建、扩建的洁净区厂房应提供有资质的设计单位设计的图纸。 5 1．检查有关资料，每缺1种扣1分；在本细则发布后，新建、改建、扩建的图纸不符合要求扣2分。 2．应采用中央空调、集中送风的空气调节净化系统，有管理文件和保养维护记录。 10 2．察看现场，非中央空调、集中送风扣10分，无管理文件或保养维护记录扣2分。 3．进入洁净区的管道、送、回风口布局合理，水、电、气输送线路与墙体接口处应可靠密封，照明灯具不得悬吊。 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．洁净车间安全门向安全疏散方向开启，平时密封良好，紧急情况发生时应能保证畅通。 5 4．察看现场，无安全门扣5分，不向安全疏散方向开启扣5分，密封不良扣3分，不能保证畅通扣3分。 5．洁净车间门口应有有效防止异物进入的措施，有玻璃窗的应双层密闭，进入清洁区前的门厅宽敞、明亮、整洁。 5 5．察看现场，按评分系数规定评分 6．有足够的人员清洁空间，洗衣间的洁净度级别不低于三十万级，应有足够的洗衣、干燥空间并配置消毒设施。 10 6．察看现场，每发现1处不符合要求扣1分；查洗衣间检测报告，洁净度未达到要求扣8分。 7．不同洁净度要求的区间出入口处，有易于观察的压差表，洁净区各车间应有温、湿度计，压差表、温、湿度计有校验记录，自然照度差和有夜班的应有应急照明设施。 5 7．察看现场，每发现1处不符合要求扣1分。 8．洁净区应按本《细则》相应附件的规定进行监测，监测项目要有记录并达到要求。 记录项 8．抽查半年监测记录，企业需提供1年内由省市药监部门认可的检测机构出具的检测报告，并现场验证温、湿度和压差。复印1份全项检测记录或/和报告，并与现场验证情况记录一起上报。 9．洁净区内墙、顶棚和地面应平整、光滑、无裂缝、无颗粒物脱落、无油（水）渍，能耐受清洗和消毒，水池、地漏不得对无菌医疗器具产生污染。 5 9．察看现场，按评分系数规定评分 。 10．生产区按工艺流程合理布局，人流、物流应分开，洁净区的门应密封良好，并向洁净度高的方位开启。 10 10．察看现场，工艺布局不合理（如交叉往复）或人流、物流未分开扣3分，其他不符合要求扣2分。 11．操作台(板)应光滑、平整、无缝隙、不脱落异物，便于清洗、消毒，不可用木质或油漆台面。 5 11．察看现场，凡用木质或油漆台面的扣5分。其他每发现1处不符合要求扣1分。 12．洁净区内应配置空气消毒装置，有平面布置图、编号和使用记录。 5 12．察看现场，缺1项扣2分 13．每个洁净间（区）工作人员人均面积≥4m2。 5 13．人均面积不足4 m2扣5分。 14．注、挤塑间送、回风合理，回风不得再循环使用。 5 14．查空调净化送风系统图纸，并现场复核，按评分系数规定评分。 2.3 人 员 净 化 1．应建立、执行人员进出洁净区的清洁程序和管理制度，人员清洁程序合理。 5 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．洗手装置（按最大班人数计算）每10人设一个，龙头关闭不能用手，如有卫生间、洁具间、职工休息室不能对洁净区产生不良影响。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．进入洁净区工作的人员应穿不易脱落纤维的防静电工作服（应能阻留人体脱落物）并戴口罩,非一次性使用口罩、工作鞋要规定清洗办法和频次。 5 3．检查管理规定，并察看现场，按评分系数规定评分。 2.4 物 料 净 化 1．应建立、执行物料进出洁净区的清洁程序，有脱外包装室、净化室和双层传递窗（或气闸室）。 10 1．察看现场，不执行程序规定扣5分，无脱外包装室扣5分，无双层传递窗或气闸室扣5分。 2．精洗、烘干工序应在10万级洁净室（区）内独立的工作间进行。 5 2．察看现场，如有精洗、烘干工序，精洗、烘干工序不在10万级洁净区（室）内独立的工作间进行，扣5分。 2.5 用 水 、 用 气 设 施 1．具有制备达到纯化水要求的设备（需清洗与药、血液直接接触部件的应制备注射用水），水的输送管道和贮罐应是不锈钢或其他无毒材料并定期消毒，制水能力能满足生产需要。 记录项 1．企业提供工艺用水及用量分析报告，提供制水设备型号及制水能力，所用管道、储罐材料和清洗、消毒规定及记录。确认后上报。 2．冷却用水应达到国家饮用水标准，洁净区工位器具应用纯化水清洗，清洗与药（血）液直接接触部件应用注射用水。 5 2．察看现场，发现1项不符合要求扣5分 3．应按控制工艺用水的管理文件和相关标准检测并记录：用去离子法制得的纯化水：电阻率＞0.5兆欧·厘米（或电导率≤2μs/cm）1次／班。用蒸馏法制得的纯化水和注射用水：PH、氯化物、铵盐1次 / 班检测。全性能检测 1次／周。 5 3．查文件和检测记录，无文件或记录扣5分，每发现1处记录不符合要求扣1分。 4．洁净室（区）内使用的压缩气体应经过净化处理，与产品使用表面相接触的气体应进行验证和常规控制。 5 4．察看现场，洁净室（区）内使用的压缩气体未经过净化处理扣5分，未经验证和控制扣5分。 3 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 标准分 [70] 合格分 [56] 3.1 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 技 术 要 求 1．洁净区内选用的设备与工装应具有防尘、防污染措施，设备、工装与管道表面应光洁、平整、不得有颗粒物质脱落，易于清洗和消毒。 5 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．与物料或产品直接接触的设备、工装及管道表面应清洁卫生、无毒、耐腐蚀、无死角，并易于清洗和消毒。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．设备所用的润滑剂、冷却剂、清洗剂及在洁净区内通过模具成型后不清洗的零配件所用的脱模剂，都不得对产品造成污染。 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．置独立的模具间（或区域），用于模具的维护和存放。 5 4．察看现场，无独立的模具间（或区域）扣5分，有区域但无防污染措施扣3分。 5．工位器具应易于清洗和消毒，应定期使用纯化水在洁净区内清洗，在洁净区内用于储存的工位器具应无孔带盖且有明显标识。洁净区与一般生产区使用的工位器具要严格分开、不得交叉使用。 10 5．察看现场，并核查工位器具清洗记录，发现1处不符合要求扣5分。 3.2设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 配 置 1．企业应配置与生产规模相适应的工位器具。 10 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．企业应配置与生产规模相适应的生产设备和工艺装备。其中包括：全部注、挤、吹塑件的加工设备，注射针、静脉输液针生产企业还应具有与生产工艺相适应的针管加工设备。 记录项 2．检查设备台帐与工装明细表，并在现场核对后复印上报。 3.3 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 管 理 1．生产设备、工艺装备实行统一购置、统一安装验收、统一管理、建立台帐。对主要设备和工艺装备并应建立档案。 5 1．检查主要设备和工艺装备的采购、安装、验收记录与档案，按评分系数规定评分。 2．建立生产设备、工艺装备的检查、维修、保养制度和工位器具管理制度。对生产设备的完好状态应有明显标识。 5 2．检查管理制度，并察看现场，按评分系数规定评分。 3．应编制主要设备的操作规程，明确规定设备的使用方法、维护保养方法和频次。 5 3．检查主要设备操作规程，按评分系数规定评分。 4．主要设备和工艺装备的操作人员、维修人员应经培训合格后上岗。特殊环境下工作的灭菌设备操作人员、维修人员应持证上岗。 5 4．核查主要设备和工装操作人员上岗证，每发现一人无上岗证扣1分。 5．应做好主要设备和工艺装备的检查、维修、保养、验证，并做好记录。 5 5．检查设备和工艺装备的维修、保养、验证记录，每有一项不符合要求扣1分。 6．生产设备、工艺装备和工位器具的技术指标应符合洁净环境控制和工艺文件的要求。 5 6．察看现场，按评分系数规定评分。 4 采 购 与 库 房 管 理 标准分 [60] 合格分 [48] 4.1 采 购 文 件 应制订原料、外协件和外购件采购程序文件和管理文件，以确保所采购的产品符合规定要求。 1．应编制采购文件，至少包括采购计划、采购清单、采购合同/技术协议书、分承包方名录。 注：采购清单中若有必须持有医疗器械产品注册证、生产企业许可证企业的产品（主要零组件、粒料），应符合本《细则》规定。 5 1．检查采购文件，每缺1项扣2分。 2．采购合同/技术协议书应明确规定采购物料的质量要求，至少包括以下内容：产品名称、型号规格、执行标准或技术条件、检验规程、接收方式及有关技术资料的名称或其他明确标识的适用版本。 5 2．随机抽查3份采购合同和/或技术协议书，每有1项内容不符合要求扣2分。 3．对没有国家标准和行业标准的原材（辅）料，企业应制定符合产品要求的技术标准，直接采用分供方企业标准的，应满足产品标准要求； 5 3．检查原（辅）材料标准，每有1项不符合合要求扣2分。 4．应保存有关采购文件，以满足可追溯性要求。 5 4．检查采购文件的归档保存情况，按评分系数规定评分。 4.2 分 承 包 方 评 价 应制定分承包方评价的程序文件。 1．应根据采购文件的要求，评价和选定分承包方，建立并保存合格的分承包方的质量记录。 5 1．根据合格分承包方名单，查评价记录，每缺1份扣3分。 2．承包方评价的内容至少应包括： a.关键外购、外协件的分承包方是否具有符合国家法律、法规、规章及本《细则》规定要求的证照； b.分承包方的生产条件是否具备本《细则》规定要求的设备条件和环境条件； c.分承包方是否具备按产品标准要求的检测方法和规程进行检测，并保证产品质量的能力； d.分承包方能够承担的质量责任或质量保证内容； e.交货能力。 记录项 随机抽查3份分承包方评价记录，复核后复印上报。 3．分承包方评价每年进行一次。 5 3．抽查近1年的分承包方评价记录，未按规定进行评价扣5分。 4.3 物 料 与 库 房 管 理 应制订库房管理（搬运、贮存、包装、防护和交付）的程序文件，防止产品在使用前或交付前受到损坏或变质。 1．有完善的入库验收程序。 5 1．检查入库验收程序或规定，无程序或规定的扣5分。 2．有良好的贮存条件（库房清洁、干燥、通风良好并有足够的空间和适当的设施）。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．各类物资分类存放（包括同品种但批号不同的主要物料），库存货位卡清楚，待验品、合格品、不合格品应严格分开并有状态标识。 10 3．察看现场，有1项不符合要求扣5分。 4．消防措施完备。 5 4．察看现场，按评分系数规定评分。 5．物料和成品发放应有记录，并有专人管理库房，帐卡物相符。 5 5．随机抽查物料和成品发放记录各3份，并核查帐、卡、物，每有1处不符合要求扣2分。 5 技 术 文 件 管 理 标准分 [60] 合格分 [48] 5.1 产 品 图 样 和 技 术 标 准 1．图样审批手续完整、图纸至少应有设计、制图、审核等人员的签署。 5 1．随机抽查3份图纸，每缺1处签字扣2分。 2．产品图样应有零件明细表、外购、外协件明细表、总装图、所有零件的零件图、包装图，并均应有审批手续。 5 2．随机抽查3份图纸，每缺一种扣2分，无审批手续扣3分。 3．产品图样上的技术要求、零件名称、尺寸和公差应符合产品标准要求，各部门用图与底图一致，图与物一致。 10 3．随机抽查3份图纸，图物不一致或各部门用图与底图不一致扣5分，其余每有1处不符合要求扣1分。 4．企业必须具有附件中标准清单所列的产品及相关标准。 5 4．按查标准清单随机抽查10份标准，每缺1份扣2分。 5.2 包 装 、 合 格 证 、 使 用 说 明 书 1．产品包装标志应符合产品标准要求，且在产品单、外包装上标明产品注册证号。 5 1．检查产品中、外包装是否与产品标准规定一致，每有1处不符合要求扣2分。 2．产品单包装标志应符合产品标准要求，并按产品标准印制产品使用说明及警示说明，能正确指导用户使用，说明书改动或扩大使用范围时，应履行有关法规程序并经批准。在产品标准中未规定单包装需印制产品使用说明及警示说明的，应在单包装内放置使用说明及警示说明。 5 2．检查产品单包装标志及其使用说明，每有1处不符合要求扣2分。 3．应制定产品合格证的使用管理办法，严格收发并记录。合格证至少包含：产品名称、型号规格、生产批号和检验人员代号。 5 3．检查合格证及其使用管理办法，无收发记录扣5分；合格证不符合要求，每有1处扣1分。 5.3 工 艺 文 件 工艺文件包括：工艺流程图，工艺过程卡、工艺卡（工序卡）、工艺守则或作业指导书，工装、工位器具明细表。 1．应有工艺流程图，且流程合理。 5 1．检查工艺流程图，无工艺流程图扣5分，每有1处不符合要求扣1分。 2．应有工艺过程卡，工序齐全、流程合理，并有质量控制要求（关键工序必须编制工艺卡（工序卡）或作业指导书）。 5 2．检查工艺过程卡、关键工序工艺卡（工序卡）或作业指导书，每有一处不符合要求扣3分 3．应有工艺守则，应包括：操作前准备，操作中的注意事项与要求，环境的清理，岗位责任等。 5 3．按工种抽查3份工艺守则，每缺1种扣3分；内容不全，每缺1项扣2分 4．工装、工位器具明细表（包括：编号，名称、数量等）帐物相符。 5 4．核查工装、工位器具，帐物不符合扣3分。 6 生 产 过 程 管 理 标准分 [180] 合格分 [144] 6.1 工 艺 控 制 企业应进行生产工艺的全面验证，确定工艺的可行性。 1．企业生产产品的全部注、挤、吹塑件均应在本厂区内生产；重要零、组件应在本厂区10万级洁净区内生产（自制或外购的产品单包装袋在30万级洁净区内生产），其中与药（血）液直接接触的零、组件和保护套的生产、末道精洗、装配、初包装等工序，必须在本厂区同一建筑体的10万级洁净区内进行。 记录项 1．察看现场，并与提供的厂区、厂房、车间平面布局图核实，复印后上报。 2．产品正式投产前、采用新工艺或工艺改变时应进行生产工艺的验证，并有验证报告（或记录）。 5 2．若采用了新工艺，检查验证报告和记录，按评分系数规定评分。 3．特殊过程和关键工序应设置质量控制点，并编制控制点的管理和指导文件（如工艺卡或作业指导书），进行连续的控制并记录。 10 3．查特殊过程和关键工序的设置规定及记录，有1处不符合要求扣5分。 4．产品生产的一般工序应按工艺文件（如工艺卡或作业指导书）进行操作。 5 4．察看现场，按评分系数规定评分。 5．接触药（血）液的零、组件，要实现均衡生产，产品组装完成后应在24小时内进行灭菌。 10 5．察看现场，按评分系数规定评分。 6．有工艺纪律的检查制度或管理办法并对执行工艺情况进行监督和检查。 5 6．查制度或文件规定，并察看现场，按评分系数规定评分。 6.2 环 境 、 人 员 卫 生 管 理 1．有人流、物流进出洁净区程序规定。 5 1．检查程序规定，无规定扣5分。 2．有完善的操作人员卫生守则、洁净工作服管理办法等管理制度；并应明确在工作时间清理人手汗渍和手表皮脱落的措施。 5 2．检查卫生守则与洁净工作服管理办法，并察看现场，按评分系数规定评分。 3．进入洁净室（区）的人员必须体检合格（每年一次）并按规定程序必须穿戴洁净工作服、帽、鞋、口罩。 10 3．检查文件规定和有关人员近1年的体检合格证明，发现1人未经体检合格上岗扣10分；并察看现场，未按规定穿戴洁净工作服、帽、鞋、口罩扣10分。 4．洁净室（区）的净化系统、消毒及照明等装置应按规定进行清洁、维护和保养并进行记录。 10 4．检查规定和清洁、维护、保养记录，按评分系数规定评分。 5．洁净室（区）环境在静态检测合格前提下，企业应按附件规定的项目和频次进行动态监测并做好记录。 5 5．检查动态监测记录，无记录扣5分。 6.3 标 识 与 可 追 溯 性 1．应制定在生产全过程使用适宜的产品标识的管理办法或规定。 5 1．检查办法或规定，无办法或规定扣5分。 2．产品在形成过程中应有清晰的状态标识和可追溯性标识。 5 2．察看现场，标识不清晰的扣3分，无标识的扣5分。 3．产品生产批的划分应符合标准要求，批号的管理应严格按照企业管理文件要求。按批号（生产批号或灭菌批号）要能追溯到：（a）每批产品外购件和原料的批号；（b）每批产品生产过程（包括洁净区环境监测、关键工序及特殊过程参数等）的控制情况；（c）每批产品生产过程中有关设备、模具、人员的情况和质量记录。 记录项 3．从成品库中随机抽取一产品批号进行追踪检查，将检查结果记录并与企业批号管理文件复印件一起上报。 4．产品零、组件上应有本企业的可追溯性标记。 10 4．检查文件规定标记的式样、位置、尺寸，并与实物对照，无规定或标记扣10分，与规定不一致的扣8分，规定不明确的扣5分。 5．紧急放行：如应生产急需对生产物料来不及检验而放行时，必须由生产部门提出申请，质管负责人审批后放行，同时必须对该物料做出特殊标识并做好记录，确保具有可追溯性。 5 5．检查文件规定和记录，按评分系数规定评分。 6.4 不 格 品 控 制 企业应制定和实施不合格品控制程序文件，以防止不合格品的非预期使用。 1．对不合格品进行标识、登记、隔离并严格按规定的职责和权限对不合格品进行评价、处置。 10 1．检查文件规定和记录，并察看现场，半成品每有1处不符合要求扣2分，成品不符合要求扣5分。 2．不合格品经返工后，应按规定进行重新检验并进行记录。 5 2．检查文件规定和记录，发现1次返工后未重新检验扣5分。 6.5 纠 正 和 / 或 预 防 措 施 1．由质量管理部门会同有关部门建立企业的内、外部质量信息反馈制度，形成预警系统，明确采取纠正和/或预防措施的程序、方法，建立产品质量反馈、统计分析、质量事故处理、产品追回制度并建立报告制度、通告制度。并建立报告、通告的程序文件。 10 1．检查文件，每发现1处不符合要求扣2分。 2．对产品质量有影响的信息要进行整理、分析，积极查找原因并有记录。 5 2．检查记录，按评分系数规定评分。 3．对影响产品质量的不合格应采取纠正和/或预防措施，对产品安全、有效性有影响的不合格和质量体系的系统性不合格应按规定制定纠正和/或预防措施计划，并组织实施和跟踪验证。 5 3．检查对影响产品质量的不合格因素是否采取纠正措施并有追踪验证记录，按评分系数规定评分。 4．确保将所采取预防措施的有关信息提交给管理评审。 5 4．检查管理评审规定和记录，若采取预防措施但未提交管理评审的扣5分。 6.6 环 氧 已 烷 灭 菌 1．企业应具有独立分隔的灭菌区域和与生产规模相适应的灭菌设备。 10 1．察看现场，无独立分隔灭菌区域扣10分；24小时内不能将组装好的产品进行灭菌扣10分。 2．灭菌区域应能保证待灭菌产品和已灭菌产品分开存放，待灭菌产品的送进和已灭菌产品的送出各行其道、严格分开，并有明显标识。 5 2．察看现场，有1项达不到要求扣5分。 3．灭菌区域内应具有防爆、防火和强制通风设施。 5 3．察看现场，有1项设施不符合要求扣5分。 4．应掌握待灭菌产品的微生物初始污染情况。每台灭菌设备和工艺均应经过验证，并出具验证证明文件。新购灭菌设备必须有医疗器械产品注册证。 记录项 4．核查验待灭菌产品的微生物初始污染检测报告、灭菌设备和工艺验证证明文件和新购灭菌设备注册证并复印上报。 5．应制定灭菌常规控制文件、灭菌工艺守则、灭菌器操作规程、灭菌器维护保养规程和环氧乙烷气体存放管理制度。 5 5．检查文件规定，缺一项扣5分。 6．操作人员应严格按灭菌工艺文件规定进行操作并有完整的灭菌过程及参数记录。 5 6．检查文件规定，询问操作人员，核实灭菌记录，有一项不相符扣5分。 7．对灭菌排放的环氧乙烷残气应进行处理并达到相应的环保要求。 10 7．检查环保证明，并现场察看处理情况，无证明或未处理就排放扣10分。 8．应具有与灭菌能力相适应的解析区域，使解析产品与检验合格成品区域分开，标记明显。并应建立解析管理制度。 5 8．检查制度，并察看解析区，有一项不符合要求扣5分。 6．7 其 它 灭 菌 方 法 ： 辐 射 灭 菌 1．企业应具有独立分隔的辐射产品库，与未辐射产品库应有明确标识。 参照6.6条评分。 2．通过验证确定产品初始污染菌数。（产品初始污染水平N0）。 3．产品材质与包装材料辐射后是否完好、无损、无变化。（查近一年留样样品）。 4．应提供经验证产品及包装（中、小包装）对辐射剂量、原材料和贮存条件的影响，并确定产品和包装最大可接收剂量。 5．供加工的证明文件（由辐射厂家提供）。 1)产品装载模式图及说明； 2)辐射容器内，剂量计放置和间距； 3)产品剂量分布，完全证实装载模式最小和最大剂量区。 6．提供辐射环境条件的记录：温度、湿度、光照、周围散发布情况。 7．灭菌记录并保存：产品名称、编号、批号、辐射日期、产品堆放密度、堆码方式、传输速度、辐射时间以及辐射源类型、活动及排放方式。运行操作人员、剂量监测人员以及负责人签名。 8．辐射产品外包装应有化学指示物标识。 7 质 量 保 证 和 质 量 控 制 标准分 [145] 合格分 [116] 7.1 部 门 1．质量管理部门不能隶属于生产制造部门，应直接对企业最高管理者负责。 5 1．检查相关文件，不符合要求，扣5分。 2．质量管理部门应配备与生产规模相适应的质量管理和检验人员。 5 2．检查质量管理和检验人员的配备情况，按评分系数规定评分。 3．质量管理部门负责生产全过程的质量管理和检验工作，有权批准或否定一切物料及中间产品的使用和产品出厂。 5 3．检查质量管理部门的职责，不符合要求扣5分。 7.2 实 验 室 1．质检部门至少应设立物理性能检验室、化学性能检验室、生物性能检验室和产品留样室。 5 1．察看现场，缺一处扣5分。 2．各检验室、留样室与企业生产规模、产品检验项目等能相适应。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．检验室、留样室整洁、干燥、通风良好。 5 3．察看现场，有一项不符合要求扣5分。 4．检验人员岗位职责明确，应经过专业培训并有相应证书。 5 4．检查验职责规定，不明确扣5分。 5．检验人员应熟练掌握其职责所规定的检验方法和相关知识，能现场完成规范的检验操作。 记录项 5．现场随机确定一名成品检验人员，现场进行检验操作，并将考核情况记录上报。 7.3 检 验 与 试 验 1．应制定原材（辅）料、外协外购件验收标准和检验或验证的程序文件。 5 1．检查原材（辅）料、外协外购件验收标准和检验或验证的程序文件，每缺一项扣2分。 2．采购的原材（辅）料按进货检验程序和所购原材（辅）料的医用级标准要求进行检验或验证，没有可参照标准的，企业应制定评价、验收标准。应保存所有进货检验或验证的原始记录。 10 2．随机抽查5份检验或验证记录，有1处不符合要求扣5分。 3．未经检验或验证合格的原材（辅）料、外购外协件（紧急放行和让步接受除外）不能投入生产。 5 3．检查中发现有一次未经检验或验证合格的原材（辅）料、外购外协件（紧急放行和让步接受除外）投入生产扣5分。 4．制定过程检验规程，建立过程检验结果的统计分析方法，及时反馈统计分析结果。 5 4．检查文件和记录，按评分系数规定评分。 5．需紧急放行或让步接受时，质量检验负责人应签署意见（生产制造部门应按质检部门意见和有关紧急放行的文件规定严格保证其可追溯性），并做好记录，一旦发现不符合要求时，能确保立即全部追回。 5 5．检查文件和记录，发现有1次不符合要求扣5分。 6．应按产品标准制订产品检验方法和规程，并按规定进行产品抽样。 5 6．检查产品检验规程和方法及抽样记录，发现1项不符合要求扣5分。 7．型式检验：按产品标准的要求进行型式检验，并应具备除动物实验外的全部检验条件和能力。 5 7．对照标准检查周期检验报告、检验条件和能力，发现1处不符合要求扣5分。 8．出厂检验：产品标准要求的检验项目（包括进货检验和过程检验）均已完成且结果合格，检验报告并经质检负责人签署，产品才能出厂。 5 8．对照标准检查成品出厂检验报告，发现1处不符合要求的扣5分。 9．应使用适当的方法对产品检验状态进行标识。 5 9．察看现场产品状态标识与规定是否一致，不一致扣5分。 7.4 检 验 和 试 验 仪 1．应建立实验仪器、计量器具管理办法。 5 1．检查文件，无管理办法扣5分。 2．专人负责检验仪器、设备和计量器具管理并应设立台帐，帐物应相符，仪器、设备、计量器具状态标识清楚。 5 2．检查台帐，与实物核对，并察看状态标识，有1处不符合要求扣3分。 3．仪器、设备应能满足检验要求，对实验条件或环境有特殊要求的仪器应配置与要求相适应的条件。 10 3．检查仪器、设备档案，并察看现场，有1处不符合要求扣10分。 4．对需进行周期性校验的测（计）量用仪器、仪表要建立校验计划并保留校验记录。 5 4．检查计量用仪器、仪表的检定或校验证书、校验计划和记录，缺1项扣5分。 5．应有与实验项目要求相适应的化学试剂和化学试剂管理规定并专人负责管理。自行配制的具有有效期要求的化学试剂要标明失效期和配制人。 5 5．检查管理规定和自行配制记录，每有1处不符合要求扣2分。 7.5 报 告 与 记 录 1．有填写检验报告（记录）的文件规定。 5 1．检查文件，无文件规定扣5分。 2．检验报告（记录）应真实、字迹工整清晰、不得随意涂改和伪造。 记录项 2．随机抽查3份检验报告，核对后复印1份上报。 3．应至少保留产品的检验合格记录至产品失效期后一年，这些记录应清楚地表明产品的检验项目数据、结论和签署人。 5 3．从生产记录中随机抽查3份保留的产品检验报告，每有1处不符合要求扣2分。 4．企业生产的不合格品要按规定处理并有处理结果记录。 5 4．查验不合格品处理情况，不符合要求的扣5分。 7.6 留 样 1．应制定产品留样观察的有关规定。 5 1．检查制度，无制度扣5分，制度不完善扣2分。 2．每生产批产品必须留样（生产批包含灭菌批应按灭菌批留样），并应建立台帐，一般留样数量应满足质量追溯要求，重点留样应满足对产品全性能检测的要求。 5 2．根据台帐核查产品留样样品数量是否符合要求，每有1处不符合要求扣2分。 3．应定期对留样进行观察和/或检测，记录应齐全。 5 3．随机抽查3批留样，检查观察记录，无观察记录或记录项目不齐全扣5分。 8 销 售 服 务 标准分 [35] 合格分 [28] 8.1 销 售 合 同 1．所有销售的产品均应有合同或订单（含以电话、传真等形式订货记录），对可能存在风险的合同还应进行评审。 5 1．检查销售合同或订单，如有风险合同不评审扣5分。 2．应建立销售台帐、销售档案和售后服务管理制度。 5 2．检查销售台帐和售后服务制度，缺一项扣5分。 3．质管部门应建立顾客质量信息反馈或投诉档案，对顾客反馈或投诉的质量问题及时进行分析研究、解决处理。 5 3．检查质量反馈信息和投诉档案，如发现没有对质量投诉进行处理，按评分系数规定评分。 4．每批产品均应有销售记录，一旦发现不合格能立即追溯，销售记录应至少保留到失效期满后一年。 10 4．检查销售记录，不能追溯或保存期限不符合要求扣10分。 8.2 销 售 人 员 1．应制定销售人员的管理办法。 5 1．检查管理办法，没有制订管理办法扣5分，办法内容不完善扣3分。 2．销售人员应具有企业法定代表人的委托授权书（企业保留副本）。 5 2．检查委托授权书，没有委托授权书扣5分。 3．销售人员应在销售所在地药品监督管理部门登记，企业应有登记档案。 记录项 3．检查企业提供的销售登记档案和销售人员情况，记录该厂销售人员总数，在外地销售备案登记及分布情况并汇总上报。 项目 条款 检查内容与要求 标准分 检查评分方法 1 质 量 管 理 方 式 标准分 [150] 合格分 [120] 1.1 体 系 文 件 1．企业应按YY0033、GB/T19001和YY/T0287标准要求编制阐明其质量方针并描述其质量体系的质量手册。 5 1．检查质量手册，没有质量手册或质量方针扣5分，缺YY/T0287或YY/T0288的专用要求内容扣3分。 2．质量体系要素至少应包括：管理职责、质量体系、合同评审、文件和资料控制、采购、产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试验、检验和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、搬运-贮存-包装-防护和交付、质量记录的控制、内部质量审核、培训、服务。应按上述要素要求建立程序文件。 10 2．检查程序文件，缺一个文件扣5分，缺两个以上（包括两个）扣10分。 3．应根据程序文件的要求编制相应的能确保质量体系有效运行和控制的文件和规定，并形成记录。 10 3．随机抽查三份程序文件，核查其相关的第三层次文件和质量记录，如一个程序文件中涉及的第三层次文件和记录不齐全扣5分，两个文件不齐全扣10分。 1.2 质 量 手 册 1．质量手册应清楚地描述企业质量体系，阐明由企业最高管理者以文件形式颁发的质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺。 5 1．检查质量手册或文件是否由企业最高管理者以文件形式颁布质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺的内容，缺一项扣3分，缺两项扣5分。 2．各级人员都能理解和贯彻质量方针。 5 2．随机指定不少于5名管理人员座谈，按评分系数规定评分。 3．质量目标明确、可操作性强，在相关职能和层次上得到分解落实。 5 3．随机抽查3个职能部门质量目标的分解落实情况，按评分系数规定评分。 4．质量手册的评审、修改和控制应制订程序文件，并按规定进行，做好记录。 5 4．检查相关的程序文件和记录，缺评审、修改和控制中任意一项内容扣2分，无记录扣2分。 1.3 文 件 的 控 制 1．按文件资料控制程序文件，对与质量有关的所有文件和资料（包括质量体系文件、产品质量文件、有关的外部文件和资料等）进行控制。 5 1．检查程序文件和受控文件清单，没有清单扣2分，清单内容不全扣3分。 2．文件应按规定进行批准、发布、更改、废止和保存。 5 2．随机抽查3份程序文件，如未按文件管理规定执行，每发现一处不符合要求扣1分。 3．按规定受控的文件应有受控状态标识。 5 3．随机抽查受控文件5份，每发现1份无受控标识扣1分。 4．发布、使用的文件为批准的有效版本，已作废的文件除留档外，不得在工作现场出现。 5 4．在工作现场发现1份无标识的作废文件扣2分，发现2份扣5分。 5．文件的更改应及时、准确，并应由该文件的原审批部门进行审批。 5 5．随机抽查5份文件，发现有1处修改未按规定执行扣2分，发现2处扣5分。 6．应制定质量记录的管理规定（规定至少应包含记录分类、汇总、保管、保存期限等内容）。 5 6．检查质量记录的管理规定，内容不完整，每缺1项扣1分。 1.4 组 织 机 构 1．企业最高管理者应在厂级管理层中指定一名成员为管理者代表，并书面明确其职责和权限。 5 1．检查管理者代表任命文件及其职责规定，无文件或未规定职责扣5分，职责规定不全扣3分。 2．对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员，应有书面文件规定其职责，包括：企业领导层人员职责与权限；各职能部门职责与权限；检验、验证人员职责与权限；各岗位操作人员的职责与权限；组织机构图。 5 1．检查职能分配表，有1个要素（共17个）未落实职能部门扣1分，并随机抽查3个职能部门，有1个职责与权限不明确扣1分，无组织结构图扣1分。 1.5 人 员 和 培 训 企业应配备与所生产产品相适应的各类人员，并按程序文件进行培训。 1．企业最高管理者应熟悉国家有关医疗器械法律、法规，熟悉产品生产技术，对产品质量负全部责任。 5 1．与高层领导座谈，按评分系数规定评分。 2．从事生产、技术和质量管理的部门负责人应具有大专（或相当于大专以上学历，并熟悉本部门业务，有生产、技术和质量管理的实践经验。生产管理部门与质量管理部门负责人不得互相兼任。 5 2．检查生产、技术和质量管理部门负责人的学历证书与任命文件，每有1人学历不符合要求扣1分，有生产与技术负责人相互兼任扣2分。 3．检验人员须有高中以上学历，实验室检验人员并需经省级以上药品监督管理部门认可的专业机构进行专业技术培训合格。 10 3．检查检验人员的学历证书和培训证书，每有1人学历不符合要求扣1分，未按规定培训每人扣4分。 4．参与企业质量体系内部审核的人员均应有医疗器械内审员证书，内审员不少于2人。 记录项 4．将内审员姓名、证书编号记录并上报。 5．关键生产岗位操作人员应经专业技术培训合格方能上岗。 5 5．检查灭菌，注、挤、吹塑和制水操作人员的培训记录，未经培训合格上岗，每发现1人扣1分。 6．有员工名册、按人员培训的程序文件制定的人员培训计划和人员受培训的档案记录。 10 6．检查培训计划和档案记录，无计划扣5分，无档案记录扣10分，记录不全扣5分。 1.6 管 理 评 审 和 内 部 质 量 审 核 1．管理评审的程序文件； 5 1．检查程序文件，无文件扣5分。 2．企业最高管理者，应按管理评审程序规定对质量体系进行评审，确保持续的适应性和有效性； 5 2．检查管理评审频次规定和评审记录，未按规定评审，发现1处扣2分。 3．对管理评审过程中发现的问题应及时采取有效措施，有计划地加以解决； 5 3．检查评审报告，对发现的问题是否及时采取解决措施，按评分系数规定评分。 4．应有内部质量体系审核的程序文件，由有资格的内审员有计划、系统地进行内部质量体系审核； 5 4．检查程序文件、内审计划及内审记录，无文件或记录扣5分。 5．内审过程中发现的问题有关部门负责人应及时采取纠正措施，并在跟踪审核活动中应予验证； 5 5．检查内审不合格报告和跟踪验证记录，未采取纠正措施或未跟踪验证，每发现1处不符合要求扣1分。 6．管理评审、内审记录（报告等）应予以保存。 5 6．检查管理评审、内审记录归档保存情况，按评分系数规定评分。 2 生 产 环 境、 设 施、 布 局 标准分 [145] 合格分 [116] 2.1 厂 址 厂 区 1．厂区位置应远离空气和水污染区；洁净厂房与市政交通干道之间的距离不小于50米； 5 1．察看厂区周围环境，附近有污染源或洁净厂房与市政交通干道之间的距离小于50米扣5分。 2．厂区内应整洁，无积水、杂草、露天垃圾、蚊蝇孳生地，垃圾及废弃物料有指定的集中堆放地点，并有防扩散措施； 5 2．察看现场，每发现1项不符合要求扣1分。 3．厂区内应尽量减少露土面积；路面平整不易起尘； 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．厂生产区与生活区分开。 5 4．察看现场，按评分系数规定评分。 2.2 生 产 厂 房 1．企业应提供洁净区内生产工艺流程图和空气调节、配电照明等平/立面图；新建、改建、扩建的洁净区厂房应提供有资质的设计单位设计的图纸。 5 1．检查有关资料，每缺1种扣1分；在本细则发布后，新建、改建、扩建的图纸不符合要求扣2分。 2．应采用中央空调、集中送风的空气调节净化系统，有管理文件和保养维护记录。 10 2．察看现场，非中央空调、集中送风扣10分，无管理文件或保养维护记录扣2分。 3．进入洁净区的管道、送、回风口布局合理，水、电、气输送线路与墙体接口处应可靠密封，照明灯具不得悬吊。 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．洁净车间安全门向安全疏散方向开启，平时密封良好，紧急情况发生时应能保证畅通。 5 4．察看现场，无安全门扣5分，不向安全疏散方向开启扣5分，密封不良扣3分，不能保证畅通扣3分。 5．洁净车间门口应有有效防止异物进入的措施，有玻璃窗的应双层密闭，进入清洁区前的门厅宽敞、明亮、整洁。 5 5．察看现场，按评分系数规定评分 6．有足够的人员清洁空间，洗衣间的洁净度级别不低于三十万级，应有足够的洗衣、干燥空间并配置消毒设施。 10 6．察看现场，每发现1处不符合要求扣1分；查洗衣间检测报告，洁净度未达到要求扣8分。 7．不同洁净度要求的区间出入口处，有易于观察的压差表，洁净区各车间应有温、湿度计，压差表、温、湿度计有校验记录，自然照度差和有夜班的应有应急照明设施。 5 7．察看现场，每发现1处不符合要求扣1分。 8．洁净区应按本《细则》相应附件的规定进行监测，监测项目要有记录并达到要求。 记录项 8．抽查半年监测记录，企业需提供1年内由省市药监部门认可的检测机构出具的检测报告，并现场验证温、湿度和压差。复印1份全项检测记录或/和报告，并与现场验证情况记录一起上报。 9．洁净区内墙、顶棚和地面应平整、光滑、无裂缝、无颗粒物脱落、无油（水）渍，能耐受清洗和消毒，水池、地漏不得对无菌医疗器具产生污染。 5 9．察看现场，按评分系数规定评分 。 10．生产区按工艺流程合理布局，人流、物流应分开，洁净区的门应密封良好，并向洁净度高的方位开启。 10 10．察看现场，工艺布局不合理（如交叉往复）或人流、物流未分开扣3分，其他不符合要求扣2分。 11．操作台(板)应光滑、平整、无缝隙、不脱落异物，便于清洗、消毒，不可用木质或油漆台面。 5 11．察看现场，凡用木质或油漆台面的扣5分。其他每发现1处不符合要求扣1分。 12．洁净区内应配置空气消毒装置，有平面布置图、编号和使用记录。 5 12．察看现场，缺1项扣2分 13．每个洁净间（区）工作人员人均面积≥4m2。 5 13．人均面积不足4 m2扣5分。 14．注、挤塑间送、回风合理，回风不得再循环使用。 5 14．查空调净化送风系统图纸，并现场复核，按评分系数规定评分。 2.3 人 员 净 化 1．应建立、执行人员进出洁净区的清洁程序和管理制度，人员清洁程序合理。 5 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．洗手装置（按最大班人数计算）每10人设一个，龙头关闭不能用手，如有卫生间、洁具间、职工休息室不能对洁净区产生不良影响。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．进入洁净区工作的人员应穿不易脱落纤维的防静电工作服（应能阻留人体脱落物）并戴口罩,非一次性使用口罩、工作鞋要规定清洗办法和频次。 5 3．检查管理规定，并察看现场，按评分系数规定评分。 2.4 物 料 净 化 1．应建立、执行物料进出洁净区的清洁程序，有脱外包装室、净化室和双层传递窗（或气闸室）。 10 1．察看现场，不执行程序规定扣5分，无脱外包装室扣5分，无双层传递窗或气闸室扣5分。 2．精洗、烘干工序应在10万级洁净室（区）内独立的工作间进行。 5 2．察看现场，如有精洗、烘干工序，精洗、烘干工序不在10万级洁净区（室）内独立的工作间进行，扣5分。 2.5 用 水 、 用 气 设 施 1．具有制备达到纯化水要求的设备（需清洗与药、血液直接接触部件的应制备注射用水），水的输送管道和贮罐应是不锈钢或其他无毒材料并定期消毒，制水能力能满足生产需要。 记录项 1．企业提供工艺用水及用量分析报告，提供制水设备型号及制水能力，所用管道、储罐材料和清洗、消毒规定及记录。确认后上报。 2．冷却用水应达到国家饮用水标准，洁净区工位器具应用纯化水清洗，清洗与药（血）液直接接触部件应用注射用水。 5 2．察看现场，发现1项不符合要求扣5分 3．应按控制工艺用水的管理文件和相关标准检测并记录：用去离子法制得的纯化水：电阻率＞0.5兆欧·厘米（或电导率≤2μs/cm）1次／班。用蒸馏法制得的纯化水和注射用水：PH、氯化物、铵盐1次 / 班检测。全性能检测 1次／周。 5 3．查文件和检测记录，无文件或记录扣5分，每发现1处记录不符合要求扣1分。 4．洁净室（区）内使用的压缩气体应经过净化处理，与产品使用表面相接触的气体应进行验证和常规控制。 5 4．察看现场，洁净室（区）内使用的压缩气体未经过净化处理扣5分，未经验证和控制扣5分。 3 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 标准分 [70] 合格分 [56] 3.1 设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 技 术 要 求 1．洁净区内选用的设备与工装应具有防尘、防污染措施，设备、工装与管道表面应光洁、平整、不得有颗粒物质脱落，易于清洗和消毒。 5 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．与物料或产品直接接触的设备、工装及管道表面应清洁卫生、无毒、耐腐蚀、无死角，并易于清洗和消毒。 5 2．察看现场，按评分系数规定评分。 3．设备所用的润滑剂、冷却剂、清洗剂及在洁净区内通过模具成型后不清洗的零配件所用的脱模剂，都不得对产品造成污染。 5 3．察看现场，按评分系数规定评分。 4．置独立的模具间（或区域），用于模具的维护和存放。 5 4．察看现场，无独立的模具间（或区域）扣5分，有区域但无防污染措施扣3分。 5．工位器具应易于清洗和消毒，应定期使用纯化水在洁净区内清洗，在洁净区内用于储存的工位器具应无孔带盖且有明显标识。洁净区与一般生产区使用的工位器具要严格分开、不得交叉使用。 10 5．察看现场，并核查工位器具清洗记录，发现1处不符合要求扣5分。 3.2设 备 、 工 装 、 工 位 器 具 配 置 1．企业应配置与生产规模相适应的工位器具。 10 1．察看现场，按评分系数规定评分。 2．企业应配置与生产规模相适应的生产设备和工艺装备。其中包括：全部注、挤、吹塑件的加工设备，注射针、静脉输液针生产企业还应具有与生产
关于国家药品监督管理局医疗器械产品审查注册中心更名的通知 | 国药监办[2001]393号 | FGWJ-2001-10157 | 2001-08-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局、卫生厅(局)： 根据新药临床研究与注册审评工作的需要，确保药品临床研究质量，经研究决定增补部分医疗机构为国家药品临床研究基地。新增补的基地和原基地中增加的专业为卫生部原药政局1998年经审核拟批准的及国家药品监督管理局于2000年进行现场审核合格的部分医疗机构(详见附件)。 国家药品临床研究基地要认真贯彻执行《药品管理法》及药品临床研究的有关法规、规章，加强对药品临床试验的管理工作，完善各项管理制度，重视并加强药品临床研究人员的法规和专业知识的培训，不断提高新药临床试验水平，保证药品临床研究质量。 新增补的国家药品临床研究基地和专业待《药物临床试验机构资格认定办法》颁布实施后须重新审定。 特此通知 附件：1．增补的国家药品临床研究基地名单(西药) 2．增补的国家药品临床研究基地名单(中药) 3．国家药品临床研究基地增补专业(西药) 国家药品监督管理局 中华人民共和国卫生部 二○○一年九月十七日' | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局、卫生厅(局)： 根据新药临床研究与注册审评工作的需要，确保药品临床研究质量，经研究决定增补部分医疗机构为国家药品临床研究基地。新增补的基地和原基地中增加的专业为卫生部原药政局1998年经审核拟批准的及国家药品监督管理局于2000年进行现场审核合格的部分医疗机构(详见附件)。 国家药品临床研究基地要认真贯彻执行《药品管理法》及药品临床研究的有关法规、规章，加强对药品临床试验的管理工作，完善各项管理制度，重视并加强药品临床研究人员的法规和专业知识的培训，不断提高新药临床试验水平，保证药品临床研究质量。 新增补的国家药品临床研究基地和专业待《药物临床试验机构资格认定办法》颁布实施后须重新审定。 特此通知 附件：1．增补的国家药品临床研究基地名单(西药) 2．增补的国家药品临床研究基地名单(中药) 3．国家药品临床研究基地增补专业(西药) 国家药品监督管理局 中华人民共和国卫生部 二○○一年九月十七日'
关于撤销美国视康眼科视学中心OK镜产品注册证及有关事项的通知【失效】 | 国药监械[2001]394号 | FGWJ-2001-10040 | 2001-08-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 在有关部门的配合下，经过多方面调查，现已查明，美国视康眼科视学中心于1998年申报OK镜产品进口注册时提交了伪造的美国FDA允许该产品进入市场的证明。该公司当时在中国联络、销售和售后服务的代表为大连市西冈奥科镜片部(后撤销)，1999年，欧科镜光学制造(大连)有限公司成立后，继续作为美国视康眼科视学中心OK镜产品在华联络、销售和服务的代表。 国家药品监督管理局已于近日作出决定，撤销“国药器监(进)字98第0486号”注册证，并责成辽宁省药品监督管理局对欧科镜光学制造(大连)有限公司采取相应的处罚措施并依法做好后续工作。 请各省、自治区、直辖市药品监督管理局在根据《角膜塑形镜经营验配监督管理规定》 (国药监市〔2001〕326号)第八条对辖区内经营、验配单位进行备案时，严格落实其经营、使用的OK镜品种。根据“国药监械〔2001〕356号”通知规定，目前允许销售、使用的OK 镜产品有5个品种。请各地认真对OK镜经营验配机构进行检查，发现有标识为美国视康眼科视学中心生产的OK镜产品，立即没收，追究其责任，并将情况上报我局。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○一年八月二十八日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 在有关部门的配合下，经过多方面调查，现已查明，美国视康眼科视学中心于1998年申报OK镜产品进口注册时提交了伪造的美国FDA允许该产品进入市场的证明。该公司当时在中国联络、销售和售后服务的代表为大连市西冈奥科镜片部(后撤销)，1999年，欧科镜光学制造(大连)有限公司成立后，继续作为美国视康眼科视学中心OK镜产品在华联络、销售和服务的代表。 国家药品监督管理局已于近日作出决定，撤销“国药器监(进)字98第0486号”注册证，并责成辽宁省药品监督管理局对欧科镜光学制造(大连)有限公司采取相应的处罚措施并依法做好后续工作。 请各省、自治区、直辖市药品监督管理局在根据《角膜塑形镜经营验配监督管理规定》 (国药监市〔2001〕326号)第八条对辖区内经营、验配单位进行备案时，严格落实其经营、使用的OK镜品种。根据“国药监械〔2001〕356号”通知规定，目前允许销售、使用的OK 镜产品有5个品种。请各地认真对OK镜经营验配机构进行检查，发现有标识为美国视康眼科视学中心生产的OK镜产品，立即没收，追究其责任，并将情况上报我局。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○一年八月二十八日
关于举办中美医疗器械质量体系法规和ISO要求培训班的通知 | 国药监械[2001]382号 | FGWJ-2001-10029 | 2001-08-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省（市）药品监督管理局、各医疗器械检验中心、中国医疗器械质量认证中心、 国家药品监督管理局医疗器械注册审评中心、医疗器械生产企业代表： 经中美双方协商，定于2001年9月10日-13日在昆明市举办“中美医疗器械质量体 系法规和ISO要求培训班”现将有关事项通知如下： 一、培训内容 美国医疗器械分类和医疗器械法规、美国医疗器械进口的要求、质量体系综述、ISO 标准与质量体系之间的关系、质量体系审查技巧、美国和欧共体市场准入的要求、全球协 调工作综述等20余项专题讲座。 二、培训对象 （一）国家药品监督管理局医疗器械司工作人员； （二）国家药品监督管理局医疗器械注册审评中心及中国医疗器械质量认证中心相关 人员； （三）各省、自治区、直辖市药品监督管理局医疗器械主管人员； （四）国家药品监督管理局各医疗器械质量监督检测中心负责人； （五）国内外有关医疗器械生产企业代表(附件2)。 三、培训时间 2001年9月11日至13日培训，9月10日报到。 四、培训地点 云南省昆明市金龙饭店(昆明市北京路575号) 电话：0871-3133015；传真：0871-3133781 乘车路线：出火车站沿北京路由南向北步行15分钟到达；出机场乘出租车10分钟可 到达，车费约15元。 五、具体要求 （一）请各部门根据工作需要认真推荐有关人员参加培训，并于2001年8月20日前 将参加培训人员名单（见附件3）和本人一张二寸免冠照片报医疗器械司。 联系人：邓 刚 电子邮件：tokou@sohu.com 电话：010-68313344-1110 传真：010-68362494 （二）需要接站的参会代表请注明飞机的航班和起飞时间；火车请注明开车的日期和 车次，并传真给云南省药品监督管理局，即安排接站。 培训承办单位：云南省药品监督管理局 地址：昆明市东风西路16号 邮编：650021 联系人及电话：杨黔军、胡 雨 电话：0871-3643206、3640148，传真：0871-3640193 （三）培训食宿费自理。 附件：1.培训日程安排 2.国内外有关医疗器械生产企业代表名单 3.报名回执 国家药品监督管理局 二○○一年八月十日 附件1 时 间 内 容 9日 10日 报 到 9月 11日上午 1、开幕式、介绍与会嘉宾 2、专题讲座： ①美国医疗器械分类和医疗器械法规综述 ②美国医疗器械进口的要求 ③质量体系综述 3、答疑 9月 11日下午 1、专题讲座： ①ISO13485和ISO9001－2000以及质量体系之间的关系 ②美国医疗器械市场准入前的审查 ③欧共体医疗器械市场准入的要求（说明分类要求） ④ISO认证的认可要求 2、答疑 9月 12日上午 1、专题讲座： ①FDA审核员资格和培训 ②检验综述 ③介绍质量体系的检查技巧 2、答疑 9月 12日下午 1、专题讲座： ①质量体系检查技巧：a）管理控制 b）设计控制 c）纠正和预防措施 d）产品和过程控制 ②质量体系过程确认要求和全球协调工作力量指南 2、答疑 9月 13日上午 1、专题讲座： ①全球协调工作力量综述 ②ISO审核员资格 ③ISO审核 2、答疑 9月 13日下午 1、专题讲座： ①美国医疗器械标签 ②没有通过FDA的医疗器械的限制和控制 ③如何得到FDA和EU文件 ④如何利用第三方通过FDA的评估 ⑤FDA标准认可程序 2、答疑 附件2 国内外有关医疗器械生产企业代表名单 1、edtronic China 美敦力(中国)有限公司 2、GUIDANT 美国佳腾国际公司 3、Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗公司 4、GE Medical System. China 通用电器 (中国)有限公司医疗系统 5、Chindex International, Inc. 美中互利工业公司 6、St. Jude Medical 圣犹达医疗用品公司 7、BD， CHINA BD(中国)有限公司 8、Agilent Technologies 安捷伦科技医疗部（飞利浦（中国）投资有限公司医疗系统部） 9、Boston Scientific 波士顿科学国际医疗公司 10、TYCO Healthcare 泰科医疗公司 11、3M CHINA 3M(中国)有限公司 12、ABBOTT DIAGNOSTIC 雅培公司诊断部 13、ROCHE DIAGNOSITCS 罗氏诊断公司 14、沈阳东软数字医疗系统有限责任公司 15、北京万东医疗装备公司 附件3 报 名 回 执 姓 名 性 别 民 族 职 务 年 龄 单 位 邮政编码 单位地址 办公电话 住宅电话 手机／呼机 电子邮件 来程 时间 返程 时间 车次／航班 车次／航班 注：如需接站，请另外传真至云南省药品监督管理局 | 各省（市）药品监督管理局、各医疗器械检验中心、中国医疗器械质量认证中心、 国家药品监督管理局医疗器械注册审评中心、医疗器械生产企业代表： 经中美双方协商，定于2001年9月10日-13日在昆明市举办“中美医疗器械质量体 系法规和ISO要求培训班”现将有关事项通知如下： 一、培训内容 美国医疗器械分类和医疗器械法规、美国医疗器械进口的要求、质量体系综述、ISO 标准与质量体系之间的关系、质量体系审查技巧、美国和欧共体市场准入的要求、全球协 调工作综述等20余项专题讲座。 二、培训对象 （一）国家药品监督管理局医疗器械司工作人员； （二）国家药品监督管理局医疗器械注册审评中心及中国医疗器械质量认证中心相关 人员； （三）各省、自治区、直辖市药品监督管理局医疗器械主管人员； （四）国家药品监督管理局各医疗器械质量监督检测中心负责人； （五）国内外有关医疗器械生产企业代表(附件2)。 三、培训时间 2001年9月11日至13日培训，9月10日报到。 四、培训地点 云南省昆明市金龙饭店(昆明市北京路575号) 电话：0871-3133015；传真：0871-3133781 乘车路线：出火车站沿北京路由南向北步行15分钟到达；出机场乘出租车10分钟可 到达，车费约15元。 五、具体要求 （一）请各部门根据工作需要认真推荐有关人员参加培训，并于2001年8月20日前 将参加培训人员名单（见附件3）和本人一张二寸免冠照片报医疗器械司。 联系人：邓 刚 电子邮件：tokou@sohu.com 电话：010-68313344-1110 传真：010-68362494 （二）需要接站的参会代表请注明飞机的航班和起飞时间；火车请注明开车的日期和 车次，并传真给云南省药品监督管理局，即安排接站。 培训承办单位：云南省药品监督管理局 地址：昆明市东风西路16号 邮编：650021 联系人及电话：杨黔军、胡 雨 电话：0871-3643206、3640148，传真：0871-3640193 （三）培训食宿费自理。 附件：1.培训日程安排 2.国内外有关医疗器械生产企业代表名单 3.报名回执 国家药品监督管理局 二○○一年八月十日 附件1 时 间 内 容 9日 10日 报 到 9月 11日上午 1、开幕式、介绍与会嘉宾 2、专题讲座： ①美国医疗器械分类和医疗器械法规综述 ②美国医疗器械进口的要求 ③质量体系综述 3、答疑 9月 11日下午 1、专题讲座： ①ISO13485和ISO9001－2000以及质量体系之间的关系 ②美国医疗器械市场准入前的审查 ③欧共体医疗器械市场准入的要求（说明分类要求） ④ISO认证的认可要求 2、答疑 9月 12日上午 1、专题讲座： ①FDA审核员资格和培训 ②检验综述 ③介绍质量体系的检查技巧 2、答疑 9月 12日下午 1、专题讲座： ①质量体系检查技巧：a）管理控制 b）设计控制 c）纠正和预防措施 d）产品和过程控制 ②质量体系过程确认要求和全球协调工作力量指南 2、答疑 9月 13日上午 1、专题讲座： ①全球协调工作力量综述 ②ISO审核员资格 ③ISO审核 2、答疑 9月 13日下午 1、专题讲座： ①美国医疗器械标签 ②没有通过FDA的医疗器械的限制和控制 ③如何得到FDA和EU文件 ④如何利用第三方通过FDA的评估 ⑤FDA标准认可程序 2、答疑 附件2 国内外有关医疗器械生产企业代表名单 1、edtronic China 美敦力(中国)有限公司 2、GUIDANT 美国佳腾国际公司 3、Baxter Healthcare Ltd. 百特医疗公司 4、GE Medical System. China 通用电器 (中国)有限公司医疗系统 5、Chindex International, Inc. 美中互利工业公司 6、St. Jude Medical 圣犹达医疗用品公司 7、BD， CHINA BD(中国)有限公司 8、Agilent Technologies 安捷伦科技医疗部（飞利浦（中国）投资有限公司医疗系统部） 9、Boston Scientific 波士顿科学国际医疗公司 10、TYCO Healthcare 泰科医疗公司 11、3M CHINA 3M(中国)有限公司 12、ABBOTT DIAGNOSTIC 雅培公司诊断部 13、ROCHE DIAGNOSITCS 罗氏诊断公司 14、沈阳东软数字医疗系统有限责任公司 15、北京万东医疗装备公司 附件3 报 名 回 执 姓 名 性 别 民 族 职 务 年 龄 单 位 邮政编码 单位地址 办公电话 住宅电话 手机／呼机 电子邮件 来程 时间 返程 时间 车次／航班 车次／航班 注：如需接站，请另外传真至云南省药品监督管理局
关于停止使用北京希翼互通医疗器械公司违法生产、经营的医疗器械产品的通知 | 国药监市[2001]371号 | FGWJ-2001-10280 | 2001-08-08 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 在全国药品、医疗器械市场经济秩序治理整顿专项行动中，北京市药品监督管理局查处了一起违法生产、经营医疗器械案件。经查实，该案中北京希翼互通医疗器械公司非法生产未经注册的“一次性血肿碎吸包”及非法经营未注册的“一次性无菌头皮夹”、“电动开颅钻”、“灭菌骨腊”等产品已销往全国部分省市的使用单位和经营单位（详见附件）。 为防止北京希翼互通医疗器械公司违法生产、经营的医疗器械产品流入市场后所造成的隐患和不良后果继续发生，请各省(区、市)药品监督管理局按上述情况立即组织对本地区的相关经营、使用单位进行检查，如发现涉案产品应立即停止使用、停止销售经营，封存、销毁上述产品，并将情况速报我局。 医疗器械是直接关系人民群众身体健康和生命安全的特殊产品，加强监管是当前整顿 市场经济秩序的重中之重。目前，未经注册生产医疗器械或经营、使用未经注册的医疗器械的现象时有发生，甚至在一些地区还较普遍的存在。对此，各省（自治区、直辖市）药品监督管理局要予以高度重视，要进一步加强对《医疗器械监督管理条例》的宣传贯彻，认真履行监管职责，切实加强对医疗器械的监管，严格依法规范生产、经营和使用行为，凡生产、经营、使用未注册的医疗器械产品的，必须依法严厉查处，保证上市医疗器械产品的安全、有效。 特此通知。 附件：已查实的北京希翼互通医疗器械公司销售统计表 国家药品监督管理局 二○○一年八月八日 附件： 已查实的北京希翼互通医疗器械公司销售统计表 销售品种 销售去向 包装盒生产企业标识 假冒注册证号 一次性血肿碎吸包 河北省唐县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 南昌伟实公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号一次性血肿碎吸包 一次性血肿碎吸包 江宁县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 四川荣县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 江西省萍乡市中医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 四川德庆县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 南昌市伟康医疗器械有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 福建省三明医药采购供应站 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 青岛宏利源医疗器械有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 瓦房店化学试剂医疗器械站 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 福建省三明医药有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 南京宏福医疗器械有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 大连铁路医院商贸公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 广东东莞常平医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 江苏太康金屯乡卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 荣县荣元镇卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 重庆涪陵李渡区卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 南京长青医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 景华医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 李渡区卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 贾江镇卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 尧都区第一人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 张西淀卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 北票矿务局职工总医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性无菌头皮夹 戚江医院 无标识 无 一次性无菌头皮夹 栖霞市中医院 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京华卫医疗器材公司 无标识 无 一次性无菌头皮夹 重庆市万州医药采购供应站 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京盛耀东商贸有限公司 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京市医药贸易中心 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京诚安捷科技开发有限公司 无标识 无 一次性无菌头皮夹 福建百闽新科技医疗器械有限公司 无标识 无 一次性无菌头皮夹 伊盟卫生科技产业协会药械经营部 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京玻璃集团公司销售分公司 无标识 无 电动开颅钻 北京医药医疗器械公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 广州金中健医疗器材有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 上海拜迪贸易有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 通辽市医院 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 北京医药医疗器械公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 南平医疗器械化试玻仪采购供应站 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 天津市医药公司医疗器械批发站 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 江苏省金坛市医用光学仪器厂 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 日照医药集团 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 日照医药集团 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 北京医药医疗器械公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 重庆市万盛区恒盛工贸公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 江苏康曼科技发展有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 天津市医药公司医疗器械批发站 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 北京市医药贸易中心 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 南阳市健民医药有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 深圳安科高技术股份有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 北京协和医学科学技术开发公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 洛阳第二医院 北京希翼互通医疗器械公司 无 灭菌骨腊 四川省罗江县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 南通怡天贸易发展有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 湖南省湘南医疗器械有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 哈尔滨市东北亚医疗器械经销公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 山西省卫生厅科教医疗器械供应站 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 山西省卫生厅科教医疗器械供应站 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 北京协和医学科学技术开发公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 四川达康医疗器械有限责任公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 四川仁玉药械有限责任公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 南通怡天贸易发展有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 南通怡天贸易发展有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 新疆和田地区人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 新疆和田地区人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 北京金泰安公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 大连龙达 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 河南平顶山煤业集团总医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 冲洗球 / 北京希翼互通医疗器械公司 无 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 在全国药品、医疗器械市场经济秩序治理整顿专项行动中，北京市药品监督管理局查处了一起违法生产、经营医疗器械案件。经查实，该案中北京希翼互通医疗器械公司非法生产未经注册的“一次性血肿碎吸包”及非法经营未注册的“一次性无菌头皮夹”、“电动开颅钻”、“灭菌骨腊”等产品已销往全国部分省市的使用单位和经营单位（详见附件）。 为防止北京希翼互通医疗器械公司违法生产、经营的医疗器械产品流入市场后所造成的隐患和不良后果继续发生，请各省(区、市)药品监督管理局按上述情况立即组织对本地区的相关经营、使用单位进行检查，如发现涉案产品应立即停止使用、停止销售经营，封存、销毁上述产品，并将情况速报我局。 医疗器械是直接关系人民群众身体健康和生命安全的特殊产品，加强监管是当前整顿 市场经济秩序的重中之重。目前，未经注册生产医疗器械或经营、使用未经注册的医疗器械的现象时有发生，甚至在一些地区还较普遍的存在。对此，各省（自治区、直辖市）药品监督管理局要予以高度重视，要进一步加强对《医疗器械监督管理条例》的宣传贯彻，认真履行监管职责，切实加强对医疗器械的监管，严格依法规范生产、经营和使用行为，凡生产、经营、使用未注册的医疗器械产品的，必须依法严厉查处，保证上市医疗器械产品的安全、有效。 特此通知。 附件：已查实的北京希翼互通医疗器械公司销售统计表 国家药品监督管理局 二○○一年八月八日 附件： 已查实的北京希翼互通医疗器械公司销售统计表 销售品种 销售去向 包装盒生产企业标识 假冒注册证号 一次性血肿碎吸包 河北省唐县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 南昌伟实公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号一次性血肿碎吸包 一次性血肿碎吸包 江宁县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 四川荣县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 江西省萍乡市中医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 四川德庆县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 南昌市伟康医疗器械有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 福建省三明医药采购供应站 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 青岛宏利源医疗器械有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 瓦房店化学试剂医疗器械站 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 福建省三明医药有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 南京宏福医疗器械有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 大连铁路医院商贸公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 广东东莞常平医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 江苏太康金屯乡卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 荣县荣元镇卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 重庆涪陵李渡区卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 南京长青医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 景华医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 李渡区卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 贾江镇卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 尧都区第一人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 张西淀卫生院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性血肿碎吸包 北票矿务局职工总医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 沪药器监（准）字96第203222号 一次性无菌头皮夹 戚江医院 无标识 无 一次性无菌头皮夹 栖霞市中医院 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京华卫医疗器材公司 无标识 无 一次性无菌头皮夹 重庆市万州医药采购供应站 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京盛耀东商贸有限公司 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京市医药贸易中心 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京诚安捷科技开发有限公司 无标识 无 一次性无菌头皮夹 福建百闽新科技医疗器械有限公司 无标识 无 一次性无菌头皮夹 伊盟卫生科技产业协会药械经营部 无标识 无 一次性无菌头皮夹 北京玻璃集团公司销售分公司 无标识 无 电动开颅钻 北京医药医疗器械公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 广州金中健医疗器材有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 上海拜迪贸易有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 通辽市医院 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 北京医药医疗器械公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 南平医疗器械化试玻仪采购供应站 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 天津市医药公司医疗器械批发站 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 江苏省金坛市医用光学仪器厂 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 日照医药集团 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 日照医药集团 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 北京医药医疗器械公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 重庆市万盛区恒盛工贸公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 江苏康曼科技发展有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 天津市医药公司医疗器械批发站 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 北京市医药贸易中心 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 南阳市健民医药有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 深圳安科高技术股份有限公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 北京协和医学科学技术开发公司 北京希翼互通医疗器械公司 无 电动开颅钻 洛阳第二医院 北京希翼互通医疗器械公司 无 灭菌骨腊 四川省罗江县人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 南通怡天贸易发展有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 湖南省湘南医疗器械有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 哈尔滨市东北亚医疗器械经销公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 山西省卫生厅科教医疗器械供应站 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 山西省卫生厅科教医疗器械供应站 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 北京协和医学科学技术开发公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 四川达康医疗器械有限责任公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 四川仁玉药械有限责任公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 南通怡天贸易发展有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 南通怡天贸易发展有限公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 新疆和田地区人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 新疆和田地区人民医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 北京金泰安公司 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 大连龙达 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 灭菌骨腊 河南平顶山煤业集团总医院 上海手术器械厂、北京希翼互通医疗器械公司联合开发研制 无 冲洗球 / 北京希翼互通医疗器械公司 无
关于落实国药监械[2001]257号文件规定对OK镜说明书修改后允许销售使用的通知 | 国药监械[2001]356号 | FGWJ-2001-10283 | 2001-07-25 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 2001年5月21日，我局针对OK镜产品在使用过程中发生的问题，发出了《关于加强OK镜管理有关事项的紧急通知》(国药管械［2001］257号)，要求所有已注册OK镜产品的制造厂家应重新对产品说明书进行核对补充。目前，多数OK镜产品说明书修改后已陆续报到我局。 我局对报送来OK镜产品的说明书进行了审查，对不符合要求的，已通知申报单位重新修改。截至目前，经我局确认的OK镜产品说明书有5份，根据国药管械［2001］257号文中的规定，自6月30日起，所有销售使用的OK镜都应配有经重新审定的产品使用说明书。为此，我局批准下列5家公司生产的OK镜产品允许销售使用。 1、E&EOpticsInc. 产品注册号：国药管械(进)字99第0021号； 2、美国VisionaryContactLens 产品注册号：国药管械(进)字99第0288号； 3、美国Con-CisecontactLensCorporation 产品注册号：国药管械(进)字99第0808号； 4、美国MetroOpticsInc. 产品注册号：国药管械(进)字99号第0889号； 5、美国CONTEX，Inc. 产品注册号：国药管械(进)字99第0071号。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○一年七月二十五日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 2001年5月21日，我局针对OK镜产品在使用过程中发生的问题，发出了《关于加强OK镜管理有关事项的紧急通知》(国药管械［2001］257号)，要求所有已注册OK镜产品的制造厂家应重新对产品说明书进行核对补充。目前，多数OK镜产品说明书修改后已陆续报到我局。 我局对报送来OK镜产品的说明书进行了审查，对不符合要求的，已通知申报单位重新修改。截至目前，经我局确认的OK镜产品说明书有5份，根据国药管械［2001］257号文中的规定，自6月30日起，所有销售使用的OK镜都应配有经重新审定的产品使用说明书。为此，我局批准下列5家公司生产的OK镜产品允许销售使用。 1、E&EOpticsInc. 产品注册号：国药管械(进)字99第0021号； 2、美国VisionaryContactLens 产品注册号：国药管械(进)字99第0288号； 3、美国Con-CisecontactLensCorporation 产品注册号：国药管械(进)字99第0808号； 4、美国MetroOpticsInc. 产品注册号：国药管械(进)字99号第0889号； 5、美国CONTEX，Inc. 产品注册号：国药管械(进)字99第0071号。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○一年七月二十五日
关于2001年第一季度低频电子脉冲治疗仪类产品质量国家监督抽查结果的通报 | 国药监市[2001]349号 | FGWJ-2001-10193 | 2001-07-23 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全、有效，2001年第一季度， 国家药品监督管理局组织对低频电子脉冲治疗仪类产品进行了质量监督抽查。现将抽查结果通报如下： 一、抽查情况 低频电子脉冲治疗仪类产品主要指频率在一千赫兹以下，以电子脉冲或直流电的形式，通过毫针或皮 肤电极对人体穴位进行刺激，以达到治疗目的的有源医疗器械。 本次抽查共抽取了46家企业生产的低频电子脉冲治疗仪类产品46件。依据《GB9706.1-1995医用电 器设备第一部分：安全通用要求》、《YY0016-1993低频电子脉冲治疗仪》标准，经检测，其中39件产品合 格，抽样合格率为84.8%（见附件1）。 本次抽查发现，不合格产品问题主要集中在电介质强度、输出闭锁和脉冲频率等方面。其中，电介质 强度击穿会产生漏电，无输出闭锁会使患者遭受瞬间大电流刺激，脉冲频率超差直接导致产品有效性降低。 此外，本次抽查中还发现，沈阳大学电子医疗仪器厂等6家企业生产、销售的低频 电子脉冲治疗仪类产品未经注册(附件2)。 二、处理意见 （一）对生产不合格产品企业的处理意见 对本次抽查中质量不合格的低频电子脉冲治疗仪类产品生产企业，由所在地省（市）级药品监督管理 局按照《医疗器械监督管理条例》及法定程序予以处罚，限期整改，责令其对已流入市场的不合格产品采 取必要纠正措施。企业整改完成后，应派员对企业整改情况进行检查，并通知国家药品监督管理局天津医 疗器械产品检验中心进行产品质量复检。 （二）对生产、经营未注册产品的企业的处理意见 对生产、经营未注册低频电子脉冲治疗仪类产品的沈阳大学电子医疗仪器厂、保定市凯利电气厂等6 家企业（见附件2），由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理局按照《医疗器械监督管理条例》及法定 程序予以处罚，并责令其对已流入市场的未经注册产品予以追回。 （三）对未抽查到产品的企业的处理意见 对本次监督抽查中未抽查到产品的企业（见附件3），请有关省（市）药品监督管理局对该企业的生产 现场进行检查，查明未抽到产品的情况。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗 器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》第二十一条的规定进行处理。对过期的医疗器械产品注 册证，由有关省（市）药品监督管理局予以收回；对持已经过期的医疗器械产品注册证进行生产的，按照 无医疗器械产品注册证生产进行处理。 以上有关处理情况，请各省（市）药品监督管理局于2001年9月30日前，报国家药品监督管理局。 特此通报 附件：1.低频电子脉冲治疗仪类产品质量抽查结果 2.生产、经营未注册产品的企业名单 3.低频电子脉冲治疗仪类产品质量抽查未抽查到产品的企业情况 国家药品监督管理局 二○○一年七月二十三日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强对医疗器械的监督管理，规范市场秩序，确保医疗器械产品使用安全、有效，2001年第一季度， 国家药品监督管理局组织对低频电子脉冲治疗仪类产品进行了质量监督抽查。现将抽查结果通报如下： 一、抽查情况 低频电子脉冲治疗仪类产品主要指频率在一千赫兹以下，以电子脉冲或直流电的形式，通过毫针或皮 肤电极对人体穴位进行刺激，以达到治疗目的的有源医疗器械。 本次抽查共抽取了46家企业生产的低频电子脉冲治疗仪类产品46件。依据《GB9706.1-1995医用电 器设备第一部分：安全通用要求》、《YY0016-1993低频电子脉冲治疗仪》标准，经检测，其中39件产品合 格，抽样合格率为84.8%（见附件1）。 本次抽查发现，不合格产品问题主要集中在电介质强度、输出闭锁和脉冲频率等方面。其中，电介质 强度击穿会产生漏电，无输出闭锁会使患者遭受瞬间大电流刺激，脉冲频率超差直接导致产品有效性降低。 此外，本次抽查中还发现，沈阳大学电子医疗仪器厂等6家企业生产、销售的低频 电子脉冲治疗仪类产品未经注册(附件2)。 二、处理意见 （一）对生产不合格产品企业的处理意见 对本次抽查中质量不合格的低频电子脉冲治疗仪类产品生产企业，由所在地省（市）级药品监督管理 局按照《医疗器械监督管理条例》及法定程序予以处罚，限期整改，责令其对已流入市场的不合格产品采 取必要纠正措施。企业整改完成后，应派员对企业整改情况进行检查，并通知国家药品监督管理局天津医 疗器械产品检验中心进行产品质量复检。 （二）对生产、经营未注册产品的企业的处理意见 对生产、经营未注册低频电子脉冲治疗仪类产品的沈阳大学电子医疗仪器厂、保定市凯利电气厂等6 家企业（见附件2），由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理局按照《医疗器械监督管理条例》及法定 程序予以处罚，并责令其对已流入市场的未经注册产品予以追回。 （三）对未抽查到产品的企业的处理意见 对本次监督抽查中未抽查到产品的企业（见附件3），请有关省（市）药品监督管理局对该企业的生产 现场进行检查，查明未抽到产品的情况。对已注册的医疗器械产品，连续停产两年以上的，要按照《医疗 器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》第二十一条的规定进行处理。对过期的医疗器械产品注 册证，由有关省（市）药品监督管理局予以收回；对持已经过期的医疗器械产品注册证进行生产的，按照 无医疗器械产品注册证生产进行处理。 以上有关处理情况，请各省（市）药品监督管理局于2001年9月30日前，报国家药品监督管理局。 特此通报 附件：1.低频电子脉冲治疗仪类产品质量抽查结果 2.生产、经营未注册产品的企业名单 3.低频电子脉冲治疗仪类产品质量抽查未抽查到产品的企业情况 国家药品监督管理局 二○○一年七月二十三日
关于继续上报整顿和规范药品市场经济秩序工作情况的通知 | 药监市函[2001]50号 | FGWJ-2001-10028 | 2001-05-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 整顿药品市场秩序和打击假劣药品是一项长期复杂的工作，在当前深入开展的全国打 假联合行动中，药品再一次被列为重点整治商品。为全面贯彻国务院“关于整顿和规范市 场经济秩序的决定”(国发［2001］32号)，我局已对药品打假联合行动的工作进行了安排， 各地正在积极开展工作。 为准确掌握各地在整顿和规范药品市场经济秩序的工作进展情况，及时对各地工作进 行评估总结，我局将继续实行工作情况上报制，并通知如下： 一、请各地继续认真编写开展整顿和规范药品市场经济秩序工作情况的简报，每十日 一期，由各省区市药品监督管理局及时向我局上报，重点反映各地工作部署情况、活动开 展情况、大案要案情况。侧重反映全面性的问题、倾向性的问题，做到准确、及时。 二、国家药品监督管理局将继续编辑药监简报《全国药品打假专刊》，重点反映各地工 作情况和成绩，发往全国并上报。为做好此项工作，各省区市药品监督管理局可及时报送 稿件。 三、请各省区市药品监督管理局认真做好辖区内开展整顿和规范药品市场经济秩序情 况的上报工作，认真填写“开展整顿和规范药品市场经济秩序工作情况成果调查表”(附件 一)，并于每月25号向我局报送一次。调查表应准确完整填写。 四、请各省区市药品监督管理局在2001年7月15日前做好关于开展整顿和规范药品 市场经济秩序工作情况的总结工作并上报国家药品监督管理局市场监督司。 以上材料的报送可传真至010-88372260。 附件：开展整顿和规范药品市场经济秩序工作情况成果调查表 国家药品监督管理局市场监督司 二○○一年五月二十四日 附件1： 开展整顿和规范药品市场经济秩序工作情况成果调查表 填报单位： 起止日期： ┌────────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────┐ │ 案件总数＿＿件 │ 结案数＿＿件 │ 案件总值＿＿万元 │ 没收药品价值＿＿万元 │ 罚款金额＿＿万元 │ │ │ │（正品标示零售价）│ （正品标示零售价） │ │ ├───┬────┴───────┴┬────────┴────┬──────┴─────────┤ │ │ 处以警告处罚＿＿＿＿＿件 │ 处以罚款处罚＿＿＿＿＿件 │ 处以停产停业整顿处罚＿＿＿＿件 │ │按处罚├─────────────┴─────────────┴────────────────┤ │分 类│吊销许可证数＿＿＿件（其中生产许可证＿＿＿件；经营许可证＿＿＿件；制剂许可证＿＿＿＿件）│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ │ 捣毁制售假药窝点＿＿＿＿个；检查生产、经营、使用单位＿＿＿＿家；抓获犯罪嫌疑人＿＿＿人 │ ├───┼─────────┬────┬────────────┬───────┬────────┤ │ │移交司法机关案件数│判刑人数│撤消终止药品批准文号件数│取缔无证经营数│进行监督检查人次│ │其 它├─────────┼────┼────────────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴────┴────────────┴───────┴────────┘ 负责人审核： 填报人： 报出日期： | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 整顿药品市场秩序和打击假劣药品是一项长期复杂的工作，在当前深入开展的全国打 假联合行动中，药品再一次被列为重点整治商品。为全面贯彻国务院“关于整顿和规范市 场经济秩序的决定”(国发［2001］32号)，我局已对药品打假联合行动的工作进行了安排， 各地正在积极开展工作。 为准确掌握各地在整顿和规范药品市场经济秩序的工作进展情况，及时对各地工作进 行评估总结，我局将继续实行工作情况上报制，并通知如下： 一、请各地继续认真编写开展整顿和规范药品市场经济秩序工作情况的简报，每十日 一期，由各省区市药品监督管理局及时向我局上报，重点反映各地工作部署情况、活动开 展情况、大案要案情况。侧重反映全面性的问题、倾向性的问题，做到准确、及时。 二、国家药品监督管理局将继续编辑药监简报《全国药品打假专刊》，重点反映各地工 作情况和成绩，发往全国并上报。为做好此项工作，各省区市药品监督管理局可及时报送 稿件。 三、请各省区市药品监督管理局认真做好辖区内开展整顿和规范药品市场经济秩序情 况的上报工作，认真填写“开展整顿和规范药品市场经济秩序工作情况成果调查表”(附件 一)，并于每月25号向我局报送一次。调查表应准确完整填写。 四、请各省区市药品监督管理局在2001年7月15日前做好关于开展整顿和规范药品 市场经济秩序工作情况的总结工作并上报国家药品监督管理局市场监督司。 以上材料的报送可传真至010-88372260。 附件：开展整顿和规范药品市场经济秩序工作情况成果调查表 国家药品监督管理局市场监督司 二○○一年五月二十四日 附件1： 开展整顿和规范药品市场经济秩序工作情况成果调查表 填报单位： 起止日期： ┌────────┬───────┬─────────┬───────────┬─────────┐ │ 案件总数＿＿件 │ 结案数＿＿件 │ 案件总值＿＿万元 │ 没收药品价值＿＿万元 │ 罚款金额＿＿万元 │ │ │ │（正品标示零售价）│ （正品标示零售价） │ │ ├───┬────┴───────┴┬────────┴────┬──────┴─────────┤ │ │ 处以警告处罚＿＿＿＿＿件 │ 处以罚款处罚＿＿＿＿＿件 │ 处以停产停业整顿处罚＿＿＿＿件 │ │按处罚├─────────────┴─────────────┴────────────────┤ │分 类│吊销许可证数＿＿＿件（其中生产许可证＿＿＿件；经营许可证＿＿＿件；制剂许可证＿＿＿＿件）│ │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ │ 捣毁制售假药窝点＿＿＿＿个；检查生产、经营、使用单位＿＿＿＿家；抓获犯罪嫌疑人＿＿＿人 │ ├───┼─────────┬────┬────────────┬───────┬────────┤ │ │移交司法机关案件数│判刑人数│撤消终止药品批准文号件数│取缔无证经营数│进行监督检查人次│ │其 它├─────────┼────┼────────────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────┴────┴────────────┴───────┴────────┘ 负责人审核： 填报人： 报出日期：
关于筹备召开药品医疗器械打假成果展览会的通知 | 药监市函[2001]45号 | FGWJ-2001-10127 | 2001-05-22 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为贯彻落实《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》(国发［2001］11号)，在 各级人民政府支持下，我局在全国范围内开展了打击假劣药品医疗器械的集中行动。为总 结打击假劣药品医疗器械的经验，展示打击假劣药品、医疗器械行动的成果，宣传表彰打 假行动中有突出表现的单位和个人，对群众进行打击假劣药品医疗器械的知识宣传，震慑 制售假劣药品、医疗器械的犯罪分子，我局将在今年适当时机举办打击假劣药品医疗器械 展览。为做好展览，请你局准备药品、医疗器械打假成果展览会材料。 材料内容： 1、打假成果的文字材料，销毁假劣药品、医疗器械现场资料； 2、重点案件的查处情况介绍，包括照片、录像、实物(包括假劣药品、医疗器械和造 假的机械)、文字说明； 3、正面典型，打假先进事迹； 4、本省区内管理严格、行为规范、质量优良的生产、经营企业照片、情况介绍及优质 产品实物等。 有关反映打击假劣药品违法行为成果，以国家药品监督管理局成立以来至今为时限。 请接本通知后各地抓紧搜集、整理有关方面材料，具体报送时间另行通知。 国家药品监督管理局 市场监督司 二○○一年五月二十二日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为贯彻落实《国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定》(国发［2001］11号)，在 各级人民政府支持下，我局在全国范围内开展了打击假劣药品医疗器械的集中行动。为总 结打击假劣药品医疗器械的经验，展示打击假劣药品、医疗器械行动的成果，宣传表彰打 假行动中有突出表现的单位和个人，对群众进行打击假劣药品医疗器械的知识宣传，震慑 制售假劣药品、医疗器械的犯罪分子，我局将在今年适当时机举办打击假劣药品医疗器械 展览。为做好展览，请你局准备药品、医疗器械打假成果展览会材料。 材料内容： 1、打假成果的文字材料，销毁假劣药品、医疗器械现场资料； 2、重点案件的查处情况介绍，包括照片、录像、实物(包括假劣药品、医疗器械和造 假的机械)、文字说明； 3、正面典型，打假先进事迹； 4、本省区内管理严格、行为规范、质量优良的生产、经营企业照片、情况介绍及优质 产品实物等。 有关反映打击假劣药品违法行为成果，以国家药品监督管理局成立以来至今为时限。 请接本通知后各地抓紧搜集、整理有关方面材料，具体报送时间另行通知。 国家药品监督管理局 市场监督司 二○○一年五月二十二日
关于加强OK镜管理有关事项的紧急通知 | 国药监械[2001]257号 | FGWJ-2001-10058 | 2001-05-21 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 角膜塑形镜(简称OK镜)是通过改变角膜的形态来矫治屈光不正的一种矫正器具。目前，在防治 近视、特别是控制青少年近视发展方面尚无有效方法的情况下，角膜塑形术是一种可行的、能获得 清晰裸眼视力的非手术矫正方法。但是，OK镜的作用是暂时的、有限的，疗效是可逆的。科学合理 的配戴是根据已用镜片的矫正效果，不定期地验配更换新镜片，并不是一付镜片戴到底。为切实保 护角膜，出于特定的矫正目标，有的配戴者在达到所需的目标后即停止使用。配戴OK镜，镜片的清 洗、护理也是极为重要的环节。验配OK镜不是普通的商业行为，也非短期行为，在验配人员资质、 验配单位的设施方面，都有相应的严格要求。 近来，有多起反映OK镜产品在使用中发生问题、给配戴者造成伤害的情况。这些事故发生在黑 龙江、辽宁、四川、湖南、河南、浙江等地，主要是：患者配戴产品后发生视觉模糊、角膜发炎等 症状，严重者发生阿米巴原虫、绿脓杆菌等感染，甚至导致角膜穿孔、眼球受损。 为预防不良事件的发生，针对所发生的问题，现就OK镜的经营、使用问题紧急通知如下： 一、OK镜属于医疗器械产品，应按有关规定办理医疗器械注册证，方可销售和使用。 已取得国家药品监督管理局的医疗器械注册证的OK镜产品目录见附件。 二、根据已经发生的问题，所有已注册OK镜产品的制造厂家，应重新对产品说明书进行核对补 充。补充后的说明书内容应符合下列要求： (一)应客观如实地介绍OK镜的矫治原理，并说明“OK镜的作用是暂时的、有限的，疗效是可 逆的。” (二)明确产品适用的视力矫正范围、适应人群。 (三)明确禁忌症、注意事项。 (四)告知配戴者可能引起的不良反应或并发症，如：眼部刺激、发痒、不适、眼中有异物感或 擦伤感、眼部发红、惧光、出现异常分泌物，等等；告知配戴者遇到不适时应当采取的措施，如： 摘下镜片，及时到医院就诊等。 (五)明确与该产品配套使用的清洗、消毒与护理液。 注册代理机构负责于2001年6月10日前将修改后的说明书报送国家药品监督管理局医疗器械 司审查。自6月30日起，所有销售使用的OK镜产品都应配有经重新审定的产品使用说明书。配镜 单位要向OK镜配戴者作出正确的宣传，不得扩大疗效，并将说明书提供给每位配戴者。 三、OK镜广告不得有超出经审定的说明书内容的不科学、扩大疗效、不符合实际、误导消费者 的夸大内容，不得有“彻底告别近视”等误导宣传。各省、区、市药品监督管理部门应加强对违规 广告的查处。 四、验配单位必须按说明书向配戴者提供相应的、经过注册的护理液。 五、为使产品在发生问题时能够进行质量追溯，以维护配戴者的利益，生产经营单位必须制定 《OK镜使用责任书》三联单，随同产品提供给验配单位。配戴者在验配OK镜之前，必须阅读三联 单的内容并与验配者共同签字。三联单上必须加盖经营单位和验配单位的印章。验配后，三联单由 配戴者、验配单位和经营单位各收存一联。三联单的内容应包括：配戴人姓名、性别、年龄、验配 日期、验配单位、验配人、产品名称、规格、编号、识别标志、制造厂家、经营单位、注同号、各 方责任、验配及配戴人签字，等等。 六、验配单位应负责地告知配戴者配戴后的注意事项，如：定期进行复诊、产生不适反应及时 向眼科医生咨询，出现炎症、红肿等现象及时到专业医院科室诊治，等等。 七、生产、经营与验配单位必须切实负起售后质量责任，对有不良反应的配戴者要主动跟踪， 提供必要的帮助，尽快协助有关方面查清原因，属产品质量问题的，经营和制造单位应该负责，属 于验配问题的，验配单位应该负责。 八、准备配镜的患者或家长，要持慎重态度，在充分了解适应症、禁忌症的前提下，在有资质 的单位进行验配。只能使用经过国家注册的产品，验配后保存好诊疗证明和产品的三连单。 以上各项，请各省、区、市药品监督管理部门加强监督检查，并通过媒体告知社会公众。 特此通知 附件：已在国家药品监督管理局注册的OK镜产品目录 国家药品监督管理局 二○○一年五月二十一日 附件： 已在国家药品监督管理局注册的OK镜产品目录 ┌────────┬────────┬──┬──────┬──────┬──────┐ │ 注册号 │ 发证地 │生产│ 生产企业 │ 注册代理 │ 售后服务 │ │ │ │ 地 │ 名 称 │ 机构名称 │ 机构名称 │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药器监（进）字│1998年7月27 日 │美国│美国视康眼科│美国视康眼科│大连市西岗区│ │98第0486 号 │ │ │视学中心 │视学中心 │奥科镜片部 │ │ │ │ │(Christian │ │ │ │ │ │ │Optometric │ │ │ │ │ │ │Eyecare │ │ │ │ │ │ │Center) │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年6月4 日 │美国│瑞视视光学中│中国医药对外│中国上海敏杰│ │99第0021 号 │ │ │心 │贸易总公司 │科技实业总公│ │ │ │ │ （E&amp;E Op- │ │司 │ │ │ │ │tics Inc.） │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年2月2 1日 │美国│科视有限公司│上海科视技术│上海科视技术│ │99第0071 号 │ │ │ │投资有限公司│投资有限公司│ │ │ │ │（CONTEX， │ │ │ │ │ │ │ Inc. ） │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年5月14 日 │美国│ Visionary │北京东方纳飒│北京东方纳飒│ │99第0288 号 │ │ │Contact Lens│科技发展有限│科技发展有限│ │ │ │ │ │公司 │公司 │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年9月13 日 │美国│ Paragon │美国鸥博国际│上海鸥视科技│ │99第0619 号 │ │ │ Vision │公司 │有限公司 │ │ │ │ │ Sciences │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年11月11日 │美国│佳视接触镜公│上海交大新地│上海交大新地│ │99第0808 号 │ │ │司(Con-cise │实业公司 │实业公司 │ │ │ │ │Contact Lens│ │ │ │ │ │ │corporation)│ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年11月15日 │美国│Metro光学公 │美国 Dyna │上海民生进出│ │99第0889 号 │ │ │司（Metro │Vision技术国│口公司 │ │ │ │ │Opticx,Inc.)│际公司 │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│2000年2月14 日 │美国│圣美特视觉有│深圳市科健医│深圳市科健医│ │2000第0203 号 │ │ │限公司 Sum- │电投资发展有│电投资发展有│ │ │ │ │mit Optics │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ Inc. │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│2000年7月19 日 │美国│美国角膜设计│北京卫科发商│北京卫科发商│ │2000第0933 号 │ │ │公司Corneal │贸有限责任公│贸有限责任公│ │ │ │ │ Design │司 │司 │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│2000年8月15 日 │美国│美国X－ Cel │北京圣美特科│北京圣美特科│ │2000第1254 号 │ │ │公司（X－Cel│技发展有限公│技发展有限公│ │ │ │ │Contacts） │司 │司 │ └────────┴────────┴──┴──────┴──────┴──────┘ | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 角膜塑形镜(简称OK镜)是通过改变角膜的形态来矫治屈光不正的一种矫正器具。目前，在防治 近视、特别是控制青少年近视发展方面尚无有效方法的情况下，角膜塑形术是一种可行的、能获得 清晰裸眼视力的非手术矫正方法。但是，OK镜的作用是暂时的、有限的，疗效是可逆的。科学合理 的配戴是根据已用镜片的矫正效果，不定期地验配更换新镜片，并不是一付镜片戴到底。为切实保 护角膜，出于特定的矫正目标，有的配戴者在达到所需的目标后即停止使用。配戴OK镜，镜片的清 洗、护理也是极为重要的环节。验配OK镜不是普通的商业行为，也非短期行为，在验配人员资质、 验配单位的设施方面，都有相应的严格要求。 近来，有多起反映OK镜产品在使用中发生问题、给配戴者造成伤害的情况。这些事故发生在黑 龙江、辽宁、四川、湖南、河南、浙江等地，主要是：患者配戴产品后发生视觉模糊、角膜发炎等 症状，严重者发生阿米巴原虫、绿脓杆菌等感染，甚至导致角膜穿孔、眼球受损。 为预防不良事件的发生，针对所发生的问题，现就OK镜的经营、使用问题紧急通知如下： 一、OK镜属于医疗器械产品，应按有关规定办理医疗器械注册证，方可销售和使用。 已取得国家药品监督管理局的医疗器械注册证的OK镜产品目录见附件。 二、根据已经发生的问题，所有已注册OK镜产品的制造厂家，应重新对产品说明书进行核对补 充。补充后的说明书内容应符合下列要求： (一)应客观如实地介绍OK镜的矫治原理，并说明“OK镜的作用是暂时的、有限的，疗效是可 逆的。” (二)明确产品适用的视力矫正范围、适应人群。 (三)明确禁忌症、注意事项。 (四)告知配戴者可能引起的不良反应或并发症，如：眼部刺激、发痒、不适、眼中有异物感或 擦伤感、眼部发红、惧光、出现异常分泌物，等等；告知配戴者遇到不适时应当采取的措施，如： 摘下镜片，及时到医院就诊等。 (五)明确与该产品配套使用的清洗、消毒与护理液。 注册代理机构负责于2001年6月10日前将修改后的说明书报送国家药品监督管理局医疗器械 司审查。自6月30日起，所有销售使用的OK镜产品都应配有经重新审定的产品使用说明书。配镜 单位要向OK镜配戴者作出正确的宣传，不得扩大疗效，并将说明书提供给每位配戴者。 三、OK镜广告不得有超出经审定的说明书内容的不科学、扩大疗效、不符合实际、误导消费者 的夸大内容，不得有“彻底告别近视”等误导宣传。各省、区、市药品监督管理部门应加强对违规 广告的查处。 四、验配单位必须按说明书向配戴者提供相应的、经过注册的护理液。 五、为使产品在发生问题时能够进行质量追溯，以维护配戴者的利益，生产经营单位必须制定 《OK镜使用责任书》三联单，随同产品提供给验配单位。配戴者在验配OK镜之前，必须阅读三联 单的内容并与验配者共同签字。三联单上必须加盖经营单位和验配单位的印章。验配后，三联单由 配戴者、验配单位和经营单位各收存一联。三联单的内容应包括：配戴人姓名、性别、年龄、验配 日期、验配单位、验配人、产品名称、规格、编号、识别标志、制造厂家、经营单位、注同号、各 方责任、验配及配戴人签字，等等。 六、验配单位应负责地告知配戴者配戴后的注意事项，如：定期进行复诊、产生不适反应及时 向眼科医生咨询，出现炎症、红肿等现象及时到专业医院科室诊治，等等。 七、生产、经营与验配单位必须切实负起售后质量责任，对有不良反应的配戴者要主动跟踪， 提供必要的帮助，尽快协助有关方面查清原因，属产品质量问题的，经营和制造单位应该负责，属 于验配问题的，验配单位应该负责。 八、准备配镜的患者或家长，要持慎重态度，在充分了解适应症、禁忌症的前提下，在有资质 的单位进行验配。只能使用经过国家注册的产品，验配后保存好诊疗证明和产品的三连单。 以上各项，请各省、区、市药品监督管理部门加强监督检查，并通过媒体告知社会公众。 特此通知 附件：已在国家药品监督管理局注册的OK镜产品目录 国家药品监督管理局 二○○一年五月二十一日 附件： 已在国家药品监督管理局注册的OK镜产品目录 ┌────────┬────────┬──┬──────┬──────┬──────┐ │ 注册号 │ 发证地 │生产│ 生产企业 │ 注册代理 │ 售后服务 │ │ │ │ 地 │ 名 称 │ 机构名称 │ 机构名称 │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药器监（进）字│1998年7月27 日 │美国│美国视康眼科│美国视康眼科│大连市西岗区│ │98第0486 号 │ │ │视学中心 │视学中心 │奥科镜片部 │ │ │ │ │(Christian │ │ │ │ │ │ │Optometric │ │ │ │ │ │ │Eyecare │ │ │ │ │ │ │Center) │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年6月4 日 │美国│瑞视视光学中│中国医药对外│中国上海敏杰│ │99第0021 号 │ │ │心 │贸易总公司 │科技实业总公│ │ │ │ │ （E&amp;E Op- │ │司 │ │ │ │ │tics Inc.） │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年2月2 1日 │美国│科视有限公司│上海科视技术│上海科视技术│ │99第0071 号 │ │ │ │投资有限公司│投资有限公司│ │ │ │ │（CONTEX， │ │ │ │ │ │ │ Inc. ） │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年5月14 日 │美国│ Visionary │北京东方纳飒│北京东方纳飒│ │99第0288 号 │ │ │Contact Lens│科技发展有限│科技发展有限│ │ │ │ │ │公司 │公司 │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年9月13 日 │美国│ Paragon │美国鸥博国际│上海鸥视科技│ │99第0619 号 │ │ │ Vision │公司 │有限公司 │ │ │ │ │ Sciences │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年11月11日 │美国│佳视接触镜公│上海交大新地│上海交大新地│ │99第0808 号 │ │ │司(Con-cise │实业公司 │实业公司 │ │ │ │ │Contact Lens│ │ │ │ │ │ │corporation)│ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│1999年11月15日 │美国│Metro光学公 │美国 Dyna │上海民生进出│ │99第0889 号 │ │ │司（Metro │Vision技术国│口公司 │ │ │ │ │Opticx,Inc.)│际公司 │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│2000年2月14 日 │美国│圣美特视觉有│深圳市科健医│深圳市科健医│ │2000第0203 号 │ │ │限公司 Sum- │电投资发展有│电投资发展有│ │ │ │ │mit Optics │限公司 │限公司 │ │ │ │ │ Inc. │ │ │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│2000年7月19 日 │美国│美国角膜设计│北京卫科发商│北京卫科发商│ │2000第0933 号 │ │ │公司Corneal │贸有限责任公│贸有限责任公│ │ │ │ │ Design │司 │司 │ ├────────┼────────┼──┼──────┼──────┼──────┤ │国药管械（进）字│2000年8月15 日 │美国│美国X－ Cel │北京圣美特科│北京圣美特科│ │2000第1254 号 │ │ │公司（X－Cel│技发展有限公│技发展有限公│ │ │ │ │Contacts） │司 │司 │ └────────┴────────┴──┴──────┴──────┴──────┘
关于催报各省医疗器械标准化联络员的通知 | 药监械函[2001]14号 | FGWJ-2001-10043 | 2001-04-05 | 法规文件 / 规范性文件 | 有关省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为建立一支高素质的标准化工作人员队伍，保证医疗器械标准化工作顺利进行，更好 地为医疗器械监督管理提供技术保障。经研究决定，我司拟聘任医疗器械标准化联络员。 此项工作已在二月二十四日召开的广州会上部署，医疗器械标准化联络员登记表也已在会 上下发。 现你局尚未上报。请于4月20日前将你省医疗器械标准化联络员上报我司标准处，逾 期视为不报。我司将按期审核、汇总、下发聘任的医疗器械标准化联络员和名单。 特此通知 附件：各省医疗器械标准化联络员登记表 国家药品监督管理局医疗器械司 二OO一年四月五日 附件： 各省医疗器械标准化联络员登记表 ┌───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┐ │ 姓名 │ │ 性别 │ │ 年龄 │ │ 学历 │ │ ├───┴───┬┴───┴────┴┬──┴─┬──┴───┴────┤ │ 职务／职称 │ │外语水平│ │ ├──────┬┴──────────┴────┴───────────┤ │ 工作单位 │ │ ├──────┼────────────────────────────┤ │ 通讯地址 │ │ ├──────┼───────────┬───┬────────────┤ │ 电话 │ │ 传真 │ │ ├──────┼───────────┴───┴────────────┤ │ 电子信箱 │ │ ├──────┼────────────────────────────┤ │ 主 │ │ │ 要 │ │ │ 工 │ │ │ 作 │ │ │ 经 │ │ │ 历 │ │ ├──────┼────────────────────────────┤ │ 参加 │ │ │ 标准 │ │ │ 化相 │ │ │ 关工 │ │ │ 作的 │ │ │ 经历 │ │ └──────┴────────────────────────────┘ 填报单位：（盖章）： 填表日期：2001年 月 日 | 有关省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为建立一支高素质的标准化工作人员队伍，保证医疗器械标准化工作顺利进行，更好 地为医疗器械监督管理提供技术保障。经研究决定，我司拟聘任医疗器械标准化联络员。 此项工作已在二月二十四日召开的广州会上部署，医疗器械标准化联络员登记表也已在会 上下发。 现你局尚未上报。请于4月20日前将你省医疗器械标准化联络员上报我司标准处，逾 期视为不报。我司将按期审核、汇总、下发聘任的医疗器械标准化联络员和名单。 特此通知 附件：各省医疗器械标准化联络员登记表 国家药品监督管理局医疗器械司 二OO一年四月五日 附件： 各省医疗器械标准化联络员登记表 ┌───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┐ │ 姓名 │ │ 性别 │ │ 年龄 │ │ 学历 │ │ ├───┴───┬┴───┴────┴┬──┴─┬──┴───┴────┤ │ 职务／职称 │ │外语水平│ │ ├──────┬┴──────────┴────┴───────────┤ │ 工作单位 │ │ ├──────┼────────────────────────────┤ │ 通讯地址 │ │ ├──────┼───────────┬───┬────────────┤ │ 电话 │ │ 传真 │ │ ├──────┼───────────┴───┴────────────┤ │ 电子信箱 │ │ ├──────┼────────────────────────────┤ │ 主 │ │ │ 要 │ │ │ 工 │ │ │ 作 │ │ │ 经 │ │ │ 历 │ │ ├──────┼────────────────────────────┤ │ 参加 │ │ │ 标准 │ │ │ 化相 │ │ │ 关工 │ │ │ 作的 │ │ │ 经历 │ │ └──────┴────────────────────────────┘ 填报单位：（盖章）： 填表日期：2001年 月 日
关于编制《医疗器械分类目录》的通知 | 药监械函[2001]13号 | FGWJ-2001-10174 | 2001-04-04 | 法规文件 / 规范性文件 | 各医疗器械标准化技术归口单位或医疗器械质量检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》第五条国家对医疗器械实行分类管理的规定，经研究决定，将委托并请你中心依据国家药品监督管理局令（第15号）《医疗器械分类规则》的要求，对原1998版《中国医疗器械产品分类目录》进行全面修订调整。现将修订调整的范围及有关要求通知如下： 一、请按国家药品监督管理局令（第15号）《医疗器械分类规则》的要求，对原1998版《中国医疗器械分类目录》中的内容进行全面修订调整，同时对修订调整的内容应附有详细的文字说明。 二、关于分类与代码的编写：原《目录》是按GB7635—87《全国工农业（商品、物资）分类与代码》标准等要求进行编排的，即68xx。目前考虑该标准正在修订过程中，现暂不标注医疗器械行业代号（68），只要求标注医疗器械产品类代号（01—99）。 三、在编写《医疗器械分类目录》时，原《目录》中的基本格式要求不变，应将产品类代号和标题名称、序号、名称、品名举例、管理类别详细列出，并具体予以明确。 四、请你中心在本归口的医疗器械标准范围内对原《目录》进行修订调整，遇有归口范围不明确的，应附文字说明。 五、请各中心将修订调整后的《医疗器械分类目录》（部分）及文字说明于5月15日前函报我司标准处。 特此通知 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○一年四月四日 | 各医疗器械标准化技术归口单位或医疗器械质量检测中心： 根据《医疗器械监督管理条例》第五条国家对医疗器械实行分类管理的规定，经研究决定，将委托并请你中心依据国家药品监督管理局令（第15号）《医疗器械分类规则》的要求，对原1998版《中国医疗器械产品分类目录》进行全面修订调整。现将修订调整的范围及有关要求通知如下： 一、请按国家药品监督管理局令（第15号）《医疗器械分类规则》的要求，对原1998版《中国医疗器械分类目录》中的内容进行全面修订调整，同时对修订调整的内容应附有详细的文字说明。 二、关于分类与代码的编写：原《目录》是按GB7635—87《全国工农业（商品、物资）分类与代码》标准等要求进行编排的，即68xx。目前考虑该标准正在修订过程中，现暂不标注医疗器械行业代号（68），只要求标注医疗器械产品类代号（01—99）。 三、在编写《医疗器械分类目录》时，原《目录》中的基本格式要求不变，应将产品类代号和标题名称、序号、名称、品名举例、管理类别详细列出，并具体予以明确。 四、请你中心在本归口的医疗器械标准范围内对原《目录》进行修订调整，遇有归口范围不明确的，应附文字说明。 五、请各中心将修订调整后的《医疗器械分类目录》（部分）及文字说明于5月15日前函报我司标准处。 特此通知 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○一年四月四日
关于换发放射性药品生产、经营许可证的通知 | 国药监安[2001]162号 | FGWJ-2001-10225 | 2001-03-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 北京、上海、天津、四川、江苏、广东、吉林、山东、河南、山西、黑龙江省(市)药品监督管理局，各生产单位： 根据《药品管理法》和《放射性药品管理办法》的规定，国家药品监督管理局、国防科学技术工业委员会研究决定，2001年对全国放射性药品生产、经营企（事）业单位重新进行审核和换发《放射性药品生产、经营许可证》（以下简称“许可证”）。各地药品监督管理部门要加强领导，认真组织，严格要求。各生产、经营单位要按照本通知要求认真准备。现将换证工作的有关事宜通知如下： 一、根据《放射性药品管理办法》、《药品生产质量管理规范》等有关规定，国家药品监督管理局、国防科学技术工业委员会重新制定了《放射性药品生产、经营许可证换证验收标准》（附件1，以下简称标准），作为对生产、经营企（事）业单位进行验收和换发《许可证》的标准。 二、根据《放射性药品管理办法》第十二条的规定，各生产单位应于2001年5月1日前按照《标准》进行自查，然后向当地省(区、市)药品监督管理部门提出申请，填写《放射性药品生产、经营许可证申请表》（附件2）。各省(区、市)药品监督管理局应于2001年7月1日前完成对辖区内放射性药品生产、经营企（事）业单位的检查，并将检查结果及时报送国家药品监督管理局安全监管司、国防科学技术工业委员会系统二司，由两司组织联合检查验收小组（附件3）对生产、经营企（事）业单位进行检查验收。经国防科学技术工业委 员会审查同意，国家药品监督管理局审核批准后，由所在地省(区、市)药品监督管理局换发《许可证》。 三、经审核凡不符合《标准》规定的单位要限期整改，对经整改仍不符合《标准》规定的单位不予换发新证，并令其停止生产和经营放射性药品。 四、中国人民解放军所属放射性药品生产、经营企（事）业单位需经解放军总后勤部卫生部批准，可参加这次放射性药品生产、经营企（事）业单位验收换证工作。 特此通知 附件：1、放射性药品生产、经营许可证换证验收标准 2、放射性药品生产、经营许可证申请表 3、检验验收小组名单 4、需检查验收的放射性药品生产、经营企(事)业单位名单 国家药品监督管理局 中华人民共和国国防科学科技工业委员会 二○○一年三月二十七日 附件1： 放射性药品生产、经营许可证换证验收标准 检查评定原则和方法 1、根据《中华人民共和国药品管理法》、《放射性药品管理办法》及有关规定制定本标准。 2、本标准分人员与机构、厂房与设施、设备、物料、卫生、生产管理、质量管理、其它等8个部分，共设评定条款122条，其中设关键条款6条（条款号前加“**”），重点条款35条（条款号前加“*”），设一般条款81条。关键条款和重点条款每条满分10分，一般条款每条满分为5分。 3、各条款评分系数应以达到该条款所要求的程度确定。各条款评分系数如下： （1）达到要求的系数为1。 （2）基本达到要求的系数为0.6。 （3）达不到要求的系数为0。 4、验收评定时，按企业生产范围确定具体检查条目，每个部分的得分率占应得分的60%以上（包括60%）且每条关健条款基本达到要求为合格。 检查评定项目和条款 第一部分 人员与机构（9款，其中“**”1款，“*”4款） *1-1 企业应建立放射性药品生产和质量管理机构，明确各机构和人员的职责。 1-2 配备与放射性药品生产相适应的生产、质量管理人员和技术人员，并具有相应的专业知识。 *1-3 主管放射性药品生产和质量管理的企业负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，或具有相应的中级以上专业技术职称，并具有核医学、核药学专业知识以及放射性药品生产和质量管理经验。 *1-4 生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，或具有相应的中级以上专业技术职称，具有核医学、核药学专业知识以及放射性药品生产和质量管理的实践经验。 *1-5 生产管理和质量管理部门负责人不得互相兼任。 1-6 从事质量检验的人员应经放射性药品检验技术培训，并取得岗位操作证书。 1-7 从事放射性药品生产的人员应经专业技术及辐射防护知识培训，并取得岗位操作证书。 1-8 从事放射性药品生产的各级人员应按GMP要求进行培训和考核。 **1-9 放射性药品生产企业应设辐射防护管理机构，并配备相应的人员。 第二部分 厂房与设施（28款，其中“**”2款，“*”4款） **2-1 厂房应符合国家关于辐射防护的有关规定，并获得放射性同位素工作许可证。 2-2 生产环境应整洁，厂区地面、路面及运输等对药品生产不造成污染。生产、行政、生活和辅助区总体布局合理。 2-3 厂房按生产工艺流程及所要求的空气洁净度等级进行合理布局；其面积和空间与生产规模相适应；各生产操作不互相妨碍。 2-4 厂房有防止昆虫和其它动物进入的设施。 2-5 放射性药品生产环境的空气洁净级别要求应符合无菌药品、非无菌药品和原料药中的规定；放射免疫分析药盒各组份的制备应在不低于300，000级条件下进行。 2-6 洁净室（区）的内表面应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落、耐受清洗和消毒；门、窗及各种管道、风口、灯具等与洁净室内壁的连接部位应密封并且易于清洗。 2-7 洁净室（区）内使用无脱落物、易清洗、易消毒的卫生工具，限定使用区域，其存放地点不得对产品造成污染。 2-8 放射性药品中间产品的质量检验与生产环境有交叉影响时，其检验场所不得设 置在该生产区域内。 2-9 生产储存区的面积和空间应与生产规模相适应，物料、中间产品、待验品的存放有防止差错和交叉污染的措施。 2-10 生产、使用和储存易燃、易爆、有毒、有害物质的厂房设施应符合国家有关规定。 *2-11 洁净室（区）的空气按规定净化；空气净化系统定期按规定监测、清洁、维修、保养，并记录存档。 **2-12 洁净室（区）的净化空气如循环使用，应采取有效措施避免污染和交叉污染。操作放射性的洁净室（区）的净化空气不可循环使用。 2-13 洁净室（区）的照度与生产要求相适应，厂房有应急照明设施；洁净室（区）的温度和相对湿度与药品生产工艺要求相适应，无特殊要求时，温度应控制在18—26℃，相对湿度控制在45—65%。 *2-14 空气洁净度等级不同的相邻房间有指示压差的装置，放射性操作箱在进行放射性操作时应保持负压，静压差应符合国家有关规定；洁净室（区）与室外大气的静压差应大于10Pa； *2-15 洁净室（区）的水池、地漏不得对药品产生污染，100级洁净室（区）不得设置地漏。 2-16 不同空气洁净度等级的洁净室（区）之间的人员和物料出入有防止交叉污染的措施；洁净室（区）与非洁净室（区）之间设置缓冲设施，10，000级洁净室（区）使用的传输设备不得穿越较低级别区域，洁净室（区）人流、物流走向合理。 2-17 放射性核素工作场所的地面、工作台应使用便于去污的材料；操作放射性碘及其它挥发性放射性核素应在带有防护的通风设施中进行，其技术指标应符合国家有关规定。 *2-18 含不同核素的放射性药品生产区必须严格分开。放射性工作区应与非放射性工作区有效隔离。应在污染源周围划出防护监测区并定期监测。 2-19 放射性药品生产区出入口应设置去污洗涤、更衣设施，出口应设置放射性剂量检测设备。 2-20 贮存放射性物质的场所应安全、可靠、便利，有明显的放射性标志，具有防火、防盗、防泄漏等安全防护措施，并符合辐射防护的要求。 2-21 放射性工作区应设置盛放放射性废物的容器，放射性废物应按国家有关规定处理。 2-22 重复使用的放射性物质包装容器应有专用的去污处理场所。 2-23 与放射性药品直接接触的干燥用空气、压缩空气和惰性气体应净化处理，并符合生产要求。 2-24 仓储区保持清洁和干燥，并安装照明和通风设施。仓储区的温度、湿度符合储存要求，定期监测。放射性物质和非放射性物质应严格分开。 2-25 洁净室（区）内的称量室或备料室空气洁净度等级与生产要求一致，有捕尘设施，有防止交叉污染的措施。 2-26 实验室、留样观察室应与生产区分开。 2-27 有特殊要求的仪器、仪表安放在专门的仪器室内，有防止静电、振动、潮湿或其它外界因素影响的设施。 2-28 实验动物应符合国家有关规定。 第三部分 设备（13款，其中“*”2款） 3-1 必须具备与放射性药品生产和质量控制相适应的仪器与设备。 3-2 与放射性药品直接接触的设备、容器、工具表面光洁、平整、不应产生脱落物；易清洗去污或消毒，耐腐蚀，不与药品发生化学变化或吸附药品。生产过程中应避免使用易碎、易脱屑、易长霉的器具。 3-3 与药液接触的设备、容器具、管路、阀门、输送泵等采用优质耐腐蚀材质，管路的安装应尽量减少连接处。 3-4 过滤器材不得吸附药液组分和释放异物，禁止使用含有石棉的过滤器材；设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染。 3-5 水处理及配套系统的设计、安装和维护能确保供水达到设定的质量标准。 *3-6 注射用水的制备、储存和分配能防止微生物的滋生和污染，储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器，储存采用80℃以上保温、65℃以上保温循环或4℃以下存放。 3-7 纯化水的制备、储存和分配应防止微生物的滋生和污染。 *3-8 储罐和输送管道所用材料无毒、耐腐蚀，管道的设计和安装避免死角、盲管，储罐和管道应规定清洗、灭菌周期。 3-9 生产和检验用仪器、仪表、量具、衡器等适用范围、精密度符合生产和检验要求，有合格标志，并定期校验。 3-10 生产设备有明显的状态标志。 3-11 生产设备应定期维修、保养，设备安装、维修、保养的操作不影响产品的质量；生产、检验设备有使用、维修、保养记录，并有专人管理。 3-12 即时标记放射性药品生产企业应配备放射性药品专用运送工具。 3-13 放射性药品生产操作、包装与运输应具有与放射性剂量相适应的防护装置。 第四部分 物料（14款，其中“**”1款，“*”5款） 4-1物料的购入、储存、发放、使用等应制定管理制度。 4-2原料、辅料按品种、规格、批号分别存放。 **4-3 放射性原料及其它放射性物质应专库或专柜存放，专人保管，专册登记。 4-4 物料符合药品标准、包装材料标准或其它有关标准，不得对放射性药品的质量产生不良影响。 *4-5 生产制剂用的原料药必须符合药品标准。 4-6 原料、辅料按批取样检验，放射性原材料定期取样检验。 *4-7 进口放射性原料药必须经中国药品生物制品检定所或国家药品监督管理部门授权的药品检验所抽样检验，并附检验报告书。 4-8 物料从符合规定的单位购进，按规定入库。 *4-9 待验、合格、不合格物料应严格管理；不合格的物料专区存放，有易于识别的明显标志，并按有关规定及时处理。 4-10 有特殊要求的物料、中间产品和成品按规定条件储存。 4-11 固体原料和液体原料分开储存，挥发性物料避免污染其它物料；易燃、易爆和其它危险品按规定验收、储存和保管。 4-12 放射性药品的外包装材料应符合国家有关辐射防护规定。 *4-13 药品标签、使用说明书与国家药品监督管理部门批准的内容、式样、文字相一致，标签、使用说明书经质量管理部门校对无误后印制、发放、使用。印有与标签内容相同的药品包装物，按标签管理。 *4-14 标签、使用说明书按品种、规格专柜存放，凭批包装指令发放。专人保管、领用、销毁，并有发放、使用、销毁记录。 第五部分 卫生（16款，其中“**”1款，“*”2款） 5-1 企业有防止污染的卫生措施和各项卫生管理制度，并有专人负责。 *5-2 按生产和空气洁净等级的要求分别制定厂房、设备、容器清洁规程，内容包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。放射性操作区与非放射性操作区的清洁工具应严格分开使用和存放。 5-3 生产区不得存放非生产物品，生产中的非放射性废弃物应及时处理；放射性废弃物应按国家有关规定储存和处理。 5-4 放射性废液、废气排放前应采取相应的净化处理措施，排放应符合国家有关规定。 5-5 更衣室、浴室及厕所的设置不得对洁净室（区）产生不良影响。 5-6 从事放射性操作人员，应根据不同需要，配备工作服、工作帽、手套和口罩。甲、乙级工作场所还应配备工作鞋、袜、附加工作服等防护用品。工作人员在可能受到放射性气体污染的工作场所工作时，应配备高效能的口罩。 5-7 从事放射性操作的工作人员的体表、衣物及工作场所的设备、墙壁、地面的表面污染程度，应符合国家有关规定。 5-8 被放射性污染的场所应在防护人员监督下进行去污处理，检测合格后方可继续使用。 5-9 工作服的选材与生产操作和空气洁净度等级相一致，并有明显区别，不得混用。洁净工作服的质地光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒物。放射性工作区与非放射性工作 区的工作服不得混用。 5-10 无菌工作服的式样和穿戴方式能包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱 落物。 5-11 工作服应制定清洗周期。不同空气洁净度等级使用的工作服分别清洗、整理，必要时消毒或灭菌，100，000以上区域的洁净工作服在洁净室（区）洗涤，干燥、整理， 应按要求灭菌。从事放射性操作的工作人员的工作服清洗前应进行放射性污染检测，已被污 染的工作服应作特殊处理或按放射性废物处理。 5-12 洁净室（区）限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入，人员数量严格限制；对临时外来人员应进行指导和监督。 5-13 进入洁净室（区）的人员不得化妆和佩带饰物，不得裸手直接接触药品，100级洁净室（区）不得裸手操作，不可避免时手部应及时消毒。 5-14 洁净室（区）定期消毒。消毒剂不得对设备、物料和成品产生污染，消毒剂品种定期更换，以防止产生耐药菌株。 *5-15 药品生产人员应有健康档案，直接接触药品的生产人员每年至少体检一次。传染病、皮服病和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。 **5-16 放射性操作人员必须配带个人剂量计，并定期监测。个人所受的剂量当量不应超过规定的限值。 第六部分 生产管理（20款，其中“**”1款，“*”10款） *6-1 企业应进行药品生产验证，生产一定周期后进行再验证。应根据验证对象建立验证小组，提出验证项目，制定验证方案，并组织实施。 6-2 药品生产过程的验证内容包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主要原辅材料变更、辐射防护效果、通风设施技术指标、放射性废气及废液排放等；关键设备及无菌药品的验证内容包括灭菌设备、药液滤过及灌封（分装）系统。 6-3 验证过程中的数据和分析内容以文件形式归档保存，验证文件应包括 验证方案、验证报告、评价和建议、批准人等。 *6-4 文件的制订应符合规定。建立文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制及保管制度。 *6-5 分发使用的文件为批准的现行文本。已撤销和过时的文件除留档备查外，不得在工作现场出现。 *6-6 应有生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程，并严格执行，不得任意更改，如需更改时按规定程序执行。 6-7 产品应进行物料平衡检查。物料平衡超出规定限度，应查明原因，在得出合理解释、确认无潜在质量事故后，方可按正常产品处理。 6-8 应建立批生产记录和批包装记录，记录内容及时填写、字迹清晰、内容真实、数据完整、并有操作人和复核人签名。 *6-9 药品按规定划分生产批次，并编制生产批号。 6-10 每次生产前应确认无上次生产遗留物。每一生产阶段完成后应由生产操作人员清场，填写清场记录，清场记录内容完整，并纳入批生产记录；同一设备连续生产同一品种时，如有影响产品质量的残留物，更换批次时，也应对设备进行彻底清洁。清洁记录内容应 填写完整，并纳入批生产记录。 *6-11 不同品种、规格的放射性药品同时生产操作时，应采用隔离或其它有效防止污染和混淆的措施。 6-12 无菌放射性药品生产直接接触药品的包装材料、设备和其它物品的清洗、干燥、灭菌到使用的时间间隔应有规定。 6-13 无菌放射性药品的药液从配制到灭菌或除菌过滤的时间间隔应有规定。 6-14 非无菌放射性药品的液体制剂的配制、过滤、灌封、灭菌等过程应在规定时间内完成。 6-15 放射性药品生产使用敞口设备或打开设备操作时，应有避免污染的措施。物料、中间产品和放射性药品在厂房内或厂房间的流转有避免混淆、污染和辐射的措施。 *6-16 根据产品工艺规程选用工艺用水，工艺用水符合质量标准，应根据验证结果，规定检验周期，并定期检验，有检验记录。 6-17 放射性药品可以重复使用的包装容器，应根据规程清洗干净。 *6-18 放射性药品包装分为内、外包装。外包装应贴有标签和放射性药品标志，并附使用说明书；内包装必须贴有标签。 *6-19 放射性药品出厂前必须进行辐射防护安全检查，并有记录。 **6-20 必须建立放射性废液、废气、固体废物处理制度，并有记录。 *6-21 必须建立放射性物质的贮存、领取、使用、归还制度，并有记录。 第七部分 质量管理（11款，其中“*”6款） *7-1 质量管理部门由企业负责人直接领导。 *7-2 质量管理部门履行制定和修订物料、中间产品和产品的内控标准和检验操作规程的职责。 7-3质量管理部门履行制定取样和留样制度的职责。 7-4 质量管理部门履行制定检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对照品）、滴定液、培养基、实验动物等管理办法的职责。 *7-5 质量管理部门履行决定物料和中间产品使用的职责。 *7-6 放射性药品出厂前由质量管理部门对有关记录进行审核。审核内容包括：配料、称重过程中的复核情况，各生产工序检查记录、清场记录、中间产品质量检验结果、偏差处理、成品检验情况等。对符合要求并有审核人员签字后方可出厂。 *7-7 质量管理部门履行审核不合格品处理程序的职责。 *7-8 质量检验部门履行对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样，出具检验报告并建立批检验记录的职责。 7-9 质量管理部门履行监测洁净室（区）的洁净度的职责。 7-10 质量管理部门履行评价原料、中间产品及成品的质量稳定性，为确定物料贮存期、药品有效期提供数据的职责。 7-11 质量管理部门会同有关部门对主要物料供应商的质量体系进行评估。 第八部分 其它（10款，其中“*”2款） 8-1 每批放射性药品均应有销售记录。根据销售记录能追查每批药品的售出情况，必要时能及时追回。销售记录内容包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期和时间。销售记录保存一年。 8-2 批记录保持整洁、不得撕毁和任意涂改。批记录填写错误时，按规定更改。批记录按批号归档，保存一年。 8-3 建立放射性药品退货和收回的书面程序，并有记录；药品退货和收回记录内容包括品名、批号、规格、数量、退货单位及地址、原因、日期、时间、处理意见等。 8-4 因质量原因退货和收回的放射性药品制剂，应在质量管理部门监督下处理；涉及其它批号时，应同时处理。 8-5 应建立放射性药品不良反应监测报告制度，指定专门机构或人员负责药品不良反应监测报告工作，并将药品不良反应及时向国家药品监督管理部门报告。 8-6 对用户的放射性药品质量投诉和药品不良反应，应详细记录和调查处理。 *8-7 放射性药品生产出现重大质量问题时，及时向国家药品监督管理部门报告；出现重大放射性事故时，应及时向有关部门报告处理。 *8-8 企业定期组织自检，自检按规定的程序进行全面检查；自检应有记录，自检报告符合规定的内容。 8-9 发现患者受放射性药品超剂量的危害，应及时向当地药品监督管理部门报告。 8-10 放射性药品的运输应符合国家有关规定。 附件2： 放射性药品生产、经营许可证 申请表 申请单位（盖章）＿＿＿＿＿＿＿负责人（盖章）＿＿＿＿＿ 填表日期＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日 ┌───┬───────────┬──┬────┬──┬──────┐ │ 企业 │ │企业│ │隶属│ │ │ 名称 │ │性质│ │关系│ │ ├───┼───────────┼──┼────┼──┼──────┤ │ 厂址 │ │开办│ │电话│ │ │ │ │时间│ ├──┼──────┤ │ │ │ │ │传真│ │ ├───┼─────────┬─┴──┼────┴──┴──────┤ │ 邮编 │ │电子信箱│ │ ├───┼─────┬───┴─┬──┴──┬───────────┤ │ 厂 │姓名 │年龄 │职务 │技术职称（或文化程度）│ │ 级 ├─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ 领 │ │ │ │ │ │ 导 ├─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼─────┴──┬──┴─┬─────────┤ │ 质 │负责人姓名│ │技术职称│ │ │ 检 ├──┬──┴─────┬──┼────┼─────────┤ │ 科 │总 │ │其 │大专 │ │ │（组）│人 │ │中 ├────┼─────────┤ │ │数 │ │ │中专 │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┤ │ │ │ │ │检验工 │ │ ├───┼──┼────────┼──┼────┴─────────┤ │ 人 │职工│ │其 │男女 │ │ 员 │总数│ │中 │ │ │ 情 ├──┼───────┬┴──┴─┬──────┬─────┤ │ 况 │文化│大专 │ │技校（初中）│ │ │ │程度├───────┼─────┼──────┼─────┤ │ │ │中专（高中） │ │小学 │ │ │ ├──┼─────┬─┼───┬─┼───┬──┼───┬─┤ │ │技术│(副)主任 │ │主管 │ │药师 │ │药士 │ │ │ │职称│ 药师 │ │药师 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼─┤ │ │ │ 高级 │ │工程师│ │ 助理 │ │技术员│ │ │ │ │ 工程师 │ │ │ │工程师│ │ │ │ ├───┼──┴┬────┼─┴─┬─┴┬┴───┼──┴┬──┴─┤ │全厂占│ │建筑 │M2 │车间│M2 │检验 │ │ │地面积│ │面积 │ │面积│ │室 │ │ ├───┼───┼────┼───┼──┼────┴───┴────┤ │仓库 │ │动物房 │ │其它│ │ └───┴───┴────┴───┴──┴─────────────┘ 注:M2为平方米 ┌────┬───────┬────┬──────┬────┬───────┐ │固定资产│ │主要设备│ │流动资金│ │ │（万元）│ │（万元）│ │（万元）│ │ ├────┼───────┼────┼──────┼───┬┴───┬───┤ │2000年 │ │2000年 │ │2001年│总销售额│ │ │总销售额│ │ 利润 │ │ 预计 ├────┼───┤ │（万元）│ │（万元）│ │ │ 件 数 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┤ │ │ │ │ │ │ 利 润 │ │ ├───┬┴───────┴────┴──────┴───┴────┴───┤ │ 生 │ │ │ 产 │ │ │ 品 │ │ │ 种 │ │ │ 名 │ │ │ 称 │ │ │ 及 │ │ │ 批 │ │ │ 准 │ │ │ 文 │ │ │ 号 │ │ ├───┼─────────────────────────────────┤ │ 主 │ │ │ 要 │ │ │ 生 │ │ │ 产 │ │ │ 部 │ │ │ 件 │ │ ├───┼─────────────────────────────────┤ │ 主 │ │ │ 要 │ │ │ 检 │ │ │ 验 │ │ │ 仪 │ │ │ 器 │ │ │ 设 │ │ │ 备 │ │ └───┴─────────────────────────────────┘ ┌────────┬────────────────────────────┐ │ 企 业 自 查 │ │ │ 主 要 情 况 和 │ │ │ 意 见 │ │ ├────────┼────────────────────────────┤ │ 省（市） 药 品 │ │ │ 监 督 管 理 局 │ │ │ 初 审 意 见 │ │ ├────────┼────────────────────────────┤ │ 国 防 科 学 │ │ │ 技 术 工 业 │ │ │ 委 员 会 │ │ │ 审 查 意 见 │ │ ├────────┼────────────────────────────┤ │ 国 家 药 品 │ │ │ 监 督 管 理 局 │ │ │ 审 核 批 准 │ │ ├────────┼────────────────────────────┤ │ 省（市） 药 品 │ │ │ 监 督 管 理 局 │ │ │ 发 证 │ │ ├────────┼───────┬──┬────┬───┬────────┤ │ 发 证 时 间 │ │发证│ │领证人│ │ │ │ │号码│ │ │ │ ├────────┼───────┴──┴────┴───┴────────┤ │ │1．申请表需附企业对照标准的自查、自改总结。生产品种名称 │ │ 说 明 │ 及批准文号栏空格不够时可另附纸。 │ │ │2．申请表和总结一式四份。 │ └────────┴────────────────────────────┘ 附件3： 检查验收小组名单 ───────────────────────────────────── 单 位 人 数 ───────────────────────────────────── 国家药品监督管理局安全监管司 2人 国防科学工业委员会系统二司 2人 中国药品生物制品检定所 4人 北京市药品监督管理局安监处 1人 上海市药品监督管理局安监处 1人 广东省药品监督管理局安监处 1人 四川省药品监督管理局安监处 1人 江苏省药品监督管理局安监处 1人 天津市药品监督管理局安监处 1人 上海市药品检验所 2人 ───────────────────────────────────── 附件4： 需检查验收的放射性药品生产、经营企（事）业单位名单 ──────────────────────────────────────── 编 号 单 位 ──────────────────────────────────────── 1． 中国原子能科学院同位素研究所 2． 北京市中科放射性药品厂 3． 北京师宏药物研制中心 4． 北京欣科思达医药科技有限公司 5． 北京森科医药有限公司 6． 中国原子能科学研究院同位素研究所市内服务部 7． 中国同位素公司 8． 北京北方生物技术研究所 9． 卫生部北京生物制品研究所 10． 北京海科锐生物技术中心 11． 北京东亚免疫技术研究所 12． 北京佳科生物技术公司 13． 北京市福瑞生物工程公司 14． 北京生化免疫制剂中心 15． 北京华英放射性免疫技术研究所 16． 天津德普生物技术和医学产品有限公司 17． 天津九鼎医学生物工程有限公司 18． 天津新传生物技术有限公司 19． 天津医科大学生物实验药厂 20． 中国医学科学院核医学技术中心 21． 长春长白免疫制剂厂 22． 潍坊市3V诊断技术研究所 23． 中国辐射防护研究院生化免疫制剂中心 24． 河南焦作解放免疫诊断试剂研究所 25． 上海医科大学红旗制药厂 26． 中国科学院上海核技术开发公司 27． 上海欣科医药有限公司 28． 上海科兴药业公司 29． 卫生部上海生物制品研究所 30． 上海海研医学生物技术中心 31． 上海放射免疫分析技术研究所 32． 上海长征医学科学公司放免试剂研究所 33． 上海华原同位素医疗服务部 34． 江苏省原子医学研究所 35． 苏州医学院放射医学研究所 36． 广东希埃核医药中心 37． 中国原子能科学院广州医用同位素服务中心 38． 广东省南方免疫技术中心 39． 深圳拉尔文生物工程技术有限公司 40． 深圳海得威生物科技有限公司 41． 中国核动力研究设计院第一研究所 42． 中国核动力研究设计院成都同位素应用研究所 43． 西南核物理与化学研究所 44． 大庆一加得生物技术有限公司 ──────────────────────────────────────── | 北京、上海、天津、四川、江苏、广东、吉林、山东、河南、山西、黑龙江省(市)药品监督管理局，各生产单位： 根据《药品管理法》和《放射性药品管理办法》的规定，国家药品监督管理局、国防科学技术工业委员会研究决定，2001年对全国放射性药品生产、经营企（事）业单位重新进行审核和换发《放射性药品生产、经营许可证》（以下简称“许可证”）。各地药品监督管理部门要加强领导，认真组织，严格要求。各生产、经营单位要按照本通知要求认真准备。现将换证工作的有关事宜通知如下： 一、根据《放射性药品管理办法》、《药品生产质量管理规范》等有关规定，国家药品监督管理局、国防科学技术工业委员会重新制定了《放射性药品生产、经营许可证换证验收标准》（附件1，以下简称标准），作为对生产、经营企（事）业单位进行验收和换发《许可证》的标准。 二、根据《放射性药品管理办法》第十二条的规定，各生产单位应于2001年5月1日前按照《标准》进行自查，然后向当地省(区、市)药品监督管理部门提出申请，填写《放射性药品生产、经营许可证申请表》（附件2）。各省(区、市)药品监督管理局应于2001年7月1日前完成对辖区内放射性药品生产、经营企（事）业单位的检查，并将检查结果及时报送国家药品监督管理局安全监管司、国防科学技术工业委员会系统二司，由两司组织联合检查验收小组（附件3）对生产、经营企（事）业单位进行检查验收。经国防科学技术工业委 员会审查同意，国家药品监督管理局审核批准后，由所在地省(区、市)药品监督管理局换发《许可证》。 三、经审核凡不符合《标准》规定的单位要限期整改，对经整改仍不符合《标准》规定的单位不予换发新证，并令其停止生产和经营放射性药品。 四、中国人民解放军所属放射性药品生产、经营企（事）业单位需经解放军总后勤部卫生部批准，可参加这次放射性药品生产、经营企（事）业单位验收换证工作。 特此通知 附件：1、放射性药品生产、经营许可证换证验收标准 2、放射性药品生产、经营许可证申请表 3、检验验收小组名单 4、需检查验收的放射性药品生产、经营企(事)业单位名单 国家药品监督管理局 中华人民共和国国防科学科技工业委员会 二○○一年三月二十七日 附件1： 放射性药品生产、经营许可证换证验收标准 检查评定原则和方法 1、根据《中华人民共和国药品管理法》、《放射性药品管理办法》及有关规定制定本标准。 2、本标准分人员与机构、厂房与设施、设备、物料、卫生、生产管理、质量管理、其它等8个部分，共设评定条款122条，其中设关键条款6条（条款号前加“**”），重点条款35条（条款号前加“*”），设一般条款81条。关键条款和重点条款每条满分10分，一般条款每条满分为5分。 3、各条款评分系数应以达到该条款所要求的程度确定。各条款评分系数如下： （1）达到要求的系数为1。 （2）基本达到要求的系数为0.6。 （3）达不到要求的系数为0。 4、验收评定时，按企业生产范围确定具体检查条目，每个部分的得分率占应得分的60%以上（包括60%）且每条关健条款基本达到要求为合格。 检查评定项目和条款 第一部分 人员与机构（9款，其中“**”1款，“*”4款） *1-1 企业应建立放射性药品生产和质量管理机构，明确各机构和人员的职责。 1-2 配备与放射性药品生产相适应的生产、质量管理人员和技术人员，并具有相应的专业知识。 *1-3 主管放射性药品生产和质量管理的企业负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，或具有相应的中级以上专业技术职称，并具有核医学、核药学专业知识以及放射性药品生产和质量管理经验。 *1-4 生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，或具有相应的中级以上专业技术职称，具有核医学、核药学专业知识以及放射性药品生产和质量管理的实践经验。 *1-5 生产管理和质量管理部门负责人不得互相兼任。 1-6 从事质量检验的人员应经放射性药品检验技术培训，并取得岗位操作证书。 1-7 从事放射性药品生产的人员应经专业技术及辐射防护知识培训，并取得岗位操作证书。 1-8 从事放射性药品生产的各级人员应按GMP要求进行培训和考核。 **1-9 放射性药品生产企业应设辐射防护管理机构，并配备相应的人员。 第二部分 厂房与设施（28款，其中“**”2款，“*”4款） **2-1 厂房应符合国家关于辐射防护的有关规定，并获得放射性同位素工作许可证。 2-2 生产环境应整洁，厂区地面、路面及运输等对药品生产不造成污染。生产、行政、生活和辅助区总体布局合理。 2-3 厂房按生产工艺流程及所要求的空气洁净度等级进行合理布局；其面积和空间与生产规模相适应；各生产操作不互相妨碍。 2-4 厂房有防止昆虫和其它动物进入的设施。 2-5 放射性药品生产环境的空气洁净级别要求应符合无菌药品、非无菌药品和原料药中的规定；放射免疫分析药盒各组份的制备应在不低于300，000级条件下进行。 2-6 洁净室（区）的内表面应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落、耐受清洗和消毒；门、窗及各种管道、风口、灯具等与洁净室内壁的连接部位应密封并且易于清洗。 2-7 洁净室（区）内使用无脱落物、易清洗、易消毒的卫生工具，限定使用区域，其存放地点不得对产品造成污染。 2-8 放射性药品中间产品的质量检验与生产环境有交叉影响时，其检验场所不得设 置在该生产区域内。 2-9 生产储存区的面积和空间应与生产规模相适应，物料、中间产品、待验品的存放有防止差错和交叉污染的措施。 2-10 生产、使用和储存易燃、易爆、有毒、有害物质的厂房设施应符合国家有关规定。 *2-11 洁净室（区）的空气按规定净化；空气净化系统定期按规定监测、清洁、维修、保养，并记录存档。 **2-12 洁净室（区）的净化空气如循环使用，应采取有效措施避免污染和交叉污染。操作放射性的洁净室（区）的净化空气不可循环使用。 2-13 洁净室（区）的照度与生产要求相适应，厂房有应急照明设施；洁净室（区）的温度和相对湿度与药品生产工艺要求相适应，无特殊要求时，温度应控制在18—26℃，相对湿度控制在45—65%。 *2-14 空气洁净度等级不同的相邻房间有指示压差的装置，放射性操作箱在进行放射性操作时应保持负压，静压差应符合国家有关规定；洁净室（区）与室外大气的静压差应大于10Pa； *2-15 洁净室（区）的水池、地漏不得对药品产生污染，100级洁净室（区）不得设置地漏。 2-16 不同空气洁净度等级的洁净室（区）之间的人员和物料出入有防止交叉污染的措施；洁净室（区）与非洁净室（区）之间设置缓冲设施，10，000级洁净室（区）使用的传输设备不得穿越较低级别区域，洁净室（区）人流、物流走向合理。 2-17 放射性核素工作场所的地面、工作台应使用便于去污的材料；操作放射性碘及其它挥发性放射性核素应在带有防护的通风设施中进行，其技术指标应符合国家有关规定。 *2-18 含不同核素的放射性药品生产区必须严格分开。放射性工作区应与非放射性工作区有效隔离。应在污染源周围划出防护监测区并定期监测。 2-19 放射性药品生产区出入口应设置去污洗涤、更衣设施，出口应设置放射性剂量检测设备。 2-20 贮存放射性物质的场所应安全、可靠、便利，有明显的放射性标志，具有防火、防盗、防泄漏等安全防护措施，并符合辐射防护的要求。 2-21 放射性工作区应设置盛放放射性废物的容器，放射性废物应按国家有关规定处理。 2-22 重复使用的放射性物质包装容器应有专用的去污处理场所。 2-23 与放射性药品直接接触的干燥用空气、压缩空气和惰性气体应净化处理，并符合生产要求。 2-24 仓储区保持清洁和干燥，并安装照明和通风设施。仓储区的温度、湿度符合储存要求，定期监测。放射性物质和非放射性物质应严格分开。 2-25 洁净室（区）内的称量室或备料室空气洁净度等级与生产要求一致，有捕尘设施，有防止交叉污染的措施。 2-26 实验室、留样观察室应与生产区分开。 2-27 有特殊要求的仪器、仪表安放在专门的仪器室内，有防止静电、振动、潮湿或其它外界因素影响的设施。 2-28 实验动物应符合国家有关规定。 第三部分 设备（13款，其中“*”2款） 3-1 必须具备与放射性药品生产和质量控制相适应的仪器与设备。 3-2 与放射性药品直接接触的设备、容器、工具表面光洁、平整、不应产生脱落物；易清洗去污或消毒，耐腐蚀，不与药品发生化学变化或吸附药品。生产过程中应避免使用易碎、易脱屑、易长霉的器具。 3-3 与药液接触的设备、容器具、管路、阀门、输送泵等采用优质耐腐蚀材质，管路的安装应尽量减少连接处。 3-4 过滤器材不得吸附药液组分和释放异物，禁止使用含有石棉的过滤器材；设备所用的润滑剂、冷却剂等不得对药品或容器造成污染。 3-5 水处理及配套系统的设计、安装和维护能确保供水达到设定的质量标准。 *3-6 注射用水的制备、储存和分配能防止微生物的滋生和污染，储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器，储存采用80℃以上保温、65℃以上保温循环或4℃以下存放。 3-7 纯化水的制备、储存和分配应防止微生物的滋生和污染。 *3-8 储罐和输送管道所用材料无毒、耐腐蚀，管道的设计和安装避免死角、盲管，储罐和管道应规定清洗、灭菌周期。 3-9 生产和检验用仪器、仪表、量具、衡器等适用范围、精密度符合生产和检验要求，有合格标志，并定期校验。 3-10 生产设备有明显的状态标志。 3-11 生产设备应定期维修、保养，设备安装、维修、保养的操作不影响产品的质量；生产、检验设备有使用、维修、保养记录，并有专人管理。 3-12 即时标记放射性药品生产企业应配备放射性药品专用运送工具。 3-13 放射性药品生产操作、包装与运输应具有与放射性剂量相适应的防护装置。 第四部分 物料（14款，其中“**”1款，“*”5款） 4-1物料的购入、储存、发放、使用等应制定管理制度。 4-2原料、辅料按品种、规格、批号分别存放。 **4-3 放射性原料及其它放射性物质应专库或专柜存放，专人保管，专册登记。 4-4 物料符合药品标准、包装材料标准或其它有关标准，不得对放射性药品的质量产生不良影响。 *4-5 生产制剂用的原料药必须符合药品标准。 4-6 原料、辅料按批取样检验，放射性原材料定期取样检验。 *4-7 进口放射性原料药必须经中国药品生物制品检定所或国家药品监督管理部门授权的药品检验所抽样检验，并附检验报告书。 4-8 物料从符合规定的单位购进，按规定入库。 *4-9 待验、合格、不合格物料应严格管理；不合格的物料专区存放，有易于识别的明显标志，并按有关规定及时处理。 4-10 有特殊要求的物料、中间产品和成品按规定条件储存。 4-11 固体原料和液体原料分开储存，挥发性物料避免污染其它物料；易燃、易爆和其它危险品按规定验收、储存和保管。 4-12 放射性药品的外包装材料应符合国家有关辐射防护规定。 *4-13 药品标签、使用说明书与国家药品监督管理部门批准的内容、式样、文字相一致，标签、使用说明书经质量管理部门校对无误后印制、发放、使用。印有与标签内容相同的药品包装物，按标签管理。 *4-14 标签、使用说明书按品种、规格专柜存放，凭批包装指令发放。专人保管、领用、销毁，并有发放、使用、销毁记录。 第五部分 卫生（16款，其中“**”1款，“*”2款） 5-1 企业有防止污染的卫生措施和各项卫生管理制度，并有专人负责。 *5-2 按生产和空气洁净等级的要求分别制定厂房、设备、容器清洁规程，内容包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。放射性操作区与非放射性操作区的清洁工具应严格分开使用和存放。 5-3 生产区不得存放非生产物品，生产中的非放射性废弃物应及时处理；放射性废弃物应按国家有关规定储存和处理。 5-4 放射性废液、废气排放前应采取相应的净化处理措施，排放应符合国家有关规定。 5-5 更衣室、浴室及厕所的设置不得对洁净室（区）产生不良影响。 5-6 从事放射性操作人员，应根据不同需要，配备工作服、工作帽、手套和口罩。甲、乙级工作场所还应配备工作鞋、袜、附加工作服等防护用品。工作人员在可能受到放射性气体污染的工作场所工作时，应配备高效能的口罩。 5-7 从事放射性操作的工作人员的体表、衣物及工作场所的设备、墙壁、地面的表面污染程度，应符合国家有关规定。 5-8 被放射性污染的场所应在防护人员监督下进行去污处理，检测合格后方可继续使用。 5-9 工作服的选材与生产操作和空气洁净度等级相一致，并有明显区别，不得混用。洁净工作服的质地光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒物。放射性工作区与非放射性工作 区的工作服不得混用。 5-10 无菌工作服的式样和穿戴方式能包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱 落物。 5-11 工作服应制定清洗周期。不同空气洁净度等级使用的工作服分别清洗、整理，必要时消毒或灭菌，100，000以上区域的洁净工作服在洁净室（区）洗涤，干燥、整理， 应按要求灭菌。从事放射性操作的工作人员的工作服清洗前应进行放射性污染检测，已被污 染的工作服应作特殊处理或按放射性废物处理。 5-12 洁净室（区）限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入，人员数量严格限制；对临时外来人员应进行指导和监督。 5-13 进入洁净室（区）的人员不得化妆和佩带饰物，不得裸手直接接触药品，100级洁净室（区）不得裸手操作，不可避免时手部应及时消毒。 5-14 洁净室（区）定期消毒。消毒剂不得对设备、物料和成品产生污染，消毒剂品种定期更换，以防止产生耐药菌株。 *5-15 药品生产人员应有健康档案，直接接触药品的生产人员每年至少体检一次。传染病、皮服病和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。 **5-16 放射性操作人员必须配带个人剂量计，并定期监测。个人所受的剂量当量不应超过规定的限值。 第六部分 生产管理（20款，其中“**”1款，“*”10款） *6-1 企业应进行药品生产验证，生产一定周期后进行再验证。应根据验证对象建立验证小组，提出验证项目，制定验证方案，并组织实施。 6-2 药品生产过程的验证内容包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主要原辅材料变更、辐射防护效果、通风设施技术指标、放射性废气及废液排放等；关键设备及无菌药品的验证内容包括灭菌设备、药液滤过及灌封（分装）系统。 6-3 验证过程中的数据和分析内容以文件形式归档保存，验证文件应包括 验证方案、验证报告、评价和建议、批准人等。 *6-4 文件的制订应符合规定。建立文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制及保管制度。 *6-5 分发使用的文件为批准的现行文本。已撤销和过时的文件除留档备查外，不得在工作现场出现。 *6-6 应有生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程，并严格执行，不得任意更改，如需更改时按规定程序执行。 6-7 产品应进行物料平衡检查。物料平衡超出规定限度，应查明原因，在得出合理解释、确认无潜在质量事故后，方可按正常产品处理。 6-8 应建立批生产记录和批包装记录，记录内容及时填写、字迹清晰、内容真实、数据完整、并有操作人和复核人签名。 *6-9 药品按规定划分生产批次，并编制生产批号。 6-10 每次生产前应确认无上次生产遗留物。每一生产阶段完成后应由生产操作人员清场，填写清场记录，清场记录内容完整，并纳入批生产记录；同一设备连续生产同一品种时，如有影响产品质量的残留物，更换批次时，也应对设备进行彻底清洁。清洁记录内容应 填写完整，并纳入批生产记录。 *6-11 不同品种、规格的放射性药品同时生产操作时，应采用隔离或其它有效防止污染和混淆的措施。 6-12 无菌放射性药品生产直接接触药品的包装材料、设备和其它物品的清洗、干燥、灭菌到使用的时间间隔应有规定。 6-13 无菌放射性药品的药液从配制到灭菌或除菌过滤的时间间隔应有规定。 6-14 非无菌放射性药品的液体制剂的配制、过滤、灌封、灭菌等过程应在规定时间内完成。 6-15 放射性药品生产使用敞口设备或打开设备操作时，应有避免污染的措施。物料、中间产品和放射性药品在厂房内或厂房间的流转有避免混淆、污染和辐射的措施。 *6-16 根据产品工艺规程选用工艺用水，工艺用水符合质量标准，应根据验证结果，规定检验周期，并定期检验，有检验记录。 6-17 放射性药品可以重复使用的包装容器，应根据规程清洗干净。 *6-18 放射性药品包装分为内、外包装。外包装应贴有标签和放射性药品标志，并附使用说明书；内包装必须贴有标签。 *6-19 放射性药品出厂前必须进行辐射防护安全检查，并有记录。 **6-20 必须建立放射性废液、废气、固体废物处理制度，并有记录。 *6-21 必须建立放射性物质的贮存、领取、使用、归还制度，并有记录。 第七部分 质量管理（11款，其中“*”6款） *7-1 质量管理部门由企业负责人直接领导。 *7-2 质量管理部门履行制定和修订物料、中间产品和产品的内控标准和检验操作规程的职责。 7-3质量管理部门履行制定取样和留样制度的职责。 7-4 质量管理部门履行制定检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对照品）、滴定液、培养基、实验动物等管理办法的职责。 *7-5 质量管理部门履行决定物料和中间产品使用的职责。 *7-6 放射性药品出厂前由质量管理部门对有关记录进行审核。审核内容包括：配料、称重过程中的复核情况，各生产工序检查记录、清场记录、中间产品质量检验结果、偏差处理、成品检验情况等。对符合要求并有审核人员签字后方可出厂。 *7-7 质量管理部门履行审核不合格品处理程序的职责。 *7-8 质量检验部门履行对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样，出具检验报告并建立批检验记录的职责。 7-9 质量管理部门履行监测洁净室（区）的洁净度的职责。 7-10 质量管理部门履行评价原料、中间产品及成品的质量稳定性，为确定物料贮存期、药品有效期提供数据的职责。 7-11 质量管理部门会同有关部门对主要物料供应商的质量体系进行评估。 第八部分 其它（10款，其中“*”2款） 8-1 每批放射性药品均应有销售记录。根据销售记录能追查每批药品的售出情况，必要时能及时追回。销售记录内容包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期和时间。销售记录保存一年。 8-2 批记录保持整洁、不得撕毁和任意涂改。批记录填写错误时，按规定更改。批记录按批号归档，保存一年。 8-3 建立放射性药品退货和收回的书面程序，并有记录；药品退货和收回记录内容包括品名、批号、规格、数量、退货单位及地址、原因、日期、时间、处理意见等。 8-4 因质量原因退货和收回的放射性药品制剂，应在质量管理部门监督下处理；涉及其它批号时，应同时处理。 8-5 应建立放射性药品不良反应监测报告制度，指定专门机构或人员负责药品不良反应监测报告工作，并将药品不良反应及时向国家药品监督管理部门报告。 8-6 对用户的放射性药品质量投诉和药品不良反应，应详细记录和调查处理。 *8-7 放射性药品生产出现重大质量问题时，及时向国家药品监督管理部门报告；出现重大放射性事故时，应及时向有关部门报告处理。 *8-8 企业定期组织自检，自检按规定的程序进行全面检查；自检应有记录，自检报告符合规定的内容。 8-9 发现患者受放射性药品超剂量的危害，应及时向当地药品监督管理部门报告。 8-10 放射性药品的运输应符合国家有关规定。 附件2： 放射性药品生产、经营许可证 申请表 申请单位（盖章）＿＿＿＿＿＿＿负责人（盖章）＿＿＿＿＿ 填表日期＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日 ┌───┬───────────┬──┬────┬──┬──────┐ │ 企业 │ │企业│ │隶属│ │ │ 名称 │ │性质│ │关系│ │ ├───┼───────────┼──┼────┼──┼──────┤ │ 厂址 │ │开办│ │电话│ │ │ │ │时间│ ├──┼──────┤ │ │ │ │ │传真│ │ ├───┼─────────┬─┴──┼────┴──┴──────┤ │ 邮编 │ │电子信箱│ │ ├───┼─────┬───┴─┬──┴──┬───────────┤ │ 厂 │姓名 │年龄 │职务 │技术职称（或文化程度）│ │ 级 ├─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ 领 │ │ │ │ │ │ 导 ├─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────┼─────┴──┬──┴─┬─────────┤ │ 质 │负责人姓名│ │技术职称│ │ │ 检 ├──┬──┴─────┬──┼────┼─────────┤ │ 科 │总 │ │其 │大专 │ │ │（组）│人 │ │中 ├────┼─────────┤ │ │数 │ │ │中专 │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┤ │ │ │ │ │检验工 │ │ ├───┼──┼────────┼──┼────┴─────────┤ │ 人 │职工│ │其 │男女 │ │ 员 │总数│ │中 │ │ │ 情 ├──┼───────┬┴──┴─┬──────┬─────┤ │ 况 │文化│大专 │ │技校（初中）│ │ │ │程度├───────┼─────┼──────┼─────┤ │ │ │中专（高中） │ │小学 │ │ │ ├──┼─────┬─┼───┬─┼───┬──┼───┬─┤ │ │技术│(副)主任 │ │主管 │ │药师 │ │药士 │ │ │ │职称│ 药师 │ │药师 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─┼───┼─┼───┼──┼───┼─┤ │ │ │ 高级 │ │工程师│ │ 助理 │ │技术员│ │ │ │ │ 工程师 │ │ │ │工程师│ │ │ │ ├───┼──┴┬────┼─┴─┬─┴┬┴───┼──┴┬──┴─┤ │全厂占│ │建筑 │M2 │车间│M2 │检验 │ │ │地面积│ │面积 │ │面积│ │室 │ │ ├───┼───┼────┼───┼──┼────┴───┴────┤ │仓库 │ │动物房 │ │其它│ │ └───┴───┴────┴───┴──┴─────────────┘ 注:M2为平方米 ┌────┬───────┬────┬──────┬────┬───────┐ │固定资产│ │主要设备│ │流动资金│ │ │（万元）│ │（万元）│ │（万元）│ │ ├────┼───────┼────┼──────┼───┬┴───┬───┤ │2000年 │ │2000年 │ │2001年│总销售额│ │ │总销售额│ │ 利润 │ │ 预计 ├────┼───┤ │（万元）│ │（万元）│ │ │ 件 数 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───┤ │ │ │ │ │ │ 利 润 │ │ ├───┬┴───────┴────┴──────┴───┴────┴───┤ │ 生 │ │ │ 产 │ │ │ 品 │ │ │ 种 │ │ │ 名 │ │ │ 称 │ │ │ 及 │ │ │ 批 │ │ │ 准 │ │ │ 文 │ │ │ 号 │ │ ├───┼─────────────────────────────────┤ │ 主 │ │ │ 要 │ │ │ 生 │ │ │ 产 │ │ │ 部 │ │ │ 件 │ │ ├───┼─────────────────────────────────┤ │ 主 │ │ │ 要 │ │ │ 检 │ │ │ 验 │ │ │ 仪 │ │ │ 器 │ │ │ 设 │ │ │ 备 │ │ └───┴─────────────────────────────────┘ ┌────────┬────────────────────────────┐ │ 企 业 自 查 │ │ │ 主 要 情 况 和 │ │ │ 意 见 │ │ ├────────┼────────────────────────────┤ │ 省（市） 药 品 │ │ │ 监 督 管 理 局 │ │ │ 初 审 意 见 │ │ ├────────┼────────────────────────────┤ │ 国 防 科 学 │ │ │ 技 术 工 业 │ │ │ 委 员 会 │ │ │ 审 查 意 见 │ │ ├────────┼────────────────────────────┤ │ 国 家 药 品 │ │ │ 监 督 管 理 局 │ │ │ 审 核 批 准 │ │ ├────────┼────────────────────────────┤ │ 省（市） 药 品 │ │ │ 监 督 管 理 局 │ │ │ 发 证 │ │ ├────────┼───────┬──┬────┬───┬────────┤ │ 发 证 时 间 │ │发证│ │领证人│ │ │ │ │号码│ │ │ │ ├────────┼───────┴──┴────┴───┴────────┤ │ │1．申请表需附企业对照标准的自查、自改总结。生产品种名称 │ │ 说 明 │ 及批准文号栏空格不够时可另附纸。 │ │ │2．申请表和总结一式四份。 │ └────────┴────────────────────────────┘ 附件3： 检查验收小组名单 ───────────────────────────────────── 单 位 人 数 ───────────────────────────────────── 国家药品监督管理局安全监管司 2人 国防科学工业委员会系统二司 2人 中国药品生物制品检定所 4人 北京市药品监督管理局安监处 1人 上海市药品监督管理局安监处 1人 广东省药品监督管理局安监处 1人 四川省药品监督管理局安监处 1人 江苏省药品监督管理局安监处 1人 天津市药品监督管理局安监处 1人 上海市药品检验所 2人 ───────────────────────────────────── 附件4： 需检查验收的放射性药品生产、经营企（事）业单位名单 ──────────────────────────────────────── 编 号 单 位 ──────────────────────────────────────── 1． 中国原子能科学院同位素研究所 2． 北京市中科放射性药品厂 3． 北京师宏药物研制中心 4． 北京欣科思达医药科技有限公司 5． 北京森科医药有限公司 6． 中国原子能科学研究院同位素研究所市内服务部 7． 中国同位素公司 8． 北京北方生物技术研究所 9． 卫生部北京生物制品研究所 10． 北京海科锐生物技术中心 11． 北京东亚免疫技术研究所 12． 北京佳科生物技术公司 13． 北京市福瑞生物工程公司 14． 北京生化免疫制剂中心 15． 北京华英放射性免疫技术研究所 16． 天津德普生物技术和医学产品有限公司 17． 天津九鼎医学生物工程有限公司 18． 天津新传生物技术有限公司 19． 天津医科大学生物实验药厂 20． 中国医学科学院核医学技术中心 21． 长春长白免疫制剂厂 22． 潍坊市3V诊断技术研究所 23． 中国辐射防护研究院生化免疫制剂中心 24． 河南焦作解放免疫诊断试剂研究所 25． 上海医科大学红旗制药厂 26． 中国科学院上海核技术开发公司 27． 上海欣科医药有限公司 28． 上海科兴药业公司 29． 卫生部上海生物制品研究所 30． 上海海研医学生物技术中心 31． 上海放射免疫分析技术研究所 32． 上海长征医学科学公司放免试剂研究所 33． 上海华原同位素医疗服务部 34． 江苏省原子医学研究所 35． 苏州医学院放射医学研究所 36． 广东希埃核医药中心 37． 中国原子能科学院广州医用同位素服务中心 38． 广东省南方免疫技术中心 39． 深圳拉尔文生物工程技术有限公司 40． 深圳海得威生物科技有限公司 41． 中国核动力研究设计院第一研究所 42． 中国核动力研究设计院成都同位素应用研究所 43． 西南核物理与化学研究所 44． 大庆一加得生物技术有限公司 ────────────────────────────────────────
关于部分医疗器械产品生产企业更名和增加产品规格更换及补发生产许可证的通知 | 国药监械[2001]136号 | FGWJ-2001-10222 | 2001-03-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局按照核发医疗器械产品生产许可证的规定要求，经审核，同意浙江 灵洋医疗器械有限公司等8家医疗器械生产企业(名单见附件1)更改企业名称，更换生产许 可证；同意武汉市王冠医疗器械有限责任公司等3家企业(名单见附件2)增加产品规格，更 换生产许可证；同意金坛市输液器厂等2家企业(名单见附件3)补发生产许可证。 特此通知 附件：1.更名企业更换生产许可证企业名单 2.增加产品规格企业更换生产许可证企业名单 3.补发生产许可证企业名单 国家药品监督管理局 二○○一年三月十六日 附件1： 更名企业更换生产许可证企业名单 ┌──┬───────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬────┐ │序号│ 生产企业名单 │ 产品名称 │ 许可证编号 │ 产品规格 │ 事 由 │有效日期│ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 1 │临海市医疗器械│一次性输液器│ XK24–116 0011│ │更名为：浙江灵洋│截至新证│ │ │厂 │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性输血器│ XK24–117 0040│ │更名为：浙江灵洋│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性静脉针│ XK24–040 0047│ │更名为：浙江灵洋│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性注射器│ XK24–138 0005│l ml、2.5ml、5ml、│更名为：浙江灵洋│截至新证│ │ │ │ │ │10ml、20ml、30ml、│医疗器械有限公司│下发 │ │ │ │ │ │50ml │ │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 2 │天长市三钟医疗│一次性注射器│ XK24–138 0100│2 ml、5ml、10ml │更名为：安徽省天│截至新证│ │ │用品有限责任公│ │ │ │康医疗用品有限公│下发 │ │ │司 │ │ │ │司 │ │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性输液器│ XK24–116 0047│ │更名为：安徽省天│截至新证│ │ │ │ │ │ │康医疗用品有限公│下发 │ │ │ │ │ │ │司 │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 3 │连云港江苏医疗│一次性注射器│ XK24–138 0021│ 1ml、2ml、 5ml、 │更名为：江苏苏云│截至新证│ │ │器材实业有限公│ │ │10ml、20ml、50ml │医疗器材有限公司│下发 │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性输液器│ XK24–116 0021│ │更名为：江苏苏云│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器材有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性输血器│ XK24–117 0016│ │更名为：江苏苏云│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器材有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性静脉针│ XK24–040 0010│ │更名为：江苏苏云│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器材有限公司│下发 │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 4 │江西省国营进贤│一次性输液器│ XK24–116 0025│ │更名为：南昌金山│截至新证│ │ │高分子医疗器械│ │ │ │高分子医塑器械有│下发 │ │ │厂 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性注射器│ XK24–138 0076│ │更名为：南昌金山│截至新证│ │ │ │ │ │ │高分子医塑器械有│下发 │ │ │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性静脉针│ XK24–040 0033│ │更名为：南昌金山│截至新证│ │ │ │ │ │ │高分子医塑器械有│下发 │ │ │ │ │ │ │限公司 │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 5 │江西南昌医用器│一次性输液器│ XK24–116 0111│ │更名为：江西洪达│截至新证│ │ │材厂 │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性注射器│ XK24–138 0039│2.5ml、5ml、10ml、│更名为：江西洪达│截至新证│ │ │ │ │ │20ml │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性静脉针│ XK24–040 0025│ │更名为：江西洪达│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 6 │邢台市医用塑料│一次性注射器│ XK24–138 0050│ 1ml、2 ml、2.5ml│更名为：河北业成│截至新证│ │ │器械厂 │ │ │ 5ml、10ml、20ml │医疗器械有限公司│下发 │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 7 │安徽省界首市医│一次性输液器│ XK24–116 0081│ │更名为：安徽省界│截至新证│ │ │疗器材厂 │ │ │ │首市天安医疗用品│下发 │ │ │ │ │ │ │有限公司 │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 8 │黑龙江省北安医│一次性输液器│ XK24 –116 0145│ │更名为：北安市进│截至新证│ │ │疗器械厂 │ │ │ │发塑料制品有限责│下发 │ │ │ │ │ │ │任公司医疗器械分│ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ └──┴───────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴────┘ 附件2： 增加产品规格企业更换生产许可证企业名单 ┌──┬───────┬──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │序号│ 生产企业名单 │ 产品名称 │ 许可证编号 │ 产品规格 │ 事 由 │ 有效日期 │ ├──┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │ 1 │武汉市王冠医疗│一次性注射器│ XK24–138 0064│2ml、5ml、 │增加的产品规格： │截至新证下发│ │ │器械有限责任公│ │ │10ml │1ml 20ml 30ml│ │ │ │司 │ │ │ │50ml │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │ 2 │湖北天宁医药用│一次性注射器│ XK24–138 0060│1ml、 2ml、 │增加的产品规格：│截至新证下发│ │ │品有限公司 │ │ │5ml、 10ml│20ml 30ml 50ml │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │ 3 │台州市金清医械│一次性注射器│ XK24–138 0043│2ml、5ml、 │增加的产品规格：│截至新证下发│ │ │厂 │ │ │10ml │1ml 20ml 50ml │ │ └──┴───────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 附件3： 补发生产许可证企业名单 ┌──┬───────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬──────┐ │序号│ 生产企业名单 │ 产品名称 │许可证编号│ 产品规格 │ 事 由 │ 有效日期 │ ├──┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────┤ │ l │金坛市输液器厂│一次性注射器│XK24–138 │2ml、5ml、 │ 补发生产许可证 │截至新证下发│ │ │ │ │0108 │10ml │ │ │ ├──┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────┤ │ 2 │吉林省塑料研究│一次性注射器│XK24–138 │5ml、10ml、 │ 补发生产许可证 │截至新证下发│ │ │所试验厂 │ │0109 │20ml │ │ │ └──┴───────┴──────┴─────┴───────┴──────────┴──────┘ | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局按照核发医疗器械产品生产许可证的规定要求，经审核，同意浙江 灵洋医疗器械有限公司等8家医疗器械生产企业(名单见附件1)更改企业名称，更换生产许 可证；同意武汉市王冠医疗器械有限责任公司等3家企业(名单见附件2)增加产品规格，更 换生产许可证；同意金坛市输液器厂等2家企业(名单见附件3)补发生产许可证。 特此通知 附件：1.更名企业更换生产许可证企业名单 2.增加产品规格企业更换生产许可证企业名单 3.补发生产许可证企业名单 国家药品监督管理局 二○○一年三月十六日 附件1： 更名企业更换生产许可证企业名单 ┌──┬───────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬────┐ │序号│ 生产企业名单 │ 产品名称 │ 许可证编号 │ 产品规格 │ 事 由 │有效日期│ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 1 │临海市医疗器械│一次性输液器│ XK24–116 0011│ │更名为：浙江灵洋│截至新证│ │ │厂 │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性输血器│ XK24–117 0040│ │更名为：浙江灵洋│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性静脉针│ XK24–040 0047│ │更名为：浙江灵洋│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性注射器│ XK24–138 0005│l ml、2.5ml、5ml、│更名为：浙江灵洋│截至新证│ │ │ │ │ │10ml、20ml、30ml、│医疗器械有限公司│下发 │ │ │ │ │ │50ml │ │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 2 │天长市三钟医疗│一次性注射器│ XK24–138 0100│2 ml、5ml、10ml │更名为：安徽省天│截至新证│ │ │用品有限责任公│ │ │ │康医疗用品有限公│下发 │ │ │司 │ │ │ │司 │ │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性输液器│ XK24–116 0047│ │更名为：安徽省天│截至新证│ │ │ │ │ │ │康医疗用品有限公│下发 │ │ │ │ │ │ │司 │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 3 │连云港江苏医疗│一次性注射器│ XK24–138 0021│ 1ml、2ml、 5ml、 │更名为：江苏苏云│截至新证│ │ │器材实业有限公│ │ │10ml、20ml、50ml │医疗器材有限公司│下发 │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性输液器│ XK24–116 0021│ │更名为：江苏苏云│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器材有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性输血器│ XK24–117 0016│ │更名为：江苏苏云│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器材有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性静脉针│ XK24–040 0010│ │更名为：江苏苏云│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器材有限公司│下发 │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 4 │江西省国营进贤│一次性输液器│ XK24–116 0025│ │更名为：南昌金山│截至新证│ │ │高分子医疗器械│ │ │ │高分子医塑器械有│下发 │ │ │厂 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性注射器│ XK24–138 0076│ │更名为：南昌金山│截至新证│ │ │ │ │ │ │高分子医塑器械有│下发 │ │ │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性静脉针│ XK24–040 0033│ │更名为：南昌金山│截至新证│ │ │ │ │ │ │高分子医塑器械有│下发 │ │ │ │ │ │ │限公司 │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 5 │江西南昌医用器│一次性输液器│ XK24–116 0111│ │更名为：江西洪达│截至新证│ │ │材厂 │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性注射器│ XK24–138 0039│2.5ml、5ml、10ml、│更名为：江西洪达│截至新证│ │ │ │ │ │20ml │医疗器械有限公司│下发 │ │ │ ├──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ │ │一次性静脉针│ XK24–040 0025│ │更名为：江西洪达│截至新证│ │ │ │ │ │ │医疗器械有限公司│下发 │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 6 │邢台市医用塑料│一次性注射器│ XK24–138 0050│ 1ml、2 ml、2.5ml│更名为：河北业成│截至新证│ │ │器械厂 │ │ │ 5ml、10ml、20ml │医疗器械有限公司│下发 │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 7 │安徽省界首市医│一次性输液器│ XK24–116 0081│ │更名为：安徽省界│截至新证│ │ │疗器材厂 │ │ │ │首市天安医疗用品│下发 │ │ │ │ │ │ │有限公司 │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼────┤ │ 8 │黑龙江省北安医│一次性输液器│ XK24 –116 0145│ │更名为：北安市进│截至新证│ │ │疗器械厂 │ │ │ │发塑料制品有限责│下发 │ │ │ │ │ │ │任公司医疗器械分│ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ └──┴───────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴────┘ 附件2： 增加产品规格企业更换生产许可证企业名单 ┌──┬───────┬──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │序号│ 生产企业名单 │ 产品名称 │ 许可证编号 │ 产品规格 │ 事 由 │ 有效日期 │ ├──┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │ 1 │武汉市王冠医疗│一次性注射器│ XK24–138 0064│2ml、5ml、 │增加的产品规格： │截至新证下发│ │ │器械有限责任公│ │ │10ml │1ml 20ml 30ml│ │ │ │司 │ │ │ │50ml │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │ 2 │湖北天宁医药用│一次性注射器│ XK24–138 0060│1ml、 2ml、 │增加的产品规格：│截至新证下发│ │ │品有限公司 │ │ │5ml、 10ml│20ml 30ml 50ml │ │ ├──┼───────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │ 3 │台州市金清医械│一次性注射器│ XK24–138 0043│2ml、5ml、 │增加的产品规格：│截至新证下发│ │ │厂 │ │ │10ml │1ml 20ml 50ml │ │ └──┴───────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 附件3： 补发生产许可证企业名单 ┌──┬───────┬──────┬─────┬───────┬──────────┬──────┐ │序号│ 生产企业名单 │ 产品名称 │许可证编号│ 产品规格 │ 事 由 │ 有效日期 │ ├──┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────┤ │ l │金坛市输液器厂│一次性注射器│XK24–138 │2ml、5ml、 │ 补发生产许可证 │截至新证下发│ │ │ │ │0108 │10ml │ │ │ ├──┼───────┼──────┼─────┼───────┼──────────┼──────┤ │ 2 │吉林省塑料研究│一次性注射器│XK24–138 │5ml、10ml、 │ 补发生产许可证 │截至新证下发│ │ │所试验厂 │ │0109 │20ml │ │ │ └──┴───────┴──────┴─────┴───────┴──────────┴──────┘
关于公布2000年度国家药品监督管理局医疗器械优秀标准化项目及标准化先进工作者获奖名单的通知 | 国药监械[2001]132号 | FGWJ-2001-10181 | 2001-03-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据我局《关于2000年度医疗器械标准化奖励工作的通知》（药管械［2000］60号）要求，2000年度国家药品监督管理局医疗器械标准化奖励评审工作已于近期结束，共评出标准化优秀项目5项，标准化先进工作者13名。现将获奖名单予以公布，请有关单位对本单位获奖项目及人员进行表彰和奖励。 特此通知 附件：1.2000年度国家药品监督管理局医疗器械标准化优秀项目奖获奖名单 2.2000年度国家药品监督管理局医疗器械标准化先进工作者奖获奖名单 国家药品监督管理局 二○○一年三月十五日 附件1： 2000年度国家药品监督管理局医疗器械 标准化优秀项目奖获奖名单 一等奖1名 项目名称：GB/T14233.1-1998医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分： 化学分析方法 主要完成单位：国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：施燕平、李克芳、骆红宇、刘秦玉、梁志红、潘华先 二等奖4名 1．项目名称：GB/T17856-1999放射治疗模拟机性能和试验方法 主要完成单位：国家药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：王培臣、张永源、崔雷、张汉洪、章兆圆 2．项目名称：YY0311-1998一次性使用血路产品通用技术条件 主要完成单位：国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：潘华先、王昕、施燕平、吴平 3．项目名称：YY0324-2000红外乳腺检查仪 主要完成单位：国家药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：庞金钟、张学浩、张教盛、齐宝芬 4．项目名称：YY0167-1998非吸收性外科缝线 主要完成单位：强生（中国）医疗器材有限公司 主要完成者：马文忠、陈华 附件2： 2000年度国家药品监督管理局医疗器械 标准化先进工作者奖获奖名单 姓名单位 章兆圆国家药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心 马芳山东省药品监督管理局 任凤妹国家药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 田青国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 李彩霞河北省药品监督管理局 巴丹吉林省药品监督管理局 谭宪圣黑龙江省医疗器械专业标准化技术委员会 俞洪亮浙江省药品监督管理局 张弦安徽省药品监督管理局 张娜萍湖北省药品监督管理局 孟繁荣天津市医药行业管理办公室 高强陕西省产品质量监督检验所 金捷西安交通大学医学院生物医学工程系 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据我局《关于2000年度医疗器械标准化奖励工作的通知》（药管械［2000］60号）要求，2000年度国家药品监督管理局医疗器械标准化奖励评审工作已于近期结束，共评出标准化优秀项目5项，标准化先进工作者13名。现将获奖名单予以公布，请有关单位对本单位获奖项目及人员进行表彰和奖励。 特此通知 附件：1.2000年度国家药品监督管理局医疗器械标准化优秀项目奖获奖名单 2.2000年度国家药品监督管理局医疗器械标准化先进工作者奖获奖名单 国家药品监督管理局 二○○一年三月十五日 附件1： 2000年度国家药品监督管理局医疗器械 标准化优秀项目奖获奖名单 一等奖1名 项目名称：GB/T14233.1-1998医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分： 化学分析方法 主要完成单位：国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：施燕平、李克芳、骆红宇、刘秦玉、梁志红、潘华先 二等奖4名 1．项目名称：GB/T17856-1999放射治疗模拟机性能和试验方法 主要完成单位：国家药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：王培臣、张永源、崔雷、张汉洪、章兆圆 2．项目名称：YY0311-1998一次性使用血路产品通用技术条件 主要完成单位：国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：潘华先、王昕、施燕平、吴平 3．项目名称：YY0324-2000红外乳腺检查仪 主要完成单位：国家药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 主要完成者：庞金钟、张学浩、张教盛、齐宝芬 4．项目名称：YY0167-1998非吸收性外科缝线 主要完成单位：强生（中国）医疗器材有限公司 主要完成者：马文忠、陈华 附件2： 2000年度国家药品监督管理局医疗器械 标准化先进工作者奖获奖名单 姓名单位 章兆圆国家药品监督管理局北京医疗器械质量监督检验中心 马芳山东省药品监督管理局 任凤妹国家药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心 田青国家药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心 李彩霞河北省药品监督管理局 巴丹吉林省药品监督管理局 谭宪圣黑龙江省医疗器械专业标准化技术委员会 俞洪亮浙江省药品监督管理局 张弦安徽省药品监督管理局 张娜萍湖北省药品监督管理局 孟繁荣天津市医药行业管理办公室 高强陕西省产品质量监督检验所 金捷西安交通大学医学院生物医学工程系
关于发布《齿科藻酸盐印模材料》等5项行业标准的通知 | 国药监械[2001]126号 | FGWJ-2001-10119 | 2001-03-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《齿科藻酸盐印模材料》等5项行业标准已经全国口腔材料和器械设备标准化技术委员 会审定通过，现予以发布。各项行业标准的编号、名称及实施日期如下： 强制性标准： 1.YY1027—2001 齿科藻酸盐印模材料 (代替YY91027—1999) 推荐性标准： 2.YY/T0127.7—2001 口腔材料生物学评价 第二单元：口腔材料生物试验方法—牙髓 牙本质应用试验 3.YY/T0127.8—2001 口腔材料生物学评价 第二单元：口腔材料生物试验方法—皮下 植入试验 4.YY/T0127.9—2001 口腔材料生物学评价 第二单元：口腔材料生物试验方法—细胞 毒性试验（琼脂覆盖法及分子滤过法） 5.YY/T0127.10—2001 口腔材料生物学评价 第二单元：口腔材料生物试验方法—鼠伤 寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验） 以上标准自2001年8月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○一年三月十二日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《齿科藻酸盐印模材料》等5项行业标准已经全国口腔材料和器械设备标准化技术委员 会审定通过，现予以发布。各项行业标准的编号、名称及实施日期如下： 强制性标准： 1.YY1027—2001 齿科藻酸盐印模材料 (代替YY91027—1999) 推荐性标准： 2.YY/T0127.7—2001 口腔材料生物学评价 第二单元：口腔材料生物试验方法—牙髓 牙本质应用试验 3.YY/T0127.8—2001 口腔材料生物学评价 第二单元：口腔材料生物试验方法—皮下 植入试验 4.YY/T0127.9—2001 口腔材料生物学评价 第二单元：口腔材料生物试验方法—细胞 毒性试验（琼脂覆盖法及分子滤过法） 5.YY/T0127.10—2001 口腔材料生物学评价 第二单元：口腔材料生物试验方法—鼠伤 寒沙门氏杆菌回复突变试验（Ames试验） 以上标准自2001年8月1日起实施。 国家药品监督管理局 二○○一年三月十二日
关于转发中华人民共和国国家标准批准发布公告中有关医疗器械部分的通知 | 国药监械[2001]125号 | FGWJ-2001-10077 | 2001-03-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据中华人民共和国国家标准批准发布公告（2000年第8号，2001年第1号），《医用 电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》等22项国家标准， 已经国家质量技术监督局批准发布。各项国家标准的编号、名称及实施日期如下： 下列11项国家标准自2000年12月1日开始实施： 强制性标准： 1．GB 9706.3—2000医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安 全专用要求（代替GB 9706.3—1992） 2．GB 9706.18—2000医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用 要求（代替YY 0309—1998） 3．GB 9706.19—2000医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求 4．GB 10793—2000医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求（代替GB 10793 —1989） 5．GB 11243—2000医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求（代替GB 11243 —1989） 6．GB 12257—2000氦氖激光治疗机通用技术条件（代替GB 12257—1990）推荐性标 准： 7．GB/T 17006.1—2000医用成像部门的评价及例行试验 第1部分：总则 8．GB/T 17006.2—2000医用成像部门的评价及例行试验 第2-1部分：洗片机稳定 性试验 9．GB/T 17006.3—2000医用成像部门的评价及例行试验 第2-2部分：稳定性试验 X 射线摄影暗匣和换片器—屏—片接触和屏—匣组件相对灵敏度 10．GB/T 17006.4—2000医用成像部门的评价及例行试验 第2-3部分：暗室安全照 明状态稳定性试验 11．GB/T 17006.5—2000医用成像部门的评价及例行试验 第2-5部分：图像显示装 置稳定性试验 下列11项国家标准自2001年5月1日起实施： 强制性标准： 1．GB18278-2000医疗保健产品灭菌－确认和常规控制要求－工业湿热灭菌 2．GB18279-2000医疗器械－环氧乙烷灭菌确认与常规控制 3．GB18280-2000医疗保健产品灭菌－确认和常规控制要求－辐射灭菌 4．GB18281.1-2000医疗保健产品灭菌－生物指示物－第1部分：通则 5．GB18281.2-2000医疗保健产品灭菌－生物指示物－第2部分：环氧乙烷灭菌用生 物指示物 6．GB18281.3-2000医疗保健产品灭菌－生物指示物－第3部分：湿热灭菌用生物指 示物 7．GB18282.1-2000医疗保健产品灭菌－化学指示物－第1部分：通则 8．GB9706.20-2000医用电气设备 第二部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 推荐性标准： 9．GB/T16886.2-2000医疗器械生物学评价 第2部分：动物保护要求 10．GB/T16886.10-2000医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验 11．GB/T16886.12-2000医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品 特此通知 国家药品监督管理局 二○○一年三月十二日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据中华人民共和国国家标准批准发布公告（2000年第8号，2001年第1号），《医用 电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》等22项国家标准， 已经国家质量技术监督局批准发布。各项国家标准的编号、名称及实施日期如下： 下列11项国家标准自2000年12月1日开始实施： 强制性标准： 1．GB 9706.3—2000医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安 全专用要求（代替GB 9706.3—1992） 2．GB 9706.18—2000医用电气设备 第2部分：X射线计算机体层摄影设备安全专用 要求（代替YY 0309—1998） 3．GB 9706.19—2000医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求 4．GB 10793—2000医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求（代替GB 10793 —1989） 5．GB 11243—2000医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求（代替GB 11243 —1989） 6．GB 12257—2000氦氖激光治疗机通用技术条件（代替GB 12257—1990）推荐性标 准： 7．GB/T 17006.1—2000医用成像部门的评价及例行试验 第1部分：总则 8．GB/T 17006.2—2000医用成像部门的评价及例行试验 第2-1部分：洗片机稳定 性试验 9．GB/T 17006.3—2000医用成像部门的评价及例行试验 第2-2部分：稳定性试验 X 射线摄影暗匣和换片器—屏—片接触和屏—匣组件相对灵敏度 10．GB/T 17006.4—2000医用成像部门的评价及例行试验 第2-3部分：暗室安全照 明状态稳定性试验 11．GB/T 17006.5—2000医用成像部门的评价及例行试验 第2-5部分：图像显示装 置稳定性试验 下列11项国家标准自2001年5月1日起实施： 强制性标准： 1．GB18278-2000医疗保健产品灭菌－确认和常规控制要求－工业湿热灭菌 2．GB18279-2000医疗器械－环氧乙烷灭菌确认与常规控制 3．GB18280-2000医疗保健产品灭菌－确认和常规控制要求－辐射灭菌 4．GB18281.1-2000医疗保健产品灭菌－生物指示物－第1部分：通则 5．GB18281.2-2000医疗保健产品灭菌－生物指示物－第2部分：环氧乙烷灭菌用生 物指示物 6．GB18281.3-2000医疗保健产品灭菌－生物指示物－第3部分：湿热灭菌用生物指 示物 7．GB18282.1-2000医疗保健产品灭菌－化学指示物－第1部分：通则 8．GB9706.20-2000医用电气设备 第二部分：诊断和治疗激光设备安全专用要求 推荐性标准： 9．GB/T16886.2-2000医疗器械生物学评价 第2部分：动物保护要求 10．GB/T16886.10-2000医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与致敏试验 11．GB/T16886.12-2000医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品 特此通知 国家药品监督管理局 二○○一年三月十二日
关于印发2001年打击制售假冒伪劣一次性使用医疗器械工作意见的通知 | 国药监械[2001]127号 | FGWJ-2001-10065 | 2001-03-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 一次性使用医疗器械生产最大，使用面广，产品的质量状况直接关系到广大病患者的身体健康 和生命安全，是当前医疗器械监督管理的重点产品。2000年全国药品监督管理系统对一次性使用医 疗器械的治理整顿、打击假冒伪劣的联合行动，取得了阶段性的成果。2001年要继续将打击制售假 冒伪劣一次性使用医疗器械的工作做为医疗器械监督管理的重点，在巩固已取得成绩的基础上，继 续加大力度，开展全面治理整顿。现将国家药品监督管理局2001年打击制售假冒伪劣一次性使用医 疗器械工作意见印发你们，请结合各地的实际，认真研究，制定措施，全面落实《意见》的各项要 求，把2001年打击制售假冒伪劣一次性使用医疗器械的工作扎扎实实的开展起来，力争取得更加明 显的成效。 特此通知 附件：1、关于2001年打击制售假冒伪劣一次性使用医疗器械工作的意见 2、打击制售假劣一次性使用输液(输血、注射)器工作进展情况统计表 国家药品监督管理局 二○○一年三月十二日 附件1： 关于2001年打击制售假冒伪劣一次性使用医疗器械工作的意见 一次性使用医疗器械生产量大，使用面广，质量状况直接关系到病患者的身体健康和生命安全。 国家药品监督管理局1998年成立以来，即把此类产品列为监督管理重点。2000年，结合《医疗器械 监督管理条例》的颁布实施，我局部署全国药监系统开展了声势浩大的打击制售假劣一次性使用医 疗器械行动，经过上下共同努力，取得了阶段性成果。2001年要继续将此项工作列为重中之重，在 巩固前一年打假成果基础上，继续加大力度，开展全面治理整顿，力争取得更加明显效果。 现就2001年打击假劣一次性使用医疗器械工作，提出以下意见： 一、认清形势，明确目标。 做好2001年打击假劣一次性使用医疗器械工作，必须清醒看到在打假的高压态势下，规模性、 区域性制假活动得到一定的遏制。但是，我们面临的监管形势依然十分严峻。一是地下制假售假窝 点还没有彻底根除，制假售假出现由明转暗，由集中到分散的情况；二是少数有证的生产、经营企 业和造假者相互勾结，或违法、违规生产、经营，或变相出租、转让证照，真假并存，给下一步查 处工作带来相当的困难；三是一些地区地方保护主义仍然十分严重，地方政府的打假责任制尚未很 好的落实；四是对经营企业和医疗机构的监督极为薄弱，在县及县以下和一些药品医疗器械经营较 为集中的地方，廉价假劣的一次性使用医疗器械充斥市场的状况依然十分严重。面对十分繁重而又 艰巨的打假工作任务，我们必须要有清醒的认识。要增强忧患意识，增强责任感。要以江总书记“三 个代表”的重要思想为指导，从维护最广大人民群众根本利益出发，站在维护党和政府形象、维护 社会稳定大局的高度，克服盲目乐观和麻痹厌战的情绪，做好长期作战的准备。各地要认真总结2000 年打假工作经验，冷静分析面临的各种矛盾、困难，正视工作中的问题和不足，找准重点，完善措 施。坚持标本兼治，综合治理的原则，将打击制售假劣一次性使用医疗器械工作引向深入，力争实 现“基本肃清，根本治理”的目标。 2001年打击制售假劣一次性使用医疗器械的具体目标是：落实案件查处，使一次性使用医疗器 械区域性制假严重的局面得到明显扭转。制定长期监控措施，防止制假售假活动反弹。开展全面治 理整顿，使市场秩序得到进一步规范。 二、加大案件查处力度，制定长期监管措施。 （一）各省、自治区、直辖市药品监督管理局要加紧对已经掌握的案件及线索的调查处理。该 查办的查办，该移交的移交，坚决按照“五个不放过”的要求，对案件一查到底。对案情已经查实 的，尽快依法落实并实行处罚措施。对触犯刑律的，移交司法机关依法严惩；对参与、纵容、包庇 制假售假的国家公职人员，移交监察部门严肃处理。 要认真分析本地区假劣一次性医疗器械产生的原因，总结经验，有针对性地制定切实有效的监 管措施，特别是要层层落实地方政府的打假工作责任制。 （二）找准打击治理重点目标，主动出击。 各省、自治区、直辖市药品监督管理局要认真对辖区内制假售假情况进行彻底清查，找准重点 环节。区域性制假问题突出的地区，要特别加强监控，防止制假售假活动回潮。对制售假劣一次性 使用注射器、输液器和零配件的地下窝点和药品、医疗器械经营门店集中的地区，要加强经常性突 击检查，取缔非法集贸市场。要动员企业提供线索，对举报的线索加紧调查核实。还应主动出击， 明查与暗访相结合，及时了解和掌握本辖区内制假售假的线索和状况。集中力量，周密计划，力争 在原有的基础上，再次突破一批制售假劣医疗器械案件的处理，彻底铲除制假售假窝点。 三、结合换（发）证工作，全面加强对生产、经营企业的监督。 各省、自治区、直辖市药品监督管理局要在2001年5月底之前按照《一次性使用无菌医疗器械 监督管理办法》的要求，组织对辖区内企业进行一次全面的监督检查。对非法采购零配件、以承包 名义变相出租或出借证照、不按规定组织生产的企业，对与造假分子相互勾结的生产、经营单位， 要坚决依法严惩。 打假治劣与扶优扶强相结合。要鼓励企业不断提高产品质量，争创名牌；鼓励企业研制技术含 量高的自毁型一次性使用医疗器械，促进产品更新换代，增强安全性；鼓励企业采用防伪措施，寻 求多种方式，提高企业和消费者的自我保护能力。促进企业不断提高产品质量，争创名牌，以正压 邪。 要按照“三个统一、一个同步”（即统一细则、统一培训、统一审查、同步发证）原则，把《医 疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》的发放工作有机的结合起来。明确职责，提高 市场准入条件，完善各项法规，全面启动对一次性使用无菌注射器、输液器产品的生产企业许可证 和产品注册证换（发）证工作。同时明确时限，逐步将一次性无菌医疗器械纳入按照ISO9000标准 实施强制性认证的范围进行监管。 四、加强对医疗机构的监督管理，严格规范使用后处理。 对医疗机构的一次性使用无菌医疗器械加强监管，是打假治劣、保证产品安全有效的关键环节。 各级药品监督管理部门要严格按照《医疗器械监督管理条例》和《一次性使用无菌医疗器械监督管 理办法》的规定，切实加强对各级各类医疗机构的监督，其中县及县以下基层医疗机构是监督检查 的重点。要加强和各省、自治区、直辖市卫生行政部门的协调、配合，结合各地情况，对医疗机构 使用后一次性使用医疗器械的毁型、消毒和回收做出明确规范。在6月底之前，各省、自治区、直 辖市要对本辖区内重点医疗机构一次性使用医疗器械的采购渠道是否合法、产品证照是否齐全、使 用后的销毁和登记情况是否规范，进行一次全面的监督检查。 五、建立健全各项制度，保障依法监督的有效实施。 （一）落实医疗器械执法监督责任制和责任追究制度。按照2001年全国药品监督管理工作会议 的要求，各级药品监督部门要抓紧建立一次性使用医疗器械监管责任制和责任追究制度。各省、自 治区、直辖市药品监督管理局要按照属地监管的原则，对今年本辖区打击假劣和整治一次性使用医 疗器械工作制定工作方案，做出全面部署。要明确职责，责任到人，层层落实。对执法不严、监督 不力的，要追究有关人员的行政责任。 对涉及多个省市的案件，案发地药品监督管理部门要主动负责立案查办，线索涉及地区的药品 监督管理部门要积极配合。需要异地移交的案件，受移地药品监督管理部门要主动接案，认真负责 进行查处，将结果及时反馈，并上报国家药品监督管理局。 国家药品监督管理局要进一步做好打假工作的督办、检查。深入各地调查研究，并对各省、自 治区、直辖市打假工作实施情况、依法监督工作的开展状况适时组织监督检查，及时发现各地在打 假工作中存在的问题，加强指导和协调。对涉及面广、影响力大的重大案件，将会同有关省、自治 区、直辖市药品监督管理局联合查处。 （二）加强假劣医疗器械案件查处情况的报告、通报。 各省、自治区、直辖市药品监督管理局要及时了解和掌握本辖区打击制售假劣医疗器械工作部 署的实施和案件查办工作进展情况，自2001年起，每季度末将工作情况向国家药品监督管理局报告 （见附件2），跨地区的重大案件要随时上报。国家药品监督管理局将组织跨省和移地案件的协调， 形成合力，提高查处工作效率。 六、抓住有利时机，扎实做好一次性使用医疗器械监督执法队伍建设、技术支持体系建设和法 规完善工作。 各省、自治区、直辖市药品监督管理部门要结合省以下实行垂直管理体制改革，在配备市、（地）、 县级医疗器械监督队伍的同时，尽快组织对基层执法人员一次性使用医疗器械监督法规和专业知识 的培训。要结合各省（区、市）的实际，积极研究和提出建立、加强一次性使用医疗器械技术检验 力量的意见，以适应监督工作需要。国家药品监督管理局在认真调研的基础上，要抓紧做好医疗器 械监督管理法规体系的补充、完善工作。 七、进一步做好打假工作的舆论宣传。 各地要继续加强同新闻媒体的积极配合，对制假售假典型案件要加大曝光力度。开展形式多样 的普法宣传活动，宣传医疗器械监督管理法规、规章，提高人民群众权利意识和法制观念，增强自 我保护能力，创造“假劣产品，人人喊打”的社会舆论监督环境，给制售假劣医疗器械违法分子更 强有力的威慑。 附件2： 打击制售假劣一次性使用输液（输血、注射）器工作进展情况统计表 填报单位： ┌──────────────────┬──────────────────────┐ │ 查处案件总数 件 │ 结案数 件 │ ├──────────────────┼──────────────────────┤ │ 案件总值 万元 │ 罚款总金额 万元 │ │ （正品标示的零售价） │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┤ │ 捣毁制假窝点 个 │ 抓获犯罪嫌疑人 人 │ │ 关闭售假经营点 个 │ │ ├───────────┬──────┴──────┬───────────────┤ │检查生产单位 家 │检查经营单位 家 │检查医疗机构 家 │ ├───┬───────┴────┬────────┴──┬────────────┤ │接处罚│处以警告处罚 件 │处以罚款处罚 件 │处以停产停业处罚 件 │ │分类 ├───────────┬┴──────────┬┴────────────┤ │ │吊销生产企业许可证 件│吊销经营企业许可证 个│吊销医疗器械产品注册证 个│ │ ├───────────┴───────────┴─────────────┤ │ │没收违法生产、经营的产品： │ │ │一次性使用注射器 支，价值 元 │ │ │一次性使用输液器 件，价值 元 │ │ │其他产品： │ ├───┴──────────────┬──────────────────────┤ │移交司法机关案件数： │刑事处罚人数： │ ├──────────────────┼──────────────────────┤ │出动监督检查人次： │ │ └──────────────────┴──────────────────────┘ 负责人审核： 填报人： 报出日期： | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 一次性使用医疗器械生产最大，使用面广，产品的质量状况直接关系到广大病患者的身体健康 和生命安全，是当前医疗器械监督管理的重点产品。2000年全国药品监督管理系统对一次性使用医 疗器械的治理整顿、打击假冒伪劣的联合行动，取得了阶段性的成果。2001年要继续将打击制售假 冒伪劣一次性使用医疗器械的工作做为医疗器械监督管理的重点，在巩固已取得成绩的基础上，继 续加大力度，开展全面治理整顿。现将国家药品监督管理局2001年打击制售假冒伪劣一次性使用医 疗器械工作意见印发你们，请结合各地的实际，认真研究，制定措施，全面落实《意见》的各项要 求，把2001年打击制售假冒伪劣一次性使用医疗器械的工作扎扎实实的开展起来，力争取得更加明 显的成效。 特此通知 附件：1、关于2001年打击制售假冒伪劣一次性使用医疗器械工作的意见 2、打击制售假劣一次性使用输液(输血、注射)器工作进展情况统计表 国家药品监督管理局 二○○一年三月十二日 附件1： 关于2001年打击制售假冒伪劣一次性使用医疗器械工作的意见 一次性使用医疗器械生产量大，使用面广，质量状况直接关系到病患者的身体健康和生命安全。 国家药品监督管理局1998年成立以来，即把此类产品列为监督管理重点。2000年，结合《医疗器械 监督管理条例》的颁布实施，我局部署全国药监系统开展了声势浩大的打击制售假劣一次性使用医 疗器械行动，经过上下共同努力，取得了阶段性成果。2001年要继续将此项工作列为重中之重，在 巩固前一年打假成果基础上，继续加大力度，开展全面治理整顿，力争取得更加明显效果。 现就2001年打击假劣一次性使用医疗器械工作，提出以下意见： 一、认清形势，明确目标。 做好2001年打击假劣一次性使用医疗器械工作，必须清醒看到在打假的高压态势下，规模性、 区域性制假活动得到一定的遏制。但是，我们面临的监管形势依然十分严峻。一是地下制假售假窝 点还没有彻底根除，制假售假出现由明转暗，由集中到分散的情况；二是少数有证的生产、经营企 业和造假者相互勾结，或违法、违规生产、经营，或变相出租、转让证照，真假并存，给下一步查 处工作带来相当的困难；三是一些地区地方保护主义仍然十分严重，地方政府的打假责任制尚未很 好的落实；四是对经营企业和医疗机构的监督极为薄弱，在县及县以下和一些药品医疗器械经营较 为集中的地方，廉价假劣的一次性使用医疗器械充斥市场的状况依然十分严重。面对十分繁重而又 艰巨的打假工作任务，我们必须要有清醒的认识。要增强忧患意识，增强责任感。要以江总书记“三 个代表”的重要思想为指导，从维护最广大人民群众根本利益出发，站在维护党和政府形象、维护 社会稳定大局的高度，克服盲目乐观和麻痹厌战的情绪，做好长期作战的准备。各地要认真总结2000 年打假工作经验，冷静分析面临的各种矛盾、困难，正视工作中的问题和不足，找准重点，完善措 施。坚持标本兼治，综合治理的原则，将打击制售假劣一次性使用医疗器械工作引向深入，力争实 现“基本肃清，根本治理”的目标。 2001年打击制售假劣一次性使用医疗器械的具体目标是：落实案件查处，使一次性使用医疗器 械区域性制假严重的局面得到明显扭转。制定长期监控措施，防止制假售假活动反弹。开展全面治 理整顿，使市场秩序得到进一步规范。 二、加大案件查处力度，制定长期监管措施。 （一）各省、自治区、直辖市药品监督管理局要加紧对已经掌握的案件及线索的调查处理。该 查办的查办，该移交的移交，坚决按照“五个不放过”的要求，对案件一查到底。对案情已经查实 的，尽快依法落实并实行处罚措施。对触犯刑律的，移交司法机关依法严惩；对参与、纵容、包庇 制假售假的国家公职人员，移交监察部门严肃处理。 要认真分析本地区假劣一次性医疗器械产生的原因，总结经验，有针对性地制定切实有效的监 管措施，特别是要层层落实地方政府的打假工作责任制。 （二）找准打击治理重点目标，主动出击。 各省、自治区、直辖市药品监督管理局要认真对辖区内制假售假情况进行彻底清查，找准重点 环节。区域性制假问题突出的地区，要特别加强监控，防止制假售假活动回潮。对制售假劣一次性 使用注射器、输液器和零配件的地下窝点和药品、医疗器械经营门店集中的地区，要加强经常性突 击检查，取缔非法集贸市场。要动员企业提供线索，对举报的线索加紧调查核实。还应主动出击， 明查与暗访相结合，及时了解和掌握本辖区内制假售假的线索和状况。集中力量，周密计划，力争 在原有的基础上，再次突破一批制售假劣医疗器械案件的处理，彻底铲除制假售假窝点。 三、结合换（发）证工作，全面加强对生产、经营企业的监督。 各省、自治区、直辖市药品监督管理局要在2001年5月底之前按照《一次性使用无菌医疗器械 监督管理办法》的要求，组织对辖区内企业进行一次全面的监督检查。对非法采购零配件、以承包 名义变相出租或出借证照、不按规定组织生产的企业，对与造假分子相互勾结的生产、经营单位， 要坚决依法严惩。 打假治劣与扶优扶强相结合。要鼓励企业不断提高产品质量，争创名牌；鼓励企业研制技术含 量高的自毁型一次性使用医疗器械，促进产品更新换代，增强安全性；鼓励企业采用防伪措施，寻 求多种方式，提高企业和消费者的自我保护能力。促进企业不断提高产品质量，争创名牌，以正压 邪。 要按照“三个统一、一个同步”（即统一细则、统一培训、统一审查、同步发证）原则，把《医 疗器械生产企业许可证》和《医疗器械产品注册证》的发放工作有机的结合起来。明确职责，提高 市场准入条件，完善各项法规，全面启动对一次性使用无菌注射器、输液器产品的生产企业许可证 和产品注册证换（发）证工作。同时明确时限，逐步将一次性无菌医疗器械纳入按照ISO9000标准 实施强制性认证的范围进行监管。 四、加强对医疗机构的监督管理，严格规范使用后处理。 对医疗机构的一次性使用无菌医疗器械加强监管，是打假治劣、保证产品安全有效的关键环节。 各级药品监督管理部门要严格按照《医疗器械监督管理条例》和《一次性使用无菌医疗器械监督管 理办法》的规定，切实加强对各级各类医疗机构的监督，其中县及县以下基层医疗机构是监督检查 的重点。要加强和各省、自治区、直辖市卫生行政部门的协调、配合，结合各地情况，对医疗机构 使用后一次性使用医疗器械的毁型、消毒和回收做出明确规范。在6月底之前，各省、自治区、直 辖市要对本辖区内重点医疗机构一次性使用医疗器械的采购渠道是否合法、产品证照是否齐全、使 用后的销毁和登记情况是否规范，进行一次全面的监督检查。 五、建立健全各项制度，保障依法监督的有效实施。 （一）落实医疗器械执法监督责任制和责任追究制度。按照2001年全国药品监督管理工作会议 的要求，各级药品监督部门要抓紧建立一次性使用医疗器械监管责任制和责任追究制度。各省、自 治区、直辖市药品监督管理局要按照属地监管的原则，对今年本辖区打击假劣和整治一次性使用医 疗器械工作制定工作方案，做出全面部署。要明确职责，责任到人，层层落实。对执法不严、监督 不力的，要追究有关人员的行政责任。 对涉及多个省市的案件，案发地药品监督管理部门要主动负责立案查办，线索涉及地区的药品 监督管理部门要积极配合。需要异地移交的案件，受移地药品监督管理部门要主动接案，认真负责 进行查处，将结果及时反馈，并上报国家药品监督管理局。 国家药品监督管理局要进一步做好打假工作的督办、检查。深入各地调查研究，并对各省、自 治区、直辖市打假工作实施情况、依法监督工作的开展状况适时组织监督检查，及时发现各地在打 假工作中存在的问题，加强指导和协调。对涉及面广、影响力大的重大案件，将会同有关省、自治 区、直辖市药品监督管理局联合查处。 （二）加强假劣医疗器械案件查处情况的报告、通报。 各省、自治区、直辖市药品监督管理局要及时了解和掌握本辖区打击制售假劣医疗器械工作部 署的实施和案件查办工作进展情况，自2001年起，每季度末将工作情况向国家药品监督管理局报告 （见附件2），跨地区的重大案件要随时上报。国家药品监督管理局将组织跨省和移地案件的协调， 形成合力，提高查处工作效率。 六、抓住有利时机，扎实做好一次性使用医疗器械监督执法队伍建设、技术支持体系建设和法 规完善工作。 各省、自治区、直辖市药品监督管理部门要结合省以下实行垂直管理体制改革，在配备市、（地）、 县级医疗器械监督队伍的同时，尽快组织对基层执法人员一次性使用医疗器械监督法规和专业知识 的培训。要结合各省（区、市）的实际，积极研究和提出建立、加强一次性使用医疗器械技术检验 力量的意见，以适应监督工作需要。国家药品监督管理局在认真调研的基础上，要抓紧做好医疗器 械监督管理法规体系的补充、完善工作。 七、进一步做好打假工作的舆论宣传。 各地要继续加强同新闻媒体的积极配合，对制假售假典型案件要加大曝光力度。开展形式多样 的普法宣传活动，宣传医疗器械监督管理法规、规章，提高人民群众权利意识和法制观念，增强自 我保护能力，创造“假劣产品，人人喊打”的社会舆论监督环境，给制售假劣医疗器械违法分子更 强有力的威慑。 附件2： 打击制售假劣一次性使用输液（输血、注射）器工作进展情况统计表 填报单位： ┌──────────────────┬──────────────────────┐ │ 查处案件总数 件 │ 结案数 件 │ ├──────────────────┼──────────────────────┤ │ 案件总值 万元 │ 罚款总金额 万元 │ │ （正品标示的零售价） │ │ ├──────────────────┼──────────────────────┤ │ 捣毁制假窝点 个 │ 抓获犯罪嫌疑人 人 │ │ 关闭售假经营点 个 │ │ ├───────────┬──────┴──────┬───────────────┤ │检查生产单位 家 │检查经营单位 家 │检查医疗机构 家 │ ├───┬───────┴────┬────────┴──┬────────────┤ │接处罚│处以警告处罚 件 │处以罚款处罚 件 │处以停产停业处罚 件 │ │分类 ├───────────┬┴──────────┬┴────────────┤ │ │吊销生产企业许可证 件│吊销经营企业许可证 个│吊销医疗器械产品注册证 个│ │ ├───────────┴───────────┴─────────────┤ │ │没收违法生产、经营的产品： │ │ │一次性使用注射器 支，价值 元 │ │ │一次性使用输液器 件，价值 元 │ │ │其他产品： │ ├───┴──────────────┬──────────────────────┤ │移交司法机关案件数： │刑事处罚人数： │ ├──────────────────┼──────────────────────┤ │出动监督检查人次： │ │ └──────────────────┴──────────────────────┘ 负责人审核： 填报人： 报出日期：
关于医用卫生材料及敷料类产品监督管理的通知【废止】 | 国药管械[2001]16号 | FGWJ-2001-10096 | 2001-01-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据目前卫生材料及敷料(包括医用纱布、脱脂棉等)有关产品注册和监督管理方面的问题，为进一步加强卫生材料及敷料产品的监督管理工作，确保在使用中的安全、有效，现对卫生材料及敷料产品实施监督管理明确以下规定，通知如下： 一、医用卫生材料及敷料(含医用纱布、脱脂棉、绷带、一次性手术衣等)产品均应按医疗器械进行监督管理，并由我局医疗器械司统一归口，有关规定与技术要求应执行《医疗器械监督管理条例》及配套法规和相关标准。 二、根据《医疗器械分类规则》的规定和要求，目前我局医疗器械司正在研究编制“医疗器械产品分类目录”，在“目录”未公布实施之前，医用卫生材料及敷料产品暂按第二类医疗器械管理，对可吸收性的有关敷料类产品暂按第三类医疗器械管理。 凡对医用卫生材料及敷料已按第一类医疗器械办理产品注册的，请尽快通知生产单位予以纠正，并重新办理产品注册(2001年6月30日截止)。如有判定不清或有疑义的，请提供该产品的标准、产品说明书、有关产品技术特性及适用范围等资料，报我局医疗器械司判定。 三、为规范对医用卫生材料及敷料产品的监督管理，目前我局已开始对该类产品分批列入医疗器械行业标准制定修订计划，并将尽快发布实施。 国家药品监督管理局 二○○一年一月十五日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据目前卫生材料及敷料(包括医用纱布、脱脂棉等)有关产品注册和监督管理方面的问题，为进一步加强卫生材料及敷料产品的监督管理工作，确保在使用中的安全、有效，现对卫生材料及敷料产品实施监督管理明确以下规定，通知如下： 一、医用卫生材料及敷料(含医用纱布、脱脂棉、绷带、一次性手术衣等)产品均应按医疗器械进行监督管理，并由我局医疗器械司统一归口，有关规定与技术要求应执行《医疗器械监督管理条例》及配套法规和相关标准。 二、根据《医疗器械分类规则》的规定和要求，目前我局医疗器械司正在研究编制“医疗器械产品分类目录”，在“目录”未公布实施之前，医用卫生材料及敷料产品暂按第二类医疗器械管理，对可吸收性的有关敷料类产品暂按第三类医疗器械管理。 凡对医用卫生材料及敷料已按第一类医疗器械办理产品注册的，请尽快通知生产单位予以纠正，并重新办理产品注册(2001年6月30日截止)。如有判定不清或有疑义的，请提供该产品的标准、产品说明书、有关产品技术特性及适用范围等资料，报我局医疗器械司判定。 三、为规范对医用卫生材料及敷料产品的监督管理，目前我局已开始对该类产品分批列入医疗器械行业标准制定修订计划，并将尽快发布实施。 国家药品监督管理局 二○○一年一月十五日
关于上报第一、第二类医疗器械产品注册情况统计的通知 | 国药管械[2000]623号 | FGWJ-2000-10035 | 2000-12-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了加强医疗器械市场的监督工作，对医疗器械市场实施有效的管理，根据《医疗器械 注册管理办法》第二十四条的规定，决定对全国的医疗器械注册情况实行定期上报和公告制 度。各省、自治区、直辖市药品监督管理局须按规定的时间和要求将辖区内第一、第二类医 疗器械的注册情况上报我局。具体事项通知如下： 一、自2001年1月1日起，各省、自治区、直辖市药品监督管理局每季度向我局上报 一次注册情况统计，上报时间为每下一季度开始的15个工作日内。上报情况分3部分： (一)所报季度内所有受理在审的试产、准产注册项目，按第一类产品注册受理、第二类 产品试产注册受理、第二类产品准产注册受理三种表格上报，表格内容和排列顺序如下：受 理号、受理日期、产品名称、规格型号、企业名称、备注。 (二)所报季度内所有批准的试产、准产注册项目，按第一类产品注册、第二类产品试产 注册、第二类产品准产注册三种情况上报，内容和排列顺序如下：注册号、批准日期、产品 名称、规格型号、产品标准、性能与组成、适用范围、企业名称、详细地址、邮政编码、法 人代表、联系人、电话(传真)、备注。 (三)所报季度内依据《医疗器械注册管理办法》第十九条(一)、(二)款和第二十条的规 定办理注册证变更的情况，表格内容和排列顺序如下：注册号、产品名称(原)、变更内容(变 更前、变更后两栏)、变更日期、备注。 二、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局于2001年1月20日以前将辖区内1999、 2000年两年度批准的所有第一、第二类试产、准产注册情况、尚未批准的受理在审项目情 况和注册证变更情况按以上相同内容要求上报我局。 三、请各省(区、市)药品监督管理局安排专人负责统计、上报工作，于2001年1月15 日前将联系人情况表(见附件)报送我局。 四、上报方式：请以电子邮件(e-mail)或计算机软盘、光盘报送；如不具备条件，也可 书面报送。我局联系人情况如下： 联 系 人：邓刚，国家药品监督管理局医疗器械司 地 址：北京北礼士路甲38号 邮政编码：100810 电 话：(010)68313344转1110 电子邮件(e-mail)地址：tokou@sda.gov.cn 五、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局自行向辖区内设区的市药品监督管理部门 下发上报第一类产品注册统计情况的通知。 六、自2001年1月开始，我局将上网公布全国医疗器械注册情况，并按季度发布新的 注册情况公告。所有公告的内容将保留至注册证有效期截止日之后，以便各级管理部门和用 户监督、查询。此项工作非常重要，为确保工作的顺利进行，请各地药品监督管理部门组织 必要的人务、物力，认真按本通知的要求，报送医疗器械注册统计情况，作到全面、准确、 及时上报。 附件：联系人情况表 国家药品监督管理局 二○○○年十二月二十八日 附件： 联 系 人 情 况 表 ┌────┬──────────────────────────┐ │单位名称│ │ ├────┼──────────────────────────┤ │详细地址│ │ ├────┼─────────┬────┬───────────┤ │邮 编│ │E-mail │ │ ├────┼─────────┼────┼───────────┤ │姓 名│ │性 别 │ │ ├────┼─────────┼────┼───────────┤ │所在部门│ │职 务 │ │ ├────┼─────────┼────┼───────────┤ │电 话│ │传 真 │ │ └────┴─────────┴────┴───────────┘ | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为了加强医疗器械市场的监督工作，对医疗器械市场实施有效的管理，根据《医疗器械 注册管理办法》第二十四条的规定，决定对全国的医疗器械注册情况实行定期上报和公告制 度。各省、自治区、直辖市药品监督管理局须按规定的时间和要求将辖区内第一、第二类医 疗器械的注册情况上报我局。具体事项通知如下： 一、自2001年1月1日起，各省、自治区、直辖市药品监督管理局每季度向我局上报 一次注册情况统计，上报时间为每下一季度开始的15个工作日内。上报情况分3部分： (一)所报季度内所有受理在审的试产、准产注册项目，按第一类产品注册受理、第二类 产品试产注册受理、第二类产品准产注册受理三种表格上报，表格内容和排列顺序如下：受 理号、受理日期、产品名称、规格型号、企业名称、备注。 (二)所报季度内所有批准的试产、准产注册项目，按第一类产品注册、第二类产品试产 注册、第二类产品准产注册三种情况上报，内容和排列顺序如下：注册号、批准日期、产品 名称、规格型号、产品标准、性能与组成、适用范围、企业名称、详细地址、邮政编码、法 人代表、联系人、电话(传真)、备注。 (三)所报季度内依据《医疗器械注册管理办法》第十九条(一)、(二)款和第二十条的规 定办理注册证变更的情况，表格内容和排列顺序如下：注册号、产品名称(原)、变更内容(变 更前、变更后两栏)、变更日期、备注。 二、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局于2001年1月20日以前将辖区内1999、 2000年两年度批准的所有第一、第二类试产、准产注册情况、尚未批准的受理在审项目情 况和注册证变更情况按以上相同内容要求上报我局。 三、请各省(区、市)药品监督管理局安排专人负责统计、上报工作，于2001年1月15 日前将联系人情况表(见附件)报送我局。 四、上报方式：请以电子邮件(e-mail)或计算机软盘、光盘报送；如不具备条件，也可 书面报送。我局联系人情况如下： 联 系 人：邓刚，国家药品监督管理局医疗器械司 地 址：北京北礼士路甲38号 邮政编码：100810 电 话：(010)68313344转1110 电子邮件(e-mail)地址：tokou@sda.gov.cn 五、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局自行向辖区内设区的市药品监督管理部门 下发上报第一类产品注册统计情况的通知。 六、自2001年1月开始，我局将上网公布全国医疗器械注册情况，并按季度发布新的 注册情况公告。所有公告的内容将保留至注册证有效期截止日之后，以便各级管理部门和用 户监督、查询。此项工作非常重要，为确保工作的顺利进行，请各地药品监督管理部门组织 必要的人务、物力，认真按本通知的要求，报送医疗器械注册统计情况，作到全面、准确、 及时上报。 附件：联系人情况表 国家药品监督管理局 二○○○年十二月二十八日 附件： 联 系 人 情 况 表 ┌────┬──────────────────────────┐ │单位名称│ │ ├────┼──────────────────────────┤ │详细地址│ │ ├────┼─────────┬────┬───────────┤ │邮 编│ │E-mail │ │ ├────┼─────────┼────┼───────────┤ │姓 名│ │性 别 │ │ ├────┼─────────┼────┼───────────┤ │所在部门│ │职 务 │ │ ├────┼─────────┼────┼───────────┤ │电 话│ │传 真 │ │ └────┴─────────┴────┴───────────┘
关于查处假冒一次性使用无菌医疗器械的紧急通知 | 国药管械[2000]597号 | FGWJ-2000-10081 | 2000-12-12 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据国务院《关于开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动的通知》(国发［2000］32号)和我局整体工作部署，近日，江苏省药品监督管理局集中力量对本省内的制售假劣一次性医疗器械的窝点进行了查处；辽宁省药品监督管理局根据江苏省提供的线索对辽宁省沈阳天健医疗器械经销中心、沈阳市新城子区中医院等一次性医疗器械经营、使用单位进行了突击抽查，查获了一批假冒一次性注射器和输液器。为了堵住假劣一次性医疗器械的流通渠道，保障人民健康和生命安全、严厉打击制假售假的违法犯罪活动，现紧急通知如下： 一、在全国范围内立即停止销售和使用标称为江苏省金坛市昌茂实业有限公司等8家生产企业的一次性使用无菌注射器和输液器(具体品种、规格和生产批号见附件1)。 二、各省、自治区、直辖市药品监督管理局要立即组织力量对辖区内的一次性使用无菌注射器、输液器等无菌器械的经营企业和医疗机构进行一次全面的检查，凡查出本通知所列或其他假冒伪劣产品的经营者、使用单位，要依照《医疗器械监督管理条例》的规定从严查处。并要组织力量查清伪劣产品的来源和去向。 三、凡在监督检查中如发现具有附件二所列特征的注射器、输液器视为质量可疑的产品，应查封暂控，辨别产品真伪，或按规定进行产品质量检验，不得继续销售或使用。 四、我局再次重申，一次性使用输液器的生产企业严禁外购输液器滴斗、导管、瓶塞穿刺器、药液过滤器、空气过滤器、流量调节器、针柄、针座、保护套等配件，严禁购买无生产许可证企业生产的静脉输液针；一次性使用无菌注射器的生产企业严禁外购注射器外套和芯杆，严禁购买无医疗器械产品注册证和生产许可证的注射器胶塞、注射针等配套用医疗器械。各级药品监督管理部门要加强对企业采购、销售、生产过程控制及产品质量的监督检查，凡发现企业违规采购、违规生产或为非法生产经营者提供产品包装、生产场地、企业证件和销售发票等或参与制假售假的，应依照《医疗器械监督管理条例》及其相关法规的规定严厉查处。 打击假冒伪劣一次性使用无菌医疗器械是当前药品监督管理的重点工作，各省、自治区、直辖市药品监督管理局要采取有效措施落实本通知要求，并将进展情况及时上报我局医疗器械司。 附件：1、已查获的假冒一次性使用无菌注射器、输液器目录 2、常见假冒伪劣一次性使用注射器、输液器的一般特征 国家药品监督管理局 二○○○年十二月十二日附件1：已查获的假冒一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器目录 序号 经销企业或使用单位名称 标称的生产企业名称 产品名称 规格 商标 生产批号 l 江西益康医疗器械厂沈阳经销处 金坛市昌贸实业有限公司 一次性使用无菌注射器 5ml，6＃针 洁身 20000516 2 沈阳市医药股份有限公司沈河公司保寿堂药房 金坛市昌贸实业有限公司 一次性使用无菌注射器 10ml，8＃针 洁身 000216 3 抚顺市盛兴经贸公司卫生所 金坛市昌贸实业有限公司 一次性使用输液器 5 1／2＃针 洁身 000106 4 抚顺市盛兴经贸公司卫生所 江苏省江阴市中卫医用高分子制品有限公司 一次性使用无菌注射器 5ml，7＃针 中卫 20000118 5 沈阳市新城子区中医院 江苏省江阴市中卫医用高分子制品有限公司 一次性使用无菌注射器 10ml，7＃针 中卫 980102 6 沈阳市新城子区中医院 江苏省江阴市中卫医用高分子制品有限公司 一次性使用无菌注射器 10ml，12＃针 中卫 20000118 7 沈阳市东陵区中西医结合门诊 常州市新能源医卫器材总厂 一次性使用无菌注射器 20ml，16＃针 金竹 20000203 8 沈阳市东陵区中西医结合门诊 常州市新能源医卫器材总厂 一次性使用无菌注射器 10ml，7＃针 金竹 无法识别 9 抚顺市南站货场 常州市新能源医卫器材总厂 一次性使用无菌注射器 20ml，16＃针 金竹 200223 10 沈阳市沈海医院 常州海峡医疗设备有限公司 一次性使用输液器 5 1／2＃针 兄弟 20000418 11 沈阳市东陵区长白医院 常州海峡医疗设备有限公司 一次性使用输液器 7＃针 兄弟 000208 12 辽宁省康可达医药保健品公司 常州海峡医疗设备有限公司 一认性使用输液器 6 1／2＃针 兄弟 000418 13 沈阳市东陵区绿城门诊 中外合资镇江高冠医疗器械有限公司 一次性使用无菌注射器 10ml，12＃针 新畅 2000年8月2日 14 于洪区第五人民医院备品库 镇江康利医疗器械厂 一次性使用无菌注射器 20ml，16＃针 矢锋 20000708 15 于洪区第五人民医院备品库 镇江康利医疗器械厂 一次性使用无菌注射器 5ml，6＃针 矢锋 2000108 16 沈阳市东陵区绿城门诊 镇江康利医疗器械厂 一次性使用无菌注射器 2ml，6＃针 矢锋 20000318 17 沈阳市东陵区绿城门诊 镇江康利医疗器械厂 一次性使用无菌注射器 10ml，12＃针 矢锋 20000903 18 于洪区第五人民医院备品库 镇江康利医疗器械厂 次性使用无菌注射器 1ml，5＃针 矢锋 991008 19 沈阳市天健医疗器械经销中心 江苏省金坛市民政输液器厂 一次性使用输液器 B1，61／2＃针 康镖 000618 20 抚顺市电池厂医院 江苏省金坛市民政输液器厂 一次性使用输液器 51／2＃针 康镖 000418 21 抚顺市盛兴经贸公司卫生所 江苏省金坛市民政输液器厂 小儿输液器 5 1／2＃针 康镖 20000418 22 江阴市月城镇河岸村惠济桥20号张小兴家 常州医疗器材总厂 一次性使用输液器 C8 7＃ 乐伦 20000519 23 江阴市月城镇河岸村惠济桥20号张小兴家 合资常州海峡医疗设备有限公司 一次性使用输液器 B3 7＃ 兄弟 20000519附件2： 常见的假冒伪劣一次性使用无菌注射器、输液器的一般特征 一、注射器： 1. 芯杆与外套无厂家压模标识或厂家的商标图案; 2. 芯杆和外套标识与包装上标识不一致; 3. 注射器上的刻度没有印在注射器外套短轴一侧,标尺印刷模糊、断线等； 4. 注射器外套6：100锥头处有毛刺、飞边或注塑缺陷； 5. 注射针尖上有明显的润滑油汇聚，或针管上有粘接剂； 6. 注射器胶塞有刺鼻的气味或胶塞残缺不齐,或有明显的硅油汇聚； 7. 单包装上的生产批号不清或产品内外包装标识不一、单包装袋封口处破损； 8. 注射器单包装上未注明所带注射针规格或注明的规格与实际不符； 9. 产品包装上无正确的生产许可证和医疗器械注册证号； 10. 无合法产品准入和生产许可证件或超准入和生产许可范围。 二、输液器 1. 滴斗上无企业标识或滴斗上标识与包装上的标识不一致，滴斗太软，滴斗外体积明显不足10cm3(立方厘米)； 2. 输液器软管长度（滴斗下段到输液器终端）明显不够1250mm； 3. 流量调节器的总长度不足35mm； 4. 无空气过滤器或药液过滤器； 5. 静脉输液针刺入一塑料软管，并以该软管作为保护套的； 6. 输液器外观查看有气泡、杂质、扁瘪等不可接受的质量缺陷； 7. 单包装上的生产批号、失效日期不清，单包装袋封口处破损； 8. 输液器包装上未注明所带静脉输液针规格或注明的规格与实际不符的； 9. 输液器包装上无正确的生产许可证和医疗器械注册证号； 10. 输液器单包装与中包装品名、标识不一致，或包装标称产品与实际产品不一致的； 11.未执行GB8368-1998产品标准； 12.无合法产品准入和生产许可证件或超准入和生产许可范围。 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据国务院《关于开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动的通知》(国发［2000］32号)和我局整体工作部署，近日，江苏省药品监督管理局集中力量对本省内的制售假劣一次性医疗器械的窝点进行了查处；辽宁省药品监督管理局根据江苏省提供的线索对辽宁省沈阳天健医疗器械经销中心、沈阳市新城子区中医院等一次性医疗器械经营、使用单位进行了突击抽查，查获了一批假冒一次性注射器和输液器。为了堵住假劣一次性医疗器械的流通渠道，保障人民健康和生命安全、严厉打击制假售假的违法犯罪活动，现紧急通知如下： 一、在全国范围内立即停止销售和使用标称为江苏省金坛市昌茂实业有限公司等8家生产企业的一次性使用无菌注射器和输液器(具体品种、规格和生产批号见附件1)。 二、各省、自治区、直辖市药品监督管理局要立即组织力量对辖区内的一次性使用无菌注射器、输液器等无菌器械的经营企业和医疗机构进行一次全面的检查，凡查出本通知所列或其他假冒伪劣产品的经营者、使用单位，要依照《医疗器械监督管理条例》的规定从严查处。并要组织力量查清伪劣产品的来源和去向。 三、凡在监督检查中如发现具有附件二所列特征的注射器、输液器视为质量可疑的产品，应查封暂控，辨别产品真伪，或按规定进行产品质量检验，不得继续销售或使用。 四、我局再次重申，一次性使用输液器的生产企业严禁外购输液器滴斗、导管、瓶塞穿刺器、药液过滤器、空气过滤器、流量调节器、针柄、针座、保护套等配件，严禁购买无生产许可证企业生产的静脉输液针；一次性使用无菌注射器的生产企业严禁外购注射器外套和芯杆，严禁购买无医疗器械产品注册证和生产许可证的注射器胶塞、注射针等配套用医疗器械。各级药品监督管理部门要加强对企业采购、销售、生产过程控制及产品质量的监督检查，凡发现企业违规采购、违规生产或为非法生产经营者提供产品包装、生产场地、企业证件和销售发票等或参与制假售假的，应依照《医疗器械监督管理条例》及其相关法规的规定严厉查处。 打击假冒伪劣一次性使用无菌医疗器械是当前药品监督管理的重点工作，各省、自治区、直辖市药品监督管理局要采取有效措施落实本通知要求，并将进展情况及时上报我局医疗器械司。 附件：1、已查获的假冒一次性使用无菌注射器、输液器目录 2、常见假冒伪劣一次性使用注射器、输液器的一般特征 国家药品监督管理局 二○○○年十二月十二日附件1：已查获的假冒一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器目录 序号 经销企业或使用单位名称 标称的生产企业名称 产品名称 规格 商标 生产批号 l 江西益康医疗器械厂沈阳经销处 金坛市昌贸实业有限公司 一次性使用无菌注射器 5ml，6＃针 洁身 20000516 2 沈阳市医药股份有限公司沈河公司保寿堂药房 金坛市昌贸实业有限公司 一次性使用无菌注射器 10ml，8＃针 洁身 000216 3 抚顺市盛兴经贸公司卫生所 金坛市昌贸实业有限公司 一次性使用输液器 5 1／2＃针 洁身 000106 4 抚顺市盛兴经贸公司卫生所 江苏省江阴市中卫医用高分子制品有限公司 一次性使用无菌注射器 5ml，7＃针 中卫 20000118 5 沈阳市新城子区中医院 江苏省江阴市中卫医用高分子制品有限公司 一次性使用无菌注射器 10ml，7＃针 中卫 980102 6 沈阳市新城子区中医院 江苏省江阴市中卫医用高分子制品有限公司 一次性使用无菌注射器 10ml，12＃针 中卫 20000118 7 沈阳市东陵区中西医结合门诊 常州市新能源医卫器材总厂 一次性使用无菌注射器 20ml，16＃针 金竹 20000203 8 沈阳市东陵区中西医结合门诊 常州市新能源医卫器材总厂 一次性使用无菌注射器 10ml，7＃针 金竹 无法识别 9 抚顺市南站货场 常州市新能源医卫器材总厂 一次性使用无菌注射器 20ml，16＃针 金竹 200223 10 沈阳市沈海医院 常州海峡医疗设备有限公司 一次性使用输液器 5 1／2＃针 兄弟 20000418 11 沈阳市东陵区长白医院 常州海峡医疗设备有限公司 一次性使用输液器 7＃针 兄弟 000208 12 辽宁省康可达医药保健品公司 常州海峡医疗设备有限公司 一认性使用输液器 6 1／2＃针 兄弟 000418 13 沈阳市东陵区绿城门诊 中外合资镇江高冠医疗器械有限公司 一次性使用无菌注射器 10ml，12＃针 新畅 2000年8月2日 14 于洪区第五人民医院备品库 镇江康利医疗器械厂 一次性使用无菌注射器 20ml，16＃针 矢锋 20000708 15 于洪区第五人民医院备品库 镇江康利医疗器械厂 一次性使用无菌注射器 5ml，6＃针 矢锋 2000108 16 沈阳市东陵区绿城门诊 镇江康利医疗器械厂 一次性使用无菌注射器 2ml，6＃针 矢锋 20000318 17 沈阳市东陵区绿城门诊 镇江康利医疗器械厂 一次性使用无菌注射器 10ml，12＃针 矢锋 20000903 18 于洪区第五人民医院备品库 镇江康利医疗器械厂 次性使用无菌注射器 1ml，5＃针 矢锋 991008 19 沈阳市天健医疗器械经销中心 江苏省金坛市民政输液器厂 一次性使用输液器 B1，61／2＃针 康镖 000618 20 抚顺市电池厂医院 江苏省金坛市民政输液器厂 一次性使用输液器 51／2＃针 康镖 000418 21 抚顺市盛兴经贸公司卫生所 江苏省金坛市民政输液器厂 小儿输液器 5 1／2＃针 康镖 20000418 22 江阴市月城镇河岸村惠济桥20号张小兴家 常州医疗器材总厂 一次性使用输液器 C8 7＃ 乐伦 20000519 23 江阴市月城镇河岸村惠济桥20号张小兴家 合资常州海峡医疗设备有限公司 一次性使用输液器 B3 7＃ 兄弟 20000519附件2： 常见的假冒伪劣一次性使用无菌注射器、输液器的一般特征 一、注射器： 1. 芯杆与外套无厂家压模标识或厂家的商标图案; 2. 芯杆和外套标识与包装上标识不一致; 3. 注射器上的刻度没有印在注射器外套短轴一侧,标尺印刷模糊、断线等； 4. 注射器外套6：100锥头处有毛刺、飞边或注塑缺陷； 5. 注射针尖上有明显的润滑油汇聚，或针管上有粘接剂； 6. 注射器胶塞有刺鼻的气味或胶塞残缺不齐,或有明显的硅油汇聚； 7. 单包装上的生产批号不清或产品内外包装标识不一、单包装袋封口处破损； 8. 注射器单包装上未注明所带注射针规格或注明的规格与实际不符； 9. 产品包装上无正确的生产许可证和医疗器械注册证号； 10. 无合法产品准入和生产许可证件或超准入和生产许可范围。 二、输液器 1. 滴斗上无企业标识或滴斗上标识与包装上的标识不一致，滴斗太软，滴斗外体积明显不足10cm3(立方厘米)； 2. 输液器软管长度（滴斗下段到输液器终端）明显不够1250mm； 3. 流量调节器的总长度不足35mm； 4. 无空气过滤器或药液过滤器； 5. 静脉输液针刺入一塑料软管，并以该软管作为保护套的； 6. 输液器外观查看有气泡、杂质、扁瘪等不可接受的质量缺陷； 7. 单包装上的生产批号、失效日期不清，单包装袋封口处破损； 8. 输液器包装上未注明所带静脉输液针规格或注明的规格与实际不符的； 9. 输液器包装上无正确的生产许可证和医疗器械注册证号； 10. 输液器单包装与中包装品名、标识不一致，或包装标称产品与实际产品不一致的； 11.未执行GB8368-1998产品标准； 12.无合法产品准入和生产许可证件或超准入和生产许可范围。
关于加强当前打击制售假劣药品和医疗器械违法行为专项治理活动中信息报送工作的通知 | 药管办[2000]179号 | FGWJ-2000-10344 | 2000-11-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局办公室： 为贯彻落实《国务院关于开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动的通 知》(国发[2000]32号)精神，我局于2000年11月11日召开了“严厉打击制售假劣药品行为 整治药品流通秩序专项工作会议”，部署了从现在起到明年春节前后一段时间，在全国范 围内开展打击制售假劣药品、医疗器械违法行为的集中行动。 为使国务院领导同志及国家药品监督管理局领导及时掌握和了解当前开展的打假进度和 有关情况，为领导正确决策提供服务。要求各省(区、市)药品监督管理局办公室要加强此项 工作的信息报送工作，现将有关事项通知如下： 一、报送的主要内容： (一)打假工作中查处的案值巨大、涉及面广、危害严重、群众反映强烈的制售假劣药品 和医疗器械重大案件情况，特别是区域性、集团性、大规模、屡打屡犯的制假售假案件情况。 (二)依法取缔的药品集贸市场(包括已被取缔又死灰复燃的)的有关情况。 (三)端掉的制售假劣药品和医疗器械窝点情况等。 二、报送的主要手段 为讲求时效，报送信息的主要手段是传真或电话。 国家药品监督管理局办公室秘书处负责信息的收集、整理上报工作。 联系人：王迎利，联系电话：68313344-1513。 传真：(010)68310909 三、几点要求 (一)各省(区、市)药品监督管理局办公室要加强对信息报送工作的领导，指定专人负责 此项工作，有多少报多少，不要漏报。 (二)及时、准确是信息报送工作最基本的要求。因此，各单位在报送信息时一定要做到 既不延误时间，又要将时间、地点、当事人、数量、案件经过及结果等核实清楚，结果一时难以搞清楚的，可以随后续报。 国家药品监督管理局办公室 二○○○年十一月二十八日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局办公室： 为贯彻落实《国务院关于开展严厉打击制售假冒伪劣商品违法犯罪活动联合行动的通 知》(国发[2000]32号)精神，我局于2000年11月11日召开了“严厉打击制售假劣药品行为 整治药品流通秩序专项工作会议”，部署了从现在起到明年春节前后一段时间，在全国范 围内开展打击制售假劣药品、医疗器械违法行为的集中行动。 为使国务院领导同志及国家药品监督管理局领导及时掌握和了解当前开展的打假进度和 有关情况，为领导正确决策提供服务。要求各省(区、市)药品监督管理局办公室要加强此项 工作的信息报送工作，现将有关事项通知如下： 一、报送的主要内容： (一)打假工作中查处的案值巨大、涉及面广、危害严重、群众反映强烈的制售假劣药品 和医疗器械重大案件情况，特别是区域性、集团性、大规模、屡打屡犯的制假售假案件情况。 (二)依法取缔的药品集贸市场(包括已被取缔又死灰复燃的)的有关情况。 (三)端掉的制售假劣药品和医疗器械窝点情况等。 二、报送的主要手段 为讲求时效，报送信息的主要手段是传真或电话。 国家药品监督管理局办公室秘书处负责信息的收集、整理上报工作。 联系人：王迎利，联系电话：68313344-1513。 传真：(010)68310909 三、几点要求 (一)各省(区、市)药品监督管理局办公室要加强对信息报送工作的领导，指定专人负责 此项工作，有多少报多少，不要漏报。 (二)及时、准确是信息报送工作最基本的要求。因此，各单位在报送信息时一定要做到 既不延误时间，又要将时间、地点、当事人、数量、案件经过及结果等核实清楚，结果一时难以搞清楚的，可以随后续报。 国家药品监督管理局办公室 二○○○年十一月二十八日
关于召开“一次性使用无菌注射器、注射针生产许可证实施细则”审订会的通知 | 药管械[2000]65号 | FGWJ-2000-10076 | 2000-11-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 有关药品监督管理局及单位： 为了做好一次性使用无菌医疗器械生产许可证审查换证工作，根据国务院《工业产品生 产许可证试行条例》（国发（1984）54号）和国务院第276号令发布的《医疗器械监督管理 条例》的有关规定，《一次性使用无菌注射器、注射针生产许可证实施细则》业经修订。经 研究决定：召开“一次性使用无菌注射器、注射针生产许可证实施细则”审定会。现将有关 事项通知如下： 1、时间：2000年11月27日报到 2000年11月28-30日开会 2、地点：北京潇湘大厦（北京市宣武区北纬路42号） 会议不接站，乘车路线如下：北京站乘20路、120路汽车天桥站下车向西100米；西 客站乘6路、50路汽车友谊医院站下车向南200米；机场乘大巴西单站下车，乘15路汽车 福长街站下车即到。 3、承办单位：一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证审查部。 联系人：马家贞 雷学惠 白硕佳 联系电话：010-67020977 传真:010-67020395 地址：天坛西里2号 100050 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 4、参会单位名单见附件1。 5、会议食宿自理，会务费900元/人。 6、请参会人员务必将回执（附件2）在11月25日前传真至一次性使用无菌医疗器械 产品生产许可证审查部。 附件：1、参加审订会单位及专家 2、回执 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年十一月十五日 附件1： 参加审订会单位及专家 山东省药品监督管理局 上海市药品监督管理局 湖北省药品监督管理局 江西省药品监督管理局 一次性无菌医疗器械产品生产许可证审查部 国家药品监督管理局上海医疗器械监督检验中心 国家药品监督管理局济南医疗器械监督检验中心 中国医疗器械行业协会 临床专家：陈立、王华生、刘琴贤、王玉华 中外合资哈伟注射器有限公司 大连JMS医疗器具有限公司 赤峰康洁医疗器械有限责任公司 邢台市医用塑料器械厂 天津注射器厂 武汉注射针厂 山东新华医疗器械厂 山东威海医用高分子厂 杭州龙德医疗器械有限公司 双鸽集团有限公司 浙江康德莱医械塑料有限公司 常州医疗器材总厂 苏州碧迪医疗器械有限公司 上海米沙瓦医科工业有限公司 江西益康医疗器械厂 广东省珠海经济特区幸福注射器厂 福建省建瓯医疗器械有限公司 附件2： 回 执 ┌──┬───┬──┬────┬──┬────┬──────┐ │姓名│性 别│职务│单位名称│地址│联系电话│订购回程车票│ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴───┴──┴────┴──┴────┴──────┘ | 有关药品监督管理局及单位： 为了做好一次性使用无菌医疗器械生产许可证审查换证工作，根据国务院《工业产品生 产许可证试行条例》（国发（1984）54号）和国务院第276号令发布的《医疗器械监督管理 条例》的有关规定，《一次性使用无菌注射器、注射针生产许可证实施细则》业经修订。经 研究决定：召开“一次性使用无菌注射器、注射针生产许可证实施细则”审定会。现将有关 事项通知如下： 1、时间：2000年11月27日报到 2000年11月28-30日开会 2、地点：北京潇湘大厦（北京市宣武区北纬路42号） 会议不接站，乘车路线如下：北京站乘20路、120路汽车天桥站下车向西100米；西 客站乘6路、50路汽车友谊医院站下车向南200米；机场乘大巴西单站下车，乘15路汽车 福长街站下车即到。 3、承办单位：一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证审查部。 联系人：马家贞 雷学惠 白硕佳 联系电话：010-67020977 传真:010-67020395 地址：天坛西里2号 100050 国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心 4、参会单位名单见附件1。 5、会议食宿自理，会务费900元/人。 6、请参会人员务必将回执（附件2）在11月25日前传真至一次性使用无菌医疗器械 产品生产许可证审查部。 附件：1、参加审订会单位及专家 2、回执 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年十一月十五日 附件1： 参加审订会单位及专家 山东省药品监督管理局 上海市药品监督管理局 湖北省药品监督管理局 江西省药品监督管理局 一次性无菌医疗器械产品生产许可证审查部 国家药品监督管理局上海医疗器械监督检验中心 国家药品监督管理局济南医疗器械监督检验中心 中国医疗器械行业协会 临床专家：陈立、王华生、刘琴贤、王玉华 中外合资哈伟注射器有限公司 大连JMS医疗器具有限公司 赤峰康洁医疗器械有限责任公司 邢台市医用塑料器械厂 天津注射器厂 武汉注射针厂 山东新华医疗器械厂 山东威海医用高分子厂 杭州龙德医疗器械有限公司 双鸽集团有限公司 浙江康德莱医械塑料有限公司 常州医疗器材总厂 苏州碧迪医疗器械有限公司 上海米沙瓦医科工业有限公司 江西益康医疗器械厂 广东省珠海经济特区幸福注射器厂 福建省建瓯医疗器械有限公司 附件2： 回 执 ┌──┬───┬──┬────┬──┬────┬──────┐ │姓名│性 别│职务│单位名称│地址│联系电话│订购回程车票│ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───┼──┼────┼──┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴───┴──┴────┴──┴────┴──────┘
关于核发《医疗器械生产经营企业许可证》收费的函 | 药管械[2000]62号 | FGWJ-2000-10357 | 2000-11-02 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国务院颁布的《医疗器械监督管理条例》规定，开办医疗器械生产、经营企业应核发许可证。在审查发证过程中需企业承担相关费用，鉴于许可证的审查批准权限在省级药品监督管理局，请你们与当地财政、物价部门联系，争取支持，核定收费标准。 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年十一月二日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国务院颁布的《医疗器械监督管理条例》规定，开办医疗器械生产、经营企业应核发许可证。在审查发证过程中需企业承担相关费用，鉴于许可证的审查批准权限在省级药品监督管理局，请你们与当地财政、物价部门联系，争取支持，核定收费标准。 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年十一月二日
关于2000年度医疗器械标准化奖励工作的通知 | 药管械[2000]60号 | FGWJ-2000-10016 | 2000-10-16 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据《医药标准化奖励办法》的规定，现将2000年度医疗器械标准化奖励工作的有关 事项通知如下： 一、 申报范围 申报2000年度国家药品监督管理局医疗器械标准化优秀项目奖的范围是1997年至1999 年发布，且实施半年以上的医疗器械国家标准和行业标准。从事医疗器械标准化工作两年以 上的工作人员可申报2000年度医疗器械标准化先进工作者奖。 二、 要求 1．申报材料须打印，并与附件装订成册（一式三份），按申报程序逐级报送。 2．各医疗器械标准化技术归口单位负责转发相关标准起草单位。 3．申报材料应完整，内容详实，说明充分。对于材料不全，内容简单，不符合申报程 序和要求的申报项目，不予受理。 三、 申报程序 根据自愿申报，逐级审议，择优评定，社会争议的原则，由申报单位按要求认真填写附 表并备齐必要材料，经本单位审核同意，报所在省、自治区、直辖市药品监督管理局初审合 格后，于2000年11月底以前报国家药品监督管理局医疗器械司标准处。 联系人：曹晨光，卜长生 电话：68313344－1128，1108 传真：68315665 Email: greenb@163.net 附件：1、医疗器械标准化优秀项目奖励申报表 2、医疗器械标准化先进工作者奖励申报表 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年十月十六日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 根据《医药标准化奖励办法》的规定，现将2000年度医疗器械标准化奖励工作的有关 事项通知如下： 一、 申报范围 申报2000年度国家药品监督管理局医疗器械标准化优秀项目奖的范围是1997年至1999 年发布，且实施半年以上的医疗器械国家标准和行业标准。从事医疗器械标准化工作两年以 上的工作人员可申报2000年度医疗器械标准化先进工作者奖。 二、 要求 1．申报材料须打印，并与附件装订成册（一式三份），按申报程序逐级报送。 2．各医疗器械标准化技术归口单位负责转发相关标准起草单位。 3．申报材料应完整，内容详实，说明充分。对于材料不全，内容简单，不符合申报程 序和要求的申报项目，不予受理。 三、 申报程序 根据自愿申报，逐级审议，择优评定，社会争议的原则，由申报单位按要求认真填写附 表并备齐必要材料，经本单位审核同意，报所在省、自治区、直辖市药品监督管理局初审合 格后，于2000年11月底以前报国家药品监督管理局医疗器械司标准处。 联系人：曹晨光，卜长生 电话：68313344－1128，1108 传真：68315665 Email: greenb@163.net 附件：1、医疗器械标准化优秀项目奖励申报表 2、医疗器械标准化先进工作者奖励申报表 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年十月十六日
《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》（暂行）（局令第24号） |  |  |  |  | 《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》(暂行)于2000年8月17日经国家药品监督管理局局务会审议通过，现予发布，自发布之日起施行。 二○○○年十月十三日 一次性使用无菌医疗器械监督管理办法 （暂行）  第一章 总 则 第一条 为加强一次性使用无菌医疗器械的监督管理，保证产品安全、有效，依据《医疗器械监督管理条例》制定本办法。 第二条 本办法所称一次性使用无菌医疗器械（以下简称无菌器械）是指无菌、无热原、经检验合格，在有效期内一次性直接使用的医疗器械。 无菌器械按《一次性使用无菌医疗器械目录》（以下简称《目录》）实施重点监督管理。《目录》(见附件)由国家药品监督管理局公布并调整。 第三条 凡在中华人民共和国境内从事无菌器械的生产、经营、使用、监督管理的单位或个人应当遵守本办法。 第二章 生产的监督管理 第四条 生产无菌器械应执行国家药品监督管理局颁布的《无菌医疗器具生产管理规范》及无菌器械的《生产实施细则》。 无菌器械必须严格按标准进行检验，未经检验或检验不合格的不得出厂。 第五条 生产无菌器械应按《生产实施细则》的要求采购材料、部件。企业应保存完整的采购、销售票据和记录，票据和记录应保存至产品有效期满二年。 购销记录应包括：销售或购进的单位名称，供应或采购数量、产品名称、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。 第六条 生产企业应从符合《生产实施细则》规定条件的单位购进接触无菌器械的包装材料或小包装，并应对产品包装的购入、储存、发放、使用等建立管理制度。 不合格的无菌器械及废弃、过期的无菌器械产品包装或零部件，必须在厂内就地毁形或销毁，不得流出厂外。 第七条 生产企业只能销售本企业生产的无菌器械。生产企业的销售人员应在销售所在地药品监督管理部门登记。销售时应出具下列证明： （一） 加盖本企业印章的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证； （二） 加盖本企业印章和企业法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围； （三） 销售人员的身份证。 第八条 生产企业的企业名称、法定代表人或企业负责人发生变更的，企业应向省级药品监督管理局申请办理《医疗器械生产企业许可证》的变更手续后，向国家药品监督管理局申请办理《医疗器械产品注册证》的变更。国家、省级药品监督管理局应自受理申请之日起30个工作日内给予变更。 企业名称变更后，无菌器械的小、中、大包装标注的企业名称应在半年之内变更。新包装启用后，旧包装即停止使用，新、旧包装不得混用。 第九条 生产企业在原厂址或异地新建、改建、扩建洁净厂房的，经所在地省级药品监督管理部门对其质量体系进行初审后，由国家药品监督管理局组织质量体系现场审查和产品抽样检测，合格后方能生产。 第十条 生产企业连续停产一年以上的，须经省级药品监督管理局对现场质量体系进行审查和产品抽查，合格后方可恢复生产，连续停产二年以上的，其产品注册证书自行失效。 第十一条 留样观察或已售出的无菌器械产品出现质量问题，生产企业必须立即封存该批号产品，并通知有关单位停止销售和使用。造成人身伤亡事故的，要在24小时内，报告所在地省级药品监督管理部门。 第十二条 监督检查中，发现生产企业有不符合《生产实施细则》要求的，由实施监督检查的药品监督管理部门责令其限期整改。 第十三条 生产企业不得有下列行为： （一） 伪造或冒用他人厂名、厂址或生产企业证件； （二） 出租或出借本生产企业有效证件； （三） 违反规定采购零部件或产品包装； （四） 伪造或变造生产购销票据、生产原始记录、产品批号； （五） 对不合格品、废弃零部件、过期或废弃产品包装不按规定处理； （六） 擅自增加产品型号、规格； （七） 企业销售人员代销非本企业生产的产品； （八） 向城乡集贸市场提供无菌器械或直接参与城乡集贸市场无菌器械交易。 第三章 经营的监督管理 第十四条 经营企业应具有与其经营无菌器械相适应的营业场地和仓库。产品储存区域应避光、通风、无污染，具有防尘、防污染、防蚊蝇、防虫鼠和防异物混入等设施，符合产品标准的储存规定。 第十五条 经营企业应建立无菌器械质量跟踪制度，做到从采购到销售能追查到每批产品的质量情况。 无菌器械的购销记录必须真实、完整。购销记录应有：购销日期、购销对象、购销数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期；经办人、负责人签名等。 第十六条 经营企业应保存完整的无菌器械购销记录和有效证件，无菌器械购销记录及有效证件必须保存到产品有效期满后二年。 第十七条 经营企业销售人员销售无菌器械，应出具下列证明： （一） 加盖本企业印章的《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证； （二） 加盖本企业印章和企业法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确其授权范围； （三） 销售人员的身份证。 第十八条 经营企业发现不合格无菌器械，应立即停止销售，及时报告所在地药品监督管理部门。经验证为不合格的，经营企业必须及时通知该批无菌器械的经营企业和使用单位停止销售或使用。对不合格产品，应在所在地药品监督管理部门监督下予以处理。 对已销售给个人使用的不合格无菌器械，经营企业应向社会公告，主动收回不合格产品。 第十九条 经营企业经营不合格无菌器械，经营者不能指明不合格品生产者的，视为经营无产品注册证的产品；不能指明不合格品供货者的，视为从无《医疗器械经营企业许可证》的企业购进产品。 第二十条 经营无菌器械不得有下列行为： （一） 经营无有效证件、证照不齐、无产品合格证的无菌器械； （二） 伪造或冒用《医疗器械经营企业许可证》； （三） 出租或出借《医疗器械经营企业许可证》； （四） 经营不合格、过期或已淘汰无菌器械； （五） 无购销记录或伪造、变造购销记录； （六） 从非法渠道采购无菌器械； （七） 向城乡集贸市场提供无菌器械或直接参与城乡集贸市场无菌器械交易。 第四章 使用的监督 第二十一条 医疗机构应从具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进无菌器械。 医疗机构应建立无菌器械采购、验收制度，严格执行并做好记录。采购记录至少应包括：购进产品的企业名称、产品名称、型号规格、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。按照记录应能追查到每批无菌器械的进货来源。 （一）从生产企业采购无菌器械，应验明生产企业销售人员出具的证明，所出具证明的内容按第七条规定。 （二）从经营企业采购无菌器械，应验明经营企业销售人员出具的证明，所出具证明 的内容按第十七条规定。 第二十二条 医疗机构应建立无菌器械使用后销毁制度。使用过的无菌器械必须按规定销毁，使其零部件不再具有使用功能，经消毒无害化处理，并做好记录。 医疗机构不得重复使用无菌器械。 第二十三条 医疗机构发现不合格无菌器械，应立即停止使用、封存，并及时报告所在地药品监督管理部门，不得擅自处理。 经验证为不合格的无菌器械，在所在地药品监督管理部门的监督下予以处理。 第二十四条 医疗机构使用不合格无菌器械，不能指明不合格品生产者的，视为使用无产品注册证的产品；不能指明不合格品供货者的，视为从无《医疗器械经营企业许可证》的企业购进产品。 第二十五条 医疗机构使用无菌器械发生严重不良事件时，应在事件发生后24小时内，报告所在地省级药品监督管理部门和卫生行政部门。 第二十六条 医疗机构不得有下列行为： （一） 从非法渠道购进无菌器械； （二） 使用小包装已破损、标识不清的无菌器械； （三） 使用过期、已淘汰无菌器械； （四） 使用无《医疗器械产品注册证》、无医疗器械产品合格证的无菌器械。 第五章 无菌器械的监督检查 第二十七条 国家药品监督管理局负责编制全国无菌器械的抽查计划，并组织实施。省级药品监督管理局负责编制本辖区无菌器械的抽查计划，报国家药品监督管理局备案后组织实施。 国家药品监督管理局和各省、自治区、直辖市药品监督管理局公布无菌器械抽查结果。 第二十八条 生产、经营企业和医疗机构对抽查结果有异议的，可以自收到检验报告之日起15日内，向实施抽查的药品监督管理部门或上一级药品监督管理部门申请复验，由受理复验的药品监督管理部门做出复验结论。 第六章 罚 则 第二十九条 未取得《医疗器械产品注册证》生产无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十五条处罚。 已取得《无菌器械产品注册证》的企业新建、改建厂房未经批准擅自生产的；伪造他人厂名、厂址、产品批号的；伪造或冒用《医疗器械产品注册证》，擅自增加无菌器械型号、规格的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十五条处罚。 第三十条 未取得《医疗器械生产企业许可证》生产无菌器械的，伪造或冒用他人《医疗器械生产企业许可证》的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十六条处罚。 第三十一条 生产不符合国家标准或行业标准的无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十七条处罚。 第三十二条 未取得《医疗器械经营企业许可证》经营无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十八条处罚。 第三十三条 经营无产品注册证、无合格证明、过期、失效、淘汰的无菌器械的，或者从非法渠道购进无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十九条处罚。 第三十四条 办理无菌器械注册申报时，提供虚假证明、文件资料、样品，或者采取其他欺骗手段，骗取无菌器械产品注册证书的，依据《医疗器械监督管理条例》第四十条处 罚。 第三十五条 医疗机构使用无《医疗器械产品注册证》、无合格证明、过期、失效、淘汰无菌器械的，或者从非法渠道购进无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第四十二条处罚。 第三十六条 医疗机构重复使用无菌器械的，或者对应当销毁未进行销毁的，按《医疗器械监督管理条例》第四十三条处罚。 第三十七条 无菌器械的生产、经营企业和医疗机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以上3万以下罚款： （一） 生产企业违反《生产实施细则》规定生产的； （二） 生产企业伪造产品原始记录及购销票据的； （三） 生产企业销售其他企业无菌器械的； （四） 生产、经营企业将有效证件出租、出借给他人使用的； （五） 经营不合格无菌器械的； （六） 医疗机构未建立使用后销毁制度或伪造、变造无菌器械采购、使用后销毁记录的； （七） 生产、经营企业、医疗机构向城乡集贸市场提供无菌器械或直接参与城乡集贸市场无菌器械交易的。 第三十八条 无菌器械生产企业违反规定采购零配件和产品包装的或销售不合格无菌器械的，由县级以上药品监督管理部门予以警告，责令改正，并处以5000元以上2万以下 罚款。 第三十九条 无菌器械经营企业，无购销记录或伪造购销记录，伪造生产批号、灭菌批号、产品有效期的，由县级以上药品监督管理部门予以警告，责令停止经营，并处以5000元以上2万元以下罚款。 第四十条 无菌器械的生产、经营企业和医疗机构违反本办法规定，有下列行为之一 的，由县级以上药品监督管理部门责令改正，给予警告： （一） 发现不合格无菌器械，不按规定报告，擅自处理的； （二） 对废弃零部件、过期或废弃的产品包装，不按规定处理的； （三） 经营或使用小包装已破损、标识不清的无菌器械的； （四） 使用无菌器械发生严重不良事件时，不按规定报告的。 第七章 附 则 第四十一条 本办法由国家药品监督管理局负责解释。 第四十二条 本办法自颁布之日起实施。 附件： 一次性使用无菌医疗器械产品目录 ┌──┬────────────┬──────────┬────┐ │序号│ 产品名称 │ 产品标准 │产品类别│ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 1 │一次性使用无菌注射器 │GB 15810—1995 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 2 │一次性使用输液器 │GB 8368—1998 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 3 │一次性使用输血器 │GB 8369—1998 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 4 │一次性使用滴定管式输液器│YY 0286—1996 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 5 │一次性使用无菌注射针 │GB 15811—19 9 5 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 6 │一次性使用静脉输液针 │YY 0028—90 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 7 │一次性使用塑料血袋 │GB 14232—93 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 8 │一次性使用采血器 │YY 0115—93 │三类 │ └──┴────────────┴──────────┴────┘ | 《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》(暂行)于2000年8月17日经国家药品监督管理局局务会审议通过，现予发布，自发布之日起施行。 二○○○年十月十三日 一次性使用无菌医疗器械监督管理办法 （暂行）  第一章 总 则 第一条 为加强一次性使用无菌医疗器械的监督管理，保证产品安全、有效，依据《医疗器械监督管理条例》制定本办法。 第二条 本办法所称一次性使用无菌医疗器械（以下简称无菌器械）是指无菌、无热原、经检验合格，在有效期内一次性直接使用的医疗器械。 无菌器械按《一次性使用无菌医疗器械目录》（以下简称《目录》）实施重点监督管理。《目录》(见附件)由国家药品监督管理局公布并调整。 第三条 凡在中华人民共和国境内从事无菌器械的生产、经营、使用、监督管理的单位或个人应当遵守本办法。 第二章 生产的监督管理 第四条 生产无菌器械应执行国家药品监督管理局颁布的《无菌医疗器具生产管理规范》及无菌器械的《生产实施细则》。 无菌器械必须严格按标准进行检验，未经检验或检验不合格的不得出厂。 第五条 生产无菌器械应按《生产实施细则》的要求采购材料、部件。企业应保存完整的采购、销售票据和记录，票据和记录应保存至产品有效期满二年。 购销记录应包括：销售或购进的单位名称，供应或采购数量、产品名称、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。 第六条 生产企业应从符合《生产实施细则》规定条件的单位购进接触无菌器械的包装材料或小包装，并应对产品包装的购入、储存、发放、使用等建立管理制度。 不合格的无菌器械及废弃、过期的无菌器械产品包装或零部件，必须在厂内就地毁形或销毁，不得流出厂外。 第七条 生产企业只能销售本企业生产的无菌器械。生产企业的销售人员应在销售所在地药品监督管理部门登记。销售时应出具下列证明： （一） 加盖本企业印章的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证； （二） 加盖本企业印章和企业法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围； （三） 销售人员的身份证。 第八条 生产企业的企业名称、法定代表人或企业负责人发生变更的，企业应向省级药品监督管理局申请办理《医疗器械生产企业许可证》的变更手续后，向国家药品监督管理局申请办理《医疗器械产品注册证》的变更。国家、省级药品监督管理局应自受理申请之日起30个工作日内给予变更。 企业名称变更后，无菌器械的小、中、大包装标注的企业名称应在半年之内变更。新包装启用后，旧包装即停止使用，新、旧包装不得混用。 第九条 生产企业在原厂址或异地新建、改建、扩建洁净厂房的，经所在地省级药品监督管理部门对其质量体系进行初审后，由国家药品监督管理局组织质量体系现场审查和产品抽样检测，合格后方能生产。 第十条 生产企业连续停产一年以上的，须经省级药品监督管理局对现场质量体系进行审查和产品抽查，合格后方可恢复生产，连续停产二年以上的，其产品注册证书自行失效。 第十一条 留样观察或已售出的无菌器械产品出现质量问题，生产企业必须立即封存该批号产品，并通知有关单位停止销售和使用。造成人身伤亡事故的，要在24小时内，报告所在地省级药品监督管理部门。 第十二条 监督检查中，发现生产企业有不符合《生产实施细则》要求的，由实施监督检查的药品监督管理部门责令其限期整改。 第十三条 生产企业不得有下列行为： （一） 伪造或冒用他人厂名、厂址或生产企业证件； （二） 出租或出借本生产企业有效证件； （三） 违反规定采购零部件或产品包装； （四） 伪造或变造生产购销票据、生产原始记录、产品批号； （五） 对不合格品、废弃零部件、过期或废弃产品包装不按规定处理； （六） 擅自增加产品型号、规格； （七） 企业销售人员代销非本企业生产的产品； （八） 向城乡集贸市场提供无菌器械或直接参与城乡集贸市场无菌器械交易。 第三章 经营的监督管理 第十四条 经营企业应具有与其经营无菌器械相适应的营业场地和仓库。产品储存区域应避光、通风、无污染，具有防尘、防污染、防蚊蝇、防虫鼠和防异物混入等设施，符合产品标准的储存规定。 第十五条 经营企业应建立无菌器械质量跟踪制度，做到从采购到销售能追查到每批产品的质量情况。 无菌器械的购销记录必须真实、完整。购销记录应有：购销日期、购销对象、购销数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期；经办人、负责人签名等。 第十六条 经营企业应保存完整的无菌器械购销记录和有效证件，无菌器械购销记录及有效证件必须保存到产品有效期满后二年。 第十七条 经营企业销售人员销售无菌器械，应出具下列证明： （一） 加盖本企业印章的《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证； （二） 加盖本企业印章和企业法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确其授权范围； （三） 销售人员的身份证。 第十八条 经营企业发现不合格无菌器械，应立即停止销售，及时报告所在地药品监督管理部门。经验证为不合格的，经营企业必须及时通知该批无菌器械的经营企业和使用单位停止销售或使用。对不合格产品，应在所在地药品监督管理部门监督下予以处理。 对已销售给个人使用的不合格无菌器械，经营企业应向社会公告，主动收回不合格产品。 第十九条 经营企业经营不合格无菌器械，经营者不能指明不合格品生产者的，视为经营无产品注册证的产品；不能指明不合格品供货者的，视为从无《医疗器械经营企业许可证》的企业购进产品。 第二十条 经营无菌器械不得有下列行为： （一） 经营无有效证件、证照不齐、无产品合格证的无菌器械； （二） 伪造或冒用《医疗器械经营企业许可证》； （三） 出租或出借《医疗器械经营企业许可证》； （四） 经营不合格、过期或已淘汰无菌器械； （五） 无购销记录或伪造、变造购销记录； （六） 从非法渠道采购无菌器械； （七） 向城乡集贸市场提供无菌器械或直接参与城乡集贸市场无菌器械交易。 第四章 使用的监督 第二十一条 医疗机构应从具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进无菌器械。 医疗机构应建立无菌器械采购、验收制度，严格执行并做好记录。采购记录至少应包括：购进产品的企业名称、产品名称、型号规格、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。按照记录应能追查到每批无菌器械的进货来源。 （一）从生产企业采购无菌器械，应验明生产企业销售人员出具的证明，所出具证明的内容按第七条规定。 （二）从经营企业采购无菌器械，应验明经营企业销售人员出具的证明，所出具证明 的内容按第十七条规定。 第二十二条 医疗机构应建立无菌器械使用后销毁制度。使用过的无菌器械必须按规定销毁，使其零部件不再具有使用功能，经消毒无害化处理，并做好记录。 医疗机构不得重复使用无菌器械。 第二十三条 医疗机构发现不合格无菌器械，应立即停止使用、封存，并及时报告所在地药品监督管理部门，不得擅自处理。 经验证为不合格的无菌器械，在所在地药品监督管理部门的监督下予以处理。 第二十四条 医疗机构使用不合格无菌器械，不能指明不合格品生产者的，视为使用无产品注册证的产品；不能指明不合格品供货者的，视为从无《医疗器械经营企业许可证》的企业购进产品。 第二十五条 医疗机构使用无菌器械发生严重不良事件时，应在事件发生后24小时内，报告所在地省级药品监督管理部门和卫生行政部门。 第二十六条 医疗机构不得有下列行为： （一） 从非法渠道购进无菌器械； （二） 使用小包装已破损、标识不清的无菌器械； （三） 使用过期、已淘汰无菌器械； （四） 使用无《医疗器械产品注册证》、无医疗器械产品合格证的无菌器械。 第五章 无菌器械的监督检查 第二十七条 国家药品监督管理局负责编制全国无菌器械的抽查计划，并组织实施。省级药品监督管理局负责编制本辖区无菌器械的抽查计划，报国家药品监督管理局备案后组织实施。 国家药品监督管理局和各省、自治区、直辖市药品监督管理局公布无菌器械抽查结果。 第二十八条 生产、经营企业和医疗机构对抽查结果有异议的，可以自收到检验报告之日起15日内，向实施抽查的药品监督管理部门或上一级药品监督管理部门申请复验，由受理复验的药品监督管理部门做出复验结论。 第六章 罚 则 第二十九条 未取得《医疗器械产品注册证》生产无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十五条处罚。 已取得《无菌器械产品注册证》的企业新建、改建厂房未经批准擅自生产的；伪造他人厂名、厂址、产品批号的；伪造或冒用《医疗器械产品注册证》，擅自增加无菌器械型号、规格的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十五条处罚。 第三十条 未取得《医疗器械生产企业许可证》生产无菌器械的，伪造或冒用他人《医疗器械生产企业许可证》的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十六条处罚。 第三十一条 生产不符合国家标准或行业标准的无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十七条处罚。 第三十二条 未取得《医疗器械经营企业许可证》经营无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十八条处罚。 第三十三条 经营无产品注册证、无合格证明、过期、失效、淘汰的无菌器械的，或者从非法渠道购进无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第三十九条处罚。 第三十四条 办理无菌器械注册申报时，提供虚假证明、文件资料、样品，或者采取其他欺骗手段，骗取无菌器械产品注册证书的，依据《医疗器械监督管理条例》第四十条处 罚。 第三十五条 医疗机构使用无《医疗器械产品注册证》、无合格证明、过期、失效、淘汰无菌器械的，或者从非法渠道购进无菌器械的，依据《医疗器械监督管理条例》第四十二条处罚。 第三十六条 医疗机构重复使用无菌器械的，或者对应当销毁未进行销毁的，按《医疗器械监督管理条例》第四十三条处罚。 第三十七条 无菌器械的生产、经营企业和医疗机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以上3万以下罚款： （一） 生产企业违反《生产实施细则》规定生产的； （二） 生产企业伪造产品原始记录及购销票据的； （三） 生产企业销售其他企业无菌器械的； （四） 生产、经营企业将有效证件出租、出借给他人使用的； （五） 经营不合格无菌器械的； （六） 医疗机构未建立使用后销毁制度或伪造、变造无菌器械采购、使用后销毁记录的； （七） 生产、经营企业、医疗机构向城乡集贸市场提供无菌器械或直接参与城乡集贸市场无菌器械交易的。 第三十八条 无菌器械生产企业违反规定采购零配件和产品包装的或销售不合格无菌器械的，由县级以上药品监督管理部门予以警告，责令改正，并处以5000元以上2万以下 罚款。 第三十九条 无菌器械经营企业，无购销记录或伪造购销记录，伪造生产批号、灭菌批号、产品有效期的，由县级以上药品监督管理部门予以警告，责令停止经营，并处以5000元以上2万元以下罚款。 第四十条 无菌器械的生产、经营企业和医疗机构违反本办法规定，有下列行为之一 的，由县级以上药品监督管理部门责令改正，给予警告： （一） 发现不合格无菌器械，不按规定报告，擅自处理的； （二） 对废弃零部件、过期或废弃的产品包装，不按规定处理的； （三） 经营或使用小包装已破损、标识不清的无菌器械的； （四） 使用无菌器械发生严重不良事件时，不按规定报告的。 第七章 附 则 第四十一条 本办法由国家药品监督管理局负责解释。 第四十二条 本办法自颁布之日起实施。 附件： 一次性使用无菌医疗器械产品目录 ┌──┬────────────┬──────────┬────┐ │序号│ 产品名称 │ 产品标准 │产品类别│ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 1 │一次性使用无菌注射器 │GB 15810—1995 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 2 │一次性使用输液器 │GB 8368—1998 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 3 │一次性使用输血器 │GB 8369—1998 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 4 │一次性使用滴定管式输液器│YY 0286—1996 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 5 │一次性使用无菌注射针 │GB 15811—19 9 5 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 6 │一次性使用静脉输液针 │YY 0028—90 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 7 │一次性使用塑料血袋 │GB 14232—93 │三类 │ ├──┼────────────┼──────────┼────┤ │ 8 │一次性使用采血器 │YY 0115—93 │三类 │ └──┴────────────┴──────────┴────┘
关于部分医疗器械产品生产企业更名和增加产品规格后予以更换生产许可证的通知 | 国药管械[2000]466号 | FGWJ-2000-10043 | 2000-10-13 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局按照核发医疗器械产品生产许可证的规定要求，经审核，同意浙江 台州注射器厂等10家医疗器械生产企业(名单见附件)更改生产许可证企业名称和山东新华 医疗器械厂等5家企业(名单见附件)生产许可证产品增加产品规格，并予以更换生产许可 证。 特此通知 </PRE><PRE> 附件：更换生产许可证企业名单 国家药品监督管理局 二○○○年十月十三日 附件 更换生产许可证企业名单 ┌──┬──────────┬──────┬──────────┬─────────────────────┐ │序号│ 生产企业名称 │ 产品名称 │ 许可证编号 │ 事 由 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 1 │玉环县华康医疗器械有│一次性输液器│xk24－ll6 0096 │更名为：浙江台州注射器厂 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 2 │丰润县联营医疗器械厂│一次性输液器│xk24－116 0108 │更名为：唐山市人民医用器材厂 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 3 │武汉注射针厂 │一次性注射器│xk24－138 0064 │更名为：武汉市王冠医疗器械有限责任公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 4 │武汉注射针厂 │一次性输液器│xk24－116 0074 │更名为：武汉市王冠医疗器械有限责任公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 5 │武汉注射针厂 │一次性注射针│xk24－136 0008 │更名为：武汉市王冠医疗器械有限责任公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 6 │武汉注射针厂 │一次性静脉针│xk24－040 0017 │更名为：武汉市王冠医疗器械有限责任公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 7 │高青医用器材总厂 │一次性输液器│xk24－116 0057 │更名为：山东桥牌集团有限公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 8 │高青医用器材总厂 │一次性静脉针│xk24－040 0019 │更名为：山东桥牌集团有限公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 9 │江西益康医疗器械厂 │一次性输液器│xk24－116 0033 │更名为：江西益康医疗器械有限公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 10 │江西益康医疗器械厂 │一次性静脉针│xk24－040 0038 │更名为：江西益康医疗器械有限公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 11 │上海开爱富医用高分子│一次性输液器│xk24－116 0010 │更名为：上海康德莱企业发展集团有限公司 │ │ │器材有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 12 │上海开爱富医用高分子│一次性输血器│xk24－117 0010 │更名为：上海康德莱企业发展集团有限公司 │ │ │器材有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 13 │上海开爱富医用高分子│一次性静脉针│xk24－040 0054 │更名为：上海康德莱企业发展集团有限公司 │ │ │器材有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 14 │上海开爱富医用高分于│一次性注射器│xk24－138 0015 │更名为：上海康德莱企业发展集团有限公司 │ │ │器材有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 15 │浙江省德清县医疗器械│一次性输液器│xk24－116 0012 │更名为：德清县新德意医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 16 │浙江省德清县医疗器械│一次性静脉针│xk24－040 0005 │更名为：德清县新德意医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 17 │浙江省德清县医疗器械│一次性输血器│xk24－117 0006 │更名为：德清县新德意医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 18 │开平市龙心医疗器械有│一次性输液器│xk24－116 0022 │更名为：广东龙心医疗器械有限公司 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 19 │开平市龙心医疗器械有│一次性输血器│xk24－117 0026 │更名为：广东龙心医疗器械有限公司 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 20 │开平市龙心医疗器械有│一次性静脉针│xk24－040 0020 │更名为：广东龙心医疗器械有限公司 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 21 │开平市龙心医疗器械有│一次性注射器│xk24－138 0028 │更名为：广东龙心医疗器械有限公司 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 22 │沈阳华源医疗器材有限│一次性输液器│xk24－116 0141 │更名为：沈阳市北华医材有限公司 │ │ │公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 23 │沈阳华源医疗器材有限│一次性输血器│xk24－117 0036 │更名为：沈阳市北华医材有限公司 │ │ │公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 24 │沈阳华源医疗器材有限│一次性静脉针│xk24－040 0036 │更名为：沈阳市北华医材有限公司 │ │ │公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 25 │沈阳华源医疗器材有限│一次性注射器│xk24－138 0047 │更名为：沈阳市北华医材有限公司 │ │ │公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 26 │上海达华医用塑料制品│一次性输液器│xk24－116 0009 │更名为：上海达华医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 27 │上海达华医用塑料制品│一次性输血器│xk24－117 0009 │更名为：上海达华医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 28 │上海达华医用塑料制品│一次性静脉针│xk24－040 0004 │更名为：上海达华医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 29 │上海达华医用塑料制品│一次性注射器│xk24－138 0082 │更名为：上海达华医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 30 │山东新华医疗器械厂 │一次性注射器│xk24－138 0004 │增加的产品规格： 30ml． │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 31 │广东省珠海经济特区幸│一次性注射器│xk24－138 0018 │增加的产品规格： 30ml． │ │ │福注射器制造厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 32 │广州红新医用塑料制品│一次性注射器│xk24－138 0034 │增加的产品规格：lml． │ │ │有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 33 │天长市三钟医疗用品有│一次性注射器│xk24－138 0100 │增加的产品规格：2ml． │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 34 │武进市罗溪医用器材厂│一次性注射器│xk24－138 0023 │增加的产品规格：20、50rnl． │ └──┴──────────┴──────┴──────────┴─────────────────────┘ | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局按照核发医疗器械产品生产许可证的规定要求，经审核，同意浙江 台州注射器厂等10家医疗器械生产企业(名单见附件)更改生产许可证企业名称和山东新华 医疗器械厂等5家企业(名单见附件)生产许可证产品增加产品规格，并予以更换生产许可 证。 特此通知 </PRE><PRE> 附件：更换生产许可证企业名单 国家药品监督管理局 二○○○年十月十三日 附件 更换生产许可证企业名单 ┌──┬──────────┬──────┬──────────┬─────────────────────┐ │序号│ 生产企业名称 │ 产品名称 │ 许可证编号 │ 事 由 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 1 │玉环县华康医疗器械有│一次性输液器│xk24－ll6 0096 │更名为：浙江台州注射器厂 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 2 │丰润县联营医疗器械厂│一次性输液器│xk24－116 0108 │更名为：唐山市人民医用器材厂 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 3 │武汉注射针厂 │一次性注射器│xk24－138 0064 │更名为：武汉市王冠医疗器械有限责任公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 4 │武汉注射针厂 │一次性输液器│xk24－116 0074 │更名为：武汉市王冠医疗器械有限责任公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 5 │武汉注射针厂 │一次性注射针│xk24－136 0008 │更名为：武汉市王冠医疗器械有限责任公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 6 │武汉注射针厂 │一次性静脉针│xk24－040 0017 │更名为：武汉市王冠医疗器械有限责任公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 7 │高青医用器材总厂 │一次性输液器│xk24－116 0057 │更名为：山东桥牌集团有限公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 8 │高青医用器材总厂 │一次性静脉针│xk24－040 0019 │更名为：山东桥牌集团有限公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 9 │江西益康医疗器械厂 │一次性输液器│xk24－116 0033 │更名为：江西益康医疗器械有限公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 10 │江西益康医疗器械厂 │一次性静脉针│xk24－040 0038 │更名为：江西益康医疗器械有限公司 │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 11 │上海开爱富医用高分子│一次性输液器│xk24－116 0010 │更名为：上海康德莱企业发展集团有限公司 │ │ │器材有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 12 │上海开爱富医用高分子│一次性输血器│xk24－117 0010 │更名为：上海康德莱企业发展集团有限公司 │ │ │器材有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 13 │上海开爱富医用高分子│一次性静脉针│xk24－040 0054 │更名为：上海康德莱企业发展集团有限公司 │ │ │器材有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 14 │上海开爱富医用高分于│一次性注射器│xk24－138 0015 │更名为：上海康德莱企业发展集团有限公司 │ │ │器材有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 15 │浙江省德清县医疗器械│一次性输液器│xk24－116 0012 │更名为：德清县新德意医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 16 │浙江省德清县医疗器械│一次性静脉针│xk24－040 0005 │更名为：德清县新德意医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 17 │浙江省德清县医疗器械│一次性输血器│xk24－117 0006 │更名为：德清县新德意医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 18 │开平市龙心医疗器械有│一次性输液器│xk24－116 0022 │更名为：广东龙心医疗器械有限公司 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 19 │开平市龙心医疗器械有│一次性输血器│xk24－117 0026 │更名为：广东龙心医疗器械有限公司 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 20 │开平市龙心医疗器械有│一次性静脉针│xk24－040 0020 │更名为：广东龙心医疗器械有限公司 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 21 │开平市龙心医疗器械有│一次性注射器│xk24－138 0028 │更名为：广东龙心医疗器械有限公司 │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 22 │沈阳华源医疗器材有限│一次性输液器│xk24－116 0141 │更名为：沈阳市北华医材有限公司 │ │ │公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 23 │沈阳华源医疗器材有限│一次性输血器│xk24－117 0036 │更名为：沈阳市北华医材有限公司 │ │ │公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 24 │沈阳华源医疗器材有限│一次性静脉针│xk24－040 0036 │更名为：沈阳市北华医材有限公司 │ │ │公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 25 │沈阳华源医疗器材有限│一次性注射器│xk24－138 0047 │更名为：沈阳市北华医材有限公司 │ │ │公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 26 │上海达华医用塑料制品│一次性输液器│xk24－116 0009 │更名为：上海达华医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 27 │上海达华医用塑料制品│一次性输血器│xk24－117 0009 │更名为：上海达华医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 28 │上海达华医用塑料制品│一次性静脉针│xk24－040 0004 │更名为：上海达华医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 29 │上海达华医用塑料制品│一次性注射器│xk24－138 0082 │更名为：上海达华医疗器械有限公司 │ │ │厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 30 │山东新华医疗器械厂 │一次性注射器│xk24－138 0004 │增加的产品规格： 30ml． │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 31 │广东省珠海经济特区幸│一次性注射器│xk24－138 0018 │增加的产品规格： 30ml． │ │ │福注射器制造厂 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 32 │广州红新医用塑料制品│一次性注射器│xk24－138 0034 │增加的产品规格：lml． │ │ │有限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 33 │天长市三钟医疗用品有│一次性注射器│xk24－138 0100 │增加的产品规格：2ml． │ │ │限公司 │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────┼──────────┼─────────────────────┤ │ 34 │武进市罗溪医用器材厂│一次性注射器│xk24－138 0023 │增加的产品规格：20、50rnl． │ └──┴──────────┴──────┴──────────┴─────────────────────┘
关于举办第二期国家级药品经营企业许可证审查员培训班的预备通知 | 药管市[2000]97号 | FGWJ-2000-10308 | 2000-09-26 | 法规文件 / 规范性文件 | 各有关省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强药品经营企业许可证审查员队伍建设，做好《药品经营企业许可证》换证审查工 作，根据我局“关于换发《药品经营企业许可证》工作安排的通知”(国药管办［1999］242 号)和“全国《药品经营企业许可证》换证工作会议”精神，我局决定举办第二期国家级药 品经营企业许可证审查员培训班。现将有关事项通知如下： 一、参加人员条件 (一)熟悉《中华人民共和国药品管理法》及《药品经营企业合格证》、《药品经营企业许 可证》管理的有关法律、法规、方针、政策； (二)从事《药品经营企业合格证》、《药品经营企业许可证》管理或药品经营质量监督、 管理工作三年以上，并有一定的实践经验； (三)能秉公执法、坚持原则，并能承担《药品经营企业许可证》发证及换证的现场审查 工作； (四)具有中级以上专业技术职称或大专以上学历，目前从事药品经营监督管理工作。 二、推荐办法 参加培训人员经省(区、市)药品监督管理局推荐后，由被推荐人所在单位填写“国家级 药品经营企业许可证审查员推荐表”(见附件)，并签署推荐意见；经省(区、市)药品监督管 理局按上述条件审查合格并签署意见后，于10月15日前传真至我司药品经营监督处。联系 人：王志刚；电话：68313344-0909；传真号：68313344-0939。 三、名额分配 请各省(区、市)药品监督管理局各推荐6人参加培训。 四、培训时间、地点及其它有关事项，我局将另行通知。 附件：国家级药品经营企业许可证审查员推荐表 国家药品监督管理局市场监督司 二○○○年九月二十六日 附件： 国家级 药品经营企业许可证 审查员推荐表 ┌──┬─────┬──┬────┬──┬────┬──┬──────────────┐ │姓名│ │性别│ │年龄│ │职称│ │ ├──┼─────┼──┴────┼──┴────┼──┼──────────────┤ │职务│ │ 所学专业 │ │联系│ │ │ │ │ 及学历 │ │电话│ │ ├──┴────┬┴───────┴───────┴──┴──────────────┤ │工作单位及部门│ │ ├───────┼─────────────────┬──┬─────────────┤ │通 信 地 址│ │邮编│ │ ├───┬───┴─────────────────┴──┴─────────────┤ │ 从督 │ │ │ 事管 │ │ │ 药理 │ │ │ 品工 │ │ │ 质作 │ │ │ 量简 │ │ │ 监历 │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┤ │ 审位 │ │ │ 查推 │ │ │ 员荐 │ │ │ 所意 │ │ │ 在见 │ │ │ 单 │ 年 月 日（盖章） │ ├───┼──────────────────────────────────────┤ │ 省管 │ │ │ 、理 │ │ │ 区部 │ │ │ 、门 │ │ │ 市推 │ │ │ 药荐 │ │ │ 品意 │ │ │ 监见 │ │ │ 督 │ 年 月 日（盖章） │ └───┴──────────────────────────────────────┘ 文号 | 各有关省、自治区、直辖市药品监督管理局： 为加强药品经营企业许可证审查员队伍建设，做好《药品经营企业许可证》换证审查工 作，根据我局“关于换发《药品经营企业许可证》工作安排的通知”(国药管办［1999］242 号)和“全国《药品经营企业许可证》换证工作会议”精神，我局决定举办第二期国家级药 品经营企业许可证审查员培训班。现将有关事项通知如下： 一、参加人员条件 (一)熟悉《中华人民共和国药品管理法》及《药品经营企业合格证》、《药品经营企业许 可证》管理的有关法律、法规、方针、政策； (二)从事《药品经营企业合格证》、《药品经营企业许可证》管理或药品经营质量监督、 管理工作三年以上，并有一定的实践经验； (三)能秉公执法、坚持原则，并能承担《药品经营企业许可证》发证及换证的现场审查 工作； (四)具有中级以上专业技术职称或大专以上学历，目前从事药品经营监督管理工作。 二、推荐办法 参加培训人员经省(区、市)药品监督管理局推荐后，由被推荐人所在单位填写“国家级 药品经营企业许可证审查员推荐表”(见附件)，并签署推荐意见；经省(区、市)药品监督管 理局按上述条件审查合格并签署意见后，于10月15日前传真至我司药品经营监督处。联系 人：王志刚；电话：68313344-0909；传真号：68313344-0939。 三、名额分配 请各省(区、市)药品监督管理局各推荐6人参加培训。 四、培训时间、地点及其它有关事项，我局将另行通知。 附件：国家级药品经营企业许可证审查员推荐表 国家药品监督管理局市场监督司 二○○○年九月二十六日 附件： 国家级 药品经营企业许可证 审查员推荐表 ┌──┬─────┬──┬────┬──┬────┬──┬──────────────┐ │姓名│ │性别│ │年龄│ │职称│ │ ├──┼─────┼──┴────┼──┴────┼──┼──────────────┤ │职务│ │ 所学专业 │ │联系│ │ │ │ │ 及学历 │ │电话│ │ ├──┴────┬┴───────┴───────┴──┴──────────────┤ │工作单位及部门│ │ ├───────┼─────────────────┬──┬─────────────┤ │通 信 地 址│ │邮编│ │ ├───┬───┴─────────────────┴──┴─────────────┤ │ 从督 │ │ │ 事管 │ │ │ 药理 │ │ │ 品工 │ │ │ 质作 │ │ │ 量简 │ │ │ 监历 │ │ ├───┼──────────────────────────────────────┤ │ 审位 │ │ │ 查推 │ │ │ 员荐 │ │ │ 所意 │ │ │ 在见 │ │ │ 单 │ 年 月 日（盖章） │ ├───┼──────────────────────────────────────┤ │ 省管 │ │ │ 、理 │ │ │ 区部 │ │ │ 、门 │ │ │ 市推 │ │ │ 药荐 │ │ │ 品意 │ │ │ 监见 │ │ │ 督 │ 年 月 日（盖章） │ └───┴──────────────────────────────────────┘ 文号
关于公布取得医疗器械产品生产许可证企业名单的通知 | 国药管械[2000]430号 | FGWJ-2000-10061 | 2000-09-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局根据《工业产品生产许可证试行条例》的有关规定，对生产一次性 使用无菌注射器的白求恩医科大学医用塑料制品厂等6家企业进行了生产许可证复查换证企 业质量体系审查。经审查，上述企业基本具备相应的生产条件，产品经抽样检测合格。现批 准发给上述6家企业医疗器械产品生产许可证，并将获证企业名单和《生产许可证》编号予 以公布(见附件)。各获证企业应按规定在获证产品包装上标明生产许可证标记和编号。 请各省、自治区、直辖市药品监督管理局加强对获证企业执行有关产品标准和生产许可 证实施细则情况的监督检查，以确保产品质量。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○○年九月十八日 附件： 取得医疗器械产品生产许可证企业名单 ┌──┬─────┬───────┬─────┬───────┬─────┐ │序号│ 企业名称 │ 产品名称 │ 型号规格 │ 许可证编号 │ 有效日期 │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 1 │白求思医科│一次性使用无菌│l、2.5、 │XK24—1380102 │2002年12 │ │ │大学医用塑│注射器 │5、10、 │ │月31日止 │ │ │料制品厂 │ │20ml │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 2 │四川康达医│一次性使用无菌│2、5ml │XK24—1380103 │2002年12 │ │ │用器材厂 │注射器 │ │ │月31日止 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 3 │安徽省阜阳│一次性使用无菌│5ml │XK24—1380104 │2002年12 │ │ │复康医疗器│注射器 │ │ │月31日止 │ │ │械有限公司│ │ │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 4 │湖南省汉寿│一次性使用无菌│2、5ml │XK24—1380105 │2002年12 │ │ │县医用高分│注射器 │ │ │月31日止 │ │ │子器材厂 │ │ │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 5 │电白县一次│一次性使用无菌│2.5、5ml │XK24—1380106 │2002年12 │ │ │性医疗用品│注射器 │ │ │月31日止 │ │ │厂 │ │ │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 6 │常州市通达│一次性使用无菌│l、2、5、 │XK24—1380107 │2002年12 │ │ │医疗器材有│注射器 │10、20、 │ │月31日止 │ │ │限公司 │ │30、50ml │ │ │ └──┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┘ | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局根据《工业产品生产许可证试行条例》的有关规定，对生产一次性 使用无菌注射器的白求恩医科大学医用塑料制品厂等6家企业进行了生产许可证复查换证企 业质量体系审查。经审查，上述企业基本具备相应的生产条件，产品经抽样检测合格。现批 准发给上述6家企业医疗器械产品生产许可证，并将获证企业名单和《生产许可证》编号予 以公布(见附件)。各获证企业应按规定在获证产品包装上标明生产许可证标记和编号。 请各省、自治区、直辖市药品监督管理局加强对获证企业执行有关产品标准和生产许可 证实施细则情况的监督检查，以确保产品质量。 特此通知 国家药品监督管理局 二○○○年九月十八日 附件： 取得医疗器械产品生产许可证企业名单 ┌──┬─────┬───────┬─────┬───────┬─────┐ │序号│ 企业名称 │ 产品名称 │ 型号规格 │ 许可证编号 │ 有效日期 │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 1 │白求思医科│一次性使用无菌│l、2.5、 │XK24—1380102 │2002年12 │ │ │大学医用塑│注射器 │5、10、 │ │月31日止 │ │ │料制品厂 │ │20ml │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 2 │四川康达医│一次性使用无菌│2、5ml │XK24—1380103 │2002年12 │ │ │用器材厂 │注射器 │ │ │月31日止 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 3 │安徽省阜阳│一次性使用无菌│5ml │XK24—1380104 │2002年12 │ │ │复康医疗器│注射器 │ │ │月31日止 │ │ │械有限公司│ │ │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 4 │湖南省汉寿│一次性使用无菌│2、5ml │XK24—1380105 │2002年12 │ │ │县医用高分│注射器 │ │ │月31日止 │ │ │子器材厂 │ │ │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 5 │电白县一次│一次性使用无菌│2.5、5ml │XK24—1380106 │2002年12 │ │ │性医疗用品│注射器 │ │ │月31日止 │ │ │厂 │ │ │ │ │ ├──┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ 6 │常州市通达│一次性使用无菌│l、2、5、 │XK24—1380107 │2002年12 │ │ │医疗器材有│注射器 │10、20、 │ │月31日止 │ │ │限公司 │ │30、50ml │ │ │ └──┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┘
关于编制2001年制修订医疗器械国家标准、行业标准项目计划的通知 | 药管械[2000]53号 | FGWJ-2000-10309 | 2000-09-14 | 法规文件 / 规范性文件 | 各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 根据国家质量技术监督局“关于编制2001年制修订国家标准项目计划的通知”（质技 监局标函［2000］240号文）的要求，为做好医疗器械标准工作，经研究，现将编制2001 年制修订医疗器械国家标准、行业标准项目计划的有关事项通知如下： 一、2001年制修订医疗器械标准项目计划的原则及重点： 1.原则 根据国家关于经济结构调整和国有企业改革的总体要求以及我国加入世界贸易组织 （WTO）的需要，2001年制修订标准项目要有利于促进产业升级和产品结构调整、推动技 术进步和技术创新、推进与国际惯例接轨。 2.重点 1)安全性、通用性、基础性和方法标准项目； 2)净化市场，打击假冒、伪劣产品的标准项目； 3)高新技术、推进技术进步和产业升级的标准项目； 4)产品已在国内大量上市，产品标准尚属空白的项目； 5)满足企业和消费者需要的其他急需项目。 3.优先项目 1)修订项目，尤其是强制性标准修订项目； 2)采用国际标准和国外先进标准的项目； 3)优化标准结构、解决标准间交叉、矛盾问题的标准项目 二.报送项目计划的要求 1.要结合产品发展政策和市场对标准的需求情况，做好项目的选项工作，要突出重点， 并控制项目数量。 2.强制性标准和推荐性标准项目要分列计划。强制性国家标准要严格控制。 3.对制修订国家标准（包括行业标准）“项目计划表”（见附表1）和“制修订推荐性/ 强制性国家标准（包括行业标准）“项目任务书”（见附表2、3）中的每个项次都要详细填 写，字迹工整，其幅面一律按A4纸大小。 4.研复制国家标准样品项目随同制修订国家标准项目计划一起上报（包括行业标准）， 见附表4、5。 5.请于2000年10月15日前将计划及所要求上报的材料，用A4纸打印后，函报我司 标准处。其中国家标准项目计划表和项目任务书各一式八份，行业标准项目计划表和项目 任务书各一式三份，并同时各报送软盘一份（或发Email）。 联系人：曹晨光 电话：68313344－1128 传真：68315665 Email：greenb@163.net 附件：1.制修订性国家标准项目计划汇总表 2.制修订推荐性国家标准项目任务书 3.制修订强制性国家标准项目任务书 4.研复制国家标准样品计划汇总表 5.研复制国家标准样品计划项目任务书 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年九月十四日 表1： 制修订 性国家标准项目计划汇总表 单位： 承办人： 电话： ┌─┬──────┬──┬───┬────┬────┬──────┬──────┬────────┬──┐ │序│标准项目名称│标准│制定或│起止年限│主管部门│技术委员会或│主要起草单位│采用国际标准或国│备注│ │号│ │类别│修订 │ │ │技术归口单位│ │外先进标准编号 │ │ ├─┼──────┼──┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────────┼──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴──────┴──┴───┴────┴────┴──────┴──────┴────────┴──┘ 注：l）强制性和推荐性项目，请分别列表。 2）采用快速程序和标准化指导性技术文件的项目，请在“备注”栏中注明。 3）修订项目，请在“制定或修订”栏中注明修订标准号和年代号。 4）填写“采用国际标准或国外先进标准编号”栏时，请注明年代号。 5）经费自筹项目。请在“备注”栏中注明。 表2： 制修订推荐性国家标准项目任务书 ┌────┬─────┬─────┬─────┬───┬────┬────┬────┐ │项目名称│ │制定或修订│ │快速程│ │指导性技│ │ │ │ │ │ │序理由│ │术文件？│ │ ├────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┼────┼────┤ │主要起草│ │ 被修订标 │ │快速程│ │ 计划起 │ │ │单 位│ │ 准 号 │ │序代码│ │ 止时间 │ │ ├────┴─────┴─────┴─────┴───┴────┴────┴────┤ │项目任务的目的、意义或必要性： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │适用范围和主要技术内容： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │国内外情况简要说明： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┬──────────────┬───┬──────────┤ │拟采用的国际标准或国外│ │ 经费 │ │ │先进标准编号及名称 │ │ 预算 │ 万元│ │ │ ├───┼───┼──────┤ │ │ │ 经费 │ 国家 │自筹 │ │ │ │ 来源 │ 拨款 │ │ ├──┬────────┼─────┬────────┼───┼───┴──────┤ │起草│ │技术委员会│ │ 主管 │ │ │单位│（签字、盖公章）│或技术归口│（签字、盖公章）│ 部门 │ （签字、盖公章）│ │意见│ 年 月 日 │单位意见 │ 年 月 日 │ 意见 │ 年 月 日 │ └──┴────────┴─────┴────────┴───┴──────────┘ 注：如本表空间不够，可另附页。 表3： 制修订强制性国家标准项目任务书 ┌───┬───────────────┬───┬───────────────┐ │项 目│ │主要起│ │ │名 称│ │草单位│ │ ├───┼─────┬───┬─────┼───┼───────────────┤ │制定或│ │被修订│ │计划起│ │ │修 订│ │标准号│ │止时间│ │ ├───┴─────┴───┴─────┴───┴───────────────┤ │项目任务的目的、意义： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │适用范围、覆盖产品清单和主要技术内容： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │主要强制的内容： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────┘ 续表3 ┌───────────────────────────────────────┐ │强制的理由： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │与有关法律、法规和强制性标准的协调情况： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │国内外情况简要说明： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┬──────────────┬───┬────────┤ │拟采用的国际标准或国外│ │ 经费 │ │ │先进标准编号及名称 │ │ 预算 │ 万元 │ │ │ ├───┼───┬────┤ │ │ │ 经费 │ 国家 │自筹 │ │ │ │ 来源 │ 拨款 │ │ ├──┬────────┼─────┬────────┼───┼───┴────┤ │起草│ │技术委员会│ │ 主管 │ │ │单位│（签字、盖公章）│或技术归口│（签字、盖公章）│ 部门 │（签字、盖公章）│ │意见│ 年 月 日 │单位意见 │ 年 月 日 │ 意见 │ 年 月 日 │ └──┴────────┴─────┴────────┴───┴────────┘ 注：如本表空间不够，可另附页。 表4： 研复制国家标准样品项目计划汇总表 单位： 承办人： 电话： ┌─┬──────┬──┬────┬────┬─────┬──────┬────────┬──────┬──┐ │序│标准样品名称│标样│研制或 │起止时间│ 主管部门 │技术委员会或│主要负责研制单位│国际同类标准│备注│ │号│ │类别│复制 │ │ │技术归口单位│ │样品情况 │ │ ├─┼──────┼──┼────┼────┼─────┼──────┼────────┼──────┼──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴──────┴──┴────┴────┴─────┴──────┴────────┴──────┴──┘ 注：经费自筹项目，请在“备注”栏中注明。 表5： 研复制国家标准样品项目任务书 ┌──┬─────────┬────┬────────┬───┬──────┐ │项目│ │ 研制或 │ │计划起│ │ │名称│ │ 复 制 │ │止时间│ │ ├──┼─────────┼────┼────────┼───┼──────┤ │主要│ │ 经 费 │ │ 经费 │国家拨款 │ │研制│ │ 预 算 │ 万元 │ 来源 ├──────┤ │单位│ │ │ │ │自 筹 │ ├──┴─────────┴────┴────────┴───┴──────┤ │项目任务的目的、用途或必要性： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │主要研制程序： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │国内外情况简要说明： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬────────┬────┬────────┬──┬────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │主要│ │技术委员│ │主管│ │ │研制│ │会或技术│ │单位│ │ │单位│（签字、盖公章）│归口单位│（签字、盖公章）│意见│（签字、盖公章）│ │意见│ │意见 │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ │ 年 月 日 │ │ 年 月 日 │ ├──┴────────┴────┴────────┴──┴────────┤ │备 注 │ └─────────────────────────────────────┘ 注：如本表空间不够，可另附页。 | 各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 根据国家质量技术监督局“关于编制2001年制修订国家标准项目计划的通知”（质技 监局标函［2000］240号文）的要求，为做好医疗器械标准工作，经研究，现将编制2001 年制修订医疗器械国家标准、行业标准项目计划的有关事项通知如下： 一、2001年制修订医疗器械标准项目计划的原则及重点： 1.原则 根据国家关于经济结构调整和国有企业改革的总体要求以及我国加入世界贸易组织 （WTO）的需要，2001年制修订标准项目要有利于促进产业升级和产品结构调整、推动技 术进步和技术创新、推进与国际惯例接轨。 2.重点 1)安全性、通用性、基础性和方法标准项目； 2)净化市场，打击假冒、伪劣产品的标准项目； 3)高新技术、推进技术进步和产业升级的标准项目； 4)产品已在国内大量上市，产品标准尚属空白的项目； 5)满足企业和消费者需要的其他急需项目。 3.优先项目 1)修订项目，尤其是强制性标准修订项目； 2)采用国际标准和国外先进标准的项目； 3)优化标准结构、解决标准间交叉、矛盾问题的标准项目 二.报送项目计划的要求 1.要结合产品发展政策和市场对标准的需求情况，做好项目的选项工作，要突出重点， 并控制项目数量。 2.强制性标准和推荐性标准项目要分列计划。强制性国家标准要严格控制。 3.对制修订国家标准（包括行业标准）“项目计划表”（见附表1）和“制修订推荐性/ 强制性国家标准（包括行业标准）“项目任务书”（见附表2、3）中的每个项次都要详细填 写，字迹工整，其幅面一律按A4纸大小。 4.研复制国家标准样品项目随同制修订国家标准项目计划一起上报（包括行业标准）， 见附表4、5。 5.请于2000年10月15日前将计划及所要求上报的材料，用A4纸打印后，函报我司 标准处。其中国家标准项目计划表和项目任务书各一式八份，行业标准项目计划表和项目 任务书各一式三份，并同时各报送软盘一份（或发Email）。 联系人：曹晨光 电话：68313344－1128 传真：68315665 Email：greenb@163.net 附件：1.制修订性国家标准项目计划汇总表 2.制修订推荐性国家标准项目任务书 3.制修订强制性国家标准项目任务书 4.研复制国家标准样品计划汇总表 5.研复制国家标准样品计划项目任务书 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年九月十四日 表1： 制修订 性国家标准项目计划汇总表 单位： 承办人： 电话： ┌─┬──────┬──┬───┬────┬────┬──────┬──────┬────────┬──┐ │序│标准项目名称│标准│制定或│起止年限│主管部门│技术委员会或│主要起草单位│采用国际标准或国│备注│ │号│ │类别│修订 │ │ │技术归口单位│ │外先进标准编号 │ │ ├─┼──────┼──┼───┼────┼────┼──────┼──────┼────────┼──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴──────┴──┴───┴────┴────┴──────┴──────┴────────┴──┘ 注：l）强制性和推荐性项目，请分别列表。 2）采用快速程序和标准化指导性技术文件的项目，请在“备注”栏中注明。 3）修订项目，请在“制定或修订”栏中注明修订标准号和年代号。 4）填写“采用国际标准或国外先进标准编号”栏时，请注明年代号。 5）经费自筹项目。请在“备注”栏中注明。 表2： 制修订推荐性国家标准项目任务书 ┌────┬─────┬─────┬─────┬───┬────┬────┬────┐ │项目名称│ │制定或修订│ │快速程│ │指导性技│ │ │ │ │ │ │序理由│ │术文件？│ │ ├────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┼────┼────┤ │主要起草│ │ 被修订标 │ │快速程│ │ 计划起 │ │ │单 位│ │ 准 号 │ │序代码│ │ 止时间 │ │ ├────┴─────┴─────┴─────┴───┴────┴────┴────┤ │项目任务的目的、意义或必要性： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │适用范围和主要技术内容： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │国内外情况简要说明： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┬──────────────┬───┬──────────┤ │拟采用的国际标准或国外│ │ 经费 │ │ │先进标准编号及名称 │ │ 预算 │ 万元│ │ │ ├───┼───┼──────┤ │ │ │ 经费 │ 国家 │自筹 │ │ │ │ 来源 │ 拨款 │ │ ├──┬────────┼─────┬────────┼───┼───┴──────┤ │起草│ │技术委员会│ │ 主管 │ │ │单位│（签字、盖公章）│或技术归口│（签字、盖公章）│ 部门 │ （签字、盖公章）│ │意见│ 年 月 日 │单位意见 │ 年 月 日 │ 意见 │ 年 月 日 │ └──┴────────┴─────┴────────┴───┴──────────┘ 注：如本表空间不够，可另附页。 表3： 制修订强制性国家标准项目任务书 ┌───┬───────────────┬───┬───────────────┐ │项 目│ │主要起│ │ │名 称│ │草单位│ │ ├───┼─────┬───┬─────┼───┼───────────────┤ │制定或│ │被修订│ │计划起│ │ │修 订│ │标准号│ │止时间│ │ ├───┴─────┴───┴─────┴───┴───────────────┤ │项目任务的目的、意义： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │适用范围、覆盖产品清单和主要技术内容： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │主要强制的内容： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────┘ 续表3 ┌───────────────────────────────────────┐ │强制的理由： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │与有关法律、法规和强制性标准的协调情况： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┤ │国内外情况简要说明： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┬──────────────┬───┬────────┤ │拟采用的国际标准或国外│ │ 经费 │ │ │先进标准编号及名称 │ │ 预算 │ 万元 │ │ │ ├───┼───┬────┤ │ │ │ 经费 │ 国家 │自筹 │ │ │ │ 来源 │ 拨款 │ │ ├──┬────────┼─────┬────────┼───┼───┴────┤ │起草│ │技术委员会│ │ 主管 │ │ │单位│（签字、盖公章）│或技术归口│（签字、盖公章）│ 部门 │（签字、盖公章）│ │意见│ 年 月 日 │单位意见 │ 年 月 日 │ 意见 │ 年 月 日 │ └──┴────────┴─────┴────────┴───┴────────┘ 注：如本表空间不够，可另附页。 表4： 研复制国家标准样品项目计划汇总表 单位： 承办人： 电话： ┌─┬──────┬──┬────┬────┬─────┬──────┬────────┬──────┬──┐ │序│标准样品名称│标样│研制或 │起止时间│ 主管部门 │技术委员会或│主要负责研制单位│国际同类标准│备注│ │号│ │类别│复制 │ │ │技术归口单位│ │样品情况 │ │ ├─┼──────┼──┼────┼────┼─────┼──────┼────────┼──────┼──┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴──────┴──┴────┴────┴─────┴──────┴────────┴──────┴──┘ 注：经费自筹项目，请在“备注”栏中注明。 表5： 研复制国家标准样品项目任务书 ┌──┬─────────┬────┬────────┬───┬──────┐ │项目│ │ 研制或 │ │计划起│ │ │名称│ │ 复 制 │ │止时间│ │ ├──┼─────────┼────┼────────┼───┼──────┤ │主要│ │ 经 费 │ │ 经费 │国家拨款 │ │研制│ │ 预 算 │ 万元 │ 来源 ├──────┤ │单位│ │ │ │ │自 筹 │ ├──┴─────────┴────┴────────┴───┴──────┤ │项目任务的目的、用途或必要性： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │主要研制程序： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┤ │国内外情况简要说明： │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┬────────┬────┬────────┬──┬────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │主要│ │技术委员│ │主管│ │ │研制│ │会或技术│ │单位│ │ │单位│（签字、盖公章）│归口单位│（签字、盖公章）│意见│（签字、盖公章）│ │意见│ │意见 │ │ │ │ │ │ 年 月 日 │ │ 年 月 日 │ │ 年 月 日 │ ├──┴────────┴────┴────────┴──┴────────┤ │备 注 │ └─────────────────────────────────────┘ 注：如本表空间不够，可另附页。
关于发布《一次性使用麻醉穿刺包》等3项行业标准的通知 | 国药管械[2000]367 | FGWJ-2000-10024 | 2000-09-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化归口单位： 《一次性使用麻醉穿刺包》等3项行业标准已审定通过，现予以发布。各项行业标准的 编号、名称及实施日期如下： YY0321.1－2000 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.2—2000 一次性使用麻醉用针 YY0321.3—2000 一次性使用麻醉用过滤器 以上标准为强制性标准，自2000年12月1日起实施。 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年九月六日' | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化归口单位： 《一次性使用麻醉穿刺包》等3项行业标准已审定通过，现予以发布。各项行业标准的 编号、名称及实施日期如下： YY0321.1－2000 一次性使用麻醉穿刺包 YY0321.2—2000 一次性使用麻醉用针 YY0321.3—2000 一次性使用麻醉用过滤器 以上标准为强制性标准，自2000年12月1日起实施。 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年九月六日'
关于对一例假冒医疗器械进口注册证的通报 | 药管械[2000]46号 | FGWJ-2000-10086 | 2000-08-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局医疗器械注册部门曾于1999年3月29日发放 “国药管械（进） 字99第0129号” 注册证。近日，发现市场上有一种假注册证（假证复印件附后），此证虽 然内容与原证相同，但确属并非由出证机关核发。对比真假注册证，可发现有不同之处。 请有关单位和人员注意，在流通中凡发现此假注册证，应给予注意，确认持证者的合法 经营权及产品来源，并上报国家药品监督管理局医疗器械司。对制假者，我们将依法进行查 处。 特此通报。 附件：假证复印件 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年八月三十一日' | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 国家药品监督管理局医疗器械注册部门曾于1999年3月29日发放 “国药管械（进） 字99第0129号” 注册证。近日，发现市场上有一种假注册证（假证复印件附后），此证虽 然内容与原证相同，但确属并非由出证机关核发。对比真假注册证，可发现有不同之处。 请有关单位和人员注意，在流通中凡发现此假注册证，应给予注意，确认持证者的合法 经营权及产品来源，并上报国家药品监督管理局医疗器械司。对制假者，我们将依法进行查 处。 特此通报。 附件：假证复印件 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年八月三十一日'
关于发布《无菌医疗器具生产管理规范》医药行业标准的通知 | 国药管械[2000]367 | FGWJ-2000-10323 | 2000-08-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化归口单位： 《无菌医疗器具生产管理规范》医药行业标准已审定通过，现予以发布。此行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY0033－2000 无菌医疗器具生产管理规范（代替YY／T0033—90） 以上标准自2000年9月15日起实施。 国家药品监督管理局 二OOO年八月十八日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化归口单位： 《无菌医疗器具生产管理规范》医药行业标准已审定通过，现予以发布。此行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY0033－2000 无菌医疗器具生产管理规范（代替YY／T0033—90） 以上标准自2000年9月15日起实施。 国家药品监督管理局 二OOO年八月十八日
关于发布《高频电灼治疗仪》等3项行业标准的通知 | 国药管械[2000]614号 | FGWJ-2000-10330 | 2000-08-15 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《高频电灼治疗仪》等3项行业标准已审定通过，现予以发布。各项行业标准的编号、 名称及实施日期如下： YY0322—2000 高频电灼治疗仪 YY0323—2000 红外治疗设备安全专用要求 YY0324—2000 红外乳腺检查仪 以上标准为强制性标准，自2000年11月1日起实施。 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年八月十五日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局，各医疗器械标准化技术归口单位： 《高频电灼治疗仪》等3项行业标准已审定通过，现予以发布。各项行业标准的编号、 名称及实施日期如下： YY0322—2000 高频电灼治疗仪 YY0323—2000 红外治疗设备安全专用要求 YY0324—2000 红外乳腺检查仪 以上标准为强制性标准，自2000年11月1日起实施。 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年八月十五日
关于印发2000年制定修订医疗器械国家标准、行业标准项目计划的通知 | 国药管械[2000]330号 | FGWJ-2000-10019 | 2000-08-01 | 法规文件 / 规范性文件 | 各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 为进一步做好医疗器械标准工作，现将2000年制定修订医疗器械国家标准项目计划及 医疗器械行业标准项目计划印发给你们，其中，国家标准15项（强制性国家标准5项，推 荐性国家标准10项），行业标准54项（强制性行业标准41项，推荐性行业标准13项）。 请各有关单位遵照计划要求，按时按质地完成所承担的起草标准项目的任务。 特此通知 附件：1、制定修订强制性国家标准项目计划汇总表 2、制定修订推荐性国家标准项目计划汇总表 3、制定修订强制性行业标准项目计划汇总表 4、制定修订推荐性行业标准项目计划汇总表 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年八月一日 附件1 二OOO年制定修订强制性国家标准项目计划汇总表 ┌──┬─────┬──┬──┬──┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │序号│ 项目名称 │标准│制、│完成│技术归口单位│主要起草单位│ 采用国际 │ 代替标准 │ │ │ │类别│修订│年限│ │ │ 国外标准 │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1 │医用Ni-Ti │ CJ │制定│2001│全国外科植入│北京有色金属│ │ │ │ │记忆合金 │ │ │ │物和矫形器械│研究总院 │ │ │ │ │ │ │ │ │标委会 │ │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2 │外科植入物│ CJ │制定│2001│全国外科植入│北京有色金属│ISO 5832- 11 │ │ │ │用Ni-6Al-7│ │ │ │物和矫形器械│研究院、宝鸡│ │ │ │ │Nb合金 │ │ │ │标委会 │有色金属加工│ │ │ │ │ │ │ │ │ │厂、国家骨科│ │ │ │ │ │ │ │ │ │器械质检中心│ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3 │二氧化碳激│ CP │修订│2001│全国医用光学│国家药品监督│ │G B 11748 │ │ │光治疗机 │ │ │ │和仪器标准化│管理局杭州医│ │ - 1999 │ │ │ │ │ │ │技术委员会 │疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4 │角膜接触镜│ CJ │制定│2001│全国医用光学│国家药品监督│参照采用ISO│ │ │ │附属用品通│ │ │ │和仪器标准化│管理局杭州医│14534 接触镜│ │ │ │用技术条件│ │ │ │技术委员会 │疗器械质量监│及其护理用品│ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心 │基本要求 │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5 │一次性使用│ CP│制定│2001│全国医用输液│国家药品监督│ │ │ │ │静脉输液、│ │ │ │器具标准化 │管理局济南医│ │ │ │ │输血针 │ │ │ │技术委员会 │疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心 │ │ │ └──┴─────┴──┴──┴──┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 附件2 二OOO年制定修订推荐性国家标准项目计划汇总表 ┌──┬─────┬──┬──┬──┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │序号│ 项目名称 │标准│制、│完成│技术归口单位│主要起草单位│ 采用国际 │ 代替标准 │ │ │ │类别│修订│年限│ │ │ 国外标准 │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1 │放射性核素│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│IEC 61675.1 │ │ │ │成像设备性│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│(1998) │ │ │ │能和试验规│ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │则 正电子│ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │发射断层摄│ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │像机 │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2 │放射性核素│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│IEC 61675.2 │ │ │ │成像设备性│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│(1998) │ │ │ │能和试验规│ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │则—单光子│ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │发射计算机│ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │断层装置 │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3 │放射性核素│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│IEC 789（199│ │ │ │成像设备性│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│2） │ │ │ │能和试验规│ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │则 │ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │ │ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4 │医用电子加│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│ │ │ │ │速器用多叶│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│IEC 976.1ED. │ │ │ │光栏 │ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│1 IEC 977.1E │ │ │ │ │ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│D.1 │ │ │ │ │ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5 │用于X--线│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│IEC 61674（19│ │ │ │影像诊断带│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│97） │ │ │ │有电离室或│ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │半导体连接│ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │的剂量仪 │ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 6 │ 60C0远距│ CF │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│ │ │ │ │离治疗机性│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│ │ │ │ │能测试 │ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │ │ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 7 │制造医疗器│ CP │制定│2001│全国医用注射│浙江康德莱医│ISO 9626-1991│ │ │ │材用不锈钢│ │ │ │器（针）标技│械塑料有限公│ │ │ │ │针管 │ │ │ │会 │司 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 8 │生化试剂（│ CJ │制定│2001│全国医用临床│国家药品监督│ │ │ │ │盒）产品通│ │ │ │实验室和体外│管理局北京医│ │ │ │ │用技术条件│ │ │ │诊断系统标准│疗器械质量检│ │ │ │ │ │ │ │ │化技术委员会│验中心 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 9 │计算机体层│ CP │制定│2001│国家药品监督│首都医科大学│ │ │ │ │摄影X线设│ │ │ │管理局 │医学仪器质量│ │ │ │ │备CT 成像│ │ │ │ │控制技术研究│ │ │ │ │质量标准 │ │ │ │ │中心 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 10 │放射诊断摄│ CP │制定│2001│国家药品监督│首都医科大学│ │ │ │ │影图像质量│ │ │ │管理局 │医学仪器质量│ │ │ │ │标准 │ │ │ │ │控制技术研究│ │ │ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ │ └──┴─────┴──┴──┴──┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 附件3 二OOO年制定修订强制性行业标准项目计划汇总表 ┌─┬─────┬──┬────┬──┬───────┬────────┬────────┐ │序│ 标准项 │标准│ 制定 │起止│ 技术委员会或 │ 主要负责 │ 采用国际标准或 │ │号│ 目名称 │类别│ 或修订 │年限│ 技术归口单位 │ 起草单位 │国外先进标准编号│ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │1 │纤维上消化│产品│修订 │2000│全国医用光学和│上海医用光学仪器│参照采用ISO8600.│ │ │道镜 │ │YY91028│ │仪器标准化技术│厂 │1 医用内窥镜和JI│ │ │ │ │-1999 │ │委员会 │ │ST 1553 │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │2 │微循环显微│产品│修订 │2000│全国医用光学和│徐州光学仪器总厂│ │ │ │镜 │ │YY0067- 92│ │仪器标准化技术│ │ │ │ │ │ │ │ │委员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │3 │眼科粘弹物│Ｊ │制定 │2000│全国医用光学和│上海其胜生物制品│等同ISO／DIS │ │ │质通用技术│ │ │ ~ │仪器标准化技术│有限公司 │15798 眼科用粘弹│ │ │要求 │ │ │2001│委员会 │ │物质 │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │4 │准分子激光│产品│制定 │2000│全国医用光学和│苏州医疗器械厂 │ │ │ │视力治疗系│ │ │ ~ │仪器标准化技术│ │ │ │ │统 │ │ │2001│委员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │5 │医用纱布 │产品│制定 │2000│ │国家药品监督管理│参照英国药典 │ │ │ │ │ │ │ │局杭州医疗器械质│ │ │ │ │ │ │ │量监督质检中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │6 │医用棉 │产品│制定 │2000│ │国家药品监督管理│参照英国药典 │ │ │ │ │ │ │ │局杭州医疗器械质│ │ │ │ │ │ │ │ │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │7 │毫米波治疗│产品│制定 │2000│全国医用电器标│国家骨科器械电疗│ │ │ │仪 │ │ │ │准化技术委员会│仪器质检中心 │ │ │ │ │ │ │ │物理治疗设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │8 │超声多普勒│产品│修订 │2000│全国医用电器标│深圳安科公司 │ │ │ │胎儿监护仪│ │YY0164 │ │准化技术委员会│国家武汉医疗器械│ │ │ │ │ │－94 │ │医用超声设备标│质量监督检测中心│ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │9 │义齿基托聚│产品│修订 │2000│全国口腔材料和│国家药品监督管理│ │ │ │合物 │ │YY0270 │ │器械设备标准化│局北医医疗器械质│ │ │ │ │ │－1995 │ │技术委员会 │量监督检测中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │10│齿科铸造蜡│产品│制定 │2000│全国口腔材料和│国家药品监督管理│ │ │ │ │ │ │ │器械设备标准化│局北医医疗器械质│ │ │ │ │ │ │ │技术委员会 │量监督检测中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │11│一次性使用│产品│制定 │2000~│ │上海怡新医疗设备│ │ │ │止痛注液泵│ │ │2001│ │有限责任公司 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │l 2│A型脉冲反│产品│修订 │2000│全国医用电器标│国家武汉医疗器械│等效 │ │ │射式超声诊│ │YY0107 │ │准化技术委员会│质量监督检测中心│ JIS T 1503- 1984 │ │ │设备断 │ │－93 │ │医用超声设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │13│超声妊娠检│产品│修订 │2000│全国医用电器标│国家武汉医疗器械│ │ │ │查仪 │ │YY91091│ │准化技术委员会│质量监督检测中心│ │ │ │ │ │-1999 │ │医用超声设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │14│M型脉冲反│产品│修订 │2000│全国医用电器标│国家武汉医疗器械│等效 │ │ │射式超声诊│ │YY 0108 │ │准化技术委员会│质量监督检测中心│JIS T 1505-1984 │ │ │断设备 │ │- 93 │ │医用超声设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │15│电热恒温水│ │修订 │ │全国医用生化分│上海医疗器械五厂│ │ │ │浴锅 │ │YY91037│ │析仪器标准化技│ │ │ │ │ │ │- 1999 │ │术委员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │16│60钴远距离│产品│修订 │2000│全国放射治疗、│上海医用核子仪器│ │ │ │治疗机 │ │YY0096 -│. l ~ │核医学和放射剂│厂 │ │ │ │ │ │92 │2001│量学设备标准化│ │ │ │ │ │ │ │. 12 │分技术委员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │17│一次性使用│产品│制定 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│ISO │ │ │无菌血管内│ │ │ ~ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│11070：1998 │ │ │导管导引器│ │ │2001│员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │18│血管内套针│产品│制定 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│ISO │ │ │外周导管用│ │ │ ~ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│14972：1998 │ │ │ 一次性使│ │ │2001│员会 │量监督检验中心 │ │ │ │用无菌闭塞│ │ │ │ │ │ │ │ │器 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │19│一次性使用│产品│制定 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│BS 1695：1990 │ │ │导尿管 │ │ │ ~ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│EN 1616：1997 │ │ │ │ │ │2001│员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │20│软组织扩张│产品│制定 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│ASTM F1441－98 │ │ │器 │ │ │ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│ │ │ │ │ │ │ │员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │21│500 mA 医│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│西南医用射线机厂│ │ │ │用诊断X射│ │009-1990│ │设备及用具标准│ │ │ │ │线机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │22│300 mA 医│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│北京万东医疗装备│ │ │ │用诊断X射│ │008-1990│ │设备及用具标准│股份有公司 │ │ │ │线机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ │ │ │ │ │ │员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │23│200 mA 医│产品│修订YY 0│2000│全国医用X射线│西南医用射线机厂│ │ │ │用诊断X射│ │007-1990│ │设备及用具标准│ │ │ │ │线机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │24│100 mA 医│产品│修订YY 0│2000│全国医用X射线│杨州医疗器械厂 │ │ │ │用诊断X射│ │201-1995│ │设备及用具标准│ │ │ │ │线机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │25│50 mA医用│产品│修订YY 0│2000│全国医用X射线│重庆医用设备厂 │ │ │ │诊断X射线│ │200-1995│ │设备及用具标准│ │ │ │ │机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │26│30mA医用│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│上海医用核子仪器│ │ │ │诊断X射线│ │199-1995│ │设备及用具标准│厂 │ │ │ │机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │27│10mAl医用│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│天津理疗仪器厂 │ │ │ │诊断X射线│ │198-1995│ │设备及用具标准│ │ │ │ │机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │28│口腔X射线│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│重庆医用设备厂 │ │ │ │机 │ │010-1990│ │设备及用具标准│ │ │ │ │ │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │29│手术器械鳃│基础│修订YY/│2000│全国外科器械标│国家药品监督管理│ │ │ │部的宽度、│ │T91058-1│ ~ │准化技术委员会│局上海医疗器械质│ │ │ │厚度和轴直│ │999 │2001│ │量监督检验中心 │ │ │ │径 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │30│手术器械长│基础│修订YY/│2000│全国外科器械标│国家药品监督管理│ │ │ │方形鳃部的│ │T91059-1│ ~ │准化技术委员会│局上海医疗器械质│ │ │ │长度和间隙│ │999 │2001│ │量监督检验中心 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │31│普通持针钳│产品│修订 │2000│全国外科器械标│上海手术器械厂 │ISO7151-1988 │ │ │ │ │YY/T910│ ~ │准化技术委员会│ │ │ │ │ │ │31-1999 │2001│ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │32│精细持针钳│产品│修订 │2000│全国外科器械标│上海手术器械厂 │ISO7151-1988 │ │ │ │ │YY/T910│ ~ │准化技术委员会│ │ │ │ │ │ │32-1999 │2001│ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │33│小儿持针钳│产品│修订 │2000│全国外科器械标│上海手术器械厂 │ISO7151-1988 │ │ │ │ │YY/T910│ ~ │准化技术委员会│ │ │ │ │ │ │33-1999 │2001│ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │34│小血管持针│产品│修订 │2000│全国外科器械标│上海手术器械厂 │ISO7151-1988 │ │ │钳 │ │YY/T910│ ~ │准化技术委员会│ │ │ │ │ │ │34-1999 │2001│ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │35│医用脚踏开│基础│修订 │2000│国家药品监督管│国家药品监督管理│ │ │ │关通用技术│ │YY91057│ ~ │理局上海医疗器│局上海医疗器械质│ │ │ │条件 │ │- 1999 │2001│械质量监督检验│量监督检验中心 │ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │36│手术台安全│安全│制定 │2000│全国医用电气设│国家药品监督管理│IEC60601-2- 46 │ │ │专用要求 │ │ │ ~ │备标准化技术委│局上海医疗器械质│ │ │ │ │ │ │2002│员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │37│人工心肺机│产品│制定 │2000│全国医用体外循│宁波菲拉尔医疗用│ │ │ │用一次性血│ │ │ ~ │环设备标准化技│品厂 │ │ │ │液微栓过滤│ │ │2001│委会 │ │ │ │ │器 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │38│人工心肺机│产品│制定 │2000│全国医用体外循│宁波菲拉尔医疗用│ │ │ │用一次性贮│ │ │ ~ │环设备标准化技│品厂 │ │ │ │血滤血器 │ │ │2001│委会 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │39│血液净化中│产品│修订 │2000│全国医用体外循│广东医疗器械质量│ISO8637：1989 │ │ │空纤维透析│ │YY0053-│ ~ │环设备标准化技│检测中心 │ │ │ │器 │ │91 │2001│委会 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │40│血液净化血│产品│制定 │2000│全国医用体外循│广东医疗器械质量│ISO8637：1989 │ │ │液滤过器 │ │ │ ~ │环设备标准化技│检测中心 │ │ │ │ │ │ │2001│委会 │宁波亚泰医械有限│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │41│血液净化血│产品│制定 │2000│全国医用体外循│天津市泌尿外科研│ISO8637：1989 │ │ │液灌注器 │ │ │ ~ │环设备标准化技│究所 │ │ │ │ │ │ │2001│委会 │宁波亚泰医械有限│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │42│血液多普勒│产品│制定 │2000│全国医用电器标│中国科学院声学所│IEC61685/ CD │ │ │超声体模的│ │ │ │准化技术委员会│ │ │ │ │技术要求 │ │ │ │医用超声设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │43│听诊器传声│方法│修订 │2000│国家药品监督管│上海四菱医疗器械│ │ │ │特性测试方│ │YY/ T910│ │理局上海医疗器│厂 │ │ │ │法 │ │77- 1999 │ │械质量监督检验│ │ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │44│无菌医疗器│管理│修订 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│ │ │ │械生产管理│ │YY/ T003│ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│ │ │ │规范 │ │3- 1990 │ │员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │45│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 — 1 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第1 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │入射野的测│ │ │ │ │ │ │ │ │定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │46│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 一 2 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第2 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │转换因子的│ │ │ │ │ │ │ │ │测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │47│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 — 3 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第3 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │亮度分布及│ │ │ │ │ │ │ │ │非均匀性的│ │ │ │ │ │ │ │ │测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │48│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 — 4 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第4 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │影响像畸变│ │ │ │ │ │ │ │ │的测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │49│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 — 5 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第5 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │次量子系数│ │ │ │ │ │ │ │ │的测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │50│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 一 6 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第6 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │对比度及伪│ │ │ │ │ │ │ │ │影系数的测│ │ │ │ │ │ │ │ │定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │51│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 一 7 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1995） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第7 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │调制传递函│ │ │ │ │ │ │ │ │数的测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │52│咬骨钳通用│基础│制定 │2001│全国外科植入物│上海手术器械厂 │ │ │ │技术条件 │ │ │.1 —│和矫形器械标委│ │ │ │ │ │ │ │2001│会 │ │ │ │ │ │ │ │.12 │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │53│骨剪通用技│基础│制定 │2001│全国外科植入物│上海手术器械厂 │ │ │ │术条件 │ │ │.1 —│和矫形器械标委│ │ │ │ │ │ │ │2001│会 │ │ │ │ │ │ │ │.1 2 │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │54│骨科凿类通│基础│修订 │2001│全国外科植入物│国家骨科器械电疗│ │ │ │用技术条件│ │YY/ T911│.1 —│和矫形器械标委│仪器质检中心 │ │ │ │ │ │41—1999│2001│会 │ │ │ │ │ │ │ │.1 2 │ │ │ │ └─┴─────┴──┴────┴──┴───────┴────────┴────────┘ | 各医疗器械标准化技术委员会或技术归口单位： 为进一步做好医疗器械标准工作，现将2000年制定修订医疗器械国家标准项目计划及 医疗器械行业标准项目计划印发给你们，其中，国家标准15项（强制性国家标准5项，推 荐性国家标准10项），行业标准54项（强制性行业标准41项，推荐性行业标准13项）。 请各有关单位遵照计划要求，按时按质地完成所承担的起草标准项目的任务。 特此通知 附件：1、制定修订强制性国家标准项目计划汇总表 2、制定修订推荐性国家标准项目计划汇总表 3、制定修订强制性行业标准项目计划汇总表 4、制定修订推荐性行业标准项目计划汇总表 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年八月一日 附件1 二OOO年制定修订强制性国家标准项目计划汇总表 ┌──┬─────┬──┬──┬──┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │序号│ 项目名称 │标准│制、│完成│技术归口单位│主要起草单位│ 采用国际 │ 代替标准 │ │ │ │类别│修订│年限│ │ │ 国外标准 │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1 │医用Ni-Ti │ CJ │制定│2001│全国外科植入│北京有色金属│ │ │ │ │记忆合金 │ │ │ │物和矫形器械│研究总院 │ │ │ │ │ │ │ │ │标委会 │ │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2 │外科植入物│ CJ │制定│2001│全国外科植入│北京有色金属│ISO 5832- 11 │ │ │ │用Ni-6Al-7│ │ │ │物和矫形器械│研究院、宝鸡│ │ │ │ │Nb合金 │ │ │ │标委会 │有色金属加工│ │ │ │ │ │ │ │ │ │厂、国家骨科│ │ │ │ │ │ │ │ │ │器械质检中心│ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3 │二氧化碳激│ CP │修订│2001│全国医用光学│国家药品监督│ │G B 11748 │ │ │光治疗机 │ │ │ │和仪器标准化│管理局杭州医│ │ - 1999 │ │ │ │ │ │ │技术委员会 │疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4 │角膜接触镜│ CJ │制定│2001│全国医用光学│国家药品监督│参照采用ISO│ │ │ │附属用品通│ │ │ │和仪器标准化│管理局杭州医│14534 接触镜│ │ │ │用技术条件│ │ │ │技术委员会 │疗器械质量监│及其护理用品│ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心 │基本要求 │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5 │一次性使用│ CP│制定│2001│全国医用输液│国家药品监督│ │ │ │ │静脉输液、│ │ │ │器具标准化 │管理局济南医│ │ │ │ │输血针 │ │ │ │技术委员会 │疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │ │督检验中心 │ │ │ └──┴─────┴──┴──┴──┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 附件2 二OOO年制定修订推荐性国家标准项目计划汇总表 ┌──┬─────┬──┬──┬──┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │序号│ 项目名称 │标准│制、│完成│技术归口单位│主要起草单位│ 采用国际 │ 代替标准 │ │ │ │类别│修订│年限│ │ │ 国外标准 │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1 │放射性核素│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│IEC 61675.1 │ │ │ │成像设备性│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│(1998) │ │ │ │能和试验规│ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │则 正电子│ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │发射断层摄│ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │像机 │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2 │放射性核素│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│IEC 61675.2 │ │ │ │成像设备性│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│(1998) │ │ │ │能和试验规│ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │则—单光子│ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │发射计算机│ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │断层装置 │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3 │放射性核素│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│IEC 789（199│ │ │ │成像设备性│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│2） │ │ │ │能和试验规│ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │则 │ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │ │ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4 │医用电子加│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│ │ │ │ │速器用多叶│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│IEC 976.1ED. │ │ │ │光栏 │ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│1 IEC 977.1E │ │ │ │ │ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│D.1 │ │ │ │ │ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5 │用于X--线│ CP │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│IEC 61674（19│ │ │ │影像诊断带│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│97） │ │ │ │有电离室或│ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │半导体连接│ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │的剂量仪 │ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 6 │ 60C0远距│ CF │制定│2001│全国放射治疗│国家药品监督│ │ │ │ │离治疗机性│ │ │ │、核医学和放│管理局北京医│ │ │ │ │能测试 │ │ │ │射剂量学设备│疗器械质量监│ │ │ │ │ │ │ │ │标准化分技术│督检验中心、│ │ │ │ │ │ │ │ │委员会 │中科院高能物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │理所 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 7 │制造医疗器│ CP │制定│2001│全国医用注射│浙江康德莱医│ISO 9626-1991│ │ │ │材用不锈钢│ │ │ │器（针）标技│械塑料有限公│ │ │ │ │针管 │ │ │ │会 │司 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 8 │生化试剂（│ CJ │制定│2001│全国医用临床│国家药品监督│ │ │ │ │盒）产品通│ │ │ │实验室和体外│管理局北京医│ │ │ │ │用技术条件│ │ │ │诊断系统标准│疗器械质量检│ │ │ │ │ │ │ │ │化技术委员会│验中心 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 9 │计算机体层│ CP │制定│2001│国家药品监督│首都医科大学│ │ │ │ │摄影X线设│ │ │ │管理局 │医学仪器质量│ │ │ │ │备CT 成像│ │ │ │ │控制技术研究│ │ │ │ │质量标准 │ │ │ │ │中心 │ │ │ ├──┼─────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 10 │放射诊断摄│ CP │制定│2001│国家药品监督│首都医科大学│ │ │ │ │影图像质量│ │ │ │管理局 │医学仪器质量│ │ │ │ │标准 │ │ │ │ │控制技术研究│ │ │ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ │ └──┴─────┴──┴──┴──┴──────┴──────┴──────┴─────┘ 附件3 二OOO年制定修订强制性行业标准项目计划汇总表 ┌─┬─────┬──┬────┬──┬───────┬────────┬────────┐ │序│ 标准项 │标准│ 制定 │起止│ 技术委员会或 │ 主要负责 │ 采用国际标准或 │ │号│ 目名称 │类别│ 或修订 │年限│ 技术归口单位 │ 起草单位 │国外先进标准编号│ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │1 │纤维上消化│产品│修订 │2000│全国医用光学和│上海医用光学仪器│参照采用ISO8600.│ │ │道镜 │ │YY91028│ │仪器标准化技术│厂 │1 医用内窥镜和JI│ │ │ │ │-1999 │ │委员会 │ │ST 1553 │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │2 │微循环显微│产品│修订 │2000│全国医用光学和│徐州光学仪器总厂│ │ │ │镜 │ │YY0067- 92│ │仪器标准化技术│ │ │ │ │ │ │ │ │委员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │3 │眼科粘弹物│Ｊ │制定 │2000│全国医用光学和│上海其胜生物制品│等同ISO／DIS │ │ │质通用技术│ │ │ ~ │仪器标准化技术│有限公司 │15798 眼科用粘弹│ │ │要求 │ │ │2001│委员会 │ │物质 │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │4 │准分子激光│产品│制定 │2000│全国医用光学和│苏州医疗器械厂 │ │ │ │视力治疗系│ │ │ ~ │仪器标准化技术│ │ │ │ │统 │ │ │2001│委员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │5 │医用纱布 │产品│制定 │2000│ │国家药品监督管理│参照英国药典 │ │ │ │ │ │ │ │局杭州医疗器械质│ │ │ │ │ │ │ │量监督质检中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │6 │医用棉 │产品│制定 │2000│ │国家药品监督管理│参照英国药典 │ │ │ │ │ │ │ │局杭州医疗器械质│ │ │ │ │ │ │ │ │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │7 │毫米波治疗│产品│制定 │2000│全国医用电器标│国家骨科器械电疗│ │ │ │仪 │ │ │ │准化技术委员会│仪器质检中心 │ │ │ │ │ │ │ │物理治疗设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │8 │超声多普勒│产品│修订 │2000│全国医用电器标│深圳安科公司 │ │ │ │胎儿监护仪│ │YY0164 │ │准化技术委员会│国家武汉医疗器械│ │ │ │ │ │－94 │ │医用超声设备标│质量监督检测中心│ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │9 │义齿基托聚│产品│修订 │2000│全国口腔材料和│国家药品监督管理│ │ │ │合物 │ │YY0270 │ │器械设备标准化│局北医医疗器械质│ │ │ │ │ │－1995 │ │技术委员会 │量监督检测中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │10│齿科铸造蜡│产品│制定 │2000│全国口腔材料和│国家药品监督管理│ │ │ │ │ │ │ │器械设备标准化│局北医医疗器械质│ │ │ │ │ │ │ │技术委员会 │量监督检测中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │11│一次性使用│产品│制定 │2000~│ │上海怡新医疗设备│ │ │ │止痛注液泵│ │ │2001│ │有限责任公司 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │l 2│A型脉冲反│产品│修订 │2000│全国医用电器标│国家武汉医疗器械│等效 │ │ │射式超声诊│ │YY0107 │ │准化技术委员会│质量监督检测中心│ JIS T 1503- 1984 │ │ │设备断 │ │－93 │ │医用超声设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │13│超声妊娠检│产品│修订 │2000│全国医用电器标│国家武汉医疗器械│ │ │ │查仪 │ │YY91091│ │准化技术委员会│质量监督检测中心│ │ │ │ │ │-1999 │ │医用超声设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │14│M型脉冲反│产品│修订 │2000│全国医用电器标│国家武汉医疗器械│等效 │ │ │射式超声诊│ │YY 0108 │ │准化技术委员会│质量监督检测中心│JIS T 1505-1984 │ │ │断设备 │ │- 93 │ │医用超声设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │15│电热恒温水│ │修订 │ │全国医用生化分│上海医疗器械五厂│ │ │ │浴锅 │ │YY91037│ │析仪器标准化技│ │ │ │ │ │ │- 1999 │ │术委员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │16│60钴远距离│产品│修订 │2000│全国放射治疗、│上海医用核子仪器│ │ │ │治疗机 │ │YY0096 -│. l ~ │核医学和放射剂│厂 │ │ │ │ │ │92 │2001│量学设备标准化│ │ │ │ │ │ │ │. 12 │分技术委员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │17│一次性使用│产品│制定 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│ISO │ │ │无菌血管内│ │ │ ~ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│11070：1998 │ │ │导管导引器│ │ │2001│员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │18│血管内套针│产品│制定 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│ISO │ │ │外周导管用│ │ │ ~ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│14972：1998 │ │ │ 一次性使│ │ │2001│员会 │量监督检验中心 │ │ │ │用无菌闭塞│ │ │ │ │ │ │ │ │器 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │19│一次性使用│产品│制定 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│BS 1695：1990 │ │ │导尿管 │ │ │ ~ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│EN 1616：1997 │ │ │ │ │ │2001│员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │20│软组织扩张│产品│制定 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│ASTM F1441－98 │ │ │器 │ │ │ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│ │ │ │ │ │ │ │员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │21│500 mA 医│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│西南医用射线机厂│ │ │ │用诊断X射│ │009-1990│ │设备及用具标准│ │ │ │ │线机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │22│300 mA 医│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│北京万东医疗装备│ │ │ │用诊断X射│ │008-1990│ │设备及用具标准│股份有公司 │ │ │ │线机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ │ │ │ │ │ │员会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │23│200 mA 医│产品│修订YY 0│2000│全国医用X射线│西南医用射线机厂│ │ │ │用诊断X射│ │007-1990│ │设备及用具标准│ │ │ │ │线机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │24│100 mA 医│产品│修订YY 0│2000│全国医用X射线│杨州医疗器械厂 │ │ │ │用诊断X射│ │201-1995│ │设备及用具标准│ │ │ │ │线机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │25│50 mA医用│产品│修订YY 0│2000│全国医用X射线│重庆医用设备厂 │ │ │ │诊断X射线│ │200-1995│ │设备及用具标准│ │ │ │ │机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │26│30mA医用│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│上海医用核子仪器│ │ │ │诊断X射线│ │199-1995│ │设备及用具标准│厂 │ │ │ │机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │27│10mAl医用│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│天津理疗仪器厂 │ │ │ │诊断X射线│ │198-1995│ │设备及用具标准│ │ │ │ │机 │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │28│口腔X射线│产品│修订YY0│2000│全国医用X射线│重庆医用设备厂 │ │ │ │机 │ │010-1990│ │设备及用具标准│ │ │ │ │ │ │ │ │化分技术委员会│ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │29│手术器械鳃│基础│修订YY/│2000│全国外科器械标│国家药品监督管理│ │ │ │部的宽度、│ │T91058-1│ ~ │准化技术委员会│局上海医疗器械质│ │ │ │厚度和轴直│ │999 │2001│ │量监督检验中心 │ │ │ │径 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │30│手术器械长│基础│修订YY/│2000│全国外科器械标│国家药品监督管理│ │ │ │方形鳃部的│ │T91059-1│ ~ │准化技术委员会│局上海医疗器械质│ │ │ │长度和间隙│ │999 │2001│ │量监督检验中心 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │31│普通持针钳│产品│修订 │2000│全国外科器械标│上海手术器械厂 │ISO7151-1988 │ │ │ │ │YY/T910│ ~ │准化技术委员会│ │ │ │ │ │ │31-1999 │2001│ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │32│精细持针钳│产品│修订 │2000│全国外科器械标│上海手术器械厂 │ISO7151-1988 │ │ │ │ │YY/T910│ ~ │准化技术委员会│ │ │ │ │ │ │32-1999 │2001│ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │33│小儿持针钳│产品│修订 │2000│全国外科器械标│上海手术器械厂 │ISO7151-1988 │ │ │ │ │YY/T910│ ~ │准化技术委员会│ │ │ │ │ │ │33-1999 │2001│ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │34│小血管持针│产品│修订 │2000│全国外科器械标│上海手术器械厂 │ISO7151-1988 │ │ │钳 │ │YY/T910│ ~ │准化技术委员会│ │ │ │ │ │ │34-1999 │2001│ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │35│医用脚踏开│基础│修订 │2000│国家药品监督管│国家药品监督管理│ │ │ │关通用技术│ │YY91057│ ~ │理局上海医疗器│局上海医疗器械质│ │ │ │条件 │ │- 1999 │2001│械质量监督检验│量监督检验中心 │ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │36│手术台安全│安全│制定 │2000│全国医用电气设│国家药品监督管理│IEC60601-2- 46 │ │ │专用要求 │ │ │ ~ │备标准化技术委│局上海医疗器械质│ │ │ │ │ │ │2002│员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │37│人工心肺机│产品│制定 │2000│全国医用体外循│宁波菲拉尔医疗用│ │ │ │用一次性血│ │ │ ~ │环设备标准化技│品厂 │ │ │ │液微栓过滤│ │ │2001│委会 │ │ │ │ │器 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │38│人工心肺机│产品│制定 │2000│全国医用体外循│宁波菲拉尔医疗用│ │ │ │用一次性贮│ │ │ ~ │环设备标准化技│品厂 │ │ │ │血滤血器 │ │ │2001│委会 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │39│血液净化中│产品│修订 │2000│全国医用体外循│广东医疗器械质量│ISO8637：1989 │ │ │空纤维透析│ │YY0053-│ ~ │环设备标准化技│检测中心 │ │ │ │器 │ │91 │2001│委会 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │40│血液净化血│产品│制定 │2000│全国医用体外循│广东医疗器械质量│ISO8637：1989 │ │ │液滤过器 │ │ │ ~ │环设备标准化技│检测中心 │ │ │ │ │ │ │2001│委会 │宁波亚泰医械有限│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │41│血液净化血│产品│制定 │2000│全国医用体外循│天津市泌尿外科研│ISO8637：1989 │ │ │液灌注器 │ │ │ ~ │环设备标准化技│究所 │ │ │ │ │ │ │2001│委会 │宁波亚泰医械有限│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │42│血液多普勒│产品│制定 │2000│全国医用电器标│中国科学院声学所│IEC61685/ CD │ │ │超声体模的│ │ │ │准化技术委员会│ │ │ │ │技术要求 │ │ │ │医用超声设备标│ │ │ │ │ │ │ │ │准化分技术委员│ │ │ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │43│听诊器传声│方法│修订 │2000│国家药品监督管│上海四菱医疗器械│ │ │ │特性测试方│ │YY/ T910│ │理局上海医疗器│厂 │ │ │ │法 │ │77- 1999 │ │械质量监督检验│ │ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │44│无菌医疗器│管理│修订 │2000│全国医用输液器│国家药品监督管理│ │ │ │械生产管理│ │YY/ T003│ │具标准化技术委│局济南医疗器械质│ │ │ │规范 │ │3- 1990 │ │员会 │量监督检验中心 │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │45│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 — 1 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第1 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │入射野的测│ │ │ │ │ │ │ │ │定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │46│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 一 2 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第2 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │转换因子的│ │ │ │ │ │ │ │ │测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │47│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 — 3 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第3 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │亮度分布及│ │ │ │ │ │ │ │ │非均匀性的│ │ │ │ │ │ │ │ │测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │48│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 — 4 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第4 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │影响像畸变│ │ │ │ │ │ │ │ │的测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │49│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 — 5 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第5 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │次量子系数│ │ │ │ │ │ │ │ │的测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │50│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 一 6 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1994） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第6 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │对比度及伪│ │ │ │ │ │ │ │ │影系数的测│ │ │ │ │ │ │ │ │定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │51│医用电气设│方法│制定 │2000│全国医用X射线│国家药品监督管理│IEC 1226 一 7 │ │ │备—光电X│ │ │ ~ │设备及用具标准│局沈阳医疗器械质│（1995） │ │ │射线影像增│ │ │2002│化分技术委员会│量监督检验中心 │ │ │ │强器特性 │ │ │年 │ │ │ │ │ │第7 部分：│ │ │ │ │ │ │ │ │调制传递函│ │ │ │ │ │ │ │ │数的测定 │ │ │ │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │52│咬骨钳通用│基础│制定 │2001│全国外科植入物│上海手术器械厂 │ │ │ │技术条件 │ │ │.1 —│和矫形器械标委│ │ │ │ │ │ │ │2001│会 │ │ │ │ │ │ │ │.12 │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │53│骨剪通用技│基础│制定 │2001│全国外科植入物│上海手术器械厂 │ │ │ │术条件 │ │ │.1 —│和矫形器械标委│ │ │ │ │ │ │ │2001│会 │ │ │ │ │ │ │ │.1 2 │ │ │ │ ├─┼─────┼──┼────┼──┼───────┼────────┼────────┤ │54│骨科凿类通│基础│修订 │2001│全国外科植入物│国家骨科器械电疗│ │ │ │用技术条件│ │YY/ T911│.1 —│和矫形器械标委│仪器质检中心 │ │ │ │ │ │41—1999│2001│会 │ │ │ │ │ │ │ │.1 2 │ │ │ │ └─┴─────┴──┴────┴──┴───────┴────────┴────────┘
关于医疗器械监督执法中实施《药品监督行政处罚程序》的通知 | 国药管械[2000]312号 | FGWJ-2000-10343 | 2000-07-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 《医疗器械监督管理条例》是国务院颁发的行政法规，是药品监督管理部门行使医疗器 械行政监督职权的法律依据。《药品监督行政处罚程序》(国家药品监督管理局令第8号)是 国家药品监督管理局颁发的有关执法程序的规章，目的是保证药品监督管理行政机关正确行 使行政处罚职权。 各级药品监督管理行政机关在贯彻实施《医疗器械监督管理条例》，行使医疗器械行政 处罚时，应当执行《药品监督行政处罚程序》的有关规定，严格依法行政。同时，为了更有 利于及时、有效的行使医疗器械行政处罚职权，我局根据医疗器械行政监督的需要，制定了 《药品监督行政处罚程序》的补充执法文书，现将补充的执法文书格式(见附件)印发给你们， 请你们在医疗器械监督执法时，认真贯彻实施。 特此通知 附件：《药品监督行政处罚程序》补充的执法文书 国家药品监督管理局 二○○○年七月十八日 附表1 中华人民共和国药品监督执法文书 案件移送书 ( )药移字( )第 号 --------------------： 我局于_________年_____月_______日受理的关于 ________________________________________的案件， 根据 __________________________________________ _________________________的规定，该案不属于我局管 辖，现移送你局审理。案件处理结果请函告我局。 xxxx药品监督管理局 (公章) 年 月 日 附：案情简介及有关材料________份_________页。 ---------------------------------------------------------------- 注：本书一式三联。第一联存根，第二联交被移送单位，第三联随案存挡。 附表4-1 中华人民共和国药品监督执法文书 调查笔录(首页) 第____页共____页 ________________________________________________________________ 案件名称：____________________________地址：______________________ 被调查人：________性别：____年龄：____职务：_______与本案关系：_____ 工作单位：_________________调查地址：__________________电话：______ 调查时间：________年____月____日____时____分至____时____分 调查人：___________、_____________ 单位：_________________________ 记录人：__________________ ________________________________________________________________ 调查记录： ________________________________________________________________ 注：被调查人 调查人应在调查笔录终或修改处签字或盖章。 附表8 中华人民共和国药品监督执法文书 物品清单 ___________________________________________ 当事人___________________地址：_________________________________ 法定代表人：______性别：____年龄：___职务：_____电话：__________ 案由：______________时间：___________地点：____________________ 执行机关：________地址：_________电话：________执行依据：_______ ________________________________________________________________ 物品名称 生产厂家 调入单位 批号 规格 数量 单价 金额 包装 存放地 当事人：(盖章) XXXX药品监督管理局 经办人：(签名) (公章) 年 月 日 执法人员(签名) 年 月 日 ________________________________________________________________ 备注：本文书一式二联，第一联交被处罚单位，第二联留存卷宗备查。 附表10 中华人民共和国药品监督执法文书 案件合议记录 第_____页共_____页 ________________________________________________________________ 案发单位(人)：__________________________________________________ 案由：__________________________________________________________ 合议时间：_______地点：_________主持人：_________记录人：_______ 参加人员：______________________________________________________ ________________________________________________________________ 违法事实： 相关证据： 处理依据： 案件合议记录续页 第____页共_____页 ________________________________________________________________ 合议记录： ________________________________________________________________ 处罚建议： ________________________________________________________________ 合议人员签名： 记录人员签名： ________________________________________________________________ 附表13 中华人民共和国药品监督执法文书 行政处罚决定书 ( )药行罚字( )第 号 ________________________________________________________________ 被处罚人(单位)：_______________地址：___________________________ 法定代表人/负责人：______性别：____年龄：____职务：_____________ ________________________________________________________________ 经查：你单位有下列主要违法事实:--------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 上述事实已经违反了______________________________________之规定， 依据____________________________________________________________ ____________________________________之规定，现给予以下行政处罚： _______________________________________________________________ 请在接到本处罚决定书之日起15日内到______________________银行缴纳 罚款。逾期每日按罚款数额的3%加处罚款。 如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定之日起15日内依法向__________ ___________________________申请行政复议或3个月内向人民法院起诉。 逾期不履行处罚决定，又不申请复议或起诉的，我局将申请人民法院强制 执行。 XXXX药品监督管理局 (公章) 年 月 日 ________________________________________________________________ 备注：本文书一式三联，第一联交被处罚单位，第二联留存卷宗备查，第 三联必要时交人民法院强制执行。 附表14 中华人民共和国药品监督执法文书 没收凭证 ( )药没字( )第 号 ________________________________________________________________ 当事人：___________________________地址：_________________________ 法定代表人：_________性别：_____年龄：______职务：_______电话：_____ 案由：___________________________________________________________ 执行机关：_________________地址：_________________电话：___________ ________________________________________________________________ 根据( )药行罚字( )第____号《行政处罚决定书》的决定，对 下列____________________________执行没收。 附：没收清单 XXXX药品监督管理局 (公章) 年 月 日 ________________________________________________ 备注：本文书一式三联，第一联交被处罚单位，第二联留存卷宗备查， 第三联必要时交人民法院强制执行。 附表15 中华人民共和国药品监督执法文书 销毁凭证 ( )药销字( )第____号 ________________________________________________________________ -------------------------: 根据( )药行罚字( )第______号《行政处罚决定书》的决定，对下列____ ____________________________监督销毁。 附：销毁清单 销毁时间：------------------------------------------------------ 销毁地点：------------------------------------------------------ 销毁方式：------------------------------------------------------ 被销毁物品所有单位法人代表或当事人签字：------------------------ 特邀参加人签字：------------------------------------------------ 经办人签字：---------------------------------------------------- XXXX药品监督管理局 (公章) 年 月 日 ---------------------------------------------------------------- 备注：本文书一式二联，第一联交被处罚单位，第二联留存卷宗备查。 补表1 中华人民共和国药品监督执法文书 通知存根（一） ( )药通字( )第 号 被通知单位： 被通知人： 通知事由： 应到时间： 年 月 日 时 应到处所： 签发人： 签发时间： 年 月 日 送达方式： 送达人： 年 月 日 补表3 中华人民共和国药品监督执法文书 抽样单 ( )药抽字( )第 号 ---------------------------------------------------------------- 被抽样人-------------------------------------------------------- 抽样机构:------------------------------------------------------- 样品名称：------------------------------样品编号：-------------- 样品生产单位：-------------------------------------------------- 样品规格：-------------------抽样数量：------------------------- 抽样方式：------------------------------------------------------ 抽样时间：--------年------月------日------时------分 抽样地点：----------------------------------------------------- 抽样目的：----------------------------------------------------- 已按照----------------------------------------------------- 规定抽取以上样品作鉴定检验使用。 被抽样人签名： 抽样人签名： -------年------月------日 ------年------月------日 备注：抽样记录一式三联，第一联交被抽样人作凭证，第二联随样品送检，第三联留存案卷。 ------请--------骑-------缝---------盖----------章---------- 样品标记 ( )药抽字( )第 号 样品名称：------------------------------------------------------ 样品生产单位：--------------------样品编号：-------------------- 规格：---------------数量：----------------其它标记：----------- 补表4 中华人民共和国药品监督执法文书 案件讨论笔录 案由：------------------------------------------------------------------- 讨论时间：----年---月----日-----午-----时------分至-----午-----时------分 讨论地点：--------------------------------------------------------------- 主持人：------------------- 记录人：------------------------- 出席人员姓名：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 列席人员姓名：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 讨论记录：--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 共 页第 页 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 案件处理意见：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 出席人员签名：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 部门领导决定：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------年-------月-------日 ----------------------------------------------------------------- 共 页第 页 补表5 中华人民共和国药品监督执法文书 责令(限期)改正通知书 ( )药责改字( )第 号 ----------------------------------------------------------------- ------------------------(当事人)： 你(单位)-------------------------------------------- ---------------------------------------------------- -----------的行为，违反了--------------------------- ------------------------------------的规定，根据《中 华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定，本行政机关 责令你(单位)于---------年-----月-----日前改正该行为。 (逾期不改，本行政机关将依据-------------------------- --------------作出行政处罚决定。) XXXX药品监督管理局 (公章) 年 月 日 补表6 中华人民共和国药品监督执法文书 行政处罚强制执行申请书 ( )药强申字( )第 号 ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------人民法院： ------年-----月----日下达的( )药监行罚字( )第 号行政处罚决定 书，已经发生法律效力，受处罚人在法定期限内拒不履行，根据《中华人 民共和国行政诉讼法》第66条规定，或《中华人民共和国行政复议法》第 33条规定，特申请贵院强制执行下列项目：-------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 附：有关材料 申请机关(公章) 年 月 日 申请机关地址：------------------------------------------------ 申请机关电话：------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 注：本书一式三联，第一联存根；第二联交送人民法院；第三联随案存挡 补表7 药品监督案卷封皮 处罚决定书文号 案由 立案时间 结案时间 承办人 立卷人 归档时间 保管期限 自 年 月 日 至 年 月 日 本卷共 件 页 补表8 案卷目录 序号 文件名称 页次 补表9 中华人民共和国药品监督执法文书 听证委托代理书 -------------------------------行政机关： 在--------------------------------------------------------- -------一案中，作为当事人，我委托以下人员作为听证代理人： 姓名： 性别： 年龄： 工作单位： 职务： 委托权限： 姓名： 性别： 年龄： 工作单位： 职务： 委托权限： 当事人或法定代表人(签字)： 年 月 日 补表10-1 中华人民共和国药品监督执法文书 封存扣押通知书存根 ( )药封扣通字( )第 号 ---------------------------------------------------------------------------- 被执行单位(人)：------------------------------------------------------------ 根据------------------------------------------------------------------------ 规定，该单位(人)-------------------------------------------------------物品 (封存扣押)于----------------------------，期限：-----------------------。 批准人：------------------------------------------------------------------- 批准时间：------------------年-------------月---------------日 执行人：------------------------------------------------------------------ 封存扣押时间：----------------年--------------月-----------------日 封存扣押期限：------------------------------------------------------------ 封存扣押地点：------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 补表10-2 中华人民共和国药品监督执法文书 封存扣押通知书副本 ( )药封扣通字( )第 号 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------： 你单位(人)------------------------的下列-------------------经检查 -------------------------------------------------------------根据 ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------规定，予以 ------------------------------------。 1)封存扣押期限：----------------------天。 2)封存扣押地点：------------------------------------------------- 3)在封存扣押期间不准使用，销售或转移；不得改变其原有状态。 附：封存(扣押)物品清单一份。 被封存扣押单位(人)：--------------------------------------------- 见证人：姓名:------------------工作单位：------------------------ 执行人员：------------------------------------------------------ (印章) 记录员： 年 月 日 补表10-3 中华人民共和国药品监督执法文书 封存扣押通知书 ( )药封扣字( )第 号 ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------： 你单位(人)------------的下列------------------------------经检查 -------------------------------------------------------------根据 ----------------------------------------------------------------- -------------------------规定，予以封存。 1)封存扣押期限：----------------------------天。 2)封存扣押地点：------------------------------------------------ 3)在封存扣押期间不准使用，销售或转移；不得改变其原有状态。 附：封存(扣押)物品清单一份。 被封存扣押单位(人)：-------------------------------------------- 见证人：姓名:-----------------工作单位：------------------------ 执行人员：------------------------------------------------------ 记录员： (印章) 年 月 日 补表11 中华人民共和国药品监督执法文书 查封(扣押)物品清单 行政机关(印章) ---------------------------------------------------------------- 被查封扣押人：-------------------------------------------------- 序号 物品名称 数量 规格 金额 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 执行人员签字: ---------------------------- 年 月 日 被封存扣押人签字：--------------------- 年 月 日 见证人签字：-------------------------- 年 月 日 关于对《药品监督行政处罚程序》中执法文 书的修正与补充内容的说明 一、关于七种文书的修正说明： 1、《案件移送书》。原文书未能涵盖医疗器械的内容， 该文书修正后可涵盖大药品概念的全部内容。 2、《调查笔录》。原文书中的“案由”在执法工作填写 中不好表述，修正为案件名称为宜。“地址”的含义不清，修 正为“调查地址”比较明确。另外增加了“记录人”的内容。 3、《物品清单》。原文书中的“药品名称” 涵盖过窄， 修正为“物品名称”，修正一个字，即涵盖了医疗器械，也与 《物品清单》的文书名称对应。 4、《案件合议记录》。原文书中缺少合议记录的内容，修 正后为两页，可充分记录合议的内容。 5、《行政处罚决定书》。依据《行政诉讼法》第39条规定， 修正后增加了3个月内向人民法院起诉的内容。 6、《没收假劣药凭证》。将原文书中的“假劣药”、“假、 劣、非法药品”等内容去掉，并将“假劣药品清单”修正为“没 收清单”，使修正后的文书涵盖更广。 7、《销毁假劣药凭证》。将原文书中的“假劣药”、“假、 劣药品”内容去掉，并将“销毁清单”和“被销毁药品”修正为 “销毁清单”和“被销毁物品”，亦可使修正后的文书更广的涵 盖药品监督行政执法之内容。 二、关于十一种补充执法文书的说明： 1、《通知》。《通知》与《通知存根》两联使用。该文书是 我们药品监督行政部门在办理执法案件过程中对行政相对人作询 问调查，告知行政相对人权利时使用的文书。 2、《封条》。《药品监督行政处罚程序》(以下简称《处罚 程序》)第十九条虽然采用了四种执法文书，但对证据可能灭失、 或者以后难以取得的情况，还应增加封存措施。 3、《抽样学》。《处罚程序》第二十条中“应填写抽样单”。 《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)第二十九条也作出 了抽样的规定。如果在执行文书中无抽样单，会影响执法工作的顺 利进行。 4、《案件讨论全录》。《处罚程序》第二十四条第二款中“对 于重大、复杂的行政处罚案件应当由行政机关负责人集体讨论决定”。 我们认为，为了行政执法案卷的完整性行和严肃性，应增加该文书。 5、《责令(限期)改正通知书》。《处罚程序》第二十五条中“书 面责令当事人改正或限期改正。”为了充实该条的内容和便于执法中 具体操作，故而该文书。 6、《行政处罚强制执行申请书》。依据《处罚程序》第五十三 第二款，在向人民法院申请强制执行时，应有必要的方式，因此必须 增补该文书。 7、《药品监督执法案卷封皮》。依据《处罚程序》第五十四条 补充。 8、《案卷目录》。依据《处罚程序》第五十四条补充。 9、《听证委托代理书》。依据《行政处罚法》第四十二条第(5) 款增补该文书。 10、《封存、扣押通知书》。依据《条例》第三十一条的规定， 增补《封存、扣押通知书》及该文书的副本、存根一套三联式执法 文书。 11、《查封(扣押)物品清单》。该文书是与《查封、扣押通知 书》配套使用。 上述说明供参考。 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 《医疗器械监督管理条例》是国务院颁发的行政法规，是药品监督管理部门行使医疗器 械行政监督职权的法律依据。《药品监督行政处罚程序》(国家药品监督管理局令第8号)是 国家药品监督管理局颁发的有关执法程序的规章，目的是保证药品监督管理行政机关正确行 使行政处罚职权。 各级药品监督管理行政机关在贯彻实施《医疗器械监督管理条例》，行使医疗器械行政 处罚时，应当执行《药品监督行政处罚程序》的有关规定，严格依法行政。同时，为了更有 利于及时、有效的行使医疗器械行政处罚职权，我局根据医疗器械行政监督的需要，制定了 《药品监督行政处罚程序》的补充执法文书，现将补充的执法文书格式(见附件)印发给你们， 请你们在医疗器械监督执法时，认真贯彻实施。 特此通知 附件：《药品监督行政处罚程序》补充的执法文书 国家药品监督管理局 二○○○年七月十八日 附表1 中华人民共和国药品监督执法文书 案件移送书 ( )药移字( )第 号 --------------------： 我局于_________年_____月_______日受理的关于 ________________________________________的案件， 根据 __________________________________________ _________________________的规定，该案不属于我局管 辖，现移送你局审理。案件处理结果请函告我局。 xxxx药品监督管理局 (公章) 年 月 日 附：案情简介及有关材料________份_________页。 ---------------------------------------------------------------- 注：本书一式三联。第一联存根，第二联交被移送单位，第三联随案存挡。 附表4-1 中华人民共和国药品监督执法文书 调查笔录(首页) 第____页共____页 ________________________________________________________________ 案件名称：____________________________地址：______________________ 被调查人：________性别：____年龄：____职务：_______与本案关系：_____ 工作单位：_________________调查地址：__________________电话：______ 调查时间：________年____月____日____时____分至____时____分 调查人：___________、_____________ 单位：_________________________ 记录人：__________________ ________________________________________________________________ 调查记录： ________________________________________________________________ 注：被调查人 调查人应在调查笔录终或修改处签字或盖章。 附表8 中华人民共和国药品监督执法文书 物品清单 ___________________________________________ 当事人___________________地址：_________________________________ 法定代表人：______性别：____年龄：___职务：_____电话：__________ 案由：______________时间：___________地点：____________________ 执行机关：________地址：_________电话：________执行依据：_______ ________________________________________________________________ 物品名称 生产厂家 调入单位 批号 规格 数量 单价 金额 包装 存放地 当事人：(盖章) XXXX药品监督管理局 经办人：(签名) (公章) 年 月 日 执法人员(签名) 年 月 日 ________________________________________________________________ 备注：本文书一式二联，第一联交被处罚单位，第二联留存卷宗备查。 附表10 中华人民共和国药品监督执法文书 案件合议记录 第_____页共_____页 ________________________________________________________________ 案发单位(人)：__________________________________________________ 案由：__________________________________________________________ 合议时间：_______地点：_________主持人：_________记录人：_______ 参加人员：______________________________________________________ ________________________________________________________________ 违法事实： 相关证据： 处理依据： 案件合议记录续页 第____页共_____页 ________________________________________________________________ 合议记录： ________________________________________________________________ 处罚建议： ________________________________________________________________ 合议人员签名： 记录人员签名： ________________________________________________________________ 附表13 中华人民共和国药品监督执法文书 行政处罚决定书 ( )药行罚字( )第 号 ________________________________________________________________ 被处罚人(单位)：_______________地址：___________________________ 法定代表人/负责人：______性别：____年龄：____职务：_____________ ________________________________________________________________ 经查：你单位有下列主要违法事实:--------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 上述事实已经违反了______________________________________之规定， 依据____________________________________________________________ ____________________________________之规定，现给予以下行政处罚： _______________________________________________________________ 请在接到本处罚决定书之日起15日内到______________________银行缴纳 罚款。逾期每日按罚款数额的3%加处罚款。 如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定之日起15日内依法向__________ ___________________________申请行政复议或3个月内向人民法院起诉。 逾期不履行处罚决定，又不申请复议或起诉的，我局将申请人民法院强制 执行。 XXXX药品监督管理局 (公章) 年 月 日 ________________________________________________________________ 备注：本文书一式三联，第一联交被处罚单位，第二联留存卷宗备查，第 三联必要时交人民法院强制执行。 附表14 中华人民共和国药品监督执法文书 没收凭证 ( )药没字( )第 号 ________________________________________________________________ 当事人：___________________________地址：_________________________ 法定代表人：_________性别：_____年龄：______职务：_______电话：_____ 案由：___________________________________________________________ 执行机关：_________________地址：_________________电话：___________ ________________________________________________________________ 根据( )药行罚字( )第____号《行政处罚决定书》的决定，对 下列____________________________执行没收。 附：没收清单 XXXX药品监督管理局 (公章) 年 月 日 ________________________________________________ 备注：本文书一式三联，第一联交被处罚单位，第二联留存卷宗备查， 第三联必要时交人民法院强制执行。 附表15 中华人民共和国药品监督执法文书 销毁凭证 ( )药销字( )第____号 ________________________________________________________________ -------------------------: 根据( )药行罚字( )第______号《行政处罚决定书》的决定，对下列____ ____________________________监督销毁。 附：销毁清单 销毁时间：------------------------------------------------------ 销毁地点：------------------------------------------------------ 销毁方式：------------------------------------------------------ 被销毁物品所有单位法人代表或当事人签字：------------------------ 特邀参加人签字：------------------------------------------------ 经办人签字：---------------------------------------------------- XXXX药品监督管理局 (公章) 年 月 日 ---------------------------------------------------------------- 备注：本文书一式二联，第一联交被处罚单位，第二联留存卷宗备查。 补表1 中华人民共和国药品监督执法文书 通知存根（一） ( )药通字( )第 号 被通知单位： 被通知人： 通知事由： 应到时间： 年 月 日 时 应到处所： 签发人： 签发时间： 年 月 日 送达方式： 送达人： 年 月 日 补表3 中华人民共和国药品监督执法文书 抽样单 ( )药抽字( )第 号 ---------------------------------------------------------------- 被抽样人-------------------------------------------------------- 抽样机构:------------------------------------------------------- 样品名称：------------------------------样品编号：-------------- 样品生产单位：-------------------------------------------------- 样品规格：-------------------抽样数量：------------------------- 抽样方式：------------------------------------------------------ 抽样时间：--------年------月------日------时------分 抽样地点：----------------------------------------------------- 抽样目的：----------------------------------------------------- 已按照----------------------------------------------------- 规定抽取以上样品作鉴定检验使用。 被抽样人签名： 抽样人签名： -------年------月------日 ------年------月------日 备注：抽样记录一式三联，第一联交被抽样人作凭证，第二联随样品送检，第三联留存案卷。 ------请--------骑-------缝---------盖----------章---------- 样品标记 ( )药抽字( )第 号 样品名称：------------------------------------------------------ 样品生产单位：--------------------样品编号：-------------------- 规格：---------------数量：----------------其它标记：----------- 补表4 中华人民共和国药品监督执法文书 案件讨论笔录 案由：------------------------------------------------------------------- 讨论时间：----年---月----日-----午-----时------分至-----午-----时------分 讨论地点：--------------------------------------------------------------- 主持人：------------------- 记录人：------------------------- 出席人员姓名：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 列席人员姓名：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 讨论记录：--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 共 页第 页 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 案件处理意见：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 出席人员签名：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 部门领导决定：----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------年-------月-------日 ----------------------------------------------------------------- 共 页第 页 补表5 中华人民共和国药品监督执法文书 责令(限期)改正通知书 ( )药责改字( )第 号 ----------------------------------------------------------------- ------------------------(当事人)： 你(单位)-------------------------------------------- ---------------------------------------------------- -----------的行为，违反了--------------------------- ------------------------------------的规定，根据《中 华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定，本行政机关 责令你(单位)于---------年-----月-----日前改正该行为。 (逾期不改，本行政机关将依据-------------------------- --------------作出行政处罚决定。) XXXX药品监督管理局 (公章) 年 月 日 补表6 中华人民共和国药品监督执法文书 行政处罚强制执行申请书 ( )药强申字( )第 号 ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------人民法院： ------年-----月----日下达的( )药监行罚字( )第 号行政处罚决定 书，已经发生法律效力，受处罚人在法定期限内拒不履行，根据《中华人 民共和国行政诉讼法》第66条规定，或《中华人民共和国行政复议法》第 33条规定，特申请贵院强制执行下列项目：-------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 附：有关材料 申请机关(公章) 年 月 日 申请机关地址：------------------------------------------------ 申请机关电话：------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 注：本书一式三联，第一联存根；第二联交送人民法院；第三联随案存挡 补表7 药品监督案卷封皮 处罚决定书文号 案由 立案时间 结案时间 承办人 立卷人 归档时间 保管期限 自 年 月 日 至 年 月 日 本卷共 件 页 补表8 案卷目录 序号 文件名称 页次 补表9 中华人民共和国药品监督执法文书 听证委托代理书 -------------------------------行政机关： 在--------------------------------------------------------- -------一案中，作为当事人，我委托以下人员作为听证代理人： 姓名： 性别： 年龄： 工作单位： 职务： 委托权限： 姓名： 性别： 年龄： 工作单位： 职务： 委托权限： 当事人或法定代表人(签字)： 年 月 日 补表10-1 中华人民共和国药品监督执法文书 封存扣押通知书存根 ( )药封扣通字( )第 号 ---------------------------------------------------------------------------- 被执行单位(人)：------------------------------------------------------------ 根据------------------------------------------------------------------------ 规定，该单位(人)-------------------------------------------------------物品 (封存扣押)于----------------------------，期限：-----------------------。 批准人：------------------------------------------------------------------- 批准时间：------------------年-------------月---------------日 执行人：------------------------------------------------------------------ 封存扣押时间：----------------年--------------月-----------------日 封存扣押期限：------------------------------------------------------------ 封存扣押地点：------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- 补表10-2 中华人民共和国药品监督执法文书 封存扣押通知书副本 ( )药封扣通字( )第 号 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------： 你单位(人)------------------------的下列-------------------经检查 -------------------------------------------------------------根据 ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------规定，予以 ------------------------------------。 1)封存扣押期限：----------------------天。 2)封存扣押地点：------------------------------------------------- 3)在封存扣押期间不准使用，销售或转移；不得改变其原有状态。 附：封存(扣押)物品清单一份。 被封存扣押单位(人)：--------------------------------------------- 见证人：姓名:------------------工作单位：------------------------ 执行人员：------------------------------------------------------ (印章) 记录员： 年 月 日 补表10-3 中华人民共和国药品监督执法文书 封存扣押通知书 ( )药封扣字( )第 号 ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------： 你单位(人)------------的下列------------------------------经检查 -------------------------------------------------------------根据 ----------------------------------------------------------------- -------------------------规定，予以封存。 1)封存扣押期限：----------------------------天。 2)封存扣押地点：------------------------------------------------ 3)在封存扣押期间不准使用，销售或转移；不得改变其原有状态。 附：封存(扣押)物品清单一份。 被封存扣押单位(人)：-------------------------------------------- 见证人：姓名:-----------------工作单位：------------------------ 执行人员：------------------------------------------------------ 记录员： (印章) 年 月 日 补表11 中华人民共和国药品监督执法文书 查封(扣押)物品清单 行政机关(印章) ---------------------------------------------------------------- 被查封扣押人：-------------------------------------------------- 序号 物品名称 数量 规格 金额 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 执行人员签字: ---------------------------- 年 月 日 被封存扣押人签字：--------------------- 年 月 日 见证人签字：-------------------------- 年 月 日 关于对《药品监督行政处罚程序》中执法文 书的修正与补充内容的说明 一、关于七种文书的修正说明： 1、《案件移送书》。原文书未能涵盖医疗器械的内容， 该文书修正后可涵盖大药品概念的全部内容。 2、《调查笔录》。原文书中的“案由”在执法工作填写 中不好表述，修正为案件名称为宜。“地址”的含义不清，修 正为“调查地址”比较明确。另外增加了“记录人”的内容。 3、《物品清单》。原文书中的“药品名称” 涵盖过窄， 修正为“物品名称”，修正一个字，即涵盖了医疗器械，也与 《物品清单》的文书名称对应。 4、《案件合议记录》。原文书中缺少合议记录的内容，修 正后为两页，可充分记录合议的内容。 5、《行政处罚决定书》。依据《行政诉讼法》第39条规定， 修正后增加了3个月内向人民法院起诉的内容。 6、《没收假劣药凭证》。将原文书中的“假劣药”、“假、 劣、非法药品”等内容去掉，并将“假劣药品清单”修正为“没 收清单”，使修正后的文书涵盖更广。 7、《销毁假劣药凭证》。将原文书中的“假劣药”、“假、 劣药品”内容去掉，并将“销毁清单”和“被销毁药品”修正为 “销毁清单”和“被销毁物品”，亦可使修正后的文书更广的涵 盖药品监督行政执法之内容。 二、关于十一种补充执法文书的说明： 1、《通知》。《通知》与《通知存根》两联使用。该文书是 我们药品监督行政部门在办理执法案件过程中对行政相对人作询 问调查，告知行政相对人权利时使用的文书。 2、《封条》。《药品监督行政处罚程序》(以下简称《处罚 程序》)第十九条虽然采用了四种执法文书，但对证据可能灭失、 或者以后难以取得的情况，还应增加封存措施。 3、《抽样学》。《处罚程序》第二十条中“应填写抽样单”。 《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)第二十九条也作出 了抽样的规定。如果在执行文书中无抽样单，会影响执法工作的顺 利进行。 4、《案件讨论全录》。《处罚程序》第二十四条第二款中“对 于重大、复杂的行政处罚案件应当由行政机关负责人集体讨论决定”。 我们认为，为了行政执法案卷的完整性行和严肃性，应增加该文书。 5、《责令(限期)改正通知书》。《处罚程序》第二十五条中“书 面责令当事人改正或限期改正。”为了充实该条的内容和便于执法中 具体操作，故而该文书。 6、《行政处罚强制执行申请书》。依据《处罚程序》第五十三 第二款，在向人民法院申请强制执行时，应有必要的方式，因此必须 增补该文书。 7、《药品监督执法案卷封皮》。依据《处罚程序》第五十四条 补充。 8、《案卷目录》。依据《处罚程序》第五十四条补充。 9、《听证委托代理书》。依据《行政处罚法》第四十二条第(5) 款增补该文书。 10、《封存、扣押通知书》。依据《条例》第三十一条的规定， 增补《封存、扣押通知书》及该文书的副本、存根一套三联式执法 文书。 11、《查封(扣押)物品清单》。该文书是与《查封、扣押通知 书》配套使用。 上述说明供参考。
关于重申实施医疗器械生产、经营企业监督管理办法有关问题的通知 | 药管械[2000]19号 | FGWJ-2000-10089 | 2000-07-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 国家药品监督管理局于2000年4月28日发出《关于实施医疗器械生产、经营企业监督 管理办法有关问题的通知》(国药管械［2000］170号)(下称“通知”)后，各地正在按通知 的要求安排落实，有些省市已将实施细则报送我司。现根据我司了解的情况，对有关问题重 申如下： 一、必须严格执行“通知”中的各项要求。凡在2000年4月20日(含当日)以后领取到 具有医疗器械生产或经营业务范围工商执照的企业，不符合《医疗器械监督管理条例》规定 程序领取许可证，或许可证的发放日期在营业执照的发放日期之后，其营业执照中的生产或 经营业务范围不能视为合法。 二、凡2000年4月20日(不含当日)以前已在工商行政管理部门取得医疗器械生产或经 营业务营业执照的企业，须按照“两办法”的规定，严格进行现场审查，经营企业的现场条 件应从严掌握，符合相关规定的方可发证。此类企业的申请，受理日期到2000年10月20 日截止。备案及审批发证工作于2000年12月31日前完成。 三、凡2000年4月20日(不含当日)以前已在工商行政管理部门取得医疗器械生产或经 营业务营业执照的企业，具备下列条件之一的，审查时，可以豁免企业现场审查： (一)已获得ISO9000质量体系认证证书的医疗器械生产或经营企业； (二)已通过国家药品监督管理局组织的企业质量体系考核的生产企业； (三)已拥有获得准产注册证产品的企业； (四)已获得产品生产许可证的生产企业(对实施产品生产许可证管理的产品)。 对于符合豁免企业现场检查条件的企业，在资料审查合格后可以发证。为配合对这些企 业的发证，请将符合豁免现场审查条件的企业数和名单尽快上报我司，我们将依此提供第一 批发放的证书。 四、自2001年1月1日起，所有医疗器械生产、经营企业必须具有药品监督管理部门 颁发的许可证或备案表和工商行政管理部门颁发的营业执照，方可继续从事医疗器械的生产 或经营。 至今为止，仍有部分省市尚未报送实施细则，影响我司对细则的审查工作。请没有上报 的省市尽快将实施细则报送我司。 五、以省、自治区、直辖市为单位，各单位应做好发放生产、经营企业许可证的统计分 析工作，每半年上报我司一次。对生产企业的统计分析应体现资产所有制性质、各类产品企 业数、一级法人数、二级法人企业数等。 对经营企业的统计分析应体现资产所有制性质、各类产品企业数、一级法人企业数、二 级法人企业数、与药品共同经营企业数、独立经营器械企业数等。 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年七月十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 国家药品监督管理局于2000年4月28日发出《关于实施医疗器械生产、经营企业监督 管理办法有关问题的通知》(国药管械［2000］170号)(下称“通知”)后，各地正在按通知 的要求安排落实，有些省市已将实施细则报送我司。现根据我司了解的情况，对有关问题重 申如下： 一、必须严格执行“通知”中的各项要求。凡在2000年4月20日(含当日)以后领取到 具有医疗器械生产或经营业务范围工商执照的企业，不符合《医疗器械监督管理条例》规定 程序领取许可证，或许可证的发放日期在营业执照的发放日期之后，其营业执照中的生产或 经营业务范围不能视为合法。 二、凡2000年4月20日(不含当日)以前已在工商行政管理部门取得医疗器械生产或经 营业务营业执照的企业，须按照“两办法”的规定，严格进行现场审查，经营企业的现场条 件应从严掌握，符合相关规定的方可发证。此类企业的申请，受理日期到2000年10月20 日截止。备案及审批发证工作于2000年12月31日前完成。 三、凡2000年4月20日(不含当日)以前已在工商行政管理部门取得医疗器械生产或经 营业务营业执照的企业，具备下列条件之一的，审查时，可以豁免企业现场审查： (一)已获得ISO9000质量体系认证证书的医疗器械生产或经营企业； (二)已通过国家药品监督管理局组织的企业质量体系考核的生产企业； (三)已拥有获得准产注册证产品的企业； (四)已获得产品生产许可证的生产企业(对实施产品生产许可证管理的产品)。 对于符合豁免企业现场检查条件的企业，在资料审查合格后可以发证。为配合对这些企 业的发证，请将符合豁免现场审查条件的企业数和名单尽快上报我司，我们将依此提供第一 批发放的证书。 四、自2001年1月1日起，所有医疗器械生产、经营企业必须具有药品监督管理部门 颁发的许可证或备案表和工商行政管理部门颁发的营业执照，方可继续从事医疗器械的生产 或经营。 至今为止，仍有部分省市尚未报送实施细则，影响我司对细则的审查工作。请没有上报 的省市尽快将实施细则报送我司。 五、以省、自治区、直辖市为单位，各单位应做好发放生产、经营企业许可证的统计分 析工作，每半年上报我司一次。对生产企业的统计分析应体现资产所有制性质、各类产品企 业数、一级法人数、二级法人企业数等。 对经营企业的统计分析应体现资产所有制性质、各类产品企业数、一级法人企业数、二 级法人企业数、与药品共同经营企业数、独立经营器械企业数等。 国家药品监督管理局医疗器械司 二○○○年七月十日
医疗器械生产企业质量体系考核办法（局令第22号） |  |  |  |  | 《医疗器械生产企业质量体系考核办法》于2000年4月29日经国家药品监督管理局局务会审议通过，现予发布，自2000年7月1日起施行。 二○○○年五月二十二日 医疗器械生产企业质量体系考核办法 第一条 为加强医疗器械管理，强化企业质量控制，保证病患者的人身安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 本办法适用于申请第二类、第三类医疗器械准产注册企业的审查及对企业的定期审查。 下列情况可视同已通过企业质量体系考核： (一)企业获得国务院药品监督管理部门认可的质量认证机构颁发的GB/T19001和 YY/T0287（或GB/T19002和YY/T0288）标准的质量体系认证证书，证书在有效期内的。 (二)已实施工业产品生产许可证的产品,其证书在有效期内的。 (三)已实施产品安全认证，企业持有的产品安全认证证书在有效期内的。 第三条 申请第二、三类医疗器械生产企业质量体系考核，均由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理并组织考核。 国家规定的部分三类医疗器械，由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理后，报国家药品监督管理局，由国家药品监督管理局组织考核。 部分三类医疗器械目录由国家药品监督管理局确定并公布。 质量体系的考核，可委托下一级药品监督管理部门或具有相应资格的第三方机构进行。质量体系考核结果由委托方负责。 第四条 企业在申请产品准产注册前，应填写《医疗器械生产企业质量体系考核申请书》（见附件1），向省级以上药品监督管理部门提出企业质量体系考核申请。 国家规定的部分三类医疗器械的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请的同时，向国家药品监督管理局提交被考核产品的《质量保证手册》和《程序文件》。 其它产品的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请前，应按《质量体系考核企业自查表》（见附件1的附表）进行自查，填写自查表。自查表填写内容应如实、准确，以备现场考核时查验。 第五条 对二类医疗器械，省、自治区、直辖市药品监督管理部门应对企业填写的《质量体系考核企业自查表》和提供的相关资料进行审核，经审核后签署意见，必要时可对申请企业进行现场查验。 对三类医疗器械，按本办法第三条执行后，质量体系考核申请和考核报告（见附件1、2）应在国家药品监督管理局备案正本（原件）一份。 第六条 考核人员至少应有一人经贯彻GB/T19001和YY/T0287标准的培训，并取得内审员或外审员的资格；考核人员至少由二人组成；确定的考核人员与被考核的企业应无经济利益联系。 第七条 质量体系现场考核，参照质量体系认证审核的方法；依据附件1自查表确定的内容进行考核，重点考核项目及判定规则为： ┌────┬──────────┬───────────────┐ │产品类别│ 重点考核项目 │ 考核结论 │ ├────┼──────────┼───────────────┤ │ │四.1、2 │1.重点考核项目全部合格，其它 │ │ ├──────────┤ 考核项目不符合项不超过五项, │ │ 三 │五.1、3 │ 判定为通过考核。 │ │ ├──────────┤2.重点考核项目有不合格，其它 │ │ │六 .1、2、3 │ 考核项目不符合项超过五项， │ │ ├──────────┤ 判定为整改后复核。 │ │ │七.1、2、3、9、10 │ │ │ ├──────────┤ │ │ 类 │八.1、2、6、7、8 │ │ │ ├──────────┤ │ │ │九.2、3、4、5 │ │ ├────┼──────────┼───────────────┤ │ │四.1 │1.重点考核项目全部合格，其它 │ │ ├──────────┤ 考核项目不符合项不超过五项，│ │ 二 │五、1、3 │ 判定为通过考核。 │ │ ├──────────┤2.重点考核项目有不合格，其它 │ │ │六.1 │ 考核项目不符合项超过五项， │ │ ├──────────┤ 判定为整改后复核。 │ │ │七.1、2 │ │ │ ├──────────┤ │ │ 类 │八.1、6、8 │ │ │ ├──────────┤ │ │ │九.2、3、4 │ │ └────┴──────────┴───────────────┘ 考核结论判定为“通过考核”的，对质量体系的评价和存在不合格项要如实陈述，对不合格项给出整改期限。不能如期完成整改的应作为“整改后复核”处理。 第八条 考核结论为“整改后复核”的，以“考核报告”的签署日起，企业必须在半年内完成整改并申请复核，逾期将取消申请准产注册资格。 第九条 企业产品质量体系考核以“考核报告”通过的签署日为准，其有效期为四年；在有效期内企业申请同类产品准产注册，不再进行考核（药品监督管理部门另有规定的除外）。 企业应定期进行质量体系自查，自查结果应按《质量体系考核企业自查表》的规定进行记录、归档。 省、自治区、直辖市药品监督管理部门定期对企业进行体系审查。 第十条 企业通过质量体系考核后，不按规定进行自查、不按质量体系要求组织生产的，经核实，由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门予以警告，并限期整改。 第十一条 本办法由国家药品监督管理局负责解释。 第十二条 本办法自2000年7月1日起施行。 （附件1）“医疗器械生产企业质量体系考核申请书” （附）“质量体系考核企业自查表” （附件2）“医疗器械生产企业质量体系考核报告” [ 附件1] 医疗器械生产企业质量体系考核申请书 本企业根据《医疗器械监督管理条例》中医疗器械注册管理办法要求，准备办理： 产品准产注册；现已按《医疗器械生产企业质量体系考核办法》做了准备，进行了质量体系自查，并保证填报内容真实，现申请质量体系考核。 附《质量体系考核企业自查表》一份。 （企业名称，法人代表签字） ______.______.______.____年__月__日（企业盖章） 质量体系考核企业自查表 一、企业基本情况 企业名称 经济性质 隶属关系 地 址 邮 编 电 话 传 真 法人代表 职 务 职 称 联 系 人 职 务 职 称 企 业 管 理 人 员 一 览 表 姓名 性别 年龄 文化程度 职务 职称 主管工作 主要产品 种类： 建厂日期 ： 占地面积 平方米 建筑 面积 中级职称 以上人数 固定资产 原值 上年医械 销售收入 平方米 职工总数 人 人 注册资金 万元 万元 上年医械总产值 万元 万元 质 量 情 况 (有无出口，国家质量抽查情况，试产期用户反映) 二、按照GB/T19000系列标准建立健全企业质量体系计划 1.是否准备按GB/T19001（或GB/T19002）；YY/T0287（或YY/T0288）标准建立健全本企业质量体系？ 是□ 否□ 2.企业打算在____年申请质量体系认证。或尚无计划。 3.企业有______人接受了GB/T19000系列标准及YY/T0288标准的培训。取得内审员证书的有______ 人。 4.企业通过质量体系认证的困难是： 费用问题 □ ； 无人指导 □； 管理水平低 □； 认识不够 □ ； 迫切性不大 □ 三、本次申请注册产品名称和报告适用范围 申请注册产品名称：___________________________。 本报告覆盖产品范围及名称：_______________________ 。 四、企业质量管理职责 1.与质量有关的管理、执行、验证工作人员是否规定了质量职责并形成文件。 有□无□ 2.企业的管理者代表是________ 。或未指定□ 3.能否提供企业质量体系组织结构图。 能□否□ 4.企业是否收集并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章，各级质量标准。 是□ 否□ 5.企业法人代表或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0287标准的培训。 是□否□ 五、设计控制 1.企业是否建立并保持设计控制和验证的形成文件的程序或相应要求。 是□否□ 2.在设计过程中是否进行了风险分析 是□ 否□ 3.是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件（包括产品技术文件清单） 是□ 否□ 4.是否保存了试产注册后该产品设计修改的记录。 是□否□ 六、采购控制 1.是否建立并保持控制采购过程的形成文件的程序。 是□ 否□ 2. 是否建立了申请准产注册产品主要采购内容清单，并确定了合格分承包方。 是□ 否□ 3.该产品的采购资料是否清楚、明确、齐全。 是□ 否□ 七、过程控制 1.是否确定了申请准产注册产品的关键过程和特殊过程（工序）并制定了相应的控制文件或作业指导书。 是□ 否□ 2.无菌医疗器械是否按照《无菌医疗器械生产管理规范》组织生产。 是□否□ 3.该产品所需的设备、工装、检验仪表是否具备，并能满足产品制造过程的要求。 是□ 否□ 4.参加该产品的施工制造人员是否具备相应资格或经过针对性的培训。 是□否□ 5.是否确定了该产品过程检验的内容、规程和记录。 是□ 否□ 6. 是否对该产品要求的作业环境，产品清洁作出规定。 是□否□ 7. 是否建立了用于该产品安装、查验的技术资料和接受准则。 是□ 否□ 8. 是否规定了过程控制中应形成的记录。 是□ 否□ 9. 是否对该产品的可追溯性范围和程度进行了确定。（材料、元件、过程和去向）。 是□ 否□ 10、现场能否看到产品标识（包括最终产品的标签）及检验试验状态的标识。 是□ 否□ 八、产品检验和试验 1. 是否设有专职的检验试验机构，并规定了其职责和权限。对有源医疗器械和植入性医疗器械是否记录了检验人员身份。 是□ 否□ 2. 是否建立了进行检验和试验，形成文件的程序。 是□否□ 3. 是否进行进货检验和验证。 是□ 否□ 列出进货检验和验证规程、名称______________________________ ___________________________________________________。 4. 是否进行过程检验。 是□ 否□ 列出过程检验的检验规程、名称______________________________ _____________________________________________________。 5. 最终产品的检验试验是否覆盖了该产品的技术标准全部出厂检验项目。 是□ 否□ 6. 上述检验试验记录及最近一次型式试验报告是否保存。 是□ 否□ 7. 企业有无相应的测试设备。 是□ 否□ 8. 企业是否建立并实施了对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护的规定文件。 是□ 否□ 九、其它方面 1. 企业是否定期对产品质量及质量管理工作进行审核，评审和评价。 是□ 否□ 2. 是否保留了前款评价活动的记录。 是□ 否□ 3. 是否对不合格品如何评价处理作出规定。 是□ 否□ 4. 是否按一定程序处理顾客投诉并保留记录。 是□ 否□ 5. 有无实施纠正和预防措施的规定文件。 是□ 否□ 十、省级主管部门对企业自查结果的审核意见： 年 月 日 （主管部门盖章） [ 附件2 ] 医疗器械生产企业质量体系考核报告 一、考核组成员 姓名 工作单位 职务 职称 备注 二、被考核方主要现场人员 姓名 职务 所在职能部门 职称 三、考核日期：__________________ 四、考核结论和建议 1）对企业质量体系的基本评价。 2）对主要不合格内容的陈述。 3）考核结论（建议通过考核，建议整改后复核）。 4）考核组长签字 日期 五、企业法人代表意见 企业法人代表签字 ________日期________ | 《医疗器械生产企业质量体系考核办法》于2000年4月29日经国家药品监督管理局局务会审议通过，现予发布，自2000年7月1日起施行。 二○○○年五月二十二日 医疗器械生产企业质量体系考核办法 第一条 为加强医疗器械管理，强化企业质量控制，保证病患者的人身安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。 第二条 本办法适用于申请第二类、第三类医疗器械准产注册企业的审查及对企业的定期审查。 下列情况可视同已通过企业质量体系考核： (一)企业获得国务院药品监督管理部门认可的质量认证机构颁发的GB/T19001和 YY/T0287（或GB/T19002和YY/T0288）标准的质量体系认证证书，证书在有效期内的。 (二)已实施工业产品生产许可证的产品,其证书在有效期内的。 (三)已实施产品安全认证，企业持有的产品安全认证证书在有效期内的。 第三条 申请第二、三类医疗器械生产企业质量体系考核，均由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理并组织考核。 国家规定的部分三类医疗器械，由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理后，报国家药品监督管理局，由国家药品监督管理局组织考核。 部分三类医疗器械目录由国家药品监督管理局确定并公布。 质量体系的考核，可委托下一级药品监督管理部门或具有相应资格的第三方机构进行。质量体系考核结果由委托方负责。 第四条 企业在申请产品准产注册前，应填写《医疗器械生产企业质量体系考核申请书》（见附件1），向省级以上药品监督管理部门提出企业质量体系考核申请。 国家规定的部分三类医疗器械的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请的同时，向国家药品监督管理局提交被考核产品的《质量保证手册》和《程序文件》。 其它产品的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请前，应按《质量体系考核企业自查表》（见附件1的附表）进行自查，填写自查表。自查表填写内容应如实、准确，以备现场考核时查验。 第五条 对二类医疗器械，省、自治区、直辖市药品监督管理部门应对企业填写的《质量体系考核企业自查表》和提供的相关资料进行审核，经审核后签署意见，必要时可对申请企业进行现场查验。 对三类医疗器械，按本办法第三条执行后，质量体系考核申请和考核报告（见附件1、2）应在国家药品监督管理局备案正本（原件）一份。 第六条 考核人员至少应有一人经贯彻GB/T19001和YY/T0287标准的培训，并取得内审员或外审员的资格；考核人员至少由二人组成；确定的考核人员与被考核的企业应无经济利益联系。 第七条 质量体系现场考核，参照质量体系认证审核的方法；依据附件1自查表确定的内容进行考核，重点考核项目及判定规则为： ┌────┬──────────┬───────────────┐ │产品类别│ 重点考核项目 │ 考核结论 │ ├────┼──────────┼───────────────┤ │ │四.1、2 │1.重点考核项目全部合格，其它 │ │ ├──────────┤ 考核项目不符合项不超过五项, │ │ 三 │五.1、3 │ 判定为通过考核。 │ │ ├──────────┤2.重点考核项目有不合格，其它 │ │ │六 .1、2、3 │ 考核项目不符合项超过五项， │ │ ├──────────┤ 判定为整改后复核。 │ │ │七.1、2、3、9、10 │ │ │ ├──────────┤ │ │ 类 │八.1、2、6、7、8 │ │ │ ├──────────┤ │ │ │九.2、3、4、5 │ │ ├────┼──────────┼───────────────┤ │ │四.1 │1.重点考核项目全部合格，其它 │ │ ├──────────┤ 考核项目不符合项不超过五项，│ │ 二 │五、1、3 │ 判定为通过考核。 │ │ ├──────────┤2.重点考核项目有不合格，其它 │ │ │六.1 │ 考核项目不符合项超过五项， │ │ ├──────────┤ 判定为整改后复核。 │ │ │七.1、2 │ │ │ ├──────────┤ │ │ 类 │八.1、6、8 │ │ │ ├──────────┤ │ │ │九.2、3、4 │ │ └────┴──────────┴───────────────┘ 考核结论判定为“通过考核”的，对质量体系的评价和存在不合格项要如实陈述，对不合格项给出整改期限。不能如期完成整改的应作为“整改后复核”处理。 第八条 考核结论为“整改后复核”的，以“考核报告”的签署日起，企业必须在半年内完成整改并申请复核，逾期将取消申请准产注册资格。 第九条 企业产品质量体系考核以“考核报告”通过的签署日为准，其有效期为四年；在有效期内企业申请同类产品准产注册，不再进行考核（药品监督管理部门另有规定的除外）。 企业应定期进行质量体系自查，自查结果应按《质量体系考核企业自查表》的规定进行记录、归档。 省、自治区、直辖市药品监督管理部门定期对企业进行体系审查。 第十条 企业通过质量体系考核后，不按规定进行自查、不按质量体系要求组织生产的，经核实，由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门予以警告，并限期整改。 第十一条 本办法由国家药品监督管理局负责解释。 第十二条 本办法自2000年7月1日起施行。 （附件1）“医疗器械生产企业质量体系考核申请书” （附）“质量体系考核企业自查表” （附件2）“医疗器械生产企业质量体系考核报告” [ 附件1] 医疗器械生产企业质量体系考核申请书 本企业根据《医疗器械监督管理条例》中医疗器械注册管理办法要求，准备办理： 产品准产注册；现已按《医疗器械生产企业质量体系考核办法》做了准备，进行了质量体系自查，并保证填报内容真实，现申请质量体系考核。 附《质量体系考核企业自查表》一份。 （企业名称，法人代表签字） ______.______.______.____年__月__日（企业盖章） 质量体系考核企业自查表 一、企业基本情况 企业名称 经济性质 隶属关系 地 址 邮 编 电 话 传 真 法人代表 职 务 职 称 联 系 人 职 务 职 称 企 业 管 理 人 员 一 览 表 姓名 性别 年龄 文化程度 职务 职称 主管工作 主要产品 种类： 建厂日期 ： 占地面积 平方米 建筑 面积 中级职称 以上人数 固定资产 原值 上年医械 销售收入 平方米 职工总数 人 人 注册资金 万元 万元 上年医械总产值 万元 万元 质 量 情 况 (有无出口，国家质量抽查情况，试产期用户反映) 二、按照GB/T19000系列标准建立健全企业质量体系计划 1.是否准备按GB/T19001（或GB/T19002）；YY/T0287（或YY/T0288）标准建立健全本企业质量体系？ 是□ 否□ 2.企业打算在____年申请质量体系认证。或尚无计划。 3.企业有______人接受了GB/T19000系列标准及YY/T0288标准的培训。取得内审员证书的有______ 人。 4.企业通过质量体系认证的困难是： 费用问题 □ ； 无人指导 □； 管理水平低 □； 认识不够 □ ； 迫切性不大 □ 三、本次申请注册产品名称和报告适用范围 申请注册产品名称：___________________________。 本报告覆盖产品范围及名称：_______________________ 。 四、企业质量管理职责 1.与质量有关的管理、执行、验证工作人员是否规定了质量职责并形成文件。 有□无□ 2.企业的管理者代表是________ 。或未指定□ 3.能否提供企业质量体系组织结构图。 能□否□ 4.企业是否收集并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章，各级质量标准。 是□ 否□ 5.企业法人代表或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0287标准的培训。 是□否□ 五、设计控制 1.企业是否建立并保持设计控制和验证的形成文件的程序或相应要求。 是□否□ 2.在设计过程中是否进行了风险分析 是□ 否□ 3.是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件（包括产品技术文件清单） 是□ 否□ 4.是否保存了试产注册后该产品设计修改的记录。 是□否□ 六、采购控制 1.是否建立并保持控制采购过程的形成文件的程序。 是□ 否□ 2. 是否建立了申请准产注册产品主要采购内容清单，并确定了合格分承包方。 是□ 否□ 3.该产品的采购资料是否清楚、明确、齐全。 是□ 否□ 七、过程控制 1.是否确定了申请准产注册产品的关键过程和特殊过程（工序）并制定了相应的控制文件或作业指导书。 是□ 否□ 2.无菌医疗器械是否按照《无菌医疗器械生产管理规范》组织生产。 是□否□ 3.该产品所需的设备、工装、检验仪表是否具备，并能满足产品制造过程的要求。 是□ 否□ 4.参加该产品的施工制造人员是否具备相应资格或经过针对性的培训。 是□否□ 5.是否确定了该产品过程检验的内容、规程和记录。 是□ 否□ 6. 是否对该产品要求的作业环境，产品清洁作出规定。 是□否□ 7. 是否建立了用于该产品安装、查验的技术资料和接受准则。 是□ 否□ 8. 是否规定了过程控制中应形成的记录。 是□ 否□ 9. 是否对该产品的可追溯性范围和程度进行了确定。（材料、元件、过程和去向）。 是□ 否□ 10、现场能否看到产品标识（包括最终产品的标签）及检验试验状态的标识。 是□ 否□ 八、产品检验和试验 1. 是否设有专职的检验试验机构，并规定了其职责和权限。对有源医疗器械和植入性医疗器械是否记录了检验人员身份。 是□ 否□ 2. 是否建立了进行检验和试验，形成文件的程序。 是□否□ 3. 是否进行进货检验和验证。 是□ 否□ 列出进货检验和验证规程、名称______________________________ ___________________________________________________。 4. 是否进行过程检验。 是□ 否□ 列出过程检验的检验规程、名称______________________________ _____________________________________________________。 5. 最终产品的检验试验是否覆盖了该产品的技术标准全部出厂检验项目。 是□ 否□ 6. 上述检验试验记录及最近一次型式试验报告是否保存。 是□ 否□ 7. 企业有无相应的测试设备。 是□ 否□ 8. 企业是否建立并实施了对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护的规定文件。 是□ 否□ 九、其它方面 1. 企业是否定期对产品质量及质量管理工作进行审核，评审和评价。 是□ 否□ 2. 是否保留了前款评价活动的记录。 是□ 否□ 3. 是否对不合格品如何评价处理作出规定。 是□ 否□ 4. 是否按一定程序处理顾客投诉并保留记录。 是□ 否□ 5. 有无实施纠正和预防措施的规定文件。 是□ 否□ 十、省级主管部门对企业自查结果的审核意见： 年 月 日 （主管部门盖章） [ 附件2 ] 医疗器械生产企业质量体系考核报告 一、考核组成员 姓名 工作单位 职务 职称 备注 二、被考核方主要现场人员 姓名 职务 所在职能部门 职称 三、考核日期：__________________ 四、考核结论和建议 1）对企业质量体系的基本评价。 2）对主要不合格内容的陈述。 3）考核结论（建议通过考核，建议整改后复核）。 4）考核组长签字 日期 五、企业法人代表意见 企业法人代表签字 ________日期________
关于设区的市级药品监督管理局刻制医疗器械注册专用章的通知 | 国药管械[2000]176号 | FGWJ-2000-10010 | 2000-04-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据国务院发布的《医疗器械监督管理条例》和我局发布的《医疗器械注册管理办法》， 境内企业生产的第一类医疗器械产品须在设区的市级药品监督管理部门办理注册。为便于 工作，现将刻制设区的市级医疗注册专用章的要求通知如下： 一、设区的市级医疗器械注册专用章的式样全国统一，外径45mm,内径42mm。 二、“医疗器械注册专用章”为圆形，中间五角星，上半圆沿弧是该省市药品监督管理 机构的名称（X省X市药品监督管理局），五角星下是“医疗器械注册专用章”字样（平行 两行排列）。具体式样参照国家药品监督管理局医疗器械注册专用章（见附件）。 三、“医疗器械注册专用章”由设区的市级药品监督管理部门按本通知的要求自行刻 制，刻制后印章式样报所在地省级药品监督管理部门备案。 四、请各省级药品监督管理部门向辖区内的市级药品监督部门转发本通知，并负责落 实“医疗器械注册专用章”的刻制工作，以省为单位，将收齐备案的印章式样报我局医疗 器械司备案。 特此通知 附件：国家药品监督管理局“医疗器械注册专用章”式样 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年四月三十日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局： 根据国务院发布的《医疗器械监督管理条例》和我局发布的《医疗器械注册管理办法》， 境内企业生产的第一类医疗器械产品须在设区的市级药品监督管理部门办理注册。为便于 工作，现将刻制设区的市级医疗注册专用章的要求通知如下： 一、设区的市级医疗器械注册专用章的式样全国统一，外径45mm,内径42mm。 二、“医疗器械注册专用章”为圆形，中间五角星，上半圆沿弧是该省市药品监督管理 机构的名称（X省X市药品监督管理局），五角星下是“医疗器械注册专用章”字样（平行 两行排列）。具体式样参照国家药品监督管理局医疗器械注册专用章（见附件）。 三、“医疗器械注册专用章”由设区的市级药品监督管理部门按本通知的要求自行刻 制，刻制后印章式样报所在地省级药品监督管理部门备案。 四、请各省级药品监督管理部门向辖区内的市级药品监督部门转发本通知，并负责落 实“医疗器械注册专用章”的刻制工作，以省为单位，将收齐备案的印章式样报我局医疗 器械司备案。 特此通知 附件：国家药品监督管理局“医疗器械注册专用章”式样 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年四月三十日
关于实施医疗器械生产、经营企业监督管理办法有关问题的通知 【失效】 | 国药管械[2000]170号 | FGWJ-2000-10276 | 2000-04-28 | 法规文件 / 规范性文件 | （说明：相关工作已完成） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 根据《医疗器械监督管理条例》规定，对医疗器械生产、经营企业实行备案、审批制度。这是一项涉及面广、政策性强的全新工作，是实施医疗器械监督管理的一项重要的基础性工作。为此，我局于2000年4月10日颁布了《医疗器械生产企业监督管理办法》和《医疗器械经营企业监督管理办法》（以下简称“两办法”）。各级药品监督管理部门要予以高度重视，认真学习、领会、宣传“两办法”精神，结合本地区的实际，精心布置，周密安排，把实施“两办法”这项工作做深、做细、做好。现将“两办法”实施中的有关问题通知如下： 一、关于新开办的医疗器械生产或经营企业问题 《医疗器械监督管理条例》中规定，开办第二类、第三类医疗器械生产企业或经营企业，应先经省、自治区、直辖市药品监督管理部门审查批准，并发给《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。无上述许可证的，工商行政管理部门不得发给营业执照。2000年4月20日起，凡新开办上述生产或经营的企业，均须按此规定履行审批办证手续。凡2000年4月20日（含当日）以后领取到具有医疗器械生产或经营业务范围营业执照的企业，如不具有依据“两办法”审批发放的上述许可证，或许可证的发放日期在营业执照的发放日期之后，均不符合《医疗器械监督管理条例》的规定，其营业执照中的医疗器械生产或经营业务范围不能视为合法生产或经营的凭证。新开办第一类医疗器械生产或经营企业，须办理备案手续，取得有效备案表。 二、关于“两办法”实施前已开办的医疗器械生产或经营企业问题 凡2000年4月20日（不合当日）以前已在工商行政管理部门取得具有医疗器械生产或经营业务范围的营业执照的企业，须按照“两办法”的规定，补办相应的医疗器械生产或经营资格的备案或审批发许可证的手续。对此类企业的申请，受理日期到2000年10月20日截止。备案及审批发证工作应于2000年12月31日前全部完成。在此期间，凡未收到审查不合格通知的企业，仍可按营业执照中规定的医疗器械业务范围，从事生产或经营。 审查时，具有下列条件之一的，可以豁免企业现场检查： （一）已获得ISO9000质量体系认证证书的医疗器械生产或经营企业； （二）已通过国家药品监督管理局组织的企业质量体系考核的生产企业； （三）已拥有获得准产注册证产品的生产企业； （四）已获得产品生产许可证的生产企业（对实施产品生产许可证管理的产品）。 对于审查中发现不符合“两办法”中的资格条件的企业，各地药品监督管理部门须及时向企业发出驳回申请的通知，并告知相应的工商行政管理部门。 三、关于企业资格认可实施细则问题 请各地根据“两办法”中对企业开办条件的规定，抓紧研究制定企业资格认可实施细则，规范审批程序，并于2000年7月10日前将实施细则报我局备案，方可颁布执行。 对于因企业资格认可实施细则尚未颁布而无法审批且已受理申请的，凡属2000年4月20日以后新开办的企业，须告企业暂缓审批，待实施细则颁布执行后，实施审批；凡属2000年4月20日以前已合法生产或经营的企业，按本通知第二条，仍可继续从事生产或经营。 四、关于需要特殊管理的医疗器械品种的企业资格审批问题 （一）根据《工商投资领域制止重复建设目录》（国家经济贸易委员会第14号令）第83、84、85项的规定，制止重复建设一次性注射器、一次性输液器和一次性输血器生产项目。对上述产品已实行产品生产许可证的特殊管理，各省级药品监督管理部门不得受理1999年9月1日以后新建或转产企业的《医疗器械生产企业许可证》的申请，不得发放《医疗器械生产企业许可证》。对在此之前已取得产品生产许可证的生产企业，应补办《医疗器械生产企业许可证》。补办企业许可证时，除应持有工商行政管理部门核发的营业执照外，还应持有国家主管部门核发的产品生产许可证和国家药品监督管理局核发的医疗器械注册证。 （二）对仿真式性辅助器具的生产和经营，我局将专门制定管理办法，在此之前，各地暂缓受理企业申请。 五、自2001年1月1日起，所有医疗器械生产、经营企业必须具有药品监督管理部门颁发的许可证或备案表和工商行政管理部门颁发的营业执照，方可继续从事医疗器械的生产或经营。 六、医疗器械生产企业、经营企业许可证和备案表由国家药品监督管理局统一印制。 七、各地须严格按“两办法”的规定实施审批。2000年12月31日以前，我局将对部分地区进行检查，对于医疗器械生产和经营秩序整顿效果不明显的省份，将采取必要的措施，包括收回已发放的许可证。 国家药品监督管理局 二○○○年四月二十八日 | （说明：相关工作已完成） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 根据《医疗器械监督管理条例》规定，对医疗器械生产、经营企业实行备案、审批制度。这是一项涉及面广、政策性强的全新工作，是实施医疗器械监督管理的一项重要的基础性工作。为此，我局于2000年4月10日颁布了《医疗器械生产企业监督管理办法》和《医疗器械经营企业监督管理办法》（以下简称“两办法”）。各级药品监督管理部门要予以高度重视，认真学习、领会、宣传“两办法”精神，结合本地区的实际，精心布置，周密安排，把实施“两办法”这项工作做深、做细、做好。现将“两办法”实施中的有关问题通知如下： 一、关于新开办的医疗器械生产或经营企业问题 《医疗器械监督管理条例》中规定，开办第二类、第三类医疗器械生产企业或经营企业，应先经省、自治区、直辖市药品监督管理部门审查批准，并发给《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。无上述许可证的，工商行政管理部门不得发给营业执照。2000年4月20日起，凡新开办上述生产或经营的企业，均须按此规定履行审批办证手续。凡2000年4月20日（含当日）以后领取到具有医疗器械生产或经营业务范围营业执照的企业，如不具有依据“两办法”审批发放的上述许可证，或许可证的发放日期在营业执照的发放日期之后，均不符合《医疗器械监督管理条例》的规定，其营业执照中的医疗器械生产或经营业务范围不能视为合法生产或经营的凭证。新开办第一类医疗器械生产或经营企业，须办理备案手续，取得有效备案表。 二、关于“两办法”实施前已开办的医疗器械生产或经营企业问题 凡2000年4月20日（不合当日）以前已在工商行政管理部门取得具有医疗器械生产或经营业务范围的营业执照的企业，须按照“两办法”的规定，补办相应的医疗器械生产或经营资格的备案或审批发许可证的手续。对此类企业的申请，受理日期到2000年10月20日截止。备案及审批发证工作应于2000年12月31日前全部完成。在此期间，凡未收到审查不合格通知的企业，仍可按营业执照中规定的医疗器械业务范围，从事生产或经营。 审查时，具有下列条件之一的，可以豁免企业现场检查： （一）已获得ISO9000质量体系认证证书的医疗器械生产或经营企业； （二）已通过国家药品监督管理局组织的企业质量体系考核的生产企业； （三）已拥有获得准产注册证产品的生产企业； （四）已获得产品生产许可证的生产企业（对实施产品生产许可证管理的产品）。 对于审查中发现不符合“两办法”中的资格条件的企业，各地药品监督管理部门须及时向企业发出驳回申请的通知，并告知相应的工商行政管理部门。 三、关于企业资格认可实施细则问题 请各地根据“两办法”中对企业开办条件的规定，抓紧研究制定企业资格认可实施细则，规范审批程序，并于2000年7月10日前将实施细则报我局备案，方可颁布执行。 对于因企业资格认可实施细则尚未颁布而无法审批且已受理申请的，凡属2000年4月20日以后新开办的企业，须告企业暂缓审批，待实施细则颁布执行后，实施审批；凡属2000年4月20日以前已合法生产或经营的企业，按本通知第二条，仍可继续从事生产或经营。 四、关于需要特殊管理的医疗器械品种的企业资格审批问题 （一）根据《工商投资领域制止重复建设目录》（国家经济贸易委员会第14号令）第83、84、85项的规定，制止重复建设一次性注射器、一次性输液器和一次性输血器生产项目。对上述产品已实行产品生产许可证的特殊管理，各省级药品监督管理部门不得受理1999年9月1日以后新建或转产企业的《医疗器械生产企业许可证》的申请，不得发放《医疗器械生产企业许可证》。对在此之前已取得产品生产许可证的生产企业，应补办《医疗器械生产企业许可证》。补办企业许可证时，除应持有工商行政管理部门核发的营业执照外，还应持有国家主管部门核发的产品生产许可证和国家药品监督管理局核发的医疗器械注册证。 （二）对仿真式性辅助器具的生产和经营，我局将专门制定管理办法，在此之前，各地暂缓受理企业申请。 五、自2001年1月1日起，所有医疗器械生产、经营企业必须具有药品监督管理部门颁发的许可证或备案表和工商行政管理部门颁发的营业执照，方可继续从事医疗器械的生产或经营。 六、医疗器械生产企业、经营企业许可证和备案表由国家药品监督管理局统一印制。 七、各地须严格按“两办法”的规定实施审批。2000年12月31日以前，我局将对部分地区进行检查，对于医疗器械生产和经营秩序整顿效果不明显的省份，将采取必要的措施，包括收回已发放的许可证。 国家药品监督管理局 二○○○年四月二十八日
关于发布《麻醉机》医药行业标准的通知 | 国药管械[2000]288号 | FGWJ-2000-10009 | 2000-04-24 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化归口单位： 《麻醉机》医药行业标准已审定通过，现予发布。此项行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY 0320-2000 麻醉机(代替GB 11246-89) 以上标准自2000年10月25日起实施。 国家药品监督管理局 二○○○年四月二十四日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化归口单位： 《麻醉机》医药行业标准已审定通过，现予发布。此项行业标准的编号、名称及实施日期如下： YY 0320-2000 麻醉机(代替GB 11246-89) 以上标准自2000年10月25日起实施。 国家药品监督管理局 二○○○年四月二十四日
医疗器械分类规则（局令第15号）【废止】 |  | FGWJ-2000-10377 | 2000-04-05 |  | 《医疗器械分类规则》于2000年2月17日经国家药品监督管理局局务会审议通过，现予发布。自2000年4月10日起施行。 二○○○年四月五日 医疗器械分类规则 第一条 为规范医疗器械分类，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规则。 第二条 医疗器械是指：单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需的软件。其使用目的是： （一）疾病的预防、诊断、治疗、监护或者缓解。 （二）损伤或残疾的诊断、治疗、监护、缓解或者补偿。 （三）解剖或生理过程的研究、替代或者调节。 （四）妊娠控制。 其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或代谢的手段获得，但可能有这些手段参与并起一定辅助作用。 第三条 本规则用于指导《医疗器械分类目录》的制定和确定新的产品注册类别。 第四条 确定医疗器械分类，应依据医疗器械的结构特征、医疗器械使用形式和医疗器械使用状况三方面的情况进行综合判定。 医疗器械分类的具体判定可以依据《医疗器械分类判定表》（见附件）进行。 第五条 医疗器械分类判定的依据 （一）医疗器械结构特征 医疗器械的结构特征分为：有源医疗器械和无源医疗器械。 （二）医疗器械使用形式 根据不同的预期目的，将医疗器械归入一定的使用形式。其中： 1.无源器械的使用形式有：药液输送保存器械；改变血液、体液器械；医用敷料；外科器械；重复使用外科器械；一次性无菌器械；植入器械；避孕和计划生育器械；消毒清洁器械；护理器械、体外诊断试剂、其他无源接触或无源辅助器械等。 2.有源器械的使用形式有：能量治疗器械；诊断监护器械；输送体液器械；电离辐射器械；实验室仪器设备、医疗消毒设备；其他有源器械或有源辅助设备等。 （三）医疗器械使用状态 根据使用中对人体产生损伤的可能性、对医疗效果的影响，医疗器械使用状况可分为接触或进入人体器械和非接触人体器械，具体可分为： 1.接触或进入人体器械 (1)使用时限分为：暂时使用；短期使用；长期使用。 (2)接触人体的部位分为：皮肤或腔道；创伤或体内组织；血液循环系统或中枢神经系统。 (3)有源器械失控后造成的损伤程度分为：轻微损伤；损伤；严重损伤。 2.非接触人体器械 对医疗效果的影响，其程度分为：基本不影响；有间接影响；有重要影响。 第六条 实施医疗器械分类的判定原则 （一）实施医疗器械分类，应根据分类判定表进行。 （二）医疗器械分类判定主要依据其预期使用目的和作用进行。同一产品如果使用目的和作用方式不同，分类应该分别判定。 （三）与其他医疗器械联合使用的医疗器械，应分别进行分类；医疗器械的附件分类应与其配套的主机分离，根据附件的情况单独分类。 （四）作用于人体几个部位的医疗器械，根据风险高的使用形式、使用状态进行分类。 （五）控制医疗器械功能的软件与该医疗器械按照同一类别进行分类。 （六）如果一个医疗器械可以适用二个分类，应采取最高的分类。 （七）监控或影响医疗器械主要功能的产品，其分类与被监控和影响器械的分类一致。 （八）国家药品监督管理局根据工作需要，对需进行专门监督管理的医疗器械可以调整其分类。 第七条 国家药品监督管理局主管医疗器械分类工作。依据《医疗器械分类目录》不能确定医疗器械分类时，由省级药品监督管理部门根据《医疗器械分类规则》进行预先分类，并报国家药品监督管理局核定。 第八条 本规则下列用语的含义是： （一）预期目的：指产品说明、标签或宣传资料载明的，使用医疗器械应当取得的作用。 （二）风险：导致人体受伤害的危险发生的可能性及伤害的严重程度。 （三）使用期限： 1．暂时：器械预期的连续使用时间在24小时以内； 2．短期：器械预期的连续使用时间在24小时以上30日以内； 3．长期：器械预期的连续使用时间超过30日； 4．连续使用时间：器械按预期目的，没有间断地实际发生作用的时间。 （四）使用部位和器械： 1．非接触器械：不直接或间接接触患者的器械； 2．表面接触器械：包括与以下部位接触的器械： （1）皮肤：仅接触未受损皮肤表面的器械； （2）粘膜：与粘膜接触的器械； （3）损伤表面：与伤口或其它损伤体表接触的器械。 3．外科侵入器械：借助外科手术，器械全部或部分通过体表侵入体内，接触包括下列部位的器械： （1）血管：侵入血管与血路上某一点接触；作为管路向血管系统输入的器械； （2）组织/骨/牙质：侵入组织、骨和牙髓/牙质系统的器械和材料； （3）血液循环：接触血液循环系统的器械。 （五）植入器械：任何借助外科手术，器械全部或者部分进入人体或自然腔道中；在手术过程结束后长期留在体内，或者这些器械部分留在体内至少30天以上，这些器械被认为是植入器械。 （六）有源器械：任何依靠电能或其它能源而不是直接由人体或重力产生的能源来发挥其功能的医疗器械。 （七）重复使用外科器械：指器械用于外科手术中进行切、割、钻、锯、抓、刮、钳、抽、夹或类似的手术过程，不连接任何有源器械，通过一定的处理可以重新使用的器械。 （八）中枢循环系统：指人体血液循环中的肺动脉、主动脉、冠状动脉、颈动脉、脑动脉、心脏静脉、上大腔静脉、下大腔静脉。 （九）中枢神经系统：指大脑、脑膜、脊髓。 第九条 本规则由国家药品监督管理局负责解释。 第十条 本规则自2000年4月10日起执行。 附件：医疗器械分类判定表 附件：医疗器械分类判定表 医疗器械分类判定表 接 触 或 进 入 人 体 器 械 A 无 源 器 械 A 使用形式 暂时使用 -1 短期使用 -2 长期使用 -3 皮肤/腔道 创伤/组织 血循环/中枢 皮肤/腔道 创伤/组织 血循环/中枢 皮肤/腔道 创伤/组织 血循环/中枢 1 药液输送保存器械 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 用于改变血液体液器械 － － 3 － － 3 － － 3 3 医用敷料 1 2 2 1 2 2 － － － 4 外科器械(侵入) 1 2 3 2 2 3 2 3 3 5 重复使用外科手术器械 1 1 2 － － － － － － 6 一次性无菌外科器械 1 2 3 2 3 3 2 3 3 7 植入器械 － － － － － － 3 3 3 8 避孕计生器械 2 2 3 2 3 3 3 3 3 9 消毒清洁器械 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 其他无源接触器械 1 2 3 2 2 3 2 3 3 有 源 器 械 B 使用形式 轻微损伤 -1 损伤 -2 严重损伤 -3 1 能量治疗器械 2 2 3 2 诊断监护仪器 2 2 3 3 输送体液装置 2 3 3 4 电离辐射器械 2 3 3 5 其他一般有源器械 2 2 － 非 接 触 人 体 器 械 B 无源器械 A 使用形式 基本不影响 -1 有间接影响 -2 间接重要影响 -3 1 护理设备 1 2 － 2 体外诊断试剂 1 2 3 3 其他辅助器械 1 2 － 有源器械 B 使用形式 基本不影响 -1 有间接影响 -2 间接重要影响 -3 1 实验室仪器设备 1 2 － 2 消毒设备 1 2 － 3 其他辅助设备 1 2 － 使用说明 ： 1.本表作为医疗器械分类规则的附件，用于具体产品的分类。表中符号"－＂ 表示没有这种分类。 2.标题栏中的数字或者符号是此栏目的代号。人体部位的代号依次分别 可用：“1”“2”“3”等。例如：某无源短期接触组织外科侵入器械 代号为：AA4-22。 | 《医疗器械分类规则》于2000年2月17日经国家药品监督管理局局务会审议通过，现予发布。自2000年4月10日起施行。 二○○○年四月五日 医疗器械分类规则 第一条 为规范医疗器械分类，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规则。 第二条 医疗器械是指：单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需的软件。其使用目的是： （一）疾病的预防、诊断、治疗、监护或者缓解。 （二）损伤或残疾的诊断、治疗、监护、缓解或者补偿。 （三）解剖或生理过程的研究、替代或者调节。 （四）妊娠控制。 其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或代谢的手段获得，但可能有这些手段参与并起一定辅助作用。 第三条 本规则用于指导《医疗器械分类目录》的制定和确定新的产品注册类别。 第四条 确定医疗器械分类，应依据医疗器械的结构特征、医疗器械使用形式和医疗器械使用状况三方面的情况进行综合判定。 医疗器械分类的具体判定可以依据《医疗器械分类判定表》（见附件）进行。 第五条 医疗器械分类判定的依据 （一）医疗器械结构特征 医疗器械的结构特征分为：有源医疗器械和无源医疗器械。 （二）医疗器械使用形式 根据不同的预期目的，将医疗器械归入一定的使用形式。其中： 1.无源器械的使用形式有：药液输送保存器械；改变血液、体液器械；医用敷料；外科器械；重复使用外科器械；一次性无菌器械；植入器械；避孕和计划生育器械；消毒清洁器械；护理器械、体外诊断试剂、其他无源接触或无源辅助器械等。 2.有源器械的使用形式有：能量治疗器械；诊断监护器械；输送体液器械；电离辐射器械；实验室仪器设备、医疗消毒设备；其他有源器械或有源辅助设备等。 （三）医疗器械使用状态 根据使用中对人体产生损伤的可能性、对医疗效果的影响，医疗器械使用状况可分为接触或进入人体器械和非接触人体器械，具体可分为： 1.接触或进入人体器械 (1)使用时限分为：暂时使用；短期使用；长期使用。 (2)接触人体的部位分为：皮肤或腔道；创伤或体内组织；血液循环系统或中枢神经系统。 (3)有源器械失控后造成的损伤程度分为：轻微损伤；损伤；严重损伤。 2.非接触人体器械 对医疗效果的影响，其程度分为：基本不影响；有间接影响；有重要影响。 第六条 实施医疗器械分类的判定原则 （一）实施医疗器械分类，应根据分类判定表进行。 （二）医疗器械分类判定主要依据其预期使用目的和作用进行。同一产品如果使用目的和作用方式不同，分类应该分别判定。 （三）与其他医疗器械联合使用的医疗器械，应分别进行分类；医疗器械的附件分类应与其配套的主机分离，根据附件的情况单独分类。 （四）作用于人体几个部位的医疗器械，根据风险高的使用形式、使用状态进行分类。 （五）控制医疗器械功能的软件与该医疗器械按照同一类别进行分类。 （六）如果一个医疗器械可以适用二个分类，应采取最高的分类。 （七）监控或影响医疗器械主要功能的产品，其分类与被监控和影响器械的分类一致。 （八）国家药品监督管理局根据工作需要，对需进行专门监督管理的医疗器械可以调整其分类。 第七条 国家药品监督管理局主管医疗器械分类工作。依据《医疗器械分类目录》不能确定医疗器械分类时，由省级药品监督管理部门根据《医疗器械分类规则》进行预先分类，并报国家药品监督管理局核定。 第八条 本规则下列用语的含义是： （一）预期目的：指产品说明、标签或宣传资料载明的，使用医疗器械应当取得的作用。 （二）风险：导致人体受伤害的危险发生的可能性及伤害的严重程度。 （三）使用期限： 1．暂时：器械预期的连续使用时间在24小时以内； 2．短期：器械预期的连续使用时间在24小时以上30日以内； 3．长期：器械预期的连续使用时间超过30日； 4．连续使用时间：器械按预期目的，没有间断地实际发生作用的时间。 （四）使用部位和器械： 1．非接触器械：不直接或间接接触患者的器械； 2．表面接触器械：包括与以下部位接触的器械： （1）皮肤：仅接触未受损皮肤表面的器械； （2）粘膜：与粘膜接触的器械； （3）损伤表面：与伤口或其它损伤体表接触的器械。 3．外科侵入器械：借助外科手术，器械全部或部分通过体表侵入体内，接触包括下列部位的器械： （1）血管：侵入血管与血路上某一点接触；作为管路向血管系统输入的器械； （2）组织/骨/牙质：侵入组织、骨和牙髓/牙质系统的器械和材料； （3）血液循环：接触血液循环系统的器械。 （五）植入器械：任何借助外科手术，器械全部或者部分进入人体或自然腔道中；在手术过程结束后长期留在体内，或者这些器械部分留在体内至少30天以上，这些器械被认为是植入器械。 （六）有源器械：任何依靠电能或其它能源而不是直接由人体或重力产生的能源来发挥其功能的医疗器械。 （七）重复使用外科器械：指器械用于外科手术中进行切、割、钻、锯、抓、刮、钳、抽、夹或类似的手术过程，不连接任何有源器械，通过一定的处理可以重新使用的器械。 （八）中枢循环系统：指人体血液循环中的肺动脉、主动脉、冠状动脉、颈动脉、脑动脉、心脏静脉、上大腔静脉、下大腔静脉。 （九）中枢神经系统：指大脑、脑膜、脊髓。 第九条 本规则由国家药品监督管理局负责解释。 第十条 本规则自2000年4月10日起执行。 附件：医疗器械分类判定表 附件：医疗器械分类判定表 医疗器械分类判定表 接 触 或 进 入 人 体 器 械 A 无 源 器 械 A 使用形式 暂时使用 -1 短期使用 -2 长期使用 -3 皮肤/腔道 创伤/组织 血循环/中枢 皮肤/腔道 创伤/组织 血循环/中枢 皮肤/腔道 创伤/组织 血循环/中枢 1 药液输送保存器械 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 用于改变血液体液器械 － － 3 － － 3 － － 3 3 医用敷料 1 2 2 1 2 2 － － － 4 外科器械(侵入) 1 2 3 2 2 3 2 3 3 5 重复使用外科手术器械 1 1 2 － － － － － － 6 一次性无菌外科器械 1 2 3 2 3 3 2 3 3 7 植入器械 － － － － － － 3 3 3 8 避孕计生器械 2 2 3 2 3 3 3 3 3 9 消毒清洁器械 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 其他无源接触器械 1 2 3 2 2 3 2 3 3 有 源 器 械 B 使用形式 轻微损伤 -1 损伤 -2 严重损伤 -3 1 能量治疗器械 2 2 3 2 诊断监护仪器 2 2 3 3 输送体液装置 2 3 3 4 电离辐射器械 2 3 3 5 其他一般有源器械 2 2 － 非 接 触 人 体 器 械 B 无源器械 A 使用形式 基本不影响 -1 有间接影响 -2 间接重要影响 -3 1 护理设备 1 2 － 2 体外诊断试剂 1 2 3 3 其他辅助器械 1 2 － 有源器械 B 使用形式 基本不影响 -1 有间接影响 -2 间接重要影响 -3 1 实验室仪器设备 1 2 － 2 消毒设备 1 2 － 3 其他辅助设备 1 2 － 使用说明 ： 1.本表作为医疗器械分类规则的附件，用于具体产品的分类。表中符号"－＂ 表示没有这种分类。 2.标题栏中的数字或者符号是此栏目的代号。人体部位的代号依次分别 可用：“1”“2”“3”等。例如：某无源短期接触组织外科侵入器械 代号为：AA4-22。
转发“关于实施《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》的通知”的通知 | 药管械[2000]6号 | FGWJ-2000-10360 | 2000-04-03 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化技术委员会、 各标准化技术归口单位： 根据国家质量技术监督局“关于印发《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》的 通知”（质技监局标发[2000]36号文）和“关于实施《关于强制性标准实行条文强制的若 干规定》通知”（质技监局标函［2000］31号文）的要求，经研究决定，现将上述通知转 发你单位，并对医疗器械标准实施《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》（以下简称 《规定》）提出如下要求： 1、从1999年医疗器械制修订国家标准项目计划开始，强制性国家标准的制修订工作 严格按《规定》执行。 2、目前正在起草和征求意见阶段的医疗器械强制性国家标准，要按《规定》的要求修 改为条文强制的形式。从2000年6月1日起，所有报批的医疗器械强制性国家标准都必须 执行《规定》。 3、医疗器械强制性行业标准、应依据《医疗器械监督管理条例》规定，执行“医疗器 械标准化管理办法”的要求。目前，“医疗器械标准化管理办法”正在制定中，因此在未发 布之前，暂参照《规定》实施。 请遵照执行。 附件：1、关于强制性标准实行条文强制的若干规定（质技监局标发）[2000]36号） 2、关于实施《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》的通知（质技监局标 函[2000]31号） 国家药品监督管理局医疗器械司 二OOO年四月三日 附件１： 关于印发《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》的通知 质技监局标发[2000]36号 各省、自治区、直辖市质量技术监督（技术监督）局、国务院各有关部门、各直属标准化 技术委员会： 为使我国的标准化工作适应社会主义市场经济发展的需要，并逐步与国际惯例接轨， 根据《中华人民共和国标准化法》的有关规定，在充分征求地方和部门意见基础上，我局 组织制定了《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》，现予以公布。自公布之日起施行。 附件：关于强制性标准实行条文强制的若干规定 国家质量技术监督局 二OOO年二月二十二日 附件： 关于强制性标准实行条文强制的若干规定 为使我国的标准化工作适应社会主义市场经济发展的需要，并逐步与国际惯例接轨， 根据《中华人民共和国标准化法》有关规定，对强制性标准的范围和内容进行规范，制定 本规定。 一、适用范围 本规定适用于强制性国家标准、强制性行业标准和强制性地方标准。 二、强制性标准的形式 强制性标准可分为全文强制和条文强制两种形式： 1、标准的全部技术内容需要强制时，为全文强制形式； 2、标准中部分技术内容需要强制时，为条文强制形式。 三、强制性内容的范围 1、有关国家安全的技术要求； 2、保障人体健康和人身、财产安全的要求； 3、产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生、环境保护、电磁兼容等技术要求； 4、工程建设的质量、安全、卫生、环境保护要求及国家需要控制的工程建设的其他要 求； 5、污染物排放限值和环境质量要求； 6、保护动植物生命安全和健康的要求； 7、防止欺骗、保护消费者利益的要求； 8、国家需要控制的重要产品的技术要求。 四、强制性标准的表述方式 1、对于全文强制形式的标准在“前言”的第一段以黑体字写明：“本标准的全部技术 内容为强制性。” 2、对于条文强制形式的标准，应根据具体情况，在标准“前言”的第一段以黑体字并 采用下列方式之一写明： 当标准中强制性条文比推荐性条文多时，写明：“本标准的第X章、第X条、第X条…… 为推荐性的，其余为强制性的”； 当标准中强制性条文比推荐性条文少时，写明：“本标准的第X章、第X条、第X条…… 为强制性的，其余为推荐性的”； 当标准中强制性条文与推荐性条文在数量上大致相同时，写明：“本标准的第X章、第 X条、第X条……为强制性的，其余为推荐性的。” 3、标准的表格中有部分强制性技术指标时，在“前言”中只说明“表X的部分指标强 制”，并在该表内采用黑体字，用“表注”的方式具体说明。 五、强制性标准的编写方法 1、强制性标准的编写方法按GB／T1系列标准的规定； 2、标准中的同一个条中不应同时出现强制性内容和推荐性内容（用表格方式表达技术 指标的情况除外）。 六、本规定自发布之日起施行。 七、本规定由国家质量技术监督局负责解释。 国家质量技术监督局 二ＯＯＯ年二月二十二日 附件２： 关于实施《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》的通知 质技监标函[2000]31号 各省、自治区、直辖市质量技术监督（技术监督）局，国务院各有关部门，各直属标准化 技术委员会： 为更好地规范强制性标准的范围和内容，提高强制性标准的合理性和可操作性，使我 国的标准化工作适应社会主义市场经济发展的需要，我局制定了《关于强制性标准实行条 文强制的若干规定》（以下简称《规定》）。 现将有关实施《规定》的要求通知如下： 1、从1999年制修订国家标准项目计划开始，强制性国家标准的制修订工作严格按《规 定》执行。 2、目前正在起草和征求意见阶段的强制性国家标准，要按《规定》的要求修改为条文 强制的形式。从2000年6月1日起，所有报批的强制性国家标准都必须执行《规定》。 3、强制性行业标准、地方标准实施《规定》的要求，由各地方、各部门自行规定。 请各地方、各部门将本通知和《规定》尽快转发给标准化技术委员会、归口单位、起 草单位和其他有关单位。 国家质量技术监督局标准化司 二ＯＯＯ年二月二十九日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化技术委员会、 各标准化技术归口单位： 根据国家质量技术监督局“关于印发《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》的 通知”（质技监局标发[2000]36号文）和“关于实施《关于强制性标准实行条文强制的若 干规定》通知”（质技监局标函［2000］31号文）的要求，经研究决定，现将上述通知转 发你单位，并对医疗器械标准实施《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》（以下简称 《规定》）提出如下要求： 1、从1999年医疗器械制修订国家标准项目计划开始，强制性国家标准的制修订工作 严格按《规定》执行。 2、目前正在起草和征求意见阶段的医疗器械强制性国家标准，要按《规定》的要求修 改为条文强制的形式。从2000年6月1日起，所有报批的医疗器械强制性国家标准都必须 执行《规定》。 3、医疗器械强制性行业标准、应依据《医疗器械监督管理条例》规定，执行“医疗器 械标准化管理办法”的要求。目前，“医疗器械标准化管理办法”正在制定中，因此在未发 布之前，暂参照《规定》实施。 请遵照执行。 附件：1、关于强制性标准实行条文强制的若干规定（质技监局标发）[2000]36号） 2、关于实施《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》的通知（质技监局标 函[2000]31号） 国家药品监督管理局医疗器械司 二OOO年四月三日 附件１： 关于印发《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》的通知 质技监局标发[2000]36号 各省、自治区、直辖市质量技术监督（技术监督）局、国务院各有关部门、各直属标准化 技术委员会： 为使我国的标准化工作适应社会主义市场经济发展的需要，并逐步与国际惯例接轨， 根据《中华人民共和国标准化法》的有关规定，在充分征求地方和部门意见基础上，我局 组织制定了《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》，现予以公布。自公布之日起施行。 附件：关于强制性标准实行条文强制的若干规定 国家质量技术监督局 二OOO年二月二十二日 附件： 关于强制性标准实行条文强制的若干规定 为使我国的标准化工作适应社会主义市场经济发展的需要，并逐步与国际惯例接轨， 根据《中华人民共和国标准化法》有关规定，对强制性标准的范围和内容进行规范，制定 本规定。 一、适用范围 本规定适用于强制性国家标准、强制性行业标准和强制性地方标准。 二、强制性标准的形式 强制性标准可分为全文强制和条文强制两种形式： 1、标准的全部技术内容需要强制时，为全文强制形式； 2、标准中部分技术内容需要强制时，为条文强制形式。 三、强制性内容的范围 1、有关国家安全的技术要求； 2、保障人体健康和人身、财产安全的要求； 3、产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生、环境保护、电磁兼容等技术要求； 4、工程建设的质量、安全、卫生、环境保护要求及国家需要控制的工程建设的其他要 求； 5、污染物排放限值和环境质量要求； 6、保护动植物生命安全和健康的要求； 7、防止欺骗、保护消费者利益的要求； 8、国家需要控制的重要产品的技术要求。 四、强制性标准的表述方式 1、对于全文强制形式的标准在“前言”的第一段以黑体字写明：“本标准的全部技术 内容为强制性。” 2、对于条文强制形式的标准，应根据具体情况，在标准“前言”的第一段以黑体字并 采用下列方式之一写明： 当标准中强制性条文比推荐性条文多时，写明：“本标准的第X章、第X条、第X条…… 为推荐性的，其余为强制性的”； 当标准中强制性条文比推荐性条文少时，写明：“本标准的第X章、第X条、第X条…… 为强制性的，其余为推荐性的”； 当标准中强制性条文与推荐性条文在数量上大致相同时，写明：“本标准的第X章、第 X条、第X条……为强制性的，其余为推荐性的。” 3、标准的表格中有部分强制性技术指标时，在“前言”中只说明“表X的部分指标强 制”，并在该表内采用黑体字，用“表注”的方式具体说明。 五、强制性标准的编写方法 1、强制性标准的编写方法按GB／T1系列标准的规定； 2、标准中的同一个条中不应同时出现强制性内容和推荐性内容（用表格方式表达技术 指标的情况除外）。 六、本规定自发布之日起施行。 七、本规定由国家质量技术监督局负责解释。 国家质量技术监督局 二ＯＯＯ年二月二十二日 附件２： 关于实施《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》的通知 质技监标函[2000]31号 各省、自治区、直辖市质量技术监督（技术监督）局，国务院各有关部门，各直属标准化 技术委员会： 为更好地规范强制性标准的范围和内容，提高强制性标准的合理性和可操作性，使我 国的标准化工作适应社会主义市场经济发展的需要，我局制定了《关于强制性标准实行条 文强制的若干规定》（以下简称《规定》）。 现将有关实施《规定》的要求通知如下： 1、从1999年制修订国家标准项目计划开始，强制性国家标准的制修订工作严格按《规 定》执行。 2、目前正在起草和征求意见阶段的强制性国家标准，要按《规定》的要求修改为条文 强制的形式。从2000年6月1日起，所有报批的强制性国家标准都必须执行《规定》。 3、强制性行业标准、地方标准实施《规定》的要求，由各地方、各部门自行规定。 请各地方、各部门将本通知和《规定》尽快转发给标准化技术委员会、归口单位、起 草单位和其他有关单位。 国家质量技术监督局标准化司 二ＯＯＯ年二月二十九日
关于部分医疗器械产品生产企业更名和增加产品规格后予以更换生产许可证的通知”的通知 | 国药管械[2000]121号 | FGWJ-2000-10306 | 2000-03-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 国家药品监督管理局按照核发医疗器械产品生产许可证的规定要求，经审核，同意浙江 玉升医疗器械有限公司等10家医疗器械生产企业(名单见附件)更改生产许可证企业名称和 宁波天益医疗器械有限公司等9家企业(名单见附件)生产许可证产品增加产品规格，并予以 更换生产许可证。 特此通知 附件：更换生产许可证企业名单 国家药品监督管理局 二○○○年三月二十八日 附件: 更换生产许可证企业名单 ┌──┬──────────┬──────────┬───────┬──────────┐ │序号│ 企 业 名 称 │ 产 品 名 称 │ 许可证编号 │ 事 由 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 1 │玉环县民生医疗器械厂│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0049 │ 更名为:浙江玉升医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 2 │玉环县民生医疗器械厂│ 一次性使用输液器 │XK24-116 0026 │ 更名为:浙江玉升医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 3 │武进市回春注射器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0041 │ 更名为:武进市亿乐注│ │ │ │ │ │ 射器厂 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 4 │武进市回春注射器厂 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0179 │ 更名为:武进市亿乐注│ │ │ │ │ │ 射器厂 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 5 │武进市回春注射器厂 │ 一次性使用输血器 │XK24-117 0045 │ 更名为:武进市亿乐注│ │ │ │ │ │ 射器厂 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 6 │武进市回春注射器厂 │ 静脉输液针 │XK24-040 0048 │ 更名为:武进市亿乐注│ │ │ │ │ │ 射器厂 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 7 │玉环县医疗器械有限 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0030 │ 更名为:浙江康康医疗│ │ │ 公司 │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 8 │玉环县医疗器械有限 │ 一次性输液器 │XK24-116 0095 │ 更名为:浙江康康医疗│ │ │ 公司 │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 9 │玉环县医疗器械有限 │ 静脉输液针 │XK24-040 0053 │ 更名为:浙江康康医疗│ │ │ 公司 │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 10 │上海医用诊察仪器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0015 │ 更名为:上海开爱富医│ │ │ 注射器分厂 │ │ │ 用高分子器材│ │ │ │ │ │ 有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 11 │上海医用诊察仪器厂 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0010 │ 更名为:上海开爱富医│ │ │ │ │ │ 用高分子器材│ │ │ │ │ │ 有限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 12 │上海医用诊察仪器厂 │ 静脉输液针 │XK24-040 0054 │ 更名为:上海开爱富医│ │ │ │ │ │ 用高分子器材│ │ │ │ │ │ 有限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 13 │上海医用诊察仪器厂 │ 一次性使用输血器 │XK24-117 0010 │ 更名为:上海开爱富医│ │ │ │ │ │ 用高分子器材│ │ │ │ │ │ 有限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 14 │上海医用诊察仪器厂 │ 玻璃注输器 │XK24-103 0003 │ 更名为:上海真鸽医用│ │ │ │ │ │ 注射器有限公│ │ │ │ │ │ 司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 15 │解放军明港54650部队 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0035 │ 更名为:河南羚锐医疗│ │ │前进医疗器械厂 │ │ │ 器械有限公司│ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 16 │玉环县康泰医疗器械有│ 一次性使用输液器 │XK24-116 0096 │ 更名为:玉环县华康医│ │ │限公司 │ │ │ 疗器械有限公│ │ │ │ │ │ 司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 17 │杭州临安医疗器材厂 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0167 │ 更名为:杭州同济医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 18 │成都市新津医疗器械厂│ 一次性使用输液器 │XK24-116 0015 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 19 │成都市新津医疗器械厂│ 静脉输液针 │XK24-040 0012 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 20 │成都市新津医疗器械厂│ 一次性使用输血器 │XK24-117 0018 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 21 │成都市双流输液器厂 │ 一次性使用输血器 │XK24-116 0044 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 22 │成都市双流输液器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0054 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 23 │江苏郑中输液器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0013 │ 更名为:江苏康进医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 24 │江苏郑中输液器厂 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0003 │ 更名为:江苏康进医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 25 │江苏郑中输液器厂 │ 静脉输液针 │XK24-040 0002 │ 更名为:江苏康进医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 26 │江苏郑中输液器厂 │ 一次性使用输血器 │XK24-117 0002 │ 更名为:江苏康进医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 27 │宁波天益医疗器械有限│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0031 │ 原规格2.5、5ml新增 │ │ │ 公司 │ │ │ 1、10、20、30、50ml│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 28 │杭州龙德医用器械有限│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0010 │ 原规格1、2、5、10、│ │ │ 公司 │ │ │ 20、50ml新增30ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 29 │上海凯乐输液器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0025 │ 原规格2.5、5ml新增 │ │ │ │ │ │ 1、10、20、30、60ml│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 30 │上海康寿医用塑料厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0026 │ 原规格5ml、新增1、 │ │ │ │ │ │ 2.5、10、20、30ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 31 │南京双威实业公司 │ 滤白细胞输血器 │XK24-117 0047 │ 原规格FTS-N-1,新型 │ │ │ │ │ │ 号:FTS-RC、FTS-PL │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 32 │广州裕发医用器械有限│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0029 │ 原规格:2.5、5、 │ │ │ 公司 │ │ │ 10ml, 新增1、20ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 33 │厦门厦瑞医疗器械有限│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0024 │ 原规格:2、5、10ml, │ │ │ 公司 │ │ │ 新增1、20、60ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 34 │佳木斯市松花江医疗用│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0053 │ 原规格:2.5、5ml, 新│ │ │ 品厂 │ │ │ 增1、10、20、30、50│ │ │ │ │ │ ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 35 │江苏熊猫医疗器械厂 │ 玻璃注射器 │XK24-103 0005 │ 原规格:1、5、20ml, │ │ │ │ │ │ 新增2、0.25、10、 │ │ │ │ │ │ 30、50ml │ └──┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┘ | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 国家药品监督管理局按照核发医疗器械产品生产许可证的规定要求，经审核，同意浙江 玉升医疗器械有限公司等10家医疗器械生产企业(名单见附件)更改生产许可证企业名称和 宁波天益医疗器械有限公司等9家企业(名单见附件)生产许可证产品增加产品规格，并予以 更换生产许可证。 特此通知 附件：更换生产许可证企业名单 国家药品监督管理局 二○○○年三月二十八日 附件: 更换生产许可证企业名单 ┌──┬──────────┬──────────┬───────┬──────────┐ │序号│ 企 业 名 称 │ 产 品 名 称 │ 许可证编号 │ 事 由 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 1 │玉环县民生医疗器械厂│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0049 │ 更名为:浙江玉升医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 2 │玉环县民生医疗器械厂│ 一次性使用输液器 │XK24-116 0026 │ 更名为:浙江玉升医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 3 │武进市回春注射器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0041 │ 更名为:武进市亿乐注│ │ │ │ │ │ 射器厂 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 4 │武进市回春注射器厂 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0179 │ 更名为:武进市亿乐注│ │ │ │ │ │ 射器厂 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 5 │武进市回春注射器厂 │ 一次性使用输血器 │XK24-117 0045 │ 更名为:武进市亿乐注│ │ │ │ │ │ 射器厂 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 6 │武进市回春注射器厂 │ 静脉输液针 │XK24-040 0048 │ 更名为:武进市亿乐注│ │ │ │ │ │ 射器厂 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 7 │玉环县医疗器械有限 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0030 │ 更名为:浙江康康医疗│ │ │ 公司 │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 8 │玉环县医疗器械有限 │ 一次性输液器 │XK24-116 0095 │ 更名为:浙江康康医疗│ │ │ 公司 │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 9 │玉环县医疗器械有限 │ 静脉输液针 │XK24-040 0053 │ 更名为:浙江康康医疗│ │ │ 公司 │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 10 │上海医用诊察仪器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0015 │ 更名为:上海开爱富医│ │ │ 注射器分厂 │ │ │ 用高分子器材│ │ │ │ │ │ 有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 11 │上海医用诊察仪器厂 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0010 │ 更名为:上海开爱富医│ │ │ │ │ │ 用高分子器材│ │ │ │ │ │ 有限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 12 │上海医用诊察仪器厂 │ 静脉输液针 │XK24-040 0054 │ 更名为:上海开爱富医│ │ │ │ │ │ 用高分子器材│ │ │ │ │ │ 有限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 13 │上海医用诊察仪器厂 │ 一次性使用输血器 │XK24-117 0010 │ 更名为:上海开爱富医│ │ │ │ │ │ 用高分子器材│ │ │ │ │ │ 有限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 14 │上海医用诊察仪器厂 │ 玻璃注输器 │XK24-103 0003 │ 更名为:上海真鸽医用│ │ │ │ │ │ 注射器有限公│ │ │ │ │ │ 司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 15 │解放军明港54650部队 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0035 │ 更名为:河南羚锐医疗│ │ │前进医疗器械厂 │ │ │ 器械有限公司│ │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 16 │玉环县康泰医疗器械有│ 一次性使用输液器 │XK24-116 0096 │ 更名为:玉环县华康医│ │ │限公司 │ │ │ 疗器械有限公│ │ │ │ │ │ 司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 17 │杭州临安医疗器材厂 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0167 │ 更名为:杭州同济医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 18 │成都市新津医疗器械厂│ 一次性使用输液器 │XK24-116 0015 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 19 │成都市新津医疗器械厂│ 静脉输液针 │XK24-040 0012 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 20 │成都市新津医疗器械厂│ 一次性使用输血器 │XK24-117 0018 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 21 │成都市双流输液器厂 │ 一次性使用输血器 │XK24-116 0044 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 22 │成都市双流输液器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0054 │ 更名为:成都市新津事│ │ │ │ │ │ 丰医疗器械有│ │ │ │ │ │ 限公司 │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 23 │江苏郑中输液器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0013 │ 更名为:江苏康进医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 24 │江苏郑中输液器厂 │ 一次性使用输液器 │XK24-116 0003 │ 更名为:江苏康进医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 25 │江苏郑中输液器厂 │ 静脉输液针 │XK24-040 0002 │ 更名为:江苏康进医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 26 │江苏郑中输液器厂 │ 一次性使用输血器 │XK24-117 0002 │ 更名为:江苏康进医疗│ │ │ │ │ │ 器械有限公司│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 27 │宁波天益医疗器械有限│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0031 │ 原规格2.5、5ml新增 │ │ │ 公司 │ │ │ 1、10、20、30、50ml│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 28 │杭州龙德医用器械有限│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0010 │ 原规格1、2、5、10、│ │ │ 公司 │ │ │ 20、50ml新增30ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 29 │上海凯乐输液器厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0025 │ 原规格2.5、5ml新增 │ │ │ │ │ │ 1、10、20、30、60ml│ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 30 │上海康寿医用塑料厂 │一次性使用无菌注射器│XK24-138 0026 │ 原规格5ml、新增1、 │ │ │ │ │ │ 2.5、10、20、30ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 31 │南京双威实业公司 │ 滤白细胞输血器 │XK24-117 0047 │ 原规格FTS-N-1,新型 │ │ │ │ │ │ 号:FTS-RC、FTS-PL │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 32 │广州裕发医用器械有限│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0029 │ 原规格:2.5、5、 │ │ │ 公司 │ │ │ 10ml, 新增1、20ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 33 │厦门厦瑞医疗器械有限│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0024 │ 原规格:2、5、10ml, │ │ │ 公司 │ │ │ 新增1、20、60ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 34 │佳木斯市松花江医疗用│一次性使用无菌注射器│XK24-138 0053 │ 原规格:2.5、5ml, 新│ │ │ 品厂 │ │ │ 增1、10、20、30、50│ │ │ │ │ │ ml │ ├──┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤ │ 35 │江苏熊猫医疗器械厂 │ 玻璃注射器 │XK24-103 0005 │ 原规格:1、5、20ml, │ │ │ │ │ │ 新增2、0.25、10、 │ │ │ │ │ │ 30、50ml │ └──┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┘
转发财政部国家计委关于变更医疗器械产品审查收费项目名称复函的通知 | 国药管械[2000]80号 | FGWJ-2000-10289 | 2000-03-10 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 现将财政部、国家计委《关于变更医疗器械产品审查收费项目名称的复函》（财综字[2000]15号）转发给你们，请遵照执行。省（区、市）药品监督管理部门在执行医疗器械产品注册收费中有问题，请及时与我局医疗器械司联系。 特此通知 附件：财政部、国家计委《关于变更医疗器械产品审查收费项目名称的复函》（财综字[2000]15号） 国家药品监督管理局 二○○○年三月十日 附件： 财政部、国家计委文件 财综字[2000]15号 关于变更医疗器械产品审查收费项目名称的复函 国家药品监督管理局： 你局《关于变更医疗器械产品审查收费项目名称的请示》（国药管办[1999]233号）收悉。经研究，现就有关问题通知如下： 一、根据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，同意将原医疗器械新产品鉴定费的名称变更为医疗器械产品注册费。 二、省级以上药品监督管理部门收取医疗器械产品注册费，暂按《国家物价局、财政部关于发布中央管理的医药系统行政事业性收费项目及标准的通知》（价费字[1992]534号）中有关原医疗器械新产品鉴定费的规定执行，不得擅自扩大收费范围或提高收费标准。 此复。 中华人民共和国财政部 中华人民共和国国家发展计划委员会 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 现将财政部、国家计委《关于变更医疗器械产品审查收费项目名称的复函》（财综字[2000]15号）转发给你们，请遵照执行。省（区、市）药品监督管理部门在执行医疗器械产品注册收费中有问题，请及时与我局医疗器械司联系。 特此通知 附件：财政部、国家计委《关于变更医疗器械产品审查收费项目名称的复函》（财综字[2000]15号） 国家药品监督管理局 二○○○年三月十日 附件： 财政部、国家计委文件 财综字[2000]15号 关于变更医疗器械产品审查收费项目名称的复函 国家药品监督管理局： 你局《关于变更医疗器械产品审查收费项目名称的请示》（国药管办[1999]233号）收悉。经研究，现就有关问题通知如下： 一、根据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，同意将原医疗器械新产品鉴定费的名称变更为医疗器械产品注册费。 二、省级以上药品监督管理部门收取医疗器械产品注册费，暂按《国家物价局、财政部关于发布中央管理的医药系统行政事业性收费项目及标准的通知》（价费字[1992]534号）中有关原医疗器械新产品鉴定费的规定执行，不得擅自扩大收费范围或提高收费标准。 此复。 中华人民共和国财政部 中华人民共和国国家发展计划委员会
关于贯彻实施《医疗器械监督管理条例》的通知 | 国药管械[2000]73号 | FGWJ-2000-10304 | 2000-03-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 《医疗器械监督管理条例》（以下简称《条例》）已经国务院批准发布，将 于2000年4月1日实施，这是我国药品监督管理法制建设中的一件大事。为做 好《条例》的贯彻工作，现将经全国药品监督管理工作会议讨论过的“贯彻《医 疗器械监督管理条例》的实施意见”发给你们，请结合本省（区、市）实际情 况，认真研究贯彻做好《医疗器械监督管理条例》的实施工作。 一、做好配套规章的制定和发布工作 配合《条例》的贯彻工作，国家药品监督管理局即将发布的第一批配套规 章如下：（一）医疗器械产品分类规则；（二）医疗器械新产品审批规定；（三） 医疗器械注册管理办法；（四）医疗器械产品临床试验管理办法；（五）医疗器 械产品临床试验基地资格认可办法；（六）医疗器械生产企业资格认定管理办 法；（七）医疗器械经营企业资格认定管理办法；（八）医疗器械生产企业质量 体系考核办法；（九）医疗器械产品使用说明书、标签和包装标识管理规定； （十）医疗器械广告审查办法；（十一）医疗器械广告审查标准。 与此同时，年内国家药品监督管理局还将着手制定第二批配套规章：（一） 医疗器械标准化管理办法；（二）医疗器械检测机构认可条件；（三）医疗器械 产品审查程序规定；（四）一次性使用无菌医疗器械产品管理办法；（五）转手 再用医疗器械监督管理办法；（六）医疗器械质量报告制度；（七）医疗器械质 量公告制度；（八）医疗器械监督抽查管理办法；（九）医疗器械产品安全认证 管理办法；（十）医疗器械产品不良反应报告制度；（十一）境外医疗器械企业 质量体系审核程序规定。 二、做好《条例》的宣传和人员教育培训工作 要贯彻好《条例》，管理者必须首先熟悉和掌握《条例》。为保证实施前人 员准备到位，各级药品监督管理部门要把医疗器械法规的培训作为医疗器械管 理工作中头等任务来安排。国家药品监督管理局将于2000年3月中旬，对省级 药品监督管理部门的医疗器械专职负责干部进行《条例》的专项培训。省级以 下药品监督管理部门专职干部的培训工作，原则上由各省药品监督管理部门组 织安排。对生产、经营、使用及其他方面人员的宣贯培训，按照产品分类管理 的原则，由各级药品监督管理部门分别组织实施。参加培训的干部，要经过考 核，成绩合格者发给相应证明，人事部门应将考核结果作为定岗录用依据。为 统一培训内容和要求，保证培训质量，国家药品监督管理局近期将组织编写医 疗器械监督管理公务员培训教材与培训计划。 在做好管理者培训工作的同时，各地的药品监督管理部门要做好《条例》 的宣传工作。充分利用各种媒体广泛宣传《条例》内容，使《条例》的内容能 深入人心，使医疗器械生产者、经营者、使用者及相关的单位和个人，能自觉 遵守《条例》的有关规定，自觉抵制各种违反《条例》的行为。 三、队伍建设 各级药品监督管理部门在领导班子中，应配备一位懂医疗器械管理工作， 了解该项工作情况的同志，分管医疗器械的监督管理工作。医疗器械监督管理 岗位，应该配备具有相应学历和医疗器械管理经验的专业人员，这些人员要经 过培训上岗。负责产品审批的人员，应具有专业技术问题的识别判断能力。监 督员队伍的配置应选拔工作责任心强、政治素质高、敢于对违规行为依法进行 监督管理的干部。针对医疗器械监督管理权力相对集中的情况，必须加强进行 自律、自重、自我约束、勤政廉洁的教育。 四、健全机构 《医疗器械监督管理条例》明确由省、市以下药品监督管理部门行使的职 权是： （一）一类、二类医疗器械产品《医疗器械注册证》的审批； （二）二类医疗器械产品临床试验和临床验证的审批； （三）所有生产企业《医疗器械生产企业许可证》的审批； （四）所有经营企业《医疗器械经营企业许可证》的审批； （五）设立医疗器械监督员，对本行政区域内的医疗器械生产企业、经营 企业和医疗机构进行监督检查； （六）对辖区内企业在非重点媒介上发布的医疗器械广告的审批； （七）对无证产品、未取得生产、经营企业许可证的企业、使用无证和不 合格产品的医疗单位等行使行政监督和处罚。 以上职权除一、二类产品的注册审批、广告审批是以前的行政规章已经设 定、地方药品监督管理部门（或医药管理部门）已有一定工作基础以外，其它 五项工作是《医疗器械监督管理条例》新赋予的。 为做好以上工作，省级药品监督管理部门应设置相应的专门机构负责医疗 器械的监管工作。 设区的市的药品监督管理机构除对辖区内医疗器械生产、经营、使用进行 监督以外，还负有对一类产品的审查注册。这级管理部门中也应设置相应的医 疗器械管理机构。 按照《条例》规定，各级药品监督管理部门必须建立医疗器械监督员队伍， 这支队伍的建制应与药品监督员保持同步。医疗器械的监督员应作为一个专业 来设置，对外统称药品监督员。 为确保医疗器械监督管理工作公平、公正、公开，各级药品监督管理部门 在机构设置、人员工作配置上，应注意建立分段操作、相互监督制约的机制。 五、切实整顿治理一次性医疗用品生产和经营秩序 针对一次性无菌医疗器械重点产品的现状，各级药品监督管理部门要依法 加大监督管理工作力度，切实管好两头。 一是要把好企业和产品的市场准入关。2000年上半年国家药品监督管理局 将修订和制定并颁布相关的行政法规，完善和提高产品技术标准。2000年，要 在严格新开办和换证企业资质条件及生产体系的审查要求、加大审查力度的基 础上，重点抓好输液器、输血器、静脉针换发证工作，淘汰管理不善、产品质 量无保证的企业，改变目前一次性医疗用品生产企业散、乱、小、低水平重复 严重的状况。 二是加大监督查处的力度。建立健全一次性使用无菌医疗器械重点产品监 督管理的专项法规，明确各级药品监督管理部门的职责，规范生产、经营和使 用单位的行为；实施对产品质量的监督抽查制度，将定期检查和突击检查相结 合，扩大抽查的覆盖面增加抽查的频次；实施跟踪抽查，对不合格企业和产品 要严格复审制度；加强流通和使用环节产品质量的监督抽查工作，把监督抽查 的范围从过去局限于生产企业，扩展到流通及使用环节。对违规的生产、经营 企业及使用单位，要以《条例》为依据，进行严肃查处，做到执法必严，违法 必究。坚持“扶正祛邪”的原则，对连续多年检查合格、遵纪守法的企业要予 以表彰。 与质量技术监督、卫生、工商、公安等部门相互配合，齐抓共管，形成合 力，打击假冒名牌产品、制假售假等违法犯罪行为，力争在较短的时间内使一 次性医疗器械重点产品的质量和生产经营秩序有明显的改观。 六、大力强化转手再用的二手医疗器械的监督管理工作 首先应明确，不论是新出厂或转手再用的二手设备，在安全性和有效性方 面都必须达到统一的质量标准。 美国等发达国家，监督管理上就没有二手设备的区分，凡是临床使用的设 备，都必须符合原出厂的产品标准，若要调整外观及其它辅助性能的指标，必 须在供货合同中体现。国家标准以及按照国家标准的要求制订企业出厂标准是 对转手再用设备质量管理监督的依据，凡已达不到原出厂标准的产品，不能再 销售和使用。 要以山西、山东、辽宁、广东等省为重点，从货源的采集、加工翻新、运 输入境、使用管理等环节进行调查研究。2000年上半年，制定出《转手再用医 疗器械监督管理办法》，下半年，重点针对问题突出的CT，开始实施该办法。 对于时间已久，不宜再用的设备，我局将依据专家论证结论，不定期地公 布应淘汰的旧规格型号的产品。 七、规范国内产品的注册审批工作 在总结三类产品注册审批工作的基础上，进一步细化规范审查程序，严格 执行审查时限。 关于二类产品的审批工作，根据近年来的反映，主要问题是省市之间审查 尺度把握不一，相同产品宽严不一，表现为： （一）在涉及安全性的指标方面，有的省市迁就企业的现有条件，放松安 全性要求，让一些在安全性方面存在缺陷的产品进入市场。 （二）对有效性的尺度把握不一，特别是一些利用物理方法、声称结合中 医原理开发的产品，有的对产品的疗效审查不严，有的是临床试验并未得到证 明的疗效也随意扩大、列入产品使用说明书，有的甚至利用迷信色彩夸大产品 的疗效。 （三）随意扩大医疗器械的涵盖范围，将一些属于药品或既不属于药品也 不属于医疗器械的产品按医疗器械审查注册，扰乱了注册审查的秩序。 （四）还有的部门受理产品注册的内部运转程序不健全，缺少自我约束、 自我监督的机制，随意性强，人为因素大，给注册审批工作带来不良影响。 为严格内部管理，统一审批程序和审查标准，我局将着手制定《医疗器械 产品审查办法》，加大对省市注册审批工作的指导、监督和管理。按照《条例》 的规定，对审批中有明显差错的产品，国家药品监督管理局将责令地方审批部 门更正，直至吊销注册证号。 八、做好生产企业许可证和经营企业许可证发放工作 《条例》规定，一类产品的生产、经营企业实行备案制度，即生产、经营 企业的名称、地址、法人代表、电话，在行政管理部门备案可查，就可视为履 行了备案手续。 目前，生产、经营二、三类医疗器械的企业为数众多。又于没有质量投诉 和不良反应报告的企业，在办理生产、经营许可证时，手续就予从简。在企业 申报的基础上，对其生产经营资历进行调查、审核后，应直接发证，具体办法 另行规定。此项工作应在2000年内基本完成。从2001年起不得无证生产、经 营。对新开办的生产、经营企业，应严格按照《医疗器械生产企业资格认定管 理办法》、《医疗器械经营企业资格认定管理办法》审批发证。 为了统一要求、统一部署，将在六、七月份召开专项会议进行研究和部署。 九、完善技术支持体系的建设 相应的规章中规定，二类以上的医疗器械产品都必须经国家认定的检测机 构进行归口检测。因此，必须强化完善技术支持体系的建设。现有的十个检测 机构，应依据贯彻《条例》的要求，着眼于提高自身专业检测水平、服务于《条 例》贯彻工作，提出建设方案。国家药品监督管理局将根据《条例》规定，加 强检测机构的管理，特别是要强化年度的考核和认定工作，未通过考核认定的， 将暂停或撤销其检测资格。 十、加强广告审查、进一步规范医疗器械广告宣传工作 针对目前广告宣传中存在的问题，结合《医疗器械监督管理条例》中广告 审查制度的实施，我们将会同国家工商局重新修订《医疗器械广告审查办法》 及《医疗器械广告审查标准》。通过医疗器械监督法规的培训，提高医疗器械广 告行政审查工作人员的业务素质，统一认识，统一医疗器械广告审查标准，明 确广告审查工作程序和要求，规范管理，依法行政。 对于机理不明、宣传误导严重、反映较大的产品广告，要进行专题研究、 专项处理。 各级药品监督管理部门，应积极配合工商行政管理部门做好医疗器械广告 监督工作，对已发现的违法医疗器械广告，及时配合工商管理部门进行查处。 《医疗器械监督管理条例》的颁布是我国医疗器械监督管理步入依法行政 的重要标志，我们要不负众望、不失时机，振奋精神、拼搏进取，做好《医疗 器械监督管理条例》贯彻的启动工作，开拓医疗器械监督管理工作的新局面。 国家药品监督管理局 二OOO年三月七日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 《医疗器械监督管理条例》（以下简称《条例》）已经国务院批准发布，将 于2000年4月1日实施，这是我国药品监督管理法制建设中的一件大事。为做 好《条例》的贯彻工作，现将经全国药品监督管理工作会议讨论过的“贯彻《医 疗器械监督管理条例》的实施意见”发给你们，请结合本省（区、市）实际情 况，认真研究贯彻做好《医疗器械监督管理条例》的实施工作。 一、做好配套规章的制定和发布工作 配合《条例》的贯彻工作，国家药品监督管理局即将发布的第一批配套规 章如下：（一）医疗器械产品分类规则；（二）医疗器械新产品审批规定；（三） 医疗器械注册管理办法；（四）医疗器械产品临床试验管理办法；（五）医疗器 械产品临床试验基地资格认可办法；（六）医疗器械生产企业资格认定管理办 法；（七）医疗器械经营企业资格认定管理办法；（八）医疗器械生产企业质量 体系考核办法；（九）医疗器械产品使用说明书、标签和包装标识管理规定； （十）医疗器械广告审查办法；（十一）医疗器械广告审查标准。 与此同时，年内国家药品监督管理局还将着手制定第二批配套规章：（一） 医疗器械标准化管理办法；（二）医疗器械检测机构认可条件；（三）医疗器械 产品审查程序规定；（四）一次性使用无菌医疗器械产品管理办法；（五）转手 再用医疗器械监督管理办法；（六）医疗器械质量报告制度；（七）医疗器械质 量公告制度；（八）医疗器械监督抽查管理办法；（九）医疗器械产品安全认证 管理办法；（十）医疗器械产品不良反应报告制度；（十一）境外医疗器械企业 质量体系审核程序规定。 二、做好《条例》的宣传和人员教育培训工作 要贯彻好《条例》，管理者必须首先熟悉和掌握《条例》。为保证实施前人 员准备到位，各级药品监督管理部门要把医疗器械法规的培训作为医疗器械管 理工作中头等任务来安排。国家药品监督管理局将于2000年3月中旬，对省级 药品监督管理部门的医疗器械专职负责干部进行《条例》的专项培训。省级以 下药品监督管理部门专职干部的培训工作，原则上由各省药品监督管理部门组 织安排。对生产、经营、使用及其他方面人员的宣贯培训，按照产品分类管理 的原则，由各级药品监督管理部门分别组织实施。参加培训的干部，要经过考 核，成绩合格者发给相应证明，人事部门应将考核结果作为定岗录用依据。为 统一培训内容和要求，保证培训质量，国家药品监督管理局近期将组织编写医 疗器械监督管理公务员培训教材与培训计划。 在做好管理者培训工作的同时，各地的药品监督管理部门要做好《条例》 的宣传工作。充分利用各种媒体广泛宣传《条例》内容，使《条例》的内容能 深入人心，使医疗器械生产者、经营者、使用者及相关的单位和个人，能自觉 遵守《条例》的有关规定，自觉抵制各种违反《条例》的行为。 三、队伍建设 各级药品监督管理部门在领导班子中，应配备一位懂医疗器械管理工作， 了解该项工作情况的同志，分管医疗器械的监督管理工作。医疗器械监督管理 岗位，应该配备具有相应学历和医疗器械管理经验的专业人员，这些人员要经 过培训上岗。负责产品审批的人员，应具有专业技术问题的识别判断能力。监 督员队伍的配置应选拔工作责任心强、政治素质高、敢于对违规行为依法进行 监督管理的干部。针对医疗器械监督管理权力相对集中的情况，必须加强进行 自律、自重、自我约束、勤政廉洁的教育。 四、健全机构 《医疗器械监督管理条例》明确由省、市以下药品监督管理部门行使的职 权是： （一）一类、二类医疗器械产品《医疗器械注册证》的审批； （二）二类医疗器械产品临床试验和临床验证的审批； （三）所有生产企业《医疗器械生产企业许可证》的审批； （四）所有经营企业《医疗器械经营企业许可证》的审批； （五）设立医疗器械监督员，对本行政区域内的医疗器械生产企业、经营 企业和医疗机构进行监督检查； （六）对辖区内企业在非重点媒介上发布的医疗器械广告的审批； （七）对无证产品、未取得生产、经营企业许可证的企业、使用无证和不 合格产品的医疗单位等行使行政监督和处罚。 以上职权除一、二类产品的注册审批、广告审批是以前的行政规章已经设 定、地方药品监督管理部门（或医药管理部门）已有一定工作基础以外，其它 五项工作是《医疗器械监督管理条例》新赋予的。 为做好以上工作，省级药品监督管理部门应设置相应的专门机构负责医疗 器械的监管工作。 设区的市的药品监督管理机构除对辖区内医疗器械生产、经营、使用进行 监督以外，还负有对一类产品的审查注册。这级管理部门中也应设置相应的医 疗器械管理机构。 按照《条例》规定，各级药品监督管理部门必须建立医疗器械监督员队伍， 这支队伍的建制应与药品监督员保持同步。医疗器械的监督员应作为一个专业 来设置，对外统称药品监督员。 为确保医疗器械监督管理工作公平、公正、公开，各级药品监督管理部门 在机构设置、人员工作配置上，应注意建立分段操作、相互监督制约的机制。 五、切实整顿治理一次性医疗用品生产和经营秩序 针对一次性无菌医疗器械重点产品的现状，各级药品监督管理部门要依法 加大监督管理工作力度，切实管好两头。 一是要把好企业和产品的市场准入关。2000年上半年国家药品监督管理局 将修订和制定并颁布相关的行政法规，完善和提高产品技术标准。2000年，要 在严格新开办和换证企业资质条件及生产体系的审查要求、加大审查力度的基 础上，重点抓好输液器、输血器、静脉针换发证工作，淘汰管理不善、产品质 量无保证的企业，改变目前一次性医疗用品生产企业散、乱、小、低水平重复 严重的状况。 二是加大监督查处的力度。建立健全一次性使用无菌医疗器械重点产品监 督管理的专项法规，明确各级药品监督管理部门的职责，规范生产、经营和使 用单位的行为；实施对产品质量的监督抽查制度，将定期检查和突击检查相结 合，扩大抽查的覆盖面增加抽查的频次；实施跟踪抽查，对不合格企业和产品 要严格复审制度；加强流通和使用环节产品质量的监督抽查工作，把监督抽查 的范围从过去局限于生产企业，扩展到流通及使用环节。对违规的生产、经营 企业及使用单位，要以《条例》为依据，进行严肃查处，做到执法必严，违法 必究。坚持“扶正祛邪”的原则，对连续多年检查合格、遵纪守法的企业要予 以表彰。 与质量技术监督、卫生、工商、公安等部门相互配合，齐抓共管，形成合 力，打击假冒名牌产品、制假售假等违法犯罪行为，力争在较短的时间内使一 次性医疗器械重点产品的质量和生产经营秩序有明显的改观。 六、大力强化转手再用的二手医疗器械的监督管理工作 首先应明确，不论是新出厂或转手再用的二手设备，在安全性和有效性方 面都必须达到统一的质量标准。 美国等发达国家，监督管理上就没有二手设备的区分，凡是临床使用的设 备，都必须符合原出厂的产品标准，若要调整外观及其它辅助性能的指标，必 须在供货合同中体现。国家标准以及按照国家标准的要求制订企业出厂标准是 对转手再用设备质量管理监督的依据，凡已达不到原出厂标准的产品，不能再 销售和使用。 要以山西、山东、辽宁、广东等省为重点，从货源的采集、加工翻新、运 输入境、使用管理等环节进行调查研究。2000年上半年，制定出《转手再用医 疗器械监督管理办法》，下半年，重点针对问题突出的CT，开始实施该办法。 对于时间已久，不宜再用的设备，我局将依据专家论证结论，不定期地公 布应淘汰的旧规格型号的产品。 七、规范国内产品的注册审批工作 在总结三类产品注册审批工作的基础上，进一步细化规范审查程序，严格 执行审查时限。 关于二类产品的审批工作，根据近年来的反映，主要问题是省市之间审查 尺度把握不一，相同产品宽严不一，表现为： （一）在涉及安全性的指标方面，有的省市迁就企业的现有条件，放松安 全性要求，让一些在安全性方面存在缺陷的产品进入市场。 （二）对有效性的尺度把握不一，特别是一些利用物理方法、声称结合中 医原理开发的产品，有的对产品的疗效审查不严，有的是临床试验并未得到证 明的疗效也随意扩大、列入产品使用说明书，有的甚至利用迷信色彩夸大产品 的疗效。 （三）随意扩大医疗器械的涵盖范围，将一些属于药品或既不属于药品也 不属于医疗器械的产品按医疗器械审查注册，扰乱了注册审查的秩序。 （四）还有的部门受理产品注册的内部运转程序不健全，缺少自我约束、 自我监督的机制，随意性强，人为因素大，给注册审批工作带来不良影响。 为严格内部管理，统一审批程序和审查标准，我局将着手制定《医疗器械 产品审查办法》，加大对省市注册审批工作的指导、监督和管理。按照《条例》 的规定，对审批中有明显差错的产品，国家药品监督管理局将责令地方审批部 门更正，直至吊销注册证号。 八、做好生产企业许可证和经营企业许可证发放工作 《条例》规定，一类产品的生产、经营企业实行备案制度，即生产、经营 企业的名称、地址、法人代表、电话，在行政管理部门备案可查，就可视为履 行了备案手续。 目前，生产、经营二、三类医疗器械的企业为数众多。又于没有质量投诉 和不良反应报告的企业，在办理生产、经营许可证时，手续就予从简。在企业 申报的基础上，对其生产经营资历进行调查、审核后，应直接发证，具体办法 另行规定。此项工作应在2000年内基本完成。从2001年起不得无证生产、经 营。对新开办的生产、经营企业，应严格按照《医疗器械生产企业资格认定管 理办法》、《医疗器械经营企业资格认定管理办法》审批发证。 为了统一要求、统一部署，将在六、七月份召开专项会议进行研究和部署。 九、完善技术支持体系的建设 相应的规章中规定，二类以上的医疗器械产品都必须经国家认定的检测机 构进行归口检测。因此，必须强化完善技术支持体系的建设。现有的十个检测 机构，应依据贯彻《条例》的要求，着眼于提高自身专业检测水平、服务于《条 例》贯彻工作，提出建设方案。国家药品监督管理局将根据《条例》规定，加 强检测机构的管理，特别是要强化年度的考核和认定工作，未通过考核认定的， 将暂停或撤销其检测资格。 十、加强广告审查、进一步规范医疗器械广告宣传工作 针对目前广告宣传中存在的问题，结合《医疗器械监督管理条例》中广告 审查制度的实施，我们将会同国家工商局重新修订《医疗器械广告审查办法》 及《医疗器械广告审查标准》。通过医疗器械监督法规的培训，提高医疗器械广 告行政审查工作人员的业务素质，统一认识，统一医疗器械广告审查标准，明 确广告审查工作程序和要求，规范管理，依法行政。 对于机理不明、宣传误导严重、反映较大的产品广告，要进行专题研究、 专项处理。 各级药品监督管理部门，应积极配合工商行政管理部门做好医疗器械广告 监督工作，对已发现的违法医疗器械广告，及时配合工商管理部门进行查处。 《医疗器械监督管理条例》的颁布是我国医疗器械监督管理步入依法行政 的重要标志，我们要不负众望、不失时机，振奋精神、拼搏进取，做好《医疗 器械监督管理条例》贯彻的启动工作，开拓医疗器械监督管理工作的新局面。 国家药品监督管理局 二OOO年三月七日
关于举办第一期医疗器械监督管理法规培训班的通知 | 国药管械[2000]66号 | FGWJ-2000-10291 | 2000-02-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市及副省级市药品监督管理局或医药管理部门，解放军总后卫生部，新 疆生产建设兵团医药管理局，国家药品监督管理局各医疗器械检测中心： 为深入宣传和认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》，加深对《条例》的理解，增强医疗器械监督管理人员依法行政意识，提高医疗器械监督执法水平，国家药品监督管理局定于2000年3月14日至20日在上海举办第一期医疗器械监督管理法规培训班，现将有关事项通知如下： 一、培训的主要内容 （一）邀请国务院法制办及本局办公室法规处同志讲解有关法律和行政法规。 （二）国家药品监督管理局医疗器械司主要负责人介绍《医疗器械监督管理条例》。 （三）《医疗器械监督管理条例》第一批配套规章起草人介绍相关配套规章。 二、参加培训人员 （一）各省、自治区、直辖市及副省级市药品监督管理局医疗器械处各2人；未组建药品监督管理局的省、自治区、直辖市及副省级市医药管理部门负责医疗器械监督管理的人员各2人。 （二）解放军总后卫生部、新疆生产建设兵团医药管理局负责医疗器械监督管理的人员各2人。 （三）国家药品监督管理局各医疗器械检测中心2人。 三、培训要求 （一）各单位主要负责人必须参加培训。 （二）培训结束时，将进行培训考试，考试合格者发给培训合格证书。 四、培训具体时间、地点 （一）时间：2000年 3月13日报到，3月14日至19日培训，2O日考试，共计8天。 （二）地点：上海浦东金桥开发区金皖路501号（国家质量技术监督局上海国际培训中心），电话：021一58995678 五、其他事项 （一）承办单位：上海市医疗器械（集团）公司。 地址：上海市江西中路215号154室 邮编：200002 联系人：李新海 电话：021—63229668，021—63224914 传真：021—63329668 （二）请各单位于2000年3月5日前将参加培训人员报名表（见附件）传真或寄至承办单位上海市医疗器械（集团）公司。 （三）食宿、交通费用自理，会务费每人1700元。 （四）乘车路线 会议不安排接站。请参加培训人员径到上海市医药大厦（上海市太仓路200号，上海市医药管理局）大堂集中，3月13日9时、11时、14时、16时、18时、20时、22时，会务组将分批送代表前往培训地点。上海市医药管理局乘车路线： 1、上海虹桥机场：乘505路、831路至人民广场下车。 2、上海浦东机场：乘机场专线至虹桥机场，再按上述路线至人民广场。 3、地铁至黄陂南路下车。 4、109、48、42、大桥一线、隧道8线至淮海路下车。 有何问题，请与上海市医药管理局何怀卿联系，电话：63730908，BP：128—504217 附件：参加培训人员报名表(略) 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年二月二十八日 | 各省、自治区、直辖市及副省级市药品监督管理局或医药管理部门，解放军总后卫生部，新 疆生产建设兵团医药管理局，国家药品监督管理局各医疗器械检测中心： 为深入宣传和认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》，加深对《条例》的理解，增强医疗器械监督管理人员依法行政意识，提高医疗器械监督执法水平，国家药品监督管理局定于2000年3月14日至20日在上海举办第一期医疗器械监督管理法规培训班，现将有关事项通知如下： 一、培训的主要内容 （一）邀请国务院法制办及本局办公室法规处同志讲解有关法律和行政法规。 （二）国家药品监督管理局医疗器械司主要负责人介绍《医疗器械监督管理条例》。 （三）《医疗器械监督管理条例》第一批配套规章起草人介绍相关配套规章。 二、参加培训人员 （一）各省、自治区、直辖市及副省级市药品监督管理局医疗器械处各2人；未组建药品监督管理局的省、自治区、直辖市及副省级市医药管理部门负责医疗器械监督管理的人员各2人。 （二）解放军总后卫生部、新疆生产建设兵团医药管理局负责医疗器械监督管理的人员各2人。 （三）国家药品监督管理局各医疗器械检测中心2人。 三、培训要求 （一）各单位主要负责人必须参加培训。 （二）培训结束时，将进行培训考试，考试合格者发给培训合格证书。 四、培训具体时间、地点 （一）时间：2000年 3月13日报到，3月14日至19日培训，2O日考试，共计8天。 （二）地点：上海浦东金桥开发区金皖路501号（国家质量技术监督局上海国际培训中心），电话：021一58995678 五、其他事项 （一）承办单位：上海市医疗器械（集团）公司。 地址：上海市江西中路215号154室 邮编：200002 联系人：李新海 电话：021—63229668，021—63224914 传真：021—63329668 （二）请各单位于2000年3月5日前将参加培训人员报名表（见附件）传真或寄至承办单位上海市医疗器械（集团）公司。 （三）食宿、交通费用自理，会务费每人1700元。 （四）乘车路线 会议不安排接站。请参加培训人员径到上海市医药大厦（上海市太仓路200号，上海市医药管理局）大堂集中，3月13日9时、11时、14时、16时、18时、20时、22时，会务组将分批送代表前往培训地点。上海市医药管理局乘车路线： 1、上海虹桥机场：乘505路、831路至人民广场下车。 2、上海浦东机场：乘机场专线至虹桥机场，再按上述路线至人民广场。 3、地铁至黄陂南路下车。 4、109、48、42、大桥一线、隧道8线至淮海路下车。 有何问题，请与上海市医药管理局何怀卿联系，电话：63730908，BP：128—504217 附件：参加培训人员报名表(略) 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年二月二十八日
关于发布《医疗器械——风险分析——第一部分：风险分析的应用》等六项行业标准的通知 | 国药管械［2000〕36号 | FGWJ-2000-10346 | 2000-01-31 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化归口单位： 《医疗器械——风险分析——第一部分：风险分析的应用》等六项行业标准已审定通过， 现予发布。各项行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、推荐性标准： YY／T 0316—2000 医疗器械——风险分析——第一部分：风险分析的应用 YY／T 0063—2000 医用诊断X射线管组件——焦点特性（代替YY／T0063——1991） 二、强制性标准： YY 0317—2000 医用治疗X射线机通用技术条件 YY 0318—2000 医用诊断X射线辐射防护器具第3部分：防护服和性腺防护器具 YY 0319—2000 医用电气设备第2部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求 YY ll39—2000 单道和多道心电图机（代替YY 91139——1999） 以上标准自2000年7月1日起实施。 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年一月三十一日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化归口单位： 《医疗器械——风险分析——第一部分：风险分析的应用》等六项行业标准已审定通过， 现予发布。各项行业标准的编号、名称及实施日期如下： 一、推荐性标准： YY／T 0316—2000 医疗器械——风险分析——第一部分：风险分析的应用 YY／T 0063—2000 医用诊断X射线管组件——焦点特性（代替YY／T0063——1991） 二、强制性标准： YY 0317—2000 医用治疗X射线机通用技术条件 YY 0318—2000 医用诊断X射线辐射防护器具第3部分：防护服和性腺防护器具 YY 0319—2000 医用电气设备第2部分：医疗诊断用磁共振设备安全专用要求 YY ll39—2000 单道和多道心电图机（代替YY 91139——1999） 以上标准自2000年7月1日起实施。 国家药品监督管理局 二ＯＯＯ年一月三十一日
关于医疗器械产品生产许可证管理工作中有关问题的通知 | 国药管械[1999]459号 | FGWJ-1999-10024 | 1999-12-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市质量技术监督局和药品监督管理局或医药管理部门： 随着政府机构改革中工作职能的调整，全国工业产品生产许可证工作也相应出现一些变化。为进一步做好工作，加强医疗器械发证产品和企业的监督管理，提高生产许可证工作的有效性，根据国家质量技术监督局质发［1998]184号《通知》以及《关于同意在医疗器械产品生产许可证书上加盖国家药品监督管理局印章事宜的函》(质技监督局质函[1999]214号）的有关规定和意见，现对医疗器械全国工业产品许可证发证工作中的有关事项通知如下： 一、国家继续对一次性使用无菌注射器、注射针、输液器、静脉输液针、输血器、血袋、医用高压氧舱等11项产品实行全国工业产品生产许可证制度。 二、自本通知发布之日起，医疗器械全国工业产品生产许可证启用新的证书。证书由国 家质量技术监督局、国家药品监督管理局盖章发放。 三、按照管理的有关要求，拟按产品类别分别设立若干个医疗器械全国工业产品生产许可证审查部。 四、经研究决定，设立“一次性使用无菌医疗器械产品（注射器、注射针、输液器、静脉输液针、输血器、血袋）生产许可证审查部”，该审查部设在国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心。审查部受国家质量技术监督局、国家药品监督管理局的委托，承担相关工业产品生产许可证工作的有关事宜。审查部具体职责为： （一）参与制定、修订相关工业产品生产许可证实施细则的工作； （二）负责组织实施细则的宣贯； （三）制定审查工作计划，组织医疗器械全国工业产品生产许可证审查员并在各省（区、市）质量技术监督局和药品监督管理局派出人员的参与下对申请取证企业生产条件进行审查； （四）对企业生产条件的审查结果和产品质量的检验报告进行复核； （五）汇总上报符合发证条件的企业名单； （六）按照批准证书编号，负责填写全国工业产品生产许可证证书，并寄送省、市质量技术监督管理部门； （七）负责对全国工业产品生产许可证申请书、审查结论、检验报告等材料进行归档、保存； （八）收集相关产品企业执行实施细则和产品质量状况，定期向国家药品监督管理局和国家质量技术监督局报告； （九）承担国家药品监督管理局和国家质量技术监督局交办的其他事宜。 五、一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证的换（发）证企业申请，由各省、自治区、直辖市质量技术监督局受理，并经同级药品监督管理局或医药管理部门初审审核同意后，报一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证审查部，审查部按实施细则组织现场审查。 换（发）证企业的产品封样工作由审查组在对生产条件审查的同时进行。样品送指定检验单位进行检验。检验单位的确定和具体任务分工另行通知。 审查部将审查结果报国家药品监督管理局和国家质量技术监督局审核发证。 六、根据国家经济贸易委员会第14号令《工商投资领域制止重复建设目录（第一批）》第83、84、85项规定，制止重复建设一次性注射器、一次性输血器和一次性输液器项目，各省、自治区、直辖市质量技术监督局不得受理1999年9月1日以后新建或转产企业生产 许可证申请，也不得发放临时许可证。 七、一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证换（发）证工作按《许可证实施细则》（另发）组织实施。 八、为保持生产许可证工作的连续性，经研究，一次性使用无菌注射器（针）换发证工作拟于2000年6月底结束。其他医疗器械生产许可证证书的有效期一律延长至新证下发。 国家药品监督管理局 国家质量技术监督局 一九九九年十二月三十日 | 各省、自治区、直辖市质量技术监督局和药品监督管理局或医药管理部门： 随着政府机构改革中工作职能的调整，全国工业产品生产许可证工作也相应出现一些变化。为进一步做好工作，加强医疗器械发证产品和企业的监督管理，提高生产许可证工作的有效性，根据国家质量技术监督局质发［1998]184号《通知》以及《关于同意在医疗器械产品生产许可证书上加盖国家药品监督管理局印章事宜的函》(质技监督局质函[1999]214号）的有关规定和意见，现对医疗器械全国工业产品许可证发证工作中的有关事项通知如下： 一、国家继续对一次性使用无菌注射器、注射针、输液器、静脉输液针、输血器、血袋、医用高压氧舱等11项产品实行全国工业产品生产许可证制度。 二、自本通知发布之日起，医疗器械全国工业产品生产许可证启用新的证书。证书由国 家质量技术监督局、国家药品监督管理局盖章发放。 三、按照管理的有关要求，拟按产品类别分别设立若干个医疗器械全国工业产品生产许可证审查部。 四、经研究决定，设立“一次性使用无菌医疗器械产品（注射器、注射针、输液器、静脉输液针、输血器、血袋）生产许可证审查部”，该审查部设在国家药品监督管理局中检所医疗器械质量监督检验中心。审查部受国家质量技术监督局、国家药品监督管理局的委托，承担相关工业产品生产许可证工作的有关事宜。审查部具体职责为： （一）参与制定、修订相关工业产品生产许可证实施细则的工作； （二）负责组织实施细则的宣贯； （三）制定审查工作计划，组织医疗器械全国工业产品生产许可证审查员并在各省（区、市）质量技术监督局和药品监督管理局派出人员的参与下对申请取证企业生产条件进行审查； （四）对企业生产条件的审查结果和产品质量的检验报告进行复核； （五）汇总上报符合发证条件的企业名单； （六）按照批准证书编号，负责填写全国工业产品生产许可证证书，并寄送省、市质量技术监督管理部门； （七）负责对全国工业产品生产许可证申请书、审查结论、检验报告等材料进行归档、保存； （八）收集相关产品企业执行实施细则和产品质量状况，定期向国家药品监督管理局和国家质量技术监督局报告； （九）承担国家药品监督管理局和国家质量技术监督局交办的其他事宜。 五、一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证的换（发）证企业申请，由各省、自治区、直辖市质量技术监督局受理，并经同级药品监督管理局或医药管理部门初审审核同意后，报一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证审查部，审查部按实施细则组织现场审查。 换（发）证企业的产品封样工作由审查组在对生产条件审查的同时进行。样品送指定检验单位进行检验。检验单位的确定和具体任务分工另行通知。 审查部将审查结果报国家药品监督管理局和国家质量技术监督局审核发证。 六、根据国家经济贸易委员会第14号令《工商投资领域制止重复建设目录（第一批）》第83、84、85项规定，制止重复建设一次性注射器、一次性输血器和一次性输液器项目，各省、自治区、直辖市质量技术监督局不得受理1999年9月1日以后新建或转产企业生产 许可证申请，也不得发放临时许可证。 七、一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证换（发）证工作按《许可证实施细则》（另发）组织实施。 八、为保持生产许可证工作的连续性，经研究，一次性使用无菌注射器（针）换发证工作拟于2000年6月底结束。其他医疗器械生产许可证证书的有效期一律延长至新证下发。 国家药品监督管理局 国家质量技术监督局 一九九九年十二月三十日
关于印发1999年制定修订医疗器械国家标准项目计划的通知 | 国药管械[1999]392号 | FGWJ-1999-10033 | 1999-11-18 | 法规文件 / 规范性文件 | 各医疗器械标准化归口单位： 1999年制定修订医疗器械国家标准项目计划已经国家质量技术监督局审查确定，现印发给 你们，请抓紧时间组织落实，按计划将项目下达到各主要起草单位。要按期完成计划，并注重 提高标准水平和编写质量。在报批国家标准时，还应提供符合《中国国家标准编写模板》要求 的电子文本。 特此通知 附件：1.1999年医疗器械强制性国家标准制定修订项目计划 2.1999年医疗器械推荐性国家标准制定修订项目计划 国家药品监督管理局 一九九九年十一月十八日 | 各医疗器械标准化归口单位： 1999年制定修订医疗器械国家标准项目计划已经国家质量技术监督局审查确定，现印发给 你们，请抓紧时间组织落实，按计划将项目下达到各主要起草单位。要按期完成计划，并注重 提高标准水平和编写质量。在报批国家标准时，还应提供符合《中国国家标准编写模板》要求 的电子文本。 特此通知 附件：1.1999年医疗器械强制性国家标准制定修订项目计划 2.1999年医疗器械推荐性国家标准制定修订项目计划 国家药品监督管理局 一九九九年十一月十八日
关于印发一九九九年医疗器械标准项目制定、修订计划的通知 | 国药管械[1999]308号 | FGWJ-1999-10040 | 1999-09-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化技术委员会： 为进一步做好医疗器械标准工作，根据各医疗器械标准化技术委员会报送的标准制定、修订计划，经研究，现将1999年医疗器械标准项目制定、修订计划（其中，强制性医疗器械标准36项、推荐性医疗器械标准20项） 印发给你们（见附件）,请各有关单位遵照计划要求,加强测试验证和技术复核工作。按时按质地完成所承担的起草项目。 特此通知 附件：1、一九九九年制定、修订强制性医疗器械标准项目计划汇总表（YY） 2、一九九九年制定、修订推荐性医疗器械标准项目计划汇总表（YY/T） 国家药品监督管理局 一九九九年九月三十日 附件1： 一九九九年制定、修订 强制性医疗器械标准 项目计划汇总表 （YY） ┏━┯━━━┯━┯━━━━━┯━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┓ ┃序│标准项│标│制定或修订│起止年限│主管│技术委│主要负│采用国│备 注┃ ┃号│目名称│准│ │ │部门│员会或│责起草│际标准│ ┃ ┃ │ │类│ │ │ │技术归│单位 │或国外│ ┃ ┃ │ │别│ │ │ │口单位│ │先进标│ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │准编号│ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 1│红外乳│产│ 制定 │1999- │国家│全国医│浙江海│ │ ┃ ┃ │腺诊断│品│ │2000 │药品│用光学│鹰企业│ │ ┃ ┃ │仪 │ │ │ │监督│和仪器│集团 │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │管理│标准化│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │局 │分技术│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │委员会│ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 2│裂隙灯│产│ 修订 │1999.7- │同上│ 同上 │苏州医│ISO109│ ┃ ┃ │显微镜│品│YY0065-92 │2000.7 │ │ │疗器械│39-199│ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │厂 │8 │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 3│氦氖激│产│ 修订 │1999- │同上│ 同上 │国家药│ │ ┃ ┃ │光血管│品│YY0284-199│2000 │ │ │品监督│ │ ┃ ┃ │内照射│ │6 │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │治疗仪│ │ │ │ │ │杭州医│ │ ┃ ┃ │通用技│ │ │ │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │术条件│ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 4│连续波│产│ 修订 │1999- │同上│ 同上 │ 同上 │ │ ┃ ┃ │掺钕钆│品│YY0307-199│2000 │ │ │ │ │ ┃ ┃ │铝石榴│ │8 │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │石激光│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │治疗机│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │通用技│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │术条件│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 5│用于牙│基│ 修订 │1999年9 │同上│ 同上 │国家药│ISO740│ ┃ ┃ │科的医│础│YY0268-199│月至2000│ │ │品监督│5-1997│ ┃ ┃ │疗器械│ │5 │年12月 │ │ │管理局│（E） │ ┃ ┃ │生物性│ │ │ │ │ │北医医│ │ ┃ ┃ │能临床│ │ │ │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │前评价│ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │第一单│ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │元：导│ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┃ │则 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 6│400mA │产│ 修订 │1999年 │同上│全国医│国家药│ │ ┃ ┃ │医用诊│品│GB10150-88│ │ │用Ｘ线│品监督│ │ ┃ ┃ │断Ｘ射│ │ │ │ │设备及│管理局│ │ ┃ ┃ │线机 │ │ │ │ │用具标│沈阳医│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │准化分│疗器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │技术委│质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 7│医用诊│产│ 制定 │ 1999年 │同上│全国医│ 同上 │ISO133│ ┃ ┃ │断Ｘ射│品│ │ │ │用Ｘ线│ │1-3（1│ ┃ ┃ │线辐射│ │ │ │ │设备及│ │998） │ ┃ ┃ │防护器│ │ │ │ │用具标│ │ │ ┃ ┃ │具第3 │ │ │ │ │准化分│ │ │ ┃ ┃ │部分：│ │ │ │ │技术委│ │ │ ┃ ┃ │防护衣│ │ │ │ │员会 │ │ │ ┃ ┃ │和防护│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │器具 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 8│可吸收│产│ 制定 │1999.7- │国家│全国外│ │美国药│ ┃ ┃ │缝合线│品│ │2000.7 │药品│科器械│ │典标准│ ┃ ┃ │标准 │ │ │ │监督│标准化│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │管理│技术委│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │局 │员会 │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 9│人工乳│产│ 制定 │1999.7- │同上│ │国家药│ 美国 │ ┃ ┃ │房通用│品│ │2000.7 │ │ │品监督│ ASTM │ ┃ ┃ │技术条│ │ │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │件 │ │ │ │ │ │中检所│F703- │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │医疗器│96 │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │械质量│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │监督检│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │验中心│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃10│埋植式│产│ 制定 │1999.7- │同上│全国输│ │德国企│ ┃ ┃ │给药装│品│ │2000.7 │ │液器具│ │业标准│ ┃ ┃ │置标准│ │ │ │ │标委会│ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃11│无菌医│产│ 修订 │1999- │同上│全国外│江苏省│ │ ┃ ┃ │用无损│品│ YY0044-91│2000 │ │科器械│淮阴医│ │ ┃ ┃ │伤缝合│ │ YY0166-94│ │ │标准化│疗器械│ │ ┃ ┃ │针 │ │ │ │ │技术委│厂 │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃12│手提式│产│ 修订 │1999- │同上│全国消│国家药│ISO111│参加单┃ ┃ │压力蒸│品│GB4027.1- │2000 │ │毒技术│品监督│34-199│位：山┃ ┃ │汽灭菌│ │83 │ │ │与设备│管理局│4 │东新华┃ ┃ │器 │ │WS2-84-83 │ │ │标准化│广州医│ │医疗器┃ ┃ │ │ │ │ │ │技术委│疗器械│ │械厂 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃13│立式压│产│ 修订 │1999- │同上│ 同上 │ 同上 │ISO111│参加单┃ ┃ │力蒸汽│品│GB4027.2- │2000 │ │ │ │34-199│位：上┃ ┃ │灭菌器│ │83 │ │ │ │ │4 │海医用┃ ┃ │ │ │WS2-85-83 │ │ │ │ │ │核子仪┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │器厂 ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃14│卧式圆│产│ 修订 │1999- │同上│ 同上 │ 同上 │ISO111│参加单┃ ┃ │形压力│品│GB4027.3- │2000 │ │ │ │34-199│位：上┃ ┃ │蒸汽灭│ │83 │ │ │ │ │4 │海医用┃ ┃ │菌器 │ │WS2-86-83 │ │ │ │ │ │核子仪┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │器厂 ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃15│卧室矩│产│ 修订 │1999- │国家│全国消│国家药│ISO111│参加单┃ ┃ │形压力│品│GB4027.4- │2000 │药品│毒技术│品监督│34-199│位：山┃ ┃ │蒸汽灭│ │83 │ │监督│与设备│管理局│4 │东新华┃ ┃ │菌器 │ │WS2-232-83│ │管理│标准化│广州医│ │医疗器┃ ┃ │ │ │ │ │局 │技术委│疗器械│ │械厂 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃16│环氧乙│产│ 制定 │1999.6- │同上│ 同上 │国家药│JIST73│ 参考 ┃ ┃ │烷灭菌│品│ │2000 │ │ │品监督│23-198│ 标准 ┃ ┃ │器 │ │ │ │ │ │管理局│9 │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │广州医│ │ISO111┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │疗器械│JIST73│35-199┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │质量监│25-198│4 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│9 │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心、│ │ISO109┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │杭州电│ │93-7:1┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │达消毒│ │995 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │设备厂│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃17│外科不│方│ 制定 │98.11- │同上│全国外│国家药│ │ ┃ ┃ │锈钢植│法│ │99.10 │ │科植入│品监督│ │ ┃ ┃ │入物点│ │ │ │ │物和矫│管理局│ │ ┃ ┃ │蚀电位│ │ │ │ │形器械│天津医│ │ ┃ ┃ │试验方│ │ │ │ │标委会│疗器械│ │ ┃ ┃ │法 │ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃18│外科植│方│ 制定 │98.11- │同上│ 同上 │ 同上 │ISO958│等效采┃ ┃ │入物－│法│ │99.10 │ │ │ │3:1993│ 用 ┃ ┃ │无损检│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │验-液 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │体渗透│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │检验方│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │法 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃19│金属接│产│ 制定 │98.11- │同上│ 同上 │上海手│ │ ┃ ┃ │骨板 │品│ │99.10 │ │ │术器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │厂 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃20│金属接│产│ 修订 │98.11- │同上│ 同上 │江苏金│ │ ┃ ┃ │骨螺钉│品│YY0018-90 │99.10 │ │ │鹿集团│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃21│ 骨针 │产│ 制定 │98.11- │同上│ 同上 │天津骨│ │ ┃ ┃ │ │品│ │99.10 │ │ │科医疗│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │器械厂│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃22│金属矫│产│ 修订 │98.11- │同上│ 同上 │江苏宏│ │ ┃ ┃ │形用钉│品│YY0119-93 │99.10 │ │ │宝集团│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃23│金属矫│产│ 修订 │98.11- │同上│ 同上 │江苏宏│ │ ┃ ┃ │形用棒│品│YY0120-93 │99.10 │ │ │宝集团│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃24│髋关节│产│ 修订 │99.8- │国家│全国外│北京京│ │ ┃ ┃ │假体 │品│YY0118-93 │2000.10 │药品│科植入│航公司│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │监督│物和矫│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │管理│形器械│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │局 │标委会│ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃25│外科植│产│ 修订 │99.8- │同上│ 同上 │北京京│ │ ┃ ┃ │入物－│品│YY0117.1- │2000.10 │ │ │航公司│ │ ┃ ┃ │髋关节│ │93 │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │锻、铸│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │件 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃26│外科植│方│ 制定 │99.8- │同上│ 同上 │国家药│ISO95 │等效采┃ ┃ │入物－│法│ │2000.10 │ │ │品监督│4: │ 用 ┃ ┃ │无损检│ │ │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │验－铸│ │ │ │ │ │天津医│1993- │ ┃ ┃ │造金属│ │ │ │ │ │疗器械│10-15 │ ┃ ┃ │外科植│ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │入物Ｘ│ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │射线检│ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┃ │验方法│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃27│接骨板│方│ 制定 │99.8- │同上│ 同上 │ 同上 │ISO958│等效采┃ ┃ │弯曲强│法│ │2000.10 │ │ │ │5： │ 用 ┃ ┃ │度和刚│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │度试验│ │ │ │ │ │ │1990- │ ┃ ┃ │方法 │ │ │ │ │ │ │12-15 │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃28│骨钻通│产│ 制定 │99.8- │同上│ 同上 │上海手│ │ ┃ ┃ │用技术│品│ │2000.10 │ │ │术器械│ │ ┃ ┃ │条件 │ │ │ │ │ │厂 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃29│骨锯通│产│ 制定 │99.8- │同上│ 同上 │天津骨│ │ ┃ ┃ │用技术│品│ │2000.10 │ │ │科器械│ │ ┃ ┃ │条件 │ │ │ │ │ │二厂 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃30│红外治│安│ 制定 │99年底 │同上│全国医│国家药│ │ ┃ ┃ │疗设备│全│ │ │ │用电器│品监督│ │ ┃ ┃ │专用安│ │ │ │ │标准化│管理局│ │ ┃ ┃ │全要求│ │ │ │ │技术委│天津医│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会物│疗器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │理治疗│质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │设备标│督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │准化分│中心 │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │技术委│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃31│电子血│产│ 制定 │99.2- │同上│ 同上 │柯顿（│IEC601│ ┃ ┃ │压计 │品│ │99.12 │ │ │天津）│-2-30 │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │电工电│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │器有限│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃32│医用磁│产│ 制定 │1999- │同上│ 同上 │国家药│ │ ┃ ┃ │疗器具│品│ │2000 │ │ │品监督│ │ ┃ ┃ │通用技│ │ │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │术条件│ │ │ │ │ │天津医│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心、│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │哈慈股│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │份有限│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃33│一次性│产│ 制定 │1999- │国家│全国医│上海血│ │ ┃ ┃ │使用去│品│ │2000 │药品│用输液│液中心│ │ ┃ ┃ │白细胞│ │ │ │监督│器具标│ │ │ ┃ ┃ │输血过│ │ │ │管理│准化技│ │ │ ┃ ┃ │滤器 │ │ │ │局 │术委员│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃34│一次性│产│ 制定 │1999- │同上│ 同上 │国家药│ │ ┃ ┃ │使用血│品│ │2000 │ │ │品监督│ │ ┃ ┃ │浆分离│ │ │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │器离心│ │ │ │ │ │上海医│ │ ┃ ┃ │式 │ │ │ │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心、│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │上海血│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │液中心│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃35│卫生材│产│ 制定 │1999- │同上│ │ │ │ ┃ ┃ │料通用│品│ │2000 │ │ │ │ │ ┃ ┃ │技术条│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │件 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃36│医用电│产│ 制定 │1999- │同上│ │北京医│ │ ┃ ┃ │气设备│品│ │2000 │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │漏电流│ │ │ │ │ │研究所│ │ ┃ ┃ │仪技术│ │ │ │ │ │，中国│ │ ┃ ┃ │规范 │ │ │ │ │ │计量科│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │学研究│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │院 │ │ ┃ ┗━┷━━━┷━┷━━━━━┷━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┛ | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化技术委员会： 为进一步做好医疗器械标准工作，根据各医疗器械标准化技术委员会报送的标准制定、修订计划，经研究，现将1999年医疗器械标准项目制定、修订计划（其中，强制性医疗器械标准36项、推荐性医疗器械标准20项） 印发给你们（见附件）,请各有关单位遵照计划要求,加强测试验证和技术复核工作。按时按质地完成所承担的起草项目。 特此通知 附件：1、一九九九年制定、修订强制性医疗器械标准项目计划汇总表（YY） 2、一九九九年制定、修订推荐性医疗器械标准项目计划汇总表（YY/T） 国家药品监督管理局 一九九九年九月三十日 附件1： 一九九九年制定、修订 强制性医疗器械标准 项目计划汇总表 （YY） ┏━┯━━━┯━┯━━━━━┯━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┓ ┃序│标准项│标│制定或修订│起止年限│主管│技术委│主要负│采用国│备 注┃ ┃号│目名称│准│ │ │部门│员会或│责起草│际标准│ ┃ ┃ │ │类│ │ │ │技术归│单位 │或国外│ ┃ ┃ │ │别│ │ │ │口单位│ │先进标│ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │准编号│ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 1│红外乳│产│ 制定 │1999- │国家│全国医│浙江海│ │ ┃ ┃ │腺诊断│品│ │2000 │药品│用光学│鹰企业│ │ ┃ ┃ │仪 │ │ │ │监督│和仪器│集团 │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │管理│标准化│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │局 │分技术│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │委员会│ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 2│裂隙灯│产│ 修订 │1999.7- │同上│ 同上 │苏州医│ISO109│ ┃ ┃ │显微镜│品│YY0065-92 │2000.7 │ │ │疗器械│39-199│ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │厂 │8 │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 3│氦氖激│产│ 修订 │1999- │同上│ 同上 │国家药│ │ ┃ ┃ │光血管│品│YY0284-199│2000 │ │ │品监督│ │ ┃ ┃ │内照射│ │6 │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │治疗仪│ │ │ │ │ │杭州医│ │ ┃ ┃ │通用技│ │ │ │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │术条件│ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 4│连续波│产│ 修订 │1999- │同上│ 同上 │ 同上 │ │ ┃ ┃ │掺钕钆│品│YY0307-199│2000 │ │ │ │ │ ┃ ┃ │铝石榴│ │8 │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │石激光│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │治疗机│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │通用技│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │术条件│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 5│用于牙│基│ 修订 │1999年9 │同上│ 同上 │国家药│ISO740│ ┃ ┃ │科的医│础│YY0268-199│月至2000│ │ │品监督│5-1997│ ┃ ┃ │疗器械│ │5 │年12月 │ │ │管理局│（E） │ ┃ ┃ │生物性│ │ │ │ │ │北医医│ │ ┃ ┃ │能临床│ │ │ │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │前评价│ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │第一单│ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │元：导│ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┃ │则 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 6│400mA │产│ 修订 │1999年 │同上│全国医│国家药│ │ ┃ ┃ │医用诊│品│GB10150-88│ │ │用Ｘ线│品监督│ │ ┃ ┃ │断Ｘ射│ │ │ │ │设备及│管理局│ │ ┃ ┃ │线机 │ │ │ │ │用具标│沈阳医│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │准化分│疗器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │技术委│质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 7│医用诊│产│ 制定 │ 1999年 │同上│全国医│ 同上 │ISO133│ ┃ ┃ │断Ｘ射│品│ │ │ │用Ｘ线│ │1-3（1│ ┃ ┃ │线辐射│ │ │ │ │设备及│ │998） │ ┃ ┃ │防护器│ │ │ │ │用具标│ │ │ ┃ ┃ │具第3 │ │ │ │ │准化分│ │ │ ┃ ┃ │部分：│ │ │ │ │技术委│ │ │ ┃ ┃ │防护衣│ │ │ │ │员会 │ │ │ ┃ ┃ │和防护│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │器具 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 8│可吸收│产│ 制定 │1999.7- │国家│全国外│ │美国药│ ┃ ┃ │缝合线│品│ │2000.7 │药品│科器械│ │典标准│ ┃ ┃ │标准 │ │ │ │监督│标准化│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │管理│技术委│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │局 │员会 │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃ 9│人工乳│产│ 制定 │1999.7- │同上│ │国家药│ 美国 │ ┃ ┃ │房通用│品│ │2000.7 │ │ │品监督│ ASTM │ ┃ ┃ │技术条│ │ │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │件 │ │ │ │ │ │中检所│F703- │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │医疗器│96 │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │械质量│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │监督检│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │验中心│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃10│埋植式│产│ 制定 │1999.7- │同上│全国输│ │德国企│ ┃ ┃ │给药装│品│ │2000.7 │ │液器具│ │业标准│ ┃ ┃ │置标准│ │ │ │ │标委会│ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃11│无菌医│产│ 修订 │1999- │同上│全国外│江苏省│ │ ┃ ┃ │用无损│品│ YY0044-91│2000 │ │科器械│淮阴医│ │ ┃ ┃ │伤缝合│ │ YY0166-94│ │ │标准化│疗器械│ │ ┃ ┃ │针 │ │ │ │ │技术委│厂 │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃12│手提式│产│ 修订 │1999- │同上│全国消│国家药│ISO111│参加单┃ ┃ │压力蒸│品│GB4027.1- │2000 │ │毒技术│品监督│34-199│位：山┃ ┃ │汽灭菌│ │83 │ │ │与设备│管理局│4 │东新华┃ ┃ │器 │ │WS2-84-83 │ │ │标准化│广州医│ │医疗器┃ ┃ │ │ │ │ │ │技术委│疗器械│ │械厂 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃13│立式压│产│ 修订 │1999- │同上│ 同上 │ 同上 │ISO111│参加单┃ ┃ │力蒸汽│品│GB4027.2- │2000 │ │ │ │34-199│位：上┃ ┃ │灭菌器│ │83 │ │ │ │ │4 │海医用┃ ┃ │ │ │WS2-85-83 │ │ │ │ │ │核子仪┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │器厂 ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃14│卧式圆│产│ 修订 │1999- │同上│ 同上 │ 同上 │ISO111│参加单┃ ┃ │形压力│品│GB4027.3- │2000 │ │ │ │34-199│位：上┃ ┃ │蒸汽灭│ │83 │ │ │ │ │4 │海医用┃ ┃ │菌器 │ │WS2-86-83 │ │ │ │ │ │核子仪┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │器厂 ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃15│卧室矩│产│ 修订 │1999- │国家│全国消│国家药│ISO111│参加单┃ ┃ │形压力│品│GB4027.4- │2000 │药品│毒技术│品监督│34-199│位：山┃ ┃ │蒸汽灭│ │83 │ │监督│与设备│管理局│4 │东新华┃ ┃ │菌器 │ │WS2-232-83│ │管理│标准化│广州医│ │医疗器┃ ┃ │ │ │ │ │局 │技术委│疗器械│ │械厂 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃16│环氧乙│产│ 制定 │1999.6- │同上│ 同上 │国家药│JIST73│ 参考 ┃ ┃ │烷灭菌│品│ │2000 │ │ │品监督│23-198│ 标准 ┃ ┃ │器 │ │ │ │ │ │管理局│9 │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │广州医│ │ISO111┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │疗器械│JIST73│35-199┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │质量监│25-198│4 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│9 │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心、│ │ISO109┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │杭州电│ │93-7:1┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │达消毒│ │995 ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │设备厂│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃17│外科不│方│ 制定 │98.11- │同上│全国外│国家药│ │ ┃ ┃ │锈钢植│法│ │99.10 │ │科植入│品监督│ │ ┃ ┃ │入物点│ │ │ │ │物和矫│管理局│ │ ┃ ┃ │蚀电位│ │ │ │ │形器械│天津医│ │ ┃ ┃ │试验方│ │ │ │ │标委会│疗器械│ │ ┃ ┃ │法 │ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃18│外科植│方│ 制定 │98.11- │同上│ 同上 │ 同上 │ISO958│等效采┃ ┃ │入物－│法│ │99.10 │ │ │ │3:1993│ 用 ┃ ┃ │无损检│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │验-液 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │体渗透│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │检验方│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │法 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃19│金属接│产│ 制定 │98.11- │同上│ 同上 │上海手│ │ ┃ ┃ │骨板 │品│ │99.10 │ │ │术器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │厂 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃20│金属接│产│ 修订 │98.11- │同上│ 同上 │江苏金│ │ ┃ ┃ │骨螺钉│品│YY0018-90 │99.10 │ │ │鹿集团│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃21│ 骨针 │产│ 制定 │98.11- │同上│ 同上 │天津骨│ │ ┃ ┃ │ │品│ │99.10 │ │ │科医疗│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │器械厂│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃22│金属矫│产│ 修订 │98.11- │同上│ 同上 │江苏宏│ │ ┃ ┃ │形用钉│品│YY0119-93 │99.10 │ │ │宝集团│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃23│金属矫│产│ 修订 │98.11- │同上│ 同上 │江苏宏│ │ ┃ ┃ │形用棒│品│YY0120-93 │99.10 │ │ │宝集团│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃24│髋关节│产│ 修订 │99.8- │国家│全国外│北京京│ │ ┃ ┃ │假体 │品│YY0118-93 │2000.10 │药品│科植入│航公司│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │监督│物和矫│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │管理│形器械│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │局 │标委会│ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃25│外科植│产│ 修订 │99.8- │同上│ 同上 │北京京│ │ ┃ ┃ │入物－│品│YY0117.1- │2000.10 │ │ │航公司│ │ ┃ ┃ │髋关节│ │93 │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │锻、铸│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │件 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃26│外科植│方│ 制定 │99.8- │同上│ 同上 │国家药│ISO95 │等效采┃ ┃ │入物－│法│ │2000.10 │ │ │品监督│4: │ 用 ┃ ┃ │无损检│ │ │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │验－铸│ │ │ │ │ │天津医│1993- │ ┃ ┃ │造金属│ │ │ │ │ │疗器械│10-15 │ ┃ ┃ │外科植│ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │入物Ｘ│ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │射线检│ │ │ │ │ │中心 │ │ ┃ ┃ │验方法│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃27│接骨板│方│ 制定 │99.8- │同上│ 同上 │ 同上 │ISO958│等效采┃ ┃ │弯曲强│法│ │2000.10 │ │ │ │5： │ 用 ┃ ┃ │度和刚│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │度试验│ │ │ │ │ │ │1990- │ ┃ ┃ │方法 │ │ │ │ │ │ │12-15 │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃28│骨钻通│产│ 制定 │99.8- │同上│ 同上 │上海手│ │ ┃ ┃ │用技术│品│ │2000.10 │ │ │术器械│ │ ┃ ┃ │条件 │ │ │ │ │ │厂 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃29│骨锯通│产│ 制定 │99.8- │同上│ 同上 │天津骨│ │ ┃ ┃ │用技术│品│ │2000.10 │ │ │科器械│ │ ┃ ┃ │条件 │ │ │ │ │ │二厂 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃30│红外治│安│ 制定 │99年底 │同上│全国医│国家药│ │ ┃ ┃ │疗设备│全│ │ │ │用电器│品监督│ │ ┃ ┃ │专用安│ │ │ │ │标准化│管理局│ │ ┃ ┃ │全要求│ │ │ │ │技术委│天津医│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会物│疗器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │理治疗│质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │设备标│督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │准化分│中心 │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │技术委│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │员会 │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃31│电子血│产│ 制定 │99.2- │同上│ 同上 │柯顿（│IEC601│ ┃ ┃ │压计 │品│ │99.12 │ │ │天津）│-2-30 │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │电工电│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │器有限│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃32│医用磁│产│ 制定 │1999- │同上│ 同上 │国家药│ │ ┃ ┃ │疗器具│品│ │2000 │ │ │品监督│ │ ┃ ┃ │通用技│ │ │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │术条件│ │ │ │ │ │天津医│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心、│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │哈慈股│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │份有限│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃33│一次性│产│ 制定 │1999- │国家│全国医│上海血│ │ ┃ ┃ │使用去│品│ │2000 │药品│用输液│液中心│ │ ┃ ┃ │白细胞│ │ │ │监督│器具标│ │ │ ┃ ┃ │输血过│ │ │ │管理│准化技│ │ │ ┃ ┃ │滤器 │ │ │ │局 │术委员│ │ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │会 │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃34│一次性│产│ 制定 │1999- │同上│ 同上 │国家药│ │ ┃ ┃ │使用血│品│ │2000 │ │ │品监督│ │ ┃ ┃ │浆分离│ │ │ │ │ │管理局│ │ ┃ ┃ │器离心│ │ │ │ │ │上海医│ │ ┃ ┃ │式 │ │ │ │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │质量监│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │督检验│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │中心、│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │上海血│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │液中心│ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃35│卫生材│产│ 制定 │1999- │同上│ │ │ │ ┃ ┃ │料通用│品│ │2000 │ │ │ │ │ ┃ ┃ │技术条│ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┃ │件 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ ┠─┼───┼─┼─────┼────┼──┼───┼───┼───┼───┨ ┃36│医用电│产│ 制定 │1999- │同上│ │北京医│ │ ┃ ┃ │气设备│品│ │2000 │ │ │疗器械│ │ ┃ ┃ │漏电流│ │ │ │ │ │研究所│ │ ┃ ┃ │仪技术│ │ │ │ │ │，中国│ │ ┃ ┃ │规范 │ │ │ │ │ │计量科│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │学研究│ │ ┃ ┃ │ │ │ │ │ │ │院 │ │ ┃ ┗━┷━━━┷━┷━━━━━┷━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┛
关于发布《医用高分子制品术语》等十三项中华人民共和国医疗器械标准的通知 | 国药管械[1999]153号 | FGWJ-1999-10069 | 1999-06-07 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化归口单位： 《医用高分子制品术语》等十三项中华人民共和国医疗器械标准已审定通过，现予发布。 各项标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性标准 YY0314—1999 一次性使用静脉血样采集容器 YY0315—1999 纯钛人工牙种植体 YY1120—1999 口腔灯 (代替ZBK73005—85) YY1026—1999 齿科材料银合金粉 (代替GB9935—88) YY0285.1—1999 一次性使用无菌血管内导管第1部分：通用要求 (代替YY0285.1—1996) YY0285.2—1999 一次性使用无菌血管内导管第2部分：造影导管 YY0285.3—1999 一次性使用无菌血管内导管第3部分：中心静脉导管 YY0285.4—1999 一次性使用无菌血管内导管第4部分：球囊扩张导管 YY0285.5—1999 一次性使用无菌血管内导管第5部分：套针外周导管 二、推荐性标准 YY/T1119_1999 医用高分子制品术语 (代替ZBC48005—89) YY/T0127.5—1999 口腔材料生物学评价第二单元：口腔材料生物试验方法——吸入毒性试验 YY/T0127.6—1999 口腔材料生物学评价第二单元：口腔材料生物试验方法——显性致死试验 YY/T0058—1999 牙科椅通用技术条件 (代替ZBC33017—86及YY0058—91) 以上标准自一九九九年十月一日起实施 国家药品监督管理局 一九九九年六月七日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门，各医疗器械标准化归口单位： 《医用高分子制品术语》等十三项中华人民共和国医疗器械标准已审定通过，现予发布。 各项标准的编号、名称及实施日期如下： 一、强制性标准 YY0314—1999 一次性使用静脉血样采集容器 YY0315—1999 纯钛人工牙种植体 YY1120—1999 口腔灯 (代替ZBK73005—85) YY1026—1999 齿科材料银合金粉 (代替GB9935—88) YY0285.1—1999 一次性使用无菌血管内导管第1部分：通用要求 (代替YY0285.1—1996) YY0285.2—1999 一次性使用无菌血管内导管第2部分：造影导管 YY0285.3—1999 一次性使用无菌血管内导管第3部分：中心静脉导管 YY0285.4—1999 一次性使用无菌血管内导管第4部分：球囊扩张导管 YY0285.5—1999 一次性使用无菌血管内导管第5部分：套针外周导管 二、推荐性标准 YY/T1119_1999 医用高分子制品术语 (代替ZBC48005—89) YY/T0127.5—1999 口腔材料生物学评价第二单元：口腔材料生物试验方法——吸入毒性试验 YY/T0127.6—1999 口腔材料生物学评价第二单元：口腔材料生物试验方法——显性致死试验 YY/T0058—1999 牙科椅通用技术条件 (代替ZBC33017—86及YY0058—91) 以上标准自一九九九年十月一日起实施 国家药品监督管理局 一九九九年六月七日
关于对医疗器械广告进行检查的通知 | 国药管械[1999]122号 | FGWJ-1999-10071 | 1999-05-06 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 《医疗器械广告审查办法》和《医疗器械广告审查标准》颁布实施以来，各地医药管理部门依据国家的法律、法规及规章，在严格规范市场医疗器械广告，协助查处违法广告方面，做了大量工作，取得了明显的成效。但是，在医疗器械广告管理方面，仍然存在着与医疗器械广告规定不符的问题，少数医疗器械广告存在着超范围宣传、贬低同类产品的问题，有的甚至出现了医生、患者或医疗机构的形象等违反广告审查标准的问题；还有一些报纸、刊物发布未经审批的虚假的医疗器械广告，误导、欺骗消费者；另外，省、市之间还存在掌握广告审查标准不统一、不一致等问题。 为了认真总结《医疗器械广告审查办法》实施工作中的成绩和问题，提高广告审查水平，加强广告监督的力度，我局拟对《医疗器械广告审查办法》的执行情况进行一次全面的检查和总结。现将有关事项通知如下： 一、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门对医疗器械广告审查工作的基本情况、取得的经验、存在的问题，做一次全面的总结，并对下一步完善医疗器械广告审查工作提出建议。 二、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门在1999年上半年，对在本地区内发布的医疗器械广告进行一次全面检查，重点检查未经批准发布的医疗器械广告，并积极配合工商行政管理部门予以查处。 三、为了系统、全面地掌握各地医疗器械广告审查工作的实际情况，加强医疗器械广告审查工作的指导和管理，我局拟对各省(区、市)已审批发布的医疗器械产品广告审查情况进行一次抽查，请各省(区、市)接本通知后将本地区内批准发布的医疗器械广告审批表980001-980010号(复印件)报我局医疗器械司。 四、我局将于1999年三季度对部分省(区、市)医疗器械广告管理工作进行专题调研，在适当的时候召开全国医疗器械广告审查工作座谈会(具体时间另行通知)。 五、请各省(区、市)认真按照本通知的要求，准备有关材料，并于1999年6月底前将本地区医疗器械广告工作的总结、建议及广告审查表(复印件)报我局医疗器械司。 特此通知 国家药品监督管理局 一九九九年五月六日 | 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 《医疗器械广告审查办法》和《医疗器械广告审查标准》颁布实施以来，各地医药管理部门依据国家的法律、法规及规章，在严格规范市场医疗器械广告，协助查处违法广告方面，做了大量工作，取得了明显的成效。但是，在医疗器械广告管理方面，仍然存在着与医疗器械广告规定不符的问题，少数医疗器械广告存在着超范围宣传、贬低同类产品的问题，有的甚至出现了医生、患者或医疗机构的形象等违反广告审查标准的问题；还有一些报纸、刊物发布未经审批的虚假的医疗器械广告，误导、欺骗消费者；另外，省、市之间还存在掌握广告审查标准不统一、不一致等问题。 为了认真总结《医疗器械广告审查办法》实施工作中的成绩和问题，提高广告审查水平，加强广告监督的力度，我局拟对《医疗器械广告审查办法》的执行情况进行一次全面的检查和总结。现将有关事项通知如下： 一、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门对医疗器械广告审查工作的基本情况、取得的经验、存在的问题，做一次全面的总结，并对下一步完善医疗器械广告审查工作提出建议。 二、请各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门在1999年上半年，对在本地区内发布的医疗器械广告进行一次全面检查，重点检查未经批准发布的医疗器械广告，并积极配合工商行政管理部门予以查处。 三、为了系统、全面地掌握各地医疗器械广告审查工作的实际情况，加强医疗器械广告审查工作的指导和管理，我局拟对各省(区、市)已审批发布的医疗器械产品广告审查情况进行一次抽查，请各省(区、市)接本通知后将本地区内批准发布的医疗器械广告审批表980001-980010号(复印件)报我局医疗器械司。 四、我局将于1999年三季度对部分省(区、市)医疗器械广告管理工作进行专题调研，在适当的时候召开全国医疗器械广告审查工作座谈会(具体时间另行通知)。 五、请各省(区、市)认真按照本通知的要求，准备有关材料，并于1999年6月底前将本地区医疗器械广告工作的总结、建议及广告审查表(复印件)报我局医疗器械司。 特此通知 国家药品监督管理局 一九九九年五月六日
关于亲水性聚丙烯酰胺凝胶使用管理问题的通知 | 药管械[1999]23号 | FGWJ-1999-10072 | 1999-04-30 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、直辖市、自治区药品监督管理局： 1999年1月20日至21日，我司在北京组织召开了对乌克兰英捷尔法勒公司生产的亲水性聚丙烯酰胺凝胶产品的专家论证会。评审结论是：该产品是目前相对安全的软组织填充剂，可以继续使用。专家同时建议，由于销售市场和使用环节混乱，出现一些问题，应进行规范化整顿。据此，我司于1999年1月26日发出《关于对亲水性聚丙烯酰胺凝胶的销售与使用进行清理整顿的通知》（药管械[1999]05号）。该通知发出以后，各省市即进行了清理，并收到一定成效。 在此情况下，我司决定从即日起，乌克兰英捷尔法勒公司生产的亲水性聚丙烯酰胺凝胶可以在医院恢复使用。针对前一阶段出现的不良反应情况，为了加强销售与使用管理，便于各地药品监督管理部门、临床单位及社会进行监督，特通知如下 ： 一．该产品的注册号为“国药器监（进）字97第1252号”，此注册号的有效期至2001年12月19日止。 二．生产厂指定在中国境内销售及售后服务的总代理商（以下简称“总代理商”）必须报国家药品监督管理局备案。生产厂不得向其指定总代理商以外的任何其它中国单位和个人销售该产品。如更换或增加在中国的销售及售后服务代理，需提前书面通知国家药品监督管理局，待新代理单位的资格认可备案后，方可生效。 三．对该产品质量实行批批检测。总代理商必须在每批产品到货时，在国家药品监督管理局指定的检测中心进行抽样检测，做到批批有检测报告，检测不合格的批次不得进入市场。 四．总代理商必须保证每次从生产厂订购的产品，到货后向国内各地分销商发货，进入医疗单位、患者个人，都逐级将批号及其它识别标记登记保存备查，直至每个最小包装单位上都有批号及识别标记，每个患者使用的产品都可追诉。 五．该产品只能在正规的医院及整形医疗单位由经过专门培训的医生使用，总代理商必须对该产品使用单位及医生的资格负责。总代理商负责建立使用该产品医生的培训机构及发放统一的使用资格证明。没有使用资格证明的医生不得使用该产品。 六．总代理商负责向其指派在各地的销售单位宣贯应负的责任及本通知的各项规定。对该产品的销售与使用负总责。 七．该产品的使用必须严格执行事故报告制度。任何经销、使用单位或个人如发现由于使用该产品而导致的超出正常反应之外的引起不良后果的情况，应及时向当地及国家药品监督管理部门报告。总代理商必须保证其销售网络中的各单位对事故能及时上报。 八．当发生由于使用该产品而导致的事故时，包括使用多年后而发现的慢性毒副反应时，生产厂及总代理商均有责任配合政府监督管理部门对事故进行调查、分析、处理。总代理商必须指派专人在现场调查、处理。生产厂在接到其总代理商或我国药品监督管理部门的通知时，必须尽快做出反应。 九．总代理商有责任配合国家及各地药品监督管理部门监控市场，若发现市场上出现走私或假冒产品、非法使用情况，应及时报告当地药品监督管理部门。 十．各地药品监督管理部门（含医药管理局）负责该产品在当地销售与使用的监督管理，处理发生的事故并及时上报。 十一．尚未结束对该产品的销售与使用进行清理整顿的省市，在执行本通知的同时，应继续抓紧清理整顿，并尽快将结果报送我司。 国家药品监督管理局医疗器械司 一九九九年四月三十日 | 各省、直辖市、自治区药品监督管理局： 1999年1月20日至21日，我司在北京组织召开了对乌克兰英捷尔法勒公司生产的亲水性聚丙烯酰胺凝胶产品的专家论证会。评审结论是：该产品是目前相对安全的软组织填充剂，可以继续使用。专家同时建议，由于销售市场和使用环节混乱，出现一些问题，应进行规范化整顿。据此，我司于1999年1月26日发出《关于对亲水性聚丙烯酰胺凝胶的销售与使用进行清理整顿的通知》（药管械[1999]05号）。该通知发出以后，各省市即进行了清理，并收到一定成效。 在此情况下，我司决定从即日起，乌克兰英捷尔法勒公司生产的亲水性聚丙烯酰胺凝胶可以在医院恢复使用。针对前一阶段出现的不良反应情况，为了加强销售与使用管理，便于各地药品监督管理部门、临床单位及社会进行监督，特通知如下 ： 一．该产品的注册号为“国药器监（进）字97第1252号”，此注册号的有效期至2001年12月19日止。 二．生产厂指定在中国境内销售及售后服务的总代理商（以下简称“总代理商”）必须报国家药品监督管理局备案。生产厂不得向其指定总代理商以外的任何其它中国单位和个人销售该产品。如更换或增加在中国的销售及售后服务代理，需提前书面通知国家药品监督管理局，待新代理单位的资格认可备案后，方可生效。 三．对该产品质量实行批批检测。总代理商必须在每批产品到货时，在国家药品监督管理局指定的检测中心进行抽样检测，做到批批有检测报告，检测不合格的批次不得进入市场。 四．总代理商必须保证每次从生产厂订购的产品，到货后向国内各地分销商发货，进入医疗单位、患者个人，都逐级将批号及其它识别标记登记保存备查，直至每个最小包装单位上都有批号及识别标记，每个患者使用的产品都可追诉。 五．该产品只能在正规的医院及整形医疗单位由经过专门培训的医生使用，总代理商必须对该产品使用单位及医生的资格负责。总代理商负责建立使用该产品医生的培训机构及发放统一的使用资格证明。没有使用资格证明的医生不得使用该产品。 六．总代理商负责向其指派在各地的销售单位宣贯应负的责任及本通知的各项规定。对该产品的销售与使用负总责。 七．该产品的使用必须严格执行事故报告制度。任何经销、使用单位或个人如发现由于使用该产品而导致的超出正常反应之外的引起不良后果的情况，应及时向当地及国家药品监督管理部门报告。总代理商必须保证其销售网络中的各单位对事故能及时上报。 八．当发生由于使用该产品而导致的事故时，包括使用多年后而发现的慢性毒副反应时，生产厂及总代理商均有责任配合政府监督管理部门对事故进行调查、分析、处理。总代理商必须指派专人在现场调查、处理。生产厂在接到其总代理商或我国药品监督管理部门的通知时，必须尽快做出反应。 九．总代理商有责任配合国家及各地药品监督管理部门监控市场，若发现市场上出现走私或假冒产品、非法使用情况，应及时报告当地药品监督管理部门。 十．各地药品监督管理部门（含医药管理局）负责该产品在当地销售与使用的监督管理，处理发生的事故并及时上报。 十一．尚未结束对该产品的销售与使用进行清理整顿的省市，在执行本通知的同时，应继续抓紧清理整顿，并尽快将结果报送我司。 国家药品监督管理局医疗器械司 一九九九年四月三十日
关于实施医疗器械质量体系认证工作的函 | 国药管械[1999]84号 | FGWJ-1999-10077 | 1999-03-28 | 法规文件 / 规范性文件 | 国家质量技术监督局： 医疗器械是救死扶伤、防病治病的特殊产品。加强对其严格管理，依法强化行政监督和技术监督，对于保障医疗器械的安全有效有着重要意义。世界各国政府都依据本国或地区医疗器械的法规开展质量认证工作。实施医疗器械质量体系认证已成为国际上医疗器械监督管理的一种行之有效的通行做法。 1994年12月，中国医疗器械产品认证委员会及其中国医疗器械质量认证中心(以下简称“认证中心”)成立，标志着我国医疗器械质量认证工作的正式启动。原国家医药管理局曾明确要求“认证中心”的质量认证工作应和国际医疗器械质量认证水平保持一致，以利于和国际惯例接轨。1996年国际标准化组织发布ISO13485和ISO13488两个医疗器械质量体系标准，原国家医药管理局及时将上述两个国际标准等同转化为YY/T0287、YY/T0288两个行业标准，并于1996年发布实施。“认证中心”在质量认证的体系审核中已正式执行YY/T0287—ISO13485、YY/T0288—ISO13488标准及ISO/IEC一系列医疗器械通用安全标准和医疗器械专用安全标准，以此充分扣紧医疗器械的特殊性，确保质量体系认证的质量水平。为使我国医疗器械质量认证工作健康有序地向前推进，近年来，“认证中心”不断加强自身建设，业务能力不断提高，已具备开展质量认证工作需要的(房屋、通讯、复印、计算机、车辆等)各种工作条件，并建立了一支由国家注册主任审核员、审核员和医疗器械专家组成的审核员队伍。 “认证中心”按照国家认证机构认可准则的要求，已建立起质量体系，规范运作程序，逐步树立其信誉和权威，是我局唯一从事医疗器械质量认证的第三方认证机构。1997年10月经中国产品质量认证机构国家认可委员会(CNACP)评审和你局的批准，首家获得国家产品质量认证机构国家认可资格。 我国医疗器械生产企业已有3000家左右，生产3000多个品种12000多个规格的医疗器械。目前国外认证机构不断抢占我国市场，对国内的认证工作产生误导。为适应医疗器械行业认证工作的需要，我国医疗器械专业的体系认证工作应尽快开展起来。 综合上述情况，为促进我国医疗器械质量认证事业的发展，考虑到“认证中心”既有从事医疗器械产品认证的能力，又具备从事质量体系认证的条件，我局拟将医疗器械质量体系认证工作一并划归“认证中心”。特向你局提出实施医疗器械质量体系认证工作的申请，请批复。 国家药品监督管理局 一九九九年三月二十八日 | 国家质量技术监督局： 医疗器械是救死扶伤、防病治病的特殊产品。加强对其严格管理，依法强化行政监督和技术监督，对于保障医疗器械的安全有效有着重要意义。世界各国政府都依据本国或地区医疗器械的法规开展质量认证工作。实施医疗器械质量体系认证已成为国际上医疗器械监督管理的一种行之有效的通行做法。 1994年12月，中国医疗器械产品认证委员会及其中国医疗器械质量认证中心(以下简称“认证中心”)成立，标志着我国医疗器械质量认证工作的正式启动。原国家医药管理局曾明确要求“认证中心”的质量认证工作应和国际医疗器械质量认证水平保持一致，以利于和国际惯例接轨。1996年国际标准化组织发布ISO13485和ISO13488两个医疗器械质量体系标准，原国家医药管理局及时将上述两个国际标准等同转化为YY/T0287、YY/T0288两个行业标准，并于1996年发布实施。“认证中心”在质量认证的体系审核中已正式执行YY/T0287—ISO13485、YY/T0288—ISO13488标准及ISO/IEC一系列医疗器械通用安全标准和医疗器械专用安全标准，以此充分扣紧医疗器械的特殊性，确保质量体系认证的质量水平。为使我国医疗器械质量认证工作健康有序地向前推进，近年来，“认证中心”不断加强自身建设，业务能力不断提高，已具备开展质量认证工作需要的(房屋、通讯、复印、计算机、车辆等)各种工作条件，并建立了一支由国家注册主任审核员、审核员和医疗器械专家组成的审核员队伍。 “认证中心”按照国家认证机构认可准则的要求，已建立起质量体系，规范运作程序，逐步树立其信誉和权威，是我局唯一从事医疗器械质量认证的第三方认证机构。1997年10月经中国产品质量认证机构国家认可委员会(CNACP)评审和你局的批准，首家获得国家产品质量认证机构国家认可资格。 我国医疗器械生产企业已有3000家左右，生产3000多个品种12000多个规格的医疗器械。目前国外认证机构不断抢占我国市场，对国内的认证工作产生误导。为适应医疗器械行业认证工作的需要，我国医疗器械专业的体系认证工作应尽快开展起来。 综合上述情况，为促进我国医疗器械质量认证事业的发展，考虑到“认证中心”既有从事医疗器械产品认证的能力，又具备从事质量体系认证的条件，我局拟将医疗器械质量体系认证工作一并划归“认证中心”。特向你局提出实施医疗器械质量体系认证工作的申请，请批复。 国家药品监督管理局 一九九九年三月二十八日
关于加强一次性使用无菌医疗器械生产企业监督管理有关问题的通知 【失效】 | 国药管械[1999]58号 | FGWJ-1999-10103 | 1999-03-09 | 法规文件 / 规范性文件 | （说明：已被《关于印发<一次性使用无菌医疗器械产品（注输器具）生产实施细则>（2001年修订）的通知》（国药监械〔2001〕288号）代替） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 1999年1月，国家药品监督管理局对江苏地区部分一次性使用无菌医疗器械产品取证企业一次性使用输液器、一次性使用静脉输液针及一次性使用无菌注射器生产现场进行了监督抽查。在抽查中发现有些企业生产管理混乱，存在着违规生产行为，主要问题有： 一、有的在未启动净化装置的条件下生产，有的在装配洁净间窗门敞开的情况下组装静脉输液针。 二、有的在十万级净化装配间内大量堆积、贮存半成品，在已停产的状况下，个别员工仍继续注塑注射器配件，进行印刷、待装配。 三、有的车间拉出的输液器导管随意堆放在地面上；输液器滴斗成型车间洁净程度很差。一些员工不穿戴洁净工作服、工作帽，违反十万级洁净间管理要求。 抽查中发现的上述情况，违反了一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证管理的有关规定。 现责成江苏省医药管理部门在省内严肃通报存在违规生产问题的当事企业，令其停产整顿，采取有效措施纠正并杜绝类似情况再次发生，并将企业整改情况上报国家药品监督管理局。 一次性使用无菌医疗器械是执行国家强制性标准并纳入国家工业产品生产许可证和医疗器械产品注册双重管理的重要产品，国家对其产品质量及生产质量体系有严格的规定，为保证人民使用医疗器械的安全有效，对已获证企业的监督管理时刻不容懈怠。为此，重申如下规定： 一、各已获证的一次性使用无菌医疗器械生产企业，必须严格按照一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证实施细则相关规定进行管理，严禁任何违规行为的发生。 二、进一步严格一次性使用无菌医疗器械生产的管理监督工作。取得生产许可证和产品注册证的生产企业，凡降低或违反产品技术标准或不按《生产许可证条例》和实施细则规定组织生产的，一经发现将予以通报批评，并责令限期停产整顿，情节严重或两次抽查仍存在违规问题的，将依法注销其产品注册证和生产许可证。 三、一次性使用无菌医疗器械是质量监管的重点，各省(区、市)药品监督管理部门要切实负起责任，加强监督管理工作，加大对本辖区内已获证企业的监管力度，发现违规问题及时严肃查处。 特此通知 国家药品监督管理局 一九九九年三月九日 | （说明：已被《关于印发<一次性使用无菌医疗器械产品（注输器具）生产实施细则>（2001年修订）的通知》（国药监械〔2001〕288号）代替） 各省、自治区、直辖市药品监督管理局或医药管理部门： 1999年1月，国家药品监督管理局对江苏地区部分一次性使用无菌医疗器械产品取证企业一次性使用输液器、一次性使用静脉输液针及一次性使用无菌注射器生产现场进行了监督抽查。在抽查中发现有些企业生产管理混乱，存在着违规生产行为，主要问题有： 一、有的在未启动净化装置的条件下生产，有的在装配洁净间窗门敞开的情况下组装静脉输液针。 二、有的在十万级净化装配间内大量堆积、贮存半成品，在已停产的状况下，个别员工仍继续注塑注射器配件，进行印刷、待装配。 三、有的车间拉出的输液器导管随意堆放在地面上；输液器滴斗成型车间洁净程度很差。一些员工不穿戴洁净工作服、工作帽，违反十万级洁净间管理要求。 抽查中发现的上述情况，违反了一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证管理的有关规定。 现责成江苏省医药管理部门在省内严肃通报存在违规生产问题的当事企业，令其停产整顿，采取有效措施纠正并杜绝类似情况再次发生，并将企业整改情况上报国家药品监督管理局。 一次性使用无菌医疗器械是执行国家强制性标准并纳入国家工业产品生产许可证和医疗器械产品注册双重管理的重要产品，国家对其产品质量及生产质量体系有严格的规定，为保证人民使用医疗器械的安全有效，对已获证企业的监督管理时刻不容懈怠。为此，重申如下规定： 一、各已获证的一次性使用无菌医疗器械生产企业，必须严格按照一次性使用无菌医疗器械产品生产许可证实施细则相关规定进行管理，严禁任何违规行为的发生。 二、进一步严格一次性使用无菌医疗器械生产的管理监督工作。取得生产许可证和产品注册证的生产企业，凡降低或违反产品技术标准或不按《生产许可证条例》和实施细则规定组织生产的，一经发现将予以通报批评，并责令限期停产整顿，情节严重或两次抽查仍存在违规问题的，将依法注销其产品注册证和生产许可证。 三、一次性使用无菌医疗器械是质量监管的重点，各省(区、市)药品监督管理部门要切实负起责任，加强监督管理工作，加大对本辖区内已获证企业的监管力度，发现违规问题及时严肃查处。 特此通知 国家药品监督管理局 一九九九年三月九日
关于实施《一次性使用输液器》等3项国家标准的通知 | 国药管械[1998]187号 | FGWJ-1998-10005 | 1998-12-17 | 法规文件 / 规范性文件 | 各省、自治区、直辖市医药管理局或相应的医药管理部门： 《一次性使用输液器》等3项国家标准业经国家质量技术监督局批准、发布，现将标准 编号和名称通知如下： 强制性标准： GB 8368—1998一次性使用输液器 (代替GB 8368—93) GB 8369—1998一次性使用输血器 (代替 GB 8369—93) 推荐性标准： GB/T 14233.1—1998医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分：化学分析方法 (代替 GB/T14233.1—93) 以上标准于1999年2月1日起实施。 上述三项1998版标准中的技术指标比原标准有了更高要求，这对保证产品的安全、提 高产品档次和水平、增强产品在国际上的竞争力具有重要意义。为做好执行强制性标准GB 8368—1998《一次性使用输液器》和GB 8369—1998《一次性使用输血器》的工作，我局已 组织全国医用输液器具标准化技术委员会进行了宣贯。经研究，现对实施新标准，作如下规定： 一、自新标准实施之日起，凡生产一次性使用输液器、输血器的企业必须按新标准要求 进行生产、检验。 二、自新标准实施之日起，应按相关规定实施对产品的质量监督抽查： (一)抽查产品配套的零部件：滴斗、软管、流量调节器、穿刺器、保护套等(如滴斗外 体积不小于10cm3、壁厚平均不小于0.7mm)，应符合新标准要求。 (二)生产一次性使用输液器配装所选用的空气过滤器(对空气中0.5μm以上微粒的滤过 率应不小于90%)、药液过滤器(应用直径20μm±1μm胶乳粒子进行滤过率试验，滤过率应 不小于80%，并保证符合新标准中规定的输液流速)应符合新标准要求。对空气过滤器、药 液过滤器的进货渠道也应严格抽查。 (三)生产企业的检测能力应与新标准的检测规定相适应，配备必要的检测仪器、设备， 并按新标准中的规定要求逐批进行检验，并出具检验报告。 (四)鼓励企业制定高于国家标准的企业产品技术规范或企业标准。 三、在新标准实施之日前，生产企业按原标准生产的一次性使用输液器、输血器产品和 库存产品，经销单位尚未售完的库存产品，在其产品有效期内可销售到1999年9月30日止。 四、生产企业、经销单位、使用单位对执行原标准的一次性使用输液器、输血器产品， 在销售、使用环节所履行的合同或签定销售协议中还应注明：本产品执行的标准为GB8368 —93或GB8369—93，使用截止日期为1999年12月31日。 五、自2000年1月1日起，任何单位均不得再经销、使用按原标准GB 8368—93、GB 8369 —93生产的一次性使用输液器、输血器产品。 六、自1999年2月1日起，凡不按新标准要求进行生产、检验的产品生产企业，将给 予通告，情节严重的，将吊销产品的注册证和生产许可证。 违反上述规定的，一经发现将按不符合现行强制性国家标准和伪劣产品处理，并依据有 关法规追究其责任。 七、各省(市、区)药品监督管理部门应加强对企业生产一次性使用输液器、输血器贯彻 执行国家标准的情况进行监督抽查，并将有关情况，及时报告我局医疗器械司标准处。 请各有关单位遵照执行。 国家药品监督管理局 一九九八年十二月十七日 | 各省、自治区、直辖市医药管理局或相应的医药管理部门： 《一次性使用输液器》等3项国家标准业经国家质量技术监督局批准、发布，现将标准 编号和名称通知如下： 强制性标准： GB 8368—1998一次性使用输液器 (代替GB 8368—93) GB 8369—1998一次性使用输血器 (代替 GB 8369—93) 推荐性标准： GB/T 14233.1—1998医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分：化学分析方法 (代替 GB/T14233.1—93) 以上标准于1999年2月1日起实施。 上述三项1998版标准中的技术指标比原标准有了更高要求，这对保证产品的安全、提 高产品档次和水平、增强产品在国际上的竞争力具有重要意义。为做好执行强制性标准GB 8368—1998《一次性使用输液器》和GB 8369—1998《一次性使用输血器》的工作，我局已 组织全国医用输液器具标准化技术委员会进行了宣贯。经研究，现对实施新标准，作如下规定： 一、自新标准实施之日起，凡生产一次性使用输液器、输血器的企业必须按新标准要求 进行生产、检验。 二、自新标准实施之日起，应按相关规定实施对产品的质量监督抽查： (一)抽查产品配套的零部件：滴斗、软管、流量调节器、穿刺器、保护套等(如滴斗外 体积不小于10cm3、壁厚平均不小于0.7mm)，应符合新标准要求。 (二)生产一次性使用输液器配装所选用的空气过滤器(对空气中0.5μm以上微粒的滤过 率应不小于90%)、药液过滤器(应用直径20μm±1μm胶乳粒子进行滤过率试验，滤过率应 不小于80%，并保证符合新标准中规定的输液流速)应符合新标准要求。对空气过滤器、药 液过滤器的进货渠道也应严格抽查。 (三)生产企业的检测能力应与新标准的检测规定相适应，配备必要的检测仪器、设备， 并按新标准中的规定要求逐批进行检验，并出具检验报告。 (四)鼓励企业制定高于国家标准的企业产品技术规范或企业标准。 三、在新标准实施之日前，生产企业按原标准生产的一次性使用输液器、输血器产品和 库存产品，经销单位尚未售完的库存产品，在其产品有效期内可销售到1999年9月30日止。 四、生产企业、经销单位、使用单位对执行原标准的一次性使用输液器、输血器产品， 在销售、使用环节所履行的合同或签定销售协议中还应注明：本产品执行的标准为GB8368 —93或GB8369—93，使用截止日期为1999年12月31日。 五、自2000年1月1日起，任何单位均不得再经销、使用按原标准GB 8368—93、GB 8369 —93生产的一次性使用输液器、输血器产品。 六、自1999年2月1日起，凡不按新标准要求进行生产、检验的产品生产企业，将给 予通告，情节严重的，将吊销产品的注册证和生产许可证。 违反上述规定的，一经发现将按不符合现行强制性国家标准和伪劣产品处理，并依据有 关法规追究其责任。 七、各省(市、区)药品监督管理部门应加强对企业生产一次性使用输液器、输血器贯彻 执行国家标准的情况进行监督抽查，并将有关情况，及时报告我局医疗器械司标准处。 请各有关单位遵照执行。 国家药品监督管理局 一九九八年十二月十七日